## MCC热线原始数据
主题 | 描述 | 客户邮箱 | 客户电话 | 公司 | 状态 | 优先级 | 受理客服组 | 客服邮箱 | 客户标签 | 关注人 | 服务渠道商编码（结算单） | 所属分公司 | 设备代码（序列号） | 编号 | 大产线_1 | 大产线_2 | 大产线_3 | 金额（结算单） | 本单结算标准（结算单） | 结算标准（结算单） | 结算金额（结算单） | 应付金额（结算单） | 服务渠道商（结算单） | 是否同步结算单系统（结算单） | 客户名称 | 客户ID | 受理单(service call)状态 | 创建时间 | 关闭时间 | 受理客服 | 申告渠道 | 渠道 | TS转接结果 | VIP客户级别 | 客户级别（医院级别）
涂老师13750557084梅州市人民医院 BC-6800PLUS流水线轨道动作异常 | 涂老师13750557084梅州市人民医院 BC-6800PLUS流水线轨道动作异常已致电深圳分公司乔健鹏跟进，表示不需要坐席下派 |  | 137 5055 7084 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 深圳分公司 | UC-5C005334 | #TS000366182 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 梅州市人民医院 | 104022 | 座席解决 | 2026-04-30 23:15:43 | 2026-04-30 23:15:44 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
李老师18371955088竹溪县蒋家堰镇卫生院 BS-800吸样针不下去 | 李老师18371955088竹溪县蒋家堰镇卫生院 BS-800吸样针不下去已致电武汉分公司谢泽祺跟进，表示不需要下派 |  | 199 7169 9196 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 武汉分公司 |  | #TS000365977 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 竹溪县蒋家堰镇卫生院 | 322087 | 座席解决 | 2026-04-30 21:16:18 | 2026-04-30 21:16:19 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
巴宜区人民医院BS-370E水控白超限 | 巴宜区人民医院BS-370E水控白超限已致电成都分公司陈红跟进，表示不需要坐席下派 |  | 199 3218 5990 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 成都分公司 | BA2-58000283 | #TS000365792 | IVD | 生化 | BS-370E | [7 empty] | 巴宜区人民医院 | 90034626 | 座席解决 | 2026-04-30 19:16:07 | 2026-04-30 19:16:08 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
阜外华中心血管病医院SC-120无法推片 | SW8-78000223 SC-120无法推片 |  | 037 1586 80585 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 郑州分公司 |  | #TS000365768 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 阜外华中心血管病医院 | 90053358 | 派工完成 | 2026-04-30 19:04:06 | 2026-04-30 19:07:22 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
和田市爱安民医院IVD / 生化 / BS-220没反应 | 和田市爱安民医院IVD / 生化 / BS-220没反应 |  | 182 9416 9354 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 | XJ-49002780 | #TS000365755 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 和田市爱安民医院 | 60084485 | 派工完成 | 2026-04-30 18:57:45 | 2026-04-30 18:57:49 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
叶老师15700320104反馈BC-10用户登不上 | UH-61017770 BC-10用户登不上，（禁用）君子丽人美容门诊部 90164727，虚拟客户建单，如需下派请提交贝登-孙泽表示已处理 |  | 157 0032 0104 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 |  | #TS000365674 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-04-30 18:20:59 | 2026-04-30 20:24:12 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
壤塘县人民医院BC-5800压力异常 | 壤塘县人民医院BC-5800压力异常，RW-73004114 【故障现象】：压力异常【排查过程】：调压阀无法调节压力【故障定位】：调压阀及其连接管路【一线建议】：带调压阀上门维修【下派理由】：客户要求 |  | 130 5658 8782 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 | RW-73004114 | #TS000365339 | IVD | 血球 | BC-5800 | [7 empty] | 壤塘县人民医院 | 322012 | 派工完成 | 2026-04-30 16:50:00 | 2026-04-30 17:16:19 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
宜宾市叙州区妇幼保健院UA-5600结果未扫描试纸条，不出结果 | UA-5600结果未扫描试纸条，不出结果 |  | 133 4065 2770 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 | QA7-58000750 | #TS000365155 | IVD | 尿液分析 | UA-5600 | [7 empty] | 宜宾市叙州区妇幼保健院 | 320598 | 派工完成 | 2026-04-30 16:14:11 | 2026-04-30 17:31:00 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
张女士18191871037咨询IVD / 血球 / BC-5385 CRP是否能连接LIS系统，西安市使用，不愿意告知医院名称，如需下派请提交呼叫中心 | 张女士18191871037咨询IVD / 血球 / BC-5385 CRP是否能连接LIS系统，西安市使用，不愿意告知医院名称，如需下派请提交呼叫中心 【故障现象】：能不能连双向LIS【排查过程】：告知客户可以连，需要加样本扫描仪【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 181 9187 1037 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 |  | #TS000364990 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-30 15:40:22 | 2026-04-30 15:47:48 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
驻马店尖峰眼科医院BS-360E提示水空白超限 | 驻马店尖峰眼科医院BS-360E提示水空白超限，BA1-87000587 【故障现象】：水空白超限【排查过程】：偶发报警水空白超限【故障定位】：光源灯【一线建议】：更换光源灯【下派理由】：客户要求 |  | 131 3726 6682 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 郑州分公司 |  | #TS000364826 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 驻马店尖峰眼科医院 | 90412637 | 派工完成 | 2026-04-30 15:09:41 | 2026-04-30 15:13:06 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
襄垣县社区服务中心IVD / 血球 / BC-30S的采样组件障碍 | 襄垣县社区服务中心IVD / 血球 / BC-30S的采样组件障碍，结果不好，老师没有提供序列号 |  | 187 3452 6371 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007，59990051 |  | 太原分公司 |  | #TS000364768 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 襄垣县社区服务中心 | 90069875 | 派工完成 | 2026-04-30 14:56:57 | 2026-04-30 14:56:58 | 59990007 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
益阳市大通湖区北洲子医院BC-5120清洗和保养问题 | BC-5120清洗和保养问题 |  | 156 1678 0286 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | TQ-0A003700 | #TS000364701 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 益阳市大通湖区北洲子医院益阳市大通湖区北洲子医院 | 384173 | 技术支持解决 | 2026-04-30 14:46:03 | 2026-04-30 14:48:33 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
益阳市大通湖区北洲子医院益阳市大通湖区北洲子医院IVD / 血球 / BC-5120清洗W池和REC池用哪个探头清洗 | 益阳市大通湖区北洲子医院益阳市大通湖区北洲子医院IVD / 血球 / BC-5120清洗W池和REC池用哪个探头清洗 TQ-0A003700 【故障现象】：维护管路问题【排查过程】：告知老师整机浸泡需要用探头清洁液，清洗白细胞和红细胞计数池用的是稀释液【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 156 1678 0286 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | TQ-0A003700 | #TS000364656 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 益阳市大通湖区北洲子医院益阳市大通湖区北洲子医院 | 384173 | 技术支持解决 | 2026-04-30 14:37:21 | 2026-04-30 14:41:33 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
红河皓雅口腔医院有限公司BC-10结果无法传输到电脑上 | 红河皓雅口腔医院有限公司BC-10结果无法传输到电脑上 |  | 133 3058 6690 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 昆明分公司 | UH-44012579 | #TS000364522 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 红河皓雅口腔医院有限公司 | 90365136 | 技术支持解决 | 2026-04-30 14:06:42 | 2026-04-30 14:51:58 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
阿城区人民医院H50光学信号异常 | 阿城区人民医院H50光学信号异常 【故障现象】：光学信号异常【排查过程】：老师自行联系当地工程师处理【处理结果】：无需指导 |  | 180 4537 9995 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990006 |  | 黑吉分公司 | DC7-3C000555 | #TS000364404 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 阿城区人民医院 | 314059 | 无需技术支持 | 2026-04-30 13:41:10 | 2026-04-30 13:47:04 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
急 拜城县大桥乡卫生院BS-800需要重装软件，XE-35000419 | 拜城县大桥乡卫生院BS-800需要重装软件，XE-35000419 转彭丽娟 18167533537来电催单，转新疆-彭丽娟跟进。 18167533537客户来电催单，需要工作人员尽快联系安装软件，客户告知医院下午要做检查，非常着急，转彭丽娟 |  | 181 6753 3537 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 |  | #TS000364253 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 拜城县大桥乡卫生院 | 90096047 | 座席解决 | 2026-04-30 12:59:13 | 2026-04-30 12:59:15 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
北京市通州区中西医结合医院ExC810质控不过-最近出现的DD质控高低值都偏低，怀疑是试剂或定标，请临床工程师跟进 | 北京市通州区中西医结合医院ExC810质控不过，李老师18801359781 转吕文秀 |  | 188 0135 9781 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002，59990008 |  | 北京分公司 | 106-BB-13000061 | #TS000364177 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 北京市通州区中西医结合医院 | 305995 | 座席解决 | 2026-04-30 12:38:03 | 2026-04-30 12:38:03 | 59990002 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接成功 |  | 二甲
拉萨恒大生殖健康医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP系统异常 | 拉萨恒大生殖健康医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP系统异常 【故障现象】：做样本时间变长，无报警【排查过程】：告知老师液路有异常，需要现场检查。老师自行联系代理商处理【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 185 8911 8120 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 | SU-1B008124 | #TS000364169 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 拉萨恒大生殖健康医院 | 90011879 | 技术支持解决 | 2026-04-30 12:34:45 | 2026-04-30 13:39:08 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
核工业理化工程研究院原职工医院（北京核工业医院天津院区）CL-6000i | 2026-04-30 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A10009【M1：底物1预热温度超出范围】 |  | 189 1409 6071 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 天津分公司 | BB3-35003060 | #TS000364161 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 核工业理化工程研究院原职工医院（北京核工业医院天津院区） | 90148594 | 派工完成 | 2026-04-30 12:32:03 | 2026-04-30 14:27:51 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一丙
贵州省毕节市大方县慕俄格社区卫生院咨询BC-5385 CRP校准品如何保存 | 咨询BC-5385 CRP校准品如何保存，无法提供序列号 【故障现象】：校准品如何保存【排查过程】：告知老师放冰箱冷藏2-8度保存【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 181 8531 7668 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000363968 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 贵州省毕节市大方县慕俄格社区卫生院 | 90052608 | 技术支持解决 | 2026-04-30 11:42:01 | 2026-04-30 11:55:08 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
武威市妇幼保健站IVD / 血球 / BC-5390报异常 | 武威市妇幼保健站IVD / 血球 / BC-5390报异常，老师没有提供序列号 【故障现象】：HGB不出值【排查过程】：客户自行联系工程师，但无法确认工程师是不是正规渠道，对费用有疑问【故障定位】：客户要求正规工程师上门服务【一线建议】：工单下派，工程师联系客户，合理报价【下派理由】：客户要求 |  | 153 5237 7996 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 |  | #TS000363958 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 武威市妇幼保健站 | 334529 | 派工完成 | 2026-04-30 11:40:16 | 2026-04-30 12:10:53 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
察隅县察瓦龙乡卫生院BC-20真空压力异常 | BC-20真空压力异常 |  | 136 9408 2776 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 | UF-94000657 | #TS000363857 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 察隅县察瓦龙乡卫生院 | 90183627 | 派工完成 | 2026-04-30 11:16:01 | 2026-04-30 11:40:50 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
河北省广宗县大平台卫生院BC-5000设备堵孔 | 河北省广宗县大平台卫生院BC-5000设备堵孔 【故障现象】：BC-5000液体压力异常 【排查过程】：指导客户设置HGB电压，稀释液管路和试剂排查 【故障定位】：考虑压断阀故障 【一线建议】：建议申请压断阀备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 155 3196 1260 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 | SS-93005917 | #TS000363841 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 河北省广宗县大平台卫生院 | 60113068 | 派工完成 | 2026-04-30 11:10:18 | 2026-04-30 11:17:54 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
义马市人民医院BC-5380出现WBC堵孔 | BC-5380出现WBC堵孔 RF-09104192 【故障现象】：BC-5380出现WBC堵孔 【排查过程】：客户需要有当地工程师联系，建立长久的联系方式 【故障定位】：WBC宝石孔 【一线建议】：维护保养 【下派理由】： |  | 173 2916 8665 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990050 |  | 郑州分公司 |  | #TS000363817 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 义马市人民医院 | 309138 | 派工完成 | 2026-04-30 11:04:50 | 2026-04-30 11:11:17 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
华中科技大学BC-7500需要年度维护保养 | 华中科技大学BC-7500需要年度维护保养，客户无法提供序列号，完整机型 转申祁棋 老师15827163937来电提供序列号 DC6-3C003241，要求设备线下维护校准。表示保修期内对可能产生费用不满，转武汉-申祁棋 |  | 158 2716 3937 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 |  | #TS000363815 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CS | [7 empty] | 华中科技大学 | 90407611 | 座席解决 | 2026-04-30 11:04:42 | 2026-04-30 11:04:43 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
揭阳榕城区梅云卫生院BC-5130液体压力超载 | 揭阳榕城区梅云卫生院BC-5130液体压力超载 【故障现象】：BC-5130液体压力超载 【排查过程】：指导客户拆机检查 【故障定位】：仪器内部13阀和14阀中间管路堵塞 【一线建议】：申请管路备用 【下派理由】：老师不方便自己解决 18925623791 蔡老师来电催单，需要工程师尽快安排上门维修处理问题，致电工程师张建民电话无人接听，已致电检验主管丁晗跟进，客户告知联系自己189的电话对接 |  | 139 2563 4423 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 | TR-9A003826 | #TS000363770 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 揭阳榕城区梅云卫生院 | 60051826 | 派工完成 | 2026-04-30 10:49:56 | 2026-04-30 10:54:31 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
东乡区黎圩镇虎形山卫生院BS-430试剂与BS-600M试剂能否适用 | BS-430试剂与BS-600M试剂能否适用 【故障现象】：咨询试剂适用问题【排查过程】：告知客户430和600M的试剂是通用的【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 152 9794 9518 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 南昌分公司 | BH9-33000342 | #TS000363762 | IVD | 生化 | BS-600M | [7 empty] | 东乡区黎圩镇虎形山卫生院 | 90054270 | 技术支持解决 | 2026-04-30 10:47:17 | 2026-04-30 10:58:23 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
湖北江山机械厂职工医院 BC-5380数据无法传输， | 湖北江山机械厂职工医院 BC-5380数据无法传输，未提供序列号 【故障现象】：一个LIS接口，分别连两台设备，5180能正常上传，5380不能正常上传【排查过程】：通讯设置里面参数都一样【故障定位】：怀疑LIS软件不能识别5380【一线建议】：工程师协助LIS厂家解决【下派理由】：客户要求当地工程师协助 |  | 135 8141 5084 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 |  | #TS000363725 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 湖北江山机械厂职工医院 | 312046 | 派工完成 | 2026-04-30 10:35:20 | 2026-04-30 11:14:17 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
天津市宝坻区新开口卫生院BS-830低浓度废液积液器满 | BS-830低浓度废液积液器满，仪器靠墙看不到序列号 【故障现象】：低浓度废液积液器满【排查过程】：低浓度废液管有打折，指导客户捋顺废液管后故障消除【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 158 0224 1806 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 天津分公司 |  | #TS000363714 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 天津市宝坻区新开口卫生院 | 90320094 | 技术支持解决 | 2026-04-30 10:31:37 | 2026-04-30 10:46:17 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
石家庄市正定县朱河卫生院BC-5130咨询数据以往外发送配置问题 | 石家庄市正定县朱河卫生院BC-5130咨询数据以往外发送配置问题，客户无法提供序列号 【故障现象】：连接LIS问题【排查过程】：加微信发给客户通讯协议【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 180 3185 3989 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000363656 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 石家庄市正定县朱河卫生院 | 90192933 | 技术支持解决 | 2026-04-30 10:17:49 | 2026-04-30 10:27:01 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
涟水县人民医院7500试剂用完后仪器没有提示更换 | 涟水县人民医院7500试剂用完后仪器没有提示更换 【故障现象】：7500试剂用完后仪器没有提示更换 【排查过程】：客户反馈试剂用完但是仪器没有试剂用完报警 【故障定位】：考虑液位检测板故障，或软件故障 【一线建议】：带好配件现场检查处理 【下派理由】：硬件或软件故障 |  | 187 6271 0206 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990050 |  | 南京分公司 | DC6-3A003014 | #TS000363638 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 涟水县人民医院 | 60029191 | 派工完成 | 2026-04-30 10:13:30 | 2026-04-30 10:21:19 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
民和县中川乡卫生院 - BS-830 | 水空白超限， 民和县中川乡卫生院 医学检验科 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：告知客户需要更换光源灯，客户联系工程师上门更换【处理结果】：客户确认问题解决 附件: open_api/tid44609/1777515187_44609_4f6216_media_1777515129383.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777515187_44609_4f6216_media_1777515129383.jpg?Expires=1780542508&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=q8nC49AzURDExNNCjEkc9ezlpO0%3D open_api/tid44609/1777515188_44609_c260f8_media_1777515155756.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777515188_44609_c260f8_media_1777515155756.jpg?Expires=1780542508&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=DcQfhLRni8Hg5tWPrAhpLfwsNmU%3D |  | 183 9448 1597 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  |  |  | 兰州分公司 | BA6-47004456 | #TS000363636 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 民和县中川乡卫生院 | 371151 | 技术支持解决 | 2026-04-30 10:13:03 | 2026-04-30 10:55:19 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
急 沙雅县托依堡勒迪镇中心卫生院安装一台BS-830 | 沙雅县托依堡勒迪镇中心卫生院安装一台BS-830，客户表示两年前买的设备，包装还未拆 转左传涛跟进 18599111466来电催单，告知4月30日来电反馈，还没有工程师安排上门装机，医院着急用设备，需要工作人员尽快联系，转胡凯 18599111466客户第二次来电催单，表示还没有收到工程师的联系，非常着急，医院急需用设备，转胡凯 |  | 185 9911 1466 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 |  | #TS000363634 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 沙雅县托依堡勒迪镇中心卫生院 | 90045233 | 座席解决 | 2026-04-30 10:12:41 | 2026-04-30 10:12:43 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
急 长春市中心医院BC-5385 CRP咨询试剂leoi溶血剂，能否更改有效期天数 | 急 长春市中心医院BC-5385 CRP咨询试剂leoi溶血剂，能否更改有效期天数，序列号：DD4-51002397 【故障现象】：BC-5385 CRP咨询试剂leoi溶血剂，能否更改有效期天数 【排查过程】：已告知客户为保证结果准确性，不可以更改有效期天数 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 182 4311 6736 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000363628 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 长春市中心医院 | 313188 | 技术支持解决 | 2026-04-30 10:11:10 | 2026-04-30 10:37:23 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
献县康泰医院BC-2600白细胞不分类，RQ-81123951 | 献县康泰医院BC-2600白细胞不分类，RQ-81123951 |  | 155 1176 0082 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000363624 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 献县康泰医院 | 90054726 | 派工完成 | 2026-04-30 10:09:46 | 2026-04-30 11:41:21 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广州市木棉花珠城医疗门诊部有限公司IVD / 凝血仪器 / C3100，质控失控 | 广州市木棉花珠城医疗门诊部有限公司IVD / 凝血仪器 / C3100，质控失控，肖先生17819550575，未提供序列号，客户反馈联系广东贝海医疗供应链管理有限公司的工程师处理多次没有处理好希望迈瑞能安排工程师到现场给予支持，比较着急 致电赵凯跟进 |  | 178 1955 0575 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 广州分公司 |  | #TS000363623 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 广州市木棉花珠城医疗门诊部有限公司 | 90306210 | 派工完成 | 2026-04-30 10:09:37 | 2026-04-30 10:09:41 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（禁用）河北朋和生物科技有限公司BC-5120当前机器需要封存入库，有根软管咨询拆除注意事项 | （禁用）河北朋和生物科技有限公司BC-5120当前机器需要封存入库，有根软管咨询拆除注意事项 TQ-26005287，客户代码禁用，如需下派返回至呼叫中心、 【故障现象】：BC-5120当前机器需要封存入库 【排查过程】：指导客户打包处理 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 188 4902 5407 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000363621 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | （禁用）河北朋和生物科技有限公司 | 90345690 | 技术支持解决 | 2026-04-30 10:09:28 | 2026-04-30 10:30:16 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
泰安市肥城市安临站镇卫生院BC-5180 CRP浮子状态异常 | BC-5180 CRP浮子状态异常 【故障现象】：浮子状态异常【排查过程】：偶发报警，能消除【故障定位】：快速灌注相关的电磁阀【一线建议】：更换快速灌注相关的电磁阀【下派理由】：工程师带备件现场更换 |  | 139 5482 0006 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 | SU-21008391 | #TS000363615 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 泰安市肥城市安临站镇卫生院 | 60066868 | 派工完成 | 2026-04-30 10:08:29 | 2026-04-30 10:22:44 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
界首市中医院咨询CL-6000I设备参数问题 | 界首市中医院咨询CL-6000I设备参数问题 15551362730来电反馈需要临床工程师对接，转陈斌跟进。 陈斌：已解决，可封闭 |  | 155 5136 2730 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990009 |  | 合肥分公司 |  | #TS000363611 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 界首市中医院 | 310974 | 座席解决 | 2026-04-30 10:07:36 | 2026-04-30 10:41:22 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
丰县范楼镇金陵卫生院BS-830试剂装载仪器不识别 | 丰县范楼镇金陵卫生院BS-830试剂装载仪器不识别 无法提供序列号 |  | 133 7511 9808 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990050 |  | 南京分公司 |  | #TS000363604 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 丰县范楼镇金陵卫生院 | 367465 | 派工完成 | 2026-04-30 10:06:17 | 2026-04-30 10:06:21 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
通辽市科尔沁区建国卫生院BC-2600需要合格证 | 通辽市科尔沁区建国卫生院BC-2600需要合格证，表示联系不到经销商，RQ-43113468 转徐爱芳 13789657406再次来电催促，坐席已告知合格证属于受控文件，需要时间申请，且临近节假日，可能要节后，老师表示比较着急，希望能尽快申请 转徐爱芳 |  | 137 8965 7406,180 4753 0171 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990001 |  | 内蒙古分公司 | RQ-43113468 | #TS000363601 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 通辽市科尔沁区建国卫生院 | 90001620 | 座席解决 | 2026-04-30 10:05:50 | 2026-04-30 10:05:51 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
晋中市第一人民医院BC-51405140无法开机，升级导出日志，点击需要插入U盘 | 晋中市第一人民医院BC-51405140无法开机，提示升级导出日志，点击需要插入U盘 等待客户1.5小时 【故障现象】：法开机，提示升级导出日志，点击需要插入U盘 【排查过程】：发给客户新的软件，指导客户升级，升级完以后故障依旧如此 【故障定位】：考虑主控板或SSD卡故障 【一线建议】：申请主控板和SSD卡备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 153 4068 0521 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 太原分公司 | TP-86000080 | #TS000363593 | IVD | 血球 | BC-5140 | [7 empty] | 晋中市第一人民医院 | 304659 | 派工完成 | 2026-04-30 10:04:18 | 2026-04-30 10:23:20 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
中华人民共和国郑州海关BS-830咨询质控品参数 | 中华人民共和国郑州海关BS-830咨询质控品参数，BA6-13001418 |  | 185 9580 9268 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990001 |  | 郑州分公司 |  | #TS000363580 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 中华人民共和国郑州海关 | 90371044 | 派工完成 | 2026-04-30 10:01:45 | 2026-04-30 10:49:31 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
黔江区中塘镇卫生院BS-430报警撞针 | 黔江区中塘镇卫生院BS-430报警撞针，ZY-20000009 客户已自行联系当地工程师解决 |  | 189 9600 2494 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990001 |  | 重庆分公司 |  | #TS000363550 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 黔江区中塘镇卫生院 | 90335672 | 无需技术支持 | 2026-04-30 09:50:52 | 2026-04-30 10:30:36 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
南京爱尔眼科医院BC-10，咨询批号：B0526N、B0526L、B0526H靶值 | 南京爱尔眼科医院BC-10，咨询批号：B0526N、B0526L、B0526H靶值 无法提供序列号，张老师18751996631。孙泽：麻烦关单 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 南京分公司 |  | #TS000363549 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 南京爱尔眼科医院 | 380907 | 座席解决 | 2026-04-30 09:50:51 | 2026-04-30 15:47:11 | 59990051 | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 其他
浦城县盘亭乡卫生院IVD / 血球 / BC-5130本底电压异常，无法消除 | 浦城县盘亭乡卫生院IVD / 血球 / BC-5130本底电压异常，无法消除 TR-12005527 【故障现象】：本底电压异常【排查过程】：指导客户点击自动设置到4.2V后故障消除【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 135 5986 3662 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990051 |  | 福州分公司 | TR-12005527 | #TS000363533 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 浦城县盘亭乡卫生院 | 60026945 | 技术支持解决 | 2026-04-30 09:47:26 | 2026-04-30 09:59:28 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
盘水市水城县陡箐镇卫生计生院BS-430样本针糖化清洗失败 | 盘水市水城县陡箐镇卫生计生院BS-430样本针糖化清洗失败 无法提供序列号，客户代码禁用，如需下派返回至呼叫中心 【故障现象】：BS-430样本针糖化清洗失败 【排查过程】：指导发现客户端样本针撞针导致针弯曲，指导客户校正后，故障解决 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 189 8445 8248 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000363493 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | （禁用）六盘水市水城县陡箐镇卫生计生院 | 90035147 | 技术支持解决 | 2026-04-30 09:37:36 | 2026-04-30 10:03:32 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
沈阳市沈大医院BC-5380 CRP无法全自动，只能一个一个检测 | 沈阳市沈大医院BC-5380 CRP无法全自动，只能一个一个检测 【故障现象】：无法做自动模式【排查过程】：视频检查发现勾选双向LIS了，将双向LIS取消后可以正常做【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 158 4041 2349 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990006 |  | 沈阳分公司 | DD3-38000075 | #TS000363467 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 沈阳市沈大医院 | 60063254 | 技术支持解决 | 2026-04-30 09:29:34 | 2026-04-30 09:33:41 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
武定县疾控中心BC-5180管路损坏 | 武定县疾控中心BC-5180管路损坏 |  | 153 3148 8437 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 昆明分公司 | RG-4C100383 | #TS000363395 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 武定县疾控中心 | 60077065 | 派工完成 | 2026-04-30 08:56:58 | 2026-04-30 08:57:02 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
盘关镇卫生院BC-5000液体压力超载 | 盘关镇卫生院BC-5000液体压力超载 【故障现象】：BC-5000液体压力超载 【排查过程】：指导客户找到13阀和14阀管路，疏通后故障解决 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 199 4898 0601 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 贵阳分公司 | SS-35010478 | #TS000363386 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 盘关镇卫生院 | 60130566 | 技术支持解决 | 2026-04-30 08:53:32 | 2026-04-30 09:27:27 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
（急）晋宁区第二人民医院BS-800M传感器故障 | 晋宁区第二人民医院BS-800M传感器故障 |  | 158 0871 3338 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 昆明分公司 | XP-8A000980 | #TS000363325 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 晋宁区第二人民医院 | 303644 | 派工完成 | 2026-04-30 08:15:05 | 2026-04-30 08:15:09 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
济南千麦医学检验有限公司CL-6000i | 2026-04-29 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 156 8476 3740 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 济南分公司 | BB3-34003021 | #TS000363312 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 济南千麦医学检验有限公司 | 90049633 | 派工完成 | 2026-04-30 08:00:11 | 2026-04-30 08:28:38 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 其他
东北国际医院BS-2800M上lisi无法连接，结果无法传到lisi上 | 都老师15640462410东北国际医院BS-2800M上lisi无法连接，结果无法传到lisi上已致电沈阳分公司夜班接口人杜鑫跟进 |  | 156 4046 2410 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 沈阳分公司 | BH2-4C000608 | #TS000363188 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 东北国际医院 | 60093360 | 派工完成 | 2026-04-29 23:50:27 | 2026-04-29 23:50:31 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
先生19316120561阜阳市人民医院BC-7500[NR] CS流水线停止工作 | 先生19316120561阜阳市人民医院BC-7500[NR] CS流水线停止工作已致电合肥分公司夜班接口人侯林峰跟进，表示不需要坐席下派 |  | 193 1612 0561 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 合肥分公司 | DC6-59006115 | #TS000363179 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 阜阳市人民医院 | 310952 | 座席解决 | 2026-04-29 23:40:29 | 2026-04-29 23:40:31 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
伊犁哈萨克自治州康复医院电脑硬盘坏了，需要重新安装软件 | 别克老师18892995750伊犁哈萨克自治州康复医院BC-5180电脑硬盘坏了，需要重新安装软件已致电新疆分公司夜班接口人赵一帆未接听，致电主管孙涛未接听，致电何毅跟进，表示下派 |  | 188 9299 5750 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | RG-4C100375 | #TS000362821 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 伊犁哈萨克自治州康复医院 | 90060051 | 派工完成 | 2026-04-29 20:34:07 | 2026-04-29 20:34:11 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
和布克赛尔县第二人民医院BS-2000清洗时未检测到页面 | BS-2000清洗时未检测到页面 |  | 181 9901 2715 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | YG-87000246 | #TS000362594 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 和布克赛尔县第二人民医院 | 60122368 | 派工完成 | 2026-04-29 18:55:39 | 2026-04-29 18:55:43 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
疏附县兰干镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180结果无法传输 | 疏附县兰干镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180结果无法传输 |  | 176 9931 6413 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000362586 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 疏附县兰干镇卫生院 | 90012977 | 派工完成 | 2026-04-29 18:51:52 | 2026-04-29 18:51:56 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
急）塔什库尔干县人民医院BC-5390 CRP真空异常 | BC-5390 CRP真空异常，无法提供序列号 |  | 166 9908 1891 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 |  | #TS000362485 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 塔什库尔干县人民医院 | 301393 | 派工完成 | 2026-04-29 18:22:35 | 2026-04-29 18:22:40 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
福建省福州市长乐现代人民门诊部BC-2600通讯故障，报警沉底 | BC-2600通讯故障，报警沉底，老师要求工程师上门 再次来电，之前联系的不确定是迈瑞工程师 |  | 136 9519 5588 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010，59990001 |  | 福州分公司 | RQ-36111407 | #TS000362386 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 福建省福州市长乐现代人民门诊部 | 90018164 | 派工完成 | 2026-04-29 17:59:28 | 2026-04-29 17:59:28 | 59990010 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接
四川省巴中市平昌县疾控中心BS-380咨询能做哪些项目 | 四川省巴中市平昌县疾控中心BS-380咨询能做哪些项目 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000362322 | IVD | 生化 | BS-380 | [7 empty] | 巴中市平昌县疾病预防控制中心 | 366351 | 派工完成 | 2026-04-29 17:45:06 | 2026-04-29 17:46:00 | 59990007 | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 其他
房县土城镇卫生院IVD / 生化 / BS-450使用过程中需要远程指导 | 房县土城镇卫生院IVD / 生化 / BS-450使用过程中需要技术指导 |  | 134 7796 3911 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007，59990051 |  | 武汉分公司 |  | #TS000362202 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 房县土城镇卫生院 | 375385 | 派工完成 | 2026-04-29 17:21:30 | 2026-04-29 17:21:31 | 59990007 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
龙岩爱尔眼科医院有限公司CL-1000I报警仪器故障 | 龙岩爱尔眼科医院有限公司CL-1000I报警仪器故障，无法提供序列号 【故障现象】：样本量不足【排查过程】：样本没有问题，注射器正常，重做之后正常，偶发报警，有3个月左右时间，不定时报警【故障定位】：干扰【一线建议】：测量电压【下派理由】：医院要求工程师过来检查仪器 |  | 187 0597 0336 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 福州分公司 |  | #TS000362044 | IVD | 生化 | CL-1000I | [7 empty] | 龙岩爱尔眼科医院有限公司 | 90072668 | 派工完成 | 2026-04-29 16:54:28 | 2026-04-29 17:17:01 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
浠水爱尔眼科医院BS-220咨询指控问题 | 浠水爱尔眼科医院BS-220咨询指控问题，无法提供序列号 【故障现象】：客户不知道服务工程师 【排查过程】：咨询当地工程师联系方式 【处理结果】：工单下派，客户想对接当地工程师 |  | 138 7201 7908 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 |  | #TS000362022 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 浠水爱尔眼科医院 | 60100139 | 派工完成 | 2026-04-29 16:49:43 | 2026-04-29 17:01:41 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
赤峰市喀旗美林镇美林谷卫生院BC-5130重装系统后需要注册码 | 赤峰市喀旗美林镇美林谷卫生院BC-5130重装系统后需要注册码，TR-9A003805 转徐爱芳 |  | 186 4765 5921 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000361513 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 赤峰市喀旗美林镇美林谷卫生院 | 90027366 | 座席解决 | 2026-04-29 15:26:44 | 2026-04-29 15:26:45 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
锦州铁路局疾控中心BS-620咨询怎么调取结果 | 锦州铁路局疾控中心BS-620咨询怎么调取结果 【故障现象】：客户咨询结果删除能否恢复 【排查过程】：告知客户删除样本无法恢复 【处理结果】：客户自行处理，无需技术支持 |  | 152 4233 3228 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990001 |  | 沈阳分公司 | YT-99000339 | #TS000361468 | IVD | 生化 | BS-620 | [7 empty] | 锦州铁路局疾控中心 | 60050403 | 无需技术支持 | 2026-04-29 15:20:30 | 2026-04-29 15:30:34 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
陕西中药研究所BS-460试剂针清洗时未检测到液面 | 陕西中药研究所BS-460试剂针清洗时未检测到液面YU-4B002648 【故障现象】：试剂针清洗时未检测到液面【排查过程】：假报警，仪器有干扰，仪器重启故障解决【处理结果】：建议医院整改电路 |  | 133 6397 6544 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 西安分公司 |  | #TS000361464 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 陕西中药研究所 | 379449 | 技术支持解决 | 2026-04-29 15:20:04 | 2026-04-29 15:44:05 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
重庆朕尔职业病医院IVD / 血球 / BC-3000报警漏水 | 重庆朕尔职业病医院IVD / 血球 / BC-3000报警漏水，老师没有提供序列号 |  | 178 3087 5805 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 重庆分公司 |  | #TS000361321 | IVD | 血球 | BC-3000 | [7 empty] | 重庆朕尔职业病康复医院 | 60094235 | 派工完成 | 2026-04-29 14:55:27 | 2026-04-29 14:57:28 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
辰溪县修溪镇伍家湾卫生院BC-5120血小板数值低 | BC-5120血小板数值低，无法提供序列号 【故障现象】：血小板偶发数值低 【排查过程】：联系客户，客户使用末梢全血模式，有百分之三十的概率血小板特别低，静脉全血好一点 【故障定位】：重复性不好，或者末梢采血问题 【一线建议】：判断重复性，判断模式问题 【下派理由】：临床问题，下派临床工单 |  | 198 9447 3778 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 |  | #TS000361318 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 辰溪县修溪镇伍家湾卫生院 | 90226809 | 派工完成 | 2026-04-29 14:55:04 | 2026-04-29 15:16:26 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
安徽省晟造源医学实验室有限公司BC-5100 CRP标本结果值有异常 | （禁用）安徽省晟造源医学实验室有限公司BC-5100 CRP标本结果值有异常 客户代码禁用，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：白细胞分类带R【排查过程】：清洗流动室，DIFF池【故障定位】：流动室，DIFF池【一线建议】：DIFF池混匀管路【下派理由】：需要拆机检查 |  | 188 9538 0637 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 合肥分公司 | UM-24002050 | #TS000361315 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 安徽省晟造源医学实验室有限公司 | 90306792 | 派工完成 | 2026-04-29 14:54:33 | 2026-04-29 14:54:33 | 59990003 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
西安市第八医院IVD / 血球 / BC-6900 休眠的时候显示正在进行数据备份，已经显示半个小时 | 西安市第八医院IVD / 血球 / BC-6900 休眠的时候显示正在进行数据备份，已经显示半个小时 无法提供序列号 【故障现象】： 休眠的时候显示正在进行数据备份，已经显示半个小时 【排查过程】：指导老师强制关机【故障定位】：指导老师强制关机 【一线建议】：指导老师强制关机 【下派理由】：指导老师强制关机，后续需要跟进 |  | 152 2901 5799 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 西安分公司 |  | #TS000361262 | IVD | 血球 | BC-6900 | [7 empty] | 西安市第八医院 | 305061 | 派工完成 | 2026-04-29 14:44:47 | 2026-04-29 14:59:29 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
湖南省怀化市沅陵县沅陵镇卫生院郑家村分院BC-20不通电，无法开机 | 湖南省怀化市沅陵县沅陵镇卫生院郑家村分院BC-20不通电，无法开机，UF-99002261 |  | 199 7458 1888 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 长沙分公司 | UF-99002261 | #TS000361198 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 湖南省怀化市沅陵县沅陵镇卫生院 | 368950 | 派工完成 | 2026-04-29 14:34:11 | 2026-04-29 14:34:15 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
深圳市龙华区中心医院BS-390灯泡位置 | WT-0C000354 BS-390灯泡位置 【故障现象】：咨询光源灯位置【排查过程】：已告知老师光源灯位置【处理结果】：已告知老师光源灯位置 |  | 171 5786 2491 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 |  | #TS000361166 | IVD | 生化 | BS-390 | [7 empty] | 深圳市龙华区中心医院 | 310444 | 技术支持解决 | 2026-04-29 14:27:34 | 2026-04-29 14:36:01 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
红山区李博锦美口腔门诊部BC-10真空压力异常，无法消除UH-99001683 | 红山区李博锦美口腔门诊部BC-10真空压力异常，无法消除UH-99001683 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000361122 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 红山区李博锦美口腔门诊部 | 90412570 | 派工完成 | 2026-04-29 14:22:20 | 2026-04-29 14:29:18 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接
朔州市应县中医院IVD / 生化 / BS-1000M咨询操作问题 | 朔州市应县中医院IVD / 生化 / BS-1000M咨询操作问题，老师没有提供序列号 【故障现象】：咨询BS-1000M的试剂位和样本位 【排查过程】：告知客户试剂位和样本位数目 【处理结果】：问题解决 |  | 183 3494 9483 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 太原分公司 |  | #TS000361116 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 朔州市应县中医院 | 304643 | 技术支持解决 | 2026-04-29 14:21:06 | 2026-04-29 14:40:40 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
赤壁市人民医院CX-9010添加新项目的收费，报价 | 赤壁市人民医院CX-9010添加新项目的收费，报价 唐柯柯：这种属于临床问题，请直接转品床单下派，转申祁棋跟进 |  | 178 3087 5805 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 |  | #TS000361040 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 赤壁市人民医院 | 312165 | 座席解决 | 2026-04-29 14:05:37 | 2026-04-29 14:10:54 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
新疆民丰县尼雅乡卫生院BS-460低浓度废液异常 | 新疆民丰县尼雅乡卫生院BS-460低浓度废液异常（客户方言听不明白），无法提供序列号 【故障现象】：低浓度废液异常【排查过程】：低浓度废液异常【处理结果】：下午15点半联系 |  | 139 9943 0465 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 |  | #TS000361020 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 新疆民丰县尼雅乡卫生院 | 375952 | 无需技术支持 | 2026-04-29 14:02:27 | 2026-04-29 14:15:23 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心BS-430（YW-97002833）询问试剂能做多少人份 | 西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心BS-430（YW-97002833）询问试剂能做多少人份 |  |  |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 |  | #TS000361006 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心 | 90150911 | 无需技术支持 | 2026-04-29 13:58:27 | 2026-04-29 14:05:20 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
成都市新都区清流镇卫生院13408633509吴老师反馈今天刚到货的清洗液没有内盖，打开后发现漏液，需要换货 | 成都市新都区清流镇卫生院13408633509吴老师反馈今天刚到货的清洗液没有内盖，打开后发现漏液，需要换货 转刘敏 |  | 134 0863 3509 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 |  | #TS000361002 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 成都市新都区清流镇卫生院 | 302535 | 座席解决 | 2026-04-29 13:57:11 | 2026-04-29 13:57:12 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
东莞港亚医疗美容有限公司IVD / 血球 / BC-2600（RQ-63118831）HJB本底异常 | 东莞港亚医疗美容有限公司IVD / 血球 / BC-2600（RQ-63118831）HJB本底异常 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 深圳分公司 |  | #TS000360987 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 东莞港亚医疗美容有限公司 | 90356558 | 派工完成 | 2026-04-29 13:53:01 | 2026-04-29 14:29:46 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 其他
新疆喀什地区麦盖提县曼塔勒乡卫生院 - BS-380 | 更换光源灯不到两天，又显示光源强度不足 新疆喀什地区麦盖提县曼塔勒乡卫生院 医学检验科 【故障现象】：光源强度不足 【排查过程】：光度计检测值过高，新的光源灯，【故障定位】：光学，反应杯，光源灯电压【一线建议】：做光电增益整定，光源灯电压【下派理由】：需要现场检查 |  | 152 1498 1117 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  |  |  | 新疆分公司 | WS-68002726 | #TS000360870 | IVD | 生化 | BS-380 | [7 empty] | 新疆喀什地区麦盖提县曼塔勒乡卫生院 | 90044091 | 派工完成 | 2026-04-29 13:22:57 | 2026-04-29 13:32:45 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
鄯善县人民医院，TDR-Z200按键失灵， | 鄯善县人民医院，TDR-Z200按键失灵，Z2210906181，伦老师13379704890 刘瓒请下派，需更换按键板 |  | 133 7970 4890 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | Z2210906181 | #TS000360732 | IVD | 微生物仪器 | TDR-Z200 | [7 empty] | 鄯善县人民医院 | 301286 | 派工完成 | 2026-04-29 12:47:36 | 2026-04-29 12:59:39 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
山东省立医院BS-830检测小鼠血清数值是否不准确 | BS-830检测小鼠血清数值是否不准确，无法提供序列号 【故障现象】：小鼠血清数值是否不准确【排查过程】：已告知老师只能做人血清【处理结果】：已告知老师只能做人血清 |  | 156 2586 8735 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 |  | #TS000360648 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 山东省立医院 | 100786 | 技术支持解决 | 2026-04-29 12:18:22 | 2026-04-29 12:30:38 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
晋中市第一人民医院, bc-5140，质控如何传输 | 晋中市第一人民医院, bc-5140，质控如何传输TP-9A000529 【故障现象】：咨询质控传输和质控打印 【排查过程】：告知客户质控传输，更改质控打印模板 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 153 4068 0521 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990002 |  | 太原分公司 | TP-9A000529 | #TS000360644 | IVD | 血球 | BC-5140 | [7 empty] | 晋中市第一人民医院 | 304659 | 技术支持解决 | 2026-04-29 12:17:43 | 2026-04-29 12:39:09 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
江苏南京雨花台区板桥镇社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5100 CRP咨询BC2605B靶值 | 江苏南京雨花台区板桥镇社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5100 CRP咨询BC2605B靶值，无法提供仪器序列号 【故障现象】：咨询BC2605B靶值 【排查过程】：提供靶值表给客户 【处理结果】：问题解决 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 南京分公司 |  | #TS000360575 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 江苏南京雨花台区板桥镇社区卫生服务中心 | 90020008 | 技术支持解决 | 2026-04-29 12:00:49 | 2026-04-29 13:03:22 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
湖北华中民族中医院有限公司BS-450方法学咨询 | 湖北华中民族中医院有限公司BS-450方法学咨询 【故障现象】：方法学咨询【排查过程】：已告知老师方法学【处理结果】：已告知老师方法学 |  | 139 8684 9050 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 武汉分公司 | YV-1B002411 | #TS000360564 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 湖北华中民族中医院有限公司 | 90296901 | 技术支持解决 | 2026-04-29 11:57:20 | 2026-04-29 12:23:40 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
于田县疾控中心IVD / 血球 / BRICYTE E6操作需要技术指引，不懂怎么操作 | 于田县疾控中心IVD / 血球 / BRICYTE E6操作需要技术指引，不懂怎么操作 TA-51001272 【故障现象】：设备装机后没有使用，客户忘记操作，需要当地工程师联系方式 【排查过程】：设备装机后没有使用，客户忘记操作，需要当地工程师联系方式 【处理结果】：可能需要重新培训，工单下派 |  | 158 8687 5994 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | TA-51001272 | #TS000360520 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 于田县疾控中心 | 379261 | 派工完成 | 2026-04-29 11:44:54 | 2026-04-29 12:04:33 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
定西市新集卫生院BS-430软件连接不上电脑 | 定西市新集卫生院BS-430软件连接不上电脑 【故障现象】：软件启动报警数据库初始化失败 【排查过程】：沟通客户重新连接通讯数据线，启动升级软件，显示等待连接 【故障定位】：设备与电脑无法连接，排查电脑COM口和通讯线问题 【一线建议】：设备电脑无独立的COM口，建议申请PCI-E串口卡和通讯串口线 【下派理由】： 需现场维修，客户无法自行操作。 |  | 183 9342 8755 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990009 |  | 兰州分公司 | YW-9A003395 | #TS000360509 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 定西市新集卫生院 | 90166214 | 派工完成 | 2026-04-29 11:42:29 | 2026-04-29 12:20:46 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
朝阳市朝重妇产医院IVD / 生化 / BS-240询问靶值项中是填TP的浓度，还是TPn的浓度 | 朝阳市朝重妇产医院IVD / 生化 / BS-240询问靶值项中是填TP的浓度，还是TPn的浓度 |  | 138 9809 3987 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 沈阳分公司 | YX-8B002166 | #TS000360484 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 朝阳市朝重妇产医院 | 90021431 | 无需技术支持 | 2026-04-29 11:38:32 | 2026-04-29 12:00:49 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
烟台西南河中医医院有限责任公司IVD / 血球 / BC-5380 CRP咨询批号BC2605BN靶值 | 烟台西南河中医医院有限责任公司IVD / 血球 / BC-5380 CRP咨询批号BC2605BN靶值 【故障现象】：咨询批号BC2605BN靶值 【排查过程】：给客户发送靶值表 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 132 5694 2059 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 青岛分公司 |  | #TS000360479 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 烟台西南河中医医院有限责任公司 | 90158129 | 技术支持解决 | 2026-04-29 11:37:40 | 2026-04-29 11:58:55 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
涟源正弘康复医院有限公司IVD / 血球 / BC-5120需要把数据备份出来 | 涟源正弘康复医院有限公司IVD / 血球 / BC-5120需要把数据备份出来 找不到序列号 【故障现象】：备份仪器上数据【排查过程】：备份仪器上数据 【故障定位】：备份仪器上数据 【一线建议】：备份仪器上数据 【下派理由】：老师下班，下午联系 |  | 192 1738 0743 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 |  | #TS000360474 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 涟源正弘康复医院有限公司 | 60585664 | 派工完成 | 2026-04-29 11:36:23 | 2026-04-29 12:05:39 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
五家渠市第三人民医院BC-5180结果不准 | 五家渠市第三人民医院BC-5180结果不准 【故障现象】：血小板分布宽度偏高【排查过程】：质控没问题，质控开口时间一周左右【故障定位】：血小板聚集，PLT直方图【一线建议】：血小板聚集，PLT直方图，相关液路【下派理由】：检查相关液路。 |  | 186 9015 1350 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | RG-35106067 | #TS000360443 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 五家渠市第三人民医院 | 90321200 | 派工完成 | 2026-04-29 11:28:35 | 2026-04-29 11:53:23 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
建平县马场中心卫生院IVD / 生化 / CL-1200I链接LIS需要技术支持 | 建平县马场中心卫生院IVD / 生化 / CL-1200I链接LIS需要技术支持 W7-91001179 【故障现象】：lis无法连接【排查过程】：之前连过，现在连接不上【故障定位】：IP地址，设置问题【一线建议】：lis问题，IP地址【下派理由】：客户要当地工程联系方式，下午联系 |  | 186 4219 5988 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 沈阳分公司 | W7-91001179 | #TS000360428 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 建平县马场中心卫生院 | 90068619 | 派工完成 | 2026-04-29 11:24:28 | 2026-04-29 11:42:55 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
云霄县医院 - BC-7500[NR] CRP | 血红蛋白本底电压异常 云霄县医院 医学检验科 【故障现象】：设备报警HGB本底电压异常 【排查过程】：指导客户调节HGB电压，故障解决 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: open_api/tid44609/1777432943_44609_59d25a_media_1777432914013.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777432943_44609_59d25a_media_1777432914013.jpg?Expires=1780542508&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=9WyRh7%2BMYh8jMNp%2FI90sknJTswE%3D |  | 189 5965 3178 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  |  |  | 福州分公司 | DB9-23001160 | #TS000360417 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 云霄县医院 | 313886 | 技术支持解决 | 2026-04-29 11:22:18 | 2026-04-29 11:56:47 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
（禁用）安徽省晟造源医学实验室有限公司BC-5100 CRP标本结果值有异常 | （禁用）安徽省晟造源医学实验室有限公司BC-5100 CRP标本结果值有异常 客户代码禁用，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：白细胞分类带R【排查过程】：清洗流动室，DIFF池【故障定位】：流动室，DIFF池【一线建议】：DIFF池混匀管路【下派理由】：需要拆机检查 代码禁用，对接合肥RSO夏非核实是否有可用代码 工单超时，坐席解决后新建 |  | 188 9538 0637 |  | 已关闭 | 标准 |  | sunwanghai@mindray.com |  | 59990003 |  | 合肥分公司 | UM-24002050 | #TS000360376 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | （禁用）安徽省晟造源医学实验室有限公司 | 90306792 | 座席解决 | 2026-04-29 11:11:50 | 2026-04-29 14:53:34 | 孙汪海 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
西安工程大学校医院BC-5000，咨询稀释液保质期的问题， | 西安工程大学校医院BC-5000，咨询稀释液保质期的问题，未提供序列号 【故障现象】：稀释液开口有效期两个月，试剂用不完，客户要延长使用时间【排查过程】：稀释液开口有效期两个月，试剂用不完，客户要延长使用时间 【故障定位】：稀释液开口有效期两个月，试剂用不完，客户要延长使用时间 【一线建议】：稀释液开口有效期两个月，试剂用不完，客户要延长使用时间 【下派理由】：稀释液开口有效期两个月，试剂用不完，客户要延长使用时间 |  | 153 3904 5815 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 西安分公司 |  | #TS000360371 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 西安工程大学校医院 | 90017341 | 派工完成 | 2026-04-29 11:11:11 | 2026-04-29 11:37:43 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
昆明三博脑科医院TDR-X120样本标号显示异常 | 昆明三博脑科医院TDR-X120样本标号显示异常 刘赞：已沟通，请封单 |  | 184 8736 0019 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 昆明分公司 | X120241219107 | #TS000360332 | IVD | 微生物仪器 | TDR-X120 | [7 empty] | 昆明三博脑科医院 | 60074763 | 座席解决 | 2026-04-29 11:03:08 | 2026-04-29 11:10:40 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
桑珠孜区年木乡皓寺综合门诊部IVD / 生化 / BS-230条码扫不了 | 桑珠孜区年木乡皓寺综合门诊部IVD / 生化 / BS-230条码扫不了 【故障现象】：高密度脂蛋白试剂条码无法扫描 【排查过程】：客户自行解决，无需技术支持 【处理结果】：客户自行解决，无需技术支持 |  | 177 1198 5314 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 | YY-34004276 | #TS000360311 | IVD | 生化 | BS-230 | [7 empty] | 桑珠孜区年木乡皓寺综合门诊部 | 9018618 | 无需技术支持 | 2026-04-29 10:58:20 | 2026-04-29 11:26:12 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
北京市通州区中西医结合医院ExC810结果异常-客户误点了模拟模式导致，重新设置重启后正常。 | 北京市通州区中西医结合医院ExC810结果异常 |  | 188 0135 9781 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990008 |  | 北京分公司 | 106-BB-13000061 | #TS000360303 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 北京市通州区中西医结合医院 | 305995 | 技术支持解决 | 2026-04-29 10:55:29 | 2026-04-29 11:00:09 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
电话工单 | BC-5000通讯连接失败，SS-44011527 【故障现象】：设备通讯异常，无法传输数据 【排查过程】：客户已经自行解决 【处理结果】：客户自行解决，无需技术支持 |  | 176 9233 3862 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990002 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000360235 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 保定市伟英中西医结合诊所 | 90364469 | 无需技术支持 | 2026-04-29 10:36:53 | 2026-04-29 10:44:34 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
烟台西南河中医医院有限责任公司IVD / 血球 / BC-5380 CRP咨询批号BC2605BN靶值 | 烟台西南河中医医院有限责任公司IVD / 血球 / BC-5380 CRP咨询批号BC2605BN靶值 此单关闭 |  | 132 5694 2059 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 青岛分公司 |  | #TS000360192 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 烟台西南河中医医院有限责任公司 | 90158129 | 座席解决 | 2026-04-29 10:26:05 | 2026-04-29 11:37:59 | 59990051 | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
毕节地区千溪乡卫生院BC-5000提示液体压力超载 | 毕节地区千溪乡卫生院BC-5000提示液体压力超载 |  | 182 1265 1684 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 贵阳分公司 | SS-22009050 | #TS000360190 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 毕节地区千溪乡卫生院 | 375834 | 无需技术支持 | 2026-04-29 10:24:07 | 2026-04-29 10:40:25 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
胶州市康明眼科医院IVD / 生化 / BS-350S报异常 | 胶州市康明眼科医院IVD / 生化 / BS-350S报异常 【故障现象】：样本和质控报警LRN【排查过程】：试剂开口时间两个月之内，指导老师清洗搅拌杆【故障定位】：样本浓度高，质控可能失效【一线建议】：用新的质控验证【下派理由】：老师，没有当地工程师联系方式，需要添加。 让老师重新做一遍校准，待验证 |  | 183 5329 7127 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 青岛分公司 | BB5-05000037 | #TS000360175 | IVD | 生化 | BS-350S | [7 empty] | 胶州市康明眼科医院 | 90203030 | 派工完成 | 2026-04-29 10:21:21 | 2026-04-29 10:36:17 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
福建省三明市大田县前坪卫生院BC-5000名字填错了，咨询怎么修改 | 福建省三明市大田县前坪卫生院BC-5000名字填错了，咨询怎么修改，SS-14007965 【故障现象】：客户咨询血常规软件能否修改历史病人信息 【排查过程】：告知客户无法修改历史病人 【处理结果】：客户自行处理，无需技术支持 |  | 139 5093 2088 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 福州分公司 |  | #TS000360165 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 福建省三明市大田县前坪卫生院 | 333455 | 无需技术支持 | 2026-04-29 10:18:24 | 2026-04-29 10:36:50 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
桦甸市人民医院IVD / 尿液分析 / EU-5600 PRO有检测不出数值 | 桦甸市人民医院IVD / 尿液分析 / EU-5600 PRO有检测不出数值 无法提供序列号，刘老师18626748855 与客户沟通解决，有问题再联系客服 |  | 186 2674 8855 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000360161 | IVD | 尿液分析 | EU-5600 PRO | [7 empty] | 桦甸市人民医院 | 313290 | 技术支持解决 | 2026-04-29 10:16:26 | 2026-04-29 10:27:30 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
邓州市张村镇卫生院BC-5000提示压力超载 | 邓州市张村镇卫生院BC-5000提示压力超载 【故障现象】：设备报警液体压力超载 【排查过程】：故障无法消除，沟通客户发现13-14阀中间管路堵塞，指导客户疏通管路 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 132 6205 2866 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 郑州分公司 | SS-44011562 | #TS000360103 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 邓州市张村镇卫生院 | 90001939 | 技术支持解决 | 2026-04-29 09:54:24 | 2026-04-29 10:20:58 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
临沂光明眼科医院有限公司BC-5180 CRP需要质控品说明书，参考范围 | 临沂光明眼科医院有限公司BC-5180 CRP需要质控品说明书，参考范围 转柴晓娇 |  | 178 0618 5013 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 青岛分公司 |  | #TS000360080 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 临沂光明眼科医院有限公司 | 90054832 | 座席解决 | 2026-04-29 09:48:29 | 2026-04-29 09:48:30 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
东港金康医院BC-5100乳胶试剂信息异常 | 13130527139 BC-5100乳胶试剂信息异常 【故障现象】：乳胶试剂信息异常【排查过程】：试剂开口3天，消除故障无效，更换新的乳胶试剂，故障消除【处理结果】：故障消除 |  | 131 3052 7139 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990050 |  | 沈阳分公司 | UM-12001697 | #TS000360051 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 东港金康医院 | 90228966 | 技术支持解决 | 2026-04-29 09:41:34 | 2026-04-29 10:02:10 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
朝阳市朝重妇产医院IVD / 生化 / BS-240询问靶值项中是填TP的浓度，还是TPn的浓度 | 朝阳市朝重妇产医院IVD / 生化 / BS-240询问靶值项中是填TP的浓度，还是TPn的浓度 此单关闭 |  | 138 9809 3987 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 沈阳分公司 | YX-8B002166 | #TS000360035 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 朝阳市朝重妇产医院 | 90021431 | 座席解决 | 2026-04-29 09:35:59 | 2026-04-29 11:38:55 | 59990051 | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
京东健康体检中心（深圳南山店）EU-5600PRO清洗管道不彻底，需要工程师上门进行彻底管路清洁 | 京东健康体检中心（深圳南山店）EU-5600PRO清洗管道不彻底，需要工程师上门进行彻底管路清洁 |  | 182 1871 4710 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 | QB4-57000589 | #TS000360023 | IVD | 尿液分析 | EU-5600 PRO | [7 empty] | 京东健康体检中心（深圳南山店） | 90392149 | 派工完成 | 2026-04-29 09:27:19 | 2026-04-29 09:27:23 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
钟祥仁信医院BC-20，HGB本底电压异常 | BC-20，HGB本底电压异常 |  | 182 7116 9808 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990050 |  | 武汉分公司 | UF-2B005346 | #TS000360021 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 钟祥仁信医院 | 90049254 | 技术支持解决 | 2026-04-29 09:25:45 | 2026-04-29 12:27:10 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
天津欣普赛尔生物医药科技有限公司BC-2600数值不准确，需要校准 | 天津欣普赛尔生物医药科技有限公司BC-2600数值不准确，需要校准 |  | 152 2263 1077 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 天津分公司 | RQ-75122094 | #TS000359991 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 天津欣普赛尔生物医药科技有限公司 | 60114895 | 派工完成 | 2026-04-29 09:17:03 | 2026-04-29 09:23:58 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
溧阳兴华医院有限公司CL-2000i | 2026-04-29 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【CL-2000i：仪器无法连接】 |  | 156 9519 1390 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 苏州分公司 | YB-9B001387 | #TS000359853 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 溧阳兴华医院有限公司 | 90156643 | 派工完成 | 2026-04-29 08:13:05 | 2026-04-29 10:45:00 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
阜新海州京医胃康医院阜新海州京医医院IVD / 生化 / BS-360S试剂盘里面进水了 | 阜新海州京医胃康医院阜新海州京医医院IVD / 生化 / BS-360S试剂盘里面进水了 |  | 138 9854 3032 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 沈阳分公司 | BB6-0B002398 | #TS000359830 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 阜新海州京医胃康医院阜新海州京医医院 | 90412521 | 派工完成 | 2026-04-29 07:58:55 | 2026-04-29 07:58:59 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
安徽医科大学药学院IVD / 生化 / BS-370E仪器当前结果清空 | 安徽医科大学药学院IVD / 生化 / BS-370E仪器当前结果清空，联系方式金老师13017237096，需要工程师协助，烦请跟进谢谢 转合肥分公司潘顶顶 |  | 130 1723 7096 |  | 已关闭 | 标准 |  | sunwanghai@mindray.com |  | 59990053 |  | 合肥分公司 | BA2-83000071 | #TS000359781 | IVD | 生化 | BS-370E | [7 empty] | 安徽医科大学药学院 | 331910 | 派工完成 | 2026-04-29 01:06:51 | 2026-04-29 01:06:56 | 孙汪海 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
包头市固阳县医院IVD / 生化 / CL-1200I想确定抗体定性还是定量 | 包头市固阳县医院IVD / 生化 / CL-1200I想确定抗体定性还是定量，联系方式王老师15148998002，需要工程师协助，烦请跟进谢谢 转内蒙古宋华岳 |  | 151 4899 8002 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 内蒙古分公司 | YR-74000154 | #TS000359330 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 包头市固阳县医院 | 60057029 | 派工完成 | 2026-04-28 20:36:39 | 2026-04-28 20:36:42 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
比如县人民医院IVD / 生化 / BS-600M生化机子跟主机电脑连不上 | 比如县人民医院IVD / 生化 / BS-600M生化机子跟主机电脑连不上，联系方式者老师18289160926，需要工程师协助，烦请跟进谢谢 转成都陈红 |  | 182 8916 0926 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 成都分公司 | BH9-2A000185 | #TS000359325 | IVD | 生化 | BS-600M | [7 empty] | 比如县人民医院 | 323224 | 派工完成 | 2026-04-28 20:34:08 | 2026-04-28 20:34:12 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
会东县淌塘镇中心卫生院BC-2600真空低，压力低 | BC-2600真空低，压力低 贝登-孙泽：麻烦下派 |  | 159 8342 1982 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 | RQ-08104605 | #TS000358888 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 会东县淌塘镇中心卫生院 | 90006178 | 派工完成 | 2026-04-28 18:13:48 | 2026-04-28 18:41:00 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
福建省福州市马尾区琅岐卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP需要试剂条码 | 福建省福州市马尾区琅岐卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP需要试剂条码 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 福州分公司 |  | #TS000358729 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 福建省福州市马尾区琅岐卫生院 | 90258146 | 派工完成 | 2026-04-28 17:37:24 | 2026-04-28 17:42:13 | 59990007 | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 其他
新疆医科大学第一附属医院昌吉分院BC-7500[NR] CS需要重新定标 | BC-7500[NR] CS需要重新定标 【故障现象】：CRP需要定标 【排查过程】：科室无定标品，告知购买定标液，和报警机理 【处理结果】：客户知晓 |  | 132 0100 1311 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | DC6-58005857 | #TS000358685 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | 301300 | 技术支持解决 | 2026-04-28 17:29:20 | 2026-04-28 17:46:33 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
申扎县人民医院咨询IVD / 血球 / BC-760[B] CS的MB0526AN批号的质控品靶值 | 申扎县人民医院咨询IVD / 血球 / BC-760[B] CS的MB0526AN批号的质控品靶值 【故障现象】：咨询靶值 【排查过程】：发送对应靶值 【处理结果】：客户知晓 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000358683 | IVD | 血球 | BC-760[B] CS | [7 empty] | 申扎县人民医院 | 324080 | 技术支持解决 | 2026-04-28 17:27:49 | 2026-04-28 17:34:16 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
聊城爱尔眼科医院IVD / 生化 / BS-430报警异常 | 聊城爱尔眼科医院IVD / 生化 / BS-430报警异常 #TS000358506 工单重复 |  | 150 1062 1727,158 8069 9481 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 济南分公司 | YW-98003063 | #TS000358661 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 聊城爱尔眼科医院 | 90146953 | 无需技术支持 | 2026-04-28 17:23:40 | 2026-04-28 17:46:50 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
武陟小虎牙口腔IVD / 血球 / BC-5120连不上电脑 | 武陟小虎牙口腔IVD / 血球 / BC-5120连不上电脑，老师没有提供序列号 【故障现象】：重新安装数据管路软件 【排查过程】：重新安装数据管理软件 【处理结果】：重新安装数据管理软件并注册 |  | 172 6580 1627 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 郑州分公司 |  | #TS000358606 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 武陟小虎牙口腔 | 90161836 | 技术支持解决 | 2026-04-28 17:15:55 | 2026-04-28 17:56:49 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
聊城爱尔眼科医院BS-430数值异常，不做标本 | BS-430数值异常，不做标本 科室电话 18954496971 【故障现象】：不做样本 【排查过程】：申请错了项目 【处理结果】：指导重新申请后恢复正常 |  | 151 6655 7670 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 | YW-98003063 | #TS000358506 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 聊城爱尔眼科医院 | 90146953 | 技术支持解决 | 2026-04-28 17:01:37 | 2026-04-28 17:44:19 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
十八站林业局职工医院IVD / 血球 / BC-5180链接LIS需要帮助 | 十八站林业局职工医院IVD / 血球 / BC-5180链接LIS需要帮助 【故障现象】：需要联系当地工程师对接以后维修和lis帮助 【排查过程】：需要联系当地工程师对接以后维修和lis帮助 【故障定位】：需要联系当地工程师对接以后维修和lis帮助 【一线建议】：需要联系当地工程师对接以后维修和lis帮助 【下派理由】：需要联系当地工程师对接以后维修和lis帮助 |  | 135 5509 1800 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000358311 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 十八站林业局职工医院 | 310612 | 派工完成 | 2026-04-28 16:31:39 | 2026-04-28 16:36:56 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
库尔勒爱尔眼科医院有限公司BC-5120本底异常 | 库尔勒爱尔眼科医院有限公司BC-5120本底异常 【故障现象】：本底异常，白细胞0.21，HGB 251 【排查过程】：沟通执行仪器清洗后白细胞结果仍高，做探头液浸泡维护，重新本底测试 【故障定位】：客户误操作吸入了血液，WBC计数池，排废 【一线建议】：申请WBC反应池和阀门备用，清洗流动室 【下派理由】：客户需求 18599868610 阿米娜 库尔勒爱尔眼科医院 |  | 158 0996 6600 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990050 |  | 新疆分公司 | TQ-53007756 | #TS000358237 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 库尔勒爱尔眼科医院有限公司 | 60569988 | 派工完成 | 2026-04-28 16:19:11 | 2026-04-28 16:25:27 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
襄垣县社区服务中心BS-30S血小板做出来结果高 | 襄垣县社区服务中心BS-30S血小板做出来结果高 |  | 150 0355 9866 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 太原分公司 | TH-74002205 | #TS000358166 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 襄垣县社区服务中心 | 90069875 | 派工完成 | 2026-04-28 16:07:27 | 2026-04-28 16:27:24 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
惠州市友华医疗投资有限公司BS-450无法关机 | 惠州市友华医疗投资有限公司BS-450无法关机 【故障现象】：测试完成一直测试状态 【排查过程】：工程师账户登录，退出操作软件，重启电脑后恢复正常，电脑无串口卡，自带串口问题 【处理结果】：重启后恢复正常，并告知客户处理方式 |  | 137 2505 9251 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 | YV-7B000207 | #TS000358139 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 惠州市友华医疗投资有限公司 | 60119908 | 技术支持解决 | 2026-04-28 16:03:53 | 2026-04-28 16:17:14 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
枣阳市疾病预防控制中心BS-1000M软件使用问题 | FU5-59001470 BS-1000M软件使用问题 【故障现象】：咨询质控操作 【排查过程】：告知质控操作方式 【处理结果】：客户知晓 |  | 138 7166 2278 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 |  | #TS000357931 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 枣阳市疾病预防控制中心 | 373518 | 技术支持解决 | 2026-04-28 15:32:22 | 2026-04-28 15:51:15 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
循化惠德医院BC-10设备连接打印后，打印机没反应 | 循化惠德医院BC-10设备连接打印后，打印机没反应 |  | 157 3372 0062 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 兰州分公司 | UH-0B003504 | #TS000357930 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 循化惠德医院 | 90224960 | 技术支持解决 | 2026-04-28 15:32:16 | 2026-04-28 15:50:07 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
上海交通大学IVD / 血球 / BC-20报异常 | 上海交通大学IVD / 血球 / BC-20报异常，老师没有提供序列号 |  | 138 0619 9013 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 上海分公司 |  | #TS000357874 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 上海交通大学 | 364702 | 派工完成 | 2026-04-28 15:18:21 | 2026-04-28 15:24:37 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
天津静海康佑门诊有限公司BC-5000液体压力超载 | 天津静海康佑门诊有限公司BC-5000液体压力超载 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机故障依旧，建议让工程师上门处理，客户拒绝，表示请示领导后决定 【处理结果】：客户自行处理 |  | 133 7032 5132 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 天津分公司 | SS-05006924 | #TS000357862 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 天津静海康佑门诊有限公司 | 90195674 | 技术支持解决 | 2026-04-28 15:16:26 | 2026-04-28 15:20:18 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
五常市疾病预防控制中心IVD / 生化 / BS-350E不好使， | 五常市疾病预防控制中心IVD / 生化 / BS-350E不好使，老师没有提供序列号 【故障现象】：仪器长时间停用需要维护检修 【排查过程】：仪器长时间停用需要维护检修 【故障定位】：仪器长时间停用需要维护检修 【一线建议】：仪器长时间停用需要维护检修 【下派理由】：客户需求 |  | 158 4608 0298 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000357774 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 五常市疾病预防控制中心 | 90288659 | 派工完成 | 2026-04-28 15:01:31 | 2026-04-28 15:18:51 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
房县土城镇卫生院IVD / 生化 / BS-450使用过程中需要远程指导 | 房县土城镇卫生院IVD / 生化 / BS-450使用过程中需要远程指导 无法提供序列号 【故障现象】：咨询试剂装载 【排查过程】：告知试剂装载步骤和方式 【处理结果】：客户知晓 |  | 134 7796 3911 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 |  | #TS000357752 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 房县土城镇卫生院 | 375385 | 技术支持解决 | 2026-04-28 14:57:58 | 2026-04-28 15:13:11 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
南方医科大学珠江医院三水医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000咨询操作问题-客户要对每一瓶的测试试剂进行质控测试，需要临床跟进设置，请转分公司临床 | 南方医科大学珠江医院三水医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000咨询操作问题，老师没有提供序列号 转李桂枝 |  | 136 7092 5363 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 广州分公司 |  | #TS000357684 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 南方医科大学珠江医院三水医院 | 90226039 | 座席解决 | 2026-04-28 14:49:14 | 2026-04-28 15:47:10 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
急 黄岩现代妇科医院BC-3600做不出结果 | BC-3600做不出结果 13617434919客户来电催单，非常着急，需要工程师尽快联系处理问题，转孙泽跟进 |  | 136 1743 4919 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 杭州分公司 | SF-13000020 | #TS000357579 | IVD | 血球 | BC-3600 | [7 empty] | 黄岩现代妇科医院 | 361836 | 派工完成 | 2026-04-28 14:35:38 | 2026-04-28 15:05:18 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
湖南省永州市零陵区朝阳办事处社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-430样本针不采样 | 湖南省永州市零陵区朝阳办事处社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-430样本针不采样 无法提供序列号 【故障现象】：样本针不吸样 【排查过程】：样本针到样本位上方后不下降吸样 【故障定位】：液面检测板、线束 【一线建议】：申请液面检测板及线束备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 135 7464 5590 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 |  | #TS000357315 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 湖南省永州市零陵区朝阳办事处社区卫生服务中心 | 378470 | 派工完成 | 2026-04-28 13:45:20 | 2026-04-28 13:49:22 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
怀化武陵医院C3100无法复位-卡住反应杯，指导处理后正常 | 怀化武陵医院C3100无法复位，老师没有提供序列号 |  | 150 7451 3941 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 |  | #TS000357096 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 怀化武陵医院 | 90190238 | 技术支持解决 | 2026-04-28 12:42:49 | 2026-04-28 14:42:21 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
兰州市定西南路第二社区卫生服务站BC-10白细胞堵孔 | 兰州市定西南路第二社区卫生服务站BC-10白细胞堵孔 13919769412客户来电催单，需要工程师尽快安排联系，转孙泽跟进 |  | 139 1976 9412 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 兰州分公司 | UH-46013301 | #TS000356916 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 兰州市定西南路第二社区卫生服务站 | 90028185 | 派工完成 | 2026-04-28 11:51:18 | 2026-04-28 13:23:59 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
郧西县景阳乡卫生院 - BS-4501.清洗机构运动错误。2.水空白超限。3.光源灯不总。4.样本针检测不到页面。4.标本太多，有时做一半仪器自动停止。 | 郧西县景阳乡卫生院 - BS-4501.清洗机构运动错误。2.水空白超限。3.光源灯不总。4.样本针检测不到页面。4.标本太多，有时做一半仪器自动停止。 YV-03000667。反映维修不超一个月，相同问题再次出现，联系工程师需要重复收费，对费用不满。转转武汉-申祁棋 15997803530 【故障现象】：清洗机构运动错误。2.水空白超限。3.光源灯不总。4.样本针检测不到页面。4.标本太多，有时做一半仪器自动停止。 【排查过程】：故障每天不同时出现 【故障定位】：现场排查硬件问题 【一线建议】：现场排查，申请相关配件，检查水压，水质，供电，零地电压等 【下派理由】：客户需求，；联系科室领导15997803530 |  | 150 7161 3036 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 |  | #TS000356881 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 郧西县景阳乡卫生院 | 312291 | 派工完成 | 2026-04-28 11:42:32 | 2026-04-28 12:01:45 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
贵州省铜仁监狱,BC-5385 CRP更换稀释液条码显示无效， | 贵州省铜仁监狱,BC-5385 CRP更换稀释液条码显示无效，DD4-5C004041，老师08565222561无分机 08565222561要求再次支持，已转接 08565222561客户来电告知，对于更换稀释液条码的问题还存在疑问，需要对应技术对接，转迪诺跟进 【故障现象】：更换稀释液条码显示无效 【排查过程】：稀释液型号用错，DS稀释液，解释使用M-5DP稀释液 【处理结果】：客户知晓 |  | 085 6522 2561 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 贵阳分公司 | DD4-5C004041 | #TS000356851 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 贵州省铜仁监狱 | 60111085 | 技术支持解决 | 2026-04-28 11:37:30 | 2026-04-28 11:56:53 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
青海仁济医院IVD / 生化 / MW-12A每天的针是堵的，需要手动清除 | 青海仁济医院IVD / 生化 / MW-12A每天的针是堵的，需要手动清除 【故障现象】：针堵 【排查过程】：新装机，客户反馈每天针都是堵的 【故障定位】：操作或者培训不到位 【一线建议】：现场排查培训，确认操作 【下派理由】：客户需求 |  | 180 9741 3816 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 | WF-5B108388 | #TS000356832 | IVD | 生化 | MW-12A | [7 empty] | 青海仁济医院 | 60035623 | 派工完成 | 2026-04-28 11:33:31 | 2026-04-28 11:40:13 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
珠海明德医院BS-830S光源灯泡问题，报水空白超线 | 珠海明德医院BS-830S光源灯泡问题，报水空白超线 【故障现象】：咨询水空白超限10X 【排查过程】：查看工程师做的增益值 【故障定位】：光源灯，第六阶注水量，水质，反应杯，分光组件 【一线建议】：和科室提前联系报价 【下派理由】：18666930219 珠海明德医院检验科 客户需求 |  | 186 6693 0219 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 广州分公司 | BB7-29000510 | #TS000356748 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 珠海明德医院 | 60069448 | 派工完成 | 2026-04-28 11:09:14 | 2026-04-28 11:24:43 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
高安市村前卫生院BS-600批量申请样本，一个名字样本信息都一样 | BS-600批量申请样本，一个名字样本信息都一样 【故障现象】：批量申请样本，一个名字样本信息都一样 【排查过程】：告知重启，可能是bug 【处理结果】：客户接受，知晓 |  | 181 7059 0685 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 南昌分公司 | YS-03001382 | #TS000356745 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 高安市村前卫生院 | 90007049 | 技术支持解决 | 2026-04-28 11:09:04 | 2026-04-28 11:30:46 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
河北省石家庄市深泽县桥头中心卫生院BC-2900，咨询是否支持hr7协议 | 河北省石家庄市深泽县桥头中心卫生院BC-2900，咨询是否支持hr7协议，RL-93100216 |  | 155 1100 1086 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000356740 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 河北省石家庄市深泽县桥头中心卫生院 | 369818 | 技术支持解决 | 2026-04-28 11:07:28 | 2026-04-28 11:37:26 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
城关区人民医院BC-5385 CRP数值传输lis是*号 | BC-5385 CRP数值传输lis是*号 【故障现象】：WBC不分类 【排查过程】：不出总数不分类 【故障定位】：阀门，压断阀 【一线建议】：申请阀门和相关计数池备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 139 0891 4996 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 | DD4-47002041 | #TS000356708 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 城关区人民医院 | 90335847 | 派工完成 | 2026-04-28 10:58:28 | 2026-04-28 11:25:31 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
宁波市牙博士口腔(慈溪店)BC-10采样针会滴标本 | BC-10采样针会滴标本，无法提供序列号 |  | 183 5504 2637 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 杭州分公司 |  | #TS000356696 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 宁波市牙博士口腔(慈溪店) | 90412402 | 派工完成 | 2026-04-28 10:54:49 | 2026-04-28 11:05:06 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
惠州市惠东县稔山镇中心卫生院SPL 1000质控结果不好 | 惠州市惠东县稔山镇中心卫生院SPL 1000质控结果不好 【故障现象】：咨询质控结果偏高原因 【排查过程】：高密低密质控结果偏高但在控，询问试剂、校准、质控均更换了的新的还是如此，测试重复性也合格，建议确认试剂均正常后重新校准 【处理结果】：已解答客户问题 |  | 183 1959 3592 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 | YP-33001632 | #TS000356674 | IVD | 生化 | SPL 1000 | [7 empty] | 惠州市惠东县稔山镇中心卫生院 | 60097867 | 技术支持解决 | 2026-04-28 10:49:43 | 2026-04-28 11:11:49 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
贵州省六枝特区落别乡卫生院BS-430不出结果 | 贵州省六枝特区落别乡卫生院BS-430不出结果 【故障现象】：ALT AST UREA无法计算结果 【排查过程】：光源灯超寿命，建议购买光源灯更换 【处理结果】：客户线下工程师联系更换 |  | 151 8623 8891 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 贵阳分公司 | YW-79001084T | #TS000356611 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 贵州省六枝特区落别乡卫生院 | 363678 | 技术支持解决 | 2026-04-28 10:33:56 | 2026-04-28 10:44:32 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
正安县康诚妇产医院BS-350吸光度高 | 正安县康诚妇产医院BS-350吸光度高 13314432085客户来电告知刚刚中途通话过程中异常断线了，需要技术工程师再次对接处理问题，转科海跟进 【故障现象】：吸光度超限 【排查过程】：指导更换光源灯后，重新测试样本正常 【处理结果】：故障已处理 |  | 133 1443 2085 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 贵阳分公司 | XD-49000717 | #TS000356427 | IVD | 生化 | BS-350 | [7 empty] | 正安县康诚妇产医院 | 60083280 | 技术支持解决 | 2026-04-28 09:31:17 | 2026-04-28 09:43:16 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
大同市御和中医院IVD / 血球 / BC-760[R] CS堵孔无法消除，报警内容30300 | 大同市御和中医院IVD / 血球 / BC-760[R] CS堵孔无法消除，报警内容30300 【故障现象】：堵孔无法消除，报警内容30300，并伴随有其他压力报警 【排查过程】：执行宝石孔清洗探头液维护/宝石孔排堵/RBC池清洗 【故障定位】：宝石孔发生血样堵孔/RBC池堵塞，母板故障 【一线建议】：申请模板，阀门，鞘流阻抗池 【下派理由】：硬件故障 |  | 188 3522 6725 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 太原分公司 |  | #TS000356419 | IVD | 血球 | BC-760[R] CS | [7 empty] | 大同市御和中医院 | 90224888 | 派工完成 | 2026-04-28 09:28:01 | 2026-04-28 09:56:37 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
中山石岐口腔医院（小榄院区）BC-11报警白细胞堵孔，无法消除故障 | 中山石岐口腔医院（小榄院区）BC-11报警白细胞堵孔，无法消除故障 |  | 199 2777 6057 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009，59990001 |  | 广州分公司 | UJ-99000142 | #TS000356393 | IVD | 血球 | BC-11 | [7 empty] | 中山石岐口腔医院（小榄院区） | 90290116 | 技术支持解决 | 2026-04-28 09:14:45 | 2026-04-28 11:38:56 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
鹿泉区中医院IVD / 血球 / BC-5385 CRP询问MB0526A、BC2605B靶值 | 鹿泉区中医院IVD / 血球 / BC-5385 CRP询问MB0526A、BC2605B靶值 【故障现象】：查询MB0526A、BC2605B靶值 【排查过程】：客户端不接电话 【处理结果】：协助转分公司跟进联系处理 |  | 133 1331 1520 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | DD4-55003347 | #TS000356377 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 鹿泉区中医院 | 307598 | 技术支持解决 | 2026-04-28 09:06:21 | 2026-04-28 09:29:12 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
涟源爱尔眼科医院有限公司IVD / 血球 / BC-5120不能自动挂机，卡主了 | 涟源爱尔眼科医院有限公司IVD / 血球 / BC-5120不能自动挂机，卡主了 无法提供序列号 【故障现象】：取消休眠软件卡机 【排查过程】：询问之前故障现象，取消休眠后软件卡机，无法操作，无法正常关机，连续几天如此，只能强制关闭仪器电源才行。 【故障定位】：软件或主板 【一线建议】：仪器刷机升级，申请主板备用 【下派理由】：硬件故障，客户无法自行处理 |  | 191 3823 1358 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 |  | #TS000356360 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 涟源爱尔眼科医院有限公司 | 60558504 | 派工完成 | 2026-04-28 08:58:35 | 2026-04-28 09:15:34 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
信阳市罗山县潘新镇卫生院 BS-830 工作站卡顿点击无反应 | 信阳市罗山县潘新镇卫生院 BS-830 工作站卡顿点击无反应 BA6-13001461 【故障现象】：软件卡顿 【排查过程】：指导备份数据库文件夹，剪切日志文件 【处理结果】：重启无卡顿现象 |  | 152 2474 1023 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 | BA6-13001461 | #TS000356338 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 信阳市罗山县潘新镇卫生院 | 90042838 | 技术支持解决 | 2026-04-28 08:42:19 | 2026-04-28 09:01:07 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
辛集市第二医院CL-6000i | 2026-04-28 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14004【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 156 3045 1072 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | BB3-06001527 | #TS000356293 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 辛集市第二医院 | 307588 | 派工完成 | 2026-04-28 08:06:33 | 2026-04-28 09:20:36 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
韦老师02032106458广州达安临床检验中心有限公司 CL-8000I第二抓杯手抓空，无法做标本，现在急需工程师协助，烦请跟进谢谢 | 韦老师02032106458广州达安临床检验中心有限公司IVD / 生化 / CL-8000I第二抓杯手抓空，无法做标本，现在急需工程师协助，烦请跟进谢谢 转广州分公司宋扬协助跟进 |  | 020 3210 6458 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 广州分公司 | BH5-25000100 | #TS000356253 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 广州达安临床检验中心有限公司 | 60025764 | 派工完成 | 2026-04-28 01:01:56 | 2026-04-28 01:02:01 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
大姚县人民医院 - UA-5600 | IVD / 尿液分析 / UA-5600关机后开机报警 大姚县人民医院 医学检验科，联系方式15087233464，烦请跟进谢谢 附件: open_api/tid44609/1777305699_44609_265986_media_1777305670762.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777305699_44609_265986_media_1777305670762.jpg?Expires=1780542511&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=GXDphuNjnwqBSr9qPVU6qByAVsw%3D |  | 136 1946 7643 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | admin |  | 昆明分公司 | QA7-55000610 | #TS000356229 | IVD | 尿液分析 | UA-5600 | [7 empty] | 大姚县人民医院 | 320646 | 派工完成 | 2026-04-28 00:01:36 | 2026-04-28 07:24:30 | 59990053 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
青海省黄南州泽库县泽雄卫生院IVD / 血球 / BC-5130血液细胞分析数据管理软件需要授权码 | 青海省黄南州泽库县泽雄卫生院IVD / 血球 / BC-5130血液细胞分析数据管理软件需要授权码，需要工程师协助，联系方式谢老师17697328051，烦请跟进谢谢 转兰州分公司关大军协助跟进 |  | 176 9732 8051 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 兰州分公司 | TR-05004278 | #TS000355954 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 青海省黄南州泽库县泽雄卫生院 | 90196329 | 派工完成 | 2026-04-27 21:00:59 | 2026-04-27 21:01:03 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
乌鲁木齐市海关CL-2600I报异常 | 乌鲁木齐市海关CL-2600I报异常，老师没有提供序列号 |  | 156 9916 8532 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000355561 | IVD | 生化 | CL-2600I | [7 empty] | 乌鲁木齐市海关 | 90361194 | 派工完成 | 2026-04-27 18:14:05 | 2026-04-27 18:14:08 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
上蔡县人民医院IVD / 血球 / BC-6000PLUS报警异常 | 上蔡县人民医院IVD / 血球 / BC-6000PLUS报警异常，老师没有提供序列号 【故障现象】：退出休眠失败 【排查过程】：发现液体压力超载，超过正常压力 【故障定位】：检查样本针，管路，压力传感器 【一线建议】：检查样本针，管路，压力传感器 【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 176 3883 4197 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 郑州分公司 |  | #TS000355359 | IVD | 血球 | BC-6000PLUS | [7 empty] | 上蔡县人民医院 | 309317 | 派工完成 | 2026-04-27 17:24:33 | 2026-04-27 18:02:25 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
陕西省医疗器械检测中心BC-5000 VET，BriCyte E6需要说明书 | 陕西省医疗器械检测中心BC-5000 VET，BriCyte E6需要说明书 转王强 |  | 180 6437 5577 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 西安分公司 | TA-64000144 | #TS000355314 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 陕西省医疗器械检测中心 | 90007017 | 座席解决 | 2026-04-27 17:14:38 | 2026-04-27 17:14:39 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆昌吉市人民医院 CL-2600I进样轨道故障， | 新疆昌吉市人民医院 CL-2600I进样轨道故障，未提供序列号 【故障现象】：样本杯掉到机器内部 【排查过程】：样本杯掉到机器内部，报警轨道故障，系统恢复后正常 【故障定位】：客户反馈怕对设备有影响，又正是五一前夕希望上门排查隐患 【一线建议】：客户反馈怕对设备有影响，又正是五一前夕希望上门排查隐患 【下派理由】： 客户反馈怕对设备有影响，又正是五一前夕希望上门排查隐患 |  | 138 9968 5876 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 |  | #TS000355166 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 新疆昌吉市人民医院 | 301506 | 派工完成 | 2026-04-27 16:50:08 | 2026-04-27 17:06:30 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
（急）黑龙江仁康心脑血管医院有限公司CL-2000i，BC-5380 CRP污染严重，做出来结果不好 | 黑龙江仁康心脑血管医院有限公司CL-2000i，BC-5380 CRP污染严重，做出来结果不好，客户要求明天上门，DD3-41000190 |  | 177 1331 3858 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 | W5-41002486 | #TS000355134 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 黑龙江仁康心脑血管医院有限公司 | 60110949 | 派工完成 | 2026-04-27 16:44:32 | 2026-04-27 16:44:36 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广东省揭阳市揭西县东园镇卫生院 BC-5130，漏气 | 广东省揭阳市揭西县东园镇卫生院 BC-5130，漏气，TL-1B006315，客户反馈有联系当地工程师但是一直都没有处理好 【故障现象】：漏气，白细胞不分类 【排查过程】：客户反馈问题时间很长，一直在维修未找到原因 【故障定位】：排查管路，漏气点 【一线建议】：排查管路，漏气点 【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 135 4224 6930 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990002 |  | 深圳分公司 |  | #TS000355126 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 广东省揭阳市揭西县东园镇卫生院 | 90005823 | 派工完成 | 2026-04-27 16:43:48 | 2026-04-27 16:57:14 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
巴州监狱医院 BC-5180撬流通道堵 | 巴州监狱医院 BC-5180撬流通道堵，周老师09966362237，无分机 09966362237老师催促，转接工程师 【故障现象】：鞘流通道堵 【排查过程】：客户端不方便视频操作 【故障定位】：客户端不方便视频操作 【一线建议】：客户端不方便视频操作 【下派理由】： 客户端不方便视频操作需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 099 6636 2237 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 |  | #TS000355108 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 巴州监狱医院 | 60089101 | 派工完成 | 2026-04-27 16:39:04 | 2026-04-27 17:14:34 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
信阳市罗山县潘新镇卫生院BS-830工作站卡住了，无法打印等操作 | 信阳市罗山县潘新镇卫生院BS-830工作站卡住了，无法打印等操作 未提供序列号 【故障现象】：电脑软件卡滞 【排查过程】：电脑软件卡滞 过一会恢复正常 【处理结果】：客户端先观察两天，有问题再联系 |  | 156 7059 9279 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990050 |  | 郑州分公司 |  | #TS000355048 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 信阳市罗山县潘新镇卫生院 | 90042838 | 技术支持解决 | 2026-04-27 16:27:53 | 2026-04-27 16:31:02 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
郧西县景阳乡卫生院 - BS-450 | 1.清洗机构运动错误。2.水空白超限。3.光源灯不总。4.样本针检测不到页面。4.标本太多，有时做一半仪器自动停止。 郧西县景阳乡卫生院 医学检验科 【故障现象】：水空白超限10X。3.光源灯不足.清洗机构运动错误 【排查过程】：客户反馈设备一直有小毛病，建议来维修 【故障定位】：检查光源灯，反应盘是否溢流，清洗机构出水状况，清洗机构清洗处置位置 【一线建议】：检查光源灯，反应盘是否溢流，清洗机构出水状况，清洗机构清洗处置位置 【下派理由】：客户无法自行操作。 15071613036老师来电催单，致电工程师张振宇18575680761跟进 附件: open_api/tid44609/1777277137_44609_3da9af_media_1777276677084.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777277137_44609_3da9af_media_1777276677084.jpg?Expires=1780542511&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=UusdBldyM8nh2hKY097aoIL%2FSRo%3D open_api/tid44609/1777277138_44609_756411_media_1777276677086.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777277138_44609_756411_media_1777276677086.jpg?Expires=1780542511&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=fYiE2Odiai1s3XzHbkAOGE4AdLs%3D open_api/tid44609/1777277141_44609_979a2c_media_1777276677086.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777277141_44609_979a2c_media_1777276677086.jpg?Expires=1780542511&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=eAPvJhiTlaDYz4Me%2BsOI1jJqJVw%3D |  | 150 7161 3036 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | admin |  | 武汉分公司 | YV-03000667 | #TS000354933 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 郧西县景阳乡卫生院 | 312291 | 派工完成 | 2026-04-27 16:05:28 | 2026-04-27 16:14:36 | 59990006 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一丙
克拉玛依市银河路街道社区卫生服务中心IVD / 血球 / H-120需要技术支持设置参数 | 克拉玛依市银河路街道社区卫生服务中心IVD / 血球 / H-120需要技术支持设置参数，老师没有提供序列号 【故障现象】：质控无法设置 【排查过程】：客户端未安装电脑工作站， 【故障定位】：安装电脑端专家审核系统 【一线建议】：安装电脑端专家审核系统 【下派理由】：电话挂断后无法接通。 |  | 181 6780 5231 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000354709 | IVD | 血球 | H-120 | [7 empty] | 克拉玛依市银河路街道社区卫生服务中心 | 90184184 | 派工完成 | 2026-04-27 15:22:08 | 2026-04-27 16:03:56 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
中国人民解放军联勤保障部队第九二二医院IVD / 生化 / CL-6000IHIV检测结果数值异常 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二二医院IVD / 生化 / CL-6000IHIV检测结果数值异常 BB3-45003371 渠道工程师误操作 |  | 176 7476 9276 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | BB3-45003371 | #TS000354611 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 中国人民解放军联勤保障部队第九二二医院 | 310112 | 无需技术支持 | 2026-04-27 15:03:36 | 2026-04-27 15:07:23 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
云南省益宁监狱BC-6100Plus样本编号无法审核 | BC-6100Plus样本编号无法审核 【故障现象】：样本编号无法审核 【排查过程】：模式切换错误 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 193 0697 6143 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 昆明分公司 | TY-9A000070 | #TS000354602 | IVD | 血球 | BC-6100PLUS | [7 empty] | 云南省益宁监狱 | 90361982 | 技术支持解决 | 2026-04-27 15:01:26 | 2026-04-27 15:23:04 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
涿州市清凉寺中心卫生院BC-2900有气泡，数值异常 | BC-2900有气泡，数值异常，无法提供序列号 |  | 150 3321 5800 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000354545 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 涿州市清凉寺中心卫生院 | 90121667 | 派工完成 | 2026-04-27 14:49:53 | 2026-04-27 15:49:21 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
昆明博骨痛风风湿中西医结合医院有限公司BC-5000故障 | 昆明博骨痛风风湿中西医结合医院有限公司BC-5000故障，经销商来电，不清楚具体故障，无法提供序列号、 工单已下派， |  | 151 6002 8198 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990001 |  | 昆明分公司 |  | #TS000354515 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 昆明博骨痛风风湿中西医结合医院有限公司 | 90348621 | 无需技术支持 | 2026-04-27 14:45:38 | 2026-04-27 16:06:36 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
（急）天津中医药大学安评中心C3510报抓夹无法复位-指导客户将卡滞的杯子拿出来后后正常 | 天津中医药大学安评中心C3510报抓夹无法复位，未提供序列号 |  | 153 0461 2187 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990004 |  | 天津分公司 |  | #TS000354503 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 天津中医药大学 | 90021909 | 技术支持解决 | 2026-04-27 14:42:57 | 2026-04-27 15:27:13 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 其他
克山县涌泉卫生院BC-5130咨询lis连接 | 克山县涌泉卫生院BC-5130咨询lis连接，TR-98003256 【故障现象】：LIS无法连接 【排查过程】：联系LIS工程师进行排查 【处理结果】：报警消除，客户确认咨询的解决。 |  | 131 3667 9606 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990006 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000354315 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 克山县涌泉卫生院 | 90175811 | 技术支持解决 | 2026-04-27 13:53:31 | 2026-04-27 14:10:17 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
黑龙江省牡丹江市穆棱市共和镇卫生院BS-360S读取试剂的量异常 | 黑龙江省牡丹江市穆棱市共和镇卫生院BS-360S读取试剂的量异常 【故障现象】：低密试剂余量异常 【排查过程】：客户更换试剂后正常 【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 187 4537 0502 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 | BB6-07001995 | #TS000354312 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 黑龙江省牡丹江市穆棱市共和镇卫生院 | 373977 | 技术支持解决 | 2026-04-27 13:52:23 | 2026-04-27 14:41:05 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
昆明博骨痛风风湿中西医结合医院有限公司BC-5000白细胞做不出、液体压力超载 | 昆明博骨痛风风湿中西医结合医院有限公司BC-5000白细胞做不出、液体压力超载 陈老师13619623780来电催促 【故障现象】：白细胞偶发不分类，白细胞总数偏低， 【排查过程】：SV11阀接头有明显漏液， 【故障定位】：SV11阀，吸样管路 【一线建议】：需要现场维修.客户无法拆卸 【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 136 1962 3780 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 昆明分公司 | SS-35010586 | #TS000354240 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 昆明博骨痛风风湿中西医结合医院有限公司 | 90348621 | 派工完成 | 2026-04-27 13:23:04 | 2026-04-27 13:41:19 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
葫芦岛市爱尔眼科医院有限公司BS-330E质控结果不好 | 葫芦岛市爱尔眼科医院有限公司BS-330E质控结果不好，客户无法提供序列号 【故障现象】：脂类质控失控 【排查过程】：重新设置校准，质控失败 【故障定位】：排查校准，质控本身，排查设置项 【一线建议】：排查校准，质控本身，排查设备液路 【下派理由】：客户无法自行操作。 |  | 159 4299 9081 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990001 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000354141 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 葫芦岛市爱尔眼科医院有限公司 | 90041958 | 派工完成 | 2026-04-27 12:46:01 | 2026-04-27 13:51:33 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
上海华齿尚信口腔门诊部有限公司BS-350S咨询修改报告单模版 | 上海华齿尚信口腔门诊部有限公司BS-350S咨询修改报告单模版 【故障现象】： 修改打印模板【排查过程】： 客户需要添加具体检验时间及送检时间 未在打印模板中找到【故障定位】：模板【一线建议】： 修改模板如无法修改可上升RTS【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 175 2155 0427 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990001 |  | 上海分公司 | BB5-3C000210 | #TS000354130 | IVD | 生化 | BS-350S | [7 empty] | 上海华齿尚信口腔门诊部有限公司 | 90361167 | 派工完成 | 2026-04-27 12:42:16 | 2026-04-27 13:55:55 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
天水市武山县妇幼保健院 - CL-2000I | 光度计校准失败 天水市武山县妇幼保健院 医学检验科 【故障现象】： 光度计校准失败【排查过程】： 质控失控 偶发报警【故障定位】：光度计相关需现场排查【一线建议】： 光度计相关需现场排查 检查DCF 暗计数等【下派理由】： 客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1777263565_44609_589275_media_1777263558229.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777263565_44609_589275_media_1777263558229.jpg?Expires=1780542511&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=BquzZfhCha0clOOlhQo1ve9wZfI%3D |  | 152 4938 9756 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 兰州分公司 | YB-99001313 | #TS000354076 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 天水市武山县妇幼保健院 | 322885 | 派工完成 | 2026-04-27 12:19:21 | 2026-04-27 12:30:45 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
东莞市万江街道社区卫生服务中心 - BS-860 | 样本针垂直碰撞，无法服务，请求维修 东莞市万江街道社区卫生服务中心 医学检验科 【故障现象】：采样针垂直运动错误【排查过程】： 样本针弯曲无法恢复【故障定位】：样本针及位置【一线建议】： 更换样本针检查位置【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1777263340_44609_3f42f1_media_1777263312605.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777263340_44609_3f42f1_media_1777263312605.jpg?Expires=1780542511&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=3taGlStQRwQEoKsgqqQEUjxQIpo%3D open_api/tid44609/1777263341_44609_3a304f_media_1777263312607.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777263341_44609_3a304f_media_1777263312607.jpg?Expires=1780542511&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=vYWg6KM%2FCU0IVcCmWSZod6LYDJw%3D open_api/tid44609/1777263343_44609_425eb8_media_1777263327613.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777263343_44609_425eb8_media_1777263327613.mp4?Expires=1780542511&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=F7IFQSrD5%2BSngpVYzfIq1gKKv00%3D |  | 137 9873 1213 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  |  |  | 深圳分公司 | BB9-97000270 | #TS000354067 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 东莞市万江街道社区卫生服务中心 | 367832 | 派工完成 | 2026-04-27 12:15:35 | 2026-04-27 12:24:58 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
常德市西洞庭人民医院BC-5385 CRP咨询试剂问题 | 常德市西洞庭人民医院BC-5385 CRP咨询试剂问题，DD4-42001177 【故障现象】 客户咨询乳胶试剂是否可和5180CRP乳胶通用【排查过程】：告知客户无法通用【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 193 5066 9578 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 |  | #TS000354039 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 常德市西洞庭人民医院 | 102344 | 技术支持解决 | 2026-04-27 12:05:01 | 2026-04-27 12:11:10 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
益阳市沙头镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5130打印设置 | 益阳市沙头镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5130打印设置 【故障现象】：客户询问5120适配打印机型号【排查过程】：告知客户适配打印机型号【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 185 6923 8387 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 | TR-06004411 | #TS000353959 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 益阳市沙头镇中心卫生院 | 60056448 | 技术支持解决 | 2026-04-27 11:42:59 | 2026-04-27 11:51:06 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
内江市凤鸣乡卫生院 - BC-5180 CRP | 溶血剂2吸不起来 内江市凤鸣乡卫生院 医学检验科 【故障现象】：LEO2 溶血剂无法进入【排查过程】： 接头检查无断裂 消除故障液体不动作【故障定位】： 阀 管路【一线建议】：检查阀 管路【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1777260900_44609_7313b2_media_1777260871232.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777260900_44609_7313b2_media_1777260871232.jpg?Expires=1780542511&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=If1IvzrAZVnUok0BGXEavdBMsyE%3D |  | 136 6835 7141 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 成都分公司 | SU-07005612 | #TS000353924 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 内江市凤鸣乡卫生院 | 377061 | 派工完成 | 2026-04-27 11:34:55 | 2026-04-27 11:45:36 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
枣庄市精神卫生中心EU-5600是否能做尿沉渣 | EU-5600是否能做尿沉渣 已解答 |  | 139 6949 5367 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 |  | #TS000353920 | IVD | 尿液分析 | EU-5600 | [7 empty] | 枣庄市精神卫生中心 | 90235425 | 技术支持解决 | 2026-04-27 11:34:09 | 2026-04-27 13:47:16 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
江西省吉安市泰和县栖龙卫生院IVD / 血球 / BC-30S报机构故障 | 江西省吉安市泰和县栖龙卫生院IVD / 血球 / BC-30S报机构故障 |  | 183 7061 6511 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 南昌分公司 | TH-94006448 | #TS000353886 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 江西省吉安市泰和县栖龙卫生院 | 381505 | 派工完成 | 2026-04-27 11:26:42 | 2026-04-27 11:38:44 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
江西省吉安市泰和县栖龙卫生院 - BC-30S | 做不了血常规了 江西省吉安市泰和县栖龙卫生院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1777260077_44609_51a263_media_1777260057361.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777260077_44609_51a263_media_1777260057361.jpg?Expires=1780542511&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=FOG7VLBAMJoem8ArdEgyiSSGLdY%3D |  | 152 7016 9973 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  |  |  | 南昌分公司 | TH-94006448 | #TS000353867 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 江西省吉安市泰和县栖龙卫生院 | 381505 | 技术支持解决 | 2026-04-27 11:21:11 | 2026-04-27 11:29:54 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
（急）吉林省松原石油化工股份有限公司UA-5800传送带连接的EH-2080C现在做不了 | （急）吉林省松原石油化工股份有限公司UA-5800传送带连接的EH-2080C现在做不了 已解决 |  | 133 9432 8292 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 | P9-2C000151 | #TS000353855 | IVD | 尿液分析 | EH-2080C | [7 empty] | 吉林宝石花医院（吉化集团公司总医院） | 313262 | 技术支持解决 | 2026-04-27 11:17:29 | 2026-04-27 11:27:35 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
乌鲁木齐水磨沟区疾控中心BriCyte E6采样管堵塞 | BriCyte E6采样管堵塞 【故障现象】：采样管堵塞【排查过程】： 客户反应仪器报警采样管堵塞 无法消除【故障定位】： 采样管路相关需现场排查【一线建议】： 准备相关配件【下派理由】：需现场拆机更，客户无法自行操作。 |  | 136 2991 2051 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990050 |  | 新疆分公司 | TA-44001190 | #TS000353780 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 乌鲁木齐水磨沟区疾控中心 | 90018985 | 派工完成 | 2026-04-27 10:56:08 | 2026-04-27 11:10:00 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
磁县人民医院IVD / 生化 / BS-2000电脑卡顿 | 磁县人民医院IVD / 生化 / BS-2000电脑卡顿 【故障现象】：客户反应电脑卡顿【排查过程】：告知客户可能需要清理电脑或更换电脑【处理结果】：客户表示自行联系当地工程师 |  | 177 3306 9665 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 石家庄分公司 | YG-83000204 | #TS000353773 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 磁县人民医院 | 100900 | 无需技术支持 | 2026-04-27 10:54:15 | 2026-04-27 11:03:15 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
通许县妇幼保健院BC-20报警试剂条码过期，更换依旧报警 | 通许县妇幼保健院BC-20报警试剂条码过期，更换依旧报警 |  | 136 1981 7066 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 郑州分公司 | UF-22004502 | #TS000353700 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 通许县妇幼保健院 | 60044970 | 技术支持解决 | 2026-04-27 10:36:39 | 2026-04-27 11:02:55 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
监利市毛市镇中心卫生院BS-450出的结果负数 | 监利市毛市镇中心卫生院BS-450出的结果负数，老师没有提供序列号 【故障现象】：ALT负值【排查过程】：检查发现ALT测试顺序在TB后可能存在交叉污染 调整测试顺序【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 159 2778 3699 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000353670 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 监利市毛市镇中心卫生院 | 326923 | 技术支持解决 | 2026-04-27 10:25:37 | 2026-04-27 10:25:38 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
池州市贵池区棠溪镇卫生院 - BC-5130 | 液体压力超载 池州市贵池区棠溪镇卫生院 医学检验科 与 #TS000353645 重复该工单封闭 附件: open_api/tid44609/1777256262_44609_e5a48d_media_1777256256224.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777256262_44609_e5a48d_media_1777256256224.jpg?Expires=1780542511&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=O2rkVD7NTnjk3dJUC8%2FCnzuxYvE%3D |  | 188 0566 8870 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 合肥分公司 | TR-2B007579 | #TS000353656 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 池州市贵池区棠溪镇卫生院 | 90003948 | 无需技术支持 | 2026-04-27 10:17:39 | 2026-04-27 10:33:44 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
池州市贵池区棠溪镇卫生院 - BC-5130 | 液体压力超载 池州市贵池区棠溪镇卫生院 医学检验科 【故障现象】： 液体压力超载【排查过程】：客户不方便操作 无法消除故障【故障定位】： 管路堵塞 堵死等【一线建议】：检查13-14阀【下派理由】：需现场拆机，客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1777256115_44609_0988ff_media_1777256108097.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777256115_44609_0988ff_media_1777256108097.jpg?Expires=1780542511&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=HL0uB9j278x5JUda8sK%2B%2BeV8IiA%3D |  | 136 3566 1871 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 合肥分公司 | TR-2B007579 | #TS000353645 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 池州市贵池区棠溪镇卫生院 | 90003948 | 派工完成 | 2026-04-27 10:15:11 | 2026-04-27 10:33:27 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
白银市靖远县平堡乡卫生院BC-5180，BS-450需要SOP文件 | 白银市靖远县平堡乡卫生院BC-5180，BS-450需要SOP文件，RG-94102870，YV-98000495 【故障现象】：BC-5180，BS-450需要SOP文件 【排查过程】：提供给客户SOP文件【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 153 5200 0188 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | YV-98000495 | #TS000353632 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 白银市靖远县平堡乡卫生院 | 334365 | 技术支持解决 | 2026-04-27 10:09:07 | 2026-04-27 10:32:57 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
佛山市佛中中西医结合医院BC-5380 CRP咨询试剂批号BC2605BN的靶值 | 佛山市佛中中西医结合医院BC-5380 CRP咨询试剂批号BC2605BN的靶值，未提供序列号，虚拟ID建单，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：BC2605BN的靶值【排查过程】：已下载并提供给客户【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 155 0775 6460 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990004 |  | 深圳分公司 |  | #TS000353631 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-27 10:08:48 | 2026-04-27 10:19:29 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海
北京京谊马家堡医院有限公司BC-5120咨询探头液次氯酸钠浓度和相应SDS文件 | 北京京谊马家堡医院有限公司BC-5120咨询探头清洁液是否属于危化品，无法提供序列号 派分公司跟进沟通 转北京-吕文秀跟进。 |  | 152 1054 4772 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 北京分公司 |  | #TS000353566 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 北京京谊马家堡医院有限公司 | 90367662 | 座席解决 | 2026-04-27 09:47:29 | 2026-04-27 10:14:44 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
阜新市包卫东诊所BC-10咨询用户名密码，UH-61017680 | 阜新市包卫东诊所BC-10咨询用户名密码，UH-61017680，外部虚拟建单，如需下派请提交呼叫中心 |  | 133 2232 1915 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 |  | #TS000353550 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-27 09:43:00 | 2026-04-27 10:31:37 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
神农架林区第一人民医院BS-2000定标顶不过，配套校准品数值高过检测数值 | 神农架林区第一人民医院BS-2000定标顶不过，配套校准品数值高过检测数值 BG5-13000579 【故障现象】：RF试剂更换3代后校准失败 【排查过程】：客户反应校准无法通过，校准品非试剂盒自带【故障定位】：参数未更新或校准问题【一线建议】：更新参数表排查校准问题【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 189 7245 6210 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | BG5-13000579 | #TS000353536 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 神农架林区第一人民医院 | 312205 | 派工完成 | 2026-04-27 09:39:29 | 2026-04-27 09:59:03 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
南江同创医院BC-5380注射器动作异常， | 南江同创医院BC-5380注射器动作异常，RF-1C106035 【故障现象】： 注射器动作异常【排查过程】：可以消除故障 但是做样本就报警【故障定位】： 液路 需现场排查【一线建议】：检查传感器电极 可消除故障可能为液路问题导致报警具体问题现场排查。【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 181 1672 0601 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 | RF-1C106035 | #TS000353518 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 南江同创医院 | 60100254 | 派工完成 | 2026-04-27 09:33:47 | 2026-04-27 09:41:33 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
岳阳市康复医院（又名岳阳市精神病院）IVD / 生化 / BS-860系统提示废液满无法消除故障 | 岳阳市康复医院（又名岳阳市精神病院）IVD / 生化 / BS-860系统提示废液满无法消除故障 BB9-45001506 【故障现象】：低浓度废液积液器满 【排查过程】：客户反馈设备距下水道4米左右.之前维修过这个问题，更换过配件.目前正在测试 【故障定位】：低浓度积液器，废液管路不畅 【一线建议】：低浓度积液器，废液管路不畅 【下派理由】：客户有疑问之前修过，又出现这种问题。 |  | 137 8605 3158 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | BB9-45001506 | #TS000353500 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 岳阳市康复医院（又名岳阳市精神病院） | 309803 | 派工完成 | 2026-04-27 09:27:21 | 2026-04-27 09:34:04 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
西宁市第三人民医院BC-6000结果偏高 | 西宁市第三人民医院BC-6000结果偏高 【故障现象】： PLT血小板偏高40-50【排查过程】： 客户反应PLT偏高 与希森美康比对也偏高 需要校准及比对 仪器重复性可以【故障定位】： 校准【一线建议】：校准及比对【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 177 1602 1270 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 | TU-9C001092 | #TS000353489 | IVD | 血球 | BC-6000 | [7 empty] | 西宁市第三人民医院 | 105398 | 派工完成 | 2026-04-27 09:21:44 | 2026-04-27 09:35:28 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
泌阳县姜广伟诊所bc-10，稀释液过期，输入新条码无效 | 泌阳县姜广伟诊所bc-10，稀释液过期，输入新条码无效，未提供序列号 |  | 158 3677 5332 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 郑州分公司 |  | #TS000353478 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 泌阳县姜广伟诊所 | 90374864 | 技术支持解决 | 2026-04-27 09:16:57 | 2026-04-27 10:20:14 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
古丈鸿阳医院BS-360S报警扫描仪初始化失败，设备未正常工作 | 古丈鸿阳医院BS-360S报警扫描仪初始化失败，设备未正常工作 【故障现象】：扫描仪初始化失败【排查过程】：指导客户重启设备 问题解决【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 152 0075 7024 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | BB6-93000653 | #TS000353461 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 古丈鸿阳医院 | 379105 | 技术支持解决 | 2026-04-27 09:11:50 | 2026-04-27 09:27:53 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
大同康寿和医院IVD / 血球 / BC-5000更换新的溶血剂后失效日期未同步 | 大同康寿和医院IVD / 血球 / BC-5000更换新的溶血剂后失效日期未同步 SS-43000288 【故障现象】：条码输入无效 【排查过程】：客户条码更换错误，重新扫码 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 195 0352 0335 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 太原分公司 | SS-43000288 | #TS000353456 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 大同康寿和医院 | 60087686 | 技术支持解决 | 2026-04-27 09:10:50 | 2026-04-27 09:22:53 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
彭泽县疾控中心BC-5180需要试剂条码 | 彭泽县疾控中心BC-5180需要试剂条码 【故障现象】：需要试剂条码 【排查过程】：引导客户咨询供货商. 【处理结果】：客户对问题没有疑问。 |  | 136 9481 1253 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 南昌分公司 | RG-58106574 | #TS000353411 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 彭泽县疾控中心 | 90218925 | 技术支持解决 | 2026-04-27 08:51:40 | 2026-04-27 08:55:15 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
都安瑶族自治县人民医院CL-6000i | 2026-04-27 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M2：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,A14001【M2：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 159 4935 6523 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 南宁分公司 | BF7-9A000056 | #TS000353388 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 都安瑶族自治县人民医院 | 302441 | 派工完成 | 2026-04-27 08:44:33 | 2026-04-27 09:45:28 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
中国医学科学院肿瘤医院BC-7500[NR] CS质控到期，网站还未上传质控信息，质控做不了 | 中国医学科学院肿瘤医院BC-7500[NR] CS质控到期，网站还未上传质控信息，质控做不了 【故障现象】：无质控文件【排查过程】：客户咨询质控文件 官网无法查询到，指导客户手输靶值。并向总部反映问题【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 185 3372 1021 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 北京战略客户部 | DC6-1C000316 | #TS000353380 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 中国医学科学院肿瘤医院 | 305890 | 技术支持解决 | 2026-04-27 08:41:06 | 2026-04-27 09:10:14 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
新余市分宜县双林镇卫生院BS-430咨询试剂是否能混用 | 新余市分宜县双林镇卫生院BS-430咨询试剂是否能混用 13767291009来电催单，转微信群 【故障现象】客户咨询糖化试剂剩余是否不同批号可混用 【排查过程】：告知不同批号尽量不混用 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 182 7908 3937 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 南昌分公司 | YW-34007865 | #TS000353375 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 新余市分宜县双林镇卫生院 | 60077197 | 技术支持解决 | 2026-04-27 08:39:03 | 2026-04-27 09:05:57 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
老河口市卫生健康局BC-5120系统提示升级和找出日志 | 老河口市卫生健康局BC-5120系统提示升级和找出日志 TQ-1C004872 【故障现象】：开机自动进入升级界面【排查过程】：指导客户关闭电源重启 重启后正常。【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 159 7188 1781 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | TQ-1C004872 | #TS000353367 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 老河口市卫生健康局 | 90224489 | 技术支持解决 | 2026-04-27 08:31:39 | 2026-04-27 08:40:08 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
镇平县人民医院CL-6000i | 2026-04-27 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：分杯盘】,A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 185 0382 4447 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | BB3-02001101 | #TS000353346 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 镇平县人民医院 | 309476 | 派工完成 | 2026-04-27 08:00:20 | 2026-04-27 09:44:59 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三乙
乐平接渡桥头中医门诊部BC-5000无法退出吸样模式 | 朱老师13879848602来电催单，需要工程师尽快上门，乐平接渡桥头中医门诊部BC-5000无法退出吸样模式，序列号：SS-24009350已致电南昌分公司夜班接口人李敏跟进 |  | 138 7984 8602 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 南昌分公司 | SS-24009350 | #TS000353182 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 乐平接渡桥头中医门诊部 | 90213000 | 派工完成 | 2026-04-26 20:56:42 | 2026-04-26 20:56:46 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
山东省立医院SC-120打印头上下偏转，回退到预打印未异常 | 丁老师山东省立医院SC-120打印头上下偏转，回退到预打印未异常，点击消除故障消除不了已致电济南分公司夜班接口人李亮跟进，表示不需要坐席下派 |  | 187 5393 7731 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 济南分公司 | SW-18000722 | #TS000353180 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 山东省立医院 | 100786 | 座席解决 | 2026-04-26 20:53:52 | 2026-04-26 20:53:53 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
和田县喀什塔什乡卫生院BS-460询问怎么查询检测数据 | 和田县喀什塔什乡卫生院BS-460询问怎么查询检测数据 无法提供序列号 |  | 151 9929 4261 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 |  | #TS000353102 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 和田县喀什塔什乡卫生院 | 90044223 | 派工完成 | 2026-04-26 18:50:58 | 2026-04-26 18:51:02 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
青海省乐都区瞿昙镇亲仁卫生院IVD / 生化 / BS-430（YW-43009244）肌酐质控不过 | 【故障现象】：BS-430（YW-43009244）肌酐质控不过 【排查过程】：客户更换试剂后做质控，只有肌酐质控失控，数值6.5左右 【故障定位】：建议客户做校准后再做质控，也考虑肌酐试剂问题 【一线建议】：交易和客户沟通好带校准品和肌酐试剂现场解决问题 【下派理由】：硬件问题，15202582365来电催单，致电马学福拒接，转韩晓煜跟进 |  | 152 0258 2365 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 |  | #TS000353039 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 青海省乐都区瞿昙镇亲仁卫生院 | 90391657 | 派工完成 | 2026-04-26 17:42:21 | 2026-04-26 18:05:47 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
枣庄市精神卫生中心IVD / 生化 / BS-800M询问配多大的电源的UPS | 枣庄市精神卫生中心IVD / 生化 / BS-800M询问配多大的电源的UPS 无法提供序列号 【故障现象】：BS-800M询问配多大的电源的UPS 【排查过程】：告知客户购买5000VA及以上UPS即可 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 139 6949 5367 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 济南分公司 |  | #TS000352919 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 枣庄市精神卫生中心 | 90235425 | 技术支持解决 | 2026-04-26 15:41:45 | 2026-04-26 15:48:27 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
囊谦县康乐医院IVD / 血球 / BC-2900（RL-22102445）白细胞和红细胞堵孔，本底异常 | 囊谦县康乐医院IVD / 血球 / BC-2900（RL-22102445）白细胞和红细胞堵孔，本底异常 王老师15209708476 鞠楚文：硬故障，麻烦下派 |  | 152 0970 8476 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 |  | #TS000352917 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 囊谦县康乐医院 | 90079617 | 派工完成 | 2026-04-26 15:36:39 | 2026-04-26 17:15:11 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
毕节市七星关区人民医院BC-5180 CRP，真空异常，无法消除 | 毕节市七星关区人民医院BC-5180 CRP，真空异常，无法消除SU-0C006433 【故障现象】：BC-5180 CRP，真空异常，无法消除 【排查过程】：检查发现真空罐中有未排尽液体 【故障定位】：两通电磁阀或者废液泵故障 【一线建议】：申请电磁阀和废液泵备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 176 8517 6771 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 贵阳分公司 | SU-0C006433 | #TS000352900 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 毕节市七星关区人民医院 | 302929 | 派工完成 | 2026-04-26 15:19:24 | 2026-04-26 16:15:41 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
古丈鸿阳医院IVD / 生化 / BS-360S需要远程指导维护校准 | 古丈鸿阳医院IVD / 生化 / BS-360S需要远程指导维护校准 BB6-93000653 【故障现象】：BS-360S需要远程指导维护校准 【排查过程】：加微信后指导客户解决问题 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 152 0075 7024 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | BB6-93000653 | #TS000352796 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 古丈鸿阳医院 | 379105 | 技术支持解决 | 2026-04-26 12:47:30 | 2026-04-26 13:04:16 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
江西有禧综合门诊有限公司IVD / 凝血仪器 / C3100有个检测项目无法运行，不确定故障内容 | 江西有禧综合门诊有限公司IVD / 凝血仪器 / C3100有个检测项目无法运行，不确定故障内容 王老师15350114989，需要对接做判断 |  | 153 5011 4989 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990051 |  | 南昌分公司 | GD4-52001355 | #TS000352754 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 江西有禧综合门诊有限公司 | 90377241 | 技术支持解决 | 2026-04-26 11:41:04 | 2026-04-26 12:05:48 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
东营百年口腔门诊部bc-10仪器连接不上软件 | 东营百年口腔门诊部bc-10仪器连接不上软件 南京贝登鞠楚文18502537470：麻烦关单，第三方软件，客户自行处理。 |  | 188 5468 8316 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002，59990008 |  | 青岛分公司 |  | #TS000352745 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 东营百年口腔门诊部 | 90361228 | 座席解决 | 2026-04-26 11:28:16 | 2026-04-26 11:28:17 | 59990002 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
文溪乡卫生院IVD / 血球 / BC-3000PLUS链接LIS需要通讯协议 | 文溪乡卫生院IVD / 血球 / BC-3000PLUS链接LIS需要通讯协议 岳老师17788582986 鞠楚文：已解决 |  | 177 8858 2986 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 |  | #TS000352743 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 文溪乡卫生院 | 90398590 | 座席解决 | 2026-04-26 11:24:11 | 2026-04-26 15:37:12 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
甘肃泾川县玉都中心卫生院BS-430指控结果异常 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院BS-430指控结果异常，无法提供序列号 【故障现象】：BS-430指控结果异常 【排查过程】：指导客户重新溶解新的质控品后，故障解决 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 138 3034 1590 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 |  | #TS000352719 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 | 319293 | 技术支持解决 | 2026-04-26 11:08:15 | 2026-04-26 11:31:17 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
云南华美美莱美容医院IVD / 生化 / BS-360S光源灯强度不足，换新的光源灯依旧提示 | 云南华美美莱美容医院IVD / 生化 / BS-360S光源灯强度不足，换新的光源灯依旧提示 无法提供序列号 等待客户确认2小时20分钟 【故障现象】：BS-360S光源灯强度不足，换新的光源灯依旧提示 【排查过程】：-指导客户更换新的反应杯后故障解决 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 130 9988 7485 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 昆明分公司 |  | #TS000352718 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 云南华美美莱美容医院 | 60117450 | 技术支持解决 | 2026-04-26 11:07:48 | 2026-04-26 13:44:23 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
河北高碑店市妇幼保健院 - BS-1000M | 样本针超声清洗异常 河北保定市易县高村中心卫生院 检验 等待客户3小时 【故障现象】：仪器报警样本针超声清洗异常 【排查过程】：指导客户清理样本针清洗池后，故障清除 【处理结果】：客户确认问题解决。 附件: open_api/tid44609/1777171257_44609_366d20_media_1777171234271.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777171257_44609_366d20_media_1777171234271.jpg?Expires=1780542513&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=0k2UYIR6wdEVoeQiZTW9WPbCzhc%3D |  | 181 9022 9119 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | FU5-46000152 | #TS000352691 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 河北高碑店市妇幼保健院 | 315157 | 技术支持解决 | 2026-04-26 10:40:54 | 2026-04-26 13:52:52 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二丙
永州市零陵区石岩头镇卫生院 - BS-430 | 样本交叉污染，导致肌酐整体偏高，单独复查正常。 永州市零陵区石岩头镇卫生院 医学检验科 等待客户3.5小时 【故障现象】：样本交叉污染，导致肌酐整体偏高，单独复查正常 【排查过程】：指导客户设置正确的测试顺序及交叉污染 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 135 7467 9697 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 长沙分公司 | YW-54011352 | #TS000352673 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 永州市零陵区石岩头镇卫生院 | 60117065 | 技术支持解决 | 2026-04-26 10:18:11 | 2026-04-26 13:50:22 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
山东省禹城市张庄镇卫生院BS-430数值偏高 | 山东省禹城市张庄镇卫生院BS-430数值偏高，无法提供序列号 【故障现象】：张庄镇卫生院BS-430糖化血红蛋白数值偏高，光源灯也不太好了 【排查过程】：建议客户更换光源灯，然后通过校准质控去解决问题， 【故障定位】：更换光源灯，糖化血红蛋白及其他项目校准质控 【一线建议】：备光源灯，糖化血红蛋白校准品质控品，和医院沟通是否备上常规校准品，质控品 【下派理由】：硬件原因，客户要求工程师上门解决 |  | 156 6698 5599 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 济南分公司 |  | #TS000352664 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 山东省禹城市张庄镇卫生院 | 60033942 | 派工完成 | 2026-04-26 10:03:52 | 2026-04-26 10:13:44 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
广信区第五人民医院CL-1200i软件打不开， | 广信区第五人民医院CL-1200i软件打不开， 【故障现象】：CL-1200i软件打不开 【排查过程】：排查过程中发现软件客气过程中电脑会死机重启，同时也会报警数据库故障 【处理结果】：客户自行和经销商沟通解决 |  | 192 9451 1298 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 南昌分公司 | W7-2A004470 | #TS000352663 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 广信区第五人民医院 | 360195 | 技术支持解决 | 2026-04-26 10:03:27 | 2026-04-26 10:36:52 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
曲靖市麒麟区人民医院,BC-6800PLUS，压力异常，无法消除， | 曲靖市麒麟区人民医院,BC-6800PLUS，压力异常，无法消除， 【故障现象】：BC-6800PLUS，穿刺针异常，压力异常，无法消除 【排查过程】：客户反馈仪器报警穿刺针异常，点消除时，又出现250kpa压力异常，关机重启后故障依旧 【故障定位】：仪器穿刺针及相关组件，仪器内部管路及相关组件 【一线建议】：备好配件再现场处理 【下派理由】：硬件问题 |  | 183 0880 8142 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 | UC-03000861 | #TS000352658 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 曲靖市麒麟区人民医院 | 303663 | 派工完成 | 2026-04-26 09:55:44 | 2026-04-26 10:29:03 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
武汉市普爱医院（武汉市第四医院） - BC-7500[N] CS | 有样本从吸样处掉落，致样本架排出故障。 武汉市普爱医院（武汉市第四医院） 医学检验科 等待客户2小时 【故障现象】：有样本从吸样处掉落，致样本架排出故障 【排查过程】：指导客户取出掉落样本，排查抓取组件问题，消除故障后，故障解决 【处理结果】：客户确认问题解决。 附件: open_api/tid44609/1777167431_44609_de75f1_media_1777167422493.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777167431_44609_de75f1_media_1777167422493.jpg?Expires=1780542513&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=JTIRHRfW5Dna%2Bm6rVrAKfSZz8lE%3D |  | 181 8666 5743 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  |  |  | 武汉分公司 | DC5-42000555 | #TS000352651 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CS | [7 empty] | 武汉市普爱医院（武汉市第四医院） | 312489 | 技术支持解决 | 2026-04-26 09:37:06 | 2026-04-26 11:38:20 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P2 IVD VIP2 | 三甲
曲靖市中医医院IVD / 微生物仪器 / TDR-300B PLUS提示自检失败 | 曲靖市中医医院IVD / 微生物仪器 / TDR-300B PLUS提示自检失败 刘瓒：已解决，请封单 |  | 152 8796 8978 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 昆明分公司 |  | #TS000352631 | IVD | 微生物仪器 | TDR-300B PLUS | [7 empty] | 曲靖市中医医院 | 303670 | 座席解决 | 2026-04-26 09:04:12 | 2026-04-26 09:29:31 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
山西北方风雷工业集团有限公司职工医院BS-350E,咨询是否可以测量维生素d | 山西北方风雷工业集团有限公司职工医院BS-350E,咨询是否可以测量维生素d，XS-67001805 【故障现象】：BS-350E,咨询是否可以测量维生素d 【排查过程】：通过查询试剂参数表后，告知客户无法通过生化操作 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 136 1357 1550 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 太原分公司 | XS-67001805 | #TS000352624 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 山西北方风雷工业集团有限公司职工医院 | 60103830 | 技术支持解决 | 2026-04-26 08:57:48 | 2026-04-26 10:05:47 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
重庆久聚康中西医结合医院有限公司bc-5120，错误报警无溶血剂 | 重庆久聚康中西医结合医院有限公司bc-5120，错误报警无溶血剂，tq-43006668 等待客户1小时40分钟 【故障现象】：bc-5120，错误报警无溶血剂 【排查过程】：检查过程中发现管路内存在气泡，消除故障后问题解决 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 136 1826 4912 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 重庆分公司 | TQ-43006668 | #TS000352605 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 重庆久聚康中西医结合医院有限公司 | 90355643 | 技术支持解决 | 2026-04-26 08:13:24 | 2026-04-26 10:19:26 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
张老师059186250190福建中医药大学附属人民医院 BC-7500[NR] CS桥蛋白本底低压异常无法消除 | 张老师059186250190福建中医药大学附属人民医院 BC-7500[NR] CS桥蛋白本底低压异常无法消除已致电福州分公司夜班接口人余根贤跟进，表示不需要坐席下派 |  | 059 1862 50190 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990052 |  | 福州分公司 | DC6-2B001673 | #TS000352594 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 福建中医药大学附属人民医院 | 313860 | 座席解决 | 2026-04-26 06:41:15 | 2026-04-26 06:41:16 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
杭州市临安区第一人民医院 CX-9000样本加样异常 | 杭州市临安区第一人民医院 CX-9000样本加样异常，无法提供序列号，不需要坐席反馈给工程师 |  | 057 1611 17350 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990052 |  | 杭州分公司 |  | #TS000352592 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 杭州市临安区第一人民医院 | 315563 | 座席解决 | 2026-04-26 06:23:17 | 2026-04-26 06:23:19 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
韦老师02032106458广州达安临床检验中心有限公司 CL-8000I第二抓杯手抓空 | 韦老师02032106458广州达安临床检验中心有限公司 CL-8000I第二抓杯手抓空已致电广州分公司夜班接口人宋扬跟进，表示不需要坐席下派 |  | 020 3210 6458 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 广州分公司 | BH5-25000100 | #TS000352586 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 广州达安临床检验中心有限公司 | 60025764 | 座席解决 | 2026-04-26 03:33:15 | 2026-04-26 03:33:15 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
曾都区东城街道社区卫生服务中心（曾都区东城街道社区医院） - BC-5385 CRP | 超敏C没用到40人，显示余量量不足 曾都区东城街道社区卫生服务中心（曾都区东城街道社区医院） 医学检验科已致电武汉夜班接口人徐卓跟进，表示不需要坐席下派 |  | 180 7196 6051 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | admin |  | 武汉分公司 | DD4-3B000864 | #TS000352350 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 曾都区东城街道社区卫生服务中心（曾都区东城街道社区医院） | 364959 | 座席解决 | 2026-04-25 19:17:36 | 2026-04-25 19:49:02 | 59990052 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一丙
郑州大学第二附属医院BC-7500[NR] CS机械故障 | 郑州大学第二附属医院BC-7500[NR] CS机械故障¦无法提供序列号 |  | 138 3826 3024 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 郑州分公司 |  | #TS000352330 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 郑州大学第二附属医院 | 308730 | 派工完成 | 2026-04-25 18:57:03 | 2026-04-25 18:57:07 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
中国人民解放军陆军第948医院BC-760[B] CS传感器故障 | 中国人民解放军陆军第948医院BC-760[B] CS传感器故障无法提供序列号 |  | 180 8393 6705 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 |  | #TS000352323 | IVD | 血球 | BC-760[B] CS | [7 empty] | 中国人民解放军陆军第948医院 | 90371373 | 派工完成 | 2026-04-25 18:50:22 | 2026-04-25 18:50:26 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
乌鲁木齐四圣心源中医院管理有限公司bs620 水空白超限 | 乌鲁木齐四圣心源中医院管理有限公司bs620 水空白超限 【故障现象】：水空白超限【排查过程】：光源灯新换，光度计检测重复性很好340波长10550【故障定位】：怀疑注液量不足、检测光源灯电压稳定性【一线建议】：电磁阀、液路【下派理由】：硬件故障 |  | 176 0900 9505 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 | YT-99000330 | #TS000352255 | IVD | 生化 | BS-620 | [7 empty] | 乌鲁木齐四圣心源中医院管理有限公司 | 90158468 | 派工完成 | 2026-04-25 17:49:28 | 2026-04-25 18:04:48 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
山西省太原市尖草坪区古城社区卫生服务中心BS-360S报警反应杯中存在残留水 | 山西省太原市尖草坪区古城社区卫生服务中心BS-360S报警反应杯中存在残留水，BB6-32003679 【故障现象】：待测反应杯中有残留水、试剂余量不足【排查过程】：故障无法消除。指导老师先重启仪器看看能不能先把样本做完【故障定位】：液面检测板、线材、零地电压【一线建议】：液面检测板、线材、零地电压【下派理由】：硬件故障 |  | 180 3580 2851 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 太原分公司 |  | #TS000352199 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 山西省太原市尖草坪区古城社区卫生服务中心 | 383297 | 派工完成 | 2026-04-25 17:00:21 | 2026-04-25 17:04:48 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
福建中医药大学附属人民医院MC-80提示下片组件异常 | 福建中医药大学附属人民医院MC-80提示下片组件异常 【故障现象】：下片组件异常【排查过程】：下片组件异常,无法消除、重启无效【故障定位】：初始位与确认位必有一个光耦出现问题，可能两个均异常【一线建议】：线材损坏、光耦损坏类【下派理由】：硬件故障 |  | 059 1862 50190 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 福州分公司 | DC8-2B000263 | #TS000352150 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 福建中医药大学附属人民医院 | 313860 | 派工完成 | 2026-04-25 16:32:47 | 2026-04-25 16:36:35 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
江阴市中医院SC-120玻片掉到出风口 | 江阴市中医院SC-120玻片掉到出风口 【故障现象】：玻片掉到出风口【排查过程】：客户端不小心把玻片掉进仪器出风口，无法看到具体位置【故障定位】：拆机取出【一线建议】：拆机取出【下派理由】：客户需求 |  | 158 5258 6619 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 苏州分公司 | SW-43001637 | #TS000352142 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 江阴市中医院 | 300189 | 派工完成 | 2026-04-25 16:27:14 | 2026-04-25 16:30:44 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
太原眼视光眼科医院IVD / 凝血仪器 / C3100填时间指平，具体的试剂要选择哪个 | 太原眼视光眼科医院IVD / 凝血仪器 / C3100填时间指平，具体的试剂要选择哪个 无法提供序列号 |  | 184 4282 5360 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990003 |  | 太原分公司 |  | #TS000352061 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 太原眼视光眼科医院 | 90359953 | 技术支持解决 | 2026-04-25 15:19:36 | 2026-04-25 15:27:09 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
老师13782922503信阳市卫生健康委员会（赤城办事处社区卫生服务中心） - BC-20 | 白细胞，红细胞堵孔。 信阳市卫生健康委员会 医学检验科 13782922503来电催单，转贝登群 13782922503客户来电催单，告知还没有工程师，单位快下班了，急需工程师对接，转孙泽跟进 附件: open_api/tid44609/1777101479_44609_ba7965_media_1777101390702.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777101479_44609_ba7965_media_1777101390702.jpg?Expires=1780542513&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=DUos3cAM6jJjGC%2BIqKtbmpJwPsM%3D |  | 185 6981 5159 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 郑州分公司 | UF-96001278 | #TS000352059 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 信阳市卫生健康委员会 | 90168842 | 派工完成 | 2026-04-25 15:17:56 | 2026-04-25 15:44:49 | 59990009 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
德阳玛丽妇科医院BC-20BC-20阀出问题了，白细胞分类不准确，质控做不出来 | 德阳玛丽妇科医院BC-20BC-20阀出问题了，白细胞分类不准确，质控做不出来 技术：麻烦下派，要上门维修 |  | 158 8340 0134 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 | UF-14003670 | #TS000352031 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 德阳玛丽妇科医院 | 333293 | 派工完成 | 2026-04-25 14:50:56 | 2026-04-25 14:59:44 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 一乙
乐平接渡桥头中医门诊部BC-5000无法退出吸样模式 | 乐平接渡桥头中医门诊部BC-5000无法退出吸样模式 备注：与一键保修工单重复 |  | 138 7984 8602 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 南昌分公司 | SS-24009350 | #TS000352020 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 乐平接渡桥头中医门诊部 | 90213000 | 无需技术支持 | 2026-04-25 14:37:57 | 2026-04-25 14:42:12 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
乐平接渡桥头中医门诊部 - BC-5000 | 死机 乐平接渡桥头中医门诊部 医学检验科 【故障现象】：无法开始计数【排查过程】：视频查看计数键无反应，微动开关损坏【故障定位】：微动开关【一线建议】：微动开关【下派理由】：硬件故障 附件: open_api/tid44609/1777098885_44609_6b4760_media_1777098850041.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777098885_44609_6b4760_media_1777098850041.mp4?Expires=1780542513&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=b%2FeHgcfLmpFGEFvqF%2BuP%2BcidYV4%3D |  | 137 6782 7873 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | mashang@dinuo.com |  | admin |  | 南昌分公司 | SS-24009350 | #TS000352015 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 乐平接渡桥头中医门诊部 | 90213000 | 派工完成 | 2026-04-25 14:34:40 | 2026-04-25 14:40:38 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
文山州丘北县温浏镇中心卫生院BS-460质控做不出 | 文山州丘北县温浏镇中心卫生院BS-460质控做不出 【故障现象】：淀粉酶质控做不出【排查过程】：检查试剂装载正确、余量足够、校准状态正常，怀疑试剂污染导致，更换新试剂后正常【处理结果】：问题解决 |  | 151 2692 1481 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 |  | #TS000351989 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 文山州丘北县温浏镇中心卫生院 | 337221 | 技术支持解决 | 2026-04-25 14:06:33 | 2026-04-25 14:44:41 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
上海九龙男子医院C2000-A设备报故障 | 上海九龙男子医院C2000-A设备报故障，客户表示会自行联系工程师，有需要会再次来电咨询 |  | 187 2120 3994 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 上海分公司 | 106-AT-07000041 | #TS000351963 | IVD | 凝血仪器 | C2000-A | [7 empty] | 上海九龙男子医院 | 363847 | 座席解决 | 2026-04-25 13:42:31 | 2026-04-25 13:42:32 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
湖南省第二人民医院,BC-7500[NR] CS提示更换试剂，现在屏幕卡主了 | 湖南省第二人民医院,BC-7500[NR] CS提示更换试剂，现在屏幕卡主了 【故障现象】：屏幕卡【排查过程】：屏幕卡住 无法切换其他界面 指导客户重启仪器恢复正常【处理结果】：问题已解决 |  | 151 7316 4827 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 | DC6-19000158 | #TS000351948 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 湖南省第二人民医院 | 309662 | 技术支持解决 | 2026-04-25 13:24:23 | 2026-04-25 14:04:14 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
岳阳爱儿医院BS-360E做不了结果 | 岳阳爱儿医院BS-360E做不了结果 【故障现象】：做不了结果【排查过程】：试剂过期导致个别项目无法申请，指导设置试剂校准延期【处理结果】：可正常测试 |  | 188 7300 2381 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 |  | #TS000351881 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 岳阳爱儿医院 | 90219694 | 技术支持解决 | 2026-04-25 12:02:06 | 2026-04-25 12:17:11 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
宾县中医院IVD / 生化 / CL-6000I 连接的电脑开不机 | 宾县中医院IVD / 生化 / CL-6000I 连接的电脑开不机 无法提供序列号 【故障现象】：电脑开不了机【排查过程】：停电导致电脑损坏，进PE无数据【故障定位】：停电导致电脑损坏，进PE无数据【一线建议】：停电导致电脑损坏，进PE无数据【下派理由】：客户需求 |  | 151 1469 9255 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000351876 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 宾县中医院 | 314039 | 派工完成 | 2026-04-25 11:55:10 | 2026-04-25 11:58:40 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
天门市麻洋镇卫生院BS-430无法计算结果 | 天门市麻洋镇卫生院BS-430无法计算结果 【故障现象】：一个样本尿素无法计算结果【排查过程】：告知客户稀释重测，现在不在科室下午上班测试【处理结果】：稀释重测 |  | 155 8047 1009 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 | YW-13005344 | #TS000351845 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 天门市麻洋镇卫生院 | 60038297 | 技术支持解决 | 2026-04-25 11:31:20 | 2026-04-25 11:51:43 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
沙洋县五里铺镇中心卫生院BS-450无法做结果 | 沙洋县五里铺镇中心卫生院BS-450无法做结果 【故障现象】：清洗机构运动异常、样本针排液未检测到液面【排查过程】：无法系统恢复，重启无效【故障定位】：检查零地电压、清洗机构运动是否顺畅防撞转接板、【一线建议】：申请防撞转接板备用【下派理由】：客户需求 |  | 134 5116 5900 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 |  | #TS000351835 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 沙洋县五里铺镇中心卫生院 | 332280 | 派工完成 | 2026-04-25 11:26:14 | 2026-04-25 11:33:44 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
朝阳朝工医院BC-5000设备提示无法登入，需要授权码 | 朝阳朝工医院BC-5000设备提示无法登入，需要授权码 【故障现象】：需要授权码【排查过程】：申请授权码发送客户【处理结果】：已完成注册 |  | 176 0421 8569 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 沈阳分公司 | SS-22009104 | #TS000351813 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 朝阳朝工医院 | 90287272 | 技术支持解决 | 2026-04-25 11:09:18 | 2026-04-25 11:41:09 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
平度市第四人民医院BS-1000M咨询试剂值问题 | 平度市第四人民医院BS-1000M咨询试剂值问题，FU5-53000844 【故障现象】：咨询危急值设置范围【排查过程】：参考试剂说明书【处理结果】：客户已知晓 |  | 198 6153 4265 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 青岛分公司 |  | #TS000351812 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 平度市第四人民医院 | 320248 | 技术支持解决 | 2026-04-25 11:09:14 | 2026-04-25 11:16:57 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
（急）类乌齐县人民医院BC-3000Plus白细胞红细胞堵孔 | （急）类乌齐县人民医院BC-3000Plus白细胞红细胞堵孔 |  | 157 5071 7975 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 | RJ-63122198 | #TS000351797 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 类乌齐县人民医院 | 90015287 | 派工完成 | 2026-04-25 11:03:44 | 2026-04-25 11:33:20 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
盘锦恩星烧伤医院BC-5120需要软件码 | 盘锦恩星烧伤医院BC-5120需要软件码，TQ-64008469 【故障现象】：需要软件码【排查过程】：申请注册码发送客户【处理结果】：已发送客户 |  | 151 4228 5000 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000351756 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 盘锦恩星烧伤医院 | 90163395 | 技术支持解决 | 2026-04-25 10:42:04 | 2026-04-25 10:47:22 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
准格尔旗人民医院 - BC-7500[NR] CS | 红细胞，白细胞，血小板都是零，其余都是星号 准格尔旗人民医院 医学检验科 【故障现象】：不吸样 【排查过程】：自动进样，开放都一样 【故障定位】：阀组，吸注射器，管路 【一线建议】：申请以上配件备用 【下派理由】：现场排查 附件: open_api/tid44609/1777084698_44609_0fe282_media_1777084182468.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777084698_44609_0fe282_media_1777084182468.jpg?Expires=1780542513&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=cscGS4Xf8iK05weH8BF44etP1%2Fo%3D |  | 155 4770 0030 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 内蒙古分公司 | DC6-32001939 | #TS000351748 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 准格尔旗人民医院 | 300508 | 派工完成 | 2026-04-25 10:38:13 | 2026-04-25 10:57:43 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
十堰市郧县城关镇卫生院BC-5380需要重新安装系统 | 十堰市郧县城关镇卫生院BC-5380需要重新安装系统 【故障现象】：需要重新安装系统【排查过程】：重装电脑系统 咨询会不会影响软件历史数据【处理结果】：问题解决 |  | 152 7142 8762 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 | RF-19101639 | #TS000351739 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 十堰市郧县城关镇卫生院 | 373993 | 技术支持解决 | 2026-04-25 10:33:44 | 2026-04-25 10:56:49 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
内蒙古第三医院（精神）IVD / 凝血仪器 / C3510抓夹抓取新杯故障 | 内蒙古第三医院（精神）IVD / 凝血仪器 / C3510抓夹抓取新杯故障 |  | 151 4900 7787 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990003 |  | 内蒙古分公司 | 106-AU-56000036 | #TS000351727 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 内蒙古第三医院（精神） | 60040310 | 技术支持解决 | 2026-04-25 10:25:03 | 2026-04-25 10:35:03 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 三甲
准格尔旗人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS结果异常 | 准格尔旗人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS结果异常无法提供序列号 【故障现象】：结果异常【排查过程】：所有样本结果全部为零，报吸样异常【故障定位】： 管路漏气、结晶堵塞（如SV21阀、负压管路结晶） 注射器或阀门故障（如10mL注射器、SV105阀产生气泡） 需检查：采样管路、压力传感器、汇流板组件等 【一线建议】：申请电磁阀、穿刺针备用【下派理由】：客户需求 |  | 185 4871 9718 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000351723 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 准格尔旗人民医院 | 300508 | 派工完成 | 2026-04-25 10:21:39 | 2026-04-25 11:07:50 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
承德口市口腔医院BC-2900咨询电脑软件拷贝问题 | 承德口市口腔医院BC-2900咨询电脑软件拷贝问题 南京贝登鞠楚文：已解决，麻烦关单 |  | 150 9786 0123 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 | RL-69105431 | #TS000351722 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 承德口市口腔医院 | 60112961 | 座席解决 | 2026-04-25 10:20:12 | 2026-04-25 10:29:14 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
四川省医学科学院四川省人民医院（东院）BC-6800Plus结果不会自动传输 | 四川省医学科学院四川省人民医院（东院）BC-6800Plus结果不会自动传输 【故障现象】：结果不会自动传输 【排查过程】：无人接听 【故障定位】：通信设置 【一线建议】：检查通信设置 【下派理由】：无人接听 |  | 138 8225 4598 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 | UC-02000749 | #TS000351711 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 四川省医学科学院四川省人民医院（东院） | 60076134 | 派工完成 | 2026-04-25 10:15:44 | 2026-04-25 10:50:50 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
绿春县平河乡中心卫生院BS-600具体故障不清楚 | 绿春县平河乡中心卫生院BS-600具体故障不清楚 【故障现象】：CD80不消耗【排查过程】：客户反馈CD80一直不减少【故障定位】：过滤器、电磁阀【一线建议】：过滤器、电磁阀【下派理由】：客户需求 |  | 183 8741 5248 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 昆明分公司 |  | #TS000351702 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 绿春县平河乡中心卫生院 | 373634 | 派工完成 | 2026-04-25 10:13:34 | 2026-04-25 10:16:07 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
江川县路居镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180提示数据库连接失败，无法运行 | 江川县路居镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180提示数据库连接失败，无法运行18687792619来电催单，转迪诺 【故障现象】：数据库连接失败【排查过程】：指导卸载杀毒软件、重新安装无效【故障定位】：需重装系统【一线建议】：需重装系统【下派理由】：客户需求 18687792619来电催单，已致电黄尚龙工程师跟进。 |  | 186 8779 2619 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990003 |  | 昆明分公司 | RG-98103257 | #TS000351697 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 江川县路居镇卫生院 | 303927 | 派工完成 | 2026-04-25 10:10:01 | 2026-04-25 10:45:31 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新疆维吾尔自治区儿童医院BC-7500[NR] CRP不分类 | 新疆维吾尔自治区儿童医院BC-7500[NR] CRP不分类 【故障现象】：WBC无总数不分类【排查过程】：客户需上门检修【故障定位】：查看粒子数、检查溶血剂、染色液加入量、【一线建议】：电磁阀、压断阀、【下派理由】：客户需求 13609997818客户来电催单，需要工程师尽快安排上门维修，客户非常着急，已致电工程师孙涛跟进 |  | 136 0999 7818 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | DB9-09000135 | #TS000351687 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区儿童医院 | 107340 | 派工完成 | 2026-04-25 10:05:04 | 2026-04-25 10:12:19 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
盘州市盘关镇卫生院BS-460需要申请一个糖化血红蛋白项目 | 盘州市盘关镇卫生院BS-460需要申请一个糖化血红蛋白项目（YU-46002106） 【故障现象】：新增糖化项目【排查过程】：指导客户导入参数、设置校准、校准申请【处理结果】：问题解决 |  | 173 8589 6566 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000351676 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 盘关镇卫生院 | 60130566 | 技术支持解决 | 2026-04-25 10:01:55 | 2026-04-25 10:51:34 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
丽江市玉龙县大具乡卫生院BS-430需要修改数值参考范围 | 丽江市玉龙县大具乡卫生院BS-430需要修改数值参考范围 【故障现象】：需要修改数值参考范围【排查过程】：告知参考范围修改方式【处理结果】：问题解决 |  | 150 0878 7596 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 | YW-3A008636 | #TS000351654 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 丽江市玉龙县大具乡卫生院 | 90173411 | 技术支持解决 | 2026-04-25 09:51:07 | 2026-04-25 10:43:53 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
黑龙江瑞丽国际整形美容医院IVD / 血球 / BC-5120报警液体压力超载 | 黑龙江瑞丽国际整形美容医院IVD / 血球 / BC-5120报警液体压力超载 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机 【处理结果】：重新开机正常 |  | 183 4517 8446 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 | TQ-14004192 | #TS000351642 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 黑龙江瑞丽国际整形美容医院 | 379167 | 技术支持解决 | 2026-04-25 09:42:52 | 2026-04-25 10:17:50 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
长沙爱思特医疗美容有限公司BC-10报警真空压力异常 | 长沙爱思特医疗美容有限公司BC-10报警真空压力异常 南京贝登鞠楚文18502537470：硬性故障，麻烦下派 |  | 151 1128 6207 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | UH-43012318 | #TS000351632 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 长沙爱思特医疗美容有限公司 | 338495 | 派工完成 | 2026-04-25 09:36:50 | 2026-04-25 09:49:01 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
响水县中医院UA-5800咨询设备ip地址连接问题 | 响水县中医院UA-5800咨询设备ip地址连接问题 |  | 182 5229 2753 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 南京分公司 | N3-11001339 | #TS000351630 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 响水县中医院 | 60028695 | 派工完成 | 2026-04-25 09:35:56 | 2026-04-25 10:28:11 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
曲靖市麒麟区人民医院BC-6800Plus咨询管理员账号密码 | 曲靖市麒麟区人民医院BC-6800Plus咨询管理员账号密码 【故障现象】：咨询管理员账号密码【排查过程】：告知管理员密码【处理结果】：已正常登录 |  | 183 8745 6061 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 昆明分公司 | UC-03000861 | #TS000351629 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 曲靖市麒麟区人民医院 | 303663 | 技术支持解决 | 2026-04-25 09:32:54 | 2026-04-25 09:34:37 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
邯郸志治堂医药连锁有限公司中医（综合）诊所 - BC-5120 | 打印结果上显示报警 邯郸志治堂医药连锁有限公司中医（综合）诊所 医学检验科 【故障现象】：打印结果上显示报警【排查过程】：查看样本、取消报警标识、【处理结果】：问题解决 附件: open_api/tid44609/1777080559_44609_3b4f68_media_1777080547662.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777080559_44609_3b4f68_media_1777080547662.jpg?Expires=1780542514&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=fGsfnGIUdvNjwqSmaTEuUnm026s%3D |  | 182 3022 2219 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | mashang@dinuo.com |  |  |  | 石家庄分公司 | TQ-52007549 | #TS000351623 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 邯郸志治堂医药连锁有限公司中医（综合）诊所 | 90400981 | 技术支持解决 | 2026-04-25 09:29:13 | 2026-04-25 10:04:57 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
秦皇岛市海港区达润时代逸城社区卫生服务站BS-430咨询怎么做校准 | 秦皇岛市海港区达润时代逸城社区卫生服务站BS-430咨询怎么做校准 【故障现象】：咨询怎么做校准【排查过程】：指导客户复溶校准 设置校准、靶值、校准规则，校准申请【处理结果】：客户已知晓 |  | 130 9134 0748 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 | YW-22006499 | #TS000351613 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 秦皇岛市海港区达润时代逸城社区卫生服务站 | 60100133 | 技术支持解决 | 2026-04-25 09:23:25 | 2026-04-25 09:57:03 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
陕西省蓝田县鹿塬中心卫生院BC-5130显示液体压力超载 | 陕西省蓝田县鹿塬中心卫生院BC-5130显示液体压力超载 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机 【处理结果】：重新开机正常 |  | 180 9184 0531 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 西安分公司 | TR-35008233 | #TS000351608 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 陕西省蓝田县鹿塬中心卫生院 | 331574 | 技术支持解决 | 2026-04-25 09:16:24 | 2026-04-25 10:00:04 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
（急）江西杏林洪兴医院有限公司IVD / 生化 / BS-350S做不了样本 | 江西杏林洪兴医院有限公司IVD / 生化 / BS-350S做不了样本 无法提供序列号 17379126237客户来电催单，需要技术尽快对接，已转在线工程师支持 【故障现象】：仪器处于停止状态【排查过程】：上次异常关机导致需要强化清洗，指导客户系统恢复，做强化清洗【处理结果】：恢复正常 |  | 173 7912 6237 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 南昌分公司 |  | #TS000351604 | IVD | 生化 | BS-350S | [7 empty] | 江西杏林洪兴医院有限公司 | 90360764 | 技术支持解决 | 2026-04-25 09:11:48 | 2026-04-25 09:30:25 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
湖南冷水江施塘医院BS-220结果异常 | 湖南冷水江施塘医院BS-220结果异常，XJ-5A003503 【故障现象】：结果异常【排查过程】：仪器个别项目结果不准，校准后无改善，单侧重复性正常，医院无质控【故障定位】：检查注射器、样本、校准结果【一线建议】：检查注射器、样本、校准结果【下派理由】：客户需求 |  | 178 7380 9056 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 |  | #TS000351600 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 湖南冷水江施塘医院 | 90100120 | 派工完成 | 2026-04-25 09:08:39 | 2026-04-25 09:29:37 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
益阳市第五人民医院BS-460样本针清洗时未检测到液面 | 益阳市第五人民医院BS-460样本针清洗时未检测到液面 【故障现象】：样本针清洗时未检测到液面【排查过程】：第三方工程师在现场。外壁出水正常，液面检测指示灯被触发【故障定位】：出水量、液面检测板、零地电压【一线建议】：出水量、液面检测板、零地电压【下派理由】：客户需求 贺老师19044025888，再次来电，还有问题想再咨询一下 |  | 190 4402 5888 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | YU-91000725 | #TS000351581 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 益阳市第五人民医院 | 374561 | 派工完成 | 2026-04-25 08:47:00 | 2026-04-25 09:43:43 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二丙
醴陵市茶山岭镇医院BC-5130报错系统异常 | 醴陵市茶山岭镇医院BC-5130报错系统异常 【故障现象】：wbc散点图异常【排查过程】：检查溶血剂正常、未发现气泡，勤泡流动室无效【故障定位】：检查流动室、手动清洗、光学内外部【一线建议】：检查流动室、手动清洗、光学内外部【下派理由】：客户需求 |  | 135 7421 6282 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 | TR-28007375 | #TS000351572 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 醴陵市茶山岭镇医院 | 60088120 | 派工完成 | 2026-04-25 08:43:23 | 2026-04-25 09:23:45 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
苏州吴中经济开发区越溪卫生院CL-6000i | 2026-04-25 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 180 1812 4352 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 苏州分公司 | BB3-9A000954 | #TS000351553 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 苏州吴中经济开发区越溪卫生院 | 326124 | 派工完成 | 2026-04-25 08:21:08 | 2026-04-25 08:51:37 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
群力家园社区卫生服务中心 - EU-5300 PRO | 灯源 群力家园社区卫生服务中心 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1777076222_44609_d26a66_media_1777076203533.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777076222_44609_d26a66_media_1777076203533.jpg?Expires=1780542514&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=NUyTlTizZIfAneMqvR1nS2sv%2BuM%3D |  | 137 9602 0240 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  |  |  | 黑吉分公司 | QB3-56000479 | #TS000351545 | IVD | 尿液分析 | EU-5300 PRO | [7 empty] | 群力家园社区卫生服务中心 | 90055262 | 派工完成 | 2026-04-25 08:16:57 | 2026-04-25 08:50:27 | 59990008 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）IVD / 凝血仪器 / CX-9000一直显示自动维护反应杯不足 | 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）IVD / 凝血仪器 / CX-9000一直显示自动维护反应杯不足，需要工程师现在协助，联系方式陈老师15915734751，烦请跟进谢谢 转广州分公司熊孟周协助跟进 |  | 159 1573 4751 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990053 |  | 广州分公司 | GC8-5B001327 | #TS000351514 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院） | 60027954 | 派工完成 | 2026-04-25 03:54:12 | 2026-04-25 03:54:16 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
讷河市人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS激光器异常消除不了 | 讷河市人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS激光器异常消除不了，联系方式王老师18686998522，需要工程师协助，烦请跟进谢谢 转黑吉分公司谭羽聪协助跟进 |  | 186 8699 8522 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 黑吉分公司 | DC6-29001333 | #TS000351513 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 讷河市人民医院 | 314121 | 派工完成 | 2026-04-25 03:20:08 | 2026-04-25 03:20:12 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
张家口市第二医院IVD / 生化 / SPL 3000结果大于1032，以前没有这么大的值不知道是不是正常 | 张家口市第二医院IVD / 生化 / SPL 3000结果大于1032，以前没有这么大的值不知道是不是正常，联系方式张老师18631312781，需要工程师协助，烦请跟进谢谢 转石家庄分公司谢文超协助跟进 |  | 186 3131 2781 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 石家庄分公司 | BJ4-31000130 | #TS000351506 | IVD | 生化 | SPL 3000 | [7 empty] | 张家口市第二医院 | 307900 | 派工完成 | 2026-04-25 01:39:58 | 2026-04-25 01:40:03 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
塔城地区和布克赛尔蒙古自治县巴音傲瓦乡卫生院IVD / 生化 / BS-430仪器一直在失控状态 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县巴音傲瓦乡卫生院IVD / 生化 / BS-430仪器一直在失控状态，联系方式哈老师13070317733，需要工程师现在协助，烦请跟进谢谢 转新疆分公司张小军协助跟进 老师二次来电催促工程师 |  | 130 7031 7733 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | YW-45009673 | #TS000351299 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县巴音傲瓦乡卫生院 | 90397143 | 派工完成 | 2026-04-24 21:29:42 | 2026-04-24 21:29:46 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
弥勒市东山卫生院IVD / 生化 / BS-430试剂装载的时候不小心卸载了，如何重新添加 | 弥勒市东山卫生院IVD / 生化 / BS-430试剂装载的时候不小心卸载了，如何重新添加，联系方式李老师18313366133，需要工程师协助，烦请跟进谢谢 转昆明分公司周郭松协助跟进 |  | 183 1336 6133 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 昆明分公司 | YW-42009076 | #TS000351219 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 弥勒市东山卫生院 | 336050 | 派工完成 | 2026-04-24 20:51:03 | 2026-04-24 20:51:07 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
滕州市工人医院IVD / 血球 / BC-5130仪器显示堵孔 | 滕州市工人医院IVD / 血球 / BC-5130仪器显示堵孔，需要工程师现在协助，联系方式闵老师18266375211，烦请跟进谢谢 转济南分公司李亮协助跟进 老师二次来电催促工程师 |  | 182 6637 5211 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 济南分公司 | TR-34008146 | #TS000351113 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 滕州市工人医院 | 304300 | 派工完成 | 2026-04-24 19:41:05 | 2026-04-24 19:41:09 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
深圳市前海蛇口自贸区医院CL-6000i需要移机 | 深圳市前海蛇口自贸区医院CL-6000i需要移机，客户表示下周一就要搬，要求今天联系，谷老师，18773257951， 转苏敏冲，18773257951来电催单，转杨漫漫 老师第二次来电催促，表示一直没有人员联系，要求1小时内回复。明天就要挪机了。转深圳-杨漫漫 |  | 187 7325 7951 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 | BB3-19002321 | #TS000350931 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 105349 | 座席解决 | 2026-04-24 18:20:40 | 2026-04-24 18:20:41 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
济宁华城社区卫生服务中心BC-5120结果异常 | 济宁华城社区卫生服务中心BC-5120结果异常，TQ-52007623 【故障现象】：结果异常【排查过程】：wbc分类标识R，仪器已经三四天未进行探头液勤泡，需进行探头液勤泡【处理结果】：观察使用 |  | 182 5370 3959 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 济南分公司 |  | #TS000350848 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 济宁华城社区卫生服务中心 | 90074034 | 技术支持解决 | 2026-04-24 17:54:32 | 2026-04-24 18:02:20 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
本溪三一三医院BC-2600需要检验报告 | 本溪三一三医院BC-2600需要检验报告，RQ-22108355 转赵凡 |  | 139 0414 9686 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000350809 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 本溪三一三医院 | 90070637 | 座席解决 | 2026-04-24 17:43:08 | 2026-04-24 17:43:10 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
石家庄华夏家园社区卫生服务站 - BC-2600 | 本底异常 石家庄华夏家园社区卫生服务站 医学装备科 拨打电话关机，工单下派 附件: open_api/tid44609/1777022130_44609_5f3834_media_1777022093428.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777022130_44609_5f3834_media_1777022093428.jpg?Expires=1780542514&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=fWcxbHGHJBqUzTgdC8mezkklNsY%3D |  | 151 0812 6796 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | RQ-85125132 | #TS000350660 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 石家庄华夏家园社区卫生服务站 | 323007 | 派工完成 | 2026-04-24 17:15:24 | 2026-04-24 18:23:04 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
老师15532687657廊坊市文安县怡和小区文安杨斌诊所BC-5120结果不准 | 老师15532687657廊坊市文安县怡和小区文安杨斌诊所BC-5120结果不准，客户无法提供序列号 【故障现象】：HGB偏高【排查过程】：客户端不知道质控品，感觉样本结果偏高【故障定位】：测试质控、校准【一线建议】：测试质控、校准【下派理由】：客户需求。 |  | 155 3268 7657 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000350485 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | （禁用）廊坊市文安县怡和小区文安杨斌诊所 | 90311939 | 派工完成 | 2026-04-24 16:39:36 | 2026-04-24 16:39:37 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
西关社区卫生服务中心BS-430咨询清洗剂如何添加 | 西关社区卫生服务中心BS-430咨询清洗剂如何添加，未提供序列号 【故障现象】：不会添加耗材 【排查过程】：指导操作 【处理结果】：问题解决 |  | 153 4364 5547 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990004 |  | 兰州分公司 |  | #TS000350472 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 临夏市西关社区服务中心 | 60104133 | 技术支持解决 | 2026-04-24 16:36:01 | 2026-04-24 16:45:21 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
长治市城区西街五一路社区卫生服务站IVD / 血球 / BC-2900链接打印机无反应 | 长治市城区西街五一路社区卫生服务站IVD / 血球 / BC-2900链接打印机无反应 RL-9C101091 |  | 139 3555 7256 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 太原分公司 | RL-9C101091 | #TS000350370 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 长治市城区西街五一路社区卫生服务站 | 379641 | 派工完成 | 2026-04-24 16:17:03 | 2026-04-24 18:23:28 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
代理商欧娟13875371315咨询试剂批号BC2605B的靶值 | 代理商欧娟13875371315咨询试剂批号BC2605B的靶值，未提供医院名称、序列号、型号，虚拟ID建单，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：咨询试剂批号BC2605B和MB0526A的靶值 【排查过程】：提供靶值 【处理结果】：问题解决 |  | 138 7537 1315 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990004 |  | 深圳分公司 |  | #TS000350345 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-24 16:11:55 | 2026-04-24 16:27:01 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺
上海理工大学BC-10提示请先排除故障，但是不清楚是什么故障 | 上海理工大学BC-10提示请先排除故障，但是不清楚是什么故障，无法提供序列号 客户已经下班，不清楚什么故障，工单下派区域工程师联系 |  | 176 2165 6297 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 上海分公司 |  | #TS000350317 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 上海理工大学 | 60084786 | 派工完成 | 2026-04-24 16:05:37 | 2026-04-24 18:26:21 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
中源养生堂门诊部BC-2600白细胞数值高 | BC-2600白细胞数值高 做了清洗维护，结果偏高，耗材反馈没过期，让客户更换后还是偏高，建议校准。客户反馈之前有联系过工程师上门，没去成，工单下派区域继续联系对接沟通。 |  | 137 3383 3566 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 郑州分公司 | RQ-33110885 | #TS000350188 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 中源养生堂门诊部 | 90014910 | 派工完成 | 2026-04-24 15:40:38 | 2026-04-24 18:35:08 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
雁塔区大雁坡后村社区卫生服务站BC-5130结果不准，需要校准 | 雁塔区大雁坡后村社区卫生服务站BC-5130结果不准，需要校准 |  | 153 5222 9084 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 西安分公司 | TR-8B002125 | #TS000350185 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 雁塔区大雁坡后村社区卫生服务站 | 90089771 | 派工完成 | 2026-04-24 15:39:55 | 2026-04-24 15:39:59 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
三门峡市卢氏县瓦窑沟乡卫生院IVD / 生化 / BS-360S咨询连接问题 | 三门峡市卢氏县瓦窑沟乡卫生院IVD / 生化 / BS-360S咨询连接问题BB6-97001129 【故障现象】：长期未用重新开机 【排查过程】：指导安装管路，耗材 【处理结果】：开机正常 |  | 198 3981 7780 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 郑州分公司 |  | #TS000350130 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 三门峡市卢氏县瓦窑沟乡卫生院 | 333655 | 技术支持解决 | 2026-04-24 15:28:56 | 2026-04-24 15:38:51 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
昌吉回族自治州妇幼保健院IVD / 尿液分析 / EH-2080B询问仪器参数设置问题 | 昌吉回族自治州妇幼保健院IVD / 尿液分析 / EH-2080B询问仪器参数设置问题 无法提供序列号，马老师18196176211 已解答 |  | 181 9617 6211 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 |  | #TS000350078 | IVD | 尿液分析 | EH-2080B | [7 empty] | 昌吉回族自治州妇幼保健院 | 90395477 | 技术支持解决 | 2026-04-24 15:16:42 | 2026-04-24 15:32:29 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
宜州区龙头乡拉浪卫生院BC-5180通道堵 | 宜州区龙头乡拉浪卫生院BC-5180通道堵无法提供序列号 【故障现象】：鞘流通道堵【排查过程】：故障多次无法消除，无法执行流动室勤泡，清洗效果【故障定位】： 检查压断阀PV28及压断管是否正常，手动活动压断阀并检查管路 d. 检查DIFF池加液口是否堵塞（新维修后需重点检查） e. 检查阀V15是否正常开合，检查T39、T40管路是否折死 f. 是否穿刺针微堵。 【一线建议】：现场排查【下派理由】：硬件故障 |  | 157 7883 5903 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 南宁分公司 |  | #TS000350053 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 宜州区龙头乡拉浪卫生院 | 90086627 | 派工完成 | 2026-04-24 15:11:54 | 2026-04-24 15:18:58 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
房县中坝乡卫生院BS-5380采样针动作异常 | 房县中坝乡卫生院BS-5380采样针动作异常 【故障现象】：采样针撞弯 【排查过程】：昨天针撞弯后，重新上了新针又撞弯了 【故障定位】：运动轨迹上没无干涉 【一线建议】：现场排查，带针，传感器备用 【下派理由】：客户需求 |  | 132 7726 5600 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 |  | #TS000349893 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 房县中坝乡卫生院 | 312290 | 派工完成 | 2026-04-24 14:46:19 | 2026-04-24 14:54:28 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
射洪市中医院CX-9000报异常 | 射洪市中医院CX-9000报异常 |  | 152 2328 0815 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000349830 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 射洪市中医院 | 306401 | 派工完成 | 2026-04-24 14:33:52 | 2026-04-24 18:53:02 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
喀什地区中医医院CL-8000i携带污染，数值异常 | CL-8000i携带污染，数值异常 【故障现象】：携带污染，数值异常【排查过程】：工程师让客户端报单【故障定位】： 检查样本针/试剂针外壁结晶、清洗池出水口堵塞 确认磁分离吸液针高度参数（新装机需特别注意） 拆卸清洗池清除隐蔽结晶 【一线建议】：申请相关配件备用【下派理由】：客户需求 |  | 166 9985 3965 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008，59990010 |  | 新疆分公司 | BH3-38000485 | #TS000349712 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 喀什地区中医医院 | 60133976 | 派工完成 | 2026-04-24 14:05:58 | 2026-04-24 14:05:59 | 59990008 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
暖水镇中心卫生院BS-600M咨询连接问题 | 暖水镇中心卫生院BS-600M咨询连接问题 【故障现象】：公卫系统无法与仪器连接【排查过程】：检查lis设置发现未正确设置通道号【处理结果】：可正常连接 |  | 151 1102 1170 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990007，59990010 |  | 长沙分公司 | BH9-55001436 | #TS000349684 | IVD | 生化 | BS-600M | [7 empty] | 暖水镇中心卫生院 | 90072038 | 技术支持解决 | 2026-04-24 14:00:55 | 2026-04-24 14:00:56 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
南京爱尔古柏医院BS-360E反馈cc测试周期超时 | BS-360E反馈cc测试周期超时 【故障现象】：cc测试周期超时 【排查过程】：第一次出现，重启后正常 【处理结果】：问题解决，后续待观察 |  | 138 1306 4997 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 南京分公司 | BA1-8A000655 | #TS000349632 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 南京爱尔古柏医院 | 90041510 | 技术支持解决 | 2026-04-24 13:46:36 | 2026-04-24 14:13:42 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
彝良县华康医院BS-830，BC-5380 CRP室间质评参数 | 彝良县华康医院BS-830，BC-5380 CRP室间质评参数，DD3-5A001611 【故障现象】：来电询问题室间质评参考结果 【排查过程】：明确告知无参考结果 【处理结果】：问题解决 |  | 135 0870 1875 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 昆明分公司 |  | #TS000349618 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 彝良县华康医院 | 333813 | 技术支持解决 | 2026-04-24 13:40:20 | 2026-04-24 13:52:47 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新疆乌鲁木齐市冶建医院BS-830有试剂显示没有，不出结果 | BA6-58005359 BS-830有试剂显示没有，不出结果 |  | 152 9289 2962 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 |  | #TS000349593 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆乌鲁木齐市冶建医院 | 327956 | 无需技术支持 | 2026-04-24 13:29:47 | 2026-04-24 14:06:19 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
哈尔滨市血液BA-88A中心不吸液，不吸水，星号 | 哈尔滨市血液BA-88A中心不吸液，不吸水，星号 【故障现象】：不吸液，不吸水【排查过程】：重启仪器客户吸液，光源不足，更换光源灯增益调节失败【故障定位】： 检查滤光片、透镜等光学器件是否脏污 必要时更换光源灯或清洁光学器件 【一线建议】：现场排查【下派理由】：客户需求 |  | 186 8676 7679 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 黑吉分公司 | WR-83028046 | #TS000349591 | IVD | 生化 | BA-88A | [7 empty] | 哈尔滨市血液中心 | 90060536 | 派工完成 | 2026-04-24 13:29:18 | 2026-04-24 14:24:12 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
湖南省怀化市麻阳县兰村乡卫生院BS-430试剂针报警垂直错误 | 湖南省怀化市麻阳县兰村乡卫生院BS-430试剂针报警垂直错误 【故障现象】：试剂针报警垂直错误 【排查过程】：第三方工程师要电要求指导不用派工，指导处理。 【处理结果】：完成指导客户要求暂不派工 |  | 139 7457 8440 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | YW-89001948T | #TS000349557 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 湖南省怀化市麻阳县兰村乡卫生院 | 379791 | 技术支持解决 | 2026-04-24 13:19:30 | 2026-04-24 13:45:53 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
长春颈椎腰间盘医院BC-2600偏转电机故障 | BC-2600偏转电机故障 |  | 180 4354 6750 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | RQ-64119209 | #TS000349527 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 长春颈椎腰间盘医院 | 60101839 | 派工完成 | 2026-04-24 13:07:54 | 2026-04-24 13:31:20 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
广州市增城区石滩镇中心卫生院三江分院 - BS-600M | 进样系统模块SDM故障，报警编号610220103 广州市增城区石滩镇中心卫生院三江分院 【故障现象】：报警代码610220103【排查过程】：可以恢复空闲，做样本报警，科室无法拆下面壳，未观察到异物【故障定位】： 异物 导轨润滑不良 传感器故障 电机线路接触不良 同步带开裂 同步带安装板螺丝松动 电机轴与同步带轴之间松动 电机故障 电路板故障 【一线建议】：现场排查【下派理由】：硬件故障 附件: open_api/tid44609/1777005532_44609_285ead_media_1777005470772.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777005532_44609_285ead_media_1777005470772.jpg?Expires=1780542515&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=SDtnu%2FSUclz%2FqYnv4NosYSxDM5w%3D |  | 150 1310 5562 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | mashang@dinuo.com |  |  |  | 广州分公司 | BH9-35000417 | #TS000349448 | IVD | 生化 | BS-600M | [7 empty] | 广州市增城区石滩镇中心卫生院三江分院 | 337354 | 派工完成 | 2026-04-24 12:38:47 | 2026-04-24 16:32:13 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
老师15532687657廊坊市文安县怡和小区文安杨斌诊所BC-5120结果不准 | 老师15532687657廊坊市文安县怡和小区文安杨斌诊所BC-5120结果不准，客户无法提供序列号，此单为虚拟客户建单，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：HGB偏高【排查过程】：客户端不知道质控品，感觉样本结果偏高【故障定位】：测试质控、校准【一线建议】：测试质控、校准【下派理由】：客户需求 |  | 155 3268 7657 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 |  | #TS000349359 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 派工完成 | 2026-04-24 12:09:08 | 2026-04-24 12:16:14 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
西双版纳傣族自治州人民医院 - BS-830 | 低浓度废液积满 西双版纳傣族自治州人民医院 医学检验科 【故障现象】：低浓度废液积满 【排查过程】：指导派水管处理 【处理结果】：问题解决 附件: open_api/tid44609/1777003488_44609_4cf232_media_1777003463305.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1777003488_44609_4cf232_media_1777003463305.jpg?Expires=1780542515&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=jp7nCIekyf6%2FzQS5eymuzCy7vbw%3D |  | 136 1767 6146 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 昆明分公司 | BA6-26002472T | #TS000349338 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 西双版纳傣族自治州人民医院 | 303840 | 技术支持解决 | 2026-04-24 12:04:45 | 2026-04-24 12:08:39 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
昆玉市监狱医院BC-5180主板损坏 | 昆玉市监狱医院BC-5180主板损坏，客户无法提供序列号，要求下派维修单 |  | 198 8291 1882 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 |  | #TS000349181 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 昆玉市监狱医院 | 90366314 | 派工完成 | 2026-04-24 11:27:21 | 2026-04-24 11:27:25 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
青海省藏医院BS-2000M不检测样本，不吸样，无报警信息 | 青海省藏医院BS-2000M不检测样本，不吸样，无报警信息 【故障现象】：不检测样本，不吸样 【排查过程】：现场排查 【故障定位】：现场排查 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：硬件问题 |  | 133 6978 3780 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | YA-1C001079 | #TS000349144 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 青海省藏医院 | 311569 | 派工完成 | 2026-04-24 11:19:15 | 2026-04-24 11:23:17 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
深圳市妇幼保健院BriCyte E6无法分群 结果异常 | 深圳市妇幼保健院BriCyte E6无法分群 结果异常 【故障现象】：无法分群 结果异常 【排查过程】：现场排查 【故障定位】：现场排查 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 |  | 198 7997 6579 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 | TA-71000199 | #TS000349128 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 深圳市妇幼保健院 | 310420 | 派工完成 | 2026-04-24 11:16:11 | 2026-04-24 11:21:14 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
宿迁市钟吾医院有限责任公司BC-7500 CS客户称仪器软件中细胞名称错误 | 宿迁市钟吾医院有限责任公司BC-7500 CS客户称仪器软件中细胞名称错误，客户不愿提供序列号 【故障现象】：老师来电了反应在BC7500CS在massage提示中把“中性粒细胞”表述为“嗜中性粒细胞”不妥当 【排查过程】：老师认为应该叫“中性粒细胞”不应该叫“嗜中性粒细胞”，感谢老师提出建议 【故障定位】：分公跟进核实 【一线建议】：分公跟进核实 【下派理由】：分公跟进核实 转何雨晴 |  | 198 2588 6226 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 南京分公司 |  | #TS000349096 | IVD | 血球 | BC-7500[B] CS | [7 empty] | 宿迁市钟吾医院有限责任公司 | 312722 | 座席解决 | 2026-04-24 11:09:04 | 2026-04-24 11:58:07 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
（急）吉林大学学生创新产业园IVD / 生化 / BS-430报警 | 吉林大学学生创新产业园IVD / 生化 / BS-430报警 老师表示地点是临时搭建的，虚拟号码建单，如需下派请提交至呼叫中心，找不到序列号 【故障现象】：仪器处于停止状态怎么恢复【排查过程】：应用-仪器命令-系统恢复，在强化清洗过程中水箱空导致停止，进水后恢复正常【处理结果】：故障已恢复 |  | 189 4673 4681 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #TS000349067 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-24 11:02:52 | 2026-04-24 11:05:28 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
保康县莱士单采血浆有限公司BS-430，BC-5120需要年度校准 | 保康县莱士单采血浆有限公司BS-430，BC-5120需要年度校准，客户无法提供序列号 转申祁棋 |  | 137 7418 6538 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 |  | #TS000349050 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 保康县莱士单采血浆有限公司 | 90052212 | 座席解决 | 2026-04-24 10:58:14 | 2026-04-24 10:58:15 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
老师13624582921铁力市年丰朝鲜族乡卫生院bc-2600本底异常 | 老师13624582921铁力市年丰朝鲜族乡卫生院bc-2600本底异常虚拟客户建单，如需下派，请提交至呼叫中心 ，无法提供序列号 做了清洗维护故障依旧，工单下派区域 |  | 136 2458 2921 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000349042 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 派工完成 | 2026-04-24 10:57:15 | 2026-04-24 12:10:24 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
甘肃省会宁县会师镇卫生院BC-5380报警废液满，消除不了故障 | 甘肃省会宁县会师镇卫生院BC-5380报警废液满，消除不了故障 【故障现象】：废液满【排查过程】：指导客户清洗传感器下端浮球 清洗后恢复正常【处理结果】：故障已消除 |  | 153 3608 9646 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 | RF-05103924 | #TS000349018 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 甘肃省会宁县会师镇卫生院 | 331091 | 技术支持解决 | 2026-04-24 10:52:08 | 2026-04-24 10:54:22 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
暖水镇中心卫生院BS-600M能否对接LIS系统 | BS-600M能否对接LIS系统 【故障现象】：咨询能否对接LIS系统 【排查过程】：解答咨询，发送接口文档 【处理结果】：问题解决 |  | 151 1102 1170 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | BH9-55001436 | #TS000349013 | IVD | 生化 | BS-600M | [7 empty] | 暖水镇中心卫生院 | 90072038 | 技术支持解决 | 2026-04-24 10:50:24 | 2026-04-24 10:57:41 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
安徽省安庆市宿松县破凉镇卫生院BS-430不开机 | 安徽省安庆市宿松县破凉镇卫生院BS-430不开机，需要当地工程师联系 |  | 139 5652 2832 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 合肥分公司 | YW-05003993 | #TS000349009 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 安徽省安庆市宿松县破凉镇卫生院 | 365248 | 派工完成 | 2026-04-24 10:49:35 | 2026-04-24 10:49:40 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
新疆医科大学第一附属医院昌吉分院BC-7500[NR] CS仪器LD故障，消除不了 | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院BC-7500[NR] CS仪器LD故障，消除不了 【故障现象】：无LD 【排查过程】：管路正常，重启无效 【故障定位】：储液池，阀，管路 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：硬件故障 |  | 132 0100 1311 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 | DC6-58005857 | #TS000349002 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | 301300 | 派工完成 | 2026-04-24 10:47:44 | 2026-04-24 11:24:56 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
宁厦银川中际美健体检中心CL-2000I咨询新版软件对接lis的日志在哪查看 | 宁厦银川中际美健体检中心CL-2000I咨询新版软件对接lis的日志在哪查看，未提供序列号 【故障现象】：lis的日志在哪查看【排查过程】：告知LIS日志看看路径【处理结果】：客户已知晓 |  | 151 3508 5002 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990004 |  | 兰州分公司 |  | #TS000349001 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 中际美健（宁夏）综合门诊有限公司 | 90345347 | 技术支持解决 | 2026-04-24 10:47:21 | 2026-04-24 11:47:51 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
代老师18098066168榆林计量局bs430研发帐户无法登录 | 代老师18098066168榆林计量局bs430研发帐户无法登录 虚拟客户建单，如需下派，请提交至呼叫中心 无法提供序列号 【故障现象】：研发帐户无法登录【排查过程】：视频排查发现系统时间不正确导致【处理结果】：可正常登录 备注：验证处理时间较长 |  | 180 9806 6168 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000348968 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-24 10:40:01 | 2026-04-24 12:12:32 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
东胜区民族社区卫生服务中心BS-430咨询参考范围如何设置 | 东胜区民族社区卫生服务中心BS-430咨询参考范围如何设置 【故障现象】：咨询参考范围，用于休栓系统录入 【排查过程】：发送试剂说明书给用户 【处理结果】：问题解决 |  | 155 9877 2648 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990004 |  | 内蒙古分公司 | YW-5A012266 | #TS000348947 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 东胜区民族社区卫生服务中心 | 90282866 | 技术支持解决 | 2026-04-24 10:33:35 | 2026-04-24 10:47:45 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
三明艾迪康医学检验所有限公司 BC-5600血球仪连了一个压力装置 是否可以快递 | 三明艾迪康医学检验所有限公司 BC-5600血球仪连了一个压力装置 是否可以快递 【故障现象】：咨询如果运输BC5600 【排查过程】：解答咨询 【处理结果】：问题解决 |  | 130 6212 3439 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 福州分公司 |  | #TS000348919 | IVD | 血球 | BC-5600 | [7 empty] | 三明艾迪康医学检验所有限公司 | 60102530 | 技术支持解决 | 2026-04-24 10:27:14 | 2026-04-24 10:31:19 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
桓仁县人民医院询问IVD / 血球 / BC-5390设备的C反应蛋白测定试剂盒是否和生化设备注册账号是否一样的 | 桓仁县人民医院询问IVD / 血球 / BC-5390设备的C反应蛋白测定试剂盒是否和生化设备注册账号是否一样的 无法提供序列号 【故障现象】：C反应蛋白测定试剂盒是否和生化设备注册账号是否一样的【排查过程】：注册证不一样，查询医保编码发送客户【处理结果】：客户已知晓 |  | 158 4144 0361 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000348887 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 桓仁县人民医院 | 60033393 | 技术支持解决 | 2026-04-24 10:16:43 | 2026-04-24 11:00:35 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
福林苑社区卫生服务站BC-10本底电压异常 | 福林苑社区卫生服务站BC-10本底电压异常 无法提供序列号 |  | 152 6304 3839 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 青岛分公司 |  | #TS000348836 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 福林苑社区卫生服务站 | 90408405 | 技术支持解决 | 2026-04-24 10:02:22 | 2026-04-24 11:50:26 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
长丰南部妇幼BC-6100PLUS咨询试剂批号MB0526AN的靶值 | 长丰南部妇幼BC-6100PLUS咨询试剂批号MB0526AN的靶值，未提供序列号 【故障现象】：咨询试剂批号MB0526AN的靶值 【排查过程】：查询告知 【处理结果】：解题解决 |  | 183 5600 9446 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990004 |  | 合肥分公司 |  | #TS000348828 | IVD | 血球 | BC-6100PLUS | [7 empty] | 长丰县妇幼保健院 | 60108434 | 技术支持解决 | 2026-04-24 10:00:54 | 2026-04-24 10:10:00 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
天津东丽华芳门诊部BC-2600打印不出名字 | 天津东丽华芳门诊部BC-2600打印不出名字 13820935843来电催单，已转南京贝登 靳鹏云 18602504793 |  | 138 2093 5843 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 天津分公司 | RQ-46114074 | #TS000348804 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 天津东丽华芳门诊部 | 90028124 | 派工完成 | 2026-04-24 09:50:56 | 2026-04-24 10:51:42 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
靖州县铺口卫生院BC-2600真空低 | 靖州县铺口卫生院BC-2600真空低 做了清洗维护，故障依旧，已经让区域工程师对接上门，客户反馈需要等领导同意，需要等待，先封单，后续需要申请配件上门再提单子。 |  | 181 0745 2065 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 长沙分公司 | RQ-64119053 | #TS000348796 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 靖州县铺口卫生院 | 90040134 | 技术支持解决 | 2026-04-24 09:49:25 | 2026-04-24 12:09:42 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
（急）中国人民解放军69316部队卫生队BC-20红细胞和血小板淋巴都偏高 | 中国人民解放军69316部队卫生队BC-20红细胞和血小板淋巴都偏高 |  | 176 9002 4473 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 | UF-96001267 | #TS000348774 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 中国人民解放军69316部队卫生队 | 90301270 | 技术支持解决 | 2026-04-24 09:45:00 | 2026-04-24 11:15:08 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
首都医科大学临床检验中心咨询BS-360E关于性能验证相关问题 | BA1-53003287 BS-360E关于性能验证相关问题 【故障现象】：关于性能验证相关问题【排查过程】：做性能验证无高值样本询问可否用质控替代，线性区间问题【故障定位】：做性能验证无高值样本询问可否用质控替代，线性区间问题【一线建议】：做性能验证无高值样本询问可否用质控替代，线性区间问题【下派理由】：需临床解答， |  | 175 6202 8615 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 北京分公司 |  | #TS000348764 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 首都医科大学临床检验中心 | 90412182 | 派工完成 | 2026-04-24 09:42:20 | 2026-04-24 10:00:47 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
君山区妇幼保健计划生育服务中心BC-30血细胞分布不正常 | BC-30血细胞分布不正常 工单下派，客户反馈设备刚装两天，结果没问题，但是图形有异常，需要判断是否做增益标定。 |  | 157 1730 3688 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | UD-61012753 | #TS000348751 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 君山区妇幼保健计划生育服务中心 | 326154 | 派工完成 | 2026-04-24 09:35:38 | 2026-04-24 12:05:58 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
巴音门克社区卫生服务中心BS-830医院标本做的不多，试剂会浪费，咨询有什么办法能分装保存 | 巴音门克社区卫生服务中心BS-830医院标本做的不多，试剂会浪费，咨询有什么办法能分装保存 【故障现象】：标本做的不多，试剂会浪费【排查过程】：已使用最小规格试剂，解答客户疑惑【处理结果】：客户已知晓 |  | 177 0477 7011 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 内蒙古分公司 | BA6-48004523 | #TS000348741 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 巴音门克社区卫生服务中心 | 90290897 | 技术支持解决 | 2026-04-24 09:31:55 | 2026-04-24 09:37:11 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
祁阳泰和精神病康复医院IVD / 血球 / BC-2600堵孔无法消除 | 祁阳泰和精神病康复医院IVD / 血球 / BC-2600（RQ-77122649）堵孔无法消除19146706015来电催单，转鞠楚文谢朝森：这个麻烦先关单吧，客户那里没有清洗液了，等采购回来，维护消除不了的话，我再让打热线电话 |  | 191 4670 6015 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990007，59990051 |  | 长沙分公司 | RQ-77122649 | #TS000348717 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 祁阳泰和精神病康复医院 | 90050782 | 座席解决 | 2026-04-24 09:22:53 | 2026-04-24 09:22:54 | 59990005 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
营口市老年关怀医院IVD / 生化 / BS-360S出的结果不好 | 营口市老年关怀医院IVD / 生化 / BS-360S出的结果不好 【故障现象】：总胆，直胆结果不好，反应杯存在残流水 【排查过程】：其它项目正常，总直胆结果高 【故障定位】：现场排查 【一线建议】：排查干扰 【下派理由】：客户需求 |  | 192 7417 6992 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 沈阳分公司 | BB6-93000683 | #TS000348681 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 营口市老年关怀医院 | 90054882 | 派工完成 | 2026-04-24 09:11:46 | 2026-04-24 09:36:14 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
昆明市宜良县匡远镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5180提示真空异常 | 昆明市宜良县匡远镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5180提示真空异常 【故障现象】：提示真空异常 【排查过程】：13759167982电话无法接通 【故障定位】：现场排查 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 |  | 137 5916 7982 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 | RG-98103351 | #TS000348668 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 昆明市宜良县匡远镇中心卫生院 | 383703 | 派工完成 | 2026-04-24 09:05:27 | 2026-04-24 09:24:41 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
渭南市第二医院BS-2000扫不上试剂，扫描异常 | BS-2000扫不上试剂，扫描异常 【故障现象】：扫不上试剂条码【排查过程】：固定R1内圈扫不上码，项目不固定，检查试剂使用正确，擦拭条码上的水珠，扫描窗口水雾无改善【故障定位】：测试条码稳定，扫描位置确定，试剂盘运动是否到位【一线建议】：测试条码稳定，扫描位置确定，试剂盘运动是否到位【下派理由】：硬件故障 |  | 153 1914 6754 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 西安分公司 | YG-86000225 | #TS000348666 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 渭南市第二医院 | 305195 | 派工完成 | 2026-04-24 09:03:36 | 2026-04-24 09:24:11 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
急 哈尔滨市协和不孕不育医院bc-20堵孔 电压过低 | 哈尔滨市协和不孕不育医院bc-20堵孔 电压过低 UF-98002555提供的序列号查询不到相关信息 工单下派，经过清洗维护依旧堵孔，本底异常，电压异常 |  | 183 4518 2169 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000348644 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 哈尔滨市协和不孕不育医院 | 336528 | 派工完成 | 2026-04-24 08:57:30 | 2026-04-24 11:43:53 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
成都市温江区天府街道社区卫生服务中心BC-5180 CRP浮子状态异常 | BC-5180 CRP浮子状态异常 【故障现象】：DIL浮子状态异常 【排查过程】：清洗废液管路后正常 【处理结果】：清洗废液管路后正常 |  | 180 1135 2937 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 | SU-24008724 | #TS000348632 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 成都市温江区天府街道社区卫生服务中心 | 319456 | 技术支持解决 | 2026-04-24 08:53:57 | 2026-04-24 09:11:44 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
遂宁市船山区桂花镇中心卫生院BS-480查询编辑日记 | 遂宁市船山区桂花镇中心卫生院BS-480查询编辑日记，未提供序列号 【故障现象】：查询编辑日记【排查过程】：查询编辑日志，客户端数据库受损导致18年数据丢失【处理结果】：客户已知晓 |  | 180 1576 3232 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 |  | #TS000348629 | IVD | 生化 | BS-480 | [7 empty] | 遂宁市船山区桂花镇中心卫生院 | 377481 | 技术支持解决 | 2026-04-24 08:51:35 | 2026-04-24 09:07:33 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
南京贝登医疗股份有限公司 - BC-10 | 网络异常 青岛市市南区闽江路诊所 通信错误，工单下派 附件: open_api/tid44609/1776990853_44609_de6b81_media_1776990832425.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776990853_44609_de6b81_media_1776990832425.jpg?Expires=1780542516&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=t%2BmQv5XEuVASwVTJlOnBaEm9ks0%3D open_api/tid44609/1776990853_44609_41497e_media_1776990832426.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776990853_44609_41497e_media_1776990832426.jpg?Expires=1780542516&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=xCtKKmYrhYWIncjrOT%2Ff46BLnC4%3D |  | 189 8328 2729 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  |  |  | 南京分公司 | UH-12004508 | #TS000348594 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 南京贝登医疗股份有限公司 | 60093013 | 派工完成 | 2026-04-24 08:34:08 | 2026-04-24 11:24:14 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接
浠水县散花镇卫生院BC-5150提示试剂时效，新的试剂 | 浠水县散花镇卫生院BC-5150提示试剂时效，新的试剂，老师没有提供序列号 【故障现象】：加载试剂条码后任然报余量不足 【排查过程】：仪器重不关机，重启后重新加载条码后正常 【处理结果】：问题解决 |  | 134 6992 9990 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000348585 | IVD | 血球 | BC-5150 | [7 empty] | 浠水县散花镇卫生院 | 327202 | 技术支持解决 | 2026-04-24 08:30:49 | 2026-04-24 08:37:38 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
新疆兵团农十二师医院IVD / 生化 / BS-860水箱空不进水 | 新疆兵团农十二师医院IVD / 生化 / BS-860水箱空不进水，需要工程师协助，联系方式吕老师13199956998，烦请跟进谢谢 转新疆分公司张小军协助跟进 |  | 131 9995 6998 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  |  | BB9-23001085 | #TS000348511 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 新疆兵团农十二师医院 | 60061858 | 派工完成 | 2026-04-24 04:08:19 | 2026-04-24 04:08:23 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
深汕中心医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS做不出结果 | 深汕中心医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS做不出结果，联系方式吴老师13026779579，烦请跟进谢谢 转深圳分公司乔健鹏协助跟进 |  | 130 2677 9579 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 深圳分公司 | UC-0C001562 | #TS000348474 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 深汕中心医院 | 60130610 | 派工完成 | 2026-04-24 00:08:10 | 2026-04-24 00:08:15 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
安徽医科大学第一附属医院IVD / 血球 / SC-120仪器报警消除不了 | 安徽医科大学第一附属医院IVD / 血球 / SC-120仪器报警消除不了，需要工程师协助，联系方式王老师13645692699。烦请跟进谢谢 转合肥分公司侯林峰协助跟进 |  | 136 4569 2699 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 合肥分公司 | SW-42001609 | #TS000348463 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 安徽医科大学第一附属医院 | 100967 | 派工完成 | 2026-04-23 23:46:00 | 2026-04-23 23:46:04 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
赣县茅店卫生院 - BC-5385 CRP | IVD / 血球 / BC-5385 CRP采样针动作异常 赣县茅店卫生院 医学检验科，联系方式13766351437，烦请跟进谢谢 转南昌分公司李敏协助跟进 附件: open_api/tid44609/1776948291_44609_1c917b_media_1776948094611.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776948291_44609_1c917b_media_1776948094611.jpg?Expires=1780542516&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=9%2BwQn%2BZf%2FqN5HsdTW14cuhBFQkg%3D |  | 135 7675 2826 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | admin |  | 南昌分公司 | DD4-38000567 | #TS000348133 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 赣县茅店卫生院 | 381598 | 派工完成 | 2026-04-23 20:44:48 | 2026-04-23 20:59:25 | 59990053 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
清丰县人民医院 - CX-9000 | IVD / 凝血仪器 / CX-9000下位机刷机试剂针R11加热板MCU升级失败 清丰县人民医院 医学检验科，联系方式1563703388烦请跟进谢谢 转郑州分公司张贺协助跟进 |  | 176 3930 0089 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  |  |  | 郑州分公司 | GC8-47000675 | #TS000348018 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 清丰县人民医院 | 90351709 | 派工完成 | 2026-04-23 19:40:54 | 2026-04-23 20:03:55 | 59990053 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
双柏县妇幼保健与计划生育服务中心 - BS-2000M | 昨天报警提示光源灯未打开，今天是模块唤醒功能无感应 双柏县妇幼保健与计划生育服务中心 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1776939161_44609_eac04d_media_1776939155134.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776939161_44609_eac04d_media_1776939155134.jpg?Expires=1780542516&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=E2Zj12USHgPdElFR8JejXwpNGiM%3D |  | 181 0878 1436 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | admin |  | 昆明分公司 | YA-3C001467 | #TS000347763 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 双柏县妇幼保健与计划生育服务中心 | 60041618 | 派工完成 | 2026-04-23 18:12:39 | 2026-04-23 19:00:14 | 59990001 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
天水市中心血站BC-30（UD52010872）在样本分析的的界面上做了质控，询问能不能改一下、 | 天水市中心血站BC-30（UD52010872）在样本分析的的界面上做了质控，询问能不能改一下、 |  | 189 9388 6356 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 | UD-52010872 | #TS000347653 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 天水市中心血站 | 90381291 | 派工完成 | 2026-04-23 17:45:38 | 2026-04-23 19:03:39 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆喀什地区疏勒县洋大曼乡卫生院BC-5180采样针动作异常 | 新疆喀什地区疏勒县洋大曼乡卫生院BC-5180采样针动作异常 【故障现象】：采样针动作异常【排查过程】：地方方言听不太懂【故障定位】：检查穿刺针是否变形，导轨是否顺滑【一线建议】：穿刺针、式子、位置传感器【下派理由】：硬件故障 |  | 175 9961 2205 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | RG-14104910 | #TS000347604 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆喀什地区疏勒县洋大曼乡卫生院 | 383932 | 派工完成 | 2026-04-23 17:36:32 | 2026-04-23 17:48:19 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
永州市第三人民医院IVD / 生化 / BS-2000M每一次换新试剂数值差异就很大 | 永州市第三人民医院IVD / 生化 / BS-2000M每一次换新试剂数值差异就很大 YA-9C000525 【故障现象】：渠道商工程师来电反应Ca不稳定 【排查过程】：其它项目稳定 【处理结果】：让工程师联系应用协同排查问题 |  | 132 9868 9984 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | YA-9C000525 | #TS000347560 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 永州市第三人民医院 | 309936 | 技术支持解决 | 2026-04-23 17:28:53 | 2026-04-23 17:35:54 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
宁都爱尔眼科医院 BC-2800计数池故障， | 宁都爱尔眼科医院 BC-2800计数池故障， |  | 150 0706 7750 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990002 |  | 南昌分公司 |  | #TS000347484 | IVD | 血球 | BC-2800 | [7 empty] | 宁都爱尔眼科医院 | 90072389 | 派工完成 | 2026-04-23 17:10:02 | 2026-04-23 19:03:07 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
海东市民和县西沟乡卫生院 - BC-5385 CRP | 机器底部漏液 海东市民和县西沟乡卫生院 医学检验科、 【故障现象】：机器底部漏液 【排查过程】：指导打开右侧门，无法观察出具体漏液位置【故障定位】：现场排查具体漏液点【一线建议】：现场排查具体漏液点【下派理由】：液路故障 附件: open_api/tid44609/1776934204_44609_d70bb8_media_1776934195459.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776934204_44609_d70bb8_media_1776934195459.mp4?Expires=1780542516&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Fz2lVGSrV3oO2S0%2FvrlDnuuC7rE%3D |  | 152 9722 9376 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | mashang@dinuo.com |  | admin |  | 兰州分公司 | DD4-37000489 | #TS000347402 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 海东市民和县西沟乡卫生院 | 90361967 | 派工完成 | 2026-04-23 16:49:56 | 2026-04-23 16:54:55 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
唐山市开平区开平镇卫生院BS-830需要技术支持，系统异常 | 唐山市开平区开平镇卫生院BS-830需要技术支持，系统异常，老师没有提供序列号 【故障现象】：马上要大规模体检希望工程师上门维护，定标，质控 【排查过程】：希望工程师上门维护，定标，质控 【故障定位】：无故障 【一线建议】：希望工程师上门维护，定标，质控 【下派理由】：客户需求 |  | 151 7655 2835 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005，59990007 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000347341 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 唐山市开平区开平镇卫生院 | 322943 | 派工完成 | 2026-04-23 16:38:20 | 2026-04-23 16:38:20 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
桂林市兴安县兴安镇卫生院BC-31咨询系统连接问题 | 桂林市兴安县兴安镇卫生院BC-31咨询系统连接问题，老师没有提供序列号 |  | 136 0791 8468 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 南宁分公司 |  | #TS000347073 | IVD | 血球 | BC-31 | [7 empty] | 桂林市兴安县兴安镇卫生院 | 90032485 | 技术支持解决 | 2026-04-23 16:00:25 | 2026-04-23 16:15:32 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
通山县通羊镇卫生院BS-450上传不了数据 | BS-450上传不了数据 【故障现象】：上传不了数据【排查过程】：体检车无法上传数据，怀疑网线故障更换网线【处理结果】：数据正常上传 |  | 136 8714 5949 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 | YV-17001624 | #TS000347033 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 通山县通羊镇卫生院 | 324696 | 技术支持解决 | 2026-04-23 15:53:33 | 2026-04-23 16:47:04 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
定南县第一人民医院BC-5180 CRP溶血剂问题 | 定南县第一人民医院BC-5180 CRP溶血剂问题 【故障现象】：CRP溶血剂问题 【排查过程】：经销商发错试剂 【处理结果】：告知老师不能用LS |  | 192 1979 0859 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 南昌分公司 | SU-1B008137 | #TS000347031 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 定南县第一人民医院 | 60064634 | 技术支持解决 | 2026-04-23 15:52:58 | 2026-04-23 15:57:00 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
克拉玛依市克拉玛依区天山路街道社区卫生服务中心BS-830糖化血红蛋白试剂更换如何调参数 | BS-830糖化血红蛋白试剂更换如何调参数 【故障现象】：糖化血红蛋白室间质评做法 【排查过程】：询问科室使用一代非双向同测试剂 需室间质评离心手动稀释做样、二代双向同测试剂离心不稀释 【处理结果】：告知正确操作方式 |  | 136 8997 2171 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | BA6-36003725 | #TS000347022 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 克拉玛依市克拉玛依区天山路街道社区卫生服务中心 | 90316792 | 技术支持解决 | 2026-04-23 15:51:20 | 2026-04-23 16:10:04 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
房县化龙堰镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5380进样针故障 | 房县化龙堰镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5380进样针故障 RF-19105881 【故障现象】：进样机构运动异常【排查过程】：采样针做样本漏液导致进样器故障，蝶形过滤器满【故障定位】：确认采样针漏液来源、式子、过滤器采样针【一线建议】：申请穿刺针、式子【下派理由】：硬件故障 |  | 158 9783 4728 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | RF-19105881 | #TS000346953 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 房县化龙堰镇中心卫生院 | 90004405 | 派工完成 | 2026-04-23 15:40:12 | 2026-04-23 16:49:20 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
（急）苗老师09968752794来电报IVD / 尿液分析 / OPM-1560A尿常规检测数值异常 | 苗老师09968752794来电报IVD / 尿液分析 / OPM-1560A尿常规检测数值异常，无法提供序列号， 新疆库尔勒地区保密单位使用，无法提供单位信息，不允许带手机，打这个座机号码。如需下派，请提交至呼叫中心 |  | 099 6875 2794 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990050 |  |  |  | #TS000346794 | IVD | 尿液分析 | OPM-1560A | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-23 15:14:22 | 2026-04-23 15:20:59 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接
仙桃市龙华山社区卫生服务中心BS-450提示样本针未能检测到液面 | 仙桃市龙华山社区卫生服务中心BS-450提示样本针未能检测到液面 【故障现象】：样本针排液时未能检测到液面 【排查过程】：注射器未漏液，试剂针未甩液 【故障定位】：试剂液面传感，液路 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：硬件故障 |  | 139 7217 7477 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | YV-17001872 | #TS000346744 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 仙桃市龙华山社区卫生服务中心 | 60070081 | 派工完成 | 2026-04-23 15:04:15 | 2026-04-23 15:11:13 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
邯郸市丛台区柳林桥街道社区卫生服务中心BC-2600报警偏转电机故障 | 邯郸市丛台区柳林桥街道社区卫生服务中心BC-2600报警偏转电机故障，RQ-3C112827 |  | 192 0752 2552 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000346714 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 邯郸市丛台区柳林桥街道社区卫生服务中心 | 90368333 | 派工完成 | 2026-04-23 14:58:08 | 2026-04-23 15:14:27 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
朝阳和爱医院咨询BC-5120软件连接问题，老师15142285000 | 朝阳和爱医院咨询BC-5120软件连接问题，老师15142285000，老师没有提供序列号 【故障现象】：软件连接问题【排查过程】：指导安装迈瑞数据管理软件 授权【处理结果】：软件安装调试完成 |  | 151 4228 5000 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000346708 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-23 14:56:52 | 2026-04-23 15:05:21 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
沈阳的耿老师15004084797咨询IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS的靶值 | 沈阳的耿老师15004084797咨询IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS的靶值，老师不方便告知医院名称，如需下派，麻烦备注处理意见后提交 【故障现象】：需要质控品靶值【排查过程】：查询靶值发送客户【处理结果】：已发送客户 |  | 150 0408 4797 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000346671 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-23 14:48:48 | 2026-04-23 14:52:49 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
临邑县孟寺中心卫生BC-5180 CRP结果不准 | BC-5180 CRP结果不准，自行有联系山东德州牧禾生物科技有限公司工程师（姓李还是姓皮的不清楚具体人名）不愿意电话先指导，就让先给费用 【故障现象】：结果不准，今天都在外学习。让李工回电话指导 【排查过程】：让山东德州牧禾生物科技有限公司工程师李工回电话指导 【故障定位】：老师在外学习未描述 【一线建议】：尽快沟通 【下派理由】：客户要求 |  | 182 6610 7120 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 | SU-26008932 | #TS000346632 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 临邑县孟寺中心卫生院 | 90011854 | 派工完成 | 2026-04-23 14:41:03 | 2026-04-23 14:52:48 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
急 黑龙江省齐齐哈尔市克山县向华乡中心卫生院BC-5385 CRP不出化验值 | 急 黑龙江省齐齐哈尔市克山县向华乡中心卫生院BC-5385 CRP不出化验值，客户告知有自行联系过工程师（无法提供工程师姓名电话，微信联系的）让安排上门维修，但是维修过三次了，设备今天又出现了故障，工程师每次服务完成后都说故障解决了，就是不能彻底解决问题，第四次联系工程师时，工程师直接表示需要收费多少，客户对此不满表示已经维修过多次了，问题都没有解决，为什么还要收取费用，客户对此不满意，存在抱怨，表示工程师可以上门服务完成后再支付费用，现医院还有50个样本等着做，非常着急，需要专业的工程师尽快对接，彻底解决问题 转检验主管张鸿浩跟进 |  | 137 6355 5121 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000346389 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 黑龙江省齐齐哈尔市克山县向华乡中心卫生院 | 362090 | 派工完成 | 2026-04-23 13:52:26 | 2026-04-23 13:52:26 | 59990009 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一甲
急 黑龙江省齐齐哈尔市克山县向华乡中心卫生院BC-5385 CRP不出化验值 | 急 黑龙江省齐齐哈尔市克山县向华乡中心卫生院BC-5385 CRP不出化验值，客户告知有自行联系过工程师（无法提供工程师姓名电话，微信联系的）让安排上门维修，但是维修过三次了，设备今天又出现了故障，工程师每次服务完成后都说故障解决了，就是不能彻底解决问题，第四次联系工程师时，工程师直接表示需要收费多少，客户对此不满表示已经维修过多次了，问题都没有解决，为什么还要收取费用，客户对此不满意，存在抱怨，表示工程师可以上门服务完成后再支付费用，现医院还有50个样本等着做，非常着急，需要专业的工程师尽快对接，彻底解决问题 |  | 137 6355 5121 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000346366 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 黑龙江省齐齐哈尔市克山县向华乡中心卫生院 | 362090 | 派工完成 | 2026-04-23 13:44:57 | 2026-04-23 13:47:37 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
河北省邢台市威县张营乡卫生院BS-430数值超限 | BS-430数值超限 【故障现象】：结果异常 【排查过程】：查看定标结果，试剂空白都很高 【故障定位】：光源，反应杯，水 【一线建议】：现场排查光源，反应杯，水 【下派理由】：需现场排查 |  | 152 2763 7892 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 | YW-12005332 | #TS000346363 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 河北省邢台市威县张营乡卫生院 | 323411 | 派工完成 | 2026-04-23 13:44:45 | 2026-04-23 14:05:14 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
新疆喀什地区莎车县民心医院CL-1000i如何上孕酮二代试剂 | YQ-23002113 CL-1000i如何上孕酮二代试剂 【故障现象】：如何上孕酮二代试剂【排查过程】：查询参数表发送客户 指导导入参数【处理结果】：客户已知晓 |  | 180 9961 7949 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 |  | #TS000346333 | IVD | 生化 | CL-1000I | [7 empty] | 新疆喀什地区莎车县民心医院 | 60074795 | 技术支持解决 | 2026-04-23 13:34:46 | 2026-04-23 14:22:58 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
喀什地区中医医院CL-8000i携带污染，数值异常 | CL-8000i携带污染，数值异常 【故障现象】：携带污染，数值异常【排查过程】：工程师让客户端报单【故障定位】： 检查样本针/试剂针外壁结晶、清洗池出水口堵塞 确认磁分离吸液针高度参数（新装机需特别注意） 拆卸清洗池清除隐蔽结晶 【一线建议】：申请相关配件备用【下派理由】：客户需求 |  | 166 9985 3965 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | BH3-38000485 | #TS000346285 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 喀什地区中医医院 | 60133976 | 派工完成 | 2026-04-23 13:23:14 | 2026-04-23 13:38:39 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
华东石油局职业病防治所BC-5385 CRP堵孔 | 华东石油局职业病防治所BC-5385 CRP堵孔 【故障现象】：WBC堵孔 【排查过程】：指导进入服务维护保养，进行DIFF池浸泡和WBC浸泡 【处理结果】：仪器恢复正常 |  | 153 7133 3828 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 南京分公司 |  | #TS000346198 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 华东石油局职业病防治所 | 90015441 | 技术支持解决 | 2026-04-23 12:53:25 | 2026-04-23 13:18:42 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
渭南市蒲城县苏坊镇卫生院IVD / 血球 / BC-30S通讯端口是多少 | 渭南市蒲城县苏坊镇卫生院IVD / 血球 / BC-30S通讯端口是多少 TH-71001621 |  | 151 0101 8477 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 西安分公司 | TH-71001621 | #TS000346175 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 渭南市蒲城县苏坊镇卫生院 | 90001278 | 技术支持解决 | 2026-04-23 12:44:01 | 2026-04-23 13:02:52 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
焉耆县人民医院 - SPL 2000 | 底物注液光耦1校准失败，底物注射器运动错误，报警频繁，检测中途报警停机，浪剂。 焉耆县人民医院 医学检验科 【故障现象】：底物注液光耦1校准失败，底物注射器运动错误，前端轨道运动报错 【排查过程】：需要现场排查 【故障定位】：传感器，零地电压 【一线建议】：需要现场排查 【下派理由】：需要现场排查 附件: open_api/tid44609/1776919006_44609_c6b04e_media_1776918779109.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776919006_44609_c6b04e_media_1776918779109.jpg?Expires=1780542516&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=731B43b6el2hj9xp0UsgSKOrsqE%3D |  | 186 0996 4040 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 新疆分公司 | BF6-0B000483 | #TS000346159 | IVD | 生化 | SPL 2000 | [7 empty] | 焉耆县人民医院 | 301336 | 派工完成 | 2026-04-23 12:36:40 | 2026-04-23 13:13:23 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
吉林大学中日联谊医院bc-6900大血块被吸进去了，对正常结果是否有影响 | 吉林大学中日联谊医院bc-6900大血块被吸进去了，对正常结果是否有影响 【故障现象】：大血块被吸进去了，对正常结果是否有影响【排查过程】：开放模式下很大血块被吸入，正在探头液侵泡，老师不放心需工程师上门维护。【故障定位】：分血阀、管路【一线建议】：分血阀、管路【下派理由】：客户需求 |  | 181 8681 6970 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 黑吉分公司 | SP-14000931 | #TS000346030 | IVD | 血球 | BC-6900 | [7 empty] | 吉林大学中日联谊医院 | 100398 | 派工完成 | 2026-04-23 11:58:15 | 2026-04-23 12:04:45 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
运城市临猗县人民医院H50质控做出来的结果显示为星号 | 运城市临猗县人民医院H50质控做出来的结果显示为星号 【故障现象】：质控做出来的结果显示为星号【排查过程】：迈瑞工程师技术咨询，告知白名单手机拨打一号通【处理结果】：已知晓 |  | 135 1359 8984 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 太原分公司 | TF-8B000282 | #TS000345909 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 运城市临猗县人民医院 | 304700 | 技术支持解决 | 2026-04-23 11:24:54 | 2026-04-23 11:36:00 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
湖南省怀化市鹤城区黄岩乡卫生院BS-430打开软件后会自动关机 | 湖南省怀化市鹤城区黄岩乡卫生院BS-430打开软件后会自动关机，无法提供序列号 【故障现象】：电脑开机几分钟后自动重启 【排查过程】：电脑开机几分钟后自动重启 【故障定位】：硬盘，WIN系统 【一线建议】：联系现场来电脑工程师 【下派理由】：硬件或系统 15974011007来电催单，已致电徐羡腾工程师跟进。 |  | 159 7401 1007 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 |  | #TS000345903 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 湖南省怀化市鹤城区黄岩乡卫生院 | 90238970 | 派工完成 | 2026-04-23 11:23:48 | 2026-04-23 11:32:58 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
黑龙江司法警官职业学院卫生所BS-860糖化项目申请界面是红色的，提示超过有效期 | 黑龙江司法警官职业学院卫生所BS-860糖化项目申请界面是红色的，提示超过有效期 ，BB9-24001108 【故障现象】：糖化项目申请界面是红色【排查过程】：未装载R0试剂无法开始测试，老师新来未找到试剂无法装载【处理结果】：新购试剂后装载 |  | 186 4585 3753 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000345863 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 黑龙江司法警官职业学院卫生所 | 60069028 | 技术支持解决 | 2026-04-23 11:13:14 | 2026-04-23 11:40:41 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
广汉市金鱼镇卫生院 - BS-830 | 无法检测到样本 广汉市金鱼镇卫生院 医学检验科 【故障现象】：样本针不吸样 【排查过程】：怀疑样本针堵针指导客户强化清洗样本针内壁50次 【处理结果】：故障消除 备注：清洗等待时间较长 附件: open_api/tid44609/1776913942_44609_95174c_media_1776913903874.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776913942_44609_95174c_media_1776913903874.jpg?Expires=1780542516&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=SuvHKesqsXuit0WRfm7nIhr87GI%3D |  | 150 5570 2143 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | mashang@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | BA6-24002251 | #TS000345859 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 广汉市金鱼镇卫生院 | 302541 | 技术支持解决 | 2026-04-23 11:12:20 | 2026-04-23 11:51:25 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
丹东市振安区妇幼保健院BC-5000做质控 | SS-5A002039 BC-5000做质控，维护保养 【故障现象】：仪器需要维护保养 【排查过程】：联系报价 【故障定位】：无 【一线建议】：先联系报价，询问是否需要校准 【下派理由】：现场服务 |  | 041 5311 9602 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000345849 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 丹东市振安区妇幼保健院 | 60114458 | 派工完成 | 2026-04-23 11:09:27 | 2026-04-23 11:50:30 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
武汉市皮诺飞生物科技有限公司bs-360s，咨询试剂的参考范围 | 武汉市皮诺飞生物科技有限公司bs-360s，咨询试剂的参考范围，h-0041-20-52284 【故障现象】：咨询CRP参考范围【排查过程】：客户端实验对象是大鼠，告知客户拨打动物热线咨询【处理结果】：客户已知晓 |  | 156 8558 9413 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 |  | #TS000345767 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 武汉市皮诺飞生物科技有限公司 | 90366385 | 技术支持解决 | 2026-04-23 10:50:59 | 2026-04-23 11:10:45 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
新疆托里县多拉特乡卫生院BC-5180报异常 | 新疆托里县多拉特乡卫生院BC-5180报异常，老师没提供序列号 【故障现象】：试剂余量不足【排查过程】：指导客户加载条码刷新试剂余量【处理结果】：故障消除 |  | 188 9090 0552 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000345747 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆托里县多拉特乡卫生院 | 330926 | 技术支持解决 | 2026-04-23 10:45:41 | 2026-04-23 10:52:56 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
福建省福州市长乐现代人民门诊部BC-2600通讯故障，报警沉底 | 福建省福州市长乐现代人民门诊部BC-2600通讯故障，报警沉底，老师要求工程师上门 |  | 136 9519 5588 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 福州分公司 | RQ-36111407 | #TS000345727 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 福建省福州市长乐现代人民门诊部 | 90018164 | 派工完成 | 2026-04-23 10:41:29 | 2026-04-23 10:41:34 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
吉林省集安市榆林镇卫生院BC-2900白细胞不分类 | 吉林省集安市榆林镇卫生院BC-2900白细胞不分类 |  | 156 4356 9807 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 | RL-49104575 | #TS000345702 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 吉林省集安市榆林镇卫生院 | 60079057 | 派工完成 | 2026-04-23 10:34:41 | 2026-04-23 12:21:04 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
泊头市妇幼保健院CL-2000i | 2026-04-23 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 136 4328 4310 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | W5-2C002033 | #TS000345699 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 泊头市妇幼保健院 | 318006 | 派工完成 | 2026-04-23 10:34:05 | 2026-04-23 12:03:13 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
惠安惠光爱尔眼科医院有限公司C3100频繁报警， | 惠安惠光爱尔眼科医院有限公司C3100频繁报警，孙老师19396093738， 偶发出现APTT跳值，复查可恢复，质控正常，试剂针出水轻微有点偏，建议通针，检查试剂针加试剂坐标，测试样本针、试剂针加样精度 |  | 193 9609 3738 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990002 |  | 福州分公司 | 106-AE-27000424 | #TS000345698 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 惠安惠光爱尔眼科医院有限公司 | 90310983 | 派工完成 | 2026-04-23 10:34:01 | 2026-04-23 11:10:15 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
大庆新村医院有限公司BC-5380 CRP血红蛋白数值偏低 | BC-5380 CRP血红蛋白数值偏低 【故障现象】：血红蛋白数值偏低 【排查过程】：4月1日开瓶质控用到23日，质控累值在下线 【故障定位】：无故障， 【一线建议】：比对或校准 【下派理由】：老师要求工程重新校准 |  | 150 4689 4766 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | DD3-5A001618 | #TS000345695 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 大庆新村医院有限公司 | 322581 | 派工完成 | 2026-04-23 10:33:21 | 2026-04-23 10:54:30 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
大庆新村医院有限公司BS-800M数值偏低 | BS-800M数值偏低 【故障现象】：总蛋白，肌肝偏低 【排查过程】：希望工现场排查 【故障定位】：维护后重新定标 【一线建议】：维护后重新定标 【下派理由】：客户需求 |  | 150 4689 4766 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | XP-41002719 | #TS000345692 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 大庆新村医院有限公司 | 322581 | 派工完成 | 2026-04-23 10:32:31 | 2026-04-23 11:20:33 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
镇江市第一人民医院TDR-200B软件崩了 | 镇江市第一人民医院TDR-200B软件崩了 |  | 183 3258 4910 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1355593855@qq.com |  | 59990004 |  | 南京分公司 | 2B130708032 | #TS000345684 | IVD | 微生物仪器 | TDR-200B | [7 empty] | 镇江市第一人民医院 | 312689 | 派工完成 | 2026-04-23 10:31:06 | 2026-04-23 10:38:38 | 59990004 | 006_微信申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 三甲
濮阳市濮阳县鲁河镇卫生院BC-5130需要重装软件 | 濮阳市濮阳县鲁河镇卫生院BC-5130需要重装软件 转卢利红 |  | 152 3934 3817 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 郑州分公司 | TR-11005335 | #TS000345683 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 濮阳市濮阳县鲁河镇卫生院 | 90013451 | 座席解决 | 2026-04-23 10:31:01 | 2026-04-23 10:31:02 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
叶老师17628010643反馈BC-5130、BC-5180、BS-430需要通讯文档 | 叶老师17628010643反馈BC-5130、BC-5180、BS-430需要通讯文档，TR-37008523、RG-38106268、YW-36008097，甘肃省定西市渭源县医院使用，具体医院不清楚，如需下派请提交呼叫中心 【故障现象】：需要lis协议【排查过程】：添加微信发送协议【处理结果】：已发送客户 |  | 176 2801 0643 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 |  | #TS000345652 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-23 10:21:11 | 2026-04-23 10:29:16 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
中华人民共和国天津海关BC-5385 CRP开机失败 | BC-5385 CRP开机失败 【故障现象】：长时间未用无法开机 【排查过程】：LH，LEO(II)管路堵 【故障定位】：管路堵 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：需现场处理 |  | 135 0214 7019 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 天津分公司 | DD4-43001200 | #TS000345617 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 中华人民共和国天津海关 | 90378385 | 派工完成 | 2026-04-23 10:10:59 | 2026-04-23 10:16:27 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
陵水黎族自治县人民医院CL-2000i | 2026-04-23 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 151 2084 6891 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 海南分公司 | YB-4C000212 | #TS000345597 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 陵水黎族自治县人民医院 | 307503 | 派工完成 | 2026-04-23 10:05:34 | 2026-04-23 12:03:14 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
新疆生产建设兵团农业建设第十三师红山农场医院CL-2600i咨询试剂开瓶后的事宜 | 新疆生产建设兵团农业建设第十三师红山农场医院CL-2600i咨询试剂开瓶后的事宜 【故障现象】：咨询试剂开瓶后的事宜【排查过程】：试剂质控开瓶后有效时间 保存方式【处理结果】：解答疑惑 |  | 155 9315 2725 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | BL2-61001402 | #TS000345579 | IVD | 生化 | CL-2600I | [7 empty] | 新疆生产建设兵团农业建设第十三师红山农场医院 | 317454 | 技术支持解决 | 2026-04-23 10:01:15 | 2026-04-23 10:04:39 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
信阳市固始县汪棚乡中心卫生院BC-5130系统异常 | 信阳市固始县汪棚乡中心卫生院BC-5130系统异常，老师没有提供序列号 【故障现象】：废液满 【排查过程】：废液桶排 废液通无液体 上下滑动浮球正常在最低位，清洗废液传感器后恢复正常 【处理结果】：清洗废液传感器后恢复正常 |  | 150 3976 7369 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 郑州分公司 |  | #TS000345504 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 信阳市固始县汪棚乡中心卫生院 | 320898 | 技术支持解决 | 2026-04-23 09:36:52 | 2026-04-23 09:44:58 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
石台县人民医院BC-5180提示开机过程未完成 | 石台县人民医院BC-5180提示开机过程未完成，客户无法提供序列号 【故障现象】：LC过期开机过程未完成【排查过程】：更换LC溶血剂，重新开机【处理结果】：故障消除 |  | 177 5661 1658 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 合肥分公司 |  | #TS000345496 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 石台县人民医院 | 311036 | 技术支持解决 | 2026-04-23 09:35:07 | 2026-04-23 09:41:56 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
（急）成都栖羽琢美医疗美容医院BC-10真空压力异常 | BC-10真空压力异常 19188778581客户来电催单，非常着急，需要工程师尽快回电处理问题，转鞠楚文跟进 |  | 191 8877 8581 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990050 |  | 成都分公司 |  | #TS000345488 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 成都青羊栖羽医疗美容门诊部有限公司 | 90394726 | 派工完成 | 2026-04-23 09:33:14 | 2026-04-23 09:47:17 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
急 沙湾医院吉厦新村社康BC-5130提示HGB数据数据过高 | 急 沙湾医院吉厦新村社康BC-5130提示HGB数据数据过高 【故障现象】：老师认为HGB数据数据过高 【排查过程】：询问大多数样本MCHC等数值在340左右，给老师建议通过比对或校准品还确认一下HGB是不是高 【处理结果】：老师接受建议 |  | 137 5059 9515 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 | TR-9A003807 | #TS000345458 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 沙湾医院吉厦新村社康 | 385826 | 技术支持解决 | 2026-04-23 09:23:21 | 2026-04-23 09:33:13 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
哈尔滨市平房区平新社区卫生服务中心BC-5000的升降异常 | 哈尔滨市平房区平新社区卫生服务中心BC-5000的升降异常， 【故障现象】：采样针升降异常【排查过程】：偶发情况故障可以消除，客户无法拆机，需工程师维修【故障定位】：升降传感器线材断裂、接触不良【一线建议】：申请传感器组件备用【下派理由】：客户需求 |  | 155 4554 1707 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002，59990007 |  | 黑吉分公司 | SS-58001847 | #TS000345438 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 哈尔滨市平房区平新医院 | 374031 | 派工完成 | 2026-04-23 09:18:31 | 2026-04-23 09:18:32 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
中华人民共和国天津海关IVD / 血球 / BC-5385 CRP系统异常 | 中华人民共和国天津海关IVD / 血球 / BC-5385 CRP系统异常，老师没有提供序列号 【故障现象】：长时间未用无法开机 【排查过程】：LH，LEO(II)管路堵 【故障定位】：管路堵 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：需现场处理 |  | 155 2204 0985 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 天津分公司 |  | #TS000345421 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 中华人民共和国天津海关 | 90378385 | 派工完成 | 2026-04-23 09:13:14 | 2026-04-23 09:23:31 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
青岛华韩整形美容医院BS-360S咨询如何更换反应杯， | 青岛华韩整形美容医院BS-360S咨询如何更换反应杯， 【故障现象】：咨询如何更换反应杯 【排查过程】：告知更换流程 【处理结果】：老师明白了 |  | 185 6173 1143 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 青岛分公司 | BB6-89000173 | #TS000345418 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 青岛华韩整形美容医院 | 379457 | 技术支持解决 | 2026-04-23 09:12:00 | 2026-04-23 09:18:26 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
长沙市雅美医院bc-10，漏水，真空压力异常， | 长沙市雅美医院bc-10，漏水，真空压力异常， |  | 150 8089 4280 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 | UH-26007384 | #TS000345392 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 长沙市雅美医院 | 327517 | 派工完成 | 2026-04-23 09:00:58 | 2026-04-23 09:47:04 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
芦淞区建设街道社区卫生服务中心BC-5140更换试剂不成功 | 芦淞区建设街道社区卫生服务中心BC-5140更换试剂不成功 【故障现象】：本底异常 液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机 【处理结果】：重新开机正常 |  | 199 7693 2192 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009，59990010 |  | 长沙分公司 | TP-98000449 | #TS000345389 | IVD | 血球 | BC-5140 | [7 empty] | 芦淞区建设街道社区卫生服务中心 | 90058892 | 技术支持解决 | 2026-04-23 09:00:24 | 2026-04-23 09:00:25 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
喀什市人民医院CL-6000i | 2026-04-23 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 153 7977 9108 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 新疆分公司 | BB3-99000911 | #TS000345383 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 喀什市人民医院 | 301375 | 派工完成 | 2026-04-23 08:58:06 | 2026-04-23 12:03:15 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
中国人民解放军94162部队IVD / 血球 / BC-5000如何连接网络 | 中国人民解放军94162部队IVD / 血球 / BC-5000如何连接网络，老师没有提供序列号 【故障现象】： BC-5000如何连接网络 【排查过程】：告天地连接方式 【处理结果】：问题解决 |  | 178 3520 7189 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 西安分公司 |  | #TS000345359 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 中国人民解放军94162部队 | 90333486 | 技术支持解决 | 2026-04-23 08:43:52 | 2026-04-23 08:51:51 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
天津市河东区大王庄街社区卫生服务中心CL-1200i叶酸试剂，批号2505040111，盒子丢了需要试剂条码 | 天津市河东区大王庄街社区卫生服务中心CL-1200i叶酸试剂，批号2505040111，盒子丢了需要试剂条码 【故障现象】：叶酸试剂，批号2505040111，需要主曲线【排查过程】：电话无人接听【故障定位】：需要改批号试剂主曲线【一线建议】：需要改批号试剂主曲线【下派理由】：需要改批号试剂主曲线 13652030188来电反馈没有接听到工程师电话，已致电赵男工程师跟进。。 |  | 136 5203 0188 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 天津分公司 | W7-9C001956 | #TS000345355 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 天津市河东区大王庄街社区卫生服务中心 | 338202 | 派工完成 | 2026-04-23 08:39:41 | 2026-04-23 09:20:04 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
通榆县团结乡卫生院BC-5130注射器组件故障 | BC-5130注射器组件故障 【故障现象】：注射器组件故障【排查过程】：重启无效，客户拆机【故障定位】： 线材松脱或断裂 非正常装配或长时使用后需润滑 陶瓷棒结晶 光耦损坏或表面脏 电机损坏 模拟驱动板损坏 【一线建议】：申请相关配件备用【下派理由】：客户需求 |  | 158 4463 3992 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | TR-95002782 | #TS000345346 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 通榆县团结乡卫生院 | 60049154 | 派工完成 | 2026-04-23 08:35:53 | 2026-04-23 08:39:50 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
德保县人民医院CL-6000i | 2026-04-23 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码C07134【M1：第1磁分离单元：第1阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。】 |  | 134 8164 4199 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 南宁分公司 | BF7-1C000249 | #TS000345325 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 德保县人民医院 | 302412 | 派工完成 | 2026-04-23 08:26:03 | 2026-04-23 12:03:15 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
成都市第七人民医院IVD / 血球 / CAL 8000流水线卡住了 | 成都市第七人民医院IVD / 血球 / CAL 8000流水线卡住了，联系方式郭老师18875210568，急需工程师协助烦请跟进谢谢 转成都分公司杨坤协助跟进 |  | 188 7521 0568 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 成都分公司 | TS-94000514 | #TS000345289 | IVD | 血球 | CAL 8000 | [7 empty] | 成都市第七人民医院 | 306201 | 派工完成 | 2026-04-23 07:38:11 | 2026-04-23 07:38:15 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
上海交通大学医学院附属瑞金医院北院IVD / 血球 / BC-6800PLUS轨道异常压力异常 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院IVD / 血球 / BC-6800PLUS轨道异常压力异常，需要工程师协助，联系方式彭老师18801970706，烦请跟进谢谢 转上海分公司谢家兴协助跟进 |  | 188 0197 0706 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 上海分公司 | UC-06001181 | #TS000345271 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | 60064947 | 派工完成 | 2026-04-23 05:02:34 | 2026-04-23 05:02:38 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
同济大学附属第一妇婴保健院上海市第一妇婴保健院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS仪器有故障 | 同济大学附属第一妇婴保健院上海市第一妇婴保健院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS仪器有故障，需要工程师现在协助，联系方式姚老师02120261096，烦请跟进谢谢 转上海分公司谢家兴协助跟进 |  | 021 2026 1096 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 上海分公司 | DC6-48004434 | #TS000345252 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 同济大学附属第一妇婴保健院上海市第一妇婴保健院 | 311677 | 派工完成 | 2026-04-23 01:57:12 | 2026-04-23 01:57:16 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
黔东南州人民医院儿童医院 - BC-5180 CRP | IVD / 血球 / BC-5180 CRP不能消除报警 黔东南州人民医院儿童医院 医学检验科，联系方式18085053664，烦请跟进谢谢 转贵阳分公司王国帅协助跟进 附件: open_api/tid44609/1776866799_44609_ad878b_media_1776866761873.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776866799_44609_ad878b_media_1776866761873.jpg?Expires=1780542518&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=F0rimbdWT7uVrh6SiqwyDVOeSfg%3D |  | 185 8552 9600 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | SU-08005644 | #TS000345096 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 黔东南州人民医院儿童医院 | 90205276 | 派工完成 | 2026-04-22 22:06:30 | 2026-04-22 22:18:39 | 59990053 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
新源县人民医院IVD / 血球 / BC-5600新检验系统已经链接，但无法传输通讯 | 新源县人民医院IVD / 血球 / BC-5600新检验系统已经链接，但无法传输通讯，需要工程师现在协助，联系方式魏老师18999205704,烦请跟进谢谢 转新疆分公司赵一帆协助跟进 |  | 189 9920 5704 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | RX-4B001246 | #TS000345015 | IVD | 血球 | BC-5600 | [7 empty] | 新源县人民医院 | 301440 | 派工完成 | 2026-04-22 21:07:48 | 2026-04-22 21:07:54 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
阜康市滋泥泉子镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-620数值不对 | 阜康市滋泥泉子镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-620数值不对，联系方式高老师17590078055，烦请跟进谢谢 转新疆分公司张小军协助跟进 |  | 175 9007 8055 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | YT-6C000072 | #TS000344839 | IVD | 生化 | BS-620 | [7 empty] | 阜康市滋泥泉子镇中心卫生院 | 90045728 | 派工完成 | 2026-04-22 19:39:30 | 2026-04-22 19:39:34 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
广州市增城区派谭镇中心卫生院 - UA-600T | IVD / 尿液分析 / UA-600T尿比重项目做出来都低，都是1.0 广州市增城区派谭镇中心卫生院 医学检验科，联系方式13611426247，烦请跟进谢谢 转广州分公司赵凯协助跟进 附件: open_api/tid44609/1776857014_44609_a05ff4_media_1776856921675.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776857014_44609_a05ff4_media_1776856921675.jpg?Expires=1780542518&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=4UA30RaU0DoWHkVxnE6sHWLMXYA%3D |  | 188 2623 7954 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  |  |  | 广州分公司 | XL-4C000611 | #TS000344810 | IVD | 尿液分析 | UA-600T | [7 empty] | 广州市增城区派谭镇中心卫生院 | 90040100 | 派工完成 | 2026-04-22 19:23:29 | 2026-04-22 21:20:21 | 59990053 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
洪洞县第二人民医院IVD / 生化 / CL-1200I传输数据的线序 | 洪洞县第二人民医院IVD / 生化 / CL-1200I传输数据的线序排列 W7-96001544 |  | 137 5376 2000 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 太原分公司 | W7-96001544 | #TS000344653 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 洪洞县第二人民医院 | 304790 | 派工完成 | 2026-04-22 18:22:59 | 2026-04-22 18:23:03 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
新疆哈密市巴里坤红星一牧场医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS不小心摁到注销账户，询问怎么返回 | 新疆哈密市巴里坤红星一牧场医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS不小心摁到注销账户，询问怎么返回 无法提供序列号 |  | 139 9937 5266 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 |  | #TS000344615 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 新疆哈密市巴里坤红星一牧场医院 | 301524 | 派工完成 | 2026-04-22 18:11:07 | 2026-04-22 18:11:11 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
达拉特旗昭君中心卫生院BS-430软件进不去 | 达拉特旗昭君中心卫生院BS-430软件进不去 【故障现象】软件进不去 【排查过程】：连外网下360后软件进不去 【故障定位】：系统 【一线建议】：重新安装软件 【下派理由】：客户要求 |  | 152 4942 7514 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 内蒙古分公司 | YW-61012641 | #TS000344539 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 达拉特旗昭君中心卫生院 | 90046882 | 派工完成 | 2026-04-22 17:51:43 | 2026-04-22 17:56:23 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
许老师15874998148汝城县益将乡卫生院BS-330E咨询有没有网口 | 许老师15874998148汝城县益将乡卫生院BS-330E咨询有没有网口，XQ-56000879 【故障现象】：BS-330E咨询有没有网口【排查过程】：医院电脑损坏，新电脑无串口无法通讯【处理结果】：已告知客户只能串口通讯 |  | 158 7499 8148 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 |  | #TS000344520 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-22 17:49:11 | 2026-04-22 17:54:07 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
甘肃省武山县疾控中心BS-830校准不通过 | 甘肃省武山县疾控中心BS-830校准不通过 【故障现象】：ALB校准不成功 【排查过程】：指导维护仪器后重新校准 【处理结果】：问题解决 |  | 177 9388 9101 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 | BA6-81000022 | #TS000344397 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 甘肃省武山县疾控中心 | 318214 | 技术支持解决 | 2026-04-22 17:27:38 | 2026-04-22 17:42:24 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二丙
南昌县泾口乡卫生院BC-5180 CRP咨询是否可以批量导入名单 | 南昌县泾口乡卫生院BC-5180 CRP咨询是否可以批量导入名单 【故障现象】：咨询是否可以批量导入名单 【排查过程】：解答咨询 【处理结果】：解答咨询 |  | 158 7098 1495 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990004 |  | 南昌分公司 | SU-12007249 | #TS000344330 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 南昌县泾口中心卫生院 | 308453 | 技术支持解决 | 2026-04-22 17:14:33 | 2026-04-22 17:28:43 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
电话工单 | 【故障现象】：仪器装机2个月很多项目失控SN:BA6-59005483 【排查过程】：希望现场排查 【故障定位】：现场排查 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 15143322162客户来电催单，告知标本量大，急需工程师尽快安排联系，已致电工程师韩凤军跟进 |  | 151 4332 2162 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990050 |  | 黑吉分公司 | RG-93102834 | #TS000344252 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 珲春市河南社区卫生服务中心 | 90015129 | 派工完成 | 2026-04-22 17:00:55 | 2026-04-22 17:08:52 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
急 新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院BS-830需要设备三证 | 急 新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院BS-830需要设备三证，客户表示联系不上经销商 转彭丽娟 |  | 190 2905 5055 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | BA6-55005102 | #TS000344223 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院 | 377134 | 座席解决 | 2026-04-22 16:57:17 | 2026-04-22 16:57:18 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
祁阳泰和精神病康复医院BC-2600咨询试剂使用问题 | 祁阳泰和精神病康复医院BC-2600咨询试剂使用问题 |  | 188 2199 5609 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 | RQ-77122649 | #TS000344141 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 祁阳泰和精神病康复医院 | 90050782 | 技术支持解决 | 2026-04-22 16:43:59 | 2026-04-22 17:39:53 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
农八师一四九团医院BC-7500[NR] CS需要维护保养 | 农八师一四九团医院BC-7500[NR] CS需要维护保养 转彭丽娟 |  | 182 9073 7978 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | DC6-51004835 | #TS000344123 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 农八师一四九团医院 | 301485 | 座席解决 | 2026-04-22 16:41:00 | 2026-04-22 16:41:01 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
伽师县众康医院CL-900I无法连接 | 伽师县众康医院CL-900I无法连接，未提供序列号 【故障现象】：仪器无法连接【排查过程】：客户需要工程师上门处理，不愿意视屏查看原因【故障定位】：检查ip、防火墙【一线建议】：检查ip、防火墙【下派理由】：客户需求 |  | 166 9995 2562 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 |  | #TS000344097 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 伽师县众康医院 | 90347213 | 派工完成 | 2026-04-22 16:36:48 | 2026-04-22 16:41:09 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
伊宁市伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院BS-830试剂扫不上码 | 伊宁市伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院BS-830试剂扫不上码，未提供序列号 13565236613表示刚刚再忙，没有接到电话，要求再次联系，已转接 【故障现象】：试剂扫不上码【排查过程】：视屏查看发现肌酐R1试剂余量不够，导致红色，科室误以为未扫上码，科室试剂存在倒瓶导致试剂余量为零【处理结果】：已和客户沟通清楚 |  | 135 6523 6613 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990004 |  | 新疆分公司 |  | #TS000344020 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 伊宁市伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 | 90033232 | 技术支持解决 | 2026-04-22 16:24:34 | 2026-04-22 16:55:22 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
广东省下川镇91024部队医院BC-5180 CRP电脑软件连接不上设备 | 广东省下川镇91024部队医院BC-5180 CRP电脑软件连接不上设备，SU-83001510 【故障现象】：电脑软件连接不上设备【排查过程】：重装电脑系统导致通讯IP丢失【处理结果】：重新设置IP后正常 |  | 133 5640 5480 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 广州分公司 |  | #TS000344016 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 广东省下川镇91024部队医院 | 337717 | 技术支持解决 | 2026-04-22 16:23:33 | 2026-04-22 16:34:45 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
（急）天津市蓟州区康隆达中医门诊部BC-10点打印之后不出纸 | 天津市蓟州区康隆达中医门诊部BC-10点打印之后不出纸，未提供序列号 |  | 186 9802 6349 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990004 |  | 天津分公司 |  | #TS000343990 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 天津市蓟州区康隆达中医门诊部 | 90412034 | 派工完成 | 2026-04-22 16:19:46 | 2026-04-22 16:27:56 | 1-三分类血球（热线-白） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接失败-离线
（急）天水市秦安县五营乡卫生院BC-30报溶血异常 | 天水市秦安县五营乡卫生院BC-30报溶血异常，未提供序列号 |  | 199 5867 6881 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990004 |  | 兰州分公司 |  | #TS000343936 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 天水市秦安县五营乡卫生院 | 334342 | 技术支持解决 | 2026-04-22 16:12:54 | 2026-04-22 16:23:29 | 1-三分类血球（热线-白） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接失败-离线 |  | 一乙
北京九强生物技术研究院CL-8200i咨询试剂定标问题 | 北京九强生物技术研究院CL-8200i咨询试剂定标问 【故障现象】：咨询试剂定标【排查过程】：仪器提示校准品与实际不匹配，客户未正确加载试剂主曲线导致【处理结果】：问题解决 |  | 199 1022 8979 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 北京分公司 | BJ6-41000009 | #TS000343892 | IVD | 生化 | CL-8200I | [7 empty] | 北京九强生物技术研究院 | 60089376 | 技术支持解决 | 2026-04-22 16:05:20 | 2026-04-22 16:43:19 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
（急）天水市秦安县五营乡卫生院BC-30溶血异常，故障无法消除 | （急）天水市秦安县五营乡卫生院BC-30溶血异常，故障无法消除 UD-0B002083 |  | 189 2238 6503 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990050 |  | 兰州分公司 |  | #TS000343886 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 天水市秦安县五营乡卫生院 | 334342 | 技术支持解决 | 2026-04-22 16:04:26 | 2026-04-22 16:22:52 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
富裕县人民医院CRP-M100项目做的不对， | 富裕县人民医院CRP-M100项目做的不对， 【故障现象】：测试项目与lis中申请不一至 【排查过程】：协助lis排查 【故障定位】：协助lis排查 【一线建议】：协助lis排查 【下派理由】：协助lis排查 |  | 159 6634 7386 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 黑吉分公司 | TT-96000106 | #TS000343845 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 富裕县人民医院 | 60033221 | 派工完成 | 2026-04-22 15:57:05 | 2026-04-22 16:43:19 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
广西钦州港滨海医院BS-850真空罐积液 | 广西钦州港滨海医院BS-850真空罐积液 无法提供序列号 【故障现象】：主真空积液【排查过程】：经销商咨询主真空积液故障处理思路，告知检查次级真空排放阀以及管路【处理结果】：客户不需要派单 |  | 132 3727 6977 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990051 |  | 南宁分公司 |  | #TS000343769 | IVD | 生化 | BS-850 | [7 empty] | 广西钦州港滨海医院 | 60055065 | 技术支持解决 | 2026-04-22 15:46:32 | 2026-04-22 15:51:16 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
急 河南大暖医疗科技有限公司13393903616李老师反馈设备一直没有货 | 河南大暖医疗科技有限公司13393903616李老师反馈设备一直没有货，客户告知，2025年11月，从河南迈德瑞医疗服务供应链有限公司份订购一台BC-5385CRP，一直告知没有货，公司参加终端使用医院中标之前，有联系过代理商确认有没有这台BC-5385CRP，代理商表示有这款产品，但是中标后再次联系代理商拿货，被告知没有货，一直拒绝让公司付货款，供货终端：河南平原监狱，客户想了解有没有这款产品，什么时候可以完成供货 转卢利红 13393903616客户来电催单，告知迈瑞工作人员：王晓垚，给到答复是回访是产品有货，但是不清楚经销商是什么情况不给发货，需要对接经销商确认发货情况，客户表示自己一直都与经销商对接，就是不愿意发货，已经快半年没有发货了，客户需要能解决问题的工作人员对接，完成设备发货，转用服经理李想跟进 |  | 133 9390 3616 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 郑州分公司 |  | #TS000343626 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 河南省平原监狱医院 | 60073631 | 座席解决 | 2026-04-22 15:21:26 | 2026-04-22 15:21:27 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
老师13155366969安徽马鞍山邵光德中西医结合诊所BC-6100咨询能不能做网织红 | 老师13155366969安徽马鞍山邵光德中西医结合诊所BC-6100咨询能不能做网织红，客户无法提供序列号，此单为虚拟客户建单，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：BC-6100咨询能BC-6100咨询能不能做网织红 【排查过程】：解答咨询：BC-6100咨询能不能做网织红，试剂用量 【处理结果】：问题解决 |  | 131 5536 6969 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 |  | #TS000343481 | IVD | 血球 | BC-6100 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-22 14:56:28 | 2026-04-22 15:07:37 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
汝城县集益乡卫生院BS-330E咨询能否连接lis | 汝城县集益乡卫生院BS-330E咨询能否连接lis，XQ-56000879 【故障现象】：BS-330E咨询能否连接lis【排查过程】：可以连接lis 发送通讯协议给客户【处理结果】：客户已知晓 |  | 151 1102 1170 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 |  | #TS000343321 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 汝城县集益乡卫生院 | 90085911 | 技术支持解决 | 2026-04-22 14:28:40 | 2026-04-22 14:58:09 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
西南健康体检中心BS-800定标不过，校准失败 | 西南健康体检中心BS-800定标不过，校准失败 【故障现象】：TP定标不过，校准失败 【排查过程】：已换瓶重新校准还是失败 【故障定位】：场排查现 【一线建议】：场排查现 【下派理由】：客户需求 |  | 189 8024 9377 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 | XE-04001959 | #TS000343265 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 西南健康体检中心 | 90075901 | 派工完成 | 2026-04-22 14:15:54 | 2026-04-22 14:24:32 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
沈阳共济爱婴医院BS-450结果异常， | 沈阳共济爱婴医院BS-450结果异常， 【故障现象】：肌酐重复性不好【排查过程】：质控在控，大批量做样肌酐偏高，复查结果正常检查搅拌杆无异物，需要上门处理【故障定位】：交叉污染【一线建议】：交叉污染【下派理由】：客户需求 |  | 159 4268 7715 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 沈阳分公司 | YV-27002528 | #TS000342973 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 沈阳共济爱婴医院 | 326151 | 派工完成 | 2026-04-22 12:59:15 | 2026-04-22 14:01:53 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
子洲县电市中心卫生院, bc-5380，电脑显示与设备未连接， | 子洲县电市中心卫生院, bc-5380，电脑显示与设备未连接，RF-73101638 【故障现象】：电脑显示与设备未连接【排查过程】：检查防火墙正常，ip被修改为自动获取设置ip地址 【处理结果】：恢复连接 |  | 158 9175 5156 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 西安分公司 | RF-73101638 | #TS000342926 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 子洲县电市中心卫生院 | 90035857 | 技术支持解决 | 2026-04-22 12:45:14 | 2026-04-22 13:56:12 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
番禺区沙湾人民医院BC-7500[NR] CS咨询定标后怎么操作 | 番禺区沙湾人民医院BC-7500[NR] CS咨询定标后怎么操作 【故障现象】：咨询定标后怎么操作 【排查过程】：解答咨询 【处理结果】：问题解决 |  | 189 2219 8196 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 广州分公司 | DC6-1C000312 | #TS000342848 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 番禺区沙湾人民医院 | 60027966 | 技术支持解决 | 2026-04-22 12:12:49 | 2026-04-22 12:25:08 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
铁力市人民医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS流水线试管架不运行 | 铁力市人民医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS流水线试管架不运行 DJ8-5B000682 【故障现象】：流水线试管架不运行 【排查过程】：现场排查 【故障定位】：现场排查 【一线建议】：申请传感器备用 【下派理由】：客户要求 【下派理由】： |  | 139 4589 7078 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000342847 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 铁力市人民医院 | 310458 | 派工完成 | 2026-04-22 12:12:18 | 2026-04-22 12:21:55 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
华亭县西华镇卫生院BC-5180咨询试剂批号:BC2605BN的靶值 | 华亭县西华镇卫生院BC-5180咨询试剂批号:BC2605BN的靶值 【故障现象】：咨询试剂批号:BC2605BN的靶值 【排查过程】：加微信发送 【处理结果】：加微信发送 |  | 177 4896 0460 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990004 |  | 兰州分公司 | RG-03103802 | #TS000342797 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 华亭县西华镇卫生院 | 90045225 | 技术支持解决 | 2026-04-22 11:55:35 | 2026-04-22 12:11:24 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
东北财经大学医院BC-5180质控mcv偏高 | 东北财经大学医院BC-5180质控mcv偏高，未提供序列号 【故障现象】：质控mcv偏高 【排查过程】：过开瓶用效期在使用 【处理结果】：指导如何正确质控 |  | 156 9887 5322 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990004 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000342788 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 东北财经大学医院 | 60131691 | 技术支持解决 | 2026-04-22 11:53:29 | 2026-04-22 11:56:39 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
甘肃省天水市张家川县妇幼保健所C3100针歪了，样本做不了 | 甘肃省天水市张家川县妇幼保健所C3100针歪了，样本做不了（GD4-46001014） 客户反馈25年装机多次出现针被撞弯的情况，需要工程师现场处理 |  | 182 9380 3509 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 |  | #TS000342752 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 甘肃省天水市张家川县妇幼保健所 | 374671 | 派工完成 | 2026-04-22 11:43:32 | 2026-04-22 12:24:28 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
湖北省十堰市张湾区人民医院(红卫街办红卫社区卫生服务中心)EH-2090C，光源异常 | 湖北省十堰市张湾区人民医院(红卫街办红卫社区卫生服务中心)EH-2090C，光源异常，QB1-48000369，张老师19817869303 需工程师前往维护，清理聚光镜 清下派 |  | 198 1786 9303 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 | QB1-48000369 | #TS000342748 | IVD | 尿液分析 | EH-2090C | [7 empty] | 湖北省十堰市张湾区人民医院(红卫街办红卫社区卫生服务中心) | 317190 | 派工完成 | 2026-04-22 11:42:09 | 2026-04-22 14:14:15 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
南康区赤土畲族乡中心卫生院18979775323肖老师反馈迈瑞交付设备的工作人员交付流程不规范 | 南康区赤土畲族乡中心卫生院18979775323肖老师反馈迈瑞交付设备的工作人员交付流程不规范，来电老师告知自己是对接lis第三方工程师，交付设备的迈瑞工作人员，姓曹 13870643449在CL-1200I设备交付过程中通报号也没有填写，表示这些信息自行填写就可以了，态度很不耐烦，交付流程不规范，客户对此不满意 转薛文丽 薛文丽：工程师表示不用处理，因为第三方对我们不满是因为希望我们把他们应该干的事情干了 |  | 189 7977 5323 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 南昌分公司 |  | #TS000342740 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 南康区赤土畲族乡中心卫生院 | 90135971 | 座席解决 | 2026-04-22 11:39:37 | 2026-04-22 11:39:39 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
林芝丹德藏医院有限公司BC-5130hgb本底电压低 | 林芝丹德藏医院有限公司BC-5130hgb本底电压低 【故障现象】：HGB本底电压异常 【排查过程】： 1.进入菜单-设置-增益设置，查看HGB本底电压5.0V，点击一键消除提示请先解决故障； 2.指导手动更改HGB本底电压设定值，使HGB本底电压接近4.2V； 3.点样本界面，提示保存，点击保存，然后点开故障界面，点击消除故障 【处理结果】：消除后测试样本正常 |  | 188 8903 8104 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 | TR-11005427 | #TS000342662 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 林芝丹德藏医院有限公司 | 90252276 | 技术支持解决 | 2026-04-22 11:20:25 | 2026-04-22 11:24:26 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
哈尔滨爱尔眼科医院，CL-1000i需要比对结果 | 哈尔滨爱尔眼科医院，CL-1000i需要比对结果，yq-13001975 【故障现象】：需要比对结果【排查过程】艾滋阳性2.3，需要工程师联系其他医院仪器进行比对【故障定位】：艾滋阳性2.3，需要工程师联系其他医院仪器进行比对【一线建议】：艾滋阳性2.3，需要工程师联系其他医院仪器进行比对【下派理由】：客户需求， |  | 177 0364 7296 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 黑吉分公司 | YQ-13001975 | #TS000342649 | IVD | 生化 | CL-1000I | [7 empty] | 哈尔滨爱尔眼科医院 | 90166924 | 派工完成 | 2026-04-22 11:16:51 | 2026-04-22 11:29:18 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
西南健康体检中心CL-2000I结果不准 | 西南健康体检中心CL-2000I结果不准 【故障现象】：总蛋白同批时间换瓶后结果不准【排查过程】：大批测试换瓶后存在，试剂参数设置与参数表不符【故障定位】：需检查试剂加入量、搅拌杆、各针清洗效果【一线建议】：需检查试剂加入量、搅拌杆【下派理由】：客户需求 |  | 189 8240 5223 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 | YB-04001466 | #TS000342611 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 西南健康体检中心 | 90075901 | 派工完成 | 2026-04-22 11:05:32 | 2026-04-22 11:13:27 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
靖州县铺口卫生院IVD / 血球 / BC-2600咨询链接LIS相关事宜 | 靖州县铺口卫生院IVD / 血球 / BC-2600咨询链接LIS相关事宜 RQ-64119053 |  | 177 8858 2986 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | RQ-64119053 | #TS000342603 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 靖州县铺口卫生院 | 90040134 | 技术支持解决 | 2026-04-22 11:01:49 | 2026-04-22 11:25:36 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
大理爱尔眼科医院有限公司C2000-A报警无试剂，更换依旧报警 | 大理爱尔眼科医院有限公司C2000-A报警无试剂，更换依旧报警，106-AT-94000064 视频指导偶发出现试剂针液面检测问题，出现频率较低，样本针有弯折，请分公司跟进处理 |  | 133 0872 2331 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990001 |  | 昆明分公司 |  | #TS000342594 | IVD | 凝血仪器 | C2000-A | [7 empty] | 大理爱尔眼科医院有限公司 | 90260637 | 派工完成 | 2026-04-22 10:59:18 | 2026-04-22 11:21:05 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆阿勒泰市汗德尕特乡卫生院BC-5180报警异常 | 新疆阿勒泰市汗德尕特乡卫生院BC-5180报警异常，老师没有提供序列号 【故障现象】：咨询质控相关问题 【排查过程】：解答咨询 【处理结果】：问题解决 |  | 180 9754 1816 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002，59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000342593 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆阿勒泰市汗德尕特乡卫生院 | 360839 | 技术支持解决 | 2026-04-22 10:58:21 | 2026-04-22 10:58:21 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
宿迁市宿城区蔡集镇医院BC-5180 CRP真空异常 | 宿迁市宿城区蔡集镇医院BC-5180 CRP真空异常，客户无法提供序列号 【故障现象】：真空异常 【排查过程】：不接受指导 【故障定位】：液路 【一线建议】：申请阀泵备用 【下派理由】：客户要求 |  | 159 5159 3145 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 南京分公司 |  | #TS000342587 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 宿迁市宿城区蔡集镇医院 | 325184 | 派工完成 | 2026-04-22 10:57:05 | 2026-04-22 11:16:35 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
哈尔滨市平房区平新社区卫生服务中心BC-5000的升降异常 | 哈尔滨市平房区平新社区卫生服务中心BC-5000的升降异常，老师没有提供序列号 【故障现象】：升降异常【排查过程】：故障可以消除，发生频率不高，咨询具体原因，告知检查采样组件上面管路有无脱落阻挡组件运动、升降传感器线材检查【处理结果】：暂不需要派单 |  | 155 4554 1707 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000342575 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 哈尔滨市平房区平新社区卫生服务中心 | 90271888 | 技术支持解决 | 2026-04-22 10:52:47 | 2026-04-22 11:21:50 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
融水金康精神病专科医院IVD / 血球 / BC-5120液体压力超载 | 融水金康精神病专科医院IVD / 血球 / BC-5120液体压力超载 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机 【处理结果】：重新开机正常 |  | 182 8596 9664 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 南宁分公司 | TQ-34005825 | #TS000342536 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 融水金康精神病专科医院 | 90331918 | 技术支持解决 | 2026-04-22 10:43:23 | 2026-04-22 10:46:53 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
成县陈院镇卫生院 - BC-5130 | 连接设备的IP地址忘记了 成县陈院镇卫生院 医学装备科 【故障现象】：连接设备的IP地址忘记了 【排查过程】：告知IP的设置 【处理结果】：问题解决 附件: open_api/tid44609/1776825668_44609_c1a5ed_media_1776825642809.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776825668_44609_c1a5ed_media_1776825642809.jpg?Expires=1780542518&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=uj9cZ2V2fd0ZVf%2BXrdGipUKlTKk%3D |  | 157 1969 9682 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 兰州分公司 | TR-06004418 | #TS000342527 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 成县陈院镇卫生院 | 90201770 | 技术支持解决 | 2026-04-22 10:41:05 | 2026-04-22 10:50:22 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
成县陈院镇卫生院 - BC-5130 | 仪器链接不上，需要配IP地址 成县陈院镇卫生院 医学检验科 【故障现象】：数据管理软件无法连接【排查过程】：指导客户设置仪器、电脑、通讯程序IP【处理结果】：可以传输数据 附件: open_api/tid44609/1776825420_44609_4f9ba8_media_1776825373524.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776825420_44609_4f9ba8_media_1776825373524.jpg?Expires=1780542518&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Gw0LZTJP55BoowXRL%2ByeuU0vW30%3D open_api/tid44609/1776825421_44609_87f6af_media_1776825394092.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776825421_44609_87f6af_media_1776825394092.jpg?Expires=1780542518&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=EM4dG7np2CRSOp%2FT3W2oxVrdMNQ%3D |  | 157 1969 9682 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | mashang@dinuo.com |  | admin |  | 兰州分公司 | TR-06004418 | #TS000342515 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 成县陈院镇卫生院 | 90201770 | 技术支持解决 | 2026-04-22 10:36:55 | 2026-04-22 10:45:48 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
四川电力医院 - BC-6900 | 仪器在做标本的时候自动断电，整个仪器就黑了。 四川电力医院 医学检验科 【故障现象】：仪器在做标本的时候自动断电，整个仪器就黑了 【排查过程】：仪器在做标本的时候自动断电，整个仪器就黑了 【故障定位】：电源，主控 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：硬件故障 附件: open_api/tid44609/1776825295_44609_99d97e_media_1776825277115.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776825295_44609_99d97e_media_1776825277115.jpg?Expires=1780542518&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=R6SOsuAXOJMsggNhQqTvqZFf36A%3D |  | 186 2810 1923 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | SP-9B000697 | #TS000342509 | IVD | 血球 | BC-6900 | [7 empty] | 四川电力医院 | 306208 | 派工完成 | 2026-04-22 10:34:50 | 2026-04-22 10:45:29 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P2 IVD VIP2 | 二甲
英山县石头咀中心卫生院 - BS-450 | 稀释液清洗液报警 英山县石头咀中心卫生院 医学检验科 【故障现象】：稀释液清洗液报警 【排查过程】：加载后又变成零 【故障定位】：传感器 【一线建议】：申请伟感器 【下派理由】：硬件故障 附件: open_api/tid44609/1776823163_44609_c6cf8a_media_1776823155791.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776823163_44609_c6cf8a_media_1776823155791.jpg?Expires=1780542518&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=6YxpeptjQLJEFV44dcVr8fOFKZ0%3D |  | 138 8643 7520 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 武汉分公司 | YV-17001582 | #TS000342355 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 英山县石头咀中心卫生院 | 330988 | 派工完成 | 2026-04-22 09:59:18 | 2026-04-22 10:22:53 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
上杭县溪口卫生院BS-430做标本倒计时不准 | 上杭县溪口卫生院BS-430做标本倒计时不准 【故障现象】：标本倒计时不准【排查过程】：反应杯检测很多杯子标红，需更换反应杯【处理结果】：客户自行联系工程师处理 |  | 059 7313 0253 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 福州分公司 | YW-06004231 | #TS000342339 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 上杭县溪口卫生院 | 100250 | 技术支持解决 | 2026-04-22 09:53:16 | 2026-04-22 09:53:16 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
蓬溪单采血浆站BC-5120软件提示无法登入，需要机器码 | 蓬溪单采血浆站BC-5120软件提示无法登入，需要机器码，TQ-32005693 【故障现象】：数据管理软件需要注册【排查过程】：添加微信获取申请码，注册后发送客户【处理结果】：已成功注册 |  | 159 8306 3572 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 |  | #TS000342337 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 蓬溪单采血浆站 | 90303407 | 技术支持解决 | 2026-04-22 09:52:28 | 2026-04-22 10:21:25 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
独山子东乡族乡卫生院BC-20如何更换溶血剂 | BC-20如何更换溶血剂 高老师18794706949来电催促，表示比较着急需要尽快回复 |  | 187 9470 6949 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 | UF-9B002549 | #TS000342326 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 独山子东乡族乡卫生院 | 90236591 | 技术支持解决 | 2026-04-22 09:48:15 | 2026-04-22 10:13:15 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新津区吴氏医院BC-5120时间设置问题 | 新津区吴氏医院BC-5120时间设置问题（TQ-8B001525） 【故障现象】：咨询打印报告时间能否精确到秒【排查过程】：客户使用迈瑞数据管理软件，无法更改精确到秒【处理结果】：客户已知晓 |  | 182 0035 2155 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 |  | #TS000342312 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 新津区吴氏医院 | 335404 | 技术支持解决 | 2026-04-22 09:44:14 | 2026-04-22 09:51:00 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
中国人民解放军联勤保障部队第九二七医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP结果不准 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二七医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP结果不准，老师没有提供序列号 【故障现象】：wbc质控偏低 【排查过程】：指导维护浸泡后正常 【处理结果】：问题解决 |  | 137 0885 2348 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 |  | #TS000342229 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 中国人民解放军联勤保障部队第九二七医院 | 331657 | 技术支持解决 | 2026-04-22 09:15:20 | 2026-04-22 09:29:13 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
良教卫生院BC-5120真空压力和温度传感器异常 | 良教卫生院BC-5120真空压力和温度传感器异常 【故障现象】：真空压力和温度传感器异常【排查过程】今天才出现问题，重启仪器三四次故障依旧，需要工程师上门维修【故障定位】：脏堵、失效、漏气、板卡损坏 【一线建议】：废液泵、关联电磁阀、关联管路、模拟驱动板【下派理由】：客户需求 |  | 187 9713 8323 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 | TQ-89001177 | #TS000342193 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 良教卫生院 | 90067011 | 派工完成 | 2026-04-22 09:01:53 | 2026-04-22 09:07:06 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
秦皇岛市海港区达润时代逸城社区卫生服务站咨询BS-430如何做质控 | 秦皇岛市海港区达润时代逸城社区卫生服务站咨询BS-430如何做质控 【故障现象】：咨询BS-430如何做质控【排查过程】：1、新增质控品2、项目选择、靶值设定3、质控规则4、质控申请【处理结果】：问题已解决 |  | 130 9134 0748 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 | YW-22006499 | #TS000342189 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 秦皇岛市海港区达润时代逸城社区卫生服务站 | 60100133 | 技术支持解决 | 2026-04-22 09:00:58 | 2026-04-22 09:08:28 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
公安县黄山头镇卫生院EH-2030试剂a报警 | EH-2030试剂a报警 故障无法消除，要求工程师现场协助排查。 清下派 |  | 137 9754 2125 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 | R7-32000013 | #TS000342188 | IVD | 尿液分析 | EH-2030 | [7 empty] | 公安县黄山头镇卫生院 | 327607 | 派工完成 | 2026-04-22 09:00:42 | 2026-04-22 09:34:12 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦旗腾克镇中心卫生院 - BS-430 | 做完样本样本针未能复位 内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦旗腾克镇中心卫生院 医学检验科 【故障现象】：做完样本样本针未能复位 【排查过程】：指导调试 【处理结果】：指试后正常 附件: open_api/tid44609/1776819607_44609_4ca23d_media_1776819565118.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776819607_44609_4ca23d_media_1776819565118.jpg?Expires=1780542518&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=%2FCrxjic8%2FOKfQ76fzaYnhvZqpis%3D |  | 135 0060 2538 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | YW-97002888 | #TS000342185 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦旗腾克镇中心卫生院 | 371822 | 技术支持解决 | 2026-04-22 09:00:03 | 2026-04-22 09:56:27 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
平乐县中医医院CL-6000i咨询稀释液等大件液体是否可以直接放在地上，还是需要离地 | 平乐县中医医院CL-6000i咨询稀释液等大件液体是否可以直接放在地上，还是需要离地 【故障现象】：稀释液存放条件【排查过程】：查询试剂说明书存放方式发送客户发送客户【处理结果】：客户已知晓 |  | 077 3789 0175,180 7735 2320 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 南宁分公司 | BB3-1A002336 | #TS000342180 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 平乐县中医医院 | 302308 | 技术支持解决 | 2026-04-22 08:56:47 | 2026-04-22 09:52:26 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
莱西市南墅中心卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP针对不上了 | 莱西市南墅中心卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP针对不上了 【故障现象】：针穿刺到下位失败 【排查过程】：指导调整针位置 【处理结果】：调整后正常 |  | 183 6627 9062 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 青岛分公司 | SU-04005168 | #TS000342175 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 莱西市南墅中心卫生院 | 325733 | 技术支持解决 | 2026-04-22 08:55:25 | 2026-04-22 09:37:47 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
绥阳铭诚医院，BC-5000咨询校准如何操作 | 绥阳铭诚医院，BC-5000咨询校准如何操作，SS-1C008707 【故障现象】：咨询校准如何操作 【排查过程】：指导校准 【处理结果】：完成校准 |  | 191 1778 3051 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000342168 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 绥阳铭诚医院 | 90406731 | 技术支持解决 | 2026-04-22 08:53:20 | 2026-04-22 09:02:15 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
长沙修达康复医院BC-5120液体压力超载 | BC-5120液体压力超载 【故障现象】：液体压力超载【排查过程】：老师不愿意拆机清洗管路，并表示清洗管路过于频繁需上门处理【故障定位】：液体压力超范围【一线建议】：申请电磁阀备用【下派理由】：客户需求 |  | 183 9739 1092 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | TQ-89001111 | #TS000342161 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 长沙修达康复医院 | 60124894 | 派工完成 | 2026-04-22 08:47:31 | 2026-04-22 08:51:52 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
晋城美年大健康门诊部IVD / 生化 / BS-800M出的值不好 | 晋城美年大健康门诊部IVD / 生化 / BS-800M出的值不好 【故障现象】：糖化失控【排查过程】：使用二代参数，试剂效期内，刚做的校准，质控复溶三天，质控超1S【故障定位】：样本针清洗位置、样本针垂直度【一线建议】：样本针清洗位置、样本针垂直度【下派理由】：客户需求 |  | 156 0344 1819 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990007 |  | 太原分公司 | XP-25002101 | #TS000342149 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 晋城美年大健康门诊部 | 90302091 | 派工完成 | 2026-04-22 08:38:58 | 2026-04-22 09:12:39 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
个旧市卡房镇卫生院BS-860生理盐水配质控错误，三油甘脂结果不准 | 个旧市卡房镇卫生院BS-860生理盐水配质控错误，三油甘脂结果不准 【故障现象】：三油甘脂结果不准 【排查过程】：其它结果正场建议重新定标 【处理结果】：重亲定标后正常 |  | 183 1300 3547 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 昆明分公司 | BB9-9A000336 | #TS000342148 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 个旧市卡房镇卫生院 | 335617 | 技术支持解决 | 2026-04-22 08:37:58 | 2026-04-22 08:52:45 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
急 中国人民解放军第93321部队BS-280设备需要二次安装 | 急 中国人民解放军第93321部队BS-280设备需要二次安装，客户告知之前单位装修，设备拆除了，需要工程师尽快安排上门服务 转尚思含 |  | 180 4009 1002 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 沈阳分公司 | BF4-13000169 | #TS000342142 | IVD | 生化 | BS-280 | [7 empty] | 中国人民解放军第93321部队 | 90070658 | 座席解决 | 2026-04-22 08:32:57 | 2026-04-22 08:32:59 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
柳河县三源浦朝鲜族镇中心卫生院（吉林省柳河县第二人民医院）BC-5130采样组件升降机故障 | BC-5130采样组件升降机故障 【故障现象】：采样组件升降机故障 【排查过程】：指导润滑后正常 【处理结果】：故障解除 |  | 139 4334 6255 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | TR-8B001959 | #TS000342129 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 柳河县三源浦朝鲜族镇中心卫生院（吉林省柳河县第二人民医院） | 313356 | 技术支持解决 | 2026-04-22 08:26:57 | 2026-04-22 08:42:13 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
南平市光泽县司前乡卫生院 - BC-5385 CRP | 电压异常，多次关闭电源等待后重启任然异常 南平市光泽县司前乡卫生院 医学检验科 【故障现象】：电压异常 【排查过程】：CRP数据板模电正负12V电压异常 【故障定位】：CRP数据板模电正负12V电压异常 【一线建议】：申请CRP数据板3112电源板备用 【下派理由】：硬件故障 附件: open_api/tid44609/1776817547_44609_1ceb0c_media_1776817537331.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776817547_44609_1ceb0c_media_1776817537331.jpg?Expires=1780542518&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=AYMfw4SwQYjAtpWatThUsea%2FFz8%3D open_api/tid44609/1776817548_44609_b949b8_media_1776817537331.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776817548_44609_b949b8_media_1776817537331.jpg?Expires=1780542518&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=cJ5gC%2BfceRzyI5xv5t0mQai3eJg%3D |  | 180 6501 7190 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 福州分公司 | DD4-38000616 | #TS000342127 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 南平市光泽县司前乡卫生院 | 90260631 | 派工完成 | 2026-04-22 08:25:44 | 2026-04-22 09:52:05 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
中国人民解放军94563部队BS-240项目不准确 | 中国人民解放军94563部队BS-240项目不准确，YX-8C002245 【故障现象】：多项目结果异常 【排查过程】：老师描述仪器无报警，注射器未漏液 【故障定位】：液液及光学 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：客户需求 |  | 156 1717 5635 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 青岛分公司 |  | #TS000342125 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 中国人民解放军94563部队 | 60124628 | 派工完成 | 2026-04-22 08:24:08 | 2026-04-22 08:33:54 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
阜阳市第三人民医院CL-6000i | 2026-04-22 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 181 1050 0727 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 合肥分公司 | BB3-99000864 | #TS000342097 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 阜阳市第三人民医院 | 369400 | 派工完成 | 2026-04-22 08:01:03 | 2026-04-22 08:21:34 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二乙
禄劝县乌蒙乡卫生院IVD / 生化 / BS-830已经做了158个样本还能继续吗 | 禄劝县乌蒙乡卫生院IVD / 生化 / BS-830已经做了158个样本还能继续吗，联系方式李老师15184851652，烦请跟进谢谢 转昆明分公司周郭松协助跟进 |  | 151 8485 1652 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 昆明分公司 | BA6-36003700 | #TS000341930 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 禄劝县乌蒙乡卫生院 | 60133245 | 派工完成 | 2026-04-21 21:59:41 | 2026-04-21 21:59:46 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
平邑县中医医院IVD / 血球 / BC-6000PLUS维护失败负值状态异常一直重复循环 | 平邑县中医医院IVD / 血球 / BC-6000PLUS维护失败负值状态异常一直重复循环，联系方式赵老师13518693368，烦请跟进谢谢 转青岛分公司于青峰协助跟进 |  | 135 1869 3368 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 青岛分公司 | TX-94000336 | #TS000341731 | IVD | 血球 | BC-6000PLUS | [7 empty] | 平邑县中医医院 | 300688 | 派工完成 | 2026-04-21 20:06:51 | 2026-04-21 20:06:55 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-430怎么操作这个仪器 | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-430怎么操作这个仪器，联系方式王老师18690506470，烦请跟进谢谢 转西安分公司孙彤彤 |  | 186 9050 6470 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 西安分公司 | YW-25006865 | #TS000341711 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心 | 90374565 | 派工完成 | 2026-04-21 20:03:22 | 2026-04-21 20:03:27 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
平邑县中医医院 - BC-6000PLUS | 一直保养失败 平邑县中医医院 医学检验科 已转青岛分公司于青峰协助跟进 附件: open_api/tid44609/1776771524_44609_b8f6ce_media_1776771493186.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776771524_44609_b8f6ce_media_1776771493186.jpg?Expires=1780542518&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=xf%2B%2BiXC%2Fx%2B2%2FsUoEAS5OKI1MQlE%3D |  | 199 6997 7957 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | admin |  | 青岛分公司 | TX-94000336 | #TS000341663 | IVD | 血球 | BC-6000PLUS | [7 empty] | 平邑县中医医院 | 300688 | 座席解决 | 2026-04-21 19:38:39 | 2026-04-21 20:07:50 | 59990053 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
中国中医科学院西苑医院苏州医院 - BC-7500[NR] CS | 手动复检是故障 中国中医科学院西苑医院苏州医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1776768413_44609_d734b7_media_1776768389613.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776768413_44609_d734b7_media_1776768389613.jpg?Expires=1780542518&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=KRo5MJ21uT5o5G9JmLHKAI9Eops%3D open_api/tid44609/1776768413_44609_7babdf_media_1776768397670.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776768413_44609_7babdf_media_1776768397670.jpg?Expires=1780542518&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=LPhZncor%2BQQenbU4E%2BGanQl%2Bw98%3D |  | 677 8368 4 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | admin |  | 苏州分公司 | DC6-55005375 | #TS000341533 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 中国中医科学院西苑医院苏州医院 | 90353685 | 派工完成 | 2026-04-21 18:46:50 | 2026-04-21 18:55:29 | 59990001 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
康定炉城卫生院BC-5000需要重装系统 | 康定炉城卫生院BC-5000需要重装系统，客户无法提供序列号 转龙睿 |  | 133 3079 7061 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 |  | #TS000341367 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 康定炉城卫生院 | 90066880 | 座席解决 | 2026-04-21 18:02:14 | 2026-04-21 18:02:16 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
陕西中药研究所(陕西医药信息中心)BS-460，运行过程中废液池报满之后停止运行，实际没满 | 陕西中药研究所(陕西医药信息中心)BS-460，运行过程中废液池报满之后停止运行，实际没满 YU-4B002168 【故障现象】：低浓度积液器满 【排查过程】：客户端用桶在接低浓度废液 导致排水口过高无法顺利排除，倒掉废液系统恢复重新开始测试 【处理结果】：故障解决，告知客户更改下水道 |  | 133 6397 6544 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990051 |  | 西安分公司 |  | #TS000341233 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 陕西中药研究所(陕西医药信息中心) | 90411704 | 技术支持解决 | 2026-04-21 17:30:45 | 2026-04-21 17:34:47 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
阿勒泰地区疾控中心IVD / 血球 / BRICYTE E6运行过程中噪音特别大，老师不确定问题点要求线下过来看 | 阿勒泰地区疾控中心IVD / 血球 / BRICYTE E6运行过程中噪音特别大，老师不确定问题点要求线下过来看 TA-51001253 |  | 135 6517 4400 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | TA-51001253 | #TS000341185 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 阿勒泰地区疾控中心 | 60058224 | 派工完成 | 2026-04-21 17:19:43 | 2026-04-21 17:19:46 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
汉中市南郑县红庙中心卫生院BC-20连接电脑是否需要指定IP | UF-2B005382 BC-20连接电脑是否需要指定IP |  | 152 2916 6030 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990010 |  | 西安分公司 |  | #TS000341066 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 汉中市南郑县红庙中心卫生院 | 362102 | 技术支持解决 | 2026-04-21 16:53:45 | 2026-04-21 17:49:27 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广州市天河区新塘街社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS询问使用过程中耗电功率 | 广州市天河区新塘街社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS询问使用过程中耗电功率 DC6-58005894 【故障现象】：询问使用过程中耗电功率 【排查过程】：650VA 【处理结果】：告知功率 |  | 159 5925 1236 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 广州分公司 | DC6-58005894 | #TS000341065 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 广州市天河区新塘街社区卫生服务中心 | 90384614 | 技术支持解决 | 2026-04-21 16:53:26 | 2026-04-21 16:57:50 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
梧州爱尔眼科医院BC-3000Plus需要三证 | 梧州爱尔眼科医院BC-3000Plus需要三证 转庞菲 |  | 187 7503 3747 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 南宁分公司 | RJ-5C121710 | #TS000341029 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 梧州爱尔眼科医院 | 60095587 | 座席解决 | 2026-04-21 16:45:55 | 2026-04-21 16:45:57 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
急 横县妇幼保健院BS-2000M设备报警光源灯没打开 | 急 横县妇幼保健院BS-2000M设备报警光源灯没打开，需要工程师对接，确认是设备问题还是灯的问题，如果是配件问题的话还没有使用3个月就故障，质量不好，是否可以重新补发一个新光源灯更换 【故障现象】：光源灯没打开 【排查过程】：老师反馈光源灯使用时间太短平均三个月跟换一次，需要排除是否质量原因引起，导致科室成本增加 【故障定位】：参考光滤镜、光学组件是否老化 【一线建议】：参考光滤镜、光学组件是否老化 【下派理由】：客户需求 |  | 152 7812 3217 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 南宁分公司 |  | #TS000340832 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 横县妇幼保健院 | 316681 | 派工完成 | 2026-04-21 16:09:04 | 2026-04-21 16:37:28 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
博乐小营盘镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180进样动作异常 | 博乐小营盘镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180进样动作异常 【故障现象】：采样组件动作异常 【排查过程】：能消除故障，但测试两三个样本又会报警，指导清洁导轨丝杆后连续测试样本不再报警 【处理结果】：清洁后故障不再复发 |  | 176 9909 3653 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 | RG-04103871 | #TS000340828 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 博乐小营盘镇卫生院 | 90008855 | 技术支持解决 | 2026-04-21 16:08:19 | 2026-04-21 16:28:38 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
新疆和硕县苏哈特乡卫生院IVD / 生化 / BS-830样本针堵了 | 新疆和硕县苏哈特乡卫生院IVD / 生化 / BS-830样本针堵了 BA6-56005194 【故障现象】：样本针堵了 【排查过程】：指导排堵无效 【故障定位】：样本针微堵 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：客户需求 【下派理由】： |  | 191 9011 6482 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | BA6-56005194 | #TS000340767 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆和硕县苏哈特乡卫生院 | 90050988 | 派工完成 | 2026-04-21 15:57:53 | 2026-04-21 16:04:02 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
莱州市郭家店中心卫生院 - BS-830 | 提示堵针 莱州市郭家店中心卫生院 医学检验科 【故障现象】：样本量不足或存在纤维、凝块：D1 【排查过程】：检查针外壁洁净程度，清洗液量是否够，更换D1/D2清洗液执行针强化清洗40次 【处理结果】：确认问题解决 附件: open_api/tid44609/1776758062_44609_d4a216_media_1776758021104.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776758062_44609_d4a216_media_1776758021104.jpg?Expires=1780542518&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=EUxupA%2F%2FgLE16vjtgcXH%2BIcnXdk%3D open_api/tid44609/1776758062_44609_cd1cae_media_1776758021105.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776758062_44609_cd1cae_media_1776758021105.jpg?Expires=1780542518&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=WRsubi8hJZMBUU3JbkTeu7xv6rE%3D open_api/tid44609/1776758063_44609_3af9cc_media_1776758021105.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776758063_44609_3af9cc_media_1776758021105.jpg?Expires=1780542518&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=0qFQXjHrI1%2FbXl8Wu0mPcuEt8JY%3D open_api/tid44609/1776758063_44609_ae5034_media_1776758021105.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776758063_44609_ae5034_media_1776758021105.jpg?Expires=1780542518&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=uoEYy6Fzyu48Y3Jf%2FkTtfeJV9xE%3D open_api/tid44609/1776758063_44609_6fed94_media_1776758021105.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776758063_44609_6fed94_media_1776758021105.jpg?Expires=1780542518&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=7sW%2BkVmadU3Zhl7DqXoNclt%2ByvE%3D |  | 180 5353 2029 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | mashang@dinuo.com |  |  |  | 青岛分公司 | BA6-19001692 | #TS000340749 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 莱州市郭家店中心卫生院 | 323020 | 技术支持解决 | 2026-04-21 15:54:16 | 2026-04-21 16:01:19 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
峄城区人民医院曹庄分院IVD / 生化 / BS-430检测结果数值异常 | 峄城区人民医院曹庄分院IVD / 生化 / BS-430检测结果数值异常 【故障现象】：检测结果数值异常 【排查过程】：很长时间没有工程师上门维护仪器希望有工程维护仪器 【故障定位】：维护校准 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：客户需求 p |  | 158 5467 7728 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 济南分公司 | YW-7A001194 | #TS000340607 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 峄城区人民医院曹庄分院 | 335045 | 派工完成 | 2026-04-21 15:23:33 | 2026-04-21 15:36:57 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
乌兰察布市察哈尔右翼前旗疾控中心BS-360S设备报警采样针垂直运动故障 | 乌兰察布市察哈尔右翼前旗疾控中心BS-360S设备报警采样针垂直运动故障 【故障现象】：样本针碰撞 【排查过程】：视频指导调整针位置后正常 【处理结果】：视频指导调整针位置后正常 |  | 151 4748 8183 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990050 |  | 内蒙古分公司 | BB6-01001649 | #TS000340600 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 乌兰察布市察哈尔右翼前旗疾控中心 | 90176063 | 技术支持解决 | 2026-04-21 15:22:12 | 2026-04-21 15:38:09 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
中国人民解放军联勤保障部队991医院 - BC-5385 CRP | 已经更换新的溶血剂，但还是报无溶血剂，不方便电话，请微信联系 南苏丹 【故障现象】：无溶血剂 【排查过程】：部队医院电话无人接听 微信好友不通过 【故障定位】：检查溶血剂是否过期 试剂余量是否正确 【一线建议】：申申请三通阀备用 【下派理由】：无法联系到客户端 附件: open_api/tid44609/1776756051_44609_c96b45_media_1776755962002.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776756051_44609_c96b45_media_1776755962002.jpg?Expires=1780542520&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=0n1ScbzzUQ9qxuoVpAoFrJWB7Zs%3D |  | 153 9279 6821 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | mashang@dinuo.com |  |  |  | 武汉分公司 | DD4-3B000871 | #TS000340593 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 中国人民解放军联勤保障部队991医院 | 107047 | 派工完成 | 2026-04-21 15:20:18 | 2026-04-21 15:50:31 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
成大医院（大连）有限公司BC-760[R] CS仓门打不开 | 成大医院（大连）有限公司BC-760[R] CS仓门打不开，序列号;DJ2-34000108 【故障现象】：CS仓门打不开 【排查过程】：放乳胶未开盖 【处理结果】：指导拆开仓盖后恢复 |  | 138 7919 3729 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000340573 | IVD | 血球 | BC-760[R] CS | [7 empty] | 成大医院（大连）有限公司 | 90338531 | 技术支持解决 | 2026-04-21 15:15:13 | 2026-04-21 15:27:25 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
湖南省永州市双牌县理家坪卫生院BS-410咨询如何增加项目 | 湖南省永州市双牌县理家坪卫生院BS-410咨询如何增加项目，BF2-9C000008 【故障现象】：医院新开糖化项目 【排查过程】：新试剂未到医院，客户不接受视频指导上试剂，以前熟悉工程师岗位调整，现需要负责工程师和医院对接 【故障定位】：新试剂未到医院，客户不接受视频指导上试剂，以前熟悉工程师岗位调整，现需要负责工程师和医院对接 【一线建议】：新试剂未到医院，客户不接受视频指导上试剂，以前熟悉工程师岗位调整，现需要负责工程师和医院对接 【下派理由】：客户需求 |  | 139 7465 9949 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 |  | #TS000340550 | IVD | 生化 | BS-410 | [7 empty] | 湖南省永州市双牌县理家坪卫生院 | 379995 | 派工完成 | 2026-04-21 15:09:18 | 2026-04-21 15:17:11 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
黔东南爱康医院BC-7500[N] CRP时间质评结果不好 | 黔东南爱康医院BC-7500[N] CRP时间质评结果不好，客户无法提供序列号 【故障现象】：时间质评5号标本wbc结果重复性不好 【排查过程】：医院采用CBC模式，自动封闭效果一样，医院表示时间质评标本没问题 【故障定位】：医院采用CBC模式，自动封闭效果一样，医院表示时间质评标本没问题 【一线建议】：医院采用CBC模式，自动封闭效果一样，医院表示时间质评标本没问题 【下派理由】：需与医院沟通解释 |  | 151 8683 0603 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000340527 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CRP | [7 empty] | 黔东南爱康医院 | 90000737 | 派工完成 | 2026-04-21 15:04:09 | 2026-04-21 15:10:38 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
湖州市安吉县天荒坪镇卫生院IVD / 血球 / BC-5390总是报错， | 湖州市安吉县天荒坪镇卫生院IVD / 血球 / BC-5390总是报错，老师没有提供序列号 【故障现象】：wbc不分类 【排查过程】：医院未使用原装试剂，设备比较老旧，告知客户可能涉及到的问题（流动室、压断阀、气泡混匀），暂不需要派单 【处理结果】：客户暂时不需要派单 |  | 137 5423 7058 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990007 |  | 杭州分公司 |  | #TS000340522 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 湖州市安吉县天荒坪镇卫生院 | 366505 | 技术支持解决 | 2026-04-21 15:03:05 | 2026-04-21 15:32:40 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
风水沟卫生院IVD / 血球 / BC-20如何连接打印机 | 风水沟卫生院IVD / 血球 / BC-20如何连接打印机 |  | 182 4767 8592 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990007 |  | 内蒙古分公司 | UF-1B004193 | #TS000340493 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 风水沟卫生院 | 90198985 | 技术支持解决 | 2026-04-21 14:55:36 | 2026-04-21 16:01:10 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
宣威云峰医院IVD / 血球 / BC-2900检测不到稀释液 | （急）宣威云峰医院IVD / 血球 / BC-2900检测不到稀释液 RL-1B102349，老师19188743238 |  | 191 8874 3238 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990051 |  | 昆明分公司 |  | #TS000340402 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 宣威云峰医院 | 107533 | 派工完成 | 2026-04-21 14:36:53 | 2026-04-21 14:47:30 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
重庆市丰都县双路卫生院IVD / 血球 / BC-5000上试剂的门怎么打开 | 重庆市丰都县双路卫生院IVD / 血球 / BC-5000上试剂的门怎么打开 无法提供序列号 【故障现象】：左侧门无法打开 【排查过程】：指导客户按压黑色开关往外拉， 【处理结果】：侧门正常打开 |  | 172 7727 9802 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 重庆分公司 |  | #TS000340315 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 重庆市丰都县双路卫生院 | 367492 | 技术支持解决 | 2026-04-21 14:17:01 | 2026-04-21 14:19:02 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
长沙市望城区人民医院IVD / 血球 / CAL 8000出的数据异常 | 长沙市望城区人民医院IVD / 血球 / CAL 8000出的数据异常 【故障现象】：SC-120玻片碎在仪器内无法取出，仪器报错 【排查过程】：SC-120玻片碎在仪器内无法取出 【故障定位】：清理玻片 【一线建议】：清理玻片消除报警 【下派理由】：老师无法自行处理 |  | 186 7035 6688 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 | TS-45002407 | #TS000340224 | IVD | 血球 | CAL 8000 | [7 empty] | 长沙市望城区人民医院 | 102438 | 派工完成 | 2026-04-21 13:57:32 | 2026-04-21 14:11:47 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
沈阳国睿口腔门诊部有限公司IVD / 血球 / BC-10出的数值异常 | 沈阳国睿口腔门诊部有限公司IVD / 血球 / BC-10出的数值异常 |  | 153 2610 8588 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990007 |  | 沈阳分公司 | UH-56015961 | #TS000340194 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 沈阳国睿口腔门诊部有限公司 | 90401452 | 派工完成 | 2026-04-21 13:43:17 | 2026-04-21 14:42:21 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
漠河市图强镇卫生院BS-830开机页面没反应 | BS-830开机页面没反应 【故障现象】：开机页面没反应 【排查过程】：重启电脑禁用软件自启动，检查IP、防火墙设置正确，重新安装数据库，软件启动报错内存分配失败，重新安装电脑系统安装操作软件 【处理结果】：仪器恢复正常 备注：重装系统耽搁很长时间，导致处理时间过长 |  | 186 4538 3322 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | BA6-0A001144 | #TS000340184 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 漠河市图强镇卫生院 | 90222508 | 技术支持解决 | 2026-04-21 13:40:18 | 2026-04-21 15:03:01 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
三峡医学检验实验室（湖北）有限公司IVD / 血球 / BC-5120数据传输不了 | 三峡医学检验实验室（湖北）有限公司IVD / 血球 / BC-5120数据传输不了 【故障现象】：BC-5120数据传输不了 【排查过程】：能ping通仪器，连机端口被LIS占用 【处理结果】：退出LIS通信程序，再用我们的数据管理软件 |  | 155 7276 6895 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 | TQ-32005662 | #TS000340150 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 三峡医学检验实验室（湖北）有限公司 | 90342778 | 技术支持解决 | 2026-04-21 13:29:24 | 2026-04-21 13:50:14 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新和脑康精神病专科医院有限公司IVD / 生化 / BS-360S血脂四项要用单独脂类质控还是用常规质控 | 新和脑康精神病专科医院有限公司IVD / 生化 / BS-360S血脂四项要用单独脂类质控还是用常规质控 【故障现象】：咨血脂四项要用单独脂类质控还是用常规质控 【排查过程】：解答咨询 【处理结果】：问题解决 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 |  | #TS000340091 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 新和脑康精神病专科医院有限公司 | 90345136 | 技术支持解决 | 2026-04-21 13:09:01 | 2026-04-21 14:20:55 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
新疆和硕县苏哈特乡卫生院IVD / 生化 / BS-830加新试剂后一直报警没试剂 | 新疆和硕县苏哈特乡卫生院IVD / 生化 / BS-830加新试剂后一直报警没试剂 BA6-56005194 【故障现象】：糖化无开展测试显示红色 【排查过程】：RO余量检测失败，客户试剂瓶液体倒得太多导致无法检测余量 【处理结果】：分装R0试剂后余量检测正常 |  | 191 9011 6482 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | BA6-56005194 | #TS000340042 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆和硕县苏哈特乡卫生院 | 90050988 | 技术支持解决 | 2026-04-21 12:53:35 | 2026-04-21 13:18:49 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
内江市市中区全安镇卫生院BC-5000设备提示需要注册， | 内江市市中区全安镇卫生院BC-5000设备提示需要注册， 【故障现象】：通信软件无法连接 【排查过程】：检查仪器电脑正常开启，检查通信管理软件设置正常，点击重新连接尝试无效，指导重新插拔网线后，重启通信软件 【处理结果】：问题解决，正常通信 |  | 199 3892 8175 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 | SS-85005542 | #TS000340005 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 内江市市中区全安镇卫生院 | 327889 | 技术支持解决 | 2026-04-21 12:36:20 | 2026-04-21 12:48:00 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
阿坝州监狱医院BS-430样本针清洗失败 | 阿坝州监狱医院BS-430样本针清洗失败无法提供序列号 【故障现象】：开机时报警样本针糖化清洗失败 【排查过程】：整机复位动作正常-清洗池出水正常-样本针有轻微弯曲现象-指导扳直样本针-复位后针在清洗池水平位置正常 【处理结果】：系统恢复不再报警，故障消除 |  | 083 8382 0400 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 |  | #TS000339992 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 阿坝州监狱医院 | 90386619 | 技术支持解决 | 2026-04-21 12:32:36 | 2026-04-21 12:38:48 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
贵州省毕节市织金县板桥镇卫生院BS-430结果不准 | 贵州省毕节市织金县板桥镇卫生院BS-430结果不准 【故障现象】：ALT出现负值 【排查过程】：客户已经更换了试剂、重新校准质控，质控正常，但是批量测试还是会出现20%左右的负值样本 【故障定位】：携带、交叉污染 【一线建议】：排查外壁清洗出水量，清洗效果，设置增加强化清洗 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 180 7614 6828 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 贵阳分公司 | YW-79001027T | #TS000339989 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 贵州省毕节市织金县板桥镇卫生院 | 90052650 | 派工完成 | 2026-04-21 12:31:31 | 2026-04-21 12:41:51 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
汉中市南郑县两河镇卫生院BC2900不吸液 | 汉中市南郑县两河镇卫生院BC2900不吸液无法提供序列号 |  | 151 9192 8709 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990005 |  | 西安分公司 |  | #TS000339981 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 汉中市南郑县两河镇卫生院 | 90015436 | 技术支持解决 | 2026-04-21 12:27:46 | 2026-04-21 12:31:53 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
贵州省女子强制隔离戒毒所BS-460反馈靶值表没有设备参数，批号：059326002 | 贵州省女子强制隔离戒毒所BS-460反馈靶值表没有设备参数，批号：059326002 【故障现象】：咨询馈靶值表没有设备参数 【排查过程】：解答咨询 【处理结果】：问题解决 |  | 180 8541 8285 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 贵阳分公司 | YU-12001409 | #TS000339970 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 贵州省女子强制隔离戒毒所 | 90211475 | 技术支持解决 | 2026-04-21 12:21:57 | 2026-04-21 12:31:25 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
乌东德镇卫生院bc-5380设备连接不上电脑 | 乌东德镇卫生院bc-5380设备连接不上电脑，RF-0A104238 【故障现象】：无法联机 【排查过程】：仪器正前方指示灯不亮，电脑无网络连接，网线接口正常 【故障定位】：怀疑电源板损坏 【一线建议】：申请电源备用 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 137 0876 6110 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 | RF-0A104238 | #TS000339962 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 乌东德镇卫生院 | 90041922 | 派工完成 | 2026-04-21 12:17:02 | 2026-04-21 13:14:34 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新和脑康精神病专科医院有限公司BS-360S申请批号 ：059426001质控品靶值 | 新和脑康精神病专科医院有限公司BS-360S申请批号 ：059426001质控品靶值 【故障现象】：查059426001质控品靶值 【排查过程】：告知查询路径及如何对应机型 【处理结果】：老师知晓 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 |  | #TS000339945 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 新和脑康精神病专科医院有限公司 | 90345136 | 技术支持解决 | 2026-04-21 12:09:56 | 2026-04-21 12:54:38 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
八师121团东野分院BS-1000M通道无法使用 | 八师121团东野分院BS-1000M通道无法使用 【故障现象】：8样本存放通道异常 【排查过程】：释放8号通道无效，未发现有多余样本架，重启无效 【故障定位】： 通道行程开关故障 状态检测板卡或线材故障 有异物 【一线建议】：申请相关线材、行程开关备用 【下派理由】：客户无法自行解决 |  | 153 5273 2203 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | FU5-51000597 | #TS000339912 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 八师121团东野分院 | 90382889 | 派工完成 | 2026-04-21 12:00:46 | 2026-04-21 12:07:04 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
急 隆尧县医院BC-7500[NR] CS窍液过滤器一直报警，闪红灯 | 急 隆尧县医院BC-7500[NR] CS窍液过滤器一直报警，闪红灯，客户无法提供序列号，告知有自行联系工程师让安排上门维护设备，但是当地工程师因交接问题一直没有安排上门服务，现需要对应工程师尽快安排联系上门维修 |  | 151 3096 8111 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000339880 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 隆尧县医院 | 307794 | 派工完成 | 2026-04-21 11:50:29 | 2026-04-21 11:50:33 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
肥城市老城街道卫生院IVD / 血球 / BC-6100白细胞不分类了，检测结果不出数值 | 肥城市老城街道卫生院IVD / 血球 / BC-6100白细胞不分类了，检测结果不出数值 TV-02000158 【故障现象】：wbc不分类 【排查过程】：更换全套试剂无变化，试剂管路无折弯无气泡 【故障定位】：检查溶血剂、染色液加入量、计数池有无漏液 【一线建议】：申请电磁阀、压断阀、定量泵备用 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 134 0620 8840 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990051 |  | 济南分公司 | TV-02000158 | #TS000339870 | IVD | 血球 | BC-6100 | [7 empty] | 肥城市老城街道卫生院 | 377032 | 派工完成 | 2026-04-21 11:47:42 | 2026-04-21 11:56:14 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
许昌市经济开发区龙湖社区卫生服务中心 - BS-430 | 试剂针清洗时未接触液面 许昌市经济开发区龙湖社区卫生服务中心 医学检验科 【故障现象】：偶发试剂针清洗时未检测到液面 【排查过程】：整机循环水压91.5左右，清洗池出水基本正常。 【处理结果】：调整针位置后正常 附件: open_api/tid44609/1776743047_44609_4f707d_media_1776743030028.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776743047_44609_4f707d_media_1776743030028.jpg?Expires=1780542520&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=vI%2BPYpyShGwecON285jHYOyo4OM%3D |  | 188 3992 2117 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 郑州分公司 | YW-86001660 | #TS000339857 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 许昌市经济开发区龙湖社区卫生服务中心 | 60110754 | 技术支持解决 | 2026-04-21 11:44:01 | 2026-04-21 11:50:54 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心UA-600T感应器故障， | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心UA-600T感应器故障，XL-74001237，陈老师1820598759918205987599来电催单 ，转鞠楚文下派的联系人需要做更改13960513409 张老师13960513409 |  | 182 0598 7599 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990002 |  | 福州分公司 |  | #TS000339814 | IVD | 尿液分析 | UA-600T | [7 empty] | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 60055080 | 派工完成 | 2026-04-21 11:26:09 | 2026-04-21 12:33:48 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
太原市小店区妇幼保健院咨询IVD / 生化 / BS-830的试剂操作问题 | 太原市小店区妇幼保健院咨询IVD / 生化 / BS-830的试剂操作问题，老师没提供序列号 【故障现象】：咨询生化项目在医保填报时选择的方法学 【排查过程】：告知客户需要派单当地工程师对接，客户不需要自行询问当地其他医院处理 【处理结果】：自行询问当地其他医院填报 |  | 178 3568 3663 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990007 |  | 太原分公司 |  | #TS000339790 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 太原市小店区妇幼保健院 | 318842 | 技术支持解决 | 2026-04-21 11:20:18 | 2026-04-21 11:38:11 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
莱州市土山镇卫生院 - BC-5180 CRP | 采样针弯曲 莱州市土山镇卫生院 医学检验科 【故障现象】：采样针运动异常 【排查过程】：穿刺针发生碰撞，弯曲变形严重需要上门更换 【故障定位】：检查采样滑轨是否卡滞油污 【一线建议】：申请穿刺针备用 【下派理由】：客户无法自行解决 |  | 139 6385 7888 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | mashang@dinuo.com |  | admin |  | 青岛分公司 | SU-8C002815 | #TS000339731 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 莱州市土山镇卫生院 | 328317 | 派工完成 | 2026-04-21 10:59:58 | 2026-04-21 11:20:13 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
原阳县祝楼乡王录村诊所bc-20泵压力异常 | 原阳县祝楼乡王录村诊所bc-20泵压力异常，未提供序列号 |  | 150 3739 0666 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990002 |  | 郑州分公司 |  | #TS000339730 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 原阳县祝楼乡王录村诊所 | 90036532 | 派工完成 | 2026-04-21 10:59:21 | 2026-04-21 11:06:51 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
贵阳颐美纪医疗美容医院BC-5120压力异常 | 贵阳颐美纪医疗美容医院BC-5120压力异常，老师没有提供序列号 【故障现象】：液体压力异常 【排查过程】：检查稀释液充足，管路无气泡无弯折，重启故障依旧 【故障定位】： 管路气泡 管路、阀等漏液 关联管路折死 阀堵塞或失效 流动室严重堵塞 连接线松脱或传感器损坏 【一线建议】：申请电磁阀、压断阀、液压传感器备用 【下派理由】：客户无法自行解决 |  | 191 9983 6962 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990007 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000339695 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 贵阳颐美纪医疗美容医院 | 90211451 | 派工完成 | 2026-04-21 10:49:34 | 2026-04-21 11:15:59 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
内蒙古赤峰市敖汉旗四道湾子中心卫生院BS-600靶值批号150126004查询不到 | 内蒙古赤峰市敖汉旗四道湾子中心卫生院BS-600靶值批号150126004查询不到，QQ邮箱：：506050663@qq.com 【故障现象】：需要查询批号150126004靶值 【排查过程】：新批号复合校准公众号未更新靶值，通过临床查询后发送客户 【处理结果】：问题解决 |  | 153 8476 0632 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000339690 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 内蒙古赤峰市敖汉旗四道湾子中心卫生院 | 369031 | 技术支持解决 | 2026-04-21 10:48:25 | 2026-04-21 11:25:23 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
北京市丰台区角门社区卫生服务中心 BC-5120和BC-7500[NR] CRP的靶值批号MB2605A和BC2605b找不到，QQ邮箱：2209655186@qq.com | 北京市丰台区角门社区卫生服务中心 BC-5120和BC-7500[NR] CRP的靶值批号MB2605A和BC2605b找不到，QQ邮箱：2209655186@qq.com 无序列号 【故障现象】：需要质控品靶值 【排查过程】：质控品还未到货，老师提供的批号靶值未更新，添加微信质控到货后查询靶值发送客户 【处理结果】：质控到货后查询靶值发送客户 |  | 183 0121 2286 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 北京分公司 |  | #TS000339620 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 北京市丰台区角门社区卫生服务中心 | 90346445 | 技术支持解决 | 2026-04-21 10:28:53 | 2026-04-21 10:50:00 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
十堰市中心血站bs-120，咨询是否可以检测铁蛋白 | 十堰市中心血站bs-120，咨询是否可以检测铁蛋白，未提供序列号 【故障现象】：咨询是否可以检测铁蛋白 【排查过程】：查询资料告知客户可以开展铁蛋白 【处理结果】：客户已知晓 |  | 135 9372 6818 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 |  | #TS000339609 | IVD | 生化 | BS-120 | [7 empty] | 十堰市中心血站 | 60041018 | 技术支持解决 | 2026-04-21 10:25:52 | 2026-04-21 10:39:11 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
清徐县妇幼保健院BC-5600需要试剂条码 | 清徐县妇幼保健院BC-5600需要试剂条码 【故障现象】：需要试剂条码 【排查过程】：LH过有效期 【处理结果】：建议购买新试剂，不用过期试剂 |  | 152 3417 4877 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 太原分公司 | RX-48001239 | #TS000339576 | IVD | 血球 | BC-5600 | [7 empty] | 清徐县妇幼保健院 | 90356374 | 技术支持解决 | 2026-04-21 10:16:39 | 2026-04-21 10:28:06 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
永清益田门诊部 - H50 | 新机器，新试剂，新质控，机器多次出现失控，结果异常，耽误临床诊断，校准后依旧结果不准确，浪费大量试剂，对仪器准确性太失望，希望能得到重视 永清益田门诊部 医学检验科 【故障现象】：新机器，新试剂，新质控，机器多次出现失控，结果异常，耽误临床诊断，校准后依旧结果不准确，浪费大量试剂，对仪器准确性太失望，希望能得到重视 永清益田门诊部 医学检验科 【排查过程】：之前已经联系过当地工程师未能解决 【故障定位】：需现场排查 【一线建议】：老师意见很大希望尽快解决 【下派理由】：需现场排查 附件: open_api/tid44609/1776737566_44609_4baf56_media_1776737427672.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776737566_44609_4baf56_media_1776737427672.jpg?Expires=1780542520&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=eub1eVM3eknDXtis3AaRRMGtI5A%3D |  | 136 0103 7199 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | DC7-53000864 | #TS000339558 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 永清益田门诊部 | 90370930 | 派工完成 | 2026-04-21 10:12:42 | 2026-04-21 11:06:47 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
周口市淮阳县玉健骨科医院BC-5120反馈结果传输没有结束符 | 周口市淮阳县玉健骨科医院BC-5120反馈结果传输没有结束符 【故障现象】：LIS对接 【排查过程】：为LIS工程师提供支持 【处理结果】：问题解决 |  | 191 0371 1297 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 郑州分公司 | TQ-9A002701 | #TS000339550 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 周口市淮阳县玉健骨科医院 | 383449 | 技术支持解决 | 2026-04-21 10:09:54 | 2026-04-21 10:12:37 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
永清益田门诊部IVD / 血球 / H50质控失控，检测结果异常 | 永清益田门诊部IVD / 血球 / H50质控失控，检测结果异常 dc7-53000864，原先负责的生化的工程师责任变更负责到这台仪器，他不是很了解这个仪器，问题已经是第二次出现了 【故障现象】：质控失控 【排查过程】：新装机20天前联系工程师处理质控失控问题，购买新校准重新校准最近又出现质控失控问题，试剂校准浪费很多，希望安排经验丰富工程师现场处理 【故障定位】：探头液维护，不要每日执行，更换新层析柱后先用30个标本执行活化再校准 【一线建议】：现场检查科室操作规范 【下派理由】：客户着急需今日现场处理 |  | 178 3276 1535 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | DC7-53000864 | #TS000339543 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 永清益田门诊部 | 90370930 | 派工完成 | 2026-04-21 10:06:47 | 2026-04-21 10:16:15 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
上饶市人民医院 - CRP-M100 | 储蓄液池浮子状态异常，在南院区检验科 上饶市人民医院 医学检验科 【故障现象】：储蓄液池浮子状态异常 【排查过程】：连机管路未打折 【故障定位】：液路 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 附件: open_api/tid44609/1776736838_44609_33081d_media_1776736803424.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776736838_44609_33081d_media_1776736803424.jpg?Expires=1780542520&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=YdRS9vmQ2Zihi1bFzX9Vot07BW0%3D |  | 151 7035 0915 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 南昌分公司 | TT-05000665 | #TS000339523 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 上饶市人民医院 | 308358 | 派工完成 | 2026-04-21 10:00:35 | 2026-04-21 10:11:32 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P2 IVD VIP2 | 三甲
紫云苗族布依族自治县四大寨乡卫生院BC-2900数值偏低 | 紫云苗族布依族自治县四大寨乡卫生院BC-2900数值偏低，老师没有提供序列号 |  | 185 0853 4854 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990007 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000339487 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 紫云苗族布依族自治县四大寨乡卫生院 | 90377451 | 派工完成 | 2026-04-21 09:52:13 | 2026-04-21 10:16:35 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
高台县骆驼城镇卫生院，bs-430样本针歪了 | 高台县骆驼城镇卫生院，bs-430样本针歪了，未提供序列号 |  | 153 9362 9559 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 兰州分公司 |  | #TS000339482 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 高台县骆驼城镇卫生院 | 90392404 | 派工完成 | 2026-04-21 09:50:49 | 2026-04-21 09:50:53 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
博晖生物曲靖血液制品生产基地BS-2000M咨询扫条码做项目的问题 | 博晖生物曲靖血液制品生产基地BS-2000M咨询扫条码做项目的问题 【故障现象】：咨询扫条码做项目 【排查过程】：科室样本有条码、使用的单向LIS，导致sdm识别样本后会增加样本申请，告知客户放样本时转动样本挡住条码或者升级双向lis，发送通讯协议给客户 【处理结果】：客户已知晓 |  | 180 8749 1333 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 | YA-12000940 | #TS000339477 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 博晖生物曲靖血液制品生产基地 | 90238229 | 技术支持解决 | 2026-04-21 09:48:59 | 2026-04-21 10:24:57 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
湖南师范大学附属湘东医院 - BC-7500[N] CRP | HGB本底电压异常，＂消除故障＂三次操作未解决，关机重启未解决 湖南师范大学附属湘东医院 医学检验科 【故障现象】：仪器报警HGB检测异常无法消除 【排查过程】：登录管理员账号进入，设置-主机设置-增益设置，HGB本底电压4.8V，调到4.5V后保存故障能正常消除 【处理结果】：故障已恢复 附件: open_api/tid44609/1776735402_44609_6a22e5_media_1776735309745.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776735402_44609_6a22e5_media_1776735309745.jpg?Expires=1780542520&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=KmBcBHMqpZix%2FycXnlOFRaguAFg%3D |  | 137 8908 0714 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 长沙分公司 | DB7-1A000231 | #TS000339448 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CRP | [7 empty] | 湖南师范大学附属湘东医院 | 309698 | 技术支持解决 | 2026-04-21 09:36:36 | 2026-04-21 09:42:47 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
山西爱尔眼科医院有限公司BS-450糖化室间质评有问题 | BS-450糖化室间质评有问题 【故障现象】：糖化室间质评有问题，有一个浓度不出结果 【排查过程】：质控，样本结果正常 【故障定位】：比较排查 【一线建议】：横向比较排查 【下派理由】：横向比较排查 |  | 186 3437 6949 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 太原分公司 | YV-07001283 | #TS000339412 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 山西爱尔眼科医院有限公司 | 90201577 | 派工完成 | 2026-04-21 09:22:10 | 2026-04-21 09:36:58 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
长春市第二社会福利院BC-5130咨询出厂日期 | 长春市第二社会福利院BC-5130咨询出厂日期，TR-12005586， 【故障现象】：咨询出厂日期 【排查过程】：查看仪器背后铭牌 【处理结果】：客户已知晓 |  | 139 4318 9589 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 黑吉分公司 | TR-12005586 | #TS000339371 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 长春市第二社会福利院 | 90270536 | 技术支持解决 | 2026-04-21 08:59:14 | 2026-04-21 09:08:27 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新民市大民屯卫生院BS-600咨询如何更换打印机驱动 | 新民市大民屯卫生院BS-600咨询如何更换打印机驱动，YS-86000799 【故障现象】：咨询如何更换打印机驱动 【排查过程】：指导如何退到桌面 【处理结果】：安装成功 |  | 186 8633 4880 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 沈阳分公司 | YS-86000799 | #TS000339360 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 新民市大民屯卫生院 | 90066888 | 技术支持解决 | 2026-04-21 08:53:38 | 2026-04-21 09:00:41 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
三沙市人民医院BC-5380 CRP设备CRP不能定标 | 三沙市人民医院BC-5380 CRP设备CRP不能定标 DD3-53001046 【故障现象】：CRP不能定标 【排查过程】：LC和乳胶过期 【处理结果】：指导更换试剂后定标正常 |  | 183 1791 0891 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 海南分公司 |  | #TS000339339 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 三沙市人民医院 | 60079397 | 技术支持解决 | 2026-04-21 08:46:51 | 2026-04-21 08:54:49 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
天津中医药大学第一附属医院（南院区）BC-5390 CRP堵孔，质控不过 | 天津中医药大学第一附属医院（南院区）BC-5390 CRP堵孔，质控不过 【故障现象】：堵孔、测试速率变慢 【排查过程】：探头液勤泡后故障消除，测试样本速率变慢 【故障定位】：触发微堵孔，执行排堵导致 【一线建议】：申请电磁阀备用 【下派理由】：客户需求 |  | 152 0225 4751 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 天津分公司 | ST-02003171 | #TS000339338 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 天津中医药大学第一附属医院（南院区） | 301227 | 派工完成 | 2026-04-21 08:46:23 | 2026-04-21 08:57:47 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
邢台市团结东社区卫生服务站BC-2600一开机就提示偏转电机故障 | 邢台市团结东社区卫生服务站BC-2600一开机就提示偏转电机故障，设备自检后又正常了，但是每天都会出现这个问题，客户想了解设备是什么原因导致出现这个问题 |  | 133 1339 9413 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 | RQ-4C115424 | #TS000339306 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 邢台市团结东社区卫生服务站 | 90032564 | 派工完成 | 2026-04-21 08:15:46 | 2026-04-21 09:58:05 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
哈尔滨睿一西医诊所BC-5120提示更换试剂 | BC-5120提示更换试剂，无法提供序列号 【故障现象】：长时间不用LH管路堵 【排查过程】：指导排堵后正常 【处理结果】指导排堵后正常 |  | 157 7669 8120 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000339291 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 哈尔滨睿一西医诊所 | 90157997 | 技术支持解决 | 2026-04-21 08:03:39 | 2026-04-21 08:39:43 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
上海中医药大学附属曙光医院 - BC-6800PLUS | 本底电压异常 上海中医药大学附属曙光医院 医学检验科 【故障现象】：HGB本底电压异常 【排查过程】： 1.进入菜单-设置-增益设置，查看HGB本底电压5.0V，点击一键消除提示请先解决故障； 2.指导手动更改HGB本底电压设定值，使HGB本底电压接近4.2V； 3.点样本界面，提示保存，点击保存，然后点开故障界面，点击消除故障 【处理结果】：消除后测试样本正常 附件: open_api/tid44609/1776729549_44609_f8f884_media_1776729520254.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776729549_44609_f8f884_media_1776729520254.jpg?Expires=1780542520&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=dGaXmEGycVOLpRHoHiIuZRwTkkw%3D |  | 191 9435 0729 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 上海分公司 | UC-13001708 | #TS000339289 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 上海中医药大学附属曙光医院 | 311647 | 技术支持解决 | 2026-04-21 07:59:04 | 2026-04-21 08:49:09 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
东莞市仁康医院 - BC-7500[N] CRP | 特殊通道堵塞 东莞市仁康医院 医学检验科 【故障现象】：特定蛋白通道1堵塞 【排查过程】：客户两次勤泡后故障消除，还需工程师现场检修 【故障定位】：特定蛋白通道1发生排液堵塞，排液过程监控电压值发生异常。停机类故障，防止溢液损坏反应池组件。 【一线建议】：查看特定蛋白反应池废液排放不顺畅、特定蛋白反应池检测电压 【下派理由】：客户需求 附件: open_api/tid44609/1776728088_44609_078716_media_1776728067454.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776728088_44609_078716_media_1776728067454.jpg?Expires=1780542520&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=e%2Fugsua08TxqgHfoV6tavKdPQC4%3D |  | 158 2011 6887 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | mashang@dinuo.com |  | admin |  | 深圳分公司 | DB7-21000285 | #TS000339279 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CRP | [7 empty] | 东莞市仁康医院 | 378434 | 派工完成 | 2026-04-21 07:34:46 | 2026-04-21 08:38:28 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
东莞市仁康医院 - BC-6600PLUS | HGB本底电压异常 东莞市仁康医院 医学检验科 【故障现象】：HGB本底电压异常 【排查过程】：指导客户调整增益、故障消除 【处理结果】：问题解决 附件: open_api/tid44609/1776726857_44609_d4dd81_media_1776726832667.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776726857_44609_d4dd81_media_1776726832667.jpg?Expires=1780542520&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=uWt%2FbYcnBvaKmhRyD7sYCq0lkHg%3D |  | 158 2011 6887 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | mashang@dinuo.com |  | admin |  | 深圳分公司 | UA-24000120 | #TS000339277 | IVD | 血球 | BC-6600PLUS | [7 empty] | 东莞市仁康医院 | 378434 | 技术支持解决 | 2026-04-21 07:14:15 | 2026-04-21 08:39:57 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
张老师15808674431泸西县人民医院IVD / 生化 / CL-8000I动作轨道异常 | 张老师15808674431泸西县人民医院IVD / 生化 / CL-8000I动作轨道异常已致电昆明分公司夜班接口人周郭松未接听，致电主管刘科跟进，表示不需要坐席下派 |  | 158 0867 4431 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 昆明分公司 | BJ5-54000724 | #TS000339268 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 泸西县人民医院 | 303802 | 座席解决 | 2026-04-21 05:07:56 | 2026-04-21 05:07:58 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
常熟市第一人民医院急诊检验科 BC-7500[NR] CRP漏水 | 科室电话52223912常熟市第一人民医院急诊检验科 BC-7500[NR] CRP漏水，老师表示等一下回电坐席提供其他号码，老师现在有事17706239855老师再次来电提供联系人电话已致电苏州分公司夜班接口人梁军未接听，致电主管吴沐然未接听，致电IVD产线何毅表示先下派 |  | 177 0623 9855 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  |  | DB9-29001462 | #TS000339267 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 常熟市医学检验所 | 60051503 | 派工完成 | 2026-04-21 04:20:23 | 2026-04-21 07:08:31 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
常熟市医学检验所 - BC-7500[NR] CRP | 加样针漏水 常熟市医学检验所 医学检验科坐席回电老师未接听，老师有来电报修，重复单，故封单 附件: open_api/tid44609/1776709881_44609_0b23e9_media_1776709876365.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776709881_44609_0b23e9_media_1776709876365.jpg?Expires=1780542520&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=9XOt4PbL9gDBIsTiHXDCotRap3w%3D |  | 138 1490 1912 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | admin |  | 苏州分公司 | DB9-29001462 | #TS000339266 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 常熟市医学检验所 | 60051503 | 座席解决 | 2026-04-21 02:31:19 | 2026-04-21 04:37:14 | 59990052 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 其他
尹老师16639127720中国人民解放军66188部队医院IVD / 血球 / BC-20本地电压异常 | 尹老师16639127720中国人民解放军66188部队医院IVD / 血球 / BC-20本地电压异常已致电郑州分公司夜班接口人程清华跟进，表示不需要坐席下派 |  | 166 3912 7720 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 郑州分公司 | UF-53007102 | #TS000338666 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 中国人民解放军66188部队医院 | 90077120 | 座席解决 | 2026-04-20 20:03:28 | 2026-04-20 20:03:29 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
济南市天桥区新城社区卫生服务中心CL-2000i | 2026-04-20 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C06004【LIS主机无法连接】,C01001【M1 : 仪器无法连接】15169046720联系老师表示不清楚有报修，需要问一下同事之后再次来电，故封单 |  | 151 6904 6720 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | admin |  | 济南分公司 | W5-34002208 | #TS000338623 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 济南市天桥区新城社区卫生服务中心 | 60065268 | 座席解决 | 2026-04-20 19:51:31 | 2026-04-21 00:23:46 | 59990052 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
中国人民解放军陆军第951医院LBY-XC40B咨询刻度打印问题 | 中国人民解放军陆军第951医院LBY-XC40B咨询刻度打印问题 客户咨询血沉卫生部质控如何使用，已提供指导 |  | 133 1977 8686 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 |  | #TS000338142 | IVD | 凝血仪器 | LBY-XC40B | [7 empty] | 中国人民解放军陆军第951医院 | 301568 | 技术支持解决 | 2026-04-20 17:45:14 | 2026-04-20 17:49:19 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
深圳市沙井人民医院新沙头社康中心C3510需要SOP文件 | 深圳市沙井人民医院新沙头社康中心C3510需要SOP文件 已提供客户所需文件 |  | 137 6028 9572 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990004 |  | 深圳分公司 | GD6-3A000319 | #TS000338088 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 深圳市沙井人民医院新沙头社康中心 | 90022544 | 技术支持解决 | 2026-04-20 17:33:48 | 2026-04-20 17:45:06 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 其他
乌兰察布市察哈尔右翼前旗疾控中心BS-360S设备报警采样针反应盘未能检测到页面 | 乌兰察布市察哈尔右翼前旗疾控中心BS-360S设备报警采样针反应盘未能检测到页面 【故障现象】：针排液时未检测到液面 【排查过程】：指导通针 【处理结果】：通针后正常 |  | 151 4748 8183 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 内蒙古分公司 | BB6-01001649 | #TS000337845 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 乌兰察布市察哈尔右翼前旗疾控中心 | 90176063 | 技术支持解决 | 2026-04-20 16:54:26 | 2026-04-20 16:58:46 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
三明市沙县青州卫生院OPM-151结果假阳性 | 三明市沙县青州卫生院OPM-151结果假阳性无法提供序列号 15359339912客户第二次来电催单，非常着急，需要工程师尽快安排回电，上门维修，转孙泽跟进，工单号：408283807 |  | 153 5933 9912 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990005 |  | 福州分公司 |  | #TS000337829 | IVD | 尿液分析 | OPM-151 | [7 empty] | 三明市沙县青州卫生院 | 90003882 | 派工完成 | 2026-04-20 16:52:17 | 2026-04-20 17:05:24 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
深圳前海泰康医院IVD / 生化 / BS-2800M后处理的标本报了个严重故障，X轴运动失败，标本保存仓的位置报的故障 | 深圳前海泰康医院IVD / 生化 / BS-2800M后处理的标本报了个严重故障，X轴运动失败，标本保存仓的位置报的故障 JP9-41000299 【故障现象】：机械手X轴运动失败 【排查过程】：客户需现场处理 【故障定位】：检查运动组件是否卡滞 【一线建议】：需现场排查 【下派理由】：需现场排查 |  | 137 1456 9061 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990051 |  | 深圳分公司 | JP9-41000299 | #TS000337800 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 深圳前海泰康医院 | 90232641 | 派工完成 | 2026-04-20 16:48:52 | 2026-04-20 17:02:10 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
粤北第三人民医院 | 粤北第三人民医院BS-800结果不准，需要校准 |  | 189 2786 5089 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 广州分公司 | XE-58000728 | #TS000337784 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 粤北第三人民医院 | 371802 | 派工完成 | 2026-04-20 16:46:50 | 2026-04-20 16:46:55 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
文山市雅美佳口腔门诊有限公司BC-10设备报错0x07000201 | 文山市雅美佳口腔门诊有限公司BC-10设备报错0x07000201，UH-45012790 |  | 199 8519 6866 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 | UH-45012790 | #TS000337737 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 文山市雅美佳口腔门诊有限公司 | 90367750 | 派工完成 | 2026-04-20 16:40:17 | 2026-04-20 17:04:58 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
文山市雅美佳口腔门诊有限公司 - BC-10 | 开机进行血液分析时就出现故障 文山市雅美佳口腔门诊有限公司 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1776674087_44609_6d28e2_media_1776674055413.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776674087_44609_6d28e2_media_1776674055413.jpg?Expires=1780542520&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=%2BL9MzcpuyFCTbX%2BucJdBIw0TIIc%3D open_api/tid44609/1776674092_44609_753e70_media_1776674075317.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776674092_44609_753e70_media_1776674075317.mp4?Expires=1780542520&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Ozd333DQK%2FmRJBa32CpEjd6LKgw%3D |  | 131 7059 9772 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  |  |  | 昆明分公司 | UH-45012790 | #TS000337702 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 文山市雅美佳口腔门诊有限公司 | 90367750 | 派工完成 | 2026-04-20 16:34:40 | 2026-04-20 17:05:13 | 1-三分类血球（热线-晚） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
（急）杨老师15213865101甘肃庆阳询问IVD / 血球 / BC-2600管理员密码 | （急）杨老师15213865101甘肃庆阳询问IVD / 血球 / BC-2600管理员密码（RQ-7C123602） 其他信息不愿告知，虚拟号码建单，如需下派请提交至呼叫中心 |  | 152 1386 5101 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #TS000337698 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-20 16:34:09 | 2026-04-20 17:17:51 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
三明市沙县青州卫生院OPM-151很多项目假阳性 | 三明市沙县青州卫生院OPM-151很多项目假阳性，未提供序列号 |  | 181 5987 9296 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990004 |  | 福州分公司 |  | #TS000337551 | IVD | 尿液分析 | OPM-151 | [7 empty] | 三明市沙县青州卫生院 | 90003882 | 派工完成 | 2026-04-20 16:07:44 | 2026-04-20 16:33:03 | 1-三分类血球（热线-晚） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 一乙
珲春市人民医院IVD / 生化 / MR-96A询问参数设置 | 珲春市人民医院IVD / 生化 / MR-96A询问参数设置 无法提供序列号 【故障现象】：询问参数设置 【排查过程】：指导设置 【处理结果】：问题解决 |  | 138 4337 3116 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000337507 | IVD | 生化 | MR-96A | [7 empty] | 珲春市人民医院 | 313452 | 技术支持解决 | 2026-04-20 16:01:15 | 2026-04-20 16:09:21 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
银川市第三人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9010系统登不上 | 银川市第三人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9010系统登不上 电脑系统锁定，已指导处理，此单封闭 |  | 192 9951 9801 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 | GC6-3B000194 | #TS000337478 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 银川市第三人民医院 | 105437 | 技术支持解决 | 2026-04-20 15:57:30 | 2026-04-20 17:02:11 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
九江市浔阳区中研京九医院IVD / 血球 / BC-20询问管理员密码，需要登录链接系统 | 九江市浔阳区中研京九医院IVD / 血球 / BC-20询问管理员密码，需要登录链接系统 UF-2B005398 |  | 182 7028 3892 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990051 |  | 南昌分公司 | UF-2B005398 | #TS000337461 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 九江市浔阳区中研京九医院 | 319043 | 技术支持解决 | 2026-04-20 15:55:14 | 2026-04-20 17:04:33 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
赤壁爱尔眼科医院 - BS-240 | 故障代码A09012和A22036 赤壁爱尔眼科医院 信息科 【故障现象】：条码扫描仪初始化失败 【排查过程】：客户已经报修很久一直未处理 【故障定位】：扫描仪、线材 【一线建议】：扫描仪、线材 【下派理由】：需现场处理 附件: open_api/tid44609/1776671668_44609_aea70c_media_1776671656778.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776671668_44609_aea70c_media_1776671656778.jpg?Expires=1780542521&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=sNvwqTKaEF%2B7OJ7lgp5nETozLIY%3D |  | 132 7708 1322 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | mashang@dinuo.com |  | admin |  | 武汉分公司 | YX-91002330 | #TS000337455 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 赤壁爱尔眼科医院 | 90086358 | 派工完成 | 2026-04-20 15:54:23 | 2026-04-20 16:01:18 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
广州瑞昂综合门诊部有限公司IVD / 凝血仪器 / C3510连不上系统 | 广州瑞昂综合门诊部有限公司IVD / 凝血仪器 / C3510连不上系统，老师没有提供序列号 渠道工程师咨询，已指导排查，可能SD卡损坏 |  | 188 2622 8083 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 上海分公司 | 106-AU-17000191 | #TS000337444 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 上海禾滨康复医院有限公司 | 90157671 | 技术支持解决 | 2026-04-20 15:52:42 | 2026-04-20 16:24:21 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二丙
黄冈市爱尔眼科医院IVD / 凝血仪器 / C3100需要更换制冷片 | 黄冈市爱尔眼科医院IVD / 凝血仪器 / C3100需要更换制冷片 已经对结果线下工程师，需要上门处理 |  | 153 7711 3251 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | 106-AE-29000536 | #TS000337427 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 黄冈市爱尔眼科医院 | 60062598 | 派工完成 | 2026-04-20 15:49:26 | 2026-04-20 15:49:30 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
阳泉市平定县冶西镇卫生院BC-5385 CRP漏水 | BC-5385 CRP漏水 【故障现象】：仪器漏液 【排查过程】：计数池下端有液体流出 【故障定位】：怀疑打气泡、稀释液加入阀关闭不严 【一线建议】：申请电磁阀备用 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 138 3532 7566 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 太原分公司 | DD4-48002150 | #TS000337421 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 阳泉市平定县冶西镇卫生院 | 106378 | 派工完成 | 2026-04-20 15:48:55 | 2026-04-20 15:56:06 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
黄冈市爱尔眼科医院IVD / 生化 / BS-360E管子中有残留的水 | 黄冈市爱尔眼科医院IVD / 生化 / BS-360E管子中有残留的水 BA1-28001675，已经对接过工程师，说要线下过去看下 |  | 153 7711 3251 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | BA1-28001675 | #TS000337415 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 黄冈市爱尔眼科医院 | 60062598 | 派工完成 | 2026-04-20 15:47:33 | 2026-04-20 15:47:38 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
山西省晋城市陵川县杨村卫生院BC-2900连接LIS数据 | BC-2900连接LIS数据 |  | 156 6810 5930 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990010 |  | 太原分公司 | RL-23102538 | #TS000337271 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 山西省晋城市陵川县杨村卫生院 | 331596 | 技术支持解决 | 2026-04-20 15:22:57 | 2026-04-20 16:56:14 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
邳州市妇幼保健院BC-7500[NR] CS咨询设备结果是否可以上报卫计局 | 邳州市妇幼保健院BC-7500[NR] CS咨询设备结果是否可以上报卫计局，DC6-45003870 【故障现象】：江苏省SAA室间质评没有BC-7500这个分组，可否上报结果？如何上报？ 【故障现象】：分公司跟进处理 【排查过程】：分公司跟进处理 【故障定位】：分公司跟进处理 【一线建议】：分公司跟进处理，转-何雨晴跟进 |  | 182 5158 6968 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 南京分公司 |  | #TS000337252 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 邳州市妇幼保健院 | 370602 | 派工完成 | 2026-04-20 15:19:13 | 2026-04-20 15:46:47 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
渭南市大荔县苏村镇苏村卫生室IVD / 血球 / BC-2600吸血管偏离了 | 渭南市大荔县苏村镇苏村卫生室IVD / 血球 / BC-2600吸血管偏离了 有工程师上门维修过没有解决，无法提供序列号 老师18109277943来电反映仪器升降电机和偏转电机故障，无法提供序列号 |  | 180 9137 2593 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990003 |  | 西安分公司 |  | #TS000337236 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 渭南市大荔县苏村镇苏村卫生室 | 60079904 | 派工完成 | 2026-04-20 15:15:36 | 2026-04-20 15:26:25 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
周口市郸城县丁村乡卫生院IVD / 生化 / BS-1000M注射液有气泡，样本针检查不到页面 | 周口市郸城县丁村乡卫生院IVD / 生化 / BS-1000M注射液有气泡，样本针检查不到页面 【故障现象】：注射液有气泡，样本针排液时未检测到液面 【排查过程】：客户比较着急需尽快现场维修 【故障定位】：注射器、试剂针加样 【一线建议】：申请注射器备用 【下派理由】：需现场处理 |  | 192 1361 3278 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 | FU5-56001204 | #TS000337182 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 周口市郸城县丁村乡卫生院 | 90169242 | 派工完成 | 2026-04-20 15:06:12 | 2026-04-20 15:09:32 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
易县新康健精神病医院BS-240水空白超限 | 易县新康健精神病医院BS-240水空白超限，YX-89001 【故障现象】：水空白10X 【排查过程】光源检测正常、水机正常，强化清洗无效 【故障定位】：需检测注液量 【一线建议】：申请电磁阀、废液泵备用 【下派理由】：需现场处理 |  | 159 3147 5911 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 石家庄分公司 | YX-89001894 | #TS000337165 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 易县新康健精神病医院 | 90069081 | 派工完成 | 2026-04-20 15:03:45 | 2026-04-20 15:15:20 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
循化清水乡卫生院BS-370E报底物耗尽 | 循化清水乡卫生院BS-370E报底物耗尽，未提供序列号 【故障现象】：urea底物耗尽 【排查过程】：所有样本都出现这种情况 样本离心正常 指导客户重新校准 【处理结果】：问题解决 |  | 150 0364 6490 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990004 |  | 兰州分公司 |  | #TS000337151 | IVD | 生化 | BS-370E | [7 empty] | 循化清水乡卫生院 | 90180960 | 技术支持解决 | 2026-04-20 15:00:48 | 2026-04-20 15:36:45 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
南京市雨花医院IVD / 凝血仪器 / LBY-XC20B做血沉操作问题 | 南京市雨花医院IVD / 凝血仪器 / LBY-XC20B做血沉操作问题 《技术》户咨询江苏省血沉质控结果，麻烦转分公司临床 转何雨晴 |  | 173 6180 4864 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 南京分公司 |  | #TS000337147 | IVD | 凝血仪器 | LBY-XC20B | [7 empty] | 南京市雨花医院 | 300138 | 座席解决 | 2026-04-20 15:00:27 | 2026-04-20 15:52:20 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
习水安康精神病医院BS-360S咨询试剂低密度脂蛋白的使用法 | 习水安康精神病医院BS-360S咨询试剂低密度脂蛋白的使用法，未提供序列号 【故障现象】：咨询试剂低密度脂蛋白的使用法 【排查过程】：用的是直接法。当地医保目录中只有：干化学法和其它法 【处理结果】：应该属于其它法，告知以咨询医保答复为准 |  | 187 8625 9768 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990004 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000336986 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 习水安康精神病医院有限责任公司 | 90239109 | 技术支持解决 | 2026-04-20 14:30:21 | 2026-04-20 14:47:45 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
急 吴忠市上桥卫生院BS-450漏液 | 急 吴忠市上桥卫生院BS-450漏液 【故障现象】：试剂针外壁清洗池溢流 【排查过程】：指导客户用84勤泡管路 【处理结果】：恢复正常 |  | 181 9532 7343 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 兰州分公司 | YV-83000229 | #TS000336727 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 吴忠市上桥卫生院 | 60060341 | 技术支持解决 | 2026-04-20 13:33:47 | 2026-04-20 13:54:12 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
克拉玛依市友好医院 BC-830S报警清洗液用完，实际上并没有用完 | 克拉玛依市友好医院 BC-830S报警清洗液用完，实际上并没有用完，客户无法提供序列号 【故障现象】：样本针液面检测误传感 【排查过程】：样本针临空吸样，误报无DA 【故障定位】：液面检测板，样本针，线束，地线 【一线建议】：检查液面检测板连接线，主控板，申请相关配件备用 【下派理由】：客户需求下派 |  | 181 4989 0063 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000336699 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 克拉玛依市友好医院 | 60114990 | 派工完成 | 2026-04-20 13:26:28 | 2026-04-20 13:49:11 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
抚顺经济开发区李英爱卫生室BC-5000提示采样组件旋转机构故障 | 抚顺经济开发区李英爱卫生室BC-5000提示采样组件旋转机构故障 【故障现象】：采样组件旋转机构故障 【排查过程】：拆机检查 管路脱落导致运动受阻 重新固定后正常 【处理结果】：故障消除 |  | 131 3033 3810 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 沈阳分公司 | SS-7C005248 | #TS000336673 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 抚顺经济开发区李英爱卫生室 | 90054822 | 技术支持解决 | 2026-04-20 13:18:44 | 2026-04-20 13:49:59 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新民市大红旗卫生院BC-5130软件报错 | 新民市大红旗卫生院BC-5130软件报错 【故障现象】：软件报错 【排查过程】：重启后正常 【处理结果】：重启后正常 |  | 136 6417 3555 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 沈阳分公司 | TR-89001628 | #TS000336496 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 新民市大红旗卫生院 | 332422 | 技术支持解决 | 2026-04-20 12:19:24 | 2026-04-20 12:23:35 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
班戈县人民医院IVD / 生化 / BS-800M报警老化 | 班戈县人民医院IVD / 生化 / BS-800M报警老化，老师没有提供序列号 【故障现象】：之前有工程师给科室讲光源注射器老化 【排查过程】：没有该工程师联系方式，希望能给医院出老化报告或说明，然后更换 【故障定位】：现场排查 【一线建议】：先联系沟通细节 【下派理由】：客户要求 |  | 182 8302 3563 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000336478 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 班戈县人民医院 | 324082 | 派工完成 | 2026-04-20 12:11:39 | 2026-04-20 12:32:37 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
津益医院（天津）有限责任公司IVD / 生化 / BS-830S出现漏水的情况 | 津益医院（天津）有限责任公司IVD / 生化 / BS-830S出现漏水的情况 无法提供序列号 【故障现象】： BS-830S出现漏水的情况 【排查过程】：水机底部漏水 【处理结果】：请老师联系水机公司或经销商 |  | 131 0207 9178 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 天津分公司 |  | #TS000336475 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 津益医院（天津）有限责任公司 | 90320335 | 技术支持解决 | 2026-04-20 12:11:06 | 2026-04-20 12:14:05 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
夏邑西关中医院 - BC-5000 | 机器出故障无法打开 夏邑西关中医院 医学检验科 【故障现象】：仪器无法联机，指示灯不亮 【排查过程】：停电后来电仪器无法开机 【故障定位】：电源板，保险管 【一线建议】：申请电源组件备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 176 3700 8670 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 郑州分公司 | SS-14008006 | #TS000336447 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 夏邑西关中医院 | 90277874 | 派工完成 | 2026-04-20 12:00:48 | 2026-04-20 14:05:25 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
海口市滨海街道社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-460样本编号如何更改 | 海口市滨海街道社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-460样本编号如何更改 【故障现象】：样本编号如何更改 【排查过程】：科室样本已经测试完成 无法修改样本编号 【处理结果】：客户已知晓 |  | 186 8959 3513 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 海南分公司 | YU-29001741 | #TS000336386 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 海口市滨海街道社区卫生服务中心 | 90258385 | 技术支持解决 | 2026-04-20 11:39:39 | 2026-04-20 11:42:01 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
达坂城区人民医院BS-800M质控偏低，失控， | 达坂城区人民医院BS-800M质控偏低，失控，XP-04001361 【故障现象】：个别质控偏低 【排查过程】：查看K值偏低，检查校准设置正确，校准品客户表示无问题，样本搅拌杆有弹起情况 【故障定位】：校准品、搅拌杆 【一线建议】：校准品、搅拌杆 【下派理由】：需现场处理 |  | 177 2689 0707 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | XP-04001361 | #TS000336380 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 达坂城区人民医院 | 90051503 | 派工完成 | 2026-04-20 11:37:48 | 2026-04-20 12:28:06 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
（急成都市血液中心）IVD / 血球 / BC-30数据报告单只有抬头 | （急成都市血液中心）IVD / 血球 / BC-30数据报告单只有抬头（UD-11002315） |  | 138 8070 1778 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 |  | #TS000336250 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 成都市血液中心 | 361332 | 技术支持解决 | 2026-04-20 11:03:15 | 2026-04-20 12:13:16 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
醴陵市明月镇卫生院BC-5120升降机构故障 | 醴陵市明月镇卫生院BC-5120升降机构故障 【故障现象】：采样组件升降故障 【排查过程】：必发故障 【故障定位】：升降传感器 【一线建议】：带升降传感器备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 188 7330 2884 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 | TQ-9B002779 | #TS000336237 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 醴陵市明月镇卫生院 | 60129013 | 派工完成 | 2026-04-20 11:00:26 | 2026-04-20 11:14:11 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
喀什塔什库尔干县提孜那甫乡卫生院IVD / 血球 / BC-5180显示未连接 | 喀什塔什库尔干县提孜那甫乡卫生院IVD / 血球 / BC-5180显示未连接 【故障现象】：无法联机 【排查过程】：检查仪器电源正常，检查ip地址为自动获取，指导更改IP后联机正常 【处理结果】：故障消除 |  | 175 9946 1774 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 | RG-21105351 | #TS000336199 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 喀什塔什库尔干县提孜那甫乡卫生院 | 90012144 | 技术支持解决 | 2026-04-20 10:51:50 | 2026-04-20 11:14:54 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
十堰市中心血站BS-120检测结果不准 | 十堰市中心血站BS-120检测结果不准 【故障现象】：检测结果不准 【排查过程】：时间质评结果偏低 【故障定位】：检查仪器基本性能、校准数据、 【一线建议】：申请注射器备用 【下派理由】：需现场排查 |  | 135 9372 6818 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990050 |  | 武汉分公司 |  | #TS000336189 | IVD | 生化 | BS-120 | [7 empty] | 十堰市中心血站 | 60041018 | 派工完成 | 2026-04-20 10:49:38 | 2026-04-20 10:55:02 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
开封市杜良乡卫生院BS-1000M连接lis传输速度很慢 | BS-1000M连接lis传输速度很慢 【故障现象】：lis传输速度很慢 【排查过程】：发送LIS 工具，排除仪器问题 【处理结果】：发送LIS 工具，排除仪器问题 |  | 185 5315 8035 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990050 |  | 郑州分公司 |  | #TS000336153 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 开封市杜良乡卫生院 | 90000287 | 技术支持解决 | 2026-04-20 10:39:39 | 2026-04-20 10:57:52 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
烟台市芝罘区只楚街道社区卫生服务中心BS-430甘油酸酯数值高，两次结果相差大 | BS-430甘油酸酯数值高，两次结果相差大，无法提供序列号 【故障现象】：油酸酯数值高，两次结果相差大 【排查过程】：客户不在单位 需现场排查 【故障定位】：交叉污染、搅拌杆、试剂针、样本针 【一线建议】：确认搅拌杆有无划痕、污染异物 【下派理由】：需现场处理 |  | 178 5357 6211 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 青岛分公司 |  | #TS000336135 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 烟台市芝罘区只楚街道社区卫生服务中心 | 373644 | 派工完成 | 2026-04-20 10:32:48 | 2026-04-20 10:44:21 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
湖州市德清县三合乡社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5390白细胞不分类，星号 | 湖州市德清县三合乡社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5390白细胞不分类，星号 【故障现象】：WBC结果为* 【排查过程】：查看特殊信息，定位问题通道 ，排查试剂，管路，气泡 【处理结果】：排堵排液通路后一切正常 |  | 136 5582 8226 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 杭州分公司 | SM-66001140 | #TS000336086 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 湖州市德清县三合乡社区卫生服务中心 | 60054658 | 技术支持解决 | 2026-04-20 10:19:08 | 2026-04-20 10:29:43 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
遵化仁爱医院咨询BC-2600系统数据如何设置 | 遵化仁爱医院咨询BC-2600系统数据如何设置，老师没有提供序列号 |  | 186 3157 7925 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990007 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000336006 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 遵化仁爱医院 | 90012099 | 派工完成 | 2026-04-20 09:52:31 | 2026-04-20 10:18:58 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
蒲城县中医医院CL-6000i | 2026-04-20 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22003【M1：清洗液填充缓慢】,A22001【M1：清洗液缓冲容器浮子状态错误】 |  | 158 2983 9013 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | admin |  | 西安分公司 | BB3-15002161 | #TS000335922 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 蒲城县中医医院 | 305218 | 派工完成 | 2026-04-20 09:32:33 | 2026-04-20 19:01:42 | 59990001 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
自贡市贡井区妇幼保健院C3510咨询使用年限 | 自贡市贡井区妇幼保健院C3510咨询使用年限无法提供序列号 已解答使用年限7年 |  | 186 8131 3765 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 |  | #TS000335876 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 自贡市贡井区妇幼保健院 | 325196 | 技术支持解决 | 2026-04-20 09:15:12 | 2026-04-20 09:28:33 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一甲
邢台美年大健康门诊部有限公司BC-6000软件提示数据库破坏 | 邢台美年大健康门诊部有限公司BC-6000软件提示数据库破坏，客户无法提供序列号 【故障现象】：专家系统提示数据库损坏 【排查过程】：指导客户重新安装专家系统，重做数据库 【处理结果】：恢复正常 老师再次来电咨询。要求转之前联系的工程师 |  | 189 3299 0658 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000335875 | IVD | 血球 | BC-6000 | [7 empty] | 邢台美年大健康门诊部有限公司 | 90066295 | 技术支持解决 | 2026-04-20 09:14:40 | 2026-04-20 09:41:07 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
承德口市口腔医院BC-2900质控问题 | BC-2900质控问题 |  | 157 3394 9608 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 | RL-69105431 | #TS000335870 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 承德口市口腔医院 | 60112961 | 派工完成 | 2026-04-20 09:11:43 | 2026-04-20 09:23:52 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
渠县新市镇卫生院BS-430光源故障 | 渠县新市镇卫生院BS-430光源障故，客户无法提供 【故障现象】：光源障故 【排查过程】：光源才用4个月，水机很长时间未换耗材水质超标 【处理结果】：建议更换水机耗材 |  | 191 1907 0051 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 |  | #TS000335864 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 渠县新市镇卫生院 | 90386367 | 技术支持解决 | 2026-04-20 09:08:54 | 2026-04-20 09:22:16 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
建阳区妇幼保健院BS-800校准系数差别系数超限，试剂制冷温度高 | BS-800校准系数差别系数超限，试剂制冷温度高 【故障现象】：校准系数差别系数超限，试剂制冷温度高 【排查过程】：校准失败 确认靶值校准品正常，试剂盘温度超范围 【故障定位】：需更换制冷模块、确认校准规则 【一线建议】：需更换制冷模块 【下派理由】：需现场处理 |  | 135 5933 6183 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 福州分公司 | XE-01001876 | #TS000335853 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 建阳区妇幼保健院 | 314768 | 派工完成 | 2026-04-20 09:03:37 | 2026-04-20 09:22:30 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
南充市蓬安县金溪卫生院IVD / 血球 / BC-5100 CRP设备快到使用年限 ，需要检测出具报告单 | 南充市蓬安县金溪卫生院IVD / 血球 / BC-5100 CRP设备快到使用年限 ，需要检测出具报告单，转刘敏 |  | 131 1827 6639 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 |  | #TS000335821 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 南充市蓬安县金溪卫生院 | 379509 | 座席解决 | 2026-04-20 08:53:26 | 2026-04-20 08:53:27 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
吴川市中医院CL-2000i | 2026-04-20 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【CL-2000i：仪器无法连接】 |  | 136 3417 0778 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | admin |  | 广州分公司 | YB-07001559 | #TS000335803 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 吴川市中医院 | 306748 | 派工完成 | 2026-04-20 08:46:03 | 2026-04-20 19:00:13 | 59990051 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
渭南益健医院有限公司BC-10本底异常，系统配置，堵孔 | 渭南益健医院有限公司BC-10本底异常，系统配置，堵孔 15769299319杨老师来电催单，转南京贝登鞠楚文18502537470 |  | 157 6929 9319 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 西安分公司 | UH-41011817 | #TS000335795 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 渭南益健医院有限公司 | 90359083 | 派工完成 | 2026-04-20 08:41:46 | 2026-04-20 08:54:14 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
大庆市第五医院bs-800m 水空白超限 | 大庆市第五医院bs-800m 水空白超限XP-31002437 【故障现象】：水空白超限 【排查过程】：查看光度计数什偏高，灯泡使用7个月 【处理结果】：建议更换光源灯，检查水机耗材 |  | 045 9691 5227 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000335763 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 大庆市第五医院 | 314222 | 技术支持解决 | 2026-04-20 08:16:43 | 2026-04-20 08:39:30 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
保定市中医院(保定市糖尿病医院)CL-2600i需要试剂校准视频 | CL-2600i需要试剂校准视频 【故障现象】：需要试剂校准视频 【排查过程】：TIS下载并发送给老师 【处理结果】：问题解决 |  | 183 3119 6856 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 | BL2-62001468 | #TS000335758 | IVD | 生化 | CL-2600I | [7 empty] | 保定市中医院(保定市糖尿病医院) | 307830 | 技术支持解决 | 2026-04-20 08:06:26 | 2026-04-20 08:25:11 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
郭老师15342380281浠水县蔡河镇卫生院IVD / 生化 / BS-450试剂校准不过 | 郭老师15342380281浠水县蔡河镇卫生院IVD / 生化 / BS-450试剂校准不过，老师无法提供序列号已致电武汉分公司谢泽祺跟进，表示不需要坐席下派 |  | 153 4238 0281 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 武汉分公司 |  | #TS000335755 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 浠水县蔡河镇卫生院 | 327199 | 座席解决 | 2026-04-20 07:57:37 | 2026-04-20 07:57:38 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
吴老师18231088966沙河市人民医院IVD / 血球 / BC-5390 CRPsrp模块一故障 | 吴老师18231088966沙河市人民医院IVD / 血球 / BC-5390 CRPsrp模块一故障已致电石家庄分公司夜班接口人李智新跟进，表示不需要坐席下派 |  | 031 9862 5003 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 石家庄分公司 | ST-12004299 | #TS000335749 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 沙河市人民医院 | 321135 | 座席解决 | 2026-04-20 07:35:23 | 2026-04-20 07:35:25 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
李老师18866063698山东大学齐鲁医院德州医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS乳胶试剂异常 | 李老师18866063698山东大学齐鲁医院德州医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS乳胶试剂异常已致电济南分公司夜班接口人李亮跟进，表示不需要坐席下派 |  | 188 6606 3698 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 济南分公司 | DC6-41003391 | #TS000335726 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 山东大学齐鲁医院德州医院 | 300697 | 座席解决 | 2026-04-20 01:19:17 | 2026-04-20 01:19:19 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
高老师13609997818新疆维吾尔自治区儿童医院BC-7500[NR] CRPMCHC偏高 | 高老师13609997818新疆维吾尔自治区儿童医院BC-7500[NR] CRPMCHC偏高已致电新疆分公司夜班接口人赵一帆未接听，致电主管孙涛跟进，表示不需要坐席下派 |  | 136 0999 7818 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | DB9-09000135 | #TS000335589 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区儿童医院 | 107340 | 座席解决 | 2026-04-19 22:17:36 | 2026-04-19 22:17:37 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
王老师19326816459阿瓦提县人民医院IVD / 生化 / BS-2800M项目校准校不过 | 王老师19326816459阿瓦提县人民医院IVD / 生化 / BS-2800M项目校准校不过已致电新疆分公司夜班接口人张小军跟进，表示不需要坐席下派 |  | 193 2681 6459 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | JP9-48000445 | #TS000335418 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 阿瓦提县人民医院 | 301368 | 座席解决 | 2026-04-19 19:48:36 | 2026-04-19 19:48:37 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
东莞市塘厦国华门诊部有限公司BC-10数据无法传输， | 东莞市塘厦国华门诊部有限公司BC-10数据无法传输，UH-41011816 |  | 151 2533 6257 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 深圳分公司 |  | #TS000335369 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 东莞市塘厦国华门诊部有限公司 | 90363999 | 派工完成 | 2026-04-19 18:58:39 | 2026-04-19 18:58:43 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
龙岗区第七人民医院社管中心BC-5130数值有偏差 | 龙岗区第七人民医院社管中心BC-5130数值有偏差，序列号;TR-9A003804，13715038244来电反馈需要工程师再次联系，转接成功 故障现象：数值有偏差 处理过程：做质控在两个标准差内都正常 处理结果：客户确认问题解决 |  | 137 1503 8244 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #TS000335155 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 龙岗区第七人民医院社管中心 | 60133285 | 技术支持解决 | 2026-04-19 16:24:11 | 2026-04-19 16:37:00 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
河源市岭南综合医院bs-350e光源弱， | 河源市岭南综合医院bs-350e光源弱，XS-45000522 故障现象：光源强度不足 处理过程：检测吸光度17000多，1月份客户更换光源灯更换时吸光度14000 一线建议：考虑反应杯脏或光学衰减 下派理由：客户无法自行操作 |  | 183 0003 1112 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 深圳分公司 |  | #TS000335122 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 河源市岭南综合医院 | 90159505 | 派工完成 | 2026-04-19 15:57:23 | 2026-04-19 16:10:21 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
河南省信阳市光山县孙铁铺镇卫生院BS-430水空白超限，光源故障 | 河南省信阳市光山县孙铁铺镇卫生院BS-430水空白超限，光源故障 故障现象：水空白10X 处理过程：检查反应盘无溢流，光源灯已更换2个月 一线建议：检查注液及光源灯稳定性 下派理由：客户无法自行操作 老师来电催促，比较着急，希望工程师能尽量联系对接，致电服务工程师 |  | 152 3765 6377 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990009 |  | 郑州分公司 | YW-42009190 | #TS000335116 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 河南省信阳市光山县孙铁铺镇卫生院 | 367649 | 派工完成 | 2026-04-19 15:54:40 | 2026-04-19 16:01:40 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
莱芜市雪野镇中心卫生院BC-5180白细胞结果不出来 | 莱芜市雪野镇中心卫生院BC-5180白细胞结果不出来（RG-16100401） 故障现象：白细胞不分类 处理过程：检查散点图无图像，清洗流室正常 一线建议：检查DIFF池，压断阀及相关管路 下派理由：客户无法自行处理 |  | 188 6345 8186 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  |  |  | #TS000335022 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 莱芜市雪野镇中心卫生院 | 326037 | 派工完成 | 2026-04-19 14:33:12 | 2026-04-19 14:42:57 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
上海市浦东新区哥伦比亚医疗BC-5180 CRP白细胞堵孔，消除不了故障 | 上海市浦东新区哥伦比亚医疗BC-5180 CRP白细胞堵孔，消除不了故障 故障现象：WBC堵孔 处理过程：执行排堵无效，重启设备，做探头液浸泡 一线建议：检查相关管路 下派理由：客户无法自行处理 |  | 152 2127 2509 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 上海分公司 | SU-93003134 | #TS000335009 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 上海市浦东新区哥伦比亚医疗 | 90164788 | 派工完成 | 2026-04-19 14:25:07 | 2026-04-19 14:35:58 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
石林县鹿阜镇卫生院BS-430样本针糖化清洗失败 | 石林县鹿阜镇卫生院BS-430样本针糖化清洗失败 故障现象：糖化样本针清洗失败 处理过程：样本针撞弯导致无法清洗 一线建议：更换样本针 下派理由：客户询问样本针价格 |  | 135 7714 3724 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  |  | YW-98003095 | #TS000334965 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 石林县鹿阜镇卫生院 | 60133227 | 派工完成 | 2026-04-19 13:20:53 | 2026-04-19 13:47:32 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
嘉兴市南湖区妇幼保健计划生育服务中心（南湖区妇幼保健院）CL-2000i | 2026-04-19 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01206【CL-2000i：样本量不足或存在气泡 样本位置：N0004-1 样本编号/条码：23】,A39019【CL-2000i：主真空容器积液】,A39014【CL-2000i：真空不足】,C01001【CL-2000i：仪器无法连接】 有下派维修工单408276432，此单封闭，已致电服务工程师周呈联系老师 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 杭州分公司 | YB-04001472 | #TS000334930 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 嘉兴市南湖区妇幼保健计划生育服务中心（南湖区妇幼保健院） | 90087768 | 座席解决 | 2026-04-19 12:38:36 | 2026-04-19 13:59:05 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
红盾社区卫生服务站BC-11检测结果不太对 | 红盾社区卫生服务站BC-11检测结果不太对 |  | 199 6398 2976 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 青岛分公司 | UJ-3B001041 | #TS000334846 | IVD | 血球 | BC-11 | [7 empty] | 红盾社区卫生服务站 | 90302908 | 派工完成 | 2026-04-19 11:26:52 | 2026-04-19 13:51:10 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
天津木棉花门诊部有限公司IVD / 生化 / BS-360S出现报警 | 天津木棉花门诊部有限公司IVD / 生化 / BS-360S出现报警，客户无法提供序列号 15022506226客户来电催单，需要现场工程师联系，告知设备维修报价，致电侯琨告知不是自己负责的区域，已致电检验主管栾宇恒表示需要贝登工程师跟进，转孙泽跟进 |  | 150 2250 6226 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990007，59990009 |  | 天津分公司 |  | #TS000334833 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 天津木棉花门诊部有限公司 | 60568039 | 派工完成 | 2026-04-19 11:08:48 | 2026-04-19 11:08:49 | 59990009 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
元医（杭州）科技有限公司CL-1200i抓杯手垂直碰撞 | 元医（杭州）科技有限公司CL-1200i抓杯手垂直碰撞，W7-32004868 【故障现象】：CL-1200i抓杯手垂直碰撞 磁分离盘丢步【排查过程】：故障恢复【处理结果】：等待客户反馈 客户重启后仪器正常 后续跟进一下 防止问题再出现 18190477620客户来电催单，告知需要技术在沟通处理一下设备问题，转赵新虎（科海）跟进 |  | 181 9047 7620 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 杭州分公司 |  | #TS000334803 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 元医（杭州）科技有限公司 | 90331629 | 派工完成 | 2026-04-19 10:45:34 | 2026-04-19 11:01:33 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
攸县中医院BS-2000M浓度调整问题 | 攸县中医院BS-2000M浓度调整问题 【故障现象】：胱抑素C试剂校准品不带浓度【排查过程】：公众号查询后发给老师【处理结果】：问题解决 |  | 152 7334 2736 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 | YA-84000329T | #TS000334795 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 攸县中医院 | 102428 | 技术支持解决 | 2026-04-19 10:39:42 | 2026-04-19 10:47:48 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
富县人民医院BS-2000不出结果， | 富县人民医院BS-2000不出结果， 【故障现象】：BS-2000不出结果【排查过程】：客户联系当地工程师【处理结果】：客户联系当地工程师 |  | 183 9116 9110 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 西安分公司 | YG-83000202 | #TS000334784 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 富县人民医院 | 305248 | 无需技术支持 | 2026-04-19 10:28:26 | 2026-04-19 10:49:54 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
石家庄市桥西区丰河苑社区卫生服务站 咨询BC-5120设备质评用的什么方法学 | 石家庄市桥西区丰河苑社区卫生服务站 咨询BC-5120设备质评用的什么方法学 【故障现象】：咨询BC-5120设备质评用的什么方法学【排查过程】：回到流式细胞术【处理结果】：问题解决 |  | 156 3238 5927 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 | TQ-38006244 | #TS000334766 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 石家庄市桥西区丰河苑社区卫生服务站 | 90034415 | 技术支持解决 | 2026-04-19 10:20:14 | 2026-04-19 10:30:41 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
成都高新高鑫医疗美容门诊部有限公司BC-21堵孔本底异常 | 成都高新高鑫医疗美容门诊部有限公司BC-21堵孔本底异常，UG-94000105 |  | 182 8064 4297 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 |  | #TS000334761 | IVD | 血球 | BC-21 | [7 empty] | 成都高新高鑫医疗美容门诊部有限公司 | 90221977 | 派工完成 | 2026-04-19 10:16:15 | 2026-04-19 11:08:02 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
中山石岐口腔医院（小榄院区）BC-11一直提示需要解决故障，才能检测样本，但是不提示是什么故障 | 中山石岐口腔医院（小榄院区）BC-11一直提示需要解决故障，才能检测样本，但是不提示是什么故障 |  | 199 2777 6057 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990009 |  | 广州分公司 | UJ-99000142 | #TS000334744 | IVD | 血球 | BC-11 | [7 empty] | 中山石岐口腔医院（小榄院区） | 90290116 | 技术支持解决 | 2026-04-19 10:06:01 | 2026-04-19 11:07:38 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
富顺县童寺镇中心卫生院 - BC-5180 CRP | 病人信息怎么输入？急 富顺县童寺镇中心卫生院 医学检验科 【故障现象】：报告界面找不到病人信息【排查过程】：视频指导客户 视图-还原【处理结果】：问题解决 附件: open_api/tid44609/1776564187_44609_a59900_media_1776564166494.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776564187_44609_a59900_media_1776564166494.jpg?Expires=1780542522&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=MlWG5lsFbPJ1%2FdkoMX2O5DsWrTE%3D |  | 189 9007 9681 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 成都分公司 | SU-1B008126 | #TS000334740 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 富顺县童寺镇中心卫生院 | 329221 | 技术支持解决 | 2026-04-19 10:03:04 | 2026-04-19 10:19:16 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
西安市北方医院BC-6900提示废液满，实际上无废液 | 西安市北方医院BC-6900提示废液满，实际上无废液，客户无法提供序列号 【故障现象】：6900废液满 无法消除【排查过程】：上下晃动浮子故障无法消除【处理结果】：怀疑浮子有问题 工单下拍 老师着急使用 尽快联系 |  | 189 9130 1319 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990009 |  | 西安分公司 |  | #TS000334731 | IVD | 血球 | BC-6900 | [7 empty] | 西安市北方医院 | 305001 | 派工完成 | 2026-04-19 09:54:54 | 2026-04-19 09:58:58 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
佛山复星禅诚医院有限公司 - BC-7500[NR] CS | 很急用。 血红蛋白基线异常 佛山复星禅诚医院有限公司 医学检验科 与工单#TS000334680重复，此单封单 附件: open_api/tid44609/1776563313_44609_9a8f49_media_1776563236499.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776563313_44609_9a8f49_media_1776563236499.jpg?Expires=1780542522&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=auWIMYWK4F%2FJeNfje8W%2FvB6TE7g%3D |  | 135 1653 8206 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 广州分公司 | DC6-46004110 | #TS000334720 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 佛山复星禅诚医院有限公司 | 306663 | 座席解决 | 2026-04-19 09:48:26 | 2026-04-19 10:04:16 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
定西市渭源县北寨中心卫生院IVD / 血球 / BC-5180设置调节问题 | 定西市渭源县北寨中心卫生院IVD / 血球 / BC-5180设置调节问题 无法提供序列号 【故障现象】：打印模板顺序不太好 【排查过程】：打印顺序不好 老师要求调试【处理结果】：调试参数顺序 打印模板客户无法操作 工单下派 |  | 187 9320 8987 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 |  | #TS000334719 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 定西市渭源县北寨中心卫生院 | 327987 | 派工完成 | 2026-04-19 09:48:04 | 2026-04-19 09:51:50 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
郑州张碧波中医针灸医院IVD / 血球 / BC-10被删除的质控记录如何恢复 | 郑州张碧波中医针灸医院IVD / 血球 / BC-10被删除的质控记录如何恢复 |  | 156 3943 8037 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 | UH-3A010882 | #TS000334707 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 郑州张碧波中医针灸医院 | 90236136 | 派工完成 | 2026-04-19 09:30:18 | 2026-04-19 09:40:45 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
哈尔滨市呼兰区利民街道社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-830水空白超线 | 哈尔滨市呼兰区利民街道社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-830水空白超线 【故障现象】：水空白超限 【排查过程】：水空白10X【处理结果】：客户自行联系工程师 |  | 183 4601 7420 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 | BA6-13001436 | #TS000334697 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 哈尔滨市呼兰区利民街道社区卫生服务中心 | 90174412 | 无需技术支持 | 2026-04-19 09:11:49 | 2026-04-19 10:00:50 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
山东省第二康复医院山东省煤炭泰山疗养院 - CX-6000-连续3次拨打无法你用，请直接下派 | 左上角显示未连接，点不开，点暂停，停止都显示状态未满足 山东省第二康复医院山东省煤炭泰山疗养院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1776561043_44609_aad6d8_media_1776560986937.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776561043_44609_aad6d8_media_1776560986937.jpg?Expires=1780542523&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=XHc5bmYYkoVIhBiaaAMcGhMlNUM%3D |  | 133 5538 6070 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 济南分公司 | GE3-48000224 | #TS000334696 | IVD | 凝血仪器 | CX-6000 | [7 empty] | 山东省第二康复医院山东省煤炭泰山疗养院 | 330897 | 派工完成 | 2026-04-19 09:10:40 | 2026-04-19 10:09:50 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
东城社区卫生服务中心IVBC-5180 CRP开不机 | 东城社区卫生服务中心IVBC-5180 CRP开不机 来电催促，病人在等，希望尽快联系处理 【故障现象】：仪器无法开机【排查过程】：老师自行联系当地工程师【处理结果】：老师自行联系当地工程师 无需处理 |  | 159 1154 7285 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 昆明分公司 | SU-8B002698 | #TS000334694 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 东城社区卫生服务中心 | 60048961 | 无需技术支持 | 2026-04-19 09:08:57 | 2026-04-19 09:53:43 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
佛山复星禅诚医院有限公司 - BC-7500[NR] CS | 血红蛋白基线低 佛山复星禅诚医院有限公司 医学检验科 【故障现象】：HGB基线异常 无法消除【排查过程】：电话无法接通 【处理结果】：电话无法接通工单下派 附件: open_api/tid44609/1776559887_44609_748acb_media_1776559842293.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776559887_44609_748acb_media_1776559842293.jpg?Expires=1780542523&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ck5vExYZZAsEFFnIzDz7MxyYM7U%3D |  | 135 1653 8206 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  |  |  | 广州分公司 | DC6-46004110 | #TS000334680 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 佛山复星禅诚医院有限公司 | 306663 | 派工完成 | 2026-04-19 08:51:21 | 2026-04-19 10:11:40 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
亳州市谯城区观堂镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-830S样本做不了 | 亳州市谯城区观堂镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-830S样本做不了（BB7-38000653） |  | 189 5679 1565 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 合肥分公司 |  | #TS000334668 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 亳州市谯城区观堂镇中心卫生院 | 371674 | 派工完成 | 2026-04-19 08:04:56 | 2026-04-19 08:05:00 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
谭老师13250781064广州市白云区第二人民医院 CX-9000样本增样异常- TS唐柯柯已联系指导，确认是10994软件bug，自动维护后报警吸样异常，指导重启后解决-上班后请及时联系CS现场升级 | 谭老师13250781064广州市白云区第二人民医院 CX-9000样本增样异常致电广州分公司夜班接口人熊孟周未接听，致电主管赵凯未接听，致电IVD产线何毅未接听，故提交，麻烦跟进，谢谢 |  | 132 5078 1064 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990052 |  | 广州分公司 | GC8-57001100 | #TS000334646 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 广州市白云区第二人民医院 | 60029797 | 技术支持解决 | 2026-04-19 06:11:23 | 2026-04-19 08:04:08 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
苏老师18908892762寻甸五州医院有限公司BC-5380用户名不存在 | 苏老师18908892762寻甸五州医院有限公司BC-5380用户名不存在已致电昆明分公司夜班接口人李金靖跟进，表示不需要坐席下派 |  | 189 0889 2762 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 昆明分公司 | RF-46107995 | #TS000334484 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 寻甸五州医院有限公司 | 90238434 | 座席解决 | 2026-04-18 21:06:16 | 2026-04-18 21:06:17 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
通辽市科尔沁区第一人民医院BC-6800PLUS预加热温度异常，换上新的加热组件报各种故障 | 余老师18647522288通辽市科尔沁区第一人民医院BC-6800PLUS预加热温度异常，换上新的加热组件报各种故障已致电内蒙古分公司夜班接口宋华岳跟进，表示不需要坐席下派人 |  | 186 4752 2288 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 内蒙古分公司 | UC-03000899 | #TS000334442 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 通辽市科尔沁区第一人民医院 | 60040383 | 座席解决 | 2026-04-18 20:20:30 | 2026-04-18 20:20:31 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
李老师16639358328河南省濮阳市濮阳县第三人民医院BC-7500[NR] CRP刚换的试剂crp消除不了 | 李老师16639358328河南省濮阳市濮阳县第三人民医院BC-7500[NR] CRP刚换的试剂crp消除不了，老师无法提供具体序列号已致电郑州分公司夜班接口人程清华跟进，表示不需要坐席下派 |  | 166 3935 8328 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 郑州分公司 |  | #TS000334432 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | （禁用）河南省濮阳市濮阳县第三人民医院 | 320999 | 座席解决 | 2026-04-18 20:09:24 | 2026-04-18 20:09:26 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
段老师18336069228河南省辉县市新辉药厂门诊部BC-5120需要授权码 | 段老师18336069228河南省辉县市新辉药厂门诊部BC-5120需要授权码已致电郑州分公司夜班接口人程清华跟进，表示不需要坐席下派 |  | 183 3606 9228 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 郑州分公司 | TQ-2B005583 | #TS000334416 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | （禁用）河南省辉县市新辉药厂门诊部 | 330457 | 座席解决 | 2026-04-18 19:39:11 | 2026-04-18 19:39:12 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
张老师18931506378唐山市人民医院IVD / 血球 / BC-5000本地电压异常 | 张老师18931506378唐山市人民医院IVD / 血球 / BC-5000本地电压异常已致电石家庄夜班接口人李智新跟进，表示不需要坐席下派 |  | 189 3150 6378 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 石家庄分公司 | SS-26009636 | #TS000334402 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 唐山市人民医院 | 307604 | 座席解决 | 2026-04-18 19:24:28 | 2026-04-18 19:24:29 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
高老师15548501966达拉特旗昭君中心卫生院IVD / 生化 / BS-430失控范围和白细胞特别高 | 高老师15548501966达拉特旗昭君中心卫生院IVD / 生化 / BS-430做实验试剂显示失控范围和白细胞特别高，老师无法提供序列号，要求明天早上七点五十回电，坐席回复具体已工程师为准 |  | 155 4850 1966 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000334400 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 达拉特旗昭君中心卫生院 | 90046882 | 派工完成 | 2026-04-18 19:16:52 | 2026-04-18 19:16:56 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
北京市薇琳医疗美容医院有限公司BC-20需要年检 | 北京市薇琳医疗美容医院有限公司BC-20需要年检 UF-2B005296，转齐殿姣 |  | 185 0047 8787 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 北京分公司 | UF-2B005296 | #TS000334317 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 北京市薇琳医疗美容医院有限公司 | 90033709 | 座席解决 | 2026-04-18 17:51:00 | 2026-04-18 17:51:02 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
化隆县甘都镇中心卫生院BS-430总蛋白结果不显示 | 化隆县甘都镇中心卫生院BS-430总蛋白结果不显示 无法提供序列号 【故障现象】：多项目质控不好 【排查过程】：针，搅拌杆维护，已经沟通过可是尝试重新更换试剂，重新定标过，新的质控 【故障定位】：注射器，搅拌杆，针加样 【一线建议】：申请注射器，样本针现场排查 【下派理由】：需现场排查 |  | 139 9730 7111 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 |  | #TS000334280 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 化隆县甘都镇中心卫生院 | 90007994 | 派工完成 | 2026-04-18 17:19:19 | 2026-04-18 17:19:20 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
化隆县甘都镇中心卫生院BS-450总蛋白结果不显示 | 化隆县甘都镇中心卫生院BS-450总蛋白结果不显示 无法提供序列号 【故障现象】：多项目质控不好 【排查过程】：针，搅拌杆维护，已经沟通过可是尝试重新更换试剂，重新定标过，新的质控 【故障定位】：注射器，搅拌杆，针加样 【一线建议】：申请注射器，样本针现场排查 【下派理由】：需现场排查 |  | 139 9730 7111 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 |  | #TS000334261 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 化隆县甘都镇中心卫生院 | 90007994 | 派工完成 | 2026-04-18 17:09:32 | 2026-04-18 17:12:48 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
内蒙古自治区鄂尔多斯市 老师18295008750反映BC-5120检测结果异常 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 老师18295008750反映BC-5120检测结果异常 TQ-3B006367，表示保密单位无法提供单位信息，如需下派返回至呼叫中心，线下有固定对接工程师，培训去了今天没办法处理 【故障现象】：探头清洗液维护时吸入血液，导致白细胞本底异常偏高 【排查过程】：服务-维护-整机清洗，整机浸泡，一直清洗至WBC至0.2以下 【处理结果】：客户解决问题 |  | 182 9500 8750 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 深圳分公司 |  | #TS000334246 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-18 16:54:26 | 2026-04-18 17:05:54 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
达坂城区人民医院BS-800M漏水 | 达坂城区人民医院BS-800M漏水 【故障现象】：BS-800M漏水 【排查过程】：排除注射器漏水 【故障定位】：怀疑脱气膜漏水或者压力表接头漏液 【一线建议】：申请脱气膜或压力表备用 【下派理由】：现场排查 |  | 150 9956 3660 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 | XP-04001361 | #TS000334168 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 达坂城区人民医院 | 90051503 | 派工完成 | 2026-04-18 15:58:56 | 2026-04-18 16:02:33 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
中国人民解放军陆军第八十一集团军医院BC-7500[NR] CRP频繁死机 | BC-7500[NR] CRP频繁死机 【故障现象】：仪器频繁死机 【排查过程】：仪器死机，触摸不动，重启后做一两个标本就又出现同样问题 【故障定位】：硬盘，检查散热 【一线建议】：申请SSD硬盘和主控板 【下派理由】：科室需求 请联系科室电话 03138785614 |  | 197 1311 7525 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 | DB9-0C000339 | #TS000334158 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 中国人民解放军陆军第八十一集团军医院 | 320102 | 派工完成 | 2026-04-18 15:51:28 | 2026-04-18 15:58:22 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
瑞丽市人民医院IVD / 生化 / CL-6000I如何配置ip地址 | 瑞丽市人民医院IVD / 生化 / CL-6000I如何配置ip地址，老师没有提供序列号 【故障现象】：咨询CL-6000I仪器电脑ip设置 【排查过程】：设置ip地址192.168.23.3 【处理结果】：连接后正常联机 |  | 139 8825 4908 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 |  | #TS000334109 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 瑞丽市人民医院 | 60032144 | 技术支持解决 | 2026-04-18 15:12:07 | 2026-04-18 15:21:22 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
上海交通大学医学院附属瑞金医院CL-8000I清洗液感应报警 | CL-8000I清洗液感应报警 【故障现象】：清洗液空 【排查过程】：科室换新试剂后不切换，报无清洗液 【故障定位】：感应光耦 【一线建议】：申请光耦备用 【下派理由】：现场排查 |  | 180 1853 5081 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 上海分公司 | BJ5-52000700 | #TS000334088 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 105334 | 派工完成 | 2026-04-18 14:57:07 | 2026-04-18 14:59:16 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
杭州花好生医院IVD / 血球 / BC-5120传输结果不好 | 杭州花好生医院IVD / 血球 / BC-5120传输结果不好，老师没有提供序列号 【故障现象】：无法传输结果到lis 【排查过程】：指导重启lis电脑，重启lis接口程序后手动传输 【处理结果】：正常传输 |  | 192 4307 9675 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 杭州分公司 |  | #TS000334057 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 杭州花好生医院 | 90411736 | 技术支持解决 | 2026-04-18 14:30:27 | 2026-04-18 14:44:55 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
云南省文山州广南县板蚌乡卫生院 BC-5180 CRP 模块2异常 | 云南省文山州广南县板蚌乡卫生院 BC-5180 CRP 模块2异常 【故障现象】：开机显示CRP模块2异常，故障无法消除 【排查过程】：进入设置-主机设置-增益设置查看CRP模块电压，电压5.0V，指导调整设定值使CRP模块电压调整至4.5V左右，点击保存 【处理结果】：故障消除，开机初始化成功 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 昆明分公司 | SU-2C010054 | #TS000334056 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 云南省文山州广南县板蚌乡卫生院 | 363121 | 技术支持解决 | 2026-04-18 14:30:23 | 2026-04-18 14:37:27 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
江北区大庆村社区卫生服务中心CL-900i | 2026-04-18 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A50125【SAM : 加样针垂直方向不在初始位，禁止转盘】,A55540【SAM : 抓杯手垂直运动碰撞 】 |  | 136 1831 9583 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | admin |  | 重庆分公司 | BK2-3C001986 | #TS000334035 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 江北区大庆村社区卫生服务中心 | 90351615 | 派工完成 | 2026-04-18 14:17:48 | 2026-04-18 14:57:29 | 59990005 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
安徽省天长市湖滨镇卫生院IVD / 血球 / BC-2800仪器与电脑之间数据无法传输 | 安徽省天长市湖滨镇卫生院IVD / 血球 / BC-2800仪器与电脑之间数据无法传输 RP-27109469，李老师19156097701 |  | 191 5609 7701 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 合肥分公司 | RP-27109469 | #TS000334032 | IVD | 血球 | BC-2800 | [7 empty] | 安徽省天长市湖滨镇卫生院 | 311140 | 技术支持解决 | 2026-04-18 14:13:51 | 2026-04-18 15:36:59 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
四川省人民医院 - UA-5600 | 仪器不能自动扫描条码 四川省人民医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1776490280_44609_602881_media_1776490260413.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776490280_44609_602881_media_1776490260413.jpg?Expires=1780542523&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=WOLVNoLZfMA22zmvJ2WeKM%2FK%2B0g%3D |  | 177 6037 2565 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | admin |  | 成都分公司 | QA7-58000759 | #TS000333988 | IVD | 尿液分析 | UA-5600 | [7 empty] | 四川省人民医院 | 102052 | 派工完成 | 2026-04-18 13:31:17 | 2026-04-18 14:56:55 | 59990005 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
昆明市五华区龙翔红菱路社区卫生服务站BC-5390废液满 | SM-98001896 BC-5390废液满 【故障现象】：废液满，稀释液型号用错 【排查过程】：废液桶排 废液通无液体 上下滑动浮球正常在最低位，清洗废液传感器后恢复正常，仪器使用的是三分类仪器的稀释液，告知正确型号 【处理结果】：清洗废液传感器后恢复正常，建议客户联系供货商更换新的稀释液 |  | 187 8819 8004 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 昆明分公司 |  | #TS000333985 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 昆明市五华区龙翔红菱路社区卫生服务站 | 90302199 | 技术支持解决 | 2026-04-18 13:29:14 | 2026-04-18 13:39:24 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
连州市东陂中心卫生BS-600质控失控 | 连州市东陂中心卫生BS-600质控失控 【故障现象】：很多项目质控失控 【排查过程】：新的校准，质控，试剂，样本 【故障定位】：加样系统，搅拌系统 【一线建议】：现场排查硬件问题 【下派理由】：客户需求，提前联系报价 迪诺-陈银亭-化免血球：请派维修单 |  | 180 2330 5550 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 广州分公司 | YS-9C001332 | #TS000333958 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 连州市东陂中心卫生院 | 90035788 | 派工完成 | 2026-04-18 12:56:49 | 2026-04-18 12:56:49 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
天津木棉花门诊部有限公司IVD / 生化 / BS-360S出现报警 | 天津木棉花门诊部有限公司IVD / 生化 / BS-360S出现报警，老师没有提供序列号 【故障现象】：试剂制冷温度异常，其他温度异常 【排查过程】：沟通试剂制冷片损坏 【处理结果】：涉及费用问题，客户联系采购联系当地工程师处理 |  | 150 2250 6226 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 天津分公司 |  | #TS000333957 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 天津木棉花门诊部有限公司 | 60568039 | 技术支持解决 | 2026-04-18 12:55:37 | 2026-04-18 13:02:28 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
连州市东陂中心卫生BS-600质控失控 | 连州市东陂中心卫生BS-600质控失控 【故障现象】：很多项目质控失控 【排查过程】：新的校准，质控，试剂，样本 【故障定位】：加样系统，搅拌系统 【一线建议】：现场排查硬件问题 【下派理由】：客户需求，提前联系报价迪诺-陈银亭-化免血球：请派维修单 |  | 180 2330 5550 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 广州分公司 | YS-9C001332 | #TS000333946 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 连州市东陂中心卫生院 | 90035788 | 派工完成 | 2026-04-18 12:42:54 | 2026-04-18 12:56:13 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
林周县江夏乡卫生院 - BC-30S | 各项指标超标￼ 林周县江夏乡卫生院 全科医疗科 附件: open_api/tid44609/1776487379_44609_88ed9e_media_1776487368261.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776487379_44609_88ed9e_media_1776487368261.jpg?Expires=1780542523&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=%2BTue%2F6%2BLNCE5MwB1TqL6Vns2In0%3D |  | 136 5898 8552 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  |  |  | 成都分公司 | TH-11008975 | #TS000333945 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 林周县江夏乡卫生院 | 60117485 | 派工完成 | 2026-04-18 12:42:53 | 2026-04-18 13:45:30 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
新疆医科大学第一附属医院昌吉分院IVD / 血球 / CRP-M100没反应 | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院IVD / 血球 / CRP-M100没反应 【故障现象】：咨询75和M100结果能否比对上 【排查过程】：解答比对理论应该相差不大 【处理结果】：75高值结果偏高，沟通可能需要重新校准一下 |  | 135 7962 3161 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 | TT-1C001241 | #TS000333931 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | 301300 | 技术支持解决 | 2026-04-18 12:32:29 | 2026-04-18 13:06:10 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
上海市普陀区长风社区卫生服务中心 - BC-5385 CRP | 一做样本就报图片中的故障，而且样本结果异常偏低，清洗及更换稀释液后未纠正。 上海九州锦护理院 医学检验科 【故障现象】：真空异常，结果偏低 【排查过程】：指导清洗SV26后故障依旧 【故障定位】：SV26，SV09，P03，管路和真空室气密性 【一线建议】：申请阀门，泵，真空室备用 【下派理由】：现场排查 附件: open_api/tid44609/1776486556_44609_8dae03_media_1776486436321.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776486556_44609_8dae03_media_1776486436321.jpg?Expires=1780542523&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=qqAWoDPdlkPQOua7JY8Gpiqc6VU%3D |  | 136 0196 5025 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 上海分公司 | DD4-37000462 | #TS000333926 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 上海市普陀区长风社区卫生服务中心 | 60042949 | 派工完成 | 2026-04-18 12:29:13 | 2026-04-18 12:41:43 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
成都武侯银眸旺明堂综合门诊部IVD / 血球 / BC-20S报告单如何修改单位名称 | 成都武侯银眸旺明堂综合门诊部IVD / 血球 / BC-20S报告单如何修改单位名称无法提供序列号 |  | 191 5008 0805 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 |  | #TS000333884 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 成都武侯银眸旺明堂综合门诊部 | 90407821 | 技术支持解决 | 2026-04-18 11:52:24 | 2026-04-18 12:27:16 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆维吾尔自治区人民医院BS-2000显示器黑屏操作软件卡顿，操作电脑频繁黑屏(十万火急） | 新疆维吾尔自治区人民医院BS-2000显示器黑屏操作软件卡顿，操作电脑频繁黑屏(十万火急） 老师表示电脑已经完全无法操作，样本无法处理。前面已经对接线下工程师，表示等新电脑到了再过去。老师13579216215 【故障现象】：新疆维吾尔自治区人民医院BS-2000显示器黑屏操作软件卡顿，操作电脑频繁黑屏(十万火急）老师表示电脑已经完全无法操作，样本无法处理。前面已经对接线下工程师，工程师已经建单申请配件，配件下午到，到了再过去 【排查过程】：前面已经对接线下工程师，工程师已经建单申请配件，配件下午到，到了再过去 【处理结果】：工单封闭 |  | 195 9002 8668 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | BG5-1C000750 | #TS000333883 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 101958 | 技术支持解决 | 2026-04-18 11:50:08 | 2026-04-18 11:55:06 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
河南省商丘市柘城县疾病控制中心,BC-3600CT采样组件故障 | 河南省商丘市柘城县疾病控制中心,BC-3600CT采样组件故障 |  | 188 3701 1073 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 郑州分公司 | TD-4A000003 | #TS000333864 | IVD | 血球 | BC-3600CT | [7 empty] | 河南省商丘市柘城县疾病控制中心 | 366902 | 派工完成 | 2026-04-18 11:36:50 | 2026-04-18 11:45:54 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
德州爱尔眼科医院IVD / 血球 / BC-3000PLUS WBC堵孔故障无法消除 | 德州爱尔眼科医院IVD / 血球 / BC-3000PLUS WBC堵孔故障无法消除 RJ-55120318，姚老师15552604990 |  | 155 5260 4990 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 济南分公司 | RJ-55120318 | #TS000333858 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 德州爱尔眼科医院 | 60089628 | 派工完成 | 2026-04-18 11:32:14 | 2026-04-18 11:46:23 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
内江市东兴区椑南镇卫生院 - BS-430 | 试剂仓不制冷 内江市东兴区椑南镇卫生院 医学检验科 【故障现象】：试剂盘制冷温度异常 【排查过程】：告知配件损坏，客户询价 【处理结果】：告知线下工程师报价并联系线下工程师报价 |  | 134 5889 9768 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  |  |  | 成都分公司 | YW-9B003492 | #TS000333844 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 内江市东兴区椑南镇卫生院 | 90168276 | 技术支持解决 | 2026-04-18 11:25:16 | 2026-04-18 11:32:30 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
广西省来宾市金秀瑶族自治县忠良乡卫生院 - BC-5180 | 散点图异常 广西省来宾市金秀瑶族自治县忠良乡卫生院 医学检验科 【故障现象】：WBC散点图异常 【排查过程】：执行浸泡DIFF池和流动室清洗，检查试剂无异常 【故障定位】：流动室脏，diff池脏，排废不彻底 【一线建议】：申请光学备用，清洗流动室外壁和DIFF池，检查排废管路 【下派理由】：客户需求 附件: open_api/tid44609/1776482346_44609_a15981_media_1776482331670.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776482346_44609_a15981_media_1776482331670.jpg?Expires=1780542523&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=FUgca3MYbcq%2FnMIAvIeykTEDPMw%3D |  | 138 0782 7290 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 南宁分公司 | RG-27105711 | #TS000333834 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 广西省来宾市金秀瑶族自治县忠良乡卫生院 | 368411 | 派工完成 | 2026-04-18 11:19:01 | 2026-04-18 11:22:03 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
河南玉衡医疗服务有限公司IVD / 生化 / BS-430跟换试剂后显示试剂用光 | 河南玉衡医疗服务有限公司IVD / 生化 / BS-430跟换试剂后显示试剂用光 YW-45009670 【故障现象】：倒瓶操作显示试剂余量为0 【排查过程】：告知不要倒瓶操作，并进行余量刷新 【处理结果】：解决问题 |  | 187 3951 1396 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 | YW-45009670 | #TS000333762 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 河南玉衡医疗服务有限公司 | 90395538 | 技术支持解决 | 2026-04-18 10:20:23 | 2026-04-18 10:31:47 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
阳江协宁精神病医院有限公司BS-360S如何添加检验者信息 | 阳江协宁精神病医院有限公司BS-360S如何添加检验者信息 【故障现象】：增加检验者信息 【排查过程】：应用-系统设置-仪器设置-数据字典 【处理结果】：客户知晓 |  | 155 2307 8790 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 广州分公司 | BB6-1A003080 | #TS000333753 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 阳江协宁精神病医院有限公司 | 90271852 | 技术支持解决 | 2026-04-18 10:17:27 | 2026-04-18 10:22:23 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
佛山复星禅诚医院有限公司 - SC-120 | 气源压力异常 佛山复星禅诚医院有限公司 医学检验科 科室忙，等待空闲时候联系 【故障现象】：250KPa压力异常 【排查过程】：已有现场工程师处理 【处理结果】：已有现场工程师处理 |  | 135 1653 8206 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  |  |  | 广州分公司 | UN-1B000357 | #TS000333731 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 佛山复星禅诚医院有限公司 | 306663 | 无需技术支持 | 2026-04-18 10:06:20 | 2026-04-18 10:10:19 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
孙甘店乡卫生院BC-5130报异常 | 孙甘店乡卫生院BC-5130报异常TR-46009721 【故障现象】：HGB本底电压异常 【排查过程】：指导设置-增益设置-自动设置到4.2V 【处理结果】：客户解决 |  | 157 3326 4431 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000333692 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 孙甘店乡卫生院 | 90038166 | 技术支持解决 | 2026-04-18 09:41:54 | 2026-04-18 09:48:13 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
南平德康医院IVD / 生化 / BS-360S底物耗尽 | 南平德康医院IVD / 生化 / BS-360S底物耗尽 BB6-32003676 【故障现象】：底物耗尽 【排查过程】：指导执行稀释重测 【处理结果】：客户知晓 |  | 137 9793 7874 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 福州分公司 | BB6-32003676 | #TS000333691 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 南平德康医院 | 90328775 | 技术支持解决 | 2026-04-18 09:41:37 | 2026-04-18 09:44:06 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
上饶市立医院CL-6000i | 2026-04-18 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 152 7007 1871 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | admin |  | 南昌分公司 | BB3-8B000272 | #TS000333683 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 上饶市立医院 | 308353 | 派工完成 | 2026-04-18 09:36:36 | 2026-04-18 12:08:00 | 59990005 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
周口市沈丘县光明眼科医院IVD / 血球 / BC-5120检测数据传不到系统上 | 周口市沈丘县光明眼科医院IVD / 血球 / BC-5120检测数据传不到系统上 TQ17004434 【故障现象】：无法传输到lis 【排查过程】：重启lis接口，手动传输 【处理结果】：正常传输 |  | 183 3813 9812 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 | TQ-17004434 | #TS000333641 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 周口市沈丘县光明眼科医院 | 60096520 | 技术支持解决 | 2026-04-18 09:14:19 | 2026-04-18 09:33:54 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
桂林爱尔眼科医院BC-5120本底异常 | BC-5120本底异常 【故障现象】：HGB本底异常 【排查过程】：hgb高频率本底为1，告知需要维修 【处理结果】：客户联系自己工程师处理 |  | 181 0773 4456 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 南宁分公司 | TQ-41006487 | #TS000333638 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 桂林爱尔眼科医院 | 60084637 | 技术支持解决 | 2026-04-18 09:13:20 | 2026-04-18 09:23:36 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
秦皇岛市海港区燕山大街办事处燕山一居社区卫生服务站IVD / 血球 / BC-5130扫不上试剂 | 秦皇岛市海港区燕山大街办事处燕山一居社区卫生服务站IVD / 血球 / BC-5130扫不上试剂，老师没有提供序列号 【故障现象】：稀释液条码扫描不上 【排查过程】：告知拧紧稀释液接头后正常 【处理结果】：恢复正常 |  | 150 7606 9286 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000333632 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 秦皇岛市海港区燕山大街办事处燕山一居社区卫生服务站 | 380708 | 技术支持解决 | 2026-04-18 09:09:14 | 2026-04-18 09:32:27 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
南平武夷厚生眼科医院IVD / 生化 / BS-390试剂位置绑定不上去了 | 南平武夷厚生眼科医院IVD / 生化 / BS-390试剂位置绑定不上去了 WT-7B001203 【故障现象】：项目设置无法添加 【排查过程】：指导试剂设置无法添加 【故障定位】：数据库或者开放参数设置问题 【一线建议】：电话联系，上门检查 【下派理由】：客户需求 |  | 138 5935 5817 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 福州分公司 | WT-7B001203 | #TS000333621 | IVD | 生化 | BS-390 | [7 empty] | 南平武夷厚生眼科医院 | 90051308 | 派工完成 | 2026-04-18 08:55:21 | 2026-04-18 09:11:48 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
祁阳泰和精神病康复医院IVD / 血球 / BC-2600（RQ-77122649）数据只传1/3 | 祁阳泰和精神病康复医院IVD / 血球 / BC-2600（RQ-77122649）数据只传1/3 |  | 191 4670 6015 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007，59990051 |  | 长沙分公司 | RQ-77122649 | #TS000333611 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 祁阳泰和精神病康复医院 | 90050782 | 技术支持解决 | 2026-04-18 08:47:15 | 2026-04-18 08:47:16 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
鄄城县人民医院IVD / 尿液分析 / EU-5600 PRO开不了机 | 鄄城县人民医院IVD / 尿液分析 / EU-5600 PRO开不了机 |  | 172 7720 8040 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 济南分公司 | QB4-59000702 | #TS000333607 | IVD | 尿液分析 | EU-5600 PRO | [7 empty] | 鄄城县人民医院 | 300792 | 派工完成 | 2026-04-18 08:42:08 | 2026-04-18 08:42:12 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
文山市人民医院CL-6000i | 2026-04-18 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12009【M1：第一抓杯手水平运动错误】,A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：分杯盘】 |  | 133 7876 2127 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | admin |  | 昆明分公司 | BB3-04001282 | #TS000333606 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 文山市人民医院 | 303812 | 派工完成 | 2026-04-18 08:41:33 | 2026-04-18 12:07:37 | 59990005 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三乙
河南卓尔美医院管理有限公司IVD / 生化 / BS-360S出现运动错误 | 河南卓尔美医院管理有限公司IVD / 生化 / BS-360S出现运动错误 |  | 190 3786 3316 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 郑州分公司 | BB6-1B003165 | #TS000333573 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 河南卓尔美医院管理有限公司 | 90260747 | 派工完成 | 2026-04-18 08:14:48 | 2026-04-18 08:14:52 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
女士17399265404喀什市人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000血凝仪报警反应杯额度不足 | 女士17399265404喀什市人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000血凝仪报警反应杯额度不足已致电新疆分公司夜班接口人张礼平跟进，表示不需要坐席下派 |  | 173 9926 5404 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | GC8-49000767 | #TS000333540 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 喀什市人民医院 | 301375 | 座席解决 | 2026-04-18 04:44:21 | 2026-04-18 04:44:22 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
刘老师18939179189孟州复兴医院IVD / 生化 / BS-1000M报警，检查水箱进水管路 | 刘老师18939179189孟州复兴医院IVD / 生化 / BS-1000M报警，检查水箱进水管路已致电郑州分公司夜班接口人刘智跟进，表示不需要坐席下派 |  | 189 3917 9189 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 郑州分公司 | FU5-46000099 | #TS000333536 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 孟州复兴医院 | 309057 | 座席解决 | 2026-04-18 03:34:00 | 2026-04-18 03:34:01 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
廖老师18503008750湖南景程医院有限公司IVD / 生化 / BS-430是否是封闭式的 | 廖老师18503008750湖南景程医院有限公司IVD / 生化 / BS-430是否是封闭式的已致电长沙分公司夜班接口人何拥祥跟进 |  | 185 0300 8750 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 长沙分公司 | YW-0C005012 | #TS000333085 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 湖南景程医院有限公司 | 60364544 | 座席解决 | 2026-04-17 19:59:49 | 2026-04-17 19:59:50 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
乐清市人民医院BC-7500[N] CS抓夹动作异常，故障消除不了 | 乐清市人民医院BC-7500[N] CS抓夹动作异常，故障消除不了 |  | 173 6586 8126 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 杭州分公司 | DC5-21000080 | #TS000332911 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CS | [7 empty] | 乐清市人民医院 | 303214 | 派工完成 | 2026-04-17 18:49:07 | 2026-04-17 18:49:11 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
泌阳县疾病预防控制中心BriCyte E6报错两个故障 | 泌阳县疾病预防控制中心BriCyte E6报错两个故障 【故障现象】：仪器报警采样通道堵 【排查过程】：老师未在仪器旁，指导通针，老师反馈之前更换过鞘液接头（非原装网上购买），原接头漏液，建议先换回原装接头看是否故障恢复 【故障定位】：采样通道液路 【一线建议】：联系客户跟踪处理 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 184 0399 8591 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 | TA-8C000389 | #TS000332609 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 泌阳县疾病预防控制中心 | 60065032 | 派工完成 | 2026-04-17 17:32:10 | 2026-04-17 17:48:26 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新疆军区机关门诊部BC-5390需要试剂条码 | 新疆军区机关门诊部BC-5390需要试剂条码，SM-9B001928 【故障现象】：咨询试剂条码 【排查过程】：客户已从其他工程师处获取资料 【处理结果】：客户问题已处理，无需支持 |  | 135 7982 0857 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 |  | #TS000332596 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 新疆军区机关门诊部 | 328616 | 无需技术支持 | 2026-04-17 17:29:50 | 2026-04-17 17:52:21 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
克拉玛依市中心医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP抓手故障 | 克拉玛依市中心医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP抓手故障 ST-35005111 【故障现象】：抓手故障 【排查过程】：抓手抓取样本后会掉管，夹爪松动，客户在第三方买了保修，建议手动处理夹爪，使其紧固 【处理结果】：指导客户怎么解决 |  | 189 9930 9186 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | ST-35005111 | #TS000332496 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 克拉玛依市中心医院 | 301278 | 技术支持解决 | 2026-04-17 17:12:36 | 2026-04-17 17:16:16 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
深圳华腾生物医药科技有限公司BC-5150本底异常， | 深圳华腾生物医药科技有限公司BC-5150本底异常，gk-2502891， 【故障现象】：本底异常 【排查过程】：HGB本底电压异常，查询增益3.90v,自动设置到4.21v后，故障消除，测试本底正常 【处理结果】：故障已消除 |  | 159 2741 1486 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 深圳分公司 |  | #TS000332434 | IVD | 血球 | BC-5150 | [7 empty] | 深圳华腾生物医药科技有限公司 | 90411707 | 技术支持解决 | 2026-04-17 17:00:04 | 2026-04-17 17:22:14 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
尧都区路东办事处临钢一区社区卫生服务站BC-20，真空压力异常， | 尧都区路东办事处临钢一区社区卫生服务站BC-20，真空压力异常， 技术：需要下派 |  | 151 3535 5327 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990002 |  | 太原分公司 | UF-35005842 | #TS000332368 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 尧都区路东办事处临钢一区社区卫生服务站 | 90350963 | 派工完成 | 2026-04-17 16:47:10 | 2026-04-17 18:46:49 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
湖南省怀化市溆浦县葛竹坪镇卫生院IVD / 血球 / BC-2600 压力故障 | 湖南省怀化市溆浦县葛竹坪镇卫生院IVD / 血球 / BC-2600 压力故障 RQ-59117334，唐老师15211530188来电催促， 靳鹏云：请下派 |  | 152 1153 0188 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | RQ-59117334 | #TS000332324 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 湖南省怀化市溆浦县葛竹坪镇卫生院 | 329806 | 派工完成 | 2026-04-17 16:37:38 | 2026-04-17 18:46:39 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
喀左县计划生育技术服务站BC-5180报警 | 喀左县计划生育技术服务站BC-5180报警 【故障现象】：仪器报警采样组件动作异常 【排查过程】：故障能消除，但已测试样本又会报警，采样组件水平电机到目标位失败，观察采样针每次下降到DIFF池中就报警 【故障定位】：光耦及线束 【一线建议】：申请水平光耦及线束更换 【下派理由】：硬件故障 |  | 138 4213 2789 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 沈阳分公司 | RG-6A101291 | #TS000332319 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 喀左县计划生育技术服务站 | 60104246 | 派工完成 | 2026-04-17 16:36:49 | 2026-04-17 17:03:41 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
陕西中药研究所(陕西医药信息中心)BS-460有结果显示测试，不停清洗 | YU-4B002168 BS-460有结果显示测试，不停清洗 【故障现象】：一直测试状态 【排查过程】：指导修改串口线到PCI-E串口上，修改端口号，调换串口线 【处理结果】：恢复正常 |  | 133 6397 6544 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 西安分公司 |  | #TS000332286 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 陕西中药研究所(陕西医药信息中心) | 90411704 | 技术支持解决 | 2026-04-17 16:31:48 | 2026-04-17 16:47:16 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
乌兰察布集宁区白海子医院BS-350E样本针未能检测到页面 | 乌兰察布集宁区白海子医院BS-350E样本针未能检测到页面 【故障现象】：仪器报警样本针排液时未能检测到液面 【排查过程】：询问报警频率得知只有LDL-C会报这个警，指导检查R1试剂发现瓶内量太多，有大气泡，试剂倒瓶引起，处理后不再报警 【处理结果】：问题已解决 |  | 156 0479 8444 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 内蒙古分公司 | XS-45000519 | #TS000332256 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 乌兰察布集宁区白海子医院 | 60077411 | 技术支持解决 | 2026-04-17 16:27:08 | 2026-04-17 16:33:34 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
山东省微湖监狱IVD / 生化 / BS-360S光源强度不足，停止运行 | 山东省微湖监狱IVD / 生化 / BS-360S光源强度不足，停止运行 BB6-91000572 【故障现象】：光源灯强度不足 【排查过程】：光度计检测值偏高，光源灯23年更换 【故障定位】：光源灯 【一线建议】：带光源灯备用 【下派理由】：现场排查 |  | 180 5371 8287 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 济南分公司 | BB6-91000572 | #TS000332135 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 山东省微湖监狱 | 371795 | 派工完成 | 2026-04-17 16:04:35 | 2026-04-17 16:16:45 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
丹江口市盐池河镇卫生院BS-450清洗机构运动错误 | BS-450清洗机构运动错误，无法提供序列号 【故障现象】：清洗机构动作异常，过零失步 【排查过程】：指导运动清洗机构 【故障定位】：零位光耦 【一线建议】：申请位置传感器备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 182 7231 1677 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 |  | #TS000332052 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 丹江口市盐池河镇卫生院湖北省丹江口市盐池河镇卫生院 | 385744 | 派工完成 | 2026-04-17 15:51:55 | 2026-04-17 16:08:21 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
晋江安海广济医院有限公司BC-10提示溶血剂过期，但是溶血剂还没用完 | 晋江安海广济医院有限公司BC-10提示溶血剂过期，但是溶血剂还没用完，UH-23006641 |  | 139 0796 1632 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 福州分公司 |  | #TS000331879 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 晋江安海广济医院有限公司 | 90331553 | 技术支持解决 | 2026-04-17 15:22:10 | 2026-04-17 15:43:12 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
六盘水钟山强升医院咨询C3100结果出不来，液面检测正常，针出水正常，怀疑是磁珠板，请联系处理 | 六盘水钟山强升医院咨询C3100结果出不来，老师 13195288281。如需下派，请提交工单 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000331807 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 六盘水钟山强升医院 | 90411648 | 派工完成 | 2026-04-17 15:09:55 | 2026-04-17 15:10:00 | 59990007 | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接
白银市靖远县东升乡卫生院BS-430样本针糖化清洗失败 | 白银市靖远县东升乡卫生院BS-430样本针糖化清洗失败 【故障现象】：开机时报警样本针糖化清洗失败 【排查过程】：整机复位动作正常-清洗池出水正常-样本针有轻微弯曲现象-指导扳直样本针-复位后针在清洗池水平位置正常 【处理结果】：系统恢复不再报警，故障消除 |  | 138 0930 0043 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 | YW-92002302 | #TS000331796 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 白银市靖远县东升乡卫生院 | 334368 | 技术支持解决 | 2026-04-17 15:07:18 | 2026-04-17 15:17:49 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
竹山县疾病预防控制中心IVD / 生化 / BS-620样本清洗针未检测到页面，样本量不足 | 竹山县疾病预防控制中心IVD / 生化 / BS-620样本清洗针未检测到页面，样本量不足 无法提供序列号 【故障现象】：仪器报警样本针清洗时未检测到液面 【排查过程】：样本针位置正常、清洗池出水正常，样本针出水有点偏斜，结合仪器所有报警信息判断样本针堵针，指导用探头清洁液进行样本针强化清洗，维护后清洗正常，不再报警 【处理结果】：故障已恢复 |  | 137 3358 7956 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 |  | #TS000331775 | IVD | 生化 | BS-620 | [7 empty] | 竹山县疾病预防控制中心 | 312568 | 技术支持解决 | 2026-04-17 15:04:50 | 2026-04-17 15:15:42 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
罗城仫佬族自治县黄金镇卫生院 - BS-460 | 仪器无法登录使用 罗城仫佬族自治县黄金镇卫生院 医学检验科 【故障现象】：仪器无法连接 【排查过程】：备份数据库，更改串口，使用升级软件COM1能正常连接，重命名mindray文件夹后重新安装软件 【处理结果】：客户已自行联系当地工程师处理后续 附件: open_api/tid44609/1776408211_44609_c9bf41_media_1776408135350.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776408211_44609_c9bf41_media_1776408135350.jpg?Expires=1780542525&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Bw82GQ95VUKXfZKGtm9XA0Ka5KI%3D |  | 199 7881 7802 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  |  |  | 南宁分公司 | YU-37001865 | #TS000331641 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 罗城仫佬族自治县黄金镇卫生院 | 60106741 | 技术支持解决 | 2026-04-17 14:43:27 | 2026-04-17 15:01:23 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
齐河县人民医院咨询IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS的试剂用不完怎么保存 | 齐河县人民医院咨询IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS的试剂用不完怎么保存，老师没有提供序列号 【故障现象】：咨询质控有效期及存放，另外是否必须整盒购买 【排查过程】：解答质控开瓶有效期14天，冰箱2-8C°冷藏保存即可，购买问题和当地销售商政策有关，厂家并没有相关硬性规定。 【处理结果】：已解答老师问题 |  | 180 0541 1217 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 济南分公司 |  | #TS000331631 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 齐河县人民医院 | 300709 | 技术支持解决 | 2026-04-17 14:41:22 | 2026-04-17 15:02:33 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
彝良彝宁精神病医院有限公司BS-360S报警校准品过期 | 彝良彝宁精神病医院有限公司BS-360S报警校准品过期，客户无法提供序列号 【故障现象】：申请校准始终提示过期 【排查过程】：查看试剂有效期和校准品有效期均设置正确，查看电脑时间不对，重新修改电脑时间后正常，不再提示 【处理结果】：问题已解决 |  | 158 0862 8039 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 昆明分公司 |  | #TS000331530 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 彝良彝宁精神病医院有限公司 | 90197815 | 技术支持解决 | 2026-04-17 14:17:19 | 2026-04-17 14:32:59 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
六盘水钟山强升医院咨询C3100结果出不来，老师13195288281-液面检测正常，针出水正常，怀疑是磁珠板，请联系处理 | 六盘水钟山强升医院咨询C3100结果出不来，老师 13195288281。如需下派，请提交工单 此单超时新建维修单下派 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000331363 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-04-17 13:34:01 | 2026-04-17 15:10:21 | 59990007 | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接
阿克苏地区拜城县中医医院咨询CL-6000I的2025030111靶值 | 阿克苏地区拜城县中医医院咨询CL-6000I的2025030111靶值糖类抗原242 【故障现象】：需要2025030111糖类抗原242校准卡 【排查过程】：需要2025030111糖类抗原242校准卡 【处理结果】：需要2025030111糖类抗原242校准卡，转分公司跟进处理 转彭丽娟 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000331270 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 阿克苏地区拜城县中医医院 | 90187121 | 座席解决 | 2026-04-17 13:07:22 | 2026-04-17 13:35:23 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
敦化市献血中心BC-30开机报警废液满 | 敦化市献血中心BC-30开机报警废液满 |  | 189 4335 8821 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 | UD-96000897 | #TS000331260 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 敦化市献血中心 | 90022297 | 技术支持解决 | 2026-04-17 13:05:43 | 2026-04-17 13:30:42 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
昆明经销商刘先生18087765079帮医院询问BC-5380和bc-5380CRP试剂是否通用 | 昆明经销商刘先生18087765079帮医院询问BC-5380和bc-5380CRP试剂是否通用 医院信息不愿告知，虚拟号码建单，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：询问BC-5380和bc-5380CRP试剂是否通用 【排查过程】：告知不通用 【处理结果】：解答客户问题 |  | 180 8776 5079 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #TS000331040 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-17 12:02:48 | 2026-04-17 12:08:57 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
旬邑县土桥镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5130设备验收的信息如何查看 | 旬邑县土桥镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5130设备验收的信息如何查看 【故障现象】：BC-5130系统信息如何查看 【排查过程】：无法接听 【故障定位】：BC-5130系统信息如何查看 【一线建议】：电话联系 【下派理由】：无法接通，转分公司跟进 转西安分公司熊婧 |  | 177 3067 2161 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 西安分公司 | TR-93002462 | #TS000330996 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 旬邑县土桥镇中心卫生院 | 90001273 | 座席解决 | 2026-04-17 11:50:51 | 2026-04-17 13:11:55 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
新疆和硕县苏哈特乡卫生院BS-830浮子异常 | 新疆和硕县苏哈特乡卫生院BS-830浮子异常 【故障现象】：余量不匹配，脂血 【排查过程】：告知修改余量和检测原理，告知稀释重测 【处理结果】：恢复正常 再次来电，告知还有一个问题想咨询，再次转接 再次来电，计算故障，工程师刚刚告知的方法找不到要求再次转接 |  | 191 9011 6482 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | BA6-56005194 | #TS000330985 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆和硕县苏哈特乡卫生院 | 90050988 | 技术支持解决 | 2026-04-17 11:47:54 | 2026-04-17 13:03:32 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
新疆生产建设兵团第十二师头屯河农场医院BS-2800M咨询如何装离子模块 | 新疆生产建设兵团第十二师头屯河农场医院BS-2800M咨询如何装离子模块 【故障现象】：咨询ISE电极活化 【排查过程】：指导活化流程及安装注意事项完成 【处理结果】：解决客户问题 |  | 136 3990 5191 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 | JP7-51000777 | #TS000330980 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 新疆生产建设兵团第十二师头屯河农场医院 | 90047711 | 技术支持解决 | 2026-04-17 11:46:08 | 2026-04-17 11:52:27 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
BC-5385 CRP咨询出厂日期和使用年限 | BC-5385 CRP咨询出厂日期，和使用年限 【故障现象】：咨询出厂日期和使用年限 【排查过程】：根据序列号告知25年3月，使用年限7年 【处理结果】：客户知晓 |  | 178 0304 2457 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990002 |  | 石家庄分公司 | DD4-53002867 | #TS000330908 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 金色家园社区卫生服务站 | 90088113 | 技术支持解决 | 2026-04-17 11:31:50 | 2026-04-17 11:37:29 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
北京市顺义区俸伯卫生院IVD / 生化 / BS-830出的数值不好 | 北京市顺义区俸伯卫生院IVD / 生化 / BS-830出的数值不好，BA6-25002371 【故障现象】：TG结果不好，日间差比较大 【排查过程】：重新定标，质控，更换新试剂 【故障定位】：水质，样本针，注射器 【一线建议】：申请注射器备用 【下派理由】：客户需求 |  | 134 0112 6219 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 北京分公司 |  | #TS000330892 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 北京市顺义区俸伯卫生院 | 60049517 | 派工完成 | 2026-04-17 11:25:53 | 2026-04-17 11:46:53 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
化隆县甘都镇中心卫生院bs-430，数值不准， | 化隆县甘都镇中心卫生院bs-430，数值不准，未提供序列号 【故障现象】：结果异常 【排查过程】：质控校准过 【故障定位】：加样，搅拌 【一线建议】：申请注射器，清洗维护搅拌杆，样本针 【下派理由】：客户需求 |  | 176 9735 8843 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990002 |  | 兰州分公司 |  | #TS000330838 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 化隆县甘都镇中心卫生院 | 90007994 | 派工完成 | 2026-04-17 11:12:10 | 2026-04-17 11:27:28 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
乌兰察布市集宁区马莲卫生院IVD / 生化 / BS-350E系统提供异常 | 乌兰察布市集宁区马莲卫生院IVD / 生化 / BS-350E系统提供异常，老师没有提供序列号 【故障现象】：安装360后软件打不开 【排查过程】：重新发送安装安装后恢复 【处理结果】：恢复正常 |  | 136 3471 5827 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000330831 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 乌兰察布市集宁区马莲卫生院 | 90023275 | 技术支持解决 | 2026-04-17 11:11:09 | 2026-04-17 11:27:47 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
浠水县精神病医院（浠水县红十字医院、浠水县南城社区卫生服务中心）BS-450进水缓慢 | 浠水县精神病医院（浠水县红十字医院、浠水县南城社区卫生服务中心）BS-450进水缓慢 【故障现象】：仪器进水缓慢 【排查过程】：告知报警原因，并解释处理方案 【处理结果】：客户联系水机厂家处理 |  | 136 3602 7774 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 | YV-18002084 | #TS000330800 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 浠水县精神病医院（浠水县红十字医院、浠水县南城社区卫生服务中心） | 326779 | 技术支持解决 | 2026-04-17 11:07:34 | 2026-04-17 11:12:40 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
新疆吐鲁番地区鄯善县火车站镇卫生院BS-830样本针垂直运动错误， | 新疆吐鲁番地区鄯善县火车站镇卫生院BS-830样本针垂直运动错误，客户未提供序列号 【故障现象】：样本针垂直运动错误 【排查过程】：在清洗池碰撞，样本针有点弯曲，指导调直样本针，故障恢复 【处理结果】：故障已消除 |  | 175 0995 7537 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 |  | #TS000330798 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆吐鲁番地区鄯善县火车站镇卫生院 | 90003897 | 技术支持解决 | 2026-04-17 11:07:00 | 2026-04-17 11:24:52 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
社旗县人民医院CL-2000i | 2026-04-17 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】,A36003【M1 : 第一抓杯手垂直运动错误 具体位置：反应盘上方 错误类型：垂直碰撞】,C07106【M1 : 底物2用完】 |  | 137 0077 3318 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | W5-78000277 | #TS000330789 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 社旗县人民医院 | 309186 | 派工完成 | 2026-04-17 11:04:03 | 2026-04-17 11:17:56 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
河北省邢台市南时村卫生所13831935866 李老师反馈BC-2600 探头吸液少 | 河北省邢台市南时村卫生所13831935866 李老师反馈BC-2600 探头吸液少，序列号：RQ-2A110103，外部虚拟客户建单，如需下派，请提交呼叫中心 客户代码禁用 |  | 132 9310 2555 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 | RQ-2A110103 | #TS000330777 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 平乡南付村乡南时村门诊 | 90015208 | 派工完成 | 2026-04-17 11:00:35 | 2026-04-17 16:00:29 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
黑龙江五大连池市中医院BC-760[R] CS咨询设置问题 | 黑龙江五大连池市中医院BC-760[R] CS咨询设置问题 【故障现象】：质控设置传输编号 【排查过程】：告知传输编号设置方式 【处理结果】：客户知晓 |  | 178 5693 8171 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 | DJ2-42000416 | #TS000330772 | IVD | 血球 | BC-760[R] CS | [7 empty] | 黑龙江五大连池市中医院 | 315240 | 技术支持解决 | 2026-04-17 10:59:18 | 2026-04-17 11:07:45 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
炎陵县妇幼保健院CL-1200I部分结果数值低 | 炎陵县妇幼保健院CL-1200I部分结果数值低，客户需要工程师现场上门维修 |  | 182 7330 6713 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 | W7-34004947 | #TS000330736 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 炎陵县妇幼保健院 | 320177 | 派工完成 | 2026-04-17 10:49:38 | 2026-04-17 10:49:43 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
保山市隆阳区瓦马卫生院IVD / 生化 / CL-1200I真空不足 | 保山市隆阳区瓦马卫生院IVD / 生化 / CL-1200I真空不足 W7-26004017 【故障现象】：真空不足，建立真空失败 【排查过程】：咨询出现故障 【故障定位】：真空泵，阀门 【一线建议】：申请废液真空泵和阀门 老师来电表示未接到工作人员对接，致电渠道主管杨涛：表示工程师已经联系过院方，表示是保外设备在考虑费用问题。安排工程师在做对接 15025065633来电催单，致电李祖鹏工程师电话无法接通，已致电渠道主管杨涛跟进。 【下派理由】：硬件故障 |  | 150 2506 5633 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 昆明分公司 | W7-26004017 | #TS000330724 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 保山市隆阳区瓦马卫生院 | 60069563 | 派工完成 | 2026-04-17 10:45:12 | 2026-04-17 10:47:21 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
阿克陶县人民医院 BC-6800设备HGB本底异常 | 阿克陶县人民医院 BC-6800设备HGB本底异常 【故障现象】：HGB本底电压异常 【排查过程】：登录用服账号，查看增益HGB本底电压4.81v,调整增益本底电压到4.49V后，消除故障正常消除 【处理结果】：故障已消除 |  | 189 9750 6688 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | SH-98003224 | #TS000330722 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 阿克陶县人民医院 | 301372 | 技术支持解决 | 2026-04-17 10:44:54 | 2026-04-17 10:59:44 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
佛山美莱医疗美容医院BS-230血清肌酐出现失控 | 佛山美莱医疗美容医院BS-230血清肌酐出现失控 无法提供序列号 【故障现象】：肌酐值特别低 【排查过程】：科室校准错误 【处理结果】：重新校准后正常 |  | 136 7252 0361 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 广州分公司 |  | #TS000330709 | IVD | 生化 | BS-230 | [7 empty] | 佛山美莱医疗美容医院 | 90411663 | 技术支持解决 | 2026-04-17 10:39:11 | 2026-04-17 10:51:02 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺
良教卫生院BC-5120液体压力超载 | BC-5120液体压力超载 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后重启仪器 【故障定位】：压断阀PV18损坏或者T36和C11三通接头脏堵 【一线建议】：申请电磁阀和压断阀备用，清洗相关管路 【下派理由】：涉及拆机操作，客户端无法自行完成 |  | 187 9713 8323 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990050 |  | 兰州分公司 | TQ-89001177 | #TS000330696 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 良教卫生院 | 90067011 | 派工完成 | 2026-04-17 10:34:50 | 2026-04-17 10:35:39 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
(禁用)湖南湘乡一公司医院BS-220显示机械复位清洗池检测不到液面 | (禁用)湖南湘乡一公司医院BS-220显示机械复位清洗池检测不到液面，客户代码禁用，如需下派请提交呼叫中心 【故障现象】：清洗时检测不到液面 【排查过程】：故障无法修复，样本针位置正常，液面检测正常，清洗池出水异常，水桶有水 【故障定位】：液路、泵 【一线建议】：申请旋转隔膜泵备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 198 7322 6932 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | XJ-38002051 | #TS000330694 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 湖南湘乡一公司医院 | 60070932 | 派工完成 | 2026-04-17 10:33:58 | 2026-04-17 10:33:59 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
（急）天津家安中医医院有限责任公司CL-1000i底物气泡通讯异常 | 天津家安中医医院有限责任公司CL-1000i底物气泡通讯异常 自行联系过工程师，告知需要线下排障，化验中，希望工程师上午尽量上门处理 |  | 130 0131 6401 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 天津分公司 | YQ-49002387 | #TS000330669 | IVD | 生化 | CL-1000I | [7 empty] | 天津家安中医医院有限责任公司 | 90381957 | 派工完成 | 2026-04-17 10:26:28 | 2026-04-17 10:26:34 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
绥化市青冈县迎春乡卫生院BC-1800数据传输电脑 | BC-1800数据传输电脑 |  | 186 7870 3213 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | RK-77107066 | #TS000330614 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 绥化市青冈县迎春乡卫生院 | 374220 | 技术支持解决 | 2026-04-17 10:10:31 | 2026-04-17 11:22:01 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
新疆生产建设兵团第十一师医院 - BC-5385 CRP | 废液满无法消除 新疆生产建设兵团第十一师医院 医学检验科 【故障现象】：废液满 【排查过程】：废液桶排 废液通无液体 上下滑动浮球正常在最低位，重接转感器线后正常 【处理结果】：重接转感器线后正常 附件: open_api/tid44609/1776390814_44609_05365f_media_1776390790647.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776390814_44609_05365f_media_1776390790647.jpg?Expires=1780542525&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=LZpi%2BCRAAOtC7%2B92Nz0TWHFDG8Q%3D |  | 198 0933 2293 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  |  |  | 新疆分公司 | DD4-41001004 | #TS000330549 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 新疆生产建设兵团第十一师医院 | 373743 | 技术支持解决 | 2026-04-17 09:53:28 | 2026-04-17 10:00:32 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
乌兰察布集宁区白海子医院BS-350E程序打不开 | 乌兰察布集宁区白海子医院BS-350E程序打不开 【故障现象】：软件打不开 【排查过程】：软件数据库错误，提示不存在，需要重装软件及升级 【故障定位】：软件故障 【一线建议】：设备在另外的地址，联系客户询问具体地址 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 156 0479 8444 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 内蒙古分公司 | XS-45000519 | #TS000330542 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 乌兰察布集宁区白海子医院 | 60077411 | 派工完成 | 2026-04-17 09:51:23 | 2026-04-17 09:57:58 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
佛山市美莱医疗美容医院有限公司Bs-230肌肝数值不准 | 佛山市美莱医疗美容医院有限公司Bs-230肌肝数值不准无法提供序列号 【故障现象】：肌酐不准 【排查过程】：拨打客户电话3次杯拒接，线下工程师跟进 【故障定位】：操作校准 【一线建议】：对仪器维护后校准 【下派理由】：客户无法接通，线下工程师跟进 |  | 189 9703 1125 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 广州分公司 |  | #TS000330505 | IVD | 生化 | BS-230 | [7 empty] | 佛山市美莱医疗美容医院有限公司 | 90058917 | 派工完成 | 2026-04-17 09:41:31 | 2026-04-17 09:52:45 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
莱阳市莱动职工医院BS-360S报警反应杯空白超限 | 莱阳市莱动职工医院BS-360S报警反应杯空白超限 【故障现象】：反应杯有残留水，杯空白超限 【排查过程】：沟通采样针弯，位置，水质 【故障定位】：针，反应杯，水质等 【一线建议】：申请采样针备用，调试位置 【下派理由】：客户需求 |  | 132 9638 0682 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 青岛分公司 | BB6-13002829 | #TS000330504 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 莱阳市莱动职工医院 | 300825 | 派工完成 | 2026-04-17 09:41:16 | 2026-04-17 09:46:57 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
(禁用)湖南湘乡一公司医院BS-220显示机械复位清洗池检测不到液面 | (禁用)湖南湘乡一公司医院BS-220显示机械复位清洗池检测不到液面，客户代码禁用，如需下派请提交呼叫中心 【故障现象】：清洗时检测不到液面 【排查过程】：故障无法修复，样本针位置正常，液面检测正常，清洗池出水异常，水桶有水 【故障定位】：液路、泵 【一线建议】：申请旋转隔膜泵备用 【下派理由】：硬件故障 已解禁下派，此单超时封闭 |  | 198 7322 6932 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | XJ-38002051 | #TS000330491 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | (禁用)湖南湘乡一公司医院 | 60070932 | 座席解决 | 2026-04-17 09:37:22 | 2026-04-17 09:43:28 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
呼和浩特市第二医院BriCyte E6咨询接口文档问题 | 呼和浩特市第二医院BriCyte E6咨询接口文档问题 【故障现象】：需要BriCyte E6通信协议 【排查过程】：发送通信协议 【处理结果】：已微信发送 |  | 153 2600 4592 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 内蒙古分公司 | TA-45001222 | #TS000330458 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 呼和浩特市第二医院 | 60041179 | 技术支持解决 | 2026-04-17 09:27:52 | 2026-04-17 09:39:24 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
柳州美年大健康健康管理有限公司 CL-6000I申请单设备不返回信息 | 柳州美年大健康健康管理有限公司 CL-6000I申请单设备不返回信息，BB3-04001363 【故障现象】：咨询LIS协议与调试工具 【排查过程】：添加微信发送LIS通信协议与调试工具 【处理结果】：客户需求已完成 |  | 156 8305 3813 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 南宁分公司 | BB3-04001363 | #TS000330437 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 柳州美年大健康健康管理有限公司 | 60092604 | 派工完成 | 2026-04-17 09:21:44 | 2026-04-17 09:33:13 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
邯郸市邯山区普惠妇产医院BC-5120本底电压异常 | 邯郸市邯山区普惠妇产医院BC-5120本底电压异常 【故障现象】：HGB本底电压异常 【排查过程】： 1.进入菜单-设置-增益设置，查看HGB本底电压3.38V，点击一键消除提示请先解决故障； 2.指导手动更改HGB本底电压设定值，使HGB本底电压接近4.2V； 3.点样本界面，提示保存，点击保存，然后点开故障界面，点击消除故障 【处理结果】：消除后测试样本正常 |  | 173 3199 0302 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 | TQ-86000428 | #TS000330430 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 邯郸市邯山区普惠妇产医院 | 90061939 | 技术支持解决 | 2026-04-17 09:19:01 | 2026-04-17 09:29:33 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
昆明市五华区红云文明花园社区卫生服务站BC-5130质控异常 | 昆明市五华区红云文明花园社区卫生服务站BC-5130质控异常，老师没有提供序列号 【故障现象】：PLT失控 【排查过程】：质控开瓶15天以上，建议更换新质控观察 【处理结果】：科室购买新质控 |  | 172 7909 9792 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 |  | #TS000330426 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 昆明市五华区红云文明花园社区卫生服务站 | 90314277 | 技术支持解决 | 2026-04-17 09:18:20 | 2026-04-17 09:33:37 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
成都宝康医院BS-360S咨询开展新的项目 | 成都宝康医院BS-360S咨询开展新的项目 【故障现象】：咨询增加HCY 【排查过程】：应用-项目设置-导入参数 【处理结果】：成功导入 |  | 150 0827 0869 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 |  | #TS000330407 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 成都宝康医院 | 384750 | 技术支持解决 | 2026-04-17 09:10:49 | 2026-04-17 09:21:27 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
当阳市王店镇卫生院BC-5380吸样针故障 | 当阳市王店镇卫生院BC-5380吸样针故障 无法提供序列号 |  | 189 8681 7158 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 |  | #TS000330394 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 当阳市王店镇卫生院 | 327972 | 派工完成 | 2026-04-17 09:05:25 | 2026-04-17 09:05:29 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
石家庄市裕华区邢红霜中西医结合诊所BC-5120打印机打不出 | 石家庄市裕华区邢红霜中西医结合诊所BC-5120打印机打不出，客户代码禁用，如需下派请提交呼叫中心 【故障现象】：外置打印机无法打印 【排查过程】：沟通更换打印机尝试，重启了仪器，重新插了接口无效 【处理结果】：无其他打印机，科室找供货商解决 |  | 156 3143 0535 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 | TQ-0B003779 | #TS000330344 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | (禁用)石家庄市裕华区邢红霜中西医结合诊所 | 90202819 | 技术支持解决 | 2026-04-17 08:42:38 | 2026-04-17 08:54:09 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
武汉市黄陂区皮肤病防治院BC-5390开不了机 | BC-5390开不了机 【故障现象】：仪器无法联机 【排查过程】：指导查看IP地址无问题 【故障定位】：主控板 【一线建议】：申请主控板备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 130 2715 9539 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 | SM-61001003 | #TS000330299 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 武汉市黄陂区皮肤病防治院 | 378225 | 派工完成 | 2026-04-17 08:16:33 | 2026-04-17 08:39:31 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
新疆维吾尔自治区人民医院IVD / 生化 / BS-2000灯不亮，屏幕黑屏，显示连接不上设备 | 新疆维吾尔自治区人民医院IVD / 生化 / BS-2000灯不亮，屏幕黑屏，显示连接不上设备 |  | 175 9979 3969 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | BG5-1C000750 | #TS000330280 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 101958 | 派工完成 | 2026-04-17 08:02:02 | 2026-04-17 08:02:06 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
陕西省咸阳市彬县中医医院CL-6000i | 2026-04-17 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 139 9191 0981 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 西安分公司 | BB3-02001098 | #TS000330279 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 陕西省咸阳市彬县中医医院 | 305181 | 派工完成 | 2026-04-17 08:01:49 | 2026-04-17 10:39:51 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
北京天熙裕和康复医院CL-6000i | 2026-04-17 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14004【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 189 105 7 8793 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 北京分公司 | BB3-1B002374 | #TS000330278 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 北京天熙裕和康复医院 | 60078424 | 派工完成 | 2026-04-17 08:01:33 | 2026-04-17 10:38:49 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
广州市番禺区中医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS无法消除故障 | 广州市番禺区中医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS无法消除故障，需要工程师现在协助，联系方式沈老师19928301707，烦请跟进谢谢 转广州分公司陈毅强协助跟进 |  | 199 2830 1707 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 广州分公司 | UC-45003712 | #TS000330227 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 广州市番禺区中医院 | 336813 | 派工完成 | 2026-04-17 06:05:16 | 2026-04-17 06:05:19 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
麻城市人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS机子消除故障结果异常 | 麻城市人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS机子消除故障结果异常，需要工程师现在协助，联系方式刘老师18772552751，烦请跟进谢谢 转武汉分公司徐卓协助跟进 |  | 187 7255 2751 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 武汉分公司 | DC6-33002042 | #TS000330216 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 麻城市人民医院 | 60029288 | 派工完成 | 2026-04-17 01:05:01 | 2026-04-17 01:05:04 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
重庆市万州区第五人民医院 - BS-2800M | IVD / 生化 / BS-2800M M2周强化清洗失败，报耗材不足，但是所有清洗液都还有余量 重庆市万州区第五人民医院 医学检验科，联系方式15723501045，烦请跟进谢谢 转重庆分公司张蜀闽协助跟进 附件: open_api/tid44609/1776358133_44609_9cb2f8_media_1776358051924.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776358133_44609_9cb2f8_media_1776358051924.jpg?Expires=1780542525&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=tIeHIalVW5FYcWGU5RP4XluSJYY%3D open_api/tid44609/1776358134_44609_5a5da9_media_1776358072591.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776358134_44609_5a5da9_media_1776358072591.jpg?Expires=1780542525&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=cGnfFDUZGZlHmZGkqV03e%2BqpHNc%3D |  | 155 7762 0308 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | admin |  | 重庆分公司 | BH2-47000520 | #TS000330209 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 重庆市万州区第五人民医院 | 305542 | 派工完成 | 2026-04-17 00:48:51 | 2026-04-17 05:26:50 | 59990053 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
唐山市遵化市苏家洼镇卫生院IVD / 血球 / BC-5130仪器出现故障，需要工程师协助 | 唐山市遵化市苏家洼镇卫生院IVD / 血球 / BC-5130仪器出现故障，需要工程师协助，烦请跟进谢谢，联系方式刘老师18630773533 转石家庄分公司李智新协助跟进 |  | 186 3077 3533 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 石家庄分公司 | TR-06004394 | #TS000329985 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 唐山市遵化市苏家洼镇卫生院 | 325959 | 派工完成 | 2026-04-16 21:37:42 | 2026-04-16 21:37:46 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
新疆巴州且末县计划生育宣传技术指导站IVD / 血球 / BC-5600白细胞不分类是什么原因 | 新疆巴州且末县计划生育宣传技术指导站IVD / 血球 / BC-5600白细胞不分类是什么原因，需要工程师现在协助，烦请跟进谢谢，联系方式曾老师18009965575 转新疆分公司赵一帆协助跟进 |  | 180 0996 5575 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | RX-27000915 | #TS000329747 | IVD | 血球 | BC-5600 | [7 empty] | 新疆巴州且末县计划生育宣传技术指导站 | 381157 | 派工完成 | 2026-04-16 19:42:39 | 2026-04-16 19:42:43 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆医科大学附属肿瘤医院BriCyte E6系统很卡 | 新疆医科大学附属肿瘤医院BriCyte E6系统很卡 |  | 132 0136 9277 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | TA-12000661 | #TS000329320 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 301257 | 派工完成 | 2026-04-16 18:01:48 | 2026-04-16 18:01:52 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
沙湾县妇幼保健院BS-2000咨询临床问题 | 沙湾县妇幼保健院BS-2000咨询临床问题 |  | 135 7945 3902 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | BG5-2A000891 | #TS000329287 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 沙湾县妇幼保健院 | 375601 | 派工完成 | 2026-04-16 17:56:09 | 2026-04-16 17:56:13 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
天津市武清区城关医院BC-5180提示无稀释液 | 天津市武清区城关医院BC-5180提示无稀释液无法提供序列号 【故障现象】：仪器报警无稀释液，无法消除 【排查过程】：试剂满的，把瓶盖组件拿出摇晃后重新装入，故障正常消除 【处理结果】：故障已消除 |  | 137 0218 1813 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 天津分公司 |  | #TS000329058 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 天津市武清区城关医院 | 326901 | 技术支持解决 | 2026-04-16 17:18:53 | 2026-04-16 17:23:26 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
新疆呼图壁县石梯子乡卫生院BS-830加载糖化血红蛋白R0 | 新疆呼图壁县石梯子乡卫生院BS-830加载糖化血红蛋白R0 【故障现象】：BS-830加载糖化血红蛋白R0 【排查过程】：试剂界面手动装载R0后恢复正常 【处理结果】：客户确认恢复 |  | 166 0994 9279 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990050 |  | 新疆分公司 | BA6-55005165 | #TS000329049 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆呼图壁县石梯子乡卫生院 | 336160 | 技术支持解决 | 2026-04-16 17:16:50 | 2026-04-16 17:18:53 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
（禁用）新疆吐哈石油医院鄯善分院IVD / 生化 / CL-8000I检测结果数值异常 | （禁用）新疆吐哈石油医院鄯善分院IVD / 生化 / CL-8000I检测结果数值异常 BH3-38000533，无可用代码，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：T3,FT4结果偏低，质控结果正常 【排查过程】：怀疑样本 【故障定位】：样本问题？ 【一线建议】：联系客户沟通 【下派理由】：客户需求 |  | 156 8832 3535 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | BH3-38000533 | #TS000328930 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 哈密市宝石花吐哈医院分院 | 90394751 | 派工完成 | 2026-04-16 17:00:02 | 2026-04-16 17:00:06 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
日喀则市谢通门县仁钦则乡卫生院IVD / 尿液分析 / EU-5600 PRO检测结果数值异常 | 日喀则市谢通门县仁钦则乡卫生院IVD / 尿液分析 / EU-5600 PRO检测结果数值异常 QB4-46000161 |  | 182 8912 5845 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | QB4-46000161 | #TS000328859 | IVD | 尿液分析 | EU-5600 PRO | [7 empty] | 日喀则市谢通门县仁钦则乡卫生院 | 90370018 | 派工完成 | 2026-04-16 16:49:12 | 2026-04-16 16:49:16 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
南昌康桥体检中心医院IVD / 生化 / BS-430显示检测液面失败 | 南昌康桥体检中心医院IVD / 生化 / BS-430显示检测液面失败,YW-42009197 【故障现象】：样本针液面检测失败 【排查过程】：样本针液面检测自校准失败，查看液面检测板未复位，手动复位闪烁后又熄灭，自动复位也失败，重新插拔线束也不行 【故障定位】：样本针液面检测板 【一线建议】：申请样本针液面检测板更换 【下派理由】：硬件故障，需要更换 |  | 139 7987 5123 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 南昌分公司 |  | #TS000328776 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 南昌康桥体检中心医院 | 60037539 | 派工完成 | 2026-04-16 16:37:35 | 2026-04-16 16:47:56 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
杨村镇中心卫生院BC-2800咨询连接LIS问题 | 杨村镇中心卫生院BC-2800咨询连接LIS问题，RP-27109469，客户代码禁用，如需下派请提交呼叫中心13956104310来电催单 ，转姚备 |  | 139 5610 4310 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 |  | #TS000328775 | IVD | 血球 | BC-2800 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-16 16:37:25 | 2026-04-16 17:00:40 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
南昌县中医院BS-2000M询问尿ACR能不能做 | 南昌县中医院BS-2000M询问尿ACR能不能做 无法提供序列号 【故障现象】：咨询ACR能不能做 【排查过程】：解释ACR为计算项目，CREA可以测试尿液，需要设置尿液参考范围以及计算公式。 【处理结果】：已解答问题 |  | 138 0350 5246 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 南昌分公司 |  | #TS000328666 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 南昌县中医院 | 308143 | 技术支持解决 | 2026-04-16 16:17:32 | 2026-04-16 16:30:07 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
新疆生产建设兵团第十一师医院 - BS-2800M | R2试剂盘无法转动 新疆生产建设兵团第十一师医院 医学检验科 【故障现象】：R2试剂盘无法转动 【排查过程】：科室每天都重启仪器，已经有10来天这个现象了 【故障定位】：按键或接线 【一线建议】：申请按键备用 【下派理由】：硬件故障 附件: open_api/tid44609/1776327211_44609_ecff81_media_1776327186922.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776327211_44609_ecff81_media_1776327186922.jpg?Expires=1780542525&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=7PXj%2BPH9MFL6hmKNrfNF6AVazpc%3D |  | 198 0933 2293 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 新疆分公司 | JP7-51000772 | #TS000328642 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 新疆生产建设兵团第十一师医院 | 373743 | 派工完成 | 2026-04-16 16:13:21 | 2026-04-16 16:23:51 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
西林县普合乡卫生院BS-430咨询设备参数信息 | 西林县普合乡卫生院BS-430咨询设备参数信息，客户无法提供序列号 【故障现象】：咨询仪器BS-230是否是一次性反应杯 【排查过程】：解答是一次性反应杯，测试样本后需要实时换杯 【处理结果】：已解答客户问题 |  | 176 8746 1720 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 南宁分公司 |  | #TS000328596 | IVD | 生化 | BS-230 | [7 empty] | 西林县普合乡卫生院 | 90013146 | 技术支持解决 | 2026-04-16 16:07:16 | 2026-04-16 16:16:23 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
（禁用）新疆吐哈石油医院鄯善分院IVD / 生化 / CL-8000I检测结果数值异常 | （禁用）新疆吐哈石油医院鄯善分院IVD / 生化 / CL-8000I检测结果数值异常 BH3-38000533，无可用代码，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：T3,FT4结果偏低，质控结果正常 【排查过程】：怀疑样本 【故障定位】：样本问题？ 【一线建议】：联系客户沟通 【下派理由】：客户需求 重新建单，此单关闭 |  | 156 8832 3535 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | BH3-38000533 | #TS000328584 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 哈密市宝石花吐哈医院分院 | 90394751 | 派工完成 | 2026-04-16 16:05:03 | 2026-04-16 16:59:39 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
成都市中国测试技术研究院IVD / 生化 / BS-220结果异常 | 成都市中国测试技术研究院IVD / 生化 / BS-220结果异常 【故障现象】：申请血糖测试后无结果显示 【排查过程】：询问老师，需求添加微信视频查看，老师表示同事已联系另外工程师在处理中了。 【处理结果】：无需技术支持 |  | 198 2896 6878 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 | XJ-47002668 | #TS000328447 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 成都市中国测试技术研究院 | 90028816 | 无需技术支持 | 2026-04-16 15:44:41 | 2026-04-16 15:58:33 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
城西区古城台社区卫生服务中心BC-5130结果偏高 | 城西区古城台社区卫生服务中心BC-5130结果偏高 【故障现象】：咨询校准价格 【排查过程】：客户已经有联系过当地工程师，咨询厂家校准价格，比价 【处理结果】：客户不需要派工，联系当地工程师处理 |  | 199 9721 3145 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 | TR-93002601 | #TS000328377 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 城西区古城台社区卫生服务中心 | 90077069 | 技术支持解决 | 2026-04-16 15:33:49 | 2026-04-16 15:37:53 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
清水卫生院BS-370E咨询如何手动输入项目/数值 | 清水卫生院BS-370E咨询如何手动输入项目/数值，未提供序列号，虚拟ID建单，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：咨询重测，修改结果 【排查过程】：告知修改结果风险，告知重测方式 【处理结果】：客户知晓 |  | 150 0364 6490 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990004 |  | 深圳分公司 |  | #TS000328267 | IVD | 生化 | BS-370E | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-16 15:19:19 | 2026-04-16 15:28:50 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺
（急）新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区BS-2000显示器黑屏 | 服务受理单: 304612135, 自治区人民医院苏州路院区BS-2000显示器黑屏 操作软件卡顿，操作电脑频繁黑屏(十万火急） 【故障现象】：电脑显示器黑屏 【排查过程】：询问黑屏时间及频率，取消电脑屏保 【处理结果】：问题已解决 |  | 189 3593 9792 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990050 |  | 新疆分公司 | BG5-1C000750 | #TS000328263 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 101958 | 技术支持解决 | 2026-04-16 15:18:56 | 2026-04-16 15:36:34 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 006_微信申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
遵义市播州区人民医院LBY-XC20B客户要上报血沉卫生部质控，需要当地工程师联系下看是否结果差别，请转临床或当地工程师联系 | 遵义市播州区人民医院LBY-XC20B咨询技术问题，106-AP-75000024 转贵阳-任开迪跟进。 |  | 153 4869 1017 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000328256 | IVD | 凝血仪器 | LBY-XC20B | [7 empty] | 遵义市播州区人民医院 | 321183 | 座席解决 | 2026-04-16 15:17:25 | 2026-04-16 15:25:36 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 三乙
石家庄顺康医院有限责任公司IVD / 尿液分析 / UA-5800尿管漏尿 | 石家庄顺康医院有限责任公司IVD / 尿液分析 / UA-5800尿管漏尿 |  | 150 2771 9021 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 石家庄分公司 | N3-12001455 | #TS000328207 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 石家庄顺康医院有限责任公司 | 90222130 | 派工完成 | 2026-04-16 15:09:32 | 2026-04-16 16:18:36 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
衡水爱尔眼科医院BC-5380检测结果数值有异常 | 衡水爱尔眼科医院BC-5380检测结果数值有异常 RF-4C108250 【故障现象】：RBC室间质评结果偏低，与其他实验室结果比对也偏低 【排查过程】：沟通仪器重复性无问题 【故障定位】：需要校准 【一线建议】：联系客户执行校准 【下派理由】：客户需求 |  | 138 0318 5033 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | RF-4C108250 | #TS000328153 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 衡水爱尔眼科医院 | 90053621 | 派工完成 | 2026-04-16 15:00:37 | 2026-04-16 15:06:20 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
苗老师13403102650邯郸市中华街道社区卫生服务中心BC-2600提示无稀释液 | RQ-3C112794苗老师13403102650邯郸市中华街道社区卫生服务中心BC-2600提示无稀释液代码禁用，虚拟客户建单，如需下派，请提交至呼叫中心 |  | 134 0310 2650 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000327908 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-16 14:10:51 | 2026-04-16 14:20:56 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
阿克陶县奥依塔克镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-830光源强调报警 | 阿克陶县奥依塔克镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-830光源强调报警，老师没有提供序列号 【故障现象】：光源强度过高 【排查过程】：沟通1月21日安装的新仪器，科室无新光源灯 【故障定位】：光源灯问题 【一线建议】：申请光源灯和直流转，分光组件接板备用 【下派理由】：现场排查。检查光源灯电压 老师来电催促，仪器明天体检需要使用，希望工程师尽快联系处理，致电工程师 |  | 175 0908 2676 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000327717 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 阿克陶县奥依塔克镇中心卫生院 | 90045332 | 派工完成 | 2026-04-16 13:31:06 | 2026-04-16 13:51:17 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
驻马店市上蔡县崇礼乡卫生院BS-360S咨询设备编号 | 驻马店市上蔡县崇礼乡卫生院BS-360S咨询设备编号 【故障现象】：咨询设备编号 【排查过程】：解释仪器系列号就是设备编号 【处理结果】：已解答客户问题 |  | 135 2637 2779 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 郑州分公司 | BB6-11002643 | #TS000327503 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 驻马店市上蔡县崇礼乡卫生院 | 333664 | 技术支持解决 | 2026-04-16 12:30:47 | 2026-04-16 12:33:43 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
衡阳县妇幼保健计划生育服务中心（衡阳县妇幼保健院）BC-6000PLUS咨询结果问题 | 衡阳县妇幼保健计划生育服务中心（衡阳县妇幼保健院）BC-6000PLUS咨询结果问题，无法提供序列号 【故障现象】：咨询室间质评结果 【排查过程】：告知线上无法提供 【处理结果】：客户联系当地工程师咨询 |  | 173 8211 5572 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 |  | #TS000327369 | IVD | 血球 | BC-6000PLUS | [7 empty] | 衡阳县妇幼保健计划生育服务中心（衡阳县妇幼保健院） | 328306 | 技术支持解决 | 2026-04-16 11:53:44 | 2026-04-16 12:08:06 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
昭阳区守望乡卫生院-CL-1200i临床问题 | 昭阳区守望乡卫生院-CL-1200i临床问题 【故障现象】：咨询项目参考范围问题 【排查过程】：客户反应工程师没有设对参考范围，部分项目有时间区分也没设，有抱怨情绪，添加微信，发送最新版本完整参考文件给客户，客户表示认可 【处理结果】：客户问题已解决 |  | 157 5016 8001 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 昆明分公司 | W7-57006533 | #TS000327278 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 昭阳区守望乡卫生院 | 90244587 | 技术支持解决 | 2026-04-16 11:31:53 | 2026-04-16 11:47:43 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
祁阳泰和精神病康复医院IVD / 血球 / BC-2600（RQ-77122649）打印的结果是空白的 | 祁阳泰和精神病康复医院IVD / 血球 / BC-2600（RQ-77122649）打印的结果是空白的 |  | 191 4670 6015 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | RQ-77122649 | #TS000327247 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 祁阳泰和精神病康复医院 | 90050782 | 技术支持解决 | 2026-04-16 11:24:29 | 2026-04-16 13:35:59 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广西省来宾市金秀瑶族自治县忠良乡卫生院 - BC-5180 | 封闭预稀释模式，白细胞不分类 广西省来宾市金秀瑶族自治县忠良乡卫生 【故障现象】：偶发WBC分类结果为* 【排查过程】：查看特殊信息，指导进行DIFF，WBC浸泡 【处理结果】：恢复正常 附件: open_api/tid44609/1776309162_44609_c3aa42_media_1776309035625.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776309162_44609_c3aa42_media_1776309035625.jpg?Expires=1780542525&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=53Of%2FQLuV2vVie5eomneWSy4u58%3D open_api/tid44609/1776309162_44609_580573_media_1776309045479.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776309162_44609_580573_media_1776309045479.jpg?Expires=1780542525&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ioynzsKdvLliDDjVGdu9XWqfkU4%3D |  | 138 0782 7290 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 南宁分公司 | RG-27105711 | #TS000327193 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 广西省来宾市金秀瑶族自治县忠良乡卫生院 | 368411 | 技术支持解决 | 2026-04-16 11:12:36 | 2026-04-16 11:14:42 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
青海吉盛健康管理有限公司BC-5310crp需要移机，设备之前使用在天津 | 青海吉盛健康管理有限公司BC-5310crp需要移机，设备之前使用在天津，转王小成无法提供序列号 |  | 180 9578 5229 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 |  | #TS000327150 | IVD | 血球 | BC-5310 CRP | [7 empty] | 青海吉盛健康管理有限公司 | 90236012 | 座席解决 | 2026-04-16 11:04:00 | 2026-04-16 11:04:01 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
漯河爱尔眼科医院BC-5120设备报警异常 | 漯河爱尔眼科医院BC-5120设备报警异常 【故障现象】：仪器抱紧液体压力异常，HGB本底电压异常 【排查过程】：检查稀释液接头拧紧后重新开机，不再报警，测试样本正常 【处理结果】：故障已恢复 |  | 136 5395 4121 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 郑州分公司 | TQ-36006051 | #TS000327128 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 漯河爱尔眼科医院 | 90306951 | 技术支持解决 | 2026-04-16 10:58:01 | 2026-04-16 11:13:41 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
南京佑安医院CL-1200I反应杯，废料杯使用的失效日期，质检报告问题 | 南京佑安医院CL-1200I反应杯，废料杯使用的失效日期，质检报告问题，W7-09002761 【故障现象】：反应杯无效期证明文件和合格证 【排查过程】：需要反应杯无效期证明文件，沟通合格证位置 【处理结果】：转分公司跟进对接 |  | 188 6201 5867 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 南京分公司 | W7-09002761 | #TS000327123 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 南京市青龙山精神病院 | 368748 | 座席解决 | 2026-04-16 10:56:53 | 2026-04-16 12:02:43 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
南昌市贵美人医疗美容门诊部有限公司BC-20废液管子断了 | 南昌市贵美人医疗美容门诊部有限公司BC-20废液管子断了 |  | 159 7039 8664 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 南昌分公司 | UF-94000676 | #TS000327115 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 南昌市贵美人医疗美容门诊部有限公司 | 90095349 | 派工完成 | 2026-04-16 10:55:39 | 2026-04-16 10:55:43 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
枣庄市市中区税郭卫生院BC-5180 CRP，需要条码 | 枣庄市市中区税郭卫生院BC-5180 CRP，需要条码，SU-95003354 【故障现象】：咨询LEO2条码 【排查过程】：提供资料 【处理结果】：客户问题已解决 |  | 153 1845 9688 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 济南分公司 | SU-95003354 | #TS000327099 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 枣庄市市中区税郭卫生院 | 320366 | 技术支持解决 | 2026-04-16 10:52:55 | 2026-04-16 10:59:37 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
长阳土家族自治县大堰乡卫生院BC-5180 CRP鞘流通道堵 | 长阳土家族自治县大堰乡卫生院BC-5180 CRP鞘流通道堵 【故障现象】：鞘流通道堵 【排查过程】：已执行排堵，故障无法消除 【故障定位】：液路堵 【一线建议】：现场维护通鞘 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 134 7713 2105 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | SU-09005783 | #TS000327081 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 长阳土家族自治县大堰乡卫生院 | 100369 | 派工完成 | 2026-04-16 10:50:03 | 2026-04-16 10:53:31 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
枣庄市市中区税郭卫生院BC-5180 CRP，需要条码 | 枣庄市市中区税郭卫生院BC-5180 CRP，需要条码，SU-95003354，客户错误，此单封闭 |  | 136 3761 3956 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990002 |  | 济南分公司 | SU-95003354 | #TS000327060 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 枣庄市市中区税郭卫生院 | 320366 | 座席解决 | 2026-04-16 10:45:11 | 2026-04-16 10:53:33 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
BC-7500【NR】CRP报告数据对应结果咨询 | BC-7500【NR】CRP报告数据结果和医保数据对应结果咨询 报告数据有两个，C反应蛋白，和超C反应蛋白，但医保数据只有一个，要以哪个为准 未提供序列号 【故障现象】：C反应蛋白，和超C反应蛋白收费问题 【排查过程】：沟通转分公司跟进 【处理结果】：转分公司跟进 转申祁棋 |  | 138 7254 9066 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990050 |  | 武汉分公司 |  | #TS000327057 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 长阳土家族自治县中医院 | 60040060 | 座席解决 | 2026-04-16 10:44:10 | 2026-04-16 11:03:13 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
庆阳市华池县王咀子乡卫生院BC-2600如何调儿童模式 | 庆阳市华池县王咀子乡卫生院BC-2600如何调儿童模式 |  | 152 1383 1521 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 | RQ-76122213 | #TS000327035 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 庆阳市华池县王咀子乡卫生院 | 90055989 | 技术支持解决 | 2026-04-16 10:39:19 | 2026-04-16 13:33:42 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
甘肃省武威肿瘤医院IVD / 血球 / BC-6800不分类 | 甘肃省武威肿瘤医院IVD / 血球 / BC-6800不分类 【故障现象】：WBC不分类 【排查过程】：询问得知WBC分类结果为空白并非*，询问模式发现为CBC，修改CD模式后，测试样本结果正常 【处理结果】：WBC分类正常，模式选择错误 |  | 188 7173 7375 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 | SH-83002764 | #TS000327012 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 甘肃省武威肿瘤医院 | 311293 | 技术支持解决 | 2026-04-16 10:34:53 | 2026-04-16 10:42:26 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
山东省枣庄市疾病预防控制中心IVD / 生化 / BS-430针报警碰撞 | 山东省枣庄市疾病预防控制中心IVD / 生化 / BS-430针报警碰撞，老师没有提供序列号 【故障现象】：试剂针在试剂盘发生碰撞 【排查过程】：沟通换位置测试 【处理结果】：客户明天验证测试 |  | 135 1637 9409 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 济南分公司 |  | #TS000326986 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 山东省枣庄市疾病预防控制中心 | 374793 | 技术支持解决 | 2026-04-16 10:29:21 | 2026-04-16 10:42:15 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
营口市鲅鱼圈芦屯镇平安卫生院BC-2600白细胞高，血小板偏低 | 营口市鲅鱼圈芦屯镇平安卫生院BC-2600白细胞高，血小板偏低 |  | 158 4171 2668 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 沈阳分公司 | RQ-72121158 | #TS000326940 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 营口市鲅鱼圈芦屯镇平安卫生院 | 334543 | 派工完成 | 2026-04-16 10:18:16 | 2026-04-16 10:43:04 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
辽宁省本溪市中心血站IVD / 生化 / BS-430样本针糖化清洗失败，无法复位 | 辽宁省本溪市中心血站IVD / 生化 / BS-430样本针糖化清洗失败，无法复位 YW-97002820 【故障现象】：仪器报警样本针糖化清洗失败 【排查过程】：查看样本针有点弯，清洗时会撞针，指导调直样本后，执行恢复正常 【处理结果】：故障已恢复 |  | 186 4148 4208 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 沈阳分公司 | YW-97002820 | #TS000326919 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 辽宁省本溪市中心血站 | 302088 | 技术支持解决 | 2026-04-16 10:13:46 | 2026-04-16 10:31:55 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
肇庆华美医学美容医院有限公司BS-220不出结果 | 肇庆华美医学美容医院有限公司BS-220不出结果 【故障现象】：BS-220 不出结果 【排查过程】：重启无效 【故障定位】：滤光片，分析部开关，主控板 【一线建议】：申请滤光片，分析部开关，主控板备用 【下派理由】：尽快联系客户 19124695671王老师来电催单，致电姚章桥13711191746跟进 |  | 191 2469 5671 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 广州分公司 |  | #TS000326908 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 肇庆华美医学美容医院有限公司 | 60091693 | 派工完成 | 2026-04-16 10:11:39 | 2026-04-16 10:14:37 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
浙江省嘉善县第一人民医院 - BC-6900 | 机器漏水，做完标本管子上都是水 浙江省嘉善县第一人民医院 医学检验科 【故障现象】：仪器漏水 【排查过程】：拭子过滤器堵 【故障定位】：拭子过滤器 【一线建议】：更换拭子过滤器，维护仪器 【下派理由】：客户要求工程师上门处理 |  | 158 6833 1567 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yanghong@dinuo.com |  | admin |  | 杭州分公司 | SP-0B000878 | #TS000326783 | IVD | 血球 | BC-6900 | [7 empty] | 浙江省嘉善县第一人民医院 | 303224 | 派工完成 | 2026-04-16 09:37:01 | 2026-04-16 09:45:41 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
郧西县夹河镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-450连不上电脑 | 郧西县夹河镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-450连不上电脑 【故障现象】：仪器无法连接，需求串口卡驱动程序 【排查过程】：科室更换了内存卡后无法连接，查看串口显示？，添加微信发送串口卡驱动程序 【处理结果】：客户需求已满足 |  | 198 7138 5572 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 | YV-18002024 | #TS000326769 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 郧西县夹河镇中心卫生院 | 90012829 | 技术支持解决 | 2026-04-16 09:31:53 | 2026-04-16 09:48:03 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
华宁县宁州卫生院IVD / 生化 / BS-830声音很吵 | 华宁县宁州卫生院IVD / 生化 / BS-830声音很吵，老师没有提供序列号 【故障现象】：制冷风扇声音大 【排查过程】：沟通处理，客户协调下次维修当地工程师一块儿处理 【处理结果】：客户接受 |  | 131 0877 6604 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 |  | #TS000326736 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 华宁县宁州卫生院 | 303925 | 技术支持解决 | 2026-04-16 09:25:44 | 2026-04-16 09:41:31 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
江西省万载县岭东卫生院BC-5000设备经常死机 | 江西省万载县岭东卫生院BC-5000设备经常死机，SS-9C006574 【故障现象】：仪器死机卡顿 【排查过程】：指导重启无效 【故障定位】：SD卡问题 【一线建议】：申请SD卡备用 【下派理由】：客户着急，请尽快联系 |  | 182 7901 9863 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990002 |  | 南昌分公司 | SS-9C006574 | #TS000326722 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 江西省万载县岭东卫生院 | 328493 | 派工完成 | 2026-04-16 09:18:48 | 2026-04-16 09:26:11 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
四川大学华西医院BS-430报警无试剂 | 四川大学华西医院BS-430报警无试剂 【故障现象】：试剂余量为0 【排查过程】：科室存在倒瓶操作，告知正确操作方式 【处理结果】：客户知晓 |  | 187 8015 0765 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 | YW-55011541 | #TS000326708 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 四川大学华西医院 | 302599 | 技术支持解决 | 2026-04-16 09:12:34 | 2026-04-16 09:21:59 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三特
张家口市下花园区医院IVD / 生化 / BS-2000之前样本放错通道系统会自动报错，现在不会报错 | 张家口市下花园区医院IVD / 生化 / BS-2000之前样本放错通道系统会自动报错，现在不会报错 YG-94000410 【故障现象】：非生化样本放入不会报错，之前都要报 【排查过程】：客户希望厂家工程师上门查找具体原因，而不是经销商工程师 【故障定位】：软件 【一线建议】：软件仪器升级，确认模式是否都正常 【下派理由】：客户需求 |  | 186 0313 2918 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | YG-94000410 | #TS000326672 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 张家口市下花园区医院 | 307908 | 派工完成 | 2026-04-16 08:54:41 | 2026-04-16 09:02:52 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
郑州尖峰眼科医院IVD / 生化 / BS-430（YW-12005241）配稀释液器皿的浮子坏了 | 郑州尖峰眼科医院IVD / 生化 / BS-430（YW-12005241）配稀释液器皿的浮子坏了， 硬件故障，要求上门处理 |  | 182 0367 9580 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 | YW-12005241 | #TS000326658 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 郑州尖峰眼科医院 | 90229743 | 派工完成 | 2026-04-16 08:49:22 | 2026-04-16 08:49:25 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
霍山县中医院CL-6000i | 2026-04-16 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：分杯盘】 |  | 188 1558 4789 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 合肥分公司 | BB3-98000817 | #TS000326624 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 霍山县中医院 | 311017 | 派工完成 | 2026-04-16 08:27:33 | 2026-04-16 10:29:56 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
郑州大学第二附属医院国际物流园院区IVD / 凝血仪器 / CX-9000（gc8-2b000156）显示加样异常 | 郑州大学第二附属医院国际物流园院区IVD / 凝血仪器 / CX-9000（gc8-2b000156）显示加样异常，没有结果，现在特别急需工程师协助，烦请跟进谢谢，联系方式洪老师15136120355 转郑州分公司张贺协助跟进 |  | 151 3612 0355 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 郑州分公司 | GC8-2B000156 | #TS000326558 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 郑州大学第二附属医院国际物流园院区 | 90168504 | 派工完成 | 2026-04-16 03:44:29 | 2026-04-16 03:44:33 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
西安市中心医院IVD / 生化 / BS-2000怎么找前一天的标本结果，传输过去 | 西安市中心医院IVD / 生化 / BS-2000怎么找前一天的标本结果，传输过去，联系方式余老师13572451553，需要工程师技术支持，烦请跟进谢谢 转西安分公司孙彤彤协助跟进 |  | 135 7245 1553 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 西安分公司 | YG-79000150 | #TS000326517 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 西安市中心医院 | 304996 | 派工完成 | 2026-04-16 00:09:12 | 2026-04-16 00:09:16 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
汾阳市城子卫生院咨询BC-5380，BC-5130工作站是否通用 | 汾阳市城子卫生院咨询BC-5380，BC-5130工作站是否通用 【故障现象】：咨询BC-5380，BC-5130工作站是否通用 【排查过程】：解答不通用，有专用软件 【处理结果】：已 解答客户问题 |  | 131 3348 4345 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 太原分公司 | DD3-63001713 | #TS000325355 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 汾阳市城子卫生院 | 90409119 | 技术支持解决 | 2026-04-15 17:20:22 | 2026-04-15 17:22:49 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
朝阳市喀左县妇幼保健所bs-430维护指令失败，不运行 | 朝阳市喀左县妇幼保健所bs-430维护指令失败，不运行，未提供序列号 13842132789来电催单，已转接工程师 【故障现象】：维护指令失败，申请样本不运行 【排查过程】：微信查看强化清洗时CD80未添加足量，样本申请时未勾选项目所以不运行 【处理结果】：客户问题已解决 |  | 138 4213 2789 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000325210 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 朝阳市喀左县妇幼保健所 | 315909 | 技术支持解决 | 2026-04-15 17:00:13 | 2026-04-15 17:30:30 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
张老师16280189721咨询设备BS-830设备功率，湖南省邵阳市使用 | 张老师16280189721咨询设备BS-830设备功率，湖南省邵阳市使用，客户不愿告知单位名称，无法提供序列号，外部虚拟客户建单，如需下派，请提交呼叫中心 【故障现象】：咨询设备功率 【排查过程】：解答仪器额定功率2000VA，加上其它外部设备，仪器最低需要使用3000VAUPS 【处理结果】：已解答问题 |  | 162 8018 9721 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #TS000325183 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-15 16:57:03 | 2026-04-15 17:14:23 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
洪源金氏正骨医院（景德镇）有限公司IVD / 生化 / BS-620试剂制冷温度异常 | YG-05000419提供的序列号查询不到相关信息洪源金氏正骨医院（景德镇）有限公司IVD / 生化 / BS-620试剂制冷温度异常 【故障现象】：试剂制冷温度异常 【排查过程】：状态温度接近室温 【故障定位】：试剂制冷 【一线建议】：申请制冷片更换 【下派理由】：硬件故障 |  | 180 7987 2918 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 南昌分公司 |  | #TS000325146 | IVD | 生化 | BS-620 | [7 empty] | 洪源金氏正骨医院（景德镇）有限公司 | 364044 | 派工完成 | 2026-04-15 16:49:27 | 2026-04-15 16:51:06 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
安徽科技工程大学BS-200样本针垂直运动错误 | 安徽科技工程大学BS-200样本针垂直运动错误，WN-18102786 【故障现象】：样本针垂直运动错误、碰撞 【排查过程】：样本针弹簧正常，故障能恢复，但一做吸样就会报警 【故障定位】：液面检测板、样本针位置 【一线建议】：申请液面检测板备用，现场确认位置并调试 【下派理由】：硬件故障，客户无法自行处理 |  | 198 5698 5339 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 合肥分公司 |  | #TS000325143 | IVD | 生化 | BS-200 | [7 empty] | 安徽科技工程大学 | 90411508 | 派工完成 | 2026-04-15 16:49:16 | 2026-04-15 17:12:45 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
中国人民解放军96602部队医院BC-5390白细胞不分类 | BC-5390白细胞不分类 【故障现象】：WBC不分类 【排查过程】：散点图无点，总数及分类全部* 【故障定位】：压断阀、流动室 【一线建议】：申请压断阀备用 【下派理由】：硬件故障，需工程师现场处理 |  | 131 1423 1519 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 昆明分公司 | SM-44000367 | #TS000325074 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 中国人民解放军96602部队医院 | 90279849 | 派工完成 | 2026-04-15 16:36:32 | 2026-04-15 17:01:42 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
扬州市中医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS出的结果不好 | 扬州市中医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS出的结果不好 【故障现象】：仪器报警DR浮子状态异常 【排查过程】：询问未开展RET，并未连接DR试剂，指导DR试剂瓶加满去离子水并执行DR液路灌注，并执行消除故障。 【处理结果】：故障已消除 |  | 159 5279 9537 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 南京分公司 | DC6-63006633 | #TS000324849 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 扬州市中医院 | 312671 | 技术支持解决 | 2026-04-15 16:03:14 | 2026-04-15 16:09:54 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
鹤山市鹤城镇卫生院CL-1200I试剂转盘有异响 | 鹤山市鹤城镇卫生院CL-1200I试剂转盘有异响，客户无法提供序列号，客户需要工程师10分钟后安排联系 【故障现象】：试剂盘异响 【排查过程】：客户未接听 【故障定位】：试剂盘异物，位置，磨损 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：无法接通，转线下跟进 13750303133来电催单，已致电黄晓飞工程师跟进。 |  | 137 5030 3133 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990009 |  | 广州分公司 |  | #TS000324827 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 鹤山市鹤城镇卫生院 | 335169 | 派工完成 | 2026-04-15 16:00:22 | 2026-04-15 16:15:03 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
山西畜康源动物诊疗门诊部IVD / 生化 / MW-12A咨询操作问题 | 山西畜康源动物诊疗门诊部IVD / 生化 / MW-12A咨询操作问题，张老师13949149172，老师没有提供设备序列号。 【故障现象】：咨询操作方案和购买试剂咨询 【排查过程】：咨询操作方案和购买试剂咨询 【故障定位】：咨询操作方案和购买试剂咨询 【一线建议】：咨询操作方案和购买试剂咨询 【下派理由】：客户需求，转分公司跟进 转李帅 |  | 139 4914 9172 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000324772 | IVD | 生化 | MW-12A | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-04-15 15:52:47 | 2026-04-15 15:52:48 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺
忻州市人民医院CL-6000i | 2026-04-15 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A02017【M1：试剂针加样注射器运动错误】 |  | 139 3443 6000 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 太原分公司 | BB3-98000746 | #TS000324687 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 忻州市人民医院 | 304750 | 派工完成 | 2026-04-15 15:38:05 | 2026-04-15 15:40:52 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
新疆生产建设兵团第十一师医院BC-5385 CRP咨询lis连接，通讯协议 | 新疆生产建设兵团第十一师医院BC-5385 CRP咨询lis连接，通讯协议 【故障现象】：咨询通信协议 【排查过程】：添加微信发送通信协议 【处理结果】：已发送通信协议给客户 |  | 151 7159 4458 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 | DD4-41001004 | #TS000324666 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 新疆生产建设兵团第十一师医院 | 373743 | 技术支持解决 | 2026-04-15 15:33:24 | 2026-04-15 15:40:39 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
山西畜康源诊疗门诊IVD / 生化 / MW-12A咨询操作问题 | 山西畜康源诊疗门诊IVD / 生化 / MW-12A咨询操作问题，张老师13949149172，老师没有提供设备序列号。 【故障现象】：咨询操作方案和购买试剂咨询 【排查过程】：咨询操作方案和购买试剂咨询 【故障定位】：咨询操作方案和购买试剂咨询 【一线建议】：咨询操作方案和购买试剂咨询 【下派理由】：客户需求，转分公司跟进 转康慧 |  | 139 4914 9172 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000324640 | IVD | 生化 | MW-12A | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-04-15 15:29:26 | 2026-04-15 15:43:52 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
清水县丰望乡卫生院BS-430质控失控 | 清水县丰望乡卫生院BS-430质控失控 【故障现象】：ALT、ALB质控失控 【排查过程】：更换新试剂，测试重复性正常，重新校准，测试质控正常 【处理结果】：质控测试已正常 |  | 177 9751 2649 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 | YW-98003108 | #TS000324635 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 清水县丰望乡卫生院 | 90074386 | 技术支持解决 | 2026-04-15 15:28:57 | 2026-04-15 15:31:59 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
分宜萍安医院有限责任公司咨询BC-5120 lis对接 | 分宜萍安医院有限责任公司咨询BC-5120 lis对接 【故障现象】：LIS无法传输直方图 【排查过程】：菜单-设置-系统设置-通信设置更爱图片传输方式以位图方式传输 【处理结果】：解决问题 |  | 188 4603 3307 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 南昌分公司 | TQ-53007746 | #TS000324510 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 分宜萍安医院有限责任公司 | 60115179 | 技术支持解决 | 2026-04-15 15:06:00 | 2026-04-15 15:18:00 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
肥城市老城街道卫生院BC-30s血红蛋白本底电压异常 | BC-30s血红蛋白本底电压异常 |  | 134 0620 8840 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 | TH-26012969 | #TS000324337 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 肥城市老城街道卫生院 | 377032 | 派工完成 | 2026-04-15 14:36:34 | 2026-04-15 16:23:13 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
黎平县水口镇卫生院BC-5130报警请检查网络 | 黎平县水口镇卫生院BC-5130报警请检查网络 【故障现象】：通信故障 【排查过程】：未使用数据管理软件，直连LIS，指导重新设置通信、电脑IP、LIS通信设置，传输结果正常 【处理结果】：已正常通信 |  | 185 8551 7192 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 贵阳分公司 | TR-0C005150 | #TS000324156 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 黎平县水口镇卫生院 | 90012590 | 技术支持解决 | 2026-04-15 13:58:58 | 2026-04-15 14:10:12 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
陕西西安市灞桥区计生服务站BC-5380出结果不稳定，需要维护保养 | 陕西西安市灞桥区计生服务站BC-5380出结果不稳定，需要维护保养 |  | 187 9275 2887 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 西安分公司 | RF-67101315 | #TS000324062 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 陕西西安市灞桥区计生服务站 | 317365 | 派工完成 | 2026-04-15 13:35:59 | 2026-04-15 13:36:03 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
南通市第一人民医院 CL-8000I咨询UDI码 | CL-8000I咨询UDI码 【故障现象】：询问CL-8000IUDI码 【排查过程】：查询铭牌，告知 【处理结果】：客户知晓 |  | 158 5139 4209 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 苏州分公司 | BJ5-5C000996 | #TS000324019 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 南通市第一人民医院 | 312442 | 技术支持解决 | 2026-04-15 13:26:38 | 2026-04-15 13:34:54 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院IVD / 生化 / BS-830咨询操作问题 | 巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院IVD / 生化 / BS-830咨询操作问题，BA6-55005135 【故障现象】：需要系统培训 【排查过程】：新装机没有使用，无人培训 【故障定位】：客户需要系统培训 【一线建议】：客户需要系统培训 【下派理由】：客户需要系统培训 |  | 135 7966 8468 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000323932 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 巴里坤哈萨克自治县下涝坝乡卫生院 | 90245191 | 派工完成 | 2026-04-15 13:09:07 | 2026-04-15 13:13:52 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
乌苏市南苑社区卫生服务中心BS-830试剂针1未检测到页面 | 乌苏市南苑社区卫生服务中心BS-830试剂针1未检测到页面 【故障现象】：第一试剂针清洗时未检测到液面 【排查过程】：清洗出水正常，手指触碰针尖，液面检测板无反应，关机重启后正常，故障消除 【处理结果】：故障已消除 |  | 159 9949 7452 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | BA6-1C001921 | #TS000323914 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 乌苏市南苑社区卫生服务中心 | 90099243 | 技术支持解决 | 2026-04-15 13:05:07 | 2026-04-15 13:25:51 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
九龙县烟袋镇中心卫生院H50咨询lis连接 | 九龙县烟袋镇中心卫生院H50咨询lis连接 【故障现象】：lis无法连接 【排查过程】：设置IP地址，端口5100,lis解析工具作为客户端使用 【处理结果】：用解析工具作为客户端能够连接，问题解决，沟通lis检查接口信息 |  | 173 1397 4217 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 | DC7-1A000051 | #TS000323906 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 九龙县烟袋镇中心卫生院 | 90292081 | 技术支持解决 | 2026-04-15 13:03:56 | 2026-04-15 13:08:57 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
朱老师15389966888山东省菏泽市东明县第三人民医院反馈系统操作复杂费时费力建议简化操作程序 | 朱老师15389966888山东省菏泽市东明县第三人民医院反馈系统操作复杂费时费力建议简化操作程序，老师反馈医院使用的BS-830，CL-1200I，和五分类血常规（客户无法提供具体机型），每次做标本整个操作流程都很复杂，所有参数数据都要手动输入，填写患者信息也麻烦，与当地工程师沟通也无法改善，需要内部支持，客户无法提供序列号 转检验主管冯昌军 |  | 153 8996 6888 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 济南分公司 |  | #TS000323590 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 山东省菏泽市东明县第三人民医院 | 105918 | 座席解决 | 2026-04-15 11:52:46 | 2026-04-15 11:52:48 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
大同马龙综合门诊部BS-280废液桶满 | 大同马龙综合门诊部BS-280废液桶满无法提供序列号 【故障现象】：仪器报警废液桶满 【排查过程】：废液桶已清空，清洁传感器浮子后消除故障正常 【处理结果】：故障已消除 |  | 181 2381 4281 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 太原分公司 |  | #TS000323509 | IVD | 生化 | BS-280 | [7 empty] | 大同马龙综合门诊部 | 90201622 | 技术支持解决 | 2026-04-15 11:36:49 | 2026-04-15 11:56:18 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
乌鲁木齐四圣心源中医院管理有限公司 BS-620电脑重启咨询日期修改 | 乌鲁木齐四圣心源中医院管理有限公司 BS-620电脑重启咨询日期修改 【故障现象】：咨询修改电脑日期 【排查过程】：日期错误，指导修改电脑日期 【处理结果】：问题已解决 |  | 176 0900 9505 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 | YT-99000330 | #TS000323507 | IVD | 生化 | BS-620 | [7 empty] | 乌鲁木齐四圣心源中医院管理有限公司 | 90158468 | 技术支持解决 | 2026-04-15 11:36:18 | 2026-04-15 12:10:55 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
浙江省医疗器械检验研究院IVD / 生化 / BS-830询问吸光度范围和精度 | 浙江省医疗器械检验研究院IVD / 生化 / BS-830询问吸光度范围和精度 无法提供序列号 【故障现象】：咨询吸光度范围和精度 【排查过程】：添加微信发送资料 吸光度测量范围： 0~3.4A（10mm光径转换）线性范围指标： 最大吸光度不小于2.0A（相对偏倚在5%范围内）杂散光检测要求：340nm处吸光度≥2.3（使用50g/L亚硝酸钠溶液）分辨率： 0.0001A注：不同检测模式下（如线性测试、杂散光测试）对吸光度的具体指标要求可能存在差异，需参考对应校准文档中的测试条件。 【处理结果】：已发送询问资料 |  | 159 6811 6403 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 杭州分公司 |  | #TS000323494 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 浙江省医疗器械检验研究院 | 90057410 | 技术支持解决 | 2026-04-15 11:33:35 | 2026-04-15 11:52:38 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
榕城区梅云卫生服务中心BC-2600，需要HL7协议对接接口 | 榕城区梅云卫生服务中心BC-2600，需要HL7协议对接接口 |  | 187 1823 1122 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000323335 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 榕城区梅云卫生服务中心 | 90222169 | 技术支持解决 | 2026-04-15 10:55:04 | 2026-04-15 13:21:42 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
喀什塔什库尔干县提孜那甫乡卫生院BC-5180仪器跟电脑连接不上 | 喀什塔什库尔干县提孜那甫乡卫生院BC-5180仪器跟电脑连接不上 【故障现象】：仪器无法联机 【排查过程】：进入打开网络和internet设置-更改适配器选项检查IP地址设置为自动获取，设置IP地址为10.0.1，子网掩码255.255.255.0 【处理结果】：指导设置IP地址后联机正常 |  | 135 7909 1936 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | RG-21105351 | #TS000323330 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 喀什塔什库尔干县提孜那甫乡卫生院 | 90012144 | 技术支持解决 | 2026-04-15 10:53:20 | 2026-04-15 11:14:15 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
（禁用）保定定兴曌泰中西医结合医院泰 BS-360S设备需要做质控 | （禁用）保定定兴曌泰中西医结合医院泰 BS-360S设备需要做质控，客户告知之前对接的工程师（无法提供姓名）表示上门服务需要收取1000元费用，没有让工程师安排上门处理，现故障一直没有解决，客户需要工作人员联系解决问题 |  | 186 3121 5613 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 | BB6-09002218 | #TS000323298 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | （禁用）保定定兴曌泰中西医结合医院泰 | 90227745 | 座席解决 | 2026-04-15 10:47:49 | 2026-04-15 10:47:50 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
勐海县打洛镇中心卫生院BS-600M做不出结果 | 勐海县打洛镇中心卫生院BS-600M做不出结果 【故障现象】：CREA申请不进行测试 【排查过程】：试剂量正常位置正常，校准数据结果正常，申请正常，但开始测试后会直接未完成，其它项目则正常测试，指导重启电脑及仪器后，申请测试正常 【处理结果】：问题已解决 |  | 139 8813 6098 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 昆明分公司 | BH9-34000396 | #TS000323210 | IVD | 生化 | BS-600M | [7 empty] | 勐海县打洛镇中心卫生院 | 60076260 | 技术支持解决 | 2026-04-15 10:17:24 | 2026-04-15 10:56:43 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
巴楚县博爱医院BS-220创口连接不上 | 巴楚县博爱医院BS-220创口连接不上 【故障现象】：仪器无法连接 【排查过程】：更换电脑主机、重装驱动、重装软件、更换串口线故障依旧 【故障定位】：主板 【一线建议】：申请主板备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 185 9928 2456 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | XJ-48002751 | #TS000323200 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 巴楚县博爱医院 | 60028198 | 派工完成 | 2026-04-15 10:15:27 | 2026-04-15 10:48:01 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
安次区银河南路办事处嘉多丽社区卫生服务站咨询BS-450的Lis连接问题 | 安次区银河南路办事处嘉多丽社区卫生服务站咨询BS-450的Lis连接问题 【故障现象】：咨询样本结果姓名如何显示 【排查过程】：指导结果显示定制勾选姓名 【处理结果】：已正确显示姓名 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000323196 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 安次区银河南路办事处嘉多丽社区卫生服务站 | 90260883 | 技术支持解决 | 2026-04-15 10:15:10 | 2026-04-15 10:49:39 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
茶陵县人民医院BC-5390 CRP压力异常，消除不了 | 茶陵县人民医院BC-5390 CRP压力异常，消除不了 【故障现象】：压力值检测失败 【排查过程】：故障无法消除，重新开机故障依旧，状态界面显示正常。 【故障定位】：液路压力 【一线建议】：申请泵备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 135 7427 5382 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 | ST-9C002959 | #TS000323193 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 茶陵县人民医院 | 309695 | 派工完成 | 2026-04-15 10:14:17 | 2026-04-15 10:43:27 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
南阳市邓州市血管病研究所附属医院BS-360S不好试剂条码 | BS-360S不好扫试剂条码，无法提供序列号 【故障现象】：试剂条码扫描问题 【排查过程】：连续拨打客户三次电话被拒接 【故障定位】：试剂扫描问题 【一线建议】：线下工程师跟进联系客户询问具体问题上门处理 【下派理由】：客户拒接，线下工程师跟进 |  | 150 3773 5182 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 郑州分公司 |  | #TS000323180 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 南阳市邓州市血管病研究所附属医院 | 90189020 | 派工完成 | 2026-04-15 10:11:24 | 2026-04-15 10:44:27 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
宁国市南山街道社区服务中心BC-5180 CRP采样机构动作异常 | 宁国市南山街道社区服务中心BC-5180 CRP采样机构动作异常 无法提供序列号 【故障现象】：自动进样机构动作异常 【排查过程】：采样架用错导致卡住，指导拆下样本架后消除故障 【处理结果】：故障已消除，测试正常 |  | 180 9850 6283 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 合肥分公司 |  | #TS000323166 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 宁国市南山街道社区服务中心 | 101050 | 技术支持解决 | 2026-04-15 10:06:45 | 2026-04-15 10:38:39 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
青海省贵南县过马营卫生院BC-5130液体压力超载 | 青海省贵南县过马营卫生院BC-5130液体压力超载 【故障现象】：仪器报警压力超载 【排查过程】：WBC检查通道压力超载、RBC池打气泡管路压力超载，清洗管路、重启均无法消除故障 【故障定位】：液路 【一线建议】：现场排查管路堵塞问题 【下派理由】：客户无法自行处理，需工程师现场处理 |  | 189 9708 8354 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 | TR-24006912 | #TS000323162 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 青海省贵南县过马营卫生院 | 90000366 | 派工完成 | 2026-04-15 10:06:02 | 2026-04-15 10:08:22 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
金牛爱心献血屋BC-30试剂扫不上 | 金牛爱心献血屋BC-30试剂扫不上，UD-11002315 老师来电催促，有病人在等待中，急，希望工程师尽快联系处理。 对接姚备 |  | 139 8047 8867 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000323125 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 金牛爱心献血屋 | 90411482 | 技术支持解决 | 2026-04-15 09:55:13 | 2026-04-15 10:54:50 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
益阳市资阳区茈湖口镇卫生院,BC-5180 CRP真空异常 | 益阳市资阳区茈湖口镇卫生院,BC-5180 CRP真空异常 【故障现象】：真空异常 【排查过程】：故障无法消除，重新开机故障依旧 【故障定位】：废液真空泵 【一线建议】：申请旋转隔膜泵备用 【下派理由】：硬件故障，需要现场维修 |  | 137 8679 4475 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 | SU-36010947 | #TS000323081 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 益阳市资阳区茈湖口镇卫生院 | 379733 | 派工完成 | 2026-04-15 09:43:55 | 2026-04-15 09:48:13 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
北京九强生物技术研究院CL-8200i装载试剂后不显示 | 北京九强生物技术研究院CL-8200i装载试剂后不显示，通话中表示故障已解决 |  | 158 0133 1196 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 北京分公司 | BJ6-41000009 | #TS000323003 | IVD | 生化 | CL-8200I | [7 empty] | 北京九强生物技术研究院 | 60089376 | 座席解决 | 2026-04-15 09:17:43 | 2026-04-15 09:17:45 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
贝肯山社区卫生服务中心BC-5180 CRP咨询赋码管理 | BC-5180 CRP咨询赋码管理 【故障现象】：咨询仪器赋码 【排查过程】：解释仪器正面二维码既是仪器的赋码 【处理结果】：已解答问题 |  | 139 3664 1226 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | SU-11006928 | #TS000322935 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 贝肯山社区卫生服务中心 | 90215342 | 技术支持解决 | 2026-04-15 08:54:48 | 2026-04-15 09:08:12 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
大庆市红岗区人民医院BS-800浓缩清洗液不识别，无法开机 | BS-800浓缩清洗液不识别，无法开机 【故障现象】：浓缩清洗液不识别，样本针堵针 【排查过程】：指导清洗传感器，指导进行针强化清洗 【处理结果】：客户知晓 |  | 131 9908 3535 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | XE-9A001782 | #TS000322895 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 大庆市红岗区人民医院 | 314235 | 技术支持解决 | 2026-04-15 08:27:25 | 2026-04-15 08:38:02 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
中国人民解放军94162部队BC-5000能否连接系统 | BC-5000能否连接系统 【故障现象】：咨询能否连接系统 【排查过程】：告知实现方式【处理结果】：客户知晓 |  | 178 3520 7189 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 西安分公司 | SS-31009972 | #TS000322862 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 中国人民解放军94162部队 | 90333486 | 技术支持解决 | 2026-04-15 08:11:15 | 2026-04-15 08:30:07 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
勐海县人民医院CL-6000i | 2026-04-15 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 151 2514 7316 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 昆明分公司 | BB3-96000584 | #TS000322850 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 勐海县人民医院 | 303844 | 派工完成 | 2026-04-15 08:00:10 | 2026-04-15 10:40:49 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
内蒙古自治区妇幼保健院 - MN2880 | 死机 内蒙古自治区妇幼保健院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1776183895_44609_ba27f1_media_1776183887528.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776183895_44609_ba27f1_media_1776183887528.jpg?Expires=1780542527&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=yN7f1Pnjz8zXZjxr15jqvP4BPgs%3D |  | 189 4719 6264 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  |  |  | 内蒙古分公司 | YM2-5B000024 | #TS000322791 | IVD | 分子仪器 | MN2880 | [7 empty] | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 300393 | 派工完成 | 2026-04-15 00:24:51 | 2026-04-15 07:55:15 | 59990052 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
角老师18788573569晋宁县宝峰中心卫生院IVD / 生化 / BS-430仪器故障样本清洗未检测到页面 | 角老师18788573569晋宁县宝峰中心卫生院IVD / 生化 / BS-430仪器故障样本清洗未检测到页面已致电昆明分公司周郭松跟进 |  | 187 8857 3569 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 昆明分公司 | YW-98002940 | #TS000322342 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 晋宁县宝峰中心卫生院 | 377419 | 派工完成 | 2026-04-14 20:43:52 | 2026-04-14 20:43:56 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
玛多县医院朋老师17697072523查询不到CL-2000I的靶值批号 2024040113，QQ邮箱：1738925246@qq.com | 玛多县医院朋老师17697072523查询不到CL-2000I的靶值批号 2024040113，QQ邮箱：1738925246@qq.com |  | 176 9707 2523 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 |  | #TS000321919 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 玛多县医院 | 60055773 | 派工完成 | 2026-04-14 18:22:33 | 2026-04-14 18:22:37 | 59990003 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 二乙
玛多县医院朋老师17697072523查询不到CL-2000I的靶值批号 2024040113，QQ邮箱：1738925246@qq.com | 玛多县医院朋老师17697072523查询不到CL-2000I的靶值批号 2024040113，QQ邮箱：1738925246@qq.com |  | 176 9707 2523 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 |  | #TS000321801 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 玛多县医院 | 60055773 | 座席解决 | 2026-04-14 17:54:17 | 2026-04-14 18:22:43 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
宁夏回族自治区市场监督 BC-5360 CRP试剂C反应蛋白问题 | 宁夏回族自治区市场监督 BC-5360 CRP试剂C反应蛋白问题 虚拟号码建单，如需要下派请提交至呼叫中心，无法提供序列号 【故障现象】：咨询超敏CRP试剂（乳胶增强免疫散射比浊法）是否兼容日立7180机型 【排查过程】：查询资料未提及是否兼容，建议分公司跟进解答 【处理结果】：提交分公司处理 转王小成 |  | 139 9309 2261 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #TS000321745 | IVD | 血球 | BC-5360 CRP | [7 empty] | 外部虚拟客户 | 宁夏回族自治区市场监督 | 技术支持解决 | 2026-04-14 17:42:51 | 2026-04-14 17:56:56 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
祁东县富军综合医院BC-2600偏转电机故障 | 祁东县富军综合医院BC-2600偏转电机故障 |  | 199 8762 0868 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 昆明分公司 | RQ-57116920 | #TS000321710 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 祁东县富军综合医院 | 90380474 | 派工完成 | 2026-04-14 17:35:46 | 2026-04-14 17:47:46 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新津县志辉医院IVD / 生化 / BS-2800M是否能测尿钙 | 新津县志辉医院IVD / 生化 / BS-2800M是否能测尿钙 【故障现象】：咨询钙测量 【排查过程】：询问钙的试剂可否测尿液，解答可以测尿液；询问仪器是否可以测离子钙，解答仪器有电解质模块可以测试。 【处理结果】：已解答问题 |  | 156 4306 3029 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 | BH2-46000507 | #TS000321627 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 新津县志辉医院 | 323975 | 技术支持解决 | 2026-04-14 17:18:40 | 2026-04-14 17:24:00 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二丙
阳江协宁精神病医院有限公司IVD / 生化 / BS-360S系统报异常 | 阳江协宁精神病医院有限公司IVD / 生化 / BS-360S系统报异常 【故障现象】：血糖项目红色 【排查过程】：沟通校准，并推荐使用瑞智服 【处理结果】：客户执行校准 |  | 155 2307 8790 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 广州分公司 | BB6-1A003080 | #TS000321466 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 阳江协宁精神病医院有限公司 | 90271852 | 技术支持解决 | 2026-04-14 16:54:22 | 2026-04-14 17:02:34 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
长春市绿园和平大街综合门诊部BC-2600漏水 | 长春市绿园和平大街综合门诊部BC-2600漏水 无法提供序列号 |  | 156 4306 3029 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000321437 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 长春市绿园和平大街综合门诊部 | 90075184 | 派工完成 | 2026-04-14 16:50:44 | 2026-04-14 17:48:14 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
阿克陶县人民医院BS-2000M报警低浓度废液满 | 阿克陶县人民医院BS-2000M报警低浓度废液满 【故障现象】：仪器报警低浓度废液积液器满 【排查过程】：更改外部低浓度废液管最短用盆接故障依旧，查看废液泵运转正常，管路无堵塞，拔掉传感器接线故障依旧 【故障定位】：低浓度废液罐 【一线建议】：客户强烈要求线上指导解决，对维修报价存疑 【下派理由】：线上无法视频处理，需线下工程师跟进 致电检验主管占线，已致电渠道主管跟进。 |  | 189 9750 6688 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | YA-1C001093 | #TS000321282 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 阿克陶县人民医院 | 301372 | 派工完成 | 2026-04-14 16:25:12 | 2026-04-14 16:52:13 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
青岛市第八人民医院IVD / 生化 / BS-2800M结果不好 | 青岛市第八人民医院IVD / 生化 / BS-2800M结果不好，老师没有提供序列号 【故障现象】：ISE结果异常 【排查过程】：科室反馈换了电极，结果也是异常 【故障定位】：维护电解质模块加样口 【一线建议】：现场维护 【下派理由】：客户有意见，反馈工程师叫不动 |  | 186 7812 6099 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 青岛分公司 |  | #TS000321255 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 青岛市第八人民医院 | 304214 | 派工完成 | 2026-04-14 16:19:53 | 2026-04-14 16:26:41 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
东昌府区妇幼保健院BS-240新换光源提示强度高 | BS-240新换光源提示强度高，无法提供序列号 13375600703来电催促联系，转接成功 【故障现象】：换新光源灯后报警光源强度过高 【排查过程】：换灯流程正常，调整增益后做光度计检测还是报警，重新设置增益指标后调整光学增益后，做光度计检测不再报警，测试样本正常。 【处理结果】：报警已解决 |  | 133 7560 0703 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 |  | #TS000321246 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 东昌府区妇幼保健院 | 300725 | 技术支持解决 | 2026-04-14 16:18:46 | 2026-04-14 16:59:37 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
福建省福清市医院IVD / 尿液分析 / UA-5600比重模块故障 | 福建省福清市医院IVD / 尿液分析 / UA-5600（QA4-2C000040）比重模块故障 提供了两个序列号，EH-2090C（R5-2C000041），不知道那个故障 |  | 182 6976 8167 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 福州分公司 | QA4-2C000040 | #TS000321217 | IVD | 尿液分析 | UA-5600 | [7 empty] | 福建省福清市医院 | 313564 | 派工完成 | 2026-04-14 16:14:47 | 2026-04-14 16:14:51 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
新疆沙湾市西戈壁镇卫生院BS-830提示样本量不足，实际上样本量足够 | 新疆沙湾市西戈壁镇卫生院BS-830提示样本量不足，实际上样本量足够 【故障现象】：糖化校准时报警样本量不足 【排查过程】：指导进行针强化清洗后恢复 【处理结果】：校准配置后未正确保存，校准成功单结果相差比较大，沟通重新溶解校准品进行校准 |  | 196 9002 4877 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | BA6-48004556 | #TS000321148 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆沙湾市西戈壁镇卫生院 | 330938 | 技术支持解决 | 2026-04-14 16:04:58 | 2026-04-14 16:10:58 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
安徽天长铜城中心卫生院BS-460链接LIS需要技术协助 | 安徽天长铜城中心卫生院BS-460链接LIS需要技术协助 无法提供序列号 13956104310老师催促，转接工程师 【故障现象】：咨询LIS 【排查过程】：需要权限退出到桌面以及LIS通信协议，添加微信发送协议及权限账号 【处理结果】：问题已处理 |  | 139 5610 4310 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 合肥分公司 |  | #TS000321093 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 安徽天长铜城中心卫生院 | 315358 | 技术支持解决 | 2026-04-14 15:56:53 | 2026-04-14 16:08:47 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
甘肃省天水市秦安县千户乡卫生院BS-430 ALT一起做检测会出现质控失控。单独做不会出现 | ALT一起做检测会出现质控失控。单独做不会出现 YW-25006848 【故障现象】：ALT质控异常 【排查过程】：沟通调整测试顺序观察，故障依旧，重复性不好 【故障定位】：样本针堵塞，光源灯，搅拌系统 【一线建议】：现场排查，申请针，注射器等备用 【下派理由】：客户需求 |  | 177 8949 7384 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990050 |  | 兰州分公司 |  | #TS000321088 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 甘肃省天水市秦安县千户乡卫生院 | 363632 | 派工完成 | 2026-04-14 15:56:16 | 2026-04-14 15:57:42 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
邢台市隆尧县隆尧镇丘三村卫生室bc-2600，堵孔，无法排除， | 邢台市隆尧县隆尧镇丘三村卫生室bc-2600，堵孔，无法排除，未提供序列号 |  | 139 3298 4818 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000321086 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 邢台市隆尧县隆尧镇丘三村卫生室 | 90002817 | 派工完成 | 2026-04-14 15:56:04 | 2026-04-14 17:48:33 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
南海经济开发区人民医院 - H50 | 做几个就报一次错误 南海经济开发区人民医院 医学检验科 【故障现象】：动作异常 【排查过程】：询问老师记不清具体报警信息，故障报警很频繁，能消除，但希望工程师上门检查，彻底解决故障 【故障定位】：动作机构 【一线建议】：联系询问老师具体故障情况，申请组件备用 【下派理由】：硬件故障 0x01000102 附件: open_api/tid44609/1776153057_44609_88b522_media_1776153026227.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776153057_44609_88b522_media_1776153026227.jpg?Expires=1780542527&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ia727iiMjQdFdUelLThSCscqRns%3D |  | 139 2779 9509 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yanghong@dinuo.com |  |  |  | 广州分公司 | DC7-27000233 | #TS000321049 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 南海经济开发区人民医院 | 90012221 | 派工完成 | 2026-04-14 15:50:52 | 2026-04-14 16:00:58 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
北京军颐中医医院BS-830（BA6-32003254）链接LIS需要协助 | 北京军颐中医医院BS-830（BA6-32003254）链接LIS需要协助 【故障现象】：LIS连接成功，传输按钮灰色 【排查过程】：检查lis设置，使用迈瑞接收工具接收数据，传输界面时不时灰色，闪断 【处理结果】：网络问题，沟通解决网络局域网问题，解决问题 |  | 195 6872 2595 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 北京分公司 | BA6-32003254 | #TS000320988 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 北京军颐中医医院 | 60051759 | 技术支持解决 | 2026-04-14 15:40:03 | 2026-04-14 15:41:28 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
中国人民解放军63790部队BC-5180检测结果异常 | 中国人民解放军63790部队BC-5180检测结果异常 RG-6B101376 【故障现象】：结果异常 【排查过程】：检查WBC偏高、RBC\HGB\PLT这些偏低，质控也失控，本底异常，判断为废液排放问题或者堵造成，建议工程师现场服务，科室表示请示领导后自行联系工程师上门处理 【处理结果】：客户自行联系工程师上门处理 |  | 181 1335 0572 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 |  | #TS000320935 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 中国人民解放军63790部队 | 90318724 | 技术支持解决 | 2026-04-14 15:32:34 | 2026-04-14 15:45:11 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
乌鲁木齐市精神病福利院IVD / 生化 / BS-800M（XP-3B002679）低密度指蛋白失控了，询问怎么操作 | 乌鲁木齐市精神病福利院IVD / 生化 / BS-800M（XP-3B002679）低密度指蛋白失控了，询问怎么操作，换了校准物和试剂都不行 【故障现象】：低密度脂蛋白失控 【排查过程】：沟通只有这一个项目有问题，沟通重新溶解质控或者更换新批号试剂 【故障定位】：试剂或质控问题 【一线建议】：联系客户，客户无试剂工程师联系方式 【下派理由】：客户需求 |  | 136 5992 2926 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | XP-3B002679 | #TS000320913 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 乌鲁木齐市精神病福利院 | 60100499 | 派工完成 | 2026-04-14 15:28:05 | 2026-04-14 15:51:20 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
介休市人民医院IVD / 生化 / CL-6000I无法识别试剂盘 | 介休市人民医院IVD / 生化 / CL-6000I无法识别试剂盘 【故障现象】：清洗液2位置无法识别 【排查过程】：放置新的清洗液也无法识别 【故障定位】：清洗液检测传感器 【一线建议】：申请传感器备用 【下派理由】：硬件故障，客户无法自行处理 |  | 159 3546 8663 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 太原分公司 | BB3-95000532 | #TS000320887 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 介休市人民医院 | 304684 | 派工完成 | 2026-04-14 15:24:44 | 2026-04-14 15:35:10 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
十堰市郧县城关镇卫生院BC-5380大小血小板比例需要调试，现数值偏高 | 十堰市郧县城关镇卫生院BC-5380大小血小板比例需要调试，现数值偏高 【故障现象】：老师反应大血小板数字全部偏高 【排查过程】：查看发现是公卫软件上结果偏高，打开操作软件发现全部结果正常，直方图也正常，检查发现公卫软件参考范围设置太小造成修改设置参考范围后正常 【处理结果】：问题已解决 |  | 190 7198 8661 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 | RF-17105096 | #TS000320817 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 十堰市郧县城关镇卫生院 | 373993 | 技术支持解决 | 2026-04-14 15:12:41 | 2026-04-14 15:22:47 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
称多县尕朵乡卫生院BC-20堵了 | 称多县尕朵乡卫生院BC-20堵了，老师没有提供序列号，微信也是这个电话 2026-4-14 15:13:56：13997468225来电催促，转姚备 |  | 139 9746 8225 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 |  | #TS000320814 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 称多县尕朵乡卫生院 | 90352951 | 派工完成 | 2026-04-14 15:11:53 | 2026-04-14 15:44:05 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
曲靖爱尔眼科医院IVD / 生化 / BS-330光源灯需要更换，质检结果不太稳定。 | 曲靖爱尔眼科医院IVD / 生化 / BS-330光源灯需要更换，质检结果不太稳定。 已经联系过线下工程师，询问大概费用 |  | 133 0874 3337 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 昆明分公司 |  | #TS000320736 | IVD | 生化 | BS-330 | [7 empty] | 曲靖爱尔眼科医院 | 60099787 | 派工完成 | 2026-04-14 14:55:52 | 2026-04-14 14:55:56 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
深圳市南山区妇幼保健院 - BRICYTE E6 | 鞘液过滤器冲灌失败 深圳市南山区妇幼保健院 医学检验科 【故障现象】：鞘液过滤器冲灌失败 【排查过程】：执行开机初始化，执行服务→维护→充灌鞘液过滤器操作无效 【故障定位】：废液泵，阀门 【一线建议】：申请相关配件上面服务 【下派理由】：硬故障，客户已尝试处理无效，无法自行处理 附件: open_api/tid44609/1776147538_44609_97666b_media_1776147520369.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776147538_44609_97666b_media_1776147520369.jpg?Expires=1780542527&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=txVG4IyuSCGBV%2FWrtWxU1Q%2B3uuA%3D |  | 151 1558 1290 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 深圳分公司 | TA-9C000505 | #TS000320543 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 深圳市南山区妇幼保健院 | 310435 | 派工完成 | 2026-04-14 14:18:55 | 2026-04-14 14:27:15 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P1 IVD VIP1 | 二甲
泸州市合江县合江健欣医院CL-2200i | 2026-04-14 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 158 8197 5462 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin，59990008 |  | 成都分公司 | W6-15000153 | #TS000320499 | IVD | 生化 | CL-2200I | [7 empty] | 泸州市合江县合江健欣医院 | 332492 | 派工完成 | 2026-04-14 14:06:47 | 2026-04-14 14:06:51 | 59990008 | 007_远程申告 | 手工录入 | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二丙
合肥市第二人民医院CL-6000i | 2026-04-14 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,C07134【M1：第1磁分离单元：第4阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。】 |  | 183 2669 0477 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin，59990008 |  | 合肥分公司 | BB3-88000189 | #TS000320493 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 合肥市第二人民医院 | 105021 | 派工完成 | 2026-04-14 14:05:44 | 2026-04-14 14:05:49 | 59990008 | 007_远程申告 | 手工录入 | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
昭觉县人民医院CL-6000i | 2026-04-14 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01004【M1：样本针垂直运动碰撞，具体位置：加样位】 |  | 180 0900 2335 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin，59990008 |  | 成都分公司 | BB3-11001969 | #TS000320486 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 昭觉县人民医院 | 302500 | 派工完成 | 2026-04-14 14:04:29 | 2026-04-14 14:04:34 | 59990008 | 007_远程申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 二甲
辽宁启福干细胞研究所IVD / 血球 / BC-20（UF-88000191）仪器无法开机 | 辽宁启福干细胞研究所IVD / 血球 / BC-20（UF-88000191）仪器无法开机 备用号码：艾老师13514262709。来电号码联系不上联系备用号码 18304043299来电催单，转南京贝登 靳鹏云 18602504793跟进。 |  | 183 0404 3299 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990051 |  | 沈阳分公司 | UF-88000191 | #TS000320344 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 辽宁启福干细胞研究所 | 90150147 | 派工完成 | 2026-04-14 13:28:32 | 2026-04-14 15:44:37 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆生产建设兵团第四师七十五团医院C2000-A抓夹故障-杯子耳朵断了，取出后正常 | C2000-A抓夹故障 |  | 191 0935 4390 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | GD3-36000068 | #TS000320317 | IVD | 凝血仪器 | C2000-A | [7 empty] | 新疆生产建设兵团第四师七十五团医院 | 90353445 | 技术支持解决 | 2026-04-14 13:20:41 | 2026-04-14 13:47:51 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
娄底市康复医院BS-2000M咨询能否添加模块 | 娄底市康复医院BS-2000M咨询能否添加模块 【故障现象】：咨询能够加装化学发光CL-6000I 【排查过程】：咨询能够加装化学发光CL-6000I 【处理结果】：转分公司处理 转唐艳姣 |  | 137 8680 9230 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 | YA-4A001579 | #TS000320181 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 娄底市康复医院 | 309993 | 座席解决 | 2026-04-14 12:45:05 | 2026-04-14 12:59:06 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
广州市白云区太和人民医院BC-7500[NR] CRP，报警报fr试剂不足咨询如何 | 广州市白云区太和人民医院BC-7500[NR] CRP，报警报fr试剂不足咨询如何，bb9-62001970，无分机02087420934 【故障现象】：仪器报警FFR不足 【排查过程】：询问科室未开展RET，但并未屏蔽，指导屏蔽RET功能后，故障正常消除 【处理结果】：故障已消除 |  | 020 8742 0934 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 广州分公司 | DB9-62001970 | #TS000320161 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 广州市白云区太和人民医院 | 336794 | 技术支持解决 | 2026-04-14 12:39:00 | 2026-04-14 13:00:46 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三丙
万山特区黄道侗族乡卫生院IVD / 生化 / BS-330报警按电流太大 | 万山特区黄道侗族乡卫生院IVD / 生化 / BS-330报警按电流太大（SQ-64001289） 【故障现象】：仪器开机报警暗电流太大 【排查过程】：光源灯近期才更换，建议重新安装光源灯，调整增益 【处理结果】：等待老师操作解决 |  | 173 8568 6334 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000320155 | IVD | 生化 | BS-330 | [7 empty] | 万山特区黄道侗族乡卫生院 | 60097143 | 技术支持解决 | 2026-04-14 12:37:53 | 2026-04-14 12:56:44 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
太原市迎泽区解南社区卫生服务中心BS-430咨询lis连接问题 | 太原市迎泽区解南社区卫生服务中心BS-430咨询lis连接问题 【故障现象】：咨询LIS协议 【排查过程】：添加微信发送通信协议文件 【处理结果】：客户确认已收到通信协议 |  | 153 3300 0310 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 太原分公司 | YW-06004213 | #TS000320143 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 太原市迎泽区解南社区卫生服务中心 | 383294 | 技术支持解决 | 2026-04-14 12:34:54 | 2026-04-14 12:38:05 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
金秀瑶族自治县人民医院CL-6000i | 2026-04-14 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14009【M1：反应杯拾取机构拾取效率低】,A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 191 7815 8052 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 南宁分公司 | BB3-5C003536 | #TS000320132 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 金秀瑶族自治县人民医院 | 300230 | 派工完成 | 2026-04-14 12:32:03 | 2026-04-14 14:07:53 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
泸州市合江县合江健欣医院CL-2200i | 2026-04-14 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 此单超时，已重新创建下派 |  | 158 8197 5462 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 成都分公司 | W6-15000153 | #TS000320056 | IVD | 生化 | CL-2200I | [7 empty] | 泸州市合江县合江健欣医院 | 332492 | 座席解决 | 2026-04-14 12:06:34 | 2026-04-14 14:07:21 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二丙
克拉玛依市白碱滩区第二社区卫生服务中心BC-5180漏液 | 克拉玛依市白碱滩区第二社区卫生服务中心BC-5180漏液，客户无法提供序列号 |  | 135 6545 4260 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 |  | #TS000320050 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 克拉玛依市白碱滩区第二社区卫生服务中心 | 90367530 | 派工完成 | 2026-04-14 12:05:01 | 2026-04-14 12:05:08 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
西安爱尔眼科医院有限责任公司CL-900i做出结果有假阳性 | 西安爱尔眼科医院有限责任公司CL-900i做出结果有假阳性 【故障现象】：最近表面抗原假阳性结果偏多 【排查过程】：老师询问是否调整过试剂的灵敏度，同一样本放到别的医院进口设备上做就是正常的 【故障定位】：临床 【一线建议】：现场确认排查异常问题 【下派理由】：需要临床工程师现场处理 |  | 138 9285 8006 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 西安分公司 | BK2-42002198 | #TS000319971 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 西安爱尔眼科医院有限责任公司 | 60116363 | 派工完成 | 2026-04-14 11:42:25 | 2026-04-14 12:00:23 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
沛县鸳楼卫生院IVD / 生化 / CL-900I仪器校准需要指导操作 | 沛县鸳楼卫生院IVD / 生化 / CL-900I仪器校准需要指导操作 无法提供序列号 【故障现象】：T3咨询校准操作 【排查过程】：T3新上试剂需要校准，但科室未购买校准品，找经销商在其它医院借的校准品，无校准曲线，指导扫描试剂主曲线、新增校准品，扫校准区线后设置校准品位置，申请校准，测试正常。 【处理结果】：已正确校准 |  | 151 5203 2166 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 南京分公司 |  | #TS000319961 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 沛县鸳楼卫生院 | 315402 | 技术支持解决 | 2026-04-14 11:41:12 | 2026-04-14 11:55:56 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
深圳市口腔医院CL-1200i无法与仪器建立连接 | CL-1200i无法与仪器建立连接 【故障现象】：仪器无法连接 【排查过程】：反复掉线 【故障定位】：网络接口 【一线建议】：现场排查网口、网线 【下派理由】：客户需要工程师现场处理 |  | 189 9891 2482 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 | W7-29004277 | #TS000319945 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 深圳市口腔医院 | 60136831 | 派工完成 | 2026-04-14 11:36:57 | 2026-04-14 11:45:21 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
宜城爱尔眼科医院有限公司IVD / 凝血仪器 / C3100报错-样本针发生碰撞，请cs联系 | 宜城爱尔眼科医院有限公司IVD / 凝血仪器 / C3100报错 |  | 159 9722 5313 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 | 106-AE-27000363 | #TS000319939 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 宜城爱尔眼科医院有限公司 | 90168126 | 派工完成 | 2026-04-14 11:35:54 | 2026-04-14 11:37:52 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
（禁用）百色市现代妇科医院 - BC-5120 | 机器报错最近一直会卡顿发出噔蹬的声音 （禁用）百色市现代妇科医院 医学检验科 【故障现象】：采样组件动作异常 【排查过程】：机构动作异常无法消除，有异响 【故障定位】：采样组件 【一线建议】：申请传感器备用，联系报价维修 【下派理由】：硬件故障，客户要求加急 附件: open_api/tid44609/1776136579_44609_db9f72_media_1776136568448.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776136579_44609_db9f72_media_1776136568448.jpg?Expires=1780542528&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=4o5EKDEZJTHI%2BmIijZ8UZNiM%2Fhg%3D |  | 137 9901 7901 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  |  |  | 南宁分公司 |  | #TS000319841 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 百色市现代妇科医院 | 371349 | 派工完成 | 2026-04-14 11:16:14 | 2026-04-14 11:21:46 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
君山区妇幼保健计划生育服务中心BC-1800红细胞都是星号 | 君山区妇幼保健计划生育服务中心BC-1800红细胞都是星号 |  | 157 1730 3688 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 | RK-0A103230T | #TS000319794 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 君山区妇幼保健计划生育服务中心 | 326154 | 派工完成 | 2026-04-14 11:05:56 | 2026-04-14 11:42:39 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
高安市大城中心卫生院BS-600设备需要删除数据，咨询如何操作 | 高安市大城中心卫生院BS-600设备需要删除数据，咨询如何操作，客户需要五分钟后联系，确认联系方式 18070457190 【故障现象】：电脑卡顿需要删除数据 【排查过程】：解释删除数据风险，沟通电脑卡顿原因与存储数据关系不大 【处理结果】：微信告知尝试删除日志和可能存在风险 |  | 166 5312 6176 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990009 |  | 南昌分公司 | YS-03001392 | #TS000319766 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 高安市大城中心卫生院 | 376078 | 技术支持解决 | 2026-04-14 10:57:47 | 2026-04-14 11:15:15 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
徐州市贾汪区夏桥社区卫生服务中心BC-1900本底异常 | BC-1900本底异常 |  | 151 6224 7199 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 南京分公司 | SL-57000532 | #TS000319757 | IVD | 血球 | BC-1900 | [7 empty] | 徐州市贾汪区夏桥社区卫生服务中心 | 300219 | 派工完成 | 2026-04-14 10:55:20 | 2026-04-14 11:42:22 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
恭城心宁精神病医院BC-5000按键失灵 | 恭城心宁精神病医院BC-5000按键失灵 【故障现象】：计数按键失灵 【排查过程】：客户计数按键不灵敏 【故障定位】：计数键损坏 【一线建议】：申请微动开关现场维修更换 【下派理由】：硬件故障 |  | 199 9797 5803 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 南宁分公司 | SS-05007040 | #TS000319754 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 恭城心宁精神病医院 | 90168671 | 派工完成 | 2026-04-14 10:54:37 | 2026-04-14 11:03:07 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
青海省果洛州班玛县江日堂乡卫生院IVD / 血球 / BC-5180结果不出来 | 青海省果洛州班玛县江日堂乡卫生院IVD / 血球 / BC-5180结果不出来 无法提供序列号 【故障现象】：WBC散点图异常、分类异常 【排查过程】：查看之前结果散点图均异常，有些有结果，有些分类显示*，检查试剂发现LEO1和LEO2试剂型号为M-5,并非M-53，建议老师联系经销商更换试剂或者重新购买 【处理结果】：客户重新购买试剂 |  | 177 0975 8193 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 |  | #TS000319742 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 青海省果洛州班玛县江日堂乡卫生院 | 90158278 | 技术支持解决 | 2026-04-14 10:52:57 | 2026-04-14 11:10:52 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
龙岗中心医院同德社康 - BC-5000 | 中值质控红细胞偏低 龙岗中心医院同德社康 医学检验科 【故障现象】：红细胞质控偏低 【排查过程】：科室要求工程师上门处理 【故障定位】：验证重复性，检查校准系数 【一线建议】：提前联系客户 【下派理由】：合理沟通报价处理 附件: open_api/tid44609/1776134954_44609_387ebd_media_1776134813244.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776134954_44609_387ebd_media_1776134813244.jpg?Expires=1780542528&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=rbGQGok%2BevwtOH%2FML37mh10jRHU%3D open_api/tid44609/1776134955_44609_692f0c_media_1776134943576.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776134955_44609_692f0c_media_1776134943576.jpg?Expires=1780542528&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=l8dGgEw6btE7%2BiTfrNQciG31U3Q%3D |  | 137 6014 0780 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 深圳分公司 | SS-06007066 | #TS000319725 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 龙岗中心医院同德社康 | 60133291 | 派工完成 | 2026-04-14 10:49:07 | 2026-04-14 10:55:55 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
安阳县水冶镇杨贯民诊所IVD / 血球 / BC-2600偏转电极和升降电机故障 | 安阳县水冶镇杨贯民诊所IVD / 血球 / BC-2600偏转电极和升降电机故障 |  | 182 3722 9118 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 | RQ-75122114 | #TS000319676 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 安阳县水冶镇杨贯民诊所 | 60060384 | 派工完成 | 2026-04-14 10:32:07 | 2026-04-14 10:44:43 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
益阳市沙头镇中心卫生院BC-5130需要稀释液条码， | 益阳市沙头镇中心卫生院BC-5130需要稀释液条码， 【故障现象】：稀释液没有了 【排查过程】：科室新采购的试剂未到货，旧试剂还有一点余量，需要条码使用，提供资料暂时使用 【处理结果】：客户需求已解决 |  | 185 6923 8387 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 | TR-06004411 | #TS000319654 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 益阳市沙头镇中心卫生院 | 60056448 | 技术支持解决 | 2026-04-14 10:24:05 | 2026-04-14 10:31:56 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
兰州大学第一医院东岗院区CL-6000I设备无法正常使用 | 兰州大学第一医院东岗院区CL-6000I设备无法正常使用，客户无法提供序列号 转用服经理王小成跟进 |  | 189 1903 9995 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990009 |  | 兰州分公司 |  | #TS000319613 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 兰州大学第一医院东岗院区 | 375317 | 座席解决 | 2026-04-14 10:11:39 | 2026-04-14 10:29:04 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
兰州大学第一医院东岗院区BC-7500[NR] CRP设备无法正常使用 | 兰州大学第一医院东岗院区BC-7500[NR] CRP设备无法正常使用 【故障现象】：设备售后都交给第三方了，一年换一次，工作没有交接，导致工作无法正常开展，设备BC-7500[NR] CRP，CL-6000I无法正常运行需要工程师对接 【排查过程】：客户抱怨 【处理结果】：转分公司处理 转用服经理王小成跟进 |  | 189 1903 9995 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990009 |  | 兰州分公司 | DB9-23001180 | #TS000319609 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 兰州大学第一医院东岗院区 | 375317 | 派工完成 | 2026-04-14 10:10:39 | 2026-04-14 10:26:03 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
东莞市水乡中心医院BS-800M停机了一段时间，需要评估能否继续使用 | BS-800M停机了一段时间，需要评估能否继续使用，无法提供序列号 【故障现象】：仪器停机重新启用 【排查过程】：客户要求评估仪器性能是否有维修价值 【故障定位】：仪器停机重新启用 【一线建议】：联系设备科报价 【下派理由】：客户需求 |  | 158 1838 1633 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 |  | #TS000319554 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 东莞市水乡中心医院 | 306920 | 派工完成 | 2026-04-14 09:48:27 | 2026-04-14 10:12:52 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
黄老师13833239527保定市清苑区蠡县惠民医院BC-5000系统报异常 | 黄老师13833239527保定市清苑区蠡县惠民医院BC-5000系统报异常，SS-26009664，客户代码禁用了，如需下派麻烦备注处理意见后提交工单，谢谢 【故障现象】：HGB本底电压异常 【排查过程】：查看增益HGB本底电压3.8V，自动设置到4.2V后故障正常消除 【处理结果】：故障已消除 |  | 138 3323 9527 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000319541 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-14 09:45:22 | 2026-04-14 09:59:31 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
太原眼视光眼科医院 BS-360E质控结果不稳定 | BA1-8C000688 BS-360E质控结果不稳定 之前子类错误，重新下派 |  | 173 0224 8097 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010，59990051 |  | 太原分公司 | BA1-8C000688 | #TS000319528 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 太原眼视光眼科医院 | 90359953 | 派工完成 | 2026-04-14 09:40:36 | 2026-04-14 09:40:36 | 59990010 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
仪征市刘集镇卫生院BC-5385 CRP手提扫码枪不能自动跳行 | 仪征市刘集镇卫生院BC-5385 CRP手提扫码枪不能自动跳行，未提供序列号 【故障现象】：条码扫描仪在其他三方检验软件不能跳行 【排查过程】：沟通联系三方检验软件 【处理结果】：客户自行联系 |  | 139 1343 0873 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 南京分公司 |  | #TS000319482 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 仪征市刘集镇卫生院 | 362734 | 技术支持解决 | 2026-04-14 09:27:57 | 2026-04-14 09:32:30 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
芦淞区建设街道社区卫生服务中心BC-5140有溶剂，显示没有 | BC-5140有溶剂，显示没有 【故障现象】：溶血剂LH无 【排查过程】：更换试剂扫码正常，故障无法消除，排查管路发现管路松脱，拧紧后重新消除故障正常 【处理结果】：故障已消除 |  | 199 7693 2192 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | TP-98000449 | #TS000319462 | IVD | 血球 | BC-5140 | [7 empty] | 芦淞区建设街道社区卫生服务中心 | 90058892 | 技术支持解决 | 2026-04-14 09:23:08 | 2026-04-14 09:28:44 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
合肥市第二人民医院CL-6000i | 2026-04-14 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,C07134【M1：第1磁分离单元：第4阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。】 工单超时，已重新创建下派 |  | 183 2669 0477 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 合肥分公司 | BB3-88000189 | #TS000319460 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 合肥市第二人民医院 | 105021 | 座席解决 | 2026-04-14 09:23:03 | 2026-04-14 14:06:00 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
江西武警总队赣州支队IVD / 血球 / BC-30S开机一直自检无法正常启动 | 江西武警总队赣州支队IVD / 血球 / BC-30S开机一直自检无法正常启动 |  | 151 8028 4981 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 南昌分公司 | TH-3A016523 | #TS000319453 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 江西武警总队赣州支队 | 90356003 | 派工完成 | 2026-04-14 09:20:49 | 2026-04-14 09:38:11 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
洛阳植得口腔医院有限公司BC-20溶血异常 | 洛阳植得口腔医院有限公司BC-20溶血异常 |  | 159 9351 7998 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 郑州分公司 | UF-48006774 | #TS000319432 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 洛阳植得口腔医院有限公司 | 90377034 | 派工完成 | 2026-04-14 09:14:30 | 2026-04-14 09:37:52 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
长春市梁氏中医院BC-2600打印机连接故障 | BC-2600打印机连接故障 |  | 135 9645 7890 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | RQ-49114616 | #TS000319404 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 长春市梁氏中医院 | 322743 | 技术支持解决 | 2026-04-14 09:05:35 | 2026-04-14 09:50:09 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
（急）抚松县华安医院BC-2600咨询怎么清洗，RQ-13106248 | 抚松县华安医院BC-2600咨询怎么清洗，RQ-13106248 |  | 186 0439 5180 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000319401 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 抚松县华安医院 | 90245360 | 派工完成 | 2026-04-14 09:03:53 | 2026-04-14 10:36:08 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
京东健康体检中心（深圳南山店）CL-8200i反应杯掉入 | CL-8200i反应杯掉入 【故障现象】：抓杯手垂直运动错误 【排查过程】：杯子掉入反应盘，指导拿出反应杯复位正常 【处理结果】：恢复正常 |  | 139 5924 3205 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 | BJ6-57000032 | #TS000319388 | IVD | 生化 | CL-8200I | [7 empty] | 京东健康体检中心（深圳南山店） | 90392149 | 技术支持解决 | 2026-04-14 08:56:13 | 2026-04-14 09:10:01 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
大连医科大学附属第一医院 - BC-7500[N] CS | 红细胞结果偏低 大连医科大学附属第一医院 医学检验科 【故障现象】：RBC结果偏低 【排查过程】：连续拨打客户电话3次无人接听 【故障定位】：校准 【一线建议】：联系现场校准 【下派理由】：连续拨打客户电话3次无人接听，需现场服务工程师跟进 |  | 180 9887 7298 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yanghong@dinuo.com |  | admin |  | 沈阳分公司 | DC5-53000810 | #TS000319385 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CS | [7 empty] | 大连医科大学附属第一医院 | 302177 | 派工完成 | 2026-04-14 08:55:08 | 2026-04-14 09:10:12 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P2 IVD VIP2 | 三甲
大连医科大学附属第一医院 - BC-6800PLUS | 红细胞结果偏低 大连医科大学附属第一医院 医学检验科 【故障现象】：红细胞结果异常 【排查过程】：客户不接电话 【故障定位】：客户不接电话 【一线建议】：客户不接电话 【下派理由】：客户不接电话，请联系沟通是否需要校准 |  | 180 9887 7298 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 沈阳分公司 | UC-0A001417 | #TS000319384 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 大连医科大学附属第一医院 | 302177 | 派工完成 | 2026-04-14 08:54:37 | 2026-04-14 09:01:45 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P2 IVD VIP2 | 三甲
武汉市东西湖区辛安渡卫生院BC-5310，设备无法启动完成，提示某一项试剂无 | 武汉市东西湖区辛安渡卫生院BC-5310，设备无法启动完成，提示某一项试剂无，SN-67000468 【故障现象】：仪器报警LEO2无 【排查过程】：试剂是满的，管路有大量气泡，接头是紧的，故障一直无法消除，气泡不移动，试剂管路是其它仪器上取过来用的 【故障定位】：试剂瓶盖组件 【一线建议】：申请瓶盖组件、试剂注射器备用 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 158 7173 0554 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 | SN-67000468 | #TS000319378 | IVD | 血球 | BC-5310 | [7 empty] | 武汉市东西湖区辛安渡卫生院 | 373274 | 派工完成 | 2026-04-14 08:50:52 | 2026-04-14 09:01:47 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
四平市铁东区叶赫满族镇中心卫生院BC-5180电压电流异常 | 四平市铁东区叶赫满族镇中心卫生院BC-5180电压电流异常 【故障现象】：激光管电流异常 【排查过程】：沟通消除故障，重启无效 【故障定位】：光学组件，模拟板 【一线建议】：申请光学组件和模拟板备用 【下派理由】：客户着急，清尽快联系 |  | 135 1436 8465 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 黑吉分公司 | RG-99103454 | #TS000319363 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 四平市铁东区叶赫满族镇中心卫生院 | 90032906 | 派工完成 | 2026-04-14 08:43:39 | 2026-04-14 08:46:05 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
竹溪县蒋家堰镇卫生院BC-5180 CRP白细胞不分类 | 竹溪县蒋家堰镇卫生院BC-5180 CRP白细胞不分类 【故障现象】：WBC不分类 【排查过程】：溶血素无异常，模式正确，散点图异常 【故障定位】：DIFF池、压断阀 【一线建议】：申请压断阀备用 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 199 7169 9196 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 武汉分公司 | SU-24008642 | #TS000319346 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 竹溪县蒋家堰镇卫生院 | 322087 | 派工完成 | 2026-04-14 08:36:43 | 2026-04-14 08:42:27 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
急）天津市河北区宁园街社区卫生服务中心BS-430结果出来时高时低 | BS-430结果出来时高时低，有工程师判断是针或者搅拌杆问题，这个问题一直反反复复发生未解决，需求现场工程师到院处理 |  | 189 2085 2878 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990003，59990010 |  | 天津分公司 | YW-53011259 | #TS000319320 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心 | 385908 | 派工完成 | 2026-04-14 08:19:51 | 2026-04-14 08:19:51 | 59990010 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一甲
太原眼视光眼科医院 BS-360E（BA1-8C000688）检测结果不稳定 | 太原眼视光眼科医院 BS-360E（BA1-8C000688）检测结果不稳定 |  | 173 0224 8097 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 太原分公司 | BA1-8C000688 | #TS000319311 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 太原眼视光眼科医院 | 90359953 | 派工完成 | 2026-04-14 08:15:38 | 2026-04-14 08:15:42 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
昭觉县人民医院CL-6000i | 2026-04-14 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01004【M1：样本针垂直运动碰撞，具体位置：加样位】 工单超时，已重新创建下派 |  | 180 0900 2335 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 成都分公司 | BB3-11001969 | #TS000319294 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 昭觉县人民医院 | 302500 | 座席解决 | 2026-04-14 08:01:46 | 2026-04-14 14:04:45 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
胡老师13701948271上海市嘉会国际医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS轨道动作异常 | 胡老师13701948271上海市嘉会国际医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS轨道动作异常已致电上海分公司谢家兴跟进，表示不需要坐席下派，13701948271老师再次来电表示仪器恢复正常，不需要工程师回电了 |  | 137 0194 8271 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 上海分公司 | DC6-52004970 | #TS000319287 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 上海市嘉会国际医院 | 60085580 | 座席解决 | 2026-04-14 07:49:48 | 2026-04-14 07:49:49 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
隋老师15206797189汶上县人民医院IVD / 血球 / BC-760[R] CS 冷凝剂需要用到稀释液，需要加多少稀释液和血 | 隋老师15206797189汶上县人民医院IVD / 血球 / BC-760[R] CS 冷凝剂需要用到稀释液，需要加多少稀释液和血已致电济南分公司夜班接口人李亮跟进，表示不需要坐席下派 |  | 152 0679 7189 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 济南分公司 | DJ2-46000561 | #TS000319240 | IVD | 血球 | BC-760[R] CS | [7 empty] | 兖矿新里程总医院兖矿集团总医院 | 304477 | 座席解决 | 2026-04-14 00:04:24 | 2026-04-14 00:04:26 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
杨老师15387137117天门市横林卫生院IVD / 生化 / BS-430再晕lis上连接生化仪器，需要工程师协助 | 杨老师15387137117天门市横林卫生院IVD / 生化 / BS-430表示lis上连接生化仪器，需要工程师协助已致电武汉分公司夜班接口人谢泽祺跟进，表示不需要坐席下派 |  | 153 8713 7117 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 武汉分公司 | YW-98003125 | #TS000318888 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 天门市横林卫生院 | 60039449 | 座席解决 | 2026-04-13 21:12:39 | 2026-04-13 21:12:40 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
张老师18139747828华池县白马乡卫生院IVD / 生化 / BS-360S试剂是新的还是过期 | 张老师18139747828华池县白马乡卫生院IVD / 生化 / BS-360S试剂是新的还是过期已致电兰州分公司夜班接口人张玉军跟进，表示不需要坐席下派 |  | 181 3974 7828 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 兰州分公司 | BB6-25003388 | #TS000318859 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 华池县白马乡卫生院 | 90336781 | 座席解决 | 2026-04-13 20:56:09 | 2026-04-13 20:56:10 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
（急）广州市花都区第二人民医院BC-7500[NR] CRP做出来的结果全部是0 | 广州市花都区第二人民医院BC-7500[NR] CRP做出来的结果全部是013711198839老师来电催单，需要工程师尽快回电，已联系工程师跟进 |  | 137 1119 8839 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990008 |  | 广州分公司 | DB9-0B000300 | #TS000318596 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 广州市花都区第二人民医院 | 336824 | 派工完成 | 2026-04-13 18:54:05 | 2026-04-13 18:54:10 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
伊金霍洛旗中心卫生院BC-5385 CRP咨询是否能查询试剂上机时间 | 伊金霍洛旗中心卫生院BC-5385 CRP咨询是否能查询试剂上机时间 【故障现象】：咨询查看试剂上机时间 【排查过程】：告知进入菜单-常规保养-试剂界面查看开瓶日期 【处理结果】：客户挂断后多次回拨未接，客户知晓 |  | 153 7485 6157 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 内蒙古分公司 | DD4-41001098 | #TS000318350 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 伊金霍洛旗中心卫生院 | 90238793 | 技术支持解决 | 2026-04-13 17:40:15 | 2026-04-13 17:57:05 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
青海省西宁市大通回族土族自治县第二人民医院BC-5180做标本时有水漏出 | 青海省西宁市大通回族土族自治县第二人民医院BC-5180做标本时有水漏出 【故障现象】：采样针外壁漏液 【排查过程】：指导清洗拭子过滤器 【处理结果】：清洗后还原恢复正常 |  | 139 9731 4390 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990004 |  | 兰州分公司 | RG-0C104560 | #TS000318286 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 青海省西宁市大通回族土族自治县第二人民医院 | 311587 | 技术支持解决 | 2026-04-13 17:23:26 | 2026-04-13 17:25:07 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
平顶山植得口腔医院有限公司BC-20设备无法连接电脑 | 平顶山植得口腔医院有限公司BC-20 设备无法连接电脑 |  | 188 3752 7222 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 郑州分公司 | UF-41006244 | #TS000318208 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 平顶山植得口腔医院有限公司 | 90373610 | 技术支持解决 | 2026-04-13 17:08:21 | 2026-04-13 17:31:25 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
上海市浦东新区孙桥社区卫生服务中心H50P咨询层析柱如何更换以及费用， | 上海市浦东新区孙桥社区卫生服务中心H50P咨询层析柱如何更换以及费用，TG-25000441 【故障现象】：客户需要更换层析柱 【排查过程】：层析柱寿命到期需要更换 【故障定位】：维护 【一线建议】：联系报价上门更换 【下派理由】：客户需求 |  | 134 8217 6141 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 上海分公司 | TG-25000441 | #TS000318188 | IVD | 血球 | H50P | [7 empty] | 上海市浦东新区孙桥社区卫生服务中心 | 60075796 | 派工完成 | 2026-04-13 17:05:28 | 2026-04-13 17:13:55 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
宜城市王集镇中心卫生院BS-450水机总是会报警，每次都需要重启 | 宜城市王集镇中心卫生院BS-450水机总是会报警，每次都需要重启 【故障现象】：水机问题，要求安装水机 【排查过程】：沟通迈瑞工程师不涉及水机业务 【处理结果】：客户联系水机厂家或者供应商 |  | 153 3591 3988 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 | YV-19002331 | #TS000318067 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 宜城市王集镇中心卫生院 | 369007 | 技术支持解决 | 2026-04-13 16:43:13 | 2026-04-13 16:47:41 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
济宁任城爱尔眼科医院IVD / 生化 / BS-430间接胆红素这个检测项目的数值参考范围。 | 济宁任城爱尔眼科医院IVD / 生化 / BS-430间接胆红素这个检测项目的数值参考范围。否认靶值 YW-94002469 【故障现象】：咨询间接胆红素参考范围 【排查过程】：解答厂家没有对计算项目进行相应参考范围建立，可自行查询参考文献建立参考范围。 【处理结果】：客户已知晓问题 |  | 136 7867 6363 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 济南分公司 | YW-94002469 | #TS000317970 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 济宁任城爱尔眼科医院 | 60114030 | 技术支持解决 | 2026-04-13 16:24:36 | 2026-04-13 16:30:48 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
永康眼科医院BS-420需要指导操作使用 | BS-420需要指导操作使用 【故障现象】：咨询操作 【排查过程】：购买的二手设备，老师从未操作过，建议让工程师上门对仪器进行维护后，培训校准、质控、样本等操作。 【故障定位】：二次培训 【一线建议】：对仪器进行维护状态诊断，培训客户，合理报价 【下派理由】：客户需求培训 |  | 158 7966 9236 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 杭州分公司 | WE-54100763 | #TS000317961 | IVD | 生化 | BS-420 | [7 empty] | 永康眼科医院 | 60089289 | 派工完成 | 2026-04-13 16:23:01 | 2026-04-13 16:29:52 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
石家庄市鹿泉区铜冶镇中心卫生院C3510有项目不出数值 | 石家庄市鹿泉区铜冶镇中心卫生院C3510有项目不出数值 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 | 106-AU-8B000203 | #TS000317876 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 石家庄市鹿泉区铜冶镇中心卫生院 | 315035 | 派工完成 | 2026-04-13 16:08:09 | 2026-04-13 16:08:13 | 59990008 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 二甲
福建三明市三元区城关社区卫生服务中心BS-430结果异常， | 福建三明市三元区城关社区卫生服务中心BS-430结果异常，YW-12005308 【故障现象】：糖化偶发不出结果 【排查过程】：沟通样本处理，手动预处理能做出结果 【故障定位】：怀疑样本或者堵针 【一线建议】：科室要求工程师上门处理 【下派理由】：科室需求 |  | 135 0755 7901 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990002 |  | 福州分公司 | YW-12005308 | #TS000317823 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 福建三明市三元区城关社区卫生服务中心 | 90020547 | 派工完成 | 2026-04-13 15:56:35 | 2026-04-13 16:11:08 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新疆沙湾市乌兰乌苏镇卫生院BS-830咨询怎么开通糖化血红蛋白 | 新疆沙湾市乌兰乌苏镇卫生院BS-830咨询怎么开通糖化血红蛋白 【故障现象】：咨询上糖化试剂步骤 【排查过程】：指导导入参数-定标 【处理结果】：客户端问题解决 |  | 150 2624 2732 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | BA6-14001519 | #TS000317695 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆沙湾市乌兰乌苏镇卫生院 | 330935 | 技术支持解决 | 2026-04-13 15:29:44 | 2026-04-13 15:31:32 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
福州市鼓楼区南街街道社区卫生服务中心BS-600需要指导更换光源灯 | BS-600需要指导更换光源灯 【故障现象】：咨询更换光源灯 【排查过程】：指导更换光源灯操作步骤 【处理结果】：已正确更换光源灯 |  | 188 5074 0850 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 福州分公司 | YS-08001585 | #TS000317692 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 福州市鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 | 90239898 | 技术支持解决 | 2026-04-13 15:29:04 | 2026-04-13 15:33:29 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
深圳中山妇产医院BC-5120升降机故障 | 深圳中山妇产医院BC-5120升降机故障 |  | 187 1849 2957 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 | TQ-44006955 | #TS000317677 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 深圳中山妇产医院 | 90353827 | 派工完成 | 2026-04-13 15:25:19 | 2026-04-13 15:25:23 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
山西医科大学第二医院 - BC-6800PLUS | 白细胞分类，单核结果为0 山西医科大学第二医院 医学检验科 【故障现象】：WBC分类结果单核为0 【排查过程】：质控高值单核为0，做几次才能做出数值来，沟通换批号也是如此，客户在标本界面做的质控，反馈说以前都是正常 【故障定位】：质控批号或者软件版本算法 【一线建议】：现场维护光学通道，检查染液，重复性 【下派理由】：客户需求 附件: open_api/tid44609/1776063309_44609_10fe92_media_1776063275421.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1776063309_44609_10fe92_media_1776063275421.jpg?Expires=1780542529&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=dpEsxjsmYP5%2FHmQmQRRvbhWj7qM%3D |  | 187 3417 7071 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 太原分公司 | UC-13001743 | #TS000317512 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 山西医科大学第二医院 | 321144 | 派工完成 | 2026-04-13 14:55:04 | 2026-04-13 15:17:47 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P2 IVD VIP2 | 三甲
四川苍溪县龙洞卫生院白老师18080763199反馈BC-5130提示需要授权码 | 四川苍溪县龙洞卫生院白老师18080763199反馈BC-5130提示需要授权码，总是需要重新注册，外部虚拟客户建单，如需下派，请提交呼叫中心 【故障现象】：数据管理软件需要授权码 【排查过程】：添加微信，生成机器码，生成授权码，注册 【处理结果】：已成功注册 |  | 180 8076 3199 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009，59990051 |  |  |  | #TS000317479 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-13 14:51:23 | 2026-04-13 14:51:24 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺
天津市中心妇产科医院IVD / 血球 / BC-5310 CRP（UL-95000353）当前检测结果数值异常，说管路有腐蚀的情况。 | 天津市中心妇产科医院IVD / 血球 / BC-5310 CRP（UL-95000353）当前检测结果数值异常，说管路有腐蚀的情况。 要求线下工程师直接上门，询问大概费用 |  | 187 2245 0336 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 天津分公司 | UL-95000353 | #TS000317371 | IVD | 血球 | BC-5310 CRP | [7 empty] | 天津市中心妇产科医院 | 301101 | 派工完成 | 2026-04-13 14:28:52 | 2026-04-13 14:28:56 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
菏泽市立医院多台BS-2800M灯泡使用不到800小时就不能使用了，需要更换 | 菏泽市立医院多台BS-2800M灯泡使用不到800小时就不能使用了，需要更换 |  | 153 7614 3590 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 济南分公司 | JP9-45000370 | #TS000317322 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 菏泽市立医院 | 316803 | 派工完成 | 2026-04-13 14:17:36 | 2026-04-13 14:17:40 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
昆明市中医医院CX-9000 | 2026-04-13 设备当天异常停止次数≥3次，累计异常停机时长≥10.0分钟，并且期间存在严重类故障码24325000【触发试剂针废液池排液失败，触发试剂针废液池排液失败】,24328000【触发试剂针真空建立失败，触发试剂针真空建立失败，压力值：0】 |  | 184 6827 5309 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 昆明分公司 | GC8-38000358 | #TS000317103 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 昆明市中医医院 | 105246 | 派工完成 | 2026-04-13 13:04:33 | 2026-04-13 14:05:12 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
临潭县扁都卫生院BS-360S工作站无法回到页面 | 临潭县扁都卫生院BS-360S工作站无法回到页面 【故障现象】：需要返回桌面安装lis 【排查过程】：告知工程师账户和密码，WIN+D 【处理结果】：处理客户问题 老师来电，刚刚工程师说要添加微信指导他的，还没有添加，比较着急，希望尽快联系，对接工程师 |  | 183 9412 1055 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990009 |  | 兰州分公司 | BB6-96000913 | #TS000316990 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 临潭县扁都卫生院 | 90098670 | 技术支持解决 | 2026-04-13 12:20:09 | 2026-04-13 12:27:15 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
菏泽市爱尔眼科医院BS-450结果不准 | 菏泽市爱尔眼科医院BS-450结果不准 |  | 178 6500 7217 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 济南分公司 | YV-38002640 | #TS000316944 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 菏泽市爱尔眼科医院 | 372485 | 派工完成 | 2026-04-13 12:00:07 | 2026-04-13 12:00:12 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
阜阳人民医院六纺分院BC-5180真空异常 | 阜阳人民医院六纺分院BC-5180真空异常，RG-28105762 【故障现象】：真空异常 【排查过程】：早上开机报警真空异常，温度异常，指导客户重启仪器，故障消除 【处理结果】：仪器恢复正常 |  | 187 1259 9266 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 合肥分公司 |  | #TS000316890 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 阜阳人民医院六纺分院 | 90239833 | 技术支持解决 | 2026-04-13 11:42:38 | 2026-04-13 11:47:02 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
七星关区市东街道卫生院BS-460漏水 | 七星关区市东街道卫生院BS-460漏水YU-34001817 【故障现象】：仪器漏水 【排查过程】：仪器内部漏水，客户要求工程师现场来排查 【故障定位】：液路 【一线建议】：现场排查漏水点处理 【下派理由】：客户无法自行处理，需工程师上门服务 |  | 189 8471 5733 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000316881 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 七星关区市东街道卫生院 | 90197087 | 派工完成 | 2026-04-13 11:39:21 | 2026-04-13 11:42:02 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
东海县牛山镇卫生院BS-830试剂有效天数变负数 | BS-830试剂有效天数变负数，无法提供序列号 【故障现象】：ALT开瓶有效期 【排查过程】：指导更换试剂 【处理结果】：仪器恢复正常 |  | 173 5181 8033 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 南京分公司 |  | #TS000316809 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 东海县牛山镇卫生院 | 319319 | 技术支持解决 | 2026-04-13 11:21:33 | 2026-04-13 11:35:13 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
湖南省怀化市溆浦县葛竹坪镇卫生院IVD / 血球 / BC-2600样本已达最大稀释值，当前样本针已停止运动 | （急）湖南省怀化市溆浦县葛竹坪镇卫生院IVD / 血球 / BC-2600样本已达最大稀释值，当前样本针已停止运动 RQ-59117334，微信与手机号码同号，可以加微信沟通 |  | 155 7454 0153 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | RQ-59117334 | #TS000316770 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 湖南省怀化市溆浦县葛竹坪镇卫生院 | 329806 | 技术支持解决 | 2026-04-13 11:13:00 | 2026-04-13 11:42:47 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
石家庄市鹿泉区铜冶镇中心卫生院C3510有项目不出数值-临床问题，已给客户解释 | C3510有项目不出数值 |  | 181 3417 1013 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 | 106-AU-8B000203 | #TS000316762 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 石家庄市鹿泉区铜冶镇中心卫生院 | 315035 | 技术支持解决 | 2026-04-13 11:09:33 | 2026-04-13 13:03:54 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
泰和德晖医院bc-10，试剂报过期，咨询如何消除 | 泰和德晖医院bc-10，试剂报过期，咨询如何消除 |  | 136 4794 9001 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 南昌分公司 | UH-06002608 | #TS000316748 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 泰和德晖医院 | 90164615 | 技术支持解决 | 2026-04-13 11:07:23 | 2026-04-13 11:42:24 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
金华浙中医院BC-5000软件打不开 | 金华浙中医院BC-5000软件打不开13157921727来电，需要工程师对接 ，转迪诺 【故障现象】：需要注册码 【排查过程】：微信，获取机器码，注册 【处理结果】：注册完成 |  | 131 5792 1727 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 杭州分公司 | SS-5A013269 | #TS000316733 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 金华浙中医院 | 90389385 | 技术支持解决 | 2026-04-13 11:04:42 | 2026-04-13 11:15:19 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
福州市鼓楼区南街街道社区卫生服务中心BS-600报警光源灯没有打开 | 福州市鼓楼区南街街道社区卫生服务中心BS-600报警光源灯没有打开 【故障现象】：仪器报警光源灯没有打开 【排查过程】：检查反应杯无溢流，之前一直报警水空白超限10X，光源灯有1年多未更换，建议老师先购买光源灯更换 【处理结果】：待客户购买光源灯 |  | 188 5074 0850 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 福州分公司 | YS-08001585 | #TS000316687 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 福州市鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 | 90239898 | 技术支持解决 | 2026-04-13 10:50:18 | 2026-04-13 10:55:05 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
（急）磐石市吉昌镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-2900堵孔 | 磐石市吉昌镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-2900堵孔 无法提供序列号 |  | 138 9426 4798 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000316645 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 磐石市吉昌镇中心卫生院 | 90023300 | 派工完成 | 2026-04-13 10:37:01 | 2026-04-13 10:40:23 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-离线 |  | 一甲
福建省福州市长乐现代人民门诊部BC-2600报警堵孔，HGB故障 | 福建省福州市长乐现代人民门诊部BC-2600报警堵孔，HGB故障 |  | 136 9519 5588 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 福州分公司 | RQ-36111407 | #TS000316609 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 福建省福州市长乐现代人民门诊部 | 90018164 | 派工完成 | 2026-04-13 10:22:41 | 2026-04-13 10:41:10 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
石嘴山市大武口区人民路街道办事处社区卫生服务中心BC-20需要稀释液条码 | 石嘴山市大武口区人民路街道办事处社区卫生服务中心BC-20需要稀释液条码 无法提供序列号 |  | 130 3791 9082 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 |  | #TS000316487 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 石嘴山市大武口区人民路街道办事处社区卫生服务中心 | 90375097 | 技术支持解决 | 2026-04-13 09:44:49 | 2026-04-13 10:44:28 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
浦江县妇幼保健院BC-7500[NR] CRP有数值是*号 | BC-7500[NR] CRP有数值是*号，无法提供序列号 【故障现象】：质控*号 【排查过程】：咨询是否自动复查 【处理结果】：沟通需要手工复查 |  | 138 5791 3826 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 杭州分公司 |  | #TS000316471 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 浦江县妇幼保健院 | 303449 | 技术支持解决 | 2026-04-13 09:37:20 | 2026-04-13 09:38:58 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
长春骨伤医院有限公司IVD / 血球 / BC-5385 CRP血红蛋白出现危急值 | 长春骨伤医院有限公司IVD / 血球 / BC-5385 CRP血红蛋白出现危急值 DD4-5B003951 【故障现象】：HGB大部分样本出现危急值 【排查过程】：客户反馈质控在靶值左右，但一做样本大部分会出现危急值，找不到原因，因仪器新装机不久，希望工程师上门帮查找原因 【故障定位】：操作 【一线建议】：现场抽血试验 【下派理由】：客户要求上门服务 |  | 186 0440 4264 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000316465 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 长春骨伤医院有限公司 | 335388 | 派工完成 | 2026-04-13 09:35:13 | 2026-04-13 09:39:35 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
驻马店市平舆县庙湾镇卫生院IVD / 血球 / BC-2600（RQ-5C118030）检测数值一直报异常 | 驻马店市平舆县庙湾镇卫生院IVD / 血球 / BC-2600（RQ-5C118030）检测数值一直报异常 |  | 186 3965 7465 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 | RQ-5C118030 | #TS000316448 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 驻马店市平舆县庙湾镇卫生院 | 60078540 | 派工完成 | 2026-04-13 09:28:10 | 2026-04-13 10:44:05 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
思南乾宁精神病医院BS-360S试剂条码扫不上 | 思南乾宁精神病医院BS-360S试剂条码扫不上 【故障现象】：试剂条码扫描部分扫不起 【排查过程】：每次扫描不起试剂位置不固定，已更换新的试剂瓶 【故障定位】：试剂扫描条码仪 【一线建议】：申请条码仪备用，现场先调试试剂条码仪位置等 【下派理由】：硬件故障 |  | 173 3988 9406 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 贵阳分公司 | BB6-44004101 | #TS000316414 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 思南乾宁精神病医院 | 90075384 | 派工完成 | 2026-04-13 09:17:45 | 2026-04-13 09:33:06 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
房县土城镇卫生院BC-20咨询操作问题， | 房县土城镇卫生院BC-20咨询操作问题，未提供序列号 |  | 134 7796 3911 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 |  | #TS000316413 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 房县土城镇卫生院 | 375385 | 技术支持解决 | 2026-04-13 09:17:22 | 2026-04-13 11:19:20 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
深圳市宝安区妇幼保健院BS-2800M水箱漏水，吸不上样，评估仪器状态 | BS-2800M水箱漏水，吸不上样，评估仪器状态，无法提供序列号，客户需求直接上门服务 |  | 130 2749 5009 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 |  | #TS000316412 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 310440 | 派工完成 | 2026-04-13 09:16:36 | 2026-04-13 09:16:41 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
汉川市回龙镇卫生院BS-460质控失控 | 汉川市回龙镇卫生院BS-460质控失控无法提供序列号 【故障现象】：肌酐质控失控 【排查过程】：肌酐质控失控 【故障定位】：检查试剂，样本针，搅拌杆，注射器等 【一线建议】：联系客户，经销商呼入 【下派理由】：客户需求，需要工程师上门服务 |  | 186 2792 0716 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 |  | #TS000316411 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 汉川市回龙镇卫生院 | 60058249 | 派工完成 | 2026-04-13 09:16:26 | 2026-04-13 09:25:39 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
东莞松山湖台科社区卫生服务站BC-5380 CRP电脑和仪器网络断开，样本卡在样本槽无法取出 | 东莞松山湖台科社区卫生服务站BC-5380 CRP电脑和仪器网络断开，样本卡在样本槽无法取出 DD3-58001445 【故障现象】：仪器无法联机 【排查过程】：进入打开网络和internet设置-更改适配器选项检查IP地址设置为自动获取，设置IP地址为10.0.1，子网掩码255.255.255.0 【处理结果】：指导设置IP地址后联机正常 |  | 189 9802 3951 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 深圳分公司 |  | #TS000316406 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 东莞松山湖台科社区卫生服务站 | 90411360 | 技术支持解决 | 2026-04-13 09:15:37 | 2026-04-13 09:20:08 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
邯郸市鸡泽县浮图店中心卫生院BS-860定标扫码没有靶值 | 邯郸市鸡泽县浮图店中心卫生院BS-860定标扫码没有靶值 【故障现象】：咨询质控靶值 【排查过程】：客户扫码注册瑞智服未查询到质控靶值，指导关注迈瑞客户服务中心服务号查询靶值 【处理结果】：客户已查询到质控靶值 |  | 155 4483 3338 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 石家庄分公司 | BB9-45001501 | #TS000316392 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 邯郸市鸡泽县浮图店中心卫生院 | 378264 | 技术支持解决 | 2026-04-13 09:08:38 | 2026-04-13 09:14:09 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
达州南方医院BC-10真空压力异常，漏液 | 达州南方医院BC-10真空压力异常，漏液 |  | 153 0624 5336 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 | UH-11004359 | #TS000316362 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 达州南方医院 | 90069602 | 派工完成 | 2026-04-13 08:20:29 | 2026-04-13 08:20:33 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
梁溪区同大门诊部BC-5100更改打印报告单检验员名称 | 梁溪区同大门诊部BC-5100更改打印报告单检验员名称，RE-72100580， 【故障现象】：新增用户名 【排查过程】：设置-用户与密码-新增 【处理结果】：客户设置后验证成功 |  | 186 5992 9919 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 苏州分公司 |  | #TS000316356 | IVD | 血球 | BC-5100 | [7 empty] | 梁溪区同大门诊部 | 90409334 | 技术支持解决 | 2026-04-13 08:12:57 | 2026-04-13 08:34:14 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
肇庆市第一人民医院IVD / 血球 / SC-120气源输出压力异常 | 肇庆市第一人民医院IVD / 血球 / SC-120气源输出压力异常，联系方式廖老师13679579572，需要工程师尽快联系，烦请跟进谢谢 转广州分公司陈毅强协助跟进 |  | 136 7957 9572 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 广州分公司 | SW-26000941 | #TS000316188 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 肇庆市第一人民医院 | 101645 | 派工完成 | 2026-04-12 20:50:28 | 2026-04-12 20:50:32 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
青岛大学附属医院IVD / 血球 / CAL7000GT SYSTEM轨道是红色的，如何重置 | 青岛大学附属医院IVD / 血球 / CAL7000GT SYSTEM轨道是红色的，如何重置，联系方式王老师18661805795，烦请跟进谢谢 转青岛分公司于青峰协助跟进 |  | 186 6180 5795 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 青岛分公司 | DE7-57001532 | #TS000316151 | IVD | 血球 | CAL7000GT SYSTEM | [7 empty] | 青岛大学附属医院 | 100842 | 派工完成 | 2026-04-12 20:12:44 | 2026-04-12 20:12:48 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
广元市朝天区曾家镇中心卫生院（广元市朝天区第二人民医院）IVD / 血球 / BC-5385 CRP红细胞堵孔，无法消除故障 | 广元市朝天区曾家镇中心卫生院（广元市朝天区第二人民医院）IVD / 血球 / BC-5385 CRP红细胞堵孔，无法消除故障，需要工程师现在协助，联系方式刘老师18981279302，烦请跟进谢谢 转成都分公司杨坤协助跟进 |  | 189 8127 9302 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 成都分公司 | DD4-44001335 | #TS000316146 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 广元市朝天区曾家镇中心卫生院（广元市朝天区第二人民医院） | 302554 | 派工完成 | 2026-04-12 20:05:57 | 2026-04-12 20:06:01 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
石家庄长城中西医结合医院CX-9000 | 2026-04-12 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码34302040【试剂针R22水平动作异常，试剂针R22水平动作异常】,34301040【试剂针R22水平复位异常，试剂针R22水平复位异常】 |  | 138 3251 7145 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | GC8-58001137 | #TS000316089 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 石家庄长城中西医结合医院 | 60040309 | 无需技术支持 | 2026-04-12 18:59:33 | 2026-04-12 19:00:54 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
鸡西矿业集团总医院（鸡西鸡矿医院有限公司）CX-9010 | 2026-04-12 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24203328【样本针清洗池排液失败，样本针清洗池排液失败】 |  | 130 3989 3434 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | GC6-36000145 | #TS000316049 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 鸡西矿业集团总医院（鸡西鸡矿医院有限公司） | 321072 | 无需技术支持 | 2026-04-12 17:35:08 | 2026-04-12 17:43:33 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
广州市荔湾中心医院BS-830无法做标本 | 广州市荔湾中心医院BS-830无法做标本，序列号：BA6-18001657 13729867129汪老师请求工程师再次联系 【故障现象】：仪器无法开始测试【排查过程】： 客户采用双向LIS 仪器获取信息后项目可获取但仪器一直处于测试状态不进行测试。【故障定位】： LIS 反应杯清洗不干净 通讯问题 软件BUG【一线建议】： LIS 反应杯清洗不干净 通讯问题 软件BUG【下派理由】：客户无法自行操作。 |  | 137 2986 7129 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 广州分公司 |  | #TS000315992 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 广州市荔湾中心医院 | 337037 | 派工完成 | 2026-04-12 16:43:07 | 2026-04-12 17:14:38 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
沈丘县莲池乡卫生院CL-2000i | 2026-04-12 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【CL-2000i：仪器无法连接】 |  | 187 3622 0702 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 郑州分公司 | W5-34002206 | #TS000315977 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 沈丘县莲池乡卫生院 | 323981 | 派工完成 | 2026-04-12 16:34:34 | 2026-04-12 18:47:52 | 59990009 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
怀化沅陵用坪卫生院BC-1800堵孔，气泡，本底异常 | 怀化沅陵用坪卫生院BC-1800堵孔，气泡，本底异常，RK-07103085T |  | 157 1754 6383 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 长沙分公司 |  | #TS000315971 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 怀化沅陵用坪卫生院 | 90006257 | 派工完成 | 2026-04-12 16:27:37 | 2026-04-12 16:27:40 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
天津北辰安津医院BC-5120需要设备三证 | 天津北辰安津医院BC-5120需要设备三证，客户告知联系经销商给的三证不全面，过期了，需要最全面，最新的产品三证 转关玉超跟进 |  | 139 2051 8655 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 天津分公司 | TQ-93001860 | #TS000315970 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 天津北辰安津医院 | 90050712 | 座席解决 | 2026-04-12 16:27:01 | 2026-04-12 16:27:02 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
建水县计划生育服务站盘江乡服务所IVD / 血球 / BC-2800（RP-46113661）本底异常 | 建水县计划生育服务站盘江乡服务所IVD / 血球 / BC-2800（RP-46113661）本底异常 李老师15912864250 维护后本底还是异常，需要工单下派上门排查处理 |  | 159 1286 4250 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 昆明分公司 | RP-46113661 | #TS000315969 | IVD | 血球 | BC-2800 | [7 empty] | 建水县计划生育服务站盘江乡服务所 | 90028676 | 派工完成 | 2026-04-12 16:25:30 | 2026-04-12 18:09:57 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广州市荔湾中心医院BS-830无法关机 | 广州市荔湾中心医院BS-830无法关机，序列号：BA6-18001657 【故障现象】：仪器无法关机【排查过程】：强制重启【处理结果】：问题解决 |  | 137 2986 7129 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 广州分公司 |  | #TS000315963 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 广州市荔湾中心医院 | 337037 | 技术支持解决 | 2026-04-12 16:21:09 | 2026-04-12 16:38:50 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
郑州市中原区桐柏路社区卫生服务中心IVD / 尿液分析 / EU-5300 PRO（QB3-46000172）通道2光源亮度偏低 | 郑州市中原区桐柏路社区卫生服务中心IVD / 尿液分析 / EU-5300 PRO（QB3-46000172）通道2光源亮度偏低 |  | 150 3600 6101 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 | QB3-46000172 | #TS000315933 | IVD | 尿液分析 | EU-5300 PRO | [7 empty] | 郑州市中原区桐柏路社区卫生服务中心 | 90077644 | 派工完成 | 2026-04-12 16:05:30 | 2026-04-12 16:05:33 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
岳阳市谢汪玲卫生室BC-11设备一开机报错电源故障 | 岳阳市谢汪玲卫生室BC-11设备一开机报错电源故障，客户无法提供序列号 谢朝森：需要申请配件处理，麻烦工单下派 |  | 138 7400 3023 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 |  | #TS000315916 | IVD | 血球 | BC-11 | [7 empty] | 岳阳市谢汪玲卫生室 | 90313291 | 派工完成 | 2026-04-12 15:51:05 | 2026-04-12 16:22:22 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
柳州市柳江县里高卫生院BC-5100废液满无法消除 | 柳州市柳江县里高卫生院BC-5100废液满无法消除 客户异常关闭软件等待重启 【故障现象】：废液满 无法消除【排查过程】指导客户排查发现废液传感器接触不良 客户需要临时用指导客户短接传感器 临时使用 客户表示如需派工自行联系当地工程师或再次拨打400【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 134 5723 0599 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 南宁分公司 | RE-35101425 | #TS000315892 | IVD | 血球 | BC-5100 | [7 empty] | 柳州市柳江县里高卫生院 | 324313 | 技术支持解决 | 2026-04-12 15:35:19 | 2026-04-12 16:16:56 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
韶关市仁化县大桥卫生院BS-200（XJ-4B0002994）组控单元结果错误 | 韶关市仁化县大桥卫生院BS-200（XJ-4B0002994）组控单元结果错误 【故障现象】：组控单元结果错误 【排查过程】：重启故障解决，过3-4天再次报警【故障定位】：生化软件【一线建议】：重新安装软件【下派理由】：和设备科沟通 18613185521来电催单，已致电陈国强工程师跟进。 |  | 186 1318 5521 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990051 |  | 广州分公司 | XJ-4B002994 | #TS000315887 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 韶关市仁化县大桥卫生院 | 332027 | 派工完成 | 2026-04-12 15:31:35 | 2026-04-12 15:44:17 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
金平县老勐乡卫生院BS-430反应盘温度超出范围 | 金平县老勐乡卫生院BS-430反应盘温度超出范围 【故障现象】：反应盘温度？【排查过程】：指导客户重启设备 故障消除 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 198 6911 0453 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 昆明分公司 | YW-35007995 | #TS000315882 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 金平县老勐乡卫生院 | 319905 | 技术支持解决 | 2026-04-12 15:30:12 | 2026-04-12 15:51:47 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
云南全安堂医疗健康有限公司BS-830S询问怎么做质控，需要指引操作 | 云南全安堂医疗健康有限公司BS-830S询问怎么做质控，需要指引操作 BB7-52000937 客户需要指导培训校准 【故障现象】：客户需要指导培训校准【【下派理由】：，客户无法自行操作。 |  | 150 1230 2500 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 昆明分公司 |  | #TS000315825 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 云南全安堂医疗健康有限公司 | 90408777 | 派工完成 | 2026-04-12 14:35:24 | 2026-04-12 14:40:01 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
河北中石油中心医院 - CRP-M100 | 流水线故障报警不能消除 河北中石油中心医院 医学检验科 【故障现象】：轨道异常无法恢复【排查过程】：指导客户重启轨道【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: open_api/tid44609/1775975633_44609_900d4c_media_1775975624907.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775975633_44609_900d4c_media_1775975624907.jpg?Expires=1780542530&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=fyew456%2F6qo0cZHfdikfnXXv0W4%3D |  | 156 0316 0569 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  |  |  | 石家庄分公司 | TT-98000171 | #TS000315823 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 河北中石油中心医院 | 318143 | 技术支持解决 | 2026-04-12 14:33:48 | 2026-04-12 14:56:54 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P1 IVD VIP1 | 三甲
张家川回族自治县梁山镇卫生院 - BC-5130 | 稀释液管口送了塑料软管破损吸不上来液体麻烦尽快帮我们处理一下 张家川回族自治县梁山镇卫生院 医学检验科 与#TS000315796工单重复 附件: open_api/tid44609/1775973820_44609_377c49_media_1775973796260.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775973820_44609_377c49_media_1775973796260.jpg?Expires=1780542530&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=OkkBBemq64mI7W0nrFtsPscKSJ8%3D |  | 188 9445 4978 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 兰州分公司 | TR-07004533 | #TS000315797 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 张家川回族自治县梁山镇卫生院 | 90210133 | 无需技术支持 | 2026-04-12 14:03:35 | 2026-04-12 14:08:10 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
张家川回族自治县梁山镇卫生院 - BC-5130 | 稀释液管口松了吸不上来 张家川回族自治县梁山镇卫生院 医学检验科 【故障现象】： 仪器端稀释液接口损坏【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1775973729_44609_b99876_media_1775973469118.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775973729_44609_b99876_media_1775973469118.jpg?Expires=1780542530&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=DELdBry%2FWvxLXHxTOuSkwFDFn%2Fs%3D open_api/tid44609/1775973731_44609_5229b2_media_1775973673392.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775973731_44609_5229b2_media_1775973673392.jpg?Expires=1780542530&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=4eKgCikpjnaW39JOP5U0n7DvoeM%3D |  | 187 9419 5735 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 兰州分公司 | TR-07004533 | #TS000315796 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 张家川回族自治县梁山镇卫生院 | 90210133 | 派工完成 | 2026-04-12 14:02:02 | 2026-04-12 14:06:46 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
泉州市格莱蔓医疗美容有限公司BC-10稀释液和溶血剂条码有效期能不能调整时间 | 泉州市格莱蔓医疗美容有限公司BC-10稀释液和溶血剂条码有效期能不能调整时间 UH-39010845 |  | 138 1829 4993 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 福州分公司 | UH-39010845 | #TS000315785 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 泉州市格莱蔓医疗美容有限公司 | 90348092 | 技术支持解决 | 2026-04-12 13:48:20 | 2026-04-12 13:57:44 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
急 北京丰台银龄中医医院BC-5130需要电子版说明书 | 急 北京丰台银龄中医医院BC-5130需要电子版说明书，客户无法联系经销商 转齐殿蛟 |  | 186 0050 8911 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 北京分公司 | TQ-31005636 | #TS000315765 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 北京丰台银龄中医医院 | 60045970 | 座席解决 | 2026-04-12 13:13:35 | 2026-04-12 13:13:36 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
萍乡市安源区妇幼保健院CX-6010设备卡杯 | 萍乡市安源区妇幼保健院CX-6010设备卡杯 |  | 181 7990 6175 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990009 |  | 南昌分公司 | GE4-45000164 | #TS000315720 | IVD | 凝血仪器 | CX-6010 | [7 empty] | 萍乡市安源区妇幼保健院 | 318688 | 技术支持解决 | 2026-04-12 12:13:30 | 2026-04-12 12:36:07 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
巴楚县天使医院BC-5120本底异常，清洗探头无效 | 巴楚县天使医院BC-5120本底异常，清洗探头无效 【故障现象】：本底异常【排查过程】：测试结果正常 指导客户重启 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 191 9004 4409 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | TQ-21004930 | #TS000315689 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 巴楚县天使医院 | 60057859 | 技术支持解决 | 2026-04-12 11:41:12 | 2026-04-12 12:00:08 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
兰州市城关区雁北街道雁西路社区卫生服务站BC-2600漏液 | 兰州市城关区雁北街道雁西路社区卫生服务站BC-2600漏液，RQ-89100858 |  | 181 5201 4773 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 |  | #TS000315680 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 兰州市城关区雁北街道雁西路社区卫生服务站 | 90411350 | 派工完成 | 2026-04-12 11:33:17 | 2026-04-12 11:33:21 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
肃州区铧尖乡卫生院BC-5385 CRP WBC堵孔无法消除 | 肃州区铧尖乡卫生院BC-5385 CRP WBC堵孔无法消除 【故障现象】： WBC堵孔 【排查过程】：排堵，浸泡【故障定位】：计数池宝石孔【一线建议】：计数池宝石孔 【下派理由】：故障无法消除 |  | 186 9372 3006 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007，59990009 |  | 兰州分公司 | DD4-36000350 | #TS000315672 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 肃州区铧尖乡卫生院 | 90152173 | 派工完成 | 2026-04-12 11:19:58 | 2026-04-12 11:19:58 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
长沙开福区木棉花门诊BS-360S质控失控 | 长沙开福区木棉花门诊BS-360S质控失控 【处理结果】：咨询上门维修费用已告知客户联系工程师 |  | 157 7300 6225 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 长沙分公司 | BB6-39003945 | #TS000315671 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 长沙开福区木棉花门诊 | 90345651 | 技术支持解决 | 2026-04-12 11:18:05 | 2026-04-12 11:28:27 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
伊州区人民医院BC-5390 CRP做样本中途就停止不做样本了 | 伊州区人民医院BC-5390 CRP做样本中途就停止不做样本了 仪器卡住不动 指导客户重启等待客户测试 【故障现象】：仪器卡住 测试过程中仪器无反应【排查过程】：指导客户重启 后故障消除【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 183 9986 6385 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | ST-19004511 | #TS000315664 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 伊州区人民医院 | 301295 | 技术支持解决 | 2026-04-12 11:10:33 | 2026-04-12 11:42:47 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
山西坤德医疗管理有限公司 BC-5120中间五个结果不准 | 山西坤德医疗管理有限公司 BC-5120中间五个结果不准 【处理结果】：批量做样本医院感觉结果不准，老师要半个小时之后再联系 |  | 152 0340 4734 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 太原分公司 | TQ-35005990 | #TS000315656 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 山西坤德医疗管理有限公司 | 90338368 | 派工完成 | 2026-04-12 11:04:00 | 2026-04-12 11:08:45 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
铁力市工农乡卫生院BC-3000PLUS连接lis异常 | 铁力市工农乡卫生院BC-3000PLUS连接lis异常，序列号：RJ-17109134 需要视频指导客户设置Lis通信设置，工单需要下派 |  | 137 6689 4002 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000315648 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 铁力市工农乡卫生院 | 60070237 | 派工完成 | 2026-04-12 10:55:24 | 2026-04-12 16:47:49 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
临海市大田中心卫生院CL-6000i | 2026-04-12 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14007【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 189 6855 7869 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 杭州分公司 | BB3-41003307 | #TS000315642 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 临海市大田中心卫生院 | 323737 | 派工完成 | 2026-04-12 10:49:02 | 2026-04-12 18:47:53 | 59990009 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
急 怒江州人民医院18008869703高老师来电反馈医院单位缺少大批量的生化，发光设备 | 急 怒江州人民医院18008869703高老师来电反馈医院单位缺少大批量的生化，发光设备，客户告知是2025年（具体签订合同日期客户无法提供） 进行的采购的大批量生化，发光设备，但是到今年2026年4月12日为止，产品一直都还没有完全发货完成，医院缺少设备使用，现非常着急，急需迈瑞尽快发货完成（客户无法提供供货商信息） 转用服经理陈昊 |  | 180 0886 9703 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 |  | #TS000315633 | IVD | 生化 | A-I1200 | [7 empty] | 怒江州人民医院 | 303894 | 座席解决 | 2026-04-12 10:46:38 | 2026-04-12 10:46:39 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
句容市华阳社区卫生服务中心BS-800采样针故障 | 句容市华阳社区卫生服务中心BS-800采样针故障，未提供序列号 |  | 173 1529 8692 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 南京分公司 |  | #TS000315625 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 句容市华阳社区卫生服务中心 | 362746 | 派工完成 | 2026-04-12 10:42:30 | 2026-04-12 10:42:34 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
北京卓康诊所有限公司BC-5000 SS-45011782上传检测结果，显示系统繁忙， | 北京卓康诊所有限公司BC-5000 SS-45011782上传检测结果，显示系统繁忙， 客户误点通讯所有样本 指导客户重启 【故障现象】：客户误点通讯所有样本 【排查过程】：仪器显示系统繁忙 指导客户重启仪器 故障消除 lis软件样本通讯堆积告知客户寻找lis工程师【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 153 1381 6895 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 北京分公司 | SS-45011782 | #TS000315607 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 北京卓康诊所有限公司 | 90313904 | 技术支持解决 | 2026-04-12 10:22:06 | 2026-04-12 10:44:18 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
云南省临沧市沧源县岩帅卫生院BC-5130 液体压力超载 | 云南省临沧市沧源县岩帅卫生院BC-5130 液体压力超载、 【故障现象】：液体压力超载 【排查过程】：稀释液正常，使用正常【故障定位】：阀，液路【一线建议】：13阀，14阀【下派理由】：工单下派，老师不会拆设备。 |  | 186 6914 6062 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 | TR-11005486 | #TS000315600 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 云南省临沧市沧源县岩帅卫生院 | 90042163 | 派工完成 | 2026-04-12 10:11:33 | 2026-04-12 10:15:56 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
内黄县人民医院CX-9000 | 2026-04-12 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 仪器已恢复测试，此单暂且封闭 |  | 175 1307 2607 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | GC8-4B000862 | #TS000315589 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 内黄县人民医院 | 308951 | 无需技术支持 | 2026-04-12 09:57:03 | 2026-04-12 10:28:30 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
西安市大雁塔社区卫生服务中心(政府办)IVD / 血球 / BC-760[B]室间质评三项结果不准 | 西安市大雁塔社区卫生服务中心(政府办)IVD / 血球 / BC-760[B]室间质评三项结果不准，DG7-38001063 【故障现象】： 仪器结果不准 室间质评扣分【排查过程】： HCT MCH MCHC 室间质评扣分客户怀疑结果不准 ，需要校准【故障定位】： 校准【一线建议】： 校准【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 132 0188 6949 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 西安分公司 | DG7-38001063 | #TS000315585 | IVD | 血球 | BC-760[B] | [7 empty] | 西安市大雁塔社区卫生服务中心(政府办) | 90350230 | 派工完成 | 2026-04-12 09:52:29 | 2026-04-12 09:59:56 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
上海市浦东新区中医医院 - SC-120 | 不能正常推片 上海市浦东新区中医医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1775957604_44609_ef4e56_media_1775957594953.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775957604_44609_ef4e56_media_1775957594953.jpg?Expires=1780542532&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=yMKHPu8TTCEYs6N5%2FarEZpoJSdQ%3D |  | 136 4179 6096 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  |  |  | 上海分公司 | SW-51002030 | #TS000315563 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 上海市浦东新区中医医院 | 311763 | 派工完成 | 2026-04-12 09:33:20 | 2026-04-12 09:36:02 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
长春复大胃肠病医院有限公司BC-11堵孔 | 长春复大胃肠病医院有限公司BC-11堵孔 陈老师15568838299来电催促，需要尽快跟进。麻烦跟进，谢谢！ 靳鹏云：请先关单 |  | 155 6883 8299 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990006 |  | 黑吉分公司 | UJ-27000644 | #TS000315560 | IVD | 血球 | BC-11 | [7 empty] | 长春复大胃肠病医院有限公司 | 90317799 | 座席解决 | 2026-04-12 09:30:59 | 2026-04-12 18:46:52 | 59990009 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一丙
河北省保定市定兴县李郁庄乡卫生院IVD / 尿液分析 / EU-5300 PRO 提示光学系统异常，干化学结果未出 | 河北省保定市定兴县李郁庄乡卫生院IVD / 尿液分析 / EU-5300 PRO 提示光学系统异常，干化学结果未出 KB3-53000359，张老师18632295568 |  | 186 3229 5568 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | QB3-53000359 | #TS000315550 | IVD | 尿液分析 | EU-5300 PRO | [7 empty] | 河北省保定市定兴县李郁庄乡卫生院 | 366136 | 派工完成 | 2026-04-12 09:14:07 | 2026-04-12 15:34:24 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
穆棱市共和乡卫生院BS-360S质控检测无法取消 | 穆棱市共和乡卫生院BS-360S质控检测无法取消，未提供序列号 【故障现象】：无法删除质控【排查过程】：指导客户 检查质控设置 删除质控【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 132 8403 6218 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000315549 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 穆棱市共和乡卫生院 | 90267431 | 技术支持解决 | 2026-04-12 09:11:02 | 2026-04-12 09:22:13 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
揭阳市榕城区树华诊所BC-3000Plus电脑主板更换后，结果传输异常，经常通讯故障 | 揭阳市榕城区树华诊所BC-3000Plus电脑主板更换后，结果传输异常，经常通讯故障，RJ-44117302 |  | 189 3311 7108 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 深圳分公司 | RJ-44117302 | #TS000315545 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 揭阳市榕城区树华诊所 | 90069426 | 派工完成 | 2026-04-12 09:08:51 | 2026-04-12 10:12:59 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
湄潭县人民医院CL-6000i | 2026-04-12 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22101【M1：样本针建立真空失败】 |  | 136 5852 3377 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | BB3-03001216 | #TS000315544 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 湄潭县人民医院 | 302864 | 派工完成 | 2026-04-12 09:08:05 | 2026-04-12 10:04:08 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 007_远程申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P1 IVD VIP1 | 二甲
安化县梅城镇卫生院（安化县第二人民医院）BC-5130 工作站数据库未启动 | 安化县梅城镇卫生院（安化县第二人民医院）BC-5130 工作站数据库未启动 TR-91002364 【处理结果】：重复工单#TS000315534 |  | 192 1737 2683 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | TR-91002364 | #TS000315539 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 安化县梅城镇卫生院（安化县第二人民医院） | 370411 | 无需技术支持 | 2026-04-12 08:59:57 | 2026-04-12 09:18:47 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
成都市第三人民医院 BC-7500[N] CS报警FD试剂问题，不出结果 | 成都市第三人民医院 BC-7500[N] CS报警FD试剂问题，不出结果，未提供序列号 【故障现象】：报警FD染色液无【排查过程】：指导客户灌注染色液 重新测试样本【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 185 0280 2058 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 |  | #TS000315538 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CS | [7 empty] | 成都市第三人民医院 | 306176 | 技术支持解决 | 2026-04-12 08:59:32 | 2026-04-12 09:08:34 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
安化县梅城镇卫生院（安化县第二人民医院） - BC-5130 | 数据库未启动 安化县梅城镇卫生院（安化县第二人民医院） 医学检验科 【故障现象】：数据库未启动【排查过程】：重启，修复软件，故障依旧【故障定位】：电脑系统，数据管路软件【一线建议】：重做系统【下派理由】：工单下派，软件需要重新注册 附件: open_api/tid44609/1775955318_44609_630814_media_1775955309488.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775955318_44609_630814_media_1775955309488.jpg?Expires=1780542532&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=r9eY%2BW51tHvr1byrF03PDFPuNqM%3D open_api/tid44609/1775955318_44609_2d4574_media_1775955309490.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775955318_44609_2d4574_media_1775955309490.jpg?Expires=1780542532&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=kuoxoGm4htCKU3xH%2FyNOsC%2B4Dys%3D |  | 192 1737 2683 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 长沙分公司 | TR-91002364 | #TS000315534 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 安化县梅城镇卫生院（安化县第二人民医院） | 370411 | 派工完成 | 2026-04-12 08:55:15 | 2026-04-12 09:15:22 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 一甲
香港大学深圳医院IVD / 生化 / CL-8000I免疫模块报故障 | 香港大学深圳医院IVD / 生化 / CL-8000I（BH5-48000548）免疫模块报故障，医院急诊现在需要工程师协助，联系方式余老师13530559507，烦请跟进谢谢 转深圳分公司高守磊协助跟进 |  | 135 3055 9507 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 深圳分公司 | BH5-48000548 | #TS000315492 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 香港大学深圳医院 | 60034022 | 派工完成 | 2026-04-12 03:03:31 | 2026-04-12 03:03:35 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
唐山市工人医院IVD / 血球 / CRP-M100试剂更换一直显示过期 | 唐山市工人医院IVD / 血球 / CRP-M100试剂更换一直显示过期，联系方式孙老师18332701906，医院急诊需要工程师现在联系，烦请跟进谢谢 转石家庄分公司李智新协助跟进 老师二次来电催促工程师，拨打此03153722303号码联系 |  | 183 3270 1906 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 石家庄分公司 | TT-02000400 | #TS000315489 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 唐山市工人医院 | 100940 | 派工完成 | 2026-04-12 02:33:15 | 2026-04-12 02:33:19 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
广东省珠海市金湾区三灶镇卫生院IVD / 血球 / BC-5390 CRP报警请重新CRP定标 | 广东省珠海市金湾区三灶镇卫生院IVD / 血球 / BC-5390 CRP报警请重新CRP定标，联系方式刘老师15992662619，需要工程师现在技术支持，烦请跟进谢谢 转广州分公司陈毅强协助跟进 |  | 159 9266 2619 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 广州分公司 | ST-78001294 | #TS000315271 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 广东省珠海市金湾区三灶镇卫生院 | 60092012 | 派工完成 | 2026-04-11 19:07:36 | 2026-04-11 19:07:41 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
开原市爱尔眼科医院BC-5130漏液 | 开原市爱尔眼科医院BC-5130漏液 无法提供序列号 |  | 150 4106 0550 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000315238 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 开原市爱尔眼科医院 | 90146919 | 派工完成 | 2026-04-11 18:25:14 | 2026-04-11 18:25:18 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
怀化市溆浦县双井中心卫生院BC-5000液体压力异常 | 怀化市溆浦县双井中心卫生院BC-5000液体压力异常 【故障现象】：开机报警液体压力异常 【排查过程】：检查稀释液余量，稀释液管路是否有气泡，拧紧稀释液管路接头，进入菜单-设置-增益设置查看HGB本底电压是否在4.2V左右，设置HGB本底电压至4.2V左右后保存，点击消除故障 【处理结果】：故障消除，测试样本正常 |  | 193 7217 8806 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | SS-03006819 | #TS000315104 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 怀化市溆浦县双井中心卫生院 | 380081 | 技术支持解决 | 2026-04-11 16:22:42 | 2026-04-11 16:26:46 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
后泉路社区卫生站BC-10反馈RBC堵孔 | BC-10反馈RBC堵孔 联系客户远程指导，客户要求工程师现场排查出，麻烦工单下派 |  | 131 1991 4605 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | UH-58016547 | #TS000315070 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 后泉路社区卫生站 | 90018139 | 派工完成 | 2026-04-11 16:01:32 | 2026-04-11 16:52:03 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
青海仁济医院BC-7500[NR] CS浮子异常 | 青海仁济医院BC-7500[NR] CS浮子异常 【故障现象】：FCM池浮子异常 【排查过程】：老师把废液当稀释液换上了，估计43UM过滤器有些堵 【处理结果】：指导清洗后一切正常 |  | 180 9741 3816 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | DC6-31001854 | #TS000315004 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 青海仁济医院 | 60035623 | 技术支持解决 | 2026-04-11 15:19:11 | 2026-04-11 15:29:21 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
寻乌县中医院CX-9000 | 2026-04-11 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码41205415【分杯盘准备新杯失败，分杯盘进新杯异常】,37101038【夹爪1Z移动故障，夹爪1垂直动作异常】 客户用错反应杯，已自行处理，此单暂且封闭 |  | 151 7064 3589 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 南昌分公司 | GC8-42000506 | #TS000314992 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 寻乌县中医院 | 308447 | 无需技术支持 | 2026-04-11 15:11:33 | 2026-04-11 15:22:45 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
新平县扬武镇中心卫生院BC-2900血小板不会归0、本底异常 | 新平县扬武镇中心卫生院BC-2900血小板不会归0、本底异常 贝登医修帮谢朝森：溶血剂，清洗液都换新，做维护还是一样，工单麻烦下派 |  | 152 8823 7970 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 昆明分公司 | RL-37103787 | #TS000314957 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 新平县扬武镇中心卫生院 | 303944 | 派工完成 | 2026-04-11 14:39:25 | 2026-04-11 15:05:25 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
南京贝登医疗股份有限公司 - BC-10 | 血红蛋白本低电压异常 南京贝登医疗股份有限公司 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1775886136_44609_b99799_media_1775886082920.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775886136_44609_b99799_media_1775886082920.jpg?Expires=1780542532&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Nt1JG7tZGR8Y56lHc4mf0cOuEus%3D |  | 189 8328 2729 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  |  |  | 南京分公司 | UH-1C005966 | #TS000314896 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 南京贝登医疗股份有限公司 | 60093013 | 技术支持解决 | 2026-04-11 13:42:10 | 2026-04-11 14:07:41 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接
（急）郯城县第一人民医院H50不做标本了 | （急）郯城县第一人民医院H50不做标本了 无法提供序列号 【故障现象】：9号开始有代理商工程师在维修，先换了混匀器，主板等问题依旧 【排查过程】：老师对代理商工程师的技术不太信任，希望厂商跟进处理 【故障定位】：现场排查 【一线建议】现场排查，安抚情绪 【下派理由】：现场排查 |  | 130 5491 7930 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 青岛分公司 |  | #TS000314838 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 郯城县第一人民医院 | 300676 | 派工完成 | 2026-04-11 12:37:42 | 2026-04-11 13:34:28 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
石首市人民医院 - H50 | 峰分离不佳，怎么发结果 石首市人民医院 医学检验科 【故障现象】：峰分离不佳 【排查过程】：现场排查 【故障定位】：检查层析柱使用次数，试剂，液路 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 附件: open_api/tid44609/1775882053_44609_7157a6_media_1775882041949.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775882053_44609_7157a6_media_1775882041949.jpg?Expires=1780542532&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ESZi7cdtXsNmufsK1eMgxXqYPxs%3D |  | 139 9761 8830 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 武汉分公司 | TF-92000323 | #TS000314833 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 石首市人民医院 | 312108 | 派工完成 | 2026-04-11 12:34:09 | 2026-04-11 13:37:45 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P1 IVD VIP1 | 三乙
汉川市人民医院（欢乐街院区）UA-5800不聚集了，出不来清晰图片 | 汉川市人民医院（欢乐街院区）UA-5800不聚集了，出不来清晰图片（N3-02000960） 《技术》此单麻烦下派，沉渣需调试显微镜 |  | 158 9773 7976 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 |  | #TS000314754 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 汉川市人民医院（欢乐街院区） | 90411315 | 派工完成 | 2026-04-11 11:13:12 | 2026-04-11 12:07:36 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
于老师15510047219反馈BS-1000M调度机构歪向运动异常 | FU5-54000868 BS-1000M调度机构歪向运动异常，现在车在四川彭州市，虚拟客户建单，如需下派请提交呼叫中心 【故障现象】：调度机构Y向运动异常 【排查过程】：仪器在车上属地武汉，目前到四川彭州，今晚回成都天府新区 【故障定位】：位置、异物、传感器 【一线建议】：排查现场 【下派理由】：排查现场 仪器在车上属地武汉武昌正气居中医诊所 ，目前到四川彭州，今晚回成都天府新区，麻烦协助跟进，与武汉刘倪核实可以按保卡信息联系处理，致电栾宇恒跟进 |  | 134 3993 3101 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 |  | #TS000314736 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 派工完成 | 2026-04-11 11:04:34 | 2026-04-11 11:46:44 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
唐山市人民医院BC-5000真空压力异常、红细胞气泡管路压力超载、液体压力超载 | 唐山市人民医院BC-5000真空压力异常、红细胞气泡管路压力超载、液体压力超载 【故障现象】：开机报警液体压力超载、真空压力异常、红细胞气泡管路压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后重启仪器 【故障定位】：压断阀PV18损坏或者T36和C11三通接头脏堵 【一线建议】：申请电磁阀和压断阀备用，清洗相关管路 【下派理由】：涉及拆机操作，客户端无法自行完成 |  | 151 7662 4567 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 | SS-26009636 | #TS000314731 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 唐山市人民医院 | 307604 | 派工完成 | 2026-04-11 11:01:44 | 2026-04-11 11:07:45 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
彭泽县澎湖湾医院 - BS-1000M | 仪器使用不到半年，频繁报抓手环X向运动异常，导致仪器无法正常开展工作，请及时处理谢谢 彭泽县澎湖湾医院 医学检验科 【故障现象】：抓杯手X运动错误 【排查过程】：检查无异物，误报警 【故障定位】：新机半年修三四次，老师意见很大 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 附件: open_api/tid44609/1775874068_44609_2f1467_media_1775874043583.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775874068_44609_2f1467_media_1775874043583.jpg?Expires=1780542532&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=W4BOp6exfASExgZgwRlgf3NCZ2Y%3D |  | 152 7024 6103 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 南昌分公司 | FU5-56001227 | #TS000314679 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 彭泽县澎湖湾医院 | 90358363 | 派工完成 | 2026-04-11 10:20:48 | 2026-04-11 10:59:44 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
株洲仁和妇产医院IVD / 血球 / BC-5100 CRP需要一个新的溶血剂条码 | 株洲仁和妇产医院IVD / 血球 / BC-5100 CRP需要一个新的溶血剂条码 无法提供序列号 【故障现象】：需要一个新的溶血剂条码 【排查过程】：告知风险 【处理结果】：建议过期后更换试剂 |  | 133 9753 6093 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 |  | #TS000314678 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 株洲仁和妇产医院 | 335627 | 技术支持解决 | 2026-04-11 10:20:41 | 2026-04-11 10:28:26 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
亳州高新区社区卫生服务中心BC-10电脑跟仪器连接不上 | 亳州高新区社区卫生服务中心BC-10电脑跟仪器连接不上 老师来电，告知刚刚有人给他打了一秒钟的电话后就挂机，添加了微信，不确定是否是迈瑞的工程师，希望再次对接。 贝登医修帮谢朝森：客户要连lis，已经发lis协议给他了，封单吧 |  | 180 5587 9756 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 合肥分公司 | UH-58016558 | #TS000314666 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 亳州高新区社区卫生服务中心 | 90399801 | 座席解决 | 2026-04-11 10:13:42 | 2026-04-11 11:40:35 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
洛阳市第七人民医院BS-800M第二试剂针垂直运动错误 | BS-800M第二试剂针垂直运动错误， 【故障现象】：第二试剂针垂直运动错误在试剂盘其中一个位置 【排查过程】：使用非原装试剂，及试剂瓶 【处理结果】：指导固定试剂瓶，建议用配套试剂 |  | 155 3880 7531 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 郑州分公司 | XP-03001340 | #TS000314644 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 洛阳市第七人民医院 | 308848 | 技术支持解决 | 2026-04-11 09:53:47 | 2026-04-11 10:01:20 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
广安市人民医院BC-7500[NR] CS仪器sa乳胶失效了，如何操作 | 广安市人民医院BC-7500[NR] CS仪器sa乳胶失效了，如何操作（DC6-24000749） 【故障现象】：咨询如何修改SAA乳胶开瓶用效期 【排查过程】：告知不可修改 【处理结果】：问题解决 |  | 139 8032 8046 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 |  | #TS000314622 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 广安市人民医院 | 314566 | 技术支持解决 | 2026-04-11 09:35:10 | 2026-04-11 09:38:29 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
杭州市萧山区第二人民医院 - MT 8000 | 配套标签打印机不能打印 杭州市萧山区第二人民医院 其他管理科室 【故障现象】：配套标签打印机不能打印 【排查过程】：已联系工程师现场处理 【处理结果】：已联系工程师现场处理 附件: open_api/tid44609/1775870558_44609_5c725e_media_1775870536717.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775870558_44609_5c725e_media_1775870536717.jpg?Expires=1780542532&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=YJ6iLWF0CdnEi8z1B%2BT6wlf2hcs%3D |  | 166 0188 4212 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 杭州分公司 | BM1-5A000642 | #TS000314607 | IVD | 生化 | MT 8000 | [7 empty] | 杭州市萧山区第二人民医院 | 105402 | 技术支持解决 | 2026-04-11 09:22:35 | 2026-04-11 10:51:50 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P1 IVD VIP1 | 二乙
湖南省怀化市溆浦县油洋乡卫生院BS-280扫不上条码 | 湖南省怀化市溆浦县油洋乡卫生院BS-280扫不上条码 【故障现象】：试剂条码设备未正常工作，初始化失败 【排查过程】：指导进行仪器重启 【处理结果】：重启后仪器恢复正常 |  | 132 7229 6829 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | BF4-21000237 | #TS000314605 | IVD | 生化 | BS-280 | [7 empty] | 湖南省怀化市溆浦县油洋乡卫生院 | 380091 | 技术支持解决 | 2026-04-11 09:22:25 | 2026-04-11 09:31:36 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
揭西皓凡精神病医院BC-5120温度传感器故障 | 揭西皓凡精神病医院BC-5120温度传感器故障 【故障现象】：温度传感器故障，废液满 【排查过程】：重启，重接转感器线后正常 【处理结果】：重启。重接转感器线后正常 |  | 180 2607 8689 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 | TQ-35006041 | #TS000314585 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 揭西皓凡精神病医院 | 90282185 | 技术支持解决 | 2026-04-11 09:04:03 | 2026-04-11 09:18:30 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
包头市九原区白音席勒办事处社区卫生服务中心BC-5380白细胞不分类 | 包头市九原区白音席勒办事处社区卫生服务中心BC-5380白细胞不分类 【故障现象】：WBC有总数，不分类 【排查过程】：查看LEO1，LEO2试剂是否使用正确，DIFF通道清洗 【处理结果】：清洗DIFF通道后一切正常 |  | 155 6082 3588 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 内蒙古分公司 | RF-37107412 | #TS000314568 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 包头市九原区白音席勒办事处社区卫生服务中心 | 90256850 | 技术支持解决 | 2026-04-11 08:43:26 | 2026-04-11 08:53:42 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
庆阳优齿泰口腔医院C2000-2需要指导操作，现在结果不行 | C2000-2需要指导操作，现在结果不行 已将操作指南操作SOP发给客户 |  | 138 8411 9191 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 | 106-AC-14000111 | #TS000314564 | IVD | 凝血仪器 | C2000-2 | [7 empty] | 庆阳优齿泰口腔医院 | 90274168 | 技术支持解决 | 2026-04-11 08:41:41 | 2026-04-11 09:29:24 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一甲
西安市红会医院高铁新城院区IVD / 凝血仪器 / CX-9000手动上架仪器没有检测到样本架 | 徐老师18809260340西安市红会医院高铁新城院区IVD / 凝血仪器 / CX-9000手动上架仪器没有检测到样本架已致电西安分公司夜班接口人王靖皓跟进，表示不需要坐席下派 |  | 188 0926 0340 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 西安分公司 | GC8-35000264 | #TS000314515 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 西安市红会医院高铁新城院区 | 90231165 | 座席解决 | 2026-04-11 03:18:29 | 2026-04-11 03:18:30 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
伍老师18165632337中山陈星海中西医结合医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS仪器需要校准 | 伍老师18165632337中山陈星海中西医结合医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS仪器需要校准已致电广州分公司夜班接口人陈毅强未接听，致电主管赵凯跟进，表示不需要下派 |  | 181 6563 2337 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 广州分公司 | DC6-47004231 | #TS000314488 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 中山陈星海中西医结合医院 | 306949 | 座席解决 | 2026-04-11 00:24:48 | 2026-04-11 00:24:49 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
苏州大学附属第一医院MC-80无法显示白细胞图片 | 王老师15256987286苏州大学附属第一医院MC-80无法显示白细胞图片，检验科已致电苏州分公司夜班接口人梁军未接听，致电主管吴沐然跟进，表示不需要坐席下派 |  | 152 5698 7286 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 苏州分公司 | DC8-43000780 | #TS000314463 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 苏州大学附属第一医院 | 101230 | 座席解决 | 2026-04-10 23:31:07 | 2026-04-10 23:31:08 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
双鸭山矿业集团总医院（双鸭山双矿医院有限公司）BP 200n具体故障不清楚 | 双鸭山矿业集团总医院（双鸭山双矿医院有限公司）BP 200n具体故障不清楚 |  | 151 4696 2776 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 | DG8-52000407 | #TS000313934 | IVD | 血球 | BP 200N | [7 empty] | 双鸭山矿业集团总医院（双鸭山双矿医院有限公司） | 314191 | 派工完成 | 2026-04-10 18:30:10 | 2026-04-10 18:30:14 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
乌鲁木齐新市区北站东路社区卫生服务中心BS430 注射器漏液 | 乌鲁木齐新市区北站东路社区卫生服务中心BS430 注射器漏液 17590172407来电催单，致电王涛无人接听，转孙涛跟进 |  | 175 9017 2407 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 | YW-82001482 | #TS000313856 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 乌鲁木齐新市区北站东路社区卫生服务中心 | 90054366 | 派工完成 | 2026-04-10 18:03:29 | 2026-04-10 18:03:33 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
金堂县第一人民医院CL-2000i | 2026-04-10 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A35003【CL-2000i：底物注射器运动错误 错误类型：校准时没有找到机械零位】,C01001【CL-2000i：仪器无法连接】 |  | 181 0901 7186 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | admin |  | 成都分公司 | YB-68000670 | #TS000313846 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 金堂县第一人民医院 | 306229 | 派工完成 | 2026-04-10 18:02:04 | 2026-04-10 18:24:47 | 59990005 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
新疆农十师189团医院BC-5385 CRP白细胞不分类 | 新疆农十师189团医院BC-5385 CRP白细胞不分类 要求当地工程师联系 |  | 180 9750 9161 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 | DD4-48002240 | #TS000313826 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 新疆农十师189团医院 | 317449 | 派工完成 | 2026-04-10 17:57:54 | 2026-04-10 17:57:58 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
包头市九原区白音席勒办事处社区卫生服务中心BC-5380白细胞不分类 | 包头市九原区白音席勒办事处社区卫生服务中心BC-5380白细胞不分类，RF-37107412，茹老师，13081542108， 【故障现象】：WBC不分类 【排查过程】：本底测试有大量DIFF无血影粒子9000左右，样本测试散点图图形也不正常，指导浸泡清洗流动室及DIFF池无改善，检查试剂无异常 【故障定位】：DIFF管路 【一线建议】：申请压断阀、DIFF池组件备用，手动清洗流动室及DIFF池 【下派理由】：客户无法自行处理，需工程师现场服务 |  | 130 8154 2108 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 内蒙古分公司 | RF-37107412 | #TS000313821 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 包头市九原区白音席勒办事处社区卫生服务中心 | 90256850 | 派工完成 | 2026-04-10 17:55:17 | 2026-04-10 18:25:41 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
新疆生产建设兵团奎屯中医院BC-5180，采样针动作异常， | 新疆生产建设兵团奎屯中医院BC-5180，采样针动作异常，曹老师，13309924568， 【故障现象】：采样针动作异常 【排查过程】：把弯针扳正，去除结晶 【处理结果】：指导老师润滑采样组件后一切正常 |  | 133 0992 4568 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | RG-0A104359 | #TS000313804 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆生产建设兵团奎屯中医院 | 60058902 | 技术支持解决 | 2026-04-10 17:49:30 | 2026-04-10 18:17:14 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
庆阳优齿泰口腔医院C2000-2咨询仪器使用，需要视频指导，如解决不了需要上门培训 | 庆阳优齿泰口腔医院C2000-2咨询仪器使用，需要视频指导，如解决不了需要上门培训 转王小成 |  | 139 9341 7964 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 | 106-AC-14000111 | #TS000313736 | IVD | 凝血仪器 | C2000-2 | [7 empty] | 庆阳优齿泰口腔医院 | 90274168 | 座席解决 | 2026-04-10 17:33:14 | 2026-04-10 17:33:15 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
布拖县拖觉镇中心卫生院BS-360S咨询试剂批号150126001的校准品的肝肾功项目的标准浓度 | 布拖县拖觉镇中心卫生院BS-360S咨询试剂批号150126001的校准品的肝肾功项目的标准浓度 【故障现象】：咨询校准品浓度 【排查过程】：询问是否查询靶值，老师表示靶值表上只有360E没有360S的浓度，解释是一个系列，可以直接使用360E的浓度。 【处理结果】：客户已知晓问题 |  | 136 6810 0964 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990004 |  | 成都分公司 |  | #TS000313356 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 布拖县拖觉镇中心卫生院 | 60120107 | 技术支持解决 | 2026-04-10 16:25:36 | 2026-04-10 16:48:33 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
景谷县妇幼保健与计划生育服务中心 - BC-7500[NR] CS | 出有核细胞，有时wbc第一次进样检测不出结果，时常提示脂质颗粒。 景谷县妇幼保健与计划生育服务中心 医学检验科 【故障现象】：有时wbc第一次进样检测不出结果，时常提示脂质颗粒 【排查过程】：现场排查 【故障定位】：测量通道排液，试剂加注 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 附件: open_api/tid44609/1775809255_44609_408670_media_1775809208744.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775809255_44609_408670_media_1775809208744.jpg?Expires=1780542532&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=6dL%2Bcxy5%2B%2FiqcTGqVB%2B6rQF13PY%3D open_api/tid44609/1775809256_44609_45497f_media_1775809243354.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775809256_44609_45497f_media_1775809243354.jpg?Expires=1780542532&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=9PwDZ%2FeNq5EPpXCLcw7nQiX%2FAbA%3D |  | 152 8823 7590 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 昆明分公司 | DC6-38002818 | #TS000313336 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 景谷县妇幼保健与计划生育服务中心 | 90001523 | 派工完成 | 2026-04-10 16:20:49 | 2026-04-10 16:45:50 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
林老师13710756085广州市康桦长乐老年公寓BC-10需要培训 | 林老师13710756085广州市康桦长乐老年公寓BC-10需要培训 UH-8A000552，转李桂枝 林老师来电催促，一直还没有人员联系，希望尽快回电对接，转卢炳珠 |  | 137 1075 6085 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000313298 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-04-10 16:12:15 | 2026-04-10 16:12:16 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
福州市鼓楼区南街街道社区卫生服务中心, bs-600报警水空白超限 | 福州市鼓楼区南街街道社区卫生服务中心, bs-600报警水空白超限， 【故障现象】：水空白超限10X 【排查过程】：寻报警时间及次数不频繁，查看反应杯清洗机构正常无溢流，询问光源灯上次更换时间是24年9月，建议先更换光源灯 【处理结果】：等待客户购买光源灯更换 |  | 180 2078 5919 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 福州分公司 | YS-08001585 | #TS000313294 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 福州市鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 | 90239898 | 技术支持解决 | 2026-04-10 16:11:50 | 2026-04-10 16:42:00 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
急 滨州沪滨爱尔眼科医院CL-2200I设备多次报假阳性 | 急 滨州沪滨爱尔眼科医院CL-2200I设备多次报假阳性，客户告知设备多次出现多这个问题，之前负责医院的维修工程师（客户无法提供工程师姓名，联系方式）也已经上门3次处理过了，问题就是一直无法解决，现再次联系工程师，工程师告知急不负责自己医院区域了，老师表示近期就要做检查了，需要专业工程师尽快安排上门彻底解决设备故障 致电郭绪阳跟进，告知现所有爱尔眼科的客户都是由南京贝登负责，请转贝登工程师跟进，转靳鹏云跟进 |  | 139 5433 5244 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 济南分公司 | W6-94000079 | #TS000313269 | IVD | 生化 | CL-2200I | [7 empty] | 滨州沪滨爱尔眼科医院 | 90235898 | 座席解决 | 2026-04-10 16:06:59 | 2026-04-10 16:11:27 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
呼和浩特市赛罕区昭乌达路办事处社区卫生服务中心BS-800咨询试剂颜色泛红是否正常 | 呼和浩特市赛罕区昭乌达路办事处社区卫生服务中心BS-800咨询试剂颜色泛红是否正常 【故障现象】：咨询CD80颜色是否正常 【排查过程】：解答现在CD80颜色是正常情况，属于成分加强表现，可以放心使用 【处理结果】：已解答客户疑问 |  | 156 6110 3247 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000313264 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 呼和浩特市赛罕区昭乌达路办事处社区卫生服务中心 | 60097969 | 技术支持解决 | 2026-04-10 16:06:33 | 2026-04-10 16:14:34 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
山西省忻州市定襄仁康医院BC-30白细胞和血细胞数值偏高 | BC-30白细胞和血细胞数值偏高，无法提供序列号 客户需要调节一下结果系数，工单下派 |  | 139 3503 5550 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 太原分公司 |  | #TS000313252 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 山西省忻州市定襄仁康医院 | 60069870 | 派工完成 | 2026-04-10 16:04:45 | 2026-04-10 16:23:30 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
青岛正大光明国际眼科医院BC-5390 CRP咨询使用问题， | 青岛正大光明国际眼科医院BC-5390 CRP咨询使用问题，未提供序列号 【故障现象】：咨询仪器质控问题 【排查过程】：解答质控使用及注意事项，仪器需要定期校准，推荐注册瑞智服 【处理结果】：客户已知晓问题 |  | 155 5424 7536 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 青岛分公司 |  | #TS000313224 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 青岛正大光明国际眼科医院 | 90236020 | 技术支持解决 | 2026-04-10 15:59:22 | 2026-04-10 16:34:24 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
河北省承德县妇幼保健院BS-430试剂是否开放的 | BS-430试剂是否开放的 【故障现象】：咨询仪器是否为开放试剂 【排查过程】：查询软件版本确认为封闭机型 【处理结果】：客户已知晓问题 |  | 136 5314 8017 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 | YW-58012042 | #TS000313218 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 河北省承德县妇幼保健院 | 378485 | 技术支持解决 | 2026-04-10 15:58:41 | 2026-04-10 16:25:38 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
文山艾维眼科医院 - BC-3000PLUS | 紧急，无法做 文山艾维眼科医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1775805348_44609_dd8abc_media_1775805323940.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775805348_44609_dd8abc_media_1775805323940.jpg?Expires=1780542532&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=o41RvjkDPLrh3J272w1KTrQEF3o%3D |  | 138 8763 3261 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  |  |  | 昆明分公司 | RJ-83126127 | #TS000313018 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 文山艾维眼科医院 | 90068852 | 派工完成 | 2026-04-10 15:15:43 | 2026-04-10 18:18:43 | 59990002 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
长沙星城颐养院BS-830关机后还是会响 | 长沙星城颐养院BS-830关机后还是会响 【故障现象】：关机后还是会响 【排查过程】：给老师解释原因，老师一年未用仪器 【处理结果】：老师取出试剂，关闭总电源 |  | 193 7511 5891 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | BA6-45004271 | #TS000312983 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 长沙星城颐养院 | 90352429 | 技术支持解决 | 2026-04-10 15:08:56 | 2026-04-10 15:15:27 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
安达市中西医结合医院 C3510做项目两次结果不一样 | C3510做项目两次结果不一样 无法提供序列号 客户反馈偶发APTT跳值，复查正常，指导检查仪器状态基本正常，怀疑标本状态问题，已让老师后续观察标本状态 |  | 177 4558 2788 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | 106-AU-11000036 | #TS000312932 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 安达市中西医结合医院 | 90361511 | 技术支持解决 | 2026-04-10 14:55:15 | 2026-04-10 15:19:08 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二乙
平潭综合实验区妇幼保健院BS-480电流大 | 平潭综合实验区妇幼保健院BS-480电流大 【故障现象】：仪器报警暗电流过大 【排查过程】：询问光源灯更换时间已超一年，指导更换新的光源灯后，进行光度计检测正常，测试样本正常 【处理结果】：故障已消除 |  | 137 9939 6688 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 福州分公司 | YM-61000487 | #TS000312925 | IVD | 生化 | BS-480 | [7 empty] | 平潭综合实验区妇幼保健院 | 60029746 | 技术支持解决 | 2026-04-10 14:54:03 | 2026-04-10 15:02:45 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
罗源县松山镇卫生院 - BC-5385 CRP | 白细胞结果分类出不来 罗源县松山镇卫生院 医学检验科 【故障现象】：白细胞结果分类出不来 【排查过程】：三次电话未打通 【故障定位】：现场排查 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：无法联系 |  | 135 1409 9587 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 福州分公司 | DD4-44001432 | #TS000312899 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 罗源县松山镇卫生院 | 60038511 | 派工完成 | 2026-04-10 14:46:52 | 2026-04-10 14:51:03 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
吉州区金鹏康复诊所BC-10，hjb本底电压异常， | 吉州区金鹏康复诊所BC-10，hjb本底电压异常，UH-54015461 |  | 152 7967 7750 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 南昌分公司 | UH-54015461 | #TS000312895 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 吉州区金鹏康复诊所 | 90389416 | 技术支持解决 | 2026-04-10 14:46:11 | 2026-04-10 16:16:00 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
银川济民医院CL-1000i校准品与校准曲线无法扫描 | 银川济民医院CL-1000i校准品与校准曲线无法扫描 【故障现象】：校准曲线无法扫描 【排查过程】：指导重新扫码主曲线正常，扫校准曲线正常，设置校准品位置。 【处理结果】：已正常扫描 |  | 136 3951 6638 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 | YQ-16002032 | #TS000312868 | IVD | 生化 | CL-1000I | [7 empty] | 银川济民医院 | 90255698 | 技术支持解决 | 2026-04-10 14:41:29 | 2026-04-10 14:51:40 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
浦口公安分局BC-5000结果无法传输 | 浦口公安分局BC-5000结果无法传输 【故障现象】：咨询传输结果 【排查过程】：指导列表选中结果点击通信，结果传输正常 【处理结果】：正常传输结果 |  | 138 1451 0696 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 南京分公司 | SS-4A012175 | #TS000312794 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 浦口公安分局 | 90379771 | 技术支持解决 | 2026-04-10 14:27:25 | 2026-04-10 14:35:13 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
陕西中药研究所BS-220咨询数据删除能否恢复 | 陕西中药研究所BS-220咨询数据删除能否恢复 【故障现象】：咨询数据删除能否恢复 【排查过程】：解答疑问 【处理结果】：问题解决 |  | 183 0298 3379 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 西安分公司 | WQ-98100447 | #TS000312760 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 陕西中药研究所 | 379449 | 技术支持解决 | 2026-04-10 14:19:32 | 2026-04-10 14:23:43 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
彝良彝宁精神病医院有限公司IVD / 血球 / BC-5120如何注册一个检验者账号 | 彝良彝宁精神病医院有限公司IVD / 血球 / BC-5120如何注册一个检验者账号 无法提供序列号 【故障现象】：如何注册一个检验者账号，试剂过开瓶有效期如何处理 【排查过程】：指导建号回答疑问 【处理结果】：问题解决 |  | 158 0862 8039 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 昆明分公司 |  | #TS000312736 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 彝良彝宁精神病医院有限公司 | 90197815 | 技术支持解决 | 2026-04-10 14:11:34 | 2026-04-10 14:19:16 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
喀左普东医院咨询BS-430靶值打印问题 | 喀左普东医院咨询BS-430靶值打印问题 ，客户无法提供序列号 【故障现象】：咨询质控靶值 【排查过程】：指导注册瑞智服，及灌注迈瑞客户服务公众号查询靶值 【处理结果】：客户已正确查询靶值 |  | 182 0421 8359 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005，59990009 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000312691 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 喀左普东医院 | 90352027 | 技术支持解决 | 2026-04-10 14:01:20 | 2026-04-10 14:01:21 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
芷江县竹坪铺卫生院BC-2600如何做质控 | BC-2600如何做质控 工单下派，客户需要视频指导做质控 |  | 191 5208 6513 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | RQ-3C112869 | #TS000312517 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 芷江县竹坪铺卫生院 | 90025432 | 派工完成 | 2026-04-10 13:03:15 | 2026-04-10 16:32:39 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
南昌艾莱芙医疗美容医院有限公司BC-2600设备故障 | 南昌艾莱芙医疗美容医院有限公司BC-2600设备故障，RQ-5B117837 客户不接电话，工单下派，区域工程师联系 |  | 152 7003 3713 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 南昌分公司 | RQ-5B117837 | #TS000312461 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 南昌艾莱芙医疗美容医院有限公司 | 90039549 | 派工完成 | 2026-04-10 12:50:00 | 2026-04-10 16:25:13 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
09084229227渠道用服工程师，在监狱维修设备bS-2000m，手机上缴，需要技术支持，没有工程师联系方式 | 09084229227渠道用服工程师，在监狱维修设备bS-2000m，手机上缴，需要技术支持，没有工程师联系方式，转迪诺 【故障现象】：手机上缴，需要技术支持，没有工程师联系方式 【排查过程】：查找工程师电话 【处理结果】：查找工程师电话提供 |  | 090 8422 9227 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000312460 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-10 12:49:45 | 2026-04-10 13:01:27 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
达州市中心血站BC-5130与电脑连接不上 | 达州市中心血站BC-5130与电脑连接不上 【故障现象】：数据管理软件无法连接 【排查过程】：修改通信及IP设置、PING不通、更换网线后连接正常。 【处理结果】：已正常连接 |  | 159 0828 2880 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 | TR-2C007635 | #TS000312261 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 达州市中心血站 | 60049643 | 技术支持解决 | 2026-04-10 11:52:59 | 2026-04-10 12:15:52 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
天津市永久医院BS-2000M M1模块红色，无法更换试剂 | BS-2000M M1模块红色，无法更换试剂 无法提供序列号 【故障现象】：M1模块红色，无法更换试剂 【排查过程】：间歇拨打4次客户电话，无人接听 【处理结果】：无需支持 |  | 158 2218 9961 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 天津分公司 |  | #TS000312244 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 天津市永久医院 | 331058 | 无需技术支持 | 2026-04-10 11:49:32 | 2026-04-10 12:27:39 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
新疆政法学院BS-830如何切换至主界面 | 新疆政法学院BS-830如何切换至主界面无法提供序列号 【故障现象】：如何切换至主界面 【排查过程】：指导操作 【处理结果】：完成操作 |  | 166 9890 6512 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 |  | #TS000312218 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆政法学院 | 90345150 | 技术支持解决 | 2026-04-10 11:41:29 | 2026-04-10 12:18:22 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
（急）辽阳市文圣区罗大台镇沙浒中心卫生院BC-2100本底异常 | 辽阳市文圣区罗大台镇沙浒中心卫生院BC-2100本底异常 贝登医修帮谢朝森：下派，维护后还是不行 |  | 133 4234 5552 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 沈阳分公司 | RA-5A102470 | #TS000312184 | IVD | 血球 | BC-2100 | [7 empty] | 辽阳市文圣区罗大台镇沙浒中心卫生院 | 60093964 | 派工完成 | 2026-04-10 11:32:37 | 2026-04-10 11:32:41 | 59990008 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
定陶县东方医院BC-2300数值高 | RT-2C106450 BC-2300数值高 |  | 178 5405 5201 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 |  | #TS000312116 | IVD | 血球 | BC-2300 | [7 empty] | 定陶县东方医院 | 90014699 | 座席解决 | 2026-04-10 11:18:37 | 2026-04-10 17:12:28 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
天津市河北区宁园街社区卫生服务中心BS-430结果出来时高时低 | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心BS-430结果出来时高时低，有工程师判断是针或者搅拌杆问题，这个问题一直反反复复发生未解决 【故障现象】：结果不准，时高时低 【排查过程】：拨打客户电话连续3次拒接 【处理结果】：无需支持 |  | 189 2085 2878 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 天津分公司 | YW-53011259 | #TS000312104 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心 | 385908 | 无需技术支持 | 2026-04-10 11:16:49 | 2026-04-10 11:42:18 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
昆明艺星美容医院BS-240软件登录不上 | 昆明艺星美容医院BS-240软件登录不上 【故障现象】：软件无法登录 【排查过程】：用户记错密码，指导登录用服账号，修改设置用户密码 【处理结果】：已正常登录 |  | 189 8844 4790 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 昆明分公司 |  | #TS000312090 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 昆明艺星美容医院 | 60091774 | 技术支持解决 | 2026-04-10 11:14:28 | 2026-04-10 11:26:26 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
八师121团东野分院BS-1000M结果不准 校准失败 | 八师121团东野分院BS-1000M结果不准 校准失败 【故障现象】：CHE校准失败 【排查过程】：之前CHE校准设置浓度输错，结果不准，修改后重新校准提示失败，指导覆盖校准数据，重新申请校准，校准成功 【处理结果】：校准已成功 |  | 188 9299 8260 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 | FU5-51000597 | #TS000312087 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 八师121团东野分院 | 90382889 | 技术支持解决 | 2026-04-10 11:12:44 | 2026-04-10 11:24:12 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
师宗县妇幼保健与计划生育服务中心 - BC-5390 | 白细胞计数无法分类 师宗县妇幼保健与计划生育服务中心 医学检验科 【故障现象】：偶发WBC结果为* 【排查过程】：查看特殊信息，定位问题通道 ，排查试剂，管路，气泡 【处理结果】：打气泡管路堵，排堵后一切正常 附件: open_api/tid44609/1775790347_44609_66b6c2_media_1775790291584.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775790347_44609_66b6c2_media_1775790291584.jpg?Expires=1780542532&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=jXCL2%2FOvOk33Rg0suySeGdbNdGA%3D |  | 182 1341 5074 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 昆明分公司 | SM-63001040 | #TS000312073 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 师宗县妇幼保健与计划生育服务中心 | 90002093 | 技术支持解决 | 2026-04-10 11:05:41 | 2026-04-10 11:13:05 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
深圳瓷美人门诊部BC-5120软件显示数据库启动失败 | 深圳瓷美人门诊部BC-5120软件显示数据库启动失败，TQ-15004315 【故障现象】：数据管理软件需要注册 【排查过程】：之前数据库损坏，电脑重装系统后，重新安装的数据管理软件，需要注册，使用注册码软件生成授权码提供给老师进行注册 【处理结果】：已成功注册 |  | 150 8090 0445 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 深圳分公司 | TQ-15004315 | #TS000312034 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 深圳瓷美人门诊部 | 90275679 | 技术支持解决 | 2026-04-10 10:54:28 | 2026-04-10 11:09:35 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
苏州碧迪医疗器械有限公司BC-20，长时间未使用，是否需要校准，如需校准需要哪些试剂，UF-35005906 | 苏州碧迪医疗器械有限公司BC-20，长时间未使用，是否需要校准，如需校准需要哪些试剂，UF-35005906 未接电话，工单下派 |  | 188 9691 7125 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 深圳分公司 |  | #TS000312033 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 派工完成 | 2026-04-10 10:54:22 | 2026-04-10 12:31:05 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
嘉峪关同康中医院BS-360S质控失控 | 嘉峪关同康中医院BS-360S质控失控，BB6-94000709 【故障现象】：质控失控 【排查过程】：仪器长时间未使用，老师为新来的，对仪器不熟悉，需要二次培训 【故障定位】：操作使用 【一线建议】：对仪器进行维护后，对客户重新培训，指导操作，并校准和质控，联系报价合理 【下派理由】：客户需要工程师现场培训服务 |  | 151 9379 2621 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 |  | #TS000311980 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 嘉峪关同康中医院 | 90411219 | 派工完成 | 2026-04-10 10:40:07 | 2026-04-10 10:46:31 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
上海市儿童福利院BC-7500[NR] CS乳胶恒温组件 | 上海市儿童福利院BC-7500[NR] CS乳胶恒温组件无法提供序列号 |  | 134 0219 1057 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 上海分公司 |  | #TS000311959 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 上海市儿童福利医院 | 324212 | 派工完成 | 2026-04-10 10:33:28 | 2026-04-10 10:33:33 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
长治市壶关镇桥上乡卫生院BC-20S无法开机 | 长治市壶关镇桥上乡卫生院BC-20S无法开机 设备无法开机，工单下派 |  | 155 3551 5681 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 太原分公司 | TK-04007482 | #TS000311949 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 长治市壶关镇桥上乡卫生院 | 90078048 | 派工完成 | 2026-04-10 10:30:37 | 2026-04-10 11:45:14 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
奇台县人民医院CRP-M100做不了质控 | 奇台县人民医院CRP-M100做不了质控，GG-03000500 【故障现象】：CRP失控 【排查过程】：更换了乳胶试剂只定了空白，未定标 【处理结果】：告知老师需重新定标 |  | 189 9782 6893 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000311947 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 奇台县人民医院 | 301316 | 技术支持解决 | 2026-04-10 10:30:20 | 2026-04-10 10:48:22 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
株洲市渌口区人民医院蒋老师13974175697反馈设备安装后无法使用 | 株洲市渌口区人民医院蒋老师13974175697反馈设备安装后无法使用，老师表示3月27日工程师上门安装了CL-8000I的流水线，装完之后就直接离开了，设备也没有接电，现在也用不了，来电反馈，客户无法提供工程师信息，BH3-62001839 转唐艳姣 |  | 073 1276 27850 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 |  | #TS000311941 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 株洲市渌口区人民医院 | 102349 | 座席解决 | 2026-04-10 10:28:36 | 2026-04-10 10:28:37 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
武汉市疾病预防控制中心EU-3000是否可以做白细胞酯酶 | 武汉市疾病预防控制中心EU-3000是否可以做白细胞酯酶 医生问的临床专业性较强，请转分公司临床应用解答转申祁棋 |  | 189 7156 5864 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 | P2-36000063 | #TS000311911 | IVD | 尿液分析 | EU-3000 | [7 empty] | 武汉市疾病预防控制中心 | 60050735 | 座席解决 | 2026-04-10 10:18:00 | 2026-04-10 10:39:35 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
芜湖城东人民医院BC-5380咨询参考范围 | 芜湖城东人民医院BC-5380咨询参考范围 【故障现象】：咨询参考范围 【排查过程】：指导仪器菜单设置里查看参考范围组及具体参考范围，结果需要编辑病人信息方能代入对应参考组，也可以自定义设置参考范围 【处理结果】：客户已知晓参考范围 |  | 181 5535 1901 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 合肥分公司 | RF-0A104280 | #TS000311881 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 芜湖城东人民医院 | 90212703 | 技术支持解决 | 2026-04-10 10:07:35 | 2026-04-10 10:25:18 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
林州市人民医院BP 200n询问收费指导编码，价格区间和方法学 | 林州市人民医院BP 200n询问收费指导编码，价格区间和方法学 【故障现象】：咨询测量方法学及收费编码 【排查过程】：指导下载检验人生APP，解答方法学 CRP测量原理采用乳胶增强免疫散射比浊法： 使用LC血细胞分析用溶血剂处理样本，去除血细胞干扰。 CRP/hs-CRP试剂与样本混合后，抗体标记乳胶微球与CRP发生凝集反应，通过比浊度分析获得浓度。 SAA测量原理同样采用乳胶增强免疫散射比浊法： 溶血处理后，SAA试剂与样本混合，乳胶微球与SAA凝集，通过浊度变化测定浓度。 ESR测量原理采用光度计法： 通过测量红细胞聚集导致的透光率变化，推算沉降速率。 【处理结果】：客户要求当地服务人员建立联系，方便及时线下服务，表示已投诉工程师，下一步投诉销售。 转分公司卢利红 |  | 152 3801 0027 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 | DG8-57000564 | #TS000311866 | IVD | 血球 | BP 200N | [7 empty] | 林州市人民医院 | 308952 | 技术支持解决 | 2026-04-10 10:04:59 | 2026-04-10 10:40:05 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
南昌健嘉康复医院有限公司IVD / 生化 / BS-1000M有一个质控一直过不去 | 南昌健嘉康复医院有限公司IVD / 生化 / BS-1000M有一个质控一直过不去 【故障现象】：低值质控失控 【排查过程】：老师反应最近经常失控，查找不到原因，需要工程师现场服务，客户有强烈情绪抱怨服务不好 【故障定位】：试剂 【一线建议】：现场排查具体失控原因，做好安抚客户情绪 【下派理由】：客户需要工程师现场处理 |  | 159 7068 9441 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 南昌分公司 | FU5-47000173 | #TS000311847 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 南昌健嘉康复医院有限公司 | 90374463 | 派工完成 | 2026-04-10 09:59:29 | 2026-04-10 10:14:59 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
徐州诚远眼耳鼻喉专科医院C2000-A定标数值大，无法保存 | C2000-A定标数值大，无法保存 指导客户确认仪器状态，重新定标结果恢复 |  | 189 0521 2309 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990010 |  | 南京分公司 | 106-AT-52000016 | #TS000311830 | IVD | 凝血仪器 | C2000-A | [7 empty] | 徐州诚远眼耳鼻喉专科医院 | 60036852 | 技术支持解决 | 2026-04-10 09:54:37 | 2026-04-10 12:29:17 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
重庆昱博士医疗管理连锁有限公司两江新区青枫南路诊所咨询BC-5120设备用户名 | 重庆昱博士医疗管理连锁有限公司两江新区青枫南路诊所咨询BC-5120设备用户名，序列号：TQ-63008382 【故障现象】：咨询仪器密码 【排查过程】：提供管理员账号admin，指导修改用户账号。 【处理结果】：客户已修改用户名 |  | 177 8374 5657 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 重庆分公司 |  | #TS000311816 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 重庆昱博士医疗管理连锁有限公司两江新区青枫南路诊所 | 90338019 | 技术支持解决 | 2026-04-10 09:50:50 | 2026-04-10 10:07:30 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
哈尔滨市阿城区金城社区卫生服务中心BC-5385 CRP咨询设置问题 | 哈尔滨市阿城区金城社区卫生服务中心BC-5385 CRP咨询设置问题 【故障现象】：客户想改废液直排 【排查过程】：询问是否有污水处理，客户不清楚，需要工程师现场确认是否能直排 【故障定位】：无故障 【一线建议】：协商报价并确认清楚是否能直排 【下派理由】：需要工程师现场处理 |  | 187 0450 6445 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 | DD4-39000824 | #TS000311779 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 哈尔滨市阿城区金城社区卫生服务中心 | 90007546 | 派工完成 | 2026-04-10 09:39:44 | 2026-04-10 10:02:43 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
广州开发区医院 - BC-30S | 时钟故障 广州开发区医院 医学检验科 已经给客户报价，先封单，后续客户有需要再提单申请配件 |  | 134 1634 6255 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 广州分公司 | TH-84004688 | #TS000311771 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 广州开发区医院 | 336827 | 技术支持解决 | 2026-04-10 09:35:38 | 2026-04-10 11:46:20 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
眉山市仁寿县人民医院CX-9000 | 2026-04-10 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码29102038【试剂针R11竖直动作异常，试剂针R11竖直动作异常】,30102038【试剂针R12竖直动作异常，试剂针R12竖直动作异常】 客户更换试剂未撕封口膜，已自行处理，此单暂且封闭 |  | 151 9812 4265 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | GC8-54001016 | #TS000311765 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 眉山市仁寿县人民医院 | 105272 | 无需技术支持 | 2026-04-10 09:32:03 | 2026-04-10 09:35:51 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三乙
武汉市武昌区杨园街第二社区卫生服务中心BC-5385 CRP咨询测量范围 | 武汉市武昌区杨园街第二社区卫生服务中心BC-5385 CRP咨询测量范围 【故障现象】：咨询HGB测量范围 【排查过程】：解答： 显示范围：0 g/L ~ 300 g/L 线性范围：0 g/L ~ 250 g/L（全血模式），允许偏差为±2g/L或±2% ；或0 g/L ~ 260 g/L（全血模式），允许偏差±2g/L或±2% 精密度要求： 检测范围：110 g/L ~ 180 g/L 全血模式CV≤1.5%，预稀释模式CV≤3.0% 或 ≤2.0% 【处理结果】：老师已知晓测量范围 |  | 180 8601 3420 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 | DD4-53003002 | #TS000311721 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 武汉市武昌区杨园街第二社区卫生服务中心 | 60097734 | 技术支持解决 | 2026-04-10 09:17:06 | 2026-04-10 09:38:38 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
广州市康达中医医院有限公司BC-5380提示无稀释液，实际上有稀释液 | 广州市康达中医医院有限公司BC-5380提示无稀释液，实际上有稀释液，序列号：RF-53100730 15879735725来电反馈没有接听到工程师电话，已转接五血球/化免-杨洪（迪诺）工程师 【故障现象】：无稀释液 【排查过程】：客户反馈更换稀释液后消除故障无法消除，添加微信视频查看，老师把稀释液装到废液管路上，重新安装新的稀释液到稀释液管路上故障正常消除，非原装试剂。 【处理结果】：故障已正常消除 |  | 158 7973 5725 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 广州分公司 |  | #TS000311719 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 广州市康达中医医院有限公司 | 90343234 | 技术支持解决 | 2026-04-10 09:17:01 | 2026-04-10 09:31:34 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
（急）耒阳西城医院BC-2600本底异常 | 耒阳西城医院BC-2600本底异常 |  | 130 0734 8112 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | RQ-74121788 | #TS000311708 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 耒阳西城医院 | 60113085 | 技术支持解决 | 2026-04-10 09:12:53 | 2026-04-10 10:18:10 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
江西省吉安市井冈山葛田卫生院 - BC-20 | 屏幕触摸功能坏了 江西省吉安市井冈山葛田卫生院 医学检验科 触摸失灵，工单下派 附件: open_api/tid44609/1775782694_44609_4c9008_media_1775782686405.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775782694_44609_4c9008_media_1775782686405.jpg?Expires=1780542534&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=qcy1LJhUVAJye7rHzEoyW9RUx10%3D |  | 180 0073 0884 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  |  |  | 南昌分公司 | UF-96001165 | #TS000311648 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 江西省吉安市井冈山葛田卫生院 | 381482 | 派工完成 | 2026-04-10 08:58:09 | 2026-04-10 09:25:16 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
浏阳市人民医院CAL7000GT提示气源故障 | 浏阳市人民医院CAL7000GT提示气源故障 【故障现象】：气源故障 【排查过程】：气源压力不足，只有180Kpa左右，并且无法上调，用推片机气源接到压力表上压力正常，说明压力表正常。 【故障定位】：气源组件 【一线建议】：申请气源组件更换 【下派理由】：硬件故障，客户无法自行处理 |  | 134 6946 8772 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | DE6-2B000347 | #TS000311639 | IVD | 血球 | CAL7000GT | [7 empty] | 浏阳市人民医院 | 102325 | 派工完成 | 2026-04-10 08:55:16 | 2026-04-10 09:12:10 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
耒阳牙博仕口腔门诊有限公司BC-10仪器会漏液，管道堵了 稀释液那少了一个瓶盖 没有装废液桶 | 408247330，UH-54015530 BC-10仪器会漏液，管道堵了 稀释液那少了一个瓶盖 没有装废液桶 <p>设备漏液，工单下派</p> 温老师15970719412来电催促，致电工程师未接，麻烦跟进，谢谢！，转靳鹏云 17726139583来电催单，转靳鹏云跟进。15970719412第三次来电催单，转靳鹏云 |  | 159 7071 9412 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 |  | #TS000311637 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 耒阳牙博仕口腔门诊有限公司 | 90411185 | 派工完成 | 2026-04-10 08:54:38 | 2026-04-10 08:54:42 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
（急）福建省福州市仓山区临江社区卫生服务中心IVD / 尿液分析 / EU-5300 PRO（QB3-58000547）提示没有没有试纸条 | （急）福建省福州市仓山区临江社区卫生服务中心IVD / 尿液分析 / EU-5300 PRO（QB3-58000547）提示没有没有试纸条 林老师13635299709 已提供条码 |  | 136 3529 9709 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990051 |  | 福州分公司 | QB3-58000547 | #TS000311629 | IVD | 尿液分析 | EU-5300 PRO | [7 empty] | 福建省福州市仓山区临江社区卫生服务中心 | 370650 | 技术支持解决 | 2026-04-10 08:51:19 | 2026-04-10 10:35:02 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
赤壁爱尔眼科医院 - BS-240 | 条码扫描仪出现故障，偶尔重启就好，一个星期里出现三次左右 赤壁爱尔眼科医院 信息科 【故障现象】：条码扫描仪初始化失败 【排查过程】：A22036条码仪初始化失败 【故障定位】：扫描仪，线材 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 |  | 132 7708 1322 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 武汉分公司 | YX-91002330 | #TS000311619 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 赤壁爱尔眼科医院 | 90086358 | 派工完成 | 2026-04-10 08:46:11 | 2026-04-10 08:53:57 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
（急）辽阳市文圣区罗大台镇沙浒中心卫生院BC-2100本底异常 | 辽阳市文圣区罗大台镇沙浒中心卫生院BC-2100本底异常 此单超时，已重新建单下派 |  | 133 4234 5552 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 沈阳分公司 | RA-5A102470 | #TS000311618 | IVD | 血球 | BC-2100 | [7 empty] | 辽阳市文圣区罗大台镇沙浒中心卫生院 | 60093964 | 座席解决 | 2026-04-10 08:45:28 | 2026-04-10 11:32:57 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
15130188022客户咨询设备报修，告知有需要会再次来电热线咨询 | 15130188022客户咨询设备报修，告知有需要会再次来电热线咨询 |  | 151 3018 8022 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #TS000311616 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-04-10 08:45:15 | 2026-04-10 08:45:17 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
隆昌市石燕桥镇中心卫生院BS-600设备连接lis后软件无法打开 | 隆昌市石燕桥镇中心卫生院BS-600设备连接lis后无法打开 【故障现象】：连接LIS后软件无法正常启动 【排查过程】：关闭LIS，操作软件能正常启动，LIS安装在仪器操作电脑上，新安装的LIS，怀疑占用数据库导致操作软件无法正常启动，建议联系LIS工程师重新安装LIS软件在其它电脑上 【处理结果】：老师联系LIS工程师处理 |  | 198 8215 7980 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 | YS-99001268 | #TS000311590 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 隆昌市石燕桥镇中心卫生院 | 367456 | 技术支持解决 | 2026-04-10 08:35:22 | 2026-04-10 09:04:55 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
武汉市方泰医院BC-5120采样组件旋转机构故障 | 武汉市方泰医院BC-5120采样组件旋转机构故障 |  | 135 9395 0432 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 武汉分公司 | TQ-0C003814 | #TS000311584 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 武汉市方泰医院 | 60034305 | 派工完成 | 2026-04-10 08:34:17 | 2026-04-10 08:34:20 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
邢台市中医院CL-6000i | 2026-04-10 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【免疫：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 191 3198 6188 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | BB3-94000485 | #TS000311557 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 邢台市中医院 | 307775 | 派工完成 | 2026-04-10 08:00:50 | 2026-04-10 09:13:03 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
张老师13738058764浙江大学医学院附属第二医院滨江院区IVD / 血球 / CAL7000GT轨道动作异常 | 张老师13738058764浙江大学医学院附属第二医院滨江院区IVD / 血球 / CAL7000GT轨道动作异常已致电杭州分公司夜班接口人姜旭东未接听，致电主管张云起跟进，表示不需要坐席下派 |  | 137 3805 8764 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 杭州分公司 | DE6-42000849 | #TS000311515 | IVD | 血球 | CAL7000GT | [7 empty] | 浙江大学医学院附属第二医院滨江院区 | 60040825 | 座席解决 | 2026-04-10 03:06:39 | 2026-04-10 03:06:40 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
颜老师18969939232浙江萧山医院IVD / 生化 / BS-2800M流水线停止工作了，仪器还在运转，标本在轨道上不动 | 颜老师18969939232浙江萧山医院IVD / 生化 / BS-2800M流水线停止工作了，仪器还在运转，标本在轨道上不动已致电杭州分公司夜班接口人贾进涛未接听，致电主管张云起跟进，表示不需要坐席下派 |  | 189 6993 9232 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 杭州分公司 | JP7-5C001055 | #TS000311514 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 浙江萧山医院 | 60038630 | 座席解决 | 2026-04-10 02:44:06 | 2026-04-10 02:44:07 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
陈老师19950152671四川威力生医疗科技有限公司IVD / 生化 / BS-280需要复合校准品的靶值 | 陈老师19950152671四川威力生医疗科技有限公司IVD / 生化 / BS-280需要复合校准品的靶值已致电成都分公司夜班接口人陈红跟进，表示不需要坐席下派 |  | 199 5015 2671 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 成都分公司 | BF4-14000184 | #TS000311488 | IVD | 生化 | BS-280 | [7 empty] | 四川威力生医疗科技有限公司 | 90291461 | 座席解决 | 2026-04-10 00:56:52 | 2026-04-10 00:56:53 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
黄兴医院（跳马镇中心卫生院）CL-1200I该仪器报警，关机后也恢复不了 | 王老师13487713235黄兴医院（跳马镇中心卫生院）CL-1200I该仪器报警，关机后也恢复不了已致电长沙分公司夜班接口人何拥祥跟进 |  | 134 8771 3235 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 长沙分公司 | W7-3A005632 | #TS000311468 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 黄兴医院（跳马镇中心卫生院） | 90161912 | 派工完成 | 2026-04-10 00:26:24 | 2026-04-10 00:26:28 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
株洲市天元区泰山街道社区卫生服务中心 - BC-5385 CRP | 散点图异常，分类结果异常 株洲市天元区泰山街道社区卫生服务中心 医学检验科已致电长沙分公司夜班接口人肖柏宝跟进，表示不需要坐席下派 附件: open_api/tid44609/1775742415_44609_05545f_media_1775742356279.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775742415_44609_05545f_media_1775742356279.jpg?Expires=1780542534&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=IPvIXJl6zyUyNVkDEDRZAUpcSYk%3D |  | 139 7533 1172 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | admin |  | 长沙分公司 | DD4-58003449 | #TS000311256 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 株洲市天元区泰山街道社区卫生服务中心 | 60105424 | 座席解决 | 2026-04-09 21:46:52 | 2026-04-10 00:33:37 | 59990052 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
荆州市荣军优抚医院（荆州市精神卫生中心、荆州精神病医院、复员退伍军人精神病医院）IVD / 生化 / BS-2800M咨询光源灯在哪个位置 | 荆州市荣军优抚医院（荆州市精神卫生中心、荆州精神病医院、复员退伍军人精神病医院）IVD / 生化 / BS-2800M咨询光源灯在哪个位置无法提供序列号 |  | 139 7201 5802 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 |  | #TS000310659 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 荆州市荣军优抚医院（荆州市精神卫生中心、荆州精神病医院、复员退伍军人精神病医院） | 370307 | 派工完成 | 2026-04-09 18:13:07 | 2026-04-09 18:13:11 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
眉山市仁寿县人民医院CX-9000 | 2026-04-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11308223【样本架进给异常，样本架在吸样位位置异常】,29102038【试剂针R11竖直动作异常，试剂针R11竖直动作异常】,30102038【试剂针R12竖直动作异常，试剂针R12竖直动作异常】 |  | 151 9812 4265 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | GC8-54001016 | #TS000310597 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 眉山市仁寿县人民医院 | 105272 | 无需技术支持 | 2026-04-09 18:00:38 | 2026-04-09 18:06:26 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
佛山曙光金子医学美容医院BS-360S反应盘运动错误 | 佛山曙光金子医学美容医院BS-360S反应盘运动错误，BB6-47004143 |  | 135 3598 6744 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 广州分公司 | BB6-47004143 | #TS000310552 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 佛山曙光金子医学美容医院 | 90019334 | 派工完成 | 2026-04-09 17:55:14 | 2026-04-09 17:55:18 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
急 哈密市宝石花吐哈医院分院EU-5300 Pro装试纸条提示不通过产品或试剂类型不正确 | 哈密市宝石花吐哈医院分院EU-5300 Pro装试纸条提示不通过产品或试剂类型不正确 试剂无法加载，需工程师现场维护处理 清下派 |  | 181 6780 5231 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 | QB3-3C000049 | #TS000310502 | IVD | 尿液分析 | EU-5300 PRO | [7 empty] | 哈密市宝石花吐哈医院分院 | 90394751 | 派工完成 | 2026-04-09 17:47:03 | 2026-04-09 18:38:47 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
昆明三博脑科医院BS-2800M咨询设备参考范围， | 昆明三博脑科医院BS-2800M咨询设备参考范围，BH2-51000633，刘老师18314042700 故障现象：询问ISE参考范围 处理过程：已告知 处理结果：客户确认问题解决 |  | 183 1404 2700 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 | BH2-51000633 | #TS000310490 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 昆明三博脑科医院 | 60074763 | 技术支持解决 | 2026-04-09 17:45:05 | 2026-04-09 17:51:54 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
白山市江源区孙家堡子卫生院IVD / 生化 / BS-430需要对接LIS | 白山市江源区孙家堡子卫生院IVD / 生化 / BS-430需要对接LIS 已经和当地工程师联系。 |  | 159 4491 9456 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000310445 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 白山市江源区孙家堡子卫生院 | 90058101 | 无需技术支持 | 2026-04-09 17:38:19 | 2026-04-09 17:48:11 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
哈密淖毛湖农场医院BC-7500[NR] CS漏液 | 哈密淖毛湖农场医院BC-7500[NR] CS漏液 故障现象：新安装仪器，未安装好，首次使用出现漏液 处理过程：客户已联系当地工程师，但一直未处理，催促处理 一线建议：建议尽快联系客户处理问题 下派理由：客户无法自行处理 |  | 181 9361 8396 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 | DC6-51004830 | #TS000310420 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 哈密淖毛湖农场医院 | 335604 | 派工完成 | 2026-04-09 17:32:00 | 2026-04-09 17:35:15 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
聊城市第三人民医院BC-6000Plus血红蛋白数值偏低 | BC-6000Plus血红蛋白数值偏低 客户已和当地工程师联系 |  | 192 5635 0083 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 | TX-9C000586 | #TS000310220 | IVD | 血球 | BC-6000PLUS | [7 empty] | 聊城市第三人民医院 | 300727 | 无需技术支持 | 2026-04-09 16:53:47 | 2026-04-09 17:20:02 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
茂名市电白区观珠镇卫生院CL-2000i | 2026-04-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】,A40011【M1 : 软件版本不匹配】 |  | 130 0568 8188 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | admin |  | 广州分公司 | W5-35002242 | #TS000310202 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 茂名市电白区观珠镇卫生院 | 90190154 | 派工完成 | 2026-04-09 16:51:04 | 2026-04-09 17:57:56 | 59990005 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
韶关市第二人民医院咨询IVD / 血球 / BC-3000PLUS数据传输问题 | 韶关市第二人民医院咨询IVD / 血球 / BC-3000PLUS数据传输问题，老师没有提供序列号 |  | 186 1317 2607 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 广州分公司 |  | #TS000310167 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 韶关市第二人民医院 | 337165 | 技术支持解决 | 2026-04-09 16:44:38 | 2026-04-09 18:09:02 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
北京鼎成肽源生物技术有限公司,bc-5120，咨询数值的问题， | 北京鼎成肽源生物技术有限公司,bc-5120，咨询数值的问题，TQ-89001055 故障现象：质控设置问题 处理过程：已告知 处理结果：客户确认问题解决 |  | 183 1140 6624 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 北京分公司 | TQ-89001055 | #TS000310029 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 北京鼎成肽源生物技术有限公司 | 90075797 | 技术支持解决 | 2026-04-09 16:18:12 | 2026-04-09 16:31:44 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
武安市磁山镇卫生院BS-350E提示光源强度不足，更换光源灯无效 | 武安市磁山镇卫生院BS-350E提示光源强度不足，更换光源灯无效 故障现象：光源强度不足 处理过程：做光度计检测AD值33000 一线建议：更换光源灯，检查分光组件 下派理由：客户无法自行处理 |  | 151 3205 7525 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 | XS-43000463 | #TS000310021 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 武安市磁山镇卫生院 | 325760 | 派工完成 | 2026-04-09 16:15:18 | 2026-04-09 16:23:46 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
郎溪华益眼科医院有限公司IVD / 生化 / BS-240报故障显示仪器无法连接，故障号c01001 | 郎溪华益眼科医院有限公司IVD / 生化 / BS-240报故障显示仪器无法连接，故障号c01001 【故障现象】：仪器无法连接 【排查过程】：仪器重启，串口线重新插拔【故障定位】：串口文件，串口线【一线建议】：检查串口文件设置【下派理由】：需要工程师现场检查 |  | 153 5758 7988 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 合肥分公司 | YX-08003533 | #TS000310015 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 郎溪华益眼科医院有限公司 | 90212547 | 派工完成 | 2026-04-09 16:13:41 | 2026-04-09 16:36:21 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
四川肛肠医院 - BC-3000PLUS | 开机本底异常.HGB有时候测得出来有时候测不出来、怀疑电极老化了. 四川殊德医馆 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1775721801_44609_7c3a95_media_1775721763465.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775721801_44609_7c3a95_media_1775721763465.jpg?Expires=1780542534&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=l%2BmdK4KfLFt5tK7jndHJmr2uxwI%3D |  | 135 5181 7762 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  |  |  | 成都分公司 | RJ-75124648 | #TS000309940 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 四川肛肠医院 | 60082227 | 派工完成 | 2026-04-09 16:03:12 | 2026-04-09 18:31:17 | 59990005 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
伊宁市宏康医院IVD / 血球 / BC-5120白细胞异常 | 伊宁市宏康医院IVD / 血球 / BC-5120白细胞异常 无法提供序列号 【故障现象】：白细胞R【排查过程】：试剂正常，整机浸泡，故障不变【故障定位】：计数池，定量泵，阀【一线建议】：备上计数池，定量泵，阀 【下派理由】：需要现场工程师排查 |  | 191 0999 4999 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 |  | #TS000309922 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 伊宁市宏康医院 | 60106780 | 派工完成 | 2026-04-09 16:00:16 | 2026-04-09 16:23:33 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
山东香柏医院有限公司BC-5380询问白细胞，红细胞，血红蛋白检测的方法学是什么 | 山东香柏医院有限公司BC-5380询问白细胞，红细胞，血红蛋白检测的方法学是什么 RF-06104021 【处理结果】：已告知客户方法学 |  | 153 1899 3867 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 青岛分公司 |  | #TS000309823 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 山东香柏医院有限公司 | 90331208 | 技术支持解决 | 2026-04-09 15:42:15 | 2026-04-09 15:52:44 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
玛纳斯县塔西河乡卫生院IVD / 生化 / BS-830结果传输失败 | 玛纳斯县塔西河乡卫生院IVD / 生化 / BS-830结果传输失败，老师没有提供序列号 故障现象：lis主机无法连接 处理过程：pingLIS主机IP时发现lisIP 为自动获取， 一线建议：建议对接LIS工程师填写IP 下派理由：客户认为是仪器问题，需要工程师协助处理 |  |  |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000309790 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 玛纳斯县塔西河乡卫生院 | 90048297 | 派工完成 | 2026-04-09 15:36:26 | 2026-04-09 15:52:06 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
南木林县人民医院H50质控如何操作 | 南木林县人民医院H50质控如何操作 【处理结果】：H50质控，客户催单。 |  | 156 0894 9666 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 | DC7-38000465 | #TS000309768 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 南木林县人民医院 | 317622 | 派工完成 | 2026-04-09 15:32:46 | 2026-04-09 15:36:05 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
甘肃省玉门市第二人民医院BC-5180不出白细胞后面的结果 | 甘肃省玉门市第二人民医院BC-5180不出白细胞后面的结果，RG-18105054 故障现象：白细胞有总数不分类 处理过程：检查发现模式不对，调整模式后故障消失 处理结果：客户确认问题解决 |  | 153 0947 6290 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 |  | #TS000309764 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 甘肃省玉门市第二人民医院 | 311300 | 技术支持解决 | 2026-04-09 15:32:05 | 2026-04-09 15:40:23 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
佛山曙光金子医学美容医院BS-360S提示添加的校准品提示无效，需要sop文件 | BS-360S提示添加的校准品提示无效，需要sop文件 【处理结果】：指导老师校准 |  | 135 3598 6744 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 广州分公司 | BB6-47004143 | #TS000309672 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 佛山曙光金子医学美容医院 | 90019334 | 技术支持解决 | 2026-04-09 15:15:56 | 2026-04-09 15:42:51 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
黎平县开泰社区卫生服务中心BC-5130咨询lis连接应答问题 | 黎平县开泰社区卫生服务中心BC-5130咨询lis连接应答问题 故障现象：LIS应答问题 处理过程：确认需要应答。已发送LIS协议 处理结果：客户确认问题解决 |  | 180 8434 3121 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990009，59990010 |  | 贵阳分公司 | TR-12005507 | #TS000309637 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 黎平县开泰社区卫生服务中心 | 90195339 | 技术支持解决 | 2026-04-09 15:08:43 | 2026-04-09 15:08:43 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
宣威市第一人民医院IVD / 血球 / MC-80导入的具体操作步骤 | 宣威市第一人民医院IVD / 血球 / MC-80导入的具体操作步骤 故障现象：卫生部下派室间质评，今年新增AI分类不知如何操作 处理过程：涉及临床问题 一线建议：下派临床应用处理 下派理由：临床问题下派临床应用处理 |  |  |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 |  | #TS000309636 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 宣威市第一人民医院 | 303693 | 派工完成 | 2026-04-09 15:08:10 | 2026-04-09 15:24:22 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
源天生物医药科技（佛山）有限公司BS-240咨询试剂配置参数 | 源天生物医药科技（佛山）有限公司BS-240咨询试剂配置参数，YX-9900 【处理结果】：指导老师导入新的参数 |  | 183 2240 6209 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990001 |  | 广州分公司 |  | #TS000309579 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 源天生物医药科技（佛山）有限公司 | 90410818 | 技术支持解决 | 2026-04-09 14:57:03 | 2026-04-09 15:43:56 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
南京强直医学研究院 - BC-10 | ①仪器会漏液，管道堵了②稀释液那少了一个瓶盖③没有装废液桶 耒阳牙博仕空腔门诊 设备漏液，工单下派 |  | 135 8510 6860 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  |  |  | 南京分公司 | UH-54015530 | #TS000309558 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 南京强直医学研究院 | 90392651 | 派工完成 | 2026-04-09 14:52:36 | 2026-04-09 17:38:37 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
洪江市妇幼保健院BS-430样本针垂直运动错误 | BS-430样本针垂直运动错误 【故障现象】：样本针，试剂针，八阶清洗，运动错误【排查过程】：没有撞针，系统回复无用，怀疑没有正常关机，【处理结果】：仪器断电重启，故障解决。 |  | 182 2926 3189 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | YW-75000285T | #TS000309551 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 洪江市妇幼保健院 | 324982 | 技术支持解决 | 2026-04-09 14:51:48 | 2026-04-09 15:07:56 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二丙
青岛优抚医院BS-800M光源灯报警 | 青岛优抚医院BS-800M光源灯报警，客户无法提供序列号 【处理结果】：工单下派，医院咨询光源灯价格 |  | 133 6127 6600 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990001 |  | 青岛分公司 |  | #TS000309545 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 青岛优抚医院 | 304211 | 派工完成 | 2026-04-09 14:50:02 | 2026-04-09 14:56:02 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
龙岩市永定区医院CX-9000 | 2026-04-09 设备当天异常停止超过0.0分钟，并且期间存在严重类故障码58201000【堵针检测板通信异常，堵针检测板通信异常（样本针）】 仪器暂未启用，科室调试，此单暂且封闭 |  | 135 0752 6381 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 福州分公司 | GC8-26000035 | #TS000309533 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 龙岩市永定区医院 | 313739 | 无需技术支持 | 2026-04-09 14:47:10 | 2026-04-09 14:55:50 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
天津市东丽区万新街社区卫生服务中心BS-600需要医疗器械注册证 | 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心BS-600需要医疗器械注册证，客户有联系经销商，经销商表示设备已经停产，无法提供注册证 转侯璐 |  | 136 2210 2272 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 天津分公司 |  | #TS000309467 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心 | 301184 | 座席解决 | 2026-04-09 14:32:31 | 2026-04-09 14:32:33 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
榆树市红星乡卫生院 BC-2900 （RL-81105692）数值不准确，怀疑是管道或者蓄水池脏污 | 榆树市红星乡卫生院 BC-2900 （RL-81105692）数值不准确，怀疑是管道或者蓄水池脏污，老师要求先报价 工单下派，客户要求先报价 |  | 131 5961 5726 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 | RL-81105692 | #TS000309408 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 榆树市红星乡卫生院 | 369409 | 派工完成 | 2026-04-09 14:19:44 | 2026-04-09 14:22:54 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
塔什库尔干塔吉克自治县库克西力克乡卫生院IVD / 血球 / BC-5180连接不上电脑 | 塔什库尔干塔吉克自治县库克西力克乡卫生院IVD / 血球 / BC-5180连接不上电脑 无法提供序列号 【故障现象】：仪器无法连接【排查过程】：设置ip地址【故障定位】：网线，网口【一线建议】：检查网口【下派理由】：需要工程师排查 |  | 147 9984 9524 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 |  | #TS000309360 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 塔什库尔干塔吉克自治县库克西力克乡卫生院 | 90225264 | 派工完成 | 2026-04-09 14:06:05 | 2026-04-09 14:27:54 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
沙雅县托依堡勒迪镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5385 CRP系统异常 | 沙雅县托依堡勒迪镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5385 CRP系统异常，DD4-39000765 故障现象：目前客户在忙，请一线跟踪 |  | 185 9911 1466 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000309170 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 沙雅县托依堡勒迪镇中心卫生院 | 90045233 | 派工完成 | 2026-04-09 13:21:10 | 2026-04-09 14:06:27 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
新疆沙湾市西戈壁镇卫生院BS-830堵针 | 新疆沙湾市西戈壁镇卫生院BS-830堵针无法提供序列号 【故障现象】：BS-830堵针，软件卡死【排查过程】：通样本针，重启软件【处理结果】：故障解决 |  | 182 9073 1723 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 |  | #TS000309111 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆沙湾市西戈壁镇卫生院 | 330938 | 技术支持解决 | 2026-04-09 12:59:40 | 2026-04-09 13:20:55 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
湖南省永州市蓝山县毛俊中心卫生院BC-5000咨询lis连接问题 | 湖南省永州市蓝山县毛俊中心卫生院BC-5000咨询lis连接问题 【故障现象】：设备一直发送空的数据到lis【排查过程】；通信设置里的设置都设置试了一下，不管用【处理结果】：工单下派 |  | 173 8892 9475 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 | SS-11007738 | #TS000309028 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 湖南省永州市蓝山县毛俊中心卫生院 | 370538 | 派工完成 | 2026-04-09 12:34:27 | 2026-04-09 14:08:02 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
湖北省孝感市中医院CX-9010 | 2026-04-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码41204074【分杯盘转动异常，分杯盘电机堵转】,37301040【夹爪1Y移动故障，夹爪1水平动作异常】,37101038【夹爪1Z移动故障，夹爪1垂直动作异常】,37101037【夹爪1Z移动故障，夹爪1垂直动作异常】 后台数据显示仪器已恢复测试，此单暂且封闭 |  | 189 7269 9862 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 武汉分公司 | GC6-34000113 | #TS000308909 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 湖北省孝感市中医院 | 312076 | 无需技术支持 | 2026-04-09 11:56:34 | 2026-04-09 14:02:16 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
信阳市罗山县潘新镇卫生院BS-830设备有运行声音，但是不运作 | 信阳市罗山县潘新镇卫生院BS-830设备有运行声音，但是不运作，BA6-13001461 【故障现象】：试剂制冷异常10度【排查过程】：制冷板电压正常，【故障定位】：温度传感器，帕尔贴【一线建议】：备上温度传感器，帕尔贴【下派理由】：需要现场排查，两点后联系医院 |  | 152 2474 1023 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990002 |  | 郑州分公司 | BA6-13001461 | #TS000308807 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 信阳市罗山县潘新镇卫生院 | 90042838 | 派工完成 | 2026-04-09 11:34:02 | 2026-04-09 12:09:30 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
农八师一四三团职工医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS白细胞质控不出数值，稀释液显示容量不对，换新条码都不行 | 农八师一四三团职工医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS白细胞质控不出数值，稀释液显示容量不对，换新条码都不行 无法提供序列号 【故障现象】：白细胞质控不出数值，稀释液显示容量不对【排查过程】：在样本分析界面做的，白细胞出米字号。扫的新条码，稀释液余量不更新。样本做的没有问题【处理结果】：需要现场排查，工单下派 |  | 135 6554 0720 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 |  | #TS000308801 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 农八师一四三团职工医院 | 301482 | 派工完成 | 2026-04-09 11:32:23 | 2026-04-09 11:44:55 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
中山市民众镇社区卫生服务中心BC-20真空压力异常 | 中山市民众镇社区卫生服务中心BC-20真空压力异常 报价给客户，客户需要等领导反馈，先封单，后续客户需要再提单子申请配件 |  | 151 1337 8202 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 广州分公司 | UF-47006693 | #TS000308781 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 中山市民众镇社区卫生服务中心 | 60093859 | 技术支持解决 | 2026-04-09 11:27:28 | 2026-04-09 14:24:22 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
青海省藏医院鄂尔多斯蒙藏医院EH-2080B没有自动做尿沉渣 | 青海省藏医院鄂尔多斯蒙藏医院EH-2080B没有自动做尿沉渣 自动进样停在干化学卸载区，判断微动开关不灵，需工程师前往排查 清下派 请接单工程师尽快联系客户 |  | 183 4775 9239 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990050 |  | 内蒙古分公司 | V2-7A000035 | #TS000308765 | IVD | 尿液分析 | EH-2080B | [7 empty] | 青海省藏医院鄂尔多斯蒙藏医院 | 60118017 | 派工完成 | 2026-04-09 11:22:05 | 2026-04-09 13:24:57 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-离线 |  | 其他
宽城区东林综合门诊部BC-5130电脑系统装不上 | 宽城区东林综合门诊部BC-5130电脑系统装不上，序列号：TR-11005421 【故障现象】：血球数据管理软件无法安装安装【排查过程】：客户电脑做的WIN10的系统【处理结果】：建议做成WIN7 64位系统，工单下派 |  | 157 6441 2025 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 | TR-11005421 | #TS000308746 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 宽城区东林综合门诊部 | 90256467 | 派工完成 | 2026-04-09 11:18:14 | 2026-04-09 11:29:12 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
聂荣县人民医院BC-760[B] CS堵孔和吸样不足 | 聂荣县人民医院BC-760[B] CS堵孔和吸样不足 【处理结果】：客户已联系当地工程师 |  | 177 4079 7476 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 | DJ1-36000163 | #TS000308732 | IVD | 血球 | BC-760[B] CS | [7 empty] | 聂荣县人民医院 | 60111424 | 无需技术支持 | 2026-04-09 11:12:27 | 2026-04-09 11:16:26 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
中国人民解放军66481部队卫生连BC-5000软件自动退出无法登陆 | 中国人民解放军66481部队卫生连BC-5000软件自动退出无法登陆 故障现象：数据管理软件无法连接 处理过程：重新配置IP 处理结果：客户确认问题解决 |  | 185 2264 6906 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990004 |  | 北京分公司 | SS-44011647 | #TS000308726 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 中国人民解放军66481部队卫生连 | 90048723 | 技术支持解决 | 2026-04-09 11:11:11 | 2026-04-09 11:20:55 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
边坝县人民医院AF-300和 FA-N120都提示故障 | 边坝县人民医院AF-300和 FA-N120都提示故障 无法提供序列号 《刘瓒》工单先封闭， 西藏客户，已让区域工程师跟进 |  | 189 5685 5550 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 |  | #TS000308708 | IVD | 微生物仪器 | FA-N120 | [7 empty] | 边坝县人民医院 | 322242 | 座席解决 | 2026-04-09 11:08:18 | 2026-04-09 11:24:01 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
烟台壹美整形美容医院有限公司IVD / 血球 / BC-2600如何打印报告 | 烟台壹美整形美容医院有限公司IVD / 血球 / BC-2600如何打印报告，老师没有提供序列号 工单下派，客户需要数据管理软件，还未买电脑。 |  | 136 0638 9630 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 青岛分公司 |  | #TS000308694 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 烟台壹美整形美容医院有限公司 | 90057527 | 派工完成 | 2026-04-09 11:05:34 | 2026-04-09 12:14:30 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
翁牛特旗同路单采血浆站有限公司BS-360S总提示系统故障，检测结果失败 | 翁牛特旗同路单采血浆站有限公司BS-360S总提示系统故障，检测结果失败，序列号：BB6-08002087 【故障现象】：通信失败【排查过程】：仪器IP,医院没有动过【处理结果】：lis问题，已让医院联系LIS工程师 |  | 173 1435 5279 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990009 |  | 合肥分公司 |  | #TS000308673 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 翁牛特旗同路单采血浆站有限公司 | 90309557 | 技术支持解决 | 2026-04-09 11:01:05 | 2026-04-09 11:08:55 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
山西利康医院有限责任公司BC-20真空压力异常 | 山西利康医院有限责任公司BC-20真空压力异常 维护后故障依旧，需要工单下派现场处理 |  | 176 3618 5559 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 太原分公司 | UF-97001713 | #TS000308668 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 山西利康医院有限责任公司 | 90237975 | 派工完成 | 2026-04-09 11:00:12 | 2026-04-09 14:25:34 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
尚志市庆阳镇卫生院BC-5130本底异常 | 尚志市庆阳镇卫生院BC-5130本底异常，无法消除 故障现象：本底异常，HGB结果高。 处理过程：执行探头液清洗 处理结果：客户自行处理 |  | 186 4506 9811 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002，59990001 |  | 黑吉分公司 | TR-11005425 | #TS000308657 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 尚志市庆阳镇卫生院 | 90122717 | 无需技术支持 | 2026-04-09 10:54:41 | 2026-04-09 10:54:42 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
西南石油大学校医院BC-760[B] CS咨询lis连接问题 | 西南石油大学校医院BC-760[B] CS咨询lis连接问题 【处理结果】：无法联系客户，工单下派 |  | 188 8146 2642 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 | DJ1-58000684 | #TS000308576 | IVD | 血球 | BC-760[B] CS | [7 empty] | 西南石油大学校医院 | 90026735 | 派工完成 | 2026-04-09 10:29:45 | 2026-04-09 11:27:00 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
吴忠市利通区张氏正骨医院生化bs830s出的数值异常 | 吴忠市利通区张氏正骨医院生化bs830s出的数值异常，老师没有提供序列号 故障现象：类风湿因子，定标指控都正常，血的数值客户认为都高 处理过程：检查交叉污染 一线建议：检查仪器硬件 下派理由：客户无法自行处理 |  | 181 6165 5575 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 |  | #TS000308575 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 吴忠市利通区张氏正骨医院 | 90340832 | 派工完成 | 2026-04-09 10:29:35 | 2026-04-09 10:50:10 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
绥宁民康医院BS-430传输结果异常 | 绥宁民康医院BS-430传输结果异常 故障现象：操作软件显示结果正常，lis软件显示结果是负数 处理过程：指导老师查看LISLOG后发现我们传输结果正常 处理结果：建议老师联系LIS 工程师处理 |  | 177 7392 6538 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 | YW-14005573 | #TS000308573 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 绥宁民康医院 | 60561866 | 技术支持解决 | 2026-04-09 10:28:20 | 2026-04-09 10:44:28 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
和田新生医院有限责任公司IVD / 血球 / BC-5380报本地电压异常和真空异常 | 和田新生医院有限责任公司IVD / 血球 / 无法提供序列号 【故障现象】：BC-5380报本地电压异常和真空异常【排查过程】：大概率废液泵问题，之前有工程师排查过【处理结果】：工单下派 |  | 180 1691 3488 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 |  | #TS000308563 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 和田新生医院有限责任公司 | 301545 | 派工完成 | 2026-04-09 10:25:17 | 2026-04-09 10:44:20 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
和田新生医院有限责任公司IVD / 生化 / BS-2000读取不了试剂，反应杯有问题 | 和田新生医院有限责任公司IVD / 生化 / BS-2000读取不了试剂，反应杯有问题 无法提供序列号 《急》工单下派，需要联系临床工程师 |  | 180 1691 3488 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 |  | #TS000308557 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 和田新生医院有限责任公司 | 301545 | 派工完成 | 2026-04-09 10:24:30 | 2026-04-09 10:44:34 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
上海厦泰生物科技有限公司IVD / 血球 / BC-20真空压力异常，注射器组件故障 | 上海厦泰生物科技有限公司IVD / 血球 / BC-20真空压力异常，注射器组件故障 UF-99002160 咨询采购溶血剂和稀释液，转上海-朱迪 |  | 176 2115 2806 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 上海分公司 | UF-99002160 | #TS000308530 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 上海厦泰生物科技有限公司 | 90202261 | 派工完成 | 2026-04-09 10:12:49 | 2026-04-09 10:22:31 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
江西三鑫医疗科技股份有限公司BS-430试剂针垂直错误 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司BS-430试剂针垂直错误无法提供序列号 故障现象：偶发试剂针在反应盘非吸液碰撞 处理过程：与客户视频查看位置无误，结果可以正常出 一线建议：排查干扰及硬件问题 下派理由：客户无法自行处理 |  | 190 7019 2179 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990005 |  | 南昌分公司 |  | #TS000308521 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 90049016 | 派工完成 | 2026-04-09 10:10:53 | 2026-04-09 10:34:04 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
平凉市妇幼保健站CL-6000i | 2026-04-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 189 0933 5997 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | admin |  | 兰州分公司 | BB3-97000729 | #TS000308499 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 平凉市妇幼保健站 | 334521 | 派工完成 | 2026-04-09 10:05:04 | 2026-04-09 11:30:36 | 59990001 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
寻甸县第二人民医院咨询BS-2800M的SOP材料 | 寻甸县第二人民医院咨询BS-2800M的SOP材料，老师没有提供序列号 【处理结果】：已向客户提供sop文件 |  |  |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 |  | #TS000308479 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 寻甸县第二人民医院 | 370607 | 技术支持解决 | 2026-04-09 09:58:45 | 2026-04-09 10:13:13 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
泰康同济（武汉）医院CX-9000 | 2026-04-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11510213【样本架调度失败，取架后小车上未检测到样本架】,11308223【样本架进给异常，样本架在吸样位位置异常】 条码粘贴问题，客户已自行处理，此单暂且封闭 |  | 180 6275 4520 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 武汉分公司 | GC8-47000680 | #TS000308452 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 泰康同济（武汉）医院 | 60104145 | 无需技术支持 | 2026-04-09 09:49:33 | 2026-04-09 10:00:35 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三乙
尚志市庆阳镇卫生院BC-5130不出数值 | 尚志市庆阳镇卫生院BC-5130不出数值 故障现象：偶发HGB不出数值。 处理过程：指导客户执行HGB增益调整 处理结果：客户测试中，再有问题老师再次来电 |  | 186 4506 9811 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 | TR-11005425 | #TS000308426 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 尚志市庆阳镇卫生院 | 90122717 | 无需技术支持 | 2026-04-09 09:42:06 | 2026-04-09 10:16:49 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
万安县潞田中心卫生院BS-430光源故障，确认光源保质期 | BS-430光源故障，确认光源保质期 【处理结果】：已告知客户，光源灯属于耗材， |  | 157 7964 7822 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 南昌分公司 |  | #TS000308421 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 万安县潞田中心卫生院 | 332467 | 技术支持解决 | 2026-04-09 09:39:44 | 2026-04-09 09:43:49 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
云南省昭通市昭阳区盘河乡卫生医院BC-5130传电脑过去的数据会丢失shuk | 云南省昭通市昭阳区盘河乡卫生医院BC-5130传电脑过去的数据会丢失 故障现象：血球数据管理软件报错损坏的映像 处理过程：建议科室重做电脑系统后重新安装软件 下派理由：客户工程师现场需要重装软件 |  | 183 8831 2971 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 昆明分公司 | TR-52010315 | #TS000308392 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 云南省昭通市昭阳区盘河乡卫生医院 | 338376 | 派工完成 | 2026-04-09 09:30:54 | 2026-04-09 09:43:56 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
绿园区姚雪梅中医内科诊所BC-5120液体压力超载 | BC-5120液体压力超载 故障现象：液体压力异常 处理过程：检查试剂有无，后执行消除故障 一线建议：检查SV13,SV14阀及其管路 下派理由：涉及拆机客户无法再行操作 |  | 181 8683 5550 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | TQ-88000989 | #TS000308351 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 绿园区姚雪梅中医内科诊所 | 90062019 | 派工完成 | 2026-04-09 09:12:09 | 2026-04-09 09:21:16 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
竹山县溢水镇中心卫生院BS-450需要指导定标 | YV-18001938 BS-450需要指导定标 【故障现象】：CRP结果不准【排查过程】：客户用质控做的定标【处理结果】：让客户向供货商购买特种蛋白校准品，规范定标。 |  | 152 7143 0327 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 |  | #TS000308333 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 竹山县溢水镇中心卫生院 | 367975 | 技术支持解决 | 2026-04-09 09:03:48 | 2026-04-09 09:32:14 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
深圳前海泰康医院 - CX-9000 | 都是样本针报警 深圳前海泰康医院 医学检验科 样本针Z向动作异常，位置4，李振宁：已联系渠道工程师前往现场，此单暂且封闭 附件: open_api/tid44609/1775695986_44609_ce3c14_media_1775695941837.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775695986_44609_ce3c14_media_1775695941837.jpg?Expires=1780542534&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=oOMxyBbWlntsoVYT3m%2Bz6u%2B1mBQ%3D open_api/tid44609/1775695987_44609_c7ebcd_media_1775695958830.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775695987_44609_c7ebcd_media_1775695958830.jpg?Expires=1780542534&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=4lhWy%2BBHZvUV5592ZGIkvgo5%2Fyw%3D |  | 153 2346 6556 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  |  |  | 深圳分公司 | GC8-43000530 | #TS000308306 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 深圳前海泰康医院 | 90232641 | 无需技术支持 | 2026-04-09 08:53:01 | 2026-04-09 10:09:26 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 其他
深圳前海泰康医院 - CX-9000 | 样本帧报警，之前消除了这个错误之后又出现了这个错误 深圳前海泰康医院 医学检验科 重复报单，此单暂且封闭 附件: open_api/tid44609/1775695856_44609_a0e8e8_media_1775695820713.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775695856_44609_a0e8e8_media_1775695820713.jpg?Expires=1780542534&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=bsy28zdezJmi1728mZrlrVCyVvk%3D |  | 153 2346 6556 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  |  |  | 深圳分公司 | GC8-43000530 | #TS000308305 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 深圳前海泰康医院 | 90232641 | 取消 | 2026-04-09 08:50:51 | 2026-04-09 10:11:21 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 其他
潜江市白鹭湖管理区卫生院IVD / 生化 / BS-1160M报异常，做不了 | 潜江市白鹭湖管理区卫生院IVD / 生化 / BS-1160M报异常，做不了，老师没有提供序列号 【故障现象】：生化扫码枪丢失，之前工程师离职，现在没有工程师联系方式【处理结果】：工单下派，联系当地工程师 |  | 188 7154 1698 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000308281 | IVD | 生化 | BS-1160M | [7 empty] | 潜江市白鹭湖管理区卫生院 | 60094981 | 派工完成 | 2026-04-09 08:33:42 | 2026-04-09 08:52:51 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
急 (禁用)揭阳市榕城区树华诊所IVD / 血球 / BC-3000PLUS（RJ-44117302）仪器连接电脑需要授权码 | 急 (禁用)揭阳市榕城区树华诊所IVD / 血球 / BC-3000PLUS（RJ-44117302）仪器连接电脑需要授权码，客户告知并没有接到任何工作人员联系，解决问题，现需要对应服务工程师半小时内联系，客户代码禁用，如需下派请提交呼叫中心 |  | 183 4410 1235 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009，59990051 |  | 深圳分公司 |  | #TS000308277 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | (禁用)揭阳市榕城区树华诊所 | 90069426 | 技术支持解决 | 2026-04-09 08:27:36 | 2026-04-09 08:27:37 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
急 怀化洪江市洗马乡卫生院BC-10本底异常 | 急 怀化洪江市洗马乡卫生院BC-10本底异常 |  | 192 7745 2614 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 |  | #TS000308272 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 怀化洪江市洗马乡卫生院 | 60053824 | 技术支持解决 | 2026-04-09 08:21:11 | 2026-04-09 09:41:16 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
台州市黄岩区江口街道社区卫生服务中心CL-6000i | 2026-04-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码C07015【M1：清洗液容器2空】,A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 152 5760 3866 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | admin |  | 杭州分公司 | BB3-29002766 | #TS000308251 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 台州市黄岩区江口街道社区卫生服务中心 | 329346 | 派工完成 | 2026-04-09 08:00:46 | 2026-04-09 11:31:55 | 59990001 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
清丰县人民医院CX-9000 | 2026-04-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码66205000【测量启动异常，启动条件检查项未通过，具体如下：洗针液不足 】 客户自行添加洗针液，此单暂且封闭 |  | 176 3930 0089 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | GC8-43000528 | #TS000308250 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 清丰县人民医院 | 90351709 | 无需技术支持 | 2026-04-09 08:00:43 | 2026-04-09 08:29:16 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
贵州兴仁真武医院有限责任公司CL-6000i | 2026-04-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码C07134【M1：第1磁分离单元：第1阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。】 |  | 180 8347 0296 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | BB3-94000504 | #TS000308249 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 贵州兴仁真武医院有限责任公司 | 60091410 | 派工完成 | 2026-04-09 08:00:26 | 2026-04-09 11:32:42 | 59990001 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
上海好望角医院有限公司CL-6000i | 2026-04-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A06021【M1：磁分离1混匀电机转速异常】 |  | 151 5747 0411 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | admin |  | 上海分公司 | BB3-14002105 | #TS000308248 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 上海好望角医院有限公司 | 90242943 | 派工完成 | 2026-04-09 08:00:07 | 2026-04-09 11:29:58 | 59990001 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二丙
门源泉口镇卫生院BS-430稀释液是满的但显示是0老师来电要求直接转接 | 门源泉口镇卫生院BS-430稀释液是满的但显示是0老师来电要求直接转接 无法提供序列号，表示已经和工程师沟通，要求直接转接 【故障现象】：医院咨询临床问题 【排查过程】：客户要求临床支持，下派临床工单 【处理结果】：下派临床工单 老师15809703072来电催促，表示该问题从上午联系到下午，当前还有有四分之三样本不出结果，已经指导操作过三次了问题还未解决，对操作过程中试剂产生的损耗不满。致电检验主管 韩晓煜 跟进 2026.4.9日.7.47老师第三次来电催促表示昨天下午四点半保修的问题一直没有工程师解决，老师情绪有些激动，已安抚并加急催促联系工程师处理，转兰州分公司检验主管 韩晓煜 跟进，烦请跟进谢谢 15809703072客户第四次来电催单，告知并没有任何工程师进行联系，情绪非常激动，急需工程师进行联系，解决问题，转韩晓煜 跟进 15809703072来电表示问题已解决 |  | 158 0970 3072 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990053 |  | 兰州分公司 |  | #TS000308243 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 门源泉口镇卫生院 | 90182026 | 座席解决 | 2026-04-09 07:50:42 | 2026-04-09 07:50:46 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
无极县医院IVD / 生化 / BS-800M报警，轨道灯也是关着的 | 无极县医院IVD / 生化 / BS-800M报警，轨道灯也是关着的，联系方式翟老师13673232868，烦请跟进谢谢 转石家庄分公司谢文超协助跟进 老师二次来电催促工程师 |  | 136 7323 2868 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 石家庄分公司 | XP-21002000 | #TS000308047 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 无极县医院 | 307575 | 派工完成 | 2026-04-08 22:33:28 | 2026-04-08 22:33:32 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
卓尼县尼巴镇卫生院IVD / 血球 / BC-5130怎么设置参数 | 卓尼县尼巴镇卫生院IVD / 血球 / BC-5130怎么设置参数，联系方式李老师17352190817，烦请跟进谢谢 转兰州分公司关大军协助跟进 |  | 173 5219 0817 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 兰州分公司 | TR-96002856 | #TS000307605 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 卓尼县尼巴镇卫生院 | 90164439 | 派工完成 | 2026-04-08 19:10:20 | 2026-04-08 19:10:24 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆生产建设兵团农八师一三四团场医院IVD / 生化 / BS-1000M常规项目全部失控 | 新疆生产建设兵团农八师一三四团场医院IVD / 生化 / BS-1000M常规项目全部失控，联系方式王老师18119269312，烦请跟进谢谢 转新疆分公司张小军协助跟进 老师二次来电催促工程师协助 |  | 181 1926 9312 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | FU5-48000341 | #TS000307591 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 新疆生产建设兵团农八师一三四团场医院 | 371794 | 派工完成 | 2026-04-08 19:04:35 | 2026-04-08 19:04:39 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
新疆维吾尔自治区中医医院IVD / 血球 / BC-2900提示无稀释液，但是稀释液是满的 | 新疆维吾尔自治区中医医院IVD / 血球 / BC-2900提示无稀释液，但是稀释液是满的 RL-75105559 |  | 139 9995 8128 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 |  | #TS000307574 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 104215 | 派工完成 | 2026-04-08 18:57:19 | 2026-04-08 18:57:23 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
哈密市伊州区大营房社区卫生服务中心CAL 7000，压力异常， | 哈密市伊州区大营房社区卫生服务中心CAL 7000，压力异常，DC3-51000875 |  | 182 9993 2002 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 |  | #TS000307491 | IVD | 血球 | CAL 7000 | [7 empty] | 哈密市伊州区大营房社区卫生服务中心 | 90411047 | 派工完成 | 2026-04-08 18:24:41 | 2026-04-08 18:24:45 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
宜宾市男健医院BC-10血红蛋白本底电压异常 | 宜宾市男健医院BC-10血红蛋白本底电压异常，UH-2B008379 |  | 198 0829 2806 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 | UH-2B008379 | #TS000307414 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 宜宾市男健医院 | 90039576 | 派工完成 | 2026-04-08 17:56:50 | 2026-04-08 17:56:55 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
卓尼县尼巴镇卫生院BC-5130咨询工作站问题 | 卓尼县尼巴镇卫生院BC-5130咨询工作站问题 【故障现象】：咨询工作站问题 【排查过程】：需要安装数据管理软件 【故障定位】：需要安装数据管理软件 【一线建议】：现场处理 【下派理由】：现场处理 |  | 173 5219 0817 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | TR-96002856 | #TS000307300 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 卓尼县尼巴镇卫生院 | 90164439 | 派工完成 | 2026-04-08 17:30:41 | 2026-04-08 17:36:38 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
邵老师18658599067诸暨西子美医疗美容医院BC-2600更换了新电脑需要重新下载安装工作站（RQ-4B115054） | 邵老师18658599067诸暨西子美医疗美容医院BC-2600更换了新电脑需要重新下载安装工作站（RQ-4B115054） 转贝登 |  | 186 5859 9067 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 杭州分公司 |  | #TS000307279 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 诸暨西子美医疗美容医院 | 90341292 | 派工完成 | 2026-04-08 17:25:41 | 2026-04-08 17:25:42 | 59990003 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接
长沙市雨花区臻和门诊部BC-5100 CRP样本分析显示仪器断开，电脑桌面弹出仪器复位 | 长沙市雨花区臻和门诊部BC-5100 CRP样本分析显示仪器断开，电脑桌面弹出仪器复位，未提供序列号 【故障现象】：样本分析显示仪器断开，电脑桌面弹出仪器复位 【排查过程】：客户复位后故障解决 【处理结果】：客户自行处理，后续有问题再来电咨询 |  | 173 7778 6261 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990004 |  | 长沙分公司 |  | #TS000307225 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 长沙市雨花区臻和门诊部 | 60599535 | 无需技术支持 | 2026-04-08 17:14:21 | 2026-04-08 17:37:54 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
十堰爱尔眼科医院bs-450仪器反水 | 十堰爱尔眼科医院bs-450仪器反水 无法提供序列号 【故障现象】： 待测反应杯存在残留水【排查过程】：客户反应该问题出现时间较长 需要工程师跟进处理 【故障定位】： 试剂针液面检测 清洗机构清洗【一线建议】： 检查样本针位置及清洗机构清洗废液等【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 187 7282 8796 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | YV-53002837 | #TS000307222 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 十堰爱尔眼科医院 | 60089853 | 派工完成 | 2026-04-08 17:13:49 | 2026-04-08 17:32:32 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
昆明艺星美容医院bc-5120，数据无法传输 | 昆明艺星美容医院bc-5120，数据无法传输，TQ-48007195 【故障现象】：数据无法传输 【排查过程】：指导客户重新输入IP地址 【处理结果】：问题解决 |  | 178 6940 8304 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 | TQ-48007195 | #TS000307168 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 昆明艺星美容医院 | 60091774 | 技术支持解决 | 2026-04-08 17:03:56 | 2026-04-08 17:14:33 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
临武县舜峰镇卫生院bs-430，样本针糖化清洗失败 | 临武县舜峰镇卫生院bs-430，样本针糖化清洗失败，YW-11005156 【故障现象】：样本针糖化清洗失败 撞针【排查过程】：指导客户调整样本针位置【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 177 7356 3689 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 |  | #TS000307015 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 临武县舜峰镇卫生院 | 90074475 | 技术支持解决 | 2026-04-08 16:32:10 | 2026-04-08 16:50:48 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
齐河县焦庙镇焦庙中心卫生院 BC-5180 CRP白细胞和红细胞计算方法 | BC-5180 CRP白细胞和红细胞计算方法 客户咨询仪器填报室间质评方法学</p>区域不同无法告知 下派</p> |  | 187 0951 2080 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 | SU-17007637 | #TS000306947 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 齐河县焦庙镇焦庙中心卫生院 | 337842 | 派工完成 | 2026-04-08 16:21:49 | 2026-04-08 16:21:53 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
门源泉口镇卫生院BS-430来电要求直接转接 | 门源泉口镇卫生院BS-430来电要求直接转接 无法提供序列号，表示已经和工程师沟通，要求直接转接 【故障现象】：医院咨询临床问题 【排查过程】：客户要求临床支持，下派临床工单 【处理结果】：下派临床工单 老师15809703072来电催促，表示该问题从上午联系到下午，当前还有有四分之三样本不出结果，已经指导操作过三次了问题还未解决，对操作过程中试剂产生的损耗不满。致电检验主管 韩晓煜 跟进 老师第三次来电催促表示昨天下午四点半保修的问题一直没有工程师解决，老师情绪有些激动，已安抚并加急催促联系工程师处理，致电检验主管韩晓煜跟进 15809703072客户第四次来电催单，告知并没有任何工程师进行联系，情绪非常激动，急需工程师进行联系，解决问题，转韩晓煜 |  | 158 0970 3072 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 |  | #TS000306937 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 门源泉口镇卫生院 | 90182026 | 派工完成 | 2026-04-08 16:20:20 | 2026-04-08 16:42:03 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
大方县妇幼保健院BS-800报警lis通讯异常 | 大方县妇幼保健院BS-800报警lis通讯异常 【故障现象】：咨询LIS连接 【排查过程】：客户自行联系LIS工程师 【处理结果】：客户自行联系LIS工程师 |  | 151 1766 4181 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990006 |  | 贵阳分公司 | XE-09002092 | #TS000306929 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 大方县妇幼保健院 | 90182491 | 无需技术支持 | 2026-04-08 16:19:09 | 2026-04-08 16:21:29 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二丙
上海市嘉定区南翔医院CL-2000i | 2026-04-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 135 2484 5809 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 上海分公司 | W5-03001094 | #TS000306882 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 上海市嘉定区南翔医院 | 311748 | 派工完成 | 2026-04-08 16:11:04 | 2026-04-08 17:20:15 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
深圳前海泰康医院 - CX-9000 | 凝血仪器故障 深圳前海泰康医院 医学检验科 客户反馈仪器报警R11试剂针竖直动作异常，有一瓶试剂未撕封口膜，已指导处理 |  | 153 2346 6556 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 深圳分公司 | GC8-43000530 | #TS000306878 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 深圳前海泰康医院 | 90232641 | 技术支持解决 | 2026-04-08 16:10:23 | 2026-04-08 16:22:11 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 其他
郭老师15979706488咨询BS-390试剂方法学问题 | WT-7B001196 BS-390试剂方法学问题，（禁用）赣州市南康康华精神病医院 ，代码禁用，如需下派请提交呼叫中心 【故障现象】：试剂方法学问题 【排查过程】：告知客户联系当地销售，咨询试剂对应方法学 【处理结果】：客户自行联系 |  | 159 7970 6488 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 |  | #TS000306820 | IVD | 生化 | BS-390 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 无需技术支持 | 2026-04-08 16:01:34 | 2026-04-08 16:16:59 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
上海市嘉定区南翔医院CL-2000I报警SGM无法连接 | 上海市嘉定区南翔医院CL-2000I报警SGM无法连接，WS-03001094 【故障现象】： SDM测试中断链【排查过程】： 重启无效 系统恢复无效【故障定位】：供电 通讯【一线建议】：检查通讯及供电【下派理由】： ，客户无法自行操作。 |  | 150 2695 8729 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 上海分公司 |  | #TS000306793 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 上海市嘉定区南翔医院 | 311748 | 派工完成 | 2026-04-08 15:56:31 | 2026-04-08 16:28:17 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
(禁用)揭阳市榕城区树华诊所IVD / 血球 / BC-3000PLUS（RJ-44117302）仪器连接电脑需要授权码， | (禁用)揭阳市榕城区树华诊所IVD / 血球 / BC-3000PLUS（RJ-44117302）仪器连接电脑需要授权码， 客户代码禁用，如需下派返回至呼叫中心 |  | 183 4410 1235 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 深圳分公司 |  | #TS000306786 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | (禁用)揭阳市榕城区树华诊所 | 90069426 | 技术支持解决 | 2026-04-08 15:53:56 | 2026-04-08 21:24:59 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
榆林市靖边县镇靖卫生院BC-2600结果星号 | 榆林市靖边县镇靖卫生院BC-2600结果星号 |  | 153 1963 4055 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 西安分公司 | RQ-1C108095 | #TS000306723 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 榆林市靖边县镇靖卫生院 | 90033792 | 技术支持解决 | 2026-04-08 15:41:40 | 2026-04-08 21:25:22 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
天津市人民医院CX-9000 | 2026-04-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码41205415【分杯盘准备新杯失败，分杯盘进新杯异常】,41204074【分杯盘转动异常，分杯盘电机堵转】,27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 渠道工程师已跟进客户处理，此单暂且封闭 |  | 138 2126 5718 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 天津分公司 | GC8-54001021 | #TS000306693 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 天津市人民医院 | 301155 | 无需技术支持 | 2026-04-08 15:35:35 | 2026-04-08 15:56:42 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
云梦县清明河乡卫生院BC-5380更换稀释液后提示没有稀释液 | 云梦县清明河乡卫生院BC-5380更换稀释液后提示没有稀释液 【故障现象】：报警稀释液无【排查过程】： 新稀释液 检查传感器发现浮子中间断裂 【故障定位】： 稀释液传感器【一线建议】：稀释液传感器【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 190 0712 1137 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | RF-18105533 | #TS000306627 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 云梦县清明河乡卫生院 | 60063337 | 派工完成 | 2026-04-08 15:21:34 | 2026-04-08 15:33:45 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
泸西县金马镇中心卫生院BS-430反应盘运动错误 | BS-430反应盘运动错误 【故障现象】： 反应盘码盘回0位失败【排查过程】： 系统恢复无法恢复【故障定位】：电机及光耦。【一线建议】： 检查是否溢流 电机及光耦。【下派理由】： 客户无法自行操作。 15912846301客户来电催单，需要服务工程师尽快安排回电，已致电工程师张汝运跟进 |  | 159 1284 6301 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990010 |  | 昆明分公司 | YW-08004585 | #TS000306489 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 泸西县金马镇中心卫生院 | 382493 | 派工完成 | 2026-04-08 14:46:59 | 2026-04-08 14:49:55 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
单县高韦庄镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-30（UD-1C003700）通讯方面问题，询问端口号 | 单县高韦庄镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-30（UD-1C003700）通讯方面问题，询问端口号 |  | 158 9884 8625 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 济南分公司 | UD-1C003700 | #TS000306484 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 单县高韦庄镇中心卫生院 | 100041 | 技术支持解决 | 2026-04-08 14:45:43 | 2026-04-08 15:02:09 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
吉水县博爱医院 BC-5120出现漏水情况 | 吉水县博爱医院 BC-5120出现漏水情况 【故障现象】：仪器漏水 【排查过程】：RBC池漏水，指导客户疏通13-14阀中间管路，故障依旧，需要现场排查 【处理结果】：需要现场服务，工单下派 |  | 139 7963 3282 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 南昌分公司 | TQ-37006175 | #TS000306466 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 吉水县博爱医院 | 60037577 | 派工完成 | 2026-04-08 14:42:28 | 2026-04-08 14:58:16 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
齐河县焦庙镇焦庙中心卫生院BC-5180 CRP白细胞和红细胞计算方法 | BC-5180 CRP白细胞和红细胞计算方法 客户咨询仪器填报室间质评方法学 区域不同无法告知 下派 |  | 136 7862 7285 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 | SU-17007637 | #TS000306464 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 齐河县焦庙镇焦庙中心卫生院 | 337842 | 派工完成 | 2026-04-08 14:42:04 | 2026-04-08 14:56:02 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
阿瓦提县维吾尔医医院需要C3510设备，校准品，质控品朔源文件 | 阿瓦提县维吾尔医医院需要C3510设备，校准品，质控品朔源文件 以提供客户所需溯源报告 |  | 181 5484 1314 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | GD6-32000128 | #TS000306432 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 阿瓦提县维吾尔医医院 | 301366 | 技术支持解决 | 2026-04-08 14:37:00 | 2026-04-08 15:02:52 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二乙
青海大学咨询BS-280操作问题，需要技术指导一下 | 青海大学咨询BS-280操作问题，需要技术指导一下，老师没有提供序列号 客户电话未接通 工单下派 已用个人电话回拨 【故障现象】： 设备启用需要工程师调试培训【下派理由】：客户无法自行操作。 |  | 152 0252 3909 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 |  | #TS000306402 | IVD | 生化 | BS-280 | [7 empty] | 青海大学 | 90199049 | 派工完成 | 2026-04-08 14:31:20 | 2026-04-08 14:43:57 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
深圳知因细胞生物科技有限公司BC-5120提示试剂过期，实际试剂没有过期 | 深圳知因细胞生物科技有限公司BC-5120提示试剂过期，实际试剂没有过期 【故障现象】：提示试剂过期，实际试剂没有过期 【排查过程】：试剂超过开瓶有效期，指导客户重新扫描条码 【处理结果】：问题解决 |  | 189 2641 0703 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 | TQ-11003905 | #TS000306306 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 深圳知因细胞生物科技有限公司 | 90240350 | 技术支持解决 | 2026-04-08 14:11:51 | 2026-04-08 14:29:32 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
肥乡区西河庄乡卫生院BC-2900咨询系统密码操作问题 | 肥乡区西河庄乡卫生院BC-2900咨询系统密码操作问题，RL-21102422，赵先生18732099170 |  | 187 3209 9170 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002，59990007 |  | 石家庄分公司 | RL-21102422 | #TS000306243 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 肥乡区西河庄乡卫生院 | 90005336 | 技术支持解决 | 2026-04-08 13:57:03 | 2026-04-08 13:57:04 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接
朝阳市龙城区新华街道长江社区卫生服务站BC-2600报警HGB故障 | 朝阳市龙城区新华街道长江社区卫生服务站BC-2600报警HGB故障，RQ-16106678 贝登医修帮谢朝森：不下派，技术支持解决了 |  | 130 5092 6656 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000306164 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 朝阳市龙城区新华街道长江社区卫生服务站 | 90385338 | 技术支持解决 | 2026-04-08 13:33:42 | 2026-04-08 15:02:33 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
通辽哲蒙中医院有限公司咨询CL-2800I试剂使用问题 | 通辽哲蒙中医院有限公司咨询CL-2800I试剂使用问题 【故障现象】： 试剂校准失败【排查过程】：客户不会看校准数据需要工程师培训【故障定位】：校准【一线建议】： 检查试剂及校准【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 130 8924 9133 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990009 |  | 内蒙古分公司 | BL3-45000010 | #TS000306137 | IVD | 生化 | CL-2800I | [7 empty] | 通辽哲蒙中医院有限公司 | 90323705 | 派工完成 | 2026-04-08 13:22:39 | 2026-04-08 14:22:42 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
老师15809703072，BS-430咨询试剂问题 | 老师15809703072，BS-430咨询试剂问题，客户不愿告知医院信息，无法提供序列号，客户不接受当地工程师联系，强烈要求转接 科海同业-刘啸林：客户要咨询临床问题，打电话是想问总部有没有临床工程师，我告知客户没有，询问客户要不要下派临床单，客户说他有当地临床的建议方式，客户自行联系 |  | 158 0970 3072 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 |  | #TS000306068 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-04-08 13:02:48 | 2026-04-08 13:02:49 | 59990001 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海
盱眙恒山中医医院有限公司（盱眙县中医院）CL-6200i | 2026-04-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 已有408239364，此单封闭 |  | 152 6177 5177 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 南京分公司 | BB4-43000214 | #TS000305987 | IVD | 生化 | CL-6200I | [7 empty] | 盱眙恒山中医医院有限公司（盱眙县中医院） | 312830 | 座席解决 | 2026-04-08 12:38:05 | 2026-04-08 14:38:53 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三乙
兰溪詹氏中医骨伤医院，bs-430，设备一直处在测试模式不动 | 兰溪詹氏中医骨伤医院，bs-430，设备一直处在测试模式不动，YW-07004523 【故障现象】：设备一直处在测试模式不动 【排查过程】：指导客户重启电脑，故障解决，仪器正常运行 【处理结果】：问题解决 |  | 183 7924 5273 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990002 |  | 杭州分公司 | YW-07004523 | #TS000305966 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 兰溪詹氏中医骨伤医院 | 60063326 | 技术支持解决 | 2026-04-08 12:28:23 | 2026-04-08 12:55:07 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
陕西省榆林市府谷县医院BC-5180 CRP鞘流通道堵 | SU-33010556 BC-5180 CRP鞘流通道堵 【排查过程】：探头液浸泡无改善，客户需要现场维修 【故障定位】：穿刺针、电磁阀 【一线建议】：带穿刺针、电磁阀备用 【下派理由】：需现场处理 2026-04-08 09:06:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 |  | 187 9180 0431 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 西安分公司 |  | #TS000305937 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 陕西省榆林市府谷县医院 | 305299 | 派工完成 | 2026-04-08 12:14:42 | 2026-04-08 12:14:47 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院BC-5390 CRP进样存在问题， | 乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院BC-5390 CRP进样存在问题，会报错，ST-1C004635 【故障现象】：进样存在问题 【排查过程】：自动进样器样本架走一半报警，怀疑拨爪问题，需要现场排查 【处理结果】：需要现场排查，工单下派尽快联系18081106963 |  | 180 8110 6963 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | ST-1C004635 | #TS000305931 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院 | 60066772 | 派工完成 | 2026-04-08 12:11:12 | 2026-04-08 12:16:26 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
甘肃省兰州市15193113589老师反馈BS-430需要需要退回桌面 | 甘肃省兰州市15193113589老师反馈BS-430需要需要退回桌面，客户不愿告知设备序列号，医院名称，外部虚拟客户建单，如需下派，请提交呼叫中心 【故障现象】：咨询如何退回桌面 【排查过程】：告知客户账号密码 【处理结果】：问题解决 |  | 151 9311 3589 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #TS000305866 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-08 11:51:48 | 2026-04-08 11:58:10 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
乌兰察布市兴和县阳光社区卫生服务站反馈BS-360S工程师维修后还需要收取开票20%税票费 | 乌兰察布市兴和县阳光社区卫生服务站反馈BS-360S工程师维修后还需要收取开票20%税票费，客户告知是自行联系的一位：姓于的工程师，微信联系的（客户无法提微信号，电话，工程师全称）让上门维修设备，但是工程师维修设备仪器后给开具发票是告知还需要收取20%税票费，客户对此不解，有较大疑问 转 13150815559老师催促，转徐爱芳 |  | 131 5081 5559 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990009 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000305830 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 乌兰察布市兴和县阳光社区卫生服务站 | 60091359 | 座席解决 | 2026-04-08 11:41:32 | 2026-04-08 11:41:34 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
盘锦铭松博爱口腔医院IVD / 血球 / BC-10（UH-54015485）稀释液没了用生理盐水代替，现在仪器在报堵孔，HJB堵孔，本底电压异常，询问怎么调整，以及稀释液到了需要做什么 | 盘锦铭松博爱口腔医院IVD / 血球 / BC-10（UH-54015485）稀释液没了用生理盐水代替，现在仪器在报堵孔，HJB堵孔，本底电压异常，询问怎么调整，以及稀释液到了需要做什么 |  | 151 4174 4388 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 沈阳分公司 | UH-54015485 | #TS000305799 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 盘锦铭松博爱口腔医院 | 90389671 | 技术支持解决 | 2026-04-08 11:32:29 | 2026-04-08 13:40:42 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
宁安市人民医院CX-9000 | 2026-04-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24325000【触发试剂针废液池排液失败，触发试剂针废液池排液失败】 设计费用问题，分公司当地已在沟通，此单暂且封闭 |  | 187 1461 5746 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | GC8-2A000139 | #TS000305771 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 宁安市人民医院 | 310541 | 无需技术支持 | 2026-04-08 11:25:06 | 2026-04-08 11:30:51 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
新疆阿克苏西北联合医院BC-3000Plus偏转电机故障 | BC-3000Plus偏转电机故障 电机故障工单下派 |  | 159 9916 8605 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | RJ-67122944 | #TS000305737 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 新疆阿克苏西北联合医院 | 376443 | 派工完成 | 2026-04-08 11:15:24 | 2026-04-08 12:10:34 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
兰州市西固区新城镇卫生院IVD / 血球 / BC-5000结果传输不到电脑 | 兰州市西固区新城镇卫生院IVD / 血球 / BC-5000结果传输不到电脑 【故障现象】：通讯异常【排查过程】：指导客户重新连接 重启通讯程序【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 189 1903 8074 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 | SS-05006997 | #TS000305733 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 兰州市西固区新城镇卫生院 | 90003777 | 技术支持解决 | 2026-04-08 11:12:55 | 2026-04-08 11:35:40 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
南昌仁心医院有限公司BC-5380检测时间显示是昨天 | 南昌仁心医院有限公司BC-5380检测时间显示是昨天，未提供序列号 【故障现象】：检测时间显示是昨天 【排查过程】：电脑时间显示3.7，指导客户更改电脑时间，问题解决 【处理结果】：故障解决 |  | 199 7067 7267 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990006 |  | 南昌分公司 |  | #TS000305714 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 南昌仁心医院有限公司 | 90375516 | 技术支持解决 | 2026-04-08 11:09:49 | 2026-04-08 11:39:54 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
郭城驿镇中心卫生院BC-5385 CRP漏液 | 郭城驿镇中心卫生院BC-5385 CRP漏液 【故障现象】：拭子漏液 【排查过程】：采样时采样管上有残留水，拭子过滤器目测干净，检查拭子，需现场排查故障原因 【处理结果】：现场排查故障，工单下派 |  | 152 9431 4138 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | DD4-52002669 | #TS000305696 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 郭城驿镇中心卫生院 | 90058060 | 派工完成 | 2026-04-08 11:06:33 | 2026-04-08 11:37:56 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
磐石小白楼医院BC-10血红蛋白本底电压异常 | BC-10血红蛋白本底电压异常 电话未接，工单下派 |  | 138 9422 3510 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | UH-11004417 | #TS000305657 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 磐石小白楼医院 | 60109258 | 派工完成 | 2026-04-08 10:51:57 | 2026-04-08 11:00:54 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
南宁肤康医院bc-5120，没有网络通讯，网络正常 | 南宁肤康医院bc-5120，没有网络通讯，网络正常，TQ-0C003829 【故障现象】：没有网络通讯 【排查过程】：软件损坏，需要重装软件 【处理结果】：需要现场服务，工单下派 |  | 185 7896 6555 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990002 |  | 南宁分公司 | TQ-0C003829 | #TS000305631 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 南宁肤康医院 | 90163990 | 派工完成 | 2026-04-08 10:43:58 | 2026-04-08 10:54:54 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
珲春市新安社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-430出的数值异常 | 珲春市新安社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-430出的数值异常 【故障现象】：血糖跳变【排查过程】： 同一个血重复四次结果相差过大【故障定位】：加样 交叉污染 试剂样本等【一线建议】： 加样 交叉污染 试剂样本等 【下派理由】：客户无法自行操作。 |  | 155 6807 1876 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 | YW-27007099 | #TS000305624 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 珲春市新安社区卫生服务中心 | 60075756 | 派工完成 | 2026-04-08 10:42:47 | 2026-04-08 10:59:36 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
随县殷店镇中心卫生院BS-450系统故障 | 随县殷店镇中心卫生院BS-450系统故障 【故障现象】： 电脑无法开机【排查过程】： 无法开机【故障定位】： 电脑问题 【一线建议】：重装系统或更换电脑 客户可能自行维修需要工程师安装软件【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 189 7179 7716 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | YV-18002207 | #TS000305621 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 随县殷店镇中心卫生院 | 322077 | 派工完成 | 2026-04-08 10:41:51 | 2026-04-08 10:51:37 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
烟台市中心血站BS-230报警暗电流过大，光源故障 | 烟台市中心血站BS-230报警暗电流过大，光源故障 【故障现象】：仪器报警暗电流过大【排查过程】：详指导客户发现，反应盘盖子为关闭，指导客户关闭 客户反应如故障无法恢复再回拨 无回拨即为故障解决【处理结果】 运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 188 5359 9088 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 青岛分公司 | YY-14002322 | #TS000305616 | IVD | 生化 | BS-230 | [7 empty] | 烟台市中心血站 | 60059205 | 技术支持解决 | 2026-04-08 10:40:56 | 2026-04-08 11:16:31 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
邯郸钢铁集团有限责任公司邯钢医院 - BS-1100M | 电解质失控，清洗电极 邯郸钢铁集团有限责任公司邯钢医院 信息科 【故障现象】： ISE质控失控【排查过程】： ISE失控校准无效【故障定位】： ISE模块【一线建议】：维护ISE【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 155 3001 3298 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | FU6-46000063 | #TS000305572 | IVD | 生化 | BS-1100M | [7 empty] | 邯郸钢铁集团有限责任公司邯钢医院 | 90226264 | 派工完成 | 2026-04-08 10:24:41 | 2026-04-08 10:43:34 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
新津区妇幼保健院BC-7500试剂问题 | 新津区妇幼保健院BC-7500试剂问题，未提供序列号 【故障现象】：乳胶试剂过期无法使用 【排查过程】：乳胶试剂过期无法使用 【处理结果】：客户联系当地工程师解决 |  | 136 9948 5748 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 |  | #TS000305564 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CRP | [7 empty] | 新津区妇幼保健院 | 314264 | 无需技术支持 | 2026-04-08 10:22:25 | 2026-04-08 10:43:48 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
广州市黄埔区永和街永岗社区卫生服务站BC-2600显示HGB血红蛋白要调整 | 广州市黄埔区永和街永岗社区卫生服务站BC-2600显示HGB血红蛋白要调整，RQ-5A117764 |  | 130 6639 6261 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 广州分公司 |  | #TS000305553 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 广州市黄埔区永和街永岗社区卫生服务站 | 90071704 | 技术支持解决 | 2026-04-08 10:20:04 | 2026-04-08 12:09:07 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
南宁市第三人民医院 - CL-6000I | 抓手运动故障，模块恢复仍不能运行 南宁市第三人民医院 医学检验科 【故障现象】： 第一抓抓杯手运动故障【排查过程】： 系统恢复无效【故障定位】：第一抓抓杯手【一线建议】： 检查第一抓抓杯手运动及是否受阻【下派理由】：客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1775614718_44609_938b72_media_1775614625027.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775614718_44609_938b72_media_1775614625027.jpg?Expires=1780542536&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=mkuubiHYujbpvt2x3QV6CXxhoeI%3D open_api/tid44609/1775614719_44609_4b1ba6_media_1775614642955.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775614719_44609_4b1ba6_media_1775614642955.jpg?Expires=1780542536&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=vZLVt%2BfcrWdBbjzYJn9%2FH3tHHcs%3D |  | 137 8841 6473 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  |  |  | 南宁分公司 | BB3-08001678 | #TS000305543 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 南宁市第三人民医院 | 302210 | 派工完成 | 2026-04-08 10:18:32 | 2026-04-08 10:27:48 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
廊坊万福妇产医院UA-5800试纸下不去 | 廊坊万福妇产医院UA-5800试纸下不去 选纸滚轴卡（有刮痕） 清下派 接单工程师尽快联系客户 |  | 150 7667 0808 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 | M5-27000201 | #TS000305539 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 廊坊万福妇产医院 | 90242699 | 派工完成 | 2026-04-08 10:18:05 | 2026-04-08 10:46:31 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆乌鲁木齐市冶建医院BS-830更换清洗液之后未检测到新的新的清洗液 | 新疆乌鲁木齐市冶建医院BS-830更换清洗液之后未检测到新的新的清洗液 BA6-58005359 【故障现象】：清洗液装载失败【排查过程】：指导客户添加稀释清洗剂【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 152 9289 2962 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 |  | #TS000305523 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆乌鲁木齐市冶建医院 | 327956 | 技术支持解决 | 2026-04-08 10:14:39 | 2026-04-08 10:24:53 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
甘肃省平凉市泾川县荔堡中心卫生院BS-430电脑开不了机 | BS-430电脑开不了机 【故障现象】： 电脑无法开机【排查过程】：电脑指示灯亮屏幕显示英文字母无法进入系统。【故障定位】： 电脑【一线建议】：更换电脑【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 139 9331 9439 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 | YW-41009003 | #TS000305499 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 甘肃省平凉市泾川县荔堡中心卫生院 | 311439 | 派工完成 | 2026-04-08 10:08:59 | 2026-04-08 10:18:45 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
徐州市铜山区济复医院IVD / 血球 / BC-5180漏液 | 徐州市铜山区济复医院IVD / 血球 / BC-5180漏液 【故障现象】：仪器右侧漏液 【排查过程】：右侧盖打开，有明显漏液，现场排查漏液 【处理结果】：需现场排查故障，工单下派 13605200776来电催单，已致电臧晋成工程师跟进 |  | 136 0520 0776 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990003 |  | 南京分公司 | SU-11006979 | #TS000305498 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 徐州市铜山区济复医院 | 60036864 | 派工完成 | 2026-04-08 10:08:22 | 2026-04-08 10:14:57 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
岳池县酉溪镇中心卫生院BC-5180 CRP结果信息无法传输 | BC-5180 CRP结果信息无法传输 【故障现象】：LIS结果信息无法传输 【排查过程】：更换电脑，重装软件，需要对接LIS 【处理结果】：工单下派 |  | 186 8163 6737 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 | SU-83001395 | #TS000305487 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 岳池县酉溪镇中心卫生院 | 375003 | 派工完成 | 2026-04-08 10:04:39 | 2026-04-08 10:11:09 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
老师15809703072，BS-430咨询试剂问题 | 老师15809703072，BS-430咨询试剂问题，客户不愿告知医院信息，无法提供序列号，如需下派请提交至呼叫中心 再次来电催促，已在线转接科海 第一次回拨客户未接 【故障现象】：批量申请仪器跳着做样本 【排查过程】：仪器有报警低浓度集液器满，样本停止做，重新点开始仪器正常运行 【处理结果】：问题解决 |  | 158 0970 3072 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 |  | #TS000305461 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-08 09:55:05 | 2026-04-08 11:32:42 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
广饶县丁庄中心卫生院咨询IVD / 生化 / BS-830操作问题 | 广饶县丁庄中心卫生院咨询IVD / 生化 / BS-830操作问题，老师没有提供序列号 【故障现象】：客户咨询如何更换光源灯【排查过程】：指导客户流程更换光源灯【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 152 5468 2930 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 青岛分公司 |  | #TS000305439 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 广饶县丁庄中心卫生院 | 100129 | 技术支持解决 | 2026-04-08 09:47:26 | 2026-04-08 09:54:00 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
思茅镇卫生院思亭路分院 - BS-830 | 温度异常 思茅镇卫生院思亭路分院 医学检验科 【故障现象】：试剂制冷温度异常 【排查过程】：制冷片电压正常，试剂制冷温度维持在9度左右，排查散热问题 【处理结果】：现场排查故障，工单下派 附件: open_api/tid44609/1775612424_44609_6a4ff6_media_1775612394637.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775612424_44609_6a4ff6_media_1775612394637.jpg?Expires=1780542536&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=SzQl%2FY09PohCTwAKZEkuj73P5ms%3D open_api/tid44609/1775612425_44609_034b36_media_1775612394638.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775612425_44609_034b36_media_1775612394638.jpg?Expires=1780542536&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=q3cuCirR1ymvdUmuTYdRMZDmnfo%3D |  | 183 8729 1919 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  |  |  | 昆明分公司 | BA6-35003580 | #TS000305412 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 思茅镇卫生院思亭路分院 | 90333412 | 派工完成 | 2026-04-08 09:40:19 | 2026-04-08 09:56:23 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
耒阳西城医院BS-240报多项复合校准品过期 | 耒阳西城医院BS-240报多项复合校准品过期，未提供序列号 【故障现象】：报多项复合校准品过期 【排查过程】：客户已自行解决 【处理结果】：客户已自行解决 |  | 130 0734 8112 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990004 |  | 长沙分公司 |  | #TS000305403 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 耒阳西城医院 | 60113085 | 无需技术支持 | 2026-04-08 09:36:21 | 2026-04-08 09:38:19 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
嘉鱼县人民医院 CL-8000I报警抓手故障 | 嘉鱼县人民医院 CL-8000I报警抓手故障 【故障现象】： 第一抓杯手和第二抓杯手动作光耦异常【排查过程】： 客户要求工程师上门【一线建议】：检查抓杯手位置等【下派理由】：，客户无法自行操作。 |  | 138 7218 9383 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 | BH3-3A000610 | #TS000305395 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 嘉鱼县人民医院 | 312158 | 派工完成 | 2026-04-08 09:34:29 | 2026-04-08 09:48:47 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
梅州大瑭医院BS-620稳压器报警，主机不通电 | YT-96000299 BS-620稳压器报警，主机不通电 UPS问题指导客户联系UPS厂家 |  | 181 2815 9281 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 |  | #TS000305393 | IVD | 生化 | BS-620 | [7 empty] | 梅州大瑭医院 | 90320414 | 无需技术支持 | 2026-04-08 09:33:42 | 2026-04-08 09:42:18 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
澄江市海口卫生院BS-460报警检查不到液面 | 澄江市海口卫生院BS-460报警检查不到液面 【故障现象】：报警清洗时检查不到液面 【排查过程】：反馈试剂针和样本针清洗时清洗池出水量小，整机循环水压力在18-19KPA，需现场排查故障 【处理结果】：需要现场排查整机循环水压力，工单下派 |  | 187 8775 2934 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990001 |  | 昆明分公司 | YU-95000786 | #TS000305388 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 澄江市海口卫生院 | 303916 | 派工完成 | 2026-04-08 09:32:12 | 2026-04-08 09:35:25 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
安徽工业大学医院BC-5000需要授权码 | 安徽工业大学医院BC-5000需要授权码 转吴珊珊 |  | 137 2124 8392 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 合肥分公司 | SS-5B013304 | #TS000305367 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 安徽工业大学医院 | 361153 | 座席解决 | 2026-04-08 09:27:26 | 2026-04-08 09:27:27 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
清水县妇幼保健站BS-860程序无法启动 | BS-860程序无法启动，无法提供序列号 【故障现象】： 客户反应工程师来过判断为主控板故障客户需要报价【排查过程】： 客户反应工程师来过判断为主控板故障客户需要报价【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 189 1948 0593 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 |  | #TS000305355 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 清水县妇幼保健站 | 60039242 | 派工完成 | 2026-04-08 09:25:19 | 2026-04-08 09:35:12 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
（禁用）湖南省怀化市芷江县杨公庙乡卫生院BC-2600结果异常 | （禁用）湖南省怀化市芷江县杨公庙乡卫生院BC-2600结果异常，RQ-58117236，客户代码禁用，如需下派请提交呼叫中心 |  | 183 9075 5909 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 |  | #TS000305352 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | （禁用）湖南省怀化市芷江县杨公庙乡卫生院 | 310162 | 技术支持解决 | 2026-04-08 09:23:16 | 2026-04-08 10:39:41 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
昂仁县人民医院BC-5120样本针旋转升降故障，真空压力异常，海拔高 | 昂仁县人民医院BC-5120样本针旋转升降故障，真空压力异常，海拔高 【故障现象】：样本针旋转升降故障，真空压力异常 【排查过程】：海拔高，温度低，指导客户重启仪器 【处理结果】：故障解决 |  | 155 8585 4965 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 | TQ-1A004657 | #TS000305347 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 昂仁县人民医院 | 90164418 | 技术支持解决 | 2026-04-08 09:21:06 | 2026-04-08 09:52:52 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
大冶市金山店卫生院IVD / 血球 / BC-5380断电之后血管子吸进去后没有出来 | 大冶市金山店卫生院IVD / 血球 / BC-5380断电之后血管子吸进去后没有出来 无法提供序列号 【故障现象】：仪器内部掉血【排查过程】：指导客户拆机取血【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 071 4860 0199 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 |  | #TS000305344 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 大冶市金山店卫生院 | 329921 | 技术支持解决 | 2026-04-08 09:20:30 | 2026-04-08 09:43:09 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
福建省平潭综合实验区澳前镇卫生院BS-430需要更换光源灯 | 福建省平潭综合实验区澳前镇卫生院BS-430需要更换光源灯，客户无法提供序列号，需要工程师联系报价 |  | 139 5034 3365 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 福州分公司 |  | #TS000305343 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 福建省平潭综合实验区澳前镇卫生院 | 100278 | 派工完成 | 2026-04-08 09:20:27 | 2026-04-08 09:20:31 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
石门县妇幼保健计划生育服务中心BC-5390散检图测量问题 | 石门县妇幼保健计划生育服务中心BC-5390散检图测量问题 【故障现象】：客户要求培育仪器散点图【排查过程】：客户需要对散点图进行强化培训【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 199 7365 5727 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 | ST-11004190 | #TS000305305 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 石门县妇幼保健计划生育服务中心 | 327075 | 派工完成 | 2026-04-08 09:07:45 | 2026-04-08 09:15:10 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
福州市精神病人疗养院BS-860需要做年度校准 | 福州市精神病人疗养院BS-860需要做年度校准 转康晓菲 |  | 138 6062 9770 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 福州分公司 | BB9-15000864 | #TS000305288 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 福州市精神病人疗养院 | 60042573 | 座席解决 | 2026-04-08 08:59:13 | 2026-04-08 08:59:15 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
定西市安定区福台路社区卫生服务中心 - BC-5385 CRP | 装机的时候没有CRP试剂，CRP通道一直没用，现在需要工程师过来校准装一下CRP 定西市安定区福台路社区卫生服务中心 医学检验科 【故障现象】：CRP未开启需要启用【排查过程】：启用CRP 通道【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 133 0932 8219 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  |  |  |  | DD4-53002721 | #TS000305263 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 定西市安定区福台路社区卫生服务中心 | 90165766 | 派工完成 | 2026-04-08 08:48:26 | 2026-04-08 08:55:10 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海
临沭县曹庄镇中心卫生院C3100报警了 | 临沭县曹庄镇中心卫生院C3100报警了，GD4-32000082 客户反馈频繁报警CZ电机故障，结果异常，建议检查夹爪坐标，夹爪运动状态，软排线 |  | 183 6956 9680 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 青岛分公司 |  | #TS000305260 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 临沭县曹庄镇中心卫生院 | 328254 | 派工完成 | 2026-04-08 08:47:28 | 2026-04-08 09:16:41 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一乙
绥宁民康医院BS-430无法单独做某一项的数值 | 绥宁民康医院BS-430无法单独做某一项的数值 【故障现象】：无法单独做某一项的数值 【排查过程】：客户反馈设备正常 【处理结果】：客户自行处理 |  | 177 7392 6538 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | YW-14005573 | #TS000305234 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 绥宁民康医院 | 60561866 | 无需技术支持 | 2026-04-08 08:38:12 | 2026-04-08 10:19:45 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
阜外华中心血管病医院CL-6000i | 2026-04-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 182 3995 0617 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | BF7-35000284 | #TS000305229 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 阜外华中心血管病医院 | 90053358 | 派工完成 | 2026-04-08 08:35:35 | 2026-04-08 14:21:45 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
镇原县上肖镇卫生院IVD / 血球 / BC-5385 CRP提示注射器异常故障 | 镇原县上肖镇卫生院IVD / 血球 / BC-5385 CRP提示注射器异常故障 19993394127刘老师来电催单，致电15193130253刘汉佺跟进 |  | 199 9339 4127 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990053 |  | 兰州分公司 | DD4-37000455 | #TS000305189 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 派工完成 | 2026-04-08 08:01:27 | 2026-04-08 08:01:31 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
盘锦万众医院有限公司IVD / 血球 / BC-5120需要仪器机械码 | 盘锦万众医院有限公司IVD / 血球 / BC-5120需要仪器机械码，联系方式白老师13942733550，烦请跟进谢谢 |  | 139 4273 3550 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 沈阳分公司 | TQ-56007996 | #TS000305178 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 盘锦万众医院有限公司 | 328690 | 派工完成 | 2026-04-08 07:44:30 | 2026-04-08 07:44:34 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
徐州医科大学附属医院淮海路院区IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS报压力错误 | 徐州医科大学附属医院淮海路院区IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS报压力错误，联系方式张老师18205208023，烦请跟进谢谢 转南京分公司李家诚协助跟进 |  | 182 0520 8023 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 南京分公司 | DC6-37002677 | #TS000305173 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 徐州医科大学附属医院淮海路院区 | 107312 | 派工完成 | 2026-04-08 07:29:21 | 2026-04-08 07:29:25 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
江阳区通滩中心卫生院（泸州市江阳区第二人民医院） - BS-800 | IVD / 生化 / BS-800换了光源灯之后光度计检测异常 江阳区通滩中心卫生院（泸州市江阳区第二人民医院） 医学检验科，联系方式15328336052，烦请跟进谢谢 转成都分公司陈红协助跟进 附件: open_api/tid44609/1775575513_44609_ea3e44_media_1775575501720.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775575513_44609_ea3e44_media_1775575501720.jpg?Expires=1780542536&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=7uwzEMCgFglQMKsd6eksX0ffkUo%3D |  | 199 0825 4135 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  |  |  | 成都分公司 | XE-11002229 | #TS000305111 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 江阳区通滩中心卫生院（泸州市江阳区第二人民医院） | 364839 | 派工完成 | 2026-04-07 23:25:08 | 2026-04-08 02:19:10 | 59990053 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
南京天南医学检验有限公司系IVD / 血球 / BC-6100统时间错误无法更改 | 南京天南医学检验有限公司系IVD / 血球 / BC-6100统时间错误无法更改，联系方式张老师18455235560，烦请跟进谢谢 转南京分公司李家诚协助跟进 老师二次来电催单催促工程师 |  | 184 5523 5560 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 南京分公司 | TV-98000090 | #TS000305038 | IVD | 血球 | BC-6100 | [7 empty] | 南京天南医学检验有限公司 | 90351750 | 派工完成 | 2026-04-07 21:55:48 | 2026-04-07 21:55:52 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
郑州市第七人民医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS流水线不动 | 郑州市第七人民医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS流水线不动了，联系方式余老师13087006736，烦请跟进谢谢 转郑州分程清华协助跟进谢谢 |  | 130 8700 6736 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 郑州分公司 | UC-53004550 | #TS000304915 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 郑州市第七人民医院 | 308705 | 派工完成 | 2026-04-07 20:29:47 | 2026-04-07 20:29:51 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
（禁用）武夷绿洲社区卫生服务站（无可用的代码）IVD / 血球 / BC-5120更换了稀释液之后数据无法导入 | （禁用）武夷绿洲社区卫生服务站（无可用的代码）IVD / 血球 / BC-5120更换了稀释液之后数据无法导入，联系方式叶老师13665000278，烦请跟进谢谢 转福州分公司余根贤协助跟进 工程师已处理解决 |  | 136 6500 0278 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 深圳分公司 | TQ-24005164 | #TS000304869 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-04-07 19:58:49 | 2026-04-07 20:30:37 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
罗田白庙河乡肖家坳卫生院bs-450，咨询质控如何操作， | 罗田白庙河乡肖家坳卫生院bs-450，咨询质控如何操作，未提供序列号， 老师二次来电催促工程师，已安抚情绪，尽快联系工程师 |  | 157 2725 6556 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 |  | #TS000304686 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 罗田白庙河乡肖家坳卫生院 | 60038287 | 派工完成 | 2026-04-07 18:18:31 | 2026-04-07 18:18:36 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
壤塘县人民医院BC-5380结果异常 | RF-1A105912壤塘县人民医院BC-5380结果异常 【故障现象】：仪器长时间未使用，现在做结果为0【排查过程】：怀疑管路有堵塞【处理结果】：工单下派，工程师上门检查，尽快联系老师沟通维修时间 |  | 182 8199 8031 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 |  | #TS000304624 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 壤塘县人民医院 | 322012 | 派工完成 | 2026-04-07 17:54:12 | 2026-04-07 17:57:12 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
六师奇台湖沿镇社区卫生服务中心BS-1000M做出结果与上传结果不一样 | BS-1000M做出结果与上传结果不一样，无法提供序列号 【故障现象】：做出结果和上传结果不一致【处理结果】：工单下派，工程师协助LIS方解决，13579629698来电催单，转王鸣冲跟进 |  | 135 7962 9698 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 |  | #TS000304524 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 六师奇台湖沿镇社区卫生服务中心 | 90382866 | 派工完成 | 2026-04-07 17:27:01 | 2026-04-07 17:32:41 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
庆城县太白梁卫生院中合铺村分院IVD / 生化 / BS-350E是否可以做糖化血红蛋白 | 庆城县太白梁卫生院中合铺村分院IVD / 生化 / BS-350E是否可以做糖化血红蛋白 【故障现象】：350E是否可以做糖化【排查过程】：告知老师需要更换糖化样本针才可以做糖化【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 180 9343 6567 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 | XS-73002071 | #TS000304420 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 庆城县太白梁卫生院中合铺村分院 | 90203020 | 技术支持解决 | 2026-04-07 16:59:16 | 2026-04-07 17:26:38 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
韩城市妇幼保健院CL-6000i | 2026-04-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码C07134【M1：第1磁分离单元：第1阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。】 |  | 187 6583 1125 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | admin，59990005 |  | 西安分公司 | BB3-34003013 | #TS000304410 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 韩城市妇幼保健院 | 305229 | 派工完成 | 2026-04-07 16:57:02 | 2026-04-07 16:57:07 | 59990005 | 007_远程申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 二甲
盱眙恒山中医医院有限公司（盱眙县中医院）CL-6200i | 2026-04-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 152 6177 5177 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | admin，59990005 |  | 南京分公司 | BB4-43000214 | #TS000304401 | IVD | 生化 | CL-6200I | [7 empty] | 盱眙恒山中医医院有限公司（盱眙县中医院） | 312830 | 派工完成 | 2026-04-07 16:55:17 | 2026-04-07 16:55:22 | 59990005 | 007_远程申告 | 手工录入 | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三乙
长沙市雨花区左家塘街道桂花村三诚社区卫生服务站BS-240采样针清洗时未检测到页面 | BS-240采样针清洗时未检测到页面 与#TS000304346工单重复，无需支持 |  | 177 7465 0036 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | YX-29006129 | #TS000304349 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 长沙市雨花区左家塘街道桂花村三诚社区卫生服务站 | 60589224 | 无需技术支持 | 2026-04-07 16:43:31 | 2026-04-07 17:05:47 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
急 长沙市雨花区左家塘街道桂花村三诚社区卫生服务站BS-240不出水 | 长沙市雨花区左家塘街道桂花村三诚社区卫生服务站BS-240不出水，无法提供序列号 13974855429客户来电催单，告知还没有工程师安排回电，需要工程师尽快对接，转科海跟进 【故障现象】：机器漏水【处理结果】：工单下派，工程师联系073184116972科室电话，上门检查 |  | 139 7485 5429 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 |  | #TS000304346 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 长沙市雨花区左家塘街道桂花村三诚社区卫生服务站 | 60589224 | 派工完成 | 2026-04-07 16:42:41 | 2026-04-07 17:02:09 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
黎平县开泰社区卫生服务中心BC-5130通讯地址的配置 | BC-5130通讯地址的配置 【故障现象】：LIS工程师询问通讯参数【排查过程】：告知可以在数据管理软件的仪器设置里面查找【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 180 8434 3121 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 贵阳分公司 | TR-12005507 | #TS000304322 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 黎平县开泰社区卫生服务中心 | 90195339 | 技术支持解决 | 2026-04-07 16:36:31 | 2026-04-07 17:42:48 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
十堰市郧阳区南化中心卫生院BS-450报警光源故障，更换依旧报警 | 十堰市郧阳区南化中心卫生院BS-450报警光源故障，更换依旧报警 【故障现象】：反应盘溢流【排查过程】：捋顺废液管后故障依旧，怀疑废液泵故障【处理结果】：工单下派，工程师带配件维修 |  | 138 7276 1072 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 | YV-17001784 | #TS000304278 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 十堰市郧阳区南化中心卫生院 | 60029274 | 派工完成 | 2026-04-07 16:27:01 | 2026-04-07 16:56:01 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
额尔古纳市黑山头卫生院IVD / 血球 / BC-3000PLUS、OPM-151咨询是否能用别的厂家的试剂 | 额尔古纳市黑山头卫生院IVD / 血球 / BC-3000PLUS、OPM-151咨询是否能用别的厂家的试剂 |  | 151 4845 9588 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000304271 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 额尔古纳市黑山头卫生院 | 60096884 | 技术支持解决 | 2026-04-07 16:24:22 | 2026-04-07 16:34:40 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
额尔古纳市黑山头卫生院BS-220仪器很久没有使用，需要购买试剂和维护仪器 | 额尔古纳市黑山头卫生院BS-220咨询是否能用别的厂家的试剂 【故障现象】：220生化好多年没用了，需要重新启用，需要购买试剂【处理结果】：工单下派，工程师联系客户，沟通仪器维护，试剂购买事宜 转黑吉-王照暄跟进。 |  | 151 4845 9588 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 | XJ-5B003528 | #TS000304265 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 额尔古纳市黑山头卫生院 | 60096884 | 座席解决 | 2026-04-07 16:23:11 | 2026-04-07 16:34:13 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
杂多县人民医院 - BS-2000M | 61号杯子直接是碎在里面的！ 杂多县人民医院 医学检验科 【故障现象】：反应杯碎了一个 【排查过程】：老师已自行取出，需要更换一个新反应杯，今年刚装的机器，没找到备用的反应杯【处理结果】：工单下派，工程师联系客户 附件: open_api/tid44609/1775549902_44609_522330_media_1775549892566.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775549902_44609_522330_media_1775549892566.jpg?Expires=1780542537&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ZebsDLm9%2Fw9m6prPFYH49vp8xIw%3D |  | 153 5298 1684 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  |  |  | 兰州分公司 | YA-54001631 | #TS000304244 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 杂多县人民医院 | 60035987 | 派工完成 | 2026-04-07 16:18:15 | 2026-04-07 16:33:29 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
武汉市东西湖区妇幼保健院C3510咨询临床问题 | 武汉市东西湖区妇幼保健院C3510咨询临床问题，无法提供序列号 客户咨询目前负责工程师及临床，后续问题方便沟通，已通知当地凝血接口人与客户建立联系 |  | 183 7207 2570 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 |  | #TS000304224 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 武汉市东西湖区妇幼保健院 | 331726 | 无需技术支持 | 2026-04-07 16:13:54 | 2026-04-07 16:24:07 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二乙
武汉市江汉区妇幼保健院CL-2000i | 2026-04-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 132 0713 1138 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 武汉分公司 | W5-8B000707 | #TS000304185 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 武汉市江汉区妇幼保健院 | 60119855 | 派工完成 | 2026-04-07 16:05:35 | 2026-04-07 16:54:47 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
孝昌县凤新社区卫生服务中心BC-5180、BS-430维护密码 | BC-5180、BS-430维护密码 客户自行联系工程师处理 |  | 137 8993 3353 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990050 |  | 武汉分公司 |  | #TS000304091 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 孝昌县凤新社区卫生服务中心 | 90381366 | 无需技术支持 | 2026-04-07 15:41:30 | 2026-04-07 15:50:42 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
柳州市丹州镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180咨询参数问题 | 柳州市丹州镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180咨询参数问题，老师没有提供序列号 【故障现象】：生化和血球忘记密码【处理结果】：老师自行联系工程师处理 |  | 138 7821 1520 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 南宁分公司 |  | #TS000304069 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 柳州市丹州镇卫生院 | 90400867 | 无需技术支持 | 2026-04-07 15:36:51 | 2026-04-07 15:47:41 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
原阳县原武镇中心卫生院BC-2300血小板结果异常 | BC-2300血小板结果异常谢朝森：先封单吧，这个客户接电话了，但是准备下班了，设备有一段时间未使用，现在使用后发现结果异常，已经加微信，明天我指导他做一下维护看看，如果不行我让他再提一个单子，再下派到区域工程师那里 |  | 177 9664 0337 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990050 |  | 郑州分公司 | RT-45107797 | #TS000304028 | IVD | 血球 | BC-2300 | [7 empty] | 原阳县原武镇中心卫生院 | 333817 | 座席解决 | 2026-04-07 15:25:52 | 2026-04-07 17:54:59 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-离线 |  | 一甲
积石山县吹麻滩镇社区卫生服务中心BS-430计算机性能不足 | YW-35007984 BS-430计算机性能不足 【故障现象】：计算机性能不足【排查过程】：重启计算机后测试正常。老师反馈不知道哪个工程师负责此医院的设备，想要工程师的联系方式【处理结果】：工单下派，工程师联系老师 |  | 177 9305 4896 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 |  | #TS000304021 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 积石山县吹麻滩镇社区卫生服务中心 | 90368558 | 派工完成 | 2026-04-07 15:23:30 | 2026-04-07 15:28:06 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
化隆县妇幼保健医院BC-5390需要重装软件 | 化隆县妇幼保健医院BC-5390需要重装软件 转乃月婵 |  | 139 9732 7091 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 | SM-79001504 | #TS000303925 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 化隆县妇幼保健医院 | 60117318 | 座席解决 | 2026-04-07 14:59:27 | 2026-04-07 14:59:32 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
安徽省宿州市萧县黄口镇中心卫生院BC-1800堵孔 | RK-82107379 BC-1800堵孔 |  | 155 5573 6978 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 合肥分公司 | RK-82107379 | #TS000303901 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 安徽省宿州市萧县黄口镇中心卫生院 | 362450 | 技术支持解决 | 2026-04-07 14:53:44 | 2026-04-07 17:02:20 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
肃南皇城镇卫生院BS-430样本盘运动错误 | 肃南皇城镇卫生院BS-430样本盘运动错误 【故障现象】：样本盘运动错误【排查过程】：故障无法消除。老师反馈已自行擦拭过光耦，无效。【处理结果】：工单下派，工程师上门处理。老师着急，请尽快联系 |  | 181 9361 8040 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | YW-0A004719 | #TS000303897 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 肃南皇城镇卫生院 | 90218148 | 派工完成 | 2026-04-07 14:52:49 | 2026-04-07 14:56:30 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
襄阳市第五医院BC-5180报告单怎么调整出样本类型 | BC-5180报告单怎么调整出样本类型 BS-450多申请的项目怎么删除 【故障现象】：血球报告单如何打出样本类型，生化如何删除项目【排查过程】：血球需要修改模板，生化已视频指导老师删除项目【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 166 7159 5686 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990050 |  | 武汉分公司 |  | #TS000303864 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 襄阳市第五医院 | 60029277 | 技术支持解决 | 2026-04-07 14:41:37 | 2026-04-07 15:09:04 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
广东佛山南海泰成逸园综合医院有限公司CL-2800I反应杯还有但是提示反应杯空，扫描不到试剂 | 广东佛山南海泰成逸园综合医院有限公司CL-2800I反应杯还有但是提示反应杯空，扫描不到试剂 【故障现象】：反应杯卡杯【排查过程】：老师反馈机器还有其它问题，需要工程师上门处理【处理结果】：工单下派，工程师尽快联系客户上门处理 |  | 138 4607 3226 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 广州分公司 | BL3-54000136 | #TS000303850 | IVD | 生化 | CL-2800I | [7 empty] | 广东佛山南海泰成逸园综合医院有限公司 | 90196819 | 派工完成 | 2026-04-07 14:37:09 | 2026-04-07 14:44:06 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
宁安市人民医院CX-9000 | 2026-04-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24325000【触发试剂针废液池排液失败，触发试剂针废液池排液失败】 渠道工程师已跟进客户处理，此单暂且封闭 |  | 187 1461 5746 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | GC8-2A000139 | #TS000303834 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 宁安市人民医院 | 310541 | 无需技术支持 | 2026-04-07 14:34:03 | 2026-04-07 14:45:01 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
湘西自治州精神病医院BC-5390提示动作机构动作异常 | 湘西自治州精神病医院BC-5390提示动作机构动作异常 【故障现象】：混匀机构动作异常【排查过程】：故障无法消除【处理结果】：工单下派，工程师上门处理 |  | 166 8635 2753 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 | SM-7C001605 | #TS000303788 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 湘西自治州精神病医院 | 318204 | 派工完成 | 2026-04-07 14:12:37 | 2026-04-07 14:21:58 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
淮南市寿县双桥镇卫生院BS-830连接上lis会反复重新连接，无法传输数据 | 淮南市寿县双桥镇卫生院BS-830连接上lis会反复重新连接，无法传输数据 【故障现象】：LIS无法连接【处理结果】：工单下派，工程师协助解决 |  | 186 2750 3660 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990009 |  | 合肥分公司 | BA6-86000086 | #TS000303770 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 淮南市寿县双桥镇卫生院 | 377785 | 派工完成 | 2026-04-07 14:05:44 | 2026-04-07 14:18:23 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
镇原县上肖镇卫生院BC-5385 CRP，注射器动作异常， | 镇原县上肖镇卫生院BC-5385 CRP，注射器动作异常，DD4-37000455 【故障现象】：注射器动作异常【排查过程】：无法消除故障，重启无效【处理结果】：工单下派，工程师上门检查 |  | 152 1381 0933 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 兰州分公司 | DD4-37000455 | #TS000303587 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 派工完成 | 2026-04-07 12:51:30 | 2026-04-07 13:25:13 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
内黄县人民医院CX-9000 | 2026-04-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码37301040【夹爪1Y移动故障，夹爪1水平动作异常】,41204074【分杯盘转动异常，分杯盘电机堵转】,11504041【样本架调度失败，变轨小车X向机构动作异常】,37101037【夹爪1Z移动故障，夹爪1垂直动作异常】 用错反应杯，渠道工程师已指导客户处理 |  | 175 1307 2607 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | GC8-4B000862 | #TS000303557 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 内黄县人民医院 | 308951 | 无需技术支持 | 2026-04-07 12:31:38 | 2026-04-07 12:33:09 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
31699部队医院BC-30S开机后不工作，TH-14009383 | 31699部队医院BC-30S开机后不工作，TH-14009383 进不了系统，蓝屏，SD有问题，工单下派，区域处理 |  | 177 4153 7270 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000303540 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 31699部队医院 | 90092898 | 派工完成 | 2026-04-07 12:22:37 | 2026-04-07 16:22:26 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
南阳白癜风医院 - BC-5120 | 血常规白细胞结果异常 南阳白癜风医院 医学检验科 【故障现象】：更换LH溶血剂后，白细胞结果偏低【排查过程】：再次更换不同批号的溶血剂后故障依旧【处理结果】：工单下派，工程师上门检查 附件: open_api/tid44609/1775535080_44609_02d69b_media_1775535069925.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775535080_44609_02d69b_media_1775535069925.jpg?Expires=1780542538&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=UWKsrm3FYV6I1hoE7MTE02rAZ5M%3D |  | 152 3818 9351 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 郑州分公司 | TQ-27005394 | #TS000303518 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 南阳白癜风医院 | 90232391 | 派工完成 | 2026-04-07 12:11:15 | 2026-04-07 12:33:01 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
广德康视眼科医院,bs220 未检测到页面 | 广德康视眼科医院,bs220 未检测到页面 【故障现象】：样本针排液检测不到液面【处理结果】：老师无法疏通样本针。工单下派，工程师上门处理 |  | 152 1270 6971 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 合肥分公司 | XJ-96004331 | #TS000303514 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 广德康视眼科医院 | 90152882 | 派工完成 | 2026-04-07 12:10:23 | 2026-04-07 12:15:06 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
陆军第957医院BS-2000M样本针清洗失败 | 陆军第957医院BS-2000M样本针清洗失败无法提供序列号 【故障现象】：样本针清洗失败，ISE参比电极失效【处理结果】：工单下派，工程师上门处理 |  | 157 7208 2658 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 |  | #TS000303494 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 陆军第957医院 | 90199466 | 派工完成 | 2026-04-07 12:03:18 | 2026-04-07 12:26:18 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
辽宁省营口市西市区滨海社区卫生服务中心BC-2600末梢血稀释倍数是多少 | RQ-5B117884 BC-2600末梢血稀释倍数是多少 客户未接电话，工单下派处理 |  | 150 0417 4888 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000303470 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 辽宁省营口市西市区滨海社区卫生服务中心 | 90000958 | 派工完成 | 2026-04-07 11:51:06 | 2026-04-07 16:23:06 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
承德爱尔眼科医院有限公司bs-330e样本针排液未能检测到页面 | 承德爱尔眼科医院有限公司bs-330e样本针排液未能检测到页面 无法提供序列号 18631418550来电需要工程师对接，已转赵新虎工程师跟进。 【故障现象】：样本针排液未能检测到液面【排查过程】：试剂瓶没有气泡，注射器未漏液，客户无法疏通样本针【处理结果】：工单下派，工程师上门处理 |  | 186 3141 8550 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000303464 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 承德爱尔眼科医院有限公司 | 90168568 | 派工完成 | 2026-04-07 11:48:03 | 2026-04-07 14:04:12 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
长沙市通泰街道社区卫生服务中心BS-430报警数据库连接失败 | 长沙市通泰街道社区卫生服务中心BS-430报警数据库连接失败 【故障现象】：数据库连接失败【排查过程】：老师要求派工程师过去看一下【处理结果】：工单下派，工程师联系老师解决 |  | 133 9749 1602 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 | YW-08004558 | #TS000303459 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 长沙市通泰街道社区卫生服务中心 | 60125490 | 派工完成 | 2026-04-07 11:45:41 | 2026-04-07 12:00:01 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
壤塘县人民医院IVD / 血球 / BC-5380故障消除不了 | 壤塘县人民医院IVD / 血球 / BC-5380故障消除不了（RF-1A105912） 【故障现象】：条码无法加载【排查过程】：更换新条码后可以正常加载【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 182 8199 8031 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 |  | #TS000303393 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 壤塘县人民医院 | 322012 | 技术支持解决 | 2026-04-07 11:25:11 | 2026-04-07 11:38:44 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
大连市金州区第一人民医院询问BS-860校准品问题 | 大连市金州区第一人民医院询问BS-860校准品问题 【故障现象】：需要新增项目【处理结果】：工单下派，工程师联系客户处理 |  | 159 4247 1179 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 沈阳分公司 | BB9-88000123 | #TS000303347 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 大连市金州区第一人民医院 | 301801 | 派工完成 | 2026-04-07 11:07:21 | 2026-04-07 11:52:17 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
革吉县人民医院IVD / 生化 / BS-370E（BA2-0A000192）询问怎么退出到桌面界面，需要操作链接LIS | 革吉县人民医院IVD / 生化 / BS-370E（BA2-0A000192）询问怎么退出到桌面界面，需要操作链接LIS 【故障现象】：软件如何退出到桌面【排查过程】：指导客户输入工程师权限的账号密码，就可以切屏了【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 181 9006 9398 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | BA2-0A000192 | #TS000303342 | IVD | 生化 | BS-370E | [7 empty] | 革吉县人民医院 | 324089 | 技术支持解决 | 2026-04-07 11:06:18 | 2026-04-07 11:14:06 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
四平爱尔眼科医院有限公司C3100测试杯卡片不好使 | C3100测试杯卡片不好使 刷卡提示卡已被刷过，已联系分公司邮寄 |  | 155 6858 7105 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | 106-AE-05000160 | #TS000303340 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 四平爱尔眼科医院有限公司 | 90168138 | 技术支持解决 | 2026-04-07 11:05:43 | 2026-04-07 11:09:41 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一甲
正定县人民医院CX-9000 | 2026-04-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 叶德雨：渠道工程师已经指导客户处理，此单暂且封闭 |  | 198 3210 9285 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | GC8-49000769 | #TS000303335 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 正定县人民医院 | 307558 | 无需技术支持 | 2026-04-07 11:04:03 | 2026-04-07 11:23:00 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
攀枝花九龙医院BC-10堵孔 | UH-3B011171 BC-10堵孔 17828541237来电反馈设备已经维修好了，此单封闭 |  | 178 2854 1237 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 |  | #TS000303303 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 攀枝花九龙医院 | 90067969 | 座席解决 | 2026-04-07 10:50:59 | 2026-04-07 11:27:50 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
桂林乐尔医疗器械公司BS-450需要更换光源灯 | BS-450需要更换光源灯 【故障现象】：需要更换光源灯【处理结果】：工单下派，工程师带配件上门处理 |  | 182 9000 8258 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 南宁分公司 |  | #TS000303266 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 桂林乐尔医疗器械公司 | 90211938 | 派工完成 | 2026-04-07 10:33:21 | 2026-04-07 10:52:16 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
贵州省六盘水市盘州市乌蒙镇卫生院BS-460不显示参考值范围 | 贵州省六盘水市盘州市乌蒙镇卫生院BS-460不显示参考值范围 【故障现象】：结果不出参考范围【排查过程】：发现没输入年龄，告知老师需要输入年龄和性别【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 155 8599 5357 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990001 |  | 贵阳分公司 | YU-34001828 | #TS000303255 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 贵州省六盘水市盘州市乌蒙镇卫生院 | 90052743 | 技术支持解决 | 2026-04-07 10:28:56 | 2026-04-07 10:30:53 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
桂林广济中医医院BC-5120血红本底电压异常 | TQ-24005195 BC-5120血红本底电压异常 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】：指导客户点击自动设置到4.2V【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 134 5766 8816 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 南宁分公司 |  | #TS000303246 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 桂林广济中医医院 | 90320242 | 技术支持解决 | 2026-04-07 10:25:50 | 2026-04-07 10:34:22 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
天津市东丽区俊龙诊所有限责任公司IVD / 血球 / BC-5120需要稀释液新的条形码 | 天津市东丽区俊龙诊所有限责任公司IVD / 血球 / BC-5120需要稀释液新的条形码 【故障现象】：需要稀释液条码【处理结果】：工单下派 |  | 137 5265 3878 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 天津分公司 | TQ-41006488 | #TS000303241 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 天津市东丽区俊龙诊所有限责任公司 | 90369698 | 派工完成 | 2026-04-07 10:23:30 | 2026-04-07 10:26:54 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
民乐县人民医院CX-9010设备需要做校准，性能验证 | 民乐县人民医院CX-9010设备需要做校准，性能验证 转乃月婵 |  | 189 9366 7622 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 兰州分公司 | GC6-57000355 | #TS000303237 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 民乐县人民医院 | 311316 | 座席解决 | 2026-04-07 10:22:42 | 2026-04-07 10:22:43 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
深圳市宝安区中心医院MC-80组件故障 | MC-80组件故障 【故障现象】：自动推片机报警，无法消除故障【处理结果】：工单下派，工程师联系老师处理 |  | 176 2047 8987 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 | DC8-28000209 | #TS000303230 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 深圳市宝安区中心医院 | 310445 | 派工完成 | 2026-04-07 10:20:31 | 2026-04-07 10:48:58 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
福州市第七医院CL-6000I报错校准过程中电极电压超限 | 福州市第七医院CL-6000I报错校准过程中电极电压超限 老师自行联系当地工程师处理 |  | 177 4607 2025 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 福州分公司 | BB3-9B000966 | #TS000303229 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 福州市第七医院 | 313523 | 无需技术支持 | 2026-04-07 10:19:29 | 2026-04-07 10:45:19 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
宜昌市夷陵区京都御林中医医院BC-10报错废液满， | 宜昌市夷陵区京都御林中医医院BC-10报错废液满，UH-0A003336 让客户拔插废液传感器，清洗废液传感器故障依旧，工单下派区域工程师处理 |  | 180 7191 5911 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 | UH-0A003336 | #TS000303190 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 宜昌市夷陵区京都御林中医医院 | 90093263 | 派工完成 | 2026-04-07 10:06:47 | 2026-04-07 14:19:24 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
江华县沱江镇卫生院BC-5380一直显示在预热，无法开机 | 江华县沱江镇卫生院BC-5380一直显示在预热，无法开机 【故障现象】：一直显示预热，无法做样本【排查过程】：重启机器无效，怀疑加热组件问题【处理结果】：工单下派，工程师带配件上门处理 |  | 189 7467 5897 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | RF-94102907 | #TS000303179 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 江华县沱江镇卫生院 | 60117003 | 派工完成 | 2026-04-07 10:02:22 | 2026-04-07 10:36:42 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
瑞金安和社区卫生服务中心BS-360S无法进行测试 | BS-360S无法进行测试，无法提供序列号 【故障现象】：CC测试周期超时【排查过程】：告知客户需要更换串口卡。【处理结果】：工单下派，工程师联系老师解决 |  | 188 7970 7787 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 南昌分公司 |  | #TS000303162 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 瑞金安和社区卫生服务中心瑞金经开区社区卫生服务中心 | 90410876 | 派工完成 | 2026-04-07 09:58:26 | 2026-04-07 10:17:11 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
灵山县第二人民医院BC-5180设备故障 | 灵山县第二人民医院BC-5180设备故障 【故障现象】：进样机构动作异常【排查过程】：无法消除故障【处理结果】：工单下派，工程师联系客户解决 |  | 182 7777 5656 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990009 |  | 南宁分公司 | RG-6C101409 | #TS000303146 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 灵山县第二人民医院 | 302359 | 派工完成 | 2026-04-07 09:49:18 | 2026-04-07 10:21:59 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
广安市岳池县新场镇卫生院BS-430报水空白超限，光源故障 | 广安市岳池县新场镇卫生院BS-430报水空白超限，光源故障，未提供序列号 等待客户反馈：50分钟 【故障现象】：水空白超限【排查过程】：新更换的光源灯，自动清洗机构没发现异常，指导老师检查废液管路，捋顺废液管，不能有打折的地方，继续做样本，暂未发现报警【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 183 8045 4749 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990004 |  | 成都分公司 |  | #TS000303137 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 新场镇卫生院 | 90209798 | 技术支持解决 | 2026-04-07 09:45:00 | 2026-04-07 10:41:30 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
成都市双流区怡心街道社区卫生服务中心BS-600咨询数据能否恢复 | 成都市双流区怡心街道社区卫生服务中心BS-600咨询数据能否恢复，YS-68000216 |  | 138 8181 9789 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 |  | #TS000303133 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 成都市双流区怡心街道社区卫生服务中心 | 90264643 | 派工完成 | 2026-04-07 09:44:38 | 2026-04-07 09:44:42 | 59990001 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一甲
沅陵县人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000样品针故障，无法吸样 | 沅陵县人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000样品针故障，无法吸样 无法提供序列号。 客户端用错清洗液，已指导客户处理 |  | 152 1158 9733 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 |  | #TS000303130 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 沅陵县人民医院 | 102335 | 技术支持解决 | 2026-04-07 09:44:19 | 2026-04-07 09:49:44 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 三乙
杭州市拱墅区人民中西医结合医院（杭州中西医结合医院）CX-9010 | 2026-04-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码34302043【试剂针R22水平动作异常，试剂针R22水平动作异常】 渠道工程师已建单处理，此单暂且封闭 |  | 139 5816 0573 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 杭州分公司 | GC6-58000360 | #TS000303127 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 杭州市拱墅区人民中西医结合医院（杭州中西医结合医院） | 60100383 | 无需技术支持 | 2026-04-07 09:42:03 | 2026-04-07 09:50:23 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 其他
灵寿县妇幼保健院BS-430指控数值异常 | 灵寿县妇幼保健院BS-430指控数值异常 【故障现象】：做校准后质控失控【排查过程】：将校准状态改成拒绝，再次做质控后在控【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 151 7682 6835 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000303101 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 灵寿县妇幼保健院 | 60065812 | 技术支持解决 | 2026-04-07 09:34:01 | 2026-04-07 10:15:02 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
河北省第八人民医院ExC810咨询指控样本信息 | 河北省第八人民医院ExC810咨询指控样本信息 以提供客户所需质控靶值信息 |  | 177 3118 8649 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 | 106-BB-02000027 | #TS000303090 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 河北省第八人民医院 | 307552 | 技术支持解决 | 2026-04-07 09:29:31 | 2026-04-07 10:05:33 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
河南省中医院EU 8600不出结果 | QA4-2C000025 UA-5600/EH-2090C不出结果 报通道1/2/3/4光异常，需工程师前往维护聚光镜 医生反馈已联系上当地工程师 请下派 |  | 185 3717 8601 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 郑州分公司 | R5-31000049 | #TS000303087 | IVD | 尿液分析 | EH-2090C | [7 empty] | 河南省中医院 | 308728 | 派工完成 | 2026-04-07 09:28:00 | 2026-04-07 11:00:59 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
渠县青神乡卫生院 BS-430咨询糖化血红蛋白的操作问题 | 渠县青神乡卫生院 BS-430咨询血红蛋白的操作问题，说明书和试剂供应商的说法没有统一 19119070051来电催促， 【故障现象】：工程师培训时告知样本不需要离心，老师对此产生怀疑【排查过程】：告知老师样本管用血常规管，需要离心【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 191 1907 0051 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000303064 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 渠县青神乡卫生院 | 90410873 | 技术支持解决 | 2026-04-07 09:19:03 | 2026-04-07 09:48:05 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
白河县人民医院询问贝克曼的生化仪器au5800的校准版药品参考迈瑞的BS-2800还是BS-800 | 白河县人民医院询问贝克曼的生化仪器au5800的校准版药品参考迈瑞的BS-2800还是BS-800 试剂是迈瑞公司的，老师表示询问过贝克曼厂家，他们告知可以参考迈瑞云这两个仪器的校准板，老师还是想再确认一下 《技术》这个下派临床单。无具体型号，转分公司熊靖 |  | 157 6915 9036 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 西安分公司 |  | #TS000303061 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 白河县人民医院 | 305332 | 座席解决 | 2026-04-07 09:17:58 | 2026-04-07 09:31:42 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二丙
急 旌德县仁德医院BC-5180设备无法计数 | 急 旌德县仁德医院BC-5180设备无法计数，序列号：RG-5B100811，客户需要工程师尽快联系 【故障现象】：设备不工作【排查过程】：视频发现报LIS通讯相关报警，将LIS临时关闭，可以正常做样本，后续联系LIS工程师解决报警【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 157 1563 9290 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990009 |  | 合肥分公司 |  | #TS000303043 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 旌德县仁德医院 | 60100282 | 技术支持解决 | 2026-04-07 09:08:56 | 2026-04-07 09:58:22 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
齐齐哈尔建设社区卫生服务中心BC-5130如何调整儿童模式参数值 | BC-5130如何调整儿童模式参数值 【故障现象】：设置儿童参考值【排查过程】：告知数据管理软件根据输入年龄自动切换成人和儿童，老师反馈没有安装数据管理软件。【处理结果】：工单下派，工程师联系老师协商安装数据管理软件事宜 |  | 187 4526 2226 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | TR-0B004965 | #TS000303012 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 齐齐哈尔建设社区卫生服务中心 | 90054714 | 派工完成 | 2026-04-07 08:54:34 | 2026-04-07 09:14:53 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
梧州市皮肤病防治院IVD / 血球 / BC-3000PLUS一直重复做标本 | 梧州市皮肤病防治院IVD / 血球 / BC-3000PLUS一直重复做标本 谢朝森：已经给这个客户报价了，但是好像他找别人去修了，封单完工吧，我让客户后续有什么问题，再反馈 |  | 182 7606 7465 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990007 |  | 南宁分公司 | RJ-2A112832 | #TS000303010 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 梧州市皮肤病防治院 | 300322 | 座席解决 | 2026-04-07 08:53:46 | 2026-04-07 17:15:41 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
云南省曲靖市第五人民医院BC-7500[NR] CS溶血剂更换跳不出扫描界面 | 云南省曲靖市第五人民医院BC-7500[NR] CS溶血剂更换跳不出扫描界面 【故障现象】：LC溶血剂余量为0，机器不报警【排查过程】：告知老师LC余量可以为负值，余量为0时可以继续使用，报警后再更换【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 199 8712 0261 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 昆明分公司 | DC6-41003442 | #TS000303006 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 云南省曲靖市第五人民医院 | 304041 | 技术支持解决 | 2026-04-07 08:52:44 | 2026-04-07 09:06:29 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
潜江市泽口街道办事处卫生院BS-450需要升级 | 潜江市泽口街道办事处卫生院BS-450需要升级 【故障现象】：450生化需要升级【排查过程】：老师反馈听说周围的几个卫生院都已经做过升级，来电咨询什么时候也给他们医院做升级【处理结果】：工单下派，工程师联系老师协商 |  | 181 6308 9769 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 | YV-17001887 | #TS000302986 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 潜江市泽口街道办事处卫生院 | 365965 | 派工完成 | 2026-04-07 08:41:25 | 2026-04-07 08:47:11 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
寻甸县第二人民医院IVD / 生化 / CL-8000I如何上新项目 | 寻甸县第二人民医院IVD / 生化 / CL-8000I如何上新项目 【故障现象】：上新项目【排查过程】：老师反馈找不到新项目的参数【处理结果】：老师自行联系当地临床工程师处理 |  | 137 0885 3252 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 昆明分公司 | BJ5-57000819 | #TS000302974 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 寻甸县第二人民医院 | 370607 | 无需技术支持 | 2026-04-07 08:35:32 | 2026-04-07 08:49:03 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
四川省人民医院 - MC-80 | 血细胞染色仪染色浅 四川省人民医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1775521533_44609_c383ad_media_1775521524722.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775521533_44609_c383ad_media_1775521524722.jpg?Expires=1780542538&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=uDCD1nGKW3NW42D2323UEHqfeRI%3D |  | 177 6037 2565 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  |  |  |  | DC8-52001159 | #TS000302953 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 四川省人民医院 | 102052 | 派工完成 | 2026-04-07 08:25:28 | 2026-04-07 17:30:07 | 59990005 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接
清远市佛冈县高岗镇卫生院BC-5385 CRP反馈LC溶液没有了，咨询设备是否可以使用 | 清远市佛冈县高岗镇卫生院BC-5385 CRP反馈LC溶液没有了，咨询设备是否可以使用，客户无法提供序列号 老师反馈工程师已解决 |  | 132 0279 8431 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990009 |  | 广州分公司 |  | #TS000302952 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 清远市佛冈县高岗镇卫生院 | 90022522 | 无需技术支持 | 2026-04-07 08:24:35 | 2026-04-07 08:51:27 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
韩城市妇幼保健院CL-6000i | 2026-04-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码C07134【M1：第1磁分离单元：第1阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。】此单超时，已重新建单 |  | 187 6583 1125 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | admin |  | 西安分公司 | BB3-34003013 | #TS000302948 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 韩城市妇幼保健院 | 305229 | 座席解决 | 2026-04-07 08:22:33 | 2026-04-07 16:57:31 | 59990005 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
凤山县乔音乡林峒卫生院BS-350E结果找不到了，咨询怎么找回 | 凤山县乔音乡林峒卫生院BS-350E结果找不到了，咨询怎么找回 |  | 183 0786 2450 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 南宁分公司 | XS-68001885 | #TS000302941 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 凤山县乔音乡林峒卫生院 | 60106012 | 派工完成 | 2026-04-07 08:13:27 | 2026-04-07 08:13:31 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
安阳市妇幼保健院CX-9000 | 2026-04-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码29102038【试剂针R11竖直动作异常，试剂针R11竖直动作异常】 试剂未撕封口膜，客户自行处理，此单暂且封闭 |  | 152 0372 2770 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | GC8-58001166 | #TS000302940 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 安阳市妇幼保健院 | 308932 | 无需技术支持 | 2026-04-07 08:01:35 | 2026-04-07 08:30:53 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
盱眙恒山中医医院有限公司（盱眙县中医院）CL-6200i | 2026-04-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】此单超时，已重新建单 |  | 152 6177 5177 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | admin |  | 南京分公司 | BB4-43000214 | #TS000302939 | IVD | 生化 | CL-6200I | [7 empty] | 盱眙恒山中医医院有限公司（盱眙县中医院） | 312830 | 座席解决 | 2026-04-07 08:00:31 | 2026-04-07 16:55:54 | 59990005 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三乙
黑龙江齐齐哈尔市第一医院IVD / 血球 / BP 200N仪器报警 | 黑龙江齐齐哈尔市第一医院IVD / 血球 / BP 200N仪器报警，联系方式李老师19845671997，烦请跟进谢谢 转黑吉分公司谭羽聪协助跟进 |  | 198 4567 1997 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 黑吉分公司 | DG8-5A000657 | #TS000302922 | IVD | 血球 | BP 200N | [7 empty] | 黑龙江齐齐哈尔市第一医院 | 323705 | 派工完成 | 2026-04-07 02:43:42 | 2026-04-07 02:43:46 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
成都市新都区石板滩镇卫生院 - CX-9010 | 样本针加样异常，无法正常测试 成都市新都区石板滩街道社区卫生服务中心医学检验科，IVD / 凝血仪器 / CX-9010，联系方式13678183324，烦请跟进谢谢 转成都分公司杨坤协助跟进 附件: open_api/tid44609/1775493990_44609_577b37_media_1775493758715.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775493990_44609_577b37_media_1775493758715.jpg?Expires=1780542539&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=B55gvOMAZ%2BqX80v8hdGfirGUINM%3D open_api/tid44609/1775493991_44609_0b1994_media_1775493768698.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775493991_44609_0b1994_media_1775493768698.jpg?Expires=1780542539&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=oCaLBQ2QiGRyY5gCIAnMURVMibM%3D open_api/tid44609/1775493992_44609_8d502c_media_1775493796331.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775493992_44609_8d502c_media_1775493796331.jpg?Expires=1780542539&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=nKA%2Fr8BdpsA85r%2B5nMhGoXvf3SQ%3D open_api/tid44609/1775493992_44609_544409_media_1775493938251.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775493992_44609_544409_media_1775493938251.jpg?Expires=1780542539&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Z6OffMlPl5YNxUOyik2%2FFBwBhZE%3D |  | 135 5881 6761 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | admin |  | 成都分公司 | GC6-45000277 | #TS000302916 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 成都市新都区石板滩镇卫生院 | 377139 | 派工完成 | 2026-04-07 00:46:25 | 2026-04-07 00:52:13 | 59990053 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
长治市人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000报警废杯盒满了，但拿出来的时候是没满的，怎么操作 | 长治市人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000报警废杯盒满了，但拿出来的时候是没满的，怎么操作，联系方式刘老师18334532158。烦请跟进谢谢 转太原分公司侯燕林协助跟进 |  | 183 3453 2158 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 太原分公司 | GC8-3A000405 | #TS000302914 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 长治市人民医院 | 105052 | 派工完成 | 2026-04-07 00:39:41 | 2026-04-07 00:39:46 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
河南省儿童医院郑州儿童医院IVD / 凝血仪器 / CX-6010报警称反应杯不足，不会添加反应杯 | 河南省儿童医院郑州儿童医院IVD / 凝血仪器 / CX-6010报警称反应杯不足，不会添加反应杯，联系方式冯老师13673710409，烦请跟进谢谢 转郑州分公司张贺协助跟进 |  | 136 7371 0409 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 郑州分公司 | GE4-5A000725 | #TS000302912 | IVD | 凝血仪器 | CX-6010 | [7 empty] | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 308721 | 派工完成 | 2026-04-07 00:36:05 | 2026-04-07 00:36:09 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
新疆维吾尔自治区职业病医院IVD / 血球 / MC-82无法消除故障，拨片异常 | 新疆维吾尔自治区职业病医院IVD / 血球 / MC-82无法消除故障，拨片异常，联系方式吴老师15272404045，烦请跟进谢谢 转新疆分公司赵一帆协助跟进，未能联系上工程师和夜班接口人，以及主管孙涛，现转RTS紧急接口人何毅协助跟进 何工称已安排新疆内部何煜工程师（18665931475）已跟进。先让工程师跟踪一下 |  | 152 7240 4045 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | DC9-3A000046 | #TS000302908 | IVD | 血球 | MC-82 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区职业病医院 | 301247 | 座席解决 | 2026-04-07 00:12:26 | 2026-04-07 00:12:29 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
新疆维吾尔自治区职业病医院 - SC-120 | 仪器报玻片，切出玻片和异常，按照仪器故障帮助进行操作，无法消除故障 新疆维吾尔自治区职业病医院 医学检验科， 老师已来电安排工程师派工完成，封单 附件: open_api/tid44609/1775491438_44609_16bf2d_media_1775491396900.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775491438_44609_16bf2d_media_1775491396900.jpg?Expires=1780542539&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ARaj8Sn1uNIXDI7mPgtQ%2BQu5zRQ%3D |  | 186 9917 3678 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | admin |  | 新疆分公司 | SW-3A001462 | #TS000302905 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区职业病医院 | 301247 | 座席解决 | 2026-04-07 00:03:54 | 2026-04-07 00:16:32 | 59990053 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三乙
山西坤德医疗管理有限公司BC-5120质控品批号看不清 ，需要查询靶值信息 | 山西坤德医疗管理有限公司BC-5120质控品批号看不清 ，需要查询靶值信息无法提供序列号 |  | 152 0340 4734 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 太原分公司 | TQ-35005990 | #TS000302788 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 山西坤德医疗管理有限公司 | 90338368 | 派工完成 | 2026-04-06 18:37:26 | 2026-04-06 18:37:27 | 59990005 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一乙
山西坤德医疗管理有限公司BC-5120质控品批号看不清 ，需要查询靶值信息 | 山西坤德医疗管理有限公司BC-5120质控品批号看不清 ，需要查询靶值信息无法提供序列号 |  | 152 0340 4734 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990005 |  | 太原分公司 | TQ-35005990 | #TS000302779 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 山西坤德医疗管理有限公司 | 90338368 | 派工完成 | 2026-04-06 18:22:29 | 2026-04-06 18:24:54 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
急 昆山仁博医院BS-800无法做标本 | 昆山仁博医院BS-800无法做标本XE-56000705 |  | 159 5113 1983 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 苏州分公司 |  | #TS000302769 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 昆山仁博医院 | 90243327 | 派工完成 | 2026-04-06 18:05:38 | 2026-04-06 18:05:42 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
长沙市雨花区高桥街道社区卫生服务中心BS-860开电脑软件会自动打开 | 长沙市雨花区高桥街道社区卫生服务中心BS-860开电脑软件会自动打开无法提供序列号 【故障现象】：咨询软件自启动能否关闭 【排查过程】：已告知客户登录工程师账号，关闭自启 【处理结果】：问题解决 |  | 173 8899 7269 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 |  | #TS000302762 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 长沙市雨花区高桥街道社区卫生服务中心 | 379380 | 技术支持解决 | 2026-04-06 17:34:26 | 2026-04-06 17:41:33 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
盐池县惠安堡镇中心卫生院BC-5180 CRP注射器动作异常 | 盐池县惠安堡镇中心卫生院BC-5180 CRP注射器动作异常 SU-29009788 【故障现象】：注射器动作异常 【排查过程】：故障无法消除，重启无法消除，需要工程师现场服务 【处理结果】：工单下派，客户着急，麻烦尽快联系18209514672 |  | 182 0951 4672 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 |  | #TS000302755 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 盐池县惠安堡镇中心卫生院 | 90360392 | 派工完成 | 2026-04-06 17:23:02 | 2026-04-06 17:35:35 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
天津南开康泰医院BC-1800打印机出现乱码 | 天津南开康泰医院BC-1800打印机出现乱码RK-6A106621靳鹏云：封单 |  | 133 8314 5811 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 天津分公司 |  | #TS000302748 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 天津南开康泰医院 | 90240475 | 座席解决 | 2026-04-06 17:11:09 | 2026-04-06 18:30:26 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
疏勒县人民医院CL-6000i | 2026-04-06 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 138 9918 8612 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | admin，59990005 |  | 新疆分公司 | BB3-98000826 | #TS000302733 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 疏勒县人民医院 | 301561 | 派工完成 | 2026-04-06 16:32:27 | 2026-04-06 16:32:32 | 59990005 | 007_远程申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 二甲
新疆四七四医院BC-6800PLUS报警没有试剂 | 新疆四七四医院BC-6800PLUS报警没有试剂 等待客户验证20分钟 【故障现象】：报警没有试剂 【排查过程】：禁用RET，重启设备，故障解决 【处理结果】：问题解决 |  | 135 6592 2250 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | UC-06001188 | #TS000302732 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 新疆四七四医院 | 60029309 | 技术支持解决 | 2026-04-06 16:29:55 | 2026-04-06 17:22:16 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
商丘市第三人民医院CL-6000i | 2026-04-06 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,C07134【M1：第2磁分离单元：第3阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。】 |  | 158 3680 3734 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | admin，59990005 |  | 郑州分公司 | BB3-88000181 | #TS000302731 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 商丘市第三人民医院 | 309205 | 派工完成 | 2026-04-06 16:29:20 | 2026-04-06 16:29:24 | 59990005 | 007_远程申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 二甲
重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心CL-2000i | 2026-04-06 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【CL-2000i：仪器无法连接】 |  | 023 6643 7347 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | admin |  | 重庆分公司 | YB-0A001630 | #TS000302717 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 重庆市巴南区南泉街道社区卫生服务中心 | 60053812 | 派工完成 | 2026-04-06 16:06:34 | 2026-04-06 16:33:48 | 59990005 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院BS-430需要添加血红蛋白项目 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院BS-430需要添加血红蛋白项目 【故障现象】：咨询添加血红蛋白项目 【排查过程】：已告知客户如何添加项目 【处理结果】：问题解决 |  | 155 3883 8758 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 郑州分公司 | YW-17005777 | #TS000302710 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 | 60098168 | 技术支持解决 | 2026-04-06 15:55:37 | 2026-04-06 16:04:49 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
新和县中医医院BS-880(W3-77000043)询问有没有校准品溯源证书 | 新和县中医医院BS-880(W3-77000043)询问有没有校准品溯源证书 老师13579357173 【故障现象】：询问有没有校准品溯源证书 【排查过程】：无法提供溯源证书 【处理结果】：客户自行联系当地工程师 |  | 135 7935 7173 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | W3-77000043 | #TS000302707 | IVD | 生化 | BS-880 | [7 empty] | 新和县中医医院 | 60028676 | 无需技术支持 | 2026-04-06 15:53:14 | 2026-04-06 16:13:57 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
银川丽人妇产医院BS-450反应盘温度超出范围A12005 | 银川丽人妇产医院BS-450反应盘温度超出范围A12005 【故障现象】：反应盘温度超出范围 【排查过程】：医院要求工程师现场服务 【处理结果】：医院要求工程师现场服务 |  | 182 0960 5965 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 |  | #TS000302692 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 银川丽人妇产医院 | 60035958 | 派工完成 | 2026-04-06 15:31:41 | 2026-04-06 15:46:22 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
利川市忠路镇中心卫生院BS-830咨询怎么定标 | 利川市忠路镇中心卫生院BS-830咨询怎么定标 【故障现象】：咨询怎么定标 【排查过程】：告知客户定标流程 【处理结果】：问题解决 |  | 131 9722 3421 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | BA6-33003274 | #TS000302682 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 利川市忠路镇中心卫生院 | 362901 | 技术支持解决 | 2026-04-06 15:03:21 | 2026-04-06 15:13:41 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
陇西县巩昌社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-760[B]打印的化验单的图片没有 | 陇西县巩昌社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-760[B]打印的化验单的图片没有 DG7-34000546，雷老师18089320349 【故障现象】：打印的化验单的图片没有 【排查过程】：软件界面没有模版修改 【处理结果】：下派工单，工程师现场服务 致电工程师曹卿，表示准备上门、。 |  | 180 8932 0349 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 | DG7-34000546 | #TS000302678 | IVD | 血球 | BC-760[B] | [7 empty] | 陇西县巩昌社区卫生服务中心 | 90044818 | 派工完成 | 2026-04-06 15:01:26 | 2026-04-06 15:48:13 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
济南市西市场办事处社区卫生服务中心BC-5130出的结果后面带一个R，咨询是什么意思 | 济南市西市场办事处社区卫生服务中心BC-5130出的结果后面带一个R，咨询是什么意思 【故障现象】：结果后面带一个R 【排查过程】：客户使用副厂试剂，已告知客户关闭R报警，告知客户风险 【处理结果】：问题解决 |  | 182 6516 2619 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 济南分公司 | TR-11005316 | #TS000302638 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 济南市西市场办事处社区卫生服务中心 | 90275180 | 技术支持解决 | 2026-04-06 13:47:35 | 2026-04-06 14:09:56 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
郴州市第一人民医院西院CX-6000咨询校准 | 郴州市第一人民医院西院CX-6000咨询校准无法提供序列号 客户咨询0125080221批号PT活动度曲线，请转分公司临床工程师跟进转赵小明 |  | 136 0734 0271 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 | GE3-35000007 | #TS000302616 | IVD | 凝血仪器 | CX-6000 | [7 empty] | 郴州市第一人民医院西院 | 90069417 | 座席解决 | 2026-04-06 13:01:56 | 2026-04-06 13:25:11 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
福建省福州市长乐现代人民门诊部BC-2600检测是否需要离心 | 福建省福州市长乐现代人民门诊部BC-2600检测是否需要离心靳鹏云：封单 |  | 136 9519 5588 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 福州分公司 | RQ-36111407 | #TS000302582 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 福建省福州市长乐现代人民门诊部 | 90018164 | 座席解决 | 2026-04-06 11:21:52 | 2026-04-06 16:53:19 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
甘肃省庆阳市人民医院CX-9000 | 2026-04-06 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码33102038【试剂针R21竖直动作异常，试剂针R21竖直动作异常】,34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】 |  | 189 9349 5981 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 兰州分公司 | GC8-3A000415 | #TS000302562 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 甘肃省庆阳市人民医院 | 105123 | 无需技术支持 | 2026-04-06 10:51:04 | 2026-04-06 10:52:45 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
四川友谊医院 BC-6800 PLUS，缓存桶稀释液已耗尽，A桶和B桶，B桶还有，不清楚报警原因 | 四川友谊医院 BC-6800 PLUS，缓存桶稀释液已耗尽，A桶和B桶，B桶还有，不清楚报警原因 UC-44003641 【故障现象】：缓存桶稀释液已耗尽，A桶和B桶，B桶还有，不清楚报警原因 【排查过程】：客户反馈找不到工程师，需要对应工程师联系 【处理结果】：工单下派，客户着急 |  | 176 4046 6397 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | UC-44003641 | #TS000302557 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 四川友谊医院 | 60090769 | 派工完成 | 2026-04-06 10:35:48 | 2026-04-06 10:39:03 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
盐池县惠安堡镇中心卫生院BC-5180 CRP不出结果 | 盐池县惠安堡镇中心卫生院BC-5180 CRP不出结果，SU-2900978818209514672来电催单，转科海 【故障现象】：不出结果，误把样本当成探头使用 【排查过程】：指导客户用探头液浸泡20分钟 【处理结果】：故障解决，仪器正常 |  | 182 0951 4672 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 |  | #TS000302556 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 盐池县惠安堡镇中心卫生院 | 90360392 | 技术支持解决 | 2026-04-06 10:33:04 | 2026-04-06 11:02:48 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
陕西西安工会医院BC-7500[NR] CRP咨询调参数 | BB7-1A000225，提供的序列号查询不到相关信息 无法核实到具体型号 陕西西安工会医院BC-7500[NR] CRP咨询调参数 【故障现象】：联系不到客户，客户挂断电话 【排查过程】：联系不到客户，客户挂断电话 【处理结果】：工单下派，后续跟进联系客户 |  | 187 9279 2470 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 西安分公司 |  | #TS000302555 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 陕西西安工会医院 | 90043326 | 派工完成 | 2026-04-06 10:31:50 | 2026-04-06 10:56:20 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
建水县官厅镇卫生院 - BS-600 | 比色杯温度一直上不去温度持续下降 建水县官厅镇卫生院 医学检验科 【故障现象】：比色杯温度一直上不去温度持续下降 【排查过程】：开机两小时左右清洗水温度上不去，指导客户重启仪器 【处理结果】：重启设备，问题解决 附件: open_api/tid44609/1775442562_44609_eb2e55_media_1775442512638.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775442562_44609_eb2e55_media_1775442512638.jpg?Expires=1780542539&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=8rygublUw6wgSKPEjC32GQ%2BP7T8%3D |  | 180 8730 5970 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  |  |  | 昆明分公司 | YS-04001422 | #TS000302554 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 建水县官厅镇卫生院 | 90028137 | 技术支持解决 | 2026-04-06 10:29:15 | 2026-04-06 10:59:39 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
拉萨市五洲医院BC-5380白细胞不出数值 | 拉萨市五洲医院BC-5380白细胞不出数值 【故障现象】：白细胞不出数值 【排查过程】：白细胞总数和分类出星号，客户反馈做几个血正常然后会出两个星号的，故障偶发，频率高，封闭和自动都会出现，建议现场排查管路 【处理结果】：工单下派，需要现场服务 |  | 199 5894 1905 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 | RF-06104047 | #TS000302547 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 拉萨市五洲医院 | 60080155 | 派工完成 | 2026-04-06 10:23:15 | 2026-04-06 10:27:34 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
河北省唐山市玉田县郭家屯卫生院BS-830咨询测试问题 | 河北省唐山市玉田县郭家屯卫生院BS-830咨询测试问题 【故障现象】：糖化使用操作问题 【排查过程】：告知客户糖化使用的流程注意事项。 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 133 1325 3821 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 | BA6-41004125 | #TS000302537 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 河北省唐山市玉田县郭家屯卫生院 | 90003967 | 技术支持解决 | 2026-04-06 09:59:51 | 2026-04-06 10:09:21 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
疏勒县人民医院CL-6000i | 2026-04-06 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】超时已重新建单 |  | 138 9918 8612 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | admin |  | 新疆分公司 | BB3-98000826 | #TS000302526 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 疏勒县人民医院 | 301561 | 座席解决 | 2026-04-06 09:45:33 | 2026-04-06 16:33:13 | 59990005 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
东乡华康医院BC-5000数据传输不到电脑上 | 东乡华康医院BC-5000数据传输不到电脑上 【故障现象】：电脑端通信无法连接 【排查过程】：指导客户对软件进行重新打开连接 【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 180 9327 8676 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | SS-3C011288 | #TS000302523 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 东乡华康医院 | 90356921 | 技术支持解决 | 2026-04-06 09:39:10 | 2026-04-06 09:45:46 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
竹溪县县河镇卫生院BS-450仪器无法使用 | 竹溪县县河镇卫生院BS-450仪器无法使用，YV-03000617 【故障现象】： 模板不合适，无法打印 【排查过程】：客户反馈负责医院的工程师联系过，未能处理。 【故障定位】： 反馈想用的模板不能打印 【一线建议】： 工程师调整模板。 【下派理由】：客户无法自行操作。 |  | 158 7269 7087 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 |  | #TS000302521 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 竹溪县县河镇卫生院 | 332540 | 派工完成 | 2026-04-06 09:28:57 | 2026-04-06 09:43:49 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
哈励逊国际和平医院（衡水市人民医院）IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS（DC6-35002460）自动电压超时 | 哈励逊国际和平医院（衡水市人民医院）IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS（DC6-35002460）自动电压超时 已经联系过线下工程师，来电报单 |  | 190 6168 8386 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | DC6-35002460 | #TS000302518 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 哈励逊国际和平医院（衡水市人民医院） | 308036 | 派工完成 | 2026-04-06 09:20:14 | 2026-04-06 09:20:19 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
延吉东市门诊BC-2600红细胞数值不显示 | 延吉东市门诊BC-2600红细胞数值不显示 13514336586来电催单，转南京贝登 靳鹏云 18602504793跟进。13514336586来电来电需要再次联系 转南京贝登 靳鹏云 18602504793跟进。 |  | 135 1433 6586 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 | RQ-78122881 | #TS000302516 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 延吉东市门诊 | 90045539 | 派工完成 | 2026-04-06 09:17:37 | 2026-04-06 10:22:00 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
西安碑林爱尔眼科门诊部有限责任公司IVD / 血球 / BC-5120本底异常 | 西安碑林爱尔眼科门诊部有限责任公司IVD / 血球 / BC-5120本底异常 无法提供序列号 等待客户验证30分钟 【故障现象】： 本底异常 【排查过程】： 本底异常无法消除，执行整机浸泡，故障依旧。 【故障定位】： 计数池本底高。 【一线建议】：清洗管路，计数池。 【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 187 9273 3495 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 西安分公司 |  | #TS000302515 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 西安碑林爱尔眼科门诊部有限责任公司 | 90168550 | 派工完成 | 2026-04-06 09:16:43 | 2026-04-06 10:08:19 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
（急）南平德康医院BC-10数据无法传输到电脑上 | 南平德康医院BC-10数据无法传输到电脑上 |  | 150 0603 3017 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 福州分公司 | UH-2B008459 | #TS000302512 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 南平德康医院 | 90328775 | 技术支持解决 | 2026-04-06 09:08:38 | 2026-04-06 10:22:13 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
商丘市第三人民医院CL-6000i | 2026-04-06 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,C07134【M1：第2磁分离单元：第3阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。】超时，已重新建单 |  | 158 3680 3734 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | admin |  | 郑州分公司 | BB3-88000181 | #TS000302510 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 商丘市第三人民医院 | 309205 | 座席解决 | 2026-04-06 09:05:04 | 2026-04-06 16:30:07 | 59990005 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
定陶县康复医院, BS-220 （XJ-67003873）询问怎么定标，需要操作指引 | 定陶县康复医院, BS-220 （XJ-67003873）询问怎么定标，需要操作指引 【故障现象】： 需要定标 设备短期未启用，排查设备隐患 【排查过程】：需要指导客户校准，。 【故障定位】： 需要指导客户校准， 【一线建议】：需要指导客户校准， 【下派理由】：需要指导客户校准。 |  | 184 5403 8825 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 济南分公司 | XJ-67003873 | #TS000302504 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 定陶陶城中医院 | 60108013 | 派工完成 | 2026-04-06 08:55:35 | 2026-04-06 08:58:16 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
赵老师13581616652首都医科大学附属北京朝阳医院石景山院区IVD / 生化 / BS-2800M定标定不了 | 首都医科大学附属北京朝阳医院石景山院区IVD / 生化 / BS-2800M定标定不了 |  | 135 8161 6652 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 北京战略客户部 | JP7-21000074 | #TS000302489 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 首都医科大学附属北京朝阳医院石景山院区 | 60073728 | 派工完成 | 2026-04-06 08:02:37 | 2026-04-06 08:02:41 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
付老师17719519322西北妇女儿童医院IVD / 尿液分析 / EU-5600 PRO次数用完了需要插卡充值，老师不知道卡在那里 | 付老师17719519322西北妇女儿童医院IVD / 尿液分析 / EU-5600 PRO次数用完了需要插卡充值，老师不知道卡在那里已致电西安分公司夜班接口人王靖皓跟进，表示不需要坐席下派 |  | 177 1951 9322 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 西安分公司 | QB4-56000559 | #TS000302479 | IVD | 尿液分析 | EU-5600 PRO | [7 empty] | 西北妇女儿童医院 | 60081429 | 座席解决 | 2026-04-06 06:29:30 | 2026-04-06 06:29:32 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
湘西土家族苗族自治州人民医院IVD / 血球 / BP 200N血红蛋白超过有效期消除不了 | 林老师17673435425湘西土家族苗族自治州人民医院IVD / 血球 / BP 200N血红蛋白超过有效期消除不了已致电长沙分公司夜班接口人肖柏宝跟进，表示不需要坐席下派 |  | 176 7343 5425 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 长沙分公司 | DG8-55000521 | #TS000302477 | IVD | 血球 | BP 200N | [7 empty] | 湘西土家族苗族自治州人民医院 | 310016 | 座席解决 | 2026-04-06 04:52:24 | 2026-04-06 04:52:25 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
李老师15093075219河南省儿童医院郑州儿童医院IVD / 凝血仪器 / CX-6010结果都是星号 | 李老师15093075219河南省儿童医院郑州儿童医院IVD / 凝血仪器 / CX-6010结果都是星号已致电郑州分公司接口人张贺未接听，致电主管叶正航跟进，表示不需要坐席下派 |  | 150 9307 5219 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 郑州分公司 | GE4-5A000725 | #TS000302474 | IVD | 凝血仪器 | CX-6010 | [7 empty] | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 308721 | 座席解决 | 2026-04-06 02:02:01 | 2026-04-06 02:02:02 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
张老师13908331353重庆大学附属涪陵医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS结果不分类 | 张老师13908331353重庆大学附属涪陵医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS结果不分类，老师无法提供序列号已致电重庆分公司夜班接口人沈杨跟进，表示不需要坐席下派 |  | 139 0833 1353 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 重庆分公司 |  | #TS000302461 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 重庆大学附属涪陵医院 | 105492 | 座席解决 | 2026-04-05 22:04:10 | 2026-04-05 22:04:11 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
北京医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS报错 | 北京医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS报错，陈老师15701561937 |  | 157 0156 1937 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 北京战略客户部 | DC6-16000028 | #TS000302397 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 北京医院 | 305837 | 派工完成 | 2026-04-05 17:05:20 | 2026-04-05 17:05:25 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三特
沈丘县莲池乡卫生院CL-2000i | 2026-04-05 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【CL-2000i：仪器无法连接】 |  | 187 3622 0702 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | admin |  | 郑州分公司 | W5-34002206 | #TS000302391 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 沈丘县莲池乡卫生院 | 323981 | 派工完成 | 2026-04-05 16:44:33 | 2026-04-05 18:52:53 | 59990007 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
深圳市宝安区沙井人民医院大王山社康BS-430设备显示rfl， | 深圳市宝安区沙井人民医院大王山社康BS-430设备显示rfl，YW-25006760 |  | 136 9199 4773 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 深圳分公司 | YW-25006760 | #TS000302379 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 深圳市宝安区沙井人民医院大王山社康 | 325567 | 派工完成 | 2026-04-05 16:04:28 | 2026-04-05 16:04:33 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
武汉市武昌医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS出的数值异常 | 武汉市武昌医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS出的数值异常，刘老师17607187600 |  | 176 0718 7600 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 | DC6-34002240 | #TS000302344 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 武汉市武昌医院 | 60043588 | 派工完成 | 2026-04-05 14:46:12 | 2026-04-05 14:46:17 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
济南溪海华医科技有限公司历城柏康综合门诊部IVD / 血球 / BC-10报错 | 济南溪海华医科技有限公司历城柏康综合门诊部IVD / 血球 / BC-10报错，老师没有提供序列号 |  | 186 7886 6768 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 济南分公司 |  | #TS000302336 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 济南溪海华医科技有限公司历城柏康综合门诊部 | 90381046 | 派工完成 | 2026-04-05 14:35:57 | 2026-04-05 18:51:43 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
淄博市博山区白塔镇卫生院BC-5180 CRP换了电脑，需要重装软件 | 淄博市博山区白塔镇卫生院BC-5180 CRP换了电脑，需要重装软件，转田清正 |  | 188 5332 1261 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 济南分公司 | SU-04005372 | #TS000302319 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 淄博市博山区白塔镇卫生院 | 371412 | 座席解决 | 2026-04-05 13:33:47 | 2026-04-05 13:33:49 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
西安市红会医院高铁新城院区，mt-8000试剂一直转，无法拿出， | 西安市红会医院高铁新城院区，mt-8000试剂一直转，无法拿出，DM-53000369 |  | 181 4912 4619 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 西安分公司 |  | #TS000302311 | IVD | 生化 | MT 8000 | [7 empty] | 西安市红会医院高铁新城院区 | 90231165 | 派工完成 | 2026-04-05 13:16:07 | 2026-04-05 13:16:10 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
西安市红会医院高铁新城院区 - MT 8000 | 轨道故障 西安市红会医院高铁新城院区 医学检验科 |  | 180 9231 082 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | admin |  | 西安分公司 | BM1-53000369 | #TS000302310 | IVD | 生化 | MT 8000 | [7 empty] | 西安市红会医院高铁新城院区 | 90231165 | 派工完成 | 2026-04-05 13:11:41 | 2026-04-05 14:37:41 | 59990007 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
郴州市苏仙区栖凤渡镇卫生院IVD / 凝血仪器 / C3100报警故障 | 郴州市苏仙区栖凤渡镇卫生院IVD / 凝血仪器 / C3100报警故障 |  | 150 9619 6025 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 | GD4-33000170 | #TS000302285 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 郴州市苏仙区栖凤渡镇卫生院 | 90309345 | 派工完成 | 2026-04-05 12:00:00 | 2026-04-05 12:00:03 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
醴陵远恒医院（有限合伙）BC-5120结果带*号，本底异常 | 醴陵远恒医院（有限合伙）BC-5120结果带*号，本底异常，TQ-53007749 |  | 137 8908 8606 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 |  | #TS000302271 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 醴陵远恒医院（有限合伙） | 60066838 | 派工完成 | 2026-04-05 11:29:58 | 2026-04-05 11:30:02 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
蓬莱区新港卫生院BS-830，咨询管理员账号密码 | 蓬莱区新港卫生院BS-830，咨询管理员账号密码，BA6-25002349 |  | 131 8400 2256 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 青岛分公司 |  | #TS000302247 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 蓬莱区新港卫生院 | 376968 | 派工完成 | 2026-04-05 10:32:24 | 2026-04-05 10:32:28 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
赣县虔康精神病医院BC-5000液体压力超载 | 赣县虔康精神病医院BC-5000液体压力超载 |  | 135 7665 5003 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 南昌分公司 | SS-0A007351 | #TS000302242 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 赣县虔康精神病医院 | 90238896 | 派工完成 | 2026-04-05 10:11:11 | 2026-04-05 10:11:15 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
沈丘县大邢庄乡卫生院IVD / 血球 / BC-5130数据无法传输 | 沈丘县大邢庄乡卫生院IVD / 血球 / BC-5130数据无法传输，未提供序列号 |  | 155 3945 1700 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 郑州分公司 |  | #TS000302238 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 沈丘县大邢庄乡卫生院 | 333635 | 派工完成 | 2026-04-05 10:06:37 | 2026-04-05 10:06:41 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
红河州元阳县小新街中心卫生院BC-5180提示无溶血剂 | 红河州元阳县小新街中心卫生院BC-5180提示无溶血剂 |  | 157 5256 3880 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 昆明分公司 | RG-98103347 | #TS000302231 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 红河州元阳县小新街中心卫生院 | 320210 | 派工完成 | 2026-04-05 09:54:32 | 2026-04-05 09:54:36 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
中国科学技术大学附属第一医院（传染病院）IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS光学系统电压异常 | 中国科学技术大学附属第一医院（传染病院）IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS光学系统电压异常 |  | 138 6521 2736 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 合肥分公司 |  | #TS000302229 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 中国科学技术大学附属第一医院（传染病院） | 310769 | 派工完成 | 2026-04-05 09:46:35 | 2026-04-05 09:46:39 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
德昌县中医院CX-9010 | 2026-04-05 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码33302043【试剂针R21水平动作异常，试剂针R21水平动作异常】,27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 |  | 138 8156 0977 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | GC6-57000352 | #TS000302228 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 德昌县中医院 | 302488 | 派工完成 | 2026-04-05 09:35:10 | 2026-04-05 09:40:54 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
刘老师17621502080广州部队医院BC-20s本底异常，部队医院，不方便提供名称 | 广州部队医院BC-20s本底异常，部队医院，不方便提供名称TK-09007951虚拟客户建单，如需下派，请提交至呼叫中心 客户电话无人接听 |  | 176 2150 2080 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000302223 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-04-05 09:26:29 | 2026-04-06 09:40:33 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
桑珠孜区塔朗藏医院BS-230暗电量大 | 桑珠孜区塔朗藏医院BS-230暗电量大 17711985314来电催单，转 黄展翼跟进 |  | 177 1198 5314 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 |  | #TS000302221 | IVD | 生化 | BS-230 | [7 empty] | 桑珠孜区塔朗藏医院 | 90410088 | 派工完成 | 2026-04-05 09:23:45 | 2026-04-05 09:23:50 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
急 廊坊市中医院BS-480光源灯故障 | 廊坊市中医院BS-480光源灯故障 |  | 139 3265 8701 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 石家庄分公司 | YM-76001137 | #TS000302204 | IVD | 生化 | BS-480 | [7 empty] | 廊坊市中医院 | 308010 | 派工完成 | 2026-04-05 08:33:12 | 2026-04-05 08:33:16 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
苍南县金乡中心卫生院 BC-7500[NR] CS浮子状态异常 | 苍南县金乡中心卫生院 BC-7500[NR] CS浮子状态异常无法提供序列号 |  | 057 7645 85065 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 杭州分公司 |  | #TS000302201 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 苍南县金乡中心卫生院 | 315644 | 派工完成 | 2026-04-05 08:28:51 | 2026-04-05 08:28:56 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
阜阳市中心血站BC-5000采样组件旋转机构异常 | 阜阳市中心血站BC-5000采样组件旋转机构异常 |  | 180 5589 7737 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 合肥分公司 | SS-05006940 | #TS000302199 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 阜阳市中心血站 | 370971 | 派工完成 | 2026-04-05 08:09:16 | 2026-04-05 08:09:20 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
重庆江津贾嗣卫生院 BC-3000PLUS无法登录 | 重庆江津贾嗣卫生院 BC-3000PLUS无法登录 |  | 187 1624 4047 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 重庆分公司 | RJ-16108768 | #TS000302198 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 重庆江津贾嗣卫生院 | 318290 | 派工完成 | 2026-04-05 08:02:48 | 2026-04-05 08:02:52 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新乡市中心医院 - BC-5180 CRP | 1860373020318603730203王老师18603730203新乡市中心医院 - BC-5180 CRP夜班遇到采样针故障，多次点击未消除 新乡市中心医院 医学检验科已致电郑州分公司夜班接口人程清华跟进，表示不需要坐席下派 附件: open_api/tid44609/1775339926_44609_f69c20_media_1775339880947.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775339926_44609_f69c20_media_1775339880947.jpg?Expires=1780542541&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=FQJ0GplttNonUPoyE5udCkBUWRc%3D |  | 186 0373 8360 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  |  |  | 郑州分公司 | SU-96003457 | #TS000302190 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 新乡市中心医院 | 308984 | 座席解决 | 2026-04-05 05:58:40 | 2026-04-05 07:33:14 | 59990052 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
李老师15883842862德阳市人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000连接不上lis系统 | 李老师15883842862德阳市人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000连接不上lis系统已致电成都分公司夜班接口人杨坤跟进，表示不需要坐席下派 |  | 158 8384 2862 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 成都分公司 | GC8-39000362 | #TS000302178 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 德阳市人民医院 | 105073 | 座席解决 | 2026-04-05 01:39:00 | 2026-04-05 01:39:01 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
刘老师18739882698登封市妇幼保健院IVD / 生化 / BS-2000供水水质超标，报故障 | 刘老师18739882698登封市妇幼保健院IVD / 生化 / BS-2000供水水质超标，报故障，已致电郑州分公司夜班接口人刘智跟进，表示不需要坐席下派 |  | 187 3988 2698 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 郑州分公司 | BG5-27000847 | #TS000302173 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 登封市妇幼保健院 | 308775 | 座席解决 | 2026-04-05 01:13:30 | 2026-04-05 01:13:32 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
王老师13852326121淮安市第一人民医院IVD / 血球 / TM-1000误操作导致轨道异常， | 王老师13852326121淮安市第一人民医院IVD / 血球 / TM-1000误操作导致轨道异常，已致电南京分公司夜班接口人李家诚跟进，表示不需要坐席下派 |  | 138 5232 6121 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 南京分公司 | DJ7-54000074 | #TS000302165 | IVD | 血球 | TM-1000 | [7 empty] | 淮安市第一人民医院 | 312606 | 座席解决 | 2026-04-05 00:02:46 | 2026-04-05 00:02:48 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
巴楚县友谊医院IVD / 生化 / BS-850无法识别试剂 | 巴楚县友谊医院IVD / 生化 / BS-850无法识别试剂 |  | 181 0998 6541 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 | BB8-94000108 | #TS000302037 | IVD | 生化 | BS-850 | [7 empty] | 巴楚县友谊医院 | 301390 | 派工完成 | 2026-04-04 18:53:27 | 2026-04-04 18:53:31 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
慈利县零阳镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-600M无法做标本 | 慈利县零阳镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-600M无法做标本，老师没有提供序列号，朱老师18074476791 |  | 180 7447 6791 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 |  | #TS000302028 | IVD | 生化 | BS-600M | [7 empty] | 慈利县零阳镇中心卫生院 | 331348 | 派工完成 | 2026-04-04 18:18:39 | 2026-04-04 18:18:43 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
蚌埠医科大学第一附属医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS卡机了 | 蚌埠医科大学第一附属医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS卡机了，李老师13865697532 |  | 138 6569 7532 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 合肥分公司 | DC6-63006634 | #TS000302015 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 蚌埠医科大学第一附属医院 | 60029527 | 派工完成 | 2026-04-04 17:43:16 | 2026-04-04 17:43:20 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
沙河华康门诊IVD / 血球 / BC-10不显示数值 | 沙河华康门诊IVD / 血球 / BC-10不显示数值，老师没有提供序列号 |  | 187 1399 4904 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000301982 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 沙河华康门诊 | 90302411 | 派工完成 | 2026-04-04 16:31:59 | 2026-04-04 17:44:29 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
宁夏回族自治区第五人民医院 石炭井医院IVD / 血球 / MC-80拨片栏故障，询问怎么复位 | 宁夏回族自治区第五人民医院 石炭井医院IVD / 血球 / MC-80拨片栏故障，询问怎么复位 无法提供序列号 【故障现象】：玻片篮装卸载故障 【排查过程】：在机构调试中找到玻片回收位，点击电机初始化，提示玻片篮卸载故障，打开面壳，找到并清理异常玻片，重新开机，初始化正常，不再报警。 【处理结果】：故障以消除，测试正常 |  | 152 0962 1836 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 |  | #TS000301942 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 宁夏回族自治区第五人民医院 石炭井医院 | 90362852 | 技术支持解决 | 2026-04-04 15:14:03 | 2026-04-04 15:34:51 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
中信惠州医院IVD / 凝血仪器 / C3510报异常-撞针引起的坐标偏移aptt测试异常，指导重新调试坐标后正常 | 中信惠州医院IVD / 凝血仪器 / C3510报异常，老师没有提供序列号 |  | 132 6790 2625 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000301939 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 中信惠州医院 | 90021251 | 技术支持解决 | 2026-04-04 15:12:23 | 2026-04-04 15:43:54 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 三乙
湖北省仙桃市皮肤病防治院BS-450杯子清洗之后显示黄杯 | 湖北省仙桃市皮肤病防治院BS-450杯子强化清洗之后有问题 【故障现象】：几个反应杯标黄 【排查过程】：询问是否更换过反应杯，建议更换反应杯，另外稀释清洗剂浓度配比太低，建议按1:10比例配比，浓度只能高不能低 【处理结果】：客户已清楚问题原因 |  | 158 7185 1564 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002，59990003 |  | 武汉分公司 | YV-03000818 | #TS000301931 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 湖北省仙桃市皮肤病防治院 | 332968 | 技术支持解决 | 2026-04-04 15:04:55 | 2026-04-04 15:22:35 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
宁夏自治区第五人民医院 - MC-80 | 手动放入玻片蓝后，故障 宁夏自治区第五人民医院 医学检验科 【故障现象】：玻片篮装卸载故障 【排查过程】：已有工单，已指导解决恢复故障 【处理结果】：此单无需技术支持 附件: open_api/tid44609/1775286208_44609_477062_media_1775286149186.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775286208_44609_477062_media_1775286149186.jpg?Expires=1780542541&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=6Hq0mJYzrFpAs%2Byd0zAMwjdZwI0%3D |  | 095 2381 7135 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  |  |  | 兰州分公司 | DC8-3C000660 | #TS000301930 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 宁夏自治区第五人民医院 | 60035557 | 无需技术支持 | 2026-04-04 15:03:21 | 2026-04-04 17:22:17 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P1 IVD VIP1 | 三乙
宁南县石黎镇卫生院BC-5380 CRP报错溶血剂过期 | 宁南县石黎镇卫生院BC-5380 CRP报错溶血剂过期，dd3-3b000142 【故障现象】：仪器提示试剂过期 【排查过程】：询问测试量、试剂过期多久、提供资料 【处理结果】：提示信息已消除 |  | 158 7793 5717 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 | DD3-3B000142 | #TS000301873 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 宁南县石黎镇卫生院 | 90350908 | 技术支持解决 | 2026-04-04 12:56:32 | 2026-04-04 14:42:14 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院BS-430部分结果不出 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院BS-430部分结果不出，YW-17005777 【故障现象】：TG不出结果提示RG! 【排查过程】：检查采样针、试剂针、搅拌杆无异常、检查反应杯无异常，更换新的试剂重新测试后正常 【处理结果】：问题已解决 |  | 152 3895 3193 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 郑州分公司 | YW-17005777 | #TS000301870 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 | 60098168 | 技术支持解决 | 2026-04-04 12:54:50 | 2026-04-04 14:32:46 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
四川资阳雁江俪姿医疗美容门诊部有限公司 - BC-10 | 显示本底电压异常 四川资阳雁江俪姿医疗美容门诊部有限公司 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1775276233_44609_5bdfb2_media_1775276220612.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775276233_44609_5bdfb2_media_1775276220612.jpg?Expires=1780542541&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=6XYaHxgS%2F0Tb2FQWazI2%2F0Tzyqs%3D |  | 133 9831 5049 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  |  |  | 成都分公司 | UH-51014672 | #TS000301856 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 四川资阳雁江俪姿医疗美容门诊部有限公司 | 90346351 | 派工完成 | 2026-04-04 12:17:08 | 2026-04-04 14:52:40 | 59990007 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
杭州康寿医疗咨询有限公司萧山奔竞大道健康体检中心cl-6000i，咨询质控操作问题， | 杭州康寿医疗咨询有限公司萧山奔竞大道健康体检中心cl-6000i，咨询质控操作问题，BF6-46001095， 【故障现象】：咨询质控操作设置问题 【排查过程】：指导质控扫描添加、设置位置，如何放置保存等问题，建议联系装机临床工程师重新培训指导。 【处理结果】：客户已添加质控 |  | 134 6740 5662 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 杭州分公司 |  | #TS000301843 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 杭州康寿医疗咨询有限公司萧山奔竞大道健康体检中心 | 90365246 | 技术支持解决 | 2026-04-04 11:51:12 | 2026-04-04 12:02:09 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
天水市武山县杨河卫生院BS-470报警水空白超限 | 天水市武山县杨河卫生院BS-470报警水空白超限 【故障现象】：仪器报警水空白超限10x 【排查过程】：检查反应盘无异常，询问更换光源灯时间，老师表示从未更换过光源灯，建议先购买光源灯更换，目前系统恢复继续测试样本 【处理结果】：等待老师购买光源灯更换 |  | 184 1948 2980 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | BE6-26000020 | #TS000301817 | IVD | 生化 | BS-470 | [7 empty] | 天水市武山县杨河卫生院 | 90024878 | 技术支持解决 | 2026-04-04 11:02:45 | 2026-04-04 11:24:37 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
庄浪县中医医院BC-6800PLUS压力异常 | 庄浪县中医医院BC-6800PLUS压力异常 【故障现象】：废液压力异常 【排查过程】：仪器外部废液管路通畅，故障一直无法消除 【故障定位】：废液液路堵 【一线建议】：现场排查废液液路堵塞点 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 189 9333 9132 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | UC-97000394 | #TS000301805 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 庄浪县中医医院 | 311366 | 派工完成 | 2026-04-04 10:44:49 | 2026-04-04 10:52:40 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
朝阳济慈中医院BS-350E提示有残留水 | 朝阳济慈中医院BS-350E提示有残留水，无法提供序列号，工作室信号不号，需要工程师直接加微信，微信跟手机号码同号 【故障现象】：仪器报警有残留水 【排查过程】：液面检测信号正常、故障无法消除 【故障定位】：反应杯清洗机构 【一线建议】：现场排查清洗机构是否正常、零地电压是否正常 【下派理由】：硬故障、客户无法自行处理 |  | 158 0428 3474 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000301790 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 朝阳济慈中医院 | 90400719 | 派工完成 | 2026-04-04 10:27:51 | 2026-04-04 10:51:03 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
吉首市峒河街道社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5120本底异常 | 吉首市峒河街道社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5120本底异常 TQ-8B001308 【故障现象】：本底异常 【排查过程】：WBC本底异常，反复清洗浸泡后本底结果回归正常 【处理结果】：故障已消除 |  | 133 8743 9628 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | TQ-8B001308 | #TS000301789 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 吉首市峒河街道社区卫生服务中心 | 60115259 | 技术支持解决 | 2026-04-04 10:27:32 | 2026-04-04 10:59:48 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
内黄县人民医院CX-9000 | 2026-04-04 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11205000【样本架卸载中断，卸载平台存在样本架】,41204074【分杯盘转动异常，分杯盘电机堵转】 |  | 175 1307 2607 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | GC8-4B000862 | #TS000301788 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 内黄县人民医院 | 308951 | 派工完成 | 2026-04-04 10:22:34 | 2026-04-04 10:43:13 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
曼日玛镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-430报异常 | 曼日玛镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-430报异常，YW-18005817 【故障现象】：LIS软件启动异常 【排查过程】：指导重启电脑后，启动生化软件正常，退出到桌面启动LIS软件正常 【处理结果】：软件已正常启动 |  | 199 4417 6300 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 |  | #TS000301784 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 曼日玛镇中心卫生院 | 90182926 | 技术支持解决 | 2026-04-04 10:17:57 | 2026-04-04 11:01:39 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
贵阳中医脑康医院有限公司BS-360S针报警 | 贵阳中医脑康医院有限公司BS-360S针报警，无法提供序列号，需要工程师上门处理 |  | 153 7598 5576 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000301783 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 贵阳中医脑康医院有限公司 | 90160912 | 派工完成 | 2026-04-04 10:15:52 | 2026-04-04 10:15:55 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广州市白云区第二人民医院CX-9000-请联系客户确实是否用错架子 | 2026-04-04 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11303043【样本架进给异常，横向进给X向机构动作异常】 |  | 131 3818 8326 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 广州分公司 | GC8-57001100 | #TS000301776 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 广州市白云区第二人民医院 | 60029797 | 派工完成 | 2026-04-04 10:14:03 | 2026-04-04 10:29:19 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区BC-7500[NR] CS质控失控，结果偏高 | 浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区BC-7500[NR] CS质控失控，结果偏高，DC6-61006410 15268184665老师催促，转血球群 【故障现象】：质控失控 【排查过程】：回电老师表示已联系上仪器负责工程师 【处理结果】：无需支持 |  | 152 6818 4665 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 杭州分公司 | DC6-61006410 | #TS000301774 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区 | 60543816 | 无需技术支持 | 2026-04-04 10:09:52 | 2026-04-04 10:41:02 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
莱西同济医院BS-330E项目突然没了，咨询如何添加项目 | 莱西同济医院BS-330E项目突然没了，咨询如何添加项目，未提供序列号 【故障现象】：LDL-C无法申请 【排查过程】：重新配置LDL-C后能正常申请，测试质控有点偏低但再控，建议重新校准项目 【处理结果】：LDL-C已正常 |  | 176 1558 7239 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 青岛分公司 |  | #TS000301766 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 莱西同济医院 | 60037644 | 技术支持解决 | 2026-04-04 09:55:50 | 2026-04-04 10:37:12 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
嘉兴嘉慈中西医结合医院有限公司BC-5120咨询怎么增加项目 | 嘉兴嘉慈中西医结合医院有限公司BC-5120咨询怎么增加项目 18294360033来电催单，转迪诺-杨洪-化免血球跟进。 【故障现象】：咨询增加快速GLU手工项目 【排查过程】：指导编辑增加项目、设置项目模版、选用项目模版 【处理结果】：已完成项目增加 |  | 182 9436 0033 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 杭州分公司 | TQ-2B005576 | #TS000301760 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 嘉兴嘉慈中西医结合医院有限公司 | 90319399 | 技术支持解决 | 2026-04-04 09:50:24 | 2026-04-04 10:34:56 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
河南省周口市太康县妇幼保健院BC-5000咨询方法学问题 | 河南省周口市太康县妇幼保健院BC-5000咨询方法学问题，无法提供序列号 李老师15290009991再次来电，表示刚刚未接到电话。 【故障现象】：咨询项目方法学 【排查过程】：指导选择主要项目参数方法学 【处理结果】：客户已知晓方法学 |  | 039 4663 3120 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 郑州分公司 |  | #TS000301748 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 河南省周口市太康县妇幼保健院 | 335128 | 技术支持解决 | 2026-04-04 09:39:09 | 2026-04-04 10:20:44 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
信阳市潢川县黄寺岗镇卫生院BS-430显示光源存在问题 | 信阳市潢川县黄寺岗镇卫生院BS-430显示光源存在问题， 【故障现象】：仪器报警水空白超限10X 【排查过程】：询问报警时间几天前偶发报警，目前测试中还未报警，光源灯上次更换是24年，建议先更换光源灯 【处理结果】：等待客户购买光源灯更换 |  | 150 3763 7713 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 郑州分公司 |  | #TS000301746 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 信阳市潢川县黄寺岗镇卫生院 | 373512 | 技术支持解决 | 2026-04-04 09:36:31 | 2026-04-04 10:00:30 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
神农架林区宋洛卫生院IVD / 生化 / BS-450肝功能总蛋白检测之前是TP试剂，现在变成TPR试剂，机器无法兼容询问怎么调整 | 神农架林区宋洛卫生院IVD / 生化 / BS-450肝功能总蛋白检测之前是TP试剂，现在变成TPR试剂，机器无法兼容询问怎么调整 YV-03000693 【故障现象】：TP二代参数需要升级 【排查过程】：指导导入参数没有二代参数，软件需要升级 【故障定位】：软件升级 【一线建议】：软件升级，仪器升级 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 173 7192 1500 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | YV-03000693 | #TS000301743 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 神农架林区宋洛卫生院 | 90011677 | 派工完成 | 2026-04-04 09:29:50 | 2026-04-04 09:53:29 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
信阳市固始县柳树乡卫生院BC-5130液体压力异常 | 信阳市固始县柳树乡卫生院BC-5130液体压力异常 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机 【处理结果】：重新开机正常 |  | 155 1425 6716 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 郑州分公司 | TR-98003174 | #TS000301732 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 信阳市固始县柳树乡卫生院 | 333681 | 技术支持解决 | 2026-04-04 09:20:47 | 2026-04-04 09:39:28 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
（禁用）达竹矿务局柏林煤矿医院门诊部BC-5130开机显示电源故障 | （禁用）达竹矿务局柏林煤矿医院门诊部BC-5130开机显示电源故障，客户代码禁用，如需下派请提交呼叫中心 【故障现象】：开机提示电源故障 【排查过程】：掉电重启后正常，查看状态一切正常，建议老师先找电工师傅确认环境电压是否正常 【处理结果】：客户自己联系工程师上门处理 |  | 135 4829 0045 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 | TR-23006866 | #TS000301730 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 达州市达竹煤电集团白腊坪医院 | 90005354 | 技术支持解决 | 2026-04-04 09:16:52 | 2026-04-04 09:19:11 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
达州市达竹煤电集团白腊坪医院 - BC-5130 | 仪器显示电源故障，以前显示过三次关机后正常。但昨天显示关机，今天又显示电源故障 达州市达竹煤电集团白腊坪医院 医学检验科 【故障现象】：开机提示电源故障 【排查过程】：掉电重启后正常，查看状态一切正常，建议老师先找电工师傅确认环境电压是否正常 【处理结果】：客户自己联系工程师上门处理 附件: open_api/tid44609/1775265070_44609_1b51a1_media_1775264927757.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775265070_44609_1b51a1_media_1775264927757.mp4?Expires=1780542541&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=LZHpJHwuHmo%2BHKCGOh0S9M%2BvX8g%3D open_api/tid44609/1775265070_44609_5ea398_media_1775264959144.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775265070_44609_5ea398_media_1775264959144.jpg?Expires=1780542541&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ks6ix4Ji5NGcYX6HZMpLb84hK3o%3D |  | 177 6067 7666 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yanghong@dinuo.com |  |  |  | 成都分公司 | TR-23006866 | #TS000301724 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 达州市达竹煤电集团白腊坪医院 | 90005354 | 技术支持解决 | 2026-04-04 09:11:05 | 2026-04-04 09:25:38 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
金台区金河尚居社区卫生服务中心BC-5120显示数据库未启动 | 金台区金河尚居社区卫生服务中心BC-5120显示数据库未启动，TQ-83000166 【故障现象】：数据管理软件提示数据库未启动 【排查过程】：指导老师重装数据管理软件后启动正常 【处理结果】：已正常启动 |  | 183 9274 7935 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 西安分公司 | TQ-83000166 | #TS000301718 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 金台区金河尚居社区卫生服务中心 | 90059504 | 技术支持解决 | 2026-04-04 09:06:11 | 2026-04-04 09:23:03 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
湖南省长沙长海医院CL-2000i | 2026-04-04 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 187 1110 3066 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | admin |  | 长沙分公司 | W5-47002585 | #TS000301704 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 湖南省长沙长海医院 | 325664 | 派工完成 | 2026-04-04 08:37:37 | 2026-04-04 14:53:17 | 59990007 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一丙
高邮市临泽中心卫生院IVD / 血球 / BC-5100 CRP白细胞不分类 | 高邮市临泽中心卫生院IVD / 血球 / BC-5100 CRP白细胞不分类，无法提供序列号 【故障现象】：WBC不分类 【排查过程】：询问WBC分类显示的是*号还是空白，老师说是空白，询问当前模式是否是CBC，老师说是，指导修改模式为CBC+DIFF后测试样本分类正常 【处理结果】：模式选择错误，已修改正确 |  | 138 5255 2673 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 南京分公司 |  | #TS000301703 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 高邮市临泽中心卫生院 | 312800 | 技术支持解决 | 2026-04-04 08:34:59 | 2026-04-04 08:41:04 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
陈老师13752399069中国人民解放军联勤保障部队第九八三医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS轨道动作异常，急诊病人在等着 | 陈老师13752399069中国人民解放军联勤保障部队第九八三医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS轨道动作异常，急诊病人在等着已致电天津分公司接口人未接听，致电主管栾宇恒跟进 |  | 137 5239 9069 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 天津分公司 | DC6-39002918 | #TS000301662 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 中国人民解放军联勤保障部队第九八三医院 | 318514 | 派工完成 | 2026-04-04 06:07:15 | 2026-04-04 06:07:19 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
（急）黄老师19102033053广州市增城区中新镇中心卫生院IVD / 生化 / CL-1200I无法开机 | （急）黄老师19102033053广州市增城区中新镇中心卫生院IVD / 生化 / CL-1200I无法开机已致电广州分公司生化夜班接口人宋扬未接听，致电主管赵凯跟进，表示不需要坐席下派 |  | 191 0203 3053 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 广州分公司 | W7-86000784 | #TS000301650 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 广州市增城区中新镇中心卫生院 | 90066430 | 座席解决 | 2026-04-04 01:41:09 | 2026-04-04 01:41:10 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
乌鲁木齐市米东区羊毛工镇卫生院BS-830LIT数值一直在升高 | 乌鲁木齐市米东区羊毛工镇卫生院BS-830LIT数值一直在升 无法提供序列号 【故障现象】：ALT质控不准【排查过程】：试剂已换新，试剂新校准，搅拌杆，样本针已清洁，排除硬件故障【下派理由】：排除硬件故障，需要临床支持。 |  | 150 9958 1815 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 |  | #TS000301083 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 乌鲁木齐市米东区羊毛工镇卫生院 | 322754 | 派工完成 | 2026-04-03 17:03:40 | 2026-04-03 17:23:32 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
长沙梅兰门诊有限公司咨询购买BC-5120设备下方管路配件 | 长沙梅兰门诊有限公司咨询购买BC-5120设备下方管路配件，客户告知新装机的设备管路下方缺少配件，客户想咨询有没有对应产品 转唐艳姣 |  | 139 7487 0357 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 | TQ-63008360 | #TS000301014 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 长沙梅兰门诊有限公司 | 60745592 | 座席解决 | 2026-04-03 16:46:13 | 2026-04-03 16:46:15 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
随州市曾都区中医医院 - BC-5100 CRP | 每次开机第一个白细胞计数为0。 随州市曾都区中医医院 医学检验科 【故障现象】： 白细胞不分类【排查过程】：开机第一个样本不分类 浸泡客户已做过无好转【故障定位】： DIFF排废试剂加入等【一线建议】： 检查粒子比确定通道问题在逐步排查 【下派理由】： 客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1775204843_44609_23b9c4_media_1775204771812.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775204843_44609_23b9c4_media_1775204771812.jpg?Expires=1780542541&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=4EJidfzqmglWJkLjVlBq3v69Dbk%3D |  | 134 0965 9355 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 武汉分公司 | UM-8C000341 | #TS000300930 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 随州市曾都区中医医院 | 60053979 | 派工完成 | 2026-04-03 16:27:16 | 2026-04-03 16:33:08 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
炎陵民康医院BC-2900红细胞血小板堵孔 | 炎陵民康医院BC-2900红细胞血小板堵孔，RL-55104789 |  | 183 7335 8521 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 长沙分公司 |  | #TS000300926 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 炎陵县民康医院（普通合伙） | 90038619 | 派工完成 | 2026-04-03 16:26:29 | 2026-04-03 16:26:29 | 59990006 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
山西省吕梁市荣军医院BC-5800废液管损坏 | 山西省吕梁市荣军医院BC-5800废液管损坏 |  | 177 3581 0110 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 太原分公司 | RW-18001189 | #TS000300902 | IVD | 血球 | BC-5800 | [7 empty] | 山西省吕梁市荣军医院 | 373550 | 派工完成 | 2026-04-03 16:17:39 | 2026-04-03 16:17:43 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
保定定兴曌泰中西医结合医院泰BS-360S检测数值不准 | 保定定兴曌泰中西医结合医院泰BS-360S检测数值不准 BB6-09002218， 【故障现象】：多个项目结果不准，出负值，或结果极低 【故障定位】：交叉污染，样本针，搅拌杆 【下派理由】：需要工程师现场检查，老师不会操作，联系电话：18631215613 |  | 031 2682 5441 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | BB6-09002218 | #TS000300897 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | （禁用）保定定兴曌泰中西医结合医院泰 | 90227745 | 派工完成 | 2026-04-03 16:14:57 | 2026-04-03 16:15:01 | 59990051 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
佛山曙光金子医学美容医院BC-5000更换新的稀释液依旧提示过期 | 佛山曙光金子医学美容医院BC-5000更换新的稀释液依旧提示过期 SS-11007795 【故障现象】：稀释液条码扫不上 【排查过程】：指导老师重新的条码 【处理结果】：问题解决 |  | 135 3598 6744 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 广州分公司 | SS-11007795 | #TS000300892 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 佛山曙光金子医学美容医院 | 90019334 | 技术支持解决 | 2026-04-03 16:13:21 | 2026-04-03 16:20:40 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
永昌县新城子卫生院IVD / 生化 / BS-430软件打不开 | 永昌县新城子卫生院IVD / 生化 / BS-430软件打不开，老师没有提供序列号 【故障现象】：软件无法打开【排查过程】：客户不在现场口述电脑所有软件都打不开【故障定位】：系统或硬盘【一线建议】： 联系客户确定问题【下派理由】：客户无法自行操作。 |  | 188 9375 9961 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 |  | #TS000300849 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 永昌县新城子卫生院 | 90053576 | 派工完成 | 2026-04-03 16:04:52 | 2026-04-03 16:13:24 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
阳春市河西社区卫生服务中心CL-2000i | 2026-04-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 177 8883 3023 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 广州分公司 | W5-26001743 | #TS000300825 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 阳春市河西社区卫生服务中心 | 90286566 | 派工完成 | 2026-04-03 16:01:03 | 2026-04-03 18:27:22 | 59990009 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
华池县元城卫生院BC-2600本底异常，不出结果，显示星号 | 华池县元城卫生院BC-2600本底异常，不出结果，显示星号 |  | 152 6898 3802 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | RQ-55116502 | #TS000300578 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 华池县元城卫生院 | 90075547 | 派工完成 | 2026-04-03 14:42:58 | 2026-04-03 14:43:03 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
天津市中心妇产科医院（滨海院区）CX-9000--未联系到客户，请现场排查。 | 2026-04-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11303043【样本架进给异常，横向进给X向机构动作异常】,27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 |  | 132 1208 8933 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 天津分公司 | GC8-41000489 | #TS000300520 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 天津市中心妇产科医院（滨海院区） | 60565883 | 派工完成 | 2026-04-03 14:22:08 | 2026-04-03 14:39:55 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
郧西县香口乡中心卫生院BC-5380和电脑无法连接 | 郧西县香口乡中心卫生院BC-5380(RF-18105527)和电脑无法连接 【故障现象】：仪器无法连接【排查过程】：ip地址为空指导客户更改ip 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 159 2617 8196 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 |  | #TS000300475 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 郧西县香口乡中心卫生院 | 374966 | 技术支持解决 | 2026-04-03 14:08:36 | 2026-04-03 14:14:42 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
尉犁县阿克苏普乡卫生院BS-830询问能不能开通从操作软件随时返回桌面的权限 | 尉犁县阿克苏普乡卫生院BS-830询问能不能开通从操作软件随时返回桌面的权限 BA6-56005206 【故障现象】：需要返回桌面的权限【排查过程】：提供工程师账号【处理结果】：客户确认问题解决。 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 |  | #TS000300391 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 尉犁县阿克苏普乡卫生院 | 90245194 | 技术支持解决 | 2026-04-03 13:42:43 | 2026-04-03 13:59:21 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
北京市大兴区孙村社区卫生服务中心BC-5180 CRP报错 | 北京市大兴区孙村社区卫生服务中心BC-5180 CRP报错，SU-93003138 【故障现象】： 采购科老师反应仪器漏水【排查过程】： 非科室人员保修 反应已有工程师指导但无法解决【故障定位】： 非科室人员保修 无法提供【一线建议】： 非科室人员保修 无法提供【下派理由】： 客户无法自行操作。 老师来电催促，查看工单408231210已经取消，致电检验主管 张发 跟进 。 13811792118来电催单，工单已被取消，致电张发通话中，致电齐殿蛟无人接听，企微发送张发，已安排跟进。 13811792118再次来电，表示接到当地工程师韩磊13126618031联系，工程师表示仪器故障要更换配件维修，配件换完后故障问题不一定能修复，对此存疑，且工程师无法提供厂商开具的售后服务授权证明，来电核实，转张发 13811792118王老师第三次来电，告知还没有接到任何的工作人员联系，客户告知单位有要求，超过指定收费的维修，必须要售后的服务证明资料，但是之前对接的工程师表示无法开具，且问题一直没有解决，没有接到任何联系，工程师表示即使更换完成配件问题也不一定能解决，客户表示为什么问题无法解决也需要更换配件，客户对此不满，表示今天内还没有收到工作人员联系解决问题，就投诉，转检验主管张发跟进 13811792118王老师再次来电，投诉反馈的两个问题工程师一直没有得到解决，要求再次催促进度尽快他们联系处理并投诉，新建投诉单。 |  | 138 1179 2118 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990007 |  | 北京分公司 |  | #TS000300362 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 北京市大兴区黄村镇孙村社区卫生服务中心 | 60065878 | 派工完成 | 2026-04-03 13:35:31 | 2026-04-03 13:53:12 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
长沙万泽健康医疗管理有限公司咨询IVD / 血球 / BC-5000的试剂问题 | 长沙万泽健康医疗管理有限公司咨询IVD / 血球 / BC-5000的试剂问题 回拨客户电话无法接通 工单下派 |  | 178 7356 5117 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 |  | #TS000300335 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 长沙万泽健康医疗管理有限公司 | 90395431 | 派工完成 | 2026-04-03 13:26:56 | 2026-04-03 13:48:57 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
岗下谭家卫生所 - BC-20 | 开不了机 岗下谭家卫生所 全科医疗科 附件: open_api/tid44609/1775192211_44609_5e7f36_media_1775192189118.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775192211_44609_5e7f36_media_1775192189118.jpg?Expires=1780542541&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=77bPEiyTjka%2FW5i%2F8AICa8QW0BU%3D open_api/tid44609/1775192211_44609_bba7f2_media_1775192206080.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775192211_44609_bba7f2_media_1775192206080.jpg?Expires=1780542541&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=GpSBpJe0M%2BSxo70ic5ULh8iOm3Y%3D |  | 137 3217 0819 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 南昌分公司 | UF-98001870 | #TS000300250 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 岗下谭家卫生所 | 90218191 | 派工完成 | 2026-04-03 12:56:48 | 2026-04-03 13:31:35 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
新疆兵团农十二师医院BC-5390 CRP报警CRP功能胶乳试剂无法识别 | 408230784 新疆兵团农十二师医院BC-5390 CRP报警CRP功能胶乳试剂无法识别，未提供序列号，李老师15599860772来电催单，致电13399979021高毅明跟进 |  | 155 9986 0772 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 |  | #TS000300229 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 新疆兵团农十二师医院 | 60061858 | 座席解决 | 2026-04-03 12:48:27 | 2026-04-03 12:48:28 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
鄯善县人民医院BC-6800主控板故障 | 鄯善县人民医院BC-6800主控板故障 |  | 136 9991 3235 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | SH-54001698 | #TS000300209 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 鄯善县人民医院 | 301286 | 派工完成 | 2026-04-03 12:42:36 | 2026-04-03 12:51:59 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
岳阳市平江县工业园区同康医院BC-2600咨询能不能录入患者信息 | 岳阳市平江县工业园区同康医院BC-2600咨询能不能录入患者信息 17673479049来电催单，反馈设备白细胞不显示数值，参考范围也没有显示，转李少培 |  | 176 7347 9049 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 | RQ-18107148 | #TS000300116 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 岳阳市平江县工业园区同康医院 | 90025994 | 派工完成 | 2026-04-03 12:06:57 | 2026-04-03 13:19:27 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广州南方医科大学南方医院BRICYTE E6细胞捕捉会遗漏、流式图只显示一半 | 广州南方医科大学南方医院BRICYTE E6细胞捕捉会遗漏、流式图只显示一半，TA-39001099 【故障现象】： 细胞捕捉会遗漏、流式图只显示一半【故障定位】： 参数设置及光学调试【一线建议】：结合临床进行调试【下派理由】：客户无法自行操作。 |  | 186 7682 2895 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990004 |  | 广州分公司 |  | #TS000300087 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 南方医科大学南方医院 | 105278 | 派工完成 | 2026-04-03 11:58:17 | 2026-04-03 12:25:49 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
炎陵民康医院BC-2900红细胞血小板堵孔 | 炎陵民康医院BC-2900红细胞血小板堵孔 |  | 183 7335 8521 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 长沙分公司 | RL-55104789 | #TS000300042 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 炎陵民康医院 | 60091638 | 座席解决 | 2026-04-03 11:45:13 | 2026-04-03 16:25:51 | 59990006 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一丙
塔西南石油职工医院H50一小袋试剂能做多少人份 | 塔西南石油职工医院H50一小袋试剂能做多少人份 【故障现象】：H50试剂能做多少人份【下派理由】： 线上无法提供。 |  | 181 3906 5286 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 | TF-63000054 | #TS000300037 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 塔西南石油职工医院 | 301381 | 派工完成 | 2026-04-03 11:43:14 | 2026-04-03 11:51:43 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
中国人民解放军929医院BC-6800咨询试剂能做多少人份 | 中国人民解放军929医院BC-6800咨询试剂能做多少人份，客户无法提供序列号 【故障现象】：医院没有供货商电话，体检要做1500人 【处理结果】：工单下派，联系当地工程师 |  | 135 6457 0079 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990001 |  | 海南分公司 |  | #TS000299973 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 中国人民解放军929医院 | 90239120 | 派工完成 | 2026-04-03 11:24:05 | 2026-04-03 11:34:12 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
克拉玛依市中心医院BS-2800M报警未识别样本， | 克拉玛依市中心医院BS-2800M报警未识别样本，JP9-34000221 【故障现象】： 样本架误识别样本【排查过程】： 无样本是报警存在微量杯 指导客户检查位置等均不行 调试里验证有无所有样本架均显示有样本 实际无【故障定位】：CCD相机机背板 位置等【一线建议】：检查相机背板是否脏 位置是否正常【下派理由】： 需现场拆机更，客户无法自行操作。 13629907935来电催单，致电检验主管孙涛告知这个是第三方公司的，把仪器维修坏了，目前一直有工程师在对接了 老师来电催促，转检验主管孙涛跟进 |  | 136 2990 7935 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | JP9-34000221 | #TS000299954 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 克拉玛依市中心医院 | 301278 | 派工完成 | 2026-04-03 11:16:03 | 2026-04-03 12:13:15 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
固镇县王庄镇中心卫生院bc-5385，需要接口协议 | 固镇县王庄镇中心卫生院bc-5385，需要接口协议，未提供序列号 【处理结果】：已向老师提供接口协议 |  | 187 2610 4167 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 合肥分公司 |  | #TS000299923 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 固镇县王庄镇中心卫生院 | 371687 | 技术支持解决 | 2026-04-03 11:05:50 | 2026-04-03 11:22:45 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
新疆兵团农十二师医院BC-5390CRP一直提示没有乳胶试剂 | BC-5390CRP一直提示没有乳胶试剂 【故障现象】： 报警无乳胶试剂【排查过程】： 更换LC 更换乳胶无法消除 做样本就报警【故障定位】： 试剂加入反应【一线建议】：检查试剂加入及有无漏液等【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 130 3940 8538 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990050 |  | 新疆分公司 | ST-1C004633 | #TS000299898 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 新疆兵团农十二师医院 | 60061858 | 派工完成 | 2026-04-03 10:59:56 | 2026-04-03 11:07:13 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
（禁用）保定定兴曌泰中西医结合医院泰BS-360S检测数值不准 | （禁用）保定定兴曌泰中西医结合医院泰BS-360S检测数值不准 BB6-09002218，客户代码禁用，无合并代码，如需下派返回至呼叫中山 【故障现象】：多个项目结果不准，出负值，或结果极低 【故障定位】：交叉污染，样本针，搅拌杆 【下派理由】：需要工程师现场检查，老师不会操作，联系电话：18631215613 |  | 031 2682 5441 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | BB6-09002218 | #TS000299890 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | （禁用）保定定兴曌泰中西医结合医院泰 | 90227745 | 派工完成 | 2026-04-03 10:57:14 | 2026-04-03 11:07:20 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
深圳平乐骨伤科医院京基御景印象健康服务中心BC-5120液体压力超载 | 深圳平乐骨伤科医院京基御景印象健康服务中心BC-5120液体压力超载，TQ-9C003028 指导客户清理 13-14 【故障现象】：液体压力超载【排查过程】：指导客户清理13-14管路【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 177 6277 5276 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990002 |  | 深圳分公司 | TQ-9C003028 | #TS000299887 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 深圳平乐骨伤科医院京基御景印象健康服务中心 | 90167993 | 技术支持解决 | 2026-04-03 10:56:29 | 2026-04-03 11:54:24 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
嵊州市济德医院BC-5000设备即将超过使用年限 | 嵊州市济德医院BC-5000设备即将超过使用年限，医院想继续使用，客户无法提供序列号 转王益琼 |  | 188 6881 9888 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 杭州分公司 |  | #TS000299800 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 嵊州市济德医院 | 323522 | 座席解决 | 2026-04-03 10:29:16 | 2026-04-03 10:29:17 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
利川市人民医院IVD / 生化 / CL-8000I（BJ5-45000348）清洗杯检测错误 | 利川市人民医院IVD / 生化 / CL-8000I（BJ5-45000348）清洗杯检测错误 【故障现象】：报警清洗液不足无法开始【排查过程】：指导客户添加余量【处理结果】：，客户确认问题解决。 |  | 150 7188 9020 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | BJ5-45000348 | #TS000299787 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 利川市人民医院 | 312178 | 技术支持解决 | 2026-04-03 10:25:34 | 2026-04-03 10:39:09 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
丹江口市石鼓镇中心卫生院 C3100数值不准-FIB问题，指导定标。 | 丹江口市石鼓镇中心卫生院 C3100数值不准，老师15007280264 |  | 150 0728 0264 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 | 106-AE-27000377 | #TS000299781 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 丹江口市石鼓镇中心卫生院 | 60113739 | 技术支持解决 | 2026-04-03 10:23:41 | 2026-04-03 11:11:04 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
云南省玉溪市中心血站BC-3600堵孔 | 云南省玉溪市中心血站BC-3600堵孔 |  | 184 8773 4332 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 昆明分公司 | TB-5C000785 | #TS000299780 | IVD | 血球 | BC-3600 | [7 empty] | 云南省玉溪市中心血站 | 361409 | 派工完成 | 2026-04-03 10:22:53 | 2026-04-03 10:46:26 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
镇江市中医院ExC810识别不到条码--现场调试坐标申请更换条码扫描仪 | 镇江市中医院ExC810识别不到条码 |  | 187 5209 0373 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990001 |  | 南京分公司 | 106-BB-1B000228 | #TS000299756 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 镇江市中医院 | 312692 | 派工完成 | 2026-04-03 10:12:35 | 2026-04-03 10:26:55 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心BS-2800M ,lis无法联系链接 | 扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心BS-2800M ,lis无法联系链接 无法提供序列号 【故障现象】：lis无法联系链接 【处理结果】：医院要求工程师上门处理，联系电话15262220428 |  | 176 9683 3466 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 南京分公司 |  | #TS000299712 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心 | 60054463 | 派工完成 | 2026-04-03 09:55:46 | 2026-04-03 10:00:55 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
高台兰生单采血浆站BC-5120压力异常 | 高台兰生单采血浆站BC-5120压力异常，TQ-23005107 【故障现象】： 液体压力超载【排查过程】：客户要求工程师上门【一线建议】：检查是否有堵死弯折的管路检查阀及SV13-14管路【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 180 9366 5520 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006，59990007 |  | 兰州分公司 |  | #TS000299649 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 高台兰生单采血浆站 | 90308421 | 派工完成 | 2026-04-03 09:30:44 | 2026-04-03 09:30:45 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
镇平县第二人民医院CL-6000i | 2026-04-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 182 3812 5576 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 郑州分公司 | BB3-9C001012 | #TS000299575 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 镇平县第二人民医院 | 309178 | 派工完成 | 2026-04-03 08:56:04 | 2026-04-03 18:27:23 | 59990009 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
黔南仁爱眼科医院 - BC-5120 | 0【表情】01001108 黔南仁爱眼科医院 医学装备科 【故障现象】： 旋转机构故障故障【排查过程】： 无法消除 重启无法消除【故障定位】：传感器【一线建议】：检查垂直及旋转光耦【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。转吴婉姗解禁代码 |  | 182 8643 2116 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | TQ-1B004714 | #TS000299565 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 黔南仁爱眼科医院 | 60106582 | 派工完成 | 2026-04-03 08:45:38 | 2026-04-03 10:06:06 | 59990002 | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
新疆维吾尔自治区人民医院 - CX-9000 | IVD / 凝血仪器 / CX-9000多次报有凝块等异物 新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医院检验科，联系方式18699023366，烦请跟进谢谢 转新疆分公司张礼平协助跟进 附件: open_api/tid44609/1775166652_44609_2b73b5_media_1775166552054.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775166652_44609_2b73b5_media_1775166552054.jpg?Expires=1780542541&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=J%2BrjUwZpaZ0fEqoTVoqwtLRkCnA%3D |  | 189 9984 8616 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | admin |  | 新疆分公司 | GC8-33000200 | #TS000299478 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 101958 | 派工完成 | 2026-04-03 05:50:49 | 2026-04-03 07:29:11 | 59990053 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
北京市延庆区医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000报加样针异常 | 北京市延庆区医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000报加样针异常，联系方式张老师17610880660，烦请跟进谢谢 转北京分公司协助跟进 |  | 176 1088 0660 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 北京分公司 | GC8-49000779 | #TS000299477 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 北京市延庆区医院 | 306041 | 派工完成 | 2026-04-03 04:51:53 | 2026-04-03 04:52:00 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
唐山市人民医院IVD / 血球 / BC-5000血常规结果左边旁边有一个2，是什么意思 | 唐山市人民医院IVD / 血球 / BC-5000血常规结果左边旁边有一个2，是什么意思，联系方式张老师18931506378，烦请跟进谢谢 转石家庄分公司李智新协助跟进 |  | 189 3150 6378 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 石家庄分公司 | SS-26009636 | #TS000299217 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 唐山市人民医院 | 307604 | 派工完成 | 2026-04-02 21:07:16 | 2026-04-02 21:07:20 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
上海市第八人民医院CX-9000-上海义道工程师在现场处理导致，暂无需支持、此单封闭。 | 2026-04-02 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24327325【混合试剂针真空建立失败，混合试剂针真空建立失败，压力值：115】,66251000【网络断连，仪器和PC的网络连接断开】,33302043【试剂针R21水平动作异常，试剂针R21水平动作异常】,24328325【触发试剂针真空建立失败，触发试剂针真空建立失败，压力值：122】 |  | 131 5722 4487 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 上海分公司 | GC8-44000548 | #TS000299010 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 上海市第八人民医院 | 317080 | 无需技术支持 | 2026-04-02 18:58:04 | 2026-04-02 19:01:17 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
成都颐峰诊所BC-5000hgb本底电压异常，提示无稀释液，实际上有稀释液 | 成都颐峰诊所BC-5000hgb本底电压异常，提示无稀释液，实际上有稀释液 |  | 189 8048 0292 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 | SS-14007973 | #TS000298990 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 成都颐峰诊所 | 90256811 | 派工完成 | 2026-04-02 18:48:49 | 2026-04-02 18:48:54 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
河北省三河市儿童医院EU-5300报通道1校准失败 | 河北省三河市儿童医院EU-5300报通道1校准失败，未提供序列号 |  | 185 0046 6685 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000298966 | IVD | 尿液分析 | EU-5300 | [7 empty] | 河北省三河市儿童医院 | 331896 | 派工完成 | 2026-04-02 18:40:59 | 2026-04-02 18:41:03 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二丙
梅河口市光明街道社区卫生服务中心BC-2600需要连接lis | 梅河口市光明街道社区卫生服务中心BC-2600需要连接lis |  | 189 4319 2783 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 | RQ-5C118086 | #TS000298964 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 梅河口市光明街道社区卫生服务中心 | 60094770 | 派工完成 | 2026-04-02 18:39:25 | 2026-04-02 18:39:29 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
急 深圳平乐骨伤科医院京基御景印象健康服务中心BC-5120液体压力超载 | 急 深圳平乐骨伤科医院京基御景印象健康服务中心BC-5120液体压力超载，客户需要工程师尽快联系 15019287343左老师来电催单，致电肖德周13725841970跟进 |  | 150 1928 7343 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 | TQ-9C003028 | #TS000298910 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 深圳平乐骨伤科医院京基御景印象健康服务中心 | 90167993 | 派工完成 | 2026-04-02 18:21:30 | 2026-04-02 18:21:34 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
新疆维吾尔自治区女子监狱医院咨询BS-300是否可以做镁离子项目 | 新疆维吾尔自治区女子监狱医院咨询BS-300是否可以做镁离子项目，客户无法提供序列号 |  | 137 7927 9460 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000298870 | IVD | 生化 | BS-300 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区女子监狱医院 | 382781 | 派工完成 | 2026-04-02 18:08:36 | 2026-04-02 18:08:40 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新和县中医医院BC-6800连接的电脑总报错 | 新和县中医医院BC-6800连接的电脑总报错 【故障现象】：BC-6800仪器配套电脑死机，需更换一台新电脑 【排查过程】：客户自己准备了电脑安装软件时失败 【故障定位】：客户端电脑不匹配 【一线建议】：现场安装电脑系统，重新安装软件 【下派理由】：需现场排查故障 |  | 136 5759 3596 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | SH-98003232 | #TS000298802 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 新和县中医医院 | 60028676 | 派工完成 | 2026-04-02 17:51:03 | 2026-04-02 18:06:45 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
中国人民解放军96717部队BC-5180 CRP电源板有问题 | BC-5180 CRP电源板有问题 【故障现象】：BC-5180 CRP电源板有问题 【排查过程】：客户反馈科室突然停电，来电后开机，科室市电跳闸，有工程师上门维修过仪器，初步判断电源板故障 【故障定位】：电源组件，CRP电源组件 【一线建议】：建议带配件上门检修 【下派理由】：硬件故障 |  | 183 5798 1246 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 杭州分公司 | SU-84001637 | #TS000298714 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 中国人民解放军96717部队 | 90061541 | 派工完成 | 2026-04-02 17:24:07 | 2026-04-02 17:32:33 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
青海省平安县三合中心卫生院IVD / 血球 / BC-5130（GR-24006923）询问登录密码 | 青海省平安县三合中心卫生院IVD / 血球 / BC-5130（GR-24006923）询问登录密码 【故障现象】：BC-5130（GR-24006923）询问登录密码 【排查过程】：已告知客户 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 159 0972 1747 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 | TR-24006923 | #TS000298632 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 青海省平安县三合中心卫生院 | 362785 | 技术支持解决 | 2026-04-02 17:07:36 | 2026-04-02 17:09:11 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
延安市洛川县妇幼保健院咨询生化BS-1000M，CL1200I扫码枪是否通用 | 延安市洛川县妇幼保健院咨询生化BS-1000M，CL1200I扫码枪是否通用，客户无法提供序列号 【故障现象】：咨询生化BS-1000M，CL1200I扫码枪是否通用 【排查过程】：客户想直接扫码生化校准和质控获得数据，告知客户获得靶值的正确途径 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 158 9179 0921 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 西安分公司 |  | #TS000298545 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 延安市洛川县妇幼保健院 | 371592 | 技术支持解决 | 2026-04-02 16:45:17 | 2026-04-02 16:54:16 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
呼图壁县人民医院BS-2000M电离子，内风湿项目数值过高 | 呼图壁县人民医院BS-2000M电离子，内风湿项目数值过高 【故障现象】：BS-2000M电离子，内风湿项目数值过高 【排查过程】：客户反馈ISE模块电解质数值偏高，重复性比较差 【故障定位】：ISE模块 【一线建议】：现场检查，结合临床工程师建议 【下派理由】：需现场检查 |  | 152 9961 3088 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | YA-11000914 | #TS000298526 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 呼图壁县人民医院 | 301311 | 派工完成 | 2026-04-02 16:39:52 | 2026-04-02 16:44:26 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
邯郸市广平县老干部门诊UA-5800软件无法使用 | UA-5800软件无法使用，无法提供序列号 仪器为EU8000（是UA5800 和EH2080级联仪器），硬盘坏需重新安装软件 请下派 请接单工程师尽快联系客户 2026-4-2 16:28:40：转魏子上 |  | 151 3305 6203 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000298348 | IVD | 尿液分析 | EU 8600 | [7 empty] | 邯郸市广平县老干部门诊 | 90164666 | 座席解决 | 2026-04-02 15:59:31 | 2026-04-02 16:30:46 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆和田县妇幼保健站EU-5300提示显微镜亮度初始化失败 | 新疆和田县妇幼保健站EU-5300提示显微镜亮度初始化失败 调试显微镜曝光值无效，需工程师前往维护 清下派 |  | 133 1903 2111 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | P4-27000136 | #TS000298343 | IVD | 尿液分析 | EU-5300 | [7 empty] | 新疆和田县妇幼保健站 | 317491 | 派工完成 | 2026-04-02 15:57:34 | 2026-04-02 16:21:05 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
阳泉市矿区计划和生育服务中心IVD / 生化 / BS-480仪器扫描过期的试剂会自动停止加样，询问能不能开个说明好提交 | 阳泉市矿区计划和生育服务中心IVD / 生化 / BS-480仪器扫描过期的试剂会自动停止加样，询问能不能开个说明好提交 无法提供序列号 【故障现象】：咨询BS-480仪器扫描过期的试剂会不会自动停止加样 【排查过程】：已告知客户 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 150 3533 2970 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 太原分公司 |  | #TS000298170 | IVD | 生化 | BS-480 | [7 empty] | 阳泉市矿区计划和生育服务中心 | 329661 | 技术支持解决 | 2026-04-02 15:21:50 | 2026-04-02 15:35:49 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
（急）农十三师红星二牧场医院bs-1000(FU5-51000602)，样本系统不工作，显示通道异常，老师需要再次支持 | （急）农十三师红星二牧场医院bs-1000(FU5-51000602)，样本系统不工作，显示通道异常，老师需要再次支持 等待客户40分钟 【故障现象】：bs-1000(FU5-51000602)，样本系统不工作，显示通道异常 【排查过程】：指导客户按LIS设置排放样本，问题解决 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 137 7918 7829 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007，59990051 |  | 新疆分公司 | FU5-51000602 | #TS000298116 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 农十三师红星二牧场医院 | 102004 | 技术支持解决 | 2026-04-02 15:13:25 | 2026-04-02 15:13:26 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
四平市铁东区叶赫满族镇中心卫生院BC-5180与电脑无连接 | BC-5180与电脑无连接 【故障现象】：BC-5180与电脑无连接 【排查过程】：指导客户正确设置IP地址 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 135 1436 8465 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | RG-99103454 | #TS000298024 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 四平市铁东区叶赫满族镇中心卫生院 | 90032906 | 技术支持解决 | 2026-04-02 14:47:14 | 2026-04-02 15:08:00 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
怀化市溆浦县双井中心卫生院BC-5000升降电机故障 | BC-5000升降电机故障 【故障现象】：BC-5000升降电机故障 【排查过程】：指导客户过程中发现采样针上下运动不正常 【故障定位】：考虑升降电机位置传感器故障 【一线建议】：申请位置传感器备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 193 7217 8806 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990050 |  | 长沙分公司 | SS-03006819 | #TS000298011 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 怀化市溆浦县双井中心卫生院 | 380081 | 派工完成 | 2026-04-02 14:43:08 | 2026-04-02 14:54:55 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
昌吉州奇台县乔仁卫生院EU-5600 Pro质控偏低 | EU-5600 Pro质控偏低 下派 要求工程师与临床应用一同前往处理 |  | 152 9258 2602 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | QB4-58000656 | #TS000297964 | IVD | 尿液分析 | EU-5600 PRO | [7 empty] | 昌吉州奇台县乔仁卫生院 | 90020562 | 派工完成 | 2026-04-02 14:34:03 | 2026-04-02 14:34:08 | 59990010 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
淮南市寿县双桥镇卫生院BS-830配套电脑需要连接网线，需要解除限制 | 淮南市寿县双桥镇卫生院BS-830配套电脑需要连接网线，需要解除限制，客户告知工程师可以添加微信联系，微信同号 【故障现象】：BS-830配套电脑需要连接网线，需要解除限制 【排查过程】：客户无法进入网络设置 【故障定位】：客户端电脑故障 【一线建议】：提前备份电脑数据，重做系统，重装软件 【下派理由】：硬件故障 |  | 130 6683 2787 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 合肥分公司 | BA6-86000086 | #TS000297943 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 淮南市寿县双桥镇卫生院 | 377785 | 派工完成 | 2026-04-02 14:29:09 | 2026-04-02 15:14:54 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
固安爱康医院BC-5120怎么连打印机 | 固安爱康医院BC-5120怎么连打印机，老师没有提供序列号 【故障现象】：客户BC-5120怎么连打印机 【排查过程】：告知客户仪器直连打印机型号 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 150 3161 9236 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007，59990009 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000297939 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 固安爱康医院 | 60084060 | 技术支持解决 | 2026-04-02 14:28:29 | 2026-04-02 14:28:30 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
公主岭市妇幼保健计划生育服务中心BC-5180白细胞不计数，不分类 | RG-21100622 BC-5180白细胞不计数，不分类 【故障现象】：BC-5180白细胞不计数，不分类 【排查过程】：客户反馈仪器超一个月未使用，且没有打包处理 【故障定位】：溶血济管路堵塞 【一线建议】：现场排查溶血济管路 【下派理由】：需现场排查 18543476133来电催单，致电叶田雷工程师无法接通，已致电张鸿浩18665931337工程师跟进。 |  | 185 4347 6133 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000297916 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 公主岭市妇幼保健计划生育服务中心 | 313318 | 派工完成 | 2026-04-02 14:23:18 | 2026-04-02 14:27:15 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
天津市津南区武警8631部队后勤卫生队BS-600清洗机构运动错误，碰撞 | 天津市津南区武警8631部队后勤卫生队BS-600清洗机构运动错误，碰撞 【故障现象】：BS-600清洗机构运动错误，碰撞 【排查过程】：客户反应仪器偶发报警清洗机构运动错误，碰撞 【故障定位】：怀疑清洗机构碰撞光耦线路破损，或光耦本身故障 【一线建议】：建议申请清洗机构碰撞光耦，及其连接线 【下派理由】：硬件故障 |  | 183 2265 1289 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 天津分公司 | YS-9C001341 | #TS000297887 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 天津市津南区武警8631部队后勤卫生队 | 60136859 | 派工完成 | 2026-04-02 14:13:24 | 2026-04-02 14:20:59 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
铁岭市西丰县营厂乡卫生院BC-5000堵，漏水 | BC-5000堵，漏水 【故障现象】：BC-5000堵，漏水 【排查过程】：指导客户排查管路，自行解决问题 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 158 4102 3636 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 沈阳分公司 | SS-35010411 | #TS000297820 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 铁岭市西丰县营厂乡卫生院 | 326807 | 技术支持解决 | 2026-04-02 13:52:30 | 2026-04-02 14:11:48 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
阿克苏市人民医院UA-5800仪器跟电脑无法连接 | 阿克苏市人民医院UA-5800仪器跟电脑无法连接，N3-1B001643 指导维护，10分钟后联系 重新连接无效 请下派一线前往处理 |  | 150 9939 8107 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 |  | #TS000297781 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 阿克苏市人民医院 | 60030043 | 派工完成 | 2026-04-02 13:37:55 | 2026-04-02 14:19:10 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
伊宁市人民医院IVD / 生化 / BS-2000血清离子模块是否可以检测尿钠 | 伊宁市人民医院IVD / 生化 / BS-2000血清离子模块是否可以检测尿钠 没有提供序列号 【故障现象】：BS-2000血清离子模块是否可以检测尿钠 【排查过程】：告知客户正确的操作流程 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 |  | #TS000297699 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 伊宁市人民医院 | 301409 | 技术支持解决 | 2026-04-02 13:09:58 | 2026-04-02 14:10:50 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
农十三师红星二牧场医院bs-1000(FU5-51000602)，样本系统不工作，显示通道异常 | 农十三师红星二牧场医院bs-1000(FU5-51000602)，样本系统不工作，显示通道异常 |  | 137 7918 7829 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | FU5-51000602 | #TS000297671 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 农十三师红星二牧场医院 | 102004 | 技术支持解决 | 2026-04-02 12:51:27 | 2026-04-02 14:03:03 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
扶余市雷氏正骨医院有限责任公司BC-5380 CRP咨询试剂问题 | 扶余市雷氏正骨医院有限责任公司IVD / 血球 / BC-5380 CRP咨询试剂问题 2026-4-2 13:34:48：15506091680来电催促，转科海-李令浩 【故障现象】：BC-5380 CRP咨询试剂问题 【排查过程】：指导客户正确的试剂使用 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 155 0609 1680 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 黑吉分公司 | DD3-59001487 | #TS000297611 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 扶余市雷氏正骨医院有限责任公司 | 90401249 | 技术支持解决 | 2026-04-02 12:23:37 | 2026-04-02 14:02:40 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
新疆和田县妇幼保健站EU-5300报警开机初始化 | 新疆和田县妇幼保健站EU-5300报警开机初始化 13399032555蔡老师来电催单，致电赵一凡18665931469跟进 |  | 133 9903 2555 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 | P4-27000136 | #TS000297593 | IVD | 尿液分析 | EU-5300 | [7 empty] | 新疆和田县妇幼保健站 | 317491 | 派工完成 | 2026-04-02 12:12:56 | 2026-04-02 12:42:59 | 59990006 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一丙
贡觉县藏医院咨询IVD / 血球 / BC-5000密码是多少 | 贡觉县藏医院咨询IVD / 血球 / BC-5000密码是多少 【故障现象】： BC-5000密码是多少 【排查过程】：客户自行查找到用户名和密码 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 153 6903 0171 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000297505 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 贡觉县藏医院 | 90084266 | 技术支持解决 | 2026-04-02 11:38:22 | 2026-04-02 11:44:08 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
青海省海西自治州人民医院BC-7500[NR] CS结果传输异常 | 青海省海西自治州人民医院BC-7500[NR] CS结果传输异常 【故障现象】：BC-7500[NR] CS结果传输异常 【排查过程】：客户有两台BC-7500血常规，两台设备都可以正常传输数据，在LIS软件上无法区分两台数据，非血常规问题，让客户联系LIS工程师 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 184 0656 5422 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | DC6-58005853 | #TS000297483 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 青海省海西自治州人民医院 | 311624 | 技术支持解决 | 2026-04-02 11:32:30 | 2026-04-02 11:42:21 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
枣庄市妇幼保健院UA-5600运行卡顿 | UA-5600运行卡顿 维护已解决 |  | 152 6632 6020 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 | QA4-36000183 | #TS000297439 | IVD | 尿液分析 | UA-5600 | [7 empty] | 枣庄市妇幼保健院 | 304288 | 技术支持解决 | 2026-04-02 11:21:43 | 2026-04-02 13:47:15 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
兴山县黄粮镇中心卫生院 BS-450报温度错误 | 兴山县黄粮镇中心卫生院 BS-450报温度错误，有工程师上门更换过进水的还是不行 【故障现象】：BS-450报温度错误 【排查过程】：仪器报警清洗水/清洗剂预加热温度异常 【处理结果】：客户自行和当地工程师联系。 |  | 180 7190 8533 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 | YV-0A001344 | #TS000297435 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 兴山县黄粮镇中心卫生院 | 327838 | 技术支持解决 | 2026-04-02 11:20:03 | 2026-04-02 11:36:04 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
平邑县中医医院MR-96A咨询仪器长度 | 平邑县中医医院MR-96A咨询仪器长度 【故障现象】：MR-96A咨询仪器波长 【排查过程】：提供客户波长资料 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 153 3997 1789 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 青岛分公司 | WH-37104592 | #TS000297427 | IVD | 生化 | MR-96A | [7 empty] | 平邑县中医医院 | 300688 | 技术支持解决 | 2026-04-02 11:18:14 | 2026-04-02 11:26:10 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
杭州博旭生物技术有限公司BS-220放好试剂盒后提示试剂已经用完，但实际是新开的试剂 | 杭州博旭生物技术有限公司BS-220放好试剂盒后提示试剂已经用完，但实际是新开的试剂 XJ-74004097 【故障现象】：BS-220放好试剂盒后提示试剂已经用完，但实际是新开的试剂 【排查过程】：指导客户设置试剂余量后故障解决 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 166 4302 7577 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 杭州分公司 |  | #TS000297332 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 杭州博旭生物技术有限公司 | 90306476 | 技术支持解决 | 2026-04-02 10:51:21 | 2026-04-02 10:54:36 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
南部县妇幼保健院CX-9010--请现场按照指南进行处理。 | 2026-04-02 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24325000【触发试剂针废液池排液失败，触发试剂针废液池排液失败】 |  | 134 5823 4343 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | GC6-25000008 | #TS000297310 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 南部县妇幼保健院 | 325691 | 派工完成 | 2026-04-02 10:45:08 | 2026-04-02 10:48:13 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
沧州市献县淮镇中心卫生院 - BC-5130 | 换了新的稀释液扫码 显示条码无效 沧州市献县中医医院 儿童保健科 附件: open_api/tid44609/1775097519_44609_533e65_media_1775097454419.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775097519_44609_533e65_media_1775097454419.jpg?Expires=1780542543&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=h%2Fq30vZHMY4IZ1mNwDoXI00BRIs%3D |  | 138 3171 6528 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  |  |  | 石家庄分公司 | TR-19006096 | #TS000297295 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 沧州市献县淮镇中心卫生院 | 90023372 | 派工完成 | 2026-04-02 10:38:33 | 2026-04-02 18:01:01 | 59990006 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
宁安市人民医院CX-9000--与昨日工单重复，此单封闭。 | 2026-04-02 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24325000【触发试剂针废液池排液失败，触发试剂针废液池排液失败】 |  | 187 1461 5746 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | GC8-2A000139 | #TS000297289 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 宁安市人民医院 | 310541 | 无需技术支持 | 2026-04-02 10:37:05 | 2026-04-02 10:48:51 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
郑州航空港经济综合实验区郑港社区卫生服务中心C2000-A不制冷 --帕尔贴或者风扇问题，请现场处理。 | 郑州航空港经济综合实验区郑港社区卫生服务中心C2000-A不制冷 |  | 132 1318 0100 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990009 |  | 郑州分公司 | 106-AT-0B000088 | #TS000297284 | IVD | 凝血仪器 | C2000-A | [7 empty] | 郑州航空港经济综合实验区郑港社区卫生服务中心 | 90232142 | 派工完成 | 2026-04-02 10:33:54 | 2026-04-02 10:36:23 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一乙
肇庆市端州区妇幼保健院EU8000（UA5800）沉渣看不到结果 | EU8000沉渣看不到结果 需重新调整显微镜 请下派 |  | 153 2322 0460 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990050 |  | 广州分公司 |  | #TS000297279 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 肇庆市端州区妇幼保健院 | 306773 | 派工完成 | 2026-04-02 10:32:11 | 2026-04-02 14:55:13 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
昌吉州奇台县乔仁卫生院EU-5600 Pro质控偏低 | EU-5600 Pro质控偏低 下派 要求工程师与临床应用一同前往处理 此单超声，已新建#TS000297964 |  | 152 9258 2602 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | QB4-58000656 | #TS000297271 | IVD | 尿液分析 | EU-5600 PRO | [7 empty] | 昌吉州奇台县乔仁卫生院 | 90020562 | 座席解决 | 2026-04-02 10:29:26 | 2026-04-02 14:34:31 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
福建省福清市医院IVD / 尿液分析 / UA-5600数值偏低 | 福建省福清市医院IVD / 尿液分析 / UA-5600数值偏低 13616072543客户来电告知有自行联系工程师对接，无需技术支持，此单封闭 |  | 136 1607 2543 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990007 |  | 福州分公司 | QA4-2C000040 | #TS000297269 | IVD | 尿液分析 | UA-5600 | [7 empty] | 福建省福清市医院 | 313564 | 座席解决 | 2026-04-02 10:29:15 | 2026-04-02 12:21:28 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
金平县铜厂乡中心卫生院BC-5180与电脑未连接 | BC-5180与电脑未连接 【故障现象】：BC-5180与电脑未连接 【排查过程】：指导客户查看电脑IP地址，重新设置后故障解决 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 188 4877 8288 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 昆明分公司 | RG-98103359 | #TS000297263 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 金平县铜厂乡中心卫生院 | 60109306 | 技术支持解决 | 2026-04-02 10:26:16 | 2026-04-02 11:10:21 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
长治爱尔眼科医院咨询BC-5120操作问题 | 长治爱尔眼科医院咨询BC-5120操作问题，老师没有提供系列号 【故障现象】：咨询BC-5120操作问题 【排查过程】：指导客户预稀释模式的操作 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 132 6960 0933 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 太原分公司 |  | #TS000297262 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 长治爱尔眼科医院 | 90051376 | 技术支持解决 | 2026-04-02 10:26:12 | 2026-04-02 10:52:08 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
华厦渝州眼科医院重庆有限公司BS-240开机后有试剂扫描不出来显红 | 华厦渝州眼科医院重庆有限公司BS-240开机后有试剂扫描不出来显红 【故障现象】：BS-240开机后有试剂扫描不出来显红 【排查过程】：指导客户装载完成时发现条码扫描仪光线散乱 【故障定位】：试剂条码扫描仪问题 【一线建议】：更换条码扫描仪 【下派理由】：硬件更换 |  | 181 1816 2878 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990004 |  | 重庆分公司 | YX-37007643 | #TS000297247 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 华厦渝州眼科医院重庆有限公司 | 90337399 | 派工完成 | 2026-04-02 10:19:47 | 2026-04-02 10:35:44 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
秦安县刘坪镇卫生院BC-5180 CRP结果不显示、蓝屏 | 秦安县刘坪镇卫生院BC-5180 CRP结果不显示、蓝屏，SU-93003047 【故障现象】：BC-5180 CRP结果不显示 【排查过程】：指导客户找到视图，还原初始布局后故障解决 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 173 5217 2670 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 |  | #TS000297205 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 秦安县刘坪镇卫生院 | 90262830 | 技术支持解决 | 2026-04-02 10:03:51 | 2026-04-02 10:16:50 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
首都医科大学附属北京儿童医院保定医院 - EH-2090C | 仪器质控一直过不去，显示为0，换新的质控品也不过，已经找工程师修过多次，过两天就出问题，麻烦尽快解决一下 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院 医学检验科 下派工程师前往维护，建议与临床工程师一同前往 转魏子上 附件: open_api/tid44609/1775095356_44609_ebb643_media_1775095277623.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775095356_44609_ebb643_media_1775095277623.jpg?Expires=1780542543&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=%2FuC%2BJGEP%2Bl60WxLmjzyUgapQO9c%3D |  | 139 3389 3379 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | QB1-56000643 | #TS000297198 | IVD | 尿液分析 | EH-2090C | [7 empty] | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院 | 307817 | 座席解决 | 2026-04-02 10:02:34 | 2026-04-02 15:17:19 | 59990009 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
湖北省仙桃市皮肤病防治院BS-450杯子强化清洗之后有问题 | 湖北省仙桃市皮肤病防治院BS-450杯子强化清洗之后有问题 【故障现象】：BS-450杯子强化清洗之后有问题 【排查过程】：指导客户反应杯检测，更换脏杯或者不予处理 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 158 7185 1564 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 | YV-03000818 | #TS000297178 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 湖北省仙桃市皮肤病防治院 | 332968 | 技术支持解决 | 2026-04-02 09:54:29 | 2026-04-02 10:05:01 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
深圳市龙华中心医院富士嘉园社康BC-5380 CRP乳胶试剂异常 | 深圳市龙华中心医院富士嘉园社康BC-5380 CRP乳胶试剂异常 【故障现象】：BC-5380 CRP乳胶试剂异常 【排查过程】：指导客户重新更换试剂后仍无法解决，重启一起后故障解决 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 136 0268 6096 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 | DD3-46000504 | #TS000297150 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 深圳市龙华中心医院富士嘉园社康 | 60556560 | 技术支持解决 | 2026-04-02 09:42:50 | 2026-04-02 10:19:27 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
蠡县妇幼保健院 - EU-5300 | 维护申请 蠡县妇幼保健院 医学检验科 下派工程师与院方沟通维护 |  | 185 8039 4341 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  |  |  | 石家庄分公司 | P4-25000093 | #TS000297137 | IVD | 尿液分析 | EU-5300 | [7 empty] | 蠡县妇幼保健院 | 60075558 | 派工完成 | 2026-04-02 09:36:46 | 2026-04-02 14:56:56 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
新疆维吾尔自治区阿克苏地区维吾尔医医院CL-6000i | 2026-04-02 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 150 9928 1400 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 新疆分公司 | BB3-9A000919 | #TS000297132 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区维吾尔医医院 | 321266 | 派工完成 | 2026-04-02 09:34:34 | 2026-04-02 11:12:04 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
丹江口市新港社区卫生服务中心（丹江口市新港经济开发管理处卫生院）BS-450打印出来的结果不显示血红蛋白结果 | 丹江口市新港社区卫生服务中心（丹江口市新港经济开发管理处卫生院）BS-450打印出来的结果不显示血红蛋白结果，无法提供序列号 【故障现象】：BS-450打印出来的结果不显示血红蛋白结果 【排查过程】：指导客户进入打印顺序设置，后去掉选择后解决 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 139 9783 8649 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 |  | #TS000297131 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 丹江口市新港社区卫生服务中心（丹江口市新港经济开发管理处卫生院） | 90148490 | 技术支持解决 | 2026-04-02 09:33:01 | 2026-04-02 10:13:23 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
蠡县妇幼保健院 - BC-5180 CRP | 申请维护 蠡县妇幼保健院 医学检验科 |  | 185 8039 4341 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | SU-2C010063 | #TS000297127 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 蠡县妇幼保健院 | 60075558 | 派工完成 | 2026-04-02 09:32:02 | 2026-04-02 17:38:18 | 59990006 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
监利市毛市镇中心卫生院BC-5180 CRP报警废液满 | 监利市毛市镇中心卫生院BC-5180 CRP报警废液满，老师没有提供序列号 【故障现象】：BC-5180 CRP报警废液满 【排查过程】：指导客户处理废液浮子后，故障解决 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 159 2778 3699 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 | SU-26008891 | #TS000297116 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 监利市毛市镇中心卫生院 | 326923 | 技术支持解决 | 2026-04-02 09:26:13 | 2026-04-02 10:05:55 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
盘关镇卫生院BC-5000设备报警 | 盘关镇卫生院BC-5000设备报警 【故障现象】：仪器报警HGB本地电压异常 【排查过程】：指导客户正确设置HGB本地电压后故障解决 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 199 4898 0601 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990001 |  | 贵阳分公司 | SS-35010478 | #TS000297069 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 盘关镇卫生院 | 60130566 | 技术支持解决 | 2026-04-02 08:59:09 | 2026-04-02 09:31:06 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
山东滕州市中心人民医院东沙河分院BC-7500[NR] CS红细胞结果异常 | 山东滕州市中心人民医院东沙河分院BC-7500[NR] CS红细胞结果异常 |  | 152 6616 7381 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 济南分公司 | DC6-23000626 | #TS000297057 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 山东滕州市中心人民医院 | 316923 | 派工完成 | 2026-04-02 08:53:04 | 2026-04-02 08:53:08 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
遂宁市射洪市民浩门诊部IVD / 血球 / BC-2600血小板不进数了 | 遂宁市射洪市民浩门诊部IVD / 血球 / BC-2600血小板不进数了（RQ-52115827） |  | 189 8254 5226 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 |  | #TS000297039 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 遂宁市射洪市民浩门诊部 | 90403565 | 派工完成 | 2026-04-02 08:44:41 | 2026-04-02 09:54:39 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
赣州市妇幼保健院 - BC-7500[N] CS | 穿刺针更换后不吸样本，已报修过一次，未解决 赣州市妇幼保健院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1775089542_44609_9e6b0a_media_1775089470677.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775089542_44609_9e6b0a_media_1775089470677.jpg?Expires=1780542543&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=qaWQ0mMHM0FP1BVzT4cNR77aTiw%3D open_api/tid44609/1775089542_44609_ea27ef_media_1775089480341.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775089542_44609_ea27ef_media_1775089480341.jpg?Expires=1780542543&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=6QEwSBeOh%2B7V8z762BfWGCwA1g4%3D open_api/tid44609/1775089543_44609_8ea76f_media_1775089492872.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775089543_44609_8ea76f_media_1775089492872.jpg?Expires=1780542543&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=bjns9%2FeHkfXI1sZ%2FddKeeE18o6Y%3D |  | 188 7088 0067 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  |  |  | 南昌分公司 | DC5-1B000043 | #TS000297017 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CS | [7 empty] | 赣州市妇幼保健院 | 308233 | 派工完成 | 2026-04-02 08:25:37 | 2026-04-02 09:42:22 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
南源街环翠园社区卫生服务站 - BC-5120 | 采样组件旋转机构故障 南源街环翠园社区卫生服务站 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1775089280_44609_a02b60_media_1775089266258.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775089280_44609_a02b60_media_1775089266258.jpg?Expires=1780542543&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=zBYZEm5XW91eYE2eQzyXYpt0mvo%3D |  | 132 4646 5662 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 广州分公司 | TQ-43006673 | #TS000297016 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 南源街环翠园社区卫生服务站 | 90361792 | 派工完成 | 2026-04-02 08:21:15 | 2026-04-02 09:42:00 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
黑龙江省第五医院（黑龙江中医药大学附属第四医院） - BC-5390 CRP | 已经消除，还是报警 黑龙江省第五医院（黑龙江中医药大学附属第四医院） 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1775088123_44609_f8b083_media_1775088089597.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775088123_44609_f8b083_media_1775088089597.jpg?Expires=1780542543&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=vh9KXPVYcYCJ54tmDNNEBcduXpk%3D |  | 186 4651 6836 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | ST-29004965 | #TS000296998 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 黑龙江省第五医院（黑龙江中医药大学附属第四医院） | 313992 | 派工完成 | 2026-04-02 08:02:01 | 2026-04-02 09:41:38 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三丙
唐山市路北区妇幼保健院IVD / 生化 / BS-2800M电压超线 | 唐山市路北区妇幼保健院IVD / 生化 / BS-2800M电压超线 |  | 189 8012 2175 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 石家庄分公司 | JP7-59000988 | #TS000296997 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 唐山市路北区妇幼保健院 | 321785 | 派工完成 | 2026-04-02 07:59:26 | 2026-04-02 07:59:30 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
黑龙江省第五医院（黑龙江中医药大学附属第四医院） - BC-5390 CRP | 已经消除，还是报警 黑龙江省第五医院（黑龙江中医药大学附属第四医院） 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1775087879_44609_28b880_media_1775087825474.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775087879_44609_28b880_media_1775087825474.jpg?Expires=1780542543&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=gwfXoB6igaluMJk7Zh%2FuYPR09Zo%3D |  | 186 4651 6836 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  |  |  | 黑吉分公司 | ST-29004965 | #TS000296996 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 黑龙江省第五医院（黑龙江中医药大学附属第四医院） | 313992 | 座席解决 | 2026-04-02 07:57:54 | 2026-04-02 09:39:20 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三丙
泸州市人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000样本针增加样异常， | 泸州市人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000样本针增加样异常，联系方式刘老师13440050674，烦请跟进谢谢 转成都分公司杨坤协助跟进 |  | 134 4005 0674 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 成都分公司 | GC8-43000538 | #TS000296973 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 泸州市人民医院 | 306303 | 派工完成 | 2026-04-02 04:55:43 | 2026-04-02 04:55:48 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
西安市红会医院高铁新城院区IVD / 凝血仪器 / CX-9000样本找不到了 | 西安市红会医院高铁新城院区IVD / 凝血仪器 / CX-9000样本找不到了，联系方式赵老师19991840639，烦请跟进谢谢 转西安分公司王靖皓协助跟进 |  | 199 9184 0639 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 西安分公司 | GC8-35000259 | #TS000296971 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 西安市红会医院高铁新城院区 | 90231165 | 派工完成 | 2026-04-02 03:30:49 | 2026-04-02 03:30:53 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
新疆省乌鲁木齐市西山医院IVD / 生化 / CL-1200I妇科密乳素定标定不了 | 新疆省乌鲁木齐市西山医院IVD / 生化 / CL-1200I妇科密乳素定标定不了 |  | 133 6966 8757 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | W7-03002167 | #TS000296646 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 新疆省乌鲁木齐市西山医院 | 362808 | 派工完成 | 2026-04-01 20:10:59 | 2026-04-01 20:11:03 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
镇康县中医医院 - BC-5180 | 昨晚夜班白细胞技数不出来，，现在也是做不出来，尝试做了三次又正常了，这个溶血剂，吸出去，又倒流回来什么情况，正常吗？ 镇康县中医医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1775040350_44609_cce9fc_media_1775040096410.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775040350_44609_cce9fc_media_1775040096410.mp4?Expires=1780542543&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=W4Dk9nGSTamviCYR%2FizY%2F9vdoQQ%3D open_api/tid44609/1775040350_44609_6155e8_media_1775040294269.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775040350_44609_6155e8_media_1775040294269.jpg?Expires=1780542543&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=QKZx6Rcw9rJrYvvOtm9oS3nT7Zs%3D |  | 181 8362 7877 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 昆明分公司 | RG-91102736 | #TS000296500 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 镇康县中医医院 | 60055197 | 派工完成 | 2026-04-01 18:45:44 | 2026-04-01 18:48:47 | 59990009 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
安徽省蚌埠市五河县沱湖卫生院BC-5180 CRP咨询IP设置 | 安徽省蚌埠市五河县沱湖卫生院BC-5180 CRP咨询IP设置，SU-0B006196 |  | 166 5319 9221 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 合肥分公司 |  | #TS000296464 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 安徽省蚌埠市五河县沱湖卫生院 | 369176 | 派工完成 | 2026-04-01 18:30:37 | 2026-04-01 18:30:41 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
南京市中心医院CX-9000--惠杰徐悦科室装载试剂没有撕膜，已指导处理，此单封闭。 | 2026-04-01 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码29102038【试剂针R11竖直动作异常，试剂针R11竖直动作异常】 |  | 191 5360 9406 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 南京分公司 | GC8-52000926 | #TS000296447 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 南京市中心医院 | 60028520 | 无需技术支持 | 2026-04-01 18:22:39 | 2026-04-01 18:28:30 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
泰安市高新区凤凰社区卫生服务站BC-10结果不准 | 408226887泰安市高新区凤凰社区卫生服务站BC-10结果不准 刘老师13793825865来电催促，转孙泽跟进 |  | 137 9382 5865 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990006 |  | 济南分公司 | UH-4A014373 | #TS000296429 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 泰安市高新区凤凰社区卫生服务站 | 90047189 | 派工完成 | 2026-04-01 18:13:20 | 2026-04-01 18:13:24 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
中国人民解放军65334部队卫生队咨询BC-5180 CRP试剂适用范围 | 中国人民解放军65334部队卫生队咨询BC-5180 CRP试剂适用范围，客户无法提供序列号 【故障现象】：客户询问网上买的试剂是否可以使用 【排查过程】：回答不建议网上购买 咨询当地经销商 【处理结果】：客户自行咨询 |  | 131 8073 4122 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000296230 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 中国人民解放军65334部队卫生队 | 60123290 | 无需技术支持 | 2026-04-01 17:18:35 | 2026-04-01 17:21:49 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
伍家岗区人民医院（伍家岗区白沙路社区卫生服务中心）BS-830结果偏高 | 伍家岗区人民医院（伍家岗区白沙路社区卫生服务中心）BS-830结果偏高 【故障现象】：CK项目结果高 【排查过程】：未做质控 【处理结果】：临床介入 派临床工 |  | 181 0717 1987 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 | BA6-36003658 | #TS000296172 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 伍家岗区人民医院（伍家岗区白沙路社区卫生服务中心） | 328352 | 派工完成 | 2026-04-01 17:07:36 | 2026-04-01 17:28:31 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
昌吉州奇台县乔仁卫生院 - EU-5600 PRO | 尿质控不过 昌吉州奇台县乔仁卫生院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1775034154_44609_2c2fc8_media_1775034137085.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775034154_44609_2c2fc8_media_1775034137085.jpg?Expires=1780542543&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=h%2BHSgoEejI5c1G73pd%2BskMNvaiw%3D open_api/tid44609/1775034154_44609_b129d8_media_1775034143316.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775034154_44609_b129d8_media_1775034143316.jpg?Expires=1780542543&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=M9b2ER8wGh%2BOeNYEPnjkN%2FFgj8Y%3D |  | 152 9258 2602 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  |  |  | 新疆分公司 | QB4-58000656 | #TS000296145 | IVD | 尿液分析 | EU-5600 PRO | [7 empty] | 昌吉州奇台县乔仁卫生院 | 90020562 | 派工完成 | 2026-04-01 17:02:28 | 2026-04-01 18:10:51 | 59990009 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
佛山曙光金子医学美容医院BC-5000液体压力超载 | 佛山曙光金子医学美容医院BC-5000液体压力超载 【故障现象】：液体压力超载 血小板结果不好 【排查过程】：血小板重复性不好 【处理结果】：老师要求工单下派 |  | 135 3598 6744 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990001 |  | 广州分公司 | SS-11007795 | #TS000296108 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 佛山曙光金子医学美容医院 | 90019334 | 派工完成 | 2026-04-01 16:52:42 | 2026-04-01 16:56:20 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
革吉县人民医院BS-370E结果无法传输 | 革吉县人民医院BS-370E结果无法传输 【故障现象】：无法传输lis 【排查过程】：设置实时传输 【处理结果】：后续电话无法接通 工单下派 跟踪 |  | 181 9006 9398 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 | BA2-0A000192 | #TS000296020 | IVD | 生化 | BS-370E | [7 empty] | 革吉县人民医院 | 324089 | 派工完成 | 2026-04-01 16:34:41 | 2026-04-01 16:58:36 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
仙桃市龙华山社区卫生服务中心BS-450咨询方法学问题 | 仙桃市龙华山社区卫生服务中心BS-450咨询方法学问题 【故障现象】：咨询高密方法学 【排查过程】：具体方法学，建议老师咨询当地。 【处理结果】：咨询当地临床。 |  | 180 0722 9096 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | YV-03000627 | #TS000295976 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 仙桃市龙华山社区卫生服务中心 | 60070081 | 派工完成 | 2026-04-01 16:25:22 | 2026-04-01 16:25:23 | 59990008 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
白河县中医医院CL-6000I扫码枪不好用，BB3-93000396 | 白河县中医医院CL-6000I扫码枪不好用，BB3-9300039 【故障现象】：扫码枪不好用 亮灯扫描信息错误 【排查过程】：怀疑扫码枪问题 【处理结果】：客户要求报价 |  | 091 5782 9953 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 | BB3-93000396 | #TS000295887 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 武汉艾迪康医学检验所 | 90025750 | 派工完成 | 2026-04-01 16:04:15 | 2026-04-01 16:11:38 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 | P1 IVD VIP1 | 二甲
慈利县中医医院BC-7500[NR] CS过滤器寿命到期提醒 | 慈利县中医医院BC-7500[NR] CS过滤器寿命到期提醒 【故障现象】：过滤器寿命到期 影响操作 【排查过程】：客户不想直接消除寿命计数 要求更换过滤器 【处理结果】：客户要求上门解决 |  | 137 6219 6317 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 | DC6-35002391 | #TS000295771 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 慈利县中医医院 | 309869 | 派工完成 | 2026-04-01 15:35:45 | 2026-04-01 15:44:29 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
千阳县城关镇卫生院BC-5130需要授权码 | 千阳县城关镇卫生院BC-5130需要授权码，转熊婧 |  | 187 9179 4800 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 西安分公司 | TR-44009422 | #TS000295734 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 千阳县城关镇卫生院 | 90045703 | 座席解决 | 2026-04-01 15:25:18 | 2026-04-01 15:25:19 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
南昌仁心医院有限公司BC-5380 CRP无法自动进样 | 南昌仁心医院有限公司BC-5380 CRP无法自动进样 【故障现象】无法选中自动进样 【排查过程】：指导客户设置匹配参数。 【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 138 7010 6901 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990050 |  | 南昌分公司 | DD3-54001242 | #TS000295719 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 南昌仁心医院有限公司 | 90375516 | 技术支持解决 | 2026-04-01 15:19:24 | 2026-04-01 15:33:26 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
康县周家坝卫生院BC-5385 CRP电压异常 | 康县周家坝卫生院BC-5385 CRP电压异常 【故障现象】：电压异常 【排查过程】：客户电话无法接通 【处理结果】：客户电话无法接通 工单下派 |  | 176 9364 4816 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | DD4-36000343 | #TS000295678 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 康县周家坝卫生院 | 90052172 | 派工完成 | 2026-04-01 15:10:03 | 2026-04-01 16:27:10 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
海晏县人民医院 - CX-6010--误操作，换洗针液后正常执行。 | 无法关机 海晏县人民医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1775027230_44609_2fb735_media_1775027222528.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775027230_44609_2fb735_media_1775027222528.jpg?Expires=1780542543&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=8GfzXsitUrtS52PZu4P4dzn6rkg%3D |  | 181 9735 5012 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  |  |  | 兰州分公司 | GE4-57000610 | #TS000295661 | IVD | 凝血仪器 | CX-6010 | [7 empty] | 海晏县人民医院 | 311605 | 技术支持解决 | 2026-04-01 15:07:05 | 2026-04-01 16:36:26 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
成都市晶都医疗美容医院BC-5000换了电脑需要重装系统 | 成都市晶都医疗美容医院BC-5000换了电脑需要重装系统 ，序列号SS-73004004，转刘敏 |  | 199 8315 2861 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 | SS-73004004 | #TS000295624 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 成都市晶都医疗美容医院 | 90048416 | 座席解决 | 2026-04-01 15:01:00 | 2026-04-01 15:01:01 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
仙桃市龙华山社区卫生服务中心BS-450咨询方法学问题 | 仙桃市龙华山社区卫生服务中心BS-450咨询方法学问题 【故障现象】：咨询高密方法学 【排查过程】：具体方法学，建议老师咨询当地。 【处理结果】：咨询当地临床。 |  | 180 0722 9096 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | YV-03000627 | #TS000295621 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 仙桃市龙华山社区卫生服务中心 | 60070081 | 派工完成 | 2026-04-01 15:00:32 | 2026-04-01 15:43:57 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
灵寿县妇幼保健院BS-430 ast测不出结果 | BS-430 ast测不出结果 无法提供序列号 等待验证30分钟 【故障现象】：AST测不出数值， 【排查过程】：试剂时间较长，建议客户换新。 【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 151 7682 6835 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000295592 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 灵寿县妇幼保健院 | 60065812 | 技术支持解决 | 2026-04-01 14:51:48 | 2026-04-01 16:22:42 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
岷县岷阳镇西城社区卫生服务中心BC-5120 HGB本底电压异常 | BC-5120 HGB本底电压异常18409321412来电催单，转科海 故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】：指导客户调整电压【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 184 0932 1412 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 | TQ-58008170 | #TS000295575 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 岷县岷阳镇西城社区卫生服务中心 | 90332078 | 技术支持解决 | 2026-04-01 14:47:24 | 2026-04-01 15:05:00 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
门源泉口镇卫生院BS-430值正常，但是结果显示偏低 | 门源泉口镇卫生院BS-430值正常，但是结果显示偏低 2026-4-1 14:53:53：15809703072来电催促，通话过程表示已有工程师添加微信，建议先沟通处理，有需要再联系上级跟进 【故障现象】：质控失控 对机器使用有疑问 【排查过程】：质控失控 对机器使用有疑问 【处理结果】：需要工程师培训 校准 |  | 158 0970 3072 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | YW-53011180 | #TS000295550 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 门源泉口镇卫生院 | 90182026 | 派工完成 | 2026-04-01 14:41:16 | 2026-04-01 15:36:22 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
云南省昆明市晋宁县新街乡卫生院CL-1200I试剂条码扫不上 | 云南省昆明市晋宁县新街乡卫生院CL-1200I试剂条码扫不上无法提供序列号 【故障现象】：底物试剂条码扫不上 【排查过程】：指导客户扫描新条码 【处理结果】：客户扫新条码 故障解决 |  | 137 0067 7371 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 昆明分公司 |  | #TS000295545 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 云南省昆明市晋宁县新街乡卫生院 | 363584 | 技术支持解决 | 2026-04-01 14:39:34 | 2026-04-01 15:39:41 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
苍溪县龙山镇中心卫生院BS-830咨询功率 | 苍溪县龙山镇中心卫生院BS-830咨询功率无法提供序列号 【故障现象】：咨询尺寸功率【排查过程】：已告知【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 158 8395 3502 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 |  | #TS000295532 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 苍溪县龙山镇中心卫生院 | 336536 | 技术支持解决 | 2026-04-01 14:36:27 | 2026-04-01 14:42:18 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
呼和浩特市铁路疾病预防控制所包头分所bc-5000，报液体压力异常，hjb本底电压异常 | 呼和浩特市铁路疾病预防控制所包头分所bc-5000，报液体压力异常，hjb本底电压异常，需要上门处理 |  | 158 4862 5264 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990002，59990008 |  | 内蒙古分公司 | SS-71003616 | #TS000295489 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 呼和浩特市铁路疾病预防控制所包头分所 | 60117917 | 派工完成 | 2026-04-01 14:22:58 | 2026-04-01 14:22:58 | 59990008 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
西安国际医学中心有限公司CX-9000-未联系客户请现场排查 | 2026-04-01 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11202043【样本架卸载异常，卸载机构动作异常】,11201037【卸载机构复位异常，卸载机构动作异常】 |  | 152 9117 3510 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 西安分公司 | GC8-35000263 | #TS000295411 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 西安国际医学中心有限公司 | 60120245 | 派工完成 | 2026-04-01 13:58:33 | 2026-04-01 16:15:40 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
达坂城区人民医院BC-6000自动电压超时 | 达坂城区人民医院BC-6000自动电压超时 【故障现象】： 自动建压超时【排查过程】：故障无法消除 【故障定位】：压力管路 气泵【一线建议】： 检查压力【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 158 9926 2569 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 | TU-03001237 | #TS000295279 | IVD | 血球 | BC-6000 | [7 empty] | 达坂城区人民医院 | 90051503 | 派工完成 | 2026-04-01 13:15:20 | 2026-04-01 13:42:19 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
新疆整形美容医院BS-360S质控水平2参数通道能否自己设 | BS-360S质控水平2参数通道能否自己设 【故障现象】：咨询质控品如何设置 【排查过程】：指导客户设置质控品，在公众号查询质控品批号 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 152 9260 6575 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | BB6-1C003195 | #TS000295102 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 新疆整形美容医院 | 90043949 | 技术支持解决 | 2026-04-01 12:02:55 | 2026-04-01 12:21:49 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
和田市人民医院EH-2030针堵 | EH-2030针堵 尿机工程师：王亚春。发烧请病假，今明两天线上工单直接下派 |  | 180 4093 8777 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | Q5-07000185 | #TS000294984 | IVD | 尿液分析 | EH-2030 | [7 empty] | 和田市人民医院 | 318495 | 派工完成 | 2026-04-01 11:32:48 | 2026-04-01 11:32:53 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
襄城县库庄乡卫生院BC-5130如何连接 | 襄城县库庄乡卫生院BC-5130如何连接 【故障现象】：设备连接电脑软件 【排查过程】：指导客户设置电脑端IP地址。 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 176 5628 9975 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990005 |  | 郑州分公司 | TR-86000909 | #TS000294935 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 襄城县库庄乡卫生院 | 60112597 | 技术支持解决 | 2026-04-01 11:17:47 | 2026-04-01 11:29:12 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
新疆生产建设兵团农一师十三团医院BS-830校准后，质控失控 | 新疆生产建设兵团农一师十三团医院BS-830校准后，质控失控 【故障现象】：BS-830校准后，质控失控 【排查过程】：沟通客户发现质控统一偏高，咨询后发现校准溶的放了5毫升水，溶解错误 【处理结果】：告知客户重新购买质控 |  | 180 9588 6290 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | BA6-45004237 | #TS000294931 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆生产建设兵团农一师十三团医院 | 301346 | 技术支持解决 | 2026-04-01 11:16:35 | 2026-04-01 11:36:46 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
中国人民解放军63612部队卫生队BC-5180 CRP进样口故障，动作异常 | 中国人民解放军63612部队卫生队BC-5180 CRP进样口故障，动作异常 【故障现象】：进样机构动作异常 【排查过程】：进样机构动作异常.无法消除 【故障定位】： 排查光耦，进样组件。 【一线建议】： 排查光耦，进样组件。。 【下派理由】：客户无法自行操作。 |  | 186 9370 8723 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 | SU-84001613 | #TS000294924 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 中国人民解放军63612部队卫生队 | 90061156 | 派工完成 | 2026-04-01 11:15:09 | 2026-04-01 11:45:32 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
泰和县老营盘卫生院 - BS-460 | 生化仪器清洗系统故障需要工程师上门维修 泰和县老营盘卫生院 医学检验科 【故障现象】： 清洗机构故障 【排查过程】： 要求工程师上门维修。 【故障定位】： 要求工程师上门维修。 【一线建议】： 要求工程师上门维修。 【下派理由】： 要求工程师上门维修。 |  | 187 0706 5726 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  |  |  | 南昌分公司 | YU-26001706 | #TS000294921 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 泰和县老营盘卫生院 | 60051513 | 派工完成 | 2026-04-01 11:14:23 | 2026-04-01 11:30:32 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
南通博荣门诊部CL-6200i | 2026-04-01 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码C07134【M1：第1磁分离单元：第1,2,3,4阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。 第2磁分离单元：第1,2,3阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。】 |  | 182 0501 0786 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 苏州分公司 | BB4-06000053 | #TS000294912 | IVD | 生化 | CL-6200I | [7 empty] | 南通博荣门诊部 | 60050362 | 派工完成 | 2026-04-01 11:11:33 | 2026-04-01 18:10:52 | 59990009 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
四川眉山方通综合门诊部BC-5380最近嗜碱性粒细胞做的每个病人都高 | 四川眉山方通综合门诊部BC-5380最近嗜碱性粒细胞做的每个病人都高，未提供序列号 【故障现象】：嗜碱性粒细胞做的每个病人都高 【排查过程】：咨询客户质控正常，客户怀疑采样管是否会影响结果，咨询临床 【处理结果】：下派临床工单 |  | 183 8477 3846 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990004 |  | 成都分公司 |  | #TS000294894 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 眉山方通洺医荟医疗管理有限公司 | 90365040 | 派工完成 | 2026-04-01 11:06:50 | 2026-04-01 11:27:46 | 59990008 | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
山东省济南市71939部队医院BC-5000通道堵了 | 山东省济南市71939部队医院BC-5000通道堵了 【故障现象】：计数池漏液 【排查过程】：指导客户拆开侧盖，查看了漏液位置，计数池底部堵塞导致溢流。 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 189 6309 7321 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 济南分公司 | SS-35010505 | #TS000294877 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 山东省济南市71939部队医院 | 300893 | 技术支持解决 | 2026-04-01 11:01:21 | 2026-04-01 11:08:46 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
和田市人民医院EH-2030连不上系统 | 和田市人民医院EH-2030连不上系统，未提供序列号，苏老师，13070083206， |  | 130 7008 3206 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 |  | #TS000294875 | IVD | 尿液分析 | EH-2030 | [7 empty] | 和田市人民医院 | 318495 | 派工完成 | 2026-04-01 11:00:15 | 2026-04-01 11:38:58 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
宁安市人民医院CX-9000-请按照排查指南现场处理 | 2026-04-01 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24325000【触发试剂针废液池排液失败，触发试剂针废液池排液失败】 |  | 187 1461 5746 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | GC8-2A000139 | #TS000294859 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 宁安市人民医院 | 310541 | 派工完成 | 2026-04-01 10:56:03 | 2026-04-01 13:59:41 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
急 伽师县德源单采血浆有限公司巴楚县分公司BC-10真空压力异常，漏水 | 伽师县德源单采血浆有限公司巴楚县分公司BC-10真空压力异常，漏水 |  | 199 5603 0936 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 | UH-1C005965 | #TS000294793 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 伽师县德源单采血浆有限公司巴楚县分公司 | 90299820 | 派工完成 | 2026-04-01 10:35:23 | 2026-04-01 10:56:11 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
拱市乡卫生院BS-430无法进入桌面 | 拱市乡卫生院BS-430无法进入桌面 【故障现象】：咨询如何退出桌面 【排查过程】：告知客户工程师账号密码 【处理结果】：问题解决 |  | 166 7138 0801 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 | YW-52010932 | #TS000294724 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 拱市乡卫生院 | 90042774 | 技术支持解决 | 2026-04-01 10:04:54 | 2026-04-01 10:15:04 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
甘肃省环县曲子中心卫生院CL-1200I能做哪些项目 | CL-1200I能做哪些项目，无法提供序列号 【故障现象】：咨询发光仪器能做哪些项目 【排查过程】：告知客户项目种类 【处理结果】：问题解决 |  | 152 1382 6586 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 |  | #TS000294720 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 甘肃省环县曲子中心卫生院 | 319833 | 技术支持解决 | 2026-04-01 10:03:53 | 2026-04-01 10:26:46 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
永兴康圣医院有限公司BS-360S试剂条码扫不上 | 永兴康圣医院有限公司BS-360S试剂条码扫不上，无法提供序列号 【故障现象】：试剂条码扫不上 【排查过程】：知道客户手动装载试剂。 【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 150 9613 6395 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 |  | #TS000294708 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 永兴康圣医院有限公司 | 60137323 | 技术支持解决 | 2026-04-01 09:59:30 | 2026-04-01 10:22:15 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
芜湖瑞丽医疗美容医院BC-2800超过使用年限 ，需要检测 | 芜湖瑞丽医疗美容医院BC-2800超过使用年限 ，需要检测，序列号RP-45113492，转吴珊珊 |  | 181 5537 2970 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 合肥分公司 |  | #TS000294668 | IVD | 血球 | BC-2800 | [7 empty] | 芜湖瑞丽医疗美容医院 | 60092944 | 座席解决 | 2026-04-01 09:44:51 | 2026-04-01 09:44:52 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
枝江市马家店街道社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5380样本值都偏低 | 枝江市马家店街道社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5380样本值都偏低（RF-17105229） 【故障现象】：样本值都偏低、进样机构故障 【排查过程】：质控数值正常，但是做样本偏低，进样机构故障 【处理结果】：需要现场服务，工单下派 |  | 150 7180 6087 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 |  | #TS000294655 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 枝江市马家店街道社区卫生服务中心 | 365257 | 派工完成 | 2026-04-01 09:37:19 | 2026-04-01 09:48:10 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
贵阳市红十字会康福医院BC-5130报警液体压力超载 | 贵阳市红十字会康福医院BC-5130报警液体压力超载，TR-87001000 【故障现象】：报警液体压力超载 【排查过程】：重点排查SV13\SV14中间管路 【处理结果】：客户要求工程师现场维修，工单下派 |  | 147 8586 5741 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000294603 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 贵阳市红十字会康福医院 | 60035120 | 派工完成 | 2026-04-01 09:21:36 | 2026-04-01 09:24:07 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
娄底经济技术开发区涟滨社区卫生服务中心BC-760[B] CS是否可以对接历史系统 | 娄底经济技术开发区涟滨社区卫生服务中心BC-760[B] CS是否可以对接历史系统（DJ1-45000488） 【故障现象】：咨询lis对接问题 【排查过程】：客户反馈LIS传输有两遍结果 【处理结果】：工单下派，现场跟进LIS连接 |  | 151 1102 1170 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 |  | #TS000294561 | IVD | 血球 | BC-760[B] CS | [7 empty] | 娄底经济技术开发区涟滨社区卫生服务中心 | 90019866 | 派工完成 | 2026-04-01 09:05:11 | 2026-04-01 09:58:52 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
贵阳市红十字会康福医院bc-5130，液体压力超载 | 贵阳市红十字会康福医院bc-5130，液体压力超载，TR-87001000，客户表示快下班了不方便接电话，有需要稍后来电 |  | 187 8606 1014 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000294557 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 贵阳市红十字会康福医院 | 60035120 | 座席解决 | 2026-04-01 09:02:27 | 2026-04-01 09:02:28 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
万安县百嘉镇卫生院BS-830吸样针不下来了 | 万安县百嘉镇卫生院BS-830吸样针不下来了 【故障现象】：样本量不足 【排查过程】： 客户反馈偶发性误报警样本量不足，样本针未往下扎吸取样本报警 【故障定位】： 排查地线，液面检测板 【一线建议】： 排查地线，液面检测板。 【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 134 7965 7062 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 南昌分公司 | BA6-28002847 | #TS000294552 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 万安县百嘉镇卫生院 | 381447 | 派工完成 | 2026-04-01 08:58:40 | 2026-04-01 09:03:07 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
湖南省安化县人民医院 - BC-7500[NR] CS | 质控 红细胞偏低 湖南省安化县人民医院 医学检验科 【故障现象】： 红细胞质控偏低 【排查过程】： 质控3.28号新开封，同款迈瑞设备做质控正常.连着好几天质控偏低。 【故障定位】： 校准。 【一线建议】： 重新进行校准。 【下派理由】：客户无法自行操作。 |  | 151 9776 8355 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | admin |  | 长沙分公司 | DC6-52004947 | #TS000294544 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 湖南省安化县人民医院 | 102429 | 派工完成 | 2026-04-01 08:54:59 | 2026-04-01 09:07:37 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
海口市秀英区海秀卫生院BC-5100 CRP报警模块2异常 | 海口市秀英区海秀卫生院BC-5100 CRP报警模块2异常 【故障现象】：CRP报警模块2异常 【排查过程】：指导客户调节CRP电压 【处理结果】：问题解决 |  | 130 8600 8727 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 海南分公司 | UM-95000643 | #TS000294540 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 海口市秀英区海秀卫生院 | 318370 | 技术支持解决 | 2026-04-01 08:51:45 | 2026-04-01 09:20:09 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
永昌兰生单采血浆有限公司BC-5120液体压力异常 | 永昌兰生单采血浆有限公司BC-5120液体压力异常 【故障现象】：液体压力异常 【排查过程】：指导客户更换稀释液 【处理结果】：问题解决 |  | 180 9366 5520 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 | TQ-23005107 | #TS000294521 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 永昌兰生单采血浆有限公司 | 90309804 | 技术支持解决 | 2026-04-01 08:32:48 | 2026-04-01 09:19:03 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
平果市人民医院CL-6000i | 2026-04-01 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22109【M2：样本针主真空容器满】 |  | 177 7769 6268 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 南宁分公司 | BF7-07000131 | #TS000294518 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 平果市人民医院 | 302410 | 派工完成 | 2026-04-01 08:30:35 | 2026-04-01 18:10:52 | 59990009 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
深圳市妇幼保健院 - BC-7500[NR] CS | CR-30压力异常，无法工作 深圳市妇幼保健院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1775002843_44609_1f9527_media_1775002778598.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775002843_44609_1f9527_media_1775002778598.jpg?Expires=1780542545&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=U%2BMvieOQfAZYtNf4nZeWHhtneIQ%3D open_api/tid44609/1775002844_44609_606819_media_1775002789361.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1775002844_44609_606819_media_1775002789361.jpg?Expires=1780542545&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=XAn1vsXr5vvl6mF2FdOcpvNhb6w%3D |  | 185 2908 2378 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  |  |  | 深圳分公司 | DC6-1A000195 | #TS000294508 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 深圳市妇幼保健院 | 310420 | 派工完成 | 2026-04-01 08:20:34 | 2026-04-01 18:10:53 | 59990009 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
潜江市白鹭湖管理区卫生院BS-450显示废液满 | 潜江市白鹭湖管理区卫生院BS-450显示废液满，YV-17001867 |  | 176 0722 5191 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 |  | #TS000294495 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 潜江市白鹭湖管理区卫生院 | 60094981 | 派工完成 | 2026-04-01 08:08:58 | 2026-04-01 08:09:02 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
（急）新疆维吾尔自治区职业病医院IVD / 血球 / SC-120液体压力超出范围 | （急）新疆维吾尔自治区职业病医院IVD / 血球 / SC-120液体压力超出范围已致电夜班接口人未接听 |  | 099 1753 0236 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | SW-3A001462 | #TS000294490 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区职业病医院 | 301247 | 派工完成 | 2026-04-01 08:04:27 | 2026-04-01 08:04:31 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
隆回县中医院CL-6000i | 2026-04-01 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22113【M1：废液积液器排液失败】 工单与408207945重复，已致电工程师何常文跟进，此单封闭 |  | 159 0739 7326 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 长沙分公司 | BB3-11001981 | #TS000294487 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 隆回县中医院 | 309792 | 座席解决 | 2026-04-01 08:01:24 | 2026-04-01 18:09:26 | 59990009 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
郑老师19898985099雄安宣武医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS进样口不起动 | 郑老师19898985099雄安宣武医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS进样口不起动，但是老师提供的序列号是：DE6-36000543，IVD / 血球 / CAL7000GT，首都医科大学宣武医院已致电石家庄分公司夜班接口人李智新跟进，表示不需要坐席下派 |  | 198 9898 5099 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 北京战略客户部 | DE6-36000543 | #TS000294441 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 首都医科大学宣武医院 | 305878 | 座席解决 | 2026-04-01 02:46:48 | 2026-04-01 02:46:49 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
刘老师13988624996贡山县人民医院IVD / 生化 / BS-860撞针，样本针垂直运动错误 | 刘老师13988624996贡山县人民医院IVD / 生化 / BS-860撞针，样本针垂直运动错误已致电昆明分公司夜班接口人未接听，致电主管刘科跟进，表示不需要坐席下派 |  | 139 8862 4996 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 昆明分公司 | BB9-0A000671 | #TS000294436 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 贡山县人民医院 | 315853 | 座席解决 | 2026-04-01 01:34:01 | 2026-04-01 01:34:02 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
邹老师18251314007江苏友赛生物科技有限公司IVD / 血球 / BRICYTE E6该仪器堵住了，上样的地方堵住了 | 邹老师18251314007江苏友赛生物科技有限公司IVD / 血球 / BRICYTE E6该仪器堵住了，上样的地方堵住了已致电苏州分公司夜班接口人未接听，致电主管吴沐然跟进，表示不需要坐席下派 |  | 182 5131 4007 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 苏州分公司 | TA-43001167 | #TS000293687 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 江苏友赛生物科技有限公司 | 90406830 | 座席解决 | 2026-03-31 20:20:35 | 2026-03-31 20:20:36 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
中国人民解放军31695部队保障部卫生科IVD / 血球 / BC-5180 CRP进样机构动作异常 | 中国人民解放军31695部队保障部卫生科IVD / 血球 / BC-5180 CRP进样机构动作异常已致电青岛分公司夜班接口人于青峰跟进，表示不需要坐席下派 |  | 198 1999 7162 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 青岛分公司 | SU-94003232 | #TS000293521 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 中国人民解放军31695部队保障部卫生科 | 60125007 | 座席解决 | 2026-03-31 19:45:50 | 2026-03-31 19:45:50 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
索县人民医院UA-5600报警试剂类型不正确 | 索县人民医院UA-5600报警试剂类型不正确 |  | 136 0865 8195 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 | QA4-36000163 | #TS000293156 | IVD | 尿液分析 | UA-5600 | [7 empty] | 索县人民医院 | 324081 | 派工完成 | 2026-03-31 18:13:50 | 2026-03-31 18:13:54 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
青珍乡卫生院BC-5130结果偏低 | 青珍乡卫生院BC-5130结果偏低 |  | 158 0975 0788 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | TR-46009753 | #TS000293081 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 青珍乡卫生院 | 90078183 | 派工完成 | 2026-03-31 18:01:44 | 2026-03-31 18:01:48 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
急 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院15232351112陈老师咨询咨询试剂集采项目变量确认 | 急 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院15232351112陈老师咨询咨询试剂集采项目变量确认，客户告知通过河北省药品和医用耗材招采管理系统下单的一批试剂（客户不愿告知产品线）现在需要确认剂集采项目变量，客户告知联系之前的座机26582680对接人电话打不通，医院今天就需要确认试剂集采项目变量 转刘亚飞 |  | 152 3235 1112 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000293057 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 秦皇岛市抚宁区妇幼保健院 | 315007 | 座席解决 | 2026-03-31 17:57:36 | 2026-03-31 17:57:38 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
甘肃省张掖市临泽县沙河镇卫生院BS-830采样针堵针 | 甘肃省张掖市临泽县沙河镇卫生院BS-830采样针堵针 【故障现象】：偶发样本针堵针 【排查过程】：样本针抽清洗液时报警，怀疑样本针微堵，需要现场维护样本针 【处理结果】：需要现场服务，工单下派 |  | 180 9368 5630 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | BA6-47004470 | #TS000292947 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 甘肃省张掖市临泽县沙河镇卫生院 | 90001652 | 派工完成 | 2026-03-31 17:38:18 | 2026-03-31 17:42:46 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
玛多县医院BC-7500[NR] CS质控不过，需要校准 | 玛多县医院BC-7500[NR] CS质控不过，需要校准 【故障现象】：质控不合格，需要做校准 【排查过程】：质控不合格，需要做校准 【处理结果】：工单下派，客户着急尽快联系17697367892 |  | 176 9736 7892 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | DC6-3B003170 | #TS000292914 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 玛多县医院 | 60055773 | 派工完成 | 2026-03-31 17:34:07 | 2026-03-31 17:37:48 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
驻马店健安医院 - BC-5120 | 血常规检查结果传不到好his系统上 驻马店健安医院 医学检验科 【故障现象】：血常规无法连接LIS 【排查过程】：检查网线和IP没有问题 【处理结果】：客户联系lis工程师 附件: open_api/tid44609/1774946490_44609_441663_media_1774946440570.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774946490_44609_441663_media_1774946440570.jpg?Expires=1780542545&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=fOajiih7wSZkYXAGdpX7Yr4IPdM%3D |  | 178 3963 5770 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 郑州分公司 | TQ-17004442 | #TS000292523 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 驻马店健安医院 | 90059309 | 无需技术支持 | 2026-03-31 16:41:25 | 2026-03-31 17:33:57 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二丙
河南省源余堂药物研究开发有限公司IVD / 血球 / BC-5000咨询靶值（批号BC40126N-1） | 河南省源余堂药物研究开发有限公司IVD / 血球 / BC-5000咨询靶值（批号BC40126N-1）未提供序列号 【故障现象】：咨询靶值（批号BC40126N-1） 【排查过程】：公众号和TIS都查不到靶值，无法告知客户 【处理结果】：工单下派 |  | 152 3715 9268 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 |  | #TS000292504 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 河南省源余堂药物研究开发有限公司 | 90390626 | 派工完成 | 2026-03-31 16:39:02 | 2026-03-31 17:44:11 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
玛纳斯县塔西河乡卫生院BS-620咨询评估资产公司名称怎么填写 | 玛纳斯县塔西河乡卫生院BS-620咨询评估资产公司名称怎么填写 【故障现象】：咨询评估资产公司名称怎么填写 【排查过程】：告知客户如何填写 【处理结果】：问题解决 |  | 158 9906 0445 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | YT-71000107 | #TS000292501 | IVD | 生化 | BS-620 | [7 empty] | 玛纳斯县塔西河乡卫生院 | 90048297 | 技术支持解决 | 2026-03-31 16:38:39 | 2026-03-31 16:42:57 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
潍坊峡山生态经济开发区中医医院IVD / 尿液分析 / EU-5600咨询重启设备后维护注意事项是什么 | 潍坊峡山生态经济开发区中医医院IVD / 尿液分析 / EU-5600咨询重启设备后维护注意事项是什么。P6-25000058，孙希悦13964625865 线上工程师病假，烦请线下工程师协助 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 青岛分公司 |  | #TS000292298 | IVD | 尿液分析 | EU-5600 | [7 empty] | 潍坊峡山生态经济开发区中医医院 | 90361284 | 派工完成 | 2026-03-31 15:59:41 | 2026-03-31 16:27:56 | 59990051 | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 一甲
中亚北路社区卫生服务中心bc-5120，结果存在异常 | 中亚北路社区卫生服务中心bc-5120，结果存在异常，TQ-26005282 【故障现象】：装机两月，结果存在异常 【排查过程】：嗜酸EOS数目和百分比都是零，考虑软件升级，升级到最新版02.19.00会有很大改善 【处理结果】：工单下派，需要工程师现场升级 |  | 176 9079 6260 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | TQ-26005282 | #TS000292265 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 新疆东方联瑞电子科技有限公司 | 107262 | 派工完成 | 2026-03-31 15:53:40 | 2026-03-31 16:10:00 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
中国人民解放军总医院京南医疗区IVD / 尿液分析 / EU-5300（P4-34000269）调整检验项目询问怎么操作 | 中国人民解放军总医院京南医疗区IVD / 尿液分析 / EU-5300（P4-34000269）调整检验项目询问怎么操作 王老师13717858951，线上工程师病假，烦请线下工程师协助 |  | 137 1785 8951 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 北京分公司 | P4-34000269 | #TS000292255 | IVD | 尿液分析 | EU-5300 | [7 empty] | 中国人民解放军总医院京南医疗区 | 90208338 | 派工完成 | 2026-03-31 15:52:12 | 2026-03-31 16:27:31 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
礼县王坝镇卫生院IVD / 血球 / BC-5130电脑怎么调一下 | 礼县王坝镇卫生院IVD / 血球 / BC-5130电脑怎么调一下，老师没有告知序列号 故障现象：客户咨询电脑连接外网有没有限制 处理过程：已告知 处理结果：客户确认问题解决 |  | 136 8937 9801 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 |  | #TS000292141 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 礼县王坝镇卫生院 | 90268939 | 技术支持解决 | 2026-03-31 15:34:52 | 2026-03-31 15:42:21 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
鄂伦春自治旗第一人民医院IVD / 生化 / CL-2000I系统参数如何调节 | 鄂伦春自治旗第一人民医院IVD / 生化 / CL-2000I系统参数如何调节，老师没有提供序列号 故障现象：LIS传输错误 处理过程：联系LIS工程师处理 处理结果：客户确认问题解决 |  | 151 0487 6976 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000291967 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 鄂伦春自治旗第一人民医院 | 300533 | 无需技术支持 | 2026-03-31 15:04:29 | 2026-03-31 15:37:18 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
房县九道乡卫生院S-450质控失控 | 房县九道乡卫生院S-450质控失控YV-19002346 故障现象:质控失控 处理过程：仪器从装机到现在一直没有校准 下派理由：客户需要工程师现场校准 |  | 176 8394 7261 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 | YV-19002346 | #TS000291829 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 房县九道乡卫生院 | 369946 | 派工完成 | 2026-03-31 14:43:02 | 2026-03-31 14:50:58 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
嘉兴嘉慈中西医结合医院有限公司IVD / 血球 / BC-5120如何添加修改科室名字 | 嘉兴嘉慈中西医结合医院有限公司IVD / 血球 / BC-5120如何添加修改科室名字（TQ-2B005578） 故障现象：修改科室名称 处理过程：已修改 下派理由：客户需要当地工程师电话 |  | 182 9436 0033 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 杭州分公司 |  | #TS000291620 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 嘉兴嘉慈中西医结合医院有限公司 | 90319399 | 派工完成 | 2026-03-31 14:05:22 | 2026-03-31 14:15:45 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
阿瓦提县维吾尔医医院EU-5600 PRO进样架错误 | EU-5600 PRO进样架错误，无法提供序列号，需求现场处理 |  | 183 9904 2020 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 |  | #TS000291194 | IVD | 尿液分析 | EU-5600 PRO | [7 empty] | 阿瓦提县维吾尔医医院 | 301366 | 派工完成 | 2026-03-31 12:24:17 | 2026-03-31 12:24:22 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
达坂城区艾维尔沟社区服务中心bs-480质控有问题，YM-64000604 | 达坂城区艾维尔沟社区服务中心bs-480质控有问题，YM-64000604 故障现象：质控失控 处理过程：查看校准结果发现K值都升高，怀疑试剂，校准品问题 下派理由：客户无法自行操作 |  | 136 3995 9565 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 |  | #TS000291185 | IVD | 生化 | BS-480 | [7 empty] | 达坂城区艾维尔沟社区服务中心 | 90055448 | 派工完成 | 2026-03-31 12:21:59 | 2026-03-31 12:36:45 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
滕州市北辛社区卫生服务中心BC-5000数值不准确 | BC-5000数值不准确 无法提供序列号 【故障现象】：数值不准确 【排查过程】：客户反馈做质控数值不准 【处理结果】：现场排查故障，工单下派 |  | 137 9141 6669 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 |  | #TS000291066 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 滕州市北辛社区卫生服务中心 | 60107641 | 派工完成 | 2026-03-31 11:51:29 | 2026-03-31 11:54:03 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
西安长安德厚堂中医门诊部有限公司IVD / 生化 / BS-240咨询是否有压缩机 | 西安长安德厚堂中医门诊部有限公司IVD / 生化 / BS-240咨询是否有压缩机 故障现象：客户询问有没有哦压缩机 处理过程：已告知没有 处理结果：客户确认问题解决 #TS000290862与该工单为同一客户 |  | 181 9100 6325 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007，59990001 |  | 西安分公司 |  | #TS000291039 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 西安长安德厚堂中医门诊部有限公司 | 90099384 | 无需技术支持 | 2026-03-31 11:46:41 | 2026-03-31 11:46:42 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
西安长安德厚堂中医门诊部有限公司IVD / 生化 / BS-240咨询稳压器问题 | 西安长安德厚堂中医门诊部有限公司IVD / 生化 / BS-240咨询稳压器问题，老师没提供序列号 故障现象：客户询问240配置多大的UPS 处理过程：已告知仪器功率1000VA，推荐配置3000VAUPS 处理结果：客户确认问题解决 |  | 181 9100 6325 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 西安分公司 |  | #TS000290862 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 西安长安德厚堂中医门诊部有限公司 | 90099384 | 技术支持解决 | 2026-03-31 11:12:02 | 2026-03-31 11:21:41 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
青神县高台乡卫生院IVD / 血球 / BC-5130（TR-04004210）液体压力超载，故障无法消除 | 青神县高台乡卫生院IVD / 血球 / BC-5130（TR-04004210）液体压力超载，故障无法消除 【故障现象】：液体压力超载，故障无法消除 【排查过程】：沟通客户检查SV13和SV14中间管路，疏通管路 【处理结果】：故障解决 |  | 158 9272 7942 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 |  | #TS000290849 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 青神县高台乡卫生院 | 60027912 | 技术支持解决 | 2026-03-31 11:09:06 | 2026-03-31 11:43:34 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
陕西中港万海生命科学研究院有限公司BC-5120本底电压异常 | 陕西中港万海生命科学研究院有限公司BC-5120本底电压异常 故障现象：本底电压异常 处理过程：指导客户执行电压调节，报警消除 处理结果：客户确认问题解决 |  | 181 9294 4924 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990001 |  | 西安分公司 | TQ-06003390 | #TS000290656 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 陕西中港万海生命科学研究院有限公司 | 90257166 | 技术支持解决 | 2026-03-31 10:26:11 | 2026-03-31 10:53:56 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
黄梅县下新镇卫生院BC-5130样本做第一遍全部报错R | 黄梅县下新镇卫生院BC-5130样本做第一遍全部报错R，咨询设备是否可以旧换新结果 【故障现象】：咨询设备是否可以旧换新结果 【排查过程】：咨询设备是否可以旧换新结果 【处理结果】：工单转销售 |  | 139 7170 5245 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 | TR-01003936 | #TS000290596 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 黄梅县下新镇卫生院 | 372806 | 派工完成 | 2026-03-31 10:05:28 | 2026-03-31 10:31:28 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
枣庄市薛城邹坞卫生院BS-430质控不好 | BS-430质控不好 【故障现象】：谷丙质控不稳定 【排查过程】：光度计检测，340波长14000，怀疑光源问题 【处理结果】：需要现场服务，工单下派 |  | 181 0632 6345 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 | YW-75000291 | #TS000290581 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 枣庄市薛城邹坞卫生院 | 364743 | 派工完成 | 2026-03-31 10:01:11 | 2026-03-31 10:06:21 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
正安县康诚妇产医院BS-350显示LIS主机无法连接、发光强度过低 | 正安县康诚妇产医院BS-350显示LIS主机无法连接、发光强度过低 【故障现象】：BS-350显示LIS主机无法连接、发光强度过低 【排查过程】：LIS问题咨询LIS工程师，光源报警需要现场排查 【处理结果】：需要现场服务，工单下派 |  | 133 1443 2085 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 贵阳分公司 | XD-49000717 | #TS000290508 | IVD | 生化 | BS-350 | [7 empty] | 正安县康诚妇产医院 | 60083280 | 派工完成 | 2026-03-31 09:40:41 | 2026-03-31 09:55:16 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
东莞华医门诊老师18079779419咨询BC-5120的接口文档 | 东莞华医门诊老师18079779419咨询BC-5120的接口文档TQ-98002479 【故障现象】：咨询BC-5120的接口文档 【排查过程】：发送LIS通讯协议给客户 【处理结果】：故障解决 |  | 180 7977 9419 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000290506 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-31 09:40:26 | 2026-03-31 10:14:07 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
榆中县马坡乡卫生院BS-450报警应用程序无法正常使用 | 榆中县马坡乡卫生院BS-450报警应用程序无法正常使用 【故障现象】：客户抱怨设备还在保内，当地工程师收维修费 【排查过程】：客户抱怨设备还在保内，当地工程师收维修费 【处理结果】：转坐席解决 |  | 139 1991 0266 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 | YV-56002854 | #TS000290500 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 榆中县马坡乡卫生院 | 90389866 | 座席解决 | 2026-03-31 09:38:37 | 2026-03-31 10:17:25 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5390（SM-52000689）废液满，无法消除故障 | 上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5390（SM-52000689）废液满，无法消除故障 【故障现象】：废液满，无法消除故障 【排查过程】：沟通客户，废液传感器接头断开，需要更换废液传感器 【处理结果】：需要现场服务，工单下派 |  | 135 0193 6983 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 上海分公司 | SM-52000689 | #TS000290436 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 | 379446 | 派工完成 | 2026-03-31 09:17:51 | 2026-03-31 09:29:46 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
呼和浩特市铁路疾病预防控制所包头分所bc-5000，报液体压力异常，hjb本底电压异常 | 呼和浩特市铁路疾病预防控制所包头分所bc-5000，报液体压力异常，hjb本底电压异常，SS-71003616 故障现象：液体压力异常，本底电压异常 处理过程：指导老师调节电压，清洗管路 处理结果：问题未解决，客户自行处理 |  | 158 4862 5264 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 内蒙古分公司 | SS-71003616 | #TS000290435 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 呼和浩特市铁路疾病预防控制所包头分所 | 60117917 | 无需技术支持 | 2026-03-31 09:17:45 | 2026-03-31 10:30:14 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
玉门市第二人民医院IVD / 血球 / BC-5180能不能做大型血小板比率 | 玉门市第二人民医院IVD / 血球 / BC-5180能不能做大型血小板比率 无法提供序列号 故障现象：询问5180可不可以做大血小板比例 处理过程：已告知客户不可以做 处理结果：客户确认问题解决 |  | 153 0947 6290 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 |  | #TS000290410 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 甘肃省玉门市第二人民医院 | 311300 | 技术支持解决 | 2026-03-31 09:08:31 | 2026-03-31 09:12:32 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
天水市秦安县兴国镇卫生院BC-5390提示废液满，无法消除 | 天水市秦安县兴国镇卫生院BC-5390提示废液满，无法消除，SM-55000772 故障现象：多次呼叫客户均无法接通 |  | 177 0938 6067 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 兰州分公司 | SM-55000772 | #TS000290370 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 天水市秦安县兴国镇卫生院 | 334340 | 派工完成 | 2026-03-31 08:53:29 | 2026-03-31 09:13:19 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
北京市丰台区方向社区卫生服务站BC-5120连接不上电脑 | TQ-31005630 BC-5120连接不上电脑 故障现象：客户反馈血常规与电脑软件无法连接 处理过程：与客户视频发现客户使用瑞美（lis)软件 处理结果：建议联系lis厂家处理,客户确认问题解决 |  | 131 2652 3053 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 北京分公司 |  | #TS000290344 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 北京市丰台区方向社区卫生服务站 | 60115414 | 技术支持解决 | 2026-03-31 08:42:36 | 2026-03-31 08:51:10 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
隆回县中医院CL-6000i | 2026-03-31 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22113【M1：废液积液器排液失败】 |  | 159 0739 7326 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 长沙分公司 | BB3-11001981 | #TS000290298 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 隆回县中医院 | 309792 | 座席解决 | 2026-03-31 08:01:31 | 2026-03-31 14:09:06 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
杜老师08737196283云南省小龙潭监狱第四分监IVD / 血球 / BC-5130狱数据传输不到电脑 | 杜老师08737196283云南省小龙潭监狱第四分监IVD / 血球 / BC-5130狱数据传输不到电脑，老师表示只有这半个小时有时间已致电昆明分公司血球夜班接口人李金靖 |  | 087 3719 6283 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 昆明分公司 | TR-01003963 | #TS000290278 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 云南省小龙潭监狱第四分监狱 | 90013248 | 派工完成 | 2026-03-31 07:39:25 | 2026-03-31 07:39:29 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
莎车县人民医院 - CX-9000 | 不加样 莎车县人民医院 医学检验科致电老师表示需要工程师十点前回电，不然下夜班了，致电新疆分公司赵一帆跟进，表示不需要下派 附件: open_api/tid44609/1774900805_44609_fdf37d_media_1774900765488.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774900805_44609_fdf37d_media_1774900765488.jpg?Expires=1780542546&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=M5yBuHoRyx1CRFUCiwVRyVdp3pY%3D open_api/tid44609/1774900806_44609_43d07f_media_1774900775083.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774900806_44609_43d07f_media_1774900775083.jpg?Expires=1780542546&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=%2F3ijxmTSRrAJbU8xtSZzGfQjxkc%3D |  | 137 7988 3890 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  |  |  | 新疆分公司 | GC8-47000662 | #TS000290254 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 莎车县人民医院 | 321269 | 座席解决 | 2026-03-31 04:00:00 | 2026-03-31 07:46:44 | 59990052 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 二甲
峨山县富良棚卫生院BC-2800真空低，本底异常 | 峨山县富良棚卫生院BC-2800真空低，本底异常 |  | 157 0695 3147 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 | RP-0C106042 | #TS000289371 | IVD | 血球 | BC-2800 | [7 empty] | 峨山县富良棚卫生院 | 303921 | 派工完成 | 2026-03-30 18:42:56 | 2026-03-30 18:43:01 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广州嘉美医疗门诊部BS-360S试剂测试肌酐数值异常 | 广州嘉美医疗门诊部BS-360S试剂测试肌酐数值异常，客户无法提供序列号 |  | 198 7604 7440 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 广州分公司 |  | #TS000289333 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 广州嘉美医疗门诊部 | 90410373 | 派工完成 | 2026-03-30 18:31:46 | 2026-03-30 18:31:50 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
山东大学齐鲁医院（青岛）CL-2000i报警153校准不通过 | 山东大学齐鲁医院（青岛）CL-2000i报警153校准不通过 |  | 198 0602 6987 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 青岛分公司 | YB-1C001891 | #TS000289190 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 山东大学齐鲁医院（青岛） | 304200 | 派工完成 | 2026-03-30 17:53:54 | 2026-03-30 17:53:58 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
薛城区妇幼保健院BC-5180 CRP白细胞不分类，不出结果 | 薛城区妇幼保健院BC-5180 CRP白细胞不分类，不出结果 |  | 188 0632 7129 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 济南分公司 | SU-27009211 | #TS000289183 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 薛城区妇幼保健院 | 60069882 | 派工完成 | 2026-03-30 17:52:13 | 2026-03-30 17:52:17 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
叶城县西合休乡卫生院BC-5000设备压力超载 | 叶城县西合休乡卫生院BC-5000设备压力超载，客户无法提供序列号 告知客户清理14-13阀管路等待验证50分钟 【故障现象】：液体压力超载【排查过程】：指导客户清理14-13阀管路 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: 微信图片_20260330184243_139_12.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260330184243_139_12_1774867381270_ppnzu.jpg?Expires=1780542546&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=VpxC8CKlMbEZz1I4t7s%2FhPr%2BCOY%3D |  | 135 6539 5913 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000289125 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 叶城县西合休乡卫生院 | 329579 | 技术支持解决 | 2026-03-30 17:39:15 | 2026-03-30 18:44:26 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
泉州市正骨医院CL-2000i | 2026-03-30 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 181 0507 9030 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | admin |  | 福州分公司 | W5-7C000414 | #TS000289115 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 泉州市正骨医院 | 313634 | 派工完成 | 2026-03-30 17:38:05 | 2026-03-30 17:56:12 | 59990006 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
泉州市正骨医院CL-2000i | 2026-03-30 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 181 0507 9030 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 福州分公司 | W5-7C000414 | #TS000289112 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 泉州市正骨医院 | 313634 | 座席解决 | 2026-03-30 17:37:37 | 2026-03-30 18:55:52 | 59990009 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
阿克陶县木吉乡卫生院BS-830漏液，咨询有没有维修的配件 | 阿克陶县木吉乡卫生院BS-830漏液，咨询有没有维修的配件 【处理结果】：仪器漏水，客户已拆开设备，发现有配件漏水，工单下派，工程师确认漏水配件 |  | 183 0908 5168 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000289088 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 阿克陶县木吉乡卫生院 | 90045279 | 派工完成 | 2026-03-30 17:31:42 | 2026-03-30 17:36:15 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
深圳市坪山区亚迪三村社区健康服务中心BC-5120质控不通过 | 深圳市坪山区亚迪三村社区健康服务中心BC-5120质控不通过 【故障现象】质控不准，仪器漏液 【故障定位】：样本针，拭子，计数池， 【下派理由】：需要工程师现场排查，工单下派。 |  | 153 6162 3120 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 | TQ-23005071 | #TS000289058 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 深圳市坪山区亚迪三村社区健康服务中心 | 90305599 | 派工完成 | 2026-03-30 17:23:23 | 2026-03-30 17:44:43 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
中山市博爱医院SC-120报警运动错误 | 中山市博爱医院SC-120报警运动错误 客户电话无法接通 工单下派 |  | 133 8818 2208 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990001 |  | 广州分公司 | SW-41001569 | #TS000289024 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 中山市博爱医院 | 306945 | 派工完成 | 2026-03-30 17:16:02 | 2026-03-30 17:41:56 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
新疆哈密市柳树沟乡卫生院 - BS-830 | 需要工程师上门系统二次培训 新疆哈密市柳树沟乡卫生院 医学检验科 【处理结果】：客户需要二次培训，需要当地工程师去现场 |  | 150 2281 7817 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  |  |  | 新疆分公司 | BA6-54005013 | #TS000289014 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆哈密市柳树沟乡卫生院 | 301528 | 派工完成 | 2026-03-30 17:14:20 | 2026-03-30 17:33:37 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
大通县中医院BC-6000自动加样超时 | 大通县中医院BC-6000自动加样超时 【故障现象】：自动机建压超时 仪器漏液【排查过程】： 消除故障无效 重启无效【故障定位】： 气泵及管路 漏液注射器【一线建议】： 检查气泵及管路 漏液注射器【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 192 0971 9678 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990009 |  | 兰州分公司 | TU-82000079 | #TS000288999 | IVD | 血球 | BC-6000 | [7 empty] | 大通县中医院 | 319053 | 派工完成 | 2026-03-30 17:12:13 | 2026-03-30 17:22:57 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
宁安市人民医院CX-9000 | 2026-03-30 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11308223【样本架进给异常，样本架在吸样位位置异常】 |  | 187 1461 5746 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | GC8-2A000139 | #TS000288968 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 宁安市人民医院 | 310541 | 派工完成 | 2026-03-30 17:06:34 | 2026-03-30 17:53:16 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
乌苏市人民医院IVD / 尿液分析 / UA-5800试剂无法更换 | 乌苏市人民医院IVD / 尿液分析 / UA-5800试剂无法更换 指导维护，正常 |  | 181 9617 6111 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 | N3-06001143 | #TS000288905 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 乌苏市人民医院 | 321271 | 技术支持解决 | 2026-03-30 16:53:24 | 2026-03-30 16:57:42 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
安康市石泉县云雾山镇中心卫生院BS-360S连接的电脑无法开机 | 安康市石泉县云雾山镇中心卫生院BS-360S连接的电脑无法开机，电脑是当时与仪器一起上门安装的 张老师18329711299来电催促，致电工程师 陈浩跟进 |  | 183 2971 1299 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990050 |  | 西安分公司 | BB6-97001145 | #TS000288829 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 安康市石泉县云雾山镇中心卫生院 | 90031203 | 派工完成 | 2026-03-30 16:42:05 | 2026-03-30 16:42:09 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
西安碑林爱儿综合门诊部BC-5120结果无法传输 | 西安碑林爱儿综合门诊部BC-5120结果无法传输，TQ-89001187 【处理结果】：医院lis问题，已告知医院联系lis工程师。 |  | 155 9675 6273 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990001 |  | 西安分公司 |  | #TS000288825 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 西安碑林爱儿综合门诊部 | 90007136 | 无需技术支持 | 2026-03-30 16:41:31 | 2026-03-30 16:49:33 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院BS-830报错 | 新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院BS-830报错，老师没有提供序列号 【故障现象】： TG结果偏高 质控正常【排查过程】：质控正常 结果偏高 与其他医院比对结果高【故障定位】：水质 交叉污染 试剂 【一线建议】： 优先检查水机是否有冲洗滤芯 检查清洁搅拌杆 设置交叉污染 等【下派理由】：客户无法自行操作。19029055055老师来电催单，需要工程师尽快联系，今天晚上需要安装一个软件，bs-430，电脑主机找不到了，已致电新疆分公司IVD-化免夜班接口人张小军跟进 |  | 190 2905 5055 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000288580 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院 | 377134 | 派工完成 | 2026-03-30 16:00:12 | 2026-03-30 16:06:56 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
贵州省六盘水市盘州市胜境街道卫生服务中心IVD / 血球 / BC-3600（SF-43002140）检测结果数值异常 | 贵州省六盘水市盘州市胜境街道卫生服务中心IVD / 血球 / BC-3600（SF-43002140）检测结果数值异常 |  | 158 0874 2996 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000288481 | IVD | 血球 | BC-3600 | [7 empty] | 贵州省六盘水市盘州市胜境街道卫生服务中心 | 90052744 | 派工完成 | 2026-03-30 15:42:48 | 2026-03-30 18:07:04 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
门源县青石嘴中心卫生院IVD / 血球 / BC-5385 CRP白细胞不分类 | 门源县青石嘴中心卫生院IVD / 血球 / BC-5385 CRP白细胞不分类无法提供序列号老师反馈设备安装不到两年，已多次维修，还是没有解决问题，现来电要求安排专业工程师上门全面检测是否是产品质量问题，致电韩晓煜跟进，告知暂不派单 |  | 181 0970 1683 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 |  | #TS000288345 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 门源县青石嘴中心卫生院 | 90078934 | 座席解决 | 2026-03-30 15:19:56 | 2026-03-30 15:23:54 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
西安市北方医院BC-6900反馈稀释液瓶盖打不开 | 西安市北方医院BC-6900反馈稀释液瓶盖打不开，老师反馈之前订购的都可以拧开，新订购的一批完全打不开 转熊婧 |  | 189 9130 1319 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 西安分公司 | SP-9C000709 | #TS000288322 | IVD | 血球 | BC-6900 | [7 empty] | 西安市北方医院 | 305001 | 座席解决 | 2026-03-30 15:16:36 | 2026-03-30 15:16:37 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
临夏县韩集镇卫生院BC-5130咨询如何返回首页 | 临夏县韩集镇卫生院BC-5130咨询如 【故障现象】样本无法通信到工作站 【排查过程】：点击通信显示系统繁忙，指导老师重连工作站，问题解决 【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 178 3448 5402 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990004 |  | 兰州分公司 | TR-23006808 | #TS000288258 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 临夏县韩集镇卫生院 | 90346028 | 技术支持解决 | 2026-03-30 15:00:27 | 2026-03-30 15:24:51 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
涟源市民盟医院 - BC-5380 | 可以ping通，但软件显示未链接仪器，软件升级也提示报错 涟源市民盟医院 医学检验科 【故障现象】设备和软件连接不上 【排查过程】：设备ip连接没有问题，电脑坏了，医院做了系统还远 【下派理由】：医院需要工程师去现场，检查驱动板，血球软件。 附件: open_api/tid44609/1774853657_44609_7f66f5_media_1774853588605.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774853657_44609_7f66f5_media_1774853588605.jpg?Expires=1780542546&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=z%2BstI0wtq9PeINnEhnLoGwL3n%2BE%3D open_api/tid44609/1774853658_44609_53b734_media_1774853640267.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774853658_44609_53b734_media_1774853640267.jpg?Expires=1780542546&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=v0faMGdJMge10og4EZcgVFn62UE%3D |  | 139 7385 5100 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 长沙分公司 | RF-87102466 | #TS000288226 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 涟源市民盟医院 | 323475 | 派工完成 | 2026-03-30 14:54:08 | 2026-03-30 15:21:52 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二丙
东北财经大学医院BC-5180第六个样本显示为质控品 | 东北财经大学医院BC-5180第六个样本显示为质控品 故障现象】：客户反应做样本时提示与质控编号冲突【排查过程】：告知客户如何修改【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 186 4289 2161 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 沈阳分公司 | RG-11104726 | #TS000288141 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 东北财经大学医院 | 60131691 | 技术支持解决 | 2026-03-30 14:42:43 | 2026-03-30 14:51:32 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
通山县杨芳林乡卫生院BS-450，试剂问题，询问对比法选择选哪个 | 通山县杨芳林乡卫生院BS-450，试剂问题，询问对比法选择选哪个 无法提供序列号 【处理结果】：已告示客户高密方法学,问题解决 |  | 187 7130 1280 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 |  | #TS000288121 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 通山县杨芳林乡卫生院 | 372070 | 技术支持解决 | 2026-03-30 14:38:57 | 2026-03-30 14:51:53 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
赤峰市松山区安庆镇中心卫生院 - EU-5600 PRO | 报红警 赤峰市松山区安庆镇中心卫生院 医学检验科 指导维护已解决 附件: open_api/tid44609/1774851891_44609_00243e_media_1774851875221.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774851891_44609_00243e_media_1774851875221.jpg?Expires=1780542546&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=XuCCKipmSegSPkmfNEkVThC4vI0%3D |  | 155 6048 3937 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  |  |  | 内蒙古分公司 | QB4-42000071 | #TS000288049 | IVD | 尿液分析 | EU-5600 PRO | [7 empty] | 赤峰市松山区安庆镇中心卫生院 | 369019 | 技术支持解决 | 2026-03-30 14:24:44 | 2026-03-30 16:05:44 | 1-尿沉渣（热线） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
林口龙升中医医院BS-360S需要需要备份设备化验记录 | 林口龙升中医医院BS-360S需要需要备份设备化验记录，机箱现在在黑龙江省林口县公安局，序列号：BB6-9C001623 【处理结果】：客户需求要当地工程师联系 |  | 159 4636 4444 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000288037 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 林口龙升中医医院 | 90335865 | 派工完成 | 2026-03-30 14:19:29 | 2026-03-30 14:24:42 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
王老师13387213076襄阳隆中社区卫生服务中心BS-450添加血红蛋白项目咨询具体参数 | 王老师13387213076襄阳隆中社区卫生服务中心BS-450添加血红蛋白项目咨询具体参数虚拟客户建单，如需下派，请提交至呼叫中心 无法提供序列号 【故障现象】： 客户咨询糖化试剂及机器型号是否可上【排查过程】：已告知客户 客户要求工单下派当地工程师联系客户可能涉及上门上试剂【下派理由】： 客户要求 |  | 071 0377 0610 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 |  | #TS000287979 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 襄阳市襄城区隆中街社区卫生服务中心 | 90183288 | 派工完成 | 2026-03-30 14:05:52 | 2026-03-30 14:34:39 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
南京鼓楼医院 - BC-6800PLUS | 压力超范围 南京鼓楼医院 医学检验科 【处理结果】：客户电话打不通，工单下派 附件: open_api/tid44609/1774850290_44609_d6645b_media_1774850277457.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774850290_44609_d6645b_media_1774850277457.jpg?Expires=1780542546&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=gY4twSmQ8A%2BZLve3X99umLeWGxA%3D |  | 159 5052 8763 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 南京分公司 | UC-9B000560 | #TS000287950 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 南京鼓楼医院 | 300113 | 派工完成 | 2026-03-30 13:58:03 | 2026-03-30 14:08:16 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
新九乡卫生院BC-5130液体压力异常 | BC-5130液体压力异常，无法提供序列号 【故障现象】：液体压力异常 【排查过程】：指导老师检查管路，发现稀释液管路脱落，装好之后，故障解决 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 187 8231 8165 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 |  | #TS000287604 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 新九乡卫生院 | 90081709 | 技术支持解决 | 2026-03-30 12:19:26 | 2026-03-30 13:13:45 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
河北医科大学第三医院15176827087吴老师反馈服务经销商总是变动 | 河北医科大学第三医院15176827087吴老师反馈服务经销商总是变动， 客户告知BC-7500应用售后都是经销商提供服务，每一年都会更换一批，设备的维护，维修，保养，这会导致中间沟通会存在问题，服务体验不好，没有连续性，客户希望能有固定的服务经销商给医院提供服务，已向客户解释区域变动是经销商授权问题，客户不接受，存在投诉意向 转用服经理刘亚飞跟进 |  | 151 7682 7087 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000287588 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 河北医科大学第三医院 | 307536 | 座席解决 | 2026-03-30 12:14:45 | 2026-03-30 12:14:46 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
杭州市拱墅区人民中西医结合医院（杭州中西医结合医院）CX-9010--工程师已在现场处理，此单封闭。 | 2026-03-30 设备当天异常停止次数≥3次，累计异常停机时长≥10.0分钟，并且期间存在严重类故障码39101038【夹爪3Z移动故障，夹爪3垂直动作异常】,34302043【试剂针R22水平动作异常，试剂针R22水平动作异常】 |  | 139 5816 0573 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 杭州分公司 | GC6-58000360 | #TS000287468 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 杭州市拱墅区人民中西医结合医院（杭州中西医结合医院） | 60100383 | 无需技术支持 | 2026-03-30 11:45:05 | 2026-03-30 12:16:12 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
杭州市拱墅区人民中西医结合医院（杭州中西医结合医院）CX-9010--渠道工程师在现场处理，此单封闭。 | 2026-03-30 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码39101038【夹爪3Z移动故障，夹爪3垂直动作异常】,34302043【试剂针R22水平动作异常，试剂针R22水平动作异常】 |  | 139 5816 0573 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 杭州分公司 | GC6-58000360 | #TS000287455 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 杭州市拱墅区人民中西医结合医院（杭州中西医结合医院） | 60100383 | 无需技术支持 | 2026-03-30 11:42:05 | 2026-03-30 12:15:31 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
河北省保定市阜平县吴王口乡卫生院BS-360S咨询开通试剂通道，想要使用别的品牌试剂 | 河北省保定市阜平县吴王口乡卫生院BS-360S咨询开通试剂通道，想要使用别的品牌试剂 转魏子上 |  | 157 3123 0405 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 石家庄分公司 | BB6-94000726 | #TS000287424 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 河北省保定市阜平县吴王口乡卫生院 | 366178 | 座席解决 | 2026-03-30 11:35:25 | 2026-03-30 11:35:27 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
江西省吉安市井冈山葛田卫生院BS-230有一项不出结果 | 江西省吉安市井冈山葛田卫生院BS-230有一项不出结果 【故障现象】：客户反应crea不出结果【排查过程】：检查发现客户未放置试剂 指导客户放置试剂 开始测试【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 190 7967 7231 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 南昌分公司 | YY-9C001659 | #TS000287414 | IVD | 生化 | BS-230 | [7 empty] | 江西省吉安市井冈山葛田卫生院 | 381482 | 技术支持解决 | 2026-03-30 11:33:26 | 2026-03-30 11:38:35 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
黑龙江省哈尔滨市嘉润医院CL-2000i | 2026-03-30 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 139 6925 9911 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | W5-34002221 | #TS000287366 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 黑龙江省哈尔滨市嘉润医院 | 321453 | 派工完成 | 2026-03-30 11:24:04 | 2026-03-30 14:37:27 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三乙
黑龙江省哈尔滨市嘉润医院CL-2000i | 2026-03-30 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 139 6925 9911 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | W5-34002221 | #TS000287365 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 黑龙江省哈尔滨市嘉润医院 | 321453 | 座席解决 | 2026-03-30 11:24:04 | 2026-03-30 14:36:17 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三乙
张家川回族自治县第一人民医院CX-9000--请现场检查线材等。 | 2026-03-30 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码39301041【夹爪3Y移动故障，夹爪3水平Y向动作异常】 |  | 189 9380 6898 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 兰州分公司 | GC8-33000212 | #TS000287313 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 张家川回族自治县第一人民医院 | 311286 | 派工完成 | 2026-03-30 11:12:03 | 2026-03-30 11:21:36 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
上杭县溪口卫生院BS-430无法扫上条码，是否是红外线扫描仪故障 | 上杭县溪口卫生院BS-430无法扫上条码，是否是红外线扫描仪故障 【处理结果】：医院已联系当地工程师 |  | 059 7313 0253 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 福州分公司 | YW-06004231 | #TS000287299 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 上杭县溪口卫生院 | 100250 | 无需技术支持 | 2026-03-30 11:09:31 | 2026-03-30 11:18:08 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
威远县人民医院BC-5100报警稀释液条码过期 | 威远县人民医院BC-5100报警稀释液条码过期，需要新的条码 告知客户寻找试剂供货商 |  | 189 9051 1167 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 | RE-2C101184 | #TS000287189 | IVD | 血球 | BC-5100 | [7 empty] | 威远县人民医院 | 102143 | 无需技术支持 | 2026-03-30 10:44:43 | 2026-03-30 10:56:24 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
西安碑林爱儿综合门诊部BC-5120本底异常 | 西安碑林爱儿综合门诊部BC-5120本底异常，TQ-89001187 【故障现象】：本底异常 【故障现象】：由于客户3个月未使用设备，指导老师做整机浸泡 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 155 9675 6273 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 西安分公司 |  | #TS000287119 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 西安碑林爱儿综合门诊部 | 90007136 | 技术支持解决 | 2026-03-30 10:27:15 | 2026-03-30 10:37:40 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
汕尾市城区马宫街道社区卫生服务中心 - BS-860 | 光源风扇异常 汕尾市城区马宫街道社区卫生服务中心 医学检验科 【故障现象】： 光源风扇故障【排查过程】：客户不方便操作【故障定位】： 光源风扇【一线建议】： 检查光源风扇【下派理由】： 客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1774837501_44609_6980b3_media_1774837488626.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774837501_44609_6980b3_media_1774837488626.jpg?Expires=1780542546&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=mwj0OZOrzCKPRazdFunDXewqBWs%3D |  | 147 1566 6285 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  |  |  | 深圳分公司 | BB9-18000920 | #TS000287113 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 汕尾市城区马宫街道社区卫生服务中心 | 90240462 | 派工完成 | 2026-03-30 10:24:53 | 2026-03-30 10:33:03 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
镇安县传染病医院bc-5180crp，增益存在问题 | 镇安县传染病医院bc-5180crp，增益存在问题，SU-01004252【故障现象】：HGB电压异常，在设置里调过电压调不上去在3点多伏。 处理结果】：工单下派，客户需要当地工程师，要做校准报告，SOP文件 |  | 183 9195 7050 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 西安分公司 |  | #TS000287082 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 镇安县传染病医院 | 90335831 | 派工完成 | 2026-03-30 10:16:29 | 2026-03-30 10:33:04 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
苏州市沧浪医院CL-6000i | 2026-03-30 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12008【M1：第一抓杯手水平运动错误】,A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：加样位】 |  | 189 0597 4222 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 苏州分公司 | BB3-4C003449 | #TS000287045 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 苏州市沧浪医院 | 312392 | 派工完成 | 2026-03-30 10:09:34 | 2026-03-30 11:22:47 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
宁夏颐阳医院BC-5180结果偏高 | 宁夏颐阳医院BC-5180结果偏高 【故障现象】： RBC质控突然结果偏高【排查过程】： 客户反应结果突然增高且稳定客户自行进行过浸泡故障依旧【一线建议】： 检查计数池及管路 检查稳定性【下派理由】：客户无法自行操作。 |  | 187 9539 1682 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 | RG-43106388 | #TS000287029 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 宁夏颐阳医院 | 90069495 | 派工完成 | 2026-03-30 10:02:46 | 2026-03-30 10:18:07 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
邯郸钢铁集团有限责任公司邯钢医院 - BS-1100M | 异物落入 邯郸钢铁集团有限责任公司邯钢医院 信息科 【处理结果】：电话打不通，工单下派 |  | 189 3161 8106 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  |  |  | 石家庄分公司 | FU6-46000063 | #TS000286995 | IVD | 生化 | BS-1100M | [7 empty] | 邯郸钢铁集团有限责任公司邯钢医院 | 90226264 | 派工完成 | 2026-03-30 09:52:37 | 2026-03-30 09:59:35 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
道县审章塘瑶族乡卫生院BS-430有效期天数不够了，余量还多 | BS-430有效期天数不够了，余量还多，无法提供序列号 【故障现象】：客户咨询是否可修改试剂有效期【排查过程】：告知客户无法修改 客户反应该试剂无法测试检查发现肌酐试剂R1未识别 指导客户擦拭试剂条码 【处理结果】：，客户确认问题解决。 |  | 173 7565 9468 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 |  | #TS000286916 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 道县审章塘瑶族乡卫生院 | 60117002 | 技术支持解决 | 2026-03-30 09:28:52 | 2026-03-30 09:35:33 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
连江县琯头中心卫生院BC-5380白细胞堵孔 | 连江县琯头中心卫生院BC-5380白细胞堵孔 【故障现象】 WBC堵孔【排查过程】： 浸泡无法消除 客户要求工程师上门【故障定位】： WBC计数池 及管路【一线建议】： 检查小孔电压 检查计数池到负压室管路【下派理由】： 需现场拆机，客户无法自行操作。 |  | 135 5993 6575 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 福州分公司 | RF-23106201 | #TS000286889 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 连江县琯头中心卫生院 | 326670 | 派工完成 | 2026-03-30 09:21:48 | 2026-03-30 09:26:40 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
双牌县妇幼保健院BC-5180咨询管理员密码 | 双牌县妇幼保健院BC-5180咨询管理员密码，RG-75101752T 【处理结果】：已告知客户密码账号 |  | 180 0746 0612 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 |  | #TS000286885 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 双牌县妇幼保健院 | 322974 | 技术支持解决 | 2026-03-30 09:20:13 | 2026-03-30 09:31:07 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
咸阳市秦都区人民医院（秦都区古渡办社区卫生服务中心）IVD / 生化 / BS-830出现报警 | 咸阳市秦都区人民医院（秦都区古渡办社区卫生服务中心）IVD / 生化 / BS-830出现报警，老师没有提供序列号 【处理结果】：客户电话打不通，工单下派 |  | 152 9107 1260 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 西安分公司 |  | #TS000286871 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 咸阳市秦都区人民医院（秦都区古渡办社区卫生服务中心） | 90284575 | 派工完成 | 2026-03-30 09:15:07 | 2026-03-30 09:29:00 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
呼和浩特安真医院 - BC-5000 | 管路问题 呼和浩特安真医院 医学检验科 【故障现象】： HGB本底电压异常 阻抗通道干扰 稀释液无【排查过程】： 客户要求工程师到现场【故障定位】：检查是否干扰 检查稀释液是否可正常进入【下派理由】：客户要求工程师上门 附件: open_api/tid44609/1774831695_44609_71df2d_media_1774831564937.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774831695_44609_71df2d_media_1774831564937.jpg?Expires=1780542546&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=AdIHUKTPQoMMhLL7DxbR3mHjCQs%3D |  | 184 4707 5760 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  |  |  | 内蒙古分公司 | SS-25009499 | #TS000286816 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 呼和浩特安真医院 | 60135864 | 派工完成 | 2026-03-30 08:48:10 | 2026-03-30 09:15:45 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
济南御山首府医院IVD / 血球 / BC-5000堵了 | 济南御山首府医院IVD / 血球 / BC-5000堵了，老师没有提供序列号 客户电话无法呼出 查看童话记录 客户问题已自行解决 附件: 微信图片_20260330085933_131_12.png:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260330085933_131_12_1774832391659_i3mh107.png?Expires=1780542546&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=nLYj4bUN%2BXzAJWZLjizGz2mayhg%3D |  | 136 5862 0220 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 济南分公司 |  | #TS000286812 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 济南御山首府医院 | 90323222 | 无需技术支持 | 2026-03-30 08:45:24 | 2026-03-30 08:59:57 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
大连市金州区第一人民医院咨询IVD / 生化 / BS-860操作问题 | 大连市金州区第一人民医院咨询IVD / 生化 / BS-860操作问题，没有提供序列号 客户电话未通 客户电话无法接通 工单下派，13840851959来电反馈没有及时接听工程师电话，已告知客户后续会有当地工程师联系沟通，客户接受 |  | 138 4085 1959 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990007 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000286794 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 大连市金州区第一人民医院 | 301801 | 派工完成 | 2026-03-30 08:36:30 | 2026-03-30 08:57:34 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
陕西省延安市延川县文安驿卫生院IVD / 生化 / BS-830打印模版怎么设置 | 陕西省延安市延川县文安驿卫生院IVD / 生化 / BS-830打印模版怎么设置，老师没有提供序列号 【故障现象】：老师咨询打印模版问题，说a5打印的字太小。 【处理结果】：建议医院用a4纸打印。 |  | 150 9181 9519 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 西安分公司 |  | #TS000286779 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 陕西省延安市延川县文安驿卫生院 | 362134 | 技术支持解决 | 2026-03-30 08:30:59 | 2026-03-30 08:53:23 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
福建省福州市平潭县流水中心卫生院IVD / 生化 / BS-460水空白超限 | 福建省福州市平潭县流水中心卫生院IVD / 生化 / BS-460水空白超限【故障现象】：水空白超限（10x） 【排查过程】：指导老师看反应盘有没有溢流，仪器是28号报的警，现在无法看出 【一线建议】：溢流概率较大，检查八阶清洗，注液量和吸液量 【下派理由】：需要工程师现场排查，工单下派。 |  | 180 6061 7434 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 福州分公司 | YU-7A000363 | #TS000286773 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 福建省福州市平潭县流水中心卫生院 | 330067 | 派工完成 | 2026-03-30 08:26:48 | 2026-03-30 09:13:36 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
莱西市梅花山卫生院 BC-5180与BS-490如何导出检查结果 | RG-64110983提供的序列号查询不到相关信息莱西市梅花山卫生院 BC-5180与BS-490如何导出检查结果 【故障现象】：客户咨询5180 490结果如何导出【排查过程】：指导客户进行备份【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 133 7086 2751 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 青岛分公司 |  | #TS000286752 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 莱西市梅花山卫生院 | 90002074 | 技术支持解决 | 2026-03-30 08:07:04 | 2026-03-30 09:11:32 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心CL-6000i | 2026-03-30 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14004【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 134 5004 6221 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 上海分公司 | BB3-42003341 | #TS000286746 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 上海市杨浦区五角场街道社区卫生服务中心 | 60075775 | 派工完成 | 2026-03-30 08:00:24 | 2026-03-30 09:47:11 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
隆回县中医院CL-6000i | 2026-03-30 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22113【M1：废液积液器排液失败】 已有408207945 |  | 159 0739 7326 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 长沙分公司 | BB3-11001981 | #TS000286745 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 隆回县中医院 | 309792 | 座席解决 | 2026-03-30 08:00:22 | 2026-03-30 09:49:34 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
南京鼓楼医院IVD / 血球 / BC-6900仪器架子卡住屏幕黑屏， | 南京鼓楼医院IVD / 血球 / BC-6900仪器架子卡住屏幕黑屏，联系方式刘老师18352860295，烦请跟进谢谢 转南京分公司李家诚协助跟进 |  | 183 5286 0295 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990053 |  | 南京分公司 | SPC7B403326 | #TS000286714 | IVD | 血球 | BC-6900 | [7 empty] | 南京鼓楼医院 | 300113 | 派工完成 | 2026-03-30 05:35:03 | 2026-03-30 05:35:12 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
安徽医科大学第一附属医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS试管显示放错，无法消除 | 安徽医科大学第一附属医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS试管显示放错，无法消除，联系方式老师18856076874，烦请跟进谢谢 转合肥分公司侯林峰协助跟进 |  | 188 5607 6874 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 合肥分公司 | DC6-43003659 | #TS000286664 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 安徽医科大学第一附属医院 | 100967 | 派工完成 | 2026-03-29 23:31:30 | 2026-03-29 23:31:34 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
浙江大学医学院附属第二医院滨江院区IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS轨道动作异常，无法消除故障 | 浙江大学医学院附属第二医院滨江院区IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS轨道动作异常，无法消除故障，联系方式张老师15057165305，烦请跟进谢谢 转杭州分公司姜旭东协助跟进 |  | 150 5716 5305 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 杭州分公司 | DC6-42003557 | #TS000286503 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 浙江大学医学院附属第二医院滨江院区 | 60040825 | 派工完成 | 2026-03-29 20:10:50 | 2026-03-29 20:10:54 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
洛阳市第七人民医院IVD / 生化 / BS-800M报反应杯超线光源灯强线不足，需要更换光源灯 | 洛阳市第七人民医院IVD / 生化 / BS-800M报反应杯超线光源灯强线不足，提示需要更换光源灯，联系方式郭老师16668001335 转郑州分公司刘智协助跟进 |  | 166 6800 1335 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 郑州分公司 | XP-03001340 | #TS000286460 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 洛阳市第七人民医院 | 308848 | 派工完成 | 2026-03-29 19:45:33 | 2026-03-29 19:45:37 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
中山大学附属第一医院TM-1000，进样之后设备不运行 | 中山大学附属第一医院TM-1000，进样之后设备不运行，DJ7-58000121，安老师，15902053317， 【故障现象】：样本放入不做 【排查过程】：新装机客户要求上门检查一下 【下派理由】：客户要求上门 |  | 159 0205 3317 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 广州分公司 | DJ7-58000121 | #TS000286348 | IVD | 血球 | TM-1000 | [7 empty] | 中山大学附属第一医院 | 310396 | 派工完成 | 2026-03-29 17:31:51 | 2026-03-29 17:37:37 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
汨罗市中医医院BC-5390 CRP，咨询使用问题 | 汨罗市中医医院BC-5390 CRP，咨询使用问题，ST-03003477 客户需要等待二十分钟回电 【故障现象】： 咨询适配器 【排查过程】： 客户想用0.5ml子弹头缺少对应的适配器。 【故障定位】： 0.5ml适配器。 【一线建议】： 0.5ml适配器。 【下派理由】： 客户需要购买适配器。 |  | 153 8740 4516 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 | ST-03003477 | #TS000286264 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 汨罗市中医医院 | 309827 | 派工完成 | 2026-03-29 16:19:23 | 2026-03-29 17:36:42 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
西安秦皇医院有限公司BC-7500[NR] CRP，报CRP余量不足 | 西安秦皇医院有限公司BC-7500[NR] CRP，报CRP余量不足 【故障现象】：新换的乳胶试剂报警余量不足 【排查过程】：试剂实际还有 报警不足 【故障定位】：管路问题（如弯折、结晶等）影响试剂加入 【一线建议】：上门排查 【下派理由】：客户无法自行解决 |  | 139 9114 3559 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 西安分公司 | DB9-14000742 | #TS000286224 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 西安秦皇医院有限公司 | 60078513 | 派工完成 | 2026-03-29 15:54:32 | 2026-03-29 15:59:10 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
江门市梦想投资信息咨询有限公司医疗美容门诊部bc-2600，质控数据无法删除， | 江门市梦想投资信息咨询有限公司医疗美容门诊部bc-2600，质控数据无法删除， |  | 189 4840 4823 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 广州分公司 |  | #TS000286183 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 江门市梦想投资信息咨询有限公司医疗美容门诊部 | 90075049 | 座席解决 | 2026-03-29 15:23:09 | 2026-03-29 17:08:49 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
深圳市龙岗区第七人民医院简竹社区健康服务中心IVD / 血球 / BC-5130（TR-9A003802）无法开机 | 深圳市龙岗区第七人民医院简竹社区健康服务中心IVD / 血球 / BC-5130（TR-9A003802）无法开机 【故障现象】： 开机黑屏无法进入软件 【排查过程】： 尝试重新开机，故障依旧。 【故障定位】： SSD卡 主控板。 【一线建议】：SSD卡 主控板。 【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作 |  | 151 1373 7715 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 深圳分公司 | TR-9A003802 | #TS000286171 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 深圳市龙岗区第七人民医院简竹社区健康服务中心 | 90068089 | 派工完成 | 2026-03-29 15:15:56 | 2026-03-29 15:17:56 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
山西医科大学第二医院南院区CX-9000 | 2026-03-29 设备当天异常停止次数≥3次，累计异常停机时长≥10.0分钟，并且期间存在严重类故障码27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 重复工单，此单暂且封闭 |  | 137 005 1 4558 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 太原分公司 | GC8-28000078 | #TS000286149 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 山西医科大学第二医院南院区 | 60580117 | 无需技术支持 | 2026-03-29 14:44:04 | 2026-03-29 15:19:59 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
山西医科大学第二医院南院区CX-9000 | 2026-03-29 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 客户已联系工程师，此单暂且封闭 |  | 137 005 1 4558 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 太原分公司 | GC8-28000078 | #TS000286119 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 山西医科大学第二医院南院区 | 60580117 | 无需技术支持 | 2026-03-29 14:22:12 | 2026-03-29 15:20:25 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
辰溪县人民医院 EXC810结果异常 | 辰溪县人民医院 EXC810结果异常¦无法提供序列号 客户反馈偶发出现Fib测值偏低，PT结果偏高，正常标本自动复查，可能样本针吸样不足，建议检查样本针液面检测情况 |  | 152 7457 3966 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 |  | #TS000286111 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 辰溪县人民医院 | 309969 | 派工完成 | 2026-03-29 14:15:02 | 2026-03-29 14:37:12 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-无人接听 |  | 二甲
铜川矿务局中心医院CX-9010 | 2026-03-29 设备当天异常停止超过0.0分钟，并且期间存在严重类故障码58801000【制冷板通信异常，制冷板通信异常】 建议重启看故障是否恢复，无法恢复建议申请试剂制冷板现场处理 |  | 156 0919 8353 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 西安分公司 | GC6-37000150 | #TS000286088 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 铜川矿务局中心医院 | 305102 | 派工完成 | 2026-03-29 13:55:05 | 2026-03-29 14:43:14 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
铜川矿务局中心医院CX-9010 | 2026-03-29 设备当天异常停止超过0.0分钟，并且期间存在严重类故障码58801000【制冷板通信异常，制冷板通信异常】 重复工单，此单封闭 |  | 156 0919 8353 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 西安分公司 | GC6-37000150 | #TS000286085 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 铜川矿务局中心医院 | 305102 | 无需技术支持 | 2026-03-29 13:54:33 | 2026-03-29 14:35:46 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
泽普县德源单采血浆有限公司BC-10报警堵孔 | 泽普县德源单采血浆有限公司BC-10报警堵孔，UH-1C005990 |  | 192 0998 3243 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | UH-1C005990 | #TS000286024 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 泽普县德源单采血浆有限公司 | 90228577 | 派工完成 | 2026-03-29 12:17:18 | 2026-03-29 15:46:40 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆兵团农十二师医院IVD / 生化 / BS-860（DD9-23001085）检测结果出不来，没有对应数值 | 新疆兵团农十二师医院IVD / 生化 / BS-860（DD9-23001085）检测结果出不来，没有对应数值 【故障现象】：糖化结果太高不出数值 【排查过程】：指导客户在选择中查看结果数值，因为结果太高导致数值不显示。 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 180 9969 4235 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | BB9-23001085 | #TS000286017 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 新疆兵团农十二师医院 | 60061858 | 技术支持解决 | 2026-03-29 12:10:34 | 2026-03-29 12:17:53 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
泽普县德源单采血浆有限公司 - BC-10 | 一直报警堵孔wbc 泽普县德源单采血浆有限公司 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1774757091_44609_4be296_media_1774757056485.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774757091_44609_4be296_media_1774757056485.jpg?Expires=1780542548&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=kgDDwUB6RFVIUHxEiV2UqN2SPB8%3D |  | 186 9933 1681 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 新疆分公司 | UH-1C005990 | #TS000286011 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 泽普县德源单采血浆有限公司 | 90228577 | 派工完成 | 2026-03-29 12:04:45 | 2026-03-29 15:46:13 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
广州市白云区石井人民医院 - BC-5390 CRP | 仪器多次报装载位左光偶故障 广州市白云区石井人民医院 医学检验科 【故障现象】：自动进样左光耦故障 【排查过程】：老师自行解决 【故障定位】：老师自行解决 附件: open_api/tid44609/1774755301_44609_7d9edc_media_1774755289350.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774755301_44609_7d9edc_media_1774755289350.jpg?Expires=1780542548&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ZOQ68BR5FNkQyvLeqQvNnSm%2B42w%3D |  | 186 8051 4109 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 广州分公司 | ST-0C004093 | #TS000285983 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 广州市白云区石井人民医院 | 336793 | 无需技术支持 | 2026-03-29 11:34:56 | 2026-03-29 11:37:29 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
寻甸县第二人民医院bc-6800plus，压力超限， | 寻甸县第二人民医院bc-6800plus，压力超限，UC-03000888 【故障现象】：压力异常 【排查过程】：老师找不到压力状态 无法判断问题 【故障定位】：气源组件、负压溢流阀、 调压阀、压力传感器 【下派理由】：漏气点复杂 工单下派 |  | 137 0885 3252 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 | UC-03000888 | #TS000285942 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 寻甸县第二人民医院 | 370607 | 派工完成 | 2026-03-29 11:11:21 | 2026-03-29 11:26:08 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
广西防城港市企沙镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180显示没有试剂，跟换后提示无法消除 | 广西防城港市企沙镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180显示没有试剂，跟换后提示无法消除 无法提供序列号 【故障现象】： 无稀释液 【排查过程】： 更换新的试剂，重启，故障无法消除 【故障定位】：稀释液传感器，试剂检测版。 【一线建议】：稀释液传感器，试剂检测版。 【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 181 7700 6087 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 南宁分公司 | RG-0A104295 | #TS000285935 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 广西防城港市企沙镇卫生院 | 300265 | 派工完成 | 2026-03-29 11:08:00 | 2026-03-29 11:24:19 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
定兴康宁医院BC-5120本底异常 | 定兴康宁医院BC-5120本底异常，tq-11004004 【故障现象】：仪器提示需要探头液侵泡 结果误把血当成探头液 【排查过程】：多次执行计数池清洗 【故障定位】：多次重启设备仪器正常 |  | 150 3197 2731 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 石家庄分公司 | TQ-11004004 | #TS000285929 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 定兴康宁医院 | 90195239 | 技术支持解决 | 2026-03-29 11:05:30 | 2026-03-29 11:33:30 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
（禁用）邯郸李海利诊所IVD / 血球 / BC-5120屏幕蓝屏， | （禁用）邯郸李海利诊所IVD / 血球 / BC-5120屏幕蓝屏， 无法提供序列号，客户代码禁用无可用代码。如需下派返回至呼叫中心 【故障现象】：运行中仪器蓝屏 【排查过程】：提示需要按ESC重启 仪器没有键盘 重启设备 【故障定位】：重启设备仪器正常 怀疑软件问题 |  | 134 0040 1777 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | TQ-13004097 | #TS000285918 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | （禁用）邯郸李海利诊所 | 90269134 | 技术支持解决 | 2026-03-29 10:56:46 | 2026-03-29 11:15:04 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
邹城市凫山社区卫生服务中心BS-830提示水空白超限， | 邹城市凫山社区卫生服务中心BS-830提示水空白超限， 【故障现象】：水空白超限 仪器停止 【排查过程】：水机滤芯刚换没多久 反应盘无溢流 光度计检测11300多 【故障定位】：仪器20年装机到现在未更换过光源灯 考虑光源波动 【一线建议】：工单下派现场检测 |  | 177 0537 0968 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 济南分公司 | BA6-0B001200 | #TS000285868 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 邹城市凫山社区卫生服务中心 | 363400 | 派工完成 | 2026-03-29 10:25:44 | 2026-03-29 10:36:47 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
昭阳区靖安新区卫生院 - BC-6800PLUS | 结果传不到电脑上 昭阳区靖安新区卫生院 医学检验科 【故障现象】： 结果无法通信 【排查过程】： 设备通信正常.时间正常 【故障定位】：建议重新安装电脑端软件。 【一线建议】： 建议重新安装电脑端软件。 【下派理由】： 客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1774748673_44609_db2fb8_media_1774748632967.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774748673_44609_db2fb8_media_1774748632967.jpg?Expires=1780542548&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=CyKkq6%2BAv7131EkYAIJXsS5JP5o%3D open_api/tid44609/1774748673_44609_440658_media_1774748646399.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774748673_44609_440658_media_1774748646399.jpg?Expires=1780542548&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=sTKqKSffaW7sDUq%2F3kTykW53O4E%3D |  | 152 8704 5267 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | admin |  | 昆明分公司 | UC-11001638 | #TS000285829 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 昭阳区靖安新区卫生院 | 90238753 | 派工完成 | 2026-03-29 09:44:30 | 2026-03-29 10:03:23 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
湖北省武汉市江岸区西马街社区卫生服务中心BC-5000提示本底异常 | 湖北省武汉市江岸区西马街社区卫生服务中心BC-5000提示本底异常 【故障现象】：本底异常 二次做样本报警 【排查过程】：试剂均充足 重启依旧 【处理结果】：工单下派 检查管路 液路阀等 |  | 190 2144 4522 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 | SS-7C005120 | #TS000285820 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 湖北省武汉市江岸区西马街社区卫生服务中心 | 90055496 | 派工完成 | 2026-03-29 09:38:35 | 2026-03-29 09:48:25 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
江西有禧综合门诊有限公司BC-5120报警异常 | 江西有禧综合门诊有限公司BC-5120报警异常 【故障现象】：本底异常，液体压力异常 【排查过程】：稀释液无，更换稀释液后正常。 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 166 7906 9240 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990005 |  | 南昌分公司 | TQ-4C007388 | #TS000285801 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 江西有禧综合门诊有限公司 | 90377241 | 技术支持解决 | 2026-03-29 09:28:28 | 2026-03-29 09:37:27 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
天津河东美莱医学美容医院有限公司 - BC-5120 | 本底异常，消除故障三次也不行 天津河东美莱医学美容医院有限公司 医学检验科 【故障现象】：本底异常 无法消除 【排查过程】： 消除故障数次 无法消除 本底空白均为*号 【故障定位】：指导客户重新启动设备 附件: open_api/tid44609/1774747294_44609_80882b_media_1774747255658.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774747294_44609_80882b_media_1774747255658.jpg?Expires=1780542548&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Z%2FLcUWJjAUv7IVE74eRdvcOVjSU%3D |  | 157 0935 1270 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 天津分公司 | TQ-06003301 | #TS000285796 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 天津河东美莱医学美容医院有限公司 | 60077594 | 技术支持解决 | 2026-03-29 09:21:31 | 2026-03-29 09:41:17 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心 - BC-5390 | 本底异常 保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心 医学检验科 【故障现象】：本底异常.血小板数值偏高. 【排查过程】： 客户端重启过，探头液浸泡无效 【故障定位】： 排查试剂，相关管路。 【一线建议】： 排查试剂，相关管路。 【下派理由】：客户端无法操作。 附件: open_api/tid44609/1774746471_44609_dd449a_media_1774746440959.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774746471_44609_dd449a_media_1774746440959.mp4?Expires=1780542548&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=3oQQ%2FpD3UPg00AZdwwfa9XInU2Y%3D |  | 159 8750 2671 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  |  |  | 昆明分公司 | SM-22002086 | #TS000285784 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 保山市隆阳区青华街道社区卫生服务中心 | 90078933 | 派工完成 | 2026-03-29 09:07:45 | 2026-03-29 09:22:18 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
东北财经大学医院BC-5180 提示该样品为质控品 | 东北财经大学医院BC-5180 提示该样品为质控品 今天时间不方便 不需要技术支持 |  | 186 4289 2161 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990005 |  | 沈阳分公司 | RG-11104726 | #TS000285756 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 东北财经大学医院 | 60131691 | 无需技术支持 | 2026-03-29 08:38:03 | 2026-03-29 08:47:53 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
瓦房店市中心医院CL-6000i | 2026-03-29 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 139 0985 5646 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 沈阳分公司 | BB3-9C000999 | #TS000285742 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 瓦房店市中心医院 | 301811 | 派工完成 | 2026-03-29 08:12:35 | 2026-03-29 18:33:00 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
青海仁济医院,BC-7500[NR] CS反应池温控组件异常 | 青海仁济医院,BC-7500[NR] CS反应池温控组件异常 【故障现象】：反应池温控组件异常 【排查过程】： 报警温控异常 没故障无法消除。 【故障定位】：客户需要现场处理。 【一线建议】： 排查电源 温控组件。 【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 老师来电催促，致电工程师孙旭光跟进 |  | 180 9733 6537 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 | DC6-31001854 | #TS000285739 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 青海仁济医院 | 60035623 | 派工完成 | 2026-03-29 08:10:28 | 2026-03-29 08:39:46 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
隆回县中医院CL-6000i | 2026-03-29 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22113【M1：废液积液器排液失败】 |  | 159 0739 7326 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 长沙分公司 | BB3-11001981 | #TS000285733 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 隆回县中医院 | 309792 | 派工完成 | 2026-03-29 08:00:16 | 2026-03-29 18:33:02 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
银川市第三人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9010停电之后总开关开完显示无信号 | 银川市第三人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9010停电之后总开关开完显示无信号，联系方式马老师19299519801，烦请跟进谢谢 转兰州分公司王明诚协助跟进 |  | 192 9951 9801 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 兰州分公司 | GC6-3B000194 | #TS000285705 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 银川市第三人民医院 | 105437 | 派工完成 | 2026-03-29 06:10:53 | 2026-03-29 06:10:58 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
青岛滨海学院附属医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP乳胶试剂异常报警 | 青岛滨海学院附属医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP乳胶试剂异常报警，联系方式张老师17667857654，烦请跟进谢谢 转青岛分公司于青峰协助跟进谢谢 |  | 176 6785 7654 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 青岛分公司 | SU-03004930 | #TS000285693 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 青岛滨海学院附属医院 | 90069792 | 派工完成 | 2026-03-29 02:23:09 | 2026-03-29 02:23:13 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
洛浦县人民医院IVD / 血球 / CRP-M100一直显示消除故障 | 洛浦县人民医院IVD / 血球 / CRP-M100一直显示消除故障，联系方式亚溪南二江老师15384922223，烦请跟进 谢谢 转新疆分公司赵一帆协助跟进 |  | 153 8492 2223 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | TT-04000574 | #TS000285688 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 洛浦县人民医院 | 301402 | 派工完成 | 2026-03-29 00:57:44 | 2026-03-29 00:57:49 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
杭州同创医学检验实验室有限公司IVD / 生化 / BS-2000仪器m2模块报错 | 杭州同创医学检验实验室有限公司IVD / 生化 / BS-2000仪器m2模块报错，联系方式杨老师17681336920，烦请跟进谢谢 转杭州分公司贾进涛协助跟进 |  | 176 8133 6920 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 杭州分公司 | BG5-99000045 | #TS000285645 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 杭州同创医学检验实验室有限公司 | 90348747 | 派工完成 | 2026-03-28 23:04:23 | 2026-03-28 23:04:27 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
梅州大瑭医院BS-620咨询试剂定标问题 | 梅州大瑭医院BS-620咨询试剂定标问题，客户无法提供序列号 【故障现象】：咨询校准相关问题【排查过程】：客户咨询校准设置，讲解校准设置顺序，普及复合校准和常规校准的区别【处理结果】：客户暂不校准，需等试剂校准品、反应杯到齐后再操作 |  | 182 6095 2695 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #TS000285327 | IVD | 生化 | BS-620 | [7 empty] | 梅州大瑭医院 | 90320414 | 技术支持解决 | 2026-03-28 17:05:55 | 2026-03-28 17:13:54 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
盘锦铭松博爱口腔医院IVD / 血球 / BC-10（UH-54015485）询问怎么重新设定检验者和审核者 | 盘锦铭松博爱口腔医院IVD / 血球 / BC-10（UH-54015485）询问怎么重新设定检验者和审核者 老师15141744388 |  | 151 4174 4388 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 沈阳分公司 | UH-54015485 | #TS000285287 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 盘锦铭松博爱口腔医院 | 90389671 | 座席解决 | 2026-03-28 16:41:49 | 2026-03-28 17:28:59 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
乐山市金口河区人民医院BS-830（BA6-36003662）咨询设备怎么增加检测项目 | 乐山市金口河区人民医院BS-830（BA6-36003662）咨询设备怎么增加检测项目 【故障现象】：需要新增项目【排查过程】：指导客户导入新项目参数、装载试剂【处理结果】：项目已导入 |  | 137 0093 9521 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | BA6-36003662 | #TS000285235 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 乐山市金口河区人民医院 | 321497 | 技术支持解决 | 2026-03-28 16:05:40 | 2026-03-28 16:23:53 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
景泰县中泉镇卫生院UA-600第一个结果正常，测了之后没有放标本也一直测，一直报警条码试剂类型错误 | 景泰县中泉镇卫生院UA-600第一个结果正常，测了之后没有放标本也一直测，一直报警条码试剂类型错误，XK-75001269， |  | 173 3989 1883 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 |  | #TS000285133 | IVD | 尿液分析 | UA-600 | [7 empty] | 景泰县中泉镇卫生院 | 90082451 | 派工完成 | 2026-03-28 15:11:15 | 2026-03-28 16:27:31 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
马边彝族自治县三河口中心卫生院BC-5000设备无法使用，按钮按不动 | 马边彝族自治县三河口中心卫生院BC-5000设备无法使用，按钮按不动 【故障现象】：计数键无法按压【排查过程】：计数微动开关损坏导致【故障定位】：微动开关【一线建议】：申请微动开关【下派理由】：硬件故障 |  | 153 7847 4248 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 | SS-55012926 | #TS000285017 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 马边彝族自治县三河口中心卫生院 | 90024279 | 派工完成 | 2026-03-28 14:16:30 | 2026-03-28 14:20:32 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
温宿县柯柯牙镇卫生院BS-830需要工程师上门调试设备，BA6-06000980 | 温宿县柯柯牙镇卫生院BS-830需要工程师上门调试设备，BA6-06000980，胡凯：派单 |  | 138 9926 4442 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 |  | #TS000284987 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 温宿县柯柯牙镇卫生院 | 90394797 | 派工完成 | 2026-03-28 14:04:25 | 2026-03-28 14:04:25 | 59990008 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接
新疆农十师181团医院BS-830试剂问题 | 新疆农十师181团医院BS-830试剂问题 【故障现象】：TBA复合校准无靶值，和其他复合质控项目一起申请有什么影响【排查过程】：无影响不会污染试剂【处理结果】：问题处理 |  | 192 8991 8150 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 | BA6-07001060 | #TS000284907 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆农十师181团医院 | 317453 | 技术支持解决 | 2026-03-28 13:16:51 | 2026-03-28 13:29:58 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
且末县阿米娜医院BS-830S开机进不了系统 | 且末县阿米娜医院BS-830S开机进不了系统，BB7-35000605 【故障现象】：建立真空失败【排查过程】：无法拆机【故障定位】：检查真空室是否积液、真空泵是否工作【一线建议】：申请阀、真空泵备用【下派理由】：硬件故障 |  | 151 2336 6521 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 |  | #TS000284846 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 且末县阿米娜医院 | 90048240 | 派工完成 | 2026-03-28 12:49:49 | 2026-03-28 12:56:33 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
天津市第一中心医院BC-7500[NR] CS气源状态异常 | 天津市第一中心医院BC-7500[NR] CS气源状态异常，客户无法提供序列号 【故障现象】：气源状态异常【排查过程】：检查电源线正常、重启无效【故障定位】：需现场排查【一线建议】：需现场排查【下派理由】：需现场排查 |  | 131 6311 1531 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 天津分公司 |  | #TS000284795 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 天津市第一中心医院 | 301136 | 派工完成 | 2026-03-28 12:29:42 | 2026-03-28 12:32:29 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院CL-6000i | 2026-03-28 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 166 0188 3982 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 内蒙古分公司 | BB3-02001137 | #TS000284777 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 | 300420 | 派工完成 | 2026-03-28 12:19:35 | 2026-03-28 12:29:05 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
保山市隆阳区永昌社区卫生服务中心BC-5380真空异常 | 保山市隆阳区永昌社区卫生服务中心BC-5380真空异常，序列号;RF-14104701 【故障现象】：真空异常【排查过程】：指导客户浸泡26号阀及相关管路【处理结果】：测试正常 |  | 135 7755 7780 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 |  | #TS000284702 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 保山市隆阳区永昌社区卫生服务中心 | 330841 | 技术支持解决 | 2026-03-28 11:48:29 | 2026-03-28 12:02:27 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
自贡高新区学苑街社区卫生服务中心（高新区）IVD / 生化 / BS-830(BA6-56005208)显示试剂无法使用 | 自贡高新区学苑街社区卫生服务中心（高新区）IVD / 生化 / BS-830(BA6-56005208)显示试剂无法使用 【故障现象】：显示试剂无法使用【排查过程】：载脂b未放R2试剂导致无法开始测试【处理结果】：试剂用完需新购试剂 |  | 189 9002 5523 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | BA6-56005208 | #TS000284567 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 自贡高新区学苑街社区卫生服务中心（高新区） | 90055349 | 技术支持解决 | 2026-03-28 10:59:34 | 2026-03-28 11:18:34 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
亚东县人民医院BC-5180 CRP咨询怎么查看去年的指控数据 | 亚东县人民医院BC-5180 CRP咨询怎么查看去年的指控数据 【故障现象】：咨询怎么查看去年的指控数据【排查过程】：质控设置勾选在用，质控图选择以前文件号查看历史质控数据【处理结果】：问题解决 |  | 177 4070 7290 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 | SU-1B008111 | #TS000284565 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 亚东县人民医院 | 380285 | 技术支持解决 | 2026-03-28 10:58:20 | 2026-03-28 11:11:20 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
昆明爱尔眼科医院BS-450样本针检测不到液面 | 昆明爱尔眼科医院BS-450样本针检测不到液面，无法提供序列号 【故障现象】：样本针检测不到液面【排查过程】：报单人不在现场，是设备科老师，无法确认具体问题 接到工单请尽快与客户联系【故障定位】：检查循环水压力，样本针位置，外壁清洗出水量【一线建议】：检查循环水压力，样本针位置，外壁清洗出水量【下派理由】：需现场维修 |  | 158 7792 3109 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 昆明分公司 |  | #TS000284441 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 昆明爱尔眼科医院 | 60080353 | 派工完成 | 2026-03-28 09:46:07 | 2026-03-28 09:51:59 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
宜昌市夷陵区乐天溪镇中心卫生院BS-450样本针糖化清洗失败 | 宜昌市夷陵区乐天溪镇中心卫生院BS-450样本针糖化清洗失败 【故障现象】：糖化清洗失败【排查过程】：样本针位置偏移 指导客户调试样本针在清洗池的位置【处理结果】：系统恢复正常 |  | 139 7255 2166 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | YV-04000964 | #TS000284384 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 宜昌市夷陵区乐天溪镇中心卫生院 | 317253 | 技术支持解决 | 2026-03-28 09:26:48 | 2026-03-28 09:41:57 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
高密市醴泉街道卫生院BC-5130检测结果有带R，询问是什么意思 | 高密市醴泉街道卫生院BC-5130检测结果有带R，询问是什么意思 无法提供序列号 【故障现象】：检测结果有带R【排查过程】：查看检测结果，其余样本正常、质控正常，唯一一个样本提示可疑标识，【处理结果】：解释R含义 |  | 134 5565 9852 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990051 |  | 青岛分公司 |  | #TS000284347 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 高密市醴泉街道卫生院 | 384628 | 技术支持解决 | 2026-03-28 09:13:59 | 2026-03-28 09:26:54 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
长子同仁医院BC-5120真空压力异常、温度传感器故障 | 长子同仁医院BC-5120真空压力异常、温度传感器故障 【故障现象】：真空压力异常、温度传感器故障【排查过程】：重启仪器【处理结果】：故障消除 |  | 192 9345 7366 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 太原分公司 | TQ-8A001266 | #TS000284226 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 长子同仁医院 | 90071900 | 技术支持解决 | 2026-03-28 08:35:57 | 2026-03-28 08:49:07 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
洛阳市偃师区中医院CL-6000i | 2026-03-28 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 175 5052 7325 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 郑州分公司 | BB3-9A000944 | #TS000284195 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 洛阳市偃师区中医院 | 308878 | 派工完成 | 2026-03-28 08:26:05 | 2026-03-28 11:56:42 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
景东县中医医院CL-6000i | 2026-03-28 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【发光：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 183 8792 6157 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 昆明分公司 | BB3-93000421 | #TS000284193 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 景东县中医医院 | 304047 | 派工完成 | 2026-03-28 08:25:44 | 2026-03-28 11:57:26 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
枣庄市山亭区人民医院CL-6000i | 2026-03-28 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A03003【M1：反应盘运动错误】 |  | 182 5478 5547 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 济南分公司 | BB3-94000513 | #TS000284171 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 枣庄市山亭区人民医院 | 304297 | 派工完成 | 2026-03-28 08:13:34 | 2026-03-28 11:58:10 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
隆回县中医院CL-6000i | 2026-03-28 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22113【M1：废液积液器排液失败】 有维修单：408202011 |  | 159 0739 7326 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 长沙分公司 | BB3-11001981 | #TS000284155 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 隆回县中医院 | 309792 | 座席解决 | 2026-03-28 08:00:02 | 2026-03-28 11:53:15 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
姚老师15102520087中国人民解放军联勤保障部队第九八二医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP稀释液余量不足但是查看还有70% | 姚老师15102520087中国人民解放军联勤保障部队第九八二医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP稀释液余量不足但是查看还有70%已致电石家庄分公司IVD-血球夜班接口人李智新跟进，表示不需要坐席下派 |  | 151 0252 0087 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  |  | DB9-32001579 | #TS000284127 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 中国人民解放军联勤保障部队第九八二医院 | 325869 | 座席解决 | 2026-03-28 04:07:48 | 2026-03-28 04:07:49 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
凯利老师17799235327喀什地区第二人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP仪器不传输结果 | 凯利老师17799235327喀什地区第二人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP仪器不传输结果，还有两台试剂污染了已经停用了，只有这一台仪器可用已致电新疆分公司夜班接口人赵一帆跟进，表示不需要坐席下派 |  | 177 9923 5327 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | DB9-17000817 | #TS000284120 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 喀什地区第二人民医院 | 101959 | 座席解决 | 2026-03-28 02:49:36 | 2026-03-28 02:49:37 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
赵老师19190395105中国人民解放军陆军第946医院IVD / 生化 / BS-1000M无法传输数据 | 赵老师19190395105中国人民解放军陆军第946医院IVD / 生化 / BS-1000M无法传输数据已致电新疆分公司夜班接口人张小军跟进19190395105老师来电催单，需要工程师尽快联系，已致电张小军跟进 |  | 191 9039 5105 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | FU5-49000487 | #TS000284118 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 中国人民解放军陆军第946医院 | 317405 | 派工完成 | 2026-03-28 02:46:38 | 2026-03-28 02:46:41 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
陈老师13633451502山西省中医药研究院IVD / 血球 / CRP-M100该仪器报警，架子卡顿 | 陈老师13633451502山西省中医药研究院IVD / 血球 / CRP-M100该仪器报警，架子卡顿已致电太原分公司夜班接口人郝江未接，主管李峰未接，已致电RTS紧急接口人何毅跟进，表示下派联系工程师 |  | 136 3345 1502 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 太原分公司 | TT-97000118 | #TS000284109 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 山西省中医药研究院 | 308551 | 派工完成 | 2026-03-28 01:18:38 | 2026-03-28 01:57:32 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
山西省中医药研究院 - CRP-M100 | 架子卡顿但没架子 山西省中医药研究院 医学检验科已下派工单：408205501，故封单 附件: open_api/tid44609/1774631633_44609_ceb3a0_media_1774631626272.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774631633_44609_ceb3a0_media_1774631626272.jpg?Expires=1780542548&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=mBg7pQ2QYCInWYi3c%2F6cOa3umMA%3D |  | 177 3497 0151 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  |  |  |  | TT-97000118 | #TS000284108 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 山西省中医药研究院 | 308551 | 座席解决 | 2026-03-28 01:13:48 | 2026-03-28 02:20:58 | 59990052 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接
吴老师13631783847广东医科大学附属第三医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS该仪器报警，怎样把失效日期移后一点 | 吴老师13631783847广东医科大学附属第三医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS该仪器报警，怎样把失效日期移后一点已致电广州分公司IVD-血球夜班接口人陈毅强跟进，表示不需要坐席下派 |  | 136 3178 3847 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 广州分公司 | DC6-29001322 | #TS000284091 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 广东医科大学附属第三医院 | 335724 | 座席解决 | 2026-03-28 00:16:30 | 2026-03-28 00:16:31 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
巫老师15768194143梅州市人民医院IVD / 血球 / TM-1000仪器报故障，一键消除消除不了 | 巫老师15768194143梅州市人民医院IVD / 血球 / TM-1000仪器报故障，一键消除消除不了已致电深圳分公司IVD-血球夜班接口人乔健鹏跟进，表示不需要坐席下派15768194143老师来电催单，需要工程师尽快联系 |  | 157 6819 4143 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 深圳分公司 | DJ7-5C000150 | #TS000284037 | IVD | 血球 | TM-1000 | [7 empty] | 梅州市人民医院 | 104022 | 座席解决 | 2026-03-27 23:30:46 | 2026-03-27 23:30:47 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
湖北省武汉市汉阳医院CX-9200 | 2026-03-27 设备当天异常停止次数≥3次，累计异常停机时长≥10.0分钟，并且期间存在严重类故障码37101038【夹爪1Z移动故障，夹爪1垂直动作异常】 客户已联系当地工程师处理，此单暂且封闭 |  | 134 7790 7153 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 武汉分公司 | GC9-4C000026 | #TS000283684 | IVD | 凝血仪器 | CX-9200 | [7 empty] | 湖北省武汉市汉阳医院 | 381097 | 无需技术支持 | 2026-03-27 20:18:12 | 2026-03-28 08:44:25 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
女士19999512266新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院IVD / 生化 / BS-830钙优三脂校准反应有问题 | 女士19999512266新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院IVD / 生化 / BS-830钙优三脂校准反应有问题已致电IVD-化免夜班接口人张小军跟进 |  | 199 9951 2266 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | BA6-55005102 | #TS000283536 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院 | 377134 | 派工完成 | 2026-03-27 19:15:01 | 2026-03-27 19:15:05 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
（急）广安市武胜县龙女镇卫生院IVD / 生化 / BS-620可以找回历史记录吗 | （急）广安市武胜县龙女镇卫生院IVD / 生化 / BS-620可以找回历史记录吗，老师18090581519 |  | 180 9058 1519 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 | YT-04000394 | #TS000283509 | IVD | 生化 | BS-620 | [7 empty] | 广安市武胜县龙女镇卫生院 | 377296 | 派工完成 | 2026-03-27 18:58:20 | 2026-03-27 18:58:24 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）乌鲁木齐市疾病预防控制中心 生化 / BS-1000M模块显示维护故障，需要联系LIS，界面异常，无法打印报告，样本架异常 | （急）乌鲁木齐市疾病预防控制中心 生化 / BS-1000M模块显示维护故障，需要联系LIS，界面异常，无法打印报告，样本架异常 |  | 156 9922 1127 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 | FU5-5A001523 | #TS000283468 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | 60116114 | 派工完成 | 2026-03-27 18:39:09 | 2026-03-27 18:39:14 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
山西大同市平城区康寿合医院BS-430校准计算故障 | 山西大同市平城区康寿合医院BS-430校准计算故障，未提供序列号 |  | 137 3421 1901 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1355593855@qq.com |  | 59990004 |  | 太原分公司 |  | #TS000283388 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 大同康寿和医院 | 60087686 | 派工完成 | 2026-03-27 18:09:08 | 2026-03-27 18:09:12 | 59990004 | 006_微信申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 二甲
河北省保定市富昌乡王七里店村卫生服务站IVD / 血球 / BC-2600的密码是多少 | 河北省保定市富昌乡王七里店村卫生服务站IVD / 血球 / BC-2600的密码是多少 |  | 156 3122 8831 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000283321 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 河北省保定市富昌乡王七里店村卫生服务站 | 90039049 | 座席解决 | 2026-03-27 17:55:10 | 2026-03-27 18:15:20 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
鄯善县人民医院BC-6800打不开 | BC-6800打不开 【故障现象】：无法开机 【排查过程】：卡在开机界面 【故障定位】：主板，程序卡 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：硬件 |  | 151 6085 8922 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | SH-54001698 | #TS000283269 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 鄯善县人民医院 | 301286 | 派工完成 | 2026-03-27 17:43:52 | 2026-03-27 17:55:09 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
红安县人民医院H50咨询连接LIS问题 | 红安县人民医院H50咨询连接LIS问题，TF-0C000659 【故障现象】：咨询连接LIS问题 【排查过程】：指导连接 【处理结果】：指导连接正常 |  | 181 5264 3027 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 |  | #TS000283124 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 红安县人民医院 | 312129 | 技术支持解决 | 2026-03-27 17:19:53 | 2026-03-27 17:55:27 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
北京市清河医院CX-9000 | 2026-03-27 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码54402245【前面板RFID初始化失败，RFID读卡模块初始化失败】,11305041【样本管压紧机构复位异常，样本管压紧机构动作异常】 |  | 185 0058 1797 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 北京分公司 | GC8-44000558 | #TS000283104 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 北京市清河医院 | 305885 | 无需技术支持 | 2026-03-27 17:14:33 | 2026-03-27 17:20:41 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院BS-830仪器连接不上电脑 | 新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院BS-830仪器连接不上电脑 【故障现象】：仪器断连【排查过程】：视频发现IP地址被改，修改IP地址后连接正常【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 199 9951 2266 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | BA6-55005102 | #TS000283042 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院 | 377134 | 技术支持解决 | 2026-03-27 17:01:33 | 2026-03-27 17:14:15 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
齐齐哈尔市建华区中铧街道社区卫生服务中心BS-430、BC-5130，不同年龄的参考值是一样的，要怎么修改 | BS-430、BC-5130，不同年龄的参考值是一样的，要怎么修改 【故障现象】：不同年龄的参考值如果设置 【排查过程】：回答设置方法 【处理结果】：问题解决 |  | 139 0362 5037 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990050 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000282854 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 齐齐哈尔市建华区中铧街道社区卫生服务中心 | 90410230 | 技术支持解决 | 2026-03-27 16:26:52 | 2026-03-27 16:52:18 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
当阳市安康医院BS-220生化质控品结果异常 | 当阳市安康医院BS-220生化质控品结果异常 【故障现象】：CREA质控结果高3SD 【排查过程】：指导维护针搅拌杆，观察清洗水正常 【处理结果】：维护后正常 |  | 189 0720 6209 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 | XJ-39002081 | #TS000282832 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 当阳市安康医院 | 60081312 | 技术支持解决 | 2026-03-27 16:21:45 | 2026-03-27 16:45:24 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
娄㡳附大医疗门诊部BC-10修改质控编码 | 娄㡳附大医疗门诊部BC-10修改质控编码 |  | 191 8650 5713 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990050 |  | 长沙分公司 | UH-53015365 | #TS000282615 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 娄㡳附大医疗门诊部 | 90389561 | 派工完成 | 2026-03-27 15:47:38 | 2026-03-27 16:26:18 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
娄㡳附大医疗门诊部 - BC-10 | 质控异常，需更换新质控怎么在仪器上填写新质控编号。 娄㡳附大医疗门诊部 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1774597356_44609_f47f38_media_1774597265783.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774597356_44609_f47f38_media_1774597265783.jpg?Expires=1780542548&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=QV%2FamrZoo3a7O%2Be4Ergpo0xPouE%3D open_api/tid44609/1774597356_44609_1391f6_media_1774597265784.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774597356_44609_1391f6_media_1774597265784.jpg?Expires=1780542548&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ii7GCv3OJqkJ%2BvyXAPaeAKL1H7A%3D |  | 178 5766 7572 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | admin |  | 长沙分公司 | UH-53015365 | #TS000282573 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 娄㡳附大医疗门诊部 | 90389561 | 派工完成 | 2026-03-27 15:42:28 | 2026-03-27 18:46:59 | 59990007 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
陆军第七十一集团军医院MR-96A咨询设置问题 | 陆军第七十一集团军医院MR-96A咨询设置问题，WH-15101960 【故障现象】：咨询设置问题 【排查过程】：咨询仪器出的是吸光度，希望设置为结果 【故障定位】：咨询设置问题 【一线建议】：咨询设置问题 【下派理由】：咨询设置问题 |  | 137 0521 3463 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 南京分公司 |  | #TS000282525 | IVD | 生化 | MR-96A | [7 empty] | 陆军第七十一集团军医院 | 329788 | 派工完成 | 2026-03-27 15:33:58 | 2026-03-27 15:43:30 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
万宁市中医院C3510无法运行 | 万宁市中医院C3510无法运行 试剂仓不制冷，可能帕尔贴或散热风扇故障 |  | 199 8978 5557 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990008 |  | 海南分公司 | 106-AU-13000114 | #TS000282429 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 万宁市中医院 | 60027600 | 座席解决 | 2026-03-27 15:16:45 | 2026-03-27 15:25:12 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
韩城市维康医院BS-240需要工程师指导操作问题，王老师19289335090 | 韩城市维康医院BS-240需要工程师指导操作问题，YX-74000590 医院更换操作老师，已视频指导老师仪器如何操作 |  | 192 8933 5090 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000282419 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-27 15:15:51 | 2026-03-27 15:57:37 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
江西省九江市湖口县双钟卫生院 - BC-5100 CRP | 接口断裂 江西省九江市湖口县双钟卫生院 医学检验科 【故障现象】：稀释液管路接头断裂【排查过程】：需要更换【处理结果】：工单下派，工程师联系15707926239，带接头维修 附件: open_api/tid44609/1774594527_44609_81b291_media_1774594480699.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774594527_44609_81b291_media_1774594480699.jpg?Expires=1780542548&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=yjn%2F%2FMvXXbo5YSnCl1xXsVFnVeM%3D open_api/tid44609/1774594528_44609_72f098_media_1774594504701.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774594528_44609_72f098_media_1774594504701.jpg?Expires=1780542548&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=APUKn%2FH6%2BupiGVuJoC7Zdqmh%2Bls%3D |  | 139 7024 6373 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 南昌分公司 | UM-11001650 | #TS000282292 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 江西省九江市湖口县双钟卫生院 | 90007052 | 派工完成 | 2026-03-27 14:55:22 | 2026-03-27 16:01:36 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
青海门源仙米卫生院 - BS-430 | 重新培训 青海门源仙米卫生院 医学检验科 【故障现象】：老师要求工程师上门重新培训 【排查过程】：老师要求工程师上门重新培训 【故障定位】：无 【一线建议】：联系预约时间 【下派理由】：客户需求 |  | 138 9701 8681 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 兰州分公司 | YW-53011188 | #TS000282212 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 青海门源仙米卫生院 | 90182021 | 派工完成 | 2026-03-27 14:43:45 | 2026-03-27 14:57:55 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
（急）新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民医院CL-6000i注射器运动错误 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民医院CL-6000i注射器运动错误，要求上门处理 |  | 180 5414 7757 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | BB3-48003426 | #TS000282205 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民医院 | 60058338 | 派工完成 | 2026-03-27 14:42:41 | 2026-03-27 14:42:45 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
吉林国健妇产医院有限公司C3100需要连双向如何设置 | 吉林国健妇产医院有限公司C3100需要连双向如何设置 lis工程师咨询双向lis功能，已解答 |  | 157 3097 3462 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 | 106-AE-07000267 | #TS000282121 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 吉林国健妇产医院有限公司 | 369669 | 技术支持解决 | 2026-03-27 14:27:48 | 2026-03-27 15:09:49 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-无人接听 |  | 二甲
福建福州春辉门诊部BC-2800堵孔 | 福建福州春辉门诊部BC-2800堵孔，RP-23108690 |  | 173 5910 0050 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 福州分公司 |  | #TS000282112 | IVD | 血球 | BC-2800 | [7 empty] | 福建福州春辉门诊部 | 90410221 | 派工完成 | 2026-03-27 14:26:15 | 2026-03-27 16:25:56 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
贵州省六盘水市六枝特区梭戛乡卫生院BS-430报错 | 贵州省六盘水市六枝特区梭戛乡卫生院BS-430报错，老师没有提供序列号 等待客户反馈：90分钟 【故障现象】：尿素不出结果【排查过程】：视频指导发现试剂盘CD80没了，更换后再测，可以正常出值【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 187 8502 8792 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000282075 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 贵州省六盘水市六枝特区梭戛乡卫生院 | 90052738 | 技术支持解决 | 2026-03-27 14:19:46 | 2026-03-27 16:12:59 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
天柱县妇幼保健院IVD / 血球 / BC-5390加样针漏水 | 天柱县妇幼保健院IVD / 血球 / BC-5390加样针漏水，无法提供序列号 【故障现象】：加样针漏水【排查过程】：拭子过滤器堵，需更换【处理结果】：工单下派，工程师带配件维修 |  | 137 6550 8955 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000281932 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 天柱县妇幼保健院 | 334858 | 派工完成 | 2026-03-27 13:47:51 | 2026-03-27 14:03:11 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二丙
武冈县展辉医院CX-9010 | 2026-03-27 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11308223【样本架进给异常，样本架在吸样位位置异常】,11502037【变轨小车Y向机构复位异常，变轨小车Y向机构动作异常】,11504041【样本架调度失败，变轨小车X向机构动作异常】 条码粘贴问题，渠道工程师已指导处理，此单暂且封闭 |  | 189 7390 6079 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 长沙分公司 | GC6-4C000330 | #TS000281902 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 武冈县展辉医院 | 380745 | 无需技术支持 | 2026-03-27 13:41:03 | 2026-03-27 13:45:22 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
砀山绿十字单采血浆站IVD / 生化 / BS-430询问修改密码的过程有没有操作日志可以查询 | 砀山绿十字单采血浆站IVD / 生化 / BS-430询问修改密码的过程有没有操作日志可以查询 YW-93002353 【故障现象】：咨询：三个月必须修改密码，系统能否提示。 【排查过程】：解答疑问 【处理结果】：解答疑问 |  | 182 2598 7969 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 合肥分公司 | YW-93002353 | #TS000281801 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 砀山绿十字单采血浆站 | 90092756 | 技术支持解决 | 2026-03-27 13:19:56 | 2026-03-27 13:28:12 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
长沙市岳麓区洋湖街道社区卫生服务中心 - BC-5000 | 液体压力超载 长沙市岳麓区洋湖街道社区卫生服务中心 医学检验科 老师已自行处理 附件: open_api/tid44609/1774588181_44609_cd2aaf_media_1774588151674.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774588181_44609_cd2aaf_media_1774588151674.jpg?Expires=1780542548&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=RzwyHb8njkitZn7cyN9fz7yI%2FcU%3D |  | 139 7482 7205 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  |  |  | 长沙分公司 | SS-71003580 | #TS000281767 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 长沙市岳麓区洋湖街道社区卫生服务中心 | 60118063 | 无需技术支持 | 2026-03-27 13:09:37 | 2026-03-27 14:05:29 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
富宁县阿用卫生院BC-5130本底异常 | 富宁县阿用卫生院BC-5130本底异常 【故障现象】：HGB电压异常 【排查过程】：点击“菜单”>“设置”>“增益设置”>“全血”进入全血“增益设置”界面 【处理结果】：在HGB“设定值”文本框内，输入调整HGB设定值 |  | 157 6989 5991 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 | TR-98003447 | #TS000281738 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 富宁县阿用卫生院 | 90020239 | 技术支持解决 | 2026-03-27 13:00:08 | 2026-03-27 13:02:42 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
深圳弘天悦美医疗美容门诊部BC-20咨询试剂条码 | 深圳弘天悦美医疗美容门诊部BC-20咨询试剂条码 |  | 153 9754 2617 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990005，59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000281687 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 深圳弘天悦美医疗美容门诊部 | 90098273 | 派工完成 | 2026-03-27 12:45:44 | 2026-03-27 12:45:45 | 59990007 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
建水县官厅镇卫生院BS-600有结果但是参考值不显示 | 建水县官厅镇卫生院BS-600有结果但是参考值不显示，未提供序列号 【故障现象】：结果但是参考值不显示 【排查过程】：重录入参考范围 【处理结果】：重录入参考范围后正常 |  | 177 3669 0589 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990004 |  | 昆明分公司 |  | #TS000281530 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 建水县官厅镇卫生院 | 90028137 | 技术支持解决 | 2026-03-27 11:58:02 | 2026-03-27 12:18:29 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
东莞市桥头医院咨询CL-900I更换电极建议，依据 | 东莞市桥头医院咨询CL-900I更换电极建议，依据，客户无法提供序列号 【故障现象】：需要电极使用期说明 【排查过程】：需要电极使用期说明 【处理结果】：截图告知 |  | 180 0295 7445 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #TS000281435 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 东莞市桥头医院 | 306935 | 技术支持解决 | 2026-03-27 11:41:13 | 2026-03-27 11:44:29 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
万荣县荣河镇卫生院 - BC-30S | 仪器漏水 万荣县荣河镇卫生院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1774582769_44609_bed659_media_1774582760412.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774582769_44609_bed659_media_1774582760412.jpg?Expires=1780542550&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=oOP3LOOsC%2Fh%2FiP3v5fbDvbPtqEQ%3D |  | 152 3569 8157 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  |  |  | 太原分公司 | TH-54022776 | #TS000281430 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 万荣县荣河镇卫生院 | 90168661 | 派工完成 | 2026-03-27 11:39:24 | 2026-03-27 18:46:23 | 59990007 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
竹山县擂鼓镇卫生院BC-5380开机后提示故障 | 竹山县擂鼓镇卫生院BC-5380开机后提示故障，序列号：RF-17105267，老师再次来电表示故障依旧出现 【故障现象】：仪器报无LEO2故障 【排查过程】：点清除后正常 【处理结果】：仪器正常，测试正常 |  | 135 8137 1889 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009，59990001 |  | 武汉分公司 |  | #TS000281372 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 竹山县擂鼓镇卫生院 | 312569 | 技术支持解决 | 2026-03-27 11:26:51 | 2026-03-27 11:26:52 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
襄阳市第五医院咨询IVD / 血球 / BC-5180操作问题 | 襄阳市第五医院咨询IVD / 血球 / BC-5180操作问题，老师没有提供序列号 【故障现象】：样本编号默认问题【排查过程】：软件默认做样本时间，客户有更改样本编号的习惯，导致不能按编号排序，需要点一下列表，改成按编号排序【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 166 7159 5686 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000281365 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 襄阳市第五医院 | 60029277 | 技术支持解决 | 2026-03-27 11:24:43 | 2026-03-27 12:49:10 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
竹山县擂鼓镇卫生院BC-5380开机后提示故障 | 竹山县擂鼓镇卫生院BC-5380开机后提示故障，序列号：RF-17105267 【故障现象】：加载试剂条码后任然报余量不足 【排查过程】：仪器重不关机，重启后重新加载条码后正常 【处理结果】：问题解决 |  | 135 8137 1889 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 |  | #TS000281331 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 竹山县擂鼓镇卫生院 | 312569 | 技术支持解决 | 2026-03-27 11:15:58 | 2026-03-27 11:19:09 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
喀什地区第二人民医院SC-120染色效果很差 | 喀什地区第二人民医院SC-120染色效果很差 |  | 177 9923 5327 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990050 |  | 新疆分公司 | UN-17000319 | #TS000281256 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 喀什地区第二人民医院 | 101959 | 派工完成 | 2026-03-27 11:00:11 | 2026-03-27 11:00:16 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
阿克陶县人民医院IVD / 血球 / BC-6800(SH-98003224)工作站无法打开 | 阿克陶县人民医院IVD / 血球 / BC-6800(SH-98003224)工作站无法打开 【故障现象】：DMU软件打不开 【排查过程】：电脑运行慢，开DMU卡弹出，防火墙关 【故障定位】：电脑，系统 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 |  | 189 9750 6688 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | SH-98003224 | #TS000281235 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 阿克陶县人民医院 | 301372 | 派工完成 | 2026-03-27 10:54:38 | 2026-03-27 11:08:35 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
阳江市江城区岗列社区卫生服务中心BS-350E有的数值不显示参考值范围 | BS-350E有的数值不显示参考值范围 【故障现象】：报告不显示参考范围【排查过程】：沟通得知26号做的样本，27号输入样本信息后出报告发现没有参考范围。告知老师跨天后再输入样本信息就会出现这种情况，软件BUG.只能手写参考范围或者重做样本。【处理结果】：老师确认问题解决 |  | 147 1538 7383 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 广州分公司 | XS-63001535 | #TS000281176 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 阳江市江城区岗列社区卫生服务中心 | 60100196 | 技术支持解决 | 2026-03-27 10:42:06 | 2026-03-27 10:51:58 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
北京叶子整形美容医院 - BS-430 | 反应杯空白超限 北京叶子整形美容医院 医学检验科 【故障现象】：杯空白超限 【排查过程】：至少一年未更换光源灯 【故障定位】：光源灯，杯，水质 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 附件: open_api/tid44609/1774579215_44609_381386_media_1774579194448.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774579215_44609_381386_media_1774579194448.jpg?Expires=1780542550&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=4QexKIkPyWlcpKqHhVdBTXpXJ8c%3D |  | 156 1151 3231 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | admin |  | 北京分公司 | YW-88001879 | #TS000281166 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 北京叶子整形美容医院 | 60037996 | 派工完成 | 2026-03-27 10:40:10 | 2026-03-27 10:45:10 | 59990007 | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
河南省人民医院IVD / 生化 / MR-96A询问排序顺序能不能改 | 河南省人民医院IVD / 生化 / MR-96A询问排序顺序能不能改 WH-5B114240 老师多次来电咨询酶标仪问题，并表示当地工程师不接他电话，已有情绪，请分公司协助处理。转郑州-卢利红 |  | 185 3084 0011 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 |  | #TS000281164 | IVD | 生化 | MR-96A | [7 empty] | 河南省人民医院 | 308727 | 座席解决 | 2026-03-27 10:39:34 | 2026-03-27 11:04:06 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三特
果洛州医院13099718688张老师反馈BS-2000M葡萄糖试剂盒只能用来做血糖，测量其他样本就会违规 | 果洛州医院13099718688张老师反馈BS-2000M葡萄糖试剂盒只能用来做血糖，测量其他样本就会违规，客户表示这款试剂盒需要用来测量其他样本，现在一做就超范围，医保违规，客户希望厂家可以将指定样本添加到试剂出厂说明书中，客户想了解性能脱酶ada，葡萄糖试剂盒能否扩大样本要求 转用服经理王小成 |  | 130 9971 8688 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 兰州分公司 |  | #TS000281094 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 果洛州医院 | 311616 | 座席解决 | 2026-03-27 10:23:38 | 2026-03-27 10:23:39 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
新疆伊犁州察布查尔县妇幼保健站安装1台IVD / 生化 / BS-830 | 新疆伊犁州察布查尔县妇幼保健站安装1台IVD / 生化 / BS-830 库存机1800198439 |  | 152 7656 2495 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000281064 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆伊犁州察布查尔县妇幼保健站 | 361942 | 派工完成 | 2026-03-27 10:18:24 | 2026-03-27 10:18:29 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
贵阳恩喜医疗美容有限公司IVD / 血球 / BC-21提示试剂过期 | 贵阳恩喜医疗美容有限公司IVD / 血球 / BC-21提示试剂过期，实际没有过期，老师没有提供序列号 |  | 189 8459 9797 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000281053 | IVD | 血球 | BC-21 | [7 empty] | 贵阳恩喜医疗美容有限公司 | 90184348 | 座席解决 | 2026-03-27 10:15:47 | 2026-03-27 11:12:12 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
淄博市高新区机关医院BC-5000采样组件旋转机构异常 | 淄博市高新区机关医院BC-5000采样组件旋转机构异常，SS-54001372 【故障现象】：采样组件旋转机构异常【排查过程】：客户来电咨询如何处理，告知客户需要更换光耦，客户自行联系渠道解决【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 188 5332 1531 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 济南分公司 |  | #TS000281015 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 淄博市高新区机关医院 | 60099480 | 技术支持解决 | 2026-03-27 10:08:21 | 2026-03-27 10:31:10 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
柴桑区江洲中心卫生院IVD / 血球 / BC-5130液体压力异常，HJB本底电压异常，无法消除 | 柴桑区江洲中心卫生院IVD / 血球 / BC-5130液体压力异常，HJB本底电压异常，无法消除 无法提供序列号 【故障现象】：开机报警液体压力异常 【排查过程】：检查稀释液余量，稀释液管路是否有气泡，拧紧稀释液管路接头，进入菜单-设置-增益设置查看HGB本底电压是否在4.2V左右，设置HGB本底电压至4.2V左右后保存，点击消除故障 【处理结果】：故障消除，测试样本正常 |  | 139 7020 0881 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 南昌分公司 |  | #TS000281012 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 柴桑区江洲中心卫生院 | 323070 | 技术支持解决 | 2026-03-27 10:07:58 | 2026-03-27 10:12:25 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
安徽艺星医疗美容医院有限公司BC-5120故障 | 安徽艺星医疗美容医院有限公司BC-5120故障（经销商报修，未告知什么故障） |  | 181 1816 2878 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1355593855@qq.com |  | 59990004 |  | 合肥分公司 | TQ-34005974 | #TS000280993 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 安徽艺星医疗美容医院有限公司 | 90025087 | 派工完成 | 2026-03-27 10:03:52 | 2026-03-27 10:03:55 | 59990004 | 006_微信申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 其他
哈尔滨第十医院(哈尔滨市道里区人民医院) - H50 | 压力超上限 哈尔滨第十医院(哈尔滨市道里区人民医院) 医学检验科 【故障现象】：压力超上限【排查过程】：指导老师清洗过滤网，老师说她不敢操作，让派工程师上门处理【处理结果】：工单下派，工程师回电13304600228，联系老师处理 附件: open_api/tid44609/1774576813_44609_2af465_media_1774576804445.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774576813_44609_2af465_media_1774576804445.jpg?Expires=1780542550&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=6DVYTm4MNbBLiHDKG%2BPqnMDjZMs%3D |  | 131 9948 0008 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  |  |  | 黑吉分公司 | TF-8B000284 | #TS000280974 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 哈尔滨第十医院(哈尔滨市道里区人民医院) | 318091 | 座席解决 | 2026-03-27 10:00:08 | 2026-03-27 10:18:38 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
人和诊所BC-20真空压力异常 | 人和诊所BC-20真空压力异常 黄老师13991665227来电催单，转孙泽 13991665227来电催单，转孙泽跟进。 |  | 139 9166 5227 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990005 |  | 西安分公司 | UF-97001702 | #TS000280964 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 人和诊所 | 90195978 | 派工完成 | 2026-03-27 09:56:40 | 2026-03-27 11:11:14 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
天津市滨海新区李钢诊所BC-20需要稀释液，溶血剂条码 | 天津市滨海新区李钢诊所BC-20需要稀释液，溶血剂条码 |  | 138 2010 1678 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 天津分公司 | UF-2B005403 | #TS000280952 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 天津市滨海新区李钢诊所 | 90333301 | 座席解决 | 2026-03-27 09:54:50 | 2026-03-27 11:10:55 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
商丘星科医院EU-5300 PRO质控总失控 | 商丘星科医院EU-5300 PRO质控总失控，客户无法提供序列号 王亚春：麻需临床工程师调整阈值，烦转临床工程师 转卢利红 |  | 135 9211 2558 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 郑州分公司 |  | #TS000280873 | IVD | 尿液分析 | EU-5300 PRO | [7 empty] | 商丘星科医院 | 90323101 | 座席解决 | 2026-03-27 09:37:13 | 2026-03-27 10:25:22 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
永州市冷水滩区妇幼保健计划生育服务中心BC-5180计数不分类 | 永州市冷水滩区妇幼保健计划生育服务中心BC-5180计数不分类 【故障现象】：白细胞不分类，血小板不出值【排查过程】：检查试剂，无异常，做保养无效。【处理结果】：工单下派，工程师上门检查 |  | 155 8142 5214 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990006 |  | 长沙分公司 | RG-74101652T | #TS000280856 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 永州市冷水滩区妇幼保健计划生育服务中心 | 310282 | 派工完成 | 2026-03-27 09:31:58 | 2026-03-27 09:51:18 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心OPM-1560A结果异常 | 湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心OPM-1560A结果异常 |  | 137 9090 2207 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 广州分公司 | S2-4A000435 | #TS000280854 | IVD | 尿液分析 | OPM-1560A | [7 empty] | 湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心 | 90312412 | 派工完成 | 2026-03-27 09:30:55 | 2026-03-27 09:36:00 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
泰和县灌溪中心卫生院 - BS-600M | 光源灯使用时间2015小时 泰和县灌溪中心卫生院 医学检验 【故障现象】：灯泡使用超2000小时 【排查过程】：给老师提供编码，请老师购灯后更换 【处理结果】：给老师提供编码，请老师购灯后更换 附件: open_api/tid44609/1774574202_44609_b740f7_media_1774574184873.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774574202_44609_b740f7_media_1774574184873.jpg?Expires=1780542550&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=vDvM9BkHbNsEpENAQ8F%2BmOGmQkE%3D |  | 139 706 4 5006 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 南昌分公司 | BH9-2C000248 | #TS000280788 | IVD | 生化 | BS-600M | [7 empty] | 泰和县灌溪中心卫生院 | 381512 | 技术支持解决 | 2026-03-27 09:16:29 | 2026-03-27 09:31:29 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
灯塔市第二人民医院BC-5120显示液体压力超载 | 灯塔市第二人民医院BC-5120显示液体压力超载 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机 【处理结果】：重新开机正常 |  | 139 4192 8483 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 沈阳分公司 | TQ-16004365 | #TS000280776 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 灯塔市第二人民医院 | 301978 | 技术支持解决 | 2026-03-27 09:11:05 | 2026-03-27 09:40:58 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
衡水故城仁康诊所 新装机几个月发现BC-5120黑屏时屏幕不平整 | 衡水故城仁康诊所 新装机几个月发现BC-5120黑屏幕不平整 【故障现象】：黑屏幕不平整 【排查过程】：关机时侧面看屏不平整，给老师解释了是正常现象 【故障定位】：现场确认，解释 【一线建议】：现场确认，解释 【下派理由】：需现场确认，解释 15130888834来电催单，已致电赵强工程师跟进。 |  | 151 3088 8834 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990006 |  | 石家庄分公司 | TQ-54007846 | #TS000280725 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 衡水故城仁康诊所 | 90404171 | 派工完成 | 2026-03-27 08:54:07 | 2026-03-27 09:07:41 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
桂林市妇女儿童医院TDR-Z200需要更换按键面板 | 桂林市妇女儿童医院TDR-Z200需要更换按键面板，序列号：V22-11106227，客户需要了解维修报价 |  | 181 7832 8390 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 南宁分公司 |  | #TS000280724 | IVD | 微生物仪器 | TDR-Z200 | [7 empty] | 桂林市妇女儿童医院 | 367515 | 派工完成 | 2026-03-27 08:53:55 | 2026-03-27 08:53:59 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
山东滕州市中心人民医院BC-7500[NR] CS废液池满 | 山东滕州市中心人民医院BC-7500[NR] CS废液池满 【故障现象】：报警废液池满 【排查过程】：无法消除 【故障定位】：WC1池，管路，阀 【一线建议】：申请WC池备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 185 6325 3275 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 济南分公司 | DC6-2B001613 | #TS000280632 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 山东滕州市中心人民医院 | 316923 | 派工完成 | 2026-03-27 08:10:26 | 2026-03-27 08:10:30 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
澎立生物医药技术（上海）有限公司BS-2200咨询试剂使用问题 | 澎立生物医药技术（上海）有限公司BS-2200咨询试剂使用问题，客户无法提供序列号 刘啸林：维修单下派 |  | 130 7568 7644 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005，59990001 |  | 上海分公司 |  | #TS000280628 | IVD | 生化 | BS-2200 | [7 empty] | 澎立生物医药技术（上海）有限公司 | 90052934 | 派工完成 | 2026-03-27 08:08:18 | 2026-03-27 08:08:19 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
呼和浩特市第二医院CL-6000i | 2026-03-27 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A05008【M1：DCF波动过大】 |  | 188 4718 1503 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 内蒙古分公司 | BB3-99000848 | #TS000280625 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 呼和浩特市第二医院 | 60041179 | 派工完成 | 2026-03-27 08:08:05 | 2026-03-27 09:17:13 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
隆回县中医院CL-6000i | 2026-03-27 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22113【M1：废液积液器排液失败】 |  | 159 0739 7326 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 长沙分公司 | BB3-11001981 | #TS000280614 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 隆回县中医院 | 309792 | 派工完成 | 2026-03-27 08:00:36 | 2026-03-27 09:16:41 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
湖北省武汉市汉阳医院CX-9200 | 2026-03-27 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码37101038【夹爪1Z移动故障，夹爪1垂直动作异常】 客户用错反应杯，渠道工程师已指导处理，此单暂且封闭 |  | 134 7790 7153 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 武汉分公司 | GC9-4C000026 | #TS000280613 | IVD | 凝血仪器 | CX-9200 | [7 empty] | 湖北省武汉市汉阳医院 | 381097 | 无需技术支持 | 2026-03-27 08:00:01 | 2026-03-27 08:48:13 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
王老师15182929761南充市中心医院 BC-7500[NR] CS消除故障消除不了 | 王老师15182929761南充市中心医院 BC-7500[NR] CS消除故障消除不了已致电成都分公司IVD-血球夜班接口人杨坤跟进 |  | 151 8292 9761 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 成都分公司 | DC6-23000492 | #TS000280554 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 南充市中心医院 | 60028980 | 派工完成 | 2026-03-27 01:29:22 | 2026-03-27 01:29:26 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
海口鹏爱医疗美容医院有限公司 - BS-240 | 光源灯故障，需要工程师上门维修，故障太多 海口鹏爱医疗美容医院有限公司 医疗美容科 附件: open_api/tid44609/1774522243_44609_bb98f5_media_1774522210149.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774522243_44609_bb98f5_media_1774522210149.jpg?Expires=1780542550&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=QkcHKszTeh2yrRHATfiu4ZM7l3Q%3D |  | 187 8928 8366 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  |  |  | 海南分公司 | YX-89002047 | #TS000279885 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 海口鹏爱医疗美容医院有限公司 | 60123144 | 派工完成 | 2026-03-26 18:50:38 | 2026-03-26 19:01:34 | 59990005 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
闽侯县第二医院（闽侯祥谦卫生院） - BS-2800M | 样本量充足的情况下一直报警样本量不足 闽侯县第二医院（闽侯祥谦卫生院） 医学检验科 附件: copy-1774520979-open_api/tid44609/1774493224_44609_2b5b52_media_1774493186526.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/copy-1774520979-open_api/tid44609/1774493224_44609_2b5b52_media_1774493186526.jpg?Expires=1780542550&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=gf5l7q4nC8J1wtAlXtRr0YJCefU%3D |  | 132 0599 6750 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 福州分公司 | BH2-27000077 | #TS000279809 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 闽侯县第二医院（闽侯祥谦卫生院） | 313827 | 派工完成 | 2026-03-26 18:29:39 | 2026-03-26 18:29:43 | 59990005 | 009_一键报修申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 二乙
海口鹏爱医疗美容医院有限公司 - BS-240 | 中位机单元，仪器通讯异常故障 海口鹏爱医疗美容医院有限公司 医疗美容科 【故障现象】：仪器通讯异常故障 【排查过程】：指导客户重启仪器 【处理结果】：故障解决 附件: open_api/tid44609/1774518417_44609_4a6c5c_media_1774518319266.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774518417_44609_4a6c5c_media_1774518319266.jpg?Expires=1780542550&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=caCpg7HscWrmx%2B3CTKM76fIiuog%3D |  | 187 8928 8366 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  |  |  | 海南分公司 | YX-89002047 | #TS000279623 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 海口鹏爱医疗美容医院有限公司 | 60123144 | 技术支持解决 | 2026-03-26 17:46:45 | 2026-03-26 17:57:25 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
安康市精神康复专科医院BC-10连接lis系统 | BC-10连接lis系统 |  | 189 9251 7837 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990010 |  | 西安分公司 | UH-45013074 | #TS000279600 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 安康市精神康复专科医院 | 372502 | 派工完成 | 2026-03-26 17:41:56 | 2026-03-26 19:19:44 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
急 陕西省医疗器械质量检验院BRICYTE E6漏液 | 急 陕西省医疗器械质量检验院BRICYTE E6漏液，序列号：TA-64000144，客户需要工程师尽快联系 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 西安分公司 |  | #TS000279562 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 陕西省医疗器械质量检验院 | 90395749 | 派工完成 | 2026-03-26 17:34:13 | 2026-03-26 17:34:17 | 59990009 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
澎立生物医药技术（上海）有限公司BS-2200咨询试剂使用问题 | 澎立生物医药技术（上海）有限公司BS-2200咨询试剂使用问题，客户无法提供序列号 【故障现象】：咨询临床检测问题 【排查过程】：下派临床工单 【处理结果】：下派临床工单13075687644 |  | 130 7568 7644 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990001 |  | 上海分公司 |  | #TS000279531 | IVD | 生化 | BS-2200 | [7 empty] | 澎立生物医药技术（上海）有限公司 | 90052934 | 派工完成 | 2026-03-26 17:28:44 | 2026-03-26 17:39:34 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
急 广东省湛江市雷州龙门祥康医院18900823889陈老师反馈供货商不让换货 | 急 广东省湛江市雷州龙门祥康医院18900823889陈老师反馈供货商不让换货，客户告知医院的生化灯泡配件通过广州康琼医疗器械有限公司采购的，当时购买时写明可以使用2000小时，现在实际上使用到1000个小时就坏了，联系供货经销商让更换配件，不让更换，客户对此不满意，有较大疑问，现需要新的生化灯泡配件更换 转李桂枝 |  | 189 0082 3889 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #TS000279497 | IVD | 生化 | A-I1200 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-03-26 17:22:38 | 2026-03-26 17:22:39 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
红明农场医院BC-5130需要重装软件 | 红明农场医院BC-5130需要重装软件 转符文惠 |  | 137 0046 0436 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 海南分公司 |  | #TS000279442 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 红明农场医院 | 101933 | 座席解决 | 2026-03-26 17:14:29 | 2026-03-26 17:14:31 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
沧州献县董玉山诊所白老师13315761398，BC-10，HGB本底异常 | 沧州献县董玉山诊所白老师13315761398，BC-10，HGB本底异常虚拟客户建单，如需下派，请提交至呼叫中心 ，无法提供序列号 2026-3-26 17:08:34：13315761398来电催促，转吴良园 |  | 133 1576 1398 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000279366 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-26 17:01:06 | 2026-03-26 17:24:32 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心BS-600咨询连接医院系统 | 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心BS-600咨询连接医院系统 【故障现象】：需要接口文档 【排查过程】：提供接口文档 【处理结果】：已解决 |  | 166 3902 3081 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 广州分公司 | YS-09001595 | #TS000279356 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心 | 90013165 | 技术支持解决 | 2026-03-26 16:59:56 | 2026-03-26 17:03:10 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
隆回县中医院CL-6000i | 2026-03-26 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22113【M1：废液积液器排液失败】,A22111【M1：废液积液器满】 |  | 159 0739 7326 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 长沙分公司 | BB3-11001981 | #TS000279344 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 隆回县中医院 | 309792 | 座席解决 | 2026-03-26 16:57:03 | 2026-03-26 17:14:56 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
梅州大瑭医院BS-620反应杯异常 | 梅州大瑭医院BS-620反应杯异常，老师没有提供序列号 【故障现象】：客户咨询反应杯型号规格 【排查过程】：告知客户反应杯规格 【处理结果】：问题解决 |  | 182 6095 2695 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000279228 | IVD | 生化 | BS-620 | [7 empty] | 梅州大瑭医院 | 90320414 | 技术支持解决 | 2026-03-26 16:38:24 | 2026-03-26 17:45:57 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
南方医科大学珠江医院三水医院CX-9000试剂盘温度高 | CX-9000试剂盘温度高 科室空调损坏，科室温度过高，目前风扇对着仪器吹试剂盘温度已恢复正常，已通知工程师下次过去维护注意清洁试剂盘散热风扇 |  | 137 0960 6506 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990050 |  | 广州分公司 | GC8-3A000408 | #TS000279208 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 南方医科大学珠江医院三水医院 | 90226039 | 技术支持解决 | 2026-03-26 16:35:47 | 2026-03-26 16:43:14 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 三甲
安徽省宿州市墉桥区蒿沟镇卫生院IVD / 生化 / BS-600电脑有点卡 | 安徽省宿州市墉桥区蒿沟镇卫生院IVD / 生化 / BS-600电脑有点卡 【故障现象】：客户反应电脑卡顿，咨询删除病人数据 【排查过程】：指导客户删除历史病人数据 【处理结果】：故障解决 |  | 166 5319 9221 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 合肥分公司 |  | #TS000279166 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 安徽省宿州市墉桥区蒿沟镇卫生院 | 368689 | 技术支持解决 | 2026-03-26 16:29:37 | 2026-03-26 16:33:06 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
黑龙江省哈尔滨市嘉润医院CL-2000i | 2026-03-26 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 139 6925 9911 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | W5-34002221 | #TS000279080 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 黑龙江省哈尔滨市嘉润医院 | 321453 | 座席解决 | 2026-03-26 16:15:05 | 2026-03-26 17:14:57 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三乙
黑龙江省哈尔滨市嘉润医院CL-2000i | 2026-03-26 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 139 6925 9911 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | W5-34002221 | #TS000279079 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 黑龙江省哈尔滨市嘉润医院 | 321453 | 座席解决 | 2026-03-26 16:15:04 | 2026-03-26 17:05:31 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三乙
兴海县藏医院BC-5390 CRP样本模式无法修改 | 兴海县藏医院BC-5390 CRP样本模式无法修改 【故障现象】：自动进样模式无法更改样本编号 【排查过程】：指导客户取消双向LIS对钩，和匹配分析单对钩 【处理结果】：故障解决 |  | 155 9766 8868 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | ST-2C005011 | #TS000278931 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 兴海县藏医院 | 380617 | 技术支持解决 | 2026-03-26 15:56:09 | 2026-03-26 16:16:54 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
中国人民解放军火箭军特色医学中心BC-760CS退出休眠失败 | BC-760CS退出休眠失败 【故障现象】：退出休眠失败 【排查过程】：重启后正常 【处理结果】：重启后正常 |  | 183 1025 9386 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990050 |  | 北京分公司 | DJ1-59000713 | #TS000278710 | IVD | 血球 | BC-760[B] CS | [7 empty] | 中国人民解放军火箭军特色医学中心 | 363497 | 技术支持解决 | 2026-03-26 15:20:58 | 2026-03-26 15:51:35 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
沧州医学高等专科学校BS-350E不运转 | BS-350E不运转 【故障现象】：仪器移机，连接后报警温度、光源异常 【排查过程】：仪器长时间未使用，更换场地连接后报警温度和光源异常 【处理结果】：现场服务派工18031793156 |  | 180 3179 3156 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 | XS-56001074 | #TS000278622 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 沧州医学高等专科学校 | 333964 | 派工完成 | 2026-03-26 15:09:20 | 2026-03-26 15:17:52 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
珠海市斗门区侨立中医院CL-2000i | 2026-03-26 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A40021【CL-2000i：系统复位失败】,C01001【CL-2000i：仪器无法连接】,A40020【CL-2000i：反应杯托盘自动装载失败】 |  | 159 1921 9277 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 广州分公司 | YB-78000822 | #TS000278562 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 珠海市斗门区侨立中医院 | 306628 | 座席解决 | 2026-03-26 15:00:06 | 2026-03-26 17:14:13 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
珠海市斗门区侨立中医院CL-2000i | 2026-03-26 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A40021【CL-2000i：系统复位失败】,C01001【CL-2000i：仪器无法连接】,A40020【CL-2000i：反应杯托盘自动装载失败】 |  | 159 1921 9277 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 广州分公司 | YB-78000822 | #TS000278561 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 珠海市斗门区侨立中医院 | 306628 | 座席解决 | 2026-03-26 15:00:05 | 2026-03-26 17:05:32 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
新乡市妇幼保健院EH-2080C UA-5800查询a/b液日志更换的记录 | EH-2080C UA-5800查询a/b液日志更换的记录 王亚春：完成请封闭，谢谢 |  | 135 2386 2085 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 郑州分公司 | M5-29000279 | #TS000278558 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 新乡市妇幼保健院 | 308976 | 座席解决 | 2026-03-26 15:00:00 | 2026-03-26 15:27:24 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
成都市双流区东升社区卫生服务中心BS-820制冷温度超出范围，每个月会出现1-2次真空不足 | BS-820制冷温度超出范围，每个月会出现1-2次真空不足 |  | 198 2769 8712 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990050 |  | 成都分公司 | XF-0B000514 | #TS000278500 | IVD | 生化 | BS-820 | [7 empty] | 成都市双流区东升社区卫生服务中心 | 365282 | 派工完成 | 2026-03-26 14:49:38 | 2026-03-26 14:49:42 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
桑珠孜区塔朗藏医院BS-230需要定标质控不准确 | YY-34004276 BS-230需要定标质控不准确 【故障现象】：结果不准 【排查过程】：需要指导校准质控 【处理结果】：工单下派 |  | 177 1198 5314 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 |  | #TS000278489 | IVD | 生化 | BS-230 | [7 empty] | 桑珠孜区塔朗藏医院 | 90410088 | 派工完成 | 2026-03-26 14:48:08 | 2026-03-26 14:55:55 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
马边彝族自治县高卓营中心卫生院 - BS-240 | 采样针 马边彝族自治县高卓营中心卫生院 医学检验科 【故障现象】：样本针碰撞 【排查过程】：指导调整样本针 【处理结果】：调整后正常 附件: open_api/tid44609/1774507645_44609_2b8005_media_1774507620238.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774507645_44609_2b8005_media_1774507620238.jpg?Expires=1780542550&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=cFxXdA3so3%2BL3PKBF1ihhmBCWkc%3D |  | 189 9068 5342 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | YX-88001879 | #TS000278480 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 马边彝族自治县高卓营中心卫生院 | 90047393 | 技术支持解决 | 2026-03-26 14:47:18 | 2026-03-26 14:56:50 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
北京军颐中医医院BC-5380 CRP需要连接lis | 北京军颐中医医院BC-5380 CRP需要连接lis，DD3-54001256 【故障现象】：医院咨询连接双向LIS 【排查过程】：需要升级扫码机构 【处理结果】：工单下派，服务营销 |  | 195 6872 2595 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 北京分公司 |  | #TS000278338 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 北京军颐中医医院 | 60051759 | 派工完成 | 2026-03-26 14:21:12 | 2026-03-26 15:16:52 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
湘潭科林医院BC-5120需要授权码 | 湘潭科林医院BC-5120需要授权码 转唐艳姣 |  | 185 7324 6069 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 | TQ-14004197 | #TS000278293 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 湘潭科林医院 | 90006881 | 座席解决 | 2026-03-26 14:09:46 | 2026-03-26 14:09:47 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
平果光明单采血浆有限公司 - BC-760[B] CS | 系统太卡了，时好时坏 平果光明单采血浆有限公司 医学检验科 【故障现象】：系统太卡了，时好时坏 【排查过程】：电脑操作软件偶发卡滞，闪退 【处理结果】：现场排查故障，下派工单13737653366 |  | 137 3765 3366 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 南宁分公司 | DJ1-58000680 | #TS000278164 | IVD | 血球 | BC-760[B] CS | [7 empty] | 平果光明单采血浆有限公司 | 90303551 | 派工完成 | 2026-03-26 13:46:24 | 2026-03-26 14:07:12 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
齐齐哈尔市昂昂溪区人民医院IVD / 生化 / BS-800M废液是否需要收集，里面是否有有害成分 | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民医院IVD / 生化 / BS-800M废液是否需要收集，里面是否有有害成分 暂无法提供序列号 【故障现象】：咨询污水处理 【排查过程】：医院没有污水处理系统 【处理结果】：建议医院加装污水处理机 |  | 137 0482 2302 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000278159 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民医院 | 314089 | 技术支持解决 | 2026-03-26 13:45:38 | 2026-03-26 14:02:38 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
哈尔滨第十医院(哈尔滨市道里区人民医院) - H50 | 压力超上限 哈尔滨第十医院(哈尔滨市道里区人民医院) 医学检验科 【故障现象】：压力超限 【排查过程】：老师不会更换过滤器 【故障定位】：过滤器堵 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 附件: open_api/tid44609/1774503578_44609_10f7f2_media_1774503554051.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774503578_44609_10f7f2_media_1774503554051.jpg?Expires=1780542550&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=YsQPKw6K3fJXKRiZ3gsA8TT5%2FQU%3D |  | 131 9948 0008 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 黑吉分公司 | TF-8B000284 | #TS000278125 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 哈尔滨第十医院(哈尔滨市道里区人民医院) | 318091 | 派工完成 | 2026-03-26 13:39:33 | 2026-03-26 14:21:09 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
（急）黑龙江省铁力市王杨乡卫生院BC-20咨询端口号 | 黑龙江省铁力市王杨乡卫生院BC-20咨询端口号 2026-3-26 14:19:01：13766894002来电催促，转吴良园 致电客户表示外地号码没有接听，已经收到工程师发送的短信了，不用工程师回电了，此单封闭 |  | 137 6689 4002 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 | UF-87000153 | #TS000278116 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 黑龙江省铁力市王杨乡卫生院 | 376806 | 座席解决 | 2026-03-26 13:38:04 | 2026-03-26 16:30:37 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
农三师四十八团医院IVD / 血球 / BC-5180系统异常 | 农三师四十八团医院IVD / 血球 / BC-5180系统异常 【故障现象】：系统连接异常 【排查过程】：设备使用中医院断电，开机后仪器无法连接，血常规前方指示灯不亮，电源开关正常亮 【处理结果】：需要现场排查故障，工单下派，尽快联系15214962909 |  | 152 1496 2909 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 | RG-26105498 | #TS000278110 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 农三师四十八团医院 | 301388 | 派工完成 | 2026-03-26 13:37:24 | 2026-03-26 13:57:27 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
泰州市美臣口腔医院 - BC-10 | 堵孔，本底异常 泰州市美臣口腔医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1774501884_44609_616096_media_1774501863912.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774501884_44609_616096_media_1774501863912.jpg?Expires=1780542550&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=GLBInsRKamd1GNtW5uf%2FSLQtk9k%3D |  | 139 3850 0308 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 南京分公司 | UH-4B014501 | #TS000278001 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 泰州市美臣口腔医院 | 90381936 | 派工完成 | 2026-03-26 13:11:21 | 2026-03-26 15:10:19 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
都江堰市幸福社区卫生院 - BS-830 | 3月25日第一次出现，报故障后机器停止运行，系统恢复后正常运行，26号出现同样故障。检查净水机水箱和生化仪水箱均为水满状态。 都江堰市幸福社区卫生院 医学检验科 【故障现象】：设备报警水箱进水缓慢、水箱空 【排查过程】：报警时操作老师不在设备旁边，后续观察水箱水量正常，怀疑水机压力不够或者生化进水阀开闭不好，无法短时间达到进水压力 【处理结果】：下派工单，现场排查故障18980940073 附件: open_api/tid44609/1774501851_44609_bdde49_media_1774501616987.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774501851_44609_bdde49_media_1774501616987.jpg?Expires=1780542550&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=b%2BWEVa3zII2nuWEOSUR4OhLysg0%3D |  | 199 3821 0583 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 成都分公司 | BA6-36003764 | #TS000277999 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 都江堰市幸福社区卫生院 | 362786 | 派工完成 | 2026-03-26 13:10:48 | 2026-03-26 13:19:08 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
新疆呼图壁县石梯子乡卫生院BS-830如何新增加一个显目 | 新疆呼图壁县石梯子乡卫生院BS-830如何新增加一个显目 【故障现象】：上糖化血红蛋白项目 【排查过程】：微信指导上项目 【处理结果】：微信指导上项目 |  | 166 0994 9279 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 | BA6-55005165 | #TS000277979 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆呼图壁县石梯子乡卫生院 | 336160 | 技术支持解决 | 2026-03-26 13:04:15 | 2026-03-26 13:09:43 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
南通市第二人民医院CL-6000i | 2026-03-26 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12002【M1：第一抓杯手垂直运动错误】,A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 182 5285 2099 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 苏州分公司 | BB3-05001424 | #TS000277956 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 南通市第二人民医院 | 312445 | 派工完成 | 2026-03-26 12:58:34 | 2026-03-26 13:09:20 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
武汉市疾病预防控制中心cl-8000i，bs-2800m，咨询使用问题， | 武汉市疾病预防控制中心cl-8000i，bs-2800m，咨询使用问题，BJ4-34000177，BH2-34000205 【故障现象】：客户咨询生化是否可以做尿液肌酐 【排查过程】：客户咨询生化是否可以做尿液肌酐，临床问题 【处理结果】：下派临床工单 |  | 189 7156 5864 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 | BH2-34000205 | #TS000277946 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 武汉市疾病预防控制中心 | 60050735 | 派工完成 | 2026-03-26 12:55:09 | 2026-03-26 14:14:53 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
独山子西宁路社区卫生服务中心BS-800M装了试剂无法扫描 | XP-46002860独山子西宁路社区卫生服务中心BS-800M装了试剂无法扫描，要求当地工程师对接 |  | 189 3587 8363 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 |  | #TS000277940 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 独山子西宁路社区卫生服务中心 | 90339810 | 派工完成 | 2026-03-26 12:53:31 | 2026-03-26 12:53:35 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
重庆东方中西医结合医院 - BC-3000PLUS | 久未使用需要校准 重庆东方中西医结合医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1774499162_44609_b9544a_media_1774499155668.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774499162_44609_b9544a_media_1774499155668.jpg?Expires=1780542551&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=x%2FH2%2FaeN8ITh6vNr0tnAZdQlF54%3D open_api/tid44609/1774499162_44609_b1cea2_media_1774499155669.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774499162_44609_b1cea2_media_1774499155669.jpg?Expires=1780542551&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=uC2M5frse5YB0d3YqCU9N1EGVJY%3D |  | 176 2319 5032 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  |  |  | 重庆分公司 | RJ-71123860 | #TS000277827 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 重庆东方中西医结合医院 | 60110338 | 派工完成 | 2026-03-26 12:25:57 | 2026-03-26 16:25:58 | 1-三分类血球（热线-晚） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
牛武镇中心卫生院需要生化果糖胺试剂，糖化血红蛋白质控品 | 牛武镇中心卫生院需要生化果糖胺试剂，糖化血红蛋白质控品，来电老师是经销商，表示设备BS-350S还缺少这两款试剂才能做校准，有联系当时代理商让供货，代理商表示缺货，客户表示能否从其他区域调货，医院着急做校准 转熊婧 |  | 152 0242 7407 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009，59990001 |  | 西安分公司 |  | #TS000277820 | IVD | 生化 | BS-350S | [7 empty] | 牛武镇中心卫生院 | 90056340 | 座席解决 | 2026-03-26 12:24:44 | 2026-03-26 12:24:44 | 59990009 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
芒康县如美镇卫生院BC-20s，空的错误报废液满 | 芒康县如美镇卫生院BC-20s，空的错误报废液满，TK-87005160 |  | 136 5951 5949 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 | TK-87005160 | #TS000277816 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 芒康县如美镇卫生院 | 90174204 | 派工完成 | 2026-03-26 12:23:58 | 2026-03-26 15:10:39 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
农八师144团场医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS不进样 | 农八师144团场医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS不进样 |  | 152 9994 1260 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 | DC6-51004862 | #TS000277808 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 农八师144团场医院 | 375264 | 派工完成 | 2026-03-26 12:22:45 | 2026-03-26 12:22:49 | 59990005 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
农八师144团场医院IVD / 凝血仪器 / CX-6010， 提示AF-15无试剂 | 农八师144团场医院IVD / 凝血仪器 / CX-6010， 提示AF-15无试剂 客户端AF-15稀释液已用完，已告知老师需重新订购 |  | 152 9994 1260 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 | GE4-51000403 | #TS000277807 | IVD | 凝血仪器 | CX-6010 | [7 empty] | 农八师144团场医院 | 375264 | 技术支持解决 | 2026-03-26 12:21:59 | 2026-03-26 12:42:33 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一乙
芒康县如美镇卫生院 - BC-20S | 点击消除无用 芒康县如美镇卫生院 医学检验科 已有408200282，此单封闭 附件: open_api/tid44609/1774498133_44609_a311a7_media_1774498123873.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774498133_44609_a311a7_media_1774498123873.mp4?Expires=1780542551&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=SBrJS%2FU2mi5pYh3pkbqS4fIHNF4%3D |  | 198 0985 0945 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  |  |  | 成都分公司 | TK-87005160 | #TS000277757 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 芒康县如美镇卫生院 | 90174204 | 座席解决 | 2026-03-26 12:08:46 | 2026-03-26 17:15:16 | 59990010 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
黔西鸿安医院BC-5150数据怎么传 | 黔西鸿安医院BC-5150数据怎么传，SR-74001853 【故障现象】：软件无法连接 【排查过程】：指导客户重新连接网线、检查IP地址 【处理结果】：故障解决，网络连接正常 |  | 190 4857 5666 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000277718 | IVD | 血球 | BC-5150 | [7 empty] | 黔西鸿安医院 | 60108433 | 技术支持解决 | 2026-03-26 11:58:14 | 2026-03-26 12:43:00 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
芒康县如美镇卫生院 - BC-20S | 点消除无反应 芒康县如美镇卫生院 医学检验科 已有408200282，此单封闭 附件: open_api/tid44609/1774497362_44609_705473_media_1774497311465.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774497362_44609_705473_media_1774497311465.mp4?Expires=1780542551&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ccVHK4uCnRLfSKLKsDyciZ89zNo%3D |  | 198 0985 0945 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  |  |  | 成都分公司 | TK-87005160 | #TS000277708 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 芒康县如美镇卫生院 | 90174204 | 座席解决 | 2026-03-26 11:55:55 | 2026-03-26 17:15:46 | 59990010 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
广元市朝天区麻柳乡卫生院BS-360S如何设置参数 | 广元市朝天区麻柳乡卫生院BS-360S如何设置参数，老师没有提供序列号 【故障现象】：校准操作咨询 【排查过程】：微信视频指导：进入试剂-试剂/校准-校准品规则，取消原来校准品，选择新的校准品 【处理结果】：解决问题，客户正常校准 |  | 187 8349 1084 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990050，59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000277598 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 广元市朝天区麻柳乡卫生院 | 90218824 | 技术支持解决 | 2026-03-26 11:36:05 | 2026-03-26 11:36:05 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
高密市醴泉街道卫生院IVD / 血球 / BC-5130屏幕在闪 | 高密市醴泉街道卫生院IVD / 血球 / BC-5130屏幕在闪 【故障现象】：网络连接异常，LIS软件无法连接 【排查过程】：沟通客户联系LIS工程师 【处理结果】：客户自行解决 |  | 134 5565 9852 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 青岛分公司 | TR-26007075 | #TS000277564 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 高密市醴泉街道卫生院 | 384628 | 无需技术支持 | 2026-03-26 11:29:08 | 2026-03-26 11:51:59 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
新疆伊犁州友谊医院CX-9000 | 2026-03-26 设备当天异常停止次数≥3次，累计异常停机时长≥10.0分钟，并且期间存在严重类故障码33102038【试剂针R21竖直动作异常，试剂针R21竖直动作异常】,11205000【样本架卸载中断，卸载平台存在样本架】,30102043【试剂针R12竖直动作异常，试剂针R12竖直动作异常】,30202000【试剂针R12水平动作异常，试剂针R12水平动作异常】 重复工单 |  | 177 5622 3588 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 新疆分公司 | GC8-37000319 | #TS000277548 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 新疆伊犁州友谊医院 | 301414 | 无需技术支持 | 2026-03-26 11:26:04 | 2026-03-26 11:29:24 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
新疆伊犁州友谊医院CX-9000 | 2026-03-26 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码33102038【试剂针R21竖直动作异常，试剂针R21竖直动作异常】,11205000【样本架卸载中断，卸载平台存在样本架】,30102043【试剂针R12竖直动作异常，试剂针R12竖直动作异常】,30202000【试剂针R12水平动作异常，试剂针R12水平动作异常】 试剂针未撕封口膜，客户已自行处理，此单暂且封闭 |  | 177 5622 3588 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 新疆分公司 | GC8-37000319 | #TS000277544 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 新疆伊犁州友谊医院 | 301414 | 无需技术支持 | 2026-03-26 11:25:34 | 2026-03-26 11:27:36 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
甘肃省第三人民医院BC-6900和CAL 3000断电后现在电脑进不去 | 甘肃省第三人民医院BC-6900和CAL 3000断电后现在电脑进不去（UK-8C000236） 【故障现象】：断电后现在电脑进不去 【排查过程】：设备科用U盘启动，C盘没有内容了 【故障定位】：电脑硬盘 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 |  | 186 9357 0021 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 | SPC8C405566 | #TS000277532 | IVD | 血球 | BC-6900 | [7 empty] | 甘肃省第三人民医院 | 60040003 | 派工完成 | 2026-03-26 11:24:08 | 2026-03-26 11:29:02 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
大石桥市中心医院BS-2200M漏水， | 大石桥市中心医院BS-2200M漏水， 【故障现象】：医院老师反馈仪器漏水 【排查过程】：咨询后为设备中间底部有漏水 【处理结果】：仪器内部管路漏水，需要现场排查 |  | 183 4172 9022 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 沈阳分公司 | YC-96000011 | #TS000277515 | IVD | 生化 | BS-2200M | [7 empty] | 大石桥市中心医院 | 100435 | 派工完成 | 2026-03-26 11:20:51 | 2026-03-26 11:42:50 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
九江市德康中医医院有限公司BS-430键盘失灵 | 九江市德康中医医院有限公司BS-430键盘失灵 【故障现象】：电脑键盘不能无法使用 【排查过程】：指导客户更换别的键盘使用正常 【处理结果】：电脑键盘故障，申请键盘更换，工单下派 |  | 187 7092 6797 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990001 |  | 南昌分公司 | YW-53011106 | #TS000277478 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 九江市德康中医医院有限公司 | 90391686 | 派工完成 | 2026-03-26 11:14:03 | 2026-03-26 11:17:32 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
重庆东方中西医结合医院 - BC-3000PLUS | 因上家医院转让期长久未使用，需要仪器校准和购买试剂， 重庆东方中西医结合医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1774494689_44609_c237d5_media_1774494682296.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774494689_44609_c237d5_media_1774494682296.jpg?Expires=1780542551&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=G1TJyn2cOrqkFXwXGkXqRbAigX0%3D |  | 176 2319 5032 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 重庆分公司 | RJ-71123860 | #TS000277465 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 重庆东方中西医结合医院 | 60110338 | 派工完成 | 2026-03-26 11:11:25 | 2026-03-26 14:24:13 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
海南省万宁市牛漏镇卫生院BC-5130报警液体压力异常 | 海南省万宁市牛漏镇卫生院BC-5130报警液体压力异常 【故障现象】：开机报警液体压力异常 【排查过程】：检查稀释液余量，稀释液管路是否有气泡，拧紧稀释液管路接头，进入菜单-设置-增益设置查看HGB本底电压是否在4.2V左右，设置HGB本底电压至4.2V左右后保存，点击消除故障 【处理结果】：故障消除，测试样本正常 |  | 151 0896 6930 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 海南分公司 | TR-98003150 | #TS000277432 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 海南省万宁市牛漏镇卫生院 | 382786 | 技术支持解决 | 2026-03-26 11:03:44 | 2026-03-26 11:09:07 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
定西市中医院IVD / 血球 / H50连接服务器失败，黑屏 | 定西市中医院IVD / 血球 / H50连接服务器失败，黑屏 【故障现象】：咨询糖化软件通讯 【排查过程】：软件重启后无法连接 【处理结果】：下派工程师联系 |  | 198 9329 8858 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 | DC7-39000488 | #TS000277408 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 定西市中医院 | 326365 | 派工完成 | 2026-03-26 10:59:03 | 2026-03-26 11:02:02 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
中国科学院大学深圳医院(光明)科裕新村社区健康服务中心 BC-5180连接系统检测结果慢 | RG-24105439 BC-5180连接系统检测结果慢 【故障现象】：系统检测结果慢 【排查过程】：信息科已排查过 【故障定位】：现场排查 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 15986720347来电催单，已致电张建民工程师跟进 15920131909来电催单，致电韦程耀工程师占线，致电检验主管无人接听，已致电渠道主管鲁骁18665931801跟进。 |  | 159 8672 0347 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 |  | #TS000277375 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 中国科学院大学深圳医院(光明)科裕新村社区健康服务中心 | 90307377 | 派工完成 | 2026-03-26 10:53:12 | 2026-03-26 10:57:03 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
北京市昌平区中医医院, BC-5310 CRP，设备报警如何跳过， | 北京市昌平区中医医院, BC-5310 CRP，设备报警如何跳过，UL-91000301 【故障现象】：长时间未用开机各种报警 【排查过程】：指导逐一排除故障 【处理结果】：问题解决 |  | 183 1018 1990 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 北京分公司 | UL-91000301 | #TS000277373 | IVD | 血球 | BC-5310 CRP | [7 empty] | 北京市昌平区中医医院 | 306009 | 技术支持解决 | 2026-03-26 10:52:57 | 2026-03-26 11:16:22 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
龙翔儿科诊所BC-10需要试剂条码 | 龙翔儿科诊所BC-10需要试剂条码 |  | 158 2376 9675 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 重庆分公司 | UH-11004386 | #TS000277372 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 龙翔儿科诊所 | 90244808 | 派工完成 | 2026-03-26 10:52:44 | 2026-03-26 10:52:49 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
农十三师红星二牧场医院CAL 7000轨道有问题 | 农十三师红星二牧场医院CAL 7000轨道有问题（DC3-51000897） 【故障现象】：轨道有问题 【排查过程】：重启后正常 【处理结果】：重启后正常 |  | 137 7918 7829 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 |  | #TS000277369 | IVD | 血球 | CAL 7000 | [7 empty] | 农十三师红星二牧场医院 | 102004 | 技术支持解决 | 2026-03-26 10:52:07 | 2026-03-26 11:21:53 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
闽侯县第二医院（闽侯祥谦卫生院） - BS-2800M | 样本量充足的情况下一直报警样本量不足 闽侯县第二医院（闽侯祥谦卫生院） 医学检验科超时，此单封闭 附件: open_api/tid44609/1774493224_44609_2b5b52_media_1774493186526.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774493224_44609_2b5b52_media_1774493186526.jpg?Expires=1780542551&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=yXPG1jkJ7Py7kLp%2BMm%2FG07N6ip8%3D |  | 132 0599 6750 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  |  |  | 福州分公司 | BH2-27000077 | #TS000277338 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 闽侯县第二医院（闽侯祥谦卫生院） | 313827 | 座席解决 | 2026-03-26 10:46:59 | 2026-03-26 18:30:03 | 59990005 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
天津静海宝恒龙脉中医门诊有限责任公司BS-450需要账号密码 | YV-21002429 BS-450需要账号密码 【故障现象】：客户设备需要工程师账号密码 【排查过程】：提供账号密码 【处理结果】：问题解决 |  | 156 2015 1368 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 天津分公司 |  | #TS000277215 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 天津静海宝恒龙脉中医门诊有限责任公司 | 90396820 | 技术支持解决 | 2026-03-26 10:20:12 | 2026-03-26 10:33:31 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
兴安盟阿尔山市妇幼保健所BC-2900红细胞结果偏高 | BC-2900红细胞结果偏高 RL-41104102 15148907925客户来电催单，需要工程师尽快安排回电，转吴良园跟进 |  | 151 4890 7925 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990050 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000277172 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 兴安盟阿尔山市妇幼保健所 | 90008482 | 派工完成 | 2026-03-26 10:10:07 | 2026-03-26 14:23:40 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二丙
鸡东县人民医院 CX-6000做不了结果 | 鸡东县人民医院 CX-6000做不了结果 渠道销售报修，已有客户报修工单，此单封闭 |  | 198 1786 9303 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 | GE3-48000230 | #TS000277152 | IVD | 凝血仪器 | CX-6000 | [7 empty] | 鸡东县人民医院 | 314143 | 无需技术支持 | 2026-03-26 10:06:45 | 2026-03-26 10:31:12 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
乌苏市中医医院BS-2000样本针异常，报警内壁清洗异常 | 乌苏市中医医院BS-2000样本针异常，报警内壁清洗异常 【故障现象】：样本针堵针 【排查过程】：做强化清洗，还是报堵针 【处理结果】：需要现场拆管路检查，工单下派 |  | 188 9902 3139 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | BG5-36000993 | #TS000277126 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 乌苏市中医医院 | 301449 | 派工完成 | 2026-03-26 10:01:22 | 2026-03-26 10:05:48 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
五常市人民医院UA-5800开机显示未联机， | 五常市人民医院UA-5800开机显示未联机，M5-2C000305，王老师15945041683 |  | 159 4504 1683 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 黑吉分公司 | M5-2C000305 | #TS000277086 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 五常市人民医院 | 314068 | 派工完成 | 2026-03-26 09:52:19 | 2026-03-26 17:11:47 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
三岔中心卫生院BC-20S开机蓝屏死机 | 三岔中心卫生院BC-20S开机蓝屏死机 |  | 187 1970 0447 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 |  | #TS000277062 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 三岔中心卫生院 | 90046954 | 派工完成 | 2026-03-26 09:43:12 | 2026-03-26 14:23:23 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
鸡东县人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-6000液面异常 | 鸡东县人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-6000液面异常 客户反馈DD、Fib试剂还剩几十个测试就报警检测不到界面，不接受视频指导，建议现场检查试剂针针尖是否断裂 |  | 157 7138 5836 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 | GE3-48000230 | #TS000277025 | IVD | 凝血仪器 | CX-6000 | [7 empty] | 鸡东县人民医院 | 314143 | 派工完成 | 2026-03-26 09:33:00 | 2026-03-26 10:32:27 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
保密单位贵州黔西南州崔老师19885481473询问BS-350S使用操作问题 | 保密单位贵州黔西南州崔老师19885481473询问BS-350S使用操作问题（BB5-4A000286） 虚拟号码建单，如需要下派请提交至呼叫中心 故障现象：样本针垂直运动错误 处理过程：视频发现样本针变形 下派理由：客户无法自行处理 转任开迪 |  | 198 8548 1473 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #TS000277021 | IVD | 生化 | BS-350S | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-03-26 09:31:34 | 2026-03-26 10:18:41 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
宜良县狗街中心卫生院BC-5180wbc堵孔 | 宜良县狗街中心卫生院BC-5180wbc堵孔 【故障现象】：WBC堵孔 【排查过程】：指导进入服务维护保养，进行DIFF池浸泡和WBC浸泡 【处理结果】：仪器恢复正常 |  | 182 1355 8043 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 昆明分公司 | RG-98103255 | #TS000277020 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 宜良县狗街中心卫生院 | 303947 | 技术支持解决 | 2026-03-26 09:31:31 | 2026-03-26 09:45:07 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
平江县中西医结合总医院 - BC-7500[NR] CS | 轨道动作异常 平江县中西医结合总医院 医学检验科 【故障现象】：轨道动作异常 【排查过程】：昨天就出现过，希望工程师现场排查 【故障定位】：昨天就出现过，希望工程师现场排查 【一线建议】：现场派查 【下派理由】：现场排查 附件: open_api/tid44609/1774488350_44609_bd4fbf_media_1774488317268.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774488350_44609_bd4fbf_media_1774488317268.jpg?Expires=1780542552&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=AAPKvQT8iQ%2BXurJA93JM2wjS7I8%3D open_api/tid44609/1774488353_44609_a3fd64_media_1774488328557.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774488353_44609_a3fd64_media_1774488328557.jpg?Expires=1780542552&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=4T0HCihGqJOpznKuY9lY7bTKlic%3D |  | 158 7303 8026 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 长沙分公司 | DC6-4A004610 | #TS000277005 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 平江县中西医结合总医院 | 309825 | 派工完成 | 2026-03-26 09:25:43 | 2026-03-26 09:37:22 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
乾县妇幼保健院,bc-5100，不计数，堵孔，联系当地工程师一直都没有， | 乾县妇幼保健院,bc-5100，不计数，堵孔，联系当地工程师一直都没有，RE-46100143 故障现象：白细胞不分类 处理过程：已联系当地工程师，一直该处理 下派理由：涉及拆机换件，客户无法自行操作 |  | 180 8918 1810 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 西安分公司 | RE-46100143 | #TS000276995 | IVD | 血球 | BC-5100 | [7 empty] | 乾县妇幼保健院 | 305172 | 派工完成 | 2026-03-26 09:23:12 | 2026-03-26 09:43:31 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
哈尔滨爱尔眼科医院IVD / 血球 / BC-5380重复性不好 | 哈尔滨爱尔眼科医院IVD / 血球 / BC-5380重复性不好 【故障现象】：HGB/PLT结果重复性差 【排查过程】：咨询重复性差， 【故障定位】：气泡，混匀 【一线建议】：申请阀门，计数池备用 【下派理由】：客户需求，上门排查 |  | 177 0364 7296 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 | RF-75101744 | #TS000276988 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 哈尔滨爱尔眼科医院 | 90166924 | 派工完成 | 2026-03-26 09:21:25 | 2026-03-26 09:27:56 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
老河口市第一医院BC-5380堵孔 | 老河口市第一医院BC-5380堵孔 【故障现象】：注射器光偶异常 【排查过程】：仪器安装在车上，长期未用 【故障定位】：管路，阀堵 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 |  | 188 7259 6595 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | RF-17105367 | #TS000276968 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 老河口市第一医院 | 312047 | 派工完成 | 2026-03-26 09:15:45 | 2026-03-26 09:20:40 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
驻马店驿城区疾病预防控制中心BriCyte E6咨询使用问题， | 驻马店驿城区疾病预防控制中心BriCyte E6咨询使用问题， 故障现象：计量部门检查，询问仪器计量如何操作 处理过程：联系应用工程师 下派理由：需要临床专业解答 |  | 156 3970 0651 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 郑州分公司 | TA-8C000397 | #TS000276942 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 驻马店驿城区疾病预防控制中心 | 90076198 | 派工完成 | 2026-03-26 09:06:35 | 2026-03-26 09:38:43 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
海口市第四人民医院CL-6200i | 2026-03-26 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：分杯盘】 |  | 157 9900 0776 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 海南分公司 | BB4-9C000035 | #TS000276927 | IVD | 生化 | CL-6200I | [7 empty] | 海口市第四人民医院 | 90015065 | 座席解决 | 2026-03-26 09:01:03 | 2026-03-26 13:08:17 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
广水市骆店镇卫生院bs-450，有三项数据传输失败 | 广水市骆店镇卫生院bs-450，有三项数据传输失败，未提供序列号 【故障现象】：有三项数据传输失败 【排查过程】：有三项数据传输失败，请老师联系LIS工程师解决 【处理结果】：老师同意方案 |  | 158 9763 0852 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 |  | #TS000276904 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 广水市骆店镇卫生院 | 90221862 | 技术支持解决 | 2026-03-26 08:55:13 | 2026-03-26 09:04:34 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
西安爱尔眼科医院有限责任公司发光仪CL-900i扫码如何操作 | 西安爱尔眼科医院有限责任公司发光仪CL-900i扫码如何操作，老师没有提供序列号 【故障现象】：咨询仪器是否可以实现样本自动扫码 【排查过程】：样本自动扫码需要双向LIS，医院无双向LIS 【处理结果】：告知客户不支持样本扫描 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 西安分公司 |  | #TS000276884 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 西安爱尔眼科医院有限责任公司 | 60116363 | 技术支持解决 | 2026-03-26 08:43:51 | 2026-03-26 09:14:45 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
山西省忻州市忻州肛泰肛肠医院咨询BC-20试剂条码 | 山西省忻州市忻州肛泰肛肠医院咨询BC-20试剂条码，17303565842老师催促，转吴良园 吴良园:已解决 |  | 173 0356 5842 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 太原分公司 |  | #TS000276838 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 山西省忻州市忻州肛泰肛肠医院 | 90029686 | 座席解决 | 2026-03-26 08:15:44 | 2026-03-26 09:26:53 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
同济大学附属第十人民医院CX-9010 | 2026-03-26 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24203328【样本针清洗池排液失败，样本针清洗池排液失败】 建议检查压断阀管是否变形或粘连；管路状态；使用84或探头液清洁管路 |  | 180 1727 7790 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 上海分公司 | GC6-44000261 | #TS000276818 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 同济大学附属第十人民医院 | 331519 | 派工完成 | 2026-03-26 08:00:25 | 2026-03-26 08:28:03 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
黄山华泽中西医结合医院CL-6000i | 2026-03-26 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14004【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 187 1559 8436 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 合肥分公司 | BB3-21002469 | #TS000276816 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 黄山华泽中西医结合医院 | 90231989 | 座席解决 | 2026-03-26 08:00:12 | 2026-03-26 13:08:18 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二乙
重庆市万州区第一人民医院CL-6000i | 2026-03-26 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 138 9629 7338 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 重庆分公司 | BB3-94000498 | #TS000276815 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 重庆市万州区第一人民医院 | 90036249 | 座席解决 | 2026-03-26 08:00:10 | 2026-03-26 13:08:19 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
岳阳市广济医院CL-6000i | 2026-03-26 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01038【M1：样本针内壁清洗压力过低】 |  | 186 8451 9032 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 长沙分公司 | BB3-1C002464 | #TS000276814 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 岳阳市广济医院 | 102374 | 座席解决 | 2026-03-26 08:00:01 | 2026-03-26 13:06:30 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二丙
重庆医科大学附属永川医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS轨道动作异常无法消除故障 | 重庆医科大学附属永川医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS轨道动作异常无法消除故障，联系方式蒋老师13340230343，烦请跟进谢谢 转重庆分公司沈杨协助跟进 |  | 133 4023 0343 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 重庆分公司 | DC6-52004979 | #TS000276761 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 重庆医科大学附属永川医院 | 60027704 | 派工完成 | 2026-03-26 01:05:28 | 2026-03-26 01:05:32 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
临沂市中心医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS乳胶试剂过期 | 临沂市中心医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS乳胶试剂过期，联系方式张老师15094778252，烦请跟进谢谢 转青岛分公司于青峰协助跟进 |  | 150 9477 8252 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 青岛分公司 | DC6-22000450 | #TS000276739 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 临沂市中心医院 | 300678 | 派工完成 | 2026-03-26 00:22:34 | 2026-03-26 00:22:38 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
中国人民解放军空军军医大学第一附属医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS试剂满的仪器报无试剂，用两个之后又会报 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS试剂满的仪器报无试剂，用两个之后又会报，联系方式13629285527，医院急诊科老师比较忙需要工程师协助上门处理，烦请跟进谢谢 转西安分公司张攀协助跟进 |  | 136 2928 5527 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 西安分公司 | UC-1B001958 | #TS000276399 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 | 102031 | 派工完成 | 2026-03-25 21:13:04 | 2026-03-25 21:13:08 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三特
北京市清河医院CX-9000 | 2026-03-25 设备当天异常停止次数≥3次，累计异常停机时长≥10.0分钟，并且期间存在严重类故障码11305037【样本管压紧机构复位异常，样本管压紧机构动作异常】,11301040【横向进给X向机构复位异常，横向进给X向机构动作异常】,11305041【样本管压紧机构复位异常，样本管压紧机构动作异常】 渠道工程师已在现场处理，此单暂且封闭 |  | 185 0058 1797 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 北京分公司 | GC8-44000558 | #TS000276009 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 北京市清河医院 | 305885 | 无需技术支持 | 2026-03-25 18:49:04 | 2026-03-26 08:24:44 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
北京市清河医院CX-9000 | 2026-03-25 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11305037【样本管压紧机构复位异常，样本管压紧机构动作异常】,11301040【横向进给X向机构复位异常，横向进给X向机构动作异常】 |  | 185 0058 1797 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | admin |  | 北京分公司 | GC8-44000558 | #TS000275951 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 北京市清河医院 | 305885 | 派工完成 | 2026-03-25 18:36:33 | 2026-03-25 18:39:54 | 59990010 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
宁波鄞州观兰医院有限公司EH-2080B初始化失败，通道一通道二报错代码0201 | 宁波鄞州观兰医院有限公司EH-2080B初始化失败，通道一通道二报错代码0201 显微镜视频信号无法连接，需工程师协助排查 请下派 |  | 158 8802 5923 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990009，59990010 |  | 杭州分公司 | M7-77000241 | #TS000275926 | IVD | 尿液分析 | EH-2080B | [7 empty] | 宁波鄞州观兰医院有限公司 | 60111920 | 派工完成 | 2026-03-25 18:31:47 | 2026-03-25 18:31:51 | 59990010 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
彭老师18182116882咨询BC-20能否新增质控， | 彭老师18182116882咨询BC-20能否新增质控，无法提供序列号，不方便告知单位，使用在长沙，如需下派请提交呼叫中心 |  | 181 8211 6882 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 |  | #TS000275055 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-03-25 17:56:57 | 2026-03-25 18:36:23 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
新疆兵团143团紫泥泉镇医院BS-1000M数值和质控不好 | BS-1000M数值和质控不好 故障现象：质控，结果都不好 下派理由：客户要求工程师现场服务 |  | 150 0162 9652 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | FU5-48000403 | #TS000274940 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 新疆兵团143团紫泥泉镇医院 | 60063162 | 派工完成 | 2026-03-25 17:34:08 | 2026-03-25 17:39:25 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
贵阳新现代医院BS-330E样本针排液未检测到页面 | XQ-6A001561 BS-330E样本针排液未检测到页面 【故障现象】：针排液时未检测到液面 【排查过程】：指导通针 【处理结果】：通针后正常 |  | 181 8071 5646 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000274870 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 贵阳新现代医院 | 90300774 | 技术支持解决 | 2026-03-25 17:23:29 | 2026-03-25 17:36:57 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
安徽省合肥韩美整形外科股份医院有限公司BS-360S软件卡死 | 安徽省合肥韩美整形外科股份医院有限公司BS-360S软件卡死 故障现象：软件经常卡死 处理过程：重启软件 下派理由；客户经常出现，需要工程师上门检测 |  | 198 5536 5090 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990001 |  | 合肥分公司 | BB6-4A004229 | #TS000274743 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 安徽省合肥韩美整形外科股份医院有限公司 | 376180 | 派工完成 | 2026-03-25 17:07:37 | 2026-03-25 17:41:10 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
宁安市人民医院CX-9000 | 2026-03-23 设备当天异常停止次数≥3次，累计异常停机时长≥10.0分钟，并且期间存在严重类故障码24325000【触发试剂针废液池排液失败，触发试剂针废液池排液失败】 |  | 187 1461 5746 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | GC8-2A000139 | #TS000274543 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 宁安市人民医院 | 310541 | 无需技术支持 | 2026-03-25 16:33:31 | 2026-03-25 16:42:42 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
横店文荣医院CX-9010 | 2026-03-18 设备当天异常停止次数≥3次，累计异常停机时长≥10.0分钟，并且期间存在严重类故障码24327325【混合试剂针真空建立失败，混合试剂针真空建立失败，压力值：2】,24328325【触发试剂针真空建立失败，触发试剂针真空建立失败，压力值：-24】 |  | 138 5897 5533 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 杭州分公司 | GC6-31000078 | #TS000274540 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 横店文荣医院 | 327073 | 无需技术支持 | 2026-03-25 16:33:12 | 2026-03-25 16:43:52 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
分宜二医院CL-2000i | 2026-03-23 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【CL-2000i：仪器无法连接】 |  | 138 0707 1902 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | admin |  | 南昌分公司 | YB-93001160 | #TS000274538 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 分宜二医院 | 60115894 | 派工完成 | 2026-03-25 16:32:55 | 2026-03-25 18:40:42 | 59990010 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
杨凌示范区医院CX-9000 | 2026-03-23 设备当天异常停止次数≥3次，累计异常停机时长≥10.0分钟，并且期间存在严重类故障码24206000【样本针废液池排液失败，样本针废液池排液失败】 |  | 187 1078 3884 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 西安分公司 | GC8-33000210 | #TS000274524 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 杨凌示范区医院 | 305347 | 取消 | 2026-03-25 16:31:21 | 2026-03-25 16:45:57 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
莎车县人民医院CX-9000 | 2026-03-19 设备当天异常停止次数≥3次，累计异常停机时长≥10.0分钟，并且期间存在严重类故障码33102038【试剂针R21竖直动作异常，试剂针R21竖直动作异常】,34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】,29102038【试剂针R11竖直动作异常，试剂针R11竖直动作异常】,30102038【试剂针R12竖直动作异常，试剂针R12竖直动作异常】 |  | 137 7988 3890 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 新疆分公司 | GC8-47000666 | #TS000274521 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 莎车县人民医院 | 321269 | 取消 | 2026-03-25 16:31:05 | 2026-03-25 16:46:04 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 二甲
山东省荷泽市成武县汶上集中心卫生院CL-2000i | 2026-03-17 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01006【CL-2000i：样本针垂直运动错误 具体位置： 错误类型：校准时没有找到机械零位】,A40021【CL-2000i：系统复位失败】,C01001【CL-2000i：仪器无法连接】 |  | 139 5402 2219 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | admin |  | 济南分公司 | W5-42002502 | #TS000274520 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 山东省荷泽市成武县汶上集中心卫生院 | 331285 | 派工完成 | 2026-03-25 16:30:42 | 2026-03-25 18:34:19 | 59990010 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
杭锦后旗河套医院CL-2200i | 2026-03-19 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 158 4986 9650 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | admin |  | 内蒙古分公司 | W6-33000230 | #TS000274513 | IVD | 生化 | CL-2200I | [7 empty] | 杭锦后旗河套医院 | 60067266 | 派工完成 | 2026-03-25 16:29:51 | 2026-03-25 18:35:54 | 59990010 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
张家川回族自治县第一人民医院CX-9000 | 2026-03-25 设备当天异常停止次数≥3次，累计异常停机时长≥10.0分钟，并且期间存在严重类故障码11205000【样本架卸载中断，卸载平台存在样本架】,39301041【夹爪3Y移动故障，夹爪3水平Y向动作异常】 |  | 189 9380 6898 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 兰州分公司 | GC8-33000212 | #TS000274509 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 张家川回族自治县第一人民医院 | 311286 | 取消 | 2026-03-25 16:29:25 | 2026-03-25 16:46:09 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
横店文荣医院CX-9010 | 2026-03-17 设备当天异常停止次数≥3次，累计异常停机时长≥10.0分钟，并且期间存在严重类故障码24327325【混合试剂针真空建立失败，混合试剂针真空建立失败，压力值：101】,24328325【触发试剂针真空建立失败，触发试剂针真空建立失败，压力值：-907】 |  | 138 5897 5533 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 杭州分公司 | GC6-31000078 | #TS000274504 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 横店文荣医院 | 327073 | 取消 | 2026-03-25 16:29:06 | 2026-03-25 16:46:14 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
通用技术集团内蒙古心脑血管医院CX-9200 | 2026-03-25 设备当天异常停止超过0.0分钟，并且期间存在严重类故障码58201000【堵针检测板通信异常，堵针检测板通信异常（样本针）】 |  | 151 4807 3402 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 内蒙古分公司 | GC9-4C000024 | #TS000274503 | IVD | 凝血仪器 | CX-9200 | [7 empty] | 通用技术集团内蒙古心脑血管医院 | 90339455 | 无需技术支持 | 2026-03-25 16:29:05 | 2026-03-25 16:42:20 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三乙
江油市人民医院CX-9000 | 2026-03-24 设备当天异常停止次数≥3次，累计异常停机时长≥10.0分钟，并且期间存在严重类故障码33102038【试剂针R21竖直动作异常，试剂针R21竖直动作异常】,34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】 |  | 173 1865 5516 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | GC8-3B000451 | #TS000274502 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 江油市人民医院 | 306366 | 取消 | 2026-03-25 16:29:03 | 2026-03-25 16:46:19 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
开平市第二人民医院CL-2000i | 2026-03-18 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 138 2230 4561 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | admin |  | 广州分公司 | W5-31002071 | #TS000274500 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 开平市第二人民医院 | 306701 | 派工完成 | 2026-03-25 16:28:55 | 2026-03-25 18:35:10 | 59990010 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
山西医科大学第二医院南院区CX-9000 | 2026-03-24 设备当天异常停止次数≥3次，累计异常停机时长≥10.0分钟，并且期间存在严重类故障码27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 |  | 137 005 1 4558 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 太原分公司 | GC8-28000078 | #TS000274498 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 山西医科大学第二医院南院区 | 60580117 | 取消 | 2026-03-25 16:28:49 | 2026-03-25 16:46:24 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
衡水市妇幼保健院CX-9000 | 2026-03-24 设备当天异常停止次数≥3次，累计异常停机时长≥10.0分钟，并且期间存在严重类故障码11205000【样本架卸载中断，卸载平台存在样本架】,41204074【分杯盘转动异常，分杯盘电机堵转】,39301041【夹爪3Y移动故障，夹爪3水平Y向动作异常】 |  | 123 4567 8901 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | GC8-35000272 | #TS000274496 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 衡水市妇幼保健院 | 319469 | 无需技术支持 | 2026-03-25 16:28:26 | 2026-03-25 16:43:18 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
新疆和田县妇幼保健站EU-5300报警废液满，无法排障 | 新疆和田县妇幼保健站EU-5300报警废液满，无法排障 已解决 |  | 133 9903 2555 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | P4-27000136 | #TS000274447 | IVD | 尿液分析 | EU-5300 | [7 empty] | 新疆和田县妇幼保健站 | 317491 | 技术支持解决 | 2026-03-25 16:21:41 | 2026-03-25 16:27:35 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
农十三师红星二牧场医院BS-1000M显示项目不可用 | 农十三师红星二牧场医院BS-1000M显示项目不可用，FU5-51000602 故障现象;试剂报警气泡，项目禁用 处理过程：指导客户清除气泡后，执行试剂装载 处理结果：客户确认问题解决 |  | 137 7918 7829 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | FU5-51000602 | #TS000274435 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 农十三师红星二牧场医院 | 102004 | 技术支持解决 | 2026-03-25 16:19:48 | 2026-03-25 17:56:16 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
南京嘉颜医疗美容门诊有限公司BC-10废液满，压力报警 | BC-10废液满，压力报警 |  | 175 5106 6000 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 南京分公司 | UH-16004966 | #TS000274409 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 南京嘉颜医疗美容门诊有限公司 | 90278564 | 派工完成 | 2026-03-25 16:13:55 | 2026-03-25 18:34:16 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
特合土乡卫生院BC-5130 HGB本底电压异常 | BC-5130 HGB本底电压异常 【故障现象】：本底电压异常 【排查过程】：指导客户在菜单设置里面调整电压。 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 152 0974 5148 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 | TR-06004406 | #TS000274299 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 特合土乡卫生院 | 90205352 | 技术支持解决 | 2026-03-25 15:56:48 | 2026-03-25 16:16:46 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
陇西县第二人民医院 TDR-Z200切片开关坏了 | 陇西县第二人民医院 TDR-Z200切片开关坏了，转刘瓒 |  | 136 6936 5905 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | Z2210719141 | #TS000274270 | IVD | 微生物仪器 | TDR-Z200 | [7 empty] | 陇西县第二人民医院 | 300016 | 派工完成 | 2026-03-25 15:50:56 | 2026-03-25 15:50:58 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
博世嘉德医生集团（广州）有限公司佛山分公司BS-600M设备测试样本钠，率最高值，最低值不准确 | 博世嘉德医生集团（广州）有限公司佛山分公司BS-600M设备测试样本钠，率最高值，最低值不准确《相关临床问题处理工单：408171743》 转临床主管高永辉跟进 |  | 137 5141 4965 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 广州分公司 | BH9-41000670 | #TS000274263 | IVD | 生化 | BS-600M | [7 empty] | 博世嘉德医生集团（广州）有限公司佛山分公司 | 90357778 | 座席解决 | 2026-03-25 15:49:12 | 2026-03-25 15:53:02 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 - BC-6800PLUS | 网织红不做 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 医学检验科 故障现象：网织红不出结果 处理过程：检查模式正确，试剂余量正常 下派理由：客户无法自行操作 老师来电催促，有抱怨情绪，急诊科使用的设备，要求工程师尽快上门处理。408197916 致电服务工程师张攀未接，对接西安检验主管刘鹏浩 附件: open_api/tid44609/1774422944_44609_599a65_media_1774422845693.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774422944_44609_599a65_media_1774422845693.jpg?Expires=1780542553&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=FfLdy2mE93cgR%2BDgaK2lSkOK8GE%3D open_api/tid44609/1774422944_44609_7fb8cb_media_1774422854334.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774422944_44609_7fb8cb_media_1774422854334.jpg?Expires=1780542553&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=kpHG2NPi7ahq3cj2qdeIIFLEHBg%3D |  | 029 8477 5460 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  |  |  | 西安分公司 | UC-1B001958 | #TS000273994 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 | 102031 | 派工完成 | 2026-03-25 15:15:38 | 2026-03-25 17:47:41 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三特
成都市双流区公兴社区卫生服务中心BC-5180 CRP血小板直方图异常，是否可以传输LIS | 成都市双流区公兴社区卫生服务中心BC-5180 CRP血小板直方图异常，是否可以传输LIS，su-03005045 【故障现象】：咨询LIS传输内输 【排查过程】：发送lis协议 【处理结果】：问题解决 |  | 180 1142 9301 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 | SU-03005045 | #TS000273889 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 成都市双流区公兴社区卫生服务中心 | 382170 | 技术支持解决 | 2026-03-25 15:01:03 | 2026-03-25 15:01:04 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
潜江市浩口卫生院IVD / 生化 / BS-450生化仪设置异常 | 潜江市浩口卫生院IVD / 生化 / BS-450生化仪设置异常。老师没有提供序列号 【故障现象】：老师希望上糖化血红蛋白，调整试剂位置 【排查过程】：希望上门上试剂，调整试剂位置 【故障定位】：无 【一线建议】：联系正确认上项 【下派理由】：希望上门上试剂 |  | 176 0722 5665 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000273826 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 潜江市浩口卫生院 | 378232 | 派工完成 | 2026-03-25 14:52:01 | 2026-03-25 15:29:30 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
石家庄长城中西医结合医院IVD / 血球 / BC-5380堵孔 | 石家庄长城中西医结合医院IVD / 血球 / BC-5380堵孔 故障现象：白细胞堵孔 处理过程：工程师现场更换白细胞池后故障依旧， 下派理由：需要工程师再次维修 |  | 180 3216 3565 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 石家庄分公司 | RF-58108522 | #TS000273793 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 石家庄长城中西医结合医院 | 60040309 | 派工完成 | 2026-03-25 14:46:59 | 2026-03-25 15:00:24 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
宁波鄞州观兰医院有限公司EH-2080B初始化失败，通道一通道二报错代码0201 | 宁波鄞州观兰医院有限公司EH-2080B初始化失败，通道一通道二报错代码0201 显微镜视频信号无法连接，需工程师协助排查 清下派 此单超时，已新建 |  | 158 8802 5923 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990009 |  | 杭州分公司 | M7-77000241 | #TS000273600 | IVD | 尿液分析 | EH-2080B | [7 empty] | 宁波鄞州观兰医院有限公司 | 60111920 | 座席解决 | 2026-03-25 14:12:39 | 2026-03-25 18:32:08 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
呼和浩特张长在西医诊所BC-2600本地异常 | 呼和浩特张长在西医诊所BC-2600本地异常无法提供序列号 |  | 138 4713 6380 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000273583 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 呼和浩特张长在西医诊所 | 90407484 | 派工完成 | 2026-03-25 14:10:16 | 2026-03-25 16:24:12 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广州市木棉花专科门诊部有限公司C3100，质控失控 | 广州市木棉花专科门诊部有限公司C3100，质控失控，DD4-5B001783 APTT试剂问题，已指导客户处理，客户需要省质控靶值，已联系分公司跟进 |  | 183 1934 5259 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990002 |  | 广州分公司 |  | #TS000273508 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 广州市木棉花专科门诊部有限公司 | 90222364 | 技术支持解决 | 2026-03-25 13:57:39 | 2026-03-25 16:25:41 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
拉康镇卫生院BC-30s数据传输提示检查网络设置 | TH-56023176 BC-30s数据传输提示检查网络设置 15010192460来电催促，转吴良园 贝登-吴良园19155624582：处理好了 |  | 150 1019 2460 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 |  | #TS000273049 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 拉康镇卫生院 | 90359621 | 座席解决 | 2026-03-25 12:34:09 | 2026-03-25 18:39:15 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
门源县青石嘴中心卫生院IVD / 血球 / BC-5385 CRP报错 | 门源县青石嘴中心卫生院IVD / 血球 / BC-5385 CRP报错 故障现象：白细胞无总数不分类 处理过程：检查试剂状态，做探头液浸泡 下派理由：查看仪器散点图发现无粒子，怀疑光学及其管路问题，客户无法自行处理 |  | 181 0970 1683 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 | DD4-37000475 | #TS000272935 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 门源县青石嘴中心卫生院 | 90078934 | 派工完成 | 2026-03-25 12:04:36 | 2026-03-25 12:17:50 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
武都汉王镇卫生院IVD / 生化 / BS-430试剂不出来结果 | 武都汉王镇卫生院IVD / 生化 / BS-430试剂不出来结果 无法提供序列号 【故障现象】：糖化血红蛋白R1量不能更新 【排查过程】：指导重新加载 【处理结果】：指导后正常 |  | 153 7806 5950 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 |  | #TS000272918 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 武都汉王镇卫生院 | 90058823 | 技术支持解决 | 2026-03-25 12:01:45 | 2026-03-25 12:24:18 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
通用技术集团内蒙古心脑血管医院CX-9200 | 2026-03-25 设备当天异常停止超过0.0分钟，并且期间存在严重类故障码58201000【堵针检测板通信异常，堵针检测板通信异常（样本针）】 建议重启检查是否恢复；堵针检测板是否腐蚀；线材？ |  | 151 4807 3402 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 内蒙古分公司 | GC9-4C000024 | #TS000272871 | IVD | 凝血仪器 | CX-9200 | [7 empty] | 通用技术集团内蒙古心脑血管医院 | 90339455 | 派工完成 | 2026-03-25 11:50:05 | 2026-03-25 11:54:18 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三乙
崔老师18893208498武山桦林卫生院 BC-1800需要安装工作站 | 崔老师18893208498武山桦林卫生院 BC-1800需要安装工作站（RK-78107137） |  | 188 9320 8498 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 |  | #TS000272870 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 武山桦林卫生院 | 90066971 | 派工完成 | 2026-03-25 11:49:42 | 2026-03-25 11:51:56 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
北京鼎成肽源生物技术有限公司BC-5120新建账户，软件不可用 | BC-5120新建账户，软件不可用 【故障现象】：咨询用不同的WIN账户实现数据隔离 【排查过程】：咨询用不同的WIN账户实现数据隔离 【处理结果】：解答咨询 |  | 136 4441 3542 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 北京分公司 | TQ-89001055 | #TS000272736 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 北京鼎成肽源生物技术有限公司 | 90075797 | 技术支持解决 | 2026-03-25 11:24:00 | 2026-03-25 11:31:02 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
社旗县人民医院BC-7500[NR] CRP器结果不知道是普通的还是高敏的蛋白 | 社旗县人民医院BC-7500[NR] CRP器结果不知道是普通的还是高敏的蛋白，DB9-28001412 【故障现象】： 咨询CRP是普通的还是高敏的蛋白 【排查过程】：咨询CRP是普通的还是高敏的蛋白 【处理结果】：解答咨询 |  | 136 2377 4191 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006，59990053 |  | 郑州分公司 |  | #TS000272670 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 社旗县人民医院 | 309186 | 技术支持解决 | 2026-03-25 11:12:13 | 2026-03-25 11:12:14 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
焦作市植得口腔BC-20堵孔 | （急）焦作市植得口腔BC-20堵孔 |  | 188 3911 5772 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990050 |  | 郑州分公司 |  | #TS000272647 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 焦作市植得口腔 | 90238234 | 派工完成 | 2026-03-25 11:07:18 | 2026-03-25 11:07:22 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新民市妇婴医院IVD / 生化 / CL-2000I堵针 | 新民市妇婴医院IVD / 生化 / CL-2000I堵针 【故障现象】：加样针水平运动过机械零位时检测的偏差值大于要求 【排查过程】：润滑轨道后正常 【处理结果】：仪器正常 |  | 158 4041 8828 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 沈阳分公司 | YB-17001784 | #TS000272629 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 新民市妇婴医院 | 301743 | 技术支持解决 | 2026-03-25 11:04:39 | 2026-03-25 11:22:12 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
中国人民解放军联勤保障部队第901医院BS-830链接的电脑无法开机 | BS-830链接的电脑无法开机 |  | 183 9403 3850 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990050 |  | 合肥分公司 | BA6-32003187 | #TS000272624 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 中国人民解放军联勤保障部队第901医院（原105医院） | 374458 | 派工完成 | 2026-03-25 11:03:19 | 2026-03-25 11:03:23 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
福州市鼓楼区南街街道社区卫生服务中心BS-600线性超限 | BS-600线性超限 故障现象：水空白10X 处理过程：检查反应杯没有溢流，建议更换光源灯 处理结果：客户自行处理 |  | 188 5074 0850 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 福州分公司 | YS-08001585 | #TS000272587 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 福州市鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 | 90239898 | 无需技术支持 | 2026-03-25 10:53:20 | 2026-03-25 11:00:07 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
西藏茶兰藏医院IVD / 生化 / BS-230做质控有问题 | 西藏茶兰藏医院IVD / 生化 / BS-230做质控有问题（YY-34004276） 老师口音比较重，不确定茶兰是否这两个字，虚拟号码建单，如需下派请提交至呼叫中心 故障现象：需要指导客户做校准指控 处理过程：由于客户校准品没有新开瓶的，用之前校准品校准结果不太理想，客户打算购买新校准品校准 处理结果：客户再次购买校准品 处理时常过长：由于需要指导客户设置参数，溶解校准品，测试时间等因素倒是处理时间过长 |  | 177 1198 5314 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #TS000272417 | IVD | 生化 | BS-230 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 无需技术支持 | 2026-03-25 10:11:03 | 2026-03-25 11:44:06 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
杭州木棉花诊所有限公司BC-5120液体压力超载 | 杭州木棉花诊所有限公司BC-5120液体压力超载，TQ-43006681 【故障现象】：开机报警液体压力异常 【排查过程】：检查稀释液余量，稀释液管路是否有气泡，拧紧稀释液管路接头，进入菜单-设置-增益设置查看HGB本底电压是否在4.2V左右，设置HGB本底电压至4.2V左右后保存，点击消除故障 【处理结果】：故障消除，测试样本正常 |  | 183 2299 1423 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 杭州分公司 |  | #TS000272399 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 杭州木棉花诊所有限公司 | 90366646 | 技术支持解决 | 2026-03-25 10:06:22 | 2026-03-25 10:18:25 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
易门县铜厂乡卫生院 - BC-5380 | 打包后，试剂排空，开机一直报“无稀释液”，新换稀释液，故障无法去除，开机初始化失败。 易门县铜厂乡卫生院 医学检验科 【故障现象】：无稀释液 【排查过程】：检查浮子是否能自由上下活动，传感器线接口否正常 【处理结果】：活动浮子，重插传感器线后故障消除 附件: open_api/tid44609/1774403849_44609_acdf28_media_1774403838291.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774403849_44609_acdf28_media_1774403838291.jpg?Expires=1780542553&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=hIrA5vWtoBpDFE%2BH5FCyx%2B61x6s%3D |  | 139 8848 3382 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 昆明分公司 | RF-47108099 | #TS000272372 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 易门县铜厂乡卫生院 | 303950 | 技术支持解决 | 2026-03-25 09:57:23 | 2026-03-25 10:10:01 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
济南市可恩口腔医院 BC-2600报警 | 济南市可恩口腔医院 BC-2600报警无法提供序列号 |  | 158 8398 0836 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 济南分公司 |  | #TS000272360 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 济南市可恩口腔医院 | 90012124 | 座席解决 | 2026-03-25 09:54:20 | 2026-03-25 11:34:41 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
江永县回龙圩镇卫生院BC-5120咨询更换打印机操作 | 江永县回龙圩镇卫生院BC-5120咨询更换打印机操作 故障现象：客户询问5120打印机型号 处理过程：已发送老师 处理结果：客户确认问题解决 |  | 199 7461 6622 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 长沙分公司 | TQ-9B002890 | #TS000272349 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 江永县回龙圩镇卫生院 | 60117029 | 技术支持解决 | 2026-03-25 09:51:47 | 2026-03-25 09:55:51 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
盘水市水城县陡箐镇卫生计生院BS-430咨询质控问题 | 盘水市水城县陡箐镇卫生计生院BS-430咨询质控问题，YW-78000899T，此单未虚拟客户建单，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：不会质控校准 【排查过程】：指导质控校准 【处理结果】：问题解决 |  | 189 8445 8248 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 |  | #TS000272321 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-25 09:46:13 | 2026-03-25 10:00:10 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
宝鸡市陈仓医院CL-6000i | 2026-03-25 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01004【M1：样本针垂直运动碰撞，具体位置：样本针清洗池】,A01038【M1：样本针内壁清洗压力过低】,A01021【M1：样本针清洗时检测到堵针】 |  | 187 9283 5743 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | admin |  | 西安分公司 | BB3-88000173 | #TS000272304 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 宝鸡市陈仓医院 | 365685 | 派工完成 | 2026-03-25 09:41:33 | 2026-03-25 19:00:51 | 59990007 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
张家川回族自治县第一人民医院CX-9000 | 2026-03-25 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11205000【样本架卸载中断，卸载平台存在样本架】,39301041【夹爪3Y移动故障，夹爪3水平Y向动作异常】 客户已自行联系当地工程师，此单暂且封闭 |  | 189 9380 6898 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 兰州分公司 | GC8-33000212 | #TS000272263 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 张家川回族自治县第一人民医院 | 311286 | 无需技术支持 | 2026-03-25 09:30:05 | 2026-03-25 09:40:40 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
郝先生18333539535秦皇岛卓康诊所BC-5130新的溶血剂条码无法使用 | 郝先生18333539535秦皇岛卓康诊所BC-5130新的溶血剂条码无法使用虚拟客户建单，如需下派，请提交至呼叫中心 ，无法提供序列号 【故障现象】：加载试剂条码后任然报余量不足 【排查过程】：仪器重不关机，重启后重新加载条码后正常 【处理结果】：问题解决 |  | 183 3353 9535 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000272257 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-25 09:28:21 | 2026-03-25 09:39:51 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
合肥博之仁综合门诊部BC-2600不出结果 | 合肥博之仁综合门诊部BC-2600不出结果，RQ-1C108167 |  | 198 5655 7807 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 合肥分公司 |  | #TS000272229 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 合肥博之仁综合门诊部 | 90409959 | 派工完成 | 2026-03-25 09:22:23 | 2026-03-25 13:57:25 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
东乡邓家卫生院BS-380无法复位，初始化提示未收到指令 | 东乡邓家卫生院BS-380无法复位，初始化提示未收到指令无法提供序列号 故障现象：试剂盘指令调节错误 处理过程：断电重启 下派理由：怀疑仪器通讯问题，客户无法自行处理 |  | 187 7946 9610 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990005 |  | 南昌分公司 |  | #TS000272202 | IVD | 生化 | BS-380 | [7 empty] | 东乡邓家卫生院 | 60048993 | 派工完成 | 2026-03-25 09:13:53 | 2026-03-25 09:50:09 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
急 临江市花山镇卫生院BC-30设备需要调试，校准 | 急 临江市花山镇卫生院BC-30设备需要调试，校准，设备长时间没有使用，需要重新启用 |  | 136 6449 5717 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 | UD-99001346 | #TS000272146 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 临江市花山镇卫生院 | 90195838 | 座席解决 | 2026-03-25 08:52:33 | 2026-03-25 08:52:35 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
河间市妇幼保健院BC-5130本地异常 | 河间市妇幼保健院BC-5130本地异常（TR-09004660） 【故障现象】：无稀释液 【排查过程】：管路接头松 【处理结果】：拧紧接头后正常 |  | 153 0337 5513 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000272113 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 河间市妇幼保健院 | 60056354 | 技术支持解决 | 2026-03-25 08:37:26 | 2026-03-25 08:50:04 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
海南省文昌市潭牛镇潭牛卫生院BC-5130红细胞相关数值偏低 | 海南省文昌市潭牛镇潭牛卫生院BC-5130红细胞相关数值偏低，TR-98003158 【故障现象】：全系结果偏低 【排查过程】：仪器无漏水 【故障定位】：排液通路 【一线建议】：申请阀门备用 【下派理由】：需现场排查 |  | 139 7603 1379 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 海南分公司 | TR-98003158 | #TS000272108 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 海南省文昌市潭牛镇潭牛卫生院 | 371231 | 派工完成 | 2026-03-25 08:34:09 | 2026-03-25 08:55:53 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
文山州西畴县柏林卫生院BS-620M咨询糖化血红蛋白校准品如何上机 | 文山州西畴县柏林卫生院BS-620M咨询糖化血红蛋白校准品如何上机 【故障现象】：老师需要上糖化项目 【排查过程】：指导上项目 【处理结果】：指导上项目 |  | 182 8761 4065 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 | BJ1-47000474 | #TS000272105 | IVD | 生化 | BS-620M | [7 empty] | 文山州西畴县柏林卫生院 | 90034768 | 技术支持解决 | 2026-03-25 08:32:29 | 2026-03-25 08:48:30 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
海南省文昌市潭牛镇潭牛卫生院 - BC-5130 | 血红蛋白含量低（每个患者） 海南省文昌市潭牛镇潭牛卫生院 医学检验科 故障现象：客户做样本结果偏低 处理过程：建议客户采购质控品看仪器状态 处理结果：客户采购后在联系 客户再次来电，希望工程师直接上门处理解决，工单下派 附件: open_api/tid44609/1774398361_44609_f40c9d_media_1774398309002.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774398361_44609_f40c9d_media_1774398309002.jpg?Expires=1780542553&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=KLemOAWzu75iGdyFvMJXqM90T2g%3D |  | 139 7603 1379 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 海南分公司 | TR-98003158 | #TS000272094 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 海南省文昌市潭牛镇潭牛卫生院 | 371231 | 派工完成 | 2026-03-25 08:25:56 | 2026-03-25 08:43:08 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
广东安盛康门诊部有限公司BS-850水空白超限 | 广东安盛康门诊部有限公司BS-850水空白超限 |  | 137 1252 2015 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 | BB8-83000016 | #TS000272092 | IVD | 生化 | BS-850 | [7 empty] | 广东安盛康门诊部有限公司 | 90053938 | 派工完成 | 2026-03-25 08:23:35 | 2026-03-25 08:23:40 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
双城区人民医院昌盛社区卫生服务中心BC-3000PLUS需要通信协议 | 双城区人民医院昌盛社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-3000PLUS需要通信协议 无法提供序列号 -吴良园：已解决 |  | 136 3461 0880 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000272072 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 双城区人民医院昌盛社区卫生服务中心 | 90201706 | 座席解决 | 2026-03-25 08:06:08 | 2026-03-25 09:55:14 | 59990005 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
双城区人民医院昌盛社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-330E需要通信协议 | 双城区人民医院昌盛社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-330E需要通信协议 无法提供序列号 【故障现象】：需要通信协议 【排查过程】：BS-330E，BC-3000Plus 【处理结果】：发送通信协议 |  | 136 3461 0880 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000272069 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 双城区人民医院昌盛社区卫生服务中心 | 90201706 | 技术支持解决 | 2026-03-25 08:04:59 | 2026-03-25 08:21:47 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
台州市黄岩区江口街道社区卫生服务中心CL-6000i | 2026-03-25 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 152 5760 3866 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | admin |  | 杭州分公司 | BB3-29002766 | #TS000272063 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 台州市黄岩区江口街道社区卫生服务中心 | 329346 | 派工完成 | 2026-03-25 08:00:15 | 2026-03-25 18:57:16 | 59990010 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
树兰（宁波）妇产科医院有限公司CL-6000i | 2026-03-25 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22102【M1：试剂针建立真空失败】 |  | 139 5634 5813 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | admin |  | 杭州分公司 | BB3-13002086 | #TS000272062 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 树兰（宁波）妇产科医院有限公司 | 90050547 | 派工完成 | 2026-03-25 08:00:13 | 2026-03-25 18:42:37 | 59990007 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 其他
大安市安广镇卫生院IVD / 血球 / BC-5140仪器报故障码 | 大安市安广镇卫生院IVD / 血球 / BC-5140仪器报故障码 |  | 136 8974 3951 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 黑吉分公司 | TP-9A000511 | #TS000272059 | IVD | 血球 | BC-5140 | [7 empty] | 大安市安广镇卫生院 | 90046354 | 派工完成 | 2026-03-25 07:54:45 | 2026-03-25 07:54:50 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
利群门诊综合部IVD / 血球 / BC-5100 CRP电脑消除不了 | 利群门诊综合部IVD / 血球 / BC-5100 CRP电脑消除不了 13605492721客户来电催单，需要工程师尽快安排联系处理问题，已致电工程师方超跟进 |  | 136 0549 2721 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990053 |  | 青岛分公司 | UM-87000165 | #TS000272056 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 利群门诊综合部 | 90409958 | 派工完成 | 2026-03-25 07:46:53 | 2026-03-25 07:46:57 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
宜宾市第四人民医院（宜宾市精神卫生中心）IVD / 血球 / BC-6900想屏蔽FR试剂 | 宜宾市第四人民医院（宜宾市精神卫生中心）IVD / 血球 / BC-6900想屏蔽FR试剂，联系方式莲老师18283122410，烦请跟进谢谢 转成都分公司杨坤协助跟进 |  | 182 8312 2410 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 成都分公司 | SP-55000149 | #TS000272016 | IVD | 血球 | BC-6900 | [7 empty] | 宜宾市第四人民医院（宜宾市精神卫生中心） | 306500 | 派工完成 | 2026-03-25 01:55:14 | 2026-03-25 01:55:19 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
菏泽市立医院IVD / 生化 / SPL 3000结果出来是负数 | 菏泽市立医院IVD / 生化 / SPL 3000结果出来是负数，联系方式张老师15165408676，烦请跟进谢谢 转济南分公司冯昌军协助跟进 |  | 151 6540 8676 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 济南分公司 | BJ4-45000343 | #TS000271909 | IVD | 生化 | SPL 3000 | [7 empty] | 菏泽市立医院 | 316803 | 派工完成 | 2026-03-24 23:25:44 | 2026-03-24 23:25:48 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
房县姚坪乡卫生院IVD / 血球 / BC-5380出现星号字符显示多红 | 房县姚坪乡卫生院IVD / 血球 / BC-5380出现星号字符显示多红，联系方式任老师13451265734，烦请跟进谢谢 转武汉分公司徐卓协助跟进 |  | 134 5126 5734 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 武汉分公司 | RF-18105766 | #TS000271777 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 房县姚坪乡卫生院 | 365778 | 派工完成 | 2026-03-24 22:13:20 | 2026-03-24 22:13:24 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
伊州区德外里克乡卫生院IVD / 血球 / BC-5130数据上传不了电脑 | 伊州区德外里克乡卫生院IVD / 血球 / BC-5130数据上传不了电脑，联系方式曼克孜老师13070483558，，烦请跟进谢谢 转新疆分公司赵一帆 |  | 130 7048 3558 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | TR-8C002232 | #TS000271348 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 伊州区德外里克乡卫生院 | 90098622 | 派工完成 | 2026-03-24 19:23:33 | 2026-03-24 19:23:37 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
京东健康体检中心（深圳南山店）BS-2600M通道号无法识别到历史 | 京东健康体检中心（深圳南山店）BS-2600M通道系统怎么设置 15216207337来电催单，转张建浩跟进 |  | 152 1620 7337 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990003，59990007 |  | 深圳分公司 | JP6-58000050 | #TS000271243 | IVD | 生化 | BS-2600M | [7 empty] | 京东健康体检中心（深圳南山店） | 90392149 | 派工完成 | 2026-03-24 18:44:42 | 2026-03-24 18:44:42 | 59990002 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
青海省玉树市下拉秀镇卫生院BS-360S不会使用，需要远程指导 | BS-360S不会使用，需要远程指导 【故障现象】：不会操作仪器 【排查过程】：添加微信指导客户使用仪器 【处理结果】：会操作仪器 |  | 153 5298 0242 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 | BB6-47004167 | #TS000271061 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 青海省玉树市下拉秀镇卫生院 | 90157133 | 技术支持解决 | 2026-03-24 17:59:35 | 2026-03-24 18:06:58 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
（急）贵港市港北区江北社区卫生服务中心CL-1200I咨询试剂操作问题 | （急）贵港市港北区江北社区卫生服务中心CL-1200I咨询试剂操作问题 |  | 182 6959 9896 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007，59990010 |  | 南宁分公司 |  | #TS000271028 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 | 90370759 | 派工完成 | 2026-03-24 17:52:44 | 2026-03-24 17:52:44 | 59990007 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一丙
山西医科大学第二医院南院区CX-9000 | 2026-03-24 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 |  | 137 005 1 4558 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | admin |  | 太原分公司 | GC8-28000078 | #TS000271003 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 山西医科大学第二医院南院区 | 60580117 | 派工完成 | 2026-03-24 17:46:33 | 2026-03-24 18:53:33 | 59990010 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
牙克石市建设社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-430反应盘没反应 | 牙克石市建设社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-430反应盘没反应，老师没有提供序列号 |  | 133 3955 9115 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000270984 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 牙克石市建设社区卫生服务中心 | 90050439 | 派工完成 | 2026-03-24 17:42:16 | 2026-03-24 17:42:20 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
伊州区西河街道社区卫生服务中心咨询IVD / 生化 / BS-830生化质控行业标准问题 | 伊州区西河街道社区卫生服务中心咨询IVD / 生化 / BS-830生化质控行业标准问题 【故障现象】：需要质控行业标准 【排查过程】：查询行业标准文件 【处理结果】：添加微信发送客户 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000270878 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 伊州区西河街道社区卫生服务中心 | 90395374 | 技术支持解决 | 2026-03-24 17:22:37 | 2026-03-24 17:34:02 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
枣阳市疾病预防控制中心BS-1000M是否有真空采血管去盖功能 | FU5-59001470 BS-1000M是否有真空采血管去盖功能 故障现象】：客户咨询设备是否有去盖功能【排查过程】：指导客户检查仪器设置 检查是否有样本帽回收盒 检查仪器配置 确定有该功能【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 138 7166 2278 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 | FUS-59001470 | #TS000270715 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 枣阳市疾病预防控制中心 | 373518 | 技术支持解决 | 2026-03-24 17:00:28 | 2026-03-24 17:19:38 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
南溪区社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-1800询问链接LIS相关的IP地址信息 | 南溪区社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-1800询问链接LIS相关的IP地址信息 |  | 187 8469 0905 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | RK-82107368 | #TS000270703 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 南溪区社区卫生服务中心 | 90245070 | 派工完成 | 2026-03-24 16:58:48 | 2026-03-24 18:47:39 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 其他
新疆生产建设兵团第七师医院 BC-5180堵了，无法消除 | 新疆生产建设兵团第七师医院 BC-5180堵了，无法消除 【故障现象】：鞘流通道堵 故障无法消除【排查过程】：客户尝试消除 无法消除故障【故障定位】： 光学堵塞 泄压阀 样本正等【一线建议】： 优先检查SV08 阀及样本针 客户表示故障消除到最后时又报警可能涉及到反冲流动室及清洗样本针【下派理由】：：客户无法自行操作。 |  | 187 9926 0002 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 | RG-26105501 | #TS000270644 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆生产建设兵团第七师医院 | 364779 | 派工完成 | 2026-03-24 16:49:08 | 2026-03-24 16:54:26 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
汨罗市桃林寺镇中心卫生院BC-5180 CRP，咨询数值的问题 | 汨罗市桃林寺镇中心卫生院BC-5180 CRP，咨询数值的问题SU-36010957 【故障现象】：客户咨询软件怎么设置高低报警颜色【排查过程】：告知客户在设置 常规设置 辅助里可以设置 颜色【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 135 4890 7519 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 | SU-36010957 | #TS000270615 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 汨罗市桃林寺镇中心卫生院 | 90097125 | 技术支持解决 | 2026-03-24 16:43:09 | 2026-03-24 17:32:17 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
互助土族自治县人民医院 - UA-5600 | 尿机不加样，做完标本没结果 互助土族自治县人民医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1774341641_44609_4b33f8_media_1774341622187.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774341641_44609_4b33f8_media_1774341622187.jpg?Expires=1780542556&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=a48r8ADRdbFsXpCV67E3f1%2BT1LM%3D open_api/tid44609/1774341642_44609_932ac1_media_1774341632601.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774341642_44609_932ac1_media_1774341632601.jpg?Expires=1780542556&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=mz%2BJ7AtXyh%2BnCmKgAE%2F%2FP%2FH54N8%3D |  | 139 9727 0210 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  |  |  | 兰州分公司 | QA7-4C000453 | #TS000270594 | IVD | 尿液分析 | UA-5600 | [7 empty] | 互助土族自治县人民医院 | 311599 | 派工完成 | 2026-03-24 16:40:36 | 2026-03-24 18:52:46 | 59990010 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
西安未央汉城医院,bs-490温度异常，一直下降， | 西安未央汉城医院,bs-490温度异常，一直下降，YN-67000298 【故障现象】： 反应盘温度一直在下降 【排查过程】： 反应盘温度不稳定一直下降 通话时为27°，环境温度正常【故障定位】：反应盘加热 传感器 温度保护开关 板卡【一线建议】： 反应盘加热 传感器 温度保护开关 板卡【下派理由】：需现场检查，客户无法自行操作。 |  | 177 1956 3677 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990002 |  | 西安分公司 | YN-67000298 | #TS000270514 | IVD | 生化 | BS-490 | [7 empty] | 西安未央汉城医院 | 60100857 | 派工完成 | 2026-03-24 16:27:56 | 2026-03-24 16:46:51 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
太原市第四人民医院BS-2000显示加样针检测不到液面 | 太原市第四人民医院BS-2000显示加样针检测不到液面，需要工程师上门处理 |  | 158 3412 8556 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 太原分公司 | BG5-02000148 | #TS000270368 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 太原市第四人民医院 | 60053909 | 派工完成 | 2026-03-24 16:10:00 | 2026-03-24 16:10:05 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
太原市第四人民医院BS-2000钾钠氯质控不稳定 | BS-2000钾钠氯质控不稳定 【故障现象】： ISE 质控不稳定 报工人为第三方维保机构【排查过程】： 问题时间较长 客户需要工程师上门【故障定位】： 电极 及 ISE相关【一线建议】： 检查电极定标数据 及相关元器件【下派理由】：客户无法自行操作。 |  | 187 3453 8306 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 太原分公司 | BG5-02000148 | #TS000270248 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 太原市第四人民医院 | 60053909 | 派工完成 | 2026-03-24 15:49:34 | 2026-03-24 15:53:47 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
靖宇县同康医院有限公司IVD / 生化 / BS-830S链接LIS出现问题需要指导操作 | 靖宇县同康医院有限公司IVD / 生化 / BS-830S（BB7-63001111）链接LIS出现问题需要指导操作 【故障现象】：lis链接设置咨询 【排查过程】：解答lis链接设置 【处理结果】：问题解决 |  | 177 6781 0360 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000270207 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 靖宇县同康医院有限公司 | 90408812 | 技术支持解决 | 2026-03-24 15:43:58 | 2026-03-24 15:53:48 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
甘肃省兰州市七里河区黄峪乡卫生院IVD / 血球 / BC-5000系统如何调一下 | 甘肃省兰州市七里河区黄峪乡卫生院IVD / 血球 / BC-5000系统如何调一下，老师没有提供序列号 【故障现象】：稀释液瓶盖组件坏 【排查过程】：稀释液瓶盖组件坏 【故障定位】稀释液瓶盖组件坏 【一线建议】：联系报价 【下派理由】：硬件 |  | 177 9306 8044 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 |  | #TS000270135 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 甘肃省兰州市七里河区黄峪乡卫生院 | 384647 | 派工完成 | 2026-03-24 15:32:21 | 2026-03-24 15:41:26 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
沈阳市沈阳医学院MR96A如何调节 | 沈阳市沈阳医学院MR96A如何调节 客户的操作时酶标板卡了，取不出来。WH-13110690 【故障现象】：酶标板卡 【排查过程】：酶标板卡 【故障定位】：酶标板卡 【一线建议】：现场处理 【下派理由】：现场排查 |  | 199 6788 6683 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006，59990007 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000270112 | IVD | 生化 | MR-96A | [7 empty] | 沈阳市沈阳医学院 | 329867 | 派工完成 | 2026-03-24 15:29:19 | 2026-03-24 15:29:20 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
安康水电职工医院C3510数值相差大 | C3510数值相差大 客户测试省质控用错质控品 |  | 188 9155 0818 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990010 |  | 西安分公司 | 106-AU-24000074 | #TS000270059 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 安康水电职工医院 | 90286974 | 无需技术支持 | 2026-03-24 15:18:00 | 2026-03-24 15:57:00 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一甲
勐腊县瑶区乡卫生院IVD / 血球 / BC-5130咨询试剂条码问题 | 勐腊县瑶区乡卫生院IVD / 血球 / BC-5130咨询试剂条码问题 客户需要试剂条码备用 告知客户无法提供可尝试联系试剂供应商 客户同意表示无需下派 |  | 187 8797 4909 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 |  | #TS000270047 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 勐腊县瑶区乡卫生院 | 60077005 | 无需技术支持 | 2026-03-24 15:16:10 | 2026-03-24 15:27:55 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
陕西省杨凌监狱IVD / 血球 / BC-5130咨询试剂（059326002）靶值 | 陕西省杨凌监狱IVD / 血球 / BC-5130咨询试剂（059326002）靶值 【故障现象】：查询不到靶值 【排查过程】：建议老师找供货渠道获取 【处理结果】：问题解决 |  | 199 9291 1030 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 西安分公司 |  | #TS000270014 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 陕西省杨凌监狱 | 90405586 | 技术支持解决 | 2026-03-24 15:11:16 | 2026-03-24 15:51:25 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
张家港市第一人民医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP驱动通讯异常，第二次出现 | 张家港市第一人民医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP驱动通讯异常，第二次出现 SU-91002921 网页异常有声音无法接听 挂断后立即回拨 客户重启后故障依旧 科室已上报设备科及主任 因设备所在涉密客户反应会由医院主动联系工程师工单无需下派 |  | 189 5113 1137 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 苏州分公司 |  | #TS000269996 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 张家港市第一人民医院 | 312420 | 无需技术支持 | 2026-03-24 15:09:02 | 2026-03-24 15:24:26 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
烟台市芝罘区黄务街道社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-860询问这台仪器检测的方法学是否有发生过变化 | 烟台市芝罘区黄务街道社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-860询问这台仪器检测的方法学是否有发生过变化 无法提供序列号 【故障现象】：咨询肌酐测试方法 【排查过程】：介绍肌酐测试方法 【处理结果】：问题解决 |  | 185 5350 3190 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 青岛分公司 |  | #TS000269875 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 烟台市芝罘区黄务街道社区卫生服务中心 | 301030 | 技术支持解决 | 2026-03-24 14:48:29 | 2026-03-24 14:49:55 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
江油市人民医院CX-9000 | 2026-03-24 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码33102038【试剂针R21竖直动作异常，试剂针R21竖直动作异常】,34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】 客户未撕试剂封口膜，已处理 |  | 173 1865 5516 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | GC8-3B000451 | #TS000269834 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 江油市人民医院 | 306366 | 无需技术支持 | 2026-03-24 14:39:34 | 2026-03-24 15:19:59 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
河南省人民医院IVD / 生化 / MR-96A设置参数的时候有三个浓度参数，必须从小到大，实际是从大到小，询问怎么操作 | 河南省人民医院IVD / 生化 / MR-96A设置参数的时候有三个浓度参数，必须从小到大，实际是从大到小，询问怎么操作 WH-5B114240 【故障现象】：设置参数的时候有三个浓度参数，必须从小到大，实际是从大到小 【排查过程】：设置参数的时候有三个浓度参数，必须从小到大，实际是从大到小 【故障定位】：请联系处理 【一线建议】：请联系处理 【下派理由】： |  | 136 6383 6374 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 |  | #TS000269769 | IVD | 生化 | MR-96A | [7 empty] | 河南省人民医院 | 308727 | 派工完成 | 2026-03-24 14:30:31 | 2026-03-24 14:36:36 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三特
洱源县妇幼保健计划生育服务中心BC-5180 CRP需要调参数 | BC-5180 CRP需要调参数 客户电话无法接通 工单下派 |  | 087 2512 2218 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 昆明分公司 | SU-2A009933 | #TS000269680 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 洱源县妇幼保健计划生育服务中心 | 60051516 | 派工完成 | 2026-03-24 14:17:03 | 2026-03-24 14:30:57 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
呼伦贝尔爱尔眼科医院BC-3000Plus预稀释功能如何操作 | 呼伦贝尔爱尔眼科医院BC-3000Plus预稀释功能如何操作 |  | 139 4870 2515 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 黑吉分公司 | RJ-86126646 | #TS000269627 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 呼伦贝尔爱尔眼科医院 | 90071347 | 座席解决 | 2026-03-24 14:05:19 | 2026-03-24 15:37:56 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
随老师13142222249齐齐哈尔依安血桨站5120 需要连接什么样的打印机 | TQ-34005979 随老师13142222249齐齐哈尔依安血桨站5120 需要连接什么样的打印机虚拟客户建单，如需下派，请提交至呼叫中心 【故障现象】：支持打印机型号 【排查过程】：USB 口可支持连接打印机，支持型号：HP LaserJet 1020Plus、HP Laser Jet P1505n、HP LaserJet P1606dn、Lenovo LJ2650DN、Lenovo LJ3650DN、Lenovo LJ2250、Lenovo LJ3600D、Lenovo LJ2250N、EPSON LQ-590K、HP OfficeJet Pro K5300。 【处理结果】：解决 |  | 131 4222 2249 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000269588 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-24 13:55:41 | 2026-03-24 13:58:16 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
罗田白庙河乡肖家坳卫生院BS-450一些项目没有结果，如何才能有结果 | 罗田白庙河乡肖家坳卫生院BS-450一些项目没有结果，如何才能有结果，YV-03000817 【故障现象】：咨询计算项目 【排查过程】：咨询计算项目设置 【处理结果】：解答 |  | 157 2725 6556 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 武汉分公司 |  | #TS000269545 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 罗田白庙河乡肖家坳卫生院 | 60038287 | 技术支持解决 | 2026-03-24 13:46:08 | 2026-03-24 14:12:01 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
太康安泰医院BS-430数据导出来 | 太康安泰医院BS-430数据导出来（YW-48010261） 【故障现象】：咨询数据导出 【排查过程】：咨询数据导出 【处理结果】：讲解路径方法 |  | 188 3832 3280 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 |  | #TS000269398 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 太康安泰医院 | 90387356 | 技术支持解决 | 2026-03-24 13:05:03 | 2026-03-24 13:35:24 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
天门市小板镇卫生院BC-5130设备不进入休眠 | 天门市小板镇卫生院BC-5130设备不进入休眠 【故障现象】：咨询设备进入休眠偶发死机 【排查过程】：偶发故障，仪器快过使用年限。 【处理结果】：老师决定再观察不派工 |  | 139 9795 1737 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 | TR-11005198 | #TS000269326 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 天门市小板镇卫生院 | 60039461 | 技术支持解决 | 2026-03-24 12:47:40 | 2026-03-24 13:01:22 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
赤峰市红山区妇幼保健院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP系统异常 | 赤峰市红山区妇幼保健院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP系统异常 【故障现象】： 余量剩余70%时报警余量不足【排查过程】：稀释液无时 余量剩余70%时报警余量不足 检查软件余量正常仪器报警【故障定位】： 怀疑软件问题【一线建议】： 检查液面检测板 检查软件是否出现BUG【下派理由】：客户无法自行操作。 |  | 138 4872 7995 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 内蒙古分公司 | DB9-29001452 | #TS000269059 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 赤峰市红山区妇幼保健院 | 60034808 | 派工完成 | 2026-03-24 11:46:32 | 2026-03-24 12:12:17 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
东莞市寮步医院UA-5800数据无法传输 | 东莞市寮步医院UA-5800数据无法传输 需工程师前往现场检查，干化学卸载去微动开关 清下派 18002743202客户来电催单，告知报修后还没有工程师对接处理设备问题，需要工程师尽快联系，致电工程师陈志聪表示不是自己负责的区域，致电检验主管丁晗电话无法接通，已致电渠道主管鲁骁跟进 |  | 180 0274 3202 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 | N3-08001171 | #TS000268857 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 东莞市寮步医院 | 306923 | 派工完成 | 2026-03-24 11:12:07 | 2026-03-24 11:36:58 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
平凉市泾川县高平中心卫生院IVD / 生化 / BS-430设备和电脑无法连接 | 平凉市泾川县高平中心卫生院IVD / 生化 / BS-430设备和电脑无法连接 YW-17005742 指导客户联机 【故障现象】： 客户设备移机 仪器无法连接【排查过程】：指导客户更换 串口线 升级软件可连接 软件无法打开 客户需要重新定标 接管路等需要工程师上门【故障定位】： 串口线 串口版等【一线建议】： 检查串口线 串口设置刷下位机 【下派理由】：需要工程师上门 |  | 139 9331 9439 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 | YW-17005742 | #TS000268841 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 平凉市泾川县高平中心卫生院 | 334789 | 派工完成 | 2026-03-24 11:07:15 | 2026-03-24 11:52:40 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
天津市津南区武警8631部队后勤卫生队BS-600滤芯堵了 | 天津市津南区武警8631部队后勤卫生队BS-600滤芯堵了 【故障现象】：水机制水跳动，怀疑进水过滤器堵了 【排查过程】：建议暂时取掉进水过滤器直连仪器，观察水机是否正常，若仍然跳动建议联系水机厂家上门处理，若需要进水过滤器建议联系经销商购买过滤器 【处理结果】：客户已明确问题原因 |  | 183 2265 1289 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 天津分公司 | YS-9C001341 | #TS000268834 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 天津市津南区武警8631部队后勤卫生队 | 60136859 | 技术支持解决 | 2026-03-24 11:05:42 | 2026-03-24 11:13:43 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
京东健康体检中心（深圳南山店）IVD / 生化 / BS-2600M出现报警 | 京东健康体检中心（深圳南山店）IVD / 生化 / BS-2600M出现报警 【故障现象】：调度机构拔叉故障 【排查过程】：清楚样本架后故障能恢复，一做样本又会报警 【故障定位】：调度机构 【一线建议】：客户比较着急，现场排查调度机构位置是否正常 【下派理由】：客户无法自行处理，需工程师现场处理 |  | 139 5924 3205 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 | JP6-58000050 | #TS000268782 | IVD | 生化 | BS-2600M | [7 empty] | 京东健康体检中心（深圳南山店） | 90392149 | 派工完成 | 2026-03-24 10:54:48 | 2026-03-24 10:59:56 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
哈尔滨珠江心脑血管医院CL-2000i试管架卡住了 | 哈尔滨珠江心脑血管医院CL-2000i试管架卡住了W5-8B000695 【故障现象】：轨道动作异常【排查过程】：前端轨道存在样本架 故障无法消除指导客户清除【处理结果】，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 198 4558 7766 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990002 |  | 黑吉分公司 | W5-8B000695 | #TS000268778 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 哈尔滨珠江心脑血管医院 | 60115355 | 技术支持解决 | 2026-03-24 10:53:31 | 2026-03-24 11:11:47 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
市北区辽宁路街道桓台路社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-10(UH-15004912)溶血异常 | 市北区辽宁路街道桓台路社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-10(UH-15004912)溶血异常 |  | 156 6682 1932 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 青岛分公司 | UH-15004912 | #TS000268740 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 市北区辽宁路街道桓台路社区卫生服务中心 | 90254178 | 派工完成 | 2026-03-24 10:44:39 | 2026-03-24 11:50:30 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
东莞市大朗医院IVD / 血球 / BC-6900废液池压力异常，无法消除 | 东莞市大朗医院IVD / 血球 / BC-6900废液池压力异常，无法消除 SP-63000247 【故障现象】：废液池压力异常 【排查过程】：状态-40Kpa压力偏低，调到正常范围内后，能消除故障，但一做样本后就又会报警，表示可以派工，老师表示自行联系当地 工程师就行。 【处理结果】：无需技术支持 |  | 132 8820 8058 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 深圳分公司 | SP-63000247 | #TS000268688 | IVD | 血球 | BC-6900 | [7 empty] | 东莞市大朗医院 | 307065 | 无需技术支持 | 2026-03-24 10:36:40 | 2026-03-24 10:42:45 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
墨玉县爱理阿亚提医院BC-5380白细胞堵孔，无法消除 | 墨玉县爱理阿亚提医院BC-5380白细胞堵孔，无法消 视频指导客户发现WBC后管路堵死指导客户 清理 【故障现象】：WBC堵孔 WBC结果为0【排查过程】检查客户WBC后管路发现堵死 指导客户清理管路【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: 微信图片_20260324113953_109_12.png:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260324113953_109_12_1774323608964_wxmtd.png?Expires=1780542556&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=oL9IoSHG1rqFfS61sSE0IFNL7Uw%3D |  | 180 9488 2699 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 | RF-34107075 | #TS000268663 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 墨玉县爱理阿亚提医院 | 60089286 | 技术支持解决 | 2026-03-24 10:31:25 | 2026-03-24 11:42:57 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
曲阳县第二中心医院 - BC-5385 CRP | 光学增益校准无法通过 曲阳县第二中心医院 医学检验科 【故障现象】：偶发不分类【排查过程】： 客户反应偶发不分类 结果异常要求工程师上门【故障定位】： 试剂 光学【一线建议】：检查散点图 检查试剂 光学增益等【下派理由】： 要求工程师上门 |  | 189 1101 8981 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | DD4-58003547 | #TS000268654 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 曲阳县第二中心医院 | 60039733 | 派工完成 | 2026-03-24 10:28:58 | 2026-03-24 10:57:19 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
衡水市妇幼保健院CX-9000 | 2026-03-24 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11205000【样本架卸载中断，卸载平台存在样本架】,39301041【夹爪3Y移动故障，夹爪3水平Y向动作异常】 渠道工程师已指导客户处理，此单封闭 |  | 123 4567 8901 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | GC8-35000272 | #TS000268635 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 衡水市妇幼保健院 | 319469 | 无需技术支持 | 2026-03-24 10:24:33 | 2026-03-24 10:29:42 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
朝阳市喀左县妇幼保健所IVD / 血球 / BC-5180机器提示试剂余量不足，故障无法消除 | 朝阳市喀左县妇幼保健所IVD / 血球 / BC-5180机器提示试剂余量不足，故障无法消除 无法提供序列号 【故障现象】：仪器报警稀释液余量不足 【排查过程】：稀释液正常，重新输入新条码后故障消除 【处理结果】：故障已消除 |  | 138 4213 2789 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000268582 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 朝阳市喀左县妇幼保健所 | 315909 | 技术支持解决 | 2026-03-24 10:12:09 | 2026-03-24 10:36:44 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
康保县阎油坊中心卫生院BS-360S检测结果数值异常 | 康保县阎油坊中心卫生院BS-360S检测结果数值异常 BB6-53004299 【故障现象】： 客户需要工程师上门进行定标质控【下派理由】： 客户需求 |  | 182 3220 0863 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | BB6-53004299 | #TS000268554 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 康保县阎油坊中心卫生院 | 90011928 | 派工完成 | 2026-03-24 10:04:18 | 2026-03-24 10:09:57 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
南昌新时代妇产医院BC-5380 CRP（DD3-43000256）废液满无法消除故障 | 南昌新时代妇产医院BC-5380 CRP（DD3-43000256）废液满无法消除故障 【故障现象】：仪器频繁报警废液满 【排查过程】：废液桶已被清空，浮子干净未卡住，偶尔能消除，但又报警，先短接接头消除故障 【故障定位】：废液瓶盖组件 【一线建议】：申请瓶盖组件更换 【下派理由】：硬件故障 |  | 136 4793 0116 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 南昌分公司 |  | #TS000268515 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 南昌新时代妇产医院 | 90057228 | 派工完成 | 2026-03-24 09:56:34 | 2026-03-24 10:10:48 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新筑社区卫生服务中心bc-5180，质控血红蛋白失控， | 新筑社区卫生服务中心bc-5180，质控血红蛋白失控，RG-13100315T 【故障现象】： 质控血红蛋白失控【排查过程】： HGB突然失控 降低 客户反应WBC也降低 做过维护故障依旧 指控为10号左右开瓶 结果客户反应样本MCHC 等相关HGB结果异常【故障定位】：如客户反应HGB wbc突然降低 怀疑WBC计数池排液不畅导致结果稀释【一线建议】： 检查WBC排液 验证了稳定性【下派理由】： 客户无法自行操作。 17855975362来电反馈需要先和院方沟通，已告知待后续工程师联系可以和工程师直接沟通 |  | 178 5597 5362 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 西安分公司 | RG-13100315T | #TS000268504 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新筑社区卫生服务中心 | 383880 | 派工完成 | 2026-03-24 09:52:54 | 2026-03-24 10:02:04 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
龙港区玉皇街道社区卫生服务中心BC-30血红蛋白本地异常 | 龙港区玉皇街道社区卫生服务中心BC-30血红蛋白本地异常无法提供序列号 |  | 152 4155 7900,178 0429 0910 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000268466 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 龙港区玉皇街道社区卫生服务中心 | 90093267 | 派工完成 | 2026-03-24 09:40:06 | 2026-03-24 11:50:42 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
临夏市东关社区卫生服务中心BS-430换了新的试剂，报警试剂条码数据错误 | 临夏市东关社区卫生服务中心BS-430换了新的试剂，报警试剂条码数据错误 YW-53011199 【故障现象】：仪器报警试剂条码数据错误，后报光源灯未打开 【排查过程】：查看基本所有试剂都报警试剂条码数据错误，添加微信视频查看试剂盘装载正确，扫描激光无异常，让老师重新点击装载完成，发现老师将一个试剂盘的试剂分成了一号盘和二号盘分别扫描，这才造成错误报警，卸载二号盘所有试剂后，在一号盘重新装载完成，扫描后不再报警。反应杯查看有溢流情况。 【故障定位】：清洗机构液路 【一线建议】：现场排查清洗机构管路与阀 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 191 1934 1103 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 |  | #TS000268445 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 临夏市东关社区卫生服务中心 | 90238134 | 派工完成 | 2026-03-24 09:29:50 | 2026-03-24 09:50:21 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
（急）吉林医药学院BC-2900通讯异常 | 吉林医药学院BC-2900通讯异常 贝登-吴良园19155624582：已解决 |  | 150 4421 1432 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 | RL-5B105004 | #TS000268418 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 吉林医药学院 | 90089371 | 座席解决 | 2026-03-24 09:16:37 | 2026-03-24 10:06:19 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
赤峰市红山区妇幼保健院IVD / 血球 / BC-7500[N] CS稀释液剩很多就开始报不足了 | 赤峰市红山区妇幼保健院IVD / 血球 / BC-7500[N] CS稀释液剩很多就开始报不足了 【故障现象】：稀释液剩很多就开始报不足了 【排查过程】：询问老师进液管路是否有空气进入，老师表示有空气，解释报警原理 【处理结果】：老师已知晓报警原因 |  | 138 4872 7995 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000268394 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CS | [7 empty] | 赤峰市红山区妇幼保健院 | 60034808 | 技术支持解决 | 2026-03-24 09:05:39 | 2026-03-24 09:16:13 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
信阳市固始县精神病医院bs-360s，诊断报告显示不完整 | 信阳市固始县精神病医院bs-360s，诊断报告显示不完整，BB6-35003785 【故障现象】：报告打印诊断栏显示不全 【排查过程】：指导调整打印模版 【处理结果】：客户已会调整打印模版，诊断显示完全 |  | 185 7049 4668 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 郑州分公司 | BB6-35003785 | #TS000268383 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 信阳市固始县精神病医院 | 309259 | 技术支持解决 | 2026-03-24 08:54:44 | 2026-03-24 09:08:32 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
平南县人民医院 - CX-9000 | 无法启动 平南县人民医院 医学检验科 渠道工程师已建单申请配件，今天前往现场，此单暂且封闭 附件: open_api/tid44609/1774313459_44609_84a746_media_1774313444462.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774313459_44609_84a746_media_1774313444462.jpg?Expires=1780542556&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=sPABtNjrsEssI4n%2B4Fh1JqxyNJ0%3D |  | 188 4529 7321 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 南宁分公司 | GC8-29000099 | #TS000268380 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 平南县人民医院 | 302370 | 无需技术支持 | 2026-03-24 08:50:54 | 2026-03-24 09:02:10 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三乙
邵阳市城步县茅坪镇中心卫生院 - BC-3000PLUS | 血常规仪在无警报情况下，检测的RBC，HGB，PLT均明显偏低，采样针每次吸样明显减少 邵阳市城步县茅坪镇中心卫生院 医学检验科 怀疑采样针堵塞 附件: open_api/tid44609/1774313210_44609_e6c253_media_1774313119338.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774313210_44609_e6c253_media_1774313119338.jpg?Expires=1780542556&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=bTGr1hmkublshGfbRY2NFJHzGgU%3D open_api/tid44609/1774313210_44609_2f9048_media_1774313119343.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774313210_44609_2f9048_media_1774313119343.jpg?Expires=1780542556&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ggaFYTe03fzIomsl0nFmcxtfh7s%3D open_api/tid44609/1774313211_44609_76cb22_media_1774313119344.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774313211_44609_76cb22_media_1774313119344.jpg?Expires=1780542556&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=8%2B%2BRXWlgDdi2ETSjthUqChzzWL8%3D open_api/tid44609/1774313211_44609_f22618_media_1774313119345.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774313211_44609_f22618_media_1774313119345.jpg?Expires=1780542556&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=DxU5jla6W12lzBkFtV7Gt%2FiILAI%3D |  | 198 7391 8116 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  |  |  | 长沙分公司 | RJ-78125150 | #TS000268374 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 邵阳市城步县茅坪镇中心卫生院 | 378850 | 派工完成 | 2026-03-24 08:46:45 | 2026-03-24 10:31:36 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
张老师16280189721，bs-830 功率咨询Bs-830的功率，使用在喀什市 | 张老师16280189721，bs-830 功率咨询Bs-830的功率，使用在喀什市，不愿意提供医院名称 虚拟客户建单，如需下派，请提交至呼叫中心 【故障现象】：客户咨询BS830功率【排查过程】：告知客户2000VA UPS罪少3000VA【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 162 8018 9721 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000268373 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-24 08:46:33 | 2026-03-24 08:54:10 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
东辽县脑科医院BS-830询问靶值信息（批号：150126003） | 东辽县脑科医院BS-830询问靶值信息（批号：150126003）无法提供序列号 【故障现象】：咨询常规生化复合校准品150126003靶值 【排查过程】：服务号上未更新资料，添加老师微信后发送靶值文件 【处理结果】：客户已收到靶值表 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000268372 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 东辽县脑科医院 | 90160315 | 技术支持解决 | 2026-03-24 08:46:21 | 2026-03-24 09:21:21 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
杭锦后旗团结镇卫生院 - BC-5130 | 本底异常，消除不了 杭锦后旗团结镇卫生院 医学检验科 【故障现象】：本底异常 【排查过程】：客户未接听电话，工单直接下派 【故障定位】：液路 【一线建议】：电话联系确认故障点 【下派理由】：客户未接听电话，工单直接下派 附件: open_api/tid44609/1774312940_44609_cff395_media_1774312918580.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774312940_44609_cff395_media_1774312918580.jpg?Expires=1780542556&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Hcau7KVeyguQkHRi5yyawW%2Fm0DI%3D |  | 137 8978 0102 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yanghong@dinuo.com |  |  |  | 内蒙古分公司 | TR-0C005041 | #TS000268366 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 杭锦后旗团结镇卫生院 | 60109512 | 派工完成 | 2026-03-24 08:42:15 | 2026-03-24 08:55:10 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
重庆市丰都县仙女湖镇卫生院BC-5000液体压力异常，HGB本底电压异常 | 重庆市丰都县仙女湖镇卫生院BC-5000液体压力异常，HGB本底电压异常 【故障现象】：液体压力异常，HGB本底电压异常 【排查过程】：增益能调整，检查稀释液发现瓶盖组件盖子接头断裂导致故障 【故障定位】：稀释液瓶盖组件 【一线建议】：申请稀释液瓶盖组件更换 【下派理由】：硬件故障，需要更换 |  | 177 2508 8378 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 重庆分公司 | SS-95006060 | #TS000268363 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 重庆市丰都县仙女湖镇卫生院 | 90124233 | 派工完成 | 2026-03-24 08:38:50 | 2026-03-24 08:54:15 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
连州市人民医院BS-2800M咨询如何开机 | 连州市人民医院BS-2800M咨询如何开机 客户自行解决 |  | 181 2599 1196 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 广州分公司 | JP7-28000178 | #TS000268340 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 连州市人民医院 | 306895 | 无需技术支持 | 2026-03-24 08:15:02 | 2026-03-24 08:55:09 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
孟津县平乐镇跃店郭强诊所BC-2600开机时间特别长 | 孟津县平乐镇跃店郭强诊所BC-2600开机时间特别长 |  | 139 0379 9603 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008，59990009 |  | 郑州分公司 | RQ-85125182 | #TS000268329 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 孟津县平乐镇跃店郭强诊所 | 90063886 | 派工完成 | 2026-03-24 08:07:03 | 2026-03-24 08:07:04 | 59990008 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
北京丰台右安门医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CScrp乳胶试剂过期报警无法消除 | 北京丰台右安门医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CScrp乳胶试剂过期报警无法消除，联系方式李老师15711336178 转北京分公司张发协助跟进 老师二次来电催促工程师 |  | 157 1133 6178 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 北京分公司 | DC6-45004040 | #TS000268292 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 北京丰台右安门医院 | 305931 | 派工完成 | 2026-03-24 05:35:17 | 2026-03-24 05:35:21 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
厦门大学附属第一医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS轨道动作异常 | 厦门大学附属第一医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS轨道动作异常，联系方式李老师18205952561，烦请跟进谢谢 转福州分公司余根贤协助跟进，未能联系上工程师和夜班接口人，已转主管黄聪利协助跟进 |  | 182 0595 2561 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 福州分公司 | DC6-52004950 | #TS000268289 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 厦门大学附属第一医院 | 60027601 | 派工完成 | 2026-03-24 02:58:23 | 2026-03-24 02:58:27 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
凤岗华医医疗门诊部IVD / 血球 / BC-5120的ip改了无法连通 | 凤岗华医医疗门诊部IVD / 血球 / BC-5120的ip改了无法连通，联系方式黄老师15099762655，烦请跟进谢谢 转深圳分公司乔健鹏协助跟进 |  | 150 9976 2655 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 深圳分公司 | TQ-98002479 | #TS000267770 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 凤岗华医医疗门诊部 | 90409892 | 派工完成 | 2026-03-23 19:12:02 | 2026-03-23 19:12:06 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
巧家县药山镇中心卫生院BC-5180导出数据打不开 | 巧家县药山镇中心卫生院BC-5180导出数据打不开 老师没提供序列号 |  | 132 1192 8167 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 |  | #TS000267625 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 巧家县药山镇中心卫生院 | 90315978 | 派工完成 | 2026-03-23 18:22:15 | 2026-03-23 18:22:19 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
和田街社区卫生服务中心BS-830S样本针清洗时未检测页面 | BB7-13000282 BS-830S样本针清洗时未检测页面 |  | 135 7989 7242 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 |  | #TS000267527 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 和田街社区卫生服务中心 | 90409884 | 派工完成 | 2026-03-23 17:59:36 | 2026-03-23 17:59:40 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
杭州市第一人民医院CX-9000 | 2026-03-23 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11205000【样本架卸载中断，卸载平台存在样本架】,27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 |  | 135 8818 3666 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 杭州分公司 | GC8-4B000860 | #TS000267410 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 杭州市第一人民医院 | 303042 | 无需技术支持 | 2026-03-23 17:36:23 | 2026-03-23 17:43:04 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
甘肃省会宁县杨崖集镇卫生院BC-5380末梢血如何做 | BC-5380末梢血如何做 【故障现象】：不会须做末梢抗凝血 【排查过程】：指导使用 【处理结果】：指导使用 |  | 153 3708 0085 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 | RF-99103453 | #TS000267400 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 甘肃省会宁县杨崖集镇卫生院 | 90164200 | 技术支持解决 | 2026-03-23 17:35:07 | 2026-03-23 17:41:43 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
北川羌族自治县白坭乡卫生院BS-330E需要通讯文档 | BS-330E需要通讯文档 【故障现象】：客户需要BS-330E需要通讯文档 【排查过程】：加客户微信后，已将相关文件发送客户 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 136 9963 0500 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 | XQ-71001623 | #TS000267365 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 北川羌族自治县白坭乡卫生院 | 369412 | 技术支持解决 | 2026-03-23 17:28:31 | 2026-03-23 17:37:58 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
南昌县蒋巷卫生院BC-30S本底异常 | 南昌县蒋巷卫生院BC-30S本底异常，无法提供序列号 |  | 079 1858 61586 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 南昌分公司 |  | #TS000267143 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 南昌县蒋巷卫生院 | 372629 | 派工完成 | 2026-03-23 16:51:17 | 2026-03-23 17:11:26 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆民丰县尼雅乡卫生院BS-460设备报错代码A12005 | 新疆民丰县尼雅乡卫生院BS-460设备报错代码A12005，客户无法提供序列号 【故障现象】：反应盘温度超出范围 【排查过程】：方言听不太明的 【故障定位】：集流环，传感器 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 |  | 175 9913 1166 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000267130 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 新疆民丰县尼雅乡卫生院 | 375952 | 派工完成 | 2026-03-23 16:48:47 | 2026-03-23 16:54:48 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
宁明县桐棉镇卫生院IVD / 生化 / BS-430的试剂弄到手上了怎么清洗 | 宁明县桐棉镇卫生院IVD / 生化 / BS-430的试剂弄到手上了怎么清洗 【故障现象】：BS-430的试剂弄到手上了怎么清洗 【排查过程】：指导客户清洁水去冲洗后，使用肥皂清洁，客户没有感觉到不舒适 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 156 7881 8165 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 南宁分公司 |  | #TS000267064 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 宁明县桐棉镇卫生院 | 373428 | 技术支持解决 | 2026-03-23 16:39:51 | 2026-03-23 16:57:04 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
长沙长济肾病专科医院IVD / 生化 / BS-450结果不稳定 | 长沙长济肾病专科医院IVD / 生化 / BS-450结果不稳定 【故障现象】：TPUC大包装用到BS450U咨询 【排查过程】：临床工和师协助回答老师疑问 【处理结果】：问题解决 |  | 189 0748 9395 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 | YV-8B000353 | #TS000267021 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 长沙长济肾病专科医院（有限合伙） | 60124134 | 技术支持解决 | 2026-03-23 16:31:10 | 2026-03-23 16:42:05 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
山东省东营市马琦综合门诊部BC-2600报警稀释液过期 | 山东省东营市马琦综合门诊部BC-2600报警稀释液过期 |  | 151 6624 2935 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 青岛分公司 | RQ-9B102569 | #TS000267012 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 山东省东营市马琦综合门诊部 | 375098 | 派工完成 | 2026-03-23 16:30:05 | 2026-03-23 16:54:21 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
晋江爱尔眼科医院有限公司IVD / 凝血仪器 / C3100系统异常 | 晋江爱尔眼科医院有限公司IVD / 凝血仪器 / C3100系统异常 |  | 135 9971 9867 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 福州分公司 | GD4-33000211 | #TS000266973 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 晋江爱尔眼科医院有限公司 | 90061366 | 技术支持解决 | 2026-03-23 16:23:41 | 2026-03-23 16:54:16 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
老师18339695921BS-830咨询数据导出问题 | 老师18339695921BS-830咨询数据导出问题，客户不愿告知使用终端，无法提供序列号，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：lis通询咨询 【排查过程】：对方为LIS技术人员 【处理结果】：提供LIS协议 |  | 183 3969 5921 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 |  | #TS000266841 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-23 15:57:23 | 2026-03-23 16:14:48 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
长春市南关区桃源社区卫生服务中心BC-2600不出结果， | 长春市南关区桃源社区卫生服务中心BC-2600不出结果，RQ-32110648 |  | 186 0442 2206 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 黑吉分公司 | RQ-32110648 | #TS000266637 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 长春市南关区桃源社区卫生服务中心 | 90007188 | 座席解决 | 2026-03-23 15:21:00 | 2026-03-23 17:03:23 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
湖南省衡阳市衡阳县樟树乡卫生院BC-5000不出结果 | BC-5000不出结果 【故障现象】：不会手工传结果给数据管理软件 【排查过程】：指导始用 【处理结果】：解决问题 |  | 183 7479 7028 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | SS-7C005163 | #TS000266632 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡卫生院 | 90053344 | 技术支持解决 | 2026-03-23 15:20:25 | 2026-03-23 15:37:39 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
南山区医疗集团总部月亮湾社区健康服务中心BC-5180 CRP采样针需更换，C反应采样舱门打不开 | SU-29009760 BC-5180 CRP采样针需更换，C反应采样舱门打不开，要确认保修时间 【故障现象】：BC-5180 CRP采样针需更换，C反应采样舱门打不开，要确认保修时间 【排查过程】：和客户沟通后，客户决定先观察看看，暂时不更换维修 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 134 1029 4263 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 |  | #TS000266595 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 南山区医疗集团总部月亮湾社区健康服务中心 | 90398036 | 技术支持解决 | 2026-03-23 15:14:04 | 2026-03-23 15:47:27 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
明水县中医院IVD / 生化 / BS-860咨询LIS连接问题 | 明水县中医院IVD / 生化 / BS-860咨询LIS连接问题 【故障现象】：BS-860咨询LIS连接问题 【排查过程】：指导客户找到LIS 设置界面 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 177 4560 3717 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 | BB9-41001471 | #TS000266587 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 明水县中医院 | 310594 | 技术支持解决 | 2026-03-23 15:12:44 | 2026-03-23 15:39:04 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
成都市双流区怡心街道社区卫生服务中心BS-600咨询数据能否恢复 | 成都市双流区怡心街道社区卫生服务中心BS-600咨询数据能否恢复，YS-68000216 此单超时封闭 |  | 138 8181 9789 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 |  | #TS000266523 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 成都市双流区怡心街道社区卫生服务中心 | 90264643 | 座席解决 | 2026-03-23 15:00:44 | 2026-04-07 09:46:21 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
正安县康诚妇产医院BC-2600打报告如何设置 | 正安县康诚妇产医院BC-2600打报告如何设置，老师没有提供序列号 |  | 185 8636 0628 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000266518 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 正安县康诚妇产医院 | 60083280 | 座席解决 | 2026-03-23 15:00:13 | 2026-03-23 16:51:09 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
分宜二医院CL-2000i | 2026-03-23 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【CL-2000i：仪器无法连接】 |  | 138 0707 1902 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | admin |  | 南昌分公司 | YB-93001160 | #TS000266515 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 分宜二医院 | 60115894 | 派工完成 | 2026-03-23 14:59:33 | 2026-03-23 16:55:18 | 59990007 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
盘关镇卫生院咨询IVD / 生化 / BS-430糖化报警 | 盘关镇卫生院咨询IVD / 生化 / BS-430糖化报警，老师没有提供序列号 【故障现象】：BS-430糖化报警 【排查过程】：糖化血红蛋白项目，部分结果数值2000多，指导客户重测数值依旧2000多 【处理结果】：需临床工程师接入服务 |  | 173 8589 6566 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000266500 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 盘关镇卫生院 | 60130566 | 派工完成 | 2026-03-23 14:54:54 | 2026-03-23 14:54:55 | 59990007 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
广水市骆店镇卫生院IVD / 血球 / BC-5380使用方面操作问题 | 广水市骆店镇卫生院IVD / 血球 / BC-5380使用方面操作问题，无法提供序列号 【故障现象】： BC-5380使用方面操作问题 【排查过程】：指导客户正确的操作流程后，问题解决 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 158 9763 0852 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 |  | #TS000266422 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 广水市骆店镇卫生院 | 90221862 | 技术支持解决 | 2026-03-23 14:37:41 | 2026-03-23 14:48:27 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
怀化市芷江县新店坪中心卫生院BS-430提示样本针未检测到液面 | 怀化市芷江县新店坪中心卫生院BS-430提示样本针未检测到液面，无法提供序列号 【故障现象】：BS-430提示样本针未检测到液面 【排查过程】：指导客户系统恢复时查看循环水压力表，发现压力表大概在10-13之间，远低于正常压力 【处理结果】：客户不方便进一步指导检查，工单下派，分公司跟进处理 |  | 151 1151 9188 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 |  | #TS000266291 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 怀化市芷江县新店坪中心卫生院 | 326724 | 派工完成 | 2026-03-23 14:09:01 | 2026-03-23 14:23:47 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
新疆阿勒泰市汗德尕特乡卫生院BC-5180白细胞堵孔， | 新疆阿勒泰市汗德尕特乡卫生院BC-5180白细胞堵孔， 等待客户反馈2小时10分钟 【故障现象】：BC-5180白细胞堵孔 【排查过程】：指导客户消除故障，浸泡计数池后故障解决 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 180 9754 1816 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | RG-32105890 | #TS000266263 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆阿勒泰市汗德尕特乡卫生院 | 360839 | 技术支持解决 | 2026-03-23 14:00:45 | 2026-03-23 16:26:42 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
成都云芯智造科技有限公司IVD / 血球 / BC-20（UF-98001895）真空压力泵异常，抽样组件异常 | 成都云芯智造科技有限公司IVD / 血球 / BC-20（UF-98001895）真空压力泵异常，抽样组件异常 |  | 137 7885 5016 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 |  | #TS000266199 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 成都云芯智造科技有限公司 | 90319727 | 派工完成 | 2026-03-23 13:46:53 | 2026-03-23 15:31:11 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）掇刀区掇刀石街道望兵石社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-450显示样本针未检测到页面 | （急）掇刀区掇刀石街道望兵石社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-450显示样本针未检测到页面 【故障现象】：样本针清洗时未检测到液面 【排查过程】：R注射器漏液 【故障定位】：R注射器漏液 【一线建议】：申请整注射器 【下派理由】：硬件故障 |  | 134 5122 8289 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 | YV-19002256 | #TS000266183 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 掇刀区掇刀石街道望兵石社区卫生服务中心 | 90026974 | 派工完成 | 2026-03-23 13:43:26 | 2026-03-23 13:47:51 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
（急）长沙市雨花区井湾子街道星莲社区卫生服务中心BC-20显示真空压力异常 | 长沙市雨花区井湾子街道星莲社区卫生服务中心BC-20显示真空压力异常，无法提供序列号 贝登-吴良园19155624582：客户自行处理，可以电话关单 |  | 153 6780 7123 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 |  | #TS000266119 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 长沙市雨花区井湾子街道星莲社区卫生服务中心 | 90289405 | 座席解决 | 2026-03-23 13:21:01 | 2026-03-23 13:49:55 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
西安市雁塔区曲江招商依云社区卫生服务站BC-5120无法传输结果 | 西安市雁塔区曲江招商依云社区卫生服务站BC-5120无法传输结果，TQ-88000931 老师来电催促，着急，希望工程师尽快联系处理，在线再次转接 【故障现象】：无法传输结果 【排查过程】：联机程序被退出 【处理结果】：运行联机程序后正常 |  | 183 2943 1488 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 西安分公司 |  | #TS000266105 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 西安市雁塔区曲江招商依云社区卫生服务站 | 90066930 | 技术支持解决 | 2026-03-23 13:17:06 | 2026-03-23 13:31:52 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
磐石市吉昌镇中心卫生院BC-2900本底异常 | 磐石市吉昌镇中心卫生院BC-2900本底异常 |  | 186 2550 5755 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 黑吉分公司 | RL-67105341 | #TS000266071 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 磐石市吉昌镇中心卫生院 | 90023300 | 派工完成 | 2026-03-23 13:07:27 | 2026-03-23 15:30:55 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
塔什库尔干县人民医院IVD / 生化 / BS-860 ip出现问题 | 塔什库尔干县人民医院IVD / 生化 / BS-860 ip出现问题 【故障现象】：LIS电脑PING不通操作电脑 【排查过程】：防火墙被打开 【处理结果】：关闭防火墙后正常 |  | 150 0307 1752 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | BB9-9A000340 | #TS000266050 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 塔什库尔干县人民医院 | 301393 | 技术支持解决 | 2026-03-23 13:02:52 | 2026-03-23 13:19:26 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民医院BC-5390CRP血小板数值偏高 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民医院BC-5390CRP血小板数值偏高 【故障现象】：血小板数值第一次14，第二次54 【排查过程】：MCV：56，小红细胞性贫血样本，给老师解释PLT受小红细胞影响，建议镜检或用有光学PLT的仪器测试 【处理结果】：老师明白问题点 |  | 166 9900 2867 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | ST-2C005025 | #TS000266002 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民医院 | 60058338 | 技术支持解决 | 2026-03-23 12:50:43 | 2026-03-23 12:54:35 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
新疆生产建设兵团农十三师红星四场医院咨询IVD / 生化 / BS-1000M糖化的操作问题 | 新疆生产建设兵团农十三师红星四场医院咨询IVD / 生化 / BS-1000M糖化的操作问题，老师没有提供序列号 等待客户3.5小时 【故障现象】：BS-1000M糖化的操作问题 【排查过程】：指导过程中发现客户定错包装试剂，需更换试剂后使用，操作比较复杂，客户要求当地工程师联系 【处理结果】：客户要求当地工程师联系，工单下派 |  | 150 2611 9669 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000265966 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 新疆生产建设兵团农十三师红星四场医院 | 377051 | 派工完成 | 2026-03-23 12:38:50 | 2026-03-23 12:38:51 | 59990007 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
新疆乌鲁木齐市冶建医院BS-830需要做性能验证 | 新疆乌鲁木齐市冶建医院BS-830需要做性能验证，序列号：BA6-58005359 转彭丽娟 |  | 177 9921 0015 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000265934 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆乌鲁木齐市冶建医院 | 327956 | 座席解决 | 2026-03-23 12:33:17 | 2026-03-23 12:33:18 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
首都医科大学宣武医院IVD / 血球 / BRICYTE E6管路报堵 | 首都医科大学宣武医院IVD / 血球 / BRICYTE E6管路报堵 【故障现象】：采样通道堵 【排查过程】：管堵无效 【故障定位】：现场排查 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 老师来电，希望工程师尽快联系处理，致电服务工程师 |  | 151 5309 9290 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 北京战略客户部 | TA-41001141 | #TS000265857 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 首都医科大学宣武医院 | 305878 | 派工完成 | 2026-03-23 12:13:08 | 2026-03-23 12:15:49 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
昆明官渡进日医院有限公司 BS-360E，光源自检不过， | 昆明官渡进日医院有限公司 BS-360E，光源自检不过，BA1-83000405 等待客户1.5H 【故障现象】：BS-360E，光源灯报警发光强度低 【排查过程】：指导客户按正常流程更换光源灯，确定水质有没有问题，清洗或者更换反应杯 【处理结果】：客户要求自行处理 |  | 135 1875 6808 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 |  | #TS000265808 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 昆明官渡进日医院有限公司 | 90407540 | 技术支持解决 | 2026-03-23 12:01:52 | 2026-03-23 13:41:00 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
阿瓦提县人民医院BC-6800设备故障报警 | 阿瓦提县人民医院BC-6800设备故障报警，老师表示代理商告知有五六个备件出现问题，都需要更换维修，院方想先采购一到两个备件更换，看能否排障，代理商告知必须整套购买更换，对此不满，来电反馈 致电检验主管孙涛电话拒接，致电用服经理胡凯跟进 |  | 152 9251 0960 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | SH-66002019 | #TS000265792 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 阿瓦提县人民医院 | 301368 | 派工完成 | 2026-03-23 11:58:37 | 2026-03-23 11:58:41 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
抚顺中山医院IVD / 血球 / BC-2800（RP-52114872）机器漏液，老师需要线下工程师。 | 抚顺中山医院IVD / 血球 / BC-2800（RP-52114872）机器漏液，老师13689796054需要线下工程师。 无可用代码，麻烦先安排工程师跟进，转赵凡跟进 13689796054来电催单，已反馈南京贝登 靳鹏云 18602504793跟进。 老师第二次来电催促，转 靳鹏云跟进 |  | 136 8979 6054 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 沈阳分公司 | RP-52114872 | #TS000265723 | IVD | 血球 | BC-2800 | [7 empty] | 抚顺中山医院 | 100604 | 派工完成 | 2026-03-23 11:45:19 | 2026-03-23 11:45:23 | 59990051 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
杨凌示范区医院CX-9000 | 2026-03-23 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24206000【样本针废液池排液失败，样本针废液池排液失败】 渠道工程师已跟进处理，此单暂且封闭。 |  | 187 1078 3884 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 西安分公司 | GC8-33000210 | #TS000265695 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 杨凌示范区医院 | 305347 | 无需技术支持 | 2026-03-23 11:37:36 | 2026-03-23 12:06:25 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
新疆阿勒泰市汗德尕特乡卫生院BC-5180白细胞堵孔， | 新疆阿勒泰市汗德尕特乡卫生院BC-5180白细胞堵孔，重新建单此单封闭 |  | 180 9754 1816 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | RG-32105890 | #TS000265690 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆阿勒泰市汗德尕特乡卫生院 | 360839 | 座席解决 | 2026-03-23 11:35:54 | 2026-03-23 14:00:54 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
云南全安堂医疗健康有限公司BS-830S质控失控 | BS-830S质控失控，无法提供序列号 【故障现象】：老师不会做质控 【排查过程】：加微指导 【处理结果】：指导后正常 |  | 150 1230 2500 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 昆明分公司 |  | #TS000265656 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 云南全安堂医疗健康有限公司 | 90408777 | 技术支持解决 | 2026-03-23 11:29:07 | 2026-03-23 11:36:59 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
宁安市人民医院CX-9000 | 2026-03-23 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24325000【触发试剂针废液池排液失败，触发试剂针废液池排液失败】 渠道工程师正在处理，此单暂且封闭 |  | 187 1461 5746 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | GC8-2A000139 | #TS000265637 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 宁安市人民医院 | 310541 | 无需技术支持 | 2026-03-23 11:22:03 | 2026-03-23 11:31:28 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
秦皇岛市海港区燕山大街办事处燕山一居社区卫生服务站IVD / 血球 / BC-5130稀释液条码扫描显示为0 | 秦皇岛市海港区燕山大街办事处燕山一居社区卫生服务站IVD / 血球 / BC-5130稀释液条码扫描显示为0 无法提供序列号 【故障现象】：加载试剂条码后任然报余量不足 【排查过程】：仪器重不关机，重启后重新加载条码后正常 【处理结果】：问题解决 |  | 150 7620 5457 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000265624 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 秦皇岛市海港区燕山大街办事处燕山一居社区卫生服务站 | 380708 | 技术支持解决 | 2026-03-23 11:17:15 | 2026-03-23 11:19:35 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
上海九慕医疗美容门诊部有限公司BC-20（UF-96001328）询问能不能调整那个试剂有效期的 | 上海九慕医疗美容门诊部有限公司BC-20（UF-96001328）询问能不能调整那个试剂有效期的 |  | 131 2081 7962 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 上海分公司 |  | #TS000265607 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 上海九慕医疗美容门诊部有限公司 | 90154647 | 座席解决 | 2026-03-23 11:11:20 | 2026-03-23 15:16:00 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
浪卡子县藏医院 - BC-30S | 漏水自动断电 浪卡子县藏医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1774235419_44609_4279e1_media_1774235389848.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774235419_44609_4279e1_media_1774235389848.jpg?Expires=1780542557&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=PvmFui2UBuyGE0NDDlErFOsXcr8%3D open_api/tid44609/1774235421_44609_b00ee9_media_1774235397591.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774235421_44609_b00ee9_media_1774235397591.jpg?Expires=1780542557&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=P1HRh6rHa55Rhip4hNJpLNql4Vw%3D |  | 159 5039 3930 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  |  |  | 成都分公司 | TH-29013395 | #TS000265603 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 浪卡子县藏医院 | 90308155 | 派工完成 | 2026-03-23 11:10:10 | 2026-03-23 16:56:12 | 59990007 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
新疆博乐市达勒特镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180无法连接数据库 | 新疆博乐市达勒特镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180无法连接数据库 【故障现象】：仪器报警BC-5180无法连接数据库 【排查过程】：指导客户重新开机试试，查找仪器软件源文件，准备重装软件，未能找到 【处理结果】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作 |  | 185 9059 6360 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 | RG-96103056 | #TS000265563 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆博乐市达勒特镇卫生院 | 360283 | 派工完成 | 2026-03-23 10:57:57 | 2026-03-23 11:27:44 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
中江康桥综合门诊部有限公司BC-2600修改语言设置 | 中江康桥综合门诊部有限公司BC-2600修改语言设置 老师未提供序列号 |  | 155 2066 9119 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990050 |  | 成都分公司 |  | #TS000265538 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 中江康桥综合门诊部有限公司 | 60065124 | 座席解决 | 2026-03-23 10:50:04 | 2026-03-23 15:03:15 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
西安市中心医院BC-7500[NR] CS压力异常 | 西安市中心医院BC-7500[NR] CS压力异常 【故障现象】：压力异常，160，CS 【排查过程】：周五就出现过。 【故障定位】：气泵及气路 【一线建议】：带气泵，WC1池，阀门备用 【下派理由】：需现场排查 |  | 131 5201 3029 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 西安分公司 | DC6-33002184 | #TS000265535 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 西安市中心医院 | 304996 | 派工完成 | 2026-03-23 10:49:03 | 2026-03-23 10:51:48 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
‌沙洋县城区社区卫生服务中心‌IVD / 生化 / BS-450参数如何选择 | ‌沙洋县城区社区卫生服务中心‌IVD / 生化 / BS-450参数如何选择，老师没提供序列号 【故障现象】：咨询试剂购错了如何解决 【排查过程】：建议调换试剂 【处理结果】：建议调换试剂问题解决 |  | 133 1052 7083 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000265486 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | ‌沙洋县城区社区卫生服务中心‌ | 90409844 | 技术支持解决 | 2026-03-23 10:37:21 | 2026-03-23 10:54:51 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
襄阳市襄州区双沟镇中心卫生院BS-2000M清洗失败 | BS-2000M清洗失败 【故障现象】：样本针清洗清洗失败 【排查过程】：已有工程师联系 【故障定位】：泵，管路 【一线建议】：带泵，过滤器备用 【下派理由】：现场派查 |  | 173 4332 2861 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990050 |  |  | YA-04000623 | #TS000265470 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 襄阳市襄州区双沟镇中心卫生院 | 328901 | 派工完成 | 2026-03-23 10:33:36 | 2026-03-23 11:05:14 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
绥阳高杨医院IVD / 血球 / BC-5120报本地压力异常 | 绥阳高杨医院IVD / 血球 / BC-5120报本地压力异常（TQ-87000059） 【故障现象】：RBC检测异常，本底异常 【排查过程】：重启后正常 【处理结果】：重启后正常 |  | 182 8626 1892 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  |  |  | #TS000265457 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 绥阳高杨医院 | 90062151 | 技术支持解决 | 2026-03-23 10:30:24 | 2026-03-23 10:31:54 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
共和县红十字大民医院BC-3000Plus不出结果 | 共和县红十字大民医院BC-3000Plus不出结果，RJ-4C119142 |  | 189 9717 0677 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 |  | #TS000265451 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 共和县红十字大民医院 | 60091345 | 派工完成 | 2026-03-23 10:29:48 | 2026-03-23 14:42:24 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
荆州市第二人民医院BC-5390 CRP模块异常 | ST-9B002932 BC-5390 CRP模块异常 【故障现象】：BC-5390 CRP模块异常，总是报警，客户CRP功能已停用 【排查过程】：指导客户关闭CRP模块 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 177 6308 9832 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 |  | #TS000265447 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 荆州市第二人民医院 | 312207 | 技术支持解决 | 2026-03-23 10:28:07 | 2026-03-23 10:43:44 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
牛武镇中心卫生院BS-350S试剂需要定标校准 | 牛武镇中心卫生院BS-350S试剂需要定标校准，无法提供序列号 老师15202427407再次来电，称联系其即可 转熊婧 2026-3-23 11:20:10：15202427407再次来电告知有人员联系涉及费用，表示是新设备是否有一年内免费的，对费用有异议，转熊婧 |  | 152 0242 7407 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990001 |  | 西安分公司 |  | #TS000265414 | IVD | 生化 | BS-350S | [7 empty] | 牛武镇中心卫生院 | 90056340 | 座席解决 | 2026-03-23 10:17:56 | 2026-03-23 10:17:57 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
龙口市诸由中心卫生院IVD / 血球 / BC-5390提示错误 | 龙口市诸由中心卫生院IVD / 血球 / BC-5390提示错误，老师没有提供序列号 【故障现象】：BC-5390做末梢全血时没有结果 【排查过程】：指导客户正确操作，更换样本编号后，故障解决 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 183 6385 7951 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 青岛分公司 |  | #TS000265393 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 龙口市诸由中心卫生院 | 100134 | 技术支持解决 | 2026-03-23 10:10:38 | 2026-03-23 10:24:19 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
招远市人民医院EH-2090C光源亮度偏低，所有通道不可用 | 招远市人民医院EH-2090C光源亮度偏低，所有通道不可用 清理了计数池表面无效，需工程师现场维护排查 下派，请接单工程师尽快联系客户，医生急 |  | 130 8164 8776 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 青岛分公司 | R5-36000148 | #TS000265380 | IVD | 尿液分析 | EH-2090C | [7 empty] | 招远市人民医院 | 304371 | 派工完成 | 2026-03-23 10:07:04 | 2026-03-23 10:52:32 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
商南县妇幼保健院IVD / 生化 / CL-2000I（W5-29001903）链接LIS出现问题需要指导 | 商南县妇幼保健院IVD / 生化 / CL-2000I（W5-29001903）链接LIS出现问题需要指导 【故障现象】：lis单向通，双向未发送请求 【排查过程】：发送LIS工具，诊断已发送23,17:14:33:752,LinkLayer Log: <=<SB>MSH¦^~\&¦Mindray¦¦¦¦¦¦QCK^Q02¦1¦P¦2.3.1¦¦¦¦¦¦ASCII¦¦¦<CR> 【故障定位】：现场对接，排查 【一线建议】：现场对接，排查 【下派理由】：现场对接，排查 |  | 189 9240 9668 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 西安分公司 | W5-29001903 | #TS000265283 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 商南县妇幼保健院 | 329576 | 派工完成 | 2026-03-23 09:41:51 | 2026-03-23 09:42:47 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
温岭石塘康民门诊部ua-66，咨询使用年限， | 温岭石塘康民门诊部ua-66，咨询使用年限，WC-85107900，老师，13336789526 贝登-吴良园19155624582已解决 |  | 133 3678 9526 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 杭州分公司 |  | #TS000265258 | IVD | 尿液分析 | UA-66 | [7 empty] | 温岭石塘康民门诊部 | 90068190 | 座席解决 | 2026-03-23 09:38:07 | 2026-03-23 11:01:06 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
榆林市榆阳区岔河则乡卫生院BS-430咨询是否能添加糖化血红蛋白的项目 | 榆林市榆阳区岔河则乡卫生院BS-430咨询是否能添加糖化血红蛋白的项目 【故障现象】：咨询能否做糖化血红蛋白 【排查过程】：查看仪器用非糖化针，告知只能用一代非双向同测试剂 【处理结果】：解答咨询 |  | 183 9103 2335 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 西安分公司 | YW-04003947 | #TS000265207 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 榆林市榆阳区岔河则乡卫生院 | 90157141 | 技术支持解决 | 2026-03-23 09:25:52 | 2026-03-23 09:30:34 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
自贡市大安区团结镇卫生院 - BC-5130 | 开不了机，样本针一直没法上升，一直报故障 自贡市大安区团结镇卫生院 医学检验科 【故障现象】：开不了机，样本针一直没法上升，一直报故障 【排查过程】：指导客户拆机检查后发现升降电机光耦线断裂，客户自行接线 【处理结果】：客户确认问题解决。 附件: open_api/tid44609/1774228525_44609_a1a36a_media_1774228475605.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774228525_44609_a1a36a_media_1774228475605.jpg?Expires=1780542559&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=McmF%2FSAPvVzbT76%2FH4B86w%2FsD6E%3D open_api/tid44609/1774228525_44609_f347db_media_1774228475606.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774228525_44609_f347db_media_1774228475606.jpg?Expires=1780542559&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Dm2etExqNbEywzGr6uE0o%2Bd3UuY%3D |  | 183 8243 5585 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 成都分公司 | TR-9A003760 | #TS000265167 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 自贡市大安区团结镇卫生院 | 60087514 | 技术支持解决 | 2026-03-23 09:15:20 | 2026-03-23 09:47:43 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
秦安县刘坪镇卫生院BC-5180 CRP废液满 | 秦安县刘坪镇卫生院BC-5180 CRP废液满，SU-93003047 【故障现象】：废液满 【排查过程】：废液桶排 废液通无液体 上下滑动浮球正常在最低位 传感器连接正常 【故障定位】：废液传感器损坏 【一线建议】：申请传感器备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 187 9337 9291 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 |  | #TS000265159 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 秦安县刘坪镇卫生院 | 90262830 | 派工完成 | 2026-03-23 09:12:44 | 2026-03-23 09:16:08 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
仁智医院IVD / 血球 / BC-10仪器后面漏液 | 仁智医院IVD / 血球 / BC-10仪器后面漏液 无法提供序列号 |  | 181 4710 0459 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000265142 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 仁智医院 | 90201867 | 派工完成 | 2026-03-23 09:10:12 | 2026-03-23 14:38:32 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
九江学院校医院bc-5380，图标和数据库连接失败， | 九江学院校医院bc-5380，图标和数据库连接失败，RF-37103041 【故障现象】：点击血常规图标后，已报警，与仪器数据库连接失败 【排查过程】：指导客户查找软件源文件，未找到，客户电脑老旧，考虑软件或者电脑问题，重装系统和软件或可解决问题 【处理结果】：需现场升级或者做电脑系统，客户无法自行操作，工单下派 |  | 139 7029 0823 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 南昌分公司 | RF-37103041 | #TS000265123 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 九江学院校医院 | 60066974 | 派工完成 | 2026-03-23 09:03:58 | 2026-03-23 09:36:43 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
石家庄市桥西区董忠良诊所BC-2100（RA-43102428）提示压力低，询问什么情况 | 石家庄市桥西区董忠良诊所BC-2100（RA-43102428）提示压力低，询问什么情况 |  | 132 7317 8841 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000265112 | IVD | 血球 | BC-2100 | [7 empty] | 石家庄市桥西区董忠良诊所 | 90025653 | 派工完成 | 2026-03-23 08:59:52 | 2026-03-23 14:38:00 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
滕州市精神病防治中心BS-830需要维护，保养 | 滕州市精神病防治中心BS-830需要维护，保养，客户无法提供序列号 转赵月香 |  | 136 6632 6308 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 济南分公司 |  | #TS000265101 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 滕州市精神病防治中心 | 304306 | 座席解决 | 2026-03-23 08:55:32 | 2026-03-23 08:55:33 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
枣阳市刘升镇卫生院BS-450，指标不正常 | 枣阳市刘升镇卫生院BS-450，指标不正常，YV-18001918 【故障现象】：CREA结果异常 【排查过程】：建议维护搅拌杆，针，更换试剂重新定标 【处理结果】：问题解决 |  | 139 7209 0133 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 | YV-18001918 | #TS000265086 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 枣阳市刘升镇卫生院 | 60034332 | 技术支持解决 | 2026-03-23 08:50:00 | 2026-03-23 09:14:55 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
中国人民解放军66322部队BA-88A长期未使用，需要调试启用，以及采购耗材 | 中国人民解放军66322部队BA-88A长期未使用，需要调试启用，以及采购耗材 转吕文秀 |  | 185 1897 4027 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 北京分公司 | WR-4C053595 | #TS000265071 | IVD | 生化 | BA-88A | [7 empty] | 中国人民解放军66322部队 | 90361438 | 座席解决 | 2026-03-23 08:44:06 | 2026-03-23 08:44:07 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
平凉市庄浪县良邑卫生院BC-5385 CRP末梢血做不了 | 平凉市庄浪县良邑卫生院BC-5385 CRP末梢血做不了 【故障现象】：BC-5385 CRP末梢血做不了 【排查过程】：指导客户正确的操作方式后，故障解决 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 139 1953 7285 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | DD4-44001423 | #TS000265067 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 平凉市庄浪县良邑卫生院 | 334480 | 技术支持解决 | 2026-03-23 08:42:55 | 2026-03-23 08:47:33 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
福建省三明市大田县前坪卫生院BC-5000本底异常，RBC检测异常 | 福建省三明市大田县前坪卫生院BC-5000本底异常，RBC检测异常，SS-14007965 【故障现象】：RBC检测异常，本底异常 【排查过程】：重启后正常 【处理结果】：重启后正常 |  | 139 5093 2088 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 福州分公司 |  | #TS000265043 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 福建省三明市大田县前坪卫生院 | 333455 | 技术支持解决 | 2026-03-23 08:33:42 | 2026-03-23 08:37:15 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
北京中医药大学东直门医院东区IVD / 生化 / BS-2000仪器停止工作，ups出现故障 | 北京中医药大学东直门医院东区IVD / 生化 / BS-2000仪器停止工作，ups出现故障已致电北京分公司IVD-化免夜班接口人张发跟进13264314399老师来电催单，需要工程师马上回复解决问题，老师那边是急诊，非常着急，病人正在做手术，再次致电张发跟进 |  | 132 6431 4399 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 北京分公司 | BG5-11000522 | #TS000264984 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 北京中医药大学东直门医院东区 | 305990 | 派工完成 | 2026-03-23 01:19:54 | 2026-03-23 01:19:58 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
郑州人民医院IVD / 血球 / BC-760[R] CS仪器显示试剂过期了，其中的试剂是否还能使用吗 | 郑州人民医院IVD / 血球 / BC-760[R] CS仪器显示试剂过期了，其中的试剂是否还能使用吗致电郑州分公司IVD-血球夜班接口人程清华跟进，表示不需要下派 |  | 135 9256 3468 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 郑州分公司 | DJ2-46000578 | #TS000264968 | IVD | 血球 | BC-760[R] CS | [7 empty] | 郑州人民医院 | 308731 | 座席解决 | 2026-03-23 00:20:07 | 2026-03-23 00:20:08 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
塔什库尔干县人民医院IVD / 生化 / BS-860 ip出现问题 | 塔什库尔干县人民医院IVD / 生化 / BS-860 ip出现问题已致电新疆分公司IVD-化免夜班接口人张小军跟进，表示不需要坐席下派 |  | 150 0307 1752 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | BB9-9A000340 | #TS000264841 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 塔什库尔干县人民医院 | 301393 | 座席解决 | 2026-03-22 21:20:52 | 2026-03-22 21:20:53 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
宿州百家妇产医院 宿州百家妇产医院有限公司BC-5120报警废液满，无法消除 | 宿州百家妇产医院 宿州百家妇产医院有限公司BC-5120报警废液满，无法消除，TQ-06003287，老师自行联系工程师，无法解决再来电 |  | 173 6445 6790 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 合肥分公司 |  | #TS000264687 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 宿州百家妇产医院宿州百家妇产医院有限公司 | 90039572 | 座席解决 | 2026-03-22 17:39:01 | 2026-03-22 17:39:02 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
赣州市肿瘤医院BC-7500[NR] CS结果无法传输，提示网络未连接 | 赣州市肿瘤医院BC-7500[NR] CS结果无法传输，提示网络未连接，3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未技术支持，请分公司酌情处理。 |  | 181 6606 8611 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 南昌分公司 | DC6-27001001 | #TS000264677 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 赣州市肿瘤医院 | 330818 | 派工完成 | 2026-03-22 17:29:18 | 2026-03-22 17:29:23 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
神岐生命科技（福建）有限责任公司BC-5120 hgb本底电压异常 | 神岐生命科技（福建）有限责任公司BC-5120 hgb本底电压异常《3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未技术支持，请分公司酌情处理》 |  | 153 9211 5585 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 福州分公司 | TQ-35006016 | #TS000264663 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 神岐生命科技（福建）有限责任公司 | 90340589 | 派工完成 | 2026-03-22 17:16:13 | 2026-03-22 17:16:17 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院BS-460糖化血红蛋白试剂如何操作使用 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院BS-460糖化血红蛋白试剂如何操作使用，3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未技术支持，请分公司酌情处理。 |  | 138 4785 7858 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 内蒙古分公司 | YU-48002123 | #TS000264658 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 | 90002690 | 派工完成 | 2026-03-22 17:09:08 | 2026-03-22 17:09:12 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
石狮市永宁镇居委会永梅路卫生室BC-2600显示本底异常 | 石狮市永宁镇居委会永梅路卫生室BC-2600显示本底异常 |  | 135 9978 2633 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 福州分公司 | RQ-73121516 | #TS000264628 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | （待禁用）石狮市永宁镇居委会永梅路卫生室 | 90048178 | 技术支持解决 | 2026-03-22 16:41:24 | 2026-03-22 16:59:28 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
贵州省兴义市人民医院BriCyte E6报警开机未完成，窍液不足 | 贵州省兴义市人民医院BriCyte E6报警开机未完成，窍液不足，3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未技术支持，请分公司酌情处理 |  | 186 9071 2112 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 贵阳分公司 | TA-43001165 | #TS000264623 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 贵州省兴义市人民医院 | 303007 | 派工完成 | 2026-03-22 16:36:04 | 2026-03-22 16:36:09 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
急 昭通朝阳医院BS-360S数值做不出来 | 急 昭通朝阳医院BS-360S数值做不出来，客户需要工程师尽快联系，病人等着出报告，客户无法提供序列号，3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未技术支持，请分公司酌情处理 |  | 153 3697 5749 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 |  | #TS000264594 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 昭通朝阳医院 | 90038314 | 派工完成 | 2026-03-22 16:14:24 | 2026-03-22 16:14:28 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）潍坊市和平医院BC-10显示溶血剂过期 | 潍坊市和平医院BC-10显示溶血剂过期，无法提供序列号 19953624272来电催单，转贝登-孙泽跟进。 贝登-孙泽：已处理，可以封单 |  | 199 5362 4272 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 青岛分公司 |  | #TS000264567 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 潍坊市和平医院 | 60058584 | 座席解决 | 2026-03-22 15:49:22 | 2026-03-22 16:56:59 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
合肥庐阳区康恩门诊部BC-1800白细胞，红细胞，血小板做不出来 | 合肥庐阳区康恩门诊部BC-1800白细胞，红细胞，血小板做不出来 |  | 136 3706 2580 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 合肥分公司 | RK-87107801 | #TS000264512 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 合肥庐阳区康恩门诊部 | 90086380 | 技术支持解决 | 2026-03-22 14:49:05 | 2026-03-22 16:59:40 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
巧家县白鹤滩卫生院BC-5380咨询怎么查找数据 | 巧家县白鹤滩卫生院BC-5380咨询怎么查找数据，3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未有技术支持，请分公司酌情处理。 |  | 147 6910 2871 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 昆明分公司 | RF-33107041 | #TS000264484 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 巧家县白鹤滩卫生院 | 382099 | 派工完成 | 2026-03-22 14:15:33 | 2026-03-22 14:15:39 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
宁安市人民医院CX-9000-请现场按照指南处理两泵四阀排查。 | 2026-03-22 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24325000【触发试剂针废液池排液失败，触发试剂针废液池排液失败】 |  | 187 1461 5746 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | GC8-2A000139 | #TS000264416 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 宁安市人民医院 | 310541 | 派工完成 | 2026-03-22 12:44:04 | 2026-03-22 12:46:21 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
长治市潞城监狱医院BS-430报警去离子水缺少 | 长治市潞城监狱医院BS-430报警去离子水缺少，未提供序列号，3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未技术支持，请分公司酌情处理。 |  | 153 3355 3050 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 太原分公司 |  | #TS000264351 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 长治市潞城监狱医院 | 90312257 | 派工完成 | 2026-03-22 11:24:32 | 2026-03-22 11:24:33 | 59990006 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接
库尔勒爱尔眼科医院有限公司BS-360E咨询设备操作问题 | 库尔勒爱尔眼科医院有限公司BS-360E咨询设备操作问题，客户表示不太会操作仪器，3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未技术支持，请分公司酌情处理 13565003885来电催单，已致电李祥龙工程师跟进。 |  | 135 6500 3885 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | BA1-59003554 | #TS000264337 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 库尔勒爱尔眼科医院有限公司 | 60569988 | 派工完成 | 2026-03-22 11:16:09 | 2026-03-22 11:16:13 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
（禁用）成都武侯美呀口腔BC-10溶血异常 | （禁用）成都武侯美呀口腔BC-10溶血异常，UH-36010451 转孙泽 |  | 182 1552 1820 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 深圳分公司 |  | #TS000264336 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-03-22 11:14:47 | 2026-03-22 11:16:10 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
郏县华健骨科医院有限公司C3100日志无法删除 | 郏县华健骨科医院有限公司C3100日志无法删除，106-AE-17000435，3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未有技术支持，请分公司酌情处理。 |  | 183 3639 1886 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990008 |  | 郑州分公司 |  | #TS000264309 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 郏县华健骨科医院有限公司 | 90281035 | 派工完成 | 2026-03-22 10:40:31 | 2026-03-22 10:40:35 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
青岛康万家诊所BC-10咨询删除的数据是否可以恢复，如何恢复 | 青岛康万家诊所BC-10咨询删除的数据是否可以恢复，如何恢复，未提供序列号 孙泽：已解决 |  | 185 6283 6621 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 青岛分公司 |  | #TS000264262 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 青岛康万家诊所 | 90019872 | 座席解决 | 2026-03-22 10:09:57 | 2026-03-22 10:20:16 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
青岛和万家医疗管理有限公司市南家兴康诊所BC-10质控数据被删了，咨询是否能找回 | 青岛和万家医疗管理有限公司市南家兴康诊所BC-10质控数据被删了，咨询是否能找回，无法提供序列号，3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未有技术支持，请分公司酌情处理。 |  | 192 4549 5239 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 青岛分公司 |  | #TS000264236 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 青岛和万家医疗管理有限公司市南家兴康诊所 | 90338801 | 派工完成 | 2026-03-22 09:56:03 | 2026-03-22 09:56:07 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
开原市靠山镇中心卫生院BC-20s显示HGB本底电压异常 | 开原市靠山镇中心卫生院BC-20s显示HGB本底电压异常，3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未有技术支持，请分公司酌情处理。 |  | 136 1410 1450 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 沈阳分公司 | TK-85004360 | #TS000264220 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 开原市靠山镇中心卫生院 | 325891 | 派工完成 | 2026-03-22 09:24:14 | 2026-03-22 09:24:18 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
中山大学附属第六医院SC-120报警压力错误 | 中山大学附属第六医院SC-120报警压力错误，3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未有技术支持，请分公司酌情处理 |  | 198 6020 9137 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 广州分公司 | SW-07000499 | #TS000264218 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 中山大学附属第六医院 | 337400 | 派工完成 | 2026-03-22 09:20:55 | 2026-03-22 09:21:00 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
急 张家界市慈利县精神病医院BS-800水平1的质控品从经销商进货了水平1的质控品，查询不到肌酐，总胆固醇 | 急 张家界市慈利县精神病医院BS-800水平1的质控品从经销商进货了水平1的质控品，查询不到肌酐，总胆固醇，批号：059326002，客户无法提供序列号，客户表示从质控品中给到的纸质版靶值表不存在生化BS-800肌酐，总胆固醇，很影像单位工作，公众号也查询不到，客户对此比较恼火，情绪激动，迈瑞工作存在问题需要改进，现急需工作人员对接解决问题，3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未技术支持，请分公司酌情处理。 |  | 074 4362 8051 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 |  | #TS000264204 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 张家界市慈利县精神病医院 | 309867 | 派工完成 | 2026-03-22 08:51:27 | 2026-03-22 08:51:31 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
屯昌县人民医院CL-6200i | 2026-03-22 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 138 7610 9006 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 海南分公司 | BB4-91000005 | #TS000264200 | IVD | 生化 | CL-6200I | [7 empty] | 屯昌县人民医院 | 307477 | 派工完成 | 2026-03-22 08:44:33 | 2026-03-22 08:58:17 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
（急）桥西张清森普通诊所BC-10显示系统配置异常、溶血剂过期、本底异常 | 桥西张清森普通诊所BC-10显示系统配置异常、溶血剂过期、本底异常，无法提供序列号，3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未有技术支持，请分公司酌情处理 13933853100来电催单，已致电孙泽跟进。 |  | 139 3385 3100 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000264195 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 桥西张清森普通诊所 | 90401339 | 派工完成 | 2026-03-22 08:36:47 | 2026-03-22 08:36:51 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
腾冲市人民医院IVD / 生化 / CL-8000I样本卡在里面了 | 腾冲市人民医院IVD / 生化 / CL-8000I样本卡在里面了已致电昆明分公司IVD-化免夜班接口人周郭松跟进处理13556799381老师来电催单，需要工程师尽快联系 |  | 135 5679 9381 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 昆明分公司 | BH3-53001166 | #TS000264162 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 腾冲市人民医院 | 337204 | 派工完成 | 2026-03-22 04:46:29 | 2026-03-22 04:46:33 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
新疆维吾尔自治区人民医院SC-120ls-w储液池幅度异常，质检过不去 | 新疆维吾尔自治区人民医院SC-120ls-w储液池幅度异常，质检过不去致电新疆分公司夜班接口人赵一帆未接听主管：孙涛未接听，已致电RTS紧急接口人何毅跟进，表示先下派 |  | 189 9987 0910 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | SW-34001207 | #TS000264160 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 101958 | 派工完成 | 2026-03-22 01:56:30 | 2026-03-22 01:56:34 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
天门市第一人民医院BC-7500[NR] CS染色剂过期了报警没有换，但是现在融水剂空了不报警就无法更换 | 天门市第一人民医院BC-7500[NR] CS染色剂过期了报警没有换，但是现在融水剂空了不报警就无法更换已致电武汉分公司IVD-血球夜班接口人徐卓跟进，表示不需要坐席下派 |  | 136 4716 8463 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 武汉分公司 | DC6-3A002986 | #TS000264125 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 天门市第一人民医院 | 312201 | 座席解决 | 2026-03-21 22:48:26 | 2026-03-21 22:48:27 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
温州医科大学附属第二医院检验科BC-7500[NR] CS轨道动作异常 | 温州医科大学附属第二医院检验科BC-7500[NR] CS轨道动作异常已致电杭州分公司IVD-血球夜班接口人姜旭东跟进，表示不需要坐席下派 |  | 153 0677 2678 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 杭州分公司 | DC6-45003912 | #TS000264123 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 温州医科大学附属第二医院 | 103610 | 座席解决 | 2026-03-21 22:40:45 | 2026-03-21 22:40:46 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
天津市人民医院 BC-7500[NR] CS流水线红色指示灯退出休眠失败 | 天津市人民医院 BC-7500[NR] CS流水线红色指示灯退出休眠失败已致电天津分公司IVD-血球夜班接口人杜玉龙跟进，表示不需要坐席下派 |  | 150 0228 4215 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 天津分公司 | DC6-55005392 | #TS000264121 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 天津市人民医院 | 301155 | 座席解决 | 2026-03-21 22:33:21 | 2026-03-21 22:33:23 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
四川省人民医院IVD / 尿液分析 / UA-5600选值初始化失败 | 四川省人民医院IVD / 尿液分析 / UA-5600选值初始化失败已致电成都分公司IVD夜班接口人杨坤跟进 |  | 183 4929 0554 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 成都分公司 | QA7-58000759 | #TS000264005 | IVD | 尿液分析 | UA-5600 | [7 empty] | 四川省人民医院 | 102052 | 派工完成 | 2026-03-21 19:39:31 | 2026-03-21 19:39:35 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
青海省玉树市下拉秀镇卫生院BS-360S故障不清楚 | 青海省玉树市下拉秀镇卫生院BS-360S故障不清楚 |  | 173 0291 6108 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 |  | #TS000263703 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 青海省玉树市下拉秀镇卫生院 | 90157133 | 派工完成 | 2026-03-21 15:11:14 | 2026-03-21 15:11:17 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
济南市章丘垛庄卫生院IVD / 血球 / BC-5130堵了 | 济南市章丘垛庄卫生院IVD / 血球 / BC-5130堵了，老师没有提供序列号 3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，IVD渠道工程师需要全员参加。这两天的MCC客户热线(IVD)无法值班，请知会坐席IVD需转技术支持工单直派处理（备注：3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未技术支持，请分公司酌情处理。） |  | 138 5319 8563 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 济南分公司 |  | #TS000263699 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 济南市章丘垛庄卫生院 | 60044035 | 派工完成 | 2026-03-21 15:08:01 | 2026-03-21 15:08:05 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
徐州市丰县欢口镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-800制冷有问题 | 徐州市丰县欢口镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-800制冷有问题 3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，IVD渠道工程师需要全员参加。这两天的MCC客户热线(IVD)无法值班，请知会坐席IVD需转技术支持工单直派处理（备注：3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未技术支持，请分公司酌情处理。） |  | 158 5228 8399 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 南京分公司 | XE-19002451 | #TS000263687 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 徐州市丰县欢口镇中心卫生院 | 316447 | 派工完成 | 2026-03-21 14:48:09 | 2026-03-21 14:48:13 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
大同市儿科研究所IVD / 血球 / BC-5120(TQ-89001121)无法传输数据 | 大同市儿科研究所IVD / 血球 / BC-5120(TQ-89001121)无法传输数据 （3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未技术支持，请分公司酌情处理。） |  | 182 3422 9035 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 太原分公司 | TQ-89001121 | #TS000263685 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 大同市儿科研究所 | 90069368 | 派工完成 | 2026-03-21 14:46:15 | 2026-03-21 14:46:19 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
河北省邯郸市大名县中医院TDR-X120屏幕不亮 | 河北省邯郸市大名县中医院TDR-X120屏幕不亮 |  | 199 3207 0783 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 石家庄分公司 | X120190729050 | #TS000263662 | IVD | 微生物仪器 | TDR-X120 | [7 empty] | 河北省邯郸市大名县中医院 | 364593 | 派工完成 | 2026-03-21 14:28:57 | 2026-03-21 14:33:27 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
淮安仁爱医院有限公司IVD / 血球 / BC-10本底异常 | 淮安仁爱医院有限公司IVD / 血球 / BC-10本底异常 |  | 152 5865 4740 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 南京分公司 | UH-26007315 | #TS000263642 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 淮安仁爱医院有限公司 | 90314122 | 技术支持解决 | 2026-03-21 14:07:13 | 2026-03-21 15:42:51 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
运乔嘉园社区卫生服务站BC-2600需要清洗传感器 | BC-2600需要清洗传感器，无法提供序列号13730497954来电催单，转孙泽 |  | 137 3049 7954 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990010 |  | 北京分公司 |  | #TS000263600 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 运乔嘉园社区卫生服务站 | 90409824 | 派工完成 | 2026-03-21 13:29:33 | 2026-03-21 14:21:04 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
邓州肿瘤医院BC-5000连接不上网络 | BC-5000连接不上网络 这两天的MCC客户热线(IVD)无法值班，请知会坐席IVD需转技术支持工单直派处理（备注：3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未技术支持，请分公司酌情处理。） |  | 139 3777 8819 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 郑州分公司 | SS-5B013361 | #TS000263584 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 邓州肿瘤医院 | 90052928 | 派工完成 | 2026-03-21 13:18:32 | 2026-03-21 13:18:37 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
（禁用）河北蓝天医院（鹿泉） - BC-2600 | 电机故障 河北邢台妇科医院 附件: open_api/tid44609/1774063122_44609_202d2a_media_1774063032823.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774063122_44609_202d2a_media_1774063032823.jpg?Expires=1780542559&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=j3QsaR2rOWvaSBNXi7CQUR0jq04%3D open_api/tid44609/1774063122_44609_3c62db_media_1774063039429.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774063122_44609_3c62db_media_1774063039429.jpg?Expires=1780542559&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=mH%2F8cYq5z%2FYFKRW0glV9dgCyEto%3D |  | 180 3115 3837 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | RQ-7B123392 | #TS000263459 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | （禁用）河北蓝天医院（鹿泉） | 60118072 | 派工完成 | 2026-03-21 11:18:39 | 2026-03-21 11:24:55 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
榆林皮肤病医院BS-220仪器连接不上电脑 | 榆林皮肤病医院BS-220仪器连接不上电脑 |  | 138 9120 3234 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 西安分公司 | XJ-24000820 | #TS000263383 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 榆林皮肤病医院 | 90001507 | 派工完成 | 2026-03-21 10:35:54 | 2026-03-21 10:35:58 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
大连恩喜医疗美容门诊部BC-10数值不稳定 | 大连恩喜医疗美容门诊部BC-10数值不稳定，UH-03002125 |  | 150 4110 2191 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000263325 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 大连恩喜医疗美容门诊部 | 90409788 | 技术支持解决 | 2026-03-21 10:04:04 | 2026-03-21 11:24:25 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
贵州精康脑科医院有限公司IVD / 生化 / BS-830了解LIS需要接口文档 | 贵州精康脑科医院有限公司IVD / 生化 / BS-830了解LIS需要接口文档 无法提供序列号，3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未技术支持，请分公司酌情处理。 |  | 132 6834 2771 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000263320 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 贵州精康脑科医院有限公司 | 60130563 | 派工完成 | 2026-03-21 09:54:36 | 2026-03-21 09:54:40 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
南阳医学高等专科学校第一附属医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP报警状态异常 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP报警状态异常 3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，IVD渠道工程师需要全员参加。这两天的MCC客户热线(IVD)无法值班，请知会坐席IVD需转技术支持工单直派处理（备注：3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未技术支持，请分公司酌情处理。） |  | 139 3899 1550 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 郑州分公司 | DB9-16000806 | #TS000263318 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 | 328449 | 派工完成 | 2026-03-21 09:54:10 | 2026-03-21 09:54:14 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
杭州卓康综合门诊部有限公司BC-5000废液满，不会报警 | BC-5000废液满，不会报警 IVD需转技术支持工单直派处理（备注：3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未技术支持，请分公司酌情处理。） |  | 152 8798 0504 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 杭州分公司 | SS-05006978 | #TS000263299 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 杭州卓康综合门诊部有限公司 | 90204799 | 派工完成 | 2026-03-21 09:42:40 | 2026-03-21 09:42:44 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
达州万源太平社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5385 CRP需要新的稀释液的条码， | 达州万源太平社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5385 CRP需要新的稀释液的条码， DD4-39000706 |  | 191 6290 3326 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | DD4-39000706 | #TS000263260 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 达州万源太平社区卫生服务中心 | 60097224 | 派工完成 | 2026-03-21 09:28:57 | 2026-03-21 09:29:01 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
宜昌市中医院(宜昌市职业病防治院)BC-7500[NR] CRP wbc浮子状态异常 | BC-7500[NR] CRP wbc浮子状态异常，无法提供序列号 IVD渠道工程师需要全员参加。这两天的MCC客户热线(IVD)无法值班，请知会坐席IVD需转技术支持工单直派处理（备注：3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未技术支持，请分公司酌情处理。） |  | 199 7228 1122 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 |  | #TS000263248 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 宜昌市中医院(宜昌市职业病防治院) | 312000 | 派工完成 | 2026-03-21 09:23:15 | 2026-03-21 09:23:19 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
宜宾市叙州区南岸街道社区卫生服务中心BS-830电源异常 | 宜宾市叙州区南岸街道社区卫生服务中心BS-830电源异常，老师没有提供序列号 3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，IVD渠道工程师需要全员参加。这两天的MCC客户热线(IVD)无法值班，请知会坐席IVD需转技术支持工单直派处理（备注：3月21日、22日中国区IVD春季大练兵，未技术支持，请分公司酌情处理。） |  | 199 8152 0962 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000263245 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 宜宾市叙州区南岸街道社区卫生服务中心 | 90019861 | 派工完成 | 2026-03-21 09:21:22 | 2026-03-21 09:33:35 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
峨眉山市高桥镇卫生院IVD / 生化 / BS-430咨询试剂质控问题 | 峨眉山市高桥镇卫生院IVD / 生化 / BS-430咨询试剂质控问题 |  | 157 5632 2436 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 | YW-52010916 | #TS000263214 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 峨眉山市高桥镇卫生院 | 90008425 | 派工完成 | 2026-03-21 09:10:00 | 2026-03-21 09:32:53 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
东明县妇幼保健院IVD / 血球 / BC-5180 CRP条码过期，需要新条码 | 东明县妇幼保健院IVD / 血球 / BC-5180 CRP条码过期，需要新条码 SU-85001718 |  | 183 0056 1136 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 济南分公司 | SU-85001718 | #TS000263196 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 东明县妇幼保健院 | 316807 | 派工完成 | 2026-03-21 08:55:43 | 2026-03-21 09:29:24 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
桂林爱尔眼科医院 - BC-5120 | 开机本底异常 桂林爱尔眼科医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1774054265_44609_85ad9a_media_1774054256193.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1774054265_44609_85ad9a_media_1774054256193.jpg?Expires=1780542559&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=HUHm5rVA1D38FVhqr0OzdMrFy3I%3D |  | 150 7832 6978 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | admin |  | 南宁分公司 | TQ-41006487 | #TS000263191 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 桂林爱尔眼科医院 | 60084637 | 派工完成 | 2026-03-21 08:51:01 | 2026-03-21 09:34:08 | 59990007 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
成都京东方医院 BC-6800的流水线样本回收区中间的轨道报红警，单独模块长按关机重启没用 | 成都京东方医院 BC-6800的流水线样本回收区中间的轨道报红警，单独模块长按关机重启没用已致电成都分公司IVD-血球夜班接口人杨坤跟进 |  | 182 0057 7090 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 成都分公司 | SH-0A003639 | #TS000263135 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 成都京东方医院 | 90075849 | 派工完成 | 2026-03-21 07:33:16 | 2026-03-21 07:33:20 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
上海交通大学医学院附属瑞金医院BC-6800PLUS250千帕超范围 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院BC-6800PLUS250千帕超范围致电上海分公司谢家兴未接听，致电主管吴晓霖跟进，表示不需要坐席下派 |  | 152 0182 4186 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 上海分公司 | UC-38003164 | #TS000263116 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 105334 | 座席解决 | 2026-03-21 02:41:45 | 2026-03-21 02:41:46 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
新疆维吾尔自治区职业病医院SC-120流水线出现故障，851故障码，染色工位4阻挡机构关闭后光耦非遮挡 | 新疆维吾尔自治区职业病医院SC-120流水线出现故障，851故障码，染色工位4阻挡机构关闭后光耦非遮挡已致电新疆分公司IVD-血球夜班接口人赵一帆跟进处理 |  | 152 3328 3994 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | SW-3A001462 | #TS000263019 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区职业病医院 | 301247 | 派工完成 | 2026-03-20 23:20:08 | 2026-03-20 23:20:11 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
哈尔滨天悦专科门诊部BC-5120本底电压异常 | 哈尔滨天悦专科门诊部BC-5120本底电压异常致电黑吉分公司IVD-血球夜班接口人谭羽聪未接听，致电主管张鸿浩未接听，已致电RTS紧急接口人何毅跟进表示派单吧，估计老师到仪器旁边，调整下hgb本底电压，就可解决（报的是hgb本底电压异常） |  | 183 2452 7416 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 黑吉分公司 | TQ-84000288 | #TS000262547 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 哈尔滨天悦专科门诊部 | 90066777 | 派工完成 | 2026-03-20 19:41:41 | 2026-03-20 19:51:41 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
玉树州曲麻莱县人民医院BC-3000PLUS结果有显示或者偏高 | 玉树州曲麻莱县人民医院BC-3000PLUS结果有显示或者偏高已致电兰州分公司IVD-血球夜班接口人关大军跟进处理 |  | 198 1594 1378 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 兰州分公司 | RJ-81125895 | #TS000262470 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 玉树州曲麻莱县人民医院 | 90005719 | 派工完成 | 2026-03-20 19:10:59 | 2026-03-20 19:11:03 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
甘肃省庆阳市宁县南义卫生院IVD / 血球 / BC-5130无法传数据 | 甘肃省庆阳市宁县南义卫生院IVD / 血球 / BC-5130无法传数据 |  | 152 1408 2042 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002，59990007 |  | 兰州分公司 | TR-34008196 | #TS000262273 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 甘肃省庆阳市宁县南义卫生院 | 363432 | 派工完成 | 2026-03-20 18:19:06 | 2026-03-20 18:19:06 | 59990002 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一乙
镕聚堂数智康健综合门诊（天津）有限责任公司BS-830扫不上试剂 | 镕聚堂数智康健综合门诊（天津）有限责任公司BS-830扫不上试剂（BA6-41004085） |  | 136 8212 9153 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 天津分公司 |  | #TS000262249 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 镕聚堂数智康健综合门诊（天津）有限责任公司 | 90398376 | 派工完成 | 2026-03-20 18:10:35 | 2026-03-20 18:10:39 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
青海省玉树市下拉秀镇卫生院BS-360S质控做不了 | 青海省玉树市下拉秀镇卫生院BS-360S质控做不了 |  | 153 5298 0242 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 | BB6-47004167 | #TS000262223 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 青海省玉树市下拉秀镇卫生院 | 90157133 | 派工完成 | 2026-03-20 18:01:34 | 2026-03-20 18:01:38 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
丰镇市人民医院BC-7500[NR] CRP，数值偏高， | 丰镇市人民医院BC-7500[NR] CRP，数值偏高，经销商上门处理更换了配件还是没处理好，DB9-26001287 |  | 185 0492 1257 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 内蒙古分公司 | DB9-26001287 | #TS000262128 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 丰镇市人民医院 | 300603 | 派工完成 | 2026-03-20 17:32:43 | 2026-03-20 18:26:06 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
神龙架林区大九湖卫生院BS-450搅拌针转速有问题 | 神龙架林区大九湖卫生院BS-450搅拌针转速有问题，客户要求工程师上门处理 |  | 137 3358 5587 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1355593855@qq.com |  | 59990004 |  | 武汉分公司 | YV-03000681 | #TS000262108 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 神龙架林区大九湖卫生院 | 90186448 | 派工完成 | 2026-03-20 17:29:53 | 2026-03-20 17:30:00 | 59990004 | 006_微信申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 其他
淮南博致骨科医院BS-430仪器无法连接 | 淮南博致骨科医院BS-430仪器无法连接 故障现象：操作软件无法连接 处理过程：现场有当地工程师，检查发现主控板没有指示灯亮起 处理结果：工程师寻求RTS支持 |  | 190 6652 4461 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990005 |  | 合肥分公司 | YW-91002223 | #TS000262075 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 淮南博致骨科医院 | 90069026 | 无需技术支持 | 2026-03-20 17:24:59 | 2026-03-20 17:50:10 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
石首市人民医院 - H50 | 糖化H50仪器，糖化溶血剂、糖化洗脱液A液、糖化洗脱液B液，每瓶理论上的检测人次数分别是多少？ 石首市人民医院 医学检验科 【故障现象】：咨询试剂用量 【排查过程】：查寻后告知 【处理结果】：问题解决 |  | 139 9761 8830 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 武汉分公司 | TF-92000323 | #TS000262031 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 石首市人民医院 | 312108 | 技术支持解决 | 2026-03-20 17:16:26 | 2026-03-20 17:38:02 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P1 IVD VIP1 | 三乙
郑老师13105556636宁波康和生物科技公司BC-3000Plus报警添加清洗液 | RJ-33114365郑老师13105556636宁波康和生物科技公司BC-3000Plus报警添加清洗液 |  | 131 0555 6636 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 杭州分公司 |  | #TS000262010 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 宁波康和生物科技公司 | 90409778 | 派工完成 | 2026-03-20 17:10:35 | 2026-03-20 17:10:39 | 59990005 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接
山东省青岛市平度市红旗路康平堂中医门诊部BC-20需要管理员密码 | 山东省青岛市平度市红旗路康平堂中医门诊部BC-20需要管理员密码 UF-93000502 |  | 153 1879 4561 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 青岛分公司 | UF-93000502 | #TS000262004 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 山东省青岛市平度市红旗路康平堂中医门诊部 | 90093784 | 技术支持解决 | 2026-03-20 17:08:47 | 2026-03-20 17:29:00 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
那曲市藏医院CL-2000i停机后无法开机 | 那曲市藏医院CL-2000i停机后无法开机 故障现象：电脑蓝屏 处理过程：客户反馈联系当地工程师收费1500才能去现场，客户认为工程师检查到问题之后才能谈费用， 下派理由：客户有意见需要分公司跟进 13638993366老师催促，致电熊辉龙跟进 老师再次来电催促，再次对接熊辉龙跟进 |  | 136 3899 3366 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 | W5-34002222 | #TS000261881 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 那曲市藏医院 | 321762 | 派工完成 | 2026-03-20 16:46:29 | 2026-03-20 17:00:39 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
甘肃省庆阳市宁县南义卫生院IVD / 血球 / BC-5130无法传数据 | 甘肃省庆阳市宁县南义卫生院IVD / 血球 / BC-5130无法传数据 故障现象：客户需要开会，一会重新来电 |  | 152 1408 2042 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 | TR-34008196 | #TS000261874 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 甘肃省庆阳市宁县南义卫生院 | 363432 | 技术支持解决 | 2026-03-20 16:45:41 | 2026-03-20 17:08:31 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
锡林浩特胃泰医院BS-350S鼠标与电脑不同步 | 锡林浩特胃泰医院BS-350S鼠标与电脑不同步 无法提供序列号，虚拟客户建单，如需下派请提交呼叫中心 【故障现象】：电脑死机无法操作 【排查过程】：指导重启电脑 【处理结果】：重启后正常 |  | 185 4751 6052 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005，59990008 |  | 深圳分公司 |  | #TS000261766 | IVD | 生化 | BS-350S | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-20 16:30:39 | 2026-03-20 16:30:39 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺
甘谷县金山镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-1000M经常出现小毛病，经常报警 | 甘谷县金山镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-1000M经常出现小毛病，经常报警，老师没有提供序列号 【故障现象】：仪器停机 【排查过程】：客户抱怨，经常出问题，现在没人管此设备 【故障定位】：仪器停机抱怨 【一线建议】：尽快联系 【下派理由】：分公司跟进，尽快联系 |  | 152 0948 9703 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 |  | #TS000261736 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 甘谷县金山镇中心卫生院 | 90375334 | 派工完成 | 2026-03-20 16:26:00 | 2026-03-20 16:29:51 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
湘潭县分水乡卫生院IVD / 血球 / BC-5140软件异常 | 湘潭县分水乡卫生院IVD / 血球 / BC-5140软件异常 故障现象：客户需要软件 处理过程：已微信发送 处理结果：客户确认问题处理 |  | 151 9716 7264 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 | TP-11000742 | #TS000261497 | IVD | 血球 | BC-5140 | [7 empty] | 湘潭县分水乡卫生院 | 60121520 | 技术支持解决 | 2026-03-20 15:45:39 | 2026-03-20 17:05:35 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
浙江省金华市蒋堂镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5380（RF-4A100508）询问小朋友的指尖血怎么检测 | 浙江省金华市蒋堂镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5380（RF-4A100508）询问小朋友的指尖血怎么检测 【故障现象】：询问小朋友的指尖血怎么检测 【排查过程】：解答 【处理结果】：解答 |  | 188 6847 4614 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 杭州分公司 | RF-4A100508 | #TS000261266 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 浙江省金华市蒋堂镇中心卫生院 | 331922 | 技术支持解决 | 2026-03-20 15:02:47 | 2026-03-20 15:08:24 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
鲍老师17707240306需要购买生化质控品，代理商告知没货。 | 鲍老师17707240306需要购买生化质控品，向代理商荆州九州通佳世公司已打款半个月，告知是厂家没有货，来电核实何时有货，转申祁棋 |  | 177 0724 0306 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 |  | #TS000261219 | IVD | 生化 | BS-120 | [7 empty] | 荆门市东宝区仙居乡卫生院 | 60063020 | 座席解决 | 2026-03-20 14:52:58 | 2026-03-20 14:53:00 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
长沙医学院重点实验室BS-430咨询总胆汁酸测定试剂盒校准品是做什么的 | 长沙医学院重点实验室BS-430咨询总胆汁酸测定试剂盒校准品是做什么的 【故障现象】：咨询总胆汁酸测定试剂盒校准品是做什么的 【排查过程】：回答咨询 【处理结果】：回答咨询 |  | 176 2864 1608 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 长沙分公司 | YW-43009257 | #TS000261213 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 长沙医学院附属第一医院 | 367554 | 技术支持解决 | 2026-03-20 14:52:03 | 2026-03-20 14:55:24 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三丙
乐山市马边县苏坝乡中心卫生院IVD / 血球 / BC-2600（RL-05101493）传输数据报通讯故障 | 乐山市马边县苏坝乡中心卫生院IVD / 血球 / BC-2600（RL-05101493）传输数据报通讯故障 |  | 173 6013 4914 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 |  | #TS000261192 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 乐山市马边县苏坝乡中心卫生院 | 90024372 | 技术支持解决 | 2026-03-20 14:46:22 | 2026-03-20 16:33:56 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
急）玲玲综合门诊BC-20无法开机 | 玲玲综合门诊BC-20无法开机 |  | 186 8608 8642 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 内蒙古分公司 | UF-96001061 | #TS000261185 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 玲玲综合门诊 | 90164433 | 派工完成 | 2026-03-20 14:45:38 | 2026-03-20 14:45:39 | 59990006 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接失败-离线 |  | 其他
重庆云芯医联科技有限公司IVD / 血球 / BC-20（UF-98001895）真空压力泵异常，针头组件异常 | 重庆云芯医联科技有限公司IVD / 血球 / BC-20（UF-98001895）真空压力泵异常，针头组件异常 |  | 137 7885 5016 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 重庆分公司 | UF-98001895 | #TS000261102 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 重庆云芯医联科技有限公司 | 90240615 | 派工完成 | 2026-03-20 14:32:34 | 2026-03-20 16:25:17 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
威海海大医院有限公司BC-6700关机后开机主板有电，屏幕不亮 | 威海海大医院有限公司BC-6700关机后开机主板有电，屏幕不亮 【故障现象】：三方维修工程师来电咨询 【排查过程】：维修中造成无法开机，建议最小系统排查 【处理结果】：完成解答 |  | 156 6233 4577 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 青岛分公司 | SQB73401366 | #TS000260803 | IVD | 血球 | BC-6700 | [7 empty] | 威海海大医院有限公司 | 335530 | 技术支持解决 | 2026-03-20 13:37:53 | 2026-03-20 13:48:03 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
广州市荔湾中心医院IVD / 尿液分析 / EH-2090C（QB1-48000372）光学故障 | 广州市荔湾中心医院IVD / 尿液分析 / EH-2090C（QB1-48000372）光学故障 销售50222403进线要求派工 |  | 189 4716 7930 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 广州分公司 | QB1-48000372 | #TS000260691 | IVD | 尿液分析 | EH-2090C | [7 empty] | 广州市荔湾中心医院 | 337037 | 派工完成 | 2026-03-20 13:07:00 | 2026-03-20 13:07:05 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
广州市荔湾中心医院IVD / 尿液分析 / EH-2090C光学系统异常 | 广州市荔湾中心医院IVD / 尿液分析 / EH-2090C光学系统异常 需工程师现场维护显微镜【参照2025年7月交流会（作提示-聚光镜维护 ）】 清下派 |  | 132 2948 3843 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 广州分公司 | QB1-48000372 | #TS000260538 | IVD | 尿液分析 | EH-2090C | [7 empty] | 广州市荔湾中心医院 | 337037 | 派工完成 | 2026-03-20 12:26:32 | 2026-03-20 14:06:16 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
广州市荔湾中心医院UA-5600光学系统异常 | 广州市荔湾中心医院UA-5600光学系统异常 需工程师现场检查【参照2025年12月交流会（工作提示-光学系统异常报警处理方案）】 清下派 |  | 135 3330 4224 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 广州分公司 | QA7-48000385 | #TS000260429 | IVD | 尿液分析 | UA-5600 | [7 empty] | 广州市荔湾中心医院 | 337037 | 派工完成 | 2026-03-20 12:04:08 | 2026-03-20 14:28:53 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
洪雅县余坪中心卫生院IVD / 血球 / BC-5390电脑上的安装位置和存储位置在哪里 | 洪雅县余坪中心卫生院IVD / 血球 / BC-5390电脑上的安装位置和存储位置在哪里 无法提供序列号 故障现象：客户询问数据库安装位置 处理过程：已告知 处理结果：客户确认问题解决 |  | 181 1364 2322 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 |  | #TS000260325 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 洪雅县余坪中心卫生院 | 60027893 | 技术支持解决 | 2026-03-20 11:44:27 | 2026-03-20 11:48:03 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
伊吾县淖毛湖镇爱康医院BS-220结果不准 | 伊吾县淖毛湖镇爱康医院BS-220结果不准，老师没有提供序列号 故障现象：结果偏高 处理过程：需要看质控结果，客户表示没有质控品 下派理由：客户需要工程师报价，上报领导 |  | 158 3819 5390 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007，59990010 |  | 新疆分公司 |  | #TS000260320 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 伊吾县淖毛湖镇爱康医院 | 60100498 | 派工完成 | 2026-03-20 11:43:47 | 2026-03-20 11:43:47 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
林周县江热夏乡卫生院BS-370E校准和质控简单操作 | 林周县江热夏乡卫生院BS-370E校准和质控简单操作（BA2-19000235） 系统原因，暂无法新建客户代码，虚拟号码简单，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：不会定标质控 【排查过程】：加微指导 【处理结果】：问题解决 |  | 186 8910 5902 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #TS000260291 | IVD | 生化 | BS-370E | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-20 11:37:56 | 2026-03-20 11:41:54 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
富顺县怀德镇中心卫生院BS-430加样针检测不到液面 | BS-430加样针检测不到液面 老师着急，每天体检标本较多，请尽快与老师对接 |  | 151 8132 1951 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990050 |  | 成都分公司 | YW-55011598 | #TS000260173 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 富顺县怀德镇中心卫生院 | 360505 | 派工完成 | 2026-03-20 11:14:47 | 2026-03-20 11:14:51 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
中国人民解放军93502部队IVD / 血球 / BC-5180 CRP长期没使用，需要检修 | BC-5180 CRP长期没使用，需要检修 来电催促，之前工单408169672被取消，致电宋华岳重新下派 |  | 159 3407 8478 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990007，59990010 |  | 内蒙古分公司 | SU-83001495 | #TS000260030 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 中国人民解放军93502部队 | 90035200 | 派工完成 | 2026-03-20 10:40:07 | 2026-03-20 10:40:07 | 59990010 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
汾阳益康健康体检部BS-830S反应盘温度异常 | 汾阳益康健康体检部BS-830S反应盘温度异常 故障现象：反应盘温度异常 处理过程：查看状态温度，一直在40度左右，手摸反应盘烫手，科室环境正常 一线建议：温控采集板故障，加热器故障 下派理由：客户无法自行操作，样本比较多，客户急需处理 |  | 133 4252 0092 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990005 |  | 太原分公司 | BB7-36000611 | #TS000260024 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 汾阳益康健康体检部 | 60060416 | 派工完成 | 2026-03-20 10:39:00 | 2026-03-20 10:47:21 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
武汉市汉阳区龙阳街社区卫生服务中心BS-850咨询指标问题， | 武汉市汉阳区龙阳街社区卫生服务中心BS-850咨询指标问题，未提供序列号 【故障现象】：咨询氨基酸名称相关 【排查过程】：涉及临床问题 【处理结果】：转分公司跟进，转申祁棋 |  | 173 8601 6973 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 |  | #TS000259992 | IVD | 生化 | BS-850 | [7 empty] | 武汉市汉阳区龙阳街社区卫生服务中心 | 90242854 | 座席解决 | 2026-03-20 10:33:53 | 2026-03-20 10:55:07 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
宿迁市宿豫区大兴中心医院 - BS-830 | 水处理设备保养 宿迁市宿豫区大兴中心医院 信息科 【故障现象】：水机需要更换耗材 【排查过程】：告知水机厂家处理 【处理结果】：客户知晓 附件: open_api/tid44609/1773974019_44609_57439d_media_1773973985371.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773974019_44609_57439d_media_1773973985371.jpg?Expires=1780542561&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=r3yIQS%2FCENBTsf20SyvM27VVGM4%3D |  | 199 6257 4810 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 南京分公司 | BA6-26002534 | #TS000259989 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 宿迁市宿豫区大兴中心医院 | 90234510 | 技术支持解决 | 2026-03-20 10:33:34 | 2026-03-20 10:36:17 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
河南省漯河市临颍县疾病预防控制中心BS-830显示屏蓝屏 | 河南省漯河市临颍县疾病预防控制中心BS-830显示屏蓝屏 无法提供序列号 【故障现象】：样本注射器超寿命，电脑蓝屏 【排查过程】：注射器超寿命，解释超过使用寿命。 【故障定位】：电脑经常蓝屏，查看电脑散热或者电脑硬件问题 【一线建议】：申请注射器，沟通计算机更换或者维修 【下派理由】：客户需求，提前联系客户报价 |  | 136 7382 2731 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 |  | #TS000259950 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 河南省漯河市临颍县疾病预防控制中心 | 361930 | 派工完成 | 2026-03-20 10:21:36 | 2026-03-20 10:27:02 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
独山子东乡族乡卫生院BC-20跟系统连接不上 | 独山子东乡族乡卫生院BC-20跟系统连接不上 |  | 187 9470 6949 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 | UF-9B002549 | #TS000259925 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 独山子东乡族乡卫生院 | 90236591 | 技术支持解决 | 2026-03-20 10:16:11 | 2026-03-20 11:01:07 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
河南省漯河市临颍县疾病预防控制中心 - BS-830 | 经常显示器蓝屏，计数异常，光源灯超过寿命出现两次了 河南省漯河市临颍县疾病预防控制中心 医学检验科 故障现象：显示器偶发蓝屏，样本注射器到达使用寿命 处理过程：检查电脑已经连接外网，怀疑电脑问题 下派理由：客户需要注射器价格 附件: open_api/tid44609/1773972877_44609_8e42b1_media_1773972519672.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773972877_44609_8e42b1_media_1773972519672.jpg?Expires=1780542561&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=XkMt5hsnPFLPlkxNdCuDkk%2Bfhuw%3D open_api/tid44609/1773972878_44609_b709f0_media_1773972799048.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773972878_44609_b709f0_media_1773972799048.jpg?Expires=1780542561&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Og8ucGR945ZaP8O4sQrKkDqCFAk%3D |  | 139 3801 2839 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 郑州分公司 | BA6-1C001932 | #TS000259917 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 河南省漯河市临颍县疾病预防控制中心 | 361930 | 派工完成 | 2026-03-20 10:14:34 | 2026-03-20 10:57:24 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
天津北辰恩艾迪诊所IVD / 血球 / BC-5000仪器运行过程中不太正常，但是系统未提示具体内容 | 天津北辰恩艾迪诊所IVD / 血球 / BC-5000仪器运行过程中不太正常，但是系统未提示具体内容 SS-95055153 故障现象：提示LH融雪剂无 处理过程：指导老师更换新试剂 处理结果：客户确认问题解决 |  | 159 3098 3752 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 天津分公司 |  | #TS000259916 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 天津北辰恩艾迪诊所 | 90404470 | 技术支持解决 | 2026-03-20 10:14:26 | 2026-03-20 10:23:59 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
随县均川镇中心卫生院BS-800水空白超限 | 等待反应杯检测和样本测试40分钟 BS-800水空白超限 【故障现象】：水空白超限10X 【排查过程】：沟通光源灯使用时间不长 【故障定位】：排查光源灯，反应杯，光度计，清洗机构注水量和水质 【一线建议】：尽快联系客户，现场检查清洗机构注水量 【下派理由】：客户需求 |  | 189 0866 8349 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990050 |  | 武汉分公司 |  | #TS000259885 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 随县均川镇中心卫生院 | 385219 | 派工完成 | 2026-03-20 10:07:27 | 2026-03-20 10:08:22 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
察隅县下察隅镇卫生院IVD / 生化 / BS-360S询问怎么终止正在运行的检测项目 | 察隅县下察隅镇卫生院IVD / 生化 / BS-360S询问怎么终止正在运行的检测项目 BB6-3C004019 【故障现象】：重复申请样本停下来申请重测 【排查过程】：指导操作 【处理结果】：指导完成操作 |  | 135 4904 3798 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | BB6-3C004019 | #TS000259880 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 察隅县下察隅镇卫生院 | 90176501 | 技术支持解决 | 2026-03-20 10:06:04 | 2026-03-20 10:13:42 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
那曲市藏医院IVD / 生化 / CL-2000I连不上电脑 | 那曲市藏医院IVD / 生化 / CL-2000I连不上电脑 故障现象:客户昨天已拨打热线#TS000258024 ，今天来电再次催单 处理过程:已提交800群催派 |  | 183 0806 7443 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 | W5-34002222 | #TS000259875 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 那曲市藏医院 | 321762 | 无需技术支持 | 2026-03-20 10:04:38 | 2026-03-20 10:16:01 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
监利市网市镇卫生院IVD / 生化 / BS-450样本针和试剂针未检测到液面 | 监利市网市镇卫生院IVD / 生化 / BS-450样本针和试剂针未检测到液面 YV-18002091 【故障现象】：样本针和试剂针未检测到液面 【排查过程】：清洗池未出水 【故障定位】：整机循环水 【一线建议】：现场排查 【下派理由】： |  | 173 7188 4040 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | YV-18002091 | #TS000259814 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 监利市网市镇卫生院 | 312254 | 派工完成 | 2026-03-20 09:48:14 | 2026-03-20 09:54:46 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
郑老师13105556636宁波康和生物科技公司BC-3000Plus报警添加清洗液 | RJ-33114365郑老师13105556636宁波康和生物科技公司BC-3000Plus报警添加清洗液虚拟客户建单，如需下派，请提交至呼叫中心 此单超时，已重新建单 |  | 131 0555 6636 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000259743 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-03-20 09:29:47 | 2026-03-20 17:11:01 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
乐山市中心血站 BC-5130液体压力超载 | 乐山市中心血站 BC-5130液体压力超载 故障现象：液体压力超载 处理过程：怀疑管路堵塞，询问老师是否可以拆机 下派理由：涉及拆机客户无法自行操作 |  | 189 9063 4189 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 | TR-31007763 | #TS000259740 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 乐山市中心血站 | 60070122 | 派工完成 | 2026-03-20 09:29:08 | 2026-03-20 09:33:20 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
咸宁市第一人民医院BC-7500[NR] CS报警采样针过期 | 咸宁市第一人民医院BC-7500[NR] CS报警采样针过期 【故障现象】：穿刺达限 【排查过程】：查看穿刺次数超120000次 【处理结果】：老师同意采购更换 |  | 176 2604 1063 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 武汉分公司 | DC6-25000793 | #TS000259726 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 咸宁市第一人民医院 | 317239 | 技术支持解决 | 2026-03-20 09:26:36 | 2026-03-20 09:30:59 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
南昌市熊氏枫下卫生所BC-2600红白堵孔 | 南昌市熊氏枫下卫生所BC-2600红白堵孔，17770066285老师催促，转孙泽 |  | 177 7006 6285 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 南昌分公司 | RQ-6B120631 | #TS000259713 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 南昌市熊氏枫下卫生所 | 370227 | 技术支持解决 | 2026-03-20 09:23:38 | 2026-03-20 18:03:37 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
天津市滨海新区塘沽传染病医院BC-5390 CRP需要校准 | 天津市滨海新区塘沽传染病医院BC-5390 CRP校准 转侯璐 |  | 133 0201 7971 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 天津分公司 | ST-1C004613 | #TS000259677 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 天津市滨海新区塘沽传染病医院 | 60045526 | 座席解决 | 2026-03-20 09:10:33 | 2026-03-20 09:10:34 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
孟津县平乐镇跃店郭强诊所BC-2600开机时间特别长 | 孟津县平乐镇跃店郭强诊所BC-2600开机时间特别长 |  | 139 0379 9603 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 郑州分公司 | RQ-85125182 | #TS000259647 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 孟津县平乐镇跃店郭强诊所 | 90063886 | 技术支持解决 | 2026-03-20 08:55:17 | 2026-03-20 11:32:02 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
丹阳市开发区胡桥社区卫生服务中心BC-5380试剂未过期显示过期 | BC-5380试剂未过期显示过期 无法提供序列号 故障现象：偶发仪器未连接，提示之后等一会仪器可以自动连接 处理过程：拼IP正常，怀疑网线，网口虚接 下派理由：，需要拆除，重接，客户无法自行操作 |  | 183 5289 4196 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 南京分公司 |  | #TS000259641 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 丹阳市开发区胡桥社区卫生服务中心 | 90029364 | 派工完成 | 2026-03-20 08:52:24 | 2026-03-20 09:05:29 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
长沙市雨花区井湾子街道星莲社区卫生服务中心BC-20无法更换溶血剂 | BC-20无法更换溶血剂，无法提供序列号 |  | 153 6780 7123 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 |  | #TS000259616 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 长沙市雨花区井湾子街道星莲社区卫生服务中心 | 90289405 | 技术支持解决 | 2026-03-20 08:39:51 | 2026-03-20 11:02:23 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
洪江市人民医院CL-6000i | 2026-03-20 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：分杯盘】 |  | 139 7456 3145 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 长沙分公司 | BB3-87000131 | #TS000259599 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 洪江市人民医院 | 102411 | 派工完成 | 2026-03-20 08:32:35 | 2026-03-20 09:56:00 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
上海市宝山区仁和医院 - BC-7500[NR] CS | DR浮子状态异常 上海市宝山区仁和医院 医学检验科 【故障现象】：仪器报警DR浮子状态异常 【排查过程】：多次拨打电话无人接听 【故障定位】：DR管水加载去离子水 【一线建议】：DR管水加载去离子水 【下派理由】：多次拨打电话无人接听 附件: open_api/tid44609/1773966384_44609_a8f5f1_media_1773966338448.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773966384_44609_a8f5f1_media_1773966338448.jpg?Expires=1780542561&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Uw9nUP%2BIiWaiINot3hdQ2U07sXI%3D |  | 151 2118 5743 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 上海分公司 | DC6-52005026 | #TS000259591 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 上海市宝山区仁和医院 | 60075806 | 派工完成 | 2026-03-20 08:26:20 | 2026-03-20 08:29:12 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
呼伦贝尔胃康消化病医院IVD / 生化 / BS-220显示发光强度过高 | 呼伦贝尔胃康消化病医院IVD / 生化 / BS-220显示发光强度过高，老师没有提供序列号 【故障现象】：光源发光强度过高 【排查过程】：客户端已经两三年未更换光源灯 【处理结果】：客户需要购买光源灯，不知道渠道，转分公司跟进 转王照暄 |  | 173 7140 0114 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000259590 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 呼伦贝尔胃康消化病医院 | 90401913 | 座席解决 | 2026-03-20 08:25:57 | 2026-03-20 08:30:01 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
杭锦后旗河套医院CL-2200i | 2026-03-19 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 158 4986 9650 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 内蒙古分公司 | W6-33000230 | #TS000259568 | IVD | 生化 | CL-2200I | [7 empty] | 杭锦后旗河套医院 | 60067266 | 派工完成 | 2026-03-20 08:02:13 | 2026-03-20 09:56:00 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
河北医科大学第二医院IVD / 生化 / CL-6000I泵不足还能不能继续做标标本 | 河北医科大学第二医院IVD / 生化 / CL-6000I泵不足还能不能继续做标标本，联系方式李老师15832119315，烦请跟进谢谢 转石家庄分公司检验生化谢文超18665931418 |  | 158 3211 9315 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 石家庄分公司 | BF7-95000017 | #TS000259519 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 河北医科大学第二医院 | 307542 | 派工完成 | 2026-03-20 02:39:20 | 2026-03-20 02:39:25 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
肇庆四会市看守所IVD / 血球 / BC-5100 CRP血细胞分析仪稀释液连接管断了无法连接， | 肇庆四会市看守所IVD / 血球 / BC-5100 CRP血细胞分析仪稀释液连接管断了无法连接，联系方式老师13822672901，烦请跟进谢谢 转广州分公司血球陈毅强 |  | 138 2267 2901 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 广州分公司 | UM-0A001432 | #TS000259151 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 肇庆四会市看守所 | 90227839 | 派工完成 | 2026-03-19 21:15:47 | 2026-03-19 21:15:50 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院IVD / 生化 / BS-830生化机子的结果有点高，需要工程师协助 | 新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院IVD / 生化 / BS-830生化机子的结果有点高，需要工程师协助，联系方式阿苏古丽老师19990327177，烦请跟进谢谢 转新疆分公司检验主管协助跟进 |  | 199 9032 7177 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | BA6-55005102 | #TS000258801 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院 | 377134 | 派工完成 | 2026-03-19 19:11:21 | 2026-03-19 19:11:24 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
盐城市亭湖区人民医院CX-9000 | 2026-03-19 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码33102038【试剂针R21竖直动作异常，试剂针R21竖直动作异常】,34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】 |  | 180 6616 7216 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | admin |  | 南京分公司 | GC8-44000581 | #TS000258731 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 盐城市亭湖区人民医院 | 312622 | 派工完成 | 2026-03-19 18:50:33 | 2026-03-19 19:01:21 | 59990002 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院BS-830结果异常 | 新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院BS-830结果异常 老师来电催促，希望工程师尽快对接，致电服务工程师联系 |  | 199 9951 2266 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990002，59990001 |  | 新疆分公司 | BA6-55005102 | #TS000258681 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院 | 377134 | 派工完成 | 2026-03-19 18:37:21 | 2026-03-19 18:37:22 | 59990003 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一乙
农十三师红星二牧场医院IVD / 生化 / BS-1000M不传数据 | 农十三师红星二牧场医院IVD / 生化 / BS-1000M不传数据，老师没有提供序列号 【故障现象】：lis无法连接 【排查过程】：科室不愿意配合联系lis排查 【故障定位】：lis或者网络问题 【一线建议】：耐心和客户沟通，客户表示什么都不会 【下派理由】：客户不配合排查 |  | 137 7918 7829 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000258128 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 农十三师红星二牧场医院 | 102004 | 派工完成 | 2026-03-19 16:52:25 | 2026-03-19 16:56:20 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
那曲市藏医院IVD / 生化 / CL-2000I和电脑连接不上 | 那曲市藏医院IVD / 生化 / CL-2000I和电脑连接不上 【故障现象】：开机一直转圈 【排查过程】：检查分析部开关打开，网线连接正常，工程师账户登录退出到桌面，检查关闭防火墙，网络IP设置为192.168.23.3，重新打开操作软件故障依旧，执行ping 192.168.23.250，ping能通 【故障定位】：电脑很慢 【一线建议】：建议现场排查 【下派理由】：硬建议现场排查 18308067443来电催单，致电 唐建军无人接听，致电熊辉龙跟进 老师来电催促，仪器正用着，希望工程师尽快联系处理 |  | 183 0806 7443 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 | W5-34002222 | #TS000258024 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 那曲市藏医院 | 321762 | 派工完成 | 2026-03-19 16:36:41 | 2026-03-19 16:57:21 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
山西朔州李老师18334949483咨询BC-760[B] CS的使用年限 | 山西朔州李老师18334949483咨询BC-760[B] CS的使用年限，没有提供医院名称，DJ1-58000695 【故障现象】：BC-760[B] CS的使用年限仪器后面铭牌标注的和国家药品监督局官网显示的有效期不一样 【排查过程】：无 【处理结果】：工单下派，分公司跟进 转康慧 |  | 183 3494 9483 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000257992 | IVD | 血球 | BC-760[B] CS | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-03-19 16:32:18 | 2026-03-19 16:54:06 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
（急）开封市尉氏县蔡庄卫生院bc-2600用户体检时的条码是否可以扫描 | （急）开封市尉氏县蔡庄卫生院bc-2600用户体检时的条码是否可以扫描 |  | 037 1613 16138 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 |  | #TS000257826 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 开封市尉氏县蔡庄卫生院 | 370611 | 技术支持解决 | 2026-03-19 16:11:38 | 2026-03-19 16:42:49 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
修文县阳明洞卫生服务中心BS-430咨询连接LIS问题 | 修文县阳明洞卫生服务中心BS-430咨询连接LIS问题，YW-7A001216T 【故障现象】：咨询如何连LIS 【排查过程】：解答 【处理结果】：解答 |  | 176 8521 9296 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000257798 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 修文县阳明洞卫生服务中心 | 90324281 | 技术支持解决 | 2026-03-19 16:08:27 | 2026-03-19 16:11:44 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
厦门百姓医院，梁勇勇15985854690询问059326002批号试剂的靶值 | #TS000257771 与此单重复 厦门百姓医院，梁勇勇15985854690询问059326002批号试剂的靶值，老师无法提供仪器型号或者序列号，如需下派返回至呼叫中心 【故障现象】：咨询059326002靶值 【排查过程】：发送靶值单 【处理结果】：解决问题 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 福州分公司 |  | #TS000257789 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 厦门百姓医院 | 90409705 | 无需技术支持 | 2026-03-19 16:07:10 | 2026-03-19 16:13:04 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺
厦门百姓妇产医院IVD / 生化 / BS-430咨询059326002靶值 | 厦门百姓妇产医院IVD / 生化 / BS-430咨询059326002靶值 【故障现象】：咨询059326002靶值 【排查过程】：发送靶值单 【处理结果】：解决问题 |  | 159 8585 4690 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 福州分公司 |  | #TS000257771 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 厦门百姓妇产医院 | 60103049 | 技术支持解决 | 2026-03-19 16:04:51 | 2026-03-19 16:12:12 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
河北张家口医院里老师18632319464询问没有微生物仪器，如果只用微生物试剂盒，是否能直接人工操作不和仪器一起使用 | 河北张家口医院里老师18632319464询问没有微生物仪器，如果只用微生物试剂盒，是否能直接人工操作不和仪器一起使用 虚拟号码建单，如需下派请提交至呼叫中心 刘瓒：可以封单，已联系对接老师 |  | 186 3231 9464 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #TS000257710 | IVD | 微生物仪器 | AF-300 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-03-19 15:55:05 | 2026-03-19 16:19:49 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
莎车县人民医院CX-9000 | 2026-03-19 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】,29102038【试剂针R11竖直动作异常，试剂针R11竖直动作异常】 |  | 137 7988 3890 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 新疆分公司 | GC8-47000666 | #TS000257626 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 莎车县人民医院 | 321269 | 座席解决 | 2026-03-19 15:46:05 | 2026-03-19 16:30:53 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
四川雅安市妇幼保健院（雅安市雨城区妇幼保健院）BS-800报警光源强度不足 | 四川雅安市妇幼保健院（雅安市雨城区妇幼保健院）BS-800报警光源强度不足 【故障现象】：BS-800报警光源强度不足 【排查过程】：指导客户正确更换光源灯后，仪器报警水空白超限等多个报警，反应杯之前有溢流情况 【处理结果】：工单下派，当地分公司跟进处理 |  | 135 1834 3616 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 | XE-04001949 | #TS000257544 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 四川雅安市妇幼保健院（雅安市雨城区妇幼保健院） | 365746 | 派工完成 | 2026-03-19 15:32:06 | 2026-03-19 15:42:03 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
沈老师15351992656BC-5000咨询数据传输问题，使用在军区舰艇上使用 | 沈老师15351992656BC-5000咨询数据传输问题，使用在军区舰艇上使用，虚拟客户建单，如需下派，请提交至呼叫中心 ，SS-93005946 【故障现象】：lis传输设置 【排查过程】：设置IP地址，端口5100,lis解析工具作为客户端使用 【处理结果】：客户知晓 |  | 153 5199 2656 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 |  | #TS000257318 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-19 14:59:50 | 2026-03-19 15:01:38 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
南大街社区卫生服务中心咨询BS-600用尿酸，尿素试剂，一个，只是多少毫升 | 南大街社区卫生服务中心咨询BS-600用尿酸，尿素试剂，一个，只是多少毫升 【故障现象】：咨询试剂报量问题 【排查过程】：查询后回复 【处理结果】：查询后回复 |  | 153 6979 5987 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000257137 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 南大街社区卫生服务中心 | 90073913 | 技术支持解决 | 2026-03-19 14:32:06 | 2026-03-19 14:35:03 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
丹江口市均县镇卫生院 - BC-5380 | 漏水 丹江口市均县镇卫生院 其他管理科室 【故障现象】：计数池漏液腐蚀 【排查过程】：客户三次未接电话 【故障定位】：计数池和后端阀门，泵及相关管路 【一线建议】：申请计数池，diff池，隔离室，阀门和泵备用 【下派理由】：客户不接电话，请尝试联系 附件: open_api/tid44609/1773901509_44609_f0ec3f_media_1773901480322.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773901509_44609_f0ec3f_media_1773901480322.jpg?Expires=1780542561&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=zUpwvrEOwFwAqJViFRErRnnvnVQ%3D |  | 159 2618 9657 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 武汉分公司 | RF-17105440 | #TS000257098 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 丹江口市均县镇卫生院 | 329024 | 派工完成 | 2026-03-19 14:25:04 | 2026-03-19 14:34:56 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
楚雄州人民医院BriCyte E6报采样通道堵 | 楚雄州人民医院BriCyte E6报采样通道堵 【故障现象】：采样通道堵 【排查过程】：不吸样 【故障定位】：老师希望工程师今天到现场处理，还有100多个标本需要做 【一线建议】：需要现场排查 【下派理由】：需要现场排查 |  | 189 8783 7833 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 昆明分公司 | TA-43001188 | #TS000257029 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 楚雄州人民医院 | 303755 | 派工完成 | 2026-03-19 14:08:28 | 2026-03-19 14:13:01 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
广安市广安区妇幼保健院 - UA-5800 | 做不起标本 广安市广安区妇幼保健院 医学检验科 使用的艾康纸条并检查无卡纸现象，医生反馈点上了尿样，需工程师现场检查 清下派 |  | 135 1839 8133 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  |  |  | 成都分公司 | M5-27000196 | #TS000256881 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 广安市广安区妇幼保健院 | 372786 | 派工完成 | 2026-03-19 13:39:02 | 2026-03-19 15:25:49 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
平顶山市宝丰县妇幼保健院 - CL-2000I | 机器报故障，停止运行 平顶山市宝丰县妇幼保健院 医学装备科 【故障现象】：仪器报警内壁清洗注射器运动错误 【排查过程】：跟客户联系，客户反应2025年12月份曾和当地工程师联系，拆开仪器后面板，发现注射器结晶严重，当时没有处理 【处理结果】：工单下派，建议当地工程师带新的清洗注射器更换 附件: open_api/tid44609/1773897657_44609_315921_media_1773897618325.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773897657_44609_315921_media_1773897618325.jpg?Expires=1780542561&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=yjB%2F2elhgCfNf%2FoQp4bKY%2BJpCRk%3D |  | 159 3898 6200 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 郑州分公司 | W5-7C000418 | #TS000256810 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 平顶山市宝丰县妇幼保健院 | 370300 | 派工完成 | 2026-03-19 13:20:55 | 2026-03-19 13:41:27 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二丙
‌哈尔滨康嘉专科门诊部咨询BC-5000的数据传输问题，王老师13895721952 | ‌哈尔滨康嘉专科门诊部咨询BC-5000的数据传输问题，老师没有提供序列号，王老师13895721952 【故障现象】：咨询BC-5000的数据传输问题 【排查过程】：指导客户二次传输样本结果 【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 138 9572 1952 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000256787 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-19 13:16:48 | 2026-03-19 13:18:49 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
新晃县波洲镇卫生院BS-370E检测结果的反应曲线成散点图是什么原因 | 新晃县波洲镇卫生院BS-370E检测结果的反应曲线成散点图是什么原因 无序列号 【故障现象】：BS-370E检测结果结果异常 【排查过程】：指导客户解决问题过程中，发现客户端试剂来自第三方，且存在倒瓶现象，仪器有报警水空白10X 【处理结果】：工单下派，由当地分公司处理 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 |  | #TS000256638 | IVD | 生化 | BS-370E | [7 empty] | 新晃县波洲镇卫生院 | 379833 | 派工完成 | 2026-03-19 12:34:57 | 2026-03-19 13:17:24 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
振安街街道社区卫生服务中心BS-850建立真空失败 | 振安街街道社区卫生服务中心BS-850建立真空失败 【故障现象】：仪器报警建立真空失败 【排查过程】：重启无效 【故障定位】：废液真空泵组件 【一线建议】：申请废液真空泵组件更换 【下派理由】：硬件故障 院方老师来电催促，还没有工程师对接，希望尽快联系，致电服务工程师 |  | 130 7996 5200 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 | BB8-96000134 | #TS000256551 | IVD | 生化 | BS-850 | [7 empty] | 振安街街道社区卫生服务中心 | 90156898 | 派工完成 | 2026-03-19 12:13:14 | 2026-03-19 12:18:04 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
京东健康体检中心（深圳南山店）BS-2600M通道号无法识别到历史 | 京东健康体检中心（深圳南山店）BS-2600M通道号无法识别到历史 【故障现象】：项目通道号不匹配 【排查过程】：新增加项目，在设置-系统设置-检验设置-lis设置-通道号设置里面沟通设置通道号 【处理结果】：恢复正常 |  | 152 1620 7337 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 | JP6-58000050 | #TS000256529 | IVD | 生化 | BS-2600M | [7 empty] | 京东健康体检中心（深圳南山店） | 90392149 | 技术支持解决 | 2026-03-19 12:07:58 | 2026-03-19 12:15:08 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
祁阳市中医医院IVD / 凝血仪器 / EXC810采样针堵针-做穿刺针压力测试无异常，请现场排查 | 祁阳市中医医院IVD / 凝血仪器 / EXC810采样针堵针，未提供序列号 |  | 136 2746 3760 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990006 |  | 长沙分公司 |  | #TS000256527 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 祁阳市中医医院 | 309939 | 派工完成 | 2026-03-19 12:07:09 | 2026-03-19 12:20:13 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
石家庄长江心理精神医院乙肝测定试剂BA-88A使用问题 | 石家庄长江心理精神医院乙肝测定试剂BA-88A使用问题 【故障现象】：咨询BA-88A使用 【排查过程】：咨询BA-88A使用 【处理结果】：解答 |  | 151 0016 1089 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003，59990009 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000256337 | IVD | 生化 | BA-88A | [7 empty] | 石家庄长江心理精神医院 | 90347764 | 技术支持解决 | 2026-03-19 11:33:27 | 2026-03-19 11:42:55 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
安徽皖仪科技股份有限公司BS-240咨询用户名密码 | 安徽皖仪科技股份有限公司BS-240咨询用户名密码，YX-21005084 【故障现象】：咨询用户名密码 【排查过程】：咨询用户名密码 【处理结果】：问题解决 |  | 158 5518 9521 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 合肥分公司 |  | #TS000256301 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 90316059 | 技术支持解决 | 2026-03-19 11:27:14 | 2026-03-19 11:44:26 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
鄂伦春自治旗中蒙医院CL-2000i扫码枪扫不上试剂条码 | 鄂伦春自治旗中蒙医院CL-2000i扫码枪扫不上试剂条码 【故障现象】：传染病项目扫不上 【排查过程】：停用过一段时间，底物条码能正常识别，试剂卡无法识别，查看软件版本0.1.33.250239，不符合试剂参数条码化最低版本要求 【故障定位】：升级软件 【一线建议】：升级软件 【下派理由】：需要升级软件 |  | 151 4841 9295 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 黑吉分公司 | W5-75000169 | #TS000256263 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 鄂伦春自治旗中蒙医院 | 300534 | 派工完成 | 2026-03-19 11:22:07 | 2026-03-19 11:40:42 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
新疆和硕县苏哈特乡卫生院BS-830仪器报警 | 新疆和硕县苏哈特乡卫生院BS-830仪器报警 【故障现象】：BS-830仪器大部分项目质控失控 【排查过程】：指导客户正确的质控使用和操作，客户需要当地工程师的联系方式 【处理结果】：需当地临床工程师沟通，分公司跟进 |  | 191 9011 6482 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | BA6-56005194 | #TS000256254 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆和硕县苏哈特乡卫生院 | 90050988 | 派工完成 | 2026-03-19 11:20:29 | 2026-03-19 11:33:56 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
新疆兵团农二师铁门关市医院IVD / 尿液分析 / EH-2090B出来的值觉得有问题 | 新疆兵团农二师铁门关市医院IVD / 尿液分析 / EH-2090B出来的值觉得有问题 初步判断池子有霉菌，请下派 建议带计数池备用 |  | 181 0219 8448 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 | QA8-4A000074 | #TS000256237 | IVD | 尿液分析 | EH-2090B | [7 empty] | 新疆兵团农二师铁门关市医院 | 60087838 | 派工完成 | 2026-03-19 11:17:31 | 2026-03-19 12:35:48 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院BS-830结果异常 | 新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院BS-830结果异常 等待客户1.5小时 【故障现象】：客户反应CREA和TG，体检时多数样本结果偏高，但当天质控正常 【排查过程】：指导客户重测这两个项目，查看样本重复性，客户反馈结果重复性没有问题，说明样本本身结果偏高 【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 199 9951 2266 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | BA6-55005102 | #TS000256227 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院 | 377134 | 技术支持解决 | 2026-03-19 11:14:47 | 2026-03-19 12:48:30 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
聊城市阳谷县中心医院bs-480（YM-72000987）靶值未核实到 | 聊城市阳谷县中心医院bs-480（YM-72000987）靶值未核实到，批号：059326002，提供邮箱：675205898@qq.com 【故障现象】：查询059326002靶值 【排查过程】：邮件发送 【处理结果】：邮件已发送 附件: BaiduShurufa_2026-3-19_11-49-26.png:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/BaiduShurufa_2026-3-19_11-49-26_1773892185144_hkq64.png?Expires=1780542562&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Y2Gakud4EvUlb%2FySl4%2BETCeNOqI%3D |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 济南分公司 |  | #TS000256226 | IVD | 生化 | BS-480 | [7 empty] | 聊城市阳谷县中心医院 | 90174887 | 技术支持解决 | 2026-03-19 11:14:39 | 2026-03-19 11:32:32 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺
亚东县人民医院IVD / 生化 / BS-2800M是否可以检测血氨 | 亚东县人民医院IVD / 生化 / BS-2800M是否可以检测血氨 等待客户1.5H 【故障现象】：BS-2800M是否可以检测血氨 【排查过程】：已告知客户不可以 【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 177 4070 7290 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 | JP7-44000561 | #TS000256165 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 亚东县人民医院 | 380285 | 技术支持解决 | 2026-03-19 11:05:36 | 2026-03-19 12:43:46 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
遵化市党峪医院IVD / 生化 / BS-430(YW-44009562)仪器后面漏液，需要上门检测 | 遵化市党峪医院IVD / 生化 / BS-430(YW-44009562)仪器后面漏液，需要上门检测 13731534699唐老师来电催单，致电卜全保18633023281跟进 |  | 137 3153 4699 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | YW-44009562 | #TS000256159 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 遵化市党峪医院 | 60116566 | 派工完成 | 2026-03-19 11:04:25 | 2026-03-19 11:04:29 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
石家庄长江心理精神医院乙肝测定试剂可以在IVD / 生化 / BA-88A上面使用吗 | 石家庄长江心理精神医院乙肝测定试剂可以在IVD / 生化 / BA-88A上面使用吗 无法提供序列号 【故障现象】：咨询全自动试剂能否半自动上可以用 【排查过程】：建议购买半自动试剂 【处理结果】：建议购买半自动试剂 |  | 151 0016 1089 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000256139 | IVD | 生化 | BA-88A | [7 empty] | 石家庄长江心理精神医院 | 90347764 | 技术支持解决 | 2026-03-19 10:59:45 | 2026-03-19 11:08:24 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
武警北京总队医院咨询MR-96A参数设置问题 | 武警北京总队医院咨询MR-96A参数设置问题，WH-61106590 【故障现象】：MR-96A室间质评，找不到仪器型号 【排查过程】：指导客户添加仪器型号，或联系室间质评举办单位 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 153 1306 0655 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 北京分公司 |  | #TS000256100 | IVD | 生化 | MR-96A | [7 empty] | 武警北京总队医院 | 90400895 | 技术支持解决 | 2026-03-19 10:53:56 | 2026-03-19 11:20:16 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
托克逊县阿乐惠分院BS-830垂直运动错误 | 托克逊县阿乐惠分院BS-830垂直运动错误，客户无法提供序列号 【故障现象】：垂直运动错误 【排查过程】：垂直运动错误，针位置正常光偶能遮挡 【故障定位】：液面检板线束等 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 |  | 150 0996 1029 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 |  | #TS000256057 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 托克逊县阿乐惠分院 | 90186895 | 派工完成 | 2026-03-19 10:44:35 | 2026-03-19 10:51:00 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
大石桥市中心医院分院BS-240无法连接lis | 大石桥市中心医院分院BS-240无法连接lis 【故障现象】：LIS无法连接 【排查过程】：指导用迈瑞测试工具测试连接时断时续 【故障定位】：软件问题或者电脑操作系统问题 【一线建议】：重新安装操作软件尝试 【下派理由】：客户无法操作，科室电话18641744258鲍 |  | 139 5310 7393 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 沈阳分公司 | YX-8B002222 | #TS000256032 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 大石桥市中心医院分院 | 90081304 | 派工完成 | 2026-03-19 10:39:40 | 2026-03-19 10:48:50 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
湖州市吴兴区织里镇卫生院BC-5390结果*号 | 故障现象：白细胞结果都是星号 处理过程：查看散点图发现DIFF池脏或者排液不好 下派理由：涉及拆机，客户无法自行处理 老师再次来电要求处理故障问题，老师有不满情绪， |  | 139 5725 6915 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990010，59990051 |  | 杭州分公司 | SM-16002048 | #TS000255971 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 湖州市吴兴区织里镇卫生院 | 60129311 | 派工完成 | 2026-03-19 10:28:41 | 2026-03-19 10:28:44 | 59990051 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
扎赉特旗五元蒙医医院有限公司IVD / 生化 / BS-430出现报警 | 扎赉特旗五元蒙医医院有限公司IVD / 生化 / BS-430出现报警，老师没有提供序列号 【故障现象】：水空白超限10X，ALT,GGT线性限超限 【排查过程】：沟通光源灯三年多未更换，水质无问题，做强化清洗观察，如果不行就需要更换光源灯才能使用 【处理结果】：客户先进行强化清洗，购买光源灯 |  | 182 4827 9843 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000255901 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 扎赉特旗五元蒙医医院有限公司 | 90298373 | 技术支持解决 | 2026-03-19 10:13:46 | 2026-03-19 10:15:48 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
乌苏市人民医院BS-2800M电解质注射器使用次数很高、数值异常 | 乌苏市人民医院BS-2800M电解质注射器使用次数很高、数值异常 【故障现象】：ISE结果异常 【排查过程】：ISE注射器标黄，结果不好 【故障定位】：现场排查 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 |  | 131 3992 6521 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | JP7-3B000465 | #TS000255892 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 乌苏市人民医院 | 321271 | 派工完成 | 2026-03-19 10:11:34 | 2026-03-19 10:17:30 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
宣城市人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS一般是多长时间校准一回 | 宣城市人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS一般是多长时间校准一回，老师没有提供序列号 【故障现象】：BC-7500[NR] CS一般是多长时间校准一回 【排查过程】：告知客户具体校准要求 【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 139 6619 7263 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 合肥分公司 |  | #TS000255886 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 宣城市人民医院 | 101072 | 技术支持解决 | 2026-03-19 10:09:51 | 2026-03-19 10:24:16 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
（急）新泰市青云街道社区卫生服务中心bs-830，低浓度废液积液池满，没有办法清洁， | 新泰市青云街道社区卫生服务中心bs-830，低浓度废液积液池满，没有办法清洁，BA6-1B001819 【故障现象】：低浓度废液积液器满 【排查过程】：下水口位置较高，管路比较长 【故障定位】：管路或者积液器内部废物淤积造成排液不畅。 【一线建议】：申请管路和积液器备用 【下派理由】：客户无法自行解决 |  | 186 6089 9082 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990002，59990001 |  | 济南分公司 |  | #TS000255837 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新泰市青云街道社区卫生服务中心 | 365886 | 派工完成 | 2026-03-19 09:55:13 | 2026-03-19 09:55:13 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
盘关镇卫生院咨询IVD / 生化 / BS-430糖化操作问题 | 盘关镇卫生院咨询IVD / 生化 / BS-430糖化操作问题，老师没有提供序列号 【故障现象】： BS-430糖化操作问题 【排查过程】：指导客户糖化血红蛋白的操作流程 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 173 8589 6566 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000255761 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 盘关镇卫生院 | 60130566 | 技术支持解决 | 2026-03-19 09:33:05 | 2026-03-19 09:40:24 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
急 包头市胃泰医院BC-10红细胞堵孔 | 急 包头市胃泰医院BC-10红细胞堵孔，客户需要工程师尽快联系 |  | 158 4883 4720 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 内蒙古分公司 | UH-56015903 | #TS000255674 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 包头市胃泰医院 | 90394881 | 技术支持解决 | 2026-03-19 09:11:29 | 2026-03-19 15:01:16 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
乐亭县康华医院BC-5120液体压力超载本底异常 | 乐亭县康华医院BC-5120液体压力超载本底异常 【故障现象】：BC-5120液体压力超载本底异常 【排查过程】：指导客户拆机后找到13和14电磁阀管路，拆洗后重新装机后，故障解决 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 137 3151 1390 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 石家庄分公司 | TQ-13004100 | #TS000255663 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 乐亭县康华医院有限公司 | 90270212 | 技术支持解决 | 2026-03-19 09:05:11 | 2026-03-19 09:15:12 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
北京月坛社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS咨询操作问题 | 北京月坛社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS咨询操作问题，老师没有提供序列号 01068037519老师催促，转接工程师跟进 【故障现象】：探头清洁液不够，无法开启仪器 【排查过程】：告知稀释一下探头清洁液开机 【处理结果】：正常开机 |  | 010 6803 7519 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 北京分公司 |  | #TS000255622 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 北京月坛社区卫生服务中心 | 90011642 | 技术支持解决 | 2026-03-19 08:49:44 | 2026-03-19 08:55:42 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
东莞市寮步医院EH-2080B扫描条码后死机 | 东莞市寮步医院EH-2080B扫描条码后死机 提供条码 |  | 180 0274 3202 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 | V2-08000509 | #TS000255611 | IVD | 尿液分析 | EH-2080B | [7 empty] | 东莞市寮步医院 | 306923 | 技术支持解决 | 2026-03-19 08:45:11 | 2026-03-19 08:50:21 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
渝北天宫殿街道社区卫生服务中心BC-5180 CRP无法登陆系统 | 渝北天宫殿街道社区卫生服务中心BC-5180 CRP无法登陆系统 【故障现象】：更换硬盘软件无法登陆 【排查过程】：重新安装软件 【处理结果】：正常使用 |  | 177 2323 0142 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 重庆分公司 | SU-2C010104 | #TS000255607 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 渝北天宫殿街道社区卫生服务中心 | 90091962 | 技术支持解决 | 2026-03-19 08:44:44 | 2026-03-19 08:47:15 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
岳阳县中洲乡卫生院 - BC-5140 | 做不了啦 岳阳县中洲乡卫生院 医学检验科 【故障现象】：采样针动作异常 【排查过程】：进入服务-自检，采样针垂直运动自检异常，执行自检升降动作异常 【故障定位】：升降传感器故障 【一线建议】：申请传感器或组件备用 【下派理由】：硬件故障，需现场服务，客户比较着急做标本，请尽快联系 附件: open_api/tid44609/1773880938_44609_366390_media_1773880927140.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773880938_44609_366390_media_1773880927140.jpg?Expires=1780542562&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=6Btrlc2vZuJV1nXW0S39QsZBnN8%3D |  | 181 6940 9035 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 长沙分公司 | TP-9B000546 | #TS000255599 | IVD | 血球 | BC-5140 | [7 empty] | 岳阳县中洲乡卫生院 | 90024409 | 派工完成 | 2026-03-19 08:42:14 | 2026-03-19 08:44:47 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
岳阳县中洲乡卫生院 - BC-5140 | 做不了标本 岳阳县中洲乡卫生院 医学检验科 【故障现象】：仪器报警采样针升降电机故障，偏转电机故障 【排查过程】：指导客户登录工程师账号密码后，执行升降电机和偏转电机复位 【处理结果】：故障已恢复 附件: open_api/tid44609/1773880580_44609_f9417f_media_1773880559246.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773880580_44609_f9417f_media_1773880559246.jpg?Expires=1780542562&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=T6R8NGTRYtrJYX9sKb26FMYD5BE%3D |  | 181 6940 9035 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 长沙分公司 | TP-9B000546 | #TS000255590 | IVD | 血球 | BC-5140 | [7 empty] | 岳阳县中洲乡卫生院 | 90024409 | 技术支持解决 | 2026-03-19 08:36:15 | 2026-03-19 09:12:54 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
重庆市合川区中医院CL-6000i | 2026-03-19 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 189 961 1 7975 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 重庆分公司 | BB3-1C002443 | #TS000255558 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 重庆市合川区中医院 | 105168 | 派工完成 | 2026-03-19 08:11:12 | 2026-03-19 08:58:35 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
克拉玛依市中心医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS需要软件登录密码 | 克拉玛依市中心医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS需要软件登录密码，联系方式王老师18152916260，烦请跟进谢谢 ，转新疆分公司检验夜班赵一帆协助跟进 |  | 181 5291 6260 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | DC6-34002269 | #TS000255516 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 克拉玛依市中心医院 | 301278 | 派工完成 | 2026-03-19 05:20:33 | 2026-03-19 05:20:38 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
万宁卫光单采血浆有限公司IVD / 生化 / BS-820M，停电原因超出储存范围，走偏差，需要数据的支撑需要稳定性考察报告 | 万宁卫光单采血浆有限公司IVD / 生化 / BS-820M，停电原因超出储存范围，走偏差，需要数据的支撑需要稳定性考察报告 转海南符文惠 |  | 130 7696 3132 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 海南分公司 | XV-09000196 | #TS000254772 | IVD | 生化 | BS-820M | [7 empty] | 万宁卫光单采血浆有限公司 | 90201363 | 座席解决 | 2026-03-18 19:21:16 | 2026-03-18 19:21:20 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）果洛州玛多县花石峡镇中心卫生院 BC-3000PLUS仪器hjb本地电压异常，rbc故障 | （急）果洛州玛多县花石峡镇中心卫生院 BC-3000PLUS仪器hjb本地电压异常，rbc故障（RJ-81125895） 贝登医修帮谢朝森：工单下派吧，客户设备两个月多未启用，也没有探头清洗液浸泡，昨晚客户下班了，让客户早上做常规清洗维护还未回复 |  | 198 1594 1378 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 |  | #TS000254682 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 果洛州玛多县花石峡镇中心卫生院 | 90255591 | 派工完成 | 2026-03-18 18:53:45 | 2026-03-19 09:13:22 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
张家界市精神病医院BC-5385 CRP咨询试剂批号059326002的靶值 | 张家界市精神病医院BC-5385 CRP咨询试剂批号059326002的靶值，DD4-46001692 |  | 139 7443 5378 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1355593855@qq.com |  | 59990004 |  | 长沙分公司 |  | #TS000254517 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 张家界市慈利县精神病医院 | 309867 | 派工完成 | 2026-03-18 18:24:08 | 2026-03-18 18:24:12 | 59990004 | 006_微信申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 一甲
沈阳市第四人民医院IVD / 生化 / CL-8000I连接历史问题 | 沈阳市第四人民医院IVD / 生化 / CL-8000I连接历史问题 |  | 192 8244 4018 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 沈阳分公司 | BH3-24000150 | #TS000254494 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 沈阳市第四人民医院 | 106044 | 派工完成 | 2026-03-18 18:18:11 | 2026-03-18 18:18:15 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
长沙县星沙医院bs-830，咨询试剂的使用问题 | 长沙县星沙医院bs-830，咨询试剂的使用问题，未提供序列号 |  | 187 7318 9626 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 |  | #TS000254413 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 长沙县星沙医院 | 102397 | 派工完成 | 2026-03-18 18:01:34 | 2026-03-18 18:01:37 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
新疆沙湾市博尔通古乡卫生院IVD / 生化 / BS-830校准不通过 | 新疆沙湾市博尔通古乡卫生院IVD / 生化 / BS-830校准不通过 无序列号 【故障现象】：校准偏差太大 【排查过程】：校准完数据偏差大 医院联系工程师 表示没时间【处理结果】：工单下派 建议上门处理 |  | 150 0162 7073 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 | BA6-54005031 | #TS000254314 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆沙湾市博尔通古乡卫生院 | 330940 | 派工完成 | 2026-03-18 17:43:33 | 2026-03-18 18:04:51 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
山东省临沂市兰山区刘胜泰诊所BC-5000采样组件旋转机构障碍 | 山东省临沂市兰山区刘胜泰诊所BC-5000采样组件旋转机构障碍，SS-0A007360 |  | 182 6516 6428 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 青岛分公司 | SS-0A007360 | #TS000254291 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 山东省临沂市兰山区刘胜泰诊所 | 90032513 | 派工完成 | 2026-03-18 17:38:37 | 2026-03-18 18:02:14 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
新疆沙湾市大泉乡卫生院BS-830试剂针加样注射器运动错误 | 新疆沙湾市大泉乡卫生院BS-830试剂针加样注射器运动错误 【故障现象】：第一试剂针注射器运动错误 【排查过程】：执行系统恢复无法恢复，注射器有动作未卡死 【故障定位】：注射器驱动组件及传感器 【一线建议】：申请第一试剂注射器运动机构及传感器备用，可先进行机构润滑 【下派理由】：硬件故障，需要拆机维修，客户无法自行处理 老师来电，告知可等工程师来电约时间上门处理 13999735313来电催单，转张依璞跟进 |  | 139 9973 5313 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | BA6-48004568 | #TS000254202 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆沙湾市大泉乡卫生院 | 330932 | 派工完成 | 2026-03-18 17:22:30 | 2026-03-18 17:26:52 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
陇县中医医院BS-2000样本针垂直运动错误 | 陇县中医医院BS-2000样本针垂直运动错误 【故障现象】：样本针垂直运动错误，过零失步，清洗池 【排查过程】：科室尝试过，怀疑传感器或者皮带问题 【故障定位】：传感器，皮带 【一线建议】：申请传感，采样组件备用， 【下派理由】：客户需求，着急，请尽快联系 |  | 136 3676 7534 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 西安分公司 | BG5-14000620 | #TS000254185 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 陇县中医医院 | 305147 | 派工完成 | 2026-03-18 17:20:10 | 2026-03-18 17:24:42 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
阿克苏市拜什吐格曼乡卫生院BS-830 CRP校准一直不成功 | 阿克苏市拜什吐格曼乡卫生院BS-830 CRP校准一直不成功，序列号：BA6-1B001852 【故障现象】：CRP校准不成功 【排查过程】：检查校准浓度设置正确，修改校准规则校准方法及重复次数后重新申请校准，校准成功，测试质控在控 【处理结果】：客户确认问题已处理，CRP校准成功 |  | 152 9261 7249 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000254157 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 阿克苏市拜什吐格曼乡卫生院 | 90050900 | 技术支持解决 | 2026-03-18 17:16:22 | 2026-03-18 17:24:21 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
新疆吐鲁番地区鄯善县伊拉湖卫生服务中心BS-830有一个显目做不了 | 新疆吐鲁番地区鄯善县伊拉湖卫生服务中心BS-830有一个显目做不了 【故障现象】：TP项目校准过期【排查过程】：指导客户校准 【处理结果】：等待20-30分钟校准复溶后质控复测 |  | 183 9920 8867 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 | BA6-54005009 | #TS000254066 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆吐鲁番地区鄯善县伊拉湖卫生服务中心 | 90400415 | 技术支持解决 | 2026-03-18 17:04:49 | 2026-03-18 18:07:51 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
保山市第二人民医院BC-7500[NR] CS咨询CRP标本用的哪个通道 | 保山市第二人民医院BC-7500[NR] CS咨询CRP标本用的哪个通道 【故障现象】：CRP两个通道 不知道用哪一个【排查过程】：视频指导客户解决问题【处理结果】：解决完毕 |  | 187 8859 2391 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 昆明分公司 | DC6-35002473 | #TS000253957 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 保山市第二人民医院 | 303720 | 技术支持解决 | 2026-03-18 16:46:51 | 2026-03-18 16:57:37 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
横店文荣医院CX-9010-TS唐柯柯本人在现场支持、此单暂且封闭。 | 2026-03-18 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24327325【混合试剂针真空建立失败，混合试剂针真空建立失败，压力值：2】,24328325【触发试剂针真空建立失败，触发试剂针真空建立失败，压力值：-24】 |  | 138 5897 5533 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 杭州分公司 | GC6-31000078 | #TS000253904 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 横店文荣医院 | 327073 | 座席解决 | 2026-03-18 16:37:34 | 2026-03-18 17:22:57 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
盘关镇卫生院BS-430质控失控 | 盘关镇卫生院BS-430质控失控，YW-87001743T 【故障现象】：RF质控失控 【排查过程】：沟通校准过程，可能为校准不好或者质控不好 【处理结果】：重新做质控后恢复正常 |  | 173 8589 6566 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000253849 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 盘关镇卫生院 | 60130566 | 技术支持解决 | 2026-03-18 16:30:14 | 2026-03-18 16:34:10 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
威科检测集团有限公司IVD / 凝血仪器 / C3100（106-AE-21000032）不吸液，-已指导完成 | 威科检测集团有限公司IVD / 凝血仪器 / C3100（106-AE-21000032）不吸液， |  | 180 2212 9070 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990051 |  | 广州分公司 | 106-AE-21000032 | #TS000253680 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 威科检测集团有限公司 | 90302070 | 技术支持解决 | 2026-03-18 16:05:08 | 2026-03-18 16:41:14 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
海口市大致坡中心卫生院BS-430项目失控 | 海口市大致坡中心卫生院BS-430项目失控 【故障现象】：TG项目失控【排查过程】：更换水机滤芯半个月 考虑滤芯问题 老师表示工程师来过 【处理结果】：老师自行与工程师联系 |  | 155 9599 2317 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 海南分公司 | YW-95002577 | #TS000253588 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 海口市大致坡中心卫生院 | 60131602 | 无需技术支持 | 2026-03-18 15:53:17 | 2026-03-18 16:03:57 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
息烽县人民医院 - BC-5390 CRP | 穿刺针故障，需要维修 息烽县人民医院 医学检验科 【故障现象】：仪器堵孔 【排查过程】：科室老师表示之前穿刺针弯曲 手动摆正 一直堵孔【处理结果】：需要工程师上门维修 附件: open_api/tid44609/1773819590_44609_b9d1c8_media_1773819586061.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773819590_44609_b9d1c8_media_1773819586061.jpg?Expires=1780542562&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=c%2BcWIE2hl%2BpllQ5Ul7frgPOjdPE%3D |  | 182 8636 5652 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | ST-1B004569 | #TS000253492 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 息烽县人民医院 | 302821 | 派工完成 | 2026-03-18 15:39:48 | 2026-03-18 15:49:10 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
邵阳市城步县茅坪镇中心卫生院 - BC-3000PLUS | 本底异常 邵阳市城步县茅坪镇中心卫生院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1773818775_44609_640924_media_1773818738290.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773818775_44609_640924_media_1773818738290.jpg?Expires=1780542562&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=LACCjGxYFTp246YKqZgRZGToUF4%3D open_api/tid44609/1773818776_44609_724cc7_media_1773818744355.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773818776_44609_724cc7_media_1773818744355.jpg?Expires=1780542562&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=x7rT6VYjPvxzYHJzzZBF8%2FWX%2Buc%3D open_api/tid44609/1773818777_44609_fbc5d4_media_1773818744356.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773818777_44609_fbc5d4_media_1773818744356.jpg?Expires=1780542562&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=bW9FE8UPWlpcLSFZpEpjmNTXBQI%3D |  | 198 7391 8116 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 长沙分公司 | RJ-78125150 | #TS000253397 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 邵阳市城步县茅坪镇中心卫生院 | 378850 | 技术支持解决 | 2026-03-18 15:26:12 | 2026-03-18 15:29:48 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
郑州市惠济区刘寨社区卫生服务中心BS-430结果偏低 | 郑州市惠济区刘寨社区卫生服务中心BS-430结果偏低 【故障现象】：ALT/AST结果偏低 【排查过程】：沟通结果异常低 【故障定位】：加样针堵 【一线建议】：现场维护 【下派理由】：现场维护，做校准质控 |  | 183 3923 7267 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 | YW-24006719 | #TS000253358 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 郑州市惠济区刘寨社区卫生服务中心 | 60070623 | 派工完成 | 2026-03-18 15:21:11 | 2026-03-18 15:22:39 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
惠州市惠东县白盆珠镇新庵卫生院IVD / 生化 / BS-330（XC-61001069）LIS链接的时候数据是一条一条回传，询问这个能不能改 | 惠州市惠东县白盆珠镇新庵卫生院IVD / 生化 / BS-330（XC-61001069）LIS链接的时候数据是一条一条回传，询问这个能不能改 【故障现象】：BS-330LIS链接的时候数据是一条一条回传 【排查过程】：软件版本太老 无法达到客户要求【处理结果】：客户自行解决 |  | 159 2081 7349 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990051 |  | 深圳分公司 | XC-61001069 | #TS000253290 | IVD | 生化 | BS-330 | [7 empty] | 惠州市惠东县白盆珠镇新庵卫生院 | 60097868 | 无需技术支持 | 2026-03-18 15:12:21 | 2026-03-18 15:19:56 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
黑龙江省铁力年丰乡卫生院IVD / 血球 / BC-2600询问连接历史系统问题 | 黑龙江省铁力年丰乡卫生院IVD / 血球 / BC-2600询问连接历史系统问题 |  | 137 6689 4002 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 | RQ-65119303 | #TS000253267 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 黑龙江省铁力年丰乡卫生院 | 338369 | 技术支持解决 | 2026-03-18 15:07:19 | 2026-03-18 15:22:54 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 一甲
三元区岩前卫生院BS-430咨询试剂能做多少人份 | 三元区岩前卫生院BS-430咨询试剂能做多少人份 【故障现象】：咨询试剂TC\TG单盒测试量 【排查过程】：告知大概测试量，实际测试量需以上机余量检测为准 【处理结果】：客户已知晓 |  | 189 5094 6210 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 福州分公司 | YW-05004129 | #TS000253237 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 三元区岩前卫生院 | 362494 | 技术支持解决 | 2026-03-18 15:03:13 | 2026-03-18 15:05:51 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
福建国际旅行卫生保健中心BC-6600（SJ-68000143），LIS链接仪器软件通讯时间间隔太长 | 福建国际旅行卫生保健中心BC-6600（SJ-68000143），LIS链接仪器软件通讯时间间隔太长 【故障现象】：LIS解析时间过长 【排查过程】：查看通信日志，lis回复ORU-R02 【处理结果】：LIS排查接口程序 |  | 139 6089 1120 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 福州分公司 | SJ-68000143 | #TS000253178 | IVD | 血球 | BC-6600 | [7 empty] | 福建国际旅行卫生保健中心 | 60102652 | 技术支持解决 | 2026-03-18 14:53:05 | 2026-03-18 14:55:30 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
河北省保定市易县高村中心卫生院BS-1000M需要开通试剂通道，客户想用其他品牌的试剂 | 河北省保定市易县高村中心卫生院BS-1000M需要开通试剂通道，客户想用其他品牌的试剂，FU5-46000152 转魏子上 |  | 031 2880 0868,137 0312 1641 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990001 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000253145 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 河北省保定市易县高村中心卫生院 | 366210 | 座席解决 | 2026-03-18 14:47:45 | 2026-03-18 14:47:46 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
（禁用）海城市大悲寺僧伽蓝医院BS-220询问溶血试剂里面的成分是否会涉及到佛教不能杀生的问题 | （禁用）海城市大悲寺僧伽蓝医院BS-220询问溶血试剂里面的成分是否会涉及到佛教不能杀生的问题（XJ-68003987） 客户代码禁用，如需下派请提交至呼叫中心 2026-3-18 14:49:12：15842270535再次来电未转接成功，转科海 【故障现象】：校准品包含牛血成分 佛教不能杀生【排查过程】：需要提供校准品成分表【处理结果】：工单下派 转尚思含 |  | 158 4227 0535 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 沈阳分公司 | XJ-68003987 | #TS000253142 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | （禁用）海城市大悲寺僧伽蓝医院 | 60109095 | 座席解决 | 2026-03-18 14:47:12 | 2026-03-18 15:53:54 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
凌源市沟门子中心卫生院BC-5385 CRP废液报警，无法消除 | BC-5385 CRP废液报警，无法消除 【故障现象】：废液报警，无法消除【排查过程】：拆下废液传感器 并且上下晃动 故障依旧 后采用短路方法测试 应该是传感器问题【处理结果】：现场排查 建议带上废液传感器 |  | 151 8420 4889 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 沈阳分公司 | DD4-39000757 | #TS000253107 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 凌源市沟门子中心卫生院 | 325989 | 技术支持解决 | 2026-03-18 14:40:35 | 2026-03-18 15:23:33 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
谷城县石花镇大峪桥卫生院 - BS-450 | 漫盘 谷城县石花镇大峪桥卫生院 医学检验科 【故障现象】：水空白超限10x 【排查过程】：频繁报警，客户未接电话 【故障定位】：光源灯、清洗机构 【一线建议】：联系客户了解具体情况，准备备件上门处理 【下派理由】：客户无法自行处理 附件: open_api/tid44609/1773815599_44609_a7cfa8_media_1773815573190.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773815599_44609_a7cfa8_media_1773815573190.mp4?Expires=1780542564&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=JrFQ1thK4x2T0AzaBHQCOctpGz8%3D |  | 198 7200 0801 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yanghong@dinuo.com |  | admin |  | 武汉分公司 | YV-17001700 | #TS000253049 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 谷城县石花镇大峪桥卫生院 | 369371 | 派工完成 | 2026-03-18 14:33:16 | 2026-03-18 14:44:18 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
北京市石景山区社会福利院BC-5350 CRP质控液的低中高值如何选择 | BC-5350 CRP质控液的低中高值如何选择 【故障现象】：咨询质控选择及测试 【排查过程】：解答质控选择及测试流程，CRP要开展需要购买的试剂及准备工作 【处理结果】：客户已清楚 |  | 181 1002 7604 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 北京分公司 | DD8-38000070 | #TS000253021 | IVD | 血球 | BC-5350 CRP | [7 empty] | 北京市石景山区社会福利院 | 90344179 | 技术支持解决 | 2026-03-18 14:29:07 | 2026-03-18 14:40:51 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
潍坊康泰医院C3100日志上传异常 | 潍坊康泰医院C3100日志上传异常，GD4-5B001779 再次来电，还是询问刚刚的问题，再次转技术 |  | 136 2536 9030 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990008 |  | 青岛分公司 |  | #TS000252999 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 潍坊康泰医院 | 60088348 | 技术支持解决 | 2026-03-18 14:25:33 | 2026-03-18 14:39:41 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
北京燕化医院CX-9000-分公司反馈客户已联系渠道工程师，此单封闭。 | 2026-03-18 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】,27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 |  | 136 4127 2858 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 北京分公司 | GC8-44000576 | #TS000252940 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 北京燕化医院 | 319158 | 无需技术支持 | 2026-03-18 14:15:04 | 2026-03-18 14:40:07 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
鹰潭爱芙医院BC-2600接溶血剂位置有结晶 | 鹰潭爱芙医院BC-2600接溶血剂位置有结晶 |  | 157 7943 0013 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990005 |  | 南昌分公司 |  | #TS000252784 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 鹰潭爱芙医院 | 90406623 | 派工完成 | 2026-03-18 13:39:19 | 2026-03-18 15:05:40 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
阿克陶县人民医院BC-6800(SH-98003224)细胞分类检测不出来 | 阿克陶县人民医院BC-6800(SH-98003224)细胞分类检测不出来 【故障现象】：WBC不分类 【排查过程】：老师想拆下分血阀维护，但拆不下，需要工程师现场来维护 【故障定位】：客户需求维护 【一线建议】：客户需求维护 【下派理由】：客户需求 |  | 199 9926 8868 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | SH-98003224 | #TS000252712 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 阿克陶县人民医院 | 301372 | 派工完成 | 2026-03-18 13:24:51 | 2026-03-18 13:31:44 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
​​温州可仪医疗美容有限公司BC-10真空压力异常 | BC-10真空压力异常 |  | 152 5869 7855 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990010 |  | 杭州分公司 |  | #TS000252690 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | ​​温州可仪医疗美容有限公司 | 90348826 | 派工完成 | 2026-03-18 13:19:40 | 2026-03-18 15:05:53 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
驻马店美年大健康科技有限公司门诊部驻马店美年大健康科技有限公司BS-2000M咨询供水压力是什么范围 | 驻马店美年大健康科技有限公司门诊部驻马店美年大健康科技有限公司BS-2000M咨询供水压力是什么范围，YV-39001443 【故障现象】：客户咨询进水压力范围【排查过程】：回答100-392kpa 工作压力250kpa【处理结果】：问题解决 |  | 138 3710 6493 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 郑州分公司 | YA-39001443 | #TS000252662 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 驻马店美年大健康科技有限公司门诊部驻马店美年大健康科技有限公司 | 60101755 | 技术支持解决 | 2026-03-18 13:13:29 | 2026-03-18 13:17:23 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
贵定县人民医院 - BC-7500[NR] CS | 采样组建动作异常 贵定县人民医院 医学检验科 【故障现象】：做子弹头血碰撞【排查过程】：采样针位置偏移 【处理结果】：需要上门调节位置 客户比较着急 优先联系 附件: open_api/tid44609/1773809059_44609_6949e3_media_1773809012407.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773809059_44609_6949e3_media_1773809012407.jpg?Expires=1780542564&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=SsIEa%2F%2FDQ7qBoRclpJMOaaMuKOE%3D |  | 150 8613 3032 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | DC6-55005506 | #TS000252525 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 贵定县人民医院 | 302980 | 派工完成 | 2026-03-18 12:44:16 | 2026-03-18 12:55:20 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
北京紫星医疗美容门诊部BC-10显示试剂有问题 | 北京紫星医疗美容门诊部BC-10显示试剂有问题（UH-22006507） |  | 186 1055 6430 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 北京分公司 |  | #TS000252279 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 北京紫星医疗美容门诊部 | 90409128 | 派工完成 | 2026-03-18 11:45:37 | 2026-03-18 15:27:59 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
高新区兴隆卫生院BS-430咨询059326002批号的靶值 | 高新区兴隆卫生院BS-430咨询059326002批号的靶值，未提供序列号，虚拟ID建单，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：咨询质控059326002批号的靶值 【排查过程】：添加微信发送质控靶值文件 【处理结果】：客户已收到质控靶值文件 |  | 135 7220 4691 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990004 |  | 深圳分公司 |  | #TS000252260 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-18 11:41:13 | 2026-03-18 11:50:09 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺
新疆医科大学第一附属医院昌吉分院BC-7500[NR] CS咨询怎么设置自动进样 | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院BC-7500[NR] CS咨询怎么设置自动进样 【故障现象】：咨询质控自动进样设置 【排查过程】：指导在专家系统设置质控及质控编号，仪器上进行样本质控测试操作 【处理结果】：客户已会设置 |  | 135 7962 3161 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | DC6-58005857 | #TS000252233 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | 301300 | 技术支持解决 | 2026-03-18 11:37:38 | 2026-03-18 11:54:03 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
新疆库车县哈尼喀塔木乡卫生院BC-5800压力异常 | 新疆库车县哈尼喀塔木乡卫生院BC-5800压力异常 【故障现象】：-40压力故障【排查过程】：调节压力无效 考虑管路 气源？【处理结果】：客户自行联系经销商 |  | 157 7000 9991 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | RW-6A004015 | #TS000252215 | IVD | 血球 | BC-5800 | [7 empty] | 新疆库车县哈尼喀塔木乡卫生院 | 336124 | 无需技术支持 | 2026-03-18 11:34:16 | 2026-03-18 11:40:17 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
石首市大垸镇卫生院BS-450清洗运动错误，运动时发生碰撞， | 石首市大垸镇卫生院BS-450清洗运动错误，运动时发生碰撞， 【故障现象】：清晰机构碰撞【排查过程】：客户已经询问当地工程师 并报价 来电咨询价格是否合适 上门费问题【处理结果】：客户自行联系工程师 |  | 137 9744 2437 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 | YV-04000875 | #TS000252190 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 石首市大垸镇卫生院 | 312298 | 无需技术支持 | 2026-03-18 11:26:44 | 2026-03-18 11:41:58 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
耒阳西城医院IVD / 血球 / BC-2600检测结果数值异常，不出结果 | 耒阳西城医院IVD / 血球 / BC-2600（RQ-74121788）检测结果数值异常，不出结果 |  | 130 0734 8112 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | RQ-74121788 | #TS000252184 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 耒阳西城医院 | 60113085 | 派工完成 | 2026-03-18 11:25:54 | 2026-03-18 15:26:05 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
柳州市鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心BC-5180做不了血的结果 | 柳州市鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心BC-5180做不了血的结果，无法提供序列号 【故障现象】：客户无法提供序列号 想咨询保修问题【排查过程】：一台生化 两台血常规咨询保修问题【处理结果】：下派工单 当地联系 价格方面 |  | 133 7723 7800 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 南宁分公司 |  | #TS000252100 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 柳州市鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心 | 90029333 | 派工完成 | 2026-03-18 11:10:30 | 2026-03-18 11:13:42 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
青海省门源皇城卫生院BC-5130需要用户名密码 | TR-0A004843 BC-5130需要用户名密码 【故障现象】：咨询用户密码 【排查过程】：转用仪器，提供管理员账号密码，指导设置账号密码 【处理结果】：客户已知晓密码 |  | 188 0970 7464 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 |  | #TS000252082 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 青海省门源皇城卫生院 | 90181984 | 技术支持解决 | 2026-03-18 11:08:00 | 2026-03-18 11:10:24 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
河南省淅川县荆紫关卫生院BC-21报警真空压力异常 | 河南省淅川县荆紫关卫生院BC-21报警真空压力异常 |  | 159 3883 8266 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990001 |  | 郑州分公司 | UG-0C000383 | #TS000252032 | IVD | 血球 | BC-21 | [7 empty] | 河南省淅川县荆紫关卫生院 | 332603 | 派工完成 | 2026-03-18 11:00:07 | 2026-03-18 15:12:25 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
绥棱林业局职工医院ua-66，咨询lis问题 | 绥棱林业局职工医院ua-66，咨询lis问题，未提供序列号，杨老师13904553697 孙泽：封单已处理 |  | 139 0455 3697 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000252024 | IVD | 尿液分析 | UA-66 | [7 empty] | 绥棱林业局职工医院 | 60095766 | 座席解决 | 2026-03-18 10:57:39 | 2026-03-18 14:26:14 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
吉木乃县恰勒什海乡卫生院BC-20更换稀释液不能扫码 | BC-20更换稀释液不能扫码 |  | 151 9953 2672 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | UF-48006783 | #TS000252013 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 吉木乃县恰勒什海乡卫生院 | 329054 | 技术支持解决 | 2026-03-18 10:56:05 | 2026-03-18 18:16:59 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
甘肃省会宁县八里乡卫生院BC-5000咨询批号059326002的靶值 | 甘肃省会宁县八里乡卫生院BC-5000咨询批号059326002的靶值，未提供序列号 【故障现象】：059326002的靶值查询不到【排查过程】：微信添加老师 发送靶值单【处理结果】：问题解决 |  | 181 0094 9492 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990004 |  | 兰州分公司 |  | #TS000251994 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 甘肃省会宁县八里乡卫生院 | 331170 | 技术支持解决 | 2026-03-18 10:51:46 | 2026-03-18 11:17:57 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
中化二建集团医院CL-8000i测试数据差距大 | CL-8000i测试数据差距大 【故障现象】：两次结果差距大【排查过程】：结果1900稀释重做400 原装发光稀释液 试剂未过期 【处理结果】：下派应用临床检查 |  | 180 7217 4522 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 太原分公司 | BJ5-45000340 | #TS000251952 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 中化二建集团医院 | 308613 | 派工完成 | 2026-03-18 10:44:46 | 2026-03-18 11:02:10 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
湖南省衡阳市衡阳县樟树乡卫生院BC-5000跟换新稀释液还是显示过期，更换新系统之后历史的检查数据全部不见，询问怎么导出 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡卫生院BC-5000（SS-7C005163）跟换新稀释液还是显示过期，更换新系统之后历史的检查数据全部不见，询问怎么导出 视频呼入 304608059 |  | 183 7479 7028 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | SS-7C005163 | #TS000251915 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡卫生院 | 90053344 | 无需技术支持 | 2026-03-18 10:36:27 | 2026-03-18 10:40:38 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
山东滕州市中心人民医院BC-7500[NR] CS报rdc分析异常 | 山东滕州市中心人民医院BC-7500[NR] CS报rdc分析异常 高老师15665163015经销商来电协助报维修，预留科室老师电话18363715009 #TS000251803 重复工单 已下派工单 408174445 |  | 156 6516 3015 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 济南分公司 | DC6-23000626 | #TS000251839 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 山东滕州市中心人民医院 | 316923 | 无需技术支持 | 2026-03-18 10:16:45 | 2026-03-18 10:21:46 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
山东滕州市中心人民医院BC-7500[NR] CS报警RBC电机异常 | 山东滕州市中心人民医院BC-7500[NR] CS报警RBC分析异常 【故障现象】：RBC分析异常 【排查过程】：末梢全血模式必报RBC分析异常，静脉全血模式偶报，结果看着无太大问题，客户希望工程师上门查看报警原因 【故障定位】：测量、吸血 【一线建议】：申请RBC池组件备用 【下派理由】：客户需求 |  | 182 0653 6731 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 济南分公司 | DC6-23000626 | #TS000251803 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 山东滕州市中心人民医院 | 316923 | 派工完成 | 2026-03-18 10:07:53 | 2026-03-18 10:12:04 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
阿鲁科尔沁旗疾病预防控制中心BS-460质控失控 | 阿鲁科尔沁旗疾病预防控制中心BS-460质控失控，未提供序列号 【故障现象】：ALT质控失控 【排查过程】：应用-维护-维护-生化维护指令-针内壁清洗灌注-灌注次数50次，把针和搅拌杆外壁用棉签加酒精搽干净，重新申请一下校准后做一下质控再看看 【处理结果】：客户反馈问题已处理 |  | 166 1476 3260 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990004 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000251742 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 阿鲁科尔沁旗疾病预防控制中心 | 90045173 | 技术支持解决 | 2026-03-18 09:51:57 | 2026-03-18 09:53:31 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
汉滨区第三人民医院TDR-X120设备有异响 | 汉滨区第三人民医院TDR-X120设备有异响 刘瓒：请直接下派 ，轴承问题 老师来电催促，已致电工程师 杨庭轩跟进 周老师再次来电催促，告知没有工程师联系，致电工程师杨庭轩核实，已经和科室老师姜卫盼137 0915 3951对接处理好了，会给周老师回电告知 |  | 185 9170 9888 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990001，59990051 |  | 西安分公司 | X120170204008 | #TS000251740 | IVD | 微生物仪器 | TDR-X120 | [7 empty] | 汉滨区第三人民医院 | 305315 | 派工完成 | 2026-03-18 09:51:23 | 2026-03-18 09:51:27 | 59990003 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二乙
鸡西大众医院IVD / 生化 / BS-2000M咨询LIS连接问题 | 鸡西大众医院IVD / 生化 / BS-2000M咨询LIS连接问题，无法提供序列号 【故障现象】：双向LIS样本条码扫描不好 识别率低【排查过程】：条码黏贴方向 打印清晰度 近期有没有更改仪器扫码仪【处理结果】：客户表示问题都没问题 自己联系当地工程师 调一下扫码位置 |  | 187 5712 7949 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000251738 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 鸡西大众医院 | 60063301 | 无需技术支持 | 2026-03-18 09:51:11 | 2026-03-18 09:57:48 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
浦城县妇幼保健院BS-1000M需要查询059326002靶值 | 浦城县妇幼保健院BS-1000M需要查询059326002靶值 【故障现象】：咨询059326002靶值 【排查过程】：服务号上面没有更新，用其它设备扫码枪扫码获取靶值 【处理结果】：客户已获取靶值 |  | 059 9287 2861 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 福州分公司 | FU5-53000835 | #TS000251696 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 浦城县妇幼保健院 | 313839 | 技术支持解决 | 2026-03-18 09:42:24 | 2026-03-18 09:42:24 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺
洪湖市第三人民医院（洪湖市新堤社区卫生服务中心）BS-450显示水空白超限 | 洪湖市第三人民医院（洪湖市新堤社区卫生服务中心）BS-450显示水空白超限 【故障现象】：BS-450显示水空白超限【排查过程】：电话指导 考虑光源问题 老师表示不知道谁在服务此设备【处理结果】：工单下派 联系盛老师15027050512 |  | 150 2705 0512 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | YV-18002132 | #TS000251695 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 洪湖市第三人民医院（洪湖市新堤社区卫生服务中心） | 90188780 | 派工完成 | 2026-03-18 09:41:34 | 2026-03-18 09:47:17 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
通渭县妇幼保健站 - EU-5600 PRO | 通道4光源亮度偏低 通渭县妇幼保健站 医学检验科 需工程师前往现场维护，清下派 附件: open_api/tid44609/1773797992_44609_b63837_media_1773797986320.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773797992_44609_b63837_media_1773797986320.jpg?Expires=1780542564&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=%2FSCP%2Br30fG29fOcTVTuu80TLp5I%3D |  | 189 1996 4225 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 兰州分公司 | QB4-54000391 | #TS000251691 | IVD | 尿液分析 | EU-5600 PRO | [7 empty] | 通渭县妇幼保健站 | 60063470 | 派工完成 | 2026-03-18 09:39:49 | 2026-03-18 15:47:57 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
麻城市人民医院CAL 8000样本分配架子异常 | 麻城市人民医院CAL 8000样本分配架子异常 【故障现象】：样本不自动进样 【排查过程】：双向LIS，样本不自动进样，测试缓慢，客户需求工程师尽快上门查看处理 【故障定位】：软件 【一线建议】：确认软件测试设置正常，升级软件 【下派理由】：客户需求 |  | 182 0274 0627 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | TS-59003473 | #TS000251680 | IVD | 血球 | CAL 8000 | [7 empty] | 麻城市人民医院 | 60029288 | 派工完成 | 2026-03-18 09:36:00 | 2026-03-18 09:42:22 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
新疆生产建设兵团第十一师医院BS-2800M一直显示未完成 | 新疆生产建设兵团第十一师医院BS-2800M一直显示未完成 【故障现象】：有两个试管架的样本显示未完成【排查过程】：指导客户重新申请样本 客户表示不清楚怎么操作【处理结果】：下派工单 查看报警信息 |  | 185 9912 7970 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | JP7-51000772 | #TS000251672 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 新疆生产建设兵团第十一师医院 | 373743 | 派工完成 | 2026-03-18 09:31:08 | 2026-03-18 09:35:33 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
杏林医疗美容 - BC-10 | 机器有故障 稀释液没过期溶血剂也没过期. 杏林医疗美容 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1773797101_44609_392a3f_media_1773796895602.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773797101_44609_392a3f_media_1773796895602.mp4?Expires=1780542564&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=R9RkzaCQrZQCcnhgRN%2FgOX%2FOuyQ%3D |  | 139 1007 8796 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  |  |  | 北京分公司 | UH-22006507 | #TS000251648 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 杏林医疗美容 | 90304857 | 派工完成 | 2026-03-18 09:24:53 | 2026-03-18 15:19:14 | 1-三分类血球（热线-晚） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
成都市邛崃市天台山镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP乳胶试剂温度异常 | 成都市邛崃市天台山镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP乳胶试剂温度异常 序列号SU-34010610 【故障现象】：BC-5180 CRP乳胶试剂温度异常 【排查过程】：指导客户清理防尘网，故障依旧 状态里面显示70° 考虑制冷 板卡【处理结果】：工单下派 尽快联系 |  | 135 4037 3358 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | SU-34010610 | #TS000251633 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 成都市邛崃市天台山镇卫生院 | 328533 | 派工完成 | 2026-03-18 09:18:26 | 2026-03-18 09:29:07 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
枣庄市市中区永安中心卫生院IVD / 血球 / BC-5130（TR-3C009143）打印报告的时候会打两张，询问怎么调整 | 枣庄市市中区永安中心卫生院IVD / 血球 / BC-5130（TR-3C009143）打印报告的时候会打两张，询问怎么调整 【故障现象】：数据管理软件打印点一次会打两张报告 【排查过程】：客户反馈已经找管理人员看过说打印机和鼠标电脑均无问题，认为是软件问题导致，希望工程师上门处理查找原因 【故障定位】：软件 【一线建议】：重装软件、用其他软件打印测试 【下派理由】：客户需求 老师再次来电表示希望线下工程师查看，告知已经安排留意电话接听即可，客户知悉 老师来电催促，致电工程师褚宏运跟进 |  | 186 6326 7831 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 济南分公司 | TR-3C009143 | #TS000251604 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 枣庄市市中区永安中心卫生院 | 100110 | 派工完成 | 2026-03-18 09:07:27 | 2026-03-18 09:13:37 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
浦城县妇幼保健院BS-1000M需要查询059326002靶值 | 浦城县妇幼保健院BS-1000M需要查询059326002靶值 超时，已重新创建 |  | 059 9287 2861 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 福州分公司 | FU5-53000835 | #TS000251596 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 浦城县妇幼保健院 | 313839 | 座席解决 | 2026-03-18 09:03:53 | 2026-03-18 09:42:11 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
开平市第二人民医院CL-2000i | 2026-03-18 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 138 2230 4561 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 广州分公司 | W5-31002071 | #TS000251585 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 开平市第二人民医院 | 306701 | 派工完成 | 2026-03-18 08:59:33 | 2026-03-18 09:52:29 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
攸县新市中心卫生院BS-830S定标不通过 | 攸县新市中心卫生院BS-830S定标不通过，反馈当地工程师上门也未成功定标 |  | 137 6234 5853 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 | BB7-61001098T | #TS000251566 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 攸县新市中心卫生院 | 310347 | 派工完成 | 2026-03-18 08:52:11 | 2026-03-18 08:52:14 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
金湖县中医院CL-6000i | 2026-03-18 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 138 1333 1618 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 南京分公司 | BB3-97000710 | #TS000251565 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 金湖县中医院 | 320025 | 派工完成 | 2026-03-18 08:51:52 | 2026-03-18 09:52:29 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
杭州市红十字会医院CL-6000i | 2026-03-18 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22101【M1：样本针建立真空失败】 |  | 186 2185 2650 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 杭州分公司 | BB3-98000766 | #TS000251563 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 杭州市红十字会医院 | 303051 | 派工完成 | 2026-03-18 08:51:51 | 2026-03-18 09:52:30 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
大庆新村医院有限公司BC-5380CRP通道结果异常 | WC41005707提供的序列号查询不到相关信息大庆新村医院有限公司CL-1200I试剂与软件版本不匹配与一台BC-5380CRP通道结果异常 【故障现象】：1 CL-1200I需要升级软件 2血常规通道异常【排查过程】：电话沟通 发光仪器上试剂时提示软件版本不匹配 需要升级软件对应上试剂 血常规老师反馈之前有工程师维修过 故障依旧。。。。【处理结果】：工单下派 工程师尽快与客户联系 18686776887来电催单，已致电韩红飞工程师跟进。 |  | 133 4959 2528 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000251562 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 大庆新村医院有限公司 | 322581 | 派工完成 | 2026-03-18 08:51:14 | 2026-03-18 08:51:15 | 59990008 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
双城区人民医院昌盛社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-3000PLUS询问LIS串口号多少 | 双城区人民医院昌盛社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-3000PLUS询问LIS串口号多少 |  | 183 4544 1995 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000251561 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 双城区人民医院昌盛社区卫生服务中心 | 90201706 | 技术支持解决 | 2026-03-18 08:50:09 | 2026-03-18 15:24:46 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
荣县乐德中心卫生院BS-830项目参数如何更改 | BS-830项目参数如何更改，无法提供序列号 【故障现象】：项目名称错误需要修改【排查过程】：指导老师修改参数名称 【处理结果】：指导完毕老师解决 |  | 188 2889 2350 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 |  | #TS000251536 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 荣县乐德中心卫生院 | 322803 | 技术支持解决 | 2026-03-18 08:39:43 | 2026-03-18 08:47:25 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
大庆新村医院有限公司bs-800m需要上门维护 | 大庆新村医院有限公司bs-800m需要上门维护，无法提供序列号，转王照暄 |  | 133 4959 2528 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000251530 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 大庆新村医院有限公司 | 322581 | 座席解决 | 2026-03-18 08:32:59 | 2026-03-18 08:33:00 | 59990005 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 二甲
大庆新村医院有限公司CL-1200I试剂与软件版本不匹配与一台BC-5380CRP通道结果异常 | WC41005707提供的序列号查询不到相关信息大庆新村医院有限公司CL-1200I试剂与软件版本不匹配与一台BC-5380CRP通道结果异常 【故障现象】：1 CL-1200I需要升级软件 2血常规通道异常【排查过程】：电话沟通 发光仪器上试剂时提示软件版本不匹配 需要升级软件对应上试剂 血常规老师反馈之前有工程师维修过 故障依旧。。。。【处理结果】：工单下派 工程师尽快与客户联系 |  | 133 4959 2528 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000251527 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 大庆新村医院有限公司 | 322581 | 派工完成 | 2026-03-18 08:31:17 | 2026-03-18 08:43:28 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
丰镇市人民医院BC-6800运作过程会黑屏，机械手异常 | SH-05003517 BC-6800运作过程会黑屏，机械手异常，DB9-26001287 BC-7500[NR] CRP结果高 【故障现象】：运行过程中突然突然黑屏 【排查过程】：科室反馈工程师检查过，维修过 【故障定位】：电源组件或者变压器 【一线建议】：已联系当地工程师，申请电源板，变压器备用 【下派理由】：客户需要尽快联系处理 |  | 136 2474 5726 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 内蒙古分公司 | DB9-26001287 | #TS000251506 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 丰镇市人民医院 | 300603 | 派工完成 | 2026-03-18 08:15:03 | 2026-03-18 08:18:06 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
随州市妇幼保健院 - BC-7500[NR] CS | WC1浮子状态异常 随州市妇幼保健院 医学检验科 【故障现象】：WC1浮子异常 【排查过程】：拨打18339507022客户不接电话 后拨打18672202076依旧挂断【处理结果】：封单等后续 附件: open_api/tid44609/1773792446_44609_d2e6ca_media_1773792439768.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773792446_44609_d2e6ca_media_1773792439768.jpg?Expires=1780542564&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=dhYo%2BXLyVv5i4H8nna%2FepVe%2FHeg%3D |  | 183 3950 7022 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 武汉分公司 | DC6-2B001676 | #TS000251494 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 随州市妇幼保健院 | 312169 | 无需技术支持 | 2026-03-18 08:07:24 | 2026-03-18 08:31:22 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
河北省广宗县大平台卫生院BC-5000本底异常 | 河北省广宗县大平台卫生院BC-5000本底异常 【故障现象】：本底异常 【排查过程】：客户未接电话，下派当地处理 【故障定位】：稀释液，管路，hgb电压设置 【一线建议】：尽快联系客户处理 【下派理由】：客户需求 老师来电表示未接到电话，告知已经安排线下工程师跟进，留意电话接听即可。客户知悉挂断 |  | 139 3096 4361 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 石家庄分公司 | SS-93005917 | #TS000251485 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 河北省广宗县大平台卫生院 | 60113068 | 派工完成 | 2026-03-18 08:02:59 | 2026-03-18 08:17:34 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
天津铭医诊所有限公司 - BC-10 | 白细胞高 天津铭医诊所有限公司 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1773745347_44609_4118e6_media_1773745330852.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773745347_44609_4118e6_media_1773745330852.jpg?Expires=1780542564&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=YhcmIlmRvCZ%2Ftv4RvFCEFuz021w%3D |  | 133 1212 5233 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 天津分公司 | UH-5C017360 | #TS000250755 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 天津铭医诊所有限公司 | 90408355 | 技术支持解决 | 2026-03-17 19:02:24 | 2026-03-18 15:32:53 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
天津铭医诊所有限公司bc-10，白细胞偏高 | 天津铭医诊所有限公司bc-10，白细胞偏高，UH-5C017360 |  | 133 1212 5233 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 天津分公司 | UH-5C017360 | #TS000250741 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 天津铭医诊所有限公司 | 90408355 | 派工完成 | 2026-03-17 18:56:27 | 2026-03-17 18:56:30 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
开封市杜良乡卫生院，BS-1000M不出结果 | 开封市杜良乡卫生院，BS-1000M不出结果，FU5-56001116 |  | 158 9032 9925 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 郑州分公司 | FU5-56001116 | #TS000250684 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 开封市杜良乡卫生院 | 90000287 | 派工完成 | 2026-03-17 18:39:52 | 2026-03-17 18:39:55 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
横店文荣医院CX-9010 | 2026-03-17 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24327325【混合试剂针真空建立失败，混合试剂针真空建立失败，压力值：74】,24328325【触发试剂针真空建立失败，触发试剂针真空建立失败，压力值：-1663】 |  | 138 5897 5533 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 杭州分公司 | GC6-31000078 | #TS000250603 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 横店文荣医院 | 327073 | 派工完成 | 2026-03-17 18:21:34 | 2026-03-17 18:32:33 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
江苏盐城市中心血站BC-5180 CRP提示需要更换采样针 | 江苏盐城市中心血站BC-5180 CRP提示需要更换采样针，SU-16007532 故障现象：客户需要更换采样针 下派理由：需要拆机客户无法自行更换 |  | 189 6199 7868 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 南京分公司 | SU-16007532 | #TS000250359 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 江苏盐城市中心血站 | 316544 | 派工完成 | 2026-03-17 17:34:57 | 2026-03-17 17:42:23 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
宝鸡市职业技术学院老师17791858526反馈长久不用的BC-5100 CRP做质控时会漏液 | 陕西宝鸡市老师17791858526长久不用的BC-5100 CRP做质控时会漏液（UM-07001331） 其他信息不愿提供，虚拟号码建单，如需下派请提交至呼叫中心 故障现象：仪器长时间未使用，目前开机漏液 下派理由：急需工程师现场处理 17791858526来电咨询是否需要收费，已告知需要工程师告知为准，已核实单位名称是宝鸡市职业技术学院 |  | 177 9185 8526 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990003 |  | 西安分公司 | UM-07001331 | #TS000250180 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 宝鸡市职业技术学院 | 90013954 | 派工完成 | 2026-03-17 17:00:29 | 2026-03-17 17:07:43 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
中国航空工业襄阳医院（三六四医院） EH-2080B设备超过使用年限，需要设备可继续使用的证明 | 中国航空工业襄阳医院（三六四医院） EH-2080B设备超过使用年限，需要设备可继续使用的证明 转申祁棋 |  | 139 7223 9288 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 | V2-02000363 | #TS000250165 | IVD | 尿液分析 | EH-2080B | [7 empty] | 中国航空工业襄阳医院（三六四医院） | 60028658 | 座席解决 | 2026-03-17 16:57:59 | 2026-03-17 16:58:00 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
山东省荷泽市成武县汶上集中心卫生院CL-2000i | 2026-03-17 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01006【CL-2000i：样本针垂直运动错误 具体位置： 错误类型：校准时没有找到机械零位】,A40021【CL-2000i：系统复位失败】,C01001【CL-2000i：仪器无法连接】 |  | 139 5402 2219 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 济南分公司 | W5-42002502 | #TS000250146 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 山东省荷泽市成武县汶上集中心卫生院 | 331285 | 派工完成 | 2026-03-17 16:55:36 | 2026-03-17 17:15:14 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
急 钦州九洲门诊部咨询BC-2800密码，血红蛋白异常，需要调试参数 | 急 钦州九洲门诊部咨询BC-2800密码，血红蛋白异常，需要调试参数 |  | 132 6889 9351 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990009 |  | 南宁分公司 | RP-45113502 | #TS000250112 | IVD | 血球 | BC-2800 | [7 empty] | 钦州九洲门诊部 | 90027972 | 派工完成 | 2026-03-17 16:51:52 | 2026-03-17 18:37:36 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
铁岭市昌图县付家林场老曲家店医院bc-5130咨询与LIS对接 | 铁岭市昌图县付家林场老曲家店医院bc-5130咨询与LIS对接 老师再次来电表示依旧无法传输 |  | 150 6627 0156 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990005，59990001 |  | 沈阳分公司 | TR-89001700 | #TS000250097 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 铁岭市昌图县付家林场老曲家店医院 | 90071576 | 无需技术支持 | 2026-03-17 16:50:08 | 2026-03-17 16:50:09 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
山西省晋城市沁水监狱医院李老师03563252318咨询BS-430维护收费问题 | 山西省晋城市沁水监狱医院李老师03563252318咨询BS-430维护收费问题，客户联系供货商：太原市煜宁科贸有限公司让安排上门维护设备，确认维护收费为1200元，客户表示维护成本太高，对于维护的收费问题有疑问，需确认费用是否有具体规定，座机号码直接联系 转康慧 |  | 035 6325 2318 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 太原分公司 |  | #TS000250065 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 山西省晋城市沁水监狱医院 | 368319 | 座席解决 | 2026-03-17 16:45:57 | 2026-03-17 16:45:58 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
肇庆方尚医院管理有限公司BC-5120结果不准，堵孔 | 肇庆方尚医院管理有限公司BC-5120结果不准，堵孔 【故障现象】：堵孔，结果不准，校准不通过 【排查过程】：检查系数，阀门等 【故障定位】：阀门 【一线建议】：申请阀门和相关配件，提前联系 【下派理由】：客户需求 |  | 152 7456 2791 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 广州分公司 | TQ-11003897 | #TS000250039 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 肇庆方尚医院管理有限公司 | 90222453 | 派工完成 | 2026-03-17 16:42:16 | 2026-03-17 17:00:59 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
乐陵市妇幼保健院CL-2000i显示校准失败， | 乐陵市妇幼保健院CL-2000i显示校准失败， 18953498512来电反馈没有接到联系，中途接到工程师联系挂机 故障现象：校准时吸样不足 处理过程：多次呼叫对方挂断 下派理由：工程师跟踪反馈 |  | 189 5349 8512 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 济南分公司 | W5-35002251 | #TS000250002 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 乐陵市妇幼保健院 | 60040657 | 派工完成 | 2026-03-17 16:37:10 | 2026-03-17 17:06:55 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
石屏县异龙乡卫生院IVD / 生化 / BS-830废液桶会产生大量泡沫 | 石屏县异龙乡卫生院IVD / 生化 / BS-830废液桶会产生大量泡沫，老师没有提供序列号 【故障现象】：废液桶会产生大量泡沫 【排查过程】：解释出现泡沫原因 【处理结果】：客户接受 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 |  | #TS000249989 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 石屏县异龙乡卫生院 | 60065598 | 技术支持解决 | 2026-03-17 16:35:45 | 2026-03-17 16:42:00 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
兰州市皋兰县妇幼保健院BS-430扫码枪输入问题 | BS-430扫码枪输入问题，无法提供序列号 故障现象：客户想要扫描试管二维吗实现样本信息界面，姓名标本号自动获取 处理过程：客户表示不认可，并且表示老款软件可以实现 下派理由：工程师反馈RTS询问需求 |  | 186 6074 5891 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 |  | #TS000249842 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 兰州市皋兰县妇幼保健院 | 326205 | 派工完成 | 2026-03-17 16:19:05 | 2026-03-17 16:28:05 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
铁岭市昌图县付家林场老曲家店医院bc-5130咨询与LIS对接 | 铁岭市昌图县付家林场老曲家店医院bc-5130咨询与LIS对接 15066270156来电催促联系，转科海-李勇健-化免 故障现象：客户询问端口号 处理过程：已告知 处理结果：客户确认问题解决 |  | 150 6627 0156 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990005 |  | 沈阳分公司 | TR-89001700 | #TS000249825 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 铁岭市昌图县付家林场老曲家店医院 | 90071576 | 技术支持解决 | 2026-03-17 16:16:44 | 2026-03-17 16:39:21 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
崇州市崇阳永逸中西医结合诊所BC-5000，咨询是否可以用静脉全血的方式检测 | 崇州市崇阳永逸中西医结合诊所BC-5000，咨询是否可以用静脉全血的方式检测，SS-45011843 【故障现象】：咨询静脉全血转换 【排查过程】：告知-模式-切换 【处理结果】：客户知晓 |  | 188 4833 3051 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 | SS-45011843 | #TS000249805 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 崇州市崇阳永逸中西医结合诊所 | 90373620 | 技术支持解决 | 2026-03-17 16:13:09 | 2026-03-17 16:17:45 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
山西省检验检测中心/ BS-430相匹配的靶值看哪个 | 山西省检验检测中心/ BS-430相匹配的靶值看哪个 客户不接电话 无法提供序列号 13834691762来电表示并非迈瑞设备，试剂是迈瑞的，转康慧 |  | 138 3469 1762 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 太原分公司 |  | #TS000249773 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 山西省检验检测中心 | 90317362 | 无需技术支持 | 2026-03-17 16:08:10 | 2026-03-17 16:11:20 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
甘肃省定西市人民医院 - EXC810-此工单与昨日工单TS000245306重复为同一故障，前一故障已下派，请催促工程师联系 | 废液管堵 甘肃省定西市人民医院 医学检验科 重复工单408168647，已催促工程师 附件: open_api/tid44609/1773734130_44609_2b441e_media_1773734124985.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773734130_44609_2b441e_media_1773734124985.jpg?Expires=1780542564&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=SBtsEozMrVBtH0GrC7J9gu2hRLE%3D |  | 180 9328 3209 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 兰州分公司 | 106-BB-1B000226 | #TS000249697 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 甘肃省定西市人民医院 | 311325 | 座席解决 | 2026-03-17 15:55:27 | 2026-03-17 16:46:38 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
北京市海淀区香山社区卫生服务中心 - BC-5180 CRP | 移机 北京市大兴区黄村镇孙村卫生院检验科 【故障现象】：客户需要移机 【排查过程】：客户需要移机 【故障定位】：客户需要移机 【一线建议】：客户需要移机 【下派理由】：客户需要移机 |  | 156 5216 0407 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 北京分公司 | SU-93003138 | #TS000249692 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 北京市海淀区香山社区卫生服务中心 | 374783 | 派工完成 | 2026-03-17 15:54:45 | 2026-03-17 15:57:37 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
成都市双流区金桥社区卫生服务中心BS-1000M咨询连接LIS问题 | 成都市双流区金桥社区卫生服务中心BS-1000M咨询连接LIS问题 故障现象：lis传输结果错误 处理过程：发送LIS协议 处理结果：客户确认问题解决 |  | 173 1397 4217 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 | FU5-48000373 | #TS000249688 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 成都市双流区金桥社区卫生服务中心 | 328102 | 技术支持解决 | 2026-03-17 15:54:35 | 2026-03-17 17:44:06 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
荣县乐德中心卫生院BS-830异常结果，结果标识的意义 | 荣县乐德中心卫生院BS-830异常结果，结果标识的意义，老师没有提供序列号 故障现象：结果标识解释 处理过程：已告知客户 处理结果：客户确认问题解决 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000249686 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 荣县乐德中心卫生院 | 322803 | 技术支持解决 | 2026-03-17 15:54:10 | 2026-03-17 16:07:17 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院BC-5385 CRP混匀机构动作异常 | 新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院BC-5385 CRP混匀机构动作异常 故障现象：混匀机构动作异常 处理过程：故障无法消除 处理结果：客户无法拆机操作 |  | 199 9032 7177 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 |  | #TS000249635 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 新疆吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡卫生院 | 377134 | 派工完成 | 2026-03-17 15:46:20 | 2026-03-17 15:58:39 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
内蒙古包钢医院CL-2600i提示有气泡 | 内蒙古包钢医院CL-2600i提示有气泡 【故障现象】：底物管路气泡 【排查过程】：系统-维护-半自动执行-液路灌注 【处理结果】：恢复正常 |  | 131 9149 7186 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 内蒙古分公司 | BL2-46000193 | #TS000249632 | IVD | 生化 | CL-2600I | [7 empty] | 内蒙古包钢医院 | 60036557 | 技术支持解决 | 2026-03-17 15:45:07 | 2026-03-17 15:52:02 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
葫芦岛市爱尔眼科医院有限公司 - BS-330E | 机器型号BS-330E，开机孵育时报警清洗水温异常、反应盘温度异常、试剂预加热温度异常 葫芦岛市爱尔眼科医院有限公司 医学装备科 故障现象：清洗水温度异常，反应盘温度异常 处理过程：重启仪器故障依旧 处理结果：需要拆机，客户无法自行处理 |  | 159 4299 9081 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  |  |  | 沈阳分公司 | XQ-65001346 | #TS000249607 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 葫芦岛市爱尔眼科医院有限公司 | 90041958 | 派工完成 | 2026-03-17 15:42:05 | 2026-03-17 17:32:38 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
沧州清池医院BC-5000数值结果不准 | SS-26009667 BC-5000数值结果不准 13504862003 【故障现象】：反馈RBC /PLT 偏差 【排查过程】：询问质控开瓶时间 【故障定位】：质控开瓶，或者校准系数偏差 【一线建议】：联系检验科13504862003 【下派理由】：客户需求 |  | 186 3073 9809 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000249584 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 沧州清池医院 | 90408237 | 派工完成 | 2026-03-17 15:38:24 | 2026-03-17 15:43:27 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
独山子东乡族乡卫生院IVD / 血球 / BC-20质控如何操作 | 独山子东乡族乡卫生院IVD / 血球 / BC-20质控如何操作，老师没有提供序列号 |  | 187 9470 6949 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 |  | #TS000249232 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 独山子东乡族乡卫生院 | 90236591 | 技术支持解决 | 2026-03-17 14:39:23 | 2026-03-17 15:44:55 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
沈老师15351992656,UA-66传输数据故障，使用在海南军区舰艇上 | WC-8C108147沈老师15351992656,UA-66传输数据故障，使用在海南军区舰艇上虚拟客户建单，如需下派，请提交至呼叫中心 |  | 153 5199 2656 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000249196 | IVD | 尿液分析 | UA-66 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-17 14:32:43 | 2026-03-17 14:50:34 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
盘锦兴盛社区卫生服务中心BS-460肌酐无法结果，仪器不运行 | 盘锦兴盛社区卫生服务中心BS-460肌酐无法结果，仪器不运行 等待仪器停止 【故障现象】：清洗液D无 【排查过程】：指导更换清洗液，试剂装载手动加载余量 【处理结果】：恢复正常 |  | 155 0427 8780 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 沈阳分公司 | YU-8B000658 | #TS000249186 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 盘锦兴盛社区卫生服务中心 | 90057797 | 技术支持解决 | 2026-03-17 14:30:10 | 2026-03-17 14:32:49 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
伊宁市伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院IVD / 生化 / BS-830试剂装载不上 | 伊宁市伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院IVD / 生化 / BS-830试剂装载不上，老师没有提供序列号 【故障现象】：HDL项目无法识别余量 【排查过程】：指导重新装载条码后恢复正常 【处理结果】：恢复正常 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000249173 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 伊宁市伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 | 90033232 | 技术支持解决 | 2026-03-17 14:27:41 | 2026-03-17 14:35:20 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
庆阳市合水县何家畔卫生院IVD / 血球 / BC-20S工作站如何连接 | 庆阳市合水县何家畔卫生院IVD / 血球 / BC-20S工作站如何连接，老师没有提供序列号 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 |  | #TS000249133 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 庆阳市合水县何家畔卫生院 | 336684 | 技术支持解决 | 2026-03-17 14:18:55 | 2026-03-17 14:36:37 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 一乙
陆军第957医院UA-5800故障 | 陆军第957医院UA-5800故障，未提供序列号，仪器故障问题，诉求尽快联系 老师来电催促，现在标本很多等着做，希望工程师尽快回电处理。 指导维护后，仪器正常 |  | 157 7208 2658 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 |  | #TS000249051 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 陆军第957医院 | 90199466 | 技术支持解决 | 2026-03-17 14:02:33 | 2026-03-17 15:08:48 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
宁晋县供销社职工医院C3510异常-反应盘刚装上就频繁掉钢珠，怀疑是坐标有偏差，请工程师现场处理 | C3510异常，无法提供序列号 |  | 151 9491 8340 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000248992 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 宁晋县供销社职工医院 | 60039745 | 派工完成 | 2026-03-17 13:49:25 | 2026-03-17 13:57:52 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一乙
娄底市康复医院IVD / 生化 / CL-1000I长期没使用，需要检修 | 娄底市康复医院IVD / 生化 / CL-1000I长期没使用，需要检修，老师没有提供序列号 故障现象：客户长时间停用仪器，想重新启用，需要工程师上门检测 |  | 137 8680 9230 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 |  | #TS000248935 | IVD | 生化 | CL-1000I | [7 empty] | 娄底市康复医院 | 309993 | 派工完成 | 2026-03-17 13:34:08 | 2026-03-17 14:05:11 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
娄底市康复医院IVD / 生化 / BS-2000M可以检测哪些项目 | 娄底市康复医院IVD / 生化 / BS-2000M可以检测哪些项目 故障现象：询问2000速生化可做项目 处理过程：已微信告知 处理结果：客户确认问题解决 |  | 137 8680 9230 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 | YA-4A001579 | #TS000248929 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 娄底市康复医院 | 309993 | 技术支持解决 | 2026-03-17 13:32:20 | 2026-03-17 14:38:41 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
新疆阿克苏西北联合医院BC-3000PLUS有稀释液显示没有 | BC-3000PLUS有稀释液显示没有，无法提供序列号 |  | 137 7974 8978 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 |  | #TS000248905 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 新疆阿克苏西北联合医院 | 376443 | 派工完成 | 2026-03-17 13:25:32 | 2026-03-17 14:28:26 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
毕节和谐医院BC-2600血小板偏高， | 毕节和谐医院BC-2600血小板偏高，RQ-71121013 |  | 183 3415 8940 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000248767 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 毕节和谐医院 | 60040114 | 技术支持解决 | 2026-03-17 12:53:37 | 2026-03-17 15:49:27 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
云南省第三人民医院 - BC-7500[NR] CS | 末梢血进样错误 云南省第三人民医院 医学检验科 故障现象：末梢血样本架卡滞 处理过程：消除故障 处理结果：客户每天都会出现，需要工程师上门排查 下派理由：客户无法自行处理 附件: open_api/tid44609/1773721488_44609_aebca8_media_1773721450659.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773721488_44609_aebca8_media_1773721450659.jpg?Expires=1780542564&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=iH3%2BxANnkh%2FMggEQ5jTcvkVdCgM%3D open_api/tid44609/1773721488_44609_eaf91e_media_1773721457436.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773721488_44609_eaf91e_media_1773721457436.jpg?Expires=1780542564&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=8%2FlUbsT5iLLMUm%2F40AlkzbVby0c%3D |  | 187 8714 2013 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 昆明分公司 | DC6-58005728 | #TS000248646 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 云南省第三人民医院 | 318057 | 派工完成 | 2026-03-17 12:24:45 | 2026-03-17 13:07:20 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
山西省荣军休养院BC-5300报警无试剂，更换依旧报警 | 山西省荣军休养院BC-5300报警无试剂，更换依旧报警 【故障现象】：仪器报无LH溶血剂 【排查过程】：仪器报无LH溶血剂不能消除，LH溶血剂不能正常吸入 【故障定位】：瓶盖组件漏气或阀门损坏 【一线建议】：申请电磁阀和泵，瓶盖组件上门排查 【下派理由】：硬件故障，客户无法自行处理 |  | 136 6361 8582 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 太原分公司 | RD-26102947 | #TS000248494 | IVD | 血球 | BC-5300 | [7 empty] | 山西省荣军休养院 | 60061248 | 派工完成 | 2026-03-17 11:51:31 | 2026-03-17 11:55:10 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
北京市丰台区方庄社区卫生服务中心BC-7500[NR] CRP需要申请维护保养，结果不准 | 北京市丰台区方庄社区卫生服务中心BC-7500[NR] CRP需要申请维护保养，结果不准 |  | 010 6764 9382 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 北京分公司 | DB9-12000590 | #TS000248463 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 | 335950 | 派工完成 | 2026-03-17 11:45:29 | 2026-03-17 11:45:33 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
（急）林周县松盘乡卫生院IVD / 血球 / BC-30S显示溶血异常 | （急）林周县松盘乡卫生院IVD / 血球 / BC-30S显示溶血异常 13618998253来电催单，转贝登-孙泽跟进。 |  | 136 1899 8253 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 | TH-11008972 | #TS000248329 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 林周县松盘乡卫生院 | 60117468 | 技术支持解决 | 2026-03-17 11:17:42 | 2026-03-17 14:04:41 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）林州市合涧镇卫生院BC-30报警堵孔 | 林州市合涧镇卫生院BC-30报警堵孔 |  | 159 3722 4766 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 郑州分公司 | UD-0B002084 | #TS000248319 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 林州市合涧镇卫生院 | 364013 | 技术支持解决 | 2026-03-17 11:16:16 | 2026-03-17 14:33:35 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
通川区红十字医院 - BC-6600PLUS | 连续做标本就会报压力超范围 通川区红十字医院 医学检验科 【故障现象】：160Kpa压力异常 【排查过程】：连续测试样本后报警，能消除故障，调节压力后正常 【处理结果】：故障已消除 附件: open_api/tid44609/1773716512_44609_35b8e9_media_1773716453158.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773716512_44609_35b8e9_media_1773716453158.jpg?Expires=1780542564&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=NzKQck5c0tPMKxUUBaVQm44kKh4%3D |  | 158 8188 3821 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 成都分公司 | UA-0A000058 | #TS000248254 | IVD | 血球 | BC-6600PLUS | [7 empty] | 通川区红十字医院 | 60027661 | 技术支持解决 | 2026-03-17 11:01:43 | 2026-03-17 11:09:37 | 59990009 | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二丙
杭州市富阳区鹿山街道社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5130液体压力超载 | 杭州市富阳区鹿山街道社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5130液体压力超载 无法提供序列号 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后重启仪器 【故障定位】：压断阀PV18损坏或者T36和C11三通接头脏堵 【一线建议】：申请电磁阀和压断阀备用，清洗相关管路 【下派理由】：涉及拆机操作，客户端无法自行完成 |  | 057 1569 06517 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 杭州分公司 |  | #TS000248203 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 杭州市富阳区鹿山街道社区卫生服务中心 | 325584 | 派工完成 | 2026-03-17 10:53:07 | 2026-03-17 10:54:36 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
吉安县盘田卫生院BS-390光源灯未打开 | BS-390光源灯未打开 【故障现象】：仪器报警光源灯未打开 【排查过程】：重新开机后故障依旧，反应杯存在溢流现象 【故障定位】：清洗机构排液不畅 【一线建议】：申请管路备用 【下派理由】：硬件故障 18979694338来电催单，已致电吴斌工程师跟进。 |  | 189 7969 4338 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990050 |  | 南昌分公司 | WT-78001123 | #TS000248198 | IVD | 生化 | BS-390 | [7 empty] | 吉安县盘田卫生院 | 338413 | 派工完成 | 2026-03-17 10:50:53 | 2026-03-17 10:54:58 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
中国人民解放军32110部队卫生所 BC-5180 CRP报警无稀释液，更换依旧报警 | 中国人民解放军32110部队卫生所 BC-5180 CRP报警无稀释液，更换依旧报警 故障现象：稀释液无 处理过程：故障无法消除，管路存在微小气泡，管路接头已重新连接 处理结果：客户无法消除故障 下派理由：客户无法自行操作 |  | 166 4650 6819 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 | SU-83001488 | #TS000248168 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 中国人民解放军32110部队卫生所 | 90061488 | 派工完成 | 2026-03-17 10:43:06 | 2026-03-17 10:48:52 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
连州市星子镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-600报错 | 连州市星子镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-600报错，老师没有提供序列号 故障现象:客户返回仪器出现问题当地工程报价后，要求先付款上门维修，客户有抱怨情绪 |  | 189 9861 5820 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 广州分公司 |  | #TS000248151 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 连州市星子镇中心卫生院 | 60068158 | 派工完成 | 2026-03-17 10:40:27 | 2026-03-17 11:13:34 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
史老师19525662180北京市顺义区空港医院BS-2800M咨询采购加装轨道 | 史老师19525662180北京市顺义区空港医院BS-2800M咨询采购加装轨道 转吕文秀 |  | 138 1078 8349 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 北京分公司 |  | #TS000248123 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 北京市顺义区空港医院 | 60034860 | 座席解决 | 2026-03-17 10:33:24 | 2026-03-17 10:33:25 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
息烽县人民医院 - BC-5390 CRP | 设备内部吸样针问题，现已无法使用 息烽县人民医院 医学检验科 【故障现象】：穿刺针弯 【排查过程】：仪器穿刺针弯曲 【故障定位】：穿刺针 【一线建议】：申请穿刺针，提前报价 【下派理由】：客户需求 附件: open_api/tid44609/1773714056_44609_f73bbf_media_1773714037030.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773714056_44609_f73bbf_media_1773714037030.jpg?Expires=1780542566&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=iMqHlU9koLH7f7CGB%2BbxyvcYsYE%3D |  | 182 8636 5652 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | ST-1B004569 | #TS000248084 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 息烽县人民医院 | 302821 | 派工完成 | 2026-03-17 10:20:50 | 2026-03-17 10:22:55 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
通川区红十字医院 - BC-6600PLUS | 压力不足 通川区红十字医院 医学检验科 故障现象：压力不足 处理过程：可以消除，客户反馈年前已经维修过，更换过配件，但一直没有处理好 下派理由：需要工程师再次维修 附件: open_api/tid44609/1773713934_44609_1c39e8_media_1773713760140.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773713934_44609_1c39e8_media_1773713760140.jpg?Expires=1780542566&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=rs9POpkdJ3tcF3IR0GdL3axMt9E%3D |  | 158 8188 3821 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 成都分公司 | UA-0A000058 | #TS000248078 | IVD | 血球 | BC-6600PLUS | [7 empty] | 通川区红十字医院 | 60027661 | 派工完成 | 2026-03-17 10:18:49 | 2026-03-17 10:43:02 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二丙
林周县松盘乡卫生院 - BC-30S | 血容异常 林周县松盘乡卫生院 附件: open_api/tid44609/1773713755_44609_fb7a9d_media_1773713731114.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773713755_44609_fb7a9d_media_1773713731114.jpg?Expires=1780542566&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=9izZCVgPc7vNlCbPw%2F4Id4CDmRU%3D |  | 177 1191 0224 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  |  |  | 成都分公司 | TH-11008972 | #TS000248066 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 林周县松盘乡卫生院 | 60117468 | 技术支持解决 | 2026-03-17 10:15:46 | 2026-03-17 14:04:59 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
汉滨区第三人民医院TDR-X120设备有异响 | 汉滨区第三人民医院TDR-X120设备有异响 刘瓒：请直接下派 ，轴承问题 |  | 185 9170 9888 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 西安分公司 | X120170204008 | #TS000248031 | IVD | 微生物仪器 | TDR-X120 | [7 empty] | 汉滨区第三人民医院 | 305315 | 座席解决 | 2026-03-17 10:05:26 | 2026-03-17 10:08:19 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
双城区人民医院昌盛社区卫生服务中心BS-330E咨询连接LIS问题 | 双城区人民医院昌盛社区卫生服务中心BS-330E咨询连接LIS问题，无法提供序列号 18345441995老师来电表示工程师已经联系了 故障现象：lis工程师询问lis协议 处理过程：已微信发送 处理结果：客户确认问题解决 |  | 183 4544 1995 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000248018 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 双城区人民医院昌盛社区卫生服务中心 | 90201706 | 技术支持解决 | 2026-03-17 10:01:04 | 2026-03-17 11:15:04 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
咸阳秦都海涛口腔医院有限公司BC-2800偏转电机故障 | 咸阳秦都海涛口腔医院有限公司BC-2800偏转电机故障 |  | 177 4928 7356 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 西安分公司 | RP-4C114592 | #TS000248015 | IVD | 血球 | BC-2800 | [7 empty] | 咸阳秦都海涛口腔医院有限公司 | 90063869 | 派工完成 | 2026-03-17 10:00:14 | 2026-03-17 11:52:32 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
德昌县永郎镇中心卫生院BC-20开机不稳定 | UF-94000665 BC-20开机不稳定 |  | 177 4280 1911 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010，59990051 |  | 南京分公司 | UF-94000665 | #TS000248010 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 南京贝登医疗股份有限公司 | 60093013 | 派工完成 | 2026-03-17 09:58:30 | 2026-03-17 09:58:30 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
日喀则臧康医院BC-5385 CRP浮子状态异常 | 日喀则臧康医院BC-5385 CRP浮子状态异常，DD4-41001090 【故障现象】：DIL浮子状态异常 【排查过程】：故障能正常消除，但一做样本又会继续报警 【故障定位】：SV30，SV31，SV32，P1，管路 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：需现场排查 |  | 187 8389 7651 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 |  | #TS000247996 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 日喀则臧康医院 | 90217578 | 派工完成 | 2026-03-17 09:55:31 | 2026-03-17 10:00:14 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
宜昌家和医院BS-450咨询测试方法 | 宜昌家和医院BS-450咨询测试方法，无法提供序列号 故障现象：需要试剂说明书 处理过程：已微信发送 处理结果，客户确认问题解决 |  | 136 1727 7122 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 |  | #TS000247979 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 宜昌家和医院 | 60101761 | 技术支持解决 | 2026-03-17 09:50:25 | 2026-03-17 10:23:09 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
林周县松盘乡卫生院 - BC-30S | 血溶异常 林周县松盘乡卫生院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1773711334_44609_231e65_media_1773711305451.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773711334_44609_231e65_media_1773711305451.jpg?Expires=1780542566&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=o39k2%2B%2Bs2LknN2VwRguBPhQ12mM%3D open_api/tid44609/1773711335_44609_c0581e_media_1773711319853.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773711335_44609_c0581e_media_1773711319853.jpg?Expires=1780542566&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=fOl9waweBbHtg9bo2BFX%2FyQ9RIw%3D |  | 177 1191 0224 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 成都分公司 | TH-11008972 | #TS000247946 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 林周县松盘乡卫生院 | 60117468 | 技术支持解决 | 2026-03-17 09:35:23 | 2026-03-17 11:47:46 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
吉林医药学院BC-2900通讯异常 | BC-2900通讯异常 |  | 150 4421 1432 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | RL-5B105004 | #TS000247943 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 吉林医药学院 | 90089371 | 技术支持解决 | 2026-03-17 09:33:04 | 2026-03-17 14:15:07 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
成县抛沙镇中心卫生院BC-5180不出结果 | 成县抛沙镇中心卫生院BC-5180不出结果 【故障现象】：WBC做样本不出结果 【排查过程】：模式选择错误-计数-选择CBC+DIFF后解决问题 【处理结果】：解决 |  | 181 9398 1192 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 | RG-38106219 | #TS000247923 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 成县抛沙镇中心卫生院 | 90008434 | 技术支持解决 | 2026-03-17 09:27:51 | 2026-03-17 09:34:30 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
湖南省衡阳市耒阳市亮源乡卫生院BC-20设备提示溶血剂用完，过期，实际上并没有过期，用完 | 湖南省衡阳市耒阳市亮源乡卫生院BC-20设备提示溶血剂用完，过期，实际上并没有过期，用完 |  | 197 1994 8631 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 | UF-95000993 | #TS000247902 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 湖南省衡阳市耒阳市亮源乡卫生院 | 379959 | 技术支持解决 | 2026-03-17 09:22:16 | 2026-03-17 11:47:29 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 一乙
陇南市精神病康复医院BC-5390 CRP需要性能验证，校准 | 陇南市精神病康复医院BC-5390 CRP需要性能验证，校准 转乃月婵 |  | 133 0939 9958 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 | ST-11004226 | #TS000247883 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 陇南市精神病康复医院 | 90232577 | 座席解决 | 2026-03-17 09:18:42 | 2026-03-17 09:18:44 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广州爱康国宾健康检查有限公司 - BC-760[B] | MCHC偏低 广州爱康国宾健康检查有限公司 医学检验科 【故障现象】：MCHC偏低、HCT偏高 【排查过程】：质控均正常、样本结果大部分异常，老师反应从装机开始就存在了，建议老师校准仪器，老师表示不会校准操作，希望工程师上门处理 【故障定位】：操作培训、装机校准 【一线建议】：带校准品校准仪器并做验证 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 186 2046 8836 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yanghong@dinuo.com |  | admin |  | 广州分公司 | DG7-5B003660 | #TS000247855 | IVD | 血球 | BC-760[B] | [7 empty] | 广州爱康国宾健康检查有限公司 | 60120646 | 派工完成 | 2026-03-17 09:08:03 | 2026-03-17 09:21:17 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
广州市海珠区昌岗街社区卫生服务中心BS-800电源ups故障导致跳闸 | 广州市海珠区昌岗街社区卫生服务中心BS-800电源ups故障导致跳闸 【故障现象】：UPS故障导致跳闸 【排查过程】：UPS故障导致跳闸，建议先处理UPS再开机使用 【处理结果】：客户购买新的UPS |  | 135 6017 6230 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 广州分公司 | XE-06002024 | #TS000247836 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 广州市海珠区昌岗街社区卫生服务中心 | 328180 | 技术支持解决 | 2026-03-17 08:59:10 | 2026-03-17 09:08:24 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
竹山县深河乡卫生院BS-1160M电源键不亮 | 竹山县深河乡卫生院BS-1160M电源键不亮 【故障现象】：BS-1160M仪器侧面电源键失灵 【排查过程】：科室已经重新插拔过接线 【故障定位】：USB接线，开关异常 【一线建议】：新装机不久，申请开关，检查电脑设置，接线 【下派理由】：客户需求，请尽快联系 |  | 157 7109 6929 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | FU7-56000025 | #TS000247819 | IVD | 生化 | BS-1160M | [7 empty] | 竹山县深河乡卫生院 | 60088253 | 派工完成 | 2026-03-17 08:51:16 | 2026-03-17 08:55:17 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
汉川市南河乡卫生院BC-5180采样动作异常 | BC-5180采样动作异常，无法提供序列号 故障现象：采样针动作异常 处理过程：清理穿刺针，故障可以消除，但之后换回报警 下派理由：需要工程师现场查看 |  | 159 7233 4920 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 |  | #TS000247811 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 汉川市南河乡卫生院 | 376528 | 派工完成 | 2026-03-17 08:48:43 | 2026-03-17 10:40:44 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
仙桃市三伏潭中心卫生院BC-5380血红蛋白异常 | 仙桃市三伏潭中心卫生院BC-5380血红蛋 故障现象：HGB检测异常 处理过程：指导客户进行电压调节 处理结果：客户确认问题解决 |  | 158 2693 0993 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 |  | #TS000247804 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 仙桃市三伏潭中心卫生院 | 60039427 | 技术支持解决 | 2026-03-17 08:45:07 | 2026-03-17 09:08:37 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
嘉禾县精神病医院C3510仪器连不上电脑了--修改了IP，修改回来已正常。 | 嘉禾县精神病医院C3510仪器连不上电脑了，老师没有提供序列号 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 |  | #TS000247799 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 嘉禾县精神病医院 | 90364586 | 技术支持解决 | 2026-03-17 08:43:57 | 2026-03-17 08:53:37 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 其他
政和县妇幼保健院,BS-620咨询肌酸激酶同工酶试剂使用问题 | 政和县妇幼保健院,BS-620咨询肌酸激酶同工酶试剂使用问题 故障现象：CKMB校准品浓度问题 处理过程：已告知客户就一个水平浓度 处理结果：客户确认问题解决 l |  | 059 9339 6650 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 福州分公司 | YT-26000581 | #TS000247782 | IVD | 生化 | BS-620 | [7 empty] | 政和县妇幼保健院 | 105453 | 技术支持解决 | 2026-03-17 08:34:31 | 2026-03-17 08:40:35 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
桐梓县人民医院CL-2000I无法传输结果 | 桐梓县人民医院CL-2000I无法传输结果，YP-78000263 【故障现象】：LIS无法传输数据 【排查过程】：指导电脑重启后LIS传输正常 【处理结果】：问题已处理 |  | 190 1752 0204 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000247767 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 桐梓县人民医院 | 302855 | 技术支持解决 | 2026-03-17 08:22:07 | 2026-03-17 08:31:00 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
石家庄市桥西区丰河苑社区卫生服务站BC-5120堵看通道信号干扰 | 石家庄市桥西区丰河苑社区卫生服务站BC-5120堵看通道信号干扰已致电石家庄分公司IVD-血球夜班接口人李智新跟进，表示不需要坐席下派 已致电客户 客户自行重启后问题解决 |  | 156 3238 5927 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990052 |  | 石家庄分公司 | TQ-38006244 | #TS000247746 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 石家庄市桥西区丰河苑社区卫生服务站 | 90034415 | 无需技术支持 | 2026-03-17 07:59:22 | 2026-03-17 07:59:23 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
（急）黑龙江金域医学检验实验室有限公司 CL-8000I加样杯的针歪了 | （急）黑龙江金域医学检验实验室有限公司 CL-8000I加样杯的针歪了已致电黑吉分公司检验主管张鸿浩跟进，表示不需要坐席下派 |  | 192 8971 9743 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 黑吉分公司 | BH3-27000193 | #TS000247719 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 黑龙江金域医学检验实验室有限公司 | 60100700 | 座席解决 | 2026-03-17 02:30:54 | 2026-03-17 02:30:55 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
武汉千麦医学检验实验室有限公司 CL-8000I | 武汉千麦医学检验实验室有限公司 CL-8000I时针尼嚅动泵运动错误已致电武汉分公司IVD-化免夜班接口人谢泽祺未接听，已致电主管刘倪跟进，表示不需要坐席下派 |  | 132 9760 1508 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 武汉分公司 | BH3-37000470 | #TS000247718 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 武汉千麦医学检验实验室有限公司 | 60073861 | 座席解决 | 2026-03-17 02:28:40 | 2026-03-17 02:28:41 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
崇礼县人民医院 BS-800软件操作系统无法回复，报严重内故障 | 崇礼县人民医院 BS-800软件操作系统无法回复，报严重内故障已致电石家庄分公司IVD-化免夜班接口人谢文超跟进，表示不需要坐席下派 |  | 188 3201 3513 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 石家庄分公司 | XE-83001384 | #TS000247708 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 崇礼县人民医院 | 307931 | 座席解决 | 2026-03-17 01:21:48 | 2026-03-17 01:21:50 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
西安经开妇幼医院有限公司 BC-760[R] CS仪器需要校准 | 西安经开妇幼医院有限公司 BC-760[R] CS仪器需要校准已致电西安分公司IVD-血球夜班接口人张攀跟进，表示不需要坐席下派 |  | 185 0928 6836 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 西安分公司 | DJ2-3C000371 | #TS000247316 | IVD | 血球 | BC-760[R] CS | [7 empty] | 西安经开妇幼医院有限公司 | 90055091 | 座席解决 | 2026-03-16 19:35:58 | 2026-03-16 19:35:59 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三丙
（急）新疆胡杨河市人民医院IVD / 生化 / BS-800M光源灯吸光度很高 | （急）新疆胡杨河市人民医院IVD / 生化 / BS-800M光源灯吸光度很高（XP-08001478） |  | 183 9972 1298 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 |  | #TS000247147 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 新疆胡杨河市人民医院 | 90340654 | 派工完成 | 2026-03-16 18:33:05 | 2026-03-16 18:33:09 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
攀钢集团成都医院 - BC-5180 CRP | 2.0x01005906：进样机构动作异常 WB 3.0x01005904：进样机构动作异常 4．进样机构动作异常 攀钢集团成都医院 医学检验科 【故障现象】：进样机构动作异常 【排查过程】：进样组件无异常，故障无法消除 【故障定位】：进样机构 【一线建议】：申请传感器备用，现场仪器维护，运动部件润滑 【下派理由】：硬件故障 附件: open_api/tid44609/1773655706_44609_c26c35_media_1773655697296.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773655706_44609_c26c35_media_1773655697296.jpg?Expires=1780542566&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=VAkf5C0IEveWIv03EoJNMyZMGyQ%3D |  | 183 8031 6669 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yanghong@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | SU-0B006217 | #TS000247076 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 攀钢集团成都医院 | 361075 | 派工完成 | 2026-03-16 18:08:21 | 2026-03-16 18:20:09 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
咸阳市秦都区人民医院（秦都区古渡办社区卫生服务中心）bs-830，咨询如何上项目 | 咸阳市秦都区人民医院（秦都区古渡办社区卫生服务中心）bs-830，咨询如何上项目，BA6-28002854 【故障现象】：添加CHE项目【排查过程】：添加微信，视频指导客户配置项目，设置定标，做质控【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 180 8911 7955 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 西安分公司 |  | #TS000246843 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 咸阳市秦都区人民医院（秦都区古渡办社区卫生服务中心） | 90284575 | 技术支持解决 | 2026-03-16 17:12:45 | 2026-03-16 18:01:44 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
湖北汽车工业学院校医院BC-30本底异常、废液满、堵孔、无法关机 | 湖北汽车工业学院校医院BC-30本底异常、废液满、堵孔、无法关机，UD-0A002042，需要工程师上门处理 |  | 133 0728 7096 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 |  | #TS000246839 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 湖北汽车工业学院校医院 | 90380834 | 派工完成 | 2026-03-16 17:12:30 | 2026-03-16 17:12:34 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
安徽广瑞医疗管理有限公司 - BC-5120 | 第一次开启是说真空压力异常和温度传感器故障，重启后显示预热组件故障 芜湖慈康中西医结合门诊部检验科 客户电话无法打通 附件: open_api/tid44609/1773652170_44609_2b87b9_media_1773651955495.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773652170_44609_2b87b9_media_1773651955495.jpg?Expires=1780542566&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=RHclni1Z7%2FGGnevQe3irN70Mtm0%3D open_api/tid44609/1773652171_44609_85bf2d_media_1773652073688.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773652171_44609_85bf2d_media_1773652073688.jpg?Expires=1780542566&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=3Dnb8lBJpBAAK%2FXkqiG4Sg3eqiE%3D |  | 152 2293 4650 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 合肥分公司 | TQ-34005860 | #TS000246819 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 安徽广瑞医疗管理有限公司 | 90154863 | 无需技术支持 | 2026-03-16 17:09:27 | 2026-03-16 18:06:25 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
新疆胡杨河市人民医院BS-800M，咨询是否可以添加项目 | 新疆胡杨河市人民医院BS-800M，咨询是否可以添加项目，XP-08001478 【故障现象】：咨询电解质模块能不能做LI项目【排查过程】：告知客户不能做【处理结果】：客户确认问题解决，18935855661再次来电要求再次支持，转接成功 |  | 189 3585 5661 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 |  | #TS000246811 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 新疆胡杨河市人民医院 | 90340654 | 座席解决 | 2026-03-16 17:08:13 | 2026-03-16 17:30:53 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
梅州市第二中医医院 UA-5800数值感觉不好，咨询数值问题， | 梅州市第二中医医院 UA-5800数值感觉不好，咨询数值问题，黄老师，13923003159， |  | 139 2300 3159 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 深圳分公司 |  | #TS000246622 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 梅州市第二中医医院 | 306822 | 派工完成 | 2026-03-16 16:34:09 | 2026-03-16 17:24:06 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
伽师县克孜勒博依乡卫生院 - BS-830 | 正常维护完了以后报警仪器夜路未灌注 阿瓦提县英艾日克镇卫生院 【故障现象】：维护后提示仪器液路未灌注 【排查过程】：仪器系统恢复提示仪器液路未灌注，查询参数配置为0，修改为1后，系统正常恢复 【处理结果】：故障已解决 附件: open_api/tid44609/1773650041_44609_5b4687_media_1773649966411.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773650041_44609_5b4687_media_1773649966411.jpg?Expires=1780542566&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=7tbJ6bXdROVbyuyKGEKdTCW2rK4%3D |  | 152 1498 1117 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yanghong@dinuo.com |  |  |  | 新疆分公司 | BA6-22002011 | #TS000246618 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 伽师县克孜勒博依乡卫生院 | 90044898 | 技术支持解决 | 2026-03-16 16:33:54 | 2026-03-16 16:49:55 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
新疆生产建设兵团十一师医院四运司社区卫生服务中心BS-830咨询糖化试剂上机操作 | 新疆生产建设兵团十一师医院四运司社区卫生服务中心BS-830咨询糖化试剂上机操作，未提供序列号 【故障现象】：咨询上糖化试剂 【排查过程】：导入参数-设置试剂位置-设置定标 【处理结果】：客户解决问题 |  | 131 9983 3696 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990004 |  | 新疆分公司 |  | #TS000246609 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆生产建设兵团十一师医院四运司社区卫生服务中心 | 90405459 | 技术支持解决 | 2026-03-16 16:32:35 | 2026-03-16 16:36:27 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
辽宁省军区大连第九离职干部休养所BC-5180 CRP咨询光盘怎么使用 | 辽宁省军区大连第九离职干部休养所BC-5180 CRP咨询光盘怎么使用 【故障现象】：客户需要培训仪器操作【排查过程】：【处理结果】：工单下派，工程师联系客户协商 转沈阳-尚思含跟进。 |  | 139 4092 4684 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 沈阳分公司 | SU-28009511 | #TS000246547 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 辽宁省军区大连第九离职干部休养所 | 90323998 | 座席解决 | 2026-03-16 16:20:39 | 2026-03-16 16:31:37 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
四川省眉山市方通综合门诊部BS-430咨询质控品除了水平1是否有靶值低一些的其他水平 | 四川省眉山市方通综合门诊部BS-430咨询质控品除了水平1是否有靶值低一些的其他水平，未提供序列号，虚拟ID建单，如需下派请提交至呼叫中心 已微信渠道与客户沟通完毕 |  | 183 8477 3846 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990004 |  | 深圳分公司 |  | #TS000246546 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-16 16:20:36 | 2026-03-16 16:24:23 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海
济南市历下区美莲整形医疗IVD / 血球 / BC-10显示溶血异常 | 济南市历下区美莲整形医疗IVD / 血球 / BC-10显示溶血异常 |  | 175 6275 3375 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 济南分公司 | UH-25006972 | #TS000246427 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 济南市历下区美莲整形医疗 | 90309133 | 技术支持解决 | 2026-03-16 16:00:42 | 2026-03-16 18:09:30 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
山东省济宁市邹城市邹城鑫琦医院15725936793老师反馈供货商不供货试剂 | 山东省济宁市邹城市邹城鑫琦医院15725936793老师反馈供货商不供货试剂，CL-2800I，BC-760 CS用试剂，客户表示先和领导汇报，有需要会再次来电反馈 |  | 157 2593 6793 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #TS000246419 | IVD | 生化 | CL-2800I | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-03-16 15:59:48 | 2026-03-16 15:59:49 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
礼县第二人民医院IVD / 凝血仪器 / C3100无法复位---老师方言口音较重，无法线上支持，请当地工程师联系。 | 礼县第二人民医院IVD / 凝血仪器 / C3100无法复位，老师没有提供序列号 |  | 180 9392 8725 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 |  | #TS000246409 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 礼县第二人民医院 | 90409484 | 派工完成 | 2026-03-16 15:57:30 | 2026-03-16 15:57:30 | 59990007 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接成功
榕江县朗洞镇卫生院咨询IVD / 生化 / BS-460系统模块问题 | 榕江县朗洞镇卫生院咨询IVD / 生化 / BS-460系统模块问题，老师没有提供序列号 客户来电咨询电解质模块的价格，工单下派，工程师帮忙协调，联系销售人员给老师报价 转任开迪 |  | 182 7565 5660 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000246384 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 榕江县朗洞镇卫生院 | 90405309 | 座席解决 | 2026-03-16 15:53:08 | 2026-03-16 16:22:40 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
礼县第二人民医院IVD / 凝血仪器 / C3100无法复位---老师方言口音较重，无法线上支持，请当地工程师联系。 | 礼县第二人民医院IVD / 凝血仪器 / C3100无法复位，老师没有提供序列号 新建#TS000246409 此单封闭 |  | 180 9392 8725 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000246354 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-03-16 15:49:09 | 2026-03-16 15:50:30 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功
呼和浩特市赛罕区昭乌达路办事处社区卫生服务中心CL-900I咨询化学发光免疫仪反应杯的有限期 | 呼和浩特市赛罕区昭乌达路办事处社区卫生服务中心CL-900I咨询化学发光免疫仪反应杯的有限期 无法提供序列号 【故障现象】：咨询反应杯有效期 【排查过程】：查询相关资料未找到，沟通转分公司处理 【处理结果】：分公司跟进，市场监管局检查，是否能够提供相关文件说明转徐爱芳 |  | 156 6110 3247 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000246257 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 呼和浩特市赛罕区昭乌达路办事处社区卫生服务中心 | 60097969 | 座席解决 | 2026-03-16 15:34:51 | 2026-03-16 15:41:09 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
安宁鑫湖医院BC-7500[N] CRP报警过滤器过期 | 安宁鑫湖医院BC-7500[N] CRP报警过滤器过期 【故障现象】：仪器报警过滤器过期 【排查过程】：先指导消除故障，建议客户联系当地工程师上门维护 【处理结果】：故障已消除 |  | 183 1441 9149 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 | DB7-48000626 | #TS000246250 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CRP | [7 empty] | 安宁鑫湖医院 | 60059621 | 技术支持解决 | 2026-03-16 15:33:57 | 2026-03-16 15:35:59 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
三水区妇幼保健院咨询IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS试剂参数的区别 | 三水区妇幼保健院咨询IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS试剂参数的区别，老师没有提供序列号 老师想知道哪位工程师负责此医院，工单下派，工程师联系老师，留联系方式 075787800709客户来电催单，需要服务工程师尽快联系，致电工程师莫小澜电话拒接，已致电临床主管高永辉跟进 |  | 075 7878 00709 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990007 |  | 广州分公司 |  | #TS000246201 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 三水区妇幼保健院 | 306676 | 派工完成 | 2026-03-16 15:26:46 | 2026-03-16 16:09:37 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
老河口市洪山嘴卫生院BC-30s需要管理员密码 | TH-72001806老河口市洪山嘴卫生院BC-30s需要管理员密码 13995705524来电催促，转孙泽孙泽：已解决 |  | 139 9570 5524 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 |  | #TS000246141 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 老河口市洪山嘴卫生院 | 60039135 | 座席解决 | 2026-03-16 15:17:25 | 2026-03-16 17:26:47 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
中国人民解放军93502部队IVD / 血球 / BC-5180 CRP长期没使用，需要检修 | 中国人民解放军93502部队IVD / 血球 / BC-5180 CRP长期没使用，需要检修 |  | 159 3407 8478 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 内蒙古分公司 | SU-83001495 | #TS000246139 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 中国人民解放军93502部队 | 90035200 | 派工完成 | 2026-03-16 15:16:42 | 2026-03-16 15:48:07 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
解放军总医院京中医疗区IVD / 血球 / BC-7500[N] CS质控异常 | 解放军总医院京中医疗区IVD / 血球 / BC-7500[N] CS质控异常 【故障现象】：激光器异常，质控分类异常 【排查过程】：点击“服务”>“服务与调试”>“激光器调试” 【故障定位】：检测激光器连接线接头是否松动，激光器驱动板异常或激光器 【一线建议】：申请光学备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 173 1078 9879 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 北京分公司 | DC5-43000585 | #TS000246102 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CS | [7 empty] | 解放军总医院京中医疗区 | 90242754 | 派工完成 | 2026-03-16 15:09:29 | 2026-03-16 15:15:37 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
湖北省潜江市广华社区卫生服务中心BS-2000M咨询设置定标的值 | 湖北省潜江市广华社区卫生服务中心BS-2000M咨询设置定标的值 已解决 【故障现象】：咨询脂类校准品靶值 【排查过程】：指导ApoA1校准浓度设置，校准操作 【处理结果】：客户已知晓校准设置 |  | 181 6308 4909 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | YA-04000649 | #TS000246006 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 湖北省潜江市广华社区卫生服务中心 | 365838 | 技术支持解决 | 2026-03-16 14:49:39 | 2026-03-16 15:06:47 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
武穴市经开区综合医院IVD / 生化 / BS-1000M无法传数据 | 武穴市经开区综合医院IVD / 生化 / BS-1000M无法传数据，老师没有提供序列号 【故障现象】：数据无法上传【排查过程】：【处理结果】：老师联系公卫系统工程师解决 |  | 186 7132 2018 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000245997 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 武穴市经开区综合医院 | 90409482 | 无需技术支持 | 2026-03-16 14:48:03 | 2026-03-16 15:00:47 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
日喀则臧康医院IVD / 生化 / BS-820M需要开展新的项目 | 日喀则臧康医院IVD / 生化 / BS-820M需要开展新的项目 【故障现象】：需要RF III 试剂参数表 【排查过程】：发送项目参数文件 【处理结果】：解决客户问题 |  | 187 8389 7651 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 | XV-0B000201 | #TS000245950 | IVD | 生化 | BS-820M | [7 empty] | 日喀则臧康医院 | 90217578 | 技术支持解决 | 2026-03-16 14:39:59 | 2026-03-16 14:44:02 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
泰和德晖医院BC-10需要出具校准报告 | 泰和德晖医院BC-10需要出具校准报告 转靳鹏云 |  | 152 9795 3930 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 南昌分公司 | UH-06002608 | #TS000245894 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 泰和德晖医院 | 90164615 | 座席解决 | 2026-03-16 14:28:51 | 2026-03-16 14:28:52 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
中牟县大孟镇卫生院 BS-1000M漏水 | 中牟县大孟镇卫生院 BS-1000M漏水，老师没有提供序列号 【故障现象】：仪器漏水 【排查过程】：仪器漏水， 【处理结果】：明确告知暂时不派工，有工程师现场联系处理 |  | 158 0386 7250 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 郑州分公司 |  | #TS000245823 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 中牟县大孟镇卫生院 | 105471 | 无需技术支持 | 2026-03-16 14:16:32 | 2026-03-16 14:22:38 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
哈尔滨市平房区平新医院IVD / 血球 / BC-5000报异常 | 哈尔滨市平房区平新医院IVD / 血球 / BC-5000报异常 【故障现象】：采样组件运动错误【排查过程】：故障无法消除，考虑升降光耦故障，客户自行联系经销商解决【处理结果】：无需技术支持 |  | 155 4554 1707 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 | SS-58001847 | #TS000245777 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 哈尔滨市平房区平新医院 | 374031 | 无需技术支持 | 2026-03-16 14:06:45 | 2026-03-16 14:21:44 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
玉树州第三人民医院BS-1000M显示校准未完成 | 玉树州第三人民医院BS-1000M显示校准未完成，老师表示先扫描微信视频指导 |  | 150 0368 7035 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | FU5-57001292 | #TS000245725 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 玉树州第三人民医院 | 90051205 | 座席解决 | 2026-03-16 13:57:19 | 2026-03-16 13:57:21 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
哈尔滨北方血管病医院BS-300需要技术支持，具体未告知 | 哈尔滨北方血管病医院BS-330E需要技术支持，具体未告知 【故障现象】：培训操作【排查过程】：科室更换老师，需要培训【处理结果】：工单下派无法提供序列号，转王照暄 |  | 150 4665 9675 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000245621 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 哈尔滨北方血管病医院 | 60086069 | 座席解决 | 2026-03-16 13:23:49 | 2026-03-16 13:50:47 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
宁夏吴忠市利通区东塔寺乡卫生院BC-5385 CRP堵孔 | 宁夏吴忠市利通区东塔寺乡卫生院BC-5385 CRP堵孔 【故障现象】：做WBC\RBC浸泡维护时仪器报警流动室堵 【排查过程】：故障现象已经出现大半个月，做样本时不会报警，只是维护时报警，工程师上门每次都是清洗，然后故障依旧，同一样本做末梢全血模式和预稀释模式HGB\RBC\PLT会比静脉全血模式高出不少。 【故障定位】：采样针、压断阀 【一线建议】：申请采样针、压断阀备用，客户希望能换个工程师彻底决绝问题，现场仔细排查液路，反复验证对比，最后对仪器进行校准 【下派理由】：客户意见很大，希望尽快处理 |  | 134 0953 0588 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | DD4-53002995 | #TS000245617 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 宁夏吴忠市利通区东塔寺乡卫生院 | 90045635 | 派工完成 | 2026-03-16 13:21:05 | 2026-03-16 13:31:34 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
龙港区玉皇街道社区卫生服务中心 BC-30报警异常 | 龙港区玉皇街道社区卫生服务中心 BC-30报警异常 |  | 152 4155 7900,178 0429 0910 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin，59990007 |  | 沈阳分公司 | UD-53010894 | #TS000245616 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 龙港区玉皇街道社区卫生服务中心 | 90093267 | 技术支持解决 | 2026-03-16 13:20:53 | 2026-03-16 18:09:07 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接
鸡西市中医院IVD / 生化 / CL-8000I报警 | 鸡西市中医院IVD / 生化 / CL-8000I报警 【故障现象】：底物注射器动作异常 【排查过程】：故障无法消除 【故障定位】：液路，传感器 【一线建议】：申请相关组件备用 【下派理由】：老师希望工程师现场排查，尽快联系老师 |  | 158 4537 9530 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 | BH3-2B000303 | #TS000245497 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 鸡西市中医院 | 314128 | 派工完成 | 2026-03-16 12:44:39 | 2026-03-16 12:53:36 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
清池医院BC-5000 baso细胞结果为0 | BC-5000 baso细胞结果为0 仪器序列号 SS-26009667 【故障现象】：baso细胞结果为0 【排查过程】：出现频率比较高，每天20-30个标本 【故障定位】：软件版本，混匀 【一线建议】：申请阀门备用，升级软件版本，提前联系客户 【下派理由】：客户需求 |  | 150 4576 7337 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990002 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000245467 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 沧州清池医院 | 90408237 | 派工完成 | 2026-03-16 12:33:20 | 2026-03-16 12:42:33 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新疆和硕县苏哈特乡卫生院IVD / 生化 / BS-830质控失控 | 新疆和硕县苏哈特乡卫生院IVD / 生化 / BS-830质控失控 等待客户反馈：60分钟 【故障现象】：GLU和TG质控失控【排查过程】：沟通得知质控品一直是冷藏保存，超过半个月了，已失效，告知客户质控需要分装后冷冻保存【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 191 9011 6482 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 | BA6-56005194 | #TS000245461 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆和硕县苏哈特乡卫生院 | 90050988 | 技术支持解决 | 2026-03-16 12:29:12 | 2026-03-16 13:13:33 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院BS-360S咨询试剂批号059326002的靶值 | 柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院BS-360S咨询试剂批号059326002的靶值，未提供序列号 【故障现象】：咨询质控059326002的靶值 【排查过程】：添加微信发送质控靶值文件 【处理结果】：客户已收到质控靶值文件 |  | 135 9343 3416 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990004 |  | 太原分公司 |  | #TS000245339 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 柳林县医疗集团贾家垣乡卫生院分院 | 90277915 | 技术支持解决 | 2026-03-16 11:51:52 | 2026-03-16 12:00:59 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
岳阳市广济医院EXC810咨询开展新的项目 | 岳阳市广济医院EXC810咨询开展新的项目，座机号码不转分机 |  | 073 0887 5859 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 | 106-BB-22000050 | #TS000245331 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 岳阳市广济医院 | 102374 | 技术支持解决 | 2026-03-16 11:50:15 | 2026-03-16 11:56:24 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-无人接听 |  | 二丙
甘肃省定西市人民医院 - EXC810-废液缓冲瓶排废失败，目前可以消除，老师希望工程师联系现场检查下 | 废液管堵塞 甘肃省定西市人民医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1773632613_44609_cf7829_media_1773632583640.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773632613_44609_cf7829_media_1773632583640.jpg?Expires=1780542566&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=VNdrj%2FASy6WhapnNN5ZzdDSjQ%2F8%3D open_api/tid44609/1773632614_44609_006c81_media_1773632590405.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773632614_44609_006c81_media_1773632590405.mp4?Expires=1780542566&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=YI%2FHW9zr1Lqr5Lcy7IFaA2VoULU%3D |  | 180 9328 3209 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 兰州分公司 | 106-BB-1B000226 | #TS000245306 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 甘肃省定西市人民医院 | 311325 | 派工完成 | 2026-03-16 11:43:29 | 2026-03-16 12:00:06 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
富顺县童寺镇中心卫生院bs-450，报警清洗机构运动错误，运动时发生碰撞， | 富顺县童寺镇中心卫生院bs-450，报警清洗机构运动错误，运动时发生碰撞， 已有工程师现场处理 |  | 139 8023 3564 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 | YV-23002466 | #TS000245265 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 富顺县童寺镇中心卫生院 | 329221 | 无需技术支持 | 2026-03-16 11:34:37 | 2026-03-16 11:56:15 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
凤阳县妇幼保健院IVD / 血球 / BC-3600参数问题 | 凤阳县妇幼保健院IVD / 血球 / BC-3600参数问题（SF-45002407） 孙泽：已解决 |  | 150 5614 9776 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 合肥分公司 |  | #TS000245259 | IVD | 血球 | BC-3600 | [7 empty] | 凤阳县妇幼保健院 | 311066 | 座席解决 | 2026-03-16 11:33:13 | 2026-03-16 17:26:35 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
无锡桐君还康医疗有限公司BC-5000白细胞做不出来 | 无锡桐君还康医疗有限公司BC-5000白细胞做不出来，老师表示联系当地工程师咨询，工程师告知需要报单维修 |  | 185 5026 2042 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 苏州分公司 | SS-55012809 | #TS000245245 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 无锡桐君还康医疗有限公司 | 90393966 | 派工完成 | 2026-03-16 11:28:10 | 2026-03-16 11:28:13 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
阿鲁科尔沁旗疾病预防控制中心BS-460咨询CRP的校准品的使用量 | 阿鲁科尔沁旗疾病预防控制中心BS-460咨询CRP的校准品的使用量，未提供序列号 【故障现象】：咨询CRP校准品设置【排查过程】：告知客户需要用到稀释设置，已指导好【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 166 1476 3260 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990004 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000245209 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 阿鲁科尔沁旗疾病预防控制中心 | 90045173 | 技术支持解决 | 2026-03-16 11:20:19 | 2026-03-16 11:41:25 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
贺兰县洪广镇欣荣卫生院BS-430咨询连接LIS | 贺兰县洪广镇欣荣卫生院BS-430咨询连接LIS 无法提供序列号 【故障现象】：客户咨询LIS连接【排查过程】：告知客户不能将LIS安装在生化电脑上，客户去给院长反映【处理结果】：无需支持 |  | 151 2197 6963 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 |  | #TS000245208 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 贺兰县洪广镇欣荣卫生院 | 90159393 | 无需技术支持 | 2026-03-16 11:20:05 | 2026-03-16 11:40:05 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
濂溪区莲花镇中心卫生院BS-830肌酐偏低 | BS-830肌酐偏低，无法提供序列号 【故障现象】：肌酐偏低 【排查过程】：质控在控，指导客户设置交叉污染，擦拭搅拌杆【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 139 0702 8142 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 南昌分公司 |  | #TS000245185 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 濂溪区莲花镇中心卫生院 | 90047441 | 技术支持解决 | 2026-03-16 11:14:09 | 2026-03-16 11:38:15 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
中原仁生堂门诊IVD / 血球 / BC-2600无法正常启动 | 中原仁生堂门诊IVD / 血球 / BC-2600无法正常启动RQ-33110885 |  | 137 3383 3566 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 郑州分公司 |  | #TS000245058 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 中原仁生堂门诊 | 90409434 | 派工完成 | 2026-03-16 10:43:38 | 2026-03-16 12:59:33 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
急）新疆整形美容医院BC-10血红蛋白本底电压异常 | BC-10血红蛋白本底电压异常 |  | 152 9260 6575 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | UH-22006506 | #TS000244948 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 新疆整形美容医院 | 90043949 | 技术支持解决 | 2026-03-16 10:12:50 | 2026-03-16 13:00:58 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
高安市村前卫生院BS-600数据库执行/分配失败 | BS-600数据库执行/分配失败 【故障现象】：数据库执行/分配失败 【排查过程】：指导重启电脑和仪器观察 【处理结果】：已联系当地工程师处理 |  | 181 7059 0685 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 南昌分公司 | YS-03001382 | #TS000244931 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 高安市村前卫生院 | 90007049 | 无需技术支持 | 2026-03-16 10:03:30 | 2026-03-16 10:06:25 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
十堰市郧阳区单采血浆站有限公司BC-5120通信软件无法连接 | 十堰市郧阳区单采血浆站有限公司BC-5120通信软件无法连接TQ-19004533 【故障现象】：通信无法连接 【排查过程】：换电脑，指导重新安装数据管理软件 【处理结果】：已重新安装数据管理软件 |  | 158 7112 5448 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 |  | #TS000244907 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 十堰市郧阳区单采血浆站有限公司 | 90302718 | 技术支持解决 | 2026-03-16 09:55:08 | 2026-03-16 10:10:20 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
武威市第二人民医院BC-5130 升降机与旋转机故障 | 武威市第二人民医院BC-5130 升降机与旋转机故障无法提供序列号 客户重复报修，与408167951是同一台机器 |  | 181 8944 5719 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 |  | #TS000244891 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 武威市第二人民医院 | 90001204 | 无需技术支持 | 2026-03-16 09:49:25 | 2026-03-16 10:03:10 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
军事医学科学院一所 BC-5130一直在报警 | 军事医学科学院一所 BC-5130一直在报警 【故障现象】：偏转电机或升降电机故障【排查过程】：偏转光耦或者升降光耦需要更换【处理结果】：工单下派，工程师带配件上门更换 |  | 132 6951 4288 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 北京分公司 | TR-05004326 | #TS000244878 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 军事医学科学院一所 | 90190379 | 派工完成 | 2026-03-16 09:45:19 | 2026-03-16 09:53:23 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
易县流井乡卫生院BS-430需要开通同型半胱氨酸检测通道 | BS-430需要开通同型半胱氨酸检测通道 【故障现象】：生化上同型半胱氨酸【排查过程】：告知老师买了试剂后有工程师上门给开通【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 182 3325 0456 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 | YW-41008901 | #TS000244872 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 易县流井乡卫生院 | 90253501 | 技术支持解决 | 2026-03-16 09:44:15 | 2026-03-16 09:58:54 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
房县青峰镇中心卫生院（房县第三人民医院）BS-450需要增加项目 | 房县青峰镇中心卫生院（房县第三人民医院）BS-450需要增加项目无法提供序列号 【故障现象】：咨询新增糖化血红蛋白 【排查过程】：指导项目参数导入，试剂设置定标操作 【处理结果】：客户已新增项目 |  | 132 4726 7931 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 |  | #TS000244835 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 房县青峰镇中心卫生院（房县第三人民医院） | 365935 | 技术支持解决 | 2026-03-16 09:29:07 | 2026-03-16 09:37:46 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
广州爱康国宾健康检查有限公司 - BC-760[B] | 视频呼入 304607718 MCHC偏低 广州爱康国宾健康检查有限公司 医学检验科环市分院 |  | 186 2046 8836 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  |  |  | 广州分公司 | DG7-5B003660 | #TS000244829 | IVD | 血球 | BC-760[B] | [7 empty] | 广州爱康国宾健康检查有限公司 | 60120646 | 无需技术支持 | 2026-03-16 09:26:45 | 2026-03-16 09:41:36 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
汉川市妇幼保健院BS-820咨询光源灯值问题 | 汉川市妇幼保健院BS-820咨询光源灯值问题 【故障现象】：换新光源灯后吸光度偏高【排查过程】：光学老化，建议调光学增益看能不能降下去【处理结果】：工单下派，工程师上门处理 |  | 139 7266 2618 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 | XF-2A000089 | #TS000244824 | IVD | 生化 | BS-820 | [7 empty] | 汉川市妇幼保健院 | 312242 | 派工完成 | 2026-03-16 09:25:11 | 2026-03-16 09:32:16 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
江陵县华亿医疗 BS-450结果不准 | 江陵县华亿医疗 BS-450结果不准无法提供序列号 【故障现象】：结果不准 【排查过程】：仪器长时间未校准，指导校准操作 【处理结果】：客户已知晓校准操作 |  | 137 9744 5225 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 |  | #TS000244785 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 江陵县华亿医疗 | 90020116 | 技术支持解决 | 2026-03-16 09:11:51 | 2026-03-16 09:16:17 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
杨凌示范区医院CX-9000--请现场排查，重点观察板卡附近是否有水渍。 | 2026-03-16 设备当天异常停止超过0.0分钟，并且期间存在严重类故障码57209000【电机驱动板9通信异常，电机驱动板9初始化失败】 |  | 187 1078 3884 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 西安分公司 | GC8-33000210 | #TS000244766 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 杨凌示范区医院 | 305347 | 派工完成 | 2026-03-16 09:04:03 | 2026-03-16 09:09:12 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
民航东北地区管理局民用航空医学中心 BS-420咨询阈值计算公式 | BS-420咨询阈值计算公式，无法提供序列号 【故障现象】：咨询光源灯发光强度不足报警限 【排查过程】：询问客户仪器现在各波长的大概吸光度是多少，确定为光学老化所致，并提供解决方案，解释报警限 当增益为65时，报警限为14800 当增益为85时，报警限为16500 【处理结果】：客户已知悉 |  | 156 4015 2182 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000244717 | IVD | 生化 | BS-420 | [7 empty] | 民航东北地区管理局民用航空医学中心 | 60082477 | 技术支持解决 | 2026-03-16 08:38:41 | 2026-03-16 08:57:11 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
潜江市周矶管理区卫生院 C3100咨询质控问题---已支持解决，并通知内部接口人金志超联系。 | 潜江市周矶管理区卫生院 C3100咨询质控问题，GD4-37000512 |  | 139 9798 5701 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990006 |  | 武汉分公司 |  | #TS000244715 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 潜江市周矶管理区卫生院 | 378867 | 技术支持解决 | 2026-03-16 08:37:53 | 2026-03-16 09:06:09 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一甲
巢湖市居巢区银屏镇中心卫生院BC-5000废液满 | BC-5000废液满 【故障现象】：废液满【排查过程】：指导客户手动活动一下废液的浮子【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 186 5654 9826 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 合肥分公司 | SS-66002818 | #TS000244697 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 巢湖市居巢区银屏镇中心卫生院 | 374754 | 技术支持解决 | 2026-03-16 08:28:20 | 2026-03-16 08:54:11 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
北京市怀柔区中医医院CL-6000i | 2026-03-16 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：反应盘内圈1】 |  | 134 6663 3909 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 北京分公司 | BB3-1C002423 | #TS000244694 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 北京市怀柔区中医医院 | 306033 | 派工完成 | 2026-03-16 08:27:03 | 2026-03-16 14:40:04 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
泾县中医院CL-6000i | 2026-03-16 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 138 5636 3833 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 合肥分公司 | BB3-33002983 | #TS000244687 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 泾县中医院 | 311044 | 派工完成 | 2026-03-16 08:12:03 | 2026-03-16 14:40:04 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
中国人民解放军71352部队BS-280报故障报1033 | 中国人民解放军71352部队BS-280报故障报1033 |  | 153 6931 2765 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 石家庄分公司 | BF4-06000065 | #TS000244679 | IVD | 生化 | BS-280 | [7 empty] | 中国人民解放军71352部队 | 90239126 | 派工完成 | 2026-03-16 08:00:58 | 2026-03-16 08:01:02 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
喀什地区第二人民医院BC-7500[NR] CRP血红蛋白本底电压异常 | 祖老师17619054773喀什地区第二人民医院BC-7500[NR] CRP血红蛋白本底电压异常致电新疆检验主管未接听，已致电RTS紧急接口人-何毅跟进 何毅：已指导解决，封单 |  | 176 1905 4773 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | DB9-1A000974 | #TS000244671 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 喀什地区第二人民医院 | 101959 | 座席解决 | 2026-03-16 07:21:54 | 2026-03-16 10:48:20 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
南京鼓楼医院 - BC-6900 | 消除不了故障，且有漏气声 南京鼓楼医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1773593115_44609_aa2734_media_1773593081322.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773593115_44609_aa2734_media_1773593081322.jpg?Expires=1780542566&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=WwKAXXs4WYPCQScXR9TI%2B%2FG7xYI%3D |  | 159 5052 8763 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 南京分公司 | SPC7B403326 | #TS000244657 | IVD | 血球 | BC-6900 | [7 empty] | 南京鼓楼医院 | 300113 | 派工完成 | 2026-03-16 00:45:12 | 2026-03-16 18:41:19 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
（急）上海交通大学医学院附属瑞金医院机械臂报错消除故障后一直有滴滴的声音需要消除 | （急）上海交通大学医学院附属瑞金医院机械臂报错消除故障后一直有滴滴的声音需要消除已致电上海分公司检验主管吴晓霖跟进，表示不需要坐席下派 |  | 138 1347 3658 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 上海分公司 | UC-38003164 | #TS000244655 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 105334 | 座席解决 | 2026-03-16 00:18:09 | 2026-03-16 00:18:10 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
新疆叶城县维吾尔医医院BC-6800需要升级，进不去系统 | 新疆叶城县维吾尔医医院BC-6800需要升级，进不去系统已致电新疆分公司检验主管孙涛跟进，表示不需要坐席下派 |  | 181 9787 0855 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | SH-99003312 | #TS000244515 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 新疆叶城县维吾尔医医院 | 301610 | 座席解决 | 2026-03-15 19:45:18 | 2026-03-15 19:45:19 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
茶陵县人民医院BC-5390 CRP调整LIS参数 | BC-5390 CRP调整LIS参数，无法提供序列号，需求工程师上门服务 |  | 190 8302 4858 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 |  | #TS000244379 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 茶陵县人民医院 | 309695 | 派工完成 | 2026-03-15 17:11:10 | 2026-03-15 17:11:14 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
玉溪新平者竜乡卫生院IVD / 生化 / BS-360S滤水器出水少 | 玉溪新平者竜乡卫生院IVD / 生化 / BS-360S滤水器出水少 故障现象：水机没有水 处理过程：建议联系水机厂家处理 处理结果：客户自行联系 |  | 151 0878 2652 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 昆明分公司 | BB6-1B003184 | #TS000244363 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 玉溪新平者竜乡卫生院 | 90015023 | 无需技术支持 | 2026-03-15 16:44:36 | 2026-03-15 16:49:01 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
开平市第二人民医院CL-2000i | 2026-03-15 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 138 2230 4561 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | admin |  | 广州分公司 | W5-31002071 | #TS000244312 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 开平市第二人民医院 | 306701 | 派工完成 | 2026-03-15 16:01:34 | 2026-03-15 18:06:52 | 59990006 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
山东第一医科大学第三附属医院山东省医学科学院附属医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP进样异常 | 山东第一医科大学第三附属医院山东省医学科学院附属医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP进样异常，老师没有提供序列号 故障现象：样本架运动故障 处理过程：执行恢复 处理结果：客户确认问题解决 |  | 053 1586 28617 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 济南分公司 |  | #TS000244296 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 山东第一医科大学第三附属医院山东省医学科学院附属医院 | 90001582 | 技术支持解决 | 2026-03-15 15:47:31 | 2026-03-15 16:39:02 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
准格尔旗迎泽街道南苑社区卫生服务中心BS-430报警糖化异常 | 准格尔旗迎泽街道南苑社区卫生服务中心BS-430报警糖化异常，老师没有提供序列号 故障现象：询问糖化血红蛋白结果问题 处理过程：已解答 处理结果：客户确认问题解决 |  | 047 7470 8086 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000244293 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 准格尔旗迎泽街道南苑社区卫生服务中心 | 90243637 | 技术支持解决 | 2026-03-15 15:43:25 | 2026-03-15 16:11:35 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
周宁县医院 - BC-7500[NR] CS | 采样针到期 周宁县医院 医学检验科 故障现象：采样针到达使用寿命 下派理由：客户需要更换，客户无法自行处理 附件: open_api/tid44609/1773553530_44609_d09e10_media_1773553523252.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773553530_44609_d09e10_media_1773553523252.jpg?Expires=1780542568&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=hTLbODDCkDZLBJyt%2F1rHQ3%2BhJHA%3D |  | 135 6864 8537 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  |  |  | 福州分公司 | DC6-2A001537 | #TS000244193 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 周宁县医院 | 313760 | 派工完成 | 2026-03-15 13:45:26 | 2026-03-15 14:24:39 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
西安市灞桥区新筑社区卫生服务中心BC-5180加样针管道漏液 | 西安市灞桥区新筑社区卫生服务中心BC-5180加样针管道漏液，无法加样，未提供序列号 故障现象：采样针弯，拭子断裂 处理过程：指导客户把拭子接好 处理结果：客户有自有工程师先维修试下 |  | 152 9196 8040 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 西安分公司 |  | #TS000244191 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 西安市灞桥区新筑社区卫生服务中心 | 90168627 | 无需技术支持 | 2026-03-15 13:45:05 | 2026-03-15 14:27:08 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
广州爱康国宾花城门诊部（有限合伙）IVD / 凝血仪器 / C3100系统信息如何查看 | 广州爱康国宾花城门诊部（有限合伙）IVD / 凝血仪器 / C3100系统信息如何查看，老师没有提供序列号 已提供仪器说明书 |  | 188 2076 5234 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 广州分公司 |  | #TS000244145 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 广州爱康国宾花城门诊部（有限合伙） | 90386674 | 技术支持解决 | 2026-03-15 12:46:57 | 2026-03-15 12:59:56 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
甘肃省白银市白银区妇幼保健站BC-5000有溶血剂显示没有 | BC-5000有溶血剂显示没有 故障现象：融雪剂无 处理过程：执行更换新试剂 处理结果：客户确认问题解决 |  | 153 9359 6741 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 | SS-78004708 | #TS000244114 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 甘肃省白银市白银区妇幼保健站 | 376077 | 技术支持解决 | 2026-03-15 11:59:00 | 2026-03-15 12:08:21 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
义乌艺星医疗美容医院有限公司BC-10堵孔 | 义乌艺星医疗美容医院有限公司BC-10堵孔 |  | 182 6518 6860 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 杭州分公司 | UH-2A008266 | #TS000244096 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 义乌艺星医疗美容医院有限公司 | 90317054 | 派工完成 | 2026-03-15 11:28:55 | 2026-03-15 12:45:35 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
中国人民解放军联勤保障部队第九四五医院，BS-830水空白超限X10 | 中国人民解放军联勤保障部队第九四五医院，BS-830水空白超限X10 故障现象：水空白10X 处理过程：客户着急，急需工程师去现场处理 |  | 156 8098 8971 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 | BA6-32003196 | #TS000244084 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 中国人民解放军联勤保障部队第九四五医院 | 90220628 | 派工完成 | 2026-03-15 11:19:00 | 2026-03-15 11:27:33 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
天门市麻洋镇卫生院BS-430无法计算结果 | 天门市麻洋镇卫生院BS-430无法计算结果 故障现象：AST无法计算结果 处理过程：重新校准 下派理由：怀疑光学问题，客户无法自行操作 |  | 155 8047 1009 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 武汉分公司 | YW-13005344 | #TS000244067 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 天门市麻洋镇卫生院 | 60038297 | 派工完成 | 2026-03-15 11:06:10 | 2026-03-15 12:06:54 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
通辽市敖力布皋镇中心卫生院BS-350E查询不到历史记录 | 通辽市敖力布皋镇中心卫生院BS-350E查询不到历史记录，XS-68001854 故障现象：历史结果无法查询 处理过程：更改申请条件也无法查询，怀疑数据已被删除 处理结果：客户自行联系工程师处理 |  | 159 4779 1662 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 内蒙古分公司 | XS-68001854 | #TS000244064 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 通辽市敖力布皋镇中心卫生院 | 60062886 | 无需技术支持 | 2026-03-15 11:02:20 | 2026-03-15 11:11:58 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
成都西南联合皮肤病医院BS-5180报警试剂过期 | 成都西南联合皮肤病医院BS-5180报警试剂过期，实际有试剂 故障现象：客户表示刚购买的试剂，装载后无法使用，提示已过开瓶有限期 处理过程：客户提供新条码，无法提供 下派理由：客户要求试剂未使用，未扫码，无法使用需一线工程师排查 |  | 183 4911 7249 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000244062 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 成都西南联合皮肤病医院 | 90409421 | 派工完成 | 2026-03-15 11:00:42 | 2026-03-15 11:00:46 | 59990007 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海
成都西南联合皮肤病医院BS-5180报警试剂过期 | 成都西南联合皮肤病医院BS-5180报警试剂过期，实际有试剂 故障现象：客户表示刚购买的试剂，装载后无法使用，提示已过开瓶有限期 处理过程：客户提供新条码，无法提供 下派理由：客户要求试剂未使用，未扫码，无法使用需一线工程师排查 新建TS000244062此单，封闭 |  | 183 4911 7249 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000244044 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 成都西南联合皮肤病医院 | 90409421 | 座席解决 | 2026-03-15 10:41:40 | 2026-03-15 11:01:38 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
芜湖市第一人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000样本机构异常 | 芜湖市第一人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000样本机构异常，老师没有提供系列号 客户仪器cx6000用错样本架，已指导处理 |  | 183 5637 0622 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 合肥分公司 |  | #TS000244038 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 芜湖市第一人民医院 | 310790 | 技术支持解决 | 2026-03-15 10:36:18 | 2026-03-15 10:50:15 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 三甲
大连佰康诊所有限公司BC-1800不能打印报告单 | 大连佰康诊所有限公司BC-1800不能打印报告单,RK-38105079 |  | 157 1239 3296 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000244029 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 大连佰康诊所 | 90409406 | 派工完成 | 2026-03-15 10:26:29 | 2026-03-15 10:26:30 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
玛纳斯县人民医院IVD / 生化 / CL-8000I需要新的试剂条码 | 玛纳斯县人民医院IVD / 生化 / CL-8000I需要新的试剂条码，老师没有提供序列号 |  | 152 0994 0118 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000244023 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 玛纳斯县人民医院 | 301313 | 派工完成 | 2026-03-15 10:20:53 | 2026-03-15 10:20:57 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
长沙市第四医院（滨水新城院区） - EXC810 | 废液管漏液 长沙市第四医院（滨水新城院区） 医学检验科 请工程师现场处理 附件: open_api/tid44609/1773540477_44609_36c6d9_media_1773540285361.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773540477_44609_36c6d9_media_1773540285361.jpg?Expires=1780542568&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=JcsblTKucQp2SWeKxuXalTWrjMY%3D open_api/tid44609/1773540477_44609_1c4afe_media_1773540408963.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773540477_44609_1c4afe_media_1773540408963.jpg?Expires=1780542568&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=hOlLwDr9p5KYWsjX3FVThMt2vyo%3D open_api/tid44609/1773540477_44609_2359da_media_1773540450267.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773540477_44609_2359da_media_1773540450267.jpg?Expires=1780542568&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=YqMsxrPTf3ZB63K158aacHPLK0k%3D |  | 177 7319 5121 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  |  |  | 长沙分公司 | 106-BB-23000075 | #TS000244016 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 长沙市第四医院（滨水新城院区） | 60589512 | 派工完成 | 2026-03-15 10:07:52 | 2026-03-15 10:48:57 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
淮安区牙知道口腔门诊IVD / 血球 / BC-10报警试剂过期 | 淮安区牙知道口腔门诊IVD / 血球 / BC-10报警试剂过期，老师没有提供序列号 鞠楚文：已解决 |  | 133 2796 9771 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 南京分公司 |  | #TS000244015 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 淮安区牙知道口腔门诊 | 90066325 | 座席解决 | 2026-03-15 10:06:13 | 2026-03-15 10:28:28 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
临汾仁爱生殖医院BC-10故障 | UH-28007771 BC-10故障 南京贝登鞠楚文18502537470：已技术支持解决 |  | 139 7273 5097 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 太原分公司 |  | #TS000244011 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 临汾仁爱生殖医院 | 90409420 | 座席解决 | 2026-03-15 09:58:31 | 2026-03-15 11:17:28 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
湖州市吴兴区织里镇卫生院BC-5390结果*号 | BC-5390结果*号 故障现象：白细胞结果都是星号 处理过程：查看散点图发现DIFF池脏或者排液不好 下派理由：涉及拆机，客户无法自行处理 |  | 139 5725 6915 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 杭州分公司 | SM-16002048 | #TS000244008 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 湖州市吴兴区织里镇卫生院 | 60129311 | 派工完成 | 2026-03-15 09:53:15 | 2026-03-15 10:01:57 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
昭通市永善县大兴乡中心卫生院BC-5130出标本无法传输到样本分析里 | BC-5130出标本无法传输到样本分析里 故障现象：样本结果传输到质控界面 处理过程：指导客户删除质控编码重新输入 处理结果：客户确认问题解决 |  | 188 4986 7529 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 昆明分公司 | TR-1C006408 | #TS000244000 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 昭通市永善县大兴乡中心卫生院 | 60086939 | 技术支持解决 | 2026-03-15 09:45:07 | 2026-03-15 09:50:42 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
华中科技大学同济医学院附属协和医院西区医院IVD / 血球 / CRP-M100轨道异常 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院西区医院IVD / 血球 / CRP-M100轨道异常，老师没有提供序列号 处理过程：客户已联系当地工程师处理 |  | 159 2629 6800 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000243981 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 华中科技大学同济医学院附属协和医院西区医院 | 60041766 | 无需技术支持 | 2026-03-15 09:17:49 | 2026-03-15 09:45:47 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
河北省保定市蠡县桑园镇卫生院BS-430样本针清洗糖化失败 | BS-430样本针清洗糖化失败 故障现象：样本针清洗糖化失败 处理过程：指导老师调节位置 处理过程：客户确认问题解决 |  | 166 0322 5268 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 | YW-5C012495 | #TS000243980 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 河北省保定市蠡县桑园镇卫生院 | 366279 | 技术支持解决 | 2026-03-15 09:12:18 | 2026-03-15 09:44:02 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
英山县红山镇卫生院咨询IVD / 血球 / BC-5130操作问题 | 英山县红山镇卫生院咨询IVD / 血球 / BC-5130操作问题，老师没有提供序列号 故障现象：客户询问参数上传方法学问题 下派理由：需要临床工程师解答 |  | 177 9838 0958 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000243979 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 英山县红山镇卫生院 | 328039 | 派工完成 | 2026-03-15 09:10:46 | 2026-03-15 09:32:54 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
凌源红山中医医院 - BC-5120 | 登不了 凌源红山中医医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1773536643_44609_3a65e1_media_1773536626788.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773536643_44609_3a65e1_media_1773536626788.jpg?Expires=1780542568&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=smwUlyFi8jz41vkQ6f2wXwrMyD0%3D |  | 133 5880 0508 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | admin |  | 沈阳分公司 | TQ-22004953 | #TS000243975 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 凌源红山中医医院 | 90308585 | 派工完成 | 2026-03-15 09:03:59 | 2026-03-15 09:06:13 | 59990007 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
湖南省新邵县坪上镇中心卫生院C3100做不出结果 | C3100做不出结果 指导客户检查发现样本向内侧偏，需要纠正样本针，调试坐标 |  | 181 7395 2009 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | GD4-32000104 | #TS000243973 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 湖南省新邵县坪上镇中心卫生院 | 325514 | 派工完成 | 2026-03-15 08:55:59 | 2026-03-15 09:25:45 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-通话中 |  | 一乙
双龙乡卫生院IVD / 生化 / BS-360S试剂盘动不了 | 双龙乡卫生院IVD / 生化 / BS-360S试剂盘动不了，老师没有提供序列号 故障现象：试剂盘无法转动 处理过程：拆除试剂盘后故障依旧 下派理由：怀疑电机问题，客户无法自行操作 |  | 166 8785 7633 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000243969 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 双龙乡卫生院 | 90087786 | 派工完成 | 2026-03-15 08:53:53 | 2026-03-15 09:35:03 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
华容怀岳医院BS-360S CPU性能不足 | BS-360S CPU性能不足 故障现象：计算机CPU性能不足 处理过程：检查仪器桌面安装三方软件，可以查看进程各应用CPU占比，建议客户把三方软件卸载 处理结果：客户确认问题解决 |  | 153 8626 8682 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | BB6-08002142 | #TS000243962 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 华容怀岳医院 | 90207080 | 技术支持解决 | 2026-03-15 08:49:18 | 2026-03-15 09:27:03 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
十堰市中心血站IVD / 血球 / BC-5180无法开机 | 十堰市中心血站IVD / 血球 / BC-5180无法开机，老师没有提供序列号 |  | 138 8682 8059 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000243935 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 十堰市中心血站 | 60041018 | 派工完成 | 2026-03-15 08:09:42 | 2026-03-15 08:09:45 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
酬老师13127671272同济大学附属同济医院BC-7500[NR] CS屏幕不亮，电源开关键是亮的 | 同济大学附属同济医院BC-7500[NR] CS屏幕不亮，电源开关键是亮的已致电上海分公司吴晓霖跟进处理，表示不需要坐席下派 |  | 131 2767 1272 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 上海分公司 | DC6-23000476 | #TS000243926 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 同济大学附属同济医院 | 311685 | 座席解决 | 2026-03-15 07:41:52 | 2026-03-15 07:41:53 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
喀什地区伽师县人民医院 BC-6800PLUS样本编号达到10万做不出标本了，上传不了结果，没有看到删除按钮 | 喀什地区伽师县人民医院 BC-6800PLUS样本编号达到10万做不出标本了，上传不了结果，没有看到删除按钮致电新疆检验主管孙涛未接听，已致电RTS紧急接口人-何毅跟进处理，表示问题已解决，封单吧 |  | 184 4038 6728 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | UC-0C001525 | #TS000243922 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 喀什地区伽师县人民医院 | 301387 | 座席解决 | 2026-03-15 06:37:33 | 2026-03-15 07:11:29 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
朱老师15612801627哈励逊国际和平医院（衡水市人民医院）BC-7500[NR] CS架子卡了一下，有部分模块不工作 | 朱老师15612801627哈励逊国际和平医院（衡水市人民医院）BC-7500[NR] CS架子卡了一下，有部分模块不工作已致电石家庄分公司检验主管李广达跟进处理IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS |  | 156 1280 1627 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 石家庄分公司 | DC6-35002467 | #TS000243913 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 哈励逊国际和平医院（衡水市人民医院） | 308036 | 派工完成 | 2026-03-15 05:26:15 | 2026-03-15 05:26:19 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
李老师13529061806乐清东敏中西医结合医院 BC-5380白细胞过高，要手工复合 | 李老师13529061806乐清东敏中西医结合医院 BC-5380做出的结果白细胞过高，要手工复合已致电杭州分公司检验主管张云起跟进处理 |  | 135 2906 1806 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 杭州分公司 | RF-34107078 | #TS000243834 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 乐清东敏中西医结合医院 | 90245340 | 座席解决 | 2026-03-14 21:38:56 | 2026-03-14 21:38:57 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
霍林郭勒市人民医院CX-9000 | 2026-03-14 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码33302043【试剂针R21水平动作异常，试剂针R21水平动作异常】,66251000【网络断连，仪器和PC的网络连接断开】 |  | 139 4752 4517 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 内蒙古分公司 | GC8-32000178 | #TS000243664 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 霍林郭勒市人民医院 | 319713 | 派工完成 | 2026-03-14 18:38:33 | 2026-03-14 19:01:19 | 59990009 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
塔城地区人民医院BC-6900提示血红蛋白异常 | 塔城地区人民医院BC-6900提示血红蛋白异常 【故障现象】：HGB本底电压异常 【排查过程】：指导手动更改HGB本底电压设定值，使HGB本底电压接近4.5V； 【处理结果】：消除后测试样本正常 |  | 133 6901 8965 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | SP-03000759 | #TS000243563 | IVD | 血球 | BC-6900 | [7 empty] | 塔城地区人民医院 | 301447 | 技术支持解决 | 2026-03-14 16:57:31 | 2026-03-14 17:05:15 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
桑珠孜区年木乡皓寺综合门诊部 BS-230质控失控 | 桑珠孜区年木乡皓寺综合门诊部 BS-230质控失控无法担任序列号 【故障现象】：多项目质控不好 【排查过程】：针，搅拌杆维护，重新更换试剂，重新定标 【故障定位】：光源，注射器，搅拌杆，针加样，操作 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：需现场排查 |  | 199 8952 9360 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 |  | #TS000243559 | IVD | 生化 | BS-230 | [7 empty] | 桑珠孜区年木乡皓寺综合门诊部 | 90186184 | 派工完成 | 2026-03-14 16:52:06 | 2026-03-14 16:59:44 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
东台梅氏中西医结合医院BC-5130需要大瓶稀释试剂液开瓶用扳手 | 东台梅氏中西医结合医院BC-5130需要大瓶稀释试剂液开瓶用扳手，客户无法提供序列号 转孙鹏跟进 19827052917老师催促，转孙鹏跟进 |  | 198 2705 2917 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990009 |  | 南京分公司 |  | #TS000243557 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 东台梅氏中西医结合医院 | 312794 | 座席解决 | 2026-03-14 16:48:37 | 2026-03-14 16:48:38 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
拉萨市工卡镇卫生院,BS-620M测量设备网口时测试时，数据传输异常，设备是正常连接的 | 拉萨市工卡镇卫生院,BS-620M测量设备网口时测试时，数据传输异常，设备是正常连接的 【故障现象】：LIS工程师来电咨询数据传输 【排查过程】：发送2.0工具 【处理结果】：指导连接 |  | 172 6381 4479 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002，59990009 |  | 成都分公司 | BJ1-56000807 | #TS000243530 | IVD | 生化 | BS-620M | [7 empty] | 拉萨市工卡镇卫生院 | 90359235 | 技术支持解决 | 2026-03-14 16:09:28 | 2026-03-14 16:09:29 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
汉川市妇幼保健院BS-820光源灯故障 | 汉川市妇幼保健院BS-820光源灯故障 【故障现象】：光源灯故障 【排查过程】：无溢流340um吸光度 18000+，二年未换灯，灯已购在途 【处理结果】：等灯更换后观察 |  | 139 7266 2618 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 | XF-2A000089 | #TS000243472 | IVD | 生化 | BS-820 | [7 empty] | 汉川市妇幼保健院 | 312242 | 技术支持解决 | 2026-03-14 15:25:04 | 2026-03-14 15:35:17 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
拉萨市工卡镇卫生院,BS-620M连接历史问题 | 拉萨市工卡镇卫生院,BS-620M连接历史问题 【故障现象】：需要接口文档 【排查过程】：提供接口文档 【处理结果】：已解决 |  | 172 6381 4479 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 | BJ1-56000807 | #TS000243402 | IVD | 生化 | BS-620M | [7 empty] | 拉萨市工卡镇卫生院 | 90359235 | 技术支持解决 | 2026-03-14 14:27:23 | 2026-03-14 14:52:03 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
拉萨市工卡镇卫生院,BS-620M连接历史问题 | 拉萨市工卡镇卫生院,BS-620M连接历史问题 【故障现象】：开机提示无法联机 【排查过程】：检查分析部开关打开，网线连接正常，工程师账户登录退出到桌面，检查关闭防火墙，网络IP设置为192.168.23.3，重新打开操作软件 【处理结果】：开机初始化成功，正常进入软件 |  | 199 1638 8296 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 | BJ1-56000807 | #TS000243362 | IVD | 生化 | BS-620M | [7 empty] | 拉萨市工卡镇卫生院 | 90359235 | 技术支持解决 | 2026-03-14 13:38:53 | 2026-03-14 13:46:24 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
沈阳铁西华康医院BS-430部分项目不出结果 | 沈阳铁西华康医院BS-430部分项目不出结果无法提供序列号 【故障现象】：CK校准过期 【排查过程】：指导延期，购试剂后校准 【处理结果】：指导延期，购试剂后校准 |  | 139 4019 0181 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000243353 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 沈阳铁西华康医院 | 379751 | 技术支持解决 | 2026-03-14 13:29:06 | 2026-03-14 13:51:02 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
成华区百姓缘综合医院17313073823李老师反馈BC-2600传输不了数据 | 成华区百姓缘综合医院17313073823李老师反馈BC-2600传输不了数据，序列号：RQ-7C123839，客户代码查询已禁用 鞠楚文：已解决 |  | 173 1307 3823 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #TS000243302 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-03-14 12:43:09 | 2026-03-14 14:01:45 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌
日喀则臧康医院BS-820M需要调试RS3项目参数 | 日喀则臧康医院BS-820M需要调试RS3项目参数 【故障现象】：需要调试RS3项目参数 【排查过程】：给老师解释BS-820M不能用三代的RS 【处理结果】：给老师解释BS-820M不能用三代的RS |  | 187 8389 7651 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 | XV-0B000201 | #TS000243271 | IVD | 生化 | BS-820M | [7 empty] | 日喀则臧康医院 | 90217578 | 技术支持解决 | 2026-03-14 12:21:38 | 2026-03-14 12:30:26 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
库车市中医医院bs-2000，滤光片存在问题 | 库车市中医医院bs-2000，滤光片存在问题，未提供序列号 【故障现象】：仪器报警光源灯未打开 【排查过程】：这个光源灯用12天不亮，之前两个灯用了三个月 【故障定位】：现场排查光学等 【一线建议】：现场排查光学等 【下派理由】：硬件故障 |  | 187 7278 1396 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | YG-95000431 | #TS000243260 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 库车市中医医院 | 90092141 | 派工完成 | 2026-03-14 12:08:45 | 2026-03-14 12:20:53 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
自贡市光大医院bs-620，断电之后重启无法工作，无法恢复 | 自贡市光大医院bs-620，断电之后重启无法工作，无法恢复，客户未提供序列号 【故障现象】：系统无法复位仪器无动作 【排查过程】：重启无效，仪器无动作 【故障定位】：电源单元，主控单元 【一线建议】：申请电源，主控板备用 【下派理由】：硬件 |  | 081 3370 1912 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 |  | #TS000243245 | IVD | 生化 | BS-620 | [7 empty] | 自贡市光大医院 | 90069793 | 派工完成 | 2026-03-14 11:57:25 | 2026-03-14 12:14:23 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
湖南省岳阳市平江县梅仙镇卫生院BS-410线性超限 | 湖南省岳阳市平江县梅仙镇卫生院BS-410线性超限，BF2-0C000130T 【故障现象】：多个项目线性超限 【排查过程】：提导稀释重测 【处理结果】：提导稀释重测 |  | 183 9016 0571 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 | BF2-0C000130T | #TS000243199 | IVD | 生化 | BS-410 | [7 empty] | 湖南省岳阳市平江县梅仙镇卫生院 | 90011729 | 技术支持解决 | 2026-03-14 11:32:32 | 2026-03-14 11:41:11 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
个旧市保和乡卫生院bs-430，校准参数超过有效期 | 个旧市保和乡卫生院bs-430，校准参数超过有效期，未提供序列号 【故障现象】：校准参数超过有效期 【排查过程】：指导先延期，等订购试剂后效准 【处理结果】：指导先延期，等订购试剂后效准 |  | 150 9413 7753 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 |  | #TS000243163 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 个旧市保和乡卫生院 | 90013683 | 技术支持解决 | 2026-03-14 11:14:37 | 2026-03-14 11:32:36 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
简阳贾家郑书良口腔诊所BC-10，结果不准 | 简阳贾家郑书良口腔诊所BC-10，结果不准，UH-5C017352，徐老师18215689465 南京贝登鞠楚文18502537470客户都需要上门，麻烦下派。 |  | 182 1568 9465 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 | UH-5C017352 | #TS000243141 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 简阳贾家郑书良口腔诊所 | 90408933 | 派工完成 | 2026-03-14 11:01:37 | 2026-03-14 11:09:13 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
长沙华兴医院BC-11无法传输 | 长沙华兴医院BC-11无法传输UJ-99000117 |  | 133 4871 7080 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 |  | #TS000243140 | IVD | 血球 | BC-11 | [7 empty] | 长沙华兴医院 | 90261746 | 派工完成 | 2026-03-14 11:01:11 | 2026-03-14 11:09:08 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
江苏省连云港市灌南县妇幼保健院CX-6000无信号 | 江苏省连云港市灌南县妇幼保健院CX-6000无信号 ，无法提供序列号 视频指导发现仪器操作电脑不工作，重新拔插电源故障依旧 |  | 138 1562 6177 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990005 |  | 南京分公司 |  | #TS000243126 | IVD | 凝血仪器 | CX-6000 | [7 empty] | 江苏省连云港市灌南县妇幼保健院 | 60039156 | 派工完成 | 2026-03-14 10:50:34 | 2026-03-14 11:14:21 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一甲
永州恒康针灸中医医院bc-2800，咨询校准问题， | 永州恒康针灸中医医院bc-2800，咨询校准问题，RT-44113245，方老师，18797709430， 南京贝登鞠楚文18502537470麻烦都技术支持解决 |  | 187 9770 9430 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 |  | #TS000243119 | IVD | 血球 | BC-2800 | [7 empty] | 永州恒康针灸中医医院 | 60584377 | 技术支持解决 | 2026-03-14 10:44:23 | 2026-03-14 10:59:59 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
望谟县蟠桃社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-600报警 | 望谟县蟠桃社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-600报警 【故障现象】：水空白超限10x 【排查过程】：光源灯水机耗材不知多卵更换的，未溢流 【故障定位】：清洗水出水量不足，反应杯未清洗干净，光源 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 |  | 180 8346 5793 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 贵阳分公司 | YS-06001538 | #TS000243113 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 望谟县蟠桃社区卫生服务中心 | 90182330 | 派工完成 | 2026-03-14 10:41:16 | 2026-03-14 10:47:38 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新疆生产建设兵团农业建设第六师102团医院BC-7500[NR] CS DR浮子状态异常 | 新疆生产建设兵团农业建设第六师102团医院BC-7500[NR] CS DR浮子状态异常 【故障现象】：仪器报警DR浮子状态异常 【排查过程】：询问未开展RET，并未连接DR试剂，指导DR试剂瓶加满去离子水并执行DR液路灌注，并执行消除故障。 【处理结果】：故障已消除 |  | 178 8100 5150 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | DC6-51004855 | #TS000243071 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 新疆生产建设兵团农业建设第六师102团医院 | 301308 | 技术支持解决 | 2026-03-14 10:17:26 | 2026-03-14 10:23:24 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
云南省第三人民医院 - BC-7500[NR] CS | 末梢血进样架设置故障用不了 云南省第三人民医院 医学检验科 【故障现象】：末梢血进样架设置故障 【排查过程】：之前有工程师到过现场 【故障定位】：现场排查 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 |  | 187 8714 2013 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 昆明分公司 | DC6-58005728 | #TS000243063 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 云南省第三人民医院 | 318057 | 派工完成 | 2026-03-14 10:12:27 | 2026-03-14 10:22:35 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
深圳市龙岗区第五人民医院天鹅湖畔社区健康服务站BC-5130温度传感器故障 | 深圳市龙岗区第五人民医院天鹅湖畔社区健康服务站BC-5130温度传感器故障 TR-38008600 【故障现象】：温度传感器故障 ，真空压力异常 【排查过程】：检查管路顺畅，重启后正常 【处理结果】：重启后正常 |  | 139 8493 5906 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 | 90382801 | #TS000243033 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 深圳市龙岗区第五人民医院天鹅湖畔社区健康服务站 | 90382801 | 技术支持解决 | 2026-03-14 10:00:12 | 2026-03-14 10:24:48 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
山东大学齐鲁医院德州医院MC-80拨片栏卸载故障 | 山东大学齐鲁医院德州医院MC-80拨片栏卸载故障，DC8-42000738 【故障现象】：拨片栏卸载故障 【排查过程】：通道中没拨片篮 【故障定位】：现场排查 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 |  | 152 5377 9539 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 济南分公司 | DC8-42000738 | #TS000242992 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 山东大学齐鲁医院德州医院 | 300697 | 派工完成 | 2026-03-14 09:28:32 | 2026-03-14 09:37:16 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
上海交通大学医学院附属仁济医院西院 - BC-7500[NR] CS | 样本类型检测传感器异常且无法消除故障 上海交通大学医学院附属仁济医院西院 医学检验科 【故障现象】：样本类型传感器异常 【排查过程】：发送调整指南，指导调试传感器 【处理结果】：调整后正常 附件: open_api/tid44609/1773450922_44609_788e6e_media_1773450912167.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773450922_44609_788e6e_media_1773450912167.jpg?Expires=1780542568&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=B3oY9IMsKvz%2Frq0xiurh3bgYeyU%3D |  | 189 1609 3005 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 上海分公司 | DC6-59006120 | #TS000242972 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 上海交通大学医学院附属仁济医院西院 | 90042528 | 技术支持解决 | 2026-03-14 09:15:16 | 2026-03-14 09:32:24 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
河北省唐山市玉田县郭家屯卫生院bs-830，咨询是否可以上糖化血红蛋白项目， | 河北省唐山市玉田县郭家屯卫生院bs-830，咨询是否可以上糖化血红蛋白项目，BA6-41004125 【故障现象】：咨询能否做糖化血红蛋白 【排查过程】：查看仪器用非糖化针，告知只能用一代非双向同测试剂 【处理结果】：解答咨询 |  | 133 1325 3821 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 石家庄分公司 | BA6-41004125 | #TS000242967 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 河北省唐山市玉田县郭家屯卫生院 | 90003967 | 技术支持解决 | 2026-03-14 09:11:42 | 2026-03-14 09:42:33 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
华坪县中心镇卫生院bc-2900，需要通讯协议 | 华坪县中心镇卫生院bc-2900，需要通讯协议，RL-5C105048，石老师，18615542164， 南京贝登鞠楚文18502537470麻烦都技术支持解决 |  | 186 1554 2164 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 |  | #TS000242955 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 华坪县中心镇卫生院 | 90406707 | 技术支持解决 | 2026-03-14 09:04:00 | 2026-03-14 11:00:31 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
鄂尔多斯市胃泰医院有限公司IVD / 生化 / BS-350S参考值是多少 | 鄂尔多斯市胃泰医院有限公司IVD / 生化 / BS-350S参考值是多少 【故障现象】：咨询参考值设置问题 【排查过程】：解答设置 【处理结果】：解答设置 |  | 159 4737 6775 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 内蒙古分公司 | BB5-59000349 | #TS000242946 | IVD | 生化 | BS-350S | [7 empty] | 鄂尔多斯市胃泰医院有限公司 | 90405470 | 技术支持解决 | 2026-03-14 08:56:03 | 2026-03-14 09:24:55 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
山东省枣庄市诚德骨科医院bc-51300，液体压力超载， | 山东省枣庄市诚德骨科医院bc-51300，液体压力超载，TR-7C000364 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机 【处理结果】：重新开机正常 |  | 183 6929 6201 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 济南分公司 | TR-7C000364 | #TS000242935 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 山东省枣庄市诚德骨科医院 | 90058213 | 技术支持解决 | 2026-03-14 08:46:58 | 2026-03-14 08:55:47 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
急 呼和浩特市东大肛肠医院BC-10小孔电压过低 | 呼和浩特市东大肛肠医院BC-10小孔电压过低 |  | 153 3281 9546 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 内蒙古分公司 | UH-24006898 | #TS000242924 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 呼和浩特市东大肛肠医院 | 60057223 | 派工完成 | 2026-03-14 08:31:41 | 2026-03-14 08:31:44 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
武汉市中医医院 - BC-7500[NR] CS | 故障不能消除 武汉市中医医院 医学检验科 【故障现象】：仪器报警DR浮子状态异常 【排查过程】：询问未开展RET，并未连接DR试剂，指导DR试剂瓶加满去离子水并执行DR液路灌注，并执行消除故障。 【处理结果】：故障已消除 附件: open_api/tid44609/1773447337_44609_924dfa_media_1773447318072.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773447337_44609_924dfa_media_1773447318072.jpg?Expires=1780542569&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=dS17T8EY0Eu161Rs%2Bw2uG%2BT6dDU%3D |  | 189 8602 9807 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 武汉分公司 | DC6-24000702 | #TS000242904 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 武汉市中医医院 | 311877 | 技术支持解决 | 2026-03-14 08:15:34 | 2026-03-14 08:30:11 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P1 IVD VIP1 | 三甲
上蔡县中医院CL-6000i | 2026-03-14 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 134 6143 0931 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 郑州分公司 | BB3-95000568 | #TS000242902 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 上蔡县中医院 | 309316 | 派工完成 | 2026-03-14 08:14:33 | 2026-03-14 08:37:01 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
河源市妇幼保健院CX-9000 | 2026-03-14 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码33102038【试剂针R21竖直动作异常，试剂针R21竖直动作异常】,34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】 |  | 139 0263 0837 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 深圳分公司 | GC8-59001201 | #TS000242895 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 河源市妇幼保健院 | 306853 | 派工完成 | 2026-03-14 08:00:08 | 2026-03-14 08:37:01 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 二甲
沙县总医院IVD / 生化 / BS-2000M仪器一直在提示故障报警， | 沙县总医院IVD / 生化 / BS-2000M仪器一直在提示故障报警，联系方式廖老师18806063626，烦请跟进谢谢 转福州分公司检验主管协助跟进 |  | 188 0606 3626 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 福州分公司 | YA-87000359 | #TS000242868 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 沙县总医院 | 313618 | 派工完成 | 2026-03-14 02:02:01 | 2026-03-14 02:02:05 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
山东省济南市中心医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS需要仪器用户名和密码 | 山东省济南市中心医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS需要仪器用户名和密码，联系方式苏老师15968758781，烦请跟进谢谢 转济南分公司检验主管协助跟进 |  | 159 6875 8781 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 济南分公司 | DC6-2C001717 | #TS000242848 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 山东省济南市中心医院 | 304134 | 派工完成 | 2026-03-14 00:04:28 | 2026-03-14 00:04:33 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
上海交通大学医学院附属瑞金医院IVD / 血球 / SC-120液体压力超出范围 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院IVD / 血球 / SC-120液体压力超出范围，联系方式史老师13761307663，烦请跟进谢谢 转上海分公司检验主管协助跟进 |  | 137 6130 7663 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 上海分公司 | SW-38001376 | #TS000242830 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 105334 | 派工完成 | 2026-03-13 23:42:55 | 2026-03-13 23:42:58 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
上海交通大学医学院附属瑞金医院 - SC-120 | 液体压力超出范围 上海交通大学医学院附属瑞金医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1773415472_44609_546a49_media_1773415449541.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773415472_44609_546a49_media_1773415449541.jpg?Expires=1780542569&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=GeN2vTjK1IJcr5VYiNwZAiYGywE%3D |  | 139 1663 2210 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 上海分公司 | SW-38001376 | #TS000242821 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 105334 | 派工完成 | 2026-03-13 23:24:27 | 2026-03-14 08:36:42 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
日喀则市西华综合门诊部IVD / 血球 / BC-5180 CRP五分类血球仪坏了 | 408165069日喀则市西华综合门诊部IVD / 血球 / BC-5180 CRP五分类血球仪坏了，联系方式郭老师13897376450，烦请跟进谢谢 转成都分公司检验主管熊辉龙协助跟进 老师二次来电催单 老师来电表示问题有工程师上门处理，半个月了还未确认问题点所在，要求派资深厂家工程师处理该问题，轻微不满情绪，已暂时安抚。致电验主管熊辉龙跟进 |  | 138 9737 6450 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990053 |  | 成都分公司 | SU-9A004016 | #TS000242726 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 日喀则市西华综合门诊部 | 90025017 | 派工完成 | 2026-03-13 22:26:08 | 2026-03-13 22:26:11 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆布尔津县阔斯特克乡卫生院IVD / 生化 / BS-830连接电脑检验平台登录不上 | 新疆布尔津县阔斯特克乡卫生院IVD / 生化 / BS-830连接电脑检验平台登录不上，联系方式哈老师15509065901,烦请跟进谢谢 转新疆分公司检验主管孙涛协助跟进 |  | 155 0906 5901 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | BA6-14001512 | #TS000242514 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆布尔津县阔斯特克乡卫生院 | 335088 | 派工完成 | 2026-03-13 19:55:19 | 2026-03-13 19:55:22 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
竹山县官渡镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-450样本针糖化清洗失败 | 竹山县官渡镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-450样本针糖化清洗失败，联系方式吕老师13277198921，烦请跟进谢谢 转武汉分公司检验主管刘倪协助跟进 |  | 132 7719 8921 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 武汉分公司 | YV-17001767 | #TS000242428 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 竹山县官渡镇中心卫生院 | 360592 | 派工完成 | 2026-03-13 19:09:29 | 2026-03-13 19:09:33 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
甘孜县大德乡卫生院 - BC-2600 | 帮我看一下，是怎么回事 甘孜县大德乡卫生院 医学检验科 设备长期未使用，仪器报警，18783608307来电催促，转靳鹏云 附件: open_api/tid44609/1773396701_44609_c9f220_media_1773396670925.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773396701_44609_c9f220_media_1773396670925.jpg?Expires=1780542569&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=yZnOeaWMlEW3cysJMTvNIddZ8MM%3D open_api/tid44609/1773396701_44609_728c54_media_1773396675390.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773396701_44609_728c54_media_1773396675390.jpg?Expires=1780542569&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=v11fXArnv%2B8nnMojBw6l1OBBn%2BY%3D open_api/tid44609/1773396702_44609_2ad9c4_media_1773396680562.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773396702_44609_2ad9c4_media_1773396680562.jpg?Expires=1780542569&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ocyQLVbpBcBp8IwPxmq%2FNfTAtmY%3D open_api/tid44609/1773396702_44609_a28130_media_1773396685766.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773396702_44609_a28130_media_1773396685766.jpg?Expires=1780542569&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=pWbh%2Byj%2FwH%2FnVGS4kk%2BqE5o7eSs%3D |  | 187 8360 8307 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | RQ-78122923 | #TS000242271 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 甘孜县大德乡卫生院 | 90051960 | 派工完成 | 2026-03-13 18:11:38 | 2026-03-13 18:12:46 | 59990001 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
松滋市人民医院EH-2080C结果不准，老师反馈联系当地工程师，包括内部工程师多次处理，一直未解决，要求下周上门解决故障 | 松滋市人民医院EH-2080C结果不准，老师反馈联系当地工程师，包括内部工程师多次处理，一直未解决，要求下周上门解决故障 转刘洪利-武汉跟进 |  | 158 2657 4973 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 |  | #TS000242250 | IVD | 尿液分析 | EH-2080B | [7 empty] | 松滋市人民医院 | 312118 | 座席解决 | 2026-03-13 18:02:13 | 2026-03-13 18:02:15 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
日土县人民医院IVD / 生化 / CL-2000I校准一直过不了，需要指导操作 | 日土县人民医院IVD / 生化 / CL-2000I校准一直过不了，需要指导操作 W5-52002651 【故障现象】：校准失败 【排查过程】：装机后停用大半年 【故障定位】：试剂，底物管路 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 |  | 182 9193 8550 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 |  | #TS000242065 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 日土县人民医院 | 323080 | 派工完成 | 2026-03-13 17:15:58 | 2026-03-13 17:23:01 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
新疆军区总医院幸福路分院（23医院）BC-5390 CRP血小板结果高了很多 | 新疆军区总医院幸福路分院（23医院）BC-5390 CRP血小板结果高了很多 【故障现象】：BC-5390 CRP血小板结果和其他品牌血球结果对比，高40左右，中值质控失控 【处理结果】：建议医院给血球做校准，因为有经销商，老师说暂时不需要联系当地工程师，如有需求在打电话。 |  | 177 0490 9161 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 | ST-98002664 | #TS000241584 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 新疆军区总医院幸福路分院（23医院） | 104239 | 技术支持解决 | 2026-03-13 16:25:08 | 2026-03-13 16:37:36 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
达拉特旗恩格贝中心卫生院BC-5130显示无网络 | 达拉特旗恩格贝中心卫生院BC-5130显示无网络，无法提供序列号 【故障现象】：咨询lis连接问题 【处理结果】：指导客户ip地址填写，血球工作站和lis不能同时使用。客户确认问题解决 |  | 184 0655 1333 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000241443 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 达拉特旗恩格贝中心卫生院 | 90046885 | 技术支持解决 | 2026-03-13 15:56:30 | 2026-03-13 16:07:13 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
重庆市江津区第二人民医院IVD / 微生物仪器 / TDR-200B2咨询试剂浓度问题 | 重庆市江津区第二人民医院IVD / 微生物仪器 / TDR-200B2咨询试剂浓度问题，无法提供序列号 刘瓒：已解决，请封单 |  | 185 2393 5321 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 重庆分公司 |  | #TS000241337 | IVD | 微生物仪器 | TDR-200B2 | [7 empty] | 重庆市江津区第二人民医院 | 305709 | 座席解决 | 2026-03-13 15:41:48 | 2026-03-13 15:47:06 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
客户咨询血细胞分析仪用质控物肌酸酶同工酶校准品，c反应蛋白酶CRP储存温度超过8度，多久会受影响 | 客户咨询血细胞分析仪用质控物肌酸酶同工酶校准品，c反应蛋白酶CRP储存温度超过8度，多久会受影响，未提供终端名称、序列号和型号 【故障现象】：客户咨询血细胞分析仪用质控物肌酸酶同工酶校准品，c反应蛋白酶CRP储存温度超过8度，多久会受影响 【排查过程】：应在2℃~8℃避光保存，有效期18个月或12个月。若温度超过8℃，未明确具体失效时间，但需避免长期高温储存 【处理结果】：请老师按要求运输试剂 |  | 130 7621 7441 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990004 |  | 深圳分公司 |  | #TS000241288 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-13 15:29:36 | 2026-03-13 15:37:13 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺
广元市朝天区麻柳乡卫生院BC-10溶血剂使用剂量 | BC-10溶血剂使用剂量 客户未提供序列号 |  | 187 8349 1084 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990050 |  | 成都分公司 |  | #TS000241134 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 广元市朝天区麻柳乡卫生院 | 90218824 | 派工完成 | 2026-03-13 15:00:59 | 2026-03-13 15:23:48 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-离线 |  | 其他
哈尔滨市南岗区妇幼保健所BS-600总提示清洗运动错误 | 哈尔滨市南岗区妇幼保健所BS-600总提示清洗运动错误 【故障现象】：清洗机构运动异常 【排查过程】：室温正常、防撞传感器接线固定正常、上下滑动正常 【故障定位】：防撞传感器接触不良或者损坏、检查线材、接口 【一线建议】：申请防撞转接板备用 【下派理由】：需现场检修 18246024688来电催单，已致电朱立新工程师跟进。 |  | 182 4602 4688 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 | YS-96001215 | #TS000241109 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 哈尔滨市南岗区妇幼保健所 | 90097498 | 派工完成 | 2026-03-13 14:56:15 | 2026-03-13 15:01:51 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
阳江市江城区岗列社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-350E测三个标本之后该怎么操作 | 阳江市江城区岗列社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-350E（XS-63001535）测三个标本之后该怎么操作 【故障现象】：设备样本盘样本位置用完。 【处理结果】：指导老师释放样本盘位置，问题解决。 |  | 147 1538 7383 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990050 |  | 广州分公司 | XS-63001535 | #TS000241056 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 阳江市江城区岗列社区卫生服务中心 | 60100196 | 技术支持解决 | 2026-03-13 14:46:24 | 2026-03-13 15:05:16 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
云南省大理州白族自治州巍山县紫金乡卫生院BC-11真空压力报警 | 云南省大理州白族自治州巍山县紫金乡卫生院BC-11真空压力报警 |  | 139 0872 6674 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 昆明分公司 | UJ-24000509 | #TS000241036 | IVD | 血球 | BC-11 | [7 empty] | 云南省大理州白族自治州巍山县紫金乡卫生院 | 360009 | 派工完成 | 2026-03-13 14:44:24 | 2026-03-13 15:23:34 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
敦化市献血中心BC-30废液满 | BC-30废液满 |  | 189 4335 8821 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | UD-96000897 | #TS000240796 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 敦化市献血中心 | 90022297 | 派工完成 | 2026-03-13 13:53:59 | 2026-03-13 14:20:35 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
伊通满族自治县伊通镇中心卫生院BC-10漏水 | BC-10漏水 |  | 138 9441 3553 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | UH-53015283 | #TS000240699 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 伊通满族自治县伊通镇中心卫生院 | 60096280 | 派工完成 | 2026-03-13 13:32:26 | 2026-03-13 14:20:48 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
宜良县匡远街道办事处卫生院BC-5180咨询公众号下载的靶值是否可以上传机器读取 | 宜良县匡远街道办事处卫生院BC-5180咨询公众号下载的靶值是否可以上传机器读取 【处理结果】：已告知客户设备无法读取靶值，需要手动输入靶值表。 |  | 137 5916 7982 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990004 |  | 昆明分公司 | RG-98103351 | #TS000240494 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 昆明市宜良县匡远镇中心卫生院 | 383703 | 技术支持解决 | 2026-03-13 12:32:45 | 2026-03-13 12:39:45 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
宝鸡市金台医院CL-6000i | 2026-03-13 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：分杯盘】,A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 138 9279 6119 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 西安分公司 | BB3-95000545 | #TS000240485 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 宝鸡市金台医院 | 305126 | 派工完成 | 2026-03-13 12:30:33 | 2026-03-13 14:05:52 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
卡孜乡卫生院BC-30s管路结晶 | 卡孜乡卫生院BC-30s管路结晶。TH-11009041 |  | 186 7278 4867 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 | TH-11009041 | #TS000240451 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 卡孜乡卫生院 | 90285428 | 派工完成 | 2026-03-13 12:17:53 | 2026-03-13 13:10:45 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
卡孜乡卫生院BS-620M，探头针存在问题 | 卡孜乡卫生院BS-620M，探头针存在问题，BJ1-49000486， 【处理结果】：无法联系客户，工单下派 |  | 186 7278 4867 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 | BJ1-49000486 | #TS000240450 | IVD | 生化 | BS-620M | [7 empty] | 卡孜乡卫生院 | 90285428 | 派工完成 | 2026-03-13 12:17:12 | 2026-03-13 12:31:12 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
江夏区中医医院CRP-M100需要注册证，客户表示联系经销商无法提供 | 江夏区中医医院CRP-M100需要注册证，客户表示联系经销商无法提供 转申祁棋 13317113005来电催促，转刘洪利 |  | 133 1711 3005 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 |  | #TS000240298 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 江夏区中医医院 | 311940 | 座席解决 | 2026-03-13 11:47:10 | 2026-03-13 11:47:11 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
理塘县藏坝乡卫生院BS-430咨询修改用户名，密码 | 理塘县藏坝乡卫生院BS-430咨询修改用户名，密码 【故障现象】：来电询问开机用户名和密码 【排查过程】：用工程师权限登录开机后指导新建用户名密码 【处理结果】： 开机正常，新建好用户 |  | 191 1397 2370 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 | YW-55011613 | #TS000240225 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 理塘县藏坝乡卫生院 | 90402846 | 技术支持解决 | 2026-03-13 11:31:47 | 2026-03-13 11:52:40 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 - BC-5180 | 无法开机 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 医学检验科 【故障现象】：电脑硬盘损坏 【处理过程】:咨询老师电脑重启无用，电脑要重新做系统或更换硬盘 【处理结果】：工单下派，联系电话：18647320924.需要重新装血球软件 附件: open_api/tid44609/1773371957_44609_9f654b_media_1773371943368.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773371957_44609_9f654b_media_1773371943368.jpg?Expires=1780542569&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=CjEYWNZxOPEA%2BmvraUUZOG%2BxX2o%3D |  | 139 4731 6012 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 内蒙古分公司 | RG-99103507 | #TS000240169 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 | 383884 | 派工完成 | 2026-03-13 11:19:14 | 2026-03-13 11:39:34 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
石家庄市桥西区苑东社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5130（TR-38008637）怎么链接打印机 | 石家庄市桥西区苑东社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5130（TR-38008637）怎么链接打印机 【故障现象】：打印血球指控结果 【处理结果】：告知客户用特定型号打印机或用u盘导出打印 |  | 173 3397 4804 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | TR-38008637 | #TS000240132 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 石家庄市桥西区苑东社区卫生服务中心 | 375065 | 技术支持解决 | 2026-03-13 11:12:10 | 2026-03-13 11:27:20 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
眉山市人民医院CX-9000 | 2026-03-13 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码33102038【试剂针R21竖直动作异常，试剂针R21竖直动作异常】,34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】 试剂未撕封口膜，客户已自行处理，此单暂且封闭 |  | 139 8046 0475 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | GC8-3B000459 | #TS000240131 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 眉山市人民医院 | 306475 | 无需技术支持 | 2026-03-13 11:12:08 | 2026-03-13 11:20:20 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
湖南省永州市道县白马渡镇卫生院bs-430，参考范围男女比例与教学相反 | 湖南省永州市道县白马渡镇卫生院bs-430，参考范围与教学相反，未提供正确序列号 【处理结果】:老师反馈问题已经解决。 |  | 152 7370 8656 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 |  | #TS000240072 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 湖南省永州市道县白马渡镇卫生院 | 370502 | 无需技术支持 | 2026-03-13 11:03:19 | 2026-03-13 11:20:36 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
华中科技大学同济医学院附属梨园医院BRICYTE E6流式细胞仪鞘液问题 | 华中科技大学同济医学院附属梨园医院BRICYTE E6流式细胞仪鞘液问题 无法提供序列号 【故障现象】：流式细胞仪鞘液问题 【排查过程】：之前用PDS 【故障定位】：临床跟进 【一线建议】：临床跟进 【下派理由】： |  | 158 7108 2273 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 |  | #TS000240053 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 华中科技大学同济医学院附属梨园医院 | 311889 | 派工完成 | 2026-03-13 10:59:06 | 2026-03-13 11:09:53 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
江华县水口镇卫生院BS-360S搅拌杆堵，溢水 | BS-360S搅拌杆堵，溢水 【故障描述】：搅拌杆清洗位置堵塞 【排查过程】搅拌杆清洗口没有异物，废液直排 【处理结果】：工单下派，需要工程师检查搅拌杆清洗位置管路，是否有堵塞。 |  | 139 7468 6553 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | BB6-98001314 | #TS000240046 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 江华县水口镇卫生院 | 60116681 | 派工完成 | 2026-03-13 10:57:17 | 2026-03-13 11:11:19 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
湖南省邵阳市新邵县陈家坊镇卫生院C3510结果做不出来 | 湖南省邵阳市新邵县陈家坊镇卫生院C3510结果做不出来 客户试剂位置放错，已指导处理，此单封闭 |  | 138 7390 0482 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 | GD6-58000779 | #TS000240039 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 湖南省邵阳市新邵县陈家坊镇卫生院 | 310225 | 技术支持解决 | 2026-03-13 10:56:19 | 2026-03-13 12:45:46 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一丙
营口市老年关怀医院BS-360S，样本只能一个一个完成 | 营口市老年关怀医院BS-360S，样本只能一个一个完成，BB6-93000683 【故障描述】：样本只能一个一个完成，需要多次点开始。【处理过程】：询问老师的操作过程，发现没有问题，也没有相关报警。 【处理结果】：工单下派，需要现场观察做样本，看故障是否出现。 |  | 192 0417 0323 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 沈阳分公司 | BB6-93000683 | #TS000240006 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 营口市老年关怀医院 | 90054882 | 派工完成 | 2026-03-13 10:49:21 | 2026-03-13 11:17:24 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
喀什市人民医院CL-8000i仪器重启后显示等待软件连接 | 喀什市人民医院CL-8000i仪器重启后显示等待软件连接 【故障现象】：仪器重启后显示等待软件连接 【排查过程】：指导客户进行仪器重启 【处理结果】：重启后正常 |  | 138 9984 1226 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | BH5-49000587 | #TS000239933 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 喀什市人民医院 | 301375 | 技术支持解决 | 2026-03-13 10:31:48 | 2026-03-13 10:51:22 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
信阳市罗山县潘新镇卫生院IVD / 生化 / BS-830（BA6-13001461）询问能不能做血红蛋白 | 信阳市罗山县潘新镇卫生院IVD / 生化 / BS-830（BA6-13001461）询问能不能做血红蛋白 【故障现象】：咨询能不能做血红蛋白 【排查过程】：解答咨询 【处理结果】：解答咨询 |  | 152 2474 1023 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 | BA6-13001461 | #TS000239870 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 信阳市罗山县潘新镇卫生院 | 90042838 | 技术支持解决 | 2026-03-13 10:13:14 | 2026-03-13 10:21:52 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
襄城县城关镇卫生院 - CL-1200I | 抓杯手Y轴码齿失步，日常清洁失败 襄城县城关镇卫生院 医学检验科 【故障现象】：加样针水平运动过机械零位时检测的偏差值大于要求 【排查过程】：润滑轨道后正常 【处理结果】：仪器正常 附件: open_api/tid44609/1773367661_44609_047505_media_1773367601566.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773367661_44609_047505_media_1773367601566.jpg?Expires=1780542570&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=rRs5f0hwMe4h7cCDMvi61qQxUA4%3D |  | 153 0399 1431 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 郑州分公司 | W7-04002244 | #TS000239854 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 襄城县城关镇卫生院 | 60114600 | 技术支持解决 | 2026-03-13 10:07:38 | 2026-03-13 10:28:49 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
梁溪区同大门诊部BC-5100报告单能否生成电子文档 | RE-72100580 BC-5100报告单能否生成电子文档 【故障现象】：咨询报告单能否生成电子文档 【排查过程】：解答咨询 【处理结果】：解答咨询 |  | 186 5992 9919 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  |  |  | #TS000239839 | IVD | 血球 | BC-5100 | [7 empty] | 梁溪区同大门诊部 | 90409334 | 技术支持解决 | 2026-03-13 10:04:27 | 2026-03-13 10:23:03 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
（急）广安莱丁堡口腔医院有限公司BC-10真空压力异常 | 广安莱丁堡口腔医院有限公司BC-10真空压力异常 有自行联系过线上工程师告知处理不了，需要上门 |  | 158 8263 2900 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 | UH-2B008548 | #TS000239815 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 广安莱丁堡口腔医院有限公司 | 90391443 | 派工完成 | 2026-03-13 09:59:57 | 2026-03-13 10:00:01 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
黔南州中心血站BC-1800系统无法登录 | 黔南州中心血站BC-1800系统无法登录 无法提供序列号 |  | 137 2159 6291 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000239809 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 黔南州中心血站 | 90096383 | 技术支持解决 | 2026-03-13 09:58:14 | 2026-03-13 11:35:27 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
黑龙江省中医药科学院(黑龙江省中医医院)BC-6800咨询怎么传输数据 | 黑龙江省中医药科学院(黑龙江省中医医院)BC-6800咨询怎么传输数据，无法提供序列号 【故障描述】：血常规结果无法传到电脑上，前33个样本正常传输，第34个样本传输不过去 【过程排查】：指导老师手动传输，传输不过去，重启软件故障依旧。 【处理结果】：工单下派，检查IP地址。 |  | 139 4606 1681 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000239798 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 黑龙江省中医药科学院(黑龙江省中医医院) | 60108895 | 派工完成 | 2026-03-13 09:56:32 | 2026-03-13 10:53:33 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
南通博荣健康门诊有限公司BC-5380咨询仪器到使用年限后怎么处理 | 南通博荣健康门诊有限公司BC-5380咨询仪器到使用年限后怎么处理 【故障解决】：已告知客户设备到年限之后无法使用。 |  | 051 3698 90502 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 苏州分公司 |  | #TS000239758 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 南通博荣健康门诊有限公司 | 90248818 | 技术支持解决 | 2026-03-13 09:43:54 | 2026-03-13 10:02:15 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
南乐县王晓磊卫生室BC-5120测试结果有异常 | 南乐县王晓磊卫生室BC-5120测试结果有异常 客户试剂过期，告知客户买新的试剂 |  | 132 1392 4825 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 | TQ-1B004733 | #TS000239755 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 南乐县王晓磊卫生室 | 90319258 | 技术支持解决 | 2026-03-13 09:41:42 | 2026-03-13 10:24:53 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
三沙市人民医院BS-220更换反应杯后无法使用 | 三沙市人民医院BS-220更换反应杯后无法使用，无法提供序列号 【故障现象】：无杯 【排查过程】：操作步骤问题 【处理结果】：指导解决 |  | 176 6510 4532 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 海南分公司 |  | #TS000239750 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 三沙市人民医院 | 60079397 | 技术支持解决 | 2026-03-13 09:39:41 | 2026-03-13 09:46:01 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
云南省红河州屏边县白河镇中心卫生院BS-430需要一份sop文件 | 云南省红河州屏边县白河镇中心卫生院BS-430需要一份sop文件，未提供序列号 【故障现象】：需要一份sop文件 【排查过程】：加微发送 【处理结果】：加微发送 |  | 137 5914 1202 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990004 |  | 昆明分公司 |  | #TS000239736 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 红河州屏边县白河乡中心卫生院 | 60045846 | 技术支持解决 | 2026-03-13 09:35:19 | 2026-03-13 09:37:42 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
洞口民心医院有限公司BC-5120采样组件旋转机构异常 | TQ-8C001652 BC-5120采样组件旋转机构异常，晚个几分钟联系，要接其他电话 客户不接电话，工单下派 |  | 189 7596 0639 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 |  | #TS000239716 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 洞口民心医院有限公司 | 90204691 | 派工完成 | 2026-03-13 09:30:25 | 2026-03-13 09:54:43 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
急 长沙市天心区坡子街街道社区卫生服务中心BC-1800实时时钟故障 | 急 长沙市天心区坡子街街道社区卫生服务中心BC-1800实时时钟故障 |  | 158 0263 8332 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 | RK-5B106030 | #TS000239662 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 长沙市天心区坡子街街道社区卫生服务中心 | 60076831 | 派工完成 | 2026-03-13 09:10:55 | 2026-03-13 09:17:07 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 一丙
前卫社区卫生服务中心陈老师13099415615来电反馈无法点配送问题 | 前卫社区卫生服务中心陈老师13099415615来电反馈无法点配送问题，反馈云南嘉宏经贸有限公司年前集采中标了生化试剂，一个多月一直无法点配送，院方的试剂快用完，要求尽快点配送，转罗念 13099415615来电催单，转罗念 |  | 130 9941 5615 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990005 |  | 昆明分公司 |  | #TS000239648 | IVD | 生化 | BS-180 | [7 empty] | 前卫社区卫生服务中心 | 60042426 | 座席解决 | 2026-03-13 09:06:28 | 2026-03-13 09:06:30 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
喀什市人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000停电后现在开机需要用户名和密码 | 喀什市人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000停电后现在开机需要用户名和密码 已提供开机账号及密码 |  | 181 6033 2311 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 | GC8-49000767 | #TS000239618 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 喀什市人民医院 | 301375 | 技术支持解决 | 2026-03-13 08:53:45 | 2026-03-13 08:59:13 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
济南市西市场办事处社区卫生服务中心BC-5130数据库打不开 | 济南市西市场办事处社区卫生服务中心BC-5130数据库打不开 【故障现象】：数据库打不开 【排查过程】：修复安装无效 【故障定位】：WIN系统 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 18265162619再次来电催单，致电现场工程师s100000157 钟强瑞拒接，致电济南检验主管冯昌军协助跟进 |  | 182 6516 2619 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 济南分公司 | TR-11005316 | #TS000239607 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 济南市西市场办事处社区卫生服务中心 | 90275180 | 派工完成 | 2026-03-13 08:48:27 | 2026-03-13 09:12:48 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
万载红星医院BC-5000小孔电压过低 | 万载红星医院BC-5000小孔电压过低 【故障现象】：仪器报警小孔电压过低。 【排查过程】：点消除故障，故障无法消除，仪器漏水。 【故障定位】：基于排查结果初步判定计数池的废液排不掉，管路堵塞。建议带与计数池这一液路配件，如阀，隔离室。 【下派理由】：客户要求工程师去现场解决问题。 |  | 187 7954 6276 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990005 |  | 南昌分公司 | SS-53012701 | #TS000239594 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 万载红星医院 | 60097049 | 派工完成 | 2026-03-13 08:40:45 | 2026-03-13 09:23:18 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
深圳市龙岗区第五人民医院天鹅湖畔社区健康服务站BC-5130做不了样本，显示在质控页面 | TR-38008600 BC-5130做不了样本，显示在质控页面 【故障现象】：做不了样本，显示在质控页面 【排查过程】：删除质控样本号 【处理结果】：问题解决 |  | 177 2254 8557 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 |  | #TS000239590 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 深圳市龙岗区第五人民医院天鹅湖畔社区健康服务站 | 90382801 | 技术支持解决 | 2026-03-13 08:39:54 | 2026-03-13 09:01:36 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
江西省吉安市万安县罗塘卫生院BS-430新项目设置问题 | BS-430新项目设置问题 客户咨询新项目设置，已指导老师解决问题， 咨询糖化血红蛋白测试数量，成本问题，需要工程师联系当地销售。 |  | 190 4463 7186 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 南昌分公司 | YW-43009351 | #TS000239564 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 | 381451 | 派工完成 | 2026-03-13 08:29:24 | 2026-03-13 09:05:29 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
（急）随州市曾都区惠民医院（曾都区优抚医院）湖北省随州市曾都区惠民医院BC-5000软件注册码过期了 | （急）随州市曾都区惠民医院（曾都区优抚医院）湖北省随州市曾都区惠民医院BC-5000软件注册码过期了 【故障现象】：三方软件注册码过期了 【排查过程】：联系安装软件的工程师申请 【处理结果】：问题解决 |  | 133 8729 5588 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 | SS-69003180 | #TS000239550 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 随州市曾都区惠民医院（曾都区优抚医院）湖北省随州市曾都区惠民医院 | 383736 | 技术支持解决 | 2026-03-13 08:21:51 | 2026-03-13 08:46:54 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
潜山市中医院CL-6000i | 2026-03-13 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01023【M1：样本针液面检测板通信异常】 检查液面检测板、通讯线材等。可以尝试断电重启 |  | 150 6889 6502 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 合肥分公司 | BB3-86000120 | #TS000239525 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 潜山市中医院 | 105299 | 派工完成 | 2026-03-13 08:04:03 | 2026-03-13 08:26:01 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
深圳大学总医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS无法消除故障， | 深圳大学总医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS无法消除故障，联系方式陈老师13066905461，烦请跟进谢谢 转深圳分公司检验主管丁晗协助跟进 |  | 130 6690 5461 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  |  | DC6-4C004711 | #TS000239494 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 深圳大学总医院 | 60108138 | 派工完成 | 2026-03-13 04:32:14 | 2026-03-13 04:32:18 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
苏州大学附属第一医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CSDR试剂过期，更换显示无效 | 苏州大学附属第一医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CSDR试剂过期，更换显示无效，联系方式王老师18895609072，烦请跟进谢谢 转苏州分公司检验主管吴沐然协助跟进，未能联系上工程师和产线主管，已转RTS紧急接口人何毅协助跟进 老师二次来电催促 已解决 |  | 188 9560 9072 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 苏州分公司 | DC6-46004115 | #TS000239482 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 苏州大学附属第一医院 | 101230 | 座席解决 | 2026-03-13 01:07:57 | 2026-03-13 01:08:00 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
武汉市第五医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS样本仓动作异常 | 武汉市第五医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS样本仓动作异常，联系方式余老师18507199689，烦请跟进谢谢 转武汉分公司检验主管刘倪协助跟进 |  | 185 0719 9689 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 武汉分公司 | DC6-47004206 | #TS000239457 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 武汉市第五医院 | 311887 | 派工完成 | 2026-03-13 00:18:45 | 2026-03-13 00:18:48 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
新疆兵团农十二师医院IVD / 生化 / BS-860质控算法结果有问题， | 新疆兵团农十二师医院IVD / 生化 / BS-860质控算法结果有问题，联系方式王老师18097690368，烦请跟进谢谢、 转新疆分公司检验主管孙涛协助跟进 |  | 180 9769 0368 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | BB9-23001085 | #TS000239219 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 新疆兵团农十二师医院 | 60061858 | 派工完成 | 2026-03-12 21:21:33 | 2026-03-12 21:21:37 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
青海门源阴田卫生院BC-5130需要连接lis | 青海门源阴田卫生院BC-5130需要连接lis 【故障现象】：咨询BC-5130管理员密码 【排查过程】：告知密码Admin，和仪器端口号5100，lis做客户端 【处理结果】：lis工程师知晓 |  | 183 5424 0323 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 | TR-0A004839 | #TS000238529 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 青海门源阴田卫生院 | 90182023 | 技术支持解决 | 2026-03-12 17:36:24 | 2026-03-12 17:38:18 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
北京市海淀区复兴路门诊部IVD / 血球 / BC-5180组件异常 | 北京市海淀区复兴路门诊部IVD / 血球 / BC-5180组件异常，老师没有提供序列号 【故障现象】：科室要求更换配件 【排查过程】：科室要求更换配件 【故障定位】：科室要求更换配件 【一线建议】：尽快联系科室进行报价 【下派理由】：科室要求，尽快联系 |  | 130 1120 5576 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 北京分公司 |  | #TS000238422 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 北京市海淀区复兴路门诊部 | 90001931 | 派工完成 | 2026-03-12 17:14:34 | 2026-03-12 17:15:42 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
河南省郑州市经销商反馈夏先生13243448038来电反馈生化分析仪BS-430的200试剂说明书操作流程与实际操作流程不符合 | 河南省郑州市经销商反馈夏先生13243448038来电反馈生化分析仪BS-430的200试剂说明书操作流程与实际操作流程不符合，终端是郑州市航海西路社区卫 客户咨询用糖化的校准液可以当样本来测吗。明确告知客户不能这样做，需要购买糖化的质控液来测量。 |  | 037 1613 16138 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990006 |  | 郑州分公司 |  | #TS000238249 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 郑州市航海西路社区卫生服务中心 | 90151921 | 技术支持解决 | 2026-03-12 16:50:31 | 2026-03-12 18:03:15 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
信丰博雅单采血浆有限公司BS-430无法使用，不运转 | 信丰博雅单采血浆有限公司BS-430无法使用，不运转 老师未提供序列号 老师无法提供故障信息 工单下派，工程师联系老师处理 |  | 134 7999 4979 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990050 |  | 南昌分公司 |  | #TS000238187 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 信丰博雅单采血浆有限公司 | 60112335 | 派工完成 | 2026-03-12 16:40:58 | 2026-03-12 16:42:41 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
清丰县中心医院 - BC-5180 CRP | 老是报池浮子异常，机器漏水 清丰县中心医院 医学装备科 【故障现象】：DIL池浮子状态异常，机器漏水【处理结果】：工单下派，工程师上门着重检查辅助推稀释液管路相关部件 附件: open_api/tid44609/1773302989_44609_40ae8f_media_1773302923338.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773302989_44609_40ae8f_media_1773302923338.jpg?Expires=1780542571&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=0ZVGoGt6yf%2B0FA%2Bs7RWCj%2Bcv9Sc%3D open_api/tid44609/1773302990_44609_7f588d_media_1773302981678.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773302990_44609_7f588d_media_1773302981678.jpg?Expires=1780542571&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=PjhTTtrQl6306HR9EXVaTBIoqbU%3D |  | 185 9562 1258 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 郑州分公司 | SU-7C000964 | #TS000238030 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 清丰县中心医院 | 317821 | 座席解决 | 2026-03-12 16:09:44 | 2026-03-12 16:35:56 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
临夏市折桥卫生院BS-430校准异常 | 临夏市折桥卫生院BS-430校准异常 无法提供序列号 【故障现象】：经销商询问糖化血红蛋白质控问题 【排查过程】：告知糖化血红蛋白质控无需关注测定项目质控，只需要关注计算项目是否在控 【处理结果】：客户知晓 |  | 176 9311 3668 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 |  | #TS000237943 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 临夏市折桥卫生院 | 90042274 | 技术支持解决 | 2026-03-12 15:57:22 | 2026-03-12 16:06:32 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
新疆和硕县苏哈特乡卫生院,bs-830，结果异常 | 新疆和硕县苏哈特乡卫生院,bs-830，结果异常，BA6-56005194 【故障现象】：质控在控，肌酐大部分结果低于正常范围【排查过程】：一般以质控为准，如果对结果产生怀疑，可以重测，看看两次结果有无偏差【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 191 9011 6482 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | BA6-56005194 | #TS000237929 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆和硕县苏哈特乡卫生院 | 90050988 | 技术支持解决 | 2026-03-12 15:54:55 | 2026-03-12 16:32:48 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
（急）潜江市老新镇卫生院bs-450连接仪器的工作站无法打开 | 潜江市老新镇卫生院bs-450连接仪器的工作站无法打开，未提供序列号 |  | 158 2797 1919 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1355593855@qq.com |  | 59990004 |  | 武汉分公司 |  | #TS000237916 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 潜江市老新镇卫生院 | 332571 | 派工完成 | 2026-03-12 15:52:22 | 2026-03-12 15:52:25 | 59990004 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
天津市静海区大屯村卫生室BC-20报警气泡堵，漏液 | 天津市静海区大屯村卫生室BC-20报警气泡堵，漏液，UF-97001590 |  | 130 1228 6644 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 天津分公司 |  | #TS000237863 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 天津市静海区曹北方诊所 | 90409312 | 派工完成 | 2026-03-12 15:43:59 | 2026-03-12 15:44:22 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
武穴市大金镇卫生院IVD / 生化 / BS-1000M系统连不上 | 武穴市大金镇卫生院IVD / 生化 / BS-1000M系统连不上，老师没有提供序列号 【故障现象】：与车载LIS系统连接不上【处理结果】：工单下派，工程师协助处理 |  | 186 7132 2018 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000237773 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 武穴市大金镇卫生院 | 90000463 | 派工完成 | 2026-03-12 15:29:59 | 2026-03-12 16:24:20 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
遵义市凤冈县绥阳镇卫生院BS-830水空白超线 | 遵义市凤冈县绥阳镇卫生院BS-830水空白超线 【故障现象】：水空白超限10X 【排查过程】：沟通新换光源灯 【故障定位】：排查光源灯，清洗机构注水量和水质 【一线建议】：尽快联系客户，现场检查清洗机构注水量 【下派理由】：客户需求 |  | 187 8694 4979 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 贵阳分公司 | BA6-35003566 | #TS000237770 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 遵义市凤冈县绥阳镇卫生院 | 375274 | 派工完成 | 2026-03-12 15:29:31 | 2026-03-12 15:32:27 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
湖州正熙医学检验实验室有限公司CL-6000i | 2026-03-12 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01026【M1：样本针加样注射器运动错误】,C07134【M1：第1磁分离单元：第3阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。】 |  | 187 8610 0419 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 杭州分公司 | BB3-37003137 | #TS000237693 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 湖州正熙医学检验实验室有限公司 | 90306265 | 派工完成 | 2026-03-12 15:17:03 | 2026-03-12 15:32:29 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
宝鸡市扶风县太白卫生院 - BC-5130 | 显示两项检测异常 宝鸡市扶风县太白卫生院 医学检验科 【故障现象】：BSAO&DIFF检测异常 【排查过程】：客户未接听电话 【故障定位】：DIFF和LH溶血素加入，排废 【一线建议】：检查样本状态，清洗光学，申请电磁定量泵和电磁阀备用 【下派理由】：现场排查维修 附件: open_api/tid44609/1773299664_44609_1a32d3_media_1773299604988.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773299664_44609_1a32d3_media_1773299604988.jpg?Expires=1780542571&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=NMWokkJBvG9ECA3QyNKoRsGVf%2BY%3D open_api/tid44609/1773299664_44609_39c816_media_1773299636212.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773299664_44609_39c816_media_1773299636212.jpg?Expires=1780542571&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Sn2mi3AU%2FQVhZyQZPLvCUfx8MCA%3D |  | 199 4657 0383 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  |  |  | 西安分公司 | TR-35008232 | #TS000237671 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 宝鸡市扶风县太白卫生院 | 384414 | 派工完成 | 2026-03-12 15:14:18 | 2026-03-12 15:16:44 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
盐源树仁医院IVD / 生化 / BS-360E更换试剂过程中碰到操作问题 | 盐源树仁医院IVD / 生化 / BS-360E（BA1-7B000253）更换试剂过程中碰到操作问题 【故障现象】：做样本过程中不会更换试剂【排查过程】：指导老师点试剂装载，倒计时结束后放入试剂，点装载完成，再点开始测试【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 193 8067 0461 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | BA1-7B000253 | #TS000237565 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 盐源树仁医院 | 60114224 | 技术支持解决 | 2026-03-12 14:55:54 | 2026-03-12 15:10:47 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
徐州73087部队医院IVD / 生化 / BS-360S反应杯空白超线，老师要求上门维修 | 徐州73087部队医院IVD / 生化 / BS-360S反应杯空白超线，老师要求上门维修 |  | 189 3636 7517 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 南京分公司 | BB6-09002272 | #TS000237525 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 徐州73087部队医院 | 60098574 | 派工完成 | 2026-03-12 14:50:47 | 2026-03-12 14:50:51 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心BS-2800M整机清洗水压力异常 | 扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心BS-2800M整机清洗水压力异常 无法提供序列号，表示前面已经维修过一次跟换了一个模组，但是现在又出问题了。 王科长 15262220428 【故障现象】：整机清洗水压力异常 【排查过程】：设备科要求工程师上门维修 【故障定位】：设备科要求工程师上门维修 【一线建议】：设备科要求工程师上门维修，直接联系 王科长 15262220428 【下派理由】：设备科要求工程师上门维修 |  | 176 9683 3466 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 南京分公司 |  | #TS000237468 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心 | 60054463 | 派工完成 | 2026-03-12 14:36:25 | 2026-03-12 14:46:08 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
中国医学科学院阜外医院深圳医院(深圳市孙逸仙心血管医院）BC-7500[NR] CS反馈试剂为0时不报警 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(深圳市孙逸仙心血管医院）BC-7500[NR] CS反馈试剂为0时不报警 老师反馈已有渠道工程师处理过，但老师不认可。老师希望由厂家工程师来处理此问题 工单下派，转深圳公司处理（老师反馈医院离迈瑞公司很近） 请厂家工程师尽快联系老师 |  | 135 2849 1093 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 | DC6-3B003079 | #TS000237467 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(深圳市孙逸仙心血管医院） | 310423 | 派工完成 | 2026-03-12 14:36:23 | 2026-03-12 14:42:45 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
台州温岭市松门街道卫生院CL-2000i质控失控 | 台州温岭市松门街道卫生院CL-2000i质控失控 张瑞博：烦请下派 |  | 132 5586 9816 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 杭州分公司 | W5-25001696 | #TS000237461 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 台州温岭市松门街道卫生院 | 90008555 | 派工完成 | 2026-03-12 14:35:41 | 2026-03-12 15:19:02 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
伊春市第五人民医院CL-2000i长期未使用，需要调试启用 | 伊春市第五人民医院CL-2000i长期未使用，需要调试启用，宋老师18445815552 转王照暄 04583016013客户来电催单，告知还没有工程师联系，需要工程师尽快对接，转王照暄， 04583016013客户来电要求再次联系沟通，联系之前的工程师没有联系上，转王照暄 |  | 045 8301 6013 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 | W5-1B001524 | #TS000237375 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 伊春市第五人民医院 | 360539 | 座席解决 | 2026-03-12 14:19:22 | 2026-03-12 14:19:24 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
杭锦后旗河套医院CL-2200i | 2026-03-12 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 158 4986 9650 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 内蒙古分公司 | W6-33000230 | #TS000237335 | IVD | 生化 | CL-2200I | [7 empty] | 杭锦后旗河套医院 | 60067266 | 派工完成 | 2026-03-12 14:11:08 | 2026-03-12 14:46:48 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
卓尼县申藏乡卫生院IVD / 血球 / BC-20S通讯设置如何操作 | 卓尼县申藏乡卫生院IVD / 血球 / BC-20S通讯设置如何操作（TK-11008559） |  | 173 5219 0817 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 |  | #TS000237220 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 卓尼县申藏乡卫生院 | 90098111 | 派工完成 | 2026-03-12 13:46:24 | 2026-03-12 15:02:22 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-离线 |  | 其他
伊宁市伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院BS-830退出操作软件回桌面 | 伊宁市伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院BS-830退出操作软件回桌面 无序列 已微信回复客户输入工程师权限账号密码，就可以切换到桌面 |  |  |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 |  | #TS000237117 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 伊宁市伊宁县喀拉亚尕奇乡卫生院 | 90033232 | 技术支持解决 | 2026-03-12 13:23:10 | 2026-03-12 13:42:35 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
西安曲江新区爱康国宾门诊部有限公司BC-760[B]需要校准，做性能验证 | 西安曲江新区爱康国宾门诊部有限公司BC-760[B]需要校准，做性能验证 转熊婧 |  | 151 9194 3709 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 西安分公司 | DG7-48001919 | #TS000237020 | IVD | 血球 | BC-760[B] | [7 empty] | 西安曲江新区爱康国宾门诊部有限公司 | 90168490 | 座席解决 | 2026-03-12 12:59:11 | 2026-03-12 12:59:12 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
华云康宁诊所IVD / 血球 / BC-2600启用报故障，不清楚具体故障内容 | 华云康宁诊所IVD / 血球 / BC-2600启用报故障，不清楚具体故障内容,老师要求工程师现场过来检查。 无法提供序列号 |  | 193 7527 5643 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000236940 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 华云康宁诊所 | 90409249 | 派工完成 | 2026-03-12 12:44:54 | 2026-03-12 12:44:58 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
克拉玛依市银河路街道社区卫生服务中心CL-1200I试剂报警有气泡，联系当地工程师，当地工程师表示需要下派 | 克拉玛依市银河路街道社区卫生服务中心CL-1200I试剂报警有气泡，联系当地工程师，当地工程师表示需要下派 |  | 153 5260 5566 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | W7-43005846 | #TS000236790 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 克拉玛依市银河路街道社区卫生服务中心 | 90184184 | 派工完成 | 2026-03-12 12:13:12 | 2026-03-12 12:13:16 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
大理爱尔眼科医院有限公司BS-450反应盘温度过高 | 大理爱尔眼科医院有限公司BS-450反应盘温度过高 YV-3B002676 【故障现象】：反应盘温度过高【排查过程】：清洗防尘网无效。已有工程师联系说是温度传感器故障【处理结果】：工单下派，工程师带配件维修 |  | 133 0872 2331 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990051 |  | 昆明分公司 | YV-3B002676 | #TS000236752 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 大理爱尔眼科医院有限公司 | 90260637 | 派工完成 | 2026-03-12 12:05:26 | 2026-03-12 12:12:05 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
天津市红桥区西沽街社区卫生服务中心BS-2200测试时加样针碰到了，现在是歪了 | 天津市红桥区西沽街社区卫生服务中心BS-2200测试时加样针碰到了，现在是歪了 【故障现象】：样本双针撞弯 【排查过程】：指导扳正样本针后系统恢复 【处理结果】：解决客户问题 |  | 150 2251 0816 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 天津分公司 | BG6-23000035 | #TS000236717 | IVD | 生化 | BS-2200 | [7 empty] | 天津市红桥区西沽街社区卫生服务中心 | 319974 | 技术支持解决 | 2026-03-12 11:56:21 | 2026-03-12 12:00:28 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
河源市人民医院IVD / 血球 / BC-6600PLUS报吸样不足 | 河源市人民医院IVD / 血球 / BC-6600PLUS报吸样不足 无法提供序列号 【故障现象】：报警吸样量不足【排查过程】：怀疑注射器，电机，阀，管路【处理结果】：工单下派，工程师联系老师上门处理。 |  | 189 4813 1099 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #TS000236632 | IVD | 血球 | BC-6600PLUS | [7 empty] | 河源市人民医院 | 306852 | 派工完成 | 2026-03-12 11:35:31 | 2026-03-12 11:41:37 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
贵州省毕节市赫章县哲庄乡卫生院IVD / 血球 / BC-30S（TH-79003160T）采样组件旋转偏机故障，升降机故障 | 贵州省毕节市赫章县哲庄乡卫生院IVD / 血球 / BC-30S（TH-79003160T）采样组件旋转偏机故障，升降机故障 |  | 156 8585 6465 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 贵阳分公司 | TH-79003160T | #TS000236612 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 贵州省毕节市赫章县哲庄乡卫生院 | 90052696 | 派工完成 | 2026-03-12 11:30:32 | 2026-03-12 12:59:57 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
长沙市望城区疾病预防控制中心bc-6800plus，咨询lis问题 | 长沙市望城区疾病预防控制中心bc-6800plus，咨询lis问题，未提供序列号 【故障现象】：老师咨询LIS问题【排查过程】：老师想找一下负责本医院的设备的工程师，后期有问题方便联系【处理结果】：工单下派，工程师联系老师 |  | 137 5502 5515 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 |  | #TS000236567 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 长沙市望城区疾病预防控制中心 | 102377 | 派工完成 | 2026-03-12 11:21:47 | 2026-03-12 12:20:59 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
河北省广宗县大平台卫生院IVD / 血球 / BC-5000本底异常，无法退出休眠模式 | 河北省广宗县大平台卫生院IVD / 血球 / BC-5000（SS-93005917）本底异常，无法退出休眠模式 【故障现象】：开机报警液体压力异常 【排查过程】：检查稀释液余量，稀释液管路是否有气泡，拧紧稀释液管路接头，进入菜单-设置-增益设置查看HGB本底电压是否在4.2V左右，设置HGB本底电压至4.2V左右后保存，点击消除故障 【处理结果】：故障消除，测试样本正常 |  | 139 3096 4361 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | SS-93005917 | #TS000236556 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 河北省广宗县大平台卫生院 | 60113068 | 技术支持解决 | 2026-03-12 11:18:50 | 2026-03-12 11:28:44 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
阜新市矿务局总医院CL-2000i | 2026-03-12 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】,A40044【M1 : 清洗液耗尽】,C07139【M1 : 清洗液不足，无法启动新测试，请更换清洗液。】 |  | 187 0773 1272 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 沈阳分公司 | W5-36002276 | #TS000236535 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 阜新市矿务局总医院 | 301956 | 派工完成 | 2026-03-12 11:13:39 | 2026-03-12 13:01:44 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
辽宁省抚顺市顺城区妇幼保健所BC-5390无法吸样 | 辽宁省抚顺市顺城区妇幼保健所BC-5390无法吸样 【故障现象】：废液泵接头，管路损坏 【排查过程】：客户自行查看废液泵接头，管路损坏 【故障定位】：废液泵，管路 【一线建议】：申请废液泵，携带管路 【下派理由】：客户需求，比较着急，请尽快联系 |  | 150 4133 1004 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 沈阳分公司 | SM-7C001596 | #TS000236499 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 辽宁省抚顺市顺城区妇幼保健所 | 361740 | 派工完成 | 2026-03-12 11:06:31 | 2026-03-12 11:09:03 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
壤塘县人民医院BC-5800清洗时报错 | 壤塘县人民医院BC-5800清洗时报错 【故障现象】：清洗拭子运动错误【排查过程】：视频检查电机、拭子、采样针，未发现异常。怀疑光耦问题【处理结果】：工单下派，工程师带配件上门处理 |  | 182 8199 8031 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 | RW-73004114 | #TS000236486 | IVD | 血球 | BC-5800 | [7 empty] | 壤塘县人民医院 | 322012 | 派工完成 | 2026-03-12 11:04:24 | 2026-03-12 11:27:59 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
喀什市陈建红诊所BC-11真空压力异常，溶血剂下面的地方漏水 | 喀什市陈建红诊所BC-11真空压力异常，溶血剂下面的地方漏水，UJ-05000265 |  | 139 9963 3918 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | UJ-05000265 | #TS000236479 | IVD | 血球 | BC-11 | [7 empty] | 喀什市陈建红诊所 | 90296312 | 派工完成 | 2026-03-12 11:03:37 | 2026-03-12 11:12:53 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
南京新秀医疗美容门诊部有限公司 BC-10有试剂显示没有 | BC-10有试剂显示没有，无法提供序列号 |  | 025 6827 6881 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 南京分公司 |  | #TS000236436 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 南京新秀医疗美容门诊部有限公司 | 90287322 | 技术支持解决 | 2026-03-12 10:55:21 | 2026-03-12 13:00:12 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
贵州省毕节市赫章县哲庄乡卫生院 - BC-30S | 样本组件旋转机构故障 贵州省毕节市赫章县哲庄乡卫生院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1773283679_44609_d5b0c3_media_1773283646398.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773283679_44609_d5b0c3_media_1773283646398.jpg?Expires=1780542571&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=xBwc8RPoMIQuaclGqY0tgvKAYMs%3D open_api/tid44609/1773283679_44609_d36715_media_1773283652645.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773283679_44609_d36715_media_1773283652645.jpg?Expires=1780542571&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=KoKMwbtyqFDIgcd%2BZg71yHUUybk%3D |  | 155 9936 3378 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | TH-79003160T | #TS000236396 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 贵州省毕节市赫章县哲庄乡卫生院 | 90052696 | 派工完成 | 2026-03-12 10:47:56 | 2026-03-12 11:16:45 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
渭南市中医医院 - CL-2000I | 设备停用 渭南市中医医院 医学检验科 客户来电反馈设备停用，想让工程师在系统备注上 |  | 180 9130 1989 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  |  |  | 西安分公司 | W5-05001220 | #TS000236382 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 渭南市中医医院 | 305197 | 派工完成 | 2026-03-12 10:45:25 | 2026-03-12 10:48:54 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
渭南市中医医院 - BC-5390 CRP | 仪器停用 渭南市中医医院 医学检验科 【故障现象】：科室仪器停用报停 【排查过程】：科室仪器停用报停 【处理结果】：科室仪器停用不在使用 |  | 180 9130 1989 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 西安分公司 | ST-03003495 | #TS000236372 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 渭南市中医医院 | 305197 | 无需技术支持 | 2026-03-12 10:42:57 | 2026-03-12 10:45:41 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
包头市第六医院ExC810电脑连接不上仪器 | 包头市第六医院ExC810电脑连接不上仪器，GE1-31000112，李老师13030460020 IP被修改，指导重新修改后连接正常 |  | 130 3046 0020 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990002 |  | 内蒙古分公司 | GE1-31000112 | #TS000236351 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 包头市第六医院 | 300415 | 技术支持解决 | 2026-03-12 10:36:21 | 2026-03-12 10:44:19 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
鹤岗矿业集团公司总医院兴安分院BC-3000Plus本底异常，升降电机故障 | BC-3000Plus本底异常，升降电机故障 |  | 182 4666 1911 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | RJ-56120578 | #TS000236336 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 鹤岗矿业集团公司总医院兴安分院 | 314174 | 派工完成 | 2026-03-12 10:32:40 | 2026-03-12 11:17:13 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
河南省南召县卫校附属医院BS-800M软件故障 | 河南省南召县卫校附属医院BS-800M软件故障 【故障现象】：LIS 闪断：LIS 传输按钮为灰色，正常状态下为“传输”黑色。 【排查过程】：客户端使用测试工具也是灰色，关闭防火墙也是灰色，单独组局域网也是灰色 【故障定位】：排查软件版本，合理上升支持处理 【一线建议】：当地工程师拉群上升处理 【下派理由】：客户需求 |  | 183 3661 8663 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 郑州分公司 | XP-08001473 | #TS000236304 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 河南省南召县卫校附属医院 | 318303 | 派工完成 | 2026-03-12 10:26:32 | 2026-03-12 10:30:35 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
芦淞区建设街道社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5140更换了网卡，现在连接不到电脑服务器 | 芦淞区建设街道社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5140更换了网卡，现在连接不到电脑服务器 【故障现象】：通信软件无法连接 【排查过程】：检查仪器电脑正常开启，设置网卡IP地址与仪器同一网段 【处理结果】：问题解决，正常通信 |  | 133 1733 5296 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 | TP-98000449 | #TS000236246 | IVD | 血球 | BC-5140 | [7 empty] | 芦淞区建设街道社区卫生服务中心 | 90058892 | 技术支持解决 | 2026-03-12 10:14:15 | 2026-03-12 10:25:06 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
囊谦县康乐医院IVD / 血球 / BC-2900（RL-22102445）废液接口断裂 | 囊谦县康乐医院IVD / 血球 / BC-2900（RL-22102445）废液接口断裂 |  | 152 0970 8476 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 |  | #TS000236226 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 囊谦县康乐医院 | 90079617 | 派工完成 | 2026-03-12 10:08:31 | 2026-03-12 10:08:34 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
利川爱尔眼科医院 - BC-5120 | 市场监管局药品监督执法局检查医疗器械注册证 利川爱尔眼科医院 医学装备科 工单下派，当地工程师协助解决 |  | 176 2557 8336 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 武汉分公司 | TQ-93001966 | #TS000236168 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 利川爱尔眼科医院 | 90086369 | 派工完成 | 2026-03-12 09:45:31 | 2026-03-12 09:48:39 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
天津市北辰区双口镇社区卫生服务中心BC-6100更换试剂后会提示需要更换试剂 | 天津市北辰区双口镇社区卫生服务中心BC-6100更换试剂后会提示需要更换试剂 让客户改用视频报修 |  | 152 2263 0064 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 天津分公司 | TV-0B000299 | #TS000236101 | IVD | 血球 | BC-6100 | [7 empty] | 天津市北辰区双口镇社区卫生服务中心 | 60039632 | 无需技术支持 | 2026-03-12 09:22:08 | 2026-03-12 09:26:42 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
河津康宁精神病医院有限公司BC-10本底电压异常、红白细胞不出值 | 河津康宁精神病医院有限公司BC-10本底电压异常、红白细胞不出值，UH-55015696 13720992593来电催单，转靳鹏云 |  | 137 2099 2593 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990008 |  | 太原分公司 |  | #TS000236079 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 河津康宁精神病医院有限公司 | 90396167 | 派工完成 | 2026-03-12 09:10:43 | 2026-03-12 10:14:02 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
织金诚德医院BC-5130新质控编号无法使用,MCV数值高 | BC-5130新质控编号无法使用，MCV数值高 等待客户反馈：2小时30分钟 【故障现象】：MCV数值高【排查过程】：新换的质控，发现校准系数是105。让客户改成100【处理结果】：质控在控。问题解决 |  | 177 8510 2535 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 贵阳分公司 | TR-34008206 | #TS000236074 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 织金诚德医院 | 60628376 | 技术支持解决 | 2026-03-12 09:08:23 | 2026-03-12 11:58:52 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
温岭东方医院BC-7500[N] CRP堵孔 | BC-7500[N] CRP堵孔 【故障现象】：频繁堵孔【排查过程】：客户要求报修，让工程师上门处理【处理结果】：工单下派，工程师上门处理 |  | 134 5467 6686 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 杭州分公司 | DB7-21000270 | #TS000236055 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CRP | [7 empty] | 温岭东方医院 | 318257 | 派工完成 | 2026-03-12 09:03:23 | 2026-03-12 09:07:19 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
阜宁县沟墩中心卫生院BS-830咨询UDI码是否能用小程序扫出来 | 阜宁县沟墩中心卫生院BS-830咨询UDI码是否能用小程序扫出来 【故障现象】：客户对UDI扫码出来有疑问，询问是否安装在他们医院 【排查过程】：告知安装终端就是他们医院，UDI码大家扫出来内容一致 【处理结果】：客户知晓 |  | 189 6192 4279 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 南京分公司 | BA6-57005289 | #TS000236051 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 阜宁县沟墩中心卫生院 | 90015415 | 技术支持解决 | 2026-03-12 09:02:42 | 2026-03-12 09:13:02 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
南山人民医院南头城社康中心BC-5180 CRP提示与仪器断开连接（SU-29009758） | 南山人民医院南头城社康中心BC-5180 CRP提示与仪器断开连接（SU-29009758） 【故障现象】：仪器无法联机 【排查过程】：进入打开网络和internet设置-更改适配器选项检查IP地址设置为自动获取，设置IP地址为10.0.1，子网掩码255.255.255.0 【处理结果】：客户已联系当地工程师处理 |  | 139 2372 9120 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #TS000235982 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 南山人民医院南头城社康中心 | 327062 | 无需技术支持 | 2026-03-12 08:29:24 | 2026-03-12 08:37:53 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
华中科技大学同济医学院附属同济医院IVD / 血球 / BP 200Ncrp不运作了， | 华中科技大学同济医学院附属同济医院IVD / 血球 / BP 200Ncrp不运作了，联系方式田老师18202718463，烦请跟进谢谢 转武汉分公司检验主管刘倪协助跟进 |  | 182 0271 8463 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 武汉分公司 | DG8-56000539 | #TS000235859 | IVD | 血球 | BP 200N | [7 empty] | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 361481 | 派工完成 | 2026-03-12 00:15:52 | 2026-03-12 00:15:56 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
荆门市人民医院(荆门市第二人民医院)IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRPdr过期了 | 荆门市人民医院(荆门市第二人民医院)IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRPdr过期了，联系方式姚老师07246903032，烦请跟进谢谢 转武汉分公司检验主管刘倪协助跟进 |  | 072 4690 3032 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 武汉分公司 | DB9-0B000256 | #TS000235855 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 荆门市人民医院(荆门市第二人民医院) | 312065 | 派工完成 | 2026-03-12 00:10:00 | 2026-03-12 00:10:03 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
大峪乡卫生院IVD / 血球 / BC-5130显示等比异常液体压力异常 | 大峪乡卫生院IVD / 血球 / BC-5130显示等比异常液体压力异常，联系方式黄老师18194175624，烦请跟进谢谢 转兰州分公司检验主管韩晓煜协助跟进 |  | 181 9417 5624 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 兰州分公司 | TR-98003332 | #TS000235303 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 大峪乡卫生院 | 90166233 | 派工完成 | 2026-03-11 19:20:42 | 2026-03-11 19:20:46 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
江达县人民医院BS-800M咨询如何看结果 | 江达县人民医院BS-800M咨询如何看结果，未提供序列号 |  | 182 9294 9930 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1355593855@qq.com |  | 59990004 |  | 成都分公司 |  | #TS000235015 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 江达县人民医院 | 90045698 | 派工完成 | 2026-03-11 18:05:06 | 2026-03-11 18:05:10 | 59990004 | 006_微信申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 二甲
青羊区中医馆BC-3600设备语言切换成英文设置 | 青羊区中医馆BC-3600设备语言切换成英文设置，TB-5B000688 |  | 152 8380 6700 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 深圳分公司 |  | #TS000235006 | IVD | 血球 | BC-3600 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-11 18:03:23 | 2026-03-11 19:50:07 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
新疆喀什市众益医院BS-330E需要连接lis，客户无法提供序列号 | 新疆喀什市众益医院BS-330E需要连接lis，客户无法提供序列号 |  | 151 0821 4742 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 |  | #TS000234857 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 新疆喀什市众益医院 | 60049176 | 无需技术支持 | 2026-03-11 17:31:26 | 2026-03-11 21:03:10 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
安顺康佑医院有限公司IVD / 血球 / BC-20参数调整需要协助 | 安顺康佑医院有限公司IVD / 血球 / BC-20参数调整需要协助 无法提供序列号 |  | 137 2155 8407 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000234808 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 安顺康佑医院有限公司 | 90375674 | 技术支持解决 | 2026-03-11 17:20:21 | 2026-03-11 19:49:59 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
武警海南省总队医院BS-2200M无法连接主机 | 武警海南省总队医院BS-2200M无法连接主机，未提供序列号 【故障现象】：LIS无法连接 【排查过程】：排查通信设置正常，LIS软件问题 【处理结果】：让老师联系LIS工程师处理 |  | 136 3758 2396 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990004 |  | 海南分公司 |  | #TS000234668 | IVD | 生化 | BS-2200M | [7 empty] | 武警海南省总队医院 | 60035860 | 技术支持解决 | 2026-03-11 16:59:45 | 2026-03-11 17:32:06 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
中国铁路沈阳局集团有限公司吉林疾病预防控制所 BS-800M质控数据不稳定，光源灯光强度不足 | 中国铁路沈阳局集团有限公司吉林疾病预防控制所 BS-800M质控数据不稳定，光源灯光强度不足 |  | 138 4042 4260 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 | XP-7B000842 | #TS000234632 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 中国铁路沈阳局集团有限公司吉林疾病预防控制所 | 60082307 | 派工完成 | 2026-03-11 16:56:04 | 2026-03-11 16:56:08 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆佳音医院叶城分院CL-1200i，结果不太好 | 新疆佳音医院叶城分院CL-1200i，结果不太好，W7-8C001113 故障现象：多项目质控失控 处理过程：建议客户检查仪器基础性能 处理结果：客户自行处理 |  | 181 9912 9371 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | W7-8C001113 | #TS000234548 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 新疆佳音医院叶城分院 | 90055781 | 无需技术支持 | 2026-03-11 16:44:56 | 2026-03-11 17:17:01 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
长安医院有限公司CX-9000 | 2026-03-11 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11303043【样本架进给异常，横向进给X向机构动作异常】,11308223【样本架进给异常，样本架在吸样位位置异常】 条码粘贴问题，渠道工程师已指导处理，此单暂且封闭 |  | 185 8863 0967 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 西安分公司 | GC8-32000179 | #TS000234317 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 长安医院有限公司 | 305466 | 无需技术支持 | 2026-03-11 16:12:04 | 2026-03-11 16:54:03 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
武穴市大金镇卫生院BC-5180 CRP咨询数据怎么传输到车载系统 | 武穴市大金镇卫生院BC-5180 CRP咨询数据怎么传输到车载系统 故障现象：客户需要连接车载系统，询问ip地址 处理过程：无法提供IP地址，建议客户询问车载系统 |  | 186 0725 0865 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | SU-03005065 | #TS000234313 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 武穴市大金镇卫生院 | 90000463 | 无需技术支持 | 2026-03-11 16:11:20 | 2026-03-11 16:25:33 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
沈阳铁路局吉林疾病预防控制所（图们铁路疾控站）BS-800M咨询能做几个项目 | 沈阳铁路局吉林疾病预防控制所（图们铁路疾控站）BS-800M咨询能做几个项目，无法提供序列号 【故障现象】：咨询可开展项目 【排查过程】： 查询后告知 【处理结果】： 查询后告知 |  | 130 8080 6380 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000234288 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 沈阳铁路局吉林疾病预防控制所（图们铁路疾控站） | 90054662 | 技术支持解决 | 2026-03-11 16:08:34 | 2026-03-11 16:20:14 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
长沙市天心区文源街道社区卫生服务中心BC-3000Plus数据无法传输 | 长沙市天心区文源街道社区卫生服务中心BC-3000Plus数据无法传输 王老师15574127652来电催促，致电工程师：王皓跟进 |  | 155 7412 7652 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | RJ-53119598 | #TS000234196 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 长沙市天心区文源街道社区卫生服务中心 | 60083543 | 派工完成 | 2026-03-11 15:57:38 | 2026-03-11 16:04:08 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
长沙经开医院有限公司BS-1100M不允许更改批号 | BS-1100M不允许更改批号，无法提供序列号 |  | 151 1642 8879 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 |  | #TS000234192 | IVD | 生化 | BS-1100M | [7 empty] | 长沙经开医院有限公司 | 60532526 | 派工完成 | 2026-03-11 15:57:03 | 2026-03-11 17:09:42 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
新疆喀什地区麦盖提县曼塔勒乡卫生院BC-5180显示终端文件版本不匹配 | 新疆喀什地区麦盖提县曼塔勒乡卫生院BC-5180显示终端文件版本不匹配 【故障现象】：显示终端文件版本不匹配 【排查过程】：查看后仪器版本，后发送对应软件 【处理结果】：查看后仪器版本，后发送对应软件 |  | 152 1498 1117 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | RG-13104768 | #TS000234187 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆喀什地区麦盖提县曼塔勒乡卫生院 | 90044091 | 技术支持解决 | 2026-03-11 15:56:12 | 2026-03-11 16:23:26 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
汾西县和平中心卫生院IVD / 生化 / BS-430系统连不上 | 汾西县和平中心卫生院IVD / 生化 / BS-430系统连不上 故障现象：LIS无法连接 处理过程：pingIP，检查防火墙，均无效 下派理由：客户认为仪器有问题，需要现场处理 |  | 159 3576 4836 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 太原分公司 | YW-55011547 | #TS000234143 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 汾西县和平中心卫生院 | 60115254 | 派工完成 | 2026-03-11 15:50:28 | 2026-03-11 16:01:04 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
永州市道县柑子园乡卫生院BS-430咨询使用问题 | 永州市道县柑子园乡卫生院BS-430咨询使用问题 故障现象：客户询问仪器操作问题 处理过程：已微信视频培训 处理结果：客户确认问题已解决 |  | 192 6800 4451 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | YW-57011981 | #TS000234027 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 永州市道县柑子园乡卫生院 | 370517 | 技术支持解决 | 2026-03-11 15:32:27 | 2026-03-11 15:48:39 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
十堰市郧县城关镇卫生院IVD / 生化 / BS-450不制水了 | 十堰市郧县城关镇卫生院IVD / 生化 / BS-450不制水了 【故障现象】：水机不制水 【排查过程】：水机开机水机未出水 【处理结果】：请老师联系水机公司维修水 |  | 071 9760 9887 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 | YV-17001607 | #TS000233935 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 十堰市郧县城关镇卫生院 | 373993 | 技术支持解决 | 2026-03-11 15:19:09 | 2026-03-11 15:25:52 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
新津区吴氏医院BC-5120咨询质控添加项目问题 | 新津区吴氏医院BC-5120咨询质控添加项目问题，TQ-8B001525 【故障现象】：数据管理软件添加CRP 【排查过程】：指导添加 【处理结果】：指导完成添加 |  | 182 8206 9644 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 |  | #TS000233900 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 新津区吴氏医院 | 335404 | 技术支持解决 | 2026-03-11 15:12:51 | 2026-03-11 15:24:13 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
马鞍山博仁门诊有限公司 - BS-350S | 做样本时放试剂的盘里有废水 马鞍山博仁门诊有限公司 医学检验科 【故障现象】：做样本时放试剂的盘里有废水 【排查过程】：指导老师如果疏通排水管路 【处理结果】：排堵后正常 附件: open_api/tid44609/1773212388_44609_5cdae3_media_1773212275272.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773212388_44609_5cdae3_media_1773212275272.jpg?Expires=1780542571&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=VmXi7%2BWgtTY3zGECERrecpGX1ws%3D |  | 177 3018 7272 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 合肥分公司 | BB5-4A000281 | #TS000233817 | IVD | 生化 | BS-350S | [7 empty] | 马鞍山博仁门诊有限公司 | 90380427 | 技术支持解决 | 2026-03-11 14:59:45 | 2026-03-11 15:07:47 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
赤峰市翁牛特旗乌丹镇巴嘎塔拉卫生院bc-2600，咨询如何删除数据， | 赤峰市翁牛特旗乌丹镇巴嘎塔拉卫生院bc-2600，咨询如何删除数据，RQ-42113235 |  | 188 4760 9554 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 内蒙古分公司 | RQ-42113235 | #TS000233812 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 赤峰市翁牛特旗乌丹镇巴嘎塔拉卫生院 | 90029847 | 技术支持解决 | 2026-03-11 14:59:00 | 2026-03-11 15:38:16 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
开封市祥符区第一人民医院BC-7500[NR] CRP采样针寿命到期 | DB9-09000110 BC-7500[NR] CRP采样针寿命到期 故障现象：采样针寿命过期 处理过程：建议更换采样针 处理结果：医院需要报申请，申请下来后再联系 |  | 157 3732 3556 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 郑州分公司 |  | #TS000233772 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 开封市祥符区第一人民医院 | 308816 | 无需技术支持 | 2026-03-11 14:50:26 | 2026-03-11 16:23:43 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
罗田县三里畈中心卫生院七道河分院IVD / 凝血仪器 / C3100实际量需要卡量，需要刷下余额量， | 罗田县三里畈中心卫生院七道河分院IVD / 凝血仪器 / C3100实际量需要卡量，需要刷下余额量， 106-AE-11000091 已联系分公司接口人邮寄额度卡 |  | 190 8417 9513 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | 106-AE-11000091 | #TS000233755 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 罗田县三里畈中心卫生院七道河分院 | 338219 | 技术支持解决 | 2026-03-11 14:47:41 | 2026-03-11 15:37:42 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一丙
南漳县城关镇中心卫生院BC-5180 CRP显示CRP通道故障 | SU-26009099 BC-5180 CRP显示CRP通道故障 【故障现象】：开机显示CRP模块1异常，故障无法消除 【排查过程】：进入设置-主机设置-增益设置查看CRP模块电压，电压5.0V，指导调整设定值使CRP模块电压调整至4.5V左右，点击保存 【处理结果】：故障消除，开机初始化成功 |  | 155 7101 1119 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 |  | #TS000233751 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 南漳县城关镇中心卫生院 | 60115207 | 技术支持解决 | 2026-03-11 14:46:59 | 2026-03-11 14:58:21 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
成都市成华区保和社区卫生服务中心BC-5000报警电源故障 | 成都市成华区保和社区卫生服务中心BC-5000报警电源故障 故障现象：偶发电源故障 下派理由：需要拆机检查客户无法自行操作 |  | 180 1157 2857 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 | SS-55001497 | #TS000233627 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 成都市成华区保和社区卫生服务中心 | 90036001 | 派工完成 | 2026-03-11 14:24:00 | 2026-03-11 14:28:03 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民医院CL-6000I设备报警 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民医院CL-6000I设备报警 18054147757来电催单，已转迪诺 【故障现象】：底物注射器动作异常 【排查过程】：之前报过底物气泡 【故障定位】：液路，传感器 【一线建议】：老师希望工程师现场排查 【下派理由】：老师希望工程师现场排查，尽快联系老师 |  | 180 5414 7757 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | BB3-48003426 | #TS000233210 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区人民医院 | 60058338 | 派工完成 | 2026-03-11 12:46:55 | 2026-03-11 13:04:03 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
莱西友好医院 - BS-330E | 仪器需要维护保养， 莱西友好医院 医学检验科 |  | 180 8917 9631 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  |  |  | 青岛分公司 | XQ-74001763 | #TS000233169 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 莱西友好医院 | 60111810 | 派工完成 | 2026-03-11 12:35:22 | 2026-03-11 14:05:29 | 59990051 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
呼伦贝尔市蒙医医院BC-5390 CRP光耦故障 | 呼伦贝尔市蒙医医院BC-5390 CRP光耦故障，客户表示之前维修过一次，觉得工程师上门较高，开的发票盖章也不是迈瑞的，想核实价格是否合理 致电检验主管张鸿浩表示工单派给他，他先跟进 |  | 138 4700 2729 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 | ST-98002692 | #TS000233103 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 呼伦贝尔市蒙医医院 | 60120166 | 派工完成 | 2026-03-11 12:15:24 | 2026-03-11 12:15:27 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
华容怀岳医院BC-5120需要试剂条码 | 华容怀岳医院BC-5120需要试剂条码 |  | 183 9064 3639 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 | TQ-06003388 | #TS000233063 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 华容怀岳医院 | 90207080 | 派工完成 | 2026-03-11 12:07:00 | 2026-03-11 12:07:04 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
青岛御嘉妍医疗美容BC-5120需要重装软件 | 青岛御嘉妍医疗美容BC-5120需要重装软件，TQ-18004481 转柴晓娇 乔老师18863665693来电催促，表示比较着急。转柴晓娇 老师第二次来电催促，转青岛-柴晓娇 |  | 188 6366 5693 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990001 |  | 青岛分公司 |  | #TS000232812 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 青岛御嘉妍医疗美容 | 90324314 | 座席解决 | 2026-03-11 11:20:58 | 2026-03-11 11:21:00 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
三亚义缘堂诊所BC-2900外壳坏了 | 三亚义缘堂诊所BC-2900外壳坏了，RL-65105289 |  | 188 7676 8992 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 海南分公司 |  | #TS000232787 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 三亚义缘堂诊所 | 90409208 | 派工完成 | 2026-03-11 11:17:04 | 2026-03-11 11:17:08 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
安徽市阜阳市行流中心卫生院CL-900i | 2026-03-11 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A59660【SAM : 建立真空失败 】,A59661【SAM : 维持真空失败 】 |  | 138 5583 6972 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 合肥分公司 | BB1-93000211 | #TS000232725 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 安徽市阜阳市行流中心卫生院 | 315351 | 无需技术支持 | 2026-03-11 11:05:08 | 2026-03-11 15:41:01 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
通辽市地方病防治站东郊社区服务中心BS-460电脑不识别试剂余量gu | 通辽市地方病防治站东郊社区服务中心BS-460电脑不识别试剂余量 故障现象：试剂余量无法刷新 处理过程：指导客户更换新试剂，重启仪器，余量检测均无效 下派理由：涉及拆机，客户无法自行操作 |  | 159 4779 2477 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 内蒙古分公司 | YU-93000745 | #TS000232710 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 通辽市地方病防治站东郊社区服务中心 | 60056334 | 派工完成 | 2026-03-11 11:01:50 | 2026-03-11 11:47:05 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
道县富塘卫生院IVD / 生化 / BS-360S超限 | 道县富塘卫生院IVD / 生化 / BS-360S超限 故障现象：水空白10X 处理过程；检查反应杯无溢流 下派理由：需要更换光源灯，客户无法自行操作 |  | 159 0746 6062 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 | BB6-11002615 | #TS000232636 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 道县富塘卫生院 | 370516 | 派工完成 | 2026-03-11 10:45:33 | 2026-03-11 11:48:53 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
陕西省延安市子长市中医院IVD / 血球 / BC-5390 CRPGIL池浮子状态状态异常，无法消除 | 陕西省延安市子长市中医院IVD / 血球 / BC-5390 CRPGIL池浮子状态状态异常，无法消除 ST-08003872 【故障现象】：DIL浮子状态异常 【排查过程】：清洗废液管路后正常 【处理结果】：清洗废液管路后正常 |  | 188 2981 6959 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 西安分公司 | ST-08003872 | #TS000232631 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 陕西省延安市子长市中医院 | 305243 | 技术支持解决 | 2026-03-11 10:44:21 | 2026-03-11 11:21:48 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
中国人民武装警察部队特色医学中心BS-2200M进样轨道异常 | 中国人民武装警察部队特色医学中心BS-2200M进样轨道异常 客户已自行处理 |  | 152 2219 6173 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990001 |  | 天津分公司 | YC-22000061 | #TS000232583 | IVD | 生化 | BS-2200M | [7 empty] | 中国人民武装警察部队特色医学中心 | 317545 | 无需技术支持 | 2026-03-11 10:33:43 | 2026-03-11 11:43:26 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
湖南省沅陵县借母溪中心卫生院BS-430（YW-89001932T）试剂条码扫描仪初始化扫描失败，初始化失败 | 湖南省沅陵县借母溪中心卫生院BS-430（YW-89001932T）试剂条码扫描仪初始化扫描失 故障现象：扫描仪初始化错误 处理过程：查看扫描仪灯不亮，重启无效 下派理由：客户无法自行操作 |  | 180 7557 3912 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | YW-89001932T | #TS000232544 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 湖南省沅陵县借母溪中心卫生院 | 324992 | 派工完成 | 2026-03-11 10:23:03 | 2026-03-11 10:39:19 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
潜江市园林南路社区卫生服务中心BC-5180采样针动作异常 | 潜江市园林南路社区卫生服务中心BC-5180采样针动作异常，未提供序列号 【故障现象】：采样针动作异常 【排查过程】：老师希望工程师现场处理 【故障定位】：采样针润滑，感器 【一线建议】：带传感器，WD40备用 【下派理由】：老师比较急，希望现场处理 |  | 178 7108 0572 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 武汉分公司 |  | #TS000232540 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 潜江市园林南路社区卫生服务中心 | 90049475 | 派工完成 | 2026-03-11 10:21:51 | 2026-03-11 10:44:41 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
中国人民解放军96894部队IVD / 血球 / BC-5120不吸样，本底异常 | 中国人民解放军96894部队IVD / 血球 / BC-5120不吸样，本底异常 【故障现象】：无LH溶血素 【排查过程】：管路堵，指导排堵 【处理结果】：排堵后正常 |  | 137 5863 3685 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 内蒙古分公司 | TQ-42006561 | #TS000232463 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 中国人民解放军96894部队 | 90369739 | 技术支持解决 | 2026-03-11 10:02:42 | 2026-03-11 10:08:15 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
庆阳市庆城县白马卫生院IVD / 生化 /BS-360S数值空白 | 庆阳市庆城县白马卫生院IVD / 生化 / BS-360S数值空白，老师没有提供序列号 故障现象：糖化血红蛋白测试数值未0 下派理由：需要工程师上门检查，培训使用 |  | 130 4293 6999 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 |  | #TS000232408 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 庆阳市庆城县白马卫生院 | 334436 | 派工完成 | 2026-03-11 09:40:14 | 2026-03-11 09:45:47 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
喀什地区莎车县霍什拉甫乡卫生院BC-5180电源异常 | 喀什地区莎车县霍什拉甫乡卫生院BC-5180电源异常 【故障现象】：电源异常 【排查过程】：+12，-12，56V，激光管电流异常 【故障定位】：模拟信号短路，模拟板， 【一线建议】：申请模拟板，电源等备用 【下派理由】：现场排查 |  | 155 9994 8656 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002，59990005 |  | 新疆分公司 |  | #TS000232387 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 喀什地区莎车县霍什拉甫乡卫生院 | 90002069 | 派工完成 | 2026-03-11 09:33:15 | 2026-03-11 09:33:16 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
永州市冷水滩区凤凰街道卫生服务中心BS-360S糖化血红蛋白项目如何操作， | 永州市冷水滩区凤凰街道卫生服务中心BS-360S糖化血红蛋白项目如何操作， 客户已联系当地工程师处理 |  | 177 7437 0930 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 |  | #TS000232361 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 永州市冷水滩区凤凰街道卫生服务中心 | 60117032 | 无需技术支持 | 2026-03-11 09:24:21 | 2026-03-11 09:48:12 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
长沙市天心区先锋街道卫生服务中心BC-5000网络连接异常 | BC-5000网络连接异常 故障现象：客户仪器跟LIS 软件无法连接 处理过程：建议客户建议客户联系LIS工程师处理 |  | 135 0845 7654 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | SS-11007755 | #TS000232336 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 长沙市天心区先锋街道卫生服务中心 | 90029842 | 无需技术支持 | 2026-03-11 09:12:04 | 2026-03-11 09:37:41 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
鄂托克前旗人民医院IVD / 微生物仪器 / TDR-Z200不好使 | 鄂托克前旗人民医院IVD / 微生物仪器 / TDR-Z200不好使，老师没有提供序列号 按键板损坏，请下派 |  | 188 4777 7146 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000232320 | IVD | 微生物仪器 | TDR-Z200 | [7 empty] | 鄂托克前旗人民医院 | 300510 | 派工完成 | 2026-03-11 09:04:13 | 2026-03-11 09:10:50 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
松原市健民肛肠医院BC-5000本底异常 | 松原市健民肛肠医院BC-5000本底异常 故障现象：本底异常，稀释液无 处理过程：检查管路没有问题，HGB本底电压未0 下派理由：需要拆机检测，客户无法操作 |  | 133 5155 4148 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 | SS-59001970 | #TS000232309 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 松原市健民肛肠医院 | 60087155 | 派工完成 | 2026-03-11 09:00:46 | 2026-03-11 09:35:58 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
迁安市人民医院CL-6000i | 2026-03-11 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M2：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,A14001【M2：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 176 1077 2256 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | BF7-08000137 | #TS000232302 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 迁安市人民医院 | 307668 | 无需技术支持 | 2026-03-11 08:58:37 | 2026-03-11 09:53:36 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
天津市河北区宁园街社区卫生服务中心BS-430样本针撞针 | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心BS-430样本针撞针 【故障现象】：样本针碰撞 【排查过程】：视频指导调整针位置后正常 【处理结果】：视频指导调整针位置后正常 |  | 189 2085 2878 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 天津分公司 | YW-53011259 | #TS000232214 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心 | 385908 | 技术支持解决 | 2026-03-11 08:22:22 | 2026-03-11 09:16:57 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
太原市第七人民医院CL-6000i | 2026-03-11 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 159 3500 8268 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 太原分公司 | BB3-94000489 | #TS000232187 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 太原市第七人民医院 | 60106848 | 无需技术支持 | 2026-03-11 08:11:06 | 2026-03-11 09:54:25 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
新疆汉唐源医学检验所有限公司 - BC-5385 CRP | 鞘流通道堵 新疆汉唐源医学检验所有限公司 医学检验科 【故障现象】：鞘流通道堵 【排查过程】：重新开机后正常 【处理结果】：重新开机后正常 附件: open_api/tid44609/1773185197_44609_7cbcb5_media_1773185141496.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773185197_44609_7cbcb5_media_1773185141496.jpg?Expires=1780542573&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=XdmHFes389kJ2nsQYYU%2Bg3QYUZY%3D |  | 176 9323 5784 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 新疆分公司 | DD4-38000585 | #TS000232157 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 新疆汉唐源医学检验所有限公司 | 90235846 | 技术支持解决 | 2026-03-11 07:26:34 | 2026-03-11 09:13:38 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺
武汉市第一医院IVD / 凝血仪器 / EXC810停电之后仪器打不开 | 武汉市第一医院IVD / 凝血仪器 / EXC810停电之后仪器打不开，联系方式王老师15827327527，烦请跟进谢谢 转武汉分公司检验主管刘倪协助跟进 |  | 158 2732 7527 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 武汉分公司 | GE1-35000216 | #TS000232151 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 武汉市第一医院 | 312330 | 派工完成 | 2026-03-11 02:55:28 | 2026-03-11 02:55:37 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
柳州市妇幼保健院IVD / 血球 / BC-5310等比电压问题设置关闭， | 柳州市妇幼保健院IVD / 血球 / BC-5310等比电压问题设置关闭，联系方式孙老师17707727639，烦请跟进谢谢 转南宁分公司检验主管姚春全协助跟进 |  | 177 0772 7639 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 南宁分公司 | SN-83000602 | #TS000232124 | IVD | 血球 | BC-5310 | [7 empty] | 柳州市妇幼保健院 | 321294 | 派工完成 | 2026-03-11 00:24:13 | 2026-03-11 00:24:17 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
盘锦市中医院IVD / 血球 / BC-5100 CRP报真空错误 | 盘锦市中医院IVD / 血球 / BC-5100 CRP报真空错误，联系方式杨老师19802401523，烦请跟进谢谢 转沈阳分公司检验主管毕仕杰协助跟进 |  | 198 0240 1523 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 沈阳分公司 | UM-97000769 | #TS000231685 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 盘锦市中医院 | 301980 | 派工完成 | 2026-03-10 20:10:38 | 2026-03-10 20:10:42 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
商城县人民医院IVD / 生化 / CL-2600I反应杯清洗液不足 | 商城县人民医院IVD / 生化 / CL-2600I反应杯清洗液不足，联系方式，胡老师18338652357，烦请跟进谢谢 转郑州分公司检验主管叶正航协助跟进 |  | 183 3865 2357 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 郑州分公司 | BL2-46000187 | #TS000231651 | IVD | 生化 | CL-2600I | [7 empty] | 商城县人民医院 | 309257 | 派工完成 | 2026-03-10 19:57:03 | 2026-03-10 19:57:06 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
昆明运用细胞生物科技有限公司BC-20，显示稀释液用完但是实际上还有，询问怎么消除故障 | 昆明运用细胞生物科技有限公司BC-20，显示稀释液用完但是实际上还有，询问怎么消除故障 UF-53007103 |  | 132 2492 9064 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 昆明分公司 | UF-53007103 | #TS000231436 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 昆明运用细胞生物科技有限公司 | 90391920 | 技术支持解决 | 2026-03-10 18:59:32 | 2026-03-11 11:03:20 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
上林县乔贤镇卫生院BC-5180采样针动作异常 | 上林县乔贤镇卫生院BC-5180采样针动作异常，客户无法提供序列号，称新设备月底就到了，要求免费维修 |  | 180 7651 9376 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 南宁分公司 |  | #TS000231401 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 上林县乔贤镇卫生院 | 371970 | 派工完成 | 2026-03-10 18:43:58 | 2026-03-10 18:44:02 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
伊宁县喀什乡中心卫生院BC-1800需要通信协议 | 伊宁县喀什乡中心卫生院BC-1800需要通信协议，RT-87107803 老师18099628323催促尽快联系，比较着急。转胡凯 |  | 180 9962 8323 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 |  | #TS000231369 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 伊宁县喀什乡中心卫生院 | 90078030 | 座席解决 | 2026-03-10 18:37:09 | 2026-03-10 18:37:10 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
沾化区下河乡卫生院BC-5130无法联系LIS系统 | 沾化区下河乡卫生院BC-5130（TR-8c002216）无法联系LIS系统 |  | 153 1541 5835 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 济南分公司 |  | #TS000231244 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 沾化区下河乡卫生院 | 337869 | 派工完成 | 2026-03-10 18:07:42 | 2026-03-10 18:07:46 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
十堰市郧县城关镇卫生院IVD / 生化 / BS-450水空白超限，光源故障，跟换灯泡无法消除故障 | 十堰市郧县城关镇卫生院IVD / 生化 / BS-450水空白超限，光源故障，跟换灯泡无法消除故障 YV-17001607 等待客户2小时 【故障现象】：BS-450水空白超限，光源故障，跟换灯泡无法消除故障 【排查过程】：指导客户检查八阶清洗，发现第五六节出水水量不够，处理后解决问题 【处理结果】：已处理 |  | 152 7229 0031 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | YV-17001607 | #TS000231184 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 十堰市郧县城关镇卫生院 | 373993 | 技术支持解决 | 2026-03-10 17:48:08 | 2026-03-10 19:49:06 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
长沙全康门诊部有限责任公司 - BC-10 | 停了半个月内使用，开机后出现电源故障，导致无法正常使用。 长沙全康门诊部有限责任公司 医学装备科 附件: open_api/tid44609/1773135768_44609_0e6791_media_1773135741972.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773135768_44609_0e6791_media_1773135741972.jpg?Expires=1780542573&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=i1DeORbA%2FxceP%2FShMBn%2FOf4U%2B6E%3D |  | 138 7319 1879 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  |  |  | 长沙分公司 | UH-26007413 | #TS000231160 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 长沙全康门诊部有限责任公司 | 90313185 | 派工完成 | 2026-03-10 17:42:43 | 2026-03-10 17:52:09 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
甘肃省张掖市临泽县沙河镇卫生院IVD / 生化 / BS-830（BA6-47004470）电脑主机网卡2故障 | 甘肃省张掖市临泽县沙河镇卫生院IVD / 生化 / BS-830（BA6-47004470）电脑主机网卡2故障 老师表示工程师让直接打电话进来报修，工单下派 |  | 152 9361 8671 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 | BA6-47004470 | #TS000231107 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 甘肃省张掖市临泽县沙河镇卫生院 | 90001652 | 派工完成 | 2026-03-10 17:28:20 | 2026-03-10 17:28:24 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
拉萨市工卡镇卫生院BC-5180需要对接lis | 拉萨市工卡镇卫生院BC-5180需要对接lis 【故障现象】：lis无法连接 【排查过程】：设置IP地址，端口5100,lis解析工具作为客户端使用 【处理结果】：用解析工具作为客户端能够连接，问题解决，沟通lis检查接口信息 |  | 133 0890 1622 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 | RG-26105672 | #TS000231022 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 拉萨市工卡镇卫生院 | 90359235 | 技术支持解决 | 2026-03-10 17:12:35 | 2026-03-10 17:18:54 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
海拉尔正康综合门诊BC-10真空压力异常 | 海拉尔正康综合门诊BC-10（UH-18005201）真空压力异常 |  | 137 5403 3600 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000230914 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 海拉尔正康综合门诊 | 60067280 | 派工完成 | 2026-03-10 16:54:45 | 2026-03-10 17:12:42 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
南京贝登医疗股份有限公司 - BC-10 | 管路漏水 南京贝登医疗股份有限公司 医学装备科 附件: open_api/tid44609/1773132359_44609_8707c0_media_1773132481290.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773132359_44609_8707c0_media_1773132481290.jpg?Expires=1780542573&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=FeKHpm1QlMaM5cWCXzS1Jxhjc1A%3D |  | 189 8328 2729 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  |  |  | 南京分公司 | UH-18005201 | #TS000230841 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 南京贝登医疗股份有限公司 | 60093013 | 派工完成 | 2026-03-10 16:45:54 | 2026-03-10 17:12:33 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接
南京贝登医疗股份有限公司 - BC-10 | 真空压力异常 南京贝登医疗股份有限公司 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1773132232_44609_16d472_media_1773132226007.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773132232_44609_16d472_media_1773132226007.jpg?Expires=1780542573&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=51NRLnL2q9WXZE0csXV7WSn%2Fj38%3D |  | 189 8328 2729 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  |  |  | 南京分公司 | UH-18005201 | #TS000230821 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 南京贝登医疗股份有限公司 | 60093013 | 派工完成 | 2026-03-10 16:43:47 | 2026-03-10 17:12:25 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接
深圳市第二人民医院 - BS-2800M | 试剂盘温度异常 深圳市第二人民医院 医学检验科 【故障现象】：R1试剂制冷异常 【排查过程】：R1试剂制冷23度，R2度剂制冷正常 【故障定位】：温底传感器，制冷控制板等 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 附件: open_api/tid44609/1773131907_44609_d36530_media_1773131830732.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773131907_44609_d36530_media_1773131830732.jpg?Expires=1780542573&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=kD17Q2F8iXDawgZIcfOJZ7bM7kw%3D |  | 155 3171 9337 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 深圳分公司 | JP9-25000093 | #TS000230792 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 深圳市第二人民医院 | 105345 | 派工完成 | 2026-03-10 16:38:18 | 2026-03-10 17:08:29 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P3 IVD VIP3 | 三甲
中国铁路沈阳局集团有限公司吉林疾病预防控制所BS-800M光源灯强度不足 需要工程师报价 | XP-7B000842中国铁路沈阳局集团有限公司吉林疾病预防控制所BS-800M光源灯强度不足 需要工程师报价 |  | 136 3065 2799 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 | XP-7B000842 | #TS000230680 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 中国铁路沈阳局集团有限公司吉林疾病预防控制所 | 60082307 | 派工完成 | 2026-03-10 16:21:02 | 2026-03-10 16:21:06 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
六一六九九部队医院BS-430报警加样针糖化清洗失败 | 六一六九九部队医院BS-430报警加样针糖化清洗失败 等待客户40min 【故障现象】：BS-430报警加样针糖化清洗失败 【排查过程】：和客户沟通发现，客户端撞针，样本针发生形变，指导客户把样本针矫正后，故障解决 【处理结果】：已处理 |  | 158 0720 7912 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | YW-3B008751 | #TS000230643 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 六一六九九部队医院 | 90348195 | 技术支持解决 | 2026-03-10 16:14:57 | 2026-03-10 18:27:42 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
珠海市香洲区梅华社区卫生服务中心 - C3100 | 样本PT项目检测结果偏低 珠海市香洲区梅华社区卫生服务中心 医学检验科 视频指导发现试剂针出水不顺畅，指导通针后测试标本结果正常 附件: open_api/tid44609/1773130432_44609_3f1d4a_media_1773130423316.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773130432_44609_3f1d4a_media_1773130423316.jpg?Expires=1780542573&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=FCEURmIf%2FngkbEf9L69X1sy3h38%3D |  | 139 0433 5600 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 广州分公司 | GD4-55001549 | #TS000230637 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 珠海市香洲区梅华社区卫生服务中心 | 60095909 | 技术支持解决 | 2026-03-10 16:13:48 | 2026-03-10 16:35:54 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
库尔勒市阿瓦提卫生院IVD / 生化 / BS-830怎么退回桌面 | 库尔勒市阿瓦提卫生院IVD / 生化 / BS-830怎么退回桌面 【故障现象】：来电询问如何退到桌面 【排查过程】：用工程师权限登录W+D 【处理结果】： 退到桌面 |  | 181 9623 7893 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 | BA6-55005128 | #TS000230635 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 库尔勒市阿瓦提卫生院 | 90050826 | 技术支持解决 | 2026-03-10 16:13:07 | 2026-03-10 16:19:22 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
急 陕西省咸阳市武功县中医医院BC-5130溶血剂管道堵 | 陕西省咸阳市武功县中医医院BC-5130溶血剂管路堵塞 【故障现象】：BC-5130 LH溶血剂管路堵塞 【排查过程】：加客户微信后，观察LH溶血济管路，更换LH溶血济时，管路液体不流动 【处理结果】：考虑LH溶血济内部管路堵塞，需要拆机检查 |  | 159 2929 0110 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990005 |  | 西安分公司 | TR-5B011088 | #TS000230628 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 陕西省咸阳市武功县中医医院 | 305430 | 座席解决 | 2026-03-10 16:12:20 | 2026-03-10 16:12:23 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
民航东北地区管理局民用航空医学中心BS-420咨询光学使用年限 | 民航东北地区管理局民用航空医学中心BS-420咨询光学使用年限，未提供序列号 |  | 156 4015 2182 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990006 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000230592 | IVD | 生化 | BS-420 | [7 empty] | 民航东北地区管理局民用航空医学中心 | 60082477 | 派工完成 | 2026-03-10 16:06:39 | 2026-03-10 18:50:11 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
陕西省咸阳市武功县中医医院IVD / 血球 / BC-5130试剂吸不上 | 陕西省咸阳市武功县中医医院IVD / 血球 / BC-5130试剂吸不上 【故障现象】：BC-5130 LH溶血剂管路堵塞 【排查过程】：加客户微信后，观察LH溶血济管路，更换LH溶血济时，管路液体不流动 【处理结果】：考虑LH溶血济内部管路堵塞，需要拆机检查 |  | 159 2929 0110 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 西安分公司 | TR-5B011088 | #TS000230547 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 陕西省咸阳市武功县中医医院 | 305430 | 技术支持解决 | 2026-03-10 16:00:32 | 2026-03-10 16:21:06 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
成都市晶都医疗美容医院IVD / 血球 / BC-5000询问做质控操作指引 | 成都市晶都医疗美容医院IVD / 血球 / BC-5000询问做质控操作指引 SS-73004004 【故障现象】：老师不会做质控，咨询如何选质控如何做质控 【排查过程】：讲解质控的设置，计数，查看 【处理结果】：问题解决 |  | 153 9005 7578 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | SS-73004004 | #TS000230492 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 成都市晶都医疗美容医院 | 90048416 | 技术支持解决 | 2026-03-10 15:52:49 | 2026-03-10 15:59:29 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
南漳县城关镇中心卫生院BC-5180 CRP显示CRP通道故障 | 南漳县城关镇中心卫生院BC-5180 CRP显示CRP通道故障，SU-26009099 【故障现象】：显示CRP通道故障 【排查过程】：显示CRP通道故障 【故障定位】：目前不在仪器旁边，明天重新呼入 【一线建议】：目前不在仪器旁边，明天重新呼入 【下派理由】：目前不在仪器旁边，明天重新呼入 |  | 155 7101 1119 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 |  | #TS000230326 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 南漳县城关镇中心卫生院 | 60115207 | 无需技术支持 | 2026-03-10 15:24:17 | 2026-03-10 15:31:08 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
成都市血液中心BC-30需要解读通讯协议的内容 | 成都市血液中心BC-30需要解读通讯协议的内容无法提供序列号 |  | 181 3225 2533 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 |  | #TS000230251 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 成都市血液中心 | 361332 | 技术支持解决 | 2026-03-10 15:14:03 | 2026-03-10 15:54:29 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
河北省保定市望都县黑堡中心卫生院BS-360S软件打不开 | 河北省保定市望都县黑堡中心卫生院BS-360S软件打不开 【故障现象】：仪器开机卡死 【排查过程】：重新开机启动后正常，咨询质控，校准相关问题 【处理结果】：重新开机启动后正常，解答疑问 |  | 139 3327 4033 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 石家庄分公司 | BB6-91000523 | #TS000230146 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 河北省保定市望都县黑堡中心卫生院 | 366231 | 技术支持解决 | 2026-03-10 14:58:34 | 2026-03-10 15:39:50 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
新津区吴氏医院BC-5120质控液如何输入，TQ-8B001525 | 新津区吴氏医院BC-5120质控液如何输入，TQ-8B001525 【故障现象】：客户BC-5120质控液如何输入 【排查过程】：指导客户重新管理员登录，告知质控路径 【处理结果】：已处理 |  | 182 0035 2155 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 |  | #TS000230120 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 新津区吴氏医院 | 335404 | 技术支持解决 | 2026-03-10 14:53:51 | 2026-03-10 15:07:26 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
中国人民解放军空军特色医学中心 - BC-7500[NR] CRP质控失控，清洗完也通不过 | 质控失控，清洗完也通不过 中国人民解放军空军特色医学中心 医学检验科 【故障现象】：CRP质控失控 【排查过程】：老师希望工程师现场处理 【故障定位】：排液，校准 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：老师希望工程师现场处理 |  | 181 0111 8651 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 北京分公司 | DB9-19000911 | #TS000230101 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 中国人民解放军空军特色医学中心 | 306055 | 派工完成 | 2026-03-10 14:48:57 | 2026-03-10 14:48:58 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
青岛福清路社区卫生服务中心IVD / 凝血仪器 / LBY-XC40B如何连接网络 | 青岛福清路社区卫生服务中心IVD / 凝血仪器 / LBY-XC40B如何连接网络,老师没有提供序列号 已将lis传输所需文件发给lis工程师 |  | 188 6542 0866 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 青岛分公司 |  | #TS000230018 | IVD | 凝血仪器 | LBY-XC40B | [7 empty] | 青岛福清路社区卫生服务中心 | 90409170 | 技术支持解决 | 2026-03-10 14:32:01 | 2026-03-10 14:58:08 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功
北京紫星医疗美容门诊部BC-10咨询仪器配件问题 | 北京紫星医疗美容门诊部BC-10咨询仪器配件问题，UH-22006507 |  | 186 0007 6855 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 北京分公司 |  | #TS000229956 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 北京紫星医疗美容门诊部 | 90409128 | 技术支持解决 | 2026-03-10 14:20:15 | 2026-03-10 14:54:53 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
晋城市中心血站贾老师13934570102需要质控品的说明书 | 晋城市中心血站贾老师13934570102需要质控品的说明书，转康慧无法提供序列号致电客户，自行通过软件转换成PDF格式，客户接受 |  | 035 1752 8285 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 太原分公司 |  | #TS000229886 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 晋城市中心血站 | 90027091 | 座席解决 | 2026-03-10 14:03:25 | 2026-03-10 14:03:26 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
定州市南城社区卫生服务中心BC-30显示稀释液过期，换了新的还是无法消除 | 定州市南城社区卫生服务中心BC-30显示稀释液过期，换了新的还是无法消除，老师没提供序列号 |  | 192 2109 5013 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000229873 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 定州市南城社区卫生服务中心 | 90213442 | 派工完成 | 2026-03-10 14:00:43 | 2026-03-10 14:45:10 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
北京九辰智能医疗设备有限公司咨询BS-430的059326002靶值如何查询 | 北京九辰智能医疗设备有限公司咨询BS-430的059326002靶值如何查询 【故障现象】：质控靶值在公众号查不到问题 【排查过程】：查询后解答 【处理结果】：查询后解答 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 北京分公司 |  | #TS000229830 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 北京九辰智能医疗设备有限公司 | 60136784 | 技术支持解决 | 2026-03-10 13:49:10 | 2026-03-10 15:32:52 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺
前郭尔罗斯蒙古族自治县中医院IVD / 血球 / H50不好使 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县中医院IVD / 血球 / H50不好使，老师要求工程师上门，没有提供序列号 |  | 135 7897 4011 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000229670 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 前郭尔罗斯蒙古族自治县中医院 | 313405 | 派工完成 | 2026-03-10 13:08:06 | 2026-03-10 13:08:10 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
长沙嘉辰生殖专科医院IVD / 血球 / BC-6100不吸探头清洁液 | 长沙嘉辰生殖专科医院IVD / 血球 / BC-6100不吸探头清洁液 【故障现象】：咨询关机时不吸探头液 【排查过程】：结果正常，关机时不吸探头液，给老师解释吸样与吸探头液用不同注射器 【处理结果】：老师先观察，有问题后期再报修 |  | 186 8046 8847 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 | TV-93000054 | #TS000229569 | IVD | 血球 | BC-6100 | [7 empty] | 长沙嘉辰生殖专科医院 | 60128859 | 技术支持解决 | 2026-03-10 12:49:48 | 2026-03-10 12:59:04 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
沈阳浑河新城中西医结合医院CL-900I整体结果值偏低 | 沈阳浑河新城中西医结合医院CL-900I整体结果值偏低， 等待客户30min 【故障现象】：CL-900I雌二醇项目结果偏低，客户觉得不符合临床 【排查过程】：客户质控结果在靶值下1-2个标准差范围，但大部分样本结果偏低， 【处理结果】：工单下派，分公司跟进 |  | 177 4866 4829 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 沈阳分公司 | BK2-56004322 | #TS000229557 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 沈阳浑河新城中西医结合医院 | 60105597 | 派工完成 | 2026-03-10 12:48:33 | 2026-03-10 13:56:59 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
宕昌县甘江头乡卫生院BS-430反应杯超限，光源灯发光强度不足 | YW-41008949 BS-430反应杯超限，光源灯发光强度不足 【故障现象】：反应杯超限 【排查过程】：老师希望工程师到现场维护 【故障定位】：光源，清洗水出水量不足，反应杯未清洗干净 【一线建议】：老师希望工程师到现场维护 【下派理由】：老师希望工程师到现场维护 |  | 158 5004 6796 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 |  | #TS000229450 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 宕昌县甘江头乡卫生院 | 90382969 | 派工完成 | 2026-03-10 12:27:30 | 2026-03-10 13:00:10 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
监利市福星康乐社会养老中心IVD / 生化 / BS-390提示运动丢步 | 监利市福星康乐社会养老中心IVD / 生化 / BS-390提示运动丢步 【故障现象】：BS-390提示运动丢步 【排查过程】：视频指导客户检查仪器，发现仪器报警样本盘皮带故障，同时发现试剂注射器漏液 【处理结果】：工单下派，建议带上样本盘皮带和试剂注射器 |  | 135 4564 0321 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 | WT-5A000885 | #TS000229347 | IVD | 生化 | BS-390 | [7 empty] | 监利市福星康乐社会养老中心 | 60088952 | 派工完成 | 2026-03-10 11:59:54 | 2026-03-10 12:17:01 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
临汾市美仁乳腺病医院BS-350查询不到2025,2026年的lis结果 | 临汾市美仁乳腺病医院BS-350查询不到2025,2026年的lis结果 【故障现象】：数据丢失 【排查过程】：常改系统时间导致数据丢失 【处理结果】：建议不要修改系统日期，做好备份 |  | 138 3570 4858 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 太原分公司 | XD-37000380 | #TS000229315 | IVD | 生化 | BS-350 | [7 empty] | 临汾市美仁乳腺病医院 | 60053038 | 技术支持解决 | 2026-03-10 11:49:50 | 2026-03-10 12:14:34 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
炉霍县旦都乡卫生院bc-5120 咨询端口号 | 炉霍县旦都乡卫生院bc-5120 咨询端口号 【故障现象】：bc-5120 咨询端口号 【排查过程】：已告知客户 【处理结果】：已处理 |  | 159 0341 4765 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 | TQ-05003224 | #TS000229256 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 炉霍县旦都乡卫生院 | 90192494 | 技术支持解决 | 2026-03-10 11:36:06 | 2026-03-10 11:39:11 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
天津医科大学总医院滨海医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP显示排空异常 | 天津医科大学总医院滨海医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP显示排空异常，无法提供序列号 【故障现象】：真空低 【排查过程】：清洗SV26，真空室到废液桶管路 【处理结果】：一切正常 |  | 158 2274 2249 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 天津分公司 |  | #TS000229187 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 天津医科大学总医院滨海医院 | 90023751 | 技术支持解决 | 2026-03-10 11:22:51 | 2026-03-10 12:37:59 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
郭老师13082746550平阴县中医医院BC-5120漏液 | 郭老师13082746550平阴县中医医院BC-5120漏液，老师反馈上周联系装机工程师报修，工程师当天处理好了故障，但过了两天设备再次漏液，来电反馈，TQ-3C006425 致电检验主管冯昌军跟踪 |  | 130 8274 6550 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 济南分公司 |  | #TS000229178 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 平阴县中医医院 | 304171 | 座席解决 | 2026-03-10 11:21:47 | 2026-03-10 11:21:48 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
淮南市寿县大顺镇中心卫生院BS-830技术咨询 | 淮南市寿县大顺镇中心卫生院BS-830技术咨询 无法提供序列号 【故障现象】：BS-830切换到桌面 【排查过程】：指导客户登录工程师账号密码后切换到桌面 【处理结果】：已解决 |  | 186 2750 3660 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 合肥分公司 |  | #TS000229137 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 淮南市寿县大顺镇中心卫生院 | 60106662 | 技术支持解决 | 2026-03-10 11:13:02 | 2026-03-10 11:17:56 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
竹山县双台乡卫生院BS-280增加备份量 | BS-280增加备份量，无法提供序列号，等待客户40min 【故障现象】：客户咨询BS-280可不可以增加糖化血红蛋白项目 【排查过程】：已告知客户 【处理结果】：已处理 |  | 135 9786 2182 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 |  | #TS000229136 | IVD | 生化 | BS-280 | [7 empty] | 竹山县双台乡卫生院 | 312296 | 技术支持解决 | 2026-03-10 11:12:30 | 2026-03-10 11:58:52 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
越西县第二人民医院BS-360S报警 | 越西县第二人民医院BS-360S报警 无提供序列号 【故障现象】：测试中停机 【排查过程】：重启后正常 【处理结果】：重启后正常 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 |  | #TS000229121 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 越西县第二人民医院 | 90245267 | 技术支持解决 | 2026-03-10 11:10:11 | 2026-03-10 11:40:32 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
山西省柳林县人民医院BC-7500[NR]CS采样针故障 | 山西省柳林县人民医院BC-7500[NR]CS采样针故障 【故障现象】：BC-7500[NR]CS采样针故障 【排查过程】：仪器报警采样针超过使用寿命，需更换采样针 【处理结果】：工单下派，由分公司对接 |  | 151 3545 2766 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 太原分公司 | DC6-2A001596 | #TS000229106 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 山西省柳林县人民医院 | 304830 | 派工完成 | 2026-03-10 11:05:23 | 2026-03-10 11:10:39 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
陕西省咸阳市武功县中医医院 - BC-5130 | 溶血剂LH故障 陕西省咸阳市武功县中医医院 医学检验科 【故障现象】：LH无法灌注，管中有气泡 【排查过程】：接头已拧紧，管路无打拆 【故障定位】：电磁泵，阀 【一线建议】：申请电磁阀，电磁泵和相关管路 【下派理由】：客户无法自行解决 附件: open_api/tid44609/1773111613_44609_fd6563_media_1773111607511.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773111613_44609_fd6563_media_1773111607511.jpg?Expires=1780542573&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=igORzBU7WiZFmcuZ1iHG30euJbI%3D |  | 130 9299 3028 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 西安分公司 | TR-5B011088 | #TS000229088 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 陕西省咸阳市武功县中医医院 | 305430 | 派工完成 | 2026-03-10 11:00:09 | 2026-03-10 16:40:29 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
竹山县双台乡卫生院BS-280咨询端口升级 | 竹山县双台乡卫生院BS-280咨询端口升级，BF4-06000069 转申祁棋 |  | 187 7289 1440 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 |  | #TS000229055 | IVD | 生化 | BS-280 | [7 empty] | 竹山县双台乡卫生院 | 312296 | 座席解决 | 2026-03-10 10:51:42 | 2026-03-10 10:51:43 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
西安交通大学医院BC-5385CRP需要了解通讯协议与LIS连接 | 西安交通大学医院BC-5385CRP需要了解通讯协议与LIS连接 【故障现象】：咨询通信协议 【排查过程】：发送通信协议 【处理结果】：提供通信协议 |  | 130 0295 9620 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 西安分公司 |  | #TS000229050 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 西安交通大学医院 | 321053 | 技术支持解决 | 2026-03-10 10:50:46 | 2026-03-10 11:15:09 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
宁夏平罗县渠口乡卫生院BS-430质控问题 | 宁夏平罗县渠口乡卫生院BS-430质控问题 无提供序列号 【故障现象】：质控问题 【排查过程】：查询后解答 【处理结果】：查询后解答 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 |  | #TS000229002 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 宁夏平罗县渠口乡卫生院 | 324912 | 技术支持解决 | 2026-03-10 10:39:33 | 2026-03-10 10:58:40 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
来安县雷官镇中心卫生院BS-830电脑输入病人信息后容易出现无法进行下一步操作 | 来安县雷官镇中心卫生院BS-830电脑输入病人信息后容易出现无法进行下一步操作 【故障现象】：BS-830电脑输入病人信息后容易出现无法进行下一步操作 【排查过程】：关机重启后故障可以解决，装机至今曾偶发多次出现故障 【处理结果】：当地分公司跟进处理 |  | 138 5502 2904 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 合肥分公司 | BA6-52004707 | #TS000228991 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 来安县雷官镇中心卫生院 | 90055924 | 派工完成 | 2026-03-10 10:37:39 | 2026-03-10 10:46:26 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
山东省德州市禹城县伦镇卫生院BC-5180 CRP采样针故障 | 山东省德州市禹城县伦镇卫生院BC-5180 CRP采样针故障，不进样，未提供序列号 【故障现象】：偶发报警轨道错误 【排查过程】：偶发轨道在未有样本时自动运行并报错，检查清洁传感器，检查加载微动开关回弹正常 【故障定位】：自动进样架传感器 【一线建议】：现场观察故障具体现象，软件升级，仪器升级 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 156 6686 0789 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 济南分公司 |  | #TS000228981 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 山东省德州市禹城县伦镇卫生院 | 60033920 | 派工完成 | 2026-03-10 10:35:42 | 2026-03-10 10:39:11 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
新乡市牧野区荣校社区卫生服务中心 - BS-1000M | 去帽卡顿死机 新乡市牧野区荣校社区卫生服务中心 医学检验科 【故障现象】：去盖模块异常 【排查过程】：指导复位后正常 【处理结果】：指导复位后正常 附件: open_api/tid44609/1773109781_44609_76a783_media_1773109730315.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773109781_44609_76a783_media_1773109730315.jpg?Expires=1780542573&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=phQ%2FbMpGt3tzUFTMtOwoPO7cLks%3D |  | 136 7492 6004 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 郑州分公司 | FU5-47000208 | #TS000228957 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 新乡市牧野区荣校社区卫生服务中心 | 381326 | 技术支持解决 | 2026-03-10 10:29:37 | 2026-03-10 11:05:23 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
新乡市牧野区荣校社区卫生服务中心 - BS-1000M | 去帽卡顿 新乡市牧野区荣校社区卫生服务中心 医学检验科 【故障现象】：去盖模块异常 【排查过程】：指导复位后正常 【处理结果】：指导复位后正常 附件: open_api/tid44609/1773109577_44609_d63443_media_1773109509312.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773109577_44609_d63443_media_1773109509312.jpg?Expires=1780542573&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=0hI7T2XEDnO4f7wqkIFA9XXuwg0%3D |  | 136 7492 6004 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 郑州分公司 | FU5-47000208 | #TS000228945 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 新乡市牧野区荣校社区卫生服务中心 | 381326 | 技术支持解决 | 2026-03-10 10:26:10 | 2026-03-10 17:58:16 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
北京市朝阳区66322部队医院BC-5180 CRP输入稀释液条码无效 | BC-5180 CRP输入稀释液条码无效 【故障现象】：开箱条码无效 【排查过程】：提供条码 【处理结果】：加载条码后正常 |  | 186 1095 4766 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 北京分公司 | SU-84001544 | #TS000228936 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 北京市朝阳区66322部队医院 | 367940 | 技术支持解决 | 2026-03-10 10:22:57 | 2026-03-10 10:30:52 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
邯郸市邯山区普惠妇产医院BC-5120显示HGB本底电压异常 | 邯郸市邯山区普惠妇产医院BC-5120显示HGB本底电压异常 【故障现象】：BC-5120显示HGB本底电压异常 【排查过程】：检查稀释液余量及管路链接，调整增益设置HGB 电压 【处理结果】：已解决 |  | 198 3303 2673 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 | TQ-86000428 | #TS000228917 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 邯郸市邯山区普惠妇产医院 | 90061939 | 技术支持解决 | 2026-03-10 10:16:07 | 2026-03-10 10:34:03 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
复旦大学, IVD / 血球 / BC-5180 CRP堵孔 | 复旦大学, IVD / 血球 / BC-5180 CRP堵孔 等待客户5小时 【故障现象】：BC-5180 CRP堵孔 【排查过程】：可以经过多次尝试消除故障后，故障解决 【处理结果】：已处理 |  | 188 1733 0572 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 上海分公司 | SU-16007536 | #TS000228907 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 复旦大学 | 90022709 | 技术支持解决 | 2026-03-10 10:12:52 | 2026-03-10 15:33:06 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
石城县精神病专科医院 - BS-600 | 更换光源灯 石城县精神病专科医院 医学检验科 【故障现象】：水空白超限10x 【排查过程】：做光度计检测，观察反应杯清洗水位高度正常无溢流，询问光源灯使用时间已有大半年，建议更换光源灯。客户要求工程师联系报价并上门处理。 【故障定位】：光源灯使用超限 【一线建议】：合理报价 【下派理由】：客户要求工程师联系报价并上门处理。 附件: open_api/tid44609/1773108574_44609_9d0e94_media_1773108567150.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773108574_44609_9d0e94_media_1773108567150.jpg?Expires=1780542573&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ds5wL3RuhuFGOqigTc4ZId7NTyY%3D |  | 181 7078 1702 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 南昌分公司 | YS-99001272 | #TS000228898 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 石城县精神病专科医院 | 90029480 | 派工完成 | 2026-03-10 10:09:30 | 2026-03-10 10:19:12 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
客服[59990003]通过IM创建了工单 | 【故障现象】：LEO（I)余量不足 【排查过程】：指导加载条码 【处理结果】：加载条码后正常 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 | RG-26105573 | #TS000228895 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 梅州市兴宁市径南镇卫生院 | 374310 | 技术支持解决 | 2026-03-10 10:09:05 | 2026-03-10 10:41:58 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
姚安县官屯乡卫生院 BC-2600结果不准，老师未提供联系方式，稍后再来电 | 姚安县官屯乡卫生院 BC-2600结果不准，老师未提供联系方式，稍后再来电 |  | 158 8785 1957 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 昆明分公司 | RQ-94100972T | #TS000228874 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 姚安县官屯乡卫生院 | 90036409 | 座席解决 | 2026-03-10 10:02:32 | 2026-03-10 10:02:33 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司医务室BC-5300开机有异响 | 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司医务室BC-5300开机有异响，无法提 【故障现象】：BC-5300开机有异响 【排查过程】：采样针动作异常，指导客户消除故障后，故障解决 【处理结果】：故障已处理 |  | 134 3931 9891 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 北京分公司 |  | #TS000228838 | IVD | 血球 | BC-5300 | [7 empty] | 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司医务室 | 90298371 | 技术支持解决 | 2026-03-10 09:50:46 | 2026-03-10 10:11:58 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司医务室BS-300系统故障 | 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司医务室BS-300系统故障，AO-13101270 【故障现象】：BS-300系统故障开机处理过程中主机出现问题，系统暂停运作 【排查过程】：考虑电脑系统问题，或者操作软件问题 【处理结果】：工单下派 |  | 134 3931 9891 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 北京分公司 |  | #TS000228836 | IVD | 生化 | BS-300 | [7 empty] | 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司医务室 | 90298371 | 派工完成 | 2026-03-10 09:50:06 | 2026-03-10 10:07:01 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
富裕县人民医院IVD / 血球 / BC-7500[N] CRP试剂质控有问题 | 富裕县人民医院IVD / 血球 / BC-7500[N] CRP试剂质控有问题 【故障现象】：咨询LIS传输数据WBC的取值 【排查过程】：LIS工程师咨询传输数据中两个WBC取哪一个 【处理结果】：解答咨询 |  | 130 7963 5557 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 | DB7-0B000065 | #TS000228824 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CRP | [7 empty] | 富裕县人民医院 | 60033221 | 技术支持解决 | 2026-03-10 09:47:09 | 2026-03-10 15:42:17 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
潢川宏升正骨医院BC-5120报警异常 | 潢川宏升正骨医院BC-5120报警异常，TQ-06003328 【故障现象】：客户反应BC-5120血常规个别样本血小板异常偏低，带RL标记 【排查过程】：客户没有质控品，要求工程师上门检修一下 【处理结果】：工单下派 15333974833来电反馈需要工程师等标本结果出来再上门处理，已告知后续工程师会电话预约上门时间 |  | 153 3397 4833 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990007 |  | 郑州分公司 |  | #TS000228808 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 潢川宏升正骨医院 | 90409131 | 派工完成 | 2026-03-10 09:43:18 | 2026-03-10 09:54:47 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
仙桃市干河社区卫生服务中心BC-5380工程师告知要更换电压板 | 仙桃市干河社区卫生服务中心BC-5380工程师告知要更换电压板 |  | 138 7298 7654 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 | RF-18105493 | #TS000228769 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 仙桃市干河社区卫生服务中心 | 90014792 | 派工完成 | 2026-03-10 09:29:40 | 2026-03-10 09:29:44 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
防城港市防城区人民医院CL-6000i | 2026-03-10 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01004【M1：样本针垂直运动碰撞，具体位置：加样位】 |  | 150 0772 3642 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 南宁分公司 | BB3-09001870 | #TS000228737 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 防城港市防城区人民医院 | 60039252 | 派工完成 | 2026-03-10 09:11:08 | 2026-03-10 11:03:12 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
陕西省渭南市阜平县秦源乳业有限公司MR-96A屏幕经常不亮 | 陕西省渭南市阜平县秦源乳业有限公司MR-96A屏幕经常不亮 鞠楚文：技术支持解决关单 |  | 138 9238 5805 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 西安分公司 | WH-11101714 | #TS000228689 | IVD | 生化 | MR-96A | [7 empty] | 陕西省渭南市阜平县秦源乳业有限公司 | 90003768 | 技术支持解决 | 2026-03-10 08:54:22 | 2026-03-10 09:09:01 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
资兴市中医院CL-6000i | 2026-03-10 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 137 8652 0154 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | admin |  | 长沙分公司 | BB3-02001109 | #TS000228606 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 资兴市中医院 | 309927 | 派工完成 | 2026-03-10 08:00:09 | 2026-03-10 08:19:10 | 59990007 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
中山大学附属第六医院 MT 8000样本管卡住了，拿走后点击一键消除仪器没有反应，卡着不动了 | 中山大学附属第六医院 MT 8000样本管卡住了，拿走后点击一键消除仪器没有反应，卡着不动了致电广州分公司检验主管赵凯电话光机，已致电RTS紧急接口人-何毅跟进表示先行下派，先联系工程师已致电工程师葛卫东，表示不归葛工管，等一下把单转走 |  | 198 7548 8846 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 广州分公司 | BM1-44000109 | #TS000228596 | IVD | 生化 | MT 8000 | [7 empty] | 中山大学附属第六医院 | 337400 | 派工完成 | 2026-03-10 07:27:04 | 2026-03-10 07:27:08 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
福建省建瓯市立医院CX-9000样本增样异常 | 福建省建瓯市立医院CX-9000样本增样异常已致电福州分公司检验主管黄聪利跟进，表示不需要坐席下派 |  | 147 5996 3571 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 福州分公司 | GC8-47000687 | #TS000228589 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 福建省建瓯市立医院 | 313721 | 座席解决 | 2026-03-10 05:37:06 | 2026-03-10 05:37:06 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
国家康复辅具研究中心附属康复医院 BC-5390 CRP故障消除受到限制 | 国家康复辅具研究中心附属康复医院 BC-5390 CRP故障消除受到限制已致电北京分公司检验主管张发跟进处理 |  | 186 3042 3022 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 北京分公司 | ST-91002209 | #TS000228531 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 国家康复辅具研究中心附属康复医院 | 60078571 | 派工完成 | 2026-03-09 23:21:16 | 2026-03-09 23:21:19 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
贞丰坎贝尔医院IVD / 血球 / BC-5130（TR-99003626）询问白细胞检测方法学是什么 | 贞丰坎贝尔医院IVD / 血球 / BC-5130（TR-99003626）询问白细胞检测方法学是什么 填报资料需要填写 |  | 155 1993 9709 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000227963 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 贞丰坎贝尔医院 | 60082240 | 派工完成 | 2026-03-09 18:50:12 | 2026-03-09 18:50:16 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
长沙市高新区雷锋街道社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5350 CRP检测不出结果 | 长沙市高新区雷锋街道社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5350 CRP检测不出结果 DD8-41000144 |  | 182 7318 0027 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | DD8-41000144 | #TS000227823 | IVD | 血球 | BC-5350 CRP | [7 empty] | 长沙市高新区雷锋街道社区卫生服务中心 | 60124560 | 派工完成 | 2026-03-09 18:04:23 | 2026-03-09 18:04:27 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
阿勒泰地区中心血站BC-5120报警试剂超过有效期，需要试剂条码 | 阿勒泰地区中心血站BC-5120报警试剂超过有效期，需要试剂条码 |  | 185 0906 3685 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 | TQ-9B002953 | #TS000227715 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 阿勒泰地区中心血站 | 90020191 | 派工完成 | 2026-03-09 17:37:59 | 2026-03-09 17:38:03 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
重庆市九龙坡区石板镇卫生院IVD / 生化 / BS-430识别不到试剂 | 重庆市九龙坡区石板镇卫生院IVD / 生化 / BS-430识别不到试剂 无法提供序列号 【故障现象】：条码扫描仪初始化失败 【排查过程】：所有试剂条码扫不上 【故障定位】：扫描头，位置 【一线建议】：来电为经销商先联系报价 【下派理由】：硬件 |  | 185 0232 3957 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 重庆分公司 |  | #TS000227644 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 重庆市九龙坡区石板镇卫生院 | 367631 | 派工完成 | 2026-03-09 17:21:51 | 2026-03-09 17:28:22 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新疆莎车县霍什拉普乡卫生院 - BC-5180 | 机子一打开就报警，鞘流通道堵，无稀释液，真空异常等等，无法做标本 新疆莎车县霍什拉普乡卫生院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1773047431_44609_df163c_media_1773047320410.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773047431_44609_df163c_media_1773047320410.jpg?Expires=1780542575&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=R4vOnQ2qAlSALUNrxW2El%2F9bwEg%3D open_api/tid44609/1773047432_44609_f46e35_media_1773047320411.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773047432_44609_f46e35_media_1773047320411.jpg?Expires=1780542575&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=8CCEedC5G7Ys8OcuiLCiyLSiXac%3D open_api/tid44609/1773047432_44609_f68de0_media_1773047320411.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773047432_44609_f68de0_media_1773047320411.jpg?Expires=1780542575&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=jeTiq%2Fs6Pu5sxsMmj0zk7AYSpr8%3D |  | 131 5030 7800 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | admin |  | 新疆分公司 | RG-09104251 | #TS000227599 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆莎车县霍什拉普乡卫生院 | 90003137 | 派工完成 | 2026-03-09 17:10:28 | 2026-03-09 18:00:05 | 59990001 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
广东省会城监狱医院EH-2080B PRO加样针漏斗那里水溢出，显微镜读片清晰度不够 | 广东省会城监狱医院EH-2080B PRO加样针漏斗那里水溢出，显微镜读片清晰度不够，未提供序列号 指导医生维护，建议观察使用；有问题再联系客服 |  | 183 1900 7080 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990004 |  | 广州分公司 |  | #TS000227592 | IVD | 尿液分析 | EH-2080B PRO | [7 empty] | 广东省会城监狱 | 90186611 | 技术支持解决 | 2026-03-09 17:09:20 | 2026-03-09 17:28:43 | 1-尿沉渣（热线） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接失败-离线 |  | 其他
观澜湖社区卫生服务站BS-5120数值异常 | 观澜湖社区卫生服务站BS-5120数值异常，老师没有提供序列号 【故障现象】：结果异常 【排查过程】：WBC高，RBC低， 【故障定位】：液路 【一线建议】：申请阀，电磁泵备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 136 8755 6502 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 海南分公司 |  | #TS000227490 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 观澜湖社区卫生服务站 | 90409107 | 派工完成 | 2026-03-09 16:55:13 | 2026-03-09 17:46:32 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
新疆农六师医院EH-2080B，a液报警 | 新疆农六师医院EH-2080B，a液报警 提供试剂条码，有问题再联系客服 |  | 182 9066 5331 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | V2-07000504 | #TS000227424 | IVD | 尿液分析 | EH-2080B | [7 empty] | 新疆农六师医院 | 321264 | 技术支持解决 | 2026-03-09 16:44:43 | 2026-03-09 16:58:25 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
天水博视眼科医院，肌肝试剂说明书适用型号没有bs360s 咨询是否可以使用 | 天水博视眼科医院，肌肝试剂说明书适用型号没有bs360s 咨询是否可以使用 【故障现象】：咨询肌肝试剂 【排查过程】：方法，校准，稳定性 【处理结果】：解答咨询 |  | 182 9434 8683 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 | BB6-95000882 | #TS000227369 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 天水博视眼科医院 | 90097495 | 技术支持解决 | 2026-03-09 16:32:52 | 2026-03-09 17:02:26 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
六安市霍山县漫水河镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP跟换试剂后，提示需要重新定标,询问怎么操作 | 六安市霍山县漫水河镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP跟换试剂后，提示需要重新定标,询问怎么操作 SU-93003060 【故障现象】：无乳胶 【排查过程】：gjq更换乳胶，LC，LC灌注 【故障定位】：排液过滤器，阀，管，CRP测量组件 【一线建议】：申请排液过滤器，阀，管，CRP测量组件备用 【下派理由】：需现场排查 |  | 131 3542 3808 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 合肥分公司 | SU-93003060 | #TS000227198 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 六安市霍山县漫水河镇中心卫生院 | 371753 | 派工完成 | 2026-03-09 16:03:54 | 2026-03-09 17:18:01 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
山东泰鸿生物科技发展有限公司 - BC-30 | 白细胞出现较大偏差，试剂内有明显红细胞但检测结果显示为0 山东泰鸿生物科技发展有限公司 医学装备科 附件: open_api/tid44609/1773043338_44609_636d69_media_1773043326219.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773043338_44609_636d69_media_1773043326219.jpg?Expires=1780542575&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=XfW59w4O2qwBLwxFmgDSfEZAgHc%3D open_api/tid44609/1773043339_44609_e30895_media_1773043326220.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773043339_44609_e30895_media_1773043326220.jpg?Expires=1780542575&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=2EfU5xAEGDbAWa5Uw7qwf8DTgfU%3D |  | 189 6302 3823 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  |  |  | 青岛分公司 | UD-35006727 | #TS000227189 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 山东泰鸿生物科技发展有限公司 | 90341400 | 派工完成 | 2026-03-09 16:02:13 | 2026-03-09 17:30:57 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
枣阳市经济技术开发区医院BS-450出现漏水 | 枣阳市经济技术开发区医院BS-450出现漏水 【故障现象】： 体检车生化漏水【故障定位】： 客户描述为后边坐下区域漏水，体检车上的生化怀疑预热组件损坏【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 19297184336来电催单，致电工程师何龙15872382032跟进 |  | 192 9718 4336 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 | YV-18002145 | #TS000227138 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 枣阳市经济技术开发区医院 | 60077729 | 派工完成 | 2026-03-09 15:52:55 | 2026-03-09 16:05:14 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
同济大学附属东方医院胶州医院 - SC-120 | 推不动 同济大学附属东方医院胶州医院 医学检验科 【故障现象】：玻片卡住 【排查过程】：指导取出玻片 【处理结果】：一切正常 附件: open_api/tid44609/1773042655_44609_7f81db_media_1773042643061.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773042655_44609_7f81db_media_1773042643061.jpg?Expires=1780542575&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=VwbyKoLx2rHbksa%2BI6V2wakTisM%3D |  | 132 1090 0629 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 青岛分公司 | UN-21000374 | #TS000227123 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 同济大学附属东方医院胶州医院 | 60120054 | 技术支持解决 | 2026-03-09 15:50:52 | 2026-03-09 16:15:25 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P1 IVD VIP1 | 三甲
内黄县人民医院 - MT 8000 | 故障无法消除 内黄县人民医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1773042128_44609_92cea9_media_1773042117464.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773042128_44609_92cea9_media_1773042117464.jpg?Expires=1780542575&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=doXXexbinhbmdoHt2QtOIwNCe7w%3D |  | 175 1307 2607 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 郑州分公司 | BM1-55000435 | #TS000227059 | IVD | 生化 | MT 8000 | [7 empty] | 内黄县人民医院 | 308951 | 派工完成 | 2026-03-09 15:42:04 | 2026-03-09 15:49:17 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
西安美术学院 BS-220提示没有检测到液面 | 西安美术学院 BS-220提示没有检测到液面 【故障现象】：样本针清洗检测不到液面 【排查过程】：清洗池不上水，不安装进水过滤器也不上水，管路布置顺畅但很脏 【故障定位】：泵，管路 【一线建议】：带泵，过滤器备用 【下派理由】：现场派查 |  | 173 9171 7501 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 西安分公司 | XJ-59003462 | #TS000227028 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 西安美术学院 | 90037345 | 派工完成 | 2026-03-09 15:36:19 | 2026-03-09 15:50:57 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新疆呼图壁县园户村卫生院BC-5180WBC堵孔 | BC-5180WBC堵孔 指导客户进行WBC池浸泡 40分钟 等待客户回应 【故障现象】：WBC堵孔 无法消除【排查过程】：指导客户打开右面板 检查管路未发现异常 指导客户WBC浸泡后故障消除【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: 微信图片_20260309164005_98_12.png:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260309164005_98_12_1773045624667_kumoqi.png?Expires=1780542575&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=jGBfeohIPh1yIeDFV8dVUHXfBH8%3D |  | 135 6531 1152 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990050 |  | 新疆分公司 | RG-26105526 | #TS000227019 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆呼图壁县园户村卫生院 | 336164 | 技术支持解决 | 2026-03-09 15:35:15 | 2026-03-09 16:40:44 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
广水市李店镇卫生院BS-450加水组件坏 | 广水市李店镇卫生院BS-450加水组件坏无法提供序列号 【故障现象】： 设备漏水【排查过程】： 客户反应设备漏水【故障定位】： 体检车客户长时间在外停放可能为预加热组件损坏【一线建议】：检查预加热组件 检查一起内部管路【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 李老师15826772627来电催促，致电检验主管刘倪跟进 |  | 158 2677 2627 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 |  | #TS000227014 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 广水市李店镇卫生院 | 60111763 | 派工完成 | 2026-03-09 15:34:39 | 2026-03-09 15:37:26 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
毕节市七星关区市东社区卫生服务中心BS-460报警糖化清洗失败 | 毕节市七星关区市东社区卫生服务中心BS-460报警糖化清洗失败，YU-34001817 【故障现象】：开机时报警样本针糖化清洗失败 【排查过程】：整机复位动作正常-清洗池出水正常-样本针有轻微弯曲现象-指导扳直样本针-复位后针在清洗池水平位置正常 【处理结果】：系统恢复不再报警，故障消除 |  | 189 8471 5733 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000227009 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 毕节市七星关区市东社区卫生服务中心 | 90061359 | 技术支持解决 | 2026-03-09 15:33:53 | 2026-03-09 15:44:40 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
大连铁路疾病预防控制中心IVD / 生化 / BS-380无法开机 | 大连铁路疾病预防控制中心IVD / 生化 / BS-380无法开机 【故障现象】： 无法开机 水箱不进水【排查过程】： 客户不在现场 希望工程师检查问题报价【下派理由】： 客户不在现场 希望工程师检查问题报价 |  | 138 4042 4260 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000226991 | IVD | 生化 | BS-380 | [7 empty] | 大连铁路疾病预防控制中心 | 90409100 | 派工完成 | 2026-03-09 15:30:01 | 2026-03-09 15:41:36 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
潍坊奎文中创中医医院BC-2800（RP-29109732）偏转电机和升降电机故障 | 潍坊奎文中创中医医院BC-2800（RP-29109732）偏转电机和升降电机故障 |  | 157 1536 0032 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 青岛分公司 |  | #TS000226863 | IVD | 血球 | BC-2800 | [7 empty] | 潍坊奎文中创中医医院 | 90409086 | 派工完成 | 2026-03-09 15:08:12 | 2026-03-09 15:08:16 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
江苏国际旅行卫生保健中心徐州分中心门诊部BS-860报错代码11013，设备不能使用 | 江苏国际旅行卫生保健中心徐州分中心门诊部BS-860报错代码11013，设备不能使用，序列号;BB9-51001603 客户存在投诉意向，坐席已做安抚，转检验主管毛佩跟进 |  | 176 5166 1718 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 南京分公司 |  | #TS000226731 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 江苏国际旅行卫生保健中心徐州分中心门诊部 | 90249294 | 座席解决 | 2026-03-09 14:42:15 | 2026-03-09 14:59:07 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
南阳豫西健和医院CL-6200i | 2026-03-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A07003【M1：底物注射器运动错误】,A07004【M1：底物注射器运动错误】 |  | 152 2567 2276 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | BB4-23000132 | #TS000226713 | IVD | 生化 | CL-6200I | [7 empty] | 南阳豫西健和医院 | 319870 | 派工完成 | 2026-03-09 14:37:07 | 2026-03-09 15:17:58 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三丙
晋中爱尔眼科医院有限公司IVD / 凝血仪器 / C3100（106-AE-18000483）做质控和样本数值偏差较大 | 晋中爱尔眼科医院有限公司IVD / 凝血仪器 / C3100（106-AE-18000483）做质控和样本数值偏差较大 |  | 133 0344 4403 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 太原分公司 | 106-AE-18000483 | #TS000226628 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 晋中爱尔眼科医院有限公司 | 90168774 | 派工完成 | 2026-03-09 14:20:01 | 2026-03-09 14:20:05 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
急 聊城东方男科医院BC-30本地电压异常 | 聊城东方男科医院BC-30本地电压异常 |  | 152 7569 3111 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 济南分公司 | UD-48009721 | #TS000226622 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 聊城东方男科医院 | 90373612 | 技术支持解决 | 2026-03-09 14:17:51 | 2026-03-09 15:25:33 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
渭南市第二医院BS-2000M光源灯能量不稳定 | BS-2000M光源灯能量不稳定 【故障现象】： 光源灯能量不稳定【排查过程】： 客户要求工程师上门【故障定位】： 光源灯【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 188 9213 3372 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 西安分公司 | YA-43000087 | #TS000226598 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 渭南市第二医院 | 305195 | 派工完成 | 2026-03-09 14:11:06 | 2026-03-09 14:13:05 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
祁东县富军综合医院BC-2600偏转电机异常 | 祁东县富军综合医院BC-2600偏转电机异常，RQ-57116920 |  | 199 8762 0868 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 |  | #TS000226484 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 祁东县富军综合医院 | 90380474 | 派工完成 | 2026-03-09 13:49:36 | 2026-03-09 14:02:25 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
喀什地区莎车县霍什拉甫乡卫生院BC-5180提示无溶血剂 | 喀什地区莎车县霍什拉甫乡卫生院BC-5180提示无溶血剂 无法提供序列号 中午休息15：30后联系 【故障现象】：真空低 【排查过程】：真空度10.4，停用一个月 【故障定位】：SV26，P3，管路气密性 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 |  | 155 9994 8656 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 |  | #TS000226474 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 喀什地区莎车县霍什拉甫乡卫生院 | 90002069 | 派工完成 | 2026-03-09 13:48:00 | 2026-03-09 17:32:34 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
乌鲁木齐市头屯河区疾控中心BRICYTE E6设备报故障（客户不清楚设备故障故障问题） | 乌鲁木齐市头屯河区疾控中心BRICYTE E6设备报故障（客户不清楚设备故障故障问题），需要工程师提供维修报价 【故障现象】：仪器故障 【排查过程】：经销商来电具体故障不详，客户电话向红销商索取 【故障定位】：经销商来电具体故障不详 【一线建议】：经销商要求价格只报经销商由经销商付费 【下派理由】：硬件故障联系经销经确定维修方案 老师来电催促，可以联系周老师15999069298，叶老师18699099765，致电工程师刘彬跟进 |  | 182 9083 3893 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | TA-15000714 | #TS000226274 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 乌鲁木齐市头屯河区疾控中心 | 60053924 | 派工完成 | 2026-03-09 12:40:24 | 2026-03-09 13:08:19 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
兴安盟精神卫生中心（兴安盟第二人民医院）BC-6000采样组件异常 | BC-6000采样组件异常 【故障现象】：采样组件动作异常【排查过程】：可消除故障 做样本时又报警【故障定位】： 采样组件 光耦 穿刺针【一线建议】： 检查穿刺针 光耦 运动等【下派理由】： 需现场拆机，客户无法自行操作。 |  | 134 5139 8501 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 内蒙古分公司 | TU-11001668 | #TS000226270 | IVD | 血球 | BC-6000 | [7 empty] | 兴安盟精神卫生中心（兴安盟第二人民医院） | 60105619 | 派工完成 | 2026-03-09 12:39:32 | 2026-03-09 12:49:54 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
隆回爱尔眼科医院IVD / 生化 / BS-360E检测不到净水水位，询问是仪器还是净水器的问题 | 隆回爱尔眼科医院IVD / 生化 / BS-360E检测不到净水水位，询问是仪器还是净水器的问题 无法提供序列号 【故障现象】： 去离子水余量不足 更换光源灯【排查过程】： 重新插拔浮子已解决 客户需要更换光源灯需要工程师带光源灯上门更换【故障定位】： 客户需要更换光源灯需要工程师带光源灯上门更换【下派理由】：客户需要更换光源灯需要工程师带光源灯上门更换，客户无法自行操作。 |  | 136 0745 9003 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 |  | #TS000226242 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 隆回爱尔眼科医院 | 90160921 | 派工完成 | 2026-03-09 12:33:02 | 2026-03-09 12:38:28 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
温宿县妇幼保健院IVD / 生化 / CL-1200I做指控一直都是失控的，检测结果有异常需要线下工程师上门查看 | 温宿县妇幼保健院IVD / 生化 / CL-1200I做指控一直都是失控的，检测结果有异常需要线下工程师上门查看 W7-17003191 |  | 156 9928 0203 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | W7-17003191 | #TS000226195 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 温宿县妇幼保健院 | 375580 | 派工完成 | 2026-03-09 12:14:40 | 2026-03-09 12:14:44 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
王老师15102677135,BC-5130咨询删除记录是否可以恢复 | 王老师15102677135,BC-5130咨询删除记录是否可以恢复，TR-8A001792，不愿告知医院名称所在城市 15102677135客户来电催单，需要技术尽快对接，转佟建阳 【故障现象】：咨询删除记录是否可以恢复【排查过程】：告知客户无法恢复。【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 151 0267 7135 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990002 |  | 深圳分公司 |  | #TS000226189 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-09 12:12:57 | 2026-03-09 12:32:20 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
新疆维吾尔自治区维吾尔医医院CL-6000i | 2026-03-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12013【M1：第一抓杯手水平运动错误】,A12012【M1：第一抓杯手水平运动错误】 |  | 139 9990 5842 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 新疆分公司 | BB3-11002024 | #TS000226157 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 | 301239 | 派工完成 | 2026-03-09 12:01:04 | 2026-03-09 13:52:45 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
阿拉乡卫生院BC-20链接lis系统需要技术指导,网口的指示灯不亮 | 阿拉乡卫生院BC-20链接lis系统需要技术指导,网口的指示灯不亮 UF-97001389 |  | 180 0941 2987 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 | UF-97001389 | #TS000226089 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 阿拉乡卫生院 | 90157688 | 派工完成 | 2026-03-09 11:46:50 | 2026-03-09 12:35:00 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
桑日麻乡卫生院 - BC-5385 CRP | 结果异常 桑日麻乡卫生院 医学检验科 【故障现象】：WBC/BASO溶血效果差 【排查过程】：更换LH后故障依旧 【故障定位】：LH加入，气泡 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 附件: open_api/tid44609/1773027316_44609_6d2c6d_media_1773027294464.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773027316_44609_6d2c6d_media_1773027294464.jpg?Expires=1780542575&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=XnNGOrx3ZAm3266smwRI1t6yWdI%3D |  | 175 0975 9001 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 兰州分公司 | DD4-53002832 | #TS000226043 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 桑日麻乡卫生院 | 90205325 | 派工完成 | 2026-03-09 11:35:10 | 2026-03-09 12:11:24 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
御景湾社区卫生服务站BC-1800血红蛋白计数不显示 | 御景湾社区卫生服务站BC-1800血红蛋白计数不显示，RK-75106963 |  | 158 5246 1940 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 南京分公司 |  | #TS000226041 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 御景湾社区卫生服务站 | 90051846 | 派工完成 | 2026-03-09 11:35:06 | 2026-03-09 11:46:49 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
中国人民解放军92510部队IVD / 血球 / BC-5180 CRP 稀释液没有条码，询问是否有条码可以提供 | 中国人民解放军92510部队IVD / 血球 / BC-5180 CRP 稀释液没有条码，询问是否有条码可以提供 SU-84001656 【故障现象】：开箱无条码 【排查过程】：提供条码 【处理结果】：加载条码后正常 |  | 130 9121 8285 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 广州分公司 | SU-84001656 | #TS000226038 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 中国人民解放军92510部队 | 90061505 | 技术支持解决 | 2026-03-09 11:34:43 | 2026-03-09 11:42:57 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新疆维吾尔自治区维吾尔医医院BS-2000爪手报故障 | 新疆维吾尔自治区维吾尔医医院BS-2000爪手报故障 CL-6000I 【故障现象】：第一抓杯手Y向零位失步 【排查过程】：频发故障能消除 【故障定位】：排线，光耦 【一线建议】：需现场排查 【下派理由】：需现场处理 |  | 185 9903 1978 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 |  | #TS000225973 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 | 301239 | 派工完成 | 2026-03-09 11:13:51 | 2026-03-09 11:30:51 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
（急）唐山美联臣美容医疗有限公司BC-2600血小板和红细胞不出数值 | 唐山美联臣美容医疗有限公司BC-2600血小板和红细胞不出数值 老师15530864026催单，转鞠楚文 |  | 155 3086 4026 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 | RQ-4B115160 | #TS000225950 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 唐山美联臣美容医疗有限公司 | 60084722 | 技术支持解决 | 2026-03-09 11:06:52 | 2026-03-09 12:09:24 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
成都市金牛区驷马桥社区卫生服务中心 - BS-460 | LIS连接异常 成都市金牛区驷马桥社区卫生服务中心 信息科 【故障现象】：客户连接LIS 需要工程师账号【排查过程】：提供【处理结果】：客户确认问题解决。 附件: open_api/tid44609/1773025269_44609_8264b2_media_1773025204639.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773025269_44609_8264b2_media_1773025204639.jpg?Expires=1780542575&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=QCytJtggK80NWBY6aTY7n5FqId4%3D |  | 158 8227 3061 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 成都分公司 | YU-99000877 | #TS000225926 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 成都市金牛区驷马桥社区卫生服务中心 | 330999 | 技术支持解决 | 2026-03-09 11:01:01 | 2026-03-09 11:26:10 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
汉中职业技术学院BC-2600真空低，无稀释液冲洗液，废液满，咨询如何处理 | 汉中职业技术学院BC-2600真空低，无稀释液冲洗液，废液满，咨询如何处理RQ-28109795 |  | 199 9344 2027 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 西安分公司 |  | #TS000225913 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 汉中职业技术学院 | 90409036 | 派工完成 | 2026-03-09 10:59:05 | 2026-03-09 14:04:15 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
钟祥市丰乐镇中心卫生院BC-5380更换稀释液后提示没有稀释液 | 钟祥市丰乐镇中心卫生院BC-5380更换稀释液后提示没有稀释液，RF-17105197 【故障现象】： 无稀释液【排查过程】： 颠倒浮子 重新插拔 无效果【故障定位】： 废液传感器【一线建议】：更换废液传感器 【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 187 2759 9481 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 |  | #TS000225903 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 钟祥市丰乐镇中心卫生院 | 378866 | 派工完成 | 2026-03-09 10:56:33 | 2026-03-09 11:19:48 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
福建国际旅行卫生保健中心CL-8000I清空反应杯失败 | W5-8C000591福建国际旅行卫生保健中心CL-8000I清空反应杯失败 【故障现象】： 清空反应杯失败 第二抓杯手运动错误【排查过程】：磁分离位置第二抓杯手运动错误 无法恢复故障【一线建议】： 检查磁分离盘 检查抓杯手【下派理由】：客户无法自行操作。 |  | 136 6501 6600 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 福州分公司 |  | #TS000225897 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 福建国际旅行卫生保健中心 | 60102652 | 派工完成 | 2026-03-09 10:53:55 | 2026-03-09 10:58:22 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
徐州市铜山区济复医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP报警更换采样针 | 徐州市铜山区济复医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP报警更换采样针 【故障现象】：系统提示更换穿刺针 【排查过程】：穿刺30000+ 【故障定位】：更换穿刺针 【一线建议】：联系设备科确认维修方案 【下派理由】：硬件 |  | 136 0520 0776 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 南京分公司 | SU-11006979 | #TS000225888 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 徐州市铜山区济复医院 | 60036864 | 派工完成 | 2026-03-09 10:51:39 | 2026-03-09 11:00:57 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
青岛市北区银康医院BC-5000报警小孔电压过低 | 青岛市北区银康医院BC-5000报警小孔电压过低 【故障现象】：显示小孔电压过低 【排查过程】：用原厂试剂，检查仪器底部漏液 【故障定位】：检查排液等液路 【一线建议】：带管阀计数池备用 【下派理由】：老师希望现场处理 |  | 130 3081 9960 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 青岛分公司 | SS-26009652 | #TS000225887 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 青岛市北区银康医院 | 90056841 | 派工完成 | 2026-03-09 10:51:28 | 2026-03-09 12:14:44 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
皮山县人民医院BC-6800无法联网 | 皮山县人民医院BC-6800无法联网 【故障现象】： 仪器无法连接【排查过程】： 更换 网线 跳过网络转接板 都不行 更换电脑网口也不行【故障定位】： 主控板【一线建议】：排查网线等 主控板【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 157 1902 8695 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | SH-8C002974 | #TS000225873 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 皮山县人民医院 | 301401 | 派工完成 | 2026-03-09 10:47:27 | 2026-03-09 11:11:10 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
急 保康县莱士单采血浆有限公司5120 做标本提示需要做质控 | 保康县莱士单采血浆有限公司5120 做标本提示需要做质控 |  | 158 7225 8898 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 |  | #TS000225848 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 保康县莱士单采血浆有限公司 | 90052212 | 派工完成 | 2026-03-09 10:40:56 | 2026-03-09 10:41:00 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
隆昌市中医医院BC-7500[NR] CRP乳胶信息读取异常 | BC-7500[NR] CRP乳胶信息读取异常，仪器靠墙看不到序列号 【故障现象】：乳胶信息读取异常 【排查过程】：更换一瓶后正常，请老师联系经销商补卡 【处理结果】：更换一瓶后正常，请老师联系经销商补卡 |  | 199 8292 0130 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 |  | #TS000225843 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 隆昌市中医医院 | 306412 | 技术支持解决 | 2026-03-09 10:37:54 | 2026-03-09 10:44:17 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
齐齐哈尔爱尔眼科医院BS-330E废液缓冲器溢流 | 齐齐哈尔爱尔眼科医院BS-330E废液缓冲器溢流，XQ-5C001074 【故障现象】： 废液缓冲器溢流【排查过程】： 偶发报警废液缓冲器溢流【故障定位】：排废管路【一线建议】：检查排废管路【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 151 4666 8321 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990002 |  | 黑吉分公司 | XQ-5C001074 | #TS000225840 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 齐齐哈尔爱尔眼科医院 | 60094566 | 派工完成 | 2026-03-09 10:36:37 | 2026-03-09 10:53:21 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
昌平区卫生健康委员会CL-6000i | 2026-03-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01024【M1：样本针堵针检测板通信异常】 |  | 177 2605 0173 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 北京分公司 | BB3-3C003268 | #TS000225839 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 昌平区卫生健康委员会 | 90272009 | 派工完成 | 2026-03-09 10:36:35 | 2026-03-09 13:52:45 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
黑龙江省双城市结核病防治所BS-330E长久不用，数据不准，希望工程师上门处理 | 黑龙江省双城市结核病防治所BS-330E长久不用，数据不准，希望工程师上门处理 |  | 135 0367 6266 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 | RG-45100113 | #TS000225836 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 黑龙江省双城市结核病防治所 | 90022447 | 派工完成 | 2026-03-09 10:36:07 | 2026-03-09 10:36:11 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
黑龙江省双城市结核病防治所BS-330E长久没用，数据不准，需要做检测维护 | 黑龙江省双城市结核病防治所BS-330E长久没用，数据不准，需要做检测维护 希望工程师直接上门处理 |  | 135 0367 6266 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 | XQ-3A000375 | #TS000225832 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 黑龙江省双城市结核病防治所 | 90022447 | 派工完成 | 2026-03-09 10:34:46 | 2026-03-09 10:34:51 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
乌海平康医院BC-5120小孔电压过低，漏水 | 乌海平康医院BC5120小孔电压过低，漏水无法提供序列号 【故障现象】：显示小孔电压过低 【排查过程】：用原厂试剂，检查仪器底部漏液 【故障定位】：检查排液等液路 【一线建议】：带管阀计数池备用 【下派理由】：老师希望现场处理 |  | 130 8473 6059 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000225759 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 乌海平康医院 | 90265625 | 派工完成 | 2026-03-09 10:05:59 | 2026-03-09 10:06:03 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
舟山定康医院BC-5120结果偏低 | 舟山定康医院BC-5120结果偏低，未提供序列号 【故障现象】：MCHC偏低 【排查过程】：MCV高，HCT高 【处理结果】：视频指导校准，比对 |  | 136 4580 8521 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990004 |  | 杭州分公司 |  | #TS000225756 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 舟山定康医院 | 90388241 | 技术支持解决 | 2026-03-09 10:05:15 | 2026-03-09 10:20:12 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
定陶县康复医院, IVD / 血球 / BC-2600报故障 | 定陶县康复医院, IVD / 血球 / BC-2600报故障 |  | 184 5403 8825 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 济南分公司 | RQ-68119998 | #TS000225755 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 定陶县康复医院 | 60087898 | 座席解决 | 2026-03-09 10:05:14 | 2026-03-09 10:36:13 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 一乙
江阳区黄舣中心卫生院（泸州市江阳区第二中医医院）CL-2600i，LIS传输无法回传 | 江阳区黄舣中心卫生院（泸州市江阳区第二中医医院）CL-2600i，LIS传输无法回传 【故障现象】：LIS传输无法回传 【排查过程】：指导LIS排查发现未设置通道号 指导设置【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 176 2866 1924 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 | BL2-53000800 | #TS000225748 | IVD | 生化 | CL-2600I | [7 empty] | 江阳区黄舣中心卫生院（泸州市江阳区第二中医医院） | 379000 | 技术支持解决 | 2026-03-09 10:03:43 | 2026-03-09 10:14:37 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
梅州市梅县区扶大社区卫生服务站 - BC-30S | 无法启动迈瑞血液细胞分析数据管理软件，无法打印报告单 梅州市梅县区扶大社区卫生服务站 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1773021384_44609_f11101_media_1773021373665.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773021384_44609_f11101_media_1773021373665.jpg?Expires=1780542575&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=XLaUZ7%2FlSBIAahY5cAiuq0lOreI%3D |  | 181 6348 3660 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  |  |  | 深圳分公司 | TH-79003576 | #TS000225729 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 梅州市梅县区扶大社区卫生服务站 | 380972 | 派工完成 | 2026-03-09 09:56:19 | 2026-03-09 10:32:50 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心 - BC-5180 CRP | 采样针动作异常报警频繁 上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心 医学检验科 【故障现象】：采样组件动作异常 【排查过程】：能消除故障，但测试两三个样本又会报警，指导清洁导轨丝杆后连续测试样本不再报警 【处理结果】：清洁后故障不再复发 附件: open_api/tid44609/1773020786_44609_b3c848_media_1773020777786.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1773020786_44609_b3c848_media_1773020777786.jpg?Expires=1780542575&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=4sFrzMnfS0gUf5w1AG2AJ1dikaI%3D |  | 136 4173 2373 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 上海分公司 | SU-28009565 | #TS000225712 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 上海市浦东新区周家渡社区卫生服务中心 | 90020549 | 技术支持解决 | 2026-03-09 09:46:22 | 2026-03-09 10:47:01 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
青海省海西州都兰县巴隆乡卫生院BC-20漏水 | 青海省海西州都兰县巴隆乡卫生院BC-20漏水 无法提供序列号 |  | 180 3022 3624 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 |  | #TS000225691 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 青海省海西州都兰县巴隆乡卫生院 | 90240632 | 派工完成 | 2026-03-09 09:41:47 | 2026-03-09 10:32:52 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
乌海平康医院BC-5120小孔电压过低 | 乌海平康医院BC-5120小孔电压过低 【故障现象】：显示小孔电压过低 【排查过程】：用原厂试剂，检查仪器底部漏液 【故障定位】：检查排液等液路 【一线建议】：带管阀计数池备用 【下派理由】：老师希望现场处理 |  | 139 4745 0763 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 内蒙古分公司 | TQ-15004341 | #TS000225650 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 乌海平康医院 | 90265625 | 派工完成 | 2026-03-09 09:27:07 | 2026-03-09 09:33:13 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
神龙架林区大九湖卫生院BS-450注射器运动错误 | BS-450注射器运动错误 【故障现象】：注射器运动错误【排查过程】： 客户自行更换过注射器 光耦 【故障定位】： 注射器组件【一线建议】： 检查注射器 电机等【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 137 3358 5587 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 | YV-03000681 | #TS000225647 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 神龙架林区大九湖卫生院 | 90186448 | 派工完成 | 2026-03-09 09:26:46 | 2026-03-09 09:34:27 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
石家庄市新兴中医皮肤病医院BC-5120真空压力异常 温度传感器故障 | 石家庄市新兴中医皮肤病医院BC-5120真空压力异常 温度传感器故障 【故障现象】：真空压力异常 温度传感器故障 【排查过程】：指导客户重启【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 130 7311 9664 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 石家庄分公司 | TQ-51007474 | #TS000225613 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 石家庄市新兴中医皮肤病医院 | 376526 | 技术支持解决 | 2026-03-09 09:16:55 | 2026-03-09 09:39:24 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
临沂市兰山红盾社区卫生服务中心BC-11需要溶血剂条码 | BC-11需要溶血剂条码，仪器靠墙无法提供序列号 |  | 199 6398 2976 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 青岛分公司 |  | #TS000225611 | IVD | 血球 | BC-11 | [7 empty] | 临沂市兰山红盾社区卫生服务中心 | 90388809 | 座席解决 | 2026-03-09 09:15:47 | 2026-03-09 09:34:07 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
衡阳市福田铺乡卫生院咨询BC-5000探头清洗液注册证号 | 衡阳市福田铺乡卫生院咨询BC-5000探头清洗液注册证号 转唐艳姣 |  | 173 4365 6093 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 | SS-22009113 | #TS000225589 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 衡阳市福田铺乡卫生院 | 90304049 | 座席解决 | 2026-03-09 09:09:11 | 2026-03-09 09:09:12 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
扬州市贝恩口腔广陵门诊部BC-20漏液，压力异常 | BC-20漏液，压力异常 |  | 150 1011 5788 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990010 |  | 南京分公司 | UF-1A004129 | #TS000225566 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 扬州市贝恩口腔广陵门诊部 | 90297334 | 座席解决 | 2026-03-09 08:56:37 | 2026-03-09 09:28:38 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
天津市津南区双闸卫生院BC-3000Plus更换冲洗液后显示没有冲洗液 | 天津市津南区双闸卫生院BC-3000Plus更换冲洗液后显示没有冲洗液，RJ-37115336 |  | 156 2096 7367 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 天津分公司 |  | #TS000225537 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 天津市津南区双闸卫生院 | 360277 | 派工完成 | 2026-03-09 08:38:06 | 2026-03-09 09:28:03 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
黑龙江省密山市和平乡卫生院BS-380咨询是否能做血红蛋白 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院BS-380咨询是否能做血红蛋白 【故障现象】：咨询能否做糖化血红蛋白 【排查过程】：查看仪器用非糖化针，告知只能用一代非双向同测试剂 【处理结果】：解答咨询 |  | 189 4585 8678 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 | WS-73002915 | #TS000225529 | IVD | 生化 | BS-380 | [7 empty] | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 | 361899 | 技术支持解决 | 2026-03-09 08:34:18 | 2026-03-09 08:40:14 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
长沙市芙蓉区韭菜园街道社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5120废液满无法消除 | 长沙市芙蓉区韭菜园街道社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5120废液满无法消除 老师来电催促，很多病人再等，希望工程师尽快对接处理。致电服务郑珊珊工程师，告知非他负责的区域，会对接转派并通知工程师尽快联系 |  | 185 8146 9142 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 | TQ-19004584 | #TS000225514 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 长沙市芙蓉区韭菜园街道社区卫生服务中心 | 90013362 | 派工完成 | 2026-03-09 08:25:42 | 2026-03-09 08:25:46 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
深圳市南山区人民医院前海时代社区健康服务中心BC-5180 CRP无法开机 | 深圳市南山区人民医院前海时代社区健康服务中心BC-5180 CRP无法开机 |  | 136 3273 2504 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 | SU-1B008039 | #TS000225505 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 深圳市南山区人民医院前海时代社区健康服务中心 | 90072785 | 派工完成 | 2026-03-09 08:14:23 | 2026-03-09 08:14:26 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
空军装备研究院门诊部BC-5000开机显示初始化 | 空军装备研究院门诊部BC-5000开机显示初始化 |  | 139 3133 6123 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 北京分公司 | SS-59001976 | #TS000225501 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 空军装备研究院门诊部 | 60092672 | 派工完成 | 2026-03-09 08:12:24 | 2026-03-09 08:12:28 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
电话工单山东省公共卫生临床中心IVD / 生化 / BS-2800M试剂搅拌单元板通讯异常 | 山东省公共卫生临床中心IVD / 生化 / BS-2800M试剂搅拌单元板通讯异常，联系方式刘老师13573152703，烦请跟进谢谢 转济南分公司检验主管冯昌军协助跟进 |  | 135 7315 2703 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  |  | JP7-21000071 | #TS000225481 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 山东省公共卫生临床中心 | 90282599 | 派工完成 | 2026-03-09 04:33:23 | 2026-03-09 04:33:26 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
荆门市人民医院(荆门市第二人民医院)IVD / 生化 / BS-2000特殊试剂s机洗液Da（114）在哪里 | 荆门市人民医院(荆门市第二人民医院)IVD / 生化 / BS-2000特殊试剂s机洗液Da（114）在哪里，联系方式老师18271908112，烦请跟进谢谢 转武汉分公司检验主管刘倪协助跟进 |  | 182 7190 8112 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 武汉分公司 | BG5-06000290 | #TS000225478 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 荆门市人民医院(荆门市第二人民医院) | 312065 | 派工完成 | 2026-03-09 01:15:19 | 2026-03-09 01:15:23 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
湖北省中西医结合医院（湖北省新华医院）IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS气源状态异常无法消除 | 湖北省中西医结合医院（湖北省新华医院）IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS气源状态异常无法消除，联系方式刚老师19907140089，烦请跟进谢谢 转武汉分公司检验主管刘倪协助跟进 |  | 199 0714 0089 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 武汉分公司 | DC6-43003650 | #TS000225450 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 湖北省中西医结合医院（湖北省新华医院） | 311882 | 派工完成 | 2026-03-08 23:08:45 | 2026-03-08 23:08:49 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
成都大学附属医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS轨道动作异常 | 成都大学附属医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS轨道动作异常，联系方式杨老师18180637526，烦请跟进谢谢 转成都分公司检验主管熊辉龙协助跟进 |  | 181 8063 7526 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 成都分公司 | DC6-2B001657 | #TS000225401 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 成都大学附属医院 | 328000 | 派工完成 | 2026-03-08 21:21:46 | 2026-03-08 21:21:50 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
黑龙江齐齐哈尔市第一医院IVD / 血球 / BP 200N仪器做完血常规不做CRP了 | 黑龙江齐齐哈尔市第一医院IVD / 血球 / BP 200N仪器做完血常规不做CRP了，联系方式梁老师13836279189，烦请跟进谢谢 转黑吉分公司检验主管张鸿浩协助跟进 |  | 138 3627 9189 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 黑吉分公司 | DG8-5A000661 | #TS000225380 | IVD | 血球 | BP 200N | [7 empty] | 黑龙江齐齐哈尔市第一医院 | 323705 | 派工完成 | 2026-03-08 20:53:10 | 2026-03-08 20:53:14 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
东莞市樟木头医院 - CL-8000I | 不做标本 东莞市樟木头医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1772971263_44609_8a299d_media_1772971259873.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772971263_44609_8a299d_media_1772971259873.jpg?Expires=1780542576&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=5vWJNEJawrIGDV1iHQKj4NIA2xY%3D |  | 136 2263 9232 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | admin |  | 深圳分公司 | BH3-46000830 | #TS000225366 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 东莞市樟木头医院 | 101653 | 派工完成 | 2026-03-08 20:01:01 | 2026-03-09 08:17:37 | 59990007 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
青岛永合佰利方医疗管理有限公司第三诊所IVD / 血球 / BC-10仪器提示电压异常， | 青岛永合佰利方医疗管理有限公司第三诊所IVD / 血球 / BC-10仪器提示电压异常，联系方式王老师17669670812，烦请跟进谢谢 转青岛分公司检验主管王铖翊协助跟进 |  | 176 6967 0812 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 青岛分公司 | UH-4A014305 | #TS000225365 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 青岛永合佰利方医疗管理有限公司第三诊所 | 90408998 | 派工完成 | 2026-03-08 19:58:09 | 2026-03-08 19:58:13 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
和田县喀什塔什乡卫生院咨询BS-460，能否做免疫的项目 | 和田县喀什塔什乡卫生院咨询BS-460，能否做免疫的项目 |  | 151 9929 4261 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000225319 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 和田县喀什塔什乡卫生院 | 90044223 | 派工完成 | 2026-03-08 18:38:46 | 2026-03-08 18:38:50 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
扬州市洪泉医院 - BS-430 | 闲置一年多设备想投入使用，怎么办 新沂华瑞医院，管理科室 与工单号408151362是同一家医院，重复报工，无需指导 附件: open_api/tid44609/1772960827_44609_056dfb_media_1772960818695.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772960827_44609_056dfb_media_1772960818695.jpg?Expires=1780542576&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=XKKwgxw6x0hmBqny1%2Bp1HCUSURY%3D |  | 158 5113 2662 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  |  |  | 南京分公司 | YW-1B006040 | #TS000225265 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 扬州市洪泉医院 | 323987 | 无需技术支持 | 2026-03-08 17:07:03 | 2026-03-08 17:14:41 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 二甲
扬州市洪泉医院 - BS-430 | 闲置一年多设备，准备重新投入使用，怎么调试 扬州市洪泉医院 其他管理科室 与工单号408151362是同一家医院，重复报工，无需指导 附件: open_api/tid44609/1772960761_44609_6e14b2_media_1772960757655.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772960761_44609_6e14b2_media_1772960757655.jpg?Expires=1780542576&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=cO9BpbDCFBe%2B9L7xIbzi3B4MuKc%3D |  | 158 5113 2662 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 南京分公司 | YW-1B006040 | #TS000225264 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 扬州市洪泉医院 | 323987 | 无需技术支持 | 2026-03-08 17:05:58 | 2026-03-08 17:14:15 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 二甲
新沂九如城华瑞医院有限公司 - BC-5120 | 闲置一年多设备想投入使用怎么办 新沂九如城华瑞医院有限公司 其他管理科室 【故障现象】：设备放置一年多，打算启用【排查过程】：一台5120血球，一台430生化【处理结果】：工单下派，工程师联系老师18052298877，沟通调机事宜。 附件: open_api/tid44609/1772960717_44609_b282f1_media_1772960711304.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772960717_44609_b282f1_media_1772960711304.jpg?Expires=1780542576&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=SgjE2PbY%2BI3NqoeyOrTamPvxwP8%3D |  | 182 5173 1791 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 南京分公司 | TQ-1A004642 | #TS000225263 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 新沂九如城华瑞医院有限公司 | 90283089 | 派工完成 | 2026-03-08 17:05:15 | 2026-03-08 17:11:14 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
云南全安堂医疗健康有限公司bs-830s，咨询质控的溶解比例 | 云南全安堂医疗健康有限公司bs-830s，咨询质控的溶解比例，bb7-52000937，何老师，15012302500， 咨询生化质控溶解比例，有效期，告知老师加入5ml纯净水，溶半个小时，分装后放入冷冻区，有效期一个月 |  | 150 1230 2500 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 |  | #TS000225247 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 云南全安堂医疗健康有限公司 | 90408777 | 技术支持解决 | 2026-03-08 16:39:56 | 2026-03-08 16:55:43 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
合朋溪镇同济医院BC-10咨询如何做质控 | 合朋溪镇同济医院BC-10咨询如何做质控，客户无法提供序列号 |  | 138 8564 6413 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000225205 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 合朋溪镇同济医院 | 90161643 | 技术支持解决 | 2026-03-08 15:55:57 | 2026-03-08 16:35:08 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
玉山县人民医院IVD / 血球 / SC-120报异常无法消除 | 玉山县人民医院IVD / 血球 / SC-120报异常无法消除，老师不方便提供序列号 【故障现象】：消除故障不能点【排查过程】：沟通发现状态不满足，机器在运行状态所以不能点，待机器停止运行后点击消除故障【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 137 5533 4777 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 南昌分公司 |  | #TS000225198 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 玉山县人民医院 | 316233 | 技术支持解决 | 2026-03-08 15:49:16 | 2026-03-08 16:03:49 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
辽阳市文圣区罗大台镇沙浒中心卫生院bc-2100，咨询如何测量婴儿指尖血， | 辽阳市文圣区罗大台镇沙浒中心卫生院bc-2100，咨询如何测量婴儿指尖血， |  | 133 4234 5552 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 沈阳分公司 | RA-5A102470 | #TS000225197 | IVD | 血球 | BC-2100 | [7 empty] | 辽阳市文圣区罗大台镇沙浒中心卫生院 | 60093964 | 技术支持解决 | 2026-03-08 15:48:32 | 2026-03-08 16:10:05 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
惠州市仲恺高新区人民医院IVD / 微生物仪器 / TDR-X120黑屏了 | 惠州市仲恺高新区人民医院IVD / 微生物仪器 / TDR-X120黑屏了 19835152774客户来电催单，需要工程师尽快联系，转刘瓒 刘瓒：请下派，计算机系统有问题 |  | 198 3515 2774 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000225169 | IVD | 微生物仪器 | TDR-X120 | [7 empty] | 惠州市仲恺高新区人民医院 | 385482 | 派工完成 | 2026-03-08 15:24:17 | 2026-03-08 15:44:31 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
杭州萧山瑞恩医疗美容门诊部有限公司BS-240咨询蒸馏水是否可以使用 | 杭州萧山瑞恩医疗美容门诊部有限公司BS-240咨询蒸馏水是否可以使用，YX-2A006261 【故障现象】：咨询什么水可以使用【排查过程】：告知老师怡宝的纯净水可以使用，娃哈哈的纯净水可以使用，其它的不行【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 199 9541 5235 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 杭州分公司 | YX-2A006261 | #TS000225157 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 杭州萧山瑞恩医疗美容门诊部有限公司 | 90312012 | 技术支持解决 | 2026-03-08 15:06:21 | 2026-03-08 15:59:51 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
盐源树仁医院BC-2600提示红细胞故障 | 盐源树仁医院BC-2600提示红细胞故障 |  | 193 8067 0461 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 | RQ-77122593 | #TS000225104 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 盐源树仁医院 | 60114224 | 派工完成 | 2026-03-08 13:21:12 | 2026-03-08 15:48:45 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
寻甸县妇幼保健院 - BS-1000M | 故障 寻甸县妇幼保健院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1772943429_44609_8bfff4_media_1772943423863.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772943429_44609_8bfff4_media_1772943423863.jpg?Expires=1780542576&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=o4BVVLUM09KrCGwEYIad7OisYNA%3D |  | 158 7798 7734 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 昆明分公司 | FU5-53000813 | #TS000225059 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 寻甸县妇幼保健院 | 381164 | 无需技术支持 | 2026-03-08 12:17:06 | 2026-03-08 12:23:40 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
云南省保山市施甸县摆榔卫生院BC-5130出现报警 | 云南省保山市施甸县摆榔卫生院BC-5130出现报警，TR-88 【故障现象】：液体压力超载【排查过程】：已清理13阀和14阀之间的管路，无效。怀疑阀堵【处理结果】：工单下派，工程师带阀上门维修 |  | 187 2524 0461 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002，59990007 |  | 昆明分公司 | TR-88001411 | #TS000225057 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 云南省保山市施甸县摆榔卫生院 | 319817 | 派工完成 | 2026-03-08 12:11:46 | 2026-03-08 12:11:47 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
寻甸县妇幼保健院 - BS-1000M | 故障 寻甸县妇幼保健院 医学检验科 重复报工 附件: open_api/tid44609/1772942407_44609_ed4a31_media_1772942380750.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772942407_44609_ed4a31_media_1772942380750.jpg?Expires=1780542576&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=nrPT%2BiegHIcsHl9XiJBmlvTMqhk%3D |  | 158 7798 7734 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  |  |  | 昆明分公司 | FU5-53000813 | #TS000225053 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 寻甸县妇幼保健院 | 381164 | 无需技术支持 | 2026-03-08 12:00:02 | 2026-03-08 12:23:20 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
桑珠孜区年木乡皓寺综合门诊部BS-230项目数值偏高 | 桑珠孜区年木乡皓寺综合门诊部BS-230项目数值偏高 【故障现象】：质控失控【排查过程】：试剂换过，搅拌杆干净，怀疑定标有问题【处理结果】：工单下派，工程师上门处理 |  | 147 1892 9858 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000224995 | IVD | 生化 | BS-230 | [7 empty] | 桑珠孜区年木乡皓寺综合门诊部 | 90186184 | 派工完成 | 2026-03-08 10:57:46 | 2026-03-08 11:46:47 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
赤峰市元宝山区同生堂医院BS-360S采样针不动了 | 赤峰市元宝山区同生堂医院BS-360S采样针不动了，未提供序列号 【故障现象】：样本针撞弯【排查过程】：怀疑样本针驱动组件有问题【处理结果】：工单下派，工程师带针维修并检查样本针驱动组件有无异常 |  | 133 2236 8188 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000224983 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 赤峰市元宝山区同生堂医院 | 60107644 | 派工完成 | 2026-03-08 10:40:17 | 2026-03-08 10:48:31 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
寻甸县妇幼保健院IVD / 生化 / BS-1000M做不了标本 | 寻甸县妇幼保健院IVD / 生化 / BS-1000M做不了标本 【故障现象】：清洗压力偏低，无法恢复【处理结果】：老师没有工程师的联系方式。工单下派，工程师速度联系老师解决 |  | 138 8847 2383 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 | FU5-53000813 | #TS000224979 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 寻甸县妇幼保健院 | 381164 | 派工完成 | 2026-03-08 10:33:25 | 2026-03-08 10:40:02 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
云南省第二监狱医院座机咨询BC-6100PLUS功能问题 | 云南省第二监狱医院座机咨询BC-6100PLUS功能问题，客户表示暂时无需安排技术对接，有需要会再次来电咨询 |  | 087 1650 91295 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 | TY-9A000067 | #TS000224977 | IVD | 血球 | BC-6100PLUS | [7 empty] | 云南省第二监狱医院 | 329111 | 座席解决 | 2026-03-08 10:31:37 | 2026-03-08 10:31:39 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
六安市裕安区新桥卫生服务站IVD / 血球 / BC-10无法正常打印 | 六安市裕安区新桥卫生服务站IVD / 血球 / BC-10无法正常打印 |  | 138 6573 3120 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 合肥分公司 | UH-07002746 | #TS000224976 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 六安市裕安区新桥卫生服务站 | 90057536 | 派工完成 | 2026-03-08 10:28:51 | 2026-03-08 11:32:02 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
急 武威同康中医院BC-5380 CRP需要试剂条码 | 急 武威同康中医院BC-5380 CRP需要试剂条码 DD3-48000752，客户需要工程师尽快回电提供条码 |  | 173 9310 7559 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990009 |  | 兰州分公司 |  | #TS000224968 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 武威同康中医院 | 60038196 | 派工完成 | 2026-03-08 10:26:10 | 2026-03-08 10:35:25 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
武威同康中医院bc-5380需要溶血剂条码， | 武威同康中医院bc-5380需要溶血剂条码，未提供序列号 |  | 199 9350 4406 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 兰州分公司 |  | #TS000224966 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 武威同康中医院 | 60038196 | 派工完成 | 2026-03-08 10:25:27 | 2026-03-08 10:34:59 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
深圳稳态诊所bc-5000，需要试剂的条码， | 深圳稳态诊所bc-5000，需要试剂的条码，SS-5B013319 |  | 185 6587 6506 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 深圳分公司 | SS-5B013319 | #TS000224956 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 深圳稳态诊所 | 90389183 | 派工完成 | 2026-03-08 10:15:35 | 2026-03-08 10:34:30 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
仪陇县观紫中心卫生院 - BC-5180 CRP | 昨天科室改造，然后灰很重第二天上班就这样了 仪陇县观紫中心卫生院 医学检验科 重复报修 附件: open_api/tid44609/1772936098_44609_76b203_media_1772936052944.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772936098_44609_76b203_media_1772936052944.jpg?Expires=1780542576&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=yz%2F3LvwdA7ZyR34Ne0f%2Bw3x4c4Y%3D |  | 135 6860 0604 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  |  |  | 成都分公司 | SU-27009312 | #TS000224955 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 仪陇县观紫中心卫生院 | 337088 | 无需技术支持 | 2026-03-08 10:14:51 | 2026-03-08 10:33:57 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
北京市房山区长阳镇恭和社区卫生服务中心BC-5180 CRP白细胞数值异常 | 北京市房山区长阳镇恭和社区卫生服务中心BC-5180 CRP白细胞数值异常，序列号：SU-03004847 【故障现象】：质控失控，结果带R【排查过程】：昨天已经有工程师在维修，没修好，老师着急【处理结果】：工单下派，工程师速度联系老师解决 |  | 180 1038 5367 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990009 |  | 北京分公司 |  | #TS000224954 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 北京市房山区长阳镇恭和社区卫生服务中心 | 90208391 | 派工完成 | 2026-03-08 10:14:41 | 2026-03-08 10:33:18 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
仪陇县观紫中心卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP动作异常，本底异常 | 仪陇县观紫中心卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP动作异常，本底异常 【故障现象】：采样针动作异常【排查过程】：故障无法消除【处理结果】：工单下派，工程师上门检查 |  | 177 1383 7281 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 | SU-27009312 | #TS000224953 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 仪陇县观紫中心卫生院 | 337088 | 派工完成 | 2026-03-08 10:14:36 | 2026-03-08 10:27:18 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
益阳市资阳区新桥河镇卫生院IVD / 血球 / BC-5130报警试剂过期 | 益阳市资阳区新桥河镇卫生院IVD / 血球 / BC-5130报警试剂过期 |  | 158 0265 5517 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 | TR-99003581 | #TS000224950 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 益阳市资阳区新桥河镇卫生院 | 379734 | 派工完成 | 2026-03-08 10:09:16 | 2026-03-08 10:20:59 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
北京市丰台区温馨精康园医务室BC-5120，数据少了两个点 | 北京市丰台区温馨精康园医务室BC-5120，数据少了两个点，TQ-47007148 【故障现象】：质控不上传【排查过程】：沟通得知老师把质控当样本做，以前也一直这样做。告知老师应该在质控界面做。【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 192 6110 3230 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 北京分公司 | TQ-47007148 | #TS000224940 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 北京市丰台区温馨精康园医务室 | 60059976 | 技术支持解决 | 2026-03-08 10:02:00 | 2026-03-08 10:14:43 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
海南一龄医疗产业发展有限公司BC-6100Plus，咨询试剂的使用问题 | 海南一龄医疗产业发展有限公司BC-6100Plus，咨询试剂的使用问题，TY-36000367 15103639027老师需要工程师再联系，转血球群 【故障现象】：老师想屏蔽掉网织红，只做五分类【处理结果】：工单下派，工程师协助处理 15103639027客户来电催单，需要服务工程师尽快回电，已致电工程师崔道洪跟进 |  | 151 0363 9027 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990002 |  | 海南分公司 | TY-36000367 | #TS000224930 | IVD | 血球 | BC-6100PLUS | [7 empty] | 海南一龄医疗产业发展有限公司 | 90277992 | 派工完成 | 2026-03-08 09:51:55 | 2026-03-08 10:20:19 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
常宁市第二人民医院BS-800水空白超限 | 常宁市第二人民医院BS-800水空白超限，序列号：XE-03001 【故障现象】：水空白超限【排查过程】：指导客户更换光源灯【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 192 3734 8750 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 | XE-03001922 | #TS000224920 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 常宁市第二人民医院 | 90325812 | 技术支持解决 | 2026-03-08 09:32:42 | 2026-03-08 10:04:34 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
昭通市彝良县洛旺乡卫生院BC-5385 CRP，需要溶血剂条码 | 昭通市彝良县洛旺乡卫生院BC-5385 CRP，需要溶血剂条码，DD4-46001715 |  | 157 5019 2616 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 | DD4-46001715 | #TS000224917 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 昭通市彝良县洛旺乡卫生院 | 360807 | 派工完成 | 2026-03-08 09:28:57 | 2026-03-08 09:38:19 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
急 玉树州第三人民医院 BS-1000Mups无法开机 | 急 玉树州第三人民医院 BS-1000Mups无法开机，序列号：SUS-S7001292 【故障现象】突然断电，现在无法开机【排查过程】：怀疑客户UPS有问题，客户不配合检查【处理结果】：工单下派，工程师速度联系老师，客户很着急 |  | 188 9737 3272 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990009 |  | 兰州分公司 |  | #TS000224915 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 玉树州第三人民医院 | 90051205 | 派工完成 | 2026-03-08 09:22:31 | 2026-03-08 09:30:36 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
鞍山市铁东区医院bc-5385 crp，架子反了卡住了 | 鞍山市铁东区医院bc-5385 crp，架子反了卡住了，DD4-48002237 客户已自行处理完毕 |  | 133 3211 5168 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 沈阳分公司 | DD4-48002237 | #TS000224913 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 鞍山市铁东区医院 | 301825 | 无需技术支持 | 2026-03-08 09:19:00 | 2026-03-08 09:37:19 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
急 鲁北镇毛都卫生院BC-20提示溶血剂过期，需要新溶血剂条码 | 鲁北镇毛都卫生院BC-20提示溶血剂过期，需要新溶血剂条码 |  | 136 8477 3873 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 内蒙古分公司 | UF-11003344 | #TS000224912 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 鲁北镇毛都卫生院 | 90284182 | 技术支持解决 | 2026-03-08 09:18:08 | 2026-03-08 09:27:19 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
云南省保山市施甸县摆榔卫生院BC-5130本底异常， | 云南省保山市施甸县摆榔卫生院BC-5130本底异常，TR-88001411 等待老师反馈 10分钟 【故障现象】：本底异常【排查过程】：由于报警液体压力超载导致本底异常，重新开机后机器正常。告知老师多做做整机浸泡【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 187 2524 0461 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 | TR-88001411 | #TS000224910 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 云南省保山市施甸县摆榔卫生院 | 319817 | 技术支持解决 | 2026-03-08 09:16:25 | 2026-03-08 09:42:05 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
武陟县济民医院BC-6800Plus，报吸样不足，无法消除 | 武陟县济民医院BC-6800Plus，报吸样不足，无法消除，UC-48003936 【故障现象】：重复报修【处理结果】：工单下派，工程师速度 联系，老师着急 |  | 195 1326 8252 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 郑州分公司 | UC-48003936 | #TS000224905 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 武陟县济民医院 | 90072092 | 派工完成 | 2026-03-08 09:05:42 | 2026-03-08 09:10:21 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
安庆市施汉彬爱尔眼科医院安徽省安庆市施汉彬眼科医院CL-900I设备有报错，按计数超限 | 安庆市施汉彬爱尔眼科医院安徽省安庆市施汉彬眼科医院CL-900I设备有报错，按计数超限 【故障现象】：暗计数超限【处理结果】：工单下派，工程师联系老师上门处理 |  | 150 5569 7077 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990009 |  | 合肥分公司 |  | #TS000224896 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 安庆市施汉彬爱尔眼科医院安徽省安庆市施汉彬眼科医院 | 322195 | 派工完成 | 2026-03-08 08:43:02 | 2026-03-08 08:48:04 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
武陟县济民医院 - BC-6800PLUS | 清除不了故障，样本架抽不出来，已经半个小时内报两次警了 武陟县济民医院 医学检验科 【故障现象】：吸样不足【排查过程】：无法消除。【处理结果】：工单下派，工程师尽快联系老师，上门处理，着重检查吸样管路是否发白堵塞 附件: open_api/tid44609/1772930411_44609_56f025_media_1772930374259.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772930411_44609_56f025_media_1772930374259.jpg?Expires=1780542579&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=FyA22Pea6cf0OJIG%2BMmUDWQczJE%3D |  | 151 3915 5633 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  |  |  | 郑州分公司 | UC-48003936 | #TS000224893 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 武陟县济民医院 | 90072092 | 派工完成 | 2026-03-08 08:40:06 | 2026-03-08 08:55:35 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
安徽省阜阳肿瘤医院 - BC-7500[NR] CS | WC1浮子状态异常，无法消除故障 安徽省阜阳肿瘤医院 医学检验科 【故障现象】：WC1池浮子状态异常，漏液【排查过程】：无法消除，可能是排废管路堵塞【处理结果】：工单下派，工程师上门处理 附件: open_api/tid44609/1772929674_44609_a2ab71_media_1772929614223.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772929674_44609_a2ab71_media_1772929614223.jpg?Expires=1780542579&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=fEwAZlEkyAW%2B61j9hIWX6byT8Sw%3D open_api/tid44609/1772929675_44609_d7dfdc_media_1772929663054.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772929675_44609_d7dfdc_media_1772929663054.jpg?Expires=1780542579&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=vODU6SzgBh6boamGioq%2BegYPkyI%3D |  | 182 9818 2019 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 合肥分公司 | DC6-3B003127 | #TS000224879 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 安徽省阜阳肿瘤医院 | 310961 | 派工完成 | 2026-03-08 08:27:51 | 2026-03-08 08:49:34 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
涞水县妇幼保健院CL-6000i | 2026-03-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：分杯盘】,A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 昨天工单，现在机器正常。 |  | 151 7625 0012 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | BB3-05001495 | #TS000224873 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 涞水县妇幼保健院 | 60075571 | 无需技术支持 | 2026-03-08 08:16:04 | 2026-03-09 08:15:35 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
黑龙江远东心脑血管医院CL-6000i | 2026-03-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A02005【M1：试剂针垂直运动碰撞，具体位置：试剂针清洗池】 昨天工单，现在机器正常。 |  | 137 9617 4742 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | BB3-06001565 | #TS000224871 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 黑龙江远东心脑血管医院 | 60084257 | 无需技术支持 | 2026-03-08 08:01:44 | 2026-03-09 08:17:14 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
永州职业技术学院附属医院（永州市第一人民医院）CL-6000i | 2026-03-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 昨天工单，现在机器正常。 |  | 152 0747 1675 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 长沙分公司 | BB3-02001149 | #TS000224870 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 永州职业技术学院附属医院（永州市第一人民医院） | 321877 | 无需技术支持 | 2026-03-08 08:01:43 | 2026-03-09 08:19:03 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
石家庄市第一医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS采样针堵了 | 石家庄市第一医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS采样针堵了，需要工程师协助，联系方式范老师18617965255，烦请跟进谢谢 转石家庄分公司检验主管李广达协助跟进 老师二次来电称已解决 |  | 186 1796 5255 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 石家庄分公司 | DC6-44003779 | #TS000224861 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 石家庄市第一医院 | 307525 | 座席解决 | 2026-03-08 03:10:51 | 2026-03-08 03:10:55 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
苏州公安监管医院IVD / 血球 / BC-6000PLUS换了试剂之后一直报警 | 苏州公安监管医院IVD / 血球 / BC-6000PLUS换了试剂之后一直报警，联系方式徐老师15506168838,烦请跟进谢谢 转苏州分公司检验主管吴沐然，未能联系上工程师和产线主管，转RTS紧急接口人何毅协助跟进 老师来电二次催单 何毅：已下派对应工单，现场工程师已对接，无需下派此单，工单封闭 |  | 155 0616 8838 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990053 |  | 苏州分公司 | TX-9A000552 | #TS000224859 | IVD | 血球 | BC-6000PLUS | [7 empty] | 苏州公安监管医院 | 90408959 | 座席解决 | 2026-03-08 02:07:26 | 2026-03-08 02:07:30 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
深圳市龙华区妇幼保健院IVD / 凝血仪器 / CX-9000水平码盘光偶，移动异常 | 深圳市龙华区妇幼保健院IVD / 凝血仪器 / CX-9000水平码盘光偶，移动异常，联系方式赵老师15712172793，烦请跟进谢谢 转深圳分公司检验主管丁晗 |  | 157 1217 2793 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 深圳分公司 | GC8-44000583 | #TS000224846 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 90231426 | 派工完成 | 2026-03-08 00:09:10 | 2026-03-08 00:09:15 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
郑州人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS日期显示过期 | 郑州人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS日期显示过期，需要工程师协助，联系方式李老师037167078406转0371，烦请跟进谢谢 转郑州分公司检验主管叶正航 |  | 037 1670 78406 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 郑州分公司 | DC6-46004071 | #TS000224824 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 郑州人民医院 | 308731 | 派工完成 | 2026-03-07 23:02:13 | 2026-03-07 23:02:18 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
中国人民解放军北部战区总医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS一直显示消除故障 | 中国人民解放军北部战区总医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS一直显示消除故障，联系方式常老师17790994038，烦请联系工程师协助，烦请跟进谢谢 转沈阳分公司检验主管毕仕杰协助跟进 |  | 177 9099 4038 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 沈阳分公司 | UC-23002138 | #TS000224809 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 中国人民解放军北部战区总医院 | 302139 | 派工完成 | 2026-03-07 22:32:00 | 2026-03-07 22:32:03 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
全州县人民医院IVD / 生化 / CL-6000I试剂过期了 | 全州县人民医院IVD / 生化 / CL-6000I试剂过期了,联系方式贺老师18177307645，烦请跟进谢谢 转南宁分公司检验主管姚春全协助跟进 |  | 181 7730 7645 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 南宁分公司 | BF7-03000090 | #TS000224786 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 全州县人民医院 | 105310 | 派工完成 | 2026-03-07 21:29:39 | 2026-03-07 21:29:43 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
武警新疆总队医院IVD / 血球 / BC-6000显示无余量但试剂是满的 | 武警新疆总队医院IVD / 血球 / BC-6000显示无余量但试剂是满的，需要工程师协助，联系方式胡老师15099093796，烦请跟进谢谢 转新疆分公司检验主管孙涛18665931478协助跟进 |  | 150 9909 3796 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | TU-21002294 | #TS000224747 | IVD | 血球 | BC-6000 | [7 empty] | 武警新疆总队医院 | 324360 | 派工完成 | 2026-03-07 20:31:17 | 2026-03-07 20:31:20 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
湖南旺旺医院有限公司IVD / 微生物仪器 / AF-600运行过程中有异响 | 湖南旺旺医院有限公司IVD / 微生物仪器 / AF-600运行过程中有异响 无法提供序列号 |  | 137 8616 4897 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 |  | #TS000224624 | IVD | 微生物仪器 | AF-600 | [7 empty] | 湖南旺旺医院有限公司 | 325166 | 派工完成 | 2026-03-07 18:04:34 | 2026-03-07 18:04:39 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
勐海县格朗和乡卫生院IVD / 生化 / BS-460样本针糖化清洗失败 | 勐海县格朗和乡卫生院IVD / 生化 / BS-460样本针糖化清洗失败 无法提供序列号 【故障现象】：开机时报警样本针糖化清洗失败 【排查过程】：整机复位动作正常-清洗池出水正常-样本针有轻微弯曲现象-指导扳直样本针-复位后针在清洗池水平位置正常 【处理结果】：系统恢复不再报警，故障消除 |  | 166 0695 0334 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 昆明分公司 |  | #TS000224612 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 勐海县格朗和乡卫生院 | 60133238 | 技术支持解决 | 2026-03-07 17:50:39 | 2026-03-07 18:02:38 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
南丹县八圩瑶族乡卫生院BC-5380红细胞堵孔，白细胞不分类 | BC-5380红细胞堵孔，白细胞不分类 【故障现象】：WBC不分类 【排查过程】：结果不稳定，散点图异常，老师反馈LEO2试剂使用量大 【故障定位】：液路 【一线建议】：申请压断阀备用 【下派理由】：液路故障，客户无法自行处理 |  | 181 7886 1225 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 南宁分公司 | RF-0B104331 | #TS000224503 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 南丹县八圩瑶族乡卫生院 | 380540 | 派工完成 | 2026-03-07 16:18:00 | 2026-03-07 16:33:28 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
洗马林中心卫生院BC-5130本底异常/真空异常 | BC-5130本底异常/真空异常 【故障现象】：本底异常/真空异常 【排查过程】：关机重启后故障消除 【处理结果】：故障已消除 |  | 190 3103 0207 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 | TR-8B001972 | #TS000224343 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 洗马林中心卫生院 | 90026899 | 技术支持解决 | 2026-03-07 14:34:06 | 2026-03-07 14:52:36 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
大庆龙南医院IVD / 血球 / BC-6800（SH-98003244）结果乱码 | 大庆龙南医院IVD / 血球 / BC-6800（SH-98003244）结果乱码 |  | 045 9591 0334 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 | SH-98003244 | #TS000224326 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 大庆龙南医院 | 314229 | 派工完成 | 2026-03-07 14:16:16 | 2026-03-07 14:16:20 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
兰州大学第一医院 - BC-7500[NR] CRP | 堵孔 兰州大学第一医院 医学检验科 【故障现象】：仪器报警堵孔 【排查过程】：指导执行探头清洁液浸泡后反复消除故障成功消除 【处理结果】：故障已消除 附件: open_api/tid44609/1772862790_44609_c390c9_media_1772862781591.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772862790_44609_c390c9_media_1772862781591.jpg?Expires=1780542579&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=NR3qtkQIOOhC0TXpGZXuFLAja0E%3D |  | 151 1703 2209 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yanghong@dinuo.com |  |  |  | 兰州分公司 | DB9-09000119 | #TS000224294 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 兰州大学第一医院 | 311201 | 技术支持解决 | 2026-03-07 13:53:05 | 2026-03-07 14:14:13 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P2 IVD VIP2 | 三甲
治多县藏医药BC-5180 CRP不出结果 | 治多县藏医药BC-5180 CRP不出结果 【故障现象】：WBC全部星号 【排查过程】：试剂连接正常、流动室、DIFF池清洗，无效果 【故障定位】：WBC全部星号 【一线建议】：申请压断阀备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 189 3554 9906 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | SU-2C010081 | #TS000224279 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 治多县藏医药 | 60055569 | 派工完成 | 2026-03-07 13:42:31 | 2026-03-07 13:59:26 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
隆子县藏医院 - BS-370E | 灯泡怎么找 隆子县藏医院 医学检验科 【故障现象】：咨询光源灯位置 【排查过程】：客户已自行找到光源灯位置 【处理结果】：无需技术支持 |  | 180 0893 7829 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  |  |  | 成都分公司 | BA2-09000186 | #TS000224278 | IVD | 生化 | BS-370E | [7 empty] | 隆子县藏医院 | 90161855 | 无需技术支持 | 2026-03-07 13:42:04 | 2026-03-07 15:05:39 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
大方县红旗街道社区卫生服务中心BC-5380质控品批号维护不到省临检中心 | 大方县红旗街道社区卫生服务中心BC-5380质控品批号维护不到省临检中心 【故障现象】：咨询质控批号 【排查过程】：客户无人接听，已自行处理 【处理结果】：无需技术支持 |  | 152 8572 9217 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000224199 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 大方县红旗街道办事处社区卫生服务中心 | 90055849 | 无需技术支持 | 2026-03-07 11:51:17 | 2026-03-07 12:18:50 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
广安市邻水县精神病医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP试剂需要新条码 | 广安市邻水县精神病医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP试剂需要新条码 SU-34010627 【故障现象】：试剂过期 【排查过程】：指导更换新试剂并扫码 【处理结果】：已消除故障 |  | 157 6020 6588 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | SU-34010627 | #TS000224160 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 广安市邻水县精神病医院 | 90188829 | 技术支持解决 | 2026-03-07 11:27:49 | 2026-03-07 11:36:19 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
随县吴山镇卫生院BS-430水空白超限 | BS-430水空白超限 【故障现象】：水空白超限10x 【排查过程】：做光度计检测，观察反应杯清洗水位高度正常无溢流，询问光源灯使更换时间上次更换23年，建议更换光源灯。客户要求工程师联系报价并上门处理。 【故障定位】：光源灯使用超限 【一线建议】：合理报价 【下派理由】：客户要求工程师联系报价并上门处理。 张老师18827583090来电催促，表示这台机子等待使用。致电检验主管跟进 |  | 188 2758 3090 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 | YW-8B002145 | #TS000224119 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 随县吴山镇卫生院 | 321498 | 派工完成 | 2026-03-07 11:11:25 | 2026-03-07 11:34:54 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
湖南株洲市攸县石羊塘卫生院IVD / 生化 / BS-430(YW-3A008707)报错：水空白超线 | 湖南株洲市攸县石羊塘卫生院IVD / 生化 / BS-430(YW-3A008707)报错：水空白超限 【故障现象】：水空白超限10x 【排查过程】：之前一个月已更换光源灯，故障依旧 【故障定位】：清洗机构 【一线建议】：现场检查清洗机构 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 191 7332 0035 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | YW-3A008707 | #TS000224101 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 湖南株洲市攸县石羊塘卫生院 | 90005857 | 派工完成 | 2026-03-07 11:03:16 | 2026-03-07 11:10:00 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
巴彦淖尔市临河区八一乡卫生院BS-460试剂无法装载，类型显示叹号 | 巴彦淖尔市临河区八一乡卫生院BS-460试剂无法装载，类型显示叹号 【故障现象】：试剂无法装载，类型显示叹号 【排查过程】：检查报警试剂瓶，发现条码被挡住，处理后重新装载正常 【处理结果】：已正常装载试剂 |  | 150 4729 2907 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 内蒙古分公司 | YU-48002135 | #TS000224059 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 巴彦淖尔市临河区八一乡卫生院 | 60130269 | 技术支持解决 | 2026-03-07 10:41:28 | 2026-03-07 11:40:11 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
龙岗区人民医院千林山居社康BC-5130 HCV数值不稳定 | BC-5130 HCV数值不稳定 【故障现象】：老师反馈质控HGB\HTC结果偏低 【排查过程】：第三方质控物，质控文件批号靶值全不对，老师未设置正常质控，建议老师向购买商寻要质控靶值，已指导质控设定操作 【处理结果】：培训质控操作，老师已明白 |  | 136 3280 0827 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 | TR-9A003723 | #TS000224047 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 龙岗区人民医院千林山居社康 | 90041314 | 技术支持解决 | 2026-03-07 10:35:01 | 2026-03-07 11:05:01 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
广州市天河区中医医院IVD / 血球 / BC-7500[R] CRP堵孔 | 广州市天河区中医医院IVD / 血球 / BC-7500[R] CRP堵孔 【故障现象】：WC1浮子状态异常、堵孔 【排查过程】：客户无法手动确认故障点，需要工程师现场排查 【处理结果】：已有单据，此单无需处理 |  | 182 1867 8814 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 广州分公司 | DB9-0A000183 | #TS000224045 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 广州市天河区中医医院 | 336839 | 无需技术支持 | 2026-03-07 10:32:59 | 2026-03-07 10:49:52 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
梅河口市天都中医院CL-1200I一直校准不上 | 梅河口市天都中医院CL-1200I一直校准不上 【故障现象】：FT4无法校准 【排查过程】：其它项目能正常校准，就FT4不能校准，校准设置一切正常 【故障定位】：操作 【一线建议】：更新项目参数重新校准，检查软件版本 【下派理由】：客户无法处理 |  | 155 8568 1589 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000224043 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 梅河口市天都中医院 | 90186160 | 派工完成 | 2026-03-07 10:31:09 | 2026-03-07 10:39:08 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
广州市天河区中医医院 - BC-7500[NR] CRP | 堵孔 广州市天河区中医医院 医学检验科 【故障现象】：WC1浮子状态异常、堵孔 【排查过程】：客户无法手动确认故障点，需要工程师现场排查 【故障定位】：液路故障 【一线建议】：申请必要备件备用 【下派理由】：液路故障，客户无法自行处理 附件: open_api/tid44609/1772850310_44609_62c37f_media_1772850285470.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772850310_44609_62c37f_media_1772850285470.jpg?Expires=1780542579&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ZX4knhuxLe7wtExseU2xvyZnGts%3D |  | 153 6086 1079 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yanghong@dinuo.com |  |  |  | 广州分公司 | DB9-0A000183 | #TS000224034 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 广州市天河区中医医院 | 336839 | 派工完成 | 2026-03-07 10:25:02 | 2026-03-07 10:39:49 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
19513379308BS-360S试剂装载不上 | 19513379308BS-360S试剂装载不上 【故障现象】：试剂盘19号位置装载不起 【排查过程】：19号位连续装载及更换试剂都不能装载起，试剂更换其它位置后正常装载 【处理结果】：试剂已加载完成 |  | 195 1337 9308 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 郑州分公司 | BB6-36003808 | #TS000224029 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 杞县永大医院 | 90346342 | 技术支持解决 | 2026-03-07 10:18:36 | 2026-03-07 10:35:16 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
新疆伊犁州友谊医院BC-7500[NR] CS旋转扫描机构异常 | BC-7500[NR] CS旋转扫描机构异常 【故障现象】：CS旋转扫描机构异常 【排查过程】：质控血倒入引起故障，需工程师现场维护 【处理结果】：已有单据，无需处理 |  | 180 8283 7765 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | DC6-37002586 | #TS000224025 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 新疆伊犁州友谊医院 | 301414 | 无需技术支持 | 2026-03-07 10:13:46 | 2026-03-07 10:47:30 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
安徽省滁州市文昌社区卫生服务站BC-1800报警WBC结果异常 | 安徽省滁州市文昌社区卫生服务站BC-1800报警WBC结果异常 |  | 186 5501 6646 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 合肥分公司 | RK-64106188 | #TS000224015 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 安徽省滁州市文昌社区卫生服务站 | 90048312 | 派工完成 | 2026-03-07 10:01:01 | 2026-03-07 10:56:21 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
兰州城关区草场街街道五一山社区卫生服务站BC-10BC-10HGB本底电压异常 | 兰州城关区草场街街道五一山社区卫生服务站BC-10BC-10HGB本底电压异常 |  | 131 1931 3985 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | UH-3C011356 | #TS000223992 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 兰州城关区草场街街道五一山社区卫生服务站 | 90356552 | 派工完成 | 2026-03-07 09:52:20 | 2026-03-07 10:56:35 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接失败-离线 |  | 一乙
广安市岳池县浩康医院BC-2600结果异常，本底异常 | RQ-7A123320 BC-2600结果异常，本底异常 |  | 133 7822 9917 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 |  | #TS000223987 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 广安市岳池县浩康医院 | 90354427 | 派工完成 | 2026-03-07 09:49:17 | 2026-03-07 09:49:46 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
深圳市南山区人民医院前海时代社区健康服务中心BC-5180 CRP质控液录入是3/10过期，现在是3/6，如何改有限期 | 深圳市南山区人民医院前海时代社区健康服务中心BC-5180 CRP质控液录入是3/10过期，现在是3/6，如何改有限期 【故障现象】：咨询修改质控有效期 【排查过程】：解答无法修改在用质控信息，可以新建质控文件使用 【处理结果】：客户已重新设置质控使用 |  | 138 2337 2660 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 | SU-1B008039 | #TS000223986 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 深圳市南山区人民医院前海时代社区健康服务中心 | 90072785 | 技术支持解决 | 2026-03-07 09:49:17 | 2026-03-07 09:55:53 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
皖北康复医院CL-6000i | 2026-03-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 155 0561 2779 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 合肥分公司 | BB3-1A002329 | #TS000223977 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 皖北康复医院 | 90187094 | 派工完成 | 2026-03-07 09:41:33 | 2026-03-07 10:57:29 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三乙
迭部慈云医院BC-5120液体压力超载 | 迭部慈云医院BC-5120液体压力超载 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机 【处理结果】：重新开机正常 |  | 183 9411 9444 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | TQ-88001010 | #TS000223971 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 迭部慈云医院 | 90072970 | 技术支持解决 | 2026-03-07 09:39:21 | 2026-03-07 10:10:44 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
广东省中医院大学城分院 - BC-6800PLUS | 不进样 广东省中医院大学城分院 医学检验科 【故障现象】：自动进样时提示系统忙 【排查过程】：单机测试能正常测试，流水线不行，仪器及轨道全部关机重启后，不再提示，测试正常 【处理结果】：仪器已恢复正常测试 附件: open_api/tid44609/1772846910_44609_413ac0_media_1772846900955.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772846910_44609_413ac0_media_1772846900955.mp4?Expires=1780542579&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=sBaKN57FmowzJAPAnBSRUDKWKOA%3D |  | 137 2516 5258 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yanghong@dinuo.com |  |  |  | 广州分公司 | UC-5A005156 | #TS000223961 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 广东省中医院大学城分院 | 329658 | 技术支持解决 | 2026-03-07 09:28:26 | 2026-03-07 10:08:33 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
山西晋城市高平河西镇中心卫生院BC-5000需要稀释液条码 | BC-5000需要稀释液条码 【故障现象】：咨询稀释液条码 【排查过程】：原本条码丢失，无法加载试剂，提供新条码后正常加载 【处理结果】：问题已处理 |  | 155 2530 7003 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 太原分公司 | SS-3B000090 | #TS000223935 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 山西晋城市高平河西镇中心卫生院 | 304856 | 技术支持解决 | 2026-03-07 09:01:41 | 2026-03-07 09:06:22 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
新疆伊犁州友谊医院BC-7500[B] CS质控品洒进仪器内咨询如何清理 | 新疆伊犁州友谊医院BC-7500[B] CS质控品洒进仪器内咨询如何清理 【故障现象】：无故障 【排查过程】：老师误操作蒋质控血倒入自动进样架内，需要拆机清理维护 【故障定位】：人为因素 【一线建议】：仪器清理顺带维护，合理收取费用 【下派理由】：需要维护 |  | 180 8283 7765 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 | GC8-37000319 | #TS000223926 | IVD | 血球 | BC-7500[B] CS | [7 empty] | 新疆伊犁州友谊医院 | 301414 | 派工完成 | 2026-03-07 08:53:36 | 2026-03-07 09:17:25 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
潍坊市潍城区中医院BC-7500[NR] CRP扫描不了 | 潍坊市潍城区中医院BC-7500[NR] CRP扫描不了 【故障现象】：开机提示试剂无 【排查过程】：仪器试剂界面无任何信息显示，扫描条码也无任何显示 【故障定位】：软件故障 【一线建议】：升级仪器软件刷机 【下派理由】：软件故障，客户无法处理 |  | 158 6348 5697 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 青岛分公司 | DB9-11000471 | #TS000223923 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 潍坊市潍城区中医院 | 60135928 | 派工完成 | 2026-03-07 08:52:17 | 2026-03-07 09:09:04 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
哈尔滨强直风湿医院BC-5000分析清除不了 | 哈尔滨强直风湿医院BC-5000分析清除不了 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡，手动疏通V36阀液管及接头后重启仪器故障消除。 【处理结果】：故障消除 |  | 177 4564 7064 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 | SS-31009989 | #TS000223916 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 哈尔滨强直风湿医院 | 90334986 | 技术支持解决 | 2026-03-07 08:46:27 | 2026-03-07 08:53:42 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
太原市第四人民医院CL-6000i | 2026-03-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 139 9425 3648 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 太原分公司 | BB3-02001082 | #TS000223888 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 太原市第四人民医院 | 60053909 | 派工完成 | 2026-03-07 08:19:03 | 2026-03-07 09:36:49 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
邢台襄都区医院BC-5180 CRP开机提示进样架故障 | BC-5180 CRP开机提示进样架故障，需要现场服务处理， 邢老师18931968415来电反映未接到工程师电话，查看工单408150151已取消，比较着急，致电检验主管李广达跟进 |  | 189 3196 8415 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 | SU-85001784 | #TS000223884 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 邢台襄都区医院 | 90058382 | 派工完成 | 2026-03-07 08:12:46 | 2026-03-07 08:12:49 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
赤峰松山医院 - BC-7500[NR] CS | 仪器故障 赤峰松山医院 医学检验科 【故障现象】：特定蛋白通道堵塞，电流异常 【排查过程】：执行特定蛋白通道排堵浸泡操作后，正常消除故障 【处理结果】：故障已消除 附件: open_api/tid44609/1772840310_44609_286d70_media_1772840291033.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772840310_44609_286d70_media_1772840291033.jpg?Expires=1780542579&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=b0jDdT7iwXqn4UtShgWq8x4aCWs%3D |  | 151 0480 3565 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 内蒙古分公司 | DC6-1C000361 | #TS000223871 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 赤峰松山医院 | 60040379 | 技术支持解决 | 2026-03-07 07:38:27 | 2026-03-07 08:41:06 | 59990009 | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P1 IVD VIP1 | 三乙
内蒙古自治区妇幼保健院 MN2880进行紫外线维护不对劲，点击工程师维护界面退步出去 | 内蒙古自治区妇幼保健院 MN2880进行紫外线维护不对劲，点击工程师维护界面退步出去已致电内蒙古分公司检验主管宋华岳跟进处理 |  | 156 9091 9325 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 内蒙古分公司 | YM2-5B000024 | #TS000223865 | IVD | 分子仪器 | MN2880 | [7 empty] | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 300393 | 派工完成 | 2026-03-07 06:50:16 | 2026-03-07 06:50:20 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 BC-6800PLUS器元输出气压异常 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 BC-6800PLUS器元输出气压异常致电上海分公司检验主管吴晓霖未接听，已致电RTS紧急接口人-何毅跟进，表示已联系上海主管，已跟进，他们要求自行派单，封单 |  | 136 0187 3980 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 上海分公司 | UC-06001182 | #TS000223863 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | 60064947 | 座席解决 | 2026-03-07 06:38:25 | 2026-03-07 07:42:35 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
河南省儿童医院郑州儿童医院BC-7500[NR] CRP卡试管，试管老师拿了系统显示正在复位请稍后这一步不动弹 | 河南省儿童医院郑州儿童医院BC-7500[NR] CRP卡试管，试管老师拿了系统显示正在复位请稍后这一步不动弹已致电郑州分公司检验主管叶正航跟进，表示不需要坐席下派 |  | 151 3718 3819 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 郑州分公司 | DB9-07000027 | #TS000223777 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 308721 | 座席解决 | 2026-03-06 23:04:42 | 2026-03-06 23:04:43 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
新疆喀什地区伽师县维吾尔医院 CL-6000I仪器出故障，无法做标本 | 新疆喀什地区伽师县维吾尔医院 CL-6000I仪器出故障，无法做标本已致电新疆分公司检验主管孙涛跟进处理，表示不需要坐席下派IVD / 生化 / CL-6000I |  | 131 5029 9192 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | BB3-3C003284 | #TS000223718 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 新疆喀什地区伽师县维吾尔医院 | 367913 | 座席解决 | 2026-03-06 21:57:58 | 2026-03-06 21:58:00 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
湖南省涟源市七星中心卫生院BS-380咨询lis连接问题 | 等待lis工程师验证20min 湖南省涟源市七星中心卫生院BS-380咨询lis连接问题 【故障现象】：LIS连接失败。服务器应答超时 【排查过程】：告知lis服务商，使用工具接收无问题。接口问题，检查接口 【处理结果】：lis服务商知晓 |  | 177 7570 0603 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 | WS-69002751 | #TS000223189 | IVD | 生化 | BS-380 | [7 empty] | 湖南省涟源市七星中心卫生院 | 375710 | 技术支持解决 | 2026-03-06 17:11:27 | 2026-03-06 17:48:56 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
隆宝镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5130本底异常无法消除 | 隆宝镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5130本底异常无法消除 TR-98003113 等待客户反馈 20分钟 【故障现象】：本底异常【排查过程】：WBC本底0.82，指导客户做整机浸泡后，本底正常【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 153 5298 1630 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 | TR-98003113 | #TS000223112 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 隆宝镇中心卫生院 | 90074139 | 技术支持解决 | 2026-03-06 16:57:32 | 2026-03-06 17:29:33 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
宜宾康真医院有限公司BC-5130连接不上检验系统，传输不了报告 | TR-26007180 BC-5130连接不上检验系统，传输不了报告 【故障现象】：结果上传失败【排查过程】：沟通得知是往LIS上传失败，协助更改IP后仍旧不上传。告知客户找LIS工程师帮忙解决【处理结果】：客户联系LIS工程师 |  | 177 3818 4896 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 |  | #TS000223079 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 宜宾康真医院有限公司 | 90313994 | 技术支持解决 | 2026-03-06 16:51:07 | 2026-03-06 17:09:45 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
枣阳市太平镇中心卫生院BS-450漏水 | 枣阳市太平镇中心卫生院BS-450漏水，未提供序列号 【故障现象】：仪器漏水 【排查过程】：科室反馈预加热组件漏水 【故障定位】：预加热组件周边管路和接头 【一线建议】：申请预加热组件备用 【下派理由】：现场排查 |  | 134 7635 4900 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 武汉分公司 |  | #TS000223065 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 枣阳市太平镇中心卫生院 | 312559 | 派工完成 | 2026-03-06 16:48:56 | 2026-03-06 16:56:24 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
河北省乐亭县汀流河中心卫生院IVD / 血球 / BC-5390检测结果异常 | 指导操作维护超时40min 河北省乐亭县汀流河中心卫生院IVD / 血球 / BC-5390检测结果异常 SM-81000680 【故障现象】：样本结果提示未成熟粒细胞 【排查过程】：散点图正常，空白测试WBC结果异常，WBC直方图存在干扰，指导对仪器进行浸泡维护操作，测试本底及样本正常 【处理结果】：测试结果已正常 |  | 155 3085 5759 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | SM-81000680 | #TS000222876 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 河北省乐亭县汀流河中心卫生院 | 325463 | 技术支持解决 | 2026-03-06 16:14:02 | 2026-03-06 16:54:40 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
华池县白马乡卫生院BS-360S咨询操作问题 | 华池县白马乡卫生院BS-360S咨询操作问题，无法提供序列号 【故障现象】：咨询糖化血红蛋白为什么灰色的 【排查过程】：视频查看-发现是在质控界面，指导在样本界面正常 【处理结果】：解决客户问题 |  | 153 9341 8600 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 |  | #TS000222863 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 华池县白马乡卫生院 | 90336781 | 技术支持解决 | 2026-03-06 16:10:25 | 2026-03-06 16:22:39 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
乌兰浩特市红仁社区卫生服务站BC-2600更换电脑后无法连接 | 乌兰浩特市红仁社区卫生服务站BC-2600更换电脑后无法连接 |  | 155 4082 9219 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 内蒙古分公司 | RQ-59117437 | #TS000222762 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 乌兰浩特市红仁社区卫生服务站 | 60067466 | 派工完成 | 2026-03-06 15:55:01 | 2026-03-06 16:47:42 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
江阳区江北中心卫生院CL-1200I LIS连接不上 | 江阳区江北中心卫生院CL-1200I LIS连接不上无法提供序列号、 【故障现象】：老师来电想找昨天帮他们维护设备的工程师的联系方式，姓名 唐宇翔，【处理结果】：工单下派，接到工单的工程师协助帮老师找一下，速度给老师回电18011029908 |  | 180 1102 9908 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 |  | #TS000222759 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 江阳区江北中心卫生院 | 326015 | 派工完成 | 2026-03-06 15:54:26 | 2026-03-06 15:59:34 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
北京鼎成肽源生物技术有限公司BC-5120咨询试剂有效期到期了是否还能使用 | 北京鼎成肽源生物技术有限公司BC-5120咨询试剂有效期到期了是否还能使用 老师咨询溶血剂到期后还能不能接着用，告知老师到期后不能使用 |  | 188 1019 7703 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 北京分公司 | TQ-89001055 | #TS000222616 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 北京鼎成肽源生物技术有限公司 | 90075797 | 技术支持解决 | 2026-03-06 15:21:28 | 2026-03-06 15:28:06 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
巴音傲瓦乡卫生院BS-430结果不准确 | 巴音傲瓦乡卫生院BS-430结果不准确，未提供序列号 【故障现象】：异常样本结果 【排查过程】：质控测试ALB正常，今天其它样本结果也正常，其中一个样本结果ALB很低，转急诊后重新测试结果有正常，仪器 装机到现在一直没有工程师上门维护过，要求工程师上门对仪器进行维护，检查仪器是否有问题 【故障定位】：客户需求 【一线建议】：对仪器进行维护后测试准确对和重复性 【下派理由】：客户需求 |  | 130 7031 7733 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990004 |  | 新疆分公司 |  | #TS000222564 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县巴音傲瓦乡卫生院 | 90397143 | 派工完成 | 2026-03-06 15:12:33 | 2026-03-06 15:23:13 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
海南省乐东县大安卫生院IVD / 血球 / BC-3000PLUS咨询连接LIS问题 | 海南省乐东县大安卫生院IVD / 血球 / BC-3000PLUS咨询连接LIS问题 |  | 155 8322 0509 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 海南分公司 |  | #TS000222512 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 海南省乐东县大安卫生院 | 322362 | 技术支持解决 | 2026-03-06 14:59:20 | 2026-03-06 15:43:00 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一乙
鄂尔多斯胃泰医院BS-350S咨询试剂批号140125024的参考值范围 | 鄂尔多斯胃泰医院BS-350S咨询试剂批号140125024的参考值范围 【故障现象】：鄂尔多斯胃泰医院BS-350S咨询试剂批号140125024的参考值范围 【排查过程】：指导客户在试剂盒中找到试剂说明书，找到参看范围 【处理结果】：已解决 |  | 159 4737 6775 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990004 |  | 内蒙古分公司 | BB5-59000349 | #TS000222505 | IVD | 生化 | BS-350S | [7 empty] | 鄂尔多斯市胃泰医院有限公司 | 90405470 | 技术支持解决 | 2026-03-06 14:58:19 | 2026-03-06 15:13:11 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
内江市东兴区派斯菲科单采血浆有限公司BC-5120咨询怎么传输数据 | 内江市东兴区派斯菲科单采血浆有限公司BC-5120咨询怎么传输数据 【故障现象】：咨询传输数据到LIS 【排查过程】：科室想用其它软件来进行数据处理，解答仪器通信设置和软件通信设置细节，建议联系相关方软件工程师上门处理数据传输问题 【处理结果】：已指导通信设置 |  | 173 8077 2508 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 | TQ-23005005 | #TS000222472 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 内江市东兴区派斯菲科单采血浆有限公司 | 90304195 | 技术支持解决 | 2026-03-06 14:52:19 | 2026-03-06 15:11:31 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新津区吴氏医院BC-5120新质控在哪设置 | TQ-8B001525 BC-5120新质控在哪设置 【故障现象】：客户咨询BC-5120新质控在哪设置 【排查过程】：指导客户质控设置 【处理结果】：已处理 |  | 182 8206 9644 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 |  | #TS000222444 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 新津区吴氏医院 | 335404 | 技术支持解决 | 2026-03-06 14:48:41 | 2026-03-06 15:08:02 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
淳安千岛湖億美医疗投资管理有限公司BC-5380自动加样不管用 | 淳安千岛湖億美医疗投资管理有限公司BC-5380自动加样不管用 【故障现象】：BC-5380自动加样不管用 【排查过程】：样本架放上以后，点计数键，仪器报警进样机构动作异常，取下样本架后可以消除故障，不取下样本架不可以消除故障 【故障定位】：样本进样平台故障，需拆机检查 【一线建议】：申请自动进样机构组件 【下派理由】：需携带配件上门解决 |  | 137 2328 3822 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 杭州分公司 | RF-78101951 | #TS000222432 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 淳安千岛湖億美医疗投资管理有限公司 | 90051425 | 派工完成 | 2026-03-06 14:45:52 | 2026-03-06 15:29:14 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
当阳市半月镇卫生院BS-450试剂盘一直显示红色页面 | 等待科室仪器重启20min 当阳市半月镇卫生院BS-450试剂盘一直显示红色页面 【故障现象】：试剂针余量检测异常 【排查过程】：指导清洗试剂针，重启仪器，重置仪器锁环电压 【处理结果】：可是观察使用 |  | 180 0860 4909 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 | YV-18002043 | #TS000222316 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 当阳市半月镇卫生院 | 312225 | 技术支持解决 | 2026-03-06 14:17:22 | 2026-03-06 14:39:36 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
成县鸡峰镇卫生院BS-830S需要做质控 | BS-830S需要做质控 【故障现象】：客户咨询质控设置等操作 【排查过程】：指导质控设置及操作 【处理结果】：客户已明白操作流程 |  | 139 1955 6432 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 | BB7-38000660 | #TS000222294 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 成县鸡峰镇卫生院 | 90189918 | 技术支持解决 | 2026-03-06 14:13:25 | 2026-03-06 14:17:35 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
大连康馨门诊部BC-2600需要LIS协议 | 大连康馨门诊部BC-2600需要LIS协议，无法提供序列号，虚拟客户建单，如需下派请提交呼叫中心 |  | 188 0426 5087 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 |  | #TS000222286 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-06 14:10:01 | 2026-03-06 14:46:17 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
嘉兴市城南街道社区卫生服务中心BS-820真空不足 | BS-820真空不足 【故障现象】：BS-820真空不足，测试过程中没有报警，测试结果出来后报警 【排查过程】：需上门拆机检查 【故障定位】：可能原因：真空泵故障，真空罐有裂缝，管路破损，废液管路流通不畅 【一线建议】：建议带配件现场处理 【下派理由】：需拆机检查 秦老师来电，告知不需要工程师下派工单过来维修，他本人也会技术方面问题，希望迈瑞工程师直接电话指导协助他处理就好，致电服务工程师谢明希对接老师 |  | 180 9096 9898 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 杭州分公司 | XF-82000436 | #TS000222255 | IVD | 生化 | BS-820 | [7 empty] | 嘉兴市城南街道社区卫生服务中心 | 60078429 | 派工完成 | 2026-03-06 14:04:03 | 2026-03-06 14:17:04 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
鸡西大众医院C3510lis连接-pt活动度传输问题，已支持 | 鸡西大众医院C3510lis连接 |  | 187 5712 7949 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990006 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000222147 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 鸡西大众医院 | 60063301 | 技术支持解决 | 2026-03-06 13:35:32 | 2026-03-06 13:37:03 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
（急）卡加道乡卫生院BS-280需要做维护校准出报告 | （急）卡加道乡卫生院BS-280需要做维护校准出报告 无法提供序列号 【故障现象】：BS-280需要做维护校准出报告 【排查过程】：客户端仪器正常使用无故障，需要做维护校准出报告 【处理结果】：工单下派 |  | 152 7086 1290 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 |  | #TS000222106 | IVD | 生化 | BS-280 | [7 empty] | 卡加道乡卫生院 | 90158846 | 派工完成 | 2026-03-06 13:23:37 | 2026-03-06 13:35:35 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
（急）卡加道乡卫生院BC-5130需要做维护校准出报告 | （急）卡加道乡卫生院BC-5130需要做维护校准出报告（TR-35008320） 【故障现象】：BC-5130需要做维护校准出报告（TR-35008320） 【排查过程】：客户端仪器正常使用无故障，需要做维护校准出报告 【处理结果】：工单下派 |  | 152 7086 1290 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 |  | #TS000222099 | IVD | 生化 | BS-280 | [7 empty] | 卡加道乡卫生院 | 90158846 | 派工完成 | 2026-03-06 13:22:22 | 2026-03-06 13:39:05 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
卫辉市上三村卫生室BC-10需要溶血剂条码 | 卫辉市上三村卫生室BC-10需要溶血剂条码 |  | 156 6085 3663 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 郑州分公司 | UH-3A011028 | #TS000222027 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 卫辉市上三村卫生室 | 90353080 | 技术支持解决 | 2026-03-06 12:55:10 | 2026-03-06 14:44:21 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
若羌县依吞布拉克镇中心卫生院BC-5000输入试剂条码后两分钟过期 | 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院BC-5000输入试剂条码后两分钟过期 【故障现象】： BC-5000输入试剂条码后两分钟过期 【排查过程】： 指导客户再次正确输入条码 【故障定位】： 试剂条码失效或不匹配 【一线建议】： 建议客户端配备扫码枪 【下派理由】：客户端申请配件 |  | 181 9331 2101 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | SS-72003797 | #TS000221985 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院 | 90046867 | 派工完成 | 2026-03-06 12:44:17 | 2026-03-06 12:54:37 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
达州市大竹县天城卫生院BS-430软件登录不上 | 达州市大竹县天城卫生院BS-430软件登录不上 【故障现象】：软件登录不上 【排查过程】：视频指导重启软件后正常登录 【处理结果】：解决客户问题 |  | 135 4723 7382 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 | YW-0C005014 | #TS000221917 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 达州市大竹县天城卫生院 | 373996 | 技术支持解决 | 2026-03-06 12:19:13 | 2026-03-06 12:26:21 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
纳雍民康医院BS-350S采样针未能检测到页面 | 纳雍民康医院BS-360S采样针未能检测到页面15611812026医院老师来电催单，转科海温彦朝跟进，联系15611812026 【故障现象】：采样针未能检测到液面【排查过程】：沟通判断为样本针堵塞，做针强化清洗未能疏通开样本针。医院找不到针灸针来疏通样本针【处理结果】：工单下派，工程师提供针灸针来协助医院。联系15611812026 |  | 155 1911 0003 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005，59990008 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000221906 | IVD | 生化 | BS-350S | [7 empty] | 纳雍民康医院 | 60085780 | 派工完成 | 2026-03-06 12:17:00 | 2026-03-06 12:51:56 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
纳雍民康医院BS-350S采样针未能检测到页面 | 纳雍民康医院BS-360S采样针未能检测到页面 【故障现象】：采样针未能检测到液面【排查过程】：沟通得知吸样本时报警，结果也很低。判断样本针堵了。指导老师做强化清洗，用针灸针疏通样本针【处理结果】：等待客户反馈结果 |  | 155 1911 0003 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000221718 | IVD | 生化 | BS-350S | [7 empty] | 纳雍民康医院 | 60085780 | 无需技术支持 | 2026-03-06 11:30:36 | 2026-03-06 11:37:44 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
深圳市润科生物科技有限公司BC-5120溶血剂未过期提示过期 | 深圳市润科生物科技有限公司BC-5120溶血剂未过期提示过期 【故障现象】：仪器提示试剂过期 【排查过程】：指导更换所有试剂 【处理结果】：已消除提示 |  | 177 2282 6067,182 1611 1870 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 | TQ-88000885 | #TS000221683 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 深圳市润科生物科技有限公司 | 90062147 | 技术支持解决 | 2026-03-06 11:24:31 | 2026-03-06 11:37:35 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
长阳土家族自治县磨市镇卫生院BS-450废液桶有泡沫 | 【故障现象】：废液桶有泡沫【排查过程】：告知老师属于正常现象，可以通过调节管路深入废液桶的深度来减少气泡的产生【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 186 9408 1247 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990050 |  | 武汉分公司 |  | #TS000221668 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 长阳土家族自治县磨市镇卫生院 | 90000102 | 技术支持解决 | 2026-03-06 11:22:16 | 2026-03-06 11:30:48 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
高新区梁家河社区卫生服务站 - BS-280 | 结果不对，有负数 高新区梁家河社区卫生服务站 医学检验科 【故障现象】：项目负值 【排查过程】：科室每天执行维护，才更换过反应杯和光源灯 【故障定位】：采样针堵塞。水质异常，搅拌系统异常 【一线建议】：现场检查 【下派理由】：客户需求，请提前跟客户沟通费用 附件: open_api/tid44609/1772766727_44609_75a376_media_1772766735378.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772766727_44609_75a376_media_1772766735378.jpg?Expires=1780542579&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=gk%2Fyuob%2Fjpdxacii0BqI%2BJZq834%3D |  | 151 2592 5165 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  |  |  | 昆明分公司 | BF4-0A000104 | #TS000221632 | IVD | 生化 | BS-280 | [7 empty] | 高新区梁家河社区卫生服务站 | 90271217 | 派工完成 | 2026-03-06 11:12:03 | 2026-03-06 11:27:28 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
乌鲁木齐退休干部休养所IVD / 血球 / BC-5180 CRP（SU-28009622）试剂条码过期，需要新条码 | 乌鲁木齐退休干部休养所IVD / 血球 / BC-5180 CRP（SU-28009622）试剂条码过期，需要新条码 保密单位，虚拟号码建单，如需下派请提交至呼叫中心。 【故障现象】：需要全套试剂条码 【排查过程】：沟通线上无法提供试剂条码 【处理结果】：转分公司根据 转新疆-彭丽娟 |  | 136 6990 7719 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 深圳分公司 |  | #TS000221568 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-03-06 10:54:43 | 2026-03-06 11:18:16 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
阿克苏地区中医医院来电要求更换试剂 | 阿克苏地区中医医院CL-8000I提示校准结果重复性检查失败 【故障现象】：校准失败【排查过程】：工程师已远程指导过，未解决。客户已有不满情绪。【处理结果】：工单下派，工程师速度联系老师，与经销商沟通更换试剂事宜。老师反馈通过乌鲁木齐博卡嘉业公司购买的发光cl-8000i与凝血CX-9000的试剂有问题，科室用同批号其它试剂做质控是没有问题，当地工程师已判断属于试剂问题，来电要求更换试剂，转彭丽娟 |  | 155 1264 1808 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 |  | #TS000221517 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 阿克苏地区中医医院 | 301498 | 派工完成 | 2026-03-06 10:45:11 | 2026-03-06 10:57:58 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
阿克苏地区中医医院CX-9000，APTT质控 结果异常-已确认是试剂问题，需分公司临床给换货处理。 | 阿克苏地区中医医院CX-9000，APTT质控 结果异常老师反馈通过乌鲁木齐博卡嘉业公司购买的发光cl-8000i与凝血CX-9000的试剂有问题，前三百份正常，后面的异常，科室用同批号试剂做质控是没有问题，转彭丽娟 |  | 155 1264 1808 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 |  | #TS000221498 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 阿克苏地区中医医院 | 301498 | 座席解决 | 2026-03-06 10:42:34 | 2026-03-06 11:06:42 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
佛山曙光金子医学美容医院C3100结果*号-清洗液没吸取的问题，已指导正常 | C3100结果*号 |  | 135 3598 6744 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990010 |  | 广州分公司 | 106-AE-8B000188 | #TS000221380 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 佛山曙光金子医学美容医院 | 90019334 | 技术支持解决 | 2026-03-06 10:16:23 | 2026-03-06 10:50:12 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
海拉尔胃康医院C2000-A废液管坏了 | C2000-A废液管坏了 |  | 134 8850 9102 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | 106-AT-8B000143 | #TS000221323 | IVD | 凝血仪器 | C2000-A | [7 empty] | 海拉尔胃康医院 | 90152018 | 派工完成 | 2026-03-06 10:02:42 | 2026-03-06 10:02:45 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
洞口民心医院有限公司IVD / 生化 / BS-360S试剂盘变成正序了 | 洞口民心医院有限公司IVD / 生化 / BS-360S试剂盘变成正序了 无法提供序列号 【故障现象】：试剂瓶满的，余量显示0【排查过程】：沟通得知老师往瓶里加过试剂。告知老师不能往里续加试剂【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 188 7394 3438 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 |  | #TS000221270 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 洞口民心医院有限公司 | 90204691 | 技术支持解决 | 2026-03-06 09:49:05 | 2026-03-06 09:55:55 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
甘肃天水市武山县红辉骨科医院门诊IVD / 血球 / BC-3000PLUS漏水 | 甘肃天水市武山县红辉骨科医院门诊IVD / 血球 / BC-3000PLUS漏水 无法提供序列号 |  | 187 1981 9359 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 |  | #TS000221251 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 甘肃天水市武山县红辉骨科医院门诊 | 90408877 | 派工完成 | 2026-03-06 09:42:46 | 2026-03-06 10:16:35 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
文山市雅美佳口腔门诊有限公司BC-10报警稀释液过期，更换依旧报警 | 文山市雅美佳口腔门诊有限公司BC-10报警稀释液过期，更换依旧报警 |  | 186 8769 4737 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 昆明分公司 | UH-45012790 | #TS000221245 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 文山市雅美佳口腔门诊有限公司 | 90367750 | 技术支持解决 | 2026-03-06 09:41:15 | 2026-03-06 10:20:48 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
云南省第二监狱医院BC-6100Plus未初始化，报警故障ox32060410 | 云南省第二监狱医院BC-6100Plus未初始化，报警故障ox32060410，液路状态异常 【故障现象】：仪器报警液体压力超标 【排查过程】：外部管路试剂正常，询问老师，头天做样本后开始报警，一直无法消除 【故障定位】：液路堵塞 【一线建议】：特殊单位，需提前联系申请进入维修，沟通好要求细节，准备好相关材料，申请必要备件作为备用。 【下派理由】：液路故障，客户无法自行处理 |  | 199 8991 2053 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 昆明分公司 | TY-9A000067 | #TS000221217 | IVD | 血球 | BC-6100PLUS | [7 empty] | 云南省第二监狱医院 | 329111 | 派工完成 | 2026-03-06 09:31:59 | 2026-03-06 10:04:31 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
急 阳泉市矿区医疗集团BC-6100设备报故障（客户无法提供具体故障问题） | 急 阳泉市矿区医疗集团BC-6100设备报故障（客户无法提供具体故障问题），客户无法提供序列号 【故障现象】：关机后系统日期变化 【排查过程】：每次关机后系统日期变化 【故障定位】：主板电池没电了 【一线建议】：申请电池备用 【下派理由】：硬件故障，客户有投诉倾向，更换区域了当地负责工程师未联系，也不知道是谁，请尽快联系 |  | 136 3353 4000 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990009 |  | 太原分公司 |  | #TS000221102 | IVD | 血球 | BC-6100 | [7 empty] | 阳泉市矿区医疗集团 | 90169039 | 派工完成 | 2026-03-06 08:41:21 | 2026-03-06 08:46:29 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
张永海宇峰综合门诊部BC-1800无法开机 | 张永海宇峰综合门诊部BC-1800无法开机 |  | 181 0542 0701 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 青岛分公司 | RK-86107668 | #TS000221101 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 张永海宇峰综合门诊部 | 90147073 | 派工完成 | 2026-03-06 08:40:46 | 2026-03-06 10:18:03 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
邓州肿瘤医院BC-5130本底异常，有稀释液显示没有 | BC-5130本底异常，有稀释液显示没有 【故障现象】：本底异常、稀释液报无 【排查过程】：提供资料消除稀释液报警后故障消除，做空白测试结果正常 【处理结果】：故障已消除 |  | 139 3777 8819 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 郑州分公司 | TR-79000264 | #TS000221093 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 邓州肿瘤医院 | 90052928 | 技术支持解决 | 2026-03-06 08:36:44 | 2026-03-06 08:54:01 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
湛江市南健医院BC-2600真空低，压力小 | 湛江市南健医院BC-2600真空低，压力小，序列号;RQ-3A112359 |  | 197 2755 2274 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 广州分公司 |  | #TS000221088 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 湛江市南健医院 | 90386104 | 派工完成 | 2026-03-06 08:33:42 | 2026-03-06 10:17:27 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
常熟市练塘中心卫生院CL-6000i | 2026-03-06 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A13005【M1：第二抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：混匀位1】 |  | 189 4422 5101 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 苏州分公司 | BB3-25002617 | #TS000221067 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 常熟市练塘中心卫生院 | 319168 | 座席解决 | 2026-03-06 08:20:03 | 2026-03-06 10:45:59 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
泾县中医院CL-6000i | 2026-03-06 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 138 5636 3833 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 合肥分公司 | BB3-33002983 | #TS000221048 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 泾县中医院 | 311044 | 座席解决 | 2026-03-06 08:05:34 | 2026-03-06 10:48:06 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
海南西部中心医院 BS-2800M做出的实验结果偏低 | 海南西部中心医院 BS-2800M做出的实验结果偏低，老师无法提供序列号致电海南分公司检验主管陈宏超未接听，已致电RTS紧急接口人-何毅跟进，表示联系海南ivd主管陈宏超，他会联系他们临床跟进，要求不派单。 |  | 199 4669 5498 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 海南分公司 |  | #TS000220980 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 海南西部中心医院 | 60053160 | 座席解决 | 2026-03-06 01:41:56 | 2026-03-06 01:41:57 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
宜宾市第二人民医院 BC-7500[NR] CS移动轨道卡住了，屏幕上一键消除不了 | 宜宾市第二人民医院 BC-7500[NR] CS移动轨道卡住了，屏幕上一键消除不了已致电成都分公司检验主管熊辉龙跟进处理，表示不需要坐席下派 |  | 159 8314 4343 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 成都分公司 | DC6-45003921 | #TS000220972 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 宜宾市第二人民医院 | 318366 | 座席解决 | 2026-03-06 00:43:16 | 2026-03-06 00:43:17 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
随州市中心医院 BC-7500[N] CS换完试剂仪器提示未更换 | 随州市中心医院 BC-7500[N] CS换完试剂仪器提示未更换已致电武汉分公司检验主管刘倪跟进处理，表示不需要坐席下派 |  | 137 3353 5357 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 武汉分公司 | DC5-29000238 | #TS000220867 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CS | [7 empty] | 随州市中心医院 | 60028601 | 座席解决 | 2026-03-05 22:23:03 | 2026-03-05 22:23:04 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
石河子市城区社区卫生服务中心BS-1000M的试剂做实验出现絮状物，结果偏低 | 石河子市城区社区卫生服务中心BS-1000M的试剂做实验出现絮状物，结果偏低已致电新建分公司检验主管孙涛跟进处理，表示已经安排工程师处理了 |  | 152 9996 4567 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | FU5-5C001643 | #TS000220772 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 新疆秦泰医疗设备有限公司 | 60588734 | 座席解决 | 2026-03-05 21:25:48 | 2026-03-05 21:25:49 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
郧西县城关镇卫生院BS-450机器运行看不到结果， | 郧西县城关镇卫生院BS-450机器运行看不到结果，老师无法提供序列号，表示设备正在运行已致电武汉分公司检验主管刘倪跟进处理，表示不需要坐席下派 |  | 136 3625 4317 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 武汉分公司 |  | #TS000220728 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 郧西县城关镇卫生院 | 369675 | 座席解决 | 2026-03-05 21:07:33 | 2026-03-05 21:07:34 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
曹县磐石医院CX-9210 | 2026-03-05 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码19001040【试剂装载机构动作异常，试剂装载机构动作异常，器件编号：85.00】,29102043【试剂针R11竖直动作异常，试剂针R11竖直动作异常】 |  | 172 6336 6231 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 济南分公司 | GC7-57000015 | #TS000220607 | IVD | 凝血仪器 | CX-9210 | [7 empty] | 曹县磐石医院 | 329565 | 座席解决 | 2026-03-05 19:58:36 | 2026-03-06 10:49:39 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
门源县大滩卫生院BC-5130需要LIS对接 | 门源县大滩卫生院BC-5130需要LIS对接 |  | 195 5412 9302 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 | TR-0A004841 | #TS000220366 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 门源县大滩卫生院 | 90182291 | 派工完成 | 2026-03-05 18:16:56 | 2026-03-05 18:17:00 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆库尔勒市恰尔巴格乡卫生院BS-830结果数值偏高 | 新疆库尔勒市恰尔巴格乡卫生院BS-830结果数值偏高 【故障现象】： 结果偏高 【排查过程】： 质控结果正常 ，高密低密结果偏高。 【故障定位】：客户要求上门处理 【一线建议】： 排查相关试剂，校准。 【下派理由】： 客户要求上门处理。 |  | 180 9958 0167 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | BA6-54005029 | #TS000220194 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆库尔勒市恰尔巴格乡卫生院 | 336141 | 派工完成 | 2026-03-05 17:34:25 | 2026-03-05 17:41:58 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
青岛艾菲医疗美容门诊部有限公司BC-2600报错废液满，无法消除 | 青岛艾菲医疗美容门诊部有限公司BC-2600报错废液满，无法消除 |  | 176 1605 0595 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 青岛分公司 | RQ-7C123636 | #TS000220152 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 青岛艾菲医疗美容门诊部有限公司 | 90055169 | 技术支持解决 | 2026-03-05 17:23:13 | 2026-03-05 17:52:20 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
临安锦北医院BS-830样本针清洗未检测到页面 | BS-830样本针清洗未检测到页面，无法提供序列号 【故障现象】：样本针清洗未检测到液面 【排查过程】：视频查看发现液面检测板接头损坏 【故障定位】：液面检测板 【一线建议】：申请液面检测板更换 【下派理由】：客户需求，请尽快联系 |  | 131 0774 8063 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 杭州分公司 |  | #TS000219927 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 临安锦北医院 | 60084421 | 派工完成 | 2026-03-05 16:48:19 | 2026-03-05 16:58:20 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
舟曲县曲瓦卫生院IVD / 生化 / BS-360S出现负值 | 舟曲县曲瓦卫生院IVD / 生化 / BS-360S出现负值 无法提供序列号 【故障现象】： 多个项目 负值【排查过程】： 检验科操作老师不在【故障定位】：仪器清洗能力不足反应杯 光源灯 清洗结构【一线建议】： 调整测试顺序调整交叉污染清洗搅拌杆样本针等检查稀释清洗剂浓度【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 189 9369 3520 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 |  | #TS000219915 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 舟曲县曲瓦卫生院 | 90093069 | 派工完成 | 2026-03-05 16:45:33 | 2026-03-05 16:49:23 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
长泰九龙医院BS-230结果无法传输 | 长泰九龙医院BS-230结果无法传输 【故障现象】：传输按钮灰色 【排查过程】：沟通lis设置和其他仪器一致 【故障定位】：软件或者网络问题 【一线建议】：提前联系，客户要求提前联系报价 【下派理由】：客户需求 |  | 152 0590 3108 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 福州分公司 | YY-87000912 | #TS000219659 | IVD | 生化 | BS-230 | [7 empty] | 长泰九龙医院 | 90067485 | 派工完成 | 2026-03-05 16:24:56 | 2026-03-05 16:33:59 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
福州台江区上海街道社区卫生院BS-430肌酐数值忽高忽低，校准系数差别限超限 | 福州台江区上海街道社区卫生院BS-430（YW-8B002137）肌酐数值忽高忽低，校准系数差别限超限 【故障现象】：肌酐结果异常 【排查过程】：科室多次校准，FAC，结果异常，沟通科室回复样本针和搅拌杆均正常，试剂 【故障定位】：加样系统，搅拌系统 【一线建议】：检查加样系统，搅拌系统 【下派理由】：客户需求 |  | 189 5069 6377 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 福州分公司 | YW-8B002137 | #TS000219507 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 福州台江区上海街道社区卫生院 | 326295 | 派工完成 | 2026-03-05 16:04:15 | 2026-03-05 16:28:57 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新疆生产建设兵团第十一师医院 - BC-5180 | 进样机构动作异常，经常发生此故障，有时候一个架子需要上3-4次才可以开始检测 新疆生产建设兵团第十一师医院师机关社区中心 医学检验科 【故障现象】：报警X向装载电机装载失败 【排查过程】：指导客户尝试调整微动开关 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: open_api/tid44609/1772697095_44609_1e6151_media_1772697057206.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772697095_44609_1e6151_media_1772697057206.mp4?Expires=1780542581&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=3bPIZmTGIVwh4T6hDZ96ClrixyI%3D |  | 189 9977 5411 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | admin |  | 新疆分公司 | RG-0A104352 | #TS000219436 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆生产建设兵团第十一师医院 | 373743 | 技术支持解决 | 2026-03-05 15:51:29 | 2026-03-05 17:51:25 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
镇江康复眼科医院C3100危急值不在系统体现-lis传输问题，已支持 | 106-AE-25000253 C3100危急值不在系统体现 |  | 051 1838 13881 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990010 |  | 南京分公司 |  | #TS000219413 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 镇江康复眼科医院 | 60120709 | 技术支持解决 | 2026-03-05 15:47:29 | 2026-03-05 15:52:10 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
海南省乐东县大安卫生院IVD / 血球 / BC-3000PLUS咨询连接LIS问题 | 海南省乐东县大安卫生院IVD / 血球 / BC-3000PLUS咨询连接LIS问题 电话无人接听 客户反馈刚刚在实验室没接听到电话，现在方便接听了，需要工程师再次回电，转姚备跟进。 |  | 155 8322 0509 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 海南分公司 |  | #TS000219411 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 海南省乐东县大安卫生院 | 322362 | 技术支持解决 | 2026-03-05 15:47:01 | 2026-03-05 17:51:51 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
陕西省渭南市富平县流曲中心卫生院IVD / 生化 / BS-430故障报修 | 陕西省渭南市富平县流曲中心卫生院IVD / 生化 / BS-430故障报修 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 西安分公司 | YW-06004240 | #TS000219410 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 陕西省渭南市富平县流曲中心卫生院 | 364326 | 派工完成 | 2026-03-05 15:46:56 | 2026-03-05 15:47:00 | 59990051 | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 一乙
鹿寨县中医医院BC-6000Plus报警浮子状态异常 | 鹿寨县中医医院BC-6000Plus报警浮子状态异常 【故障现象】：WC1浮子状态异常 【排查过程】：WC1池液体灌注及排放正常、浮子上下动作正常、故障无法消除、老师关机后重启无法初始化完成。 【故障定位】：WC1池组件 【一线建议】：建议优先检查排液管路通畅性和浮球活动状态，若问题持续需排查SV63阀通断功能及120KPa正压系统。 观察废液泵P3工作时是否出现崩管现象 检查PV05/PV06压断阀、LF1过滤器及管路状态 特别注意WCT组件内120KPa正压可能阻滞废液排出（可尝试掐断T112管路验证） 若需更换WC1组件： 带引流管组件(物料号115-044939-00)需确认软件版本≥V01.17.01.5609 更换时需调整通道入口连接顺序（RBC通道SV42与光学样本准备通道SV36管路对调） 【下派理由】：硬件故障 |  | 157 7728 6364 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 南宁分公司 | TX-9B000559 | #TS000219348 | IVD | 血球 | BC-6000PLUS | [7 empty] | 鹿寨县中医医院 | 302262 | 派工完成 | 2026-03-05 15:35:39 | 2026-03-05 15:48:02 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
渭南益健医院有限公司BC-10的审核者登不上去 | 渭南益健医院有限公司BC-10的审核者登不上去，老师没有提供序列号 |  | 151 2910 6729 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 西安分公司 |  | #TS000219269 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 渭南益健医院有限公司 | 90359083 | 技术支持解决 | 2026-03-05 15:17:47 | 2026-03-05 15:46:55 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
阆中市二龙镇中心卫生院BC-5130提示检查网络连接 | 阆中市二龙镇中心卫生院BC-5130提示检查网络连接 【故障现象】：通信失败 【排查过程】：检查通信设置无默认网关，设置好后，检查通信管理程序修改编码方式，重新连接正常，传输样本结果正常 【处理结果】：已正常通信 |  | 173 1375 5775 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 | TR-88001470 | #TS000219196 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 阆中市二龙镇中心卫生院 | 371464 | 技术支持解决 | 2026-03-05 15:03:52 | 2026-03-05 15:12:12 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
韶关市浈江区丹霞单采血浆有限公司IVD / 生化 / BS-360S技术操作问题 | 韶关市浈江区丹霞单采血浆有限公司IVD / 生化 / BS-360S技术操作问题（BB6-0B002406） 【故障现象】：咨询国家标准物质检测操作流程 【排查过程】：第三方检测仪器性能，提供一定校准操作SOP文件 【处理结果】：客户自行检测仪器性能 |  | 155 7728 2060 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 广州分公司 |  | #TS000219073 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 韶关市浈江区丹霞单采血浆有限公司 | 90225677 | 技术支持解决 | 2026-03-05 14:40:34 | 2026-03-05 15:15:26 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
简阳市施家镇卫生院BC-5385 CRP白细胞堵孔 | BC-5385 CRP白细胞堵孔 指导客户进行 排堵 20分钟 指导客户进行 WBC浸泡30分钟 【故障现象】：白细胞堵孔【排查过程】：指导客户排堵 指导客户浸泡【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 178 4469 8889 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 | DD4-39000782 | #TS000219025 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 简阳市施家镇卫生院 | 90021312 | 技术支持解决 | 2026-03-05 14:32:29 | 2026-03-05 15:32:49 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
杭州艾康生物技术有限公司IVD / 生化 / BS-350E（ XS-74002175）询问校准品溯源报告 | 杭州艾康生物技术有限公司IVD / 生化 / BS-350E（ XS-74002175）询问校准品溯源报告 【故障现象】：询问校准品溯源报告和说明书 【排查过程】：下载报告发送相关报告，说明书给客户 【处理结果】：客户对UA溯源913a已经不生产了有疑问，转分公司临床跟进 转转杭州-王益琼 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 杭州分公司 |  | #TS000218959 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 杭州艾康生物技术有限公司 | 60093374 | 技术支持解决 | 2026-03-05 14:16:10 | 2026-03-05 14:52:38 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
威县中医院IVD / 生化 / BS-2000报警试剂空白异常 | 威县中医院IVD / 生化 / BS-2000报警试剂空白异常，老师没有提供序列号 【故障现象】：仪器报警反应盘内圈试剂空白10X 【排查过程】：客户反馈观察过反应杯无溢流痕迹、观察过针和注射器均无异常，现在一做就报警 【故障定位】：反应盘内圈 【一线建议】：现场排查反应盘内圈是否有溢流痕迹脏杯未清理、反应杯有无异物、第一试剂加样时是否有气泡。 【下派理由】：客户无法处理 |  | 157 3167 1550 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000218832 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 威县中医院 | 307806 | 派工完成 | 2026-03-05 13:48:37 | 2026-03-05 13:56:13 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
南梁乡卫生院BC-20(UF-99002167)询问怎么修改登录账号密码 | 南梁乡卫生院BC-20(UF-99002167)询问怎么修改登录账号密码 |  | 183 9487 0025 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 | UF-99002167 | #TS000218817 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 南梁乡卫生院 | 90203766 | 技术支持解决 | 2026-03-05 13:44:41 | 2026-03-05 14:04:46 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
中山陈星海中西医结合医院 - BC-6800PLUS | 客户通话中 15min WC1池浮子异常 中山陈星海中西医结合医院 医学检验科 【故障现象】：WC1浮子状态异常 【排查过程】：客户无法接通 【故障定位】：WC1浮子脏或者排废不畅 【一线建议】：现场维护相关管路 【下派理由】：现场维护相关管路 附件: open_api/tid44609/1772688035_44609_a25b96_media_1772688005325.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772688035_44609_a25b96_media_1772688005325.jpg?Expires=1780542581&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=pExmMt3VETqeT9Itdc3bO9cnNUE%3D |  | 159 9975 8517 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 广州分公司 | UC-07001271 | #TS000218733 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 中山陈星海中西医结合医院 | 306949 | 派工完成 | 2026-03-05 13:20:32 | 2026-03-05 14:00:15 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
湘潭市高新区双马板塘街道社区卫生服务中心BC-5000本地异常和hjb异常 | 湘潭市高新区双马板塘街道社区卫生服务中心BC-5000本地异常和hgb异常 【故障现象】：本底异常、HGB故障 【排查过程】：指导调整增益HGB本底电压3.81到4.2V后，故障正常恢复，测试本底正常 【处理结果】：故障已恢复 |  | 187 7327 1779 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 | SS-55001494 | #TS000218561 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 湘潭市高新区双马板塘街道社区卫生服务中心 | 60134623 | 技术支持解决 | 2026-03-05 12:34:30 | 2026-03-05 12:43:25 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
黑龙江省鸡西市肛肠医院BS-430需要连接lis | 黑龙江省鸡西市肛肠医院BS-430需要连接lis 【故障现象】：咨询LIS连接 【排查过程】：网络人员在现场咨询怎么连接，指导连接设置及通网要求，只需要通网就行。 【处理结果】：已指导连接 |  | 186 8688 4118 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 | YW-41009049 | #TS000218431 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 黑龙江省鸡西市肛肠医院 | 332414 | 技术支持解决 | 2026-03-05 12:01:52 | 2026-03-05 12:09:30 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
南京贝登医疗股份有限公司 - BC-10 | 无法测出正常结果，现在申请此仪器还能否正常使用？ 南京贝登医疗股份有限公司 医学检验科 |  | 189 8328 2729 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 南京分公司 | UH-39010825 | #TS000218421 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 南京贝登医疗股份有限公司 | 60093013 | 技术支持解决 | 2026-03-05 11:59:15 | 2026-03-05 13:53:25 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接
成都誉美医院 - BC-5385 CRP | 嗜碱性粒细胞偏高 成都誉美医院 医学检验科 【故障现象】：嗜碱性粒细胞偏高 【排查过程】：大批量标本出现此问题 【故障定位】：软件版本 【一线建议】：升级软件或者检查打气泡管理 【下派理由】：客户需要 附件: open_api/tid44609/1772682397_44609_f3931e_media_1772682362033.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772682397_44609_f3931e_media_1772682362033.jpg?Expires=1780542581&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=15r2a%2BninF5fyQnAOqPgvn8Fdp0%3D open_api/tid44609/1772682399_44609_324e95_media_1772682372866.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772682399_44609_324e95_media_1772682372866.jpg?Expires=1780542581&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=OEiV5NXMGKBlAAxTKdbMALb0iH4%3D |  | 152 2887 0822 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | DD4-44001328 | #TS000218378 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 成都誉美医院 | 323686 | 派工完成 | 2026-03-05 11:46:28 | 2026-03-05 11:50:48 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二丙
宁夏自治区灵武市崇兴乡镇卫生院BS-830故障 | 宁夏自治区灵武市崇兴乡镇卫生院BS-830故 客户已联系当地工程师 |  | 150 0956 4569 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 | BA6-52004741 | #TS000218369 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 宁夏自治区灵武市崇兴乡镇卫生院 | 90000992 | 无需技术支持 | 2026-03-05 11:44:01 | 2026-03-05 11:51:35 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
阿克陶县疾控中心IVD / 血球 / BRICYTE E6漏液，长期未使用，需要调试启用 | 阿克陶县疾控中心IVD / 血球 / BRICYTE E6漏液，长期未使用，需要调试启用，客户无法提供序列号 15809085789来电催单反馈至今都没有接到过联系，四开头工单已取消致电孙涛 18665931478， |  | 158 0908 5789 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 |  | #TS000218351 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 阿克陶县疾控中心 | 90194983 | 派工完成 | 2026-03-05 11:40:13 | 2026-03-05 11:40:18 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广州市南沙区人民医院H50需要协助更换耗材， | 广州市南沙区人民医院H50需要协助更换耗材， 【故障现象】： 更换层析柱【下派理由】： 客户要求工程师上门 |  | 135 8071 9340 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990002 |  | 广州分公司 | DC7-48000748 | #TS000218228 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 广州市南沙区人民医院 | 60081757 | 派工完成 | 2026-03-05 11:04:22 | 2026-03-05 11:14:27 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
龙口市徐福镇卫生院BS-830S需要更换光源组件 | 龙口市徐福镇卫生院BS-830S需要更换光源组件 |  | 153 7697 1649 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 青岛分公司 | BB7-98000073 | #TS000218227 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 龙口市徐福镇卫生院 | 374102 | 派工完成 | 2026-03-05 11:04:18 | 2026-03-05 11:04:23 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
中国人民解放军空军特色医学中心 - BC-7500[NR] CRP | 视频工单重复工单 工单号 304606334 质控失控，清洗完也通不过 中国人民解放军空军特色医学中心 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1772679561_44609_1ad244_media_1772679516442.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772679561_44609_1ad244_media_1772679516442.jpg?Expires=1780542581&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=NrtWD%2FkGgopzQ5vrzjSfUU9Uth4%3D |  | 181 0111 8651 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 北京分公司 | DB9-19000911 | #TS000218211 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 中国人民解放军空军特色医学中心 | 306055 | 无需技术支持 | 2026-03-05 10:59:07 | 2026-03-05 11:13:01 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
湖南省湘西自治州龙山县农车乡卫生院IVD / 血球 / BC-5130注射器组件故障 | 湖南省湘西自治州龙山县农车乡卫生院IVD / 血球 / BC-5130注射器组件故障，老师不方便提供序列号 【故障现象】： 注射器组件故障【排查过程】：故障可消除 客户反应全血模式 WBC RBC PLT 结果相差较大 【故障定位】： 吸样及客户操作问题【一线建议】： 检查注射器吸样相关【下派理由】：客户无法自行操作。 |  | 139 7430 4228 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 |  | #TS000218195 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 湖南省湘西自治州龙山县农车乡卫生院 | 380084 | 派工完成 | 2026-03-05 10:55:10 | 2026-03-05 11:00:55 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
郧西县香口乡中心卫生院BS-450数据上传有问题 | 郧西县香口乡中心卫生院BS-450数据上传有问题 【故障现象】：LIS传输数据有问题 【排查过程】：LIS传输正常，传输数据格式问题，建议联系LIS方工程师 【处理结果】：客户联系LIS工程师处理LIS软件 |  | 187 7299 3062 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 | YV-17001715 | #TS000218168 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 郧西县香口乡中心卫生院 | 374966 | 技术支持解决 | 2026-03-05 10:49:04 | 2026-03-05 11:02:44 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
菏泽颐康健康体检管理有限公司BS-830S堵针（5到7天就会堵针） | BS-830S堵针（5到7天就会堵针） 【故障现象】：样本针频繁堵针 【排查过程】：科室反馈自己拆针清洗后能好几天，更换过两根新针依旧有此问题，科室每日标本20-80个，离心水浴后离心 【故障定位】：样本针，堵针检测三通，堵针检测板 【一线建议】：申请样本针，堵针检测板，堵针三通，样本针导管备用 【下派理由】：可是要求经验丰富老师上门服务，检查需要更换什么配件就正常更换，提前联系报价 |  | 135 6133 8996 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 | BB7-1B000373 | #TS000218097 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 菏泽颐康健康体检管理有限公司 | 90293319 | 派工完成 | 2026-03-05 10:32:30 | 2026-03-05 10:39:26 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
乌鲁木齐新市区北站东路社区卫生服务中心BS-430开机后操作软件无法打开 | 乌鲁木齐新市区北站东路社区卫生服务中心BS-430开机后操作软件无法打开 无法提供序列号 【故障现象】：开机后软件无法打开 【排查过程】：客户自己重启电脑后正常 【处理结果】：无需技术支持 |  | 150 2603 0517 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 |  | #TS000218058 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 乌鲁木齐新市区北站东路社区卫生服务中心 | 90054366 | 无需技术支持 | 2026-03-05 10:22:07 | 2026-03-05 10:57:09 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 其他
魏县笠泽健康体检有限公司BC-5380白细胞不出结果， | 魏县笠泽健康体检有限公司BC-5380白细胞不出结果，RF-08104110 联系 17731433254 【故障现象】：偶发WBC结果为* 【排查过程】：希望查看特殊信息，定位问题老师希望直接派工由工程师现场处理，并完成年前维护 【故障定位】：粒子比异常 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：客户要求直接下派 |  | 139 3102 3777 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990002 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000217944 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 魏县笠泽健康体检有限公司 | 90288661 | 派工完成 | 2026-03-05 09:57:06 | 2026-03-05 10:58:28 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
邯郸仁泰健康体检有限公司 - BC-5380 | 白细胞分类不出结果 魏县笠泽健康体检有限公司 医学检验科 #TS000217944 重复 【故障现象】：偶发WBC结果为* 【排查过程】：希望查看特殊信息，定位问题老师希望直接派工由工程师现场处理，并完成年前维护 【故障定位】：粒子比异常 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：客户要求直接下派 |  | 176 9261 4809 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | RF-08104110 | #TS000217912 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 邯郸仁泰健康体检有限公司 | 90207100 | 无需技术支持 | 2026-03-05 09:50:37 | 2026-03-05 10:56:58 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
费县妇幼保健院BS-2000M开机时报cm传感器不正确 | 费县妇幼保健院BS-2000M开机时报cm传感器不正确 【故障现象】：SDM开机时报传感器状态不正确 【排查过程】：从去年9月份开机就出现这一情况，每次开机都会报警，但能恢复，测试也正常，希望工程师上门检查一下 【故障定位】：SDM传感器 【一线建议】：仪器升级，现场排查传感器 【下派理由】：硬件故障 |  | 153 7601 1200 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 青岛分公司 | YA-51001595 | #TS000217828 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 费县妇幼保健院 | 326043 | 派工完成 | 2026-03-05 09:31:48 | 2026-03-05 09:39:45 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
急 南山医疗集团总部南头城社区健康服务中心OPM-1560A试纸放入没有反应 | 急 南山医疗集团总部南头城社区健康服务中心OPM-1560A试纸放入没有反应，序列号：SZ-28000348 |  | 139 2372 9120 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #TS000217823 | IVD | 尿液分析 | OPM-1560A | [7 empty] | 南山医疗集团总部南头城社区健康服务中心 | 90408853 | 派工完成 | 2026-03-05 09:29:25 | 2026-03-05 09:47:19 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
沁县妇幼保健计划生育服务中心BC-5150真空压力异常和温度传感器故障 | BC-5150真空压力异常和温度传感器故障 指导客户重启 【故障现象】：真空压力异常和温度传感器故障【排查过程】：指导客户重启设备 拔掉电源 放电 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 135 9329 9520 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 太原分公司 | SR-81002619 | #TS000217822 | IVD | 血球 | BC-5150 | [7 empty] | 沁县妇幼保健计划生育服务中心 | 90055387 | 技术支持解决 | 2026-03-05 09:28:45 | 2026-03-05 09:40:36 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
黑龙江省第五医院（黑龙江中医药大学附属第四医院） - BC-5390 CRP | 模块故障 黑龙江省第五医院（黑龙江中医药大学附属第四医院） 医学检验科 【故障现象】：开机显示CRP模块2异常，故障无法消除 【排查过程】：进入设置-主机设置-增益设置查看CRP模块电压，电压5.0V，指导调整设定值使CRP模块电压调整至4.5V左右，点击保存 【处理结果】：故障消除，开机初始化成功 李老师再次来电，工程师微信添加不上，希望工程师再次回电对接，对接陈银亭 附件: open_api/tid44609/1772673463_44609_d347af_media_1772673439501.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772673463_44609_d347af_media_1772673439501.jpg?Expires=1780542581&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=6X6ePY30ScwbKN0%2BNkSYFQRb2Ag%3D |  | 186 4651 6836 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  |  |  | 黑吉分公司 | ST-29004965 | #TS000217799 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 黑龙江省第五医院（黑龙江中医药大学附属第四医院） | 313992 | 技术支持解决 | 2026-03-05 09:17:38 | 2026-03-05 09:35:17 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三丙
黑龙江省第五医院（黑龙江中医药大学附属第四医院） - BC-5390 CRP | 唤醒后就报模块异常，已经关机从起还是报警 黑龙江省第五医院（黑龙江中医药大学附属第四医院） 医学检验科 与#TS000217792 工单重复 封单 附件: open_api/tid44609/1772673280_44609_1d486e_media_1772673203625.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772673280_44609_1d486e_media_1772673203625.jpg?Expires=1780542581&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=DaWFumMLT9DE2gCLKgf%2BkztvGWA%3D |  | 186 4651 6836 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | ST-29004965 | #TS000217792 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 黑龙江省第五医院（黑龙江中医药大学附属第四医院） | 313992 | 无需技术支持 | 2026-03-05 09:14:35 | 2026-03-05 09:24:49 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三丙
保定市竞秀区宋彦举西医内科诊所BC-20真空压力异常 | 保定市竞秀区宋彦举西医内科诊所BC-20真空压力异常，序列号：UF-93000444 |  | 139 3088 6422 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000217788 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 保定市竞秀区宋彦举西医内科诊所 | 90406408 | 派工完成 | 2026-03-05 09:13:30 | 2026-03-05 09:31:10 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
中山市恩佑综合门诊有限公司BC-10，真空压力异常 | 中山市恩佑综合门诊有限公司BC-10，真空压力异常，UH-2C008640 |  | 181 3757 0686 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 广州分公司 |  | #TS000217783 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 中山市恩佑综合门诊有限公司 | 90354418 | 派工完成 | 2026-03-05 09:12:12 | 2026-03-05 09:31:22 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
鞍山铁东区胜利门诊部BC-5000显示液体压力超载 | 鞍山铁东区胜利门诊部BC-5000显示液体压力超载，序列号：SS-11007749 |  | 177 0412 2758 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000217686 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 鞍山铁东区胜利门诊部 | 90031319 | 派工完成 | 2026-03-05 08:27:25 | 2026-03-05 08:27:29 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
孝义康明眼科医院BC-5120本底异常 | BC-5120本底异常 |  | 182 3482 8392 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 太原分公司 | TQ-9C003024 | #TS000217673 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 孝义康明眼科医院 | 90173331 | 派工完成 | 2026-03-05 08:21:29 | 2026-03-05 08:21:32 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
徐州仁慈医院 - CL-8000I | 提示分杯盘运动错误，选择模块恢复只能短暂恢复正常，下一次做标本时又会反复报错。 徐州仁慈医院 医学检验科 【故障现象】：分杯盘运动错误【排查过程】： 客户下夜班 要求工程师上门【故障定位】： 分杯盘【一线建议】： 检查是否掉进反应杯 检查分杯盘【下派理由】： 客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1772664190_44609_f715a2_media_1772663976316.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772664190_44609_f715a2_media_1772663976316.jpg?Expires=1780542582&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=XHCJ43qu5QOkVMbzROR4bkHJDvo%3D |  | 187 9624 3269 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 南京分公司 | BH3-46000842 | #TS000217646 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 徐州仁慈医院 | 60036858 | 派工完成 | 2026-03-05 06:43:06 | 2026-03-05 09:05:36 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
鄯善县社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5180 CRP主机比较卡，结果上传通讯太麻烦只能一个一个点，有没有办法全选，想更换一下主机和显示器需要工程师协助，烦请跟进谢谢 | 鄯善县社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5180 CRP主机比较卡，结果上传通讯太麻烦只能一个一个点，有没有办法全选，想更换一下主机和显示器需要工程师协助，烦请跟进谢谢 转新疆分公司检验主管孙涛协助跟进 |  | 181 0995 8119 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | SU-04005147 | #TS000217139 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 鄯善县社区卫生服务中心 | 90042372 | 派工完成 | 2026-03-04 19:14:29 | 2026-03-04 19:14:32 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
久治县智清松多镇卫生院BC-20S血红蛋白不出结果 | 久治县智清松多镇卫生院BC-20S血红蛋白不出结果 |  | 158 8406 1844 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 | TK-75002401 | #TS000216907 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 久治县智清松多镇卫生院 | 90057281 | 派工完成 | 2026-03-04 18:01:40 | 2026-03-05 08:27:54 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
郑州人民医院 - BC-7500[NR] CS | -40KP压力错误和DR浮子状态异常 郑州人民医院 医学检验科 附件: copy-1772617570-open_api/tid44609/1772578096_44609_0e5075_media_1772577944487.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/copy-1772617570-open_api/tid44609/1772578096_44609_0e5075_media_1772577944487.jpg?Expires=1780542582&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=6%2BETZPxZxp7T1E82O0wkHqolhDc%3D |  | 137 3318 4304 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | admin，59990005 |  | 郑州分公司 | DC6-46004081 | #TS000216849 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 郑州人民医院 | 308731 | 派工完成 | 2026-03-04 17:46:10 | 2026-03-04 17:46:15 | 59990005 | 009_一键报修申告 | 手工录入 | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
安徽省阜阳肿瘤医院 - BC-7500[NR] CS | 报警好多次了 安徽省阜阳肿瘤医院 医学检验科 附件: copy-1772617513-open_api/tid44609/1772583637_44609_7b7b78_media_1772583620897.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/copy-1772617513-open_api/tid44609/1772583637_44609_7b7b78_media_1772583620897.jpg?Expires=1780542582&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=QeXJkPOJHN3tVtrfYVrqiZ2rBuY%3D |  | 186 4177 0888 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin，59990008 |  | 合肥分公司 | DC6-3B003127 | #TS000216843 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 安徽省阜阳肿瘤医院 | 310961 | 派工完成 | 2026-03-04 17:45:13 | 2026-03-04 17:45:17 | 59990008 | 009_一键报修申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 二甲
久治县智清松多镇卫生院 - BC-20S | RBC通道信号干扰故障怎么解决 久治县智清松多镇卫生院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1772617407_44609_35909e_media_1772617400922.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772617407_44609_35909e_media_1772617400922.jpg?Expires=1780542582&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=cY8NtmBBPiNdbKTdoAmXFPsgyQ0%3D |  | 151 1409 2776 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  |  |  | 兰州分公司 | TK-75002401 | #TS000216830 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 久治县智清松多镇卫生院 | 90057281 | 派工完成 | 2026-03-04 17:43:22 | 2026-03-04 17:49:43 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
久治县智清松多镇卫生院 - BC-20S | 血红蛋白不显示，有故障信号干扰，消除后还是一样，血常规结果不准 久治县智清松多镇卫生院 医学检验科 此单跟#TS000216830重复，封闭 附件: open_api/tid44609/1772615819_44609_447d15_media_1772615715385.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772615819_44609_447d15_media_1772615715385.jpg?Expires=1780542582&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=mKn%2FkAHJFwhRZ22CO9CxcAh3CGQ%3D open_api/tid44609/1772615820_44609_1e1504_media_1772615727238.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772615820_44609_1e1504_media_1772615727238.jpg?Expires=1780542582&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ko2qhZCOBcp%2BntqqeX7j%2FurUduM%3D |  | 151 1409 2776 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 兰州分公司 | TK-75002401 | #TS000216705 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 久治县智清松多镇卫生院 | 90057281 | 座席解决 | 2026-03-04 17:16:52 | 2026-03-04 17:48:38 | 59990008 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
索县人民医院BC-760[B] CS质控失控 | 索县人民医院BC-760[B] CS质控失控 【故障现象】：质控失控 【排查过程】：大部分项目均失控，要求工程师上门排查仪器问题并指导校准操作 【故障定位】：校准 【一线建议】：进行重复性验证后若无问题再进行校准操作，最后质控验证，提前沟通好是否有无校准品。 【下派理由】：客户需求 |  | 177 2653 7895 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 | DJ1-59000701 | #TS000216595 | IVD | 血球 | BC-760[B] CS | [7 empty] | 索县人民医院 | 324081 | 派工完成 | 2026-03-04 16:54:35 | 2026-03-04 17:57:17 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
岳阳市广济医院TDR-Z200按键不灵敏 | 岳阳市广济医院TDR-Z200按键不灵敏，Z2220317045 |  | 180 7440 7006 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 |  | #TS000216467 | IVD | 微生物仪器 | TDR-Z200 | [7 empty] | 岳阳市广济医院 | 102374 | 派工完成 | 2026-03-04 16:33:47 | 2026-03-04 16:33:52 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二丙
吉木乃县人民医院CL-1200i咨询试剂问题 | 吉木乃县人民医院CL-1200i咨询试剂问题 【故障现象】：TPO试剂报警余量不足或存在气泡 【排查过程】：今天出现一次，新上的试剂TPO测试时人份数不对且报警余量不足或存在气泡，排查试剂针检测正常，其它项目无报警，且测试正常，TPO换新瓶后测试正常，余量人份数也正常。沟通老师后面测试观察是否还会出现今天这种情况，若有则需要工程师上门排查。 【处理结果】：咨询问题已解答，但需后续跟踪观察。 |  | 180 9594 8476 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | W7-08002542 | #TS000216394 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 吉木乃县人民医院 | 301465 | 技术支持解决 | 2026-03-04 16:22:31 | 2026-03-04 16:44:42 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
北京大学口腔医院BS-2800M报警反应杯污染或溢流 | JP-2C000260提供的序列号查询不到相关信息北京大学口腔医院BS-2800M报警反应杯污染或溢流 故障现象：报警反应杯污染或溢流 处理过程：客户已联系当地工程师，工程师表示不再负责该区域 下派理由：客户需要工程车携带光源灯上门排查 联系客户电话：15810547283 |  | 192 0118 0049 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990005 |  | 北京分公司 |  | #TS000216295 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 北京大学口腔医院 | 321058 | 派工完成 | 2026-03-04 16:03:55 | 2026-03-04 16:29:10 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
和田新生医院有限责任公司咨询IVD / 生化 / SPL 1000临床的问题 | 和田新生医院有限责任公司咨询IVD / 生化 / SPL 1000临床的问题 |  | 130 7007 5207 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000216243 | IVD | 生化 | SPL 1000 | [7 empty] | 和田新生医院有限责任公司 | 301545 | 派工完成 | 2026-03-04 15:54:51 | 2026-03-04 15:54:54 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
株洲市中心医院TDR-X120黑屏 | 株洲市中心医院TDR-X120黑屏 |  | 177 7358 4822 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1355593855@qq.com |  | 59990004 |  | 长沙分公司 | X120200525034 | #TS000216190 | IVD | 微生物仪器 | TDR-X120 | [7 empty] | 株洲市中心医院 | 60066623 | 派工完成 | 2026-03-04 15:42:21 | 2026-03-04 15:44:47 | 59990004 | 006_微信申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 三甲
德保县龙光乡大旺卫生院BC-5180 CRP超过使用年限，需要上门检测 | 德保县龙光乡大旺卫生院BC-5180 CRP超过使用年限，需要上门检测，转庞菲 |  | 177 7761 5270 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 南宁分公司 | SU-83001361 | #TS000216150 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 德保县龙光乡大旺卫生院 | 90055870 | 座席解决 | 2026-03-04 15:37:00 | 2026-03-04 15:37:01 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
株洲市中心医院 - TDR-X120 | 屏幕黑屏 株洲市中心医院 医学检验科 工单跟408144554重复，此单封闭 附件: open_api/tid44609/1772609503_44609_42d15d_media_1772609498096.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772609503_44609_42d15d_media_1772609498096.jpg?Expires=1780542582&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=zXSe12v2gRCGFFWxIvdlyF9n0aY%3D |  | 198 7308 7441 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 长沙分公司 | X120200525034 | #TS000216124 | IVD | 微生物仪器 | TDR-X120 | [7 empty] | 株洲市中心医院 | 60066623 | 座席解决 | 2026-03-04 15:31:40 | 2026-03-04 17:47:23 | 59990008 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
石家庄市新华区大郭社区卫生服务站IVD / 血球 / BC-5120提示要检测网络 | 石家庄市新华区大郭社区卫生服务站IVD / 血球 / BC-5120提示要检测网络 【故障现象】：通信失败 【排查过程】：检查通信管理软件设备未设置，新增设备后，设置IP地址仪器通信设置后传输数据正常 【处理结果】：通信已恢复，传输正常 |  | 139 3110 2037 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 石家庄分公司 | TQ-28005397 | #TS000215996 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 石家庄市新华区大郭社区卫生服务站 | 90327104 | 技术支持解决 | 2026-03-04 15:05:10 | 2026-03-04 15:19:32 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
重庆市城口县沿河乡卫生院BS-350E咨询怎么改成网口传输 | 重庆市城口县沿河乡卫生院BS-350E咨询怎么改成网口传输 【故障现象】：咨询lis连接 【排查过程】：沟通更改网络地址和设定端口号 【处理结果】：lis工程师知晓 |  | 156 5051 2740 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 重庆分公司 | W9-84000601 | #TS000215922 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 重庆市城口县沿河乡卫生院 | 368195 | 技术支持解决 | 2026-03-04 14:51:54 | 2026-03-04 14:59:25 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
宿松县同路单采血浆站有限公司BC-10咨询试剂问题 | 宿松县同路单采血浆站有限公司BC-10咨询试剂问题 |  | 183 5536 5073 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 合肥分公司 | UH-27007595 | #TS000215843 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 宿松县同路单采血浆站有限公司 | 90195751 | 技术支持解决 | 2026-03-04 14:39:17 | 2026-03-04 14:48:47 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
老河口市仙人渡中心卫生院IVD / 生化 / BS-1160M操作流程 | 老河口市仙人渡中心卫生院IVD / 生化 / BS-1160M操作流程 【故障现象】：客户询问糖化血红蛋白测试权问题【处理结果】：已电话告知，客户确认问题解决。 |  | 180 0867 5126 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 |  | #TS000215831 | IVD | 生化 | BS-1160M | [7 empty] | 老河口市仙人渡中心卫生院 | 372840 | 技术支持解决 | 2026-03-04 14:37:06 | 2026-03-04 14:56:33 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
深圳市茵冠生物科技有限公司 - BC-5120 | 开机没事，一检测样本，就会提示HGB本底异常，点击消除故障后，过几个样本又会这样 深圳市茵冠生物科技有限公司 医学检验科 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】：指导客户进入设置-增益设置-增益自整定调节【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: open_api/tid44609/1772605218_44609_dbb0ba_media_1772605207849.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772605218_44609_dbb0ba_media_1772605207849.jpg?Expires=1780542582&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=bNxQQXCAPHxXnWKQ5%2Fo1fOgavUI%3D |  | 189 2791 1601 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  |  |  | 深圳分公司 | TQ-21004888 | #TS000215741 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 深圳市茵冠生物科技有限公司 | 90302039 | 技术支持解决 | 2026-03-04 14:20:13 | 2026-03-04 14:29:33 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
延边社会脑康医院（延边荣军医院）BC-5180与CL-2000I需要上门做年检 | 延边社会脑康医院（延边荣军医院）BC-5180与CL-2000I需要上门做年检，无法提供序列号，转王照暄 |  | 135 5239 7949 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000215685 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 延边社会脑康医院（延边荣军医院） | 313438 | 座席解决 | 2026-03-04 14:07:59 | 2026-03-04 14:08:00 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
庆阳市西峰区什社卫生院BS-480试剂针撞针 | 庆阳市西峰区什社卫生院BS-480试剂针撞针 【故障现象】：试剂针频发报警碰撞和检测不到液面 【排查过程】：老师反馈仪器使用最近小问题频发，需要工程师上门检查并维护仪器 【故障定位】：试剂针 【一线建议】：联系客户报价，现场对仪器进行维护、试剂针位置调整确认 【下派理由】：客户需求工程师上门维护 |  | 180 0934 2967 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 兰州分公司 | YM-6C000944 | #TS000215683 | IVD | 生化 | BS-480 | [7 empty] | 庆阳市西峰区什社卫生院 | 90197777 | 派工完成 | 2026-03-04 14:07:35 | 2026-03-04 14:12:57 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
三河京东友好医院BC-5130需要连接lis | 三河京东友好医院BC-5130需要连接lis 【故障现象】：lis无法连接 【排查过程】：设置IP地址，端口5100,lis解析工具作为客户端使用 【处理结果】：用解析工具作为客户端能够连接，问题解决，沟通lis检查接口信息 |  | 153 6947 7223 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 石家庄分公司 | TR-38008623 | #TS000215664 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 三河京东友好医院 | 90258552 | 技术支持解决 | 2026-03-04 14:02:54 | 2026-03-04 14:26:49 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
蓬莱市中医院BS-2800M咨询怎么调一个项目 | 蓬莱市中医院BS-2800M咨询怎么调一个项目，此单和#TS000215350重复 |  | 152 5319 0927 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 青岛分公司 | JP9-21000058 | #TS000215575 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 蓬莱市中医院 | 304366 | 座席解决 | 2026-03-04 13:40:45 | 2026-03-04 13:42:28 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
博泰阅康生命科技（上海）有限公司IVD / 生化 / BS-240光源坏了 | 博泰阅康生命科技（上海）有限公司IVD / 生化 / BS-240光源坏了 无法提供序列号 【故障现象】：光源故障 【排查过程】：客户反馈光源灯故障，需要工程师现场维修 【故障定位】：光源灯 【一线建议】：现场更换光源灯 【下派理由】：客户要求工程师现场服务 |  | 138 0160 1207 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 上海分公司 |  | #TS000215566 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 博泰阅康生命科技（上海）有限公司 | 90364905 | 派工完成 | 2026-03-04 13:38:56 | 2026-03-04 13:43:25 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
张新诊所BC-2600液路总初始化，本底异常 | 张新诊所BC-2600液路总初始化，本底异常，序列号：RQ-28109771 |  | 139 3149 4201 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000215497 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 张新诊所 | 90049207 | 派工完成 | 2026-03-04 13:24:55 | 2026-03-04 13:44:46 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
成都市成华区双桥子社区卫生服务中心bc-5000预热时温度异常 | 成都市成华区双桥子社区卫生服务中心bc-5000预热时温度异常 【故障现象】：稀释液预热温度异常 【排查过程】：经销商来电，未在仪器旁，科室反馈无法消除故障，要求工程师现场处理 【故障定位】：稀释液预热组件 【一线建议】：申请预热组件备用 【下派理由】：客户要求现场处理，13699039155来电催单，转靳鹏云跟进 |  | 136 9903 9155 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 |  | #TS000215429 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 成都市成华区双桥子社区卫生服务中心 | 331189 | 派工完成 | 2026-03-04 13:03:11 | 2026-03-04 13:06:02 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
吉木乃县托斯特卫生院BS-620咨询连接LIS问题 | 吉木乃县托斯特卫生院BS-620咨询连接LIS问题 【故障现象】：科室更换操作人员，需要培训【排查过程】：【处理结果】：工单下派，当地工程师联系老师 |  | 189 9779 3287 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | YT-05000426 | #TS000215408 | IVD | 生化 | BS-620 | [7 empty] | 吉木乃县托斯特卫生院 | 329055 | 派工完成 | 2026-03-04 12:55:35 | 2026-03-04 14:02:17 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
蓬莱市中医院BS-2800M咨询怎么添加项目 | 蓬莱市中医院BS-2800M咨询怎么添加项目 【故障现象】：BS-2800M上三方糖化试剂 【排查过程】：沟通勾选血细胞裂解模块，三方参数无法选择样本预处理 【故障定位】：检查参数 【一线建议】：坐席下派 【下派理由】：坐席下派 【处理结果】：转分公司临床跟进 |  | 152 5319 0927 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 青岛分公司 | JP9-21000058 | #TS000215350 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 蓬莱市中医院 | 304366 | 派工完成 | 2026-03-04 12:42:07 | 2026-03-04 13:43:55 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
云南省第二监狱医院BC-6100Plus报警DR浮子状态异常 | 等待老师操作消除故障超时1.5H 云南省第二监狱医院BC-6100Plus报警DR浮子状态异常 【故障现象】：仪器报警DR浮子状态异常 【排查过程】：询问未测试RET，DR管路有气泡，指导清洗DR试剂瓶并灌注去离子水，仪器重启后执行DR灌注操作，后故障消除，测试正常 【处理结果】：故障已消除 |  | 199 8991 2053 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 昆明分公司 | TY-9A000067 | #TS000215327 | IVD | 血球 | BC-6100PLUS | [7 empty] | 云南省第二监狱医院 | 329111 | 技术支持解决 | 2026-03-04 12:36:08 | 2026-03-04 14:16:04 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
当阳市庙前镇卫生院BS-1160M咨询能否做糖化血红蛋白 | 当阳市庙前镇卫生院BS-1160M咨询能否做糖化血红蛋白，客户无法提供序列号 客户咨询糖化试剂可测人数，告知客户可测233人份左右 |  | 134 8729 7080 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 |  | #TS000215311 | IVD | 生化 | BS-1160M | [7 empty] | 当阳市庙前镇卫生院 | 324573 | 技术支持解决 | 2026-03-04 12:30:11 | 2026-03-04 12:42:12 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
新疆维吾尔自治区传染病医院BriCyte E6数值异常 | 新疆维吾尔自治区传染病医院BriCyte E6数值异常 |  | 186 9914 3505 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 | TA-51001275 | #TS000215277 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区传染病医院 | 60178404 | 派工完成 | 2026-03-04 12:23:22 | 2026-03-04 12:23:25 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
温泉县瑞康医院BC-30S稀释有提示无 | 温泉县瑞康医院BC-30S稀释有提示无 无法提供序列号，18099374520来电催单，转孙泽 18099374520第二次来电催单，转靳鹏云 |  | 180 9937 4520 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 |  | #TS000215136 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 温泉县瑞康医院 | 90408809 | 派工完成 | 2026-03-04 11:48:16 | 2026-03-04 11:48:19 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
陕西省商洛市山阳县中村镇中心卫生院BS-430净水器滤芯需要更换 | 陕西省商洛市山阳县中村镇中心卫生院BS-430净水器滤芯需要更换 |  | 189 9143 1251 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 西安分公司 | YW-53011020 | #TS000215096 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 陕西省商洛市山阳县中村镇中心卫生院 | 332380 | 派工完成 | 2026-03-04 11:40:26 | 2026-03-04 11:40:31 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
海南省乐东县大安卫生院BC-3000Plus需要接口文档 | 海南省乐东县大安卫生院BC-3000Plus需要接口文档 |  | 152 8992 9736 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 海南分公司 | RJ-76124771 | #TS000215044 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 海南省乐东县大安卫生院 | 322362 | 技术支持解决 | 2026-03-04 11:26:07 | 2026-03-04 13:49:44 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
永新县怀忠镇卫生院bs-360s，咨询试剂使用问题 | 永新县怀忠镇卫生院bs-360s，咨询试剂使用问题，BB6-96000952 故障现象：咨询肌酐试剂方法学收费编码下派理由：需要当地工程师联系回复 |  | 189 7046 1220 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 南昌分公司 | BB6-96000952 | #TS000215021 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 永新县怀忠镇卫生院 | 90018940 | 派工完成 | 2026-03-04 11:21:27 | 2026-03-04 11:26:56 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
和田市阿布力米提五官科医院BC-5385 CRP需要试剂条码， | 和田市阿布力米提五官科医院BC-5385 CRP需要试剂条码， 故障现象：试剂已过开瓶有效期需要提供条码处理过程：已告知客户无法提供处理结果：客户需要当地工程师联系 |  | 151 9973 9443 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | DD4-59003706 | #TS000214973 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 和田市阿布力米提五官科医院 | 60058709 | 派工完成 | 2026-03-04 11:07:20 | 2026-03-04 14:07:43 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二丙
蠡县小陈乡卫生院BS-430质控不准 | 蠡县小陈乡卫生院BS-430质控不准无法提供序列号 【故障现象】：质控失控结果不稳定 【排查过程】：老师反应从装机开始，所有质控就不稳定，且重复性很差，试剂及质控均换过，老师要求换个工程师上门处理一下 【故障定位】：加样系统 【一线建议】：检查样本针及试剂针安装，检查注射器，装机流程重新执行一遍，检查系统性能是否正常 【下派理由】：老师要求换工程师上门服务 |  | 152 3197 1321 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000214934 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 蠡县小陈乡卫生院 | 90252615 | 派工完成 | 2026-03-04 10:56:12 | 2026-03-04 11:02:55 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
常熟市练塘中心卫生院CL-6000i | 2026-03-04 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A13005【M1：第二抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：混匀位1】 |  | 189 4422 5101 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 苏州分公司 | BB3-25002617 | #TS000214886 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 常熟市练塘中心卫生院 | 319168 | 派工完成 | 2026-03-04 10:42:35 | 2026-03-04 11:44:33 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
都昌爱尔眼科医院有限公司BC-5120质控不通过 | 都昌爱尔眼科医院有限公司BC-5120质控不通过，BJ-24005206 【故障现象】：质控可做次数满【排查过程】：指导客户删除以前的质控【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 151 7927 1909 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990001 |  | 南昌分公司 |  | #TS000214881 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 都昌爱尔眼科医院有限公司 | 90311210 | 技术支持解决 | 2026-03-04 10:41:41 | 2026-03-04 11:08:51 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
正雅专科医院BS-430咨询试剂血清胆碱酯酶的用途 | 正雅专科医院BS-430咨询试剂血清胆碱酯酶的用途，虚拟ID建单，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：咨询CHE临床意义 【排查过程】：引导客户注册瑞智服，通过智能问答库返回答案，并沟通临床意义： 肝脏疾病： 慢性肝病（肝炎、肝硬化等）患者血清CHE活性常降低，病情越差，降低越显著。 肝硬化失代偿期CHE活力明显下降，提示预后不良。 其他疾病： 降低：见于有机磷中毒、慢性肝病。 升高：见于甲亢、糖尿病、肾病综合征、脂肪肝等 【处理结果】：客户知晓 |  | 130 7990 0549 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990004 |  | 深圳分公司 |  | #TS000214873 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-04 10:39:59 | 2026-03-04 10:58:25 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺
成都成华百姓缘门诊部BC-2600咨询软件在哪里下载 | RQ-7C123839成都成华百姓缘门诊部BC-2600咨询软件在哪里下载虚拟客户建单，如需下派，请提交至呼叫中心 |  | 173 1307 3823 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000214868 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-04 10:37:45 | 2026-03-04 10:44:55 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
吐鲁番地区高昌区亚尔镇卫生院BC-6100质控失控，项目顺序需要调整 | 吐鲁番地区高昌区亚尔镇卫生院BC-6100质控失控，项目顺序需要调整，老师表示昨天联系了一位工程师温彦朝15613139304，工程师表示自己在休假，后续联系当地工程师也是推诿，今天再联系温彦朝工程师发现已经把自己微信删了，对此不满，要求安排内部工程师对接，TV-21000491 转分公司检验主管孙涛跟进 |  | 152 7657 5517 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 |  | #TS000214864 | IVD | 血球 | BC-6100 | [7 empty] | 吐鲁番地区高昌区亚尔镇卫生院 | 90400629 | 座席解决 | 2026-03-04 10:36:19 | 2026-03-04 10:36:20 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
隆回爱尔眼科医院BS-360E咨询校准结果删除 | 隆回爱尔眼科医院BS-360E咨询校准结果删除无法提供序列号 【故障现象】：咨询校准结果删除【排查过程】：指导老师选校准选项，选择拒绝【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 136 0745 9003 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 |  | #TS000214829 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 隆回爱尔眼科医院 | 90160921 | 技术支持解决 | 2026-03-04 10:26:12 | 2026-03-04 10:29:46 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
永善县溪洛渡镇卫生院BS-430无法装载试剂 | 永善县溪洛渡镇卫生院BS-430无法装载试剂 【故障现象】：试剂扫码装载始终有部分不能扫起 【排查过程】：试剂条码无问题，扫描窗口无问题，试剂换位置后又能扫起，但其它项目又会出现扫不起的情况 【故障定位】：试剂条码扫描仪 【一线建议】：初始化条码仪并调试位置，申请条码扫描组件备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 184 8760 8586 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 昆明分公司 | YW-98003037 | #TS000214756 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 永善县溪洛渡镇卫生院 | 378862 | 派工完成 | 2026-03-04 10:04:47 | 2026-03-04 10:12:56 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
BC-760 需要SOP文件 | 奉新县中医院 【故障现象】：需要SOP文件 【排查过程】：下载sop文件发送 【处理结果】：解决问题 |  | 183 7050 1711 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990002 |  | 南昌分公司 | DG5-3C000048 | #TS000214739 | IVD | 血球 | BC-760[R] | [7 empty] | 奉新县中医院 | 104710 | 技术支持解决 | 2026-03-04 09:59:41 | 2026-03-04 10:16:14 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
湖南省怀化市麻阳县兰村乡卫生院bc-5120，本底异常， | 等待仪器退出休眠15min 湖南省怀化市麻阳县兰村乡卫生院bc-5120，本底异常，未提供序列号 【故障现象】：HGB本底电压异常 【排查过程】： 1.进入菜单-设置-增益设置，查看HGB本底电压3.7V，点击一键消除提示请先解决故障； 2.指导手动更改HGB本底电压设定值，使HGB本底电压接近4.2V； 3.点样本界面，提示保存，点击保存，然后点开故障界面，点击消除故障 【处理结果】：消除后测试样本正常 |  | 188 7459 0275 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 |  | #TS000214697 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 湖南省怀化市麻阳县兰村乡卫生院 | 379791 | 技术支持解决 | 2026-03-04 09:44:21 | 2026-03-04 10:25:17 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
安徽金冬医疗器械有限公司 - BC-5120 | 机器故障，清洗，排空，重启都没用 安徽金冬医疗器械有限公司 医学检验科 【故障现象】：HGB本底电压异常 【排查过程】： 1.进入菜单-设置-增益设置，查看HGB本底电压3.7V，点击一键消除提示请先解决故障； 2.指导手动更改HGB本底电压设定值，使HGB本底电压接近4.2V； 3.点样本界面，提示保存，点击保存，然后点开故障界面，点击消除故障 【处理结果】：消除后测试样本正常 附件: open_api/tid44609/1772588632_44609_f8d047_media_1772588589091.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772588632_44609_f8d047_media_1772588589091.jpg?Expires=1780542583&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=EdWB26ChXl26H6iT%2Bcftf0Jc1LY%3D open_api/tid44609/1772588633_44609_8cbd9c_media_1772588627517.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772588633_44609_8cbd9c_media_1772588627517.jpg?Expires=1780542583&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=jDB0RiOS86XRwjikBjAFpFmP7i0%3D |  | 153 9502 1826 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 合肥分公司 | TQ-34005827 | #TS000214694 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 安徽金冬医疗器械有限公司 | 60077248 | 技术支持解决 | 2026-03-04 09:43:49 | 2026-03-04 10:17:39 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺
科左后旗阿都沁中心卫生院BC-5000报警溶血异常，老师没有提供系列号 | 科左后旗阿都沁中心卫生院BC-5000报警溶血异常，老师没有提供系列号 故障现象：液体压力异常 处理过程：检查发现稀释液无，更换稀释液后故障消失 处理结果：客户确认问题得到解决 |  | 158 4958 1622 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007，59990051 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000214648 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 科左后旗阿都沁中心卫生院 | 374882 | 技术支持解决 | 2026-03-04 09:34:06 | 2026-03-04 09:34:06 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
中国人民解放军63820部队医院 - BC-760[R] CS | HGB本底电压异常 中国人民解放军63820部队医院 医学检验科 客户反馈故障已解决，无需技术支持 附件: open_api/tid44609/1772586630_44609_02f280_media_1772586598933.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772586630_44609_02f280_media_1772586598933.jpg?Expires=1780542583&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=YNTdATRf9kC7cuhfZ4%2BiWdLxfeU%3D |  | 173 8679 3938 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 成都分公司 | DJ2-2B000053 | #TS000214597 | IVD | 血球 | BC-760[R] CS | [7 empty] | 中国人民解放军63820部队医院 | 314493 | 无需技术支持 | 2026-03-04 09:10:27 | 2026-03-04 09:56:18 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
青岛西海岸新区人民医院CX-9000 | 2026-03-04 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码34102043【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】,34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】,34101038【试剂针R22竖直复位异常，试剂针R22竖直复位异常】 |  | 134 5529 6682 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 青岛分公司 | GC8-48000720 | #TS000214567 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 青岛西海岸新区人民医院 | 304230 | 派工完成 | 2026-03-04 08:58:04 | 2026-03-04 11:42:45 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
武平县医院BS-1000M电解质模块能做尿检吗 | 武平县医院BS-1000M电解质模块能做尿检吗，FU5-53000824 【故障现象】：咨询电解质模块能否做尿液样本 【排查过程】：解答可以做尿液样本，但需要注意手工稀释样本，需要的稀释液或纯水比例，以及相应的条件或校正系数，尿液校准品需单独购买及校准流程和有效期。 【处理结果】：已解答客户疑问 |  | 139 5084 0837 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 福州分公司 |  | #TS000214564 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 武平县医院 | 313744 | 技术支持解决 | 2026-03-04 08:54:54 | 2026-03-04 09:39:44 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
三亚市公共卫生中心CL-6000i | 2026-03-04 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01021【M1：样本针清洗时检测到堵针】 |  | 138 8274 7334 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 海南分公司 | BB3-35003062 | #TS000214561 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 三亚市公共卫生中心 | 60607703 | 派工完成 | 2026-03-04 08:52:03 | 2026-03-04 11:44:34 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
北海市妇幼保健院C3510板子无法复位，线损坏 | 北海市妇幼保健院C3510板子无法复位，线损坏 |  | 136 8779 5516 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 南宁分公司 | 106-AU-1B000242 | #TS000214548 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 北海市妇幼保健院 | 302334 | 派工完成 | 2026-03-04 08:46:41 | 2026-03-04 08:46:45 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
安徽省阜阳肿瘤医院 - BC-7500[NR] CS | 报警好多次了 安徽省阜阳肿瘤医院 医学检验科 此单超时，已重新建单下派 附件: open_api/tid44609/1772583637_44609_7b7b78_media_1772583620897.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772583637_44609_7b7b78_media_1772583620897.jpg?Expires=1780542584&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=%2FvrCjv2nNkAoDwjwBmTIThLGDMY%3D |  | 186 4177 0888 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 合肥分公司 | DC6-3B003127 | #TS000214513 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 安徽省阜阳肿瘤医院 | 310961 | 座席解决 | 2026-03-04 08:20:34 | 2026-03-04 17:45:48 | 59990008 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
甘肃省庆阳市中医院CL-6000i | 2026-03-04 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M2：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 151 0189 0885 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 兰州分公司 | BF7-9B000074 | #TS000214491 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 甘肃省庆阳市中医院 | 370852 | 派工完成 | 2026-03-04 08:03:04 | 2026-03-04 11:44:35 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
郑州人民医院 - BC-7500[NR] CS | -40KP压力错误和DR浮子状态异常 郑州人民医院 医学检验科此单超时，已重新建单 附件: open_api/tid44609/1772578096_44609_0e5075_media_1772577944487.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772578096_44609_0e5075_media_1772577944487.jpg?Expires=1780542584&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=FpLkcNgxsFI6tpBI%2BJX%2BPT%2FLviE%3D |  | 137 3318 4304 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | admin |  | 郑州分公司 | DC6-46004081 | #TS000214478 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 郑州人民医院 | 308731 | 座席解决 | 2026-03-04 06:48:12 | 2026-03-04 17:46:39 | 59990005 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
蚌埠市第三人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000仪器不启动 | 蚌埠市第三人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000仪器不启动，联系方式陈老师18715225479，烦请跟进谢谢 转合肥分公司检验主管孙文林18507558121协助跟进 老师二次来电催单 |  | 187 1522 5479 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 合肥分公司 | GC8-5C001370 | #TS000214468 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 蚌埠市第三人民医院 | 310808 | 派工完成 | 2026-03-04 02:37:32 | 2026-03-04 02:37:36 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
长兴县第二人民医院IVD / 血球 / BC-5380开机的时候真空报警 | 长兴县第二人民医院IVD / 血球 / BC-5380开机的时候真空报警，联系方式许老师05726652819，烦请跟进谢谢 转杭州分公司检验主管张云起18665931973协助跟进 |  | 057 2665 2819 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 杭州分公司 | RF-41107807 | #TS000214466 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 长兴县第二人民医院 | 60067965 | 派工完成 | 2026-03-04 02:31:07 | 2026-03-04 02:31:12 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
河南科技大学第一附属医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP血常规故障， | 河南科技大学第一附属医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP血常规故障，联系方式焦老师19837902308 转郑州分公司检验主管叶正航18665931612协助跟进 |  | 198 3790 2308 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 郑州分公司 | DB9-09000116 | #TS000214461 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 河南科技大学第一附属医院 | 106546 | 派工完成 | 2026-03-04 01:09:40 | 2026-03-04 01:09:44 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
华中科技大学同济医学院附属同济医院IVD / 血球 / BP 200N仪器报警 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院IVD / 血球 / BP 200N仪器报警，联系方式龚老师18064114576，烦请跟进谢谢 转武汉分公司检验主管刘倪18589000021协助跟进 |  | 180 6411 4576 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 武汉分公司 | DG8-56000539 | #TS000214441 | IVD | 血球 | BP 200N | [7 empty] | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 361481 | 派工完成 | 2026-03-03 23:49:26 | 2026-03-03 23:49:30 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
丹江口妇幼保健院IVD / 生化 / BS-600显示样品堵塞需要维护 | 丹江口妇幼保健院IVD / 生化 / BS-600显示样品堵塞需要维护，联系方式蔡老师15872752386 转武汉分公司检验主管刘倪18589000021协助跟进 |  | 158 7275 2386 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 武汉分公司 | YS-7A000504 | #TS000214200 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 丹江口妇幼保健院 | 60036158 | 派工完成 | 2026-03-03 20:53:33 | 2026-03-03 20:53:37 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二丙
武汉春回门诊有限公司 - BC-5120 | 因更换电脑，重装系统软件，数据管理软件需要授权码 武汉春回门诊有限公司 医学检验科 【故障现象】：重装系统软件，数据管理软件需要授权码 【排查过程】：重装系统软件，数据管理软件需要授权码 【故障定位】：重装系统软件，数据管理软件需要授权码 【一线建议】：联系客户申请机器码，申请注册码 【下派理由】：需要注册码 附件: open_api/tid44609/1772528635_44609_625e1f_media_1772528613064.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772528635_44609_625e1f_media_1772528613064.jpg?Expires=1780542584&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=QSLbaOwy36x4V7WTJuF2sfQ00Tk%3D open_api/tid44609/1772528635_44609_003b6f_media_1772528627720.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772528635_44609_003b6f_media_1772528627720.jpg?Expires=1780542584&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=V3DGC9zmx1CFZ1ssGAa0Ssb94A8%3D |  | 180 6407 9896 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 武汉分公司 | TQ-1C004832 | #TS000213593 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 武汉春回门诊有限公司 | 90303933 | 派工完成 | 2026-03-03 17:03:52 | 2026-03-03 17:06:35 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
苏州美贝尔美容医院有限公司C2000A测试途中报警主机未连接--扁平线材有问题，可能需要现场处理，请当地工程师联系 | 苏州美贝尔美容医院有限公司C2000A报警主机未连接，停止，106-AT-81000021 |  | 138 5139 7168 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990006 |  | 苏州分公司 |  | #TS000213535 | IVD | 凝血仪器 | C2000-A | [7 empty] | 苏州美贝尔医疗美容门诊部 | 60093776 | 派工完成 | 2026-03-03 16:52:37 | 2026-03-03 16:59:31 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
玉田华康医院BC-5120第一次做的标本，第二次才会出结果 | 客户电话未接，等待30min 玉田华康医院BC-5120第一次做的标本，第二次才会出结果 【故障现象】：结果异常 【排查过程】：重新测试。沟通清洗维护，整机浸泡 【处理结果】：结果正常，科室反馈还有问题自己联系装机工程师 |  | 151 3159 5515 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 | TQ-5C008303 | #TS000213234 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 玉田华康医院 | 90407490 | 技术支持解决 | 2026-03-03 15:57:31 | 2026-03-03 16:28:54 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
怀安县妇幼保健院BS-430针弯了 | 怀安县妇幼保健院BS-430针弯了 |  | 188 3231 9569 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990004 |  | 石家庄分公司 | YW-29007399 | #TS000213150 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 怀安县妇幼保健院 | 370344 | 派工完成 | 2026-03-03 15:43:21 | 2026-03-03 15:43:22 | 59990001 | 006_微信申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 二乙
广州泰和肿瘤医院BS-2800M糖化项目会撞针 | BS-2800M糖化项目会撞针 【故障现象】：双向LIS糖化项目，样本针撞针 【排查过程】：指导工程师进行样本容器类型识别，调试位置 【处理结果】：恢复正常 |  | 180 2586 2952 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 广州分公司 | BH2-56000706 | #TS000212924 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 广州泰和肿瘤医院 | 60074436 | 技术支持解决 | 2026-03-03 14:57:28 | 2026-03-03 15:12:41 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
漯河市召陵区万金镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP废液满无法消除 | 漯河市召陵区万金镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP废液满无法消除 【故障现象】：废液满无法消除【排查过程】：浮子状态异常 知道客户清理浮子故障消除，客户反应扫面条码软件闪退，目前验证无该现象 需观察【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 139 4986 7139 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 郑州分公司 | SU-14007364 | #TS000212860 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 漯河市召陵区万金镇卫生院 | 329675 | 技术支持解决 | 2026-03-03 14:41:57 | 2026-03-03 14:49:40 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
急）成都市双流区彭镇卫生院BC-5385 CRP咨询靶值 | BC-5385 CRP咨询靶值，批号：bc2603bn，引导公众号查询的光学值不是所需要的 【故障现象】：查询BC2603B靶值，需要电子靶值单 【排查过程】：添加微信，上升反馈无靶值单问题 【处理结果】：告知客户，加微信转发扫描件 |  | 191 0807 6778 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 |  | #TS000212812 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 成都市双流区彭镇卫生院 | 328100 | 技术支持解决 | 2026-03-03 14:26:42 | 2026-03-03 14:43:03 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
18908412001客户咨询设备电脑更换问题，告知核实好机型后来电咨询 | 18908412001客户咨询设备电脑更换问题，告知核实好机型后来电咨询 |  | 189 0841 2001 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #TS000212803 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-03-03 14:23:46 | 2026-03-03 14:23:47 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
成都市成飞医院CL-6000i | 2026-03-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A07004【M1：底物注射器运动错误】,A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：反应盘外圈】,C07015【M1：清洗液容器2空】 |  | 178 5845 6892 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | BB3-09001866 | #TS000212643 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 成都市成飞医院 | 327266 | 派工完成 | 2026-03-03 13:44:33 | 2026-03-03 14:07:26 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
重庆北部新区礼嘉社区卫生服务中心CL-900i | 2026-03-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A55540【SAM : 抓杯手垂直运动碰撞 】 |  | 199 2322 6554 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 重庆分公司 | BK2-48003089 | #TS000212584 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 重庆北部新区礼嘉社区卫生服务中心 | 329016 | 派工完成 | 2026-03-03 13:22:33 | 2026-03-03 14:07:26 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
北京市丰台区大红门街道角门社区卫生服务站BC-5000咨询试剂批号BC2603B的靶值 | 北京市丰台区大红门街道角门社区卫生服务站BC-5000咨询试剂批号BC2603B的靶值，公众号未查询到，未提供序列号 【故障现象】：查询BC2603B靶值，需要电子靶值单 【排查过程】：添加微信，上升反馈无靶值单问题 【处理结果】：告知客户 |  | 183 0121 2286 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990004 |  | 北京分公司 |  | #TS000212517 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 北京市丰台区大红门街道角门社区卫生服务站 | 376398 | 技术支持解决 | 2026-03-03 13:00:56 | 2026-03-03 13:42:24 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
莎车县新城医院IVD / 血球 / BC-10在报警 | 莎车县新城医院IVD / 血球 / BC-10在报警 |  | 186 7173 3733 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 | UH-43012448 | #TS000212298 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 莎车县新城医院 | 90363506 | 派工完成 | 2026-03-03 11:52:02 | 2026-03-03 13:36:00 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
郑州市中原区一棉医院BS-430样本针水平运动错误 | 郑州市中原区一棉医院BS-430样本针水平运动错误，YW-05004016 【故障现象】：样本针水平运动错误 【排查过程】： 行驶轨迹无阻挡，系统恢复 重启故障依旧客户描述经常报警 【故障定位】：排查光耦。 【一线建议】： 排查光耦， 样本针驱动组件。 【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 135 9247 9019 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 郑州分公司 |  | #TS000212230 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 郑州市中原区一棉医院 | 90308088 | 派工完成 | 2026-03-03 11:34:03 | 2026-03-03 11:39:57 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
重庆市云阳县中医院CX-9000--工程师已在联系指导中，此单封闭。 | 2026-03-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码39101038【夹爪3Z移动故障，夹爪3垂直动作异常】,39201040【夹爪3X移动故障，夹爪3水平X向动作异常】 |  | 187 1680 3587 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 重庆分公司 | GC8-5B001312 | #TS000212158 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 重庆市云阳县中医院 | 305694 | 无需技术支持 | 2026-03-03 11:14:03 | 2026-03-03 11:19:28 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
贵阳丽肤皮肤病医院有限公司BS-360S报错 | 贵阳丽肤皮肤病医院有限公司BS-360S报错 【故障现象】：仪器频繁报警CC测试周期超时 【排查过程】：确认近期多次出现故障，重新开机正常，客户要求工程师上门排查问题彻底解决 【故障定位】：软件、电脑、串口线、主控板、电源及开关 【一线建议】：申请上述必要备件更换后观察 【下派理由】：硬件故障 |  | 182 0845 3100 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 贵阳分公司 | BB6-12002702 | #TS000212140 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 贵阳丽肤皮肤病医院有限公司 | 90229986 | 派工完成 | 2026-03-03 11:08:45 | 2026-03-03 11:15:06 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
（急）德昌县永郎镇中心卫生院BC-20无法开机 | 德昌县永郎镇中心卫生院BC-20无法开机，UF-94000665 |  | 177 4280 1911 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 |  | #TS000212121 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 德昌县永郎镇中心卫生院 | 360035 | 派工完成 | 2026-03-03 11:03:04 | 2026-03-03 13:31:40 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
甘肃省甘南市舟曲县中藏医院CL-900i | 2026-03-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A59660【SAM : 建立真空失败 】 检查磁分离真空泵、检查相关电磁阀、检查真空管路密封性，排查漏气点 |  | 178 6315 1697 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 兰州分公司 | BB1-96000463 | #TS000212082 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 甘肃省甘南市舟曲县中藏医院 | 379372 | 派工完成 | 2026-03-03 10:53:34 | 2026-03-03 12:02:03 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
内蒙古巴彦淖尔市白脑包镇中心卫生院 - BS-460 | 光源故障，是不是因为过起年来第一次使用，水有问题 内蒙古巴彦淖尔市白脑包镇中心卫生院 医学检验科 【故障现象】： 水空白 10X【排查过程】： 客户反应半个月未使用 仪器报警 仪器无水机 接水使用 已让客户更换水【故障定位】： 光源灯 水 清洗结构 及光源灯【一线建议】： 客户接水使用优先排查水质问题 检查光度计【下派理由】：客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1772506195_44609_5831db_media_1772506157482.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772506195_44609_5831db_media_1772506157482.jpg?Expires=1780542584&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=PbCbeOqq%2BpBcrRBFxkxLCuisQUM%3D |  | 138 4785 7858 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000212062 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 内蒙古巴彦淖尔市白脑包镇中心卫生院 | 90003196 | 派工完成 | 2026-03-03 10:49:52 | 2026-03-03 11:03:51 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
山东省枣庄市滕州市红十字总医院北辛社区服务站MR-96A升级了系统装不上程序 | MR-96A升级了系统装不上程序 【故障现象】：客户更换操作系统 需要从新安装数据管理软件【排查过程】： 客户更换电脑及操作系统WIN 10【一线建议】： 可提供数据管理软件进行尝试安装 如安装不上可尝试协商降操作系统【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 133 7098 9516 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 | WH-37104621 | #TS000212031 | IVD | 生化 | MR-96A | [7 empty] | 山东省枣庄市滕州市红十字总医院北辛社区服务站 | 90023071 | 派工完成 | 2026-03-03 10:44:16 | 2026-03-03 10:54:32 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
江门市中心医院 - MC-80 | 推片机玻片断裂 江门市中心医院 医学检验科 【故障现象】： 推片机玻片断裂【排查过程】： 客户要求工程师上门【一线建议】：检查位置及运动轨迹 【下派理由】：客户要求工程师上门 附件: open_api/tid44609/1772505452_44609_3f7c32_media_1772505444368.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772505452_44609_3f7c32_media_1772505444368.jpg?Expires=1780542584&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=iw5UUUdRzrBpVXHu1lHNlswxoaE%3D open_api/tid44609/1772505453_44609_95d9b6_media_1772505444368.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772505453_44609_95d9b6_media_1772505444368.jpg?Expires=1780542584&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=m78JY%2FhdN%2Fn1N3zEvS0P7iI5%2B9A%3D |  | 138 2808 6289 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 广州分公司 | DC8-1C000054 | #TS000211994 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 江门市中心医院 | 101740 | 派工完成 | 2026-03-03 10:37:29 | 2026-03-03 10:45:02 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P3 IVD VIP3 | 三甲
开平市第二人民医院CL-2000i | 2026-03-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 138 2230 4561 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 广州分公司 | W5-31002071 | #TS000211991 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 开平市第二人民医院 | 306701 | 无需技术支持 | 2026-03-03 10:36:38 | 2026-03-03 11:54:31 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
新疆裕民县阿勒也木勒乡卫生院UA-600只能出第一个结果，后面不出结果 | 新疆裕民县阿勒也木勒乡卫生院UA-600只能出第一个结果，后面不出结果 |  | 175 9911 5668 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | XK-72001180 | #TS000211923 | IVD | 尿液分析 | UA-600 | [7 empty] | 新疆裕民县阿勒也木勒乡卫生院 | 330923 | 派工完成 | 2026-03-03 10:19:22 | 2026-03-03 10:50:03 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
仙桃市第四人民医院（仙桃市血防医院） BS-2000M水箱进水缓慢 | 仙桃市第四人民医院（仙桃市血防医院） BS-2000M水箱进水缓慢无法提供序列号 【故障现象】：水箱进水缓慢 水箱空【排查过程】：排查进水问题 客户反应水机同时在接水 导致水机供水流量不够导致仪器报警，告知客户水机同时接水时供水流量不达标导致报警，客户验证后正常。【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 135 9399 1452 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 |  | #TS000211908 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 仙桃市第四人民医院（仙桃市血防医院） | 102616 | 技术支持解决 | 2026-03-03 10:12:48 | 2026-03-03 10:21:08 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
阿坝州茂县民安精神病医院有限责任公司BC-5120如何查看总工作量的统计 | BC-5120如何查看总工作量的统计 【故障现象】：咨询统计工作量 【排查过程】：指导客户在仪器软件上统计样本测试量 【处理结果】：客户已知晓统计方式 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 | TQ-15004312 | #TS000211832 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 阿坝州茂县民安精神病医院有限责任公司 | 90250567 | 技术支持解决 | 2026-03-03 09:46:48 | 2026-03-03 09:49:49 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
王老师18633616351，BS-2800M咨询设备配套的存水机规格 | 王老师18633616351，BS-2800M咨询设备配套的存水机规格，北京医院使用客户表示不方便提供医院信息 【故障现象】：客户咨询2800M 水机要求【排查过程】：告知M1 80L/h 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 186 3361 6351 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990002 |  | 深圳分公司 |  | #TS000211825 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-03-03 09:44:13 | 2026-03-03 09:51:43 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
贵州省毕节市黔西县太来乡卫生院bc-5120，报警液体压力过高 | 贵州省毕节市黔西县太来乡卫生院bc-5120，报警液体压力过高，TQ-3C006403 知道客户清理 SV13-14管路 等待客户清理浸泡 【故障现象】：液体压力超载【排查过程】：指导客户拆机清理SV13-14管路【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 177 8573 2482 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990002 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000211808 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 贵州省毕节市黔西县太来乡卫生院 | 90052623 | 技术支持解决 | 2026-03-03 09:38:07 | 2026-03-03 10:41:41 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
平凉市妇幼保健站CL-6000i | 2026-03-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 189 0933 5997 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 兰州分公司 | BB3-97000729 | #TS000211807 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 平凉市妇幼保健站 | 334521 | 派工完成 | 2026-03-03 09:38:04 | 2026-03-03 10:09:54 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
邯郸钢铁集团有限责任公司邯钢医院 - BS-1100M | 水机排水管漏水 邯郸钢铁集团有限责任公司邯钢医院 信息科 【故障现象】：水机废水管（pvc）漏水 【排查过程】：确认为水机废水管（pvc）排液口处三角转接处漏水，表示找个水电工重做就行 【处理结果】：客户自行联系水电工处理 附件: 微信图片_20260303100319_396_9.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260303100319_396_9_1772503432854_ti8gjb.jpg?Expires=1780542584&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=kqURUpD7pWZBdlJAdowpTr%2FBL7M%3D |  | 189 3161 8106 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yanghong@dinuo.com |  |  |  | 石家庄分公司 | FU6-46000063 | #TS000211799 | IVD | 生化 | BS-1100M | [7 empty] | 邯郸钢铁集团有限责任公司邯钢医院 | 90226264 | 技术支持解决 | 2026-03-03 09:35:34 | 2026-03-03 10:04:27 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
深圳市人民医院 - BRICYTE E6 | 散点图异常，光值过低，怀疑光路偏移（以往也出现过这情况） 深圳市人民医院 医学检验科 【故障现象】：散点图异常 【排查过程】：电话未接通，检查试剂、样本及阈值设置。 【故障定位】：光学系统异常 【一线建议】：流动室除气泡，清洗流动室，调节光学系统或更换凝胶。 【下派理由】：客户无法操作 附件: open_api/tid44609/1772501459_44609_b1f443_media_1772501177599.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772501459_44609_b1f443_media_1772501177599.jpg?Expires=1780542584&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=kDy7htU63dbsqMnbmVc64MKDQfw%3D open_api/tid44609/1772501460_44609_b40514_media_1772501429471.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772501460_44609_b40514_media_1772501429471.jpg?Expires=1780542584&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=TugoN6%2BPR6WAivqqayv78L9QLQE%3D |  | 136 0606 8047 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  |  |  | 深圳分公司 | TA-23000834 | #TS000211787 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 深圳市人民医院 | 101823 | 派工完成 | 2026-03-03 09:30:55 | 2026-03-03 09:36:51 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P3 IVD VIP3 | 三甲
合江县中医医院CX-9000---请现场检查压断阀管等。 | 2026-03-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24206000【样本针废液池排液失败，样本针废液池排液失败】 |  | 153 1532 2437 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | GC8-54001004 | #TS000211785 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 合江县中医医院 | 306311 | 座席解决 | 2026-03-03 09:30:35 | 2026-03-03 10:07:46 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三乙
云南省中西医结合医院BC-5000，采样组件升降机构故障， | 云南省中西医结合医院BC-5000，采样组件升降机构故障， 【故障现象】：采样组件升降机构故障 【排查过程】：检查发现升降电机传感器线断，客户不想出维修费用，表示自己找人维修 【处理结果】：已找到故障点，客户自行处理 |  | 187 8858 6769 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 | SS-4A001026 | #TS000211772 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 云南省中西医结合医院 | 60054104 | 技术支持解决 | 2026-03-03 09:25:26 | 2026-03-03 09:46:41 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
泸州市泸县疾病预防控制中心BC-5180端口连接需要技术支持 | 泸州市泸县疾病预防控制中心BC-5180端口连接需要技术支持 【故障现象】：咨询血球连接系统 【排查过程】：告知系统开放按照通信协议进行接口开发，并发送通信协议 【处理结果】：客户知晓 |  | 180 0824 2477 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 | RG-32105914 | #TS000211740 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 泸州市泸县疾病预防控制中心 | 320869 | 技术支持解决 | 2026-03-03 09:13:14 | 2026-03-03 09:25:17 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
太原市郝艳春诊所BC-10本底异常 | 太原市郝艳春诊所BC-10本底异常，老师不方便提供序列号 |  | 166 7314 7665 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 太原分公司 |  | #TS000211729 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 太原市郝艳春诊所 | 90303590 | 派工完成 | 2026-03-03 09:07:19 | 2026-03-03 09:08:39 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
榆林皮肤病医院BS-220仪器连接不上电脑 | 榆林皮肤病医院BS-220仪器连接不上电脑 【故障现象】：软件无法连接 【排查过程】：重启电脑，微信指导卸载杀毒软件 【处理结果】：软件正常连接 |  | 138 9120 3234 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 西安分公司 | XJ-24000820 | #TS000211716 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 榆林皮肤病医院 | 90001507 | 技术支持解决 | 2026-03-03 08:58:21 | 2026-03-03 09:06:53 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
远安县疾病预防控制中心BC-6100PLUS总是报错系统时间错误 | 远安县疾病预防控制中心BC-6100PLUS总是报错系统时间错误 |  | 173 7172 0017 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 | TY-0B000194 | #TS000211666 | IVD | 血球 | BC-6100PLUS | [7 empty] | 远安县疾病预防控制中心 | 336289 | 派工完成 | 2026-03-03 08:19:05 | 2026-03-03 08:19:09 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
贵州兴仁真武医院有限责任公司CL-6000i | 2026-03-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 机器正常 |  | 180 8347 0296 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | BB3-94000504 | #TS000211646 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 贵州兴仁真武医院有限责任公司 | 60091410 | 无需技术支持 | 2026-03-03 08:00:05 | 2026-03-03 08:19:15 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
苏州大学附属第一医院TM-1000无法处理该样本架 | 苏州大学附属第一医院TM-1000无法处理该样本架已致电苏州分公司检验主管吴沐然跟进，表示不需要下派 |  | 151 5033 3359 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 苏州分公司 | DJ7-46000023 | #TS000211635 | IVD | 血球 | TM-1000 | [7 empty] | 苏州大学附属第一医院 | 101230 | 座席解决 | 2026-03-03 07:26:59 | 2026-03-03 07:27:00 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
（急）南京佑安医院BS-2800M不小心点击注销，需要返回之前界面 | （急）南京佑安医院（别名：南京市青龙山精神病院）BS-2800M不小心点击注销，需要返回之前界面，老师提供的序列号无法在系统搜索到致电南京分公司检验主管毛佩未接听，已致电IVD-RTS产线责任人何毅跟进IVD-RTS产线责任人何毅表示南京ivd主管毛佩，已跟进解决，故封单 |  | 173 8807 4292 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 南京分公司 |  | #TS000211545 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 南京市青龙山精神病院 | 368748 | 座席解决 | 2026-03-02 22:10:33 | 2026-03-02 22:41:48 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
嘉峪关市建设路社区卫生服务中心BS-800M电脑开机显示蓝屏，更换硬盘后无法导入之前的数据 | 嘉峪关市建设路社区卫生服务中心BS-800M电脑开机显示蓝屏，更换硬盘后无法导入之前的数据，老师提供序列号无法在系统搜索到已致电兰州分公司检验主管跟进 |  | 130 3879 4210 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 兰州分公司 |  | #TS000211543 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 嘉峪关建设路社区卫生服务中心 | 90408771 | 派工完成 | 2026-03-02 22:07:03 | 2026-03-02 22:07:07 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
乌苏市人民医院CL-6000I蓝屏 | 乌苏市人民医院CL-6000I蓝屏，无法提供序列号 |  | 180 4096 2103 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 |  | #TS000211245 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 乌苏市人民医院 | 321271 | 派工完成 | 2026-03-02 18:35:00 | 2026-03-02 18:35:04 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
（急）达坂城区人民医院BS-800M水空白超限 | 达坂城区人民医院BS-800M水空白超限 |  | 150 9956 3660 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | XP-04001361 | #TS000211158 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 达坂城区人民医院 | 90051503 | 派工完成 | 2026-03-02 17:56:27 | 2026-03-02 17:56:31 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
化州市平定卫生院CL-6000i | 2026-03-02 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22001【M1：清洗液缓冲容器浮子状态错误】 机器正常 |  | 158 2017 2175 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 广州分公司 | BB3-19002311 | #TS000211099 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 化州市平定卫生院 | 336969 | 无需技术支持 | 2026-03-02 17:40:10 | 2026-03-02 18:05:42 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
长沙市芙蓉区韭菜园街道社区卫生服务中心BC-5120查询生产日期 | 长沙市芙蓉区韭菜园街道社区卫生服务中心BC-5120查询生产日期，转唐艳姣 老师来电补充还要咨询设备价格，转唐艳姣 |  | 185 8146 9142 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 | TQ-19004584 | #TS000211058 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 长沙市芙蓉区韭菜园街道社区卫生服务中心 | 90013362 | 座席解决 | 2026-03-02 17:27:22 | 2026-03-02 17:27:24 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广东省军区广州第五离职干部休养所BC-5180CRP咨询初始密码 | 广东省军区广州第五离职干部休养所BC-5180CRP咨询初始密码无法提供序列号 【故障现象】：机器长期闲置，现在要启用【排查过程】：需要工程师上门指导，培训【处理结果】：工单下派，工程师联系 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 广州分公司 |  | #TS000211042 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 广东省军区广州第五离职干部休养所 | 60597686 | 派工完成 | 2026-03-02 17:23:05 | 2026-03-02 17:31:51 | 59990005 | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
陕西省榆林市绥德县白家硷乡卫生院BS-600报警清洗机构运动错误 | 陕西省榆林市绥德县白家硷乡卫生院BS-600报警清洗机构运动错误 【故障现象】：清洗机构运动错误【排查过程】：系统恢复后无法做样本。大概率是防撞光耦故障【处理结果】：工单下派，工程师带备件维修 |  | 150 9133 7021 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 西安分公司 | YS-9B001326 | #TS000210934 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 陕西省榆林市绥德县白家硷乡卫生院 | 90004630 | 派工完成 | 2026-03-02 16:56:26 | 2026-03-02 17:00:43 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
长寿区石堰镇卫生院BC-760[R] CS需要密码 | 长寿区石堰镇卫生院BC-760[R] CS需要密码 【故障现象】：电脑需要开机密码 【排查过程】：沟通迈瑞自带电脑未设置开机密码，客户端自己设置的开机密码 【处理结果】：沟通给出重置密码方案，等待信息科老师进入PE清除密码，信息科今天不上班，明天微信联系 |  | 177 7699 2369 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 重庆分公司 | DJ2-4C000768 | #TS000210931 | IVD | 血球 | BC-760[R] CS | [7 empty] | 长寿区石堰镇卫生院 | 319182 | 技术支持解决 | 2026-03-02 16:55:59 | 2026-03-02 17:11:07 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
丹江口市新港社区卫生服务中心（丹江口市新港经济开发管理处卫生院）IVD / 生化 / BS-450升级糖化血红蛋白模块 | 丹江口市新港社区卫生服务中心（丹江口市新港经济开发管理处卫生院）IVD / 生化 / BS-450升级糖化血红蛋白模块 无法提供序列号 |  | 139 9783 8649 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 |  | #TS000210900 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 丹江口市新港社区卫生服务中心（丹江口市新港经济开发管理处卫生院） | 90148490 | 派工完成 | 2026-03-02 16:48:13 | 2026-03-02 16:54:07 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
成都市成华区双桥子社区卫生服务中心BC-5180 CRP白细胞偏低 | 成都市成华区双桥子社区卫生服务中心BC-5180 CRP白细胞偏低 【故障现象】：WBC质控偏低 【排查过程】：其它正常，仪器需要校准，客户不会校准操作，要求工程师上门培训校准 【故障定位】：培训 【一线建议】：带校准品校准培训 【下派理由】：客户需求，13699039155来电催单，致电胡松反馈已经联系科室老师处理好，已提供报单人电话后续工程师会联系沟通 |  | 136 9903 9155 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 | SU-0A006052 | #TS000210881 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 成都市成华区双桥子社区卫生服务中心 | 331189 | 派工完成 | 2026-03-02 16:43:58 | 2026-03-02 16:48:11 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
长沙市天心区文源街道社区卫生服务中心BC-3000Plus结果异常 | BC-3000Plus结果异常 |  | 147 8994 8362 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | RJ-53119598 | #TS000210627 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 长沙市天心区文源街道社区卫生服务中心 | 60083543 | 派工完成 | 2026-03-02 15:53:06 | 2026-03-02 16:01:28 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
郑州市中医院 - MT5 | 前轮发出异响。腹部探头有暗影 郑州市中医院 超声科 致电已联上工程师，此单封闭 附件: open_api/tid44609/1772436346_44609_7ab45d_media_1772436272587.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772436346_44609_7ab45d_media_1772436272587.jpg?Expires=1780542584&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=R8w6ZNokHC6xgRJK3gaVALYu8a0%3D open_api/tid44609/1772436347_44609_65bb01_media_1772436287447.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772436347_44609_65bb01_media_1772436287447.jpg?Expires=1780542584&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=IQuPYW1a2qXTRBLRlP1S8h8J1C0%3D |  | 135 2305 2760 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | admin |  | 郑州分公司 | LW1-4B001571 | #TS000210523 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 郑州市中医院 | 308702 | 座席解决 | 2026-03-02 15:25:43 | 2026-03-02 18:51:52 | 59990005 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
方正县怀德堂综合门诊BC-10连接LIS点通讯时会提示先连接网络 | 方正县怀德堂综合门诊BC-10连接LIS点通讯时会提示先连接网络，UH-96001244 |  | 130 5427 6766 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000210470 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 方正县怀德堂综合门诊 | 90255445 | 技术支持解决 | 2026-03-02 15:14:00 | 2026-03-02 16:01:07 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
深圳市第二人民医院 - BRICYTE E6 | 结果传输故障 深圳市第二人民医院 医学检验科 故障描述：客户已联系当地工程师，要求派单 |  | 155 3171 9337 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 深圳分公司 | TA-26000901 | #TS000210364 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 深圳市第二人民医院 | 105345 | 派工完成 | 2026-03-02 14:51:03 | 2026-03-02 16:58:44 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P3 IVD VIP3 | 三甲
江门市新会区人民医院IVD / 血球 / BC-7500[N] CS（DC5-55000855）并联与试剂链连接管 | 江门市新会区人民医院IVD / 血球 / BC-7500[N] CS（DC5-55000855）并联与试剂链连接管 老师表示有两台同型号设备，咨询过工程师来电报单 |  | 180 2961 1009 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 广州分公司 | DC5-55000855 | #TS000210356 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CS | [7 empty] | 江门市新会区人民医院 | 307110 | 派工完成 | 2026-03-02 14:49:30 | 2026-03-02 14:49:34 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
福建厦门市科宏眼科医院BS-430换了新灯泡能使用多久时间 | 福建厦门市科宏眼科医院BS-430换了新灯泡能使用多久时间 【故障现象】：咨询新灯泡能用多长时间【排查过程】：告知新灯泡大概能用6-12个月，光学老化会影响灯泡的使用寿命【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 139 5928 7524 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007，59990009 |  | 福州分公司 | YW-91002245 | #TS000210343 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 福建厦门市科宏眼科医院 | 60030526 | 技术支持解决 | 2026-03-02 14:46:48 | 2026-03-02 14:46:48 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
咸阳市永寿县妇幼保健院CL-1200i，设备故障 | 咸阳市永寿县妇幼保健院CL-1200i，设备故障，W7-7C000360 【故障现象】：建立真空失败【排查过程】：故障无法消除，怀疑真空泵故障。老师自行联系经销商解决【处理结果】：无需技术支持 |  | 139 9208 5403 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 西安分公司 | W7-7C000360 | #TS000210337 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 咸阳市永寿县妇幼保健院 | 371497 | 无需技术支持 | 2026-03-02 14:44:41 | 2026-03-02 15:31:06 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
咸阳市永寿县妇幼保健院 - CL-1200I | 仪器建立真空失败 咸阳市永寿县妇幼保健院 医学检验科 【故障现象】：仪器报警建立真空失败 【排查过程】：执行恢复废液真空泵无动作 【故障定位】：废液真空泵组件 【一线建议】：申请废液真空泵组件更换 【下派理由】：硬件故障 附件: open_api/tid44609/1772433840_44609_0f0f84_media_1772433828558.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772433840_44609_0f0f84_media_1772433828558.jpg?Expires=1780542584&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Re6wNHUUjZEjTOXNS%2F8Qt0hq0Hg%3D |  | 136 3674 9739 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yanghong@dinuo.com |  |  |  | 西安分公司 | W7-7C000360 | #TS000210333 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 咸阳市永寿县妇幼保健院 | 371497 | 派工完成 | 2026-03-02 14:43:55 | 2026-03-02 14:48:53 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
随州市曾都区西城街道社区卫生服务中心（曾都区西城卫生院）BS-860有个检测项目不显示，询问怎么调整 | 随州市曾都区西城街道社区卫生服务中心（曾都区西城卫生院）BS-860有个检测项目不显示，询问怎么调整 等待客户反馈：60分钟 【故障现象】：客户询问维护费用【排查过程】：告知老师需要询问当地工程师【处理结果】：老师自行联系当地工程师询问价格 |  | 134 0966 3039 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 |  | #TS000210332 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 随州市曾都区西城街道社区卫生服务中心（曾都区西城卫生院） | 374129 | 无需技术支持 | 2026-03-02 14:43:41 | 2026-03-02 15:57:00 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
西安630医院IVD / 血球 / BC-6000PLUS高值质控失控 | 西安630医院IVD / 血球 / BC-6000PLUS高值质控失控 无法提供序列号，有工程师联系过告知处理不了 【故障现象】：高值质控失控【排查过程】：新换的质控品，质控失控。老师反馈机器没有问题，想让经销商更换一支新的质控品。【处理结果】：工单下派，工程师联系老师协商解决 |  | 153 9946 1079 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 西安分公司 |  | #TS000210275 | IVD | 血球 | BC-6000PLUS | [7 empty] | 西安630医院 | 305404 | 派工完成 | 2026-03-02 14:27:04 | 2026-03-02 14:33:36 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
普宁安琪妇产医院BC-3000Plus数值不分类 | 普宁安琪妇产医院BC-3000Plus数值不分类 |  | 186 0765 8898 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 | RJ-5A121388 | #TS000210264 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 普宁安琪妇产医院 | 60093337 | 派工完成 | 2026-03-02 14:24:55 | 2026-03-02 15:16:47 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广州监狱医院IVD / 生化 / BS-460样本针排水口堵了 | 广州监狱医院IVD / 生化 / BS-460样本针排水口堵了 无法提供序列号 【故障现象】：样本针清洗池溢流 【排查过程】：低浓度废液管很黑，无法确定是否堵塞，样本针清洗池排液很慢，造成溢流 【故障定位】：废液管路堵塞 【一线建议】：申请管路更换 【下派理由】：客户无法自行处理 梁老师15920809474来电催促，表示还未接到联系，查询工单状态已取消，致电用服经理卢炳珠跟进 |  | 159 2080 9474 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 广州分公司 |  | #TS000210260 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 广州监狱医院 | 90003394 | 派工完成 | 2026-03-02 14:23:20 | 2026-03-02 14:31:20 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
剑川县马登卫生院BC-5000小孔电压过低 | BC-5000小孔电压过低 【故障现象】：小孔电压过低【排查过程】：红细胞计数池漏液，清洗13阀和14阀之间的管路无效，怀疑13阀或者14阀堵塞。【处理结果】：工单下派，工程师带电磁阀备用 |  | 151 2500 7475 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 昆明分公司 | SS-45011814 | #TS000210080 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 剑川县马登卫生院 | 90081802 | 派工完成 | 2026-03-02 13:27:21 | 2026-03-02 14:25:28 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
克拉玛依市妇幼保健计划服务中心IVD / 生化 / BS-860使用方面需要技术指导 | 克拉玛依市妇幼保健计划服务中心IVD / 生化 / BS-860使用方面需要技术指导 BB9-1B000996 【故障现象】：咨询试剂参数设置 【排查过程】：开放机型指导TP二代参数设置，试剂放置及校准 【处理结果】：老师已完成设置 |  | 175 9993 2389 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | BB9-1B000996 | #TS000210061 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 克拉玛依市妇幼保健计划服务中心 | 90286305 | 技术支持解决 | 2026-03-02 13:19:15 | 2026-03-02 13:49:38 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
松北区松祥社区卫生服务中心BS-830标本针未检测到页面 | BA6-13001444松北区松祥社区卫生服务中心BS-830标本针未检测到页面 【故障现象】：样本针清洗时未检测到液面 【排查过程】：样本针位置正常，样本针正常，去离子水循环压力低，在线金属网过滤器正常 【故障定位】：去离子循环水泵 【一线建议】：调节去离子水循环压力，检查出水 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 156 6377 2222 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000209931 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 松北区松祥社区卫生服务中心 | 90345325 | 派工完成 | 2026-03-02 12:26:52 | 2026-03-02 12:39:51 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
贵州龙里县协和医院IVD / 生化 / BS-240未检测到液面 | 等待科室做完标本40min 贵州龙里县协和医院IVD / 生化 / BS-240未检测到液面 【故障现象】：采样针在反应盘排液时未检测到液面 【排查过程】：维护-生化维护指令进行排堵操作，内壁不出水 【故障定位】：采样针内壁堵死 【一线建议】：申请样本，内壁清洗阀，内壁清洗泵备用 【下派理由】：客户需求 |  | 186 8571 7687 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 贵阳分公司 | YX-8B002203 | #TS000209910 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 贵州龙里县协和医院 | 90001416 | 派工完成 | 2026-03-02 12:19:36 | 2026-03-02 13:08:49 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
库车吉力力艾买提综合门诊部BC-5120设备无法与电脑系统连接 | 库车吉力力艾买提综合门诊部BC-5120设备无法与电脑系统连接 【故障现象】：操作软件数据库打开失败 【排查过程】：发送软件安装包，重新安装数据库后，软件正常打开，传输数据正常 【处理结果】：故障已确认处理 |  | 158 8683 5004 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | TQ-95002130 | #TS000209813 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 库车吉力力艾买提综合门诊部 | 90097418 | 技术支持解决 | 2026-03-02 11:40:53 | 2026-03-02 12:10:19 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
武汉纺织大学校医院BC-5180 CRP电脑与仪器连接不上 | BC-5180 CRP电脑与仪器连接不上，仪器靠墙看不 【故障现象】：电脑与仪器连接不上【排查过程】：此问题已出现很多次，建议工程师上门检查【处理结果】：工单下派，工程师联系上门处理 |  | 189 7169 5800 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 |  | #TS000209800 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 武汉纺织大学校医院 | 60037063 | 派工完成 | 2026-03-02 11:38:25 | 2026-03-02 11:46:05 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
衡阳市石鼓区人民医院C3100不出结果-与工单#TS000209740重复，是同一报单人同一问题。 | C3100不出结果 408137326维修 衡阳市石鼓区人民医院 C3100报警c1电机无法复位，符老师，15173429260，18173216166来电催单，致电 袁超提示无法接通，致电张展灿 18665931548跟进 |  | 181 7321 6166 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | 106-AE-88000117 | #TS000209763 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 衡阳市石鼓区人民医院 | 60058334 | 无需技术支持 | 2026-03-02 11:30:33 | 2026-03-02 13:49:05 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二丙
江西省吉安市吉水县文峰城西卫生所BC-2600白细胞数值偏高 | 江西省吉安市吉水县文峰城西卫生所BC-2600白细胞数值偏高，RQ-79123150 |  | 135 7686 7557 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 南昌分公司 |  | #TS000209747 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 江西省吉安市吉水县文峰城西卫生所 | 373248 | 派工完成 | 2026-03-02 11:26:51 | 2026-03-02 11:26:55 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
衡阳市石鼓区人民医院C3100报警c1电机无法复位---指导老师测试，坐标无异常，试剂针抬起时,Z电机有异响，请工程师联系处理。 | 衡阳市石鼓区人民医院C3100报警c1电机无法复位 |  | 151 7342 9260 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 | 106-AE-88000117 | #TS000209740 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 衡阳市石鼓区人民医院 | 60058334 | 派工完成 | 2026-03-02 11:25:03 | 2026-03-02 11:42:29 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二丙
武汉春回门诊有限公司BC-5120咨询软件问题 | 武汉春回门诊有限公司BC-5120咨询软件问题 【故障现象】：机器码变化 【排查过程】：沟通机器码变化原因 【处理结果】：客户重新安装操作系统 |  | 180 6203 0027 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 | TQ-1C004832 | #TS000209708 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 武汉春回门诊有限公司 | 90303933 | 技术支持解决 | 2026-03-02 11:14:42 | 2026-03-02 11:27:57 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
定州市妇幼保健院(市第二医院) - BC-5800 | RBC堵孔 定州市妇幼保健院(市第二医院) 医学检验科 已通过视频呼入，单号304605770 附件: open_api/tid44609/1772420731_44609_6cf624_media_1772420701915.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772420731_44609_6cf624_media_1772420701915.jpg?Expires=1780542584&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=2gbt2tNEmO2R4J8WzLXPmnf7Isc%3D open_api/tid44609/1772420732_44609_8b0cf9_media_1772420726085.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772420732_44609_8b0cf9_media_1772420726085.jpg?Expires=1780542584&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=G0iBi4dwCAC31rd%2BQtxH0zPrBTA%3D |  | 150 3124 3662 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | RW-73004118 | #TS000209679 | IVD | 血球 | BC-5800 | [7 empty] | 定州市妇幼保健院(市第二医院) | 307881 | 无需技术支持 | 2026-03-02 11:05:28 | 2026-03-02 11:15:05 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
休宁县源芳乡卫生院 - BS-430 | 样本针歪了 休宁县源芳乡卫生院 医学检验科 故障现象：样本针撞弯 下派理由，客户无法自行操作，需要工程师上门处理 附件: open_api/tid44609/1772420413_44609_aea241_media_1772420390987.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772420413_44609_aea241_media_1772420390987.jpg?Expires=1780542584&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Bg0HQLXQlZlT3dTATBE%2B%2FNCguSk%3D open_api/tid44609/1772420414_44609_6f90b9_media_1772420401895.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772420414_44609_6f90b9_media_1772420401895.jpg?Expires=1780542584&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=I9lVelr3W%2BrWjstiOmREBX3ZTh4%3D |  | 180 5593 3358 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  |  |  | 合肥分公司 | YW-54011376 | #TS000209665 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 休宁县源芳乡卫生院 | 90013056 | 派工完成 | 2026-03-02 11:00:07 | 2026-03-02 11:06:25 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
山东潍坊昌乐县三O九医院BC-2600故障 | 山东潍坊昌乐县三O九医院BC-2600故障 无法提供序列号 |  | 183 6369 6805 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 青岛分公司 |  | #TS000209664 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 山东潍坊昌乐县三O九医院 | 90408669 | 派工完成 | 2026-03-02 10:59:45 | 2026-03-02 11:09:03 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
四川省复员退伍军人医院（四川省第二退役军人医院）IVD / 血球 / BC-5180白细胞堵孔 | 四川省复员退伍军人医院（四川省第二退役军人医院）IVD / 血球 / BC-5180白细胞堵孔，老师不方便提供序列号 【故障现象】：白细胞堵孔【排查过程】：点故障消除，白细胞排堵，白细胞结果为0【处理结果】：工单下派，工程师上门检查 |  | 139 8208 2071 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000209637 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 四川省复员退伍军人医院（四川省第二退役军人医院） | 90079256 | 派工完成 | 2026-03-02 10:47:53 | 2026-03-02 10:54:08 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
辽宁沈阳市药科科大学医院MR-96A数值负数，灯泡不亮 | MR-96A数值负数，灯泡不亮，科室有5台洗板机设备都有报错 【故障现象】：老师反馈3台酶标仪都有问题【排查过程】：不知道当地工程师的联系方式【处理结果】：工单下派，工程师联系老师上门处理 |  | 180 0409 2533 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 沈阳分公司 | WH-48105498 | #TS000209625 | IVD | 生化 | MR-96A | [7 empty] | 辽宁沈阳市药科科大学医院 | 316020 | 派工完成 | 2026-03-02 10:40:19 | 2026-03-02 10:59:35 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
成都高新紫韵医疗美容门诊部有限公司IVD / 血球 / BC-10（UH-53015225）漏液 ，尽量上班时间上门维修 | 成都高新紫韵医疗美容门诊部有限公司IVD / 血球 / BC-10（UH-53015225）漏液 ，尽量上班时间上门维修 |  | 139 8050 9518 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 |  | #TS000209616 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 成都高新紫韵医疗美容门诊部有限公司 | 90388144 | 派工完成 | 2026-03-02 10:35:34 | 2026-03-02 10:35:38 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
济宁任城博仕医院 - BC-10 | HGB本底电压异常 济宁任城博仕医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1772417338_44609_1806b8_media_1772417296537.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772417338_44609_1806b8_media_1772417296537.jpg?Expires=1780542584&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=TTFgK69ygzG2gzsZ6%2FbdUDZ%2FtU4%3D open_api/tid44609/1772417339_44609_f4200f_media_1772417332090.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772417339_44609_f4200f_media_1772417332090.jpg?Expires=1780542584&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=8D9uUfU7c%2BylUrRHntiqdvAi9L4%3D |  | 176 8648 1670 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 济南分公司 | UH-23006633 | #TS000209541 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 济宁任城博仕医院 | 90231180 | 派工完成 | 2026-03-02 10:08:54 | 2026-03-02 11:12:45 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
新泰市青云街道社区卫生服务中心bs-830，低浓度废液积液池满，没有办法清洁， | 新泰市青云街道社区卫生服务中心bs-830，低浓度废液积液池满，没有办法清洁，BA6-1B001819 【故障现象】：低浓度废液积液器满 【排查过程】：下水口位置较高，管路比较长 【故障定位】：管路或者积液器内部废物淤积造成排液不畅。 【一线建议】：申请管路和积液器备用 【下派理由】：客户无法自行解决 |  | 186 6089 9082 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | 59990002 |  | 济南分公司 |  | #TS000209463 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新泰市青云街道社区卫生服务中心 | 365886 | 派工完成 | 2026-03-02 09:35:04 | 2026-03-02 09:52:49 | 1-生化免疫（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
衡山县人民医院LBY-XC20B使用中有问题需咨询--咨询操作问题。 | LBY-XC20B使用中有问题需咨询，无法提供序列号 |  | 180 7587 6986 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 |  | #TS000209444 | IVD | 凝血仪器 | LBY-XC20B | [7 empty] | 衡山县人民医院 | 309753 | 技术支持解决 | 2026-03-02 09:25:44 | 2026-03-02 09:32:49 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
（急）徐州市贾汪区夏桥社区卫生服务中心BC-1900压力低 | 徐州市贾汪区夏桥社区卫生服务中心BC-1900压力低 技术：需要上门更换配件 |  | 151 5217 3043 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 南京分公司 | SL-57000532 | #TS000209429 | IVD | 血球 | BC-1900 | [7 empty] | 徐州市贾汪区夏桥社区卫生服务中心 | 300219 | 派工完成 | 2026-03-02 09:21:59 | 2026-03-02 09:22:02 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
西安市卫生学校BC-6800无法开机，长期未使用，需要调试启用 | 西安市卫生学校BC-6800无法开机，长期未使用，需要调试启用 |  | 156 1925 5318 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 西安分公司 | SH-31000668 | #TS000209425 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 西安市卫生学校 | 60061831 | 派工完成 | 2026-03-02 09:19:28 | 2026-03-02 09:19:32 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
兰老师17850016545武夷绿洲社区卫生服务站BC-5120漏液，小孔电压故障 | 兰老师17850016545武夷绿洲社区卫生服务站BC-5120漏液，小孔电压故障，TQ-24005167 【故障现象】：漏液【排查过程】：视频检查发现红细胞计数池排废不畅导致漏液，13阀和14阀之间的管路已疏通干净，怀疑13阀、14阀或者废液泵问题【处理结果】：工单下派，工程师联系客户 |  | 178 5001 6545 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990001 |  | 福州分公司 | TQ-24005167 | #TS000209373 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | （禁用）武夷绿洲社区卫生服务站 | 90223168 | 派工完成 | 2026-03-02 08:51:14 | 2026-03-02 09:37:35 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
三亚市广慈医院BC-5150反馈HGB本底电压过低异常 | BC-5150反馈HGB本底电压过低异常 【故障现象】：液体压力异常、HGB故障 【排查过程】：偶发能消除故障 【故障定位】：查看压力曲线，管压异常，稀释液管路正常 【一线建议】：带压断阀，两通高压阀准用 【下派理由】：需现场排查 |  | 182 1783 1784 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 海南分公司 | SR-7C002567 | #TS000209351 | IVD | 血球 | BC-5150 | [7 empty] | 三亚市广慈医院 | 60118307 | 派工完成 | 2026-03-02 08:39:47 | 2026-03-02 09:18:07 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
黄骅市妇幼保健院BC-5310（SN-43000158）稀释液池里面杆坏了 | （急）黄骅市妇幼保健院BC-5310（SN-43000158）稀释液池里面杆坏了 老师比较着急，要求先联系，致电工程师仇飞飞跟进 |  | 031 7533 0449 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000209350 | IVD | 血球 | BC-5310 | [7 empty] | 黄骅市妇幼保健院 | 100927 | 派工完成 | 2026-03-02 08:39:32 | 2026-03-02 08:39:35 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
（急）柳州市城中区河东街道社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5130采样组件旋转机故障，消除不了 | （急）柳州市城中区河东街道社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5130采样组件旋转机故障，消除不了 |  | 155 7725 9850 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 南宁分公司 | TR-98003319 | #TS000209334 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 柳州市城中区河东街道社区卫生服务中心 | 90160911 | 派工完成 | 2026-03-02 08:29:26 | 2026-03-02 08:29:29 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
凌源市康宁医院IVD / 生化 / BS-200软件进不去 | 凌源市康宁医院IVD / 生化 / BS-200软件进不去 |  | 155 6645 6776 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 沈阳分公司 | WN-27103872 | #TS000209323 | IVD | 生化 | BS-200 | [7 empty] | 凌源市康宁医院 | 367848 | 派工完成 | 2026-03-02 08:19:16 | 2026-03-02 08:21:32 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
江华瑶族自治县妇幼保健院 - BC-7500[NR] CS | 点击“消除故障”不能解决故障 江华瑶族自治县妇幼保健院 医学检验科 客户已联系上工程师，工程师告知客户需要换配件 附件: open_api/tid44609/1772410639_44609_9ca99b_media_1772410580488.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772410639_44609_9ca99b_media_1772410580488.jpg?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=jEn7Nw6ivCGAvKUaghPoo829Xew%3D |  | 136 2746 9815 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 长沙分公司 | DC6-35002439 | #TS000209321 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 江华瑶族自治县妇幼保健院 | 323640 | 无需技术支持 | 2026-03-02 08:17:17 | 2026-03-02 08:47:31 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二丙
贵州省第三人民医院CL-6000i | 2026-03-02 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 182 7502 3215 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | BB3-0B001922 | #TS000209301 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 贵州省第三人民医院 | 60035153 | 无需技术支持 | 2026-03-02 08:00:14 | 2026-03-02 08:23:33 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
泗阳医院CL-6000i | 2026-03-02 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22101【M1：样本针建立真空失败】,A22105【M1：样本针真空不足】 |  | 151 5117 7783 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 南京分公司 | BB3-95000526 | #TS000209300 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 泗阳医院 | 312735 | 派工完成 | 2026-03-02 08:00:13 | 2026-03-02 08:23:34 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 二甲
沙雅县人口和计划生育生殖健康服务站BC-5600白细胞不出结果 | 沙雅县人口和计划生育生殖健康服务站BC-5600白细胞不出结果 |  | 137 7980 8901 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 | RX-36001057 | #TS000209139 | IVD | 血球 | BC-5600 | [7 empty] | 沙雅县人口和计划生育生殖健康服务站 | 332281 | 派工完成 | 2026-03-01 19:03:10 | 2026-03-01 19:03:14 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
泰安金山社区卫生服务站BC-2600故障 | 泰安金山社区卫生服务站BC-2600故障 |  | 130 1178 8206 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 济南分公司 | RQ-41112969 | #TS000209075 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 泰安金山社区卫生服务站 | 330347 | 派工完成 | 2026-03-01 17:24:01 | 2026-03-01 17:24:01 | 59990003 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
中牟县妇幼保健院IVD / 血球 / BC-5180 CRP，BC-5180亮红灯，没有反映 | 中牟县妇幼保健院IVD / 血球 / BC-5180 CRP，BC-5180亮红灯，没有反映 SU-06005437 【故障现象】：电脑软件无法操作死机 【排查过程】：指导客户强制重启。 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 159 3627 1908 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 | SU-06005437 | #TS000209057 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 中牟县妇幼保健院 | 308746 | 技术支持解决 | 2026-03-01 16:55:34 | 2026-03-01 17:06:10 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
兰州海涛口腔医院有限公司IVD / 血球 / BC-20血红蛋白本底异常 | 兰州海涛口腔医院有限公司IVD / 血球 / BC-20血红蛋白本底异常 UH-9B002475，张老师13919855488比较着急 |  | 139 1985 5488 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 | UF-9B002475 | #TS000209046 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 兰州海涛口腔医院有限公司 | 90236278 | 技术支持解决 | 2026-03-01 16:44:40 | 2026-03-01 16:59:24 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
梁自勤诊所 - BC-5120 | 怎么处理 梁自勤诊所 皮肤科 【故障现象】：通信无法连接 【排查过程】：指导客户在电脑重新设置通信，。 【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: open_api/tid44609/1772351142_44609_553a2a_media_1772351129408.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772351142_44609_553a2a_media_1772351129408.jpg?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=pN9K2w1XqvcNQ46x65a0AzwBEo0%3D |  | 166 9239 7879 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  |  |  | 郑州分公司 | TQ-96002174 | #TS000208987 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 梁自勤诊所 | 90154730 | 技术支持解决 | 2026-03-01 15:45:35 | 2026-03-01 15:56:11 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
益阳市爱尔眼科医院BS-200进不了系统 | 益阳市爱尔眼科医院BS-200进不了系统 客户端电话无法接通 2026-3-1 15:35:24：18507377616来电需要账号和密码 再次来电，再次转接 【故障现象】：忘记登入账号 【排查过程】：告知客户登入账户密码。 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 185 0737 7616 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 | WN-37104753 | #TS000208953 | IVD | 生化 | BS-200 | [7 empty] | 益阳市爱尔眼科医院 | 90022445 | 技术支持解决 | 2026-03-01 15:25:11 | 2026-03-01 15:41:57 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
罗山街道山仔社区保安公司BC-10血红蛋白本底异常，白细胞小孔电压过低 | BC-10血红蛋白本底异常，白细胞小孔电压过低 |  | 135 9971 1008 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 福州分公司 | UH-11004382 | #TS000208935 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 罗山街道山仔社区保安公司 | 90242772 | 技术支持解决 | 2026-03-01 15:13:43 | 2026-03-01 16:54:41 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
重庆康达医院有限公司CL-2200i | 2026-03-01 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 188 8335 1608 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 重庆分公司 | W6-47000295 | #TS000208927 | IVD | 生化 | CL-2200I | [7 empty] | 重庆康达医院有限公司 | 60084287 | 派工完成 | 2026-03-01 15:05:35 | 2026-03-01 16:27:53 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
张家川回族自治县梁山镇卫生院 - BC-5130 | 血细胞分析稀释液管道出现故障 张家川回族自治县梁山镇卫生院 医学检验科 工单与#TS000208915重复 附件: open_api/tid44609/1772348355_44609_ce6eef_media_1772348328146.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772348355_44609_ce6eef_media_1772348328146.jpg?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=GDHukfQvz5%2BrUNzXwXkwLWZoVkk%3D open_api/tid44609/1772348356_44609_141f2c_media_1772348328146.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772348356_44609_141f2c_media_1772348328146.jpg?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=w5ERbI1p2qD00pVXmNE490seJW0%3D |  | 188 9445 4978 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 兰州分公司 | TR-07004533 | #TS000208920 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 张家川回族自治县梁山镇卫生院 | 90210133 | 座席解决 | 2026-03-01 14:59:11 | 2026-03-01 15:01:20 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
张家川回族自治县梁山镇卫生院 - BC-5130 | 血细胞分析稀释液管道出现故障 张家川回族自治县梁山镇卫生院 医学检验科 【故障现象】： 稀释液管路接头损坏 【排查过程】： 设备背面稀释液管路接头损坏。 【故障定位】： 管路接头损坏。 【一线建议】： 稀释液接头。 【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1772348192_44609_180e5e_media_1772347937268.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772348192_44609_180e5e_media_1772347937268.jpg?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Fvca%2BZt1clkugnXbm3FRoYSYLyM%3D open_api/tid44609/1772348193_44609_e4a2cb_media_1772347976191.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772348193_44609_e4a2cb_media_1772347976191.jpg?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=7WACXbFdKKkPrMArPQAqoKXSkF0%3D |  | 187 9419 5735 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  |  |  | 兰州分公司 | TR-07004533 | #TS000208915 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 张家川回族自治县梁山镇卫生院 | 90210133 | 派工完成 | 2026-03-01 14:56:26 | 2026-03-01 15:08:18 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
（急）大庆胃康医院IVD / 血球 / BC-10与软件连接不上 | （急）大庆胃康医院IVD / 血球 / BC-10与软件连接不上（ UH-4A014326） 谢朝森：这个封单完工，客户反馈之前用的是lis现在不用了，想要设备的数据管理软件，我反馈给客户这个需要花钱购买软件，客户反馈说那就不要了[抱拳] |  | 132 0848 4000 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000208880 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 大庆胃康医院 | 60052748 | 技术支持解决 | 2026-03-01 14:07:38 | 2026-03-01 14:18:43 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
通江现黛医院BS-220连接电脑软件打不开 | XJ-48002769 BS-220连接电脑软件打不开 【故障现象】： 软件启动失败，修复后软件信息丢失，无病例数据 【排查过程】： 客户要求查找历史数据，修复。 【故障定位】： 软件。 【一线建议】：安装软件。 【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 156 8189 2721 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 |  | #TS000208871 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 通江现黛医院 | 90306751 | 派工完成 | 2026-03-01 13:58:38 | 2026-03-01 14:16:21 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
常德市鼎城区丁家港卫生院BS-220安装系统后软件不能使用 | BS-220安装系统后软件不能使用，无法提供序列号 【故障现象】： 客户端软件无法启动 【排查过程】： 客户联系过修电脑的，重装了系统，软件无法打开。 【故障定位】： 需要重新安装程序 【一线建议】：重新安装控制软件。 【下派理由】：客户无法自行操作。 |  | 153 8736 9378 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 |  | #TS000208854 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 常德市鼎城区丁家港卫生院 | 60081202 | 派工完成 | 2026-03-01 13:40:40 | 2026-03-01 13:50:14 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
济南市天桥区新城社区卫生服务中心CL-2000i | 2026-03-01 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 151 6904 6720 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 济南分公司 | W5-34002208 | #TS000208781 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 济南市天桥区新城社区卫生服务中心 | 60065268 | 派工完成 | 2026-03-01 12:00:06 | 2026-03-01 14:14:55 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
关岭县妇幼保健院IVD / 生化 / BS-830试剂装上去后为零 | 关岭县妇幼保健院IVD / 生化 / BS-830试剂装上去后为零 【故障现象】：新换试剂余量为0 【排查过程】：指导客户在试剂界面进行余量检测.正常。 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 195 0856 1046 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 贵阳分公司 | BA6-18001655 | #TS000208779 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 关岭县妇幼保健院 | 104826 | 技术支持解决 | 2026-03-01 11:57:16 | 2026-03-01 12:03:11 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
中江惠民中西医结合医院BC-5380不分类，结果*号 | BC-5380不分类，结果*号 【故障现象】： 无总数不分类 【排查过程】： 白细胞无总数 ，不分类客户端没有探头液 【故障定位】： 排查试剂， 排查隔离室试剂加入混匀 【一线建议】： 排查试剂， 排查隔离室试剂加入混匀 【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 151 8105 7681 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 | RF-95103008 | #TS000208751 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 中江惠民中西医结合医院 | 90055646 | 派工完成 | 2026-03-01 11:40:17 | 2026-03-01 11:50:08 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
莎车县人民医院,IVD / 生化 / CL-8000I结果有问题 | 莎车县人民医院,IVD / 生化 / CL-8000I结果有问题 【故障现象】： 咨询稀释倍数 【排查过程】： 样本稀释倍数问题，需要 临床沟通。 【故障定位】： 样本稀释倍数问题，需要 临床沟通。 【一线建议】： 样本稀释倍数问题，需要 临床沟通 【下派理由】： 需临床支持沟通。 |  | 166 9998 1675 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 | BH5-47000507 | #TS000208742 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 莎车县人民医院 | 321269 | 派工完成 | 2026-03-01 11:28:03 | 2026-03-01 11:30:57 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
青川县乐安镇中心卫生院咨询BS-430生化试剂，一盒能做多少人份 | 青川县乐安镇中心卫生院咨询BS-430生化试剂，一盒能做多少人份 【故障现象】：试剂能做多少人份 【排查过程】：客户联系供货商统计测试人份。 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 152 8411 5812 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 | YW-96002706 | #TS000208732 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 青川县乐安镇中心卫生院 | 90013281 | 技术支持解决 | 2026-03-01 11:17:13 | 2026-03-01 11:20:06 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
潮州市潮安区人民医院CX-9000 | 2026-03-01 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码37101401【夹爪1Z移动故障，夹爪1垂直动作异常】,39301041【夹爪3Y移动故障，夹爪3水平Y向动作异常】 李振宁：仪器未启用，可能在调试，暂时封闭 |  | 135 0275 1572 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 深圳分公司 | GC8-3A000402 | #TS000208698 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 潮州市潮安区人民医院 | 367233 | 无需技术支持 | 2026-03-01 10:50:10 | 2026-03-01 11:06:00 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
广水市武胜关镇卫生院C3510采样针弯了 | 广水市武胜关镇卫生院C3510采样针弯了（106-AU-69000116） 代理商郑先生18672638999来电帮忙报维修，希望维修处理后工程师可以告知一下处理结果 客户担心把针尖掰断，需要工程师上门处理 |  | 186 7263 8999 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 |  | #TS000208681 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 广水市武胜关镇卫生院 | 60077015 | 派工完成 | 2026-03-01 10:35:04 | 2026-03-01 10:45:36 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心BS-360S做的质控有问题 | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心BS-360S做的质控有问题 【故障现象】：α-hbdh 报警底物耗尽【排查过程】：试剂时间较长 知道客户更换新试剂 重新申请质控【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 183 2997 5411 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 西安分公司 | BB6-07002003 | #TS000208656 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 | 90197099 | 技术支持解决 | 2026-03-01 09:58:24 | 2026-03-01 10:52:21 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
湖南省株洲市茶陵县益民医院BS-220系统打不开 | BS-220系统打不开 客户尝试重启后 故障消除 客户表示再观察 工单封闭 |  | 152 9212 1140 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | XJ-33001591 | #TS000208647 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 湖南省株洲市茶陵县益民医院 | 310341 | 无需技术支持 | 2026-03-01 09:51:21 | 2026-03-01 10:14:05 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
云南省保山市施甸县摆榔卫生院BC-5130液体压力超载 | 云南省保山市施甸县摆榔卫生院BC-5130液体压力超载 指导客户清理 SV13-14管路 等待客户验证 40 分钟 【故障现象】：液体压力超载【排查过程】：详知道客户拆开右侧面板 清理13-14管路【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: 微信图片_20260301104142_6_66.png:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260301104142_6_66_1772332916371_8vv1f6w.png?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=FaxYeIFZIALbmb8s92wqk88B9r8%3D |  | 187 2524 0461 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 昆明分公司 | TR-88001411 | #TS000208646 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 云南省保山市施甸县摆榔卫生院 | 319817 | 技术支持解决 | 2026-03-01 09:50:40 | 2026-03-01 10:42:03 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
云南省保山市施甸县摆榔卫生院BC-5130液体压力超载 | 云南省保山市施甸县摆榔卫生院BC-5130液体压力超载 工单封闭 该工单与#TS000208646 #TS000208635 重复 |  | 187 2524 0461 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 昆明分公司 | TR-88001411 | #TS000208644 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 云南省保山市施甸县摆榔卫生院 | 319817 | 无需技术支持 | 2026-03-01 09:49:36 | 2026-03-01 09:49:40 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
云南省保山市施甸县摆榔卫生院 - BC-5130 | 液体压力超载 云南省保山市施甸县摆榔卫生院 医学检验科 工单封闭 该工单与 #TS000208646 #TS000208644 重复 附件: open_api/tid44609/1772329494_44609_d34f9c_media_1772329481807.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772329494_44609_d34f9c_media_1772329481807.jpg?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=VojImfMjOmsyIIYtYylJGynab0A%3D |  | 130 1332 1097 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 昆明分公司 | TR-88001411 | #TS000208635 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 云南省保山市施甸县摆榔卫生院 | 319817 | 无需技术支持 | 2026-03-01 09:44:51 | 2026-03-01 10:11:41 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
龙岩市新罗区曹溪中心卫生院BS-830S网络无法连接 | 龙岩市新罗区曹溪中心卫生院BS-830S网络无法连接 BB7-53000979，陈老师05973308502来电催促，要求回到座机号码 已回 已添加客户微信视频指导 【故障现象】：仪器无法连接【排查过程】：客户修改了IP地址 指导客客户修改IP地址【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 138 5062 4641 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 福州分公司 | BB7-53000979 | #TS000208634 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 龙岩市新罗区曹溪中心卫生院 | 314780 | 技术支持解决 | 2026-03-01 09:44:47 | 2026-03-01 10:33:05 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
久治县藏医院BC-5385 CRP更换溶血剂提示过期 | BC-5385 CRP更换溶血剂提示过期，不方便看仪器后面 第一次回拨无法接通 第二次回拨客户未接通 第三次回拨客户未接通 工单下派 【故障现象】： 试剂过期【下派理由】： 客户电话未接通 |  | 184 6705 5024 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 |  | #TS000208632 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 久治县藏医院 | 90398439 | 派工完成 | 2026-03-01 09:43:36 | 2026-03-01 10:39:48 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
潍坊市临朐县辛寨中心卫生医院IVD / 生化 / BS-1000M生化试剂用量调节 | 潍坊市临朐县辛寨中心卫生医院IVD / 生化 / BS-1000M生化试剂用量调节 【故障现象】：咨询试剂用量 【排查过程】： 需要咨询临床 【故障定位】：需要临床支持。 【一线建议】： 需要临床支持。 【下派理由】： 需要临床支持。 |  | 183 6635 1637 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 青岛分公司 |  | #TS000208629 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 潍坊市临朐县辛寨中心卫生医院 | 335032 | 派工完成 | 2026-03-01 09:40:45 | 2026-03-01 09:45:06 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
寻甸县第二人民医院IVD / 生化 / BS-2800M尿微量蛋白检测选项灰色 | 寻甸县第二人民医院IVD / 生化 / BS-2800M尿微量蛋白检测选项灰色 BH2-55000699 【故障现象】：尿微量蛋白检测选项灰色【排查过程】：样本类型选择错误 告知客户修改。【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 137 0885 3252 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 昆明分公司 | BH2-55000699 | #TS000208627 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 寻甸县第二人民医院 | 370607 | 技术支持解决 | 2026-03-01 09:38:43 | 2026-03-01 09:57:34 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
泰安金山社区卫生服务站BC-2600故障 | 泰安金山社区卫生服务站BC-2600故障 工单下派，已超时，新建 |  | 130 1178 8206 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 济南分公司 | RQ-41112969 | #TS000208613 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 泰安金山社区卫生服务站 | 330347 | 座席解决 | 2026-03-01 09:26:33 | 2026-03-01 17:23:41 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
普格县鹏辰医院有限公司BC-21更换溶血剂未更新，显示过期 | BC-21更换溶血剂未更新，显示过期，无法提供序列号 |  | 180 0904 2639 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 |  | #TS000208606 | IVD | 血球 | BC-21 | [7 empty] | 普格县鹏辰医院有限公司 | 90283320 | 技术支持解决 | 2026-03-01 09:11:09 | 2026-03-01 09:40:23 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心BC-5180 CRP值本底电压异常 | BC-5180 CRP值本底电压异常 【故障现象】：CRP本底电压异常【排查过程】：指导客户进入增益设置 调整CRP本底电压【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 137 2087 8002 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 福州分公司 | SU-26008889 | #TS000208594 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 90050981 | 技术支持解决 | 2026-03-01 08:59:09 | 2026-03-01 09:25:02 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
高州市茂济医院投资有限公司IVD / 血球 / BC-5000本底异常，无法消除故障 | 高州市茂济医院投资有限公司IVD / 血球 / BC-5000本底异常，无法消除故障 SS-14008099、 客户已消除故障 |  | 156 2205 3182 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 广州分公司 | SS-14008099 | #TS000208575 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 高州市茂济医院投资有限公司 | 90291801 | 无需技术支持 | 2026-03-01 08:42:37 | 2026-03-01 09:18:11 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
保康县莱士单采血浆有限公司BC-5120质控达到上限 | BC-5120质控达到上限，无法提供序列号 许老师15872258898来电催促，表示已经有样本堆积比较着急。需要尽快跟进 【故障现象】：质控无法数据无法存储 【排查过程】：指导客户重新创建文件夹，旧文件夹已达上限。 【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 158 7225 8898 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 |  | #TS000208574 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 保康县莱士单采血浆有限公司 | 90052212 | 技术支持解决 | 2026-03-01 08:41:41 | 2026-03-01 09:12:23 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
遂川县禾源镇卫生院BC-5150废液满 | SS-41000221 BC-5150废液满 【故障现象】：废液满无法消除 【排查过程】：传感器接头松动，重新插拔故障消除。 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 188 7065 1843 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 南昌分公司 |  | #TS000208573 | IVD | 血球 | BC-5150 | [7 empty] | 遂川县禾源镇卫生院 | 381100 | 技术支持解决 | 2026-03-01 08:32:36 | 2026-03-01 09:31:26 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
北京莱佛士医院有限公司 - BC-7500[NR] CRP | HGB本底电压异常 北京莱佛士医院有限公司 医学检验科 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】：知道客户进入增益界面调整HGB电压【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: open_api/tid44609/1772324734_44609_1cb3c6_media_1772324610983.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772324734_44609_1cb3c6_media_1772324610983.jpg?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=RNJSY7XLC3GR7cTgg3SNKyPau98%3D |  | 185 1518 9468 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | admin |  | 北京分公司 | DB9-12000599 | #TS000208572 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 北京莱佛士医院有限公司 | 60137199 | 技术支持解决 | 2026-03-01 08:25:32 | 2026-03-01 09:35:07 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
南通博荣门诊部CL-6200i | 2026-03-01 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 182 0501 0786 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 苏州分公司 | BB4-06000053 | #TS000208564 | IVD | 生化 | CL-6200I | [7 empty] | 南通博荣门诊部 | 60050362 | 派工完成 | 2026-03-01 08:07:34 | 2026-03-01 09:17:48 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
湖北省仙桃市第一人民医院IVD / 生化 / BS-2000M想知道试剂在哪里更换 | 湖北省仙桃市第一人民医院IVD / 生化 / BS-2000M想知道试剂在哪里更换，联系方式赵老师17706878330，烦请跟进谢谢 转武汉分公司检验主管刘倪18589000021协助跟进 |  | 177 0687 8330 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 武汉分公司 | YA-04000673 | #TS000208531 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 湖北省仙桃市第一人民医院 | 312191 | 派工完成 | 2026-03-01 00:56:37 | 2026-03-01 00:56:41 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
阜外华中心血管病医院IVD / 血球 / BC-6900流水线电脑的软件，要登哪个软件才能知道结果 | 阜外华中心血管病医院IVD / 血球 / BC-6900流水线电脑的软件，要登哪个软件才能知道结果，联系方式张老师18530913677，烦请跟进谢谢 转郑州分公司检验主管叶正航18665931612协助跟进 |  | 185 3091 3677 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 郑州分公司 | SPB78402926 | #TS000208494 | IVD | 血球 | BC-6900 | [7 empty] | 阜外华中心血管病医院 | 90053358 | 派工完成 | 2026-02-28 23:33:24 | 2026-02-28 23:33:28 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
费县妇幼保健院IVD / 生化 / BS-2000M光源灯打不开了 | 408135557费县妇幼保健院IVD / 生化 / BS-2000M光源灯打不开了 窦老师15588040431来电催促，致电检验主管王铖翊跟进。 |  | 155 8804 0431 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990053 |  | 青岛分公司 | YA-51001595 | #TS000208392 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 费县妇幼保健院 | 326043 | 派工完成 | 2026-02-28 21:47:51 | 2026-02-28 21:47:56 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
上海交通大学医学院附属瑞金医院北院IVD / 血球 / MC-80故障之后没办法清除 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院IVD / 血球 / MC-80故障之后没办法清除，联系方式向老师18930319295，烦请跟进谢谢 转上海分公司检验主管吴晓霖协助跟进 老师二次来电催促工程师 |  | 189 3031 9295 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 上海分公司 | DC8-45000811 | #TS000208207 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | 60064947 | 派工完成 | 2026-02-28 19:18:01 | 2026-02-28 19:18:04 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
艺美医疗美容医疗 - BC-10 | HGB本底电压异常 艺美医疗美容医疗 医疗美容科 工单与#TS000208058重复，此单封闭 附件: open_api/tid44609/1772273180_44609_3d65aa_media_1772273172987.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772273180_44609_3d65aa_media_1772273172987.jpg?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=IVfs6P%2F%2B54Em01SZhKH%2FbuVdtDs%3D |  | 150 3753 9272 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  |  |  | 郑州分公司 | UH-09003063 | #TS000208073 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 艺美医疗美容医疗 | 90230971 | 座席解决 | 2026-02-28 18:06:15 | 2026-03-01 09:04:20 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
艺美医疗美容医疗 - BC-10 | HGB本底电压异常 艺美医疗美容医疗 医疗美容科 附件: open_api/tid44609/1772272933_44609_c9f169_media_1772272928705.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772272933_44609_c9f169_media_1772272928705.jpg?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=%2BXl2FMfUM3KH5dw16i2siBDk2cQ%3D |  | 150 3753 9272 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 郑州分公司 | UH-09003063 | #TS000208058 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 艺美医疗美容医疗 | 90230971 | 技术支持解决 | 2026-02-28 18:02:10 | 2026-03-01 09:45:12 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
雅安市名山区蒙阳街道社区卫生服务中心BC-20S咨询端口设置 | 雅安市名山区蒙阳街道社区卫生服务中心BC-20S咨询端口设置，TK-63000539 客户不回信息，就反馈需要软件，工单下派跟进 |  | 189 4287 0774 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 |  | #TS000208045 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 雅安市名山区蒙阳街道社区卫生服务中心 | 365482 | 派工完成 | 2026-02-28 17:57:00 | 2026-03-01 14:56:55 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
安吉县山川乡卫生院BS-490校准数值异常 | 等待老师炒作超时1H 安吉县山川乡卫生院BS-490校准数值异常，客户无提供序列号 【故障现象】：HCY校准不过 【排查过程】：第三方试剂，其它项目测试重复性及准确性正常 【处理结果】：建议联系第三方试剂排查试剂问题 |  | 189 5182 1270 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 杭州分公司 |  | #TS000207914 | IVD | 生化 | BS-490 | [7 empty] | 安吉县山川乡卫生院 | 60129296 | 技术支持解决 | 2026-02-28 17:17:24 | 2026-02-28 18:12:26 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
张掖市肃南县康乐乡中心卫生院IVD / 生化 / BS-450咨询一瓶试剂可以做多少人份 | 张掖市肃南县康乐乡中心卫生院IVD / 生化 / BS-450咨询一瓶试剂可以做多少人份，YV-0C001392 【故障现象】：咨询多个项目测试量 【排查过程】：客户需要多个项目单盒测试人份， 【处理结果】：需要当地工程师联系。 |  | 153 3937 9066 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990002 |  | 兰州分公司 |  | #TS000207860 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 张掖市肃南县康乐乡中心卫生院 | 334399 | 派工完成 | 2026-02-28 17:03:00 | 2026-02-28 17:20:11 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
积石山县居集中心卫生院EU-5600 Pro需要二次安装，培训，QB4-55000470 | 积石山县居集中心卫生院EU-5600 Pro需要二次安装，培训，QB4-55000470 转乃月婵 |  | 173 9330 2835 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 |  | #TS000207821 | IVD | 尿液分析 | EU-5600 PRO | [7 empty] | 积石山县居集中心卫生院 | 90156786 | 座席解决 | 2026-02-28 16:53:22 | 2026-02-28 16:53:23 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
湖北医药学院MR-96A需要电子版sop文件 | 湖北医药学院MR-96A需要电子版sop文件，客户无法提供序列号 甘老师来电催促，希望能尽快提供对接，转武汉用服经理刘洪利 |  | 136 3622 2423 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 |  | #TS000207787 | IVD | 生化 | MR-96A | [7 empty] | 湖北医药学院 | 60088292 | 座席解决 | 2026-02-28 16:44:52 | 2026-02-28 16:44:53 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
郑州市二七区植得口腔门诊部 - BC-20 | 堵孔 郑州市中原区植得口腔门诊部 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1772267042_44609_a97ce3_media_1772267020549.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772267042_44609_a97ce3_media_1772267020549.jpg?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=5jRv9dcKdiXaSOBZXTacPqDR0NU%3D |  | 135 2684 3747 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 郑州分公司 | UF-94000571 | #TS000207694 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 郑州市二七区植得口腔门诊部 | 90074372 | 技术支持解决 | 2026-02-28 16:23:59 | 2026-02-28 16:40:51 | 59990009 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
南木林县人民医院BS-2800M运行效率变慢，检测标本时间太慢，变长 | 南木林县人民医院BS-2800M运行效率变慢，检测标本时间太慢，变长 【故障现象】：客户反应测试时间长，每天有大量体检 【排查过程】：确认仪器无故障，各个状态也正常，询问试剂放置情况，发现试剂都是单瓶放置，指导试剂放置多瓶且内外圈均要有才行，解释测试速度慢的原因。 【处理结果】：客户已明确问题所在，已改进。 |  | 156 0894 9666 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 | JP7-38000398 | #TS000207548 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 南木林县人民医院 | 317622 | 技术支持解决 | 2026-02-28 15:54:20 | 2026-02-28 16:20:27 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
玉溪先施医院BC-5180无法连接LIS | 等待对方回复消息超时1H 玉溪先施医院BC-5180无法连接LIS 【故障现象】：无法连接LIS 【排查过程】：新连LIS，设置不对，指导设置IP及端口，提供通信协议 【处理结果】：LIS工程师自行处理完成 |  | 191 8770 5893 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 | RG-54100533 | #TS000207484 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 玉溪先施医院 | 60131692 | 技术支持解决 | 2026-02-28 15:37:23 | 2026-02-28 16:58:56 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
醴陵市丁敏诊所BC-20真空压力异常 | UF-94000595 BC-20真空压力异常 18390284652来电催促，转谢朝森 维护后故障依旧，需要工单下派上门排查处理。 |  | 183 9028 4652 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 |  | #TS000207448 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 醴陵市丁敏诊所 | 90091798 | 派工完成 | 2026-02-28 15:28:49 | 2026-02-28 16:35:22 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
景泰县一条山社区卫生服务中心UA-600蓝屏 | 景泰县一条山社区卫生服务中心UA-600蓝屏 设备重启恢复正常，但是客户反馈偶发故障，建议申请主板更换。 |  | 151 0141 2076 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 兰州分公司 | XK-75001269 | #TS000207227 | IVD | 尿液分析 | UA-600 | [7 empty] | 景泰县一条山社区卫生服务中心 | 60078076 | 派工完成 | 2026-02-28 14:41:16 | 2026-02-28 14:58:19 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
（禁用）德阳市中江县冯店镇卫生院 - BC-5180 CRP | 乳胶试剂不能扫描，换了新试剂还是显示乳胶试剂过期。 （禁用）德阳市中江县冯店镇卫生院 医学检验科 【故障现象】： 客户反馈乳胶试剂无法识别 【排查过程】：联系过当地工程师判断读取芯片故障。 【故障定位】：排查软件， 芯片识别功能。 【一线建议】： 。 【下派理由】： 需现场拆机，客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1772260532_44609_f6d38a_media_1772260524195.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772260532_44609_f6d38a_media_1772260524195.jpg?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=CS%2FRYOyJ1wto4t4dUouLaGpQQv8%3D |  | 186 8388 5072 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | admin |  | 成都分公司 | SU-94003284 | #TS000207203 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | （禁用）德阳市中江县冯店镇卫生院 | 378384 | 派工完成 | 2026-02-28 14:35:29 | 2026-02-28 14:53:22 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
濮阳惠民医院EXC810搅拌杆故障 | 濮阳惠民医院EXC810搅拌杆故障 视频判断怀疑组件或Z向光耦问题，建议申请配件前往客户端处理 |  | 139 3931 3106 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990050 |  | 郑州分公司 |  | #TS000207100 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 濮阳惠民医院 | 90158335 | 座席解决 | 2026-02-28 14:10:33 | 2026-02-28 15:25:36 | 59990050 | 006_微信申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 二甲
安徽爱尔眼科医院有限公司EU-5300 Pro通道1/2号亮度偏低 | EU-5300 Pro通道1/2号亮度偏低 需工程师前往现场维护 请下派 |  | 150 1062 1727,158 8069 9481 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 合肥分公司 | QB3-3B000009 | #TS000207079 | IVD | 尿液分析 | EU-5300 PRO | [7 empty] | 安徽爱尔眼科医院有限公司 | 90347412 | 派工完成 | 2026-02-28 14:02:50 | 2026-02-28 14:02:54 | 59990010 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
龙山县南台堡医院BC-2600数值*号 | rq-49114677 BC-2600数值*号 维护后问题依旧，耗材新更换问题依旧，建议更换计数池，需要工单下派。 |  | 198 9422 8922 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 |  | #TS000207002 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 龙山县南台堡医院 | 60107866 | 派工完成 | 2026-02-28 13:38:46 | 2026-02-28 14:10:54 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司BC-5000报警，自动关机 | 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司BC-5000报警，自动关机，SS-05006926 【故障现象】：测试过程中软件报错然后关机 【排查过程】：重新开机能正常，但测试样本后又会报错蓝屏然后自动关机 【故障定位】：主板、SD卡 【一线建议】：申请主板及SD卡备用，仪器软件升级 【下派理由】：软件故障 |  | 189 1319 8685 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 苏州分公司 |  | #TS000206986 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 | 90309225 | 派工完成 | 2026-02-28 13:35:40 | 2026-02-28 13:40:30 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
株洲佳满康复医院IVD / 生化 / BS-230（YY-03001767）检测结果不小心删除能不能恢复 | 株洲佳满康复医院IVD / 生化 / BS-230（YY-03001767）检测结果不小心删除能不能恢复 【故障现象】：测试数据误删除 【排查过程】：告知客户数据删除后无法恢复 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 158 0733 4792 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | YY-03001767 | #TS000206955 | IVD | 生化 | BS-230 | [7 empty] | 株洲佳满康复医院 | 60136119 | 技术支持解决 | 2026-02-28 13:26:14 | 2026-02-28 13:27:58 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
贵阳市南明区中医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP白细胞堵孔 | 贵阳市南明区中医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP白细胞堵孔 等待客户验证30分钟 【故障现象】：WBC堵口 【排查过程】：指导客户，排堵，消除故障。 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 187 8684 0747 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990006 |  | 贵阳分公司 | SU-1C008178 | #TS000206875 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 贵阳市南明区中医院 | 60565694 | 技术支持解决 | 2026-02-28 12:57:43 | 2026-02-28 14:03:31 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
解放军93462部队医院BS-400初始化清洗失败，水箱进水异常 | BS-400初始化清洗失败，水箱进水异常 【故障现象】：水箱水位不足 【排查过程】：水箱水位及进水正常，传感器低位浮子异常 【故障定位】：水箱传感器组件 【一线建议】：申请水箱及传感器备用 【下派理由】：硬件故障 周老师13910732048来电催促，致电工程师：裴鹏新跟进 |  | 139 1073 2048 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 北京分公司 | WY-31000126 | #TS000206685 | IVD | 生化 | BS-400 | [7 empty] | 解放军93462部队医院 | 375084 | 派工完成 | 2026-02-28 11:48:17 | 2026-02-28 11:57:16 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
毕节七星关广盛医院BC-5130报警无稀释液，实际有剩余 | 毕节七星关广盛医院BC-5130报警无稀释液，实际有剩余，TR-1C006393 【故障现象】：咨询试剂余量和软件余量显示是否正常 【排查过程】：解答报警原理及试剂实际使用方法 【处理结果】：客户已清楚了解试剂使用方法 |  | 152 8571 7710 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 贵阳分公司 | TR-1C006393 | #TS000206657 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 七星关区碧海街道社区卫生服务中心 | 90230661 | 技术支持解决 | 2026-02-28 11:43:17 | 2026-02-28 11:48:56 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
铜仁市广泰医院 - BS-450 | 做糖化血红蛋白针管一直吸不上样 铜仁市广泰医院 医学检验科 【故障现象】：做糖化血红蛋白仪器报警样本针垂直运动错误 【排查过程】：测试生化项目正常，只做糖化血红蛋白会报警，样本管放置正常 【故障定位】：糖化样本针 【一线建议】：现场确认测试参数是否正常，样本针及吸样位置是否正常，操作是否正常 【下派理由】：客户无法自行处理 附件: open_api/tid44609/1772249130_44609_7beb0b_media_1772249101988.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772249130_44609_7beb0b_media_1772249101988.jpg?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=S7MXiqY8%2FrIFoiIkUGLQG75RPM8%3D |  | 191 1767 7393 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yanghong@dinuo.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | YV-39002651 | #TS000206593 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 铜仁市广泰医院 | 60035827 | 派工完成 | 2026-02-28 11:25:27 | 2026-02-28 11:33:27 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
山东省济南市仁丰医院BS-220咨询修改打印报告单名字 | 山东省济南市仁丰医院BS-220咨询修改打印报告单名字 【故障现象】：打印抬头医院名称错误 【排查过程】：客户不在现场，过两天重新咨询。 【处理结果】：目前不需要支持。 |  | 133 6100 8305 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990001 |  | 济南分公司 | XJ-17000172 | #TS000206552 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 山东省济南市仁丰医院 | 325390 | 无需技术支持 | 2026-02-28 11:15:30 | 2026-02-28 11:21:13 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
南充市蓬安县金溪卫生院BS-430做血糖数值差，偏差高 | 南充市蓬安县金溪卫生院BS-430做血糖数值差，偏差高 【故障现象】： 客户反馈血糖重复性差 【排查过程】： 客户要求当地工程师联系沟通。 【下派理由】： 血糖重复性差，客户需要上门排查问题 |  | 136 8823 4323 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 | YW-08004586 | #TS000206480 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 南充市蓬安县金溪卫生院 | 379509 | 派工完成 | 2026-02-28 11:00:23 | 2026-02-28 11:05:11 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
固原伯宏综合门诊opm-151（S1-0B000366）卡槽出现硬故障 | 固原伯宏综合门诊opm-151（S1-0B000366）卡槽出现硬故障 |  | 186 9540 6589 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 | S1-0B000366 | #TS000206413 | IVD | 尿液分析 | OPM-151 | [7 empty] | 固原伯宏综合门诊 | 90263161 | 派工完成 | 2026-02-28 10:44:37 | 2026-02-28 10:44:45 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
宁乡市妇幼保健院BC-5180不吸样 | 宁乡市妇幼保健院BC-5180不吸样 【故障现象】：仪器一直报警LEO(2)无 【排查过程】：管路正常无气泡，一直无法消除 【故障定位】：液位检测板 【一线建议】：申请液位检测板及注射器备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 137 8779 8528 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 | RG-68101169 | #TS000206387 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 宁乡市妇幼保健院 | 102391 | 派工完成 | 2026-02-28 10:37:36 | 2026-02-28 10:48:39 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
邵阳成和手外科医院BC-5000血红蛋白异常干扰 | BC-5000血红蛋白异常干扰，无法提供序列号 【故障现象】： 血红蛋白异常偏高 【排查过程】：客户要求工程师现场处理。 【下派理由】： 客户要求工程师上门处理问题。 |  | 183 7390 5991 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | SS-6A003269 | #TS000206301 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 邵阳成和手外科医院 | 60106392 | 派工完成 | 2026-02-28 10:09:05 | 2026-02-28 10:14:24 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
安徽爱尔眼科医院有限公司EU-5300 Pro通道1/2号亮度偏低 | EU-5300 Pro通道1/2号亮度偏低 需工程师前往现场维护 清下派 此单超时，已新建 |  | 150 1062 1727,158 8069 9481 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 合肥分公司 | QB3-3B000009 | #TS000206272 | IVD | 尿液分析 | EU-5300 PRO | [7 empty] | 安徽爱尔眼科医院有限公司 | 90347412 | 座席解决 | 2026-02-28 09:57:56 | 2026-02-28 14:03:14 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
成都市郫都区犀浦街道社区卫生服务中心（成都市郫都区中西医结合医院） - BS-830 | 水空白超限，连续多个样本多个项目线性限超限！ 成都市郫都区犀浦街道社区卫生服务中心（成都市郫都区中西医结合医院） 医学检验科 【故障现象】： 水空白超限10X 【排查过程】： 客户反馈光源灯25年3月份更换，反应盘无溢流。 【故障定位】： 排查光源灯，清洗机构注水量。 【一线建议】： 光源灯，清洗机构注水，查看是否有溢流。 【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1772243322_44609_352483_media_1772243223800.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772243322_44609_352483_media_1772243223800.jpg?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Q5HQrSPvqvSWrHcUS0quV1qatdg%3D |  | 139 8228 1265 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | admin |  | 成都分公司 | BA6-09001091 | #TS000206249 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 成都市郫都区犀浦街道社区卫生服务中心（成都市郫都区中西医结合医院） | 90008842 | 派工完成 | 2026-02-28 09:48:38 | 2026-02-28 10:06:48 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
林州红旗渠医院BS-430试剂针和清洗针未检测到页面 | 林州红旗渠医院BS-430试剂针和清洗针未检测到页面，序列号：YW-9B003547 【故障现象】：试剂针和清洗针未检测到页面 【排查过程】：去离子循环水压力只有15左右，指导拆掉金属过滤器后压力到18，指导调整循环水压力后压力正常 【处理结果】：故障已解决 |  | 192 6172 3294 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 郑州分公司 |  | #TS000206241 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 林州红旗渠医院 | 90377389 | 技术支持解决 | 2026-02-28 09:44:10 | 2026-02-28 09:56:02 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
北京市昌平区流村社区卫生服务中心UA-600T提示试剂错误，结果都是+号 | 北京市昌平区流村社区卫生服务中心UA-600T提示试剂错误，结果都是+号 薛老师13716651033来电催促表示未有工程师跟进，查看工单已取消。转贝登靳鹏云跟进 ：重新下派 老师第二次来电催促，查看前后工单均已取消，转贝登靳鹏云跟进 |  | 137 1665 1033 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990005，59990051 |  | 北京分公司 | XL-7A001401 | #TS000206211 | IVD | 尿液分析 | UA-600T | [7 empty] | 北京市昌平区流村社区卫生服务中心 | 90039483 | 派工完成 | 2026-02-28 09:29:48 | 2026-02-28 09:29:53 | 59990051 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一乙
青岛市市南区人民医院 福清路社区LBY-XC40B咨询接口文档 | 青岛市市南区人民医院 福清路社区LBY-XC40B咨询接口文档，106-AR-0B000105 已发送客户所需接口文档 |  | 178 5352 5523 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990004 |  | 青岛分公司 |  | #TS000206172 | IVD | 凝血仪器 | LBY-XC40B | [7 empty] | 青岛市市南区人民医院 | 325573 | 技术支持解决 | 2026-02-28 09:19:10 | 2026-02-28 09:23:42 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接成功
通辽哲蒙中医院有限公司, BS-1100M报警运动机构调动异常 | 通辽哲蒙中医院有限公司, BS-1100M报警运动机构调动异常 【故障现象】：调度机构Z向运动异常 【排查过程】：SDM内无异物及样本架，故障已重复出现一次，指导重启电脑和仪器，重新进入后恢复正常,怀疑位置或传感器有问题，需要工程师现场检查及调试 【处理结果】：客户自己联系当地工程师上门处理 |  | 130 8924 9133 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 内蒙古分公司 | FU6-46000056 | #TS000206154 | IVD | 生化 | BS-1100M | [7 empty] | 通辽哲蒙中医院有限公司 | 90323705 | 无需技术支持 | 2026-02-28 09:11:54 | 2026-02-28 09:34:52 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
桂林美年大健康健康管理有限公司CL-6000i | 2026-02-28 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22101【M1：样本针建立真空失败】 |  | 134 5767 9002 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 南宁分公司 | BB3-0A001883 | #TS000206147 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 桂林美年大健康健康管理有限公司 | 60091799 | 派工完成 | 2026-02-28 09:10:03 | 2026-02-28 09:15:11 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
（禁用）河北省保定市安新县芦庄乡甄庄村红娜诊所IVD / 血球 / BC-2600血小板检测数值有异常 | （禁用）河北省保定市安新县芦庄乡甄庄村红娜诊所IVD / 血球 / BC-2600血小板检测数值有异常 RQ-67119710，客户代码禁用，如需下派返回至呼叫中心 |  | 134 6342 8278 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | RQ-67119710 | #TS000206096 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | （禁用）河北省保定市安新县芦庄乡甄庄村红娜诊所 | 90043460 | 技术支持解决 | 2026-02-28 08:42:28 | 2026-02-28 12:11:59 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
蒲城县医院CL-6000i | 2026-02-28 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 138 9232 5096 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 西安分公司 | BB3-8B000250 | #TS000206063 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 蒲城县医院 | 305216 | 无需技术支持 | 2026-02-28 08:24:33 | 2026-02-28 09:08:55 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
滁州市第一人民医院 - BC-7500[NR] CS | 连续两天报警，今日又发现漏液 滁州市第一人民医院 医学检验科 【故障现象】：漏液 【排查过程】：当地工程师已跟医院联系，问题已经解决 【处理结果】：无需线上支持 附件: open_api/tid44609/1772237560_44609_d43e58_media_1772237444429.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772237560_44609_d43e58_media_1772237444429.jpg?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=4hQPak7WyEz%2FTHnR7mGkSbQD784%3D open_api/tid44609/1772237560_44609_253f55_media_1772237451913.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772237560_44609_253f55_media_1772237451913.jpg?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=6dXqmQNAb6Bsl%2FqcPGhxK1BcUpY%3D |  | 199 0960 1768 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | heyi@mindray.com |  | admin |  | 合肥分公司 | DC6-43003614 | #TS000206049 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 滁州市第一人民医院 | 310936 | 无需技术支持 | 2026-02-28 08:12:37 | 2026-02-28 16:38:24 | 何毅 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
滁州市第一人民医院 - BC-7500[NR] CS | 昨天出现同样的问题，联系工程师已解决，今日又出现同样的问题，而且仪器底部发现漏液。 滁州市第一人民医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1772237260_44609_13d004_media_1772237121035.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772237260_44609_13d004_media_1772237121035.jpg?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=kLCqMD3uEL9goUGBEoBoyx05X%2BE%3D open_api/tid44609/1772237260_44609_b67826_media_1772237149691.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772237260_44609_b67826_media_1772237149691.jpg?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=rzINiH712wh3LCXRr8VhiHk0ICU%3D |  | 180 9836 0336 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 合肥分公司 | DC6-43003614 | #TS000206045 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 滁州市第一人民医院 | 310936 | 座席解决 | 2026-02-28 08:07:37 | 2026-02-28 09:10:34 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
景泰县中医院CL-6000i | 2026-02-28 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 153 7999 2629 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 兰州分公司 | BB3-99000916 | #TS000206040 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 景泰县中医院 | 334505 | 无需技术支持 | 2026-02-28 08:02:05 | 2026-02-28 09:07:36 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
秦皇岛市工人医院CL-6000i | 2026-02-28 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14004【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 134 8337 9388 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | BB3-95000544 | #TS000206038 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 秦皇岛市工人医院 | 106639 | 无需技术支持 | 2026-02-28 08:01:41 | 2026-02-28 09:09:44 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
灵山县第二人民医院IVD / 血球 / BC-5180试剂码时间过期了客户非常着急使用 | 灵山县第二人民医院IVD / 血球 / BC-5180试剂码时间过期了客户非常着急使用，联系方式梅老师18877747668 转南宁分公司检验主管姚春全18565681391协助跟进 |  | 188 7774 7668 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 南宁分公司 | RG-6C101409 | #TS000206004 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 灵山县第二人民医院 | 302359 | 派工完成 | 2026-02-28 01:24:24 | 2026-02-28 01:24:28 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
阿拉尔血站IVD / 血球 / BC-6100显示技术器错误 | 阿拉尔血站IVD / 血球 / BC-6100显示技术器错误 转新疆分公司检验主管孙涛18665931478协助跟进 |  | 152 9940 5630 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | TV-25000551 | #TS000205662 | IVD | 血球 | BC-6100 | [7 empty] | 阿拉尔血站 | 90408616 | 派工完成 | 2026-02-27 19:46:18 | 2026-02-27 19:46:21 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
和硕县和祐安中医院BS-830S无法进入系统 | 和硕县和祐安中医院BS-830S无法进入系统，BB7-39000671 故障描述：生化无法进入操作软件 处理过程：指导老师重新打开软件 处理结果：仪器测试正常，客户确认问题得到解决 |  | 156 8830 0571 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 |  | #TS000205392 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 和硕县和祐安中医院 | 90366532 | 技术支持解决 | 2026-02-27 17:47:17 | 2026-02-27 19:01:23 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
醴陵市疾控中心IVD / 血球 / BC-5385 CRP报错无法消除 | 醴陵市疾控中心IVD / 血球 / BC-5385 CRP报错无法消除 |  | 150 8077 2942 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 | DD4-47001886 | #TS000205347 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 醴陵市疾控中心 | 60103856 | 派工完成 | 2026-02-27 17:33:54 | 2026-02-27 17:33:58 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆昌吉市绿洲路社区服务中心IVD / 血球 / BC-5180报警无稀释液 | 新疆昌吉市绿洲路社区服务中心IVD / 血球 / BC-5180报警无稀释液 【故障现象】：仪器报无稀释液 【排查过程】：仪器背板接头有裂口，老师尝试自行粘接 【处理结果】：自导老师处理后正常 |  | 150 9967 7610 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000205285 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆昌吉市绿洲路社区服务中心 | 385783 | 技术支持解决 | 2026-02-27 17:17:11 | 2026-02-27 17:37:20 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
江华县第二人民医院IVD / 生化 / BS-830打印的报告单修改 | 江华县第二人民医院IVD / 生化 / BS-830打印的报告单修改 无法提供序列号 【故障现象】：咨询如何设置打印抬头 【排查过程】：指导设置后正常 【处理结果】：指导设置后正常 |  | 152 1162 0700 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 |  | #TS000205236 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 江华县第二人民医院 | 314629 | 技术支持解决 | 2026-02-27 17:03:32 | 2026-02-27 17:13:37 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
广西省柳州市融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院 BC-5385 CRP咨询检测项目都有哪些 | 广西省柳州市融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院 BC-5385 CRP咨询检测项目都有 故障描述：客户询问检测项目如何上报 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 1355593855@qq.com |  | 59990004 |  | 南宁分公司 |  | #TS000205228 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 广西省柳州市融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院 | 368164 | 派工完成 | 2026-02-27 17:02:32 | 2026-02-27 17:16:56 | 59990004 | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
华坪县荣将卫生院BC-5000客户告知设备才装机三个月就多次出现故障，认为是组装机，对此有疑问 | 华坪县荣将卫生院BC-5000客户告知设备才装机三个月就多次出现故障，认为是组装机，对此有疑问 转罗念 |  | 137 6901 7996 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 | SS-5A013232 | #TS000205046 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 华坪县荣将卫生院 | 90025831 | 座席解决 | 2026-02-27 16:31:26 | 2026-02-27 16:31:26 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆省乌鲁木齐市西山医院 - CL-1200I | PRL校准失败 新疆省乌鲁木齐市西山医院 医学检验科 【故障现象】：校准失败，代码SLO,DEV 【排查过程】：更换新试剂，新校准品 【处理结果】：故障依旧 附件: open_api/tid44609/1772180042_44609_497520_media_1772180034963.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772180042_44609_497520_media_1772180034963.jpg?Expires=1780542586&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Up158dZjTc67d9SOUU0ykZmmu50%3D |  | 185 0994 1660 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 新疆分公司 | W7-03002167 | #TS000204965 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 新疆省乌鲁木齐市西山医院 | 362808 | 派工完成 | 2026-02-27 16:13:59 | 2026-02-27 16:30:38 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心BS-600真空泵的组件：膜破损 | 福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心BS-600真空泵的组件：膜破损，询问上面维修更换的大概费用 |  | 180 5914 2825 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 福州分公司 |  | #TS000204963 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 福州市鼓楼区洪山镇社区卫生服务中心 | 90219065 | 派工完成 | 2026-02-27 16:13:24 | 2026-02-27 16:13:28 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
吉木乃县恰勒什海乡卫生院IVD / 生化 / BS-620，询问机子能不能做糖化血红蛋白 | 吉木乃县恰勒什海乡卫生院IVD / 生化 / BS-620，询问机子能不能做糖化血红蛋白 YT-05000421 【故障现象】：咨询能否做糖化血红蛋白 【排查过程】：查看仪器用非糖化针，告知只能用一代非双向同测试剂 【处理结果】：完成咨询 |  | 151 9953 2672 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 |  | #TS000204902 | IVD | 生化 | BS-620 | [7 empty] | 吉木乃县恰勒什海乡卫生院 | 329054 | 技术支持解决 | 2026-02-27 15:59:24 | 2026-02-27 16:15:38 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
如皋市场北医院BC-5120需要质控品，做质控 | 如皋市场北医院BC-5120需要质控品，做质控，老师告知设备刚安装完成，但是单位没有质控品，无法做质控，需要迈瑞尽快提供，有自行与装机工程师沟通过，工程师表示质控品需要申请才能提供，客户对此不解 转蒋宇雯 |  | 138 6276 2525 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 苏州分公司 | TQ-56008008 | #TS000204706 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 如皋市场北医院 | 60036815 | 座席解决 | 2026-02-27 15:26:59 | 2026-02-27 15:26:59 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
上高县中医院CX-9010 | 2026-02-27 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码38101038【夹爪2Z移动故障，夹爪2垂直动作异常】 已指导客户处理 |  | 139 7051 4779 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 南昌分公司 | GC6-35000123 | #TS000204655 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 上高县中医院 | 308312 | 技术支持解决 | 2026-02-27 15:17:35 | 2026-02-27 15:56:41 | 59990009 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
上高县中医院CX-9010抓杯异常 | 上高县中医院CX-9010抓杯异常 客户多次恢复导致夹爪2有无反应杯光耦钣金件撞歪，已指导处理 |  | 191 7066 8815 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990006 |  | 南昌分公司 | GC6-35000123 | #TS000204617 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 上高县中医院 | 308312 | 技术支持解决 | 2026-02-27 15:12:25 | 2026-02-27 15:57:54 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
赞皇金都中西医结合诊所BC-5120新机器堵孔 | 赞皇金都中西医结合诊所BC-5120新机器堵孔 【故障现象】：白细胞堵孔 【排查过程】：指导消除故障 【处理结果】：消除故障后正常 |  | 130 4311 8643 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000204590 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 赞皇金都中西医结合诊所 | 90408201 | 技术支持解决 | 2026-02-27 15:08:07 | 2026-02-27 15:13:37 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
绵阳市游仙区妇幼保健院BS-830制冷片故障 | 绵阳市游仙区妇幼保健院BS-830制冷片故障 【故障现象】：制冷片故障 【排查过程】：老师咨询需要更换几片 【故障定位】：制冷片 【一线建议】：联系报价 【下派理由】：硬 件故障 |  | 183 8168 3758 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 | BA6-24002274 | #TS000204495 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 绵阳市游仙区妇幼保健院 | 323974 | 派工完成 | 2026-02-27 14:45:59 | 2026-02-27 14:58:07 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
洪湖市峰口镇中心卫生院白庙分院BC-5380的线有问题 | 洪湖市峰口镇中心卫生院白庙分院BC-5380的线有问题，老师不方便提供序列号 故障描述：稀释液无，客户自行更换线材解决 下派理由：客户询问线材价格 请联系13872428801 |  | 071 6279 2898 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000204480 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 洪湖市峰口镇中心卫生院白庙分院 | 60110532 | 派工完成 | 2026-02-27 14:40:38 | 2026-02-27 14:52:54 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
康复大学青岛中心医院BC-7500[NR] CS乳胶试剂温度异常 | 康复大学青岛中心医院BC-7500[NR] CS乳胶试剂温度异常 希望工程师直接上门处理，此问题频发 |  | 185 6185 7616 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 青岛分公司 | DC6-49004463 | #TS000204336 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 康复大学青岛中心医院 | 318294 | 派工完成 | 2026-02-27 14:05:07 | 2026-02-27 14:05:11 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
墨玉县疾病预防控制中心需要BC-6100试剂条码 | 墨玉县疾病预防控制中心需要BC-6100试剂条码，客户无法提供序列号 【故障现象】：LH余量不足 【排查过程】：指导加载条码 【处理结果】：加载条码后正常 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000204213 | IVD | 血球 | BC-6100 | [7 empty] | 墨玉县疾病预防控制中心 | 90307474 | 技术支持解决 | 2026-02-27 13:23:56 | 2026-02-27 13:35:25 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
阿合奇县色帕巴依乡卫生院bs-830，糖化血红蛋白无法质控 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院bs-830，糖化血红蛋白无法质控，BA6-53004976 【下派理由】： 客户一直不接电话 |  | 184 0908 5122 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | BA6-53004976 | #TS000204143 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 | 90023848 | 派工完成 | 2026-02-27 12:55:46 | 2026-02-27 13:10:48 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
中国人民解放军31680部队门诊部BS-600温度异常 | 中国人民解放军31680部队门诊部BS-600温度异常，YS-01001363 【故障现象】：仪器报温度异常 【排查过程】：重新开机启动后正常 【处理结果】：重新开机启动后正常 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 |  | #TS000204127 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 中国人民解放军31680部队门诊部 | 318352 | 技术支持解决 | 2026-02-27 12:49:55 | 2026-02-27 14:11:06 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
深圳市鸿安门诊BS-330E咨询试剂使用问题 | 深圳市鸿安门诊BS-330E咨询试剂使用问题，老师无法提供序列号 18665359615来电反馈问题已经解决 【故障现象】：咨询试剂用量 【排查过程】：查手册回答用户 【处理结果】：完成咨询 |  | 186 6535 9615 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 |  | #TS000204051 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 深圳市鸿安门诊 | 332549 | 技术支持解决 | 2026-02-27 12:27:38 | 2026-02-27 12:29:43 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新疆巴音郭楞州尉犁县古勒巴格乡卫生院IVD / 生化 / BS-460故障 | 新疆巴音郭楞州尉犁县古勒巴格乡卫生院IVD / 生化 / BS-460故障 【故障现象】：样本针清洗时未检测到液面 【排查过程】： 视频查看样本针位置正常，清洗池出水正常 【故障定位】：怀疑液面检测板干扰导致 【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 130 3125 4432 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 | YU-06001128 | #TS000203966 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 新疆巴音郭楞州尉犁县古勒巴格乡卫生院 | 90044117 | 派工完成 | 2026-02-27 11:59:59 | 2026-02-27 12:08:56 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
天津医科大学基础医学院IVD / 血球 / BC-5000废液管断了 | 天津医科大学基础医学院IVD / 血球 / BC-5000废液管断了 【故障现象】：废液管断裂 【排查过程】：指导连接管路后正常 【处理结果】：正常 |  | 139 2051 7427 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 天津分公司 |  | #TS000203936 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 天津医科大学基础医学院 | 60116573 | 技术支持解决 | 2026-02-27 11:50:31 | 2026-02-27 13:23:56 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
锦州市妇婴医院CL-6000I试剂测出结果会有假阴性 | 锦州市妇婴医院CL-6000I试剂测出结果会有假阴性，无法提供序列号 常希：已回复，可以封单 |  | 139 4065 6181 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000203897 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 锦州市妇婴医院 | 60033523 | 座席解决 | 2026-02-27 11:41:33 | 2026-02-27 12:00:30 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
张家口市蔚县妇幼保健院BC-2900白细胞值异常 | 张家口市蔚县妇幼保健院BC-2900白细胞值异常，RL-33103415 |  | 134 8333 6671 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000203770 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 张家口市蔚县妇幼保健院 | 326229 | 派工完成 | 2026-02-27 11:12:47 | 2026-02-27 11:38:16 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二丙
安陆市普爱医院CL-6000i | 2026-02-27 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14004【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 181 203 0 4059 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 武汉分公司 | BB3-1B002367 | #TS000203724 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 安陆市普爱医院 | 312085 | 派工完成 | 2026-02-27 10:56:07 | 2026-02-28 09:12:05 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
阳江市江城区岗列社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-350E（XS-63001535）光源异常 | 阳江市江城区岗列社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-350E（XS-63001535）光源异常 【故障现象】：仪器报警光源异常 【排查过程】：光度计检查吸光度异常 【故障定位】：光源，水，杯 【一线建议】：申请光源备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 147 1538 7383 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 广州分公司 | XS-63001535 | #TS000203700 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 阳江市江城区岗列社区卫生服务中心 | 60100196 | 派工完成 | 2026-02-27 10:47:36 | 2026-02-27 10:59:28 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心IVD / 尿液分析 / UA-600图形输入错误 | 麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心IVD / 尿液分析 / UA-600图形输入错误 无法提供序列号 皮带异常，传感器故障 |  | 158 2504 2319 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 昆明分公司 |  | #TS000203627 | IVD | 尿液分析 | UA-600 | [7 empty] | 麒麟区潇湘街道社区卫生服务中心 | 60133228 | 派工完成 | 2026-02-27 10:28:27 | 2026-02-27 11:22:46 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
北京科海同业科技发展有限公司 - BC-2900 | 白细胞异常 河北张家口蔚县妇幼保健院检验科 该工单联系号码来电报修，已有相关工单。此单关闭 附件: open_api/tid44609/1772159264_44609_fbe165_media_1772159198916.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772159264_44609_fbe165_media_1772159198916.jpg?Expires=1780542588&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=fBnM2sGYFgp4wTy6iFlVpIK3Wuw%3D |  | 150 2241 0136 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | admin |  | 北京分公司 | RL-33103415 | #TS000203624 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 北京科海同业科技发展有限公司 | 103224 | 座席解决 | 2026-02-27 10:27:42 | 2026-02-27 11:33:18 | 59990051 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接
吉林市船营区中医院BC-6100Plus，咨询是否支持自动扫描， | 吉林市船营区中医院BC-6100Plus，咨询是否支持自动扫描，TY-11000205 【故障现象】：咨询是否支持自动扫描 【排查过程】：查看TIS视频确认 【处理结果】：解答老师 |  | 139 4469 4177 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000203581 | IVD | 血球 | BC-6100PLUS | [7 empty] | 吉林市船营区中医院 | 384754 | 技术支持解决 | 2026-02-27 10:10:00 | 2026-02-27 10:41:04 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
齐齐哈尔碾子山区计划生育服务站BC-5180需要新试剂条码 | 齐齐哈尔碾子山区计划生育服务站BC-5180需要新试剂条码 【故障现象】：LH余量不足 【排查过程】：指导加载条码 【处理结果】：加载条码后正常 |  | 166 4572 1567 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 | RG-36106144 | #TS000203575 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 齐齐哈尔碾子山区计划生育服务站 | 337779 | 技术支持解决 | 2026-02-27 10:08:53 | 2026-02-27 10:18:05 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
安徽省宁国市中医肿瘤医院 - BC-1800 | 黑屏，吸管不能伸缩，机器不能检测 安徽省宁国市中医肿瘤医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1772156983_44609_efb250_media_1772156799602.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772156983_44609_efb250_media_1772156799602.jpg?Expires=1780542588&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=EPYHAysGxRYEa9aMS2V1Be9kq30%3D open_api/tid44609/1772156984_44609_a69b6e_media_1772156959056.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772156984_44609_a69b6e_media_1772156959056.jpg?Expires=1780542588&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=NZCPwcL8r5uPwEcW%2F9%2BX7JZ5xBk%3D |  | 180 5630 3008 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  |  |  | 合肥分公司 | RK-71106748 | #TS000203529 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 安徽省宁国市中医肿瘤医院 | 328592 | 派工完成 | 2026-02-27 09:49:38 | 2026-02-27 10:09:28 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
四平市梨树县十家堡镇卫生院bc-5130，采样组件旋转故障 | 四平市梨树县十家堡镇卫生院bc-5130，采样组件旋转故障，Tr-97002902 【故障现象】：转机构动作异常 【排查过程】：必发无法消除 【故障定位】：传感器 【一线建议】：申请传感器备用 【下派理由】：现场排查 |  | 136 7440 8840 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 黑吉分公司 | TR-97002902 | #TS000203514 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 四平市梨树县十家堡镇卫生院 | 322476 | 派工完成 | 2026-02-27 09:43:17 | 2026-02-27 10:08:01 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心BC-5385 CRP总是报错 | 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心BC-5385 CRP总是报错 【故障现象】：偶发DIL浮子异常 【排查过程】： 客户不在现场，无法指导排查 【故障定位】：客户要求工程师上门处理。 【一线建议】： 客户要求工程师上门处理 【下派理由】： 客户要求工程师上门处理客户无法自行操作。 |  | 189 0717 2278 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 |  | #TS000203511 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心 | 60097733 | 派工完成 | 2026-02-27 09:42:23 | 2026-02-27 09:47:55 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
吴老师18528337938湖南省怀化市洪江市湾溪乡卫生院BC-5000报警稀释液过期，更换依旧报警 | 吴老师18528337938湖南省怀化市洪江市湾溪乡卫生院BC-5000报警稀释液过期，更换依旧报警，此客户代码禁用，如需下派请提交至呼叫中心，SS-77004489 【故障现象】：LH余量不足 【排查过程】：指导加载条码 【处理结果】：加载条码后正常 |  | 185 2833 7938 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 |  | #TS000203468 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-02-27 09:24:28 | 2026-02-27 09:55:24 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
安徽广瑞医疗管理有限公司bc-5120，小孔电压过低 | 安徽广瑞医疗管理有限公司bc-5120，小孔电压过低，TQ-48007218 【故障现象】：小孔电压过低 【排查过程】： 客户已自行处理 |  | 193 5619 1093 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 合肥分公司 | TQ-48007218 | #TS000203402 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 安徽广瑞医疗管理有限公司 | 90154863 | 无需技术支持 | 2026-02-27 08:55:50 | 2026-02-27 09:49:14 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
敦化市献血中心BC-30稀释液过期无法消除， | 敦化市献血中心BC-30稀释液过期无法消除，ud-96000897 |  | 189 4335 8821 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 黑吉分公司 | UD-96000897 | #TS000203397 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 敦化市献血中心 | 90022297 | 技术支持解决 | 2026-02-27 08:52:15 | 2026-02-27 10:12:19 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
文山州邱北县官寨卫生院BC-5130液体压力超载 | 文山州邱北县官寨卫生院BC-5130液体压力超载 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机 【处理结果】：重新开机正常 |  | 199 8761 1474 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 | TR-88001430 | #TS000203396 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 文山州邱北县官寨卫生院 | 90055534 | 技术支持解决 | 2026-02-27 08:51:37 | 2026-02-27 09:53:56 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
东莞市康和综合门诊有限公司BS-450咨询保修期 | 东莞市康和综合门诊有限公司BS-450咨询保修期，客户无法提供序列号 转陈美如 龙老师13036702278来电催促，表示比较着急。麻烦跟进，谢谢！转深圳-陈美如 |  | 130 3670 2278 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 |  | #TS000203391 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 东莞市康和综合门诊有限公司 | 90363969 | 座席解决 | 2026-02-27 08:48:26 | 2026-02-27 08:48:26 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
北京升瑞兆生物技术有限责任公司 cl2600i清洗液属于几类机械 | 北京升瑞兆生物技术有限责任公司 cl2600i清洗液属于几类机械虚拟客户建单，如需下派，请提交至呼叫中心 【故障现象】：咨询注册证问题 【排查过程】：回答咨询 【处理结果】：解答老师 |  | 131 4662 4814 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000203389 | IVD | 生化 | CL-2600I | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-02-27 08:47:51 | 2026-02-27 09:35:24 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
宁明县妇幼保健医院CL-2000i | 2026-02-27 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 137 8821 2805 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 南宁分公司 | W5-86000553 | #TS000203364 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 宁明县妇幼保健医院 | 103942 | 无需技术支持 | 2026-02-27 08:31:13 | 2026-02-27 09:49:14 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
苏州工业园区唯亭社区卫生服务中心CL-6000i | 2026-02-27 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 182 5655 2503 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 苏州分公司 | BB3-1B002358 | #TS000203352 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 苏州工业园区唯亭社区卫生服务中心 | 319685 | 无需技术支持 | 2026-02-27 08:19:34 | 2026-02-27 08:46:20 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
长春市农安县伏龙泉镇龙泉村卫生所 BC-2800外表漏液 | 长春市农安县伏龙泉镇龙泉村卫生所 BC-2800外表漏液 |  | 131 8085 0607 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 黑吉分公司 | RP-35111259 | #TS000203326 | IVD | 血球 | BC-2800 | [7 empty] | 长春市农安县伏龙泉镇龙泉村卫生所 | 90020588 | 派工完成 | 2026-02-27 07:42:13 | 2026-02-27 07:42:17 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
贵阳市花溪区人民医院BS 2000报警显示反应杯超限，提示真空不足，A11的电极失效 | 贵阳市花溪区人民医院BS 2000报警显示反应杯超限，提示真空不足，A11的电极失效，序列号：YP-83000387，但是序列号带出来不是该仪器，是SPL 1000的仪器致电贵阳分公司检验主管雷先露未接听，致电RTS产线责任人未接听，已致电用服经理刘兴跟进，RTS产线责任人有回电跟进 贵阳ivd主管雷先露：渠道已前往处理，暂不派单 |  | 152 8571 8466 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990052 |  | 贵阳分公司 | YP-83000387 | #TS000203317 | IVD | 生化 | SPL 1000 | [7 empty] | 贵阳市花溪区人民医院 | 302806 | 座席解决 | 2026-02-27 04:51:21 | 2026-02-27 11:10:37 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
西安市红会医院高铁新城院区BC-7500[N] CS白细胞分析异常 | 西安市红会医院高铁新城院区BC-7500[N] CS白细胞分析异常已致电西安分公司检验主管刘鹏浩跟进，表示不需要坐席下派 |  | 156 1920 1614 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 西安分公司 | DC5-2B000268 | #TS000203307 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CS | [7 empty] | 西安市红会医院高铁新城院区 | 90231165 | 座席解决 | 2026-02-27 02:11:11 | 2026-02-27 02:11:12 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
（急）江南大学附属医院 BC-7500[NR] CS堵孔 | (急)江南大学附属医院 BC-7500[NR] CS堵孔已致电苏州分公司检验主管吴沐然跟进，表示不需要坐席下派IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS |  | 180 3600 3278 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 苏州分公司 | DC6-18000104 | #TS000203125 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 江南大学附属医院 | 300176 | 座席解决 | 2026-02-26 20:55:57 | 2026-02-26 20:55:58 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
平顶山市杨国兴卫生室IVD / 血球 / BC-2600如何连接电脑 | 平顶山市杨国兴卫生室IVD / 血球 / BC-2600如何连接电脑，RQ-3C112903 |  | 156 3757 8038 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 郑州分公司 |  | #TS000202936 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 平顶山市杨国兴卫生室 | 90407428 | 派工完成 | 2026-02-26 18:30:22 | 2026-02-26 18:30:23 | 59990007 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接
德钦县人民医院 - BC-7500[NR] CRP | 溶血剂条码过期 德钦县人民医院 医学检验科 【故障现象】：试剂超过开瓶有效期 【排查过程】：沟通超过开瓶有效期风险问题 【处理结果】：客户知晓 附件: open_api/tid44609/1772099930_44609_db5154_media_1772099920804.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772099930_44609_db5154_media_1772099920804.jpg?Expires=1780542588&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=kvERDo2%2BmHvwqBEbVLi3OeGXjos%3D |  | 188 0693 5715 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 昆明分公司 | DB9-59001940 | #TS000202869 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 德钦县人民医院 | 303899 | 技术支持解决 | 2026-02-26 17:58:44 | 2026-02-26 18:09:58 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
宁明县妇幼保健医院CL-2000i | 2026-02-26 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 137 8821 2805 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | admin |  | 南宁分公司 | W5-86000553 | #TS000202825 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 宁明县妇幼保健医院 | 103942 | 座席解决 | 2026-02-26 17:44:33 | 2026-02-26 19:00:33 | 59990006 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
潮安县庵埠华侨医院H50结果不准 | 潮安县庵埠华侨医院H50结果不准，备用电话13829043266 13829043266老师来电催单，致电15920131909张建民跟进 |  | 138 2904 3266 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 深圳分公司 | TF-88000263 | #TS000202727 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 潮安县庵埠华侨医院 | 306966 | 派工完成 | 2026-02-26 17:20:17 | 2026-02-26 18:28:38 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
会东县人民医院 - SC-120 | 仪器与labxpert断开。 会东县人民医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1772096360_44609_e12546_media_1772096329746.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772096360_44609_e12546_media_1772096329746.jpg?Expires=1780542588&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=3Ab5fbyOHCKBp%2FA%2F4MZRsbm2CAY%3D |  | 134 0836 2204 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | admin |  | 成都分公司 | UN-51000823 | #TS000202644 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 会东县人民医院 | 302495 | 派工完成 | 2026-02-26 16:59:16 | 2026-02-26 18:00:19 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
广安市广安区花桥中心卫生院 - BS-1000M | 重复工单 反应杯清洗注液有气泡或注液不足，光学单位 广安市广安区花桥中心卫生院 医学检验科 反应杯清洗液有气泡或注液不足 广安市广安区花桥中心卫生院 医学检验科 【故障现象】：233130903: 比色杯清洗时存在气泡或加样不足 【排查过程】：微信指导清洗反应杯 【处理结果】：恢复正常 附件: open_api/tid44609/1772096286_44609_bf7dc2_media_1772096228577.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772096286_44609_bf7dc2_media_1772096228577.jpg?Expires=1780542588&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=LHRZBF62Nnqh%2FSOwxj2cXM1elJM%3D |  | 151 8265 0569 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  |  |  | 成都分公司 | FU5-46000158 | #TS000202638 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 广安市广安区花桥中心卫生院 | 60064155 | 无需技术支持 | 2026-02-26 16:58:01 | 2026-02-26 18:01:55 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
广安市广安区花桥中心卫生院 - BS-1000M | 反应杯清洗液有气泡或注液不足 广安市广安区花桥中心卫生院 医学检验科 【故障现象】：233130903: 比色杯清洗时存在气泡或加样不足 【排查过程】：微信指导清洗反应杯 【处理结果】：恢复正常 附件: open_api/tid44609/1772095870_44609_cec136_media_1772095819592.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772095870_44609_cec136_media_1772095819592.jpg?Expires=1780542588&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Pe7xGmnD%2FlsgcYcKwgWw%2Bm6bzIo%3D |  | 151 8265 0569 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | FU5-46000158 | #TS000202610 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 广安市广安区花桥中心卫生院 | 60064155 | 技术支持解决 | 2026-02-26 16:51:03 | 2026-02-26 17:19:17 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
深圳市威尔德医疗电子有限公司IVD / 生化 / BS-800故障，启动不了 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司IVD / 生化 / BS-800故障，启动不了 【故障现象】：清洗机构运动错误 【排查过程】： 客户要求工程师上门处理，不方便接视频。 【故障定位】：客户要求工程师上门处理。 【一线建议】： 客户要求工程师上门处理 【下派理由】： 客户要求工程师上门处理客户无法自行操作。 |  | 158 1172 6039 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 | XE-37000446 | #TS000202588 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 101891 | 派工完成 | 2026-02-26 16:45:44 | 2026-02-26 17:09:10 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-1800检测的结果数值异常 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-1800检测的结果数值异常 RK-1B104170 17788662022来电催单，转贝登医修帮谢朝森 |  | 177 8866 2022 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | RK-1B104170 | #TS000202409 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路社区卫生服务中心 | 90003121 | 派工完成 | 2026-02-26 16:05:09 | 2026-02-26 17:53:47 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
河南省华隆生物技术有限公司郑州华隆分公司BC-5180咨询打印模版信息修改 | 河南省华隆生物技术有限公司郑州华隆分公司BC-5180咨询打印模版信息修改,毛老师13333805657，未提供序列号 【故障现象】：咨询打印无检验者和审核者 【排查过程】：视频查看，打印信息有，只是在报告右面 【处理结果】：因实验室污染区不能带手机进入，沟通更换打印模板后尝试 |  | 153 2494 0452 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 深圳分公司 |  | #TS000202399 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-02-26 16:01:54 | 2026-02-26 16:33:56 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
丹江口市石鼓镇中心卫生院IVD / 凝血仪器 / C3100结果偏低， | 丹江口市石鼓镇中心卫生院IVD / 凝血仪器 / C3100结果偏低，未提供序列号 客户电话关机无法接通， 致电代报人18907129384反馈电话没问题，稍后核实一下来电补充 |  | 189 0712 9384 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 |  | #TS000202375 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 丹江口市石鼓镇中心卫生院 | 60113739 | 座席解决 | 2026-02-26 15:56:13 | 2026-02-26 16:35:25 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
安徽亳州宝璋医院IVD / 血球 / BC-5100 CRP（UM-04001260）故障代码0X01000501，祠浮子状态异常 | 安徽亳州宝璋医院IVD / 血球 / BC-5100 CRP（UM-04001260）故障代码0X01000501，祠浮子状态异常 【故障现象】： DIL浮子状态异常 【排查过程】： 故障可以消除，偶发现象。 【故障定位】： 需要工程师现场排查。 【一线建议】： 排查相关的管路。 【下派理由】： 需现场拆机排查，客户无法自行操作。 |  | 150 0537 2012 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 合肥分公司 | UM-04001260 | #TS000202308 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 安徽亳州宝璋医院 | 60113320 | 派工完成 | 2026-02-26 15:40:25 | 2026-02-26 15:52:27 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
娄底市双峰县妇幼保健院IVD / 生化 / BS-800出的结果不好 | 娄底市双峰县妇幼保健院IVD / 生化 / BS-800出的结果不好 【故障现象】：CK-MB定标不好 【排查过程】：客户新校准品，新试剂校准一天为校准号 【故障定位】：维护仪器加样搅拌系统 【一线建议】：客户抱怨情绪，建议尽快联系和对应渠道上升 【下派理由】：客户要求上门处理，并抱怨情绪，建议分公司跟进处理 |  | 187 7381 6808 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 | XE-13002299 | #TS000202299 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 娄底市双峰县妇幼保健院 | 325689 | 派工完成 | 2026-02-26 15:37:48 | 2026-02-26 15:45:41 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二丙
盱眙恒山中医医院有限公司（盱眙县中医院）CL-6200i | 2026-02-26 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 152 6177 5177 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 南京分公司 | BB4-43000214 | #TS000202262 | IVD | 生化 | CL-6200I | [7 empty] | 盱眙恒山中医医院有限公司（盱眙县中医院） | 312830 | 派工完成 | 2026-02-26 15:27:03 | 2026-02-26 16:46:45 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三乙
潍坊市潍城区人民医院 - BS-830 | 注射器漏 潍坊市潍城区人民医院 医学检验科 【故障现象】： 样本注射器轻微漏液 【排查过程】： 建议更换注射器。 【故障定位】：样本注射器。 【一线建议】： 样本注射器号。 【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1772090674_44609_0834d4_media_1772090642318.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772090674_44609_0834d4_media_1772090642318.jpg?Expires=1780542588&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=LMGAnA0je0XgwPhlDmDeLcZH4eU%3D |  | 158 6348 5697 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | admin |  | 青岛分公司 | BA6-36003631 | #TS000202251 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 潍坊市潍城区人民医院 | 60066630 | 派工完成 | 2026-02-26 15:24:31 | 2026-02-26 17:59:04 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
龙口市徐福镇卫生院BS-830S咨询螺丝问题 | 龙口市徐福镇卫生院BS-830S咨询螺丝问题 【故障现象】：光源灯螺丝滑丝 【排查过程】：客户自行解决。 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 156 8855 8359 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 青岛分公司 | BB7-98000073 | #TS000202147 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 龙口市徐福镇卫生院 | 374102 | 技术支持解决 | 2026-02-26 15:02:28 | 2026-02-26 15:07:14 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
开封市杜良乡卫生院 - BS-1000M | 未联接 开封市杜良乡卫生院 医学检验科 【故障现象】：设备无法连接 【排查过程】：工程师已去现场维修。 【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: open_api/tid44609/1772088728_44609_c313a1_media_1772088718047.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772088728_44609_c313a1_media_1772088718047.jpg?Expires=1780542588&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=FQTZHnMYv8%2BgNp0DtVpjkFFXGU0%3D |  | 183 3846 2307 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | admin |  | 郑州分公司 | FU5-56001116 | #TS000202104 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 开封市杜良乡卫生院 | 90000287 | 技术支持解决 | 2026-02-26 14:52:05 | 2026-02-26 17:53:12 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
锡林浩特胃泰医院BS-350S咨询试剂问题 | 锡林浩特胃泰医院BS-350S咨询试剂问题，无法提供序列号，虚拟客户建单，如需下派请提交呼叫中心 【故障现象】：咨询稀释清洗剂配比比例 【排查过程】：沟通按照1:10配比 【处理结果】：客户知晓并解决 |  | 185 4751 6052 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 |  | #TS000202052 | IVD | 生化 | BS-350S | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-02-26 14:36:56 | 2026-02-26 14:39:52 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
南通博荣门诊部CL-6200i | 2026-02-26 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01018【M1：样本针连续空吸，停止加样】,C07134【M1：第1磁分离单元：第1,2,3,4阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。 第2磁分离单元：第1,2,3,4阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。】 |  | 182 0501 0786 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 苏州分公司 | BB4-06000053 | #TS000202041 | IVD | 生化 | CL-6200I | [7 empty] | 南通博荣门诊部 | 60050362 | 派工完成 | 2026-02-26 14:33:38 | 2026-02-26 16:46:45 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
（禁用）青岛西海岸新区妇幼保健计划生育服务二中心 - BC-6100PLUS | 稀释液导管断裂 （禁用）青岛西海岸新区妇幼保健计划生育服务二中心 医学装备科 【故障现象】：稀释液管断裂 【排查过程】：自导应急使用 【故障定位】：稀释液管断裂 【一线建议】：联系报价 【下派理由】：稀释液管断裂 附件: open_api/tid44609/1772085725_44609_5e6cae_media_1772085689701.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772085725_44609_5e6cae_media_1772085689701.jpg?Expires=1780542588&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=mF79E95YBaRVuI5J%2B12ng%2FxKR8A%3D |  | 186 6167 5938 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 青岛分公司 | TY-08000170 | #TS000201955 | IVD | 血球 | BC-6100PLUS | [7 empty] | （禁用）青岛西海岸新区妇幼保健计划生育服务二中心 | 90049363 | 派工完成 | 2026-02-26 14:02:02 | 2026-02-26 14:16:01 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
潼南协和医院BS-360E采样针清洗时未检测到页面 | 潼南协和医院BS-360E采样针清洗时未检测到页面 【故障现象】： 样本针清洗时未检测到液面 【排查过程】： 客户反馈偶发现象 【故障定位】： 排查样本针位置，清洗水流压力.液面检测板。 【一线建议】： 排查样本针位置，清洗水流压力.液面检测板。 【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 158 0807 6611 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990009 |  | 重庆分公司 | BA1-76000018 | #TS000201918 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 潼南协和医院 | 60075715 | 派工完成 | 2026-02-26 13:51:51 | 2026-02-26 13:59:29 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
阿图什市阿扎克乡卫生院IVD / 血球 / BC-5180WBC堵孔 | 阿图什市阿扎克乡卫生院IVD / 血球 / BC-5180，WBC堵孔 RG-3A106305，马老师13319089684比较着急，希望今天下午就能上门，致电工程师王涛跟进 |  | 133 1908 9684 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | RG-3A106305 | #TS000201898 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 阿图什市阿扎克乡卫生院 | 90048372 | 派工完成 | 2026-02-26 13:46:13 | 2026-02-26 13:46:16 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
(禁用)抚顺中山医院,BC-2800咨询怎么修改日期 | (禁用)抚顺中山医院,BC-2800咨询怎么修改日期，客户代码禁用，如需下派请提交呼叫中心 |  | 136 8979 6054 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 沈阳分公司 | RP-52114872 | #TS000201825 | IVD | 血球 | BC-2800 | [7 empty] | (禁用)抚顺中山医院 | 100604 | 技术支持解决 | 2026-02-26 13:15:38 | 2026-02-26 13:45:01 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
乌鲁木齐市精神病福利院IVD / 生化 / BS-800M堵针， | 乌鲁木齐市精神病福利院IVD / 生化 / BS-800M堵针， XP-3B002679 【故障现象】：堵针 【排查过程】：指导通针 【处理结果】：通针后正常 |  | 136 5992 2926 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | XP-3B002679 | #TS000201795 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 乌鲁木齐市精神病福利院 | 60100499 | 技术支持解决 | 2026-02-26 13:03:22 | 2026-02-26 14:55:50 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
常宁市人民医院 - TDR-X120 | 屏幕怎么点都没反应，已经有一个小时多了 常宁市人民医院 医学检验科 刘瓒区域工程师已解决，请封单 附件: open_api/tid44609/1772077438_44609_9cc263_media_1772077400787.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772077438_44609_9cc263_media_1772077400787.mp4?Expires=1780542588&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=hsfPpHJNqSIaQWnOsxHZ6aIb35g%3D |  | 130 8734 1803 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  |  |  | 长沙分公司 | X120161008023 | #TS000201589 | IVD | 微生物仪器 | TDR-X120 | [7 empty] | 常宁市人民医院 | 102343 | 座席解决 | 2026-02-26 11:43:53 | 2026-02-26 16:51:27 | 59990002 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
（急）烟台靓杰医疗美容有限公司BC-10显示本底异常、系统配置异常、堵孔 | 烟台靓杰医疗美容有限公司BC-10显示本底异常、系统配置异常、堵孔，无法提供序列号 |  | 137 0891 5343 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 青岛分公司 |  | #TS000201579 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 烟台靓杰医疗美容有限公司 | 90408509 | 技术支持解决 | 2026-02-26 11:41:05 | 2026-02-26 13:21:12 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
常宁市人民医院TDR-X120屏幕无法点动 | 常宁市人民医院TDR-X120屏幕无法点动 |  | 182 8611 4583 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1355593855@qq.com |  | 59990004 |  | 长沙分公司 | X120161008023 | #TS000201543 | IVD | 微生物仪器 | TDR-X120 | [7 empty] | 常宁市人民医院 | 102343 | 派工完成 | 2026-02-26 11:32:26 | 2026-02-26 11:53:48 | 59990004 | 006_微信申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 二甲
贵州普瑞眼科医院IVD / 凝血仪器 / C2000-A出现报错 | 贵州普瑞眼科医院IVD / 凝血仪器 / C2000-A出现报错，老师没有提供序列号 指导客户调整坐标后测试正常，做标本观察，此单封闭 |  | 189 8514 4730 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 贵阳分公司 | 106-AT-85000078 | #TS000201494 | IVD | 凝血仪器 | C2000-A | [7 empty] | 贵阳普瑞眼科医院有限责任公司 | 60122979 | 技术支持解决 | 2026-02-26 11:19:25 | 2026-02-26 11:54:15 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
磐石市福安街道社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-460开机报停止 | 磐石市福安街道社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-460开机报停止，老师没有提供序列号 【故障现象】： 客户没在现场故障描述不清 【排查过程】： 客户跟当地工程师联系过，需要下派解决。 【故障定位】： 客户跟当地工程师联系过，需要下派解决。。 【一线建议】： 【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 043 2632 79289 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000201475 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 磐石市福安街道社区卫生服务中心 | 90012573 | 派工完成 | 2026-02-26 11:14:07 | 2026-02-26 11:56:04 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
乌苏市人民医院UA-5800卡纸 | 乌苏市人民医院UA-5800卡纸 纸条从料仓滑下时卡纸条，维护无效 清下派 请收到派工的工程师尽快联系客户，沟通维护时间 |  | 150 9921 5017 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | N3-06001143 | #TS000201457 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 乌苏市人民医院 | 321271 | 派工完成 | 2026-02-26 11:07:51 | 2026-02-26 13:51:47 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院BS-1000M指定服务的时候页面卡住无法操作 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院BS-1000M指定服务的时候页面卡住无法操作 无法提供序列号 【故障现象】：脱帽机构动作异常 【排查过程】：指导重启电脑和仪器，重新进入后恢复正常 【处理结果】：指导重启电脑和仪器，重新进入后恢复正常 |  | 135 2395 5206 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 |  | #TS000201406 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 | 309449 | 技术支持解决 | 2026-02-26 10:51:54 | 2026-02-26 11:45:33 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
横山夏州医院BC-5000咨询修改打印模版信息 | 横山夏州医院BC-5000咨询修改打印模版信息 【故障现象】：来电询问用户名和密码设置 【排查过程】：用工程师权限登录开机后指导新建用户名密码 【处理结果】： 开机正常，新建好用户 |  | 159 2970 9899 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 西安分公司 | SS-1B008586 | #TS000201398 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 横山夏州医院 | 90296896 | 技术支持解决 | 2026-02-26 10:49:16 | 2026-02-26 10:59:47 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
佛山市希科赛斯医疗器械有限公司 - BC-5390 CRP | +12v模拟电压异常 佛山市希科赛斯医疗器械有限公司 医学装备科 【故障现象】：12v电压异常 【排查过程】：报警12v电压异常，故障无法消除 【故障定位】： 【一线建议】： 【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1772073976_44609_e4e752_media_1772073916867.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772073976_44609_e4e752_media_1772073916867.jpg?Expires=1780542588&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Pt%2FwBeaQ5of0Is3Wkdulfcv9pMo%3D |  | 159 2013 6729 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 广州分公司 | ST-68000771 | #TS000201391 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 佛山市希科赛斯医疗器械有限公司 | 60135967 | 派工完成 | 2026-02-26 10:46:11 | 2026-02-26 17:54:49 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海
定西市岷县十里镇卫生院BC-5130位置总数满了，结果不显示 | 定西市岷县十里镇卫生院BC-5130位置总数满了，结果不显示 【故障现象】：结果无法存储 【排查过程】：软件无法自动覆盖旧病例，手动删除。 【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 139 1972 8189 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | TR-26007078 | #TS000201369 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 定西市岷县十里镇卫生院 | 60068613 | 技术支持解决 | 2026-02-26 10:37:46 | 2026-02-26 11:13:52 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
伊犁州奎屯医院 - BC-6800PLUS | HGB本底电压异常 伊犁州奎屯医院 医学检验科 【故障现象】：HGB本地电压异常 【排查过程】：知道客户进入增益界面调整增益 消除故障【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: open_api/tid44609/1772073017_44609_bf7c32_media_1772073007896.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772073017_44609_bf7c32_media_1772073007896.jpg?Expires=1780542588&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=SVONu4svVH%2B9QqgHvsY9iWBDQOM%3D |  | 132 3992 4368 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 新疆分公司 | UC-1A001913 | #TS000201354 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 伊犁州奎屯医院 | 301415 | 技术支持解决 | 2026-02-26 10:30:13 | 2026-02-26 10:39:34 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P1 IVD VIP1 | 三乙
大同现代脑科医院IVD / 血球 / BC-3000PLUS通道堵 | 大同现代脑科医院IVD / 血球 / BC-3000PLUS通道堵，老师没有提供序列号 |  | 182 3527 7739 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 太原分公司 |  | #TS000201350 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 大同现代脑科医院 | 90408534 | 派工完成 | 2026-02-26 10:27:38 | 2026-02-26 10:41:39 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
南京京达生物技术有限公司 - BS-350S | 制冷异常 南京京达生物技术有限公司 其他管理科室 【故障现象】：试剂制冷温度高 【排查过程】：指导清洗防尘网，后温度正常 【处理结果】：仪器恢复正常 附件: open_api/tid44609/1772072329_44609_80eff6_media_1772072309198.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772072329_44609_80eff6_media_1772072309198.jpg?Expires=1780542589&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=T6hVQ3JRtKABXHIKSmlnKg4P07s%3D |  | 155 1484 9168 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 南京分公司 | BB5-07000050 | #TS000201326 | IVD | 生化 | BS-350S | [7 empty] | 南京京达生物技术有限公司 | 90276572 | 技术支持解决 | 2026-02-26 10:18:46 | 2026-02-26 11:38:18 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
长沙市岳麓区天顶街道星湖社区卫生服务站 BC-5120检测的结果传不到电脑 | 长沙市岳麓区天顶街道星湖社区卫生服务站 BC-5120检测的结果传不到电脑 【故障现象】：通讯异常 【排查过程】：检查IP 发现客户勾选自动获取样本信息 取消勾选后正常【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 187 1101 8168 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 | TQ-4C007386 | #TS000201321 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 长沙市岳麓区天顶街道星湖社区卫生服务站 | 60637394 | 技术支持解决 | 2026-02-26 10:17:37 | 2026-02-26 10:35:26 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
新疆和田市肖尔巴格乡卫生院BC-5180不显示结果 | 新疆和田市肖尔巴格乡卫生院BC-5180不显示结果 【故障现象】：WBC结果为* 【排查过程】：BASO通道未溶血 【故障定位】：粒子比异常 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：客户要求直接下派 |  | 181 9933 7941 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | RG-31105878 | #TS000201311 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆和田市肖尔巴格乡卫生院 | 375947 | 派工完成 | 2026-02-26 10:13:46 | 2026-02-26 10:43:22 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
（急）新疆呼图壁妇幼保健院IVD / 血球 / BC-5180白细胞堵孔 | 新疆呼图壁妇幼保健院IVD / 血球 / BC-5180白细胞堵孔 无法提供序列号 马老师18139016799来电催促，告知工程师刚刚说会添加微信先指导，希望尽快对接，转四川迪诺-吴昌翼 【故障现象】：WBC堵孔 【排查过程】：浸泡SV21阀及后池相关管路 【故障定位】：阀，管，干扰 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 |  | 181 3901 6799 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 |  | #TS000201297 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆呼图壁妇幼保健院 | 317490 | 派工完成 | 2026-02-26 10:08:20 | 2026-02-26 11:30:45 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
保山市昌宁县温泉乡卫生院BC-5130本底异常 | 保山市昌宁县温泉乡卫生院BC-5130本底异常 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后重启仪器 【故障定位】：压断阀PV18损坏或者T36和C11三通接头脏堵 【一线建议】：申请电磁阀和压断阀备用，清洗相关管路 【下派理由】：涉及拆机操作，客户端无法自行完成 |  | 180 8750 5070 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 昆明分公司 | TR-88001446 | #TS000201282 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 保山市昌宁县温泉乡卫生院 | 331907 | 派工完成 | 2026-02-26 10:03:34 | 2026-02-26 11:05:02 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
鄱阳爱尔眼科医院有限公司C3100放错试剂更新后位置就变了 | 鄱阳爱尔眼科医院有限公司C3100放错试剂更新后位置就变了 指导客户重新设置试剂位置 |  | 187 6704 6068 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990003 |  | 南昌分公司 | 106-AE-24000201 | #TS000201261 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 鄱阳爱尔眼科医院有限公司 | 90233364 | 技术支持解决 | 2026-02-26 09:52:30 | 2026-02-26 09:55:24 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
北窖医院 反馈 CRP-M100提示温度异常，客户表示有需要会再次来电 | 北窖医院 反馈 CRP-M100提示温度异常，客户表示有需要会再次来电 |  | 133 2282 6482 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #TS000201230 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-02-26 09:41:35 | 2026-02-26 09:41:36 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
石家庄市栾城人民医院CL-6000i | 2026-02-26 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 150 9737 5825 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | BB3-96000648 | #TS000201224 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 石家庄市栾城人民医院 | 307564 | 无需技术支持 | 2026-02-26 09:39:03 | 2026-02-26 13:36:37 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
河南省人民医院mr-96a，咨询参数问题 | 河南省人民医院mr-96a，咨询参数问题，wh-44105254 【故障现象】：客户咨询添加项目 如何添加【排查过程】：知道客户添加并提供说明书。【处理结果】客户需要培训。 |  | 135 9250 7691 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990002 |  | 郑州分公司 | WH-44105254 | #TS000201198 | IVD | 生化 | MR-96A | [7 empty] | 河南省人民医院 | 308727 | 派工完成 | 2026-02-26 09:25:26 | 2026-02-26 09:51:50 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三特
福州台江区上海街道社区卫生院BS-430做肝功能无法计算结果 | 福州台江区上海街道社区卫生院BS-430做肝功能无法计算结果 【故障现象】：GGT无法计算结果 【排查过程】：长时间以来定标参数为编辑，提示老师定标 【处理结果】：老师认同 |  | 189 5069 6377 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 福州分公司 | YW-8B002137 | #TS000201173 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 福州台江区上海街道社区卫生院 | 326295 | 技术支持解决 | 2026-02-26 09:09:06 | 2026-02-26 09:20:58 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
上田镇卫生院 - BC-20S | 采样组建升降机结构故障 上田镇卫生院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1772067588_44609_3eaf45_media_1772067556813.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772067588_44609_3eaf45_media_1772067556813.jpg?Expires=1780542589&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=7uumiFe7W1CRTzhGBuSWIhIwvvI%3D |  | 192 1971 9968 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  |  |  | 南昌分公司 | TK-04007490 | #TS000201157 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 上田镇卫生院 | 90186153 | 派工完成 | 2026-02-26 08:59:44 | 2026-02-26 10:41:14 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
急 澄江市海口卫生院BS-460样本针清洗时检测不到页面 | 急 澄江市海口卫生院BS-460样本针清洗时检测不到页面 【故障现象】：样本针清洗检测不到液面 【排查过程】：整机循环水压力偏低 【故障定位】：整机循环水压力偏低 【一线建议】：带过滤器备用 【下派理由】：现场派查 |  | 176 8707 2871 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 | YU-95000786 | #TS000201147 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 澄江市海口卫生院 | 303916 | 派工完成 | 2026-02-26 08:54:39 | 2026-02-26 10:00:19 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
通榆县熙健综合门诊IVD / 生化 / BS-350E(XS-4B000793)撞针，已经弯曲 | 通榆县熙健综合门诊IVD / 生化 / BS-350E(XS-4B000793)撞针，已经弯曲、 指导调整针位置 客户测试中20分钟 【故障现象】：试剂未开盖 样本针撞针弯曲【排查过程】：知道客户调整针位置【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 135 9684 8007 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 | XS-4B000793 | #TS000201139 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 通榆县熙健综合门诊 | 60085728 | 技术支持解决 | 2026-02-26 08:49:17 | 2026-02-26 09:10:58 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
湖北省仙桃市脑血管医院EH-2090B提示光源亮度偏低 | 湖北省仙桃市脑血管医院EH-2090B提示光源亮度偏低 清理计数池无效 需工程师前往维护，清理聚光镜；请接单工程师尽快联系客户。 清下派 |  | 135 9393 5315 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | QA8-47000056 | #TS000201132 | IVD | 尿液分析 | EH-2090B | [7 empty] | 湖北省仙桃市脑血管医院 | 320123 | 派工完成 | 2026-02-26 08:45:14 | 2026-02-26 08:59:40 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
岷县岷阳中心卫生院BC-5130需要授权码 | 岷县岷阳中心卫生院BC-5130需要授权码 转乃月婵 龚老师来电18093293023来电催促，表示有样品等待检测。转乃月婵，18093293023来电第二次来电催单，转乃月婵 |  | 180 9329 3023 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 | TR-41009215 | #TS000201121 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 岷县岷阳中心卫生院 | 325934 | 座席解决 | 2026-02-26 08:41:24 | 2026-02-26 08:41:25 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）武宣裕康医院有限公司IVD / 血球 / BC-5120检测结果数值异常偏低 | （急）武宣裕康医院有限公司IVD / 血球 / BC-5120检测结果数值异常偏低 【故障现象】：临床上善怀疑PLT结果偏低 【排查过程】：质控正常，重复性正常，提供比对和校准两个方案 【处理结果】：老师选用比对方案，问题解决 |  | 184 0772 3569 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 南宁分公司 | TQ-32005739 | #TS000201120 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 武宣裕康医院有限公司 | 90331941 | 技术支持解决 | 2026-02-26 08:39:52 | 2026-02-26 09:53:06 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
（急）广州市花都区新雅清莲医疗门诊部BC-2600仪器hjb电压异常 | （急）广州市花都区新雅清莲医疗门诊部BC-2600仪器hjb电压异常 HGB配件有问题，已经报价给客户，等客户需要时再提单子申请配件 |  | 156 2622 2530 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 广州分公司 | RQ-5A117776 | #TS000201117 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 广州市花都区新雅清莲医疗门诊部 | 90401271 | 技术支持解决 | 2026-02-26 08:37:50 | 2026-02-26 11:47:59 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-离线 |  | 其他
文昌市翁田镇卫生院龙马分院IVD / 血球 / BC-5130液体超载，本底压力异常 | 文昌市翁田镇卫生院龙马分院IVD / 血球 / BC-5130液体超载，本底压力异常 无法提供序列号 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机 【处理结果】：重新开机正常 |  | 188 7665 1660 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 海南分公司 |  | #TS000201104 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 文昌市翁田镇卫生院龙马分院 | 90029695 | 技术支持解决 | 2026-02-26 08:28:53 | 2026-02-26 09:04:00 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
霸州市第二医院 CX-9000样本加样异常 | 霸州市第二医院 CX-9000样本加样异常以致电石家庄分公司检验主管李广达，联系两边未接通，以致电RTS紧急接口人-何毅跟进 何毅：已转石家庄李广达跟进，经核实为样本管有问题，已处理，无需下派。 |  | 138 3266 5455 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990052 |  | 石家庄分公司 | GC8-59001217 | #TS000201071 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 霸州市第二医院 | 308024 | 座席解决 | 2026-02-26 06:05:34 | 2026-02-26 10:37:08 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
河南科技大学第一附属医院BC-7500[NR] CRP扫码的旋转条码动作异常 | 河南科技大学第一附属医院BC-7500[NR] CRP扫码的旋转条码动作异常以致电郑州分公司检验主管叶正航跟进，表示不需要坐席下派 |  | 188 3799 8723 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 郑州分公司 | DB9-09000116 | #TS000201070 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 河南科技大学第一附属医院 | 106546 | 座席解决 | 2026-02-26 05:46:55 | 2026-02-26 05:46:56 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
（急）安徽医科大学第一附属医院BC-7500[NR] CS屏幕失灵 | （急）安徽医科大学第一附属医院（高新院区）BC-7500[NR] CS屏幕失灵以致电合肥分公司检验主管孙文林跟进处理，表示坐席下派工单 |  | 188 5286 8700 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 合肥分公司 | DC6-43003659 | #TS000200980 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 安徽医科大学第一附属医院 | 100967 | 派工完成 | 2026-02-25 21:13:45 | 2026-02-25 21:13:49 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
林州市人民医院IVD / 血球 / BC-5180标本掉进去了，如何操作 | 林州市人民医院IVD / 血球 / BC-5180标本掉进去了，如何操作 |  | 186 0372 1136 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 郑州分公司 |  | #TS000200798 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 林州市人民医院 | 308952 | 派工完成 | 2026-02-25 18:08:35 | 2026-02-25 18:08:40 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
新化县美之约医疗美容门诊部 - BC-2600 | 空底 新化县美之约医疗美容门诊部 医疗美容科 附件: open_api/tid44609/1772010438_44609_327e57_media_1772010428372.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1772010438_44609_327e57_media_1772010428372.jpg?Expires=1780542589&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=SAzjcEHmf0qcRNfy4HABnc9aHNg%3D |  | 175 0845 0845 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | admin |  | 长沙分公司 | RQ-87125616 | #TS000200650 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 新化县美之约医疗美容门诊部 | 60128848 | 派工完成 | 2026-02-25 17:07:16 | 2026-02-25 18:53:12 | 59990007 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
吉木萨尔县人民医院咨询CL-8000I的参考值是多少 | 吉木萨尔县人民医院咨询CL-8000I的参考值是多少 【故障现象】：电极有问题，低浓度积液器满 【排查过程】：老师咨询CL-8000I的各项目参考值 【故障定位】：现场派查，咨询应用工程师参考值行标 【一线建议】：现场派查，咨询应用工程师参考值行标。 【下派理由】：现场派查 |  | 155 9982 9633 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000200646 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 吉木萨尔县人民医院 | 301317 | 派工完成 | 2026-02-25 17:06:29 | 2026-02-25 17:20:00 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
广水市郝店镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-450如何调试参数 | 广水市郝店镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-450如何调试参数 老师来电咨询购买糖化试剂问题。以及生化添加糖化项目。 工单下派，请当地售后速度联系 |  | 186 7222 7496 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000200615 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 广水市郝店镇中心卫生院 | 60045187 | 派工完成 | 2026-02-25 16:53:55 | 2026-02-25 17:01:28 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
德州市德城区妇保院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS反应池故障 | 德州市德城区妇保院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS反应池故障，无法提供序列号，需要工程师上门处理 |  | 138 5345 1550 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 济南分公司 |  | #TS000200529 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 德州市德城区妇保院 | 60032908 | 派工完成 | 2026-02-25 16:28:52 | 2026-02-25 16:28:55 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
河北省第八人民医院TDR-300B Plus主机无法进入系统 | 河北省第八人民医院TDR-300B Plus主机无法进入系统 刘瓒：客户计算机损坏，需要重装系统，请下派 |  | 188 3016 5695 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 石家庄分公司 | 3BP181126083 | #TS000200463 | IVD | 微生物仪器 | TDR-300B PLUS | [7 empty] | 河北省第八人民医院 | 307552 | 派工完成 | 2026-02-25 16:08:26 | 2026-02-25 16:13:10 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
潍坊歌尔光电园区医务室CL-1200i 电脑主机装系统需要主板密码？ | 潍坊歌尔光电园区医务室CL-1200i 电脑主机装系统需要主板密码？ W7-19003304 【故障现象】：咨询BIOS密码 【排查过程】：20181016 【处理结果】：解决 |  | 053 6306 7812 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 青岛分公司 |  | #TS000200462 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 潍坊歌尔光电园区医务室 | 90055215 | 技术支持解决 | 2026-02-25 16:08:15 | 2026-02-25 16:12:37 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
邯郸市邯山区南吕固乡南吕固村卫生所BC-2600，溶血剂和稀释液的使用问题， | 邯郸市邯山区南吕固乡南吕固村卫生所BC-2600，溶血剂和稀释液的使用问题，RQ-97101813 |  | 150 8103 6778 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990002 |  | 石家庄分公司 | RQ-97101813 | #TS000200338 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 邯郸市邯山区南吕固乡南吕固村卫生所 | 369993 | 派工完成 | 2026-02-25 15:38:17 | 2026-02-25 18:52:40 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
平顶山市民政医院BC-5120报告单如何设置中文 | 平顶山市民政医院BC-5120报告单如何设置中文 【故障现象】：数据管理软件姓名不能录入中文 【排查过程】：修复安装无效 【故障定位】：系统，病毒 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：现场排查 |  | 150 0079 4338 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 郑州分公司 |  | #TS000200321 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 平顶山市民政医院 | 90380896 | 派工完成 | 2026-02-25 15:35:47 | 2026-02-25 15:35:48 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
大竹县疾病预防控制中心BC-5800咨询试剂M-58LEO（Ⅱ）1L能检测多少人 | 大竹县疾病预防控制中心BC-5800咨询试剂M-58LEO（Ⅱ）1L能检测多少人 【故障现象】：咨询试剂用量 【排查过程】：查手册回答用户 【处理结果】：完成咨询 |  | 183 9889 5236 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990004 |  | 成都分公司 | RW-83004785 | #TS000200313 | IVD | 血球 | BC-5800 | [7 empty] | 大竹县疾病预防控制中心 | 318102 | 技术支持解决 | 2026-02-25 15:34:15 | 2026-02-25 16:06:52 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
龙岩市新罗区西城街道社区卫生服务中心BS-330E废液管堵塞，需要工程师协助疏通 | 龙岩市新罗区西城街道社区卫生服务中心BS-330E废液管堵塞，需要工程师协助疏通 XQ-63001239 |  | 155 0697 2142 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 福州分公司 |  | #TS000200146 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 龙岩市新罗区西城街道社区卫生服务中心 | 90039664 | 派工完成 | 2026-02-25 14:43:20 | 2026-02-25 14:43:23 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
宣城市第四人民医院IVD / 生化 / BS-800出现报警 | 宣城市第四人民医院IVD / 生化 / BS-800出现报警 等待客户反馈：2小时 【故障现象】： 偶发反应盘运动失步【排查过程】：指导老师拆开侧板后发现电机齿轮没有润滑油，重新涂上润滑油。老师反馈科室下班，今天无法验证，明天再看结果。【处理结果】：待客户验证 |  | 138 5638 0713 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 合肥分公司 | XE-73001052 | #TS000200100 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 宣城市第四人民医院 | 311039 | 技术支持解决 | 2026-02-25 14:32:10 | 2026-02-25 17:10:49 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
福建厦门市科宏眼科医院BS-430测定过程中水空白超标 | 福建厦门市科宏眼科医院BS-430测定过程中水空白超标 故障现象】：水空白超限10x【排查过程】：检测自动清洗机构，无异常。做光度计检测，340对应吸光度14000，确认光源灯老化。老师联系当地工程师购买光源灯。【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 139 5928 7524 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990009 |  | 福州分公司 | YW-91002245 | #TS000200068 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 福建厦门市科宏眼科医院 | 60030526 | 技术支持解决 | 2026-02-25 14:19:23 | 2026-02-25 14:40:56 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
广东万海细胞生物科技有限公司 - BC-1800显示升降电机、偏转电机故障，进样管开裂 | 显示升降电机、偏转电机故障，进样管开裂 (禁用)广东万海细胞生物科技有限公司 医学装备科 硬件故障，需要更换偏转电机传感器。此工单需要下派 附件: copy-1771999231-open_api/tid44609/1771902916_44609_50c570_media_1771903006148.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/copy-1771999231-open_api/tid44609/1771902916_44609_50c570_media_1771903006148.jpg?Expires=1780542590&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Oz7bDcMa8C11NYeoJ6Dl9uVgX%2B0%3D copy-1771999231-open_api/tid44609/1771902917_44609_84f104_media_1771903006149.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/copy-1771999231-open_api/tid44609/1771902917_44609_84f104_media_1771903006149.jpg?Expires=1780542590&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=o5C0%2BO7%2FVduwy66CbFlXRRbJ9FI%3D |  | 150 1707 7372 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin，59990003 |  | 深圳分公司 | RK-78107113 | #TS000200013 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | (待禁用)广东万海细胞生物科技有限公司 | 90051747 | 派工完成 | 2026-02-25 14:00:31 | 2026-02-25 14:00:32 | 59990003 | 009_一键报修申告 | 手工录入 | 无需转接
德州市齐河县精神卫生中心IVD / 生化 / BS-830添加新试剂的时候余量检测数值没变 | 德州市齐河县精神卫生中心IVD / 生化 / BS-830添加新试剂的时候余量检测数值没变 BA6-15001581 故障现象】：试剂倒瓶后可测次数没变【排查过程】：告知老师试剂不能倒瓶，只能更换新瓶【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 175 1512 2273 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990051 |  | 济南分公司 |  | #TS000200003 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 德州市齐河县精神卫生中心 | 90162851 | 技术支持解决 | 2026-02-25 13:57:18 | 2026-02-25 14:06:56 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
广州花生妇安专科门诊部有限公司OPM-151传输不了数据， | 广州花生妇安专科门诊部有限公司OPM-151传输不了数据，S1-01000112，汪老师，13992565521 |  | 139 9256 5521 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 广州分公司 | S1-01000112 | #TS000199986 | IVD | 尿液分析 | OPM-151 | [7 empty] | 广州花生妇安专科门诊部有限公司 | 90183123 | 派工完成 | 2026-02-25 13:50:26 | 2026-02-25 14:22:49 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 其他
金堂蓉生单采血浆有限公司BC-5120真空压力异常 | 金堂蓉生单采血浆有限公司BC-5120真空压力异常无法提供序列号 等待客户反馈70min 【故障现象】：BC-5120真空压力异常 【排查过程】：指导客户排查管路，找到sv13阀及连接管路，拆下清洗后装回，故障解决 【处理结果】：故障解决，仪器正常工作 |  | 136 9341 1136 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 |  | #TS000199982 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 金堂蓉生单采血浆有限公司 | 90397021 | 技术支持解决 | 2026-02-25 13:48:50 | 2026-02-25 15:24:20 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
巩留县阿尕尔森镇卫生院BS-830能不能用 廊道的质控瓶 | 巩留县阿尕尔森镇卫生院BS-830能不能用 廊道的质控瓶，BA6-97000389 【故障现象】：咨询朗道的质控品能不能用到迈瑞生化 【排查过程】：咨询朗道的质控品能不能用到迈瑞生化 【处理结果】：完成咨询 |  | 147 9993 5301 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | BA6-97000389 | #TS000199938 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 巩留县阿尕尔森镇卫生院 | 90184959 | 技术支持解决 | 2026-02-25 13:25:03 | 2026-02-25 13:53:33 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
东莞市康和综合门诊有限公司 - BS-450 | 部分试剂能扫的出来，有大部分试剂扫不出来 东莞市康和综合门诊有限公司 医学检验科 故障现象】：试剂条码部分扫不出来【排查过程】：擦拭条码，更换位置，擦拭透镜，更换试剂，均无效【处理结果】：工单下派，工程师现场处理 附件: open_api/tid44609/1771996358_44609_fb2c36_media_1771996327099.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771996358_44609_fb2c36_media_1771996327099.jpg?Expires=1780542590&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Cn0LgmhVEhY2earWkLAHsR1wRdM%3D |  | 138 2747 9848 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  |  |  | 深圳分公司 | YV-2C002568 | #TS000199910 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 东莞市康和综合门诊有限公司 | 90363969 | 派工完成 | 2026-02-25 13:12:33 | 2026-02-25 13:34:22 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
急 库尔勒市第一人民医院BS-2000M mi模块报红警，自动稀释失败A22104 | 急 库尔勒市第一人民医院BS-2000M mi模块报红警，自动稀释失败A22104，客户急需工程师对接 【故障现象】：自动稀释失败A22104 【排查过程】：重启后正常 【处理结果】：重启后正常 |  | 135 6509 9703 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000199868 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 库尔勒市第一人民医院 | 332948 | 技术支持解决 | 2026-02-25 12:42:37 | 2026-02-25 14:14:27 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
库车市热斯坦卫生服务站BC-5000结果不好 | 库车市热斯坦卫生服务站BC-5000结果不好SS-6C003527 【故障现象】：lis无法连接 【排查过程】：更换新LIS后无法联机，老系统正常，仪器与LIS电脑不在同一网段 【处理结果】：沟通老师联系lis工程师处理 |  | 191 9034 8992 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000199857 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 库车市热斯坦卫生服务站 | 90056741 | 技术支持解决 | 2026-02-25 12:36:31 | 2026-02-25 13:22:21 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
农十三师红星二牧场医院BC-7500轨道动作异常 | 农十三师红星二牧场医院BC-7500轨道动作异常，未提供序列号 【故障现象】：轨道动作异常 【排查过程】：重启轨道后正常 【处理结果】：重启轨道后正常 |  | 137 7918 7829 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 |  | #TS000199816 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CRP | [7 empty] | 农十三师红星二牧场医院 | 102004 | 技术支持解决 | 2026-02-25 12:16:39 | 2026-02-25 13:07:38 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
沈阳国睿口腔门诊部有限公司IVD / 血球 / BC-10标本结果有点偏低 | 沈阳国睿口腔门诊部有限公司IVD / 血球 / BC-10标本结果有点偏低 刁老师18540311689来电催促，工单：408122338。转靳鹏云跟进 刁老师来电催促，希望工程师尽快联系，觉得工程师联系时长太久，有些不满情绪了，再次对接贝登靳鹏云 |  | 185 4031 1689 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 沈阳分公司 | UH-56015961 | #TS000199815 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 沈阳国睿口腔门诊部有限公司 | 90401452 | 派工完成 | 2026-02-25 12:16:25 | 2026-02-25 12:16:59 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-离线 |  | 其他
复旦大学(上海医学院)枫林路校区IVD / 血球 / BC-2600无法正常运行 | 复旦大学(上海医学院)枫林路校区IVD / 血球 / BC-2600无法正常运行，RQ-82124250 |  | 158 2118 2337 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 上海分公司 |  | #TS000199740 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 复旦大学(上海医学院)枫林路校区 | 90342082 | 派工完成 | 2026-02-25 11:32:27 | 2026-02-25 12:18:00 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
陆良培芳医院TDR-X120设备错误报警瓶子没有放回原位， | 陆良培芳医院TDR-X120设备错误报警瓶子没有放回原位，12022080101067，曹老师，13887496046， 刘瓒请下派，孔位误识别，需重新校准 |  | 138 8749 6046 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 |  | #TS000199697 | IVD | 微生物仪器 | TDR-X120 | [7 empty] | 陆良培芳医院 | 60056244 | 派工完成 | 2026-02-25 11:15:59 | 2026-02-25 11:18:41 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
青海省藏医院鄂尔多斯蒙藏医院CL-1200i不运行 | 青海省藏医院鄂尔多斯蒙藏医院CL-1200i不运行 【故障现象】：仪器无运行 【排查过程】：老师只说了lis通讯异常，要工程师现场排查。不愿线上指导 【故障定位】：现场派查 【一线建议】：现场派查 【下派理由】：现场排查 15904776764宋老师来电反馈报修后有两个工程师联系了医院的科室电话，并表示上门服务费需要800，老师认为服务费较高，存在质疑，并且是需要工程师联系自己的联系方式，确认哪个工程师才是安排的工程师，致电检验主管宋华岳18598008620跟进 |  | 159 0477 6764 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 内蒙古分公司 | W7-79000182 | #TS000199696 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 青海省藏医院鄂尔多斯蒙藏医院 | 60118017 | 派工完成 | 2026-02-25 11:15:58 | 2026-02-25 11:22:00 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
山西省高平市河西镇卫生院BC-5000的试剂一瓶做多少人份 | 山西省高平市河西镇卫生院BC-5000的试剂一瓶做多少人份 【故障现象】：咨询5000血球试剂可做人数【排查过程】：已告知客户根据每天样本量，可做人份理论值与实际值有出入【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 155 2530 7003 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 太原分公司 |  | #TS000199689 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 山西省高平市河西镇卫生院 | 90069566 | 技术支持解决 | 2026-02-25 11:13:42 | 2026-02-25 11:25:35 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
西电集团医院CL-6200i | 2026-02-25 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01004【M1：样本针垂直运动碰撞，具体位置：加样位】 |  | 187 0058 7260 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 西安分公司 | BB4-49000226 | #TS000199686 | IVD | 生化 | CL-6200I | [7 empty] | 西电集团医院 | 305024 | 派工完成 | 2026-02-25 11:11:28 | 2026-02-25 11:20:11 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
赣县区人民医院IVD / 血球 / BRICYTE E6结果偏低 | 赣县区人民医院IVD / 血球 / BRICYTE E6结果偏低，无法提供序列号，需要工程师上门处理 |  | 133 1708 8130 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 南昌分公司 |  | #TS000199662 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 赣县区人民医院 | 308236 | 派工完成 | 2026-02-25 10:59:39 | 2026-02-25 10:59:43 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
前海人寿（广西）医院有限公司BC-7500[N] CS需要工程师安排理论培训 | 前海人寿（广西）医院有限公司BC-7500[N] CS需要工程师安排理论培训，客户想了解设备是什么原理去进行样本分析 转南宁 |  | 151 7718 2368 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 南宁分公司 | DC5-58000938 | #TS000199643 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CS | [7 empty] | 前海人寿（广西）医院有限公司 | 90072178 | 座席解决 | 2026-02-25 10:52:15 | 2026-02-25 10:52:16 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
烟台象楠中医医院C3510咨询PT活动度通道号和PT一样如何修改 | 烟台象楠中医医院C3510咨询PT活动度通道号和PT一样如何修改，GD6-51000627 已线上回复客户问题 |  | 198 6369 4297 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990004 |  | 青岛分公司 |  | #TS000199636 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 烟台象楠中医医院 | 90387562 | 技术支持解决 | 2026-02-25 10:48:36 | 2026-02-25 11:14:47 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接成功 |  | 其他
延安大学附属医院 - BC-7500[NR] CS | 浓缩洗液不上液，更换后故障依旧 延安大学附属医院 医学检验科 【故障现象】：浓缩洗液不上液，更换后故障依旧 【排查过程】：管路中有结晶，目前在上水了 【故障定位】：管路中有结晶 【一线建议】：工程师现场维护 【下派理由】：老师希望工程师现场维护 附件: open_api/tid44609/1771987042_44609_1e86d1_media_1771987006592.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771987042_44609_1e86d1_media_1771987006592.jpg?Expires=1780542590&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=EazoWq0HJ%2F5Ye1X%2F7wozZNeSzDs%3D |  | 130 0858 2232 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 西安分公司 | DC6-49004551 | #TS000199614 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 延安大学附属医院 | 305235 | 派工完成 | 2026-02-25 10:37:16 | 2026-02-25 10:52:04 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P1 IVD VIP1 | 三甲
荆州经济技术开发区滩桥镇卫生院BC-5380咨询设备清洗问题， | 荆州经济技术开发区滩桥镇卫生院BC-5380咨询设备清洗问题， 【故障现象】 客户探头液没了，咨询用什么替代【排查过程】：告知客户临时用稀释84液代替，或者暂时不关机【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 150 2704 6153 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 | RF-17105282 | #TS000199610 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 荆州经济技术开发区滩桥镇卫生院 | 365861 | 技术支持解决 | 2026-02-25 10:35:50 | 2026-02-25 10:50:07 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
定州赵艳玲诊所IVD / 血球 / BC-2300白细胞气泡 | 定州赵艳玲诊所IVD / 血球 / BC-2300白细胞气泡，RT-0C104096 |  | 152 0312 9787 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000199595 | IVD | 血球 | BC-2300 | [7 empty] | 定州赵艳玲诊所 | 90408477 | 派工完成 | 2026-02-25 10:26:41 | 2026-02-25 10:40:07 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
谷城县城关镇卫生院IVD / 生化 / BS-450操作软件启动失败 | 谷城县城关镇卫生院IVD / 生化 / BS-450操作软件启动失败 YV-04000900 【故障现象】：操作软件启动失败 【排查过程】：重启动后正常 【处理结果】：重启动后正常 |  | 190 9280 8293 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | YV-04000900 | #TS000199538 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 谷城县城关镇卫生院 | 60578751 | 技术支持解决 | 2026-02-25 10:04:03 | 2026-02-25 10:59:46 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
上海德达医院BS-2800M需要更换滤芯 | 上海德达医院BS-2800M需要更换滤芯 |  | 139 1692 5667 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 上海分公司 | BH2-58000740 | #TS000199517 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 上海德达医院 | 60050730 | 派工完成 | 2026-02-25 09:55:51 | 2026-02-25 09:55:54 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三丙
北京市昌平区流村社区卫生服务中心UA-600T提示试剂错误，结果都是+号 | 北京市昌平区流村社区卫生服务中心UA-600T提示试剂错误，结果都是+号 薛老师13716651033来电催促表示未有工程师跟进，查看工单已取消。转贝登靳鹏云跟进 |  | 137 1665 1033 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990005 |  | 北京分公司 | XL-7A001401 | #TS000199510 | IVD | 尿液分析 | UA-600T | [7 empty] | 北京市昌平区流村社区卫生服务中心 | 90039483 | 派工完成 | 2026-02-25 09:49:54 | 2026-02-25 10:09:31 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
潍坊市妇幼保健院 - CL-8000I | 底物吸入过程中检测到气泡 潍坊市妇幼保健院 医学检验科 【故障现象】：底物注射器运动错误【排查过程】：系统恢复无效，重启仪器无效【处理结果】：工单下派，交由当地工程师处理 附件: open_api/tid44609/1771983757_44609_6f6dba_media_1771983701706.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771983757_44609_6f6dba_media_1771983701706.jpg?Expires=1780542590&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=T6XyeKanGba%2FXbX7F0e5yc3Dtic%3D |  | 132 0542 5896 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  |  |  | 青岛分公司 | BH3-46000872 | #TS000199492 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 潍坊市妇幼保健院 | 304381 | 派工完成 | 2026-02-25 09:42:31 | 2026-02-25 10:16:20 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P1 IVD VIP1 | 三甲
湖南省体育科学研究所BC-3000Plus咨询管理员密码 | 湖南省体育科学研究所BC-3000Plus咨询管理员密码 |  | 137 5508 4097 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 | RJ-13107883 | #TS000199481 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 湖南省体育科学研究所 | 90000303 | 技术支持解决 | 2026-02-25 09:32:18 | 2026-02-25 09:44:53 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
政和县中医院CL-1000i校准失败 | 政和县中医院CL-1000i校准失败，YQ-75000767 【故障现象】：T4校准失败 【排查过程】：T4更换新批次试剂，校准品不足，加足校准品后重新校准后正常 【处理结果】：重新校准后正常 |  | 180 0599 8528 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 福州分公司 | YQ-75000767 | #TS000199471 | IVD | 生化 | CL-1000I | [7 empty] | 政和县中医院 | 313712 | 技术支持解决 | 2026-02-25 09:25:43 | 2026-02-25 10:38:52 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
宁阳县东疏中心卫生院 - BC-5130 | 液体压力超载 宁阳县东疏中心卫生院 医学检验科 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机 【处理结果】：重新开机正常 附件: open_api/tid44609/1771982452_44609_5f31d8_media_1771982403145.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771982452_44609_5f31d8_media_1771982403145.jpg?Expires=1780542590&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=n4a%2FcdMI2LDK2Hq7GbGo%2BZPY4Po%3D |  | 134 7548 4419 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 济南分公司 | TR-21006655 | #TS000199464 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 宁阳县东疏中心卫生院 | 100114 | 技术支持解决 | 2026-02-25 09:20:48 | 2026-02-25 10:23:21 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
宛城区疾病预防控制中心需要BC-5385CRP接口文档 | 宛城区疾病预防控制中心需要BC-5385CRP接口文档 【故障现象】：需要接口文档 【排查过程】：提供接口文档 【处理结果】：已解决 |  | 158 2447 3911 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 郑州分公司 | DD4-5C004107 | #TS000199449 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 宛城区疾病预防控制中心 | 90058689 | 技术支持解决 | 2026-02-25 09:10:57 | 2026-02-25 09:21:12 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
烟台海港医院CX-9010漏液 | 烟台海港医院CX-9010漏液 视频检查废液接头漏液，需现场处理 |  | 156 5351 6786 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990008 |  | 青岛分公司 | GC6-43000245 | #TS000199402 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 烟台海港医院 | 316932 | 派工完成 | 2026-02-25 08:46:12 | 2026-02-25 08:54:04 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
武汉市蔡甸区人民医院(华中科技大学协和江北医院)CX-9000 | 2026-02-25 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码19001040【试剂装载机构动作异常，试剂装载机构动作异常，器件编号：85.00】 渠道工程师正在指导处理，此单暂且封闭 |  | 177 0278 9140 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 武汉分公司 | GC8-26000047 | #TS000199392 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 武汉市蔡甸区人民医院(华中科技大学协和江北医院) | 60026420 | 无需技术支持 | 2026-02-25 08:39:04 | 2026-02-25 08:43:52 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
（急）肃宁武垣皮肤医院有限公司BC-5120显示试剂过期，扫了新的条码还是无法使用 | 肃宁武垣皮肤医院有限公司BC-5120显示试剂过期，扫了新的条码还是无法使用，TQ-45006974 侯老师13643171229来电催促，转血球生化群跟进 【故障现象】：加载试剂条码后任然报余量不足 【排查过程】：仪器重不关机，重启后重新加载条码后正常 【处理结果】：问题解决 |  | 136 4317 1229 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000199361 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 肃宁武垣皮肤医院有限公司 | 90364300 | 技术支持解决 | 2026-02-25 08:16:43 | 2026-02-25 08:59:28 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
航空总医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS乳胶报警，一键消除故障，消除故障失败 | 航空总医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS，乳胶报警，一键消除故障，消除故障失败 |  | 131 5472 8837 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 北京分公司 | DC6-41003388 | #TS000199334 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 航空总医院 | 305888 | 派工完成 | 2026-02-25 05:02:29 | 2026-02-25 05:02:33 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
西安凤城医院 - MC-80 | 阅片机子日塌了 西安凤城医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1771932155_44609_800ee2_media_1771932105150.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771932155_44609_800ee2_media_1771932105150.jpg?Expires=1780542590&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=JIbP2OIvXWA1Db5lPOJQ9qvnnY0%3D open_api/tid44609/1771932156_44609_a10bba_media_1771932119419.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771932156_44609_a10bba_media_1771932119419.jpg?Expires=1780542590&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=61nM0N42QPzP3bD58V1Y%2F3ggitU%3D |  | 189 9194 4322 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 西安分公司 | DC8-33000331 | #TS000199256 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 西安凤城医院 | 327430 | 座席解决 | 2026-02-24 19:22:32 | 2026-02-25 11:19:10 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 二甲
十四师一牧场医院BS-430如何设置参数 | 等待老师操作超时50min 十四师一牧场医院BS-430如何设置参数 【故障现象】：ALB质控失控 【排查过程】：更换新试剂新校准品重新校准，质控同样失控，建议更换新质控测试 【处理结果】：客户购买新的质控进行测试 |  | 176 9903 8404 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000199213 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 十四师一牧场医院 | 102008 | 技术支持解决 | 2026-02-24 17:58:28 | 2026-02-24 18:55:41 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
五家渠市第三人民医院咨询UA-5600如何做质控 | 五家渠市第三人民医院咨询UA-5600如何做质控 王亚春：麻烦封闭 |  | 186 9015 1350 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | T3-09000039 | #TS000199170 | IVD | 尿液分析 | UA-5600 | [7 empty] | 五家渠市第三人民医院 | 90321200 | 座席解决 | 2026-02-24 17:09:28 | 2026-02-24 19:00:06 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
昆山精齿口腔门诊部有限公司IVD / 血球 / BC-5120的结果偏高 | 昆山精齿口腔门诊部有限公司IVD / 血球 / BC-5120的结果偏高 【故障现象】：HGB结果偏高 【排查过程】：HGB高，MCHC400+，排查LH溶血素管路弯折，理顺管路后正常 【处理结果】：一切正常 |  | 152 7382 6715 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 苏州分公司 |  | #TS000199138 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 昆山精齿口腔门诊部有限公司 | 90344575 | 技术支持解决 | 2026-02-24 16:52:07 | 2026-02-24 17:04:24 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
英山县雷家店镇卫生院BS-430设备无法关机 | 英山县雷家店镇卫生院BS-430设备无法关机，关机键是灰色的 【故障现象】：无法关机 【排查过程】：仪器状态一直处于测试状态，软件与仪器断联，强制关机后，重新开机正常，关机正常。 【处理结果】：仪器已正常关机 |  | 136 9714 9499 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 | YW-02003691 | #TS000199127 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 英山县雷家店镇卫生院 | 60065762 | 技术支持解决 | 2026-02-24 16:47:12 | 2026-02-24 16:55:29 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
深圳市威尔德医疗电子有限公司IVD / 生化 / BS-800系统异常 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司IVD / 生化 / BS-800系统异常 【故障现象】：清洗机构运动异常 【排查过程】：室温正常、防撞传感器接线固定正常、上下滑动正常 【故障定位】：防撞传感器接触不良或者损坏、检查线材、接口 【一线建议】：申请防撞转接板备用 【下派理由】：需现场检修 |  | 134 2510 5663 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 | XE-37000446 | #TS000199111 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 101891 | 派工完成 | 2026-02-24 16:36:36 | 2026-02-24 16:42:50 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
扎赉特旗血站BS-360S如何查看光源灯使用多长时 | 扎赉特旗血站BS-360S如何查看光源灯使用多长时 【故障现象】：咨询如何查看光源灯使用时间 【排查过程】：指导查看，指导操作 【处理结果】：完成咨询 |  | 186 8834 8715 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 内蒙古分公司 | BB6-37003866 | #TS000199055 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 扎赉特旗血站 | 90212665 | 技术支持解决 | 2026-02-24 16:14:48 | 2026-02-24 16:45:02 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
日喀则臧康医院CL-2200i，BS-820M咨询如果配置新项目 | 等待客户完成操作超时1.5H 日喀则臧康医院CL-2200i，BS-820M咨询如果配置新项目，W6-45000290，XV-0B000201， 【故障现象】：配置新项目 【排查过程】：客户需要新增G-17项目，默认参数表无参数，发送新参数表，指导配置项目 【处理结果】：客户已新增项目 |  | 187 8389 7651 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 | XV-0B000201 | #TS000199043 | IVD | 生化 | BS-820M | [7 empty] | 日喀则臧康医院 | 90217578 | 技术支持解决 | 2026-02-24 16:06:25 | 2026-02-24 17:26:02 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
(禁用)格尔木市仁爱妇科医院BC-2600白细胞不出数值 | (禁用)格尔木市仁爱妇科医院BC-2600白细胞不出数值，客户代码禁用，如需下派请提交呼叫中心 |  | 177 9747 0743 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | RQ-22108324 | #TS000199037 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | (禁用)格尔木市仁爱妇科医院 | 60035089 | 技术支持解决 | 2026-02-24 16:04:20 | 2026-02-24 16:50:49 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
重庆悦然医疗美容有限公司BC-10黑屏 | UH-05002505重庆悦然医疗美容有限公司BC-10黑屏 |  | 178 2300 8762 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 重庆分公司 |  | #TS000199024 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 重庆悦然医疗美容有限公司 | 90209197 | 派工完成 | 2026-02-24 15:55:50 | 2026-02-24 16:44:43 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
青县中医院IVD / 微生物仪器 / TDR-X120系统异常 | 青县中医院IVD / 微生物仪器 / TDR-X120系统异常 刘瓒：已沟通，科室已直接联系区域工程师，请封单 |  | 156 3276 7872 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000199022 | IVD | 微生物仪器 | TDR-X120 | [7 empty] | 青县中医院 | 380567 | 座席解决 | 2026-02-24 15:54:50 | 2026-02-24 16:53:12 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
新疆伊犁市霍城县疾病预防控制中心BriCyte E6，报警式子动作异常 | 新疆伊犁市霍城县疾病预防控制中心BriCyte E6，报警式子动作异常，TA-51001277 【故障现象】：拭子动作异常 【排查过程】：针未插入拭子，插入后一切正常 【处理结果】：一切正常 |  | 158 9416 9769 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | TA-51001277 | #TS000199016 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 新疆伊犁市霍城县疾病预防控制中心 | 382602 | 技术支持解决 | 2026-02-24 15:50:55 | 2026-02-24 16:04:48 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
沈阳迪安医学检验所有限公司BriCyte E6长期未使用，有故障，需要调试启用 | 沈阳迪安医学检验所有限公司BriCyte E6长期未使用，有故障，需要调试启用 |  | 198 1786 9303 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 沈阳分公司 | TA-67000159 | #TS000199005 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 沈阳迪安医学检验所有限公司 | 90028370 | 派工完成 | 2026-02-24 15:43:39 | 2026-02-24 15:43:42 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
泾川县党原镇卫生院BC-30咨询是否能使用BC-5130的探头清洁液 | 泾川县党原镇卫生院BC-30咨询是否能使用BC-5130的探头清洁液，UD-99001303 客户电话多次无人接听 |  | 134 2236 5334 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 |  | #TS000199001 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 泾川县党原镇卫生院 | 90059282 | 技术支持解决 | 2026-02-24 15:41:04 | 2026-02-24 16:46:59 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
哈尔滨河鼓中西医结合门诊部BC-5120本底异常，无法消除， | 哈尔滨河鼓中西医结合门诊部BC-5120本底异常，无法消除，TQ-8B001494 【故障现象】：本底异常，白细胞开机0.47，血小板1 【排查过程】：沟通执行仪器清洗后白细胞结果仍高，询问得知科室刚刚反复异常断电，建议老师等待电源正常后做探头液浸泡维护重新本底测试 【处理结果】：客户已清楚问题所在，待后面验证 |  | 156 6373 9483 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 黑吉分公司 | TQ-8B001494 | #TS000198964 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 哈尔滨河鼓中西医结合门诊部 | 90087674 | 技术支持解决 | 2026-02-24 15:17:54 | 2026-02-24 15:40:11 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心BS-450咨询添加手工项目的问题 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心BS-450咨询添加手工项目的问题 【故障现象】：咨询手工项目结果编辑 【排查过程】：指导手工项目结果编辑录入，电脑时间不对，指导修改电脑时间 【处理结果】：客户已确认解决 |  | 153 7866 5872 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002，59990005 |  | 成都分公司 |  | #TS000198949 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 | 90228935 | 技术支持解决 | 2026-02-24 15:10:39 | 2026-02-24 15:10:40 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
广州市松鹤中医医院有限公司BS-280咨询注射器能用多久，更换注射器使用半年后生锈了，目前结果异常 | 广州市松鹤中医医院有限公司BS-280咨询注射器能用多久，更换注射器使用半年后生锈了，目前结果异常 【故障现象】：咨询注射器能用多久 【排查过程】：视频查看情况，解答影响注射器使用寿命的原因。 【处理结果】：老师要求不用派工 |  | 136 6249 4923 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 广州分公司 | BF4-3A000364 | #TS000198938 | IVD | 生化 | BS-280 | [7 empty] | 广州市松鹤中医医院有限公司 | 90350102 | 技术支持解决 | 2026-02-24 15:06:22 | 2026-02-24 15:22:21 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
濂溪区莲花镇中心卫生院BC-5180一次吸样问题 | 濂溪区莲花镇中心卫生院BC-5180一次吸样问题无法提供序列号 【故障现象】：咨询样本吸样量问题及测试速度问题 【排查过程】：解答吸样量多少及不同模式间的区别，封闭模式需选择正确的适配器，封闭测试流时间程解说及操作方法。 【处理结果】：老师已知晓 |  | 139 0702 8142 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 南昌分公司 |  | #TS000198926 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 濂溪区莲花镇中心卫生院 | 90047441 | 技术支持解决 | 2026-02-24 15:00:11 | 2026-02-24 15:18:38 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
通辽哲蒙中医院有限公司BS-1100M显示调度机构C项运动异常 | 通辽哲蒙中医院有限公司BS-1100M显示调度机构C项运动异常 【故障现象】：调度机构Z向运动异常 【排查过程】：指导重启电脑和仪器，重新进入后恢复正常 【处理结果】：指导重启电脑和仪器，重新进入后恢复正常 |  | 130 8924 9133 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 内蒙古分公司 | FU6-46000056 | #TS000198913 | IVD | 生化 | BS-1100M | [7 empty] | 通辽哲蒙中医院有限公司 | 90323705 | 技术支持解决 | 2026-02-24 14:57:08 | 2026-02-24 15:25:54 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
大庆胃康医院BS-430咨询更改报告单医院名称 | 大庆胃康医院BS-430咨询更改报告单医院名称无法提供序列号 【故障现象】：咨询修改医院名称 【排查过程】：客户已自行处理完成 【处理结果】：无需支持 |  | 132 0848 4000 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000198891 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 大庆胃康医院 | 60052748 | 无需技术支持 | 2026-02-24 14:41:53 | 2026-02-24 16:00:11 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
安新县中医院CL-6000i | 2026-02-24 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：加样位】 |  | 166 3339 0398 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | BB3-9B000989 | #TS000198873 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 安新县中医院 | 307858 | 派工完成 | 2026-02-24 14:28:33 | 2026-02-24 15:44:13 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
农七师126团医院BS-830结果偏低 | 农七师126团医院BS-830结果偏低 【故障现象】：ALT结果不好 【排查过程】：ALT结果不好一段时间了，更换光源灯 【故障定位】：光源，注射器，搅拌杆，针加样，操作 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：需现场排查 |  | 130 3131 8971 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | BA6-07001027 | #TS000198841 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 农七师126团医院 | 102000 | 派工完成 | 2026-02-24 14:14:42 | 2026-02-24 14:32:44 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
北京菲悦医疗美容门诊部BC-10漏水 | 北京菲悦医疗美容门诊部BC-10漏水 |  | 180 4185 1015 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 北京分公司 | UH-2B008431 | #TS000198815 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 北京菲悦医疗美容门诊部 | 90330393 | 派工完成 | 2026-02-24 13:49:39 | 2026-02-24 13:58:02 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
天全县人民医院CX-9010 | 2026-02-24 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 条码粘贴问题，当地工程师已指导处理，此单暂且封闭 |  | 183 8011 9284 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | GC6-44000265 | #TS000198781 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 天全县人民医院 | 306577 | 无需技术支持 | 2026-02-24 13:01:32 | 2026-02-24 14:11:21 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
山西省河津市府东社区卫生服务站bc-10，最低电压异常， | 山西省河津市府东社区卫生服务站bc-10，最低电压异常，UH-06002611 |  | 175 3590 1999 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 太原分公司 | UH-06002611 | #TS000198772 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 山西省河津市府东社区卫生服务站 | 338175 | 派工完成 | 2026-02-24 12:50:13 | 2026-02-24 13:03:23 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
潜江市后湖管理区卫生院BS-860结果异常 | 潜江市后湖管理区卫生院BS-860结果异常 【故障现象】：样本针不吸样 【排查过程】：测试时样本针不下探吸样，清洗位一样，光源灯超期未更换 【故障定位】：样本针液面检测板 【一线建议】：申请样本针液面检测板、线束备用，现场排查零地电压是否正常，联系客户购买光源灯 【下派理由】：硬件故障 |  | 135 4597 0595 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 | BB9-25001125 | #TS000198737 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 潜江市后湖管理区卫生院 | 326769 | 派工完成 | 2026-02-24 12:09:00 | 2026-02-24 14:32:34 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
四川省第四人民医院（沙河院区）CX-9010 | 2026-02-24 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码27402040【样本针R向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：4】,27402043【样本针R向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：6】,27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：4】 多次报警，请检查样本针清洗位及加样位坐标 |  | 134 3848 0836 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | GC6-48000293 | #TS000198730 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 四川省第四人民医院（沙河院区） | 60122253 | 派工完成 | 2026-02-24 12:01:07 | 2026-02-24 14:14:25 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
新疆哈密市沁城乡卫生院BC-30，需要新稀释液条码 | 新疆哈密市沁城乡卫生院BC-30，需要新稀释液条码，UD-14002559 |  | 177 9496 7098 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | UD-14002559 | #TS000198702 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 新疆哈密市沁城乡卫生院 | 301530 | 技术支持解决 | 2026-02-24 11:38:28 | 2026-02-24 13:02:56 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
急 扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心BS-2800M水箱液传感器故障 | 扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心BS-2800M水箱液传感器故障无法提供序列号 【故障现象】：仪器报警水箱液位传感器故障 【排查过程】：故障无法消除，客户无法动手确认问题点，之前报警解决过，但换了什么水管故障复现 【故障定位】：传感器 【一线建议】：申请传感器备用，联系客户报价，客户比较着急 【下派理由】：硬件故障 |  | 176 9683 3466 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 南京分公司 |  | #TS000198697 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心 | 60054463 | 派工完成 | 2026-02-24 11:35:29 | 2026-02-24 11:55:04 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
山东省职业卫生与职业病防治研究院IVD / 血球 / BC-5390 CRP无法正常启用 | 山东省职业卫生与职业病防治研究院IVD / 血球 / BC-5390 CRP无法正常启用 【故障现象】：WBC不分类 【排查过程】：所有结果异常，WBC不分类 【故障定位】：排液 【一线建议】：带阀备用 【下派理由】：硬件故障 17615812927客户来电催单，需要工程师尽快安排回电指导处理问题，已致电工程师钟强瑞电话无法接通，已致电检验主管冯昌军跟进 |  | 176 1581 2927 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 济南分公司 | ST-25004807 | #TS000198692 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 山东省职业卫生与职业病防治研究院 | 60042419 | 派工完成 | 2026-02-24 11:31:01 | 2026-02-24 11:47:31 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心BS-450需要添加手工项目 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心BS-450需要添加手工项目无法提 【故障现象】：咨询手工项目设置 【排查过程】：指导手工项目设置 【处理结果】：客户已明确知道设置方法 |  | 153 7866 5872 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 |  | #TS000198691 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 | 90228935 | 技术支持解决 | 2026-02-24 11:30:47 | 2026-02-24 11:41:49 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
(禁用)广东万海细胞生物科技有限公司 - BC-1800 | 显示升降电机、偏转电机故障，进样管开裂 (禁用)广东万海细胞生物科技有限公司 医学装备科 硬件故障，需要更换偏转电机传感器。此工单需要下派 转靳鹏云 禁用代码，对接杨漫漫查询是否有可用代码 代码已解禁，改成待禁用了，工单超时新建 附件: open_api/tid44609/1771902916_44609_50c570_media_1771903006148.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771902916_44609_50c570_media_1771903006148.jpg?Expires=1780542591&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=%2B83ISbDBz8g40AlO8gnWmU7V%2FyI%3D open_api/tid44609/1771902917_44609_84f104_media_1771903006149.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771902917_44609_84f104_media_1771903006149.jpg?Expires=1780542591&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=oCFvnaGTQ1Nz%2FBsXYkoyoiC3CKc%3D |  | 150 1707 7372 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 深圳分公司 | RK-78107113 | #TS000198665 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | (禁用)广东万海细胞生物科技有限公司 | 90051747 | 座席解决 | 2026-02-24 11:15:14 | 2026-02-25 13:59:36 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接
黑龙江省哈尔滨市巴彦县龙庙镇卫生院咨询BC-5130是否可以做糖化血红蛋白 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县龙庙镇卫生院咨询BC-5130是否可以做糖化血红蛋白，客户无法提供序列号 【故障现象】：咨询仪器是否可以做糖化血红蛋白 【排查过程】：告知客户这款血球仪无法做糖化血红蛋白，询问客户是否有迈瑞的生化（无），迈瑞有专用的糖化血红蛋白仪器 【处理结果】：联系经销商购买 转用服经理国旗跟进 |  | 151 3459 5567 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000198664 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县龙庙镇卫生院 | 373952 | 技术支持解决 | 2026-02-24 11:14:58 | 2026-02-24 11:34:28 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
共和县中医院BC-5180 CRP结果异常 | 共和县中医院BC-5180 CRP结果异常，SU-02004563 【故障现象】：结果异常 【排查过程】：HGB255，RBC8.3，MCV96，MCHC300，HCT+++ 【处理结果】：解释HCT报+++的原因，老师认同 |  | 130 9978 1959 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 |  | #TS000198663 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 共和县中医院 | 311611 | 技术支持解决 | 2026-02-24 11:13:38 | 2026-02-24 11:20:45 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
固始县陈琳子卫生院CL-900i | 2026-02-24 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A51124【SAM : 加样针在清洗位垂直运动碰撞 】 |  | 139 4915 7896 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | BK2-36001026 | #TS000198647 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 固始县陈琳子卫生院 | 90222310 | 派工完成 | 2026-02-24 11:01:04 | 2026-02-24 15:44:13 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
东胜区龙湾社区卫生服务中心BC-5380无法开机 | 东胜区龙湾社区卫生服务中心BC-5380无法开机，当地工程师维修报价4500元，对报价有疑议，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：仪器无法开机，咨询维修价格 【排查过程】：确认应该是电源板故障，客户对仪器保修有疑问，表示没用多久就过保了，为客户解释了仪器标准保修时间 【处理结果】：客户联系当地经销商协商维修 |  | 138 4771 1151 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 内蒙古分公司 | RF-3B107698 | #TS000198644 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 东胜区龙湾社区卫生服务中心 | 90366108 | 技术支持解决 | 2026-02-24 10:59:10 | 2026-02-24 11:24:54 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
南海经济开发区人民医院BC-5390 CRP电压异常 | ST-68000771南海经济开发区人民医院BC-5390 CRP电压异常 【故障现象】：仪器报警电压异常 【排查过程】：确认状态电压都在正常范围内，工程师账号登录确认报警CRP12V模拟电压异常 【故障定位】：CRP数据板 【一线建议】：申请CRP数据板备用，联系客户报价 【下派理由】：硬件故障 13927799509客户来电催单，需要工程师尽快联系处理设备故障，致电工程师黎奕康拒接，已致电检验主管赵凯跟进 |  | 139 2779 9509 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990005 |  | 广州分公司 |  | #TS000198643 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 南海经济开发区人民医院 | 90012221 | 派工完成 | 2026-02-24 10:57:36 | 2026-02-24 11:28:38 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
礼县第一人民医院 - BC-6000 | 建压超时 礼县第一人民医院 医学检验科 【故障现象】：自动建压超时 【排查过程】：自动建压超时能消除，今天报过两次WC1浮子状态异常。 【故障定位】：气泵及气路 【一线建议】：带气泵，WC1池，阀门备用 【下派理由】：需现场排查 附件: open_api/tid44609/1771901847_44609_76503a_media_1771901802990.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771901847_44609_76503a_media_1771901802990.jpg?Expires=1780542591&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=OsX1hTStV54vOg6VA78bjdw2jF4%3D |  | 139 1964 1862 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 兰州分公司 | TU-08001413 | #TS000198642 | IVD | 血球 | BC-6000 | [7 empty] | 礼县第一人民医院 | 311351 | 派工完成 | 2026-02-24 10:57:24 | 2026-02-24 14:20:59 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P1 IVD VIP1 | 二甲
酒泉市人民医院CX-9000 | 2026-02-24 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24327325【混合试剂针真空建立失败，混合试剂针真空建立失败，压力值：692】 工程师已跟进处理，此单封闭 |  | 139 9375 9665 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 兰州分公司 | GC8-38000325 | #TS000198637 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 酒泉市人民医院 | 311302 | 无需技术支持 | 2026-02-24 10:54:03 | 2026-02-24 11:31:46 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
耒阳西城医院BS-240水空白超限 | 耒阳西城医院BS-240水空白超限，未提供序列号 13007348112来电催单，已转接技术工程师 【故障现象】：水空白超限 【排查过程】：春节假期停机，多次光度计检测后相对稳定，如果不行再更换备用光源 【处理结果】：目前正常 |  | 130 0734 8112 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990004 |  | 长沙分公司 |  | #TS000198625 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 耒阳西城医院 | 60113085 | 技术支持解决 | 2026-02-24 10:49:48 | 2026-02-24 11:29:52 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
于田县加依乡卫生院IVD / 血球 / BC-5180系统异常 | 于田县加依乡卫生院IVD / 血球 / BC-5180系统异常，老师没有提供序列号 【故障现象】：鞘流通道堵 【排查过程】：无法消除故障 【故障定位】：针，光学，样本准备管路 【一线建议】：带阀，压断管路准用 【下派理由】：需现场排查 |  | 199 9046 4468 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000198620 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 于田县加依乡卫生院 | 364787 | 派工完成 | 2026-02-24 10:46:55 | 2026-02-24 10:50:16 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
都昌爱尔眼科医院有限公司BC-5120本底异常 | 都昌爱尔眼科医院有限公司BC-5120本底异常，BJ-24005206 【故障现象】：本底异常 【排查过程】：本底所有结果显示HGB2 【处理结果】：指导重启后仪器恢复正常 |  | 151 7927 1909 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 南昌分公司 |  | #TS000198610 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 都昌爱尔眼科医院有限公司 | 90311210 | 技术支持解决 | 2026-02-24 10:38:40 | 2026-02-24 11:05:48 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
江华县河路口镇卫生院BC-5180图标显示有红色的圆圈 | 江华县河路口镇卫生院BC-5180图标显示有红色的圆圈 【故障现象】：结果前有红色的圆圈 【排查过程】：调整系统日期重新开机后正常 【处理结果】：一切正常 |  | 180 7469 5060 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | RG-99103509 | #TS000198604 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 江华县河路口镇卫生院 | 383137 | 技术支持解决 | 2026-02-24 10:34:31 | 2026-02-24 11:24:11 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
天津市北辰区双口镇社区卫生服务中心bs-2200，光源灯能量不稳定 | 天津市北辰区双口镇社区卫生服务中心bs-2200，光源灯能量不稳定，BG6-11000022 18602263987客户来电催单，需要工程师尽快联系，转吴昌翼跟进 【故障现象】：光源不稳定 【排查过程】：老师希望工程师现场排查 【故障定位】：老师希望工程师现场排查 【一线建议】：带光源灯备用 【下派理由】：现场排查 |  | 186 0226 3987 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 天津分公司 | BG6-11000022 | #TS000198602 | IVD | 生化 | BS-2200 | [7 empty] | 天津市北辰区双口镇社区卫生服务中心 | 60039632 | 派工完成 | 2026-02-24 10:33:55 | 2026-02-24 11:43:59 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
急 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院BS-1000M清洗机构垂直运动异常 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院BS-1000M清洗机构垂直运动异常，客户无法提供序列号，需要工程师尽快回电 【故障现象】：洗机构垂直运动异常 【排查过程】：排查发现清洗机构12阶管接头处有结晶，去掉结晶后正常 【处理结果】：客户解决问题 |  | 189 8298 8504 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 |  | #TS000198597 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 | 362145 | 技术支持解决 | 2026-02-24 10:32:37 | 2026-02-24 12:59:35 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
深圳平乐骨伤科医院总院区 - BC-7500[NR] CS | 已排堵清洗无效 深圳平乐骨伤科医院总院区 医学检验科 【故障现象】：RBC样本准备异常 【排查过程】： 9月到现在一直有这个问题，中间也更换过配件，李涛工程师今天会去现场排查 优先检查SV86/SV106阀状态 检查样本准备管路（HGB池→SV106→三通→SV86→DP11→SV097）是否有堵塞 验证DP11泵工作状态和负压压力 检查管路连接处和三通接头 【故障定位】：阀，管结晶 【一线建议】：申请阀备用 【下派理由】：需现场排查 附件: open_api/tid44609/1771900210_44609_aac0cf_media_1771900098902.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771900210_44609_aac0cf_media_1771900098902.jpg?Expires=1780542591&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ohtuZxLYWkdnKkSn9FtQZMchzhI%3D |  | 135 0964 5988,137 1370 7414 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 深圳分公司 | DC6-2A001508 | #TS000198593 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 深圳平乐骨伤科医院总院区 | 90294753 | 派工完成 | 2026-02-24 10:30:01 | 2026-02-24 14:08:15 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
六师奇台湖沿镇社区卫生服务中心BS-1000M驱动板通信异常 | 等待老师上班处理超时1.5H 六师奇台湖沿镇社区卫生服务中心BS-1000M驱动板通信异常 【故障现象】：驱动板通信异常 【排查过程】：指导仪器关机断电重启后故障恢复 【处理结果】：故障恢复 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 | FU5-48000328 | #TS000198590 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 六师奇台湖沿镇社区卫生服务中心 | 90382866 | 技术支持解决 | 2026-02-24 10:25:42 | 2026-02-24 15:57:50 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
普宁市大南山镇卫生院BS-330E操作软件错误，数据库连接错误 | 普宁市大南山镇卫生院BS-330E操作软件错误，数据库连接错误 13025391708客户来电告知自行联系上了当地工程师对接设备问题，无需技术安排回电，此单封闭 |  | 130 2539 1708 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 | XQ-3A000386 | #TS000198586 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 普宁市大南山镇卫生院 | 60071540 | 座席解决 | 2026-02-24 10:23:03 | 2026-02-24 11:27:51 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
华容怀岳医院 BS-360S无法传输结果 | 华容怀岳医院 BS-360S无法传输结果 【故障现象】：LIS弹窗无法传输 【排查过程】：排查通信设置正常，LIS软件问题 【处理结果】：让老师联系LIS工程师处理 |  | 183 9064 3639 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 | BB6-08002142 | #TS000198584 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 华容怀岳医院 | 90207080 | 技术支持解决 | 2026-02-24 10:20:51 | 2026-02-24 12:21:10 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
杨老师15090660123， 商丘市睢阳区婚检中心C-1900结果异常 | 杨老师15090660123， 商丘市睢阳区婚检中心C-1900结果异常无法提供序列号虚拟客户建单，如需下派，请提交至呼叫中心 PLT、RBC结果星号，清洗后无下降。XL-31000323 判断红细胞计数池问题。硬件故障此工单需要下派 |  | 150 9066 0123 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 郑州分公司 |  | #TS000198556 | IVD | 血球 | BC-1900 | [7 empty] | 河南商丘市睢阳区妇幼保健院婚前体检中心 | 90056654 | 派工完成 | 2026-02-24 10:10:37 | 2026-02-24 10:21:18 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
上海德达医院CL-8000I鼠标坏 | 上海德达医院CL-8000I鼠标坏无法提供序列号 【故障现象】：无线键鼠的鼠标光标乱晃 【排查过程】：更换电池、显示器上未找到接收器、有鼠标垫，新装机。 【故障定位】：鼠标故障 【一线建议】：申请无线键鼠套装023-001992-00备用，建议工程师将接收器安插到显示器上 【下派理由】：硬件故障 |  | 139 1692 5667 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 上海分公司 |  | #TS000198535 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 上海德达医院 | 60050730 | 派工完成 | 2026-02-24 09:52:00 | 2026-02-24 14:58:13 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三丙
新宾县妇幼保健计划生育技术服务中心bc-10，报稀释液过期，咨询如何扫码二维码 | 新宾县妇幼保健计划生育技术服务中心bc-10，报稀释液过期，咨询如何扫码二维码，UH-58016514 |  | 189 4037 4008 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000198529 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 新宾县妇幼保健计划生育技术服务中心 | 90086770 | 技术支持解决 | 2026-02-24 09:45:43 | 2026-02-24 10:12:11 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
罗湖医疗集团桂木园社康站BC-5180 CRP无法打印报告 | 罗湖医疗集团桂木园社康站BC-5180 CRP无法打印报告，未提供序列号 【故障现象】：无法打印报告 【排查过程】：指导设置后一切正常 【处理结果】：指导设置后一切正常 |  | 183 2099 5057 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990004 |  | 深圳分公司 |  | #TS000198528 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 罗湖医院集团桂木园社康中心 | 60122463 | 技术支持解决 | 2026-02-24 09:45:40 | 2026-02-24 12:03:34 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
黑龙江省齐齐哈尔市龙江县七棵树镇中心卫生院BC-5130液体压力超载 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县七棵树镇中心卫生院BC-5130液体压力超载 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机 【处理结果】：重新开机正常 |  | 159 4645 4458 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000198526 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县七棵树镇中心卫生院 | 373156 | 技术支持解决 | 2026-02-24 09:43:58 | 2026-02-24 12:10:48 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
厦门思明蓝天门诊部BC-5000本底异常 | 厦门思明蓝天门诊部BC-5000本底异常 15160203551来电表示没有接听到工程师回电，已转接技术工程师 15160203551再次拉点要求转接工程师，已转接 【故障现象】：本底异常 【排查过程】：本底HGB为2，指导维护清洗 【处理结果】：指导重启后仪器恢复正常 |  | 151 6020 3551 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 福州分公司 | SS-14008097 | #TS000198515 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 厦门思明蓝天门诊部 | 90283484 | 技术支持解决 | 2026-02-24 09:30:38 | 2026-02-24 11:45:43 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
上海德达医院 - BS-2800M | 鼠标坏了 上海德达医院 医学检验科 |  | 181 6308 6619 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 上海分公司 | BH2-58000740 | #TS000198510 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 上海德达医院 | 60050730 | 派工完成 | 2026-02-24 09:27:38 | 2026-02-24 15:44:14 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三丙
厦门思明蓝天门诊部 - BC-5000 | 本底异常，电压异常 厦门思明蓝天门诊部 医学检验科 【故障现象】：本底电压异常。本底异常，HGB2，血小板0 【排查过程】：调整HGB增益，建议老师做探头液浸泡后本底恢复正常 【处理结果】：客户确认问题解决 附件: open_api/tid44609/1771896428_44609_47de71_media_1771896410518.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771896428_44609_47de71_media_1771896410518.jpg?Expires=1780542591&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=9AlfXu2PQcKtwGkd3hNkweZVRzI%3D open_api/tid44609/1771896429_44609_8426f0_media_1771896416613.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771896429_44609_8426f0_media_1771896416613.jpg?Expires=1780542591&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=xdX4Y5yQsHO%2BmLD62ZmXkVKw3Xw%3D |  | 139 5016 2627 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 福州分公司 | SS-14008097 | #TS000198506 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 厦门思明蓝天门诊部 | 90283484 | 技术支持解决 | 2026-02-24 09:27:05 | 2026-02-24 10:39:55 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
松滋市人民医院CL-6000i | 2026-02-24 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14004【M2：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,A14001【M2：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 152 7243 8836 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 武汉分公司 | BF7-07000122 | #TS000198505 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 松滋市人民医院 | 312118 | 派工完成 | 2026-02-24 09:26:04 | 2026-02-24 15:41:24 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三乙
长沙昌雅康心门诊部BC-10需要试剂条码 | 长沙昌雅康心门诊部BC-10需要试剂条码，UH-04002275 |  | 158 7408 2472 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 | UH-04002275 | #TS000198501 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 长沙昌雅康心门诊部 | 90093879 | 技术支持解决 | 2026-02-24 09:21:38 | 2026-02-24 09:33:19 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
徐州市贾汪区夏桥社区卫生服务中心BC-1900压力低 | 徐州市贾汪区夏桥社区卫生服务中心BC-1900压力低SL-57000532 |  | 151 5217 3043 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 南京分公司 | SL-57000532 | #TS000198500 | IVD | 血球 | BC-1900 | [7 empty] | 徐州市贾汪区夏桥社区卫生服务中心 | 300219 | 派工完成 | 2026-02-24 09:19:39 | 2026-02-24 10:16:38 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
三河京东友好医院BC-5170，咨询数值符号设置问题， | 三河京东友好医院BC-5170，咨询数值符号设置问题，TR-38008623 【故障现象】：咨询数值符号设置问题 【排查过程】：5130手工项目CRP设置 【处理结果】：问题解决 |  | 153 6947 7223 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000198494 | IVD | 血球 | BC-5170 | [7 empty] | 三河京东友好医院 | 90258552 | 技术支持解决 | 2026-02-24 09:12:53 | 2026-02-24 10:33:26 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
十堰市人民医院IVD / 血球 / BC-760[B] CS咨询用户名和密码 | 十堰市人民医院IVD / 血球 / BC-760[B] CS咨询用户名和密码，无法提供序列号 【故障现象】：来电询问开机用户名和密码 【排查过程】：用工程师权限登录开机后指导新建用户名密码 【处理结果】： 开机正常，新建好用户 |  | 138 7276 4112 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 |  | #TS000198490 | IVD | 血球 | BC-760[B] CS | [7 empty] | 十堰市人民医院 | 311975 | 技术支持解决 | 2026-02-24 09:08:51 | 2026-02-24 09:49:13 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
汕尾金手指口腔5120采样组件旋转机构故障 | 5120采样组件旋转机构故障，已点击消除故障按钮自动清除故障，但操作无效 TQ-89001057 医院今天开业，加了微信一直没时间也不同意派工 【故障现象】：采样针动作异常 【排查过程】：进入服务-自检，采样针垂直运动自检异常，执行自检升降动作异常 【故障定位】：升降传感器故障 【一线建议】：申请传感器或组件备用 【下派理由】：硬件故障，需现场服务 |  | 188 1959 8888 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990050 |  | 深圳分公司 |  | #TS000198487 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 汕尾金手指口腔 | 90031293 | 派工完成 | 2026-02-24 09:06:59 | 2026-02-24 17:41:36 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
江苏省江宁监狱BC-5100白细胞没有结果 | BC-5100白细胞没有结果 【故障现象】：WBC结果为* 【排查过程】：希望查看特殊信息，定位问题老师希望直接派工由工程师现场处理 【故障定位】：粒子比异常 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：客户要求直接下派 最好中午联系秦老师17826024327 |  | 025 5239 8309 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990050 |  | 南京分公司 |  | #TS000198479 | IVD | 血球 | BC-5100 | [7 empty] | 江苏省江宁监狱 | 90278297 | 派工完成 | 2026-02-24 09:01:55 | 2026-02-24 10:01:04 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
深圳市光明区将围社区卫生服务中心BC-5180管子被老鼠咬断 | RG-24105441深圳市光明区将围社区卫生服务中心BC-5180管子被老鼠咬断 【故障现象】：管子被老鼠咬断 【排查过程】：管子被老鼠咬断 【故障定位】：需要现场排查 【一线建议】：需要现场排查 【下派理由】：需要现场排查 |  | 158 1402 9951 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000198477 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 深圳市光明区将围社区卫生服务中心 | 90377535 | 派工完成 | 2026-02-24 09:00:19 | 2026-02-24 09:41:16 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
红河县车古乡卫生院BS-430糖化样本清洗失败 | 红河县车古乡卫生院BS-430糖化样本清洗失败 ，客户无法提供序列号 【故障现象】：开机时报警样本针糖化清洗失败，反应杯清洗水温度异常24度 【排查过程】：整机复位动作正常-清洗池出水正常，反应杯清洗水温度异常 【故障定位】：糖化样本针组件,清洗水加热器 【一线建议】：申请加热器 【下派理由】：硬件故障，客户无法自行处理 |  | 182 8870 2140 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 |  | #TS000198476 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 红河县车古乡卫生院 | 60109298 | 派工完成 | 2026-02-24 08:57:54 | 2026-02-24 09:10:07 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
苍溪县精神卫生中心（苍溪县第二人民医院） - BC-5180 | 白细胞不能分液 苍溪县精神卫生中心（苍溪县第二人民医院） 医学装备科 【故障现象】：WBC有总数，不分类 【排查过程】：查看LEO1，LEO2试剂是否使用正确，DIFF通道本底是否正常 【处理结果】：更换试剂后一切正常 |  | 180 4046 2160 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | RG-8A102510 | #TS000198471 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 苍溪县精神卫生中心（苍溪县第二人民医院） | 90042886 | 技术支持解决 | 2026-02-24 08:52:29 | 2026-02-24 14:18:09 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
群力家园社区卫生服务中心BS-830工作站无法使用 | 群力家园社区卫生服务中心BS-830工作站无法使用，BA6-51004663 【故障现象】：每天电脑自动开机 【排查过程】：指导老师电脑BIOS，电源管理等设置 【处理结果】：正常 |  | 139 0463 3122 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000198464 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 群力家园社区卫生服务中心 | 90055262 | 技术支持解决 | 2026-02-24 08:45:39 | 2026-02-24 15:28:17 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
寻乌县晨光卫生院BC-5130本底异常 | 寻乌县晨光卫生院BC-5130本底异常 【故障现象】：本底异常 【排查过程】：春节假期停机，开机后HGB为2其它正常，建议整机清洗，探头清洗液浸泡 【处理结果】：问题解决 |  | 199 7092 0872 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 南昌分公司 | TR-33007976 | #TS000198459 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 寻乌县晨光卫生院 | 90073833 | 技术支持解决 | 2026-02-24 08:40:02 | 2026-02-24 08:51:45 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
池州市贵池区刘街卫生院BC-5130需要设置DIF试剂开瓶时间有效期 | 池州市贵池区刘街卫生院BC-5130需要设置DIF试剂开瓶时间有效期 【故障现象】：开机报警DIFF溶血剂过期 【排查过程】：超过开瓶有效期，告知客户重新购买试剂上机测试 【处理结果】：客户已知晓 |  | 187 9217 5842 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 合肥分公司 | TR-2B007591 | #TS000198457 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 池州市贵池区刘街卫生院 | 90020995 | 技术支持解决 | 2026-02-24 08:38:06 | 2026-02-24 08:54:17 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
清远市清新区人民医院CL-6000i | 2026-02-24 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22102【M2：试剂针建立真空失败】 |  | 189 2660 1168 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 广州分公司 | BF7-1B000231 | #TS000198455 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 清远市清新区人民医院 | 306888 | 派工完成 | 2026-02-24 08:31:04 | 2026-02-24 08:40:50 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
河南省洛阳市偃师市府店镇卫生院BC-5130电压异常 | 河南省洛阳市偃师市府店镇卫生院BC-5130电压异常无法提供序列号 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后重启仪器 【故障定位】：压断阀PV18损坏或者T36和C11三通接头脏堵 【一线建议】：申请电磁阀和压断阀备用，清洗相关管路 【下派理由】：涉及拆机操作，客户端无法自行完成 |  | 166 3886 7865 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 郑州分公司 |  | #TS000198452 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 河南省洛阳市偃师市府店镇卫生院 | 372464 | 派工完成 | 2026-02-24 08:23:43 | 2026-02-24 12:09:32 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
修水县中医院仪器IVD / 生化 / BS-2800M报故障老师想重启仪器不知道在哪开机 | 修水县中医院仪器IVD / 生化 / BS-2800M报故障老师想重启仪器不知道在哪开机，联系方式方老师13698417286，烦请安排工程师协助跟进谢谢 转南昌分公司检验主管吴斌18665931726协助跟进 |  | 136 9841 7286 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 南昌分公司 | JP9-22000059 | #TS000198432 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 修水县中医院 | 308192 | 派工完成 | 2026-02-24 02:09:28 | 2026-02-24 02:09:32 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
华蓥市人民医院 - BC-6900 | 250KPa压力超范围 华蓥市人民医院 医学检验科 【故障现象】：250KPa压力异常 【排查过程】：气源短接2-7，排查正压管路漏点 【处理结果】：老师告知不用派工，先自行排查后有工程师上门处理 附件: open_api/tid44609/1771859632_44609_1e7bb6_media_1771859626083.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771859632_44609_1e7bb6_media_1771859626083.jpg?Expires=1780542593&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Ok9iGQhDoE5Np7wg74lp%2FwSoIGs%3D |  | 138 8264 0924 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | SP-79000414 | #TS000198427 | IVD | 血球 | BC-6900 | [7 empty] | 华蓥市人民医院 | 320214 | 技术支持解决 | 2026-02-23 23:13:50 | 2026-02-24 08:22:31 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
河南国佑泊霖健康体检中心IVD / 血球 / BC-5130能不能用m53的试剂 | 河南国佑泊霖健康体检中心IVD / 血球 / BC-5130能不能用m53的试剂，联系方式耿老师18665931612，烦请安排工程师协助跟进谢谢 转郑州分公司检验主管叶正航18665931612协助跟进 |  | 196 3702 2008 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 郑州分公司 | TR-79000180 | #TS000198390 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 河南国佑泊霖健康体检中心 | 90051883 | 派工完成 | 2026-02-23 19:14:20 | 2026-02-23 19:14:24 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
大理爱尔眼科医院有限公司IVD / 生化 / BS-450机构运动错误 | 大理爱尔眼科医院有限公司IVD / 生化 / BS-450机构运动错误，老师没有提供序列号 |  | 133 0872 2331 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 |  | #TS000198379 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 大理爱尔眼科医院有限公司 | 90260637 | 派工完成 | 2026-02-23 17:54:55 | 2026-02-23 17:54:59 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）呼伦贝尔市莫力达瓦旗中蒙医院IVD / 生化 / BS-1000M质控做不了 | （急）呼伦贝尔市莫力达瓦旗中蒙医院IVD / 生化 / BS-1000M质控做不了 |  | 152 0495 3200 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000198368 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 呼伦贝尔市莫力达瓦旗中蒙医院 | 364694 | 派工完成 | 2026-02-23 17:09:49 | 2026-02-23 17:09:52 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
内蒙阿拉善盟部队单位BC-20溶血剂异常 | 内蒙阿拉善盟部队单位BC-20溶血剂异常（UF-34005654） 靳鹏云：已解决 |  | 189 5842 1180 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #TS000198359 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-02-23 16:55:12 | 2026-02-23 17:55:37 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
急 都江堰市石羊镇中心卫生院BS-430校准设备时提示无效的校准设置 | 急 都江堰市石羊镇中心卫生院BS-430校准设备时提示无效的校准设置 |  | 135 5031 0067 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 | YW-99003255 | #TS000198348 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 都江堰市石羊镇中心卫生院 | 361448 | 派工完成 | 2026-02-23 16:22:23 | 2026-02-23 16:22:26 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
永州市零陵区珠山镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-460水空白超限 | 永州市零陵区珠山镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-460水空白超限 |  | 132 0746 7924 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 | YU-88000612 | #TS000198332 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 永州市零陵区珠山镇中心卫生院 | 310294 | 派工完成 | 2026-02-23 15:46:10 | 2026-02-23 15:46:14 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
龙马潭区小市街道社区卫生服务中心CL-900i有气泡，针断了 | 龙马潭区小市街道社区卫生服务中心CL-900i有气泡，针断了 |  | 180 9087 9121 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 | BK2-37001143 | #TS000198322 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 龙马潭区小市街道社区卫生服务中心 | 60028966 | 派工完成 | 2026-02-23 15:22:27 | 2026-02-23 15:22:30 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
肥城市桃园中心卫生院BS-830断电后界面不一样 | 肥城市桃园中心卫生院BS-830断电后界面不一样 |  | 135 8119 3500 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 济南分公司 | BA6-93000260 | #TS000198309 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 肥城市桃园中心卫生院 | 100123 | 派工完成 | 2026-02-23 14:55:21 | 2026-02-23 14:55:24 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
急 哈尔滨爱尔眼科医院BC-5380真空异常 | 急 哈尔滨爱尔眼科医院BC-5380真空异常 |  | 177 0364 7296 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 | RF-75101744 | #TS000198308 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 哈尔滨爱尔眼科医院 | 90166924 | 派工完成 | 2026-02-23 14:53:33 | 2026-02-23 14:53:37 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
急 苍溪广济医院BC-2600堵孔 | 急 苍溪广济医院BC-2600堵孔 靳鹏云：已解决 |  | 183 8398 6993 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 | RQ-61118458 | #TS000198283 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 苍溪广济医院 | 90313938 | 座席解决 | 2026-02-23 13:53:19 | 2026-02-23 17:08:01 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
个旧市传染病医院BS-800M电解质模块提示校准失败，一直显示为申请状态 | 个旧市传染病医院BS-800M电解质模块提示校准失败，一直显示为申请状态 |  | 158 0873 1578 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 | XP-99001163 | #TS000198278 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 个旧市传染病医院 | 104617 | 派工完成 | 2026-02-23 13:04:02 | 2026-02-23 13:04:06 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
（急）富顺县赵化镇中心卫生院 CL-2600I样本显示红色，系统异常 | （急）富顺县赵化镇中心卫生院 CL-2600I样本显示红色，系统异常 |  | 182 8074 8505 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | admin，59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000198272 | IVD | 生化 | CL-2600I | [7 empty] | 富顺县赵化镇中心卫生院 | 365506 | 派工完成 | 2026-02-23 12:59:55 | 2026-02-23 12:59:59 | 59990007 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接
河南省桐柏县人民医院CX-9000 | 2026-02-23 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】,38502409【夹爪2抓杯失败，夹爪2抓杯后抓手上没有反应杯】 |  | 132 0378 8971 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 郑州分公司 | GC8-46000648 | #TS000198263 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 河南省桐柏县人民医院 | 309191 | 派工完成 | 2026-02-23 12:09:04 | 2026-02-23 13:57:49 | 59990009 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
急 阿瓦提县人民医院CL-8000I流水线提示样本针未检测到，清洁液不足，分类吸液针堵针 | 急 阿瓦提县人民医院CL-8000I流水线提示样本针未检测到，清洁液不足，分类吸液针堵针，多个报错，客户无法提供序列号，急需工程师回电协助处理问题 |  | 166 9907 8816 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000198260 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 阿瓦提县人民医院 | 301368 | 派工完成 | 2026-02-23 11:48:24 | 2026-02-23 11:48:27 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
（急）贵港市港北区江北社区卫生服务中心CL-1200I报停止运作 | （急）贵港市港北区江北社区卫生服务中心CL-1200I报停止运作，老师没有提供序列号 |  | 182 6959 9896 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007，59990010 |  | 南宁分公司 |  | #TS000198252 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 | 90370759 | 派工完成 | 2026-02-23 11:27:56 | 2026-02-23 11:27:57 | 59990007 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一丙
山西北方风雷工业集团有限公司职工医院IVD / 生化 / BS-350E报光源强度弱 | 山西北方风雷工业集团有限公司职工医院IVD / 生化 / BS-350E报光源强度弱 |  | 136 1357 1550 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 太原分公司 | XS-67001805 | #TS000198249 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 山西北方风雷工业集团有限公司职工医院 | 60103830 | 派工完成 | 2026-02-23 11:18:56 | 2026-02-23 11:18:59 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
急 商丘市柘城县陈青集镇卫生院BS-430反应盘温度异常 | 急 商丘市柘城县陈青集镇卫生院BS-430反应盘温度异常 |  | 155 0388 2390 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 郑州分公司 | YW-27007098 | #TS000198245 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 商丘市柘城县陈青集镇卫生院 | 334748 | 派工完成 | 2026-02-23 11:04:41 | 2026-02-23 11:04:45 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
太原市杏花岭区中心医院BC-5130系统异常 | 太原市杏花岭区中心医院BC-5130系统异常，老师没有提供序列号 |  | 185 3665 0072 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 太原分公司 |  | #TS000198238 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 太原市杏花岭区中心医院 | 308564 | 派工完成 | 2026-02-23 10:54:44 | 2026-02-23 10:54:48 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
广安市广安区石笋中心卫生院EU-5300提示显微镜亮度初始化失败 | 广安市广安区石笋中心卫生院EU-5300提示显微镜亮度初始化失败，序列号：P4-27000145 指导医生调试曝光值后，仪器正常 |  | 199 3401 5565 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 |  | #TS000198233 | IVD | 尿液分析 | EU-5300 | [7 empty] | 广安市广安区石笋中心卫生院 | 336539 | 技术支持解决 | 2026-02-23 10:37:03 | 2026-02-23 11:25:54 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
（急）中国中元集团海东市第二人民医院IVD / 血球 / CAL 8000进样异常 | 中国中元集团海东市第二人民医院IVD / 血球 / CAL 8000进样异常 |  | 155 0063 0777 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990005，59990007 |  | 兰州分公司 | TS-1B001385 | #TS000198231 | IVD | 血球 | CAL 8000 | [7 empty] | 中国中元集团海东市第二人民医院 | 90209406 | 派工完成 | 2026-02-23 10:26:53 | 2026-02-23 10:26:54 | 59990007 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一甲
(急）中国中元集团海东市第二人民医院CRP-M100通道堵 | 中国中元集团海东市第二人民医院CRP-M100通道堵 |  | 155 0063 0777 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990005，59990007 |  | 兰州分公司 | TT-1B001220 | #TS000198230 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 中国中元集团海东市第二人民医院 | 90209406 | 派工完成 | 2026-02-23 10:25:59 | 2026-02-23 10:25:59 | 59990007 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一甲
新疆生产建设兵团医院 - BC-7500[NR] CS | 采样针堵，滴水，各种操作执行后不能排除 新疆生产建设兵团医院 医学检验科 老师来电催促，工单直接下派，致电工程师对接老师 |  | 138 9983 2683 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 新疆分公司 | DC6-57005667 | #TS000198224 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 新疆生产建设兵团医院 | 101976 | 派工完成 | 2026-02-23 10:07:20 | 2026-02-23 10:47:49 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
急 郑州市管城回族区紫荆山南路社区卫生服务中心BC-5350 CRP DIL池浮子状态异常 | 急 郑州市管城回族区紫荆山南路社区卫生服务中心BC-5350 CRP DIL池浮子状态异常，客户需要工程师尽快联系 |  | 137 8273 6656 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 郑州分公司 | DD8-37000054 | #TS000198223 | IVD | 血球 | BC-5350 CRP | [7 empty] | 郑州市管城回族区紫荆山南路社区卫生服务中心 | 60085637 | 派工完成 | 2026-02-23 10:03:19 | 2026-02-23 10:03:22 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
郑州市管城回族区紫荆山南路社区卫生服务中心 - BC-5350 CRP | 频繁出现DIL池浮子状态异常，急切需要维修 郑州市管城回族区紫荆山南路社区卫生服务中心 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1771811872_44609_4af05a_media_1771811824642.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771811872_44609_4af05a_media_1771811824642.jpg?Expires=1780542593&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=WLqS6EfRSOYTcsXsb9%2BeiuEvE%2Fc%3D |  | 134 6022 8733 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 郑州分公司 | DD8-37000054 | #TS000198219 | IVD | 血球 | BC-5350 CRP | [7 empty] | 郑州市管城回族区紫荆山南路社区卫生服务中心 | 60085637 | 座席解决 | 2026-02-23 09:57:50 | 2026-02-23 10:43:46 | 59990009 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
兴义惠民医院BC-5180 CRP指示灯不亮了 | 兴义惠民医院BC-5180 CRP指示灯不亮了 |  | 189 8595 0286 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 贵阳分公司 | SU-93003022 | #TS000198213 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 兴义惠民医院 | 369040 | 派工完成 | 2026-02-23 09:24:33 | 2026-02-23 09:24:36 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
复旦大学附属华东医院BC-5180 CRP提示CRP需要定标，咨询如何处理 | 复旦大学附属华东医院BC-5180 CRP提示CRP需要定标，咨询如何处理 |  | 173 1781 7846 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 上海分公司 | SU-95003408 | #TS000198209 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 复旦大学附属华东医院 | 311827 | 派工完成 | 2026-02-23 09:04:30 | 2026-02-23 09:04:33 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
（急）甘肃省临夏州和政县医院BC-5390 CRP条码扫不上 | （急）甘肃省临夏州和政县医院BC-5390 CRP条码扫不上 |  | 184 1980 8993 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 | ST-1B004594 | #TS000198207 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 甘肃省临夏州和政县医院 | 311393 | 派工完成 | 2026-02-23 09:01:50 | 2026-02-23 09:01:54 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
雅安市名山区中医医院BC-760[R] CS设备不做样本 | 雅安市名山区中医医院BC-760[R] CS设备不做样本 |  | 187 2818 5960 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 | DJ2-34000140 | #TS000198203 | IVD | 血球 | BC-760[R] CS | [7 empty] | 雅安市名山区中医医院 | 336047 | 派工完成 | 2026-02-23 08:52:45 | 2026-02-23 08:52:49 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
来安县独山乡卫生院BC-20需要新溶血剂条码 | 来安县独山乡卫生院BC-20需要新溶血剂条码，客户无法提供序列号 靳鹏云：已经解决 |  | 189 4978 8812 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 合肥分公司 |  | #TS000198200 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 来安县独山乡卫生院 | 90055925 | 座席解决 | 2026-02-23 08:36:08 | 2026-02-23 10:50:04 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
广东省中医院BC-6800PLUS提示稀释液耗尽，实际上有稀释液 | 广东省中医院BC-6800PLUS提示稀释液耗尽，实际上有稀释液，序列号;UC-58004942 |  | 191 2047 5644 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 广州分公司 |  | #TS000198196 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 广东省中医院 | 335892 | 派工完成 | 2026-02-23 08:13:17 | 2026-02-23 08:13:21 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
大新县人民医院CL-6000i | 2026-02-23 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14004【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 187 7811 0231 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 南宁分公司 | BB3-05001465 | #TS000198195 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 大新县人民医院 | 300242 | 座席解决 | 2026-02-23 08:10:34 | 2026-02-23 10:41:58 | 59990009 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
宜宾市长宁县中医院CX-9000 | 2026-02-23 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 |  | 181 8115 1905 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 成都分公司 | GC8-5B001313 | #TS000198194 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 宜宾市长宁县中医院 | 306515 | 座席解决 | 2026-02-23 08:00:08 | 2026-02-23 10:40:54 | 59990009 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
安新县中医院CL-6000i | 2026-02-23 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：分杯盘】 |  | 166 3339 0398 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | BB3-9B000989 | #TS000198193 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 安新县中医院 | 307858 | 座席解决 | 2026-02-23 08:00:03 | 2026-02-23 10:39:49 | 59990009 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
成都恩喜整形美容医院IVD / 生化 / BS-360S识别不了试剂 | 成都恩喜整形美容医院IVD / 生化 / BS-360S识别不了试剂 老师来电催促，希望工程师尽快联系，致电服务工程师李和耀对接，告知昨天给老师打了电话没接 |  | 199 8356 7956 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 | BB6-15002934 | #TS000198161 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 成都恩喜整形美容医院 | 60097515 | 派工完成 | 2026-02-22 17:50:46 | 2026-02-22 17:50:50 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
竹山县秦古镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-450反应盘有水如何操作 | 竹山县秦古镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-450反应盘有水如何操作 |  | 193 1360 9339 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 | YV-17001878 | #TS000198147 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 竹山县秦古镇中心卫生院 | 312295 | 派工完成 | 2026-02-22 16:36:21 | 2026-02-22 16:36:25 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
乐东县千家中心卫生院IVD / 生化 / BS-360S试剂提示要校准 | 乐东县千家中心卫生院IVD / 生化 / BS-360S试剂提示要校准 无法提供序列号 |  | 130 0606 2442 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 海南分公司 |  | #TS000198131 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 乐东县千家中心卫生院 | 360630 | 派工完成 | 2026-02-22 14:43:34 | 2026-02-22 14:43:37 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
辰溪县修溪镇伍家湾卫生院IVD / 血球 / BC-5120本底电压异常 | 辰溪县修溪镇伍家湾卫生院IVD / 血球 / BC-5120本底电压异常 TQ-91001734 |  | 198 9447 3778 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 |  | #TS000198118 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 辰溪县修溪镇伍家湾卫生院 | 90226809 | 派工完成 | 2026-02-22 13:41:34 | 2026-02-22 13:41:37 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
昆明市五华区普吉社区卫生服务中心BS-350E数据库异常 | 昆明市五华区普吉社区卫生服务中心BS-350E数据库异常，老师没有提供序列号 |  | 192 9690 8759 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 |  | #TS000198107 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 昆明市五华区普吉社区卫生服务中心 | 90051351 | 派工完成 | 2026-02-22 12:57:58 | 2026-02-22 12:58:02 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）会泽县纸厂乡卫生院IVD / 血球 / BC-5385 CRP故障问题显示开机未完成 | 会泽县纸厂乡卫生院IVD / 血球 / BC-5385 CRP故障问题显示开机未完成 无法提供序列号 |  | 158 7780 5723 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 昆明分公司 |  | #TS000198105 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 会泽县纸厂乡卫生院 | 60071773 | 派工完成 | 2026-02-22 12:52:48 | 2026-02-22 12:52:52 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
甘肃省酒泉皮肤病医院IVD / 血球 / BC-2800报警有气泡 | 甘肃省酒泉皮肤病医院IVD / 血球 / BC-2800报警有气泡 靳鹏云：已经解决 |  | 131 9622 8331 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 | RP-07105002 | #TS000198091 | IVD | 血球 | BC-2800 | [7 empty] | 甘肃省酒泉皮肤病医院 | 378367 | 座席解决 | 2026-02-22 12:31:38 | 2026-02-22 16:07:21 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
惠东县第二人民医院IVD / 生化 / CL-6000I报模块运动错误 | 惠东县第二人民医院IVD / 生化 / CL-6000I报模块运动错误 |  | 184 7661 9089 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 | BB3-07001594 | #TS000198087 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 惠东县第二人民医院 | 372535 | 派工完成 | 2026-02-22 12:03:29 | 2026-02-22 12:03:33 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
北京积水潭医院聊城医院CX-9000-已联系济南姬生龙，是科室操作没有撕开封口膜导致，目前已正常，此单封闭。 | 2026-02-22 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码29102038【试剂针R11竖直动作异常，试剂针R11竖直动作异常】,30102038【试剂针R12竖直动作异常，试剂针R12竖直动作异常】 |  | 139 1128 8640 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 济南分公司 | GC8-49000783 | #TS000198086 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 北京积水潭医院聊城医院 | 90349398 | 无需技术支持 | 2026-02-22 12:01:34 | 2026-02-22 12:52:09 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
舟曲县拱坝卫生院IVD / 血球 / BC-2600无稀释液，真空压力异常 | 舟曲县拱坝卫生院IVD / 血球 / BC-2600无稀释液，真空压力异常 RQ-89100859，李老师13099307950 |  | 130 9930 7950 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 |  | #TS000198083 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 舟曲县拱坝卫生院 | 90148412 | 派工完成 | 2026-02-22 11:53:16 | 2026-02-22 12:17:39 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
江油市小溪坝镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-430检测结果数值异常， | 江油市小溪坝镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-430检测结果数值异常， YW-08004595 |  | 130 3569 1332 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | YW-08004595 | #TS000198074 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 江油市小溪坝镇中心卫生院 | 374492 | 派工完成 | 2026-02-22 11:31:22 | 2026-02-22 11:31:26 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）乌苏市人民医院EH-2080B需要新的试剂条码 | （急）乌苏市人民医院EH-2080B需要新的试剂条码 |  | 181 9617 6111 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 | V2-07000497 | #TS000198070 | IVD | 尿液分析 | EH-2080B | [7 empty] | 乌苏市人民医院 | 321271 | 派工完成 | 2026-02-22 11:24:17 | 2026-02-22 11:24:20 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
福清市南岭卫生院 - BS-430 | 清洗机构运动错误 错误类型：运动时发生碰撞 福清市南岭卫生院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1771730218_44609_29637e_media_1771730209878.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771730218_44609_29637e_media_1771730209878.jpg?Expires=1780542593&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=5pI6Jffh1F4oPEmMDYHWCXUZgd4%3D |  | 159 8073 6367 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  |  |  | 福州分公司 | YW-54011367 | #TS000198068 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 福清市南岭卫生院 | 334607 | 派工完成 | 2026-02-22 11:16:53 | 2026-02-22 11:20:13 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
阿瓦提县人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000报标本异常 | 阿瓦提县人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000报标本异常 |  | 166 9952 5762 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 | GC8-53000975 | #TS000198067 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 阿瓦提县人民医院 | 301368 | 派工完成 | 2026-02-22 11:15:47 | 2026-02-22 11:40:17 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
海口市龙华区海垦社区卫生服务中心BC-5380CRP废液满，开机过程未完成 | 海口市龙华区海垦社区卫生服务中心BC-5380CRP废液满，开机过程未完成 无法提供序列号，符老师15595687055 符老师来电催促，希望工程师尽快对接，致电服务工程师老师蔡亲山 |  | 155 9568 7055 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990051 |  | 海南分公司 |  | #TS000198066 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 海口市龙华区海垦社区卫生服务中心 | 60090030 | 派工完成 | 2026-02-22 11:13:55 | 2026-02-22 11:13:59 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）亳州市利辛县城关镇卫生院BS-430显示水箱空了 | （急）亳州市利辛县城关镇卫生院BS-430显示水箱空了 |  | 187 2672 5522 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 合肥分公司 | YW-99003200 | #TS000198056 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 亳州市利辛县城关镇卫生院 | 90172963 | 派工完成 | 2026-02-22 10:44:11 | 2026-02-22 10:44:15 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
三门峡一生口腔门诊BC-5120报HJB本地电压异常 | 三门峡一生口腔门诊BC-5120报HJB本地电压异常 |  | 153 4612 1205 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 | TQ-06003324 | #TS000198052 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 三门峡一生口腔门诊 | 90212407 | 派工完成 | 2026-02-22 10:20:57 | 2026-02-22 10:21:01 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
海南省澄迈县永发中心卫生院IVD / 生化 / BS-430开机报警运动错误 | 海南省澄迈县永发中心卫生院IVD / 生化 / BS-430开机报警运动错误 |  | 184 1719 3914 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 海南分公司 | YW-11005069 | #TS000198051 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 海南省澄迈县永发中心卫生院 | 360629 | 派工完成 | 2026-02-22 10:20:11 | 2026-02-22 10:20:14 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广水市武胜关镇卫生院IVD / 凝血仪器 / C3510样本针歪了-歪的比较明显指导老师掰不回来，请工程师联系 | 广水市武胜关镇卫生院IVD / 凝血仪器 / C3510样本针歪了 |  | 158 2677 4577 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 |  | #TS000198047 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 广水市武胜关镇卫生院 | 60077015 | 派工完成 | 2026-02-22 10:05:38 | 2026-02-22 10:10:48 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
随州市妇幼保健院IVD / 生化 / CL-6000I校准参数已超过有效期 | 408119799（急）随州市妇幼保健院IVD / 生化 / CL-6000I校准参数已超过有效期，M1传感器异常 BB3-35003054，杨老师13886885363，致电检验主管刘倪跟进 |  | 138 8688 5363 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | BB3-35003054 | #TS000198046 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 随州市妇幼保健院 | 312169 | 派工完成 | 2026-02-22 10:03:02 | 2026-02-22 10:03:05 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
驻马店市卫生健康委员会BC-5130需要新的条码 | 驻马店市卫生健康委员会BC-5130需要新的条码 梅老师17739666086来电催促，致电工程师张刚跟进 梅老师17739666086来电催促，致电工程师张刚跟进 |  | 177 3966 6086 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 | TR-98003177 | #TS000198045 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 驻马店市卫生健康委员会 | 336927 | 派工完成 | 2026-02-22 09:57:07 | 2026-02-22 09:57:11 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
泸县兆雅中心卫生院 - BS-830 | 有异响 泸县兆雅中心卫生院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1771724957_44609_cec6a3_media_1771724944220.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771724957_44609_cec6a3_media_1771724944220.jpg?Expires=1780542593&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=or94GSNasksRdZeFyt5Kal8oCOM%3D |  | 183 9882 2077 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | admin |  | 成都分公司 | BA6-45004234 | #TS000198042 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 泸县兆雅中心卫生院 | 313472 | 派工完成 | 2026-02-22 09:49:14 | 2026-02-22 11:19:16 | 59990007 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
昆明市五华区普吉社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-350E提示数据执行失败 | 昆明市五华区普吉社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-350E提示数据执行失败 无法提供序列号 15911741197客户来电催单，需要可以解决问题的工程师服务，老师表示有工程师对接，但是无法处理问题，转渠道主管杨涛跟进 |  | 159 1174 1197 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990003 |  | 昆明分公司 |  | #TS000198041 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 昆明市五华区普吉社区卫生服务中心 | 90051351 | 派工完成 | 2026-02-22 09:40:23 | 2026-02-22 09:40:27 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
莒南县人民医院 - BC-5180 CRP | 漏水 莒南县人民医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1771723175_44609_1f040f_media_1771723162372.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771723175_44609_1f040f_media_1771723162372.jpg?Expires=1780542593&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=YXGBuf%2Fyz%2FAj6WxqXSTtQTry0gY%3D |  | 152 5355 8197 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | admin |  | 青岛分公司 | SU-9C004068 | #TS000198039 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 莒南县人民医院 | 300691 | 派工完成 | 2026-02-22 09:19:31 | 2026-02-22 11:19:16 | 59990007 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
九台宝华精神病医院IVD / 血球 / BC-2900（RL-32103369）检测结果多项是*号 | 九台宝华精神病医院IVD / 血球 / BC-2900（RL-32103369）检测结果多项是*号 高老师15044196876 ：已解决 |  | 150 4419 6876 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000198038 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 九台宝华精神病医院 | 90351361 | 座席解决 | 2026-02-22 09:19:16 | 2026-02-22 11:32:02 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
随州市妇幼保健院CL-6000i | 2026-02-22 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A10011【M1：反应盘温度传感器异常】 |  | 183 3950 7022 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 武汉分公司 | BB3-35003054 | #TS000198037 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 随州市妇幼保健院 | 312169 | 派工完成 | 2026-02-22 09:13:05 | 2026-02-22 11:16:04 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
柳州市人民医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP血小板偏高，结果也有偏高的 | 柳州市人民医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP血小板偏高，结果也有偏高的 |  | 150 7827 9713 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 南宁分公司 | ST-0B003996 | #TS000198036 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 柳州市人民医院 | 302254 | 派工完成 | 2026-02-22 09:12:06 | 2026-02-22 09:12:09 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
佛山曙光金子医学美容医院IVD / 血球 / BC-5000开不了机，黑屏 | 佛山曙光金子医学美容医院IVD / 血球 / BC-5000开不了机，黑屏 老师13535986744来电表示问题已经解决，不需要跟进。 |  | 135 3598 6744 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990003 |  | 广州分公司 | SS-11007795 | #TS000198034 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 佛山曙光金子医学美容医院 | 90019334 | 派工完成 | 2026-02-22 08:48:11 | 2026-02-22 08:48:15 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
海口市第三人民医院CL-6000i | 2026-02-22 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 158 0893 6269 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 海南分公司 | BB3-84000050 | #TS000198031 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 海口市第三人民医院 | 90018464 | 派工完成 | 2026-02-22 08:29:36 | 2026-02-22 11:19:17 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 二甲
新民佳雨综合门诊BC-5385 CRP需要新的试剂条码 | 新民佳雨综合门诊BC-5385 CRP需要新的试剂条码 |  | 186 9881 5920 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 沈阳分公司 | DD4-53002921 | #TS000198030 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 新民佳雨综合门诊 | 90387120 | 派工完成 | 2026-02-22 08:29:20 | 2026-02-22 08:29:24 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
常德市第一人民医院 - BC-7500[NR] CS | DR浮子状态异常 常德市第一人民医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1771719293_44609_83af4f_media_1771719238675.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771719293_44609_83af4f_media_1771719238675.jpg?Expires=1780542593&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=DvB6%2BQBTIp71E9Ph%2F7P%2BfzUL2g8%3D |  | 159 7366 6573 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 长沙分公司 | DC6-29001392 | #TS000198027 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 常德市第一人民医院 | 102328 | 派工完成 | 2026-02-22 08:14:51 | 2026-02-22 11:19:17 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
相城区太平街道社区卫生服务中心CL-6000i | 2026-02-22 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 138 1489 5945 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 苏州分公司 | BB3-96000573 | #TS000198026 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 相城区太平街道社区卫生服务中心 | 60032564 | 派工完成 | 2026-02-22 08:12:34 | 2026-02-22 11:19:18 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
河南省桐柏县人民医院CL-6000i | 2026-02-22 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 132 0378 8971 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 郑州分公司 | BB3-96000622 | #TS000198025 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 河南省桐柏县人民医院 | 309191 | 派工完成 | 2026-02-22 08:10:34 | 2026-02-22 11:19:18 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
无锡市第二人民医院 BC-7500[NR] CRP采样组件动作异常 | 无锡市第二人民医院 BC-7500[NR] CRP采样组件动作异常以致电苏州分公司吴沐然跟进处理，表示不需要坐席下派 |  | 188 6087 6409 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 苏州分公司 | DB9-0C000398 | #TS000198022 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 无锡市第二人民医院 | 300163 | 座席解决 | 2026-02-22 06:02:53 | 2026-02-22 06:02:54 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
深圳市光明区人民医院（东院区） BC-7500[NR] CS本底电压异常 | 深圳市光明区人民医院（东院区） BC-7500[NR] CS本底电压异常，老师表示需要工程师上门维修，告知老师等工程师上班第一时间回复，老师同意 |  | 185 7569 3228 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 深圳分公司 | DC6-2B001680 | #TS000198018 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 深圳市光明区人民医院 | 101833 | 派工完成 | 2026-02-22 00:59:19 | 2026-02-22 00:59:23 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
新疆维吾尔自治区传染病医院BC-6800PLUS红细胞血小板都为零 | 新疆维吾尔自治区传染病医院BC-6800PLUS红细胞血小板都为零，坐席表示明天工程师第一时间联系老师，老师同意 |  | 181 9599 7739 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | UC-94000214 | #TS000198005 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区传染病医院 | 60178404 | 派工完成 | 2026-02-21 21:13:28 | 2026-02-21 21:13:32 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
丽水市中医医院 MC-82报故障，回收盒已满 | 丽水市中医医院 MC-82报故障，回收盒已满以致电杭州分公司检验主管张云起跟进，表示不需要坐席下派 |  | 136 2578 0396 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 杭州分公司 | DC9-51000156 | #TS000197991 | IVD | 血球 | MC-82 | [7 empty] | 丽水市中医医院 | 303395 | 座席解决 | 2026-02-21 19:13:21 | 2026-02-21 19:13:21 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
合朋溪镇同济医院BC-10堵孔 | 合朋溪镇同济医院BC-10堵孔 靳鹏云：已经解决了哈 |  | 138 8564 6413 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 贵阳分公司 | UH-96001252 | #TS000197959 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 合朋溪镇同济医院 | 90161643 | 技术支持解决 | 2026-02-21 16:23:34 | 2026-02-22 09:04:48 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
宁晋县供销社职工医院C3510不出结果 | 宁晋县供销社职工医院C3510不出结果，客户无法提供序列号 |  | 151 9491 8340 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000197958 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 宁晋县供销社职工医院 | 60039745 | 派工完成 | 2026-02-21 16:11:14 | 2026-02-21 16:11:18 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
海口费森医院有限公司IVD / 生化 / BS-600M询问怎么调整字体 | 海口费森医院有限公司IVD / 生化 / BS-600M询问怎么调整字体 BH9-33000369 |  | 150 0801 2801 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 海南分公司 |  | #TS000197953 | IVD | 生化 | BS-600M | [7 empty] | 海口费森医院有限公司 | 90399323 | 派工完成 | 2026-02-21 15:46:40 | 2026-02-21 15:46:44 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
康复大学青岛中心医院 - BC-7500[NR] CS | crp温度故障 康复大学青岛中心医院 医学检验科 工单与#TS000197903重复，此单取消 附件: open_api/tid44609/1771652524_44609_25ce21_media_1771652501307.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771652524_44609_25ce21_media_1771652501307.jpg?Expires=1780542593&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=cExnWPI8F8PbZYf5NKtUHrot5ZU%3D |  | 186 6971 0089 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 青岛分公司 | DC6-49004463 | #TS000197939 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 康复大学青岛中心医院 | 318294 | 座席解决 | 2026-02-21 13:42:02 | 2026-02-21 14:12:04 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
福建省女子监狱BC-3600设备故障 | 福建省女子监狱BC-3600设备故障，客户不清楚设备具体故障问题，无法提供序列号 |  | 156 5916 6661 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 福州分公司 |  | #TS000197923 | IVD | 血球 | BC-3600 | [7 empty] | 福建省女子监狱 | 90334468 | 派工完成 | 2026-02-21 12:18:12 | 2026-02-21 12:18:16 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
山南市人民医院BS-800M做校准有问题 | 山南市人民医院BS-800M做校准有问题 |  | 173 8903 8785 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 | XP-28002273 | #TS000197922 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 山南市人民医院 | 105396 | 派工完成 | 2026-02-21 12:10:08 | 2026-02-21 12:10:12 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
安徽医科大学第一附属医院IVD / 血球 / MC-80提示抓手故障，无法消除故障 | 408119686安徽医科大学第一附属医院IVD / 血球 / MC-80提示抓手故障，无法消除故障 DC8-41000719，张老师老师15155117848来电催促，致电孙文林跟进 |  | 151 5511 7848 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 合肥分公司 | DC8-41000719 | #TS000197909 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 安徽医科大学第一附属医院 | 100967 | 派工完成 | 2026-02-21 11:10:05 | 2026-02-21 11:10:08 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
安徽医科大学第一附属医院 - MC-80 | 阅片机故障 安徽医科大学第一附属医院 医学检验科 |  | 153 7545 7501 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 合肥分公司 | DC8-41000719 | #TS000197905 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 安徽医科大学第一附属医院 | 100967 | 派工完成 | 2026-02-21 11:02:28 | 2026-02-21 14:13:45 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
（急）和布克赛尔县人民医院IVD / 生化 / BS-830如何更换新的光源灯位置 | 和布克赛尔县人民医院IVD / 生化 / BS-830如何更换新的光源灯位置 无法提供序列号 |  | 150 2612 2282 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 |  | #TS000197904 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 和布克赛尔县人民医院 | 301456 | 派工完成 | 2026-02-21 10:59:26 | 2026-02-21 10:59:30 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
康复大学青岛中心医院 - BC-7500[NR] CS | crp试剂温度故障 康复大学青岛中心医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1771642518_44609_83a5b3_media_1771642500501.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771642518_44609_83a5b3_media_1771642500501.jpg?Expires=1780542593&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=1Tl%2Bmbm4TgfzN6ko7A1RNVeXHRo%3D |  | 186 6971 0089 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 青岛分公司 | DC6-49004463 | #TS000197903 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 康复大学青岛中心医院 | 318294 | 派工完成 | 2026-02-21 10:55:16 | 2026-02-21 14:16:27 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
（急）明光市人民医院BC-7500[NR] CRP报故障 | （急）明光市人民医院BC-7500[NR] CRP报故障 |  | 199 5507 6550 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 合肥分公司 | DB9-15000765 | #TS000197893 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 明光市人民医院 | 310948 | 派工完成 | 2026-02-21 10:28:59 | 2026-02-21 10:29:03 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
湖州市德清县禹越镇社区卫生服务中心BC-5180 CRP溶血剂过期了 | 湖州市德清县禹越镇社区卫生服务中心BC-5180 CRP溶血剂过期了 15957325237客户来电催单，需要工程师尽快联系，提供新的溶血剂条码，转孙鹏鹏跟进 |  | 159 5732 5237 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990003 |  | 杭州分公司 | SU-91002911 | #TS000197886 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 湖州市德清县禹越镇社区卫生服务中心 | 60054661 | 派工完成 | 2026-02-21 10:06:58 | 2026-02-21 10:07:02 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
巴中市巴州区光辉镇卫生院BC-5130连接稀释液的管子断裂了 | 巴中市巴州区光辉镇卫生院BC-5130连接稀释液的管子断裂了 |  | 156 0829 2473 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 | TR-91002374 | #TS000197877 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 巴中市巴州区光辉镇卫生院 | 90096432 | 派工完成 | 2026-02-21 09:22:02 | 2026-02-21 09:22:06 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
辽源市同心医院有限公司IVD / 生化 / BS-830S无法链接LIS， | 辽源市同心医院有限公司IVD / 生化 / BS-830S无法链接LIS， BB7-9C000100 老师来电催促，希望尽快对接，致电服务工程师 |  | 132 1437 5008 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 | BB7-9C000100 | #TS000197876 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 辽源市同心医院有限公司 | 90160939 | 派工完成 | 2026-02-21 09:16:56 | 2026-02-21 09:17:00 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
郴州市第二人民医院CL-6000i | 2026-02-21 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14004【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 181 0735 6991 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 长沙分公司 | BB3-06001545 | #TS000197872 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 郴州市第二人民医院 | 309906 | 派工完成 | 2026-02-21 08:52:04 | 2026-02-21 14:16:29 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
武宣裕康医院有限公司IVD / 血球 / BC-5120更换新的试剂条形码还是提示失效 | 武宣裕康医院有限公司IVD / 血球 / BC-5120更换新的试剂条形码还是提示失效 |  | 184 0772 3569 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 南宁分公司 | TQ-32005739 | #TS000197871 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 武宣裕康医院有限公司 | 90331941 | 派工完成 | 2026-02-21 08:50:00 | 2026-02-21 08:50:04 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
东兰县武篆镇中心卫生院BC-5180试剂条码扫不了 | 东兰县武篆镇中心卫生院BC-5180试剂条码扫不了 老师来电催促，现在样本都做不了，希望工程师尽快回电处理，致电服务工程师 蔡新华未接听，对接南宁检验主管姚春全对接 |  | 180 7489 6160 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 南宁分公司 | RG-87102280 | #TS000197870 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 东兰县武篆镇中心卫生院 | 369075 | 派工完成 | 2026-02-21 08:42:41 | 2026-02-21 08:42:45 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
富顺县永年镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5385 CRP稀释液不足，新条码无法扫描 | 富顺县永年镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5385 CRP稀释液不足，新条码无法扫描 DD4-54003156，谢老师15397796881，着急，致电工程师袁章彬跟进 |  | 153 9779 6881 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | DD4-54003156 | #TS000197867 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 富顺县永年镇中心卫生院 | 60090280 | 派工完成 | 2026-02-21 08:39:28 | 2026-02-21 08:39:32 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）定陶陶鲁医院IVD / 生化 / BS-360S不加样 | （急）定陶陶鲁医院IVD / 生化 / BS-360S不加样 无法提供序列号 |  | 178 5309 2917 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 济南分公司 |  | #TS000197865 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 定陶陶鲁医院 | 90147695 | 派工完成 | 2026-02-21 08:28:58 | 2026-02-21 08:29:02 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
准格尔旗中心医院IVD / 血球 / BC-5130液体压力超载 | 准格尔旗中心医院IVD / 血球 / BC-5130液体压力超载，联系方式吴老师15047131236 转内蒙古分公司检验主管宋华岳18598008620协助跟进 |  | 150 4713 1236 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 内蒙古分公司 | TR-99003536 | #TS000197862 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 准格尔旗中心医院 | 338347 | 派工完成 | 2026-02-21 05:45:24 | 2026-02-21 05:45:28 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
急 喀什地区巴楚县色力布亚镇中心卫生院BS-430需要添加新项目的试剂参数 | 急 喀什地区巴楚县色力布亚镇中心卫生院BS-430需要添加新项目的试剂参数 序列号：YW-24006743 |  | 186 9989 0208 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000197755 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 喀什地区巴楚县色力布亚镇中心卫生院 | 90019450 | 派工完成 | 2026-02-20 16:37:10 | 2026-02-20 16:37:14 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
横峰县妇幼保健院IVD / 生化 / BS-600M反应杯清洗水温传感器故障，已经联系过线下工程师需要上门查看 | （急）横峰县妇幼保健院IVD / 生化 / BS-600M反应杯清洗水温传感器故障，已经联系过线下工程师需要上门查看 BH9-2B000241，胡老师13317032957，致电检验主管吴斌跟进 |  | 133 1703 2957 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 南昌分公司 | BH9-2B000241 | #TS000197743 | IVD | 生化 | BS-600M | [7 empty] | 横峰县妇幼保健院 | 60042090 | 派工完成 | 2026-02-20 15:47:50 | 2026-02-20 15:47:53 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
湖北省中西医结合医院（湖北省新华医院）BC-7500[NR] CS气源状态异常，无法消除 | 湖北省中西医结合医院（湖北省新华医院）BC-7500[NR] CS气源状态异常，无法消除 |  | 180 6278 3653 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 | DC6-43003650 | #TS000197738 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 湖北省中西医结合医院（湖北省新华医院） | 311882 | 派工完成 | 2026-02-20 15:30:16 | 2026-02-20 15:30:20 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
安陆市洑水镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-450询问定标怎么校准 | 安陆市洑水镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-450询问定标怎么校准 YV-03000636 |  | 186 7123 5324 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | YV-03000636 | #TS000197737 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 安陆市洑水镇中心卫生院 | 370647 | 派工完成 | 2026-02-20 15:27:29 | 2026-02-20 15:27:33 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
迪庆藏族自治州藏医院CL-2000i | 2026-02-20 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 182 1385 0427 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 昆明分公司 | W5-2B001982 | #TS000197736 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 迪庆藏族自治州藏医院 | 60055511 | 派工完成 | 2026-02-20 15:25:33 | 2026-02-20 15:53:05 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
浙江大学医学院附属第一医院 - BC-7500[NR] CS | 上机后，标本不检测。 浙江大学医学院附属第一医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1771572048_44609_ab2f92_media_1771572032167.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771572048_44609_ab2f92_media_1771572032167.mp4?Expires=1780542595&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=jPjl3%2B48AB2BORe8bEU6PcN0evQ%3D |  | 187 6710 3693 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 杭州分公司 | DC6-28001244 | #TS000197735 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 浙江大学医学院附属第一医院 | 303044 | 派工完成 | 2026-02-20 15:20:43 | 2026-02-20 15:53:05 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
民勤县人民医院CL-2000i报警有气泡 | 民勤县人民医院CL-2000i报警有气泡 |  | 188 9425 0325 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 | W5-74000153 | #TS000197729 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 民勤县人民医院 | 101951 | 派工完成 | 2026-02-20 15:04:20 | 2026-02-20 15:04:23 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
黄梅县五祖镇卫生院IVD / 血球 / BC-5130开不了机 | 黄梅县五祖镇卫生院IVD / 血球 / BC-5130开不了机 |  | 159 7280 6375 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 | TR-8C002178 | #TS000197717 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 黄梅县五祖镇卫生院 | 373257 | 派工完成 | 2026-02-20 14:32:42 | 2026-02-20 14:32:46 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
安化县冷市镇医院BC-5120废液满无法消除 | 安化县冷市镇医院BC-5120废液满无法消除 无法提供序列号 |  | 133 3737 1923 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 |  | #TS000197702 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 安化县冷市镇医院 | 60055377 | 派工完成 | 2026-02-20 14:03:18 | 2026-02-20 14:03:22 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
莱西同济医院IVD / 血球 / BC-10外值问题 | 莱西同济医院IVD / 血球 / BC-10外值问题 无法提供序列号 客户电话多次无人接听 |  | 159 5329 4022 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 青岛分公司 |  | #TS000197695 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 莱西同济医院 | 60037644 | 技术支持解决 | 2026-02-20 13:01:50 | 2026-02-20 13:01:50 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
莱西同济医院IVD / 生化 / BS-330E技术问题咨询 | 莱西同济医院IVD / 生化 / BS-330E技术问题咨询 无法提供序列号 老师来电催促，希望工程师尽快对接，致电服务工程师朱良才跟进 |  | 159 5329 4022 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 青岛分公司 |  | #TS000197687 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 莱西同济医院 | 60037644 | 派工完成 | 2026-02-20 12:02:36 | 2026-02-20 12:02:39 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）西北大学校医院,BC-5385 CRP需要新的试剂条码 | 西北大学校医院,BC-5385 CRP需要新的试剂条码 |  | 153 1947 4634 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 西安分公司 | DD4-36000349 | #TS000197681 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 西北大学校医院 | 60078502 | 派工完成 | 2026-02-20 11:35:57 | 2026-02-20 11:36:01 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
登封市宣化镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP需要新的试剂条码 | 登封市宣化镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP需要新的试剂条码 无法提供序列号 15938786518来电催单，需要工程师尽快联系，转张天 |  | 159 3878 6518 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 |  | #TS000197676 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 登封市宣化镇卫生院 | 105082 | 派工完成 | 2026-02-20 10:52:05 | 2026-02-20 10:52:05 | 59990003 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一乙
登封市宣化镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP需要新的试剂条码 | 登封市宣化镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP需要新的试剂条码 无法提供序列号 15938786518来电催单，需要工程师尽快联系，转张天 |  | 159 3878 6518 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 |  | #TS000197673 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 登封市宣化镇卫生院 | 105082 | 派工完成 | 2026-02-20 10:37:21 | 2026-02-20 10:37:24 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
容城县小里镇卫生院IVD / 血球 / BC-5130液体压力异常，没有新条码。 | （急）容城县小里镇卫生院IVD / 血球 / BC-5130液体压力异常，没有新条码。 TR-89001658，李老师18233290660。致电检验主管李广达跟进 |  | 182 3329 0660 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | TR-89001658 | #TS000197671 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 容城县小里镇卫生院 | 90069598 | 派工完成 | 2026-02-20 10:29:07 | 2026-02-20 10:29:11 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
长宁县长宁镇中心卫生院BS-830设备电脑提示试剂盘温度不稳定，无法进行下一步操作 | 长宁县长宁镇中心卫生院BS-830设备电脑提示试剂盘温度不稳定，无法进行下一步操作，客户无法提供序列号 |  | 156 8170 5850 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 |  | #TS000197670 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 长宁县长宁镇中心卫生院 | 90322378 | 派工完成 | 2026-02-20 10:26:38 | 2026-02-20 10:26:42 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
石家庄市新华区大郭社区卫生服务站IVD / 血球 / BC-5120仪器无法联网 | （急）石家庄市新华区大郭社区卫生服务站IVD / 血球 / BC-5120仪器无法联网 TQ-28005397，陆老师13731199835，致电检验主管李广达跟进 |  | 137 3119 9835 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | TQ-28005397 | #TS000197664 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 石家庄市新华区大郭社区卫生服务站 | 90327104 | 派工完成 | 2026-02-20 10:13:43 | 2026-02-20 10:13:47 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
重庆市潼南县花岩镇卫生院IVD / 血球 / BC-5130液体压力超载，故障无法消除 | 重庆市潼南县花岩镇卫生院IVD / 血球 / BC-5130液体压力超载，故障无法消除 TR-23006835 |  | 173 3832 5212 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 重庆分公司 | TR-23006835 | #TS000197663 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 重庆市潼南县花岩镇卫生院 | 367065 | 派工完成 | 2026-02-20 10:11:12 | 2026-02-20 10:11:17 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
乐陵市妇幼保健院生化 / CL-2000I需要新的试剂条码，不小心删除了 | 乐陵市妇幼保健院生化 / CL-2000I需要新的试剂条码，不小心删除了 |  | 189 5349 8512 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 济南分公司 |  | #TS000197662 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 乐陵市妇幼保健院 | 60040657 | 派工完成 | 2026-02-20 10:02:38 | 2026-02-20 10:02:42 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
东莞市中心血站城区捐血中心IVD / 血球 / BC-30S报故障 | 东莞市中心血站城区捐血中心IVD / 血球 / BC-30S报故障 这个故障问题频发，也有工程师上门处理过也没有用 |  | 137 1331 1550 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 | TH-22011701 | #TS000197660 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 东莞市中心血站城区捐血中心 | 90311766 | 派工完成 | 2026-02-20 09:43:41 | 2026-02-20 09:43:45 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
北京市海淀区清河社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS血小板检测数值有差异 | （急）北京市海淀区清河社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS血小板检测数值有差异 DC6-31001894，李老师15011523283，样本堆积有点多，需要尽快处理。致电检验主管张发跟进 |  | 150 1152 3283 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 北京分公司 | DC6-31001894 | #TS000197659 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 北京市海淀区清河社区卫生服务中心 | 338340 | 派工完成 | 2026-02-20 09:36:27 | 2026-02-20 09:36:31 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
乐陵市妇幼保健院IVD / 生化 / CL-2000I样本针吸液碰撞错误 | 乐陵市妇幼保健院IVD / 生化 / CL-2000I样本针吸液碰撞错误 W5-35002251，崔老师18953498512 |  | 189 5349 8512 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 济南分公司 | W5-35002251 | #TS000197657 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 乐陵市妇幼保健院 | 60040657 | 派工完成 | 2026-02-20 09:24:22 | 2026-02-20 09:24:26 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
海南省文昌市潭牛镇新桥卫生院IVD / 生化 / BS-850在使用过程中提示耗材不行或者校准状态不满足 | 海南省文昌市潭牛镇新桥卫生院IVD / 生化 / BS-850在使用过程中提示耗材不行或者校准状态不满足 无法提供序列号 |  | 139 7603 1379 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 海南分公司 |  | #TS000197656 | IVD | 生化 | BS-850 | [7 empty] | 海南省文昌市潭牛镇新桥卫生院 | 371232 | 派工完成 | 2026-02-20 09:15:55 | 2026-02-20 09:15:58 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
雁塔区大雁塔社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-830血脂参考范围 | 雁塔区大雁塔社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-830血脂参考范围 无法提供序列号 王老师来电催促，有个数值一直在失控状态，致电服务工程师陈浩对接 |  | 151 9354 4653 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 西安分公司 |  | #TS000197655 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 雁塔区大雁塔社区卫生服务中心 | 90069667 | 派工完成 | 2026-02-20 09:15:10 | 2026-02-20 09:15:16 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
厦门市第五医院CL-6000i | 2026-02-20 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22109【M1：样本针主真空容器满】 |  | 151 5929 9205 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 福州分公司 | BB3-96000661 | #TS000197653 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 厦门市第五医院 | 313589 | 派工完成 | 2026-02-20 09:09:04 | 2026-02-20 10:39:50 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三乙
安龙县人民医院IVD / 生化 / BS-8001号搅拌针运行有碰撞的声音 | 安龙县人民医院IVD / 生化 / BS-8001号搅拌针运行有碰撞的声音 XE-05001975 |  | 182 8595 1153 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 贵阳分公司 | XE-05001975 | #TS000197648 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 安龙县人民医院 | 302925 | 派工完成 | 2026-02-20 08:57:35 | 2026-02-20 08:57:38 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
钦州市钦北区大寺镇卫生院IVD / 生化 / BS-2000有个试剂架螺丝脱落，询问怎么安装回去需要远程指导 | 钦州市钦北区大寺镇卫生院IVD / 生化 / BS-2000有个试剂架螺丝脱落，询问怎么安装回去需要远程指导 BG5-0A000444 |  | 152 0770 5332 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 南宁分公司 | BG5-0A000444 | #TS000197645 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 钦州市钦北区大寺镇卫生院 | 323029 | 派工完成 | 2026-02-20 08:50:57 | 2026-02-20 08:51:01 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
祁东县第二人民医院IVD / 凝血仪器 / C3100仪器不工作 | 祁东县第二人民医院IVD / 凝血仪器 / C3100仪器不工作 胡老师来电催促，希望能尽快对接，致电服务廖乐工程师表示非他们负责的机型，联系检验主管张展灿跟进 |  | 135 4852 0057 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 | 106-AE-01000015 | #TS000197644 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 祁东县第二人民医院 | 102426 | 派工完成 | 2026-02-20 08:47:11 | 2026-02-20 08:47:15 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
（急）灵宝市中医院IVD / 血球 / BC-5385 CRP鞘流堵塞，故障无法消除 | （急）灵宝市中医院IVD / 血球 / BC-5385 CRP鞘流堵塞，故障无法消除 DD4-43001209，堆积大量样本需要处理。致电检验主管叶正航跟进 |  | 152 3985 6655 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 | DD4-43001209 | #TS000197643 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 灵宝市中医院 | 309143 | 派工完成 | 2026-02-20 08:45:17 | 2026-02-20 08:45:21 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
（急）常熟招商力宝妇产医院有限公司BC-7300[NR] CRP质控时校准的问题 | 常熟招商力宝妇产医院有限公司BC-7300[NR] CRP质控时校准的问题 |  | 139 2185 4235 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 苏州分公司 | DF4-33000031 | #TS000197642 | IVD | 血球 | BC-7300[NR] CRP | [7 empty] | 常熟招商力宝妇产医院有限公司 | 90297341 | 派工完成 | 2026-02-20 08:33:23 | 2026-02-20 08:33:27 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
柳城县人民医院CL-6000i | 2026-02-20 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 198 9926 9849 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 南宁分公司 | BB3-01001062 | #TS000197641 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 柳城县人民医院 | 302260 | 派工完成 | 2026-02-20 08:31:04 | 2026-02-20 08:55:24 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
固原市人民医院CX-9000-已联系王明诚，客户目前已正常测试，此单封闭。 | 2026-02-20 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码29102038【试剂针R11竖直动作异常，试剂针R11竖直动作异常】,38502409【夹爪2抓杯失败，夹爪2抓杯后抓手上没有反应杯】 |  | 158 0964 4005 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 兰州分公司 | GC8-35000250 | #TS000197640 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 固原市人民医院 | 368000 | 无需技术支持 | 2026-02-20 08:23:04 | 2026-02-20 08:51:34 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
（急）大兴区亦庄医院BC-7500[NR] CRP数据不传输 | 大兴区亦庄医院BC-7500[NR] CRP数据不传输 |  | 139 1017 7299 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 北京分公司 | DB9-33001630 | #TS000197639 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 大兴区亦庄医院 | 378638 | 派工完成 | 2026-02-20 08:21:44 | 2026-02-20 08:21:48 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
北京燕化医院CX-9000-操作问题，目前已恢复正常，此单封闭。 | 2026-02-19 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码27102039【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：2】,34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】 |  | 136 4127 2858 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 北京分公司 | GC8-44000576 | #TS000197638 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 北京燕化医院 | 319158 | 无需技术支持 | 2026-02-20 08:00:05 | 2026-02-20 08:24:26 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
新疆维吾尔自治区职业病医院IVD / 血球 / MC-82仪器满了到4000了不做了 | 新疆维吾尔自治区职业病医院IVD / 血球 / MC-82仪器满了到4000了不做了，联系方式蒋老师13139669120 转新疆分公司检验主管孙涛协助跟进， 用户来电称已解决，不需要工程师了 |  | 131 3966 9120 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | DC9-3A000046 | #TS000197597 | IVD | 血球 | MC-82 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区职业病医院 | 301247 | 座席解决 | 2026-02-20 03:23:32 | 2026-02-20 03:23:36 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
阿克陶县人民医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP血常规启动不了 | 阿克陶县人民医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP血常规启动不了，联系方式热拉老师19209083768 转新疆分公司检验主管孙涛18665931478协助跟进 老师来电二次催单 |  | 192 0908 3768 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | ST-07003841 | #TS000197581 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 阿克陶县人民医院 | 301372 | 派工完成 | 2026-02-19 23:23:36 | 2026-02-19 23:23:39 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
急 乌海市海南区人民医院BC-7500[NR] CRP设备LC吸不上，提示试剂未更换，实际上试剂已经更换了 | 急 乌海市海南区人民医院BC-7500[NR] CRP设备LC吸不上，提示试剂未更换，实际上试剂已经更换了，客户非常着急，需要工程师明天安排上门维修 |  | 151 4741 3513 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 内蒙古分公司 | DB9-0A000161 | #TS000197533 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 乌海市海南区人民医院 | 60041188 | 派工完成 | 2026-02-19 17:25:33 | 2026-02-19 17:25:37 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
横峰县妇幼保健院IVD / 生化 / BS-600M仪器ip问题 | 横峰县妇幼保健院IVD / 生化 / BS-600M仪器ip问题 |  | 181 0708 4263 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 南昌分公司 |  | #TS000197522 | IVD | 生化 | BS-600M | [7 empty] | 横峰县妇幼保健院 | 60042090 | 派工完成 | 2026-02-19 15:55:33 | 2026-02-19 15:55:37 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
新平县新化卫生院BS-430报试剂量不够 | 新平县新化卫生院BS-430报试剂量不够 |  | 130 6427 0943 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 昆明分公司 | YW-98003024 | #TS000197518 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 新平县新化卫生院 | 90014998 | 派工完成 | 2026-02-19 15:34:38 | 2026-02-19 15:34:42 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
万宁市中医院C3510自检不通过 | 万宁市中医院C3510自检不通过 |  | 199 8978 5557 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 海南分公司 | 106-AU-13000114 | #TS000197516 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 万宁市中医院 | 60027600 | 派工完成 | 2026-02-19 15:28:29 | 2026-02-19 15:28:32 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
红河县车古乡卫生院IVD / 生化 / BS-430温度显示异常 | 红河县车古乡卫生院IVD / 生化 / BS-430温度显示异常 |  | 182 8870 2140 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 昆明分公司 |  | #TS000197514 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 红河县车古乡卫生院 | 60109298 | 派工完成 | 2026-02-19 15:21:27 | 2026-02-19 15:21:31 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
陕西省咸阳市长武县中医院CX-6010试剂显示没有了，无法扫试剂条码，试剂盖未关闭 | 陕西省咸阳市长武县中医院CX-6010试剂显示没有了，无法扫试剂条码，试剂盖未关闭 |  | 182 0295 9531 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 西安分公司 | GE4-53000452 | #TS000197491 | IVD | 凝血仪器 | CX-6010 | [7 empty] | 陕西省咸阳市长武县中医院 | 373013 | 派工完成 | 2026-02-19 14:11:37 | 2026-02-19 14:11:40 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
（急）乌苏市精神病院IVD / 生化 / BS-380一些质控做不出来 | 乌苏市精神病院IVD / 生化 / BS-380一些质控做不出来 来电催促，告知现在节日联系会较慢，须以工程师回复时间为准 |  | 159 0992 8860 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 |  | #TS000197478 | IVD | 生化 | BS-380 | [7 empty] | 乌苏市精神病院 | 90055760 | 派工完成 | 2026-02-19 13:17:57 | 2026-02-19 13:18:01 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
急 扶风县人民医院BC-5130需要连接lis传输结果，咨询如何操作 | 急 扶风县人民医院BC-5130需要连接lis传输结果，咨询如何操作，客户需要工程师尽快联系，序列号：TR-44009416 |  | 173 9266 9983 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 西安分公司 |  | #TS000197470 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 扶风县人民医院 | 305142 | 派工完成 | 2026-02-19 12:52:22 | 2026-02-19 12:52:25 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
急 广西防城港市防城区那良镇卫生院BS-600使用试剂时提示MYO红色感叹号 | 急 广西防城港市防城区那良镇卫生院BS-600使用试剂时提示MYO红色感叹号 |  | 156 7770 7158 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 南宁分公司 | YS-04001441 | #TS000197453 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 广西防城港市防城区那良镇卫生院 | 300263 | 派工完成 | 2026-02-19 11:44:51 | 2026-02-19 11:44:54 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
铜仁仁爱眼科医院BC-5120一直报警液体压力超载 | 铜仁仁爱眼科医院BC-5120一直报警液体压力超载 老师来电，希望工程师能尽快对接处理 附件: open_api/tid44609/1771471912_44609_a006ff_media_1771471883857.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771471912_44609_a006ff_media_1771471883857.jpg?Expires=1780542595&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=WBjDpIuRI%2FtxyYaEFiMeqPofDrI%3D |  | 130 8633 7008 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  |  |  | 贵阳分公司 | TQ-41006450 | #TS000197449 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 铜仁仁爱眼科医院 | 90002126 | 派工完成 | 2026-02-19 11:31:48 | 2026-02-19 11:48:34 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
振安街街道社区卫生服务中心BC-5120故障0X0100100c | 振安街街道社区卫生服务中心BC-5120故障0X0100100c |  | 130 7996 5200 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990050 |  | 新疆分公司 | TQ-95002129 | #TS000197448 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 振安街街道社区卫生服务中心 | 90156898 | 派工完成 | 2026-02-19 11:28:54 | 2026-02-19 11:28:58 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
原阳县阳和社区卫生服务中心BS-430提示光源故障 | 原阳县阳和社区卫生服务中心BS-430提示光源故障，序列号：YW-7B001401 |  | 151 3676 8593 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 郑州分公司 |  | #TS000197447 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 原阳县阳和社区卫生服务中心 | 90057795 | 派工完成 | 2026-02-19 11:27:42 | 2026-02-19 11:27:45 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
急 伊犁州奎屯医院BS-2000M设备故障 | 急 伊犁州奎屯医院BS-2000M设备故障（客户无法提供设备具体故障问题，急需工程师对接），无法提供序列号 |  | 137 7907 3654 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000197434 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 伊犁州奎屯医院 | 301415 | 派工完成 | 2026-02-19 10:28:42 | 2026-02-19 10:28:45 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
商丘市虞城县刘店乡卫生院IVD / 血球 / BC-5000本地异常 | 商丘市虞城县刘店乡卫生院IVD / 血球 / BC-5000本地异常 张老师15617055847自行联系过工程师告知处理不了，无法提供序列号。408119404 老师15637088773来电催促，两个号码均可回电。致电检验主管叶正航跟进 老师18738017921来电催促，后续回复至这个号码。致电检验主管叶正航跟进 |  | 156 1705 5847 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 |  | #TS000197433 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 商丘市虞城县刘店乡卫生院 | 60110612 | 派工完成 | 2026-02-19 10:26:27 | 2026-02-19 10:26:31 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
商丘市睢县平岗乡卫生院BS-1000M运行过程中断电了，现在通电后电脑无法打 | 商丘市睢县平岗乡卫生院BS-1000M运行过程中断电了，现在通电后电脑无法打，客户无法提供序列号 16691986683来电催单，致电梁工协助跟进 |  | 166 9198 6683 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990009 |  | 郑州分公司 |  | #TS000197425 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 商丘市睢县平岗乡卫生院 | 371031 | 派工完成 | 2026-02-19 10:15:07 | 2026-02-19 10:15:10 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
（急）涪陵名博中医院IVD / 生化 / BS-360S清洗液一直是零更新不了 | （急）涪陵名博中医院IVD / 生化 / BS-360S清洗液一直是零更新不了 |  | 199 3639 5253 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 重庆分公司 | BB6-17002987 | #TS000197414 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 涪陵名博中医院 | 90254864 | 派工完成 | 2026-02-19 09:30:38 | 2026-02-19 09:30:41 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
大庆市第五医院BS-800M样本针垂直错误 | BS-800M样本针垂直错误 XP-31002437 赵老师来电催促，门诊患者在催促了，希望工程师尽量联系处理，致电服务张忠原工程师 |  | 181 4597 9625 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990050 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000197405 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 大庆市第五医院 | 314222 | 派工完成 | 2026-02-19 09:08:01 | 2026-02-19 09:08:04 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
揭阳普宁大生精神病医院IVD / 生化 / BS-450开不了机，数据库读取失败 | 揭阳普宁大生精神病医院IVD / 生化 / BS-450开不了机，数据库读取失败（VY-73000040） |  | 183 1885 4503 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #TS000197400 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 揭阳普宁大生精神病医院 | 60109135 | 派工完成 | 2026-02-19 08:57:01 | 2026-02-19 08:57:05 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
伊宁市人民医院BS-2000M关机后显示光源未打开 | 伊宁市人民医院BS-2000M关机后显示光源未打开 |  | 150 2288 9326 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 | YA-33001334 | #TS000197387 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 伊宁市人民医院 | 301409 | 派工完成 | 2026-02-19 08:38:41 | 2026-02-19 08:38:45 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
安徽省阜阳市颍上县陈桥镇卫生院 - BS-620 | 电脑桌面生化系统没有了 安徽省阜阳市颍上县陈桥镇卫生院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1771461184_44609_0196fb_media_1771461165839.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771461184_44609_0196fb_media_1771461165839.mp4?Expires=1780542595&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=om85qiQfAmPUFSnTdG3wzWjmqfY%3D |  | 188 5589 8861 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  |  |  | 合肥分公司 | YT-77000133 | #TS000197386 | IVD | 生化 | BS-620 | [7 empty] | 安徽省阜阳市颍上县陈桥镇卫生院 | 383570 | 派工完成 | 2026-02-19 08:32:59 | 2026-02-19 08:57:50 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
黄山市祁门县中医院CL-6000i | 2026-02-19 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 182 5597 7332 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 合肥分公司 | BB3-15002149 | #TS000197383 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 黄山市祁门县中医院 | 60028351 | 座席解决 | 2026-02-19 08:00:01 | 2026-02-19 08:47:40 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
伊宁市人民医院IVD / 生化 / BS-2000M需要仪器开机密码 | 伊宁市人民医院IVD / 生化 / BS-2000M需要仪器开机密码 转新疆分公司检验主管孙涛协助跟进 |  | 150 2288 9326 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | YA-33001334 | #TS000197376 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 伊宁市人民医院 | 301409 | 派工完成 | 2026-02-19 02:46:25 | 2026-02-19 02:46:29 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
安徽医科大学附属阜阳医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS染色液过期找不到新的试剂 | 安徽医科大学附属阜阳医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS染色液过期找不到新的试剂 转合肥分公司检验主管孙文林18507558121协助跟进 |  | 189 0968 9330 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 合肥分公司 | DC6-3B003147 | #TS000197374 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 安徽医科大学附属阜阳医院 | 60094507 | 派工完成 | 2026-02-19 00:22:02 | 2026-02-19 00:22:06 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
阿瓦提县人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000检验结果前面有信号 | 阿瓦提县人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000检验结果前面有信号 转新疆分公司检验主管孙涛18665931478协助跟进 |  | 183 0990 7275 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | GC8-53000963 | #TS000197365 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 阿瓦提县人民医院 | 301368 | 派工完成 | 2026-02-18 22:22:14 | 2026-02-18 22:22:18 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
旺苍县白水镇中心卫生院BS-430一直报错水空白超限 | 旺苍县白水镇中心卫生院BS-430一直报错水空白超限 |  | 182 8157 0854 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 | YW-06004260 | #TS000197321 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 旺苍县白水镇中心卫生院 | 361106 | 派工完成 | 2026-02-18 17:29:10 | 2026-02-18 17:29:14 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
急 福建省福州市省血液中心BS-800M提示试剂制冷单元仪器无法连接 | 急 福建省福州市省血液中心BS-800M提示试剂制冷单元仪器无法连接，客户无法提供序列号 |  | 159 8570 6958 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 福州分公司 |  | #TS000197318 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 福建省福州市省血液中心 | 373922 | 派工完成 | 2026-02-18 16:38:31 | 2026-02-18 16:38:35 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广东省珠海市金湾区三灶镇卫生院CL-2000i | 2026-02-18 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 136 6494 8125 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 广州分公司 | YB-61000528 | #TS000197308 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 广东省珠海市金湾区三灶镇卫生院 | 60092012 | 派工完成 | 2026-02-18 15:12:36 | 2026-02-18 16:46:31 | 59990009 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
郑州大学第二附属医院CL-8000I手动做标本不运行 | CL-8000I手动做标本不运行 未提供序列号 |  | 158 9061 5677 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990050 |  | 郑州分公司 |  | #TS000197306 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 郑州大学第二附属医院 | 308730 | 派工完成 | 2026-02-18 14:45:31 | 2026-02-18 14:45:35 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
郑州大学第一附属医院SC-120样本染出的颜色非常浅 | 郑州大学第一附属医院SC-120样本染出的颜色非常浅 |  | 189 0374 6515 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 郑州分公司 | SW-97000200 | #TS000197303 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 郑州大学第一附属医院 | 308714 | 派工完成 | 2026-02-18 14:39:30 | 2026-02-18 14:39:35 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三特
贵州省建筑医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS压力异常 | 贵州省建筑医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS压力异常 故障码：0X31180401 |  | 139 8552 0900 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990050 |  | 贵阳分公司 | DC6-53005137 | #TS000197295 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 贵州省建筑医院 | 302787 | 派工完成 | 2026-02-18 12:48:27 | 2026-02-18 12:48:31 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二丙
邢台襄都区医院CX-6000更换新试剂时提示需要校准 | 邢台襄都区医院CX-6000更换新试剂时提示需要校准 |  | 158 3366 5165 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 | GE3-5B000440 | #TS000197287 | IVD | 凝血仪器 | CX-6000 | [7 empty] | 邢台襄都区医院 | 90058382 | 派工完成 | 2026-02-18 11:01:34 | 2026-02-18 11:50:56 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
中国人民武装警察部队特色医学中心BS-2200M连接lis传输数据异常（故障代码C06007） | 中国人民武装警察部队特色医学中心BS-2200M连接lis传输数据异常（故障代码C06007） |  | 156 0214 0906 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990050 |  | 天津分公司 | YC-22000061 | #TS000197280 | IVD | 生化 | BS-2200M | [7 empty] | 中国人民武装警察部队特色医学中心 | 317545 | 派工完成 | 2026-02-18 10:11:43 | 2026-02-18 10:11:46 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
张掖市第二人民医院CX-9000 | 2026-02-18 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24206000【样本针废液池排液失败，样本针废液池排液失败】 |  | 135 2492 2342 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 兰州分公司 | GC8-52000917 | #TS000197277 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 张掖市第二人民医院 | 90052283 | 派工完成 | 2026-02-18 09:45:04 | 2026-02-18 16:46:31 | 59990009 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
惠东县第二人民医院BC-5180 CRP采样针动作异常 | BC-5180 CRP采样针动作异常 |  | 184 7661 9089 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 | SU-0B006161 | #TS000197276 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 惠东县第二人民医院 | 372535 | 派工完成 | 2026-02-18 09:39:10 | 2026-02-18 09:39:13 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
桐梓县人民医院CL-2000i | 2026-02-17 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A35003【CL-2000i：底物注射器运动错误 错误类型：校准时没有找到机械零位】,A40021【CL-2000i：系统复位失败】,C01001【CL-2000i：仪器无法连接】 已有408118953 |  | 187 9804 0535 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | YB-78000814 | #TS000197251 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 桐梓县人民医院 | 302855 | 座席解决 | 2026-02-18 08:01:19 | 2026-02-18 08:56:24 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
资兴市中医院CL-6000i | 2026-02-18 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 137 8652 0154 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | admin |  | 长沙分公司 | BB3-02001109 | #TS000197250 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 资兴市中医院 | 309927 | 派工完成 | 2026-02-18 08:01:17 | 2026-02-18 09:01:38 | 59990010 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
深圳市龙华区妇幼保健院CX-9000 | 2026-02-18 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码33301040【试剂针R21水平复位异常，试剂针R21水平复位异常】,33302040【试剂针R21水平动作异常，试剂针R21水平动作异常】,58105020【试剂针R21针加热板通信异常，试剂针R21针加热板通信异常】 |  | 130 4881 1403 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | admin |  | 深圳分公司 | GC8-44000583 | #TS000197249 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 90231426 | 派工完成 | 2026-02-18 08:01:14 | 2026-02-18 09:01:39 | 59990010 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 其他
北京市垂杨柳医院BS-2800M指控做实验过不去，老师无法提供序列号 | 北京市垂杨柳医院BS-2800M指控做实验过不去，老师无法提供序列号以致电北京分公司检验主管张发跟进，表示不用坐席下派 |  | 158 1012 3798 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 北京分公司 |  | #TS000197245 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 北京市垂杨柳医院 | 305903 | 座席解决 | 2026-02-18 03:41:35 | 2026-02-18 03:41:36 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
毕节市第二人民医院BC-6800调节压力异常 | 毕节市第二人民医院BC-6800调节压力异常以致电贵阳分公司检验主管雷先露跟进，表示下派给响应工程师 |  | 180 8316 0836 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 贵阳分公司 | SH-94003076 | #TS000197244 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 毕节市第二人民医院 | 90056597 | 派工完成 | 2026-02-18 02:09:05 | 2026-02-18 02:09:08 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
新疆喀什地区麦盖提县曼塔勒乡卫生院BC-5180堵针，漏液 | 新疆喀什地区麦盖提县曼塔勒乡卫生院BC-5180堵针，漏液，RG-01103739 |  | 175 9031 0293 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 |  | #TS000197197 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆喀什地区麦盖提县曼塔勒乡卫生院 | 90044091 | 派工完成 | 2026-02-17 16:09:18 | 2026-02-17 16:09:21 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
伽师县克孜勒博依乡卫生院 - BC-5180 | 漏水 麦盖提县吐曼塔勒乡中心卫生院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1771315500_44609_59c2c3_media_1771315466591.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771315500_44609_59c2c3_media_1771315466591.jpg?Expires=1780542595&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=iz1XHu%2Fh3dcD5ou0RFAqMakWh5c%3D |  | 152 1498 1117 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 新疆分公司 | RG-01103739 | #TS000197195 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 伽师县克孜勒博依乡卫生院 | 90044898 | 座席解决 | 2026-02-17 16:04:56 | 2026-02-18 08:40:23 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
宣威市第一人民医院IVD / 血球 / BC-5390定样机构工作异常 | 宣威市第一人民医院IVD / 血球 / BC-5390定样机构工作异常 SM-98001895 |  | 159 1140 4475 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 昆明分公司 | SM-98001895 | #TS000197180 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 宣威市第一人民医院 | 303693 | 派工完成 | 2026-02-17 14:26:56 | 2026-02-17 14:27:00 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
遵义市第四人民医院BC-7500[NR] CRP浮子状态异常 | BC-7500[NR] CRP浮子状态异常 |  | 182 7543 5824 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 贵阳分公司 | DB9-48001839 | #TS000197177 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 遵义市第四人民医院 | 60036069 | 派工完成 | 2026-02-17 13:57:51 | 2026-02-17 13:57:54 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
伽师县克孜勒博依乡卫生院 - BC-5180 | WBC堵孔，探头针漏液 麦盖提县吐曼塔勒乡中心卫生院检验科 |  | 152 1498 1117 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 新疆分公司 | RG-01103739 | #TS000197176 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 伽师县克孜勒博依乡卫生院 | 90044898 | 派工完成 | 2026-02-17 13:52:56 | 2026-02-18 08:57:36 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
邵武市人民医院（中医院）BS-800无法更换电极 | 邵武市人民医院（中医院）BS-800无法更换电极，XP-30000377 |  | 151 5999 6190 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 福州分公司 |  | #TS000197175 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 邵武市人民医院（中医院） | 90256755 | 派工完成 | 2026-02-17 13:41:04 | 2026-02-17 13:41:08 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
张家港市鹿苑医院有限公司CX-9010-梁军反馈渠道商已联系客户，目前无异常， | 2026-02-17 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码39301037【夹爪3Y移动故障，夹爪3水平Y向动作异常】 |  | 137 7329 8225 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 苏州分公司 | GC6-41000219 | #TS000197162 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 张家港市鹿苑医院有限公司 | 368016 | 无需技术支持 | 2026-02-17 12:06:04 | 2026-02-18 09:47:40 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
天门市张港镇卫生院C3100连接不上电脑 | 天门市张港镇卫生院C3100连接不上电脑 经销商13707220644来电催催，表示今天联系就打彭老师17707296662电话，明天8点后回复至李老师13477499817。致电刘倪(Jim) 跟进 |  | 137 0722 0644 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 | GD4-36000399 | #TS000197160 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 天门市张港镇卫生院 | 329371 | 派工完成 | 2026-02-17 11:54:25 | 2026-02-17 11:54:29 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
吉木萨尔县人民医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS废液池压力异常，开机未初始化 | 吉木萨尔县人民医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS废液池压力异常，开机未初始化 UC-0A001410 |  | 135 7946 6172 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | UC-0A001410 | #TS000197157 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 吉木萨尔县人民医院 | 301317 | 派工完成 | 2026-02-17 11:32:51 | 2026-02-17 11:32:55 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
昆明市东川区人民医院CX-9000-节假日报警，目前接口人反馈无异常，此单封闭 | 2026-02-17 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11510213【样本架调度失败，取架后小车上未检测到样本架】,11303043【样本架进给异常，横向进给X向机构动作异常】 |  | 158 0881 1222 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 昆明分公司 | GC8-47000692 | #TS000197152 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 昆明市东川区人民医院 | 303638 | 无需技术支持 | 2026-02-17 10:45:39 | 2026-02-18 09:46:45 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
浙江萧山医院CL-6000i | 2026-02-17 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 178 1987 0289 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 杭州分公司 | BF7-13000173 | #TS000197151 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 浙江萧山医院 | 60038630 | 座席解决 | 2026-02-17 10:27:33 | 2026-02-18 08:53:04 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三乙
自贡市沿滩区永安镇中心卫生院CL-1200i吸附柱垂直运动故障 | CL-1200i吸附柱垂直运动故障 |  | 151 8133 1343 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 | W7-26004037 | #TS000197147 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 自贡市沿滩区永安镇中心卫生院 | 375616 | 派工完成 | 2026-02-17 09:45:05 | 2026-02-17 09:45:09 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
平江县第一人民医院IVD / 凝血仪器 / LBY-XC40B工作站无法打开 | 平江县第一人民医院IVD / 凝血仪器 / LBY-XC40B工作站无法打开 106-AR-8C000069 |  | 157 7307 2400 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 |  | #TS000197146 | IVD | 凝血仪器 | LBY-XC40B | [7 empty] | 平江县第一人民医院 | 309824 | 派工完成 | 2026-02-17 09:43:55 | 2026-02-17 09:43:59 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
江阳区况场街道社区卫生服务中心（泸州市江阳区第三人民医院）IVD / 生化 / BS-830（BA6-53004844）采样针垂直运动错误 | 江阳区况场街道社区卫生服务中心（泸州市江阳区第三人民医院）IVD / 生化 / BS-830（BA6-53004844）采样针垂直运动错误 |  | 182 0837 9488 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | BA6-53004844 | #TS000197143 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 江阳区况场街道社区卫生服务中心（泸州市江阳区第三人民医院） | 381300 | 派工完成 | 2026-02-17 09:16:09 | 2026-02-17 09:16:13 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
北京大学第一医院 - SC-120 | 仪器报错，复位失败 北京大学第一医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1771289300_44609_f642e4_media_1771289222993.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771289300_44609_f642e4_media_1771289222993.jpg?Expires=1780542595&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=CIr7Nx0DSk4fal3%2Fj9v6GNzef68%3D |  | 185 1037 5691 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 北京战略客户部 | SW-56002280 | #TS000197138 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 北京大学第一医院 | 371200 | 派工完成 | 2026-02-17 08:48:18 | 2026-02-18 08:57:37 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三特
云南省马关县人民医院CL-6000i | 2026-02-17 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01004【M1：样本针垂直运动碰撞，具体位置：样本针清洗池】 |  | 182 8762 7267 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | admin |  | 昆明分公司 | BB3-02001090 | #TS000197136 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 云南省马关县人民医院 | 303819 | 派工完成 | 2026-02-17 08:21:03 | 2026-02-18 09:01:39 | 59990010 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
广州中医药大学第三附属医院MC-82扫描仪通信异常 | 广州中医药大学第三附属医院MC-82扫描仪通信异常以致电广州分公司检验主管赵凯跟进，表示不需要坐席下派 |  | 135 3515 3638 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 广州分公司 | DC9-2B000017 | #TS000197135 | IVD | 血球 | MC-82 | [7 empty] | 广州中医药大学第三附属医院 | 336862 | 座席解决 | 2026-02-17 08:06:25 | 2026-02-17 08:06:27 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
（急）荆门市人民医院(荆门市第二人民医院)SPL 2000样本增单元报严重内故障 | （急）荆门市人民医院(荆门市第二人民医院)SPL 2000样本增单元报严重内故障以致电武汉分公司检验主管刘倪跟进处理，表示不需要坐席下派 |  | 135 8135 2030 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 武汉分公司 | BF6-05000335 | #TS000197131 | IVD | 生化 | SPL 2000 | [7 empty] | 荆门市人民医院(荆门市第二人民医院) | 312065 | 座席解决 | 2026-02-17 05:26:12 | 2026-02-17 05:26:13 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
中山大学附属第一医院TM-1000不处理标本 | TM-1000不处理标本 |  | 020 8733 8452 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 广州分公司 | DJ7-58000121 | #TS000197090 | IVD | 血球 | TM-1000 | [7 empty] | 中山大学附属第一医院 | 310396 | 派工完成 | 2026-02-16 17:34:34 | 2026-02-16 17:34:38 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
巴楚县天使医院 - BC-5120 | 反复出现这个鼓掌 巴楚县天使医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1771234067_44609_48e814_media_1771234041850.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771234067_44609_48e814_media_1771234041850.jpg?Expires=1780542595&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=UHYgNXdZ1gZyfmA2P8IyHi%2F3cHI%3D |  | 182 9961 5018 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 新疆分公司 | TQ-21004930 | #TS000197088 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 巴楚县天使医院 | 60057859 | 派工完成 | 2026-02-16 17:27:44 | 2026-02-18 08:57:38 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
贵州省毕节市威宁县黑石镇卫生院BS-430不会更换灯泡 | BS-430不会更换灯泡 |  | 183 8629 5962 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 贵阳分公司 | YW-79000904T | #TS000197057 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 贵州省毕节市威宁县黑石镇卫生院 | 90052670 | 派工完成 | 2026-02-16 12:45:54 | 2026-02-16 12:45:59 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
天门市张港镇卫生院CL-1200i试剂曲线扫码扫不上 | W7-38005499 CL-1200i试剂曲线扫码扫不上 |  | 151 0722 6866 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 |  | #TS000197033 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 天门市张港镇卫生院 | 329371 | 派工完成 | 2026-02-16 10:17:00 | 2026-02-16 10:17:04 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
潜江市积玉口镇卫生院 - CL-1200I | 主曲线扫码不上 天门张港镇卫生院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1771207589_44609_ff1748_media_1771207552674.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771207589_44609_ff1748_media_1771207552674.jpg?Expires=1780542596&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=fpVySoUCWoobs3WZRn3DACMVMVA%3D open_api/tid44609/1771207595_44609_4f6a81_media_1771207560703.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771207595_44609_4f6a81_media_1771207560703.jpg?Expires=1780542596&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=cHWmaeD8u5MlWVlYOjtLgzWlIsw%3D |  | 153 4666 8116 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  |  |  | 武汉分公司 | W7-38005499 | #TS000197030 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 潜江市积玉口镇卫生院 | 384386 | 派工完成 | 2026-02-16 10:06:19 | 2026-02-18 08:57:38 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
（急）蚌埠市第二人民医院(湖滨分院)BC-5180 CRP无法开机 | 蚌埠市第二人民医院(湖滨分院)BC-5180 CRP无法开机，SU-03004977 |  | 158 5575 5767 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 合肥分公司 |  | #TS000197029 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 蚌埠市第二人民医院 | 310807 | 派工完成 | 2026-02-16 10:04:05 | 2026-02-16 10:04:09 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
邛崃可利特结石病医BC-5180 CRP试管架卡住 | 邛崃可利特结石病医BC-5180 CRP试管架卡住，SU-24008726 |  | 198 2890 7922 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 |  | #TS000197025 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 邛崃可利特结石病医 | 60092238 | 派工完成 | 2026-02-16 09:47:54 | 2026-02-16 09:47:57 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
邯郸市永年区第一医院 - BC-5310 CRP | 静脉血白细胞做不出来，稀释血空泡警告，消除警告受到限制 邯郸市永年区第一医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1771205962_44609_1e1173_media_1771205919753.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771205962_44609_1e1173_media_1771205919753.jpg?Expires=1780542596&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=BC1nbl7zxzK%2BtDYJwQrwoAjXq0s%3D |  | 186 1758 7208 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | UL-98000415 | #TS000197023 | IVD | 血球 | BC-5310 CRP | [7 empty] | 邯郸市永年区第一医院 | 90213440 | 派工完成 | 2026-02-16 09:39:16 | 2026-02-18 08:57:39 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
（急）岳池县石垭镇中心卫生院BC-5180 CRP架子卡住 | 岳池县石垭镇中心卫生院BC-5180 CRP架子卡住 老师来电表示问题已经解决，致电工程师袁章彬跟进 |  | 131 8390 7270 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 | SU-1B008122 | #TS000197018 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 岳池县石垭镇中心卫生院 | 379510 | 派工完成 | 2026-02-16 09:22:58 | 2026-02-16 09:23:02 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
溆浦县人民医院CL-6000i | 2026-02-16 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：分杯盘】,A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 153 8626 3685 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | admin |  | 长沙分公司 | BB3-98000803 | #TS000197012 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 溆浦县人民医院 | 309971 | 派工完成 | 2026-02-16 08:34:33 | 2026-02-18 09:01:39 | 59990010 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三乙
云南省马关县人民医院CL-6000i | 2026-02-16 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22103【M1：样本针释放真空失败】,A01004【M1：样本针垂直运动碰撞，具体位置：样本针清洗池】 |  | 182 8762 7267 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | admin |  | 昆明分公司 | BB3-02001090 | #TS000197008 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 云南省马关县人民医院 | 303819 | 派工完成 | 2026-02-16 08:01:21 | 2026-02-18 09:01:40 | 59990010 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
莎车县人民医院CX-9000 | 2026-02-15 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码33102038【试剂针R21竖直动作异常，试剂针R21竖直动作异常】,34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】,29102038【试剂针R11竖直动作异常，试剂针R11竖直动作异常】 试剂未撕封口膜，后台显示仪器已恢复测试，此单暂且封闭 |  | 137 7988 3890 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 新疆分公司 | GC8-47000666 | #TS000197007 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 莎车县人民医院 | 321269 | 无需技术支持 | 2026-02-16 08:01:18 | 2026-02-16 08:13:19 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 二甲
（急）漾濞县人民医院BC-7500[NR] CS浮指状态异常，漏液 | （急）漾濞县人民医院BC-7500[NR] CS浮指状态异常，漏液以致电昆明检验主管刘科未接听，以致电产线主管苏曙明，表示漏液是硬件问题要下派工程师 |  | 184 6976 1966 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 昆明分公司 | DC6-38002702 | #TS000197002 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 漾濞县人民医院 | 303859 | 派工完成 | 2026-02-16 01:05:11 | 2026-02-16 01:05:16 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
上海好望角医院有限公司BC-6800PLUSmcc很高 | 上海好望角医院有限公司BC-6800PLUSmcc很高以致电上海工程师吴晓霖跟进处理，表示不需要下派 |  | 183 6201 1988 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 上海分公司 | UC-5B005266 | #TS000196960 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 上海好望角医院有限公司 | 90242943 | 座席解决 | 2026-02-15 21:49:56 | 2026-02-15 21:49:57 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二丙
空军第986医院 CRP-M100电压异常 | 空军第986医院 CRP-M100电压异常以致电西安分公司检验主管刘鹏浩跟进处理，表示不需要坐席下派 |  | 187 0087 5965 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 西安分公司 | TT-05000655 | #TS000196912 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 空军第986医院 | 301676 | 座席解决 | 2026-02-15 19:25:39 | 2026-02-15 19:25:40 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
婺源县赋春中心卫生院CL-1200I建立真空失败 | CL-1200I建立真空失败，无法提供序列号 |  | 157 7915 3606 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 南昌分公司 |  | #TS000196866 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 婺源县赋春中心卫生院 | 381484 | 派工完成 | 2026-02-15 16:15:14 | 2026-02-15 16:15:18 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
北京京煤集团总医院CL-8000I指控结果又异常 | 北京京煤集团总医院CL-8000I指控结果又异常 无法提供序列号 |  | 189 1013 5268 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 北京分公司 |  | #TS000196864 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 北京京煤集团总医院 | 305968 | 派工完成 | 2026-02-15 16:10:52 | 2026-02-15 16:10:56 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
广东祈福医院有限公司BC-5120本底异常 | BC-5120本底异常 |  | 186 0201 1323 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 广州分公司 | TQ-97002307 | #TS000196845 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 广东祈福医院有限公司 | 60027960 | 派工完成 | 2026-02-15 15:14:35 | 2026-02-15 15:14:39 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
成都市金牛区茶店子社区卫生服务中心 - BC-5180 CRP | 质控在控，做出来的结果不理想 成都市金牛区茶店子社区卫生服务中心 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1771138367_44609_08db6d_media_1771138333170.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771138367_44609_08db6d_media_1771138333170.mp4?Expires=1780542597&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=HrLc1%2FbyF1AdwqbkNE95QCwP9SA%3D open_api/tid44609/1771138368_44609_d777e3_media_1771138341342.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771138368_44609_d777e3_media_1771138341342.jpg?Expires=1780542597&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=iLPvb6l6aIME%2F0%2BYZInlxMrlR0w%3D open_api/tid44609/1771138369_44609_e98bd0_media_1771138347589.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771138369_44609_e98bd0_media_1771138347589.jpg?Expires=1780542597&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=khjNYn2%2B5syPfFC89opgQx0XoTo%3D |  | 158 8249 1515 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | admin |  | 成都分公司 | SU-97003660 | #TS000196822 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 成都市金牛区茶店子社区卫生服务中心 | 90044952 | 派工完成 | 2026-02-15 14:52:33 | 2026-02-18 08:57:33 | 59990010 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
江阴市中医院BC-7500[NR] CS轨道动作暂停，无法消除 | BC-7500[NR] CS轨道动作暂停，无法消除 |  | 177 9875 1889 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 苏州分公司 | DC6-43003585 | #TS000196820 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 江阴市中医院 | 300189 | 派工完成 | 2026-02-15 14:43:12 | 2026-02-15 14:43:16 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
天津滨海高新区华苑科技园社区卫生服务中心IVD / 生化 / CL-2000I空闲的状态会不会消耗试剂 | 天津滨海高新区华苑科技园社区卫生服务中心IVD / 生化 / CL-2000I空闲的状态会不会消耗试剂， 王老师19212255801要求5点前回复，W5-3B002417，致电内部工程师孙文彬跟进 |  | 192 1225 5801 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 天津分公司 | W5-3B002417 | #TS000196817 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 天津滨海高新区华苑科技园社区卫生服务中心 | 90342840 | 派工完成 | 2026-02-15 14:37:08 | 2026-02-15 14:37:12 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
唐县人民医院 - BC-7500[NR] CS轨道故障 | 轨道故障 唐县人民医院 医学装备科 |  | 152 3311 3402 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | DC6-37002678 | #TS000196815 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 唐县人民医院 | 307848 | 派工完成 | 2026-02-15 14:28:58 | 2026-02-18 08:57:08 | 59990010 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
麦盖提县尕孜库勒乡卫生院BS-830试剂针运动碰撞 | 麦盖提县尕孜库勒乡卫生院BS-830试剂针运动碰撞 无法提供序列号，伊斯马衣力15199896383，致电检验主管孙涛跟进 |  | 151 9989 6383 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 |  | #TS000196795 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 麦盖提县尕孜库勒乡卫生院 | 329994 | 派工完成 | 2026-02-15 13:12:14 | 2026-02-15 13:12:17 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
西安庆华医院BS-830S水空白超限 | BS-830S水空白超限，无法提供序列号 |  | 139 9134 5340 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 西安分公司 |  | #TS000196772 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 西安庆华医院 | 60045263 | 派工完成 | 2026-02-15 12:18:21 | 2026-02-15 12:18:25 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
昆明市晋宁县昆阳社区卫生服务中心BS-430撞针 | 昆明市晋宁县昆阳社区卫生服务中心BS-430撞针 |  | 136 6976 3023 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 昆明分公司 | YW-98002952 | #TS000196751 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 昆明市晋宁县昆阳社区卫生服务中心 | 60029700 | 派工完成 | 2026-02-15 11:34:02 | 2026-02-15 11:34:06 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
抚顺望花区朴屯街道社区卫生服务中心BS-430试剂针界面检测失效 | BS-430试剂针界面检测失效 |  | 132 5275 0612 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 沈阳分公司 | YW-54011509 | #TS000196744 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 抚顺望花区朴屯街道社区卫生服务中心 | 60098963 | 派工完成 | 2026-02-15 11:16:02 | 2026-02-15 11:16:06 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
上海市口腔医院闵行分院BS-600M（BH9-43000777）异常标本，仪器发生故障导致样本作废，但是系统页面未播报故障 | 上海市口腔医院闵行分院BS-600M（BH9-43000777）异常标本，仪器发生故障导致样本作废，但是系统页面未播报故障 |  | 157 2156 7980 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 上海分公司 | BH9-43000777 | #TS000196742 | IVD | 生化 | BS-600M | [7 empty] | 上海市口腔医院闵行分院 | 60553804 | 派工完成 | 2026-02-15 11:14:37 | 2026-02-15 11:14:40 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
湖南省第二人民医院BC-7500[NR] CS操作界面面板没反应 | BC-7500[NR] CS操作界面面板没反应 |  | 137 8710 1927 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | DC6-19000158 | #TS000196732 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 湖南省第二人民医院 | 309662 | 派工完成 | 2026-02-15 10:49:49 | 2026-02-15 10:49:52 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
苏州大学附属儿童医院（园区总院）SC-120（UN-1A000347）拨片栏坏了，需要跟进 | 苏州大学附属儿童医院（园区总院）SC-120（UN-1A000347）拨片栏坏了，需要跟进 致电检验主管吴沐然跟进 |  | 188 9694 2656 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 苏州分公司 | UN-1A000347 | #TS000196731 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 苏州大学附属儿童医院（园区总院） | 60107550 | 派工完成 | 2026-02-15 10:48:38 | 2026-02-15 10:48:42 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
宜宾三江新区白沙湾社区卫生服务中心CL-2000i试剂曲线扫不出 | CL-2000i试剂曲线扫不出 |  | 135 6857 6891 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 | W5-3C002478 | #TS000196727 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 宜宾三江新区白沙湾社区卫生服务中心 | 60089246 | 派工完成 | 2026-02-15 10:33:11 | 2026-02-15 10:33:15 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
苏州大学附属儿童医院（园区总院） - SC-120 | 玻片篮放进去没有反应 苏州大学附属儿童医院（园区总院） 医学检验科 已有408119049 附件: open_api/tid44609/1771122744_44609_c4cc6a_media_1771122716685.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771122744_44609_c4cc6a_media_1771122716685.jpg?Expires=1780542597&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=J%2B1fgOJK3AtN%2B2gFozA3Znxwfsw%3D |  | 198 0508 8845 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 苏州分公司 | UN-1A000347 | #TS000196724 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 苏州大学附属儿童医院（园区总院） | 60107550 | 座席解决 | 2026-02-15 10:32:22 | 2026-02-18 08:46:43 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
沧县姚官屯乡卫生院BS-220（XJ-29001273）灯泡亮度过低 | 沧县姚官屯乡卫生院BS-220（XJ-29001273）灯泡亮度过低 郎老师18732760651来电催促，致电检验主管李广达跟进 |  | 187 3276 0651 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | XJ-29001273 | #TS000196713 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 沧县姚官屯乡卫生院 | 336629 | 派工完成 | 2026-02-15 09:47:52 | 2026-02-15 09:47:55 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
赤峰清河医院BS-800显示未使用指定校准品 | 赤峰清河医院BS-800显示未使用指定校准品，，XE-77001173 |  | 193 2648 6638 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000196712 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 赤峰清河医院 | 90274915 | 派工完成 | 2026-02-15 09:47:02 | 2026-02-15 09:47:05 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
那坡县人民医院SPL 2000电解质质控不过，报警液面过高 | 那坡县人民医院SPL 2000电解质质控不过，报警液面过高 |  | 137 6915 2213 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 南宁分公司 | BF6-0C000505 | #TS000196706 | IVD | 生化 | SPL 2000 | [7 empty] | 那坡县人民医院 | 302414 | 派工完成 | 2026-02-15 09:32:37 | 2026-02-15 09:32:41 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
灰山港镇甘泉山村卫生室BC-10报警请解决故障再使用 | 灰山港镇甘泉山村卫生室BC-10报警请解决故障再使用 |  | 133 9737 5120 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 长沙分公司 | UH-99001530 | #TS000196698 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 桃江县灰山港镇中心卫生院 | 366588 | 派工完成 | 2026-02-15 09:07:31 | 2026-02-15 09:07:34 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
长沙高新木棉花门诊有限公司bs-360s PC校准过期 | 长沙高新木棉花门诊有限公司bs-360s PC校准过期 BB6-29003537 |  | 176 7405 0595 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | BB6-29003537 | #TS000196697 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 长沙高新木棉花门诊有限公司 | 90312157 | 派工完成 | 2026-02-15 09:05:59 | 2026-02-15 09:06:02 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
山东省菏泽市曹县人民医院BC-7500[NR] CS采样组件动作异常 | 山东省菏泽市曹县人民医院BC-7500[NR] CS采样组件动作异常 |  | 155 0642 2914 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 济南分公司 | DC6-1A000226 | #TS000196692 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 山东省菏泽市曹县人民医院 | 300779 | 派工完成 | 2026-02-15 08:34:04 | 2026-02-15 08:34:08 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
荔浦市人民医院CL-6000i | 2026-02-15 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,A14003【M1：分杯盘运动错误】 |  | 159 7732 3262 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | admin |  | 南宁分公司 | BF7-96000023 | #TS000196682 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 荔浦市人民医院 | 302309 | 派工完成 | 2026-02-15 08:00:06 | 2026-02-18 08:56:28 | 59990010 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
温州市中医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000仪器提示洗正液不足，老师不知道哪里更换需要工程师协助 | 温州市中医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000仪器提示洗正液不足，老师不知道哪里更换需要工程师协助 转杭州分公司检验主管张云起18665931973协助跟进 |  | 057 7566 71545 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 杭州分公司 | GC8-38000346 | #TS000196664 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 温州市中医院 | 101108 | 派工完成 | 2026-02-15 06:55:03 | 2026-02-15 06:55:07 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
西安交通大学第一附属医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP机器检测出来的数值差太多，不同模式查出来差的很多，想知道差这么多这个原因 | 西安交通大学第一附属医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP机器检测出来的数值差太多，不同模式查出来差的很多，想知道差这么多这个原因 转西安分公司检验主管刘鹏浩15090108638协助跟进 |  | 135 7186 2389 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 西安分公司 | DB9-17000819 | #TS000196654 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 西安交通大学第一附属医院 | 305460 | 派工完成 | 2026-02-15 00:59:18 | 2026-02-15 00:59:22 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
朝阳市第四医院IVD / 血球 / MC-82拨片消除故障 | 朝阳市第四医院IVD / 血球 / MC-82拨片消除故障 转沈阳分公司检验主管毕仕杰18588299510协助跟进 |  | 186 9822 0881 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 沈阳分公司 | DC9-49000109 | #TS000196608 | IVD | 血球 | MC-82 | [7 empty] | 朝阳市第四医院 | 60032825 | 派工完成 | 2026-02-14 20:46:36 | 2026-02-14 20:46:40 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
湾溪乡卫生院BC-5000打印不出结果 | SS-77004489 BC-5000打印不出结果 【故障现象】：设备跟记录仪无法连接 【排查过程】：客户设备今天进行移机，重启时未连接打印机跟设备的通信线，连接后打印正常。 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 182 7455 6298 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 |  | #TS000196544 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 湾溪乡卫生院 | 90398564 | 技术支持解决 | 2026-02-14 17:54:27 | 2026-02-14 18:01:11 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
福清市妇幼保健院BC-7500[NR] CRP溶胶试剂温度异常 | BC-7500[NR] CRP溶胶试剂温度异常 【故障现象】：乳胶试剂温度异常 【排查过程】：制冷仓温度偏高，发现防尘网，灰尘较多，清洗后正常。 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 198 5970 9577 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 福州分公司 | DB9-27001353 | #TS000196499 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 福清市妇幼保健院 | 313562 | 技术支持解决 | 2026-02-14 16:26:24 | 2026-02-14 16:45:15 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
绵阳市盐亭县肿瘤医院IVD / 血球 / BC-7500[N] CRP白细胞检测结果是* | 绵阳市盐亭县肿瘤医院IVD / 血球 / BC-7500[N] CRP白细胞检测结果是* DB7-3C000577 【故障现象】：白细胞不分类 【排查过程】：经排查FD染色液未灌注进去，重新灌注。 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 139 8118 8419 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | DB7-3C000577 | #TS000196474 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CRP | [7 empty] | 绵阳市盐亭县肿瘤医院 | 314284 | 技术支持解决 | 2026-02-14 15:52:48 | 2026-02-14 16:07:52 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
宜昌市夷陵太平溪镇中心卫生院BC-5180咨询校准品批号PLUS0226的靶值 | 宜昌市夷陵太平溪镇中心卫生院BC-5180咨询校准品批号PLUS0226的靶值，未提供序列号 【故障现象】：咨询靶值表 【排查过程】：为客户提供靶值表。 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 186 7178 5868 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990004 |  | 武汉分公司 |  | #TS000196452 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 宜昌市夷陵太平溪镇中心卫生院 | 318423 | 技术支持解决 | 2026-02-14 15:05:59 | 2026-02-14 15:15:36 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
李沧区民泰康诊所IVD / 血球 / BC-5385 CRP，LC 溶血剂过期，开机过程未完成。询问怎么操作 | 李沧区民泰康诊所IVD / 血球 / BC-5385 CRP，LC 溶血剂过期，开机过程未完成。询问怎么操作 DD4-3D000918 【故障现象】：LC试剂过期 【排查过程】：联系供货商提供试剂条码。 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 132 9031 6668 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 青岛分公司 | DD4-3B000918 | #TS000196446 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 李沧区民泰康诊所 | 90014907 | 技术支持解决 | 2026-02-14 14:56:13 | 2026-02-14 14:59:04 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
怀化市新晃县鱼市镇卫生院HGB本底电压异常，退出休眠操作自行失败 | 怀化市新晃县鱼市镇卫生院HGB本底电压异常，退出休眠操作自行失败 【故障现象】：HGB电压异常 【排查过程】：排查发现稀释液管路脱落，重新连接。 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 193 7500 0180 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 长沙分公司 | SS-77004633 | #TS000196424 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 怀化市新晃县鱼市镇卫生院 | 310148 | 技术支持解决 | 2026-02-14 14:12:25 | 2026-02-14 14:52:29 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
红河州绿春县方舱医院 - BS-600 | 扫不上去试剂 红河州绿春县方舱医院 医学检验科 【故障现象】：试剂条码扫描不上 【排查过程】：客户已联系导当地工程师，问题已解决。 【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: open_api/tid44609/1771047901_44609_4ada69_media_1771047880207.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771047901_44609_4ada69_media_1771047880207.jpg?Expires=1780542597&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=yBa0GmRhyCM7%2FMBE1JXd1pjfxQY%3D |  | 136 7879 9561 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  |  |  | 昆明分公司 | YS-23001985 | #TS000196412 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 红河州绿春县方舱医院 | 90305640 | 技术支持解决 | 2026-02-14 13:44:55 | 2026-02-14 14:10:57 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
监利市桥市镇卫生院BC-5180更换稀释液，还是报警无稀释液 | 监利市桥市镇卫生院BC-5180更换稀释液，还是报警无稀释液 【故障现象】： 报警稀释液无 【排查过程】： 试剂余量正常，稀释液传感器抖动时好时坏。 【故障定位】：检查稀释液传感器。 【一线建议】： 检查稀释液传感器。 【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 159 2657 9933 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 武汉分公司 | RG-95102976 | #TS000196411 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 监利市桥市镇卫生院 | 367759 | 派工完成 | 2026-02-14 13:44:32 | 2026-02-14 14:00:11 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
南山区医疗集团总部IVD / 血球 / BC-5180 CRPHJB检测异常，本底电压异常 | 南山区医疗集团总部IVD / 血球 / BC-5180 CRPHJB检测异常，本底电压异常 HU-66000109 【故障现象】：HGB本底电压异常 【排查过程】：指导客户调整HGB本底电压。 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 158 2023 9017 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 深圳分公司 |  | #TS000196372 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 南山区医疗集团总部 | 90192781 | 技术支持解决 | 2026-02-14 12:21:14 | 2026-02-14 12:26:19 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
新疆沙湾县人民医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS有两到三项检测结果异常 | 新疆沙湾县人民医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS有两到三项检测结果异常 uc-0a001440，吴老师13779211745。 再次来电更改联系人马老师15299941981，转佟建阳 【故障现象】： HGB结果低 【排查过程】：客户反映说是换了穿刺针之后出现这种情况。 【故障定位】： 客户反映说是换了穿刺针之后出现问题，和希森美康对比偏低二三十。 【一线建议】： 检查分血阀分血样本加入。 【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 181 9965 7978 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | UC-0A001440 | #TS000196366 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 新疆沙湾县人民医院 | 301584 | 派工完成 | 2026-02-14 12:09:50 | 2026-02-14 12:29:44 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
英山县人民医院BS-2000M如何更换新电极 | 英山县人民医院BS-2000M如何更换新电极 【故障现象】： 超过温度传感器有效范围 【排查过程】： 客户咨询电极活化，更换完后，报警超过温度范围。 【故障定位】： 排查传感器问题，管路松动。 【一线建议】： 排查传感器问题，管路松动。 【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 134 6988 3558 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990006 |  | 武汉分公司 | YA-04000613 | #TS000196330 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 英山县人民医院 | 312134 | 派工完成 | 2026-02-14 11:20:05 | 2026-02-14 11:35:27 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
个旧市保和乡卫生院BS-430光源灯没有打开 | BS-430光源灯没有打开 【故障现象】：报警光源灯未打开 【排查过程】： 测得光度计检测，报警光源灯未打开.打开反应盘盖，发现有溢流情况。 【故障定位】： 客户描述装机，后就未更换过光源灯.查找溢流原因。 【一线建议】： 光源灯，排查溢流情况。 【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 152 0876 8425 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 昆明分公司 | YW-02003694 | #TS000196328 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 个旧市保和乡卫生院 | 90013683 | 派工完成 | 2026-02-14 11:17:08 | 2026-02-14 11:28:38 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
保定市易县易水医院IVD / 血球 / BC-5380 CRP试剂过期需要新的码 | 保定市易县易水医院IVD / 血球 / BC-5380 CRP试剂过期需要新的码 无法提供序列号 【故障现象】：试剂过期需要提供条码 【排查过程】：联系供货商。 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 156 3222 3555 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000196327 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 保定市易县易水医院 | 372514 | 技术支持解决 | 2026-02-14 11:16:35 | 2026-02-14 11:24:07 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
靖西市中医医院EXC810报警4000610,4000604,4000612，走刀限位撞击，更换了配件后还是偶发故障 | 靖西市中医医院EXC810报警4000610,4000604,4000612，走刀限位撞击，更换了配件后还是偶发故障 渠道工程师咨询问题处理，已给出排查思路 |  | 187 7719 8270 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990006 |  | 南宁分公司 |  | #TS000196310 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 靖西市中医医院 | 302413 | 技术支持解决 | 2026-02-14 10:49:04 | 2026-02-14 11:08:51 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
长兴县第三人民医院CL-6000i肌钙蛋白的结果异常 | 长兴县第三人民医院CL-6000i肌钙蛋白的结果异常 【故障现象】：肌钙蛋白结果异常 【排查过程】：肌钙蛋白结果异常.需要临床介入。 【故障定位】： 肌钙蛋白结果异常.需要临床介入。 【一线建议】： 肌钙蛋白结果异常.需要临床介入。 【下派理由】：肌钙蛋白结果异常.病人对设备结果有质疑，需要临床介入。 |  | 159 5725 0036 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990004 |  | 杭州分公司 | BB3-25002629 | #TS000196305 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 长兴县第三人民医院 | 60095244 | 派工完成 | 2026-02-14 10:44:50 | 2026-02-14 10:49:44 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
华坪县荣将卫生院BC-5000(SS-5A013232)真开压力异常 | 华坪县荣将卫生院BC-5000(SS-5A013232)真开压力异常 |  | 137 6901 7996 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 昆明分公司 | SS-5A013232 | #TS000196303 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 华坪县荣将卫生院 | 90025831 | 派工完成 | 2026-02-14 10:41:34 | 2026-02-14 11:06:29 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
深圳市职业病防治院IVD / 血球 / H50（TF-0B010630）检测不出结果 | 深圳市职业病防治院IVD / 血球 / H50（TF-0B010630）检测不出结果 |  | 177 2263 3634 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 深圳分公司 | TF-0B010630 | #TS000196293 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 深圳市职业病防治院 | 318056 | 派工完成 | 2026-02-14 10:34:42 | 2026-02-14 10:34:46 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
天柱县江东镇卫生院BC-5385 CRP统计值为零 | 天柱县江东镇卫生院BC-5385 CRP统计值为零 【故障现象】：自动进样无法做样本 【排查过程】：客户模式选为自动静脉全血，血实际放到了封闭进样舱，调整模式。 【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 182 1233 4268 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990006 |  | 贵阳分公司 | DD4-55003288 | #TS000196284 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 天柱县江东镇卫生院 | 90398835 | 技术支持解决 | 2026-02-14 10:23:09 | 2026-02-14 10:34:46 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
张十字庄村卫生所BC-10显示稀释液用完了，但是实际还有 | 张十字庄村卫生所BC-10显示稀释液用完了，但是实际还有UH-05002561。 李老师19303113221 |  | 193 0311 3221 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | UH-05002561 | #TS000196283 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 张十字庄村卫生所 | 90203029 | 技术支持解决 | 2026-02-14 10:22:13 | 2026-02-14 12:16:40 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆和田市肖尔巴格乡卫生院BC-5180做不出结果 | BC-5180做不出结果 【故障现象】： WBC堵孔，然后白细胞有无总数不分类 【排查过程】：试剂灌注正常 【故障定位】： 排查溶血剂，混匀情况。 【一线建议】：排查溶血剂，混匀情况 【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 181 9933 7941 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | RG-31105878 | #TS000196278 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆和田市肖尔巴格乡卫生院 | 375947 | 派工完成 | 2026-02-14 10:15:53 | 2026-02-14 10:30:59 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
东莞市厚街医院 - BC-7500[NR] CS | 采样针寿命到期 东莞市厚街医院 医学检验科 【故障现象】：穿刺针寿命到期 【排查过程】： ：穿刺针寿命到期，建议更换。 【故障定位】： 穿刺针寿命到期，建议更换。 【一线建议】： 穿刺针。 【下派理由】： 客户要求当地工程师联系。 附件: open_api/tid44609/1771034659_44609_b610b3_media_1771034633925.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771034659_44609_b610b3_media_1771034633925.jpg?Expires=1780542597&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=KxHLhzBaeAh1Lx1SrNw9ngLhOBk%3D open_api/tid44609/1771034660_44609_6daad1_media_1771034633926.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771034660_44609_6daad1_media_1771034633926.jpg?Expires=1780542597&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=q0P7j35kUGipbKnsuLZm8QZsqp8%3D |  | 137 1241 3306 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | admin |  | 深圳分公司 | DC6-52004983 | #TS000196271 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 东莞市厚街医院 | 306933 | 派工完成 | 2026-02-14 10:04:16 | 2026-02-14 10:32:48 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P1 IVD VIP1 | 三甲
长沙市第四医院（滨水新城院区） - EXC810 | 漏水 长沙市第四医院（滨水新城院区） 医学检验科 已指导处理，临时可用，nian hou shang men chu ku 附件: open_api/tid44609/1771032956_44609_f83097_media_1771032941859.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771032956_44609_f83097_media_1771032941859.jpg?Expires=1780542597&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=iUrXkloD3PHPud0uWZ5ppk6aWMU%3D |  | 177 7319 5121 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  |  |  | 长沙分公司 | 106-BB-23000075 | #TS000196257 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 长沙市第四医院（滨水新城院区） | 60589512 | 技术支持解决 | 2026-02-14 09:35:51 | 2026-02-14 09:57:35 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
长沙市第四医院（滨水新城院区） - EXC810 | 漏水 长沙市第四医院（滨水新城院区） 医学检验科 废液接头开裂，已指导客户临时处理，此单暂且封闭，节后工程师上门chu li 附件: open_api/tid44609/1771032842_44609_952baf_media_1771032823820.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771032842_44609_952baf_media_1771032823820.jpg?Expires=1780542597&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=eUpLoBDW065nXslijGu%2FAYX2hT8%3D |  | 177 7319 5121 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 长沙分公司 | 106-BB-23000075 | #TS000196255 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 长沙市第四医院（滨水新城院区） | 60589512 | 技术支持解决 | 2026-02-14 09:33:58 | 2026-02-14 09:56:50 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
杭州卓康综合门诊部有限公司 BC-5000液体压力异常 | 杭州卓康综合门诊部有限公司 BC-5000液体压力异常，15287980504李老师， 【故障现象】：液体压力超载 【排查过程】： 客户无法拆机操作。 【故障定位】：管路清理。 【一线建议】：管路清理。 【下派理由】： 明确说明为何必须现场处理，如：需现场拆机，客户无法自行操作。 老师15669377989来电催促，致电工程师王皓跟进 附件: 606aae5b6db7beb4a3055e596f161c2e.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/606aae5b6db7beb4a3055e596f161c2e_1771033873274_an22z.jpg?Expires=1780542597&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=6%2B8B10x%2Fy4EjCMyDkpc1QCLPmv0%3D |  | 152 8798 0504 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990006 |  | 杭州分公司 |  | #TS000196252 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 杭州卓康综合门诊部有限公司 | 90204799 | 派工完成 | 2026-02-14 09:30:39 | 2026-02-14 09:51:32 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
柳江区穿山镇卫生院BC-5385 CRP乳胶试剂信息异常，无法消除 | 柳江区穿山镇卫生院BC-5385 CRP乳胶试剂信息异常，无法消除 【故障现象】：乳胶试剂读取异常 【排查过程】：试剂余量仅剩两人份，重新放置试剂无法消除，更换新的试剂正常。 【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 158 7823 0770 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990006 |  | 南宁分公司 | DD4-45001600 | #TS000196248 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 柳江区穿山镇卫生院 | 90092675 | 技术支持解决 | 2026-02-14 09:23:34 | 2026-02-14 09:32:28 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
内江市东兴区双桥镇卫生院IVD / 血球 / BC-5380 CRP定样机构动作异常，异常无法消除 | 内江市东兴区双桥镇卫生院IVD / 血球 / BC-5380 CRP定样机构动作异常，异常无法消除 DD3-5B001626 【故障现象】：进样机构动作异常 【排查过程】：清理进样机构台面血渍，擦拭。 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 151 8213 1400 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | DD3-5B001626 | #TS000196246 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 内江市东兴区双桥镇卫生院 | 376793 | 技术支持解决 | 2026-02-14 09:12:16 | 2026-02-14 09:54:53 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
英德市沙口镇卫生院BC-5180 CRP真空异常 | 英德市沙口镇卫生院BC-5180 CRP真空异常 【故障现象】： 真空异常 【排查过程】： 排查管路，这是动态压力异常，状态里压力都是正常的，一做样本就报警。 【故障定位】： 排查管路，这是动态压力异常，状态里压力都是正常的，一做样本就报警。 【一线建议】： 排查相关管路。 【下派理由】： 需现场拆机，客户无法自行操作。 |  | 076 3255 1087 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 广州分公司 | SU-0C006472 | #TS000196244 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 英德市沙口镇卫生院 | 360887 | 派工完成 | 2026-02-14 09:09:15 | 2026-02-14 09:30:53 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
内江市东兴区双桥镇卫生院IVD / 血球 / BC-5380 CRP指控的帽子无意识打开十多分钟，询问需不需要进一步检查，设备未报警 | 内江市东兴区双桥镇卫生院IVD / 血球 / BC-5380 CRP指控的帽子无意识打开十多分钟，询问需不需要进一步检查，设备未报警 DD3-5B001626 【故障现象】：质控品液体盖子脱落，液体洒在机器内部 【排查过程】：建议客户打开设备，前盖，清理洒的液体。 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 151 8213 1400 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | DD3-5B001626 | #TS000196227 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 内江市东兴区双桥镇卫生院 | 376793 | 技术支持解决 | 2026-02-14 08:40:04 | 2026-02-14 08:43:19 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
腾冲市人民医院BC-6800PLUS样本不进行检测 | 腾冲市人民医院BC-6800PLUS样本不进行检测 【故障现象】：质控条码无法扫描 【排查过程】：拿出质控检查，侧边条码有赃污，清理后重新扫码 【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 135 5679 9381 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 昆明分公司 | DJ7-53000069 | #TS000196223 | IVD | 血球 | TM-1000 | [7 empty] | 腾冲市人民医院 | 337204 | 技术支持解决 | 2026-02-14 08:29:58 | 2026-02-14 08:53:33 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
上海市嘉定区南翔医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS无法开机仪器报警还漏液 | 上海市嘉定区南翔医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS无法开机仪器报警还漏液 转上海分公司检验主管吴晓霖18682153227协助跟进，未能拨通产线主管与工程师电话，已转RTS紧急接口人胡宗亚协助跟进 老师二次来电催促 |  | 193 7073 5645 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990053 |  | 上海分公司 | UC-04000982 | #TS000196209 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 上海市嘉定区南翔医院 | 311748 | 派工完成 | 2026-02-14 05:46:12 | 2026-02-14 05:46:16 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
山西医科大学第二医院 - BC-5390 CRP | 消除多次无法清除 山西医科大学第二医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1771018391_44609_5753f0_media_1771018337644.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1771018391_44609_5753f0_media_1771018337644.jpg?Expires=1780542598&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=JFpJBrYM35YXxRqK5x2trPu4Lk4%3D |  | 187 3417 7071 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | admin |  | 太原分公司 | ST-79001318 | #TS000196208 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 山西医科大学第二医院 | 321144 | 派工完成 | 2026-02-14 05:33:08 | 2026-02-18 08:42:44 | 59990010 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
郧西县河夹镇卫生院BS-450水空白超线 | 郧西县河夹镇卫生院BS-450水空白超线 【故障现象】：水空白超限 【排查过程】：仪器很长时间没有 确认反应盘无溢流 指导客户强化清洗反应杯、光度计检测 故障依旧 【故障定位】：水质、注液量、光源灯 【一线建议】：申请电磁阀、光源灯备用 【下派理由】：需现场处理 |  | 159 2617 6283 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 | YV-03000814 | #TS000195962 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 郧西县河夹镇卫生院 | 312557 | 派工完成 | 2026-02-13 17:31:48 | 2026-02-13 17:50:38 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
山西平遥县妇幼保健院BS-830报警未检测到液面 | 山西平遥县妇幼保健院BS-830报警未检测到液面 【故障现象】：第一试剂针清洗时未检测到液面 【排查过程】：系统恢复外壁清洗出水正常 能包裹针尖 怀疑液面检测问题 【故障定位】：现场确认外壁清洗出水量 检测液面检测板电压 【一线建议】：申请液面检测板备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 150 3563 7704 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 太原分公司 | BA6-28002742 | #TS000195931 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 山西平遥县妇幼保健院 | 304865 | 派工完成 | 2026-02-13 17:12:51 | 2026-02-13 17:17:35 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
邓州肿瘤医院BC-5130本底异常 | 邓州肿瘤医院BC-5130本底异常 【故障现象】：本底异常 【排查过程】：空白测试 wbc本底0.26 偏高 【故障定位】：稀释液过滤器、管路是否气泡 【一线建议】：检查稀释液管路、特别是过滤器 【下派理由】：液路故障 |  | 139 3777 8819 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 郑州分公司 | TR-79000264 | #TS000195857 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 邓州肿瘤医院 | 90052928 | 派工完成 | 2026-02-13 16:27:11 | 2026-02-13 16:46:19 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
岳阳县长湖卫生院BS-460咨询试剂使用问题 | 岳阳县长湖卫生院BS-460咨询试剂使用问题 【故障现象】：质控靶值设置 【排查过程】：不清楚肌酐怎么选择质控141124039前、后靶值选择 【处理结果】：客户能正确区分批号之前、之后， |  | 152 0032 9153 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 | YU-0C001346 | #TS000195828 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 岳阳县长湖卫生院 | 90226282 | 技术支持解决 | 2026-02-13 16:10:09 | 2026-02-13 16:48:55 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
包头市昆区潘光西医诊所5120本底异常 | 包头市昆区潘光西医诊所5120本底异常 未提供序列号 【故障现象】：液体压力异常 【排查过程】：稀释液管路正常 重启无法消除 【故障定位】：查看液体压力趋势图、检查压断阀管路 【一线建议】：申请液压传感器、电磁阀备用 【下派理由】：需现场处理 |  | 138 4720 7557 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990050 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000195821 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 包头市昆区潘光西医诊所 | 90056122 | 派工完成 | 2026-02-13 16:08:08 | 2026-02-13 16:44:13 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
久治县医院BS-800结果异常 | 久治县医院BS-800结果异常 【故障现象】：CK-MB结果普遍偏高 【排查过程】：校准一月前做的、质控正常、CK-MB偏高很多 【故障定位】：交叉污染、试剂或校准问题、仪器维护不足 【一线建议】：现场排查具体问题 【下派理由】：需现场处理 |  | 199 9748 2056 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | YP-86000450 | #TS000195776 | IVD | 生化 | SPL 1000 | [7 empty] | 久治县医院 | 60055564 | 派工完成 | 2026-02-13 15:48:44 | 2026-02-13 15:53:59 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
开封市杜良乡卫生院BS-1000M模板显示红色 | 开封市杜良乡卫生院BS-1000M模板显示红色无法提供序列号 【故障现象】：模块无法恢复 【排查过程】：视频查看 仪器停止状态 水机不制水水箱空导致无法恢复 医院无法联系到水机厂家 【故障定位】：水机不制水 【一线建议】：协助科室处理水机问题 【下派理由】：需工程师跟进处理 |  | 158 9032 9925 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 郑州分公司 |  | #TS000195735 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 开封市杜良乡卫生院 | 90000287 | 派工完成 | 2026-02-13 15:29:53 | 2026-02-13 15:29:54 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
开封市杜良乡卫生院BS-1000M设备报警 | 开封市杜良乡卫生院BS-1000M设备报警无法提供序列号 【故障现象】：水箱空 【排查过程】：水机不制水 导致没有去离子水进入仪器水箱触发报警 需联系水机厂家处理水机问题 【处理结果】：需联系水机厂家处理水机问题 |  | 158 9032 9925 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 郑州分公司 |  | #TS000195585 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 开封市杜良乡卫生院 | 90000287 | 技术支持解决 | 2026-02-13 13:37:54 | 2026-02-13 13:44:10 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
开封市杜良乡卫生院BS-1000M水箱空 | 开封市杜良乡卫生院BS-1000M水箱空 【故障现象】：水箱空 【排查过程】：水机不制水 导致没有去离子水进入仪器水箱触发报警 需联系水机厂家处理水机问题 【处理结果】：需联系水机厂家处理水机问题 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 郑州分公司 |  | #TS000195575 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 开封市杜良乡卫生院 | 90000287 | 无需技术支持 | 2026-02-13 13:26:32 | 2026-02-13 14:06:04 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
庄河市第二人民医院BC-5100真空异常， | 庄河市第二人民医院BC-5100真空异常，RE-2B101085 【故障现象】：真空异常 【排查过程】：指导经销商工程师更换电磁阀 相关管路清洗 【处理结果】：故障消除 测试正常 |  | 133 5406 9173 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 沈阳分公司 | RE-2B101085 | #TS000195568 | IVD | 血球 | BC-5100 | [7 empty] | 庄河市第二人民医院 | 301823 | 技术支持解决 | 2026-02-13 13:22:23 | 2026-02-13 14:04:56 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
甘肃泾川县玉都中心卫生院BS-430反应盘的温度超出正常范围 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院BS-430反应盘的温度超出正常 【故障现象】：反应盘的温度超出正常范围 【排查过程】：反应盘温度问号 指导客户重启仪器 温度恢复正常 【处理结果】：观察使用 |  | 138 3034 1590 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 |  | #TS000195565 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 | 319293 | 技术支持解决 | 2026-02-13 13:20:35 | 2026-02-13 13:39:03 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
湖南省岳阳市平江县梅仙镇卫生院BC-5000小孔电压过低 | 湖南省岳阳市平江县梅仙镇卫生院BC-5000小孔电压过低 【故障现象】：小孔电压过低 【排查过程】：指导客户浸泡计数池 重启仪器后正常 【处理结果】：故障消除 结果正常 |  | 183 9016 9980 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 长沙分公司 | SS-0A007392 | #TS000195531 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 湖南省岳阳市平江县梅仙镇卫生院 | 90011729 | 技术支持解决 | 2026-02-13 12:56:04 | 2026-02-13 13:17:55 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
中山美南华美容医院BC-1900报警无冲洗液，实际有 | 中山美南华美容医院BC-1900报警无冲洗液，实际有，SL-37000368 |  | 136 8017 6533 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 广州分公司 |  | #TS000195530 | IVD | 血球 | BC-1900 | [7 empty] | 中山美南华美容医院 | 60091082 | 技术支持解决 | 2026-02-13 12:54:59 | 2026-02-13 14:06:44 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
肃州区丰乐乡卫生院 - BS-430 | 反应杯清洗水温度超过范围 肃州区丰乐乡卫生院 医学检验科 【故障现象】：清洗水温度过低 【排查过程】：清洗水温度能升到正常范围 大批量做样本时会出现此报警 科室环境温度不达标 【处理结果】：解释出现报警原因，由于环境温度过低大批量测试时水温过低加热水温达不到 需要提前开空调 附件: open_api/tid44609/1770957282_44609_70c25d_media_1770957230938.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770957282_44609_70c25d_media_1770957230938.jpg?Expires=1780542598&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=gecwaUxsFJ0YGa3hNhK31PAX5dY%3D open_api/tid44609/1770957283_44609_cd3713_media_1770957230939.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770957283_44609_cd3713_media_1770957230939.jpg?Expires=1780542598&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=cDpOBz6ht19%2FgVEWHWFVqVzl644%3D open_api/tid44609/1770957284_44609_241f4c_media_1770957230939.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770957284_44609_241f4c_media_1770957230939.jpg?Expires=1780542598&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=XXaDd9aTzHUw7cuzjlkFOUsY8Do%3D open_api/tid44609/1770957285_44609_ca9a13_media_1770957230939.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770957285_44609_ca9a13_media_1770957230939.jpg?Expires=1780542598&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=74zEjLFHI7qV5Yh5vBQnwMXecGU%3D |  | 138 3015 9173 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | mashang@dinuo.com |  |  |  | 兰州分公司 | YW-57011966 | #TS000195501 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 肃州区丰乐乡卫生院 | 90063620 | 技术支持解决 | 2026-02-13 12:34:37 | 2026-02-13 12:44:31 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
牟定县中医院BC-5390 CRP咨询调整穿刺针次数 | 牟定县中医院BC-5390 CRP咨询调整穿刺针次数 【故障现象】：更换穿刺针不知道怎么清除计数 【排查过程】：登录工程师账号-状态-计数器-初始化 【处理结果】：次数清除 |  | 159 6933 4442 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 昆明分公司 | ST-28004918 | #TS000195490 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 牟定县中医院 | 303757 | 技术支持解决 | 2026-02-13 12:30:02 | 2026-02-13 12:33:02 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
电兴安盟阿尔山市妇幼保健所BC-2900本底异常 | RL-41104102兴安盟阿尔山市妇幼保健所BC-2900本底异常 |  | 151 4890 7925 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000195463 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 兴安盟阿尔山市妇幼保健所 | 90008482 | 技术支持解决 | 2026-02-13 12:01:32 | 2026-02-13 14:06:19 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二丙
苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司BC-5000红细胞本底异常 | 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司BC-5000红细胞本底异常，SS-05006926 【故障现象】：HGB本底电压异常 【排查过程】：仪器长时间不用 稀释液没完全灌注 多冲洗调整hgb增益后测试正常 如需长时间停机告知客户打包操作 【处理结果】：问题解决 |  | 189 1319 8685 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 苏州分公司 |  | #TS000195458 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司 | 90309225 | 技术支持解决 | 2026-02-13 11:57:43 | 2026-02-13 12:50:27 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
成都郫都西汇三九八医院有限责任公司 - C3100 | 质控过不了 成都郫都西汇三九八医院有限责任公司 医学检验科 试剂问题，已指导客户处理，此单封闭 附件: open_api/tid44609/1770952288_44609_09697e_media_1770952278014.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770952288_44609_09697e_media_1770952278014.jpg?Expires=1780542598&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=iO5D6Be28J1am%2FKjrz4Q05w2pyA%3D |  | 139 0804 0111 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | GD4-42000754 | #TS000195393 | IVD | 凝血仪器 | [8 empty] | 成都郫都西汇三九八医院有限责任公司 | 90331759 | 技术支持解决 | 2026-02-13 11:11:22 | 2026-02-13 12:50:49 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
库车市热斯坦卫生服务站BC-5000连接不上电脑 | 库车市热斯坦卫生服务站BC-5000连接不上电脑，SS-6C003527 【故障现象】：无网络连接 【排查过程】：确认网线两端连接正确 电脑无本地连接显示 更换网线一样 【故障定位】：检查仪器网络转接口是否正常 【一线建议】：检查仪器网络转接口是否正常 【下派理由】：硬件故障需现场处理 |  | 191 9034 8992 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 |  | #TS000195391 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 库车市热斯坦卫生服务站 | 90056741 | 派工完成 | 2026-02-13 11:10:41 | 2026-02-13 11:43:54 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
自贡市自流井区红旗乡卫生院（高新区）BS-830咨询分辨率 | 自贡市自流井区红旗乡卫生院（高新区）BS-830咨询分辨率 【故障现象】：显示器界面显示不全 【排查过程】：确认电脑分辨率1920-1024 显示器调整自动缩放比 【处理结果】：界面显示正常 |  | 133 9812 6645 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 |  | #TS000195350 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 自贡市自流井区红旗乡卫生院（高新区） | 379707 | 技术支持解决 | 2026-02-13 10:51:18 | 2026-02-13 11:07:45 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗魏家峁中心卫生院BS-460水箱进不了水 | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗魏家峁中心卫生院BS-460水箱进不了水 【故障现象】：水箱不进水、样本针清洗失败 【排查过程】：水机水箱不带压力客户端增加泵，现在泵坏了不工作。客户反馈样本针清洗失败很频繁 【故障定位】：检查样本外壁清洗出水量、循环水压力、管路 【一线建议】：过滤器、管路、电磁阀 【下派理由】：液路故障需现场处理 |  | 158 4973 0347 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 内蒙古分公司 | YU-0C001335 | #TS000195323 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗魏家峁中心卫生院 | 331224 | 派工完成 | 2026-02-13 10:35:14 | 2026-02-13 10:46:06 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
绵阳市涪城区妇幼保健院BC-5390CRP需要指导CRP校准 | 绵阳市涪城区妇幼保健院BC-5390CRP需要指导CRP校准 【故障现象】：crp定标咨询 【排查过程】：讲解crp定标流程、校准品放置顺序 【处理结果】：已了解整个CRP定标流程 |  | 153 2811 8796 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 | ST-03003452 | #TS000195303 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 绵阳市涪城区妇幼保健院 | 60028842 | 技术支持解决 | 2026-02-13 10:24:16 | 2026-02-13 10:29:47 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
山东省德州市宁津县长官镇中心卫生院BS-430咨询结果问题，试剂的稀释倍数 | 山东省德州市宁津县长官镇中心卫生院BS-430咨询结果问题，试剂的稀释倍数，YW-5A012233 【故障现象】：底物耗尽 【排查过程】：指导客户申请稀释重测样本 【处理结果】：稀释重测后正常 |  | 198 5417 9371 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 济南分公司 | YW-5A012233 | #TS000195288 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 山东省德州市宁津县长官镇中心卫生院 | 332539 | 技术支持解决 | 2026-02-13 10:17:53 | 2026-02-13 10:37:25 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
泰和澄江医院BC-10溶血异常 | 泰和澄江医院BC-10溶血异常15170200430来电催单， 转谢朝森 |  | 151 7020 0430 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 南昌分公司 | UH-05002504 | #TS000195270 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 泰和澄江医院 | 90196757 | 技术支持解决 | 2026-02-13 10:07:54 | 2026-02-13 13:37:01 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二丙
山东省泰安市东平县东平镇计划生育服务站 BS-800M光源灯不亮 | XP-9A001203山东省泰安市东平县东平镇计划生育服务站 BS-800M光源灯不亮 【故障现象】：光源灯不亮 【排查过程】：客户新来 需要当地工程师联系报价光源灯 【故障定位】：光源灯故障 【一线建议】：更换灯泡 【下派理由】：需联系发货光源灯 |  | 135 6287 3867 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 济南分公司 |  | #TS000195234 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 泰安市东平县妇幼保健院 | 378719 | 派工完成 | 2026-02-13 09:47:22 | 2026-02-13 10:06:22 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
湖南省长沙市亚韩医疗美容医院BS-220无法测试 | 湖南省长沙市亚韩医疗美容医院BS-220无法测试 【故障现象】：无法开始测试 【排查过程】：客户已解决 需要当地工程师对接以便后期技术支持 【故障定位】：需要当地工程师对接以便后期技术支持 【一线建议】：需要当地工程师对接以便后期技术支持 【下派理由】：需要当地工程师对接以便后期技术支持 |  | 183 7326 0122 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 | WQ-06100691 | #TS000195232 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 湖南省长沙市亚韩医疗美容医院 | 361328 | 派工完成 | 2026-02-13 09:43:25 | 2026-02-13 10:04:40 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院BS-830电脑不显示所检测结果 | 赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院BS-830电脑不显示所检测结果，BA6-56005263 迪诺-马上-化免血球：我用系统打了三次 私人手机打了一个次都是通话中，直接下派吧 |  | 139 4816 1262 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990002 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000195231 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院 | 373554 | 派工完成 | 2026-02-13 09:42:18 | 2026-02-13 10:16:01 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
黑龙江省哈尔滨市嘉润医院UA-5800结果做不出来 | 黑龙江省哈尔滨市嘉润医院UA-5800结果做不出来 |  | 134 0448 8322 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 | M5-25000107 | #TS000195208 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 黑龙江省哈尔滨市嘉润医院 | 321453 | 派工完成 | 2026-02-13 09:26:51 | 2026-02-13 10:21:22 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
昆明艺星美容医院BC-5120真空压力异常 | 昆明艺星美容医院BC-5120真空压力异常 【故障现象】：真空压力异常 【排查过程】：开机报警 指导客户断电重启 【处理结果】：故障消除 正常做样 |  | 178 6940 8304 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 昆明分公司 | TQ-48007195 | #TS000195182 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 昆明艺星美容医院 | 60091774 | 技术支持解决 | 2026-02-13 09:12:08 | 2026-02-13 09:32:17 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
安徽凤阳县小溪河镇中心卫生院BS-830S漏水 | 安徽凤阳县小溪河镇中心卫生院BS-830S漏水 【故障现象】：去离子水箱漏水 【排查过程】：去离子水箱下端有液体渗出 无法确定具体位置 【故障定位】：需现场排查漏液点 【一线建议】：水箱瓶盖组件、 【下派理由】：液路故障 |  | 135 1490 7621 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990004 |  | 合肥分公司 | BB7-98000078 | #TS000195181 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 安徽凤阳县小溪河镇中心卫生院 | 90005824 | 派工完成 | 2026-02-13 09:11:27 | 2026-02-13 09:21:56 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
盐城市第二人民医院CL-6000i | 2026-02-13 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14009【M1：反应杯拾取机构拾取效率低】 |  | 152 5175 1585 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | admin |  | 南京分公司 | BB3-1C002421 | #TS000195161 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 盐城市第二人民医院 | 312628 | 派工完成 | 2026-02-13 08:47:33 | 2026-02-13 08:50:10 | 59990002 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
广州市润博医院有限公司bs450 样本针糖化清洗失败 | 广州市润博医院有限公司bs450 样本针糖化清洗失败 【故障现象】： 样本针糖化清洗失败 【排查过程】：指导客户调试样本针在清洗池水平位置 【处理结果】：系统恢复正常 |  | 159 7079 3527 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 广州分公司 | YV-48002763 | #TS000195157 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 广州市润博医院有限公司 | 60100881 | 技术支持解决 | 2026-02-13 08:37:52 | 2026-02-13 09:05:03 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
锦州医科大学附属第一医院bs-360s，通讯异常 | 锦州医科大学附属第一医院bs-360s，通讯异常，BB6-97001141 13349555967来电催单，转迪诺-马上-化免血球 【故障现象】：LIS通讯故障 【排查过程】：老师询问报警意义 指导客户打开lis通讯程序 老师新来不知道让去询问lis工程师 【处理结果】：咨询lis怎么打开通讯程序 |  | 133 4955 5967 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000195151 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 锦州医科大学附属第一医院 | 301899 | 技术支持解决 | 2026-02-13 08:34:26 | 2026-02-13 09:03:26 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
蒲城县医院CL-6000i | 2026-02-13 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 138 9232 5096 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | admin |  | 西安分公司 | BB3-8B000250 | #TS000195149 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 蒲城县医院 | 305216 | 派工完成 | 2026-02-13 08:30:07 | 2026-02-13 08:40:13 | 59990002 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
西平县二郎乡卫生院BC-5385 CRP咨询打印模板如何设置 ，以及项目如何减少 | 西平县二郎乡卫生院BC-5385 CRP咨询打印模板如何设置 ，以及项目如何减少，dd4-5c004096 客户联系装机工程师已处理 |  | 195 1336 2181 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 郑州分公司 | DD4-5C004096 | #TS000195147 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 西平县二郎乡卫生院 | 90025952 | 无需技术支持 | 2026-02-13 08:29:48 | 2026-02-13 09:07:47 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
中国人民解放军空军军医大学第一附属医院BC-6800Plus 穿刺机构异常 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院BC-6800Plus 穿刺机构异常 |  | 157 9358 3926 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 西安分公司 | UC-1B001958 | #TS000195131 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 | 102031 | 派工完成 | 2026-02-13 08:05:53 | 2026-02-13 08:05:56 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三特
古田县医院CL-6000i | 2026-02-13 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14004【M2：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 157 5933 0952 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | admin |  | 福州分公司 | BF7-91000001 | #TS000195130 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 古田县医院 | 313755 | 派工完成 | 2026-02-13 08:05:33 | 2026-02-13 08:41:49 | 59990002 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
松原吉林油田医院CL-6000i | 2026-02-13 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：反应盘外圈】 |  | 173 8686 0422 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | BF7-9B000065 | #TS000195129 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 松原吉林油田医院 | 319634 | 派工完成 | 2026-02-13 08:00:23 | 2026-02-13 08:50:40 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
喀什市人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP更换乳胶试剂温度异常 | 喀什市人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP更换乳胶试剂温度异常 转新疆-分公司检验主管孙涛18665931478协助跟进，未能拨通检验主管电话工程师称不归他管辖区域，已转至RTS紧急接口人胡宗亚协助跟进 已解决封单清理了一下防尘网目前机器已经正常了，可以封单了 |  | 183 9962 5145 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | DB9-49001844 | #TS000195119 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 喀什市人民医院 | 301375 | 座席解决 | 2026-02-13 03:48:47 | 2026-02-13 03:48:51 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
湖北省武汉市汉阳医院IVD / 凝血仪器 / CX-9200凝血液堵了 | 湖北省武汉市汉阳医院IVD / 凝血仪器 / CX-9200凝血液堵了 转武汉分公司检验主管刘倪18589000021协助跟进 老师二次来电催促 |  | 180 4056 0044 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 武汉分公司 | GC9-4C000026 | #TS000195116 | IVD | 凝血仪器 | CX-9200 | [7 empty] | 湖北省武汉市汉阳医院 | 381097 | 派工完成 | 2026-02-13 02:52:34 | 2026-02-13 02:52:39 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
贵州中医药大学第一附属医院IVD / 生化 / BS-2800M报警清洗机构垂直故障错误 | 贵州中医药大学第一附属医院IVD / 生化 / BS-2800M报警清洗机构垂直故障错误 |  | 137 6512 1217 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 贵阳分公司 | JP9-1C000052 | #TS000195115 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 贵州中医药大学第一附属医院 | 302801 | 派工完成 | 2026-02-13 02:10:56 | 2026-02-13 02:10:59 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
郑州大学第一附属医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS试剂报警更换的时候显示码被扫过可是试剂还有 | 郑州大学第一附属医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS试剂报警更换的时候显示码被扫过可是试剂还有 转郑州分公司检验主管叶正航18665931612协助跟进 |  | 188 3825 3376 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 郑州分公司 | UC-47003841 | #TS000195111 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 郑州大学第一附属医院 | 308714 | 派工完成 | 2026-02-13 01:46:36 | 2026-02-13 01:46:41 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三特
天津市天津医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS消除故障报警轨道动作异常 | 天津市天津医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS消除故障报警轨道动作异常 转天津分公司检验主管栾宇恒18675552775协助跟进，未能拨通产线主管和工程师电话，已转至紧急RTS接口人胡宗亚协助跟进 已解决已封单 |  | 185 3159 1800 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 天津分公司 | DC6-3C003299 | #TS000195110 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 天津市天津医院 | 106802 | 座席解决 | 2026-02-13 01:32:48 | 2026-02-13 01:32:51 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
宜宾市第二人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS换了试剂批号不一样重新定标 | 宜宾市第二人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS换了试剂批号不一样重新定标 转成都分公司检验主管王帅18503090013协助跟进 |  | 175 8311 5368 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 成都分公司 | DC6-44003813 | #TS000195072 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 宜宾市第二人民医院 | 318366 | 派工完成 | 2026-02-12 23:13:54 | 2026-02-12 23:13:59 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
宣威市第一人民医院BC-5390显示运行操作异常 | 宣威市第一人民医院BC-5390显示运行操作异常，SM-98001895 |  | 152 8774 4810 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 | SM-98001895 | #TS000194840 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 宣威市第一人民医院 | 303693 | 派工完成 | 2026-02-12 18:31:09 | 2026-02-12 18:31:13 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
无锡市第二人民医院CL-6000i | 2026-02-12 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A06002【M1：磁分离2吸液机构垂直运动错误】,A13005【M1：第二抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：磁分离盘2】 |  | 136 6415 5825 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 苏州分公司 | BB3-0A001893 | #TS000194778 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 无锡市第二人民医院 | 300163 | 派工完成 | 2026-02-12 17:54:33 | 2026-02-13 09:06:24 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
青海省大通县桥头镇卫生院BC-5130授权码 | 青海省大通县桥头镇卫生院BC-5130授权码，转王小成 |  | 189 9725 2962 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 |  | #TS000194750 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 青海省大通县桥头镇卫生院 | 60090180 | 座席解决 | 2026-02-12 17:42:22 | 2026-02-12 17:42:23 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
文山丹凤女子医院BC-3000Plus如何连接LIS | 文山丹凤女子医院BC-3000Plus如何连接LIS RJ-37115401 |  | 133 0862 6226 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 昆明分公司 |  | #TS000194734 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 文山丹凤女子医院 | 60056246 | 技术支持解决 | 2026-02-12 17:34:18 | 2026-02-12 19:59:32 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
满洲里市人民医院BC-6800Plus红细胞不准，白细胞偏高 | 满洲里市人民医院BC-6800Plus红细胞不准，白细胞偏高 【故障现象】：结果异常 【排查过程】：预稀释模式出现wbc偏高、抗溶红细胞 更换全套试剂 仪器清洗都做过 【故障定位】： 溶血剂加入量不足（如定量泵故障、管路堵塞） 样本异常（如红细胞膜结构改变） 试剂问题（如溶血剂失效） 【一线建议】：若仪器频繁报此提示，需优先检查WNB通道的溶血剂（如LN溶血剂）加液系统，包括管路、阀件及反应池 【下派理由】：液路故障需现场处理 18147013511来电催单，致电刘炜反馈不是其区域，致电郑志峰 18665931327跟进 于老师18147013511来电反映年前反映故障问题未得到处理。查看工单408117803已取消，致电检验主管张鸿浩跟进 |  | 181 4701 3511 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 黑吉分公司 | UC-11001613 | #TS000194678 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 满洲里市人民医院 | 319735 | 派工完成 | 2026-02-12 17:08:36 | 2026-02-12 17:14:23 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
临汾爱尔眼科医院有限公司 - BS-360E | 注射器漏液 临汾爱尔眼科医院有限公司 医学装备科 重复报单 |  | 134 6719 8300 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | admin |  | 太原分公司 | BA1-34001988 | #TS000194624 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 临汾爱尔眼科医院有限公司 | 90168679 | 无需技术支持 | 2026-02-12 16:54:57 | 2026-02-12 17:03:59 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
临汾爱尔眼科医院有限公司IVD / 生化 / BS-360E出现漏水情况 | 临汾爱尔眼科医院有限公司IVD / 生化 / BS-360E出现漏水情况 【故障现象】：注射器漏液 【排查过程】：质控结果异常 样本试剂注射器漏液 【故障定位】：注射器 【一线建议】：申请注射器更换 【下派理由】：硬件故障 |  | 134 5373 1602 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990007 |  | 太原分公司 | BA1-34001988 | #TS000194560 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 临汾爱尔眼科医院有限公司 | 90168679 | 派工完成 | 2026-02-12 16:28:16 | 2026-02-12 16:31:07 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
巩义市人民医院CX-9010样本针吸样异常 | 巩义市人民医院CX-9010样本针吸样异常 渠道工程师咨询aptt纠正试验报警，已给出排查思路 |  | 158 3617 2002 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990001 |  | 郑州分公司 | GC6-27000029 | #TS000194401 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 巩义市人民医院 | 308757 | 技术支持解决 | 2026-02-12 15:24:53 | 2026-02-12 15:48:25 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 三乙
三亚市吉阳区福海苑社区卫生服务中心 - C3100 | 质控失控 三亚市吉阳区福海苑社区卫生服务中心 医学检验科 质控结果稳定，pt秒值偏高，指导调整系数 |  | 189 7675 8500 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 海南分公司 | 106-AE-08000301 | #TS000194362 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 三亚市吉阳区福海苑社区卫生服务中心 | 90290620 | 技术支持解决 | 2026-02-12 15:14:50 | 2026-02-12 15:54:30 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
成都市金牛区西安路社区卫生服务中心BC-5385 CRP用断链工具CRP板无法读取 | 成都市金牛区西安路社区卫生服务中心BC-5385 CRP用断链工具CRP板无法读取 【故障现象】：仪器无法联机 【排查过程】：梦创工程师来电，能ping 通主机不能联机，更换主控板，CRP数据板刷机异常，更换过电脑，跳过网络转接板都异常 【处理结果】：建议建群上升 |  | 183 0285 7775 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 | DD4-41001002 | #TS000194203 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 成都市金牛区西安路社区卫生服务中心 | 90042612 | 技术支持解决 | 2026-02-12 14:18:30 | 2026-02-12 15:06:57 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
河口县河口镇社区卫生服务中心BS-430反应杯进水 | 河口县河口镇社区卫生服务中心BS-430反应杯进水 |  | 151 2636 6211 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 昆明分公司 | YW-93002381 | #TS000194010 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 河口县河口镇社区卫生服务中心 | 60109296 | 派工完成 | 2026-02-12 12:56:49 | 2026-02-12 12:56:53 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
巍山彝族回族自治县五印中心卫生院BS-460，清洗机构运动时发生碰撞错误， | 巍山彝族回族自治县五印中心卫生院BS-460，清洗机构运动时发生碰撞错误，YU-43001963 【故障现象】：清洗机构运动错误 【排查过程】：无法系统恢复 系统恢复时候清洗机构不动作 怀疑光耦传感器故障 【处理结果】：客户不需要派单 已联系当地工程师在处理 |  | 151 2586 2735 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 |  | #TS000194003 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 巍山彝族回族自治县五印中心卫生院 | 90367580 | 无需技术支持 | 2026-02-12 12:54:50 | 2026-02-12 13:20:06 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
泰和县沙村中心卫生院bs-860，糖化不出结果， | 泰和县沙村中心卫生院bs-860，糖化不出结果，未提供序列号 【故障现象】：糖化不出结果 【排查过程】：A1c不出结果 询问客户样本处理时间 离心时间不够 需2000转5min 【处理结果】：重新离心后 结果检测正常 |  | 137 5543 8121 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 南昌分公司 |  | #TS000193975 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 泰和县沙村中心卫生院 | 90328738 | 技术支持解决 | 2026-02-12 12:40:13 | 2026-02-12 13:44:51 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
张家界中南雅康医院有限公司CL-1200I仪器连接不上电脑 | 张家界中南雅康医院有限公司CL-1200I仪器连接不上电脑 【故障现象】：仪器无法联机 【排查过程】：检查防火墙、ip被选择自动获取，更改IP192.168.23.3 重新开机连接正常 【处理结果】：已正常连接 |  | 186 2763 0489 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 | W7-99001770 | #TS000193956 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 张家界中南雅康医院有限公司 | 60134217 | 技术支持解决 | 2026-02-12 12:29:13 | 2026-02-12 12:50:39 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
剑阁县张王乡卫生院BC-5130，咨询设备ip地址 | 剑阁县张王乡卫生院BC-5130，咨询设备ip地址，TR-8A001806 【故障现象】：通信软件无法连接 【排查过程】：检查仪器电脑正常开启，检查通信管理软件设置正常，点击重新连接尝试无效，指导重新插拔网线后，重启通信软件 【处理结果】：问题解决，正常通信 |  | 133 4073 1021 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 | TR-8A001806 | #TS000193936 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 剑阁县张王乡卫生院 | 90072150 | 技术支持解决 | 2026-02-12 12:22:35 | 2026-02-12 13:12:28 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
河口县河口镇社区卫生服务中心 - BS-430 | 反应盘水倒流 河口县河口镇社区卫生服务中心 医学检验科 重复工单408117436 附件: open_api/tid44609/1770869524_44609_67cc9a_media_1770869491266.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770869524_44609_67cc9a_media_1770869491266.jpg?Expires=1780542599&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=s7h2pIAgQkhZJ0MNtvZnIHvwNjc%3D |  | 159 2460 5775 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 昆明分公司 | YW-93002381 | #TS000193927 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 河口县河口镇社区卫生服务中心 | 60109296 | 无需技术支持 | 2026-02-12 12:11:59 | 2026-02-12 13:09:58 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
山东省章丘市明水眼科医院H50P压力超限， | 山东省章丘市明水眼科医院H50P压力超限， 【故障现象】：压力超限 【排查过程】：老师告知目前一个层析柱堵只配一个过滤器希望申请柱前过滤器 【故障定位】：过滤器堵 【一线建议】：老师不清楚购买流程，说由工程师申请 【下派理由】：联系购买 |  | 186 1526 8588 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 济南分公司 | TG-04000319 | #TS000193910 | IVD | 血球 | H50P | [7 empty] | 山东省章丘市明水眼科医院 | 364577 | 派工完成 | 2026-02-12 12:02:13 | 2026-02-12 13:07:17 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
株洲佳满康复医院BC-20HGB本底电压异常 | 株洲佳满康复医院BC-20HGB本底电压异常 |  | 158 0733 4792 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 | UF-96001159 | #TS000193897 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 株洲佳满康复医院 | 60136119 | 技术支持解决 | 2026-02-12 11:58:14 | 2026-02-12 13:46:14 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
富平北方中医骨伤医院C3510，电机无法复位， | 富平北方中医骨伤医院C3510，电机无法复位，GD6-38000277 渠道工程师已跟进，此单封闭，如需上门自行派单 |  | 195 6753 4275 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990002 |  | 西安分公司 | GD6-38000277 | #TS000193835 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 富平北方中医骨伤医院 | 90052409 | 无需技术支持 | 2026-02-12 11:28:45 | 2026-02-12 11:55:48 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
烟台经济技术开发区福莱山社区卫生服务中心C3100不开机 | 烟台经济技术开发区福莱山社区卫生服务中心C3100不开机 电脑网卡损坏，客户找信息科维修网卡。 |  | 182 5355 8226 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990005 |  | 青岛分公司 | GD4-34000269 | #TS000193811 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 烟台经济技术开发区福莱山社区卫生服务中心 | 60130428 | 技术支持解决 | 2026-02-12 11:17:36 | 2026-02-12 11:29:19 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一甲
淄博市淄川区医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS结果无法发报告 | 淄博市淄川区医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS结果无法发报告，老师需要水平高点的工程师联系，BC5-313000501 【故障现象】：频发WBC结果异常 【排查过程】：之前陈已经维修四五天，更换多个配件问题依旧 【故障定位】：老师要球有经验的迈瑞工程师现场处理 【一线建议】：老师很着急，请尽快上升安排处理 【下派理由】：现场排查 |  | 185 5339 6808 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 济南分公司 |  | #TS000193709 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 淄博市淄川区医院 | 304241 | 派工完成 | 2026-02-12 10:29:46 | 2026-02-12 10:50:01 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
延边州结核病防治所BC-6100报RL与RH | 延边州结核病防治所BC-6100报RL与RH无法提供序列号 【故障现象】：RL\RH意思 【排查过程】：R代表可疑报警标记，表示分析结果可疑、H\L代表结果高低 【处理结果】：疑问已解答 |  | 181 4313 1161 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000193683 | IVD | 血球 | BC-6100 | [7 empty] | 延边州结核病防治所 | 329801 | 技术支持解决 | 2026-02-12 10:22:24 | 2026-02-12 10:37:07 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
福清市第四医院（福清市渔溪镇中心卫生院）C3500结果异常 | 福清市第四医院（福清市渔溪镇中心卫生院）C3500结果异常 DD偶发跳值，已指导工程师处理 |  | 178 5006 5780 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990008 |  | 福州分公司 | 106-AG-78000061 | #TS000193670 | IVD | 凝血仪器 | C3500 | [7 empty] | 福清市第四医院（福清市渔溪镇中心卫生院） | 90289297 | 技术支持解决 | 2026-02-12 10:14:13 | 2026-02-12 10:34:06 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二乙
上海市嘉定区南翔医院瓶BC-6800Plus盖有遗留液体，疑似漏液 | 上海市嘉定区南翔医院瓶BC-6800Plus盖有遗留液体，疑似漏液，UC-04000980 【故障现象】：样本做完、试管帽有液体 【排查过程】：样本做完、试管帽有液体 【故障定位】：穿刺针、拭子、过滤器 【一线建议】：申请穿刺针、过滤器备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 135 2484 5809 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 上海分公司 |  | #TS000193641 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 上海市嘉定区南翔医院 | 311748 | 派工完成 | 2026-02-12 10:03:38 | 2026-02-12 10:25:52 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
长治医学院附属和平医院 - BC-6800PLUS | 轨道异常 长治医学院附属和平医院 医学检验科 【故障现象】：轨道动作异常 【排查过程】：其中一个样本架坏 【处理结果】：不用此样本样正常 附件: open_api/tid44609/1770861519_44609_0553c2_media_1770861511366.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770861519_44609_0553c2_media_1770861511366.jpg?Expires=1780542599&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=UZQo5fOPTVM0sGWe%2BuOAdOd5e9A%3D |  | 136 3340 6539 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 太原分公司 | UCA89000083 | #TS000193634 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 长治医学院附属和平医院 | 60029156 | 技术支持解决 | 2026-02-12 09:58:36 | 2026-02-12 10:30:23 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P2 IVD VIP2 | 三甲
休宁县鹤城乡卫生院BS-360S提示清洗剂不足无法测试 | BS-360S提示清洗剂不足无法测试，看不到序列号 【故障现象】：稀释清洁剂不足 【排查过程】：指导客户检查稀释清洁剂桶 液体正常 在试剂界面装载耗材余量 【处理结果】：恢复正常可以测试 |  | 153 8559 9603 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 合肥分公司 |  | #TS000193630 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 休宁县鹤城乡卫生院 | 90012498 | 技术支持解决 | 2026-02-12 09:56:26 | 2026-02-12 10:18:03 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
襄陵镇东街村东街卫生室BC-20提示血红蛋白本底电压异常 | 襄陵镇东街村东街卫生室BC-20提示血红蛋白本底电压异常，无法提供序列号 |  | 137 5371 2154 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990008 |  | 太原分公司 |  | #TS000193571 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 襄陵镇东街村东街卫生室 | 90153426 | 派工完成 | 2026-02-12 09:21:50 | 2026-02-12 09:30:10 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
襄阳市中医医院CX-9000 | 2026-02-12 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 渠道工程师已跟进处理，此单封闭 |  | 133 0727 7985 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 武汉分公司 | GC8-53000978 | #TS000193563 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 襄阳市中医医院 | 60028664 | 无需技术支持 | 2026-02-12 09:18:05 | 2026-02-12 09:32:36 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
济南市天桥区北园街道办事处鑫苑名家社区卫生服务站BC-10堵孔，电压异常 | 济南市天桥区北园街道办事处鑫苑名家社区卫生服务站BC-10堵孔，电压异常 |  | 150 6672 3521 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990006 |  | 济南分公司 | UH-07002858 | #TS000193523 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 济南市天桥区北园街道办事处鑫苑名家社区卫生服务站 | 90346289 | 派工完成 | 2026-02-12 08:54:46 | 2026-02-12 09:23:34 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
潜江市熊口管理区卫生院咨询IVD / 凝血仪器 / C3100血凝换条的怎么操作 | 潜江市熊口管理区卫生院咨询IVD / 凝血仪器 / C3100血凝换条的怎么操作 指导客户更换试杯盘 |  |  |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 | 106-AE-09000378 | #TS000193499 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 潜江市熊口管理区卫生院 | 312195 | 技术支持解决 | 2026-02-12 08:36:37 | 2026-02-12 08:45:00 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 一甲
福林苑社区卫生服务站IVD / 血球 / BC-10系统异常 | 福林苑社区卫生服务站IVD / 血球 / BC-10系统异常，老师没有提供序列号 |  | 152 6304 3839 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990007 |  | 青岛分公司 |  | #TS000193488 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 福林苑社区卫生服务站 | 90408405 | 技术支持解决 | 2026-02-12 08:31:50 | 2026-02-12 09:32:58 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
深圳市风湿病专科医院CL-6000i | 2026-02-12 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：分杯盘】,A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 139 2655 6170 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | admin |  | 深圳分公司 | BB3-12002030 | #TS000193481 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 深圳市风湿病专科医院 | 310430 | 派工完成 | 2026-02-12 08:19:33 | 2026-02-13 08:51:15 | 59990002 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
双鸭山矿业集团总医院（双鸭山双矿医院有限公司）CX-9000 | 2026-02-12 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 后台数据显示仪器已恢复测试，此单暂且封闭 |  | 133 5978 5222 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | GC8-4C000870 | #TS000193478 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 双鸭山矿业集团总医院（双鸭山双矿医院有限公司） | 314191 | 无需技术支持 | 2026-02-12 08:00:04 | 2026-02-12 08:26:19 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
玉溪市人民医院IVD / 血球 / SC-120仪器开机未初始化拨片兰不足 | 玉溪市人民医院IVD / 血球 / SC-120仪器开机未初始化拨片兰不足 |  | 133 0877 4760 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 昆明分公司 | SW-04000428 | #TS000193472 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 玉溪市人民医院 | 303698 | 派工完成 | 2026-02-12 07:39:23 | 2026-02-12 07:39:27 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
福建省儿童医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP分类分不出来 | 福建省儿童医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP分类分不出来，上午修了现在又坏了老师情绪激动需要解决问题，称上午的工程师修了一天开机又关机的 好一会又坏了，需要工程师尽快解决 转福州分公司检验主管黄聪利18589020708协助跟进 |  | 182 5906 9793 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 福州分公司 | DB9-0A000193 | #TS000193393 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 福建省儿童医院 | 60129102 | 派工完成 | 2026-02-11 23:14:59 | 2026-02-11 23:15:02 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
（禁用）(禁用)湘潭济康医院 - BC-3000PLUS | Wbc rbc堵孔 （禁用）(禁用)湘潭济康医院 医学检验科 |  | 133 7710 5705 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | admin |  | 长沙分公司 | RJ-36115226 | #TS000193225 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | （禁用）(禁用)湘潭济康医院 | 60069131 | 技术支持解决 | 2026-02-11 20:47:04 | 2026-02-12 09:27:13 | 1-三分类血球（热线-晚） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一丙
襄阳市中心医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000仪器报故障 | 襄阳市中心医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000仪器报故障 转武汉分公司检验主管刘倪18589000021协助跟进 |  | 173 8494 0114 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 武汉分公司 | GC8-53000958 | #TS000193168 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 襄阳市中心医院 | 312023 | 派工完成 | 2026-02-11 20:01:25 | 2026-02-11 20:01:29 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
新疆兵团农二师铁门关市医院 - EH-2090B | 通道光源亮度偏低 新疆兵团农二师铁门关市医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1770808035_44609_7925b2_media_1770808024666.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770808035_44609_7925b2_media_1770808024666.jpg?Expires=1780542600&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Ud8dhOXVbgCkq5Y9H8bygen%2BU2Q%3D |  | 180 9684 3052 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  |  |  | 新疆分公司 | QA8-4A000074 | #TS000193113 | IVD | 尿液分析 | EH-2090B | [7 empty] | 新疆兵团农二师铁门关市医院 | 60087838 | 派工完成 | 2026-02-11 19:07:10 | 2026-02-12 16:41:58 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
麻栗坡县大坪镇中心卫生院BC-5180需要导出数据 | 麻栗坡县大坪镇中心卫生院BC-5180需要导出数据无法提供序列号 |  | 152 8783 2120 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 昆明分公司 |  | #TS000193091 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 麻栗坡县大坪镇中心卫生院 | 336035 | 派工完成 | 2026-02-11 18:55:21 | 2026-02-11 18:55:25 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
文水县光明医院BC-3000Plus升降电机偏转故障， | 文水县光明医院BC-3000Plus升降电机偏转故障，RJ-41116604 |  | 158 3423 8080 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 太原分公司 | RJ-41116604 | #TS000193039 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 文水县光明医院 | 60082783 | 派工完成 | 2026-02-11 18:29:55 | 2026-02-11 18:29:59 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
靖州爱尔眼科医院 BS-360E采样针无法检测到页面 | 靖州爱尔眼科医院 BS-360E采样针无法检测到页面 无法提供序列号 |  | 136 3745 1267 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 |  | #TS000193029 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 靖州爱尔眼科医院 | 60122666 | 派工完成 | 2026-02-11 18:27:10 | 2026-02-11 18:29:14 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
阿克苏市托甫汗镇卫生院BS-830校准状态无法延迟 | BA6-55005081阿克苏市托甫汗镇卫生院BS-830校准状态无法延迟 |  | 158 9937 0254 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 |  | #TS000192990 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 阿克苏市托甫汗镇卫生院 | 90404705 | 派工完成 | 2026-02-11 18:12:24 | 2026-02-11 18:12:28 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
阜阳市第三人民医院CL-6000i | 2026-02-11 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 181 1050 0727 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | admin |  | 合肥分公司 | BB3-99000864 | #TS000192951 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 阜阳市第三人民医院 | 369400 | 派工完成 | 2026-02-11 18:01:34 | 2026-02-13 08:39:44 | 59990002 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二乙
山西省阳泉市郊区荫营卫生院BC-30提示白细胞堵孔 | 山西省阳泉市郊区荫营卫生院BC-30提示白细胞堵孔，无法提供序列号谢朝森：加微信了，明天要是远程处理不了，我们再报单，封单 |  | 183 3536 1707 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990008 |  | 太原分公司 |  | #TS000192855 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 山西省阳泉市郊区荫营卫生院 | 90013959 | 座席解决 | 2026-02-11 17:27:27 | 2026-02-11 18:38:40 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
南京市高淳区淳溪中心卫生院CL-2000i | 2026-02-11 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 189 5191 0318 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 南京分公司 | W5-9B001020 | #TS000192820 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 南京市高淳区淳溪中心卫生院 | 319529 | 派工完成 | 2026-02-11 17:15:07 | 2026-02-13 09:05:19 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
杭州云系美容医院有限公司CL-2600I试剂是否可以灭活 | 杭州云系美容医院有限公司CL-2600I试剂是否可以灭活 【故障现象】：HIV质控是否具有活性 【排查过程】：不具有，但是传染病质控一般都是按传染病样本处理，由于已知的方法均无法完全确保不存在感染性物质，因此处理试剂和病人样本时均视其具有传染病的可能 【处理结果】：已告知客户所存在的生物风险 备注：存在生物风险请分公司跟进处理 |  | 136 7692 8427 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 杭州分公司 |  | #TS000192808 | IVD | 生化 | CL-2600I | [7 empty] | 杭州云系美容医院有限公司 | 90371623 | 派工完成 | 2026-02-11 17:11:09 | 2026-02-11 17:29:24 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
高邮市开发区社区卫生服务中心BS-1000M提示lis没有连接，状态是连接的 | 高邮市开发区社区卫生服务中心BS-1000M提示lis没有连接，状态是连接的，FU5-53000736 【故障现象】：LIS图标亮测试报警无法连接 【排查过程】：检查样本申请模式。设置-检验设置-样本申请模式-条码模式 【处理结果】：测试工具接收正常 |  | 133 9061 8478 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 南京分公司 |  | #TS000192684 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 高邮市开发区社区卫生服务中心 | 362729 | 技术支持解决 | 2026-02-11 16:39:30 | 2026-02-11 16:50:49 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
新疆兵团农二师铁门关市医院 - EH-2090B | 该报警无法解决 新疆兵团农二师铁门关市医院 医学检验科 与#TS000193113重复，此单封闭 附件: open_api/tid44609/1770798067_44609_e760d5_media_1770798024264.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770798067_44609_e760d5_media_1770798024264.jpg?Expires=1780542600&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=qmbqfm3rcNbYRLj1rmop%2BQz8BdE%3D |  | 180 9684 3052 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 新疆分公司 | QA8-4A000074 | #TS000192599 | IVD | 尿液分析 | EH-2090B | [7 empty] | 新疆兵团农二师铁门关市医院 | 60087838 | 座席解决 | 2026-02-11 16:21:04 | 2026-02-12 16:52:03 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
乌恰县吾合沙鲁乡卫生院BC-2600结果都是*号， | 乌恰县吾合沙鲁乡卫生院BC-2600结果都是*号，RQ-51115689 2026-2-11 16:38:57：13369841115来电催促，转谢朝森 客户不接电话，工单下派 |  | 133 6984 1115 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | RQ-51115689 | #TS000192595 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 | 90032152 | 派工完成 | 2026-02-11 16:19:50 | 2026-02-11 17:54:20 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
四川大学华西医院BS-430咨询测出来的数据单位分别是什么 | 四川大学华西医院BS-430咨询测出来的数据单位分别是什么 【故障现象】：生化项目的参考范围 【排查过程】：指导客户注册瑞智服 使用AL问答 【处理结果】：通过AL查询结果单位 |  | 192 1901 6246 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990004 |  | 成都分公司 | YW-55011541 | #TS000192460 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 四川大学华西医院 | 302599 | 技术支持解决 | 2026-02-11 15:43:10 | 2026-02-11 15:51:28 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三特
濮阳市台前县人民医院EH-2090B相机断连 | 濮阳市台前县人民医院EH-2090B相机断连 与408113627重复，致电18137778561，咨询对接哪位人员，无法接通 |  | 181 3777 8561 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 郑州分公司 | R1-36000041 | #TS000192406 | IVD | 尿液分析 | EH-2090B | [7 empty] | 濮阳市台前县人民医院 | 309081 | 座席解决 | 2026-02-11 15:30:37 | 2026-02-11 15:45:17 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
东莞市南城社区卫生服务中心BC-5180 CRP咨询怎么把穿刺次数清零 | 东莞市南城社区卫生服务中心BC-5180 CRP咨 【故障现象】：穿刺针次数清零 【排查过程】：登录工程师账号-状态-计数器-勾选穿刺次数-初始化 【处理结果】：已清除次数 |  | 180 2897 6288 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 | SU-66000112 | #TS000192382 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 东莞市南城社区卫生服务中心 | 90282541 | 技术支持解决 | 2026-02-11 15:23:13 | 2026-02-11 15:27:23 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
麻栗坡县大坪镇中心卫生院 - BC-5180 | 数据恢复 麻栗坡县大坪镇中心卫生院 医学检验科 15287832120来电反馈问题解决了，不用工程师对接了，已转工程师封单 【故障现象】：来电反馈问题解决了，不用工程师对接了【排查过程】：来电反馈问题解决了，不用工程师对接了【处理结果】：来电反馈问题解决了，不用工程师对接了 |  | 158 1228 6002 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  |  |  | 昆明分公司 | RG-86102231 | #TS000192267 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 麻栗坡县大坪镇中心卫生院 | 336035 | 无需技术支持 | 2026-02-11 14:51:33 | 2026-02-11 15:33:24 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
成都㛓悦国际医美 BC-10 | 机器漏水 浙江贝登鸿瑞供应链管理有限公司 医学检验科， UH-53015225 仪器两个月未用，仪器漏液，真空异常，工单需要下派 附件: copy-1770791342-open_api/tid44609/1770779347_44609_322017_media_1770779331653.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/copy-1770791342-open_api/tid44609/1770779347_44609_322017_media_1770779331653.jpg?Expires=1780542600&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=tx8rgI64pYHboCX%2F%2F5vlPb1MHkg%3D |  | 180 1758 0869 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | admin，59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000192211 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 成都㛓悦国际医美 | 90408386 | 派工完成 | 2026-02-11 14:29:02 | 2026-02-11 14:29:03 | 59990007 | 009_一键报修申告 | 手工录入 | 无需转接
仙桃市张沟中心卫生院 - BC-5380不能打报告单， | 点报警界面后，操作软件退出。请求工程师处理？ 仙桃市张沟中心卫生院 医学检验科 2026-2-11 13:45:35：13545985135来电需再次联系，不能打报告单，操作界面软件问题，转马上（迪诺） 【故障现象】：打印报告ipu软件闪退 【排查过程】：退出杀毒软件 发送软件安装包 修复IPU软件时候闪退 【故障定位】：电脑系统问题 导致无法重新安装 【一线建议】：电脑系统问题 【下派理由】：需跟进处理电脑系统重新安装软件 附件: open_api/tid44609/1770788363_44609_c1b8b7_media_1770788295908.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770788363_44609_c1b8b7_media_1770788295908.mp4?Expires=1780542600&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=I8yvutwN84ky0AmTstxOsGRsV6k%3D |  | 135 4598 5135 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | admin |  | 武汉分公司 | RF-18105615 | #TS000192043 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 仙桃市张沟中心卫生院 | 60039432 | 派工完成 | 2026-02-11 13:39:12 | 2026-02-11 15:32:08 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
阿克陶县疗好满门诊部BC-3000Plus结果不好 | 阿克陶县疗好满门诊部BC-3000Plus结果不好，RJ-22110630 |  | 135 7989 6405 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 |  | #TS000192032 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 阿克陶县疗好满门诊部 | 90360659 | 派工完成 | 2026-02-11 13:36:25 | 2026-02-11 16:28:56 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
兴隆县泰邦单采血浆有限公司IVD / 生化 / BS-430打印模版如何设置 | 兴隆县泰邦单采血浆有限公司IVD / 生化 / BS-430打印模版如何设置，老师没有提供序列号 【故障现象】：客户要修改打印模板 【排查过程】：需要添加试剂批号、质控批号、校准批号、温度、湿度、 【处理结果】：已答复客户无法修改 |  | 181 3146 9901 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990007 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000191998 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 兴隆县泰邦单采血浆有限公司 | 60096482 | 技术支持解决 | 2026-02-11 13:26:30 | 2026-02-11 15:01:14 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
阿合奇县色帕巴依乡卫生院BC-5180提示无稀液，实际有 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院BC-5180提示无稀液，实际有无法提供序列号 【故障现象】：无稀释液 【排查过程】：检查浮子是否能自由上下活动，传感器线接口否正常 【处理结果】：活动浮子，重插传感器线后故障消除 |  | 184 0908 5122 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 |  | #TS000191884 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 | 90023848 | 技术支持解决 | 2026-02-11 12:43:39 | 2026-02-11 13:17:52 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
龙陵县人民医院BC-6800PLUS无法传输数据 | 龙陵县人民医院BC-6800PLUS无法传输数据 【故障现象】：lis大批量标本传输缓慢 【排查过程】：检查通讯设置取消ACK应答，和lis沟通发现大批量标本转码延迟缓慢，确认仪器设置正常 【处理结果】：等待lis解决转码速率问题 |  | 138 8780 3774 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 昆明分公司 |  | #TS000191724 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 龙陵县人民医院 | 303728 | 技术支持解决 | 2026-02-11 11:49:52 | 2026-02-11 13:20:52 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
新疆乌鲁木齐市艾维尔沟职工医院的老师咨询BC-3000CT参考指标给的是bc-3000plus数值能否用在3000CT上 | 新疆乌鲁木齐市艾维尔沟职工医院的老师咨询BC-3000CT参考指标给的是bc-3000plus数值能否用在3000CT上 |  | 159 9911 1056 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007，59990053 |  | 新疆分公司 | RN-99100374 | #TS000191688 | IVD | 血球 | BC-3000CT | [7 empty] | 新疆乌鲁木齐市艾维尔沟职工医院 | 372360 | 技术支持解决 | 2026-02-11 11:41:26 | 2026-02-11 11:41:27 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
岳阳县长湖卫生院BS-430咨询试剂批号150126001的靶值 | 岳阳县长湖卫生院BS-430咨询试剂批号150126001的靶值，公众号无法查询到，未提供序列号 【故障现象】：需要查找靶值 【排查过程】：回拨电话 客户已经找到靶值 【处理结果】：无需支持 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990004 |  | 长沙分公司 |  | #TS000191650 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 岳阳县长湖卫生院 | 90226282 | 无需技术支持 | 2026-02-11 11:31:03 | 2026-02-11 11:42:19 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
张家港市鹿苑医院有限公司CX-9010 | 2026-02-11 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码39301037【夹爪3Y移动故障，夹爪3水平Y向动作异常】,38201040【夹爪2X移动故障，夹爪2水平X向动作异常】 渠道工程师已指导处理，此单暂且封闭 |  | 137 7329 8225 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 苏州分公司 | GC6-41000219 | #TS000191639 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 张家港市鹿苑医院有限公司 | 368016 | 无需技术支持 | 2026-02-11 11:28:06 | 2026-02-11 11:37:00 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
浙江贝登鸿瑞供应链管理有限公司 - BC-10 | 机器漏水 浙江贝登鸿瑞供应链管理有限公司 医学检验科 仪器两个月未用，仪器漏液，真空异常，工单需要下派 附件: open_api/tid44609/1770779347_44609_322017_media_1770779331653.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770779347_44609_322017_media_1770779331653.jpg?Expires=1780542600&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=9DLb%2Bvr3OlL6D7Oc13JfY%2FpZTzI%3D |  | 180 1758 0869 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | admin |  | 南京分公司 | UH-53015225 | #TS000191574 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 浙江贝登鸿瑞供应链管理有限公司 | 60646777 | 派工完成 | 2026-02-11 11:09:04 | 2026-02-11 12:58:06 | 59990007 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接
上海市第四人民医院CL-6000i | !!IOT测试数据!!IOT测试数据!!IOT测试数据2023-01-15 合格率80.0% 阳性项目CYFRA 21-1扣20分!!IOT测试数据!!IOT测试数据 |  | 180 1721 2822 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 上海分公司 | BB3-9A000956 | #TS000191548 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 上海市第四人民医院 | 311699 | 座席解决 | 2026-02-11 11:03:19 | 2026-02-13 09:04:42 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三乙
赣州市肿瘤医院CX-9000 | !!IOT测试数据!!IOT测试数据!!IOT测试数据2023-01-15 合格率80.0% 阳性项目CYFRA 21-1扣20分!!IOT测试数据!!IOT测试数据 |  | 186 5260 5264 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 南昌分公司 | GC8-25000030 | #TS000191547 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 赣州市肿瘤医院 | 330818 | 无需技术支持 | 2026-02-11 11:03:17 | 2026-02-12 08:27:08 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
濮阳市台前县人民医院EH-2090B开机未初始化 | 21-36000041濮阳市台前县人民医院EH-2090B开机未初始化 仪器不能正常连接，医生反馈已联系到工程师（具体是哪位工程师，医生不知姓名）下午前往 清下派 建议接单工程师检查 1.如是相机丢失，检查ID号及视频线是否松动 2.如是联机失败，检查串口卡是否松动 |  | 152 3997 5752 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 郑州分公司 |  | #TS000191508 | IVD | 尿液分析 | EH-2090B | [7 empty] | 濮阳市台前县人民医院 | 309081 | 派工完成 | 2026-02-11 10:49:49 | 2026-02-11 11:04:47 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
上海市第四人民医院CL-6000i | !!IOT测试数据!!IOT测试数据!!IOT测试数据2023-01-15 合格率80.0% 阳性项目CYFRA 21-1扣20分!!IOT测试数据!!IOT测试数据 |  | 180 1721 2822 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 上海分公司 | BB3-9A000956 | #TS000191493 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 上海市第四人民医院 | 311699 | 座席解决 | 2026-02-11 10:45:06 | 2026-02-13 09:04:42 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三乙
赣州市肿瘤医院CX-9000 | !!IOT测试数据!!IOT测试数据!!IOT测试数据2023-01-15 合格率80.0% 阳性项目CYFRA 21-1扣20分!!IOT测试数据!!IOT测试数据 |  | 186 5260 5264 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 南昌分公司 | GC8-25000030 | #TS000191492 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 赣州市肿瘤医院 | 330818 | 无需技术支持 | 2026-02-11 10:45:05 | 2026-02-11 10:45:54 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
霍邱县城关镇成明诊所BC-10溶血剂过期，实际未过期 | 霍邱县城关镇成明诊所BC-10溶血剂过期，实际未过期无法提供序列号 |  | 153 5744 8579 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 合肥分公司 |  | #TS000191490 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 霍邱县城关镇成明诊所 | 326354 | 技术支持解决 | 2026-02-11 10:44:36 | 2026-02-11 11:53:57 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）北京海淀区的曾老师13781306266反馈OPM-1560A空试纸也出现阳性指标情况 | 北京海淀区的曾老师13781306266反馈OPM-1560A空试纸也出现阳性指标情况，客户不方便提供使用终端名称，S2-29000369，虚拟ID建单，如需下派请提交至呼叫中心 客户不接电话，需要工单下派 转吕文秀 |  | 137 8130 6266 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1355593855@qq.com |  | 59990004 |  | 深圳分公司 |  | #TS000191487 | IVD | 尿液分析 | OPM-1560A | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-02-11 10:43:51 | 2026-02-11 12:37:00 | 59990004 | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接失败-离线
赣州市肿瘤医院CX-9000 | !!IOT测试数据!!IOT测试数据!!IOT测试数据2023-01-15 合格率80.0% 阳性项目CYFRA 21-1扣20分!!IOT测试数据!!IOT测试数据 |  | 186 5260 5264 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 南昌分公司 | GC8-25000030 | #TS000191408 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 赣州市肿瘤医院 | 330818 | 无需技术支持 | 2026-02-11 10:17:57 | 2026-02-11 10:30:00 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
河南南阳市镇平县林寨乡卫生所IVD / 血球 / BC-2600需要管理员密码 | 河南南阳市镇平县林寨乡卫生所IVD / 血球 / BC-2600需要管理员密码 |  | 152 0386 0366 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 郑州分公司 | RQ-4B115274 | #TS000191392 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 河南南阳市镇平县林寨乡卫生所 | 90030075 | 技术支持解决 | 2026-02-11 10:11:05 | 2026-02-11 12:56:39 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
上海市第四人民医院CL-6000i | !!IOT测试数据!!IOT测试数据!!IOT测试数据2023-01-15 合格率80.0% 阳性项目CYFRA 21-1扣20分!!IOT测试数据!!IOT测试数据 |  | 180 1721 2822 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 上海分公司 | BB3-9A000956 | #TS000191384 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 上海市第四人民医院 | 311699 | 座席解决 | 2026-02-11 10:07:35 | 2026-02-13 09:04:42 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三乙
天津市津南区双桥河镇卫生院EH-2030尿液，A液卡刷不上，显示非原装卡 | 天津市津南区双桥河镇卫生院EH-2030尿液，A液卡刷不上，显示非原装卡 通过微信提供试剂条码，有问题再联系客服。 |  | 131 3215 9155 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990006 |  | 天津分公司 |  | #TS000191375 | IVD | 尿液分析 | EH-2030 | [7 empty] | 天津市津南区双桥河镇卫生院 | 60039286 | 技术支持解决 | 2026-02-11 10:04:51 | 2026-02-11 10:26:47 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
上海市第四人民医院CL-6000i | !!IOT测试数据!!IOT测试数据!!IOT测试数据2023-01-15 合格率80.0% 阳性项目CYFRA 21-1扣20分!!IOT测试数据!!IOT测试数据 |  | 180 1721 2822 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 上海分公司 | BB3-9A000956 | #TS000191363 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 上海市第四人民医院 | 311699 | 座席解决 | 2026-02-11 09:59:30 | 2026-02-13 09:04:42 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三乙
威海海大医院有限公司UA-6800会出现自动关机重启 | 威海海大医院有限公司UA-6800会出现自动关机重启 指导现场工程师检查工控板是否存在接触不良，但建议与医院沟通换新机（此机配件缺少） 吸样不足建议检测液路是否有漏气现象同时检测液路阀是否关闭不严；协商此单封闭，有问题再联系RTS |  | 156 6233 4577 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990006 |  | 青岛分公司 | N4-75000012 | #TS000191337 | IVD | 尿液分析 | UA-6800 | [7 empty] | 威海海大医院有限公司 | 335530 | 技术支持解决 | 2026-02-11 09:44:05 | 2026-02-11 10:01:20 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
松滋市新江口街道社区卫生服务中心（松滋市中西医结合医院）BS-450咨询校准品批号049026001的靶值 | 松滋市新江口街道社区卫生服务中心（松滋市中西医结合医院）BS-450咨询校准品批号049026001的靶值，公众号 【故障现象】：RF三代试剂校准品靶值无法查询 【排查过程】：迈瑞公众号无法查询 试剂盒自带靶值表无BS-450机型 咨询临床后让参考BS-800机型 【处理结果】：已答复客户疑问 |  | 139 7239 1417 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990004 |  | 武汉分公司 | YV-04000946 | #TS000191289 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 松滋市新江口街道社区卫生服务中心（松滋市中西医结合医院） | 385103 | 技术支持解决 | 2026-02-11 09:15:19 | 2026-02-11 10:00:05 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
仙桃新里仁口卫生院BC-5180白细胞显示星号 | 仙桃新里仁口卫生院BC-5180白细胞显示星号，RG-04103857， 【故障现象】：WBC全部星号 【排查过程】：老师使用预稀释模式 血样不够导致、混匀不充足 使用全血模式结果正常 【处理结果】：仪器恢复正常 |  | 187 2733 4308 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 武汉分公司 |  | #TS000191283 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 仙桃市张沟中心卫生院 | 60039432 | 技术支持解决 | 2026-02-11 09:13:07 | 2026-02-11 09:30:37 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
通城县关刀镇卫生院咨询 BC-5130操作问题 | 通城县关刀镇卫生院咨询 BC-5130操作问题，老师没有提供序列号 【故障现象】： 报警升降电机故障 【排查过程】： 拆机发现升降光耦传感器线材损坏。 【故障定位】：升降传感器组件。 【一线建议】： 升降传感器组件。 【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 158 7280 6524 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 | TR-88001414 | #TS000191196 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 通城县关刀镇卫生院 | 60048873 | 派工完成 | 2026-02-11 08:31:55 | 2026-02-11 08:38:53 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
灵山县人民医院IVD / 生化 / CL-2000I需要系统密码 | 灵山县人民医院IVD / 生化 / CL-2000I需要系统密码 |  | 181 7877 8247 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 南宁分公司 | W5-78000261 | #TS000191136 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 灵山县人民医院 | 103900 | 派工完成 | 2026-02-11 06:38:10 | 2026-02-11 06:38:14 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
莎车县人民医院IVD / 生化 / BS-2800M报警传感器错误 | 莎车县人民医院IVD / 生化 / BS-2800M报警传感器错误 转新疆分公司检验主管孙涛协助跟进,已致电工程师 |  | 186 5273 9803 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  |  | JP9-46000407 | #TS000191134 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 莎车县人民医院 | 321269 | 派工完成 | 2026-02-11 04:26:57 | 2026-02-11 04:27:00 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
阿克苏柯坪县人民医院IVD / 血球 / BC-7500[N] CS传不了结果 | 阿克苏柯坪县人民医院IVD / 血球 / BC-7500[N] CS传不了结果 转新疆-分公司检验主管孙涛18665931478协助跟进 老师二次来电催促，未能拨通检验主管与派单工程师电话，转RTS紧急接口人胡宗亚协助跟进 胡宗亚跟踪回复：是医院LIS问题，机器没问题，老师自己联系信息科和LIS工程师处理 |  | 177 9946 5257 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | DC5-3C000507 | #TS000191132 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CS | [7 empty] | 阿克苏柯坪县人民医院 | 301369 | 派工完成 | 2026-02-11 03:18:15 | 2026-02-11 03:18:19 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
腾冲市人民医院IVD / 生化 / BS-2800M校准失败检查电极电压需要更换电极提示 | 腾冲市人民医院IVD / 生化 / BS-2800M校准失败检查电极电压需要更换电极提示 转昆明分公司检验主管刘科18565868956协助跟进 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 昆明分公司 | JP9-48000451 | #TS000191121 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 腾冲市人民医院 | 337204 | 派工完成 | 2026-02-11 00:45:23 | 2026-02-11 00:45:27 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
西安艾迪康医学检验实验室有限公司IVD / 生化 / CL-8000I屏幕花点一直在闪屏 | 西安艾迪康医学检验实验室有限公司IVD / 生化 / CL-8000I屏幕花点一直在闪屏 转西安分公司检验主管刘鹏浩15090108638协助跟进，未能拨通检验主管和派单工程师电话已转RTS紧急接口人胡宗亚协助跟进 胡宗亚跟踪回复：机器电脑显示器坏了，昨天晚上样本做完了，客户让今天一大早工程师过去，已经联系上工程师处理去了 |  | 191 4461 2781 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990053 |  | 西安分公司 | BH5-3C000344 | #TS000191115 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 西安艾迪康医学检验实验室有限公司 | 90043216 | 派工完成 | 2026-02-11 00:27:06 | 2026-02-11 00:27:10 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
杂多县人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP现在结果无法做出 | 杂多县人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP现在结果无法做出 转兰州分公司检验主管韩晓煜18507559013协助跟进 |  | 153 5298 1684 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 兰州分公司 | DB9-28001397 | #TS000191085 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 杂多县人民医院 | 60035987 | 派工完成 | 2026-02-10 23:27:33 | 2026-02-10 23:27:37 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
华润瑞州医院IVD / 生化 / BS-2800M仪器报ise校准参数错误失败报警电极电压超线 | 华润瑞州医院IVD / 生化 / BS-2800M仪器报ise校准参数错误失败报警电极电压超线 转南昌分公司检验主管吴斌18665931726协助跟进 |  | 184 7056 7728 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 南昌分公司 | JP7-56000905 | #TS000190979 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 华润瑞州医院 | 308413 | 派工完成 | 2026-02-10 21:37:53 | 2026-02-10 21:37:57 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆乌鲁木齐市艾维尔沟职工医院的IVD / 血球 / BC-3000CT参考指标给的是bc-3000plus数值能否用在3000CT上 | 新疆乌鲁木齐市艾维尔沟职工医院的IVD / 血球 / BC-3000CT参考指标给的是bc-3000plus数值能否用在3000CT上 |  | 159 9911 1056 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | RN-99100374 | #TS000190931 | IVD | 血球 | BC-3000CT | [7 empty] | 新疆乌鲁木齐市艾维尔沟职工医院 | 372360 | 派工完成 | 2026-02-10 21:03:49 | 2026-02-10 21:03:53 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
青海省门源皇城卫生院BC-5130，咨询lis问题， | 青海省门源皇城卫生院BC-5130，咨询lis问题，TR-0A004843 |  | 195 5412 9302 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 兰州分公司 |  | #TS000190680 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 青海省门源皇城卫生院 | 90181984 | 派工完成 | 2026-02-10 18:50:17 | 2026-02-10 18:50:21 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
中国医科大学 BRICYTE MX鞘液管路空 | 中国医科大学 BRICYTE MX鞘液管路空 【故障现象】： 鞘液管路空【排查过程】： 客户以检查仪器外部管路无误【下派理由】： 需现场拆机检查，客户无法自行操作。 |  | 180 4024 0795 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990005 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000190494 | IVD | 血球 | BRICYTE MX | [7 empty] | 中国医科大学 | 377702 | 派工完成 | 2026-02-10 17:50:53 | 2026-02-10 17:55:24 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
新乡医学院第一附属医院CX-9000 | 2026-02-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码19001040【试剂装载机构动作异常，试剂装载机构动作异常，器件编号：85.00】,34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】 MCC平台误报，直接封闭 |  | 168 3919 3719 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | GC8-28000089 | #TS000190457 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 新乡医学院第一附属医院 | 309014 | 无需技术支持 | 2026-02-10 17:44:35 | 2026-02-10 18:38:12 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
新乡医学院第一附属医院CX-9000 | 2026-02-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码19001040【试剂装载机构动作异常，试剂装载机构动作异常，器件编号：85.00】 mcc平台误报，直接封闭 |  | 168 3919 3719 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | GC8-28000089 | #TS000190447 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 新乡医学院第一附属医院 | 309014 | 无需技术支持 | 2026-02-10 17:42:16 | 2026-02-10 18:39:52 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
中国人民解放军陆军第948医院CX-9010 | 2026-02-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码33102038【试剂针R21竖直动作异常，试剂针R21竖直动作异常】,34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】 mcc平台误报，直接封闭 |  | 176 9994 5389 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 新疆分公司 | GC6-31000082 | #TS000190446 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 中国人民解放军陆军第948医院 | 90371373 | 无需技术支持 | 2026-02-10 17:42:15 | 2026-02-10 18:41:25 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
深圳精诚医疗集团如皋医院有限公司CX-9010 | 2026-02-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码41205415【分杯盘准备新杯失败，分杯盘进新杯异常】,41204074【分杯盘转动异常，分杯盘电机堵转】 mcc平台误报，直接封闭 |  | 159 5155 9445 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 苏州分公司 | GC6-37000153 | #TS000190444 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 深圳精诚医疗集团如皋医院有限公司 | 90293591 | 无需技术支持 | 2026-02-10 17:42:14 | 2026-02-10 18:42:49 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
深圳精诚医疗集团如皋医院有限公司CX-9010 | 2026-02-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码41204074【分杯盘转动异常，分杯盘电机堵转】 MCC平台误报，直接封闭 |  | 159 5155 9445 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 苏州分公司 | GC6-37000153 | #TS000190443 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 深圳精诚医疗集团如皋医院有限公司 | 90293591 | 无需技术支持 | 2026-02-10 17:42:10 | 2026-02-10 18:35:31 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
南京市高淳区淳溪中心卫生院CL-2000i | 2026-02-10 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 189 5191 0318 |  | 已关闭 | 标准 |  | sunwanghai@mindray.com |  | admin |  | 南京分公司 | W5-9B001020 | #TS000190258 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 南京市高淳区淳溪中心卫生院 | 319529 | 无需技术支持 | 2026-02-10 17:00:34 | 2026-02-11 08:52:45 | 孙汪海 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
安徽市阜阳市行流中心卫生院CL-900i | 2026-02-10 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A59660【SAM : 建立真空失败 】,A59661【SAM : 维持真空失败 】 |  | 138 5583 6972 |  | 已关闭 | 标准 |  | sunwanghai@mindray.com |  | admin |  | 合肥分公司 | BB1-93000211 | #TS000190178 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 安徽市阜阳市行流中心卫生院 | 315351 | 无需技术支持 | 2026-02-10 16:42:35 | 2026-02-11 08:55:10 | 孙汪海 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
遵义市凤冈陈华医院BC-5000需要重装软件 | 遵义市凤冈陈华医院BC-5000需要重装软件 转任开迪 |  | 181 6690 9566 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 贵阳分公司 | SS-23009242 | #TS000190099 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 遵义市凤冈陈华医院 | 90307851 | 座席解决 | 2026-02-10 16:20:32 | 2026-02-10 16:20:33 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
潜江市口腔医院（潜江市园林卫生院）BS-2000M报警采样针碰到试剂边缘 | 潜江市口腔医院（潜江市园林卫生院）BS-2000M报警采样针碰到试剂边缘，YZ-040006 【故障现象】：需要调试样本针位置 【排查过程】：客户需要工程师现场调试位置 【故障定位】：需确认样本双针位置垂直度 【一线建议】：现场确认样本针状态 【下派理由】：需现场处理 |  | 131 2996 4296 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 |  | #TS000189970 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 潜江市口腔医院（潜江市园林卫生院） | 374324 | 派工完成 | 2026-02-10 15:55:55 | 2026-02-10 16:29:07 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
河北省邢台市威县张营乡卫生院IVD / 生化 / BS-430关机显示正在执行关机流程请等待，已经持续一个小时多了 | 河北省邢台市威县张营乡卫生院IVD / 生化 / BS-430关机显示正在执行关机流程请等待，已经持续一个小时多了 YW-12005332 【故障现象】：仪器无法关机【排查过程】：1. 指导客户重启软件，做强化清洗【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 132 7366 8733 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | YW-12005332 | #TS000189906 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 河北省邢台市威县张营乡卫生院 | 323411 | 技术支持解决 | 2026-02-10 15:44:32 | 2026-02-10 16:58:50 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
鹰潭市人民医院BS-2800M检测试剂瓶盖未打开 | 鹰潭市人民医院BS-2800M检测试剂瓶盖未打开无法提供序列号 【故障现象】：R2试剂瓶盖未打开 【排查过程】：第三方试剂倒瓶使用，试剂余量小半瓶，非原装试剂瓶 【故障定位】：确认试剂余量、试剂瓶、确认试剂针在试剂盘位置 【一线建议】：现场检查试剂瓶、针位置 【下派理由】：需现场排查 |  | 138 7002 7740 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 南昌分公司 |  | #TS000189797 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 鹰潭市人民医院 | 308215 | 派工完成 | 2026-02-10 15:16:21 | 2026-02-10 15:42:02 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
内蒙古满洲里国际旅行卫生保健中心CL-6000I底物未装载 | 内蒙古满洲里国际旅行卫生保健中心CL-6000I底物未装载无法提供序列号 【故障现象】：底物气泡，日常清洁失败【排查过程】： 指导客户执行底物管路灌注后，重新执行日常清洁【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 151 0490 6100 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000189721 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 内蒙古满洲里国际旅行卫生保健中心 | 329232 | 技术支持解决 | 2026-02-10 14:56:19 | 2026-02-10 17:38:56 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
新疆和田地区墨玉县人民医院监所分院BC-5180无法识别试剂、漏水 | 新疆和田地区墨玉县人民医院监所分院BC-5180无法识别试剂、漏水 【故障现象】：无lH溶血剂 diff池漏液 【排查过程】：lh试剂充足更换时液体不流动 diff下端漏液严重 【故障定位】：LH管路与三通阀 diff池考虑隔离室、电磁阀 【一线建议】：申请电磁阀备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 186 9037 3164 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | RG-96103054 | #TS000189677 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆和田地区墨玉县人民医院监所分院 | 90151447 | 派工完成 | 2026-02-10 14:42:45 | 2026-02-10 14:53:52 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
苏州高新区横塘人民医院IVD / 生化 / BS-2000参数如何修改 | 苏州高新区横塘人民医院IVD / 生化 / BS-2000参数如何修改 【故障现象】：SDM样本回收区调用【排查过程】：以提供方案待客户验证【下派理由】： 客户待验证，麻烦一线跟踪处理 |  | 189 5111 4115 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 苏州分公司 |  | #TS000189631 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 苏州高新区横塘人民医院 | 312964 | 派工完成 | 2026-02-10 14:33:24 | 2026-02-10 14:59:42 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
泰兴市黄桥镇卫生院IVD / 生化 / BS-430年龄超过一百岁，结果不显示参考范围 | 泰兴市黄桥镇卫生院IVD / 生化 / BS-430年龄超过一百岁，结果不显示参考范围 【故障现象】： BS-430年龄超过一百岁，结果不显示参考范围 【排查过程】：科室参考范围年龄段设置不正确，仪器正在做样无法修改 告知客户路径 空闲时修改 【处理结果】：修改年龄设置后正常 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990007 |  | 南京分公司 |  | #TS000189550 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 泰兴市黄桥镇卫生院 | 318681 | 技术支持解决 | 2026-02-10 14:09:48 | 2026-02-10 14:17:05 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
南京医科大学第四附属医院IVD / 血球 / QD-S2000咨询LIS | 南京医科大学第四附属医院IVD / 血球 / QD-S2000咨询LIS 【故障现象】：lis无法通讯 【排查过程】：中午工程师现场维护后仪器不能测试样本 无申请信息 【故障定位】：需现场检查lis设置、样本申请方式 【一线建议】：需现场检查lis设置、样本申请方式 【下派理由】：需现场处理 |  | 153 7094 0863 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 南京分公司 |  | #TS000189542 | IVD | 血球 | QD-S2000 | [7 empty] | 南京医科大学第四附属医院 | 60123713 | 派工完成 | 2026-02-10 14:06:11 | 2026-02-10 14:57:22 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
武警江西总队医院IVD / 生化 / CL-2000I 试剂是不是只能用我们迈瑞品牌的试剂 | 武警江西总队医院IVD / 生化 / CL-2000I 试剂是不是只能用我们迈瑞品牌的试剂 【故障现象】： 试剂是不是只能用我们迈瑞品牌的试剂 【排查过程】：客户涉及试剂耗材采购，告知只能使用迈瑞试剂与耗材 【处理结果】：已答复客户问题 |  | 139 7005 3285 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990051 |  | 南昌分公司 | YB-74000752 | #TS000189338 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 武警江西总队医院 | 104715 | 技术支持解决 | 2026-02-10 12:53:41 | 2026-02-10 12:59:09 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
新疆维吾尔自治区维吾尔医医院CX-9010 | 2026-02-10 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24206000【样本针废液池排液失败，样本针废液池排液失败】 渠道工程师已联系客户指导处理，此单暂且封闭 |  | 139 9990 5842 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 新疆分公司 | GC6-39000178 | #TS000189245 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 | 301239 | 无需技术支持 | 2026-02-10 12:19:03 | 2026-02-10 12:23:59 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
安徽省监狱总医院BC-6000漏水 | 安徽省监狱总医院BC-6000漏水，tu-18002008，无分机号 【故障现象】：仪器底部漏液【下派理由】：客户无法拆机 |  | 055 1669 81359 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 合肥分公司 | TU-18002008 | #TS000189212 | IVD | 血球 | BC-6000 | [7 empty] | 安徽省监狱总医院 | 310775 | 派工完成 | 2026-02-10 12:03:24 | 2026-02-10 12:19:13 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
山西省忻州66016部队医院IVD / 血球 / BC-21注射器组件故障 | 山西省忻州66016部队医院IVD / 血球 / BC-21注射器组件故障，询问上面维修是否收费 UG-99000197 |  | 180 3507 5332 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 太原分公司 |  | #TS000189174 | IVD | 血球 | BC-21 | [7 empty] | 山西省忻州66016部队医院 | 335540 | 派工完成 | 2026-02-10 11:54:30 | 2026-02-10 11:54:33 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆阿勒泰市汗德尕特乡卫生院咨询BC-5180数据输入 | 新疆阿勒泰市汗德尕特乡卫生院咨询BC-5180数据输入 【故障现象】：咨询质控设置 【排查过程】：指导客户设置质控信息、查询靶值录入 【处理结果】：设置完成 可以正常质控 |  | 180 9754 1816 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 | RG-32105890 | #TS000189163 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆阿勒泰市汗德尕特乡卫生院 | 360839 | 技术支持解决 | 2026-02-10 11:52:25 | 2026-02-10 12:01:52 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
宜宾市叙州区人民医院（宜宾市第六人民医院）CX-9010 | 2026-02-10 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】,29102038【试剂针R11竖直动作异常，试剂针R11竖直动作异常】 试剂未撕封口膜，客户自行处理，此单暂且封闭 |  | 135 4117 4156 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | GC6-32000097 | #TS000189122 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 宜宾市叙州区人民医院（宜宾市第六人民医院） | 306502 | 无需技术支持 | 2026-02-10 11:43:33 | 2026-02-10 12:19:53 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
玛纳斯县人民医院SPL 3000模块无法使用 | 玛纳斯县人民医院SPL 3000模块无法使用 【故障现象】：来电咨询AT电极使用寿命 【排查过程】：客户cl电极堵 需更换，客户觉得不到三个月才测试1万次成本太高 询问报警故障判断cl电极堵塞 告知清洗方法 客户表示认同 自己联系经销商处理 【处理结果】：客户认同处理方案 |  | 138 9965 1509 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | BJ4-2C000122 | #TS000189096 | IVD | 生化 | SPL 3000 | [7 empty] | 玛纳斯县人民医院 | 301313 | 技术支持解决 | 2026-02-10 11:38:07 | 2026-02-10 11:50:06 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
泌阳尖峰眼科医院有限公司BC-5120稀释液条码更换不成功 | BC-5120稀释液条码更换 【故障现象】：DIFF试剂更换失败【排查过程】：指导客户进入 试剂管理界面重新扫码更换【处理结果】：报警消除，客户确认问题解决。 |  | 176 5761 2917 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 郑州分公司 | TQ-9A002691 | #TS000189089 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 泌阳尖峰眼科医院有限公司 | 90160937 | 技术支持解决 | 2026-02-10 11:36:42 | 2026-02-10 11:53:18 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
错那市肖镇卫生院咨询迈瑞BS-370E的试剂校准浓度 | 错那市肖镇卫生院咨询迈瑞BS-370E的试剂校准浓度，老师没有提供序列号 【故障现象】：询问校准品浓度【排查过程】：已微信发给老师【处理结果】：客户确认问题解决。 |  |  |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000189080 | IVD | 生化 | BS-370E | [7 empty] | 错那市肖镇卫生院 | 90408356 | 技术支持解决 | 2026-02-10 11:35:02 | 2026-02-10 11:46:22 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海
新疆生产建设兵团第一师医院 - BC-6800 | 仪器突然黑屏，关掉电源，稍后重开，恢复，目前正常 新疆生产建设兵团第一师医院 医学检验科 故障现象】： 仪器空闲时突然黑屏【排查过程】：重启仪器后故障消失【下派理由】：由于过年期间担心仪器出问题，需要工程师上门检查 |  | 180 9588 6311 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 新疆分公司 | SHH6C384478 | #TS000188957 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 新疆生产建设兵团第一师医院 | 301352 | 派工完成 | 2026-02-10 10:59:04 | 2026-02-10 11:04:03 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P2 IVD VIP2 | 三甲
临夏市东关社区卫生服务中心bc-5385 crp，咨询质控问题 | 临夏市东关社区卫生服务中心bc-5385 crp，咨询质控问题，未提供 【故障现象】：偶发个别样本wbc直方图异常 【排查过程】：指导客户检查溶血剂 管路计数池浸泡 【处理结果】：观察使用 |  | 191 1934 1103 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 兰州分公司 |  | #TS000188930 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 临夏市东关社区卫生服务中心 | 90238134 | 技术支持解决 | 2026-02-10 10:47:05 | 2026-02-10 13:01:35 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
中山顺安门诊部BC-2600显示堵孔 | 中山顺安门诊部BC-2600显示堵孔，RQ-33110871，老师要求工程师今明两天内尽快联系 |  | 189 2574 8448 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990007 |  | 广州分公司 |  | #TS000188894 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 中山顺安门诊部 | 90402142 | 派工完成 | 2026-02-10 10:36:17 | 2026-02-10 11:18:23 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
丹江口市盐池河镇卫生院BS-450指导放糖化血红蛋白试剂 | BS-450指导放糖化血红蛋白试剂，仪器靠墙看不到序列号 【故障现象】：指导老师做糖化血红蛋白定标质控【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 182 7231 1677 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 |  | #TS000188834 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 丹江口市盐池河镇卫生院湖北省丹江口市盐池河镇卫生院 | 385744 | 技术支持解决 | 2026-02-10 10:13:41 | 2026-02-10 12:37:57 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
国家纳米科学中心 - BC-20 | 血细胞稀释液进样管断裂 国家纳米科学中心 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1770688264_44609_bf66e3_media_1770688257848.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770688264_44609_bf66e3_media_1770688257848.jpg?Expires=1780542602&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=B6nl8VFvQlhN5EU8LlMHEwsj%2FEQ%3D |  | 188 1109 1530 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | admin |  | 北京分公司 | UF-24004852 | #TS000188793 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 国家纳米科学中心 | 60076962 | 派工完成 | 2026-02-10 09:51:01 | 2026-02-10 09:52:00 | 1-三分类血球（热线-晚） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
固原市原州区人民医院 - BC-6800PLUS | 混匀机构异常 固原市原州区人民医院 医学检验科 【故障现象】：混匀机构动作异常 【排查过程】：偶发 频率三四天一次 条码粘贴规范 进样器运动错误偶发 【故障定位】：机械手混匀光耦未检测到正确的混匀动作 【一线建议】：光耦异常、电机传动机构异常 【下派理由】：硬件故障 附件: open_api/tid44609/1770687991_44609_0df42d_media_1770687980822.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770687991_44609_0df42d_media_1770687980822.jpg?Expires=1780542602&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=5t%2BQ6TMZcU5FrfaOjIkjX93PdzY%3D |  | 132 0954 1299 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | mashang@dinuo.com |  | admin |  | 兰州分公司 | UC-03000871 | #TS000188783 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 固原市原州区人民医院 | 311542 | 派工完成 | 2026-02-10 09:46:26 | 2026-02-10 09:54:30 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
柳州公园医院咨询IVD / 凝血仪器 / LBY-XC20B系统问题，老师13737277821 | 柳州公园医院咨询IVD / 凝血仪器 / LBY-XC20B系统问题，老师13737277821，如需下派，麻烦备注内容后提交 客户反馈有三台血沉仪器，三台仪器结果接近，但对比卫生部结果偏高，需要配电脑装软件调整系数，客户端考虑成本问题，暂不处理 |  | 137 3727 7821 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000188743 | IVD | 凝血仪器 | LBY-XC20B | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-02-10 09:35:35 | 2026-02-10 09:35:36 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功
淄博中大泌尿外科医院BC-10采样针下不来 | 淄博中大泌尿外科医院BC-10采样针下不来，无法提供序列号 |  | 185 5330 5515 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990008 |  | 济南分公司 |  | #TS000188716 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 淄博中大泌尿外科医院 | 90217032 | 派工完成 | 2026-02-10 09:22:46 | 2026-02-10 09:53:59 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
东平县计划生育服务站BC-3000Plus血小板异常 | RJ-44117427 BC-3000Plus血小板异常，(禁用)东平县计划生育服务站，代码禁用，如需下派请提交 客户是东平县计划生育服务中心，血小板PLT结果跳变且偏差较大，判断计数池硬件故障，需要更换配件及上门维修，此工单需要下派（终端实际联系人 15053826088 牛主任） |  | 135 6287 3867 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 |  | #TS000188705 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | (禁用)东平县计划生育服务站山东省泰安市东平县计划生育服务站 | 384686 | 派工完成 | 2026-02-10 09:17:49 | 2026-02-10 10:56:30 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
江门市中心血站BS-480水空白超线 | 江门市中心血站BS-480水空白超线 【故障现象】： 水空白超限【排查过程】： 客户表示已更换过光源灯故障依旧【故障定位】： 初步判断为清洗反应杯问题【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 189 9815 1057 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990001 |  | 广州分公司 | XW-39000240 | #TS000188701 | IVD | 生化 | BS-480 | [7 empty] | 江门市中心血站 | 60051064 | 派工完成 | 2026-02-10 09:11:54 | 2026-02-10 09:19:45 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
孝感市爱尔眼科医院IVD / 凝血仪器 / C3100样品针发生碰撞，电机无法复位 | 孝感市爱尔眼科医院IVD / 凝血仪器 / C3100样品针发生碰撞，电机无法复位 GD4-33000171 样本针安装位置偏，请现场处理，重新安装样本针，调整坐标 |  | 134 7655 0644 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | GD4-33000171 | #TS000188698 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 孝感市爱尔眼科医院 | 90047482 | 派工完成 | 2026-02-10 09:09:44 | 2026-02-10 09:42:18 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
江苏省常州市鸣凰卫生院H-120溶血剂显示过期，实际是没有过期 | 江苏省常州市鸣凰卫生院H-120混匀池废液通道堵，试纸废液通道堵，10109 【故障现象】：混匀池废液通道堵，试纸废液通道堵 【排查过程】：检查废液排放正常、管路无堵塞 【故障定位】：检查试纸回收口及下游管路（T130/T094/T195/T196/T197/T198/T199/T065/T145）是否存在异物堵塞或折管 ◦ 检查阀18是否正常工作 ◦ 检查试纸过滤器使用次数及内部异物情况 【一线建议】：排查废液管路、申请电磁阀备用 【下派理由】：客户无法自行解决 |  | 138 6119 8010 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 苏州分公司 | VD3-58000397 | #TS000188672 | IVD | 血球 | H-120 | [7 empty] | 江苏省常州市鸣凰卫生院 | 317849 | 派工完成 | 2026-02-10 08:35:48 | 2026-02-10 08:42:23 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
鄂州市中心医院CX-9000凝血纤维蛋白出现星号，做不出来数据 | 鄂州市中心医院CX-9000凝血纤维蛋白出现星号，做不出来数据 |  | 186 7112 9493 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 武汉分公司 | GC8-45000594 | #TS000188636 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 鄂州市中心医院 | 312233 | 派工完成 | 2026-02-10 07:20:14 | 2026-02-10 07:20:18 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
（急）信阳市中心医院BC-6900调节负40的压力正常 | （急）信阳市中心医院BC-6900调节负40的压力正常，下午工程师有来修过，现在又出现故障，医院只有这一台仪器做这个实验已致电郑州分公司检验主管叶正航跟进处理，表示不用坐席下派 |  | 152 9040 6132 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 郑州分公司 | SP-4B000097 | #TS000188627 | IVD | 血球 | BC-6900 | [7 empty] | 信阳市中心医院 | 309245 | 座席解决 | 2026-02-10 02:44:01 | 2026-02-10 02:44:02 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
（急）宝鸡市妇幼保健院BC-7500[NR] CS表示以前是放清洗液的，用封闭式放入标本，标本不知道怎么出来， | （急）宝鸡市妇幼保健院BC-7500[NR] CS表示以前是放清洗液的，用封闭式放入标本，标本不知道怎么出来已致电西安分公司检验主管刘鹏浩跟进处理，表示不用坐席下派 |  | 189 9173 0805 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 西安分公司 | DC6-38002847 | #TS000188546 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 宝鸡市妇幼保健院 | 305122 | 座席解决 | 2026-02-09 22:41:37 | 2026-02-09 22:41:38 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
饶平县汫洲卫生院BC-5140需要授权码 | 饶平县汫洲卫生院BC-5140需要授权码 转陈美如13543434550老师来电催单，需要工程师尽快回电，转陈美如 老师来电催促，后续回到陆老师13690074791这，下班了。转深圳-陈美如135434345501354343455013543434550135434345501354343455013543434550 |  | 135 4343 4550 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 |  | #TS000187937 | IVD | 血球 | BC-5140 | [7 empty] | 汫洲卫生院 | 90245209 | 座席解决 | 2026-02-09 17:30:11 | 2026-02-09 17:30:12 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
深圳精诚医疗集团如皋医院有限公司CX-9010 | 2026-02-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码41205415【分杯盘准备新杯失败，分杯盘进新杯异常】,41204074【分杯盘转动异常，分杯盘电机堵转】 渠道工程师已联系处理，此单暂且封闭 |  | 159 5155 9445 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 苏州分公司 | GC6-37000153 | #TS000187595 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 深圳精诚医疗集团如皋医院有限公司 | 90293591 | 无需技术支持 | 2026-02-09 16:37:03 | 2026-02-09 17:04:26 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
深圳精诚医疗集团如皋医院有限公司 - CX-9010 | 已经出现两次电机堵转情况 深圳精诚医疗集团如皋医院有限公司 医学检验科 客户已联系当地渠道工程师，此单暂且封闭 附件: open_api/tid44609/1770625865_44609_901d4d_media_1770625814676.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770625865_44609_901d4d_media_1770625814676.jpg?Expires=1780542602&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=NqYs0uAH55v7c30RWnOXgCn268E%3D |  | 159 5155 9445 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  |  |  | 苏州分公司 | GC6-37000153 | #TS000187553 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 深圳精诚医疗集团如皋医院有限公司 | 90293591 | 无需技术支持 | 2026-02-09 16:30:59 | 2026-02-09 17:03:59 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
林周县唐古乡卫生院BC-30s稀释液无，废液满无法消除， | 林周县唐古乡卫生院BC-30s稀释液无，废液满无法消除，th-11009028 |  | 135 1893 9570 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 | TH-11009028 | #TS000187513 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 林周县唐古乡卫生院 | 60117484 | 技术支持解决 | 2026-02-09 16:22:37 | 2026-02-09 17:12:03 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
泾川县中医院BC-30稀释液之前m-3d现用m-5d，是否可以 | BC-30稀释液之前m-3d现用m-5d，是否可以 |  | 181 9334 0112 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 | UD-26004844 | #TS000187451 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 泾川县中医院 | 60035337 | 技术支持解决 | 2026-02-09 16:08:26 | 2026-02-09 17:06:34 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
北京中医药大学东直门医院东区IVD / 血球 / BRICYTE MC机构动作异常 | 北京中医药大学东直门医院东区IVD / 血球 / BRICYTE MC机构动作异常，GF1-58000033 【故障现象】：软件版本不匹配 试剂拖载异常 【排查过程】：仪器重启故障依旧 试剂装载正常 【故障定位】：需现场检查版本号 仪器升级 【一线建议】：需现场检查版本号 仪器升级 【下派理由】：需现场检查版本号 仪器升级 |  | 156 2156 1671 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990007 |  | 北京分公司 |  | #TS000187432 | IVD | 血球 | BRICYTE MC | [7 empty] | 北京中医药大学东直门医院东区 | 305990 | 派工完成 | 2026-02-09 16:02:00 | 2026-02-09 16:08:34 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
东莞市厚街医院 - BC-7500[NR] CS | 堵孔 东莞市厚街医院 医学检验科 【故障现象】： WC1浮子异常【排查过程】： WC1浮子异常【故障定位】： WC1池堵【一线建议】： 检查WC1池是否堵【下派理由】：需现场拆机，客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1770624115_44609_febc33_media_1770624109302.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770624115_44609_febc33_media_1770624109302.jpg?Expires=1780542602&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=6RpfH3Tw8f7mASGCeTeTG1iaEcM%3D |  | 137 1321 3755 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 深圳分公司 | DC6-52004983 | #TS000187431 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 东莞市厚街医院 | 306933 | 派工完成 | 2026-02-09 16:01:52 | 2026-02-09 16:10:31 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P1 IVD VIP1 | 三甲
雷山县人民医院IVD / 血球 / CAL 9000反应杯超限 | 雷山县人民医院IVD / 血球 / CAL 9000反应杯超限 电解质模块问题 【故障现象】：单个反应杯超限 电解质模块问题【下派理由】： 客户要求工程师上门处理 |  | 187 8601 8367 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000187362 | IVD | 血球 | CAL 9000 | [7 empty] | 雷山县人民医院 | 302966 | 派工完成 | 2026-02-09 15:45:54 | 2026-02-09 15:52:34 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
郑州希诺谷生物科技有限公司BS-460咨询误删结果如何恢复， | 郑州希诺谷生物科技有限公司BS-460咨询误删结果如何恢复， 【故障现象】：误操作导致结果删除 【排查过程】：告知客户无法恢复删除结果 需重新申请 【处理结果】：已处理客户问题 |  | 159 0388 2170 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 郑州分公司 |  | #TS000187358 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 郑州希诺谷生物科技有限公司 | 90363451 | 技术支持解决 | 2026-02-09 15:43:20 | 2026-02-09 16:04:55 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
中国人民解放军陆军第948医院CX-9010 | 2026-02-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码33102038【试剂针R21竖直动作异常，试剂针R21竖直动作异常】,34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】 试剂未撕封口膜，已指导处理，此单封闭 |  | 176 9994 5389 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 新疆分公司 | GC6-31000082 | #TS000187017 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 中国人民解放军陆军第948医院 | 90371373 | 无需技术支持 | 2026-02-09 13:52:35 | 2026-02-09 13:58:37 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
奉化区莼湖镇卫生院CL-2000i | 2026-02-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 158 5880 6996 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | admin |  | 杭州分公司 | W5-25001724 | #TS000186941 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 奉化区莼湖镇卫生院 | 365847 | 派工完成 | 2026-02-09 13:24:33 | 2026-02-09 18:33:07 | 59990002 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
兰州新区彩虹城社区卫生服务中心BC-5180 CRP与仪器断开连接 | BC-5180 CRP与仪器断开连接 【故障现象】：仪器无法联机， 【排查过程】：分析部开关亮，电脑IP正确，防火墙关闭，ping10.0.0.7正常 怀疑主控板问题 【故障定位】：3主控板 【一线建议】：申请主控板备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 181 5395 5308 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 | SU-8B002762 | #TS000186915 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 兰州新区彩虹城社区卫生服务中心 | 90074008 | 派工完成 | 2026-02-09 13:13:54 | 2026-02-09 13:36:27 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
耒阳市春晖医院BS-360S运动错误 | 耒阳市春晖医院BS-360S运动错误，老师没有提供序列号 【故障现象】： 采样针垂直碰撞，碰撞保持失败【排查过程】： 位置正常 仪器报警可系统恢复 做样本就报警【故障定位】： 液面检测板 采样针【一线建议】： 检查 液面检测板 采样针 检查接地【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 181 7588 7576 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 |  | #TS000186914 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 耒阳市春晖医院 | 60134561 | 派工完成 | 2026-02-09 13:13:33 | 2026-02-09 16:03:25 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
宣威市第一人民医院BC-7500[NR] CS咨询是否可以使用南京迈瑞的试剂，是否需要做性能验证 | 宣威市第一人民医院BC-7500[NR] CS咨询是否可以使用南京迈瑞的试剂，是否需要做性能验证 客户询问由深圳迈瑞更换成南京迈瑞的试剂后，是否需要做性能验证，客户反应按照条款试剂变更后涉需要重新验证及到15189复审 工单下派 |  | 193 8740 8738 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990004 |  | 昆明分公司 | DC6-55005507 | #TS000186831 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 宣威市第一人民医院 | 303693 | 派工完成 | 2026-02-09 12:42:52 | 2026-02-09 13:00:50 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
（急）大同爱尔眼科医院BC-3000Plus报警电机升降故障 | 大同爱尔眼科医院BC-3000Plus报警电机升降故障 升降电机故障，远程指导恢复不了，需要工单下派区域工程师处理。 |  | 152 3525 8861 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 太原分公司 | RJ-5C121709 | #TS000186778 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 大同爱尔眼科医院 | 60096153 | 派工完成 | 2026-02-09 12:19:19 | 2026-02-09 12:43:31 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
(禁用)友明中西医结合门诊部 - BC-20 | WBC堵孔，无法解决 肥东县鲁朝玉诊所 2026-2-9 11:58:11：贝登医修帮谢朝森：已下派408102905 |  | 152 1242 3366 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | admin |  | 合肥分公司 | UF-99002170 | #TS000186549 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | (禁用)友明中西医结合门诊部 | 90216423 | 座席解决 | 2026-02-09 11:34:33 | 2026-02-09 11:58:34 | 59990010 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
(禁用)友明中西医结合门诊部 - BC-20 | Wbc堵孔，反复整机浸泡无法解决 (禁用)友明中西医结合门诊部 医学检验科 |  | 152 1242 3366 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 合肥分公司 | UF-99002170 | #TS000186548 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | (禁用)友明中西医结合门诊部 | 90216423 | 派工完成 | 2026-02-09 11:33:42 | 2026-02-09 11:42:40 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
乌恰县吾合沙鲁乡卫生院IVD / 血球 / BC-2600本底异常 | 乌恰县吾合沙鲁乡卫生院IVD / 血球 / BC-2600本底异常，老师没有提供序列号 客户不接电话，工单下派区域工程师 |  | 176 9092 3638 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000186527 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 | 90032152 | 派工完成 | 2026-02-09 11:26:52 | 2026-02-09 15:47:16 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
郧西县景阳乡卫生院BS-450故障 | BS-450故障 【故障现象】：第三方维修工程师维修 3 4节清洗机构不吸液【排查过程】：第三方维修工程师拆机维护管路【故障定位】： 泵 及管路【一线建议】： 第三方维修工程师询问泵价格，【下派理由】：第三方维修工程师询问泵价格， |  | 132 0208 9126 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 | YV-03000667 | #TS000186439 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 郧西县景阳乡卫生院 | 312291 | 派工完成 | 2026-02-09 10:53:37 | 2026-02-09 11:05:38 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
郧西县景阳乡卫生院 - BS-450 | 7、8吸废针不吸废 郧西县景阳乡卫生院 医学检验科 与#TS000186439 408102781 重复客户一键保修后又拨打400 导致工单重复 |  | 199 7172 2215 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  |  |  | 武汉分公司 | YV-03000667 | #TS000186430 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 郧西县景阳乡卫生院 | 312291 | 无需技术支持 | 2026-02-09 10:50:22 | 2026-02-09 11:08:11 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
海城市八里镇八里骨科医院BC-2600连接不上电脑 | BC-2600连接不上电脑 贝登医修帮谢朝森：这个单子，客户反馈已经有人对接处理了，不清楚是谁，后续如果处理不了，我让客户再400服务热线提单子 |  | 132 8412 0875 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 沈阳分公司 | RQ-35111222 | #TS000186429 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 海城市八里镇八里骨科医院 | 90025350 | 座席解决 | 2026-02-09 10:49:26 | 2026-02-09 11:49:11 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
高老师，18174391939，bs-360s，报警仪器无法连接 | 高老师，18174391939，bs-360s，报警仪器无法连接，BB6-9A001533,杭州添意综合门诊部有限公司，虚拟客户建单如需下派请提交至呼叫中心，谢谢 【故障现象】：无法联机 【排查过程】：仪器电源供电正常 分析部开关正常 风扇转动正常 客户电脑端有异响 指导客户处理电脑问题后故障解决 【处理结果】：仪器恢复正常 |  | 181 7439 1939 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 深圳分公司 |  | #TS000186423 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-02-09 10:47:44 | 2026-02-09 11:52:45 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二丙
和田市阿布力米提五官科医院BC-5385 CRP需要溶血剂条码 | 和田市阿布力米提五官科医院BC-5385 CRP需要溶血剂条码，DD4-59003706 【故障现象】：LH余量不足 【排查过程】：指导加载条码 【处理结果】：加载条码后正常 |  | 151 9973 9443 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | DD4-59003706 | #TS000186399 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 和田市阿布力米提五官科医院 | 60058709 | 技术支持解决 | 2026-02-09 10:38:52 | 2026-02-09 11:11:09 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二丙
麻城市人民医院 - BC-6800PLUS | 多人结果报星号 麻城市人民医院 医学检验科 【故障现象】：偶发报警吸样异常 结果屏蔽【排查过程】： 客户反应偶发报警吸样异常 结果屏蔽 样本量正常，散点图有，但是结果被屏蔽【故障定位】： 血样传感器 吸样管路 分血阀 注射器 穿刺针等【一线建议】：检查血样传感器 吸样管路有没有变白，检查分血阀切换状态及样本动力【下派理由】： 客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1770604407_44609_322e94_media_1770604378771.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770604407_44609_322e94_media_1770604378771.jpg?Expires=1780542602&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=JXTq%2FQqie33AtucOj3VmvpLS6O4%3D |  | 134 7659 4930 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  |  |  | 武汉分公司 | UC-59005074 | #TS000186389 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 麻城市人民医院 | 60029288 | 派工完成 | 2026-02-09 10:33:22 | 2026-02-09 10:40:43 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P1 IVD VIP1 | 三甲
潮阳黄训生中医综合诊所 - BC-5120 | 本底异常 潮阳黄训生中医综合诊所 医学检验科 10：32 昨晚客户探头维护时吸错为样本，指导客户探头液浸泡中 11: 08 探头液浸泡后数值下降但未到目标 再次执行探头液维护、 11：31给客户微信回电 客户表示正在做下午上班回消息 14：41 客户回复白细胞结果已下降 故障消除 【故障现象】：昨晚客户探头维护时吸错为样本，导致本地异常【排查过程】：知道客户重复执行探头液浸泡【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: open_api/tid44609/1770604118_44609_2a9edc_media_1770604100054.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770604118_44609_2a9edc_media_1770604100054.jpg?Expires=1780542602&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=OsF2LToR4iff5LKVwt42lok9A4E%3D open_api/tid44609/1770604119_44609_c0d9d1_media_1770604111176.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770604119_44609_c0d9d1_media_1770604111176.jpg?Expires=1780542602&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=UwGfNoKhcSYLoIhNCYpjpfwmRYY%3D |  | 193 1762 6501 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 深圳分公司 | TQ-89001068 | #TS000186379 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 潮阳黄训生中医综合诊所 | 60125105 | 技术支持解决 | 2026-02-09 10:28:34 | 2026-02-09 14:43:18 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
山西省临县妇幼保健院IVD / 血球 / BC-5395 CRP无法开机 | 山西省临县妇幼保健院IVD / 血球 / BC-5395 CRP无法开机，老师没有提供序列号 【故障现象】： 仪器突然断电，有烧糊的味道【排查过程】： 仪器突然断电，有烧糊的味道，开关不亮仪器无动作【故障定位】： 电源【一线建议】： 电源组件 及电源插座组件，具体情况需要现场排查【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 老师13613587720来电催促，致电检验主管张艳强跟进 |  | 136 1358 7720 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990007 |  | 太原分公司 | DD4-41001011 | #TS000186361 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 山西省临县妇幼保健院 | 380263 | 派工完成 | 2026-02-09 10:17:09 | 2026-02-09 10:27:05 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
晋江美年大健康管理有限公司梅岭综合门诊部BC-6000质控超靶值了 | 晋江美年大健康管理有限公司梅岭综合门诊部BC-6000质控超靶值了 【故障现象】：MCV、MCHC、HGB质控失控 【排查过程】：检查客户质控设置 质控在有效期刚开瓶 【故障定位】：需校准仪器 【一线建议】：需校准仪器 【下派理由】：需校准仪器 |  | 188 5944 0136 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 福州分公司 | TU-2B002861 | #TS000186358 | IVD | 血球 | BC-6000 | [7 empty] | 晋江美年大健康管理有限公司梅岭综合门诊部 | 90058521 | 派工完成 | 2026-02-09 10:15:56 | 2026-02-09 11:03:14 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
株洲佳满康复医院IVD / 生化 / BS-230（YY-03001767）线性线超线，检测结果是负值，检测结果不稳定 | 株洲佳满康复医院IVD / 生化 / BS-230（YY-03001767）线性线超线，检测结果是负值，检测结果不稳定 【故障现象】： 线性线超线【排查过程】： 偶发报警线性线超线，今日频繁【故障定位】：试剂开瓶时间 样本针 注射器 等【一线建议】：检查试剂 样本针 及注射器等 设置交叉污染【下派理由】： 已告知客户通针测试，客户反应之前联系的工程师离职，希望有现在负责工程师的联系方式。 |  | 158 0733 4792 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | YY-03001767 | #TS000186351 | IVD | 生化 | BS-230 | [7 empty] | 株洲佳满康复医院 | 60136119 | 派工完成 | 2026-02-09 10:14:05 | 2026-02-09 10:20:41 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
甘孜州白玉县昌台中心卫生院BS-430堵孔 | 甘孜州白玉县昌台中心卫生院BS-430堵孔 【故障现象】：样本针清洗失败 【排查过程】：指导客户用通针工具清洗样本针 探头液再次浸泡 【处理结果】：仪器恢复正常 |  | 157 0818 9627 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 | YW-06004248 | #TS000186313 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 甘孜州白玉县昌台中心卫生院 | 90042563 | 技术支持解决 | 2026-02-09 09:52:23 | 2026-02-09 11:05:02 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
扬中市三茅街道城西社区卫生服务中心BC-5385 CRP需要通信协议 | DD4-54003239 BC-5385 CRP需要通信协议 【故障现象】：询问通讯协议【排查过程】：加微信提供通信协议【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 189 1342 0881 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 南京分公司 |  | #TS000186312 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 扬中市三茅街道城西社区卫生服务中心 | 90253713 | 技术支持解决 | 2026-02-09 09:50:57 | 2026-02-09 09:53:58 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
云南省广南县堂上卫生院BC-5385 CRP咨询是否可以用M-5D的稀释液 | 云南省广南县堂上卫生院BC-5385 CRP咨询是否可以用M-5D的稀释液，未提供序列号 【故障现象】：咨询M-5D与M-5DP稀释液是否通用 【排查过程】：查询资料回答老师疑问 【处理结果】：问题解决 |  | 199 4896 0957 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990004 |  | 昆明分公司 |  | #TS000186301 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 云南省广南县堂上卫生院 | 90004000 | 技术支持解决 | 2026-02-09 09:47:14 | 2026-02-09 09:51:23 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
保康县马良中心卫生院BS-600申请四个标本能正常做，后面申请四个标本，无法做 | 保康县马良中心卫生院BS-600申请四个标本能正常做，后面申请四个标本，无法做 再次来电，客户那边使用方言，坐席引导使用普通话交流客户端表示坐席在找借口觉得服务不好，坐席引导客户在线等待转接工程师，客户直接挂掉，有投诉意向 【故障现象】：不连续做样本 【排查过程】：客户反馈样本要一个做完才做下一个 自己换过反应杯 以前工程师更换需要新工程师对接 【故障定位】：需现场排查杯子情况 【一线建议】：需现场排查杯子情况 【下派理由】：方言听不太懂 需到底工程师联系 |  | 139 7223 6192 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 |  | #TS000186281 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 保康县马良中心卫生院（保康县第二人民医院） | 312509 | 派工完成 | 2026-02-09 09:41:58 | 2026-02-09 10:14:22 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
淄博市淄川区医院BC-7500[NR] CS系统异常 | 淄博市淄川区医院BC-7500[NR] CS系统异常，老师没有提供序列号，老师希望当地工程师如有换人了提前联系医院老师沟通一下 【故障现象】：WBC 偶发不分类 【排查过程】：客户有情绪 联系以前工程师说不归他管，新工程师两个月没联系过 希望尽快现场处理问题 【故障定位】：样本加入、染色液加入 【一线建议】：申请电磁阀备用 【下派理由】：需现场处理 |  | 185 5333 7395 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990007 |  | 济南分公司 |  | #TS000186166 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 淄博市淄川区医院 | 304241 | 派工完成 | 2026-02-09 08:53:47 | 2026-02-09 09:07:45 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
长春净月开发区新湖镇卫生院IVD / 血球 / BC-5385 CRP扫了新的条码依旧显示过期，多次出现该情况，需要解决 | 长春净月开发区新湖镇卫生院IVD / 血球 / BC-5385 CRP扫了新的条码依旧显示过期，多次出现该情况，需要解决 无法提供序列号 【故障现象】：试剂过期 【排查过程】：客户反馈试剂在有效期内提示过期，给客户解释有效期和开瓶有效期的区别 【处理结果】：客户已了解两者的意义 |  | 177 4348 8974 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000186164 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 长春净月开发区新湖镇卫生院 | 60063335 | 技术支持解决 | 2026-02-09 08:53:12 | 2026-02-09 09:00:05 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
甘南县双河农场医院BS-860光源灯故障 | 甘南县双河农场医院BS-860光源灯故障 |  | 131 0402 6239 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 | BB9-41001470 | #TS000186159 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 甘南县双河农场医院 | 314109 | 派工完成 | 2026-02-09 08:49:20 | 2026-02-09 08:49:23 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
宾阳县中医医院CL-6000i | 2026-02-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【Cl6000i：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：分杯盘】 |  | 180 7650 9561 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | admin |  | 南宁分公司 | BB3-89000196 | #TS000186151 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 宾阳县中医医院 | 302225 | 派工完成 | 2026-02-09 08:41:06 | 2026-02-09 18:32:02 | 59990002 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二乙
山西省忻州市部队使用IVD / 血球 / BC-21需要初始密码 | 山西省忻州市部队使用IVD / 血球 / BC-21需要初始密码 UG-99000197，无法提供具体单位信息。虚拟建单，如需下派返回至呼叫中心 ：已经告知客户，可以封单了 |  | 180 3507 5332 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 深圳分公司 |  | #TS000186150 | IVD | 血球 | BC-21 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-02-09 08:39:37 | 2026-02-09 11:26:17 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功
嘉兴市康慈医院CL-6000i | 2026-02-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：反应盘外圈】 |  | 158 5831 4973 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | admin |  | 杭州分公司 | BB3-26002661 | #TS000186144 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 嘉兴市康慈医院 | 315441 | 派工完成 | 2026-02-09 08:32:34 | 2026-02-09 18:32:45 | 59990002 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
新乡医学院第一附属医院CX-9000 | 2026-02-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码19001040【试剂装载机构动作异常，试剂装载机构动作异常，器件编号：85.00】 建议检查试剂装载盘动作是否正常，夹爪与试剂盘相关坐标 |  | 168 3919 3719 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | GC8-28000089 | #TS000186123 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 新乡医学院第一附属医院 | 309014 | 派工完成 | 2026-02-09 08:00:29 | 2026-02-09 08:34:06 | 59990050 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
（急）周口市人民医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP稀释液码不对 | （急）周口市人民医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP稀释液码不对 |  | 152 9007 5768 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 郑州分公司 | SU-97003638 | #TS000186120 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 周口市人民医院 | 309274 | 派工完成 | 2026-02-09 07:51:04 | 2026-02-09 07:51:08 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
（急）淮南市第一人民医院IVD / 生化 / CL-1200I仪器报警运动故障 | （急）淮南市第一人民医院IVD / 生化 / CL-1200I仪器报警运动故障 转合肥分公司检验主管孙文林18507558121协助跟进 |  | 153 9542 2826 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 合肥分公司 | W7-44005869 | #TS000186106 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 淮南市第一人民医院 | 310836 | 派工完成 | 2026-02-09 02:19:00 | 2026-02-09 02:19:04 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
临武县人民医院IVD / 凝血仪器 / EXC810仪器报警试杯残留 | （急）临武县人民医院IVD / 凝血仪器 / EXC810仪器报警试杯残留 转长沙分公司检验主管张展灿18665931558协助跟进 老师二次来电催促 |  | 173 7356 4025 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 长沙分公司 | 106-BB-24000108 | #TS000186101 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 临武县人民医院 | 102446 | 派工完成 | 2026-02-09 01:16:19 | 2026-02-09 01:16:23 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
（急）辽宁省人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS屏幕黑屏 | （急）辽宁省人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS屏幕黑屏 转沈阳分公司检验主管毕仕杰18588299510协助跟进 |  | 177 0248 8369 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 沈阳分公司 | DC6-1A000222 | #TS000186086 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 辽宁省人民医院 | 301700 | 派工完成 | 2026-02-08 23:28:05 | 2026-02-08 23:28:09 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
深圳精诚医疗集团如皋医院有限公司CX-9010 | 2026-02-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码41204074【分杯盘转动异常，分杯盘电机堵转】 后台显示仪器已恢复测试，此单暂且封闭 |  | 159 5155 9445 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 苏州分公司 | GC6-37000153 | #TS000185994 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 深圳精诚医疗集团如皋医院有限公司 | 90293591 | 无需技术支持 | 2026-02-08 19:59:03 | 2026-02-09 08:29:35 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
迪庆藏族自治州藏医院CL-2000i | 2026-02-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 182 1385 0427 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 昆明分公司 | W5-2B001982 | #TS000185860 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 迪庆藏族自治州藏医院 | 60055511 | 无需技术支持 | 2026-02-08 16:49:33 | 2026-02-09 08:11:02 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
墨玉金庚罗科曼康复医疗中心BC-5385 CRP报警红细胞堵孔 | 墨玉金庚罗科曼康复医疗中心BC-5385 CRP报警红细胞堵孔，DD4-38000585 【故障现象】： 偶发高频报警红细胞堵孔【排查过程】：客户反应偶发但是频率比较高的报警 探头维护后有时可消除故障【故障定位】：稀释液，计数池相关【一线建议】： 检查小孔电压检查计数池相关试剂及管路【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 136 9931 9814 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 |  | #TS000185859 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 墨玉金庚罗科曼康复医疗中心 | 90376731 | 派工完成 | 2026-02-08 16:48:53 | 2026-02-08 16:54:44 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
无棣县第二人民医院CL-2000i | 2026-02-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【CL-2000i：仪器无法连接】 |  | 157 2629 3124 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin，59990003 |  | 济南分公司 | W5-27001815 | #TS000185806 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 无棣县第二人民医院 | 300863 | 派工完成 | 2026-02-08 15:52:01 | 2026-02-08 15:52:02 | 59990003 | 007_远程申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一甲
武山县人民医院CL-6000i | 2026-02-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A07004【M1：底物注射器运动错误】,C07134【M1：第1磁分离单元：第1阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。】 |  | 177 9769 7489 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin，59990003 |  | 兰州分公司 | BB3-12002040 | #TS000185802 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 武山县人民医院 | 311284 | 派工完成 | 2026-02-08 15:47:30 | 2026-02-08 15:47:31 | 59990003 | 007_远程申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 二甲
盐城市第二人民医院CL-6000i | 2026-02-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14004【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 152 5175 1585 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin，59990003 |  | 南京分公司 | BB3-1C002421 | #TS000185800 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 盐城市第二人民医院 | 312628 | 派工完成 | 2026-02-08 15:45:45 | 2026-02-08 15:45:46 | 59990003 | 007_远程申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 三乙
湖南省怀化市洪江市雪峰镇卫生院BS-360S连接电脑的系统软件打不开 | 湖南省怀化市洪江市雪峰镇卫生院BS-360S连接电脑的系统软件打不开 无法提供序列号 【故障现象】： 仪器无法连接 仪器换位置后无法联机【排查过程】： 第一次客户电话指导客户更改串口位置连接成功，仪器恢复后客户反应LIS工程师更改了串口后无法连接 指导客户重新修改位置后依然无法连接【故障定位】： 非原厂电脑 检查串口及串口卡【一线建议】：非原厂电脑 检查串口及串口卡【下派理由】： 客户无法自行操作。 附件: copy-1770536720-create_ticket/tid44609/微信图片_20260208145448_63_12_1770533893422_gtcvet.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/copy-1770536720-create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260208145448_63_12_1770533893422_gtcvet.jpg?Expires=1780542602&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=QqCtWLQIJ2lcn5YuY91c9X1bJzM%3D |  | 137 6295 3070 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003，59990008 |  | 长沙分公司 |  | #TS000185799 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 湖南省怀化市洪江市雪峰镇卫生院 | 377366 | 派工完成 | 2026-02-08 15:45:21 | 2026-02-08 16:30:28 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
宁都县黄石卫生院 BS-430有结果测不出来 | 宁都县黄石卫生院 BS-430有结果测不出来 客户反应TG不出结果 仪器无报警 指导客户卸载重装试剂 删除项目重新测试 等待测试结果 30分钟 重新测试后出现报警试剂空白10X 指导客户消除试剂气泡 卸载重装试剂 删除项目重新测试 等待测试结果 20分钟 重测后依然不出结果 但是有反应曲线怀疑试剂问题更换新试剂 等待测试 20分钟 更换试剂后依然不出 工单下派 【故障现象】： TG 不出结果【排查过程】： 更换试剂 样本针试剂针注射器均不漏液 且通过针，样本以提取到日立杯 故障依旧【故障定位】： 反应曲线可显示曲线异常 怀疑搅拌 灯等问题【一线建议】：检查搅拌杆光源灯等。【下派理由】： 客户无法自行操作。 附件: 微信图片_20260208173537_68_12.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260208173537_68_12_1770543362638_p6x2u4j.jpg?Expires=1780542602&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=GV%2BOjDjKk0s1RrYf5hVnuHwnRf0%3D |  | 159 7975 6889 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 南昌分公司 |  | #TS000185797 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 宁都县黄石卫生院 | 323807 | 派工完成 | 2026-02-08 15:41:29 | 2026-02-08 17:32:58 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
铜仁市人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP乳胶试剂温度异常 | 铜仁市人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP乳胶试剂温度异常 等待客户通过微信20分钟 客户自行清理防尘网故障消除 【图片】https://s2-cs-pub-std.kefutoutiao.com/icon/tid44609/mceclip1_1770537663877_9lr4g.png |  | 151 8598 4937 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000185792 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 铜仁市人民医院 | 369649 | 无需技术支持 | 2026-02-08 15:33:22 | 2026-02-08 15:55:33 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
哈尔滨珠江心脑血管医院CL-1200i废料箱不会更换 | CL-1200i废料箱不会更 【故障现象】：废料箱更换后为未清零【排查过程】：指导客户清零【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 198 4558 7766 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | W7-78000147 | #TS000185777 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 哈尔滨珠江心脑血管医院 | 60115355 | 技术支持解决 | 2026-02-08 15:01:53 | 2026-02-08 15:09:11 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
通江大椿医院BC-5120反馈HGB电压本底异常 | BC-5120反馈HGB电压本底异常 【故障现象】：HGB电压本底异常【排查过程】：指导客户调整本底电压【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 199 8283 5137 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 | TQ-17004447 | #TS000185770 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 通江大椿医院 | 90274762 | 技术支持解决 | 2026-02-08 14:55:14 | 2026-02-08 15:08:01 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
湖南省怀化市洪江市雪峰镇卫生院BS-360S连接电脑的系统软件打不开 | 湖南省怀化市洪江市雪峰镇卫生院BS-360S连接电脑的系统软件打不开 无法提供序列号 客户搬家 串口线未接 连接串口线 等待测试结果 30分钟 【故障现象】：仪器无法连接 【排查过程】：仪器搬家 指导客户连接串口【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: 微信图片_20260208145448_63_12.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260208145448_63_12_1770533893422_gtcvet.jpg?Expires=1780542602&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=mxMclEHTu1BFE%2BU2LkBF1kpRmNs%3D |  | 137 6295 3070 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 |  | #TS000185745 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 湖南省怀化市洪江市雪峰镇卫生院 | 377366 | 技术支持解决 | 2026-02-08 14:24:18 | 2026-02-08 14:57:31 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
盘关镇卫生院BS-460清洗机构错误，运动时发生碰撞 | 盘关镇卫生院BS-460清洗机构错误，运动时发生碰撞YU-46002106 【故障现象】： 清洗机构错误，运动时发生碰撞【排查过程】： 可系统恢复 做样本报警【故障定位】： 清洗机构位置或光耦【一线建议】： 检查垂直位置 检查光耦【下派理由】：需现场拆机，客户无法自行操作。 |  | 199 4898 0601 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000185735 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 盘关镇卫生院 | 60130566 | 派工完成 | 2026-02-08 14:15:12 | 2026-02-08 14:17:32 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
甘肃泾川县玉都中心卫生院BS-430质控异常 | BS-430质控异常 客户质控失控可能位置放反，调整位置重新测试 等待客户反馈结果 等待一个半小时 【故障现象】：结果大部分失控 【排查过程】：根据结果怀疑客户，校准质控放反指导客户从校准质控 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: 微信图片_20260208151810_64_12.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260208151810_64_12_1770535111515_img46.jpg?Expires=1780542602&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=vNdWUlSw8keKddnBbLfn1AaOilg%3D 微信图片_20260208151811_65_12.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260208151811_65_12_1770535113742_h4e3vo.jpg?Expires=1780542602&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=lREh107dGELMTgN%2B7FhWMyVgnB4%3D |  | 138 3034 1590 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 | YW-41009013 | #TS000185685 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 | 319293 | 技术支持解决 | 2026-02-08 13:36:55 | 2026-02-08 15:19:28 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
东莞市第八人民医院IVD / 生化 / BS-800结果有问题 | 东莞市第八人民医院IVD / 生化 / BS-800结果有问题 无法提供序列号 【故障现象】：客户编辑校准结果导致结果存在编辑的标识，询问是否可以取消【排查过程】：告知客户无法取消，可从新校准消除【处理结果】：，客户确认了解 2026-2-8 13:09:26：15999799297来电需再次联系，转佟建阳 2026-2-8 14:50:20 再次来电，再次线上转技术 【故障现象】：客户反应结果后有 CAL R EXP 标识【排查过程】： 告知客户标识的意义 并且指导客户重测【下派理由】： 客户需更专业的指导。 |  | 159 9979 9297 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #TS000185657 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 东莞市第八人民医院 | 306899 | 派工完成 | 2026-02-08 13:02:30 | 2026-02-08 13:08:06 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
新乡医学院第一附属医院CX-9000-张贺：工程师已在联系，暂无需支持，请暂时封闭。 | 2026-02-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码19001040【试剂装载机构动作异常，试剂装载机构动作异常，器件编号：85.00】,34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】 |  | 168 3919 3719 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | GC8-28000089 | #TS000185652 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 新乡医学院第一附属医院 | 309014 | 无需技术支持 | 2026-02-08 12:53:33 | 2026-02-08 14:10:02 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
西宁惠康中西医结石医院BS-830S报警清洗注射运动错误 | 西宁惠康中西医结石医院BS-830S报警清洗注射运动错误 【故障现象】： 清洗注射运动错误 无法找到零位【排查过程】： 客户重启无效 系统恢复无效【故障定位】： 内壁清洗注射器组件【一线建议】：检查清洗注射器及电机及光耦【下派理由】：需现场拆机，客户无法自行操作。 |  | 150 0368 6281 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | BB7-48000853 | #TS000185632 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 西宁惠康中西医结石医院 | 60101370 | 派工完成 | 2026-02-08 12:22:24 | 2026-02-08 12:27:12 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
高平市人民医院SC-120染色工位1运动受损 | SC-120染色工位1运动受损 【故障现象】：SC-120染色工位1运动受损【排查过程】： 故障无法消除，重启无法解决。【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 136 4356 0060 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 太原分公司 | SW-43001635 | #TS000185614 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 高平市人民医院 | 304632 | 派工完成 | 2026-02-08 11:45:14 | 2026-02-08 12:01:34 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
和田新华康医院有限责任公司BC-5380刚更换的试剂显示条码无效 | 和田新华康医院有限责任公司BC-5380刚更换的试剂显示条码无效，RF-38107543 条码无法识别指导客户重启等待测试 30分钟 【故障现象】：刚更换的试剂显示条码无效 【排查过程】：指导客户更换新条码 均无效，指导客户重启电脑仪器故障恢复【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: 微信图片_20260208122828_61_12.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260208122828_61_12_1770525048637_lm9a8.jpg?Expires=1780542602&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ASm9c%2BWvbvLAdnZiyCsTM%2F5%2Bh9g%3D |  | 176 9032 6588 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 |  | #TS000185609 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 和田新华康医院有限责任公司 | 90353937 | 技术支持解决 | 2026-02-08 11:42:47 | 2026-02-08 12:31:00 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
(禁用)友明中西医结合门诊部 - BC-20 | Wbc堵孔，清除后还是出现 肥东县鲁朝玉诊所 技术：封单 附件: open_api/tid44609/1770518835_44609_5353c5_media_1770518801113.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770518835_44609_5353c5_media_1770518801113.jpg?Expires=1780542602&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=kn3ngvqgH81EFowUCnppB2AXUY0%3D |  | 152 1242 3366 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 合肥分公司 | UF-99002170 | #TS000185546 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | (禁用)友明中西医结合门诊部 | 90216423 | 座席解决 | 2026-02-08 10:47:12 | 2026-02-08 12:43:22 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
肥城阳光康复医院IVD / 血球 / BC-2600需要技术支持希望可以远程调试，现在不通信 | 肥城阳光康复医院IVD / 血球 / BC-2600需要技术支持希望可以远程调试，现在不通信 2/4来电下派过工单，但工程师报价觉得太贵不考虑，希望线上远程指导一下就行 技术：封单 |  | 188 5485 1788 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 济南分公司 |  | #TS000185544 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 肥城阳光康复医院 | 60083076 | 座席解决 | 2026-02-08 10:46:04 | 2026-02-08 12:44:04 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-离线 |  | 一乙
长沙医学院附属第一医院TDR-300B PLUS提示要升级 | TDR-300B PLUS提示要升级 2026-2-8 09:59:36：刘瓒：已转交分公司跟进 |  | 153 8640 1653 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 |  | #TS000185494 | IVD | 微生物仪器 | TDR-300B PLUS | [7 empty] | 长沙医学院附属第一医院 | 367554 | 座席解决 | 2026-02-08 09:41:42 | 2026-02-08 09:59:51 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三丙
开封市杞县湖岗乡卫生院BS-1000M仪器报故障，历史数据无法连接 | 开封市杞县湖岗乡卫生院BS-1000M仪器报故障，历史数据无法连接 【故障现象】： 仪器无法连接【排查过程】： 设备掉电 开关开着 电源有【故障定位】：检查电源问题。【一线建议】： SMD空闲 M1无法连接 仪器状态指示灯都不亮请根据情况申请配件【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 183 3715 6286 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 | FU5-55001047 | #TS000185489 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 开封市杞县湖岗乡卫生院 | 333568 | 派工完成 | 2026-02-08 09:33:56 | 2026-02-08 09:44:27 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
东莞市中医院 - BS-2800M | 可以集成糖化血红蛋白模块吗？ 东莞市中医院 传染科 该工单为凌俊下派测试工单 |  | 138 0885 4390 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  |  |  | 深圳分公司 | JP9-57000604 | #TS000185473 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 东莞市中医院 | 105092 | 无需技术支持 | 2026-02-08 09:19:21 | 2026-02-08 09:48:29 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P1 IVD VIP1 | 三甲
安徽市阜阳市行流中心卫生院CL-900i | 2026-02-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A59661【SAM : 维持真空失败 】 |  | 138 5583 6972 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 合肥分公司 | BB1-93000211 | #TS000185472 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 安徽市阜阳市行流中心卫生院 | 315351 | 派工完成 | 2026-02-08 09:17:34 | 2026-02-08 12:12:53 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
沧州清池医院IVD / 血球 / BC-5000体压力超载 | 沧州清池医院IVD / 血球 / BC-5000体压力超载（SS-26009667） 等待客户验证20分钟 客户电话 已无法回拨 下派工单 【故障现象】：液体压力超载【排查过程】： 告知客户清洁13-14管路 客户表示已清洁，告知客户进行探头液维护重启，等待客户验证后无法回拨电话工单下派【故障定位】：管路弯折堵塞或者阀 相关元器件【一线建议】： 检查相关管路及元器件观察稳定性趋势图。【下派理由】：需现场拆机更换硬件，等待客户验证后无法回拨电话工单下派 |  | 157 6929 9319 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000185468 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 沧州清池医院 | 90408237 | 派工完成 | 2026-02-08 09:08:37 | 2026-02-08 09:59:25 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
南充市顺庆区北城社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5180 CRP打印出来的报告单模板如何修改 | 南充市顺庆区北城社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5180 CRP打印出来的报告单模板如何修改 【故障现象】：修改打印模板【排查过程】：添加医院名称 修改研究参数 去flag【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 158 8264 6420 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 | SU-12007131 | #TS000185465 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 南充市顺庆区北城社区卫生服务中心 | 60116610 | 技术支持解决 | 2026-02-08 09:02:20 | 2026-02-08 09:12:36 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
竹山县竹坪乡卫生院BC-5180反馈HGB异常 | BC-5180反馈HGB异常 【故障现象】：HGB检测异常【排查过程】：指导客户调整电压【处理节果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 187 7290 3322 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 | RG-13104766 | #TS000185457 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 竹山县竹坪乡卫生院 | 60093025 | 技术支持解决 | 2026-02-08 08:48:31 | 2026-02-08 09:22:34 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
英山县人民医院BS-2000M电解质模块故障 | BS-2000M电解质模块故障 【故障现象】： 电解质定标不成功【排查过程】： 电极使用一年 超过寿命 定标液新的 参比电极 400左右【故障定位】： 需排查 校准品 及电极问题【一线建议】：排查 校准品 及电极问题，维护相关管路【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 134 6988 3558 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 | YA-04000613 | #TS000185454 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 英山县人民医院 | 312134 | 派工完成 | 2026-02-08 08:36:22 | 2026-02-08 08:56:15 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
（急）深圳市南山妇幼保健院荔林社康中心BC-5180开机提示CRP乳胶试剂过期，如何关闭 | （急）深圳市南山妇幼保健院荔林社康中心BC-5180开机提示CRP乳胶试剂过期，如何关闭 无法提供序列号 8.45 客户电话未接通 等待客户添加微信等待20分钟 【故障现象】：报警LC无【排查过程】：客户未开启CRP模式 指导客户关闭CRP功能将LC用纯水替代【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 185 6570 8462 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #TS000185453 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 深圳市南山妇幼保健院荔林社康中心 | 323887 | 技术支持解决 | 2026-02-08 08:35:51 | 2026-02-08 09:44:43 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
浏阳市三口骨伤科医院BC-5380鞘流通道堵 | BC-5380鞘流通道堵 【故障现象】： 鞘流通道堵【排查过程】：故障无法消除【故障定位】： 检查相关配件【一线建议】：开机时报警检查样本针 光学 SV08 等【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 150 8499 9937 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | RF-06103962 | #TS000185450 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 浏阳市三口骨伤科医院 | 368702 | 派工完成 | 2026-02-08 08:33:06 | 2026-02-08 08:44:27 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
兰州大学第二医院BC-6800PLUS浮子状态异常 | BC-6800PLUS浮子状态异常，无法提供序列号 【故障现象】：LN浮子异常【排查过程】： 指导客户更换试剂 消除故障检查外部管路【故障定位】： 管路及浮子【一线建议】： 观察进液是否顺畅【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 183 9391 7811 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 |  | #TS000185448 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 兰州大学第二医院 | 311429 | 派工完成 | 2026-02-08 08:30:12 | 2026-02-08 08:41:06 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
（急）即墨市人民医院BS-1000M样本针垂直运动异常 | （急）即墨市人民医院BS-1000M样本针垂直运动异常已致电青岛分公司检验主管王铖翊跟进处理 |  | 156 1001 1258 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  |  | FU5-53000817 | #TS000185424 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 即墨市人民医院 | 304224 | 派工完成 | 2026-02-08 04:19:15 | 2026-02-08 04:19:18 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
中国人民解放军空军军医大学第一附属医院BC-6800PLUS传输结果传不过去，仪器上有结果 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院BC-6800PLUS传输结果传不过去，仪器上有结果已致电西安分公司检验主管刘鹏浩跟进，表示不用坐席下派 |  | 187 9292 9091 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 西安分公司 | UC-1B001958 | #TS000185403 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 | 102031 | 座席解决 | 2026-02-08 00:20:41 | 2026-02-08 00:20:42 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三特
（急）重庆市急救医疗中心MC-80上波片主件故障 | （急）重庆市急救医疗中心MC-80上波片主件故障，无法提供序列号已致电重庆检验主管宋超跟进处理，表示自行下派 |  | 159 0938 5257 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 重庆分公司 |  | #TS000185275 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 重庆市急救医疗中心 | 334688 | 座席解决 | 2026-02-07 19:42:16 | 2026-02-07 19:42:17 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
黑龙江齐齐哈尔市第一医院BS-2800MCkMB设备交叉，肌酸，激酶什么因素会影响结果 | 黑龙江齐齐哈尔市第一医院BS-2800MCkMB设备交叉，肌酸，激酶什么因素会影响结果 【故障现象】：咨询CK-MB生化试剂和发光试剂在BS-2800M和CL-8000i两个仪器上范围区别和原理性。 【排查过程】：客户需求专业人员解答问题 【处理结果】：上升到临床专员或研发回答问题 |  | 187 4621 2269 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 | JP9-2B000150 | #TS000185059 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 黑龙江齐齐哈尔市第一医院 | 323705 | 派工完成 | 2026-02-07 16:40:10 | 2026-02-07 17:05:01 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P2 IVD VIP2 | 三甲
无棣县第二人民医院CL-2000i | 2026-02-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【CL-2000i：仪器无法连接】 工单超时，封单新建 |  | 157 2629 3124 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 济南分公司 | W5-27001815 | #TS000185041 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 无棣县第二人民医院 | 300863 | 座席解决 | 2026-02-07 16:11:33 | 2026-02-08 15:51:34 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
宜阳县董王庄乡卫生院BC-5130需要授权码 | TR-78000079宜阳县董王庄乡卫生院BC-5130需要授权码，转李想 |  | 139 3990 7290 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 郑州分公司 |  | #TS000185035 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 宜阳县董王庄乡卫生院 | 60098169 | 座席解决 | 2026-02-07 16:04:52 | 2026-02-07 16:04:53 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
甘肃省临洮县中铺卫生院BS-380测了30个样本，不小心样本盘删了，如何 | 甘肃省临洮县中铺卫生院BS-380测了30个样本，不小心样本盘删了，如何 【故障现象】：咨询当日样本结果误删除，如何恢复 【排查过程】：确认删除结果为当日新测试的样本结果，解答删除结果无法进行恢复，只能重新进行测试 【处理结果】：客户已明确 |  | 180 8932 3922 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | WS-66002667 | #TS000184900 | IVD | 生化 | BS-380 | [7 empty] | 甘肃省临洮县中铺卫生院 | 320217 | 技术支持解决 | 2026-02-07 13:29:28 | 2026-02-07 13:39:57 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
天门市张港镇卫生院CL-1200I定不了标 | 等待客户测试超时2H 天门市张港镇卫生院CL-1200I定不了标，客户无法提供序列号 【故障现象】：HCG主曲线扫码提示参数需要升级 【排查过程】：指导参数升级后扫码正常，定标正常 【处理结果】：已解决 |  | 151 0722 6866 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 |  | #TS000184852 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 天门市张港镇卫生院 | 329371 | 技术支持解决 | 2026-02-07 12:47:50 | 2026-02-07 14:57:18 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
竹山县麻家渡镇卫生院 - BS-450 | 反应杯清洗针软管破裂 竹山县麻家渡镇卫生院 医学检验科 【故障现象】：水空白超限10x 【排查过程】：清洗机构2阶管路破裂溢流污染反应杯 【故障定位】：清洗机构管路 【一线建议】：申请管路更换，维护反应杯，可能需要更换反应杯 【下派理由】：硬件故障 附件: open_api/tid44609/1770439138_44609_fb414b_media_1770439131981.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770439138_44609_fb414b_media_1770439131981.jpg?Expires=1780542604&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=1VQGZKC5En2gpoKmGU7kGA%2FZsk0%3D |  | 136 4726 7299 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  |  |  | 武汉分公司 | YV-17001596 | #TS000184838 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 竹山县麻家渡镇卫生院 | 312570 | 派工完成 | 2026-02-07 12:38:54 | 2026-02-07 13:03:25 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
新疆喀什地区麦盖提县维吾尔医医院咨询BC-5385 CRP密码 | 新疆喀什地区麦盖提县维吾尔医医院咨询BC-5385 CRP密码，序列号：DD7-59003689 【故障现象】：咨询用户密码 【排查过程】：提供admin管理员密码，指导自行添加管理员账号 【处理结果】：已解决 |  | 150 2634 2664 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000184809 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 新疆喀什地区麦盖提县维吾尔医医院 | 373167 | 技术支持解决 | 2026-02-07 12:09:38 | 2026-02-07 12:16:47 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
黑龙江国智生物工程有限公司BC-10本底异常，系统配置异常 | UH-35009636黑龙江国智生物工程有限公司BC-10本底异常，系统配置异常 13946169896客户来电催单，需要工程师尽快联系协助处理问题，转鞠楚文跟进 鞠楚文:封单 |  | 139 4616 9896 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000184760 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 黑龙江国智生物工程有限公司 | 90339182 | 座席解决 | 2026-02-07 11:24:17 | 2026-02-07 11:50:08 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
辉县市共城中央花园小区诊所BC-5120本底异常 | 客户被禁用，需要下派 辉县市共城中央花园小区诊所BC-5120本底异常，TQ-2B005583 【故障现象】：本底异常 【排查过程】：HGB结果为2，本底电压正常，重测本底结果还是2 【故障定位】：HGB支架 【一线建议】：清洁维护WBC池及HGB支架、申请相关备件备用 【下派理由】：故障无法消除 |  | 183 3606 9228 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 郑州分公司 |  | #TS000184748 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 辉县市共城中央花园小区诊所 | 90364236 | 派工完成 | 2026-02-07 11:11:07 | 2026-02-07 11:11:08 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
东莞市莞城医院BS-2000加样ise加样孔页面过低 | 等待客户反馈信息超30min 东莞市莞城医院BS-2000加样ise加样孔页面过低 【故障现象】：ISE参比电极失效、样本针在ISE位置非吸液碰撞、ISE加样扣液面过低 【排查过程】：样本针存在变形情况 【故障定位】：ISE维护 【一线建议】：清洁维护ISE加样扣、调整样本针位置、稀释液灌注，检查电极连接密封性 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 137 1295 2017 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 | YA-08000792 | #TS000184741 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 东莞市莞城医院 | 306926 | 派工完成 | 2026-02-07 11:03:27 | 2026-02-07 11:54:08 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
太原市尖草坪区汇丰社区卫生服务中心BC-5130小孔电压过低 | 太原市尖草坪区汇丰社区卫生服务中心BC-5130小孔电压过低 【故障现象】：仪器报警小孔电压过低 【排查过程】：WBC漏液，客户自行联系工程师上门处理 【处理结果】：需工程师上门，客户自行联系熟悉工程师 |  | 176 8472 1739 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 太原分公司 | TR-93002578 | #TS000184698 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 太原市尖草坪区汇丰社区卫生服务中心 | 90123248 | 技术支持解决 | 2026-02-07 10:27:34 | 2026-02-07 11:00:12 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
阿合奇县色帕巴依乡卫生院BS-860提示浓缩清洗剂为零，实际上有清洗剂 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院BS-860提示浓缩清洗剂为零，实际上有清洗剂，客户无法提供序列号 【故障现象】：浓缩清洗剂为零 【排查过程】：客户已自行处理好 【处理结果】：客户已自行处理好 |  | 181 2918 7827 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000184691 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 | 90023848 | 无需技术支持 | 2026-02-07 10:22:18 | 2026-02-07 10:48:18 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
辉县市共城中央花园小区诊所BC-5120本底异常 | 客户被禁用，需要下派 辉县市共城中央花园小区诊所BC-5120本底异常，TQ-2B005583 【故障现象】：本底异常 【排查过程】：HGB结果为2，本底电压正常，重测本底结果还是2 【故障定位】：HGB支架 【一线建议】：清洁维护WBC池及HGB支架、申请相关备件备用 【下派理由】：故障无法消除 |  | 183 3606 9228 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 郑州分公司 |  | #TS000184674 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 辉县市共城中央花园小区诊所 | 90364236 | 座席解决 | 2026-02-07 10:07:49 | 2026-02-07 10:53:27 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
黄山市爱尔眼科医院BC-5380稀释液显示条码无效 | 黄山市爱尔眼科医院BC-5380稀释液显示条码无效，RF-23106178 【故障现象】：稀释液条码无效 【排查过程】：条码被扫过，更换新的稀释液条码正常 【处理结果】：问题已解决 |  | 133 3909 5316 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 合肥分公司 |  | #TS000184665 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 黄山爱尔眼科医院 | 90408241 | 无需技术支持 | 2026-02-07 09:58:52 | 2026-02-07 10:45:32 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
急 河南东海肝病医院BS-490电脑无法打开 | 急 河南东海肝病医院BS-490电脑无法打开16638106326来电要求再次联系，转迪诺杨洪 【故障现象】：电脑无法打开 【排查过程】：检查UPS输入，重新插拔接头后恢复正常 【处理结果】：电脑已正常打开 |  | 166 3810 6326 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 郑州分公司 | YN-61000222 | #TS000184661 | IVD | 生化 | BS-490 | [7 empty] | 河南东海肝病医院 | 317796 | 技术支持解决 | 2026-02-07 09:55:15 | 2026-02-07 11:16:15 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
临潭县第一人民医院BS-2000显示光源灯未打开，所有试剂超过有效期 | 临潭县第一人民医院BS-2000显示光源灯未打开，所有试剂超过有效期 【故障现象】：光源灯未打开 【排查过程】：客户自行重新安装了光源灯，故障消除 【处理结果】：无需技术支持 |  | 153 5241 0184 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | BG5-02000170 | #TS000184658 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 临潭县第一人民医院 | 311397 | 无需技术支持 | 2026-02-07 09:52:16 | 2026-02-07 11:17:11 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
曲江招商依云社区卫生服务站BC-5120本底压力异常 | 曲江招商依云社区卫生服务站BC-5120本底压力异常13317429475来电催单，转迪诺杨洪 【故障现象】：本底压力异常 【排查过程】：客户自行调节HGB增益，故障解决 【处理结果】：无需技术支持 |  | 133 1742 9475 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 西安分公司 | TQ-88000913 | #TS000184657 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 曲江招商依云社区卫生服务站 | 90063684 | 无需技术支持 | 2026-02-07 09:50:50 | 2026-02-07 11:42:40 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
武山县人民医院CL-6000i | 2026-02-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A07004【M1：底物注射器运动错误】,C07134【M1：第1磁分离单元：第1阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。】 工单超时，封单新建 |  | 177 9769 7489 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 兰州分公司 | BB3-12002040 | #TS000184656 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 武山县人民医院 | 311284 | 座席解决 | 2026-02-07 09:50:36 | 2026-02-08 15:47:11 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
邵阳成和手外科医院BC-5000本底异常 | 邵阳成和手外科医院BC-5000本底异常 |  | 155 2609 2676 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 长沙分公司 | SS-6A003269 | #TS000184644 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 邵阳成和手外科医院 | 60106392 | 座席解决 | 2026-02-07 09:41:46 | 2026-02-07 10:03:24 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
积石山县居集中心卫生院 BC-5130软件打不开 | 积石山县居集中心卫生院 BC-5130软件打不开 17393302835客户来电催单，需要技术对接处理问题，转杨洪跟进 17393302835客户来电催单第二次来电催单，转杨洪跟进 【故障现象】：数据管理软件打不开 【排查过程】：重新安装软件，正常打开，电脑有360软件，建议卸载360和关闭防火墙 【处理结果】：电脑问题，重新安装软件正常打开 |  | 173 9330 2835 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 |  | #TS000184641 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 积石山县居集中心卫生院 | 90156786 | 技术支持解决 | 2026-02-07 09:36:15 | 2026-02-07 10:50:54 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
蠡县安康医院C3100重新开机后，常规四项下方开始按键点击无效-重启无效，请工程师联系 | 蠡县安康医院C3100重新开机后，常规四项下方开始按键点击无效，客户无法提供序列号 |  | 132 9292 3971 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000184639 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 蠡县安康医院 | 90291666 | 派工完成 | 2026-02-07 09:35:29 | 2026-02-07 09:38:27 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
邵阳成和手外科医院BC-5000本底异常 | 邵阳成和手外科医院BC-5000本底异常 【故障现象】：本底异常 【排查过程】：HGB结果为1，本底电压3.89,自动调整增益到4.2V后，重测本底结果还是1 【故障定位】：HGB支架 【一线建议】：清洁维护WBC池及HGB支架、申请相关备件备用 【下派理由】：故障无法消除 |  | 155 2609 2676 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 | SS-6A003269 | #TS000184635 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 邵阳成和手外科医院 | 60106392 | 派工完成 | 2026-02-07 09:19:15 | 2026-02-07 10:43:24 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
贺州市信都中心卫生院血凝，血球，生化，尿机，需要年度维护，校准 | 贺州市信都中心卫生院血凝，血球，生化，尿机，需要年度维护，校准 转用服经理俞燚18507559018跟进 |  | 189 7841 4973 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 南宁分公司 | BB9-2B001264 | #TS000184630 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 贺州市信都中心卫生院 | 60027587 | 座席解决 | 2026-02-07 09:16:21 | 2026-02-07 09:16:21 | 59990009 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一乙
贺州市信都中心卫生院BS-860试剂不能识别 | 贺州市信都中心卫生院BS-860试剂不能识别 【故障现象】：经常出现试剂无余量显示 【排查过程】：升级过软件、试剂装载完成正常扫码，部分试剂出现无量显示，需手动点余量检测后方能测试 【故障定位】：条码记忆出错 【一线建议】：重新安装软件 【下派理由】：客户无法解决 |  | 189 7841 4973 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 南宁分公司 | BB9-2B001264 | #TS000184627 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 贺州市信都中心卫生院 | 60027587 | 派工完成 | 2026-02-07 09:13:58 | 2026-02-07 10:37:07 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
孝感市孝南区肖港中心卫生院BS-860水空白超限 | 孝感市孝南区肖港中心卫生院BS-860水空白超限 【故障现象】：水空白超限10x 【排查过程】：客户一直联系不上 【处理结果】：无需技术支持 |  | 186 7121 1354 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 武汉分公司 | BB9-32001305 | #TS000184624 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 孝感市孝南区肖港中心卫生院 | 319029 | 无需技术支持 | 2026-02-07 09:10:42 | 2026-02-07 11:19:34 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
盐城市第二人民医院CL-6000i | 2026-02-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14004【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 工单超时封单新建 |  | 152 5175 1585 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 南京分公司 | BB3-1C002421 | #TS000184613 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 盐城市第二人民医院 | 312628 | 座席解决 | 2026-02-07 09:06:04 | 2026-02-08 15:45:09 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
济宁市柏康医院有限公司BC-5380 CRP溶血剂提示过期 | 济宁市柏康医院有限公司BC-5380 CRP溶血剂提示过期，实际未过期 |  | 183 6978 7559 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 济南分公司 | DD3-53001060 | #TS000184596 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 济宁市柏康医院有限公司 | 90387542 | 派工完成 | 2026-02-07 08:50:48 | 2026-02-07 08:50:52 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
彭山区中医医院 - SPL 3000 | 电解质校准做不了 彭山区中医医院 医学检验科 【故障现象】：测试未知 【排查过程】：连续拨打电话未接通 【处理结果】：无需技术支持 附件: open_api/tid44609/1770425349_44609_f64908_media_1770425315581.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770425349_44609_f64908_media_1770425315581.jpg?Expires=1780542604&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=pC4yWONfhyiyD1d6%2FCtLUhGKu58%3D |  | 139 9037 6283 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | BJ4-43000316 | #TS000184594 | IVD | 生化 | SPL 3000 | [7 empty] | 彭山区中医医院 | 306483 | 无需技术支持 | 2026-02-07 08:49:05 | 2026-02-07 15:57:09 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P1 IVD VIP1 | 二甲
长武县人民医院BC-5390 CRP真空异常 浮子状态异常 | 长武县人民医院BC-5390 CRP真空异常 浮子状态异常 |  | 157 0604 7413 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 西安分公司 | ST-88001987 | #TS000184585 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 长武县人民医院 | 305183 | 派工完成 | 2026-02-07 08:19:52 | 2026-02-07 08:19:55 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
河北省邯郸市大名县中医院CL-6000i | 2026-02-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01029【M1：样本针内壁清洗注射器运动错误】,A01031【M1：样本针内壁清洗注射器运动错误】,A02022【M1：试剂针内壁清洗注射器运动错误】 |  | 138 3202 1769 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | BB3-99000896 | #TS000184577 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 河北省邯郸市大名县中医院 | 364593 | 派工完成 | 2026-02-07 08:00:01 | 2026-02-07 18:14:31 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 007_远程申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
南阳市第二人民医院BS-2800M反应杯溢流，污染，光度剂故障 | 南阳市第二人民医院BS-2800M反应杯溢流，污染，光度剂故障已致电郑州分公司叶正航跟进，表示工程师自行下派 |  | 150 3625 3001 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 郑州分公司 |  | #TS000184565 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 南阳市第二人民医院 | 309150 | 座席解决 | 2026-02-07 04:49:27 | 2026-02-07 04:49:28 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
阳江市阳东区东平镇卫生院 BS-350S需要退出软件系统到桌面 | 阳江市阳东区东平镇卫生院 BS-350S需要退出软件系统到桌面已致电广州分公司检验主管赵凯跟进处理，表示不需要下派 |  | 180 2382 1109 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 广州分公司 | BB5-3A000204 | #TS000184280 | IVD | 生化 | BS-350S | [7 empty] | 阳江市阳东区东平镇卫生院 | 90350966 | 座席解决 | 2026-02-06 20:42:23 | 2026-02-06 20:42:24 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
长乐吴航街道社区卫生服务中心BS830咨询质控问题 | 长乐吴航街道社区卫生服务中心BS830咨询质控问题 |  | 152 8012 1867 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 福州分公司 |  | #TS000184086 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 长乐吴航街道社区卫生服务中心 | 60057910 | 派工完成 | 2026-02-06 18:40:40 | 2026-02-06 18:40:43 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
经销商徐州纵横医疗器械有限公司刘老师13952184926来电催发货 | 经销商徐州纵横医疗器械有限公司刘老师13952184926来电催发货，反馈向代理商宿迁海成医疗器材有限公司购买了M980流水线，12月招标，已签合同一个多月未发货，合同约定1月30日到货，代理商告知已打款，目前再走流程，对接的是代理商宿迁海成公司人员姬攀登，现来电要求尽快发货，如无法到货会废标，终端医院：徐州市云龙区潘塘社区卫生服务中心， 转孙鹏 |  | 139 5218 4926 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 南京分公司 |  | #TS000183987 | IVD | 生化 | CL-980I | [7 empty] | 徐州市云龙区潘塘社区卫生服务中心 | 375767 | 座席解决 | 2026-02-06 17:53:59 | 2026-02-06 17:54:01 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
农六师芳草湖农场医院有生化 血球与尿液共六台设备，需要上门维护 | 农六师芳草湖农场医院有生化 血球与尿液共六台设备，需要上门维护 ，无法提供序列号，转彭丽娟 |  | 152 9968 2978 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 |  | #TS000183867 | IVD | 生化 | BS-180 | [7 empty] | 农六师芳草湖农场医院 | 301310 | 座席解决 | 2026-02-06 17:20:30 | 2026-02-06 17:20:31 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
急 大同华晋综合门诊口腔专科BC-2600设备提示RBC堵孔，本底异常 | 急 大同华晋综合门诊口腔专科BC-2600设备提示RBC堵孔，本底异常，序列号：RQ-63118886贝登技术支持群鞠楚文表示下派，坐席下派 |  | 136 5362 7609 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990009 |  | 太原分公司 |  | #TS000183860 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 大同华晋综合门诊口腔专科 | 90373629 | 派工完成 | 2026-02-06 17:18:22 | 2026-02-06 19:23:16 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
湖南航天医院BC-760[B] CS，风扇声音比较大 | 湖南航天医院BC-760[B] CS，风扇声音比较大，DJ1-45000486 【故障现象】：仪器风扇声音比较大，仪器偶发死机 【排查过程】：设备科要求直接上门服务 【故障定位】：电源组件或者散热风扇 【一线建议】：申请相关风扇和电源组件备用 【下派理由】：设备科要求直接上门服务 |  | 159 7314 6617 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 | DJ1-45000486 | #TS000183794 | IVD | 血球 | BC-760[B] CS | [7 empty] | 湖南航天医院 | 329491 | 派工完成 | 2026-02-06 17:03:49 | 2026-02-06 17:15:38 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
株洲市芦淞区庆云街道社区卫生服务中心BS-380漏液 | 株洲市芦淞区庆云街道社区卫生服务中心BS-380漏液，序列号：WS-54002302 【故障现象】：反应盘溢流 【排查过程】：沟通科室，科室要求直接派工 【故障定位】：清洗机构是否堵塞机相关管路是否堵塞，脱落 【一线建议】：申请废液泵备用，现场排查管路 【下派理由】：客户需求，直接派工，尽快联系 |  | 156 1639 0474 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 |  | #TS000183756 | IVD | 生化 | BS-380 | [7 empty] | 株洲市芦淞区庆云街道社区卫生服务中心 | 90013180 | 派工完成 | 2026-02-06 16:54:06 | 2026-02-06 16:57:18 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
武宣裕康医院有限公司BC-5120，咨询是否可以跳过已完成的样本， | 武宣裕康医院有限公司BC-5120，咨询是否可以跳过已完成的样本，TQ-32005739 来电询问如何更改样本编号，告知老师点左下角的下一样本后可以更改编号，老师确认问题解决 |  | 184 0772 3569 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990002 |  | 南宁分公司 | TQ-32005739 | #TS000183628 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 武宣裕康医院有限公司 | 90331941 | 技术支持解决 | 2026-02-06 16:20:41 | 2026-02-06 16:23:30 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
西藏自治区林芝市墨脱县背崩乡卫生院BC-30s有稀释液显示没有 | TH-0B008556 BC-30s有稀释液显示没有 17708989820来电催单，稀释液条码丢失，转鞠楚文 |  | 177 0898 9820 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 |  | #TS000183451 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 西藏自治区林芝市墨脱县背崩乡卫生院 | 90402640 | 技术支持解决 | 2026-02-06 15:39:56 | 2026-02-06 16:18:02 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
襄阳市中心医院BC-7500[NR] CS咨询冷凝集的原始数据 | 襄阳市中心医院BC-7500[NR] CS咨询冷凝集的原始数据 【故障现象】：要求冷凝集原始数据 【排查过程】：客户很大抱怨 【处理结果】：客户需求研发回复 转分公司跟进 联系检验主管刘倪18589000021跟进 |  | 138 7170 3606 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990004 |  | 武汉分公司 | DC6-53005167 | #TS000183332 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 襄阳市中心医院 | 312023 | 座席解决 | 2026-02-06 15:15:50 | 2026-02-06 15:59:10 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P3 IVD VIP3 | 三甲
兴仁厚爱精神病医院BC-10需要导工作日志 | 兴仁厚爱精神病医院BC-10需要导工作日志 李老师17708597597来电催促，表示未接到电话 |  | 177 0859 7597 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 贵阳分公司 | UH-2B008378 | #TS000183164 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 兴仁厚爱精神病医院 | 90331909 | 技术支持解决 | 2026-02-06 14:33:27 | 2026-02-06 15:11:26 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
香港大学深圳医院CL-8000I试剂是否能设置批次码 | 香港大学深圳医院CL-8000I试剂是否能设置批次码无法提供序列号 【故障现象】：试剂入库扫码麻烦，询问是否有批次码 【排查过程】：客户需求 【处理结果】：转分公司跟进转陈美如 |  | 134 1875 8488 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000183100 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 香港大学深圳医院 | 60034022 | 座席解决 | 2026-02-06 14:16:05 | 2026-02-06 14:36:10 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
昭通市彝良县荞山镇卫生院BS-430水异常 | BS-430水异常 【故障现象】：水空白超限10x 【排查过程】：做光度计检测，观察反应杯无溢流，询问光源灯使用时间很久未更换 【故障定位】：光源灯使用超限，反应杯脏 【一线建议】：联系客户购买光源灯，检查第六阶注水量是否合适，合理报价维修 【下派理由】：客户要求工程师联系报价并上门处理。 老师15752431483来电表示自己有备用的光源灯，询问能不能远程指导更换，致电工程师李光海跟进。 |  | 157 5243 1483 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 昆明分公司 | YW-98002998 | #TS000182911 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 | 60090747 | 派工完成 | 2026-02-06 13:18:30 | 2026-02-06 13:33:02 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
可克达拉市人民医院UA-5800测量的数值不准确 | 可克达拉市人民医院UA-5800测量的数值不准确 医生反馈测试结果不正常（胆红素、尿胆原等），需工程师前往现场排查（请与临床应用工程师一同前往处理） 联系：王医生，17699995301 请下派 |  | 187 9996 7999 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | N3-08001179 | #TS000182894 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 可克达拉市人民医院 | 60134097 | 派工完成 | 2026-02-06 13:16:11 | 2026-02-06 14:18:27 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
郴州恒稳医学检验有限公司18207350372龙老师咨询生化特种蛋白校准品参数设置问题 | 郴州恒稳医学检验有限公司18207350372龙老师咨询生化特种蛋白校准品参数设置问题，客户使用的设备是非迈瑞的机器，耗材使用的为迈瑞的产品需要咨询，已告知客户只能尝试反馈，外部虚拟客户建单，如需下派，请提交呼叫中心 【故障现象】：三方仪器上迈瑞试剂咨询定标 【排查过程】：稀释定标，需要手动稀释配比浓度，已沟通按照说明书浓度稀释 【故障定位】：稀释定标 【一线建议】：联系老师，指导定标 【下派理由】：客户需求，尽快联系客户 转唐艳姣 |  | 182 0735 0372 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #TS000182838 | IVD | 生化 | BS-120 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-02-06 13:06:27 | 2026-02-06 14:19:54 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
西北妇女儿童医院cl-8000i，更换稀释液之后提示无稀释液， | 西北妇女儿童医院cl-8000i，液更换稀释液之后提示无稀释， 【故障现象】：液更换稀释液之后提示无稀释 【排查过程】：客户已自行处理好 【处理结果】：无需技术支持 |  | 188 0297 7712 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 西安分公司 | BH3-47000919 | #TS000182322 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 西北妇女儿童医院 | 60081429 | 无需技术支持 | 2026-02-06 10:38:00 | 2026-02-06 11:04:27 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
互助土族自治县人民医院CX-9000--请排查压断阀管是否堵塞。 | 2026-02-06 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24206000【样本针废液池排液失败，样本针废液池排液失败】 |  | 139 9727 0210 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 兰州分公司 | GC8-49000787 | #TS000182274 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 互助土族自治县人民医院 | 311599 | 派工完成 | 2026-02-06 10:20:07 | 2026-02-06 10:29:33 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
嘉善县姚庄卫生院IVD / 血球 / BC-5180废液满，消除不了 | 嘉善县姚庄卫生院IVD / 血球 / BC-5180废液满，消除不了 无法提供序列号 【故障现象】：废液满无法消除 【排查过程】：客户已清空废液桶，清理浮子传感器后故障能正常消除 【处理结果】：故障恢复 |  | 136 6673 9630 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 杭州分公司 |  | #TS000182266 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 嘉善县姚庄卫生院 | 90006498 | 技术支持解决 | 2026-02-06 10:15:59 | 2026-02-06 10:17:41 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
福建省建瓯市立医院CX-9000--请现场检查针及档血环是否正常。 | 2026-02-06 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11308223【样本架进给异常，样本架在吸样位位置异常】,27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 |  | 177 0609 3869 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 福州分公司 | GC8-47000687 | #TS000182244 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 福建省建瓯市立医院 | 313721 | 派工完成 | 2026-02-06 10:11:34 | 2026-02-06 10:32:59 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
阜阳市中心血站BC-5000本底异常 | BC-5000本底异常 【故障现象】：本底异常，全是星号【排查过程】：重启仪器后正常【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 055 8211 8776 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 合肥分公司 | SS-05006922 | #TS000182233 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 阜阳市中心血站 | 370971 | 技术支持解决 | 2026-02-06 10:08:37 | 2026-02-06 10:39:35 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
烟台经济技术开发区福莱山社区卫生服务中心c3100，开机设备不启动，---已支持。 | 烟台经济技术开发区福莱山社区卫生服务中心c3100，开机设备不启动，GD4-34000269 |  | 182 5355 8226 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990002 |  | 青岛分公司 | GD4-34000269 | #TS000182209 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 烟台经济技术开发区福莱山社区卫生服务中心 | 60130428 | 技术支持解决 | 2026-02-06 10:02:16 | 2026-02-06 10:05:46 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一甲
石家庄明翰医院BS-850样本针清洗时未检测到液面 | BS-850样本针清洗时未检测到液面 【故障现象】：样本针清洗时未检测到液面【排查过程】：指导老师疏通样本针【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 135 8261 5381 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 | BB8-53000465 | #TS000182189 | IVD | 生化 | BS-850 | [7 empty] | 石家庄明翰医院 | 90174266 | 技术支持解决 | 2026-02-06 09:55:16 | 2026-02-06 10:00:21 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
枣阳市疾病预防控制中心BS-1000M（FU5-59001470）申请了4个样本忘记提交ID变成6，操作需要咨询 | 枣阳市疾病预防控制中心BS-1000M（FU5-59001470）申请了4个样本忘记提交ID变成6，操作需要咨询 【故障现象】：申请样本时忘记选项目了【排查过程】：已指导老师删除样本后重新申请，申请时将ID改成1，位置改成1.老师表示想要负责本医院的售后工程师联系方式【处理结果】：工单下派，工程师联系老师 |  | 138 7166 2278 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 |  | #TS000182120 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 枣阳市疾病预防控制中心 | 373518 | 派工完成 | 2026-02-06 09:25:05 | 2026-02-06 09:32:17 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
急 黑龙江国智生物工程有限公司BC-10需要新溶血剂条码 | 急 黑龙江国智生物工程有限公司BC-10需要新溶血剂条码，序列号：UH-35009636 13946169896来电催单，转南京贝登鞠楚文 |  | 139 4616 9896 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000182104 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 黑龙江国智生物工程有限公司 | 90339182 | 技术支持解决 | 2026-02-06 09:16:48 | 2026-02-06 11:12:04 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 一丙
昆明昆大皮肤病腋臭医院BC-5120液体压力超载 | BC-5120液体压力超载 【故障现象】：液体压力超载【排查过程】：告知客户是13阀和14阀之间的管路脏了，清洗干净就可以。客户坚持让工程师上门处理【处理结果】：工单下派，工程师联系客户解决 |  | 153 6809 8253 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 昆明分公司 | TQ-26005295 | #TS000182086 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 昆明昆大皮肤病腋臭医院 | 90048741 | 派工完成 | 2026-02-06 09:01:59 | 2026-02-06 09:07:04 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
昆明金域医学检验所有限公司咨询BS-430血红蛋白测定问题 | 昆明金域医学检验所有限公司咨询BS-430血红蛋白测定问题，老师没有提供序列号 【故障现象】：咨询仪器是否可以做糖化血红蛋白，需不要再手工处理 【排查过程】：解答仪器可以做，并直接上机测试，不需要手工处理 【处理结果】：客户已知晓 |  | 158 0871 3338 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 |  | #TS000182071 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 昆明金域医学检验所有限公司 | 60092392 | 技术支持解决 | 2026-02-06 08:54:54 | 2026-02-06 10:14:50 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
内黄县中医院 - BC-7500[NR] CRP | 功率12V电压异常，重启电源没用 内黄县中医院 医学检验科 【故障现象】：功率12V电压异常【排查过程】：重启仪器无效【处理结果】：工单下派，工程师现场排查 附件: open_api/tid44609/1770337698_44609_18fcf4_media_1770337657098.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770337698_44609_18fcf4_media_1770337657098.mp4?Expires=1780542604&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=bPLczpwHfla40LQZ9ZYVlYeroFU%3D |  | 159 3895 0077 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 郑州分公司 | DB9-36001689 | #TS000182022 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 内黄县中医院 | 308949 | 派工完成 | 2026-02-06 08:28:16 | 2026-02-06 08:35:20 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
溆浦县人民医院CL-6000i | 2026-02-06 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M2：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 153 8626 3685 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 长沙分公司 | BF7-29000274 | #TS000182014 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 溆浦县人民医院 | 309971 | 无需技术支持 | 2026-02-06 08:01:24 | 2026-02-06 08:24:00 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三乙
常熟琴湖惠民老年病医院H-120报故障消除不了，休眠故障消除不了 | 常熟琴湖惠民老年病医院H-120报故障消除不了，休眠故障消除不了 |  | 189 6235 2907 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 苏州分公司 | VD3-58000396 | #TS000182011 | IVD | 血球 | H-120 | [7 empty] | 常熟琴湖惠民老年病医院 | 331106 | 派工完成 | 2026-02-06 07:55:38 | 2026-02-06 07:55:41 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）郑州人民医院CX-9000更换完复溶液仪器提示还提示缺少，报警 | （急）郑州人民医院CX-9000更换完复溶液仪器提示还提示缺少，报警已致电郑州分公司检验主管叶正航跟进处理，表示先不要下派 |  | 185 3927 9144 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 郑州分公司 | GC8-59001207 | #TS000181991 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 郑州人民医院 | 308731 | 座席解决 | 2026-02-06 03:34:45 | 2026-02-06 03:34:46 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
首都医科大学附属北京朝阳医院常营院区BC-7500[NR] CS试剂过了有效期，换上新的试剂不知道定标 | 首都医科大学附属北京朝阳医院常营院区BC-7500[NR] CS试剂过了有效期，换上新的试剂不知道定标，告知老师早上第一时间工程师联系，老师同意，表示工程师能视频指导尽快联系。 |  | 186 0083 5933 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 北京战略客户部 | DC6-31001889 | #TS000181989 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 首都医科大学附属北京朝阳医院常营院区 | 60566023 | 派工完成 | 2026-02-06 02:19:02 | 2026-02-06 02:19:08 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
宁波市海曙区人民医院BS-820M清洗液的试剂找不到放的位置 | 宁波市海曙区人民医院BS-820M清洗液的试剂找不到放的位置已致电杭州分公司检验主管张云起跟进，表示不需要下派 |  | 135 8803 5847 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 杭州分公司 | XV-43000344 | #TS000181951 | IVD | 生化 | BS-820M | [7 empty] | 宁波市海曙区人民医院 | 60567850 | 座席解决 | 2026-02-05 23:53:08 | 2026-02-05 23:53:09 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
天水市麦积区桥南街道龙园社区卫生服务站BC-5130质控结果不好 | 天水市麦积区桥南街道龙园社区卫生服务站BC-5130质控结果不好 【故障现象】：质控图做出来一条直线 【排查过程】：查看设置和查看做的数值，并无问题，解释原因，并告知科室累积科室自己的靶值方法 【处理结果】：客户知晓 |  | 152 9380 3528 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 | TR-0C005063 | #TS000181275 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 天水市麦积区桥南街道龙园社区卫生服务站 | 90240527 | 技术支持解决 | 2026-02-05 17:12:20 | 2026-02-05 17:29:28 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
深圳市光明区宝田玉蓢养护院BC-5100 CRP提示乳胶试剂温度异常 | 深圳市光明区宝田玉蓢养护院BC-5100 CRP提示乳胶试剂温度异常 【故障现象】：仪器报警乳胶试剂制冷温度异常 【排查过程】：查看状态温度，乳胶制冷温度8.4℃，取掉防尘网有大量灰尘冲洗防尘网，温度慢慢回落到7.6℃，后故障正常消除 【处理结果】：故障消除 |  | 152 7370 7281 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 | UM-1B001908 | #TS000180997 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 深圳市光明区宝田玉蓢养护院 | 90292224 | 技术支持解决 | 2026-02-05 16:21:32 | 2026-02-05 16:42:08 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
晋江三指堂中医门诊咨询BC-3200的质控数值 | 晋江三指堂中医门诊咨询BC-3200的质控数值 |  | 139 6024 5271 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 福州分公司 |  | #TS000180992 | IVD | 血球 | BC-3200 | [7 empty] | 晋江三指堂中医门诊 | 90392776 | 技术支持解决 | 2026-02-05 16:20:28 | 2026-02-05 16:24:14 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
遂川山谷医院IVD / 生化 / BS-430样本针清洗失败 | 遂川山谷医院IVD / 生化 / BS-430样本针清洗失败，老师没有提供设备序列号 【故障现象】：糖化清洗失败 【排查过程】：清洗位置偏移，指导客户调整位置。 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 158 7965 4415 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 南昌分公司 |  | #TS000180915 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 遂川山谷医院 | 90383517 | 技术支持解决 | 2026-02-05 16:08:31 | 2026-02-05 16:24:55 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
深圳先进技术研究院光明院区bs-460，咨询项目的设置问题， | 深圳先进技术研究院光明院区bs-460，咨询项目的设置问题，YU-29001754T 【故障现象】：修改样本类型 【排查过程】：老师想把，样本类型修改成动物，进行区分，指导在数据字典里进行修改 【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 189 2432 6959 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 深圳分公司 | YU-29001754T | #TS000180910 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 深圳先进技术研究院光明院区 | 90333789 | 技术支持解决 | 2026-02-05 16:07:13 | 2026-02-05 16:15:19 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
湖南省永州市双牌县理家坪卫生院BS-410试剂项目显示是红的 | 湖南省永州市双牌县理家坪卫生院BS-410试剂项目显示是红的，BF2-9C000008 【故障现象】总胆条码无法扫描 【排查过程】：客户端试剂R2条码扫不上，更换位置重新扫码。 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 132 1266 6006 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 |  | #TS000180881 | IVD | 生化 | BS-410 | [7 empty] | 湖南省永州市双牌县理家坪卫生院 | 379995 | 技术支持解决 | 2026-02-05 16:02:18 | 2026-02-05 16:05:48 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
库车市热斯坦卫生服务站BS-620，设备目前是停止无法恢复 | 库车市热斯坦卫生服务站BS-620，设备目前是停止无法恢复，YT-6C000080 |  | 191 9034 8992 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 |  | #TS000180863 | IVD | 生化 | BS-620 | [7 empty] | 库车市热斯坦卫生服务站 | 90056741 | 派工完成 | 2026-02-05 15:59:43 | 2026-02-05 18:51:37 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
南昌附大医院咨询BC-10的校准记录 | 南昌附大医院咨询BC-10的校准记录，UH-3C011361，转薛文丽 |  | 189 0709 0037 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 南昌分公司 |  | #TS000180797 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 南昌附大医院 | 90362553 | 座席解决 | 2026-02-05 15:43:23 | 2026-02-05 17:14:38 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
甘肃省甘南州卓尼县纳浪卫生院BS-360S报警采样针清洗时未检测到液面 | 甘肃省甘南州卓尼县纳浪卫生院BS-360S报警采样针清洗时未检测到液面、 【故障现象】：样本针清洗时未检测到液面 【排查过程】：出水正常，针位置正常，三方工程师更换过样本针，液面检测板故障依旧 【故障定位】：液面检测板连接线，后端板卡 【一线建议】：检查液面检测板连接线，主控板，申请相关配件备用 【下派理由】：客户需求下派 |  | 183 9448 5695 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | BB6-8C000387 | #TS000180669 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 甘肃省甘南州卓尼县纳浪卫生院 | 370105 | 派工完成 | 2026-02-05 15:14:50 | 2026-02-05 15:23:41 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
资阳市雁江区丹山镇中心卫生院BC-760[R] CS咨询稀释液使用问题 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院BC-760[R] CS咨询稀释液使用问题，DJ2-58000964 【故障现象】：询问BC-5385CRP稀释液能否使用在760上面 【排查过程】：沟通不能使用 【处理结果】：客户已经知晓 |  | 176 0820 0079 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 | DJ2-58000964 | #TS000180500 | IVD | 血球 | BC-760[R] CS | [7 empty] | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 | 362145 | 技术支持解决 | 2026-02-05 14:42:52 | 2026-02-05 15:28:01 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
大连市甘井子辛吉街综合门诊部IVD / 生化 / BS-330E咨询LIS连接问题 | 测试指导安装软件等超时1.5H 大连市甘井子辛吉街综合门诊部IVD / 生化 / BS-330E咨询LIS连接问题 【故障现象】：LIS连接不起 【排查过程】：LIS设置正确、重装软件、使用LIS接口工具均无法传输数据 【故障定位】：软件、端口 【一线建议】：用科室其他电脑安装操作软件新建项目进行测试 【下派理由】：客户需求 |  | 180 9880 4999 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000180459 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 大连市甘井子辛吉街综合门诊部 | 90008280 | 派工完成 | 2026-02-05 14:31:50 | 2026-02-05 16:57:07 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
保定市竞秀区大激店镇卫生院BC-5385 CRP数值不准确 | BC-5385 CRP数值不准确，无法提供序列号 【故障现象】：对报警有疑问 【排查过程】：客户对报警R有疑问，解答提示信息吗，已做过质控，正常，体检阶段，样本量比较多，提示要勤做探头液浸泡。 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 138 3321 4621 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000180370 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 保定市竞秀区大激店镇卫生院 | 90252741 | 技术支持解决 | 2026-02-05 14:11:34 | 2026-02-05 14:29:51 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
襄阳市中心医院CL-6000i | 2026-02-05 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14009【M1：反应杯拾取机构拾取效率低】,A08005【M1：混匀器2运动错误】,C07015【M1：清洗液容器2空】 |  | 183 7265 6967 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 武汉分公司 | BB3-08001736 | #TS000180109 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 襄阳市中心医院 | 312023 | 无需技术支持 | 2026-02-05 12:39:03 | 2026-02-05 13:47:14 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
郑州芳艺医疗美容医院BC-2600，咨询如何在报告上添加文字 | 郑州芳艺医疗美容医院BC-2600，咨询如何在报告上添加文字，RQ-83124461 老师15737101689来电催促，表示比较着急，致电工程师：王皓跟进 |  | 157 3710 1689 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990002 |  | 郑州分公司 | RQ-83124461 | #TS000180055 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 郑州芳艺医疗美容医院 | 90236093 | 派工完成 | 2026-02-05 12:14:12 | 2026-02-05 13:13:58 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
黎平中生单采血浆有限公司bc-5120，计数池漏液 | 黎平中生单采血浆有限公司bc-5120，计数池漏液，TQ-32005712 先联系客户，客户需要向领导报备协商是否维修 【故障现象】： 计数池漏液【排查过程】：仪器长时间停机，计数池漏液，小孔电压低【故障定位】： 管路结晶【一线建议】： 清理管路【下派理由】：需现场拆机，客户无法自行操作。 |  | 151 1528 5207 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990002 |  | 贵阳分公司 | TQ-32005712 | #TS000180046 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 黎平中生单采血浆有限公司 | 90338915 | 派工完成 | 2026-02-05 12:11:23 | 2026-02-05 12:17:06 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
昌都市芒康县朱巴龙卫生院BC-30S提示小孔电压过低 | 昌都市芒康县朱巴龙卫生院BC-30S提示小孔电压过低 |  | 182 0808 4422 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 | TH-31013995 | #TS000179977 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 昌都市芒康县朱巴龙卫生院 | 90348137 | 派工完成 | 2026-02-05 11:46:46 | 2026-02-05 12:47:13 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 一乙
广州市花都区新华华宝门诊部BC-2600升降机故障， | 广州市花都区新华华宝门诊部BC-2600升降机故障，RQ-72121255 |  | 156 2622 2530 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 广州分公司 |  | #TS000179970 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 广州市花都区新华华宝门诊部 | 90279908 | 派工完成 | 2026-02-05 11:44:58 | 2026-02-05 12:47:01 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广西贵港平南县平山卫生院CL-2000i | 2026-02-04 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 138 7853 8301 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 南宁分公司 | W5-04001187 | #TS000179857 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 广西贵港平南县平山卫生院 | 300266 | 无需技术支持 | 2026-02-05 11:14:22 | 2026-02-05 11:27:48 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
湖南省常德市桃源县鸿德医院IVD / 血球 / BC-10需要稀释液条码 | 湖南省常德市桃源县鸿德医院IVD / 血球 / BC-10需要稀释液条码 |  | 155 7429 0870 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | UH-09003172 | #TS000179786 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 湖南省常德市桃源县鸿德医院 | 366393 | 技术支持解决 | 2026-02-05 10:51:15 | 2026-02-05 11:10:26 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 一丙
北京市昌平区中医医院BS-460定标过不了 | 北京市昌平区中医医院BS-460定标过不了 【故障现象】：ISE定标失败，斜率不稳定 【排查过程】：客户更换了试剂包，管路清洗，电极清洗全做过了，还是定标失败，25年10月份装机 【故障定位】：试剂包或者管路气泡 【一线建议】：现场排查，检查管路气泡，蠕动泵管，电极 【下派理由】：客户需求，比较着急，请尽快联系 |  | 187 7111 6404 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 北京分公司 | YW-58012107 | #TS000179749 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 北京市昌平区中医医院 | 306009 | 派工完成 | 2026-02-05 10:41:39 | 2026-02-05 10:46:14 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
济宁如意医院BS-430报反应盘运动错误 | 济宁如意医院BS-430报反应盘运动错误 【故障现象】：反应盘运动错误 【排查过程】：故障无法恢复，寻找零位失败 【故障定位】：零位光耦 【一线建议】：申请电机、光耦、皮带等相关备件备用 【下派理由】：硬件故障 16653719506王老师来电催单，致电王浩15206726803跟进 |  | 166 5371 9506 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 济南分公司 | YW-9C003568 | #TS000179717 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 济宁如意医院 | 300854 | 派工完成 | 2026-02-05 10:31:01 | 2026-02-05 10:36:45 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
安徽理工大学第一附属医院EU-5600 的针报故障代码 | 安徽理工大学第一附属医院EU-5600 的针报故障代码，老师没有提供序列号 电话无人接听，稍候联系 反馈仪器采样针有漏液，需工程师现场排查，清下派 |  | 180 0962 3111 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007，59990051 |  | 合肥分公司 |  | #TS000179711 | IVD | 尿液分析 | EU-5600 | [7 empty] | 淮南市第一人民医院 | 310836 | 派工完成 | 2026-02-05 10:29:45 | 2026-02-05 10:29:46 | 59990007 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 三甲
呼和浩特张长在西医诊所BC-2600白细胞结果异常 | RQ-73121418 BC-2600白细胞结果异常 |  | 138 4713 6380 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000179675 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 呼和浩特张长在西医诊所 | 90407484 | 派工完成 | 2026-02-05 10:22:08 | 2026-02-05 10:29:01 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
红寺堡开发区妇幼保健院BS-2000M样本针清洗时未检测到液面 | 红寺堡开发区妇幼保健院BS-2000M样本针清洗时未检测到液面，YA-33001335 【故障现象】： 样本针清洗时未检测到液面【排查过程】： 偶发报警视频发现样本针与清洗水偶发碰不到【故障定位】： 样本针位置偏差或者清洗水压力不足【一线建议】：观察样本针是否触碰清洗池涌出来的水确定问题【下派理由】：客户无法操作，客户反应最近问题较多请更具情况维护设备 |  | 130 7957 7848 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990002 |  | 兰州分公司 | YA-33001335 | #TS000179670 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 青海省湟中县第一人民医院 | 311590 | 派工完成 | 2026-02-05 10:18:34 | 2026-02-05 10:55:26 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
南京贝登医疗股份有限公司 - BC-2600 | 数值偏高 南京贝登医疗股份有限公司 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1770257240_44609_a9de73_media_1770257195177.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770257240_44609_a9de73_media_1770257195177.jpg?Expires=1780542606&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=kV34EluVtde7eIWqbzFtcbTJf%2FA%3D |  | 189 8328 2729 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  |  |  | 南京分公司 | RQ-87125610 | #TS000179647 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 南京贝登医疗股份有限公司 | 60093013 | 派工完成 | 2026-02-05 10:07:15 | 2026-02-05 10:20:05 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接
（急）山阳县人民医院 MT 8000轨道压紧低错误 | （急）山阳县人民医院 MT 8000轨道压紧低错误，有自行联系过当地工程师，但并未解决问题 无法提供序列号 回拨18991568582 无人接听 回拨18629639782 无人接听 【故障现象】：轨道压紧错误【排查过程】：客户无人接听【下派理由】：电话无人接听工单备注急 工单下派 老师来电告知一下，告知刚刚没有接到工程师电话，后面也有工程师再次回电了 |  | 189 9156 8582 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 西安分公司 |  | #TS000179621 | IVD | 生化 | MT 8000 | [7 empty] | 山阳县人民医院 | 305343 | 派工完成 | 2026-02-05 09:57:30 | 2026-02-05 10:15:56 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
滨州沪滨爱尔眼科医院CL-2200I结果显示的顺序异常 | 滨州沪滨爱尔眼科医院CL-2200I结果显示的顺序异常，客户无法提供序列号 【故障现象】：结果异常，阳性高 【排查过程】：咨询客户，有维保，报修 【故障定位】：排查维护磁分离流量，维护 【一线建议】：现场维护 【下派理由】：客户需求 |  | 139 5433 5244 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990009 |  | 济南分公司 | W6-94000079 | #TS000179608 | IVD | 生化 | CL-2200I | [7 empty] | 滨州沪滨爱尔眼科医院 | 90235898 | 派工完成 | 2026-02-05 09:54:06 | 2026-02-05 10:02:26 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
竹山县深河乡卫生院BS-1160M咨询查询权限问题 | 竹山县深河乡卫生院BS-1160M咨询查询权限问题 【故障现象】： 客户需要同时连接LIS及工位体检系统，工位体检系统需要破解数据库需要提供权限【排查过程】：客户需要同时连接LIS及工位体检系统，工位体检系统需要破解数据库需要提供权限【故障定位】： 科室老师拨通电话，要求工程师上门协助工位体检连接【一线建议】：客户情绪激动，贷款设备靠工位体检回本，工位系统连接不上比较着急。协助工位体检系统工程师连接，必要是联系区域RTS和工位体检工程师共同处理【下派理由】： 客户无法自行操作。 刘老师15771096829来电催单，致电程师陈正䦅反馈已经在和内部rts沟通，涉及数据库问题。 |  | 157 7109 6929 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | FU7-56000025 | #TS000179584 | IVD | 生化 | BS-1160M | [7 empty] | 竹山县深河乡卫生院 | 60088253 | 派工完成 | 2026-02-05 09:48:17 | 2026-02-05 10:01:26 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
邢台襄都区医院BC-5180 CRP开机提示进样架故障 | 邢台襄都区医院BC-5180 CRP开机提示进样架故障 【故障现象】：自动进样器装载起始位电机光耦错误 【排查过程】：每天开机报警，能正常消除，测试样本不再报警 【故障定位】：起始位光耦 【一线建议】：申请光耦备用，清洁维护 【下派理由】：硬件故障 |  | 189 3196 8415 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 | SU-85001784 | #TS000179530 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 邢台襄都区医院 | 90058382 | 派工完成 | 2026-02-05 09:19:57 | 2026-02-05 09:30:25 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
榕江县疾病预防控制中心BS-460咨询校准品的浓度， | 榕江县疾病预防控制中心BS-460咨询校准品的浓度，YU-34001834 【故障现象】：咨询校准品浓度操作 【排查过程】：客户已咨询同事处理 【处理结果】：无需技术支持 |  | 182 1228 3583 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000179520 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 榕江县疾病预防控制中心 | 90029997 | 无需技术支持 | 2026-02-05 09:14:23 | 2026-02-05 09:38:49 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
萍乡矿业集团有限责任公司总医院 - BC-7500[N] CS | 仪器设备维护 萍乡矿业集团有限责任公司总医院 医学检验科 【故障现象】：仪器设备维护 【排查过程】：科室需要年前维护，沟通拍一个单即可 【处理结果】：已派工单408097437 附件: open_api/tid44609/1770253092_44609_fd4c21_media_1770253085210.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770253092_44609_fd4c21_media_1770253085210.jpg?Expires=1780542606&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=1Hz9Q%2BKmneklA3H03LKFtwuGwmA%3D |  | 139 7990 0611 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  |  |  | 南昌分公司 | DC5-42000560 | #TS000179482 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CS | [7 empty] | 萍乡矿业集团有限责任公司总医院 | 308170 | 无需技术支持 | 2026-02-05 08:58:08 | 2026-02-05 09:05:26 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
萍乡矿业集团有限责任公司总医院 - BC-7500[NR] CS | 仪器设备维护 萍乡矿业集团有限责任公司总医院 医学检验科 【故障现象】： 客户需要维护【下派理由】： 客户需要要求年前维护 附件: open_api/tid44609/1770253049_44609_3214c4_media_1770253039098.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770253049_44609_3214c4_media_1770253039098.jpg?Expires=1780542606&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=vAYrGACI%2F%2Fgn6qvfzmGkTfTvPXA%3D |  | 137 5551 4722 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  |  |  | 南昌分公司 | DC6-42003506 | #TS000179480 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 萍乡矿业集团有限责任公司总医院 | 308170 | 派工完成 | 2026-02-05 08:57:25 | 2026-02-05 09:01:16 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
陇南市成县黄渚镇厂坝铅锌矿职工医院BS-830需要更换光源灯 | 陇南市成县黄渚镇厂坝铅锌矿职工医院BS-830需要更换光源灯，BA6-32003213，需要先报价 |  | 138 3093 9650 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 |  | #TS000179462 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 陇南市成县黄渚镇厂坝铅锌矿职工医院 | 60112624 | 派工完成 | 2026-02-05 08:47:28 | 2026-02-05 08:47:32 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
巴中眼科医院BC-2600（RQ-43113374）白细胞不出数值 | 巴中眼科医院BC-2600（RQ-43113374）白细胞不出数值 |  | 151 8206 3647 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 |  | #TS000179443 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 巴中眼科医院 | 90042927 | 派工完成 | 2026-02-05 08:31:51 | 2026-02-05 08:45:27 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
西平县二郎乡卫生院BS-1000M显示样本针垂直复位失败 | 西平县二郎乡卫生院BS-1000M显示样本针垂直复位失败 【故障现象】：样本针垂直运动错误,SDM离线无法初始化 【排查过程】：进入网络设置检查IP地址正确 【处理结果】：指导重启电脑和仪器，重新进入后恢复正常 |  | 177 7361 6392 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 郑州分公司 | FU5-56001197 | #TS000179433 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 西平县二郎乡卫生院 | 90025952 | 技术支持解决 | 2026-02-05 08:12:02 | 2026-02-05 08:37:19 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
广州中医药大学第一附属医院BP 200N轨道动作异常，无法消除报警 | 广州中医药大学第一附属医院BP 200N轨道动作异常，无法消除报警已致电广州分公司检验主管赵凯跟进处理，表示工程师自行下派18990640953老师来电催单，需要工程师尽快回电 |  | 189 9064 0953 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 广州分公司 | DG8-3C000152 | #TS000179402 | IVD | 血球 | BP 200N | [7 empty] | 广州中医药大学第一附属医院 | 101705 | 座席解决 | 2026-02-05 03:48:47 | 2026-02-05 03:48:48 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
（急）石河子经济技术开发区医院C3510实验结果做不出来 | （急）石河子经济技术开发区医院C3510实验结果做不出来，凝血酶做不出来，病人等着做手术已致电新疆分公司检验主管孙涛跟进处理，表示工程师自行下派 |  | 166 9916 6914 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | GD6-31000092 | #TS000179369 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 石河子经济技术开发区医院 | 60063163 | 座席解决 | 2026-02-05 00:29:59 | 2026-02-05 00:30:00 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
克拉玛依市友好医院BC-5385 CRP出现漏液 | 克拉玛依市友好医院BC-5385 CRP出现漏液已致电新建分公司检验主管孙涛跟进，表示工程师自行下派 2026-2-10 10:34:30老师18094835212来电催促表示未接到相关工程师跟进处理，两个号码都可以回电。客户代码未查询出维修工单。致电检验主管孙涛跟进 |  | 177 9790 5791 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | DD4-59003725 | #TS000178963 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 巩留县吉尔格朗乡卫生院 | 106153 | 座席解决 | 2026-02-04 19:14:24 | 2026-02-04 19:14:25 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
孙老师15931251052保定涿州市五大夫门诊BC-2600需要授权码 | 孙老师15931251052保定涿州市五大夫门诊BC-2600需要授权码，RQ-75122058 |  | 159 3125 1052 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 |  | #TS000178918 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-02-04 18:51:52 | 2026-02-04 18:51:54 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）秀山土家族苗族自治县人民医院咨询IVD / 生化 / CL-1000I清洁的逻辑是什么 | （急）秀山土家族苗族自治县人民医院咨询IVD / 生化 / CL-1000I清洁的逻辑是什么 |  | 173 8305 1270 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 重庆分公司 | YQ-69000455 | #TS000178840 | IVD | 生化 | CL-1000I | [7 empty] | 秀山土家族苗族自治县人民医院 | 305701 | 派工完成 | 2026-02-04 18:31:00 | 2026-02-04 18:31:04 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
广西贵港平南县平山卫生院CL-2000i | 2026-02-04 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 138 7853 8301 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 南宁分公司 | W5-04001187 | #TS000178721 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 广西贵港平南县平山卫生院 | 300266 | 无需技术支持 | 2026-02-04 18:00:05 | 2026-02-05 08:20:52 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
新疆阿克苏地区新和县渭干乡卫生院bs-830，样本针堵针， | 新疆阿克苏地区新和县渭干乡卫生院bs-830，样本针堵针，AO-10295384 【故障现象】：样本针堵针 【排查过程】：客户已自行处理 【处理结果】：无需支持 |  | 139 9907 4280 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 |  | #TS000178568 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆阿克苏地区新和县渭干乡卫生院 | 360962 | 无需技术支持 | 2026-02-04 17:21:16 | 2026-02-04 17:42:10 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
华蓥市古桥社区卫生服务中心BC-21需要对接文档 | 华蓥市古桥社区卫生服务中心BC-21需要对接文档 |  | 183 9853 7024 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 | UG-99000188 | #TS000178442 | IVD | 血球 | BC-21 | [7 empty] | 华蓥市古桥社区卫生服务中心 | 90008195 | 技术支持解决 | 2026-02-04 17:00:05 | 2026-02-04 17:35:17 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
武威市古浪县海子滩中心卫生院BS-430试剂针撞歪了 | 武威市古浪县海子滩中心卫生院BS-430试剂针撞歪了，YW-47010193 【故障现象】：试剂针撞弯 【排查过程】：确认是试剂针撞弯，并有折痕 【故障定位】：试剂针 【一线建议】：申请试剂针更换 【下派理由】：硬件损坏 |  | 177 9355 3447 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 兰州分公司 | YW-47010193 | #TS000178353 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 武威市古浪县海子滩中心卫生院 | 334402 | 派工完成 | 2026-02-04 16:44:55 | 2026-02-04 17:03:38 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
天津市南开区兴南街社区卫生服务中心CL-1200I需要移机 | 天津市南开区兴南街社区卫生服务中心CL-1200I需要移机 |  | 152 2283 6112 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 天津分公司 |  | #TS000178291 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 天津市南开区兴南街社区卫生服务中心 | 301127 | 座席解决 | 2026-02-04 16:32:33 | 2026-02-04 16:32:34 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-830 （BA6-46004362）询问指控怎么备份 | 广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-830 （BA6-46004362）询问指控怎么备份 【故障现象】：客户询问质控备份的数据可不可以在导入【排查过程】：已告知客户导入后也无法读取 |  | 134 1904 3107 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | BA6-46004362 | #TS000178281 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 广汉市雒城街道顺德路社区卫生服务中心 | 90163160 | 无需技术支持 | 2026-02-04 16:30:43 | 2026-02-04 16:37:50 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
赛洱生命科学(哈尔滨)有限公司BC-5120咨询结果问题 | 赛洱生命科学(哈尔滨)有限公司BC-5120咨询结果问题，TQ-26005311，如需下派请提交呼叫中心 【故障现象】：客户反馈脐带血白细胞不分类，其他模式可以正常出结果【下派理由】： 客户需要工程师现场检查仪器有没有问题18845074119来电需要再次支持，转科海 |  | 188 4507 4119 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000178266 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 赛洱生命科学(哈尔滨)有限公司 | 90408130 | 派工完成 | 2026-02-04 16:27:41 | 2026-02-04 16:49:34 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
阿瓦提县人民医院CX-9000咨询纤维蛋白校准问题--已指导。 | 阿瓦提县人民医院CX-9000咨询纤维蛋白校准问题， |  | 166 9952 5762 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 | GC8-53000975 | #TS000178247 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 阿瓦提县人民医院 | 301368 | 技术支持解决 | 2026-02-04 16:23:12 | 2026-02-04 16:35:32 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
长武县人民医院BC-5390 CRP，加样针错误， | 等待老师操作消除故障并反馈结果超时1H 长武县人民医院BC-5390 CRP，加样针错误，ST-88001987 【故障现象】：采样组件动作异常，垂直碰撞 【排查过程】：能消除故障，但测试样本又会报警，视频查看拭子被撞掉造成故障，指导清洁拭子结晶并重新上好拭子，故障正常消除，连续测试样本不再报警 【处理结果】：测试样本故障不再复发 |  | 157 0604 7413 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 西安分公司 | ST-88001987 | #TS000178199 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 长武县人民医院 | 305183 | 技术支持解决 | 2026-02-04 16:14:11 | 2026-02-04 17:36:14 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
将乐县总医院两台UA-5800，一台设备只能做尿沉渣，不能做常规，一台采样针故障，不采样 | 将乐县总医院两台UA-5800，一台设备只能做尿沉渣，不能做常规，一台采样针故障，不采样 指导勾选干化学，建议医生观察使用，有疑问再联系 |  | 188 0601 6900 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990006 |  | 福州分公司 | M5-2A000282 | #TS000178094 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 将乐县总医院 | 313621 | 技术支持解决 | 2026-02-04 15:48:21 | 2026-02-04 16:16:46 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
齐齐哈尔市昂昂溪区人民医院BS-800M（XP-43000402）询问怎么操作定标 | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民医院BS-800M（XP-43000402）询问怎么操作定标 【故障现象】：询问如何校准【排查过程】：指导客户校准成功【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 132 0695 3281 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 | XP-43000402 | #TS000178048 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 齐齐哈尔市昂昂溪区人民医院 | 314089 | 技术支持解决 | 2026-02-04 15:38:07 | 2026-02-04 16:09:52 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
赤峰市红山新地社区卫生服务中心BC-5180 CRP、BS-600咨询技术问题 | 赤峰市红山新地社区卫生服务中心BC-5180 CRP、BS-600咨询技术问题，无法提供序列号 【故障现象】：咨询仪器是否支持双向LIS 【排查过程】：解释LIS双向传输原理，仪器无样本条码识别，并不支持双向LIS 【处理结果】客户已明确仪器不支持双向LIS |  | 159 0476 4944 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000178038 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 赤峰市红山新地社区卫生服务中心 | 90241428 | 技术支持解决 | 2026-02-04 15:35:10 | 2026-02-04 15:41:37 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
吉林市船营区德胜社区卫生服务中心BC-6100Plus咨询lis连接 | 吉林市船营区德胜社区卫生服务中心BC-6100Plus咨询lis连接 【故障现象】：查看LIS设置有没有问题【排查过程】：1. 指导客户进入 lis设置界面查看设置无误【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 189 4319 2783 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 黑吉分公司 | TY-11000205 | #TS000177959 | IVD | 血球 | BC-6100PLUS | [7 empty] | 吉林市船营区德胜社区卫生服务中心 | 60116375 | 技术支持解决 | 2026-02-04 15:20:30 | 2026-02-04 15:30:56 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
东乡族自治县考勒乡卫生院bc-5120报停止状态 | 东乡族自治县考勒乡卫生院bc-5120报停止状态，老师没有提供序列号 【故障现象】：停电后仪器数据管理软件需要重新注册 【排查过程】：沟通重启后同样需要注册 【故障定位】：申请注册码 【一线建议】：申请注册码，尽快联系客户 【下派理由】：申请注册码， 13689305048来电反馈有接到工作人员联系，告知授权码需要收取两千块，已告知费用以工程师告知为准，如有疑问可以协助反馈，客户表示无需反馈 |  | 136 8930 5048 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007，59990051 |  | 兰州分公司 |  | #TS000177945 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 东乡县考勒乡卫生院 | 90408122 | 派工完成 | 2026-02-04 15:17:31 | 2026-02-04 15:17:31 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺
中国科学院基础医学研究所老师15210682369咨询BC-5120，数据问题 | 中国科学院基础医学研究所老师15210682369咨询BC-5120，数据问题，如需下派，麻烦备注内容后提交 【故障现象】：2025.04.28日两个样本红细胞，血小板显示星号，客户想推测具体原因【排查过程】：查看直方图推测是凝血导致结果异常【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 152 1068 2369 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000177874 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-02-04 15:00:51 | 2026-02-04 15:17:19 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
长沙市湘江新区湖南大学生命医学交叉研究院，bc-5130，稀释液更换之后提示本底异常，无法消除 | 长沙市湘江新区湖南大学生命医学交叉研究院，bc-5130，稀释液更换之后提示本底异常，无法消除 【故障现象】：本底异常，客户已自行处理好 |  | 155 3650 5602 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 | TR-55010592 | #TS000177830 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 长沙市湘江新区湖南大学生命医学交叉研究院 | 90395462 | 无需技术支持 | 2026-02-04 14:50:10 | 2026-02-04 15:06:29 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
海东市循化县积石镇卫生院EU-5600 Pro光源偏低， | 海东市循化县积石镇卫生院EU-5600 Pro光源偏低，QB4-47000190，老师15111777913 医生休假，经沟通让一线工程师联系，需现场处理（长时间未开机） 麻烦下派 |  | 151 1177 7913 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 兰州分公司 | QB4-47000190 | #TS000177811 | IVD | 尿液分析 | EU-5600 PRO | [7 empty] | 海东市循化县积石镇卫生院 | 90038968 | 派工完成 | 2026-02-04 14:46:42 | 2026-02-04 15:11:32 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
开平市第二人民医院CL-2000i | 2026-02-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 138 2230 4561 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 广州分公司 | W5-31002071 | #TS000177807 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 开平市第二人民医院 | 306701 | 无需技术支持 | 2026-02-04 14:45:58 | 2026-02-04 17:04:33 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
芷江侗族自治县中医院CL-2000i | 2026-02-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 198 9885 1896 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 长沙分公司 | W5-15001467 | #TS000177804 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 芷江侗族自治县中医院 | 309979 | 无需技术支持 | 2026-02-04 14:45:38 | 2026-02-04 17:04:18 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
崇州市人民医院CX-9000--上午的单据，已处理，此单封闭。 | 2026-02-04 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24328325【触发试剂针真空建立失败，触发试剂针真空建立失败，压力值：-1824】 |  | 135 5124 1631 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | GC8-25000029 | #TS000177800 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 崇州市人民医院 | 306260 | 无需技术支持 | 2026-02-04 14:44:18 | 2026-02-04 14:57:42 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三乙
成都天大不孕不育医院有限公司CL-2000i | 2026-02-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 134 0840 0494 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | W5-95000856 | #TS000177798 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 成都天大不孕不育医院有限公司 | 90071597 | 无需技术支持 | 2026-02-04 14:43:51 | 2026-02-04 17:07:42 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
珲春市中医医院CL-2000i | 2026-02-04 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 131 5431 6999 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | W5-2C002014 | #TS000177797 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 珲春市中医医院 | 313453 | 无需技术支持 | 2026-02-04 14:43:46 | 2026-02-04 17:04:03 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
大方县人民医院CX-9010---昨日报警，已处理，此单封闭。 | 2026-02-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码41205415【分杯盘准备新杯失败，分杯盘进新杯异常】,41204074【分杯盘转动异常，分杯盘电机堵转】 |  | 180 3076 1219 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | GC6-32000096 | #TS000177794 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 大方县人民医院 | 302934 | 无需技术支持 | 2026-02-04 14:43:31 | 2026-02-04 14:58:20 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三丙
九江市第一人民医院BC-5180 CRP，真空异常 | 九江市第一人民医院BC-5180 CRP，真空异常，SU-1A007930 【故障现象】：真空异常 【排查过程】：能消除故障，做一两个标本继续报警 【故障定位】：SV26号阀门和废液泵及其相关管路 【一线建议】：申请两通电磁阀801-3210-00002-00和旋转隔膜泵801-3--3-00012-00备用 【下派理由】：客户要求派工程师现场排查 |  | 135 7622 0107 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 南昌分公司 | SU-1A007930 | #TS000177764 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 九江市第一人民医院 | 104694 | 派工完成 | 2026-02-04 14:36:26 | 2026-02-04 15:33:26 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
天津中医药大学第二附属医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS(DC6-32002022)WCE浮子状态异常 | 天津中医药大学第二附属医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS(DC6-32002022)WCE浮子状态异常 【故障现象】：WC1浮子状态异常【处理结果】：客户自行联系当地工程师处理 |  | 138 2128 5268 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 天津分公司 | DC6-32002022 | #TS000177668 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 天津中医药大学第二附属医院 | 301144 | 无需技术支持 | 2026-02-04 14:11:18 | 2026-02-04 14:35:53 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
珲春市中医医院CL-2000i | 2026-02-04 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 131 5431 6999 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | W5-2C002014 | #TS000177563 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 珲春市中医医院 | 313453 | 无需技术支持 | 2026-02-04 13:38:34 | 2026-02-04 14:52:21 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
老师15280121867福州医院咨询BC-5180 CRP咨询数据问题 | 老师15280121867福州医院咨询BC-5180 CRP咨询数据问题，客户不愿提供序列号，医院名称，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：客户由于电脑时间问题，导致今天的结果显示检验日期是昨天【排查过程】：已告知客户检验时间无法修改 |  | 152 8012 1867 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 |  | #TS000177256 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 无需技术支持 | 2026-02-04 11:54:34 | 2026-02-04 12:11:08 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
福建省浦城县九牧卫生院BS-350S针快碰到边上了，需要工程师上门处理 | 福建省浦城县九牧卫生院BS-350S针快碰到边上了，需要工程师上门处理 |  | 157 5996 6186 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 福州分公司 | BB5-44000239 | #TS000177146 | IVD | 生化 | BS-350S | [7 empty] | 福建省浦城县九牧卫生院 | 100273 | 派工完成 | 2026-02-04 11:25:21 | 2026-02-04 11:25:27 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
巴中眼科医院BC-2600做不出来数值 | 巴中眼科医院BC-2600做不出来数值，RQ-43113374，医院老师15182063647。 |  | 151 8206 3647 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000177112 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 巴中眼科医院 | 90042927 | 技术支持解决 | 2026-02-04 11:16:44 | 2026-02-04 13:27:21 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
阿克陶县妇幼保健院IVD / 血球 / BC-7500[N] CRPLIS系统无法打印结果 | 阿克陶县妇幼保健院IVD / 血球 / BC-7500[N] CRPLIS系统无法打印结果 【故障现象】： lis操作软件无法打印结果，仪器操作软件可以打印【排查过程】：指导客户联系LIS工程师处理 |  |  |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 |  | #TS000177103 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CRP | [7 empty] | 阿克陶县妇幼保健院 | 334583 | 无需技术支持 | 2026-02-04 11:14:09 | 2026-02-04 11:35:58 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
新疆农六师医院AP-100样本没有加进去缺提示正常 | 新疆农六师医院AP-100样本没有加进去缺提示正常 技术：请下派，仪器加样动作正常，吸不上样本 |  | 182 9950 5169 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 | AP1-230200065 | #TS000177049 | IVD | 微生物仪器 | AP-100 | [7 empty] | 新疆农六师医院 | 321264 | 派工完成 | 2026-02-04 10:59:25 | 2026-02-04 11:09:48 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
（急）中国人民解放军69316部队卫生队BC-20报警真空压力异常 | 中国人民解放军69316部队卫生队BC-20报警真空压力异常 |  | 176 9002 4473 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | UF-96001267 | #TS000177047 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 中国人民解放军69316部队卫生队 | 90301270 | 派工完成 | 2026-02-04 10:58:56 | 2026-02-04 11:08:30 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
吕梁市禾美门诊部BS-830报警样本量不足 | 吕梁市禾美门诊部BS-830报警样本量不足，BA6-2B003070，需要工程师上门处理 |  | 153 8698 8762 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 太原分公司 |  | #TS000177041 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 吕梁市禾美门诊部 | 90347821 | 派工完成 | 2026-02-04 10:57:32 | 2026-02-04 10:57:37 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
大悟县东新卫生院IVD / 生化 / BS-450咨询怎么调节灯 | 大悟县东新卫生院IVD / 生化 / BS-450咨询怎么调节灯，经销商来电，无法提供序列号 【故障现象】： 光源灯亮度不足【排查过程】： 客户新换光源灯做光度计检测报警亮度不足，更换旧灯泡报警亮度太强【故障定位】：初步判断为反应盘溢流，增益参数设置问题【下派理由】：客户不方便自行操作，需要工程师上门检查 |  | 155 7127 7116 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 |  | #TS000176998 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 大悟县东新卫生院 | 312220 | 派工完成 | 2026-02-04 10:44:33 | 2026-02-04 11:48:27 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
肥城阳光康复医院IVD / 血球 / BC-2600需要技术支持连接电脑 | 肥城阳光康复医院IVD / 血球 / BC-2600需要技术支持连接电脑 |  | 188 5485 1788 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 济南分公司 | RQ-41113136 | #TS000176994 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 肥城阳光康复医院 | 60083076 | 派工完成 | 2026-02-04 10:43:50 | 2026-02-04 11:10:34 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
台州黄岩沈宝山国医馆BS-430水空白超线 | 台州黄岩沈宝山国医馆BS-430水空白超线，老师要求上门处理 |  | 151 0586 8968 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 杭州分公司 | YW-18005833 | #TS000176953 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 台州黄岩沈宝山国医馆 | 60109322 | 派工完成 | 2026-02-04 10:30:26 | 2026-02-04 10:31:26 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
英山县人民医院IVD / 生化 / BS-2000M(YA-04000613)电解质定标定不过,提示加样口液面过低 | 英山县人民医院IVD / 生化 / BS-2000M(YA-04000613)电解质定标定不过,提示加样口液面过低 【故障现象】：ISE加样口液面过低【排查过程】：指导客户清理加样口，重新灌注稀释液后故障消失【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 134 6988 3558 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | YA-04000613 | #TS000176943 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 英山县人民医院 | 312134 | 技术支持解决 | 2026-02-04 10:27:36 | 2026-02-04 11:34:16 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
浙江中医药大学咨询IVD / 微生物仪器 / TDR-X120系统操作问题 | 浙江中医药大学咨询IVD / 微生物仪器 / TDR-X120系统操作问题 刘瓒：请下派，软件数据库损坏，需现场处理 |  | 183 5716 3510 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 杭州分公司 |  | #TS000176901 | IVD | 微生物仪器 | TDR-X120 | [7 empty] | 浙江中医药大学 | 60053073 | 派工完成 | 2026-02-04 10:17:11 | 2026-02-04 11:02:10 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
枣阳市妇幼保健院CL-6000i质控问题 | 枣阳市妇幼保健院CL-6000i质控问题 【故障现象】：底物注射器服务无法执行，日常清洁失败，底物1和2吸入气泡 【排查过程】：沟通设备科，要求派工 【故障定位】：底物装载，光耦，电机驱动板 【一线建议】：调试，申请光耦和电机驱动板备用 【下派理由】：客户需求 |  | 159 9719 5668 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 武汉分公司 | BB3-99000849 | #TS000176888 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 枣阳市妇幼保健院 | 329211 | 派工完成 | 2026-02-04 10:14:04 | 2026-02-04 10:14:05 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
南京贝登医疗股份有限公司 - BC-2600 | 这是啥子问题 南京贝登医疗股份有限公司 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1770170696_44609_a16136_media_1770170669970.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770170696_44609_a16136_media_1770170669970.jpg?Expires=1780542607&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=GHeRgZPM7WGRSTzj3t0nYZeyjgw%3D |  | 189 8328 2729 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 南京分公司 | RQ-87125610 | #TS000176861 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 南京贝登医疗股份有限公司 | 60093013 | 派工完成 | 2026-02-04 10:04:52 | 2026-02-04 10:10:06 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接
和田地区精神病福利院CL-6000i | 2026-02-04 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,A14010【M1：拾取块位置检测传感器故障】 |  | 189 9965 9432 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 新疆分公司 | BB3-93000411 | #TS000176844 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 和田地区精神病福利院 | 60040018 | 无需技术支持 | 2026-02-04 09:56:04 | 2026-02-04 14:09:04 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
中国医学科学院放射医学研究所BS-460测不出来肌酐的数值 | 中国医学科学院放射医学研究所BS-460测不出来肌酐的数值，YU-4C002170 【故障现象】：CREA结果测不出 【排查过程】：来电老师非科室人员，表示问题已经有一个月了，期间也联系过装机工程师，但未处理好，要求工程师尽快上门处理 【故障定位】：客户操作问题 【一线建议】：二次培训 【下派理由】：客户要求上门处理 刘老师来电催促，对接工程师有告知两个小时会有人联系，希望工程师尽快联系处理，致电服务工程师 刘老师15822130304来电催促，表示是2月4号反映的问题至今未有工程师对接，要求核实具体原因。查看工单408095374已取消，致电检验主管栾宇恒跟进 |  | 158 2213 0304 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990009 |  | 天津分公司 | YU-4C002170 | #TS000176826 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 中国医学科学院放射医学研究所 | 106538 | 派工完成 | 2026-02-04 09:50:38 | 2026-02-04 09:58:46 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
安徽市阜阳市行流中心卫生院CL-900i | 2026-02-04 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A59661【SAM : 维持真空失败 】 |  | 138 5583 6972 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 合肥分公司 | BB1-93000211 | #TS000176816 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 安徽市阜阳市行流中心卫生院 | 315351 | 无需技术支持 | 2026-02-04 09:45:35 | 2026-02-04 14:11:11 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
崇州市人民医院CX-9000--请现场排查膜片是否漏气 | 2026-02-04 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24328325【触发试剂针真空建立失败，触发试剂针真空建立失败，压力值：-1824】 |  | 135 5124 1631 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | GC8-25000029 | #TS000176802 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 崇州市人民医院 | 306260 | 派工完成 | 2026-02-04 09:41:35 | 2026-02-04 10:03:18 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三乙
沈阳国睿口腔门诊部有限公司BC-10结果提示R | 沈阳国睿口腔门诊部有限公司BC-10结果提示R |  | 185 4031 1689 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 沈阳分公司 | UH-56015961 | #TS000176790 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 沈阳国睿口腔门诊部有限公司 | 90401452 | 派工完成 | 2026-02-04 09:33:45 | 2026-02-04 09:41:35 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
黑龙江艺星美容医院有限公司IVD / 生化 / BS-230（YY-96001416）开机的时候显示仪器无法链接 | 黑龙江艺星美容医院有限公司IVD / 生化 / BS-230（YY-96001416）开机的时候显示仪器无法链接 【故障现象】：仪器无法连接【排查过程】：1. 指导客户执行系统恢复【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 185 0360 9007 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 | YY-96001416 | #TS000176786 | IVD | 生化 | BS-230 | [7 empty] | 黑龙江艺星美容医院有限公司 | 90110891 | 技术支持解决 | 2026-02-04 09:32:12 | 2026-02-04 09:45:44 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
天门市干驿镇卫生院IVD / 生化 / BS-620（YT-01000367）需要上一个PH值询问怎么操作 | 天门市干驿镇卫生院IVD / 生化 / BS-620（YT-01000367）需要上一个PH值询问怎么操作 【故障现象】：手工项目单位显示非法 【排查过程】：指导进入数据字典新增单位 【处理结果】：解决问题 |  | 186 7268 4130 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | YT-01000367 | #TS000176768 | IVD | 生化 | BS-620 | [7 empty] | 天门市干驿镇卫生院 | 60039452 | 技术支持解决 | 2026-02-04 09:24:14 | 2026-02-04 09:27:52 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
南京爱康国宾河定桥门诊部有限公司BC-760[B]平均血红蛋白浓度偏低 | 南京爱康国宾河定桥门诊部有限公司BC-760[B]平均血红蛋白浓度偏低，备注：下午四点半联系 |  | 139 1594 7436 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 南京分公司 | DG7-55002796 | #TS000176763 | IVD | 血球 | BC-760[B] | [7 empty] | 南京爱康国宾河定桥门诊部有限公司 | 60122955 | 派工完成 | 2026-02-04 09:20:19 | 2026-02-04 09:20:23 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
应城爱尔眼科医院有限公司IVD / 凝血仪器 / C3100（106-AE-18000504）CS电机无法复位--反应盘用完报警，指导更换即可。 | 应城爱尔眼科医院有限公司IVD / 凝血仪器 / C3100（106-AE-18000504）CS电机无法复位 |  | 133 8529 2465 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | 106-AE-18000504 | #TS000176754 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 应城爱尔眼科医院有限公司 | 90274897 | 技术支持解决 | 2026-02-04 09:14:41 | 2026-02-04 09:17:28 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
枣阳市妇幼保健院CL-6000i质控问题 | 枣阳市妇幼保健院CL-6000i质控问题 【故障现象】：底物注射器服务无法执行，日常清洁失败，底物1和2吸入气泡 【排查过程】：沟通设备科，要求派工 【故障定位】：底物装载，光耦，电机驱动板 【一线建议】：调试，申请光耦和电机驱动板备用 【下派理由】：客户需求 已重新派单，单号408095442 |  | 159 9719 5668 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 武汉分公司 | BB3-99000849 | #TS000176746 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 枣阳市妇幼保健院 | 329211 | 派工完成 | 2026-02-04 09:09:21 | 2026-02-04 09:20:55 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
青岛佳家康健康管理有限责任公司市南门诊部BC-5120本底异常，红细胞测量异常， | 青岛佳家康健康管理有限责任公司市南门诊部BC-5120本底异常，红细胞测量异常，TQ-52007532 【故障现象】：本底 异常，PLT5000多 【排查过程】：直方图成单方向上升干扰图形，重新启动仪器故障依旧，直接测试空白样本，仪器报警阻抗通道信号干扰。 【故障定位】：RBC计数池 【一线建议】：申请RBC计数池备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 139 6396 2010 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 青岛分公司 | TQ-52007532 | #TS000176722 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 青岛佳家康健康管理有限责任公司市南门诊部 | 90257493 | 派工完成 | 2026-02-04 08:58:51 | 2026-02-04 09:20:14 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
江苏省常州市鸣凰卫生院H-120溶血剂显示过期，实际是没有过期 | 江苏省常州市鸣凰卫生院H-120溶血剂显示过期，实际是没有过期 【故障现象】： 溶血剂过期【排查过程】： 溶血剂已过开瓶有效期，已告知客户需要更换试剂。 |  | 138 6119 8010 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 苏州分公司 | VD3-58000397 | #TS000176710 | IVD | 血球 | H-120 | [7 empty] | 江苏省常州市鸣凰卫生院 | 317849 | 无需技术支持 | 2026-02-04 08:51:18 | 2026-02-04 08:56:21 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
开封市中医院体检中心BC-2900升降电机故障 | 开封市中医院体检中心BC-2900升降电机故障 |  | 186 9778 8082 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 郑州分公司 | RL-6A105457 | #TS000176701 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 开封市中医院体检中心 | 60042345 | 派工完成 | 2026-02-04 08:43:42 | 2026-02-04 08:55:05 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
黑龙江省名山农场职工医院BS-830开机出现乱码 | 黑龙江省名山农场职工医院BS-830开机出现乱码，无法提供序列号 【故障现象】：电脑开机乱码 【排查过程】：重启无效，电脑启动界面乱码，为电脑系统问题，查询仪器保修情况，建议客户先自行联系电脑售后处理后再做后续处理 【处理结果】：客户联系电脑售后维修 |  | 132 1468 3887 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 | BA6-37003836 | #TS000176691 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 黑龙江省名山农场职工医院 | 379660 | 技术支持解决 | 2026-02-04 08:30:59 | 2026-02-04 08:54:05 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
山东滕州市中心人民医院BC-7500[N] CS重复性不好 | 山东滕州市中心人民医院BC-7500[N] CS重复性不好 15606329120来电催单，提供了另外手机号码15906379503，已致电褚宏运工程师跟进。 |  | 156 0632 9120 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990009 |  | 济南分公司 | DC5-27000190 | #TS000176689 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CS | [7 empty] | 山东滕州市中心人民医院 | 316923 | 派工完成 | 2026-02-04 08:28:36 | 2026-02-04 08:28:40 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
乐山市夹江县妇幼保健院BS-600报警试剂制冷温度异常 | 乐山市夹江县妇幼保健院BS-600报警试剂制冷温度异常，无法提供序列号 【故障现象】： 试剂温度超限【排查过程】：查看试剂温度为15.9度，整机调试中发现1、2、4号制冷片都没有电流【故障定位】： 初步判断为制冷片故障。【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 159 0289 0335 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 |  | #TS000176686 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 乐山市夹江县妇幼保健院 | 306442 | 派工完成 | 2026-02-04 08:22:55 | 2026-02-04 08:52:05 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
急 三明市永安市总医院EU-5600 PRO显示清洗液空，已经添加清洗液了，咨询如何操作 | 急 三明市永安市总医院EU-5600 PRO显示清洗液空，已经添加清洗液了，咨询如何操作，客户需要工程师尽快联系 |  | 137 9919 9132 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 福州分公司 | QB4-47000181 | #TS000176681 | IVD | 尿液分析 | EU-5600 PRO | [7 empty] | 三明市永安市总医院 | 313625 | 派工完成 | 2026-02-04 08:20:33 | 2026-02-04 08:20:37 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
芜湖泰康医院BC-5120采样组件升降机故障 | 芜湖泰康医院BC-5120采样组件升降机故障，TQ-86000447 【故障现象】：采样组件升降电机故障，旋转电机故障 【排查过程】：无法消除，判断为机构故障，准备派工，但老师表示他们会请示负责人并自行处理 【处理结果】：客户自行处理 |  | 173 5662 3621 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 合肥分公司 |  | #TS000176676 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 芜湖泰康医院 | 60111965 | 无需技术支持 | 2026-02-04 08:14:10 | 2026-02-04 08:30:59 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
内黄县中医院 - BC-7500[NR] CRP | 12V电压故障 内黄县中医院 医学检验科 【故障现象】：12V电压异常【排查过程】：指导客户重启后故障消失【下派理由】： 客户担心之后再次出现此报警需要工程师上门排查故障原因 附件: open_api/tid44609/1770163457_44609_2b0fe8_media_1770163432124.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770163457_44609_2b0fe8_media_1770163432124.jpg?Expires=1780542607&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ctsgSzoFcMlA4spu7z4sbFYmPTU%3D |  | 159 3895 0077 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 郑州分公司 | DB9-36001689 | #TS000176671 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 内黄县中医院 | 308949 | 派工完成 | 2026-02-04 08:04:13 | 2026-02-04 09:19:09 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
南宁市第一人民医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS无法连接历史没有结果 | 南宁市第一人民医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS无法连接历史没有结果 转南宁分公司检验主管姚春全18565681391协助跟进，未能播通检验主管和工程师电话，已转RTS紧急接口人何毅:18665931562跟踪处理 |  | 158 7876 1062 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990053 |  | 南宁分公司 | UC-3B003332 | #TS000176643 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 南宁市第一人民医院 | 103899 | 派工完成 | 2026-02-04 01:27:33 | 2026-02-04 01:27:37 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
新疆维吾尔自治区职业病医院IVD / 血球 / MC-82断片报警了 | 新疆维吾尔自治区职业病医院IVD / 血球 / MC-82断片报警了 转新疆分公司检验主管孙涛18665931478协助跟进 |  | 189 9992 9372 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | DC9-3A000046 | #TS000176416 | IVD | 血球 | MC-82 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区职业病医院 | 301247 | 派工完成 | 2026-02-03 20:56:54 | 2026-02-03 20:56:59 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
乌苏市人民医院IVD / 生化 / CL-8000I仪器报警 | 乌苏市人民医院IVD / 生化 / CL-8000I仪器报警 转新疆分公司检验主管孙涛18665931478协助跟进 |  | 151 0992 7308 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | BH3-41000705 | #TS000176308 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 乌苏市人民医院 | 321271 | 派工完成 | 2026-02-03 19:50:19 | 2026-02-03 19:50:24 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
西藏自治区第二人民医院IVD / 微生物仪器 / TDR-X120断电之后通讯失败界面不显示 | 西藏自治区第二人民医院IVD / 微生物仪器 / TDR-X120断电之后通讯失败界面不显示 转成都分公司检验主管王帅18503090013协助跟进 |  | 188 9800 5483 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 成都分公司 | X120211118076 | #TS000176290 | IVD | 微生物仪器 | TDR-X120 | [7 empty] | 西藏自治区第二人民医院 | 317607 | 派工完成 | 2026-02-03 19:38:11 | 2026-02-03 19:38:16 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
伊犁州康仁医院bs-830咨询开放通道，想要上其他厂家试剂 | 伊犁州康仁医院bs-830咨询开放通道，想要上其他厂家试剂 【故障现象】：咨询开放通道 【排查过程】：咨询开放通道 【处理结果】：转分公司跟进 转彭丽娟 |  | 132 7999 4042 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 | BA6-07001069 | #TS000175958 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 伊犁州康仁医院 | 301406 | 座席解决 | 2026-02-03 17:30:03 | 2026-02-03 17:39:48 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
山东青岛公立二级医院使用，管先生17753273038咨询购买BS-2000M灯泡 | 山东青岛公立二级医院使用，管先生17753273038咨询购买BS-2000M灯泡 转柴晓娇 |  | 177 5327 3038 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 深圳分公司 |  | #TS000175907 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-02-03 17:17:08 | 2026-02-03 17:17:09 | 59990006 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
循化惠德医院BC-10电压异常，堵孔，稀释液过期 | 循化惠德医院BC-10电压异常，堵孔，稀释液过期 |  | 133 0972 6296 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 | UH-0B003504 | #TS000175883 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 循化惠德医院 | 90224960 | 派工完成 | 2026-02-03 17:12:20 | 2026-02-03 17:22:14 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-离线 |  | 一甲
宜州区第三人民医院 - BC-760[B] CS | 白细胞分类做不了 宜州区第三人民医院 医学检验科 【故障现象】：WBC不分类，结果显示*号 【排查过程】：查看图形点被严重压缩，检查溶血剂正常，测试空白结果正常，底部有少量压缩蓝点 【故障定位】：溶血剂通道、光学系统、压断阀 【一线建议】：申请必要备件备用 【下派理由】：老师希望尽快联系现场处理 附件: open_api/tid44609/1770108768_44609_fcb289_media_1770108760632.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770108768_44609_fcb289_media_1770108760632.jpg?Expires=1780542607&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=IyYK0aB%2Bi%2B0iNLQqymwLk6jKe0s%3D |  | 181 7676 8916 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yanghong@dinuo.com |  |  |  | 南宁分公司 | DJ1-41000312 | #TS000175790 | IVD | 血球 | BC-760[B] CS | [7 empty] | 宜州区第三人民医院 | 90250798 | 派工完成 | 2026-02-03 16:52:43 | 2026-02-03 17:31:37 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
深圳先进技术研究院光明院区BS-460咨询操作问题 | 深圳先进技术研究院光明院区BS-460咨询操作问题，校准品没有加够，没有校准两个项目 【故障现象】：咨询校准操作 【排查过程】：未完成校准项目编辑历史校准结果后可测试样本，有新的校准品，申请校准和样本同时进行测试 【处理结果】：客户已操作明白 |  | 189 2432 6959 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 深圳分公司 | YU-29001754T | #TS000175789 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 深圳先进技术研究院光明院区 | 90333789 | 技术支持解决 | 2026-02-03 16:52:38 | 2026-02-03 17:05:24 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
山东省临沂市兰山区刘胜泰诊所BC-5000值偏高 | 山东省临沂市兰山区刘胜泰诊所BC-5000值偏高 【故障现象】： 预稀释模式血红蛋白结果偏高 【排查过程】： 客户全血和预稀模式对比血红蛋白偏差60左右，描述其他数值正常。 【故障定位】：排查外部操作因素，排查相关管路。 【一线建议】： 排查外部操作因素，排查相关管路。 【下派理由】： 需现场验证，客户无法自行操作。 |  | 182 6516 6428 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 青岛分公司 | SS-0A007360 | #TS000175778 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 山东省临沂市兰山区刘胜泰诊所 | 90032513 | 派工完成 | 2026-02-03 16:51:29 | 2026-02-03 16:59:19 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
循化惠德医院 - BC-10 | 1.堵孔，2.本底电压异常3.堵孔4.稀释液过期5.溶血剂过期 循化惠德医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1770108289_44609_a1921c_media_1770108218038.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770108289_44609_a1921c_media_1770108218038.jpg?Expires=1780542607&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=%2FBypPat05PRyihsuG%2BzrTAz17yU%3D |  | 181 0974 4516 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 兰州分公司 | UH-0B003504 | #TS000175743 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 循化惠德医院 | 90224960 | 派工完成 | 2026-02-03 16:44:46 | 2026-02-03 17:22:51 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
巴州区平梁中心卫生院 - BS-830 | 等待客户操作30min 需要重新安装软件 巴州区平梁中心卫生院 医学检验科 【故障现象】：需要重新安装操作软件 【排查过程】：重装了系统，发送安装包 【处理结果】：加微信视频重新安装软件后正常联机 |  | 139 8167 1116 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | BA6-2B003047 | #TS000175741 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 巴州区平梁中心卫生院 | 383532 | 技术支持解决 | 2026-02-03 16:43:36 | 2026-02-03 17:12:47 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
哈尔滨第十医院(哈尔滨市道里区人民医院)咨询H50的LIS连接问题 | 哈尔滨第十医院(哈尔滨市道里区人民医院)咨询H50的LIS连接问题 【故障现象】：咨询LIS端口号 【排查过程】：告知端口号5100，仪器做服务端，并发送通信协议 【处理结果】：客户知晓 |  | 175 1954 1571 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000175554 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 哈尔滨第十医院(哈尔滨市道里区人民医院) | 318091 | 技术支持解决 | 2026-02-03 16:06:37 | 2026-02-03 16:30:10 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
芷江侗族自治县中医院CL-2000i | 2026-02-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 198 9885 1896 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 长沙分公司 | W5-15001467 | #TS000175264 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 芷江侗族自治县中医院 | 309979 | 无需技术支持 | 2026-02-03 15:04:34 | 2026-02-03 16:44:18 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
太原市第四人民医院IVD / 生化 / BS-2000的数值不稳定 | 太原市第四人民医院IVD / 生化 / BS-2000的数值不稳定 【故障现象】： 电极质控结果高 【排查过程】： 客户要求现场处理。 【故障定位】： 客户要求现场处理。 【一线建议】： 客户要求现场处理。 【下派理由】： 客户要求现场处理电话端为供货商需要协同处理。 |  | 187 3453 8306 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 太原分公司 | BG5-02000148 | #TS000175159 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 太原市第四人民医院 | 60053909 | 派工完成 | 2026-02-03 14:40:35 | 2026-02-03 14:45:47 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
丘北县妇幼保健计划生育服务中心BC-6100Plus液路异常 | BC-6100Plus液路异常 【故障现象】：仪器液路状态异常0x32060410 【排查过程】：工程师账户登录，查看压力，重启仪器，可能穿刺针问题 【处理结果】：三方工程师自行处理，要求不派工 |  | 191 1859 5547 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 昆明分公司 | TY-9C000099 | #TS000175134 | IVD | 血球 | BC-6100PLUS | [7 empty] | 丘北县妇幼保健计划生育服务中心 | 60044693 | 技术支持解决 | 2026-02-03 14:36:58 | 2026-02-03 14:50:33 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
西和县人民医院ExC810显示正向轨道可能存在异物-清理无效，请工程师现场排查 | 西和县人民医院ExC810显示正向轨道可能存在异物 |  | 155 9402 8881 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | 106-BB-95000069 | #TS000174911 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 西和县人民医院 | 320834 | 派工完成 | 2026-02-03 13:34:29 | 2026-02-03 13:37:40 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
来宾市忻城县城关镇卫生院 - C3100-Ip ping 不通，网络连接无异常，怀疑是sd卡问题，请工程师申请现场排查 | 软件连接不上仪器主机 来宾市忻城县城关镇卫生院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1770094352_44609_9c3d26_media_1770094347625.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770094352_44609_9c3d26_media_1770094347625.jpg?Expires=1780542607&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=C8s2UZqSGOjOGLeozNrOiAQeLHw%3D open_api/tid44609/1770094352_44609_ae4ca4_media_1770094347626.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770094352_44609_ae4ca4_media_1770094347626.jpg?Expires=1780542607&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Q4ilRSx1aUWfZMfWaoUlrk%2BBxkw%3D |  | 159 7828 3540 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 南宁分公司 | 106-AE-19000565 | #TS000174776 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 来宾市忻城县城关镇卫生院 | 361276 | 派工完成 | 2026-02-03 12:52:29 | 2026-02-03 13:09:57 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
阿拉乡卫生院BC-20插上网线灯不亮 | 阿拉乡卫生院BC-20插上网线灯不亮 |  | 182 9483 6030 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | UF-97001389 | #TS000174705 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 阿拉乡卫生院 | 90157688 | 派工完成 | 2026-02-03 12:29:32 | 2026-02-03 13:12:57 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 BS-360S出的数值是负数 | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 BS-360S出的数值是负数，医院联系电话李老师18302906020 【故障现象】：ALT等项目负值，肌酐结果异常，重复性不好 【排查过程】：科室每天执行维护，才更换过反应杯和光源灯 【故障定位】：水质异常，搅拌系统异常 【一线建议】：现场检查调整搅拌杆位置，沟通客户更换水机耗材 【下派理由】：客户需求，请提前跟客户沟通费用 |  | 173 8697 8839 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 西安分公司 | BB6-07002003 | #TS000174651 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 | 90197099 | 派工完成 | 2026-02-03 12:06:50 | 2026-02-03 12:51:06 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
黑龙江省第三医院秦皇岛分院咨询BC-5385通讯连接问题 | 黑龙江省第三医院秦皇岛分院咨询BC-5385通讯连接问题，序列号：DD4-5B003967 【故障现象】：LIS工程师保修【排查过程】：询问通讯相协议机型 询问lis设置 【处理结果】：已告知，LIS工程师验证 |  | 186 1781 1588 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000174620 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 黑龙江省第三医院秦皇岛分院 | 90407211 | 技术支持解决 | 2026-02-03 11:59:07 | 2026-02-03 12:06:03 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
固安爱康医院BC-5390无法将结果传输到系统上 | 固安爱康医院BC-5390无法将结果传输到系统上 【故障现象】：结果无法传输到LIS上 【排查过程】：样本结果正常到，LIS通信不起，重启电脑及LIS软件正常传输 【处理结果】：重启后正常传输结果到LIS |  | 150 3161 9236 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 | SM-4B000567 | #TS000174610 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 固安爱康医院 | 60084060 | 技术支持解决 | 2026-02-03 11:55:43 | 2026-02-03 12:05:29 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
化州市平定卫生院CL-6000i | 2026-02-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：反应盘内圈3】,C07015【M1：清洗液容器2空】,A12012【M1：第一抓杯手水平运动错误】 |  | 158 2017 2175 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 广州分公司 | BB3-19002311 | #TS000174553 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 化州市平定卫生院 | 336969 | 无需技术支持 | 2026-02-03 11:39:04 | 2026-02-03 14:00:43 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
（急）临沂市兰山中康医院BC-2600显示升降电机故障 | 临沂市兰山中康医院BC-2600显示升降电机故障，RQ-74121732 |  | 187 4361 9619 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 青岛分公司 |  | #TS000174508 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 临沂市兰山中康医院 | 90292636 | 派工完成 | 2026-02-03 11:25:44 | 2026-02-03 11:33:47 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
珲春市新安社区卫生服务中心BS-430生化谷丙数值有误 | 珲春市新安社区卫生服务中心BS-430生化谷丙数值有误 【故障现象】：谷丙 对比其他医院有偏差【排查过程】：客户双水平质控在控，且不同批号质控都在控，近期更换的光源灯，清洗过反应杯，换过新试剂，告知客户设备问题可能性小。【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 155 6807 1876 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 | YW-27007099 | #TS000174453 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 珲春市新安社区卫生服务中心 | 60075756 | 技术支持解决 | 2026-02-03 11:10:50 | 2026-02-03 11:22:42 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
深圳市龙岗区第五人民医院天鹅湖畔社区健康服务站IVD / 血球 / BC-5130数值偏低 | 深圳市龙岗区第五人民医院天鹅湖畔社区健康服务站IVD / 血球 / BC-5130数值偏低TR-38008600 【故障现象】： PLT 结果偏低【排查过程】：客户即采即做，用微量采血管吸样，0.5子弹头，静脉血没事【故障定位】： 血小板凝集，或干扰【一线建议】： 检查客户采血流程，检查地线【下派理由】： 客户要求 |  | 187 8699 5682 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000174420 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 深圳市龙岗区第五人民医院天鹅湖畔社区健康服务站 | 90382801 | 派工完成 | 2026-02-03 11:02:48 | 2026-02-03 11:08:15 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
枣阳市妇幼保健院BS-2000报警未装载 | 枣阳市妇幼保健院BS-2000报警未装载，老师没有提供序列号 【故障现象】：底物未装载 【排查过程】：咨询底物注射器及传感器价格设备科要求当地工程师报价并上门服务 【处理结果】：设备科要求当地工程师报价并上门服务 |  | 136 7710 7859 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000174378 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 枣阳市妇幼保健院 | 329211 | 派工完成 | 2026-02-03 10:44:09 | 2026-02-03 10:48:18 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
新邵县大新乡卫生院I BS-830堵孔， | 新邵县大新乡卫生院I BS-830堵孔，未提供序列号 13789196202来电需再次联系，转佟建阳 【故障现象】：D1堵针【排查过程】：指导客户强化清洗【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 137 8919 6202 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 |  | #TS000174370 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新邵县大新乡卫生院 | 379893 | 技术支持解决 | 2026-02-03 10:41:53 | 2026-02-03 10:58:04 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
沿滩区卫坪街道社区卫生服务中心BC-5130后面管路断裂 | 沿滩区卫坪街道社区卫生服务中心BC-5130后面管路断裂，未提供序列号 【故障现象】：废液管接头断裂 【排查过程】：取掉接头直接连接管路，暂时能用 【处理结果】：仪器恢复 |  | 173 9886 8603 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 |  | #TS000174354 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 沿滩区卫坪街道社区卫生服务中心 | 90391983 | 技术支持解决 | 2026-02-03 10:38:01 | 2026-02-03 10:55:44 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
耒阳西城医院BS-240，咨询如何添加审核人员， | 耒阳西城医院BS-240，咨询如何添加审核人员，YX-91002345 【故障现象】：询问添加审核者【排查过程】：引导客户添加【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 130 0734 8112 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 | YX-91002345 | #TS000174310 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 耒阳西城医院 | 60113085 | 技术支持解决 | 2026-02-03 10:18:45 | 2026-02-03 10:22:17 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
根河市德耳布尔镇卫生院IVD / 生化 / BS-400血红蛋白做不了 | 根河市德耳布尔镇卫生院IVD / 生化 / BS-400血红蛋白做不了，老师没有提供序列号 【故障现象】： 咨询是否支持糖化 【排查过程】： 已告知客户设备配置，支持糖化功能，要求当地工程师联系对接糖化具体细节。 【故障定位】： 已告知客户设备配置，支持糖化功能，要求当地工程师联系对接糖化具体细节 【一线建议】： 已告知客户设备配置，支持糖化功能，要求当地工程师联系对接糖化具体细节 【下派理由】：已告知客户设备配置，支持糖化功能，要求当地工程师联系对接糖化具体细节 |  | 150 4902 2588 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 | YW-05004104 | #TS000174306 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 内蒙古根河市得耳布尔镇中心卫生院 | 90210605 | 派工完成 | 2026-02-03 10:16:12 | 2026-02-03 10:21:30 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
耒阳西城医院BS-240咨询如何更改审核者 | 耒阳西城医院BS-240咨询如何更改审核者，未提供序列号、 重复电话 重复工单为#TS000174306 |  | 130 0734 8112 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990004 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000174283 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 内蒙古根河市得耳布尔镇中心卫生院 | 90210605 | 无需技术支持 | 2026-02-03 10:09:32 | 2026-02-03 10:23:47 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
晋宁区晋城社区卫生服务中心 BS-430报水空白超线 | 晋宁区晋城社区卫生服务中心 BS-430报水空白超线 【故障现象】：水空白超限10x 【排查过程】：已更换光源灯，故障依旧，4阶出水不一致，未溢流 【故障定位】：清洗水出水量不足，反应杯未清洗干净 【一线建议】：申请管路备用 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 136 6976 3023 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 昆明分公司 | YU-24001672 | #TS000174202 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 晋宁区晋城社区卫生服务中心 | 90306489 | 派工完成 | 2026-02-03 09:32:12 | 2026-02-03 09:37:53 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
佳家康（济南）医疗健康管理有限责任公司历城祝舜路综合门诊部 - BC-5120漏液 | 机器右侧漏液 佳家康（济南）医疗健康管理有限责任公司历城祝舜路综合门诊部 医学检验科15169098252来电催单，转科海 【故障现象】：设备底部有漏液【排查过程】： 设备漏液，无报警。【故障定位】：需要拆机确认问题。【一线建议】： 需要拆机确认问题。【下派理由】：需要工程师现场确认问题。 附件: open_api/tid44609/1770081831_44609_b3e7cb_media_1770081812715.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770081831_44609_b3e7cb_media_1770081812715.jpg?Expires=1780542609&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=f1%2BQI00cTHRdUKVaLvQfEawQiiU%3D |  | 151 6909 8252 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  |  |  | 济南分公司 | TQ-3B006295 | #TS000174189 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 佳家康（济南）医疗健康管理有限责任公司历城祝舜路综合门诊部 | 90359228 | 派工完成 | 2026-02-03 09:23:46 | 2026-02-03 09:36:13 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
张家口市尚义县大苏计乡卫生院BC-5130小孔电压过低 | BC-5130小孔电压过低 故障现象】： 小孔电压低【排查过程】： 故障无法消除，设备底部漏水。【故障定位】： 设备有漏水迹象，拆机排查。【一线建议】：设备有漏水迹象，拆机排查【下派理由】： 需现场拆机，客户无法自行操作。 |  | 177 3235 5009 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 | TR-0A004773 | #TS000174186 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 张家口市尚义县大苏计乡卫生院 | 90219773 | 派工完成 | 2026-02-03 09:22:35 | 2026-02-03 09:30:32 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
灵台县人民医院CL-6000i | 2026-02-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：反应盘内圈1】 工程师去现场自己建单子 |  | 138 0933 3160 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 兰州分公司 | BB3-91000328 | #TS000174168 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 灵台县人民医院 | 311361 | 无需技术支持 | 2026-02-03 09:11:33 | 2026-02-03 15:25:56 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
开平市第二人民医院CL-2000i | 2026-02-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 138 2230 4561 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 广州分公司 | W5-31002071 | #TS000174117 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 开平市第二人民医院 | 306701 | 无需技术支持 | 2026-02-03 08:35:33 | 2026-02-03 13:54:38 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
深圳市南山区人民医院前海时代社区健康服务中心 - BC-5180 CRP | 今早过来想取消休眠，但是10多分钟了，一直是这个状态，没有任何动作，好像死机了 深圳市南山区人民医院前海时代社区健康服务中心 其他管理科室 【故障现象】：仪器推出休眠失败 【排查过程】：重启仪器，软件后重新开机 【处理结果】：恢复正常 附件: open_api/tid44609/1770078347_44609_ea14b0_media_1770078294630.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770078347_44609_ea14b0_media_1770078294630.jpg?Expires=1780542609&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=G9sHrmhJ2vDN4OIysA2CDdivT6w%3D |  | 136 3273 2504 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  |  |  | 深圳分公司 | SU-1B008039 | #TS000174105 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 深圳市南山区人民医院前海时代社区健康服务中心 | 90072785 | 技术支持解决 | 2026-02-03 08:25:43 | 2026-02-03 09:13:33 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
（急）九江美亚综合门诊有限公司BC-6600PLUS需要校准 | （急）九江美亚综合门诊有限公司BC-6600PLUS需要校准，还有两天保修到期了，需要加急处理 |  | 131 2520 7708 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 南昌分公司 | UA-48000160 | #TS000174094 | IVD | 血球 | BC-6600PLUS | [7 empty] | 九江美亚综合门诊有限公司 | 90367673 | 派工完成 | 2026-02-03 08:03:25 | 2026-02-03 08:03:29 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
大方县人民医院CX-9010-夜间报警，目前已正常测试，此单封闭 | 2026-02-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码41205415【分杯盘准备新杯失败，分杯盘进新杯异常】,41204074【分杯盘转动异常，分杯盘电机堵转】 |  | 180 3076 1219 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | GC6-32000096 | #TS000174092 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 大方县人民医院 | 302934 | 无需技术支持 | 2026-02-03 08:00:07 | 2026-02-03 08:32:02 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三丙
福建医科大学附属第二医院东海分院SC-120液体压力超出范围，液体过不去，无法操作推片的步骤 | 福建医科大学附属第二医院东海分院SC-120液体压力超出范围，液体过不去，无法操作推片的步骤，告知老师工程师看到第一时间联系，老师接受 |  | 159 6053 0946 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 福州分公司 | SW-26000939 | #TS000174064 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 福建医科大学附属第二医院东海分院 | 60085920 | 派工完成 | 2026-02-03 01:05:46 | 2026-02-03 01:05:50 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
绛县人民医院SC-120缺少试剂报警，医院没有这个试剂 | 绛县人民医院SC-120缺少试剂报警，医院没有这个试剂，告知老师明天第一时间工程师联系，老师同意 |  | 137 5394 0784 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 太原分公司 | UN-54000870 | #TS000173864 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 绛县人民医院 | 304725 | 派工完成 | 2026-02-02 21:00:50 | 2026-02-02 21:00:54 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
中山大学附属第一医院BC-6800PLUS流水线脱机后无法上线，客户表示自己联系工程师 | 中山大学附属第一医院BC-6800PLUS流水线脱机后无法上线，客户表示自己联系工程师 |  | 181 4282 6123 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 广州分公司 | UC-3C003385 | #TS000173859 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 中山大学附属第一医院 | 310396 | 座席解决 | 2026-02-02 20:52:59 | 2026-02-02 20:53:01 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
利川市人民医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP吸样异常 | 利川市人民医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP吸样异常 |  | 177 4055 1120 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 | ST-02003131 | #TS000173694 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 利川市人民医院 | 312178 | 派工完成 | 2026-02-02 18:59:11 | 2026-02-02 18:59:17 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
武警北京总队执勤第八支队BC-5180的试剂扫不上 | 武警北京总队执勤第八支队BC-5180的试剂扫不上 |  | 199 1008 4020 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 北京分公司 |  | #TS000173661 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 武警北京总队执勤第八支队 | 90236332 | 派工完成 | 2026-02-02 18:36:49 | 2026-02-02 18:36:54 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
亳州市蒙城县许疃镇卫生院BC-7500[NR] CRP咨询lis连接问题 | 亳州市蒙城县许疃镇卫生院BC-7500[NR] CRP咨询lis连接问题，DB9-23001159，老师要求明天再联系 |  | 199 5678 9129 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 合肥分公司 |  | #TS000173480 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 亳州市蒙城县许疃镇卫生院 | 374263 | 派工完成 | 2026-02-02 17:43:06 | 2026-02-02 17:43:10 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
延安市富县张村驿镇中心卫生院BC-20咨询打印机驱动安装问题 | 延安市富县张村驿镇中心卫生院BC-20咨询打印机驱动安装问题 |  | 173 9863 4517 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 西安分公司 | UF-35005852 | #TS000173307 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 延安市富县张村驿镇中心卫生院 | 90059095 | 技术支持解决 | 2026-02-02 17:06:29 | 2026-02-02 17:53:53 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
乌审旗新康医养院BC-5180采样针异常 | 乌审旗新康医养院BC-5180采样针异常，老师没有提供序列号 工单重复报修，#TS000173179、408092422 18648000096老师再次催促工程师联系，没有查到重复工单号，麻烦联系医院老师处理设备问题 18648000096老师催单，已致电408092422的工程师s100018442 梁启轩跟进处理 |  | 186 4800 0096 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000173204 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 乌审旗新康医养院 | 60108891 | 无需技术支持 | 2026-02-02 16:37:21 | 2026-02-02 16:51:40 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
隆德福利医院 - BC-5180 CRP | 采样针动作异常，白细胞无法检测，漏液 鄂尔多斯市乌审旗新康中医院 医学检验科 【故障现象】：溶血剂注射器漏液，需要更换【排查过程】：机器录在宁夏，实际机器在鄂尔多斯，报修后宁夏工程师联系鄂尔多斯工程师18147132760，协调配件问题【处理结果】：工单下派，工程师内部协调 附件: open_api/tid44609/1770021083_44609_f897ed_media_1770021029303.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770021083_44609_f897ed_media_1770021029303.jpg?Expires=1780542609&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=NPGV%2Fl8%2FsW58qAXFO7beevj1SIM%3D |  | 186 4800 0096 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 兰州分公司 | SU-06005510 | #TS000173179 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 隆德福利医院 | 90190638 | 派工完成 | 2026-02-02 16:31:20 | 2026-02-02 16:45:01 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
福建国际旅行卫生保健中心 CL-2000I咨询LIS连接问题 | 福建国际旅行卫生保健中心 CL-2000I咨询LIS连接问题 【故障现象】：查询样本信息失败 【排查过程】：查看报警信息，排查lislog 【处理结果】：lis返回信息不符，沟通lis排查接口程序 |  | 139 6089 1120 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 福州分公司 | W5-87000591 | #TS000173093 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 福建国际旅行卫生保健中心 | 60102652 | 技术支持解决 | 2026-02-02 16:15:39 | 2026-02-02 17:06:57 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新丰县沙田镇卫生院BC-5130连接lis系统 | BC-5130连接lis系统 医院自行联系当地工程师处理 |  | 136 0900 5703 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 广州分公司 | TR-96002811 | #TS000172955 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 新丰县沙田镇卫生院 | 90034736 | 无需技术支持 | 2026-02-02 15:44:52 | 2026-02-02 16:04:36 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
兵团建工师医院C3100无法复位--碰撞，指导调试坐标后正常。 | C3100无法复位 |  | 130 0965 5363 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | GD4-41000688 | #TS000172934 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 兵团建工师医院 | 60032734 | 技术支持解决 | 2026-02-02 15:41:18 | 2026-02-02 17:03:04 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一甲
范县顺宇中医骨伤科医院BS-430咨询Ada试剂相关问题 | BS-430咨询Ada试剂相关问题 老师自行找当地临床工程师询问 |  | 136 4393 1882 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 郑州分公司 | YW-53011132 | #TS000172716 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 范县顺宇中医骨伤科医院 | 60083458 | 无需技术支持 | 2026-02-02 14:44:21 | 2026-02-02 14:46:38 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
青海陈氏润邦医疗器械销售集团有限公司马老师18697298746反馈需要使用骨科耗材，医保平台提示禁用不可回复，无法使用产品 | 青海陈氏润邦医疗器械销售集团有限公司马老师18697298746反馈需要使用骨科耗材，医保平台提示禁用不可回复，无法使用产品 转刘姣18153756664跟进 白老师17797112268询问骨科耗材钛针/克氏针，迈瑞是否有重新挂网，医院现在显示禁用不可恢复，导致用不了，如果不挂网了医院是要退货的。转刘姣 白老师17797112268客户来电催单，客户告知产品挂网问题还没有接到工作人员联系，现在青海省内所有的医院都用不了产品，需要尽快了解情况，转刘姣 |  | 177 9711 2268 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #TS000172692 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-02-02 14:37:18 | 2026-02-02 15:14:20 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
山东省日照市现代男科医院BC-10本底异常 | 山东省日照市现代男科医院BC-10本底异常，老师没有提供序列号 |  | 130 6607 5783 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 青岛分公司 |  | #TS000172667 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 山东省日照市现代男科医院 | 330444 | 派工完成 | 2026-02-02 14:26:51 | 2026-02-02 14:49:42 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
安化县中医医院TDR-Z200屏幕显示板故障 | 安化县中医医院TDR-Z200屏幕显示板故障，客户无法提供序列号 刘瓒：型号为TDR-Z200 ,故障为按键板故障，需更换，请下派 |  | 138 7374 7778 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 |  | #TS000172637 | IVD | 微生物仪器 | TDR-Z200 | [7 empty] | 安化县中医医院 | 309880 | 派工完成 | 2026-02-02 14:14:25 | 2026-02-02 14:14:30 | 59990009 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 二甲
上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心CL-6000I咨询参考值问题 | 上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心CL-6000I咨询参考值问题 陈斌：已沟通，可封闭 |  | 136 0178 3410 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 上海分公司 |  | #TS000172617 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心 | 362387 | 座席解决 | 2026-02-02 14:07:30 | 2026-02-02 14:07:32 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
新疆阿克苏农一师十四团医院BC-6100电池阀漏液 | 新疆阿克苏农一师十四团医院BC-6100电池阀漏液 |  | 137 7975 8862 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | TV-21000494 | #TS000172610 | IVD | 血球 | BC-6100 | [7 empty] | 新疆阿克苏农一师十四团医院 | 317522 | 派工完成 | 2026-02-02 14:04:52 | 2026-02-02 14:04:56 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
扎赉特旗同路单采血浆有限公司BS-360S试剂装不上 | 扎赉特旗同路单采血浆有限公司BS-360S试剂装不上，无法提供序列号 【故障现象】：重装系统后试剂条码扫描不上 【排查过程】：使用工程师账户登录，系统设置-厂家设置-选配模块-勾选试剂条码后执行装载完成 【处理结果】：恢复正常 |  | 048 2666 7117 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000172591 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 扎赉特旗同路单采血浆有限公司 | 90211203 | 技术支持解决 | 2026-02-02 13:57:09 | 2026-02-02 14:10:33 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
兴化市钓鱼镇海河卫生院BC-5000显示液体压力异常 | 兴化市钓鱼镇海河卫生院BC-5000显示液体压力异常 等待老师反馈：40分钟 【故障现象】：液体压力异常【排查过程】：检查稀释液管路未发现异常。检查14阀液管，未堵塞。整机浸泡，无效【处理结果】：工单下派，工程师上门处理 |  | 182 6245 2029 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 南京分公司 | SS-75004192 | #TS000172581 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 兴化市钓鱼镇海河卫生院 | 321917 | 派工完成 | 2026-02-02 13:52:57 | 2026-02-02 14:57:22 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
宜都市陆城街道办事处卫生院 - CL-1200I | 抓杯手X轴故障 宜都市陆城街道办事处卫生院 医学检验科 【故障现象】：抓杯手X轴丢步（故障代码A55012） 【排查过程】：系统恢复均能恢复，但一测试就会报警 【故障定位】： X轴码齿传感器故障或线材连接不良 X轴码齿传感器及遮片安装不良或脱落 硬件板卡故障 抓杯手X轴被阻挡或卡滞 电机皮带或带轮松动 【一线建议】： 检查X轴码齿传感器线材连接及信号测量 检查传感器及遮片是否松动 检查电机是否转动卡滞 检查皮带或带轮是否松动 申请以上相关备件备用 【下派理由】：客户无法自行处理，硬件故障 附件: open_api/tid44609/1770010124_44609_75a28a_media_1770010064214.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770010124_44609_75a28a_media_1770010064214.jpg?Expires=1780542609&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=n4KMB6nr9C3yI7P90b%2B7GLirgr8%3D |  | 174 6757 58 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yanghong@dinuo.com |  |  |  | 武汉分公司 | W7-03002171 | #TS000172492 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 宜都市陆城街道办事处卫生院 | 371267 | 派工完成 | 2026-02-02 13:28:40 | 2026-02-02 13:44:09 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
唐山市开平区开平镇卫生院BS-830样本盘不平 | 唐山市开平区开平镇卫生院BS-830样本盘不平无法提供序列号 【故障现象】：样本盘不平【排查过程】：样本盘底盘脱落【处理结果】：工单下派，工程师上门处理 |  | 151 7655 2835 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000172489 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 唐山市开平区开平镇卫生院 | 322943 | 派工完成 | 2026-02-02 13:26:57 | 2026-02-02 13:36:17 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
昭阳区守望乡卫生院BS-830S建立真空失败 | 昭阳区守望乡卫生院BS-830S建立真空失败 【故障现象】：建立真空失败 【排查过程】：仪器为新装机，查询当地海拔高度在2000左右，指导修改海拔高度配置到65—70，仪器故障消除，恢复正常，不排除后续会再出现故障，建议老师沟通经销商选购外置真空泵。 【处理结果】：海拔原因故障，已指导消除，建议购买外置真空泵。 |  | 153 3179 9515 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 昆明分公司 | BB7-5B001065 | #TS000172439 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 昭阳区守望乡卫生院 | 90244587 | 技术支持解决 | 2026-02-02 13:06:27 | 2026-02-02 13:21:13 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
安徽省六安市人民医院CX-9000--请联系老师检查HIL检测池是否堵塞。 | 2026-02-02 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码23107043【注射器SR07故障，注射器SR07动作异常】 |  | 151 5640 2204 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 合肥分公司 | GC8-55001024 | #TS000172294 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 安徽省六安市人民医院 | 101038 | 派工完成 | 2026-02-02 12:04:33 | 2026-02-02 12:31:51 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
西藏阿里地区噶尔县门士乡卫生院BS-330E质检和质控问题 | 西藏阿里地区噶尔县门士乡卫生院BS-330E质检和质控问题（90407960，新建客户，代码暂未出来） 无法提供序列号 【故障现象】：不会做校准和质控【排查过程】：视频指导老师做校准和质控，机器报警光源灯未打开，做吸光度检测仍旧报光源灯未打开。【处理结果】：工单下派，工程师联系换光源灯 代码系统未显，致电成都检验主管王帅协助跟进，工单先封单 |  | 173 9316 9417 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #TS000172285 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 外部虚拟客户 | 90407960 | 座席解决 | 2026-02-02 12:02:26 | 2026-02-02 15:45:55 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
大连市第四人民医院CL-8000i紧急停止了，如何恢复 | 大连市第四人民医院CL-8000i紧急停止了，如何恢复 【故障现象】：仪器测试样本SDM模块停止，老师不知道如何恢复，前端轨道有样本架：M2 【排查过程】：指导操作拿出样本架后，恢复SDM模块，然后测试样本 【处理结果】：指导拿出样本架后，模块恢复到空闲 老师再次来电，希望在线再次转接一下技术对接，已转 |  | 177 0989 9692 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 沈阳分公司 | BH3-46000826 | #TS000172270 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 大连市第四人民医院 | 301789 | 技术支持解决 | 2026-02-02 11:57:37 | 2026-02-02 12:05:54 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
中宁县人民医院CX-9010--请现场清理样本针废液池压断阀及蠕动泵管 | 2026-02-02 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24206000【样本针废液池排液失败，样本针废液池排液失败】 |  | 158 0965 6980 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 兰州分公司 | GC6-3A000192 | #TS000172262 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 中宁县人民医院 | 311532 | 派工完成 | 2026-02-02 11:55:06 | 2026-02-02 12:29:50 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
新疆维吾尔自治区阿克苏地区维吾尔医医院IVD / 微生物仪器 / TDR-Z200数值不准 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区维吾尔医医院IVD / 微生物仪器 / TDR-Z200数值不准 刘瓒：需校准，请直接下派 |  | 153 0997 2575 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000172256 | IVD | 微生物仪器 | TDR-Z200 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区维吾尔医医院 | 321266 | 派工完成 | 2026-02-02 11:53:31 | 2026-02-02 14:35:51 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
越西县第二人民医院BS-360S指令执行错误 | 越西县第二人民医院BS-360S指令执行错误，未提供序列号 【故障现象】：试剂条码设备未正常工作 【排查过程】：指导进行仪器重启 【处理结果】：重启后仪器恢复正常 |  | 183 2887 5397 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990004 |  | 成都分公司 |  | #TS000172252 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 越西县第二人民医院 | 90245267 | 技术支持解决 | 2026-02-02 11:51:14 | 2026-02-02 12:00:23 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
安化县中医医院TDR-200B屏幕显示板故障 | 安化县中医医院TDR-200B屏幕显示板故障，客户无法提供序列号 转刘瓒 已新建工单下派，此单封闭 |  | 138 7374 7778 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 |  | #TS000172246 | IVD | 微生物仪器 | TDR-200B | [7 empty] | 安化县中医医院 | 309880 | 座席解决 | 2026-02-02 11:48:21 | 2026-02-02 14:14:48 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
辽宁省朝阳市朝阳县瓦房子镇卫生院BC-2900无法循环做结果 | 辽宁省朝阳市朝阳县瓦房子镇卫生院BC-2900无法循环做结果，RL-89100103 |  | 139 4214 3895 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000172233 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 朝阳县六家子中心卫生院 | 325993 | 派工完成 | 2026-02-02 11:44:52 | 2026-02-02 12:04:57 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
竹溪县蒋家堰镇卫生院BC-5180 CRP电脑连接不上 | 竹溪县蒋家堰镇卫生院BC-5180 CRP电脑连接不上 【故障现象】：仪器无法联机 【排查过程】：进入打开网络和internet设置-更改适配器选项检查IP地址设置为自动获取，设置IP地址为10.0.0.1，子网掩码255.255.255.0 【处理结果】：指导设置IP地址后联机正常 |  | 199 7169 9196 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 | SU-24008642 | #TS000172228 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 竹溪县蒋家堰镇卫生院 | 322087 | 技术支持解决 | 2026-02-02 11:43:26 | 2026-02-02 12:07:46 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
大兴安岭凯明精神病医院BC-5000开机异响 | 等待仪器开机15分钟 SS-1B008658 BC-5000开机异响 【故障现象】：开机报警溶血剂过期，稀释液过期，询问操作视频 【排查过程】：超过开瓶有效期，告知客户重新购买试剂上机测试，引导注册瑞智服索取操作视频 【处理结果】：客户已知晓 |  | 130 9173 4880 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000172180 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 大兴安岭凯明精神病医院 | 90322112 | 技术支持解决 | 2026-02-02 11:26:18 | 2026-02-02 11:50:33 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
河北省第八人民医院BC-6800Plus有报错，但消除后也能用 | BC-6800Plus有报错，血样传感器但消除后也能用 【故障现象】：血样传感器2状态异常 【排查过程】：消除故障能正常消除，后面连续测试几个样本后又再次报警，后消除后连续测试样本不再报警，指导校准传感器，排查样本和管路里是否有气泡。 【处理结果】：故障消除 |  | 175 3113 6577 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 | UC-19001897 | #TS000172154 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 河北省第八人民医院 | 307552 | 技术支持解决 | 2026-02-02 11:16:41 | 2026-02-02 11:38:10 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
大连市血液中心BC-10提示真空压力异常 | 大连市血液中心BC-10提示真空压力异常 |  | 186 9873 5223 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 沈阳分公司 | UH-06002600 | #TS000172145 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 大连市血液中心 | 90264813 | 派工完成 | 2026-02-02 11:13:30 | 2026-02-02 12:05:12 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
巴彦淖尔市临河区解放办社区卫生服务中心CL-900i | 2026-02-02 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A55540【SAM : 抓杯手垂直运动碰撞 】 |  | 187 0491 5166 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 内蒙古分公司 | BB1-09001395 | #TS000172138 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 巴彦淖尔市临河区解放办社区卫生服务中心 | 90189994 | 无需技术支持 | 2026-02-02 11:12:35 | 2026-02-02 11:31:32 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
新疆生产建设兵团农业建设第十三师红星医院BC-7500[NR] CS没有废液，显示废液满，开机未初始化 | 等待老师反馈信息时间超40分钟 BC-7500[NR] CS没有废液，显示废液满，开机未初始化，机器靠墙看不到序列号。 【故障现象】：开机报警废液满 【排查过程】：仪器为桶排放，检查浮子无脏污，活动正常，桶里无液体，重新插拔传感器仍然报警。 【故障定位】：废液瓶盖组件 【一线建议】：申请废液瓶盖组件备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 182 9993 2002 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | DC3-51000875 | #TS000172079 | IVD | 血球 | CAL 7000 | [7 empty] | 新疆建设兵团农十三师红星二场医院 | 376061 | 派工完成 | 2026-02-02 10:56:27 | 2026-02-02 12:15:29 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
山西省吕梁市中阳县金罗镇卫生院 BC-5000报警试剂异常 | 山西省吕梁市中阳县金罗镇卫生院 BC-5000报警试剂异常，老师没有提供序列号 【故障现象】：LH溶血剂吸不上去【排查过程】：老师反馈机器9月份进行的液路排空，今天开机，LH吸不上去，检查接口和管路，未发现异常。【处理结果】：工单下派，工程师上门检查。老师希望尽快联系她 |  | 156 3545 6523 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 太原分公司 |  | #TS000172073 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 山西省吕梁市中阳县金罗镇卫生院 | 377946 | 派工完成 | 2026-02-02 10:53:41 | 2026-02-02 11:23:28 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
肃州区铧尖乡卫生院IVD / 血球 / BC-5385 CRP进样异常 | 肃州区铧尖乡卫生院IVD / 血球 / BC-5385 CRP进样异常 【故障现象】：进样异常，试管架卡在中间【排查过程】：视频指导老师手动取出样本架，老师反馈有阻力，不敢硬取。【处理结果】：工单下派，工程师联系老师处理 |  | 186 9372 3006 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 | DD4-36000350 | #TS000172063 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 肃州区铧尖乡卫生院 | 90152173 | 派工完成 | 2026-02-02 10:50:05 | 2026-02-02 11:06:50 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
黑龙江齐齐哈尔市第一医院IVD / 生化 / CL-8000I出现报警 | 黑龙江齐齐哈尔市第一医院IVD / 生化 / CL-8000I出现报警 【故障现象】：相机串口通信异常 【排查过程】：直接点击恢复报警SDM通信异常，指导关掉SDM电源然后重启，再进行模块恢复，故障消除恢复正常 【处理结果】：故障恢复 |  | 137 6345 4713 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 | BH5-2B000155 | #TS000172048 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 黑龙江齐齐哈尔市第一医院 | 323705 | 技术支持解决 | 2026-02-02 10:47:11 | 2026-02-02 11:15:46 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
楚雄市妇幼保健与计划生育服务中心BC-5385 CRP需要试剂条码 | BC-5385 CRP需要试剂条码 老师反馈需要试剂条码，不知道当地工程师的联系方式。 工单下派，工程师联系 |  | 136 1878 9209 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 昆明分公司 | DD4-47001982 | #TS000172042 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 楚雄市妇幼保健与计划生育服务中心 | 331750 | 派工完成 | 2026-02-02 10:45:36 | 2026-02-02 10:47:49 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
峨眉山瑞和医院 - BS-450 | 需要更换 峨眉山瑞和医院 医学检验科 【故障现象】：注射器超寿命，光源灯超寿命 【排查过程】：沟通光源灯更换时间和注射器寿命影响加样性，酶类项目结果不太好 【故障定位】：样本注射器&试剂注射器超寿命，光源灯超寿命 【一线建议】：更换注射器和光源灯，并执行仪器维护采样针，搅拌杆 【下派理由】：客户需求，需提前联系报价 附件: open_api/tid44609/1770000198_44609_7810ac_media_1770000181870.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770000198_44609_7810ac_media_1770000181870.jpg?Expires=1780542609&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=dU40MVH4MIhVZ%2FJYnZKDyUKpLMo%3D open_api/tid44609/1770000200_44609_fc878e_media_1770000181870.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1770000200_44609_fc878e_media_1770000181870.jpg?Expires=1780542609&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=jso8N8%2B20aybjoA26RuuC4CNNoE%3D |  | 182 8001 0451 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | YV-06001268 | #TS000172036 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 峨眉山瑞和医院 | 90191337 | 派工完成 | 2026-02-02 10:43:13 | 2026-02-02 10:55:49 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
福清市妇幼保健院CX-9010--林文庆：老师抹油撕开封口膜，指导纠正操作消除中 | 2026-02-02 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码33102038【试剂针R21竖直动作异常，试剂针R21竖直动作异常】,34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】 |  | 199 5923 1990 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 福州分公司 | GC6-35000126 | #TS000172007 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 福清市妇幼保健院 | 313562 | 无需技术支持 | 2026-02-02 10:33:33 | 2026-02-02 10:51:51 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
高邮市临泽中心卫生院BC-7500[N] CS报警穿刺器寿命到期 | 高邮市临泽中心卫生院BC-7500[N] CS报警穿刺器寿命到期，需要工程师上门更换 |  | 177 1235 5269 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 南京分公司 | DC5-46000613 | #TS000172005 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CS | [7 empty] | 高邮市临泽中心卫生院 | 312800 | 派工完成 | 2026-02-02 10:33:23 | 2026-02-02 10:33:27 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
青海省西宁市湟源县波航卫生院 / BS-360S是否支持做糖化血红蛋白 | 青海省西宁市湟源县波航卫生院 / BS-360S是否支持做糖化血红蛋白 【故障现象】：咨询糖化血红蛋白参数导入 【排查过程】：指导进入应用--项目设置-配置-选项-项目参数导入-打开默认参数表 导入糖化血红蛋白项目 【处理结果】：科室已经知晓，试剂还未买，沟通购买试剂后进行定标操作 |  | 139 9733 7920 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 | BB6-97000990 | #TS000172004 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 青海省西宁市湟源县波航卫生院 | 366698 | 技术支持解决 | 2026-02-02 10:33:08 | 2026-02-02 10:42:33 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
林芝市济民医院BS-620不出结果 | 指导老师换试剂测试，等待老师反馈结果超1H BS-620不出结果 【故障现象】：UREA不出结果 【排查过程】：查看结果提示有NLN，指导老师稀释重测结果仍然不出，查看试剂为第三方试剂（新健康成），更换新试剂后重新测试，结果正常。 【处理结果】：更换试剂后正常出结果 |  | 187 8408 1332 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 | YT-99000336 | #TS000171999 | IVD | 生化 | BS-620 | [7 empty] | 林芝市济民医院 | 60057744 | 技术支持解决 | 2026-02-02 10:32:16 | 2026-02-02 12:14:33 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二丙
上思县妇幼保健院MR-96A参数每次都要测试 | WH-97109311 MR-96A参数每次都要测试 【故障现象】：参数无法保存【排查过程】：老师反馈不清楚当地的售后联系人【处理结果】：工单下派，工程师联系老师上门处理 |  | 136 0770 3914 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 南宁分公司 |  | #TS000171983 | IVD | 生化 | MR-96A | [7 empty] | 上思县妇幼保健院 | 324460 | 派工完成 | 2026-02-02 10:26:58 | 2026-02-02 10:32:18 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
阿尔山市温泉街社区卫生服务中心BC-5180 CRP，咨询使用问题， | 阿尔山市温泉街社区卫生服务中心BC-5180 CRP，咨询使用问题，SU-25008854 【故障现象】：咨询仪器操作 【排查过程】：询问需要SOP和相关视频资料 【处理结果】：引导关注工作号和注册瑞智服查找资料 |  | 157 3480 3973 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990002 |  | 内蒙古分公司 | SU-25008854 | #TS000171969 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 阿尔山市温泉街社区卫生服务中心 | 90068180 | 技术支持解决 | 2026-02-02 10:22:03 | 2026-02-02 11:28:15 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
杞县妇幼保健院BC-5100显示采样针异常 | 杞县妇幼保健院BC-5100显示采样针异常，RE-23100699 【故障现象】：采样组件动作异常 【排查过程】：样本针被撞弯，针上面螺丝滑丝，无法取针 【故障定位】：样本针组件 【一线建议】：丝杆润滑，申请传感器、样本针备用，先联系客户报价 【下派理由】：硬件故障 |  | 138 3997 4109 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 郑州分公司 | RE-23100699 | #TS000171915 | IVD | 血球 | BC-5100 | [7 empty] | 杞县计划生育服务站 | 90008017 | 派工完成 | 2026-02-02 10:04:58 | 2026-02-02 10:23:54 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
宁夏回族自治区石嘴山市平罗县新区社区BS-430质控做不上来 | 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县新区社区BS-430质控做不上来 【故障现象】：ALT结果偏低，单独做正常【排查过程】：怀疑交叉污染，指导老师擦拭搅拌杆，设置交叉污染【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 199 9521 5525 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 | YW-7A001221 | #TS000171913 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县新区社区 | 90001916 | 技术支持解决 | 2026-02-02 10:03:17 | 2026-02-02 10:15:26 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
中国人民解放军空军军医大学第一附属医院）BC-6800Plus堵孔小孔电压异常 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院）BC-6800Plus堵孔小孔电压异常 【故障现象】：仪器报警堵孔 【排查过程】：客户消除故障5-6次都未能消除，重新开机后故障消除，一做样本就会报警，要求工程师现场处理 【故障定位】：孔被堵死 【一线建议】：手动排堵 【下派理由】：客户无法自行处理，要求工程师现场处理 |  | 189 6693 8879 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 西安分公司 | UC-32002776 | #TS000171903 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 | 102031 | 派工完成 | 2026-02-02 09:57:26 | 2026-02-02 10:25:30 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三特
武汉市汉口医院(武汉市康复医院)CL-6000i | 2026-02-02 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 189 7137 2607 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 武汉分公司 | BB3-09001812 | #TS000171891 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 武汉市汉口医院(武汉市康复医院) | 311878 | 无需技术支持 | 2026-02-02 09:53:04 | 2026-02-02 11:29:52 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三乙
咸宁市疾病预防控制中心BC-5380进样系统异常 | 咸宁市疾病预防控制中心BC-5380进样系统异常 【故障现象】：进样机构动作异常【排查过程】：指导客户将进样光耦的弹片搬开，故障恢复后，做样本正常【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 189 7180 0998 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  |  | RF-99103452 | #TS000171887 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 咸宁市疾病预防控制中心 | 365011 | 技术支持解决 | 2026-02-02 09:50:17 | 2026-02-02 10:25:38 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
曲靖九洲医院BC-5130报警本底异常 | 等待仪器重启15min 曲靖九洲医院BC-5130报警本底异常 【故障现象】：本底异常 【排查过程】：wbc本底0.4，指导清洗，冲洗开机 【故障定位】：WBC测量相关通道，稀释液过滤器和相关管路 【一线建议】：清洗流动室和更换相关管路和过滤器 【下派理由】：客户需求，如需费用，请提前和客户协商 |  | 137 6989 1161 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 昆明分公司 | TR-23006804 | #TS000171860 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 曲靖九洲医院 | 322744 | 派工完成 | 2026-02-02 09:37:44 | 2026-02-02 10:09:56 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
隆安县中医医院CL-6000i | 2026-02-02 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A09001【M1：废液针运动错误】 |  | 136 9190 1162 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 南宁分公司 | BB3-94000475 | #TS000171842 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 隆安县中医医院 | 300295 | 无需技术支持 | 2026-02-02 09:29:18 | 2026-02-02 11:21:37 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
大同市第五人民医院CX-9000--侯燕林已在联系，怀疑是杯子加错，目前无需支持，请帮忙封闭。 | 2026-02-02 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码41205415【分杯盘准备新杯失败，分杯盘进新杯异常】,37502409【夹爪1抓杯失败，夹爪1抓杯后抓手上没有反应杯】,41204074【分杯盘转动异常，分杯盘电机堵转】 |  | 152 0352 0091 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 太原分公司 | GC8-52000933 | #TS000171841 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 大同市第五人民医院 | 308629 | 无需技术支持 | 2026-02-02 09:29:08 | 2026-02-02 10:52:06 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
双辽市茂林中心卫生院EH-2030需要新的试剂条码 | 双辽市茂林中心卫生院EH-2030需要新的试剂条码M9-43000087 2026-2-2 09:50:42：13144344199来电催促，转王亚春 已提供试剂条码 |  | 131 4434 4199 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000171840 | IVD | 尿液分析 | EH-2030 | [7 empty] | 双辽市茂林中心卫生院 | 379590 | 技术支持解决 | 2026-02-02 09:28:56 | 2026-02-02 10:17:33 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
郑州民健综合门诊有限公司BS-830S咨询设备操作问题 | 郑州民健综合门诊有限公司BS-830S咨询设备操作问题，序列号：BB7-33000577 【故障现象】：咨询仪器操作 【排查过程】：加载试剂操作，质控操作 【处理结果】：沟通操作，沟通注册瑞智服，需要系统性培训，科室先自行联系供应商，先不做派工，工单封闭 |  | 166 9230 3453 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990009 |  | 郑州分公司 | BB7-33000577 | #TS000171838 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 郑州民健综合门诊有限公司 | 90344255 | 技术支持解决 | 2026-02-02 09:27:51 | 2026-02-02 09:38:33 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
北海泰康医疗投资有限公司 - BC-5120 | 温度传感器异常，真空压力异常 北海泰康医疗投资有限公司 医学检验科 热线与手机均无法联系到客户，工单封闭 附件: open_api/tid44609/1769995507_44609_d68a24_media_1769995491464.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769995507_44609_d68a24_media_1769995491464.jpg?Expires=1780542609&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=nwjU5RAcNBpDgLwBaNl8Tg%2BgJe0%3D |  | 182 7797 5176 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  |  |  | 南宁分公司 | TQ-38006287 | #TS000171828 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 北海泰康医疗投资有限公司 | 90347725 | 无需技术支持 | 2026-02-02 09:25:02 | 2026-02-02 09:29:36 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
瑞昌市中医院C3510夹杯会夹不住--夹爪故障，请CS联系更换并提前报价。 | 瑞昌市中医院C3510夹杯会夹不住 |  | 158 7917 4048 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990008 |  | 南昌分公司 | 106-AU-9B000216 | #TS000171819 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 瑞昌市中医院 | 60042068 | 派工完成 | 2026-02-02 09:18:17 | 2026-02-02 09:21:35 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
府谷县创伤医院 BC-5000真空压力异常 | BC-5000真空压力异常，无法提供序列号 【故障现象】：真空压力异常 【排查过程】：重新开机故障依旧，客户抱怨仪器重买来后问题就多，已经修过多次，一开始就提过换机，现在还要求换机 【故障定位】：废液泵、管路 【一线建议】：先处理故障再处理需求，需分公司实时跟进 【下派理由】：硬件故障 |  | 133 9912 6804 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 西安分公司 | SS-44011598 | #TS000171815 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 府谷县创伤医院 | 368478 | 派工完成 | 2026-02-02 09:17:54 | 2026-02-02 09:43:09 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
急 邳州同济医院BC-2600实时时钟异常 | 急 邳州同济医院BC-2600实时时钟异常，客户无法提供序列号 |  | 159 4901 5588 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 南京分公司 |  | #TS000171790 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 邳州同济医院 | 60036804 | 派工完成 | 2026-02-02 09:05:11 | 2026-02-02 12:05:24 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（禁用）保定市安国市康识脑血管病医院BC-5120采样组件，升降组件故障， | （禁用）保定市安国市康识脑血管病医院BC-5120采样组件，升降组件故障，TQ-9A002681，吕老师，13483264831， 【故障现象】：采样针动作异常 【排查过程】：进入服务-自检，采样针垂直运动自检异常，执行自检升降动作异常 【故障定位】：升降传感器故障 【一线建议】：申请传感器或组件备用 【下派理由】：硬件故障，需现场服务， |  | 134 8326 4831 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990002 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000171788 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | （禁用）保定市安国市康识脑血管病医院 | 90164131 | 派工完成 | 2026-02-02 09:04:54 | 2026-02-02 09:22:25 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
朔州市平鲁区人民医院CL-1200I仪器故障（客户方言，听不太明白） | 朔州市平鲁区人民医院CL-1200I仪器故障（客户方言，听不太明白），客户有抱怨情绪，客户讲方言，无法进行沟通 |  | 186 3490 7827 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 太原分公司 |  | #TS000171760 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 朔州市平鲁区人民医院 | 321149 | 派工完成 | 2026-02-02 08:51:05 | 2026-02-02 08:51:06 | 59990008 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 二甲
朔州市平鲁区人民医院BS-2000仪器故障（客户方言，听不太明白） | 朔州市平鲁区人民医院BS-2000仪器故障，客户有抱怨情绪，客户讲方言，无法进行沟通 |  | 186 3490 7827 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 太原分公司 |  | #TS000171758 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 朔州市平鲁区人民医院 | 321149 | 派工完成 | 2026-02-02 08:49:52 | 2026-02-02 08:49:55 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
成都市金堂县淮口镇中心卫生院 - BC-5100 CRP | 做样本时报警 成都市金堂县淮口镇中心卫生院 医学检验科 故障已解决，工单封闭 附件: open_api/tid44609/1769992994_44609_d2c467_media_1769992936387.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769992994_44609_d2c467_media_1769992936387.jpg?Expires=1780542609&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ysrUdzS%2BbM8fjPB9b5wbuzvMTUY%3D |  | 180 1148 7720 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 成都分公司 | UM-1C001950 | #TS000171749 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 成都市金堂县淮口镇中心卫生院 | 360228 | 无需技术支持 | 2026-02-02 08:43:10 | 2026-02-02 08:46:51 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
连云港市赣榆区黑林中心卫生院BC-5180 CRP开机报警 | 连云港市赣榆区黑林中心卫生院BC-5180 CRP开机报警 【故障现象】：激光管电流异常 【排查过程】：沟通消除故障，重启无效 【故障定位】：光学组件，模拟板 【一线建议】：申请光学组件和模拟板备用 【下派理由】：客户着急，清尽快联系 |  | 198 2612 0327 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 南京分公司 |  | #TS000171743 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 连云港市赣榆区黑林中心卫生院 | 332092 | 派工完成 | 2026-02-02 08:39:52 | 2026-02-02 08:59:07 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
（急）中国人民解放军联勤保障部队第901医院（原105医院）BC-7500[NR] CRP报轨道错误 | 中国人民解放军联勤保障部队第901医院（原105医院）BC-7500[NR] CRP报轨道错误 【故障现象】：偶发报警轨道错误 【排查过程】：偶发轨道在未有样本时自动运行并报错，检查清洁传感器，检查加载微动开关回弹正常 【故障定位】：自动进样架传感器 【一线建议】：现场观察故障具体现象，软件升级，仪器升级 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 186 5675 9523 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 合肥分公司 | DB9-32001590 | #TS000171739 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 中国人民解放军联勤保障部队第901医院（原105医院） | 374458 | 派工完成 | 2026-02-02 08:37:51 | 2026-02-02 09:11:39 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
南雄市慢性病防治站BS-460桶出现漏水 | 南雄市慢性病防治站BS-460桶出现漏水，未提供序列号 【故障现象】：去离子水桶漏水【排查过程】：老师反馈生化关机后水桶溢水，告知是机器内部电磁阀关不严，老师询问配件价格【处理结果】：工单下派，工程师联系 |  | 180 2369 4780 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990006 |  | 广州分公司 |  | #TS000171735 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 南雄市慢性病防治站 | 377549 | 派工完成 | 2026-02-02 08:36:31 | 2026-02-02 08:42:26 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
新民市妇婴医院BS-800更换光源灯 | 新民市妇婴医院BS-800更换光源灯 陈老师来电催促，希望工程师能尽快联系，致电服务工程师 |  | 158 4041 8828 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990005 |  | 沈阳分公司 | XE-17002409 | #TS000171702 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 新民市妇婴医院 | 301743 | 派工完成 | 2026-02-02 08:04:21 | 2026-02-02 08:04:25 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
北京千麦医学检验实验室有限公司BS-2800M光源灯故障 | 北京千麦医学检验实验室有限公司BS-2800M光源灯故障，告知老师明天第一时间工程师联系，老师同意 |  | 137 3403 8553 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 北京分公司 | JP7-29000217 | #TS000171660 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 北京千麦医学检验实验室有限公司 | 90294779 | 派工完成 | 2026-02-02 00:33:30 | 2026-02-02 00:33:37 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 - CX-6010 | 需要校准 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 医学检验科 客户咨询cx6010 fib定标操作，已指导处理 附件: open_api/tid44609/1769933428_44609_413ce7_media_1769933401773.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769933428_44609_413ce7_media_1769933401773.jpg?Expires=1780542609&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=qGN3%2F9MNJEEjUnUQ%2FYsREECS%2BBw%3D |  | 187 2829 1207 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  |  |  | 成都分公司 | GE4-52000438 | #TS000171408 | IVD | 凝血仪器 | CX-6010 | [7 empty] | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 | 362145 | 技术支持解决 | 2026-02-01 16:10:22 | 2026-02-01 16:45:17 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
魏老师18640698667锦州市庞氏中医院BS-220数据库中病毒，需要修复工具 | 魏老师18640698667锦州市庞氏中医院BS-220数据库中病毒，需要修复工具XJ-3A002174 【故障现象】：电脑中病毒导致部分结果不显示 【排查过程】：清除病毒后，GLU历史结果不显示打印报告有结果 【故障定位】：需排查数据库 【一线建议】：客户无法自行解决 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  |  |  | #TS000171375 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 锦州市庞氏中医院 | 90407919 | 派工完成 | 2026-02-01 15:36:01 | 2026-02-01 15:36:05 | 59990005 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接
康县长坝卫生院BC-5385 CRP软件打不开，连接不到数据 | BC-5385 CRP软件打不开，连接不到数据 【故障现象】：操作软件不匹配 【排查过程】：老师新装操作软件机型选择错误，指导删除软件重新安装选择机型BC-5383CRP 【处理结果】：仪器恢复连接正常开机 |  | 132 0944 1412 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 | DD4-53002700 | #TS000171367 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 康县长坝卫生院 | 90057352 | 技术支持解决 | 2026-02-01 15:32:40 | 2026-02-01 15:39:37 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
沧县大官厅乡卫生院BC-1800咨询连接LIS问题 | 沧县大官厅乡卫生院BC-1800咨询连接LIS问题，RK-85107485贝登-吴良园：关单 |  | 133 6107 7748 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000171365 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 沧县大官厅乡卫生院 | 90003192 | 座席解决 | 2026-02-01 15:30:36 | 2026-02-01 18:57:17 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
广安市妇幼保健院BS-1000M卡机 | 广安市妇幼保健院BS-1000M卡机 【故障现象】：卡样本架 【排查过程】：子弹头帽子未剪到时运动卡滞，指导客户去开台面板然后取出进样架 【处理结果】：SDM系统恢复正常 |  | 199 8180 6828 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 | FU5-52000664 | #TS000171353 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 广安市妇幼保健院 | 325628 | 技术支持解决 | 2026-02-01 14:46:10 | 2026-02-01 15:01:40 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
中国人民解放军69243部队卫生队BA6-36003691 BS-830管路负压异常，校准异常 | BA6-36003691 BA6-36003691 BS-830管路负压异常，校准异常，需求上门排查 |  | 166 9924 0725 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | BA6-36003691 | #TS000171341 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 中国人民解放军69243部队卫生队 | 90026193 | 派工完成 | 2026-02-01 14:28:35 | 2026-02-01 14:28:39 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
成都市第六人民医院 - BC-5390 CRP | 仪器报混匀机构动作异常4次，消除未能解决问题 成都市第六人民医院 医学检验科 【故障现象】：混匀机构动作异常 【排查过程】：偶发故障能恢复做样报警 【故障定位】：检查夹爪是否变形、传感器接线状态 【一线建议】：带混匀线束，电机或者申请低端五分类混匀组件（115-073156-00）备用 【下派理由】：硬件故障 附件: open_api/tid44609/1769927151_44609_d9b093_media_1769927248482.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769927151_44609_d9b093_media_1769927248482.jpg?Expires=1780542609&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=FbzYpdUx7O%2Bb%2FW7TlR2%2FMCv5dyE%3D open_api/tid44609/1769927151_44609_3eaffe_media_1769927248483.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769927151_44609_3eaffe_media_1769927248483.jpg?Expires=1780542609&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=DT1tCzVsn7QzEL8nSaNr09%2B9lKw%3D |  | 186 289 7 3088 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | mashang@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | ST-03003424 | #TS000171340 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 成都市第六人民医院 | 306167 | 派工完成 | 2026-02-01 14:25:48 | 2026-02-01 14:31:18 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P2 IVD VIP2 | 三甲
临潭县八角镇卫生院BS-430更换试剂是否重新校准 | YW-26006917 BS-430更换试剂是否重新校准 【故障现象】：新批号试剂上机后是否需要校准 【排查过程】：新批号试剂上机需做质控，看质控结果，结果不好再重新校准，质控1-21日复溶申请质控测试 【处理结果】：已给客户解答清楚 |  | 192 9942 6683 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 |  | #TS000171332 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 临潭县八角镇卫生院 | 378629 | 技术支持解决 | 2026-02-01 14:07:01 | 2026-02-01 14:11:40 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
贵州省红十字会医院BC-10结果无法传输 | 贵州省红十字会医院BC-10结果无法传输 |  | 191 9983 6962 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 贵阳分公司 | UH-15004885 | #TS000171331 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 贵州省红十字会医院 | 90007118 | 派工完成 | 2026-02-01 14:05:26 | 2026-02-01 15:00:42 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
魏老师18640698667锦州市庞氏中医院数据库中病毒，需要修复工具 | XJ-3A002174魏老师18640698667锦州市庞氏中医院数据库中病毒，需要修复工具虚拟客户建单，如需下派，请提交至呼叫中心 【故障现象】：电脑中病毒导致部分结果不显示 【排查过程】：清除病毒后，GLU历史结果不显示打印报告有结果 【故障定位】：需排查数据库 【一线建议】：客户无法自行解决。已建单408090243 【下派理由】：客户无法自行解决。 |  | 186 4069 8667 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000171328 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | 90407919 | 派工完成 | 2026-02-01 13:52:37 | 2026-02-01 15:36:48 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
恩施州美年华整形外科医院BS-240提示光源未打开 | 恩施州美年华整形外科医院BS-240提示光源未打开 【故障现象】：光源灯未打开 【排查过程】：视频支持 反应杯无溢流确认光源灯损坏 指导客户更换光源灯医院暂无 【处理结果】：科室暂无灯泡 需供货商发货 |  | 155 8759 6738 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 | YX-97002736 | #TS000171298 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 恩施州美年华整形外科医院 | 90157197 | 技术支持解决 | 2026-02-01 13:04:24 | 2026-02-01 13:23:23 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
筠连县沐爱镇中心卫生院C3510结果异常 | 筠连县沐爱镇中心卫生院C3510结果异常无法提供序列号 怀疑标本问题，已建议chong chou |  | 158 8314 3442 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 |  | #TS000171247 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 筠连县沐爱镇中心卫生院 | 90081657 | 技术支持解决 | 2026-02-01 12:30:11 | 2026-02-01 13:12:03 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一乙
重庆国晟中西医结合医院BC-5120温度传感故障，真空故障 | BC-5120温度传感故障，真空故障 【故障现象】：真空异常 【排查过程】：早上开机报警真空异常，温度异常，指导客户重启仪器，故障消除 【处理结果】：仪器恢复正常 |  | 138 6501 1798 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 重庆分公司 | TQ-43006660 | #TS000171232 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 重庆国晟中西医结合医院 | 60077435 | 技术支持解决 | 2026-02-01 12:14:37 | 2026-02-01 13:01:02 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
京东健康体检中心（深圳南山店)H-120疑似变异体 | 京东健康体检中心（深圳南山店)H-120疑似变异体 【故障现象】：疑似变异体 【排查过程】：质控、样本均出现这样情况 医院需尽快上门处理 【故障定位】： 检查色谱图中是否出现异常峰形或保留时间偏移（参考图8-3/8-4色谱图） 若连续出现该报警，建议：a) 执行样本复检（可启用自动复检规则）b) 联系售后服务返回设备数据（含INF文件） 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 199 2140 1976 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 | VD3-58000333 | #TS000171205 | IVD | 血球 | H-120 | [7 empty] | 京东健康体检中心（深圳南山店） | 90392149 | 派工完成 | 2026-02-01 11:23:11 | 2026-02-01 11:27:48 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
镇平县第三人民医院BC-5385 CRP反馈wbc堵孔 | BC-5385 CRP反馈wbc堵孔，无法提供序列号 【故障现象】：WBC堵孔 【排查过程】：视频查看wbc小孔电压25.98 指导客户做wbc池探头液浸泡、浸泡后电压为8.67 【处理结果】：故障消除 正常做样本 |  | 156 6015 5627 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 郑州分公司 |  | #TS000171199 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 镇平县第三人民医院 | 60090202 | 技术支持解决 | 2026-02-01 11:11:56 | 2026-02-01 11:51:17 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
昭通市彝良县荞山镇卫生院BS-430取消休眠状态 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院BS-430取消休眠状态 【故障现象】：无法取消休眠 【排查过程】：指导客户点击应用-仪器命令-仪器唤醒，取消休眠状态 【处理结果】：仪器恢复空闲 |  | 157 5243 1483 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 昆明分公司 | YW-98002998 | #TS000171173 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 | 60090747 | 技术支持解决 | 2026-02-01 10:42:13 | 2026-02-01 10:46:33 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
深圳市儿童医院 - BRICYTE E6 | 迈瑞E6上样故障 深圳市儿童医院 医学检验科 【故障现象】：上样故障 【排查过程】：可以恢复 做样本就报警 【故障定位】：确认位置、传感器状态、线材接头 【一线建议】：确认位置、传感器状态、线材接头 【下派理由】：需现场排查 |  | 189 2383 5185 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | mashang@dinuo.com |  |  |  | 深圳分公司 | TA-6A000179 | #TS000171151 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 深圳市儿童医院 | 310431 | 派工完成 | 2026-02-01 10:10:27 | 2026-02-01 10:18:14 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P1 IVD VIP1 | 三甲
鹰潭爱芙医院BC-2600堵孔 | 鹰潭爱芙医院BC-2600堵孔，RQ-67119698 贝登-吴良园19155624582：解决了，可以关掉 |  | 139 7016 4873 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 南昌分公司 |  | #TS000171138 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 鹰潭爱芙医院 | 90406623 | 座席解决 | 2026-02-01 10:00:49 | 2026-02-01 10:50:44 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
酒泉神康医院 BS-360S开机无法正常运行 | BS-360S开机无法正常运行，无法提供序列号 【故障现象】：水箱空 【排查过程】：仪器无法恢复空闲，指导客户检查报警信息，发现水箱空，水箱本身有水，清洗传感器浮球后恢复空闲 【处理结果】：恢复使用 |  | 181 3979 1657 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 |  | #TS000171120 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 酒泉神康医院 | 90182511 | 技术支持解决 | 2026-02-01 09:47:41 | 2026-02-01 09:54:53 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
潍坊高新区人民医院EH-2090B报警光学异常 | 潍坊高新区人民医院EH-2090B报警光学异常 2026-2-1 10:54:09：15376161728来电催促，转王亚春 王亚春：是干化学，光学异常，据工程师现场维护1 .确认软件必要时做升级，2.建议带检测模块备用请接单工程师尽快跟医院沟通上门时间麻烦请下派 |  | 153 7616 1728 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 青岛分公司 | R1-31000014 | #TS000171119 | IVD | 尿液分析 | EH-2090B | [7 empty] | 潍坊高新区人民医院 | 60032460 | 派工完成 | 2026-02-01 09:44:46 | 2026-02-01 11:11:36 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
广水市郝店镇中心卫生院BS-830参考范围怎么修改 | 广水市郝店镇中心卫生院BS-830参考范围怎么修改 【故障现象】：需修改参考范围 【排查过程】：报告打印参考范围与往日不同，指导老师检查比对样本的性别，然后指导老师在应用-仪器设置-项目设置-参考范围里修改 【处理结果】：已修改未正确参考范围 |  | 133 6729 7961 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | BA6-53004829 | #TS000171115 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 广水市郝店镇中心卫生院 | 60045187 | 技术支持解决 | 2026-02-01 09:39:01 | 2026-02-01 09:43:48 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
自贡市第一人民医院BS-360S更换光源灯后报警光源强度高 | 自贡市第一人民医院BS-360S更换光源灯后报警光源强度高，BB6-99001479 【故障现象】：光源强度过强 【排查过程】：新灯泡安装后报警光源过强，应用-维护-整机调试-光电单元-增益调整，调整后光度计检测正常 【处理结果】：光源检测正常，恢复使用 |  | 158 8134 6191 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 |  | #TS000171086 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 自贡市第一人民医院 | 302513 | 技术支持解决 | 2026-02-01 09:00:49 | 2026-02-01 09:22:25 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
历城弘易综合门诊部BC-5130显示真空压力异常、温度传感器故障 | 历城弘易综合门诊部BC-5130显示真空压力异常、温度传感器故障，TR-34008208，虚拟客户建单，如需下派请提交呼叫中心 【故障现象】：真空异常 【排查过程】：早上开机报警真空异常，温度异常，指导客户重启仪器，故障消除 【处理结果】：仪器恢复正常 |  | 187 6907 3972 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 | TR-34008208 | #TS000171065 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-02-01 08:32:16 | 2026-02-01 08:49:47 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
顺平县东方医院IVD / 生化 / BS-620M模块显示扫描仪无响应 | （急）顺平县东方医院IVD / 生化 / BS-620M模块显示扫描仪无响应 转石家庄分公司检验主管李广达15032664466协助跟进，未能拨通联系电话，已转RTS紧急联系人何毅跟踪处理情况 老师二次来电催促希望工程师尽快联系 |  | 130 8232 8601 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990053 |  | 石家庄分公司 | BJ1-43000315 | #TS000171025 | IVD | 生化 | BS-620M | [7 empty] | 顺平县东方医院 | 60086929 | 派工完成 | 2026-02-01 00:26:25 | 2026-02-01 00:26:29 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
华中科技大学同济医学院附属梨园医院IVD / 血球 / BRICYTE E6连接不上主机 | 华中科技大学同济医学院附属梨园医院IVD / 血球 / BRICYTE E6连接不上主机 |  | 158 7108 2273 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 武汉分公司 | TA-67000160 | #TS000171004 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 华中科技大学同济医学院附属梨园医院 | 311889 | 派工完成 | 2026-02-01 00:00:58 | 2026-02-01 00:01:03 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
绛县人民医院IVD / 血球 / SC-120状态异常 | 绛县人民医院IVD / 血球 / SC-120状态异常 |  | 197 2688 1268 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 太原分公司 | UN-54000870 | #TS000170965 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 绛县人民医院 | 304725 | 派工完成 | 2026-01-31 23:31:19 | 2026-01-31 23:31:23 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
内蒙古第四医院（结核）IVD / 凝血仪器 / CX-6010的LIS连接异常 | 内蒙古第四医院（结核）IVD / 凝血仪器 / CX-6010的LIS连接异常 指导重启电脑后仪器恢复，此单feng bi |  | 189 4718 9173 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 内蒙古分公司 | GE4-4B000332 | #TS000170745 | IVD | 凝血仪器 | CX-6010 | [7 empty] | 内蒙古第四医院（结核） | 60040311 | 技术支持解决 | 2026-01-31 18:41:07 | 2026-01-31 18:51:47 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 三甲
天津市津南区北闸口镇卫生院IVD / 血球 / BC-5385 CRP报通道堵 | 天津市津南区北闸口镇卫生院IVD / 血球 / BC-5385 CRP报通道堵 |  | 131 3215 9155 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 天津分公司 |  | #TS000170740 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 60076700 | 派工完成 | 2026-01-31 18:37:20 | 2026-01-31 18:37:24 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
武汉市中医医院IVD / 血球 / BC-5390无法正常连接 | 武汉市中医医院IVD / 血球 / BC-5390无法正常连接，老师没有提供序列号 |  | 158 7177 9139 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000170729 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 武汉市中医医院 | 311877 | 派工完成 | 2026-01-31 18:23:39 | 2026-01-31 18:23:43 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
南昌县妇幼保健院 - BC-6000 | 还有稀释液还剩下一半报无DS 南昌县妇幼保健院 医学检验科 【故障现象】：过滤器到达使用寿命【处理结果】：需要更换，客户需要上报主任 附件: open_api/tid44609/1769852738_44609_fad0e2_media_1769852705953.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769852738_44609_fad0e2_media_1769852705953.jpg?Expires=1780542611&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=rkV5FhPXj774LIWjR3o0DFSyOqk%3D |  | 151 7911 0836 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  |  |  | 南昌分公司 | TU-89000260 | #TS000170703 | IVD | 血球 | BC-6000 | [7 empty] | 南昌县妇幼保健院 | 318337 | 无需技术支持 | 2026-01-31 17:45:33 | 2026-01-31 18:07:27 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
新疆喀什市鸿德医院BS-180样本针故障，漏液 | 新疆喀什市鸿德医院BS-180样本针故障，漏液，客户无法提供序列号 客户明确表示需要工程师现场处理 |  | 139 9964 9556 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000170641 | IVD | 生化 | BS-180 | [7 empty] | 新疆喀什市鸿德医院 | 373166 | 派工完成 | 2026-01-31 16:41:26 | 2026-01-31 16:43:25 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
武汉市中医医院IVD / 凝血仪器 / EXC810报温度异常 | 武汉市中医医院IVD / 凝血仪器 / EXC810报温度异常，老师没有提供序列号 渠道工程师咨询维修方案，yi ti gong zhi chi |  | 185 0270 2022 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000170612 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 武汉市中医医院 | 311877 | 技术支持解决 | 2026-01-31 16:16:14 | 2026-01-31 16:24:42 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 三甲
麻城冠瑞医院IVD / 血球 / BC-5380 CRP温度报异常 | 麻城冠瑞医院IVD / 血球 / BC-5380 CRP温度报异常 【故障现象】：CRP温度异常【排查过程】：昨天仪器报警，客户已解决，目前客户无问题 |  | 189 8613 4311 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 | DD3-59001498 | #TS000170585 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 麻城冠瑞医院 | 60097665 | 无需技术支持 | 2026-01-31 15:48:18 | 2026-01-31 15:56:58 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
急 东营百年口腔门诊部BC-10电脑需要重新装软件 | 急 东营百年口腔门诊部BC-10电脑需要重新装软件 贝登-吴良园：请下派 |  | 188 6083 5028 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 青岛分公司 | UH-42011997 | #TS000170577 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 东营百年口腔门诊部 | 90361228 | 派工完成 | 2026-01-31 15:41:12 | 2026-01-31 15:52:44 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
临潭县长川卫生院BS-360S光源强度不足 | 临潭县长川卫生院BS-360S光源强度不足，BB6-96000906 【故障现象】： 光源强度不足【排查过程】： 指导客户做光度计检测故障依旧【故障定位】： 初步判断光源灯故障【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 199 5732 7726 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 兰州分公司 | BB6-96000906 | #TS000170545 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 临潭县长川卫生院 | 90098625 | 派工完成 | 2026-01-31 15:20:48 | 2026-01-31 15:51:02 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
深圳悦美莉医疗美容门诊部IVD / 血球 / BC-5120压力异常，传感器故障 | 深圳悦美莉医疗美容门诊部IVD / 血球 / BC-5120压力异常，传感器故障 【故障现象】：真空压力异常【排查过程】：指导客户重启后故障消失【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 156 7919 7876 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 | TQ-95002046 | #TS000170531 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 深圳悦美莉医疗美容门诊部 | 90087479 | 技术支持解决 | 2026-01-31 15:08:55 | 2026-01-31 15:55:11 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
湘潭龙华医院BC-11本底电压异常 | 湘潭龙华医院BC-11本底电压异常 贝登-吴良园：请封闭 |  | 192 6807 4209 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 长沙分公司 | UJ-93000030 | #TS000170528 | IVD | 血球 | BC-11 | [7 empty] | 湘潭龙华医院 | 90097301 | 座席解决 | 2026-01-31 15:05:51 | 2026-01-31 17:22:04 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
美奇（杭州）医疗美容门诊部有限责任公司需要BC-10设备出厂质检报告 | 美奇（杭州）医疗美容门诊部有限责任公司需要BC-10设备出厂质检报告 转用服经理胡玉斌18665931745跟进 |  | 186 6860 6391 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 杭州分公司 | UH-4B014524 | #TS000170517 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 美奇（杭州）医疗美容门诊部有限责任公司 | 90381245 | 座席解决 | 2026-01-31 14:49:31 | 2026-01-31 14:49:32 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
华北石油管理局总医院MC-80提示时差对焦失败 | 华北石油管理局总医院MC-80提示时差对焦失败，客户无法提供序列号 【故障现象】： MC-80仪器不阅片【下派理由】： 客户一直在忙，需要工程师现场处理，无法自行操作。 |  | 151 3072 6518 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000170479 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 华北石油管理局总医院 | 315045 | 派工完成 | 2026-01-31 14:24:43 | 2026-01-31 14:58:16 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
急 凌源血站BC-2600血红蛋白不出结果，常老师17604218597 | 凌源血站BC-2600血红蛋白不出结果，常老师17604218597 17604218597客户来电催单，需要工程师尽快联系，转贝登-吴良园 贝登-吴良园：溶血剂加不进去可能相应管路阻塞，需要下派 |  | 176 0421 8597 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990006 |  | 沈阳分公司 | RQ-83124432 | #TS000170419 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 凌源血站 | 90057746 | 派工完成 | 2026-01-31 13:32:44 | 2026-01-31 14:03:37 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
四川省第五人民医院BC-5180 CRP手动模式会自动加稀释液， | 四川省第五人民医院BC-5180 CRP手动模式会自动加稀释液，su-93003115 【故障现象】： 加样针漏液【排查过程】： 视频查看拭子漏液【故障定位】： 初步判断拭子过滤器满【下派理由】：需现场拆机，客户无法自行操作。 |  | 188 8634 2145 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 |  | #TS000170329 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 四川省第五人民医院 | 90072895 | 派工完成 | 2026-01-31 12:26:58 | 2026-01-31 12:57:04 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
阳江光明眼科医院bs-830，报警外置排水容器遗留 | 阳江光明眼科医院bs-830，报警外置排水容器遗留，未提供序列号 【故障现象】： 客户低浓度积液器满【排查过程】： 客户整理废液管故障结果，由于故障频率较高客户联系经销商处理 |  | 180 8882 5906 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 广州分公司 |  | #TS000170315 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 阳江光明眼科医院 | 60039685 | 无需技术支持 | 2026-01-31 12:14:46 | 2026-01-31 13:05:06 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
乐山市市中区牟子镇卫生院BS-830设备有报警，需要连接软件 | 乐山市市中区牟子镇卫生院BS-830设备有报警，需要连接软件，客户无法提供序列号 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】： 指导客户查看反应盘无溢流，光度计检测6000左右【故障定位】：初步判断为第六介注液不足【下派理由】： 需现场拆机，客户无法自行操作。 |  | 136 6837 4355 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 |  | #TS000170220 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 乐山市市中区牟子镇卫生院 | 364992 | 派工完成 | 2026-01-31 11:25:41 | 2026-01-31 11:43:24 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
急 武汉德派口腔医院门诊部有限公司BC-10压力异常，漏水 | 急 武汉德派口腔医院门诊部有限公司BC-10压力异常，漏水，需要工程师赶快上门，老师没有提供序列号 18827391977客户来电催单，告知工程师一直没有联系，先病人等着设备，着急做手术，需要工程师尽快联系，已致电王皓跟进 |  | 188 2739 1977 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000170205 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 武汉德派口腔医院门诊部有限公司 | 90318373 | 派工完成 | 2026-01-31 11:15:33 | 2026-01-31 11:15:37 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
荆州市第一人民医院咨询BC-7500[N] CS参数，资料 | 荆州市第一人民医院咨询BC-7500[N] CS参数，资料 【故障现象】：客户需要结果解读的PPT【排查过程】：以微信告知老师。【处理结果】：客户表示资料不太全，询问是否需要下派临床工单，客户表示不需要 |  | 199 7401 3116 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 | DC5-58000919 | #TS000170121 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CS | [7 empty] | 荆州市第一人民医院 | 312095 | 无需技术支持 | 2026-01-31 10:25:51 | 2026-01-31 10:46:21 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
甘德县人民医院BS-800M做了4个样本，结果无法传输到电脑上 | 甘德县人民医院BS-800M做了4个样本，结果无法传输到电脑上 【故障现象】：仪器结果无法传输到LIS【排查过程】： 指导客户查看LISLOG未发现问题【故障定位】：初步判断为lis软件问题，由于lis工程师忙一直不处理，建议等lis工程师先排查超时原因，一直等lis工程师回复，一直未收到，科室午休时间太长，导致问题一直无法出路 |  | 171 4935 4445 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 兰州分公司 | XP-1C001960 | #TS000170094 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 甘德县人民医院 | 60055562 | 派工完成 | 2026-01-31 10:13:00 | 2026-01-31 14:54:01 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
涪陵康达医院 - BC-5380 CRP | 分不出类 涪陵康达医院 医学检验科 故障现象】： 白细胞不分类，散点图聚集【排查过程】： 指导客户重测样本故障依旧，查看试剂型号正确【故障定位】：初步判断为混匀，试剂加入量，光学【下派理由】：需要现场排查，客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1769824017_44609_a507d1_media_1769824007043.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769824017_44609_a507d1_media_1769824007043.jpg?Expires=1780542611&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=BhR1ZTSsP18iac06EprxjPDIuN8%3D open_api/tid44609/1769824017_44609_d23f93_media_1769824007044.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769824017_44609_d23f93_media_1769824007044.jpg?Expires=1780542611&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=aGs0qv2sGH2k9b7WioFjpEEFR4Y%3D |  | 155 2000 8787 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  |  |  | 重庆分公司 | DD3-36000026 | #TS000170058 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 涪陵康达医院 | 363764 | 派工完成 | 2026-01-31 09:46:52 | 2026-01-31 10:02:37 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
唐昊喆口腔门诊（天津）有限公司bc-5120，屏幕点不动， | 唐昊喆口腔门诊（天津）有限公司bc-5120，屏幕点不动，未提供序列号 客户联系当地工程师处理 |  | 150 3444 2502 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 天津分公司 |  | #TS000170040 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 唐昊喆口腔门诊（天津）有限公司 | 90202362 | 无需技术支持 | 2026-01-31 09:29:00 | 2026-01-31 09:43:16 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
急 杭州卓康综合门诊部有限公司BC-5000液体压力超载，本底异常 | 急 杭州卓康综合门诊部有限公司BC-5000液体压力超载，本底异常 【故障现象】： 液体压力异常【排查过程】：指导客户重启后故障依旧【故障定位】： 初步判断为SV13.SV14阀管路堵。【下派理由】：需现场拆机客户无法自行操作。 |  | 152 8798 0504 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 杭州分公司 | SS-05006978 | #TS000170034 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 杭州卓康综合门诊部有限公司 | 90204799 | 派工完成 | 2026-01-31 09:24:50 | 2026-01-31 09:39:55 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
湖南省耒阳市白山坪医院bc-10，咨询如何设置打印机驱动 | 湖南省耒阳市白山坪医院bc-10，咨询如何设置打印机驱动，UH-26007306，欧阳老师13332549090 贝登-吴良园19155624582麻烦关单 |  | 133 3254 9090 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 | UH-26007306 | #TS000170026 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 湖南省耒阳市白山坪医院 | 384494 | 座席解决 | 2026-01-31 09:14:10 | 2026-01-31 10:56:00 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
无锡市济康医疗有限公司IVD / 生化 / BS-450关机无法打开， | 无锡市济康医疗有限公司IVD / 生化 / BS-450关机无法打开， 【故障现象】： 电脑主机无法开机【排查过程】： 重新插拔电脑供电，供电正常，按开机键无反应【故障定位】：电脑内存条，硬盘问题【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 155 5597 5780 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 苏州分公司 | YV-95000419 | #TS000170012 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 无锡市济康医疗有限公司 | 90097103 | 派工完成 | 2026-01-31 08:56:30 | 2026-01-31 09:11:52 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
景谷县正兴镇卫生院BC-5180终端软件版本不匹配 | 景谷县正兴镇卫生院BC-5180终端软件版本不匹配，RG-98103274 【故障现象】： 昨天新装软件，今天报警软件版本不匹配【下派理由】：客户已联系当地工程师，无需派工 |  | 159 1297 5666 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 昆明分公司 |  | #TS000170006 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 景谷县正兴镇卫生院 | 60087342 | 无需技术支持 | 2026-01-31 08:52:18 | 2026-01-31 08:57:04 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
海原县尔康医院bc-5120，通讯程序打不开 | 海原县尔康医院bc-5120，通讯程序打不开，TQ-11003903 【故障现象】：通讯连接软件数据库启动失败【排查过程】：： 指导客户重新安装软件，重新设置【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 155 9526 6335 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 兰州分公司 |  | #TS000169998 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 海原县尔康医院 | 90242591 | 技术支持解决 | 2026-01-31 08:44:33 | 2026-01-31 09:19:26 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
景谷傣族彝族自治县卫生健康局 - BC-5180 | 终端软件版本V01·30·00·17238，和仪器版本不匹配，无法运行终端软件 景谷傣族彝族自治县卫生健康局 医学检验科 #TS000170006与该工单为一家，客户已联系当地工程师 附件: open_api/tid44609/1769820015_44609_76e744_media_1769819768570.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769820015_44609_76e744_media_1769819768570.jpg?Expires=1780542611&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=uB4kMIKS1tr7feocIujbtm84D2c%3D |  | 159 1297 5666 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | admin |  | 昆明分公司 | RG-98103274 | #TS000169997 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 景谷傣族彝族自治县卫生健康局 | 60033539 | 无需技术支持 | 2026-01-31 08:40:12 | 2026-01-31 09:21:08 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
重钢总医院BC-7500[NR] CRP设备提示开机失败 | 重钢总医院BC-7500[NR] CRP设备提示开机失败 【故障现象】： CAL7000气源故障【排查过程】： 拆看气源指示灯不亮，重启后故障依旧【故障定位】： 初步判断为12V电源故障。 【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 139 8365 6820 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 重庆分公司 | DB9-0C000423 | #TS000169996 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 重钢总医院 | 305568 | 派工完成 | 2026-01-31 08:36:13 | 2026-01-31 09:17:46 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
（急）北京市民航总医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS无法识别架子 | （急）北京市民航总医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS无法识别架子，联系方式赵老师，电话85762244转分机号2233 转北京分公司检验主管张发协助跟进 |  | 010 8576 2244 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 北京分公司 | DC6-3A002974 | #TS000169973 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 北京市民航总医院 | 306080 | 派工完成 | 2026-01-31 06:28:03 | 2026-01-31 06:28:07 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
凉山州布拖县人民医院EH-2080C检验不出结果 | 凉山州布拖县人民医院EH-2080C检验不出结果 无法提供序列号 18917299817来电催单，查询工单已提交结算，已致电检验主管王帅18503090013跟进。 |  | 189 1729 9817 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 |  | #TS000169429 | IVD | 尿液分析 | EH-2080C | [7 empty] | 凉山州布拖县人民医院 | 302498 | 派工完成 | 2026-01-30 17:56:01 | 2026-01-30 18:00:11 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
首都医科大学附属北京同仁医院EH-2080C做检查时就不动了 | 首都医科大学附属北京同仁医院EH-2080C做检查时就不动了 |  | 010 5826 2490 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 北京分公司 | V6-0B000452 | #TS000169387 | IVD | 尿液分析 | EH-2080C | [7 empty] | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 319853 | 派工完成 | 2026-01-30 17:42:37 | 2026-01-30 18:00:23 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
合肥第三人民医院BC-7500[NR] CS废液满无法消除 | 合肥第三人民医院BC-7500[NR] CS废液满无法消除 【故障现象】：废液满 【排查过程】：客户已处理 【处理结果】：客户已处理 |  | 183 2583 8791 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 合肥分公司 | DC6-43003666 | #TS000169317 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 合肥市第三人民医院 | 310776 | 无需技术支持 | 2026-01-30 17:20:53 | 2026-01-30 17:58:36 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
三门峡市卢氏县潘河乡卫生院BC-20需要试剂条码 | 三门峡市卢氏县潘河乡卫生院BC-20需要试剂条码 贝登-吴良园19155624582：已解决，可以封单 |  | 187 3649 8958 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990001 |  | 郑州分公司 | UF-31005475 | #TS000169316 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 三门峡市卢氏县潘河乡卫生院 | 364465 | 座席解决 | 2026-01-30 17:20:48 | 2026-01-30 18:11:38 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
长春市绿园和平大街综合门诊部BC-2600白细胞结果异常 | 长春市绿园和平大街综合门诊部BC-2600白细胞结果异常 15948291747来电催单，转贝登-吴良园 贝登-吴良园：白细胞高，需要质控校准 |  | 159 4829 1747 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 | RQ-88125915 | #TS000169082 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 长春市绿园和平大街综合门诊部 | 90075184 | 派工完成 | 2026-01-30 16:32:44 | 2026-01-30 16:32:48 | 59990001 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
惠州市中心血站BC-3600报警HGB故障 | 惠州市中心血站BC-3600报警HGB故障 贝登-吴良园19155624582：联系不上客户，工单下派 |  | 137 9452 8956 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 | SF-33001117 | #TS000169060 | IVD | 血球 | BC-3600 | [7 empty] | 惠州市中心血站 | 328404 | 派工完成 | 2026-01-30 16:29:12 | 2026-01-30 16:29:16 | 59990008 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
山东聊城监狱BS-830连接的电脑系统有问题，是否需要重新安装系统 | 山东聊城监狱BS-830连接的电脑系统有问题，是否需要重新安装系统（BA6-24002219） 【故障现象】：电脑问题需重装系统 【排查过程】：客户咨询怎么备份、重装软件 【故障定位】：电脑系统损坏 【一线建议】：现场重装系统、安装软件恢复数据 【下派理由】：客户无法自行操作 |  | 180 6354 6120 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 济南分公司 |  | #TS000168964 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 山东聊城监狱 | 90304795 | 派工完成 | 2026-01-30 16:09:53 | 2026-01-30 16:22:32 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
长沙高新木棉花门诊有限公司BS-360S设备alt做质控校准水平2会失控 | 长沙高新木棉花门诊有限公司BS-360S设备alt做质控校准水平2会失控 |  | 185 7445 7149 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 | BB6-29003537 | #TS000168957 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 长沙高新木棉花门诊有限公司 | 90312157 | 派工完成 | 2026-01-30 16:08:08 | 2026-01-30 17:10:42 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
长春的陆老师18004494557咨询BS-830的试剂，是否是专机专用的试剂 | 长春的陆老师18004494557咨询BS-830的试剂，是否是专机专用的试剂，老师不方便提供医院名称，如需下派，麻烦备注内容后提交 【故障现象】：迈瑞是否是专机专用的试剂 【排查过程】：迈瑞生化试剂仅适用于迈瑞设备，也适用于其它生化 【处理结果】：已答疑 |  | 180 0449 4557 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000168927 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-01-30 16:01:13 | 2026-01-30 16:01:14 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺
北海市海城区海角路中山社区卫生服务中心BC-5380仪器跟电脑无法连接 | 北海市海城区海角路中山社区卫生服务中心BC-5380仪器跟电脑无法连接，RF-66101265 【故障现象】：仪器无法联机 【排查过程】：进入打开网络和internet设置-更改适配器选项检查IP地址设置为自动获取，设置IP地址为10.0.1，子网掩码255.255.255.0 【处理结果】：指导设置IP地址后联机正常 |  | 188 0779 1035 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 南宁分公司 |  | #TS000168888 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 北海市海城区海角路中山社区卫生服务中心 | 90044344 | 技术支持解决 | 2026-01-30 15:50:35 | 2026-01-30 15:59:19 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
湖南省岳阳市云溪区路口中心卫生院 - BC-5180 | 主机维护后无法登录操作系统 湖南省岳阳市云溪区路口中心卫生院 医学装备科 【故障现象】：软件版本不匹配 【排查过程】：通过微信发送1.34、1.35版本，客户自行操作导致系统受损需重装系统 【处理结果】：客户联系电脑维修重装系统，客户联系当地李工自行处理. 附件: open_api/tid44609/1769758867_44609_e2a1cd_media_1769758826568.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769758867_44609_e2a1cd_media_1769758826568.jpg?Expires=1780542611&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=8Jh6MVT%2FngFMtxeBL%2BvZNRY63BY%3D |  | 181 0740 8191 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | mashang@dinuo.com |  | admin |  | 长沙分公司 | RG-07104200 | #TS000168808 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 湖南省岳阳市云溪区路口中心卫生院 | 310315 | 技术支持解决 | 2026-01-30 15:41:04 | 2026-01-30 16:34:43 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二丙
曲靖市麒麟区人民医院 BC-6800PLUS机构异常 | 曲靖市麒麟区人民医院 BC-6800PLUS机构异常 【故障现象】：混匀机构动作运动异常 【排查过程】：医院设备科维修过效果不佳 需要工程师上门服务 【故障定位】：光耦异常、电机传动机构异常 【一线建议】：更换或维护混匀组件 【下派理由】：需上门排查 18108747090来电催单，转王永金跟进' |  | 181 0874 7090 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 | UC-03000861 | #TS000168625 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 曲靖市麒麟区人民医院 | 303663 | 派工完成 | 2026-01-30 15:01:56 | 2026-01-30 15:08:14 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
六安市霍山县漫水河镇中心卫生院CL-1200i轨道卡了 | 六安市霍山县漫水河镇中心卫生院CL-1200i轨道卡了 【故障现象】：加样针水平运动过机械零位时检测的偏差值大于要求 【排查过程】：润滑轨道后正常 【处理结果】：仪器正常 |  | 153 8590 9268 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 合肥分公司 | W7-29004273 | #TS000168535 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 六安市霍山县漫水河镇中心卫生院 | 371753 | 技术支持解决 | 2026-01-30 14:38:11 | 2026-01-30 15:00:37 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
宜春高安八景煤矿职工医院BC-5180 CRP真空异常 | BC-5180 CRP真空异常 【故障现象】：真空异常 【排查过程】：从P3泵入口用注射器推探头液同时阀检测SV26，反复检测SV26阀，对阀管进行清洗 【处理结果】：故障消除 |  | 137 6644 0143 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 南昌分公司 | SU-87002021 | #TS000168489 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 宜春高安八景煤矿职工医院 | 380960 | 技术支持解决 | 2026-01-30 14:26:35 | 2026-01-30 14:46:40 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
东莞市厚街医院BC-7500[NR] CS堵孔 | 东莞市厚街医院BC-7500[NR] CS堵孔 【故障现象】：RBC堵孔，拭子漏液 【排查过程】：排堵浸泡都已尝试，不能排除 【故障定位】：液路系统需现场排查 【一线建议】：带阀，测量组件备用 【下派理由】：现场排查 |  | 136 8623 9160 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 | DC6-52004983 | #TS000168212 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 东莞市厚街医院 | 306933 | 派工完成 | 2026-01-30 12:59:19 | 2026-01-30 13:05:29 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
长春市绿园和平大街综合门诊部BC-2600白细胞结果异常 | 长春市绿园和平大街综合门诊部BC-2600白细胞结果异常 15948291747来电催单，转贝登-吴良园 此单超时封闭 |  | 159 4829 1747 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 | RQ-88125915 | #TS000168165 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 长春市绿园和平大街综合门诊部 | 90075184 | 座席解决 | 2026-01-30 12:46:06 | 2026-01-30 16:32:54 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
农三师44团医院bs-830 质控有问题 | 农三师44团医院bs-830 质控有问题 【故障现象】：多项目质控不好 【排查过程】：针，搅拌杆维护，重新更换试剂，重新定标 【故障定位】：光源，注射器，搅拌杆，针加样，操作 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：需现场排查 |  | 185 8390 7125 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 | BA6-22002029 | #TS000168040 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 农三师44团医院 | 60038438 | 派工完成 | 2026-01-30 12:05:23 | 2026-01-30 12:35:39 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心BS-2000漏水 | 上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心BS-2000漏水，BG5-1C000730 故障现象】：仪器漏液 【排查过程】：S2注射器漏液 【故障定位】：注射器漏液 【一线建议】：先联系老确认维修方案，申请注射器备用 【下派理由】：硬件故障 18916075505来电催单，致电孙逸俊工程师跟进。 |  | 189 1607 5505 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990002 |  | 上海分公司 |  | #TS000167904 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心 | 90274517 | 派工完成 | 2026-01-30 11:22:45 | 2026-01-30 11:43:16 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
上海同德医院BS-450提示水空白超载，校准不通过 | 上海同德医院BS-450提示水空白超载，校准不通过 【故障现象】：水空白超限 【排查过程】：刚更换光源灯3个月，故障依旧，水质待确认 【故障定位】：清洗水出水量，反应杯 【一线建议】：客户要求不派工，线下能联系工程师 【下派理由】：客户要求不派工，线下能联系工程师 |  | 156 0281 0839 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 上海分公司 | YV-3C002681 | #TS000167860 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 上海同德医院 | 330383 | 无需技术支持 | 2026-01-30 11:05:31 | 2026-01-30 11:36:16 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二丙
惠州市中心血站BC-3600报警HGB故障 | 惠州市中心血站BC-3600报警HGB故障 工单超时，已重新建单下派 |  | 137 9452 8956 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 | SF-33001117 | #TS000167857 | IVD | 血球 | BC-3600 | [7 empty] | 惠州市中心血站 | 328404 | 座席解决 | 2026-01-30 11:04:52 | 2026-01-30 16:29:38 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
岳麓区岳麓街道社区卫生服务中心C3100报警电机无法复位 | 岳麓区岳麓街道社区卫生服务中心C3100报警电机无法复位 进杯通道卡杯子，已指导处理，目前测试zheng chang |  | 150 8491 6352 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | GD4-3B000642 | #TS000167770 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 岳麓区岳麓街道社区卫生服务中心 | 90302924 | 技术支持解决 | 2026-01-30 10:33:18 | 2026-01-30 10:54:27 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一乙
巴藏乡卫生院BC-5130结果传输不了 | 巴藏乡卫生院BC-5130结果传输不了 等待客户验证 20分钟 【故障现象】：软件仪器无法连接【排查过程】：排查发现lis软件占用端口指导老师关闭LIS后正常。【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 189 9369 1160 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 | TR-06004444 | #TS000167696 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 巴藏乡卫生院 | 90166232 | 技术支持解决 | 2026-01-30 10:13:07 | 2026-01-30 10:34:11 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
沧县姚官屯乡卫生院 BS-220连接不上窗口 | 沧县姚官屯乡卫生院 BS-220连接不上窗口 故障现象】：串口初始化失败 【排查过程】：先禁用com1,重启后启用正常联机 【处理结果】：正常运行 |  | 187 3276 0651 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 石家庄分公司 | XJ-29001273 | #TS000167682 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 沧县姚官屯乡卫生院 | 336629 | 技术支持解决 | 2026-01-30 10:08:35 | 2026-01-30 10:29:10 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
徐州泉山区泉山社区卫生服务中心 - BC-5180 CRP | 白细胞通道经常做不出来 徐州经开区徐州仁慈医院急诊检验科 【故障现象】：偶发WBC结果为* 【排查过程】：希望查看特殊信息，定位问题老师希望直接派工由工程师现场处理，并完成年前维护 【故障定位】：粒子比异常 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：客户要求直接下派 附件: open_api/tid44609/1769738439_44609_f7e304_media_1769738348295.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769738439_44609_f7e304_media_1769738348295.jpg?Expires=1780542611&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ttcktUH9qJy2D%2BDUYCVVZIZXmbA%3D |  | 139 5576 4716 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 南京分公司 | SU-29009886 | #TS000167663 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 徐州泉山区泉山社区卫生服务中心 | 331847 | 派工完成 | 2026-01-30 10:00:34 | 2026-01-30 10:37:37 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
郓城舜杰医院BC-5000需要重装软件 | 郓城舜杰医院BC-5000需要重装软件 转赵月香 |  | 176 6135 5156 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 济南分公司 | SS-13007869 | #TS000167553 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 郓城舜杰医院 | 90242932 | 座席解决 | 2026-01-30 09:27:20 | 2026-01-30 09:27:21 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
沈阳艾迪康医学检验所UA-5600不自动传输结果 | 沈阳艾迪康医学检验所UA-5600不自动传输结果，未提供序列号 提供lis设置方法，有问题LIS工程师再联系 |  | 186 4015 2972 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990006 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000167502 | IVD | 尿液分析 | UA-5600 | [7 empty] | 沈阳艾迪康医学检验所 | 90023906 | 技术支持解决 | 2026-01-30 09:11:33 | 2026-01-30 10:22:03 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
中江县人民医院 - BC-7500[NR] CRP | 爪手 中江县人民医院 医学检验科 【故障现象】：夹抓运动故障 【排查过程】：夹抓混匀后放回样本时位置有偏差 【故障定位】：调试位置 【一线建议】：申请夹爪备用 【下派理由】：需现场调试 附件: open_api/tid44609/1769733846_44609_c18569_media_1769733690607.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769733846_44609_c18569_media_1769733690607.mp4?Expires=1780542611&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=5TCILBos9gOnLBGrQIteLrnTGjY%3D |  | 180 1611 9993 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | DB9-0C000413 | #TS000167430 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 中江县人民医院 | 306326 | 派工完成 | 2026-01-30 08:43:58 | 2026-01-30 09:00:54 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
急 英德市沙口镇卫生院BC-5180 CRP报警真空异常 | 急 英德市沙口镇卫生院BC-5180 CRP报警真空异常 故障现象】：真空异常 【排查过程】：从P3泵入口用注射器推探头液同时阀检测SV26，反复检测SV26阀，对阀管进行清洗 【处理结果】：故障消除 |  | 136 7953 3324 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 广州分公司 | SU-0C006472 | #TS000167420 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 英德市沙口镇卫生院 | 360887 | 技术支持解决 | 2026-01-30 08:39:25 | 2026-01-30 08:53:51 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
中江县人民医院 - BC-7500[NR] CRP | 爪手异常 中江县人民医院 医学检验科 重复#TS000167430工单 |  | 138 8103 0971 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 成都分公司 | DB9-0C000413 | #TS000167417 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 中江县人民医院 | 306326 | 无需技术支持 | 2026-01-30 08:38:57 | 2026-01-30 09:04:11 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
邵阳学院附属第二医院IVD / 凝血仪器 / EXC810转盘位置不对 | 邵阳学院附属第二医院IVD / 凝血仪器 / EXC810转盘位置不对，老师不方便提供序列号 已指导老师处理，老师反馈偶发试剂瓶掉出试剂位，请检查试剂针吸试剂坐标是否正常，是否试剂针将试剂瓶dai chu |  | 159 7329 3486 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 |  | #TS000167413 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 邵阳学院附属第二医院 | 310226 | 派工完成 | 2026-01-30 08:37:38 | 2026-01-30 08:57:56 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 三甲
湘阴爱尔眼科医院有限公司BS-360E撞针 | BS-360E撞针，无法提供序列号 【故障现象】：样本针撞针【排查过程】：样本针撞后不回弹指导客户恢复样本针【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 138 7405 9076 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 |  | #TS000167408 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 湘阴爱尔眼科医院有限公司 | 60565506 | 技术支持解决 | 2026-01-30 08:35:00 | 2026-01-30 08:54:53 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
榆林市第一医院CX-9000样本加样异常 | 榆林市第一医院CX-9000样本加样异常致电西安分公司检验主管刘鹏浩未接听，已致电TS-IVD产线何毅跟进处理，告知直接下派 |  | 182 9229 0386 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990052 |  | 西安分公司 | GC8-41000474 | #TS000167364 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 榆林市第一医院 | 317354 | 派工完成 | 2026-01-30 05:53:34 | 2026-01-30 05:53:38 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
（急）福建省儿童医院BC-7500[NR] CRP白细胞没办法分类 | （急）福建省儿童医院BC-7500[NR] CRP白细胞没办法分类已致电福州分公司检验主管黄聪利跟进处理 |  | 059 1861 12232 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 福州分公司 | DB9-0A000193 | #TS000167357 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 福建省儿童医院 | 60129102 | 派工完成 | 2026-01-30 02:54:45 | 2026-01-30 02:54:48 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
眉山市人民医院 - MT 8000 | L is通信故障 眉山市人民医院 医学检验科 【故障现象】：lis无法连接 【排查过程】：重启后正常 【处理结果】：重启后正常 附件: open_api/tid44609/1769711864_44609_cc77ec_media_1769711840600.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769711864_44609_cc77ec_media_1769711840600.jpg?Expires=1780542612&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=TZcc3I0sZhJ857FzoWU0TfzAs8o%3D |  | 139 8046 0475 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  |  |  | 成都分公司 | BM1-47000206 | #TS000167353 | IVD | 生化 | MT 8000 | [7 empty] | 眉山市人民医院 | 306475 | 技术支持解决 | 2026-01-30 02:37:38 | 2026-01-30 08:46:10 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P2 IVD VIP2 | 三甲
北京中医药大学东方医院BS-800M离子纳数值偏低 | 北京中医药大学东方医院BS-800M离子纳数值偏低，需要调试仪器致电北京分公司检验主管张发接听后挂断，已致电RTS紧急接口人-何毅保存 迈瑞ivd何毅：老师自行做ise校准后，问题解决，此单封闭。 |  | 183 0162 6126 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990052 |  | 北京分公司 |  | #TS000167351 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 北京中医药大学东方医院 | 321040 | 座席解决 | 2026-01-30 02:25:33 | 2026-01-30 08:31:41 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
安岳县人民医院BS-2800M常规通道中有样本架，不知道如何系统复位 | 安岳县人民医院BS-2800M常规通道中有样本架，不知道如何系统复位已致电成都分公司检验主管王帅跟进处理，表示不需要坐席下派工单 |  | 185 8178 9550 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 成都分公司 | JP9-61000680 | #TS000167350 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 安岳县人民医院 | 306596 | 座席解决 | 2026-01-30 01:58:33 | 2026-01-30 01:58:34 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
眉山市人民医院 - MT 8000 | LIS断开 眉山市人民医院 医学检验科 【故障现象】：lis无法连接 【排查过程】：重启后正常 【处理结果】：重启后正常 附件: open_api/tid44609/1769708713_44609_05d6a6_media_1769708694289.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769708713_44609_05d6a6_media_1769708694289.jpg?Expires=1780542612&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=RTBP255480%2FKl6VmsZzQDoJ1Eoc%3D |  | 139 8046 0475 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | BM1-47000206 | #TS000167349 | IVD | 生化 | MT 8000 | [7 empty] | 眉山市人民医院 | 306475 | 技术支持解决 | 2026-01-30 01:45:08 | 2026-01-30 08:46:44 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P2 IVD VIP2 | 三甲
（急）鄂尔多斯市中心医院BC-7500[NR] CS换上标本不识别直接从轨道出来 | （急）鄂尔多斯市中心医院BC-7500[NR] CS换上标本不识别直接从轨道出来已致电内蒙古分公司检验主管宋华岳跟进处理 |  | 131 9137 5955 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 内蒙古分公司 | DC6-45004054 | #TS000167325 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 鄂尔多斯市中心医院 | 300504 | 派工完成 | 2026-01-30 00:29:36 | 2026-01-30 00:29:39 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
新疆阿克苏地区妇幼保健院BS-830生化免疫分析液用清洗液A和B组合一个项目需要几号毫升 | 新疆阿克苏地区妇幼保健院BS-830生化免疫分析液用清洗液A和B组合一个项目需要几号毫升，告知老师明天第一时间工程师联系，老师同意 |  | 137 7980 8901 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 |  | #TS000167163 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆阿克苏地区妇幼保健院 | 317524 | 派工完成 | 2026-01-29 21:47:23 | 2026-01-29 21:47:27 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
沙雅县监狱医院BS-600报故障，样本搅拌杆转速为零 | 沙雅县监狱医院BS-600报故障，样本搅拌杆转速为零，需要工程师上门调试，告知客户明天第一时间工程师联系，老师同意 13899213020来电催单，转蔡红涛跟进 |  | 138 9921 3020 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 | YS-99001271 | #TS000166951 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 沙雅县监狱医院 | 90031671 | 派工完成 | 2026-01-29 19:34:07 | 2026-01-29 19:34:11 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
郑州市上街区德济医院BS-430漏水漏液 | 郑州市上街区德济医院BS-430漏水漏液（YW-06004307） 【故障现象】： 仪器下方漏水【下派理由】： 仪器漏水客户无法拆机查看漏水点，请求派工 |  | 186 3902 9822 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 |  | #TS000166689 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 郑州市上街区德济医院 | 90407841 | 派工完成 | 2026-01-29 17:58:01 | 2026-01-29 18:00:21 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
萍乡安源泌尿专科医院BC-2600项目测不出 | 萍乡安源泌尿专科医院BC-2600项目测不出，科室座机：07996852758 |  | 191 7990 8926 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 南昌分公司 | RQ-41112977 | #TS000166501 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 萍乡安源泌尿专科医院 | 60076524 | 派工完成 | 2026-01-29 17:05:53 | 2026-01-29 17:05:56 | 59990008 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
新疆生产建设兵团第六师医院军户农场分院IVD / 生化 / BS-830GGT做校准值是101，校准靶值是108，校准失败 | 新疆生产建设兵团第六师医院军户农场分院IVD / 生化 / BS-830GGT做校准值是101，校准靶值是108，校准失败 【故障现象】： Y-GT校准失败【排查过程】：指导客户确认样本针出液无误后，查看反应杯无溢流，重新校准无效【下派理由】：客户暂不下派，客户上报领导后在联系 由于重新设置定标加之测试时间问题，故此工单处理时间过长 |  | 132 3994 9900 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 |  | #TS000166140 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆生产建设兵团第六师医院军户农场分院 | 90337752 | 无需技术支持 | 2026-01-29 15:49:50 | 2026-01-29 17:52:48 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
利辛县第二人民医院BS-800（XE-9A001800）试剂定标需要技术指导 | 利辛县第二人民医院BS-800（XE-9A001800）试剂定标需要技术指导 【故障现象】：老师不会上HCY试剂 【排查过程】：指导上试剂，定标 【处理结果】：问题解决 |  | 190 3285 8317 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 合肥分公司 | XE-9A001800 | #TS000165841 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 利辛县第二人民医院 | 101037 | 技术支持解决 | 2026-01-29 14:50:56 | 2026-01-29 15:07:01 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
河南省信阳市眼科医院BS-360S（BB6-0C002526）询问能不能开放试剂 | 河南省信阳市眼科医院BS-360S（BB6-0C002526）询问能不能开放试剂 客户咨询开放系统价格 |  | 037 6321 5880 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 |  | #TS000165816 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 河南省信阳市眼科医院 | 309528 | 派工完成 | 2026-01-29 14:45:32 | 2026-01-29 15:33:40 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
电话工单 | 【故障现象】：BS-600去离子水箱下面瓶盖漏水【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 137 8787 7307 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 | YS-19001897 | #TS000165804 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 湖南省津市监狱医院 | 372377 | 派工完成 | 2026-01-29 14:42:59 | 2026-01-29 14:51:03 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
杭州企杏综合门诊部有限公司BS-360S中位机单元严重故障 | BS-360S中位机单元严重故障 【故障现象】： 指令执行错误【排查过程】：指导客户系统恢复后故障解决【下派理由】：客户端多次出现此问题，建议工程师排查仪器通讯，电源 |  | 159 6032 7653 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 杭州分公司 | BB6-3C004024 | #TS000165739 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 杭州企杏综合门诊部有限公司 | 90179725 | 派工完成 | 2026-01-29 14:32:15 | 2026-01-29 14:45:58 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
萍乡安源泌尿专科医院BC-2600项目测不出 | 萍乡安源泌尿专科医院BC-2600项目测不出，科室座机：07996852758，客户代码禁用，如需下派请提交呼叫中心 已重新建单下派 |  | 191 7990 8926 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 南昌分公司 | RQ-41112977 | #TS000165670 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | (禁用)萍乡安源泌尿专科医院 | 60076524 | 座席解决 | 2026-01-29 14:16:10 | 2026-01-29 17:06:13 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
兰溪市上华街道社区卫生服务中心BS-830双向扫描用不了 | BS-830双向扫描用不了 【故障现象】：双项LIS无法通讯【排查过程】： 指导客户拼ip,查看防火墙都正常，单项可以通讯【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 139 6790 7318 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 杭州分公司 | BA6-56005274 | #TS000165600 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 兰溪市上华街道社区卫生服务中心 | 335164 | 派工完成 | 2026-01-29 14:02:41 | 2026-01-29 15:18:28 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
甘肃省军区兰州第七离职干部休养所BC-5180 CRP温度池失灵 | BC-5180 CRP温度池失灵 【故障现象】：温度失灵 【排查过程】：老师不在科室不清楚具体问题 需要工程师上门服务 【故障定位】：老师不在科室不清楚具体问题 需要工程师上门服务 【一线建议】：老师不在科室不清楚具体问题 需要工程师上门服务 【下派理由】：需现场排查 |  | 183 9310 3491 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 | SU-27009434 | #TS000165576 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 甘肃省军区兰州第七离职干部休养所 | 90358593 | 派工完成 | 2026-01-29 13:55:46 | 2026-01-29 13:59:50 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
乌什县人民医院CL-8000I试剂无法校准 | 乌什县人民医院CL-8000I试剂无法校准 张瑞博：烦请下派 谢谢 |  | 191 9055 7346 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | BH3-4A001042 | #TS000165521 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 乌什县人民医院 | 301364 | 派工完成 | 2026-01-29 13:45:20 | 2026-01-29 14:00:43 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
贵州省铜仁市德江县长丰乡卫生院BS-460，试剂校准，点错成所有试剂校准，目前没有校准液了，询问怎么取消 | 贵州省铜仁市德江县长丰乡卫生院BS-460，试剂校准，点错成所有试剂校准，目前没有校准液了，询问怎么取消 无法提供序列号 【故障现象】：取消校准申请 【排查过程】：查看校准状态、指导客户取消校准申请 【处理结果】：校准申请已取消 |  | 151 2163 4913 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990051 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000165459 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 贵州省铜仁市德江县长丰乡卫生院 | 90052511 | 技术支持解决 | 2026-01-29 13:30:58 | 2026-01-29 13:43:36 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
昆明美立方医疗美容医院BC-2600、BS-240长时间未使用，需要调试启用 | 昆明美立方医疗美容医院BC-2600、BS-240长时间未使用，需要调试启用 转罗念 |  | 135 7711 4098 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 昆明分公司 | RQ-7B123385 | #TS000165411 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 昆明美立方医疗美容医院 | 90053913 | 座席解决 | 2026-01-29 13:13:41 | 2026-01-29 13:13:42 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
莎车县城东街道办卫生服务中心BS-830需要维护保养 | 莎车县城东街道办卫生服务中心BS-830购买设备时口头告知每半年需要免费上门维护保养，快过一年，一直没有工程师上门，无法提供序列号，转彭丽娟 |  | 132 0119 9891 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 |  | #TS000165392 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 莎车县城东街道办卫生服务中心 | 90197770 | 座席解决 | 2026-01-29 13:04:34 | 2026-01-29 13:04:35 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
兴文县中医医院BC-5390 CRP，真空异常， | 兴文县中医医院BC-5390 CRP，真空异常，未提供序列号 【故障现象】：真空异常 【排查过程】：从P3泵入口用注射器推探头液同时阀检测SV26，反复检测SV26阀，对阀管进行清洗 【处理结果】：故障消除 |  | 158 8315 5220 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 |  | #TS000165335 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 兴文县中医医院 | 306524 | 技术支持解决 | 2026-01-29 12:35:35 | 2026-01-29 13:45:18 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
周口市太康县板桥镇爱心医院BC-2600咨询修改医院抬头 | 周口市太康县板桥镇爱心医院BC-2600咨询修改医院抬头 |  | 181 3576 7688 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990008 |  | 郑州分公司 | RQ-64119227 | #TS000165257 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 周口市太康县板桥镇爱心医院 | 90041474 | 技术支持解决 | 2026-01-29 12:05:47 | 2026-01-29 15:29:24 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二丙
新疆生产建设兵团农一师一团医院IVD / 血球 / BC-5385 CRP 乳胶试剂制冷室拿出来卡不进去，询问怎么关闭 | 新疆生产建设兵团农一师一团医院IVD / 血球 / BC-5385 CRP 乳胶试剂制冷室拿出来卡不进去，询问怎么关闭 【故障现象】：CRP乳胶试剂制冷室无法打开【排查过程】： 指导客户拆除面壳后发现异物【处理结果】：取出异物后，客户确认问题解决。 |  | 199 4417 9169 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 |  | #TS000165162 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 新疆生产建设兵团农一师一团医院 | 301344 | 技术支持解决 | 2026-01-29 11:40:47 | 2026-01-29 12:02:33 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
成都武侯银眸旺明堂综合门诊部BC-20s开不了机 | TK-81003731 BC-20s开不了机 |  | 191 5008 0805 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 |  | #TS000165153 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 成都武侯银眸旺明堂综合门诊部 | 90407821 | 派工完成 | 2026-01-29 11:38:11 | 2026-01-29 15:22:32 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
绩溪县中医院CL-2600i | 2026-01-29 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码400210500【分杯盘运动异常，原因：运动堵转】 |  | 186 0563 7517 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 合肥分公司 | BL2-45000108 | #TS000165137 | IVD | 生化 | CL-2600I | [7 empty] | 绩溪县中医院 | 370313 | 无需技术支持 | 2026-01-29 11:31:36 | 2026-01-29 14:40:14 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
吴川市妇幼保健院BC-7500[NR] CS更换新的试剂还是报故障消除不了 | 吴川市妇幼保健院BC-7500[NR] CS更换新的试剂还是报故障消除不了 【故障现象】：加载试剂条码后任然报余量不足 【排查过程】：仪器重不关机，重启后重新加载条码后正常 【处理结果】：问题解决 |  | 176 8420 3412 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 广州分公司 | DC6-37002597 | #TS000165056 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 吴川市妇幼保健院 | 306747 | 技术支持解决 | 2026-01-29 11:10:03 | 2026-01-29 11:40:58 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
互助土族自治县人民医院CX-9000 | 2026-01-29 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 渠道工程师已指导处理，此单zan qie feng bi |  | 139 9727 0210 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 兰州分公司 | GC8-49000787 | #TS000165037 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 互助土族自治县人民医院 | 311599 | 无需技术支持 | 2026-01-29 11:05:05 | 2026-01-29 11:09:58 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
承德市围场满族自治县城子镇中心卫生院BC-5130提示需要升级 | BC-5130提示需要升级，经销商来电无法提供序列号 【故障现象】：仪器提示升级，请插入U盘【下派理由】：怀疑SD卡故障，客户无法自行操作。 经销商13460934668来电质疑之前买的BC-5130有质量问题，医院老师说仪器使用过程中多次出现故障问题，最近一次检测需要更换主板。医院老师不接受，要求免费维修，承德市围场满族自治县城子镇中心卫生院使用，对接到医院：丁院长18632421607————致电跟进 李广达：1月19号已维修 |  | 134 6093 4668 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000164953 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 承德市围场满族自治县城子镇中心卫生院 | 90320961 | 派工完成 | 2026-01-29 10:43:50 | 2026-01-29 11:09:45 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
云南经济管理学院C3100测不出样本 | 106-AE-18000495 C3100测不出样本 非客户报修，供货商咨询，报修问题描述不清楚，以让联系当地gong cheng shi |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990010 |  | 昆明分公司 |  | #TS000164932 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 云南经济管理学院 | 90049440 | 无需技术支持 | 2026-01-29 10:37:50 | 2026-01-29 10:46:26 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
福州晋安区医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP卡住了 | 福州晋安区医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP卡住了 【故障现象】： 样本架在穿刺位卡死【下派理由】： 样本架卡死，客户不敢用力拉出样本架，怕损坏其他派件，需要工程师上门处理 |  | 137 0373 1762 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 福州分公司 | ST-29004957 | #TS000164927 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 福州晋安区医院 | 101371 | 派工完成 | 2026-01-29 10:36:53 | 2026-01-29 10:46:49 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
巴藏乡卫生院BC-5130设备无法和电脑通讯，无法传输结果 | 巴藏乡卫生院BC-5130设备无法和电脑通讯，无法传输结果，TR-06004444 【故障现象】：无法传输报告到数据管理软件 【排查过程】：指导客户更改仪器、电脑、管理软件ip、子网掩码、默认网关 【处理结果】：可以正常传输 |  | 189 9369 1160 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 兰州分公司 | TR-06004444 | #TS000164871 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 巴藏乡卫生院 | 90166232 | 技术支持解决 | 2026-01-29 10:17:47 | 2026-01-29 10:55:34 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
(急）泰安爱尔光明医院IVD / 血球 / BC-5380需要维护保养 | 泰安爱尔光明医院IVD / 血球 / BC-5380需要维护保养 转赵月香 |  | 153 1527 7522 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007，59990001 |  | 济南分公司 |  | #TS000164854 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 泰安爱尔光明医院 | 60082713 | 座席解决 | 2026-01-29 10:13:06 | 2026-01-29 10:13:06 | 59990007 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一乙
炎陵县民康医院（普通合伙）BS-330E搅拌杆加样针排水异常 | BS-330E搅拌杆加样针排水异常 【故障现象】：清洗池溢流 【排查过程】：指导客户清洗清洗池管路和低浓度废液管后恢复正常 【处理结果】：仪器恢复正常 备注：指导等待时间较长 |  | 183 7335 8521 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | XQ-61001133 | #TS000164850 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 炎陵县民康医院（普通合伙） | 90038619 | 技术支持解决 | 2026-01-29 10:12:04 | 2026-01-29 11:31:08 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
衡东县仁和医院BC-2600不分类 | 衡东县仁和医院BC-2600不分类，老师不方便提供序列号 |  | 139 7344 7302 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 |  | #TS000164825 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 衡东县仁和医院 | 60067975 | 派工完成 | 2026-01-29 10:04:14 | 2026-01-29 10:14:59 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
（急）李沧区九水路街道宾川路社区卫生服务站 BC-2900本底异常，堵孔 | 李沧区九水路街道宾川路社区卫生服务站 BC-2900本底异常，堵孔RL-2C103233 |  | 131 6501 9373 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990007 |  | 青岛分公司 |  | #TS000164813 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 李沧区九水路街道宾川路社区卫生服务站 | 90327906 | 技术支持解决 | 2026-01-29 09:58:58 | 2026-01-29 15:22:48 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
丽江市古城区大研街道社区卫生服务中心 BC-2800的电脑怎么调一下 | 丽江市古城区大研街道社区卫生服务中心 BC-2800的电脑怎么调一下，老师不方便提供序列号 |  | 156 8728 0031 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 |  | #TS000164799 | IVD | 血球 | BC-2800 | [7 empty] | 丽江市古城区大研街道社区卫生服务中心 | 90019929 | 派工完成 | 2026-01-29 09:51:40 | 2026-01-29 09:56:39 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
义乌张小红医疗美容医院 BC-2600本底异常 | 义乌张小红医疗美容医院 BC-2600本底异常 |  | 152 1153 7339 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990007 |  | 杭州分公司 | RQ-84124634 | #TS000164780 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 义乌张小红医疗美容医院 | 90059429 | 派工完成 | 2026-01-29 09:45:04 | 2026-01-29 09:52:33 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
海东市乐都区芦花乡中心卫生院bc-5130，咨询配电脑主机是有什么要求， | 海东市乐都区芦花乡中心卫生院bc-5130，咨询配电脑主机是有什么要求，TR-46009755 【故障现象】：咨询配电脑主机是有什么要求 【排查过程】： 硬件配置： CPU：Intel【表情】 1.6GHz及以上 内存：1GB及以上 硬盘空间：160GB及以上 显示器分辨率推荐：1280×1024（普屏）或1680×1050（宽屏） 操作系统： Microsoft Windows 7及以上版本（需配置DVD-ROM） 特殊要求： 若需与实验室信息系统（LIS）通信，外置计算机需配置双网卡。 【处理结果】：已答疑 |  | 150 0365 0812 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 兰州分公司 |  | #TS000164773 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 海东市乐都区芦花乡中心卫生院 | 90298955 | 技术支持解决 | 2026-01-29 09:41:44 | 2026-01-29 10:10:23 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
广州市妇女儿童医疗中心柳州医院IVD / 血球 / BC-5390（SM-73001342）没有溶血剂，开机过程未完成 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院IVD / 血球 / BC-5390（SM-73001342）没有溶血剂，开机过程未完成 【故障现象】：无LEO2溶血剂 【排查过程】：溶血剂管路老化、更换管路，视频指导发现SV05电磁阀管路脱落 安装后故障消除 【处理结果】：仪器恢复正常 |  | 136 0772 0426 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990051 |  | 南宁分公司 |  | #TS000164707 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 | 90052155 | 技术支持解决 | 2026-01-29 09:12:31 | 2026-01-29 09:24:48 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
会泽县田坝乡卫生院BS-430咨询电解质模块能做什么项目 | 会泽县田坝乡卫生院BS-430咨询电解质模块能做什么项目 【故障现象】：咨询电解质模块能做什么项目 【排查过程】：回答疑问电解质模块需要加装能做K,Na，Cl。生化试剂能做Ca，Mg，P 【处理结果】：已答疑 该工单被异常占位不能及时填单封单 |  | 180 8805 7227 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 昆明分公司 | YW-54011371 | #TS000164688 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 会泽县田坝乡卫生院 | 360158 | 技术支持解决 | 2026-01-29 09:06:06 | 2026-01-29 10:57:02 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
通江县永安中心卫生院CL-1200I装载试剂位置脱落 | 通江县永安中心卫生院CL-1200I装载试剂位置脱落，老师表示联系当地工程师一直未处理 |  | 156 8006 3731 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 |  | #TS000164676 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 通江县永安中心卫生院 | 90305125 | 派工完成 | 2026-01-29 08:55:34 | 2026-01-29 08:55:37 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
大庆市第二医院BC-7300[NR] CRP浮子状态异常 | BC-7300[NR] CRP浮子状态异常 【故障现象】： DIL浮子异常【排查过程】： 检查稀释液，稀释液管路无气泡，稀释液接头正常，重启仪器无效【故障定位】：初步判断为负压压力，管路问题，SV002阀 |  | 139 3683 9159 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | DF4-4C000057 | #TS000164657 | IVD | 血球 | BC-7300[NR] CRP | [7 empty] | 大庆市第二医院 | 60032865 | 派工完成 | 2026-01-29 08:47:33 | 2026-01-29 09:11:44 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
齐齐哈尔市碾子山区人民医院CX-9010 | 2026-01-29 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24203328【样本针清洗池排液失败，样本针清洗池排液失败】 渠道工程师已跟进处理，ci dan zan qie feng bi |  | 137 9633 0707 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | GC6-28000051 | #TS000164648 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 齐齐哈尔市碾子山区人民医院 | 314097 | 无需技术支持 | 2026-01-29 08:42:04 | 2026-01-29 10:20:49 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
无锡市第六人民医院 - BC-7500[N] CRP | 有稀释液，但是他报警没有稀释。一。 奔牛人民医院 医学检验科 【故障现象】：DS稀释量不足 【排查过程】：询问重新加载DS稀释液灌注，并执行消除故障重新开机。 【处理结果】：故障已消除 附件: open_api/tid44609/1769646034_44609_f1faf1_media_1769646008541.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769646034_44609_f1faf1_media_1769646008541.jpg?Expires=1780542613&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=W8HuTWZTcmSJR0P%2FA%2BZqa3B1LiY%3D |  | 139 2110 6135 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 苏州分公司 | DB7-34000515 | #TS000164628 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CRP | [7 empty] | 无锡市第六人民医院 | 300182 | 技术支持解决 | 2026-01-29 08:20:31 | 2026-01-29 09:13:25 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
（急）福建中医药大学附属人民医院SC-120拨片装载机构异常 | （急）福建中医药大学附属人民医院SC-120拨片装载机构异常已致电福州分公司检验主管黄聪利跟进处理 |  | 184 5005 0993 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 福州分公司 | SW-2B001093 | #TS000164586 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 福建中医药大学附属人民医院 | 313860 | 派工完成 | 2026-01-29 06:22:12 | 2026-01-29 06:22:16 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
（急）中山大学附属第七医院 BC-7500[NR] CS仪器探头液给的不够导致报警 | （急）中山大学附属第七医院 BC-7500[NR] CS仪器探头液给的不够导致报警已致电深圳分公司检验主管丁晗跟进处理 |  | 198 6858 9945 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 深圳分公司 | DC6-4C004718 | #TS000164585 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 中山大学附属第七医院 | 60105686 | 派工完成 | 2026-01-29 05:53:53 | 2026-01-29 05:53:57 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
（急）武汉市第五医院BS-2800M电极电压超限，报故障 | （急）武汉市第五医院BS-2800M电极电压超限，报故障已致电武汉分公司检验主管刘倪跟进处理 |  | 158 2733 2216 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 武汉分公司 | JP7-43000540 | #TS000164579 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 武汉市第五医院 | 311887 | 派工完成 | 2026-01-29 02:14:29 | 2026-01-29 02:14:33 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
咸阳市第一人民医院MT 8000出故障离心机门打不开 | 咸阳市第一人民医院MT 8000出故障离心机门打不开已致电西安分公司检验主管刘鹏浩跟进，表示不需要下派18292874548老师来电催单，需要工程师尽快联系 |  | 182 9287 4548 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 西安分公司 |  | #TS000164570 | IVD | 生化 | MT 8000 | [7 empty] | 咸阳市第一人民医院 | 305159 | 座席解决 | 2026-01-29 01:22:01 | 2026-01-29 01:22:02 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院BC-6900恢复待机转态 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院BC-6900恢复待机转态 ，（无法提供序列号）不需要工程师回电了，故坐席解决 |  | 185 1534 1155 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000164384 | IVD | 血球 | BC-6900 | [7 empty] | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 | 300420 | 座席解决 | 2026-01-28 21:43:53 | 2026-01-28 21:43:54 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
（急）中国人民解放军空军军医大学第一附属医院CRP-M100该仪器不往轨道上送 | （急）中国人民解放军空军军医大学第一附属医院CRP-M100该仪器不往轨道上送已致电西安分公司检验主管刘鹏浩跟进处理，表示不需要下派工单 |  | 152 0926 7588 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 西安分公司 | TT-1B001209 | #TS000164253 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 | 102031 | 座席解决 | 2026-01-28 20:16:04 | 2026-01-28 20:16:04 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三特
陇南市武都区汉王镇卫生院 BS-430做的结果数值不对 | 陇南市武都区汉王镇卫生院 BS-430做的结果数值不对，需要工程师上门指导，告知老师明天第一时间工程师联系，老师同意 |  | 153 7806 5950 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 兰州分公司 |  | #TS000164211 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | （禁用）陇南市武都区汉王镇卫生院 | 90219599 | 派工完成 | 2026-01-28 19:55:45 | 2026-01-28 19:55:49 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
海东市乐都区芦花乡中心卫生院IVD / 血球 / BC-5130询问需要配置什么电脑 | 海东市乐都区芦花乡中心卫生院IVD / 血球 / BC-5130询问需要配置什么电脑 【故障现象】：咨询血球管理软件系统要求【排查过程】：告知客户系统要求win7.32位系统。【处理结果】：客户确认问题解决。 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 |  | #TS000163880 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 海东市乐都区芦花乡中心卫生院 | 90298955 | 技术支持解决 | 2026-01-28 17:56:38 | 2026-01-28 18:09:30 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 006_微信申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
安康华安医院有限责任公司BS-450软件无法正常启动，启动后设备会报警 | 安康华安医院有限责任公司BS-450软件无法正常启动，启动后设备会报警 【故障现象】：操作软件无法启动 【排查过程】：电脑损坏重装系统软件无法打开 无法确认仪器版本号 【故障定位】：需重装操作软件 【一线建议】：安装操作软件仪器升级 【下派理由】：需现场处理 |  | 135 7271 5578 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 西安分公司 |  | #TS000163576 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 安康华安医院有限责任公司 | 90076106 | 派工完成 | 2026-01-28 16:45:03 | 2026-01-28 17:01:02 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
云南省大理市云龙县长新卫生院BS-430咨询LIS数据传输问题 | 云南省大理市云龙县长新卫生院BS-430咨询LIS数据传输问题 【故障现象】：lis通信上无法传输【排查过程】：指导软件工程师设置通道号，其他传输问题咨询；lis工程师处理。【处理结果】：客户确认咨询问题解决。 |  | 151 2669 0063 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990050 |  | 昆明分公司 |  | #TS000163563 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 云南省大理市云龙县长新卫生院 | 303978 | 技术支持解决 | 2026-01-28 16:43:02 | 2026-01-28 16:58:31 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
光泽县医院 - CX-9010 | 我做年度维护的时候这个一直通过不了怎么办 光泽县医院 医学检验科 渠道工程师咨询，已指导处理 附件: open_api/tid44609/1769589390_44609_1eb5a3_media_1769589366985.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769589390_44609_1eb5a3_media_1769589366985.jpg?Expires=1780542613&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=mRZ1pIXftpwi6dyQfcVnRm6yCHM%3D |  | 138 6009 4744 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  |  |  | 福州分公司 | GC6-41000211 | #TS000163526 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 光泽县医院 | 313709 | 技术支持解决 | 2026-01-28 16:36:24 | 2026-01-28 17:19:56 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
东港市大孤山镇中医院CL-2600I lis传输接收不到数据 | CL-2600I lis传输接收不到数据，无法提供序列号 【故障现象】：lis数据无法传输【排查过程】：指导客户设置通道号，具体位置。【处理结果】：运行测试正常客户确认问题解决。 |  | 131 5415 3440 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000163511 | IVD | 生化 | CL-2600I | [7 empty] | 东港市大孤山镇中医院 | 338133 | 技术支持解决 | 2026-01-28 16:34:16 | 2026-01-28 16:56:10 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
芜湖手足外科医院3000plus数据传输异常 | 3000plus数据传输异常 |  | 055 1646 69976 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990050 |  | 合肥分公司 |  | #TS000163487 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 芜湖市手足外科医院 | 60028634 | 技术支持解决 | 2026-01-28 16:27:55 | 2026-01-29 10:02:21 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
黑龙江省汤原香兰监狱医院BC-3000PLUS本底异常 | 黑龙江省汤原香兰监狱医院BC-3000PLUS本底异常，客户无法提供序列号 贝登-吴良园：多次致电客户联系不上，请下派 |  | 186 4542 4345 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000163345 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 黑龙江省汤原香兰监狱医院 | 310692 | 派工完成 | 2026-01-28 15:58:29 | 2026-01-28 15:58:32 | 59990009 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
平昌县龙岗镇中心卫生院BC-5130连接电脑连接网络 | 平昌县龙岗镇中心卫生院BC-5130连接电脑连接网络 【故障现象】：设备跟工作站无法通信【排查过程】：电脑网口损坏，网络无法通信.更改新的网口，设置IP。【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 191 9655 6143 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990050 |  | 成都分公司 |  | #TS000163314 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 平昌县龙岗镇中心卫生院 | 338552 | 技术支持解决 | 2026-01-28 15:52:50 | 2026-01-28 16:10:57 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
深圳中山妇产医院BriCyte E6询问跟换电脑后有没有系统不兼容情况，询问注意事项 | 深圳中山妇产医院BriCyte E6询问跟换电脑后有没有系统不兼容情况，询问注意事项 TA-89000365，叶丽君 13590366125 【故障现象】：跟换电脑后有没有系统不兼容情况，询问注意事项 【排查过程】：无 【故障定位】：无 【一线建议】：安装MRFlow前关闭防火墙 → ② 完成软件安装后以用服权限登录 → ③ 根据提示选择备份/恢复 → ④ 检查配置一致性并重启软件 【下派理由】：现场支持 |  | 135 9036 6125 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 深圳分公司 |  | #TS000163301 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 深圳中山妇产医院 | 90353827 | 派工完成 | 2026-01-28 15:49:40 | 2026-01-28 16:02:34 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
云南省大理市云龙县长新卫生院BC-5130咨询端口协议问题 | 云南省大理市云龙县长新卫生院BC-5130咨询端口协议问题 【故障现象】：lis无法连接 【排查过程】：设置IP地址，端口5100,lis解析工具作为客户端使用 【处理结果】：用解析工具作为客户端能够连接，问题解决，沟通lis检查接口信息 来电咨询端口，已告知端口5100，客户问题已解决 |  | 151 2669 0063 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 昆明分公司 | TR-27007194 | #TS000163162 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 云南省大理市云龙县长新卫生院 | 303978 | 技术支持解决 | 2026-01-28 15:22:09 | 2026-01-28 15:27:13 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
同腾新创（苏州）科技有限公司bs-240，咨询检测问题， | 同腾新创（苏州）科技有限公司bs-240，咨询检测问题，未提供序列号 【故障现象】：需要知道试剂的检查方法学 【排查过程】：询问那钟试剂 查询资料 【处理结果】：通过微信发送客户 |  | 173 0219 9086 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 苏州分公司 |  | #TS000163159 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 同腾新创（苏州）科技有限公司 | 90341886 | 技术支持解决 | 2026-01-28 15:21:13 | 2026-01-28 17:03:41 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
东莞市大朗黎贝岭社区卫生服务站BC-5350 CRP提示乳胶试剂温度异常 | 东莞市大朗黎贝岭社区卫生服务站BC-5350 CRP提示乳胶试剂温度异常，DD8-38000062 故障现象】：乳胶试剂温度异常【排查过程】：乳胶试剂温度偏高，指导客户清理防尘网，温度正常。【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 135 3845 2881 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 |  | #TS000163147 | IVD | 血球 | BC-5350 CRP | [7 empty] | 东莞市大朗黎贝岭社区卫生服务站 | 90344297 | 技术支持解决 | 2026-01-28 15:18:39 | 2026-01-28 15:38:18 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
青冈县人民医院CX-9000 | 2026-01-28 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11302037【横向进给Z向机构复位异常，横向进给Z向机构动作异常】,11301040【横向进给X向机构复位异常，横向进给X向机构动作异常】 工程师已在现场处理，此单暂且封闭 |  | 156 3653 3222 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | GC8-26000037 | #TS000163018 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 青冈县人民医院 | 60032121 | 无需技术支持 | 2026-01-28 14:51:33 | 2026-01-28 15:48:14 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
随县唐县镇中心卫生院BS-450生化系统进不去 | 随县唐县镇中心卫生院BS-450生化系统进不去 【故障现象】： 客户反馈电脑程序无法进入【排查过程】： 客户告知目前医院断电，无法看到故障，工程师跟进 【故障定位】： 客户告知目前医院断电，无法看到故障，工程师跟进。【一线建议】： 客户告知目前医院断电，无法看到故障，工程师跟进。【下派理由】： 客户告知目前医院断电，无法看到故障，工程师跟进。 |  | 187 2797 0746 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 | YV-19002248 | #TS000162894 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 随县唐县镇中心卫生院 | 60067895 | 派工完成 | 2026-01-28 14:25:27 | 2026-01-28 14:31:24 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
深圳知因细胞生物科技有限公司BC-5120需要试剂条码 | BC-5120需要试剂条码，无法提供序列号 【故障现象】：DF溶血剂试剂过期 【排查过程】：超过开瓶有效期，告知客户过期试剂使用存在风险。重新更换新试剂 【处理结果】：解决客户问题 |  | 182 2488 2323 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 |  | #TS000162892 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 深圳知因细胞生物科技有限公司 | 90240350 | 技术支持解决 | 2026-01-28 14:25:10 | 2026-01-28 14:35:36 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
吉林市妇产医院CL-6000I结果偏高 | CL-6000I结果偏高 【故障现象】：假阳性偏高 【排查过程】：客户反馈更久没进行吸废针清洗、最近质控也异常 【故障定位】：现场检查磁分离盘、维护吸废针、各针清洗情况确认 【一线建议】：需现场处理 【下派理由】：需现场处理 |  | 150 4321 0318 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990050 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000162849 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 吉林市妇产医院 | 313271 | 派工完成 | 2026-01-28 14:14:47 | 2026-01-28 14:28:30 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
日土县人民医院CL-2000i提示sdm停止 | W5-52002651 CL-2000i提示sdm停止 【故障现象】：SDM轨道停止，无法恢复【排查过程】：排查发现设备外部串口，松动，重新插拔系统恢复正常。【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 173 4528 0620 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 |  | #TS000162825 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 日土县人民医院 | 323080 | 技术支持解决 | 2026-01-28 14:05:34 | 2026-01-28 14:20:40 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
长乐吴航街道社区卫生服务中心BS-830质控软件不能编辑 | BS-830质控软件不能编辑，无法提供序列号 【故障现象】：需要编辑质控数据增加为做质控日期的质控数据 【排查过程】：科室想要增加漏做质控日期的质控数据 【处理结果】：告知无法更改质控数据和补做以前日期的质控数据 |  | 152 8012 1867 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 福州分公司 |  | #TS000162628 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 长乐吴航街道社区卫生服务中心 | 60057910 | 技术支持解决 | 2026-01-28 13:04:55 | 2026-01-28 13:14:56 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
昌吉市榆树沟乡卫生院IVD / 凝血仪器 / LBY-XC40B需要接电脑吗用什么管子何耗材 | 昌吉市榆树沟乡卫生院IVD / 凝血仪器 / LBY-XC40B需要接电脑吗用什么管子何耗材（GD9-2B000056） 已向客户解答血沉所需物料 |  |  |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 |  | #TS000162530 | IVD | 凝血仪器 | LBY-XC40B | [7 empty] | 昌吉市榆树沟乡卫生院 | 60040808 | 技术支持解决 | 2026-01-28 12:37:28 | 2026-01-28 12:45:59 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 006_微信申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一丙
甘肃泾川县玉都中心卫生院BS-430测不出数值 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院BS-430测不出数值，无法提供序列号 |  | 138 3034 1590 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 |  | #TS000162391 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 | 319293 | 派工完成 | 2026-01-28 11:58:31 | 2026-01-28 12:20:20 | 59990008 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
新疆维吾尔自治区职业病医院MC-82仪器故障 | 新疆维吾尔自治区职业病医院MC-82仪器故障 【故障现象】： 机器内部卡滞【排查过程】：报警回收盒未放到位，无法恢复。【故障定位】：报警回收盒未放到位，无法恢复。【一线建议】： 排查相关组件【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 177 2688 0008 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | DC9-3A000046 | #TS000162339 | IVD | 血球 | MC-82 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区职业病医院 | 301247 | 派工完成 | 2026-01-28 11:43:39 | 2026-01-28 11:52:47 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
上海交通大学医学院附属新华医院 BC-6800PLUS咨询区间检测数值问题 | 上海交通大学医学院附属新华医院 BC-6800PLUS咨询区间检测数值问题 【故障现象】： 客户咨询区域检测范围【排查过程】： 客户咨询区域检测范围。【下派理由】： 客户咨询区域检测范围，需要临床代表跟进 |  | 131 6252 1060 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990009 |  | 上海分公司 |  | #TS000162331 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 311715 | 派工完成 | 2026-01-28 11:41:38 | 2026-01-28 11:45:37 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
湖南省沅陵县借母溪中心卫生院BC-2600偏转电机故障 | 湖南省沅陵县借母溪中心卫生院BC-2600偏转电机故障 |  | 180 7557 3912 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 | RQ-64119071 | #TS000162320 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 湖南省沅陵县借母溪中心卫生院 | 324992 | 派工完成 | 2026-01-28 11:38:11 | 2026-01-28 15:39:04 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
深圳中山妇产医院BriCyte E6询问跟换电脑后有没有系统不兼容情况，询问注意事项 | 深圳中山妇产医院BriCyte E6询问跟换电脑后有没有系统不兼容情况，询问注意事项 TA-89000365，叶丽君 13590366125，重新建单 |  | 135 9036 6125 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 深圳分公司 |  | #TS000162264 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 深圳中山妇产医院 | 90353827 | 座席解决 | 2026-01-28 11:24:45 | 2026-01-28 15:49:07 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
甘肃泾川县玉都中心卫生院BS-430测不出数值 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院BS-430测不出数值，无法提供序列号 【故障现象】：封闭430试剂倒瓶用，测试量不刷新 【排查过程】：确认试剂倒瓶使用，试剂列表可测项目数不刷新 【故障定位】：条码可测数用完 【一线建议】：现场排查 【下派理由】：建议现场排查 |  | 138 3034 1590 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 |  | #TS000162247 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 | 319293 | 派工完成 | 2026-01-28 11:18:13 | 2026-01-28 11:37:49 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
珠海科域生物工程股份有限公司BC-10血液质控hgb值偏移 | 珠海科域生物工程股份有限公司BC-10血液质控hgb值偏移 客户电话一直占线 贝登-吴良园：请封闭工单 |  | 136 7276 0527 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 广州分公司 | UH-0B003553 | #TS000162240 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 珠海科域生物工程股份有限公司 | 90250127 | 座席解决 | 2026-01-28 11:16:31 | 2026-01-28 15:59:44 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
封丘艾格眼科医院BC-3000Plus值偏高 | 封丘艾格眼科医院BC-3000Plus值偏高 |  | 134 6235 9189 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990008 |  | 郑州分公司 | RJ-66122698 | #TS000162189 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 封丘艾格眼科医院 | 60101383 | 派工完成 | 2026-01-28 11:04:15 | 2026-01-28 15:39:32 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
长阳惠康医院IVD / 生化 / BS-360S多个样本同时检测的同时2号样本的甘油酸酯会偏高 | 长阳惠康医院IVD / 生化 / BS-360S多个样本同时检测的同时2号样本的甘油酸酯会偏高 无法提供序列号 【故障现象】：多项目测试TG偏高 【排查过程】：指导客户清洗搅拌杆样本针、检查注射器 加强强化清洗维护 【处理结果】：客户需要观察使用 不派单 |  | 191 7137 9262 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 |  | #TS000162152 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 长阳惠康医院 | 60113852 | 技术支持解决 | 2026-01-28 10:52:41 | 2026-01-28 11:58:16 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
怀化市新晃县鱼市镇卫生院BC-5000液体压力超载 | 怀化市新晃县鱼市镇卫生院BC-5000液体压力超载 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机 【处理结果】：重新开机正常 |  | 193 7500 0180 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 | SS-77004633 | #TS000162119 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 怀化市新晃县鱼市镇卫生院 | 310148 | 技术支持解决 | 2026-01-28 10:42:51 | 2026-01-28 11:32:38 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
淳安千岛湖億美医疗投资管理有限公司IVD / 生化 / BS-490跟换光源灯数值太高,发现是有漏液情况，有个电工在操作需要远程指导 | 淳安千岛湖億美医疗投资管理有限公司IVD / 生化 / BS-490跟换光源灯数值太高,发现是有漏液情况，有个电工在操作需要远程指导 YN77000444 等待客户验证20 故障现象】：光源灯数值高【排查过程】：清洗机构溢流导致光源灯异常，第一洗吸液针堵针，反应盘溢流，指导客户擦拭，疏通堵针。【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 199 9541 5235 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 杭州分公司 | YN-77000444 | #TS000162114 | IVD | 生化 | BS-490 | [7 empty] | 淳安千岛湖億美医疗投资管理有限公司 | 90051425 | 技术支持解决 | 2026-01-28 10:41:36 | 2026-01-28 11:28:01 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
西丰康之健综合门诊部BC-10（UH-17005046）提示条码过期，需要新的条码 | 西丰康之健综合门诊部BC-10（UH-17005046）提示条码过期，需要新的条码 吴良园：关单 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 沈阳分公司 | UH-17005046 | #TS000162086 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 西丰康之健综合门诊部 | 90301840 | 座席解决 | 2026-01-28 10:31:41 | 2026-01-28 15:58:01 | 59990051 | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 其他
乐陵中康瑞泰医院有限公司IVD / 血球 / BC-5380（RF-04103872）显示温度异常，之前可以消除故障现在不行 | 乐陵中康瑞泰医院有限公司IVD / 血球 / BC-5380（RF-04103872）显示温度异常，之前可以消除故障现在不行 【故障现象】：显示温度异常，之前可以消除故障现在不行 【排查过程】：科室无空调只有加热器，查看状态环境温度为8.5度，告知仪器工作环境温度在15-30度，运行温度为10-40度。 【处理结果】：待温度提高问题解决 |  | 186 0640 6508 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 济南分公司 | RF-04103872 | #TS000162048 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 乐陵中康瑞泰医院有限公司 | 90201760 | 技术支持解决 | 2026-01-28 10:15:57 | 2026-01-28 10:32:14 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
通许县妇幼保健院BC-5180 CRP需要新的溶血剂条码 | 通许县妇幼保健院BC-5180 CRP需要新的溶血剂条码 无法提供序列号 【故障现象】：需要溶血剂试剂条码 【排查过程】：试剂11-28日开瓶超过两个月 告知使用过期试剂存在风险 【处理结果】：客户认可 |  | 135 9876 6122 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 |  | #TS000162027 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 通许县妇幼保健院 | 60044970 | 技术支持解决 | 2026-01-28 10:07:56 | 2026-01-28 10:15:28 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
南京贝登医疗股份有限公司 - BC-2600 | 显示器故障，看不清，做完血常规以后显示HGB调整， 南京贝登医疗股份有限公司 全科医疗科 附件: open_api/tid44609/1769565035_44609_1de4d4_media_1769564991995.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769565035_44609_1de4d4_media_1769564991995.jpg?Expires=1780542614&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=9lx%2Bxwrnh%2Fgw3LGCnTrWK2HwvaE%3D open_api/tid44609/1769565035_44609_aa1033_media_1769564997680.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769565035_44609_aa1033_media_1769564997680.jpg?Expires=1780542614&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Sjz8yF%2FK4eivz3Mo%2FTMLW7vUZfU%3D open_api/tid44609/1769565036_44609_9116cc_media_1769564997680.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769565036_44609_9116cc_media_1769564997680.jpg?Expires=1780542614&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=eUFW5JbXs4vWwxvuYrOkAlSadSE%3D |  | 189 8328 2729 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  |  |  | 南京分公司 | RQ-87125468 | #TS000161977 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 南京贝登医疗股份有限公司 | 60093013 | 技术支持解决 | 2026-01-28 09:50:29 | 2026-01-28 15:52:37 | 1-三分类血球（热线-晚） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接
杭州湃莱生物科技有限公司IVD / 血球 / BC-10（UH-3B011115）真空压力异常，漏液 | 杭州湃莱生物科技有限公司IVD / 血球 / BC-10（UH-3B011115）真空压力异常，漏液 |  | 166 0432 0243 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 杭州分公司 | UH-3B011115 | #TS000161962 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 杭州湃莱生物科技有限公司 | 90354442 | 派工完成 | 2026-01-28 09:46:45 | 2026-01-28 09:46:48 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
泰安爱尔光明医院BS-450需要维护保养 | 泰安爱尔光明医院BS-450需要维护保养 转赵月香 |  | 153 1527 7522 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 济南分公司 | YV-96000436 | #TS000161945 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 泰安爱尔光明医院 | 60082713 | 座席解决 | 2026-01-28 09:42:09 | 2026-01-28 09:42:10 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
成都市第六人民医院青龙分院BC-5180 CRP乳胶试剂仓门无法完全关上，提示仓门打开 | 成都市第六人民医院青龙分院BC-5180 CRP乳胶试剂仓门无法完全关上，提示仓门打开 【故障现象】：胶试剂仓门无法完全关上 【排查过程】：取出乳胶试剂，活动仓门组件 【处理结果】：处理后正常 |  | 177 4805 1706 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 | SU-03005014 | #TS000161874 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 成都市第六人民医院青龙分院 | 90198767 | 技术支持解决 | 2026-01-28 09:08:12 | 2026-01-28 09:21:30 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
衡南县松江乡卫生院BC-5130有溶血剂显示没有 | BC-5130有溶血剂显示没有 【故障现象】：LH溶血剂加不进去【排查过程】：软件余量正常 ，试剂新换，更换后加不进去.重启后正常。【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 155 8025 3040 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | TR-46009734 | #TS000161833 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 衡南县松江乡卫生院 | 60045113 | 技术支持解决 | 2026-01-28 08:34:08 | 2026-01-28 08:58:39 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
黑龙江省汤原香兰监狱医院BC-5180CRP管路故障 | 黑龙江省汤原香兰监狱医院BC-5180CRP管路故障，客户无法提供序列号 |  | 186 4542 4345 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000161830 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 黑龙江省汤原香兰监狱医院 | 310692 | 派工完成 | 2026-01-28 08:31:31 | 2026-01-28 08:31:34 | 59990009 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
黑龙江省汤原香兰监狱医院BC-3000PLUS本底异常 | 黑龙江省汤原香兰监狱医院BC-3000PLUS本底异常，客户无法提供序列号 已新建工单，此单封闭 |  | 186 4542 4345 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000161829 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 黑龙江省汤原香兰监狱医院 | 310692 | 座席解决 | 2026-01-28 08:30:41 | 2026-01-28 15:58:54 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
福安市人民医院CL-6000i | 2026-01-28 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 已经电话指导，不用派单 |  | 189 3737 5824 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 福州分公司 | BB3-22002523 | #TS000161817 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 福安市人民医院 | 90356554 | 无需技术支持 | 2026-01-28 08:16:04 | 2026-01-28 08:36:10 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
上海市宝山区吴淞中心医院IVD / 生化 / CL-2600I质控架子卡在里面了运动异常一直在报警 | 上海市宝山区吴淞中心医院IVD / 生化 / CL-2600I质控架子卡在里面了运动异常一直在报警 |  | 177 0183 9559 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 上海分公司 | BL2-5B001291 | #TS000161808 | IVD | 生化 | CL-2600I | [7 empty] | 上海市宝山区吴淞中心医院 | 311739 | 派工完成 | 2026-01-28 08:02:41 | 2026-01-28 08:02:45 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
（急）墨玉县爱理阿亚提医院IVD / 血球 / BC-5380仪器报警显示稀释液不足二维码弄丢了 | （急）墨玉县爱理阿亚提医院IVD / 血球 / BC-5380仪器报警显示稀释液不足二维码弄丢了 转新疆分公司检验主管孙涛18665931478协助跟进，无法拨通号码已转RTS紧急接口人-何毅 老师二次来电催促工程师，已转至RTS紧急接口人-何毅 |  | 180 9488 2699 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | RF-34107075 | #TS000161787 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 墨玉县爱理阿亚提医院 | 60089286 | 座席解决 | 2026-01-28 03:01:12 | 2026-01-28 03:01:15 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）西安市中心医院IVD / 生化 / BS-2000仪器数据传输错误 | （急）西安市中心医院IVD / 生化 / BS-2000仪器数据传输错误 转西安分公司检验主管刘鹏浩15090108638协助跟进 老师二次来电催促已致电检验主管协助跟进 |  | 186 2939 9561 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 西安分公司 | YG-79000150 | #TS000161786 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 西安市中心医院 | 304996 | 派工完成 | 2026-01-28 02:38:44 | 2026-01-28 02:38:48 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
澧县中医医院IVD / 生化 / BS-1000M样本通道异常 | 澧县中医医院IVD / 生化 / BS-1000M样本通道异常 转长沙分公司检验主管张展灿18665931558协助跟进，未能拨通检验主管的电话，已转RTS紧急接口人-何毅 朱老师已联系负责仪器的徐工，问题已解决，封单 |  | 199 7365 4933 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 长沙分公司 | FU5-53000753 | #TS000161725 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 澧县中医医院 | 102360 | 座席解决 | 2026-01-27 23:44:33 | 2026-01-27 23:44:37 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
（急）射阳县中医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS仪器报警废液满了，开机未初始化 | （急）射阳县中医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS仪器报警废液满了，开机未初始化 转南京分公司检验主管毛佩18589025204协助跟进 |  | 176 2665 2062 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 南京分公司 | DC6-46004140 | #TS000161595 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 射阳县中医院 | 312640 | 派工完成 | 2026-01-27 21:26:43 | 2026-01-27 21:26:47 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
（急）广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）IVD / 生化 / CL-6000I仪器故障错误纠正 | （急）广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院）IVD / 生化 / CL-6000I仪器故障错误纠正 转广州分公司检验主管赵凯18575686175协助跟进 |  | 133 7665 0375 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 广州分公司 | BB3-05001487 | #TS000161517 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 广州医科大学附属清远医院（清远市人民医院） | 306879 | 派工完成 | 2026-01-27 20:37:08 | 2026-01-27 20:37:12 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
仪器报警仪器可能存在老化问题可能麻烦看看是不是需要保养 | 仪器报警仪器可能存在老化问题可能麻烦看看是不是需要保养 |  | 150 1596 4275 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 苏州分公司 | YX-16004408 | #TS000161411 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 江苏关怀医疗科技（集团）有限公司 | 90390118 | 派工完成 | 2026-01-27 19:38:12 | 2026-01-27 19:38:16 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
茂名市质量计量监督检测所 BS-1000M咨询生化仪吸光度问题 | 茂名市质量计量监督检测所 BS-1000M咨询生化仪吸光度问题 |  | 182 1134 3221 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 广州分公司 |  | #TS000161302 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 茂名市质量计量监督检测所 | 90407722 | 派工完成 | 2026-01-27 18:53:35 | 2026-01-27 18:53:38 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
临潭县长川卫生院BS-360S仪器故障 | 临潭县长川卫生院BS-360S仪器故障，不愿意告知具体问题 |  | 199 5732 7726 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | BB6-96000906 | #TS000161210 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 临潭县长川卫生院 | 90098625 | 派工完成 | 2026-01-27 18:18:16 | 2026-01-27 18:21:10 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
衡水市桃城区华府门诊BC-10堵孔 | 衡水市桃城区华府门诊BC-10堵孔 |  | 176 3185 5220 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 石家庄分公司 | UH-44012551 | #TS000161124 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 衡水市桃城区华府门诊 | 90363593 | 派工完成 | 2026-01-27 17:50:03 | 2026-01-27 17:59:28 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
桂林惠宁医院 - BC-5120 | 机器有点不灵敏 桂林惠宁医院 信息科 回电后客户说没报修，多方确认后就是没报修，工单关闭 |  | 137 8833 3256 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 南宁分公司 | TQ-0B003763 | #TS000160711 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 桂林惠宁医院 | 90226732 | 无需技术支持 | 2026-01-27 16:23:39 | 2026-01-27 16:37:27 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一丙
新疆阿克苏农一师十四团医院BC-6100检测不到试管架 | BC-6100检测不到试管架 【故障现象】：检测不到试管架【排查过程】：以前出现过此问题，擦拭光耦后可以用。现在又出现这个问题，老师希望能换个新的光耦。【处理结果】：工单下派，工程师尽快联系，老师着急 |  | 137 7975 8862 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | TV-21000494 | #TS000160705 | IVD | 血球 | BC-6100 | [7 empty] | 新疆阿克苏农一师十四团医院 | 317522 | 派工完成 | 2026-01-27 16:21:23 | 2026-01-27 16:28:26 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
射洪太乙镇中心卫生院（禁用）IVD / 血球 / BC-5385 CRP需要LIS协议 | 射洪太乙镇中心卫生院（禁用）IVD / 血球 / BC-5385 CRP需要LIS协议，无法提供序列号，客户代码禁用，如需下派请提交呼叫中心 【故障现象】：需要lis协议 【排查过程】：已加微信发送通讯协议 【处理结果】：问题已处理 |  | 181 2332 3732 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 |  | #TS000160691 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-01-27 16:17:39 | 2026-01-27 16:24:35 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
武威市凉州区永昌中心卫生院白细胞不出结果 | BC-5180白细胞不出结果 【故障现象】：偶发WBC结果为* 【排查过程】：查看特殊信息，定位问题通道 ，排查试剂，管路，气泡 【处理结果】：打气泡管路堵，排堵后一切正常 |  | 151 9353 3725 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 | RG-33105979 | #TS000160679 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 武威市凉州区永昌中心卫生院 | 334808 | 技术支持解决 | 2026-01-27 16:15:24 | 2026-01-27 16:57:45 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
策勒县恰哈乡卫生院BS-830需要安装软件 | 策勒县恰哈乡卫生院BS-830需要安装软件 转彭丽娟 |  | 180 3480 8216 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | BA6-56005218 | #TS000160605 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 策勒县恰哈乡卫生院 | 90030693 | 座席解决 | 2026-01-27 16:02:10 | 2026-01-27 16:02:11 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
酒泉同康中西医结合医院 C2000-A反应杯异常 | 酒泉同康中西医结合医院 C2000-A反应杯异常 工程师咨询，双针脱落，申请双针现场处理 |  | 187 0691 0019 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 | 106-AT-83000039 | #TS000160559 | IVD | 凝血仪器 | C2000-A | [7 empty] | 酒泉同康中西医结合医院 | 60081729 | 派工完成 | 2026-01-27 15:53:04 | 2026-01-27 16:19:28 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
萨尔阔布乡中心卫生院IVD / 生化 / BS-480（YM-6C000927）光源灯强度太高 | 萨尔阔布乡中心卫生院IVD / 生化 / BS-480（YM-6C000927）光源灯强度太高 |  | 198 8299 7457 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | YM-6C000927 | #TS000160549 | IVD | 生化 | BS-480 | [7 empty] | 萨尔阔布乡中心卫生院 | 360573 | 派工完成 | 2026-01-27 15:51:30 | 2026-01-27 15:51:37 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
（急）宁乡爱尔眼科医院BC-2800项目数值偏高 | 宁乡爱尔眼科医院BC-2800项目数值偏高 老师18163799529来电催促，有个结果要发，需要快一点。转吴良园 |  | 173 7807 8263 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | RP-83119236 | #TS000160501 | IVD | 血球 | BC-2800 | [7 empty] | 宁乡爱尔眼科医院 | 90066403 | 派工完成 | 2026-01-27 15:42:08 | 2026-01-27 16:33:56 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
北京生泰尔集团IVD / 生化 / BS-180（XA-59001225）反应盘单元结果错误，旋转错误，丢步，主控单元结果错误 | 北京生泰尔集团IVD / 生化 / BS-180（XA-59001225）反应盘单元结果错误，旋转错误，丢步，主控单元结果错误 |  | 189 1178 3832 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 北京分公司 | XA-59001225 | #TS000160442 | IVD | 生化 | BS-180 | [7 empty] | 北京生泰尔集团 | 90047093 | 派工完成 | 2026-01-27 15:29:10 | 2026-01-27 15:29:14 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
松原美年大健康健康管理有限公司宁江区门诊部BS-800M提示扫描的信息不存在 | 松原美年大健康健康管理有限公司宁江区门诊部BS-800M提示扫描的信息不存在 【故障现象】：双向lis无法识别条码 【排查过程】：查看lislog 接口程序问题需重新更改接口 【处理结果】：lis接口问题 |  | 151 4166 0554 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 | XP-34002543 | #TS000160426 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 松原美年大健康健康管理有限公司宁江区门诊部 | 60092843 | 技术支持解决 | 2026-01-27 15:26:02 | 2026-01-27 16:35:52 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
呼伦贝尔市那吉镇济民医院IVD / 生化 / BS-360S做质控的图总是不达标，超范围的 | 呼伦贝尔市那吉镇济民医院IVD / 生化 / BS-360S做质控的图总是不达标，超范围的 无法提供序列号 18697482018来电反馈需要工程师加微信，微信号：15947761957 未解决-派工 【故障现象】：UA结果偏低 【排查过程】：检查注射器无漏液，搅拌杆运转正常 【故障定位】：排查加样系统，光源系统，定标，质控品。 【一线建议】：排查加样系统源系统，定标，质控品 【下派理由】：需要现场排查。去现场前先电联老师 |  | 186 9748 2018 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000160362 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 呼伦贝尔市那吉镇济民医院 | 90353180 | 派工完成 | 2026-01-27 15:13:36 | 2026-01-27 16:44:56 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
孝昌县人民医院孝昌县第一人民医院BC-5390 CRP一直报警红灯 | 孝昌县人民医院孝昌县第一人民医院BC-5390 CRP一直报警红灯 【故障现象】：报警温度低【排查过程】：科室温度低于15度导致的报警，开空调，室温升高后故障消除【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 178 3594 1260 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990006 |  | 武汉分公司 | ST-92002299 | #TS000160333 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 孝昌县人民医院孝昌县第一人民医院 | 60029290 | 技术支持解决 | 2026-01-27 15:08:23 | 2026-01-27 15:41:22 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
竹山县深河乡卫生院BS-1160M电源键不亮 | 竹山县深河乡卫生院BS-1160M电源键不亮 【故障现象】：电源键不亮 【排查过程】：内置电脑电源接触不良 更换插座后指示灯亮电脑上电 无法进入电脑主界面 【故障定位】：电源接触不良导致电脑无法正常开机 【一线建议】：重装电脑系统 【下派理由】：客户无法自行解决 |  | 157 7109 6929 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | FU7-56000025 | #TS000160331 | IVD | 生化 | BS-1160M | [7 empty] | 竹山县深河乡卫生院 | 60088253 | 派工完成 | 2026-01-27 15:07:05 | 2026-01-27 15:23:02 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
湖南省汨罗市新市镇卫生院BS-830肌红蛋白校准品参考值 | 湖南省汨罗市新市镇卫生院BS-830肌红蛋白校准品参考值 【故障现象】：不清楚肌红蛋白校准品参考值如果查看 【排查过程】：帮查校准品靶值 【处理结果】：问题解决 |  | 185 6903 8190 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 长沙分公司 | BA6-1C001929 | #TS000160303 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 湖南省汨罗市新市镇卫生院 | 90320828 | 技术支持解决 | 2026-01-27 15:03:18 | 2026-01-27 15:23:39 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
巴藏乡卫生院IVD / 血球 / BC-5130（TR-06004444）检测结果无法传输到系统，提示网络连接错误 | 巴藏乡卫生院IVD / 血球 / BC-5130（TR-06004444）检测结果无法传输到系统，提示网络连接错误 【故障现象】：小五结果无法传输到数据管理软件【排查过程】：指导客户更改电脑的IP地址后传输正常【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 189 9369 1160 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 | TR-06004444 | #TS000160286 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 巴藏乡卫生院 | 90166232 | 技术支持解决 | 2026-01-27 14:59:36 | 2026-01-27 15:18:46 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
乐清虹丰医院IVD / 凝血仪器 / C3280报警：保护盖未关闭 | 乐清虹丰医院IVD / 凝血仪器 / C3280报警：保护盖未关闭 无法提供序列号 保护盖传感器脱落，指导重新装上后恢复 |  | 136 6878 2086 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990051 |  | 杭州分公司 |  | #TS000160166 | IVD | 凝血仪器 | C3280 | [7 empty] | 乐清虹丰医院 | 318826 | 技术支持解决 | 2026-01-27 14:32:13 | 2026-01-27 15:11:58 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
保山市疾病预防控制中心BS-600出报告咨询模版审核人修改 | 保山市疾病预防控制中心BS-600出报告咨询模版审核人修改 老师来电咨询如何增加科室和医生，已电话指导添加完毕 客户确认问题解决 |  | 189 8751 2526 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990006 |  | 昆明分公司 | YS-08001575 | #TS000159904 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 保山市疾病预防控制中心 | 90167859 | 技术支持解决 | 2026-01-27 13:24:29 | 2026-01-27 13:30:29 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
东莞虎门爱尔眼科医院有限公司BS-360E不出结果 | 东莞虎门爱尔眼科医院有限公司BS-360E不出结果 【故障现象】：底物耗尽 【排查过程】：指导客户进行稀释重测（申请-选择项目-选项-稀释设置） 【处理结果】：重测后结果正常 |  | 151 1850 9693 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 深圳分公司 | BA1-43002493 | #TS000159882 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 东莞虎门爱尔眼科医院有限公司 | 90269321 | 技术支持解决 | 2026-01-27 13:15:15 | 2026-01-27 14:52:30 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
梅河口广济泌尿外科医院BC-2600需要证明使用年限的凭证，需要电子版说明书 | 梅河口广济泌尿外科医院BC-2600需要证明使用年限的凭证，需要电子版说明书 转王照暄 |  | 130 0635 5899 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 | RQ-4B115044 | #TS000159839 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 梅河口广济泌尿外科医院 | 90029638 | 座席解决 | 2026-01-27 12:55:09 | 2026-01-27 12:55:10 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
新疆生产建设兵团第十一师医院IVD / 血球 / BC-5180机之后显示检测不了 | 新疆生产建设兵团第十一师医院IVD / 血球 / BC-5180机之后显示检测不了 无法提供序列号 【故障现象】：WBC堵孔 【排查过程】：指导进入服务维护保养，进行WBC 通路浸泡 【处理结果】：仪器恢复正常 |  | 166 9952 2304 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 |  | #TS000159810 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆生产建设兵团第十一师医院 | 373743 | 技术支持解决 | 2026-01-27 12:44:30 | 2026-01-27 13:19:34 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
（急）河北总队医院(河北石家庄武警医院）BA-88A想重启使用，现在开不了机，缺少配线，希望工程师直接上门（WR-58000221T） | 河北总队医院(河北石家庄武警医院）BA-88A想重启使用，现在开不了机，缺少配线，希望工程师直接上门（WR-58000221T） |  | 157 3369 3615 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000159601 | IVD | 生化 | BA-88A | [7 empty] | 河北总队医院(河北石家庄武警医院） | 90407634 | 派工完成 | 2026-01-27 11:46:46 | 2026-01-27 11:46:50 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
玉门市柳湖镇卫生院BC-5390结果显示值低 | 玉门市柳湖镇卫生院BC-5390结果显示值低，序列号：SM-58000882 【故障现象】：已购校准品，咨询校准方法 【排查过程】：指导本底确认重复性确认，然后校准 【处理结果】：校准后验证合格 |  | 188 9358 8652 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 兰州分公司 |  | #TS000159587 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 玉门市柳湖镇卫生院 | 90352984 | 技术支持解决 | 2026-01-27 11:39:37 | 2026-01-27 11:52:40 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
重庆市永川区人民医院CL-8000I咨询试剂问题 | 重庆市永川区人民医院CL-8000I咨询试剂问题 张瑞博：已电话处理，烦请封单 |  | 159 2307 7236 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 重庆分公司 | BH3-48000965 | #TS000159561 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 重庆市永川区人民医院 | 305726 | 座席解决 | 2026-01-27 11:34:28 | 2026-01-27 14:03:07 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
郧西县中医医院CL-2000i真空不足 | 郧西县中医医院CL-2000i真空不足 【故障现象】：真空不足【排查过程】：故障无法消除，大概率为真空泵故障【处理结果】：工单下派，工程师联系医院处理。 |  | 189 6394 1260 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 | YB-14001757 | #TS000159543 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 郧西县中医医院 | 311982 | 派工完成 | 2026-01-27 11:29:48 | 2026-01-27 11:35:40 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
尚志市人民医院 BC-6800报压力报警 | 尚志市人民医院 BC-6800报压力报警 【故障现象】：-40压力报警 【排查过程】：偶发故障 可以消除 报单老师不在科室需现场检修 【故障定位】：检查气源、管路、阀门接头 【一线建议】：申请管路、阀门备用 【下派理由】：需现场检修 |  | 151 1452 5255 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 | SH-02003426 | #TS000159538 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 尚志市人民医院 | 314065 | 派工完成 | 2026-01-27 11:28:43 | 2026-01-27 11:50:58 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
甘肃省甘南州迭部县卡坝乡卫生院BC-5130更换了LH试剂仍提示无试剂 | 甘肃省甘南州迭部县卡坝乡卫生院BC-5130更换了LH试剂仍提示无试剂，未提供序列号 【故障现象】：无LH溶血素 【排查过程】：管路堵，指导排堵 【处理结果】：排堵后正常 |  | 135 1942 9933 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990004 |  | 兰州分公司 |  | #TS000159476 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 迭部县卡坝乡卫生院 | 90247317 | 技术支持解决 | 2026-01-27 11:09:15 | 2026-01-27 12:02:43 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
山西运城黄河中医肝胃病医院IVD / 血球 / BC-2600（RQ-66119688）液路一直在初始化 | 山西运城黄河中医肝胃病医院IVD / 血球 / BC-2600（RQ-66119688）液路一直在初始化 |  | 155 8197 8833 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 太原分公司 |  | #TS000159416 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 山西运城黄河中医肝胃病医院 | 328756 | 派工完成 | 2026-01-27 10:46:28 | 2026-01-27 13:21:45 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
洛浦县人民医院CL-6000i | 2026-01-27 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01004【M1：样本针垂直运动碰撞，具体位置：加样位】 |  | 186 9085 4801 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 新疆分公司 | BB3-99000834 | #TS000159368 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 洛浦县人民医院 | 301402 | 无需技术支持 | 2026-01-27 10:29:33 | 2026-01-27 15:25:23 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
大安卫生院BC-5130换了新的试剂和二维码后还是报警 | 大安卫生院BC-5130换了新的试剂和二维码后还是报警 无法提供序列号 【故障现象】：稀释液更换不成功【排查过程】：换了新稀释液，扫了两个稀释液的码，还是不行。检查稀释液管路，未见异常。【处理结果】：工单下派，工程师现场处理 |  | 188 9320 9362 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 |  | #TS000159340 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 大安卫生院 | 90252100 | 派工完成 | 2026-01-27 10:21:21 | 2026-01-27 10:26:20 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
河南省民权县博爱门诊部BC-2600本底异常 | 河南省民权县博爱门诊部BC-2600本底异常 |  | 159 0112 7298 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 郑州分公司 | RQ-42113146 | #TS000159311 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 河南省民权县博爱门诊部 | 90018221 | 技术支持解决 | 2026-01-27 10:10:35 | 2026-01-27 13:21:20 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
余干县庆云堂医院BS-830S标本针撞到了，现在如何做标本 | 余干县庆云堂医院BS-830S标本针撞到了，现在如何做标本（BB7-52000935） 【故障现象】：样本针被碰弯 【排查过程】：指导复原样本针 【处理结果】：仪器恢复正常 |  | 187 2057 9521 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 南昌分公司 |  | #TS000159310 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 余干县庆云堂医院 | 335978 | 技术支持解决 | 2026-01-27 10:10:16 | 2026-01-27 10:36:03 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
成都第一骨科医院BC-6800需要更换穿刺针 | 成都第一骨科医院BC-6800需要更换穿刺针 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 | SH-99003306 | #TS000159301 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 成都第一骨科医院 | 306166 | 派工完成 | 2026-01-27 10:07:39 | 2026-01-27 10:07:43 | 59990005 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 二甲
河南光山博爱医院BC-2600本底异常WBC，血小板数值无法清理 | 河南光山博爱医院BC-2600本底异常WBC，血小板数值无法清理 未提供序列号 |  | 188 2144 3325 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 |  | #TS000159281 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 河南光山博爱医院 | 60037210 | 派工完成 | 2026-01-27 09:54:53 | 2026-01-27 13:16:42 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 一甲
长沙市第四医院IVD / 血球 / BC-6900轨道动作异常 | 长沙市第四医院IVD / 血球 / BC-6900轨道动作异常 等待客户反馈：25分钟 【故障现象】：轨道动作异常【排查过程】：故障无法消除。重启轨道后工作正常【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 073 1889 42156 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 | SP-05000776 | #TS000159274 | IVD | 血球 | BC-6900 | [7 empty] | 长沙市第四医院 | 319130 | 技术支持解决 | 2026-01-27 09:52:11 | 2026-01-27 10:29:12 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三丙
青岛华韩整形美容医院BS-360S马盘运动失步 | 青岛华韩整形美容医院BS-360S马盘运动失步 老师说大概一星期就会报一次类似的警，系统恢复后也可以做样本。希望工程师上门检查。 工单下派，工程师现场处理。 |  | 185 6173 1143 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 青岛分公司 | BB6-89000173 | #TS000159242 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 青岛华韩整形美容医院 | 379457 | 派工完成 | 2026-01-27 09:32:46 | 2026-01-27 09:38:28 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
南雄市雄州街道社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-460清洗机构碰撞机故障 | 南雄市雄州街道社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-460清洗机构碰撞机故障 【故障现象】：清洗机构运动异常 【排查过程】：室温正常、防撞传感器接线固定正常、上下滑动正常 【故障定位】：防撞传感器接触不良或者损坏、检查线材、接口 【一线建议】：申请防撞转接板备用 【下派理由】：需现场检修 |  | 136 2245 5606 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990051 |  | 广州分公司 |  | #TS000159223 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 南雄市雄州街道社区卫生服务中心 | 382755 | 派工完成 | 2026-01-27 09:24:12 | 2026-01-27 09:37:19 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
张掖爱尔眼科医院有限公司BC-5380白屏，开不了机 | BC-5380白屏，开不了机 【故障现象】：电脑DMU软件闪退、开机电脑白屏 【排查过程】：电脑DMU软件闪退、开机电脑白屏指导客户维修、或者更换电脑后指导重新安装软件 【故障定位】：需解决电脑问题 【一线建议】：软件版本1.30 需准备安装包 【下派理由】：需工程师联系跟进 |  | 152 9361 2236 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 | RF-96103057 | #TS000159208 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 张掖爱尔眼科医院有限公司 | 90124099 | 派工完成 | 2026-01-27 09:17:51 | 2026-01-27 09:45:06 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
襄阳市庞公街社区卫生服务中心BS-430肌酐异常 | 襄阳市庞公街社区卫生服务中心BS-430肌酐异常 07103044996来电催单，反馈至今都没有接到联系，致电加燕楠跟进 |  | 071 0304 4996 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990006 |  | 武汉分公司 | YW-93002359 | #TS000159178 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 襄阳市庞公街社区卫生服务中心 | 90004797 | 派工完成 | 2026-01-27 09:05:31 | 2026-01-27 09:05:35 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
枣阳市第一人民医院 - BC-7500[NR] CS | 仪器重启后亦无法解决 枣阳市第一人民医院 医学检验科 【故障现象】：WC1浮子状态异常【排查过程】：客户反映最近几天此机器报警较多，希望工程师尽快上门维修保养机器【处理结果】：工单下派，工程师尽快联系 附件: open_api/tid44609/1769474480_44609_37e305_media_1769474441955.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769474480_44609_37e305_media_1769474441955.jpg?Expires=1780542616&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=%2BPbWxC4S9SJYbZMsBjNsFO26frY%3D |  | 187 2710 1576 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  |  |  | 武汉分公司 | DC6-41003463 | #TS000159132 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 枣阳市第一人民医院 | 312048 | 派工完成 | 2026-01-27 08:41:15 | 2026-01-27 08:48:15 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P1 IVD VIP1 | 三甲
重庆市奉节县中医院BC-7500[NR] CS浮子状态异常 | 重庆市奉节县中医院BC-7500[NR] CS浮子状态异常 【故障现象】：仪器报警DR浮子状态异常 【排查过程】：询问未开展RET，并未连接DR试剂，指导DR试剂瓶加满去离子水并执行DR液路灌注，并执行消除故障。 【处理结果】：故障已消除 |  | 199 4236 7905 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 重庆分公司 | DC6-38002691 | #TS000159122 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 重庆市奉节县中医院 | 300245 | 技术支持解决 | 2026-01-27 08:34:56 | 2026-01-27 09:00:41 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
十堰市郧阳区单采血浆站有限公司BC-5120更换新系统后机器码每天变 | TQ-19004533 BC-5120更换新系统后机器码每天变 |  | 158 7112 5448 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 |  | #TS000159107 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 十堰市郧阳区单采血浆站有限公司 | 90302718 | 派工完成 | 2026-01-27 08:20:40 | 2026-01-27 08:20:44 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
中国人民解放军66481部队卫生连BC-5000提示lh溶血剂无，实际上有溶血剂 | 中国人民解放军66481部队卫生连BC-5000提示lh溶血剂无，实际上有溶血剂，序列号：SS-35010606 |  | 137 1853 9715 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 北京分公司 |  | #TS000159104 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 中国人民解放军66481部队卫生连 | 90048723 | 派工完成 | 2026-01-27 08:18:29 | 2026-01-27 08:18:33 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
成都市第六人民医院 - BC-6800PLUS | 试剂管道断裂 成都市第六人民医院 医学检验科 无法联系上客户，工单下派，工程师现场处理 |  | 186 289 7 3088 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 成都分公司 | UC-96000336 | #TS000159099 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 成都市第六人民医院 | 306167 | 派工完成 | 2026-01-27 08:09:26 | 2026-01-27 08:35:18 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P2 IVD VIP2 | 三甲
广州中医药大学顺德医院 - BC-6800PLUS | 250kPa压力超范围 广州中医药大学顺德医院 医学检验科 无法联系上客户，工单下派，工程师现场处理 附件: open_api/tid44609/1769472351_44609_7a635f_media_1769472344097.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769472351_44609_7a635f_media_1769472344097.jpg?Expires=1780542616&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=8HSPHSBi%2Bib7yJLxW01X8wkBpAw%3D |  | 180 1185 7311 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 广州分公司 | UC-93000187 | #TS000159097 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 广州中医药大学顺德医院 | 369844 | 派工完成 | 2026-01-27 08:05:47 | 2026-01-27 08:38:43 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
安新县中医院CL-6000i | 2026-01-27 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：反应盘内圈1】 卡杯子了，工程师电话指导处理了，不用派单 |  | 166 3339 0398 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | BB3-9B000989 | #TS000159092 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 安新县中医院 | 307858 | 无需技术支持 | 2026-01-27 08:00:13 | 2026-01-27 08:34:56 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
广州市第十二人民医院IVD / 血球 / MC-82出片一直没有结果发现掉进推片机最里面 | 广州市第十二人民医院IVD / 血球 / MC-82出片一直没有结果发现掉进推片机最里面 |  | 136 0004 8109 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 广州分公司 | DC9-2C000026 | #TS000159091 | IVD | 血球 | MC-82 | [7 empty] | 广州市第十二人民医院 | 336802 | 派工完成 | 2026-01-27 07:57:12 | 2026-01-27 07:57:15 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
（急）喀什市人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP血常规报警乳胶试剂异常 | （急）喀什市人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP血常规报警乳胶试剂异常 转新疆分公司检验主管18665931478孙涛协助跟进，未能联系上孙工已转至RTS紧急接口人-何毅 已解决完毕此单封闭 |  | 173 9926 5404 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | DB9-49001844 | #TS000159079 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 喀什市人民医院 | 301375 | 座席解决 | 2026-01-27 06:32:57 | 2026-01-27 06:33:01 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
（急）江西省妇幼保健院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS乳胶试剂异常温度超过范围 | （急）江西省妇幼保健院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS乳胶试剂异常温度超过范围 转南昌分公司检验主管吴斌18665931726协助跟进 |  | 181 7296 9865 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 南昌分公司 | DC6-32001982 | #TS000159068 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 江西省妇幼保健院 | 102363 | 派工完成 | 2026-01-27 02:02:00 | 2026-01-27 02:02:04 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
成都市双流区金桥社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-1000M运动异常，到位检测异常bbcy4 | 成都市双流区金桥社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-1000M运动异常，到位检测异常bbcy4 |  | 153 2806 8985 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 成都分公司 | FU5-48000373 | #TS000158863 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 成都市双流区金桥社区卫生服务中心 | 328102 | 派工完成 | 2026-01-26 21:01:17 | 2026-01-26 21:01:21 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
托里县巫雪特乡白杨河牧野卫生院 - UA-600 | 尿常规接口显示动态库未找到 托里县巫雪特乡白杨河牧野卫生院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1769421314_44609_c46f55_media_1769421293185.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769421314_44609_c46f55_media_1769421293185.jpg?Expires=1780542616&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=8fXjcsm0nibKmbVxck2p9RyxvA0%3D |  | 180 9930 2472 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 新疆分公司 | XK-73001184 | #TS000158513 | IVD | 尿液分析 | UA-600 | [7 empty] | 托里县巫雪特乡白杨河牧野卫生院 | 90020381 | 技术支持解决 | 2026-01-26 17:55:10 | 2026-01-26 18:10:10 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
合肥科丞医学检验实验室有限公司BC-5120报警故障排除不了 | 合肥科丞医学检验实验室有限公司BC-5120报警故障排除不了（TQ-11003950） 【故障现象】：开机报警液体压力超载、diff 【排查过程】：指导客户拆开仪器右面板，发现管路全是结晶 【故障定位】：仪器停机管路未排空 【一线建议】：需处理管路结晶 【下派理由】：客户需上门处理 |  | 181 1062 7005 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 合肥分公司 |  | #TS000158434 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 合肥科丞医学检验实验室有限公司 | 90309613 | 派工完成 | 2026-01-26 17:31:57 | 2026-01-26 17:48:00 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
海南省三亚市崖城镇梅山卫生院ua-600怎么把板拆下来清洗 | 海南省三亚市崖城镇梅山卫生院ua-600怎么把板拆下来清洗 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990007 |  | 海南分公司 |  | #TS000158273 | IVD | 尿液分析 | UA-600 | [7 empty] | 海南省三亚市崖城镇梅山卫生院 | 318656 | 派工完成 | 2026-01-26 16:45:43 | 2026-01-26 17:35:20 | 59990008 | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 其他
郑州市航空港实验区滨河社区卫生服务中心BC-5000显示真空压力异常 | 郑州市航空港实验区滨河社区卫生服务中心BC-5000显示真空压力异常 故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后重启仪器 【故障定位】：压断阀PV18损坏或者T36和C11三通接头脏堵 【一线建议】：申请电磁阀和压断阀备用，清洗相关管路 【下派理由】：涉及拆机操作，客户端无法自行完成 |  | 152 3836 0510 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 郑州分公司 | SS-22009116 | #TS000158249 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 郑州市航空港实验区滨河社区卫生服务中心 | 60078223 | 派工完成 | 2026-01-26 16:40:29 | 2026-01-26 17:19:52 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
深圳市人民医院BriCyte E6漏液 | 深圳市人民医院BriCyte E6漏液 【故障现象】： 底部漏液，已有部分结晶【排查过程】： 底部漏液，已有部分结晶，需要拆机。【故障定位】： 底部漏液，已有部分结晶，需要拆机。【一线建议】： 拆机排查具体漏液位置。【下派理由】： 需现场拆机确认问题，客户无法自行操作。 |  | 137 2551 1711 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 | TA-23000834 | #TS000158204 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 深圳市人民医院 | 101823 | 派工完成 | 2026-01-26 16:29:47 | 2026-01-26 16:36:12 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
鄂尔多斯杭锦旗呼和木独中心卫生院bc-5380这个机器怎么做质控 | 鄂尔多斯杭锦旗呼和木独中心卫生院bc-5380这个机器怎么做质控，老师不方便提供序列号 【故障现象】：老师不会做质控 【排查过程】：讲解质控的设置，计数，查看 【处理结果】：问题解决 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000158161 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 鄂尔多斯杭锦旗呼和木独中心卫生院 | 90241536 | 技术支持解决 | 2026-01-26 16:22:12 | 2026-01-26 16:45:45 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
河南省驻马店市遂平县妇幼保健院IVD / 血球 / BC-5385 CRP（DD4-53002964）检测报告里面没有检验日期， | 河南省驻马店市遂平县妇幼保健院IVD / 血球 / BC-5385 CRP（DD4-53002964）检测报告里面没有检验日期， 【故障现象】：手工项目检测报告里面没有检验日期【排查过程】：告知客户手工项目无法同步检验日期【处理结果】：客户确认了解。 |  | 158 9395 9769 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 | DD4-53002964 | #TS000158112 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 河南省驻马店市遂平县妇幼保健院 | 319210 | 技术支持解决 | 2026-01-26 16:13:31 | 2026-01-26 16:31:14 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二丙
广东药科大学基础学院 - BC-11 | 提示电源故障 （禁用）广东药科大学基础学院 全科医疗科 附件: open_api/tid44609/1769415213_44609_38783d_media_1769415205138.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769415213_44609_38783d_media_1769415205138.jpg?Expires=1780542616&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=mPYo7QTumkyw6QfFfEU3ynQle9M%3D |  | 137 1941 6669 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  |  |  | 广州分公司 | UJ-24000521 | #TS000158111 | IVD | 血球 | BC-11 | [7 empty] | 广东药科大学基础学院 | 90158915 | 派工完成 | 2026-01-26 16:13:28 | 2026-01-26 17:23:09 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
新疆生产建设兵团农业建设第六师101团医院杨老师18999201781咨询 BC-5385 CRP使用年限 | 新疆生产建设兵团农业建设第六师101团医院杨老师18999201781咨询 BC-5385 CRP使用年限 【故障现象】：咨询 BC-5385CRP 7500使用年限【排查过程】：告知客户为7年【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 189 9920 1781 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000158040 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-01-26 15:57:01 | 2026-01-26 16:08:15 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
云南省昭通市妇幼保健院M1000生化流水线需要移机 | 云南省昭通市妇幼保健院M1000生化流水线需要移机 转罗念 |  | 134 0887 2389 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 | BJ5-56000796 | #TS000158034 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 云南省昭通市妇幼保健院 | 337342 | 座席解决 | 2026-01-26 15:55:30 | 2026-01-26 15:55:33 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三丙
南昌市西湖区妇幼保健医院C2000-4使用时会自动检测 | 西湖区妇幼保健医院C2000-4使用时会自动检测 1、客户反馈自动测试太灵敏，检查加样枪与仪器连接线材； 2、咨询质控购买和使用，客户希望工程师现场确认设备状态 |  | 138 0352 6685 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990001 |  | 南昌分公司 | 106-AD-05000045 | #TS000157989 | IVD | 凝血仪器 | C2000-4 | [7 empty] | 西湖区妇幼保健医院 | 90153017 | 派工完成 | 2026-01-26 15:46:44 | 2026-01-26 15:55:24 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
平凉市庄浪县良邑卫生院5385无法传输数据至电脑 | 5385无法传输数据至电脑 【故障现象】：无法传输数据【排查过程】：检查日期，日期选择错误，调整【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 139 1953 7285 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990050 |  | 兰州分公司 | DD4-44001423 | #TS000157983 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 平凉市庄浪县良邑卫生院 | 334480 | 技术支持解决 | 2026-01-26 15:45:05 | 2026-01-26 15:57:25 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
湖南英美迪克医疗科技有限公司咨询 BS-360S的系统操作问题 | 湖南英美迪克医疗科技有限公司咨询 BS-360S的系统操作问题，老师不方便提供序列号 等到客户测试验证2H 【故障现象】：计量局，测试吸光度不会操作请求指导【排查过程】：指导进入基础性能测试，测量吸光度【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: 微信图片_20260126170005_39_12.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260126170005_39_12_1769418032051_yfk44.jpg?Expires=1780542616&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=4Hgc2K1dzQq72lcZ3hgOxmy712M%3D |  | 138 7362 8323 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 |  | #TS000157887 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 湖南英美迪克医疗科技有限公司 | 60590739 | 技术支持解决 | 2026-01-26 15:14:09 | 2026-01-26 17:01:58 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
内蒙古兴安盟科右前旗人民医院BC-6800Plus，咨询如何关机 | 内蒙古兴安盟科右前旗人民医院BC-6800Plus，咨询如何关机，UC-55004755 【故障现象】：咨询如何关机顺序 【排查过程】： 关闭PC主机 关闭分析仪电源和分析仪气源电源 关闭各轨道、装载、卸载电源及轨道气源等电源 关闭总开关电源 【处理结果】：正常关机 |  | 180 4823 5512 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 内蒙古分公司 | UC-55004755 | #TS000157847 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 内蒙古兴安盟科右前旗人民医院 | 316654 | 技术支持解决 | 2026-01-26 15:03:27 | 2026-01-26 15:27:41 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
陕西省宝鸡市凤翔县彪角卫生院BC-5180连接不上电脑 | 陕西省宝鸡市凤翔县彪角卫生院BC-5180连接不上电脑 故障现象】：无法联机【排查过程】：IP地址设置问题告知客户更改ip【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 180 9173 4995 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990050 |  | 西安分公司 |  | #TS000157839 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 陕西省宝鸡市凤翔县彪角卫生院 | 361616 | 技术支持解决 | 2026-01-26 15:02:30 | 2026-01-26 15:10:50 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
柳南万达社区卫生服务中心BC-5390 CRP采样针动作异常 | 柳南万达社区卫生服务中心BC-5390 CRP采样针动作异常，ST-9B002943 【故障现象】： 采样针动作异常 【排查过程】： 偶发报警，可消除【故障定位】： 穿刺针及位置，浮动挡血组件【一线建议】： 偶发报警，咨询穿刺针价格【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 188 7728 4585 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 南宁分公司 |  | #TS000157825 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 柳南万达社区卫生服务中心 | 90157167 | 派工完成 | 2026-01-26 14:57:53 | 2026-01-26 15:05:34 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
福州市鼓楼区南街街道社区卫生服务中心BS-600校准质控问题 | 福州市鼓楼区南街街道社区卫生服务中心BS-600校准质控问题 【故障现象】：校准结果标记FAC 【排查过程】：仅适用于线性校准。指当前斜率k与上一次斜率k之间的差异超过了指定的限制 指导客户重新校准 【处理结果】：重新校准后质控正常 |  | 188 5074 0850 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 福州分公司 | YS-08001585 | #TS000157814 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 福州市鼓楼区南街街道社区卫生服务中心 | 90239898 | 技术支持解决 | 2026-01-26 14:53:09 | 2026-01-26 15:11:13 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
急 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心BS-360S注射器已超过使用年限，反应有污染 | 急 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心BS-360S注射器已超过使用年限，反应有污染，客户需要工程师尽快联系，若产生费用，请联系：老师17386978839 【故障现象】：注射器已超过使用年限，反应杯有污染希望更换 【排查过程】：来电为经销商 【故障定位】：医院希望更换注射器和反应杯 【一线建议】：先联系经销商确认维修方案电话17386978839 【下派理由】：耗材更换 |  | 173 8697 8839 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 西安分公司 |  | #TS000157707 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 | 90197099 | 派工完成 | 2026-01-26 14:20:39 | 2026-01-26 14:33:29 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
喀什地区第二人民医院BC-7500[NR] CRP血小板分析异常 | 喀什地区第二人民医院BC-7500[NR] CRP血小板分析异常 【故障现象】：PLT结果显示*号 【排查过程】：仪器无任何报警提示，其它项目正常，判断为计数池故障，客户催促尽快上门处理 【故障定位】：计数池 【一线建议】：申请计数池备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 177 9923 5327 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | DB9-1A000973 | #TS000157395 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 喀什地区第二人民医院 | 101959 | 派工完成 | 2026-01-26 12:25:23 | 2026-01-26 12:32:19 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
腾冲民生医院BC-3000Plus数值偏高， | 腾冲民生医院BC-3000Plus数值偏高，RJ-44117353 |  | 131 8781 8049 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 |  | #TS000157364 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 腾冲民生医院 | 90092655 | 派工完成 | 2026-01-26 12:11:17 | 2026-01-26 13:36:28 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
阿瓦提县人民医院LBY-XC20B需要接口文档 | 阿瓦提县人民医院LBY-XC20B需要接口文档，客户无法提供序列号 已提供客户所需文件 |  | 130 6664 0476 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 |  | #TS000157346 | IVD | 凝血仪器 | LBY-XC20B | [7 empty] | 阿瓦提县人民医院 | 301368 | 技术支持解决 | 2026-01-26 12:02:46 | 2026-01-26 13:54:35 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
七星关区广盛医院BC-5130咨询用户名和密码 | 七星关区广盛医院BC-5130咨询用户名和密码，TR-1C006393，如需下派请提交呼叫中心 【故障现象】：咨询血球工作站账号密码【排查过程】：已告知客户。【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 152 8571 7710 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 | TR-1C006393 | #TS000157257 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-01-26 11:33:19 | 2026-01-26 11:45:24 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
北京市昌平区中医医院BS-2800M咨询水的参数 | 北京市昌平区中医医院BS-2800M咨询水的参数 【故障现象】：仪器报警水质超标 【排查过程】：提供水质要求及水机要求参数，初步判断为水机问题 【处理结果】：客户已清楚参数要求 |  | 187 7111 6404 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 北京分公司 | JP7-54000841 | #TS000157204 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 北京市昌平区中医医院 | 306009 | 技术支持解决 | 2026-01-26 11:19:51 | 2026-01-26 11:39:12 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
13399741414反馈打印病人姓名不显示，无法提供机型，告知公众发送设备机型 | 13399741414反馈打印病人姓名不显示，无法提供机型，告知公众发送设备机型 13399741414无法提供机型，告知公众发送设备机型在线对接 |  | 133 9974 1414 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #TS000157184 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-01-26 11:16:49 | 2026-01-26 11:16:51 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
武汉中康祥瑞体检中心BS-450需要梳理连接线，管路 | 武汉中康祥瑞体检中心BS-450需要梳理连接线，管路，客户需要工程师现场上门服务 老师18071732436来电催促，致电工程师:何龙跟进 |  | 180 7173 2436 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 | YV-76000142 | #TS000157163 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 武汉中康祥瑞体检中心 | 60115494 | 派工完成 | 2026-01-26 11:10:38 | 2026-01-26 11:10:43 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）汉滨区第三人民医院TDR-X120有异响， TDR-Z200数值不对，需要校准 | （急）汉滨区第三人民医院TDR-X120有异响， TDR-Z200数值不对，需要校准 刘瓒：直接下派 |  | 185 9170 9888 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 西安分公司 | X120170204008 | #TS000157154 | IVD | 微生物仪器 | TDR-X120 | [7 empty] | 汉滨区第三人民医院 | 305315 | 派工完成 | 2026-01-26 11:07:54 | 2026-01-26 11:11:50 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
武警天津总队机动支队IVD / 血球 / BC-5130系统异常 | 武警天津总队机动支队IVD / 血球 / BC-5130系统异常，TR-45009614，唐老师19102235234 【故障现象】：LH溶血剂管路堵塞.【排查过程】： 客户反馈设备有一段时间未启用，试剂无法灌入，【故障定位】： 排查相关试剂管路。【一线建议】： 排查相关试剂管路。【下派理由】： 现场拆机清洗，客户无法自行操作 19102235234客户来电催单，告知1月26日来电报修后工程师一直没有联系，现需要工程师尽快联系，已致电检验主管栾宇恒18675552775跟进 |  | 191 0223 5234 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990007 |  | 天津分公司 |  | #TS000157153 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 武警天津总队机动支队 | 90407593 | 派工完成 | 2026-01-26 11:07:23 | 2026-01-26 11:12:43 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
天津滨海新区金海岸中医医院BS-350S报警测试周期超时 | 天津滨海新区金海岸中医医院BS-350S报警测试周期超时，无法提供序列号 【故障现象】：CC测试周期超时【排查过程】：系统恢复后正常，客户不确定今天断电时间点，先进行观察。【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 166 0266 3166 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 天津分公司 |  | #TS000157113 | IVD | 生化 | BS-350S | [7 empty] | 天津滨海新区金海岸中医医院 | 60089255 | 技术支持解决 | 2026-01-26 10:49:32 | 2026-01-26 11:02:25 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
西宁市久美藏医药UA-5800咨询端口连接问题 | 西宁市久美藏医药UA-5800咨询端口连接问题，N3-81000382 电话指导重新设置干化学连接COM口 |  | 155 0052 5789 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 |  | #TS000157069 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 西宁市久美藏医药 | 60098605 | 技术支持解决 | 2026-01-26 10:38:39 | 2026-01-26 10:49:35 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
晋城市第二人民医院咨询BC-7500[NR] CS网织红的质控品靶值正常数值是多少 | 晋城市第二人民医院咨询BC-7500[NR] CS网织红的质控品靶值正常数值是多少 【故障现象】：CS网织红的质控品靶值正常数值是多少【排查过程】：客户咨询当地的网织红参考范围。【故障定位】： 客户咨询当地的网织红参考范围。【一线建议】： 客户咨询当地的网织红参考范围【下派理由】：客户咨询当地的网织红参考范围 |  | 133 3356 7756 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990009 |  | 太原分公司 | DC6-51004789 | #TS000157050 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 晋城市第二人民医院 | 304615 | 派工完成 | 2026-01-26 10:33:29 | 2026-01-26 10:57:34 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
32032部队门诊部 BC-5180 CRP长时间没使用 | 32032部队门诊部 BC-5180 CRP长时间没使用，如何设置 【故障现象】：设备有好几年未启用，液路未排空【排查过程】 科室想启用设备，管路有结晶，试剂过期。【故障定位】： 工程师现场排查。【一线建议】： 工程师现场排查。【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 132 4153 0529 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 北京分公司 | SU-84001596 | #TS000157029 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 32032部队门诊部 | 90061279 | 派工完成 | 2026-01-26 10:26:42 | 2026-01-26 10:44:54 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
湖北省潜江市泽口卫生院BC-5130本底异常， | 湖北省潜江市泽口卫生院BC-5130本底异常，TR-87000961 等待客户30分钟 【故障现象】：本底异常【排查过程】：客户长时间不关机，做整机浸泡，消除故障。【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 150 2729 0709 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 | TR-87000961 | #TS000157017 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 湖北省潜江市泽口卫生院 | 365965 | 技术支持解决 | 2026-01-26 10:23:32 | 2026-01-26 11:04:57 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
佳木斯泌尿医院BC-2800（RP-85100730）偏转电机故障 | 佳木斯泌尿医院BC-2800（RP-85100730）偏转电机故障 |  | 156 6301 3432 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000157014 | IVD | 血球 | BC-2800 | [7 empty] | 佳木斯泌尿医院 | 90407572 | 派工完成 | 2026-01-26 10:23:15 | 2026-01-26 10:23:18 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
武宁莱士单采血浆站有限公司BS-360S注射器有气泡 | 武宁莱士单采血浆站有限公司BS-360S注射器有气泡 【故障现象】：注射器有气泡 【排查过程】：客户反馈 1-17日更换的注射器第二天发现注射器内一直有很大气泡存在 手动排除气泡后又产生 联系工程师一直未明确答复好久处理 【故障定位】：需现场检查相关电磁阀、管路 【一线建议】：带电磁阀备用 【下派理由】：需现场排查。 |  | 177 5827 9362 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 南昌分公司 | BB6-09002248 | #TS000156994 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 武宁莱士单采血浆站有限公司 | 60118892 | 派工完成 | 2026-01-26 10:15:58 | 2026-01-26 10:26:41 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
积石山县胡林家卫生院BC-5130本底异常 | 积石山县胡林家卫生院BC-5130本底异常，TR-03004142 【故障现象】：开机提示本底异常，所有结果显示*号 【排查过程】：指导客户进行仪器整机重启 【处理结果】：重新开机后仪器恢复正常，测试样本正常 备注：客户有事耽搁 超过30MIN |  | 184 1980 2662 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 兰州分公司 | TR-03004142 | #TS000156989 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 积石山县胡林家卫生院 | 90058637 | 技术支持解决 | 2026-01-26 10:14:40 | 2026-01-26 11:23:04 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
番禺区市桥医院BS-2000M离子电极失效 | 番禺区市桥医院BS-2000M离子电极失效 【故障现象】：全部电极提示失效 【排查过程】：医生不清楚电极需要更换，解释电极使用时间，询问大概报价，已联系当地代理商 【处理结果】：客户已明确 |  | 191 9623 5415 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 广州分公司 | YA-99000498 | #TS000156963 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 番禺区市桥医院 | 307012 | 技术支持解决 | 2026-01-26 10:04:20 | 2026-01-26 10:09:59 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
汉滨区第三人民医院 - TDR-X120 | 异响，显示屏显示异常 汉滨区第三人民医院 医学装备科 已有工单408049354，此单封闭 附件: open_api/tid44609/1769392742_44609_50165a_media_1769392731421.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769392742_44609_50165a_media_1769392731421.jpg?Expires=1780542616&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=LZHVrSAm167aCCSF4lCfLU%2FEWPo%3D |  | 135 7145 9691 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 西安分公司 | X120170204008 | #TS000156941 | IVD | 微生物仪器 | TDR-X120 | [7 empty] | 汉滨区第三人民医院 | 305315 | 座席解决 | 2026-01-26 09:58:55 | 2026-01-26 12:06:50 | 59990008 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二乙
长治市晋诚妇幼医院IVD / 生化 / CL-2000I链接LIS传数据无法传输 | 长治市晋诚妇幼医院IVD / 生化 / CL-2000I链接LIS传数据无法传输 无法提供序列号 【故障现象】：LIS连接正常，数据无法传输【排查过程】：联系LIS工程师排查故障。【处理结果】：联系lis工程师客户确认问题解决。 |  | 150 3553 0175 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 太原分公司 |  | #TS000156898 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 长治市晋诚妇幼医院 | 60031770 | 技术支持解决 | 2026-01-26 09:43:01 | 2026-01-26 09:57:25 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
菏泽市牡丹区北城办事处河东社区卫生室BC-2600白细胞高 | RQ-41113077菏泽市牡丹区北城办事处河东社区卫生室BC-2600白细胞高 |  | 151 5304 8301 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990005 |  | 济南分公司 |  | #TS000156890 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 菏泽市牡丹区北城办事处河东社区卫生室 | 90382253 | 派工完成 | 2026-01-26 09:38:00 | 2026-01-26 11:08:57 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
长顺县人民医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP进样机构异常 | 长顺县人民医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP进样机构异常 【故障现象】：进样机构异常【排查过程】： 装载平台无异常，故障无法消除。【故障定位】： 排查进样光耦。【一线建议】： 排查进样光耦，有无卡滞。【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 180 8546 3048 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 贵阳分公司 | ST-02003189 | #TS000156855 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 长顺县人民医院 | 302989 | 派工完成 | 2026-01-26 09:25:49 | 2026-01-26 09:37:11 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
山西省昔阳县人民医院CL-6000i | 2026-01-26 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码C07134【M1：第1磁分离单元：第2阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。 第2磁分离单元：第1阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。】 |  | 159 3443 7396 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 太原分公司 | BB3-05001446 | #TS000156854 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 山西省昔阳县人民医院 | 304665 | 无需技术支持 | 2026-01-26 09:25:05 | 2026-01-26 10:23:48 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
武威市妇幼保健站IVD / 血球 / BC-5390 CRP(ST-77001243)无法开机 | 武威市妇幼保健站IVD / 血球 / BC-5390 CRP(ST-77001243)无法开机 |  | 188 9425 0436 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 | ST-77001243 | #TS000156833 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 武威市妇幼保健站 | 334529 | 派工完成 | 2026-01-26 09:16:45 | 2026-01-26 09:16:49 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
德州世纪医院BC-10第二标本死机，无法进入系统，灯不亮 | 德州世纪医院BC-10第二标本死机，无法进入系统，灯不亮，UH-1C005934 13723912811许老师来电催单，请支持，谢谢 @贝登-吴良园19155624582 |  | 137 2391 2811 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990006 |  | 济南分公司 |  | #TS000156832 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 德州世纪医院 | 90328180 | 派工完成 | 2026-01-26 09:16:21 | 2026-01-26 11:13:11 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
贵州贵阳华美紫馨整形美容医院IVD / 血球 / BC-31采样针异常，不进行工作 | 贵州贵阳华美紫馨整形美容医院IVD / 血球 / BC-31采样针异常，不进行工作 无法提供序列号 |  | 180 9607 7329 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000156822 | IVD | 血球 | BC-31 | [7 empty] | 贵州贵阳华美紫馨整形美容医院 | 90237235 | 派工完成 | 2026-01-26 09:10:34 | 2026-01-26 09:10:38 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
武警部队天津市总队机动支队19102235234唐老师反馈BC-5120启用设备时提示需要密码 | 武警部队天津市总队机动支队19102235234唐老师反馈BC-5120启用设备时提示需要密码，序列号：TR-45009674，外部虚拟客户建单，如需下派，请提交呼叫中心，地址：天津市河东区卫国道 【故障现象】：不知道用户名密码 【排查过程】：告知客户端用户名密码、指导新建用户密码 【处理结果】：正常开机登录 |  | 191 0223 5234 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #TS000156810 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-01-26 09:04:10 | 2026-01-26 09:19:47 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
北京市延庆区中心血站IVD / 血球 / BC-6100出现漏水情况 | 北京市延庆区中心血站IVD / 血球 / BC-6100出现漏水情况 【故障现象】： 反馈机器底部漏水【排查过程】： 客户无法拆机 ，需工程师现场查验。【故障定位】： 客户无法拆机 ，需工程师现场查验。。【一线建议】： 客户无法拆机 ，需工程师现场查验。【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 159 1028 4153 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 北京分公司 | TV-02000159 | #TS000156805 | IVD | 血球 | BC-6100 | [7 empty] | 北京市延庆区中心血站 | 60077071 | 派工完成 | 2026-01-26 09:02:29 | 2026-01-26 09:06:22 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
阳春市陂面卫生院IVD / 生化 / CL-1200I无法正常启动 | 阳春市陂面卫生院IVD / 生化 / CL-1200I无法正常启动，老师不方便提供序列号 【故障现象】： 采样针水平运动错误【排查过程】：检查采样针组件无卡滞，系统恢复失败.样针水平运动过机械零位时检测的偏差值大。【故障定位】： 检查采样针组件【一线建议】： 检查采样针组件。【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 135 4264 6489 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 广州分公司 | W7-8B001048 | #TS000156771 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 高州市东岸镇卫生院 | 60081609 | 派工完成 | 2026-01-26 08:51:31 | 2026-01-26 09:15:15 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
武邑县清凉店中心卫生院BC-10血小板结果不准 | 武邑县清凉店中心卫生院BC-10血小板结果不准 |  | 139 3183 2684 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990006 |  | 石家庄分公司 | UH-23006618 | #TS000156768 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 武邑县清凉店中心卫生院 | 90188258 | 派工完成 | 2026-01-26 08:50:32 | 2026-01-26 11:09:11 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
磐石市驿马镇卫生院IVD / 生化 / BS-430(YW-27007072)开机页面和正常页面不一样，并且有感叹号， | 磐石市驿马镇卫生院IVD / 生化 / BS-430(YW-27007072)开机页面和正常页面不一样，并且有感叹号， 【故障现象】：电脑BIOS时间错误 【排查过程】：指导BIOS重设或者联系专业电脑维修人员上门处理 【处理结果】：客户已清楚问题 |  | 159 4324 7468 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 | YW-27007072 | #TS000156739 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 磐石市驿马镇卫生院 | 90057137 | 技术支持解决 | 2026-01-26 08:34:52 | 2026-01-26 09:04:52 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
聊城东昌府区憬仁医院有限公司 - BC-5120 | 一直报液体压力超载 聊城东昌府区憬仁医院有限公司 医学检验科 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机 【处理结果】：重新开机正常 附件: open_api/tid44609/1769386524_44609_a7a79b_media_1769386487366.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769386524_44609_a7a79b_media_1769386487366.jpg?Expires=1780542616&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=dY6ZYbOeEJ1BNqLENioHebSK6Es%3D |  | 132 5899 3565 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | mashang@dinuo.com |  | admin |  | 济南分公司 | TQ-1C004835 | #TS000156724 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 聊城东昌府区憬仁医院有限公司 | 90290984 | 技术支持解决 | 2026-01-26 08:15:19 | 2026-01-26 09:15:44 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
沧州市人民医院CL-6000i | 2026-01-26 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 133 8307 8958 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | BB3-24002575 | #TS000156715 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 沧州市人民医院 | 307967 | 无需技术支持 | 2026-01-26 08:07:35 | 2026-01-26 10:27:36 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
双鸭山矿业集团总医院（双鸭山双矿医院有限公司）CX-9000 | 2026-01-26 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码33102038【试剂针R21竖直动作异常，试剂针R21竖直动作异常】,34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】 试剂未撕封口膜，故障已修复，此单暂且封闭 |  | 133 5978 5222 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | GC8-4C000870 | #TS000156711 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 双鸭山矿业集团总医院（双鸭山双矿医院有限公司） | 314191 | 无需技术支持 | 2026-01-26 08:00:01 | 2026-01-26 08:21:21 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
上海市中医医院嘉定分院BC-7500[NR] CS报故障 | 上海市中医医院嘉定分院BC-7500[NR] CS报故障已致电上海分公司检验主管吴晓霖跟进处理 |  | 173 1714 4745 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 上海分公司 | DC6-3B003142 | #TS000156692 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 上海市中医医院嘉定分院 | 60553950 | 派工完成 | 2026-01-26 04:50:33 | 2026-01-26 04:50:37 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
山东大学第二医院 BC-7500[NR] CRP屏幕上有结果但是显示器上没有结果 | 山东大学第二医院 BC-7500[NR] CRP屏幕上有结果但是显示器上没有结果已致电济南分公司检验主管冯昌军跟进处理，表示坐席不用派单，等回电后会进行派单 |  | 176 6008 5187 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 济南分公司 | DB9-12000605 | #TS000156679 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 山东大学第二医院 | 304155 | 座席解决 | 2026-01-26 00:30:08 | 2026-01-26 00:30:09 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
同济大学附属东方医院胶州医院BC-5180 CRP白细胞堵孔 | 同济大学附属东方医院胶州医院BC-5180 CRP白细胞堵孔已致电青岛分公司检验主管王铖翊跟进处理 |  | 130 1260 7595 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 青岛分公司 | SU-1C008234 | #TS000156510 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 同济大学附属东方医院胶州医院 | 60120054 | 派工完成 | 2026-01-25 20:41:59 | 2026-01-25 20:42:03 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
囊谦县土尕利民诊所BC-20结果不正常 | 囊谦县土尕利民诊所BC-20结果不正常，uf-0b003179，老师，15348917328， |  | 153 4891 7328 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 兰州分公司 | UF-0B003179 | #TS000156329 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 囊谦县土尕利民诊所 | 90406411 | 派工完成 | 2026-01-25 17:23:51 | 2026-01-25 17:49:54 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
华中科技大学医院IVD / 生化 / BS-2000M压力是多大的 | 华中科技大学医院IVD / 生化 / BS-2000M压力是多大的，老师没有提供序列号 【故障现象】：BS-2000M压力是多大的 【排查过程】：已告知客户进水压力是100-392Kpa。 【处理结果】：客户表示水机供水压力符合要求。客户问题解决 |  | 135 5411 8227 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000156291 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 华中科技大学医院 | 311931 | 技术支持解决 | 2026-01-25 16:40:19 | 2026-01-25 16:42:37 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
江陵县人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP报温度异常 | 江陵县人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP报温度异常 【故障现象】：乳胶试剂温度异常【排查过程】：指导老师清理冷藏室的海绵网【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 137 9752 1996 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 | DB9-0B000309 | #TS000156184 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 江陵县人民医院 | 312107 | 技术支持解决 | 2026-01-25 14:36:44 | 2026-01-25 14:56:33 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
哈尔滨市增华综合门诊部BC-5000咨询打质控图问题 | 哈尔滨市增华综合门诊部BC-5000咨询打质控图问题 【故障现象】：咨询质控图问题，咨询设置新质控【排查过程】：已微信指导添加新质控【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 151 0467 2153 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000156176 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 哈尔滨市增华综合门诊部 | 90364921 | 技术支持解决 | 2026-01-25 14:29:26 | 2026-01-25 14:48:51 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
汕头市潮南区人民医院UA-5600咨询是否有条码扫描仪，其他同型号都有配置及查询此台设备的配置， | 汕头市潮南区人民医院UA-5600咨询是否有条码扫描仪，其他同型号都有配置及查询此台设备的配置，通话中告知先联系工程师 |  | 199 2439 0279 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 | QA7-4A000437 | #TS000156170 | IVD | 尿液分析 | UA-5600 | [7 empty] | 汕头市潮南区人民医院 | 333225 | 座席解决 | 2026-01-25 14:23:43 | 2026-01-25 14:23:44 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
山东省济南市中心医院BS-2800M需要开通试剂通道 | 山东省济南市中心医院BS-2800M需要开通试剂通道，GP9-2C000167 客户已联系当地工程师处理 |  | 139 5314 5786 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 济南分公司 | JP9-2C000167 | #TS000156162 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 山东省济南市中心医院 | 304134 | 无需技术支持 | 2026-01-25 14:02:01 | 2026-01-25 15:25:31 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
贵阳省毕节市大方县百纳乡百纳村卫生室bs-430，水空白超限，光源不足 | 贵阳省毕节市大方县百纳乡百纳村卫生室bs-430，水空白超限，光源不足，YW-79000930T 【故障现象】：反应盘有溢流【处理结果】：客户自行联系工程师上门处理 |  | 184 8650 8269 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000156143 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 贵阳省毕节市大方县百纳乡百纳村卫生室 | 385890 | 无需技术支持 | 2026-01-25 13:24:06 | 2026-01-25 13:29:58 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
湖南省衡阳市常宁县蓬塘卫生院 BC-3000PLUS结果异常 | 湖南省衡阳市常宁县蓬塘卫生院 BC-3000PLUS结果异常无法提供序列号如需下派，请提交至呼叫中心 |  | 157 7346 9967 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 |  | #TS000156137 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 湖南省衡阳市常宁县蓬塘卫生院 | 378790 | 派工完成 | 2026-01-25 13:09:26 | 2026-01-25 14:03:57 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
吉水县城北医院 - BS-430 | 肉眼可见报警时候针是探测到水的 吉水县城北医院 医学检验科 【故障现象】：样本针和试剂针清洗时检测不到液面【处理结果】：工单下派，工程师上门检查去离子水过滤器和针的位置，外壁清洗液路。 张老师15179640553来电催促，致电吴斌跟进 附件: open_api/tid44609/1769311952_44609_fc179e_media_1769311920679.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769311952_44609_fc179e_media_1769311920679.jpg?Expires=1780542616&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=oIWGn%2Fmmv%2B7FllB5t9iVG8nmud8%3D |  | 151 7964 0553 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  |  |  | 南昌分公司 | YW-42009082 | #TS000156099 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 吉水县城北医院 | 90356819 | 派工完成 | 2026-01-25 11:32:26 | 2026-01-25 11:51:16 | 59990051 | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
江苏省镇江市现代俪人医院bc-2600，升降电动故障 | 江苏省镇江市现代俪人医院bc-2600，升降电动故障，RQ-64119125，15806108299 |  | 158 0610 8299 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 南京分公司 | RQ-64119125 | #TS000156088 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 江苏省镇江市现代俪人医院 | 90042188 | 派工完成 | 2026-01-25 11:07:58 | 2026-01-25 11:11:54 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
张家界市爱尔眼科医院bs-330e连接数据库错误 | 张家界市爱尔眼科医院bs-330e连接数据库错误 【故障现象】：数据库错误【排查过程】：指导老师将当前数据库删除，拷贝最新的备份数据库后，软件正常【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 137 8795 6727 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 |  | #TS000156085 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 张家界市爱尔眼科医院 | 60066836 | 技术支持解决 | 2026-01-25 10:58:40 | 2026-01-25 11:11:42 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
福清市江阴镇浔头村卫生所IVD / 血球 / BC-5000软件异常 | 福清市江阴镇浔头村卫生所IVD / 血球 / BC-5000软件异常 等待客户安装完成反馈：60分钟 【故障现象】：客户更换电脑，需要重装数据管理软件【排查过程】：加微信，发送安装包，指导客户安装【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 158 5918 8855 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 福州分公司 | SS-22009092 | #TS000156067 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | （待禁用）福清市江阴镇浔头村卫生所 | 90033539 | 技术支持解决 | 2026-01-25 10:31:18 | 2026-01-25 12:13:35 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
北京华彬健康管理有限公司bs-300，显示屏不显示，黑屏 | 北京华彬健康管理有限公司bs-300，显示屏不显示，黑屏，AO-13101270 【故障现象】：显示器黑屏【排查过程】：指导客户重新插拔VGA线后显示器正常【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 134 3931 9891 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 北京分公司 | AO-13101270 | #TS000156055 | IVD | 生化 | BS-300 | [7 empty] | 北京华彬健康管理有限公司 | 90022453 | 技术支持解决 | 2026-01-25 10:10:45 | 2026-01-25 10:26:10 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
昆明市新医诚医院IVD / 生化 / BS-360E软件无法启动 | 昆明市新医诚医院IVD / 生化 / BS-360E软件无法启动，BA1-7A000241 【故障现象】：软件无法启动【排查过程】：沟通得知是不联机，指导老师重新插拔主机后面的串口线后，联机正常【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 180 8722 8424 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 |  | #TS000156048 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 昆明市新医诚医院 | 90360913 | 技术支持解决 | 2026-01-25 09:26:54 | 2026-01-25 09:53:56 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
武汉市黄陂区黄陂皮肤病防治院BC-5390报无稀释液，无法消除 | 武汉市黄陂区黄陂皮肤病防治院BC-5390报无稀释液，无法消除，SM-61001003 【故障现象】：报警无稀释液【排查过程】：指导老师检查稀释液管路以及接口，老师确认没有异常。【处理结果】：工单下派，工程师上门检查 |  | 130 2715 9539 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 | SM-61001003 | #TS000156047 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 武汉市黄陂区黄陂皮肤病防治院 | 378225 | 派工完成 | 2026-01-25 09:20:53 | 2026-01-25 10:17:02 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
武宣裕康医院有限公司BC-5120请检查网络连接 | 武宣裕康医院有限公司BC-5120请检查网络连接TQ-9A002727 【故障现象】：小五结果传不到数据管理软件。【排查过程】：沟通得知老师先开的软件，后开的机器，顺序反了。告知老师先开机器，再开软件。重启电脑后可以正常上传。老师对样本结果有疑问，希望工程师上门处理【处理结果】：工单下派，临床工程师现场处理 |  | 184 0772 3569 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 南宁分公司 |  | #TS000156044 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 武宣裕康医院有限公司 | 90331941 | 派工完成 | 2026-01-25 09:04:15 | 2026-01-25 09:26:05 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
防城港市防城区那良镇中心卫生院BC-5000试剂库未连接 | 防城港市防城区那良镇中心卫生院BC-5000试剂库未连接 【故障现象】：数据库未启动【排查过程】：视频指导重装软件，失败。重启电脑，无效。【处理结果】：工单下派，当地工程师上门处理 |  | 133 7710 9073 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 南宁分公司 |  | #TS000156043 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 广西防城港市防城区那良镇卫生院 | 300263 | 派工完成 | 2026-01-25 09:01:53 | 2026-01-25 09:27:59 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
六盘水市钟山人民医院CX-9010-早上工单已下拍，为防止重复派工，此单封闭 | 2026-01-25 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24325000【触发试剂针废液池排液失败，触发试剂针废液池排液失败】,11601043【急诊推进机构复位异常，急诊推进机构动作异常】 |  | 152 -850 8-2774 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | GC6-39000176 | #TS000156042 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 六盘水市钟山人民医院 | 302834 | 无需技术支持 | 2026-01-25 09:01:38 | 2026-01-25 09:07:47 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
南山人民医院南头城社康中心BC-5180 CRP WBC堵孔 | 南山人民医院南头城社康中心BC-5180 CRP WBC堵孔 【故障现象】：WBC堵孔【排查过程】：指导客户排堵，无效。客户反馈机器有异响。【处理结果】：工单下派，工程师现场处理 |  | 138 6719 4126 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000156035 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 南山人民医院南头城社康中心 | 327062 | 派工完成 | 2026-01-25 08:43:39 | 2026-01-25 09:05:39 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
富宁县洞波卫生院BC-5180 CRP采样针动作异常 | 富宁县洞波卫生院BC-5180 CRP采样针动作异常 【故障现象】：报警采样针动作异常【排查过程】：指导客户打开前盖，手动活动一下采样针后，故障可以消除【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 193 2523 3685 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 昆明分公司 | SU-02004596 | #TS000156030 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 富宁县洞波卫生院 | 90010944 | 技术支持解决 | 2026-01-25 08:14:01 | 2026-01-25 08:52:20 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
巴中市平昌县第二人民医院CL-6000i | 2026-01-25 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 191 5920 2408 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | admin |  | 成都分公司 | BB3-24002595 | #TS000156028 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 巴中市平昌县第二人民医院 | 302515 | 派工完成 | 2026-01-25 08:00:08 | 2026-01-25 17:29:16 | 59990002 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
六盘水市钟山人民医院CX-9010--请现场检查泵阀接头，隔膜泵动力等。 | 2026-01-24 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24325000【触发试剂针废液池排液失败，触发试剂针废液池排液失败】 |  | 152 -850 8-2774 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | GC6-39000176 | #TS000156027 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 六盘水市钟山人民医院 | 302834 | 派工完成 | 2026-01-25 08:00:06 | 2026-01-25 08:38:18 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
和田市人民医院CL-6000i | 2026-01-25 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 177 9903 0496 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | admin |  | 新疆分公司 | BB3-99000861 | #TS000156026 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 和田市人民医院 | 318495 | 派工完成 | 2026-01-25 08:00:05 | 2026-01-25 17:29:52 | 59990002 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
梅州市人民医院CX-9000--夜间报警仪器已恢复正常测试i，此单封闭。 | 2026-01-24 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码66251000【网络断连，仪器和PC的网络连接断开】,11308223【样本架进给异常，样本架在吸样位位置异常】 |  | 138 2598 7815 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 深圳分公司 | GC8-5C001358 | #TS000156025 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 梅州市人民医院 | 104022 | 无需技术支持 | 2026-01-25 08:00:02 | 2026-01-25 08:40:00 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
中国人民解放军空军军医大学第一附属医院CRP-M100该仪器出故障 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院CRP-M100该仪器出故障 致电西安分公司检验主管刘鹏浩跟进处理，主管表示坐席不用派单，回电后主管自行派单 |  | 181 6185 0840 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 西安分公司 | TT-1B001209 | #TS000156013 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 | 102031 | 座席解决 | 2026-01-25 03:43:30 | 2026-01-25 03:43:31 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三特
山东省立医院 BC-7500[NR] CS该仪器一直在一闪一闪的绿灯 | 山东省立医院 BC-7500[NR] CS该仪器一直在一闪一闪的绿灯，客户表示正常的是不会一闪一闪的已致电济南分公司检验主管冯昌军跟进处理 |  | 159 6632 6229 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 济南分公司 | DC6-58005732 | #TS000156012 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 山东省立医院 | 100786 | 派工完成 | 2026-01-25 02:56:37 | 2026-01-25 02:56:41 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
河源市妇幼保健院 BS-1000M模块恢复不了 | 河源市妇幼保健院 BS-1000M模块恢复不了 |  | 186 7625 5145 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 深圳分公司 | FU5-53000777 | #TS000156009 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 河源市妇幼保健院 | 306853 | 派工完成 | 2026-01-25 01:49:45 | 2026-01-25 01:49:49 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
山东大学齐鲁医院BC-7500[NR] CS仪器报警，需要打开前科门 | 山东大学齐鲁医院BC-7500[NR] CS仪器报警，需要打开前科门致电济南分公司检验主管冯昌军跟进处理18560083278客户来电表示已经有备用仪器做实验了，可以明天早上在让工程师回电 |  | 185 6008 3278 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 济南分公司 | DC6-18000091 | #TS000155992 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 山东大学齐鲁医院 | 100750 | 派工完成 | 2026-01-25 01:10:51 | 2026-01-25 01:10:55 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
酒泉美年大健康管理有限公司CL-2000i复位不了，垂直运动 | 酒泉美年大健康管理有限公司CL-2000i复位不了，垂直运动 【故障现象】：第一抓杯手垂直运动错误，具体位置，反应盘上方 【排查过程】：检查无异物，误报警 【故障定位】：抓杯手XYZ 排线或者光耦 【一线建议】：申请XYZ排线备用，光耦备用 【下派理由】：硬件故障. 13321379739张老师来电催单，致电工程师周泽13156366664跟进 |  | 133 2137 9739 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 | W5-87000582 | #TS000155742 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 酒泉美年大健康管理有限公司 | 90071588 | 派工完成 | 2026-01-24 17:18:11 | 2026-01-24 17:32:21 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
甘肃会宁县韩集乡卫生院BS-830S报警水空白超限 | 甘肃会宁县韩集乡卫生院BS-830S报警水空白超限 【故障现象】：水空白超限10X 【排查过程】：沟通光源灯使用时间不长 【故障定位】：排查光源灯，反应杯，光度计，清洗机构注水量和水质 【一线建议】：尽快联系客户，现场检查清洗机构注水量 【下派理由】：客户需求. 15101449667刘老师来电催单，致电工程师蒋谦成13830431323跟进 |  | 151 0144 9667 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | BB7-1A000369 | #TS000155660 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 甘肃会宁县韩集乡卫生院 | 330768 | 派工完成 | 2026-01-24 16:10:36 | 2026-01-24 16:18:01 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
福建省平潭县中楼卫生院BC-5180 CRP报警，消除不了故障 | 等待仪器重新开机30min 福建省平潭县中楼卫生院BC-5180 CRP报警，消除不了故障 （SV-75000508） 【故障现象】：仪器报无稀释液 【排查过程】：仪器报无稀释液不能消除，稀释液不能正常吸入 【故障定位】：稀释液瓶盖组件漏气或阀门 【一线建议】：申请电磁阀和泵，瓶盖组件上门排查 【下派理由】：硬件故障，客户无法自行处理 |  | 159 8577 5587 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 福州分公司 | SU-75000508 | #TS000155604 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 福建省平潭县中楼卫生院 | 100221 | 派工完成 | 2026-01-24 15:28:34 | 2026-01-24 15:51:42 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
厦门湖里蕴诚门诊部BC-5120液体压力异常，HGB本地电压异常，无法消除故障 | 厦门湖里蕴诚门诊部BC-5120液体压力异常，HGB本地电压异常，无法消除故障 【故障现象】：报警液体压力异常,本底电压异常 【排查过程】：检查稀释液余量，稀释液管路是否有气泡，拧紧稀释液管路接头，进入菜单-设置-增益设置查看HGB本底电压是否在4.2V左右，设置HGB本底电压至4.2V左右后保存，点击消除故障 【处理结果】：故障消除，测试样本正常 |  | 186 5921 8364 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 福州分公司 | TQ-37006168 | #TS000155579 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 厦门湖里蕴诚门诊部 | 90340372 | 技术支持解决 | 2026-01-24 15:15:33 | 2026-01-24 15:32:54 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
临潭县八角镇卫生院BS-430无法正常运行，无法进行检测 | 临潭县八角镇卫生院BS-430无法正常运行，无法进行检测，YW-26006917 【故障现象】：仪器当前状态无法开始测试 【排查过程】：仪器状态为停止，进入应用-系统恢复 【处理结果】：恢复到空闲，正常开始测试 |  | 192 9942 6683 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 |  | #TS000155557 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 临潭县八角镇卫生院 | 378629 | 技术支持解决 | 2026-01-24 14:53:22 | 2026-01-24 14:57:03 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
恩施市妇幼保健院BS-800M压力过高 | 恩施市妇幼保健院BS-800M压力过高 【故障现象】：脱气单元压力过高 【排查过程】：进入应用-状态-液路查看压力范围超上限，恢复后压力正常，换了脱气膜，怀疑脱气阀或者脱气膜故障 【处理结果】：三方维修工程师已了解，自行寻找当地工程师处理 |  | 176 7119 3157 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 | XP-32002456 | #TS000155464 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 恩施市妇幼保健院 | 60052695 | 技术支持解决 | 2026-01-24 13:06:55 | 2026-01-24 13:19:46 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
河南省石油勘探局双河医院IVD / 生化 / BS-430(YW-33007756)试剂定标需要指导 | 河南省石油勘探局双河医院IVD / 生化 / BS-430(YW-33007756)试剂定标需要指导 【故障现象】：增加P II试剂 【排查过程】：进入应用-项目设置-配置-项目参数导入-打开默认参数表导入P II项目，试剂校准设置-复合校准品设置选择校准项目-设置校准规则，申请校准，进行定标 【处理结果】：客户知晓解决问题 |  | 156 3773 2819 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 | YW-33007756 | #TS000155456 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 河南省石油勘探局双河医院 | 309194 | 技术支持解决 | 2026-01-24 12:53:22 | 2026-01-24 13:05:40 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
富顺县飞龙镇卫生院BS-430状态无法进行检测 | 富顺县飞龙镇卫生院BS-430状态无法进行检测，未提供序列号 【故障现象】：仪器当前状态无法开始测试 【排查过程】：仪器状态为停止，进入应用-系统恢复 【处理结果】：恢复到空闲，正常开始测试 |  | 151 8134 8453 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 |  | #TS000155333 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 富顺县飞龙镇卫生院 | 90011687 | 技术支持解决 | 2026-01-24 11:22:09 | 2026-01-24 11:29:18 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
(禁用)保定市徐水区达康诊所BC-5120本底异常 | (禁用)保定市徐水区达康诊所BC-5120本底异常，客户代码禁用，如需下派请提交呼叫中心 【故障现象】：本底异常 【排查过程】：本底所有结果显示*号 【处理结果】：指导重启后仪器恢复正常 |  | 156 0312 6120 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 | TQ-8A001259 | #TS000155326 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | (禁用)保定市徐水区达康诊所 | 90073471 | 技术支持解决 | 2026-01-24 11:15:35 | 2026-01-24 11:33:49 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
长沙市天心区南托街道社区卫生服务中心BC-5380显示无法连接数据库 | 长沙市天心区南托街道社区卫生服务中心BC-5380显示无法连接数据库，RF-29106661 【故障现象】：软件无法打开，显示数据库连接失败 【排查过程】：远程指导，以管理员身份运行，无效，重启电脑运行无效，卸载火绒杀毒软件后恢复正常 【处理结果】：仪器正常初始化连接 |  | 073 1869 14692 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 |  | #TS000155298 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 长沙市天心区南托街道社区卫生服务中心 | 90184829 | 技术支持解决 | 2026-01-24 10:49:51 | 2026-01-24 11:38:22 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
新疆喀什华康医院 - CL-1000I | 这几天老这样， 新疆喀什华康医院 医学检验科 【故障现象】：仪器无法联机 【排查过程】：联系不上客户 【故障定位】：电脑ip设置，防火墙，主控板 【一线建议】：检查排查防火墙设置，电脑网口，申请主控板备用 【下派理由】：现场排查 附件: open_api/tid44609/1769221690_44609_e4dec2_media_1769221671345.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769221690_44609_e4dec2_media_1769221671345.jpg?Expires=1780542618&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=2yHN7YD5t77BwZaWpQmRZMOUj1o%3D |  | 135 6567 3334 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | chenyinting@dinuo.com |  |  |  | 新疆分公司 | YQ-23002111 | #TS000155270 | IVD | 生化 | CL-1000I | [7 empty] | 新疆喀什华康医院 | 384191 | 派工完成 | 2026-01-24 10:28:04 | 2026-01-24 10:39:06 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二丙
桂林市妇女儿童医院BC-6000Plus结果不稳定 | 桂林市妇女儿童医院BC-6000Plus结果不稳定 【故障现象】：RBC/PLT结果重复性差 【排查过程】：咨询重复性差，wbc通道无问题 【故障定位】：HGB排废，RBC通道异常 【一线建议】：申请阀门，计数池备用 【下派理由】：客户需求，上门排查 |  | 181 7832 8390 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 南宁分公司 | TX-11000871 | #TS000155260 | IVD | 血球 | BC-6000PLUS | [7 empty] | 桂林市妇女儿童医院 | 367515 | 派工完成 | 2026-01-24 10:23:45 | 2026-01-24 10:26:58 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
仙桃市第四人民医院（仙桃市血防医院）IVD / 生化 / BS-2000M血糖反映波动PE | 等待科室稀释重测30min 仙桃市第四人民医院（仙桃市血防医院）IVD / 生化 / BS-2000M血糖反映波动PE 无法提供序列号 【故障现象】：C0033 【排查过程】：询问血糖值，异常标本，沟通稀释重测 【处理结果】：稀释重测后正常 |  | 134 6970 6667 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 |  | #TS000155229 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 仙桃市第四人民医院（仙桃市血防医院） | 102616 | 技术支持解决 | 2026-01-24 10:01:09 | 2026-01-24 10:41:38 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
邹城市城区医院BC-5180 CRP无法开机 | 邹城市城区医院BC-5180 CRP无法开机，无法提供序列号 【故障现象】：仪器无法开机 【排查过程】：仪器前面灯不亮 【故障定位】：怀疑电源故障 【一线建议】：提前和老师联系。申请电源板备用 【下派理由】：客户需求 |  | 138 6370 9583 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 济南分公司 |  | #TS000155225 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 邹城市城区医院 | 90169518 | 派工完成 | 2026-01-24 09:59:43 | 2026-01-24 10:09:18 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
广东医科大学附属医院海东院区BS-2800M设置新参数问题 | 广东医科大学附属医院海东院区BS-2800M设置新参数问题 无法提供序列号 【故障现象】：罗氏试剂高值偏高，低值偏低 【排查过程】：试剂工程师怀疑读点问题 【故障定位】：无 【一线建议】：建议临床应用工程师沟通设置 【下派理由】：客户需求 |  | 191 2015 9989 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 广州分公司 |  | #TS000155205 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 广东医科大学附属医院海东院区 | 90320009 | 派工完成 | 2026-01-24 09:49:54 | 2026-01-24 10:06:39 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
佛山曙光金子医学美容医院BS-360S咨询试剂条码 | 佛山曙光金子医学美容医院BS-360S咨询试剂条码 【故障现象】：试剂扫不上码 【排查过程】：之前试剂锅有进水 【处理结果】：建议调整排水管路，清理排水孔，擦拭扫描头。老师要求不派工观察使用 |  | 135 3598 6744 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 广州分公司 | BB6-47004143 | #TS000155201 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 佛山曙光金子医学美容医院 | 90019334 | 技术支持解决 | 2026-01-24 09:46:54 | 2026-01-24 09:53:04 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
湖北乐康和邦医疗健康管理有限公司CL-6000i | 2026-01-24 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14009【M1：反应杯拾取机构拾取效率低】,A14007【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 155 7116 6756 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 武汉分公司 | BB3-97000722 | #TS000155181 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 湖北乐康和邦医疗健康管理有限公司 | 90149817 | 派工完成 | 2026-01-24 09:31:03 | 2026-01-24 10:07:12 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
宜昌市夷陵太平溪镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5180无法联机 | 宜昌市夷陵太平溪镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5180无法联机 RG-0C104523 【故障现象】：仪器无法联机 【排查过程】：检查IP地址设置为自动获取，设置正确网络ip地址 【处理结果】：指导设置IP地址后联机正常 |  | 136 1717 4618 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | RG-0C104523 | #TS000155167 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 宜昌市夷陵太平溪镇中心卫生院 | 318423 | 技术支持解决 | 2026-01-24 09:20:41 | 2026-01-24 09:27:36 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
重庆广达康复医院有限公司BC-5120液体压力超载 | 等待客户操作30min 重庆广达康复医院有限公司BC-5120液体压力超载 无法提供序列号 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机 【处理结果】：重新开机正常 |  | 191 2331 2146 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 重庆分公司 |  | #TS000155164 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 重庆广达康复医院有限公司 | 90056441 | 技术支持解决 | 2026-01-24 09:16:52 | 2026-01-24 09:33:10 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
沿河土家族自治县夹石镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5130（TR-12005511）LH溶血剂超过有效期，跟换之后依旧提示过期 | 沿河土家族自治县夹石镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5130（TR-12005511）LH溶血剂超过有效期，跟换之后依旧提示过期 【故障现象】：LH溶血剂试剂过期 【排查过程】：超过开瓶有效期，告知客户重启之后尝试新条码输入 【处理结果】：解决客户问题 |  | 185 8595 7158 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000155160 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 沿河土家族自治县夹石镇中心卫生院 | 60124677 | 技术支持解决 | 2026-01-24 09:13:09 | 2026-01-24 09:33:36 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
保定市蠡县北郭丹镇卫生院BS-430试剂显示开盖超过有效期 | 保定市蠡县北郭丹镇卫生院BS-430试剂显示开盖超过有效期 【故障现象】：超过开瓶有效期 【排查过程】：试剂超过开瓶有效期，沟通并解释风险，客户需求是是否停机不让做，告知仪器是提示性报警 【处理结果】：解决客户问题 |  | 138 3125 7661 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 | YW-5C012497 | #TS000155154 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 保定市蠡县北郭丹镇卫生院 | 90030293 | 技术支持解决 | 2026-01-24 09:08:04 | 2026-01-24 09:12:24 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
陕西省榆林市定边县人民医院CX-9000-王璟浩：客户已消除故障，此单封闭。 | 2026-01-24 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码41204074【分杯盘转动异常，分杯盘电机堵转】 |  | 180 9122 2377 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 西安分公司 | GC8-41000475 | #TS000155147 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 陕西省榆林市定边县人民医院 | 305303 | 无需技术支持 | 2026-01-24 08:58:34 | 2026-01-24 14:49:33 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
保定市第六医院 BC-7500[NR] CS质控分类有问题 | 保定市第六医院 BC-7500[NR] CS两个染液区别 无法提供序列号，不愿提供称呼 【故障现象】：质控分类有问题 【排查过程】：质控分类嗜酸和中性分类结果不在控 【故障定位】：diff或者质控问题，软件升级 【一线建议】：现场排查，维护仪器，升级软件。合理上升 【下派理由】：老师希望现场排查 15931787081客户来电催单，告知1月24日来电报修但是工程师一直没有联系，现非常着急，急需工程师尽快安排维修处理故障，下派工单查询已取消，已致检验主管李广达15032664466跟进 15931787081来电反馈问题已经解决 |  | 159 3178 7081 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990003 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000155143 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 保定市第六医院 | 307839 | 派工完成 | 2026-01-24 08:57:33 | 2026-01-24 09:11:25 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
浦江县妇幼保健院BC-7500[NR] CS报警浮子状态异常 | 浦江县妇幼保健院BC-7500[NR] CS报警浮子状态异常 【故障现象】：仪器报警DR浮子状态异常 【排查过程】：询问未开展RET，并未连接DR试剂，指导更换去离子水并执行DR液路灌注 【处理结果】：故障已消除 |  | 138 5791 3826 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 杭州分公司 | DC6-45003897 | #TS000155109 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 浦江县妇幼保健院 | 303449 | 技术支持解决 | 2026-01-24 08:10:12 | 2026-01-24 08:17:38 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
天水四零七医院CL-6000i | 2026-01-24 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01004【M1：样本针垂直运动碰撞，具体位置：加样位】 |  | 153 3601 0054 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 兰州分公司 | BB3-0A001887 | #TS000155106 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 天水四零七医院 | 369306 | 派工完成 | 2026-01-24 08:00:22 | 2026-01-24 09:17:44 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
长春艾迪康临床检验所CL-6000i | 2026-01-24 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22102【M1：试剂针建立真空失败】,A22108【M1：试剂针清洗真空异常】 |  | 131 7439 9066 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | BB3-11002014 | #TS000155105 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 长春艾迪康临床检验所 | 60030149 | 派工完成 | 2026-01-24 08:00:03 | 2026-01-24 09:17:06 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 其他
（急）锦州市中心医院IVD / 血球 / BC-6000压力异常做不了 | （急）锦州市中心医院IVD / 血球 / BC-6000压力异常做不了 转沈阳分公司检验主管毕仕杰18588299510协助跟进 |  | 147 4045 3005 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 沈阳分公司 | TUB7B000361 | #TS000155082 | IVD | 血球 | BC-6000 | [7 empty] | 锦州市中心医院 | 301900 | 派工完成 | 2026-01-24 02:52:26 | 2026-01-24 02:52:30 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
武警重庆总队医院IVD / 生化 / BS-2200M仪器停止无法更换试剂 | （急）武警重庆总队医院IVD / 生化 / BS-2200M仪器停止无法更换试剂 转重庆分公司检验主管宋超18665931530协助跟进 |  | 186 2363 2620 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 重庆分公司 | YC-22000060 | #TS000155024 | IVD | 生化 | BS-2200M | [7 empty] | 武警重庆总队医院 | 305805 | 派工完成 | 2026-01-23 22:56:38 | 2026-01-23 22:56:41 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
寻甸县妇幼保健院IVD / 生化 / BS-1000M校准过期了 | 寻甸县妇幼保健院IVD / 生化 / BS-1000M校准过期了 |  | 158 0884 7441 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 昆明分公司 | FU5-53000813 | #TS000154845 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 寻甸县妇幼保健院 | 381164 | 派工完成 | 2026-01-23 19:29:50 | 2026-01-23 19:29:53 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
康乐县康丰乡卫生院BS-360S采样针垂直运动错误 | 康乐县康丰乡卫生院BS-360S采样针垂直运动错误 |  | 173 9338 8499 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 兰州分公司 | BB6-97001146 | #TS000154785 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 康乐县康丰乡卫生院 | 90161637 | 派工完成 | 2026-01-23 18:50:23 | 2026-01-23 18:50:27 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
温宿县柯柯牙镇卫生院BC-5385 CRP白细胞不出结果 | DD4-47002092 BC-5385 CRP白细胞不出结果 |  | 138 9926 4442 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 |  | #TS000154678 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 温宿县柯柯牙镇卫生院 | 90394797 | 派工完成 | 2026-01-23 18:06:29 | 2026-01-23 18:06:33 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
习水安康精神病医院有限责任公司咨询BS-360S冷藏的冻干粉校准品和质控品放冷冻24小时是否可以用 | 习水安康精神病医院有限责任公司咨询BS-360S冷藏的冻干粉校准品和质控品放冷冻24小时是否可以用，客户无法提供序列号 【故障现象】：咨询冻干粉校准品和质控品放冷冻24小时是否可以用 【排查过程】：解答 未开瓶冻干粉：禁止冷冻（需2~8℃保存），冷冻可能导致产品性能失效。 复溶后冻干粉：可短期（4周内）在-25~-15℃冷冻保存，但需避免反复冻融。 如果误冻可以试着先放冷藏后明天复溶测试看看结果是否稳定，不排除有冻坏的可能性 【处理结果】：已解答问题 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000154485 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 习水安康精神病医院有限责任公司 | 90239109 | 技术支持解决 | 2026-01-23 17:12:21 | 2026-01-23 17:31:13 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
河南省体育科技中心BC-30怀疑当时装机没做质控，现数据相差大，需要重新做质控 | BC-30怀疑当时装机没做质控，现数据相差大，需要重新做质控 |  | 139 4910 1935 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 郑州分公司 | UD-4B010398 | #TS000154361 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 河南省体育科技中心 | 90379546 | 派工完成 | 2026-01-23 16:46:22 | 2026-01-23 17:48:51 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
贵州省毕节市金沙县柳塘镇卫生院BS-430试剂针/样本针运行发生碰撞 | 贵州省毕节市金沙县柳塘镇卫生院BS-430试剂针/样本针运行发生碰撞 清洗机构运动错误，运动时发生碰撞 【故障现象】：清洗机构垂直碰撞【处理结果】：客户以联系当地工程师，要求下派工单 |  | 183 0862 6780 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990050 |  | 贵阳分公司 | YW-78000725T | #TS000154359 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 贵州省毕节市金沙县柳塘镇卫生院 | 90052631 | 派工完成 | 2026-01-23 16:45:49 | 2026-01-23 16:50:12 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 006_微信申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
永州市祁阳文明铺镇中心卫生院bs-380数据库初始化失败 | 永州市祁阳文明铺镇中心卫生院bs-380数据库初始化失败 【故障现象】：开机提示数据库初始化失败 【排查过程】：备份Database文件夹，删除Database文件夹内除Backup子文件夹外的所有文件，重启无效，再单独删除Backup子文件夹重启也无效 【故障定位】：软件故障 【一线建议】：先执行重新安装SQL数据库，看是否恢复，若无效再执行电脑系统恢复并升级重装软件，拷贝Database文件恢复数据。 【下派理由】：软件故障 |  | 153 9987 3565 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990050 |  | 长沙分公司 | WS-87003428 | #TS000154274 | IVD | 生化 | BS-380 | [7 empty] | 永州市祁阳文明铺镇中心卫生院 | 327236 | 派工完成 | 2026-01-23 16:29:20 | 2026-01-23 17:03:07 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
武汉市红十字会医院(武汉市第十一医院)5310下班后是否需要关机，是否会消耗稀释液 | 武汉市红十字会医院(武汉市第十一医院)5310下班后是否需要关机，是否会消耗稀释液 【故障现象】：下班关机是否会消耗试剂【排查过程】：已告知客户【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 139 7102 2481 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990050 |  | 武汉分公司 |  | #TS000154245 | IVD | 血球 | BC-5310 | [7 empty] | 武汉市红十字会医院(武汉市第十一医院) | 317267 | 技术支持解决 | 2026-01-23 16:23:54 | 2026-01-23 16:30:17 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
厦门特宝生物工程股份有限公司BS-460询问能不能检测鼠的样品 | 厦门特宝生物工程股份有限公司BS-460询问能不能检测鼠的样品 无法提供序列号 【故障现象】：户需要采购试剂，联系以前工程师已离职【下派理由】： 需要工程师联系 |  | 156 2331 5068 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 福州分公司 |  | #TS000154054 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 90202587 | 派工完成 | 2026-01-23 15:30:27 | 2026-01-23 15:45:12 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
石河子康明医院有限公司IVD / 生化 / BS-460如何查系统资料 | 石河子康明医院有限公司IVD / 生化 / BS-460如何查系统资料，老师没有提供序列号 【故障现象】：客户询问质控怎么做【排查过程】：已微信视频告知【处理结果】：由于客户新入职要求，当地工程师联系 |  | 133 6993 6012 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 | YU-73000189 | #TS000153967 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 石河子康明医院有限公司 | 60115541 | 派工完成 | 2026-01-23 15:07:12 | 2026-01-23 17:19:56 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
天津市第五中心医院CL-8000i质控数值异常 | 天津市第五中心医院CL-8000i质控数值异常 【故障现象】：质控批内差值大，重复性不好 【排查过程】：沟通同一只质控，上午下午做差距大 【故障定位】：考虑质控品，试剂，样本针试剂针重复性 【一线建议】：现场维护底物管路，样本针 【下派理由】：客户需求 |  | 138 2011 9653 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 天津分公司 | BH5-42000386 | #TS000153938 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 天津市第五中心医院 | 322730 | 派工完成 | 2026-01-23 15:00:01 | 2026-01-23 15:03:53 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
襄阳市中心医院 - BC-7500[NR] CS | 测试工单 襄阳市中心医院 医学检验科 |  | 183 7265 6967 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | sunwanghai@mindray.com |  | admin |  | 武汉分公司 | DC6-53005167 | #TS000153933 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 襄阳市中心医院 | 312023 | 无需技术支持 | 2026-01-23 14:59:01 | 2026-01-23 15:26:29 | 孙汪海 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
海口市中医医院咨询IVD / 生化 / CL-2800I的免疫球蛋白E靶值 | 海口市中医医院咨询IVD / 生化 / CL-2800I的免疫球蛋白E靶值，批号为145925012 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 海南分公司 |  | #TS000153901 | IVD | 生化 | CL-2800I | [7 empty] | 海口市中医医院 | 307450 | 派工完成 | 2026-01-23 14:52:03 | 2026-01-23 14:52:07 | 59990007 | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 三甲
贵阳中医脑康医院有限公司BC-5120咨询试剂参考值 | 贵阳中医脑康医院有限公司BC-5120咨询试剂参考值 【故障现象】：咨询质控品靶值 【排查过程】：指导注册瑞智服进行查询操作 【处理结果】：已完成 |  | 183 0263 1375 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 贵阳分公司 | TQ-98002475 | #TS000153796 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 贵阳中医脑康医院有限公司 | 90160912 | 技术支持解决 | 2026-01-23 14:25:29 | 2026-01-23 14:37:00 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
甘肃省定西市渭源县峡城乡卫生院待测反应杯存在残留水 | 甘肃省定西市渭源县峡城乡卫生院待测反应杯存在残留水，检查反应杯清洗是否正常、试剂针位置、试剂针液面检测功能是否正常等。请尽快联系客户处理！（YW-1A005994） |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 |  | #TS000153770 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 甘肃省定西市渭源县峡城乡卫生院 | 329492 | 派工完成 | 2026-01-23 14:17:54 | 2026-01-23 14:17:58 | 59990003 | 012_微信视频申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一乙
襄阳市中心医院 - BC-7500[NR] CS | 测试工单 襄阳市中心医院 医学检验科 |  | 183 7265 6967 |  | 已关闭 | 标准 |  | sunwanghai@mindray.com |  | admin |  | 武汉分公司 | DC6-53005167 | #TS000153706 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 襄阳市中心医院 | 312023 | 技术支持解决 | 2026-01-23 14:02:05 | 2026-01-23 14:37:51 | 孙汪海 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
测试测试襄阳市中心医院 - BC-7500[NR] CS | 测试-测试测试工单 襄阳市中心医院 医学检验科 |  | 183 7265 6967 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | sunwanghai@mindray.com |  | admin |  | 武汉分公司 | DC6-53005167 | #TS000153694 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 襄阳市中心医院 | 312023 | 技术支持解决 | 2026-01-23 13:58:13 | 2026-01-23 13:58:15 | 孙汪海 | 009_一键报修申告 | 手工录入 | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
墨玉县爱理阿亚提医院BC-5380数据库连接失败 | BC-5380数据库连接失败 【故障现象】：数据库连接失败 【排查过程】：指导电脑关机重启软件后故障消除 【处理结果】：故障恢复 |  | 180 9488 2699 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | RF-34107075 | #TS000153550 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 墨玉县爱理阿亚提医院 | 60089286 | 技术支持解决 | 2026-01-23 12:58:16 | 2026-01-23 13:09:46 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
太仓铂特丽医疗美容门诊部BC-2600 WBC上方数据不显示，探头清洁剂浸泡 | 太仓铂特丽医疗美容门诊部BC-2600 WBC上方数据不显示，探头清洁剂浸泡 |  | 152 1267 8105 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 苏州分公司 | RQ-81124040 | #TS000153478 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 太仓铂特丽医疗美容门诊部 | 90058954 | 派工完成 | 2026-01-23 12:33:44 | 2026-01-23 12:58:28 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
三台县下新镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-430咨询Lis连接问题 | 等待软件启动中 20min 三台县下新镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-430咨询Lis连接问题，老师没有提供序列号 【故障现象】：LIS连接成功，传输按钮灰色 【排查过程】：检查lis设置，使用迈瑞接收工具接收数据，传输界面时不时灰色，闪断 【处理结果】：网络问题，沟通解决网络局域网问题，解决问题 |  | 173 1896 3931 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000153465 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 三台县下新镇中心卫生院 | 90055562 | 技术支持解决 | 2026-01-23 12:29:50 | 2026-01-23 13:19:44 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
会泽县古城街道卫生院 - BC-5380 | BC2601BH质控于BC5380仪器检测时，白细胞不进行分类，结果全是* 会泽县古城街道卫生院 医学检验科 【故障现象】：高值白细胞不分类 【排查过程】：告知质控在样本界面做因为算法原因可能会被屏蔽分类，切换质控界面做 【处理结果】：客户接受 附件: open_api/tid44609/1769142274_44609_1cf8d1_media_1769142233098.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769142274_44609_1cf8d1_media_1769142233098.jpg?Expires=1780542618&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=FJRyKa9UXABW5rQ5Q%2BgHfSfxgpI%3D open_api/tid44609/1769142275_44609_0c6c4c_media_1769142244780.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769142275_44609_0c6c4c_media_1769142244780.jpg?Expires=1780542618&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=VUZ5hTtkmj%2FkI1%2F0fVb1c5934ds%3D open_api/tid44609/1769142275_44609_aa9007_media_1769142255368.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769142275_44609_aa9007_media_1769142255368.jpg?Expires=1780542618&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=uliXJ1ejsKfA6hTQ9xo7Jp4d680%3D open_api/tid44609/1769142276_44609_0e8a3e_media_1769142265091.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769142276_44609_0e8a3e_media_1769142265091.jpg?Expires=1780542618&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=q14W6XH56w1v3YcYrdiNAPAKhag%3D |  | 151 8743 2331 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 昆明分公司 | RF-23106210 | #TS000153437 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 会泽县古城街道卫生院 | 60092870 | 技术支持解决 | 2026-01-23 12:24:30 | 2026-01-23 13:03:37 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
定南第三医院IVD / 凝血仪器 / CX-6000系统报异常--分杯盘转动异常，指导老师打不开显示屏，请工程师协助处理 | 定南第三医院IVD / 凝血仪器 / CX-6000系统报异常，老师没有提供序列号 |  | 130 3328 2887 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 南昌分公司 |  | #TS000153423 | IVD | 凝血仪器 | CX-6000 | [7 empty] | 定南第三医院 | 90365709 | 派工完成 | 2026-01-23 12:20:33 | 2026-01-23 12:22:35 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一乙
芒康县人民医院IVD / 微生物仪器 / TDR-300B PLUS链接LIS碰到问题，需要指引操作 | 芒康县人民医院IVD / 微生物仪器 / TDR-300B PLUS（3BP201111124）链接LIS碰到问题，需要指引操作 陈老师15719605076 15719605076来电催促，转刘瓒 刘瓒：已处理 |  | 157 1960 5076 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 |  | #TS000153318 | IVD | 微生物仪器 | TDR-300B PLUS | [7 empty] | 芒康县人民医院 | 90190106 | 座席解决 | 2026-01-23 11:47:08 | 2026-01-23 17:03:16 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
新蔡尖峰眼科医院BS-360E光源强度不足 | 新蔡尖峰眼科医院BS-360E光源强度不足 【故障现象】：光源强度不足 【排查过程】：低浓度废液管排废不畅 【处理结果】：微信沟通客户解决问题 |  | 132 9826 2030 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 郑州分公司 | BA1-78000163 | #TS000153314 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 新蔡尖峰眼科医院 | 60115961 | 技术支持解决 | 2026-01-23 11:46:06 | 2026-01-23 12:32:27 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
华中科技大学同济医学院附属协和医院西区医院BC-6800Plus质控没有记录 | BC-6800Plus质控没有记录 UC-33002852/UC-33002853，CRP-M100质控也没有记录 【故障现象】：客户反馈早上仪器做的自动质控没有结果【排查过程】： 指导客户重新推架子做质控【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 150 0270 1545 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 | UC-33002852 | #TS000153300 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 华中科技大学同济医学院附属协和医院西区医院 | 60041766 | 技术支持解决 | 2026-01-23 11:42:03 | 2026-01-23 12:01:22 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
洛浦县人民医院CL-6000i | 2026-01-23 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01004【M1：样本针垂直运动碰撞，具体位置：加样位】 |  | 186 9085 4801 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 新疆分公司 | BB3-99000834 | #TS000153222 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 洛浦县人民医院 | 301402 | 无需技术支持 | 2026-01-23 11:11:33 | 2026-01-23 17:38:06 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
睢宁县东方医院BS-430需要更换光源灯 | 睢宁县东方医院BS-430需要更换光源灯，YW-8B002097 |  | 189 5212 7058 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 南京分公司 |  | #TS000153202 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 睢宁县东方医院 | 60079972 | 派工完成 | 2026-01-23 11:04:34 | 2026-01-23 11:04:38 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
鄱阳县人民医院咨询BS-2800m果糖胺参数 | 鄱阳县人民医院咨询BS-2800m果糖胺参数，老师不方便提供序列号 【故障现象】：客户询问有没有果糖氨这个项目，有没有配套试剂【排查过程】：已电话告诉客户可以做【处理结果】：客户确认问题解决。 |  |  |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 南昌分公司 |  | #TS000153171 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 鄱阳县人民医院 | 60027713 | 技术支持解决 | 2026-01-23 10:52:28 | 2026-01-23 11:04:34 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
锦州市妇婴医院BC-6800不出数值 | 锦州市妇婴医院BC-6800不出数值 无法提供序列号，未告知称呼 【故障现象】：不出结果 【排查过程】：电话沟通已联系线下工程师现场处理 【处理结果】：无需技术支持 |  | 187 4164 7776 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000153167 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 锦州市妇婴医院 | 60033523 | 无需技术支持 | 2026-01-23 10:51:22 | 2026-01-23 13:06:19 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
策勒县恰哈乡卫生院咨询IVD / 生化 / BS-430的软件问题 | 策勒县恰哈乡卫生院咨询IVD / 生化 / BS-430的软件问题 【故障现象】： 430电脑丢失【排查过程】： 客户找到电脑后再联系 10:49客户呼入表示设备无操作软件，询问客户电脑情况，客户说稍后拍过来，加微信后等待客户照片 11：23客户拍照片过来发现不是我们配置的操作电脑，致电客户说找一下，稍等一下 14：03催促客户，客户表示刚找到电脑让我在等下 14：33考虑时效性告知客户先关闭工单，有问题随时联系你 附件: 111:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/111_1769496353892_nqjk5?Expires=1780542618&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=qwcCuhaiA%2FTMzX7lEWEgSev3qLk%3D 123:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/123_1769496358671_np7ko5?Expires=1780542618&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=nUANK%2FyY65xIGJ42WtQDW1wq3TQ%3D |  | 180 3480 8216 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000153160 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 策勒县恰哈乡卫生院 | 90030693 | 无需技术支持 | 2026-01-23 10:49:34 | 2026-01-23 14:35:13 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
武汉市汉南区妇幼保健院C3510无法连接电脑，置灰不能操作--IP无异常，PING .3.4能通，怀疑是转接FCC线材问题，请联系更换。 | 武汉市汉南区妇幼保健院C3510无法连接电脑，置灰不能操作 |  | 189 7134 3005 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990006 |  | 武汉分公司 | 106-AU-9B000209 | #TS000153133 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 武汉市汉南区妇幼保健院 | 90006263 | 派工完成 | 2026-01-23 10:43:27 | 2026-01-23 10:54:48 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二丙
昆明市东川区铜都镇卫生院BS-430问能不能做糖化血红蛋白 | 昆明市东川区铜都镇卫生院BS-430问能不能做糖化血红蛋白 无法提供序列号 【故障现象】：咨询仪器能否做糖化血红蛋白 【排查过程】：告知老师能做糖化血红蛋白，及简要的操作及注意事项，后续购买可联系当地代理商及培训操作等。 【处理结果】：客户已明确问题 |  | 151 9896 5033 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 昆明分公司 |  | #TS000153111 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 昆明市东川区铜都镇卫生院 | 364280 | 技术支持解决 | 2026-01-23 10:37:12 | 2026-01-23 10:48:39 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
岳阳市华容县万庾中心卫生院BS-410水空白超线 | 岳阳市华容县万庾中心卫生院BS-410水空白超线 【故障现象】： 水空白超限10x【排查过程】： 清洗机构溢流【下派理由】： 需要确认清洗机构管路，客户无法自行操作。 10：31客户呼入，水空白10X，微信指导客户打开反应盘发现有水渍，确认为反应盘溢流，执行光度计检测确认为清洗机构与软管连接处断裂，重新接好管路后，做光度计检测测试正常，由于反应盘已溢流反应杯外壁有水，让客户等会在做样本 11：30客户再次做样本发现故障依旧，怀疑没有干透，并且已经中午，等下午上班了在试下 14：03再次询问客户，客户表示故障依旧，考虑指导客户时间长客户有情绪下派工单 附件: 12:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/12_1769497128348_qi8xy?Expires=1780542618&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ZJs08VNVIGce9PxuwgTmxU657iM%3D 13:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/13_1769497136576_imzar1?Expires=1780542618&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Dro2vjLssq9QEav6pX0K5Bv9rCM%3D 14:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/14_1769497141294_c2t00?Expires=1780542618&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=nkU%2BoNFkkQafCQFP%2FpICQ1M5hYU%3D |  | 139 7303 3432 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990001 |  | 长沙分公司 | BF2-0C000151T | #TS000153088 | IVD | 生化 | BS-410 | [7 empty] | 岳阳市华容县万庾中心卫生院 | 310300 | 派工完成 | 2026-01-23 10:31:54 | 2026-01-23 14:30:24 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
五峰土家族自治县中医医院妇幼保健院 BS-800压力过高，漏水 | 五峰土家族自治县中医医院妇幼保健院 BS-800压力过高，漏水（XE-9A001809） 代码禁用，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：脱气模块压力过高，脱气膜漏水【故障定位】： 基于排查结果锁定为脱气膜问题【一线建议】： 脱气膜【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 153 2765 8345 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 |  | #TS000153077 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 五峰土家族自治县中医医院妇幼保健院 | 326812 | 派工完成 | 2026-01-23 10:29:14 | 2026-01-23 10:29:14 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
东辽县凌云乡卫生院BC-5130显示用户名密码无效 | 东辽县凌云乡卫生院BC-5130显示用户名密码无效 【故障现象】提供账户密码登录后报警液体压力异常【排查过程】： 指导客户灌注试剂发现管路堵塞【处理结果】：客户暂不维修 10:16客户呼入表示登录密码错误，微信告知密码登录后，仪器报警液体压力异常，客户表示仪器停用三个月，指导客户进行试剂灌注发现稀释液，溶血剂液体不流动，怀疑管路堵，指导客户清理管路 11：07 客户表示有事，等会在处理 14：06再次询问客户，客户表示换是管路堵，询问客户是否需要工程师上门处理，客户表示暂时不用，先不修了 附件: 15:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/15_1769497589301_skes10n?Expires=1780542618&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=2MzJvMspY0WTz1eU5mB9RNOl3es%3D 16:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/16_1769497592032_irm35?Expires=1780542618&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Gu2F2KWzZyo%2Fzf5oECXQVA5au0s%3D 17:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/17_1769497595550_2bpzuh?Expires=1780542618&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=pqmXfGMPW9h2ebl69S8QBOV7wpQ%3D |  | 136 7437 0681 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 | TR-87000993 | #TS000153032 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 东辽县凌云乡卫生院 | 380938 | 无需技术支持 | 2026-01-23 10:16:48 | 2026-01-23 14:19:11 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
襄阳市中心医院 - BC-7500[NR] CS | 测试-测试测试工单 襄阳市中心医院 医学检验科 |  | 183 7265 6967 |  | 已关闭 | 标准 | 非一号通热线组 | sunwanghai@mindray.com |  | admin |  | 武汉分公司 | DC6-53005167 | #TS000153020 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 襄阳市中心医院 | 312023 | 技术支持解决 | 2026-01-23 10:12:23 | 2026-01-23 10:39:57 | 孙汪海 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
天津市蓟州区兴华大街社区卫生服务中心 - BS-430 | 等待客户操作时间30min 搅拌杆貌似有结晶 天津市蓟州区兴华大街社区卫生服务中心 医学检验科 【故障现象】：清洗机构12阶有结晶 【排查过程】：排查发现清洗机构12阶管接头处有结晶，沟通处理剪掉结晶接头重新插上去 【处理结果】：客户解决问题 附件: open_api/tid44609/1769133258_44609_1c8c10_media_1769133212477.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769133258_44609_1c8c10_media_1769133212477.jpg?Expires=1780542618&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=jNMko1jQ0f%2FPn%2F%2FRND%2BwIAvc5ug%3D |  | 138 2004 3455 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 天津分公司 | YW-07004503 | #TS000152967 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 天津市蓟州区兴华大街社区卫生服务中心 | 60177943 | 技术支持解决 | 2026-01-23 09:54:09 | 2026-01-23 11:07:35 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
襄阳市中心医院 - BC-7500[NR] CS | 测试工单 襄阳市中心医院 医学检验科 测试触发器功能。 |  | 183 7265 6967 |  | 已关闭 | 标准 |  | sunwanghai@mindray.com |  | admin |  | 武汉分公司 | DC6-53005167 | #TS000152966 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 襄阳市中心医院 | 312023 | 技术支持解决 | 2026-01-23 09:54:09 | 2026-01-23 09:55:42 | 孙汪海 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
商洛市中医医院CX-9000--仪器还未启用，工程师开机报警，此单封闭。 | 2026-01-23 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码23106000【注射器SR06故障，注射器SR06动作异常】 |  | 139 9147 7394 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 西安分公司 | GC8-45000604 | #TS000152957 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 商洛市中医医院 | 305335 | 无需技术支持 | 2026-01-23 09:47:35 | 2026-01-23 10:21:31 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三乙
北京市东城区永定门外社区卫生服务中心BS-830S咨询检测方法 | 北京市东城区永定门外社区卫生服务中心BS-830S咨询检测方法 【故障现象】：第三方检测机构咨询仪器校准操作 【排查过程】：提供手册文件操作指南，建议仪器性能检测最好找厂家进行。 【处理结果】：已提供资料 |  | 150 8154 6386 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 北京分公司 | BB7-3C000725T | #TS000152953 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 北京市东城区永定门外社区卫生服务中心 | 90039410 | 技术支持解决 | 2026-01-23 09:45:41 | 2026-01-23 10:03:49 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
贝诺口腔门诊部 BC-2600无法开机 | 贝诺口腔门诊部 BC-2600无法开机（RQ-87125496） |  | 173 1179 1379 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990003，59990008 |  | 成都分公司 |  | #TS000152913 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 贝诺口腔门诊部 | 90160366 | 派工完成 | 2026-01-23 09:35:37 | 2026-01-23 09:35:38 | 59990008 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
阳江市江城区岗列社区卫生服务中心IVD / 尿液分析 / UA-600T光强度异常 | 阳江市江城区岗列社区卫生服务中心IVD / 尿液分析 / UA-600T光强度异常，SI-5C000808 |  | 147 1538 7383 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 广州分公司 |  | #TS000152905 | IVD | 尿液分析 | UA-600T | [7 empty] | 阳江市江城区岗列社区卫生服务中心 | 60100196 | 派工完成 | 2026-01-23 09:29:40 | 2026-01-23 09:36:00 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（禁用）五峰土家族自治县中医医院 BS-800压力过高，漏水 | （禁用）五峰土家族自治县中医医院 BS-800压力过高，漏水（XE-9A001809） 代码禁用，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：脱气模块压力过高，脱气膜漏水【故障定位】： 基于排查结果锁定为脱气膜问题【一线建议】： 脱气膜【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 咨询RSO周一航核实可使用：五峰土家族自治县中医医院妇幼保健院，此单封闭新建下派工单 |  | 153 2765 8345 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 |  | #TS000152889 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | （禁用）五峰土家族自治县中医医院 | 90232245 | 座席解决 | 2026-01-23 09:22:27 | 2026-01-23 10:28:25 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
岳麓区望新社区卫生服务站‌IVD / 生化 / BS-360S（BB6-97001127）工作站的账号密码 | 岳麓区望新社区卫生服务站‌IVD / 生化 / BS-360S（BB6-97001127）工作站的账号密码 故障现象】：客户询问仪器账号密码【排查过程】：微信指导客户已登录【处理结果】：客户确认问题解决。 附件: 11:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/11_1769131853570_2iw8co?Expires=1780542618&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=W6eQILeXVw0MGjRE2%2B8ngeoNZRw%3D |  | 166 8641 7005 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 |  | #TS000152865 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 岳麓区望新社区卫生服务站‌ | 90407491 | 技术支持解决 | 2026-01-23 09:15:59 | 2026-01-23 09:29:39 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
沅江市第三人民医院 - CL-2000I | 最近几天连续出现下图所描述的故障。 沅江市第三人民医院 医学检验科 【故障现象】：样本针在强化清洗位检测到气泡，磁分离转速未达到预设值 【排查过程】：沟通强化清洗剂余量 【故障定位】：强化清洗剂余量或者针位置，磁分离皮带或者光耦 【一线建议】：现场排查，针位置，磁分离转速 【下派理由】：客户不方便操作磁分离调试 附件: open_api/tid44609/1769130230_44609_a4a895_media_1769130055812.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769130230_44609_a4a895_media_1769130055812.jpg?Expires=1780542618&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=XALgY8U%2FE5wCRymtKAO4RqQHAGI%3D |  | 186 0737 3630 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 长沙分公司 | W5-12001415 | #TS000152830 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 沅江市第三人民医院 | 60044216 | 派工完成 | 2026-01-23 09:03:44 | 2026-01-23 09:40:07 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
双桂骨科医院BC-2600显示压力低 | 双桂骨科医院BC-2600显示压力低，RQ-0B105283 |  | 150 7452 7662 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 |  | #TS000152821 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 双桂骨科医院 | 90027278 | 派工完成 | 2026-01-23 08:59:02 | 2026-01-23 09:26:53 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
临沭淑伟医院BC-5120激光器故障 | 临沭淑伟医院BC-5120激光器故障 故障现象】：激光模块故障【排查过程】 微信指导客户重启软件。【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 192 8540 2603 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 青岛分公司 | TQ-07003423 | #TS000152799 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 临沭淑伟医院 | 90071416 | 技术支持解决 | 2026-01-23 08:48:21 | 2026-01-23 09:28:35 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
中国人民解放军96731部队BC-5180 CRP电压异常 | 中国人民解放军96731部队BC-5180 CRP电压异常 【故障现象】：仪器报警温度过低.56V电压异常 【排查过程】：电源重启后电压异常报警消除，科室温度低于15度，10度多空调刚开，仪器环境温度低于15度，10度多在缓慢上升，温度检测正常，老师咨询是否影响样本测试结果。能进行样本检测，目前温度影响可以忽略，但建议等到温度上升后再检测。 【处理结果】：老师已清楚问题及解决办法 |  | 185 6978 0912 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 | SU-84001669 | #TS000152788 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 中国人民解放军96731部队 | 60123365 | 技术支持解决 | 2026-01-23 08:41:45 | 2026-01-23 09:23:39 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
深圳卓正医疗连锁重庆门诊部BC-5000真空压力异常、温度传感器故障 | 深圳卓正医疗连锁重庆门诊部BC-5000真空压力异常、温度传感器故障 老师来电要求转接，已操作 【故障现象】：真空压力异常，释液预热温度异常，无法消除故障 【排查过程】：仪器重新开机后真空压力故障消除，稀释液温度高于设定范围，等到温度正常后再重新开机不再报警，故障完全消除 【处理结果】：故障消除，仪器测试正常 |  | 183 2353 1637 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 重庆分公司 | SS-94006011 | #TS000152748 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 深圳卓正医疗连锁重庆门诊部 | 90096314 | 技术支持解决 | 2026-01-23 08:13:04 | 2026-01-23 09:30:16 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
淮安市中医院CL-6000i | 2026-01-23 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 189 4487 3610 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 南京分公司 | BB3-91000367 | #TS000152728 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 淮安市中医院 | 386071 | 无需技术支持 | 2026-01-23 08:01:51 | 2026-01-23 17:36:33 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
清新区太和镇卫生院IVD / 凝血仪器 / C3510仪器连接不上服务器 | 清新区太和镇卫生院IVD / 凝血仪器 / C3510仪器连接不上服务器 |  | 150 1029 8575 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 广州分公司 | GD6-51000612 | #TS000152395 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 清新区太和镇卫生院 | 332587 | 派工完成 | 2026-01-22 20:45:56 | 2026-01-22 20:46:01 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
达日县藏医院IVD / 生化 / BS-1000M样本无申请信息 | （急）达日县藏医院IVD / 生化 / BS-1000M样本无申请信息 转兰州分公司检验主管韩晓煜18507559013协助跟进 老师二次来电催促工程师 |  | 189 0975 1929 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 兰州分公司 | FU5-5A001511 | #TS000152340 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 达日县藏医院 | 90259734 | 派工完成 | 2026-01-22 20:12:49 | 2026-01-22 20:12:52 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
日土县人民医院BC-30S咨询LIS传输问题 | 日土县人民医院BC-30S咨询LIS传输问题，老师没有提供序列号 |  | 173 4528 0620 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #TS000151939 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 日土县人民医院 | 323080 | 派工完成 | 2026-01-22 17:26:58 | 2026-01-22 18:49:53 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
来宾市兴宾区人民医院18077296193蓝老师咨询C反应蛋白测定试剂盒是否缺货 | 来宾市兴宾区人民医院18077296193蓝老师咨询C反应蛋白测定试剂盒是否缺货，供货商：广西成舜医疗投资有限公司告知目前C反应蛋白测定试剂盒厂家缺货，无法供货，老师告知已经和供货商签订了2024-2026年底试剂的供货合同，不清楚承诺到货时间，付了货款还没有结清，客户要求落实产品的供货情况 转庞菲 |  | 077 2477 3126 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 南宁分公司 |  | #TS000151863 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 来宾市兴宾区人民医院 | 60043331 | 座席解决 | 2026-01-22 17:13:22 | 2026-01-22 17:13:23 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
佛山和祐医院IVD / 生化 / MT 8000需要技术支持调节技术参数 | 佛山和祐医院IVD / 生化 / MT 8000需要技术支持调节技术参数，老师没有提供序列号 客户已经联系供应商工程师，如解决不了在重新致电 |  | 188 2991 5230 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 广州分公司 |  | #TS000151831 | IVD | 生化 | MT 8000 | [7 empty] | 佛山和祐医院 | 90373461 | 无需技术支持 | 2026-01-22 17:08:04 | 2026-01-22 17:34:45 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
陕西榆林的化验室代老师18098066168咨询 BS-240生化可以测吸光度吗 | 陕西榆林的化验室代老师18098066168咨询 BS-240生化可以测吸光度吗，老师没有提供序列号和医院名称，如需下派，麻烦备注内容后提交 【故障现象】：生化可以测吸光度吗 【排查过程】：指导客户测试路径。 【处理结果】：确认问题解决。 |  | 180 9806 6168 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000151785 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-01-22 16:59:02 | 2026-01-22 17:29:19 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
雅安市名山区中医医院 - BC-760[R] CS | 等待仪器重启中 20min 采样组件动作异常 雅安市名山区中医医院 医学检验科 【故障现象】：采样组件动作异常 【排查过程】：采样组件故障，无法消除故障，重启仪器后故障依旧 【故障定位】：采样组件异常 【一线建议】：现场维护采样组件 【下派理由】：需要现场处理维护 附件: open_api/tid44609/1769069457_44609_8e031e_media_1769069238857.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769069457_44609_8e031e_media_1769069238857.jpg?Expires=1780542618&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Q90%2BqhmFuoA6sw12cxIqk15aAmc%3D open_api/tid44609/1769069458_44609_64d480_media_1769069291518.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769069458_44609_64d480_media_1769069291518.mp4?Expires=1780542618&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=%2FgDjKYYtuBJQMPG4LxMm3x6ec24%3D |  | 187 2818 5960 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | DJ2-34000140 | #TS000151575 | IVD | 血球 | BC-760[R] CS | [7 empty] | 雅安市名山区中医医院 | 336047 | 派工完成 | 2026-01-22 16:10:54 | 2026-01-22 16:56:29 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
成都市晶都医疗美容医院BC-5000通讯提示请先检查网络连接 | BC-5000通讯提示请先检查网络连接 【故障现象】：通信软件无法连接 【排查过程】：检查仪器电脑正常开启，重新设置通信程序，正常连接，传输数据正常 【处理结果】：问题解决，正常通信 |  | 152 8103 8060 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 | SS-73004004 | #TS000151566 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 成都市晶都医疗美容医院 | 90048416 | 技术支持解决 | 2026-01-22 16:09:23 | 2026-01-22 16:18:00 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
天水上心同生物科技有限公司IVD / 血球 / BC-20S漏液自动关机 | 天水上心同生物科技有限公司IVD / 血球 / BC-20S漏液自动关机 |  | 188 9370 3472 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 | TK-4A020223 | #TS000151532 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 天水上心同生物科技有限公司 | 90385813 | 派工完成 | 2026-01-22 16:03:23 | 2026-01-22 16:09:29 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
临安锦北医院BS-830吸样量与设置不符 | BS-830吸样量与设置不符，序列号靠墙看不到 【故障现象】：客户了解测试量问题【排查过程】：指导客户查看 （等待客户测试结束20分钟）【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 153 8402 7519 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 杭州分公司 |  | #TS000151466 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 临安锦北医院 | 60084421 | 技术支持解决 | 2026-01-22 15:48:48 | 2026-01-22 16:09:28 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
新乡爱尔眼科医院有限责任公司 - BS-360E | 没人操作电脑的情况下，不定时报警，打印机出现故障 新乡爱尔眼科医院有限责任公司 医学检验科 【故障现象】：电脑无操作报警打印机故障 【排查过程】：仪器未连接打印机，沟通进入应用-系统设置-打印设置 更改默认打印机，同时提供方案，信息科共享打印机连到仪器电脑上 【处理结果】：客户知晓并接受解决方案 附件: open_api/tid44609/1769068079_44609_e20b70_media_1769068044751.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769068079_44609_e20b70_media_1769068044751.jpg?Expires=1780542620&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=4Yv%2F9vspVuEqzimOMiMo2X3ZeIg%3D |  | 183 1757 1302 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 郑州分公司 | BA1-56003383 | #TS000151463 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 新乡爱尔眼科医院有限责任公司 | 90390977 | 技术支持解决 | 2026-01-22 15:47:55 | 2026-01-22 16:13:05 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
巢湖市槐林镇中心卫生院BC-760[B] CS显示屏坏了 | 巢湖市槐林镇中心卫生院BC-760[B] CS显示屏坏了，需要工程师上门检测 |  | 153 5774 1005 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 合肥分公司 | DJ1-35000157 | #TS000151405 | IVD | 血球 | BC-760[B] CS | [7 empty] | 巢湖市槐林镇中心卫生院 | 375059 | 派工完成 | 2026-01-22 15:34:55 | 2026-01-22 15:34:58 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
成都市金牛区荷花池社区卫生服务中心 - BC-5180 CRP | 采样针更换 成都市金牛区荷花池社区卫生服务中心 医学检验科 【故障现象】： 穿刺针寿命到期【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。客户要求先电话沟通 附件: open_api/tid44609/1769065316_44609_a7d54d_media_1769065253221.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769065316_44609_a7d54d_media_1769065253221.jpg?Expires=1780542620&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=1PRKo6CRK4nRCs5dlvlDAKd4D78%3D |  | 153 7817 1424 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 成都分公司 | SU-33010507 | #TS000151242 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 成都市金牛区荷花池社区卫生服务中心 | 60093092 | 派工完成 | 2026-01-22 15:01:50 | 2026-01-22 15:12:15 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
黄石市中心医院(市普爱医院、湖北理工学院附属医院)BC-7500，体液白细胞的检测精度是多少 | 黄石市中心医院(市普爱医院、湖北理工学院附属医院)BC-7500，企业模式白细胞的检测线是多少 无法提供序列号 【故障现象】： 客户反应对体液模式结果存疑【排查过程】： 记客户反应一体液样本有结果，但涂片后细胞数极少。且咨询体液模式的准确度及原理等【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 158 2698 7958 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 |  | #TS000151190 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 黄石市中心医院(市普爱医院、湖北理工学院附属医院) | 311951 | 派工完成 | 2026-01-22 14:52:44 | 2026-01-22 15:07:26 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
黑龙江八一农垦大学校医院 BS-330需要说明书 | 黑龙江八一农垦大学校医院 BS-330需要说明书，老师表示联系不上销售提供，钱老师13089800005 转王照暄 |  | 187 4599 4197 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000151137 | IVD | 生化 | BS-330 | [7 empty] | 黑龙江八一农垦大学校医院 | 90059646 | 座席解决 | 2026-01-22 14:38:52 | 2026-01-22 14:38:53 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
18762842307销售咨询卫生健康局派工申请，已告知需要联系总部运营朱燕平老师申请 | 18762842307销售咨询卫生健康局派工申请，已告知需要联系总部运营朱燕平老师申请 |  | 187 6284 2307 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 苏州分公司 |  | #TS000151046 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)卫生健康局 | 90391732 | 座席解决 | 2026-01-22 14:12:04 | 2026-01-22 14:12:05 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
滁州市同乐社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-430检测结果前面异常，后续正常。 | 滁州市同乐社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-430检测结果前面异常，后续正常。 【故障现象】：样本结果偏低，且负值较多 【排查过程】：注射器未漏液、针做过强化清洗，询问几乎所有结果都有问题 【故障定位】：加样系统故障 【一线建议】：申请针、注射器、阀及相应管路备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 183 1717 0535 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 合肥分公司 |  | #TS000151035 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 滁州市同乐社区卫生服务中心 | 90215403 | 派工完成 | 2026-01-22 14:10:33 | 2026-01-22 14:19:03 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
大庆市肇源县大兴乡卫生院BC-5180咨询管理员账号密码 | 大庆市肇源县大兴乡卫生院BC-5180咨询管理员账号密码 【故障现象】：咨询管理员账号密码【排查过程】：告知客户【处理结果】：，客户确认问题解决。 |  | 133 4551 7473 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 | RG-36106147 | #TS000151033 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 大庆市肇源县大兴乡卫生院 | 374025 | 技术支持解决 | 2026-01-22 14:10:23 | 2026-01-22 14:12:49 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
测试测试测试 | 测试测试测试 | 898474006@qq.com | 150 0700 7297 | 测试公司001 | 已关闭 | 标准 | 交互中心坐席组 | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 北京分公司 |  | #TS000151025 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 北京大学第三医院 | 300058 | 技术支持解决 | 2026-01-22 14:07:41 | 2026-01-22 14:07:42 | 59990050 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 三特
永顺县红十字博爱医院C3100工作站会自动停止---仪器运行到一半突发失联，需现场处理更换线材。 | 永顺县红十字博爱医院C3100工作站会自动停止 |  | 130 3743 4123 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | 106-AE-94000070 | #TS000150841 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 永顺县红十字博爱医院 | 361871 | 派工完成 | 2026-01-22 13:07:47 | 2026-01-22 13:13:56 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二丙
五家渠市第三人民医院UA-5600数值偏高 | UA-5600数值偏高 经沟通，医院原用的纸条使用的领先，应使用艾康纸条，已告知客户。 如有疑问可联系王亚春 |  | 182 9953 5063 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | T3-09000039 | #TS000150818 | IVD | 尿液分析 | UA-5600 | [7 empty] | 五家渠市第三人民医院 | 90321200 | 技术支持解决 | 2026-01-22 13:00:51 | 2026-01-22 13:22:56 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
南通大学附属医院 - BC-6800PLUS | 压力故障，找不到仪器状态 南通大学附属医院 医学检验科 【故障现象】：40kpa压力故障 【排查过程】：指导登录管理员账号，进入压力状态界面，调节调压阀40kpa旋钮直至压力显示在正常范围然后消除故障。 【处理结果】：故障已消除，测试样本正常 附件: open_api/tid44609/1769058049_44609_5ce510_media_1769058021956.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769058049_44609_5ce510_media_1769058021956.jpg?Expires=1780542620&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=88CBE27Y9hc5Gx6fi9Q1ZSiUu%2BA%3D |  | 137 7365 5316 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | admin |  | 苏州分公司 | UC-39003233 | #TS000150817 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 南通大学附属医院 | 103724 | 技术支持解决 | 2026-01-22 13:00:47 | 2026-01-22 13:41:28 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P2 IVD VIP2 | 三甲
西藏中国人民解放军32160部队IVD / 血球 / BC-5150液体压力故障 | 西藏中国人民解放军32160部队IVD / 血球 / BC-5150液体压力故障 【故障现象】：开机报警液体压力异常 【排查过程】：检查稀释液余量，稀释液管路是否有气泡，拧紧稀释液管路接头，进入菜单-设置-增益设置查看HGB本底电压是否在4.2V左右，设置HGB本底电压至4.2V左右后保存，点击消除故障，液体压力静态压力71.5，正常压力70-110，仪器海拔4700，科室反馈正常使用了几个月 【故障定位】：使用环境问题或者液体压力传感器问题 【一线建议】：带阀门，液体压力传感器备用，升级软件 【下派理由】：需现场排查定位故障，提前联系老师 |  | 185 8917 3576 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 | SR-33007545 | #TS000150729 | IVD | 血球 | BC-5150 | [7 empty] | 西藏中国人民解放军32160部队 | 90346776 | 派工完成 | 2026-01-22 12:25:43 | 2026-01-22 13:30:13 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
陇南市西和县姜席镇卫生院BS-430咨询每盒试剂能做多少人次 | 陇南市西和县姜席镇卫生院BS-430咨询每盒试剂能做多少人次 【故障现象】：咨询试剂测数量【排查过程】：告知可参考仪器余量检测【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 176 0939 0403 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990004 |  | 兰州分公司 | YW-99003226 | #TS000150692 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 陇南市西和县姜席镇卫生院 | 369894 | 技术支持解决 | 2026-01-22 12:12:49 | 2026-01-22 12:17:49 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
新疆喀什地区伽师县维吾尔医院CL-6000i，部分数据不出结果 | 新疆喀什地区伽师县维吾尔医院CL-6000i，部分数据不出结果，BB3-3C003284 拨打三此客户未接 下派工单 13150299192客户来电催单，需要工程师尽快联系，已致电张兆龙跟进 老师再次来电，告知已经来电第四次了，没有工程师联系，致电服务工程师尽快对接老师 |  | 131 5029 9192 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | BB3-3C003284 | #TS000150659 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 新疆喀什地区伽师县维吾尔医院 | 367913 | 派工完成 | 2026-01-22 12:04:33 | 2026-01-22 12:23:58 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
（禁用）成都高新美极医疗美容医院IVD / 血球 / BC-10设备故障 | （禁用）成都高新美极医疗美容医院IVD / 血球 / BC-10设备故障 李少培：注射器组件故障，客户需要上门处理，这个帮忙操作下派，我操作不了， |  | 135 4783 4582 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 | UH-05002556 | #TS000150538 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | （禁用）成都高新美极医疗美容医院 | 90055597 | 派工完成 | 2026-01-22 11:35:48 | 2026-01-22 12:00:42 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
信阳市罗山县潘新镇卫生院IVD / 生化 / BS-830（BA6-13001461）状态显示技术异常，液路异常 | 信阳市罗山县潘新镇卫生院IVD / 生化 / BS-830（BA6-13001461）状态显示技术异常，液路异常 已指导客户等待客户测试验证 【故障现象】：低浓度积液器满【排查过程】：指导客户疏通管路【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 152 2474 1023 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 | BA6-13001461 | #TS000150500 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 信阳市罗山县潘新镇卫生院 | 90042838 | 技术支持解决 | 2026-01-22 11:25:44 | 2026-01-22 11:46:29 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
辰溪县人民医院CL-6000i | 2026-01-22 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 转检验主管张展灿18665931558跟进跟进 |  | 177 4429 3717 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 长沙分公司 | BB3-28002738 | #TS000150490 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 辰溪县人民医院 | 309969 | 座席解决 | 2026-01-22 11:23:04 | 2026-01-22 18:44:16 | 59990009 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
张掖市中心血站BC-5385 CRP最低检测限 | BC-5385 CRP最低检测限 【故障现象】：咨询WBC检测范围 【排查过程】：告知WBC检测线性范围及显示范围，担心特别低值样本检测结果不准，告知不用担心 【处理结果】：客户已明确 |  | 153 7974 1665 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 | DD4-47002033 | #TS000150452 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 张掖市中心血站 | 60057521 | 技术支持解决 | 2026-01-22 11:10:25 | 2026-01-22 11:17:16 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
蓝山医疗美容医院IVD / 血球 / BC-2600(RQ-58117217)DBC，RBC气泡 | 蓝山医疗美容医院IVD / 血球 / BC-2600(RQ-58117217)DBC，RBC气泡 |  | 173 1755 6065 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000150445 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 蓝山医疗美容医院 | 90047445 | 派工完成 | 2026-01-22 11:08:43 | 2026-01-22 11:45:16 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-离线 |  | 其他
天津金虹胜利药业有限公司BS-240光源灯故障 | 天津金虹胜利药业有限公司BS-240光源灯故障，YX-91002343 【故障现象】： 光源灯故障 340吸光度 高【一线建议】：更换光源灯 检查光源【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 137 0208 2673 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 天津分公司 |  | #TS000150440 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 天津金虹胜利药业有限公司 | 90407427 | 派工完成 | 2026-01-22 11:06:39 | 2026-01-22 11:13:34 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
山东省德州市宁津县大柳卫生院BS-430试剂能否冷冻保存 | BS-430试剂能否冷冻保存，无法提供序列号 【故障现象】：客户咨询溶解后的校准质控是否可以冷冻半年【排查过程】 告知客户冷冻后的效期，客户不相信，自己尝试冷冻半年【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 156 2121 2798 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 |  | #TS000150423 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 山东省德州市宁津县大柳卫生院 | 60054381 | 技术支持解决 | 2026-01-22 11:03:40 | 2026-01-22 11:12:00 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
潜江市精神病医院（潜江市杨市办事处卫生院）BC-6100采样异常 | 潜江市精神病医院（潜江市杨市办事处卫生院）BC-6100采样异常，老师不方便提供序列号 【故障现象】： BC-6100采样异常【下派理由】： 试剂供货商报修，科室反应找不到负责工程师 17607221608来电反馈没有接到联系，致电王朝阳反馈问题已处理，后续会联系报单人沟通 |  | 176 0722 1608 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000150369 | IVD | 血球 | BC-6100 | [7 empty] | 潜江市精神病医院（潜江市杨市办事处卫生院） | 312194 | 派工完成 | 2026-01-22 10:48:53 | 2026-01-22 10:59:15 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
黑龙江林口林区人民医院OPM-151同一个样本不同试纸做出来结果不同 | 黑龙江林口林区人民医院OPM-151同一个样本不同试纸做出来结果不同，S1-53000722 |  | 152 1463 3047 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000150310 | IVD | 尿液分析 | OPM-151 | [7 empty] | 黑龙江林口林区人民医院 | 90389160 | 派工完成 | 2026-01-22 10:31:40 | 2026-01-22 10:52:22 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
佛冈县中医院IVD / 血球 / BC-5385 CRP打印报告如何设置 | 佛冈县中医院IVD / 血球 / BC-5385 CRP打印报告如何设置，老师不方便看序列号 【故障现象】：医院咨询lis传输图像底色为黑色怎么处理【排查过程】：指导客户进入通讯设置，勾选以打印位图方式传输【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: 微信图片_20260122102313_4_66.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260122102313_4_66_1769048706477_zcrpjv3.jpg?Expires=1780542620&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=zgcsl5QKcq3K6OiTbyPbL9qUt0M%3D |  | 136 7950 3452 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 广州分公司 |  | #TS000150230 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 佛冈县中医院 | 306884 | 技术支持解决 | 2026-01-22 10:09:02 | 2026-01-22 10:25:17 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
固原市原州区人民医院BC-6800Plus光耦异常 | 固原市原州区人民医院BC-6800Plus光耦异常 【故障现象】：混匀器动作异常 【排查过程】：样本测试时混匀夹爪卡住不动作报警，无法恢复 【故障定位】：混匀组件 【一线建议】：联系报价维修 【下派理由】：硬件故障 |  | 180 9544 7000 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | UC-03000871 | #TS000150209 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 固原市原州区人民医院 | 311542 | 派工完成 | 2026-01-22 10:00:51 | 2026-01-22 10:05:37 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
北京市昌平区中医医院IVD / 生化 / BS-2800M（JP7-54000841）报警供水水质严重超标 | 北京市昌平区中医医院IVD / 生化 / BS-2800M（JP7-54000841）报警供水水质严重超标 【故障现象】：水质超标 【排查过程】：进入系统，环境信息单元查看水质电导率是0.13，水机制水时电导率是15左右，外置过滤器外观看起来无异常 【故障定位】：水质传感器或者管路脏 【一线建议】：上门维护或者更换水质传感器 【下派理由】：客户要求 |  | 187 7111 6404 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 北京分公司 | JP7-54000841 | #TS000150188 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 北京市昌平区中医医院 | 306009 | 派工完成 | 2026-01-22 09:52:30 | 2026-01-22 10:05:27 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
益阳市沙头镇中心卫生院BC-5130液体压力超载 | 益阳市沙头镇中心卫生院BC-5130液体压力超载 等待客户操作30分钟 故障现象】：液体压力超载【排查过程】：试剂都有，知道客户拆开右边侧盖，清洗里面13-14阀管路，。【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 185 6923 8387 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | TR-06004411 | #TS000150151 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 益阳市沙头镇中心卫生院 | 60056448 | 技术支持解决 | 2026-01-22 09:33:54 | 2026-01-22 10:02:35 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
山东齐都药业有限公司IVD / 血球 / BC-5120最低的检测量是多少 | 山东齐都药业有限公司IVD / 血球 / BC-5120最低的检测量是多少 【故障现象】：实验室机器咨询仪器，样本吸液量【排查过程】：告知客户为15UL ，并告知准备样本要大于该吸样量【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 131 5623 1598 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 济南分公司 | TQ-3C006445 | #TS000150149 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 山东齐都药业有限公司 | 90363779 | 技术支持解决 | 2026-01-22 09:33:09 | 2026-01-22 09:47:17 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
广州市第一人民医院H50咨询试剂使用问题 | 广州市第一人民医院H50咨询试剂使用问题，无法提供序列号18138713025来电咨询质控使用问题及技术参数 【故障现象】：客户咨询质控理论测试 【排查过程】：询问理论测试及为什么没有达到理论测试数，有没有再手动稀释功能 【处理结果】：转分公司跟进转临床主管高永辉跟进，工单不下派 |  | 181 3871 3025 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990008 |  | 广州分公司 |  | #TS000150145 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 广州市第一人民医院 | 101733 | 座席解决 | 2026-01-22 09:29:06 | 2026-01-22 10:14:27 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
长春市第二医院AF-600咨询连接问题 | 长春市第二医院AF-600咨询连接问题 刘瓒已处理，请封闭 |  | 177 0200 0506 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 | BM6-5C000115 | #TS000150123 | IVD | 微生物仪器 | AF-600 | [7 empty] | 长春市第二医院 | 313222 | 座席解决 | 2026-01-22 09:17:04 | 2026-01-22 15:43:18 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
揭西明康眼科医院有限公司BS-360S咨询如何更换光源灯 | 揭西明康眼科医院有限公司BS-360S咨询如何更换光源灯，客户无法提供序列号 【故障现象】：咨询如何更换光源灯 【排查过程】：指导客户开机，进入应用-维护-维护-生化维护指令-更换光源灯 维护指令按照流程进行更换，更换完成后进入应用-仪器命令-系统恢复恢复到空闲 【处理结果】：更换完成 |  | 177 2411 4034 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 |  | #TS000150118 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 揭西明康眼科医院有限公司 | 60117252 | 技术支持解决 | 2026-01-22 09:16:25 | 2026-01-22 09:45:38 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
邓老师13148686662，bc-5385 crp，咨询是否有无线网络接受功能 | 邓老师13148686662，bc-5385 crp，咨询是否有无线网络接受功能，DD4-39000829，韶关涉密单位使用不方便告知单位名称，如需下派请提交至呼叫中心，谢谢 【故障现象】：咨询仪器有没有发送或接收通信信号单元模块 【排查过程】：告知仪器没有通信模块，客户问能不能出具报告说明文件 【处理结果】：转分公司跟进，转李桂枝跟进 |  | 131 4868 6662 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 深圳分公司 |  | #TS000150083 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-01-22 09:02:13 | 2026-01-22 11:17:59 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
婺源县人民医院CX-9010--梁清晨：早上客户做质控误操作导致，目前已消除，此单封闭。 | 2026-01-22 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11308223【样本架进给异常，样本架在吸样位位置异常】 |  | 182 7934 3191 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 南昌分公司 | GC6-33000106 | #TS000150070 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 婺源县人民医院 | 308379 | 无需技术支持 | 2026-01-22 08:52:03 | 2026-01-22 09:23:04 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
艾溪湖社区卫生服务中心BC-5130液体压力超载 | 艾溪湖社区卫生服务中心BC-5130液体压力超载，TR-95002775 等待客户操作20分钟，等待客户验证10分钟 【故障现象】：液体压力超载，DIFF溶血剂无【排查过程】：指导客户清理13-14管路 Diff实际管理脱落指导客户从新安装【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: 微信图片_20260122092301_3_66.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260122092301_3_66_1769045047859_77wdhdu.jpg?Expires=1780542620&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=neuQoD6NyZDLjHK0XzAEb7dUUNE%3D |  | 189 7092 9204 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990001 |  | 南昌分公司 | TR-95002775 | #TS000150062 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 高新区社会发展局 | 60093241 | 技术支持解决 | 2026-01-22 08:45:49 | 2026-01-22 09:24:17 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
北京市第一中西医结合医院 - BC-7500[NR] CS | HCT质控长期偏于靶值一侧 北京市第一中西医结合医院 医学检验科 【故障现象】：HCT质控长期偏于靶值一侧 【排查过程】：客户联系不上 【下派理由】： 电话联系不上。 附件: open_api/tid44609/1769041921_44609_3cc511_media_1769041862423.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769041921_44609_3cc511_media_1769041862423.jpg?Expires=1780542620&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=OySr4V6AEOZv%2BIgTWEXj%2BiubztA%3D open_api/tid44609/1769041922_44609_fd7f44_media_1769041870646.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1769041922_44609_fd7f44_media_1769041870646.jpg?Expires=1780542620&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=qN7c%2FzHN%2F5l4gYqxFIyJTlj8jcQ%3D |  | 186 1281 7127 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | admin |  | 北京分公司 | DC6-35002363 | #TS000150047 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 北京市第一中西医结合医院 | 302005 | 派工完成 | 2026-01-22 08:31:57 | 2026-01-22 08:59:14 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
温州市人民医院CL-6000i | 2026-01-22 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,A12020【M1：第一抓杯手连续故障，停止抓杯】 转转检验主管张云起18665931973跟进跟进 |  | 136 7649 9820 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 杭州分公司 | BB3-22002533 | #TS000150040 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 温州市人民医院 | 105382 | 座席解决 | 2026-01-22 08:29:03 | 2026-01-22 18:48:33 | 59990009 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
六盘水市钟山人民医院CX-9010--夜间报警，目前已消除，此单封闭。 | 2026-01-21 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24325000【触发试剂针废液池排液失败，触发试剂针废液池排液失败】 |  | 152 -850 8-2774 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | GC6-39000176 | #TS000150005 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 六盘水市钟山人民医院 | 302834 | 无需技术支持 | 2026-01-22 08:00:07 | 2026-01-22 08:44:16 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
复旦大学附属金山医院CX-9000--上海办魏云靖在现场处理，板卡问题。已支持解决。 | 2026-01-22 设备当天异常停止超过0.0分钟，并且期间存在严重类故障码57203000【电机驱动板3通信异常，电机驱动板3初始化失败】 |  | 189 3081 9926 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 上海分公司 | GC8-27000066 | #TS000150004 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 复旦大学附属金山医院 | 311768 | 技术支持解决 | 2026-01-22 08:00:02 | 2026-01-22 08:30:58 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
（急）白银市中西医结合医院（甘肃省中医院白银分院）BS-2000M无法进入打开电脑的系统 | （急）白银市中西医结合医院（甘肃省中医院白银分院）BS-2000M无法进入打开电脑的系统已致电兰州分公司检验主管韩晓煜跟进处理 |  | 181 0943 3256 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 兰州分公司 | YA-03000584 | #TS000149978 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 白银市中西医结合医院（甘肃省中医院白银分院） | 90006482 | 派工完成 | 2026-01-22 03:13:15 | 2026-01-22 03:13:19 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
济南为民医院 C2000-A做实验的结果相差非常大 | 济南为民医院 C2000-A做实验的结果相差非常大，告知客户明天工程师第一时间工程师联系客户，客户同意 |  | 135 9363 7827 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 济南分公司 |  | #TS000149769 | IVD | 凝血仪器 | C2000-A | [7 empty] | 济南为民医院 | 90050331 | 派工完成 | 2026-01-21 21:08:09 | 2026-01-21 21:08:14 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
天津市津南区北闸口镇卫生院BC-5385 CRP状态异常 | 天津市津南区北闸口镇卫生院BC-5385 CRP状态异常，（无法提供序列号），告知客户明天第一时间工程师联系，客户同意 |  | 131 3215 9155 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 天津分公司 |  | #TS000149638 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 60076700 | 派工完成 | 2026-01-21 19:45:51 | 2026-01-21 19:45:54 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
天津市津南区北闸口镇卫生院BC-5385 CRP dil浮子状态异常 | BC-5385 CRP dil浮子状态异常，无法提供序列号 |  | 131 3215 9155 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 天津分公司 |  | #TS000149534 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 天津市津南区北闸口镇卫生院 | 60076700 | 派工完成 | 2026-01-21 18:56:53 | 2026-01-21 18:56:57 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
墨玉县爱理阿亚提医院BS-430 C反应蛋白检测质控/校准不过 | YW-22006476 BS-430 C反应蛋白检测质控/校准不过 |  | 180 9488 2699 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 |  | #TS000149437 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 墨玉县爱理阿亚提医院 | 60089286 | 派工完成 | 2026-01-21 18:17:37 | 2026-01-21 18:17:41 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
阿合奇县色帕巴依乡卫生院 - BC-5180 | HGB​检测异常 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1768990071_44609_007030_media_1768989994766.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768990071_44609_007030_media_1768989994766.jpg?Expires=1780542620&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=k8BKwcY4rPMw8hfifEE2%2B5NLWHQ%3D |  | 157 0908 2137 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 新疆分公司 | RG-09104266 | #TS000149401 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 | 90023848 | 派工完成 | 2026-01-21 18:07:48 | 2026-01-21 18:26:34 | 59990009 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
聊城海吉亚医院有限公司BS-820做清洗有大量泡沫 | 聊城海吉亚医院有限公司BS-820做清洗有大量泡沫 【故障现象】：样本针清洗池清洗时溢流 【排查过程】：清洗池废液能排走，但较慢。建议老师更换外部废液管路，采用84消毒液或疏通剂从清洗池灌入浸泡内部管路。 【处理结果】：客户已明确故障原因，自行处理 |  | 177 6077 7759 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 济南分公司 | XV-1A000258 | #TS000149277 | IVD | 生化 | BS-820M | [7 empty] | 聊城海吉亚医院有限公司 | 90231098 | 技术支持解决 | 2026-01-21 17:29:48 | 2026-01-21 17:41:46 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
丹江口市习家店镇中心卫生院（丹江口市第三医院）BS-450针在报警 | 丹江口市习家店镇中心卫生院（丹江口市第三医院）BS-450,针在报警，老师不方便提供序列号 【故障现象】：试剂针注射器运动错误【排查过程】：沟通得知科室温度很低6度左右，温度升高后故障消除了。告诉老师机器适宜温度是15-30度。【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 157 0729 7601 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000149189 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 丹江口市习家店镇中心卫生院（丹江口市第三医院） | 312209 | 技术支持解决 | 2026-01-21 17:06:59 | 2026-01-21 17:22:50 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
郴州市苏仙区妇幼保健计划生育服务中心C3510结果显示异常-一号磁珠通道故障，请现场处理 | 郴州市苏仙区妇幼保健计划生育服务中心C3510结果显示异常，客户无法提供序列号，系统异常无法转接 |  | 181 7556 7220 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 |  | #TS000149180 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 郴州市苏仙区妇幼保健计划生育服务中心 | 310097 | 派工完成 | 2026-01-21 17:04:23 | 2026-01-21 17:09:30 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
天津医科大学总医院滨海医院H50层析柱压力低报警 | 天津医科大学总医院滨海医院H50层析柱压力低报警 【故障现象】：层析柱压力低报警 【排查过程】：老师为耗材经销商咨询工程师联系方式及维修费用等 【故障定位】：暂不明确，需工程师现场排查 【一线建议】： 管路脱落或接头松动：检查层析柱两端的管路和接头是否有脱落或漏液。 洗脱液A通道问题： EL_A试剂流量偏低。 洗脱液A通道未完全灌注。 A液通道接头微漏。 洗脱液B通道问题： EL_B试剂流量偏低。 B液通道未完全灌注。 B液通道接头微漏。 除气泡器故障：除气泡器工作不良或膜破裂，影响柱压。 SV13阀堵塞：阀体内结晶堵塞可能导致负压异常，影响除气泡功能。 柱塞泵单向阀堵塞：柱塞泵A或B的单向阀堵塞可能导致流量不足。 排查步骤 检查管路和接头： 确认层析柱两端的管路和接头无脱落或漏液。 观察柱压变化： 在保压阶段观察柱压变化，判断是A液还是B液通道问题： 保压刚开始报警：A液通道问题。 采样针运动到混匀池时报警：B液通道问题。 检查除气泡器和SV13阀： 检查除气泡器是否正常工作，SV13阀是否有结晶堵塞。 检查柱塞泵单向阀： 按以下步骤疏通单向阀： 拆卸入口单向阀，用注射器打气疏通。 拆卸出口单向阀，用注射器抽气疏通。 更换柱前过滤器： 如果柱前过滤器生锈或漏液，需更换。 维修时需全面检查所有可能性，避免二次维修。 定期维护柱塞泵、除气泡器和管路，防止结晶或堵塞。 【下派理由】：硬件故障，客户无法自行处理 |  | 189 2065 5313 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 天津分公司 | DC7-26000195 | #TS000149105 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 天津医科大学总医院滨海医院 | 90023751 | 派工完成 | 2026-01-21 16:42:07 | 2026-01-21 17:04:39 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
湄潭县人民医院IVD / 凝血仪器 / EXC810的软件连接不上-没有刷程序-指导刷 | 湄潭县人民医院IVD / 凝血仪器 / EXC810的软件连接不上 |  | 183 8502 9497 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 贵阳分公司 | 106-BB-29000322 | #TS000149096 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 湄潭县人民医院 | 302864 | 技术支持解决 | 2026-01-21 16:40:33 | 2026-01-21 16:43:28 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
广州华银医学研究所BS-830S咨询结果出现LIP标志是什么原因 | 广州华银医学研究所BS-830S咨询结果出现LIP标志是什么原因，BB7-38000655 【故障现象】：LIP做其他三方质控提示LIN 【排查过程】：样本测试正常，质控也在控，且重复性较好，解释为三方质控浓度偏高造成底物提前耗尽才会有LIN提示。 【处理结果】：客户已明确问题所在 |  | 134 3433 8274 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990004 |  | 广州分公司 |  | #TS000149061 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 广州华银医学检验中心 | 90256838 | 技术支持解决 | 2026-01-21 16:32:08 | 2026-01-21 16:51:38 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
上海市水生野生动植物保护研究中心咨询CL-900i校准测试过程中，无法识别码 | 咨询CL-900i校准测试过程中，无法识别码 另校准品过期可能需要采购 【故障现象】：无法开始校准测试 【排查过程】：校准品及试剂均已超过生产有效期，无法进行测试，需购买新的试剂和校准品进行测试 【处理结果】：客户已明确，需采购新世纪 |  | 133 0530 0946 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990050 |  | 上海分公司 |  | #TS000148970 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 上海市水生野生动植物保护研究中心 | 90374002 | 技术支持解决 | 2026-01-21 16:13:26 | 2026-01-21 16:37:47 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
急）禹城市人民医院BC-5390 CRP偶发性不分类 | BC-5390 CRP偶发性不分类，需求现场处理 |  | 186 6890 9047 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 | ST-91002232 | #TS000148931 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 禹城市人民医院 | 300718 | 派工完成 | 2026-01-21 16:05:04 | 2026-01-21 16:05:08 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
乐山市峨边彝族自治县妇幼保健院BS-380反馈LIS设置项目代号重复 | BS-380反馈LIS设置项目代号重复 【故障现象】：项目无法设置通道号，无法保存【排查过程】：老师反馈联系当地工程师，告知已不负责此医院【处理结果】：工单下派，请当地工程师尽快联系 |  | 159 8439 9494 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 | WS-45001955 | #TS000148798 | IVD | 生化 | BS-380 | [7 empty] | 乐山市峨边彝族自治县妇幼保健院 | 324250 | 派工完成 | 2026-01-21 15:38:29 | 2026-01-21 15:53:00 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
西吉县田坪乡卫生院BS-450无法启动 | 西吉县田坪乡卫生院BS-450无法启动 【故障现象】：电脑无法启动 【排查过程】：电脑电源开机后自动熄灭，判断电脑电源组件或硬盘有问题，需要联系电脑服务商维修 【处理结果】：客户自行联系电脑服务维修 |  | 182 0959 2133 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | YV-8C000356 | #TS000148761 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 西吉县田坪乡卫生院 | 90074839 | 技术支持解决 | 2026-01-21 15:30:34 | 2026-01-21 15:43:16 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
昆明华龙圣爱中医馆咨询BC-5120的密码是多少 | 昆明华龙圣爱中医馆咨询BC-5120的密码是多少，老师不方便提供序列号，如需下派，麻烦备注内容后提交 【故障现象】：咨询密码 【排查过程】：老师为新来老师，对仪器不熟悉，提供管理员密码 【处理结果】：已加微信，方便后面直接咨询问题 |  | 183 0880 8445 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000148695 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-01-21 15:18:49 | 2026-01-21 15:47:30 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
江阳区黄舣中心卫生院（泸州市江阳区第二中医医院）CL-2600I连接LIS的地方 | CL-2600I连接LIS的地方，找不到序列号 【故障现象】：咨询寻找lis设置入口 【排查过程】：告知设置路径：设置-系统设置-LIS设置（可能在其他界面，点击返回后找到设置） 【处理结果】：已找到设置入口 |  | 176 2866 1924 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 |  | #TS000148647 | IVD | 生化 | CL-2600I | [7 empty] | 江阳区黄舣中心卫生院（泸州市江阳区第二中医医院） | 379000 | 技术支持解决 | 2026-01-21 15:09:31 | 2026-01-21 15:14:09 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
翁源县人民医院BC-5390 CRP的穿刺针异常 | 翁源县人民医院BC-5390 CRP的穿刺针异常，老师不方便提供序列号 【故障现象】：穿刺针损坏【排查过程】：客户端需要更换穿刺针【处理结果】：工单下派，当地工程师联系穿刺针更换事宜 |  | 157 7972 9382 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 广州分公司 |  | #TS000148522 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 翁源县人民医院 | 337224 | 派工完成 | 2026-01-21 14:44:01 | 2026-01-21 14:58:19 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
新疆吐鲁番地区鄯善县连木沁镇卫生院Bc-830咨询DC是否可以放探头清洗液 | 新疆吐鲁番地区鄯善县连木沁镇卫生院Bc-830咨询DC是否可以放探头清洗液，未提供序列号 【故障现象】：老师咨询DC位置可以放置探头液吗【排查过程】：已告知不可以放探头液，如果暂时没有针清洁液，可以临时用CD80代替【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 181 9609 7134 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990004 |  | 新疆分公司 |  | #TS000148485 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆吐鲁番地区鄯善县连木沁镇卫生院 | 376860 | 技术支持解决 | 2026-01-21 14:37:47 | 2026-01-21 14:54:03 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
布拖县俄里坪镇中心卫生院BC-5130需要账号密码 | TR-92002456 BC-5130需要账号密码 【故障现象】：咨询账号密码 【排查过程】：告知客户正确的账号密码 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 173 4053 5113 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 |  | #TS000148381 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 布拖县俄里坪镇中心卫生院 | 90066360 | 技术支持解决 | 2026-01-21 14:12:47 | 2026-01-21 14:20:20 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
松原市宁江区繁荣社区卫生服务中心BS-430校准不过 | 松原市宁江区繁荣社区卫生服务中心BS-430校准不过，YW-95002549 【故障现象】：质控全部失控结果偏高，校准不通过 【排查过程】：校准品新复溶且设置无问题，怀疑加样系统故障，注射器计数统计均超限报红，观察无明显漏液情况 【故障定位】：加样系统故障 【一线建议】：联系科主任13251882003进行维修方案报价 【下派理由】：科室无法自行处理 |  | 137 5675 1710 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 黑吉分公司 | YW-95002549 | #TS000148369 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 松原市宁江区繁荣社区卫生服务中心 | 60069375 | 派工完成 | 2026-01-21 14:10:38 | 2026-01-21 14:37:21 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
经销商湖北康利健医疗科技有限公司宋老师13593720928需要点配送 | 经销商湖北康利健医疗科技有限公司宋老师13593720928需要点配送，表示生化试剂12月份已提交，一直没有点配送，终端：竹山县精神病医院（竹山县精神卫生中心）转申祁棋 13593720928来电催单，反馈比较着急，转申祁棋 |  | 135 9372 0928 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 |  | #TS000148304 | IVD | 生化 | BS-1800 | [7 empty] | 竹山县精神病医院（竹山县精神卫生中心） | 60086557 | 座席解决 | 2026-01-21 13:47:12 | 2026-01-21 13:47:13 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
广东省梅州市蕉岭县新铺中心卫生院 BC-7500[NR] CRP打印模板改不好 | 广东省梅州市蕉岭县新铺中心卫生院 BC-7500[NR] CRP打印模板改不好 有自行联系过工程师没有对接，无法提供序列号 【故障现象】：老师反馈已有工程师联系说给处理，但是等了一周了，还没有解决【排查过程】：客户已经有情绪了，请当地工程师尽快处理【处理结果】：工单下派，请尽快联系客户 |  | 187 1889 8769 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #TS000148300 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 广东省梅州市蕉岭县新铺中心卫生院 | 60046083 | 派工完成 | 2026-01-21 13:46:01 | 2026-01-21 13:56:09 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
重庆市秀山县石堤镇中心卫生院BS-830样本针堵住了 | 等待执行针强化清洗30min 等待周强化清洗40min 重庆市秀山县石堤镇中心卫生院BS-830样本针堵住了 【故障现象】：样本量不足或存在纤维、凝块：D1 【排查过程】：检查针外壁洁净程度，清洗液量是否够，更换D1/D2清洗液执行针强化清洗 【处理结果】：确认问题解决 |  | 157 3656 1794 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990004 |  | 重庆分公司 | BA6-23002085 | #TS000148155 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 重庆市秀山县石堤镇中心卫生院 | 365741 | 技术支持解决 | 2026-01-21 12:54:53 | 2026-01-21 14:05:42 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
莆田涵江医院需要调取LBY-XC40B时间质评结果-已转林文庆给连续查找 | 莆田涵江医院需要调取LBY-XC40B时间质评结果 |  | 138 6091 3200 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990009 |  | 福州分公司 | 106-AR-25000046 | #TS000147999 | IVD | 凝血仪器 | LBY-XC40B | [7 empty] | 莆田涵江医院 | 313593 | 技术支持解决 | 2026-01-21 12:05:09 | 2026-01-21 12:11:35 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-拒接 |  | 二甲
新巴尔虎右旗中蒙医院BS-860校准失败 | 新巴尔虎右旗中蒙医院BS-860校准失败 【故障现象】：TG校准失败 【排查过程】：指导更换新试剂，重新复溶新的校准品进行校准 【处理结果】：已解决 |  | 153 0470 8774 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 | BB9-05000489 | #TS000147966 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 新巴尔虎右旗中蒙医院 | 90067434 | 技术支持解决 | 2026-01-21 11:55:52 | 2026-01-21 12:06:28 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
祁东县中医院CX-9000–已联系蔡松波，反馈是老师没有撕开封口膜，此单封闭 | 2026-01-21 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码33102038【试剂针R21竖直动作异常，试剂针R21竖直动作异常】,11308223【样本架进给异常，样本架在吸样位位置异常】,34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】 |  | 157 7402 5214 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 长沙分公司 | GC8-5B001266 | #TS000147943 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 祁东县中医院 | 105297 | 无需技术支持 | 2026-01-21 11:50:05 | 2026-01-21 12:11:01 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
太康县人民医院CX-9010-急诊单机，联系郑州张贺，渠道工程师反馈可能是做质控操作错误导致，目前已处理 | 2026-01-21 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11308223【样本架进给异常，样本架在吸样位位置异常】,11303041【样本架进给异常，横向进给X向机构动作异常】 |  | 195 6279 9989 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | GC6-49000318 | #TS000147938 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 太康县人民医院 | 309293 | 无需技术支持 | 2026-01-21 11:49:33 | 2026-01-21 12:21:37 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三丙
克孜尔乡卫生院BS-830咨询密码是多少 | 克孜尔乡卫生院BS-830咨询密码是多少，BA6-03000699 等待客户反馈：30分钟 【故障现象】：客户来电询问生化主机bios密码【排查过程】：已告知【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 177 2682 6870 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990006，59990007 |  | 新疆分公司 | BA6-03000699 | #TS000147910 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 克孜尔乡卫生院 | 90047789 | 技术支持解决 | 2026-01-21 11:42:26 | 2026-01-21 11:42:27 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海
库伦舜鑫精神卫生医院BC-5000连接不上LIS系统 | BC-5000连接不上LIS系统 【故障现象】：小五机器连不上LIS系统【排查过程】：客户更换主机，指导客户设置电脑主机的IP【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 139 4815 4160 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 内蒙古分公司 | SS-25009515 | #TS000147909 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 库伦舜鑫精神卫生医院 | 90315039 | 技术支持解决 | 2026-01-21 11:42:05 | 2026-01-21 12:00:18 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
天水血站BC-30数据无法传输到电脑数据管理软件 | 天水血站BC-30数据无法传输到电脑数据管理软件 |  | 189 9388 6356 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990050 |  | 兰州分公司 | UD-52010872 | #TS000147894 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 天水市中心血站 | 90381291 | 派工完成 | 2026-01-21 11:36:36 | 2026-01-21 11:47:22 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
中山爱达康康复医院有限公司安装一台IVD / 生化 / BS-600M | 中山爱达康康复医院有限公司安装一台IVD / 生化 / BS-600M |  | 188 7477 8855 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 广州分公司 |  | #TS000147884 | IVD | 生化 | BS-600M | [7 empty] | 中山爱达康康复医院有限公司 | 60111566 | 派工完成 | 2026-01-21 11:34:30 | 2026-01-21 11:34:34 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆维吾尔自治区第一监狱医院BS-380吸样针断裂，需要更换 | 新疆维吾尔自治区第一监狱医院BS-380更换吸样针 老师需要先电话联系报价，无法提供序列号 |  | 099 1665 5536 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990050 |  | 新疆分公司 |  | #TS000147858 | IVD | 生化 | BS-380 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区第一监狱医院 | 301258 | 派工完成 | 2026-01-21 11:29:51 | 2026-01-21 11:29:55 | 59990050 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
恩施华中中医院C3100出的两个结果都有差异 -DD结果有差，怀疑是试剂问题，指导老师更换试剂尝试。 | 恩施华中中医院C3100出的两个结果都有差异 无法提供序列号 |  | 166 7108 9192 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 |  | #TS000147857 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 恩施华中中医院 | 90407347 | 技术支持解决 | 2026-01-21 11:29:18 | 2026-01-21 12:05:22 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功
吐鲁番地区高昌区亚尔镇卫生院BS-830更换了试剂可测还是为零 | 指导重启仪器等待20min 吐鲁番地区高昌区亚尔镇卫生院BS-830更换了试剂可测还是为零 【故障现象】：装载试剂后不扫描，应用界面灰色 【排查过程】：确认使用200包装试剂，使用原装试剂，切换管理员账户，登录故障依旧，指导进行仪器电脑重启 【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 153 1116 9475 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 | BA6-55005072 | #TS000147840 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 吐鲁番地区高昌区亚尔镇卫生院 | 90400629 | 技术支持解决 | 2026-01-21 11:26:05 | 2026-01-21 11:49:26 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
呼和浩特市泽盛医院BS-430咨询能否做传染病四项 | BS-430咨询能否做传染病四项 无法提供序列号 【故障现象】：咨询能否做传染病四项 【排查过程】：解答生化仪器不能做传染病思项，需要专用的化学发光免疫分析仪，建议联系当地渠道商咨询仪器价格等信息 【处理结果】：老师已明确 |  | 166 8731 4619 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000147779 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 呼和浩特市泽盛医院 | 90385632 | 技术支持解决 | 2026-01-21 11:08:10 | 2026-01-21 11:12:48 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
吉林省集安市榆林镇卫生院BC-2900白细胞数值高 | BC-2900白细胞数值高 |  | 150 1201 6348 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | RL-49104575 | #TS000147709 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 吉林省集安市榆林镇卫生院 | 60079057 | 派工完成 | 2026-01-21 10:43:05 | 2026-01-21 10:55:35 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
山东省济宁市鲁西监狱医院BS-390与电脑连接接口是什么类型的 | BS-390与电脑连接接口是什么类型的，无法提供序列号 【故障现象】电脑连接接口是什么类型的 【排查过程】：告知老师机器端的接口为9针串口。 【处理结果】：客户端确认问题解决。 |  | 180 5371 1253 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 |  | #TS000147695 | IVD | 生化 | BS-390 | [7 empty] | 山东省济宁市鲁西监狱医院 | 320897 | 技术支持解决 | 2026-01-21 10:37:04 | 2026-01-21 10:54:06 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
乌海市海勃湾区新华西社区卫生服务中心UA-5800结果无法传输 | 乌海市海勃湾区新华西社区卫生服务中心UA-5800结果无法传输，N3-0C001307 院方改用LIS，告知需LIS工程师协助处理，同意将此单封闭 |  | 186 4733 8079 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990006 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000147670 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 乌海市海勃湾区新华西社区卫生服务中心 | 90227498 | 技术支持解决 | 2026-01-21 10:29:37 | 2026-01-21 10:38:14 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
天津市南开区向阳路街社区卫生服务中心BS-800液压的支撑杆支持不住了 | 天津市南开区向阳路街社区卫生服务中心BS-800液压的支撑杆支持不住了 【故障现象】：台面上盖的液压杆损坏，需要换新【处理结果】：工单下派，当地工程师联系更换 |  | 138 2007 2790 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 天津分公司 | XE-61000798 | #TS000147662 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 天津市南开区向阳路街社区卫生服务中心 | 301216 | 派工完成 | 2026-01-21 10:26:10 | 2026-01-21 10:32:45 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
聊城市东阿县大桥镇卫生院BC-2900堵孔 | BC-2900堵孔 |  | 138 8483 9789 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 | RL-46104389 | #TS000147605 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 聊城市东阿县大桥镇卫生院 | 334651 | 派工完成 | 2026-01-21 10:04:21 | 2026-01-21 10:16:54 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
（急）揭阳市揭东区人民医院EU 8600流水线异常 | 揭阳市揭东区人民医院EU 8600流水线异常，老师不方便提供序列号 报单人是渠道销售，反馈干化学常出现N/A，需工程师前往现场排查（2021年仪器） 建议升级软件、带检测模块备用 |  | 189 2566 3777 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000147587 | IVD | 尿液分析 | EU 8600 | [7 empty] | 揭阳市揭东区人民医院 | 306978 | 派工完成 | 2026-01-21 09:55:37 | 2026-01-21 10:39:23 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
山东省职业卫生与职业病防治研究院EH-2080B池子无法清洗不干净 | T826000071山东省职业卫生与职业病防治研究院EH-2080B池子无法清洗不干净 |  | 176 1581 2927 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 济南分公司 |  | #TS000147583 | IVD | 尿液分析 | EH-2080B | [7 empty] | 山东省职业卫生与职业病防治研究院 | 60042419 | 派工完成 | 2026-01-21 09:54:53 | 2026-01-21 09:54:57 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
沧县兴济中心卫生院 BC-5130如何连接历史 | 沧县兴济中心卫生院 BC-5130如何连接LIS 【故障现象】：需要连接LIS 【排查过程】：仪器未安装数据管理软件，未配置电脑 【故障定位】：安装数据管理软件 【一线建议】：联系报价 【下派理由】：需工程师联系并上门服务 |  | 156 6810 5930 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 石家庄分公司 | TR-97002909 | #TS000147561 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 沧县兴济中心卫生院 | 379442 | 派工完成 | 2026-01-21 09:47:29 | 2026-01-21 10:09:42 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
四川省复员退伍军人医院（四川省第二退役军人医院） - BC-5180 | 频繁出现白细胞堵孔。 四川省复员退伍军人医院（四川省第二退役军人医院） 医学检验科 【故障现象】：WBC频繁堵孔 【排查过程】：从未进行过池保养，进入服务-保养-浸泡DIIFF和WBC 【处理结果】：仪器正常 附件: open_api/tid44609/1768959012_44609_6ae20c_media_1768958989825.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768959012_44609_6ae20c_media_1768958989825.jpg?Expires=1780542620&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=hcXFL5dhQEcz0%2BuAiPgx4PGXmQQ%3D |  | 199 5022 6735 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | RG-27105745 | #TS000147518 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 四川省复员退伍军人医院（四川省第二退役军人医院） | 90079256 | 技术支持解决 | 2026-01-21 09:30:08 | 2026-01-21 09:56:48 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
西畴县妇幼保健与计划生育服务中心 - BC-5380 | 外网下载安装包等待30min 程序损坏，重新安装 西畴县妇幼保健与计划生育服务中心 医学检验科 【故障现象】：软件无法打开，显示数据库连接失败 【排查过程】：远程指导，以管理员身份运行，无效，重启电脑运行无效，卸载火绒杀毒软件后恢复正常，软件版本V01.36 【处理结果】：仪器正常初始化连接 附件: open_api/tid44609/1768958006_44609_5378a0_media_1768957970264.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768958006_44609_5378a0_media_1768957970264.jpg?Expires=1780542620&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=65scVaagpkFcq34YqiuQjFjr61s%3D |  | 177 8705 7624 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 昆明分公司 | RF-03103750 | #TS000147466 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 西畴县妇幼保健与计划生育服务中心 | 60034313 | 技术支持解决 | 2026-01-21 09:13:22 | 2026-01-21 09:53:42 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
四川省南充市高坪区中医医院 - BC-5310 CRP | 白细胞分类计数有疑问 四川省南充市高坪区中医医院 医学检验科 【故障现象】：WBC直方图异常，全部样本R提示 【排查过程】：本底正常，指导清洗浸泡仪器 【处理结果】：客户表示已处理 附件: open_api/tid44609/1768957088_44609_9909e8_media_1768957082583.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768957088_44609_9909e8_media_1768957082583.jpg?Expires=1780542620&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=bXHRYkhvoh%2BoPzIeaewYoeyS12I%3D |  | 130 1594 8988 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | UL-91000304 | #TS000147436 | IVD | 血球 | BC-5310 CRP | [7 empty] | 四川省南充市高坪区中医医院 | 326143 | 技术支持解决 | 2026-01-21 08:58:06 | 2026-01-21 09:28:38 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二丙
新县人民医院CL-6000i | 2026-01-21 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12008【M2：第一抓杯手水平运动错误】,A12005【M2：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：反应盘外圈】 |  | 159 3763 6606 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | BF7-94000005 | #TS000147433 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 新县人民医院 | 309256 | 无需技术支持 | 2026-01-21 08:56:36 | 2026-01-21 11:44:32 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
岳阳市广济医院EXC810校准曲线查询不到，质控品批号 251202100 --已告知 | 岳阳市广济医院EXC810校准曲线查询不到，质控品批号 251202100 07308875859老师催促，转接TS |  | 073 0887 5859 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 |  | #TS000147420 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 岳阳市广济医院 | 102374 | 技术支持解决 | 2026-01-21 08:49:20 | 2026-01-21 09:29:25 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二丙
遂宁市船山区龙凤镇中心卫生院(船山区第二人民医院、船山区中医医院） - BC-5180 CRP | 多次消除均不行 遂宁市船山区龙凤镇中心卫生院(船山区第二人民医院、船山区中医医院） 医学检验科 【故障现象】：仪器报警HGB检测异常无法消除 【排查过程】：登录管理员账号进入增益设置，HGB本底电压4.8V，调到4.5V后故障能正常消除 【处理结果】：故障已恢复 附件: open_api/tid44609/1768955978_44609_1cb8b6_media_1768955942312.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768955978_44609_1cb8b6_media_1768955942312.jpg?Expires=1780542621&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=qen4PO%2F5FsGP7jvj7NBMTylMtI0%3D |  | 180 6493 0192 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | SU-1C008333 | #TS000147407 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 遂宁市船山区龙凤镇中心卫生院(船山区第二人民医院、船山区中医医院） | 60097296 | 技术支持解决 | 2026-01-21 08:39:36 | 2026-01-21 09:00:44 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
柳州市柳北区白露卫生院BC-5180 CRP废液满 | 柳州市柳北区白露卫生院BC-5180 CRP废液满 【故障现象】：废液满无法消除 【排查过程】：客户已清空废液桶，清理浮子传感器后故障能正常消除 【处理结果】：故障恢复 |  | 176 7702 2817 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 南宁分公司 |  | #TS000147394 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 柳州市柳北区白露卫生院 | 90071251 | 技术支持解决 | 2026-01-21 08:33:46 | 2026-01-21 08:42:16 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
广州市南沙区公共卫生临床中心CL-2000i | 2026-01-21 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 136 3238 3654 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 广州分公司 | W5-35002267 | #TS000147392 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 广州市南沙区公共卫生临床中心 | 60097172 | 无需技术支持 | 2026-01-21 08:33:06 | 2026-01-21 11:45:20 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二丙
沈阳兴齐眼科医院 BC-5000本底电压异常 | 沈阳兴齐眼科医院 BC-5000本底电压异常 18940258548王老师来电催单，致电王皓未接听，致电检验主管毕仕杰18588299510跟进 |  | 189 4025 8548 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990052 |  | 沈阳分公司 | SS-7C005127 | #TS000147347 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 沈阳兴齐眼科医院 | 60116008 | 派工完成 | 2026-01-21 07:35:27 | 2026-01-21 07:35:30 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）无锡市第二人民医院BC-7500[NR] CRP仪器无法传输数据，未通信 | （急）无锡市第二人民医院BC-7500[NR] CRP仪器无法传输数据，未通信 致电苏州分公司检验主管吴沐然未接听，已致电RTS紧急接口人-何毅跟进 何毅：电脑死机，重启后单向lis正常，因暂无新的样本，双向还未验证，如有问题老师会白班联系当地工程师处理。 |  | 188 6087 6358 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990052 |  | 苏州分公司 | DB9-0C000398 | #TS000147334 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 无锡市第二人民医院 | 300163 | 座席解决 | 2026-01-21 02:43:57 | 2026-01-21 08:41:19 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
松原市富华妇产医院 BS-360S报故障了，严重类故障 | 松原市富华妇产医院 BS-360S报故障了，严重类故障已致电黑吉分公司检验主管张鸿浩跟进处理15044027170客户来电催单，需要工程师尽快回电，已致电工程师曲云雷跟进处理 |  | 150 4402 7170 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 黑吉分公司 | BB6-0A002383 | #TS000147077 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 松原市富华妇产医院 | 60064880 | 派工完成 | 2026-01-20 21:59:34 | 2026-01-20 21:59:37 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二丙
新疆德源生物工程有限公司BS-2200数据传输不到LIS系统 | BS-2200数据传输不到LIS系统 |  | 180 9599 2823 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | BG6-0C000021 | #TS000146436 | IVD | 生化 | BS-2200 | [7 empty] | 新疆德源生物工程有限公司 | 90224017 | 派工完成 | 2026-01-20 18:10:31 | 2026-01-20 18:10:35 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
温宿县妇幼保健院BS-830,CL-1200I时间质评不合格 | 温宿县妇幼保健院BS-830,CL-1200I时间质评不合格，客户无法提供序列号，需要工程师现场上门维修 |  | 156 9928 0203 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000146360 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 温宿县妇幼保健院 | 375580 | 派工完成 | 2026-01-20 17:49:07 | 2026-01-20 17:49:10 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
中国人民解放军联勤保障部队991医院BC-5000采样通道，液体压力 | 中国人民解放军联勤保障部队991医院BC-5000采样通道，液体压力 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：开机有漏液现象，询问仪器25年9月装机后到现在一直未使用，判断部分稀释液管路有结晶现象 【故障定位】：采样针、稀释液管路、液阀可能存在结晶堵塞 【一线建议】：申请电磁阀和管路备用，清洗相关管路 【下派理由】：硬件或者液路故障 |  | 199 7228 9963 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 | SS-55012814 | #TS000146306 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 中国人民解放军联勤保障部队991医院 | 107047 | 派工完成 | 2026-01-20 17:36:25 | 2026-01-20 17:48:11 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
拜城县赛里木镇卫生院CL-900I需要通讯协议 | CL-900I需要通讯协议，无法提供序列号 【故障现象】：需要通讯协议 【排查过程】：咨询LIS为双向还是单向，已解答为可以双向也可以单向，添加微信发送LIS协议手册 【处理结果】：客户已明确 |  | 138 9929 4573 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 |  | #TS000146300 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 拜城县赛里木镇卫生院 | 90044407 | 技术支持解决 | 2026-01-20 17:35:18 | 2026-01-20 17:41:36 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
横陂镇中心卫生院BC-3000Plus提示机器码不匹配 | BC-3000Plus提示机器码不匹配 |  | 189 2204 4953 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 广州分公司 | RJ-69123295 | #TS000146200 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 横陂镇中心卫生院 | 90048917 | 派工完成 | 2026-01-20 17:14:25 | 2026-01-20 17:43:00 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
秦安县刘坪镇卫生院BC-5180 CRP仓门打不开 | SU-93003047 BC-5180 CRP仓门打不开 【故障现象】：CRP仓门打不开【排查过程】：样本仓卡血，清理后正常卡关【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 187 9337 9291 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 |  | #TS000145996 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 秦安县刘坪镇卫生院 | 90262830 | 技术支持解决 | 2026-01-20 16:34:30 | 2026-01-20 16:47:35 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
麦盖提县博爱医院BC-5120条码过期 | 麦盖提县博爱医院BC-5120条码过期，需要新的稀释液条码 16699404331客户来电催单，需要工程师尽快联系提供新的稀释液条码，已致电李正阳跟进 |  | 166 9940 4331 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 | TQ-47007155 | #TS000145986 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 麦盖提县博爱医院 | 90001295 | 派工完成 | 2026-01-20 16:33:43 | 2026-01-20 16:33:46 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
揭阳集和中医医院有限公司BC-3000Plus无法传输数据 | 揭阳集和中医医院有限公司BC-3000Plus无法传输数据 |  | 186 6553 2255 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 | RJ-5B121548 | #TS000145957 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 揭阳集和中医医院有限公司 | 90345659 | 派工完成 | 2026-01-20 16:29:23 | 2026-01-20 16:50:12 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡卫生院IVD / 血球 / BC-6100检测结果数值偏低 | 吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡卫生院IVD / 血球 / BC-6100检测结果数值偏低 无法提供序列号 【故障现象】：客户描述 样本结果偏低，质控客户反应正常【排查过程】：客户描述 样本结果偏低，质控客户反应正常但是观察客户发的质控图发现质控也部分偏低 【故障定位】： 需要校准【一线建议】：验证重复性，必要时校准【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 |  | #TS000145862 | IVD | 血球 | BC-6100 | [7 empty] | 吐鲁番市高昌区恰特喀勒乡卫生院 | 376413 | 派工完成 | 2026-01-20 16:14:46 | 2026-01-20 16:23:46 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
吉木萨尔县人民医院咨询MR-96A操作问题 | 吉木萨尔县人民医院咨询MR-96A操作问题，客户无法提供序列号 【故障现象】：MR-96A假阳性高 【排查过程】：新装不久仪器，沟通可能样本处理等问题造成，无法联系上工程师 【故障定位】：客户操作、试剂等因素 【一线建议】：排查重新培训操作 【下派理由】：客户端需要重新培训 |  | 157 3945 4775 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000145814 | IVD | 生化 | MR-96A | [7 empty] | 吉木萨尔县人民医院 | 301317 | 派工完成 | 2026-01-20 16:05:16 | 2026-01-20 16:27:21 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
丹东市第一医院CX-9000--渠道工程师在现场维修，TS目前正在支持，此单封闭。 | 2026-01-20 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24325000【触发试剂针废液池排液失败，触发试剂针废液池排液失败】 |  | 136 1082 8315 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 沈阳分公司 | GC8-2A000120 | #TS000145655 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 丹东市第一医院 | 301886 | 无需技术支持 | 2026-01-20 15:31:04 | 2026-01-20 15:35:37 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
郭老师13206619988北京国卫医院bc-5000 咨询使用问题 | 郭老师13206619988北京国卫医院bc-5000 咨询使用问题SS-69003152虚拟客户建单，如需下派，请提交至呼叫中心 13206619988客户来电催单，需要技术再次安排回电指导处理问题，转杨计正跟进 【故障现象】：客户咨询如何设置质控CV【排查过程】：添加客户微信发送仪器操作视频【处理结果】：客户确认解决 |  | 132 0661 9988 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 | SS-69003152 | #TS000145650 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-01-20 15:29:48 | 2026-01-20 15:44:00 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
襄阳襄雅医院有限责任公司BS-240检测不到页面，报警水空白 | 襄阳襄雅医院有限责任公司BS-240检测不到页面，报警水空白，客户无法提供序列号 【故障现象】：样本针清洗时未检测到液面，水空白超限10X 【排查过程】：科室老师不在，其它老师报单要求工程师上门维修并报价 【故障定位】：清洗水出液量不足 【一线建议】：申请管路及去离子水泵备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 190 7103 6855 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 | YX-2B006356 | #TS000145557 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 襄阳襄雅医院有限责任公司 | 90314460 | 派工完成 | 2026-01-20 15:04:07 | 2026-01-20 15:14:27 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
汝南县中医院BS-800开放机型还是封闭机型 | 汝南县中医院BS-800开放机型还是封闭机型无法提供序列号 【故障现象】：客户咨询是否为开放机型【排查过程】：查询结果为开放机型【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 185 6996 5478 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 郑州分公司 | XP-1B001914 | #TS000145523 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 汝南县中医院 | 309329 | 技术支持解决 | 2026-01-20 14:57:11 | 2026-01-20 15:06:44 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
青岛市奥克生物开发有限公司BC-2900本底异常，技术有较大误差 | 青岛市奥克生物开发有限公司BC-2900本底异常，技术有较大误差 |  | 178 6513 6382 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 青岛分公司 | RL-2C103246 | #TS000145511 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 青岛市奥克生物开发有限公司 | 90022724 | 派工完成 | 2026-01-20 14:53:23 | 2026-01-20 15:36:22 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
哈尔滨医科大学附属第四医院CX-9000--王进鑫：驻点工程师在现场处理，此单封闭。 | 2026-01-20 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码34102041【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】,34102043【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】,34302000【试剂针R22水平动作异常，试剂针R22水平动作异常】 |  | 189 4599 7150 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | GC8-23000007 | #TS000145483 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 315168 | 无需技术支持 | 2026-01-20 14:43:34 | 2026-01-20 15:01:58 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
塔什库尔干县疾控中心IVD / 血球 / BRICYTE E6连接异常 | 塔什库尔干县疾控中心IVD / 血球 / BRICYTE E6连接异常 【故障现象】：连接异常 【排查过程】：工程师已经到现场，沟通下派工单 【下派理由】：工程师要单 |  | 136 5753 4361 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 | TA-51001261 | #TS000145275 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 塔什库尔干县疾控中心 | 90384455 | 派工完成 | 2026-01-20 13:46:57 | 2026-01-20 14:45:18 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
大庆爱尔眼科医院有限公司IVD / 凝血仪器 / C3100出现报错--试剂问题，已指导处理。 | 大庆爱尔眼科医院有限公司IVD / 凝血仪器 / C3100出现报错 |  | 189 0369 0792 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 | 106-AE-07000209 | #TS000145207 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 大庆爱尔眼科医院有限公司 | 90166859 | 技术支持解决 | 2026-01-20 13:30:35 | 2026-01-20 14:44:05 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
贵阳市公安局白云分局BC-5130无溶血剂，更换依旧报警 | 仪器长时间未启用，自行浸泡管路中 等待40min 贵阳市公安局白云分局BC-5130无溶血剂，更换依旧报警 【故障现象】：无LH溶血素 【排查过程】：仪器长时间未启用重新启用，检查溶血素管路接头，LH溶血素管路有结晶，指导浸泡清洗后故障依旧 【故障定位】：LH溶血素管路异常，可能仪器内部其他部位还存在结晶 【一线建议】：申请电磁阀和相关管路 【下派理由】：涉及拆机操作，客户无法自行解决 |  | 182 7527 1034 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000145204 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 贵阳市公安局白云分局 | 90124695 | 派工完成 | 2026-01-20 13:30:09 | 2026-01-20 13:58:43 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新疆伊犁州霍城县大西沟乡卫生院BS-830的报警低密度废液积液器满 | 新疆伊犁州霍城县大西沟乡卫生院BS-830的报警低密度废液积液器满，老师不方便提供序列号 【故障现象】：报警低密度废液积液器满 【排查过程】：告知客户清洗外部低浓度废液管路。 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  |  |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000145193 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆伊犁州霍城县大西沟乡卫生院 | 90018302 | 技术支持解决 | 2026-01-20 13:25:49 | 2026-01-20 13:36:23 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
安徽省寿县中医院EXC810,试剂针碰撞，回推组件卡住，无法运动，断电也无法拉出，怀疑是组件变形，请工程师联系现场处理。 | 安徽省寿县中医院EXC810,试剂针碰撞，106-BB-03000058，王老师15955361207 |  | 159 5536 1207 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990002 |  | 合肥分公司 | 106-BB-03000058 | #TS000144998 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 安徽省寿县中医院 | 311010 | 派工完成 | 2026-01-20 12:12:44 | 2026-01-20 12:23:00 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
中核四0四医院BC-6800PLUS开机无法进行初始化，稀释液无法吸上来，无法更换 | 中核四0四医院BC-6800PLUS开机无法进行初始化，稀释液无法吸上来，无法更换 【故障现象】：开机无法进行初始化，稀释液无法吸上来，无法更换【下派理由】： 客户要求直接下派 |  | 166 9302 4605 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | UC-36003018 | #TS000144932 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 中核四0四医院 | 333660 | 派工完成 | 2026-01-20 11:51:28 | 2026-01-20 11:54:45 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
十堰市郧县城关镇医院IBS-450咨询质控计算标准 | 十堰市郧县城关镇医院IBS-450咨询质控计算标准 【故障现象】：咨询质控结果计算标准 【排查过程】：询问得知两边显示小数位数不一致导致显示结果有偏差，实则结果一样，解释不影响结果 【处理结果】：客户已明确 |  | 152 7229 0031 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 |  | #TS000144904 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 十堰市郧县城关镇医院 | 373993 | 技术支持解决 | 2026-01-20 11:42:04 | 2026-01-20 11:51:17 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
新疆农六师医院 - BS-2000 | 仪器报离子注射器运动异常 新疆农六师医院 信息科 【故障现象】：开机报警ISE注射器运动错误：未检测到注射器运动到初始位 【排查过程】：沟通，能够复位做样本 【故障定位】：ISE注射器密封圈老化，注射器光耦灰尘 【一线建议】：申请ISE注射器密封圈 801-BA80-00184-00 现场维护更换并清理灰尘 【下派理由】：需要拆机操作，客户无法自行处理 附件: open_api/tid44609/1768879597_44609_027ea5_media_1768879587993.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768879597_44609_027ea5_media_1768879587993.jpg?Expires=1780542623&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=pnk0uCKF7Bbgq4AsipoI4fibg1A%3D |  | 180 9685 3884 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 新疆分公司 | BG5-07000350 | #TS000144840 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 新疆农六师医院 | 321264 | 派工完成 | 2026-01-20 11:26:32 | 2026-01-20 11:57:58 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P1 IVD VIP1 | 三甲
山西省忻州市五台县中医医院BC-20液路维护中途会断电 | 山西省忻州市五台县中医医院BC-20液路维护中途会断电 |  | 180 3507 1759 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 太原分公司 | UF-93000447 | #TS000144825 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 山西省忻州市五台县中医医院 | 105984 | 派工完成 | 2026-01-20 11:23:01 | 2026-01-20 12:32:16 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 二乙
乌鲁木齐市米东区人民医院BC-5180主板坏 | RG-98103396 BC-5180主板坏 |  | 176 9072 2856 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 |  | #TS000144742 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 乌鲁木齐市米东区人民医院 | 317996 | 派工完成 | 2026-01-20 11:07:34 | 2026-01-20 11:07:39 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
新疆生产建设兵团第三师医院 - BC-6800 | 仪器老报警 新疆生产建设兵团第三师医院 医学检验科 【故障现象】： 穿刺机构动作异常，仪器掉血，报警内置条码扫描仪故障【排查过程】： 询问客户有没有存在条码粘贴问题，客户反应多次出现报警【故障定位】： 穿刺机构及光耦，条码扫描仪及连接线【一线建议】： 客户描述故障多，依次排查问题【下派理由】： 客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1768878422_44609_2c11d2_media_1768878416355.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768878422_44609_2c11d2_media_1768878416355.jpg?Expires=1780542623&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=vvMIk4JDVoXSkWY%2FWsmDJhpP414%3D open_api/tid44609/1768878423_44609_bc1a1c_media_1768878416356.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768878423_44609_bc1a1c_media_1768878416356.jpg?Expires=1780542623&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=nF7YWo2nafSzu%2F8wvjPuqXCA%2F1M%3D |  | 135 7920 3735 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 新疆分公司 | SH-6B002165 | #TS000144741 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 新疆生产建设兵团第三师医院 | 317455 | 派工完成 | 2026-01-20 11:07:01 | 2026-01-20 11:21:03 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P2 IVD VIP2 | 二甲
青海省贵德县妇幼保健站BS-430新的校准选不上 | 青海省贵德县妇幼保健站BS-430新的校准选不上，YW-26006908 【故障现象】：校准时新校准品选择不上 【排查过程】：微信视频指导：进入试剂-试剂/校准-校准品规则，取消原来校准品，选择新的校准品 【处理结果】：解决问题，客户正常校准 |  | 138 9704 1335 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 |  | #TS000144711 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 青海省贵德县妇幼保健站 | 90037951 | 技术支持解决 | 2026-01-20 10:57:43 | 2026-01-20 11:07:30 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
沈阳市沈河区泉园社区卫生服务中心BC-5380血红蛋白错误 | BC-5380血红蛋白错误，之前联系的刘治佳表示在外地无法到现场，需求重新安排现场处理 |  | 189 0091 3806 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 沈阳分公司 | RF-7A102005 | #TS000144671 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 沈阳市沈河区泉园社区卫生服务中心 | 90054067 | 派工完成 | 2026-01-20 10:43:24 | 2026-01-20 10:43:27 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
芜湖昭美眼科医院BC-3000PLUS本底异常 | 芜湖昭美眼科医院BC-3000PLUS本底异常 |  | 159 6813 9524 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 合肥分公司 | RJ-35114919 | #TS000144668 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 芜湖昭美眼科医院 | 90264650 | 派工完成 | 2026-01-20 10:42:29 | 2026-01-20 11:50:03 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
浙江省衢州市十里丰监狱医院BS-420漏液 | 浙江省衢州市十里丰监狱医院BS-420漏液 |  | 151 5702 0324 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 杭州分公司 |  | #TS000144664 | IVD | 生化 | BS-420 | [7 empty] | 浙江省衢州市十里丰监狱医院 | 318744 | 派工完成 | 2026-01-20 10:40:18 | 2026-01-20 10:40:22 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）中山大学附属第七医院BC-6900软件需要升级，质控做不过 | 中山大学附属第七医院BC-6900软件需要升级，质控做不过 转陈美如 |  | 189 4386 3895 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 | SP-04000764 | #TS000144636 | IVD | 血球 | BC-6900 | [7 empty] | 中山大学附属第七医院 | 60105686 | 座席解决 | 2026-01-20 10:29:23 | 2026-01-20 10:29:24 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
海口费森医院有限公司BS-600M需要新增项目 | BH9-33000369海口费森医院有限公司BS-600M需要新增项目 【故障现象】：新增CO2 项目【排查过程】：指导新增，设置校准品【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 177 6264 2783 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 海南分公司 |  | #TS000144614 | IVD | 生化 | BS-600M | [7 empty] | 海口费森医院有限公司 | 90399323 | 技术支持解决 | 2026-01-20 10:21:04 | 2026-01-20 10:29:43 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
黑河市五大连池市龙镇中心卫生院 BC-10网络问题 | 黑河市五大连池市龙镇中心卫生院 BC-10网络问题（UH-43012335） |  | 151 4992 6557 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000144551 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 黑河市五大连池市龙镇中心卫生院 | 374061 | 派工完成 | 2026-01-20 09:58:43 | 2026-01-20 12:35:54 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 一甲
安徽省合肥韩美整形外科股份医院有限公司BC-5120液体压力超载 | 安徽省合肥韩美整形外科股份医院有限公司BC-5120液体压力超载 等待客户操作50分钟 【故障现象】：液体压力超载【排查过程】：知道客户拆右边面壳清洗13-14阀管路。【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 198 5536 5090 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990006 |  | 合肥分公司 | TQ-98002529 | #TS000144541 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 安徽省合肥韩美整形外科股份医院有限公司 | 376180 | 技术支持解决 | 2026-01-20 09:52:23 | 2026-01-20 11:05:57 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
永州市道县东门街道社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5140（TP-94000415）液体压力异常,HJB本底异常 | 永州市道县东门街道社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5140（TP-94000415）液体压力异常,HJB本底异常 【故障现象】：液体压力异常 【排查过程】：无法消除故障，检查试剂及接头均正常 【故障定位】：查看压力曲线，管压异常，稀释液管路正常 【一线建议】：带压断阀，两通高压阀准用 【下派理由】：需现场排查 |  | 180 7469 4199 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | TP-94000415 | #TS000144537 | IVD | 血球 | BC-5140 | [7 empty] | 永州市道县东门街道社区卫生服务中心 | 370445 | 派工完成 | 2026-01-20 09:50:06 | 2026-01-20 09:54:26 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
濮阳县清河头乡卫生院BS-430光源灯未打开 | 濮阳县清河头乡卫生院BS-430光源灯未打开 【故障现象】：仪器报警光源灯未打开 【排查过程】：重新开机后故障依旧，反应杯存在溢流现象 【故障定位】：清洗机构排液不畅 【一线建议】：申请管路备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 195 1317 9020 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 郑州分公司 | YW-3B008722 | #TS000144492 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 濮阳县清河头乡卫生院 | 60060556 | 派工完成 | 2026-01-20 09:32:34 | 2026-01-20 09:51:31 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
黑龙江省林业第二医院、肿瘤结核病医咨询BC-5380质控范围 | 黑龙江省林业第二医院、肿瘤结核病医咨询BC-5380质控范围，未提供序列号 【故障现象】：咨询质控范围及偏差定义 【排查过程】：解答解释厂家提供质控偏差为正常质控在控范围，若需按一定规则设定质控偏差，需要自己计算。 【处理结果】：客户已明确 |  | 152 4588 1329 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000144488 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 黑龙江省林业第二医院、肿瘤结核病医院 | 314256 | 技术支持解决 | 2026-01-20 09:30:22 | 2026-01-20 10:01:58 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
涿州市松林店中心卫生院BC-5130液体压力超载 | 涿州市松林店中心卫生院BC-5130液体压力超载， 【故障现象】：液体压力超载，【排查过程】：指导客户拆机清洗13-14阀管路。【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 181 3422 1688 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 石家庄分公司 | TR-1A006178 | #TS000144467 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 涿州市松林店中心卫生院 | 90024801 | 技术支持解决 | 2026-01-20 09:17:59 | 2026-01-20 09:22:35 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
盘龙区青云街道社区卫生服务中心BS-460参数异常 | 盘龙区青云街道社区卫生服务中心BS-460参数异常，YU-11001387 【故障现象】：水空白超限10x 【排查过程】：已更换光源灯，故障依旧，4阶出水不一致，未溢流 【故障定位】：清洗水出水量不足，反应杯未清洗干净 【一线建议】：客户咨询维修合同等问题 【下派理由】：客户要求工程师联系报价并上门处理。 |  | 187 8703 7545 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 |  | #TS000144465 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 盘龙区青云街道社区卫生服务中心 | 60133224 | 派工完成 | 2026-01-20 09:16:52 | 2026-01-20 09:32:50 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
酒泉市安西县三道沟镇中心卫生院 CL-900I如何开机 | 酒泉市安西县三道沟镇中心卫生院 CL-900I如何开机 【故障现象】：客户长时间设备未启动【排查过程】：管路需要进行清洗。【故障定位】底物管路进行清洗。【一线建议】： 管路需要进行清洗。【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 191 9375 1150 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 |  | #TS000144455 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 酒泉市安西县三道沟镇中心卫生院 | 334777 | 派工完成 | 2026-01-20 09:13:33 | 2026-01-20 09:24:12 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
墨玉县爱理阿亚提医院IVD / 生化 / BS-430(YW-22006476)反应堆温度超出范围 | 墨玉县爱理阿亚提医院IVD / 生化 / BS-430(YW-22006476)反应堆温度超出范围 等待客户开机验证 【故障现象】：反应盘温度异常 【排查过程】：指导客户重启仪器等待抚育【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 180 9488 2699 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 |  | #TS000144374 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 墨玉县爱理阿亚提医院 | 60089286 | 技术支持解决 | 2026-01-20 08:29:22 | 2026-01-20 08:57:14 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
潜江市积玉口镇卫生院BS-450咨询如何排空里面的水 | 潜江市积玉口镇卫生院BS-450咨询如何排空里面的水 【故障现象】：咨询排空仪器内部液体 【排查过程】：指导工程师账号登录，进去整机调试-液路排空，按照提示一步步排空液路。 【处理结果】：客户已明确操作步骤 |  | 176 0722 5211 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 武汉分公司 | YV-17001641 | #TS000144373 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 潜江市积玉口镇卫生院 | 384386 | 技术支持解决 | 2026-01-20 08:28:33 | 2026-01-20 08:50:11 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
中山市民众镇社区卫生服务中心BC-3000Plus不出结果 | 中山市民众镇社区卫生服务中心BC-3000Plus不出结果 |  | 180 2208 7087 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 广州分公司 | RJ-5C121612 | #TS000144359 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 中山市民众镇社区卫生服务中心 | 60093859 | 派工完成 | 2026-01-20 08:21:13 | 2026-01-20 08:47:44 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）汝州市第一人民医院IVD / 生化 / SPL 1000报警机构运动超时错误 | （急）汝州市第一人民医院IVD / 生化 / SPL 1000报警机构运动超时错误，需要工程师尽快支持 转郑州分公司检验主管叶正航18665931612协助跟进 |  | 187 9067 0136 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 郑州分公司 | YP-98000733 | #TS000144314 | IVD | 生化 | SPL 1000 | [7 empty] | 汝州市第一人民医院 | 60125219 | 派工完成 | 2026-01-20 03:54:25 | 2026-01-20 03:54:28 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三丙
辽宁省人民医院IVD / 血球 / H50动作执行异常 | 辽宁省人民医院IVD / 血球 / H50动作执行异常 转沈阳分公司检验主管18588299510毕仕杰协助跟进 |  | 139 4022 0443 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 沈阳分公司 | DC7-29000305 | #TS000143940 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 辽宁省人民医院 | 301700 | 派工完成 | 2026-01-19 20:34:00 | 2026-01-19 20:34:04 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
贡嘎县人民医院IVD / 生化 / BS-1000M仪器结果时间非常慢 | 贡嘎县人民医院IVD / 生化 / BS-1000M仪器结果时间非常慢 转成都分公司检验主管18503090013王帅协助跟进 老师二次来电催促工程师，希望尽快联系 |  | 180 8903 8779 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 成都分公司 | FU5-53000733 | #TS000143886 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 贡嘎县人民医院 | 324095 | 派工完成 | 2026-01-19 19:56:59 | 2026-01-19 19:57:03 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
福州大学(旗山校区)BriCyte E6横坐标异常 | TA-39001091 BriCyte E6横坐标异常 |  | 195 5865 1596 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 福州分公司 | TA-39001091 | #TS000143713 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 福州大学(旗山校区) | 90373708 | 派工完成 | 2026-01-19 18:34:58 | 2026-01-19 18:35:01 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
宣汉县五宝镇卫生院BS-430样本针糖化清洗失败 | 宣汉县五宝镇卫生院BS-430样本针糖化清洗失败 |  | 177 3893 0010 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 | YW-43009343 | #TS000143651 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 宣汉县五宝镇卫生院 | 378693 | 派工完成 | 2026-01-19 18:10:55 | 2026-01-19 18:11:11 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
18909838408客户咨询尿液分析仪串口连接问题，已告知客户需要确认机型 | 18909838408客户咨询尿液分析仪串口连接问题，已告知客户需要确认机型 |  | 189 0983 8408 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #TS000143483 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-01-19 17:15:43 | 2026-01-19 17:15:44 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
中核四0四医院 - BC-6800PLUS | 开机未初始化 中核四0四医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1768813301_44609_97a4a2_media_1768813281149.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768813301_44609_97a4a2_media_1768813281149.jpg?Expires=1780542624&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ujJ6HVRLcbaMQomRgd9LcT0NOVk%3D |  | 177 8966 2772 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | admin |  | 兰州分公司 | UC-36003018 | #TS000143413 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 中核四0四医院 | 333660 | 派工完成 | 2026-01-19 17:01:37 | 2026-01-19 18:59:16 | 59990010 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
深圳东亿医学检验所IVD / 血球 / BC-6000PLUS咨询参数问题 | 深圳东亿医学检验所IVD / 血球 / BC-6000PLUS咨询参数问题，老师不方便提供序列号 【故障现象】： 客户询问网织红参考范围【排查过程】： 已告知客户第四版操作规程参考范围0.5-1.5% 【下派理由】： 客户认为参考范围太小不太认可 |  | 135 1054 4124 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000143404 | IVD | 血球 | BC-6000PLUS | [7 empty] | 深圳东亿医学检验所 | 60078334 | 派工完成 | 2026-01-19 17:00:34 | 2026-01-19 18:31:31 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
山东淄建集团医院BS-280M结果不好，存在交叉污染 | 山东淄建集团医院BS-280M结果不好，存在交叉污染 转临床主管孙学胜跟进 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 济南分公司 | XV-19000244 | #TS000143261 | IVD | 生化 | BS-820M | [7 empty] | 山东淄建集团医院 | 372513 | 座席解决 | 2026-01-19 16:28:56 | 2026-01-19 16:28:57 | 59990001 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
珠海高瑞特医疗科技有限公司BriCyte E6废液报警，无法消除 | TA-19000740 BriCyte E6废液报警，无法消除 【故障现象】：仪器报警废液排出异常，无法消除 【排查过程】：废液管路未堵，传感器连接正常，浮子状态正常，废液池液体未满 【故障定位】：废液排液动作异常 【一线建议】：申请废液池、废液泵、鞘液过滤器备用 【下派理由】：硬件故障，客户无法自行处理。 |  | 133 2286 2309 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 广州分公司 | TA-19000740 | #TS000143252 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 珠海高瑞特医疗科技有限公司 | 90238888 | 派工完成 | 2026-01-19 16:27:04 | 2026-01-19 16:45:29 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新丰县马头镇卫生院BC-20S连接LIS | 新丰县马头镇卫生院BC-20S连接LIS无法提供序列号 |  | 136 0900 5703 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 广州分公司 |  | #TS000143175 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 新丰县马头镇卫生院 | 90037549 | 派工完成 | 2026-01-19 16:06:54 | 2026-01-19 16:23:17 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
滦州市滦城街道中心卫生院IVD / 血球 / BC-5390 CR散点图异常 | 滦州市滦城街道中心卫生院IVD / 血球 / BC-5390 CR散点图异常 【故障现象】：散点图聚集【排查过程】：指导客户确认试剂型号，LEOⅡ加入正常【处理结果】：怀疑DIFF池混匀问题，需要工程师上门检查 |  | 189 3156 7983 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 石家庄分公司 | ST-02003207 | #TS000143162 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 滦州市滦城街道中心卫生院 | 90048116 | 派工完成 | 2026-01-19 16:02:06 | 2026-01-19 16:43:56 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
达日县藏医院IVD / 生化 / BS-1000M(FU5-5A001511)提示校准失败，无法校准，报警校准曲线不单调 | 微信指导执行校准等待60min 达日县藏医院IVD / 生化 / BS-1000M(FU5-5A001511)提示校准失败，无法校准 【故障现象】：RF校准失败，标记MON 【排查过程】：检查校准品余量，放置位置，校准品浓度设置，校准曲线，查看校准数据最后两个点下降，重新放置校准品后重新校准 【处理结果】：确认校准品问题，科室联系当地供应商购买新校准品 |  | 189 0975 1929 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 | FU5-5A001511 | #TS000143067 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 达日县藏医院 | 90259734 | 技术支持解决 | 2026-01-19 15:44:07 | 2026-01-19 17:22:18 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
宁南县石黎镇卫生院BC-5380 CRP与仪器连接断开 | 宁南县石黎镇卫生院BC-5380 CRP与仪器连接断开 【故障现象】：仪器无法联机，指示灯不亮 【排查过程】：网口显示断开，仪器面壳指示灯未亮，查看仪器左右侧板卡上电情况，均无上电 【故障定位】：3106电源组件无供电 【一线建议】：申请电源组件备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 138 8156 7680 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 | DD3-3B000142 | #TS000142988 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 宁南县石黎镇卫生院 | 90350908 | 派工完成 | 2026-01-19 15:27:50 | 2026-01-19 15:41:50 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
青县新兴镇蒋程村刘永新诊所BC-10HGB本底电压异常,UH-06002573 | 青县新兴镇蒋程村刘永新诊所BC-10HGB本底电压异常, |  | 137 8470 4286 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 石家庄分公司 | UH-06002573 | #TS000142945 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 青县新兴镇蒋程村刘永新诊所 | 90210335 | 派工完成 | 2026-01-19 15:18:32 | 2026-01-19 15:18:32 | 59990006 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-2800M传感器异常 | 扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-2800M传感器异常，老师不方便提供序列号 【故障现象】：水箱空，传感器异常【处理结果】：客户要求当地工程师联系处理 |  | 176 9683 3466 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 南京分公司 |  | #TS000142925 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心 | 60054463 | 派工完成 | 2026-01-19 15:12:37 | 2026-01-19 15:17:31 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
洱源县五洲医院BC-5380注射器有异响 | 洱源县五洲医院BC-5380注射器有异响 【故障现象】：BC-5380仪器注射器运动异响【排查过程】：指导客户打开前盖，未见注射器异常【处理结果】：客户找经销商处理 |  | 137 3917 9659 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990005 |  | 昆明分公司 | RF-48108116 | #TS000142897 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 洱源县五洲医院 | 60071374 | 无需技术支持 | 2026-01-19 15:06:47 | 2026-01-19 15:13:21 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
赤峰市松山区老府镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5130的IP是端口是多少 | 赤峰市松山区老府镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5130的IP是端口是多少 老师进线要求转接，已操作 【故障现象】：客户询问Bc-5130的IP地址【排查过程】：已告知客户【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 150 4359 7965 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 内蒙古分公司 | TR-03004127 | #TS000142748 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 赤峰市松山区老府镇中心卫生院 | 90181003 | 技术支持解决 | 2026-01-19 14:29:09 | 2026-01-19 14:59:18 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
塔什库尔干县人民医院IVD / 血球 / BRICYTE E6（TA-51001259）采样通道堵塞 | 塔什库尔干县人民医院IVD / 血球 / BRICYTE E6（TA-51001259）采样通道堵塞 【故障现象】： 采样通道堵塞【排查过程】： 指导客户消除，故障依旧。【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 178 8179 0181 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | TA-51001259 | #TS000142727 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 塔什库尔干县人民医院 | 301393 | 派工完成 | 2026-01-19 14:19:15 | 2026-01-19 14:24:55 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
永州同济医院BC-2600本底异常 | 永州同济医院BC-2600本底异常 |  | 173 7596 1271 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | RQ-56116592 | #TS000142646 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 永州同济医院 | 90033949 | 派工完成 | 2026-01-19 13:55:34 | 2026-01-19 14:28:51 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
常宁市中心医院BS-800试剂有余量，无法使用 | 常宁市中心医院BS-800试剂有余量，无法使用，XE-03001922 |  | 192 3734 8750 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 长沙分公司 |  | #TS000142598 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 常宁市中心医院 | 90379748 | 派工完成 | 2026-01-19 13:34:00 | 2026-01-19 13:34:04 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
西安市长安区医院H-120咨询怎么定标 | 西安市长安区医院H-120咨询怎么定标 【故障现象】：更换层析柱后校准时1.3.5号位放置血的要求 【排查过程】：告知客户放置新鲜全血就可以【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 187 4048 4414 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990008 |  | 西安分公司 | VD3-54000086 | #TS000142573 | IVD | 血球 | H-120 | [7 empty] | 西安市长安区医院 | 305077 | 技术支持解决 | 2026-01-19 13:24:53 | 2026-01-19 13:32:27 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
拜城县赛里木镇卫生院咨询BC-5180，CL-900I是单向通道还是双向 | 拜城县赛里木镇卫生院咨询BC-5180，CL-900I是单向通道还是双向，客户无法提供序列号 【故障现象】：客户咨询BC-5380仪器LIS传输是单向还是双向 【排查过程】：解释仪器传输为单向传输 【处理结果】：已解答客户问题 |  | 138 9929 4573 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000142520 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 拜城县赛里木镇卫生院 | 90044407 | 技术支持解决 | 2026-01-19 13:03:03 | 2026-01-19 13:06:47 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
金华市金东区赤松镇中心卫生院BS-830重复性不好 | 金华市金东区赤松镇中心卫生院BS-830重复性不好 【故障现象】：TG项目重复性不好 【排查过程】：TG项目第一次测试结果异常，第二次复测结果正常，检测试剂针，搅拌杆，样本针外壁清洁，沟通客户水机耗材从21年到现在未做更换 【处理结果】：客户仪器已关闭仪器，明天才开机，沟通加微信沟通先联系水机厂家，更换水机耗材 |  | 135 7590 4216 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990001 |  | 杭州分公司 | BA6-1B001800 | #TS000142464 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 金华市金东区赤松镇中心卫生院 | 60028401 | 技术支持解决 | 2026-01-19 12:40:13 | 2026-01-19 12:59:09 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
赤峰市松山区老府镇中心卫生院BC-5130服务器端口号 | BC-5130服务器端口号 【故障现象】：客户询问端口号【排查过程】：已告知客户【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 150 4359 7965 |  | 已关闭 | 标准 |  | liyongjian@kehai.com |  | 59990010 |  | 内蒙古分公司 | TR-03004127 | #TS000142436 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 赤峰市松山区老府镇中心卫生院 | 90181003 | 技术支持解决 | 2026-01-19 12:27:25 | 2026-01-19 12:35:11 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
新疆生产建设兵团第三师医院 - BC-5390 CRP | 真空异常 新疆生产建设兵团第三师医院 医学检验科 【故障现象】：真空异常 【排查过程】：休眠后报警，能消除故障，做一两个标本继续报警 【故障定位】：SV26号阀门和废液泵及其相关管路 【一线建议】：申请两通电磁阀和旋转隔膜泵备用 【下派理由】：客户要求派工程师现场排查 附件: open_api/tid44609/1768794163_44609_7c78c9_media_1768794157004.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768794163_44609_7c78c9_media_1768794157004.jpg?Expires=1780542624&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=XI7nrSJk4WAOQEPP8IcVCc2wrw8%3D |  | 131 2396 6595 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | admin |  | 新疆分公司 | ST-2B004993 | #TS000142333 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 新疆生产建设兵团第三师医院 | 317455 | 派工完成 | 2026-01-19 11:42:40 | 2026-01-19 11:54:03 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P2 IVD VIP2 | 二甲
广州市白云区人民医院BC-5310 CRP咨询项目问题 | 广州市白云区人民医院BC-5310 CRP咨询项目问题 【故障现象】：质控文件满，需要修改最早质控文件 【排查过程】：工程师账号登录，指导删除最早文件号质控数据列表后，可修改质控文件 【处理结果】：已指导解决 |  | 156 2226 6084 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990001 |  | 广州分公司 | UL-0C000654 | #TS000142330 | IVD | 血球 | BC-5310 CRP | [7 empty] | 广州市白云区人民医院 | 90228992 | 技术支持解决 | 2026-01-19 11:42:03 | 2026-01-19 12:04:07 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
三诺健康管理有限公司BC-7500[NR] CRP是否可以做ret功能 | 三诺健康管理有限公司BC-7500[NR] CRP是否可以做ret功能 【故障现象】：客户询问仪器功能问题【排查过程】：已微信告知【处理结果】：客户确认问题解决。 附件: 5:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/5_1768794436790_pcya7?Expires=1780542624&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=IJvLcuf8UMm5JPOzlSmPym0STi8%3D |  | 137 8725 0081 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 | DB9-18000880 | #TS000142276 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 三诺健康管理有限公司 | 60561652 | 技术支持解决 | 2026-01-19 11:21:40 | 2026-01-19 11:47:46 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
（急）广州诺亚医疗门诊部有限公司IVD / 血球 / BC-5180 CRP报异常 | （急）广州诺亚医疗门诊部有限公司IVD / 血球 / BC-5180 CRP报异常，老师不方便提供序列号 【故障现象】：采样针漏液 【排查过程】：采样针拭子漏液 【故障定位】：碟状过滤器堵塞 【一线建议】：更换碟状过滤器或清理维护 【下派理由】：客户不想自行处理，要求工程师报价上门维修。 |  | 176 7407 7277 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  | 广州分公司 | SU-33010539 | #TS000142221 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 广州诺亚唯康门诊部有限公司 | 90335316 | 派工完成 | 2026-01-19 11:06:42 | 2026-01-19 11:17:43 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
(禁用)青县新兴镇蒋程村刘永新诊所BC-10HGB本底电压异常,UH-06002573 | (禁用)青县新兴镇蒋程村刘永新诊所BC-10HGB本底电压异常,UH-06002573 |  | 137 8470 4286 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 深圳分公司 |  | #TS000142198 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-01-19 11:01:14 | 2026-01-19 15:17:53 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
拜城县赛里木镇卫生院C3100需要通讯协议--已发送LIS协议 | 拜城县赛里木镇卫生院BC-5385 CRP与C3100需要通讯协议 【故障现象】：需要CL-900I BC-5385CRP C3100通信协议 【排查过程】：沟通需要的机型通信协议，通过邮箱发送通信协议 【处理结果】：邮箱发送邮件 附件: BaiduShurufa_2026-1-19_11-6-49.png:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/BaiduShurufa_2026-1-19_11-6-49_1768792321676_576nq.png?Expires=1780542624&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=bRACb3UmbKCNjw94Y%2FN%2F8GWs%2FNk%3D |  | 138 9929 4573 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 |  | #TS000142193 | IVD | 血球 | BC-5395 CRP | [7 empty] | 拜城县赛里木镇卫生院 | 90044407 | 技术支持解决 | 2026-01-19 10:59:02 | 2026-01-19 11:09:02 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
海口费森医院有限公司BS-600M需要添加项目 | 海口费森医院有限公司BS-600M需要添加项目 【故障现象】：新增CO2 【排查过程】：账号权限不对，重新登录管理员账号后，指导新增参数，放置试剂及校准设置。 【处理结果】：已新增项目 |  | 138 7678 8112 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 海南分公司 |  | #TS000142155 | IVD | 生化 | BS-600M | [7 empty] | 海口费森医院有限公司 | 90399323 | 技术支持解决 | 2026-01-19 10:43:02 | 2026-01-19 10:52:05 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
茶陵爱尔眼科医院IVD / 生化 / BS-360E（BA1-97000796）没有校准品，能不能复合校准品直接校准 | 茶陵爱尔眼科医院IVD / 生化 / BS-360E（BA1-97000796）没有校准品，能不能复合校准品直接校准 【故障现象】：TBA结果不准 【排查过程】：询问老师无校准无质控，试剂放置太久，感觉现在结果不准，建议老师购买新的试剂和质控进行校准及验证，目前可以选择之前校准数据测试验证。 【处理结果】：老师已接受建议 |  | 139 7533 7255 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | BA1-97000796 | #TS000142125 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 茶陵爱尔眼科医院 | 90151521 | 技术支持解决 | 2026-01-19 10:33:30 | 2026-01-19 10:42:36 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
江西省大光山煤矿职工医院（安福百信医院）BC-5120，光学通道压力异常 | 江西省大光山煤矿职工医院（安福百信医院）BC-5120，光学通道压力异常，液体压力超载TQ-51007414 【故障现象】：开机报警液体压力超载，光学通道压力超载 【排查过程】：客户已执行重复开关机三四次，已清洗T36管路 【故障定位】：怀疑光学堵、压断阀PV18损坏或者C11三通接头脏堵 【一线建议】：申请电磁阀和压断阀备用，清洗相关管路 【下派理由】：硬件或者液路故障 老师来电催促，致电工程师黄高辉跟进 |  | 135 7681 1299 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990002 |  | 南昌分公司 | TQ-51007414 | #TS000142112 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 江西省大光山煤矿职工医院（安福百信医院） | 327778 | 派工完成 | 2026-01-19 10:30:25 | 2026-01-19 10:43:40 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
互助土族自治县人民医院CX-9000--请现场处理排查拭子档血环等。 | 2026-01-19 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 |  | 139 9727 0210 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 兰州分公司 | GC8-49000787 | #TS000142103 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 互助土族自治县人民医院 | 311599 | 派工完成 | 2026-01-19 10:25:11 | 2026-01-19 11:00:16 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
门源回族自治县计划生育服务站BS-430检验报告单设置，没有结果提示，参考范围，无法签名审核人 | 门源回族自治县计划生育服务站BS-430检验报告单设置，没有结果提示，参考范围，无法签名审核人 【故障现象】： 客户操作电脑损坏，工程师更换电脑后没有设置参考范围【排查过程】： 已尝试的远程指导，客户表示不接受远程指导【下派理由】：要求工程师现场处理，客户无法自行操作。 |  | 177 9740 8214 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | YW-37008303 | #TS000142063 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 门源回族自治县计划生育服务站 | 327717 | 派工完成 | 2026-01-19 10:13:28 | 2026-01-19 10:18:53 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
河南省信阳市固始县妇幼保健院IVD / 生化 / BS-830长期没用，重新启用 | 河南省信阳市固始县妇幼保健院IVD / 生化 / BS-830长期没用，重新启用，如何操作 【故障现象】： 生化，免疫长时间停机，操作电脑已丢失【下派理由】：需要报价 |  | 156 6095 8958 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007 |  | 郑州分公司 | BA6-13001427 | #TS000142061 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 河南省信阳市固始县妇幼保健院 | 309517 | 派工完成 | 2026-01-19 10:12:42 | 2026-01-19 10:20:24 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
丹东市第一医院CX-9000---宋海军：已有现场维护单，工程师准备去往现场，此单封闭 | 2026-01-19 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24325000【触发试剂针废液池排液失败，触发试剂针废液池排液失败】 |  | 136 1082 8315 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 沈阳分公司 | GC8-2A000120 | #TS000142054 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 丹东市第一医院 | 301886 | 无需技术支持 | 2026-01-19 10:08:05 | 2026-01-19 10:41:14 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
东莞莞医医院有限公司C2000-A咨询定标液问题--询问质控做值的问题。 | 东莞莞医医院有限公司C2000-A咨询定标液问题 |  | 159 2025 9834 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 |  | #TS000142017 | IVD | 凝血仪器 | C2000-A | [7 empty] | 东莞莞医医院有限公司 | 378092 | 技术支持解决 | 2026-01-19 09:52:05 | 2026-01-19 09:59:07 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
西安高陵太和综合医院IVD / 血球 / BC-2600报真空故障 | 西安高陵太和综合医院IVD / 血球 / BC-2600报真空故障 |  | 177 8280 5219 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 西安分公司 | RQ-66119587 | #TS000141998 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 西安高陵太和综合医院 | 376736 | 派工完成 | 2026-01-19 09:43:26 | 2026-01-19 09:57:21 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
广州市白云区石井惠民门诊部bc-2600，升降，偏转电机故障， | 广州市白云区石井惠民门诊部bc-2600，升降，偏转电机故障，未提供序列号 |  | 134 2751 9520 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 广州分公司 |  | #TS000141988 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 广州市白云区石井惠民门诊部 | 60088198 | 派工完成 | 2026-01-19 09:38:53 | 2026-01-19 09:47:14 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
枣庄市妇幼保健院BC-5180 CRP采样针运动异常 | SU-27009288枣庄市妇幼保健院BC-5180 CRP采样针运动异常 【故障现象】：采样针动作异常【排查过程】：指导客户重启仪器【处理结果】：客户确认问题解决。 附件: 4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/4_1768793341462_e7mou?Expires=1780542624&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=4LHbKyM5wjnRZypswCYAZAY4Iu4%3D |  | 150 6919 1253 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990005 |  | 济南分公司 |  | #TS000141972 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 枣庄市妇幼保健院 | 60041097 | 技术支持解决 | 2026-01-19 09:33:32 | 2026-01-19 11:29:29 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
沧源县勐董中心卫生院IVD / 血球 / BC-5120（TQ-17004445）检测结果无法传输到电脑 | 沧源县勐董中心卫生院IVD / 血球 / BC-5120（TQ-17004445）检测结果无法传输到电脑 故障现象】：血球结果无法传输到LIS系统 【排查过程】：排除网络问题，指导客户联系LIS工程师【处理结果】：客户确认问题解决。 附件: 2:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/2_1768788476803_ea3ipf?Expires=1780542624&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=kNImE%2F1D%2Fnu5Z3FIMOUaOCNsz%2Fw%3D |  | 180 8839 9557 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 昆明分公司 | TQ-17004445 | #TS000141969 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 沧源县勐董中心卫生院 | 90277258 | 技术支持解决 | 2026-01-19 09:33:12 | 2026-01-19 10:08:24 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
大同市城区向阳里柳港园社区卫生服务站咨询BS-350E技术参数 | 大同市城区向阳里柳港园社区卫生服务站咨询BS-350E技术参数 【故障现象】：TPⅡ换代【排查过程】：微信已发客户参数表【处理结果】：客户确认问题解决。 附件: 1:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/1_1768788183546_06n3b?Expires=1780542624&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=UQqtrt0svTA5XJtfHNUYJq7qloI%3D |  | 188 3523 4885 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990007，59990001 |  | 太原分公司 | XS-48000683 | #TS000141944 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 大同市城区向阳里柳港园社区卫生服务站 | 60084381 | 技术支持解决 | 2026-01-19 09:26:22 | 2026-01-19 09:26:23 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
河北中石油中心医院IVD / 血球 / SC-120（SW-98000227）仪器液体压力异常 | 河北中石油中心医院IVD / 血球 / SC-120（SW-98000227）仪器液体压力异常 【故障现象】：仪器液体压力异常 【排查过程】：外部试剂管路连接检查均正常，故障能消除，但初始化故障会复现，关机重启故障依旧 【故障定位】：液路故障 【一线建议】：液路排查 【下派理由】：硬件故障，老师无法自行处理。 |  | 173 3164 5899 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | SW-98000227 | #TS000141926 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 河北中石油中心医院 | 318143 | 派工完成 | 2026-01-19 09:21:43 | 2026-01-19 09:34:25 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
张老师15386284507荔溪乡竹园分院BC-2600升降机与偏转机故障 | 无法提供序列号张老师15386284507荔溪乡竹园分院BC-2600升降机与偏转机故障虚拟客户建单，如需下派，请提交至呼叫中心 |  | 153 8628 4507 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 |  | #TS000141905 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 怀化市沅陵县竹园乡卫生院 | 90058134 | 派工完成 | 2026-01-19 09:15:44 | 2026-01-19 12:00:39 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
蒲县乔家湾中心卫生院BS-360S咨询怎么设置关联的医生 | 蒲县乔家湾中心卫生院BS-360S咨询怎么设置关联的医生，BB6-01001685 【故障现象】：咨询设置关联医生 【排查过程】：指导进入应用-系统设置-仪器设置-数据字典-医生界面，点击新增-输入信息-关联科室-保存 【处理结果】：设置成功 |  | 138 3433 3313 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 太原分公司 |  | #TS000141900 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 蒲县乔家湾中心卫生院 | 60105775 | 技术支持解决 | 2026-01-19 09:12:50 | 2026-01-19 09:28:34 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
绍兴市中心医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS（UC-4C004286）白细胞分类没了，无报错 | 绍兴市中心医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS（UC-4C004286）白细胞分类没了，无报错 【故障现象】：白细胞有总数不分类【排查过程】：微信看散点图发现式FD染色液没有，指导客户更换【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: 3.png:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/3_1768788593305_eg51wl.png?Expires=1780542624&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=GBP0c0xpOlvLeapWBLRFFvtkK1U%3D |  | 189 8951 5925 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | liyongjian@kehai.com |  | 59990051 |  | 杭州分公司 | UC-4C004286 | #TS000141880 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 绍兴市中心医院 | 367810 | 技术支持解决 | 2026-01-19 09:07:23 | 2026-01-19 09:49:52 | 五血球/化免-李勇健（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
客服[59990051]通过IM创建了工单 | 中国人民解放军94162部队IVD / 血球 / BC-5000询问自带打印机怎么跟换油墨 【故障现象】： bc-5000热敏打印机打印不清晰【故障定位】： 客户询问去哪里采购打印机刘逸飞17835207189 BC-5000询问去哪里采购打印机，中国人民解放军94162部队使用 转西安-熊婧 |  | 178 3520 7189 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 西安分公司 | SS-31009972 | #TS000141851 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 中国人民解放军94162部队 | 90333486 | 座席解决 | 2026-01-19 08:56:09 | 2026-01-19 09:09:12 | 59990051 | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
铜川矿务局中心医院TDR-X120三色LED损坏（抽屉门扳手灯不亮） | 铜川矿务局中心医院TDR-X120三色LED损坏（抽屉门扳手灯不亮） |  | 189 6656 8237 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 西安分公司 | X120220525028 | #TS000141808 | IVD | 微生物仪器 | TDR-X120 | [7 empty] | 铜川矿务局中心医院 | 305102 | 派工完成 | 2026-01-19 08:29:39 | 2026-01-19 08:49:58 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
大庆新村医院有限公司IVD / 血球 / BC-5380 （DD3-5A001618）CRP指控失控 | 大庆新村医院有限公司IVD / 血球 / BC-5380 （DD3-5A001618）CRP指控失控 【故障现象】：常规质控失控，CRP通道2质控失控严重 【排查过程】：新装机不久，只有人工校准记录，指导用校准品校准，常规仍然偏差大，询问得知质控偏差设置有误，调整后质控在控。CRP通道2在装机工程师指导下已被禁用，客户要求到现场排查具体问题并恢复使用。 【故障定位】：CRP测量通道2故障或液路未灌注完全。 【一线建议】：申请CRP测量组件备用。 【下派理由】：硬件故障，老师无法自行处理。 |  | 133 4959 2528 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 | DD3-5A001618 | #TS000141804 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 大庆新村医院有限公司 | 322581 | 派工完成 | 2026-01-19 08:27:08 | 2026-01-19 09:13:38 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
义乌市上溪中心卫生院CL-6000i | 2026-01-19 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 迈瑞ivd何毅：这是远程单，可直接下派 |  | 188 6856 0213 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 杭州分公司 | BB3-33002965 | #TS000141798 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 义乌市上溪中心卫生院 | 320472 | 派工完成 | 2026-01-19 08:23:33 | 2026-01-19 09:25:53 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
克拉玛依市中心医院IVD / 血球 / CRP-M100模块一直报警，更换了稀释液还是百分之0 | 克拉玛依市中心医院IVD / 血球 / CRP-M100模块一直报警，更换了稀释液还是百分之0 |  | 158 0990 0656 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | TT-36001403 | #TS000141760 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 克拉玛依市中心医院 | 301278 | 派工完成 | 2026-01-19 05:33:17 | 2026-01-19 05:33:22 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
达日县人民医院，IVD / 生化 / BS-800显示轨道故障，扫描通道有样本下，医院急诊非常着急 | 达日县人民医院，IVD / 生化 / BS-800显示轨道故障，扫描通道有样本下，医院急诊非常着急 转兰州分公司检验主管韩晓煜18507559013跟进处理 |  | 182 0975 1016 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  |  | XE-06002010 | #TS000141759 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 达日县人民医院 | 60055563 | 派工完成 | 2026-01-19 04:27:15 | 2026-01-19 04:27:18 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
涪陵兴友医院BC-5120采样组件升降机构故障 | 涪陵兴友医院BC-5120采样组件升降机构故障 【故障现象】：采样针动件异常 【排查过程】：检查升降传感器线断 【处理结果】：焊接断线后正常 |  | 199 4673 9042 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 重庆分公司 | TQ-96002187 | #TS000141540 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 涪陵兴友医院 | 90095837 | 技术支持解决 | 2026-01-18 17:32:32 | 2026-01-18 17:49:50 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
砚山县阿猛镇中心卫生院BS-830S加样针弯了 | 砚山县阿猛镇中心卫生院BS-830S加样针弯了 |  | 182 0681 8569 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990008 |  | 昆明分公司 | BB7-59001051 | #TS000141498 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 砚山县阿猛镇中心卫生院 | 60050113 | 派工完成 | 2026-01-18 16:48:34 | 2026-01-18 16:48:38 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
北京莱佛士医院有限公司 - BC-7500[NR] CRP | 吸样异常 北京莱佛士医院有限公司 医学检验科 故障现象】：吸样异常 【排查过程】：系统电话打不通，手机可呼入。调整吸样后正常 【处理结果】：调整吸样后正常 附件: open_api/tid44609/1768722197_44609_ea3636_media_1768722179335.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768722197_44609_ea3636_media_1768722179335.jpg?Expires=1780542624&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=MA2BFx7W7XMytTRtB4NWyKZiJNA%3D |  | 135 2042 9800 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 北京分公司 | DB9-12000599 | #TS000141460 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 北京莱佛士医院有限公司 | 60137199 | 技术支持解决 | 2026-01-18 15:43:16 | 2026-01-18 16:01:04 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
共和县红十字大民医院CL-1000i定标过不去 | 共和县红十字大民医院CL-1000i定标过不去 【故障现象】：应用工程师指导定标不能通过 【排查过程】：老师比较急请排人现场处理 【故障定位】：现场查 【一线建议】：现场查 【下派理由】：应用工程师已指导 |  | 138 9714 6898 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | YQ-82001031 | #TS000141453 | IVD | 生化 | CL-1000I | [7 empty] | 共和县红十字大民医院 | 60091345 | 派工完成 | 2026-01-18 15:32:09 | 2026-01-18 15:38:48 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
广州诺亚唯康门诊部有限公司BC-5180 CRP漏液 | 广州诺亚唯康门诊部有限公司BC-5180 CRP漏液 【故障现象】：预稀释时采样针漏液 【排查过程】：查看过滤器有橡皮渣 【故障定位】：过滤器，拭子，管路，泵 【一线建议】：查过滤器，拭子，管路，泵 【下派理由】：老师愿意动手，先联系报价 |  | 177 2762 0121 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 广州分公司 | SU-33010539 | #TS000141401 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 广州诺亚唯康门诊部有限公司 | 90335316 | 派工完成 | 2026-01-18 14:44:03 | 2026-01-18 14:52:29 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
青海省西宁市大通县青山乡卫生院 - BC-5180 | 鞘流通道堵塞 青海省西宁市大通县青山乡卫生院 医学检验科 【故障现象】：鞘流通道堵 【排查过程】：无法消除故障 【故障定位】：针，光学，样本准备管路 【一线建议】：带阀，压断管路准用 【下派理由】：需现场排查 附件: open_api/tid44609/1768717300_44609_942d07_media_1768717293336.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768717300_44609_942d07_media_1768717293336.jpg?Expires=1780542624&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=nr9cvVMS8cRwnl98rO1umBg2xc4%3D |  | 138 9725 5121 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 兰州分公司 | RG-37106207 | #TS000141378 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 青海省西宁市大通县青山乡卫生院 | 60059001 | 派工完成 | 2026-01-18 14:21:36 | 2026-01-18 15:50:46 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
红河县车古乡卫生院BS-430样本针清洗检测不到液面 | 红河县车古乡卫生院BS-430样本针清洗检测不到液面 【故障现象】：样本针清洗检测不到液面 【排查过程】：水箱空未报警，水机不供水建议联系水机工和程师处理 【处理结果】：手动加水后一切正常 |  | 137 8890 0243 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 昆明分公司 | YW-98002982 | #TS000141376 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 红河县车古乡卫生院 | 60109298 | 技术支持解决 | 2026-01-18 14:20:12 | 2026-01-18 14:56:38 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
贵州省湄潭县西河镇卫生院IVD / 生化 / BS-600M（BH9-3C000634）反应盘温度异常，光源灯使用时间超长 | 贵州省湄潭县西河镇卫生院IVD / 生化 / BS-600M（BH9-3C000634）反应盘温度异常，光源灯使用时间超长 【故障现象】：光源灯寿命预警限 【排查过程】：提醒老师购买光源更换 【处理结果】：目前正常使用 |  | 157 6198 5311 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 贵阳分公司 | BH9-3C000634 | #TS000141365 | IVD | 生化 | BS-600M | [7 empty] | 贵州省湄潭县西河镇卫生院 | 90027193 | 技术支持解决 | 2026-01-18 14:07:53 | 2026-01-18 14:36:43 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
昆山仁安门诊部有限公司BC-20显示本底电压异常 | 昆山仁安门诊部有限公司BC-20显示本底电压异常 |  | 136 4939 8748 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 苏州分公司 | UF-97001476 | #TS000141360 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 昆山仁安门诊部有限公司 | 90157055 | 技术支持解决 | 2026-01-18 14:00:20 | 2026-01-18 15:48:07 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
普安龙吟民心医院 - BC-5120 | 点了消除故障还是显示HGB本底电压异常 普安龙吟民心医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1768713333_44609_78f073_media_1768713240116.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768713333_44609_78f073_media_1768713240116.jpg?Expires=1780542626&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=woLa7MNWL8QW%2Fnm7sXCBcFS9wtI%3D |  | 183 1159 8937 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | TQ-8B001406 | #TS000141335 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 普安龙吟民心医院 | 90055792 | 派工完成 | 2026-01-18 13:15:27 | 2026-01-18 13:27:20 | 59990008 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
新疆沙湾县人民医院BC-6800Plus仪器报警 | 新疆沙湾县人民医院BC-6800Plus仪器报警 【故障现象】：穿刺针故障 【排查过程】：穿刺针故障 【故障定位】：更换穿刺针 【一线建议】：联系设备科确认维修方案 【下派理由】：硬件 18199657978来电催单，致电张依璞跟进 |  | 181 9965 7978 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | UC-0A001440 | #TS000141300 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 新疆沙湾县人民医院 | 301584 | 派工完成 | 2026-01-18 12:34:43 | 2026-01-18 12:50:52 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
宁夏宝石花医院BC-7500[NR] CS激光器异常 | 宁夏宝石花医院BC-7500[NR] CS激光器异常 【故障现象】：激光器异常 【排查过程】：点击“服务”>“服务与调试”>“激光器调试” 【故障定位】：检测激光器连接线接头是否松动，激光器驱动板异常或激光器 【一线建议】：申请光学备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 184 0840 9009 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | DC6-44003755 | #TS000141295 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 宁夏宝石花医院 | 311495 | 派工完成 | 2026-01-18 12:20:38 | 2026-01-18 13:01:38 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
贺州市钟山县红花镇卫生院BS-380咨询怎么增加项目 | 贺州市钟山县红花镇卫生院BS-380咨询怎么增加项目 【故障现象】：老师希望指导上项目 【排查过程】：加V指导 【处理结果】：指导上项成功 |  | 150 7746 9600 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 南宁分公司 | WS-57002358 | #TS000141272 | IVD | 生化 | BS-380 | [7 empty] | 贺州市钟山县红花镇卫生院 | 60090375 | 技术支持解决 | 2026-01-18 11:43:49 | 2026-01-18 12:06:02 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
格尔木同济医院IVD / 血球 / BC-5120（TQ-08003508）废液满了清除之后依旧是这样，无法消除 | 格尔木同济医院IVD / 血球 / BC-5120（TQ-08003508）废液满了清除之后依旧是这样，无法消除 故障现象】：废液满 【排查过程】：废液桶排 废液通无液体 上下滑动浮球正常在最低位，重接转感器线后正常 【处理结果】：重接转感器线后正常 |  | 183 9704 4516 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 | TQ-08003508 | #TS000141256 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 格尔木同济医院 | 90053799 | 技术支持解决 | 2026-01-18 11:22:35 | 2026-01-18 11:26:57 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
邵东市人民医院BC-760[B] CS加样量不对 | 邵东市人民医院BC-760[B] CS加样量不对 【故障现象】：加稀释液量偏少 【排查过程】：全血正常，预稀释结果高，分配稀释液量明显偏低 【故障定位】：现场确认分配量 【一线建议】：申请对应阀门备用 【下派理由】：现场排查 注：老师有情绪，联系很久无人现场来处理 |  | 137 6287 7510 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | DJ1-45000483 | #TS000141245 | IVD | 血球 | BC-760[B] CS | [7 empty] | 邵东市人民医院 | 309783 | 派工完成 | 2026-01-18 11:02:22 | 2026-01-18 11:12:47 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
昭通市彝良县荞山镇卫生院BC-5180咨询技术问题 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院BC-5180咨询技术问题 【故障现象】：WBC有总数，不分类 【排查过程】：查看LEO1，LEO2试剂是否使用正确，DIFF通道本底是否正常 【处理结果】：更换试剂后一切正常 |  | 157 5243 1483 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 昆明分公司 | RG-8A102486 | #TS000141220 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 | 60090747 | 技术支持解决 | 2026-01-18 10:25:56 | 2026-01-18 11:19:09 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
浙江省衢州市柯城区姜家山卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP（SU-31010301）采样采到一半不懂了，试管架无法移动了 | 浙江省衢州市柯城区姜家山卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP（SU-31010301）采样采到一半不懂了，试管架无法移动了 【故障现象】：试管架无法移动了 【排查过程】：指导打试管下压后推出试管架 【处理结果】：消除故障后正常 |  | 153 7219 6233 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 杭州分公司 | SU-31010301 | #TS000141210 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 浙江省衢州市柯城区姜家山卫生院 | 90029932 | 技术支持解决 | 2026-01-18 10:04:24 | 2026-01-18 10:17:36 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
福州市平潭县潭城镇社区卫生服务中心 - BC-5180 CRP | 血常规提示真空异常。 福州市平潭县潭城镇社区卫生服务中心 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1768701859_44609_f55808_media_1768701831012.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768701859_44609_f55808_media_1768701831012.jpg?Expires=1780542626&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=qfv6%2Bvuy7Rd4SOzkiH49FaXtxmQ%3D open_api/tid44609/1768701860_44609_ff75c2_media_1768701837461.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768701860_44609_ff75c2_media_1768701837461.jpg?Expires=1780542626&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=M5YwTXNGD2ek6GMD1xcVjO5Z1ZM%3D |  | 137 9992 6815 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 福州分公司 | SU-0B006112 | #TS000141209 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 福州市平潭县潭城镇社区卫生服务中心 | 90001594 | 派工完成 | 2026-01-18 10:04:17 | 2026-01-18 10:07:25 | 59990008 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
江西省高安市八景镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP（SU-78000597）运行途中出现稀释液温度异常，无法消除故障 | 江西省高安市八景镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP（SU-78000597）运行途中出现稀释液温度异常，无法消除故障 故障现象】：释液温度异常，无法消除故障 【排查过程】：重新接插加热线后正常 【处理结果】：重新接插加热线后正常 |  | 181 7045 0180 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 南昌分公司 | SU-78000597 | #TS000141204 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 江西省高安市八景镇中心卫生院 | 330582 | 技术支持解决 | 2026-01-18 09:54:03 | 2026-01-18 10:25:20 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
郧西县羊尾镇卫生院BS-450咨询怎么安装试剂 | 郧西县羊尾镇卫生院BS-450咨询怎么安装试剂 【故障现象】：老师希望上糖化血红蛋白 【排查过程】：希望上门上试剂 【故障定位】：无 【一线建议】：联系正确认上项 【下派理由】：希望上门上试剂 老师来电催促，致电工程师张振宇跟进 |  | 134 5124 7801 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | YV-17001658 | #TS000141195 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 郧西县羊尾镇卫生院 | 360787 | 派工完成 | 2026-01-18 09:49:22 | 2026-01-18 09:53:06 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
赣州市肿瘤医院CX-9000 | 2026-01-18 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24206000【样本针废液池排液失败，样本针废液池排液失败】 工程师正在处理，此单封闭 |  | 186 5260 5264 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 南昌分公司 | GC8-25000030 | #TS000141191 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 赣州市肿瘤医院 | 330818 | 无需技术支持 | 2026-01-18 09:47:34 | 2026-01-18 09:51:53 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
林州市第二人民医院IVD / 生化 / BS-430测试周期超时，无法测试 | 林州市第二人民医院IVD / 生化 / BS-430测试周期超时，无法测试 YW-9C003547 【故障现象】：测试周期超时 【排查过程】：重启后正常 【处理结果】：重启后正常 |  | 156 7002 6260 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 | YW-9C003547 | #TS000141188 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 林州市第二人民医院 | 308956 | 技术支持解决 | 2026-01-18 09:46:35 | 2026-01-18 10:39:52 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
赣州市肿瘤医院CX-9000报警样本针废液池排液失败 | 赣州市肿瘤医院CX-9000报警样本针废液池排液失败 检查样本针废液池排废管路，检查样本针废液池浮子 |  | 150 7040 1894 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990008 |  | 南昌分公司 | GC8-25000030 | #TS000141177 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 赣州市肿瘤医院 | 330818 | 派工完成 | 2026-01-18 09:37:32 | 2026-01-18 09:40:52 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 三甲
济宁市新壹美医疗美容医院BC-2600电源线和连接管坏了 | 济宁市新壹美医疗美容医院BC-2600电源线和连接管坏了，无法提供序列号 |  | 139 5474 9702 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 济南分公司 |  | #TS000141164 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 济宁市新壹美医疗美容医院 | 90407174 | 派工完成 | 2026-01-18 09:23:41 | 2026-01-18 09:23:45 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
南山区医疗集团总部IVD / 血球 / BC-5180 CRP（SU-29009777）HJB检测异常 | 南山区医疗集团总部IVD / 血球 / BC-5180 CRP（SU-29009777）HJB检测异常 【故障现象】：结果异常偏低 【排查过程】：结果不稳定 【故障定位】：排液 【一线建议】：带阀备用 【下派理由】：老师希望尽快联系现场处理 |  | 159 8957 7029 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 深圳分公司 | SU-29009777 | #TS000141163 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 南山区医疗集团总部 | 90192781 | 派工完成 | 2026-01-18 09:18:33 | 2026-01-18 09:30:50 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
长沙高新木棉花门诊有限公司BS-360S显示光源灯没有打开 | 长沙高新木棉花门诊有限公司BS-360S显示光源灯没有打开 老师18152724104来电催促， 【故障现象】：光源灯未打开 【排查过程】：反应盘未溢液 【故障定位】：光源灯，反应盘溢液，重力排放管路 【一线建议】：带灯备用 【下派理由】：现场排查 |  | 181 5272 4104 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | BB6-29003537 | #TS000141162 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 长沙高新木棉花门诊有限公司 | 90312157 | 派工完成 | 2026-01-18 09:17:46 | 2026-01-18 09:43:59 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
合肥博康口腔门诊IVD / 血球 / BC-3000PLUS（RJ-53119921）白细胞堵孔 | 合肥博康口腔门诊IVD / 血球 / BC-3000PLUS（RJ-53119921）白细胞堵孔 应老师15956699161 |  | 159 5669 9161 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 合肥分公司 | RJ-53119921 | #TS000141157 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 合肥博康口腔门诊 | 90032129 | 派工完成 | 2026-01-18 09:14:31 | 2026-01-18 09:16:55 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
锦州市汤河子康乐医院BC-5000显示液体压力超载 | 锦州市汤河子康乐医院BC-5000显示液体压力超载，SS-20509511 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机 【处理结果】：重新开机正常 |  | 136 7416 4452 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000141155 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 锦州市汤河子康乐医院 | 60031765 | 技术支持解决 | 2026-01-18 09:11:24 | 2026-01-18 09:45:07 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
（急）睢县白楼乡卫生院IVD / 生化 / BS-1000M（FU5-56001154）显示试剂包未注册，将试剂包取出重新安装后显示0%。 | （急）睢县白楼乡卫生院IVD / 生化 / BS-1000M（FU5-56001154）显示试剂包未注册，将试剂包取出重新安装后显示0%。 胡老师15238502759，表示比较着急需要尽快回复。 【故障现象】：显示试剂包未注册，将试剂包取出重新安装后显示0% 【排查过程】：重启动后无法 【故障定位】：读卡器或试剂 【一线建议】：现场确认 【下派理由】：老师急请现场排查 老师来电催促，表示比较着急。致电叶正航跟进 |  | 152 3850 2759 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 | FU5-56001154 | #TS000141143 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 睢县白楼乡卫生院 | 333613 | 派工完成 | 2026-01-18 08:28:54 | 2026-01-18 08:58:58 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
东港金康医院BC-5100 CRP模块异常，无法开机 | 东港金康医院BC-5100 CRP模块异常，无法开机 |  | 131 3052 7139 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 沈阳分公司 | UM-12001697 | #TS000141135 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 东港金康医院 | 90228966 | 派工完成 | 2026-01-18 08:03:59 | 2026-01-18 08:04:03 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
威海卫人民医院CL-6000i | 2026-01-18 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 132 5566 1133 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 青岛分公司 | BB3-1B002381 | #TS000141134 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 威海卫人民医院 | 304523 | 派工完成 | 2026-01-18 08:01:36 | 2026-01-18 09:42:28 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
盐城大丰新丰富医院有限公司 - BC-5000 | 液体压力超载 盐城大丰新丰富医院有限公司 医学检验科 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机 【处理结果】：重新开机正常 附件: open_api/tid44609/1768694160_44609_c580a9_media_1768694144369.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768694160_44609_c580a9_media_1768694144369.jpg?Expires=1780542626&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=2LNnb5mZRFYdVFo%2B4Ry4bI5htVE%3D |  | 136 4511 9316 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 南京分公司 | SS-4A012187 | #TS000141130 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 盐城大丰新丰富医院有限公司 | 90182459 | 技术支持解决 | 2026-01-18 07:55:57 | 2026-01-18 09:08:29 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
山东大学齐鲁医院BC-7500[NR] CS轨道动作异常 | 山东大学齐鲁医院BC-7500[NR] CS轨道动作异常已致电济南分公司检验主管冯昌军跟进处理 |  | 185 6008 3230 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 济南分公司 | DC6-18000098 | #TS000141125 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 山东大学齐鲁医院 | 100750 | 派工完成 | 2026-01-18 07:14:09 | 2026-01-18 07:14:12 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
江南大学附属医院 - BC-7500[NR] CS | Wc1浮子状态异常 江南大学附属医院 医学检验科 【故障现象】：WC1浮子状态异常 【排查过程】：电话无人接听 【故障定位】：WC１池 【一线建议】：现场处理 【下派理由】：需现场理 附件: open_api/tid44609/1768690818_44609_1e14f3_media_1768690773597.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768690818_44609_1e14f3_media_1768690773597.jpg?Expires=1780542626&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=FslCLds5Xah2y7pAIvSSGYeZMrk%3D open_api/tid44609/1768690819_44609_aca6a2_media_1768690778020.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768690819_44609_aca6a2_media_1768690778020.jpg?Expires=1780542626&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=jh2MpJQEmpasH1v3E6Cu1QAwJyY%3D |  | 139 4284 6985 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 苏州分公司 | DC6-18000104 | #TS000141123 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 江南大学附属医院 | 300176 | 派工完成 | 2026-01-18 07:00:16 | 2026-01-18 09:26:37 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 | P2 IVD VIP2 | 三甲
平凉市人民医院BC-6000PLUS客户表示不做DR的试剂，每次仪器唤醒提示更换试剂，需要关闭这个程序 | 平凉市人民医院BC-6000PLUS客户表示不做DR的试剂，每次仪器唤醒提示更换试剂，需要关闭这个程序已致电兰州检验主管韩晓煜跟进处理已致电工程师马耀文跟进处理15293340690客户再次来电催单需要工程师回电，八点之后联系王老师15825850159 |  | 152 9334 0690 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 兰州分公司 | TX-1A000963 | #TS000141122 | IVD | 血球 | BC-6000PLUS | [7 empty] | 平凉市人民医院 | 311357 | 派工完成 | 2026-01-18 06:58:31 | 2026-01-18 06:58:35 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
河南省中医院五龙口院区BC-7500[B] CRP切换模式切换不了 | 河南省中医院五龙口院区BC-7500[B] CRP切换模式切换不了已致电郑州分公司检验主管叶正航跟进处理17744627199客户来电催单，告知客户刚刚反馈到相应工程师 |  | 177 4462 7199 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 郑州分公司 |  | #TS000141116 | IVD | 血球 | BC-7500[B] CRP | [7 empty] | 河南省中医院五龙口院区 | 90407192 | 派工完成 | 2026-01-18 03:45:38 | 2026-01-18 03:45:43 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
长沙市第四医院（滨水新城院区）SC-120不工作了，闪黄灯 | 长沙市第四医院（滨水新城院区）SC-120不工作了，闪黄灯已致电长沙分公司检验主管张展灿跟进 |  | 186 1399 6181 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 长沙分公司 | SW-23000873 | #TS000141003 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 长沙市第四医院（滨水新城院区） | 60589512 | 派工完成 | 2026-01-17 20:43:57 | 2026-01-17 20:44:01 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
上海交通大学医学院附属瑞金医院北院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS报超限 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS报超限13818510797客户来电催单，需要工程师尽快联系客户，致电工程师张瑞未接听，致电上海分公司检验主管吴晓霖跟进 |  | 138 1851 0797 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990007 |  | 上海分公司 | DC6-37002676 | #TS000140922 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | 60064947 | 派工完成 | 2026-01-17 18:12:04 | 2026-01-17 18:12:08 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
湖北省第三人民医院IVD / 生化 / CL-8000I传感器故障 | 湖北省第三人民医院IVD / 生化 / CL-8000I传感器故障，老师不方便提供序列号 等待客户验证 【故障现象】： BS-2800水箱传感器故障【排查过程】： 无法消除进水正常.重新安装传感器故障依旧.。【故障定位】： 排查传感器周边组件。【一线建议】： 排查传感器周边组件。【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作.尽快联系客户。 |  | 182 7146 0914 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #TS000140901 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 湖北省第三人民医院 | 317195 | 派工完成 | 2026-01-17 17:47:29 | 2026-01-17 18:06:31 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
西安区域医学检验中心有限公司BC-30需要新的溶血剂条码 | 西安区域医学检验中心有限公司BC-30需要新的溶血剂条码，序列号：UD-95000867 |  | 151 0295 3205 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 西安分公司 |  | #TS000140866 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 西安区域医学检验中心有限公司 | 90277693 | 技术支持解决 | 2026-01-17 17:15:46 | 2026-01-17 17:17:08 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌
兴仁泰邦单采血浆站BC-30小孔电压过低，系统配置异常 | BC-30小孔电压过低，系统配置异常 |  | 180 8439 5335 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 贵阳分公司 | UD-56011534 | #TS000140851 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 兴仁泰邦单采血浆站 | 90371913 | 技术支持解决 | 2026-01-17 17:01:23 | 2026-01-17 17:16:23 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
东乡区第二人民医院BC-5180 CRP的系统异常 | 东乡区第二人民医院BC-5180 CRP的系统异常 【故障现象】：客户反馈系统异常【排查过程】：老师非检验科，不了解具体故障。【处理结果】：需要工程师现场处理。15079416189客户来电需要催单，需要工程师尽快联系客户，客户现在很着急，需要明天工程师上门，致电工程师明晖跟进 |  | 150 7941 6189 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990007 |  | 南昌分公司 | SU-11006887 | #TS000140845 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 东乡区第二人民医院 | 90334978 | 派工完成 | 2026-01-17 16:53:44 | 2026-01-17 17:04:12 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
吴忠安贞妇产医院BS-200清洗位置是蒸馏水吗 | BS-200清洗位置是蒸馏水吗 【故障现象】：客户确定蒸馏水位置【排查过程】：39号位置清洗液 40号位置蒸馏水【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 136 3953 2892 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 | WN-24103456 | #TS000140815 | IVD | 生化 | BS-200 | [7 empty] | 吴忠安贞妇产医院 | 60056204 | 技术支持解决 | 2026-01-17 16:17:23 | 2026-01-17 16:24:29 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
（禁用）贝诺口腔门诊部 BC-2600无法开机 | （禁用）贝诺口腔门诊部 BC-2600无法开机（RQ-87125496） 客户代码禁用，如需下派请提交至呼叫中心 17311791379老师催单，转姚备 代码禁用，转 @南京贝登 靳鹏云 18602504793 优先安排线下工程师跟进 |  | 173 1179 1379 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 |  | #TS000140806 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | （禁用）贝诺口腔门诊部 | 90160366 | 座席解决 | 2026-01-17 16:11:02 | 2026-01-17 17:52:09 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
贵溪市志光中心卫生院CL-2000I反应杯有异响，结果有问题 | 贵溪市志光中心卫生院CL-2000I反应杯有异响，结果有问题 【故障现象】： 反应杯装载上下机构异响【排查过程】： 查看轨道运行是否有异物。【故障定位】： 查看轨道运行是否有异物，。【一线建议】： 查找异响原因。【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 150 8368 1920 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 南昌分公司 |  | #TS000140690 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 贵溪市志光中心卫生院 | 308389 | 派工完成 | 2026-01-17 14:23:32 | 2026-01-17 14:43:39 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
圣爱中医馆女子馆BC-2900升级故障 | 圣爱中医馆女子馆BC-2900升级故障 18213920613来电催单，致电王皓工程师跟进。 18213920613第二次来电催单，转南京贝登 靳鹏云 |  | 182 1392 0613 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990003 |  | 昆明分公司 | RL-56104877 | #TS000140675 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 圣爱中医馆女子馆 | 60028586 | 派工完成 | 2026-01-17 14:12:31 | 2026-01-17 14:22:54 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
青岛市第八人民医院 - BC-7500[NR] CS | Lc试剂换完我已经扫码了，可是总消不去故障，一直显示未更换 青岛市第八人民医院 医学检验科 【故障现象】：Lc试剂换完我已经扫码了， 【排查过程】： 电话无法接通。 【故障定位】： 电话无法接通。 【一线建议】： 电话无法接通。 【下派理由】： 电话无法接通。工单下派 附件: open_api/tid44609/1768629990_44609_90c06d_media_1768629851348.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768629990_44609_90c06d_media_1768629851348.jpg?Expires=1780542626&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=3M9sc%2B92ZiDv%2Buw5v4GRpAR9Xvk%3D |  | 131 3620 2179 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | admin |  | 青岛分公司 | DC6-19000162 | #TS000140672 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 青岛市第八人民医院 | 304214 | 派工完成 | 2026-01-17 14:06:28 | 2026-01-17 14:21:51 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P2 IVD VIP2 | 三乙
昆明圣爱中医馆有限公司BC-2900显示溶液过期 | 昆明圣爱中医馆有限公司BC-2900显示溶液过期，客户无法提供序列号 |  | 182 1392 0613 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 |  | #TS000140641 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 昆明圣爱中医馆有限公司 | 90000007 | 派工完成 | 2026-01-17 13:48:28 | 2026-01-17 14:22:34 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
昆明圣爱中医馆有限公司BC-5120升降故障 | 昆明圣爱中医馆有限公司BC-5120升降故障 【故障现象】： BC-5120试剂过期废液满 bc-2900升降光耦异常【排查过程】：BC-5120客户启用机器，想让工程师现场排查一下隐患，BC-2900升降故障。【故障定位】： 排查升降光耦问题。【一线建议】： 排查升降光耦问题。【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作，希望今天工程师电话联系。 |  | 182 1392 0613 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 | TQ-11003975 | #TS000140638 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 昆明圣爱中医馆有限公司 | 90000007 | 派工完成 | 2026-01-17 13:46:48 | 2026-01-17 13:53:26 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
长岭县为民医疗服务有限公司BS-430校准问题 | 长岭县为民医疗服务有限公司BS-430校准问题 【故障现象】： 客户不会做校准质控【排查过程】：客户需要指导学怎么做校准质控【故障定位】： 客户需要指导学怎么做校准质控【一线建议】： 视频指导客户操作。【下派理由】：客户无法自行操作。 方老师来电，告知已自行联系上负责的工程师了，不需要再安排线下工程师联系他了。希望取消此单 |  | 166 0441 5990 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 | YW-55011618 | #TS000140612 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 长岭县为民医疗服务有限公司 | 90394227 | 派工完成 | 2026-01-17 13:25:00 | 2026-01-17 13:29:20 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
临沂市沂南朱祥仲中医诊所BC-10漏液 | 临沂市沂南朱祥仲中医诊所BC-10漏液 |  | 159 6333 7288 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 青岛分公司 | UH-2B008445 | #TS000140606 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 临沂市沂南朱祥仲中医诊所 | 90331322 | 派工完成 | 2026-01-17 13:18:42 | 2026-01-17 13:20:54 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
| 黔东南爱尔眼科医院有限公司凝血仪器 / C3100显示结果超标 结果均未凝固，指导发现试剂针出水异常，客户端无通针工具，客户要求尽快上门处理，客户端有手术病人，请尽快联系处理 |  | 181 8815 1170 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990003 |  | 贵阳分公司 | 106-AE-28000502 | #TS000140599 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 黔东南爱尔眼科医院有限公司 | 60135379 | 派工完成 | 2026-01-17 13:09:17 | 2026-01-17 13:44:34 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
奇台县中医医院IVD / 血球 / CRP-M100压力超标 | 奇台县中医医院IVD / 血球 / CRP-M100压力超标，老师不方便提供序列号 【故障现象】：压力超标【排查过程】：客户自行消除故障，正常。【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 132 0101 6030 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000140574 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 奇台县中医医院 | 364604 | 技术支持解决 | 2026-01-17 12:43:13 | 2026-01-17 13:05:05 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
新民佳雨综合门诊BS-430加新试剂更新不了 | BS-430加新试剂更新不了，无法提供序列号 【故障现象】：试剂为0【排查过程】：指导客户更换新试剂后，点装在完成，试剂余量会在试剂针第一次下探会显示。【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 150 0243 1555 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000140549 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 新民佳雨综合门诊 | 90387120 | 技术支持解决 | 2026-01-17 12:07:02 | 2026-01-17 12:15:07 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
中国人民解放军空军军医大学第一附属医院CRP-M100穿刺针寿命即将到期 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院CRP-M100穿刺针寿命即将到期，实际上并没有到期，故障无法消除 【故障现象】： 穿刺针寿命即将到期，实际上并没有到期，故障无法消除【排查过程】： 穿刺针寿命到期。【故障定位】： 穿刺针。【一线建议】： 穿刺针。【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 02984775460来电粗地，致电蔡蔡豪13109666635跟进 |  | 029 8477 5460 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990009 |  | 西安分公司 | TT-1B001209 | #TS000140534 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 | 102031 | 派工完成 | 2026-01-17 11:48:29 | 2026-01-17 11:53:24 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三特
枣阳市兴隆镇中心卫生院BC-5180 CRP无法开机 | 枣阳市兴隆镇中心卫生院BC-5180 CRP无法开机 【故障现象】： 无法连接【排查过程】： 设备电源指示灯亮，防火墙关闭状态，IP正常.网络显示连接。【故障定位】： 排查网络设置，客户端网线是USB转网口，建议排查。【一线建议】： 排查线路。【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 134 8715 9286 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 | SU-9C004150 | #TS000140514 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 枣阳市兴隆镇中心卫生院 | 321301 | 派工完成 | 2026-01-17 11:35:36 | 2026-01-17 12:00:34 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
福建省平潭县中楼卫生院BC-5180 CRP有稀释液显示没有 | BC-5180 CRP有稀释液显示没有 【故障现象】：无稀释液【排查过程】：稀释液接头损坏，临时能用。【处理结果】：行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 158 8018 5016 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 福州分公司 | SU-75000508 | #TS000140507 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 福建省平潭县中楼卫生院 | 100221 | 技术支持解决 | 2026-01-17 11:30:01 | 2026-01-17 11:54:32 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
新疆维吾尔自治区职业病医院MC-82片子掉入设备中，需要工程师取出 | 新疆维吾尔自治区职业病医院MC-82片子掉入设备中，需要工程师取出，客户需要工程师上门协助处理 |  | 187 9919 6683 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | DC9-3A000046 | #TS000140473 | IVD | 血球 | MC-82 | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区职业病医院 | 301247 | 派工完成 | 2026-01-17 11:14:04 | 2026-01-17 11:14:07 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
新疆伊犁州友谊医院CX-9000架子卡住 | CX-9000架子卡住 SDM卡架子，怀疑润滑不好，工程师正在前往现场 |  | 180 8283 7765 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | GC8-37000319 | #TS000140464 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 新疆伊犁州友谊医院 | 301414 | 技术支持解决 | 2026-01-17 11:11:08 | 2026-01-17 11:47:17 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 三甲
麦盖提县吐曼塔勒乡中心卫生院咨询BS-380光源灯使用寿命 | 麦盖提县吐曼塔勒乡中心卫生院咨询BS-380光源灯使用寿命，客户无法提供序列号 【故障现象】：光源强度不足.光源灯使用期限2000小时 6个月【排查过程】：客户跟销售光源灯的公司有误解，自行解决。【处理结果】：客户确认咨询的问题解决。 |  | 152 1498 1117 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #TS000140455 | IVD | 生化 | BS-380 | [7 empty] | 新疆喀什地区麦盖提县曼塔勒乡卫生院 | 90044091 | 技术支持解决 | 2026-01-17 11:01:13 | 2026-01-17 11:11:29 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
襄阳市中心医院 - BC-7500[NR] CS | Laboman打不开，LIS双通故障 襄阳市中心医院 医学检验科 【故障现象】： 客户反应Labx打不开，lis无法连接【排查过程】： 客户反馈线束繁琐不方便操作，但从客户提供图片看，可能LIS网口脱落【故障定位】： LIs【一线建议】： 客户反应Labx打不开,客户提供图片是打开状态，检擦lis网线是否脱落【下派理由】： 明客户无法自行操作。 13871703606客户来电催单，需要工程师尽快联系，已致电工程师胡旭海跟进 附件: open_api/tid44609/1768617786_44609_27e75b_media_1768617711723.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768617786_44609_27e75b_media_1768617711723.jpg?Expires=1780542626&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=IcCI%2Fh0ROjEaufLY8%2BsRCxRHK9M%3D open_api/tid44609/1768617787_44609_686a14_media_1768617721078.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768617787_44609_686a14_media_1768617721078.jpg?Expires=1780542626&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=JQaI%2F0X9f2h3imuMgCKdkXX6o9I%3D open_api/tid44609/1768617787_44609_018608_media_1768617721078.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768617787_44609_018608_media_1768617721078.jpg?Expires=1780542626&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=C73Fhb6wr%2B2r5fG6uhOTA774YZA%3D |  | 138 7170 3606 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | admin |  | 武汉分公司 | DC6-53005167 | #TS000140426 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 襄阳市中心医院 | 312023 | 派工完成 | 2026-01-17 10:43:03 | 2026-01-17 11:02:16 | 59990009 | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P3 IVD VIP3 | 三甲
郭老师13641146259咨询BS-2800M功率， | 郭老师13641146259咨询BS-2800M咨询功率，无法提供序列号，北京 【故障现象】：客户咨询MT8000功率，设备内部电机大小，配备UPS【排查过程】：客户提共图纸有安装设备大小，具体功率问题联系了医院。【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 136 4114 6259 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 |  | #TS000140407 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-01-17 10:34:32 | 2026-01-17 10:53:37 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
急 周口市郸城县人民CL-900I设备故障 | 急 周口市郸城县人民CL-900I设备故障（来电客户未提供设备具体故障问题）修了一个星期了，代理商工程师无法解决问题，来电方是试剂供应商，客户情绪激动，要求今天内迈瑞的工程师到医院现场维修 转叶正航18665931612 李老师15838633877再次来电，询问迈瑞还处不处理了，已致电叶正航18665931612联系跟进 |  | 158 3863 3877 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990009 |  | 郑州分公司 |  | #TS000140368 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 郸城县人民医院 | 309289 | 座席解决 | 2026-01-17 10:12:04 | 2026-01-17 10:17:24 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三丙
东方市人民医院 - BS-2000M | 吸样针排液口堵塞，生化仪底部有漏水 东方市人民医院 医学检验科 【故障现象】： 设备漏水【排查过程】： 客户发现样本针清洗位，废液排不走，疏通后效果不明显。【故障定位】：需要拆机查看是否还有其他漏水点。【一线建议】： 需要拆机查看是否还有其他漏水点。【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1768615797_44609_93f4b3_media_1768615727779.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768615797_44609_93f4b3_media_1768615727779.mp4?Expires=1780542626&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=6%2Fo3P75DU6eiY%2FNP600Orc%2BS6vA%3D open_api/tid44609/1768615800_44609_e5339d_media_1768615727780.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768615800_44609_e5339d_media_1768615727780.mp4?Expires=1780542626&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=XftHxJg6sx1u%2BgrItttJkmWPgBc%3D |  | 187 8903 7525 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | admin |  | 海南分公司 | YA-14000981 | #TS000140363 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 东方市人民医院 | 307474 | 派工完成 | 2026-01-17 10:09:49 | 2026-01-17 10:26:10 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P2 IVD VIP2 | 二甲
北京希玛眼科医院BS-390未安装反应杯，光源强度高 | BS-390未安装反应杯，光源强度高，无法提供序列号 等待客户做样本30分钟 【故障现象】： 光源强度太高【排查过程】： 光度计检测340波长为4100，测试样本报警强度太高。【故障定位】： 需要登入工程师维护软件进行调试，客户无法操作进入桌面。【一线建议】：登入工程师维护软件进行增益调整.查看主板保护情况.客户长时间未更换光源灯，建议备 。【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 193 5628 3881 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 北京分公司 |  | #TS000140309 | IVD | 生化 | BS-390 | [7 empty] | 北京希玛眼科医院 | 60114731 | 派工完成 | 2026-01-17 09:48:05 | 2026-01-17 10:09:15 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
河北省保定市阜平县吴王口乡卫生院BS-360S开机就跳闸 | BS-360S开机就跳闸，无法提供序列号 【故障现象】：客户描述开机就断电，科室离心机情况一样【排查过程】：建议让电工排查科室线路，查看是否有短路情况。【处理结果】：客户疑问确认问题解决。 |  | 157 3123 0405 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000140290 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 河北省保定市阜平县吴王口乡卫生院 | 366178 | 技术支持解决 | 2026-01-17 09:36:34 | 2026-01-17 09:42:10 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
中国人民解放军联勤保障部队第901医院（原105医院）BC-7500[NR] CRP染血剂异常 | BC-7500[NR] CRP染血剂异常 【故障现象】： 报警染色液无.无法消除，轨道无法复位【排查过程】： 客户着急 ，不配合，要求上门。【故障定位】： 要求上门。【一线建议】： 要求上门。【下派理由】： 客户着急，客户无法自行操作。 |  | 139 5510 7918 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 合肥分公司 | DB9-32001592 | #TS000140276 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 中国人民解放军联勤保障部队第901医院（原105医院） | 374458 | 派工完成 | 2026-01-17 09:31:20 | 2026-01-17 09:35:24 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
北京清华长庚医院CX-9000样本架调度失败，现模块无法使用 | 北京清华长庚医院CX-9000样本架调度失败，现模块无法使用 韩忠宇：已指导处理 |  | 159 1118 7749 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 北京分公司 | GC8-52000911 | #TS000140273 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 北京清华长庚医院 | 60048933 | 座席解决 | 2026-01-17 09:29:42 | 2026-01-17 10:02:05 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 三乙
北海市海城区海角路中山社区卫生服务中心BC-5380没有连接到电脑 | 北海市海城区海角路中山社区卫生服务中心BC-5380没有连接到电脑 【故障现象】：设备无法连接【排查过程】：设备上电正常，ip设置正常，网线接口松动。【处理结果】：描重新插拔网线 运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 188 0779 1035 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 南宁分公司 |  | #TS000140222 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 北海市海城区海角路中山社区卫生服务中心 | 90044344 | 技术支持解决 | 2026-01-17 08:53:18 | 2026-01-17 09:05:25 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
云南省楚雄州大过口镇卫生院BC-5130开机显示真空压力异常，白细胞检测通道超载，红细胞压力池超载 | 云南省楚雄州大过口镇卫生院BC-5130开机显示真空压力异常，白细胞检测通道超载，红细胞压力池超载 【故障现象】： 液体压力超载 真空异常【排查过程】：试剂都有，拆机右边发现管路正常，无异物。【故障定位】： 排查相关管路。【一线建议】： 排查相关管路。【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 151 2588 9066 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 | TR-12005516 | #TS000140214 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 云南省楚雄州大过口镇卫生院 | 363181 | 派工完成 | 2026-01-17 08:43:32 | 2026-01-17 09:02:18 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
九台宝华精神病医院BC-2900传输系统如何传 | 九台宝华精神病医院BC-2900传输系统如何传（RL-32103369） |  | 150 4419 6876 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000140212 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 九台宝华精神病医院 | 90351361 | 技术支持解决 | 2026-01-17 08:39:07 | 2026-01-17 09:05:37 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 一甲
诸暨市中医医院 - BC-6800 | 报警无法消除 诸暨市中医医院 医学检验科 【故障现象】： 血样传感器1检测状态异常【排查过程】： 登入工程师账号在调试界面电压为2.16，无法进行调整。【故障定位】： 排查相关血样传感器。【一线建议】：排查相关血样传感器。【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1768609899_44609_aefb10_media_1768609887457.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768609899_44609_aefb10_media_1768609887457.jpg?Expires=1780542626&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=pdIfKT3j%2Bu8Dr3OHfMzhqohcJXM%3D |  | 139 0585 9244 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | admin |  | 杭州分公司 | SH-13003786 | #TS000140205 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 诸暨市中医医院 | 303285 | 派工完成 | 2026-01-17 08:31:36 | 2026-01-17 08:54:03 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
天津市胸科医院（和平院区）BC-7500[NR] CS堵孔，一键消除故障消除不了 | 天津市胸科医院（和平院区）BC-7500[NR] CS堵孔，一键消除故障消除不了已致电天津分公司检验主管栾宇恒跟进 |  | 131 3213 7520 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 天津分公司 | DC6-33002064 | #TS000140168 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 天津市胸科医院（和平院区） | 60598566 | 派工完成 | 2026-01-17 06:45:12 | 2026-01-17 06:45:16 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
西安市中医医院仪器BC-6800PLUS显示试剂过期，而然里面试剂是满的 | 西安市中医医院仪器BC-6800PLUS显示试剂过期，而然里面试剂是满的，已致电西安分公司检验主管刘鹏浩跟进 |  | 182 2059 2502 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 西安分公司 | UC-96000291 | #TS000140139 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 西安市中医医院 | 60027821 | 派工完成 | 2026-01-17 00:22:57 | 2026-01-17 00:23:02 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
河北医科大学第三医院 SC-120该仪器启动不运转 | 河北医科大学第三医院 SC-120该仪器启动不运转，告知明天工程师第一时间回电给客户，客户接受 |  | 199 3112 2960 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 石家庄分公司 | SW-29001028 | #TS000140118 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 河北医科大学第三医院 | 307536 | 派工完成 | 2026-01-16 23:41:01 | 2026-01-16 23:41:04 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
宜宾市长宁镇中心卫生院BS-830客户表示不知道登录密码 | 宜宾市长宁镇中心卫生院BS-830客户表示不知道登录密码，（无法告知序列号）坐席告知需要区分大小写，客户尝试也无法登录，需坐席反馈，坐席告知客户工程师明天第一时间联系客户，客户接受。 |  | 199 8154 9625 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 成都分公司 |  | #TS000139944 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 宜宾市长宁镇中心卫生院 | 335148 | 派工完成 | 2026-01-16 20:35:31 | 2026-01-16 20:35:35 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
和田县喀什塔什乡卫生院 BS-460化验单模板出故障，导不出数据 | 和田县喀什塔什乡卫生院 BS-460化验单模板出故障，导不出数据，（客户无法提供序列号），告知客户明天工程师第一时间联系客户，客户接受 |  | 136 9930 0419 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 新疆分公司 |  | #TS000139886 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 和田县喀什塔什乡卫生院 | 90044223 | 派工完成 | 2026-01-16 19:42:18 | 2026-01-16 19:42:23 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
云南富源县妇幼保健院CL-2000I重复性不好 | 云南富源县妇幼保健院CL-2000I重复性不好 |  | 136 1948 4301 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 昆明分公司 | YB-03001442 | #TS000139735 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 云南富源县妇幼保健院 | 315829 | 派工完成 | 2026-01-16 18:25:37 | 2026-01-16 18:25:40 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
安康市精神康复专科医院BC-10咨询Lis连接 | 安康市精神康复专科医院BC-10咨询Lis连接 |  | 189 9251 7837 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 西安分公司 | UH-45013074 | #TS000139604 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 安康市精神康复专科医院 | 372502 | 技术支持解决 | 2026-01-16 17:29:47 | 2026-01-16 17:58:06 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
南昌仁心医院有限公司BC-5380 CRP，咨询质控的问题 | 南昌仁心医院有限公司BC-5380 CRP，咨询质控的问题，DD3-54001242 【故障现象】：质控图不显示 【排查过程】：视频查看客户端未设置参考范围 【处理结果】：发送靶值表 质控图显示 |  | 138 7010 6901 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 南昌分公司 | DD3-54001242 | #TS000139599 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 南昌仁心医院有限公司 | 90375516 | 技术支持解决 | 2026-01-16 17:27:50 | 2026-01-16 17:34:04 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
洛浦县爱康医院BS-830更换了光源灯还是报光源不足 | B26-1B001836提供的序号查询不到相关信息洛浦县爱康医院BS-830更换了光源灯还是报光源不足 【故障现象】： 光源强度不足，客户已更换光源灯【排查过程】： 已更换光源灯，光源灯已打开【故障定位】： 检查客户是否更换正常，检查光学增益及光电采集位【下派理由】：客户无法自行操作。 |  | 150 0903 1359 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 |  | #TS000139597 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 洛浦县爱康医院 | 90356756 | 派工完成 | 2026-01-16 17:27:02 | 2026-01-16 17:35:14 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
中国人民解放军91892部队后勤部医院BS-480咨询是否可以做电解质 | 中国人民解放军91892部队后勤部医院BS-480咨询是否可以做电解质 【故障现象】：询问仪器是否可以添加项目【排查过程】：告知客户路径。【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 188 7666 4659 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990004 |  | 海南分公司 | YM-54000219 | #TS000139533 | IVD | 生化 | BS-480 | [7 empty] | 中国人民解放军91892部队后勤部医院 | 60090154 | 技术支持解决 | 2026-01-16 17:08:48 | 2026-01-16 17:14:01 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
熹亚国际整形医院BC-10无法开机，漏液 | 熹亚国际整形医院BC-10无法开机，漏液 |  | 151 8595 8301 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990009 |  | 贵阳分公司 | UH-05002458 | #TS000139439 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 熹亚国际整形医院 | 90188782 | 派工完成 | 2026-01-16 16:41:09 | 2026-01-16 16:56:31 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
咸阳市渭城区滨河社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5000，2到11项都没有数据 | 咸阳市渭城区滨河社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5000，2到11项都没有数据，未提供序列号 【故障现象】：wbc不分类 【排查过程】：客户端选择CBC模式导致 更改为CBC+DIFF后正常 【处理结果】：测试正常 |  | 188 2970 6999 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 西安分公司 |  | #TS000139171 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 咸阳市渭城区滨河社区卫生服务中心 | 90333831 | 技术支持解决 | 2026-01-16 15:40:54 | 2026-01-16 16:19:43 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
灵台县中台镇卫生院BC-20s仪器跟电脑连接不上，无法打印结果 | 灵台县中台镇卫生院BC-20s仪器跟电脑连接不上，无法打印结果 17748960460来电催单，转三分类血球-姚备跟进。 |  | 138 3030 8661 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | TK-81003815 | #TS000139038 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 灵台县中台镇卫生院 | 90240863 | 技术支持解决 | 2026-01-16 15:11:15 | 2026-01-16 16:24:18 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
呼和浩特市铁路局疾病控制所IVD / 生化 / BS-600卡在初始界面不动 | 呼和浩特市铁路局疾病控制所IVD / 生化 / BS-600卡在初始界面不动 指导客户重装软件中50分钟 【故障现象】： 报警软件版本不匹配，软件无法开启【排查过程】：指导客户升级仪器，重装软件【故障定位】： 客户安装杀毒软件，可能误删软件文件【一线建议】： 卸载数据库重装软件或重做系统后重新安装，视情况定【下派理由】： 客户无法自行操作。 附件: 微信图片_20260116161513_31_12.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260116161513_31_12_1768551692675_dutpp7.jpg?Expires=1780542626&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=DDouikLSXRgMZ4cFtMbVy0IgH6I%3D |  | 158 4862 5264 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 内蒙古分公司 | YS-5A000054 | #TS000138998 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 呼和浩特市铁路局疾病控制所 | 325902 | 派工完成 | 2026-01-16 14:59:18 | 2026-01-16 16:22:01 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
鹿邑香华妇科门诊BC-20 HGB本底电压异常 | BC-20 HGB本底电压异常 |  | 136 7355 6803 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 郑州分公司 | UF-97001612 | #TS000138984 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 鹿邑香华妇科门诊 | 90187110 | 派工完成 | 2026-01-16 14:55:48 | 2026-01-16 16:35:33 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
滑县东大肝病医院BC-5180 CRP设备数据归档过咨询原本数据是否可以找出来 | 滑县东大肝病医院BC-5180 CRP设备数据归档过咨询原本数据是否可以找出来，su-73000297 【故障现象】：导出数据时点击了归档 删除掉原始数据 希望恢复数据 【排查过程】：导出数据的时候 误操作点了归档删除掉历史数据 【故障定位】：恢复归档的历史数据 【一线建议】：归档数据可通过历史回顾功能加载查看（需先卸载当前数据才能加载其他归档数据） 【下派理由】：客户无法自行解决 |  | 184 3692 5546 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 郑州分公司 | SU-73000297 | #TS000138982 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 滑县东大肝病医院 | 60091257 | 派工完成 | 2026-01-16 14:54:36 | 2026-01-16 16:11:57 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
中山市板芙医院CL-2000I设备批量做样本时有部分样本不显示结果 | 中山市板芙医院CL-2000I设备批量做样本时有部分样本不显示结果 【故障现象】：批量申请体检样本 中间号不出结果 【排查过程】：双向lis 体检是手工申请 确定项目申请正确 试剂耗材充足 双向偶发条码无法识别 【故障定位】：条码打印倾斜 需现场沟通 【一线建议】：检查申请内容 数据库 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 189 2818 1586 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 广州分公司 | W5-8B000694 | #TS000138925 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 中山市板芙医院 | 306955 | 派工完成 | 2026-01-16 14:44:57 | 2026-01-16 15:11:01 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
西安高陵渭北眼科医院有限公司BC-5120质控标本号无法传输 | BC-5120质控标本号无法传输 故障现象】：质控文件号用完 【排查过程】：视频指导用工程师权限删除不用的质控文件 【处理结果】：正常录入新质控 |  | 153 3925 2067 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 西安分公司 | TQ-93001851 | #TS000138859 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 西安高陵渭北眼科医院有限公司 | 90099596 | 技术支持解决 | 2026-01-16 14:23:09 | 2026-01-16 14:39:33 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
伊犁州新华医院CX-9000设备调试时报警需要校准 | 伊犁州新华医院CX-9000设备调试时报警需要校准，客户无法提供序列号 客户咨询如何添加PT/FIb定标曲线，已指导处理 |  | 187 0300 7653 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 |  | #TS000138462 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 伊犁州新华医院 | 301413 | 技术支持解决 | 2026-01-16 12:11:40 | 2026-01-16 12:27:39 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
诸暨市第六人民医院CX-9010 | 2026-01-16 设备当天异常停止超过0.0分钟，并且期间存在严重类故障码57204000【电机驱动板4通信异常，电机驱动板4初始化失败】,57202000【电机驱动板2通信异常，电机驱动板2初始化失败】,57205000【电机驱动板5通信异常，电机驱动板5初始化失败】 客户已联系渠道工程师指导，此单暂且封闭 |  | 135 7559 3476 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 杭州分公司 | GC6-41000212 | #TS000138408 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 诸暨市第六人民医院 | 60034569 | 无需技术支持 | 2026-01-16 11:46:33 | 2026-01-16 12:28:50 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
广水市城郊卫生院BS-450需要增加项目 | 广水市城郊卫生院BS-450需要增加项目 【故障现象】：老师希望上糖化血红蛋白 【排查过程】：希望上门上试剂 【故障定位】：无 【一线建议】：联系正确认上项 【下派理由】：希望上门上试剂 |  | 183 7221 5200 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | YV-18002144 | #TS000138407 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 广水市城郊卫生院 | 90031559 | 派工完成 | 2026-01-16 11:46:29 | 2026-01-16 12:09:26 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
安徽省六安市人民医院CX-9000 | 2026-01-16 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码23107043【注射器SR07故障，注射器SR07动作异常】 渠道工程师指导处理，此单暂且封闭 |  | 151 5640 2204 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 合肥分公司 | GC8-55001024 | #TS000138369 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 安徽省六安市人民医院 | 101038 | 无需技术支持 | 2026-01-16 11:34:33 | 2026-01-16 11:41:27 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
商河县白桥镇卫生院CL-1200I，BS-830,BC-5180需要维护，校准 | 商河县白桥镇卫生院CL-1200I，BS-830,BC-5180需要维护，校准 转赵月香 |  | 186 5317 0987 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 济南分公司 | W7-47006055 | #TS000138351 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 商河县白桥镇卫生院 | 380883 | 座席解决 | 2026-01-16 11:31:25 | 2026-01-16 11:31:27 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
长春好医生门诊BC-5120传输图片异常 | BC-5120传输图片异常，无法提供序列号 【故障现象】：lis工程师电话联系，散点图无法传输【排查过程】：lis工程师先自行解决，有问题再联系。【处理结果】：lis工程师先自行解决，有问题再联系。 |  | 150 4306 5587 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000138342 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 长春好医生门诊 | 60081806 | 技术支持解决 | 2026-01-16 11:28:12 | 2026-01-16 11:59:29 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
景洪生殖健康专科门诊部BC-2600本底异常 | 景洪生殖健康专科门诊部BC-2600本底异常，RQ-79122958 |  | 158 2509 9559 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 昆明分公司 |  | #TS000138299 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 景洪生殖健康专科门诊部 | 90008603 | 派工完成 | 2026-01-16 11:13:27 | 2026-01-16 12:44:22 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
黑龙江齐齐哈尔市第一医院咨询IVD / 生化 / BS-2800M的参数问题 | 黑龙江齐齐哈尔市第一医院咨询IVD / 生化 / BS-2800M的参数问题，老师不方便看序列号 【故障现象】：胆碱酯酶采用丁酰硫代胆碱法（连续监测法）老师想知道我们测的是乙酰胆碱还是丁酰胆碱还是他们的混合物 【排查过程】： 丁酰胆碱酯酶催化底物丁酰基硫代胆碱水解，生成硫代胆碱和丁酸盐，通过监测405/412 nm波长下吸光度的下降速率计算酶活性 【故障定位】： 【一线建议】： 【下派理由】：应用老师专业对接 |  | 187 4621 2269 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000138289 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 黑龙江齐齐哈尔市第一医院 | 323705 | 派工完成 | 2026-01-16 11:11:59 | 2026-01-16 12:38:38 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
钟祥仁信医院IVD / 血球 / BC-20咨询试剂条码 | 钟祥仁信医院IVD / 血球 / BC-20咨询试剂条码 |  | 182 7116 9808 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 | UF-2B005346 | #TS000138257 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 钟祥仁信医院 | 90049254 | 技术支持解决 | 2026-01-16 11:05:30 | 2026-01-16 13:56:23 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
冕宁县铁厂乡卫生院 - BS-360S | 不能正常应用 冕宁县铁厂乡卫生院 医学检验科 【故障现象】：搅拌杆垂直运动错误 【排查过程】：活动润滑后正常 【处理结果】：活动润滑后正常 附件: open_api/tid44609/1768532140_44609_1a2bb5_media_1768532092033.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768532140_44609_1a2bb5_media_1768532092033.jpg?Expires=1780542626&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=a5L3BaBr5%2B4G2NeT8pTx1NTHy5c%3D |  | 158 8153 9935 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | BB6-95000798 | #TS000138212 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 冕宁县铁厂乡卫生院 | 90124362 | 技术支持解决 | 2026-01-16 10:55:36 | 2026-01-16 11:24:38 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
阿克苏地区拜城县克孜尔乡卫生院IVD / 生化 / BS-830的系统如何连接 | 阿克苏地区拜城县克孜尔乡卫生院IVD / 生化 / BS-830的系统如何连接，老师不方便看序列号17591596151来电催单 ，转接科海 【故障现象】： 客户重做系统，软件数据库丢失。【下派理由】：客户无法自行操作。 老师来电催促，致电工程师蔡红涛跟进 |  | 175 9159 6151 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 | BA6-03000699 | #TS000138198 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 克孜尔乡卫生院 | 90047789 | 派工完成 | 2026-01-16 10:52:46 | 2026-01-16 12:11:08 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
康复大学青岛中心医院 - BC-6800PLUS | 仪器老报压力错误 康复大学青岛中心医院 医学检验科 【故障现象】： 160KPA偶发压力异常【排查过程】： 客户不在科室不方便操作【故障定位】： 报警代码反应为工作压力异常，检查管路是否漏气接头是否松动及泄压阀FCM本身问题【一线建议】：先排查压力在报警时是高还是低，再逐步排查问题 【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1768531481_44609_94b4d2_media_1768531445513.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768531481_44609_94b4d2_media_1768531445513.jpg?Expires=1780542626&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=M8SpEs2jES7%2B6SmH5qmnF4vC2mU%3D |  | 158 6687 0631 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 青岛分公司 | UC-11001622 | #TS000138164 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 康复大学青岛中心医院 | 318294 | 派工完成 | 2026-01-16 10:44:38 | 2026-01-16 11:07:59 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P1 IVD VIP1 | 三甲
莒县阎庄街道卫生院 - BC-5180 CRP | 做中值质控，红细胞血红蛋白超出范围，浸泡冲洗等维护已做，无法改善，crp乳胶试剂仓经常卡仓，需强行拽开。需工程师来一起调试bs830 莒县阎庄街道卫生院 医学检验科 故障现象】：红系做质控偏高 【排查过程】：RBC，HCT，HGB，质控稳定偏高，MCHC正常 【故障定位】：需校准 【一线建议】：现场确认性能，确认校准 【下派理由】：老师希望工程师上门同时维护830 |  | 150 9483 9149 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 青岛分公司 | SU-03005067 | #TS000138138 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 莒县阎庄街道卫生院 | 321694 | 派工完成 | 2026-01-16 10:37:25 | 2026-01-16 10:56:49 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
湖南省岳阳市屈原区营田中心卫生院BC-5120结果不准 | 湖南省岳阳市屈原区营田中心卫生院BC-5120结果不准 【故障现象】： 客户反馈结果不好【排查过程】： 客户做预稀释，感觉结果忽高忽低.没有做过质控，全血也没验证。【故障定位】： 排出一下客户操作手法问题，建议做质控。【一线建议】：排出一下客户操作手法问题，建议做质控【下派理由】： 客户要求工程师上门处理问题，客户无法自行操作。 |  | 189 7306 6586 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | TQ-19004588 | #TS000138128 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 湖南省岳阳市屈原区营田中心卫生院 | 333403 | 派工完成 | 2026-01-16 10:35:08 | 2026-01-16 10:42:07 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
莒县阎庄街道卫生院 - BS-830 | 经常性堵针，切通过探头清洗液冲洗效果不佳，tp失效过快，需工程师线下帮忙质控 莒县阎庄街道卫生院 医学检验科 【故障现象】：经常性堵针，探头清洗液冲洗效果不佳 【排查过程】：联系老师被告知已联系当地工程师现场处理无需派工 【故障定位】：无 【一线建议】：无 【下派理由】：无 附件: open_api/tid44609/1768530899_44609_cdb7d5_media_1768530832406.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768530899_44609_cdb7d5_media_1768530832406.jpg?Expires=1780542626&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=SAYdIqFVYijh3bwjI8DJfNUIUyc%3D |  | 150 9483 9149 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 青岛分公司 | BA6-21001947 | #TS000138127 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 莒县阎庄街道卫生院 | 321694 | 无需技术支持 | 2026-01-16 10:34:57 | 2026-01-16 11:17:58 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
乐陵中康瑞泰医院有限公司BC-5380通讯故障，结果不完整 | 乐陵中康瑞泰医院有限公司BC-5380通讯故障，结果不完整 【故障现象】：LIS无法连接，白细胞不分类 【排查过程】：lis问题客户联系lis工程师，白细胞问题是客户选错模式，更改后正常。【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 180 5347 5002 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990001 |  | 济南分公司 | RF-04103872 | #TS000138093 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 乐陵中康瑞泰医院有限公司 | 90201760 | 技术支持解决 | 2026-01-16 10:24:06 | 2026-01-16 10:32:02 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
广东省妇幼保健院bc-7500cs，浮子故障， | 广东省妇幼保健院bc-7500cs，浮子故障，未提供序列号 【故障现象】：仪器报警DR浮子状态异常 【排查过程】：询问未开展RET，并未连接DR试剂，之前用矿泉水瓶子装的去离子水连接的仪器，指导更换去离子水并执行DR液路灌注，建议老师用用完了的LD瓶子装水连接。 【处理结果】：故障已消除 |  | 020 3915 1710 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 广州分公司 |  | #TS000138090 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 广东省妇幼保健院 | 60051134 | 技术支持解决 | 2026-01-16 10:23:04 | 2026-01-16 10:57:25 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
广州市番禺区百悦百泰综合医院 - BS-850 | 和上次同样的问题，线下工程师还没有联系我。麻烦尽快帮忙安排一下工程师现场来维护一下。 广州市番禺区百悦百泰综合医院 医学检验科 工单已存在且已下派，已告知400跟进 附件: open_api/tid44609/1768530070_44609_16db61_media_1768529867935.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768530070_44609_16db61_media_1768529867935.jpg?Expires=1780542628&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=DiYIcoOYVxSM%2FTC1H7SZFLTVaqg%3D open_api/tid44609/1768530071_44609_3c41e7_media_1768529878408.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768530071_44609_3c41e7_media_1768529878408.jpg?Expires=1780542628&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=93nmDLb96PLZf3MdCJWvJF7U1EQ%3D open_api/tid44609/1768530072_44609_e39791_media_1768529899715.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768530072_44609_e39791_media_1768529899715.jpg?Expires=1780542628&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=pwba%2BsuzrPYkqeOoi%2F2UXikZEE4%3D open_api/tid44609/1768530073_44609_c251be_media_1768529907876.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768530073_44609_c251be_media_1768529907876.jpg?Expires=1780542628&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=NzXdbn5xQbjbxSGm%2FW7%2FlY7XP5s%3D |  | 130 6085 7512 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 广州分公司 | BB8-21000370 | #TS000138080 | IVD | 生化 | BS-850 | [7 empty] | 广州市番禺区百悦百泰综合医院 | 90293288 | 无需技术支持 | 2026-01-16 10:21:07 | 2026-01-16 11:24:41 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
辽宁省铁岭市昌图县朝阳镇卫生院IVD / 血球 / BC-5130的密码是多少 | 辽宁省铁岭市昌图县朝阳镇卫生院IVD / 血球 / BC-5130的密码是多少，老师不方便看序列号 【故障现象】： 仪器至18年后未开机现打算启用【排查过程】：本底异常，试剂过期【故障定位】：长时间未启用且未排空【一线建议】： 长时间未排空建议检查管路有无堵塞，客户目前使用试剂已过期，建议上门前让客户提前准备【下派理由】： 需现场拆机，客户无法自行操作。 |  | 135 9101 9448 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 沈阳分公司 | TR-89001702 | #TS000138075 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 辽宁省铁岭市昌图县朝阳镇卫生院 | 364661 | 派工完成 | 2026-01-16 10:20:38 | 2026-01-16 10:48:07 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
南丹县大厂镇卫生院BC-5385 CRP订购不到校准品 | 南丹县大厂镇卫生院BC-5385 CRP订购不到校准品，老师反馈医院新买了一台BC-5385 CRP的设备，联系当地一位姓郑的工程师安装设备（客户无法具体工程师全名及联系方式），工程师表示医院没有校准品，设备无法安装，让工程师安排订购，工程师也不愿意，表示没有货，现在设备已经到达半个月，还未启用，对此不满，来电反馈 致电检验主管姚春全跟进 |  | 138 7781 6996 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 南宁分公司 |  | #TS000138060 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 南丹县大厂镇卫生院 | 372609 | 座席解决 | 2026-01-16 10:16:51 | 2026-01-16 10:16:52 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
凉州区长城卫生院BS-360S打印一直报错， | 凉州区长城卫生院BS-360S打印一直报错，bb6-12002677 【故障现象】：打印机无法打印【排查过程】：指导客户退出到桌面，重装打印机驱动。【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 182 1985 1209 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990002 |  | 兰州分公司 | BB6-12002677 | #TS000138048 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 凉州区长城卫生院 | 90166877 | 技术支持解决 | 2026-01-16 10:14:13 | 2026-01-16 10:44:31 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
梁老师19128950407反馈BS-600M样本架有误传感器故障 | BH9-59001667 BS-600M样本架有误传感器故障，不方便告知使用单位，使用在广州，虚拟客户建单，如需下派请提交 等待客户验证30分钟 【故障现象】： 样本架有误传感器故障【排查过程】： 9号通道样本架故障，无法进行操作.系统恢复故障依旧。【故障定位】： 传感器相关元器件。【一线建议】： 传感器相关元器件。【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 191 2895 0407 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 广州分公司 | BH9-59001667 | #TS000138034 | IVD | 生化 | BS-600M | [7 empty] | 华晟（广州）医疗器械有限公司 | 90349811 | 派工完成 | 2026-01-16 10:09:38 | 2026-01-16 10:27:55 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
赣州市肿瘤医院CX-9000 | 2026-01-16 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11202043【样本架卸载异常，卸载机构动作异常】,11601043【急诊推进机构复位异常，急诊推进机构动作异常】 渠道工程师已在现场，此单暂且封闭 |  | 186 5260 5264 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 南昌分公司 | GC8-25000030 | #TS000138029 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 赣州市肿瘤医院 | 330818 | 无需技术支持 | 2026-01-16 10:09:04 | 2026-01-16 10:15:44 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
宜昌市高新区生物园社区卫生服务中心BC-5385 CRP更换试剂问题 | BC-5385 CRP更换试剂问题 【故障现象】：LH余量不足 【排查过程】：指导加载条码 【处理结果】：加载条码后正常 |  | 139 9769 1340 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 | DD4-39000781 | #TS000138005 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 宜昌市高新区生物园社区卫生服务中心 | 90335840 | 技术支持解决 | 2026-01-16 10:02:22 | 2026-01-16 10:19:59 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
二七爱康中医院IVD / 血球 / BC-2600数据传不过去电脑 | 二七爱康中医院IVD / 血球 / BC-2600数据传不过去电脑，RH-24108687 |  | 180 3764 5378 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 郑州分公司 |  | #TS000137993 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 二七爱康中医院 | 90347620 | 技术支持解决 | 2026-01-16 09:56:09 | 2026-01-16 10:44:12 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
合肥马河湾医院有限公司BS-830S二氧化碳测定试剂有本底1.35 | BB7-34000595 BS-830S二氧化碳测定试剂有本底1.35 等待客户接电 三次未接 【故障现象】： CO2本底高 客户用水测试结果1.35,且反应该试剂效期短【排查过程】： 试剂为新开瓶试剂，已告知客户需要校准，【故障定位】：客户主要问题为CO2使用时间短，询问有无延长使用时间的办法【下派理由】： 回电客户电话未接通 |  | 130 2307 3090 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 合肥分公司 |  | #TS000137987 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 合肥马河湾医院有限公司 | 90318433 | 派工完成 | 2026-01-16 09:53:25 | 2026-01-16 10:32:44 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
常州市新北区魏村卫生院CL-6000i | 2026-01-16 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：反应盘外圈】 |  | 177 8893 9126 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 苏州分公司 | BB3-3B003247 | #TS000137978 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 常州市新北区魏村卫生院 | 319536 | 无需技术支持 | 2026-01-16 09:51:03 | 2026-01-16 11:15:25 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
岷县文斗卫生院BC-20本底异常 | 岷县文斗卫生院BC-20本底异常 |  | 151 9327 5260 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 | UF-0B003206 | #TS000137953 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 岷县文斗卫生院 | 90029199 | 派工完成 | 2026-01-16 09:41:18 | 2026-01-16 10:38:38 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
揭西县丹霞单采血浆站有限公司BS-360S反应盘错误报错等 | BS-360S反应盘错误报错等，需求现场跟进 |  | 183 2059 5318 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 | BB6-12002783 | #TS000137950 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 揭西县丹霞单采血浆站有限公司 | 90254045 | 派工完成 | 2026-01-16 09:40:26 | 2026-01-16 09:40:31 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）长庆油田矿区事业部兴隆园医院H50需要更换层析柱 | 长庆油田矿区事业部兴隆园医院H50需要更换层析柱 |  | 181 4903 3208 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 西安分公司 | DC7-1A000055 | #TS000137898 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 长庆油田矿区事业部兴隆园医院 | 60056751 | 派工完成 | 2026-01-16 09:19:55 | 2026-01-16 09:20:00 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
永州市零陵区徐家井街道卫生服务中心BC-5130细胞值高，分类不正确 | 永州市零陵区徐家井街道卫生服务中心BC-5130细胞值高，分类不正确，老师刚购买后使用的一个月内就出现了故障问题，往后一年内又维修了4-5次，昨天也上门维修过，一直无法将设备异常彻底解决，需要换机 转唐艳姣 |  | 131 0022 5895 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990009 |  | 长沙分公司 | TR-46009742 | #TS000137884 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 永州市零陵区徐家井街道卫生服务中心 | 60117066 | 座席解决 | 2026-01-16 09:13:55 | 2026-01-16 09:13:56 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
北京市朝阳区桓兴肿瘤医院CL-6000i咨询靶值数值问题 | 北京市朝阳区桓兴肿瘤医院CL-6000i咨询靶值数值问题 【故障现象】：咨询靶值数值问题【排查过程】：电话打过去，当地工程师已经联系客户，解决问题。【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 186 0379 9852 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 北京分公司 | BB3-29002773 | #TS000137882 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 北京市朝阳区桓兴肿瘤医院 | 381912 | 技术支持解决 | 2026-01-16 09:12:39 | 2026-01-16 09:21:25 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三丙
罗湖医院集团新南社康中心IVD / 血球 / BC-5140采样组件升级结果工作不正常 | 罗湖医院集团新南社康中心IVD / 血球 / BC-5140采样组件升级结果工作不正常（TP-84000067） 【故障现象】：采样针动作异常 【排查过程】：偶发升降动作异常 【故障定位】：升降传感器 【一线建议】：申请传感器或组件备用 【下派理由】：硬件 15915331551客户来电催单，告知设备一直报故障，需要工程师今天内安排上门维修，非常着急，已致电工程师张建民跟进 |  | 159 1533 1551 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #TS000137833 | IVD | 血球 | BC-5140 | [7 empty] | 罗湖医院集团新南社康中心 | 90386827 | 派工完成 | 2026-01-16 08:54:48 | 2026-01-16 08:59:09 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
绥阳铭诚医院BC-5000结果异常 | 绥阳铭诚医院BC-5000结果异常，SS-1C008707 【故障现象】：MCHC偏低 【排查过程】：VCM高，HCT高 【处理结果】：视频指导校准，比对 |  | 182 1204 6112 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000137808 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 绥阳铭诚医院 | 90406731 | 技术支持解决 | 2026-01-16 08:37:35 | 2026-01-16 08:52:52 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
昆明市第一人民医院BC-7500[NR] CS状态异常，漏液 | 昆明市第一人民医院BC-7500[NR] CS状态异常，漏液，DC6-3A003026 【故障现象】： 浮子状态异常。漏液【排查过程】： 怀疑WC1排废问题，客户不方便操作【故障定位】： WC1池【一线建议】：清理或更换WC1，检查排废管路【下派理由】： 需现场拆机，客户无法自行操作。 |  | 158 7799 0187 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 |  | #TS000137806 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 昆明市第一人民医院 | 105244 | 派工完成 | 2026-01-16 08:35:57 | 2026-01-16 08:41:17 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
丰城丰和中西医医院BS-240咨询临床问题 | 丰城丰和中西医医院BS-240咨询临床问题 、客户反应昨天试剂盘位置不对今天指导客户重新放置试剂盘，等待开始测试10分钟 【故障现象】：客户反应样本针在试剂盘位置不对，询问双试剂盘如何切换【排查过程】：指导客户重新放置试剂盘，告知如何切换试剂盘【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 159 0943 2492 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 南昌分公司 | YX-09003577 | #TS000137789 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 丰城丰和中西医医院 | 90219633 | 技术支持解决 | 2026-01-16 08:20:03 | 2026-01-16 08:50:40 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
芒市五岔路乡卫生院BS-380无法开机 | 芒市五岔路乡卫生院BS-380无法开机 【故障现象】：无法联机 【排查过程】：重启无效， 【故障定位】：电源单元，主控单元 【一线建议】：申请电源，主控板备用 【下派理由】：硬件 |  | 189 8820 9135 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 昆明分公司 | WS-7A003197 | #TS000137784 | IVD | 生化 | BS-380 | [7 empty] | 芒市五岔路乡卫生院 | 90004625 | 派工完成 | 2026-01-16 08:15:39 | 2026-01-16 08:49:26 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
拉萨市人民医院CL-6000i | 2026-01-15 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01039【M1：样本针液路存在气泡】 现在机器正常。 |  | 156 8882 1337 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | BB3-12002049 | #TS000137773 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 拉萨市人民医院 | 317594 | 无需技术支持 | 2026-01-16 08:00:08 | 2026-01-16 08:22:57 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
化州市人民医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP针歪了有什么处理方法 | 化州市人民医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP针歪了有什么处理方法 已下派至s100003250 黄庆秋，无法接通电话，已转渠道主管张志刚跟进支持 |  | 180 0092 5066 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 广州分公司 | ST-0C004070 | #TS000137744 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 化州市人民医院 | 306764 | 派工完成 | 2026-01-16 04:58:59 | 2026-01-16 04:59:03 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三丙
化州市人民医院 - BC-5390 CRP | 吸样针歪了 化州市人民医院 医学检验科 【故障现象】： 针歪【一线建议】： 携带穿刺针组件，观察为何撞针 排查浮动挡血组件等【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1768510348_44609_0806f2_media_1768510343709.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768510348_44609_0806f2_media_1768510343709.jpg?Expires=1780542628&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=v7sRvzQbQ4eIqi1YYgaxrKaXaOk%3D |  | 180 0092 5066 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 广州分公司 | ST-0C004047 | #TS000137743 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 化州市人民医院 | 306764 | 派工完成 | 2026-01-16 04:52:26 | 2026-01-16 08:56:52 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P1 IVD VIP1 | 三丙
重庆市南川区人民医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS标本滞血严重 | 重庆市南川区人民医院IVD / 血球 / BC-6800PLUS标本滞血严重 已转至工程师s100019257 叶建支持跟进 |  | 157 3654 1317 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 重庆分公司 | UC-9C000653 | #TS000137738 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 重庆市南川区人民医院 | 102172 | 派工完成 | 2026-01-16 02:03:34 | 2026-01-16 02:03:38 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
抚松县人民医院血球IVD / 血球 / SC-1201.16版本升到1.28会有什么影响 | 抚松县人民医院血球IVD / 血球 / SC-1201.16版本升到1.28会有什么影响 转s100001983 程学良工程师跟进处理 |  | 139 4484 2135 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 黑吉分公司 | UN-11000277 | #TS000137554 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 抚松县人民医院 | 313385 | 派工完成 | 2026-01-15 21:03:17 | 2026-01-15 21:03:21 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
中山大学附属第五医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS提现轨道动测异常 | 中山大学附属第五医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS提现轨道动测异常 |  | 180 5427 8290 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 广州分公司 | DC6-28001234 | #TS000137500 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 中山大学附属第五医院 | 306621 | 派工完成 | 2026-01-15 20:18:31 | 2026-01-15 20:18:34 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
广平县爱尔眼科医院有限公司IVD / 血球 / BC-5120更换显示液体压力异常 | 广平县爱尔眼科医院有限公司IVD / 血球 / BC-5120更换显示液体压力异常 |  | 190 3322 9918 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 石家庄分公司 | TQ-8B001508 | #TS000137398 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 广平县爱尔眼科医院有限公司 | 90081902 | 派工完成 | 2026-01-15 19:08:04 | 2026-01-15 19:08:08 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
吉木萨尔县人民医院CL-8000i免疫试剂上不上去 | 吉木萨尔县人民医院CL-8000i免疫试剂上不上去，BJ5-48000458 |  | 191 9927 0037 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | BJ5-48000458 | #TS000137380 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 吉木萨尔县人民医院 | 301317 | 派工完成 | 2026-01-15 18:56:57 | 2026-01-15 18:57:00 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
北京市民航总医院BC-7500[NR] CS血红蛋白偏高 | 北京市民航总医院BC-7500[NR] CS血红蛋白偏高 【故障现象】：hgb结果偏高 【排查过程】：红系结果偏高、质控偏高 【故障定位】：确认校准问题还是硬件问题 【一线建议】：申请电磁阀、管路备用 【下派理由】：客户需要工程师现场排查 |  | 010 8576 2244 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 北京分公司 | DC6-1B000234 | #TS000137206 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 北京市民航总医院 | 306080 | 派工完成 | 2026-01-15 17:51:50 | 2026-01-15 17:57:11 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇中心医院IVD / 生化 / BS-380（WS-79003111）询问研发密码 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇中心医院IVD / 生化 / BS-380（WS-79003111）询问研发密码 【故障现象】：试剂扫码只能扫上R2，不能扫上R1【排查过程】：指导老师擦拭条码，更换位置，无效。【处理结果】：工单下派，当地工程师上门处理。 |  | 173 6366 9855 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 |  | #TS000137141 | IVD | 生化 | BS-380 | [7 empty] | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇中心医院 | 368884 | 派工完成 | 2026-01-15 17:32:36 | 2026-01-15 18:50:52 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
湖北省黄石市中医院(黄石市传染病医院)BriCyte E6废液排放异常 | 湖北省黄石市中医院(黄石市传染病医院)BriCyte E6废液排放异常 【故障现象】：开机报警废液排放【排查过程】：机器放置一段时间没使用，现在开机报警，希望工程师上门处理【处理结果】：工单下派 |  | 192 7276 5762 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 | TA-02000523 | #TS000137126 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 湖北省黄石市中医院(黄石市传染病医院) | 336731 | 派工完成 | 2026-01-15 17:29:05 | 2026-01-15 17:35:22 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
中国人民解放军32134部队BS-450线进线超线 | 中国人民解放军32134部队BS-450线进线超线 【故障现象】：线性超限 【排查过程】：检查试剂装载正确 光源灯很久未更换 【故障定位】：样本处理、稀释重测、光源灯 【一线建议】：带光源灯备用 【下派理由】：客户无法自行处理 |  | 182 0266 1002 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 天津分公司 | YV-05001199 | #TS000137093 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 中国人民解放军32134部队 | 60552085 | 派工完成 | 2026-01-15 17:21:49 | 2026-01-15 17:21:50 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
阳西总医院妇女儿童医院（阳西县妇幼保健院） - BC-7500[NR] CS | 特定蛋白通道1堵塞 阳西总医院妇女儿童医院（阳西县妇幼保健院） 医学检验科 【故障现象】： 特定蛋白通道1堵塞 【排查过程】：特定蛋白通道1堵塞 【故障定位】：特定蛋白通道1堵塞 【一线建议】：仪器已经有故障十多个小时无人处理，联系工程师不回信息，服务群也不回复 【下派理由】：老师有情绪，请马上联系处理 |  | 133 0252 5133 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 广州分公司 | DC6-23000593 | #TS000137078 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 阳西总医院妇女儿童医院（阳西县妇幼保健院） | 337302 | 派工完成 | 2026-01-15 17:19:36 | 2026-01-15 17:31:31 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
西藏中国人民解放军32160部队bs-830（BA6-3A003949）在使用填写靶值的时候，查询出来需要配合其他试剂S1-S5使用，但是现在只有单试剂询问怎么调整使用 | 西藏中国人民解放军32160部队bs-830（BA6-3A003949）在使用填写靶值的时候，查询出来需要配合其他试剂S1-S5使用，但是现在只有单试剂询问怎么调整使用 【故障现象】：校准设置问题【排查过程】：视频指导老师如何进行稀释设置【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 185 8917 3576 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 |  | #TS000136878 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 西藏中国人民解放军32160部队 | 90346776 | 技术支持解决 | 2026-01-15 16:30:01 | 2026-01-15 16:40:32 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
海南美年大健康医院有限公司CL-6000i不出结果 | 海南美年大健康医院有限公司CL-6000i不出结果 |  | 182 8972 9162 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990006 |  | 海南分公司 | BB3-98000814 | #TS000136798 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 海南美年大健康医院有限公司 | 60070773 | 派工完成 | 2026-01-15 16:07:15 | 2026-01-15 18:02:13 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
黔南仁爱眼科医院 - UA-66 | 需要一次性导出设备原始数据 黔南仁爱眼科医院 医学装备科 附件: open_api/tid44609/1768462829_44609_c56635_media_1768462825557.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768462829_44609_c56635_media_1768462825557.jpg?Expires=1780542628&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=bQSs%2FPxJu6aoM5LmVyNnA4ZSNXE%3D |  | 181 8805 3479 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | WC-6A106955 | #TS000136690 | IVD | 尿液分析 | UA-66 | [7 empty] | 黔南仁爱眼科医院 | 60106582 | 派工完成 | 2026-01-15 15:40:26 | 2026-01-15 16:22:38 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
深圳市宝安区妇幼保健院BriCyte E6报警吸样异常 | 深圳市宝安区妇幼保健院BriCyte E6报警吸样异常 【故障现象】：吸样异常【排查过程：故障无法消除【处理结果】：工单下派，工程师上门排查故障 |  | 158 7689 4664 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 深圳分公司 | TA-03000539 | #TS000136619 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 310440 | 派工完成 | 2026-01-15 15:26:50 | 2026-01-15 15:30:59 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
新泰市西张庄镇卫生院BC-1800血球计数仪用lis传输结果是乱码 | 新泰市西张庄镇卫生院BC-1800血球计数仪用lis传输结果是乱码，未提供序列号 |  | 138 0538 1784 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990004 |  | 济南分公司 |  | #TS000136558 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 新泰市西张庄镇卫生院 | 60093685 | 技术支持解决 | 2026-01-15 15:16:29 | 2026-01-15 16:22:10 | 1-三分类血球（热线-白） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接成功 |  | 一甲
新泰市西张庄镇卫生院BC-1800传输的数据是乱码 | 新泰市西张庄镇卫生院BC-1800传输的数据是乱码，RV-9B000268T |  | 155 8857 2789 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 济南分公司 |  | #TS000136499 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 新泰市西张庄镇卫生院 | 60093685 | 技术支持解决 | 2026-01-15 15:06:16 | 2026-01-15 16:23:02 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
洪湖市乌林镇卫生院BS-450咨询能否做糖化 | 洪湖市乌林镇卫生院BS-450咨询能否做糖化 【故障现象】：能否开展糖化血红蛋白 【排查过程】：告知客户可以开展糖化血红蛋白、介绍一代、二代试剂 【处理结果】：客户已清楚 |  | 193 2361 0963 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 武汉分公司 | YV-18002100 | #TS000136447 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 洪湖市乌林镇卫生院 | 60108720 | 技术支持解决 | 2026-01-15 14:55:20 | 2026-01-15 15:08:13 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
中国人民解放军32134部队BS-450试剂标红 | 中国人民解放军32134部队BS-450 【故障现象】：试剂标红【排查过程】：沟通发现肌酐只有R1，告知老师是缺试剂，放入R2后正常【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 182 0266 1002 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 天津分公司 | YV-05001199 | #TS000136434 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 中国人民解放军32134部队 | 60552085 | 技术支持解决 | 2026-01-15 14:52:22 | 2026-01-15 14:59:06 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
蚌埠市第二人民医院CL-2000i提示进样轨道运动错误 | 蚌埠市第二人民医院CL-2000i提示进样轨道运动错误，W5-36002272 【故障现象】：进样轨道异常SDM无法恢复 【排查过程】：样本架在缓存位被卡 指导客户取开盖板取出样本架 系统恢复后正常 【处理结果】：仪器恢复正常 备注：接到电话加微信处理 一直未收到工单导致超时 |  | 180 3929 1250 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 合肥分公司 |  | #TS000136193 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 蚌埠市第二人民医院 | 310807 | 技术支持解决 | 2026-01-15 13:41:43 | 2026-01-15 15:58:15 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
无锡市惠山区第二人民医院 - BC-7500[NR] CS | 一直有这个自动减压超时，出现几次了。 无锡市惠山区第二人民医院 医学检验科 【故障现象】：自动建压超时 【排查过程】：自动建压超时能消除，今天报过两次WC1浮子状态异常。 【故障定位】：气泵及气路 【一线建议】：带气泵，WC1池，阀门备用 【下派理由】：需现场排查 附件: open_api/tid44609/1768455637_44609_5fe2e1_media_1768455584054.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768455637_44609_5fe2e1_media_1768455584054.jpg?Expires=1780542628&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=YkmFb%2BFvPbpU3FDH3v4wXSkhKZ8%3D |  | 189 6173 6536 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 苏州分公司 | DC6-2B001712 | #TS000136187 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 无锡市惠山区第二人民医院 | 316503 | 派工完成 | 2026-01-15 13:40:33 | 2026-01-15 13:57:11 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
十堰市职业病防治院（十堰市东风职业病防治中心）/ BS-860样本针报警 | 十堰市职业病防治院（十堰市东风职业病防治中心）/ BS-860 【故障现象】：未描述故障 【排查过程】： 经销商来电，说不知道现在是哪个工程师负责此医院，希望工程师上门处理生化报警问题。 【故障定位】： 经销商来电，说不知道现在是哪个工程师负责此医院，希望工程师上门处理生化报警问题。 【一线建议】： 要求工程师上门排查 【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 137 9781 4495 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 | BB9-1C001008 | #TS000136086 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 十堰市职业病防治院（十堰市东风职业病防治中心） | 60054384 | 派工完成 | 2026-01-15 13:09:27 | 2026-01-15 13:14:59 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
克拉玛依市中心医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS老师来电反映医院一共有5-6台血球，做的结果互相对不上，要求工程师上门检测到底那台仪器出问题了 | 克拉玛依市中心医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS老师来电反映医院一共有5-6台血球，做的结果互相对不上，要求工程师上门检测到底那台仪器出问题了 无法提供序列号，BC-5390CRP，BC-6800PLUS 【故障现象】：多台仪器结果不相符 【排查过程】：老师不接受线上支持 【故障定位】：现场比对确认 【一线建议】：带校准品，现场校准比对 【下派理由】：需现场排查 |  | 189 9930 9186 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 |  | #TS000136008 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 克拉玛依市中心医院 | 301278 | 派工完成 | 2026-01-15 12:28:11 | 2026-01-15 12:28:14 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
金老师13548290045达竹矿务局柏林煤矿医院门诊部BC-5130咨询检测数据如何导出 | 金老师13548290045达竹矿务局柏林煤矿医院门诊部BC-5130咨询检测数据如何导出，此单为虚拟客户建单，如需下派请提交至呼叫中心，TR-23006866 【故障现象】：咨询2025年的数据如何导出【排查过程】：视频指导老师导出数据【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 135 4829 0045 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 |  | #TS000135939 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-01-15 12:06:46 | 2026-01-15 12:16:59 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
常州市出入境检验检疫局CL-6000i | 2026-01-15 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14004【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】,A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 188 8802 0080 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 苏州分公司 | BB3-4C003453 | #TS000135935 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 常州市出入境检验检疫局 | 60065613 | 派工完成 | 2026-01-15 12:05:04 | 2026-01-15 15:13:14 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 007_远程申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
吉林市昌邑区文庙街道社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-430结果异常 | 吉林市昌邑区文庙街道社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-430结果异常，老师没有提供序列号 【故障现象】：偶发不出结果，报RG!【排查过程】:指导老师更换试剂，检查反应盘有无溢流，做反应杯检测，发现有标黄的反应杯。告知老师更换新反应杯后再做做看。【处理结果】：客户同意更换新反应杯。 |  | 176 1431 1211 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000135920 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 吉林市昌邑区文庙街道社区卫生服务中心 | 90074895 | 技术支持解决 | 2026-01-15 12:01:40 | 2026-01-15 12:45:59 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
新疆喀什阿克陶县博爱医院BC-2600更换了新的溶血剂后提示溶血剂过期 | 新疆喀什阿克陶县博爱医院BC-2600更换了新的溶血剂后提示溶血剂过期，RQ-39112177 |  | 188 9290 1125 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 |  | #TS000135894 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 新疆喀什阿克陶县博爱医院 | 366985 | 技术支持解决 | 2026-01-15 11:51:08 | 2026-01-15 13:38:42 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
遵义市第一人民医院 - BRICYTE E6 | 仪器质控失败，新配质控也过不了，仪器故障。 遵义市第一人民医院 医学检验科 胡宗亚：下派工单 |  | 137 0850 6558 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | TA-78000272 | #TS000135856 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 遵义市第一人民医院 | 302850 | 派工完成 | 2026-01-15 11:37:06 | 2026-01-15 13:28:43 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
孙义西医诊所BC-2600报警连接不上数据库 | 孙义西医诊所BC-2600报警连接不上数据库 |  | 136 2474 8638 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 内蒙古分公司 | RQ-79122991 | #TS000135782 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 孙义西医诊所 | 90060446 | 技术支持解决 | 2026-01-15 11:15:18 | 2026-01-15 13:38:56 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
十堰市郧县城关镇医院BS-450增加糖化血红蛋白项目 | 十堰市郧县城关镇医院BS-450增加糖化血红蛋白项目 【故障现象】：老师希望指导上项目 【排查过程】：加V指导 【处理结果】：指导上项成功 |  | 071 9722 4850 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 | YV-17001607 | #TS000135757 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 十堰市郧县城关镇医院 | 373993 | 技术支持解决 | 2026-01-15 11:07:38 | 2026-01-15 11:38:45 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
北京华英生物技术研究所BS-420咨询参数问题， | 北京华英生物技术研究所BS-420咨询参数问题，WX-44100216 【故障现象】：开展第三方新试剂询问反应时间设置 【排查过程】：指导客户按照第三方试剂说明书设置、或者联系第三方试剂工程师上门 【处理结果】：已了解操作方法 |  | 132 6945 2822 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 北京分公司 | WX-44100216 | #TS000135735 | IVD | 生化 | BS-420 | [7 empty] | 北京华英生物技术研究所 | 60077945 | 技术支持解决 | 2026-01-15 10:58:28 | 2026-01-15 11:22:42 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
北流华康医院 - BC-5120 | 血常规连接线断裂 北流华康医院 医学检验科 【故障现象】：通信软件无法连接 【排查过程】：USB转网口断裂 【处理结果】：请老师购买新网卡，老师同意 附件: open_api/tid44609/1768444262_44609_5b5e0a_media_1768444235381.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768444262_44609_5b5e0a_media_1768444235381.jpg?Expires=1780542628&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=mNHkVYG8wtbAAlhl%2BIx%2B7lJkXy8%3D open_api/tid44609/1768444264_44609_d7d647_media_1768444248584.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768444264_44609_d7d647_media_1768444248584.jpg?Expires=1780542628&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=MXN7b9OVuU5OYbwRExbaH7mDh6Q%3D |  | 139 7856 0248 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | admin |  | 南宁分公司 | TQ-24005178 | #TS000135662 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 北流华康医院 | 90312265 | 技术支持解决 | 2026-01-15 10:30:55 | 2026-01-15 11:17:12 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
杭州超美生物技术有限公司BC-20漏液，无法开机 | 杭州超美生物技术有限公司BC-20漏液，无法开机，UF-9A002372 |  | 186 5884 5880 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 杭州分公司 |  | #TS000135646 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 杭州超美生物技术有限公司 | 90407054 | 派工完成 | 2026-01-15 10:25:24 | 2026-01-15 10:25:28 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
德州市齐河县精神卫生中心BS-830做了第一个标本后就无法做下一个标本 | 德州市齐河县精神卫生中心BS-830做了第一个标本后就无法做下一个标本，BA6-15001581 【故障现象】：做了第一个标本后就无法做下一个标本 【排查过程】：查看申请界面，批量申请2#及以后未申请上项目 【处理结果】：删除之前申请，重新申请后正常 |  | 175 1512 2273 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 济南分公司 |  | #TS000135633 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 德州市齐河县精神卫生中心 | 90162851 | 技术支持解决 | 2026-01-15 10:22:37 | 2026-01-15 10:33:14 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
吐鲁番地区高昌区亚尔镇卫生院IVD / 生化 / BS-830结果范围不显示 | 吐鲁番地区高昌区亚尔镇卫生院IVD / 生化 / BS-830结果范围不显示 【故障现象】：刚装机一个月，参考范围未设置，打印模板需要修改【排查过程】：指导老师设置参考范围。编辑打印模板需要工程师上门处理【处理结果】：工单下派 |  | 152 7657 5517 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 | BA6-55005072 | #TS000135619 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 吐鲁番地区高昌区亚尔镇卫生院 | 90400629 | 派工完成 | 2026-01-15 10:19:45 | 2026-01-15 10:54:05 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
深圳市光明区元山社康BC-5180 CRP 报警废液满 | 深圳市光明区元山社康BC-5180 CRP 报警废液满（SU-88002530） 【故障现象】：废液满 【排查过程】：废液桶排 废液通无液体 上下滑动浮球正常在最低位 传感器连接正常 【故障定位】：废液传感器损坏 【一线建议】：申请传感器备用 【下派理由】：硬件故障 备注：客户着急 尽快联系 |  | 150 1451 2399 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #TS000135572 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 深圳市光明区元山社康 | 90149241 | 派工完成 | 2026-01-15 09:58:04 | 2026-01-15 10:04:43 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
中国人民解放军96731部队BC-5180 CRP无法采样 | 中国人民解放军96731部队BC-5180 CRP无法采样 18569780912老师催单，转ivd服务2组-科海微信群 等待老师反馈 45分钟 【故障现象】：自动模式做样本，样本针不采样，机器无报警。重启仪器无效。【处理结果】：工单下派，工程师上门处理 |  | 185 6978 0912 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | SU-84001669 | #TS000135569 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 中国人民解放军96731部队 | 60123365 | 派工完成 | 2026-01-15 09:57:24 | 2026-01-15 11:05:03 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
永春爱尔眼科医院IVD / 血球 / BC-30出现自动关机 | 永春爱尔眼科医院IVD / 血球 / BC-30出现自动关机 |  | 136 0072 2521 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 福州分公司 | UD-94000793 | #TS000135542 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 永春爱尔眼科医院有限公司 | 90148130 | 派工完成 | 2026-01-15 09:41:25 | 2026-01-15 10:01:22 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
双流区第一人民医院IVD / 生化 / BS-800M（XP-01001282）ISE异常 | 双流区第一人民医院IVD / 生化 / BS-800M（XP-01001282）ISE异常 【故障现象】：客户反馈ISE异常【排查过程】：希望工程师上门处理【处理结果】：工单下派，请当地工程师尽快联系 |  | 173 9622 2387 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | XP-01001282 | #TS000135523 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 双流区第一人民医院 | 60029879 | 派工完成 | 2026-01-15 09:34:24 | 2026-01-15 09:41:11 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
上海木棉花中西医结合门诊部有限公司BS-360S试剂条码扫不上 | 上海木棉花中西医结合门诊部有限公司BS-360S试剂条码扫不上 【故障现象】：试剂扫不上码 【排查过程】：擦拭扫描头，条码，更换位置 【故障定位】：扫码枪，条码 【一线建议】：派查扫码头，条码调试位置 【下派理由】：老师希望工程师现场处理 |  | 182 2104 8362 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 上海分公司 | BB6-54004309 | #TS000135475 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 上海木棉花中西医结合门诊部有限公司 | 90303454 | 派工完成 | 2026-01-15 09:10:47 | 2026-01-15 09:19:54 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
海淀区中国人民解放军95801部队BC-5000结果不准 | 海淀区中国人民解放军95801部队BC-5000结果不准 【故障现象】：结果偏低 【排查过程】：客户使用末梢血模式 采血量不足导致结果偏低 【处理结果】：客户已知晓采血量、混匀、静止时间 |  | 133 8102 2976 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 北京分公司 | SS-53012704 | #TS000135438 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 海淀区中国人民解放军95801部队 | 90358110 | 技术支持解决 | 2026-01-15 08:49:58 | 2026-01-15 09:08:59 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
奉节健桥总医院IVD / 血球 / BC-5120液体压力异常 | 奉节健桥总医院IVD / 血球 / BC-5120液体压力异常 【故障现象】：液体压力超载【排查过程】：告知老师清洗14阀的管路，老师说以前操作过，自行处理。【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 139 9652 9510 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 重庆分公司 | TQ-07003437 | #TS000135434 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 奉节健桥总医院 | 90237536 | 技术支持解决 | 2026-01-15 08:46:25 | 2026-01-15 08:51:46 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
衡南县中医院BC-5390无法添加条码 | 衡南县中医院BC-5390无法添加条码 【故障现象】：仪器无法联机，指示灯不亮，能ping通 【排查过程】：查看指示灯不亮，能ping通，ftp能访问 【故障定位】：主板 【一线建议】：申请主板备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 155 7477 9718 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | SM-8B001816 | #TS000135392 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 衡南县中医院 | 309751 | 派工完成 | 2026-01-15 08:10:43 | 2026-01-15 09:05:08 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
临沂市妇女儿童医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS连接机器电脑死机重启不了 | 临沂市妇女儿童医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS连接机器电脑死机重启不了 已下派工程师s100004610 孙学义跟进支持 |  | 053 9321 6127 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  |  | DC6-45004046 | #TS000135363 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 临沂市妇女儿童医院 | 300653 | 派工完成 | 2026-01-15 04:27:15 | 2026-01-15 04:27:19 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
贵州中医药大学第一附属医院IVD / 生化 / CL-6000I登录不进系统 | 贵州中医药大学第一附属医院IVD / 生化 / CL-6000I登录不进系统 已下派至s100016728 徐飞，电话未能接通，已转至渠道主管杨建支持跟进 |  | 185 8507 3009 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 贵阳分公司 | BF7-99000052 | #TS000135356 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 贵州中医药大学第一附属医院 | 302801 | 派工完成 | 2026-01-15 01:32:09 | 2026-01-15 01:32:13 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
湟中区鲁沙尔社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-350E误删之后咋恢复 | 湟中区鲁沙尔社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-350E误删之后咋恢复 已下派至s100044539 陈延章，电话无法接通，转至渠道主管刘永强跟进处理 |  | 137 3466 5650 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 兰州分公司 | W9-7C000435 | #TS000135293 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 湟中区鲁沙尔社区卫生服务中心 | 90068776 | 派工完成 | 2026-01-14 23:18:19 | 2026-01-14 23:18:23 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
东莞莞医医院有限公司IVD / 凝血仪器 / C2000-A数值做出来偏高 | 东莞莞医医院有限公司IVD / 凝血仪器 / C2000-A数值做出来偏高 已下派至s100024399 王皓，未能拨通电话，已转至渠道主管鲁骁跟进处理 老师15920259834来电催促，致电工程师 王皓跟进 |  | 159 2025 9834 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990053 |  | 深圳分公司 | 106-AT-93000046 | #TS000135219 | IVD | 凝血仪器 | C2000-A | [7 empty] | 东莞莞医医院有限公司 | 378092 | 派工完成 | 2026-01-14 21:52:47 | 2026-01-14 21:52:51 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
乌苏市人民医院CL-6000I系统故障 | 乌苏市人民医院CL-6000I系统故障 18040962103客户来电催单，告知CL-6000I电脑关机打不开，客户1月14日来电报修，告知还没有工程师联系，现需要工程师中午13:30或下午18：30后尽快联系，客户其他时间段联系可能联系不上，转检验主管孙涛18665931478跟进跟进 |  | 180 4096 2103 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 |  | #TS000134832 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 乌苏市人民医院 | 321271 | 派工完成 | 2026-01-14 18:08:35 | 2026-01-14 18:08:38 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
第七师130团医院CX-6010使用年限 | 第七师130团医院CX-6010使用年限 CX6000使用年限7年 |  | 187 0900 2719 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000134770 | IVD | 凝血仪器 | CX-6010 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-01-14 17:41:49 | 2026-01-14 17:54:29 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功
竹溪县天宝乡卫生院IVD / 生化 / BS-450报错异常 | 竹溪县天宝乡卫生院IVD / 生化 / BS-450报错异常 【故障现象】： 水空白10X【排查过程】： 客户要求工程师上门【故障定位】： 客户要求工程师上门【一线建议】：客户要求工程师上门【下派理由】：客户要求工程师上门 |  | 186 7190 6330 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 | YV-03000649 | #TS000134562 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 竹溪县天宝乡卫生院 | 333469 | 派工完成 | 2026-01-14 16:51:40 | 2026-01-14 17:00:13 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
恩和医院BS-430（YW-17005746）显示数据库丢失，内存崩溃失败 | 恩和医院BS-430（YW-17005746）显示数据库丢失，内存崩溃失败 【故障现象】： 显示数据库丢失，内存崩溃失败【排查过程】： 客户反应异常断电后，报警数据库初始化失败，客户自行重做系统，后报警数据库丢失，内存崩溃失败【故障定位】： 怀疑数据库安装失败【一线建议】： 怀疑客户关闭了黑框，可能涉及重做系统数据丢失【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 152 3520 2010 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000134507 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 恩和医院 | 60136187 | 派工完成 | 2026-01-14 16:33:22 | 2026-01-14 16:46:00 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
福建省泉州市惠安县东桥卫生院BS-800M咨询如何联系双向， | 福建省泉州市惠安县东桥卫生院BS-800M咨询如何联系双向，XP-03001354 【故障现象】：无法勾选条码模式 【排查过程】：视屏确认仪器处空闲状态、登录工程师账号，进入仪器设置-样本申请模式勾选后保存报错 【故障定位】：无法保存 【一线建议】：怀疑数据库问题导致 【下派理由】：客户无法自行解决 |  | 178 5005 2489 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 福州分公司 | XP-03001354 | #TS000134458 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 福建省泉州市惠安县东桥卫生院 | 369638 | 派工完成 | 2026-01-14 16:20:55 | 2026-01-14 16:52:52 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
夹江县疾病预防控制中心BriCyte E6，样本盘下面的垫子丢了 | 夹江县疾病预防控制中心BriCyte E6，样本盘下面的垫子丢了， 【故障现象】：样本盘下面的垫子丢了， 【排查过程】： 客户电话无法接通 【故障定位】： 客户电话无法接通 【一线建议】：客户电话无法接通 【下派理由】： 客户电话无法接通，工单下派 |  | 189 8131 7204 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 | TA-16000716 | #TS000134411 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 夹江县疾病预防控制中心 | 90242305 | 派工完成 | 2026-01-14 16:08:39 | 2026-01-14 16:16:34 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
南通药明康德医药科技有限公司IVD / 血球 / BC-5120询问检测中性粒细胞的数量，需要用什么试剂 | 南通药明康德医药科技有限公司IVD / 血球 / BC-5120询问检测中性粒细胞的数量，需要用什么试剂 【故障现象】：客户询问试剂型号及检测中性粒细胞的数量，需要用什么试剂【排查过程】告知客户试剂型号，及如检测中性粒细胞的数量，其他项目也会出。试剂需要配全 【处理结果】：确认问题解决 |  |  |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 苏州分公司 |  | #TS000134383 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 南通药明康德医药科技有限公司 | 90403176 | 技术支持解决 | 2026-01-14 16:00:18 | 2026-01-14 16:10:05 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
西北大学校医院IVD / 生化 / BS-830询问怎么添加报告单显示信息，增加采样时间，送检时间，单位地址，检查方法，联系电话等等 | 西北大学校医院IVD / 生化 / BS-830询问怎么添加报告单显示信息，增加采样时间，送检时间，单位地址，检查方法，联系电话等等 无法提供序列号 【故障现象】：需要在报告单增加单位地址、联系电话 【排查过程】：告知客户无法增加 【处理结果】：客户已经明白 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990051 |  | 西安分公司 |  | #TS000134288 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 西北大学校医院 | 60078502 | 技术支持解决 | 2026-01-14 15:35:04 | 2026-01-14 15:54:49 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
江苏康尚生物医疗科技有限公司IVD / 血球 / BC-5150每次开机时间会重置，询问怎么调整 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司IVD / 血球 / BC-5150每次开机时间会重置，询问怎么调整 客户代码禁用，如需下派返回至呼叫中心，客户无法提供序列号 【故障现象】：关机后系统日期变化 【排查过程】：每次关机后系统日期变化 【故障定位】：主板电池没电了 【一线建议】：申请电池备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 180 1598 5067 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 南京分公司 |  | #TS000134208 | IVD | 血球 | BC-5150 | [7 empty] | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 | 90304932 | 派工完成 | 2026-01-14 15:15:45 | 2026-01-14 15:46:24 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
保定市竞秀区韩村乡卫生院BC-5130（TR-36008402）HJB本底电压异常，稀释液电压异常 | 保定市竞秀区韩村乡卫生院BC-5130（TR-36008402）HJB本底电压异常，稀释液电压异常 等待客户验证30分钟 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】：指导客户调整电压【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 151 9487 1906 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 | TR-36008402 | #TS000134159 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 保定市莲池区韩庄乡卫生院 | 90070473 | 技术支持解决 | 2026-01-14 15:00:55 | 2026-01-14 15:24:29 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
沟赵社区卫生服务中心CL-900i | 2026-01-14 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A55540【SAM : 抓杯手垂直运动碰撞 】 远程单，由坐席直接下派 |  | 136 7365 7719 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | admin，59990003 |  | 郑州分公司 | BB1-98000640 | #TS000134154 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 沟赵社区卫生服务中心 | 105456 | 派工完成 | 2026-01-14 14:59:59 | 2026-01-14 15:00:00 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 007_远程申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
泸县兆雅中心卫生院 - BS-830 | 有异响 泸县兆雅中心卫生院 医学检验科 【故障现象】：试剂针1在131试剂发生碰撞 样本针有异响 【排查过程】：视屏确认试剂针在试剂盘位置 检查样本针摇臂盖板 加样轴润滑 【处理结果】：系统恢复后测试正常 附件: open_api/tid44609/1768372617_44609_44360e_media_1768372611800.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768372617_44609_44360e_media_1768372611800.jpg?Expires=1780542629&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=4IXAxdRHFmls9Hf5d0Gejjjfx6U%3D |  | 183 9882 2077 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | BA6-45004234 | #TS000134057 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 泸县兆雅中心卫生院 | 313472 | 技术支持解决 | 2026-01-14 14:36:55 | 2026-01-14 14:48:08 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
宁安市人民医院CX-9000 | 2026-01-14 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 工程师已跟进处理，此单暂且封闭 |  | 187 1461 5746 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | GC8-2A000139 | #TS000134038 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 宁安市人民医院 | 310541 | 无需技术支持 | 2026-01-14 14:31:04 | 2026-01-14 14:35:03 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
广州市番禺区百悦百泰综合医院 - BS-850 | 仪器做完标本以后就报水空白超限，我就维护保养“周强化清洗及光路检测”反应杯和光路并没有提示异常。但是作出的结果反应曲线还是不行。 广州市番禺区百悦百泰综合医院 医学检验科 【故障现象】： 水空白超限10X 【排查过程】： 反应曲线跳点 光度计在5000-6000左右，装机后未更换过光源灯，两年未换过水机滤芯【故障定位】： 光源及清洗机构【一线建议】： 客户样本量少但使用时间长请逐步排查【下派理由】： 客户无法自行操作。 附件: open_api/tid44609/1768372078_44609_40ff4b_media_1768371873065.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768372078_44609_40ff4b_media_1768371873065.jpg?Expires=1780542629&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=fgzUQLxVGniXXg9h%2FOU7BcEfwcQ%3D open_api/tid44609/1768372079_44609_6e240f_media_1768371916329.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768372079_44609_6e240f_media_1768371916329.jpg?Expires=1780542629&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=fc3V%2F76qDQYgqlhsAlwAuGBKW74%3D open_api/tid44609/1768372079_44609_b54d0c_media_1768371928507.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768372079_44609_b54d0c_media_1768371928507.jpg?Expires=1780542629&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=gNX40CfCPuYDTu5xeVkOTmbW5Ss%3D |  | 177 2402 8118 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 广州分公司 | BB8-21000370 | #TS000134023 | IVD | 生化 | BS-850 | [7 empty] | 广州市番禺区百悦百泰综合医院 | 90293288 | 派工完成 | 2026-01-14 14:27:54 | 2026-01-14 14:40:51 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
西宁时光整形美容医院有限公司IVD / 血球 / BC-3000PLUS询问怎么修改检验结果模板 | 西宁时光整形美容医院有限公司IVD / 血球 / BC-3000PLUS询问怎么修改检验结果模板 无法提供序列号 |  | 187 9715 1510 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 |  | #TS000133989 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 西宁时光整形美容医院有限公司 | 90067056 | 派工完成 | 2026-01-14 14:19:59 | 2026-01-14 16:11:03 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
东兰县武篆镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5180 （RG-87102280）计数之后提示，信息获取失败 | 东兰县武篆镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-5180 （RG-87102280）计数之后提示，信息获取失败 等待客户测试 【故障现象】：LIS连接后无法进行测试【排查过程】：视频指导发现双向被勾选，取消后正常【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 176 7756 3218 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 南宁分公司 | RG-87102280 | #TS000133818 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 东兰县武篆镇中心卫生院 | 369075 | 技术支持解决 | 2026-01-14 13:24:04 | 2026-01-14 13:52:36 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
北京华英生物技术研究所IVD / 血球 / BRICYTE E6（TA-63000138）原始结果导出需要技术指导 | 北京华英生物技术研究所IVD / 血球 / BRICYTE E6（TA-63000138）原始结果导出需要技术指导 【故障现象】：原始结果导出需要技术指导 【排查过程】：需要现场支持 【故障定位】：需要现场支持 【一线建议】：需要现场支持 【下派理由】：需要现场支持 |  | 132 6945 2822 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 北京分公司 | TA-63000138 | #TS000133809 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 北京华英生物技术研究所 | 60077945 | 派工完成 | 2026-01-14 13:21:10 | 2026-01-14 13:38:34 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
张掖市甘州区乌江镇中心卫生院BS-830每做一个样本就出现堵针 | 张掖市甘州区乌江镇中心卫生院BS-830每做一个样本就出现堵针 等待客户测试 【故障现象】： 样本针堵针【排查过程】： 指导客户用针灸针通针，后进行针强化清洗。故障无法消除【故障定位】： 样本针，堵针三通【下派理由】：客户无法自行操作。 |  | 177 9363 2454 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | BA6-47004427 | #TS000133792 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 张掖市甘州区乌江镇中心卫生院 | 90253142 | 派工完成 | 2026-01-14 13:13:39 | 2026-01-14 13:45:20 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
云南省永善吉麟医院BC-21需要通讯协议 | 云南省永善吉麟医院BC-21需要通讯协议，1UG-88000084 |  | 182 8827 9323 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 | UG-88000084 | #TS000133740 | IVD | 血球 | BC-21 | [7 empty] | 云南省永善吉麟医院 | 90097214 | 技术支持解决 | 2026-01-14 12:55:29 | 2026-01-14 13:04:29 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
新疆喀什地区疏附县吾库萨克乡卫生院BC-5180 CRP咨询有效期如何修改 | 新疆喀什地区疏附县吾库萨克乡卫生院BC-5180 CRP咨询有效期如何修改 【故障现象】：质控有效期时间录入错误需要修改 【排查过程】：指导客户切换账号 更改质控品有效期 【处理结果】：修改成功 |  | 181 9765 7360 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 | SU-02004447 | #TS000133733 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 新疆喀什地区疏附县吾库萨克乡卫生院 | 90012985 | 技术支持解决 | 2026-01-14 12:50:19 | 2026-01-14 12:58:23 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
揭阳永康精神病医院BS-280开不了机 | 揭阳永康精神病医院BS-280开不了机，BF4-13000157 【故障现象】： 分析部开关不亮，无输入电压，主开关亮【排查过程】： 客户测量分析部开关，无电压【故障定位】： 电源板【一线建议】：排查电路【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 问工程师上门需不需要收费，已告知 |  | 153 3824 9270 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 |  | #TS000133713 | IVD | 生化 | BS-280 | [7 empty] | 揭阳永康精神病医院 | 60122025 | 派工完成 | 2026-01-14 12:40:42 | 2026-01-14 12:46:10 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
黄岩现代妇科医院BC-3600本底异常 | 黄岩现代妇科医院BC-3600本底异常，SF-13000020 |  | 173 7783 4312 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 杭州分公司 | SF-13000020 | #TS000133666 | IVD | 血球 | BC-3600 | [7 empty] | 黄岩现代妇科医院 | 361836 | 派工完成 | 2026-01-14 12:20:00 | 2026-01-14 13:02:41 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
温县妇幼保健院BC-5180 CRP结果不分类 | 温县妇幼保健院BC-5180 CRP结果不分类 【故障现象】： 白细胞不分类【排查过程】：客户下班不方便操作【一线建议】： 查看粒子比，确定问题【下派理由】：客户无法自行操作。 |  | 039 1619 0632 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990001 |  | 郑州分公司 | SU-2C010191 | #TS000133629 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 温县妇幼保健院 | 336693 | 派工完成 | 2026-01-14 12:05:31 | 2026-01-14 12:21:54 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
江西省永新县人民医院CX-9010 | 2026-01-14 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11202043【样本架卸载异常，卸载机构动作异常】 渠道工程师已和客户联系处理，此单暂且封闭 |  | 199 7068 3083 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 南昌分公司 | GC6-42000229 | #TS000133590 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 江西省永新县人民医院 | 308297 | 无需技术支持 | 2026-01-14 11:55:33 | 2026-01-14 12:03:09 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
北京市密云区河南寨卫生院IVD / 生化 / BS-430（YW-27007159）需要SOP文档 | 北京市密云区河南寨卫生院IVD / 生化 / BS-430（YW-27007159）需要SOP文档 19262367584老师催促，转ivd服务1组-迪诺 微信群 【故障现象】：需要BS-430、BC-7500 H-120的sop文件 【排查过程】：添加微信发送资料 【处理结果】：资料已发送客户 |  | 192 6236 7584 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990051 |  | 北京分公司 |  | #TS000133559 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 北京市密云区河南寨卫生院 | 367033 | 技术支持解决 | 2026-01-14 11:46:55 | 2026-01-14 12:06:22 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
宝兴县穆坪镇卫生院BC-5385 CRP需要溶血剂条码 | 宝兴县穆坪镇卫生院BC-5385 CRP需要溶血剂条码 【故障现象】：需要溶血剂条码【排查过程】：告知客户条码正常效期，客户自行联系供货商。【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 182 8241 5011 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 | DD4-38000591 | #TS000133555 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 宝兴县穆坪镇卫生院 | 90079680 | 技术支持解决 | 2026-01-14 11:45:32 | 2026-01-14 11:50:51 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
仪征市新集镇卫生院BS-1000M询问试剂使用问题 | 仪征市新集镇卫生院BS-1000M询问试剂使用问题 无法提供序列号 【故障现象】：客户询问试剂型号问题【排查过程】：已告知客户【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 139 1343 0873 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 南京分公司 |  | #TS000133456 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 仪征市新集镇卫生院 | 374598 | 技术支持解决 | 2026-01-14 11:19:05 | 2026-01-14 11:28:07 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
文安县左各庄镇中心村王长江卫生所IVD / 血球 / BC-2300（RT-43107533）询问管理员密码，显示WBC堵孔 | 文安县左各庄镇中心村王长江卫生所IVD / 血球 / BC-2300（RT-43107533）询问管理员密码，显示WBC堵孔 |  | 136 1326 5011 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000133447 | IVD | 血球 | BC-2300 | [7 empty] | 文安县左各庄镇中心村王长江卫生所 | 90407034 | 派工完成 | 2026-01-14 11:17:17 | 2026-01-14 11:47:35 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌
浙江大学医学院附属第一医院bs-220，开机报错检测不到液面 | 浙江大学医学院附属第一医院bs-220，开机报错检测不到液面，XJ-35001839 故障现象】： 清洗池水不出【排查过程】：指导客户拆机，发现管路液体不往上走，泵不运转【故障定位】： 管路堵塞，或泵故障【一线建议】： 旋转隔膜泵或管路【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 13750838522来电催单，反馈至今都没有接到联系，致电邹阳反馈不是其负责区域，转张云起 18665931973跟进 |  | 137 5083 8522 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 杭州分公司 | XJ-35001839 | #TS000133446 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 浙江大学医学院附属第一医院 | 303044 | 派工完成 | 2026-01-14 11:17:14 | 2026-01-14 11:45:11 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 | P2 IVD VIP2 | 三甲
迁安市人民医院CX-9000 | 2026-01-14 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码24327325【混合试剂针真空建立失败，混合试剂针真空建立失败，压力值：-1593】 建议检查混合试剂针真空管路是否漏气，真空泵膜片是否损坏 |  | 176 1077 2256 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | GC8-26000039 | #TS000133442 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 迁安市人民医院 | 307668 | 派工完成 | 2026-01-14 11:16:33 | 2026-01-14 11:24:05 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
滨州市无棣县马山子镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180（RG-94102921）询问怎么仪器联网，数据通过软件传输 | 滨州市无棣县马山子镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180（RG-94102921）询问怎么仪器联网，数据通过软件传输 【故障现象】：询问如何LIS 【排查过程】：询问用什么接口，接口协议 【处理结果】：解答，提供通信协议 |  | 178 6205 0770 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 济南分公司 | RG-94102921 | #TS000133406 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 滨州市无棣县马山子镇卫生院 | 60027782 | 技术支持解决 | 2026-01-14 11:04:11 | 2026-01-14 11:12:43 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
宝鸡市渭滨区神农镇卫生院咨询IVD / 生化 / BS-460的LIS连接问题 | 宝鸡市渭滨区神农镇卫生院咨询IVD / 生化 / BS-460的LIS连接问题，老师没提供序列号 客户正在测试中无法操作等待仪器停止。 【故障现象】：LIS工程师报工，lis无法连接【排查过程】：排查IP地址，发现软件ip和电脑IP冲突指导更改后通讯正常，并告知其他注意事项【处理结果】：通讯正常，客户确认问题解决。 |  | 131 8638 9027 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 西安分公司 |  | #TS000133386 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 宝鸡市渭滨区神农镇卫生院 | 90049760 | 技术支持解决 | 2026-01-14 10:57:23 | 2026-01-14 11:49:11 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
那坡县人民医院 - BC-6800PLUS | 白细胞散点异常 那坡县人民医院 医学装备科 【故障现象】：WBC结果异常，散点图异常 【排查过程】：WBC为星号，WBC有漏液 【故障定位】：WBC池有漏液 【一线建议】：带WBC池，阀备用 【下派理由】：需现场排查 附件: open_api/tid44609/1768359325_44609_7d7bd0_media_1768359294840.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768359325_44609_7d7bd0_media_1768359294840.jpg?Expires=1780542630&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=tCFxkbZBpYmkhmZd0p31bztogj4%3D open_api/tid44609/1768359325_44609_d55008_media_1768359294840.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768359325_44609_d55008_media_1768359294840.jpg?Expires=1780542630&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=msY7UbN3z7mZaCnPUdvduCssIJk%3D |  | 182 0776 2786 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 南宁分公司 | UC-95000263 | #TS000133383 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 那坡县人民医院 | 302414 | 派工完成 | 2026-01-14 10:55:23 | 2026-01-14 11:37:14 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
桐柏县毛集新区医院BC-5120，安放试剂的位置是锥形的咨询是否可以更换 | 桐柏县毛集新区医院BC-5120，安放试剂的位置是锥形的咨询是否可以更换，TQ-43006888 【故障现象】：科室认为430试剂盘取出后安装不太方便 【排查过程】：询问科室取出试剂盘原因 引导客户不去试剂 关机后安装防雾堵头 【处理结果】：客户愿意不去试剂盘观察一下效果 |  | 132 0378 7384 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 郑州分公司 | TQ-43006888 | #TS000133382 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 桐柏县毛集新区医院 | 60090929 | 技术支持解决 | 2026-01-14 10:55:02 | 2026-01-14 11:22:27 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
新疆昌吉市人民医院IVD / 血球 / BC-6900报故障 | 新疆昌吉市人民医院IVD / 血球 / BC-6900报故障 【故障现象】： 仪器异常掉电【排查过程】：客户反应仪器在使用过程中异常断电【故障定位】： 开关 继电器 电源等【一线建议】： 观察掉电时仪器状态及开关状态。【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 191 3901 0551 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 新疆分公司 | SPB75402187 | #TS000133368 | IVD | 血球 | BC-6900 | [7 empty] | 新疆昌吉市人民医院 | 301506 | 派工完成 | 2026-01-14 10:52:03 | 2026-01-14 11:12:43 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
北京卫戍区海淀第二十退休干部休养所BC-5180 CRP报警断开连接 | 北京卫戍区海淀第二十退休干部休养所BC-5180 CRP报警断开连接，su-27009362 工单报重，问题已经解决 |  | 135 2042 2580 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 北京分公司 | SU-27009362 | #TS000133343 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 北京卫戍区海淀第二十退休干部休养所 | 90321248 | 技术支持解决 | 2026-01-14 10:44:53 | 2026-01-14 10:52:17 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心BS-430咨询结果与质控问题 | BS-430咨询结果与质控问题 故障现象】：客户询问质控问题 【排查过程】：客户质控失控，告知客户如何观看质控图 告知客户从新校准 【处理结果】：，客户确认问题解决。 |  | 193 0456 7137 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 内蒙古分公司 | YW-07004439 | #TS000133339 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 技术支持解决 | 2026-01-14 10:43:21 | 2026-01-14 10:58:56 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
酒泉人民医院新城院区LBY-XC40B结果重复性差 | 酒泉人民医院新城院区LBY-XC40B结果重复性差 客户反馈血沉测试卫生部质控结果偏差较大，建议检查光耦板运动状态，零位光耦状态，光耦板坐标 |  | 182 9370 6938 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 | 106-AR-16000044 | #TS000133338 | IVD | 凝血仪器 | LBY-XC40B | [7 empty] | 酒泉市人民医院 | 311302 | 派工完成 | 2026-01-14 10:42:34 | 2026-01-14 10:55:05 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
湖北省神农架林区新华乡卫生院IVD / 生化 / BS-450清洗机构错误 | 湖北省神农架林区新华乡卫生院IVD / 生化 / BS-450清洗机构错误 【故障现象】：清洗机构运动异常 【排查过程】：客户反馈由于室温较低 下午重启后恢复正常 【处理结果】：故障重启后解决 |  | 188 7200 8033 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990007 |  |  | YV-01000595 | #TS000133320 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 湖北省神农架林区新华乡卫生院 | 329381 | 无需技术支持 | 2026-01-14 10:33:19 | 2026-01-14 11:27:54 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
北京卫戍区海淀第二十退休干部休养所bc-5180，电脑连接不上设备， | 北京卫戍区海淀第二十退休干部休养所bc-5180，电脑连接不上设备， 【故障现象】：无法联机 【排查过程】：客户共享打印机更改IP\指导客户重新设置IP 【处理结果】：设置后恢复正常 |  | 156 1160 1181 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 北京分公司 |  | #TS000133312 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 北京卫戍区海淀第二十退休干部休养所 | 90321248 | 技术支持解决 | 2026-01-14 10:30:31 | 2026-01-14 10:49:36 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
三亚市育才卫生院IVD / 生化 / BS-430(YW-94002546)样本针垂直运动错误 | 三亚市育才卫生院IVD / 生化 / BS-430(YW-94002546)样本针垂直运动错误 【故障现象】：样本针垂直运动错误【排查过程】：样本针在做校准时发生碰撞，样本针垂直未回弹到位，样本针复位后正常。【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 178 9895 9118 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 海南分公司 | YW-94002546 | #TS000133282 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 三亚市育才卫生院 | 318262 | 技术支持解决 | 2026-01-14 10:18:33 | 2026-01-14 10:31:07 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
南皮县人民医院IVD / 生化 / BS-2000出现报错 | 南皮县人民医院IVD / 生化 / BS-2000出现报错，老师没提供序列号 【故障现象】： 注射器漏液【排查过程】： 客户不在科室，但描述为注射器漏液【故障定位】： 注射器。【一线建议】： 注射器【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 189 3178 3197 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000133280 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 南皮县人民医院 | 100928 | 派工完成 | 2026-01-14 10:18:11 | 2026-01-14 10:31:56 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
沟赵社区卫生服务中心CL-900i | 2026-01-14 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A55540【SAM : 抓杯手垂直运动碰撞 】 远程单，由坐席直接下派[呲牙]，工单超时，新建下派 |  | 136 7365 7719 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 郑州分公司 | BB1-98000640 | #TS000133270 | IVD | 生化 | CL-900I | [7 empty] | 沟赵社区卫生服务中心 | 105456 | 座席解决 | 2026-01-14 10:14:33 | 2026-01-14 14:59:21 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
南乐县疾病预防控制中心IVD / 血球 / BC-5180 CRPIVD / 血球 / BC-5180 CRP | 南乐县疾病预防控制中心IVD / 血球 / BC-5180 CRPIVD / 血球 / BC-5180 CRP 故障现象】：结果异常，本底异常 【排查过程】：本底DIFF有大量散点，WBC&PLT 有值，昨天刚更换稀释液，目前科室只有这一箱稀释液无法更换。 【故障定位】：稀释液 【一线建议】：更换新稀释液，清洗管路 【下派理由】：老师希望工程师维护仪器 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 | SU-03004739 | #TS000133249 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 南乐县疾病预防控制中心 | 90089369 | 派工完成 | 2026-01-14 10:02:01 | 2026-01-14 10:45:30 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
乐陵市精神卫生防治中心BS-450采样针未检测到液面，反应杯有残留水 | 乐陵市精神卫生防治中心BS-450采样针未检测到液面，反应杯有残留水，此单为虚拟客户建单，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：样本针清洗时未检测到液面、反应杯有残留水 【排查过程】：沟通检查样本针是否弯曲，发现有一点弯曲，指导调直样本针，调试试剂针在反应盘位置 【处理结果】：仪器恢复正常 |  | 137 9133 2672 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 |  | #TS000133240 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-01-14 09:58:41 | 2026-01-14 10:43:54 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
云南省楚雄州大过口镇卫生院BC-10每次开机时间都不准确 | 云南省楚雄州大过口镇卫生院BC-10每次开机时间都不准确，希望后续能提供一位负责售后的当地工程师与她对接 无法提供序列号 |  | 187 6080 7045 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 昆明分公司 |  | #TS000133212 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 云南省楚雄州大过口镇卫生院 | 363181 | 派工完成 | 2026-01-14 09:40:46 | 2026-01-14 09:41:38 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
祁阳博雅医院IVD / 血球 / BC-2600(RQ-5B117843)链接LIS注意事项 | 祁阳博雅医院IVD / 血球 / BC-2600(RQ-5B117843)链接LIS注意事项 |  | 159 0749 6258 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | RQ-5B117843 | #TS000133206 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 祁阳博雅医院 | 60093638 | 技术支持解决 | 2026-01-14 09:38:37 | 2026-01-14 11:07:07 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 一丙
无锡市易可医院BS-220需要操作手册 | 无锡市易可医院BS-220需要操作手册 转蒋宇雯 |  | 133 3998 2119 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 苏州分公司 |  | #TS000133203 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 无锡市易可医院 | 60107740 | 座席解决 | 2026-01-14 09:36:55 | 2026-01-14 09:36:56 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广南县董堡乡卫生院 - BC-5180 | 开机网络连接不上上 广南县董堡乡卫生院 医学检验科 【故障现象】：仪器无法联机【排查过程】：客户采用单网口多IP设置，连接设备网口设置异常删除，指导客户添加【处理结果】：运行测试正常，客户确认问题解决。 【图片】https://s2-cs-pub-std.kefutoutiao.com/icon/tid44609/mceclip0_1768355704030_9n0bl.png 附件: open_api/tid44609/1768354556_44609_305a23_media_1768354540696.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768354556_44609_305a23_media_1768354540696.jpg?Expires=1780542630&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=v%2By83sOgmIBjhzaQhlmGNDj3Q9U%3D |  | 151 2696 3830 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 昆明分公司 | RG-98103334 | #TS000133201 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 广南县董堡乡卫生院 | 336645 | 技术支持解决 | 2026-01-14 09:35:55 | 2026-01-14 09:56:33 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
南方医科大学珠江医院三水医院BS-2800M糖化血红蛋白卫生部的室间质评如何做 | BS-2800M糖化血红蛋白卫生部的室间质评如何做 【故障现象】：糖化血红蛋白时间质评做法 【排查过程】：询问科室使用一代非双向同测试剂 需时间质评离心手动稀释做样、二代双向同测试剂离心不稀释 【处理结果】：告知正确操作方式 |  | 180 2584 1843 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 广州分公司 | JP7-3B000449 | #TS000133181 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 南方医科大学珠江医院三水医院 | 90226039 | 技术支持解决 | 2026-01-14 09:29:20 | 2026-01-14 09:46:57 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
即墨市人民医院IVD / 血球 / BC-760[R] CS报故障堵塞 | 即墨市人民医院IVD / 血球 / BC-760[R] CS报故障堵塞 【故障现象】： HGB报警HGB池废液通道的压力异常【排查过程】： 工程师包报工，已更换SV09过滤器 等相关配件【故障定位】： HGB废液管路及压力传感器【一线建议】： 检查相关管路及支路.【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 153 1532 0785 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 青岛分公司 | DJ2-44000469 | #TS000133151 | IVD | 血球 | BC-760[R] CS | [7 empty] | 即墨市人民医院 | 304224 | 派工完成 | 2026-01-14 09:15:04 | 2026-01-14 09:39:27 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
宜宾市翠屏区妇幼保健院BC-5180 CRP模块2异常 | BC-5180 CRP模块2异常 【故障现象】：开机显示CRP模块2异常，故障无法消除 【排查过程】：进入设置-主机设置-增益设置查看CRP模块电压，电压5.0V，指导调整设定值使CRP模块电压调整至4.5V左右，点击保存 【处理结果】：故障消除，开机初始化成功 |  | 184 0825 7201 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 | SU-34010605 | #TS000133104 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 宜宾市翠屏区妇幼保健院 | 321154 | 技术支持解决 | 2026-01-14 08:54:22 | 2026-01-14 09:00:23 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
浦城县临江镇卫生院bc-5130废液管接口故障 | 浦城县临江镇卫生院bc-5130废液管接口故障 |  | 133 7502 6695 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 福州分公司 | TR-86000927 | #TS000133095 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 浦城县临江镇卫生院 | 364150 | 派工完成 | 2026-01-14 08:50:18 | 2026-01-14 08:50:19 | 59990006 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一甲
岳阳县城关镇医院 - BS-460 | 水空白超限 岳阳县城关镇医院 医学检验科 【故障现象】： 仪器报警水空白超限10X【排查过程】：更换水机滤芯，水空白超限10X【故障定位】： 光源灯，八阶清洗机构，光学【一线建议】： 检测光度计，询问光源灯使用时间，检查八阶清洗出水吸液【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 180 7309 5798 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 长沙分公司 | YU-14001495 | #TS000133087 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 岳阳县城关镇医院 | 325035 | 派工完成 | 2026-01-14 08:46:29 | 2026-01-14 08:58:39 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
三明市第一医院BS-2800M电解质模块如何维护 | BS-2800M电解质模块如何维护，无法提供序列号 【故障现象】：ISE维护如何操作打条码【排查过程】：客户反馈只有单台电脑，未找到中间件主机，故条码无法进行打印。【处理结果】： 整体装机完成后进行维护操作。 |  | 137 5570 8793 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 福州分公司 |  | #TS000133076 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 三明市第一医院 | 105110 | 技术支持解决 | 2026-01-14 08:42:18 | 2026-01-14 09:59:40 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
青岛市第八人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS系统异常 | 青岛市第八人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS系统异常，老师没有提供序列号 【故障现象】： 客户反应卡血【排查过程】： 客户不操作要求工程师上门【故障定位】： 客户不操作要求工程师上门。【一线建议】：客户不操作要求工程师上门【下派理由】： 需现场拆机，客户无法自行操作。 老师来电告知仪器已自行修好了，不需要工程师上门了，致电服务工程师 |  | 186 6169 6638 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007 |  | 青岛分公司 |  | #TS000133060 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 青岛市第八人民医院 | 304214 | 派工完成 | 2026-01-14 08:36:13 | 2026-01-14 08:46:07 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
北川县人民医院 CX-9010需要该仪器的账户和密码 | 北川县人民医院 CX-9010需要该仪器的账户和密码致电工程师李培良未接听，已致电渠道主管谭望跟进坐席回电客户表示需要注意大小写，客户表示已经有工程师给客户打电话了 |  | 186 0816 5207 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 成都分公司 | GC6-43000239 | #TS000132987 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 北川县人民医院 | 306361 | 派工完成 | 2026-01-14 04:46:25 | 2026-01-14 04:46:29 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
（急）河南省兰考县中医院 BC-7500[NR] CRP胶乳温度异常 | （急）河南省兰考县中医院 BC-7500[NR] CRP胶乳温度异常致电工程师宋帅军未接听，已致电渠道主管邢振启跟进 |  | 159 3785 1512 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 郑州分公司 | DB9-12000577 | #TS000132975 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 河南省兰考县中医院 | 308820 | 派工完成 | 2026-01-14 00:57:16 | 2026-01-14 00:57:20 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
（急）揭阳市中医院BS-600报警表示低浓度废液已满 | （急）揭阳市中医院BS-600报警表示低浓度废液已满，两个小时内回电已致电工程师林彩秋跟进 |  | 183 1243 0222 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 深圳分公司 |  | #TS000132912 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 揭阳市中医院 | 306972 | 派工完成 | 2026-01-13 23:07:30 | 2026-01-13 23:07:33 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
朔州市山阴县中医医院BS-830该仪器借力真空失败报警 | 朔州市山阴县中医医院BS-830该仪器借力真空失败报警 已致电工程师王会兵跟进 |  | 176 3505 6003 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 太原分公司 | BA6-28002743 | #TS000132727 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 朔州市山阴县中医医院 | 304642 | 派工完成 | 2026-01-13 20:48:02 | 2026-01-13 20:48:06 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
中国人民解放军联勤保障部队第901医院（原105医院） BC-7500[NR] CRP老是让客户更换清洗液，需要取消这个设置 | 中国人民解放军联勤保障部队第901医院（原105医院） BC-7500[NR] CRP老是让客户更换清洗液，需要取消这个设置 已致电工程师顾贵湘跟进 |  | 182 9785 0338 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 合肥分公司 | DB9-32001590 | #TS000132664 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 中国人民解放军联勤保障部队第901医院（原105医院） | 374458 | 派工完成 | 2026-01-13 20:04:39 | 2026-01-13 20:04:42 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
唐河县人民医院CX-9000 | 2026-01-13 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码33102038【试剂针R21竖直动作异常，试剂针R21竖直动作异常】,34102038【试剂针R22竖直动作异常，试剂针R22竖直动作异常】 试剂未撕封口膜，客户已自行处理，此单暂且封闭 |  | 137 8209 8046 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | GC8-29000111 | #TS000132620 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 唐河县人民医院 | 309188 | 无需技术支持 | 2026-01-13 19:37:11 | 2026-01-14 08:21:06 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
山西省平顺县中医院CL-6000i | 2026-01-13 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14009【M1：反应杯拾取机构拾取效率低】 |  | 183 3552 5690 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | admin |  | 太原分公司 | BB3-45003368 | #TS000132514 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 山西省平顺县中医院 | 60035720 | 派工完成 | 2026-01-13 18:46:33 | 2026-01-13 18:48:55 | 59990005 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二丙
新疆巴州地区农二师36团医院BC-5385 CRP,浮子池异常 | 新疆巴州地区农二师36团医院BC-5385 CRP,浮子池异常，DD4-38000542, |  | 176 9969 4032 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | DD4-38000542 | #TS000132444 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 新疆巴州地区农二师36团医院 | 370727 | 派工完成 | 2026-01-13 18:17:03 | 2026-01-13 18:17:07 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
成都东部新区郑氏宏雅口腔诊所有限公司 - BC-10 | 开不了机 成都东部新区郑氏宏雅口腔诊所有限公司 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1768296602_44609_3967fa_media_1768296594481.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768296602_44609_3967fa_media_1768296594481.jpg?Expires=1780542630&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=dze0OD1fOOCvDV3F9N8qDBiSlJA%3D |  | 184 8117 7787 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | admin |  | 成都分公司 | UH-53015236 | #TS000132318 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 成都东部新区郑氏宏雅口腔诊所有限公司 | 90391414 | 派工完成 | 2026-01-13 17:30:00 | 2026-01-13 17:54:34 | 59990002 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
北京莱佛士医院有限公司 - BC-7500[NR] CRP | 质控结果 北京莱佛士医院有限公司 医学检验科 故障现象】：质控分类有两天跳值 【排查过程】：质控累质过程中有两开分类跳值后面又正常 【故障定位】：质控复时间，质控储存 【一线建议】：现场排查，维护仪器，升级软件 【下派理由】：老师希望现场排查 附件: open_api/tid44609/1768293381_44609_b5364f_media_1768293361945.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768293381_44609_b5364f_media_1768293361945.jpg?Expires=1780542631&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=yqHysxZlE%2BPoMwlgKwsQhBJxXcY%3D |  | 135 2042 9800 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 北京分公司 | DB9-12000599 | #TS000132079 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 北京莱佛士医院有限公司 | 60137199 | 派工完成 | 2026-01-13 16:36:20 | 2026-01-13 17:02:55 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
武汉万海细胞生物科技有限公司BC-1800，wbc堵孔， | 武汉万海细胞生物科技有限公司BC-1800，wbc堵孔，RK-69106547 |  | 156 2900 8826 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 | RK-69106547 | #TS000132062 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 武汉万海细胞生物科技有限公司 | 90045221 | 派工完成 | 2026-01-13 16:32:31 | 2026-01-13 16:49:25 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
同德体检BC-20废液管连接处断 | 同德体检BC-20废液管连接处断 |  | 158 6331 7230 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 济南分公司 | UF-97001635 | #TS000132041 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 同德体检 | 90190731 | 派工完成 | 2026-01-13 16:27:14 | 2026-01-13 16:29:46 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
江苏省苏州市吴中区甪直人民医院cl-8000i，2号清洗液余量不会自动更新 | 江苏省苏州市吴中区甪直人民医院cl-8000i，2号清洗液余量不会自动更新 【故障现象】：清洗液2余量不自动更新 【排查过程】：清洗液识别光耦正常 气泡光耦校准正常 需手动更改余量百分比 【处理结果】：客户观察使用 |  | 151 9563 5432 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 苏州分公司 |  | #TS000131986 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 江苏省苏州市吴中区甪直人民医院 | 312969 | 技术支持解决 | 2026-01-13 16:13:00 | 2026-01-13 16:33:55 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
峡江县妇幼保健院BC-3000Plus是否可以网口 | 峡江县妇幼保健院BC-3000Plus是否可以网口 |  | 153 4417 5570 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 南昌分公司 | RJ-2C113483 | #TS000131979 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 峡江县妇幼保健院 | 60099857 | 技术支持解决 | 2026-01-13 16:11:55 | 2026-01-13 16:29:25 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
民乐县李寨卫生院BC-5130液体压力异常 | 民乐县李寨卫生院BC-5130液体压力异常 【故障现象】：液体压力异常 【排查过程】：偶发能消除故障 【故障定位】：查看压力曲线，管压异常，稀释液管路正常 【一线建议】：带压断阀，两通高压阀准用 【下派理由】：需现场排查 |  | 139 9364 9872 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 | TR-93002535 | #TS000131966 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 民乐县李寨卫生院 | 90157973 | 派工完成 | 2026-01-13 16:08:55 | 2026-01-13 16:25:34 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
磐石小白楼医院BA-88A连接的打印机无法打印 | 磐石小白楼医院BA-88A连接的打印机无法打印 故障现象】：无法打印 【排查过程】：查看日志，打印机通讯异常 【故障定位】：记录仪 【一线建议】：申请记录仪备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 138 4469 5949 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 | WR-0B036129 | #TS000131830 | IVD | 生化 | BA-88A | [7 empty] | 磐石小白楼医院 | 60109258 | 派工完成 | 2026-01-13 15:42:05 | 2026-01-13 16:29:16 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
龙华区人民医院咨询MT 8000血钙测量范围 | 龙华区人民医院咨询MT 8000血钙测量范围，客户无法提供序列号 【故障现象】：需要血清Ca儿童的参考范围 【排查过程】：客户需要儿童血清Ca参考范围 【故障定位】：查阅试剂说明书只有婴儿范围2.5-3.0 【一线建议】：需查阅资料和医院确认参考范围 |  | 139 2654 9301 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #TS000131810 | IVD | 生化 | MT 8000 | [7 empty] | 深圳市龙华区人民医院 | 307165 | 派工完成 | 2026-01-13 15:36:57 | 2026-01-13 15:54:34 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
山东省枣庄监狱医院BS-240需要系统安装包 | 山东省枣庄监狱医院BS-240需要系统安装包 【故障现象】： 需要系统安装包 【排查过程】：需要重装系统，设置项目，定标 【故障定位】：需要重装系统 【一线建议】：需要重装系统，设置项目，定标 【下派理由】：需要现场服务 |  | 180 6321 2641 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 济南分公司 |  | #TS000131804 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 山东省枣庄监狱医院 | 329377 | 派工完成 | 2026-01-13 15:36:00 | 2026-01-13 15:47:47 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
新化县人民医院BC-5390 CRP，真空异常， | 新化县人民医院BC-5390 CRP，真空异常，ST-97002589 【故障现象】：真空异常 【排查过程】：客户需要工程师现场处理 【故障定位】：请检查真空罐到SV26阀管路 【一线建议】：申请电磁阀、管路 【下派理由】：需现场处理 |  | 138 7545 2451 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 | ST-97002589 | #TS000131742 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 新化县人民医院 | 310003 | 派工完成 | 2026-01-13 15:22:35 | 2026-01-13 15:47:47 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三乙
云南省蒙自市北城社区卫生服务中心BC-5180设备无法通讯 | 云南省蒙自市北城社区卫生服务中心BC-5180设备无法通讯，RG-98103318 故障现象】：仪器无法联机 【排查过程】：检查IP地址设置为自动获取 【处理结果】：指导设置IP地址后联机正常 |  | 184 0690 0658 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 | RG-98103318 | #TS000131677 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 云南省蒙自市北城社区卫生服务中心 | 90008814 | 技术支持解决 | 2026-01-13 15:08:27 | 2026-01-13 15:31:57 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
东港加君医院bc-5140，设备一直请更换稀释液 | 东港加君医院bc-5140，设备一直请更换稀释液，GB-75000032 【故障现象】：更换稀释液后无法操作，软件卡死【排查过程】：指导客户重启机器【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 132 5609 7229 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 青岛分公司 |  | #TS000131632 | IVD | 血球 | BC-5140 | [7 empty] | 东港加君医院 | 90051175 | 技术支持解决 | 2026-01-13 14:57:34 | 2026-01-13 15:13:11 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
郑州大学第一附属医院MC-80连接不上阅片机 | MC-80连接不上阅片机 【故障现象】： 连接不上阅片机 【排查过程】： 内部工程师已建群协同处理 【故障定位】： 内部工程师已建群协同处理 【一线建议】： 内部工程师已建群协同处理 【下派理由】： 内部工程师已建群协同处理 客户无法自行操作。 |  | 182 3707 7018 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 郑州分公司 | DC8-46000862 | #TS000131620 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 郑州大学第一附属医院 | 308714 | 派工完成 | 2026-01-13 14:52:39 | 2026-01-13 15:01:01 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三特
芜湖市手足外科医院BC-3000PLUS咨询连接LIS问题 | 芜湖市手足外科医院BC-3000PLUS咨询连接LIS问题，无法提供序列号 18315539572来电催单，转三分类血球-姚备跟进。 |  | 183 1553 9572 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 合肥分公司 |  | #TS000131603 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 芜湖市手足外科医院 | 60028634 | 技术支持解决 | 2026-01-13 14:47:52 | 2026-01-13 16:17:37 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
临沧市人民医院BC-7500[N] CRP结果不准 | 临沧市人民医院BC-7500[N] CRP结果不准，DB7-26000371 【故障现象】：老师反应做样本的结果不准确，质控没问题。想让工程师上门给看看，没有联系方式。【处理结果】：工单下派。 |  | 150 9696 8347 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990006 |  | 昆明分公司 |  | #TS000131535 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CRP | [7 empty] | 临沧市人民医院 | 303901 | 派工完成 | 2026-01-13 14:26:56 | 2026-01-13 14:31:31 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
山东齐都药业有限公司BC-5120能否检测小鼠血液 | BC-5120能否检测小鼠血液 【故障现象】：咨询是否可以做小鼠血液、怎么进行质控测试 【排查过程】：已告知不可进行小鼠血液测量，可以选择动物版本BC-5000VET 【处理结果】：已处理客户端问题 |  | 131 5623 1598 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 | TQ-3C006445 | #TS000131531 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 山东齐都药业有限公司 | 90363779 | 技术支持解决 | 2026-01-13 14:25:47 | 2026-01-13 14:32:16 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
（急）中国人民解放军65367部队卫生队BC-5180 CRP仪器一年没有使用了，需要工程师上门校准仪器 | 中国人民解放军65367部队卫生队BC-5180 CRP仪器一年没有使用了，需要工程师上门校准仪器，韩老师15330699713，转黑吉-王照暄跟进。 15330699713来电催单，转黑吉-王照暄 |  | 153 3069 9713 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 | SU-84001646 | #TS000131499 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 中国人民解放军65367部队卫生队 | 320911 | 座席解决 | 2026-01-13 14:18:01 | 2026-01-13 14:18:02 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
锦州医科大学附属第一医院BC-6800PLUS需要更换采样针 | 锦州医科大学附属第一医院BC-6800PLUS需要更换采样针无法提供序列号 |  | 156 4165 0447 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000131462 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 锦州医科大学附属第一医院 | 301899 | 派工完成 | 2026-01-13 14:11:24 | 2026-01-13 14:11:28 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
会理市人民医院BRICYTE E6过滤器损坏 | 会理市人民医院BRICYTE E6过滤器损坏 |  | 151 1719 9195 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 | TA-0A000613 | #TS000131423 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 会理市人民医院 | 302493 | 派工完成 | 2026-01-13 13:56:06 | 2026-01-13 13:56:10 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
新疆生产建设兵团农三师50团医院BC-2900红细胞堵孔 | BC-2900红细胞堵孔 |  | 176 9958 0268 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | RL-23102716 | #TS000131152 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 新疆生产建设兵团农三师50团医院 | 366830 | 派工完成 | 2026-01-13 12:27:56 | 2026-01-13 12:59:54 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
北京迈瑞医疗器械有限公司CX-9000 | 2026-01-13 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码41205415【分杯盘准备新杯失败，分杯盘进新杯异常】 北研研发设备，无需处理，此单暂且封闭 |  | 185 6669 7962 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  |  | GC8-57001110 | #TS000131138 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 北京迈瑞医疗器械有限公司 | 1870 | 无需技术支持 | 2026-01-13 12:24:33 | 2026-01-13 12:31:08 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接
克拉玛依市妇幼保健计划服务中心H50咨询试剂问题 | 克拉玛依市妇幼保健计划服务中心H50咨询试剂问题， 客户由于22买了设备未装机 咨询现在装机需要购买的耗材、A\B液可测样本数，一查询资料告知客户 |  | 136 8998 9197 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 新疆分公司 |  | #TS000131079 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 克拉玛依市妇幼保健计划服务中心 | 90286305 | 技术支持解决 | 2026-01-13 12:02:11 | 2026-01-13 12:10:37 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
武威市民勤县东湖中心卫生院BC-2600如何做质控 | RQ-46114045 BC-2600如何做质控 |  | 150 9578 9184 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 |  | #TS000131021 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 武威市民勤县东湖中心卫生院 | 334815 | 技术支持解决 | 2026-01-13 11:45:57 | 2026-01-13 13:09:19 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广西科技大学第一附属医院BC-6000Plus无法使用 | BC-6000Plus无法使用 未解决-派工 【故障现象】：无法开机 【排查过程】：无法开机左偏，停用一段时间 【故障定位】：电源组件 【一线建议】：带电源组件，主板备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 136 7772 1881 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 南宁分公司 | TX-87000167 | #TS000130995 | IVD | 血球 | BC-6000PLUS | [7 empty] | 广西科技大学第一附属医院 | 322900 | 派工完成 | 2026-01-13 11:34:01 | 2026-01-13 11:39:58 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
重庆巴蜀医院BC-2600堵孔，本底异常 | 重庆巴蜀医院BC-2600堵孔，本底异常 |  | 199 8183 5343 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 重庆分公司 | RQ-59117325 | #TS000130993 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 重庆巴蜀医院 | 60099729 | 派工完成 | 2026-01-13 11:33:34 | 2026-01-13 13:04:17 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
承德市平泉市永芳医院BS-430不出结果 | 承德市平泉市永芳医院BS-430不出结果 【故障现象】：低浓度废液积液器满、样本针糖化清洗失败 【排查过程】：下水口位置较高、低浓度废液管无弯折地方、管路内部污垢较多、样本针外壁清洗出水量不足、循环水压力过低 【故障定位】：管路或者积液器内部废物淤积造成排液不畅、去离子循环水过滤器、管路结晶 【一线建议】：申请管路、外壁清洗阀、去离子循环水泵备用 【下派理由】：客户无法自行解决 |  | 155 3148 5008 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 石家庄分公司 | YW-7C001422 | #TS000130979 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 承德市平泉市永芳医院 | 90056702 | 派工完成 | 2026-01-13 11:30:02 | 2026-01-13 11:42:43 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
任丘市人民医院CX-9000 | 2026-01-13 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码39101038【夹爪3Z移动故障，夹爪3垂直动作异常】 渠道工程师已指导处理，此单暂且封闭 |  | 152 3071 8393 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | GC8-57001104 | #TS000130960 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 任丘市人民医院 | 307991 | 无需技术支持 | 2026-01-13 11:24:35 | 2026-01-13 11:31:28 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
江西省吉安市万安县柏岩卫生院 - BC-5100 CRP | 电脑与仪器连接断开 江西省吉安市万安县柏岩卫生院 医学检验科 【故障现象】：仪器无法联机 【排查过程】：检查IP地址设置为自动获取 【处理结果】：指导设置IP地址后联机正常 附件: open_api/tid44609/1768273901_44609_114e2a_media_1768273877114.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768273901_44609_114e2a_media_1768273877114.jpg?Expires=1780542631&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Xuz76NIs5pCmEUikvWgoq8gfA10%3D |  | 159 4967 0588 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 南昌分公司 | UM-03001084 | #TS000130915 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 江西省吉安市万安县柏岩卫生院 | 381457 | 技术支持解决 | 2026-01-13 11:11:39 | 2026-01-13 11:45:40 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
河南省商丘市梁园区计划生育服务站BC-3000Plus，hjb数值异常 | 河南省商丘市梁园区计划生育服务站BC-3000Plus，hjb数值异常，RJ-2C113433 |  | 135 6932 0002 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 郑州分公司 | RJ-2C113433 | #TS000130911 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 河南省商丘市梁园区计划生育服务站 | 90013613 | 派工完成 | 2026-01-13 11:08:48 | 2026-01-13 11:25:46 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
石家庄怡美医疗美容门诊部有限公司 - BC-2600 | 检测完不出结果，无法正常使用 石家庄怡美医疗美容门诊部有限公司 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1768273661_44609_7e03b9_media_1768273647676.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768273661_44609_7e03b9_media_1768273647676.jpg?Expires=1780542631&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=9M4gCvA%2Fgc6zM78ckMFkIJF22D4%3D |  | 180 3293 3903 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | RQ-84124811 | #TS000130906 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 石家庄怡美医疗美容门诊部有限公司 | 90064829 | 派工完成 | 2026-01-13 11:07:39 | 2026-01-13 11:25:31 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
湖南省汨罗市新市镇卫生院BS-830咨询试剂是否含有氰化钾 | 湖南省汨罗市新市镇卫生院BS-830咨询试剂是否含有氰化钾 【故障现象】：老师咨询迈瑞生化清洗液CD80 和生化试剂中是否含有氰化物。【排查过程】：告知老师都不含氰化物。【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 185 6903 8190 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | BA6-1C001929 | #TS000130884 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 湖南省汨罗市新市镇卫生院 | 90320828 | 技术支持解决 | 2026-01-13 11:03:02 | 2026-01-13 11:22:51 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
字段推送 | 成都市成华区保和社区卫生服务中心90036001务中心BS-800询问试剂同型半谷氨酸开瓶能保存多久 无法提供序列号 【故障现象】：第三方试剂咨询同心型半胱氨酸试剂在机有效天数 【排查过程】：告知客户使用环境 仪器试剂制冷效果和试剂有效天数的关系 【处理结果】：发送试剂说明书 |  | 138 8208 2468 |  | 已关闭 | 标准 |  | sunwanghai@mindray.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 |  | #TS000130802 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 成都市成华区保和社区卫生服务中心 | 90036001 | 技术支持解决 | 2026-01-13 10:41:00 | 2026-01-13 11:03:23 | 孙汪海 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
河北省三河市儿童医院TDR-200B需要查询软件版本型号 | 河北省三河市儿童医院TDR-200B需要查询软件版本型号，无法提供序列号 刘瓒：已处理，请封单 |  | 134 6343 6831 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000130798 | IVD | 微生物仪器 | TDR-200B | [7 empty] | 河北省三河市儿童医院 | 331896 | 座席解决 | 2026-01-13 10:39:24 | 2026-01-13 10:55:52 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二丙
农十师北屯医院,BS-2000M针撞歪 | 农十师北屯医院,BS-2000M针撞歪 |  | 151 9953 1311 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 | YA-0B000841 | #TS000130794 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 农十师北屯医院 | 301458 | 派工完成 | 2026-01-13 10:39:07 | 2026-01-13 10:39:10 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
汨罗市第二人民医院BC-6100Plus咨询试剂问题 | 汨罗市第二人民医院BC-6100Plus咨询试剂问题 【故障现象】：咨询问题 【排查过程】：咨询 【处理结果】：解答老师疑问 |  | 185 6903 8190 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | TY-04000143 | #TS000130757 | IVD | 血球 | BC-6100PLUS | [7 empty] | 汨罗市第二人民医院 | 90012208 | 技术支持解决 | 2026-01-13 10:27:38 | 2026-01-13 10:47:57 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
岳阳县城关镇医院 - BS-460 | 水空白超限 岳阳县城关镇医院 医学检验科 【故障现象】：老师反馈是两天前偶发报的水空白超限，现在机器可以正常使用【处理结果】：无需技术支持 |  | 180 7309 5798 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | admin |  | 长沙分公司 | YU-14001495 | #TS000130731 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 岳阳县城关镇医院 | 325035 | 无需技术支持 | 2026-01-13 10:18:40 | 2026-01-13 11:33:18 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心BS-830需要更换光源灯 | 扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心BS-830需要更换光源灯，无法提供序列号 |  | 176 9683 3466 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 南京分公司 |  | #TS000130723 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 扬州经济技术开发区八里镇社区卫生服务中心 | 60054463 | 派工完成 | 2026-01-13 10:16:45 | 2026-01-13 10:16:49 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
山西省高平市米山镇中心卫生院BC-5000采样组件升降故障 | 山西省高平市米山镇中心卫生院BC-5000采样组件升降故障 【故障现象】：采样组件升降故障 【排查过程】：必发故障 【故障定位】：升降传感器 【一线建议】：带升降传感器备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 138 3561 1516 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 太原分公司 | SS-96006190 | #TS000130719 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 山西省高平市米山镇中心卫生院 | 90069562 | 派工完成 | 2026-01-13 10:15:19 | 2026-01-13 10:38:12 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
贵阳乌当区新光职工医院IVD / 血球 / BC-10(UH-53015218)试剂条码过期，来电申请新条码 | 贵阳乌当区新光职工医院IVD / 血球 / BC-10(UH-53015218)试剂条码过期，来电申请新条码 |  | 182 8600 1054 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 贵阳分公司 | UH-53015218 | #TS000130711 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 贵阳乌当区新光职工医院 | 90387087 | 派工完成 | 2026-01-13 10:13:16 | 2026-01-13 10:28:23 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-通话中 |  | 其他
急）哈尔滨爱尔眼科医院bs-490，设备故障 | 急）哈尔滨爱尔眼科医院bs-490，设备故障，YN-75000422 由于签约变更以前工程师不负责需要现在负责工程师联系医院 ，方便后期问题处理 请联系13703651920，转王照暄跟进 |  | 177 1839 8254 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 黑吉分公司 | YN-75000422 | #TS000130703 | IVD | 生化 | BS-490 | [7 empty] | 哈尔滨爱尔眼科医院 | 90166924 | 无需技术支持 | 2026-01-13 10:11:14 | 2026-01-13 10:56:57 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
西宁恒生骨伤专科医院 - BC-5000 | 稀释液管口破裂 西宁恒生骨伤专科医院 医学检验科 【故障现象】：稀释液管路接头破裂，废液接头漏液 【排查过程】：仪器停用一段时间，搬运到另一个地方使用 【故障定位】：瓶盖组件及接头 【一线建议】：重新启用带阀，管，瓶盖组件备用 【下派理由】：需现场排查 附件: open_api/tid44609/1768270050_44609_44acb0_media_1768270007861.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768270050_44609_44acb0_media_1768270007861.jpg?Expires=1780542631&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=bApMLXl6F1mz4NDhFf97Nv7HEwc%3D |  | 155 0078 3944 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 兰州分公司 | SS-67002904 | #TS000130696 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 西宁恒生骨伤专科医院 | 60035875 | 派工完成 | 2026-01-13 10:07:28 | 2026-01-13 10:19:34 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
长春复大胃肠病医院有限公司BC-11咨询如何导出25年数据 | 长春复大胃肠病医院有限公司BC-11咨询如何导出25年数据 |  | 155 6883 8299 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 黑吉分公司 | UJ-27000644 | #TS000130616 | IVD | 血球 | BC-11 | [7 empty] | 长春复大胃肠病医院有限公司 | 90317799 | 技术支持解决 | 2026-01-13 09:40:37 | 2026-01-13 09:47:41 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
徐州市丰县欢口镇中心卫生院EXC810不能制冷 | 徐州市丰县欢口镇中心卫生院EXC810不能制冷，无法提供序列号 客户反馈仪器试剂仓不制冷，建议检查试剂仓制冷风扇，试剂仓制冷模块 |  | 139 1204 4011 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990008 |  | 南京分公司 |  | #TS000130615 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 徐州市丰县欢口镇中心卫生院 | 316447 | 派工完成 | 2026-01-13 09:39:49 | 2026-01-13 10:04:54 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一甲
鄂伦春自治旗疾病预防控制中心BriCyte E6能否使用其他品牌试剂 | BriCyte E6能否使用其他品牌试剂 【故障现象】：老师咨询流式细胞仪可不可以用副厂试剂【排查过程】：告知老师可以用副厂试剂，但最好还是用迈瑞原厂的，会涉及到结果准确性问题。【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 131 3491 6215 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 黑吉分公司 | TA-91000412 | #TS000130610 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 鄂伦春自治旗疾病预防控制中心 | 90071410 | 技术支持解决 | 2026-01-13 09:38:46 | 2026-01-13 10:01:45 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
敖汉旗妇幼保健所C3510不出结果，显示星号，重复性很差 | 敖汉旗妇幼保健所C3510不出结果，显示星号，重复性很差 客户反馈APTT试剂问题，指导排查双针出水正常，坐标正常，标空标介正常，目前怀疑试剂或清洗泵，已指导验证 |  | 138 4766 3541 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990008 |  | 内蒙古分公司 | GD6-34000188 | #TS000130576 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 敖汉旗妇幼保健所 | 320845 | 技术支持解决 | 2026-01-13 09:24:37 | 2026-01-13 10:16:22 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二乙
北京市丰台中西医结合医院 - BC-6000 | 采样组件动作异常 北京市丰台中西医结合医院 医学检验科 【故障现象】：采样针动作异常 【排查过程】：老师希望工程师现场处理 【故障定位】：采样针润滑，感器 【一线建议】：带传感器，WD40备用 【下派理由】：老师比较急，希望现场处理 附件: open_api/tid44609/1768267116_44609_c16a2d_media_1768267093712.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768267116_44609_c16a2d_media_1768267093712.jpg?Expires=1780542631&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=fo6PNcXdF67vHo3boVDQ30z3wnc%3D |  | 130 5117 0873 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 北京分公司 | TU-9B001005 | #TS000130560 | IVD | 血球 | BC-6000 | [7 empty] | 北京市丰台中西医结合医院 | 305924 | 派工完成 | 2026-01-13 09:18:33 | 2026-01-13 09:50:31 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
（急）华蓥市古桥社区卫生服务中心BC-21咨询是否可以连接外网 | 华蓥市古桥社区卫生服务中心BC-21咨询是否可以连接外网 |  | 199 8180 7718 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 | UG-99000188 | #TS000130557 | IVD | 血球 | BC-21 | [7 empty] | 华蓥市古桥社区卫生服务中心 | 90008195 | 技术支持解决 | 2026-01-13 09:16:55 | 2026-01-13 09:46:10 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
怀化肛肠医院BC-2600结果不准，未提供序列号 | 怀化肛肠医院BC-2600结果不准，未提供序列号 |  | 133 0862 6226 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 长沙分公司 |  | #TS000130501 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 怀化肛肠医院 | 90015261 | 派工完成 | 2026-01-13 08:52:51 | 2026-01-13 09:46:27 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
贵州爱康国宾健康体检门诊部有限公司 - BC-760[B] | 连续报警几天废液通道异常 贵州爱康国宾健康体检门诊部有限公司 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1768265423_44609_d98f2e_media_1768265418216.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768265423_44609_d98f2e_media_1768265418216.jpg?Expires=1780542631&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=lH4RBP%2BY%2FFHim8lDCJ7%2BEmzztN0%3D |  | 189 8401 3736 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | DG7-48001920 | #TS000130496 | IVD | 血球 | BC-760[B] | [7 empty] | 贵州爱康国宾健康体检门诊部有限公司 | 90148097 | 派工完成 | 2026-01-13 08:50:22 | 2026-01-13 09:37:21 | 59990008 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
渭南益健医院有限公司IVD / 血球 / BC-10（UH-41011817）探头清洗装置不下水，已经溢出 | 渭南益健医院有限公司IVD / 血球 / BC-10（UH-41011817）探头清洗装置不下水，已经溢出 【故障现象】：计数池溢流，排废有问题【排查过程】：视频指导，发现09阀打不开，导致溢流【处理结果】：硬件问题，工单下派，当地工程师带备件上门处理 |  | 173 9159 7667 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990051 |  | 西安分公司 | UH-41011817 | #TS000130492 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 渭南益健医院有限公司 | 90359083 | 派工完成 | 2026-01-13 08:49:31 | 2026-01-13 08:59:36 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
兰州平板玻璃厂职工医院BC-5180 CRP质控参数无法输入 | 兰州平板玻璃厂职工医院BC-5180 CRP质控参数无法输入 序列号：SU-02004500 【故障现象】：无法输入质控 【排查过程】：指导切换用户权限 【处理结果】：切换后正常 |  | 135 1967 9617 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990009 |  | 兰州分公司 |  | #TS000130488 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 兰州平板玻璃厂职工医院 | 327590 | 技术支持解决 | 2026-01-13 08:47:36 | 2026-01-13 09:03:40 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
曲靖六十九医院BC-760[R] CS无法定标 | 曲靖六十九医院BC-760[R] CS无法定标 【故障现象】：乳胶试剂读取失败导致无法定标 【排查过程】：确认乳胶试剂正确安装 舱门关闭到位 重启仪器后读取正常 【处理结果】：指导切换用户进行crp定标 备注：重启耽搁时间导致超过30min |  | 137 6952 5041 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 昆明分公司 | DJ2-5A001015 | #TS000130456 | IVD | 血球 | BC-760[R] CS | [7 empty] | 曲靖六十九医院 | 363518 | 技术支持解决 | 2026-01-13 08:35:49 | 2026-01-13 09:51:46 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
山西省介休市北关社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-6000（TU-08001436）仪器连接LIS系统出现异常 | 山西省介休市北关社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-6000（TU-08001436）仪器连接LIS系统出现异常 【故障现象】：6000血球电脑重装系统【处理结果】：工单下派，当地工程师上门安装血球软件 19581572316老师来电催单，致电宋春瑶18916243214未接听，致电检验主管张艳强18665931430跟进 |  | 195 8157 2316 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990051 |  | 太原分公司 | TU-08001436 | #TS000130452 | IVD | 血球 | BC-6000 | [7 empty] | 山西省介休市北关社区卫生服务中心 | 60029681 | 派工完成 | 2026-01-13 08:34:52 | 2026-01-13 08:44:47 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
杭州金诚护理院有限公司IVD / 血球 / BC-5180 CRP（SU-23008564）靶值有问题，整体红细胞靶值偏高 | 杭州金诚护理院有限公司IVD / 血球 / BC-5180 CRP（SU-23008564）靶值有问题，整体红细胞靶值偏高 潘老师13359996997 【故障现象】：红系做质控偏高 【排查过程】：RBC，HCT，HGB，质控稳定偏高，MCHC正常 【故障定位】：需校准 【一线建议】：现场确认性能，确认校准 【下派理由】：老师反应仪器安装至今无上门维护服务，希望工程师上门维护 |  | 057 1835 35023 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 杭州分公司 | SU-23008564 | #TS000130439 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 杭州金诚护理院有限公司 | 90275770 | 派工完成 | 2026-01-13 08:24:11 | 2026-01-13 08:53:03 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
凌云县人民医院 - BC-6800 | 每天休眠启动都报警提示，点消除能恢复！ 凌云县人民医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1768263030_44609_452a9c_media_1768262983490.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768263030_44609_452a9c_media_1768262983490.jpg?Expires=1780542631&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=joioNwWvs9zt5V6s%2FGC1WmbsogQ%3D |  | 138 7889 9210 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 南宁分公司 | SHH81403785 | #TS000130427 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 凌云县人民医院 | 302415 | 派工完成 | 2026-01-13 08:10:28 | 2026-01-13 09:37:05 | 59990008 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
（急）大庆市红岗区人民医院BC-5390 CRP仪器显示CRP模块二故障 | （急）大庆市红岗区人民医院BC-5390 CRP仪器显示CRP模块二故障，客户早上八点下班了致电工程师陈永强未接听，已致电渠道主管郑志峰跟进 |  | 155 4524 3229 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000130413 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 大庆市红岗区人民医院 | 314235 | 派工完成 | 2026-01-13 07:05:47 | 2026-01-13 07:05:51 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
北京大学第三医院BC-5390 CRP该仪器出现crp模块故障 | 北京大学第三医院BC-5390 CRP该仪器出现crp模块故障致电工程师邸宏韬表示不是他们公司的，需要我联系渠道主管，致电渠道主管张发未接听，致电用服经理齐殿蛟18589020953跟进 |  | 159 1080 0180 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 北京分公司 |  | #TS000130411 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 北京大学第三医院 | 300058 | 派工完成 | 2026-01-13 05:06:52 | 2026-01-13 05:06:56 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三特
（急）南方医科大学珠江医院三水医院CX-9000仪器卡住了 | （急）南方医科大学珠江医院三水医院CX-9000仪器卡住了致电工程师刘健，工程师表示不是自己负责的区域让客服转派给熊孟周工程师，致电工程师刘健熊孟周未接听，已致电渠道主管张志刚跟进 |  | 159 8995 0923 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 广州分公司 | GC8-3A000411 | #TS000130398 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 南方医科大学珠江医院三水医院 | 90226039 | 派工完成 | 2026-01-13 00:38:12 | 2026-01-13 00:38:16 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
陕西省宝鸡市眉县人民医院 BC-7500[N] CS该仪器更换试剂仪器出现重现定标，故障消除不了 | 陕西省宝鸡市眉县人民医院 BC-7500[N] CS该仪器更换试剂仪器出现重现定标，故障消除不了 已致电工程师李维良跟进 |  | 157 6093 4258 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 西安分公司 | DC5-58000924 | #TS000130322 | IVD | 血球 | BC-7500[N] CS | [7 empty] | 陕西省宝鸡市眉县人民医院 | 317303 | 派工完成 | 2026-01-12 22:06:02 | 2026-01-12 22:06:06 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BS-1000M该仪器出故障，添加试剂吸附不到样品 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BS-1000M该仪器出故障，添加试剂吸附不到样品已致电工程师宋春瑶跟进老师转到成都分公司工程师李敏，坐席已致电李敏工程师跟进 |  | 181 7048 5354 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 成都分公司 | FU5-53000791 | #TS000130291 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 | 362145 | 派工完成 | 2026-01-12 21:36:49 | 2026-01-12 21:36:53 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
西藏军区总医院BC-3000PLUS吸释液管坏 | 西藏军区总医院BC-3000PLUS吸释液管坏 |  | 192 7249 6806 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 | RJ-6B123560 | #TS000130017 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 西藏军区总医院 | 105395 | 派工完成 | 2026-01-12 17:55:55 | 2026-01-12 18:22:55 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
大邑县悦来镇公立卫生院BS-830样本针找不到页位 | 大邑县悦来镇公立卫生院BS-830样本针找不到页位无法提供序列号 【故障现象】：样本针清洗时未检测到液面、试剂针清洗时未检测到液面 【排查过程】：沟通检查样本针是否弯曲，发现有一点弯曲，指导调直样本针，同时客户反馈昨天清洗去离子水桶取下过水桶，检查接头发现未接好，重新插拔后循环水压力正常，清洗池出水正常，反复调整样本针后不再报警。 【处理结果】：仪器故障恢复，测试样本正常 |  | 183 8218 7010 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 |  | #TS000129969 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 大邑县悦来镇公立卫生院 | 328364 | 技术支持解决 | 2026-01-12 17:36:22 | 2026-01-12 17:58:46 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
武都区江南街道办社区卫生服务中心BS-430结果为负值 | 武都区江南街道办社区卫生服务中心BS-430结果为负值 |  | 181 3996 2138 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 | YW-41009057 | #TS000129912 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 武都区江南街道办社区卫生服务中心 | 90254757 | 派工完成 | 2026-01-12 17:20:53 | 2026-01-12 17:20:57 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
衡南县中医院BC-5390与电脑无法连接 | BC-5390与电脑无法连接 【故障现象】：无法与仪器连接 【排查过程】：确认仪器IP地址正确 防火墙关闭 ping 10.0.0.7通讯正常 指导客户进入FTP//10.0.0.7删除log文件 【处理结果】：仪器联机正常 可以正常使用 |  | 155 7477 9718 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | SM-8B001816 | #TS000129906 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 衡南县中医院 | 309751 | 技术支持解决 | 2026-01-12 17:19:32 | 2026-01-12 17:43:50 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
翼城县王庄乡卫生院BC-5130报警红灯，无法关机，注射器组件故障 | 翼城县王庄乡卫生院BC-5130报警红灯，无法关机，注射器组件故障 故障现象】：客户试剂过期【排查过程】：指导客户更换试剂【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 156 3579 5999 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990006 |  | 太原分公司 | TR-51010154 | #TS000129740 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 翼城县王庄乡卫生院 | 90381119 | 技术支持解决 | 2026-01-12 16:38:18 | 2026-01-12 16:50:05 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
新疆生产建设兵团第四师医院CRP-M100通道堵塞 | CRP-M100通道堵塞 【故障现象】：4号通道堵塞 【排查过程】：老师要求工程师上门处理 【故障定位】：确认驱动板与主控板之间的连接线是否可靠，压力传感器胶管是否连接正常、检查隔离室及管路安装是否正确，确保管路无破损或异物堵塞 【一线建议】：申请驱动板板、排废阀、溶血剂分配阀备用 【下派理由】：液路故障需现场处理 |  | 152 7658 9321 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | TT-0A000923 | #TS000129662 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 新疆生产建设兵团第四师医院 | 373244 | 派工完成 | 2026-01-12 16:18:35 | 2026-01-12 16:27:26 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
侯老师13131687209BC-5130反馈显示条码录入问题 | BC-5130反馈显示条码录入问题，不方便告知使用单位，使用在廊坊，虚拟客户建单，如需下派请提交 【故障现象】：试剂更换条码问题【排查过程】：排查客户发现试剂瓶液体无指导客户更换试剂【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 131 3168 7209 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 |  | #TS000129638 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-01-12 16:11:46 | 2026-01-12 16:22:38 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
湖北省武汉市中国舰船研究设计中心门诊部BC-2800数值偏高 | 湖北省武汉市中国舰船研究设计中心门诊部BC-2800数值偏高 |  | 139 8625 6896 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | RP-27109483 | #TS000129611 | IVD | 血球 | BC-2800 | [7 empty] | 湖北省武汉市中国舰船研究设计中心门诊部 | 90010868 | 派工完成 | 2026-01-12 16:03:14 | 2026-01-12 16:06:27 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
成都第一骨科医院BC-6800，BC-5390 CRP需要更换采样针 | 成都第一骨科医院BC-6800，BC-5390 CRP需要更换采样针 |  | 185 1570 7965 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 | SH-99003306 | #TS000129596 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 成都第一骨科医院 | 306166 | 派工完成 | 2026-01-12 15:59:02 | 2026-01-12 15:59:06 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
乐山市市中区茅桥镇中心卫生院IVD / 凝血仪器 / C3510询问试剂是每更换一盒就要重新定标吗。 | 乐山市市中区茅桥镇中心卫生院IVD / 凝血仪器 / C3510询问试剂是每更换一盒就要重新定标吗。无法提供序列号 客户反馈Fib质控变化较大，且太久无工程师维护，要求工程师现场维护仪器 |  | 138 9066 6135 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | 106-AU-98000144 | #TS000129594 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 乐山市市中区茅桥镇中心卫生院 | 325225 | 派工完成 | 2026-01-12 15:57:33 | 2026-01-12 16:46:56 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 其他
常州金坛儒林陈氏骨科医院有限公司C3100报告单打印设置问题 | 常州金坛儒林陈氏骨科医院有限公司C3100报告单打印设置问题，GD4-32000108 已添加客户微信指导chu li |  | 130 5888 5803 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990006 |  | 苏州分公司 |  | #TS000129589 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 常州金坛儒林陈氏骨科医院有限公司 | 90356940 | 技术支持解决 | 2026-01-12 15:56:16 | 2026-01-12 16:07:19 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一乙
东胜区富兴社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-430（YW-57011915）功能键有9个，有4个事无法点击的。询问是否正常 | 东胜区富兴社区卫生服务中心IVD / 生化 / BS-430（YW-57011915）功能键有9个，有4个事无法点击的。询问是否正常 故障信息：客户反应结果选项里结果趋势等选项是灰色，且质控不能再原有基础上重测。 处理过程：告知客户灰色按钮只有满足条件状态下才可进行选择，且质控不能在原有基础上复测只能重新申请。客户表示不理解要求上升反馈问题。 一线建议： 可协商临床解释客户要求，仪器不满足问题可反应分公司提交相应蓝军计划或协商，已经对客户情绪进行安抚。 【下派理由】： 客户抱怨。 |  | 155 9879 3886 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990051 |  | 内蒙古分公司 | YW-57011915 | #TS000129539 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 东胜区富兴社区卫生服务中心 | 90290827 | 派工完成 | 2026-01-12 15:38:28 | 2026-01-12 16:17:36 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
高州市中医院南院区CX-9000 | 2026-01-12 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码29102043【试剂针R11竖直动作异常，试剂针R11竖直动作异常】,29202000【试剂针R11水平动作异常，试剂针R11水平动作异常】 客户未撕试剂封口膜，已处理，此单zan qie feng bi |  | 191 2073 6813 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 广州分公司 | GC8-37000320 | #TS000129531 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 高州市中医院南院区 | 90222272 | 无需技术支持 | 2026-01-12 15:36:34 | 2026-01-12 15:47:11 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 其他
哈尔滨市南岗区妇幼保健所BS-600报警清洗机构运动错误 | 哈尔滨市南岗区妇幼保健所BS-600报警清洗机构运动错误 【故障现象】： 清洗机构运动错误 【排查过程】：故障无法消除知道客户无法恢复 【故障定位】： 怀疑位置或光耦异常 【一线建议】：怀疑位置或光耦异常 【下派理由】：客户无法操作 |  | 182 4602 4688 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 | YS-96001215 | #TS000129492 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 哈尔滨市南岗区妇幼保健所 | 90097498 | 派工完成 | 2026-01-12 15:23:25 | 2026-01-12 15:32:17 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
济南木棉花门诊部有限公司市中木棉花门诊部C3100样本针撞针，歪了 | 济南木棉花门诊部有限公司市中木棉花门诊部C3100样本针撞针，歪了 18969402468来电催单，致电检验主管冯昌军15666016015跟进。 |  | 189 6940 2468 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990006 |  | 济南分公司 | GD4-45000960 | #TS000129416 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 济南木棉花门诊部有限公司市中木棉花门诊部 | 90372004 | 派工完成 | 2026-01-12 15:06:24 | 2026-01-12 15:06:28 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
泾川县党原镇卫生院BC-30做标本的时间跟电脑上的时间不一样 | 泾川县党原镇卫生院BC-30做标本的时间跟电脑上的时间不一样，UD-99001303 |  | 134 2236 5334 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 |  | #TS000129336 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 泾川县党原镇卫生院 | 90059282 | 技术支持解决 | 2026-01-12 14:47:02 | 2026-01-12 14:59:22 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
新疆伊犁州友谊医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS（DC6-38002738）流水线多装一台机子多次出现断链，无法检测样本 | 新疆伊犁州友谊医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS（DC6-38002738）流水线多装一台机子多次出现断链，无法检测样本 工程师需技术支持 已告知拨打一号通、或者拉群处理 |  | 186 9999 2492 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 | DC6-38002738 | #TS000129303 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 新疆伊犁州友谊医院 | 301414 | 无需技术支持 | 2026-01-12 14:35:53 | 2026-01-12 15:03:19 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
高碑店阳光医院BC-3000Plus白细胞数值不准 | 高碑店阳光医院BC-3000Plus白细胞数值不准，RJ-12107770 |  | 166 3121 7902 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000129289 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 高碑店阳光医院 | 90406837 | 派工完成 | 2026-01-12 14:30:17 | 2026-01-12 14:48:40 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
淄博莲池妇婴医院股份有限公司BS-830S样本针报警 | 淄博莲池妇婴医院股份有限公司BS-830S样本针报警 【故障现象】：D1样本量不足、堵针 【排查过程】：客户反馈工程师清洗样本针后还是频繁报警 需排查具体问题 【故障定位】：请现场检查注射器、堵针三通、夜路管路有无弯折变形 【一线建议】：申请注射器、堵针三通、相关管路备用 【下派理由】：需现场排查 |  | 159 6330 1882 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 济南分公司 | BB7-13000295 | #TS000129280 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 淄博莲池妇婴医院股份有限公司 | 324463 | 派工完成 | 2026-01-12 14:26:32 | 2026-01-12 15:06:25 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
饶河县人民医院咨询BC-6000设备lis ip地址如何更换 | 饶河县人民医院咨询BC-6000设备lis ip地址如何更换 【故障现象】：lis工程师寻问如何通讯仪器 【排查过程】：指导更改IP连接LIS 【处理结果】：确认问题解决 |  | 183 4544 1995 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990009 |  | 黑吉分公司 | TU-8C000353 | #TS000129236 | IVD | 血球 | BC-6000 | [7 empty] | 饶河县人民医院 | 314214 | 技术支持解决 | 2026-01-12 14:10:32 | 2026-01-12 14:36:08 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
重庆天喜普惠诊所有限公司南岸保利观塘诊所 BC-10提示电源故障 | 重庆天喜普惠诊所有限公司南岸保利观塘诊所 BC-10提示电源故障 |  | 185 0237 6616 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 重庆分公司 | UH-25006960 | #TS000129155 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 重庆天喜普惠诊所有限公司南岸保利观塘诊所 | 90209457 | 派工完成 | 2026-01-12 13:33:23 | 2026-01-12 14:30:24 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
阿克陶县人民医院BC-5390 CRP漏水 | BC-5390 CRP漏水，无法提供序列号 【故障现象】：采样针漏液 【排查过程】：指导客户打开面壳观察现象 发现做样本拭子滴液 拭子过滤器脏 【故障定位】：清洗或者更换拭子过滤器 需确认穿刺针状态 【一线建议】：申请拭子、过滤器、穿刺针备用 【下派理由】：漏液需现场处理 老师来电催促，一直没有工程师联系，希望尽快对接，致电服务工程师 备注：客户开始愿意自己动手清洗拭子过滤器 汇报主任后面老师要求下派工单 导致超时30min |  | 177 9908 0525 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 |  | #TS000129101 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 阿克陶县人民医院 | 301372 | 派工完成 | 2026-01-12 12:58:52 | 2026-01-12 14:03:23 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
乌鲁木齐普瑞眼科医院有限责任公司高新区分公司BS-360S需要更换光源灯 | 乌鲁木齐普瑞眼科医院有限责任公司高新区分公司BS-360S需要更换光源灯，BB6-21003255 13699350008来电催单，致电王毅工程师跟进。 |  | 136 9935 0008 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 |  | #TS000129093 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 乌鲁木齐普瑞眼科医院有限责任公司高新区分公司 | 90354545 | 派工完成 | 2026-01-12 12:56:14 | 2026-01-12 12:56:18 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
乌鲁木齐同德中医骨伤医院bc-3000plus，堵孔无法消除， | 乌鲁木齐同德中医骨伤医院bc-3000plus，堵孔无法消除，未提供序列号 |  | 133 1989 9968 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 |  | #TS000129068 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 乌鲁木齐同德中医骨伤医院 | 90058333 | 派工完成 | 2026-01-12 12:43:09 | 2026-01-12 13:27:05 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
北京迈瑞医疗器械有限公司CX-9000 | 2026-01-12 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码27102038【样本针Z向动作异常，样本针动作异常，故障时位置：9】 研发设备，无需处理 |  | 185 6669 7962 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  |  | GC8-5B001279 | #TS000129061 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 北京迈瑞医疗器械有限公司 | 1870 | 无需技术支持 | 2026-01-12 12:40:09 | 2026-01-12 12:44:28 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接
福建省厦门监狱15260217760吴老师反馈BC-5130注射器配件报价太高 | 福建省厦门监狱15260217760吴老师反馈BC-5130注射器配件报价太高，客户告知有自行联系工程师厦门迈辉达医疗器械有限公司 蔡桐（客户无法提供电话）让报价，工程师给出更换价格为8000元，客户表示收费太贵了，对此有疑问，相关工单：407637121 转致电检验主管黄聪利18589020708 |  | 152 6021 7760 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 福州分公司 |  | #TS000128986 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 福建省厦门监狱 | 90156018 | 座席解决 | 2026-01-12 12:04:37 | 2026-01-12 12:04:38 | 59990009 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一乙
福清市第四医院（福清市渔溪镇中心卫生院）C3500结果显示星号 | 福清市第四医院（福清市渔溪镇中心卫生院）C3500结果显示星号 渠道工程师咨询排查方案，建议检查双针出水，加样本试剂坐标，光通量校准等 |  | 178 5006 5780 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990008 |  | 福州分公司 | 106-AG-78000061 | #TS000128955 | IVD | 凝血仪器 | C3500 | [7 empty] | 福清市第四医院（福清市渔溪镇中心卫生院） | 90289297 | 技术支持解决 | 2026-01-12 11:53:06 | 2026-01-12 12:25:04 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
钟祥仁信医院,BC-20询问试剂瓶上面信息 | 钟祥仁信医院,BC-20询问试剂瓶上面信息 |  | 182 7116 9808 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 | UF-2B005346 | #TS000128924 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 钟祥仁信医院 | 90049254 | 技术支持解决 | 2026-01-12 11:44:09 | 2026-01-12 13:28:27 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
南宁市宾阳县博爱医院有限公司IVD / 血球 / BC-5380（RF-52108356）询问是用什么方法学做的检测 | 南宁市宾阳县博爱医院有限公司IVD / 血球 / BC-5380（RF-52108356）询问是用什么方法学做的检测 故障现象】：询问项目对应的方法学【排查过程】：引导客户查看说明书，有具体详情介绍。【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 198 7707 4391 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 南宁分公司 | RF-52108356 | #TS000128921 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 南宁市宾阳县博爱医院有限公司 | 383580 | 技术支持解决 | 2026-01-12 11:42:57 | 2026-01-12 11:46:40 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
阿勒泰地区疾控中心BriCyte E6数值异常 | 阿勒泰地区疾控中心BriCyte E6数值异常 【故障现象】：数值异常【排查过程】： 客户要求工程师现场排查。【一线建议】：现场排查故障。【下派理由】：客户要求工程师现场处理，客户无法自行操作。 |  | 187 4266 6346 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990005 |  | 新疆分公司 | TA-51001253 | #TS000128912 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 阿勒泰地区疾控中心 | 60058224 | 派工完成 | 2026-01-12 11:40:26 | 2026-01-12 11:43:34 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
华中科技大学同济医学院附属梨园医院CL-8000i报警进样区推进机构故障 | 华中科技大学同济医学院附属梨园医院CL-8000i报警进样区推进机构故障 【故障现象】：左提篮进样故障 【排查过程】：指导客户系统恢复重新进样 故障依旧 指导客户优先使用右提篮进样可以做样 【故障定位】：提篮传感器损坏、传感器线材故障 【一线建议】：申请传感器备用 【下派理由】：硬件故障需现场排查 |  | 139 7154 4983 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | BH3-42000715 | #TS000128891 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 华中科技大学同济医学院附属梨园医院 | 311889 | 派工完成 | 2026-01-12 11:33:55 | 2026-01-12 11:46:20 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
成都高新怡禾综合门诊部有限公司BC-5100 CRP真空异常 | 成都高新怡禾综合门诊部有限公司BC-5100 CRP真空异常（UM-1B001930） 【故障现象】：真空异常 【排查过程】：从P3泵入口用注射器推探头液同时阀检测SV26，反复检测SV26阀，对阀管进行清洗 【处理结果】：故障消除 |  | 152 7312 3171 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 |  | #TS000128873 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 成都高新怡禾综合门诊部有限公司 | 90292386 | 派工完成 | 2026-01-12 11:29:03 | 2026-01-12 11:29:04 | 59990003 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
湖州康复医院BC-5380，本底电压异常， | 湖州康复医院BC-5380，本底电压异常，RF-75101735 【故障现象】：HGB本底电压异常 【排查过程】：确认登录账号 指导调整hgb增益 复测样本结果正常 hgb电压无变动 【处理结果】：仪器恢复正常 |  | 187 5601 2628 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 杭州分公司 | RF-75101735 | #TS000128846 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 湖州康复医院 | 60114198 | 技术支持解决 | 2026-01-12 11:20:56 | 2026-01-12 11:28:51 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
酉阳酉好医院IVD / 生化 / BS-220（XJ-61003620）检测结果数值有异常 | 酉阳酉好医院IVD / 生化 / BS-220（XJ-61003620）检测结果数值有异常 【故障现象】：结果异常 【排查过程】：查看定标结果，试剂空白都很高 【故障定位】：光源，反应杯，水 【一线建议】：现场排查光源，反应杯，水 【下派理由】：需现场排查 |  | 173 1842 6098 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 重庆分公司 | XJ-61003620 | #TS000128750 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 酉阳酉好医院 | 60075719 | 派工完成 | 2026-01-12 10:45:36 | 2026-01-12 10:53:06 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
齐齐哈尔市妇幼保健院BC-5180咨询检测方法 | 齐齐哈尔市妇幼保健院BC-5180咨询检测方法，RG-68101384 【故障现象】：客户咨询方法学【排查过程】：告知客户，根据说明书为准。【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 187 0452 0831 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000128698 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 齐齐哈尔市妇幼保健院 | 60107937 | 技术支持解决 | 2026-01-12 10:29:16 | 2026-01-12 10:38:44 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
山西省介休市北关社区卫生服务中心BC-6000打印不出结果 | BC-6000打印不出结果 【故障现象】：LIS弹窗无法传输 【排查过程】：排查通信设置正常，LIS软件问题 【处理结果】：让老师联系LIS工程师处理 |  | 195 8157 2316 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 太原分公司 | TU-08001436 | #TS000128691 | IVD | 血球 | BC-6000 | [7 empty] | 山西省介休市北关社区卫生服务中心 | 60029681 | 技术支持解决 | 2026-01-12 10:24:50 | 2026-01-12 10:33:50 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
昆明市盘龙区金辰社区卫生服务中心BC-5380通道堵 | 昆明市盘龙区金辰社区卫生服务中心BC-5380通道堵 【故障现象】：鞘流通道堵 【排查过程】：无法消除故障 【故障定位】：针，光学，样本准备管路 【一线建议】：带阀，压断管路准用 【下派理由】：需现场排查 |  | 191 8741 9964 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990003 |  | 昆明分公司 | RF-46107998 | #TS000128690 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 昆明市盘龙区金辰社区卫生服务中心 | 90358943 | 派工完成 | 2026-01-12 10:24:12 | 2026-01-12 10:31:48 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
霍邱县人民医院H50过滤器到期咨询如何更换， | 霍邱县人民医院H50过滤器到期咨询如何更换，DC7-2C000348 【故障现象】：客户反馈过滤器如何更换【排查过程】：指导客户查看手册指南，里面有详细介绍。【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 186 5551 6563 |  | 已关闭 | 标准 | ivd服务2组-科海 | yangjizheng@kehai.com |  | 59990002 |  | 合肥分公司 | DC7-2C000348 | #TS000128684 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 霍邱县人民医院 | 315324 | 技术支持解决 | 2026-01-12 10:21:58 | 2026-01-12 10:41:02 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
枣阳市第三人民医院 BS-2800M lis版本与机器不适配 | 枣阳市第三人民医院 BS-2800M lis版本与机器不适配 【故障现象】：TP2 ALB2结果不能传输lis 【排查过程】：二代试剂无法转码 指导客户更改通道号字母特殊符号改成数字 【处理结果】：已添加微信后期更进处理 备注：lis验证耽搁封单时间 |  | 137 9768 6969 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 | JP7-46000605 | #TS000128642 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 枣阳市第三人民医院 | 312049 | 技术支持解决 | 2026-01-12 10:06:27 | 2026-01-12 11:00:53 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
山西省介休市北关社区卫生服务中心BC-6000 lis系统打印不出结果 | 山西省介休市北关社区卫生服务中心BC-6000 lis系统打印不出结果 【故障现象】：打印机无法打印报告 【排查过程】：指导客户重启打印机无法解决检查打印信号线连接正常 指导客户端联系信息科重装驱动 客户反馈进样器卡架子 指导客户擦拭清理微动开关 【处理结果】：进样架恢复可以使用 客户要求先不派工 |  | 195 8157 2316 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 太原分公司 | TU-08001436 | #TS000128639 | IVD | 血球 | BC-6000 | [7 empty] | 山西省介休市北关社区卫生服务中心 | 60029681 | 技术支持解决 | 2026-01-12 10:05:03 | 2026-01-12 10:16:33 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
耒阳西城医院 BC-2600咨询维护问题 | 耒阳西城医院 BC-2600咨询维护问题 |  | 130 0734 8112 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005，59990051 |  | 长沙分公司 | RQ-74121788 | #TS000128634 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 耒阳西城医院 | 60113085 | 技术支持解决 | 2026-01-12 10:03:36 | 2026-01-12 10:03:37 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一丙
（禁用）成都高新怡禾综合门诊部有限公司BC-5100 CRP真空异常 | （禁用）成都高新怡禾综合门诊部有限公司BC-5100 CRP真空异常（UM-1B001930） 客户代码禁用，虚拟号码建单，如需下派请提交至呼叫中心 【故障现象】：真空异常 【排查过程】：从P3泵入口用注射器推探头液同时阀检测SV26，反复检测SV26阀，对阀管进行清洗 【处理结果】：故障消除 工单下派，新建 |  | 152 7312 3171 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #TS000128633 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-01-12 10:03:19 | 2026-01-12 10:58:56 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
晋城市城区西街办事处社区卫生服务中心BC-20S提示溶血剂过期，更换新的溶血剂也会报警 | 晋城市城区西街办事处社区卫生服务中心BC-20S提示溶血剂过期，更换新的溶血剂也会报警 |  | 158 3421 1991 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 太原分公司 | TK-14008863 | #TS000128622 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 晋城市城区西街办事处社区卫生服务中心 | 385308 | 技术支持解决 | 2026-01-12 09:57:58 | 2026-01-12 10:15:31 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
保定市唐县南店头会娟门诊BC-2600升降电机故障，本地异常 | 保定市唐县南店头会娟门诊BC-2600升降电机故障，本地异常 |  | 139 3226 0426 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 石家庄分公司 | RQ-35111161 | #TS000128611 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 保定市唐县南店头会娟门诊 | 90017506 | 派工完成 | 2026-01-12 09:55:08 | 2026-01-12 10:13:13 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-离线 |  | 其他
漠河市人民医院CL-2000i漏液，需要换件 | 漠河市人民医院CL-2000i漏液，需要换件，下派现场工程师 |  | 138 4657 3353 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 | W5-14001454 | #TS000128604 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 漠河市人民医院 | 310614 | 派工完成 | 2026-01-12 09:52:47 | 2026-01-12 09:52:52 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
（急）郑州大学第一附属医院MC-80拨片卡了 | 郑州大学第一附属医院MC-80拨片卡了，需要工程师上门处理 |  | 187 3992 7063 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 郑州分公司 | DC8-46000870 | #TS000128593 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 郑州大学第一附属医院 | 308714 | 派工完成 | 2026-01-12 09:47:48 | 2026-01-12 09:47:51 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三特
襄垣县社区服务中心IVD / 血球 / BC-30S（BH-74002205）稀释液和溶血剂过期询问处理 | 襄垣县社区服务中心IVD / 血球 / BC-30S（BH-74002205）稀释液和溶血剂过期询问处理 |  | 187 3452 6371 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 太原分公司 | TH-74002205 | #TS000128564 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 襄垣县社区服务中心 | 90069875 | 技术支持解决 | 2026-01-12 09:35:52 | 2026-01-12 10:10:20 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
无锡市济康医疗有限公司BS-450提示当前状态不能检测 | BS-450提示当前状态不能检测 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：客户反馈上午样本针轻微碰撞，指导客户调整样本针到清洗位置，系统恢复后正常。【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 155 5597 5780 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 苏州分公司 | YV-95000419 | #TS000128559 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 无锡市济康医疗有限公司 | 90097103 | 技术支持解决 | 2026-01-12 09:33:54 | 2026-01-12 09:47:28 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
绍兴县漓渚镇社区卫生服务中心 - BS-490 | 仪器开着，检测过程中自动断电源，开机键的灯灭了，总开关有电，风扇在转，制冷没问题 绍兴县漓渚镇社区卫生服务中心 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1768181400_44609_501ff7_media_1768181216284.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768181400_44609_501ff7_media_1768181216284.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Dsv28nI7SZaefPAVwPZPD6CrmfM%3D |  | 151 5758 6885 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 杭州分公司 | YN-64000254 | #TS000128550 | IVD | 生化 | BS-490 | [7 empty] | 绍兴县漓渚镇社区卫生服务中心 | 60034014 | 派工完成 | 2026-01-12 09:29:58 | 2026-01-12 09:43:46 | 59990008 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
景洪生殖健康专科门诊部BC-2600本底异常，血红蛋白故障 | RQ-79122958 BC-2600本底异常，血红蛋白故障， 故障无法消除，麻烦下派 15825099559来电催单，转rso解禁代码 |  | 158 2509 9559 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 昆明分公司 |  | #TS000128518 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 景洪生殖健康专科门诊部 | 90008603 | 派工完成 | 2026-01-12 09:16:29 | 2026-01-12 10:35:59 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
陕西省荣誉军人康复医院BC-5390 CRP报警采样针动作异常 | 陕西省荣誉军人康复医院BC-5390 CRP报警采样针动作异常 【故障现象】：客户描述做样本报警样本针动作异常，可以消除【排查过程】：指导客户打开前盖，擦拭光耦，做样本后故障依旧。【故障定位】： 排查光耦问题。【一线建议】： 光耦，采样组件。【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 133 2533 6465 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 西安分公司 | ST-03003499 | #TS000128509 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 陕西省荣誉军人康复医院 | 305231 | 派工完成 | 2026-01-12 09:11:08 | 2026-01-12 09:44:20 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
耒阳西城医院IVD / 血球 / BC-2600（RQ-74121788） 系统提示要清洗试纸，询问操作方法 | 耒阳西城医院IVD / 血球 / BC-2600（RQ-74121788） 系统提示要清洗试纸，询问操作方法 |  | 130 0734 8112 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | RQ-74121788 | #TS000128499 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 耒阳西城医院 | 60113085 | 技术支持解决 | 2026-01-12 09:08:02 | 2026-01-12 09:16:02 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 一丙
宁晋县供销社职工医院C3510指控失控 | 宁晋县供销社职工医院C3510指控失控，无法提供序列号 仪器反馈没使用多久质控有偏差，已指导客户处理，跟进几天质控数据 |  | 151 9491 8340 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000128482 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 宁晋县供销社职工医院 | 60039745 | 技术支持解决 | 2026-01-12 08:57:12 | 2026-01-12 09:19:21 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一乙
沧州市献县淮镇中心卫生院 - BC-5130 | 提示稀释液，实际有。还报一个本底异常 沧州市献县淮镇中心卫生院 医学装备科 【故障现象】： 管路无稀释液【排查过程】： 排查发现稀释液瓶盖组件接头破损，无法正常吸稀释液。【故障定位】： 稀释液瓶盖组件接头损坏。【一线建议】： 稀释液瓶盖组件。【下派理由】： 需现场更换配件，客户无法自行操作 附件: open_api/tid44609/1768178783_44609_754e3f_media_1768178758293.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768178783_44609_754e3f_media_1768178758293.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=TtljqnPBJwXP1ZwLkof3swtv%2F8A%3D open_api/tid44609/1768178784_44609_42528f_media_1768178763654.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768178784_44609_42528f_media_1768178763654.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=VC6I9OQ%2B12U0i8PXNuS3wHMhJBc%3D open_api/tid44609/1768178784_44609_b05929_media_1768178778505.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768178784_44609_b05929_media_1768178778505.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=OAHvcRJqyXpJdvz62R%2FQR4qZlE4%3D |  | 138 3171 6528 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | TR-19006096 | #TS000128470 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 沧州市献县淮镇中心卫生院 | 90023372 | 派工完成 | 2026-01-12 08:46:22 | 2026-01-12 09:00:22 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
天长市秦栏中心卫生院BC-5000报警液体压力超载 | 天长市秦栏中心卫生院BC-5000报警液体压力超载 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机 【处理结果】：重新开机正常 |  | 183 5506 4678 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  | 合肥分公司 | SS-96006269 | #TS000128464 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 天长市秦栏中心卫生院 | 384171 | 技术支持解决 | 2026-01-12 08:41:25 | 2026-01-12 09:02:46 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
榆林市榆阳区阳光医院BC-11溶血剂条码过期 | BC-11溶血剂条码过期 |  | 191 9123 1893 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 西安分公司 | UJ-27000636 | #TS000128462 | IVD | 血球 | BC-11 | [7 empty] | 榆林市榆阳区阳光医院 | 370048 | 技术支持解决 | 2026-01-12 08:41:10 | 2026-01-12 08:57:36 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
潮州市润心医疗有限公司妇科诊所BC-5000每次都是提示新的授权码 | 潮州市润心医疗有限公司妇科诊所BC-5000每次都是提示新的授权码 【故障现象】：迈瑞工作站注册以后重启电脑需重新注册 【排查过程】：客户更换电脑以后出现的情况 【故障定位】：电脑系统、网卡原因导致、 【一线建议】：引导老师更换网卡、重装系统、或者更换电脑 【下派理由】：需现场沟通处理 |  | 159 9237 0240 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 | SS-35010518 | #TS000128460 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 潮州市润心医疗有限公司妇科诊所 | 90347873 | 派工完成 | 2026-01-12 08:39:37 | 2026-01-12 08:59:01 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
保定市莲池区妇幼保健院BC-5180 CRP质控递增不上去 | 保定市莲池区妇幼保健院BC-5180 CRP质控递增不上去 【故障现象】：BC-5180 CRP质控数据已满，不会删除之前数据【排查过程】：在质控界面，选中要删除的历史质控文件，删除，再把新的质控数据填写到删除位置的文件夹中。【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 156 0328 0363 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 | SU-97003696 | #TS000128453 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 保定市莲池区妇幼保健院 | 60113833 | 技术支持解决 | 2026-01-12 08:32:47 | 2026-01-12 08:45:52 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
寻乌县长宁镇城西社区卫生服务站 - BC-5120 | 激光器电路控制板烧了 寻乌县长宁镇城西社区卫生服务站 全科医疗科 附件: open_api/tid44609/1768177377_44609_b82b8f_media_1768177359633.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768177377_44609_b82b8f_media_1768177359633.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=DbJ2Cz6n5FiZXnucAuNgKOmvdFo%3D open_api/tid44609/1768177377_44609_49ee51_media_1768177359635.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768177377_44609_49ee51_media_1768177359635.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=85%2FZ2TS4i4xagymcrK24Jz7Ucvg%3D open_api/tid44609/1768177377_44609_ae51df_media_1768177359636.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768177377_44609_ae51df_media_1768177359636.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=LG1FrDZpYvGWTG6pcgpa%2Ft%2Bsutc%3D open_api/tid44609/1768177378_44609_fbd625_media_1768177359636.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768177378_44609_fbd625_media_1768177359636.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=FCQD%2Bwm1sSo9NsfhG6hF2mYwHpA%3D open_api/tid44609/1768177378_44609_dfeeff_media_1768177359636.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768177378_44609_dfeeff_media_1768177359636.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=8LZooU7dIcBqlJth4Al1aoJ5JZU%3D open_api/tid44609/1768177379_44609_f9496c_media_1768177359637.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768177379_44609_f9496c_media_1768177359637.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=%2F9%2FzuDA9jgF8e5zkkxYfx7GMIpc%3D open_api/tid44609/1768177379_44609_e6ad77_media_1768177359637.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768177379_44609_e6ad77_media_1768177359637.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=moAm1ctfD%2FU%2FZFdJR8BVDlAY4MI%3D open_api/tid44609/1768177379_44609_cb0ce2_media_1768177359637.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768177379_44609_cb0ce2_media_1768177359637.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=gYpRC9G8Buht1nHXbX75sQQypWY%3D open_api/tid44609/1768177380_44609_96a72d_media_1768177359638.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768177380_44609_96a72d_media_1768177359638.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=URbfGiknJ%2BiYn9eE1cjHiaEGY%2FI%3D |  | 139 7077 4009 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 南昌分公司 | TQ-8C001560 | #TS000128447 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 寻乌县长宁镇城西社区卫生服务站 | 90007361 | 派工完成 | 2026-01-12 08:22:55 | 2026-01-12 09:43:03 | 59990008 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
（急）淄博市淄川区医院BC-7500[NR] CS咨询怎么定标嗯嗯，那你 故障现象:仪器提示 CRP定标。 排查思路:联系老师，确认定标液定标架是否都有 处理结果:加微信视频指导老师定标。 | 淄博市淄川区医院BC-7500[NR] CS咨询怎么定标 【故障现象】：咨询如何定标crp 【排查过程】：加微信视频指导老师定标 【处理结果】：定标成功 |  | 151 5333 2388 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990008 |  | 济南分公司 | DC6-36002523 | #TS000128444 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 淄博市淄川区医院 | 304241 | 技术支持解决 | 2026-01-12 08:21:35 | 2026-01-12 08:43:36 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
莒南县人民医院 - BC-5180 CRP | BC-5180 CRP设备每做5个标本后出院血红蛋白偏低问题，无报警。管路冲洗无效。 莒南县人民医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1768176419_44609_57d6c0_media_1768176377350.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768176419_44609_57d6c0_media_1768176377350.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=cvTbKKkyx8w599pQ96%2Bycd2BoGE%3D |  | 152 5355 8197 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 青岛分公司 | SU-9C004068 | #TS000128433 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 莒南县人民医院 | 300691 | 派工完成 | 2026-01-12 08:06:57 | 2026-01-12 09:43:27 | 59990008 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
梧州市工人医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000仪器报样品增堵 | 梧州市工人医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000仪器报样品增堵，已下派工单至50239987 黎锦涛，工程师没有接通电话，转渠道主管杨健没接通，转至检验主管姚春全跟进处理 |  | 191 7210 0694 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 南宁分公司 | GC8-43000527 | #TS000128410 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 梧州市工人医院 | 302314 | 派工完成 | 2026-01-12 04:16:40 | 2026-01-12 04:16:44 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
三门峡市中医院IVD / 生化 / MT 8000（MT 8000 System）前处理系统不工作 | 三门峡市中医院IVD / 生化 / MT 8000（MT 8000 System）前处理系统不工作 已联系工程师s100041382 王章轩，系统派错，已转郑州渠道主管邢振启跟进支持 |  | 135 2586 7156 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 郑州分公司 | BM9-49000242 | #TS000128406 | IVD | 生化 | MT 8000 | [7 empty] | 三门峡市中医院 | 309128 | 派工完成 | 2026-01-12 00:41:54 | 2026-01-12 00:41:58 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
西藏中国人民解放军32160部队BS-830需要安装试剂指导 | 西藏中国人民解放军32160部队BS-830需要安装试剂指导 再次来电，现在能再次对接技术工程师 【故障现象】：设备安装后未启用，未上试剂，需要要启用。 【故障定位】： 设备装机后未启用，未上试剂，未培训。且报警外置排水模块异常【一线建议】： 进行装机流程，升重刷下位机【下派理由】：客户无法自行操作。 18589173576客户来电催单，需要工程师尽快联系，已致电王皓跟进 |  | 185 8917 3576 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003，59990005 |  | 新疆分公司 | BA6-3A003949 | #TS000128195 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆奎屯市69356部队医院 | 317466 | 派工完成 | 2026-01-11 16:52:56 | 2026-01-11 16:52:57 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
镇江润州区黎明社区卫生服务中心咨询CL-2000I水渍报警，灯泡清理如何操作 | 镇江润州区黎明社区卫生服务中心咨询BS-800水质报警，更换灯泡如何操作 【故障现象】：客户咨询如何更换光源灯，如何查看进水水质【排查过程】：引导客户操作更换光源灯，告知如何查看进水水质【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 158 9635 8318 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990009 |  | 南京分公司 | XE-05001969 | #TS000128153 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 镇江润州区黎明社区卫生服务中心 | 60054283 | 技术支持解决 | 2026-01-11 16:01:01 | 2026-01-11 16:15:58 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
南昌市贵美人医疗美容门诊部有限公司 - BC-20真空压力异常 | 真空压力异常 南昌市贵美人医疗美容门诊部有限公司 医学检验科 |  | 151 0708 8803 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin，59990003 |  | 南昌分公司 | UF-94000676 | #TS000128150 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 南昌市贵美人医疗美容门诊部有限公司 | 90095349 | 派工完成 | 2026-01-11 15:53:50 | 2026-01-11 15:53:50 | 59990003 | 009_一键报修申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
武汉万海细胞生物科技有限公司BC-1800报WBC堵孔 | 武汉万海细胞生物科技有限公司BC-1800报WBC堵孔 技术：可关单 |  | 199 8688 1479 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 武汉分公司 | RK-69106547 | #TS000128149 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 武汉万海细胞生物科技有限公司 | 90045221 | 座席解决 | 2026-01-11 15:52:33 | 2026-01-11 16:36:37 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-离线 |  | 其他
广西北海市曙光男科医院BC-2600数值偏高 | 广西北海市曙光男科医院BC-2600数值偏高，无法提供序列号 |  | 139 7890 9209 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 南宁分公司 |  | #TS000128140 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 广西北海市曙光男科医院 | 90042931 | 派工完成 | 2026-01-11 15:44:23 | 2026-01-11 15:44:26 | 59990008 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 二乙
商丘市睢县平岗乡卫生院BS-1000M如何增加项目 | 商丘市睢县平岗乡卫生院BS-1000M如何增加项目 15518656182客户来电催单，需要工程师尽快联系，转科海佟建阳 【故障现象】： 客户需要添加新项目【排查过程】： 需要添加新的项目【故障定位】：加新的项目【一线建议】：加新的项目【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 155 1865 6182 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 | FU5-56001173 | #TS000128133 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 商丘市睢县平岗乡卫生院 | 371031 | 派工完成 | 2026-01-11 15:41:13 | 2026-01-11 15:54:14 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
元医(杭州)科技有限公司18190477620袁老师反馈CL-1200I底部吸入了气泡，会自动卸载无法做样本 | 元医(杭州)科技有限公司18190477620袁老师反馈CL-1200I底部吸入了气泡，会自动卸载无法做样本，序列号：W7-32004868，外部虚拟客户建单，如需下派，请提交呼叫中心 【故障现象】：底物吸入气泡【排查过程】：客户新装载底物时未撕去底物铝模，指导客户撕去并进行底物灌注【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 181 9047 7620 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #TS000128108 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-01-11 15:26:43 | 2026-01-11 15:59:06 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
阿克苏地区中医医院CX-9000无法识别条码 | 阿克苏地区中医医院CX-9000无法识别条码 |  | 151 9377 6954 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 | GC8-53000981 | #TS000128102 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 阿克苏地区中医医院 | 301498 | 技术支持解决 | 2026-01-11 15:20:16 | 2026-01-11 15:59:00 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
闽清县云龙卫生院咨询BS-430电源如何关机 | 闽清县云龙卫生院咨询BS-430电源如何关机，客户无法提供序列号 【故障现象】：客户咨询如何关闭UPS UPS异响【排查过程】：告知UPS异响可能为尘土或本身问题导致，如要除尘设备和仪器要关机后操作，且指导客户联系UPS厂家确定问题【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 136 7506 2085 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990009 |  | 福州分公司 |  | #TS000128081 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 闽清县云龙卫生院 | 100323 | 技术支持解决 | 2026-01-11 15:02:48 | 2026-01-11 15:10:25 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
祁阳县黎家坪镇卫生院IVD / 凝血仪器 / C3100电脑硬盘坏了，重装系统版本需要什么资质 | 祁阳县黎家坪镇卫生院IVD / 凝血仪器 / C3100电脑硬盘坏了，重装系统版本需要什么资质 |  | 130 3746 5784 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 |  | #TS000127985 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 祁阳县黎家坪镇卫生院 | 371903 | 技术支持解决 | 2026-01-11 13:40:01 | 2026-01-11 13:44:12 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一乙
南漳县薛坪镇中心卫生院BS-1160M反馈LIS传输有问题 | 南漳县薛坪镇中心卫生院BS-1160M反馈LIS传输有问题 【故障现象】： 客户反应设备通讯lis通讯数据格式不对【排查过程】： 客户反应通讯设置相关设置正常但通讯结果传输不到LIS【故障定位】： 客户反应该机器同一批次招标的附近卫生院也是同样问题，且LIS工程师反应设备工程师提供的协议与试剂通讯格式不符【一线建议】： 批量lis故障优先排查是否LIS问题，检查通讯协议是否正确【下派理由】： 客户无法自行操作。 |  | 187 7152 0187 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | FU7-56000093 | #TS000127952 | IVD | 生化 | BS-1160M | [7 empty] | 南漳县薛坪镇中心卫生院 | 371295 | 派工完成 | 2026-01-11 13:01:37 | 2026-01-11 13:12:23 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
南涧县公朗镇中心卫生院BS-830设备做标本时水箱无法进水 | 南涧县公朗镇中心卫生院BS-830设备做标本时水箱无法进水 【故障现象】： 仪器报警水箱空，无法进水【排查过程】： 水机客户反应水机正常开关已打开，有时将水箱浮子提起后水箱会进水，但现在不能行了。【故障定位】： 水箱浮子，进水开关，进水过滤器，水机【一线建议】： 优先排查水机及管路问题。 水箱浮子，进水开关，进水过滤器【下派理由】： 客户无法自行操作。 老师来电，水箱无法进水问题自行好了，现在是样本针垂直运动错误，致电服务工程师联系对接 老师再次来电催促，有病人在等，希望工程师尽快联系，再次对接工程师 |  | 182 8722 3418 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 | BA6-3C004041 | #TS000127922 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 南涧县公朗镇中心卫生院 | 90251734 | 派工完成 | 2026-01-11 12:34:48 | 2026-01-11 12:42:32 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
广西北海市曙光男科医院BC-2600数值偏高 | 广西北海市曙光男科医院BC-2600数值偏高，无法提供序列号 此单超时，已重新创建工单下派 |  | 139 7890 9209 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 南宁分公司 |  | #TS000127914 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 广西北海市曙光男科医院 | 90042931 | 座席解决 | 2026-01-11 12:25:15 | 2026-01-11 15:44:51 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
南昌市贵美人医疗美容门诊部有限公司 - BC-20 | 真空压力异常 南昌市贵美人医疗美容门诊部有限公司 医学检验科 工单超时新建 |  | 151 0708 8803 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 南昌分公司 | UF-94000676 | #TS000127913 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 南昌市贵美人医疗美容门诊部有限公司 | 90095349 | 座席解决 | 2026-01-11 12:23:58 | 2026-01-11 15:53:16 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
澄城县医院BS-2000注射器运动错误 | 澄城县医院BS-2000注射器运动错误 【故障现象】： S注射运动错误无法回到初始位【排查过程】：客户反应可进行模块恢复但做几个样本后依旧报警【故障定位】：注射器组件【一线建议】： 可尝试更换注射器物件，或观察是否注射器本身卡滞或者控制板卡等【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 136 4913 3108 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990009 |  | 西安分公司 | BG5-12000544 | #TS000127833 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 澄城县医院 | 305214 | 派工完成 | 2026-01-11 10:51:51 | 2026-01-11 11:01:00 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 | P1 IVD VIP1 | 二甲
永州市道县蚣坝镇卫生院BS-460报警，运动时发生碰撞 | 永州市道县蚣坝镇卫生院BS-460报警，运动时发生碰撞 【故障现象】： 清洗机构运动碰撞【排查过程】： 系统恢复无法消除【故障定位】： 清洗机构光耦 或位置【一线建议】： 检查清洗机构光耦及位置。【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作 |  | 193 1037 9794 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 | YU-25001695 | #TS000127830 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 永州市道县蚣坝镇卫生院 | 318609 | 派工完成 | 2026-01-11 10:47:52 | 2026-01-11 10:52:35 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一丙
南充市顺庆区芦溪镇中心卫生院BC-5100需要试剂条码 | 南充市顺庆区芦溪镇中心卫生院BC-5100需要试剂条码 【故障现象】：LEO2 试剂过期【排查过程】：告示客户线上无法提供，联系试剂供货商【处理结果】：客户同意认可 确认问题解决。 |  | 131 1829 7951 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 | UM-04001228 | #TS000127808 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 南充市顺庆区芦溪镇中心卫生院 | 60028992 | 技术支持解决 | 2026-01-11 10:20:16 | 2026-01-11 10:25:29 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
北京大学第一医院 - BC-6800PLUS | 不能消除故障 北京大学第一医院 医学检验科 10：13第一次拨打未接通 10：22第二次拨打未接通 10：29第三次拨打未接通 【故障现象】： 穿刺机构动作异常 ，进样机构被遮挡【排查过程】： 客户电话未接通【故障定位】：穿刺机构，进样机构【一线建议】： 观察是否未关联故障，是否为穿刺机构动作异常后导致进样机构被遮挡。【下派理由】： 客户电话未接通 附件: open_api/tid44609/1768097203_44609_ab485d_media_1768097176591.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768097203_44609_ab485d_media_1768097176591.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=FeIwOOcNvWLyIRJyBDtWPrU22Co%3D |  | 152 0128 6475 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 北京分公司 | UC-39003262 | #TS000127804 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 北京大学第一医院 | 371200 | 派工完成 | 2026-01-11 10:06:40 | 2026-01-11 10:36:04 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 | P2 IVD VIP2 | 三特
京华彬健康管理有限公司BS-300无法关机 | 京华彬健康管理有限公司BS-300无法关机 （客户要求下午联系） 故障现象】： 无法关机，提示关机失败，小车正在运作，抓杯手运动错误【排查过程】： 指导客户恢复后 ，仍然无法关机【故障定位】： 可能关联故障，优先检查是否是抓杯手导致无法关机【一线建议】： 线上电话指导客户不方便观察，检查抓手是否卡滞，先确定是否客户操作问题。【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。 |  | 134 3931 9891 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990003 |  | 北京分公司 | AO-13101270 | #TS000127788 | IVD | 生化 | BS-300 | [7 empty] | 北京华彬健康管理有限公司 | 90022453 | 派工完成 | 2026-01-11 09:30:02 | 2026-01-11 09:52:04 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
郑州植想来口腔医院有限公司BC-20本底电压异常 | 郑州植想来口腔医院有限公司BC-20本底电压异常 19068596134来电催单，已反馈南京贝登 靳鹏云 18602504793跟进。 19068596134来电催单，客户要求1点之前回电，已致电王皓跟进。 |  | 190 6859 6134 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 郑州分公司 | UF-9A002304 | #TS000127787 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 郑州植想来口腔医院有限公司 | 90270954 | 派工完成 | 2026-01-11 09:30:02 | 2026-01-11 11:12:16 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
临清市人民医院CRP-M100轨道连接不上 | 临清市人民医院CRP-M100轨道连接不上 （有等待客户开机复位10分分） 【故障现象】：轨道卡架子，客户反应取出后轨道无法复位【排查过程】：指导客户长按复位按钮无法消除，指导客户重启轨道后故障解决【处理结果】 报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 199 6355 9575 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 济南分公司 | TPA86000214 | #TS000127782 | IVD | 血球 | CRP-M100 | [7 empty] | 临清市人民医院 | 300746 | 技术支持解决 | 2026-01-11 09:16:37 | 2026-01-11 09:54:12 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
保定市唐县南店头会娟门诊BC-2600升降电机故障 | 保定市唐县南店头会娟门诊BC-2600升降电机故障 孙泽：工单需下派 |  | 139 3226 0426 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 石家庄分公司 | RQ-35111161 | #TS000127778 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 保定市唐县南店头会娟门诊 | 90017506 | 派工完成 | 2026-01-11 09:11:46 | 2026-01-11 09:25:20 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
宁乡市妇幼保健院EXC810有个项目检测不出来，显示有干扰 | 宁乡市妇幼保健院EXC810有个项目检测不出来，显示有干扰 |  | 153 6407 6273 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 |  | #TS000127777 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 宁乡市妇幼保健院 | 102391 | 派工完成 | 2026-01-11 09:08:55 | 2026-01-11 09:12:30 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二乙
唐山仲德医院有限公司BC-5380报警有气泡 | 唐山仲德医院有限公司BC-5380报警有气泡 故障现象】：LH LEO 未更换【排查过程】：询问客户有没有更换新试剂，客户告知更换但是未点击消除，指导客户消除故障。【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 031 5885 5088 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 | RF-37107453 | #TS000127770 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 唐山仲德医院有限公司 | 90344461 | 技术支持解决 | 2026-01-11 08:58:39 | 2026-01-11 09:13:00 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
天津佳粮全民健康管理有限公司IVD / 血球 / BC-5385 CRP提示leoe溶血剂条码过期 | 天津佳粮全民健康管理有限公司IVD / 血球 / BC-5385 CRP提示leoe溶血剂条码过期 【故障现象】： BC-5385 CRP提示leoe溶血剂条码过期 【排查过程】：条码过期需要重新更换新试剂，扫条码。 【故障定位】： 客户联系供货商自行处理。。 【一线建议】： 客户联系供货商自行处理。。 【下派理由】：客户需要当地工程师联系。 |  | 130 7221 7536 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 天津分公司 |  | #TS000127764 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 天津佳粮全民健康管理有限公司 | 90388893 | 派工完成 | 2026-01-11 08:48:36 | 2026-01-11 09:10:10 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
宾阳县中医医院CL-6000i | 2026-01-11 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【Cl6000i：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：分杯盘】 技术：直接下派 |  | 180 7650 9561 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 南宁分公司 | BB3-89000196 | #TS000127763 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 宾阳县中医医院 | 302225 | 派工完成 | 2026-01-11 08:40:35 | 2026-01-11 09:55:01 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二乙
枞阳县中医院CL-6000i | 2026-01-11 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14004【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 何毅：远程单子请直接下派 |  | 139 7981 5565 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 合肥分公司 | BB3-1C002461 | #TS000127752 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 枞阳县中医院 | 310904 | 派工完成 | 2026-01-11 08:17:35 | 2026-01-11 08:31:26 | 59990003 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
深圳市龙岗区第二人民医院IVD / 血球 / TM-1000仪器一直提醒重启，重启之后还是无法使用 | 深圳市龙岗区第二人民医院IVD / 血球 / TM-1000仪器一直提醒重启，重启之后还是无法使用 已致电50263568 王涛工程师，但电话无法接通，已转渠道主管鲁骁未接听，现已转至检验主管丁晗跟进 |  | 134 2099 9036 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 深圳分公司 | DJ7-54000076 | #TS000127738 | IVD | 血球 | TM-1000 | [7 empty] | 深圳市龙岗区第二人民医院 | 306610 | 派工完成 | 2026-01-11 07:38:51 | 2026-01-11 07:38:56 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
桂林医科大学第一附属医院 - SC-120 | 如图所示 桂林医科大学第一附属医院 医学检验科 客户电话未接通，二次回拨客户电话已关机，确认客户电话打不通，下派工单。 【故障现象】：0*00000816 染色工位1阻挡机构初始化脱离光耦失败【排查过程】：客户电话无法接通 附件: open_api/tid44609/1768087592_44609_edf7b0_media_1768087575936.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768087592_44609_edf7b0_media_1768087575936.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=%2FsEWbjmrrIBRhNeJsHXbqQUsk7c%3D |  | 186 7732 6536 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 南宁分公司 | SW-48001862 | #TS000127736 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 桂林医科大学第一附属医院 | 302270 | 派工完成 | 2026-01-11 07:26:30 | 2026-01-11 09:21:04 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
广东省人民医院南海医院 - BC-5310 CRP | 清除故障后，报警仍然存在 广东省人民医院南海医院 医学检验科 客户要求等待30分钟，报修客户电话已下班，提供科室电话。科室老师反应现在不方便操作稍后会自行联系代理商工程师 附件: open_api/tid44609/1768085407_44609_613398_media_1768085379670.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768085407_44609_613398_media_1768085379670.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=enciynpasMuCOpU7fRJJpkHuWMY%3D |  | 158 1800 6983 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 广州分公司 | UL-9B000494 | #TS000127725 | IVD | 血球 | BC-5310 CRP | [7 empty] | 广东省人民医院南海医院 | 368059 | 无需技术支持 | 2026-01-11 06:50:05 | 2026-01-11 09:46:19 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三丙
首都医科大学附属北京友谊医院通州院区IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS乳胶试剂显示不足，采样组件异常 | 首都医科大学附属北京友谊医院通州院区IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS乳胶试剂显示不足，采样组件异常 转工程师s100052833 李佳明，李工称友谊医科院区不归公司管理，需要联系转派，已联系渠道主管张发跟进 |  | 158 1132 8120 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 北京分公司 | DC6-44003849 | #TS000127719 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 首都医科大学附属北京友谊医院通州院区 | 305992 | 派工完成 | 2026-01-11 01:53:14 | 2026-01-11 01:53:18 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
岳阳市中心医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS想咨询怎么更换染色液 | 岳阳市中心医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS想咨询怎么更换染色液 转工程师s100004600 朱荣贵跟进 老师二次来电催促工程师，工程师称工单没看见联系方式，已告知 |  | 151 1104 7940 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 长沙分公司 | DC6-2B001696 | #TS000127718 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 岳阳市中心医院 | 309812 | 派工完成 | 2026-01-11 01:40:10 | 2026-01-11 01:40:14 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
万源市中医院 - CX-9000 | 电脑不能开机 万源市中医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1768046147_44609_ad1f01_media_1768046133630.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768046147_44609_ad1f01_media_1768046133630.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=NDSJhrdRsIAQ4iIFElzz7ESHrsY%3D |  | 152 8182 4139 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | GC8-32000183 | #TS000127573 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 万源市中医院 | 306562 | 技术支持解决 | 2026-01-10 19:55:45 | 2026-01-10 20:00:47 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
囊谦县土尕利民诊所BC-20结果不准确 | BC-20结果不准确 ，18297066368 |  | 152 0806 0568 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 兰州分公司 | UF-0B003179 | #TS000127516 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 囊谦县土尕利民诊所 | 90406411 | 技术支持解决 | 2026-01-10 17:58:03 | 2026-01-11 11:35:48 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
安庆市岳西县响肠镇卫生院bc-20s，咨询设备如何修改ip地址 | 安庆市岳西县响肠镇卫生院bc-20s，咨询设备如何修改ip地址，未提供序列号 贝登-孙泽已处理麻烦关单 |  | 157 2108 9525 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 合肥分公司 |  | #TS000127475 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 安庆市岳西县响肠镇卫生院 | 376004 | 座席解决 | 2026-01-10 17:05:48 | 2026-01-10 17:28:21 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
西藏中国人民解放军32160部队BS-830需要安装试剂指导 | 西藏中国人民解放军32160部队BS-830需要安装试剂指导 【故障现象】：需要增加项目 【排查过程】：指导客户新增项目、导参数、上试剂、校准设置、质控设置 【处理结果】：新项目添加成功可正常测试 |  | 185 8917 3576 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 |  | #TS000127448 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 西藏中国人民解放军32160部队 | 90346776 | 技术支持解决 | 2026-01-10 16:37:16 | 2026-01-10 16:41:58 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
湖南省怀化市会同县肖家乡卫生院BC-20血红蛋白本底异常 | BC-20血红蛋白本底异常 |  | 199 1852 9937 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | UF-97001359 | #TS000127446 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 湖南省怀化市会同县肖家乡卫生院 | 368954 | 派工完成 | 2026-01-10 16:29:33 | 2026-01-10 16:29:37 | 59990010 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 一乙
贵州蓝奥医疗美容门诊BC-30s数值不准， | 贵州蓝奥医疗美容门诊BC-30s数值不准，TH-84004682，符老师17584709360 贝登-孙泽已处理麻烦关单 |  | 175 8470 9360 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000127388 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 贵州蓝奥医疗美容门诊 | 90406825 | 座席解决 | 2026-01-10 15:45:29 | 2026-01-10 17:27:46 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
番禺区沙湾人民医院BC-7500[NR] CS质控不好，咨询是否需要维护探头 | 番禺区沙湾人民医院BC-7500[NR] CS质控不好，咨询是否需要维护探头 【故障现象】：wbc分类异常 【排查过程】：指导客户检查溶血剂、浸泡流动室 【处理结果】：浸泡后恢复正常 备注：接通电话老师表示经费有限需回拨电话 导致通话不足一分钟 指导客户浸泡等待较长导致超时30分钟 |  | 189 2219 8196 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 广州分公司 | DC6-1C000312 | #TS000127340 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 番禺区沙湾人民医院 | 60027966 | 技术支持解决 | 2026-01-10 14:56:54 | 2026-01-10 15:43:42 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
黄海造船有限公司 - C3510 | 夹爪抓杯故障 黄海造船有限公司 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1768020186_44609_b40eb8_media_1768020173005.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768020186_44609_b40eb8_media_1768020173005.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=epob8NZK7cSXLmVmUxEbbf7VAFI%3D |  | 175 0895 4125 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 青岛分公司 | 106-AU-9B000183 | #TS000127234 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 黄海造船有限公司 | 60133798 | 无需技术支持 | 2026-01-10 12:43:05 | 2026-01-10 16:24:24 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
黄海造船有限公司 - C3510 | 部分项目如APTT，夹爪掉杯故障 黄海造船有限公司 医学检验科 唐珂珂：硬件故障，需要上门维修，目前医疗船还没靠港口，跟老师协调好了，回港的的时候再报工现场维修，改状态无需技术支持 附件: open_api/tid44609/1768020131_44609_68f458_media_1768020095276.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768020131_44609_68f458_media_1768020095276.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=GMPpSEv9eotJhA2VzVBHD39GW0I%3D open_api/tid44609/1768020132_44609_3e10bd_media_1768020104916.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768020132_44609_3e10bd_media_1768020104916.jpg?Expires=1780542633&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ggLNElh56ZTORd3I6iiqsS%2FzuGk%3D |  | 175 0895 4125 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 青岛分公司 | 106-AU-9B000183 | #TS000127233 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 黄海造船有限公司 | 60133798 | 无需技术支持 | 2026-01-10 12:42:09 | 2026-01-11 08:51:13 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
东兰县人民医院CL-6000i | 2026-01-10 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01026【M1：样本针加样注射器运动错误】 |  | 180 7784 3379 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | admin |  | 南宁分公司 | BB3-07001648 | #TS000127232 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 东兰县人民医院 | 103916 | 派工完成 | 2026-01-10 12:42:07 | 2026-01-10 17:08:07 | 59990002 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
慈利县人民医院ExC810质控失控 | 慈利县人民医院ExC810质控失控，106-BB-04000129，杨老师13974448047 |  | 139 7444 8047 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 | 106-BB-04000129 | #TS000127224 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 慈利县人民医院 | 309868 | 派工完成 | 2026-01-10 12:35:18 | 2026-01-10 12:53:22 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗川井中心卫生院BC-10预热池温度过低，试剂过期 | UH-46013340 BC-10预热池温度过低，试剂过期 2026-1-10 14:01:37：贝登-孙泽：设备漏液，要工程师上门处理，麻烦下派 |  | 151 4884 0880 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000127202 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗川井中心卫生院 | 384176 | 派工完成 | 2026-01-10 12:15:42 | 2026-01-10 14:01:56 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
三亚海棠区圣桥中西医门诊部BS-350S激光扫不上码 | BS-350S激光扫不上码 【故障现象】：试剂扫不上码 【排查过程】：之前试剂锅有进水 【处理结果】：建议调整排水管路，清理排水孔，擦拭扫描头。老师要求不派工调整后观察使用 |  | 137 9068 9881 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990010 |  | 海南分公司 | BB5-2C000169 | #TS000127193 | IVD | 生化 | BS-350S | [7 empty] | 三亚海棠区圣桥中西医门诊部 | 90336168 | 技术支持解决 | 2026-01-10 12:04:17 | 2026-01-10 12:29:38 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
阳谷县侨润街道社区卫生服务中心BC-760[R] CS废液满，无法消除 | BC-760[R] CS废液满，无法消除，无法提 【故障现象】：废液满 【排查过程】：指导客户检查传感器接口 冲洗传感器下端浮球 【故障定位】：检查线材、更换废液传感器 【一线建议】：申请废液传感器备用 【下派理由】：硬件故障需现场处理 |  | 159 6575 5911 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 |  | #TS000127185 | IVD | 血球 | BC-760[R] CS | [7 empty] | 阳谷县侨润街道社区卫生服务中心 | 60077972 | 派工完成 | 2026-01-10 11:56:36 | 2026-01-10 12:12:54 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
湖南省怀化市会同县肖家乡卫生院BC-20血红蛋白本底异常 | BC-20血红蛋白本底异常贝登-孙泽：联系了两遍没打通，此单超时，已新建下派 |  | 199 1852 9937 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 | UF-97001359 | #TS000127170 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 湖南省怀化市会同县肖家乡卫生院 | 368954 | 座席解决 | 2026-01-10 11:38:49 | 2026-01-10 16:30:11 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
高平市人民医院CAL7000GT咨询轨道问题， | 高平市人民医院CAL7000GT咨询轨道问题，DE6-43000863 【故障现象】：用服工程师来电轨道无法联机 【排查过程】：重始轨道故障 【故障定位】：轨道板卡 【一线建议】：用白名单号码拨打一号通需求TS支持 【下派理由】：硬件故障 |  | 185 3412 9991 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 太原分公司 | DE6-43000863 | #TS000127157 | IVD | 血球 | CAL7000GT | [7 empty] | 高平市人民医院 | 304632 | 派工完成 | 2026-01-10 11:29:18 | 2026-01-10 12:00:54 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
高碑店阳光医院BC-3000PLUS白细胞偏高 | 高碑店阳光医院BC-3000PLUS白细胞偏高，RJ-12107770 |  | 137 2296 6069 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000127082 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 高碑店阳光医院 | 90406837 | 派工完成 | 2026-01-10 10:32:30 | 2026-01-10 10:32:34 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
敦煌市康美健康体检中心BS-850报警光源灯未打开 | 超时原因:等待老师反馈测试结果用时30min。 敦煌市康美健康体检中心BS-850报警光源灯未打开 【故障现象】：仪器报警光源灯未打开 【排查过程】：查看光源灯正常发光、反应盘清洗未溢流，执行系统恢复后重新测试正常。 【处理结果】：老师已确认故障恢复 |  | 153 0942 6061 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 兰州分公司 | BB8-94000107 | #TS000127055 | IVD | 生化 | BS-850 | [7 empty] | 敦煌市康美健康体检中心 | 90078248 | 技术支持解决 | 2026-01-10 10:11:40 | 2026-01-10 10:48:28 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
潼霖中西医结合诊所BC-2600开机结果不为零，结果不准 | 潼霖中西医结合诊所BC-2600开机结果不为零，结果不准，RQ-48114555 |  | 139 3338 2425 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000127049 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 潼霖中西医结合诊所 | 90406838 | 派工完成 | 2026-01-10 10:08:52 | 2026-01-10 10:43:30 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
珠海市香洲区吉大悦康宠物诊所BC-2800Vet软件丢失，需要重新安装软件，RR-5A106667 | 珠海市香洲区吉大悦康宠物诊所BC-2800Vet软件丢失，需要重新安装软件，RR-5A106667，转叶旭恒 |  | 133 9253 5233 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 深圳分公司 |  | #TS000127037 | IVD | 血球 | BC-2800VET | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-01-10 10:01:23 | 2026-01-10 10:01:24 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
新化县妇幼保健院BC-7500[NR] CRP电压异常 | 新化县妇幼保健院BC-7500[NR] CRP电压异常DB9-35001680，老师15197816522 【故障现象】：12V电源故障 【排查过程】：指导客户重启仪器无法消除 查看电源状态12V在范围，特定蛋白通道电压异常跳动 【故障定位】：12V相关线路或控制板故障检查连接线是否断裂、松动或接触不良，观察是否有溅液、腐蚀或结晶、电源组件异常检查电源I/O电缆是否完好，确认电源指示灯是否正常 【一线建议】：检验带电源、阀备用 【下派理由】：硬件故障需现场排查 |  | 151 9781 6522 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 | DB9-35001680 | #TS000127030 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 新化县妇幼保健院 | 102398 | 派工完成 | 2026-01-10 09:56:22 | 2026-01-10 10:09:45 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
山西医科大学第二医院,BC-5390 CRP.错误报废液满， 故障现象:仪器报废液满 排查过程:清洁废液传感器无法消除故障 故障定位:废液传感器坏 一线建议:申请废液瓶盖组件备用 下派理由:老师希望工程师现场处理 | 山西医科大学第二医院,BC-5390 CRP.错误报废液满，ST-79001318，康老师，15835138464， 故障现象】：仪器报废液满 【排查过程】：清洁废液传感器无法消除故障 【故障定位】：废液传感器坏 【一线建议】：申请废液瓶盖组件备用 【下派理由】：老师希望工程师现场处理 |  | 158 3513 8464 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 太原分公司 | ST-79001318 | #TS000127011 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 山西医科大学第二医院 | 321144 | 派工完成 | 2026-01-10 09:45:21 | 2026-01-10 10:05:23 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
浦江圣德浦惠医院有限公司BC-5380部分不出结果 | 浦江圣德浦惠医院有限公司BC-5380部分不出结果无法提供序列号 【故障现象】：WBC五分类不显示结果 【排查过程】：询问个别样本还是所有样本 五分类结果是空白还是星号 【处理结果】：老师选择CBC模式 指导更换CBD+diff模式 |  | 198 1850 7137 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 杭州分公司 |  | #TS000127000 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 浦江圣德浦惠医院有限公司 | 90396395 | 技术支持解决 | 2026-01-10 09:38:14 | 2026-01-10 09:46:04 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
深圳市光明区元山社康BC-5180 CRP血红蛋白值高 | 深圳市光明区元山社康BC-5180 CRP血红蛋白值高，清洗重新做质控后还是偏高，序列号：SU-88002530 咨询：HGB和RBC质控结果偏高，询问得知仪器已长时间未校准，建议先适当修改校准系数，后面需买校准品校准，已指导校准操作。 【故障现象】：HGB和RBC质控结果偏高 【排查过程】：询问得知仪器已长时间未校准，建议先适当修改校准系数，后面需买校准品校准 【处理结果】：已指导校准操作 |  | 150 1451 2399 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990006 |  | 深圳分公司 | SU-88002530 | #TS000126991 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 深圳市光明区元山社康 | 90149241 | 技术支持解决 | 2026-01-10 09:28:54 | 2026-01-10 09:37:24 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
人和诊所BC-20本底电压异常 | BC-20本底电压异常，不出结果孙泽：已解决 |  | 139 9166 5227 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 西安分公司 | UF-97001702 | #TS000126973 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 人和诊所 | 90195978 | 座席解决 | 2026-01-10 09:17:59 | 2026-01-10 10:41:04 | 59990006 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
山西坤德医疗管理有限公司BS-360S，灯泡使用时间 | 山西坤德医疗管理有限公司BS-360S，灯泡使用时间，BB6-38003895 【故障现象】：咨询光源灯使用寿命 【排查过程】：客户咨询光源灯是否具有唯一编码标识 不知道工程师更换的是否新灯泡 给老师讲解辨别光源灯新灯泡方法 【处理结果】：客户掌握辨别方法 |  | 152 0340 4734 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990002 |  | 太原分公司 | BB6-38003895 | #TS000126972 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 山西坤德医疗管理有限公司 | 90338368 | 技术支持解决 | 2026-01-10 09:17:36 | 2026-01-10 09:43:24 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
西昌枫芸医疗美容BC-5000结果异常 | 西昌枫芸医疗美容BC-5000结果异常无法提供序列号 |  | 152 2809 5124 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 |  | #TS000126969 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 西昌枫芸医疗美容 | 90397735 | 派工完成 | 2026-01-10 09:16:45 | 2026-01-10 09:16:49 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
泉港前进中医医院BS-430低浓度废液积液器满 | 泉港前进中医医院BS-430低浓度废液积液器满 【故障现象】：低浓度废液积液器满 【排查过程】：下水口位置较低、低浓度废液管无弯折地方、正常由高到低。 【故障定位】：管路或者积液器内部废物淤积造成排液不畅。 【一线建议】：申请管路和积液器备用 【下派理由】：客户无法自行决绝 |  | 183 5073 0720 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 福州分公司 | YW-9A003438 | #TS000126960 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 泉港前进中医医院 | 90270086 | 派工完成 | 2026-01-10 08:59:37 | 2026-01-10 09:07:50 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
昆明五华保健医院BC-5380需要用户名 | 昆明五华保健医院BC-5380需要用户名无法提供序列号 【故障现象】：需要用户名 【排查过程】：客户无账号登录，指导客户管理员账号登录建立自己用户名 【处理结果】：正常登录 |  | 087 1653 67027 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 昆明分公司 |  | #TS000126938 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 昆明五华保健医院 | 90002594 | 技术支持解决 | 2026-01-10 08:31:35 | 2026-01-10 08:38:17 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
深圳市萨米医疗中心 - BC-7500[NR] CS | 主要校准，没有输入靶值的地方是不是机器账户不对，需要更换账号 深圳市萨米医疗中心 医学检验科 【故障现象】：SAA无法定标 【排查过程】：客户登录账号不正确 指导客户登录admin账号 菜单-校准-自动定标-多点定标-SAA 【处理结果】：可以进行定标 转接时间较长导致超期 附件: open_api/tid44609/1768004733_44609_08ddf8_media_1768004674373.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1768004733_44609_08ddf8_media_1768004674373.jpg?Expires=1780542635&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=PZXJ%2BhGMRvrL7bHUV0XQoU7hPmM%3D |  | 181 2643 6081 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | admin |  | 深圳分公司 | DC6-58005693 | #TS000126933 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 深圳市萨米医疗中心 | 60109993 | 技术支持解决 | 2026-01-10 08:25:32 | 2026-01-10 08:50:15 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
甘肃省第二人民医院CL-6000i | 2026-01-10 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 133 2126 3913 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | admin |  | 兰州分公司 | BB3-99000904 | #TS000126928 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 甘肃省第二人民医院 | 311199 | 派工完成 | 2026-01-10 08:23:07 | 2026-01-10 09:48:41 | 59990002 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
辽宁省肿瘤医院BC-6800Plus穿刺机构异 | 辽宁省肿瘤医院BC-6800Plus穿刺机构异常 【故障现象】：穿刺机构异常 【排查过程】：指导客户清洗穿刺结晶，调试穿刺位置后测试正常 【处理结果】：故障消除 |  | 139 4461 9680 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 沈阳分公司 | UC-54004684 | #TS000126923 | IVD | 血球 | BC-6800PLUS | [7 empty] | 辽宁省肿瘤医院 | 301707 | 技术支持解决 | 2026-01-10 08:15:46 | 2026-01-10 08:40:04 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
阿克苏地区新和县新和镇卫生院咨询BS-800M，eh-2080b，BC-5390 CRP咨询使用什么规格的试剂，客户无采购意向，提前咨询 | 阿克苏地区新和县新和镇卫生院咨询BS-800M，eh-2080b，BC-5390 CRP咨询使用什么规格的试剂，客户无采购意向，提前咨询 转胡凯 13095176656来电催促，转胡凯 |  | 130 9517 6656 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 新疆分公司 |  | #TS000126511 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 阿克苏地区新和县新和镇卫生院 | 60068761 | 座席解决 | 2026-01-09 17:46:41 | 2026-01-09 17:46:43 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
中国科学技术大学BC-30长期未使用，需要购买耗材 | 中国科学技术大学BC-30长期未使用，需要购买耗材 转刘绍伍 |  | 187 5511 3632 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 合肥分公司 |  | #TS000126502 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 中国科学技术大学 | 378632 | 座席解决 | 2026-01-09 17:43:41 | 2026-01-09 17:43:42 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
辽宁中医药大学ua-60v咨询使用问题 | 辽宁中医药大学ua-60v咨询使用问题，序列号：797B1001395，张老师18240090216 客户电话没打通，麻烦下派，致电客户反馈问题已解决，此单封闭 |  | 182 4009 0216 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 沈阳分公司 |  | #TS000126414 | IVD | 尿液分析 | UA-60V | [7 empty] | 辽宁中医药大学 | 90061266 | 派工完成 | 2026-01-09 17:14:53 | 2026-01-09 18:54:07 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（希望工程师明天上午1/10联系，已下班）武宣裕康医院有限公司BC-5120检测的血小板很低 | （希望工程师明天上午1/10联系，已下班）武宣裕康医院有限公司BC-5120检测的血小板很低 【故障现象】：老师反馈同一个样本，在5120上做血小板偏低，在上级医院做血小板在正常范围。【排查过程】：老师希望当地工程师上门处理，并询问费用问题。【处理结果】：工单下派，请当地工程师尽快联系 |  | 184 0772 3569 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990003 |  | 南宁分公司 | TQ-32005739 | #TS000126404 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 武宣裕康医院有限公司 | 90331941 | 派工完成 | 2026-01-09 17:10:34 | 2026-01-09 17:23:36 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
石家庄市方村卫生院BC-5100 CRP试剂瓶子属于什么垃圾 | BC-5100 CRP试剂瓶子属于什么垃圾，无法提供序列号 【故障现象】：试剂瓶用完后属于什么垃圾 【排查过程】：已解释属于医疗垃圾，需妥善处理 【处理结果】：客户知晓 |  | 150 9747 8532 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000126343 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 石家庄市方村卫生院 | 90058071 | 技术支持解决 | 2026-01-09 16:48:35 | 2026-01-09 16:54:22 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
北京久久泰和中医医院有限公司BS-430如何打开文件夹，需要接数据 | 北京久久泰和中医医院有限公司BS-430如何打开文件夹，需要接数据 【故障现象】：无法退出桌面 【排查过程】：指导客户切换工程师账号 win+D退出桌面 【处理结果】：可以进入文件夹操作 |  | 178 3701 3177 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990005 |  | 北京分公司 | YW-36008106 | #TS000126231 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 北京久久泰和中医医院有限公司 | 90209657 | 技术支持解决 | 2026-01-09 16:15:25 | 2026-01-09 16:22:08 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
开封市杞县湖岗乡卫生院需要BS-1000M均值与标准差 | 开封市杞县湖岗乡卫生院需要BS-1000M均值与标准差，设备是迈瑞的，质控品非迈瑞，转卢利红 |  | 183 3715 6286 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 郑州分公司 | FU5-55001047 | #TS000126093 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 开封市杞县湖岗乡卫生院 | 333568 | 座席解决 | 2026-01-09 15:33:44 | 2026-01-09 15:33:45 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
东南大学附属中大医院 - MC-80仪器10倍对焦失败 | 10倍对焦失败 东南大学附属中大医院 医学检验科 附件: copy-1767943847-open_api/tid44609/1767921251_44609_3dada9_media_1767921201752.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/copy-1767943847-open_api/tid44609/1767921251_44609_3dada9_media_1767921201752.jpg?Expires=1780542635&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=fSYxRW8Kd%2Bjt0sLgNJEm2C8pH4U%3D |  | 182 5206 0298 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin，59990003 |  | 南京分公司 | DC8-25000131 | #TS000126083 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 东南大学附属中大医院 | 60028526 | 派工完成 | 2026-01-09 15:30:47 | 2026-01-09 15:30:48 | 59990003 | 009_一键报修申告 | 手工录入 | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
灵丘县人民医院CL-1200I结果LIS传输后为0 | CL-1200I结果LIS传输后为0，无法提供序列号 老师来电要求转接，已操作 设备经销商反馈，联系了渠道的工程师都无人接听电话，表示医院比较着急，要求分公司联系处理一下! 【故障现象】：结果小于0.05的传输到LIS端直接显示为0.00 【排查过程】：解释小于结果会优化显示 【故障定位】：软件设置问题 【一线建议】：建议排查软件设置和lis沟通方案 【下派理由】：客户着急，要单 |  | 137 5328 0991 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 太原分公司 |  | #TS000126071 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 灵丘县人民医院 | 308667 | 派工完成 | 2026-01-09 15:24:27 | 2026-01-09 15:49:30 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
十堰市郧阳区单采血浆站有限公司BS-430，搅拌杆转速异常 | 十堰市郧阳区单采血浆站有限公司BS-430，搅拌杆转速异常，yw-52010938 【故障现象】：样本搅拌转速异常 【排查过程】：老师反馈故障较多，扫码有问题，样本搅拌转速异常，偶发清洗时未检测到液面，需要工程师现场处理。 【故障定位】：搅拌杆、样本针 【一线建议】：检查搅拌杆及样本针是否有碰撞现象，试剂扫描调试。联系在值老师15997829130。 【下派理由】：硬件故障，老师抱怨故障多，需工程师现场处理。 |  | 198 2897 5440 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 | YW-52010938 | #TS000126024 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 十堰市郧阳区单采血浆站有限公司 | 90302718 | 派工完成 | 2026-01-09 15:09:19 | 2026-01-09 15:41:24 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
湖南省冷水江市金竹山卫生院BC-5000稀释液有效期未变，但设置是成功的 | 湖南省冷水江市金竹山卫生院BC-5000稀释液有效期未变，但设置是成功的 【故障现象】：更换试剂后有效期未变【排查过程】：告知客户同一批次的试剂更换后有效期是不变的，变化的是开瓶有效期。【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 137 8738 5862 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 |  | #TS000126014 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 湖南省冷水江市金竹山卫生院 | 367038 | 技术支持解决 | 2026-01-09 15:05:03 | 2026-01-09 15:26:28 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
纳林陶亥中心卫生院CL-1200I设备不撞针，有报错 | 纳林陶亥中心卫生院CL-1200I设备不撞针，有报错，客户无法提供序列号 客户反馈之前已经保修过，但没有工程师上门也未联系。查询已有工单407902940，已致电工程师尹春昊跟进! 【故障现象】：仪器撞针 【排查过程】：客户反馈之前报修过 【故障定位】：防撞光耦和码盘光耦 【一线建议】：现场排查光耦状态，针位置 【下派理由】：客户需求 |  | 133 1092 3182 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000126001 | IVD | 生化 | CL-1200I | [7 empty] | 纳林陶亥中心卫生院 | 90261860 | 座席解决 | 2026-01-09 15:00:46 | 2026-01-09 15:06:40 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
南昌海关口岸门诊部IVD / 生化 / BS-2000M（YA-4C001584）胆固醇项目的质控数值一直偏低 | 南昌海关口岸门诊部IVD / 生化 / BS-2000M（YA-4C001584）胆固醇项目的质控数值一直偏低 【故障现象】：TC质控持续偏低 【排查过程】：新校准、新试剂查看校准系数K值正确 检查搅拌杆安装到位 质控设置正确 【故障定位】：需检查注射器是否有气泡 样本针情况 【一线建议】：建议带注射器、液管备用 【下派理由】：需现场排查具体原因 |  | 135 7621 2367 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990051 |  | 南昌分公司 | YA-4C001584 | #TS000125974 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 南昌海关口岸门诊部 | 90301999 | 派工完成 | 2026-01-09 14:51:41 | 2026-01-09 15:28:02 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
陕西省商洛市丹凤县庾岭镇卫生院IVD / 生化 / BS-450(YV-9C000536)进出口水管那个滤芯更换注意事项 | 陕西省商洛市丹凤县庾岭镇卫生院IVD / 生化 / BS-450(YV-9C000536)进出口水管那个滤芯更换注意事项 【故障现象】：咨询生化自带的滤芯，原厂和网上的区别【排查过程】：告知老师网上购买的是粗过滤，原厂的是超精细过滤，不是一个量级。建议老师购买原厂。【处理结果】：客户联系当地售后商量购买事宜。 |  | 159 9187 8755 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990051 |  | 西安分公司 | YV-9C000536 | #TS000125958 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 陕西省商洛市丹凤县庾岭镇卫生院 | 90174854 | 技术支持解决 | 2026-01-09 14:47:07 | 2026-01-09 14:55:34 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
贵州省锦屏县平秋镇卫生院bs-460咨询lis连接 | 贵州省锦屏县平秋镇卫生院bs-460咨询lis连接，YU-46002080 【故障现象】：客户无法退出操作软件，去修改LIS的IP地址【排查过程】：指导客户输入工程师权限的账号密码，切屏后修改IP地址。【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 176 8373 2231 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990006 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000125881 | IVD | 生化 | BS-460 | [7 empty] | 贵州省锦屏县平秋镇卫生院 | 362010 | 技术支持解决 | 2026-01-09 14:17:13 | 2026-01-09 14:23:16 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
阿瓦提县人民医院BC-6800使用时报错 | 阿瓦提县人民医院BC-6800使用时报错 【故障现象】：测试时样本结果报错 【排查过程】：设备科老师无法准确提供具体故障信息及报错信息，只说检验科老师反馈仪器做不了，要求工程师上门处理。 【故障定位】：疑似分血阀运动故障，气缸运动不到位 【一线建议】：联系上检验科老师了解具体问题再上门处理 【下派理由】：客户要求 |  | 150 0997 5213 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | SH-66002019 | #TS000125794 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 阿瓦提县人民医院 | 301368 | 派工完成 | 2026-01-09 13:49:22 | 2026-01-09 14:08:55 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
河北廊坊市经济技术开发区人民医院BS-600连接电脑有问题 | BS-600连接电脑有问题 【故障现象】：电脑自动重启，打不开任何软件【排查过程】：怀疑是电脑操作系统或者硬件问题，建议老师先找修电脑的看看。【处理结果】：客户同意处理方案。 |  | 138 3165 7776,182 3268 9564 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 | YS-6B000276 | #TS000125503 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 河北廊坊市经济技术开发区人民医院 | 315028 | 无需技术支持 | 2026-01-09 11:36:43 | 2026-01-09 11:48:22 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二乙
成都顾连天辰老年病医院IVD / 尿液分析 / EH-2080C（V6-04000400）没办法成像，检测数值全部是0 | 成都顾连天辰老年病医院IVD / 尿液分析 / EH-2080C（V6-04000400）没办法成像，检测数值全部是0 |  | 182 9033 3760 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 |  | #TS000125496 | IVD | 尿液分析 | EH-2080C | [7 empty] | 成都顾连天辰老年病医院 | 90326014 | 派工完成 | 2026-01-09 11:34:23 | 2026-01-09 11:34:27 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
深圳柏龄中医医院BC-5380 CRP废液瓶盖的组件损坏 | 深圳柏龄中医医院BC-5380 CRP废液瓶盖的组件损坏 【故障现象】：采购科老师咨询废液瓶盖组件问题 【排查过程】：客户已联系工程师判断为瓶盖组件损坏，客户询问原因，告知客户原因具体情况具体分析。 【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 186 8920 6199 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #TS000125491 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 深圳柏龄中医医院 | 90335367 | 技术支持解决 | 2026-01-09 11:33:48 | 2026-01-09 11:49:59 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
开封市杞县湖岗乡卫生院BS-1000M咨询使用问题， | 开封市杞县湖岗乡卫生院BS-1000M咨询使用问题，FU5-55001047 咨询：质控设置及操作咨询，已指导操作。 【故障现象】：咨询质控设置及操作 【排查过程】：告知设置路径，溶解质控等操作，告知上机操作 【处理结果】：解决客户需求 |  | 183 3715 6286 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990002 |  | 郑州分公司 | FU5-55001047 | #TS000125490 | IVD | 生化 | BS-1000M | [7 empty] | 开封市杞县湖岗乡卫生院 | 333568 | 技术支持解决 | 2026-01-09 11:33:05 | 2026-01-09 12:04:22 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
临泽县人民医院CX-6000结果不稳定---从曲线分析有携带污染，需要工程师现场检查穿刺针拭子，档血环等，可申请更换。 | 临泽县人民医院CX-6000结果不稳定 |  | 182 9361 4645 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990003 |  | 兰州分公司 | GE3-39000086 | #TS000125464 | IVD | 凝血仪器 | CX-6000 | [7 empty] | 临泽县人民医院 | 311318 | 派工完成 | 2026-01-09 11:25:20 | 2026-01-09 11:37:52 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
房县皮肤病防治所,BC-30s软件无法打开 | 房县皮肤病防治所,BC-30s软件无法打开 |  | 189 7191 5812 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 武汉分公司 | TH-84004595 | #TS000125461 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 房县皮肤病防治所 | 379759 | 技术支持解决 | 2026-01-09 11:24:35 | 2026-01-09 14:20:39 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
富顺县骑龙镇卫生院BS-830撞针 | BS-830撞针，无法提供序列号 【故障现象】：样本针被碰弯 【排查过程】：指导复原样本针，掰直样本针后调试位置 【处理结果】：仪器恢复正常 |  | 138 9004 0018 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 |  | #TS000125428 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 富顺县骑龙镇卫生院 | 360623 | 技术支持解决 | 2026-01-09 11:13:15 | 2026-01-09 11:32:52 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
合肥千麦医学检验所H50的用户名和密码 | 合肥千麦医学检验所H50的用户名和密码 【故障现象】：来电询问开机用户名和密码 【排查过程】：用工程师权限登录开机后指导新建用户名密码 【处理结果】： 开机正常，新建好用户 |  | 137 2486 9511 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990003 |  | 合肥分公司 | TF-67000094 | #TS000125415 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 合肥千麦医学检验所 | 90038162 | 技术支持解决 | 2026-01-09 11:06:38 | 2026-01-09 11:48:29 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
海南济民博鳌国际医院有限公司CL-2200i | 2026-01-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01006【M1 : 样本针垂直运动错误 具体位置： 错误类型：非吸液碰撞错误】,A40021【M1 : 系统复位失败】,C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 139 7695 7108 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 海南分公司 | W6-85000040 | #TS000125413 | IVD | 生化 | CL-2200I | [7 empty] | 海南济民博鳌国际医院有限公司 | 60121987 | 无需技术支持 | 2026-01-09 11:05:37 | 2026-01-09 13:52:32 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
石林县鹿阜镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP（SU-12007119）检测报告图细胞颜色区别很淡 | 石林县鹿阜镇卫生院IVD / 血球 / BC-5180 CRP（SU-12007119）检测报告图细 【故障现象】：散点图及异常 【排查过程】：确认试剂型号正确管路无气泡 更换试剂后结果一样 本底结果正常 特殊信息查看DIFF粒子总数偏高. 【故障定位】：需现场检查溶血剂加入量、diff气泡混匀、清洗流动室 【一线建议】：申请电磁阀、管路备用 【下派理由】：液路故障需现场排查 致电工程师：李光海跟进，表示不在其负责区域，已对接渠道主管跟进 |  | 135 7714 3724 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 昆明分公司 | SU-12007119 | #TS000125406 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 石林县鹿阜镇卫生院 | 60133227 | 派工完成 | 2026-01-09 11:02:29 | 2026-01-09 11:28:44 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
黑龙江省五常市八家子乡卫生院BS-430清洗液生产日期如何更改 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院BS-430清洗液生产日期如何更改 【故障现象】：咨询：试剂耗材有效期修改 【排查过程】：进入试剂界面-更改有效期 【处理结果】：完成修改 |  | 157 7687 2585 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 | YW-86001706 | #TS000125395 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 | 362351 | 技术支持解决 | 2026-01-09 10:59:40 | 2026-01-09 11:01:45 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一丙
峨眉山市高桥镇卫生院bs-430，反应盘温度不稳定， | 峨眉山市高桥镇卫生院bs-430，反应盘温度不稳定， 故障现象】：点开始测试，机器报警反应盘温度不稳定【排查过程】：沟通得知科室温度偏低，16度，反应盘升温需要的时间较长，告知老师等状态里的反应盘温度升到37度再点击测试。【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 157 5632 2436 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990002 |  | 成都分公司 | YW-52010916 | #TS000125374 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 峨眉山市高桥镇卫生院 | 90008425 | 技术支持解决 | 2026-01-09 10:56:54 | 2026-01-09 11:07:21 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
华蓥市高兴镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-830（BA6-51004665）清洗单元故障，真空压力不足 | 华蓥市高兴镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-830（BA6-51004665）清洗单元故障，真空压力不足 |  | 199 8179 0727 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | BA6-51004665 | #TS000125360 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 华蓥市高兴镇中心卫生院 | 336498 | 派工完成 | 2026-01-09 10:51:36 | 2026-01-09 10:51:39 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
华蓥市高兴镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-830（BA6-51004665）清洗单元故障，真空压力不足 | 工单已取消重建 |  | 132 5163 1717 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | BA6-51004665 | #TS000125349 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 华蓥市高兴镇中心卫生院 | 336498 | 派工完成 | 2026-01-09 10:48:11 | 2026-01-09 10:48:14 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
兴平市人民医院CX-9000--渠道工程师已在现场处理，此单封闭。 | 2026-01-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码38502409【夹爪2抓杯失败，夹爪2抓杯后抓手上没有反应杯】 |  | 180 9107 3950 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 西安分公司 | GC8-45000620 | #TS000125347 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 兴平市人民医院 | 102034 | 无需技术支持 | 2026-01-09 10:48:08 | 2026-01-09 14:03:49 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
东兰县人民医院CL-6000i | 2026-01-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A01026【M1：样本针加样注射器运动错误】 |  | 180 7784 3379 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 南宁分公司 | BB3-07001648 | #TS000125339 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 东兰县人民医院 | 103916 | 无需技术支持 | 2026-01-09 10:45:35 | 2026-01-09 16:27:52 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
| 郴州市苏仙区坳上镇卫生院bc-5120，液体压力超载，未提供序列号 等待开侧门浸泡电机大约30分钟 故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机 【处理结果】：重新开机正常 |  | 182 2933 0566 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990002 |  | 长沙分公司 |  | #TS000125322 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 郴州市苏仙区坳上镇卫生院 | 60134636 | 技术支持解决 | 2026-01-09 10:39:02 | 2026-01-09 11:34:43 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一乙
陈老师19918947868咨询BS-850是否需要每年校准 | BB8-98000156 BS-850咨询是否需要每年校准，不方便告知具体单位吗，使用在湖南长沙，虚拟客户建单，如需下派请提交 【故障现象】：客户咨询仪器是否需要年度仪器校准 【排查过程】客户咨询仪器正规要求是否需要年度校准，告知客户按照行标要求需要一年一校准。客户咨询价格告知联系当地工程师 【处理结果】：客户表示之情客户确认问题解决。 |  | 199 1894 7868 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 |  | #TS000125319 | IVD | 生化 | BS-850 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-01-09 10:38:11 | 2026-01-09 10:49:38 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海
吐鲁番市高昌区胜金乡卫生院IVD / 血球 / BC-6100（TV-21000489）系统链接异常，无法进入系统。网络正常 | 吐鲁番市高昌区胜金乡卫生院IVD / 血球 / BC-6100（TV-21000489）系统链接异常，无法进入系统。网络正常 中国区总结，PMLS&MIS直派，烦请分公司协助跟进 13119958406卢老师来电催单，致电张兆龙15292609494跟进 |  | 131 1995 8406 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990051 |  | 新疆分公司 |  | #TS000125303 | IVD | 血球 | BC-6100 | [7 empty] | 吐鲁番市高昌区胜金乡卫生院 | 90383446 | 派工完成 | 2026-01-09 10:33:59 | 2026-01-09 10:34:03 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
四川大学华西医院BS-430针撞歪 | BS-430针撞歪 【故障现象】：样本针垂直运动错误具体位置样本盘 【排查过程】：客户误操作导致撞针 视频指导客户校正样本针调试样本针在反应拍 【处理结果】： 【故障现象】：样本针垂直运动错误具体位置样本盘 【排查过程】：客户误操作导致撞针 视频指导客户校正样本针调试样本针在反应位置 调试过程中报水平丢步 【故障定位】：检查样本针组件是否晃动 确认传感器状态、检查皮带是否磨损 【一线建议】：申请位置传感器、皮带、电机备用 【下派理由】：硬件故障需现场处理 |  | 177 3832 5251 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 | YW-55011541 | #TS000125281 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 四川大学华西医院 | 302599 | 派工完成 | 2026-01-09 10:24:21 | 2026-01-09 10:51:46 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三特
邢台襄都区中西结合医院BC-5120标本无法合并 | 邢台襄都区中西结合医院BC-5120标本无法合并 故障现象】：跨天的标本无法合并【排查过程】：跟老师解释跨天的样本无法合并，只有同一天且同编号的样本可以合并【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 132 3192 1623 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 石家庄分公司 | TQ-51007467 | #TS000125251 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 邢台襄都区中西结合医院 | 90389300 | 技术支持解决 | 2026-01-09 10:10:54 | 2026-01-09 10:22:23 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
新疆昌吉市妇幼保健院UA-5800数值偏低 | UA-5800数值偏低 测试质控及尿样偏低（比重、糖） 需工程师现场排查，建议同临床一同前往 清下派 |  | 156 7676 4960 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | N3-08001173 | #TS000125248 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 新疆昌吉市妇幼保健院 | 60051995 | 派工完成 | 2026-01-09 10:10:21 | 2026-01-09 11:02:25 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
大厂县妇幼保健院 BC-760[B]电脑坏 | Dz7-41001361提供的序列号查询不到相关信息大厂县妇幼保健院 BC-760[B]电脑坏 【故障现象】：电脑损坏，开机无任何反应 【排查过程】：客户反复自行排查供电无问题 【故障定位】：电脑主机 【一线建议】：申请电脑主机备用 【下派理由】：硬件故障 13212038672来电催促联系确定时间，致电赵帅朋15731671550无人接听 |  | 132 1203 8672 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990005 |  | 石家庄分公司 | DG7-41001361 | #TS000125206 | IVD | 血球 | BC-760[B] | [7 empty] | 大厂县妇幼保健院 | 60042973 | 派工完成 | 2026-01-09 09:50:59 | 2026-01-09 09:56:23 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
玉溪市澄江市九村卫生院 - BC-5385 CRP | 白细胞池有污染，分析图有问题，结果也偶有异常 玉溪市澄江市九村卫生院 医学检验科 【故障现象】：BASO通道直方图拖尾 【排查过程】：排查试剂，管路，气泡 【处理结果】：打气泡管路堵，排堵后一切正常 附件: open_api/tid44609/1767922884_44609_358f88_media_1767922853907.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767922884_44609_358f88_media_1767922853907.jpg?Expires=1780542635&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=9fwuMBkpULqHwPoMlPGpQj8rf%2FU%3D open_api/tid44609/1767922886_44609_c29602_media_1767922865622.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767922886_44609_c29602_media_1767922865622.jpg?Expires=1780542635&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=MSvs0zsQSYI8WajB5HoR0QT2S%2BQ%3D open_api/tid44609/1767922887_44609_cb792d_media_1767922876768.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767922887_44609_cb792d_media_1767922876768.jpg?Expires=1780542635&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=vAfyny5SYpHV5h3yCKtZnyEv3Jk%3D |  | 185 8728 6385 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 昆明分公司 | DD4-46001679 | #TS000125189 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 玉溪市澄江市九村卫生院 | 90055735 | 技术支持解决 | 2026-01-09 09:41:21 | 2026-01-09 10:35:45 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
泸州小市街道社区卫生服务中心BC-5380报混匀机构动作异常 | 泸州小市街道社区卫生服务中心BC-5380报混匀机构动作异常，未提供序列号 【故障现象】：偶发混匀组件动作异常，质控MCV失控 【排查过程】： 指导客户消除故障，客户反应混匀组件动作异常已消除但是客户反应仪器偶发报警，仪器又报警堵孔，并且MCV质控失控。需要工程师上门维修 【故障定位】： 初步怀疑混匀组件运动受阻或者光耦脏等问题，MCV失控客户反应已更换新质控也同样失控，但有时会在控，怀疑客户抚育问题或者MCV本身存在偏差。 【一线建议】： 混匀组件及光耦，MCV校准 【下派理由】：偶发故障（用系统回拨被拦截，用个人电话回拨客户） |  | 180 9087 9121 |  | 已关闭 | 标准 |  | tongjianyang@kehai.com |  | 59990004 |  | 成都分公司 |  | #TS000125182 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 龙马潭区小市街道社区卫生服务中心 | 60028966 | 派工完成 | 2026-01-09 09:38:40 | 2026-01-09 10:02:55 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心BC-5180 CRP报警无稀释液，实际是有的 | 广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心BC-5180 CRP报警无稀释液，实际是有的 【故障现象】：仪器报无稀释液 【排查过程】：仪器报无稀释液能消除，做一个标本又报警。查看管路中有气泡 【处理结果】：拧紧管路接头后正常 |  | 151 9613 1726 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 | SU-03005010 | #TS000125151 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心 | 90057462 | 技术支持解决 | 2026-01-09 09:26:34 | 2026-01-09 09:42:42 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
运城市黄浦乡卫生院BC-5000咨询如何做质控 | 运城市黄浦乡卫生院BC-5000咨询如何做质控 故障现象】：老师咨询血球做质控【排查过程】：微信视频指导老师设置质控靶值以及如何做质控。【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 133 9348 6095 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990006 |  | 太原分公司 | SS-24009354 | #TS000125132 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 运城市黄浦乡卫生院 | 90312781 | 技术支持解决 | 2026-01-09 09:20:26 | 2026-01-09 09:42:59 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
东南大学附属中大医院 - MC-80仪器10倍对焦失败 | 10倍对焦失败 东南大学附属中大医院 医学检验科 孙汪海：工单直接下派，已超时，坐席解决新建 附件: open_api/tid44609/1767921251_44609_3dada9_media_1767921201752.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767921251_44609_3dada9_media_1767921201752.jpg?Expires=1780542635&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=HHQl69L6u9ZBK4cFfopRIrAYPGo%3D |  | 182 5206 0298 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin |  | 南京分公司 | DC8-25000131 | #TS000125116 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 东南大学附属中大医院 | 60028526 | 座席解决 | 2026-01-09 09:14:10 | 2026-01-09 15:30:19 | 59990003 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
武宁莱士单采血浆站有限公司BS-360S重装系统后，无法登陆 | 武宁莱士单采血浆站有限公司BS-360S重装系统后，无法登陆 【故障现象】：开机无法登录，提示数据库初始化失败 【排查过程】：询问老师得知电脑头天重新安装了操作系统，未重装操作软件，指导重新安装软件后，软件正常登录。 【处理结果】：老师确认问题解决 |  | 177 5827 9362 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990006 |  | 南昌分公司 | BB6-09002248 | #TS000125110 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 武宁莱士单采血浆站有限公司 | 60118892 | 技术支持解决 | 2026-01-09 09:12:57 | 2026-01-09 09:49:53 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
南城九鼎医院BC-5120报警diff检测异常 | 南城九鼎医院BC-5120报警diff检测异常，未提供序列号 【故障现象】：DIFF检测异常 【排查过程】：检查diff溶血剂正常无气泡 仪器重复性正常 气温较低科室环境温度升温过慢 了解到报错的是指尖血标本科室混匀静止时间过短 【处理结果】：告知指尖血采血规范混匀时间 |  | 188 2794 0761 |  | 已关闭 | 标准 |  | mashang@dinuo.com |  | 59990004 |  | 南昌分公司 |  | #TS000125108 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 南城九鼎医院 | 90386177 | 技术支持解决 | 2026-01-09 09:11:36 | 2026-01-09 09:35:58 | 五血球/化免-马上（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
金堂县第一人民医院 - CX-9000，样本针废液池排废失败，请工程师上门排查蠕动泵管等。 | 排液故障报警 金堂县第一人民医院 医学装备科 |  | 181 0901 7186 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | GC8-33000202 | #TS000125093 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 金堂县第一人民医院 | 306229 | 派工完成 | 2026-01-09 09:02:50 | 2026-01-09 09:22:17 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三甲
西昌现代妇产医院BC-5000报警稀释液用完，需要条码 | 西昌现代妇产医院BC-5000报警稀释液用完，需要条码 |  | 155 0819 8685 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 成都分公司 | SS-79004813 | #TS000125081 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 西昌现代妇产医院 | 60060714 | 派工完成 | 2026-01-09 08:55:38 | 2026-01-09 08:55:42 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
丰镇市人民医院BC-7500[NR] CRP堵孔 | 丰镇市人民医院BC-7500[NR] CRP堵孔 15247419908来电反馈没有及时接听，转接成功 故障现象】：RBC堵孔 【排查过程】：昨天开始报堵孔，排堵浸泡都已尝试，不能排除 【故障定位】：液路系统需现场排查 【一线建议】：带阀，测量组件备用 院方赵老师来电，告知问题还没有解决，已告知下派当地工程师，待工程师回电联系. 【下派理由】：现场排查 |  | 152 4741 9908 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 内蒙古分公司 | DB9-26001287 | #TS000125078 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 丰镇市人民医院 | 300603 | 派工完成 | 2026-01-09 08:54:47 | 2026-01-09 09:03:44 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二乙
广东省妇幼保健院（天河院区） - EH-2090C | 光源亮度偏低 广东省妇幼保健院（天河院区） 医学检验科 需工程师现场排查。清下派 附件: open_api/tid44609/1767920061_44609_1141cf_media_1767920029949.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767920061_44609_1141cf_media_1767920029949.jpg?Expires=1780542635&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=rISWP93XkC5nGmcki4P1doCfHtk%3D |  | 178 7530 5627 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 广州分公司 | QB1-42000203 | #TS000125075 | IVD | 尿液分析 | EH-2090C | [7 empty] | 广东省妇幼保健院（天河院区） | 90311286 | 派工完成 | 2026-01-09 08:54:20 | 2026-01-09 11:21:16 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
武汉德康老年病医院三桥社区卫生服务中心OPM-151结果异常 | 武汉德康老年病医院三桥社区卫生服务中心OPM-151结果异常，51-44000600，陈老师，13971215751 |  | 139 7121 5751 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 |  | #TS000125066 | IVD | 尿液分析 | OPM-151 | [7 empty] | 武汉德康老年病医院三桥社区卫生服务中心（禁用） | 90369022 | 派工完成 | 2026-01-09 08:47:23 | 2026-01-09 08:58:11 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
个旧市沙甸镇卫生院BC-5130本底电压异常 | BC-5130本底电压异常 故障现象】：开机报警本底异常，微信视频指导发现结果全部星号，且无法消除【排查过程】：检察试剂无异常，空做样本结果全部星号，且出结果时间偏长，怀疑软件有问题。重启仪器后正常。【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 151 8489 8552 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990010 |  | 昆明分公司 | TR-88001421 | #TS000125045 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 个旧市沙甸镇卫生院 | 90013773 | 技术支持解决 | 2026-01-09 08:38:46 | 2026-01-09 09:02:13 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
深圳市人民医院坂田分院BC-7500[NR] CS采样组件动作异常 | BC-7500[NR] CS采样组件动作异常，需求现场上门处理 |  | 134 2875 3634 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 |  | #TS000125019 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 深圳市人民医院坂田分院 | 60134939 | 派工完成 | 2026-01-09 08:14:14 | 2026-01-09 08:14:17 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
双鸭山矿业集团总医院（双鸭山双矿医院有限公司）CX-9000----客户夜间测试质控用错架子导致的，目前已消除，此单请帮忙封闭。 | 2026-01-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码11308223【样本架进给异常，样本架在吸样位位置异常】,11303041【样本架进给异常，横向进给X向机构动作异常】 |  | 133 5978 5222 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | GC8-4C000870 | #TS000125005 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 双鸭山矿业集团总医院（双鸭山双矿医院有限公司） | 314191 | 无需技术支持 | 2026-01-09 08:00:11 | 2026-01-09 08:12:19 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
贺州广济医院有限公司CX-9010--夜间报警，目前已消除，可能是反应杯问题，已联系当地工程师许以喜进行相关信息调查--确认使用错了发光反应杯。 | 2026-01-09 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码37101038【夹爪1Z移动故障，夹爪1垂直动作异常】 |  | 139 7842 5030 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 南宁分公司 | GC6-48000295 | #TS000125004 | IVD | 凝血仪器 | CX-9010 | [7 empty] | 贺州广济医院有限公司 | 103904 | 无需技术支持 | 2026-01-09 08:00:08 | 2026-01-09 08:16:47 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
南京市中西医结合医院BS-2800M正清洗衣液试剂是哪一种 | 南京市中西医结合医院BS-2800M正清洗衣液试剂是哪一种致电工程师赵树峰未接听，致电检验主管毛佩未接听，致电用服经理孙鹏跟进18362054109客户来电需要取消，不用联系工程师了，故取消 |  | 183 6205 4109 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 南京分公司 | JP7-55000867 | #TS000124967 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 南京市中西医结合医院 | 300097 | 派工完成 | 2026-01-09 01:37:37 | 2026-01-09 01:37:40 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
海东市第二人民医院BS-830医院老师称设备故障需要工程师明天上门维修，没有告知仪器具体故障 | （禁用）海东市第二人民医院BS-830医院老师称设备故障需要工程师明天上门维修，没有告知仪器具体故障致电工程师陈延章未接听，已致电渠道主管刘永强跟进 |  | 150 9733 2899 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 兰州分公司 |  | #TS000124799 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | （禁用）海东市第二人民医院 | 90155569 | 派工完成 | 2026-01-08 21:07:21 | 2026-01-08 21:07:24 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
新丰县马头镇卫生院BC-20S咨询连接lis | 新丰县马头镇卫生院BC-20S咨询连接lis |  | 183 1237 3637 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990001 |  | 广州分公司 | TK-0A008097 | #TS000124435 | IVD | 血球 | BC-20S | [7 empty] | 新丰县马头镇卫生院 | 90037549 | 技术支持解决 | 2026-01-08 17:30:28 | 2026-01-08 17:49:56 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
临颍县佳林口腔医院有限公司BC-11废液满，真空压力异常 | 临颍县佳林口腔医院有限公司BC-11废液满，真空压力异常 |  | 198 0380 6361 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 郑州分公司 | UJ-41001107 | #TS000124402 | IVD | 血球 | BC-11 | [7 empty] | 临颍县佳林口腔医院有限公司 | 90359370 | 派工完成 | 2026-01-08 17:21:21 | 2026-01-08 17:48:59 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
平顶山市宝丰县妇幼保健院 - BS-430 | 强化清洗剩余7分钟时出现报警，故障代号A11005，清洗机构运动错误，错误类型：运动时发生碰撞。但在实际观察过程中，并未发现任何碰撞动作。 宝丰县妇幼保健院北院区检验科，YW-14005598 附件: open_api/tid44609/1767863706_44609_6b7f4b_media_1767863701621.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767863706_44609_6b7f4b_media_1767863701621.jpg?Expires=1780542635&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=CAeWMShBI6%2BrQ4CgHSv6xBh4ceM%3D |  | 159 3898 6200 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | YW-14005598 | #TS000124375 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 平顶山市宝丰县妇幼保健院 | 370300 | 派工完成 | 2026-01-08 17:15:05 | 2026-01-08 18:45:17 | 59990001 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二丙
涿州市滨水潭康复医疗中心BS-280光源故障 | BS-280光源故障，对自行联系工程师报价1800存在质疑，需要安排维修跟进 |  | 159 3075 6096 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990006，59990010 |  | 石家庄分公司 | BF4-1A000190 | #TS000124351 | IVD | 生化 | BS-280 | [7 empty] | 涿州市滨水潭康复医疗中心 | 90313671 | 派工完成 | 2026-01-08 17:07:46 | 2026-01-08 17:07:47 | 59990010 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接
汉中仁康精神病医院BC-5120结果数值低 | 汉中仁康精神病医院BC-5120结果数值低，客户无法提供序列号 【故障现象】：RBC结果相对相对上级医院比结果相差较多【排查过程】：偶发故障，客户反应目前近期出现过两回，第一回未进行比对，第二回5120 RBC结果为1.2左右，比对医院结果在正常范围相差较多。同时PLT也有偏差100左右【故障定位】：怀疑血样，操作 或者分血等问题【一线建议】： 建议优先排除操作及样本问题验证重复性等基础性能，SV11 样本针 计数池【下派理由】客户无法自行操作。 |  | 192 8916 2101 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990009 |  | 西安分公司 | TQ-8C001531 | #TS000124196 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 汉中仁康精神病医院 | 90095773 | 派工完成 | 2026-01-08 16:35:21 | 2026-01-08 16:49:36 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
新疆医科大学附属肿瘤医院咨询IVD / 血球 / BRICYTE E6的LIS连接问题 | 新疆医科大学附属肿瘤医院咨询IVD / 血球 / BRICYTE E6的LIS连接问题，老师没有提供序列号 【故障现象】：新增项目无法进行LIS传输【排查过程】： 给LIS工程师发送指导手册按要求填写后无法进行数据传输图像可正常传输【故障定位】： 怀疑项目设置问题，但客户反应已经按照要求设置【一线建议】： 重查设置。【下派理由】： 客户无法自行操作，且按照要求处理后问题依旧 附件: copy-1767861233-create_ticket/tid44609/微信图片_20260108154617_31_79_1767858391064_rnrwh.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/copy-1767861233-create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260108154617_31_79_1767858391064_rnrwh.jpg?Expires=1780542635&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=dNmy%2B2OLS7BXqv7fQk0bEpua854%3D |  | 132 0136 9277 |  | 已关闭 | 标准 |  | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990007，59990008 |  | 新疆分公司 |  | #TS000124189 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 301257 | 派工完成 | 2026-01-08 16:33:53 | 2026-01-08 16:33:53 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
南漳县城关镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-1160M（FU7-56000092）检测结果没办法办法传输到电脑 | 南漳县城关镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-1160M（FU7-56000092）检测结果没办法办法传输到电脑 已上传相关图片，烦请分公司跟进。 【故障现象】：科室反馈所有项目都能正常传输结果到LIS端，只有ALB和TP传输的结果为乱码，在结果处显示的单位 【排查过程】：，LIS工程师说无法解析，是仪器传送的数据格式不对，指导修改通道号后进行测试传输结果仍然显示只有单位没有数据 【故障定位】：lis解码问题 【一线建议】：现场检查lis设置和lis对接 【下派理由】：客户需求 附件: 2.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/2_1767863713854_byxbff.jpg?Expires=1780542635&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=8cJtW%2F5T%2FM8PO4inY6Od19hb1n0%3D 1.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/1_1767863713852_8suh8.jpg?Expires=1780542635&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=sGBli9cGgEgYEvB7Qs0o6pUDzkk%3D 3.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/3_1767863713855_u1gqlj.jpg?Expires=1780542635&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=KgsL%2FJSGBYb4luH%2FYvRT%2Foyzsdg%3D 4.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/4_1767864052344_1fnh6.jpg?Expires=1780542635&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=i84ksuB%2BSUfXcv6FpTKlJQYRYQA%3D |  | 155 7101 1119 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990051 |  | 武汉分公司 | FU7-56000092 | #TS000124166 | IVD | 生化 | BS-1160M | [7 empty] | 南漳县城关镇中心卫生院 | 60115207 | 技术支持解决 | 2026-01-08 16:29:21 | 2026-01-08 17:21:07 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
鹤山市人民医院咨询IVD / 生化 / BS-800的接口文档 | 鹤山市人民医院咨询IVD / 生化 / BS-800的接口文档 【故障现象】：连接lis需要需要lis协议文档【排查过程】：微信发送协议。【处理结果】：提供lis协议文件，客户确认问题解决。 附件: 9a4a284015345377921fcc36b47534bb.png:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/9a4a284015345377921fcc36b47534bb_1767861896021_r37o2h.png?Expires=1780542635&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=srBSthS6K4l7wDIxII8VxYG9rlU%3D |  | 181 5375 6664 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990007 |  | 广州分公司 |  | #TS000124139 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 鹤山市人民医院 | 306703 | 技术支持解决 | 2026-01-08 16:22:31 | 2026-01-08 16:45:26 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
甘肃平凉的老师13830341590咨询BS-430的系统扫码问题 | 甘肃平凉的老师13830341590咨询BS-430的系统扫码问题，没有提供医院名称和序列号，如需下派麻烦备注内容后提交 【故障现象】：客户反馈使用手机扫码二维码信息无法注册 【排查过程】：告知客户重新时间段尝试注册，如急需报修可使用4007005652进行报修或者微信搜索之前小程序 迈瑞视频客服 进行扫码报修 【处理结果】：客户重新使用迈瑞视频客服扫码报修入口，确认问题解决 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000123993 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-01-08 15:49:58 | 2026-01-08 16:02:33 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务1组-迪诺
邯山区春风华安社区卫生服务中心BS-240 10号杯清洗和强化清洗失败，一直显示脏杯 | BS-240 10号杯清洗和强化清洗失败，一直显示脏杯 【故障现象】：十号杯脏杯清洗不干净【排查过程】：指导客户拆杯清洗，客户电话无法接通，尝试手机拨打，已接通 【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 |  | 151 8881 9732 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990050 |  | 石家庄分公司 |  | #TS000123916 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 邯山区春风华安社区卫生服务中心 | 90256260 | 技术支持解决 | 2026-01-08 15:31:28 | 2026-01-08 15:52:16 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
安徽科技学院附属兽医院IVD / 生化 / BS-200（WN-18102786）系统：定标液水已经用完了,询问怎么处理 | 安徽科技学院附属兽医院IVD / 生化 / BS-200（WN-18102786）系统：定标液水已经用完了,询问怎么处理 【故障现象】：报警提示定标液已经用完了【排查过程】：客户反馈正常申请做样本界面报警定标液用完，检查发现ALP项目处于校准申请状态，指导客户取消校准，可正常做样本。【处理结果】：客户确认问题解决。 |  | 136 1563 5956 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990051 |  | 合肥分公司 | WN-18102786 | #TS000123900 | IVD | 生化 | BS-200 | [7 empty] | 安徽科技学院附属兽医院 | 60040585 | 技术支持解决 | 2026-01-08 15:26:41 | 2026-01-08 15:42:51 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
新疆医科大学附属肿瘤医院咨询IVD / 血球 / BRICYTE E6的LIS连接问题 | 新疆医科大学附属肿瘤医院咨询IVD / 血球 / BRICYTE E6的LIS连接问题，老师没有提供序列号 【故障现象】：新增项目无法进行LIS传输【排查过程】： 给LIS工程师发送指导手册按要求填写后无法进行数据传输图像可正常传输【故障定位】： 怀疑项目设置问题，但客户反应已经按照要求设置【一线建议】： 重查设置。【下派理由】： 客户无法自行操作，且按照要求处理后问题依旧 已重新建单下派 附件: 微信图片_20260108154617_31_79.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260108154617_31_79_1767858391064_rnrwh.jpg?Expires=1780542635&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=w15%2B9bF7NBNpSkgUzOiMOn7N768%3D |  | 132 0136 9277 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #TS000123744 | IVD | 血球 | BRICYTE E6 | [7 empty] | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 301257 | 座席解决 | 2026-01-08 14:47:02 | 2026-01-08 15:46:42 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三甲
重庆天喜普惠诊所有限公司南岸保利观塘诊所 - BC-10 | 电源故障 重庆天喜普惠诊所有限公司南岸保利观塘诊所 医学检验科 |  | 136 5765 6068 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 重庆分公司 | UH-25006960 | #TS000123571 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 重庆天喜普惠诊所有限公司南岸保利观塘诊所 | 90209457 | 派工完成 | 2026-01-08 13:56:05 | 2026-01-08 17:49:33 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
武隆县中医院CL-2000i | 2026-01-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 138 9676 2207 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 重庆分公司 | W5-03001121 | #TS000123564 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 武隆县中医院 | 305686 | 无需技术支持 | 2026-01-08 13:54:33 | 2026-01-08 16:54:05 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
新疆生产建设兵团农一师十三团医院 - BC-5385 CRP | 机子无法正常使用，机前灯也不亮 新疆生产建设兵团农一师十三团医院 医学检验科 故障现象】：仪器无法联机，指示灯不亮 【排查过程】：查看仪器左右侧板件上电情况 【故障定位】：3106电源组件无供电 【一线建议】：申请电源组件备用 【下派理由】：硬件故障 附件: open_api/tid44609/1767851209_44609_e82cbd_media_1767851186672.mp4:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767851209_44609_e82cbd_media_1767851186672.mp4?Expires=1780542635&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=fcZS2Y8O9t6XFUVeGgzzjR9Pi9A%3D open_api/tid44609/1767851210_44609_724781_media_1767851193262.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767851210_44609_724781_media_1767851193262.jpg?Expires=1780542635&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=B57z2redWze79pVJR7nnqydhtlw%3D |  | 136 8049 3023 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | admin |  | 新疆分公司 | DD4-39000754 | #TS000123549 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 新疆生产建设兵团农一师十三团医院 | 301346 | 派工完成 | 2026-01-08 13:46:45 | 2026-01-08 14:03:12 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
合肥普瑞眼科医院BS-350E质控失控 | BS-350E质控失控、 客户处理其他事情等待30分钟 故障现象】：客户反应γ-GT质控偏高【排查过程】：早上客户发现，GT做的质控结果偏高，自行重新校准了一次，结果还是偏高，试剂新换的正常，校准品时间较长。【处理结果】：校准品时间较长，客户重新采购校准品，到货后重新定标。 |  | 156 5516 5647 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 合肥分公司 | XS-63001580 | #TS000123481 | IVD | 生化 | BS-350E | [7 empty] | 合肥普瑞眼科医院 | 324943 | 技术支持解决 | 2026-01-08 13:29:37 | 2026-01-08 14:06:53 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
朔职小精灵教学动物医院咨询BC-2600打印设置，科室电话15532071068 | 朔职小精灵教学动物医院咨询BC-2600打印设置，RQ-59117481，科室电话15532071068 孙泽:已处理 |  | 155 3207 1068 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #TS000123181 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-01-08 11:52:36 | 2026-01-08 13:02:37 | 59990007 | 001_热线申告 | 即时聊天 | 无需转接
兰州市肺科医院咨询长岛兼容设备有没有可用试剂 | 兰州市肺科医院咨询长岛兼容设备有没有可用试剂，老师告知科室想使用这款仪器的校准品，联系供货期核实，被告知没有这款设备的校准品，客户对此有疑问，序列号：MINDRAYXN 转乃月婵 |  | 182 9849 2636 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 兰州分公司 |  | #TS000123165 | IVD | 凝血仪器 | 长岛兼容设备 | [7 empty] | 兰州市肺科医院 | 311198 | 座席解决 | 2026-01-08 11:48:16 | 2026-01-08 11:48:16 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
德钦县拖顶乡卫生院IVD / 生化 / BS-600M样本脱落 | 德钦县拖顶乡卫生院IVD / 生化 / BS-600M样本脱落，老师无法提供序列号 【故障现象】：血糖项目被遮蔽，R2无法识别，CHE校准过期【排查过程】：指导客户接触遮蔽，擦拭R2条码重新装载，CHE客户选择校准延期【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。 附件: 微信图片_20260108114803_1_247.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260108114803_1_247_1767844241897_1w101ff5yc.jpg?Expires=1780542635&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=1Qy4T6JH4o3Y%2BUGMLutIkkH0SKw%3D |  | 139 8879 6842 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  | 昆明分公司 |  | #TS000123110 | IVD | 生化 | BS-600M | [7 empty] | 德钦县拖顶乡卫生院 | 90327423 | 技术支持解决 | 2026-01-08 11:29:08 | 2026-01-08 11:51:04 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一甲
哈尔滨市双城区人民医院IVD / BS-330E长期没用，需要工程师上门检修 | 哈尔滨市双城区人民医院IVD /BS-330E长期没用，需要工程师上门检修，老师没有提供序列号 |  | 135 0367 6266 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000123090 | IVD | 生化 | BS-330E | [7 empty] | 哈尔滨市双城区人民医院 | 314060 | 派工完成 | 2026-01-08 11:23:08 | 2026-01-08 11:23:09 | 59990007 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 三乙
哈尔滨市双城区人民医院IVD / 血球 / BC-5180长期没用，需要工程师上门检修 | 哈尔滨市双城区人民医院IVD / 血球 / BC-5180长期没用，需要工程师上门检修，老师没有提供序列号 |  | 135 0367 6266 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000123086 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 哈尔滨市双城区人民医院 | 314060 | 派工完成 | 2026-01-08 11:21:36 | 2026-01-08 11:21:40 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
慈铭健康体检管理集团天津有限公司和平第一门诊部CL-6000i | 2026-01-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A13005【M1：第二抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：混匀位1】 |  | 131 0214 7183 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 天津分公司 | BB3-13002064 | #TS000123077 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 慈铭健康体检管理集团天津有限公司和平第一门诊部 | 60111345 | 无需技术支持 | 2026-01-08 11:19:36 | 2026-01-08 16:53:08 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 其他
隆安县中医医院CL-6000i | 2026-01-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A08001【M1：混匀器1运动错误】,A09003【M1：废液针运动错误】,A09001【M1：废液针运动错误】 |  | 136 9190 1162 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 南宁分公司 | BB3-94000475 | #TS000123073 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 隆安县中医医院 | 300295 | 无需技术支持 | 2026-01-08 11:19:03 | 2026-01-08 16:52:03 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
布拖县浪珠乡卫生院 - BC-5130 | 出现异响， 布拖县浪珠乡卫生院 医学检验科 【故障现象】：每天开机前两个样本结果为0 【排查过程】：询问得知除了开机前两个结果异常外，后面均正常，也无任何报警信息。询问仪器每天环境温度太低，低于-4℃，空调在另一个房间，怀疑为采样针内液体结晶导致未吸入样本造成，和老师沟通后续处理办法，每天开机对仪器先进行清洗采样针。 【处理结果】：老师表示已解决问题。 附件: open_api/tid44609/1767841126_44609_84ce2c_media_1767841121688.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767841126_44609_84ce2c_media_1767841121688.jpg?Expires=1780542638&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=99h0gjbYL2q8I187vaYA6c8GtpI%3D |  | 136 6810 0964 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | admin |  | 成都分公司 | TR-92002440 | #TS000122992 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 布拖县浪珠乡卫生院 | 90093047 | 技术支持解决 | 2026-01-08 10:58:44 | 2026-01-08 11:57:51 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
喀什地区第二人民医院BC-7500[NR] CRP穿刺针歪了 | BC-7500[NR] CRP穿刺针歪了， 老师来电催单，穿刺针严重弯曲且无法手动掰直，仪器等着测试样本，联系工程师一直无人接听。 |  | 136 5750 8527 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 | DB9-17000817 | #TS000122988 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 喀什地区第二人民医院 | 101959 | 派工完成 | 2026-01-08 10:58:21 | 2026-01-08 11:05:07 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 三甲
中国中元集团海东市第二人民医院BC-6100需要做性能验证，需要线性品 | 中国中元集团海东市第二人民医院BC-6100需要做性能验证，需要线性品 转乃月婵 |  | 136 4978 1686 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 兰州分公司 | TV-0A000259 | #TS000122987 | IVD | 血球 | BC-6100 | [7 empty] | 中国中元集团海东市第二人民医院 | 90209406 | 座席解决 | 2026-01-08 10:57:46 | 2026-01-08 10:57:47 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
绥化市青冈县柞岗乡卫生院BS-430咨询病人的信息会不会覆盖 | 绥化市青冈县柞岗乡卫生院BS-430咨询病人的信息会不会覆盖，15545557141老师催单，转ivd服务1组-迪诺 微信群 【故障现象】：样本信息被覆盖 【排查过程】：咨询样本测试量，数据库信息存储量 【处理结果】：客户有情绪，转分公司跟进. 致电检验主管张鸿浩18665931337表示发短信跟进，工单暂时不下派，工单封闭 |  | 155 4555 7141 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 | YW-21006396 | #TS000122947 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 绥化市青冈县柞岗乡卫生院 | 374219 | 座席解决 | 2026-01-08 10:49:37 | 2026-01-08 11:20:10 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
定西市卫生学校附属医院IVD / 血球 / BC-5380（RF-0C104397）报未检测到稀释液，有很多无法消除故障 | 定西市卫生学校附属医院IVD / 血球 / BC-5380（RF-0C104397）报未检测到稀释液，有很多无法消除故障 【故障现象】：仪器报无稀释液 【排查过程】：仪器报无稀释液能消除，做一个标本又报警。查看管路中有气泡 【处理结果】：拧紧管路接头后正常 |  | 155 6963 0790 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 | RF-0C104397 | #TS000122936 | IVD | 血球 | BC-5380 | [7 empty] | 定西市卫生学校附属医院 | 60035003 | 技术支持解决 | 2026-01-08 10:45:39 | 2026-01-08 10:58:18 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
成都市兰妃韵医疗美容BC-10更换新溶血剂仍提示过期 | UH-48013812 BC-10更换新溶血剂仍提示过期2026-1-8 13:22:30：贝登-孙泽：已处理，麻烦关单 |  | 176 2866 3694 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 |  | #TS000122935 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 成都市兰妃韵医疗美容 | 90390243 | 座席解决 | 2026-01-08 10:45:32 | 2026-01-08 13:22:45 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
临川区邓坊卫生院BS-240速度慢，数据有偏差 | BS-240速度慢，数据有偏差，无法提供序列号 【故障现象】： 客户感觉测试速度比之前要慢很多，测出来的结果不准确【排查过程】： 报工人员非检验科，无法进行排查。【故障定位】： 工程师现场排查。【一线建议】： 无。【下派理由】：工程师需要现场排查问题，客户无法自行操作。 |  | 188 0794 9813 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990010 |  | 南昌分公司 | YX-12003843 | #TS000122920 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 临川区邓坊卫生院 | 90242344 | 派工完成 | 2026-01-08 10:42:31 | 2026-01-08 10:49:36 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
加格达奇区人民医院陈老师15094609521对于备件回收不满 | 加格达奇区人民医院陈老师15094609521，反馈医院的BC-5390 CRP出现计数池故障，工程师上门更换后表示换下来的计数池要回收，客户对此存疑，来电核实，已告知备件回收为公司要求，客户声称之前迈瑞换下来的备件都不回收，并且工程师上门更换计数池还未带校准品，导致现在设备无法启用，称当工程师工程师一直服务不好，要求迈瑞负责人给个说法，老师表示联系的当地工程师韩云峰 致电检验主管张鸿浩跟进 |  | 150 9460 9521 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990001 |  | 黑吉分公司 | ST-0A003938 | #TS000122917 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 加格达奇区人民医院 | 310609 | 座席解决 | 2026-01-08 10:42:23 | 2026-01-08 10:42:24 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
重庆天喜普惠诊所有限公司南岸保利观塘诊所 - BC-10 | 电源故障 重庆天喜普惠诊所有限公司南岸保利观塘诊所 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1767837997_44609_f5633b_media_1767837992466.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767837997_44609_f5633b_media_1767837992466.jpg?Expires=1780542638&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=XBRbb4sLyUuMLQDjnubqzvg9qgk%3D |  | 136 5765 6068 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 重庆分公司 | UH-25006960 | #TS000122780 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 重庆天喜普惠诊所有限公司南岸保利观塘诊所 | 90209457 | 派工完成 | 2026-01-08 10:06:36 | 2026-01-08 17:46:21 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
东莞市桥头医院H50试剂检测不准，有余量但显示无 | 东莞市桥头医院H50试剂检测不准，有余量但显示无 【故障现象】： 试剂有，芯片报警为0【排查过程】： 瓶中还有试剂，报警试剂无，管路无气泡。【故障定位】： 检查试剂加样量，液路浮子状态。【一线建议】： 排查相关管路，检查加样量，。【下派理由】： 需现场拆机检查液路，客户无法自行操作。 |  | 188 0264 6593 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 | DC7-28000259 | #TS000122736 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 东莞市桥头医院 | 306935 | 派工完成 | 2026-01-08 09:50:30 | 2026-01-08 10:01:39 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 二甲
人和诊所BC-20本底电压异常 | BC-20本底电压异常贝登-孙泽：已处理了，麻烦关单 |  | 139 9166 5227 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 西安分公司 | UF-97001702 | #TS000122723 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 人和诊所 | 90195978 | 座席解决 | 2026-01-08 09:42:06 | 2026-01-08 10:46:28 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
红盾社区卫生服务站BC-11需要试剂条码 | BC-11需要试剂条码贝登-孙泽：已处理了，麻烦关单 |  | 199 6398 2976 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 青岛分公司 | UJ-3B001041 | #TS000122718 | IVD | 血球 | BC-11 | [7 empty] | 红盾社区卫生服务站 | 90302908 | 座席解决 | 2026-01-08 09:40:08 | 2026-01-08 10:46:55 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
衡阳市珠晖区东风街道社区卫生服务中心BC-5150采样组件升降机构故障 | 衡阳市珠晖区东风街道社区卫生服务中心BC-5150采样组件升降机构故障 【故障现象】： 升降组件故障【排查过程】： 设备报警采样机构升降故障，采样针无法上升.拆机发现升降光耦有一根线材断。【故障定位】： 升降光耦线材损坏。【一线建议】： 建议申请升降传感器。【下派理由】： 光耦需要更换，客户无法操作，需要工程师现场解决。 |  | 134 6777 8707 |  | 已关闭 | 标准 |  | yangjizheng@kehai.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 |  | #TS000122696 | IVD | 血球 | BC-5150 | [7 empty] | 衡阳市珠晖区东风街道社区卫生服务中心 | 60111859 | 派工完成 | 2026-01-08 09:28:33 | 2026-01-08 09:39:35 | 五血球/化免-杨计正（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 一乙
金寨县中医院 - BC-7500[NR] CS | 开机未初始化，DR浮子状态异常。故障消除不了 金寨县中医院 医学检验科 【故障现象】：开机仪器报警 DR浮子状态异常【排查过程】：了解客户RET模式为启用，指导客户观察DR稀释液管路是否有接去离子水，客户反应水较少，指导客户添加去离子水，故障消除【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。（等待客户消除故障重新执行开机初始化20分钟左右） 附件: open_api/tid44609/1767835485_44609_ebc9a3_media_1767835350573.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767835485_44609_ebc9a3_media_1767835350573.jpg?Expires=1780542638&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=J15JSaOoLwoDD%2BudxzcaCE0pLV0%3D |  | 155 5667 2818 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | admin |  | 合肥分公司 | DC6-33002027 | #TS000122680 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 金寨县中医院 | 311016 | 技术支持解决 | 2026-01-08 09:24:43 | 2026-01-08 10:03:34 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 009_一键报修申告 | API | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 三乙
湖南省永州市蓝山县毛俊中心卫生院 BC-5000液体压力超载 | 湖南省永州市蓝山县毛俊中心卫生院 BC-5000液体压力超载 【故障现象】：开机报警液体压力超载 【排查过程】：客户要求工程师现场处理，提前沟通报价 【故障定位】：压断阀PV18损坏或者T36和C11三通接头脏堵 【一线建议】：申请电磁阀和压断阀备用，清洗相关管路， 【下派理由】：涉及拆机操作，客户端无法自行完成 |  | 151 1661 0348 |  | 已关闭 | 标准 |  | chenyinting@dinuo.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 | SS-11007738 | #TS000122659 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 湖南省永州市蓝山县毛俊中心卫生院 | 370538 | 派工完成 | 2026-01-08 09:18:11 | 2026-01-08 09:22:17 | 五血球/化免-陈银亭（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
建阳区小湖镇卫生院BS-830试剂开瓶效期短，第二次每次使用设备每次都需要重新校准 | 建阳区小湖镇卫生院BS-830试剂开瓶效期短，第二次每次使用设备每次都需要重新校准 【故障现象】：ALP试剂效期短校准有效期短，质控失控 【排查过程】：解释原因，效期短原因 【故障定位】：客户要求修改打印模板 【一线建议】：现场修改符合结果的模板并验证 【下派理由】：可以要求报告信息栏能打印样本类型和血型，需要工程师现场处理修改打印模版。 |  | 177 5992 8957 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990009 |  | 福州分公司 | BA6-58005403 | #TS000122646 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 建阳区小湖镇卫生院 | 106688 | 派工完成 | 2026-01-08 09:14:13 | 2026-01-08 09:50:01 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 一甲
曲靖市沾益县盘江镇卫生院CL-2000i | 2026-01-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 机器正常。 |  | 159 7457 5031 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 昆明分公司 | W5-34002210 | #TS000122639 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 曲靖市沾益县盘江镇卫生院 | 60053121 | 无需技术支持 | 2026-01-08 09:10:35 | 2026-01-08 09:36:41 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
绥阳铭诚医院BC-5000本底异常 | 绥阳铭诚医院BC-5000本底异常，SS-1C00870 【故障现象】：本底异常，白细胞开机0.26，血小板1 【排查过程】：沟通执行仪器清洗后白细胞结果仍高，询问得知科室刚刚反复异常断电，建议老师等待电源正常后做探头液浸泡维护重新本底测试 【处理结果】：客户已清楚问题所在，待后面验证 |  | 182 1204 6112 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990007 |  |  |  | #TS000122603 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 绥阳铭诚医院 | 90406731 | 技术支持解决 | 2026-01-08 08:46:58 | 2026-01-08 09:01:03 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺
眉县康立医院有限公司BC-2300咨询管理员密码 | 眉县康立医院有限公司BC-2300咨询管理员密码，RT-03103036 2026-1-8 09:27:40：18509177358来电催促，转孙泽2026-1-8 10:47:12：贝登-孙泽：已处理了，麻烦关单 |  | 185 0917 7358 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990006 |  |  |  | #TS000122594 | IVD | 血球 | BC-2300 | [7 empty] | 眉县康立医院有限公司 | 90317480 | 座席解决 | 2026-01-08 08:41:21 | 2026-01-08 10:47:23 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
韶关市始兴县罗坝镇卫生院BC-5180 CRP显示温度过低 | 韶关市始兴县罗坝镇卫生院BC-5180 CRP显示温度过低，无法提供序列号 【故障现象】：仪器报警温度过低 【排查过程】：科室温度低于15度，14度多空调刚开，仪器环境温度低于15度，14度多在缓慢上升，温度检测正常，老师咨询是否影响样本测试结果。能进行样本检测，目前温度影响可以忽略，但建议等到温度上升后再检测。 【处理结果】：老师已清楚问题及解决办法 |  | 152 0039 0575 |  | 已关闭 | 标准 |  | yanghong@dinuo.com |  | 59990008 |  |  |  | #TS000122581 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 韶关市始兴县罗坝镇卫生院 | 337156 | 技术支持解决 | 2026-01-08 08:35:51 | 2026-01-08 08:48:05 | 五血球/化免-杨洪（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 其他
简阳市平武镇卫生院咨询IVD / 血球 / BC-5385 CRP可以拿去检测三分类吗 | 简阳市平武镇卫生院咨询IVD / 血球 / BC-5385 CRP可以拿去检测三分类吗，老师没有提供序列号 【故障现象】：客户咨询BC-5385 CRP可以拿去检测三分类吗【排查过程】：告知客户为CBC模式 并且WBC没有分类【处理结果】：客户表示了解，客户确认问题解决。 附件: 微信图片_20260108085145_169_63.png:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/create_ticket/tid44609/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20260108085145_169_63_1767833526300_wqmcq6.png?Expires=1780542638&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=ygXhyozkujVvApEEBVOe%2Fw%2BKH1E%3D |  | 181 1790 7195 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | tongjianyang@kehai.com |  | 59990007 |  |  |  | #TS000122579 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 简阳市平武镇卫生院 | 376907 | 技术支持解决 | 2026-01-08 08:35:23 | 2026-01-08 08:52:26 | 五血球/化免-佟建阳（科海） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
万荣县皇甫乡卫生院BS-430提示试剂到期了，实际上并没有到期 | 万荣县皇甫乡卫生院BS-430提示试剂到期了，实际上并没有到期 |  | 133 9348 6095 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  |  | YW-37008252 | #TS000122553 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 万荣县皇甫乡卫生院 | 90008895 | 派工完成 | 2026-01-08 08:05:04 | 2026-01-08 08:05:07 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
邢台市中医院CL-6000i | 2026-01-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【免疫：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 191 3198 6188 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | BB3-94000485 | #TS000122549 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 邢台市中医院 | 307775 | 无需技术支持 | 2026-01-08 08:00:42 | 2026-01-08 09:39:50 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
北京市通州区中西医结合医院CL-6000i | 2026-01-08 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 机器正常 |  | 151 4715 4111 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  |  | BB3-8B000260 | #TS000122548 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 北京市通州区中西医结合医院 | 305995 | 无需技术支持 | 2026-01-08 08:00:41 | 2026-01-08 08:37:05 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
曲靖市第二人民医院IVD / 生化 / BS-430稀释清洗剂不足报警 | 曲靖市第二人民医院IVD / 生化 / BS-430稀释清洗剂不足报警 孟老师18724980965来电催促，已多次联系工程师s100003562 李光海未接听，转渠道杨涛未接听，转至检验主管刘科处理 |  | 187 2498 0965 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 昆明分公司 |  | #TS000122527 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 曲靖市第二人民医院 | 303669 | 派工完成 | 2026-01-08 02:35:21 | 2026-01-08 02:35:26 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
福州市第一总医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP条码由10位数变成12位数，无法识别 | 福州市第一总医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP条码由10位数变成12位数，无法识别 |  | 156 0602 4163 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 福州分公司 | DB9-1A000965 | #TS000122508 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 福州市第一总医院 | 313539 | 派工完成 | 2026-01-08 00:58:52 | 2026-01-08 00:58:56 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
西藏武警总队医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP提示试剂过期 | 西藏武警总队医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP提示试剂过期 |  | 188 6366 0309 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 成都分公司 | DB9-38001703 | #TS000122500 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 西藏武警总队医院 | 90066981 | 派工完成 | 2026-01-08 00:20:20 | 2026-01-08 00:20:24 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
湖北省妇幼保健院（湖北省妇女儿童医院）IVD / 血球 / BC-6800仪器可以自动冲洗堵孔的故障吗 | 湖北省妇幼保健院（湖北省妇女儿童医院）IVD / 血球 / BC-6800仪器可以自动冲洗堵孔的故障吗 |  | 153 7756 3304 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 武汉分公司 | SHG7B403459 | #TS000122216 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 湖北省妇幼保健院（湖北省妇女儿童医院） | 311927 | 派工完成 | 2026-01-07 19:38:01 | 2026-01-07 19:38:05 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
东营市康润中医医院IVD / 生化 / BS-820M连接不上网络 | 东营市康润中医医院IVD / 生化 / BS-820M连接不上网络 |  | 189 5402 2916 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 青岛分公司 | XV-33000312 | #TS000122200 | IVD | 生化 | BS-820M | [7 empty] | 东营市康润中医医院 | 60135280 | 派工完成 | 2026-01-07 19:32:54 | 2026-01-07 19:32:58 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
江门市新会区古井中心卫生院IVD / 生化 / BS-600咨询生化仪器的通道还有几个 | 江门市新会区古井中心卫生院IVD / 生化 / BS-600咨询生化仪器的通道还有几个 |  | 138 2709 6368 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 广州分公司 | YS-94001117 | #TS000122190 | IVD | 生化 | BS-600 | [7 empty] | 江门市新会区古井中心卫生院 | 331729 | 派工完成 | 2026-01-07 19:28:50 | 2026-01-07 19:28:54 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
长沙红枫老年康复医院CL-2000i | 2026-01-07 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 |  | 135 9951 9121 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | admin |  | 长沙分公司 | W5-46002569 | #TS000122041 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 长沙红枫老年康复医院 | 60098451 | 派工完成 | 2026-01-07 18:19:06 | 2026-01-07 19:02:43 | 59990001 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
包头市固阳县医院IVD / 凝血仪器 / LBY-XC40B（106-AR-0C000126） 新开仪器，问使用前要不要校准---客户想要一份校准报告，请联系当地用户。 | 包头市固阳县医院IVD / 凝血仪器 / LBY-XC40B（106-AR-0C000126） 新开仪器，问使用前要不要校准 转内蒙古-徐爱芳 15661575536老师来电催单，转徐爱芳 |  | 156 6157 5536 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006，59990051 |  | 内蒙古分公司 |  | #TS000121793 | IVD | 凝血仪器 | LBY-XC40B | [7 empty] | 包头市固阳县医院 | 60057029 | 座席解决 | 2026-01-07 17:08:59 | 2026-01-07 17:09:00 | 59990006 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接成功 |  | 二乙
新安县人民医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP动作异常 | 新安县人民医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP动作异常 【故障现象】：混匀机构动作异常 【排查过程】：故障日志详情：夹取机构无法离开初始位 【故障定位】：夹取机构无动作 【一线建议】：带混匀线束，电机备用 【下派理由】：硬件故障 |  | 197 1109 7412 |  | 已关闭 | 标准 |  | wuchangyi@dinuo.com |  | 59990007 |  | 郑州分公司 | SU-02004686 | #TS000121673 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 新安县人民医院 | 308860 | 派工完成 | 2026-01-07 16:40:45 | 2026-01-07 17:26:38 | 五血球/化免-吴昌翼（迪诺） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务1组-迪诺 |  | 二甲
索县人民医院UA-5600无法做样本 | 索县人民医院UA-5600无法做样本 测试2个尿样后，不出结果，需重启仪器后仍有此现象 报光学系统异常，反馈软件版本V1.16 需工程师前往现场协助维护 1.升级为最新软件；2.建议带检测模块备用 |  | 178 0891 0602 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 | QA4-36000163 | #TS000121659 | IVD | 尿液分析 | UA-5600 | [7 empty] | 索县人民医院 | 324081 | 派工完成 | 2026-01-07 16:38:14 | 2026-01-07 16:50:17 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
玉门市柳河镇卫生院BC-20末梢血结果带星号 | 玉门市柳河镇卫生院BC-20末梢血结果带星号，UF-2B005363 贝登-孙泽：已指导处理，麻烦关单 |  | 150 0948 6225 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990002 |  | 兰州分公司 | UF-2B005363 | #TS000121603 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 玉门市柳河镇卫生院 | 90147191 | 座席解决 | 2026-01-07 16:24:17 | 2026-01-07 18:53:47 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
（急）新疆昌吉监狱医院 BS-380光学组件故障，需要更换 | 新疆昌吉监狱医院 BS-380光学组件故障，需要更换，无法提供序列号 |  | 195 3646 9837 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 新疆分公司 |  | #TS000121563 | IVD | 生化 | BS-380 | [7 empty] | 新疆昌吉监狱医院 | 90006472 | 派工完成 | 2026-01-07 16:16:51 | 2026-01-07 16:16:55 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
潮州市润心医疗有限公司妇科诊所BC-5000每次登录都需要登授权码 | 潮州市润心医疗有限公司妇科诊所BC-5000每次登录都需要登授权码 【故障现象】：数据管理软件每次登陆都需要授权【排查过程】：沟通得知机器与主机没有直接连接，中间有一台路由器。指导老师将机器与电脑主机用网线直接连通，设置好IP，再重新提交注册就能永久使用【处理结果】：客户确认问题解决 |  | 159 9237 0240 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | wenyanzhao@kehai.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 | SS-35010518 | #TS000121432 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 潮州市润心医疗有限公司妇科诊所 | 90347873 | 技术支持解决 | 2026-01-07 15:43:33 | 2026-01-07 16:09:02 | 五血球/化免-温彦朝（科海） | 001_热线申告 | 电话 | 转接-ivd服务2组-科海 |  | 其他
（急）龙山县妇幼保健计划生育服务中心C3500扫不上试剂条码---长岛试剂切换迈瑞试剂，仪器刷卡板需要重新设置，老师希望当地工程师联系，请转接。 | （急）龙山县妇幼保健计划生育服务中心C3500扫不上试剂条码 |  | 150 7437 0449 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007，59990010 |  | 长沙分公司 | 106-AG-77000048 | #TS000120517 | IVD | 凝血仪器 | C3500 | [7 empty] | 龙山县妇幼保健计划生育服务中心 | 105268 | 派工完成 | 2026-01-07 11:27:41 | 2026-01-07 14:16:35 | 59990007 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 二丙
电话工单 |  |  | 178 3337 1800 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000120447 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 吉林市林佐华皮肤病专科门诊 | 60076958 | 技术支持解决 | 2026-01-07 11:08:48 | 2026-01-07 11:20:23 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
字段推送 | 测试结算单范围（结算单） |  |  |  | 已关闭 | 标准 | 测试组 | testmcc@mindray.com |  | admin |  | 深圳分公司 | JP7-52000802 | #TS000120426 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 迈瑞深圳培训中心 | 90368259 | 派工完成 | 2026-01-07 11:04:27 | 2026-01-07 11:16:34 | test-yangkun_a | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 其他
博康口腔门诊bc-3000plus，咨询溶血剂如何更换 | 合肥博康口腔门诊bc-3000plus，咨询溶血剂如何更换，RJ-53119921 |  | 159 5669 9161 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 合肥分公司 | RJ-53119921 | #TS000120384 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 合肥博康口腔门诊 | 90032129 | 技术支持解决 | 2026-01-07 10:54:54 | 2026-01-07 11:10:51 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
十堰市妇幼保健院针IVD / 生化 / BS-2000，针异响 | 十堰市妇幼保健院针IVD / 生化 / BS-2000，针异响，客户表示有联系当地工程师但是一直没有回复希望能直接上门处理 |  | 139 9781 9525 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 武汉分公司 | BG5-9A000084 | #TS000120364 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 十堰市妇幼保健院 | 311978 | 派工完成 | 2026-01-07 10:51:07 | 2026-01-07 10:51:11 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
永修县中医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP（SU-0A005911）抓管子的抓手会碰到的固定架 | 永修县中医院IVD / 血球 / BC-5180 CRP（SU-0A005911）抓管子的抓手会碰到的固定架 |  | 186 7982 3014 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 南昌分公司 | SU-0A005911 | #TS000120307 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 永修县中医院 | 308193 | 派工完成 | 2026-01-07 10:35:04 | 2026-01-07 10:35:07 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
西和县中医院LBY-XC40B系统异常--电源开关正常亮，液晶屏不亮，请工程师联系维修。 | 西和县中医院LBY-XC40B系统异常，106-AR-0C000124 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 |  | #TS000120171 | IVD | 凝血仪器 | LBY-XC40B | [7 empty] | 西和县中医院 | 338576 | 派工完成 | 2026-01-07 09:43:37 | 2026-01-07 10:10:45 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 006_微信申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 二甲
青海民康医院TDR-X120黑屏 | 青海民康医院TDR-X120黑屏 刘瓒:可能系统或硬盘损坏 |  | 176 9721 6959 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 兰州分公司 | X120160713011 | #TS000120148 | IVD | 微生物仪器 | TDR-X120 | [7 empty] | 青海民康医院 | 369415 | 派工完成 | 2026-01-07 09:33:32 | 2026-01-07 09:37:38 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
西宁夏都手足外科医院C3100样本针无法吸样，电机无法复位--老师反馈针下降有卡顿声音，怀疑是润滑脂凝固或Z电机问题，请工程师联系排查确认。 | 西宁夏都手足外科医院C3100样本针无法吸样，电机无法复位 15500580097郭老师来电催单，致电王皓18625930367未接听，转靳鹏云 |  | 155 0058 0097 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990008 |  | 兰州分公司 | 106-AE-93000059 | #TS000120101 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 西宁夏都手足外科医院 | 60070921 | 派工完成 | 2026-01-07 09:12:48 | 2026-01-07 09:20:43 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
莫旗人民医院 CL-8000I卡杯 | 莫旗人民医院 CL-8000I卡杯，客户要求上门处理 老师18847018105来电催促，致电工程师： 郝红光跟进，有投诉意向已暂时安抚 |  | 188 4701 8105 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990002 |  | 黑吉分公司 |  | #TS000120100 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 莫旗人民医院 | 60033736 | 派工完成 | 2026-01-07 09:12:47 | 2026-01-07 09:13:08 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
长治市潞城区人民医院咨询天地人微生物试剂卡的参数问题 | 长治市潞城区人民医院咨询天地人微生物试剂卡的参数问题 刘瓒：已经安排临床跟进 |  | 166 3412 8530 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 太原分公司 |  | #TS000120061 | IVD | 微生物仪器 | AF-600 | [7 empty] | 长治市潞城区人民医院 | 304610 | 座席解决 | 2026-01-07 08:54:24 | 2026-01-07 09:02:53 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
黔南惠水县打引卫生院BC-2600咨询更换溶血剂的舱门在哪里 | 黔南惠水县打引卫生院BC-2600咨询更换溶血剂的舱门在哪里，BD79-B0941 |  | 139 8474 1820 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 贵阳分公司 |  | #TS000120051 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 黔南惠水县打引卫生院 | 60121601 | 技术支持解决 | 2026-01-07 08:47:38 | 2026-01-07 11:04:44 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
镇宁布依族苗族自治县中医院CL-2000i | 2026-01-06 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【CL-2000i：仪器无法连接】 |  | 187 2275 7630 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 贵阳分公司 | YB-28001932 | #TS000119530 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 镇宁布依族苗族自治县中医院 | 302890 | 无需技术支持 | 2026-01-06 19:09:33 | 2026-01-07 08:22:52 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
陇西县第二人民医院IVD / 微生物仪器 / TDR-Z200（Z2210719141）测量按键失灵 | 陇西县第二人民医院IVD / 微生物仪器 / TDR-Z200（Z2210719141）测量按键失灵 |  | 177 5201 1175 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 | Z2210719141 | #TS000119156 | IVD | 微生物仪器 | TDR-Z200 | [7 empty] | 陇西县第二人民医院 | 300016 | 派工完成 | 2026-01-06 17:05:55 | 2026-01-06 17:05:58 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
昭通市洒渔乡中心卫生院BC-3000PLUS报警实时时钟故障 | 昭通市洒渔乡中心卫生院BC-3000PLUS报警实时时钟故障 孙泽：已处理，麻烦关单 |  | 199 1287 9294 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990009 |  | 昆明分公司 | RJ-64122557 | #TS000119152 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 昭通市洒渔乡中心卫生院 | 90041894 | 座席解决 | 2026-01-06 17:04:45 | 2026-01-06 18:54:01 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-拒接 |  | 其他
鹰潭爱芙医院BC-2600有稀释液，显示没有 | RQ-67119698 BC-2600有稀释液，显示没有 贝登-孙泽：已解决，麻烦关单 |  | 157 7943 0013 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 南昌分公司 |  | #TS000119056 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 鹰潭爱芙医院 | 90406623 | 座席解决 | 2026-01-06 16:43:34 | 2026-01-06 16:47:55 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
丰县向阳社区卫生服务中心BC-1800不出结果 | 丰县向阳社区卫生服务中心BC-1800不出结果 |  | 151 5572 2712 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 南京分公司 | RK-85107512 | #TS000118838 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 丰县向阳社区卫生服务中心 | 90086574 | 派工完成 | 2026-01-06 15:55:36 | 2026-01-06 15:55:40 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
丰县向阳社区卫生服务中心 - BC-1800 | 血小板不出结果 丰县向阳社区卫生服务中心 医学检验科 |  | 176 2653 2578 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | admin |  | 南京分公司 | RK-85107512 | #TS000118754 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 丰县向阳社区卫生服务中心 | 90086574 | 派工完成 | 2026-01-06 15:43:34 | 2026-01-06 16:25:45 | 1-三分类血球（热线-晚） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
荆门市荆襄医院（荆襄社区卫生服务中心）BC-3000Plus提示没有试剂 | 荆门市荆襄医院（荆襄社区卫生服务中心）BC-3000Plus提示没有试剂，实际上有试剂，RJ-63122335 |  | 135 9792 7019 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 |  | #118653 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 荆门市荆襄医院（荆襄社区卫生服务中心） | 90249647 | 派工完成 | 2026-01-06 15:23:25 | 2026-01-06 16:25:26 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
凉山州会东县鯵鱼河镇卫生院BC-5130设备内部漏液 | 凉山州会东县鯵鱼河镇卫生院BC-5130设备内部漏液 |  | 153 9047 9315 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 | TR-11005402 | #118393 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 凉山州会东县鯵鱼河镇卫生院 | 60096571 | 派工完成 | 2026-01-06 14:12:32 | 2026-01-06 14:12:37 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
湖南省怀化市会同县肖家乡卫生院BC-20需要试剂条码 | 湖南省怀化市会同县肖家乡卫生院BC-20需要试剂条码，客户代码禁用，如需下派请提交呼叫中心 贝登-孙泽：已解决，麻烦关单 |  | 182 8556 0452 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 长沙分公司 | UF-97001359 | #118385 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | （禁用）湖南省怀化市会同县肖家乡卫生院 | 368954 | 座席解决 | 2026-01-06 14:09:57 | 2026-01-06 16:52:56 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
陇南中西医结合医院 - BC-10堵孔 | 陇南中西医结合医院 BC-10堵孔 医学检验科18139953644来电催单，转孙泽孙泽 已处理，麻烦关单 附件: open_api/tid44609/1767678348_44609_c791f0_media_1767678332515.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767678348_44609_c791f0_media_1767678332515.jpg?Expires=1780542638&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=sCqzgh%2F0AVXkOwwNvDlpcJIklWg%3D |  | 181 3995 3644 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 兰州分公司 | UH-09003147 | #118284 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 陇南中西医结合医院 | 90176044 | 座席解决 | 2026-01-06 13:45:46 | 2026-02-04 09:21:37 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
会东县鲁吉镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-2600本底异常 | 会东县鲁吉镇中心卫生院IVD / 血球 / BC-2600本底异常RQ-08104618 |  | 182 8286 4464 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #118157 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 会东县鲁吉镇中心卫生院 | 90044620 | 派工完成 | 2026-01-06 13:06:17 | 2026-01-06 14:12:46 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
大化康和医院UA-66显示试纸放置错误， | 大化康和医院UA-66显示试纸放置错误，WC-58106317，罗老师18376965881 |  | 183 7696 5881 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990002 |  | 南宁分公司 | WC-58106317 | #117815 | IVD | 尿液分析 | UA-66 | [7 empty] | 大化康和医院 | 60092194 | 派工完成 | 2026-01-06 11:03:00 | 2026-01-06 11:33:50 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
容县黎村镇中心卫生院CL-6000i | 2026-01-06 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码C07134【M1：第1磁分离单元：第4阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。 第2磁分离单元：第4阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。】 机器正常 |  | 187 7507 8379 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 南宁分公司 | BB3-26002672 | #117796 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 容县黎村镇中心卫生院 | 331316 | 无需技术支持 | 2026-01-06 10:57:35 | 2026-01-06 11:53:46 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
大庆爱尔眼科医院有限公司IVD / 凝血仪器 / C3100数值偏高--APTT测试问题，怀疑是质控品复融过程异常。 | 大庆爱尔眼科医院有限公司IVD / 凝血仪器 / C3100数值偏高 |  | 189 0369 0792 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 | 106-AE-07000209 | #117747 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 大庆爱尔眼科医院有限公司 | 90166859 | 技术支持解决 | 2026-01-06 10:38:00 | 2026-01-06 11:27:51 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
甘肃省中医药大学咨询BS-430的生化糖化血红蛋白，结果以哪个为主 | 甘肃省中医药大学咨询BS-430的生化糖化血红蛋白，结果以哪个为主 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 |  | #117515 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 甘肃中医药大学 | 90023990 | 派工完成 | 2026-01-06 09:19:05 | 2026-01-06 09:19:09 | 59990007 | 006_微信申告 | 即时聊天 | 无需转接 |  | 其他
佛坪县陈家坝中心卫生院BC-20,HGB异常 | 佛坪县陈家坝中心卫生院BC-20,HGB异常 |  | 138 9162 6028 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 西安分公司 | UF-98001939 | #117495 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 佛坪县陈家坝中心卫生院 | 90034270 | 技术支持解决 | 2026-01-06 09:13:19 | 2026-01-06 14:36:46 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
（急）康成医院(高密)有限公司EH-2080B显示读卡失败 | 康成医院(高密)有限公司EH-2080B显示读卡失败 提供解决方案（手工输入条码） |  | 182 5362 1356 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990008 |  | 青岛分公司 | V2-96000259 | #117412 | IVD | 尿液分析 | EH-2080B | [7 empty] | 康成医院(高密)有限公司 | 90124339 | 技术支持解决 | 2026-01-06 08:32:44 | 2026-01-06 08:41:32 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
成都市武侯区第三人民医院CL-6000i | 2026-01-06 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A13005【M1：第二抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：反应盘外圈】 机器正常 |  | 177 1612 0118 |  | 已关闭 | 标准 | 化免（热线） | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | BB3-03001244 | #117405 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 成都市武侯区第三人民医院 | 319473 | 无需技术支持 | 2026-01-06 08:26:04 | 2026-01-06 08:50:40 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二丙
北京大学人民医院青岛医院CX-9000--夜间报警客户已自行处理，此单请帮忙封闭。 | 2026-01-05 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码33102038【试剂针R21竖直动作异常，试剂针R21竖直动作异常】 |  | 133 0633 8105 |  | 已解决 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 青岛分公司 | GC8-53000947 | #117384 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 北京大学人民医院青岛医院 | 90309213 | 无需技术支持 | 2026-01-06 08:00:04 |  | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P3 IVD VIP3 | 三甲
万宁市人民医院CL-6000i | 2026-01-06 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码C07134【M1：第2磁分离单元：第1阶磁分离吸液针堵针，请进行清理或更换。】 |  | 188 7610 7202 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 海南分公司 | BB3-93000410 | #117383 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 万宁市人民医院 | 307468 | 无需技术支持 | 2026-01-06 08:00:03 | 2026-01-06 08:17:20 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P2 IVD VIP2 | 三乙
枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院）CL-2000i | 2026-01-05 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码A40021【CL-2000i：系统复位失败】,C01001【CL-2000i：仪器无法连接】 |  | 178 5255 1628 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 济南分公司 | YB-02001418 | #117382 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 枣庄市胸科医院（枣庄市肿瘤医院） | 304290 | 无需技术支持 | 2026-01-06 08:00:01 | 2026-01-06 08:20:42 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
阿勒泰地区人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS显示无效条码 | 阿勒泰地区人民医院IVD / 血球 / BC-7500[NR] CS显示无效条码 |  | 182 9090 1974 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | DC6-43003678 | #117375 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 阿勒泰地区人民医院 | 301457 | 派工完成 | 2026-01-06 07:44:23 | 2026-01-06 07:44:29 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
蚌埠市第一人民医院IVD / 凝血仪器 / AQC-100其他结果做不出来，样本异常 | 蚌埠市第一人民医院IVD / 凝血仪器 / AQC-100其他结果做不出来，样本异常 刘老师18225909210来电催促工程师，已联系工程师回电 |  | 182 2590 9210 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 合肥分公司 | UV8-53000021 | #117361 | IVD | 凝血仪器 | AQC-100 | [7 empty] | 蚌埠市第一人民医院 | 310815 | 派工完成 | 2026-01-06 04:54:30 | 2026-01-06 04:54:34 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
首都医科大学附属北京潞河医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP模块异常 | 首都医科大学附属北京潞河医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP模块异常 已致电工程师，工程师表示单子系统派错，不属于他的工单范围，已转至渠道主管，张发跟进 |  | 150 1128 9909 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 北京分公司 | ST-33005090 | #117353 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 305993 | 派工完成 | 2026-01-06 02:23:40 | 2026-01-06 02:23:45 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
平顶山市宝丰县观音堂卫生院IVD / 血球 / BC-5130需要把23年的体检结果导出来怎么操作 | 平顶山市宝丰县观音堂卫生院IVD / 血球 / BC-5130需要把23年的体检结果导出来怎么操作 |  | 173 3793 1497 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 郑州分公司 | TR-9A003745 | #117204 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 平顶山市宝丰县观音堂卫生院 | 90048375 | 派工完成 | 2026-01-05 21:37:03 | 2026-01-05 21:37:06 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
乌乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院喀什分院IVD / 血球 / BC-5120换了几个条码显示无效 | 乌乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院喀什分院IVD / 血球 / BC-5120换了几个条码显示无效 |  | 181 0998 6541 |  | 已关闭 | 标准 |  | 3389832484@qq.com |  | 59990053 |  | 新疆分公司 | TQ-53007728 | #117119 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 乌乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院喀什分院 | 60114088 | 派工完成 | 2026-01-05 20:47:37 | 2026-01-05 20:47:41 | 59990053 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
乌苏市人民医院IVD / 尿液分析 / UA-5800（N3-06001143）尿糖检测结果不稳定 | 乌苏市人民医院IVD / 尿液分析 / UA-5800（N3-06001143）尿糖检测结果不稳定 陈老师18196176111 王亚春：麻烦下派，需临床协助调糖尿阈值。 |  | 181 9617 6111 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  |  | N3-06001143 | #116890 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 乌苏市人民医院 | 321271 | 派工完成 | 2026-01-05 18:11:33 | 2026-01-05 18:51:48 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
莱州市同济医院BC-2900偏转电机故障 | 莱州市同济医院BC-2900偏转电机故障，客户需要工程师稍后回电处理问题 18253537881来电表示问题已解决，不用再安排工程师，此单封闭 |  | 182 5353 7881 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_1@mindray.com |  | 59990009 |  | 青岛分公司 | RL-73105527 | #116706 | IVD | 血球 | BC-2900 | [7 empty] | 莱州市同济医院 | 90048840 | 座席解决 | 2026-01-05 17:13:52 | 2026-01-05 17:21:12 | 59990001 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
包头市固阳县医院IVD / 凝血仪器 / LBY-XC40B（106-AR-0C000126） 新开仪器，问使用前要不要校准---客户想要一份校准报告，请联系当地用户。 | 包头市固阳县医院IVD / 凝血仪器 / LBY-XC40B（106-AR-0C000126） 新开仪器，问使用前要不要校准 转内蒙古-徐爱芳 |  | 156 6157 5536 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 内蒙古分公司 |  | #116657 | IVD | 凝血仪器 | LBY-XC40B | [7 empty] | 包头市固阳县医院 | 60057029 | 座席解决 | 2026-01-05 16:59:18 | 2026-01-05 17:34:01 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二乙
昭阳区太平社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-20（UF-11003343）真空压力故障，点消除故障会自动关机 | 昭阳区太平社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-20（UF-11003343）真空压力故障，点消除故障会自动关机 |  | 173 8747 9728 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 昆明分公司 | UF-11003343 | #116400 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 昭阳区太平社区卫生服务中心 | 90238575 | 派工完成 | 2026-01-05 15:50:41 | 2026-01-05 16:14:51 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
牡丹江市温春镇中心卫生院BC-3000PLUS送检者名字如何去掉 | 牡丹江市温春镇中心卫生院BC-3000PLUS送检者名字如何去掉 |  | 156 4535 2921 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 | RJ-71123933 | #116396 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 牡丹江市温春镇中心卫生院 | 60103910 | 技术支持解决 | 2026-01-05 15:49:52 | 2026-01-05 16:33:50 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
山东省血液中心使用是日立7600，AU640，试剂是迈瑞的，浓度值如何查看 | 山东省血液中心BS-430校准品的浓度值如何查看，老师没有提供序列号 2026-1-5 15:50:19：15853128008再次来电反馈使用是日立7600，AU640，试剂是迈瑞的，浓度值如何查看，转赵月香 |  | 158 5312 8008 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990007 |  | 济南分公司 |  | #116294 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 山东省血液中心 | 366102 | 派工完成 | 2026-01-05 15:21:49 | 2026-01-05 15:21:53 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
南京恩喜整形美容中心IVD / 凝血仪器 / C3100检测数值混乱，洗针液的针歪 | 南京恩喜整形美容中心IVD / 凝血仪器 / C3100检测数值混乱，洗针液的针歪 无法提供序列号，已对接线下工程师：来电建维修单 |  | 182 5182 6074 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 南京分公司 |  | #116125 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 南京恩喜整形美容中心 | 90055187 | 派工完成 | 2026-01-05 14:46:01 | 2026-01-05 14:46:06 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
深圳弘天悦美医疗美容门诊部BC-20需要试剂条码 | 深圳弘天悦美医疗美容门诊部BC-20需要试剂条码 无法提供序列号 |  | 153 9754 2617 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 深圳分公司 |  | #115973 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 深圳弘天悦美医疗美容门诊部 | 90098273 | 技术支持解决 | 2026-01-05 13:58:11 | 2026-01-05 15:35:17 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
索县人民医院UA-5800报警读卡器故障 | 索县人民医院UA-5800报警读卡器故障 已给出解决方案 |  | 180 8990 8180 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990001 |  | 成都分公司 | M5-26000160 | #115826 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 索县人民医院 | 324081 | 技术支持解决 | 2026-01-05 12:47:46 | 2026-01-05 13:17:10 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
肇庆市第二人民医院 - M6000 | 去盖模块，无法消除报警 肇庆市第二人民医院 医学检验科 TLA工单，此单直接下派。 附件: open_api/tid44609/1767584017_44609_7b761a_media_1767583999203.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767584017_44609_7b761a_media_1767583999203.jpg?Expires=1780542639&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=oUxhJSB8LGBO3yxOTaPJ1CtzGKo%3D |  | 135 2705 5186 |  | 已关闭 | 标准 |  | sunwanghai@mindray.com |  | admin |  | 广州分公司 | BG8-16000010 | #115649 | IVD | 生化 | M6000 | [7 empty] | 肇庆市第二人民医院 | 306772 | 派工完成 | 2026-01-05 11:33:36 | 2026-01-05 12:29:22 | 孙汪海 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 三甲
乌鲁木齐市妇幼保健院CL-6000i | 2026-01-05 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22103【M1：样本针释放真空失败】,A22107【M1：样本针清洗真空异常】 工程师已在现场，建议检查样本针清洗池或者管路及阀是否异常 |  | 136 6999 2504 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 新疆分公司 | BB3-2C002853 | #115553 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 乌鲁木齐市妇幼保健院 | 301244 | 无需技术支持 | 2026-01-05 11:05:10 | 2026-01-26 08:02:31 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
广州开发区医院 - BC-30S | 系统时钟故障 广州开发区医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1767581834_44609_5895cb_media_1767581790107.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767581834_44609_5895cb_media_1767581790107.jpg?Expires=1780542639&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Lqi2CTyDwLc%2Boe31j9FeBCZ9X70%3D |  | 134 1634 6255 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 广州分公司 | TH-84004688 | #115533 | IVD | 血球 | BC-30S | [7 empty] | 广州开发区医院 | 336827 | 技术支持解决 | 2026-01-05 10:57:11 | 2026-02-04 09:20:03 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
望城县妇幼保健院IVD / 血球 / BC-3000PLUS（RJ-39115670）10ML 电机故障 | 望城县妇幼保健院IVD / 血球 / BC-3000PLUS（RJ-39115670）10ML 电机故障 |  | 135 7410 0948 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | RJ-39115670 | #115527 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 望城县妇幼保健院 | 310049 | 派工完成 | 2026-01-05 10:54:41 | 2026-01-05 11:41:30 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 二乙
秦淮美芙医疗美容诊所BC-2600显示稀释液与溶血剂过期 | 秦淮美芙医疗美容诊所BC-2600显示稀释液与溶血剂过期无法提供序列号 |  | 185 0250 9085 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990005 |  | 南京分公司 |  | #115489 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 秦淮美芙医疗美容诊所 | 90074007 | 技术支持解决 | 2026-01-05 10:44:23 | 2026-01-05 11:41:51 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
青原区井冈山大学医务所BC-30系统配置异常、本底异常 | 青原区井冈山大学医务所BC-30系统配置异常、本底异常 |  | 139 7069 5504 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 南昌分公司 | UD-46009137 | #115426 | IVD | 血球 | BC-30 | [7 empty] | 青原区井冈山大学医务所 | 90371541 | 技术支持解决 | 2026-01-05 10:12:17 | 2026-01-05 12:00:15 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
前郭尔罗斯蒙古族自治县中医院BS-860需要采购光源灯 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县中医院BS-860光源灯异常，无法提供序列号 故障现象：水空白10x 排查过程：客户端很长时间未更换光源灯 、未进行强化清洗，指导客户进行周强化清洗 故障定位： 一线建议： 下派理由： 转黑吉-王照暄跟进。 |  | 153 2637 3339 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 黑吉分公司 |  | #115373 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 前郭尔罗斯蒙古族自治县中医院 | 313405 | 技术支持解决 | 2026-01-05 09:44:14 | 2026-01-05 10:29:30 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
陆良县龙海乡卫生院BC-3000Plus结果不准 | 陆良县龙海乡卫生院BC-3000Plus结果不准 |  | 184 6902 4231 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 昆明分公司 | RJ-29112705 | #115362 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 陆良县龙海乡卫生院 | 90015878 | 技术支持解决 | 2026-01-05 09:37:41 | 2026-01-05 10:36:22 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
江苏省昆山市五联综合门诊部BC-10咨询怎么做血常规 | 江苏省昆山市五联综合门诊部BC-10咨询怎么做血常规 |  | 186 6204 9687 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990008 |  | 苏州分公司 | UH-3B011081 | #115360 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 江苏省昆山市五联综合门诊部 | 338406 | 技术支持解决 | 2026-01-05 09:35:34 | 2026-01-05 10:16:19 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
黑龙江省哈尔滨市嘉润医院 CL-8000I建立真空失败 | 黑龙江省哈尔滨市嘉润医院 CL-8000I建立真空失败，老师表示备件一直没到无法维修，诉求尽快维修跟进 |  | 150 4534 7055 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 黑吉分公司 | BH5-24000081 | #115333 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 黑龙江省哈尔滨市嘉润医院 | 321453 | 派工完成 | 2026-01-05 09:21:14 | 2026-01-05 09:21:18 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
行唐康德医院IVD / 生化 / BS-830S样本注射器异常 | 行唐康德医院IVD / 生化 / BS-830S样本注射器异常，老师没有提供序列号 |  | 189 3118 2293 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 石家庄分公司 |  | #115316 | IVD | 生化 | BS-830S | [7 empty] | 行唐康德医院 | 60079134 | 派工完成 | 2026-01-05 09:07:06 | 2026-01-05 09:07:10 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
保定市清苑区妇幼保健院CL-6000i | 2026-01-05 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 建议检查是否有反应杯异形或者卡杯，同时检查传感器是否异常 |  | 130 7057 3590 |  | 已关闭 | 标准 |  | zhangchangyin@mindray.com |  | admin |  | 石家庄分公司 | BB3-84000047 | #115288 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 保定市清苑区妇幼保健院 | 307840 | 派工完成 | 2026-01-05 08:43:04 | 2026-01-05 08:49:53 | 1-生化免疫（热线）3 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
设备连接的电脑是否可以更换，客户告知稍后来电 | 设备连接的电脑是否可以更换，客户告知稍后来电 |  | 185 0795 0821 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 |  | #115283 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-01-05 08:36:46 | 2026-01-05 08:36:47 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
石家庄市桥西区新石中路社区服务站IVD / 血球 / BC-2600升降电机故障 | 石家庄市桥西区新石中路社区服务站IVD / 血球 / BC-2600升降电机故障 |  | 151 3068 8269 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990007 |  | 石家庄分公司 | RQ-29109966 | #115266 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 石家庄市桥西区新石中路社区服务站 | 90011922 | 派工完成 | 2026-01-05 08:24:49 | 2026-01-05 09:17:51 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
泾县中医院CL-6000i | 2026-01-05 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14001【M1：分杯盘运动错误，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 建议检查是否有杯子异形或者掉落并确认机械位置 |  | 138 5636 3833 |  | 已关闭 | 标准 |  | zhangchangyin@mindray.com |  | admin |  | 合肥分公司 | BB3-33002983 | #115254 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 泾县中医院 | 311044 | 派工完成 | 2026-01-05 08:07:33 | 2026-01-05 08:43:34 | 1-生化免疫（热线）3 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
江阴市周庄卫生院CL-6000i | 2026-01-05 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A12005【M1：第一抓杯手垂直运动碰撞，具体位置：分杯盘】 工程师已处理，此单封闭 |  | 139 1530 6033 |  | 已关闭 | 标准 |  | zhangchangyin@mindray.com |  | admin |  | 苏州分公司 | BB3-33002968 | #115250 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 江阴市周庄卫生院 | 316398 | 无需技术支持 | 2026-01-05 08:00:06 | 2026-01-05 09:00:01 | 1-生化免疫（热线）3 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
电白区中医医院 BS-2000报警电解质RSB加样口页面过高 | 电白区中医医院 BS-2000报警电解质RSB加样口页面过高，已致电工程师黄庆秋跟进 |  | 190 2215 3991 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2169802571@qq.com |  | 59990052 |  | 广州分公司 | BG5-17000645 | #115230 | IVD | 生化 | BS-2000 | [7 empty] | 电白区中医医院 | 306758 | 派工完成 | 2026-01-05 00:38:46 | 2026-01-05 00:38:51 | 59990052 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
（急）通辽职业学院BA-88A该仪器不会使用 | （急）通辽职业学院BA-88A该仪器不会使用，（无法提供序列号），需要今天晚上解决，明天需要上课，已致电工程师王皓跟进，老师15334975771催单，转靳鹏云 |  | 153 3497 5771 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990052 |  | 内蒙古分公司 |  | #115109 | IVD | 生化 | BA-88A | [7 empty] | 通辽职业学院 | 90033175 | 派工完成 | 2026-01-04 20:57:22 | 2026-01-04 20:57:26 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广州泰和肿瘤医院 BS-2800M参考值范围 | 广州泰和肿瘤医院 BS-2800M参考值范围 |  | 188 1438 5601 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 广州分公司 |  | #114983 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 广州泰和肿瘤医院 | 60074436 | 派工完成 | 2026-01-04 19:02:44 | 2026-01-04 19:02:48 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院BC-5000 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院（郑州院区）中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院（郑州院区）医学检验科，老师仪器在河南郑州，针玩得比较厉害，申请针，拭子等备用，老师要求先电话联系他，协调维修流程，请尽快联系老师（SS-18008384） |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 |  | #114900 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院（郑州院区） | 317812 | 派工完成 | 2026-01-04 18:03:20 | 2026-01-04 18:03:24 | 59990003 | 009_一键报修申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 三甲
中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院（郑州院区） BC-5000 | 吸样针损坏 （禁用）中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院 医学检验科，老师仪器在河南郑州，针玩得比较厉害，申请针，拭子等备用，老师要求先电话联系他，协调维修流程，请尽快联系老师 |  | 157 3676 8189 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin，59990003 |  | 郑州分公司 | SS-18008384 | #114879 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | （禁用）中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院 | 90259002 | 派工完成 | 2026-01-04 17:55:27 | 2026-01-04 17:55:28 | 59990003 | 009_一键报修申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 其他
中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院（郑州院区） BC-5000 | 吸样针损坏 （禁用）中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院 医学检验科，老师仪器在河南郑州，针玩得比较厉害，申请针，拭子等备用，老师要求先电话联系他，协调维修流程，请尽快联系老师 |  | 157 3676 8189 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | admin，59990003 |  | 郑州分公司 | SS-18008384 | #114870 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院（郑州院区） | 317812 | 派工完成 | 2026-01-04 17:50:33 | 2026-01-04 17:50:37 | 59990003 | 009_一键报修申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 三甲
贵州龙里县协和医院BC-2600，本底异常 | 贵州龙里县协和医院BC-2600，本底异常，RQ-8C126404 |  | 187 8593 6295 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990002 |  | 贵阳分公司 | RQ-8C126404 | #114854 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 贵州龙里县协和医院 | 90001416 | 派工完成 | 2026-01-04 17:45:27 | 2026-01-04 17:54:50 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
巴彦淖尔同和医院管理有限公司BC-3000Plus报本都电压异常 | 巴彦淖尔同和医院管理有限公司BC-3000Plus报本都电压异常 |  | 156 9478 9993 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990003 |  | 内蒙古分公司 |  | #114853 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 巴彦淖尔同和医院管理有限公司 | 90335979 | 派工完成 | 2026-01-04 17:45:07 | 2026-01-04 17:54:36 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
武汉市蔡甸区人民医院(华中科技大学协和江北医院)CX-9000拨爪无法回弹，样本架异常 | 武汉市蔡甸区人民医院(华中科技大学协和江北医院)CX-9000拨爪无法回弹，样本架异常 渠道工程师咨询物料名称，已提供支持 |  | 134 6997 6321 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | GC8-26000047 | #114629 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 武汉市蔡甸区人民医院(华中科技大学协和江北医院) | 60026420 | 技术支持解决 | 2026-01-04 16:30:43 | 2026-01-04 16:36:09 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
深圳柏龄中医医院 - BC-5380 CRP | 一直报废液桶满，空的桶也是报满。 深圳柏龄中医医院 医学检验科，频繁报警，老师多次维护废液瓶盖组件和插头，依旧，申请废液瓶盖组件，老师希望先电话联系她，协调维修流程，请尽快联系老师 附件: open_api/tid44609/1767514477_44609_f44294_media_1767514467781.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767514477_44609_f44294_media_1767514467781.jpg?Expires=1780542640&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=sGIFpxiPIfvpCg%2BS45H0MrAe2ig%3D |  | 180 2544 8164 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | admin |  | 深圳分公司 | DD3-36000037 | #114567 | IVD | 血球 | BC-5380 CRP | [7 empty] | 深圳柏龄中医医院 | 90335367 | 派工完成 | 2026-01-04 16:14:35 | 2026-01-04 16:20:46 | 何毅 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
新疆和田市肖尔巴格乡卫生院BC-5180，设备卡在初始化 | 新疆和田市肖尔巴格乡卫生院BC-5180，设备卡在初始化，RG-31105878，申告内容与单号：#113812（已下派，407933697）同，保外机器，工程师迟工费用等沟通中，要求封闭此单 |  | 187 9947 0425 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | RG-31105878 | #114566 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆和田市肖尔巴格乡卫生院 | 375947 | 技术支持解决 | 2026-01-04 16:14:30 | 2026-01-04 16:33:34 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
（禁用）中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院 - BC-5000 | 吸样针损坏 （禁用）中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院 医学检验科，老师仪器在河南郑州，针玩得比较厉害，申请针，拭子等备用，老师要求先电话联系他，协调维修流程，请尽快联系老师，医院名称为禁用，请查证后下派。 对接郑州RSO魏利敏解禁，工单超时，新建下派，新代码：317812 |  | 157 3676 8189 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | SS-18008384 | #114436 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | （禁用）中国人民解放军联勤保障部队第九八八医院 | 90259002 | 座席解决 | 2026-01-04 15:40:43 | 2026-02-04 09:21:37 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
泉州丰泽玛丽医院有限公司 - BC-5120 | 结果重复性不好，管路需要维护 泉州丰泽玛丽医院有限公司 医学检验科，老师说，想做下仪器维护，说是西斯美康会定期维护，希望当地工程师先电话联系他，协调维护事宜，请尽快联系老师 附件: open_api/tid44609/1767512284_44609_5b8fa8_media_1767512277340.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767512284_44609_5b8fa8_media_1767512277340.jpg?Expires=1780542640&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=LqsHI2aZ9msdDl8POuxKjChQPtw%3D |  | 136 9597 2561 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | admin |  | 福州分公司 | TQ-35006013 | #114423 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 泉州丰泽玛丽医院有限公司 | 380447 | 派工完成 | 2026-01-04 15:38:02 | 2026-01-04 16:02:57 | 何毅 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
巴彦淖尔市临河区妇幼保健医院CX-9000轨道出样本会卡顿 | 巴彦淖尔市临河区妇幼保健医院CX-9000轨道出样本会卡顿 客户已下班，添加老师微信，明天指导客户处理 |  | 156 9478 0103 |  | 已关闭 | 标准 | 凝血（热线） | tangkeke@mindray.com |  | 59990009 |  | 内蒙古分公司 | GC8-48000729 | #114417 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 巴彦淖尔市临河区妇幼保健医院 | 300615 | 技术支持解决 | 2026-01-04 15:36:03 | 2026-01-04 15:45:13 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
（禁用）合山市城中社区卫生服务中心BC-5180咨询靶值参考值如何导入系统 | （禁用）合山市城中社区卫生服务中心BC-5180咨询靶值参考值如何导入系统，客户代码禁用，如需下派请提交至呼叫中心，告知老师如何下载后解决 |  | 156 7876 3921 |  | 已解决 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990004 |  | 南宁分公司 |  | #114400 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | （禁用）合山市城中社区卫生服务中心 | 90071323 | 技术支持解决 | 2026-01-04 15:30:23 |  | 何毅 | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接成功 |  | 其他
西安的学校陈老师13227741619咨询BC-5120可以不可以拿去检测动物小白鼠的血液 | 西安的学校陈老师13227741619咨询BC-5120可以不可以拿去检测动物小白鼠的血液，老师无法提供序列号 转如需下派，麻烦备注内容后提交工单，告知老师不能后，解决 |  | 132 2774 1619 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #114390 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-01-04 15:27:40 | 2026-01-04 15:32:09 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
中国人民解放军93263部队BC-5180 CRP咨询怎么添加CRP | 中国人民解放军93263部队BC-5180 CRP咨询怎么添加CRP，告知方法后解决（加微信） |  | 181 4761 9169 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990008 |  | 沈阳分公司 | SU-84001628 | #114370 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 中国人民解放军93263部队 | 90061524 | 技术支持解决 | 2026-01-04 15:23:32 | 2026-01-04 15:56:58 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
厦门市第三医院SC-120开机提示初始化 | 厦门市第三医院SC-120开机提示初始化，LC-A浮子状态异常，不能消除，老师说还有染液，申请lc-a储液池，阀，管路等备用，请尽快联系老师 无法提供序列号 |  | 181 2074 0725 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990005 |  | 福州分公司 |  | #114368 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 厦门市第三医院 | 313590 | 派工完成 | 2026-01-04 15:22:47 | 2026-01-04 15:27:19 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 三乙
洞口民心医院咨询IVD / 生化 / BS-360S设备操作问题 | 洞口民心医院咨询IVD / 生化 / BS-360S设备操作问题，老师没有提供序列号 已自行解决。 |  | 156 9739 9221 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 |  | #114359 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 洞口民心医院有限公司 | 90204691 | 无需技术支持 | 2026-01-04 15:19:46 | 2026-01-04 17:08:39 | 1-生化免疫（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
防城区防城港市公安局常山办公区执法办案管理中心 - BC-5000 | 需要工程师这边帮忙出具一下2026年BC5000仪器的校准报告和性能报告。类似下面这种格式的。谢谢！ 防城区防城港市公安局常山办公区执法办案管理中心 医学检验科 老师电话未接，老师想要校准报告，请先电话联系老师，沟通校准报告获取方式。 附件: open_api/tid44609/1767510058_44609_37cde2_media_1767509988949.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767510058_44609_37cde2_media_1767509988949.jpg?Expires=1780542640&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=KCCn6nqRVBDLr%2FJMhrTNDuk0MsU%3D |  | 139 7701 2938 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | admin |  | 南宁分公司 | SS-14007982 | #114305 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 防城区防城港市公安局常山办公区执法办案管理中心 | 90275957 | 派工完成 | 2026-01-04 15:00:54 | 2026-01-04 15:18:17 | 何毅 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
仁寿县第五人民医院（仁寿县禾加镇卫生院） CL-2000I设备无法添加手工项目 | 仁寿县第五人民医院（仁寿县禾加镇卫生院） CL-2000I设备无法添加手工项目，客户无法提供序列号 |  | 189 9033 6544 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 |  | #114299 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 仁寿县第五人民医院（仁寿县禾加镇卫生院） | 302573 | 派工完成 | 2026-01-04 14:58:59 | 2026-01-04 17:19:42 | 1-生化免疫（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
湖南远璟生物技术有限公司MW-12A不出水 | WF-1A106946 MW-12A不出水 |  | 153 0731 0348 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2268941119@qq.com |  | 59990010 |  | 长沙分公司 |  | #114296 | IVD | 生化 | MW-12A | [7 empty] | 湖南远璟生物技术有限公司 | 90406500 | 派工完成 | 2026-01-04 14:58:10 | 2026-01-04 16:48:37 | 59990010 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
修水县妇幼保健院CL-6000I结果相差大 | 修水县妇幼保健院CL-6000I结果相差大，需要总部应用工程师对接 张明：下派，致电临床主管陈真跟进。 |  | 138 7021 3916 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 南昌分公司 |  | #114294 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 修水县妇幼保健院 | 104727 | 派工完成 | 2026-01-04 14:57:33 | 2026-01-04 16:39:45 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
揭阳安真妇产医院BS-200试剂项目有发霉现象 | BS-200试剂项目有发霉现象，无法提供序列号 15627934772来电催单，致电王番工程师跟进。 |  | 156 2793 4772 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990010 |  | 深圳分公司 |  | #114284 | IVD | 生化 | BS-200 | [7 empty] | 揭阳安真妇产医院 | 107355 | 派工完成 | 2026-01-04 14:53:44 | 2026-01-04 15:58:24 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
冯老师18022410415久治县人民医院咨询IVD / 微生物仪器 / AP-100操作问题 | 冯老师18022410415久治县人民医院咨询IVD / 微生物仪器 / AP-100操作问题 刘瓒：麻烦封单 |  | 180 2241 0415 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #114261 | IVD | 微生物仪器 | AP-100 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-01-04 14:49:50 | 2026-01-04 15:01:21 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
内蒙古医科大学第二附属医院CL-6000i底物复位异常 | CL-6000i底物复位异常 底物2气泡。请尽快联系客户处理！04712576440 |  | 151 4714 0000 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | 59990010 |  | 内蒙古分公司 | BB3-0A001905 | #114178 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 300389 | 派工完成 | 2026-01-04 14:19:47 | 2026-01-04 14:40:51 | 1-生化免疫（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
湖北科技学院附属第二医院BC-5390 CRP报警真空异常 | 湖北科技学院附属第二医院BC-5390 CRP报警真空异常，老师是第三方工程师，说是购买了真空泵，更换后依旧，申请泵，阀，过滤器，管路等备用，老师希望当地工程师尽快联系他，请尽快联系老师 |  | 181 8202 5740 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 | ST-9C003016 | #114155 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 湖北科技学院附属第二医院 | 60098863 | 派工完成 | 2026-01-04 14:09:51 | 2026-01-04 14:15:28 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一甲
阿合奇县色帕巴依乡卫生院 - BC-5180 | 样本不装在就出结果，结婚为0 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 医学检验科，申告内容与单号:304599828同，此单封闭 附件: open_api/tid44609/1767506352_44609_2393b2_media_1767506347167.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767506352_44609_2393b2_media_1767506347167.jpg?Expires=1780542640&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=2rA1weAd1wphEqdnyrJznziAhuU%3D |  | 157 0908 2137 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | admin |  | 新疆分公司 | RG-09104266 | #114121 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 | 90023848 | 技术支持解决 | 2026-01-04 13:59:09 | 2026-01-15 09:03:04 | 何毅 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
乌鲁木齐的老师15999093639咨询BC-10操作问题，需要技术支持 | 乌鲁木齐的老师15999093639咨询BC-10操作问题，需要技术支持，UH-42012011 老师没有提供医院名称，如需下派，麻烦备注内容后提交 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #113981 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-01-04 13:15:25 | 2026-01-07 11:25:30 | 59990050 | 006_微信申告 | 即时聊天 | 无需转接
合肥恩喜整形医院BC-2600漏液 | 合肥恩喜整形医院BC-2600漏液，RQ-81123945 |  | 181 3001 7939 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 合肥分公司 |  | #113950 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 合肥恩喜整形医院 | 90054957 | 派工完成 | 2026-01-04 13:01:52 | 2026-01-04 13:01:55 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
急 济南市天桥区洛口街道办事处紫金山社区卫生服务站BC-5120需要授权码 | 急 济南市天桥区洛口街道办事处紫金山社区卫生服务站BC-5120需要授权码，老师告知之前工程师提供的授权码又过期了，9月份才购买的设备授权码却总是过期，客户对此有疑问 |  | 138 6413 7007 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 济南分公司 | TQ-58008183 | #113942 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 济南市天桥区洛口街道办事处紫金山社区卫生服务站 | 90402096 | 座席解决 | 2026-01-04 12:58:12 | 2026-01-04 12:58:13 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
民勤县人民医院CL-2000i | 2026-01-04 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥30.0分钟，并且期间存在严重类故障码C01001【M1 : 仪器无法连接】 仪器正常。 |  | 177 9351 3507 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 兰州分公司 | W5-74000153 | #113910 | IVD | 生化 | CL-2000I | [7 empty] | 民勤县人民医院 | 101951 | 无需技术支持 | 2026-01-04 12:41:11 | 2026-01-04 13:25:18 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
华兰生物（夏邑）单采血浆有限公司 BS-430咨询校准方面问题 | 华兰生物（夏邑）单采血浆有限公司 BS-430咨询校准方面问题 序列号不愿提供，姓氏也不愿提供 |  | 173 5272 5440 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 |  | #113895 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 华兰生物（夏邑）单采血浆有限公司 | 90332392 | 技术支持解决 | 2026-01-04 12:34:50 | 2026-01-04 12:37:39 | 1-生化免疫（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
云南省芒市遮放镇护康医院，bs-450，咨询试剂的配比问题， | 云南省芒市遮放镇护康医院，bs-450，咨询试剂的配比问题，未提供序列号，杨老师，15368686145， 客户对双试剂项目R1和R2的比例有疑问，R1剩余的多，需要给出解释。请转分公司联系处理！转罗念 |  | 153 6868 6145 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2100691141@qq.com |  | 59990002 |  | 昆明分公司 |  | #113889 | IVD | 生化 | BS-450 | [7 empty] | 云南省芒市遮放镇护康医院 | 372109 | 座席解决 | 2026-01-04 12:25:31 | 2026-01-04 14:33:27 | 59990002 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
天津市西青医院UA-5800做不出数值 | 天津市西青医院UA-5800做不出数值 所有测试无结果，医生反馈纸条能点上样（11项纸条） 需工程师前往现场检查，清下派 |  | 150 2222 9679 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 天津分公司 | N3-98000829 | #113840 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 天津市西青医院 | 100937 | 派工完成 | 2026-01-04 12:07:31 | 2026-01-04 14:21:02 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-离线 |  | 三丙
新疆和田市肖尔巴格乡卫生院BC-5180程序无法启动 | 新疆和田市肖尔巴格乡卫生院BC-5180程序无法启动，客户无法提供序列号，RG-31105878，软件运行很卡顿，老师希望做下仪器维护，希望先电话联系他，协调相关事宜，请尽快联系老师 |  | 181 9933 7941 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 |  | #113812 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新疆和田市肖尔巴格乡卫生院 | 375947 | 派工完成 | 2026-01-04 11:54:33 | 2026-01-04 12:13:44 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一丙
东莞市塘厦镇社区卫生服务中心BC-5100 CRP激光电流异常 | 东莞市塘厦镇社区卫生服务中心BC-5100 CRP激光电流异常（0x01003061），频繁报，状态显示50左右，能消除，一做又报警，确认电压与电流状态，检查光学组件和驱动板，是否有漏液，申请光学组件和激光控制板，模拟板，主控板等备用，老师要求先电话联系他，确认维修流程（含费用），请尽快联系老师 13751385491来电催单，反馈丁晗跟进，丁晗：客户电话一直通话中，联系不上客户 13751385491来电催单，客户重新提供联系方式：13650070021，已反馈丁晗跟进。 13751385491来电反馈工程师还没有确认仪器故障，工程师电话：刘工17520697279，致电工程师告知现在在装机，暂时没有时间到医院，客户要求出一个维修方案，转丁晗跟进。 13751385491第四次来电催单，致电检验主管丁晗18620396580跟进 |  | 137 5138 5491 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990001 |  | 深圳分公司 | UM-0B001476 | #113792 | IVD | 血球 | BC-5100 CRP | [7 empty] | 东莞市塘厦镇社区卫生服务中心 | 363010 | 派工完成 | 2026-01-04 11:45:15 | 2026-01-04 12:34:19 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-忙碌 |  | 其他
新疆阿勒泰市青河县阿热勒乡卫生院BS-830插线板烧了，需要更换接头 | 新疆阿勒泰市青河县阿热勒乡卫生院BS-830插线板烧了，需要更换接头，设备是新装机仪器，老师对此不满意认为设备质量差 转检验主管孙涛18665931478跟进 |  | 152 1488 1775 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2038233424@qq.com |  | 59990009 |  | 新疆分公司 | BA6-55005092 | #113762 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 新疆阿勒泰市青河县阿热勒乡卫生院 | 323753 | 座席解决 | 2026-01-04 11:30:57 | 2026-01-04 11:30:58 | 59990009 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
泰安市东平县人民医院BC-5180 CRP红细胞数值偏高 | SU-29009866 BC-5180 CRP红细胞数值偏高,仪器系列号：SU-29009866 科室未做质控，一般做预稀释模式，样本量少，老师觉得仪器重复性较差，希望当地工程师先电话联系她，协调仪器维护事宜，请尽快联系老师 |  | 135 8385 8798 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990010 |  | 济南分公司 |  | #113740 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 泰安市东平县人民医院 | 304503 | 派工完成 | 2026-01-04 11:24:25 | 2026-01-04 11:36:47 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
北京中兴医院CL-6000i | 2026-01-04 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22102【M1：试剂针建立真空失败】 工程师已在现场，不用派单，建议检查真空泵接头是否断裂 |  | 135 0120 5199 |  | 已关闭 | 标准 |  | zhangchangyin@mindray.com |  | admin |  | 北京分公司 | BB3-3B003256 | #113715 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 北京中兴医院 | 90351891 | 无需技术支持 | 2026-01-04 11:15:08 | 2026-01-04 11:27:56 | 1-生化免疫（热线）3 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
五家渠市第三人民医院IVD / 尿液分析 / UA-5600需要试剂条码， | 五家渠市第三人民医院IVD / 尿液分析 / UA-5600需要试剂条码，T3-09000039，李老师，18690151350， 已解决 |  | 186 9015 1350 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990002 |  | 新疆分公司 | T3-09000039 | #113659 | IVD | 尿液分析 | UA-5600 | [7 empty] | 五家渠市第三人民医院 | 90321200 | 技术支持解决 | 2026-01-04 10:56:16 | 2026-01-04 13:16:29 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
山东省济南中德骨科医院 BC-20真空压力异常，设备漏夜 | 真空压力异常，设备漏夜 济南中德骨科医院检验科 蔡老师来电，希望工程师能尽快对接 附件: open_api/tid44609/1767494770_44609_7712fc_media_1767494726072.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767494770_44609_7712fc_media_1767494726072.jpg?Expires=1780542641&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=Gp%2FHL9cMmStO4ZRJi3xR4zWRHhw%3D open_api/tid44609/1767494770_44609_2c2934_media_1767494738364.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767494770_44609_2c2934_media_1767494738364.jpg?Expires=1780542641&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=4xEJKb8ptKIB5ZnOLK1NkFu3pxY%3D |  | 192 2531 1907 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | admin |  | 济南分公司 | UF-95001019 | #113625 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 山东省济南中德骨科医院 | 364205 | 派工完成 | 2026-01-04 10:46:08 | 2026-01-04 11:04:36 | 1-三分类血球（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一乙
郓城县诚信（有限责任）医院CX-9210 | 2026-01-04 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码41204074【分杯盘转动异常，分杯盘电机堵转】,37101043【夹爪1Z移动故障，夹爪1垂直动作异常】 渠道工程师已在现场处理，此单暂且封闭，客户倒错反应杯 |  | 188 1608 2911 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 济南分公司 | GC7-55000014 | #113613 | IVD | 凝血仪器 | CX-9210 | [7 empty] | 郓城县诚信（有限责任）医院 | 362127 | 无需技术支持 | 2026-01-04 10:44:03 | 2026-01-04 13:58:39 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
包头市华医堂中医医院BC-5120本底异常 | 包头市华医堂中医医院BC-5120本底异常，所有结果为*，重启后解决 |  | 150 4936 2651 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | 59990004 |  | 内蒙古分公司 | TQ-84000331 | #113562 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 包头市华医堂中医医院 | 90058150 | 技术支持解决 | 2026-01-04 10:26:16 | 2026-01-07 11:25:30 | 59990050 | 006_微信申告 | 即时聊天 | 转接成功 |  | 其他
浠水县中医院H50偶发黑屏 | 浠水县中医院H50偶发黑屏，需要工程师上门处理 |  | 189 3460 5428 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | TF-02000486 | #113525 | IVD | 血球 | H50 | [7 empty] | 浠水县中医院 | 312138 | 派工完成 | 2026-01-04 10:13:46 | 2026-01-04 10:13:49 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
随州市曾都区惠民医院（曾都区优抚医院）BC-5000液体压力超载 | BC-5000液体压力超载，老师排除环境温度，试剂和样本问题，之前也对13阀管路做了维护，申请阀，针，管路等备用，请紧快联系老师。 |  | 133 8729 5588 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 | SS-69003180 | #113524 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 随州市曾都区惠民医院（曾都区优抚医院）湖北省随州市曾都区惠民医院 | 383736 | 派工完成 | 2026-01-04 10:13:31 | 2026-01-04 10:18:33 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一甲
景东县大朝山东镇中心卫生院UA-66试纸条放置错误 | WC-5A106384 UA-66试纸条放置错误 |  | 199 8792 8530 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 昆明分公司 |  | #113472 | IVD | 尿液分析 | UA-66 | [7 empty] | 景东县大朝山东镇中心卫生院 | 60092278 | 技术支持解决 | 2026-01-04 09:55:06 | 2026-01-04 11:04:14 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
成都市第六人民医院AP-100黑屏 | 成都市第六人民医院AP-100黑屏 刘瓒：请下派，仪器完全无动作，怀疑主控板故障 |  | 180 3053 9431 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 | BM3-57000131 | #113464 | IVD | 微生物仪器 | AP-100 | [7 empty] | 成都市第六人民医院 | 306167 | 派工完成 | 2026-01-04 09:51:24 | 2026-01-04 09:59:47 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
永春县坑仔口卫生院BC-3000PLUS血红蛋白不出结果 | BC-3000PLUS血红蛋白不出结果 |  | 139 5980 9345 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 福州分公司 | RJ-67123085 | #113454 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 永春县坑仔口卫生院 | 334604 | 派工完成 | 2026-01-04 09:47:10 | 2026-01-04 10:42:32 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
洛阳博爱眼科医院BC-5180咨询试剂结果和参考范围问题 | 洛阳博爱眼科医院BC-5180咨询试剂结果和参考范围问题，有小儿，多次采血(采血补位不详）比对，结果有差异，告知不同仪器有分组差异，老师认可；另外老师反应，仪器出厂参考范围和当地三甲医院比较，不完全一致，老师希望当地临床工程师联系她，提供下当地人群的参考范围值，仪器要过保了，也希望做下维护，仪器目前质控和使用基本正常，转分公司跟进处理，谢谢！ |  | 138 3847 2145 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 郑州分公司 | RG-51106513 | #113450 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 洛阳博爱眼科医院 | 60043027 | 派工完成 | 2026-01-04 09:43:36 | 2026-01-04 10:11:57 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
北京市先农坛体育运动技术学校BC-10数据是否可导出 | BC-10数据是否可导出，无法提供序列号 |  | 130 5155 8306 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990010 |  | 北京分公司 |  | #113435 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 北京市先农坛体育运动技术学校 | 60059576 | 技术支持解决 | 2026-01-04 09:33:31 | 2026-01-04 11:32:22 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
陵水黎族自治县妇幼保健院UA-5800咨询怎么连接LIS | 陵水黎族自治县妇幼保健院UA-5800咨询怎么连接LIS，N3-17001537 已解答完毕 |  | 153 6346 4524 |  | 已关闭 | 标准 |  | wangyachun@mindray.com |  | 59990008 |  | 海南分公司 |  | #113422 | IVD | 尿液分析 | UA-5800 | [7 empty] | 陵水黎族自治县妇幼保健院 | 60068823 | 技术支持解决 | 2026-01-04 09:24:14 | 2026-01-04 09:35:46 | 1-尿沉渣（热线） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
自贡高新区学苑街社区卫生服务中心（高新区）BC-5385 CRP关机后现在温度无法上升 | 自贡高新区学苑街社区卫生服务中心（高新区）BC-5385 CRP关机后现在温度无法上升，开机crp温度偏低，重启仪器后正常（已加微信） |  | 189 9003 0964 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990009 |  | 成都分公司 | DD4-57003407 | #113404 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 自贡高新区学苑街社区卫生服务中心（高新区） | 90055349 | 技术支持解决 | 2026-01-04 09:09:22 | 2026-01-04 09:40:07 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一甲
云南省益宁监狱BC-6100Plus无法点击时间设置修改 | 云南省益宁监狱BC-6100Plus无法点击时间设置修改，告知设置方法后解决 |  | 193 0697 1732 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990006 |  | 昆明分公司 | TY-9A000070 | #113388 | IVD | 血球 | BC-6100PLUS | [7 empty] | 云南省益宁监狱 | 90361982 | 技术支持解决 | 2026-01-04 08:58:15 | 2026-01-04 08:59:53 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
保定市竞秀区宋彦举西医内科诊所BC-20真空异常 | 保定市竞秀区宋彦举西医内科诊所BC-20真空异常，UF-93000444 |  | 139 3088 6422 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8150@vedeng.com |  | 59990006 |  | 石家庄分公司 |  | #113341 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 保定市竞秀区宋彦举西医内科诊所 | 90406408 | 派工完成 | 2026-01-04 08:29:52 | 2026-01-04 09:00:55 | 1-三分类血球（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-离线
东丰县中医院CL-6000i | 2026-01-04 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 客户已联系工程师，建议检查是否杯子掉落卡杯或者光耦异常 |  | 150 4325 7743 |  | 已关闭 | 标准 |  | zhangchangyin@mindray.com |  | admin |  | 黑吉分公司 | BB3-8B000275 | #113334 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 东丰县中医院 | 313335 | 无需技术支持 | 2026-01-04 08:14:03 | 2026-01-04 08:45:45 | 1-生化免疫（热线）3 | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
扬州市邗江区蒋王社区卫生服务中心BC-5180 CRP消除废液卡在页面 | BC-5180 CRP消除废液卡在页面，无法提供序列号，维护废液瓶盖组件后，解决 |  | 151 5273 5589 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990010 |  | 南京分公司 |  | #113333 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 扬州市邗江区蒋王社区卫生服务中心 | 363135 | 技术支持解决 | 2026-01-04 08:13:58 | 2026-01-04 08:29:38 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
湖南妇女儿童医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000（GC8-57001079）电柜小车Y向异常 | 湖南妇女儿童医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000（GC8-57001079）电柜小车Y向异常 |  | 180 7337 5965 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 长沙分公司 | GC8-57001079 | #113312 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 湖南妇女儿童医院 | 60128899 | 派工完成 | 2026-01-04 06:31:18 | 2026-01-04 06:31:22 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三丙
延安大学咸阳医院有限公司IVD / 生化 / CL-8000I（BH3-51001104）打印条码的时候显示为PDF格式无法操作 | 延安大学咸阳医院有限公司IVD / 生化 / CL-8000I（BH3-51001104）打印条码的时候显示为PDF格式无法操作 尚老师18292922861，比较着急需要马上跟进 致电现场工程师，检验和渠道主管，用服经理，产线负责人均无人接听，已发送相关短信 |  | 182 9292 2861 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 西安分公司 | BH3-51001104 | #113311 | IVD | 生化 | CL-8000I | [7 empty] | 延安大学咸阳医院有限公司 | 370935 | 派工完成 | 2026-01-04 03:40:27 | 2026-01-04 03:40:30 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
郑州大学第二附属医院国际物流园院区IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP（DB9-29001456）当前仪器显示需要探头维护，状态无法消除 | 郑州大学第二附属医院国际物流园院区IVD / 血球 / BC-7500[NR] CRP（DB9-29001456）当前仪器显示需要探头维护，状态无法消除 张老师15736768290表示比较着急，需要直接马上跟进 致电工程师未接→致电检验主管叶正航18665931612跟进 |  | 157 3676 8290 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 | DB9-29001456 | #113310 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 郑州大学第二附属医院国际物流园院区 | 90168504 | 派工完成 | 2026-01-04 02:48:53 | 2026-01-04 02:48:57 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
宁夏回族自治区贺兰县人民医院IVD / 血球 / BC-6100开机未初始化，系统错误，无法消除故障 | 宁夏回族自治区贺兰县人民医院IVD / 血球 / BC-6100开机未初始化，系统错误，无法消除故障 何老师18195205810表示比较着急，等着这台设备使用 致电工程师未接→致电检验主管韩晓煜18507559013跟进 |  | 181 9520 5810 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 |  | #113308 | IVD | 血球 | BC-6100 | [7 empty] | 宁夏回族自治区贺兰县人民医院 | 311510 | 派工完成 | 2026-01-04 01:31:00 | 2026-01-04 01:31:04 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
天水市第一人民医院IVD / 生化 / BS-2800M(BH2-33000190)显示重复条码释放，询问怎么操作 | 天水市第一人民医院IVD / 生化 / BS-2800M(BH2-33000190)显示重复条码释放，询问怎么操作 老师15193890321来电表示比较着急，这台机子等着用。 致电工程师未接→致电检验主管韩晓煜18507559013跟进 |  | 151 9389 0321 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 兰州分公司 | BH2-33000190 | #113307 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 天水市第一人民医院 | 311266 | 派工完成 | 2026-01-04 00:48:39 | 2026-01-04 00:48:43 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
泗洪县中医院CX-6210。页面显示无信号， | 泗洪县中医院CX-6210。页面显示无信号，GE6-44000007，蔡老师，18252338302 客户没开操作电脑，指导打开操作电脑后联机正常 |  | 182 5233 8302 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990002 |  | 南京分公司 | GE6-44000007 | #113223 | IVD | 凝血仪器 | CX-6210 | [7 empty] | 泗洪县中医院 | 312736 | 技术支持解决 | 2026-01-03 17:57:19 | 2026-01-03 18:13:07 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
广州市海珠区光大普通专科门诊部有限公司bc-2600，更换稀释液之后显示无稀释液 | 广州市海珠区光大普通专科门诊部有限公司bc-2600，更换稀释液之后显示无稀释液，RQ-43113383 |  | 190 6511 4357 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990002 |  | 广州分公司 | RQ-43113383 | #113222 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 广州市海珠区光大普通专科门诊部有限公司 | 90026430 | 技术支持解决 | 2026-01-03 17:52:30 | 2026-01-03 18:11:54 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
河南省漯河市源汇区王官村卫生室BC-10报电压异常 | 河南省漯河市源汇区王官村卫生室BC-10报电压异常 无法提供序列号 |  | 132 5391 1955 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990003 |  | 郑州分公司 |  | #113220 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 河南省漯河市源汇区王官村卫生室 | 376817 | 技术支持解决 | 2026-01-03 17:28:25 | 2026-01-03 17:33:40 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
河北吴先生13752060664询问BC-20显示没有稀释液，实际还有稀释液的 （UF-41006250） | 河北吴先生13752060664询问BC-20显示没有稀释液，实际还有稀释液的 （UF-41006250） 详细信息不愿提供，虚拟号码建单，如需下派请提交至呼叫中心 |  | 137 5206 0664 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #113203 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 技术支持解决 | 2026-01-03 16:36:19 | 2026-01-03 18:06:08 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-离线
武汉市中医医院BC-5390 CRP断电后无法与仪器连接 | BC-5390 CRP断电后无法与仪器连接 重新开关机后正常 |  | 139 8612 0519 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | heyi@mindray.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 | ST-89002041 | #113179 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 武汉市中医医院 | 311877 | 技术支持解决 | 2026-01-03 15:46:14 | 2026-01-03 15:58:20 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
深圳美佳康综合门诊部BS-360S试剂识别不出来 | 深圳美佳康综合门诊部BS-360S试剂识别不出来 无法提供序列号 |  | 181 0538 2417 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | 59990003 |  | 深圳分公司 |  | #113169 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 深圳美佳康综合门诊部 | 90362617 | 技术支持解决 | 2026-01-03 15:35:09 | 2026-01-03 15:37:00 | 1-生化免疫（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
苏州灵美东方医疗美容门诊部BC-5000通讯传输不过数据，质控数据被删能否回复 | BC-5000通讯传输不过数据，质控数据被删能否回复 老师清空质控数据，告知无法恢复，文件号一样传不过去质控数据，样本数据能正常传输，派分公司跟进处理。 |  | 152 7336 2307 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | heyi@mindray.com |  | 59990010 |  | 苏州分公司 | SS-26009605 | #113167 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 苏州灵美东方医疗美容门诊部 | 90329009 | 派工完成 | 2026-01-03 15:33:44 | 2026-01-03 16:25:52 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
临朐县人民医院BC-7500[NR] CS仪器wce状态异常 | 临朐县人民医院BC-7500[NR] CS仪器wc1浮子状态异常，派分公司跟进处理（急） |  | 152 1636 2611 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | heyi@mindray.com |  | 59990003 |  | 青岛分公司 | DC6-38002746 | #113163 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 临朐县人民医院 | 304398 | 派工完成 | 2026-01-03 15:31:20 | 2026-01-03 15:32:57 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
新疆和田地区皮山县木吉乡卫生院BC-10需要溶血剂条码 | UH-2B008371 BC-10需要溶血剂条码 |  | 132 3981 5124 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990010 |  | 新疆分公司 |  | #113110 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 新疆和田地区皮山县木吉乡卫生院 | 364809 | 技术支持解决 | 2026-01-03 13:23:51 | 2026-01-03 15:42:58 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
汉阴县妇幼保健院CL-6000i | 2026-01-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 187 4075 5573 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 西安分公司 | BB3-96000596 | #113104 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 汉阴县妇幼保健院 | 321428 | 无需技术支持 | 2026-01-03 13:05:03 | 2026-01-03 13:49:36 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
盘锦爱尔眼科医院有限公司 BS-360E不出报告 | 盘锦爱尔眼科医院有限公司 BS-360E不出报告 反应盘温度超出范围，40度左右。18742316511祁老师 检查温控风扇、温度传感器等，请尽快联系祁老师确定维修事宜！ |  | 177 1839 8254 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | 59990003 |  | 沈阳分公司 |  | #113089 | IVD | 生化 | BS-360E | [7 empty] | 盘锦爱尔眼科医院有限公司 | 60116577 | 派工完成 | 2026-01-03 12:13:57 | 2026-01-03 12:56:16 | 1-生化免疫（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
甘德县人民医院 - BC-5180 CRP | 提示废液满，废液已倒，但是无法消除 甘德县人民医院 医学检验科 17149354445反馈扫码报修至今没有接到联系，转胡宗亚跟进 老师关机重启机器了，20分钟后再联系，重启后故障解决 附件: open_api/tid44609/1767409521_44609_dc906f_media_1767409513664.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767409521_44609_dc906f_media_1767409513664.jpg?Expires=1780542641&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=UC6kmLVm77VqFQPJmvAU4CFdruc%3D |  | 171 4935 4445 |  | 已解决 | 标准 | 血球+生化（热线） | heyi@mindray.com |  | admin |  | 兰州分公司 | SU-12007062 | #113066 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 甘德县人民医院 | 60055562 | 技术支持解决 | 2026-01-03 11:05:16 |  | 何毅 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 二乙
内蒙古华泽精神康复医院BC-5120液体压力超载 | 内蒙古华泽精神康复医院BC-5120液体压力超载 指导清洗SV13到14号阀管路后正常 |  | 151 4828 5792 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | heyi@mindray.com |  | 59990009 |  | 内蒙古分公司 | TQ-1B004784 | #113059 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 内蒙古华泽精神康复医院 | 90261494 | 技术支持解决 | 2026-01-03 10:46:26 | 2026-01-03 11:19:17 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
蠡县安康医院 C3100做不出项目 | C3100做不出项目，无法提供序列号 客户反馈凝血四项仅fib不出结果，怀疑FIB试剂或稀释液问题，指导验证 验证为试剂问题，已处理 |  | 183 9764 3832 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990010 |  | 石家庄分公司 |  | #113056 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 蠡县安康医院 | 90291666 | 技术支持解决 | 2026-01-03 10:34:04 | 2026-01-03 11:04:30 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
安徽省宣城市广德市杨滩卫生院 - C3100 | 每天开机报警 安徽省宣城市广德市杨滩卫生院 医学检验科 每天早上报警，重启可能恢复，且有异响，建议检查注射器电机是否卡滞或生锈，或更换电机 附件: open_api/tid44609/1767407501_44609_98fa58_media_1767407494119.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767407501_44609_98fa58_media_1767407494119.jpg?Expires=1780542641&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=u54lFEV3Bbu3RlScqL6lOMgpuis%3D |  | 134 8599 6782 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 合肥分公司 | GD4-52001390 | #113055 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 安徽省宣城市广德市杨滩卫生院 | 90012714 | 派工完成 | 2026-01-03 10:31:39 | 2026-01-03 10:48:11 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一甲
安徽省怀远县人民医院 CL-6000I静样轨道故障 | 安徽省怀远县人民医院 CL-6000I静样轨道故障 不能恢复，断电重启后正常 |  | 180 9654 8777 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | 59990003 |  | 合肥分公司 | BB3-9A000961 | #113054 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 安徽省怀远县人民医院 | 310820 | 技术支持解决 | 2026-01-03 10:28:16 | 2026-01-03 11:18:47 | 1-生化免疫（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
深圳市光明区元山社康BC-5180 CRP血红蛋白值高 | 深圳市光明区元山社康BC-5180 CRP血红蛋白值高，序列号：SU-88002530 告知客户可能质控开盖时间久，建议重新采购质控验证 |  | 150 1451 2399 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990009 |  | 深圳分公司 | SU-88002530 | #113047 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 深圳宝田医院 | 90231815 | 技术支持解决 | 2026-01-03 10:11:41 | 2026-01-03 10:21:26 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二乙
（急）湘潭瑞康医院 BS-240制水机的管子漏水 | 湘潭瑞康医院 BS-240制水机的管子漏水（YX-8C002310） 希望工程师直接上门处理 |  | 139 7522 1354 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 |  | #113039 | IVD | 生化 | BS-240 | [7 empty] | 湘潭瑞康医院 | 90224757 | 派工完成 | 2026-01-03 09:42:34 | 2026-01-03 09:42:38 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
长沙昌雅康心门诊部BC-10无法开机 | 长沙昌雅康心门诊部BC-10无法开机 |  | 158 7408 2472 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990009，59990010 |  | 长沙分公司 | UH-04002275 | #113038 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 长沙昌雅康心门诊部 | 90093879 | 派工完成 | 2026-01-03 09:35:01 | 2026-01-03 09:35:02 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接失败-离线 |  | 其他
河南省漯河市源汇区王官村卫生室BC-10故障 | BC-10故障，无法提供序列号 |  | 132 5391 1955 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990010 |  | 郑州分公司 |  | #113028 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 河南省漯河市源汇区王官村卫生室 | 376817 | 技术支持解决 | 2026-01-03 09:16:29 | 2026-01-03 09:17:50 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
钟祥仁信医院BC-20输入样本信息后不做结果 | 钟祥仁信医院BC-20输入样本信息后不做结果，客户无法提供序列号 |  | 182 7116 9808 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990009 |  | 武汉分公司 |  | #113018 | IVD | 血球 | BC-20 | [7 empty] | 钟祥仁信医院 | 90049254 | 技术支持解决 | 2026-01-03 09:04:47 | 2026-01-03 10:01:42 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-离线 |  | 其他
郴州市苏仙区妇幼保健计划生育服务中心凝血仪器 / C3510显示PP卡损坏 | 郴州市苏仙区妇幼保健计划生育服务中心凝血仪器 / C3510显示PP卡损坏 无法提供序列号 客户端PT额度卡损坏，已联系分公司邮寄 |  | 193 9786 8067 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 |  | #113011 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 郴州市苏仙区妇幼保健计划生育服务中心 | 310097 | 技术支持解决 | 2026-01-03 08:43:58 | 2026-01-03 09:00:52 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二乙
天门市胡市卫生院BC-5130采样组件旋转机构故障 | BC-5130采样组件旋转机构故障 采样组件旋转机构故障，派分公司跟进处理。急！ |  | 186 7268 2263 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | heyi@mindray.com |  | 59990010 |  | 武汉分公司 | TR-01003997 | #113010 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 天门市胡市卫生院 | 60039458 | 派工完成 | 2026-01-03 08:41:20 | 2026-01-03 08:49:19 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-通话中 |  | 一丙
珠海市小林医院BC-5180 CRP试剂一次可做多少人次 | 珠海市小林医院BC-5180 CRP试剂一次可做多少人次 电话沟通建议找销售沟通 |  | 152 2053 7297 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | heyi@mindray.com |  | 59990003 |  | 广州分公司 | SU-97003627 | #113009 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 珠海市小林医院 | 60076296 | 技术支持解决 | 2026-01-03 08:40:47 | 2026-01-03 08:45:44 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
天门市胡市卫生院 - BC-5130 | 采样组件升降、旋转机构故障 天门市胡市卫生院 医学检验科 老师更换电话又拨打，已派单，此单关闭 附件: open_api/tid44609/1767400705_44609_f88ee5_media_1767400685376.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767400705_44609_f88ee5_media_1767400685376.jpg?Expires=1780542641&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=MK1IKwqAbsAHuvhAuT5WNGSu3t4%3D |  | 159 7142 4510 |  | 已解决 | 标准 | 血球+生化（热线） | heyi@mindray.com |  | admin |  | 武汉分公司 | TR-01003997 | #113008 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 天门市胡市卫生院 | 60039458 | 技术支持解决 | 2026-01-03 08:38:23 |  | 何毅 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 一丙
仪陇县观紫中心卫生院BC-5180 CRP温度过高 | BC-5180 CRP温度过高 乳胶试剂仓温度高，派分公司跟进处理。 |  | 187 8398 2216 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | heyi@mindray.com |  | 59990010 |  | 成都分公司 | SU-27009312 | #113007 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 仪陇县观紫中心卫生院 | 337088 | 派工完成 | 2026-01-03 08:32:32 | 2026-01-03 09:11:56 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
信阳市第三人民医院CL-6000i | 2026-01-03 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 150 0397 2083 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 郑州分公司 | BB3-85000083 | #113003 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 信阳市第三人民医院 | 384679 | 无需技术支持 | 2026-01-03 08:13:04 | 2026-01-03 08:40:14 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三丙
安康市平利县八仙镇中心卫生院BC-5180 CRP主机与电脑连接断开 | BC-5180 CRP主机与电脑连接断开 回拨电话无人接听 |  | 153 3628 4657 |  | 已关闭 | 标准 | 血球+生化（热线） | heyi@mindray.com |  | 59990010 |  | 西安分公司 | SU-21008397 | #113000 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 安康市平利县八仙镇中心卫生院 | 90254151 | 技术支持解决 | 2026-01-03 08:08:30 | 2026-01-03 08:36:12 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
明光市中医院BC-7500[NR] CS报警DR浮子状态异常 | 明光市中医院BC-7500[NR] CS报警DR浮子状态异常 |  | 155 5181 3668 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 合肥分公司 | DC6-53005156 | #112996 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 明光市中医院 | 310949 | 派工完成 | 2026-01-03 07:08:31 | 2026-01-03 07:08:35 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三丙
温县中医院SPL 2000报警故障无法运行 | 温县中医院SPL 2000报警故障无法运行 |  |  |  | 已关闭 | 标准 |  | 1005104337@qq.com |  | 59990006 |  | 郑州分公司 | BF6-1C000746 | #112986 | IVD | 生化 | SPL 2000 | [7 empty] | 温县中医院 | 309040 | 派工完成 | 2026-01-03 00:46:56 | 2026-01-03 00:47:00 | 59990006 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
利川市人民医院BC-5390 CRP显示HGB检测 | 利川市人民医院BC-5390 CRP显示HGB检测 |  | 177 4055 1120 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | ST-02003131 | #112936 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 利川市人民医院 | 312178 | 派工完成 | 2026-01-02 18:57:51 | 2026-01-02 18:57:54 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
广州市妇女儿童医疗中心柳州医院BC-5390数值异常 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院BC-5390数值异常，SM-73001342 |  | 177 7630 9012 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 南宁分公司 | SM-73001342 | #112916 | IVD | 血球 | BC-5390 | [7 empty] | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 | 90052155 | 派工完成 | 2026-01-02 18:14:13 | 2026-01-02 18:15:54 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
济宁医学院附属医院EXC810漏水 | 济宁医学院附属医院EXC810漏水，需要工程师上门处理 |  | 131 7679 0408 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 济南分公司 | 106-BB-26000190 | #112900 | IVD | 凝血仪器 | EXC810 | [7 empty] | 济宁医学院附属医院 | 304428 | 派工完成 | 2026-01-02 17:23:34 | 2026-01-02 17:23:37 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
武汉市蔡甸区中医医院BC-5390 CRP报警温度超高 | 武汉市蔡甸区中医医院BC-5390 CRP报警温度超高，科室空调坏了，环境温度低（当前19度左右）且不稳定，老师说他先解决环境温度低问题，要求暂时封单 |  | 189 7168 5374 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | ST-04003717 | #112885 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 武汉市蔡甸区中医医院 | 311937 | 技术支持解决 | 2026-01-02 16:44:00 | 2026-01-02 16:51:17 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
上海德济医院有限公司LBY-XC40B屏幕不显示 | 上海德济医院有限公司LBY-XC40B屏幕不显示（106-AR-09000081） 客户反馈血沉仪屏幕不亮，建议检查显示屏，主控板到显示屏连接线 |  | 139 1759 1721 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | 59990003 |  | 上海分公司 |  | #112854 | IVD | 凝血仪器 | LBY-XC40B | [7 empty] | 上海德济医院有限公司 | 60055053 | 派工完成 | 2026-01-02 15:11:08 | 2026-01-02 15:16:30 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二丙
赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-830数据异常 | 赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院IVD / 生化 / BS-830数据异常，需要技术支持，BA6-56005263 请尽快联系客户处理！ |  | 139 4816 1262 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | 59990007 |  | 内蒙古分公司 |  | #112847 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 赤峰市松山区哈拉道口镇中心卫生院 | 373554 | 派工完成 | 2026-01-02 14:53:06 | 2026-01-02 15:12:40 | 1-生化免疫（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
东港加君医院BC-5140亮红灯 | 东港加君医院BC-5140亮红灯，报本底异常，科室晚上没有暖气，建议老师解决，本次消除故障后，暂时解决 |  | 132 5609 7229 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990005 |  | 青岛分公司 | TP-75000032 | #112844 | IVD | 血球 | BC-5140 | [7 empty] | 东港加君医院 | 90051175 | 技术支持解决 | 2026-01-02 14:43:24 | 2026-01-02 14:53:23 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
东光福康医院BC-2600咨询怎么修改用户名字 | 东光福康医院BC-2600咨询怎么修改用户名字 南京贝登 靳鹏云 18602504793：已解决，可以封单 |  | 158 3187 3177 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 石家庄分公司 | RQ-43113524 | #112830 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 东光福康医院 | 90025206 | 座席解决 | 2026-01-02 14:09:52 | 2026-01-02 17:06:37 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
东光福康医院BS-220如何添加用户名字 | 东光福康医院如何添加医生名字 设置-医院设置 |  | 158 3187 3177 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | 59990003 |  | 石家庄分公司 | XJ-66003829 | #112826 | IVD | 生化 | BS-220 | [7 empty] | 东光福康医院 | 90025206 | 技术支持解决 | 2026-01-02 14:02:34 | 2026-01-02 14:05:48 | 1-生化免疫（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
范县顺宇中医骨伤科医院BS-430漏水 | 范县顺宇中医骨伤科医院BS-430漏水 请尽快联系客户处理！ |  | 136 4393 1882 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | 59990005 |  | 郑州分公司 |  | #112815 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 范县顺宇中医骨伤科医院 | 60083458 | 派工完成 | 2026-01-02 13:38:01 | 2026-01-02 13:42:35 | 1-生化免疫（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一丙
南乐圣济医疗服务有限公司BS-430数值偏差大 | 南乐圣济医疗服务有限公司BS-430数值偏差大 等老师上班后有问题再联系。 |  | 190 6715 3216 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | 59990005 |  | 郑州分公司 | YW-42009202 | #112787 | IVD | 生化 | BS-430 | [7 empty] | 南乐圣济医疗服务有限公司 | 90360987 | 技术支持解决 | 2026-01-02 12:01:09 | 2026-01-02 12:30:38 | 1-生化免疫（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
黑龙江省哈尔滨市嘉润医院M6000卡架子 | 黑龙江省哈尔滨市嘉润医院M6000卡架子 请尽快联系客户处理！ |  | 150 4534 7055 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | 59990005 |  | 黑吉分公司 |  | #112780 | IVD | 生化 | M6000 | [7 empty] | 黑龙江省哈尔滨市嘉润医院 | 321453 | 派工完成 | 2026-01-02 11:29:29 | 2026-01-02 11:36:45 | 1-生化免疫（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
乌审旗博仁医院 - BS-360S | 光源灯未打开 乌审旗博仁医院 医学检验科 附件: open_api/tid44609/1767323949_44609_7726ef_media_1767323899883.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767323949_44609_7726ef_media_1767323899883.jpg?Expires=1780542642&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=wBeu4y4fPSAglMcceza9p2QSl7c%3D open_api/tid44609/1767323949_44609_f6ea59_media_1767323918215.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767323949_44609_f6ea59_media_1767323918215.jpg?Expires=1780542642&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=1LES5XtYqq0aMylfbLwL24BixBI%3D open_api/tid44609/1767323950_44609_5fc250_media_1767323929470.jpg:https://s2-cs-pub-std.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/open_api/tid44609/1767323950_44609_5fc250_media_1767323929470.jpg?Expires=1780542642&OSSAccessKeyId=LTAI5tEquGYY4DCeW4KgQnhn&Signature=g9Z8Q7SBOTc1IN2N7FFWdKcs1Ss%3D |  | 155 9212 9739 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 内蒙古分公司 | BB6-11002585 | #112773 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 乌审旗博仁医院 | 90022665 | 派工完成 | 2026-01-02 11:19:07 | 2026-01-02 11:38:01 | 1-生化免疫（热线-白） | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 其他
禹城市人民医院BC-5390 CRP白细胞数值显示乱码 | 禹城市人民医院BC-5390 CRP白细胞数值显示乱码，老师不在科室，说是频发wbc无总数和分类，其他参数基本正常，无堵孔报警，排除样本和试剂问题，希望工地工程师先电话联系他，查看粒子比，维护通道，申请阀，管路，计数池等备用，请尽快联系老师。 |  | 192 1549 6414 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 济南分公司 | ST-91002232 | #112765 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 禹城市人民医院 | 300718 | 派工完成 | 2026-01-02 10:54:38 | 2026-01-02 11:05:52 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
广汉市雒城街道社区卫生服务中心咨询BS-830的操作问题 | 广汉市雒城街道社区卫生服务中心咨询BS-830的操作问题 |  | 134 1904 3107 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #112758 | IVD | 生化 | BS-830 | [7 empty] | 广汉市雒城街道社区卫生服务中心 | 90406432 | 技术支持解决 | 2026-01-02 10:28:56 | 2026-01-02 11:14:15 | 1-生化免疫（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
（急）遂宁市安居区中医院BC-5385 CRP需要试剂条码 | 遂宁市安居区中医院BC-5385 CRP需要试剂条码 |  | 183 9818 1421 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 | DD4-4C002388 | #112757 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 遂宁市安居区中医院 | 90167925 | 派工完成 | 2026-01-02 10:27:13 | 2026-01-02 10:27:17 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
吉安县大冲乡卫生院BS-360S显示校准品过期了 | 吉安县大冲乡卫生院BS-360S显示校准品过期了 |  | 158 7969 7494 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | 59990003 |  | 南昌分公司 | BB6-27003502 | #112753 | IVD | 生化 | BS-360S | [7 empty] | 吉安县大冲乡卫生院 | 60087933 | 技术支持解决 | 2026-01-02 10:16:19 | 2026-01-02 10:18:49 | 1-生化免疫（热线-白） | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
滕州博仕男科医院BC-1800本地电压异常 | 滕州博仕男科医院BC-1800本地电压异常 |  | 136 5637 4031 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990003 |  | 济南分公司 |  | #112743 | IVD | 血球 | BC-1800 | [7 empty] | 滕州博仕男科医院 | 90330065 | 派工完成 | 2026-01-02 10:05:27 | 2026-01-02 10:30:53 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-离线 |  | 其他
新化县中医医院BC-5180 CRP血红蛋白浓度测出来都是+号 | 新化县中医医院BC-5180 CRP血红蛋白浓度测出来都是+号（SU-26008895），科室无空调，温度低，hgb图形异常，排除试剂是否受冻，试剂加入情况，申请阀，管路，hgb支架等备用，请尽快联系老师 |  | 186 7382 3901 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990003，59990005 |  | 长沙分公司 |  | #112738 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新化县中医医院 | 310001 | 派工完成 | 2026-01-02 09:55:23 | 2026-01-02 09:55:23 | 何毅 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接成功 |  | 二甲
（急）四川省人民医院BC-6800乳胶试剂一直选不中 | 四川省人民医院BC-6800乳胶试剂一直选不中，老师已解决，要求封单 |  | 182 2844 1689 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990003 |  | 成都分公司 | SH-96003174 | #112737 | IVD | 血球 | BC-6800 | [7 empty] | 四川省人民医院 | 102052 | 技术支持解决 | 2026-01-02 09:54:02 | 2026-01-02 10:03:03 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-通话中 |  | 三甲
西安市红会医院高铁新城院区BC-7500[NR] CS质控不传结果 | 西安市红会医院高铁新城院区BC-7500[NR] CS质控不传结果，流水线部分机器补传结果，老师已联系当地工程师张越（18392392132），10:05，张工会去与信息科沟通，老师让暂时封单 |  | 180 9922 1711 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990005 |  | 西安分公司 | DC6-36002522 | #112733 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 西安市红会医院高铁新城院区 | 90231165 | 技术支持解决 | 2026-01-02 09:47:34 | 2026-01-02 10:11:04 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 | P3 IVD VIP3 | 三甲
长沙市芙蓉区韭菜园街道社区卫生服务中心BC-5120需要质控图 | 长沙市芙蓉区韭菜园街道社区卫生服务中心BC-5120需要质控图，无法提供序列号，已加微信，告知老师如何操作后解决 |  | 185 8146 9142 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 |  | #112731 | IVD | 血球 | BC-5120 | [7 empty] | 长沙市芙蓉区韭菜园街道社区卫生服务中心 | 90013362 | 技术支持解决 | 2026-01-02 09:42:54 | 2026-01-02 10:07:44 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 其他
成都上锦南府医院IVD / 血球 / MC-80系统异常 | 成都上锦南府医院IVD / 血球 / MC-80系统异常，运行中报玻片不匹配，故障显示为灰色，不能消除，确认玻片条码打印效果，仪器长期不关机，科室有样本要做，请联系老师，必要时重启仪器。 |  | 183 8246 6707 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 | DC8-57001345 | #112730 | IVD | 血球 | MC-80 | [7 empty] | 成都上锦南府医院 | 60033378 | 派工完成 | 2026-01-02 09:42:10 | 2026-01-02 10:05:21 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三丙
新化县中医医院BC-5180 CRP血红蛋白浓度测出来都是+号 | 新化县中医医院BC-5180 CRP血红蛋白浓度测出来都是+号（SU-26008895），科室晚上无空调，环境温度低，昨天基本正常，为更换过试剂，疑似试剂受冻，老师说先自行处理下试剂，要求暂时封单 |  | 186 7382 3901 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990003 |  | 长沙分公司 |  | #112721 | IVD | 血球 | BC-5180 | [7 empty] | 新化县中医医院 | 310001 | 技术支持解决 | 2026-01-02 09:28:21 | 2026-01-02 09:33:59 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 二甲
三门峡市中医院需要IVD / 血球 / BC-760[R] CS的试剂条码 | 三门峡市中医院需要IVD / 血球 / BC-760[R] CS的试剂条码 |  | 185 6568 1370 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 郑州分公司 | DJ2-44000494 | #112718 | IVD | 血球 | BC-760[R] CS | [7 empty] | 三门峡市中医院 | 309128 | 派工完成 | 2026-01-02 09:26:19 | 2026-01-02 09:26:23 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
大同华晋综合门诊口腔专科BC-2600偏转机电极和升降电极机故障 | 大同华晋综合门诊口腔专科BC-2600偏转机电极和升降电极机故障（RQ-63118886） 老师来电催促，机子已经一天没有使用了，耽误工作，希望工程师尽快回电，致电服务工程师 |  | 136 5362 7609 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2037468400@qq.com |  | 59990003 |  | 太原分公司 |  | #112712 | IVD | 血球 | BC-2600 | [7 empty] | 大同华晋综合门诊口腔专科 | 90373629 | 派工完成 | 2026-01-02 09:15:44 | 2026-01-02 09:20:09 | 59990003 | 001_热线申告 | 电话 | 转接失败-离线 |  | 其他
济南天桥区北闸子社区卫生服务站IVD / 血球 / BC-5130液体压力异常 | 济南天桥区北闸子社区卫生服务站IVD / 血球 / BC-5130液体压力异常 ，老师没有提供序列号，科室无空调，晚上温度低，需排除此因素，老师联系过一位当地工程师，指导做14阀管路拆洗，故障依旧，要求当地工程师先电话联系她，协调维修流程，请尽快联系老师 |  | 156 8907 2779 |  | 已关闭 | 标准 |  | heyi@mindray.com |  | 59990007 |  | 济南分公司 |  | #112709 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 济南天桥区北闸子社区卫生服务站 | 90033791 | 派工完成 | 2026-01-02 09:13:04 | 2026-01-02 09:24:25 | 何毅 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
北京市海淀医院 - BC-7500[NR] CRP仪器c反应蛋白不出数 | 北京市海淀医院 - BC-7500[NR] CRP仪器c反应蛋白不出数 技术：电话联系老师（13911047252），他说没有报修，疑似联系电话有误，无其他联系方式，待老师再回电报修 |  | 139 1104 7252 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin，59990003 |  | 北京分公司 | DB9-0A000212 | #112705 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 北京市海淀医院 | 314309 | 座席解决 | 2026-01-02 09:01:16 | 2026-02-04 09:21:37 | 59990050 | 009_一键报修申告 | 手工录入 | 无需转接 |  | 三乙
什邡市洛水镇中心卫生院BC-5180 CRP报模块异常 | 什邡市洛水镇中心卫生院BC-5180 CRP报模块异常，重设增益后解决 |  | 187 8308 4710 |  | 已关闭 | 标准 |  | huzongya@mindray.com |  | 59990005 |  | 成都分公司 | SU-21008336 | #112700 | IVD | 血球 | BC-5180 CRP | [7 empty] | 什邡市洛水镇中心卫生院 | 314273 | 技术支持解决 | 2026-01-02 08:48:47 | 2026-01-02 08:54:36 | 胡宗亚 | 001_热线申告 | 电话 | 转接成功 |  | 一甲
石城县人民医院CL-6000i | 2026-01-02 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A22101【M1：样本针建立真空失败】 |  | 158 0707 8788 |  | 已关闭 | 标准 |  | sushuming@mindray.com |  | admin |  | 南昌分公司 | BB3-91000332 | #112697 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 石城县人民医院 | 308265 | 无需技术支持 | 2026-01-02 08:37:03 | 2026-01-02 09:49:44 | 1-生化免疫（热线-白） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 二甲
常德罗志明医院BC-10电源异常，卢老师13511174717 | 常德罗志明医院BC-10电源异常，卢老师13511174717 客户代码禁用了，暂时无法解禁，如需下派，麻烦安排线下工程师优先联系处理设备问题， 转靳鹏云 |  | 135 1117 4717 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #112696 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-01-02 08:30:56 | 2026-01-02 11:53:40 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
桥西张清森普通诊所BC-10扫码扫不上 | 桥西张清森普通诊所BC-10扫码扫不上 |  | 155 1148 3100 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990006，59990007 |  | 石家庄分公司 |  | #112690 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 桥西张清森普通诊所 | 90401339 | 技术支持解决 | 2026-01-02 08:05:20 | 2026-01-02 08:05:20 | 59990007 | 001_热线申告 | 手工录入 | 转接失败-离线 |  | 其他
达川区人民医院CX-9000 | 2026-01-02 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥15.0分钟，并且期间存在严重类故障码29102038【试剂针R11竖直动作异常，试剂针R11竖直动作异常】 试剂未撕封口膜，已指导处理 |  | 188 8098 0000 |  | 已关闭 | 标准 |  | tangkeke@mindray.com |  | admin |  | 成都分公司 | GC8-58001123 | #112689 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 达川区人民医院 | 306543 | 无需技术支持 | 2026-01-02 08:02:43 | 2026-01-02 08:55:31 | 1-凝血（热线/一号通/远程） | 007_远程申告 | API | 无需转接 |  | 三甲
新乡市中心医院IVD / 血球 / BC-6600PLUS（UA-0600046）退出休眠操作失败，无法消除故障 | 新乡市中心医院IVD / 血球 / BC-6600PLUS（UA-0600046）退出休眠操作失败，无法消除故障 |  | 166 3735 3170 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 郑州分公司 | UA-06000046 | #112684 | IVD | 血球 | BC-6600PLUS | [7 empty] | 新乡市中心医院 | 308984 | 派工完成 | 2026-01-02 06:58:41 | 2026-01-02 06:58:45 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
榆林市第一医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000（GC8-41000474）样本针加样异常， | 榆林市第一医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000（GC8-41000474）样本针加样异常， 冯老师15891787901，表示院中就只有一台这个设备，夜间是急症，要求加急 致电工程师：强锋锋跟进 |  | 158 9178 7901 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  |  | GC8-41000474 | #112674 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 榆林市第一医院 | 317354 | 派工完成 | 2026-01-02 04:16:29 | 2026-01-02 04:16:32 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
北京市海淀医院 - BC-7500[NR] CRP | c反应蛋白不出数 北京市海淀医院 医学检验科 工单超时，坐席解决新建 |  | 139 1104 7252 |  | 已关闭 | 标准 |  | hujiaozhongxin_2@mindray.com |  | admin |  |  | DB9-0A000212 | #112673 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CRP | [7 empty] | 北京市海淀医院 | 314309 | 座席解决 | 2026-01-02 04:11:29 | 2026-02-04 09:21:38 | 59990050 | 009_一键报修申告 | API | 无需转接 |  | 三乙
宿州市第一人民医院IVD / 血球 / BC-760[R] CS（DJ2-56000926）无CRP胶乳试剂，但是仓门无法打开 | 宿州市第一人民医院IVD / 血球 / BC-760[R] CS（DJ2-56000926）无CRP胶乳试剂，但是仓门无法打开 蒋老师16601886317，表示今晚有样本需要检测。 致电工程师未接→致电检验主管：孙文林18507558121跟进 |  | 166 0188 6317 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 合肥分公司 |  | #112672 | IVD | 血球 | BC-760[R] CS | [7 empty] | 宿州市第一人民医院 | 310982 | 派工完成 | 2026-01-02 02:24:14 | 2026-01-02 02:24:19 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
西安凤城医院BC-7500[NR] CS报警浮子状态异常 | 西安凤城医院BC-7500[NR] CS报警浮子状态异常 老师15002982344电催促，致电工程师：徐辉跟进 |  | 150 0298 2344 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990008 |  | 西安分公司 | DC6-35002418 | #112598 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 西安凤城医院 | 327430 | 派工完成 | 2026-01-01 17:41:32 | 2026-01-01 17:41:36 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
（急）武汉金域医学检验所有限公司BS-800M漏水 | 武汉金域医学检验所有限公司BS-800M漏水 |  | 176 7169 0415 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990008 |  | 武汉分公司 | XP-26002160 | #112593 | IVD | 生化 | BS-800M | [7 empty] | 武汉金域医学检验所有限公司 | 60093602 | 派工完成 | 2026-01-01 17:37:31 | 2026-01-01 17:37:35 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
资阳市雁江区松涛镇卫生院BC-3000Plus数值差异很大 | 资阳市雁江区松涛镇卫生院BC-3000Plus数值差异很大 |  | 135 0804 8328 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990008 |  | 成都分公司 | RJ-74124506 | #112582 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 资阳市雁江区松涛镇卫生院 | 60114766 | 派工完成 | 2026-01-01 17:23:09 | 2026-01-01 17:32:57 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
维修 于都县中医院 CL-6000I 注射器漏液 | 维修 于都县中医院 CL-6000I 注射器漏液,BB3-1B002378 |  | 182 7979 5595 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | admin，59990007 |  | 南昌分公司 |  | #112560 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 于都县中医院 | 308257 | 派工完成 | 2026-01-01 16:46:11 | 2026-01-01 16:46:15 | 59990007 | 001_热线申告 | 手工录入 | 无需转接
大方县中医院BC-7500[NR] CS重量是多少 | 大方县中医院BC-7500[NR] CS重量是多少 |  | 151 8611 0106 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 贵阳分公司 |  | #112539 | IVD | 血球 | BC-7500[NR] CS | [7 empty] | 大方县中医院 | 302933 | 派工完成 | 2026-01-01 16:01:10 | 2026-01-01 16:01:13 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
黔东南康宁医院BC-10真空压力异常 | 黔东南康宁医院BC-10真空压力异常 |  | 185 2832 3347 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990005 |  | 贵阳分公司 |  | #112507 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 黔东南康宁医院 | 90340571 | 派工完成 | 2026-01-01 14:12:29 | 2026-01-01 14:21:34 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
广东省妇幼保健院IVD / 血球 / SC-120状态异常 | 广东省妇幼保健院IVD / 血球 / SC-120状态异常 |  | 188 4897 0259 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 广州分公司 | SW-17000714 | #112473 | IVD | 血球 | SC-120 | [7 empty] | 广东省妇幼保健院 | 60051134 | 派工完成 | 2026-01-01 12:44:02 | 2026-01-01 12:44:05 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
杂多县人民医院IVD / 生化 / BS-2000M反应杯有故障 | 杂多县人民医院IVD / 生化 / BS-2000M反应杯有故障 |  | 180 0976 8818 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 兰州分公司 | YA-54001631 | #112468 | IVD | 生化 | BS-2000M | [7 empty] | 杂多县人民医院 | 60035987 | 派工完成 | 2026-01-01 12:10:00 | 2026-01-01 12:10:03 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
湖南省邵阳市洞口县江口镇卫生院BC-5000换了新试剂还是提示过期 | 湖南省邵阳市洞口县江口镇卫生院BC-5000换了新试剂还是提示过期无法提供序列号 |  | 151 7394 5268 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 |  | #112445 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 湖南省邵阳市洞口县江口镇卫生院 | 367061 | 派工完成 | 2026-01-01 11:28:41 | 2026-01-01 11:28:45 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
卫爱玉西医内儿科诊所BC-10溶血异常 | 卫爱玉西医内儿科诊所BC-10溶血异常，UH-25006966 |  | 182 9901 7924 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990007 |  | 新疆分公司 |  | #112438 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 卫爱玉西医内儿科诊所 | 90057673 | 技术支持解决 | 2026-01-01 11:17:43 | 2026-01-01 12:00:13 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
资阳市雁江区松涛镇卫生院IVD / 血球 / BC-3000PLUS结果不好 | 资阳市雁江区松涛镇卫生院IVD / 血球 / BC-3000PLUS结果不好，老师没有提供序列号 |  | 151 0813 6486 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990007 |  | 成都分公司 |  | #112429 | IVD | 血球 | BC-3000PLUS | [7 empty] | 资阳市雁江区松涛镇卫生院 | 60114766 | 派工完成 | 2026-01-01 11:02:58 | 2026-01-01 11:07:31 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
急 淮北市杜集区人民医院BC-5385 CRP C反应蛋白温度异常 | 淮北市杜集区人民医院BC-5385 CRP C反应蛋白温度异常 |  | 193 5613 1726 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 合肥分公司 | DD4-3B000859 | #112414 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 淮北市杜集区人民医院 | 60036904 | 派工完成 | 2026-01-01 10:21:08 | 2026-01-01 10:21:12 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一甲
巴彦淖尔市蒙医医院BS-860无法进入系统 | 巴彦淖尔市蒙医医院BS-860无法进入系统 |  | 136 2478 2475 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 内蒙古分公司 | BB9-1A000951 | #112406 | IVD | 生化 | BS-860 | [7 empty] | 巴彦淖尔市蒙医医院 | 90004325 | 派工完成 | 2026-01-01 10:03:39 | 2026-01-01 10:03:42 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二甲
永州市零陵区中医医院IVD / 血球 / BC-760[B] CS质控数值有问题 | 永州市零陵区中医医院IVD / 血球 / BC-760[B] CS质控数值有问题 |  | 173 7510 1739 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 长沙分公司 |  | #112403 | IVD | 血球 | BC-760[B] CS | [7 empty] | 永州市零陵区中医医院 | 60089509 | 派工完成 | 2026-01-01 10:01:09 | 2026-01-01 10:01:12 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二丙
郴州市永兴县便江镇中心卫生院C3100加样壁无法复位 | 郴州市永兴县便江镇中心卫生院C3100加样壁无法复位 |  | 199 7359 6630 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 长沙分公司 | 106-AE-02000022 | #112397 | IVD | 凝血仪器 | C3100 | [7 empty] | 郴州市永兴县便江镇中心卫生院 | 60118362 | 派工完成 | 2026-01-01 09:51:32 | 2026-01-01 09:51:36 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一丙
河南省漯河市陈老师18737147876咨询C3510如何添加质控物 | 河南省漯河市陈老师18737147876咨询C3510如何添加质控物，老师没有提供单位名称 转李想 |  | 187 3714 7876 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 深圳分公司 |  | #112396 | IVD | 凝血仪器 | C3510 | [7 empty] | 外部虚拟客户 | D | 座席解决 | 2026-01-01 09:49:04 | 2026-01-01 09:52:58 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接
光谷中心城西社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5385 CRP无法选择通道 | 光谷中心城西社区卫生服务中心IVD / 血球 / BC-5385 CRP无法选择通道 |  | 139 8688 0049 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 武汉分公司 | DD4-3C000965 | #112387 | IVD | 血球 | BC-5385 CRP | [7 empty] | 光谷中心城西社区卫生服务中心 | 90333747 | 派工完成 | 2026-01-01 09:33:18 | 2026-01-01 09:33:22 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 一乙
新疆维吾尔自治区第二济困医院CL-6000i | 2026-01-01 设备当天异常停止次数≥2次，累计异常停机时长≥20.0分钟，并且期间存在严重类故障码A14006【M1：反应杯自动装载机构传感器故障，排除故障后执行“模块恢复”恢复测试】 |  | 136 9995 6387 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | admin |  | 新疆分公司 | BB3-8C000292 | #112386 | IVD | 生化 | CL-6000I | [7 empty] | 新疆维吾尔自治区第二济困医院 | 60035920 | 派工完成 | 2026-01-01 09:29:33 | 2026-01-01 12:35:28 | 59990008 | 007_远程申告 | API | 无需转接 | P1 IVD VIP1 | 二甲
应急总医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP白细胞堵孔 | 应急总医院IVD / 血球 / BC-5390 CRP白细胞堵孔 13311212071来电催单，致电邸宏韬工程师跟进。 |  | 133 1121 2071 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1679618394@qq.com |  | 59990007 |  | 北京分公司 | ST-21004665 | #112381 | IVD | 血球 | BC-5390 CRP | [7 empty] | 应急总医院 | 361189 | 派工完成 | 2026-01-01 09:25:12 | 2026-01-01 09:25:16 | 59990008 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙
大同瑞慈康复医院有限公司BC-6000需要查询靶值 | 大同瑞慈康复医院有限公司BC-6000需要查询靶值，质控品批号：MB01126AH，公众号查询不到相关信息，无法提供序列号 |  | 187 0342 8911 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2115360340@qq.com |  | 59990005 |  | 太原分公司 |  | #112369 | IVD | 血球 | BC-6000 | [7 empty] | 大同瑞慈康复医院有限公司 | 90135635 | 派工完成 | 2026-01-01 08:51:09 | 2026-01-01 08:51:12 | 59990005 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
黑龙江省明水县妇幼保健院IVD / 血球 / BC-5130压力异常 | 黑龙江省明水县妇幼保健院IVD / 血球 / BC-5130压力异常 |  | 152 4657 3023 |  | 已关闭 | 标准 |  | 1027514083@qq.com |  | 59990007 |  | 黑吉分公司 | TR-93002573 | #112367 | IVD | 血球 | BC-5130 | [7 empty] | 黑龙江省明水县妇幼保健院 | 315219 | 派工完成 | 2026-01-01 08:50:44 | 2026-01-01 08:50:48 | 59990007 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二乙
幸福城门诊部IVD / 血球 / BC-10咨询新的试剂条码 | 幸福城门诊部IVD / 血球 / BC-10咨询新的试剂条码 |  | 139 1390 4865 |  | 已关闭 | 标准 |  | ec8149@vedeng.com |  | 59990007 |  | 南京分公司 | UH-46013293 | #112359 | IVD | 血球 | BC-10 | [7 empty] | 幸福城门诊部 | 90367344 | 技术支持解决 | 2026-01-01 08:26:55 | 2026-01-01 09:32:44 | 1-三分类血球（热线-晚） | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
长春市合隆良一综合门诊部BC-5000（SS35010531），白细胞和淋巴检测显示为*号 | 长春市合隆良一综合门诊部BC-5000（SS35010531），白细胞和淋巴检测显示为*号 |  | 187 4685 4813 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 黑吉分公司 | SS-35010531 | #112354 | IVD | 血球 | BC-5000 | [7 empty] | 长春市合隆良一综合门诊部 | 90318885 | 派工完成 | 2026-01-01 07:48:58 | 2026-01-01 07:49:19 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 其他
成都市第六人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000（GC8-47000683）样本针加样异常 | 成都市第六人民医院IVD / 凝血仪器 / CX-9000（GC8-47000683）样本针加样异常 有样本正在处理，需要加急，李老师15923340453 致电工程师未接→致电谭望18565868952跟进 |  | 159 2334 0453 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 成都分公司 | GC8-47000683 | #112342 | IVD | 凝血仪器 | CX-9000 | [7 empty] | 成都市第六人民医院 | 306167 | 派工完成 | 2026-01-01 04:41:28 | 2026-01-01 04:41:33 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三甲
贵阳市观山湖区妇幼保健院IVD / 生化 / BS-800（XE-35002915）LIS 通讯异常，无法连接 | 贵阳市观山湖区妇幼保健院IVD / 生化 / BS-800（XE-35002915）LIS 通讯异常，无法连接 |  | 182 0847 7724 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 贵阳分公司 | XE-35002915 | #112338 | IVD | 生化 | BS-800 | [7 empty] | 贵阳市观山湖区妇幼保健院 | 90179713 | 派工完成 | 2026-01-01 02:39:09 | 2026-01-01 02:39:13 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 二丙
泗县人民医院IVD / 生化 / BS-2800M（JP9-44000325）停电后重启，仪器闪烁黄灯无法检测样本。 | 泗县人民医院IVD / 生化 / BS-2800M（JP9-44000325）停电后重启，仪器闪烁黄灯无法检测样本。 刘老师老师17720808838，比较着急。致电工程师：侍工18133230866跟进 |  | 177 2080 8838 |  | 已关闭 | 标准 |  | 2232207929@qq.com |  | 59990051 |  | 合肥分公司 | JP9-44000325 | #112296 | IVD | 生化 | BS-2800M | [7 empty] | 泗县人民医院 | 101046 | 派工完成 | 2026-01-01 00:00:46 | 2026-01-01 00:00:50 | 59990051 | 001_热线申告 | 电话 | 无需转接 |  | 三乙