## CRM视频工单12.21-5.20
创建日期 | 客户 | 客户代码 | 服务单号 | 描述 | 处理信息 | 申诉渠道 | 负责GTS编号 | 负责GTS | 用户状态 | 分公司 | 产品线 | 机型 | 优先级 | 状态 | VIP客户级别
2026.05.20 17:47:49 | 宁波市鄞州第二医院 / 315000 宁波市 | 303527 | 304616857 | 宁波市鄞州第二医院 IPM 8 微信视频服务 | 2026-05-20 17:49:11 : 【客户请求】 视频支持解决2026-05-20 17:47:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 监护 | IPM 8 | 一般 | 待处理
2026.05.20 17:40:33 | 福建医科大学附属第一医院 / 350000 福州市 | 101382 | 304616871 | 福建医科大学附属第一医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-05-20 17:44:11 : 【客户请求】 【故障现象】：客户试管掉落 寻找不到【排查过程】：检查未果【处理结果】：老师自行寻找当地工程师2026-05-20 17:40:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 福州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.20 17:32:17 | 宁波92919部队医院 / 310000 宁波市 | 327651 | 304616867 | 宁波92919部队医院 BS-350S 微信视频服务 | 2026-05-20 17:40:59 : 【客户请求】 【故障现象】：指导客户做校准【排查过程】：已指导【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-20 17:32:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-350S | 一般 | 待处理
2026.05.20 17:25:17 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 / 835802 伊宁哈萨克自治州 | 362266 | 304616810 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-05-20 17:28:52 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针堵针【排查过程】：通针工具无法疏通【故障定位】：堵塞严重 针灸针无法穿透【一线建议】：更换样本针 或人为介入疏通【下派理由】：老师无法解决 需要下派工单并报价2026-05-20 17:25:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.05.20 17:13:34 | 乌乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院喀什分院 / 844000 喀什市 | 60114088 | 304616809 | 乌乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院喀什分院 BS-360E 微信视频服务 | 2026-05-20 17:42:10 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 客户自行处理【排查过程】： 客户自行处理【故障定位】：客户自行处理【一线建议】： 客户自行处理【下派理由】：客户自行处理2026-05-20 17:13:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-360E | 一般 | 待处理
2026.05.20 16:52:39 | 福建省妇幼保健院 / 350001 福州市 | 313535 | 304616856 | 福建省妇幼保健院 BENEFUSION SP3D 微信视频服务 | 2026-05-20 17:29:30 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-05-20 16:52:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3D | 一般 | 待处理
2026.05.20 16:32:16 | 乌乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院喀什分院 / 844000 喀什市 | 60114088 | 304616806 | 乌乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院喀什分院 BS-360E 微信视频服务 | 2026-05-20 16:58:25 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：lis无法接受结果【排查过程】：已排查仪器端无问题 指导客户联系lis工程师【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-20 16:32:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-360E | 一般 | 待处理
2026.05.20 16:28:20 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304616805 | 合肥乐基糖医疗科技有限公司 BENEHEART L1A 微信视频服务 | 2026-05-20 16:42:38 59990002: 【客户请求】 转彭丽娟2026-05-20 16:33:17 : 【客户请求】 客户在喀什 不会用AED 盖子无法打开 需要工程师现场指导。2026-05-20 16:28:18 : 【客户请求】 微信视频呼入TF3-63004305 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART L1A | 一般 | 待处理
2026.05.20 16:26:00 | 蒲城县中医医院 / 715500 渭南市 | 305218 | 304616780 | 蒲城县中医医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-05-20 16:31:22 : 【客户请求】 【故障现象】：客户询问样本盘有没有排水孔【排查过程】：已告知【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-20 16:25:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.20 16:24:14 | 西安理工大学校医院 / 710048 西安市 | 323302 | 304616797 | 西安理工大学校医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-20 16:52:59 : 【客户请求】 【故障现象】：客户端询问仪器使用年限【排查过程】：告知后面标签上有写 并告诉老师生化830应该是10年【处理结果】：老师问题解决2026-05-20 16:24:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.20 16:14:41 | 深圳市人民医院 / 518000 深圳市 | 101823 | 304616803 | 深圳市人民医院 ANESUS ME7P 微信视频服务 | 2026-05-20 16:19:11 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师视频电话指导【排查过程】：故障已解决。【处理结果】：报警消除，客户确认问题解决。2026-05-20 16:14:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 超声 | ANESUS ME7P | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.20 16:12:31 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304616801 | 江西长巨科技有限公司 NH6C 微信视频服务 | 2026-05-20 16:23:20 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-05-20 16:12:30 : 【客户请求】 微信视频呼入AX1-65000022 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | NH6C | 一般 | 待处理
2026.05.20 16:12:04 | 汕头岳惠正骨医院 / 515000 汕头市 | 60041875 | 304616770 | 汕头岳惠正骨医院 UMEC6 微信视频服务 | 2026-05-20 16:13:57 : 【客户请求】 test2026-05-20 16:12:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | UMEC6 | 一般 | 待处理
2026.05.20 16:10:09 | 佛山复星禅诚医院有限公司 / 528000 佛山市 | 306663 | 304616796 | 佛山复星禅诚医院有限公司 BENEFUSION UVP EX 微信视频服务 | 2026-05-20 16:11:08 : 【客户请求】 test封闭工单2026-05-20 16:10:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UVP EX | 一般 | 待处理
2026.05.20 16:04:31 | 乌乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院喀什分院 / 844000 喀什市 | 60114088 | 304616768 | 乌乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院喀什分院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-20 16:59:57 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 与 304616806工单为同一客户【排查过程】： 与 304616806工单为同一客户【故障定位】： 与 304616806工单为同一客户【一线建议】： 与 304616806工单为同一客户【下派理由】： 与 304616806工单为同一客户2026-05-20 16:04:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.20 16:02:01 | 北京鼎成肽源生物技术有限公司 / 100020 北京市 | 90075797 | 304616795 | 北京鼎成肽源生物技术有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-20 16:22:00 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 呼叫三次客户无法接通【排查过程】： 呼叫三次客户无法接通【故障定位】： 呼叫三次客户无法接通【一线建议】： 呼叫三次客户无法接通【下派理由】： 呼叫三次客户无法接通2026-05-20 16:01:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.20 15:55:13 | 彭州市妇幼保健院 / 611930 成都市 | 362853 | 304616794 | 彭州市妇幼保健院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-05-20 16:01:46 : 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】：指导客户使用软件。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-20 15:55:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.05.20 15:52:18 | 贵港安澜精神病医院 / 555555 | 90332347 | 304616767 | 贵港安澜精神病医院 DC-26 微信视频服务 | 2026-05-20 16:00:07 : 【客户请求】 【故障现象】：DC-26进水，板卡拆开需上门指导还原【排查过程】：之前联系过迈瑞工程师指导拆机晾干，需求要安装安装板卡教程。【处理结果】：已联系迈瑞工程师，待上门。2026-05-20 15:53:38 : 【客户请求】 姓名: 梁丽娟; 手机号: 188****0095; 问题描述: 装机步骤2026-05-20 15:52:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 超声 | DC-26 | 一般 | 待处理
2026.05.20 15:49:12 | 广安市妇幼保健院 / 638500 广安市 | 325628 | 304616793 | 广安市妇幼保健院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-05-20 15:49:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.05.20 15:35:55 | 贵州省铜仁市沿河县塘坝乡卫生院 / 565300 | 90052517 | 304616792 | 贵州省铜仁市沿河县塘坝乡卫生院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-05-20 15:47:40 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：指导客户校准设置【排查过程】：已指导设置【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-20 15:35:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.05.20 15:34:05 | 泰康同济（武汉）医院 / 430000 武汉市 | 60104145 | 304616766 | 泰康同济（武汉）医院 BENEVISION M15 微信视频服务 | 2026-05-20 15:34:51 : 【客户请求】 test2026-05-20 15:34:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 监护 | BENEVISION M15 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.20 15:31:59 | 中山大学附属第三医院粤东医院梅县人民医院 / 514700 梅州市 | 306825 | 304616791 | 中山大学附属第三医院粤东医院梅县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频 | 2026-05-20 15:34:22 : 【客户请求】 【故障现象】： 与304616790 一致【排查过程】： 与304616790 一致。【故障定位】：与304616790 一致【一线建议】：与304616790 一致【下派理由】： 与304616790 一致2026-05-20 15:31:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.20 15:28:17 | 中山大学附属第三医院粤东医院梅县人民医院 / 514700 梅州市 | 306825 | 304616790 | 中山大学附属第三医院粤东医院梅县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频 | 2026-05-20 15:31:00 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】：已指导客户使用【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-20 15:28:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.20 15:26:43 | 贵州大学医院 / 550001 | 90056284 | 304616720 | 贵州大学医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-05-20 15:50:08 : 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】：已培训客户使用。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-20 15:26:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.05.20 15:21:53 | 河南中医药大学第一附属医院 / 450000 郑州市 | 308726 | 304616758 | 河南中医药大学第一附属医院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-05-20 15:22:41 : 【客户请求】 test2026-05-20 15:21:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.20 15:19:15 | 洮南市车力乡卫生院 / 137200 白城市 | 90059643 | 304616777 | 洮南市车力乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-20 15:32:47 : 【客户请求】 【故障现象】： 客户已自行解决【排查过程】：客户已自行解决【故障定位】： 客户已自行解决【一线建议】： 客户已自行解决【下派理由】： 客户已自行解决2026-05-20 15:21:29 : 【客户请求】 姓名: 张亮; 手机号: 158****1622; 问题描述:2026-05-20 15:19:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.20 15:16:10 | 深圳美佳康综合门诊部 | 90362617 | 304616789 | 深圳美佳康综合门诊部 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-20 15:30:09 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 客户自行联系工程师【排查过程】： 客户自行联系工程师【故障定位】：客户自行联系工程师【一线建议】： 客户自行联系工程师【下派理由】： 客户自行联系工程师2026-05-20 15:16:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.20 14:58:21 | 丰顺县康明眼科医院有限公司 | 90180812 | 304616785 | 丰顺县康明眼科医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-20 15:01:59 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法通讯【排查过程】：指导客户重新连接【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-20 14:58:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.20 14:43:26 | 漯河市召陵区东城社区卫生服务中心 / 462300 | 90061317 | 304616783 | 漯河市召陵区东城社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-20 14:46:52 : 【客户请求】 客户需要进行仪器校准，指导客户进行校准。2026-05-20 14:43:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.20 14:41:10 | 广南县董堡乡卫生院 / 663300 文山州 | 336645 | 304616776 | 广南县董堡乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-05-20 14:41:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.05.20 14:32:07 | 湖北省荣军医院 / 430000 武汉市 | 312490 | 304616756 | 湖北省荣军医院 BENEVISION N12 微信视频服务 | 2026-05-20 16:15:03 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-05-20 14:32:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 武汉分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 一般 | 待处理
2026.05.20 14:29:27 | 吴忠市上桥卫生院 / 751100 兰州 | 60060341 | 304616782 | 吴忠市上桥卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-05-20 14:30:46 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：客户端测试【排查过程】： 指导客户使用【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-20 14:29:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.05.20 14:21:35 | 河北省清河县坝营中心卫生院 / 054000 | 90017315 | 304616765 | 河北省清河县坝营中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-20 14:32:25 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： D2样本不足【排查过程】： 检查发现样本针吸样正常【故障定位】： 初步判断为液面检测版，或堵针检测版问题【一线建议】： 液面检测板【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作2026-05-20 14:21:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.20 14:12:25 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304616775 | 深圳市科华医疗设备有限公司 BENEHEART C2A 微信视频服务 | 2026-05-20 16:10:06 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-05-20 14:12:24 : 【客户请求】 微信视频呼入AF2-03000045 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2A | 一般 | 待处理
2026.05.20 14:06:22 | 临潭县长川卫生院 / 555555 | 90098625 | 304616764 | 临潭县长川卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-20 14:17:49 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂过期【排查过程】：指导客户更换【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-20 14:06:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.20 14:03:19 | 合肥众好肛肠医院有限公司 / 555555 | 90210497 | 304616774 | 合肥众好肛肠医院有限公司 BC-5000 微信视频服务 | 2026-05-20 14:36:00 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】：指导客户使用软件。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-20 14:03:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.05.20 13:58:27 | 西山区西苑社区卫生服务中心 / 650100 昆明市 | 60111187 | 304616772 | 西山区西苑社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-05-20 13:58:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.05.20 13:54:11 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 / 545000 柳州市 | 90052155 | 304616781 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 BENEVISION N15 微信视频服务 | 2026-05-20 16:23:40 梁伟: 【客户请求】 test2026-05-20 13:54:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 监护 | BENEVISION N15 | 一般 | 待处理
2026.05.20 13:40:33 | 东倾沟乡卫生院 / 555555 | 90201160 | 304616771 | 东倾沟乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-05-20 13:57:25 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：样本与质控编号一致无法进行测试【排查过程】：指导客户重新测试【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-05-20 13:40:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.05.20 13:39:29 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304616763 | 合肥乐基糖医疗科技有限公司 BENEHEART L1A 微信视频服务 | 2026-05-20 16:19:38 梁伟: 【客户请求】 电话支持解决2026-05-20 13:39:27 : 【客户请求】 微信视频呼入TF3-63004305 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART L1A | 一般 | 待处理
2026.05.20 13:00:12 | 安新县佑安医院 / 071600 | 60109261 | 304616749 | 安新县佑安医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-05-20 13:54:44 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 客户误触【排查过程】： 客户误触【故障定位】： 客户误触【一线建议】： 客户误触【下派理由】： 客户误触2026-05-20 13:00:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.05.20 12:48:18 | 安新县佑安医院 / 071600 | 60109261 | 304616740 | 安新县佑安医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-05-20 12:53:24 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 与304616739工单一致，已处理【排查过程】： 与304616739工单一致，已处理【故障定位】： 与304616739工单一致，已处理【一线建议】：与304616739工单一致，已处理【下派理由】：与304616739工单一致，已处理2026-05-20 12:48:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.05.20 12:39:29 | 安新县佑安医院 / 071600 | 60109261 | 304616739 | 安新县佑安医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-05-20 12:42:06 : 【客户请求】 【故障现象】：LH试剂无【排查过程】：发现管路挤压，整理管路后故障消失【处理结果】：客户确认问题解决2026-05-20 12:39:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.05.20 12:29:09 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304616738 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-20 12:37:28 : 【客户请求】 【故障现象】：客户时间错误【排查过程】：指导客户修改时间【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-20 12:29:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.20 11:58:38 | 湖南省娄底市新化县石冲口镇卫生院 / 417000 新化县 | 310189 | 304616748 | 湖南省娄底市新化县石冲口镇卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-05-20 12:08:29 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 客户已在MCC平台报修，工单已下派408355506【排查过程】： 客户已在MCC平台报修，工单已下派408355506【故障定位】： 客户已在MCC平台报修，工单已下派408355506【一线建议】： 客户已在MCC平台报修，工单已下派408355506【下派理由】： 客户已在MCC平台报修，工单已下派4083555062026-05-20 11:58:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.05.20 11:48:54 | 连州市东陂中心卫生院 / 555555 | 90035788 | 304616747 | 连州市东陂中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-20 11:51:21 : 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】：已指导老师使用【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-20 11:48:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.20 11:28:17 | 中山大学附属第六医院 / 511400 广州市 | 337400 | 304616640 | 中山大学附属第六医院 EPM 10 微信视频服务 | 2026-05-20 16:11:49 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-05-20 11:28:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 监护 | EPM 10 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.20 11:21:08 | 李志林中医诊所 | 90370995 | 304616718 | （禁用）李志林中医诊所 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-20 11:24:27 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】：指导客户使用。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-20 11:21:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.20 11:17:12 | 江西省吉安市井冈山葛田卫生院 / 343000 吉安市 | 381482 | 304616639 | 江西省吉安市井冈山葛田卫生院 BS-230 微信视频服务 | 2026-05-20 11:23:50 : 【客户请求】 【故障现象】：指控后项目偏高【排查过程】：结果很多都失控 老师购买校准后再联系【处理结果】：客户购买校准后再联系2026-05-20 11:17:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | BS-230 | 一般 | 待处理
2026.05.20 11:10:17 | 梅州市人民医院 / 514000 梅州市 | 104022 | 304616737 | 梅州市人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-05-20 11:15:28 : 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】：培训客户使用【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-20 11:10:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.20 11:09:02 | 遂宁市安居区中医院 | 90167925 | 304616717 | 遂宁市安居区中医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-20 11:10:43 : 【客户请求】 测试2026-05-20 11:09:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.20 11:07:27 | 开封市杜良乡卫生院 / 475000 | 90000287 | 304616638 | 开封市杜良乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-05-20 11:10:13 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器异常停止【排查过程】：仪器防护罩未关闭【处理结果】：关闭盖板仪器正常2026-05-20 11:07:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.05.20 11:06:37 | 安徽省六安市金寨县油坊店中心卫生院 / 234300 六安市 | 365534 | 304616716 | 安徽省六安市金寨县油坊店中心卫生院 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-05-20 11:08:52 : 【客户请求】 C2无法开机，电池正常2026-05-20 11:06:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.05.20 11:00:50 | 西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心 / 710001 西安市 | 372526 | 304616727 | 西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-05-20 16:14:26 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-05-20 11:00:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.05.20 11:00:35 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304616736 | 营山县中成社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-20 11:04:26 : 【客户请求】 【故障现象】：真空异常【排查过程】：检查废液排放正常 废液泵工作【处理结果】：故障消除2026-05-20 11:00:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.20 10:58:43 | 深圳市龙岗区南岭社区健康服务中心 / 555555 | 90152417 | 304616735 | 深圳市龙岗区南岭社区健康服务中心 RESONA 7OB 微信视频服务 | 2026-05-20 11:38:04 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师测试【排查过程】：工程师测试【处理结果】：工程师测试2026-05-20 10:58:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990109 | 西安尚肯电子科技有限公司 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 超声 | RESONA 7OB | 一般 | 待处理
2026.05.20 10:57:39 | 广东省惠州市博罗县公庄镇卫生院 / 516100 惠州市 | 323051 | 304616734 | 广东省惠州市博罗县公庄镇卫生院 CONSONA N6T 微信视频服务 | 2026-05-20 11:39:16 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师测试【排查过程】：工程师测试【处理结果】：工程师测试2026-05-20 10:57:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990109 | 西安尚肯电子科技有限公司 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 超声 | CONSONA N6T | 一般 | 待处理
2026.05.20 10:55:54 | 罗湖集团东门社区中心 / 518000 深圳市 | 90051975 | 304616733 | 罗湖集团东门社区中心 DC-80 微信视频服务 | 2026-05-20 11:04:38 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师测试【排查过程】：故障已解决。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-20 10:55:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 超声 | DC-80 | 一般 | 待处理
2026.05.20 10:55:38 | 深圳市宝安区石岩人民医院 / 518108 深圳市 | 300037 | 304616746 | 深圳市宝安区石岩人民医院 EPM 12 微信视频服务 | 2026-05-20 10:56:24 : 【客户请求】 test2026-05-20 10:55:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | EPM 12 | 一般 | 待处理
2026.05.20 10:49:06 | 焦作武陟县人民医院 / 454900 焦作市 | 309374 | 304616715 | 焦作武陟县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-05-20 10:55:55 : 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】：已培训客户使用【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-20 10:49:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.20 10:44:35 | 花地街中市社区卫生服务站 | 90239516 | 304616745 | 花地街中市社区卫生服务站 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-20 10:46:02 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师给客户演示视频【排查过程】：工程师给客户演示视频【处理结果】：工程师给客户演示视频无需处理2026-05-20 10:44:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.20 10:38:31 | 五家乡卫生院 / 731400 | 90163674 | 304616714 | 五家乡卫生院 DC-28 微信视频服务 | 2026-05-20 10:46:14 : 【客户请求】 【故障现象】：测试【排查过程】：测试。【处理结果】：客户测试。2026-05-20 10:38:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 超声 | DC-28 | 一般 | 待处理
2026.05.20 10:35:14 | 深圳市宝安区石岩人民医院 / 518108 深圳市 | 300037 | 304616732 | 深圳市宝安区石岩人民医院 VS 9 微信视频服务 | 2026-05-20 10:36:10 : 【客户请求】 test2026-05-20 10:35:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | VS 9 | 一般 | 待处理
2026.05.20 10:25:16 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 / 100853 北京市 | 100677 | 304616713 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 SV650 微信视频服务 | 2026-05-20 10:58:49 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-05-20 10:25:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 麻醉 | SV650 | 一般 | 待处理
2026.05.20 10:15:39 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304616742 | 营山县中成社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-20 10:18:03 : 【客户请求】 【故障现象】：wbc堵孔【排查过程】：指导客户勤泡wbc池【处理结果】：故障解决2026-05-20 10:17:27 : 【客户请求】 【故障现象】：【排查过程】：【处理结果】：2026-05-20 10:15:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.20 10:10:02 | 深圳市宝安区石岩人民医院 / 518108 深圳市 | 300037 | 304616710 | 深圳市宝安区石岩人民医院 SV350 微信视频服务 | 2026-05-20 10:12:05 : 【客户请求】 test2026-05-20 10:10:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2026.05.20 10:02:58 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八一医院 / 050011 承德市 | 377038 | 304616731 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八一医院 BENEHEART D1 微信视频服务 | 2026-05-20 10:59:15 梁伟: 【客户请求】 test2026-05-20 10:02:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 监护 | BENEHEART D1 | 一般 | 待处理
2026.05.20 10:01:32 | 深圳市宝安区石岩人民医院 / 518108 深圳市 | 300037 | 304616630 | 深圳市宝安区石岩人民医院 SV350 微信视频服务 | 2026-05-20 10:58:03 梁伟: 【客户请求】 test2026-05-20 10:01:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2026.05.20 09:53:12 | 西安理工大学校医院 / 710048 西安市 | 323302 | 304616712 | 西安理工大学校医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-20 09:59:31 : 【客户请求】 【故障现象】：CREA试剂结果偏高【排查过程】：老师咨询是否需要校准【处理结果】：试剂新的 质控时间长 换新的质控 在决定需不需要校准2026-05-20 09:53:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.20 09:45:19 | 宿州市萧县新庄镇中心卫生院 / 235200 | 90068242 | 304616637 | 宿州市萧县新庄镇中心卫生院 RESONA 6 微信视频服务 | 2026-05-20 09:52:12 : 【客户请求】 【故障现象】：RESONA 6提示过热，自动动关机【排查过程】：指导老师查看滤网，已堵住。【处理结果】：清洁后，报警消除，客户确认问题解决。2026-05-20 09:45:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 超声 | RESONA 6 | 一般 | 待处理
2026.05.20 09:38:54 | 明溪县瀚仙卫生院 / 999999 三明市 | 106724 | 304616636 | 明溪县瀚仙卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-05-20 09:50:00 : 【客户请求】 【故障现象】：本底异常，HGB异常【排查过程】：指导客户调节HGB增益后故障消失【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-05-20 09:38:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.05.20 09:29:22 | 三门峡市中医院 / 472000 三门峡市 | 309128 | 304616635 | 三门峡市中医院 BC-7500[N] CRP 微信视频服务 | 2026-05-20 10:14:33 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： LC无【排查过程】： 查看仪器管路有气泡，执行更换试剂是气泡不动【故障定位】： 管路泄露，注射器不吸液【一线建议】： 管路泄露，注射器不吸液【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作2026-05-20 09:29:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[N] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.20 09:28:34 | 呈贡洛羊卫生院 / 650501 昆明市 | 380557 | 304616722 | 呈贡洛羊卫生院 UMEC10 微信视频服务 | 2026-05-20 09:31:17 : 【客户请求】 时间会复位 需要更换主板电池2026-05-20 09:28:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 监护 | UMEC10 | 一般 | 待处理
2026.05.20 09:25:17 | 成县陈院镇卫生院 | 90201770 | 304616721 | 成县陈院镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-20 09:27:04 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂条码过期【排查过程】：告知老师尝试咨询试剂供应商【处理结果】：老师表示理解2026-05-20 09:25:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.20 09:20:03 | 西南石油大学校医院 / 637001 南充市 | 90026735 | 304616634 | 西南石油大学校医院 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-05-20 09:42:28 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】：客户打印问题【排查过程】：告知老师打印路径【处理结果】：问题解决2026-05-20 09:20:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2026.05.20 09:00:38 | 陇南市宕昌县理川镇中心卫生院 / 748500 | 90015495 | 304616610 | 陇南市宕昌县理川镇中心卫生院 BS-830S 微信视频服务 | 2026-05-20 09:06:50 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器从昨天开始无法连接【排查过程】：查看老师电话发发现有杀毒软件【故障定位】：大概率杀毒三方软件将程序破坏【一线建议】：重新安装软件并告知老师电脑不允许安装三方软件【下派理由】：软件损坏 老师无法继续操作2026-05-20 09:00:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830S | 一般 | 待处理
2026.05.20 08:37:21 | 同济大学附属东方医院胶州医院 / 266000 青岛市 | 60120054 | 304616633 | 同济大学附属东方医院胶州医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-05-20 08:44:38 : 【客户请求】 【故障现象】： 自动混匀装置动作异常【排查过程】： 检查发现混匀时有卡滞现象【故障定位】： 位置异常，抓手太松【一线建议】： 混匀组件【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作2026-05-20 08:37:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 青岛分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.19 17:20:49 | 重庆市铜梁县人民医院 / 402560 重庆市 | 314600 | 304616558 | 重庆市铜梁县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-05-19 17:32:50 : 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】：客户测试【处理结果】：客户测试2026-05-19 17:20:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.19 17:00:08 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 / 545000 柳州市 | 90052155 | 304616622 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 BENEVISION N15 微信视频服务 | 2026-05-19 17:09:50 : 【客户请求】 test2026-05-19 17:03:16 : 【客户请求】 测试2026-05-19 17:00:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 监护 | BENEVISION N15 | 一般 | 待处理
2026.05.19 16:58:11 | 昆明冶金高等专科学校 / 555555 | 90320735 | 304616616 | 昆明冶金高等专科学校 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-05-19 16:58:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.05.19 16:55:23 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 / 545000 柳州市 | 90052155 | 304616615 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 BENEVISION N15 微信视频服务 | 2026-05-19 16:59:13 : 【客户请求】 测试2026-05-19 16:55:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 监护 | BENEVISION N15 | 一般 | 待处理
2026.05.19 16:46:17 | 濮阳市第三人民医院 / 457000 濮阳市 | 317691 | 304616557 | 濮阳市第三人民医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-19 16:50:05 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】：客户测试【处理结果】：客户测试2026-05-19 16:46:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.19 16:42:47 | 定日县人民医院 / 857000 日喀则地区 | 317620 | 304616556 | 定日县人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-19 16:45:13 : 【客户请求】 【故障现象】：客户操作错误【排查过程】：客户操作错误【处理结果】：客户操作错误无需直到2026-05-19 16:42:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.19 16:21:08 | 南方医科大学深圳医院 / 518000 深圳市 | 60064349 | 304616590 | 南方医科大学深圳医院 UMEC12 微信视频服务 | 2026-05-19 16:24:39 : 【客户请求】 瑞智服test2026-05-19 16:21:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | UMEC12 | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.19 16:14:53 | 定日县人民医院 / 857000 日喀则地区 | 317620 | 304616607 | 定日县人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-19 16:17:37 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：老师误触【排查过程】：老师误触【处理结果】：老师误触2026-05-19 16:14:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.19 15:39:40 | 广州市番禺区中医院 / 511400 广州市 | 336813 | 304616555 | 广州市番禺区中医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-05-19 15:40:35 : 【客户请求】 重复测试 无需支持2026-05-19 15:39:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.05.19 15:34:12 | 广州市番禺区中医院 / 511400 广州市 | 336813 | 304616611 | 广州市番禺区中医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-05-19 15:38:25 : 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】测试成功【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-19 15:34:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.05.19 15:30:25 | 惠东县第二人民医院 / 516351 惠州市 | 372535 | 304616554 | 惠东县第二人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-05-19 15:42:23 : 【客户请求】 【故障现象】：更换光源灯【排查过程】：指导老师更换光源灯【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-19 15:30:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.05.19 15:29:04 | 成都市金牛区人民医院 / 610000 成都市 | 306180 | 304616606 | 成都市金牛区人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-05-19 15:30:11 : 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】：测试成功【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-19 15:29:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.19 15:21:59 | 东阳市巍山镇中心卫生院 / 322100 东阳市 | 60086573 | 304616577 | 东阳市巍山镇中心卫生院 BS-490 微信视频服务 | 2026-05-19 16:11:11 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：样本针堵针【排查过程】：指导老师通针【处理结果】：故障消除，客户确认问题解决。2026-05-19 15:21:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-490 | 一般 | 待处理
2026.05.19 15:08:32 | 濮阳市妇幼保健院 / 457000 濮阳市 | 309065 | 304616589 | 濮阳市妇幼保健院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-05-19 15:09:38 : 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】：测试成功【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-19 15:08:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.05.19 15:01:52 | 广州市番禺区中医院 / 511400 广州市 | 336813 | 304616576 | 广州市番禺区中医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-05-19 15:03:43 : 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】：测试成功【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-19 15:01:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.05.19 14:55:22 | 梅州市人民医院 / 514000 梅州市 | 104022 | 304616587 | 梅州市人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-05-19 15:26:33 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师误触【排查过程】：工程师误触【处理结果】：工程师误触2026-05-19 14:55:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.19 14:53:32 | 梅州市人民医院 / 514000 梅州市 | 104022 | 304616575 | 梅州市人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-05-19 14:55:45 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：工程师误触【排查过程】：工程师误触【处理结果】：工程师误触2026-05-19 14:53:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.19 14:36:45 | 梅州市人民医院 / 514000 梅州市 | 104022 | 304616604 | 梅州市人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-05-19 14:38:12 : 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】：测试成功。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-19 14:36:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.19 14:30:53 | 烟台市海阳市卫生健康局 / 265100 烟台市 | 60135694 | 304616586 | 烟台市海阳市卫生健康局 SV300 微信视频服务 | 2026-05-19 14:33:10 : 【客户请求】 视频支持解决2026-05-19 14:30:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.05.19 14:11:23 | 梅州市人民医院 / 514000 梅州市 | 104022 | 304616603 | 梅州市人民医院 BC-6600PLUS 微信视频服务 | 2026-05-19 14:15:05 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师误触【排查过程】：工程师误触【处理结果】：工程师误触2026-05-19 14:11:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-6600PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.19 14:08:32 | 大名妇幼保健院 / 050000 邯郸市 | 320456 | 304616602 | 大名妇幼保健院 RESONA R9 微信视频服务 | 2026-05-19 14:13:27 : 【客户请求】 【故障现象】：技术测试。【排查过程】：技术测试。【处理结果】：技术测试。2026-05-19 14:08:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 超声 | RESONA R9 | 一般 | 待处理
2026.05.19 14:07:30 | 洪雅县柳江中心卫生院 / 100000 眉山市 | 336601 | 304616553 | 洪雅县柳江中心卫生院 RESONA R9 EXP 微信视频服务 | 2026-05-19 17:53:40 59990051: 【客户请求】 刘轩：内部测试视频，此单关闭2026-05-19 14:07:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 成都分公司 | 超声 | RESONA R9 EXP | 一般 | 待处理
2026.05.19 14:05:32 | 深圳大学总医院 / 523000 深圳市 | 60108138 | 304616585 | 深圳大学总医院 BENEFUSION NVP 微信视频服务 | 2026-05-19 14:07:41 : 【客户请求】 输注泵报警303,4062026-05-19 14:05:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION NVP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.19 14:00:53 | 南京市江宁区上坊社区卫生服务中心 / 211103 南京市 | 331468 | 304616574 | 南京市江宁区上坊社区卫生服务中心 BC-760[R] CS 微信视频服务 | 2026-05-19 14:23:13 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：crp信号板通信超时【排查过程】：点消除故障，故障消除【处理结果】：故障消除，客户确认问题解决。2026-05-19 14:00:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 南京分公司 | 血球 | BC-760[R] CS | 一般 | 待处理
2026.05.19 13:16:42 | 天津武清睿园综合门诊部有限公司 / 300000 天津市 | 90300213 | 304616583 | 天津武清睿园综合门诊部有限公司 BC-5380 微信视频服务 | 2026-05-19 14:43:09 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】：软件无法打开【排查过程】：. 指导客户重启软件，进行仪器升级【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-05-19 13:16:50 : 【客户请求】 姓名: 11; 手机号: 186****8423; 问题描述:2026-05-19 13:16:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.05.19 13:14:11 | 安康市平利县老县镇中心医院 / 888888 安康市 | 338239 | 304616582 | 安康市平利县老县镇中心医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-19 13:18:36 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：老师误触【排查过程】：老师误触【处理结果】：老师误触2026-05-19 13:14:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.19 12:11:31 | 郑州市第六人民医院 / 450000 郑州市 | 308709 | 304616581 | 郑州市第六人民医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-05-19 12:33:16 : 【客户请求】 【故障现象】：老师误触【排查过程】：老师误触【处理结果】：老师误触2026-05-19 12:11:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.05.19 11:59:06 | 中山大学附属第六医院 / 511400 广州市 | 337400 | 304616460 | 中山大学附属第六医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-05-19 12:00:38 : 【客户请求】 【故障现象】：客户测试功能【排查过程】：功能测试正常【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-19 11:59:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 血球 | SC-120 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.19 11:42:30 | 永顺县人民医院 / 999999 | 102390 | 304616571 | 永顺县人民医院 SPL 2000 微信视频服务 | 2026-05-19 11:52:57 : 【客户请求】 【故障现象】：客户反应质控失控【排查过程】：告知客户进行校准并排查试剂水等问题【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-19 11:42:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | SPL 2000 | 一般 | 待处理
2026.05.19 11:33:43 | 北京优联医院有限公司 / 100000 北京市 | 60125460 | 304616489 | 北京优联医院有限公司 UMEC6 微信视频服务 | 2026-05-19 11:37:20 : 【客户请求】 客户要学习监护仪使用视频，误触2026-05-19 11:33:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 监护 | UMEC6 | 一般 | 待处理
2026.05.19 11:18:37 | 柴桑区新合镇卫生院 / 332000 九江市 | 60124989 | 304616569 | 柴桑区新合镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-19 11:23:59 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂过期【排查过程】：告知老师找当地工程师或试剂供货商【处理结果】：告知老师找当地工程师或试剂供货商2026-05-19 11:18:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.19 10:59:00 | （禁用）高碑店正仁医院 / 074000 | 90062118 | 304616488 | （禁用）高碑店正仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-19 11:01:59 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：客户误触【排查过程】：客户误触【处理结果】：客户误触2026-05-19 10:58:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.19 10:48:09 | 经楼镇中心卫生院 / 331200 宜春市 | 60109139 | 304616568 | 经楼镇中心卫生院 BC-5310 微信视频服务 | 2026-05-19 10:56:57 : 【客户请求】 【故障现象】：拭子漏液【排查过程】：客户已给当地工程师联系【处理结果】：客户已给当地工程师联系2026-05-19 10:48:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5310 | 一般 | 待处理
2026.05.19 10:45:16 | 青海省西宁市湟中区李家山镇卫生院 / 555555 | 90007145 | 304616457 | 青海省西宁市湟中区李家山镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-05-19 10:57:02 : 【客户请求】 【故障现象】：客户反应稀释重复性不好 和质控所有结果低【排查过程】：观察发现客户稀释结果血小板低告知客户可能血小板凝集让客户排查采血流程 ，质控客户反应之前样本针漏液已处理怀疑漏液导致指控稀释结果低 告知客户更换质控观察【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-19 10:45:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.05.19 10:43:13 | 迈瑞深圳培训中心 / 518055 | 90368259 | 304616487 | 迈瑞深圳培训中心 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-05-19 10:48:03 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师误触【排查过程】：工程师误触【处理结果】：工程师误触2026-05-19 10:43:38 : 【客户请求】 姓名: 周; 手机号: 138****6865; 问题描述: 误点2026-05-19 10:43:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.05.19 10:20:05 | 昆明市晋宁县昆阳社区卫生服务中心 / 650600 昆明市 | 60029700 | 304616456 | 昆明市晋宁县昆阳社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-19 10:20:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.19 10:16:53 | （禁用）高碑店正仁医院 / 074000 | 90062118 | 304616486 | （禁用）高碑店正仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-19 10:21:52 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针水平运动错误【排查过程】：老师误碰样本针，样本针无问题【处理结果】：系统恢复，正常做样本，问题解决2026-05-19 10:16:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.19 09:55:25 | 农八师144团场医院 / 832000 石河子市 | 375264 | 304616428 | 农八师144团场医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-05-19 10:25:11 : 【客户请求】 【故障现象】：样本仓无法打开【排查过程】： 指导客户掉电时手动打开无法拉动【故障定位】：仓门组件【一线建议】： 有漏液痕迹 怀疑轨道复试【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-05-19 09:55:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.05.19 09:48:19 | 云南省临沧市沧源县岩帅卫生院 / 555555 | 90042163 | 304616549 | 云南省临沧市沧源县岩帅卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-19 09:56:59 : 【客户请求】 【故障现象】：红细胞质控结果低【排查过程】：红细胞质控结果越做越低，没有失控，【处理结果】：让客户观察几天，确认是否，是质控问题。2026-05-19 09:48:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.19 09:37:07 | 十堰爱尔眼科医院 | 60089853 | 304616519 | 十堰爱尔眼科医院 BS-450 微信视频服务 | 2026-05-19 09:40:38 : 【客户请求】 【故障现象】：客户反应无法申请样本【排查过程】：指导客户检查申请信息发现申请错误样本位置编号错误 指导客户删除 重新申请【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-19 09:37:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.05.19 09:32:28 | 北碚保宁康门诊部 / 400700 | 90076085 | 304616518 | 北碚保宁康门诊部 BS-240 微信视频服务 | 2026-05-19 09:40:33 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释液无【排查过程】：稀释液管路组件接口松动，吸入气泡，重新拧紧【处理结果】：故障解决2026-05-19 09:32:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.05.19 09:29:24 | 石家庄宏铭门诊部（普通合伙） / 050000 石家庄市 | 60109824 | 304616548 | 石家庄宏铭门诊部（普通合伙） BC-5180 微信视频服务 | 2026-05-19 09:31:13 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法打开【排查过程】：让客户检查电源线客户发现电源线松动【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-05-19 09:29:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.05.19 09:05:29 | 西秀区蔡官镇卫生院 | 90225814 | 304616516 | 西秀区蔡官镇卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-05-19 09:26:16 : 【客户请求】 【故障现象】：已有当地工程师联系【排查过程】：已有当地工程师联系【处理结果】：已有当地工程师联系2026-05-19 09:05:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.05.19 08:58:49 | 武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心 / 530000 | 90333747 | 304616485 | 武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心 BS-600M 微信视频服务 | 2026-05-19 09:12:26 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法连接【排查过程】：ip地址没有问题，插拔网线，重启仪器和电脑【处理结果】：故障解决，设备正常2026-05-19 08:58:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.05.19 08:38:44 | 宜宾市南溪区仙临镇卫生院 / 644100 宜宾市 | 377214 | 304616464 | 宜宾市南溪区仙临镇卫生院 BS-850 微信视频服务 | 2026-05-19 08:46:46 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针垂直运动错误【排查过程】：指导客户调试样本针清洗池的位置【处理结果】：仪器恢复正常2026-05-19 08:38:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.05.18 16:51:57 | 西南医科大学附属医院 / 646000 泸州市 | 105516 | 304616452 | 西南医科大学附属医院 BS-2600M 微信视频服务 | 2026-05-18 16:51:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-2600M | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.18 16:45:43 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304616424 | 青海省黄南州河南县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-05-18 16:48:36 : 【客户请求】 试剂条码错误，重新指导客户输入正确的条形码2026-05-18 16:45:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.05.18 16:28:15 | 西南医科大学附属医院 / 646000 泸州市 | 105516 | 304616448 | 西南医科大学附属医院 BS-2600M 微信视频服务 | 2026-05-18 16:51:03 : 【客户请求】 问题已处理2026-05-18 16:28:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-2600M | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.18 16:22:43 | 玉树州第三人民医院 / 600380 | 90051205 | 304616451 | 玉树州第三人民医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-05-18 16:45:16 李勇健: 【客户请求】 问题已解决2026-05-18 16:22:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.05.18 16:12:56 | 兰州大学第一医院东岗院区 / 730000 兰州市 | 375317 | 304616420 | 兰州大学第一医院东岗院区 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-05-18 16:13:58 : 【客户请求】 工程师测试2026-05-18 16:12:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 重要 | 待处理
2026.05.18 15:58:34 | 郑州市第九人民医院 / 450000 郑州市 | 324003 | 304616407 | 郑州市第九人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-05-18 16:00:09 : 【客户请求】 问题已解决2026-05-18 15:58:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.18 15:49:51 | 同仁县隆务镇卫生院（待禁用） / 811300 同仁县 | 60108679 | 304616415 | 同仁县隆务镇卫生院（待禁用） BS-600 微信视频服务 | 2026-05-18 15:55:22 : 【客户请求】 指导客户做校准和质控2026-05-18 15:49:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.05.18 15:32:30 | 郑州玖桥大桥护理院 / 450000 | 90060339 | 304616414 | 郑州玖桥大桥护理院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-18 15:34:39 : 【客户请求】 客户要求工程师上门上试剂2026-05-18 15:32:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.18 15:22:35 | 遂宁市中心医院河东分院 / 610000 遂宁市 | 60029883 | 304616422 | 遂宁市中心医院河东分院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-05-18 15:26:30 : 【客户请求】 工程师推广2026-05-18 15:22:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.18 15:15:52 | 锦州医科大学 / 121103 锦州市 | 60106697 | 304616413 | 锦州医科大学 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-18 15:27:51 李勇健: 【客户请求】 试剂样本针撞针，校正后故障解决2026-05-18 15:15:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.18 14:46:11 | 滨海县人民医院 / 224500 盐城市 | 312636 | 304616404 | 滨海县人民医院 SV600 微信视频服务 | 2026-05-18 17:41:29 梁伟: 【客户请求】 已转工程师现场处理2026-05-18 14:46:37 : 【客户请求】 姓名: 朱成安; 手机号: 159****5038; 问题描述:2026-05-18 14:46:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 南京分公司 | 麻醉 | SV600 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.18 14:40:16 | 包头市云龙骨科医院 / 014000 包头市 | 300418 | 304616390 | 包头市云龙骨科医院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-05-18 14:42:43 : 【客户请求】 100ul注射器损坏，需要更换2026-05-18 14:40:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理
2026.05.18 14:30:39 | 都江堰市石羊镇中心卫生院 / 611838 成都市 | 361448 | 304616357 | 都江堰市石羊镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-18 14:33:55 : 【客户请求】 ALT项目报警底物耗尽，指导客户稀释重测2026-05-18 14:30:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.18 14:24:46 | 哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司 / 哈尔滨市 | 90301053 | 304616411 | 哈尔滨派斯菲科生物制药股份有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-18 14:36:54 : 【客户请求】 客户咨询HGB质控问题，已解决2026-05-18 14:25:26 : 【客户请求】 姓名: 张鑫; 手机号: 133****7731; 问题描述:2026-05-18 14:24:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.18 13:41:21 | 迈瑞深圳培训中心 / 518055 | 90368259 | 304616403 | 迈瑞深圳培训中心 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-05-18 13:41:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.05.18 13:14:45 | 深圳龙城医院 / 518100 深圳市 | 331465 | 304616397 | 深圳龙城医院 SV350 微信视频服务 | 2026-05-18 17:40:09 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-05-18 13:14:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2026.05.18 13:03:05 | 固安平安医院 / 050000 | 90319722 | 304616396 | 固安平安医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-18 13:22:27 : 【客户请求】 试剂针在清洗池位置偏差，调整位置后故障解决2026-05-18 13:03:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.18 12:52:14 | 农八师144团场医院 / 832000 石河子市 | 375264 | 304616402 | 农八师144团场医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-05-18 12:56:05 : 【客户请求】 气源状态异常，可以消除，但每天多次报警2026-05-18 12:52:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.05.18 12:49:52 | 阳西县人民医院 / 529800 阳江市 | 306871 | 304616395 | 阳西县人民医院 CAL 8000 微信视频服务 | 2026-05-18 12:57:44 李勇健: 【客户请求】 轨道故障，无法进行样本检测，分公司跟进2026-05-18 12:49:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 血球 | CAL 8000 | 一般 | 待处理
2026.05.18 12:20:29 | 宜昌环生肛肠医院 / 443000 | 90086365 | 304616379 | 宜昌环生肛肠医院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-05-18 12:29:28 : 【客户请求】 客户咨询迈瑞血凝仪故障问题2026-05-18 12:20:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.05.18 12:03:42 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304616356 | 洛阳银丰商贸有限公司 SV700 微信视频服务 | 2026-05-18 17:39:46 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-05-18 12:03:41 : 【客户请求】 微信视频呼入AX7-64000398 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV700 | 一般 | 待处理
2026.05.18 11:50:22 | 乐山市市中区海棠街道泊水社区卫生服务中心 / 614000 | 90055476 | 304616384 | 乐山市市中区海棠街道泊水社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-18 12:02:39 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂针在反应盘检测到残留水【排查过程】：知道调试试剂针在反应盘水平位置【处理结果】：故障已解决2026-05-18 11:50:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.18 11:49:10 | 巴楚县天使医院 / 844000 | 60057859 | 304616378 | 巴楚县天使医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-18 11:53:57 : 【客户请求】 软件通讯故障，指导客户重新设置IP后，故障解决2026-05-18 11:49:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.18 11:09:16 | 北京市丰台医院 / 100070 北京市 | 305927 | 304616377 | 北京市丰台医院 BENEHEART C1A 微信视频服务 | 2026-05-18 11:14:53 : 【客户请求】 客户需要更换电极片 正在采购2026-05-18 11:09:58 : 【客户请求】 姓名: 蒋娜; 手机号: 151****7504; 问题描述:2026-05-18 11:09:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 监护 | BENEHEART C1A | 一般 | 待处理
2026.05.18 11:02:43 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304616392 | 海南福鹿医疗器械有限公司 UMT-500 微信视频服务 | 2026-05-18 11:13:41 : 【客户请求】 【故障现象】：客户多次来电，已派工。【排查过程】：客户多次来电，已派工。【处理结果】：客户重复来电，已派工，无需重复派工。2026-05-18 11:02:42 : 【客户请求】 微信视频呼入7E-55011382 | 微信视频申告 | CP59990109 | 西安尚肯电子科技有限公司 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 超声 | UMT-500 | 一般 | 待处理
2026.05.18 11:01:46 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 / 844900 喀什地区 | 317483 | 304616375 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-05-18 11:07:42 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询LIS问题【排查过程】：告知老师需要询问LIS工程师【处理结果】：客户自行解决2026-05-18 11:01:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.05.18 10:58:47 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 / 330052 南昌市 | 90049016 | 304616374 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-18 11:06:51 : 【客户请求】 客户咨询BII微球蛋白校准，已解决2026-05-18 10:58:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.18 10:48:46 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 / 844900 喀什地区 | 317483 | 304616382 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-05-18 10:52:34 : 【客户请求】 【故障现象】：客户询问发光仪器的IP地址【排查过程】：告知客户192.168.23.250【处理结果】：客户已ping通，问题解决2026-05-18 10:48:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.05.18 10:36:13 | 东莞市中医院 / 523000 东莞市 | 105092 | 304616391 | 东莞市中医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-05-18 10:38:18 : 【客户请求】 工程师客户端测试2026-05-18 10:36:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.18 10:25:40 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304616381 | 海南福鹿医疗器械有限公司 UMT-500 微信视频服务 | 2026-05-18 10:32:50 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询网口问题。【排查过程】：需要转接，已告知。【处理结果】：已告知处理。2026-05-18 10:25:39 : 【客户请求】 微信视频呼入7E-55011382 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 超声 | UMT-500 | 一般 | 待处理
2026.05.18 10:24:44 | 三亚市中医医院 / 572000 三亚市 | 307453 | 304616310 | 三亚市中医医院 DC-78 微信视频服务 | 2026-05-18 10:54:12 : 【客户请求】 【故障现象】：客户二次报修，已完成。【排查过程】：客户二次报修，已完成。【处理结果】：客户二次报修，已完成。2026-05-18 10:24:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990109 | 西安尚肯电子科技有限公司 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 超声 | DC-78 | 一般 | 待处理
2026.05.18 10:23:10 | 平罗县人民医院 / 753400 石嘴山市 | 311525 | 304616370 | 平罗县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-05-18 10:46:58 : 【客户请求】 内部工程师测试2026-05-18 10:23:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.05.18 10:15:38 | 固安平安医院 / 050000 | 90319722 | 304616369 | 固安平安医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-18 10:30:47 : 【客户请求】 样本针撞弯，指导客户矫正后，故障解决2026-05-18 10:15:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.18 10:04:51 | 南阳市卫生健康委员会 / 473000 南阳市 | 317677 | 304616352 | 南阳市卫生健康委员会 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-18 10:44:35 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】： 客户新换的电脑，自己安装的软件，开机报查询仪器配置失败【排查过程】： 检查串口，检查配置文件【故障定位】： 软件版本，软件安装问题，串口线【一线建议】： 检查软件安装问题和配置文件【下派理由】：软件问题2026-05-18 10:04:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.18 09:51:39 | 上海市杨浦区市东医院 / 200000 | 101277 | 304616309 | 上海市杨浦区市东医院 UMEC10 微信视频服务 | 2026-05-18 17:39:18 梁伟: 【客户请求】 封闭工单，客户误操作2026-05-18 09:51:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 监护 | UMEC10 | 一般 | 待处理
2026.05.18 09:50:32 | 深圳市第二人民医院 / 518000 深圳市 | 105345 | 304616344 | 深圳市第二人民医院 RESONA A SUPER 微信视频服务 | 2026-05-18 17:44:41 59990051: 【客户请求】 赵海云：线上未能刷出工单，麻烦分公司协助。2026-05-18 09:50:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 超声 | RESONA A SUPER | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.18 09:47:55 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 / 650000 昆明市 | 90072270 | 304616365 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-05-18 09:47:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.05.18 09:43:52 | 利川市忠路镇中心卫生院 / 445400 恩施州 | 362901 | 304616343 | 利川市忠路镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-18 11:11:51 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：做光度计检测，没问题。检测自动清洗机构，未发现异常。检查排水，未发现异常。告知老师再做样本试一下【处理结果】：客户确认问题解决2026-05-18 10:22:10 : 【客户请求】 姓名: 贾; 手机号: 153****1360; 问题描述:2026-05-18 09:45:51 : 【客户请求】 姓名: 贾; 手机号: 153****1360; 问题描述:2026-05-18 09:43:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.18 09:34:44 | 包头市白云鄂博矿区蒙医中医医院 | 90218461 | 304616342 | 包头市白云鄂博矿区蒙医中医医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-18 10:16:19 : 【客户请求】 白细胞分类不好，结果带R符号，怀疑硬件故障2026-05-18 09:34:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.18 09:17:30 | 七星关区碧海街道社区卫生服务中心 / 551700 | 90230661 | 304616308 | 七星关区碧海街道社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-18 10:38:34 : 【客户请求】 血红蛋白本底电压异常，指导客户设置HGB电压后，故障解决2026-05-18 09:23:23 : 【客户请求】 姓名: 李玭; 手机号: 183****7487; 问题描述: 仪器提示血红蛋白本底电压异常，但是我检查了试剂，都是有的，点击消除故障之后灯变成绿色了，检测标本又提示血红蛋白本底电压异常2026-05-18 09:17:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.18 09:10:05 | 黑龙江省尚志市河东乡卫生院 / 150600 哈尔滨 | 374049 | 304616307 | 黑龙江省尚志市河东乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-18 10:40:11 李勇健: 【客户请求】 试剂搅拌杆弯折，指导客户矫正后故障解决2026-05-18 09:10:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.18 08:48:48 | 安徽理工大学 | 90408126 | 304616306 | 安徽理工大学 BENEHEART L2 微信视频服务 | 2026-05-20 10:54:46 59990004: 【客户请求】 TE8-5B0069752026-05-18 09:03:44 : 【客户请求】 梁伟测试2026-05-18 08:48:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 监护 | BENEHEART L2 | 一般 | 待处理
2026.05.18 08:39:51 | 乐安县招携镇望仙卫生院 / 344300 抚州市 | 90002633 | 304616305 | 乐安县招携镇望仙卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-18 08:45:04 : 【客户请求】 客户需要修改时间，已解决2026-05-18 08:39:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.15 17:10:46 | 平江县板江乡卫生院 / 555555 | 90031767 | 304616131 | 平江县板江乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-15 17:31:21 : 【客户请求】 【故障现象】：设备报警本底异常【排查过程】：指导客户做探头浸泡，故障依旧【故障定位】：大批量样本后出现此故障，怀疑管路或者计数池脏【一线建议】：检查管路和计数池【下派理由】：需现场拆机，客户无法自行操作。2026-05-15 17:10:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.15 16:40:56 | 织金县人民医院 / 561700 毕节地区 | 302939 | 304616107 | 织金县人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-15 17:04:40 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：RBC堵孔【排查过程】：故障可以消除，做样本后故障复现，清洗计数池故障依旧，客户自行联系当地工程师【处理结果】：客户自行联系当地工程师，无需处理2026-05-15 16:40:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.15 16:36:27 | 大冶市人民医院 / 435100 黄石市 | 311968 | 304616100 | 大冶市人民医院 BENEFUSION VP1 微信视频服务 | 2026-05-15 16:38:22 : 【客户请求】 扬声器故障，客户自行处理2026-05-15 16:36:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.15 16:26:53 | 唐山市新军屯镇中心卫生院 / 064000 唐山市 | 333161 | 304616060 | 唐山市新军屯镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-15 16:29:37 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询CK,CK-MB结果问题【排查过程】：咨询临床问题【故障定位】：咨询CK,CK-MB结果问题【一线建议】：咨询CK,CK-MB结果问题【下派理由】：咨询临床问题，下派临床工单2026-05-15 16:26:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.15 16:17:47 | 玉山县临湖中心卫生院 / 334700 上饶市 | 381614 | 304616118 | 玉山县临湖中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-15 16:48:48 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：设备报警水空白10X【排查过程】：客户自行联系当地工程师【处理结果】：客户自行联系当地工程师，无需处理2026-05-15 16:17:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.15 15:45:22 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 / 545000 柳州市 | 90052155 | 304616069 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 BENEVISION N15 微信视频服务 | 2026-05-15 17:41:17 赵羚志: 【客户请求】 瑞智服测试，封闭2026-05-15 15:45:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 监护 | BENEVISION N15 | 一般 | 待处理
2026.05.15 15:39:26 | 古田县医院 / 352200 宁德市 | 313755 | 304616114 | 古田县医院 RESONA I9S 微信视频服务 | 2026-05-15 15:46:54 : 【客户请求】 【故障现象】：培训测试【排查过程】：培训测试【处理结果】：培训测试2026-05-15 15:39:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 超声 | RESONA I9S | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.15 15:38:40 | 云南省肿瘤医院 / 650118 昆明市 | 315878 | 304616097 | 云南省肿瘤医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-05-15 15:49:09 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师维护或维修时触发【排查过程】：工程师维护或维修时触发【处理结果】：工程师维护或维修时触发，无需处理2026-05-15 15:38:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.15 15:38:36 | 东莞市中医院 / 523000 东莞市 | 105092 | 304616068 | 东莞市中医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-05-15 15:46:07 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师维护或维修时触发【排查过程】：工程师维护或维修时触发【处理结果】：工程师维护或维修时触发，无需处理2026-05-15 15:38:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.15 15:37:55 | 古田县医院 / 352200 宁德市 | 313755 | 304616096 | 古田县医院 RESONA I9S 微信视频服务 | 2026-05-15 15:37:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 超声 | RESONA I9S | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.15 15:37:51 | 芒市人民医院 / 678000 昆明市 | 303880 | 304616105 | 芒市人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-05-15 16:03:06 : 【客户请求】 【故障现象】：拨打客户电话三次，无法接通【排查过程】：拨打客户电话三次，无法接通【处理结果】：拨打客户电话三次，无法接通，工单下派2026-05-15 15:37:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.05.15 15:37:30 | 上海东方肝胆外科医院 / 200438 上海市 | 364471 | 304616095 | 上海东方肝胆外科医院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-05-15 17:41:03 赵羚志: 【客户请求】 瑞智服测试，封闭2026-05-15 15:37:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 重要 | 待处理
2026.05.15 15:35:50 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 / 545000 柳州市 | 90052155 | 304616113 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 BENEVISION N15 微信视频服务 | 2026-05-15 17:40:32 赵羚志: 【客户请求】 瑞智服测试，封闭2026-05-15 15:35:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 监护 | BENEVISION N15 | 一般 | 待处理
2026.05.15 15:25:53 | 东莞市中医院 / 523000 东莞市 | 105092 | 304616094 | 东莞市中医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-05-15 15:54:16 : 【客户请求】 【故障现象】：拨打客户电话三次，未接通【排查过程】：拨打客户电话三次，未接通【处理结果】：拨打客户电话三次，未接通，工单下派2026-05-15 15:25:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.15 15:25:37 | 德江县长堡镇中心卫生院 / 555555 | 90014945 | 304616104 | 德江县长堡镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-15 16:37:04 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：TC试剂余量扫描不出【排查过程】：指导客户重新扫描试剂【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-05-15 15:25:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.15 15:25:21 | 古田县医院 / 352200 宁德市 | 313755 | 304616112 | 古田县医院 RESONA I9S 微信视频服务 | 2026-05-15 17:17:42 59990008: 【客户请求】 工单跟304616096重复2026-05-15 15:25:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 福州分公司 | 超声 | RESONA I9S | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.15 14:46:43 | 武汉市第一医院 / 430000 武汉市 | 312330 | 304616102 | 武汉市第一医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-05-15 14:58:09 : 【客户请求】 【故障现象】：客户误操作【排查过程】：已培训老师使用【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-15 14:46:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | CL-8000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.15 14:30:27 | 北京鼎成肽源生物技术有限公司 / 100020 北京市 | 90075797 | 304616101 | 北京鼎成肽源生物技术有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-15 14:31:57 : 【客户请求】 【故障现象】：询问探头液当样本测试，对仪器有没有影响【排查过程】：已告知【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-15 14:30:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60129275 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.15 14:26:46 | 古田县医院 / 352200 宁德市 | 313755 | 304616080 | 古田县医院 RESONA I9S 微信视频服务 | 2026-05-15 14:30:58 : 【客户请求】 【故障现象】：培训测试【排查过程】：培训测试【处理结果】：培训测试2026-05-15 14:26:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 超声 | RESONA I9S | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.15 14:26:11 | 东阳市巍山镇中心卫生院 / 322100 东阳市 | 60086573 | 304616058 | 东阳市巍山镇中心卫生院 BS-490 微信视频服务 | 2026-05-15 14:32:46 : 【客户请求】 【故障现象】：客户询问校准浓度如何输入【排查过程】：已告知【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-15 14:26:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-490 | 一般 | 待处理
2026.05.15 14:19:56 | 南充阆中市柏垭镇中心卫生院 / 637400 南充市 | 60099703 | 304616093 | 南充阆中市柏垭镇中心卫生院 BS-800 微信视频服务 | 2026-05-15 14:22:18 : 【客户请求】 【故障现象】：上RFIII试剂【排查过程】：上RFIII试剂【处理结果】：沟通线下工程师跟进2026-05-15 14:19:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.05.15 13:46:52 | 德驭医疗马鞍山总医院有限公司 / 243000 马鞍山市 | 377573 | 304616057 | 德驭医疗马鞍山总医院有限公司 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-15 14:00:17 : 【客户请求】 【故障现象】：打印机打印结果不停【排查过程】：指导客户关闭打印机文档，重新打印，正常使用【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-05-15 13:46:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.15 13:28:46 | 胜利石油管理局孤岛医院 / 257000 东营市 | 304319 | 304616092 | 胜利石油管理局孤岛医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-05-15 13:52:17 : 【客户请求】 【故障现象】：白细胞分类结果带R标志【排查过程】：每天大概有一半样本报警，客户自行联系当地工程师【处理结果】：客户自行联系当地工程师，无需技术支持2026-05-15 13:28:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.15 12:28:21 | 孝感市孝南区肖港中心卫生院 / 432100 孝感市 | 319029 | 304615959 | 孝感市孝南区肖港中心卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-05-15 12:31:56 : 【客户请求】 【故障现象】：肾透析病人尿酸数值低【排查过程】：咨询临床反应曲线【故障定位】： 咨询临床反应曲线【一线建议】：咨询临床反应曲线【下派理由】： 咨询临床反应曲线，下派临床工单2026-05-15 12:28:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.05.15 12:24:31 | 河北省体育局自行车运动中心 | 90354029 | 304616087 | 河北省体育局自行车运动中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-15 12:47:23 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：咨询设备是否是糖化样本针【排查过程】：告知客户是糖化样本针【处理结果】：问题解决2026-05-15 12:24:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.15 11:56:46 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304616084 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-05-15 12:36:43 : 【客户请求】 【故障现象】：TG质控结果不出数值【排查过程】：客户TG试剂没有扫描上，指导客户扫描试剂，重新质控【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-05-15 11:56:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.05.15 11:46:14 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 / 545000 柳州市 | 90052155 | 304616083 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 BENEVISION N15 微信视频服务 | 2026-05-15 15:10:17 : 【客户请求】 客户自行挂断，封闭2026-05-15 11:46:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 监护 | BENEVISION N15 | 一般 | 待处理
2026.05.15 11:39:20 | 分宜县中泰单采血浆有限公司 | 90305775 | 304616082 | 分宜县中泰单采血浆有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-15 11:56:37 : 【客户请求】 【故障现象】： HGB本底电压异常，本底异常【排查过程】：调节HGB电压，故障依旧【故障定位】： 排查稀释液加入计数池是否达到规定液面，检查计数池是否脏，检查 HGB组件【一线建议】：稀释液加入，计数池，HGB组件【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-05-15 11:39:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.15 11:29:43 | 云南省公安厅 / 650000 | 90328165 | 304615958 | 云南省公安厅 BENEHEART C1A 微信视频服务 | 2026-05-15 17:41:36 赵羚志: 【客户请求】 客户自行取消，封闭2026-05-15 11:29:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 监护 | BENEHEART C1A | 一般 | 待处理
2026.05.15 11:16:59 | 孝感市第一人民医院 / 432100 孝感市 | 312075 | 304615957 | 孝感市第一人民医院 BRICYTE E6 微信视频服务 | 2026-05-15 11:22:18 : 【客户请求】 【故障现象】： 客户无法确认设备参数【排查过程】：参数设置不正确【故障定位】： 需要指导客户调参数【一线建议】：导客户调参数【下派理由】：客户无法自行操作。2026-05-15 11:16:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BRICYTE E6 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.15 11:06:07 | 莫旗乌尔科卫生院 / 162850 | 90152965 | 304616076 | 莫旗乌尔科卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-15 11:14:05 : 【客户请求】 【故障现象】：测试完结果设备显示测试状态，设备没有反应【排查过程】：测试完结果设备显示测试状态，设备没有反应【故障定位】： 电脑与设备连接问题【一线建议】：串口卡和串口线【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-05-15 11:06:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.15 11:03:57 | 北海市侨港镇卫生院 / 536002 北海市 | 60067300 | 304616075 | 北海市侨港镇卫生院 BC-5390 微信视频服务 | 2026-05-15 11:25:46 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询血常规靶值【排查过程】：客户已联系当地工程师咨询【处理结果】：客户已联系当地工程师咨询，无需技术支持2026-05-15 11:03:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5390 | 一般 | 待处理
2026.05.15 11:03:27 | 东莞市厚街镇政务服务中心 | 90309342 | 304616074 | 东莞市厚街镇政务服务中心 BENEHEART C2A 微信视频服务 | 2026-05-15 11:16:01 : 【客户请求】 客户不授权，无法继续，封闭2026-05-15 11:03:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2A | 一般 | 待处理
2026.05.15 11:02:43 | 晋宁县宝峰中心卫生院 / 650000 昆明市 | 377419 | 304615956 | 晋宁县宝峰中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-15 13:26:24 杨计正: 【客户请求】 【故障现象】：样本针在反应盘碰撞【排查过程】：样本针弯折，指导客户摆正样本针,客户联系当地工程师，客户自行解决【处理结果】：无需技术支持，客户自行解决2026-05-15 11:02:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.15 11:01:55 | 河南省平顶山市叶县田庄乡卫生院 / 467200 平顶山市 | 329860 | 304616073 | 河南省平顶山市叶县田庄乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-15 11:07:48 : 【客户请求】 反应盘温度异常，状态显示问号，建议申请集流环现场排查。2026-05-15 11:01:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.15 11:01:19 | 周口市中心医院 / 466000 周口市 | 317808 | 304615955 | 周口市中心医院 SV600 微信视频服务 | 2026-05-15 17:41:58 赵羚志: 【客户请求】 瑞智服测试，1封闭2026-05-15 11:01:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 座席解决 | 郑州分公司 | 麻醉 | SV600 | 一般 | 待处理
2026.05.15 10:44:49 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 / 054804 | 90223864 | 304616062 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-15 10:51:21 : 【客户请求】 【故障现象】： 咨询第三方校准质控【排查过程】：告知客户第三方校准质控无法指导操作，客户咨询当地工程师联系方式，要求工单下派【故障定位】： 告知客户第三方校准质控无法指导操作，客户咨询当地工程师联系方式，要求工单下派【一线建议】：告知客户第三方校准质控无法指导操作，客户咨询当地工程师联系方式，要求工单下派【下派理由】：告知客户第三方校准质控无法指导操作，客户咨询当地工程师联系方式，要求工单下派2026-05-15 10:44:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.15 10:34:45 | 玉树州第三人民医院 / 600380 | 90051205 | 304615949 | 玉树州第三人民医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-05-15 10:37:02 : 【客户请求】 【故障现象】： 糖化校准失败【排查过程】：质控失控，重新校准后失败【故障定位】： 排查校准相关设置【一线建议】：排查校准相关设置【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-05-15 10:34:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.05.15 10:21:16 | 山西省中西医结合医院 / 030001 山西 | 372923 | 304615947 | 山西省中西医结合医院 BP 200N 微信视频服务 | 2026-05-15 10:41:57 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师维护或维修时触发【排查过程】：工程师维护或维修时触发【处理结果】：工程师维护或维修时触发，无需处理2026-05-15 10:21:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BP 200N | 一般 | 待处理
2026.05.15 10:17:11 | 四川大学华西医院 / 610041 成都市 | 302599 | 304616053 | 四川大学华西医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-15 10:20:31 : 【客户请求】 【故障现象】：询问校准过期怎么延期【排查过程】：指导选中项目点击校准选项勾选校准过期确认【处理结果】：客户问题已解决2026-05-15 10:17:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.15 10:16:54 | 山西省中西医结合医院 / 030001 山西 | 372923 | 304616052 | 山西省中西医结合医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-05-15 10:29:00 : 【客户请求】 【故障现象】：客户试用视频报修功能【排查过程】：客户试用视频报修功能【处理结果】：客户试用视频报修功能，无需处理2026-05-15 10:16:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.05.15 10:15:21 | 天津市永久医院 / 300450 天津市 | 331058 | 304615919 | 天津市永久医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-05-15 10:28:01 : 【客户请求】 【故障现象】：项目显示未完成.怎么重新做【排查过程】：重新推架子【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-05-15 10:15:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.05.15 10:15:00 | 安化县中医医院 / 413500 益阳市 | 309880 | 304615946 | 安化县中医医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-05-15 10:37:03 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：条码过期，联系当地供货商【排查过程】：条码过期，联系当地供货商【处理结果】：条码过期，联系当地供货商，无需处理2026-05-15 10:15:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.05.15 10:07:05 | 江阴市第三人民医院 / 214400 无锡市 | 300188 | 304615860 | 江阴市第三人民医院 BC-5310 CRP 微信视频服务 | 2026-05-15 10:08:01 : 【客户请求】 客户端推广2026-05-15 10:07:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 血球 | BC-5310 CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.15 10:01:01 | 周口市妇幼保健院 / 466000 周口市 | 60061294 | 304615945 | 周口市妇幼保健院 BENEHEART D30 微信视频服务 | 2026-05-15 10:02:17 : 【客户请求】 工程师测试瑞智服，无问题，封闭2026-05-15 10:01:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 监护 | BENEHEART D30 | 一般 | 待处理
2026.05.15 09:56:14 | 天津市永久医院 / 300450 天津市 | 331058 | 304616051 | 天津市永久医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-05-15 10:48:56 59990001: 【客户请求】 已录入#TS000398247跟踪2026-05-15 10:08:46 : 【客户请求】 【故障现象】：对当地供货商有意见，麻烦分公司销售对接【排查过程】：对当地供货商有意见，麻烦分公司销售对接【处理结果】：对当地供货商有意见，麻烦分公司销售对接2026-05-15 09:56:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 座席解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.05.15 09:53:50 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 / 343000 吉安市 | 381451 | 304615859 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-15 10:02:08 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：样本申请界面显示项目红色【排查过程】：客户没有装载试剂，指导客户装载试剂【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-05-15 09:53:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.15 09:49:22 | 广州市增城区增江街社区卫生服务中心 / 510000 | 60108997 | 304615944 | 广州市增城区增江街社区卫生服务中心 SV350 微信视频服务 | 2026-05-15 10:41:22 59990050: 【客户请求】 转李桂枝2026-05-15 09:54:57 : 【客户请求】 机器自检氧电池失败，目前功能关闭了啊，然后客户想了解一下氧电池的价格啊，交转派给分公司处理2026-05-15 09:49:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 座席解决 | 广州分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2026.05.15 09:34:22 | 玉树州第三人民医院 / 600380 | 90051205 | 304615918 | 玉树州第三人民医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-05-15 09:43:42 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化失控【排查过程】：昨天重新校准的 ，核对靶值正确，建议重新校准【处理结果】：客户对项目进行重新校准2026-05-15 09:37:52 : 【客户请求】 【故障现象】： 糖化血红蛋白质控失控【排查过程】：昨天新到试剂，做校准后质控失控【故障定位】： 转临床校准质控【一线建议】：转临床校准质控【下派理由】： 转临床校准质控，工单下派2026-05-15 09:34:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.05.15 09:21:36 | 白山市江源区江源街道社区卫生服务中心 / 130000 | 90233540 | 304615954 | 白山市江源区江源街道社区卫生服务中心 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-15 09:24:37 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询如何修改检验者名字【排查过程】：知道客户在系统设置 数据字典进行修改【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-15 09:21:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.15 09:19:07 | 广州医科大学附属第三医院 / 510000 广州市 | 329267 | 304615953 | 广州医科大学附属第三医院 BENEVISION N17 OR 微信视频服务 | 2026-05-15 09:36:52 : 【客户请求】 客户测试，无具体问题，封闭2026-05-15 09:19:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 监护 | BENEVISION N17 OR | 一般 | 待处理
2026.05.15 08:49:57 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615917 | 云南森荣浩科技有限公司 BC-5150 微信视频服务 | 2026-05-15 10:06:27 59990003: 【客户请求】 正确地址：官渡区太和街道社区卫生服务中心，此单封闭新建2026-05-15 09:46:42 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 无法正常开机，黑屏【排查过程】：重启后故障依旧 设备开机显示器黑屏，设备运转有声音【故障定位】： 设备开机显示器黑屏，设备运转有声音.屏幕，主板【一线建议】：携带 屏幕，主板【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-05-15 08:51:09 : 【客户请求】 姓名: 罗; 手机号: 181****9780; 问题描述:2026-05-15 08:49:56 : 【客户请求】 微信视频呼入SR-7A002450 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 座席解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5150 | 一般 | 待处理
2026.05.15 08:32:04 | 平昌县镇龙镇中心卫生院 / 614000 巴中市 | 385805 | 304615858 | 平昌县镇龙镇中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-15 08:37:20 : 【客户请求】 【故障现象】：cysc校准【排查过程】：cysc校准【处理结果】：cysc校准2026-05-15 08:32:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.14 17:55:29 | 宜宾市妇幼保健院 / 644000 宜宾市 | 327105 | 304615898 | 宜宾市妇幼保健院 BENEHEART D6 微信视频服务 | 2026-05-14 18:06:19 张朋飞: 【客户请求】 客户要看设备视频，不是要视频报修。2026-05-14 17:55:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 监护 | BENEHEART D6 | 一般 | 待处理
2026.05.14 17:20:01 | 玉树州第三人民医院 / 600380 | 90051205 | 304615923 | 玉树州第三人民医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-05-14 17:24:57 : 【客户请求】 【故障现象】：指导客户做校准【排查过程】：已指导【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-14 17:19:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.05.14 17:16:43 | 民丰县安迪尔乡卫生院 / 555555 | 90044731 | 304615939 | 民丰县安迪尔乡卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-05-14 17:59:32 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 客户目前在忙，有问题会再次来电【排查过程】： 客户目前在忙，有问题会再次来电【故障定位】： 客户目前在忙，有问题会再次来电【一线建议】： 客户目前在忙，有问题会再次来电【下派理由】： 客户目前在忙，有问题会再次来电2026-05-14 17:16:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.05.14 16:58:23 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615922 | 武汉立锦鸿图商贸有限公司 SK-803 微信视频服务 | 2026-05-14 17:08:34 张朋飞: 【客户请求】 客户已通过公众号报修，已安排人员处理。2026-05-14 16:58:23 : 【客户请求】 微信视频呼入SK80403566 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 输注泵 | SK-803 | 一般 | 待处理
2026.05.14 16:43:24 | 平昌县镇龙镇中心卫生院 / 614000 巴中市 | 385805 | 304615913 | 平昌县镇龙镇中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-14 16:47:43 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：询问CD80位可不可以方试剂【排查过程】：已告知【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-14 16:43:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.14 16:32:17 | 平江县第一人民医院 / 414000 岳阳市 | 309824 | 304615909 | 平江县第一人民医院 BENEFUSION ESP 微信视频服务 | 2026-05-14 16:45:44 张朋飞: 【客户请求】 昨天排的寄送修单，今天有快递公司人员给他联系，他来电确认一下是否是迈瑞下单的寄送修公司，告诉他是的2026-05-14 16:32:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 输注泵 | BENEFUSION ESP | 一般 | 待处理
2026.05.14 16:29:29 | 山西和平健康体检中心有限公司 | 90315337 | 304615921 | 山西和平健康体检中心有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-14 17:13:47 : 【客户请求】 【故障现象】： 客户已自行处理【排查过程】： 客户已自行处理【故障定位】： 客户已自行处理【一线建议】： 客户已自行处理【下派理由】： 客户已自行处理2026-05-14 16:29:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.14 16:28:44 | 遵义美年大健康体检中心有限公司 / 563000 遵义市 | 60100422 | 304615912 | 遵义美年大健康体检中心有限公司 DC-80S 微信视频服务 | 2026-05-14 16:38:07 : 【客户请求】 武汉培训测试封单。2026-05-14 16:28:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990109 | 西安尚肯电子科技有限公司 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 超声 | DC-80S | 一般 | 待处理
2026.05.14 16:28:36 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615897 | 青海强盛医疗器械有限公司 BENEHEART D20C 微信视频服务 | 2026-05-14 16:31:53 张朋飞: 【客户请求】 新装机电池没电，建议多充一会儿电试试2026-05-14 16:28:35 : 【客户请求】 微信视频呼入FP8-45000932 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D20C | 一般 | 待处理
2026.05.14 16:26:11 | 河南省南阳市内乡县王店镇卫生院 / 474300 南阳市 | 361518 | 304615880 | 河南省南阳市内乡县王店镇卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-05-14 17:05:24 : 【客户请求】 【故障现象】： 客户自行处理【排查过程】： 客户自行处理【故障定位】： 客户自行处理【一线建议】： 客户自行处理【下派理由】： 客户自行处理2026-05-14 16:26:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.05.14 16:19:24 | 平昌县镇龙镇中心卫生院 / 614000 巴中市 | 385805 | 304615879 | 平昌县镇龙镇中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-14 16:37:52 : 【客户请求】 【故障现象】：新增项目【排查过程】：指导客户配置新项目【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-14 16:19:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.14 16:15:21 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 | 90372836 | 304615907 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-14 16:48:44 : 【客户请求】 【故障现象】： 客户已自行解决【排查过程】： 客户已自行解决。【故障定位】： 客户已自行解决【一线建议】： 客户已自行解决【下派理由】： 客户已自行解决2026-05-14 16:15:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.14 16:14:24 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615906 | 深圳卓成联医疗发展有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-05-14 16:20:56 张朋飞: 【客户请求】 咨询电池电极片问题，已解决2026-05-14 16:14:24 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-1C035988 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.05.14 16:10:51 | 红河州元阳县小新街中心卫生院 / 650011 红河州 | 320210 | 304615904 | 红河州元阳县小新街中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-05-14 16:51:43 : 【客户请求】 【故障现象】： 工程师在处理【排查过程】：工程师在处理【故障定位】： 工程师在处理【一线建议】：工程师在处理【下派理由】： 工程师在处理2026-05-14 16:14:22 : 【客户请求】 姓名: 与仪器未连接; 手机号: 197****8645; 问题描述:2026-05-14 16:10:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.05.14 16:07:38 | 南华大学附属第二医院华新分院 / 421000 衡阳市 | 90039305 | 304615903 | 南华大学附属第二医院华新分院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-05-14 17:19:50 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 客户已自行解决【排查过程】：客户已自行解决【故障定位】：客户已自行解决【一线建议】： 客户已自行解决【下派理由】： 客户已自行解决2026-05-14 16:07:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.05.14 15:57:26 | 玉树州第三人民医院 / 600380 | 90051205 | 304615902 | 玉树州第三人民医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-05-14 17:29:47 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 与691524367445543300该工单未同一设备【排查过程】： 与691524367445543300该工单未同一设备【故障定位】： 与691524367445543300该工单未同一设备【一线建议】： 与691524367445543300该工单未同一设备【下派理由】： 与691524367445543300该工单未同一设备2026-05-14 15:57:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.05.14 15:49:56 | 绵阳海灵精神病医院 / 000000 | 90233347 | 304615850 | 绵阳海灵精神病医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-05-14 17:10:50 : 【客户请求】 【故障现象】： 小孔电压低【排查过程】：客户反馈仪器有漏液【故障定位】： 先检查下漏液【一线建议】： 管路【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作2026-05-14 16:49:27 : 【客户请求】 姓名: 于婷; 手机号: 152****2746; 问题描述: 请问怎么解决小孔电压过低2026-05-14 15:51:09 : 【客户请求】 姓名: 于婷; 手机号: 152****2746; 问题描述: 小孔电压过2026-05-14 15:49:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.05.14 15:46:27 | 临潭县洮滨镇卫生院 / 555555 | 90123273 | 304615876 | 临潭县洮滨镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-14 15:52:15 : 【客户请求】 【故障现象】： BASO异常【排查过程】：LH溶血剂无法加入【故障定位】：怀疑 定量泵问题【一线建议】： 定量本【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作2026-05-14 15:46:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.14 15:26:10 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 | 90372836 | 304615889 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-14 15:36:44 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化预处理如何操作【排查过程】：已告知【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-14 15:26:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.14 15:08:45 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615888 | 四川博瑞斯科技有限公司 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-14 15:13:34 胡宗亚: 【客户请求】 胡宗亚测试视频服务平台系统2026-05-14 15:08:45 : 【客户请求】 微信视频呼入DD4-64004560 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.14 15:04:23 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 | 90249297 | 304615887 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-05-14 15:20:31 : 【客户请求】 【故障现象】：反应杯存在残留水【排查过程】： 指导客户确认样本针位置【故障定位】： 液面检测板【一线建议】： 液面检测板【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作2026-05-14 15:04:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.05.14 14:58:08 | 甘孜州色达县人民医院 / 626600 甘孜州 | 320895 | 304615886 | 甘孜州色达县人民医院 BC-7500[N] CRP 微信视频服务 | 2026-05-14 15:01:09 : 【客户请求】 【故障现象】： 结果异常【排查过程】： 客户需要临床支持【故障定位】： 客户需要临床支持。【一线建议】： 客户需要临床支持【下派理由】： 客户需要临床支持2026-05-14 14:58:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-7500[N] CRP | 一般 | 待处理
2026.05.14 14:57:22 | 宜宾市南溪区仙源街道社区卫生服务中心 | 90244715 | 304615885 | 宜宾市南溪区仙源街道社区卫生服务中心 DP-50 微信视频服务 | 2026-05-14 16:38:43 : 【客户请求】 武汉培训测试封单2026-05-14 14:57:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990109 | 西安尚肯电子科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 超声 | DP-50 | 一般 | 待处理
2026.05.14 14:51:59 | 石家庄绿岛门诊部有限公司 / 050000 | 90097199 | 304615883 | 石家庄绿岛门诊部有限公司 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-14 14:56:07 : 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】：已指导客户使用【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-14 14:51:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.14 14:32:46 | 宜宾市南溪区仙源街道社区卫生服务中心 | 90244715 | 304615848 | 宜宾市南溪区仙源街道社区卫生服务中心 DP-50 微信视频服务 | 2026-05-14 14:41:17 : 【客户请求】 武汉培训测试工单封闭。2026-05-14 14:32:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 超声 | DP-50 | 一般 | 待处理
2026.05.14 14:27:57 | 中国医科大学附属第四医院 / 110000 沈阳市 | 302160 | 304615881 | 中国医科大学附属第四医院 SV300 微信视频服务 | 2026-05-14 16:13:56 张朋飞: 【客户请求】 赵羚志在测试。2026-05-14 14:27:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 麻醉 | SV300 | 重要 | 待处理
2026.05.14 14:26:41 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615855 | 四川博瑞斯科技有限公司 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-14 14:32:59 : 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】：指导客户正常使用【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-14 14:26:41 : 【客户请求】 微信视频呼入DD4-64004560 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.14 14:01:35 | 永州恒康针灸中医医院 / 425000 永州市 | 60584377 | 304615873 | 永州恒康针灸中医医院 BS-220 微信视频服务 | 2026-05-14 15:21:47 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：指导客户定标质控【排查过程】：指导客户定标质控。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-14 14:01:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-220 | 一般 | 待处理
2026.05.14 13:48:06 | 哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院 / 150000 哈尔滨市 | 90007476 | 304615819 | 哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-05-14 13:54:08 : 【客户请求】 【故障现象】：客户询问质控动态曲线问题【排查过程】： 需要临床应用支持【故障定位】： 需要临床应用支持【一线建议】： 需要临床应用支持【下派理由】： 需要临床应用支持2026-05-14 13:48:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.05.14 13:46:39 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615854 | 北京九辰智能医疗设备有限公司 BENEHEART R70 微信视频服务 | 2026-05-14 17:05:12 59990008: 【客户请求】 已重新建单下派2026-05-14 16:13:14 张朋飞: 【客户请求】 设备报警ECG模块故障，请联系维护人员。客户是新疆库尔勒市库尔勒爱尔眼科医院。17699532707，朵老师。机器系列号：TP2-53000060，型号：R70此台设备尚未录保卡，客户同意寄送修，请派寄送修单。2026-05-14 13:46:37 : 【客户请求】 微信视频呼入TP2-53000060 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART R70 | 一般 | 待处理
2026.05.14 12:46:31 | 北京大学人民医院 / 100023 北京市 | 305958 | 304615810 | 北京大学人民医院 IPM 8 微信视频服务 | 2026-05-14 15:58:24 张朋飞: 【客户请求】 拨打两次客户电话都拒接，请核实客户需求，如有需要再派单。2026-05-14 12:46:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 监护 | IPM 8 | 重要 | 待处理
2026.05.14 12:40:52 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 / 551100 贵州市 | 370074 | 304615853 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-14 12:44:37 : 【客户请求】 【故障现象】：客户光度计检测值高【排查过程】： 指导客户更换新光源灯【故障定位】： 光源灯，光学，反应杯问题【一线建议】： 光源灯【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作2026-05-14 12:40:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.14 12:40:20 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615818 | 北京亚林伟业科技发展有限公司 BENEHEART D1 微信视频服务 | 2026-05-14 16:59:14 59990008: 【客户请求】 致电客户拒接2026-05-14 15:59:56 张朋飞: 【客户请求】 提示13592896938已停机。2026-05-14 12:40:18 : 【客户请求】 微信视频呼入FQ-95030829 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D1 | 一般 | 待处理
2026.05.14 12:39:37 | 重庆市合川区人民医院 / 400000 重庆市 | 105167 | 304615843 | 重庆市合川区人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-05-14 13:36:59 : 【客户请求】 【故障现象】： 染液无【排查过程】： 当地工程师已处理【故障定位】： 当地工程师已处理【一线建议】：当地工程师已处理【下派理由】： 当地工程师已处理2026-05-14 12:39:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.05.14 12:23:55 | 96602部队卫生所 / 650000 | 90241839 | 304615852 | 96602部队卫生所 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-14 12:26:51 李勇健: 【客户请求】【故障现象】：客户测试功能【排查过程】：指导客户如何使用【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-14 12:23:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.14 11:52:05 | 青海福利慈善医院 / 814000 青海省 | 376634 | 304615808 | 青海福利慈善医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-14 11:55:32 : 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】： 已告知客户使用【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-14 11:52:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.14 11:48:31 | 云南省第一人民医院 / 650106 昆明市 | 105443 | 304615851 | 云南省第一人民医院 SK-803 EX 微信视频服务 | 2026-05-14 16:03:06 张朋飞: 【客户请求】 粤械属于二类注册2026-05-14 11:48:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 输注泵 | SK-803 EX | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.14 11:45:57 | 铜仁市广泰医院 / 554300 | 60035827 | 304615841 | 铜仁市广泰医院 BS-450 微信视频服务 | 2026-05-14 11:50:57 : 【客户请求】 【故障现象】：LIS连接不上【排查过程】：新装lis系统不知道如何对接【处理结果】：告知老师需要LIS配合对接 我们只能提供辅助 老师表示理解 去找lis工程师2026-05-14 11:45:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.05.14 11:33:29 | 南平德康医院 / 353000 | 90328775 | 304615830 | 南平德康医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-14 11:42:51 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器不测试【排查过程】：指导客户添加稀释清洁剂【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-05-14 11:33:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.14 11:15:32 | 平昌宝鑫医院 / 636600 巴中市 | 60100531 | 304615759 | 平昌宝鑫医院 BS-490 微信视频服务 | 2026-05-14 11:18:26 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准【排查过程】：校准品选择【处理结果】：告知客户操作2026-05-14 11:15:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-490 | 一般 | 待处理
2026.05.14 11:11:31 | 南平德康医院 / 353000 | 90328775 | 304615758 | 南平德康医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-14 11:17:53 : 【客户请求】【故障现象】：稀释清洗剂不足【排查过程】：老师不懂怎么添加 告知按照按照9比1勾兑【处理结果】：问题解决2026-05-14 11:11:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.14 11:04:44 | 贵州省人民医院 / 550002 贵阳 | 104521 | 304615832 | 贵州省人民医院 UMEC10 微信视频服务 | 2026-05-14 11:15:31 张朋飞: 【客户请求】 测试2026-05-14 11:04:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 监护 | UMEC10 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.14 11:02:48 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615816 | 湖南博尔特医疗科技有限公司 BENEHEART D30 微信视频服务 | 2026-05-14 11:14:30 张朋飞: 【客户请求】 客户要扫码看视频，不是报修。2026-05-14 11:13:03 张朋飞: 【客户请求】 拨打两次客户电话都无人接听，请核实客户需求，如有需要再派单。2026-05-14 11:02:47 : 【客户请求】 微信视频呼入FP5-63029842 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D30 | 一般 | 待处理
2026.05.14 10:53:53 | 泽库县多禾茂卫生院 / 555555 | 90212319 | 304615815 | 泽库县多禾茂卫生院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-05-14 11:47:45 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：指导客户校准设置【排查过程】：已指导客户设置浓度【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-14 10:54:07 : 【客户请求】 姓名: 叶西卓玛; 手机号: 183****7718; 问题描述:2026-05-14 10:53:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.05.14 10:51:16 | 昆明市五华区红云文明花园社区卫生服务站 / 650032 | 90314277 | 304615831 | 昆明市五华区红云文明花园社区卫生服务站 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-14 10:52:05 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-05-14 10:51:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.14 10:49:04 | 雅安市雨城区草坝镇中心卫生院 / 625008 雅安市 | 302695 | 304615807 | 雅安市雨城区草坝镇中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-14 10:50:17 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC堵孔【排查过程】：指导进入服务维护保养，进行DIFF池浸泡和WBC浸泡【处理结果】：仪器恢复正常2026-05-14 10:49:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.14 10:45:53 | 巨野县中医院 / 274900 菏泽市 | 300785 | 304615700 | 巨野县中医院 WATO EX-65 微信视频服务 | 2026-05-14 11:10:13 : 【客户请求】 潮气量偏差大，指导做了用户校准未解决。需要现场排查。机器保外，需要先给客户联系沟通价格问题。2026-05-14 10:45:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 麻醉 | WATO EX-65 | 一般 | 待处理
2026.05.14 10:42:48 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615757 | 武汉祥庭医疗器械有限公司 BENEHEART C1A 微信视频服务 | 2026-05-14 16:58:24 59990008: 【客户请求】 致电客户核实信息，客户挂机2026-05-14 11:11:21 张朋飞: 【客户请求】 多次拨打客户电话拒接。2026-05-14 10:42:47 : 【客户请求】 微信视频呼入AF1-04004516 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C1A | 一般 | 待处理
2026.05.14 10:37:15 | 深圳市第三人民医院 / 518000 深圳市 | 310424 | 304615806 | 深圳市第三人民医院 BENEVISION N17 微信视频服务 | 2026-05-14 10:43:17 张朋飞: 【客户请求】 机器报警12V和3.3V电压过高。客户表示先自行处理，有需要了再来电。2026-05-14 10:37:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEVISION N17 | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.14 10:29:55 | 安徽财贸职业学院 / 230011 | 90320719 | 304615813 | 安徽财贸职业学院 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-05-14 10:45:01 张朋飞: 【客户请求】 电极片过期，建议自行购买。2026-05-14 10:29:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.05.14 10:19:53 | 安徽省淮南市寿县隐贤镇卫生院 / 232200 淮南市 | 371743 | 304615821 | 安徽省淮南市寿县隐贤镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-14 10:30:02 : 【客户请求】【故障现象】：回拨三次 客户均拒接【排查过程】：回拨三次 客户均拒接【故障定位】：回拨三次 客户均拒接【一线建议】：回拨三次 客户均拒接【下派理由】：回拨三次 客户均拒接工单下派2026-05-14 10:19:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.14 09:52:54 | 河北省承德市第六医院 / 067409 承德 | 368621 | 304615730 | 河北省承德市第六医院 SV300 微信视频服务 | 2026-05-14 09:57:08 : 【客户请求】 压力传感器自检失败，需要维修。客户表示要请示一下领导看是上门维修还是寄送修。2026-05-14 09:52:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.05.14 09:36:08 | 北海市人民医院 / 547000 北海市 | 302339 | 304615754 | 北海市人民医院 BENEVISION 微信视频服务 | 2026-05-14 09:37:58 : 【客户请求】 关机密码8888882026-05-14 09:36:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 监护 | BENEVISION | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.14 09:20:47 | 红河州元阳县小新街中心卫生院 / 650011 红河州 | 320210 | 304615729 | 红河州元阳县小新街中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-05-14 09:53:00 : 【客户请求】 【处理结果】：客户问题处理完毕2026-05-14 09:45:49 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB检测异常 自动进样异常【排查过程】：HGB检测异常 问题已经处理 自动进样正在等待老师反馈2026-05-14 09:20:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.05.14 09:08:00 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八〇医院 / 050082 石家庄市 | 308096 | 304615728 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八〇医院 BENEFUSION VP3 微信视频服 | 2026-05-14 09:10:44 : 【客户请求】 客户反馈有气泡，视频中未看到，客户表示一会儿报警的时候再打过来。2026-05-14 09:07:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP3 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.14 08:57:12 | 古田县医院 / 352200 宁德市 | 313755 | 304615708 | 古田县医院 RESONA I9S 微信视频服务 | 2026-05-14 09:04:35 : 【客户请求】 【故障现象】：设备图像问题。【排查过程】：开关机重启，客户已自行完成。【处理结果】：已解决。2026-05-14 08:57:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 超声 | RESONA I9S | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.14 08:51:54 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 / 545000 柳州市 | 90052155 | 304615707 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 BENEVISION N15 微信视频服务 | 2026-05-14 08:53:07 : 【客户请求】 测试2026-05-14 08:51:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 监护 | BENEVISION N15 | 一般 | 待处理
2026.05.14 08:43:44 | 天津滨海高新区华苑科技园社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 90342840 | 304615706 | 天津滨海高新区华苑科技园社区卫生服务中心 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-05-14 09:34:33 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法联机【排查过程】： 指导客户重启软件。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-14 08:43:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.05.14 08:40:29 | 广安市邻水县精神病医院 / 652377 | 90188829 | 304615699 | 广安市邻水县精神病医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-14 08:49:26 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂有效期设置【排查过程】：指导应用-项目设置，设置开瓶有效期【处理结果】：老师已知晓设置2026-05-14 08:40:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.14 08:35:18 | 铜仁市广泰医院 / 554300 | 60035827 | 304615698 | 铜仁市广泰医院 BS-450 微信视频服务 | 2026-05-14 08:48:15 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：客户需要退出到桌面【排查过程】：已告知【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-14 08:35:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.05.13 17:57:14 | 和田县喀什塔什乡卫生院 / 848000 | 90044223 | 304615704 | 和田县喀什塔什乡卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-05-13 18:03:29 : 【客户请求】 【故障现象】：质控结果不传lis【排查过程】：告知老师沟通lis工程师【处理结果】：告知老师沟通lis工程师2026-05-13 17:57:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.05.13 17:33:58 | 监利市人民医院 / 433300 荆州市 | 312106 | 304615718 | 监利市人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-05-13 17:40:31 : 【客户请求】 【故障现象】：客户误触，无需处理【排查过程】：客户误触，无需处理【处理结果】：客户误触，无需处理2026-05-13 17:33:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.13 17:28:17 | 乐东县千家中心卫生院 / 572533 乐东县 | 360630 | 304615696 | 乐东县千家中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-13 17:37:51 : 【客户请求】 【故障现象】： 水空白 10X 光源强度不足【排查过程】：反应杯无溢流 光源灯更换两个月【故障定位】：清洗结构 光源【一线建议】： 检查清洗结构出水 检查光源【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-05-13 17:28:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.13 16:55:58 | 昆明市晋宁县昆阳社区卫生服务中心 / 650600 昆明市 | 60029700 | 304615695 | 昆明市晋宁县昆阳社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-13 17:12:54 : 【客户请求】 【故障现象】：软件死机【排查过程】：重启电脑，关掉多余的自启软件【处理结果】：恢复正常2026-05-13 16:55:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.13 16:44:15 | 宣汉县上峡乡卫生院 / 636150 | 90081749 | 304615738 | 宣汉县上峡乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-13 16:51:33 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针撞弯【排查过程】：指导调直样本针【处理结果】：问题已解决2026-05-13 16:44:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.13 16:38:03 | 山西和平健康体检中心有限公司 | 90315337 | 304615736 | 山西和平健康体检中心有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-13 16:46:30 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询如何批量申请样本【排查过程】：指导客户批量申请样本【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-05-13 16:38:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.13 16:19:15 | 乐山市金口河区人民医院 / 614700 乐山市 | 321497 | 304615714 | 乐山市金口河区人民医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-13 16:26:23 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询凝血仪器校准【排查过程】：指导FIB校准操作设置及校准【处理结果】：客户已知晓2026-05-13 16:19:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.13 16:13:47 | 赣州市肿瘤医院 / 341000 赣州市 | 330818 | 304615735 | 赣州市肿瘤医院 SPL 3000 微信视频服务 | 2026-05-13 16:22:16 : 【客户请求】 【故障现象】： 设备盖子的液压杆老化，需要换新的【排查过程】： 设备盖子的液压杆老化，需要换新的【故障定位】： 设备 盖子的液压杆老化，需要换新的【一线建议】： 设备 盖子的液压杆老化，需要换新的【下派理由】： 设备盖子的液压杆老化，需要换新的2026-05-13 16:15:07 : 【客户请求】 姓名: 刘春霞; 手机号: 150****8083; 问题描述: 生化仪器盖子无支撑2026-05-13 16:13:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 生化 | SPL 3000 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.13 15:52:50 | 仁寿县第七人民医院（仁寿县钟祥镇卫生院） / 620020 眉山市 | 361308 | 304615734 | 仁寿县第七人民医院（仁寿县钟祥镇卫生院） BS-1000M 微信视频服务 | 2026-05-13 16:05:43 : 【客户请求】 【故障现象】： 建立系统真空异常【排查过程】： 大气压配置正常 SV21、SV19阀已更换 管路容器无泄漏 告知检查更换真空泵及板卡【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-13 15:52:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.05.13 15:42:49 | 昆明医科大学 / 650000 昆明市 | 60114078 | 304615732 | 昆明医科大学 CMEC 70 微信视频服务 | 2026-05-13 15:46:35 : 【客户请求】 监护仪导出的数据需要专用的软件读取。2026-05-13 15:42:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 监护 | CMEC 70 | 一般 | 待处理
2026.05.13 15:21:29 | 济南市精神卫生中心 / 250000 济南市 | 304159 | 304615726 | 济南市精神卫生中心 EPM 12M 微信视频服务 | 2026-05-13 15:22:19 : 【客户请求】 密码8888882026-05-13 15:21:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 监护 | EPM 12M | 一般 | 待处理
2026.05.13 15:03:44 | 河北医科大学第一医院 / 050000 石家庄市 | 307555 | 304615731 | 河北医科大学第一医院 BENEFUSION SP3D 微信视频服务 | 2026-05-13 15:23:19 张朋飞: 【客户请求】 测试2026-05-13 15:03:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3D | 重要 | 待处理
2026.05.13 15:02:50 | 西安理工大学校医院 / 710048 西安市 | 323302 | 304615690 | 西安理工大学校医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-13 15:08:18 : 【客户请求】 【故障现象】：报警试剂液面过高【排查过程】：客户试剂添加过多导致报警 知道客户减少试剂 重新装载试剂【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-05-13 15:02:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.13 14:53:15 | 山西和平健康体检中心有限公司 | 90315337 | 304615689 | 山西和平健康体检中心有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-13 15:05:51 : 【客户请求】 【故障现象】：不做样本【排查过程】：申请样本，试剂选的2号盘，删除结果重新申请【处理结果】：问题解决，正常做样本2026-05-13 14:53:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.13 14:44:50 | 河北医科大学第一医院 / 050000 石家庄市 | 307555 | 304615723 | 河北医科大学第一医院 BENEFUSION SP3D 微信视频服务 | 2026-05-13 15:23:03 张朋飞: 【客户请求】 测试2026-05-13 14:44:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3D | 重要 | 待处理
2026.05.13 14:41:12 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304615711 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-13 14:47:32 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂报警CALJ【排查过程】：数据报警无需处理【处理结果】：数据报警无需处理2026-05-13 14:41:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.13 14:33:53 | 赤峰学院附属医院 / 024000 赤峰市 | 383529 | 304615694 | 赤峰学院附属医院 NB350 微信视频服务 | 2026-05-13 14:39:33 : 【客户请求】 测试2026-05-13 14:33:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 麻醉 | NB350 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.13 14:17:23 | 哈尔滨工业大学 | 90308549 | 304615599 | 哈尔滨工业大学 BENEHEART C1 微信视频服务 | 2026-05-13 14:27:23 : 【客户请求】 已解答客户2026-05-13 14:22:08 : 【客户请求】 姓名: 赵红梅; 手机号: 133****9827; 问题描述:2026-05-13 14:17:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2026.05.13 14:17:09 | 富顺县板桥镇中心卫生院 / 999999 自贡市 | 337677 | 304615688 | 富顺县板桥镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-05-13 14:25:19 : 【客户请求】 【故障现象】：免疫无法测试【排查过程】：更换底物后提示气泡，指导正确执行液路灌注，消除气泡【处理结果】：问题已解决2026-05-13 14:17:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.05.13 14:04:18 | 石家庄顺康医院有限责任公司 | 90222130 | 304615687 | 石家庄顺康医院有限责任公司 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-13 14:06:52 : 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】：客户测试视频报修【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-05-13 14:04:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.13 12:32:35 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 / 551100 贵州市 | 370074 | 304615684 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-13 12:35:25 : 【客户请求】 【故障现象】： 水空白 10X【排查过程】： 光源灯很长时间未更换过 重复报警【故障定位】： 光源 清洗机构【一线建议】： 检查光源 清洗机构【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-05-13 12:32:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.13 11:52:42 | 青海省海西州都兰县香日德第二卫生院 / 000000 | 90164362 | 304615660 | 青海省海西州都兰县香日德第二卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-13 11:57:59 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：血红蛋白出负值【排查过程】：交叉污染【处理结果】：已和当地工程师联系2026-05-13 11:52:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.13 11:41:44 | 彰武县五峰镇卫生院 | 90225831 | 304615598 | 彰武县五峰镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-13 11:57:51 : 【客户请求】 【故障现象】：无法执行关机【排查过程】：知道客户强制关机后开机再验证 正常【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-05-13 11:41:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.13 11:05:10 | 铜仁市广泰医院 / 554300 | 60035827 | 304615559 | 铜仁市广泰医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-13 11:15:59 : 【客户请求】 【故障现象】：重复工单，工单已下派【排查过程】：重复工单，工单已下派【处理结果】：重复工单，工单已下派2026-05-13 11:05:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.13 10:58:21 | 河南省新野县中医院 / 473500 南阳市 | 309473 | 304615647 | 河南省新野县中医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-05-13 11:00:15 : 【客户请求】 【故障现象】：给客户演示【排查过程】：给客户演示【处理结果】：给客户演示2026-05-13 10:58:29 : 【客户请求】 姓名: 宋鹏辉; 手机号: 186****4223; 问题描述: 演示2026-05-13 10:58:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.05.13 10:57:51 | 太原市第二人民医院 / 046000 太原市 | 308575 | 304615646 | 太原市第二人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-05-13 10:59:52 : 【客户请求】 【故障现象】：现场测试【排查过程】：老师测试视频平台【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-05-13 10:57:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.13 10:51:11 | 河北医科大学第二医院 / 050000 石家庄市 | 307542 | 304615645 | 河北医科大学第二医院 UMEC10 微信视频服务 | 2026-05-13 10:51:57 : 【客户请求】 凌俊在测试2026-05-13 10:51:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 监护 | UMEC10 | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.13 10:41:03 | 三亚市中医医院 / 572000 三亚市 | 307453 | 304615606 | 三亚市中医医院 DC-78 微信视频服务 | 2026-05-13 10:59:23 : 【客户请求】 【故障现象】：图像异常。【排查过程】：考虑io问题。【处理结果】：已下派，无需重复派工。2026-05-13 10:41:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 超声 | DC-78 | 一般 | 待处理
2026.05.13 10:25:51 | 安州鸣兴精神病医院 / 000000 | 90256760 | 304615644 | 安州鸣兴精神病医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-05-13 10:30:07 : 【客户请求】 【故障现象】： 所有白细胞结果低 都1.多【排查过程】：所有样本白细胞结果低【故障定位】： 光学附近【一线建议】：观察稳定性趋势图 检查SV11 压断阀等【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-05-13 10:25:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.05.13 10:14:18 | 博野济和医院 / 071300 | 90051797 | 304615605 | 博野济和医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-13 10:39:18 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：DB清洗液余量异常【排查过程】：新装载的DB，做样本，余量就变为0 ，DB瓶里没有气泡【故障定位】： 干扰【一线建议】： 检查零地电压【下派理由】：需要工程师现场检查2026-05-13 10:14:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.13 10:01:44 | 张家口市王栓小综合门诊部 / 075000 张家口 | 90004898 | 304615597 | 张家口市王栓小综合门诊部 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-13 10:13:18 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询靶值表【排查过程】：提供靶值表【处理结果】：客户确认问题解决。2026-05-13 10:01:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.13 09:49:34 | 河北医科大学第二医院 / 050000 石家庄市 | 307542 | 304615558 | 河北医科大学第二医院 BENEVISION N17 OR 微信视频服务 | 2026-05-13 09:50:37 : 【客户请求】 凌俊在测试2026-05-13 09:49:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 监护 | BENEVISION N17 OR | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.13 09:41:49 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区黄羊卫生院 / 015000 | 90002683 | 304615656 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区黄羊卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-13 09:54:06 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：血小板高【排查过程】：维护频率低，结果就高，做完维护结果就正常【处理结果】：告知老师每天做整机浸泡2026-05-13 09:41:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.13 09:35:27 | 铜仁市广泰医院 / 554300 | 60035827 | 304615556 | 铜仁市广泰医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-13 09:38:30 : 【客户请求】 【故障现象】：注射器组件动作异常【排查过程】： 可消除但是做样本就报警【故障定位】： 注射器组件 传感器【一线建议】： 检查注射器组件【下派理由】需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-05-13 09:35:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.13 09:30:47 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615643 | 海南和百川科技有限公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-05-13 09:37:09 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询怎么批量做样本【排查过程】：已告知客户【处理结果】：已告知客户2026-05-13 09:30:45 : 【客户请求】 微信视频呼入YV-64002932 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.05.13 09:29:10 | 铜仁市广泰医院 / 554300 | 60035827 | 304615653 | 铜仁市广泰医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-13 09:40:29 佟建阳: 【客户请求】 客户更换手机拨打与304615556重复 该工单取消2026-05-13 09:29:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.13 09:23:14 | 三亚市中医医院 / 572000 三亚市 | 307453 | 304615652 | 三亚市中医医院 DC-78 微信视频服务 | 2026-05-13 09:28:54 : 【客户请求】 【故障现象】：pacs图像异常。【排查过程】：pacs图像异常。系统非迈瑞，已告知。【处理结果】：已告知处理。2026-05-13 09:23:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 超声 | DC-78 | 一般 | 待处理
2026.05.13 09:20:25 | 河北医科大学第二医院 / 050000 石家庄市 | 307542 | 304615651 | 河北医科大学第二医院 HYPERVISOR Ⅹ 微信视频服务 | 2026-05-13 09:21:27 : 【客户请求】 凌俊在测试2026-05-13 09:20:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 监护 | HYPERVISOR Ⅹ | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.13 09:12:01 | 海南省保亭县加茂镇卫生院 / 572300 保亭黎族自治区 | 370831 | 304615554 | 海南省保亭县加茂镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-13 09:29:25 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化清洗失败【排查过程】：指导客户调试针位置【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-05-13 09:12:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.13 09:10:32 | 泸州市胡市镇中心卫生院（龙马潭区第三人民医院） / 646109 泸州市 | 302655 | 304615642 | 泸州市胡市镇中心卫生院（龙马潭区第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-05-13 09:14:35 : 【客户请求】 【故障现象】：开机提示无法联机【排查过程】：检查分析部开关打开，网线连接正常，工程师账户登录退出到桌面，检查关闭防火墙，网络IP设置为192.168.23.3，重新打开操作软件【处理结果】：开机初始化成功，正常进入软件2026-05-13 09:10:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.13 09:08:02 | 郎溪县人民医院 / 242100 宣城 | 100970 | 304615602 | 郎溪县人民医院 H50 微信视频服务 | 2026-05-13 09:24:23 : 【客户请求】 【故障现象】： 仪器死机【排查过程】： 换试剂后死机，重启不管用卡在开机液面【故障定位】： 驱动板【一线建议】：驱动板【下派理由】：需要工程师现场排查2026-05-13 09:08:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 血球 | H50 | 一般 | 待处理
2026.05.13 09:07:24 | 泰安市宁阳县泗店镇医院 / 271400 泰安市 | 60045825 | 304615510 | 泰安市宁阳县泗店镇医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-13 09:18:31 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】：模式按钮点不了【排查过程】：分辨率设置错误 调整分辨率【处理结果】：测试样本正常，客户确认问题解决。2026-05-13 09:07:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.13 08:59:45 | 黄山市人民医院 / 245000 黄山市 | 310923 | 304615552 | 黄山市人民医院 SV300 微信视频服务 | 2026-05-13 09:09:06 张朋飞: 【客户请求】 客户表示没有报修2026-05-13 08:59:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.13 08:44:48 | 会泽县纸厂乡卫生院 / 650000 曲靖市 | 60071773 | 304615601 | 会泽县纸厂乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-13 08:49:54 : 【客户请求】 【故障现象】：客户索要LEO2条码【排查过程】：告知客户寻找试剂供货商【处理结果】：客户确认了解。2026-05-13 08:44:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.13 08:33:43 | 西湖区街道社区卫生服务中心 / 330003 南昌市 | 60123438 | 304615520 | 西湖区街道社区卫生服务中心 BC-5140 微信视频服务 | 2026-05-13 08:45:36 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB电压异常【排查过程】：检查HGB电压，自动设置电压，消除故障【处理结果】：设备故障解决2026-05-13 08:33:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5140 | 一般 | 待处理
2026.05.13 08:30:25 | 天津市北辰医院 / 300000 天津市 | 100931 | 304615540 | 天津市北辰医院 BENEVISION N12 微信视频服务 | 2026-05-13 08:42:32 张朋飞: 【客户请求】 已有当地工程师联系处理。2026-05-13 08:30:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.12 17:59:02 | 温宿县妇幼保健院 / 841400 阿克苏地区 | 375580 | 304615519 | 温宿县妇幼保健院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-12 18:02:10 : 【客户请求】 【故障现象】： 样本针撞弯【排查过程】：样本针撞弯【故障定位】： 样本针【一线建议】： 更换样本针【下派理由】：硬故障2026-05-12 17:59:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.12 17:53:00 | 温宿县妇幼保健院 / 841400 阿克苏地区 | 375580 | 304615539 | 温宿县妇幼保健院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-12 17:52:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.12 17:44:47 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615551 | 北京赛诺强医药对外贸易有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-05-12 17:47:18 : 【客户请求】 已解答客户2026-05-12 17:44:46 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-5B137846 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.05.12 17:36:58 | 荆姚中心卫生院 / 715500 | 90045717 | 304615530 | 荆姚中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-12 17:36:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.12 17:29:10 | 攀枝花市湛浩牙科 / 617000 | 90226594 | 304615518 | 攀枝花市湛浩牙科 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-12 17:29:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.12 17:25:26 | 海南和生堂中医院有限公司 / 572022 | 90330277 | 304615529 | 海南和生堂中医院有限公司 BENEHEART R12A 微信视频服务 | 2026-05-12 17:37:27 张朋飞: 【客户请求】 打印心电图纸的问题，已解决2026-05-12 17:30:43 张朋飞: 【客户请求】 客户打视频响一声就挂断了，给客户回电两遍都无人接听，请核实客户需求。2026-05-12 17:25:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 监护 | BENEHEART R12A | 一般 | 待处理
2026.05.12 16:58:30 | 中国人民解放军第二十二医院 / 816000 海西州 | 325789 | 304615528 | 中国人民解放军第二十二医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-05-12 16:58:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.12 16:54:54 | 娄底市中心医院 / 417000 娄底市 | 309991 | 304615517 | 娄底市中心医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-05-12 16:54:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.12 16:44:38 | 久治县藏医院 | 90398439 | 304615537 | 久治县藏医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-12 16:52:52 : 【客户请求】 【故障现象】： 条码过期【排查过程】： 客户需要条码【故障定位】： 试剂条码【一线建议】：客户需要条码【下派理由】：客户需要条码2026-05-12 16:44:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.12 16:36:07 | 达川区中医医院 / 635000 达州市 | 306545 | 304615527 | 达川区中医医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-05-12 16:38:00 : 【客户请求】 【故障现象】：客户测试【排查过程】：客户测试【处理结果】：客户测试2026-05-12 16:36:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.05.12 16:35:34 | 筠连县中医院 / 645250 宜宾市 | 375272 | 304615545 | 筠连县中医院 BC-6000 微信视频服务 | 2026-05-12 16:35:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-6000 | 一般 | 待处理
2026.05.12 16:30:46 | 乐至县南塔街道第一社区卫生服务中心 / 641500 | 90148055 | 304615544 | 乐至县南塔街道第一社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-05-12 16:33:13 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询添加项目【排查过程】：试剂还没回【处理结果】：告知客户等试剂到了再呼入2026-05-12 16:30:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.05.12 16:30:08 | 青海省海西州都兰县香日德第二卫生院 / 000000 | 90164362 | 304615526 | 青海省海西州都兰县香日德第二卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-12 16:36:11 59990010: 【客户请求】 科海—温彦朝：改临床单2026-05-12 16:30:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.12 16:21:41 | 吉水县冠山卫生院 / 343000 吉安市 | 381553 | 304615542 | 吉水县冠山卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-12 16:40:50 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：本底异常【排查过程】：结果全部为星号，无报警信息。指导客户重启仪器后恢复正常【处理结果】：客户确认问题解决2026-05-12 16:21:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.12 16:20:27 | 榕江县八开乡卫生院 / 557200 黔东南州 | 60105406 | 304615508 | 榕江县八开乡卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-05-12 16:20:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.05.12 15:50:39 | 乐至县金顺镇卫生院 / 641300 资阳S市 | 369966 | 304615536 | 乐至县金顺镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-05-12 16:21:33 : 【客户请求】 【故障现象】：客户结果异常【排查过程】：沟通做一下质控【处理结果】：线下工程师跟进处理2026-05-12 15:50:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.05.12 15:40:59 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 / 545000 柳州市 | 90052155 | 304615500 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 BENEVISION N15 微信视频服务 | 2026-05-12 15:45:19 张朋飞: 【客户请求】 客户在测试瑞智服2026-05-12 15:40:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 监护 | BENEVISION N15 | 一般 | 待处理
2026.05.12 15:38:13 | 四川省复员退伍军人医院（四川省第二退役军人医院） / 611230 成都市 | 90079256 | 304615535 | 四川省复员退伍军人医院（四川省第二退役军人医院） BS-430 微信视频服务 | 2026-05-12 15:50:54 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：样本针调试调直，循环水压力从30调低到正常20【处理结果】：故障已恢复2026-05-12 15:38:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.12 15:37:20 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 / 545000 柳州市 | 90052155 | 304615524 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 BENEVISION N15 微信视频服务 | 2026-05-12 15:44:43 张朋飞: 【客户请求】 客户在测试瑞智服。2026-05-12 15:37:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 监护 | BENEVISION N15 | 一般 | 待处理
2026.05.12 15:21:31 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八二医院 / 063000 唐山市 | 325869 | 304615498 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八二医院 SV650 微信视频服务 | 2026-05-12 15:40:51 张朋飞: 【客户请求】 客户表示不小心点错了2026-05-12 15:21:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 麻醉 | SV650 | 一般 | 待处理
2026.05.12 15:18:43 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615497 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-05-12 15:39:44 张朋飞: 【客户请求】 客户表示不小心点错了2026-05-12 15:18:41 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-25050071 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.05.12 15:16:26 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304615523 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-12 15:22:13 : 【客户请求】 客户再次来电2026-05-12 15:16:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.12 15:09:32 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304615496 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-12 15:15:37 : 【客户请求】 【故障现象】：校准到期【排查过程】：指导老师将校准状态改成延期【处理结果】：客户确认问题解决2026-05-12 15:09:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.12 14:57:29 | 新乡医学院第一附属医院 / 453100 新乡市 | 309014 | 304615531 | 新乡医学院第一附属医院 BENEFUSION ESP 微信视频服务 | 2026-05-12 15:38:07 张朋飞: 【客户请求】 泵装上注射器之后不会夹，报警系统故障。建议客户寄送修或者上门维修，客户表示先自行解决，有需要了再来电。2026-05-12 14:57:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION ESP | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.12 14:52:50 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 / 054804 | 90223864 | 304615521 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-12 14:52:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.12 14:08:37 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615515 | 华润医药商业集团医疗器械有限公司上海分公司 BENEHEART C1 微信视频服 | 2026-05-12 14:17:24 张朋飞: 【客户请求】 重新自检后正常2026-05-12 14:08:37 : 【客户请求】 微信视频呼入AE6-2C023145 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2026.05.12 14:08:15 | 德钦县第二人民医院 | 90365639 | 304615469 | 德钦县第二人民医院 BS-830S 微信视频服务 | 2026-05-12 14:17:57 : 【客户请求】 【故障现象】：校准操作【排查过程】：指导老师做校准【处理结果】：客户确认问题解决2026-05-12 14:08:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830S | 一般 | 待处理
2026.05.12 12:54:22 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304615490 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-05-12 12:54:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.05.12 12:28:29 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304615495 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-05-12 12:40:21 : 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：新换的试剂，重新做的校准。指导老师更改K值【处理结果】：客户确认问题解决2026-05-12 12:28:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.05.12 11:53:50 | 保定市徐水区安肃镇卫生院 | 90301378 | 304615504 | 保定市徐水区安肃镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-12 11:55:26 : 【客户请求】 姓名: 任颖惠; 手机号: 150****5964; 问题描述: 报警废液满2026-05-12 11:53:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.12 11:52:47 | 德钦县第二人民医院 | 90365639 | 304615488 | 德钦县第二人民医院 BS-830S 微信视频服务 | 2026-05-12 12:04:36 : 【客户请求】 【故障现象】：定标问题【排查过程】：指导客户做定标【处理结果】：客户确认问题解决2026-05-12 11:52:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830S | 一般 | 待处理
2026.05.12 11:49:46 | 云南省文山州西畴县坪寨乡卫生院 / 555555 | 90027158 | 304615494 | 云南省文山州西畴县坪寨乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-12 11:58:44 : 【客户请求】 【故障现象】：更换光源灯【排查过程】：指导老师更换新光源灯【处理结果】：客户确认问题解决2026-05-12 11:49:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.12 11:49:18 | 新疆喀什地区岳普湖县维吾尔医医院 / 844400 喀什地区 | 367903 | 304615503 | 新疆喀什地区岳普湖县维吾尔医医院 SV300 微信视频服务 | 2026-05-12 14:18:46 张朋飞: 【客户请求】 已指导解决2026-05-12 11:49:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.05.12 11:46:13 | 通城康瑞眼科医院 / 437400 | 90202107 | 304615502 | （禁用）通城康瑞眼科医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-05-12 11:46:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.05.12 11:44:18 | 新疆喀什地区岳普湖县维吾尔医医院 / 844400 喀什地区 | 367903 | 304615467 | 新疆喀什地区岳普湖县维吾尔医医院 SV300 微信视频服务 | 2026-05-12 11:47:26 : 【客户请求】 已指导解决。2026-05-12 11:44:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.05.12 11:39:50 | 天津市北辰医院 / 300000 天津市 | 100931 | 304615501 | 天津市北辰医院 BENEVISION N12 微信视频服务 | 2026-05-12 16:56:05 张朋飞: 【客户请求】 打印机问题，客户先自行解决，有需要再来电。2026-05-12 11:39:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.12 11:35:09 | 崇义县人民医院 / 341300 赣州市 | 308244 | 304615460 | 崇义县人民医院 BC-5390 微信视频服务 | 2026-05-12 11:35:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5390 | 一般 | 待处理
2026.05.12 11:31:39 | 开封市祥符区大李庄乡卫生院 / 475000 开封市 | 60114095 | 304615487 | 开封市祥符区大李庄乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-05-12 11:37:30 : 【客户请求】 【故障现象】： 搅拌杆转速异常【排查过程】： 检查搅拌杆，未发现松动【故障定位】： 搅拌杆电机或者转速检测光耦【一线建议】： 现场检查搅拌杆电机和转速检测光耦，带备件上门【下派理由】：硬件故障2026-05-12 11:31:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.05.12 11:18:33 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615466 | 海南和百川科技有限公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-05-12 11:24:47 : 【客户请求】 【故障现象】：如何退出操作软件【排查过程】：告知输入工程师权限的账号密码就可以切屏【处理结果】：客户确认问题解决2026-05-12 11:18:31 : 【客户请求】 微信视频呼入YV-64002932 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.05.12 11:06:58 | 东兴市江平卫生院 / 538101 防城港市 | 60052490 | 304615465 | 东兴市江平卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-12 11:13:53 : 【客户请求】 【故障现象】：一个样本不分类，其它样本正常【排查过程】：建议老师询问临床应用工程师【处理结果】：客户自行联系临床工程师2026-05-12 11:06:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.12 10:56:44 | 平罗县人民医院 / 753400 石嘴山市 | 311525 | 304615485 | 平罗县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-05-12 10:56:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.05.12 10:55:52 | 晋宁县二街乡卫生院 / 650602 昆明市 | 369780 | 304615463 | 晋宁县二街乡卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-05-12 11:05:10 : 【客户请求】 【故障现象】：所有结果偏低【排查过程】：检查注射器，没有异常，判断为样本针堵。指导客户疏通样本针后结果正常【处理结果】：客户确认问题解决2026-05-12 10:55:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.05.12 10:50:51 | 甘肃省定西市陇西县碧岩镇卫生院 / 555555 | 90035100 | 304615484 | 甘肃省定西市陇西县碧岩镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-12 16:24:26 : 【客户请求】 姓名: 王丽娟; 手机号: 178****1071; 问题描述: 我们的迈瑞血细胞分析数据管理软件的报告模板没有了，怎么新增一下2026-05-12 11:16:57 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】： 数据管理软件无法打印【排查过程】： 打印模板缺失【故障定位】： 数据管理软件损坏【一线建议】： 重装数据管理软件【下派理由】：客户端没有软件，工程师需现场安装2026-05-12 10:50:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.12 10:41:53 | 织金县人民医院 / 561700 毕节地区 | 302939 | 304615462 | 织金县人民医院 CRP-M100 微信视频服务 | 2026-05-12 10:50:24 : 【客户请求】 【故障现象】：CRP校准过期，无法消除【排查过程】：告知老师需要定标，需要购买校准品和质控品【处理结果】：客户确认问题解决2026-05-12 10:41:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | CRP-M100 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.12 10:38:01 | 永清益田门诊部 | 90370930 | 304615380 | 永清益田门诊部 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-05-12 11:06:44 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：客户自行联系临床工程师【处理结果】：无需支持2026-05-12 10:37:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.05.12 10:34:39 | 睢阳区古宋办事处社区服务中心 | 90239383 | 304615483 | 睢阳区古宋办事处社区服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-12 11:43:00 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：同型不出结果【排查过程】：稀释重测后还是不出，沟通得知试剂只剩个位数，且开口时间过长，可能是试剂失效，建议客户更换新试剂【处理结果】：客户联系经销商购买试剂2026-05-12 10:34:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.12 10:24:57 | 南阳市第二人民医院 / 473000 南阳市 | 309150 | 304615458 | 南阳市第二人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-05-12 10:24:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.12 10:23:54 | 南阳市第二人民医院 / 473000 南阳市 | 309150 | 304615482 | 南阳市第二人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-05-12 10:23:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.12 10:23:32 | 南阳市第二人民医院 / 473000 南阳市 | 309150 | 304615481 | 南阳市第二人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-05-12 10:33:26 : 【客户请求】 无法联系到客户，工单下派2026-05-12 10:23:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.12 10:15:15 | 阿拉乡卫生院 / 555555 | 90157688 | 304615400 | 阿拉乡卫生院 DC-30 微信视频服务 | 2026-05-12 10:21:08 : 【客户请求】 【故障现象】： 机器报警风扇需要保养。【排查过程】： 机器风扇需要保养。【故障定位】：散热及风扇问题。【一线建议】： 清理设备，备用风扇。【下派理由】：需要工程师现场操作，客户无法自行完成。2026-05-12 10:15:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 超声 | DC-30 | 一般 | 待处理
2026.05.12 10:12:15 | 石河子经济技术开发区医院 / 832000 石河子市 | 60063163 | 304615399 | 石河子经济技术开发区医院 SPL 2000 微信视频服务 | 2026-05-12 10:16:30 : 【客户请求】 【故障现象】：更换光源灯时用关机吗【排查过程】：告知客户不用关机，在维护里面有更换光源灯的指令，按照流程操作即可【处理结果】：客户确认问题解决2026-05-12 10:12:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | SPL 2000 | 一般 | 待处理
2026.05.12 09:52:40 | 云南省文山州西畴县坪寨乡卫生院 / 555555 | 90027158 | 304615457 | 云南省文山州西畴县坪寨乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-12 10:00:23 : 【客户请求】 【故障现象】：光源强度过高【排查过程】：询问得知光源灯已用1年多，告知老师需要更换光源灯，客户自行联系工程师【处理结果】：客户确认问题解决2026-05-12 09:52:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.12 09:46:33 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304615473 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-12 10:05:05 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：无法装载试剂【排查过程】：机器处于停止状态，告知老师先系统恢复，空闲状态时可以装载试剂【处理结果】：客户确认问题解决2026-05-12 09:48:26 : 【客户请求】 姓名: 赵; 手机号: 138****1590; 问题描述:2026-05-12 09:48:24 : 【客户请求】 姓名: 赵; 手机号: 138****1590; 问题描述:2026-05-12 09:46:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.12 09:45:20 | 微山县夏镇卫生院 / 277600 济宁市 | 60107683 | 304615472 | 微山县夏镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-12 10:02:38 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】： 白细胞不分类【排查过程】： 检查注射器，试剂，无异常【故障定位】： 流动室或者DIFF池【一线建议】： 工程师速度联系客户，客户比较着急，需现场检查【下派理由】：客户需求2026-05-12 09:45:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.12 09:36:01 | 抚州市第一人民医院 / 344000 抚州市 | 308332 | 304615456 | 抚州市第一人民医院 EPM 10C 微信视频服务 | 2026-05-12 09:39:34 : 【客户请求】 监护仪黑屏，开机之后报警灯会亮，推测是屏本身有问题，客户同意寄送修，请派寄送修单。2026-05-12 09:36:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 监护 | EPM 10C | 一般 | 待处理
2026.05.12 09:34:21 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615455 | SV600 微信视频服务 | 2026-05-12 10:29:33 张朋飞: 【客户请求】 客户误点了，设备没问题2026-05-12 09:34:20 : 【客户请求】 微信视频呼入AA6-18013592 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV600 | 一般 | 待处理
2026.05.12 08:43:51 | 宜兴市官林镇蒋荷娟中医诊所 / 214000 | 90334741 | 304615390 | 宜兴市官林镇蒋荷娟中医诊所 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-12 08:46:36 : 【客户请求】 【故障现象】：质控日期录错了【排查过程】：告知客户质控有效期不能更改，建议客户另起一行，重新录入质控，客户采纳。【处理结果】：客户确认问题解决2026-05-12 08:43:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 苏州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.12 08:41:39 | 深圳市龙岗区第二人民医院 / 518100 深圳市 | 306610 | 304615397 | 深圳市龙岗区第二人民医院 UMEC 100 微信视频服务 | 2026-05-12 08:50:04 : 【客户请求】 客户表示回顾里面看不到血压和血氧数值，视频指导检查怀疑是是客户不会操作，建议修改分辨率，客户很不耐烦，反复说我不懂不会，要求人上门检修。此单下派。2026-05-12 08:41:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 监护 | UMEC 100 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.12 08:40:25 | 惠州市中大惠亚医院 / 516000 惠州市 | 90019746 | 304615401 | 惠州市中大惠亚医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-05-12 08:54:11 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】： 偶发结果偏高【排查过程】： 客户需要工程师上门检查【故障定位】：【一线建议】：工程师现场检查【下派理由】：客户需求2026-05-12 08:40:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.12 08:35:25 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615369 | 海南和百川科技有限公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-05-12 08:39:40 : 【客户请求】 客户端新装机，还未录保。2026-05-12 08:38:40 : 【客户请求】 【故障现象】：水机出水口接哪个管【排查过程】：告知水机出水口接机器的进水口，中间要加自带的过滤器【处理结果】：客户确认问题解决2026-05-12 08:35:23 : 【客户请求】 微信视频呼入YV-64002932 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.05.12 08:31:24 | 湖南省常德市职业病防治所 / 415000 常德市 | 310075 | 304615368 | 湖南省常德市职业病防治所 BS-800 微信视频服务 | 2026-05-12 08:46:42 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：样本针撞弯，掰正后好几项质控失控【排查过程】：告知客户先定标，如果还是不行就需要更换样本针【处理结果】：客户确认问题解决2026-05-12 08:31:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.05.11 17:32:13 | 福州市第二总医院 / 350000 福州市 | 101452 | 304615388 | 福州市第二总医院 IMEC10 微信视频服务 | 2026-05-11 17:34:53 : 【客户请求】 导气管漏气，建议联系设备科采购新的导气管。2026-05-11 17:32:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 监护 | IMEC10 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.11 17:21:04 | 赵县人民医院 / 050000 石家庄市 | 307584 | 304615327 | 赵县人民医院 BS-860 微信视频服务 | 2026-05-11 17:39:01 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师维护时触发【排查过程】：工程师维护时触发【处理结果】：工程师维护时触发，无需处理2026-05-11 17:21:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.05.11 16:38:56 | 湖南医药学院第一附属医院 / 418000 怀化市 | 102334 | 304615393 | 湖南医药学院第一附属医院 BC-6800 微信视频服务 | 2026-05-11 17:06:26 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师维护时触发【排查过程】：工程师维护时触发【处理结果】：工程师维护时触发，无需处理2026-05-11 16:38:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.11 16:38:32 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615386 | 海南和百川科技有限公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-05-11 17:59:17 59990001: 【客户请求】 多次致电客户无法接通，YV-64002932无保卡信息，此单封闭2026-05-11 17:55:55 59990001: 【客户请求】 致电客户电话无法接通2026-05-11 17:53:11 : 【客户请求】 【故障现象】： 客户咨询脂类校准如何做【排查过程】： 客户咨询脂类校准如何做【故障定位】： 指导客户校准质控【一线建议】：指导客户校准质控【下派理由】：拨打客户电话三次不接，工单下派临床单2026-05-11 16:38:31 : 【客户请求】 微信视频呼入YV-64002932 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 座席解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.05.11 16:36:43 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615385 | 天津百郡科技有限公司 BS-1100M 微信视频服务 | 2026-05-11 17:00:57 : 【客户请求】 【故障现象】： 咨询LIS传输手工项目，咨询样本申请2个但是机器识别只有一个样本【排查过程】：沟通客户LIS没有手工项目，样本拍照问题【故障定位】： 手工项目设置问题，样本拍照器【一线建议】：检查手工项目，检查样本拍照器【下派理由】：需现场拆机，客户无法自行操作。2026-05-11 16:36:43 : 【客户请求】 微信视频呼入FU6-5A000225 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 生化 | BS-1100M | 一般 | 待处理
2026.05.11 16:36:04 | 湖南医药学院第一附属医院 / 418000 怀化市 | 102334 | 304615325 | 湖南医药学院第一附属医院 BC-6800 微信视频服务 | 2026-05-11 17:08:15 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师维护时触发【排查过程】：工程师维护时触发【处理结果】：工程师维护时触发，无需处理2026-05-11 16:36:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.11 16:11:02 | 孝昌县人民医院 / 432900 孝感市 | 60029290 | 304615324 | 孝昌县人民医院 EPM 10M 微信视频服务 | 2026-05-11 16:13:54 : 【客户请求】 已答疑客户2026-05-11 16:11:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 监护 | EPM 10M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.11 16:08:06 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615392 | 海南和百川科技有限公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-05-11 16:25:46 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询如何添加试剂【排查过程】：告知客户更换试剂更改余量【处理结果】：问题解决，仪器正常运行2026-05-11 16:08:05 : 【客户请求】 微信视频呼入YV-64002932 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.05.11 15:58:19 | 吉林大学第二医院 / 130000 长春市 | 60036101 | 304615323 | 吉林大学第二医院 TV50S 微信视频服务 | 2026-05-11 16:17:28 张朋飞: 【客户请求】 内部测试2026-05-11 15:58:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 麻醉 | TV50S | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.11 15:06:40 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 | 90372836 | 304615384 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-11 15:09:18 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询样本结果查看【排查过程】：中午仪器关机下午重启后，编号致1，未修改编号，导致结果重复，指导修改编号重测【处理结果】：问题已处理2026-05-11 15:06:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.11 15:04:58 | 渭南市白水县雷牙乡卫生院 / 555555 | 90018941 | 304615320 | 渭南市白水县雷牙乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-11 15:10:16 : 【客户请求】 【故障现象】：设备漏水【排查过程】：指导客户打开右侧盖计数池漏水，设备报警WBC/RBC堵孔，沟通客户设备长时间未使用，管路堵塞【故障定位】： 管路堵塞【一线建议】：现场疏通管路【下派理由】：需现场拆机，客户无法自行操作。2026-05-11 15:04:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.11 14:39:13 | 湖南省永州市蓝山县毛俊中心卫生院 / 425800 蓝山县 | 370538 | 304615381 | 湖南省永州市蓝山县毛俊中心卫生院 DS-88 微信视频服务 | 2026-05-11 14:52:30 : 【客户请求】 【故障现象】： 数据库建立失败。【排查过程】：迈瑞DS-88T工作站软件问题。【故障定位】： 软件数据库异常。【一线建议】： 重装系统，或是清空数据库重装软件。【下派理由】： 需要工程师现场服务。2026-05-11 14:39:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990109 | 西安尚肯电子科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 超声 | DS-88 | 一般 | 待处理
2026.05.11 14:28:52 | 温州医科大学附属第一医院 / 325000 温州市 | 303179 | 304615316 | 温州医科大学附属第一医院 M9 微信视频服务 | 2026-05-11 14:37:53 : 【客户请求】 【故障现象】：客户描述腹部探头图像有暗道，电池续航差。【排查过程】： 腹部探头晶体异常。【故障定位】： 腹部探头及晶体问题。【一线建议】： 更换探头及电池。【下派理由】： 需要工程师现场更换及操作。2026-05-11 14:28:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 超声 | M9 | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.11 14:24:36 | 河北省邯郸市永年区广府镇卫生院 / 056002 邯郸市 | 366182 | 304615371 | 河北省邯郸市永年区广府镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-11 14:40:59 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：TG结果报警RG【排查过程】：结果提示搅拌杆脏，指导老师擦拭搅拌杆，问题解决【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-05-11 14:24:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.11 14:22:19 | 锦州医科大学 / 121103 锦州市 | 60106697 | 304615361 | 锦州医科大学 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-11 14:37:39 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 光源灯没有打开【排查过程】：光源灯没有打开，故障无法恢复【故障定位】： 光源灯故障【一线建议】：更换光源灯【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-05-11 14:22:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.11 14:10:52 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304615300 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-05-11 14:23:13 59990010: 【客户请求】 科海同业-刘啸林：304615300麻烦派临床工单2026-05-11 14:17:09 : 【客户请求】 【故障现象】： UA水平二质控失控【排查过程】：指导客户重新校准，指导客户更换试剂后校准，故障依旧【故障定位】：试剂问题或者校准质控问题【一线建议】：更换校准质控【下派理由】： 客户需要临床支持2026-05-11 14:10:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.05.11 13:52:35 | 金阳县对坪永康医院 / 616250 | 90057622 | 304615315 | 金阳县对坪永康医院 BENEHEART R12A 微信视频服务 | 2026-05-11 14:30:57 张朋飞: 【客户请求】 打印纸的问题，已解决。2026-05-11 13:52:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 监护 | BENEHEART R12A | 一般 | 待处理
2026.05.11 13:31:01 | 道县人民医院 / 426100 永州市 | 309947 | 304615313 | 道县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-05-11 14:13:10 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：进样机构异常【排查过程】：故障无法消除，进样台面无影响，指导客户重启设备，故障恢复【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-05-11 13:31:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.11 13:29:15 | 宁远县水市镇卫生院 / 425600 宁远县 | 60117105 | 304615297 | 宁远县水市镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-11 13:53:59 : 【客户请求】 【故障现象】：血常规直连打印机无法打印【排查过程】：打印图标亮，点打印后打印机没有反应，重启设备故障依旧，客户反馈更换主板后打印机无法打印【处理结果】：可以联系维修人员，客户自行解决，无需技术支持2026-05-11 13:29:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.11 13:03:55 | 阿合奇县苏木塔什乡卫生院 / 555555 | 90004261 | 304615296 | 阿合奇县苏木塔什乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-11 13:57:38 : 【客户请求】 【故障现象】：拨打客户电话三次，电话未接听【排查过程】：拨打客户电话三次，电话未接听【处理结果】：工单下派2026-05-11 13:03:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.11 12:50:23 | 铜川矿务局中心医院 / 727000 铜川市 | 305102 | 304615295 | 铜川矿务局中心医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-05-11 13:06:08 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师维护设备时触发【排查过程】：工程师维护设备时触发，无需处理【处理结果】：无需技术支持2026-05-11 12:50:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.11 12:33:50 | 都昌县蔡岭中心卫生院 / 332600 九江市 | 104692 | 304615294 | 都昌县蔡岭中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-11 12:38:16 : 【客户请求】 【故障现象】： 进样机构动作异常【排查过程】：进样机构无遮挡，样本架拨爪恢复故障【故障定位】： 样本架进样拨爪故障【一线建议】：检查进样机构运动【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-05-11 12:33:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.11 12:08:47 | 西华县中医院 / 466600 周口市 | 309281 | 304615293 | 西华县中医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-05-11 12:11:09 : 【客户请求】 【故障现象】： 生化设备漏水【排查过程】：客户要求工程师现场服务【故障定位】： 进水水箱漏水【一线建议】：检查进水管路【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-05-11 12:08:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.05.11 11:35:18 | 沈阳东软医疗系统有限公司 / 110000 沈阳市 | 90021511 | 304615307 | 沈阳东软医疗系统有限公司 IPM 8 微信视频服务 | 2026-05-11 11:38:11 : 【客户请求】 系统数据采集不正确，建议联系信息系统厂家处理。2026-05-11 11:35:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 监护 | IPM 8 | 一般 | 待处理
2026.05.11 11:27:33 | 甘肃省定西市陇西县宏伟乡卫生院 / 555555 | 90168741 | 304615270 | 甘肃省定西市陇西县宏伟乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-11 11:56:45 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：设备网络连接异常【排查过程】：指导客户重新输入IP地址【处理结果】：问题解决，仪器正常2026-05-11 11:27:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.11 11:23:03 | 北京市密云区中心血站 / 102200 | 90098161 | 304615292 | 北京市密云区中心血站 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-11 11:58:27 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控数据导出【排查过程】：告知客户如何导出数据【处理结果】：问题解决，仪器正常2026-05-11 11:30:13 : 【客户请求】 姓名: 于海宇; 手机号: 185****6460; 问题描述:2026-05-11 11:23:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.11 11:15:01 | 孟津县中医院 / 471100 洛阳市 | 308859 | 304615269 | 孟津县中医院 BENEVIEW T1 微信视频服务 | 2026-05-11 11:21:11 : 【客户请求】 测血压没反应，泵不打气，可能是充气泵有问题。需派维修单。2026-05-11 11:15:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 监护 | BENEVIEW T1 | 一般 | 待处理
2026.05.11 11:12:33 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 | 90372836 | 304615282 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-11 11:15:55 : 【客户请求】 【故障现象】：混匀机构动作异常【排查过程】：指导关机，取出标本【处理结果】：恢复正常2026-05-11 11:12:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.11 10:59:58 | 河南省巩义市站街卫生院 / 450000 郑州市 | 309354 | 304615268 | 河南省巩义市站街卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-11 11:01:59 : 【客户请求】 水空白10X.光源灯新更换，建议排查液路清洗机构注液量。2026-05-11 10:59:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.11 10:54:14 | 睢阳区古宋办事处社区服务中心 | 90239383 | 304615291 | 睢阳区古宋办事处社区服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-11 10:57:27 : 【客户请求】 【故障现象】：样本浓度高【排查过程】：指导客户稀释重做【处理结果】：问题解决，仪器正常2026-05-11 10:54:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.11 10:50:27 | 济南为民医院 / 250132 | 90050331 | 304615257 | 济南为民医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-11 11:13:00 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询新增生化项目【排查过程】：告知客户在项目中导入配置【处理结果】：问题解决，仪器正常2026-05-11 10:50:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.11 10:48:28 | 西山区西苑社区卫生服务中心 / 650100 昆明市 | 60111187 | 304615281 | 西山区西苑社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-05-11 10:59:52 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准申请【排查过程】：指导客户完成校准规则【处理结果】：问题解决，仪器正常运行2026-05-11 10:48:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.05.11 10:45:14 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304615266 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-05-11 10:52:59 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询糖化R0余量更新【排查过程】：指导装载试剂后余量检测【处理结果】：余量已正常更新2026-05-11 10:45:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.05.11 10:43:33 | 通辽市科左后旗努古斯台镇卫生院 / 028000 通辽市 | 90007660 | 304615280 | 通辽市科左后旗努古斯台镇卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-05-11 11:10:12 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 更换电脑需要重新安装血常规软件【排查过程】：更换电脑需要重新安装血常规软件【故障定位】： 更换电脑需要重新安装血常规软件，需要工程师现场服务【一线建议】：更换电脑需要重新安装血常规软件，需要工程师现场服务【下派理由】：需要工程师现场服务，工单下派2026-05-11 10:43:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.05.11 10:42:38 | 三台县广利乡卫生院 / 621000 绵阳市 | 383964 | 304615265 | 三台县广利乡卫生院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-05-11 10:44:21 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询添加医生姓名【排查过程】：指导数据字典添加医生【处理结果】：客户已知晓2026-05-11 10:42:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.05.11 10:15:09 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304615264 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-11 10:26:06 : 【客户请求】 【故障现象】：BAS#质控失控【排查过程】：沟通客户发现靶值输错，指导客户重新输入靶值【处理结果】：问题解决，仪器正常运行2026-05-11 10:15:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.11 10:07:00 | 文山州马关县浪桥卫生院 / 650000 文山州 | 90024263 | 304615256 | 文山州马关县浪桥卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-05-11 10:42:20 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：设备无法连接，一直显示初始化，设备没有运行【排查过程】：指导客户重新连接仪器网线【处理结果】：故障解决，设备正常运行2026-05-11 10:06:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.05.11 10:06:47 | 盱眙县人民医院 / 211700 淮安市 | 312620 | 304615246 | 盱眙县人民医院 BENEHEART R12A 微信视频服务 | 2026-05-11 10:10:26 : 【客户请求】 ECG导联线内部接触不良，必须固定一个角度才能出ECG波形，否则就报导联线未连接。客户已判断是导联线的问题。客户要求换新的导联线，表示机器没用多长时间就出故障，认为质量不好，要报不良事件，转分公司处理。2026-05-11 10:06:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 南京分公司 | 监护 | BENEHEART R12A | 一般 | 待处理
2026.05.11 09:49:00 | 铜仁市第三人民医院 | 90273943 | 304615245 | 铜仁市第三人民医院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-05-11 10:00:09 : 【客户请求】 【故障现象】： 双向LIS条码无法扫描【排查过程】：样本条码报错，重新粘贴条码，故障依旧【故障定位】： 条码扫描器问题或扫描位置异常【一线建议】：条码扫描器问题【下派理由】：需要现场拆机维修，工单下派2026-05-11 09:48:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.05.11 09:47:29 | 红河县人民医院 / 662400 红河县 | 303805 | 304615244 | 红河县人民医院 SYNOVENT E3 微信视频服务 | 2026-05-11 09:50:17 : 【客户请求】 已解决2026-05-11 09:47:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 麻醉 | SYNOVENT E3 | 一般 | 待处理
2026.05.11 09:41:49 | 广州医科大学附属第二医院番禺院区 / 510010 番禺区 | 60043617 | 304615240 | 广州医科大学附属第二医院番禺院区 SV350 微信视频服务 | 2026-05-11 09:47:24 : 【客户请求】 呼吸机报风扇故障。最近考级每次都报。检查了风扇防尘网都是干净的。需要工程师现场排除故障。2026-05-11 09:41:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2026.05.11 09:39:47 | 简阳市江源镇卫生院 / 641400 资阳市 | 376901 | 304615255 | 简阳市江源镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-11 09:54:50 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询数据管理软件安装【排查过程】：指导数据管理软件安装，电脑异常提示，建议先卸载所有杀毒软件【处理结果】：已指导安装2026-05-11 09:39:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.11 09:29:30 | 聊城东昌府区憬仁医院有限公司 | 90290984 | 304615263 | 聊城东昌府区憬仁医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-11 09:36:54 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询更换电脑如何安装软件【排查过程】：告知客户需要工程师现场安装【故障定位】：现场安装软件【一线建议】：现场安装血常规软件【下派理由】：需要现场服务，工单下派2026-05-11 09:30:22 : 【客户请求】 姓名: 徐; 手机号: 155****9315; 问题描述: 更换电脑2026-05-11 09:29:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.11 09:11:21 | 南通大学附属医院 / 260001 南通 | 103724 | 304615130 | 南通大学附属医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-05-11 09:32:57 : 【客户请求】 【故障现象】：渠道工程师维护设备时触发【排查过程】：渠道工程师维护设备时触发【处理结果】：无需处理2026-05-11 09:11:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 生化 | CL-8000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.11 09:03:32 | 普洱市景东县龙街卫生院 / 999999 普洱市 | 365708 | 304615238 | 普洱市景东县龙街卫生院 BC-5150 微信视频服务 | 2026-05-11 09:25:42 : 【客户请求】 【故障现象】： 设备报警本底异常【排查过程】：检查稀释液没有问题，整机维护故障依旧无法消除，空做本底无数值，显示星号【故障定位】： 液路或计数池脏【一线建议】：检查液路和计数池【下派理由】： 需现场拆机维修，客户无法自行操作。2026-05-11 09:03:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5150 | 一般 | 待处理
2026.05.11 08:53:32 | 简阳市江源镇卫生院 / 641400 资阳市 | 376901 | 304615175 | 简阳市江源镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-11 09:09:23 : 【客户请求】 【故障现象】：电脑系统组件损坏【排查过程】：指导修复安装不行【处理结果】：客户重新安装操作系统2026-05-11 08:53:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.11 08:39:58 | 贵州省遵义市道真馨安好精神病医院有限公司 / 563500 | 90321154 | 304615242 | 贵州省遵义市道真馨安好精神病医院有限公司 BENEHEART S1 微信视频服务 | 2026-05-11 09:13:03 : 【客户请求】 客户表示说明书不见了，需要再提供一份说明书，转分公司处理。2026-05-11 08:39:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 监护 | BENEHEART S1 | 一般 | 待处理
2026.05.09 17:39:17 | 达州市开江县讲治中心卫生院 / 636256 达州市 | 60063106 | 304615152 | 达州市开江县讲治中心卫生院 DC-25 微信视频服务 | 2026-05-09 17:58:53 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询U盘病例导出【排查过程】：咨询病例导出【处理结果】：咨询病例导出2026-05-09 17:39:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 超声 | DC-25 | 一般 | 待处理
2026.05.09 17:24:10 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 / 330600 宜春市 | 381382 | 304615124 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-09 17:29:47 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化项目红色无法测试【排查过程】：查看试剂R0未装载 指导客户正确装载【处理结果】：故障消除2026-05-09 17:24:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.09 16:25:30 | 红河州传染病医院 / 661002 个旧市 | 336382 | 304615117 | 红河州传染病医院 SK-803 EX 微信视频服务 | 2026-05-09 16:25:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 输注泵 | SK-803 EX | 一般 | 待处理
2026.05.09 15:57:34 | 绵阳高新技术产业开发区普明街道社区卫生服务中心 / 621000 | 90339215 | 304615114 | 绵阳高新技术产业开发区普明街道社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频 | 2026-05-09 17:49:29 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-05-09 15:57:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.09 15:56:46 | 西峡耀普中医院 / 450000 | 90099637 | 304615143 | 西峡耀普中医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-09 17:41:16 : 【客户请求】 【故障现象】：本底异常【排查过程】：指导维护【处理结果】：问题解决2026-05-09 15:56:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.09 15:56:12 | 北京鼎成肽源生物技术有限公司 / 100020 北京市 | 90075797 | 304615113 | 北京鼎成肽源生物技术有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-09 16:04:42 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控相关事宜【排查过程】：解答【处理结果】：问题解决2026-05-09 15:56:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.09 15:47:01 | 商丘市民权县北关镇卫生院 / 476700 商丘市 | 60112681 | 304615122 | 商丘市民权县北关镇卫生院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-05-09 17:46:44 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB电压异常【排查过程】：指导调整【处理结果】：问题解决2026-05-09 15:47:21 : 【客户请求】 姓名: 谢杨; 手机号: 176****2629; 问题描述:2026-05-09 15:47:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理
2026.05.09 15:46:49 | 内蒙古自治区妇幼保健院 / 100044 呼和浩特市 | 300393 | 304615137 | 内蒙古自治区妇幼保健院 BENEFUSION VP1 微信视频服务 | 2026-05-09 15:46:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 | 重要 | 待处理
2026.05.09 15:43:58 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 / 330600 宜春市 | 381382 | 304615135 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-09 15:51:34 : 【客户请求】 【故障现象】：怎么申请二号盘样本【排查过程】：解释样本编号和虚拟盘的意义【处理结果】：客户已了解2026-05-09 15:43:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.09 15:24:10 | 西峡耀普中医院 / 450000 | 90099637 | 304615142 | 西峡耀普中医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-09 15:37:56 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC本底异常【排查过程】：指导维护【处理结果】：问题解决2026-05-09 15:24:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.09 14:52:20 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304615133 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-05-09 14:58:08 马上: 【客户请求】 【故障现象】：咨询手工项目添加【排查过程】：指导设置手工项目【处理结果】：已设置成功2026-05-09 14:52:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.05.09 14:49:44 | 双柏县人民医院 / 675100 楚雄州 | 303756 | 304615080 | 双柏县人民医院 EPM 9M 微信视频服务 | 2026-05-09 14:52:13 : 【客户请求】 姓名: 尹萍; 手机号: 151****6042; 问题描述: 血氧饱和度夹在心电监护仪上不会显示，更换新的血氧饱和度夹后监护仪屏幕上依旧不会显示2026-05-09 14:49:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 监护 | EPM 9M | 一般 | 待处理
2026.05.09 14:49:33 | 西峡耀普中医院 / 450000 | 90099637 | 304615132 | 西峡耀普中医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-09 14:59:30 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC本底异常【排查过程】：WBC从20+洗到1左右，指导探头清洗液浸泡，替换溶血素等操作【处理结果】：老师继续执行2026-05-09 14:49:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.09 14:45:25 | 胶州市妇幼保健院 / 266000 青岛市 | 316821 | 304615131 | 胶州市妇幼保健院 SK-801 微信视频服务 | 2026-05-09 14:45:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 输注泵 | SK-801 | 一般 | 待处理
2026.05.09 14:41:18 | 临夏市西关社区服务中心 / 731100 临夏市 | 60104133 | 304615100 | 临夏市西关社区服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-09 14:55:59 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂装载余量设置【排查过程】：指导更改是基于两【处理结果】：问题解决2026-05-09 14:41:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.09 14:32:56 | 临夏市西关社区服务中心 / 731100 临夏市 | 60104133 | 304615090 | 临夏市西关社区服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-09 14:35:24 : 【客户请求】 【故障现象】：需要停止仪器【排查过程】：指导客户停止测试系统恢复重新测试【处理结果】：问题解决2026-05-09 14:32:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.09 13:55:17 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304615102 | 合肥乐基糖医疗科技有限公司 BENEHEART L1A 微信视频服务 | 2026-05-09 14:03:31 : 【客户请求】 响铃秒挂2026-05-09 13:55:17 : 【客户请求】 微信视频呼入TF3-63004294 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART L1A | 一般 | 待处理
2026.05.09 13:28:41 | 德江县长堡镇中心卫生院 / 555555 | 90014945 | 304615098 | 德江县长堡镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-09 13:31:55 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询ups报警问题【排查过程】：停电ups报警可否取消报警音告知客户联系ups厂家【处理结果】：客户已知晓2026-05-09 13:28:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.09 13:22:43 | 哈尔滨市道里区建国社区卫生服务中心 / 555555 哈尔滨市 | 90002931 | 304615037 | 哈尔滨市道里区建国社区卫生服务中心 BENEHEART D1 微信视频服务 | 2026-05-09 13:26:23 : 【客户请求】 姓名: 陈先生; 手机号: 136****4017; 问题描述: AED长期未使用，无法开机，充电后无反应。2026-05-09 13:22:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 监护 | BENEHEART D1 | 一般 | 待处理
2026.05.09 12:49:56 | 当阳市玉泉办事处卫生院 / 444100 宜昌市 | 327971 | 304615036 | 当阳市玉泉办事处卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-05-09 17:30:30 : 【客户请求】 【故障现象】：进不了系统【排查过程】：重新安装后正常【处理结果】：问题解决2026-05-09 12:49:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.05.09 12:46:05 | 云南省文山市新街乡卫生院 / 663000 文山州 | 60087044 | 304615035 | 云南省文山市新街乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-09 12:50:54 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针、试剂针清洗时未检测到液面【排查过程】：可以恢复到空闲 做样本偶发【故障定位】：去离子循环水压力、流量【一线建议】：过滤器、管路、阀【下派理由】：客户需求2026-05-09 12:46:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.09 12:20:33 | 西和县人民医院 / 742100 陇南市 | 320834 | 304615088 | 西和县人民医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-09 17:26:37 : 【客户请求】 【故障现象】：废液满【排查过程】：清洗浮子后正常【处理结果】：正常2026-05-09 12:20:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.09 12:18:55 | 成县店村镇卫生院 / 730000 | 90086696 | 304615087 | 成县店村镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-09 12:27:13 : 【客户请求】 【故障现象】：新试剂扫条码无效【排查过程】：提供条码正常【处理结果】：问题解决2026-05-09 12:18:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.09 12:12:06 | 保定市第二中心医院 / 071000 保定市 | 307875 | 304615095 | 保定市第二中心医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-05-09 12:15:51 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-05-09 12:12:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.09 11:49:40 | 柘城县中医院 / 476200 商丘市 | 364969 | 304615079 | 柘城县中医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-05-09 17:33:52 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-05-09 11:49:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.09 11:07:10 | 北京市自来水集团有限责任公司 / 555555 | 90248782 | 304615094 | 北京市自来水集团有限责任公司 BENEHEART C2A 微信视频服务 | 2026-05-09 11:07:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 监护 | BENEHEART C2A | 一般 | 待处理
2026.05.09 10:51:22 | 巫山县建平乡卫生院 / 404700 重庆市 | 333982 | 304615034 | 巫山县建平乡卫生院 DC-56 微信视频服务 | 2026-05-09 10:59:25 : 【客户请求】 【故障现象】：客户确认机型【排查过程】：客户确认机型，需要填写表格【处理结果】：客户确认机型2026-05-09 10:51:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 超声 | DC-56 | 一般 | 待处理
2026.05.09 10:50:57 | 重庆市中医院 / 400000 重庆市 | 60027706 | 304615082 | 重庆市中医院 IMEC8 微信视频服务 | 2026-05-09 10:56:18 : 【客户请求】 响铃后秒挂2026-05-09 10:53:03 : 【客户请求】 姓名: 唐松; 手机号: 151****3969; 问题描述:2026-05-09 10:50:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 监护 | IMEC8 | 重要 | 待处理
2026.05.09 10:46:04 | 文山州马关县浪桥卫生院 / 650000 文山州 | 90024263 | 304615091 | 文山州马关县浪桥卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-09 10:53:58 : 【客户请求】 【故障现象】：质控失控glu、dbil【排查过程】：查看校准数据正常，靶值设定正确，质控复溶采用加样枪不准确，【处理结果】：新融质控测试2026-05-09 10:46:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.09 10:23:54 | 西峡耀普中医院 / 450000 | 90099637 | 304615028 | 西峡耀普中医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-09 10:39:45 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC本底异常【排查过程】：每次清洗在下降【处理结果】：自行清洗中2026-05-09 10:23:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.09 09:46:42 | 三江侗族自治县妇幼保健院 / 545000 柳州市 | 323882 | 304615076 | 三江侗族自治县妇幼保健院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-05-09 09:49:50 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控问题【排查过程】：更改质控靶值后质控图无法刷新【处理结果】：版本问题，无法实现2026-05-09 09:46:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.05.09 08:51:00 | 青岛西海岸新区中心医院 / 266555 青岛市 | 304210 | 304615020 | 青岛西海岸新区中心医院 SK-901 微信视频服务 | 2026-05-09 08:50:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 青岛分公司 | 输注泵 | SK-901 | 一般 | 待处理
2026.05.09 08:38:12 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 / 614000 乐山市 | 364992 | 304615008 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-09 08:45:05 : 【客户请求】 【故障现象】：无法开机【排查过程】：指导操作【处理结果】：问题解决2026-05-09 08:38:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.09 08:36:57 | 赣州市人民医院 / 341000 赣州市 | 308234 | 304615019 | 赣州市人民医院 UMED 20 微信视频服务 | 2026-05-09 08:36:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 监护 | UMED 20 | 一般 | 待处理
2026.05.09 08:05:10 | 哈尔滨市急救中心 / 150001 哈尔滨市 | 90046405 | 304614995 | 哈尔滨市急救中心 EPM 10 微信视频服务 | 2026-05-09 08:05:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 监护 | EPM 10 | 一般 | 待处理
2026.05.08 17:51:21 | 拉萨市工卡镇卫生院 / 555555 | 90359235 | 304614994 | 拉萨市工卡镇卫生院 BS-620M 微信视频服务 | 2026-05-08 17:53:35 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准复溶【排查过程】：告知校准复溶加入的去离子水量 复溶方式【处理结果】：客户已知晓2026-05-08 17:51:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.05.08 17:30:51 | 文山州西畴县柏林卫生院 / 555555 | 90034768 | 304615023 | 文山州西畴县柏林卫生院 BS-620M 微信视频服务 | 2026-05-08 17:35:15 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化无法测试【排查过程】：R0可测数为零 需要仪器空闲时候做余量检测更新可测数【处理结果】：问题解决2026-05-08 17:30:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.05.08 17:18:01 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304614960 | 南京贝登医疗股份有限公司 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-05-08 17:18:48 : 【客户请求】 姓名: 郭宁; 手机号: 130****1231; 问题描述: 开机后指示音提示设备故障，请更换设备2026-05-08 17:18:01 : 【客户请求】 微信视频呼入AD8-2C019975 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.05.08 17:15:06 | 蚌埠市第三人民医院 / 233000 蚌埠市 | 310808 | 304615022 | 蚌埠市第三人民医院 BENEFUSION ZDSP EX 微信视频服务 | 2026-05-08 17:15:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 输注泵 | BENEFUSION ZDSP EX | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.08 17:12:20 | 河北省石家庄市平山县中医院 / 050011 石家庄 | 361182 | 304615017 | 河北省石家庄市平山县中医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-05-08 17:15:04 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-05-08 17:12:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.08 16:23:32 | 新疆阿克苏地区妇幼保健院 / 842000 阿克苏地区 | 317524 | 304614990 | 新疆阿克苏地区妇幼保健院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-05-08 16:27:43 : 【客户请求】 【故障现象】：无故障【排查过程】：演示【处理结果】：无需处理2026-05-08 16:23:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.08 16:17:46 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304614957 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-08 16:26:44 马上: 【客户请求】 【故障现象】：无法开始测试【排查过程】：开始选择样本盘号错误导致【处理结果】：恢复正常2026-05-08 16:17:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.08 16:15:02 | 乐至县东山镇卫生院 / 641503 资阳市 | 60114381 | 304614988 | 乐至县东山镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-08 16:18:32 : 【客户请求】 【故障现象】：操作不熟练【排查过程】：指导操作【处理结果】：问题解决2026-05-08 16:15:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.08 16:07:11 | 乐至县东山镇卫生院 / 641503 资阳市 | 60114381 | 304614980 | 乐至县东山镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-08 16:14:22 : 【客户请求】 【故障现象】：操作问题【排查过程】：指导操作【处理结果】：问题解决2026-05-08 16:07:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.08 16:06:33 | 文山州西畴县柏林卫生院 / 555555 | 90034768 | 304614987 | 文山州西畴县柏林卫生院 BS-620M 微信视频服务 | 2026-05-08 16:10:02 : 【客户请求】 【故障现象】：DA耗材装载【排查过程】：指导装载台面Da清洗液 耗材界面重置余量【处理结果】：问题解决2026-05-08 16:06:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.05.08 16:02:28 | 拉萨市工卡镇卫生院 / 555555 | 90359235 | 304614970 | 拉萨市工卡镇卫生院 BS-620M 微信视频服务 | 2026-05-08 16:31:43 马上: 【客户请求】 【故障现象】：lis无法连接【排查过程】：检查网线 重启lis通讯接口后正常【处理结果】：恢复正常2026-05-08 16:03:01 : 【客户请求】 姓名: 益; 手机号: 181****1831; 问题描述:2026-05-08 16:02:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.05.08 16:00:52 | 安岳县康复医院（安岳县精神病医院） / 642350 资阳市 | 306595 | 304614979 | 安岳县康复医院（安岳县精神病医院） BS-2800M 微信视频服务 | 2026-05-08 16:38:41 马上: 【客户请求】 【故障现象】：咨询耗材装载【排查过程】：介绍耗材位置、指导装载耗材余量【处理结果】：问题解决2026-05-08 16:00:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.05.08 16:00:50 | 山西省怀仁市人民医院 / 038300 朔州市 | 304649 | 304614978 | 山西省怀仁市人民医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-05-08 16:00:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.05.08 16:00:36 | 孝昌县人民医院 / 432900 孝感市 | 60029290 | 304614860 | 孝昌县人民医院 BENEVIEW T5(STANDARD 微信视频服务 | 2026-05-08 16:04:49 : 【客户请求】 姓名: 张宇凡; 手机号: 181****2056; 问题描述: 设备提示 PA 初始化错，ART 初始化错，我在不连接线的情况下它都提示2026-05-08 16:00:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 监护 | BENEVIEW T5(STANDARD | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.08 16:00:06 | 西安市中医医院 / 710000 | 60027821 | 304614986 | 西安市中医医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-05-08 16:00:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.05.08 15:59:41 | 牡丹江神经精神病医院 / 157000 牡丹江市 | 321100 | 304614977 | 牡丹江神经精神病医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-05-08 16:16:50 : 【客户请求】 【故障现象】：外圈反应杯污染【排查过程】：科室在当地工程师指导下调节过增益，外圈增益AD值过低4000左右【故障定位】：光学组件、溢流【一线建议】：光学组件、溢流【下派理由】：需现场处理2026-05-08 16:10:31 : 【客户请求】 姓名: 孙慧; 手机号: 130****9460; 问题描述:2026-05-08 15:59:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.05.08 15:56:59 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304614985 | 福州金山城医疗科技有限公司 BENEFUSION ZVP EX 微信视频服务 | 2026-05-08 15:56:58 : 【客户请求】 微信视频呼入SP4-61007604 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION ZVP EX | 一般 | 待处理
2026.05.08 15:46:33 | 莆田学院附属医院 / 351100 莆田市 | 320453 | 304614956 | 莆田学院附属医院 BENEVISION 微信视频服务 | 2026-05-08 15:46:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 监护 | BENEVISION | 一般 | 待处理
2026.05.08 15:45:42 | 农八师144团场医院 / 832000 石河子市 | 375264 | 304614984 | 农八师144团场医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-08 16:57:36 : 【客户请求】 【故障现象】：中原试剂换回迈瑞试剂【排查过程】：修改项目名称，导入迈瑞参数重新校准质控【处理结果】：项目已添加2026-05-08 15:45:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.08 15:26:53 | 洛浦县第三管委会 / 848200 | 90169786 | 304614983 | 洛浦县第三管委会 BC-5180 微信视频服务 | 2026-05-08 15:43:52 : 【客户请求】 【故障现象】：生化330E无法联机【排查过程】：指导设置重启【处理结果】：问题解决2026-05-08 15:26:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.05.08 15:24:06 | 晋中市第一人民医院 / 030600 晋中市 | 304659 | 304614982 | 晋中市第一人民医院 BC-5140 微信视频服务 | 2026-05-08 15:47:15 : 【客户请求】 【故障现象】：代理商工程师来电要求指导【排查过程】：各种板更换，还做过版本降级等错误操作【处理结果】：建议拉群处理2026-05-08 15:24:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-5140 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.08 15:21:09 | 开江县回龙中心卫生院 / 636250 达州市 | 60082048 | 304614981 | 开江县回龙中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-05-08 15:28:18 : 【客户请求】 【故障现象】：打印机无法连接【排查过程】：检查通讯线、重装驱动后正常【处理结果】：恢复正常2026-05-08 15:21:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.05.08 15:11:48 | 河南万家康盛医院管理有限公司 | 90308356 | 304614880 | 河南万家康盛医院管理有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-08 15:12:59 : 【客户请求】 仪器重新启用需要工程师到现场处理2026-05-08 15:11:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.08 14:51:19 | 方城光明医院 / 473200 南阳市 | 90041780 | 304614879 | 方城光明医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-08 14:54:08 : 【客户请求】 【故障现象】：结果负值【排查过程】：主要是谷丙、谷草项目 搅拌杆、针都没问题、需工程师上门处理【故障定位】：交叉污染【一线建议】：交叉污染【下派理由】：客户需求2026-05-08 14:51:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.08 14:47:16 | 吉林市人民医院 / 132011 吉林市 | 385234 | 304614955 | 吉林市人民医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-05-08 14:51:11 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师现场指导客户操作【排查过程】：工程师现场指导客户操作【处理结果】：工程师现场指导客户操作2026-05-08 14:47:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.08 14:40:24 | 开远市马者哨乡卫生院 / 661004 红河哈尼族彝族自治州 | 60048756 | 304614877 | 开远市马者哨乡卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-05-08 14:44:55 : 【客户请求】 【故障现象】：反应杯空白超限、结果负值【排查过程】：查看报警信息，光源灯一年未更换【故障定位】：光源灯、反应杯【一线建议】：光源灯、反应杯【下派理由】：硬件故障2026-05-08 14:40:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.05.08 14:28:37 | 木里博爱医院 / 000000 | 90061993 | 304614973 | 木里博爱医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-08 14:28:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.08 14:12:28 | 河北省石家庄市平山县中医院 / 050011 石家庄 | 361182 | 304614859 | 河北省石家庄市平山县中医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-05-08 14:20:13 : 【客户请求】 【故障现象】：采样针水平运动皮带断【排查过程】：采样针水平运动皮带断【故障定位】：采样针水平运动皮带断【一线建议】：申请皮带【下派理由】：硬件坏2026-05-08 14:12:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.08 13:37:38 | 临潭县长川卫生院 / 555555 | 90098625 | 304614876 | 临潭县长川卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-08 13:43:09 : 【客户请求】 【故障现象】：加载试剂条码后任然报余量不足【排查过程】：仪器重不关机，重启后重新加载条码后正常【处理结果】：问题解决2026-05-08 13:37:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.08 13:36:57 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 | 90249297 | 304614967 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-05-08 13:40:55 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针排液时未检测到液面【排查过程】：样本针堵死，指导客户用通针工具清洗样本针【处理结果】：观察使用2026-05-08 13:36:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.05.08 12:20:26 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 | 90249297 | 304614858 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-05-08 12:24:14 : 【客户请求】 【故障现象】：无法开始测试【排查过程】：开始测试时盘号选择错误导致【处理结果】：故障消除2026-05-08 12:20:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.05.08 12:02:50 | 和田市米拉斯骨伤医院 / 848000 | 90058975 | 304614875 | 和田市米拉斯骨伤医院 BS-240 微信视频服务 | 2026-05-08 12:02:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.05.08 11:54:23 | 眉山仁德精诚医院 / 555555 眉山市 | 90054854 | 304614965 | 眉山仁德精诚医院 BS-850 微信视频服务 | 2026-05-08 11:58:54 : 【客户请求】 【故障现象】：RF3代参数无法导入【排查过程】：下载参数表打开后无法导入【故障定位】：升级仪器版本【一线建议】：升级仪器版本【下派理由】：客户需求2026-05-08 11:54:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.05.08 11:49:29 | 许昌市人民医院 / 461000 许昌 | 102699 | 304614857 | 许昌市人民医院 BENEFUSION UVP EX 微信视频服务 | 2026-05-08 11:49:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UVP EX | 一般 | 待处理
2026.05.08 11:11:30 | 虞城县古王集乡卫生院 / 476300 | 90066652 | 304614971 | 虞城县古王集乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-08 11:12:40 : 【客户请求】 故障：水空白超限2026-05-08 11:11:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.08 11:07:05 | 青海省海西州都兰县香日德第二卫生院 / 000000 | 90164362 | 304614963 | 青海省海西州都兰县香日德第二卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-08 11:14:08 : 【客户请求】 【故障现象】：个别结果出现负值【排查过程】：指导客户擦拭搅拌杆、样本针，进行强化清洗、光源灯使用时间较长【处理结果】：观察使用、必要时更换光源2026-05-08 11:07:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.08 10:48:32 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304614950 | 海南和百川科技有限公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-05-08 10:55:08 : 【客户请求】 【故障现象】：新老师第一次使用【排查过程】：指导老师申请样本 放置试剂【处理结果】：客户以了解2026-05-08 10:48:31 : 【客户请求】 微信视频呼入YV-64002932 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.05.08 10:40:32 | 梁山县水泊街道社区卫生服务中心 / 272600 | 90075587 | 304614952 | 梁山县水泊街道社区卫生服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-05-08 10:51:07 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控做的不好的问题【排查过程】：讲解并请老师先确认仪器的性能【处理结果】：老师先确认：本底，重复性2026-05-08 10:40:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.05.08 10:21:12 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304614856 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-08 10:23:02 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询批量申请方式【排查过程】：指导客户进行批量申请【处理结果】：已申请成功2026-05-08 10:21:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.08 10:16:25 | 武汉明州康复医院 / 430000 武汉市 | 90053141 | 304614948 | 武汉明州康复医院 BENEFUSION VP1 EX 微信视频服务 | 2026-05-08 10:18:56 : 【客户请求】 响铃一下就挂断了2026-05-08 10:16:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 EX | 一般 | 待处理
2026.05.08 10:09:36 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304614900 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-05-08 10:26:39 马上: 【客户请求】 【故障现象】：crea失控【排查过程】：查看校准结果正常，试剂新换，质控结果900、244偏高很多【故障定位】：怀疑质控问题【一线建议】：建议购买新质控【下派理由】：客户需求2026-05-08 10:09:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.05.08 09:48:36 | 布吉人民医院国展社康 / 518100 深圳市 | 332426 | 304614899 | 布吉人民医院国展社康 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-08 09:57:03 : 【客户请求】 【故障现象】：设备科老师来电咨询【排查过程】：解答疑问【处理结果】：解答疑问2026-05-08 09:48:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.08 09:35:17 | 东山县医院 / 363401 漳州市 | 313688 | 304614944 | 东山县医院 BENEHEART D6 微信视频服务 | 2026-05-08 09:35:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 监护 | BENEHEART D6 | 一般 | 待处理
2026.05.08 09:32:32 | 东倾沟乡卫生院 / 555555 | 90201160 | 304614898 | 东倾沟乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-05-08 09:44:05 : 【客户请求】 【故障现象】：操作问题【排查过程】：指导操作【处理结果】：问题解决2026-05-08 09:32:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.05.08 09:26:59 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304614943 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-05-08 09:39:01 : 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：科室使用昨天的用过的质控导致【处理结果】：重新拿质控测试2026-05-08 09:26:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.05.08 09:26:45 | 玛曲县卫生健康局 / 747300 | 90218934 | 304614897 | 玛曲县卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-08 09:33:09 马上: 【客户请求】 【故障现象】：校准品过期【排查过程】：查看校准设置校准品过期，指导客户重新校准项目【处理结果】：客户已知晓2026-05-08 09:26:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.08 09:24:04 | 遵义市桐梓县狮溪镇卫生院 / 563000 遵义市 | 90037990 | 304614942 | 遵义市桐梓县狮溪镇卫生院 DP-5 微信视频服务 | 2026-05-08 10:29:58 : 【客户请求】 【故障现象】： 客户想购买DP-5浅表探头【排查过程】：客户想购买DP-5浅表探头【故障定位】： 想购买DP-5浅表探头【一线建议】： 想购买DP-5浅表探头【下派理由】： 购买探头2026-05-08 09:24:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 超声 | DP-5 | 一般 | 待处理
2026.05.08 09:16:34 | 博白县径口镇三育卫生院 / 537602 玉林市 | 381089 | 304614941 | 博白县径口镇三育卫生院 BENEHEART R12A 微信视频服务 | 2026-05-08 09:17:41 : 【客户请求】 姓名: 黄华英; 手机号: 187****0613; 问题描述: 心电图机采图发送不到电脑上2026-05-08 09:16:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 监护 | BENEHEART R12A | 一般 | 待处理
2026.05.08 09:14:34 | 堆龙德庆区31674部队医院 / 555555 | 90056292 | 304614896 | 堆龙德庆区31674部队医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-08 09:18:51 : 【客户请求】 【故障现象】：加载试剂条码后任然报余量不足【排查过程】：仪器重不关机，重启后重新加载条码后正常【处理结果】：问题解决2026-05-08 09:14:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.08 09:13:12 | 郑州大学第一附属医院 / 450000 郑州市 | 308714 | 304614940 | 郑州大学第一附属医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-05-08 09:19:56 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：加载试剂条码后任然报余量不足【排查过程】：仪器重不关机，重启后重新加载条码后正常【处理结果】：问题解决2026-05-08 09:13:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | SC-120 | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.05.08 08:39:09 | 齐河县焦庙镇焦庙中心卫生院 / 888888 济南市 | 337842 | 304614894 | 齐河县焦庙镇焦庙中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-08 09:06:35 : 【客户请求】 【故障现象】：电话询问HGB质空偏低【排查过程】：指导比对【处理结果】：问题解决2026-05-08 08:48:32 : 【客户请求】 【故障现象】：自动进样不做标本【排查过程】：指导设置后正常【处理结果】：指导设置后正常2026-05-08 08:39:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.08 08:36:20 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304614893 | 长子同仁医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-08 09:07:27 : 【客户请求】 【故障现象】：开机报警液体压力超载【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机【处理结果】：重新开机正常2026-05-08 08:36:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.08 08:34:45 | 正阳县大林镇卫生院 / 463600 驻马店市 | 90043268 | 304614866 | 正阳县大林镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-08 09:11:09 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：自动进样不做样本【排查过程】：指导设置【处理结果】：问题解决2026-05-08 08:52:56 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：HGB电压异常【排查过程】：点击“菜单”>“设置”>“增益设置”>“全血”进入全血“增益设置”界面【处理结果】：在HGB“设定值”文本框内，输入调整HGB设定值，直至HGB本底电压回到“4.30,4.50”的范围内2026-05-08 08:34:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.08 08:32:07 | 桂林爱尔眼科医院 / 530000 桂林市 | 60084637 | 304614855 | 桂林爱尔眼科医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-08 15:52:18 : 【客户请求】 【故障现象】：无法开机【排查过程】：无法开机【故障定位】：SD卡【一线建议】：申请SD卡【下派理由】：无需下派2026-05-08 08:38:28 : 【客户请求】 姓名: 朱立; 手机号: 159****1042; 问题描述:2026-05-08 08:32:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.08 08:31:21 | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心 | 90374565 | 304614882 | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-08 08:56:33 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：无法传输结果【排查过程】：指道设置【处理结果】：问题解决2026-05-08 08:31:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.07 17:35:43 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304614873 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-05-07 17:42:42 : 【客户请求】 【故障现象】：CREA失控【排查过程】：查看校准数据K较高，试剂开瓶超过两个月 更换试剂后重新校准【处理结果】：观察使用2026-05-07 17:35:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.05.07 17:12:50 | 滨州滨城沪滨医院 / 256600 | 90337269 | 304614872 | 滨州滨城沪滨医院 BENEHEART C1 微信视频服务 | 2026-05-07 17:12:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2026.05.07 16:23:24 | 郑州市二七锦绣山河门诊部 / 450000 郑州市 | 90048175 | 304614830 | 郑州市二七锦绣山河门诊部 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-07 16:25:54 : 【客户请求】 多项目不出结果，需要工程师上门处理2026-05-07 16:23:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.07 16:05:05 | 忻城县妇幼保健院 / 546200 来宾市 | 361334 | 304614829 | 忻城县妇幼保健院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-05-07 16:26:52 : 【客户请求】 【故障现象】：LEO2无法吸入【排查过程】：指导排堵【处理结果】：问题解决2026-05-07 16:05:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.07 15:58:42 | 南昌市公安局监管支队 / 330100 南昌市 | 90037418 | 304614847 | 南昌市公安局监管支队 BC-7500[N] CRP 微信视频服务 | 2026-05-07 16:03:06 : 【客户请求】 【故障现象】：WC1浮子状态异常【排查过程】：WC1池液体灌注及排放正常、浮子上下动作正常、故障无法消除、老师关机后重启无法初始化完成。【故障定位】：WC1池组件【一线建议】：建议优先检查排液管路通畅性和浮球活动状态，若问题持续需排查SV63阀通断功能及120KPa正压系统。• 观察废液泵P3工作时是否出现崩管现象• 检查PV05/PV06压断阀、LF1过滤器及管路状态• 特别注意WCT组件内120KPa正压可能阻滞废液排出（可尝试掐断T112管路验证）• 若需更换WC1组件： ◦ 带引流管组件(物料号115-044939-00)需确认软件版本≥V01.17.01.5609 ◦ 更换时需调整通道入口连接顺序（RBC通道SV42与光学样本准备通道SV36管路对调）【下派理由】：硬件故障2026-05-07 15:58:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-7500[N] CRP | 一般 | 待处理
2026.05.07 15:53:10 | 宁波市中医院 / 310000 宁波市 | 303127 | 304614835 | 宁波市中医院 BENEFUSION SP1 EX 微信视频服务 | 2026-05-07 15:53:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP1 EX | 一般 | 待处理
2026.05.07 15:31:23 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 / 330600 宜春市 | 381382 | 304614828 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-07 15:31:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.07 15:31:00 | 乐至县东山镇卫生院 / 641503 资阳市 | 60114381 | 304614834 | 乐至县东山镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-07 15:45:40 : 【客户请求】 【故障现象】：DMU显示不全【排查过程】：分辨率为1024*768，无法调整【处理结果】：重启后正常2026-05-07 15:30:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.07 14:59:58 | 皖南医学院 / 241000 其他 | 381128 | 304614827 | 皖南医学院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-07 15:25:47 : 【客户请求】 【故障现象】：半年未使用，开机各种地方堵【排查过程】：指导排堵【处理结果】：自行处理中，要求暂不派工2026-05-07 14:59:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.07 14:42:59 | 同仁县隆务镇卫生院（待禁用） / 811300 同仁县 | 60108679 | 304614777 | 同仁县隆务镇卫生院（待禁用） BS-600 微信视频服务 | 2026-05-07 14:48:33 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准问题【排查过程】：告知客户需要购买的校准品型号【处理结果】：已告知客户2026-05-07 14:42:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.05.07 14:18:55 | 山东省济南市中心医院 / 250000 济南市 | 304134 | 304614819 | 山东省济南市中心医院 MC-80 微信视频服务 | 2026-05-07 14:23:04 : 【客户请求】 【故障现象】：玻片篮卸载故障【排查过程】：0x32147004【故障定位】：光耦异常，电机传动机构异常【一线建议】：现场排查【下派理由】：现场排查2026-05-07 14:18:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 血球 | MC-80 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.05.07 13:56:30 | 莒县小店镇卫生院 / 276000 日照市 | 330119 | 304614816 | 莒县小店镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-07 14:00:12 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针不吸样【排查过程】：样本针堵针指导客户进行针内壁强化清洗50次【处理结果】：观察使用2026-05-07 13:56:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.07 13:48:42 | 宝鸡市中心医院 / 721012 宝鸡市 | 305117 | 304614768 | 宝鸡市中心医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-05-07 13:48:52 : 【客户请求】 姓名: 周子俊; 手机号: 155****2319; 问题描述: 无需联系，上传资料2026-05-07 13:48:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.07 13:19:03 | 宝鸡市中心医院 / 721012 宝鸡市 | 305117 | 304614815 | 宝鸡市中心医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-05-07 13:19:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.07 11:45:39 | 上海长海医院 海军军医大学第一附属医院 / 200433 上海 | 101250 | 304614789 | 上海长海医院 海军军医大学第一附属医院 BENEVIEW T8 微信视频服务 | 2026-05-07 11:45:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 上海分公司 | 监护 | BENEVIEW T8 | 重要 | 待处理
2026.05.07 11:36:34 | 赤水恒信天鹅堡医院 / 564700 | 60111086 | 304614767 | 赤水恒信天鹅堡医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-05-07 11:50:25 : 【客户请求】 【故障现象】：开机报警液体压力超载【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后重启仪器【故障定位】：压断阀PV18损坏或者T36和C11三通接头脏堵【一线建议】：申请电磁阀和压断阀备用，清洗相关管路【下派理由】：涉及拆机操作，客户端无法自行完成2026-05-07 11:36:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.05.07 11:31:03 | 河南省周口市沈丘县槐店回族镇卫生院 / 466600 周口市 | 367671 | 304614788 | 河南省周口市沈丘县槐店回族镇卫生院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-05-07 11:38:36 : 【客户请求】 科室新来人员，问询急诊使用方法2026-05-07 11:35:21 : 【客户请求】 通话异常，电话沟通2026-05-07 11:32:47 : 【客户请求】 姓名: 姚鑫裕; 手机号: 135****8002; 问题描述:2026-05-07 11:31:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.05.07 11:24:02 | 南岳区南岳镇卫生院 | 90252487 | 304614775 | 南岳区南岳镇卫生院 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-05-07 11:24:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.05.07 11:10:07 | 新野县疾病预防控制中心 / 473500 南阳市 | 60097765 | 304614812 | 新野县疾病预防控制中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-07 11:13:03 : 【客户请求】 【故障现象】：鞘流注射器漏液【排查过程】：工程师在现场【故障定位】：工程师在现场【一线建议】：工程师在现场【下派理由】：鞘流注射器漏液2026-05-07 11:10:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.07 11:05:43 | 筠连县腾达镇卫生院 / 645264 | 90017867 | 304614787 | 筠连县腾达镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-07 11:16:00 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB结果偏高【排查过程】：HGB高，MCHC400+，排查LH溶血素管路弯折，理顺管路后正常【处理结果】：一切正常2026-05-07 11:05:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.07 11:05:06 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 / 471000 洛阳市 | 60098168 | 304614811 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-07 11:50:19 胡宗亚: 【客户请求】 更换试剂操作，老师自己处理完成2026-05-07 11:05:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.07 11:02:47 | 赤水恒信天鹅堡医院 / 564700 | 60111086 | 304614786 | 赤水恒信天鹅堡医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-05-07 11:52:29 : 【客户请求】 【故障现象】：开机报警液体压力超载【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后重启仪器【故障定位】：压断阀PV18损坏或者T36和C11三通接头脏堵【一线建议】：申请电磁阀和压断阀备用，清洗相关管路【下派理由】：涉及拆机操作，客户端无法自行完成2026-05-07 11:02:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.05.07 10:50:18 | 开江县回龙中心卫生院 / 636250 达州市 | 60082048 | 304614785 | 开江县回龙中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-07 10:56:06 : 【客户请求】 【故障现象】：光源强度过高【排查过程】：询问光源灯使用时间 需更换光源灯【处理结果】：需更换光源灯2026-05-07 10:50:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.07 10:50:09 | 湖南省永州市宁远县中和卫生院 / 425600 宁远县 | 370145 | 304614808 | 湖南省永州市宁远县中和卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-07 10:58:40 马上: 【客户请求】 【故障现象】：样本浓度过高无法计算结果【排查过程】：指导客户进行稀释重测【处理结果】：恢复正常2026-05-07 10:50:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.07 10:41:54 | 叶集区孙岗镇卫生院 / 237431 | 90057867 | 304614807 | 叶集区孙岗镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-07 10:46:39 : 【客户请求】 【故障现象】：加载试剂条码后任然报余量不足【排查过程】：仪器重不关机，重启后重新加载条码后正常【处理结果】：问题解决2026-05-07 10:41:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.07 10:35:51 | 内蒙古纳日松镇中心卫生院 / 555555 | 90240708 | 304614806 | 内蒙古纳日松镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-05-07 10:48:56 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：结果前有？【排查过程】：指导设置，指导维护整机【处理结果】：问题解决2026-05-07 10:35:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.05.07 10:27:26 | 富顺县邓井关街道社区卫生服务中心 | 90394985 | 304614703 | 富顺县邓井关街道社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-07 10:34:09 : 【客户请求】 【故障现象】：glu无法打印【排查过程】：应用 打印设置 勾选glu打印【处理结果】：可正常打印2026-05-07 10:27:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.07 10:25:54 | 赤水恒信天鹅堡医院 / 564700 | 60111086 | 304614765 | 赤水恒信天鹅堡医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-05-07 10:50:07 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：开机报警液体压力超载【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机【处理结果】：重新开机正常2026-05-07 10:25:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.05.07 10:18:25 | 广安市邻水县精神病医院 / 652377 | 90188829 | 304614803 | 广安市邻水县精神病医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-07 10:32:01 吴昌翼: 【客户请求】 故障现象】：开机显示CRP模块2异常，故障无法消除【排查过程】：进入设置-主机设置-增益设置查看CRP模块电压，电压5.0V，指导调整设定值使CRP模块电压调整至4.5V左右，点击保存【处理结果】：故障消除，开机初始化成功2026-05-07 10:18:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.07 10:16:25 | 德阳市中江县单采血浆站 / 618100 | 90307015 | 304614800 | 德阳市中江县单采血浆站 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-07 10:24:20 : 【客户请求】 【故障现象】：校准【排查过程】：指导校准【处理结果】：指导校准后正常2026-05-07 10:16:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.07 10:14:13 | 平凉市庄浪县良邑卫生院 / 744600 平凉市 | 334480 | 304614783 | 平凉市庄浪县良邑卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-07 10:27:06 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：探头清洗液维护时吸入血液【排查过程】：服务-维护-整机清洗，整机浸泡，一直清洗至WBC至0.2以下【处理结果】：客户解决问题2026-05-07 10:14:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.07 09:57:07 | 云南省文山州西畴县坪寨乡卫生院 / 555555 | 90027158 | 304614774 | 云南省文山州西畴县坪寨乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-07 09:57:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.07 09:49:52 | 筠连县腾达镇卫生院 / 645264 | 90017867 | 304614702 | 筠连县腾达镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-05-07 10:54:47 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB结果偏高【排查过程】：HGB高，MCHC400+，排查LH溶血素管路弯折，理顺管路后正常【处理结果】：一切正常2026-05-07 09:51:18 : 【客户请求】 姓名: 邰幸; 手机号: 153****1124; 问题描述:2026-05-07 09:49:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.07 09:46:55 | 德阳市中江县单采血浆站 / 618100 | 90307015 | 304614773 | 德阳市中江县单采血浆站 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-07 09:54:20 : 【客户请求】 【故障现象】：不会校准【排查过程】：指导自动校准【处理结果】：指导校准并检证2026-05-07 09:46:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.07 09:41:26 | 云南地矿医疗管理有限责任公司 | 90201557 | 304614772 | 云南地矿医疗管理有限责任公司 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-07 09:41:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.07 09:32:42 | 万源市旧院中心卫生院 / 635000 达州市 | 364033 | 304614764 | 万源市旧院中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-07 09:47:33 : 【客户请求】 【故障现象】：开机报警液体压力异常【排查过程】：检查稀释液余量，稀释液管路是否有气泡，拧紧稀释液管路接头，进入菜单-设置-增益设置查看HGB本底电压是否在4.2V左右，设置HGB本底电压至4.2V左右后保存，点击消除故障【处理结果】：故障消除，测试样本正常2026-05-07 09:32:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.07 09:32:30 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304614763 | 国药控股医疗器械（北京）有限公司 WATO EX-55 微信视频服务 | 2026-05-07 09:32:29 : 【客户请求】 微信视频呼入AT4-56004921 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | WATO EX-55 | 一般 | 待处理
2026.05.07 09:10:45 | 三门峡市中心医院 / 472000 三门峡市 | 309123 | 304614690 | 三门峡市中心医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-07 09:15:34 : 【客户请求】 【故障现象】：样本盘上样本后高度不一致【排查过程】：样本盘底座脱落，指导客户用AB胶固定【处理结果】：问题解决2026-05-07 09:10:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.07 08:42:22 | 同济大学附属同济医院 / 200000 上海市 | 311685 | 304614701 | 同济大学附属同济医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-05-07 08:51:03 : 【客户请求】 故障现象】：WC1浮子状态异常【排查过程】：WC1池液体灌注及排放正常、浮子上下动作正常、故障无法消除、老师关机后重启无法初始化完成。【故障定位】：WC1池组件【一线建议】：建议优先检查排液管路通畅性和浮球活动状态，若问题持续需排查SV63阀通断功能及120KPa正压系统。• 观察废液泵P3工作时是否出现崩管现象• 检查PV05/PV06压断阀、LF1过滤器及管路状态• 特别注意WCT组件内120KPa正压可能阻滞废液排出（可尝试掐断T112管路验证）• 若需更换WC1组件： ◦ 带引流管组件(物料号115-044939-00)需确认软件版本≥V01.17.01.5609 ◦ 更换时需调整通道入口连接顺序（RBC通道SV42与光学样本准备通道SV36管路对调）【下派理由】：硬件故障2026-05-07 08:42:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 上海分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.07 08:32:01 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304614693 | 合肥阳光医疗科技股份有限公司 BENEHEART D1 微信视频服务 | 2026-05-07 08:32:00 : 【客户请求】 微信视频呼入FQ-95032120 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D1 | 一般 | 待处理
2026.05.06 17:06:05 | 皖南医学院 / 241000 其他 | 381128 | 304614629 | 皖南医学院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-06 17:10:21 : 【客户请求】 【故障现象】：加载试剂条码后任然报余量不足【排查过程】：仪器重不关机，重启后重新加载条码后正常【处理结果】：问题解决2026-05-06 17:06:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.06 16:46:24 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304614684 | 南京贝登医疗股份有限公司 BENEHEART S1 微信视频服务 | 2026-05-06 16:46:23 : 【客户请求】 微信视频呼入AD7-2C007038 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S1 | 一般 | 待处理
2026.05.06 16:41:44 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 / 330600 宜春市 | 381382 | 304614627 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-06 16:53:17 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂针撞针164号位【排查过程】：糖化R0试剂位装载错误导致 指导重新转载【处理结果】：恢复正常2026-05-06 16:41:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.06 16:20:32 | 漯河干河陈诊所 / 462000 漯河市 | 90029369 | 304614683 | 漯河干河陈诊所 BC-5120 微信视频服务 | 2026-05-06 16:20:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.05.06 16:17:15 | 东方市东河中心卫生院 / 572600 东方市 | 60103948 | 304614636 | 东方市东河中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-06 16:19:33 : 【客户请求】 【故障现象】：查询靶值【排查过程】：指导客户关注迈瑞客户服务中心【处理结果】：已查询2026-05-06 16:17:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.06 16:09:24 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 / 330600 宜春市 | 381382 | 304614635 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-06 16:13:09 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针微堵【排查过程】：指导客户维护样本针内壁【处理结果】：已执行维护2026-05-06 16:09:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.06 15:49:11 | 上营镇卫生院 / 555555 | 90042472 | 304614634 | 上营镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-06 15:53:02 : 【客户请求】 【故障现象】：AST不出结果【排查过程】：查看报警信息正常、试剂余量校准状态正常，科室样本量较少更换试剂重新测试【处理结果】：更换试剂后重测2026-05-06 15:49:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.06 15:30:49 | 皖南医学院 / 241000 其他 | 381128 | 304614648 | 皖南医学院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-05-06 15:52:34 : 【客户请求】 【故障现象】：真空异常【排查过程】：从P3泵入口用注射器推探头液同时阀检测SV26，反复检测SV26阀，对阀管进行清洗【处理结果】：故障消除2026-05-06 15:30:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.06 15:18:58 | 武汉市卫生健康委员会 | 90158608 | 304614620 | 武汉市卫生健康委员会 BENEHEART C2A 微信视频服务 | 2026-05-06 15:18:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 监护 | BENEHEART C2A | 一般 | 待处理
2026.05.06 14:40:10 | 墨江县人民医院 / 654800 墨江县 | 303828 | 304614647 | 墨江县人民医院 UMEC10 微信视频服务 | 2026-05-06 14:40:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 监护 | UMEC10 | 一般 | 待处理
2026.05.06 14:39:28 | 临潭县长川卫生院 / 555555 | 90098625 | 304614646 | 临潭县长川卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-06 15:32:25 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释清洁剂不足【排查过程】：稀释清洁剂传感器 损坏【故障定位】：更换传感器【一线建议】：更换传感器【下派理由】：硬件故障2026-05-06 14:39:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.06 14:38:40 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 / 330600 宜春市 | 381382 | 304614617 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-06 14:42:20 : 【客户请求】 【故障现象】：样本装载无法开始测试【排查过程】：装载完样本未点击开始测试【处理结果】：点击开始后继续测试2026-05-06 14:38:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.06 14:37:14 | 淄博市博山区医院 / 255000 淄博市 | 304262 | 304614645 | 淄博市博山区医院 UMEC10 微信视频服务 | 2026-05-06 14:37:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 监护 | UMEC10 | 一般 | 待处理
2026.05.06 14:21:28 | 永德县小勐统镇卫生院 / 677600 | 90079445 | 304614615 | 永德县小勐统镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-05-06 14:26:50 : 【客户请求】 【故障现象】：无稀释液【排查过程】：检查浮子是否能自由上下活动，传感器线接口否正常【处理结果】：活动浮子，重插传感器线后故障消除2026-05-06 14:21:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.05.06 13:59:26 | 临潭县长川卫生院 / 555555 | 90098625 | 304614623 | 临潭县长川卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-06 14:01:22 : 【客户请求】 【故障现象】：无法登陆软件【排查过程】：告知客户端登陆密码【处理结果】：已正常登陆2026-05-06 13:59:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.06 13:42:56 | （禁用）肥乡长安医院 / 057550 邯郸市 | 60091267 | 304614643 | （禁用）肥乡长安医院 BS-350 微信视频服务 | 2026-05-06 13:48:53 : 【客户请求】 【故障现象】：强化清洗不吸清洗液【排查过程】：医院后勤在维修不确定表述是否正确【故障定位】：液面检测、垂直极限位【一线建议】：液面检测、垂直极限位【下派理由】：需现场处理2026-05-06 13:42:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-350 | 一般 | 待处理
2026.05.06 13:38:47 | 泰安市泰市区泰前卫生院 / 271200 泰安市 | 321471 | 304614642 | 泰安市泰市区泰前卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-06 14:03:32 : 【客户请求】 【故障现象】：第三方工程师现场维修无法开始测试【排查过程】：表述不清楚故障现象，沟通派单处理三方工程师表示不需要【处理结果】：先暂时关闭2026-05-06 13:38:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.06 13:32:53 | 和祐国际医院 / 528000 佛山市 | 60560755 | 304614641 | 和祐国际医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-05-06 14:16:05 : 【客户请求】 【故障现象】：质控品查询不到靶值【排查过程】：质控品查询不到靶值【故障定位】：客户端未接电话【一线建议】：客户端未接电话【下派理由】：查询发送客户2026-05-06 13:33:51 : 【客户请求】 姓名: 赖; 手机号: 138****5660; 问题描述: 公众号查询不到2025120111批号的质控品靶值，肿瘤质控品以及性激素质控品均查询不到2026-05-06 13:32:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.06 13:03:52 | 湖南省岳阳市平江县岑川镇卫生院 / 414500 岳阳市 | 380053 | 304614631 | 湖南省岳阳市平江县岑川镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-06 13:07:20 : 【客户请求】 【故障现象】：无法开始测试【排查过程】：仪器水箱空停止 系统恢复后无法开始测试 开始选择样本盘错误导致【处理结果】：已恢复2026-05-06 13:03:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.06 11:58:19 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304614613 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-05-06 12:01:35 : 【客户请求】 【故障现象】：需要校准【排查过程】：客户端信号不稳定无法视频指导【故障定位】：需要校准【一线建议】：需要校准【下派理由】：客户需求2026-05-06 11:58:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.05.06 11:56:37 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304614621 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-05-06 11:56:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.05.06 11:51:48 | 孝感市孝南区毛陈中心卫生院 / 430000 孝感市 | 60055384 | 304614570 | 孝感市孝南区毛陈中心卫生院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-05-06 11:51:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2026.05.06 11:39:47 | 四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院) / 610015 成都市 | 384291 | 304614569 | 四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院) EPM 10 微信视频服务 | 2026-05-06 11:39:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 监护 | EPM 10 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.05.06 11:39:36 | 深圳美佳康综合门诊部 | 90362617 | 304614599 | 深圳美佳康综合门诊部 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-06 11:45:24 : 【客户请求】 【故障现象】：ALT质控失控【排查过程】：检查试剂正常、质控正常，指导客户维护搅拌杆和样本针，再重新质控【处理结果】：客户先自行处理暂不派单2026-05-06 11:39:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.06 11:24:20 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304614568 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-05-06 11:25:59 : 【客户请求】 【故障现象】：校准过期【排查过程】：设置校准延期【处理结果】：问题解决2026-05-06 11:24:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.05.06 11:17:54 | 南召县云阳镇卫生院 / 474600 南阳市 | 322278 | 304614597 | 南召县云阳镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-05-06 11:19:40 : 【客户请求】 光源灯未打开，建议携带光源灯进行处理2026-05-06 11:17:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.05.06 11:16:26 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304614567 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-05-06 11:22:15 : 【客户请求】 【故障现象】：校准质控咨询【排查过程】：质询糖化、脂类、心肌酶校准质控设置【处理结果】：客户已知晓2026-05-06 11:16:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.05.06 11:12:54 | 石河子经济技术开发区医院 / 832000 石河子市 | 60063163 | 304614596 | 石河子经济技术开发区医院 SPL 2000 微信视频服务 | 2026-05-06 11:16:05 : 【客户请求】 【故障现象】：lis连接失败【排查过程】：lis接口重启无效，检查lis设置正确，医院联系lis工程师处理【处理结果】：联系lis处理2026-05-06 11:12:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | SPL 2000 | 一般 | 待处理
2026.05.06 11:06:13 | 果洛藏族自治州白玉乡卫生院 / 555555 | 90078434 | 304614595 | 果洛藏族自治州白玉乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-06 11:06:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100045079 | 王磊磊 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.06 10:48:19 | 湘潭县中医医院 / 430000 湘潭市 | 321004 | 304614593 | 湘潭县中医医院 SV300 微信视频服务 | 2026-05-06 10:48:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.05.06 10:42:19 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304614590 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-05-06 10:45:20 : 【客户请求】 【故障现象】：校准过期无法开始测试【排查过程】：指导设置校准状态【处理结果】：恢复正常2026-05-06 10:42:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.05.06 10:38:18 | 兴山县人民医院 / 443700 宜昌市 | 312006 | 304614589 | 兴山县人民医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-05-06 10:44:55 : 【客户请求】 【故障现象】：WC1浮子状态异常【排查过程】：WC1池液体灌注及排放正常、浮子上下动作正常、故障无法消除、老师关机后重启无法初始化完成。【故障定位】：WC1池组件【一线建议】：建议优先检查排液管路通畅性和浮球活动状态，若问题持续需排查SV63阀通断功能及120KPa正压系统。• 观察废液泵P3工作时是否出现崩管现象• 检查PV05/PV06压断阀、LF1过滤器及管路状态• 特别注意WCT组件内120KPa正压可能阻滞废液排出（可尝试掐断T112管路验证）• 若需更换WC1组件： ◦ 带引流管组件(物料号115-044939-00)需确认软件版本≥V01.17.01.5609 ◦ 更换时需调整通道入口连接顺序（RBC通道SV42与光学样本准备通道SV36管路对调）【下派理由】：硬件故障2026-05-06 10:38:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.05.06 10:35:37 | 北碚保宁康门诊部 / 400700 | 90076085 | 304614611 | 北碚保宁康门诊部 BS-240 微信视频服务 | 2026-05-06 10:55:19 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针排液时未检测到液面【排查过程】：指导客户清洗样本针内壁【处理结果】：故障解决2026-05-06 10:35:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.05.06 10:29:05 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304614602 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-06 10:33:19 : 【客户请求】 【故障现象】：设置组合项目、批量申请【排查过程】：指导客户设置【处理结果】：设置完成2026-05-06 10:29:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.06 10:16:18 | 白山市江源区江源街道社区卫生服务中心 / 130000 | 90233540 | 304614540 | 白山市江源区江源街道社区卫生服务中心 BS-360S 微信视频服务 | 2026-05-06 10:26:13 : 【客户请求】 【故障现象】：近期要体检需要维护校准仪器【排查过程】：近期要体检需要维护校准仪器【故障定位】：近期要体检需要维护校准仪器【一线建议】：近期要体检需要维护校准仪器【下派理由】：客户需求2026-05-06 10:16:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.05.06 10:11:36 | 济南市章丘区中医医院 / 250200 济南市 | 304179 | 304614588 | 济南市章丘区中医医院 BENEFUSION SP1 微信视频服务 | 2026-05-06 10:11:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP1 | 一般 | 待处理
2026.05.06 10:07:58 | 井研县研城街道社区卫生服务中心 / 613100 | 90220563 | 304614591 | 井研县研城街道社区卫生服务中心 BS-370E 微信视频服务 | 2026-05-06 10:10:07 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询参数导入【排查过程】：拷贝参数到U盘打开参数表导入参数【处理结果】：参数已导入2026-05-06 10:07:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.05.06 09:52:11 | 陆丰市疾病预防控制中心 / 516500 汕尾市 | 60033694 | 304614587 | 陆丰市疾病预防控制中心 MX7 微信视频服务 | 2026-05-06 10:05:01 : 【客户请求】 【故障现象】： 视频临床服务，闪挂【排查过程】： 联系电话无法接通【故障定位】： 无法接通。【一线建议】： 请及时联系。【下派理由】：无法接通，请联系2026-05-06 09:52:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 超声 | MX7 | 一般 | 待处理
2026.05.06 09:42:35 | （禁用）成都金牛锦西人家综合门诊部 / 610000 | 90233608 | 304614560 | （禁用）成都金牛锦西人家综合门诊部 BC-5000 微信视频服务 | 2026-05-06 09:59:13 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】： 1.进入菜单-设置-增益设置，查看HGB本底电压5.0V，点击一键消除提示请先解决故障； 2.指导手动更改HGB本底电压设定值，使HGB本底电压接近4.2V； 3.点样本界面，提示保存，点击保存，然后点开故障界面，点击消除故障【处理结果】：消除后测试样本正常2026-05-06 09:42:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.05.06 09:36:46 | 渠县清溪场镇中心卫生院 / 635225 达州市 | 90069333 | 304614559 | 渠县清溪场镇中心卫生院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-05-06 10:01:25 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：偶发WBC结果为*【排查过程】：查看特殊信息，定位问题通道 ，排查试剂，管路，气泡【处理结果】：打气泡管路堵，排堵后一切正常2026-05-06 09:36:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.05.06 09:36:03 | 天津市红桥区西沽街社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 319974 | 304614578 | 天津市红桥区西沽街社区卫生服务中心 BS-2200 微信视频服务 | 2026-05-06 09:41:00 : 【客户请求】 【故障现象】：无法联机【排查过程】：电脑串口转接 不知道该怎么插【处理结果】：恢复正常2026-05-06 09:36:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-2200 | 一般 | 待处理
2026.05.06 09:07:45 | 布吉人民医院国展社康 / 518100 深圳市 | 332426 | 304614565 | 布吉人民医院国展社康 BC-5130 微信视频服务 | 2026-05-06 09:15:22 : 【客户请求】 【故障现象】：本底异常【排查过程】：HGB支架松动，固定后重启后正常【处理结果】：重启后正常2026-05-06 09:07:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.05.06 09:06:50 | 广州医科大学附属市八医院（嘉禾院区） / 555555 | 90074463 | 304614537 | 广州医科大学附属市八医院（嘉禾院区） BENEFUSION ESP 微信视频服务 | 2026-05-06 09:06:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION ESP | 一般 | 待处理
2026.05.06 09:04:29 | 天津市红桥区西沽街社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 319974 | 304614555 | 天津市红桥区西沽街社区卫生服务中心 BS-2200 微信视频服务 | 2026-05-06 09:12:19 : 【客户请求】 【故障现象】：无法联机【排查过程】：电源正常，发现联机线材被取下，重新插入后恢复【处理结果】：故障已解决2026-05-06 09:04:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-2200 | 一般 | 待处理
2026.05.06 08:53:05 | 临潭县第二人民医院 / 747502 甘南州 | 311398 | 304614576 | 临潭县第二人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-05-06 09:10:43 : 【客户请求】 【故障现象】：需要查询靶值【排查过程】：查询靶值发送客户【处理结果】：已解决2026-05-06 08:53:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.05.06 08:48:01 | 瑞昌横立山乡卫生院 / 332200 | 60124157 | 304614564 | 瑞昌横立山乡卫生院 BS-230 微信视频服务 | 2026-05-06 08:55:18 : 【客户请求】 【故障现象】：需要更换光源灯【排查过程】：按指令更换光源灯【处理结果】：已更换完成2026-05-06 08:47:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-230 | 一般 | 待处理
2026.05.06 08:40:15 | 彰武县五峰镇卫生院 | 90225831 | 304614536 | 彰武县五峰镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-05-06 08:44:36 : 【客户请求】 【故障现象】：查询靶值【排查过程】：指导客户关注迈瑞客户服务中心查询【处理结果】：已解决2026-05-06 08:40:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.05.06 08:35:22 | 白银市第一人民医院 / 730900 白银市 | 311251 | 304614554 | 白银市第一人民医院 EPM 10M 微信视频服务 | 2026-05-06 08:35:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 监护 | EPM 10M | 一般 | 待处理
2026.05.01 14:57:15 | 闽清县医院 / 350700 福州市 | 313553 | 304614417 | 闽清县医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-05-01 14:57:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.30 17:08:42 | 比如县人民医院 / 852300 拉萨市 | 323224 | 304614389 | 比如县人民医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-30 17:29:32 : 【客户请求】 【故障现象】：软件不匹配【排查过程】：BC-5180，提示仪器是BC-5300，重启电脑和仪器无效，使用工程师账户登录重新选择仪器型号匹配【处理结果】：恢复2026-04-30 17:08:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.30 16:36:38 | 宁德市工业和信息化局 | 90225035 | 304614451 | 福鼎市医院SV300 微信视频服务 | 2026-04-30 17:07:55 梁伟: 【客户请求】 呼吸机压力测试无法通过设备在福建省 福鼎市人民医院，ICU2026-04-30 16:36:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.30 16:23:53 | 哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院 / 150000 哈尔滨市 | 90007476 | 304614414 | 哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-30 16:25:36 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询关机后保持制冷【排查过程】：告知操作方式【处理结果】：客户知晓2026-04-30 16:23:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.30 16:22:10 | 天津市中医药研究院附属医院 / 300000 天津市 | 321197 | 304614435 | 天津市中医药研究院附属医院 SV350 微信视频服务 | 2026-04-30 17:05:01 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-04-30 16:22:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2026.04.30 16:10:54 | 杭州邦尔医院有限公司 / 310000 杭州市 | 315724 | 304614413 | 杭州邦尔医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-30 16:33:30 : 【客户请求】 【故障现象】：比对血糖【排查过程】：沟通比对事项，客户联系线下工程师处理【处理结果】：客户表示自行联系线下工程师处理2026-04-30 16:10:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.30 16:07:55 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304614387 | 广州玘璟贸易有限公司 NB350H 微信视频服务 | 2026-04-30 16:10:53 梁伟: 【客户请求】 客户误操作2026-04-30 16:07:55 : 【客户请求】 微信视频呼入FU2-64000074 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | NB350H | 一般 | 待处理
2026.04.30 15:37:47 | 会泽县纸厂乡卫生院 / 650000 曲靖市 | 60071773 | 304614412 | 会泽县纸厂乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-30 15:37:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.30 15:36:09 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304614424 | 武汉瑞智安心商贸有限公司 CMEC 60 微信视频服务 | 2026-04-30 16:11:11 梁伟: 【客户请求】 误操作2026-04-30 15:36:08 : 【客户请求】 微信视频呼入FX9-64004314 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | CMEC 60 | 一般 | 待处理
2026.04.30 15:28:08 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304614423 | 浙江贝登鸿瑞供应链管理有限公司 MX CB 微信视频服务 | 2026-04-30 17:06:16 59990007: 【客户请求】 致电老师13893533026表示不需要了，后续有需要再联系2026-04-30 15:28:07 : 【客户请求】 微信视频呼入SS9-63000076 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 超声 | MX CB | 一般 | 待处理
2026.04.30 15:13:49 | 锦州医科大学 / 121103 锦州市 | 60106697 | 304614370 | 锦州医科大学 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-30 15:15:15 : 【客户请求】 【故障现象】：反应吸光度超限【排查过程】：沟通稀释重测【处理结果】：客户知晓2026-04-30 15:13:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.30 15:05:21 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304614421 | BENEHEART C1 微信视频服务 | 2026-04-30 15:07:44 : 【客户请求】 视频指导客户操作用户检测解决2026-04-30 15:05:20 : 【客户请求】 微信视频呼入AE6-26016556 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2026.04.30 14:55:28 | 青川县乐安镇中心卫生院 / 555555 | 90013281 | 304614368 | 青川县乐安镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-30 14:58:00 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询仪器打包管路如何取【排查过程】：指导取管路逆时针拧动接头即可【处理结果】：老师已知晓问题2026-04-30 14:55:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.30 14:32:29 | 锦州医科大学 / 121103 锦州市 | 60106697 | 304614410 | 锦州医科大学 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-30 15:08:41 : 【客户请求】 【故障现象】：采样针液面检测失效【排查过程】：指导重启仪器【处理结果】：重启后恢复正常2026-04-30 14:34:35 : 【客户请求】 【故障现象】：采样针液面检测失效【排查过程】：沟通擦干净针表面【处理结果】：客户执行处理2026-04-30 14:32:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.30 14:13:49 | 弋阳县平安医院 / 334400 上饶市 | 60043382 | 304614385 | 弋阳县平安医院 Z6 微信视频服务 | 2026-04-30 14:20:15 : 【客户请求】 【故障现象】： 客户描述探头回声区较暗。【排查过程】： 只有一把探头，根据视频情况查看，考虑探头衰减问题。【故障定位】： 探头问题，电池有报错，带电池。【一线建议】：更换探头和电池。【下派理由】： 涉及现场维修情况客户无法自行处理。2026-04-30 14:13:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 超声 | Z6 | 一般 | 待处理
2026.04.30 13:58:46 | 上海航道医院 / 200082 上海市 | 311702 | 304614367 | 上海航道医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-30 14:41:22 : 【客户请求】 测试2026-04-30 13:58:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 上海分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.04.30 13:24:40 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 / 641300 资阳市 | 362145 | 304614384 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-30 13:36:59 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询RF校准【排查过程】：指导修改校准品选用规则，申请校准【处理结果】：已正确校准2026-04-30 13:24:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.30 13:22:57 | 天津市天津医院 / 300000 天津市 | 106802 | 304614383 | 天津市天津医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-30 13:23:43 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-30 13:22:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 天津分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理
2026.04.30 13:02:50 | 晋州市人民医院 / 061000 石家庄市 | 307593 | 304614382 | 晋州市人民医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-30 13:24:44 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-30 13:02:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.04.30 11:28:58 | 重庆市沙坪坝区人民医院 / 400000 重庆市 | 305587 | 304614398 | 重庆市沙坪坝区人民医院 BENEFUSION SP1 微信视频服务 | 2026-04-30 11:31:22 : 【客户请求】 重庆市垫江县妇幼保健院，儿科，设备无法开机，有滴滴滴的报警音，请下派维修单2026-04-30 11:28:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 重庆分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP1 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.30 11:20:58 | 巴东县中西医结合医院（巴东县沿渡河镇中心卫生院） / 444300 恩施州 | 321759 | 304614404 | 巴东县中西医结合医院（巴东县沿渡河镇中心卫生院） CL-1200I 微信视频服务 | 2026-04-30 11:24:05 : 【客户请求】 【故障现象】：校准卡与试剂不匹配【排查过程】：沟通联系当地供应商提供对应试剂的条码【处理结果】：客户联系当地供应商处理2026-04-30 11:20:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.04.30 10:49:07 | 苏州瑞颐老年病医院有限公司 / 215000 苏州市 | 60118934 | 304614381 | 苏州瑞颐老年病医院有限公司 SV350 微信视频服务 | 2026-04-30 10:50:40 : 【客户请求】 自检提示压力传感器失败 设备在后勤2026-04-30 10:49:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 苏州分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2026.04.30 10:22:46 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304614249 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-30 10:27:23 : 【客户请求】 【故障现象】：提示校准系数差别限超限【排查过程】：上次校准项目浓度值输入错误，修改后重新校准提示校准系数差别限超限，告知提示原因，可以不用处理，重新测试质控即可【处理结果】：老师已知晓提示原因2026-04-30 10:22:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.30 10:13:07 | 浦城县水北镇卫生院 / 354000 南平市 | 324789 | 304614290 | 浦城县水北镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-30 10:21:29 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询UA质控失控如何处理【排查过程】：指导排查思路，针、搅拌杆维护，更换新的质控品、重复性测试、更换试剂、重新校准、仪器排查等【处理结果】：老师已清楚质控排查流程2026-04-30 10:13:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.30 10:09:10 | 宣汉县峰城镇中心卫生院 / 635000 达州市 | 361004 | 304614289 | 宣汉县峰城镇中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-30 10:16:30 : 【客户请求】 【故障现象】：结果异常【排查过程】：注射器漏水，转线下工程师处理【处理结果】：老师联系线下工程师维修处理2026-04-30 10:09:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.30 09:46:55 | 甘肃省会宁县杨崖集镇卫生院 / 730700 | 90164200 | 304614248 | 甘肃省会宁县杨崖集镇卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-30 10:34:41 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：咨询封闭预稀释和封闭全血测试【排查过程】：沟通预稀释操作注意事项，预稀释结果和全血偏差大，预稀释结果偏高，指导如何排查问题，做对比实验，科室条件有限无法做对比实验，建议先用全血模式测试样本【处理结果】：客户已知晓2026-04-30 09:52:19 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询封闭预稀释和封闭全血测试【排查过程】：沟通预稀释操作注意事项【处理结果】：客户知晓2026-04-30 09:46:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.30 09:25:27 | 牡丹江神经精神病医院 / 157000 牡丹江市 | 321100 | 304614305 | 牡丹江神经精神病医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-30 09:35:13 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询靶值【排查过程】：告知靶值查询方式【处理结果】：处理客户问题2026-04-30 09:25:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.30 09:25:23 | 汉阴县铁佛寺镇中心卫生院 | 90225764 | 304614298 | 汉阴县铁佛寺镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-30 09:30:29 : 【客户请求】 【故障现象】：RBC堵孔【排查过程】：清洗浸泡后正常【处理结果】： 恢复正常2026-04-30 09:25:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.30 09:13:55 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304614297 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-30 09:28:09 : 【客户请求】 【故障现象】：校准咨询【排查过程】：输错靶值，重新校准【处理结果】：客户重新校准2026-04-30 09:13:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.30 09:12:52 | 西和县卫生健康局 / 742100 | 90169741 | 304614304 | 西和县卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-30 09:16:32 : 【客户请求】 【故障现象】：反应盘温度不温度，无法开始测试【排查过程】：反应盘温度未上升至37度，告知等待至37度后进行测试【处理结果】：恢复至37度后开始正常测试2026-04-30 09:12:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.30 09:03:37 | 广安市邻水县精神病医院 / 652377 | 90188829 | 304614246 | 广安市邻水县精神病医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-30 09:09:22 : 【客户请求】 【故障现象】：修改校准品位置【排查过程】：指导修改校准品位置【处理结果】：客户知晓2026-04-30 09:03:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.30 08:58:13 | 云南省楚雄州紫溪镇卫生院 / 675000 楚雄市 | 362629 | 304614303 | 云南省楚雄州紫溪镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-30 09:58:58 胡宗亚: 【客户请求】 云南科恒工程师未上线，随后电话联系客户处理。2026-04-30 08:58:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.30 08:52:06 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 / 158300 鸡西市 | 361899 | 304614245 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-04-30 09:10:07 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：清洗剂容器空【排查过程】：指导摇晃瓶盖组件和重新插拔线【处理结果】：恢复正常2026-04-30 08:52:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.04.30 08:50:00 | 宜兴市官林镇蒋荷娟中医诊所 / 214000 | 90334741 | 304614288 | 宜兴市官林镇蒋荷娟中医诊所 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-30 09:03:05 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：偶发WBC不分类，堵孔【排查过程】：HGB+++。考虑LH溶血素不加入，检查管路无弯折，BASO粒子数异常【故障定位】：LH溶血素加入问题【一线建议】：申请注射器，两通电磁阀备用【下派理由】：客户需求，尽快联系2026-04-30 08:49:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 苏州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.29 17:53:43 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304614291 | 贵州恒鑫盛源医疗科技有限公司 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-04-29 17:53:42 : 【客户请求】 微信视频呼入JP7-61001101 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.04.29 17:41:47 | 四川省妇幼保健院 / 610000 成都市 | 318195 | 304614284 | 四川省妇幼保健院 IPM 12 微信视频服务 | 2026-04-29 17:46:42 : 【客户请求】 监护仪报警异常复位，视频指导客户更换电池位置解决2026-04-29 17:41:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 监护 | IPM 12 | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.04.29 16:44:31 | 新建区厚田乡卫生院 | 90166295 | 304614279 | 新建区厚田乡卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-29 16:48:10 : 【客户请求】 【故障现象】：低浓度集液器满【排查过程】：处理排水管路【处理结果】：客户处理后正常2026-04-29 16:44:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.29 16:37:43 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304614270 | BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-04-29 17:08:57 59990007: 【客户请求】 联系老师无法接通，转吕文秀2026-04-29 16:42:12 梁伟: 【客户请求】 北京 丰台AED，报错231，2026-04-29 16:37:41 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-24047988 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.04.29 16:33:49 | 浦城县水北镇卫生院 / 354000 南平市 | 324789 | 304614269 | 浦城县水北镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-29 16:41:49 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询交叉污染处理【排查过程】：指导设置交叉污染，修改测试顺序，每周手动维护搅拌杆试剂针样本针，查看搅拌杆脏，老师从来没维护过。【处理结果】：老师已知晓问题所在2026-04-29 16:33:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.29 16:27:10 | 武威市妇幼保健站 / 733000 武威市 | 334529 | 304614276 | 武威市妇幼保健站 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 17:05:40 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：HGB不出结果【排查过程】：HGB不出结果，无报警，科室在开会【故障定位】：HGB支架，溶血素加入，混匀【一线建议】：申请两通电磁阀和HGB支架备用【下派理由】：客户需求2026-04-29 16:27:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.29 16:22:58 | 甘肃省肿瘤医院 / 730000 兰州市 | 311211 | 304614275 | 甘肃省肿瘤医院 BENEHEART D20 微信视频服务 | 2026-04-29 16:44:00 梁伟: 【客户请求】 已转分公司对接2026-04-29 16:25:16 : 【客户请求】 姓名: 杨巧丽; 手机号: 136****0408; 问题描述: 除颤仪导联线，怎么接，给我们培训一下2026-04-29 16:22:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 监护 | BENEHEART D20 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.29 15:54:20 | 郑州市卫生健康委员会 / 450000 郑州 | 103049 | 304614258 | 郑州市卫生健康委员会 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-04-29 16:16:18 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-04-29 15:54:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.04.29 15:08:10 | 德江县长堡镇中心卫生院 / 555555 | 90014945 | 304614242 | 德江县长堡镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-29 15:14:02 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询结果传输问题【排查过程】：偶发单个样本结果显示已传输，但LIS软件上无结果显示，仪器状态正常，建议咨询LIS工程师【处理结果】：客户联系LIS工程师处理问题2026-04-29 15:08:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.29 14:44:09 | 新疆哈密市白石头乡卫生院 / 839125 哈密地区 | 301525 | 304614274 | 新疆哈密市白石头乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-29 15:25:32 : 【客户请求】 【故障现象】：客户无法接通【排查过程】：客户无法接通【故障定位】：客户无法接通【一线建议】：客户无法接通【下派理由】：客户无法接通，转线下工程师跟进处理2026-04-29 14:44:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.29 14:03:05 | 武汉市卫生健康委员会 | 90158608 | 304614273 | 武汉市卫生健康委员会 BENEHEART C2A 微信视频服务 | 2026-04-29 14:03:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 监护 | BENEHEART C2A | 一般 | 待处理
2026.04.29 13:59:14 | 北京鼎成肽源生物技术有限公司 / 100020 北京市 | 90075797 | 304614255 | 北京鼎成肽源生物技术有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-29 14:05:26 : 【客户请求】 【故障现象】：LH溶血剂过期，更换后日期不变化【排查过程】：输入条码，更换试剂，重启仪器【处理结果】：客户自行操作2026-04-29 13:59:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.29 13:58:53 | 洛阳市偃师人民医院 / 471900 洛阳市 | 308879 | 304614266 | 洛阳市偃师人民医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-29 14:09:14 : 【客户请求】 点错了2026-04-29 13:58:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.04.29 13:41:22 | 烟台经济技术开发区福莱山社区卫生服务中心 / 264000 | 60130428 | 304614264 | 烟台经济技术开发区福莱山社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 13:44:59 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询如何查询质控【排查过程】：指导关注迈瑞客户服务中心查询【处理结果】：已解答客户问题2026-04-29 13:41:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.29 13:20:29 | 新疆喀什地区麦盖提县曼塔勒乡卫生院 / 555555 | 90044091 | 304614263 | 新疆喀什地区麦盖提县曼塔勒乡卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-04-29 13:23:57 : 【客户请求】 【故障现象】：光源灯强度不足【排查过程】：昨天新换光源灯【故障定位】：反应盘溢流或光学组件老化【一线建议】：现场排查，申请废液泵备用【下派理由】：客户要求工程师2026-04-29 13:20:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.04.29 13:14:54 | 武汉市卫生健康委员会 | 90158608 | 304614262 | 武汉市卫生健康委员会 BENEHEART C2A 微信视频服务 | 2026-04-29 13:47:12 梁伟: 【客户请求】 客户咨询AED训练机和真机的区别，已电话告知客户2026-04-29 13:15:31 : 【客户请求】 姓名: 田; 手机号: 156****2122; 问题描述:2026-04-29 13:14:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 监护 | BENEHEART C2A | 一般 | 待处理
2026.04.29 13:07:53 | 贵州省女子强制隔离戒毒所 / 550029 | 90211475 | 304614236 | 贵州省女子强制隔离戒毒所 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-29 17:08:53 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控偏差大原因【排查过程】：查看今天质控和上周做的质控结果很多项目偏差大，指导老师进行样本重复性测试，重复性合格，判断为质控异常，建议购复溶新的质控进行测试【处理结果】：老师已明确知晓问题所在2026-04-29 13:13:53 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控偏差大原因【排查过程】：查看今天质控和上周做的质控结果很多项目偏差大，指导老师进行样本重复性测试【处理结果】：等待老师测试结果。2026-04-29 13:07:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.29 13:00:59 | 疏附县兰干镇卫生院 / 555555 | 90012977 | 304614261 | 疏附县兰干镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 13:16:01 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询双向LIS【排查过程】：告知客户仪器不支持双向LIS，LIS需单向传输【处理结果】：联系LIS工程师重新修改LIS设置2026-04-29 13:00:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.29 12:38:47 | 疏附县兰干镇卫生院 / 555555 | 90012977 | 304614235 | 疏附县兰干镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 12:47:59 : 【客户请求】 【故障现象】：样本测试无编号无法测试【排查过程】：勾选了双向LIS及匹配工作单执行，LIS设置问题，告知需要取消LIS双向勾选才能取消匹配工作单，建议联系LIS工程师处理【处理结果】：老师联系LIS服务商2026-04-29 12:38:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.29 11:58:21 | 柴桑区新合镇卫生院 / 332000 九江市 | 60124989 | 304614234 | 柴桑区新合镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 12:00:39 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询测试数据导出【排查过程】：回顾-数据导出-选择对应时间段导出【处理结果】：客户知晓2026-04-29 11:58:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.29 11:35:17 | 旺苍县中医医院 / 628200 广元市 | 326135 | 304614227 | 旺苍县中医医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-29 11:52:18 : 【客户请求】 测试2026-04-29 11:35:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.04.29 11:13:21 | 宜阳县人民医院 / 471600 洛阳市 | 308870 | 304614158 | 宜阳县人民医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-04-29 11:21:12 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询CK-MB校准【排查过程】：BS-800CK-MB校准，未购买单独的校准品，告知需要购买单独的校准品，提供暂时解决方法【处理结果】：客户已知晓问题2026-04-29 11:13:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.29 11:08:55 | 晋州市人民医院 / 061000 石家庄市 | 307593 | 304614219 | 晋州市人民医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-29 11:33:09 : 【客户请求】 客户点错了2026-04-29 11:08:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.04.29 11:04:18 | 上饶县茗洋卫生院 / 334000 | 90007816 | 304614218 | 上饶县茗洋卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 11:06:39 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警HGB检测异常无法消除【排查过程】：登录管理员账号进入，设置-主机设置-增益设置，HGB本底电压4.8V，调到4.5V后保存故障能正常消除【处理结果】：故障已恢复2026-04-29 11:04:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.29 10:42:47 | 泉州市泉港区峰尾卫生院 / 362114 泉州市 | 386092 | 304614217 | 泉州市泉港区峰尾卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-29 10:46:32 : 【客户请求】 【故障现象】：水箱空【排查过程】：查看水箱水位低，检查去离子水机发现未开机，开机后，水箱正常进水，系统恢复正常【处理结果】：故障已消除2026-04-29 10:42:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.29 10:38:22 | 瑞昌横立山乡卫生院 / 332200 | 60124157 | 304614225 | 瑞昌横立山乡卫生院 BS-230 微信视频服务 | 2026-04-29 10:40:59 : 【客户请求】 【故障现象】：T-BIL结果异常【排查过程】：沟通更换新试剂查看【处理结果】：客户处理2026-04-29 10:38:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-230 | 一般 | 待处理
2026.04.29 10:35:39 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304614232 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-04-29 10:38:12 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询W装载【排查过程】：指导选中W-试剂装载-修改余量【处理结果】：客户已知晓操作2026-04-29 10:35:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.04.29 10:14:27 | 瑞昌横立山乡卫生院 / 332200 | 60124157 | 304614142 | 瑞昌横立山乡卫生院 BS-230 微信视频服务 | 2026-04-29 10:22:07 : 【客户请求】 【故障现象】：T-BIL结果负值【排查过程】：针搅拌杆很脏，告知清洗干净重测【处理结果】：客户知晓2026-04-29 10:14:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-230 | 一般 | 待处理
2026.04.29 10:13:04 | 深圳市宝安区人民医院 / 518100 深圳市 | 306605 | 304614216 | 深圳市宝安区人民医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 10:27:13 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询复检规则设置【排查过程】：复检规则未自动触发，指导修改复检规则设置，查看是否勾选启用或者阈值是否正确【处理结果】：客户已设置修改2026-04-29 10:13:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.29 10:11:52 | 山东省青岛市胶州市北关卫生院 / 266300 青岛 | 366449 | 304614223 | 山东省青岛市胶州市北关卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 10:30:47 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：咨询稀释液测试用量【排查过程】：告知测试时使用量固定，并不能修改，理论测试量，仪器取消休眠、消除故障、自动清洗、开关机都会消耗稀释液【处理结果】：客户已知晓问题2026-04-29 10:11:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.29 09:36:09 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304614214 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-29 09:38:47 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询昨天未做完的样本是否可以继续测试【排查过程】：解答不能继续测试，只能重新申请测试【处理结果】：客户问题已解答2026-04-29 09:36:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.29 09:23:33 | 山东省枣庄市薛城区沙沟镇卫生院 / 277100 枣庄市 | 325818 | 304614152 | 山东省枣庄市薛城区沙沟镇卫生院 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-04-29 14:45:21 59990050: 【客户请求】 转AED耗材2026-04-29 09:25:59 : 【客户请求】 客户要采购电极片 请转AED渠道跟进2026-04-29 09:23:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 济南分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.04.29 09:01:37 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 | 90297292 | 304614162 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-29 09:04:39 : 【客户请求】 【故障现象】：ALT,ALP质控失控【排查过程】：告知换试剂，质控重新做一下【处理结果】：客户知晓2026-04-29 09:01:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.29 08:47:47 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304614008 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-29 08:51:26 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂规格是否通用【排查过程】：解答试剂规格不同，可以通用【处理结果】：客户已知晓问题2026-04-29 08:47:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.29 08:42:53 | 靖远县妇幼保健站 / 730600 白银市 | 334506 | 304614007 | 靖远县妇幼保健站 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 08:44:51 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-29 08:42:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.29 08:39:15 | 长沙市雨花区臻和门诊部 / 410000 长沙市 | 60599535 | 304614019 | 长沙市雨花区臻和门诊部 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 08:42:27 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警HGB检测异常无法消除【排查过程】：登录管理员账号进入，设置-主机设置-增益设置，HGB本底电压4.8V，调到4.5V后保存故障能正常消除【处理结果】：故障已恢复2026-04-29 08:39:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.28 17:49:57 | 克拉玛依市克拉玛依区天山路街道社区卫生服务中心 | 90316792 | 304614107 | 克拉玛依市克拉玛依区天山路街道社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-28 18:01:47 : 【客户请求】 【故障现象】：不明确【排查过程】：拨打客户电话3次未接通【处理结果】：无需技术支持2026-04-28 17:49:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.28 17:47:49 | 合肥安百苑综合门诊部 | 90183201 | 304614095 | 合肥安百苑综合门诊部 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-28 17:56:55 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控失控提示【排查过程】：ALB质控提示2-2S，指导修改质控规则1-3S，取消其余规则勾选【处理结果】：客户问题已解决2026-04-28 17:47:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.28 17:30:05 | 怀化圣康医院有限公司 / 418000 怀化市 | 60137334 | 304614094 | 怀化圣康医院有限公司 BENEHEART R12A 微信视频服务 | 2026-04-28 17:35:44 梁伟: 【客户请求】 报告无法打印2026-04-28 17:30:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 监护 | BENEHEART R12A | 一般 | 待处理
2026.04.28 17:26:23 | 纳林陶亥中心卫生院 | 90261860 | 304614078 | 纳林陶亥中心卫生院 BS-870 微信视频服务 | 2026-04-28 17:47:29 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：打印机不停打印文档【排查过程】：删除文档还会有文档出现，指导电脑仪器打印机全部关闭电源重启，恢复正常【处理结果】：问题已解决2026-04-28 17:26:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-870 | 一般 | 待处理
2026.04.28 17:13:56 | 比如县人民医院 / 852300 拉萨市 | 323224 | 304614093 | 比如县人民医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-28 17:53:04 : 【客户请求】 【故障现象】：新装软件提示不匹配【排查过程】：客户更换了新电脑，软件安装未正确选择仪器型号，提示不匹配，指导卸载软件删除根文件，重新安装软件正常，指导设置用户密码，测试样本正常【处理结果】：问题已决绝2026-04-28 17:13:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.28 16:17:58 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304614015 | 北京九辰智能医疗设备有限公司 BENEHEART R70 微信视频服务 | 2026-04-28 17:10:19 梁伟: 【客户请求】 封闭工单，客户误操作2026-04-28 16:17:57 : 【客户请求】 微信视频呼入TP2-53000060 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART R70 | 一般 | 待处理
2026.04.28 15:07:05 | 万源市草坝中心卫生院 / 635000 达州市 | 370148 | 304614075 | 万源市草坝中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-28 15:12:02 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准【排查过程】：告知操作流程【处理结果】：客户知晓2026-04-28 15:07:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.28 14:43:45 | 会同县灵康精神病医院有限公司 / 418300 会同县 | 60600477 | 304614027 | 会同县灵康精神病医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-04-28 14:52:03 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询样本删除及仪器停止操作【排查过程】：指导删除多余申请样本，终止测试，解决故障并系统恢复【处理结果】：问题已处理2026-04-28 14:43:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.04.28 14:24:52 | 个旧市贾沙乡卫生院 / 555555 | 90012848 | 304614026 | 个旧市贾沙乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-28 14:24:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.28 13:46:38 | 西京大学校医院 | 90254899 | 304613986 | 西京大学校医院 BS-820 微信视频服务 | 2026-04-28 13:51:09 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-28 13:46:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-820 | 一般 | 待处理
2026.04.28 12:49:19 | 福建省仙游县总医院 / 351100 莆田市 | 313601 | 304613995 | 福建省仙游县总医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-28 13:49:11 : 【客户请求】 【故障现象】：废液满【排查过程】：指导清洗传感器后恢复正常【处理结果】：恢复正常2026-04-28 12:49:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.28 12:05:53 | 保定市德润医院 / 071000 保定市 | 328196 | 304613948 | 保定市德润医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-28 12:12:19 : 【客户请求】 【故障现象】：结果异常【排查过程】：所有结果异常【故障定位】：怀疑溶血素加入不够【一线建议】：申请阀门，定量泵备用【下派理由】：硬件故障2026-04-28 12:05:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.28 12:02:15 | 昭觉县唐且乡中心卫生院 / 616100 | 90158622 | 304613993 | 昭觉县唐且乡中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-28 12:12:23 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-28 12:03:39 : 【客户请求】 L2026-04-28 12:02:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.28 11:58:52 | 疏附县兰干镇卫生院 / 555555 | 90012977 | 304613992 | 疏附县兰干镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-28 12:09:00 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：咨询LIS个别项目为什么不能识别【排查过程】：检查LIS端未设置通道，建议联系LIS工程师设置项目通道号【处理结果】：客户联系LIS工程师处理通道问题2026-04-28 11:58:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.28 11:45:35 | 砚山县江那镇卫生院 / 663199 | 90305407 | 304613947 | 砚山县江那镇卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-28 11:54:47 : 【客户请求】 【故障现象】：无法启动测试【排查过程】：删除重新申请测试【处理结果】：客户知晓2026-04-28 11:45:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.28 11:30:12 | 东方市人民医院 / 572600 东方市 | 307474 | 304613982 | 东方市人民医院 TV50 微信视频服务 | 2026-04-28 14:56:28 梁伟: 【客户请求】 问题解决 封闭工单2026-04-28 11:30:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 麻醉 | TV50 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.28 11:23:26 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304613978 | 长子同仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-28 11:26:55 : 【客户请求】 【故障现象】：电脑无法启动【排查过程】：重启无效，电脑硬件问题【处理结果】：告知客户，客户联系维修电脑工程师处理2026-04-28 11:23:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.28 11:14:28 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304613975 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-28 11:28:23 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询昨日样本未测试项目添加结果【排查过程】：告知老师昨日样本结果不能再添加，只能添加今日样本结果【处理结果】：客户问题已明确告知2026-04-28 11:14:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.28 11:12:23 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 / 748300 定西市 | 334414 | 304613974 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-28 11:38:35 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：第一试剂针液面检测失效【排查过程】：指导重启复位，液面检测板信号正常，测试样本正常【处理结果】：故障已恢复2026-04-28 11:12:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.28 11:05:45 | 宜宾市南溪区仙临镇卫生院 / 644100 宜宾市 | 377214 | 304613819 | 宜宾市南溪区仙临镇卫生院 BS-850 微信视频服务 | 2026-04-28 11:22:51 : 【客户请求】 【故障现象】：针堵【排查过程】：指导通针【处理结果】：转线下工程师跟进处理2026-04-28 11:05:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.04.28 11:04:57 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304613973 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-28 11:10:24 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10x【排查过程】：检查清洗机构正常，故障报警频率低，寻问光源灯已有很长时间未更换，建议先更换光源灯【处理结果】：客户联系购买光源灯更换2026-04-28 11:04:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.28 11:03:41 | 中国中元集团海东市第二人民医院 | 90209406 | 304613944 | 中国中元集团海东市第二人民医院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-04-28 11:17:10 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-28 11:03:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理
2026.04.28 10:46:52 | 青川县房石镇卫生院 / 628100 广元市 | 364413 | 304613770 | 青川县房石镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-28 10:53:42 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器卡顿【排查过程】：指导重启【处理结果】：线下工程师跟进处理2026-04-28 10:49:06 : 【客户请求】 姓名: 刘晓祝; 手机号: 180****5628; 问题描述:2026-04-28 10:46:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.28 10:43:13 | 雅安市人民医院 / 999999 | 102072 | 304613943 | 雅安市人民医院 BENEVIEW T5(STANDARD 微信视频服务 | 2026-04-28 10:46:26 : 【客户请求】 测试，视频支持解决2026-04-28 10:43:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 监护 | BENEVIEW T5(STANDARD | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.28 10:41:44 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304613769 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-28 10:55:03 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：无法找到测试结果【排查过程】：修改样本日期【处理结果】：恢复正常2026-04-28 10:43:24 : 【客户请求】 姓名: 赵; 手机号: 138****1590; 问题描述:2026-04-28 10:41:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.28 10:40:19 | 雅安市人民医院 / 999999 | 102072 | 304613808 | 雅安市人民医院 BENEVIEW T5(STANDARD 微信视频服务 | 2026-04-28 14:54:40 梁伟: 【客户请求】 测试公众号，封闭工单2026-04-28 10:40:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 监护 | BENEVIEW T5(STANDARD | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.28 10:39:41 | 个旧市贾沙乡卫生院 / 555555 | 90012848 | 304613807 | 个旧市贾沙乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-28 10:39:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.28 10:32:23 | 广东狮子会 | 90307464 | 304613941 | 广东狮子会 BENEHEART C1A 微信视频服务 | 2026-04-28 14:18:03 59990050: 【客户请求】 转耗材2026-04-28 10:34:01 : 【客户请求】 客户要采购AED电池 请转分公司处理2026-04-28 10:32:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 广州分公司 | 监护 | BENEHEART C1A | 一般 | 待处理
2026.04.28 10:31:48 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304613806 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-28 10:56:24 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：血常规无法找到测试结果【排查过程】：指导修改测试日期【处理结果】：恢复正常2026-04-28 10:31:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.28 10:25:14 | 甘肃省会宁县杨崖集镇卫生院 / 730700 | 90164200 | 304613931 | 甘肃省会宁县杨崖集镇卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-28 10:54:14 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询样本计数操作【排查过程】：样本结果低，检查模式错误，指导全血与预稀释模式测量区别【处理结果】：已正确测量样本2026-04-28 10:25:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.28 10:20:26 | 安州鸣兴精神病医院 / 000000 | 90256760 | 304613830 | 安州鸣兴精神病医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-04-28 10:36:03 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：lis无法解析图片【排查过程】：使用解析工具解析数据【处理结果】：告知客户lis修改相关内容2026-04-28 10:20:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.04.28 10:16:24 | 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心 / 555555 | 90012546 | 304613829 | 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-28 10:16:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.28 10:13:56 | 洪雅县三宝镇卫生院 / 620020 眉山市 | 363184 | 304613767 | 洪雅县三宝镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-28 10:17:09 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂针，样本针未检测到液面【排查过程】：指导插好去离子水箱接头后恢复正常【处理结果】：指导插好去离子水箱接头后恢复正常2026-04-28 10:13:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.28 10:05:50 | 疏附县兰干镇卫生院 / 555555 | 90012977 | 304613929 | 疏附县兰干镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-28 10:09:46 : 【客户请求】 【故障现象】：无法修改样本编号【排查过程】：设置-通信设置-取消选择双向lis，主机设置-取消勾选匹配工作单执行【处理结果】：恢复正常2026-04-28 10:05:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.28 09:58:44 | 陇南市宕昌县理川镇中心卫生院 / 748500 | 90015495 | 304613828 | 陇南市宕昌县理川镇中心卫生院 BS-830S 微信视频服务 | 2026-04-28 10:04:10 : 【客户请求】 【故障现象】：TP结果全部负值【排查过程】：查看上次校准数据，发现K值不对，建议更换试剂后重新校准【处理结果】：等待老师重新校准2026-04-28 09:58:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830S | 一般 | 待处理
2026.04.28 09:55:09 | 锦州市中心医院 / 121000 锦州市 | 301900 | 304613765 | 锦州市中心医院 BENEFUSION SP5 EX 微信视频服务 | 2026-04-28 14:50:55 梁伟: 【客户请求】 设备在麻醉科，白屏，无法显示2026-04-28 09:55:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 沈阳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP5 EX | 一般 | 待处理
2026.04.28 09:43:41 | 白银市中西医结合医院（甘肃省中医院白银分院） / 730900 白银市 | 90006482 | 304613928 | 白银市中西医结合医院（甘肃省中医院白银分院） BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-28 09:53:11 : 【客户请求】 【故障现象】：浓缩清洗剂无【排查过程】：指导清洗瓶盖组件【处理结果】：恢复正常2026-04-28 09:43:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.28 09:41:12 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304613927 | 罗田县九资河中心卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-28 09:46:07 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂装载HDL-L R2【排查过程】：指导进行手动试剂装载【处理结果】：客户知晓2026-04-28 09:41:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.28 09:32:02 | 北京市延庆区医院 / 102100 北京市 | 306041 | 304613926 | 北京市延庆区医院 BENEHEART C2A 微信视频服务 | 2026-04-28 09:35:39 : 【客户请求】 自检报错4472026-04-28 09:32:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 监护 | BENEHEART C2A | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.28 09:27:22 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304613925 | 罗田县九资河中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-28 09:31:29 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂如何手动更改位置【排查过程】：指导手动卸载位置后，重新手动装载指定位置【处理结果】：问题已解答2026-04-28 09:27:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.28 09:14:55 | 四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院) / 610015 成都市 | 384291 | 304613824 | 四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院) SV300 微信视频服务 | 2026-04-28 09:18:33 : 【客户请求】 呼吸偶发报警氧浓度过高，自检正常，氧传感器有更换过新的，校准通过。2026-04-28 09:14:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.28 09:14:31 | 云南省曲靖市马龙县通泉镇卫生院 / 555555 | 90004612 | 304613804 | 云南省曲靖市马龙县通泉镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-28 09:14:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.28 09:06:57 | 湖南省永州市宁远县中和卫生院 / 425600 宁远县 | 370145 | 304613763 | 湖南省永州市宁远县中和卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-28 09:30:36 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：怀疑吸进去血凝块【排查过程】：指导清洗，测试本底【处理结果】：无问题2026-04-28 09:06:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.28 08:46:48 | 淄博市中心医院 / 255000 淄博市 | 304254 | 304613803 | 淄博市中心医院 IMEC12 微信视频服务 | 2026-04-28 14:52:21 梁伟: 【客户请求】 mec12，开机后血压显示复位，无法测量血压，无创血压按键按了没反应2026-04-28 08:48:20 : 【客户请求】 姓名: 陶昱昊; 手机号: 156****1658; 问题描述: 迈瑞监护仪imec12，开机后血压显示复位，无法测量血压，无创血压按键按了没反应2026-04-28 08:46:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 监护 | IMEC12 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.28 08:44:46 | （禁用）成都金牛锦西人家综合门诊部 / 610000 | 90233608 | 304613780 | （禁用）成都金牛锦西人家综合门诊部 BC-5000 微信视频服务 | 2026-04-28 08:53:50 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】： 1.进入菜单-设置-增益设置，查看HGB本底电压5.0V，点击一键消除提示请先解决故障； 2.指导手动更改HGB本底电压设定值，使HGB本底电压接近4.2V； 3.点样本界面，提示保存，点击保存，然后点开故障界面，点击消除故障【处理结果】：消除后测试样本正常2026-04-28 08:44:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.04.27 17:59:36 | 马鞍山市人民医院 / 243000 马鞍山市 | 310855 | 304613787 | 马鞍山市人民医院 BC-7500[N] CRP 微信视频服务 | 2026-04-27 18:04:31 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-27 17:59:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 血球 | BC-7500[N] CRP | 一般 | 待处理
2026.04.27 17:12:02 | 乌什县维吾尔医医院 / 843400 | 60055463 | 304613794 | 乌什县维吾尔医医院 BS-860 微信视频服务 | 2026-04-27 17:38:19 : 【客户请求】 【故障现象】：部分项目质控失控【排查过程】：检查针搅拌杆外表干净，更换新试剂、新校准品、新质控仍然失控，失控项目做重复性测试合格，建议购买新的校准品和质控品测试，若仍然失控建议让工程师上门排查问题。【处理结果】：指导失控排查思路，等待客户购买新试剂操作2026-04-27 17:12:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.04.27 16:52:45 | 广州市海珠区妇幼保健院 / 510240 | 60029219 | 304613760 | 广州市海珠区妇幼保健院 EPM 10 微信视频服务 | 2026-04-27 16:59:31 59990007: 【客户请求】 转李桂枝2026-04-27 16:54:51 : 【客户请求】 客户有监护仪要连接中央站，请转分公司处理2026-04-27 16:52:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 广州分公司 | 监护 | EPM 10 | 一般 | 待处理
2026.04.27 16:48:12 | 宁夏自治区中卫市海原县三河卫生院 / 751700 | 90000309 | 304613793 | 宁夏自治区中卫市海原县三河卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-27 17:02:18 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法联机【排查过程】：突然停电，仪器无法联机，指导确认串口卡设置【故障定位】：主控板or数据库问题【一线建议】：现场排查，申请主控板备用，先进行升级刷机尝试【下派理由】：客户无法自行操作刷机2026-04-27 16:48:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.27 16:42:28 | 绵阳市第三人民医院（绵阳高新医院） / 621000 绵阳市 | 306354 | 304613759 | 绵阳市第三人民医院（绵阳高新医院） UMEC10 微信视频服务 | 2026-04-27 16:42:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 监护 | UMEC10 | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.04.27 16:30:22 | 无锡市第九人民医院 / 214000 无锡市 | 101330 | 304613782 | 无锡市第九人民医院 BENEFUSION ZDSP EX 微信视频服务 | 2026-04-27 16:49:05 梁伟: 【客户请求】 电话提示不存 ，封闭工单2026-04-27 16:30:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 苏州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION ZDSP EX | 一般 | 待处理
2026.04.27 16:26:39 | 西安市曲江第一中学 / 555555 | 90334056 | 304613758 | 西安市曲江第一中学 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-04-27 16:28:06 : 【客户请求】 客户需要更换电池2026-04-27 16:26:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.04.27 16:19:01 | 福建省泰宁县中医院 / 354499 三明市 | 101438 | 304613781 | 福建省泰宁县中医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-04-27 16:25:44 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-27 16:18:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 福州分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.04.27 16:15:34 | 松阳县人民医院 / 323000 丽水市 | 303405 | 304613762 | 松阳县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-27 16:30:51 : 【客户请求】 【故障现象】：DR浮子状态异常【排查过程】：询问未开展RET，并未连接DR试剂，指导DR试剂瓶加满去离子水并执行DR液路灌注【处理结果】：故障已消除2026-04-27 16:15:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.27 16:14:19 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304613740 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-27 16:18:44 : 【客户请求】 【故障现象】：低浓度废液积液器满【排查过程】：低浓度废液排放口位置太高，暂时用盆接废液，故障消除，建议找水电工人更改废液排放管路【处理结果】：故障已消除2026-04-27 16:14:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.27 16:05:39 | 翼城县中医医院 / 042600 临汾市 | 304786 | 304613750 | 翼城县中医医院 SV600 微信视频服务 | 2026-04-27 16:32:23 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-04-27 16:05:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 麻醉 | SV600 | 一般 | 待处理
2026.04.27 15:46:50 | 十四师一牧场医院 / 999999 | 102008 | 304613748 | 十四师一牧场医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-27 17:06:22 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-27 15:46:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.27 15:46:09 | 重庆市江津区中心医院 / 400000 重庆市 | 60027298 | 304613747 | 重庆市江津区中心医院 BENEFUSION VP5 微信视频服务 | 2026-04-27 16:33:07 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-04-27 15:46:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP5 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.27 15:42:02 |  |  | 304613739 | 深圳市梓昌科技有限公司 VS 9 微信视频服务 | 2026-04-27 15:42:00 59990007: 【客户请求】 2026-04-27 14:59:02 梁伟: 【客户请求】 深圳市儿童医院，龙华医院 急诊综合病人，血氧心率不出数值，更换附件没有解决2026-04-27 10:12:20 : 【客户请求】 微信视频呼入AS1-3C017373 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 监护 | VS 9 | 一般 | 待处理
2026.04.27 15:40:27 | 商丘市夏邑县马头镇中心卫生院 / 476000 商丘市 | 60066752 | 304613745 | 商丘市夏邑县马头镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-27 15:49:10 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：之前更换过光源灯，故障依旧，这个故障已经持续了一年了，一直未处理好，需要工程师现场排查维修【故障定位】：清洗机构液路【一线建议】：现场排查清洗机构及去离子水【下派理由】：客户无法自行处理2026-04-27 15:40:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.27 15:31:41 | 会泽县纸厂乡卫生院 / 650000 曲靖市 | 60071773 | 304613773 | 会泽县纸厂乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-27 15:31:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.27 15:16:22 | 株洲市中心医院 / 412000 株洲市 | 60066623 | 304613772 | 株洲市中心医院 BENEVISION N1 微信视频服务 | 2026-04-27 15:19:24 : 【客户请求】 血氧不出波形，客户暂不维修2026-04-27 15:16:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 监护 | BENEVISION N1 | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.04.27 15:08:25 | 乐至县金顺镇卫生院 / 641300 资阳S市 | 369966 | 304613743 | 乐至县金顺镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-27 15:11:55 : 【客户请求】 【故障现象】：添加新项目【排查过程】：指导添加项目参数并校准、项目打包【处理结果】：已指导项目添加2026-04-27 15:08:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.27 15:00:30 | 北京九强生物技术研究院 / 101400 北京市 | 60089376 | 304613735 | 北京九强生物技术研究院 CL-8200I 微信视频服务 | 2026-04-27 15:05:25 : 【客户请求】 【故障现象】：显示屏出现白屏雪花【排查过程】：重新启动显示屏电源并插拔接线后雪花消除，显示正常【处理结果】：问题已消除2026-04-27 15:00:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 生化 | CL-8200I | 一般 | 待处理
2026.04.27 14:59:15 | 山西和平健康体检中心有限公司 | 90315337 | 304613734 | 山西和平健康体检中心有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-27 15:26:09 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-27 14:59:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.27 14:47:14 | 翼城县中医医院 / 042600 临汾市 | 304786 | 304613727 | 翼城县中医医院 SV600 微信视频服务 | 2026-04-27 14:55:00 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-04-27 14:47:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 麻醉 | SV600 | 一般 | 待处理
2026.04.27 14:31:11 | 荣县乐德中心卫生院 / 643100 自贡市 | 322803 | 304613733 | 荣县乐德中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-27 14:37:47 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂盘W余量为0【排查过程】：指导添加试剂盘W去离子水，更新余量到100%【处理结果】：报警已消除2026-04-27 14:31:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.27 14:19:06 | 会泽县纸厂乡卫生院 / 650000 曲靖市 | 60071773 | 304613725 | 会泽县纸厂乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-27 14:19:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.27 14:08:35 | 温州同乐医院有限公司 / 325200 | 90302142 | 304613724 | 温州同乐医院有限公司 BENEFUSION SP3D EX 微信视频服务 | 2026-04-27 16:31:21 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-04-27 14:08:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3D EX | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.27 13:20:50 | 贵州省铜仁市思南县鹦鹉溪镇卫生院 / 565100 | 90052485 | 304613678 | 贵州省铜仁市思南县鹦鹉溪镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-27 13:27:36 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：故障频发，上周才更换了新的光源灯，检查发现无明显溢流，判断为清洗不干净导致，建议工程师上门维修排查，客户表示会自行联系工程师上门，不需要派工。【处理结果】：客户自行联系工程师上门2026-04-27 13:20:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.27 12:34:22 | 靖江市中医院 / 210008 泰州市 | 312713 | 304613721 | 靖江市中医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-04-27 12:59:27 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警DR浮子状态异常【排查过程】：询问未开展RET，并未连接DR试剂，指导DR试剂瓶加满去离子水并执行DR液路灌注，并执行消除故障。【处理结果】：故障已消除2026-04-27 12:34:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 南京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.04.27 11:39:18 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 / 054804 | 90223864 | 304613714 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-27 11:42:03 : 【客户请求】 【故障现象】：水箱空【排查过程】：水机进水异常【处理结果】：沟通联系水机厂家处理2026-04-27 11:39:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.27 11:35:20 | 内江市凤鸣乡卫生院 / 641000 内江市 | 377061 | 304613698 | 内江市凤鸣乡卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-27 11:44:50 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：无溶血剂【排查过程】：沟通管路接头和余量，视频信号差，转线下工程师联系处理【处理结果】：转线下工程师联系指导处理2026-04-27 11:35:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.27 11:32:41 | 和田县喀什塔什乡卫生院 / 848000 | 90044223 | 304613677 | 和田县喀什塔什乡卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-27 11:45:45 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：咨询测试量统计【排查过程】：告知统计路径【处理结果】：客户知晓2026-04-27 11:32:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.27 11:14:00 | 通渭县平襄镇社区卫生服务中心 / 743399 | 90060139 | 304613676 | 通渭县平襄镇社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-27 11:18:25 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC高值标本出总数，不出分类【排查过程】：告知异常标本处理，建议镜检推片【处理结果】：客户知晓2026-04-27 11:13:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.27 10:51:20 | 休宁县人民医院 / 245400 黄山市 | 310930 | 304613674 | 休宁县人民医院 BENEHEART D6 微信视频服务 | 2026-04-27 14:52:19 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-04-27 10:51:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 监护 | BENEHEART D6 | 一般 | 待处理
2026.04.27 10:50:25 | 荣县乐德中心卫生院 / 643100 自贡市 | 322803 | 304613708 | 荣县乐德中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-27 11:03:52 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控设定【排查过程】：指导质控设置，偏差确认【处理结果】：已指导设定2026-04-27 10:50:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.27 10:39:46 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 | 90372836 | 304613704 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-27 10:41:50 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询糖化是否离心测试【排查过程】：3代糖化参数，告知不离心上机测试【处理结果】：客户知晓2026-04-27 10:39:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.27 10:27:48 | 休宁县人民医院 / 245400 黄山市 | 310930 | 304613693 | 休宁县人民医院 BENEHEART D6 微信视频服务 | 2026-04-27 10:29:47 : 【客户请求】 视频支持客户操作自检解决2026-04-27 10:27:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 监护 | BENEHEART D6 | 一般 | 待处理
2026.04.27 10:26:57 | 休宁县人民医院 / 245400 黄山市 | 310930 | 304613703 | 休宁县人民医院 UMEC10 微信视频服务 | 2026-04-27 14:54:11 梁伟: 【客户请求】 已视频支持解决2026-04-27 10:26:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 监护 | UMEC10 | 一般 | 待处理
2026.04.27 10:19:22 | 新乡市红旗区小店镇卫生院 / 453000 新乡市 | 373788 | 304613687 | 新乡市红旗区小店镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-27 10:21:37 : 【客户请求】 清洗池漏液，排废管路堵死，可能有液体到机器内部，需要工程师现场拆机处理。2026-04-27 10:20:01 : 【客户请求】 机器漏液2026-04-27 10:19:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.27 10:12:20 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304613686 | 深圳市梓昌科技有限公司 VS 9 微信视频服务 | 2026-04-27 14:59:02 梁伟: 【客户请求】 深圳市儿童医院，龙华医院 急诊综合病人，血氧心率不出数值，更换附件没有解决2026-04-27 10:12:20 : 【客户请求】 微信视频呼入AS1-3C017373 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 监护 | VS 9 | 一般 | 待处理
2026.04.27 10:00:33 | 化州市平定卫生院 / 525100 茂名市 | 336969 | 304613670 | 化州市平定卫生院 BENEVISION 微信视频服务 | 2026-04-27 10:04:00 : 【客户请求】 中央站主机 开机蓝屏2026-04-27 10:00:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 监护 | BENEVISION | 一般 | 待处理
2026.04.27 09:55:03 | 江川县路居镇卫生院 / 652603 玉溪市 | 303927 | 304613668 | 江川县路居镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-27 09:55:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.27 09:40:23 | 涿鹿县中医院 / 050000 张家口市 | 374478 | 304613685 | 涿鹿县中医院 RESONA 7 微信视频服务 | 2026-04-27 09:50:43 : 【客户请求】 【故障现象】：RESONA7开机缓慢，反复重启，进入系统后正常【排查过程】：开机反复重启十一次左右，正常进入系统，怀疑为CPU或PC载板故障；怀疑为三方维修公司【处理结果】：需定位故障，客户要求不予派工。2026-04-27 09:40:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 超声 | RESONA 7 | 一般 | 待处理
2026.04.27 09:39:42 | 达州市大竹县永胜镇卫生院 / 555555 | 90046546 | 304613691 | 达州市大竹县永胜镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-27 09:48:04 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针垂直运动错误【排查过程】：样本针弯，糖化清洗时撞针，指导扳直样本针后正常【处理结果】：故障已恢复2026-04-27 09:39:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.27 09:32:40 | 昆明市盘龙区金辰社区卫生服务中心 | 90358943 | 304613684 | 昆明市盘龙区金辰社区卫生服务中心 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-27 09:32:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.27 09:19:44 | 南平德康医院 / 353000 | 90328775 | 304613666 | 南平德康医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-27 09:25:44 : 【客户请求】 【故障现象】：血糖试剂无法加载条码【排查过程】：指导擦干水，重新上机扫描后恢复【处理结果】：恢复正常2026-04-27 09:19:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.27 09:07:27 | 项城市永丰镇中心卫生院 / 466200 周口市 | 60103689 | 304613630 | 项城市永丰镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-27 09:11:01 : 【客户请求】 【故障现象】：lis无法连接【排查过程】：指导重启lis接口程序，联系lis工程师【处理结果】：客户知晓2026-04-27 09:07:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.27 08:52:08 | 张掖乐达医院有限责任公司 | 90374550 | 304613629 | 张掖乐达医院有限责任公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-27 08:56:21 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询取消项目测试【排查过程】：指导遮蔽以后不再开展的项目【处理结果】：已遮蔽不再开展的项目2026-04-27 08:52:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.27 08:42:48 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 / 636150 达州市 | 60094484 | 304613638 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-27 08:46:02 : 【客户请求】 【故障现象】：开机显示CRP模块2异常，故障无法消除【排查过程】：进入设置-主机设置-增益设置查看CRP模块电压，电压5.0V，指导调整设定值使CRP模块电压调整至4.5V左右，点击保存【处理结果】：故障消除，开机初始化成功2026-04-27 08:42:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.27 08:36:52 | 郑州市卫生健康委员会 / 450000 郑州 | 103049 | 304613637 | 郑州市卫生健康委员会 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-27 08:39:52 : 【客户请求】 【故障现象】：管路结晶【排查过程】：仪器长时间未使用，管路结晶【故障定位】：液路结晶【一线建议】：联系报价，上门处理结晶管路【下派理由】：客户无法自行处理2026-04-27 08:36:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.25 14:54:29 | 会泽县纸厂乡卫生院 / 650000 曲靖市 | 60071773 | 304613528 | 会泽县纸厂乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-25 14:54:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.24 17:19:28 | 郴州湘南脑科医院有限公司 / 423000 郴州市 | 60690286 | 304613497 | 郴州湘南脑科医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-24 17:33:01 科海同业河北医疗器械贸易有限公司: 【客户请求】 【故障现象】：需要靶值【排查过程】：已微信发送【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 17:19:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60129275 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.24 17:18:54 | 民丰县计划生育指导站 | 90225522 | 304613545 | 民丰县计划生育指导站 BC-6600 微信视频服务 | 2026-04-24 17:31:52 : 【客户请求】 【故障现象】： 呼叫3次客户均未接【排查过程】： 呼叫3次客户均未接【故障定位】：呼叫3次客户均未接【一线建议】：呼叫3次客户均未接【下派理由】： 呼叫3次客户均未接2026-04-24 17:18:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6600 | 一般 | 待处理
2026.04.24 16:24:19 | 渭南市华州区中医医院 / 714100 渭南市 | 305199 | 304613554 | 渭南市华州区中医医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-24 16:27:16 : 【客户请求】 【故障现象】： 工程师在推广瑞智服【排查过程】： 工程师在推广瑞智服【一线建议】： 工程师在推广瑞智服【下派理由】：工程师在推广瑞智服2026-04-24 16:24:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.04.24 16:06:32 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304613552 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-24 16:10:37 : 【客户请求】 【故障现象】：没有参考范围【排查过程】：检查发现没有设置年龄【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 16:06:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60129275 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.24 15:21:35 | 河南省周口市川汇区吉祥大药店 / 466000 周口市 | 90154855 | 304613496 | 河南省周口市川汇区吉祥大药店 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-24 15:40:24 : 【客户请求】 【故障现象】： 客户已在4007005652报修【排查过程】： 客户已在4007005652报修【故障定位】： 客户已在4007005652报修【一线建议】： 客户已在4007005652报修【下派理由】： 客户已在4007005652报修2026-04-24 15:21:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.24 15:08:37 | 临湘爱尔眼科医院 / 414300 临湘市 | 90095861 | 304613535 | 临湘爱尔眼科医院 BS-240 微信视频服务 | 2026-04-24 15:57:26 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针排液时检测不到液面【排查过程】：调节样本针位置【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-24 15:11:42 : 【客户请求】 姓名: 姚嘉琪; 手机号: 183****0045; 问题描述: 采样针排液时在反应盘未能检测到液面。已经换过试剂，水，清洗液，仪器也维护了。还是解决不了2026-04-24 15:08:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60129275 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.04.24 15:02:52 | 堆龙德庆区31674部队医院 / 555555 | 90056292 | 304613495 | 堆龙德庆区31674部队医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-24 15:22:30 科海同业河北医疗器械贸易有限公司: 【客户请求】 【故障现象】：试剂条码不识别【排查过程】：检查发现客户使用副厂试剂，已告知客户【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 15:02:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60129275 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.24 14:56:49 | 绍兴市上虞人民医院 / 312300 上虞市 | 303291 | 304613534 | 绍兴市上虞人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-24 15:42:41 : 【客户请求】 【故障现象】：测试功能【排查过程】：已培训客户使用【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 14:56:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.24 14:55:51 | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心 | 90374565 | 304613509 | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-24 15:37:33 : 【客户请求】 【故障现象】：与体检系统ip冲突【排查过程】：联系体检系统修改ip【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 14:55:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.24 14:42:08 | 固始县三河尖镇卫生院 / 465200 信阳市 | 320724 | 304613508 | 固始县三河尖镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-24 15:00:28 : 【客户请求】 【故障现象】：指导更换内存卡【排查过程】：已指导更换完成【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 14:42:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60129275 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.24 14:34:36 | 中国人民解放军61191部队 | 90322544 | 304613507 | 中国人民解放军61191部队 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-04-24 14:36:26 : 【客户请求】 杭州市西湖区百家园路127号自检报错231，请下派维修单2026-04-24 14:34:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.04.24 14:20:43 | 永州市零陵区石岩头镇卫生院 / 425000 永州市 | 60117065 | 304613533 | 永州市零陵区石岩头镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-24 16:12:56 : 【客户请求】 【故障现象】：肌酐跳值【排查过程】： 调节测试顺序，把肌酐放到第一位解决【故障定位】： 交叉污染【一线建议】：请临床在重新设置下【下派理由】： 客户无法自行操作2026-04-24 14:20:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.24 13:35:12 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 / 158300 鸡西市 | 361899 | 304613506 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-04-24 15:27:56 科海同业河北医疗器械贸易有限公司: 【客户请求】 【故障现象】： 检验者无法输入【排查过程】： 指导老师设置科室，人员，添加助剂符【故障定位】： 软件问题【一线建议】：必要时创建质量上升单处理【下派理由】： 客户无法自行操作2026-04-24 13:35:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60129275 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.04.24 13:34:10 | 芜湖医药卫生学校 | 90196198 | 304613523 | 芜湖医药卫生学校 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-24 13:52:03 科海同业河北医疗器械贸易有限公司: 【客户请求】 【故障现象】：通讯错误【排查过程】：客户使用瑞美通讯，找不到LIS工程师，想更换迈瑞的软件，已微信发送【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 13:34:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60129275 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.24 11:53:38 | 都江堰市石羊镇中心卫生院 / 611838 成都市 | 361448 | 304613503 | 都江堰市石羊镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-24 12:15:37 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：结果负值【排查过程】：操作软件显示正常，联系LIS处理【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 11:55:33 : 【客户请求】 姓名: 蔡琴; 手机号: 135****0067; 问题描述: alt做出负值 重新抽血仍然做出负值2026-04-24 11:53:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.24 11:45:31 | 深圳市妇幼保健院 / 518000 深圳市 | 310420 | 304613502 | 深圳市妇幼保健院 BRICYTE E6 微信视频服务 | 2026-04-24 11:57:03 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 镜检显示不清晰【排查过程】： 客户已拨打4007005652，工单已下派，来电催促【故障定位】： 客户已拨打4007005652，工单已下派，来电催促【一线建议】：客户已拨打4007005652，工单已下派，来电催促【下派理由】： 客户已拨打4007005652，工单已下派，来电催促2026-04-24 11:45:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BRICYTE E6 | 一般 | 待处理
2026.04.24 11:37:33 | 南昌大学第一附属医院 / 330000 南昌市 | 308125 | 304613501 | 南昌大学第一附属医院 BENEHEART R12A 微信视频服务 | 2026-04-24 11:48:30 : 【客户请求】 已指导客户。2026-04-24 11:37:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 监护 | BENEHEART R12A | 重要 | 待处理
2026.04.24 11:10:02 | 疏附县兰干镇卫生院 / 555555 | 90012977 | 304613491 | 疏附县兰干镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-24 11:26:37 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：仪器连接不上【排查过程】：指导客户重启软件。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 11:10:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.24 11:05:14 | 农三师44团医院 / 844000 | 60038438 | 304613337 | 农三师44团医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-24 13:01:18 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：ALB质控失控【排查过程】：查看质控批号059325007发现靶值为31.9，仪器测试结果为31.1，仪器在控，但LIS显示失控【处理结果】：修改LIS靶值，客户确认问题解决。2026-04-24 11:05:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.24 10:51:56 | 大冶市妇幼保健院 / 435100 大冶市 | 366949 | 304613330 | 大冶市妇幼保健院 CAL7000GT 微信视频服务 | 2026-04-24 11:22:25 : 【客户请求】 【故障现象】：客户误触【排查过程】：已培训使用【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 10:51:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | CAL7000GT | 一般 | 待处理
2026.04.24 10:35:04 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304613477 | 海南远奕生物科技有限公司 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-04-24 10:36:49 : 【客户请求】 告知客户电池的安装方式。2026-04-24 10:35:03 : 【客户请求】 微信视频呼入FN-44049243 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.04.24 10:29:48 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 / 054804 | 90223864 | 304613329 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-24 10:32:44 : 【客户请求】 【故障现象】：如何申请急诊【排查过程】：已告知【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 10:29:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.24 09:46:55 | 永州市零陵区石岩头镇卫生院 / 425000 永州市 | 60117065 | 304613327 | 永州市零陵区石岩头镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-24 10:01:27 : 【客户请求】 【故障现象】：液体压力异常，HGB本地电压异常【排查过程】：调节电压，做探头液浸泡【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-24 09:46:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.24 09:32:52 | 南平德康医院 / 353000 | 90328775 | 304613334 | 南平德康医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-24 09:39:47 : 【客户请求】 【故障现象】：心肌酶报警底物耗尽【排查过程】：指导老师稀释重测【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 09:32:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.24 09:24:40 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304613333 | 南京贝登医疗股份有限公司 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-04-24 09:29:06 : 【客户请求】 指导客户自检，问题解决2026-04-24 09:24:39 : 【客户请求】 微信视频呼入AD8-38026862 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.04.24 09:18:19 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 / 158300 鸡西市 | 361899 | 304613259 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-04-24 10:41:31 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：无法设置检验者【排查过程】： 已检查数据字典，科室，医生都有【故障定位】： 软件问题建议重装【一线建议】： 客户待验证【下派理由】： 客户待验证2026-04-24 09:18:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.04.24 09:04:10 | 固始县郭陆滩镇中心卫生院 / 465200 信阳市 | 90042030 | 304613248 | 固始县郭陆滩镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-24 10:29:22 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 液体压力异常【排查过程】： 指导老师清洗管路【故障定位】： SV13到14阀管路堵，已清洗【一线建议】： 管路【下派理由】： 客户以及清洗，但想知道更换管路的价格2026-04-24 09:04:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.24 08:58:58 | 固始县郭陆滩镇中心卫生院 / 465200 信阳市 | 90042030 | 304613275 | 固始县郭陆滩镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-24 09:12:34 : 【客户请求】 【故障现象】：液体压力异常【排查过程】：与304613248为同一工单【故障定位】：与304613248为同一工单【一线建议】： 与304613248为同一工单【下派理由】： 与304613248为同一工单2026-04-24 08:58:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.24 08:46:35 | 会泽县纸厂乡卫生院 / 650000 曲靖市 | 60071773 | 304613247 | 会泽县纸厂乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-24 08:48:41 : 【客户请求】 咨询糖化血红蛋白，已处理2026-04-24 08:46:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.24 08:45:31 | 涟源市人民医院 / 999999 | 105256 | 304613270 | 涟源市人民医院 SV600 微信视频服务 | 2026-04-24 08:59:22 张朋飞: 【客户请求】 呼吸机屏幕乱跳，客户已致电工程师冯鑫，并在瑞智服报工单，此单下派。2026-04-24 08:45:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 麻醉 | SV600 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.24 08:45:31 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304613281 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-24 10:49:08 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】： 检查试剂正常，指导客户放置室温20分钟在检测，由客于客户样本量大，验证时间长【故障定位】： 校准问题【一线建议】： 客户自行处理【下派理由】： 客户自行处理2026-04-24 08:45:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.23 17:53:46 | 泸州市古蔺镇双沙卫生院 / 646000 泸州市 | 60028821 | 304613245 | 泸州市古蔺镇双沙卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-23 17:53:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.23 17:45:01 | 北京市密云区医院 / 102100 北京市 | 314318 | 304613208 | 北京市密云区医院 SV350 微信视频服务 | 2026-04-23 18:01:18 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-04-23 17:44:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.23 17:42:47 | 杂多县人民医院 / 815300 | 60035987 | 304613207 | 杂多县人民医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-23 17:46:54 : 【客户请求】 【故障现象】：质控项目无法选中【排查过程】：质控设置里面查看没问题【处理结果】：无法申请质控【一线建议】：检查质控设置等【下派理由】：质控项目无法选择 工单下派2026-04-23 17:42:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.23 17:21:26 | 北京市密云区医院 / 102100 北京市 | 314318 | 304613219 | 北京市密云区医院 SV350 微信视频服务 | 2026-04-23 17:30:31 : 【客户请求】 视频支持解决2026-04-23 17:21:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.23 17:12:32 | 麦盖提县巴扎吉米乡医院 / 844900 喀什地区 | 329991 | 304613206 | 麦盖提县巴扎吉米乡医院 BS-380 微信视频服务 | 2026-04-23 17:18:08 : 【客户请求】 【故障现象】：清洗机构碰撞【排查过程】：恢复不了【处理结果】：系统恢复不了【一线建议】：考虑传感器和位置【下派理由】：老师无法解决 需要工程师上门处理2026-04-23 17:12:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.04.23 16:45:20 | 甘肃省疾病控制中心 / 730000 兰州市 | 365554 | 304613244 | 甘肃省疾病控制中心 BRICYTE E6 微信视频服务 | 2026-04-23 16:50:16 : 【客户请求】 【故障现象】：血常规故障【排查过程】：血常规故障【处理结果】：工单下派【一线建议】：此机型生疏【下派理由】：客户无法解决工单下派分公司2026-04-23 16:45:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BRICYTE E6 | 一般 | 待处理
2026.04.23 16:37:55 | 同心县人民医院 / 751300 吴忠市 | 311535 | 304613218 | 同心县人民医院 BENEVISION N12 微信视频服务 | 2026-04-23 16:44:52 : 【客户请求】 视频支持解决打开IBP参数开关解决2026-04-23 16:37:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 一般 | 待处理
2026.04.23 16:11:42 | 青川县乐安镇中心卫生院 / 555555 | 90013281 | 304613205 | 青川县乐安镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-23 16:20:42 : 【客户请求】 【故障现象】：数据管理软件【排查过程】：指导安装【处理结果】：问题解决2026-04-23 16:11:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.23 15:57:15 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304613243 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-23 16:02:04 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器一直测试无法空闲【排查过程】：电脑卡死 指导重新开机后正常【处理结果】：重启后正常2026-04-23 15:57:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.23 15:56:10 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304613237 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-23 16:09:11 : 【客户请求】 【故障现象】：低浓度积液器满【排查过程】：低浓度废液排液不畅，重新梳理管路，系统恢复正常【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-23 15:56:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.23 15:46:49 | 株洲市中心医院 / 412000 株洲市 | 60066623 | 304613204 | 株洲市中心医院 BENEVISION N1 微信视频服务 | 2026-04-23 15:50:38 : 【客户请求】 视频支持解决2026-04-23 15:46:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 监护 | BENEVISION N1 | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.04.23 15:46:10 | 科左后旗散都苏木公河来卫生院 / 028000 | 90343266 | 304613217 | 科左后旗散都苏木公河来卫生院 BS-350S 微信视频服务 | 2026-04-23 16:13:48 : 【客户请求】 【处理结果】：客户问题解决2026-04-23 16:02:37 : 【客户请求】 【故障现象】：客户靶值单找不见了【排查过程】：发给客户靶值单 指导客户做校准【处理结果】：客户设置完 正在测试等待反馈2026-04-23 15:46:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-350S | 一般 | 待处理
2026.04.23 15:32:54 | 广西壮族自治区南溪山医院 / 547000 桂林市 | 302277 | 304613049 | 广西壮族自治区南溪山医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-04-23 18:54:07 : 【客户请求】 误操作2026-04-23 15:32:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.23 15:11:23 | 德江县长堡镇中心卫生院 / 555555 | 90014945 | 304613215 | 德江县长堡镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-23 15:16:03 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器停止【排查过程】：知道客户在应用 仪器命令执行系统恢复【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-23 15:11:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.23 15:03:54 | 上海市奉贤区奉城医院 / 200000 上海市 | 311793 | 304613048 | 上海市奉贤区奉城医院 BENEFUSION SP3D 微信视频服务 | 2026-04-23 15:09:59 : 【客户请求】 输出泵时间无法修改，待机在用户维护和厂家维护里都无法调节2026-04-23 15:03:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 上海分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3D | 一般 | 待处理
2026.04.23 15:00:58 | 四川省妇幼保健院天府院区 / 610045 | 90323268 | 304613235 | 四川省妇幼保健院天府院区 BENEFUSION NSP 微信视频服务 | 2026-04-23 15:02:39 : 【客户请求】 系统故障ID308，设备在儿童重症PICU2026-04-23 15:00:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 输注泵 | BENEFUSION NSP | 重要 | 待处理
2026.04.23 14:11:40 | 中国红十字基金会 / 100000 北京市 | 60135281 | 304613229 | 中国红十字基金会 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-04-23 19:00:53 59990001: 【客户请求】 转AED耗材群2026-04-23 14:16:02 : 【客户请求】 客户需要电极片，咨询报价，客户在北京，丰台区2026-04-23 14:11:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 北京分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.04.23 14:09:54 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304613200 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-23 14:18:01 : 【客户请求】 【故障现象】：样本排列顺序有问题 乱码【排查过程】：指导客户按编号排列【处理结果】：仪器问题解决2026-04-23 14:09:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.23 14:08:38 | 湖南省怀化市溆浦县油洋乡卫生院 / 419300 怀化市 | 380091 | 304613199 | 湖南省怀化市溆浦县油洋乡卫生院 BS-280 微信视频服务 | 2026-04-23 14:15:21 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针排液时未检测到液面【排查过程】：AST试剂为新开封试剂，发现试剂瓶内有气泡，清楚气泡后重新检测【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-23 14:08:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.04.23 13:58:25 | 临潭县第二人民医院 / 747502 甘南州 | 311398 | 304613197 | 临潭县第二人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-23 14:04:15 : 【客户请求】 误操作2026-04-23 13:58:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.23 13:51:28 | 凉山州喜德县红莫镇中心卫生院 | 90199579 | 304613203 | 凉山州喜德县红莫镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-23 13:57:31 : 【客户请求】 【故障现象】：本底异常【排查过程】：指导清洗后正常【处理结果】：指导清先后正常2026-04-23 13:51:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.23 13:23:51 | 新疆农六师医院 / 831800 五家渠市 | 321264 | 304613046 | 新疆农六师医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-04-23 13:28:15 : 【客户请求】 【故障现象】：推片仪自检过不去2026-04-23 13:27:56 : 【客户请求】【故障现象】：【排查过程】：推片仪自检过不去【处理结果】：电话指导无效 自检过不去【一线建议】：建议上门检测【下派理由】：客户无法自行解决 工单下派 分公司处理2026-04-23 13:23:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理
2026.04.23 13:09:53 | 十堰人和医院 / 555555 | 90233407 | 304613045 | 十堰人和医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-23 13:12:56 : 【客户请求】 【故障现象】：客户误拨视频电话【排查过程】：客户误拨视频电话【处理结果】：客户误拨视频电话 无需处理2026-04-23 13:09:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.23 13:05:23 | 酒泉市肃州区清水中心卫生院 / 735000 酒泉市 | 380353 | 304613211 | 酒泉市肃州区清水中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-23 13:09:31 : 【客户请求】 【故障现象】：水机滤芯堵死 仪器报警水箱空【排查过程】：样本不多 老师想凑合做完它【处理结果】：指导客户手动加水进水箱 客户问题解决2026-04-23 13:05:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.23 12:53:36 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 / 636150 达州市 | 60094484 | 304613180 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-04-23 13:08:08 : 【客户请求】 【故障现象】：无法申请校准【排查过程】：账号权限不够导致无法新增校准【处理结果】：更改账号申请成功2026-04-23 12:53:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.04.23 12:30:12 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 / 636150 达州市 | 60094484 | 304613160 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-04-23 12:33:35 : 【客户请求】 【故障现象】：无法新增校准【排查过程】：客户端未正确录入试剂的主曲线【处理结果】：重新扫描录入2026-04-23 12:30:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.04.23 11:56:18 | 苏州大学附属第二医院 / 215000 | 101323 | 304613194 | 苏州大学附属第二医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-04-23 12:05:27 : 【客户请求】 误操作2026-04-23 11:56:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 重要 | 待处理
2026.04.23 11:46:25 | 通道侗族自治县第一人民医院 / 430000 怀化市 | 333275 | 304613158 | 通道侗族自治县第一人民医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-23 12:07:34 : 【客户请求】 客户端演示2026-04-23 11:46:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.23 11:18:53 | 苏州大学附属第二医院 / 215000 | 101323 | 304613186 | 苏州大学附属第二医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-04-23 11:21:43 : 【客户请求】 客户误点，无问题2026-04-23 11:18:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 重要 | 待处理
2026.04.23 11:17:46 | 贵州省六盘水市水城顺场乡卫计院 / 553600 | 90052757 | 304613184 | （禁用）贵州省六盘水市水城顺场乡卫计院 DC-70T 微信视频服务 | 2026-04-23 18:06:26 59990051: 【客户请求】 尚肯：已经封闭，不需要下派2026-04-23 11:20:05 : 【客户请求】 姓名: 黄检梅; 手机号: 158****3021; 问题描述: 电脑无法启动，需重新安装操作系统，集卡驱动2026-04-23 11:17:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 贵阳分公司 | 超声 | DC-70T | 一般 | 待处理
2026.04.23 11:17:13 | 晋城医动健康体检有限公司 / 048000 | 90075142 | 304613193 | 晋城医动健康体检有限公司 BC-6100 微信视频服务 | 2026-04-23 11:20:33 : 【客户请求】 客户点错，无问题2026-04-23 11:17:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理
2026.04.23 11:13:53 | 广汉市金鱼镇卫生院 / 618302 德阳市 | 302541 | 304613156 | 广汉市金鱼镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-23 11:24:18 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针不吸样【排查过程】：怀疑样本针堵针指导客户清洗样本针【处理结果】：观察使用2026-04-23 11:13:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.23 11:10:18 | 青川县乐安镇中心卫生院 / 555555 | 90013281 | 304613155 | 青川县乐安镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-23 11:17:49 : 【客户请求】 【故障现象】：数据管理软件安装【排查过程】：指导安装【处理结果】：问题解决2026-04-23 11:10:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.23 11:07:40 | 绥芬河市卫生健康委员会 | 90303982 | 304613192 | 绥芬河市卫生健康委员会 BS-860 微信视频服务 | 2026-04-23 11:14:21 : 【客户请求】 【故障现象】：客户电话无法接通【排查过程】：回拨三次客户电话无法接通【处理结果】：工单下派【一线建议】：回拨三次客户电话无法接通【下派理由】：回拨三次客户电话无法接通 工单下派2026-04-23 11:07:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.04.23 10:58:25 | 黄南州泽库县藏医院 / 347893 | 90169613 | 304613191 | 黄南州泽库县藏医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-23 11:05:53 : 【客户请求】 【处理结果】：老师验证后问题解决2026-04-23 11:04:55 : 【客户请求】 【故障现象】：老师反馈无法切换到桌面【排查过程】：告知老师需要工程师权限下才可以【处理结果】：了解问题后发给老师账号密码 等待老师验证2026-04-23 10:58:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.23 10:58:24 | 迈瑞深圳培训中心 / 518055 | 90368259 | 304613154 | 迈瑞深圳培训中心 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-23 11:01:36 : 【客户请求】 测试功能2026-04-23 10:58:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.04.23 10:54:16 | 迈瑞深圳培训中心 / 518055 | 90368259 | 304613153 | 迈瑞深圳培训中心 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-23 10:57:01 : 【客户请求】 【故障现象】：深圳分公司测试 无需支持【排查过程】：深圳分公司测试 无需支持【处理结果】：深圳分公司测试 无需支持2026-04-23 10:54:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.04.23 10:49:08 | 广东韩妃整形外科医院有限公司 / 500005 | 90211546 | 304613181 | 广东韩妃整形外科医院有限公司 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-04-23 15:12:33 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-04-23 10:49:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.04.23 10:12:39 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304613151 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-23 10:24:31 : 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：质控品为新复溶质控，多项质控结果偏低，水采样的时哇哈哈，时间较长，建议重新复测，或者重开新质控【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-23 10:12:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.23 09:38:24 | 鄂州市古楼街道飞鹅社区卫生服务中心 / 555555 | 90043498 | 304612959 | 鄂州市古楼街道飞鹅社区卫生服务中心 DP-50 微信视频服务 | 2026-04-23 10:39:20 : 【客户请求】 【故障现象】：图像回声区有雪花状。【排查过程】：只有一把探头，做插拔处理，考虑发射接收与处理问题。【处理结果】：需要工程师现场处理，客户已拨打电话，工单已下派，无需重新下派。2026-04-23 09:38:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990109 | 西安尚肯电子科技有限公司 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 超声 | DP-50 | 一般 | 待处理
2026.04.23 09:27:10 | 总工会成都工人疗养院 / 610000 成都市 | 306212 | 304613146 | 总工会成都工人疗养院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-23 10:37:20 : 【客户请求】 【故障现象】：cc周期超期【排查过程】：指导客户重启仪器【处理结果】：故障消除2026-04-23 09:27:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.23 09:06:30 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） / 628400 | 90307046 | 304613018 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-04-23 09:14:54 : 【客户请求】 【故障现象】：单个样本结果重复行不好【排查过程】：查看样本，发现样本有纤维凝块 质控正常其他样本正常【处理结果】：需重新离心2026-04-23 09:06:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.23 09:02:28 | 甘肃省定西市陇西县宏伟乡卫生院 / 555555 | 90168741 | 304612956 | 甘肃省定西市陇西县宏伟乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-23 09:13:32 : 【客户请求】 【故障现象】：无法联机【排查过程】： 22号，客户端更换过电脑主机，今天开机提示无法联机.客户端目前不方便线上排查【故障定位】：排查串口设置，电脑端接头，【一线建议】：排查串口设置，电脑端接头。【下派理由】：客户现在不方便操作。2026-04-23 09:02:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.23 08:51:18 | 任泽区骆庄卫生院 / 555555 | 90030830 | 304613034 | 任泽区骆庄卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-04-23 08:57:43 : 【客户请求】 【故障现象】：样本量不足【排查过程】：公卫体检，样本放入不及时，报警样本量不足，重新放置样本开始【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-23 08:51:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.04.23 08:40:39 | 云南省普洱市孟连县公信乡卫生院 / 665000 普洱市 | 372075 | 304613017 | 云南省普洱市孟连县公信乡卫生院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-04-23 14:23:36 梁伟: 【客户请求】 除颤仪在同步状态下无法放电2026-04-23 08:41:41 : 【客户请求】 姓名: 李清; 手机号: 187****4606; 问题描述: 除颤仪在同步状态下无法放电2026-04-23 08:40:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2026.04.23 08:37:33 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 / 246700 铜陵市 | 337479 | 304612955 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-23 08:40:30 : 【客户请求】 【故障现象】：提示更换光源灯【排查过程】： 更换光源灯【故障定位】： 光源灯【一线建议】：光源灯。【下派理由】： 客户无法自行操作.要求先联系采购科18155659976。2026-04-23 08:37:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.22 17:31:16 | 新疆出入境边防检查总站 / 555555 | 90334152 | 304612970 | 新疆出入境边防检查总站 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-04-22 17:34:13 : 【客户请求】 自检提示故障2312026-04-22 17:31:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.04.22 17:05:17 | 广西钦州市浦北县六硍镇中心卫生院 / 535000 钦州市 | 322264 | 304613029 | 广西钦州市浦北县六硍镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-22 17:10:40 : 【客户请求】 【处理结果】：咨询红细胞压积参考范围，已告知客户2026-04-22 17:05:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.22 17:00:46 | 太原市小店区人民医院 / 046000 太原市 | 308543 | 304612949 | 太原市小店区人民医院 WATO EX-55 PRO 微信视频服务 | 2026-04-22 17:04:40 : 【客户请求】 手动机控开关不平，潮气量误差比较大，需要工程师现场处理。2026-04-22 17:00:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 麻醉 | WATO EX-55 PRO | 一般 | 待处理
2026.04.22 16:57:08 | 太原市小店区人民医院 / 046000 太原市 | 308543 | 304612969 | 太原市小店区人民医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-04-22 17:14:02 : 【客户请求】 【处理结果】：客户测试2026-04-22 16:57:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.22 16:53:59 | 会泽县纸厂乡卫生院 / 650000 曲靖市 | 60071773 | 304612968 | 会泽县纸厂乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-22 17:57:48 : 【客户请求】 【故障现象】：跟换生化830光源灯【排查过程】：指导老师更换光源灯【处理结果】：问题解决2026-04-22 16:55:16 : 【客户请求】 姓名: 吴永金; 手机号: 158****5723; 问题描述: 更换光源灯2026-04-22 16:53:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.22 16:20:34 | 三亚市天涯区凤凰机场酒店 | 90290676 | 304612967 | 三亚市天涯区凤凰机场酒店 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-04-22 17:25:41 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-04-22 16:20:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.04.22 15:57:32 | 海盐邦尔医院有限公司 / 310000 海盐县 | 60102569 | 304613010 | 海盐邦尔医院有限公司 UMEC6 微信视频服务 | 2026-04-22 17:28:56 梁伟: 【客户请求】 监护仪无法开机设备在浙江省嘉兴市海盐县邦尔医院，2026-04-22 15:57:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 监护 | UMEC6 | 一般 | 待处理
2026.04.22 15:42:15 | 西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区 / 710004 西安市 | 304993 | 304612965 | 西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区 IPM 12 微信视频服务 | 2026-04-22 17:35:42 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-04-22 15:42:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 监护 | IPM 12 | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.22 15:16:37 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304613009 | 辽宁迈达医疗器械有限公司 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-04-22 15:27:36 : 【客户请求】 【处理结果】：工单重复2026-04-22 15:16:36 : 【客户请求】 微信视频呼入DD3-63001785 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.22 15:16:33 | 南阳市社旗县苗店镇卫生院 / 473300 南阳市 | 90031158 | 304613011 | 南阳市社旗县苗店镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-22 15:22:10 : 【客户请求】 水空白超限10X，排除反应盘溢液，清洗机构注液问题，怀疑光源灯老化，让科室采购新光源灯后续更换测试。2026-04-22 15:16:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.22 15:07:53 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304612947 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-22 15:22:53 李勇健: 【客户请求】 【处理结果】：样本位置设置问题，已告知老师2026-04-22 15:07:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.22 15:07:01 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304612953 | 辽宁迈达医疗器械有限公司 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-04-22 15:24:19 : 【客户请求】 【处理结果】：客户要修改打印模版，已告知客户设置位置2026-04-22 15:07:01 : 【客户请求】 微信视频呼入DD3-63001785 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.22 14:58:38 | 南阳市社旗县苗店镇卫生院 / 473300 南阳市 | 90031158 | 304612946 | 南阳市社旗县苗店镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-22 15:11:20 : 【客户请求】 水空白超限10X，反应盘没有溢液，怀疑光源灯老化，建议科室采购新的光源灯后续更换并观察。2026-04-22 14:58:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.22 14:57:05 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 / 017200 鄂尔多斯市 | 60083832 | 304612945 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-04-22 15:04:52 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器暂停使用【处理结果】：告知老师设备排空方法和设备排空后需要重新灌注，设备不排空关机对设备有风险。2026-04-22 14:57:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.04.22 14:38:10 | 忠县同怡医院 / 400000 重庆市 | 60110676 | 304612915 | 忠县同怡医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-22 14:53:06 : 【客户请求】 【故障现象】：设备无法正常开机【排查过程】：上午使用正常，下午退出休眠无法退出，显示屏黑屏，强制关机重启无效，故障依旧。【故障定位】： 初步判断为，显示器，采样针垂直故障【一线建议】： 显示器，采样针升降偏转光耦【下派理由】：需要拆机排查2026-04-22 14:38:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 重庆分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.22 14:18:02 | 武功中医院社区医疗服务中心 / 555555 | 90049392 | 304612914 | 武功中医院社区医疗服务中心 BC-5000 微信视频服务 | 2026-04-22 14:37:31 : 【客户请求】 【处理结果】：医院现场有当地工程师2026-04-22 14:18:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.04.22 14:16:34 | 常宁正康精神病医院有限公司 / 421500 常宁市 | 60580361 | 304612951 | 常宁正康精神病医院有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-22 14:26:12 : 【客户请求】 【故障现象】： 待测反应存在残留水【排查过程】：客户自检反应被一半是脏杯 样本针目测正常【故障定位】： 样本针位置 液面检测板 清洗结构等【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-04-22 14:16:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.22 14:09:49 | 德州市第六人民医院 / 555555 | 90319106 | 304612944 | 德州市第六人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-04-22 14:12:34 : 【客户请求】 【故障现象】： 水箱溢流【排查过程】： 水箱浮子异常 水箱溢流 已指导客户关闭进水开关【故障定位】：进水阀【一线建议】：现场排查检查进水阀【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-04-22 14:09:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.04.22 12:27:39 | 湖南省怀化市溆浦县油洋乡卫生院 / 419300 怀化市 | 380091 | 304612909 | 湖南省怀化市溆浦县油洋乡卫生院 BS-280 微信视频服务 | 2026-04-22 12:33:04 : 【客户请求】 【故障现象】：样本位置被占用【排查过程】：质控位置占用样本位置指导客户换位置【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-22 12:27:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.04.22 11:54:40 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304612896 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-22 12:00:48 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询质控品如何使用【排查过程】：告知客户5ML去离子水溶解 溶解30分钟中间正方放置【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-22 11:54:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.22 11:53:21 | 双柏县妇幼保健与计划生育服务中心 / 675100 楚雄州 | 60041618 | 304612888 | 双柏县妇幼保健与计划生育服务中心 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-22 12:02:46 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】： 光源灯未打开【排查过程】：测试就报警 无法消除【故障定位】： 光源灯及供电【一线建议】：检查供电及光源灯【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-04-22 11:53:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.22 11:28:10 | 靖州县中医院 / 418400 怀化市 | 309980 | 304612895 | 靖州县中医院 BC-5390 微信视频服务 | 2026-04-22 11:45:04 : 【客户请求】 客户电话三次均无法接通工单下派2026-04-22 11:28:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5390 | 一般 | 待处理
2026.04.22 11:10:02 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304612886 | 罗田县九资河中心卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-22 11:14:59 : 【客户请求】 水空白10X 反应盘溢流要下派时客户明确要求工单无需下派自行联系工程师2026-04-22 11:10:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.22 10:37:31 | 成县陈院镇卫生院 | 90201770 | 304612901 | 成县陈院镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-22 11:00:58 : 【客户请求】 客户自行解决2026-04-22 10:45:10 : 【客户请求】 10.44回拨客户电话客户挂断2026-04-22 10:37:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.22 10:16:36 | 万源市白果乡卫生院 / 636350 达州 | 385911 | 304612885 | 万源市白果乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-22 10:31:22 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询如何备份数据【排查过程】：指导客户对数据进行备份【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-22 10:16:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.22 10:09:33 | 荆州市中医院 / 441000 荆州市 | 105236 | 304612825 | 荆州市中医院 BENEFUSION SP3D 微信视频服务 | 2026-04-22 10:53:30 梁伟: 【客户请求】 提示系统异常，故障吗SE3032026-04-22 10:09:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3D | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.22 10:07:33 | 湖南省武冈市湾头桥镇中心卫生院 / 422400 邵阳市 | 367613 | 304612892 | 湖南省武冈市湾头桥镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-22 10:43:12 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询查询靶值路径【排查过程】：指导客户关注迈瑞客户服务中心 告知如何查询【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-22 10:07:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.22 10:02:12 | 武功中医院社区医疗服务中心 / 555555 | 90049392 | 304612824 | 武功中医院社区医疗服务中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-22 10:33:12 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】：AST大批量无法计算结果【排查过程】：排查校准样本等问题 指导客户更换新试剂【处理结果】：客户运行测试样本。2026-04-22 10:02:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.22 09:59:37 | 英山县石头咀中心卫生院 / 436700 黄冈市 | 330988 | 304612815 | 英山县石头咀中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-22 10:25:35 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】： 清洗液浮子异常【排查过程】：浮子损坏【故障定位】：浮子【一线建议】：浮子更换【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-04-22 09:59:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.22 09:54:53 | 常宁正康精神病医院有限公司 / 421500 常宁市 | 60580361 | 304612891 | 常宁正康精神病医院有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-22 10:35:24 : 【客户请求】 客户临时有事 暂不需要帮助2026-04-22 09:54:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.22 09:28:05 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304612810 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-22 09:38:31 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法连接【排查过程】：检查IP正常检查其他网络是否冲突 重启仪器故障消除【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-22 09:28:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.22 09:20:20 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304612809 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-22 09:37:14 : 【客户请求】 【故障现象】：CRP结果异常【排查过程】：重新定标后正常【处理结果】：重新定标后正常2026-04-22 09:20:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.22 08:58:52 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 / 246700 铜陵市 | 337479 | 304612836 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-22 09:05:16 : 【客户请求】 【故障现象】：光源灯未打开【排查过程】： 无法正常测试 指导客户拆卸光源灯发现光源灯不亮【故障定位】： 光源灯【一线建议】： 更换 光源灯【下派理由】： 现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-04-22 08:58:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.22 08:48:43 | 荣县乐德中心卫生院 / 643100 自贡市 | 322803 | 304612823 | 荣县乐德中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-22 08:51:11 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询如何卸载试剂【排查过程】：指导客户选中试剂进行卸载【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-22 08:48:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.22 08:43:12 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304612822 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-22 08:48:00 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂无法装载【排查过程】：指导客户发现试剂位置被手工装载项目占用指导客户卸载手工项目重新装载成功【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-22 08:43:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.22 08:40:34 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304612807 | 云南伟耀科技有限公司 BS-860 微信视频服务 | 2026-04-22 08:46:27 : 【客户请求】 【故障现象】：客户误操作 无需指导【排查过程】：客户误操作 无需指导【处理结果】：客户误操作 无需指导2026-04-22 08:40:33 : 【客户请求】 微信视频呼入BB9-63001699 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.04.22 08:36:16 | 厦门市后田学校 / 361100 | 90208490 | 304612796 | 厦门市后田学校 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-04-22 17:36:17 梁伟: 【客户请求】 客户电话无法打通2026-04-22 08:36:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.04.22 08:33:01 | 南平市光泽县司前乡卫生院 | 90260631 | 304612835 | 南平市光泽县司前乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-22 08:37:35 : 【客户请求】 【故障现象】： 电压异常 0x01006013【排查过程】：无法消除 重启无效【故障定位】：CRP 板【一线建议】： 1、先确认版本信息是否正确；2、确认电源板到CRP板卡之间的连接线是否ok；2、确认相应电源的出口端是否ok，若电源供电不在范围，则更换电源3、消除故障4、若无法消除，则更换CRP板【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-04-22 08:33:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.21 17:50:37 | 新平县建兴乡卫生院 / 653100 玉溪市 | 361857 | 304612777 | 新平县建兴乡卫生院 BS-620M 微信视频服务 | 2026-04-21 18:00:19 : 【客户请求】 客户电话无人接听，工单下派2026-04-21 17:50:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.04.21 16:44:56 | 东莞市第八人民医院 / 523000 东莞市 | 306899 | 304612789 | 东莞市第八人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-21 16:55:03 : 【客户请求】 【故障现象】： 项目结果出负值【排查过程】： 偶发项目结果出负值，再测正常。客户没在现场，无法查看机器情况。客户希望工程师上门检查仪器情况【故障定位】： 样本针，注射器，交叉污染【一线建议】： 与客户联系沟通上门时间【下派理由】：客户要求2026-04-21 16:44:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.21 16:31:10 | 茶陵县腰陂中心卫生院 / 412400 株洲市 | 380248 | 304612791 | 茶陵县腰陂中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 16:38:33 : 【客户请求】 【故障现象】：TBA结果偏高【排查过程】：重测后还是很高，查看校准，没问题，询问老师得知做体检，结果大部分都正常，只有两个样本偏高，应该没有问题【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 16:31:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 16:25:26 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304612770 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 16:28:21 : 【客户请求】 客户断线2026-04-21 16:25:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 16:17:06 | 达川区中医医院 / 635000 达州市 | 306545 | 304612788 | 达川区中医医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-21 16:23:13 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂规格变化 质控比对不过【排查过程】：项目重新校准后重新累记靶值【处理结果】：客户已知晓2026-04-21 16:17:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.04.21 16:14:18 | 安顺职业技术学院 / 561099 安顺市 | 60097537 | 304612768 | 安顺职业技术学院 BS-350S 微信视频服务 | 2026-04-21 16:15:49 : 【客户请求】 重复报修2026-04-21 16:14:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-350S | 一般 | 待处理
2026.04.21 15:59:04 | 安顺职业技术学院 / 561099 安顺市 | 60097537 | 304612787 | 安顺职业技术学院 BS-350S 微信视频服务 | 2026-04-21 16:01:49 : 【客户请求】 【故障现象】：清洗注射器运动错误，找不到零位【排查过程】：告知客户光耦损坏，需要更换配件，客户自行联系代理商解决【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 15:59:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-350S | 一般 | 待处理
2026.04.21 15:46:20 | 永清益田门诊部 | 90370930 | 304612786 | 永清益田门诊部 BS-1100M 微信视频服务 | 2026-04-21 15:58:47 : 【客户请求】 TP校准报警线性线超限，客户自行联系临床工程师解决2026-04-21 15:46:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-1100M | 一般 | 待处理
2026.04.21 15:24:10 | 盐源县卫城镇卫生院 / 615700 凉山州 | 90007404 | 304612785 | 盐源县卫城镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 15:24:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 15:17:57 | 中国人民解放军联勤保障部队991医院 / 441003 襄樊市 | 107047 | 304612784 | 中国人民解放军联勤保障部队991医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-21 16:04:09 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：LEO2无【排查过程】：检查发现LEO2的接头和LC溶血剂的接头接反导致报警，更换回来接头后故障消除【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 15:17:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.21 14:48:51 | 夏邑县桑固乡卫生院 / 476000 商丘市 | 60102157 | 304612781 | 夏邑县桑固乡卫生院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-04-21 14:56:13 : 【客户请求】 【故障现象】：软件无法打开，数据库损坏【排查过程】：估计是维修电脑人员安装软件时将正在安装的数据库退出，导致数据库安装失败。告知老师需要重新安装软件。老师自行联系代理商解决【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 14:48:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.04.21 14:44:51 | 齐河县人民医院 / 251100 德州市 | 300709 | 304612760 | 齐河县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-04-21 14:57:25 温彦朝: 【客户请求】 客户电话无法接通，工单下派2026-04-21 14:44:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.04.21 14:25:22 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304612729 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 14:29:51 : 【客户请求】 【故障现象】：添加审核者【排查过程】：指导客户添加审核者【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 14:25:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 14:15:37 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304612765 | 南京贝登医疗股份有限公司 MW-12A 微信视频服务 | 2026-04-21 14:20:13 : 【客户请求】 【故障现象】：洗板机不吸水【排查过程】： 仪器停放好长时间，部件老化【故障定位】： 管路堵塞或者泵损坏【一线建议】： 带管路和泵上门处理【下派理由】：硬件损坏2026-04-21 14:15:36 : 【客户请求】 微信视频呼入WF-6A104847 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 生化 | MW-12A | 一般 | 待处理
2026.04.21 14:04:35 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 | 90374632 | 304612728 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 14:05:56 : 【客户请求】 重复报修2026-04-21 14:04:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 13:45:44 | 贵州省遵义市金鼎山卫生院 / 563000 遵义市 | 361022 | 304612764 | 贵州省遵义市金鼎山卫生院 UMED 10 微信视频服务 | 2026-04-21 13:45:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 监护 | UMED 10 | 一般 | 待处理
2026.04.21 13:43:20 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 | 90374632 | 304612748 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 13:46:41 : 【客户请求】 重复报修2026-04-21 13:43:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 13:34:52 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 | 90374632 | 304612773 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 13:39:57 : 【客户请求】 【故障现象】：定标【排查过程】：指导客户做定标质控【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 13:34:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 13:12:38 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 / 150200 哈尔滨市 | 362351 | 304612747 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 13:19:49 : 【客户请求】 【故障现象】：CK-MB失控【排查过程】：没有校准品，无法做校准。先临时指导客户更改K值，回头再做校准【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 13:12:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 12:50:16 | 南木林县人民医院 / 618000 日喀则地区 | 317622 | 304612759 | 南木林县人民医院 H50 微信视频服务 | 2026-04-21 13:00:51 : 【客户请求】 【故障现象】：废液满，故障无法消除【排查过程】：废液桶是空的，浮子也正常。怀疑废液传感器故障。客户着急做样本，指导客户临时将传感器接口短接，故障消除。告知客户抓紧联系工程师更换废液传感器。【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 12:50:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | H50 | 一般 | 待处理
2026.04.21 12:33:17 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 | 90374632 | 304612740 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 12:47:47 : 【客户请求】 【故障现象】：质控靶值录入【排查过程】：告知客户可以在迈瑞公众号里面查询靶值【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 12:33:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 12:06:16 | 铜仁市第三人民医院 | 90273943 | 304612739 | 铜仁市第三人民医院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-04-21 12:21:47 : 【客户请求】 【故障现象】：泌乳素质控失控【排查过程】： ，新换的试剂，定标通过【故障定位】： 新试剂的校准主曲线变成两个，怀疑质控是不是也有更新换代【一线建议】： 临床工程师协助解决【下派理由】：转由临床工程师处理2026-04-21 12:06:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.04.21 11:46:33 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304612738 | 沈阳盛钰泉医疗器械有限公司 BENEFUSION VP1 微信视频服务 | 2026-04-21 18:33:19 59990051: 【客户请求】 联系不上老师，此单关闭2026-04-21 11:46:32 : 【客户请求】 微信视频呼入SK00309437 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 | 一般 | 待处理
2026.04.21 11:28:31 | 玛多县医院 / 813500 果洛州 | 60055773 | 304612763 | 玛多县医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-04-21 11:35:49 : 【客户请求】 【故障现象】：校准不通过，做过好几次了，都不行【排查过程】：老师询问有没有快速解决的办法。告知没有快捷办法，需要查找原因。【处理结果】：客户自行联系工程师上门处理2026-04-21 11:28:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.04.21 11:09:44 | 抚州市第一人民医院 / 344000 抚州市 | 308332 | 304612757 | 抚州市第一人民医院 BENEFUSION VP3 微信视频服务 | 2026-04-21 11:11:23 : 【客户请求】 建议参考迈瑞客户服务中心公众号视频校准2026-04-21 11:09:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP3 | 一般 | 待处理
2026.04.21 11:09:05 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 / 150200 哈尔滨市 | 362351 | 304612737 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 11:13:40 : 【客户请求】 【故障现象】：有几个项目的质控失控【排查过程】：询问得知好久没做过定标了，告知客户需要做定标【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 11:09:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 11:05:08 | 顺昌县仁寿镇卫生院 / 354000 南平市 | 60026949 | 304612720 | 顺昌县仁寿镇卫生院 BS-360E 微信视频服务 | 2026-04-21 11:41:05 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：沟通得知大量做样本后才会报这个警，光源灯无异常。检查废液管路，发现废液管太长，可能是排废不畅导致此报警。指导老师剪短废液管【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 11:05:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-360E | 一般 | 待处理
2026.04.21 10:37:59 | 内蒙古自治区人民医院 / 100086 呼和浩特市 | 300649 | 304612719 | 内蒙古自治区人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-04-21 11:43:33 : 【客户请求】 客户电话无人接听，工单下派2026-04-21 10:37:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 生化 | CL-6000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.21 10:31:41 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 / 150200 哈尔滨市 | 362351 | 304612744 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 10:59:26 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：观察发现样本针弯曲，清洗时无法下到清洗池中，指导客户掰正样本针后，故障消除【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 10:31:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 10:28:31 | 会泽县纸厂乡卫生院 / 650000 曲靖市 | 60071773 | 304612743 | 会泽县纸厂乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-21 10:31:50 : 【客户请求】 水空白超限，下派处理2026-04-21 10:28:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.21 10:11:53 | 康大夫健康管理（浙江）有限公司 / 310006 杭州市 | 60115896 | 304612756 | 康大夫健康管理（浙江）有限公司 IMEC7 微信视频服务 | 2026-04-21 10:13:27 : 【客户请求】 主板上的纽扣电池没电了，建议更换2026-04-21 10:11:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 监护 | IMEC7 | 一般 | 待处理
2026.04.21 10:02:36 | 金平县铜厂乡中心卫生院 / 661500 红河哈尼族彝族自治州 | 60109306 | 304612755 | 金平县铜厂乡中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-21 10:14:20 : 【客户请求】 质控失控，指导客户进行定标，后续跟进处理2026-04-21 10:02:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.21 09:54:34 | 茶陵县腰陂中心卫生院 / 412400 株洲市 | 380248 | 304612753 | 茶陵县腰陂中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 09:59:16 : 【客户请求】 【故障现象】：ALT失控【排查过程】：观察质控图，发现连续好多天的数值都在靶值的同一侧，告知老师这种情况也属于失控，需要做定标【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 09:54:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 09:53:33 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 / 246700 铜陵市 | 337479 | 304612752 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-21 10:02:32 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：光源强度太高【排查过程】：做光度计检测，发现吸光度普遍在4000多，太低。指导老师做增益自整定后，吸光度为5000多，为正常范围内【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 09:53:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.21 09:40:55 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 | 90372836 | 304612710 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-21 09:52:32 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针垂直运动错误【排查过程】：指导客户调整样本针位置【处理结果】：故障消除2026-04-21 09:40:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.21 09:39:57 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 / 158300 鸡西市 | 361899 | 304612640 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-04-21 09:46:00 : 【客户请求】 【故障现象】：校准时无法修改校准品【排查过程】：检查发现项目处于质控申请状态。告知老师将质控申请删除后，可以修改校准品【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 09:39:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.04.21 09:36:34 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304612709 | 深圳市科华医疗设备有限公司 BENEHEART C2A 微信视频服务 | 2026-04-21 10:04:37 张朋飞: 【客户请求】 电极片过期，建议在京东商城上购买2026-04-21 09:36:34 : 【客户请求】 微信视频呼入AF2-19007125 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2A | 一般 | 待处理
2026.04.21 09:30:14 | 贵州省女子强制隔离戒毒所 / 550029 | 90211475 | 304612639 | 贵州省女子强制隔离戒毒所 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-21 09:52:05 : 【客户请求】 客户电话无人接听，工单下派2026-04-21 09:30:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.21 09:25:22 | 呼和浩特市玉泉区卫生健康委员会 / 010010 呼和浩特市 | 60093223 | 304612708 | 呼和浩特市玉泉区卫生健康委员会 IMEC10 微信视频服务 | 2026-04-21 10:02:18 张朋飞: 【客户请求】 已解决2026-04-21 09:25:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 监护 | IMEC10 | 一般 | 待处理
2026.04.21 09:07:54 |  |  | 304612714 | 攀枝花米易县卫生局 BENEHEART D1 微信视频服务 |  | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 监护 | BENEHEART D1 | 一般 | 待处理
2026.04.21 09:07:31 |  |  | 304612713 | 中油测井(大庆分公司) BENEHEART C2 微信视频服务 |  | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.04.21 09:07:16 |  |  | 304612712 | 苏州市华夏口腔医院 BENEHEART D20C 微信视频服务 |  | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 苏州分公司 | 监护 | BENEHEART D20C | 一般 | 待处理
2026.04.21 09:07:03 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 / 246700 铜陵市 | 337479 | 304612637 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-21 10:04:13 温彦朝: 【客户请求】 同一医院，不同手机号报修，属于重复报修2026-04-21 09:07:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.21 09:05:15 |  |  | 304612711 | 木垒县妇幼保健站 M55 微信视频服务 |  | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 超声 | M55 | 一般 | 待处理
2026.04.21 09:04:55 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 / 246700 铜陵市 | 337479 | 304612636 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-21 09:18:01 温彦朝: 【客户请求】 同一客户，不同的手机号报修，属于重复报修2026-04-21 09:04:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.21 08:53:51 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 / 158300 鸡西市 | 361899 | 304612635 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-04-21 09:15:10 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：来电询问做质控需不需要每次都输入靶值【排查过程】：告知老师一支质控，输入一次靶值就可以【处理结果】：老师确认问题解决2026-04-21 08:53:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.04.20 16:48:09 | 广南县黑支果卫生院 / 100000 文山州 | 336644 | 304612616 | 广南县黑支果卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-20 16:51:38 : 【客户请求】 客户更换电脑，需要操作软件，已发送2026-04-20 16:48:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.20 16:47:55 | 铜仁市广泰医院 / 554300 | 60035827 | 304612622 | 铜仁市广泰医院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-20 16:52:57 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控结果失控【排查过程】：质控靶值设置错误，重新矫正。【处理结果】：，客户确认问题解决。2026-04-20 16:47:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.20 16:44:10 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 | 90372836 | 304612595 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-20 16:54:57 杨计正: 【客户请求】 【故障现象】：咨询五分类能否只测三分类【排查过程】：指导客户在右边模式选项可以选择CBC CBC+DIFF。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 16:44:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.20 16:31:44 | 铜仁市广泰医院 / 554300 | 60035827 | 304612614 | 铜仁市广泰医院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-20 16:42:17 : 【客户请求】 【故障现象】：载A校准设置【排查过程】：指导客户在校准界面进行设置，告知客户流程。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 16:31:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.20 16:30:03 | 木垒县妇幼保健站 / 830039 昌吉州 | 60048768 | 304612580 | 木垒县妇幼保健站 M55 微信视频服务 | 2026-04-20 16:30:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 超声 | M55 | 一般 | 待处理
2026.04.20 16:28:22 | 山南市藏医院 / 850700 山南地区 | 317615 | 304612594 | 山南市藏医院 SV300 微信视频服务 | 2026-04-20 16:28:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.04.20 16:16:27 | 滕州市妇幼保健院 / 277500 枣庄市 | 316969 | 304612593 | 滕州市妇幼保健院 SC-120 微信视频服务 | 2026-04-20 16:23:01 : 【客户请求】 【故障现象】：储液池浮子状态异常【排查过程】：试剂齐全，无法消除故障。【故障定位】： 排查储液池浮子状态。【一线建议】： 排查储液池浮子状态。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 16:16:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理
2026.04.20 16:13:54 | 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 / 016000 乌海市 | 383884 | 304612613 | 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-04-20 16:13:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.04.20 15:59:48 | 宁乡市妇幼保健院 / 999999 | 102391 | 304612577 | 宁乡市妇幼保健院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-04-20 16:09:17 : 【客户请求】 客户端演示2026-04-20 15:59:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.04.20 15:54:39 | 寻甸县河口镇卫生院 | 90353335 | 304612611 | 寻甸县河口镇卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-20 15:57:30 : 【客户请求】 【故障现象】：无稀释液【排查过程】：新更换稀释液，稀释液浮子状态不对，重新安装，【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-20 15:54:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.20 15:50:03 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304612576 | BENEHEART S1 微信视频服务 | 2026-04-20 18:28:02 59990051: 【客户请求】 AED系统故障，寄送修，此单关闭另外建单2026-04-20 15:50:02 : 【客户请求】 微信视频呼入AD7-25005059 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S1 | 一般 | 待处理
2026.04.20 15:31:43 | 攀枝花米易县卫生局 / 617200 攀枝花市 | 60071827 | 304612601 | 攀枝花米易县卫生局 BENEHEART D1 微信视频服务 | 2026-04-20 15:31:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 监护 | BENEHEART D1 | 一般 | 待处理
2026.04.20 14:46:59 | 婺源县紫阳镇卫生院 / 555555 | 90050461 | 304612591 | 婺源县紫阳镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-20 14:53:06 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】：指导客户在菜单中进行增益设置，消除故障。【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-20 14:46:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.20 14:30:08 | 江西省中西医结合医院 / 330000 南昌市 | 60042901 | 304612572 | 江西省中西医结合医院 RESONA A20S 微信视频服务 | 2026-04-20 17:00:00 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师演示瑞智服【排查过程】：工程师演示【处理结果】：已解决2026-04-20 14:30:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990109 | 西安尚肯电子科技有限公司 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 超声 | RESONA A20S | 一般 | 待处理
2026.04.20 14:01:18 | 平凉市庄浪县良邑卫生院 / 744600 平凉市 | 334480 | 304612558 | 平凉市庄浪县良邑卫生院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-04-20 14:51:53 杨计正: 【客户请求】 【故障现象】：ALP底物耗尽【排查过程】：客户等新试剂到后再进行更换【处理结果】客户确认问题解决。2026-04-20 14:05:25 : 【客户请求】 客户验证30分钟2026-04-20 14:01:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.04.20 13:18:13 | 苏州市华夏口腔医院 / 215000 | 60032338 | 304612567 | 苏州市华夏口腔医院 BENEHEART D20C 微信视频服务 | 2026-04-20 13:18:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 苏州分公司 | 监护 | BENEHEART D20C | 一般 | 待处理
2026.04.20 13:08:21 | 哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院 / 150000 哈尔滨市 | 90007476 | 304612571 | 哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-20 13:19:47 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询休眠状态光源光源灯是否计时【排查过程】：指导客户测试完毕后，关闭机器。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 13:10:15 : 【客户请求】 姓名: 王涛; 手机号: 131****5257; 问题描述:2026-04-20 13:08:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.20 12:58:25 | 周口市郸城县丁村乡卫生院 | 90169242 | 304612557 | 周口市郸城县丁村乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-20 13:13:49 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针排液时未检测到液面【排查过程】： 客户端不方便操作，样本针外壁清洗有液体溢出。【故障定位】：排查样本针排液是否顺畅.试剂加样管路.外壁清洗灌注管路。【一线建议】： 排查样本针排液是否顺畅.试剂加样管路.外壁清洗灌注管路。【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-04-20 12:58:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.20 12:04:34 | 新和县中医医院 / 843000 阿克苏地区 | 60028676 | 304612538 | 新和县中医医院 BS-880 微信视频服务 | 2026-04-20 12:18:49 : 【客户请求】 【故障现象】：D-B试剂R2余量是0【排查过程】：重新余量检测，结果还是0，客户等试剂到了在更换试剂。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 12:04:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-880 | 一般 | 待处理
2026.04.20 11:28:51 | 达州市大竹县方舱医院 / 635199 | 90330510 | 304612520 | 达州市大竹县方舱医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-20 11:33:21 : 【客户请求】 【故障现象】：添加手工项目【排查过程】：指导添加【处理结果】：问题解决2026-04-20 11:28:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.20 11:02:44 | 河北省保定市定兴县张家庄乡卫生院 / 555555 | 90076960 | 304612535 | 河北省保定市定兴县张家庄乡卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-20 11:10:32 : 【客户请求】 【故障现象】： 试剂针碰撞【排查过程】：客户无法进行操作【故障定位】： 排查试剂针位置，。【一线建议】： 排查试剂针位置【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-04-20 11:02:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.20 10:33:38 | 岳阳市华容县胜峰乡卫生院 / 414200 华容县 | 379851 | 304612533 | 岳阳市华容县胜峰乡卫生院 BS-410 微信视频服务 | 2026-04-20 10:50:40 : 【客户请求】 【故障现象】：水箱空【排查过程】：水箱进水缓慢，水机开关未开.重新打开进水，系统恢复正常。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 10:33:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-410 | 一般 | 待处理
2026.04.20 10:30:12 | 成都市双流区九江社区卫生服务中心 / 610041 成都市 | 327530 | 304612530 | 成都市双流区九江社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-20 10:54:59 : 【客户请求】 【故障现象】：室间质评结果测得为负数【排查过程】： 客户需要临床介入【故障定位】： 客户需要临床介入【一线建议】： 客户无法自行操作。2026-04-20 10:30:51 : 【客户请求】 姓名: 关; 手机号: 184****5480; 问题描述: 生化时间质评结果有问题可以安排回复一下2026-04-20 10:30:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.20 10:25:20 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304612529 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-20 10:28:32 : 【客户请求】 【故障现象】：低浓度积液【排查过程】：下水口太高导致【处理结果】：指导客户处理排水管2026-04-20 10:25:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.20 10:21:50 | 三门峡市中心医院 / 472000 三门峡市 | 309123 | 304612518 | 三门峡市中心医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-20 11:14:06 杨计正: 【客户请求】 【故障现象】：试剂针内壁清洗注射器运动错误【排查过程】：客户重新系统恢复后，运行正常。【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-20 10:21:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.20 10:13:55 | 中油测井(大庆分公司) | 90307402 | 304612528 | 中油测井(大庆分公司) BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-04-20 10:13:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.04.20 10:04:27 | 武汉市新洲区涨渡湖街卫生院 / 430000 | 60114203 | 304612532 | 武汉市新洲区涨渡湖街卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-20 10:14:48 : 【客户请求】 【故障现象】：结果参数疑问【排查过程】：结果参数有？，表示疑问.跟客户解释。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 10:04:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.20 10:03:32 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304612517 | 合肥乐基糖医疗科技有限公司 BENEHEART L1 微信视频服务 | 2026-04-20 18:24:09 59990051: 【客户请求】 没有问题，试着扫了下码2026-04-20 10:03:31 : 【客户请求】 微信视频呼入TF2-63013830 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART L1 | 一般 | 待处理
2026.04.20 09:56:09 | 武定县高桥卫生院 / 651600 楚雄州 | 90013335 | 304612523 | 武定县高桥卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-20 10:17:58 : 【客户请求】 【故障现象】：两项数值为负数【排查过程】：其他标本，项目数值正常，指导客户查看之前测试数据，标本测得数值偏低，排查个人，血样问题。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 09:57:04 : 【客户请求】 姓名: 殷; 手机号: 193****1102; 问题描述:2026-04-20 09:56:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.20 09:55:11 | 沧县兴济中心卫生院 / 061721 沧州市 | 379442 | 304612531 | 沧县兴济中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-20 09:58:01 : 【客户请求】 【故障现象】： 客户需要设备保养记录【排查过程】： 需要保养记录表【故障定位】： 需要保养记录表【一线建议】： 需要保养记录表【下派理由】：需要保养记录表2026-04-20 09:55:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.20 09:47:15 | 湖南省娄底市涟源市茅塘镇卫生院 / 417100 娄底市 | 380133 | 304612516 | 湖南省娄底市涟源市茅塘镇卫生院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-20 09:55:33 : 【客户请求】 【故障现象】：注射器动作异常【排查过程】：客户执行消除故障【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 09:47:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.20 09:40:34 | 洛阳市第七人民医院 / 471000 洛阳市 | 308848 | 304612469 | 洛阳市第七人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-20 10:06:10 59990003: 【客户请求】 与工单304612500重复，此单封闭2026-04-20 09:40:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.20 09:39:57 | 洛阳市第七人民医院 / 471000 洛阳市 | 308848 | 304612500 | 洛阳市第七人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-20 09:46:58 : 【客户请求】 【故障现象】： 水空白超限10X【排查过程】： 光源灯是26年3.29更换.340波长数值为13000【故障定位】：排查光源灯.反应盘是否溢流.清洗机构出水情况【一线建议】：排查光源灯.反应盘是否溢流.清洗机构出水情况【下派理由】：客户无法自行操作。2026-04-20 09:39:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.20 09:24:27 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304612370 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-20 09:27:54 : 【客户请求】 【故障现象】：反应空白超限【排查过程】：光源灯三月份更换，很长时间未做强化清洗，指导客户维护【处理结果】：维护后观察效果2026-04-20 09:24:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.20 09:02:57 | 大荔县中医医院 / 715100 渭南市 | 305204 | 304612468 | 大荔县中医医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-04-20 09:08:35 : 【客户请求】 【故障现象】：生化咨询批号怎么查询【排查过程】：指导客户微信公众号查询批号【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 09:02:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.20 08:38:58 | 武汉市新洲区涨渡湖街卫生院 / 430000 | 60114203 | 304612488 | 武汉市新洲区涨渡湖街卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-20 08:43:15 : 【客户请求】 【故障现象】：白细胞不分类 有总数不分类【排查过程】：检查试剂发现客户用错型号指导客户更换【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 08:38:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.18 15:41:23 | 淮南市中医院 / 232000 淮南市 | 310828 | 304612356 | 淮南市中医院 A4C 微信视频服务 | 2026-04-18 15:46:15 龚世杰: 【客户请求】 SK801无法识别 重新进行注射器校准后可正常使用2026-04-18 15:43:53 : 【客户请求】 SK801的注射器无法识别2026-04-18 15:41:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100005735 | 龚世杰 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 麻醉 | A4C | 一般 | 待处理
2026.04.17 17:46:13 | 滁州市中西医结合医院 / 239000 滁州市 | 319486 | 304612330 | 滁州市中西医结合医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-17 17:54:26 李勇健: 【客户请求】 号码显示空号，无法联系2026-04-17 17:46:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.17 17:13:09 | 湖南医药学院第一附属医院 / 418000 怀化市 | 102334 | 304612352 | 湖南医药学院第一附属医院 BENEFUSION SP1 微信视频服务 | 2026-04-17 17:13:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP1 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.17 17:01:16 | 营山县大庙乡卫生院 | 90359689 | 304612338 | 营山县大庙乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-17 17:13:02 李勇健: 【客户请求】 故障现象：TG不出结果报警RG!处理过程：检查水质，光源灯一线建议：检查光源灯下派理由：客户无法处理2026-04-17 17:01:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.17 16:59:01 | 咸宁市中心医院 / 437100 咸宁市 | 323541 | 304612320 | 咸宁市中心医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-04-17 17:10:39 李勇健: 【客户请求】 工程师现场培训客户使用2026-04-17 16:59:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.17 16:41:07 | 厦门市第二看守所 / 555555 | 90384524 | 304612344 | 厦门市第二看守所 BENEHEART C2A 微信视频服务 | 2026-04-17 16:41:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 监护 | BENEHEART C2A | 一般 | 待处理
2026.04.17 16:27:32 | 临武县舜峰镇卫生院 / 424300 临武县 | 90074475 | 304612329 | 临武县舜峰镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-17 16:29:22 李勇健: 【客户请求】 手机卡顿，客户误触2026-04-17 16:27:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.17 16:23:53 | 临武县舜峰镇卫生院 / 424300 临武县 | 90074475 | 304612342 | 临武县舜峰镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-17 16:26:32 李勇健: 【客户请求】 客户误触2026-04-17 16:23:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.17 16:03:10 | 广西梧州市岑溪市大隆镇卫生院 / 543205 梧州市 | 90003307 | 304612341 | 广西梧州市岑溪市大隆镇卫生院 DC-40 微信视频服务 | 2026-04-17 16:15:32 : 【客户请求】 【故障现象】： 工作站打开报错【排查过程】： 指导客户点维护工具报错，重启无效【故障定位】： 怀疑数据库问题，工作站软件故障。【一线建议】： 准备工作站软件，现场重新安装数据库。【下派理由】： 需现场软件恢复，客户无法自行操作2026-04-17 16:14:36 : 【客户请求】 【故障现象】： 工作站打开报错【排查过程】： 指导客户点维护工具报错，重启无效【故障定位】： 怀疑数据库问题，工作站软件故障。【一线建议】： 准备工作站软件，现场重新安装数据库。【下派理由】： 需现场软件恢复，客户无法自行操作2026-04-17 16:03:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 超声 | DC-40 | 一般 | 待处理
2026.04.17 15:58:30 | 中国人民解放军61191部队 | 90322544 | 304612319 | 中国人民解放军61191部队 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-04-17 15:58:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.04.17 15:51:57 | 上海警备区杨浦第一退休干部休养所 / 200082 | 90184498 | 304612299 | 上海警备区杨浦第一退休干部休养所 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-04-17 15:51:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 上海分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.04.17 15:29:31 | 黑龙江省尚志市河东乡卫生院 / 150600 哈尔滨 | 374049 | 304612336 | 黑龙江省尚志市河东乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-17 15:33:40 : 【客户请求】 【故障现象】：肌酐项结果偏低【排查过程】：老师购买校准后再联系【处理结果】：老师购买校准后再联系2026-04-17 15:29:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.17 14:57:53 | 滁州市中西医结合医院 / 239000 滁州市 | 319486 | 304612317 | 滁州市中西医结合医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-17 15:03:17 : 【客户请求】【故障现象】：老师误拨电话【排查过程】：老师误拨电话【处理结果】：老师误拨电话2026-04-17 14:57:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.17 13:37:45 | 宁波市江北区妇幼保健院 / 315000 宁波市 | 374253 | 304612298 | 宁波市江北区妇幼保健院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-17 13:44:03 : 【客户请求】 【故障现象】：老师找不到CRP的靶值【排查过程】：告诉老师路径并发给老师靶值【处理结果】：问题解决2026-04-17 13:37:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.17 11:32:37 | 资中县双河镇卫生院 / 641200 内江市 | 363301 | 304612332 | 资中县双河镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-17 11:51:15 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】：试剂副厂试剂 不会装载试剂【排查过程】：指导客户装试剂【处理结果】：故障解决2026-04-17 11:32:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.17 11:29:41 | 乌海市职业病防治院 / 016000 乌海市 | 60056155 | 304612331 | 乌海市职业病防治院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-17 11:47:13 佟建阳: 【客户请求】【故障现象】：样本针堵 D3禁用【排查过程】：针频繁堵针 导致D3禁用【处理结果】：客户自己解决2026-04-17 11:29:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.17 11:20:54 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304612314 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-04-17 11:56:16 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】：糖化试剂失控需要校准【排查过程】：客户反馈当地工程师不去现场 老师情绪不好【处理结果】：建议当地尽快联系2026-04-17 11:20:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.04.17 11:12:45 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304612313 | 山西宝威盛达科技开发有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-17 11:45:20 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】：试剂扫不上【排查过程】：电话解决【处理结果】：电话解决2026-04-17 11:12:44 : 【客户请求】 微信视频呼入BB6-36003790 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.17 11:12:20 | 浦城县水北镇卫生院 / 354000 南平市 | 324789 | 304612312 | 浦城县水北镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-17 11:41:43 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】：大批量体检肌酐偏高【排查过程】：设置测试顺序【处理结果】：仪器正常2026-04-17 11:12:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.17 11:08:51 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304612311 | BENEHEART C1 微信视频服务 | 2026-04-17 11:08:49 : 【客户请求】 微信视频呼入AE6-26015470 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2026.04.17 10:58:29 | 北京市房山区中医医院 / 102422 北京市 | 305982 | 304612218 | 北京市房山区中医医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-04-17 11:05:35 : 【客户请求】 【故障现象】：客户测试视频保修【排查过程】：客户测试视频保修【处理结果】：客户测试视频保修2026-04-17 10:58:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.17 10:52:30 | 北京积水潭医院回龙观院区 / 100000 北京市 | 60073727 | 304612306 | 北京积水潭医院回龙观院区 BENEFUSION UVP 微信视频服务 | 2026-04-17 10:52:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UVP | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.04.17 10:50:35 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 / 015000 | 90002690 | 304612190 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-17 11:03:14 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针碰撞【排查过程】：调试里面调试位置【处理结果】：仪器正常2026-04-17 10:50:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.17 10:33:21 | 新疆军区总医院 / 830091 乌鲁木齐 | 104227 | 304612305 | 新疆军区总医院 UMEC 70 微信视频服务 | 2026-04-17 10:33:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 监护 | UMEC 70 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.17 10:26:01 | 山西同康百姓互联网医院有限责任公司 / 036100 | 90349070 | 304612189 | 山西同康百姓互联网医院有限责任公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-17 10:34:03 : 【客户请求】【故障现象】：断线无法联系【排查过程】：拨打三次无法接通【处理结果】：拨打三次无法接通 工单下派2026-04-17 10:26:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.17 10:21:54 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 / 015000 | 90002690 | 304612302 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-17 10:28:07 : 【客户请求】【故障现象】：样本针垂直碰撞【排查过程】：样本针弯曲 指导客户修正样本针【处理结果】：指导后 系统恢复仪器正常2026-04-17 10:22:23 : 【客户请求】【故障现象】：【排查过程】：【处理结果】：2026-04-17 10:21:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.17 10:16:32 | 涞源县走马驿中心卫生院 / 074300 | 60117581 | 304612301 | 涞源县走马驿中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-17 10:19:58 : 【客户请求】【故障现象】：试剂余量为0【排查过程】：仪器正在运行无法指导【处理结果】：告诉老师等一下机器空闲 余量检测一下 后期有问题再打视频2026-04-17 10:16:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.17 10:14:40 | 杭州艺星医疗美容医院有限公司 / 310000 杭州市 | 90003485 | 304612216 | 杭州艺星医疗美容医院有限公司 IPM 7 微信视频服务 | 2026-04-17 10:14:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 监护 | IPM 7 | 一般 | 待处理
2026.04.17 10:13:06 | 杭州艺星医疗美容医院有限公司 / 310000 杭州市 | 90003485 | 304612291 | 杭州艺星医疗美容医院有限公司 CPM 12MC 微信视频服务 | 2026-04-17 10:13:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 监护 | CPM 12MC | 一般 | 待处理
2026.04.17 10:07:44 | 南平德康医院 / 353000 | 90328775 | 304612287 | 南平德康医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-17 10:16:36 : 【客户请求】【故障现象】：试剂无法装载【排查过程】：客户操作失误 不知道可以扫码【处理结果】：指导客户放新试剂 装载完成 客户后期会上心肌酶试剂 让老师联系经销商2026-04-17 10:07:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.17 10:03:38 | 解放军第960医院 / 251100 济南市 | 60129003 | 304612285 | 解放军第960医院 MT3 微信视频服务 | 2026-04-17 10:21:55 : 【客户请求】 可以咨询MX7病例图片如何导出。指导客户病例导出2026-04-17 10:06:57 : 【客户请求】 姓名: 王女士; 手机号: 199****1921; 问题描述: 存储的图片怎么导入到u盘2026-04-17 10:05:07 : 【客户请求】 姓名: 王女士; 手机号: 199****1921; 问题描述:2026-04-17 10:04:21 : 【客户请求】 姓名: 王女士; 手机号: 199****1921; 问题描述:2026-04-17 10:03:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 超声 | MT3 | 一般 | 待处理
2026.04.17 10:01:59 | 洪江市人民医院黔城分院 / 418200 怀化市 | 60039508 | 304612215 | 洪江市人民医院黔城分院 SV600 微信视频服务 | 2026-04-17 10:01:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 麻醉 | SV600 | 一般 | 待处理
2026.04.17 09:29:03 | 新津区文井乡公立卫生院 / 555555 | 90039037 | 304612210 | 新津区文井乡公立卫生院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-04-17 09:31:55 : 【客户请求】【故障现象】：CRP提示校准【排查过程】：客户没有校准品【处理结果】：想下派工单 老师表示自己联系2026-04-17 09:29:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.17 09:19:42 | 中国人民解放军61191部队 | 90322544 | 304612279 | 中国人民解放军61191部队 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-04-17 09:19:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.04.17 09:03:36 | 福建三明市三元区城关社区卫生服务中心 / 555555 三明市 | 90020547 | 304612277 | 福建三明市三元区城关社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-17 09:07:26 : 【客户请求】【故障现象】：样本重测问题【排查过程】：老师反馈历史结果可以重测吗【处理结果】：回答 只可以重测当前结果 历史结果不可以2026-04-17 09:03:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.17 08:58:08 | 文山州丘北县温浏镇中心卫生院 / 663200 文山州 | 337221 | 304612194 | 文山州丘北县温浏镇中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-17 08:58:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.16 17:50:38 | 西藏自治区人民医院 / 850000 拉萨市 | 317608 | 304612178 | 西藏自治区人民医院 MX3 微信视频服务 | 2026-04-16 18:00:00 : 【客户请求】 老师为迈瑞渠道工程师，学习瑞智服，2026-04-16 17:50:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990109 | 西安尚肯电子科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 超声 | MX3 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.16 17:22:28 | 兴国县人民医院 / 342400 赣州市 | 308262 | 304612185 | 兴国县人民医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-16 17:49:53 : 【客户请求】 【处理结果】：电话打不通，工单下派2026-04-16 17:22:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.16 16:33:03 | 拉萨市工卡镇卫生院 / 555555 | 90359235 | 304612183 | 拉萨市工卡镇卫生院 BS-620M 微信视频服务 | 2026-04-16 16:52:17 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 肌酐结果异常【下派理由】：视频中断，工单上的客户电话不正确。2026-04-16 16:33:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.04.16 16:23:03 | 乐东县千家中心卫生院 / 572533 乐东县 | 360630 | 304612182 | 乐东县千家中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-16 16:27:10 : 【客户请求】 【故障现象】：样本不开始【排查过程】：客户选择错误 未开始相应盘样本指导客户选择对应盘【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-16 16:23:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.16 16:13:44 | 长春市妇产医院 / 130000 长春市 | 313182 | 304612170 | 长春市妇产医院 UMEC 60 微信视频服务 | 2026-04-16 16:13:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 监护 | UMEC 60 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.16 16:10:44 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304612168 | 武汉金宁泰达医用电子技术有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-04-16 16:10:43 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-24043074 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.04.16 16:09:41 | 简阳美年大健康管理有限公司射洪坝门诊部 / 641400 成都市 | 90052976 | 304612191 | 简阳美年大健康管理有限公司射洪坝门诊部 DC-8 微信视频服务 | 2026-04-16 16:24:54 : 【客户请求】 早上MCC已处理，老师反馈未有工程师联系，着急12026-04-16 16:13:45 : 【客户请求】 姓名: 付先生; 手机号: 186****6516; 问题描述: 开机蓝屏，界面提示EFI BOOt No device detected2026-04-16 16:09:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 超声 | DC-8 | 一般 | 待处理
2026.04.16 16:00:26 | 玛多县医院 / 813500 果洛州 | 60055773 | 304612176 | 玛多县医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-04-16 16:37:10 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】：客户反应LIS结果太大【排查过程】：告知客户LIS结果区优化后的结果需要LIS工程师修改【处理结果】：客户确认问题已知。2026-04-16 16:00:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.04.16 15:22:41 | 信宜市池洞卫生院 / 555555 | 90027661 | 304612181 | 信宜市池洞卫生院 BC-5150 微信视频服务 | 2026-04-16 15:34:28 : 【客户请求】 【处理结果】：咨询除颤仪电池问题，已让老师打400电话2026-04-16 15:22:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 血球 | BC-5150 | 一般 | 待处理
2026.04.16 15:09:21 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304612162 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-16 15:14:15 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询糖化测试【排查过程】：沟通紫色正常，需要导入计算参数【处理结果】：客户知晓，正在做测试2026-04-16 15:09:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.16 15:07:18 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 / 471000 洛阳市 | 60098168 | 304612175 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-16 15:14:45 : 【客户请求】 【故障现象】：样本正糖化清洗失败【排查过程】：样本针弯曲清洗时撞针 指导客户调整针位置。【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-16 15:07:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.16 14:44:34 | 开江县回龙中心卫生院 / 636250 达州市 | 60082048 | 304612140 | 开江县回龙中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-16 14:48:25 : 【客户请求】 【故障现象】：自动稀释【排查过程】：脂血自动稀释【处理结果】：告知方式2026-04-16 14:44:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.16 14:22:36 | 涞源县走马驿中心卫生院 / 074300 | 60117581 | 304612039 | 涞源县走马驿中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-16 14:37:01 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：肌酐报警测试周期超时【排查过程】：肌酐试剂没有，刚换的试剂，重新该项目，【处理结果】：问题解决。2026-04-16 14:22:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.16 14:11:32 | 个旧市贾沙乡卫生院 / 555555 | 90012848 | 304612150 | 个旧市贾沙乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-16 14:11:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.16 13:56:10 | 峨眉山市高桥镇卫生院 / 888888 | 90008425 | 304612148 | 峨眉山市高桥镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-16 13:58:46 : 【客户请求】 【故障现象】：开瓶有效期过期【排查过程】：糖化R0，告知重新装载【处理结果】：恢复正常2026-04-16 13:56:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.16 13:51:19 | 重庆市渝中区上清寺社区卫生服务中心 / 400001 重庆市 | 60042930 | 304612155 | 重庆市渝中区上清寺社区卫生服务中心 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-04-16 14:28:45 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：全血和末梢全血，结果差距大【排查过程】：现场做验证同一管血做全血和末梢全血结果一样。【处理结果】：客户分装子弹头做末梢全血有误差，客户接受，问题解决。2026-04-16 13:51:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.16 13:30:26 | 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院 / 555555 | 90301595 | 304612154 | 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-16 13:36:01 : 【客户请求】 【故障现象】仪器无法连接【排查过程】：仪器IP被更改指导客户修改IP【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-16 13:30:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.16 13:21:48 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304612147 | 南京贝登医疗股份有限公司 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-04-16 13:21:47 : 【客户请求】 微信视频呼入AD8-24013086 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.04.16 12:54:56 | 玛多县医院 / 813500 果洛州 | 60055773 | 304612146 | 玛多县医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-04-16 12:57:17 : 【客户请求】 【故障现象】：LIS上显示结果问题【排查过程】：告知客户寻找LIS工程师2026-04-16 12:54:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.04.16 12:47:16 | 乐山市金口河区人民医院 / 614700 乐山市 | 321497 | 304612145 | 乐山市金口河区人民医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-16 12:50:35 : 【客户请求】 客户误操作2026-04-16 12:47:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.16 12:27:20 | 湖南省怀化市靖州县坳上中心院 / 418400 怀化 | 368956 | 304612153 | 湖南省怀化市靖州县坳上中心院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-16 12:31:19 李勇健: 【客户请求】 【处理结果】：咨询LIS连接问题已告知，LIS工程师2026-04-16 12:27:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.16 12:14:27 | 浙江大学医学院附属第二医院 / 999999 | 105447 | 304612144 | 浙江大学医学院附属第二医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-16 12:17:58 : 【客户请求】 客户误操作2026-04-16 12:14:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 杭州分公司 | 生化 | CL-8000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.16 11:36:37 | 北京鲁顺润齐科技发展有限公司 | 90320018 | 304612142 | 北京鲁顺润齐科技发展有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-04-16 11:36:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.04.16 11:29:55 | 天津市永久医院 / 300450 天津市 | 331058 | 304612151 | 天津市永久医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-16 11:36:29 李勇健: 【客户请求】【处理结果】：咨询测试过程中如何装在试剂，已告知客户2026-04-16 11:29:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.16 11:26:43 | 唐山市遵化市苏家洼镇卫生院 / 064200 唐山市 | 325959 | 304612060 | 唐山市遵化市苏家洼镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-16 11:43:09 : 【客户请求】 【故障现象】： HGB浑浊或干扰【排查过程】： 更换检查时间均无异常 已排查血的问题【故障定位】： 定量泵阀管路【一线建议】：检查试剂加入量及混匀【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-04-16 11:26:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.16 11:26:37 | 古蔺县石屏中心卫生院 / 646500 泸州市 | 384691 | 304612038 | 古蔺县石屏中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-16 11:35:46 : 【客户请求】 转线下工程师跟进2026-04-16 11:28:40 : 【客户请求】 点错2026-04-16 11:26:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.16 11:23:25 | 广州市中西医结合医院 / 510800 广州 | 378698 | 304612059 | 广州市中西医结合医院 EPM 10M 微信视频服务 | 2026-04-16 11:23:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 监护 | EPM 10M | 一般 | 待处理
2026.04.16 11:22:16 | 孝感市汉川血防医院 / 432300 孝感市 | 366506 | 304612058 | 孝感市汉川血防医院 BS-860 微信视频服务 | 2026-04-16 11:28:39 : 【客户请求】 【处理结果】：误触，无需处理2026-04-16 11:22:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.04.16 11:16:23 | 金堂县五凤镇卫生院 / 610400 成都 | 382622 | 304612138 | 金堂县五凤镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-16 11:29:44 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：DIFF检测异常【排查过程】：偶发报警，转线下工程师跟进【处理结果】：转线下工程师跟进2026-04-16 11:16:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.16 11:14:18 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304612050 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-16 11:26:08 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：高浓度废液满【排查过程】：传感器脱落，重新固定传感器【处理结果】：故障解决2026-04-16 11:14:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.16 11:01:24 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304612057 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-16 11:08:25 : 【客户请求】 【故障现象】：废液满无法消除【排查过程】：客户该直排 传感器未取指导客户去传感器【处理结果】：：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-16 11:01:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.16 10:58:21 | 犍为大兴卫生院 / 614000 | 90021567 | 304612137 | 犍为大兴卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-16 11:20:14 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】：无法修改病人信息【排查过程】：客户送检时间输入有误指导客户调整【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-16 10:58:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.16 10:54:43 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 / 410000 长沙市 | 90312157 | 304612141 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-16 11:42:17 佟建阳: 【客户请求】 【处理结果】：已告知客户注射器使用次数2026-04-16 10:54:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.16 10:40:21 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304612136 | 湖南鹏瑞源医疗科技有限公司 BENEFUSION ZSP 微信视频服务 | 2026-04-16 10:40:21 : 【客户请求】 微信视频呼入SN8-63001929 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION ZSP | 一般 | 待处理
2026.04.16 10:16:40 | 张掖安定医院 / 555555 | 90359230 | 304612010 | 张掖安定医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-16 10:31:04 : 【客户请求】 【处理结果】：客户已联系当地工程师2026-04-16 10:16:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.16 09:56:35 | 隆昌市圣灯镇中心卫生院 / 642150 | 90055185 | 304612134 | 隆昌市圣灯镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-16 09:58:09 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC堵孔【排查过程】：指导进入服务维护保养，进行DIFF池浸泡和WBC浸泡【处理结果】：仪器恢复正常2026-04-16 09:56:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.16 09:56:22 | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心 | 90374565 | 304612047 | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-16 10:06:37 : 【客户请求】 故障现象】：通讯异常【排查过程】：指导客户重新设置ip 后正常【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-16 09:56:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.16 09:51:14 | 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 / 016000 乌海市 | 383884 | 304612009 | 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-16 09:55:23 : 【客户请求】 【故障现象】：更换检验者【排查过程】：指导客户添加检验者【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-16 09:51:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.16 09:40:55 | 内蒙古纳日松镇中心卫生院 / 555555 | 90240708 | 304612046 | 内蒙古纳日松镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-16 10:10:03 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 稀释液无【排查过程】： 消除故障，检查稀释液管路，稀释液无法灌注【故障定位】： 废液泵，阀【一线建议】： 备上废液泵，两通阀，三通阀【下派理由】：需要现场排除故障2026-04-16 09:40:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.16 09:24:35 | 西安交通大学医学院第一附属医院 / 710061 西安市 | 305460 | 304612045 | 西安交通大学第一附属医院 IPM 12 微信视频服务 | 2026-04-16 09:24:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 监护 | IPM 12 | 重要 | 待处理
2026.04.16 09:15:10 | 中国人民解放军63926部队 | 90321219 | 304612133 | 中国人民解放军63926部队 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-04-16 09:15:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.04.16 09:11:12 | 合肥市第一人民医院 / 230000 合肥市 | 310758 | 304612132 | 合肥市第一人民医院 BENEVISION N12 微信视频服务 | 2026-04-16 09:11:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.16 08:56:08 | 腾冲县勐连卫生院 / 650011 保山市 | 319820 | 304612068 | 腾冲县勐连卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-16 09:08:54 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC堵孔 真空异常【排查过程】：指导客户消除故障 检查废液管路【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-16 08:56:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.16 08:36:18 | 肇庆四会市看守所 | 90227839 | 304612055 | 肇庆四会市看守所 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-04-16 08:49:35 : 【客户请求】 【故障现象】：废液满【排查过程】：清理废液传感器，重新安装废液传感器【处理结果】：故障解决2026-04-16 08:36:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.16 08:35:04 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304612067 | 山东智信医疗设备有限公司 BENEHEART C1 微信视频服务 | 2026-04-16 08:35:04 : 【客户请求】 微信视频呼入AE6-2C022241 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2026.04.16 08:34:26 | 简阳美年大健康管理有限公司射洪坝门诊部 / 641400 成都市 | 90052976 | 304612043 | 简阳美年大健康管理有限公司射洪坝门诊部 DC-8 微信视频服务 | 2026-04-16 10:06:21 : 【客户请求】 MCC已处理2026-04-16 08:34:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990109 | 西安尚肯电子科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 超声 | DC-8 | 一般 | 待处理
2026.04.16 08:31:48 | 古蔺县石屏中心卫生院 / 646500 泸州市 | 384691 | 304612042 | 古蔺县石屏中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-16 11:31:21 : 【客户请求】 【故障现象】：索要条码【排查过程】：客户索要条码，已购通线下工程师处理【处理结果】：客户索要条码，已购通线下工程师处理2026-04-16 08:53:34 : 【客户请求】 客户索要条码，已购通线下工程师处理2026-04-16 08:31:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.15 17:58:46 | 许昌市卫生健康委员会 | 90176657 | 304612020 | 许昌市卫生健康委员会 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-04-15 18:04:32 59990003: 【客户请求】 MCC已有下派工单，此单封闭2026-04-15 17:58:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 郑州分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.04.15 17:36:58 | 通渭县什川镇卫生院 / 743000 | 60063477 | 304612027 | 通渭县什川镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-15 17:42:11 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针排液检测不到液面【排查过程】：检查发现试剂注射器漏液【处理结果】：工单下派，工程师带试剂注射器上门维修2026-04-15 17:36:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.15 17:24:00 | 深圳市急救中心 / 518037 深圳市 | 60068956 | 304612034 | 深圳市急救中心 BENEHEART L2 微信视频服务 | 2026-04-15 17:23:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART L2 | 一般 | 待处理
2026.04.15 17:08:53 | 黄南州泽库县藏医院 / 347893 | 90169613 | 304612024 | 黄南州泽库县藏医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-15 17:08:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.15 17:06:43 | 木里博爱医院 / 000000 | 90061993 | 304612006 | 木里博爱医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-15 17:34:41 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：UA定标报警，质控失控【排查过程】：换试剂后再次做校准和质控，质控在控【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-15 17:06:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.15 17:04:30 | 德江乾宁精神病医院有限公司 / 000000 | 90316491 | 304612033 | 德江乾宁精神病医院有限公司 BENEHEART C1 微信视频服务 | 2026-04-15 17:04:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2026.04.15 17:00:25 | 泰州市姜堰中医院 / 225500 泰州市 | 312719 | 304612032 | 泰州市姜堰中医院 BENEHEART D20C 微信视频服务 | 2026-04-15 17:00:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 南京分公司 | 监护 | BENEHEART D20C | 一般 | 待处理
2026.04.15 16:37:10 |  |  | 304612017 | 新洲区阳逻社区卫生服务中心 BENEHEART D3 微信视频服务 |  | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2026.04.15 16:25:17 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 | 90227536 | 304612005 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-15 16:33:20 : 【客户请求】 【故障现象】：TB\DB质控失控【排查过程】：更换新的试剂重新校准，重复性测试【处理结果】：等待老师验证2026-04-15 16:25:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.15 15:58:48 | 新疆喀什地区莎车县依盖尔其乡卫生院 / 555555 | 90007497 | 304612004 | 新疆喀什地区莎车县依盖尔其乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-15 15:58:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.15 15:50:24 | 新洲区阳逻社区卫生服务中心 / 555555 武汉市 | 90014569 | 304612003 | 新洲区阳逻社区卫生服务中心 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-04-15 15:50:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2026.04.15 15:22:09 | 山西省垣曲县妇幼保健院 / 046200 | 60035728 | 304612002 | 山西省垣曲县妇幼保健院 Z5T 微信视频服务 | 2026-04-15 18:09:09 59990003: 【客户请求】 孙欣：已联系客户处理，查询生产日期2026-04-15 15:22:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 太原分公司 | 超声 | Z5T | 一般 | 待处理
2026.04.15 15:02:15 | 峨眉山市高桥镇卫生院 / 888888 | 90008425 | 304611977 | 峨眉山市高桥镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-15 15:06:29 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂有效期咨询【排查过程】：指导手动修改糖化R0有效期，解答清洗剂为什么会剩余会报警【处理结果】：已指导操作2026-04-15 15:02:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.15 14:54:53 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611970 | 江苏沪欧实业有限公司 BENEHEART C2A 微信视频服务 | 2026-04-15 14:54:52 : 【客户请求】 微信视频呼入AF2-19007389 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2A | 一般 | 待处理
2026.04.15 14:54:44 | 沐川县舟坝镇卫生院 / 614500 沐川县 | 90048469 | 304611969 | 沐川县舟坝镇卫生院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-04-15 14:57:48 : 【客户请求】 【故障现象】：室间质评WBC显示*【排查过程】：测试模式为CD模式，建议改成CBC模式进行检测【处理结果】：指导修改测量模式2026-04-15 14:54:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.15 14:40:38 | 通城县五里镇卫生院 / 555555 | 90208390 | 304611968 | 通城县五里镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-15 14:52:42 : 【客户请求】 【故障现象】：ALT质控长期失控【排查过程】：试剂换过，定标做过。指导客户设置交叉污染【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-15 14:40:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.15 14:26:22 | 盘锦辽油宝石花医院 / 124010 盘锦市 | 301986 | 304611976 | 盘锦辽油宝石花医院 BENEFUSION VP5 微信视频服务 | 2026-04-15 14:26:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 沈阳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP5 | 一般 | 待处理
2026.04.15 14:01:02 | （禁用）涿州市众福苑养老服务有限公司 | 90240382 | 304611989 | （禁用）涿州市众福苑养老服务有限公司 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-04-15 14:01:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.15 13:41:57 | 雅安市石棉县王岗坪彝族藏族卫生院 | 90371054 | 304611975 | 雅安市石棉县王岗坪彝族藏族卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-15 13:46:20 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针撞弯【排查过程】：指导调直样本针【处理结果】：故障已恢复2026-04-15 13:41:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.15 13:32:18 | 锦州市凌河区妇幼保健院 / 121000 锦州市 | 360299 | 304611991 | 锦州市凌河区妇幼保健院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-15 13:40:40 : 【客户请求】 【故障现象】：刚做的定标，TB质控失控【排查过程】：指导客户更改TB的K值【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-15 13:32:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.15 12:27:41 | 叶城县萨依巴格乡卫生院 / 844900 喀什地区 | 329591 | 304611960 | 叶城县萨依巴格乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-15 12:37:22 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针液面检测板亮红灯【排查过程】：客户自己疏通样本针时有水溅到液面检测板上，导致液面检测板损坏【处理结果】：工单下派，工程师带样本针液面检测板上门维修2026-04-15 12:27:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.15 12:15:43 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611950 | 南京贝登医疗股份有限公司 DP-10 微信视频服务 | 2026-04-15 12:52:58 : 【客户请求】 【故障现象】：DP10异响【排查过程】：设备正常使用，考虑风扇或硬盘故障【处理结果】：下派当地工程师2026-04-15 12:15:42 : 【客户请求】 微信视频呼入LK1-47014120 | 微信视频申告 | CP59990109 | 西安尚肯电子科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 超声 | DP-10 | 一般 | 待处理
2026.04.15 12:02:06 | 岳池县人民医院 / 638300 广安市 | 306531 | 304611958 | 岳池县人民医院 ANESUS I9 EASI 微信视频服务 | 2026-04-15 12:46:05 : 【客户请求】 已在MCC处理2026-04-15 12:02:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990109 | 西安尚肯电子科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 超声 | ANESUS I9 EASI | 一般 | 待处理
2026.04.15 11:48:29 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 / 015000 | 90002690 | 304611949 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-15 11:52:05 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化试剂余量为0【排查过程】：糖化试剂溶血剂加满后，需要做余量检测才能正常显示余量【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-15 11:48:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.15 11:12:49 | 佛山市第一人民医院 / 528000 佛山市 | 306658 | 304611966 | 佛山市第一人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-04-15 11:22:54 李勇健: 【客户请求】 工程师现场处理LIS回传问题时触发2026-04-15 11:12:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.04.15 11:08:09 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304611973 | 罗田县九资河中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-15 11:14:30 : 【客户请求】 仪器报警样本针清洗时未能检测到液面，指导客户进行故障恢复2026-04-15 11:08:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.15 11:02:47 | 上海瑞祥门诊部 / 200335 上海市 | 60042928 | 304611965 | 上海瑞祥门诊部 VS 8 微信视频服务 | 2026-04-15 11:02:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 上海分公司 | 监护 | VS 8 | 一般 | 待处理
2026.04.15 11:02:29 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304611948 | 安福县洋门卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-04-15 11:20:59 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：真空排废失败【排查过程】：怀疑真空罐管路堵或者废液泵问题【处理结果】：客户自行联系代理商处理2026-04-15 11:02:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.04.15 10:59:53 | 萍乡矿业集团有限责任公司总医院 / 337000 萍乡市 | 308170 | 304611947 | 萍乡矿业集团有限责任公司总医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-15 10:59:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.04.15 10:54:57 | 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院 / 555555 | 90301595 | 304611964 | 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-15 11:17:00 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：与电脑连接不上【排查过程】：检查电脑IP地址发现被更改，重新设置IP地址后连接正常【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-15 10:54:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.15 10:49:30 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304611983 | 镇原县上肖镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-15 10:49:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.15 10:41:16 | 保山市隆阳区瓦马卫生院 / 678000 保山市 | 60069563 | 304611957 | 保山市隆阳区瓦马卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-04-15 10:52:26 李勇健: 【客户请求】 仪器报警真空压力异常，重启无效，怀疑废液泵故障2026-04-15 10:41:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.04.15 10:39:43 | 屏边苗族自治县新县镇卫生院 / 661200 红河哈尼族彝族自治州 | 60109308 | 304611946 | 屏边苗族自治县新县镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-15 10:48:14 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：做吸光度检测，在正常范围内。检查反应杯，发现有溢流现象，告知客户自动清洗有问题。客户自行联系代理商处理【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-15 10:39:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.15 10:15:04 | 邢台市威县康德家园小区卫生站 / 054700 | 90317913 | 304611981 | 邢台市威县康德家园小区卫生站 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-15 10:18:52 : 【客户请求】 仪器报警HGB本底电压异常，指导客户设置HBB本底电压2026-04-15 10:15:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.15 10:15:03 | 淮南市中医院 / 232000 淮南市 | 310828 | 304611945 | 淮南市中医院 A4C 微信视频服务 | 2026-04-15 10:15:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 麻醉 | A4C | 一般 | 待处理
2026.04.15 10:12:41 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304611963 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-15 10:18:03 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询糖化校准操作【排查过程】：指导糖化校准【处理结果】：已指导操作流程2026-04-15 10:12:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.15 09:57:54 | 威海市妇幼保健院 / 264200 威海市 | 304527 | 304611954 | 威海市妇幼保健院 SK-803 EX 微信视频服务 | 2026-04-15 09:57:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 青岛分公司 | 输注泵 | SK-803 EX | 一般 | 待处理
2026.04.15 09:57:37 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304611971 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-15 10:04:07 : 【客户请求】 客户咨询试剂容量及单盒试剂可做人份2026-04-15 09:57:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.15 09:50:25 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 | 90227536 | 304611890 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-15 10:00:13 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控测试结果【排查过程】：指导质控测试设置及申请【处理结果】：客户已正确测试质控2026-04-15 09:50:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.15 09:27:04 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611953 | 南京贝登医疗股份有限公司 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-04-15 09:27:04 : 【客户请求】 微信视频呼入AD8-2C021526 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.04.15 09:26:55 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611952 | 南京贝登医疗股份有限公司 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-04-15 09:26:55 : 【客户请求】 微信视频呼入AD8-2C021526 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.04.15 09:26:32 | 洛阳市第七人民医院 / 471000 洛阳市 | 308848 | 304611951 | 洛阳市第七人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-15 09:26:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.15 09:22:18 | 三穗县妇幼保健院 / 556500 黔东南州 | 319548 | 304611910 | 三穗县妇幼保健院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-15 09:25:50 : 【客户请求】 仪器使用过程中突然停电，再次开机后，仪器报警光源强度高，建议客户重启，或更换光源灯2026-04-15 09:22:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.15 09:17:16 | 长春肿瘤医院有限公司 / 130000 长春市 | 60089475 | 304611889 | 长春肿瘤医院有限公司 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-04-15 18:07:29 59990003: 【客户请求】 致电两遍医院老师，都直接挂断电话了，工单下派2026-04-15 09:17:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.15 08:49:43 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611887 | 四川检易购医疗科技有限公司 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-15 08:55:41 : 【客户请求】 客户需要指导仪器的使用2026-04-15 08:49:42 : 【客户请求】 微信视频呼入BA6-5B005609T | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.15 08:42:51 | 望奎县人民医院 / 152100 绥化市 | 310583 | 304611904 | 望奎县人民医院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-04-15 08:42:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2026.04.14 17:19:06 | 北京九强生物技术研究院 / 101400 北京市 | 60089376 | 304611869 | 北京九强生物技术研究院 CL-8200I 微信视频服务 | 2026-04-14 17:22:53 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询如何校准【排查过程】：客户咨询如何校准【一线建议】：转临床工单【处理结果】：转临床工单2026-04-14 17:20:35 : 【客户请求】 【故障现象】：【排查过程】：【一线建议】：【处理结果】：2026-04-14 17:19:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 生化 | CL-8200I | 一般 | 待处理
2026.04.14 17:12:14 | 弥勒市五山卫生院 / 650000 红河州 | 90028075 | 304611897 | 弥勒市五山卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-14 17:12:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.14 16:41:26 | 商丘市夏邑县马头镇中心卫生院 / 476000 商丘市 | 60066752 | 304611867 | 商丘市夏邑县马头镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-14 17:05:31 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警液体压力异常，本底异常，堵孔【排查过程】：故障无法消除，重启故障依旧，每次故障不一样【一线建议】：检查稀释液管路，稀释液过滤器，管路【处理结果】：现场排查，工单下派2026-04-14 16:41:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.14 16:35:31 | 衢州市柯城区人民医院 / 310000 衢州市 | 328062 | 304611895 | 衢州市柯城区人民医院 BENEFUSION SP5 EX 微信视频服务 | 2026-04-14 16:35:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP5 EX | 一般 | 待处理
2026.04.14 16:16:42 | 宝安区公共卫生服务中心沙井分中心 / 518100 | 90343346 | 304611893 | 宝安区公共卫生服务中心沙井分中心 H50 微信视频服务 | 2026-04-14 16:21:28 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询试剂有效期【排查过程】：指导客户查看试剂管理【处理结果】：问题解决2026-04-14 16:16:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | H50 | 一般 | 待处理
2026.04.14 16:08:10 | 深圳市急救中心 / 518037 深圳市 | 60068956 | 304611866 | 深圳市急救中心 BENEHEART L2 微信视频服务 | 2026-04-14 16:08:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART L2 | 一般 | 待处理
2026.04.14 15:40:52 | 纳林陶亥中心卫生院 | 90261860 | 304611874 | 纳林陶亥中心卫生院 BS-870 微信视频服务 | 2026-04-14 16:14:47 : 【客户请求】 【故障现象】：拨打客户电话三次，客户未接听，工单下派【排查过程】：拨打客户电话三次，客户未接听，工单下派【处理结果】：拨打客户电话三次，客户未接听，工单下派2026-04-14 16:13:09 : 【客户请求】 【故障现象】：【排查过程】：【处理结果】：2026-04-14 15:40:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-870 | 一般 | 待处理
2026.04.14 15:32:51 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611892 | 南京贝登医疗股份有限公司 BENEHEART D1 微信视频服务 | 2026-04-14 15:32:50 : 【客户请求】 微信视频呼入FQ-7B013147 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D1 | 一般 | 待处理
2026.04.14 15:31:03 | 华润武钢总医院 / 430000 武汉市 | 312497 | 304611891 | 华润武钢总医院 IPM 10 微信视频服务 | 2026-04-14 15:31:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 监护 | IPM 10 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.14 15:28:29 | 邳州市中医院 / 221300 邳州市 | 101192 | 304611830 | 邳州市中医院 BENEFUSION SP3D EX 微信视频服务 | 2026-04-14 15:28:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 南京分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3D EX | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.14 15:27:51 | 济南市章丘区中医医院 / 250200 济南市 | 304179 | 304611829 | 济南市章丘区中医医院 BENEFUSION SP3D 微信视频服务 | 2026-04-14 15:27:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3D | 一般 | 待处理
2026.04.14 15:23:59 | 龙马潭区安宁街道社区卫生服务中心 / 646000 泸州市 | 360432 | 304611820 | 龙马潭区安宁街道社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-14 15:28:31 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针垂直运动错误【排查过程】：查看发现样本针向左弯曲，指导调直样本针后恢复仪器正常，不再报警【处理结果】：故障已修复2026-04-14 15:23:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.14 15:17:36 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611865 | 浙江贝登鸿瑞供应链管理有限公司 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-04-14 15:17:35 : 【客户请求】 微信视频呼入AD8-63050382 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.04.14 15:16:58 | 纳林陶亥中心卫生院 | 90261860 | 304611819 | 纳林陶亥中心卫生院 BS-870 微信视频服务 | 2026-04-14 15:23:39 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询试剂有效期更改【排查过程】：客户自行联系当地工程师【处理结果】：客户自行处理2026-04-14 15:16:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-870 | 一般 | 待处理
2026.04.14 14:46:45 | 岳阳市华容县胜峰乡卫生院 / 414200 华容县 | 379851 | 304611861 | 岳阳市华容县胜峰乡卫生院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-14 14:49:53 : 【客户请求】 【故障现象】：设备报警HGB本底电压异常【排查过程】：指导客户调节HGB电压【处理结果】：故障解决2026-04-14 14:46:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.14 14:10:24 | 哈尔滨市第八医院 / 150010 哈尔滨市 | 315163 | 304611827 | 哈尔滨市第八医院 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-04-14 14:10:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.04.14 14:08:13 | 忠县同怡医院 / 400000 重庆市 | 60110676 | 304611818 | 忠县同怡医院 CL-1000I 微信视频服务 | 2026-04-14 14:30:13 : 【客户请求】 【故障现象】：客户尝试视频报修【排查过程】：客户自行解决【处理结果】：客户自行解决2026-04-14 14:08:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 生化 | CL-1000I | 一般 | 待处理
2026.04.14 13:13:35 | 甘肃省临洮县辛店中心卫生院 / 730500 定西市 | 316118 | 304611836 | 甘肃省临洮县辛店中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-14 13:21:49 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询适配器购买【排查过程】：客户自行联系当地工程师【处理结果】：客户自行联系2026-04-14 13:13:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.14 12:43:54 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611847 | 国药控股湖南医疗器械有限公司 BC-5000 微信视频服务 | 2026-04-14 12:47:31 : 【客户请求】 【故障现象】：网络连接异常【排查过程】：检查通讯软件连接异常，指导客户重新连接【处理结果】：问题解决2026-04-14 12:43:54 : 【客户请求】 微信视频呼入SS-78004735 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.04.14 11:42:29 | 河北省保定市曲阳县人民医院 / 071000 保定市 | 307864 | 304611826 | 河北省保定市曲阳县人民医院 BS-2200M 微信视频服务 | 2026-04-14 11:50:14 : 【客户请求】 【故障现象】：设备报警样本针堵针【排查过程】：客户无法系统恢复时右侧针尖挂水注，恢复失败【一线建议】：检查样本针微堵【处理结果】：需现场排查，工单下派2026-04-14 11:42:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-2200M | 一般 | 待处理
2026.04.14 11:41:32 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304611816 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-14 11:48:06 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂界面查看【排查过程】：指导试剂查看位置顺序等操作【处理结果】：已指导客户正确查看试剂2026-04-14 11:41:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.14 11:36:19 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304611846 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-14 11:57:52 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂界面查看【排查过程】：指导试剂查看位置顺序等操作【处理结果】：已指导客户正确查看试剂2026-04-14 11:36:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.14 11:21:48 | 台州市急救中心 / 555555 | 90011328 | 304611835 | 台州市急救中心 BENEFUSION VP1 EX 微信视频服务 | 2026-04-14 11:21:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 EX | 一般 | 待处理
2026.04.14 11:19:15 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304611825 | 罗田县九资河中心卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-14 11:26:59 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂装载【排查过程】：告知客户试剂装载流程【处理结果】：问题解决2026-04-14 11:19:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.14 11:01:27 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304611844 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-14 11:07:23 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化血红蛋白缺少Hb【排查过程】：之前购买试剂非双向同测，喊有Hb，现在双向同测不含Hb，建议联系经销商加急采购【处理结果】：客户联机经销商购买缺少试剂Hb2026-04-14 11:01:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.14 10:58:31 | 建水百姓医院 / 654300 | 60089116 | 304611843 | 建水百姓医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-14 10:58:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.14 10:47:37 | 鸡泽县卫生健康局 / 056600 邯郸市 | 60091201 | 304611809 | 鸡泽县卫生健康局 BENEHEART C1A 微信视频服务 | 2026-04-14 10:47:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 监护 | BENEHEART C1A | 一般 | 待处理
2026.04.14 10:47:16 | 拉萨市工卡镇卫生院 / 555555 | 90359235 | 304611842 | 拉萨市工卡镇卫生院 BS-620M 微信视频服务 | 2026-04-14 11:00:03 : 【客户请求】 【故障现象】：设备无法连接【排查过程】：客户更改IP地址，指导客户输入正确的IP地址【处理结果】：问题解决2026-04-14 10:47:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.04.14 10:33:09 | 新晃侗族自治县人民医院 / 430000 怀化市 | 309977 | 304611832 | 新晃侗族自治县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-14 11:10:16 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询临床问题【排查过程】：客户已联系当地临床工程师【处理结果】：客户自行解决2026-04-14 10:33:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.14 10:22:06 | 琼海市人民医院 / 571400 琼海市 | 307461 | 304611831 | 琼海市人民医院 BENEHEART D1 微信视频服务 | 2026-04-14 10:22:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 海南分公司 | 监护 | BENEHEART D1 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.14 10:19:38 | 内蒙古乌兰察布市化德县中蒙医院 / 013350 乌兰察布市 | 366306 | 304611822 | 内蒙古乌兰察布市化德县中蒙医院 BENEFUSION VP1 微信视频服务 | 2026-04-14 10:19:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 | 一般 | 待处理
2026.04.14 10:15:09 | 武定县高桥卫生院 / 651600 楚雄州 | 90013335 | 304611720 | 武定县高桥卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-14 10:15:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.14 09:47:47 | 钦州市钦南区妇幼保健院 / 535000 钦州市 | 319236 | 304611812 | 钦州市钦南区妇幼保健院 BC-6000PLUS 微信视频服务 | 2026-04-14 10:11:39 : 【客户请求】 【故障现象】：回拨客户电话两次，客户未接听，工单下派【排查过程】：回拨客户电话两次，客户未接听，工单下派【处理结果】：回拨客户电话两次，客户未接听，工单下派2026-04-14 09:47:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 血球 | BC-6000PLUS | 一般 | 待处理
2026.04.14 09:46:13 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611630 | 云南跃泰医疗器械有限公司 CONSONA N8T 微信视频服务 | 2026-04-14 18:32:29 59990003: 【客户请求】 13577394995致电老师，暂时不需要技术支持，需要了再联系，工单封闭2026-04-14 09:46:12 : 【客户请求】 微信视频呼入NP3-59000438 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 超声 | CONSONA N8T | 一般 | 待处理
2026.04.14 09:41:22 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区乌兰图克卫生院 / 015000 | 90015750 | 304611811 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区乌兰图克卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-14 09:51:40 : 【客户请求】 【故障现象】：无法导入糖化项目【排查过程】：视频指导客户导入糖化项目，提升覆盖参数，点是或否都无法导入项目【一线建议】：检查封闭参数信息，检查软件版本，检查项目冲突【处理结果】：工单下派，现场处理2026-04-14 09:41:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.14 09:19:33 | 彰武县五峰镇卫生院 | 90225831 | 304611629 | 彰武县五峰镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-14 09:57:50 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警水箱液位浮子异常【排查过程】：检查水机情况发现自来水未接，客户连接水机进水【处理结果】：问题解决2026-04-14 09:19:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.14 09:11:01 | 成都市第五人民医院 / 610000 成都市 | 320542 | 304611729 | 成都市第五人民医院 BENEFUSION SP5 EX 微信视频服务 | 2026-04-14 09:11:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP5 EX | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.14 09:03:20 | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 385908 | 304611728 | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-14 09:13:42 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询如何校准【排查过程】：视频指导客户设置校准，申请校准【处理结果】：问题解决2026-04-14 09:03:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.14 08:33:28 | 永州市七里店社区卫生服务中心 / 555555 | 90371811 | 304611727 | 永州市七里店社区卫生服务中心 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-14 08:47:04 : 【客户请求】 【故障现象】：报警液体压力超载【排查过程】：视频指导客户，疏通13-14阀中间管路【处理结果】：故障解决2026-04-14 08:33:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.13 17:06:23 | 三亚市方舱医院 / 572099 三亚市 | 60577656 | 304611744 | 三亚市方舱医院 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-04-13 17:06:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 海南分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.04.13 16:26:21 | 深圳市宝安区中心医院 / 518100 深圳市 | 310445 | 304611689 | 深圳市宝安区中心医院 UMEC6 微信视频服务 | 2026-04-13 16:26:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 监护 | UMEC6 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.13 16:20:50 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611626 | 华润医药商业集团医疗器械有限公司 BENEFUSION USP EX 微信视频服 | 2026-04-13 16:20:50 : 【客户请求】 微信视频呼入SM8-45002380 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION USP EX | 一般 | 待处理
2026.04.13 16:18:55 | 武宁县大洞卫生院 / 332000 九江市 | 381864 | 304611687 | 武宁县大洞卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-13 16:27:39 : 【客户请求】 故障现象：光源强度不足处理过程：做光度计检测，发现光源灯问题一线建议：怀疑光源灯问题下派理由：更换光源灯2026-04-13 16:18:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.13 15:35:12 | 岳阳县中洲乡卫生院 / 414100 岳阳县 | 90024409 | 304611696 | 岳阳县中洲乡卫生院 BS-410 微信视频服务 | 2026-04-13 15:37:28 : 【客户请求】 故障现象：客户需要工程师上门新增项目2026-04-13 15:35:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 生化 | BS-410 | 一般 | 待处理
2026.04.13 15:23:45 | 屏山县新市镇民族中心卫生院 / 645300 | 377229 | 304611685 | 屏山县新市镇民族中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-13 15:24:33 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警HGB检测异常无法消除【排查过程】：登录管理员账号进入，设置-主机设置-增益设置，HGB本底电压4.8V，调到4.5V后保存故障能正常消除【处理结果】：故障已恢复2026-04-13 15:23:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.13 15:14:22 | 七星关区碧海街道社区卫生服务中心 / 551700 | 90230661 | 304611680 | 七星关区碧海街道社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-13 15:17:52 : 【客户请求】 【故障现象】：删除日志【排查过程】：告知客户日志不可以删除【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-13 15:14:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.13 15:12:35 | 房县上龛乡卫生院 / 555555 | 90033090 | 304611679 | 房县上龛乡卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-13 15:24:34 李勇健: 【客户请求】 故障现象：数据无法传输到体检车处理过程：体检车IP是由之前工程师修改的，现在ip丢失，目前工程师已离职。一线建议：客户要求下派下派理由：客户需求2026-04-13 15:12:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.13 15:03:52 | 深圳中山泌尿外科医院 / 518000 | 90225036 | 304611694 | 深圳中山泌尿外科医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-13 15:06:12 : 【客户请求】 【故障现象】：采样组件动作异常【排查过程】：无法消除。需要更换光耦【处理结果】：工单下派，工程师带配件上门维修2026-04-13 15:03:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.13 14:52:38 | 深圳市第三人民医院 / 518000 深圳市 | 310424 | 304611693 | 深圳市第三人民医院 SV350 微信视频服务 | 2026-04-13 14:52:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV350 | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.04.13 14:40:49 | 湖南省郴州市汝城县延寿乡卫生院 / 424100 汝城县 | 310094 | 304611692 | 湖南省郴州市汝城县延寿乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-13 14:45:30 李勇健: 【客户请求】 故障现象：客户设备到达使用寿命想要延期处理过程：已告知客户无法延期处理结果：客户确认问题解决2026-04-13 14:40:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.13 14:37:47 | 深圳中山妇产医院 | 90353827 | 304611683 | 深圳中山妇产医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-13 14:43:48 李勇健: 【客户请求】 故障现象：采样针偏转机构动作异常处理过程：客户自行消除故障处理结果：客户先自行处理2026-04-13 14:37:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.13 14:34:41 | 五常市向阳镇中心卫生院 / 150200 哈尔滨市 | 373955 | 304611682 | 五常市向阳镇中心卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-04-13 14:43:19 : 【客户请求】 【故障现象】：r-GT结果不出值【排查过程】：检查发现试剂已过期，且医院没有新的试剂。告知老师先定标，临时用一段时间。赶快买新试剂更换【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-13 14:34:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.04.13 14:28:10 | 丹凤县妇幼保健院 / 726200 商洛市 | 319145 | 304611650 | 丹凤县妇幼保健院 BS-390 微信视频服务 | 2026-04-13 14:38:23 : 【客户请求】 客户测试功能2026-04-13 14:28:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-390 | 一般 | 待处理
2026.04.13 14:22:12 | 定海区城市社区卫生服务中心 / 316000 | 90215212 | 304611648 | 定海区城市社区卫生服务中心 UMEC6 微信视频服务 | 2026-04-13 14:22:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 监护 | UMEC6 | 一般 | 待处理
2026.04.13 13:00:35 | 昂仁县人民医院 | 90164418 | 304611636 | 昂仁县人民医院 WATO EX-55 微信视频服务 | 2026-04-13 13:00:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 麻醉 | WATO EX-55 | 一般 | 待处理
2026.04.13 12:22:23 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304611673 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-13 12:41:01 李勇健: 【客户请求】 工单已在304611625下派，2026-04-13 12:22:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.13 12:17:56 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304611625 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-13 12:32:46 : 【客户请求】【故障现象】：客户质控 操作失误点了校准【排查过程】：客户取消不了校准 显示必须校准【处理结果】：客户解决不了 不会校准操作 需要下派2026-04-13 12:17:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.13 12:10:30 | 十四师一牧场医院 / 999999 | 102008 | 304611667 | 十四师一牧场医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-13 12:27:55 佟建阳: 【客户请求】 故障现象：样本针糖化清洗失败处理过程：已指导客户纠正针处理结果：客户确认问题解决2026-04-13 12:10:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.13 12:06:30 | 新疆哈密市天山乡卫生院 / 839000 哈密地区 | 301532 | 304611647 | 新疆哈密市天山乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-13 12:19:30 李勇健: 【客户请求】 故障现象：试剂盘按旋钮无反应处理过程：点击装载完成确认试剂盘转动正常一线建议：怀疑旋钮本身问题下派理由：客户无法自行处理2026-04-13 12:06:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.13 11:55:05 | 济南为民医院 / 250132 | 90050331 | 304611666 | 济南为民医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-13 11:57:42 : 【客户请求】 故障现象：校准设置问题处理过程：已告知处理结果：客户确认问题解决2026-04-13 11:55:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.13 11:45:40 | 山东大学齐鲁医院 / 999999 | 100750 | 304611646 | 山东大学齐鲁医院 EPM 10 微信视频服务 | 2026-04-13 11:45:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 监护 | EPM 10 | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.04.13 11:38:30 | 山东省日照市人民医院 / 276800 东港区 | 60032138 | 304611672 | 山东省日照市人民医院 XU-10288-01 微信视频服务 | 2026-04-13 11:41:25 : 【客户请求】【故障现象】：阅片机扫码不好【排查过程】：检查打印机打印颜色【处理结果】：客户自行联系当地工程师2026-04-13 11:38:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 青岛分公司 | 血球 | XU-10288-01 | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.04.13 11:37:36 | 通山县九宫山镇卫生院 / 450055 咸宁市 | 90012076 | 304611671 | 通山县九宫山镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-13 12:45:51 : 【客户请求】 【处理结果】：质控依旧失控 更换试剂解决2026-04-13 11:47:14 : 【客户请求】 故障现象；质控失控处理过程：指导科室做校准处理结果；指导中2026-04-13 11:37:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.13 11:31:53 | 溆浦县中医院 / 430000 怀化市 | 309972 | 304611610 | 溆浦县中医院 BC-6800 微信视频服务 | 2026-04-13 11:38:05 : 【客户请求】【故障现象】：当地推广视频服务【排查过程】：不需要服务【处理结果】不需要处理2026-04-13 11:31:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理
2026.04.13 11:29:58 | 益阳市第三人民医院 / 999999 | 102414 | 304611645 | 益阳市第三人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-13 11:35:28 : 【客户请求】【故障现象】：客户误拨打电话【排查过程】：客户误拨打电话【处理结果】：客户误拨打电话2026-04-13 11:29:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.04.13 11:23:49 | 五常市向阳镇中心卫生院 / 150200 哈尔滨市 | 373955 | 304611664 | 五常市向阳镇中心卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-04-13 11:34:55 佟建阳: 【客户请求】 故障现象：GGT无法计算结果处理过程：指导老师重测处理结果：客户测试中2026-04-13 11:23:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.04.13 11:13:07 | 乌海市职业病防治院 / 016000 乌海市 | 60056155 | 304611643 | 乌海市职业病防治院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-13 11:15:44 : 【客户请求】 故障信息：客户询问如何批量重测处理过程：已告知处理结果：客户确认问题解决2026-04-13 11:13:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.13 11:01:30 | 辽宁省大连市金州区亮甲店中心卫生院 / 116104 大连市 | 302099 | 304611662 | 辽宁省大连市金州区亮甲店中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-13 11:29:52 : 【客户请求】 【处理结果】：重启过无效 客户无法自己处理工单下派2026-04-13 11:09:56 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器样本不出结果【排查过程】：老师反馈显示测试时间但是不出结果【处理结果】考虑软件问题 指导客户重启设备2026-04-13 11:01:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.13 10:53:23 | 通山县九宫山镇卫生院 / 450055 咸宁市 | 90012076 | 304611634 | 通山县九宫山镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-13 10:58:06 : 【客户请求】 故障现象：质控失控处理过程：重新校准处理结果：客户先校准试下2026-04-13 10:53:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.13 10:49:28 | 纳林陶亥中心卫生院 | 90261860 | 304611661 | 纳林陶亥中心卫生院 BS-870 微信视频服务 | 2026-04-13 10:52:43 : 【客户请求】【故障现象】：发光1200客户要靶值单【排查过程】：线路挂断 电话回拨客户已经找到靶值【处理结果】：工单不需要处理2026-04-13 10:49:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-870 | 一般 | 待处理
2026.04.13 10:45:34 | 陆军第73集团军医院 / 361100 厦门市 | 333802 | 304611660 | 陆军第73集团军医院 WATO EX-55 微信视频服务 | 2026-04-13 10:45:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 麻醉 | WATO EX-55 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.13 10:22:29 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611624 | 深圳瑞达昌晟医疗科技有限公司 UMT-500 微信视频服务 | 2026-04-13 10:25:39 : 【客户请求】 老师咨询M9时间设置问题。2026-04-13 10:22:29 : 【客户请求】 微信视频呼入7E-31008291 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 超声 | UMT-500 | 一般 | 待处理
2026.04.13 10:07:00 | 中南大学湘雅三医院 / 410000 长沙市 | 102324 | 304611658 | 中南大学湘雅三医院 TV80 微信视频服务 | 2026-04-13 10:06:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 麻醉 | TV80 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.13 09:57:54 | 浮山县中医院 / 041000 临汾市 | 90008514 | 304611633 | 浮山县中医院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-13 10:03:36 : 【客户请求】 【故障现象】：客户电话打来挂断【排查过程】：客户电话无法接通【处理结果】：客户电话无法接通 工单下派 询问老师具体问题2026-04-13 09:57:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.13 09:48:48 | 亳州市利辛县城关镇卫生院 | 90172963 | 304611605 | 亳州市利辛县城关镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-13 09:53:42 : 【客户请求】 处理过程：样本针弯，客户手动纠正处理结果：客户确认问题解决2026-04-13 09:52:48 : 【客户请求】 故障现象：糖化样本针清洗失败2026-04-13 09:48:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.13 09:35:04 | 富宁县人民医院 / 663400 文山州 | 303822 | 304611652 | 富宁县人民医院 A5 微信视频服务 | 2026-04-13 09:35:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 麻醉 | A5 | 一般 | 待处理
2026.04.13 09:33:18 | 唐山市遵化市苏家洼镇卫生院 / 064200 唐山市 | 325959 | 304611623 | 唐山市遵化市苏家洼镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-13 09:38:43 : 【客户请求】 【故障现象】：红细胞结果普遍高【排查过程】： 全血会高 客户没有做质控和校准不好判断【处理结果】：询问哪里调整参数 建议老师购买校准质控去调整2026-04-13 09:36:23 : 【客户请求】 【故障现象】【排查过程】：【处理结果】：2026-04-13 09:33:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.13 09:30:08 | 天祝藏族自治县安远镇中心卫生院 / 555555 | 90013674 | 304611651 | 天祝藏族自治县安远镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-13 09:35:40 : 【客户请求】 故障现象：设置校准品处理过程：已指导老师从新设置处理结果：客户确认问题解决2026-04-13 09:30:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.13 09:25:42 | 分宜县中泰单采血浆有限公司 | 90305775 | 304611641 | 分宜县中泰单采血浆有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-13 09:32:01 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底异常 本底异常 消除不了故障【排查过程】：调节电压 HGB消除 本底异常无法消除【处理结果】：血红蛋白本底为2 建议优先检查试剂有效期和管路密封性工单下派2026-04-13 09:25:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.13 08:56:47 | 益阳市第三人民医院 / 999999 | 102414 | 304611621 | 益阳市第三人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-13 09:03:29 : 【客户请求】【故障现象】客户误拨电话【排查过程】：回电客户误拨【处理结果】：取消工单2026-04-13 08:56:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.04.13 08:43:38 | 中江县太平镇卫生院 / 610015 四川 | 368778 | 304611500 | 中江县太平镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-13 08:47:01 : 【客户请求】 【故障现象】：本底异常【排查过程】：本底所有结果显示*号【处理结果】：指导重启后仪器恢复正常2026-04-13 08:43:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.13 08:39:11 | 赣州市红十字会医院 / 341000 赣州市 | 60040950 | 304611589 | 赣州市红十字会医院 BENEHEART C2A 微信视频服务 | 2026-04-13 08:39:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 监护 | BENEHEART C2A | 一般 | 待处理
2026.04.10 18:00:12 | 乌鲁木齐新市区北站东路社区卫生服务中心 / 830000 | 90054366 | 304611513 | 乌鲁木齐新市区北站东路社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-10 18:36:06 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂注射器漏液【排查过程】：试剂注射器底部生锈漏液严重【故障定位】：试剂注射器【一线建议】：申请注射器更换，联系客户先行报价【下派理由】：硬件故障，需更换2026-04-10 18:00:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.10 17:59:26 | 营山县大庙乡卫生院 | 90359689 | 304611512 | 营山县大庙乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-10 18:39:18 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂针液面检测失效【排查过程】：试剂针脏，报警频繁【故障定位】：维护【一线建议】：维护仪器【下派理由】：需要工程师维护仪器2026-04-10 17:59:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.10 17:39:21 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304611521 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-10 18:12:02 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准操作【排查过程】：指导修改校准品、设置浓度、申请校准操作【处理结果】：已正常校准2026-04-10 17:39:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.10 17:15:40 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611511 | 广东天跃医疗器械有限公司 TE8 微信视频服务 | 2026-04-10 18:07:53 : 【客户请求】 客户以为是培训视频，点错。2026-04-10 17:15:39 : 【客户请求】 微信视频呼入JA2-63000110 | 微信视频申告 | CP59990109 | 西安尚肯电子科技有限公司 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 超声 | TE8 | 一般 | 待处理
2026.04.10 16:49:21 | 深圳市萨米医疗中心 / 518118 深圳市 | 60109993 | 304611479 | 深圳市萨米医疗中心 A7 微信视频服务 | 2026-04-10 17:33:42 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-04-10 16:49:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | A7 | 一般 | 待处理
2026.04.10 16:26:46 | 湘潭市岳塘区中西医结合医院 / 411100 湘潭市 | 60117813 | 304611428 | 湘潭市岳塘区中西医结合医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-10 16:41:10 : 【客户请求】 【故障现象】：无法连机【排查过程】：能PING通，无法连机，CRP板上电【故障定位】：主板刷机，主板【一线建议】：现场排查【下派理由】：现场排查2026-04-10 16:26:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.10 16:18:14 | 大冶市人民医院 / 435100 黄石市 | 311968 | 304611477 | 大冶市人民医院 BENEFUSION VP1 微信视频服务 | 2026-04-10 16:22:08 : 【客户请求】 精度不准需要校准2026-04-10 16:18:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.10 16:12:42 | 广东省肇庆市广宁县南街卫生院 / 526300 | 60043665 | 304611476 | 广东省肇庆市广宁县南街卫生院 SV300 微信视频服务 | 2026-04-10 17:34:26 梁伟: 【客户请求】 泄露过大，机械通气不可用2026-04-10 16:13:36 : 【客户请求】 姓名: 邓梅英; 手机号: 158****8817; 问题描述: 泄露过大，机械通气不可用2026-04-10 16:12:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.04.10 15:37:08 | 重庆大学附属涪陵医院 / 400000 重庆市 | 105492 | 304611470 | 重庆大学附属涪陵医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-10 15:37:38 : 【客户请求】 测试2026-04-10 15:37:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理
2026.04.10 15:37:01 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡卫生院 / 421200 衡阳县 | 90053344 | 304611469 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-10 15:53:59 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询样本申请【排查过程】：指导删除申请错误样本结果，释放样本盘位置，批量申请样本【处理结果】：已正确申请样本并开始测试2026-04-10 15:36:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.10 15:27:19 | 开封市杜良乡卫生院 / 475000 | 90000287 | 304611491 | 开封市杜良乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-10 15:33:03 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询糖化血红蛋白试剂【排查过程】：查看试剂科室内似乎只有HbA1C的试剂，并未找到Hb的试剂，提示客户应该是未购买【处理结果】：建议增加购买Hb试剂2026-04-10 15:27:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.10 12:44:04 | 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 / 016000 乌海市 | 383884 | 304611450 | 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-10 12:59:47 : 【客户请求】 【故障现象】：生化操作问题【排查过程】：生化没码扫的血球【处理结果】：指道操作2026-04-10 12:44:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.10 12:40:49 | 甘肃省岷县人民医院 / 748400 定西市 | 311339 | 304611440 | 甘肃省岷县人民医院 SV600 微信视频服务 | 2026-04-10 12:41:56 : 【客户请求】 呼吸机黑屏无法显示，报警灯正常2026-04-10 12:40:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 麻醉 | SV600 | 一般 | 待处理
2026.04.10 12:33:28 | 雅安市名山区妇幼保健院 / 629200 雅安市 | 372815 | 304611439 | 雅安市名山区妇幼保健院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-10 12:43:27 : 【客户请求】 【故障现象】：光源老化【排查过程】：光度计检测12K【处理结果】：指导更换灯泡2026-04-10 12:33:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.10 12:31:35 | 禄劝县撒营盘卫生院 / 650000 昆明市 | 90011301 | 304611426 | 禄劝县撒营盘卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-10 18:09:07 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-10 16:49:05 : 【客户请求】 测试2026-04-10 12:31:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.10 12:27:52 | 喀左普东医院 / 122000 | 90352027 | 304611449 | 喀左普东医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-10 12:36:58 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询CK-MB校准【排查过程】：解答CK-MB需要购买单独的校准品，指导心肌酶谱组合项目设置【处理结果】：客户已知晓问题2026-04-10 12:27:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.10 11:56:53 | 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 / 016000 乌海市 | 383884 | 304611454 | 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-10 11:56:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.10 11:56:36 | 厦门市中医院 / 361000 厦门市 | 101451 | 304611453 | 厦门市中医院 RESONA A20Q 微信视频服务 | 2026-04-10 12:06:43 : 【客户请求】 无法接听电话，请联系处理2026-04-10 11:56:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 超声 | RESONA A20Q | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.10 11:53:32 | 天津市永久医院 / 300450 天津市 | 331058 | 304611438 | 天津市永久医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-10 12:05:14 马上: 【客户请求】 【故障现象】：试剂装载问题【排查过程】：试剂盘按钮需要在空闲状态才能转到，指导客户装载清洗液【处理结果】：问题解决2026-04-10 11:54:33 : 【客户请求】 姓名: 赵浩洋; 手机号: 158****9961; 问题描述: MI模块红色，不能换试剂2026-04-10 11:53:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.10 11:47:48 | 贵阳花溪合朋医院 / 550000 | 60058476 | 304611425 | 贵阳花溪合朋医院 IPM 6 微信视频服务 | 2026-04-10 17:35:15 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-04-10 11:47:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 监护 | IPM 6 | 一般 | 待处理
2026.04.10 11:43:12 | 河北省深州市医院 / 053000 衡水市 | 308057 | 304611447 | 河北省深州市医院 WATO EX-55 微信视频服务 | 2026-04-10 17:36:07 梁伟: 【客户请求】 麻醉机漏气折叠囊无法正常上升2026-04-10 11:45:04 : 【客户请求】 姓名: 张丙建; 手机号: 138****3698; 问题描述: 麻醉机呼吸囊完全打不起来2026-04-10 11:43:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 麻醉 | WATO EX-55 | 一般 | 待处理
2026.04.10 11:41:13 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304611446 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-10 12:03:31 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针碰撞【排查过程】：调试位【处理结果】：调试后正常2026-04-10 11:41:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.10 11:34:39 | 雅安市石棉县王岗坪彝族藏族卫生院 | 90371054 | 304611437 | 雅安市石棉县王岗坪彝族藏族卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-10 11:34:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.10 11:14:57 | 雅安市石棉县王岗坪彝族藏族卫生院 | 90371054 | 304611452 | 雅安市石棉县王岗坪彝族藏族卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-10 11:19:40 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警光源灯未打开【排查过程】：查看光源灯正常发光、反应盘清洗未溢流，执行系统恢复后重新测试正常。【处理结果】：老师已确认故障恢复2026-04-10 11:14:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.10 11:14:32 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 / 748300 定西市 | 334414 | 304611445 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-10 16:50:54 : 【客户请求】 测试2026-04-10 11:14:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.10 11:12:11 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611451 | 华润医药商业集团医疗器械有限公司 EPM 10 微信视频服务 | 2026-04-10 11:13:12 : 【客户请求】 视频支持解决2026-04-10 11:12:10 : 【客户请求】 微信视频呼入AC7-44120583 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | EPM 10 | 一般 | 待处理
2026.04.10 11:06:17 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304611424 | 安福县洋门卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-04-10 14:24:28 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针清洗时未检测到液面【排查过程】：样本针弯曲，指导调直样本针，查看样本针在清洗池位置合适，点系统恢复正常，不再报警【处理结果】：故障已恢复2026-04-10 11:06:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.04.10 10:59:43 | 如皋市第三人民医院（如皋市石庄中心医院） / 226531 南通市 | 312762 | 304611435 | 如皋市第三人民医院（如皋市石庄中心医院） BENEFUSION VP1 EX 微 | 2026-04-10 11:01:00 : 【客户请求】 开机步骤1提示自检失败无法使用2026-04-10 10:59:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 苏州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 EX | 一般 | 待处理
2026.04.10 10:54:01 | 湖南省怀化市沅陵县沅陵镇卫生院 / 419600 沅陵县 | 368950 | 304611434 | 湖南省怀化市沅陵县沅陵镇卫生院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-04-10 11:04:47 : 【客户请求】 【故障现象】：主机与专家系统不连机【排查过程】：主机IP被改【处理结果】：改回IP后正常2026-04-10 10:54:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理
2026.04.10 10:49:37 | 八师121团东野分院 | 90382889 | 304611349 | 八师121团东野分院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-10 16:08:07 : 【客户请求】 测试2026-04-10 10:49:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.10 10:49:09 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 / 748300 定西市 | 334414 | 304611388 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-10 16:22:31 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化血红蛋白测试咨询【排查过程】：解答咨询【处理结果】：解答咨询2026-04-10 10:49:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.10 10:46:31 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611387 | 四川九州通医药有限公司 SV70 微信视频服务 | 2026-04-10 17:34:53 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-04-10 10:46:30 : 【客户请求】 微信视频呼入AV1-42003210 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV70 | 一般 | 待处理
2026.04.10 10:45:11 | 龙胜各族自治县疾病预防控制中心 / 555555 桂林市 | 90048483 | 304611386 | 龙胜各族自治县疾病预防控制中心 MR-96A 微信视频服务 | 2026-04-10 16:06:17 : 【客户请求】 测试2026-04-10 10:45:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | MR-96A | 一般 | 待处理
2026.04.10 10:45:09 | 龙胜各族自治县疾病预防控制中心 / 555555 桂林市 | 90048483 | 304611444 | 龙胜各族自治县疾病预防控制中心 MR-96A 微信视频服务 | 2026-04-10 16:50:09 : 【客户请求】 测试2026-04-10 10:45:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | MR-96A | 一般 | 待处理
2026.04.10 10:44:49 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611385 | 深圳市海纳信贸易有限公司 BENEHEART C1 微信视频服务 | 2026-04-10 10:47:15 : 【客户请求】 视频支持解决2026-04-10 10:44:49 : 【客户请求】 微信视频呼入AE6-38029562 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2026.04.10 10:26:13 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 / 555555 | 90002643 | 304611443 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-10 10:39:08 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC堵孔【排查过程】：指导进入服务维护保养，进行DIFF池浸泡和WBC浸泡【处理结果】：仪器恢复正常2026-04-10 10:26:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.10 10:15:05 | 眉山市青神县黑龙中心卫生院 / 100000 眉山市 | 336725 | 304611442 | 眉山市青神县黑龙中心卫生院 CONSONA N6 EXP 微信视频服务 | 2026-04-10 10:24:37 : 【客户请求】 DS99工作站无图像，智能修复采集窗口，已解决2026-04-10 10:15:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 超声 | CONSONA N6 EXP | 一般 | 待处理
2026.04.10 10:11:12 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 / 555555 | 90002643 | 304611348 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-10 10:17:21 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC堵孔【排查过程】：浸泡排堵无效 指导客户手工浸泡宝石孔【处理结果】：故障消除2026-04-10 10:11:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.10 09:53:03 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611347 | 北京赛诺强医药对外贸易有限公司 BENEHEART L2A 微信视频服务 | 2026-04-10 09:59:25 : 【客户请求】 视频指导客户操作自检解决2026-04-10 09:53:02 : 【客户请求】 微信视频呼入TF1-56001446 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART L2A | 一般 | 待处理
2026.04.10 09:44:48 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304611422 | 长子同仁医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-10 10:04:31 : 【客户请求】 【故障现象】：质控咨询【排查过程】：指导质控【处理结果】：完成指导2026-04-10 09:44:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.10 09:35:07 | 利川市谋道镇中心卫生院 / 445415 利川 | 370696 | 304611420 | 利川市谋道镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-10 09:46:51 : 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：质控设置正确、质控品正常 查看校准数据很长未做校准【处理结果】：需校准后检测质控2026-04-10 09:35:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.10 09:28:21 | 奉新县六和医院 / 330700 宜春市 | 60037631 | 304611421 | 奉新县六和医院 DC-50S 微信视频服务 | 2026-04-10 09:38:29 : 【客户请求】 DC-50S淋水，需上门支持，请尽快联系2026-04-10 09:28:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 超声 | DC-50S | 一般 | 待处理
2026.04.10 09:20:46 | 河南省信阳市固始县胡族铺镇卫生院 / 465200 信阳市 | 372423 | 304611384 | 河南省信阳市固始县胡族铺镇卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-04-10 09:23:39 : 【客户请求】 【故障现象】：校准品无二维码【排查过程】：客户需查询校准品二维码 增加校准【处理结果】：联系试剂供应商获取2026-04-10 09:20:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.04.10 09:15:57 | 赤壁瑞祥单采血浆站有限公司 / 437300 | 90074766 | 304611419 | 赤壁瑞祥单采血浆站有限公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-10 09:45:19 : 【客户请求】 【故障现象】：ALT，总蛋白，尿酸，甘油三酯，胆固醇医疗器械产品技术要求【排查过程】：需要试剂变更说明文件【故障定位】：需要试剂变更说明文件【一线建议】：需要试剂变更说明文件【下派理由】：客户需求2026-04-10 09:18:05 : 【客户请求】 姓名: 杨洁; 手机号: 136****3449; 问题描述: ALT，总蛋白，尿酸，甘油三酯，胆固醇医疗器械产品技术要求2026-04-10 09:15:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.10 09:11:06 | 长春肿瘤医院有限公司 / 130000 长春市 | 60089475 | 304611370 | 长春肿瘤医院有限公司 CL-2200I 微信视频服务 | 2026-04-10 09:18:15 马上: 【客户请求】 【故障现象】：问题咨询【排查过程】：电话联系客户，引导客户关注公众号AL机器人查询靶值【处理结果】：客户已知晓2026-04-10 09:11:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | CL-2200I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.10 08:59:11 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 / 644000 | 90230375 | 304611383 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-10 09:14:07 : 【客户请求】 【故障现象】：需添加新项目【排查过程】：指导客户添加项目 设置校准、质控【处理结果】：问题解决2026-04-10 08:59:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.10 08:43:17 | 利川市谋道镇中心卫生院 / 445415 利川 | 370696 | 304611346 | 利川市谋道镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-10 08:58:17 : 【客户请求】 老师操作错误2026-04-10 08:43:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.10 08:36:27 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 / 158300 鸡西市 | 361899 | 304611382 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-04-10 08:45:59 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：更换电脑【排查过程】：电脑慢【故障定位】：更换电脑【一线建议】：重装系统【下派理由】：客户无法自行解决2026-04-10 08:36:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.04.10 08:35:06 | 开封市祥符区范村卫生院 / 475000 开封市 | 60095532 | 304611372 | 开封市祥符区范村卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-10 08:51:20 : 【客户请求】 【故障现象】：1号架不可用【排查过程】：检查申请方式正确，无占用【故障定位】：通道行程开关故障状态检测板卡或线材故障有异物阻挡【一线建议】：通道行程开关故障状态检测板卡或线材故障有异物阻挡【下派理由】：需现场处理2026-04-10 08:45:27 : 【客户请求】 姓名: 王新月; 手机号: 173****8066; 问题描述: 生化机器一号架不能使用2026-04-10 08:40:52 : 【客户请求】 姓名: 王新月; 手机号: 173****8066; 问题描述: 生化机器上的一号架子不能使用2026-04-10 08:35:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.10 08:33:17 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304611381 | 罗田县九资河中心卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-10 08:44:33 : 【客户请求】 【故障现象】：工作单做样本结果不匹配【排查过程】：技术未勾选按工作单执行【处理结果】：已解决2026-04-10 08:33:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.09 17:29:24 | 华侨城医院香山社康中心 / 518000 深圳市 | 90037068 | 304611337 | 华侨城医院香山社康中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-09 17:43:01 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC堵孔【排查过程】：小孔电压18.9过高，指导客户浸泡WBC计数池【处理结果】：故障消除2026-04-09 17:29:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.09 16:42:23 | 丹凤县妇幼保健院 / 726200 商洛市 | 319145 | 304611351 | 丹凤县妇幼保健院 BS-390 微信视频服务 | 2026-04-09 16:54:24 : 【客户请求】 测试2026-04-09 16:42:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-390 | 一般 | 待处理
2026.04.09 16:37:18 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611334 | 新疆九州通生物科技有限公司 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-09 16:45:41 : 【客户请求】 【故障现象】：无法联机【排查过程】：生化仪指示灯不亮 电源经过UPS 断开ups用市电正常开机【处理结果】：故障解决2026-04-09 16:37:17 : 【客户请求】 微信视频呼入BA6-55005084 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.09 15:39:39 | 沅陵县精神病医院 / 419600 沅陵县 | 60135926 | 304611333 | 沅陵县精神病医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-09 15:55:23 : 【客户请求】 【故障现象】：PLT本底异常【排查过程】：5fL左右有尖峰，无接地【处理结果】：建议先接地2026-04-09 15:39:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.09 15:15:42 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611287 | 青海择贤医疗器械有限公司 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-09 15:25:31 : 【客户请求】 测试2026-04-09 15:15:41 : 【客户请求】 微信视频呼入FU5-62001810 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.09 15:11:45 | 陕西省西安市灞桥区席王社区卫生服务中心 / 710000 西安市 | 372752 | 304611342 | 陕西省西安市灞桥区席王社区卫生服务中心 BENEHEART C1 微信视频服务 | 2026-04-09 15:14:01 : 【客户请求】 视频支持解决2026-04-09 15:11:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2026.04.09 14:26:21 | 平昌宝鑫医院 / 636600 巴中市 | 60100531 | 304611324 | 平昌宝鑫医院 CL-1000I 微信视频服务 | 2026-04-09 14:29:37 : 【客户请求】 【故障现象】：清洗池溢流【排查过程】：检查报警 怀疑电磁阀、真空泵故障导致【处理结果】：客户自行联系工程师维修2026-04-09 14:26:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-1000I | 一般 | 待处理
2026.04.09 14:03:36 | 佳家康（济南）医疗健康管理有限责任公司历城祝舜路综合门诊部 | 90359228 | 304611317 | 佳家康（济南）医疗健康管理有限责任公司历城祝舜路综合门诊部 BC-5120 微信 | 2026-04-09 14:08:42 : 【客户请求】 【故障现象】：本底异常【排查过程】：沟通得知元旦假日机器停机4天，建议老师做探头液浸泡后本底恢复正常【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-09 14:03:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.09 13:51:16 | 惠安惠光爱尔眼科医院有限公司 / 362100 | 90310983 | 304611332 | 惠安惠光爱尔眼科医院有限公司 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-04-09 13:53:55 : 【客户请求】 视频指导客户操作自检解决2026-04-09 13:51:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.04.09 12:13:18 | 保靖县中医院 / 430000 湘西自治州 | 310023 | 304611300 | 保靖县中医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-04-09 12:13:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.04.09 12:13:07 | 山阳县人民医院 / 710000 商洛市 | 305343 | 304611309 | 山阳县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-09 12:25:40 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-09 12:13:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.09 12:02:16 | 山西医科大学第二医院 / 030001 太原市 | 321144 | 304611316 | 山西医科大学第二医院 RESONA A20S 微信视频服务 | 2026-04-09 12:02:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 超声 | RESONA A20S | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.09 11:52:38 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611298 | BENEFUSION SP1 微信视频服务 | 2026-04-09 17:31:06 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-04-09 11:52:36 : 【客户请求】 微信视频呼入SK30217149 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP1 | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:45:26 | 长沙市雨花区信睦井湾诊所有限公司 / 410000 长沙市 | 60558530 | 304611315 | 长沙市雨花区信睦井湾诊所有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-09 11:45:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:43:04 | 南木林县人民医院 / 618000 日喀则地区 | 317622 | 304611297 | 南木林县人民医院 H50 微信视频服务 | 2026-04-09 11:49:42 : 【客户请求】 【故障现象】：定标【排查过程】：需指道定标【故障定位】：无【一线建议】：需指道定标【下派理由】：需指道定标2026-04-09 11:43:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | H50 | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:42:01 | 英山县妇幼保健院 / 999999 | 102627 | 304611314 | 英山县妇幼保健院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-04-09 11:51:21 : 【客户请求】 【故障现象】：需要二代孕酮参考范围【排查过程】：查询资料 通过邮箱发送客户【处理结果】：已发送客户2026-04-09 11:42:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:37:50 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 / 343000 吉安市 | 381451 | 304611296 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 11:40:13 : 【客户请求】 【故障现象】：无法添加质控【排查过程】：仪器处于测试状态无法进行设置【处理结果】：已告知客户2026-04-09 11:37:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:29:01 | 昆明市晋宁县昆阳社区卫生服务中心 / 650600 昆明市 | 60029700 | 304611307 | 昆明市晋宁县昆阳社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-09 11:33:26 : 【客户请求】 指导客户校准仪器2026-04-09 11:29:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:28:50 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 / 343000 吉安市 | 381451 | 304611295 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 11:33:32 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准【排查过程】：指导校准【处理结果】：完成校准2026-04-09 11:28:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:18:09 | 张家口市宣化区赵川卫生院 / 075000 | 90202285 | 304611279 | 张家口市宣化区赵川卫生院 Z5T 微信视频服务 | 2026-04-09 18:07:44 59990005: 【客户请求】 与#TS000308794重复，此单取消2026-04-09 11:18:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 石家庄分公司 | 超声 | Z5T | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:14:13 | 夏邑县第二人民医院 / 476000 商丘市 | 309229 | 304611306 | 夏邑县第二人民医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-09 11:36:57 : 【客户请求】 【故障现象】：工作站需要注册【排查过程】：重启电脑后可正常进入软件【处理结果】：观察使用 频率过高需重装电脑系统2026-04-09 11:14:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.09 11:09:03 | 铜仁市广泰医院 / 554300 | 60035827 | 304611305 | 铜仁市广泰医院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-09 11:43:03 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：ALP出负值【排查过程】：查看定标曲线【处理结果】：指导重新定标2026-04-09 11:09:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:08:32 | 贵州福泉市牛场镇中心医院 / 555555 黔南州 | 90017699 | 304611312 | 贵州福泉市牛场镇中心医院 BS-860 微信视频服务 | 2026-04-09 11:08:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:08:24 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 / 343000 吉安市 | 381451 | 304611278 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 11:12:48 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准规则设置【排查过程】：指导设置校准规则【处理结果】：客户已知晓2026-04-09 11:08:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:03:30 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 / 343000 吉安市 | 381451 | 304611311 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 11:07:24 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准【排查过程】：解答咨询【处理结果】：问题解决2026-04-09 11:03:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 10:48:39 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 / 343000 吉安市 | 381451 | 304611275 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 10:52:08 : 【客户请求】 【故障现象】：校准品靶值未找到【排查过程】：查询靶值发送客户【处理结果】：客户已知晓2026-04-09 10:48:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 10:41:20 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 | 90297292 | 304611303 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-09 10:45:50 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询打印问题【排查过程】：打印机连其它电脑也不打印【处理结果】：联系维修打印机2026-04-09 10:41:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.09 10:31:31 | 河南省禹州市鸠山乡卫生院 / 461600 许昌市 | 309544 | 304611270 | 河南省禹州市鸠山乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 10:36:59 : 【客户请求】 【故障现象】：校准品不够校准系数差别超限【排查过程】：查看校准数据 指导客户重新校准【处理结果】：客户重新校准2026-04-09 10:31:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 10:27:28 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 / 343000 吉安市 | 381451 | 304611301 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 10:32:19 : 【客户请求】 【故障现象】：质控校准操作咨询【排查过程】：指导操作【处理结果】：正常完成2026-04-09 10:27:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 10:25:34 | 北京宜和医院 / 100000 北京市 | 60633710 | 304611274 | 北京宜和医院 BENEHEART D30 微信视频服务 | 2026-04-09 13:55:16 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-04-09 10:25:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 监护 | BENEHEART D30 | 一般 | 待处理
2026.04.09 10:15:21 | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 385908 | 304611269 | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 10:19:39 : 【客户请求】 【故障现象】：偶发结果负数【排查过程】：质控正常、怀疑交叉污染、指导清洗搅拌杆、试剂针、样本针、必要时增加交叉污染设置【处理结果】：观察使用2026-04-09 10:15:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 10:06:06 | 桂林爱尔眼科医院 / 530000 桂林市 | 60084637 | 304611210 | 桂林爱尔眼科医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-09 10:13:29 : 【客户请求】 【故障现象】：废液满【排查过程】：废液桶排 废液通无液体 上下滑动浮球正常在最低位，重接转感器线后正常【处理结果】：重接转感器线后正常2026-04-09 10:06:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.09 09:59:52 | 铜仁市第三人民医院 | 90273943 | 304611267 | 铜仁市第三人民医院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-04-09 10:23:03 马上: 【客户请求】 【故障现象】：磁分离堵针【排查过程】：第二阶堵针 客户端无备用废液针、无通针工具【故障定位】：现场清洗管路【一线建议】：带通针工具、蠕动泵管【下派理由】：客户无法自行操作2026-04-09 10:05:57 : 【客户请求】 指导2026-04-09 09:59:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.04.09 09:59:43 | 合肥安百苑综合门诊部 | 90183201 | 304611282 | 合肥安百苑综合门诊部 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-09 10:24:11 马上: 【客户请求】 【故障现象】：条码初始化失败【排查过程】：指导客户重启仪器，故障消除【处理结果】：观察使用2026-04-09 09:59:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.09 09:58:47 | 河南省禹州市鸠山乡卫生院 / 461600 许昌市 | 309544 | 304611266 | 河南省禹州市鸠山乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 10:15:17 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：咨询操作问题【排查过程】：定标时定标液未加足【处理结果】：指导操作2026-04-09 09:58:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 09:55:52 | 高县人民医院 / 645150 宜宾市 | 306518 | 304611265 | 高县人民医院 BENEHEART D50C 微信视频服务 | 2026-04-09 13:54:53 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-04-09 09:55:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 监护 | BENEHEART D50C | 一般 | 待处理
2026.04.09 09:16:01 | 隆昌市石燕桥镇中心卫生院 / 642150 内江市 | 367456 | 304611160 | 隆昌市石燕桥镇中心卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-04-09 09:18:24 : 【客户请求】 【故障现象】：操作软件启动失败【排查过程】：数据库受损，需重装系统【处理结果】：客户不需派单，自行联系工程师处理2026-04-09 09:15:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.04.09 09:11:47 | 开封市人民医院 / 475000 开封市 | 308788 | 304611149 | 开封市人民医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-04-09 09:15:38 : 【客户请求】 未接起来，回拨拒接。2026-04-09 09:11:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.09 09:05:44 | 河南省禹州市鸠山乡卫生院 / 461600 许昌市 | 309544 | 304611159 | 河南省禹州市鸠山乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 09:12:54 : 【客户请求】 【故障现象】：需要指导校正设置【排查过程】：指导新增校准、项目选择、靶值录入、校准规则、校准申请【处理结果】：客户已知晓2026-04-09 09:05:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 08:51:24 | 贵州福泉市牛场镇中心医院 / 555555 黔南州 | 90017699 | 304611158 | 贵州福泉市牛场镇中心医院 BS-860 微信视频服务 | 2026-04-09 08:55:18 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询Ca校准【排查过程】：指导校准【处理结果】：完成校准2026-04-09 08:51:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.04.08 17:31:23 | 内蒙古乌兰察布市化德县中蒙医院 / 013350 乌兰察布市 | 366306 | 304611148 | 内蒙古乌兰察布市化德县中蒙医院 BENEFUSION VP1 微信视频服务 | 2026-04-08 17:33:09 : 【客户请求】 视频支持解决2026-04-08 17:31:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 | 一般 | 待处理
2026.04.08 16:28:30 | 疏附县铁日木乡卫生院 / 555555 | 90045164 | 304611166 | 疏附县铁日木乡卫生院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-04-08 16:45:08 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询如何做质控【排查过程】：指导操作【处理结果】：指导完成2026-04-08 16:28:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理
2026.04.08 16:13:31 | 二连浩特市医院 / 011100 锡林郭勒盟 | 300584 | 304611129 | 二连浩特市医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-08 16:23:04 : 【客户请求】 【故障现象】：ACE质控失控【排查过程】：客户校准品复溶时间太长导致【处理结果】：需新购校准品2026-04-08 16:13:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.08 16:06:43 | 六师奇台湖沿镇社区卫生服务中心 | 90382866 | 304611164 | 六师奇台湖沿镇社区卫生服务中心 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-08 16:25:47 马上: 【客户请求】 【故障现象】：咨询lis设置【排查过程】：指导客户进入lis设置，更改项目通道号【处理结果】：待lis进一步分析问题2026-04-08 16:06:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.08 16:01:26 | 神农架林区宋洛卫生院 / 555555 | 90011677 | 304611132 | 神农架林区宋洛卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-08 16:44:12 马上: 【客户请求】 【故障现象】：仪器无TP二代试剂参数【排查过程】：需要升级仪器，导入新参数，当地工程师太忙一直未处理【故障定位】：升级仪器【一线建议】：升级仪器【下派理由】：需现场升级2026-04-08 16:01:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.08 15:44:03 | 大方县妇幼保健院 | 90182491 | 304611145 | 大方县妇幼保健院 BS-800 微信视频服务 | 2026-04-08 16:10:51 : 【客户请求】 姓名: 欧; 手机号: 151****4181; 问题描述: lis主机无法连接2026-04-08 15:44:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.04.08 15:40:05 | 绵竹市第二人民医院 | 90356929 | 304611152 | 绵竹市第二人民医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-08 15:41:50 : 【客户请求】 【故障现象】：结果异常【排查过程】：HGB255，RBC8.3，MCV96，MCHC300，HCT+++【处理结果】：解释HCT报+++的原因，老师认同2026-04-08 15:40:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 15:36:39 | 武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心 / 530000 | 90333747 | 304611151 | 武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心 BS-600M 微信视频服务 | 2026-04-08 15:59:26 马上: 【客户请求】 【故障现象】：校准品条码无法识别【排查过程】：更换扫码枪无效、校准品单只购买无原装二维码，下载电子档扫描无效【故障定位】：二维码、扫码枪【一线建议】：二维码、扫码枪【下派理由】：需现场排查2026-04-08 15:36:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.04.08 15:31:22 | 淮安市淮安医院（淮安市肿瘤医院） / 223000 淮安市 | 107331 | 304611118 | 淮安市淮安医院（淮安市肿瘤医院） WATO EX-55 微信视频服务 | 2026-04-08 15:59:18 : 【客户请求】 无影灯无法故障需要重新调整阻尼。视频指导客户操作解决2026-04-08 15:31:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 南京分公司 | 麻醉 | WATO EX-55 | 一般 | 待处理
2026.04.08 15:21:38 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304611110 | 罗田县九资河中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-08 15:21:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.08 15:05:50 | 江永县回龙圩镇卫生院 / 425400 江永县 | 60117029 | 304611117 | 江永县回龙圩镇卫生院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-08 15:24:18 : 【客户请求】 USB 口可支持连接打印机，支持型号：HP LaserJet 1020Plus、HP Laser Jet P1505n、HP LaserJet P1606dn、Lenovo LJ2650DN、Lenovo LJ3650DN、Lenovo LJ2250、Lenovo LJ3600D、Lenovo LJ2250N、EPSON LQ-590K、HP OfficeJet Pro K5300。2026-04-08 15:22:49 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询适配打印机【排查过程】：解答【处理结果】：问题解决2026-04-08 15:05:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.08 15:05:05 | 柴桑区新合镇卫生院 / 332000 九江市 | 60124989 | 304611128 | 柴桑区新合镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-08 15:11:14 : 【客户请求】 【故障现象】：加载试剂条码后任然报余量不足【排查过程】：仪器重不关机，重启后重新加载条码后正常【处理结果】：问题解决2026-04-08 15:05:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 15:02:45 | （禁用）（待禁用）武汉火神山医院 / 430100 | 90167317 | 304611116 | （禁用）（待禁用）武汉火神山医院 BENEVISION N15 微信视频服务 | 2026-04-08 15:05:05 : 【客户请求】 视频支持解决2026-04-08 15:02:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 监护 | BENEVISION N15 | 一般 | 待处理
2026.04.08 15:02:04 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304611142 | 罗田县九资河中心卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-08 15:15:44 马上: 【客户请求】 【故障现象】：怎么用封闭模式做样本【排查过程】：指导客户切换模式、混匀样本、测试【处理结果】：客户已了解操作流程2026-04-08 15:02:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.08 15:00:03 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611127 | 天津博悦康生物科技有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-04-08 18:12:33 59990051: 【客户请求】 天津博悦康生物科技有限公司 老师18920461297咨询BENEHEART C2 电池，转AED耗材群2026-04-08 15:05:55 梁伟: 【客户请求】 客户咨询AED电池报价，请转分公司处理2026-04-08 15:00:03 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-13011603 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:53:17 | 长沙千麦医学检验实验室有限公司 / 410000 长沙市 | 60114038 | 304611141 | 长沙千麦医学检验实验室有限公司 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-08 14:58:20 : 【客户请求】 测试2026-04-08 14:53:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.08 14:52:38 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304611109 | 罗田县九资河中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-08 14:56:44 : 【客户请求】 【故障现象】：未查询到bil-T的质控靶值【排查过程】：查询该批号靶值表 发送客户【处理结果】：客户已正确设置靶值2026-04-08 14:52:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:45:15 | 华容仁泽医院有限公司 / 414200 华容县 | 90218412 | 304611126 | 华容仁泽医院有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-08 15:10:37 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询稀释重测【排查过程】：解答咨询【处理结果】：问题解决2026-04-08 14:45:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  | 吴昌翼 不存在 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:45:10 | 安新县佑安医院 / 071600 | 60109261 | 304611131 | 安新县佑安医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-04-08 14:50:30 : 【客户请求】 【故障现象】：软件无法打开，显示数据库连接失败【排查过程】：远程指导，以管理员身份运行，无效，重启电脑运行无效，卸载火绒杀毒软件后恢复正常【处理结果】：仪器正常初始化连接2026-04-08 14:45:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:40:32 | 同仁县隆务镇卫生院（待禁用） / 811300 同仁县 | 60108679 | 304611108 | 同仁县隆务镇卫生院（待禁用） BS-600 微信视频服务 | 2026-04-08 14:48:32 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：未理解逻辑盘的用法【排查过程】：指导使用【处理结果】：问题解决2026-04-08 14:40:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:39:45 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304611099 | 罗田县九资河中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-08 14:48:43 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控设置【排查过程】：指导客户设置质控名称、项目选择、靶值设定【处理结果】：质控设置成功2026-04-08 14:39:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:37:17 | 绵竹市紫岩街道社区卫生服务中心（绵竹市肛肠专科医院） / 618000 德阳市 | 60028869 | 304611125 | 绵竹市紫岩街道社区卫生服务中心（绵竹市肛肠专科医院） BC-5385 CRP 微 | 2026-04-08 14:39:49 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC结果报R【排查过程】：沟通样本原因和报警原因【处理结果】：客户知晓2026-04-08 14:37:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:35:09 | 安新县佑安医院 / 071600 | 60109261 | 304611115 | 安新县佑安医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-04-08 14:39:16 : 【客户请求】 【故障现象】：本底电压异常【排查过程】：指导客户调整增益【处理结果】：故障消除2026-04-08 14:35:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:34:05 | 永顺县人民医院 / 999999 | 102390 | 304611114 | 永顺县人民医院 SPL 2000 微信视频服务 | 2026-04-08 14:58:19 马上: 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服使用咨询【排查过程】：电话沟通 告知日常使用方法、视频值班时间【处理结果】：客户已知晓2026-04-08 14:34:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | SPL 2000 | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:20:08 | 拉萨市工卡镇卫生院 / 555555 | 90359235 | 304611124 | 拉萨市工卡镇卫生院 BS-620M 微信视频服务 | 2026-04-08 14:32:25 : 【客户请求】 【故障现象】：操作问题【排查过程】：指导操作【处理结果】：正常2026-04-08 14:20:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:18:42 | 湟中区大才卫生院 / 735555 | 90306488 | 304611107 | 湟中区大才卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-08 14:28:07 : 【客户请求】 【故障现象】：质控在一侧【排查过程】：重新校准、更换试剂无改善【故障定位】：检查试剂、光源灯、校准结果【一线建议】：检查试剂、光源灯、校准结果【下派理由】：需应用工程师跟进2026-04-08 14:18:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:14:07 | 蓬溪仁康精神病医院 / 629100 | 90163383 | 304611123 | 蓬溪仁康精神病医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-08 14:35:01 马上: 【客户请求】 【故障现象】：咨询合格证遗失问题【排查过程】：解答疑问【处理结果】：解答疑问2026-04-08 14:14:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:07:20 | 安新县佑安医院 / 071600 | 60109261 | 304611122 | 安新县佑安医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-04-08 14:11:31 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】： 1.进入菜单-设置-增益设置，查看HGB本底电压5.0V，点击一键消除提示请先解决故障； 2.指导手动更改HGB本底电压设定值，使HGB本底电压接近4.2V； 3.点样本界面，提示保存，点击保存，然后点开故障界面，点击消除故障【处理结果】：消除后测试样本正常2026-04-08 14:07:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.04.08 13:42:46 | 阿瓦提县乌鲁却勒镇卫生院 / 843200 阿克苏地区 | 374421 | 304611104 | 阿瓦提县乌鲁却勒镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-08 13:49:45 : 【客户请求】 【故障现象】：无法进入软件【排查过程】：防火墙关闭、电源已打开，重启电脑无效【故障定位】：重装电脑系统、使用新数据库【一线建议】：重装电脑系统、使用新数据库【下派理由】：需现场处理2026-04-08 13:42:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.08 13:26:49 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304611097 | 镇原县上肖镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-08 14:32:05 马上: 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：检查校准品靶值录入错误 指导重新校准【处理结果】：校准后质控正常2026-04-08 13:26:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.08 13:16:14 | 十四师一牧场医院 / 999999 | 102008 | 304611096 | 十四师一牧场医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-08 13:23:38 : 【客户请求】 【故障现象】：载脂A、B质控不过【排查过程】：客户校准设置问题，指导客户正确设置校准品【处理结果】：问题解决2026-04-08 13:16:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.08 12:29:55 | 二连浩特市医院 / 011100 锡林郭勒盟 | 300584 | 304611094 | 二连浩特市医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-08 12:35:27 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询稀释重测【排查过程】：解答【处理结果】：完成解答2026-04-08 12:29:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.08 12:06:33 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 / 015000 | 90002690 | 304611086 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-08 12:06:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.08 11:58:34 | 绵阳高新技术产业开发区普明街道社区卫生服务中心 / 621000 | 90339215 | 304611112 | 绵阳高新技术产业开发区普明街道社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频 | 2026-04-08 12:00:35 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】：指导调整【处理结果】：调整后正常2026-04-08 11:58:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 11:47:46 | 雅安名山永兴卫生院 | 90209668 | 304611111 | 雅安名山永兴卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-08 11:56:43 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控问题【排查过程】：解答质控问题【处理结果】：解答质控问题2026-04-08 11:47:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 11:45:11 | 深圳木棉花门诊部 / 518000 | 90201641 | 304611000 | 深圳木棉花门诊部 BENEHEART R3 微信视频服务 | 2026-04-08 13:35:11 : 【客户请求】 心电图机没有诊断结果，确认在报告设置内已打开了诊断报告选项。2026-04-08 11:45:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART R3 | 一般 | 待处理
2026.04.08 11:41:31 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 / 015000 | 90002690 | 304611101 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-08 11:47:29 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化项目无法开始测试【排查过程】：客户未装载R0试剂 指导装载【处理结果】：测试正常2026-04-08 11:41:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.08 11:26:35 | 株洲市中心医院 / 412000 株洲市 | 60066623 | 304610979 | 株洲市中心医院 BENEHEART D6 微信视频服务 | 2026-04-08 14:37:22 59990007: 【客户请求】 转唐艳姣2026-04-08 11:29:08 : 【客户请求】 除颤仪要升级血氧血压功能，咨询报价2026-04-08 11:26:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 监护 | BENEHEART D6 | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.04.08 11:06:51 | 拉萨市工卡镇卫生院 / 555555 | 90359235 | 304610999 | 拉萨市工卡镇卫生院 BS-620M 微信视频服务 | 2026-04-08 11:25:40 : 【客户请求】 【故障现象】：样本申请无项目【排查过程】：指导客户正确批量申请【处理结果】：可以正常测试2026-04-08 11:06:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.04.08 11:06:13 | 重庆市人民医院照母山院区 / 400000 | 60129091 | 304611085 | 重庆市人民医院照母山院区 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-08 11:28:59 马上: 【客户请求】 【故障现象】：进线咨询视频功能【排查过程】：介绍工作时间、公众号内容【处理结果】：客户已知晓2026-04-08 11:06:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.08 11:04:46 | 郴州市第一人民医院东院 / 423000 郴州市 | 60118773 | 304611093 | 郴州市第一人民医院东院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-08 11:16:53 : 【客户请求】 工和师给老师演示2026-04-08 11:04:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.08 10:57:10 | 古丈县人民医院 / 999999 | 102337 | 304611092 | 古丈县人民医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-04-08 10:57:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.04.08 10:53:58 | 新疆哈密市天山乡卫生院 / 839000 哈密地区 | 301532 | 304610998 | 新疆哈密市天山乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-08 10:57:48 : 【客户请求】 【故障现象】：无法申请项目【排查过程】：客户操作错误导致【处理结果】：指导客户正确申请2026-04-08 10:53:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.08 10:47:17 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304611091 | 镇原县上肖镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-08 11:31:34 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准问题【排查过程】：指导校准【处理结果】：指导校准2026-04-08 10:47:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.08 10:44:44 | 拉萨市工卡镇卫生院 / 555555 | 90359235 | 304611029 | 拉萨市工卡镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-08 10:59:47 马上: 【客户请求】 【故障现象】：无法修改样本编号【排查过程】：客户勾选双项lis导致【处理结果】：修改后正常2026-04-08 10:44:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.08 10:39:19 | 大庆市肇源县和平乡卫生院 / 166000 大庆市 | 374034 | 304611084 | 大庆市肇源县和平乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-08 11:02:18 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：咨询糖化参考范围【排查过程】：查询资料 指导客户设置参考范围【处理结果】：客户已修改2026-04-08 10:39:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.08 10:35:41 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611020 | 海南医电科技有限公司 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-04-08 10:35:40 : 【客户请求】 微信视频呼入DD3-53001058 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 10:24:28 | 徐州医科大学附属医院淮海路院区 / 221000 徐州市 | 107312 | 304611019 | 徐州医科大学附属医院淮海路院区 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-08 10:29:38 : 【客户请求】 没接起来，这个电话回拨不存在2026-04-08 10:24:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 南京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.08 10:21:20 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304611027 | 镇原县上肖镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-08 10:42:15 马上: 【客户请求】 【故障现象】：结果表示EXT含义【排查过程】：指导客户查询报警结果标识【处理结果】：客户已知晓2026-04-08 10:21:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.08 10:15:52 | 昂昂溪精神病院 / 161000 | 60032680 | 304611018 | 昂昂溪精神病院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-08 10:21:12 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂锅不制冷【排查过程】：试剂锅不制冷【故障定位】：帕尔贴【一线建议】：客户要求整机保养【下派理由】：硬件2026-04-08 10:15:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.08 10:05:35 | 睢阳区古宋办事处社区服务中心 | 90239383 | 304610996 | 睢阳区古宋办事处社区服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-08 10:08:53 : 【客户请求】 【故障现象】：低浓度积液器满【排查过程】：低浓度废液管走水不顺，指导客户剪去多余管路【处理结果】：恢复正常2026-04-08 10:05:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:49:10 | 西藏自治区医院 / 851400 拉萨市 | 90233817 | 304611026 | 西藏自治区医院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-04-08 09:53:08 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-04-08 09:49:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.08 09:47:17 | 北京天熙裕和康复医院 / 100000 北京市 | 60078424 | 304611083 | 北京天熙裕和康复医院 WATO EX-20 微信视频服务 | 2026-04-08 09:49:09 : 【客户请求】 潮气量设置500 监测有900多，需要厂家流量校准，建议带监控板 工装备用。2026-04-08 09:47:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 麻醉 | WATO EX-20 | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:41:38 | 达拉特旗億康中医医院 / 017000 鄂尔多斯市 | 90055663 | 304611016 | 达拉特旗億康中医医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-08 09:56:19 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询CREA质控偏高【排查过程】：指导维护加样针搅拌杆等【处理结果】：维护后正常2026-04-08 09:41:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:39:59 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 / 246700 铜陵市 | 337479 | 304611082 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-08 09:42:07 : 【客户请求】 【故障现象】：报告单怎么添加手写签名【排查过程】：迈瑞软件不支持手写签名【处理结果】：客户已知晓2026-04-08 09:39:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:34:01 | 华容怀岳医院 / 414200 华容县 | 90207080 | 304610976 | 华容怀岳医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-08 09:38:49 : 【客户请求】 【故障现象】：LIS端口号【排查过程】：告知端口号5100【处理结果】：客户知晓2026-04-08 09:33:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:31:17 | 五指山市中医医院 / 572200 | 90019150 | 304610975 | 五指山市中医医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-04-08 09:33:10 : 【客户请求】 【故障现象】：功能测试【排查过程】：介绍视频功能、值班时间、【处理结果】：客户已知晓2026-04-08 09:31:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:27:08 | 耒阳西城医院 / 421800 耒阳市 | 60113085 | 304611025 | 耒阳西城医院 BS-240 微信视频服务 | 2026-04-08 09:31:14 : 【客户请求】 【故障现象】：校准时新校准品选择不上【排查过程】：微信视频指导：进入试剂-试剂/校准-校准品规则，取消原来校准品，选择新的校准品【处理结果】：解决问题，客户正常校准2026-04-08 09:27:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:26:03 | （禁用）武汉雷神山医院 | 90167416 | 304611015 | （禁用）武汉雷神山医院 BENEFUSION VP3 微信视频服务 | 2026-04-08 09:34:04 : 【客户请求】 客户要求自行处理2026-04-08 09:26:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP3 | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:10:51 | 赤峰市血站 / 024000 赤峰市 | 329037 | 304611081 | 赤峰市血站 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-08 09:38:19 马上: 【客户请求】 【故障现象】：HGB偏高【排查过程】：质控开瓶时间很长，更换新质控后正常【处理结果】：恢复正常2026-04-08 09:10:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:08:43 | 扎赉特旗人民医院 / 137400 兴安盟 | 300580 | 304611014 | 扎赉特旗人民医院 MEC-1000 微信视频服务 | 2026-04-08 09:53:35 梁伟: 【客户请求】 客户需求自行解决2026-04-08 09:08:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 监护 | MEC-1000 | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:06:29 | 白河县计划生育服务站 / 725800 安康市 | 319283 | 304611023 | 白河县计划生育服务站 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-08 09:10:04 : 【客户请求】 【故障现象】：鞘流通道堵【排查过程】：探头液浸泡无改善，客户需要现场维修【故障定位】：穿刺针、电磁阀【一线建议】：带穿刺针、电磁阀备用【下派理由】：需现场处理2026-04-08 09:06:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:05:01 | （禁用）长丰中淮堂中西医结合门诊部 / 230033 | 90164872 | 304611013 | （禁用）长丰中淮堂中西医结合门诊部 DC-N3T 微信视频服务 | 2026-04-08 18:16:48 59990051: 【客户请求】 回电15270510350，问题已解决，无需跟进。2026-04-08 09:05:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 合肥分公司 | 超声 | DC-N3T | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:02:46 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 | 90297292 | 304611080 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-08 09:12:39 : 【客户请求】 【故障现象】：无稀释液【排查过程】：检查浮子是否能自由上下活动，传感器线接口否正常【处理结果】：活动浮子，重插传感器线后故障消除2026-04-08 09:02:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.08 08:55:32 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304610995 | 镇原县上肖镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-08 08:58:47 : 【客户请求】 【故障现象】：CRP注射器异常【排查过程】：故障消除注射器不动作，客户无法拆卸注射器 需现场处理【故障定位】：注射器运动异常 光耦【一线建议】：申请注射器、光耦备用【下派理由】：客户需求2026-04-08 08:55:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 08:49:16 | 定西市安定区福台路社区卫生服务中心 | 90165766 | 304610994 | 定西市安定区福台路社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-08 08:52:41 : 【客户请求】 【故障现象】：希望工程师现场上CRP试剂【排查过程】：不接受视频指导【处理结果】：现场处理2026-04-08 08:49:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 08:42:39 | 青海爱尔眼科医院有限公司 / 810001 | 90318691 | 304610993 | 青海爱尔眼科医院有限公司 BS-850 微信视频服务 | 2026-04-08 08:46:55 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询样本针注射器次数标红【排查过程】：解答咨询【处理结果】：解答咨询2026-04-08 08:42:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.04.08 08:36:41 | 内黄县亳城乡卫生院 / 456300 安阳市 | 90026582 | 304611003 | 内黄县亳城乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-08 08:41:01 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】：指导调整【处理结果】：调整增益后一切正常2026-04-08 08:36:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.08 08:35:59 | 阳泉市渭康医院 | 90399334 | 304611012 | 阳泉市渭康医院 DC-28 微信视频服务 | 2026-04-08 08:35:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 超声 | DC-28 | 一般 | 待处理
2026.04.08 08:33:43 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304611021 | 镇原县上肖镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-08 08:53:14 : 【客户请求】 【故障现象】：CRP注射器运动异常【排查过程】：指导客户润滑crp注射器滑杆【处理结果】：故障消除2026-04-08 08:33:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.07 17:59:50 | 云南省临沧市沧源县班洪乡卫生院 / 677400 临沧市 | 370205 | 304610962 | 云南省临沧市沧源县班洪乡卫生院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-07 18:05:41 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报HGB干扰【排查过程】：MCHC400左右，其它样本MCHC正常【处理结果】：解释报警机理，建议复检综合判断2026-04-07 17:59:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.07 17:34:22 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304610956 | 罗田县九资河中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-07 17:43:53 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准操作【排查过程】：指导校准操作【处理结果】：完成校准2026-04-07 17:34:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.07 17:23:46 | 共和县卫健局 | 90218957 | 304610955 | 共和县卫健局 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-04-07 17:27:23 张朋飞: 【客户请求】 电池没电了，需更换，建议在京东商城上购买。2026-04-07 17:23:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.04.07 17:12:17 | 都江堰市石羊镇中心卫生院 / 611838 成都市 | 361448 | 304610939 | 都江堰市石羊镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-07 17:22:34 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询CRP定标【排查过程】：指导CRP定标【处理结果】：重新定标2026-04-07 17:12:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.07 17:07:49 | 浙江大学医学院附属第二医院滨江院区 / 100000 杭州市 | 60040825 | 304610890 | 浙江大学医学院附属第二医院滨江院区 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-07 17:24:13 : 【客户请求】 误操作2026-04-07 17:07:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 杭州分公司 | 生化 | CL-8000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.07 17:06:30 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304610938 | 罗田县九资河中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-07 17:09:19 : 【客户请求】 【故障现象】：查询靶值【排查过程】：指导关注公众号查询【处理结果】：指导关注公众号查询2026-04-07 17:06:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.07 16:54:57 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610937 | 广西信翼天使医疗投资有限公司 SV300 微信视频服务 | 2026-04-07 18:02:07 59990005: 【客户请求】 无法核实医院名称与设备使用地2026-04-07 18:01:19 59990005: 【客户请求】 无法联系上客户，此单封闭2026-04-07 17:29:57 张朋飞: 【客户请求】 又拨打三次客户电话，一次无人接听，两次拒接，请核实客户需求，如有需要再派单。2026-04-07 17:04:01 张朋飞: 【客户请求】 拨打四次客户电话，两次忙碌，两次无人接听。2026-04-07 16:54:57 : 【客户请求】 微信视频呼入GB-58091758 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 座席解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.04.07 16:49:02 | 长宁县长宁镇中心卫生院 | 90322378 | 304610944 | 长宁县长宁镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-07 16:55:22 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询数据导出【排查过程】：指导操作【处理结果】：指导后导出数据2026-04-07 16:49:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.07 16:46:48 | 武汉协和宜昌医院 / 443000 宜昌市 | 60578447 | 304610928 | 武汉协和宜昌医院 BENEVISION N1 微信视频服务 | 2026-04-07 16:49:27 张朋飞: 【客户请求】 摔了一下充不进去电了。机器在宜昌高新区人民医院。2026-04-07 16:46:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 监护 | BENEVISION N1 | 一般 | 待处理
2026.04.07 16:43:24 | 都江堰市石羊镇中心卫生院 / 611838 成都市 | 361448 | 304610936 | 都江堰市石羊镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-07 16:54:07 : 【客户请求】 【故障现象】：CRP失控【排查过程】：指导校准【处理结果】：指导后正常2026-04-07 16:43:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.07 16:39:49 | 拉萨市工卡镇卫生院 / 555555 | 90359235 | 304610935 | 拉萨市工卡镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-07 16:39:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.07 16:36:21 | 新疆四七四医院 / 830000 乌鲁木齐市 | 60029309 | 304610943 | 新疆四七四医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-07 16:39:44 : 【客户请求】 【故障现象】：WC1浮子状态异常【排查过程】：客户不方便拆机需现场处理【故障定位】：管路、阀堵塞导致【一线建议】：申请电磁阀备用【下派理由】：需现场处理2026-04-07 16:36:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.04.07 16:26:44 | 拉萨市工卡镇卫生院 / 555555 | 90359235 | 304610934 | 拉萨市工卡镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-07 16:34:01 : 【客户请求】 【故障现象】：无法开始测试【排查过程】：客户误勾选双向lis导致【处理结果】：指导客户重新设置2026-04-07 16:26:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.07 16:19:22 | 夏津县人民医院 / 253200 德州市 | 300712 | 304610933 | 夏津县人民医院 IMEC12 微信视频服务 | 2026-04-07 16:32:55 张朋飞: 【客户请求】 已解决2026-04-07 16:19:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 监护 | IMEC12 | 一般 | 待处理
2026.04.07 16:16:14 | 广州市海珠区妇幼保健院 / 510240 | 60029219 | 304610941 | 广州市海珠区妇幼保健院 EPM 10 微信视频服务 | 2026-04-07 16:31:33 张朋飞: 【客户请求】 主菜单-维护-888888-网络设置。2026-04-07 16:16:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 监护 | EPM 10 | 一般 | 待处理
2026.04.07 16:05:15 | 墨江县联珠镇卫生院 / 654800 普洱市 | 60100072 | 304610919 | 墨江县联珠镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-07 16:05:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.07 16:01:42 | 杂多县人民医院 / 815300 | 60035987 | 304610889 | 杂多县人民医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-07 16:06:47 : 【客户请求】 【故障现象】：反应杯空白超限【排查过程】：61号杯破碎 指导客户清理水渍更换反应杯【处理结果】：客户自行更换反应杯 暂不需派单2026-04-07 16:01:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.07 15:45:10 | 西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区 / 710004 西安市 | 304993 | 304610916 | 西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区 IPM 10 微信视频服务 | 2026-04-07 16:39:58 张朋飞: 【客户请求】 异常掉电问题，已解决。2026-04-07 15:45:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 监护 | IPM 10 | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.07 15:40:41 | 上饶市立医院 / 334000 上饶市 | 308353 | 304610926 | 上饶市立医院 EPM 10M 微信视频服务 | 2026-04-07 16:38:36 张朋飞: 【客户请求】 拨打三次客户电话都无人接听，请核实客户需求，如有需要，再派单下来。2026-04-07 15:40:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 监护 | EPM 10M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.07 15:40:41 | 上饶市立医院 / 334000 上饶市 | 308353 | 304610867 | 上饶市立医院 EPM 10M 微信视频服务 | 2026-04-07 16:47:12 张朋飞: 【客户请求】 有好几台监护经常测不出呼吸，客户需要工程师现场排查原因。2026-04-07 15:40:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 监护 | EPM 10M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.07 15:37:32 | 浠水县蔡河镇卫生院 / 436200 黄冈市 | 327199 | 304610932 | 浠水县蔡河镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-07 15:45:28 : 【客户请求】 【故障现象】：光源发光强度不足【排查过程】：吸光度2万，光度计检测未发现溢流，反应盘有溢流痕迹【故障定位】：偶发溢流【一线建议】：申请电磁阀、废液泵备用【下派理由】：需现场处理2026-04-07 15:37:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.07 15:26:46 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304610866 | 罗田县九资河中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-07 15:35:06 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂显示红色【排查过程】：R2试剂可测数零，试剂装载位置错误【处理结果】：重新装载后正常2026-04-07 15:26:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.07 15:20:46 | 深圳凯鹏医学检验实验室 | 90286544 | 304610931 | 深圳凯鹏医学检验实验室 SPL 2000 微信视频服务 | 2026-04-07 15:37:17 马上: 【客户请求】 【故障现象】：试剂针垂直运动错误【排查过程】：客户误操作导致撞针，取走异物系统恢复【处理结果】：测试正常2026-04-07 15:20:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | SPL 2000 | 一般 | 待处理
2026.04.07 15:11:20 | 鹤岗市传染病院 / 154100 鹤岗市 | 314170 | 304610915 | 鹤岗市传染病院 SV350 微信视频服务 | 2026-04-07 16:51:18 张朋飞: 【客户请求】 已有工程师联系处理，客户已下班。2026-04-07 15:11:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2026.04.07 15:03:42 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304610865 | 罗田县九资河中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-07 15:08:59 : 【客户请求】 【故障现象】：不会试剂装载【排查过程】：开放机型指导客户装载试剂【处理结果】：设置成功2026-04-07 15:03:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.07 14:57:37 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 | 90227536 | 304610910 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-07 15:13:18 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询ise更换注意事项【排查过程】：电话联系 沟通电极更换注意事项【处理结果】：问题已处理2026-04-07 14:57:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.07 14:26:35 | 华容仁泽医院有限公司 / 414200 华容县 | 90218412 | 304610912 | 华容仁泽医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-07 14:28:31 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB 本底电压异常【排查过程】：指导客户调整增益【处理结果】：故障解决2026-04-07 14:26:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.07 14:17:52 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304610911 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-07 14:30:44 马上: 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：科室新来老师，各项操作不会，需现场处理质控、校准问题【故障定位】：现场处理质控、校准问题【一线建议】：现场处理质控、校准问题【下派理由】：现场处理质控、校准问题2026-04-07 14:17:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.07 14:11:03 | 河北省邯郸市永年区广府镇卫生院 / 056002 邯郸市 | 366182 | 304610904 | 河北省邯郸市永年区广府镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-07 14:14:35 : 【客户请求】 【故障现象】：昨天的样本有一项没出结果【排查过程】：样本还在，告知客户重做此样本【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-07 14:11:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.07 13:36:34 | 宣城市中医医院 / 242000 宣城市 | 101001 | 304610830 | 宣城市中医医院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-04-07 13:40:06 : 【客户请求】 【故障现象】：乳胶试剂温度异常【排查过程】：指导客户清洗风道防尘网【处理结果】：问题解决2026-04-07 13:36:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.07 13:35:16 | 深圳瀚霖门诊部 | 90275667 | 304610829 | 深圳瀚霖门诊部 BS-240 微信视频服务 | 2026-04-07 13:35:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.04.07 13:32:47 | 芜湖医药卫生学校 | 90196198 | 304610828 | 芜湖医药卫生学校 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-07 13:56:14 马上: 【客户请求】 【故障现象】：咨询仪器使用打印机型号【排查过程】：查询资料告知可使用打印机型号【处理结果】：已告知客户2026-04-07 13:32:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.07 12:26:56 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 / 471000 洛阳市 | 60098168 | 304610864 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-07 12:40:29 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针碰撞【排查过程】：样本针安装错误导致撞针不报警 指导重新安装样本针【处理结果】：问题解决2026-04-07 12:26:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.07 12:16:19 | 抚顺市第三医院 / 113008 抚顺市 | 301851 | 304610876 | 抚顺市第三医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-04-07 12:55:26 : 【客户请求】 查靶值误操作2026-04-07 12:16:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 沈阳分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.07 12:00:36 | 新疆出入境边防检查总站 / 555555 | 90334152 | 304610882 | 新疆出入境边防检查总站 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-04-07 16:44:45 张朋飞: 【客户请求】 电池不能充电。2026-04-07 12:00:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.04.07 11:52:23 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304610827 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-07 12:01:36 : 【客户请求】 【故障现象】：校准结果FAC【排查过程】：查看校准数据 解释FAC含义【处理结果】：问题解决2026-04-07 11:52:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.07 11:32:36 | 北京壹玖壹诊所 / 103600 | 90325031 | 304610849 | 北京壹玖壹诊所 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-07 11:34:28 : 【客户请求】 【故障现象】：光源灯损坏【排查过程】：光源灯损坏【处理结果】：客户自行联系工程师处理2026-04-07 11:32:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.07 11:24:08 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 / 471000 洛阳市 | 60098168 | 304610858 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-07 11:24:47 : 【客户请求】 姓名: 占伟; 手机号: 152****3193; 问题描述: 撞针2026-04-07 11:24:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.07 11:22:30 | 北京壹玖壹诊所 / 103600 | 90325031 | 304610857 | 北京壹玖壹诊所 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-07 11:29:51 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警光源灯未打开【排查过程】：反应盘未溢液，光源灯不亮【处理结果】：指导购买光源更换2026-04-07 11:22:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.07 11:19:48 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304610863 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-07 11:23:21 : 【客户请求】 【故障现象】：校准FAC标识什么意思【排查过程】：校准数据两次结果差距太大【处理结果】：问题解决2026-04-07 11:19:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.07 11:03:52 | 呼和浩特市第二医院 / 010000 呼和浩特市 | 60041179 | 304610871 | 呼和浩特市第二医院 BRICYTE E6 微信视频服务 | 2026-04-07 11:06:48 : 【客户请求】 【故障现象】：需要lis接口文档【排查过程】：提供lis接口文档【处理结果】：问题解决2026-04-07 11:03:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BRICYTE E6 | 一般 | 待处理
2026.04.07 10:56:05 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610740 | 广东汇智钧晨医疗科技有限公司 BENEHEART L2 微信视频服务 | 2026-04-07 16:52:48 张朋飞: 【客户请求】 已有人员处理。2026-04-07 10:56:05 : 【客户请求】 微信视频呼入TE8-52001601 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART L2 | 一般 | 待处理
2026.04.07 10:41:24 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610826 | 浙江医汇供应链管理有限公司 BENEHEART D20C 微信视频服务 | 2026-04-07 11:21:16 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-04-07 10:41:23 : 【客户请求】 微信视频呼入FP8-61001982 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D20C | 一般 | 待处理
2026.04.07 10:34:13 | 武威市妇幼保健站 / 733000 武威市 | 334529 | 304610856 | 武威市妇幼保健站 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-04-07 10:58:01 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB结果偏高+++【排查过程】：HGB高+++，MCHC1000+，排查LH溶血素中有白色杂质【处理结果】：更换LH溶血素后一切正常2026-04-07 10:45:48 : 【客户请求】 姓名: 李; 手机号: 188****0436; 问题描述: 血红蛋白不出结果，显示++++2026-04-07 10:34:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.07 10:31:23 | 南阳白癜风医院 / 555555 | 90232391 | 304610855 | 南阳白癜风医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-07 10:37:11 : 【客户请求】 【故障现象】：wbc总数偏低【排查过程】：质控检查正常，指导客户探头液勤泡【处理结果】：浸泡后检测样本2026-04-07 10:31:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.07 10:27:51 | 天津市东丽区俊龙诊所有限责任公司 / 300000 天津市 | 90369698 | 304610854 | 天津市东丽区俊龙诊所有限责任公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-07 10:32:59 : 【客户请求】 【故障现象】：加载试剂条码后任然报余量不足【排查过程】：仪器重不关机，重启后重新加载条码后正常【处理结果】：问题解决2026-04-07 10:27:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.07 10:09:52 | 北京市延庆区井庄镇社区卫生服务中心 / 100000 北京市 | 314350 | 304610739 | 北京市延庆区井庄镇社区卫生服务中心 UMEC10 微信视频服务 | 2026-04-07 11:23:50 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-04-07 10:09:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 监护 | UMEC10 | 一般 | 待处理
2026.04.07 10:05:15 | 扎赉特旗人民医院 / 137400 兴安盟 | 300580 | 304610825 | 扎赉特旗人民医院 MEC-1000 微信视频服务 | 2026-04-07 11:19:45 梁伟: 【客户请求】 客户先咨询科室是否同意花钱维修2026-04-07 10:05:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 监护 | MEC-1000 | 一般 | 待处理
2026.04.07 09:46:53 | 南平德康医院 / 353000 | 90328775 | 304610720 | 南平德康医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-07 09:53:48 : 【客户请求】 【故障现象】：温度异常【排查过程】：刚开机孵育时间不够【处理结果】：等待孵育完成测试2026-04-07 09:46:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.07 09:46:08 | 东营市利津县汀罗镇卫生院 / 257000 东营市 | 338381 | 304610738 | 东营市利津县汀罗镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-07 09:59:11 : 【客户请求】 【故障现象】：自动进样故障【排查过程】：指导自检后正常【处理结果】：指导自检后正常2026-04-07 09:46:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.07 09:29:00 | 福州市罗源县飞竹中心卫生院 / 350000 福州市 | 337699 | 304610730 | 福州市罗源县飞竹中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-04-07 09:35:13 : 【客户请求】 【故障现象】：抓杯手垂直运动错误抛杯位【排查过程】：指导客户清理反应杯【处理结果】：故障消除2026-04-07 09:28:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.04.07 09:25:21 | 韩城市妇幼保健院 / 715400 渭南市 | 305229 | 304610729 | 韩城市妇幼保健院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-04-07 09:25:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.04.07 09:19:40 | 河口县人民医院 / 661300 河口县 | 303809 | 304610837 | 河口县人民医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-04-07 09:25:10 : 【客户请求】 【故障现象】：碳片断裂【排查过程】：可以手动转动，故障能够消除，推片时故障重现【故障定位】：现场检查位置【一线建议】：现场检查位置【下派理由】：需现场处理2026-04-07 09:19:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理
2026.04.07 09:11:24 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610836 | 武汉子平医疗科技有限公司 BENEFUSION UDSP EX 微信视频服务 | 2026-04-07 09:13:22 : 【客户请求】 湖北省黄石大冶中医院，uDSpSM9-3C000391推拉盒齿轮破损。请下派维修单2026-04-07 09:11:24 : 【客户请求】 微信视频呼入SM9-3C000391 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UDSP EX | 一般 | 待处理
2026.04.03 17:59:26 | 粤北人民医院 / 999999 | 105442 | 304610656 | 粤北人民医院 IMEC10 微信视频服务 | 2026-04-03 17:59:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 监护 | IMEC10 | 一般 | 待处理
2026.04.03 17:30:56 | 乐东县千家中心卫生院 / 572533 乐东县 | 360630 | 304610655 | 乐东县千家中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-03 17:38:47 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询更换光源灯操作【排查过程】：指导更换光源灯、光度计检测【处理结果】：老师已正确更换光源灯2026-04-03 17:30:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.03 17:18:31 | 新和县中医医院 / 843000 阿克苏地区 | 60028676 | 304610705 | 新和县中医医院 BC-6800 微信视频服务 | 2026-04-03 17:20:07 : 【客户请求】 【故障现象】：需要性能验证报告【排查过程】：需要性能验证报告【故障定位】：需要性能验证报告【一线建议】：需要性能验证报告【下派理由】：需要性能验证报告2026-04-03 17:18:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理
2026.04.03 17:11:20 | 湖北省武汉市中心医院 / 430000 武汉市 | 317196 | 304610715 | 湖北省武汉市中心医院 BENEVIEW T5 微信视频服务 | 2026-04-03 17:11:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 监护 | BENEVIEW T5 | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.04.03 16:02:44 | 西山区西苑社区卫生服务中心 / 650100 昆明市 | 60111187 | 304610640 | 西山区西苑社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-03 16:02:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.03 15:23:18 | 敦煌市医院 / 736200 酒泉市 | 311306 | 304610704 | 敦煌市医院 SV800 微信视频服务 | 2026-04-03 15:27:34 : 【客户请求】 SV800使用过程中突然黑屏，需要工程师检测原因，现场派工2026-04-03 15:24:49 : 【客户请求】 姓名: 尚可; 手机号: 132****2628; 问题描述: 使用过程中突然断电，找不到原因2026-04-03 15:23:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 麻醉 | SV800 | 一般 | 待处理
2026.04.03 15:21:12 | 武汉德恩医疗美容门诊有限公司 / 555555 | 90069415 | 304610639 | 武汉德恩医疗美容门诊有限公司 WATO EX-20 微信视频服务 | 2026-04-03 15:21:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 麻醉 | WATO EX-20 | 一般 | 待处理
2026.04.03 15:08:47 | 铜仁袁家寺骨科医院 / 554300 铜仁市 | 60060866 | 304610713 | 铜仁袁家寺骨科医院 Z50T 微信视频服务 | 2026-04-03 15:08:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 超声 | Z50T | 一般 | 待处理
2026.04.03 15:05:30 | 西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区 / 710004 西安市 | 304993 | 304610638 | 西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区 BENEVISION N12 微信视 | 2026-04-03 15:08:13 : 【客户请求】 客户问题解决2026-04-03 15:05:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.03 14:49:04 | 卓资县中蒙医院 / 012000 乌兰浩特市 | 90169568 | 304610722 | 卓资县中蒙医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-04-03 14:58:02 : 【客户请求】 生化仪器2026-04-03 14:55:09 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询自动稀释【排查过程】：指导选择稀释【处理结果】：客户知晓2026-04-03 14:49:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.03 13:23:03 | 贵州省遵义市桐梓县容光镇卫生院 / 563200 | 90052705 | 304610648 | 贵州省遵义市桐梓县容光镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-03 14:56:05 : 【客户请求】 测试工单2026-04-03 13:23:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.03 12:44:24 | 重庆中瑞恩次方全民防癌中心有限公司 | 90286474 | 304610702 | 重庆中瑞恩次方全民防癌中心有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-03 12:57:20 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-03 12:44:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.03 11:46:35 | 乐山市金口河区人民医院 / 614700 乐山市 | 321497 | 304610637 | 乐山市金口河区人民医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-03 11:56:41 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-03 11:46:47 : 【客户请求】 姓名: 周文华; 手机号: 137****9521; 问题描述:2026-04-03 11:46:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.03 11:39:54 | 漯河市郾城区新店镇中心卫生院 / 462300 漯河市 | 373807 | 304610644 | 漯河市郾城区新店镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-03 11:39:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.03 11:26:43 | 漯河市郾城区新店镇中心卫生院 / 462300 漯河市 | 373807 | 304610617 | 漯河市郾城区新店镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-03 11:38:53 : 【客户请求】 测试状态不结束，已视频指导解决2026-04-03 11:26:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.03 11:23:50 | 新郑华信民生医院 / 450000 郑州市 | 308771 | 304610652 | 新郑华信民生医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-03 11:34:27 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-03 11:23:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.03 11:17:21 | 焦作市武陟县中医院 / 454900 焦作市 | 338299 | 304610643 | 焦作市武陟县中医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-04-03 11:36:34 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-03 11:17:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.04.03 11:16:07 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 / 462400 漯河市 | 309449 | 304610616 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-03 11:23:06 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：咨询检验者输入【排查过程】：指导切换账号登录，编辑样本信息，选择检验者【处理结果】：已正确输入检验者2026-04-03 11:16:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.03 10:49:28 | 古浪县定宁镇卫生院 / 733000 | 90069277 | 304610615 | 古浪县定宁镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-03 10:59:08 : 【客户请求】 【故障现象】：混匀抓手卡样本管【排查过程】：样本管卡在混匀抓手上，抓手已变形，指导清除样本后调整回抓手消除故障【处理结果】：故障已恢复2026-04-03 10:49:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.03 10:35:15 | 睢县公费医疗医院 / 476900 商丘市 | 309215 | 304610700 | 睢县公费医疗医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-03 11:07:09 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：昨天已更换新的光源灯，反应盘未溢流【故障定位】：清洗机构清洗力度不足【一线建议】：现场排查清洗机构问题【下派理由】：客户无法自行处理2026-04-03 10:35:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.03 10:29:47 | 河南省禹州市鸠山乡卫生院 / 461600 许昌市 | 309544 | 304610636 | 河南省禹州市鸠山乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-03 10:34:07 : 【客户请求】 【故障现象】：HDL-C质控结果偏靶值一侧【排查过程】：建议购买校准品对项目重新校准【处理结果】：老师已知晓问题，购买校准品校准2026-04-03 10:29:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.03 10:23:29 | 南充市阆中市精神病医院 / 555555 | 90007715 | 304610699 | 南充市阆中市精神病医院 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-04-03 10:26:08 : 【客户请求】 【故障现象】：MCH偏低【排查过程】：建议老师校准后再测试质控是否正常【处理结果】：老师购买校准品校准2026-04-03 10:23:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2026.04.03 09:39:11 | 乐东县千家中心卫生院 / 572533 乐东县 | 360630 | 304610614 | 乐东县千家中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-03 09:43:26 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询添加医生【排查过程】：指导应用-系统设置-仪器设置-数据字典里添加医生信息【处理结果】：老师已正确添加2026-04-03 09:39:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.03 09:31:29 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610698 | 宁夏康瑞德医疗器械有限公司 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-03 09:45:58 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-03 09:31:29 : 【客户请求】 微信视频呼入TR-46009740 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.03 09:18:20 | 文山州丘北县皮肤病防治站 / 663200 文山州 | 60082982 | 304610697 | 文山州丘北县皮肤病防治站 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-03 09:23:08 : 【客户请求】 【故障现象】：小孔电压过低【排查过程】：计数池底部漏液【故障定位】：检查排液液路【一线建议】：带管阀计数池备用【下派理由】：现场维修2026-04-03 09:18:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.03 08:48:22 |  |  | 304610642 | 西安交通大学第一附属医院陆港院区 TV50 微信视频服务 | 2026-04-03 08:48:20 59990007: 【客户请求】 2026-04-02 15:37:16 高雷: 【客户请求】 回拨多次无法接通2026-04-02 11:04:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 麻醉 | TV50 | 重要 | 待处理
2026.04.02 17:36:16 | 阿朗乡卫生院 | 90285452 | 304610610 | 阿朗乡卫生院 BS-620M 微信视频服务 | 2026-04-02 17:45:49 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准过期处理方法【排查过程】：指导校准操作及校准结果编辑操作【处理结果】：问题已解决2026-04-02 17:36:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.04.02 16:14:34 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610621 | 上海擅韬信息技术有限公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-02 16:20:25 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询更换光源灯操作呢【排查过程】：手机回电询问，需要更换光源灯，指导更换光源灯操作步骤。【处理结果】：客户已正常更换光源灯2026-04-02 16:14:33 : 【客户请求】 微信视频呼入YV-17001603 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.02 15:52:31 | 新疆和田县妇幼保健站 / 848000 和田地区 | 317491 | 304610599 | 新疆和田县妇幼保健站 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-02 16:02:33 : 【客户请求】 【故障现象】：尿机显微镜初始化失败【排查过程】：建议联系工程师上门维修，无法视频指导【处理结果】：客户已拨打报修电话，无需支持2026-04-02 15:52:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.02 15:51:24 | 锦州市凌河区妇幼保健院 / 121000 锦州市 | 360299 | 304610576 | 锦州市凌河区妇幼保健院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-02 15:58:12 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询怎么删除质控编号【排查过程】：当前质控老师设了一个编号5号，造成每日样本5号结果变成质控结果，指导删除当前质控所有数据后，修改质控编号【处理结果】：问题已解决2026-04-02 15:51:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.02 14:42:14 | 夏邑县歧河店乡卫生院 / 476000 商丘市 | 333616 | 304610608 | 夏邑县歧河店乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-02 14:54:01 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂有效期及校准有效期黄色如何处理【排查过程】：建议更换新的试剂后重新校准，黄色自会消除，指导修改设置【处理结果】：老师已明白操作2026-04-02 14:42:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.02 14:35:57 | 黑龙江省尚志市河东乡卫生院 / 150600 哈尔滨 | 374049 | 304610607 | 黑龙江省尚志市河东乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-02 14:52:29 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：咨询CREA结果偏低如何处理【排查过程】：建议换新试剂重新校准后测试质控正常后测试样本【处理结果】：老师已接受建议2026-04-02 14:35:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.02 14:14:02 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 / 462400 漯河市 | 309449 | 304610566 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-02 14:20:12 : 【客户请求】 【故障现象】：样本管去盖异常【排查过程】：偶发某个样本去盖异常造成当架所有样本无法测试，建议手动去盖后换灰色样本架重新申请测试。【处理结果】：已正常测试2026-04-02 14:14:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.02 14:08:41 | 上海瑞祥门诊部 / 200335 上海市 | 60042928 | 304610587 | 上海瑞祥门诊部 VS 8 微信视频服务 | 2026-04-02 14:12:44 : 【客户请求】 VS8的红外耳温故障，需要现场派工处理2026-04-02 14:08:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 转FSM平台派工 | 上海分公司 | 监护 | VS 8 | 一般 | 待处理
2026.04.02 12:56:15 | 新疆生产建设兵团农十师一八八团医院 / 832001 北屯市 | 366075 | 304610565 | 新疆生产建设兵团农十师一八八团医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-02 13:01:08 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询高浓度废液【排查过程】：解释高浓度废液泡沫由清洗剂产生，属于正常现象【处理结果】：客户已知晓问题2026-04-02 12:56:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.02 12:48:14 | 大连市普兰店区妇幼保健院 / 116200 大连市 | 60039543 | 304610489 | 大连市普兰店区妇幼保健院 BS-800 微信视频服务 | 2026-04-02 12:52:01 : 【客户请求】 【故障现象】：DA、DB清洗时报堵针【排查过程】：手动清洗浸泡样本针后故障消除，建议老师购买DC或者用探头清洁液代替DA、DB执行强化清洗操作【处理结果】：老师已明确问题原因2026-04-02 12:48:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.04.02 12:28:16 | 乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院 / 830000 乌鲁木齐市 | 60066772 | 304610595 | 乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-04-02 12:33:12 : 【客户请求】 【故障现象】：自动进样组件动作异常【排查过程】：装载位光耦异常，建议工程师上门处理，客户表示自行处理，指导拆机清洁光耦步骤【处理结果】：客户表示自行处理2026-04-02 12:28:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.02 11:51:28 | 利川市忠路镇中心卫生院 / 445400 恩施州 | 362901 | 304610593 | 利川市忠路镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-02 11:54:10 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询DC清洁液【排查过程】：告知DC清洁液需要单独购买，暂时没有可以先用探头清洁液暂代。【处理结果】：客户已知晓DC清洁液2026-04-02 11:51:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.02 11:48:08 | (禁用)长江电力股份公司 / 555555 | 90204563 | 304610583 | (禁用)长江电力股份公司 BENEHEART D1 微信视频服务 | 2026-04-02 15:37:23 59990008: 【客户请求】 高雷：客户误触发，工单封闭2026-04-02 11:48:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D1 | 一般 | 待处理
2026.04.02 11:47:01 | 重庆大学附属涪陵医院 / 400000 重庆市 | 105492 | 304610592 | 重庆大学附属涪陵医院 SV70S 微信视频服务 | 2026-04-02 14:34:09 高雷: 【客户请求】 回拨无人接听2026-04-02 11:47:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 转FSM平台派工 | 重庆分公司 | 麻醉 | SV70S | 重要 | 待处理
2026.04.02 11:45:14 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610487 | 北京亚林伟业科技发展有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-04-02 16:40:26 59990050: 【客户请求】 客户号码异常，待二次进线2026-04-02 14:28:06 高雷: 【客户请求】 客户电话不正确，无法回拨，请确认2026-04-02 11:45:14 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-08007720 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.04.02 11:39:16 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304610591 | 镇原县上肖镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-02 12:17:42 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-02 12:17:29 : 【客户请求】 测试工单2026-04-02 11:39:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.02 11:23:40 | 重庆市人民医院照母山院区 / 400000 | 60129091 | 304610582 | 重庆市人民医院照母山院区 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-02 11:24:56 : 【客户请求】 测试工单2026-04-02 11:23:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.02 11:19:54 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610581 | 南京贝登医疗股份有限公司 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-04-02 11:24:58 : 【客户请求】 AED自检问题，已指导客户自检2026-04-02 11:19:53 : 【客户请求】 微信视频呼入AD8-34023011 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.04.02 11:11:41 | （禁用）(禁用)十堰市阳光医院 / 442000 十堰市 | 90028041 | 304610500 | （禁用）(禁用)十堰市阳光医院 BS-230 微信视频服务 | 2026-04-02 11:17:30 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询合格证【排查过程】：仪器未粘贴合格证，建议翻找仪器档案或者咨询当时装机工程师【处理结果】：客户自己查找合格证2026-04-02 11:11:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-230 | 一般 | 待处理
2026.04.02 11:05:01 | 青岛泰康之家琴园老年病医院有限公司 | 90375917 | 304610498 | 青岛泰康之家琴园老年病医院有限公司 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-02 11:08:04 : 【客户请求】 测试工单2026-04-02 11:05:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 青岛分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.04.02 11:04:11 | 西安交通大学第一附属医院陆港院区 / 710000 西安市 | 60122791 | 304610574 | 西安交通大学第一附属医院陆港院区 TV50 微信视频服务 | 2026-04-02 15:37:16 高雷: 【客户请求】 回拨多次无法接通2026-04-02 11:04:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 麻醉 | TV50 | 重要 | 待处理
2026.04.02 11:02:13 | 泰安市中心医院 / 271000 泰安市 | 304481 | 304610573 | 泰安市中心医院 BENEHEART D50 微信视频服务 | 2026-04-02 11:07:30 : 【客户请求】 客户需要操作视频，已提供路径2026-04-02 11:02:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 监护 | BENEHEART D50 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.02 10:58:15 | 昆明市晋宁县昆阳社区卫生服务中心 / 650600 昆明市 | 60029700 | 304610560 | 昆明市晋宁县昆阳社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-02 10:58:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.02 10:58:04 | 泰州市中西医结合医院 / 210008 泰州市 | 321949 | 304610563 | 泰州市中西医结合医院 SV300 微信视频服务 | 2026-04-02 14:27:28 高雷: 【客户请求】 客户误操作，此单封闭2026-04-02 10:58:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 南京分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.04.02 10:47:26 | 深州惠仁医院 / 053800 衡水市 | 60095416 | 304610497 | 深州惠仁医院 UMEC6 微信视频服务 | 2026-04-02 10:51:21 : 【客户请求】 设备硬件故障，保外设备，客户先报医院后再决定是否维修2026-04-02 10:47:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 座席解决 | 石家庄分公司 | 监护 | UMEC6 | 一般 | 待处理
2026.04.02 10:44:13 | 宜宾市南溪区黄沙镇卫生院 / 644000 宜宾市 | 60114375 | 304610562 | 宜宾市南溪区黄沙镇卫生院 BS-850 微信视频服务 | 2026-04-02 10:46:05 : 【客户请求】 【故障现象】：校准操作【排查过程】：指导校准设置流程并校准测试【处理结果】：已校准成功2026-04-02 10:44:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.04.02 10:33:55 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610495 | 甘肃格瑞特商贸有限公司 BENEHEART R12A 微信视频服务 | 2026-04-02 10:40:33 : 【客户请求】 心电图机时钟重置，纽扣电池没电，提供纽扣电池型号。2026-04-02 10:33:54 : 【客户请求】 微信视频呼入FX-7B000928 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART R12A | 一般 | 待处理
2026.04.02 10:33:39 | 新疆哈密市天山乡卫生院 / 839000 哈密地区 | 301532 | 304610572 | 新疆哈密市天山乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-02 12:16:17 杨洪: 【客户请求】 等待客户反馈测试结果超时1H【故障现象】：校准申请不测试【排查过程】：校准申请提示无效校准设置，修改校准品后校准规则未正确勾选使用，勾选后校准申请正常【处理结果】：校准申请测试正常完成2026-04-02 10:33:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.02 10:08:01 | 宜宾市南溪区黄沙镇卫生院 / 644000 宜宾市 | 60114375 | 304610485 | 宜宾市南溪区黄沙镇卫生院 BS-850 微信视频服务 | 2026-04-02 10:25:09 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准设置【排查过程】：指导校准设置操作流程【处理结果】：已完成校准设置2026-04-02 10:07:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.04.02 09:54:27 | 金平县铜厂乡中心卫生院 / 661500 红河哈尼族彝族自治州 | 60109306 | 304610494 | 金平县铜厂乡中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-02 11:00:59 : 【客户请求】 测试工单2026-04-02 09:54:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.02 09:42:17 | 开封市第五人民医院 / 475000 开封市 | 308804 | 304610559 | 开封市第五人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-02 09:42:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.02 09:41:08 | 邯郸钢铁集团有限责任公司邯钢医院 / 555555 | 90226264 | 304610508 | 邯郸钢铁集团有限责任公司邯钢医院 BS-1100M 微信视频服务 | 2026-04-02 09:49:43 : 【客户请求】 【故障现象】：质控大部分失控【排查过程】：建议先做样本重复性测试，确认试剂和仪器无异常后更换新的质控物进行测试【处理结果】：指导排查失控流程2026-04-02 09:41:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-1100M | 一般 | 待处理
2026.04.02 09:23:38 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304610507 | 镇原县上肖镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-02 09:29:06 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法联机，指示灯不亮【排查过程】：查看仪器左右侧板件上电情况【故障定位】：3106电源组件无供电【一线建议】：申请电源组件备用【下派理由】：硬件故障2026-04-02 09:23:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.02 09:15:00 | 开封市通许县玉皇庙乡卫生院 / 475400 开封市 | 333569 | 304610561 | 开封市通许县玉皇庙乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-02 09:17:42 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控设置【排查过程】：指导设置质控信息、靶值流程【处理结果】：客户已设置完成2026-04-02 09:14:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.02 09:02:56 | 应急总医院 / 100020 北京市 | 361189 | 304610492 | 应急总医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-04-02 09:15:09 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法正常传输结果导向专家系统【排查过程】：通信正常，指导重启电脑【处理结果】：重启后正常2026-04-02 09:02:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.02 08:58:45 | 曲靖市麒麟区南宁社区卫生服务中心 / 655099 曲靖市 | 60093322 | 304610470 | 曲靖市麒麟区南宁社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-02 08:58:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.02 08:58:04 | 曲靖市麒麟区南宁社区卫生服务中心 / 655099 曲靖市 | 60093322 | 304610506 | 曲靖市麒麟区南宁社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-02 08:58:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.02 08:35:37 | 晋宁县宝峰中心卫生院 / 650000 昆明市 | 377419 | 304610468 | 晋宁县宝峰中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-02 08:45:50 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：样本针整体弯曲，反复扳直样本针再系统恢复后不再报警【处理结果】：故障已消除2026-04-02 08:35:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.02 08:34:45 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304610504 | 镇原县上肖镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-02 08:45:15 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法连接【排查过程】：电脑网口问题【处理结果】：沟通设备科处理电脑问题2026-04-02 08:34:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.02 08:34:02 | 南乐县疾病预防控制中心 / 457400 濮阳市 | 90089369 | 304610467 | 南乐县疾病预防控制中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-02 08:39:26 : 【客户请求】 【故障现象】：标本PLT减少【排查过程】：解释原因【处理结果】：客户接受2026-04-02 08:34:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.01 17:38:21 | 芜湖市中医医院 / 241000 芜湖市 | 310785 | 304610502 | 芜湖市中医医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-01 17:42:11 : 【客户请求】 点错了2026-04-01 17:38:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.04.01 17:37:45 | 齐齐哈尔市碾子山区人民医院 / 161046 齐齐哈尔市 | 314097 | 304610501 | 齐齐哈尔市碾子山区人民医院 SV600 微信视频服务 | 2026-04-01 17:37:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 麻醉 | SV600 | 一般 | 待处理
2026.04.01 17:33:38 | 芜湖市中医医院 / 241000 芜湖市 | 310785 | 304610491 | 芜湖市中医医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-01 17:35:20 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询数据上传【排查过程】：告知数据上传入口-小程序-数据上传【处理结果】：知晓2026-04-01 17:33:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.04.01 17:25:25 | 江门新会新希望眼科医院 / 529100 江门市 | 382446 | 304610465 | 江门新会新希望眼科医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-01 17:28:00 : 【客户请求】 【故障现象】：探头清洗液维护吸入血液【排查过程】：沟通做探头清洗液浸泡【处理结果】：客户自行浸泡处理2026-04-01 17:25:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.01 16:21:18 | 中国人民解放军总医院第九医学中心 / 100101 北京市 | 306101 | 304610464 | 中国人民解放军总医院第九医学中心 BENEFUSION CVP EX 微信视频服 | 2026-04-01 16:40:23 : 【客户请求】 客户需要输液泵校准视频，已提供2026-04-01 16:21:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 输注泵 | BENEFUSION CVP EX | 一般 | 待处理
2026.04.01 15:39:57 | 石屏县异龙乡卫生院 / 662200 红河哈尼族彝族自治州 | 60065598 | 304610480 | 石屏县异龙乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-01 15:56:13 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针堵针【排查过程】：强化清洗DB频繁报警堵针，建议先用血常规探头清洁液替换后反复强化清洗。或者联系工程师上门处理，建议对软件升级，购买DC使用。【处理结果】：客户先自行清洁处理，后期再考虑是否联系工程师。2026-04-01 15:41:47 : 【客户请求】 姓名: 高慧娟; 手机号: 187****7885; 问题描述:2026-04-01 15:39:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.01 15:38:26 | 宝安区中心医院社管中心 / 518000 深圳市 | 60119920 | 304610479 | 宝安区中心医院社管中心 SV300 微信视频服务 | 2026-04-01 15:40:00 : 【客户请求】 测试视频，封闭2026-04-01 15:38:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.04.01 15:37:08 | 玛曲县卫生健康局 / 747300 | 90218934 | 304610478 | 玛曲县卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-01 15:43:21 : 【客户请求】 【故障现象】：AST不出结果【排查过程】：检查试剂校准成功，试剂红色，放置了两瓶R1，未放置R2试剂，正确放置后测试正常【处理结果】：问题已处理，检测正常2026-04-01 15:37:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.01 15:17:17 | 项城市第一人民医院 / 466200 周口市 | 309302 | 304610448 | 项城市第一人民医院 SV300 微信视频服务 | 2026-04-01 15:23:45 : 【客户请求】 呼气流量传感器故障，需要现场派工处理2026-04-01 15:17:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.04.01 14:59:59 | 石屏县异龙乡卫生院 / 662200 红河哈尼族彝族自治州 | 60065598 | 304610477 | 石屏县异龙乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-01 14:59:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.01 14:59:16 | 石屏县异龙乡卫生院 / 662200 红河哈尼族彝族自治州 | 60065598 | 304610455 | 石屏县异龙乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-01 14:59:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.01 14:45:08 | 石屏县异龙乡卫生院 / 662200 红河哈尼族彝族自治州 | 60065598 | 304610481 | 石屏县异龙乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-01 14:45:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.01 14:21:22 | 合肥达安医学检验实验室有限公司 / 230000 合肥市 | 60036436 | 304610329 | 合肥达安医学检验实验室有限公司 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-01 15:45:02 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-01 14:21:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.04.01 14:13:58 | 石屏县异龙乡卫生院 / 662200 红河哈尼族彝族自治州 | 60065598 | 304610328 | 石屏县异龙乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-01 14:13:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.01 13:30:18 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304610462 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-01 13:33:42 : 【客户请求】 【故障现象】：部分项目质控失控【排查过程】：重复性正常，建议购买新的校准品及质控品进行测试【处理结果】：建议老师购买新的校准质控品2026-04-01 13:30:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.01 12:32:45 | 甘肃省庆阳市镇原县屯字中心卫生院 / 744500 庆阳市 | 311442 | 304610461 | 甘肃省庆阳市镇原县屯字中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-01 12:41:34 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-01 12:32:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.01 12:32:10 | 通渭县卫生健康局 / 743300 | 60055288 | 304610340 | 通渭县卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-01 12:40:56 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-01 12:32:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.01 12:27:10 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304610452 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-01 12:37:46 : 【客户请求】 【故障现象】：部分项目失控【排查过程】：指导先做项目重复性检测，正常后再更换新试剂重新做校准及质控【处理结果】：指导老师排查质控失控流程2026-04-01 12:27:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.01 11:59:31 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304610336 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-01 12:08:20 : 【客户请求】 【故障现象】：部分项目失控【排查过程】：指导先做项目重复性检测，正常后再更换新试剂重新做校准及质控【处理结果】：指导老师排查质控失控流程2026-04-01 11:59:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.01 11:44:29 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610335 | 云南迈德瑞供应链有限公司 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-01 11:47:20 : 【客户请求】 曲靖市马龙区大庄乡卫生院 RF-0A104279 【故障现象】：激光管电流异常【排查过程】：沟通消除故障，重启无效【故障定位】：光学组件，模拟板【一线建议】：申请光学组件和模拟板备用【下派理由】：客户着急，清尽快联系2026-04-01 11:44:27 : 【客户请求】 微信视频呼入RF-0A104279 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.01 11:40:02 | 南方科技大学医院 / 518000 深圳市 | 307286 | 304610334 | 南方科技大学医院 SV650 微信视频服务 | 2026-04-01 13:49:03 高雷: 【客户请求】 客户问题已解决2026-04-01 11:40:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV650 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.01 11:29:59 | 夏邑县歧河店乡卫生院 / 476000 商丘市 | 333616 | 304610433 | 夏邑县歧河店乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-01 11:39:52 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC堵孔【排查过程】：指导进入服务维护保养，进行DIFF池浸泡和WBC浸泡【处理结果】：仪器恢复正常2026-04-01 11:31:26 : 【客户请求】 等待浸泡20min2026-04-01 11:29:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.01 11:03:34 | 青海玉树巴塘卫生院 / 555555 | 90045145 | 304610441 | 青海玉树巴塘卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-01 11:12:42 : 【客户请求】 【故障现象】：真空异常【排查过程】：长时间停机启用【故障定位】：内部管路，阀门，泵结晶【一线建议】：申请阀门，泵备用【下派理由】：客户需要现场维修2026-04-01 11:03:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.01 10:43:57 | 华容仁泽医院有限公司 / 414200 华容县 | 90218412 | 304610430 | 华容仁泽医院有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-01 10:48:59 : 【客户请求】 【故障现象】：Fe项目跳值【排查过程】：其它项目基本正常，反应杯换了新的，水机耗材换了。【故障定位】：暂不明确【一线建议】：现场排查注射器加样针系统，搅拌杆是否存在交叉污染。【下派理由】：客户无法自行解决，需要工程师现场排查问题2026-04-01 10:43:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.01 10:08:12 | 山东省莱芜市方下镇卫生院 / 271100 莱芜市 | 338435 | 304610432 | 山东省莱芜市方下镇卫生院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-01 10:11:15 : 【客户请求】 【故障现象】：漏做ret【排查过程】：双向lis漏做项目，CRP,SAA,CD能正常识别【处理结果】：告知联系lis检查接口2026-04-01 10:08:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.04.01 10:06:34 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610428 | 上海慕典精密仪器有限公司 BENEHEART L1 微信视频服务 | 2026-04-01 10:10:53 : 【客户请求】 客户咨询操作视频，已提供路径2026-04-01 10:06:33 : 【客户请求】 微信视频呼入TF2-62012150 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART L1 | 一般 | 待处理
2026.04.01 10:01:12 | （禁用）（待禁用）武汉火神山医院 / 430100 | 90167317 | 304610324 | （禁用）（待禁用）武汉火神山医院 BENEVISION N15 微信视频服务 | 2026-04-01 13:52:16 高雷: 【客户请求】 客户咨询分屏问题，已解答2026-04-01 10:01:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 监护 | BENEVISION N15 | 一般 | 待处理
2026.04.01 09:48:34 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304610431 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-01 10:00:56 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询脂类校准操作【排查过程】：指导设置质脂类校准品位置、浓度及规则，申请校准及测试。【处理结果】：老师已清楚操作流程2026-04-01 09:48:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.01 09:47:32 | 濮阳县清河头乡卫生院 / 457100 濮阳市 | 60060556 | 304610332 | 濮阳县清河头乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-01 09:54:53 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控LDH失控处理【排查过程】：指导更换LDH新试剂，重新校准LDH，再重新测试质控【处理结果】：已完成解答指导操作2026-04-01 09:47:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.01 09:32:08 | 若羌县人民医院 / 999999 | 101975 | 304610426 | 若羌县人民医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-01 09:46:03 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询糖化血红蛋白项目校准【排查过程】：指导设置糖化血红蛋白校准品设置、浓度设置、校准品选用、校准申请测试【处理结果】：老师已掌握校准设置2026-04-01 09:32:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.01 09:20:56 | 广东省第二人民医院 / 511400 广州市 | 335753 | 304610424 | 广东省第二人民医院 SV350 微信视频服务 | 2026-04-01 17:07:51 高雷: 【客户请求】 客户误触发2026-04-01 17:06:06 高雷: 【客户请求】 第二次回拨无人接听2026-04-01 13:47:28 高雷: 【客户请求】 第一次回拨无人接听2026-04-01 09:20:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.01 09:16:29 | 文山州马关县浪桥卫生院 / 650000 文山州 | 90024263 | 304610421 | 文山州马关县浪桥卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-01 09:16:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.01 09:15:29 | 威县人民医院 / 050000 邢台市 | 307807 | 304610413 | 威县人民医院 BENEFUSION UVP 微信视频服务 | 2026-04-01 09:20:31 : 【客户请求】 客户咨询用户维护密码，已提供2026-04-01 09:15:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UVP | 一般 | 待处理
2026.04.01 09:06:52 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610323 | 深圳世纪天骄健康产业发展有限公司 BENEHEART D1 微信视频服务 | 2026-04-01 17:15:36 59990009: 【客户请求】 客户表示正在忙碌，有需要会重新联系400热线对接2026-04-01 17:09:11 高雷: 【客户请求】 多次回拨无人接听2026-04-01 13:53:59 高雷: 【客户请求】 回拨未接通2026-04-01 09:06:51 : 【客户请求】 微信视频呼入FQ-94029727 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D1 | 一般 | 待处理
2026.04.01 09:04:59 | 甘肃省会宁县平头乡卫生院 / 730700 白银市 | 331169 | 304610270 | 甘肃省会宁县平头乡卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-01 09:06:52 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法联机【排查过程】：进入打开网络和internet设置-更改适配器选项检查IP地址设置为自动获取，设置IP地址为10.0.0.100，子网掩码255.255.255.0【处理结果】：指导设置IP地址后联机正常2026-04-01 09:04:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.01 08:53:57 | 达州开江县新宁镇中心卫生院 / 636200 达州 | 379286 | 304610308 | 达州开江县新宁镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-01 08:55:57 : 【客户请求】 【故障现象】：小孔电压过低【排查过程】：指导消除故障，清理异物【处理结果】：转线下工程师跟进处理2026-04-01 08:53:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.01 08:31:47 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304610269 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-01 08:37:55 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控结果查看【排查过程】：指导质控结果查看数据【处理结果】：老师已会查看质控结果2026-04-01 08:31:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 16:17:08 | 乐东县千家中心卫生院 / 572533 乐东县 | 360630 | 304610294 | 乐东县千家中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-31 16:18:29 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询虚拟盘【排查过程】：告知选择对应盘号启动测试【处理结果】：处理完成2026-03-31 16:17:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.31 16:10:47 | （禁用）勃林格殷格翰霁达(成都)康复医疗中心有限公司 / 610000 | 90306776 | 304610289 | （禁用）勃林格殷格翰霁达(成都)康复医疗中心有限公司 BENEHEART R12 | 2026-03-31 18:23:49 59990009: 【客户请求】 致电张老师确认设备问题详情，客户表示问题已解决，此单封闭2026-03-31 18:10:21 59990009: 【客户请求】 致电代报人核实问题处理情况，电话拒接2026-03-31 18:09:24 59990009: 【客户请求】 致电代报人核实问题处理情况，电话2026-03-31 16:10:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 成都分公司 | 监护 | BENEHEART R12A | 一般 | 待处理
2026.03.31 15:29:36 | 榆林市榆阳区芹河乡中心卫生院 / 719000 榆林市 | 90047660 | 304610238 | 榆林市榆阳区芹河乡中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-31 15:35:12 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-03-31 15:29:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 15:20:59 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610248 | 安徽宝灵漫健康科技有限公司 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-03-31 15:22:58 : 【客户请求】 测试工单2026-03-31 15:20:58 : 【客户请求】 微信视频呼入DD3-5C001631 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.31 15:20:25 | 广州市第一人民医院南沙医院 / 000000 广州市 | 338528 | 304610237 | 广州市第一人民医院南沙医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-03-31 15:21:43 : 【客户请求】 测试工单2026-03-31 15:20:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 血球 | SC-120 | 重要 | 待处理
2026.03.31 14:27:10 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304610245 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-31 14:33:54 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准质控操作流程【排查过程】：指导校准及质控操作【处理结果】：客户已掌握操作2026-03-31 14:27:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 13:41:20 | 大滩中心卫生院 / 013550 乌兰察布市 | 60124404 | 304610236 | 大滩中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-31 14:08:23 : 【客户请求】 【故障现象】：开机报警液体压力异常，HGB本底电压异常【排查过程】：检查稀释液余量，稀释液管路是否有气泡，拧紧稀释液管路接头，进入菜单-设置-增益设置查看HGB本底电压是否在4.2V左右，设置HGB本底电压至4.2V左右后保存，点击消除故障【处理结果】：故障消除，稀释液气泡问题，现场三方工程师自行维修处理2026-03-31 13:41:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.31 13:28:39 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610244 | BS-830 微信视频服务 | 2026-03-31 13:38:58 : 【客户请求】 【故障现象】：分辨率错误界面显示不全【排查过程】：指导修改分辨率及显示百分比后，重启软件正常【处理结果】：软件显示已正常2026-03-31 13:28:38 : 【客户请求】 微信视频呼入BA6-3C003965 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.31 13:22:39 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304610199 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-31 13:34:36 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂耗材有效期修改【排查过程】：指导选中试剂-试剂装载-修改有效期【处理结果】：已完成修改2026-03-31 13:22:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 13:22:19 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610180 | BS-830 微信视频服务 | 2026-03-31 13:28:25 : 【客户请求】 【故障现象】：分辨率错误界面显示不全【排查过程】：指导修改分辨率及显示百分比后，重启软件正常【处理结果】：软件显示已正常2026-03-31 13:22:17 : 【客户请求】 微信视频呼入BA6-3C003965 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.31 13:08:56 | 新和县中医医院 / 843000 阿克苏地区 | 60028676 | 304610179 | 新和县中医医院 BC-6800 微信视频服务 | 2026-03-31 13:18:59 : 【客户请求】 【故障现象】：专家系统数据库损坏【排查过程】：指导重装服务端及客户端软件，重新启动正常。【处理结果】：故障已消除2026-03-31 13:08:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理
2026.03.31 12:09:11 | 昆明市寻甸县金源乡卫生院 / 655207 昆明市 | 60086806 | 304610232 | 昆明市寻甸县金源乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-31 12:18:33 : 【客户请求】 水空白超限，客户长时间未更换光源灯，仪器耗材，涉及现场服务，下派工单2026-03-31 12:09:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 12:08:40 | 昆明市寻甸县金源乡卫生院 / 655207 昆明市 | 60086806 | 304610197 | 昆明市寻甸县金源乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-31 12:08:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 12:05:40 | 昆明市寻甸县金源乡卫生院 / 655207 昆明市 | 60086806 | 304610177 | 昆明市寻甸县金源乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-31 12:05:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 12:03:39 | 昆明市寻甸县金源乡卫生院 / 655207 昆明市 | 60086806 | 304610196 | 昆明市寻甸县金源乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-31 12:03:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 12:00:02 | 攀枝花市湛浩牙科 / 617000 | 90226594 | 304610231 | 攀枝花市湛浩牙科 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-31 12:04:57 : 【客户请求】 【故障现象】：来电催单【排查过程】：来电表示无工程师联系，希望工程师尽快联系上门维修【处理结果】：已有工单无需支持2026-03-31 12:00:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.31 11:45:22 | 杭州艺星医疗美容医院有限公司 / 310000 杭州市 | 90003485 | 304610176 | 杭州艺星医疗美容医院有限公司 CPM 12MC 微信视频服务 | 2026-03-31 11:55:44 : 【客户请求】 客户问题已解决2026-03-31 11:45:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 监护 | CPM 12MC | 一般 | 待处理
2026.03.31 11:01:34 | 陕西省商洛市丹凤县庾岭镇卫生院 / 000000 | 90174854 | 304610220 | 陕西省商洛市丹凤县庾岭镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-31 11:05:57 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器休眠无法唤醒【排查过程】：休眠状态点击仪器唤醒仪器无动作，没效果，指导点击停止仪器后点击系统恢复，仪器正常恢复，判断为仪器软件断联所致。【处理结果】：仪器已正常恢复2026-03-31 11:01:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.31 11:00:01 | 湘雅口腔医院 / 410000 长沙市 | 60062677 | 304610206 | 湘雅口腔医院 BENEVIEW T5(STANDARD 微信视频服务 | 2026-03-31 11:02:21 : 【客户请求】 客户咨询T5无法支持BIS问题，已经回复2026-03-31 11:00:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 监护 | BENEVIEW T5(STANDARD | 一般 | 待处理
2026.03.31 10:53:49 | 文山州皮肤病防治所 / 663000 文山州 | 60081953 | 304610218 | 文山州皮肤病防治所 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-31 10:53:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.31 10:53:23 | 大庆市肇源县和平乡卫生院 / 166000 大庆市 | 374034 | 304610193 | 大庆市肇源县和平乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-31 10:56:54 : 【客户请求】 【故障现象】：不打印报告【排查过程】：结果打印提示已打印，但未打印报告，检查打印机连接正常，为打印机本身故障【处理结果】：建议联系打印机售后服务2026-03-31 10:53:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.31 10:42:26 | 达州市大竹县方舱医院 / 635199 | 90330510 | 304610217 | 达州市大竹县方舱医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-31 10:45:10 : 【客户请求】 【故障现象】：自动进样微动开关问题【排查过程】：沟通排查微动开关位置【处理结果】：转线下工程师跟进处理2026-03-31 10:42:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.31 10:36:06 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304610205 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-31 11:00:19 : 【客户请求】 【故障现象】：排队未接通【排查过程】：回电联系后客户正忙【处理结果】：无需支持2026-03-31 10:36:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 10:35:15 | 聊城东昌府区憬仁医院有限公司 | 90290984 | 304610169 | 聊城东昌府区憬仁医院有限公司 BENEHEART R12A 微信视频服务 | 2026-03-31 10:44:03 : 【客户请求】 客户反馈心电图机诊断异常，需要派工处理2026-03-31 10:35:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 监护 | BENEHEART R12A | 一般 | 待处理
2026.03.31 10:33:20 | 利川市忠路镇中心卫生院 / 445400 恩施州 | 362901 | 304610066 | 利川市忠路镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-31 10:44:09 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂装载校准【排查过程】：指导TG校准设置及操作【处理结果】：已正常使用2026-03-31 10:33:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.31 10:11:49 | 西安理工大学校医院 / 710048 西安市 | 323302 | 304610191 | 西安理工大学校医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-31 10:30:30 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：LIS通信异常【排查过程】：使用lis测试工具正常接收【处理结果】：客户端找lis处理接口问题2026-03-31 10:11:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.31 10:06:38 | 利川市忠路镇中心卫生院 / 445400 恩施州 | 362901 | 304610181 | 利川市忠路镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-31 10:11:06 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂更换操作【排查过程】：指导试剂更换步骤及按钮控制方式【处理结果】：客户更换试剂已会操作2026-03-31 10:06:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.31 10:00:44 | 西安理工大学校医院 / 710048 西安市 | 323302 | 304610000 | 西安理工大学校医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-31 10:07:52 : 【客户请求】 【故障现象】：lis不自动通信【排查过程】：检查通信设置无问题【处理结果】：沟通联系lis检查相关通信设置2026-03-31 10:00:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.31 09:57:45 | 泾源县大湾乡卫生院 / 756400 泾源县 | 60091786 | 304610020 | 泾源县大湾乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-31 10:05:00 : 【客户请求】 【故障现象】：开机仪器提示内存分配失败【排查过程】：指导关机重启后正常开机【处理结果】：故障提示已消除2026-03-31 09:57:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 09:55:35 | 威海市中心医院 / 264400 威海市 | 304532 | 304610065 | 威海市中心医院 BENEVISION N15 OR 微信视频服务 | 2026-03-31 10:03:50 : 【客户请求】 AG模块测量值不准，偶发报警AG模块故障，需要现场派工处理2026-03-31 09:55:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 转FSM平台派工 | 青岛分公司 | 监护 | BENEVISION N15 OR | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.31 09:26:24 | 攀枝花市湛浩牙科 / 617000 | 90226594 | 304610019 | （禁用）攀枝花市湛浩牙科 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-31 09:29:07 : 【客户请求】 【故障现象】：小孔电压过低【排查过程】：客户催单【处理结果】：沟通更换电话号码 158812523422026-03-31 09:26:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.31 09:19:55 | 濮阳市濮阳县鲁河镇卫生院 / 457100 | 90013451 | 304610030 | 濮阳市濮阳县鲁河镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-31 09:23:50 : 【客户请求】 【故障现象】：本底异常，白细胞开机0.7【排查过程】：沟通执行仪器清洗后白细胞结果仍高，询问得知科室刚刚反复异常断电，建议老师等待电源正常后做探头液浸泡维护重新本底测试【处理结果】：客户已清楚问题所在，自行处理2026-03-31 09:19:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.31 09:15:26 | 安陆市洑水镇中心卫生院 / 432626 孝感 | 370647 | 304610029 | 安陆市洑水镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-31 09:18:13 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询添加手工项目【排查过程】：指导添加糖化血红蛋白手工项目【处理结果】：客户已添加手工项目完成2026-03-31 09:15:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.31 08:59:13 | 攀枝花市湛浩牙科 / 617000 | 90226594 | 304610028 | （禁用）攀枝花市湛浩牙科 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-31 13:30:23 59990003: 【客户请求】 代码已解禁，客户变更联系方式15881252342 请帮忙跟进处理 ，客户比较着急，请尽快让工程师联系2026-03-31 09:17:41 59990003: 【客户请求】 客户代码禁用，由于上午工程师已外呼给客户三次，坐席这边无法再致电确认核实客户终端名称是否有变，工单无法下派，转成都刘敏协助跟进2026-03-31 09:01:58 : 【客户请求】 【故障现象】：小孔电压过低【排查过程】：计数池底部漏液【故障定位】：检查排液液路【一线建议】：带管阀计数池备用【下派理由】：现场维修2026-03-31 08:59:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.31 08:56:05 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 / 545000 柳州市 | 90052155 | 304610063 | 广州市妇女儿童医疗中心柳州医院 BENEVISION N15 微信视频服务 | 2026-03-31 09:12:49 高雷: 【客户请求】 内部测试，此单封闭2026-03-31 08:56:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 监护 | BENEVISION N15 | 一般 | 待处理
2026.03.31 08:35:17 | 攀枝花市湛浩牙科 / 617000 | 90226594 | 304610059 | （禁用）攀枝花市湛浩牙科 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-31 08:44:06 : 【客户请求】 等待科室拆仪器20min2026-03-31 08:35:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.31 08:33:33 | 三亚市方舱医院 / 572099 三亚市 | 60577656 | 304609999 | 三亚市方舱医院 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-03-31 09:19:22 高雷: 【客户请求】 已经沟通，此单封闭2026-03-31 08:33:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 座席解决 | 海南分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.03.30 17:24:50 | 萍乡市中医院 / 337000 萍乡市 | 308167 | 304610042 | 萍乡市中医院 BENEFUSION VP1 微信视频服务 | 2026-03-30 17:56:58 高雷: 【客户请求】 分公司已经联系客户处理2026-03-30 17:26:10 : 【客户请求】 姓名: 皮哲; 手机号: 150****8210; 问题描述: 显示自检失败，请联系厂家2026-03-30 17:24:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 座席解决 | 南昌分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 | 一般 | 待处理
2026.03.30 16:47:00 | 皮山县社区卫生服务中心 / 555555 | 90076876 | 304610008 | 皮山县社区卫生服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-30 17:05:00 : 【客户请求】 【故障现象】：科室反馈lis多传数据【排查过程】：CBC模式传分类结果【故障定位】：LIs多解析，建议查看日志【一线建议】：协助科室和lis一块排查问题【下派理由】：科室无法外网，无法找到LISLOG2026-03-30 16:46:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.30 16:46:55 | 长安医院有限公司 / 710016 西安市 | 305466 | 304609988 | 长安医院有限公司 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-30 17:14:50 : 【客户请求】 测试工单2026-03-30 16:46:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.30 16:36:42 | 北京市海淀医院 / 101212 北京市 | 314309 | 304609987 | 北京市海淀医院 IPM 8 微信视频服务 | 2026-03-30 17:23:40 高雷: 【客户请求】 问题已解决，此单封闭。2026-03-30 16:36:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 监护 | IPM 8 | 一般 | 待处理
2026.03.30 16:35:58 | 新疆哈密市柳树沟乡卫生院 / 839123 哈密地区 | 301528 | 304610014 | 新疆哈密市柳树沟乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-30 16:43:12 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-03-30 16:35:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.30 16:25:26 | 邹城市凫山社区卫生服务中心 / 273500 济宁市 | 363400 | 304610007 | 邹城市凫山社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-30 16:35:28 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10x【排查过程】：第6阶清洗机构溢流【故障定位】：液路堵【一线建议】：排查液路针头，清洁反应盘【下派理由】：客户无法自行处理2026-03-30 16:25:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.30 15:41:52 | 昆明市晋宁县昆阳社区卫生服务中心 / 650600 昆明市 | 60029700 | 304609967 | 昆明市晋宁县昆阳社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-30 15:41:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.30 15:37:28 | 临沂市肿瘤医院 / 276000 临沂市 | 300661 | 304609983 | 临沂市肿瘤医院 SK-901 EX 微信视频服务 | 2026-03-30 17:21:25 高雷: 【客户请求】 客户已联系分公司处理，此单封闭2026-03-30 15:37:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 输注泵 | SK-901 EX | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.30 15:32:27 | 东源县疾病预防控制中心 / 517000 河源市 | 318372 | 304609866 | 东源县疾病预防控制中心 BRICYTE E6 微信视频服务 | 2026-03-30 15:35:04 : 【客户请求】 【故障现象】：长时间停用，启用【排查过程】：长时间未启用，仪器内部堵塞【故障定位】：废液排出异常，压力异常，开机未完成，自检废液陶瓷泵是否正常，再检查废液泵和废液池周围阀是否正常【一线建议】：现场排查【下派理由】：现场排查2026-03-30 15:32:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 血球 | BRICYTE E6 | 一般 | 待处理
2026.03.30 15:23:38 | 甘肃省会宁县平头乡卫生院 / 730700 白银市 | 331169 | 304609966 | 甘肃省会宁县平头乡卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-30 15:29:27 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法联机【排查过程】：进入打开网络和internet设置-更改适配器选项检查IP地址设置为自动获取，设置IP地址为10.0.1，子网掩码255.255.255.0【处理结果】：指导设置IP地址后联机正常2026-03-30 15:23:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.30 15:22:40 | 滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 | 90379058 | 304609973 | 滨海新区消防救援支队东疆保税港区大队 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-03-30 15:48:20 59990002: 【客户请求】 已转mcc2026-03-30 15:32:33 高雷: 【客户请求】 硬件故障，需要派寄送修工单处理2026-03-30 15:24:05 : 【客户请求】 姓名: 徐雷雷; 手机号: 177****3119; 问题描述: 除颤仪顶盖轴连接处脱离本体，顶盖闭合不严，提示灯不断闪烁2026-03-30 15:22:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 座席解决 | 天津分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.03.30 15:21:15 | 武功中医院社区医疗服务中心 / 555555 | 90049392 | 304609960 | 武功中医院社区医疗服务中心 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-30 15:31:14 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：通信软件无法连接【排查过程】：设置网关至同一个局域网【处理结果】：正常连接2026-03-30 15:21:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.30 15:03:42 | 同仁县隆务镇卫生院（待禁用） / 811300 同仁县 | 60108679 | 304609964 | 同仁县隆务镇卫生院（待禁用） BS-600 微信视频服务 | 2026-03-30 15:11:26 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控设置【排查过程】：指导设置质控品信息，项目选择设置靶值及偏差，指导试剂余量装载更新。【处理结果】：客户已知晓设置流程2026-03-30 15:03:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.30 14:51:08 | 同仁县隆务镇卫生院（待禁用） / 811300 同仁县 | 60108679 | 304609958 | 同仁县隆务镇卫生院（待禁用） BS-600 微信视频服务 | 2026-03-30 14:56:52 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-03-30 14:51:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.30 14:45:44 | 云南集仁德生物科技有限公司 / 555555 | 90403632 | 304609971 | 云南集仁德生物科技有限公司 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-30 15:03:32 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询移机后使用【排查过程】：沟通开机即可使用【处理结果】：客户知晓2026-03-30 14:56:52 : 【客户请求】 测试工单2026-03-30 14:48:36 : 【客户请求】 zix2026-03-30 14:45:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.30 14:28:35 | 苏州大学附属第二医院 / 215000 | 101323 | 304609963 | 苏州大学附属第二医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-30 14:31:53 : 【客户请求】 测试工单2026-03-30 14:28:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 重要 | 待处理
2026.03.30 14:28:05 | 凉山州会东县鯵鱼河镇卫生院 / 615200 | 60096571 | 304609962 | 凉山州会东县鯵鱼河镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-30 14:40:36 : 【客户请求】 【故障现象】：开机报警液体压力超载【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机【处理结果】：重新开机正常，同时转线下工程师跟进2026-03-30 14:38:26 : 【客户请求】 【故障现象】：开机报警液体压力超载【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机【处理结果】：重新开机正常2026-03-30 14:28:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.30 14:26:35 | 武功中医院社区医疗服务中心 / 555555 | 90049392 | 304609953 | 武功中医院社区医疗服务中心 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-30 14:50:38 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：咨询数据管理软件注册【排查过程】：注册【处理结果】：正常2026-03-30 14:26:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.30 14:25:13 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 / 462400 漯河市 | 309449 | 304609961 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-30 14:40:02 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询检验者设置【排查过程】：指导在数据字典里添加医生名字，用户管理设置新用户并关联医生，注销重新登录新用户【处理结果】：客户已知晓设置流程2026-03-30 14:25:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.03.30 14:24:20 | 苏州大学附属第二医院 / 215000 | 101323 | 304609952 | 苏州大学附属第二医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-30 14:25:03 : 【客户请求】 测试工单2026-03-30 14:24:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 重要 | 待处理
2026.03.30 14:14:08 | 武功中医院社区医疗服务中心 / 555555 | 90049392 | 304609900 | 武功中医院社区医疗服务中心 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-30 14:43:26 : 【客户请求】 【故障现象】：数据管理软件注册【排查过程】：更换新电脑后安装数据管理软件需要重新注册，运行注册软件生成授权码注册成功【处理结果】：已注册成功2026-03-30 14:14:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.30 13:36:18 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇卫生院 / 550000 | 90052443 | 304609898 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-30 13:37:35 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需支持2026-03-30 13:36:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.30 12:50:40 | 洮南市车力乡卫生院 / 137200 白城市 | 90059643 | 304609914 | 洮南市车力乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-30 12:52:09 : 【客户请求】 【故障现象】：无法输入姓名【排查过程】：视图-初始化布局【处理结果】：恢复正常2026-03-30 12:50:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.30 12:44:01 | 广东省中医院贵州医院 / 550025 贵阳 | 302795 | 304609877 | 广东省中医院贵州医院 BENEFUSION EVP 微信视频服务 | 2026-03-30 13:56:02 高雷: 【客户请求】 设备问题未再出现，后续有问题再保修2026-03-30 12:44:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION EVP | 一般 | 待处理
2026.03.30 11:53:04 | 广东省中医院大学城分院 / 510000 广州市 | 329658 | 304609895 | 广东省中医院大学城分院 SV350 微信视频服务 | 2026-03-30 15:49:43 高雷: 【客户请求】 客户问题已解决2026-03-30 13:52:54 高雷: 【客户请求】 回拨电话未接通2026-03-30 11:53:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 麻醉 | SV350 | 重要 | 待处理
2026.03.30 11:26:55 | 武定县狮山卫生院 / 651600 楚雄州 | 60078620 | 304609894 | 武定县狮山卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-30 11:44:47 : 【技术支持】 【故障现象】：客户排队未接通【排查过程】：回电3次客户拒接【处理结果】：无需技术支持2026-03-30 11:44:47 : 【客户请求】 【故障现象】：客户排队未接通【排查过程】：回电3次客户拒接【处理结果】：无需技术支持2026-03-30 11:32:57 : 【客户请求】 姓名: 媛; 手机号: 191****7831; 问题描述:2026-03-30 11:26:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.30 11:25:06 | 天水市第一人民医院 / 741000 天水 | 311266 | 304609889 | 天水市第一人民医院 UMT-500 微信视频服务 | 2026-03-30 11:25:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 超声 | UMT-500 | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.30 11:16:14 | 南漳县东巩镇中心卫生院 / 441500 | 90000216 | 304609872 | 南漳县东巩镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-30 11:33:49 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10x【排查过程】：反应盘未溢流，光源灯超1年时间未更换，指导更换光源灯，故障消除仪器恢复正常【处理结果】：故障消除仪器恢复正常2026-03-30 11:16:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.30 11:07:19 | 连江闽川医院 / 350500 | 90151945 | 304609839 | 连江闽川医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-30 11:08:59 : 【客户请求】 【故障现象】：小孔电压过低，阻抗通道信号干扰，本底异常【排查过程】：仪器底部漏液【故障定位】：检查排液等液路【一线建议】：带管阀计数池备用【下派理由】：现场维修2026-03-30 11:07:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.30 11:01:00 | 南漳县东巩镇中心卫生院 / 441500 | 90000216 | 304609886 | 南漳县东巩镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-30 11:13:18 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需支持2026-03-30 11:00:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.30 10:50:54 | 长治市人民医院 / 999999 | 105052 | 304609837 | 长治市人民医院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-03-30 10:53:28 : 【客户请求】 测试工单2026-03-30 10:50:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.30 10:36:02 | 洛阳市第七人民医院 / 471000 洛阳市 | 308848 | 304609846 | 洛阳市第七人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-03-30 10:47:39 : 【客户请求】 【故障现象】：部分项目失控【排查过程】：D-BIL质控失控但重复性合格、TP质控偏差大但未失控，询问头天晚上换了光源灯，建议客户进行校准操作，客户未准备校准品且不会校准，表示每次都是工程师定期上门校准，建议老师购买校准品联系工程师上门校准并培训校准操作。【处理结果】：客户自行联系工程师上门校准2026-03-30 10:36:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.03.30 10:33:29 | 宣威云峰医院 / 655425 宣威市 | 107533 | 304609845 | 宣威云峰医院 BC-6600PLUS 微信视频服务 | 2026-03-30 10:37:32 : 【客户请求】 【故障现象】：混匀机构动作异常【排查过程】：消除过程异响，调试与诊断无法初始化【故障定位】：混匀机构光耦，卡滞【一线建议】：申请光耦备用【下派理由】：客户无法处理2026-03-30 10:33:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-6600PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.30 09:59:49 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 / 130000 长春市 | 90055554 | 304609844 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-30 10:16:59 : 【客户请求】 【故障现象】：数据库备份失败【排查过程】：开机软件提示数据库备份失败，退出到桌面后，先备份D盘的Database文件到E盘，再将D盘的Database文件夹里面的MDF和LDF文件删除，重启软件后正常【处理结果】：报警已消除，软件启动正常2026-03-30 09:59:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.30 09:59:02 | 北京华信医院 / 100016 北京市 | 306043 | 304609769 | 北京华信医院 SV60 微信视频服务 | 2026-03-30 14:02:34 高雷: 【客户请求】 客户问题已经解决2026-03-30 09:59:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 麻醉 | SV60 | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.30 09:58:58 | 北京华信医院 / 100016 北京市 | 306043 | 304609843 | 北京华信医院 SV60 微信视频服务 | 2026-03-30 13:58:10 高雷: 【客户请求】 客户问题已经解决2026-03-30 09:58:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 麻醉 | SV60 | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.30 09:56:29 | 开封市第五人民医院 / 475000 开封市 | 308804 | 304609806 | 开封市第五人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-30 10:01:02 : 【客户请求】 【故障现象】：混匀机构动作异常【排查过程】：指导关闭仪器，取出试管架【处理结果】：恢复正常2026-03-30 09:56:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.30 09:51:39 | 安徽省阜阳肿瘤医院 / 236000 阜阳市 | 310961 | 304609805 | 安徽省阜阳肿瘤医院 UMEC 100 微信视频服务 | 2026-03-30 09:53:37 : 【客户请求】 内部测试视频，封闭2026-03-30 09:51:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 监护 | UMEC 100 | 一般 | 待处理
2026.03.30 09:28:10 | 庆阳市环县罗山卫生院 / 555555 | 90019034 | 304609803 | 庆阳市环县罗山卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-03-30 09:40:35 : 【客户请求】 【故障现象】：水箱空，仪器停机【排查过程】：指导添加去离子水，更新余量后系统恢复正常【处理结果】：故障已恢复2026-03-30 09:28:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.03.30 09:27:35 | 三原县中医医院 / 713800 咸阳市 | 305170 | 304609826 | 三原县中医医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-03-30 09:35:44 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：水箱空【排查过程】：去离子水箱水位低，未进水，排查为水机未供水，检查为水机故障【处理结果】：老师联系水机厂家进行维修2026-03-30 09:27:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.03.30 09:24:47 | 汝阳县人民医院 / 471200 洛阳市 | 308867 | 304609767 | 汝阳县人民医院 SV300 微信视频服务 | 2026-03-30 09:35:05 高雷: 【客户请求】 设备硬故障，需要现场服务派工处理2026-03-30 09:24:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.03.30 09:22:48 | 宜章县卫校附属医院 / 424200 宜章县 | 102375 | 304609750 | 宜章县卫校附属医院 BENEHEART D6 微信视频服务 | 2026-03-30 09:35:58 高雷: 【客户请求】 指导客户自检解决问题2026-03-30 09:22:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 监护 | BENEHEART D6 | 一般 | 待处理
2026.03.30 09:15:17 | 庆阳市环县罗山卫生院 / 555555 | 90019034 | 304609817 | 庆阳市环县罗山卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-03-30 09:22:54 : 【客户请求】 【故障现象】：水箱空，仪器停机【排查过程】：指导添加去离子水，更新余量后系统恢复正常【处理结果】：故障已恢复2026-03-30 09:15:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.03.30 09:11:37 | 金平区鮀江街道社区卫生服务中心 / 515000 汕头市 | 90061229 | 304609802 | 金平区鮀江街道社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-30 09:17:47 : 【客户请求】 【故障现象】：通信软件无法连接【排查过程】：检查仪器电脑正常开启，检查通信管理软件设置正常，点击重新连接尝试无效，指导重新插拔网线后，重启通信软件【处理结果】：问题解决，正常通信2026-03-30 09:11:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.30 09:09:07 | 巢湖康苹医院有限公司 / 230001 | 90350692 | 304609824 | 巢湖康苹医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-30 09:10:03 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需支持2026-03-30 09:09:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.30 08:40:01 | 济南御山首府医院 / 250000 | 90323222 | 304609801 | 济南御山首府医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-30 08:51:22 : 【客户请求】 客户自行处理完成2026-03-30 08:40:31 : 【客户请求】 姓名: 苏杭; 手机号: 136****0220; 问题描述: 液体压力超载2026-03-30 08:40:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.30 08:38:59 | 解放军后勤工程学院门诊部 / 400000 重庆市 | 90004108 | 304609740 | 解放军后勤工程学院门诊部 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-03-30 09:41:55 高雷: 【客户请求】 客户需要AED的操作视频，已指导客户查询。2026-03-30 08:38:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.03.30 08:37:07 | 开江县新宁社区卫生服务中心 / 555555 | 90019418 | 304609784 | 开江县新宁社区卫生服务中心 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-03-30 08:39:49 : 【客户请求】 【故障现象】：生化试剂余量检测【排查过程】：指导执行余量检测【处理结果】：客户知晓2026-03-30 08:37:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2026.03.30 08:35:30 | 巢湖康苹医院有限公司 / 230001 | 90350692 | 304609749 | 巢湖康苹医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-30 08:38:37 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需支持2026-03-30 08:35:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.30 08:31:43 | 湖北襄阳市第一人民医院 / 999999 | 102573 | 304609783 | 湖北襄阳市第一人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-30 08:36:45 : 【客户请求】 【故障现象】：采样针动作异常【排查过程】：查看采样针未弯曲【故障定位】：传感器异常【一线建议】：执行清灰，申请传感器备用【下派理由】：客户无法自行操作2026-03-30 08:31:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.27 17:45:58 | 宜宾市南溪区长兴镇中心卫生院 / 644100 | 90056023 | 304609680 | 宜宾市南溪区长兴镇中心卫生院 BS-850 微信视频服务 | 2026-03-27 17:51:16 : 【客户请求】 【故障现象】：需要校准【排查过程】：指导校准【处理结果】：指导校准后正常2026-03-27 17:45:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.03.27 17:33:42 | 青川县乐安镇中心卫生院 / 555555 | 90013281 | 304609679 | 青川县乐安镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-27 17:43:37 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化R2无试剂【排查过程】：糖化R2无试剂【处理结果】：购迈试剂再测量2026-03-27 17:33:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.27 17:07:17 | 会同县灵康精神病医院有限公司 / 418300 会同县 | 60600477 | 304609662 | 会同县灵康精神病医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-27 17:32:14 : 【客户请求】 【故障现象】：UA气泡，出负值【排查过程】：重测后正常【处理结果】：重测后正常2026-03-27 17:07:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.27 17:03:43 | 新疆生产建设兵团农三师五十三团医院 / 843805 喀什地区 | 366399 | 304609661 | 新疆生产建设兵团农三师五十三团医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-27 17:25:11 : 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：询问试剂新开、重新做的校准，质控数据在1S之内属正常【处理结果】：质控在控，建议持续观察情况2026-03-27 17:03:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.27 16:36:09 | 西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区 / 710004 西安市 | 304993 | 304609625 | 西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区 ZS3 EXP 微信视频服务 | 2026-03-27 16:36:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 超声 | ZS3 EXP | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.27 16:35:34 | 定州金华诊所 / 555555 | 90283448 | 304609656 | 定州金华诊所 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-27 16:44:35 : 【客户请求】 【故障现象】：不吸样本【排查过程】：仪器长时间未启用，管路堵塞【处理结果】：客户自行联系工程师解决2026-03-27 16:35:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.27 16:11:15 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304609599 | 山东泰衡医疗科技有限公司 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-03-27 16:21:22 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师安装仪器【排查过程】：PING不通CL-2600i【处理结果】：指导操作2026-03-27 16:11:14 : 【客户请求】 微信视频呼入BL2-5C001358 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.03.27 15:56:26 | 龙港市人民医院 / 325802 龙港市 | 303194 | 304609624 | 龙港市人民医院 UMEC10 微信视频服务 | 2026-03-27 15:56:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 监护 | UMEC10 | 一般 | 待处理
2026.03.27 15:56:24 | 龙港市人民医院 / 325802 龙港市 | 303194 | 304609643 | 龙港市人民医院 UMEC10 微信视频服务 | 2026-03-27 15:56:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 监护 | UMEC10 | 一般 | 待处理
2026.03.27 15:51:41 | 云南省西双版纳州景洪市普文中心卫生 / 650011 西双版纳州 | 321390 | 304609587 | 云南省西双版纳州景洪市普文中心卫生 BS-600M 微信视频服务 | 2026-03-27 16:11:45 : 【客户请求】 指导客户上糖化试剂2026-03-27 15:51:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.03.27 15:38:06 | 会同县灵康精神病医院有限公司 / 418300 会同县 | 60600477 | 304609641 | 会同县灵康精神病医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-27 15:57:30 : 【客户请求】 【故障现象】：余量检测失败【排查过程】：urea试剂检测余量与实际比匹配，试剂瓶内壁有水珠提前检测导致【处理结果】：更换试剂后检测正常2026-03-27 15:38:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.27 14:58:45 | 云南省西双版纳州景洪市普文中心卫生 / 650011 西双版纳州 | 321390 | 304609610 | 云南省西双版纳州景洪市普文中心卫生 BS-600M 微信视频服务 | 2026-03-27 15:18:18 : 【客户请求】 客户试剂采购错误，需更换试剂。2026-03-27 14:58:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.03.27 14:48:54 | 云南省西双版纳州景洪市普文中心卫生 / 650011 西双版纳州 | 321390 | 304609621 | 云南省西双版纳州景洪市普文中心卫生 BS-600M 微信视频服务 | 2026-03-27 14:57:30 : 【客户请求】 客户咨询糖化2026-03-27 14:48:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.03.27 14:45:41 | 西安惠安医院 / 710300 西安市 | 305088 | 304609597 | 西安惠安医院 BC-5390 微信视频服务 | 2026-03-27 14:45:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-5390 | 一般 | 待处理
2026.03.27 14:44:36 | 青海门源仙米卫生院 / 810300 | 90182021 | 304609580 | 青海门源仙米卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-27 14:49:00 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器不会使用【排查过程】：需工程师3-31号前上门培训，4-1号开始体检【故障定位】：需工程师3-31号前上门培训，4-1号开始体检【一线建议】：需工程师3-31号前上门培训，4-1号开始体检【下派理由】：需现场处理2026-03-27 14:44:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.27 14:43:17 | 奉新县冯川镇预防保健站 / 336000 宜春市 | 60271021 | 304609613 | 奉新县冯川镇预防保健站 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-27 14:43:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.27 12:52:29 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304609579 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-27 12:58:41 : 【客户请求】 【故障现象】：AST结果负数【排查过程】：指导客户清洗搅拌杆、试剂针、样本针【处理结果】：维护后重测2026-03-27 12:52:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.27 12:21:49 | 富宁县阿用卫生院 / 663400 文山州 | 90020239 | 304609595 | 富宁县阿用卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-27 13:00:25 59990009: 【客户请求】 已新建#TS0002817382026-03-27 12:51:41 : 【客户请求】 姓名: 农丽丹; 手机号: 157****5991; 问题描述: 机器本地异常，工作人员半天不回复2026-03-27 12:21:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.27 12:20:48 | 三门峡市中心医院 / 472000 三门峡市 | 309123 | 304609584 | 三门峡市中心医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-27 12:46:42 : 【客户请求】 【故障现象】：无法申请校准【排查过程】：检查校准设置，未正确设置校准规则【处理结果】：问题已解决2026-03-27 12:20:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.27 11:51:22 | 喀什火车站售票厅 / 555555 | 90341606 | 304609594 | 喀什火车站售票厅 BENEHEART S1 微信视频服务 | 2026-03-27 11:51:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 监护 | BENEHEART S1 | 一般 | 待处理
2026.03.27 10:45:58 | 合肥安百苑综合门诊部 | 90183201 | 304609569 | 合肥安百苑综合门诊部 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-27 10:48:54 : 【客户请求】 【故障现象】：crea未查询到靶值【排查过程】：按批号查询靶值表【处理结果】：发送客户2026-03-27 10:45:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.27 10:38:49 | 北京叶子整形美容医院 / 100000 北京市 | 60037996 | 304609568 | 北京叶子整形美容医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-27 11:55:03 : 【客户请求】 【故障现象】：反应杯空白超限【排查过程】：强化清洗无改善，光源灯、反应杯很长时间未更换【处理结果】：检验先更换光源灯和反应杯，客户暂不需要派单，等领导答复2026-03-27 10:38:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.27 10:32:55 | 济南市章丘区中医医院 / 250200 济南市 | 304179 | 304609566 | 济南市章丘区中医医院 BENEFUSION SP1 微信视频服务 | 2026-03-27 10:32:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP1 | 一般 | 待处理
2026.03.27 10:32:10 | 新疆生产建设兵团农三师五十三团医院 / 843805 喀什地区 | 366399 | 304609539 | 新疆生产建设兵团农三师五十三团医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-27 10:43:28 : 【客户请求】 【故障现象】：crea失控【排查过程】：检查质控设置正常，查看校准结果怀疑试剂和校准问题，指导客户维护搅拌杆试剂样本针【处理结果】：维护后重新校准2026-03-27 10:32:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.27 10:26:44 | 沅陵县精神病医院 / 419600 沅陵县 | 60135926 | 304609582 | 沅陵县精神病医院 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-27 10:31:18 : 【客户请求】 【故障现象】：CKMB无法申请校准【排查过程】：确认批号和靶值，检查校准规则，客户未正确设置校准规则【处理结果】：可以正常申请校准2026-03-27 10:26:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.27 10:09:15 | 许昌市许昌县苏桥镇卫生院 / 461000 许昌 | 373783 | 304609529 | 许昌市许昌县苏桥镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-27 10:10:53 : 【客户请求】 电话一直无法接入，接听失败。2026-03-27 10:09:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.27 09:32:45 | 西安市人民医院（西安市第四医院） / 710000 西安市 | 60095506 | 304609574 | 西安市人民医院（西安市第四医院） SV300 微信视频服务 | 2026-03-27 09:32:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 麻醉 | SV300 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.27 09:16:30 | 安顺市平坝区人民医院 / 561100 安顺市 | 302884 | 304609571 | 安顺市平坝区人民医院 BENEFUSION SP1 微信视频服务 | 2026-03-27 09:16:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP1 | 一般 | 待处理
2026.03.27 09:12:02 | 三门峡市中心医院 / 472000 三门峡市 | 309123 | 304609460 | 三门峡市中心医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-27 09:42:07 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询维护样本针后怎么操作【排查过程】：告知客户继续进行周强化清洗维护看看能否执行成功【处理结果】：客户已了解2026-03-27 09:12:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.27 09:10:56 | 都江堰市天马镇中心卫生院 / 611800 成都市 | 363728 | 304609528 | 都江堰市天马镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-27 09:43:48 马上: 【客户请求】 【故障现象】：液体压力超载【排查过程】：指导客户清洗管路【处理结果】：故障消除2026-03-27 09:10:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.27 09:05:00 | 廊坊市广阳区妇幼保健院 / 050000 廊坊市 | 320939 | 304609527 | 廊坊市广阳区妇幼保健院 BENEVISION N12 微信视频服务 | 2026-03-27 09:16:10 : 【客户请求】 客户CVP单位不显示，希望升级软件看看2026-03-27 09:04:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 一般 | 待处理
2026.03.27 09:04:31 | 北京大学人民医院 / 100023 北京市 | 305958 | 304609459 | 北京大学人民医院 SV70S 微信视频服务 | 2026-03-27 09:06:07 : 【客户请求】 老师一直未授权摄像头2026-03-27 09:04:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 麻醉 | SV70S | 重要 | 待处理
2026.03.27 08:52:58 | 南明区人民医院 / 550002 | 302785 | 304609458 | 南明区人民医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-27 17:51:47 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂过期【排查过程】：老师需要新条码【处理结果】：客户已自行解决2026-03-27 08:52:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.27 08:45:52 | 监利市网市镇卫生院 / 433300 荆州市 | 312254 | 304609469 | 监利市网市镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-27 08:51:12 : 【客户请求】 【故障现象】：清洗水温度？号【排查过程】：重启仪器无效，检查清洗水正常，怀疑温度传感器或者板卡故障导致【处理结果】：医院自行联系工程师无需派单2026-03-27 08:45:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.27 08:40:55 | 三门峡市中心医院 / 472000 三门峡市 | 309123 | 304609526 | 三门峡市中心医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-27 09:09:23 马上: 【客户请求】 【故障现象】：周强化清洗失败【排查过程】：查看报警原因，样本针微堵导致，指导客户清洗样本针内壁【处理结果】：故障消除2026-03-27 08:40:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.27 08:38:51 | 通辽市科左后旗努古斯台镇卫生院 / 028000 通辽市 | 90007660 | 304609525 | 通辽市科左后旗努古斯台镇卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-27 09:08:40 : 【客户请求】 【故障现象】：数据管理软件无法打开【排查过程】：指导客户修复后无效，卸载后重装，无效。【处理结果】：工单下派，工程师上门处理2026-03-27 08:39:40 : 【客户请求】 姓名: 赵钧; 手机号: 132****7223; 问题描述:2026-03-27 08:38:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.26 16:59:52 | 维西县人民医院 / 674600 迪庆州 | 303900 | 304609454 | 维西县人民医院 RESONA R9G 微信视频服务 | 2026-03-26 17:55:22 : 【客户请求】 老师测试瑞智服，无无问题。2026-03-26 16:59:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990109 | 西安尚肯电子科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 超声 | RESONA R9G | 一般 | 待处理
2026.03.26 16:43:39 | 三门峡市中心医院 / 472000 三门峡市 | 309123 | 304609472 | 三门峡市中心医院 BENEFUSION CSP 微信视频服务 | 2026-03-26 16:43:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION CSP | 一般 | 待处理
2026.03.26 16:40:40 | 神木市大柳塔试验区人民医院 / 719300 榆林市 | 321352 | 304609453 | 神木市大柳塔试验区人民医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-03-26 17:04:01 : 【客户请求】 【处理结果】：工程师误触，无需处理2026-03-26 16:40:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.26 16:33:00 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304609439 | 北京通和泰业科技有限公司 BENEHEART D5 微信视频服务 | 2026-03-26 16:33:00 : 【客户请求】 微信视频呼入DI-83000140 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D5 | 一般 | 待处理
2026.03.26 16:12:54 | 滕州市北辛社区卫生服务中心 / 277500 | 60107641 | 304609438 | 滕州市北辛社区卫生服务中心 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-26 16:30:38 李勇健: 【客户请求】 【处理结果】：工程师误触发2026-03-26 16:12:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.26 16:08:17 | 成县陈院镇卫生院 | 90201770 | 304609445 | 成县陈院镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-26 16:29:41 李勇健: 【客户请求】 【处理结果】：试剂过期，指导老师更换新的试剂，故障解决2026-03-26 16:08:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.26 15:59:11 | 湖南医药学院第一附属医院 / 418000 怀化市 | 102334 | 304609437 | 湖南医药学院第一附属医院 TMS-6016 微信视频服务 | 2026-03-26 15:59:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 监护 | TMS-6016 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.26 15:34:41 | 叶城县人民医院 / 844000 喀什地区 | 301382 | 304609436 | 叶城县人民医院 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-03-26 15:34:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.03.26 15:24:07 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304609451 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-26 15:24:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.26 15:08:21 | 苏州市立医院妇幼保健院 / 215000 苏州市 | 323463 | 304609429 | 苏州市立医院妇幼保健院 BENEVISION N1 微信视频服务 | 2026-03-26 15:08:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 苏州分公司 | 监护 | BENEVISION N1 | 重要 | 待处理
2026.03.26 15:06:42 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304609441 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-26 15:09:23 : 【客户请求】 【故障现象】：校准系数差别超限【排查过程】：第一次校准未换W导致K值偏高，第二次校准K值恢复正常 提示差别超限【处理结果】：已和客户解释 报警含义2026-03-26 15:06:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.26 14:53:24 | 呼和浩特安真医院 / 010010 呼和浩特市 | 60135864 | 304609399 | 呼和浩特安真医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-26 15:29:44 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释液无，HGB电压异常【排查过程】：更换新的稀释液，故障消除，做了一个样本之后,又报警稀释液无，HGB电压异常，阻抗通道信号干扰。报警可以消除，但做样本就报警【下派理由】：稀释液，液路故障，（光耦，阀），需要工程师现场排查2026-03-26 14:53:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.26 14:45:35 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304609397 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-26 14:51:47 : 【客户请求】 【故障现象】：crea、glu失控【排查过程】：客户校准后失控失控，查看校准数据K值偏高，校准前未更换W【处理结果】：更换W后重新校准2026-03-26 14:45:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.26 14:43:39 | 宝鸡市中心医院 / 721012 宝鸡市 | 305117 | 304609426 | 宝鸡市中心医院 BENEFUSION SP3 微信视频服务 | 2026-03-26 14:43:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.26 13:59:47 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304609424 | CRP-M100 微信视频服务 | 2026-03-26 14:01:59 : 【客户请求】 【处理结果】：技术部门测试2026-03-26 13:59:45 : 【客户请求】 微信视频呼入TT-0C001010 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | CRP-M100 | 一般 | 待处理
2026.03.26 13:57:13 | 峨眉山市高桥镇卫生院 / 888888 | 90008425 | 304609423 | 峨眉山市高桥镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-26 14:01:44 : 【客户请求】 【故障现象】：样本类型【排查过程】：指导客户添加样本类型【处理结果】：已添加2026-03-26 13:57:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.26 13:56:59 | 广水市陈巷镇中心卫生院 / 432700 武汉市 | 60045186 | 304609408 | 广水市陈巷镇中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-26 13:56:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.26 12:46:59 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304609419 | 浙江华湛生物科技有限公司 BENEHEART D20C 微信视频服务 | 2026-03-26 12:46:58 : 【客户请求】 微信视频呼入FP8-62002014 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D20C | 一般 | 待处理
2026.03.26 12:40:42 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304609418 | 建发致新（广州）医疗供应链管理有限公司 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-26 12:40:41 : 【客户请求】 微信视频呼入BH3-62001839 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.03.26 12:28:00 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304609417 | 建发致新（广州）医疗供应链管理有限公司 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-26 12:27:59 : 【客户请求】 微信视频呼入BH3-62001839 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.03.26 12:14:34 | 高台兰生单采血浆站 / 555555 | 90308421 | 304609416 | 高台兰生单采血浆站 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-26 12:43:02 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB电压异常【处理结果】：指导老师调HGB电压，故障消除。2026-03-26 12:14:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.26 12:10:02 | 解放军第960医院 / 251100 济南市 | 60129003 | 304609415 | 解放军第960医院 SV650 微信视频服务 | 2026-03-26 12:10:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 麻醉 | SV650 | 一般 | 待处理
2026.03.26 12:06:02 | 新疆哈密市天山乡卫生院 / 839000 哈密地区 | 301532 | 304609414 | 新疆哈密市天山乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-26 12:14:27 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂盘无法转到【排查过程】：仪器处于停止状态导致 指导客户系统恢复，告知正确添加试剂操作【处理结果】：可正常装载试剂2026-03-26 12:06:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.26 11:04:55 | 宾阳县卫生健康局 / 530026 柳州市 | 60115643 | 304609412 | 宾阳县卫生健康局 SV350 微信视频服务 | 2026-03-26 11:04:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2026.03.26 10:47:18 | 闽侯县第二医院（闽侯祥谦卫生院） / 350100 福州市 | 313827 | 304609402 | 闽侯县第二医院（闽侯祥谦卫生院） BS-2800M 微信视频服务 | 2026-03-26 10:55:14 : 【客户请求】 【故障现象】：S2样本量不足或存在气泡【排查过程】：检查样本量充足无气泡【故障定位】：BS-2800M样本针组件（钝化）BA3K液面检测板PCBA样本液面检测通信线转接线【一线建议】：申请相关配件备用【下派理由】：需现场处理2026-03-26 10:47:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.03.26 10:35:09 | 荣县乐德中心卫生院 / 643100 自贡市 | 322803 | 304609390 | 荣县乐德中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-26 10:57:20 马上: 【客户请求】 【故障现象】：需关闭ISE模块【排查过程】：指导客户禁用ISE模块，离机保存电极【处理结果】：已禁用2026-03-26 10:35:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.26 10:29:17 | 筠连县腾达镇卫生院 / 645264 | 90017867 | 304609288 | 筠连县腾达镇卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-03-26 10:32:05 : 【客户请求】 【故障现象】：靶值咨询【排查过程】：指导客户怎么查看正确靶值【处理结果】：已了解2026-03-26 10:29:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.03.26 10:28:27 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304609389 | 合肥庆余堂信息科技有限公司 RESONA A20T 微信视频服务 | 2026-03-26 18:07:54 : 【客户请求】 老师反馈同事扫码搞错了。2026-03-26 10:28:26 : 【客户请求】 微信视频呼入NW8-62000481 | 微信视频申告 | CP59990109 | 西安尚肯电子科技有限公司 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 超声 | RESONA A20T | 一般 | 待处理
2026.03.26 10:28:05 | 西区卫生院 | 90291124 | 304609287 | 西区卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-26 10:28:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.26 10:05:34 | 涞源县走马驿中心卫生院 / 074300 | 60117581 | 304609392 | 涞源县走马驿中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-26 10:13:19 : 【客户请求】 【故障现象】：设备不做样本【排查过程】：检查批量申请的样本，发现样本没有申请项目【处理结果】：指导老师重新申请项目，问题解决。2026-03-26 10:05:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.26 10:04:47 | 长沙市望城区人民医院 / 410200 长沙市 | 102438 | 304609380 | 长沙市望城区人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-26 10:04:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.26 10:04:27 | 西区卫生院 | 90291124 | 304609379 | 西区卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-26 10:11:12 : 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：试剂新开、校准数据正常，怀疑质控品问题【处理结果】：新融质控测试2026-03-26 10:04:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.26 09:50:43 | 邵阳市邵东县野鸡坪卫生院 / 422800 邵阳市 | 367382 | 304609286 | 邵阳市邵东县野鸡坪卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-26 09:55:57 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释液无，【处理结果】：指导老师换新的试剂，问题解决。2026-03-26 09:50:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.26 09:41:13 | 东阳市人民医院巍山分院（东阳市巍山医院） / 310000 金华市 | 303322 | 304609277 | 东阳市人民医院巍山分院（东阳市巍山医院） BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-03-26 09:41:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.03.26 09:39:51 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304609391 | 武汉恒鑫瑞医疗器械有限公司 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-26 09:43:34 : 【客户请求】 【处理结果】：老师误触2026-03-26 09:39:50 : 【客户请求】 微信视频呼入DC6-5B006251 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.26 09:31:54 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 | 90216742 | 304609248 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-26 09:41:56 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针在反应盘发生碰撞【排查过程】：指导校正样本针，调试在反应盘位置，参数超限无法保存【故障定位】：需校准样本针【一线建议】：带样本针备用【下派理由】：硬件故障2026-03-26 09:31:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.26 09:28:08 | 衢州市人民医院 / 324000 衢州市 | 303333 | 304609285 | 衢州市人民医院 EPM 9MC 微信视频服务 | 2026-03-26 09:28:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 监护 | EPM 9MC | 一般 | 待处理
2026.03.25 17:43:54 | 贡山独龙族怒族自治县普拉底卫生院 / 673501 | 90076043 | 304609226 | 贡山独龙族怒族自治县普拉底卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-03-25 17:43:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.03.25 17:32:04 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304609282 | 广东汇智钧晨医疗科技有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-03-25 18:26:31 59990007: 【客户请求】 致电18129601139老师无法接通，此单封闭2026-03-25 17:32:03 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-36078733 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.03.25 17:20:35 | (禁用)徐州协鑫太阳能材料有限公司 / 555555 | 90282752 | 304609271 | (禁用)徐州协鑫太阳能材料有限公司 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-03-25 18:22:15 59990007: 【客户请求】 17768580034老师咨询操作视频，告知老师可以公众号查看2026-03-25 17:20:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.03.25 17:18:00 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304609270 | 贵州杰西医疗设备有限公司 BS-330E 微信视频服务 | 2026-03-25 17:18:34 : 【客户请求】 姓名: 彭老师; 手机号: 181****5646; 问题描述: 18585041866这是科室老师电话报警液面检测异常2026-03-25 17:18:00 : 【客户请求】 微信视频呼入XQ-6A001561 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-330E | 一般 | 待处理
2026.03.25 17:05:36 | 贡山独龙族怒族自治县普拉底卫生院 / 673501 | 90076043 | 304609267 | 贡山独龙族怒族自治县普拉底卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-03-25 17:10:36 : 【客户请求】 【故障现象】：2号盘糖化不能更改样本类型【排查过程】：检查发现样本编号1和一号盘1重复导致无法更改样本类型【处理结果】：重设新编号 申请正常2026-03-25 17:05:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.03.25 16:20:37 | 忻州市中心医院 / 034300 忻州市 | 304751 | 304609258 | 忻州市中心医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-25 16:21:42 : 【客户请求】 客户端现场演示瑞智服2026-03-25 16:20:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.25 16:06:25 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 / 462400 漯河市 | 309449 | 304609253 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-25 16:19:00 : 【客户请求】 【故障现象】：校准品用完无法取消校准【排查过程】：校准不够到时校准未完成科室无新校准品，无法取消校准，指导客户添加去离子水完成校准，然后拒绝本次校准【处理结果】：问题已处理2026-03-25 16:06:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.03.25 16:01:13 | 阿克苏温宿县人民医院 / 843000 阿克苏地区 | 301358 | 304609244 | 阿克苏温宿县人民医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-25 16:21:19 马上: 【客户请求】 【故障现象】：无法开始测试【排查过程】：发现老师申请校准又未放校准导致校准不通过无法测试样本，指导客户取消校准【处理结果】：可正常测试2026-03-25 16:01:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.25 16:00:02 | 北京市丰台医院 / 100070 北京市 | 305927 | 304609261 | 北京市丰台医院 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-03-25 16:00:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.03.25 15:55:58 | 特合土乡卫生院 | 90205352 | 304609252 | 特合土乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-25 16:01:18 : 【客户请求】 客户已自行处理2026-03-25 15:55:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.25 15:42:54 | 扎赉特旗人民医院 / 137400 兴安盟 | 300580 | 304609251 | 扎赉特旗人民医院 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-03-25 15:42:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.03.25 15:10:39 | 天津市宝坻区大白医院 / 300000 天津市 | 90059453 | 304609242 | 天津市宝坻区大白医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-25 15:20:53 : 【客户请求】 【故障现象】： 室间质评结果疑问【排查过程】： 客户质控正常，跟别的厂家设备对比有偏差【故障定位】：排查相关质评物，【一线建议】：根据现场现场看情况进行排查。【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-03-25 15:11:23 : 【客户请求】 姓名: 刘老师; 手机号: 130****5660; 问题描述:2026-03-25 15:10:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 天津分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.25 14:51:33 | 崇仁县博雅单采血浆有限公司 / 344200 抚州市 | 60112331 | 304609238 | 崇仁县博雅单采血浆有限公司 CL-2800I 微信视频服务 | 2026-03-25 15:09:25 马上: 【客户请求】 【故障现象】：试剂条码无法识别【排查过程】：检查试剂装载到位，项目导入正常，重新装载试剂后不显示，重启无效【故障定位】：检查试剂加热，条码仪及相关板卡【一线建议】：检查试剂加热，条码仪及相关板卡【下派理由】：需现场处理2026-03-25 14:51:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 生化 | CL-2800I | 一般 | 待处理
2026.03.25 14:50:26 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 / 641400 资阳市 | 376898 | 304609237 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-25 15:15:49 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针垂直运动错误【排查过程】：样本针发生碰撞 指导客户先校正样本针在调试在反应盘的位置【处理结果】：测试正常2026-03-25 14:53:17 : 【客户请求】 姓名: 梁洁; 手机号: 138****6739; 问题描述: 采样针垂直运动撞针2026-03-25 14:50:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.25 14:50:20 | 迈瑞武汉培训中心 / 430200 | 90368257 | 304609236 | 迈瑞武汉培训中心 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-03-25 14:50:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.03.25 14:14:55 | 荆门市东宝区泉口街道办事处社区卫生服务中心 / 448000 | 90069524 | 304609217 | 荆门市东宝区泉口街道办事处社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-25 14:14:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.25 13:37:18 | 新疆伊宁县英塔木乡卫生院 / 835000 伊宁 | 373398 | 304609214 | 新疆伊宁县英塔木乡卫生院 DC-80 SUPER 微信视频服务 | 2026-03-25 13:45:10 : 【客户请求】 非迈瑞工作站，采集卡不能识别。2026-03-25 13:37:59 : 【客户请求】 姓名: 图尔贡·衣明; 手机号: 153****1261; 问题描述:2026-03-25 13:37:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 超声 | DC-80 SUPER | 一般 | 待处理
2026.03.25 13:16:36 | 开封市杜良乡卫生院 / 475000 | 90000287 | 304609183 | 开封市杜良乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-25 13:40:29 : 【客户请求】 【故障现象】：CD80不知道怎么装载【排查过程】：视频未接通，电话联系客户，指导客户更换CD80，刷新余量【处理结果】：恢复正常2026-03-25 13:16:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.03.25 12:49:29 | 上营镇卫生院 / 555555 | 90042472 | 304609212 | 上营镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-25 13:38:19 马上: 【客户请求】 【故障现象】：糖化不出结果【排查过程】：查看试剂充足，校准状态为申请，需取消校准申请【处理结果】：重新开始测试2026-03-25 12:49:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.25 12:32:42 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304609196 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-25 12:42:56 : 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：查看质控设置正确，试剂新换，hdl、ldl、urae已经超过一年未进行校准，需要重新校准【处理结果】：购买校准品再校准2026-03-25 12:32:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.25 11:58:01 | 东营市河口区太平乡卫生院 / 000000 东营市 | 338383 | 304609201 | 东营市河口区太平乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-25 12:33:12 杨计正: 【客户请求】 【故障现象】：客户未告知故障，电话无法接通【排查过程】： 下派【故障定位】： 电话无法接通【一线建议】： 电话无法接通。【下派理由】： 电话无法接通2026-03-25 11:58:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.25 11:52:21 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304609100 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-25 11:59:47 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询生化项目怎么看质控图【排查过程】：指导客户在质控界面 ，告知路径【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-25 11:52:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.25 11:21:03 | 合肥市经济技术开发区芙蓉社区卫生服务中心 / 230000 合肥市 | 60089588 | 304609098 | 合肥市经济技术开发区芙蓉社区卫生服务中心 BS-800M 微信视频服务 | 2026-03-25 11:31:43 : 【客户请求】 【故障现象】：鼠标无反应，电脑卡顿【排查过程】：指导客户重启电脑，发现桌面很多文件，安装有体检系统，向日葵远程，告知客户卸载转移桌面文件，必要时重装系统【处理结果】：客户稍后处理2026-03-25 11:21:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.03.25 11:20:02 | 北京大学深圳医院深汕合作区门诊部 / 518100 深圳市 | 60122943 | 304609175 | 北京大学深圳医院深汕合作区门诊部 SK-901 微信视频服务 | 2026-03-25 11:20:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 输注泵 | SK-901 | 一般 | 待处理
2026.03.25 11:12:22 | 长葛市第二人民医院 / 461500 许昌市 | 60037389 | 304609174 | 长葛市第二人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-25 11:19:59 : 【客户请求】 【故障现象】： 客户反馈部分项目结果为0【排查过程】： 客户反馈质控正常，建议排查光学，部分管路【故障定位】： 建议排查光学，部分管路【一线建议】： 建议排查光学，部分管路。【下派理由】： ，客户无法自行操作。2026-03-25 11:12:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.25 10:56:16 | 西山区西苑社区卫生服务中心 / 650100 昆明市 | 60111187 | 304609192 | 西山区西苑社区卫生服务中心 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-25 11:15:47 : 【客户请求】 仪器断联，LIS冲突，更改IP后仪器恢复。2026-03-25 10:56:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.25 10:46:23 | 吉水县冠山卫生院 / 343000 吉安市 | 381553 | 304609191 | 吉水县冠山卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-25 11:28:15 杨计正: 【客户请求】 【故障现象】：客户反馈结果星号，没有图像【排查过程】：指导客户重启软件。【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-25 10:49:18 : 【客户请求】 等待客户验证30分钟2026-03-25 10:46:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.25 10:36:59 | 合江县尧坝镇卫生院 / 646204 泸州市 | 60081905 | 304609182 | 合江县尧坝镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-25 10:40:16 : 【客户请求】 【故障现象】：rbc堵孔【排查过程】：堵孔频率很高，指导客户进行rbc池探头液维护，并多次执行【处理结果】：浸泡后看效果2026-03-25 10:36:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.25 10:26:11 | 宣汉县第二人民医院 / 610081 达州市 | 306547 | 304609181 | 宣汉县第二人民医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-03-25 10:53:40 : 【客户请求】 【故障现象】：ci定标不过【排查过程】：检查稀释液、电极、稀释杯液位量正常，怀疑稀释杯内有异物【处理结果】：客户自行联系工程师上门处理2026-03-25 10:26:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.03.25 10:16:56 | 闽清县医院 / 350700 福州市 | 313553 | 304609173 | 闽清县医院 BENEVISION N12 微信视频服务 | 2026-03-25 10:16:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.25 10:10:14 | 色达县泥朵乡中心卫生院 / 626600 | 90311806 | 304609172 | 色达县泥朵乡中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-25 10:44:49 马上: 【客户请求】 【故障现象】：无法加载试剂条码【排查过程】：指导客户重启电脑【处理结果】：试剂正常加载2026-03-25 10:10:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.25 10:08:17 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 / 614000 乐山市 | 364992 | 304609171 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-25 10:16:09 马上: 【客户请求】 【故障现象】：样本混匀时容易掉【排查过程】：机械手左右不平【处理结果】：客户联系工程师上门维修2026-03-25 10:08:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.25 09:31:55 | 宁夏中卫市迎水桥卫生院 / 755000 中卫市 | 360786 | 304609161 | 宁夏中卫市迎水桥卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-25 09:38:45 : 【客户请求】 【故障现象】：废液满无法消除【排查过程】：客户选择直排，废液传感器浮子误碰，导致无法消除，调整好传感器，设备正常【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-25 09:31:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.25 09:19:05 | 德阳市第二人民医院 / 618013 德阳市 | 306323 | 304609096 | 德阳市第二人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-25 09:38:35 马上: 【客户请求】 【故障现象】：样本ID不显示【排查过程】：医院使用双向lis，需要确认lis样本信息里面有无样本id 如果没有需要在仪器lis设置勾选扫描时样本自动编号【处理结果】：科室咨询lis2026-03-25 09:19:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.25 09:06:14 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304609090 | 南京贝登医疗股份有限公司 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-03-25 09:06:13 : 【客户请求】 微信视频呼入AD8-34023651 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.03.25 09:02:15 | 文山州西畴县柏林卫生院 / 555555 | 90034768 | 304609110 | 文山州西畴县柏林卫生院 BS-620M 微信视频服务 | 2026-03-25 09:07:31 : 【客户请求】 客户咨询糖化，已线下处理2026-03-25 09:02:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.03.25 08:57:03 | 湖北襄阳市第一人民医院 / 999999 | 102573 | 304609089 | 湖北襄阳市第一人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-03-25 08:57:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.25 08:53:56 | 河南省登封市人民医院 / 450000 郑州市 | 308776 | 304609095 | 河南省登封市人民医院 BENEHEART D20 微信视频服务 | 2026-03-25 08:53:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 监护 | BENEHEART D20 | 一般 | 待处理
2026.03.25 08:46:12 | 南平市第一医院 / 353000 南平市 | 314790 | 304609116 | 南平市第一医院 WATO EX-65 PRO 微信视频服务 | 2026-03-25 08:46:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 麻醉 | WATO EX-65 PRO | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.25 08:40:29 | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心 | 90374565 | 304609109 | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-25 08:47:57 : 【客户请求】 【故障现象】：电脑软件无法通信设备【排查过程】：设置客户端电脑IP，正常连接【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-25 08:40:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.25 08:31:50 | 福清市妇幼保健院 / 350300 福州市 | 313562 | 304609115 | 福清市妇幼保健院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-03-25 09:11:42 杨计正: 【客户请求】 【故障现象】：乳胶试剂温度异常【排查过程】： 查看温度为10.4堵 防尘网无灰尘，无法消除故障，设备重启后正常.测试样本故障依旧【故障定位】： 排查相关元器件。【一线建议】： 排查相关元器件。【下派理由】： 排查相关元器件客户无法自行操作。2026-03-25 09:08:32 杨计正: 【客户请求】 【故障现象】：乳胶试剂温度异常【排查过程】：查看温度为10.4堵 防尘网无灰尘，无法消除故障，设备重启后正常【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-25 09:04:07 杨计正: 【客户请求】 等待客户验证35分钟2026-03-25 08:31:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.03.24 18:38:08 | 聊城市人民医院 / 252000 聊城市 | 300723 | 304609093 | 聊城市人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-24 18:38:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.24 17:46:01 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 | 90370759 | 304609087 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-24 18:02:43 59990007: 【客户请求】 已经有工单4081923082026-03-24 18:02:13 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询耗材用量【排查过程】：告知客户测试样本大概耗材量【处理结果】：客户已知晓2026-03-24 17:45:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.24 17:44:40 | 青川县乐安镇中心卫生院 / 555555 | 90013281 | 304609050 | 青川县乐安镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 17:53:23 : 【客户请求】 【故障现象】：低浓度积液器满【排查过程】：废液管走水不顺 指导客户降低排废口【处理结果】：故障解决2026-03-24 17:44:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 17:37:49 | 疏附县兰干镇卫生院 / 555555 | 90012977 | 304609092 | 疏附县兰干镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-24 17:51:16 : 【客户请求】 【故障现象】：LH溶血剂无【排查过程】：指导客户更换试剂 消除过程中报警鞘流通道堵【处理结果】：无法指导 工单下派2026-03-24 17:37:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.24 16:18:18 | 称多县拉布乡中心卫生院 | 90399141 | 304609048 | 称多县拉布乡中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 16:48:31 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器重新启用【排查过程】：停机之前液路排空，需液路灌注重新上试剂校准质控【故障定位】：需现场处理【一线建议】：需现场处理【下派理由】：需现场处理2026-03-24 16:18:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 16:15:09 | 营口经济技术开发区中心医院 / 115007 营口市 | 301935 | 304609070 | 营口经济技术开发区中心医院 BENEVISION 微信视频服务 | 2026-03-24 16:15:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 沈阳分公司 | 监护 | BENEVISION | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.24 15:55:40 | 全南县社迳乡卫生院 / 341000 | 90352605 | 304609054 | 全南县社迳乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-24 15:55:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.24 15:48:06 | 甘肃省会宁县草滩乡卫生院 / 730700 白银市 | 331265 | 304609047 | 甘肃省会宁县草滩乡卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-24 15:50:56 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器更换操作员【排查过程】：更换操作者信息【处理结果】：指导客户用管理员登录 添加客户2026-03-24 15:48:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.24 15:25:28 | 称多县拉布乡中心卫生院 | 90399141 | 304609046 | 称多县拉布乡中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 15:25:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 15:25:26 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304609052 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 16:06:29 马上: 【客户请求】 【故障现象】：结果互认系统z咨询【排查过程】：科室想把生化和血球软件放在一台电脑，告知客户可以通过局域网传输数据，不一定放一台电脑影响用户体验【处理结果】：已告知，具体连接方式在咨询lis2026-03-24 15:25:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 14:38:07 | 通城县五里镇卫生院 / 555555 | 90208390 | 304609045 | 通城县五里镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-24 14:52:33 : 【客户请求】 【故障现象】：嗜碱细胞质控偏低【排查过程】：仔细排查靶值单输入错了【处理结果】：重新输入靶值仪器正常2026-03-24 14:38:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.24 14:27:58 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 | 90370759 | 304609039 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-24 14:27:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.24 14:13:43 | 长安医院有限公司 / 710016 西安市 | 305466 | 304609051 | 长安医院有限公司 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-03-24 14:39:04 马上: 【客户请求】 【故障现象】：059125009批号查不出靶值【排查过程】：询问临床查询到靶值【处理结果】：发送客户端2026-03-24 14:13:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.24 14:11:20 | 石林县妇幼保健与计划生育服务中心 / 652200 昆明市 | 315787 | 304609030 | 石林县妇幼保健与计划生育服务中心 BS-860 微信视频服务 | 2026-03-24 14:18:52 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针不加样【排查过程】：样本针内壁堵导致此现象，指导客户更换D1D2做针强化清洗40--50次【处理结果】：清洗后观察使用2026-03-24 14:11:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.03.24 14:04:32 | 烟台业达医院 / 264000 烟台 | 100882 | 304609043 | 烟台业达医院 SV300 微信视频服务 | 2026-03-24 14:04:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 青岛分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.24 13:51:30 | 罗田白庙河乡肖家坳卫生院 / 430000 | 60038287 | 304609029 | 罗田白庙河乡肖家坳卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-24 14:05:07 : 【客户请求】 【故障现象】：计算项目问题【排查过程】：结果无间接胆红素，医院未开展直接胆红素无法计算【处理结果】：购买试剂新增项目2026-03-24 13:51:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.24 13:47:17 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 | 90370759 | 304609038 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-24 14:16:15 马上: 【客户请求】 【故障现象】：试剂主曲线无法扫描【排查过程】：检查扫码枪正确，检查试剂主曲线发现客户扫描的校准曲线二维码，更换正确曲线后校准申请正常【处理结果】：可以正常校准测试2026-03-24 13:47:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.24 12:34:42 | 巴扎藏族乡卫生院 / 555555 | 90405346 | 304609027 | 巴扎藏族乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 12:41:46 : 【客户请求】 【故障现象】：光源灯未打开【排查过程】：光度计检测时发现三四阶溢流，未看到吸废针有异物【故障定位】：检查三四阶公共管路、泵【一线建议】：申请废液泵、液管备用【下派理由】：需现场处理2026-03-24 12:34:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 12:23:53 | 寻甸县塘子镇卫生院 / 655200 昆明市 | 90002335 | 304609036 | 寻甸县塘子镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-03-24 12:27:33 : 【客户请求】 【故障现象】：水箱不进水【排查过程】：新换水机 仪器不进水，仪器水箱未触发低位浮子导致不进水，人为干预触发低位浮子进水正常【处理结果】：可正常进水2026-03-24 12:23:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.03.24 12:18:31 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 / 555555 | 90002643 | 304609035 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 12:18:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 12:12:13 | 辰溪县人民医院 / 419500 辰溪县 | 309969 | 304609034 | 辰溪县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-24 12:12:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.24 11:47:58 | 中加实验室 / 030012 | 90092801 | 304609020 | 中加实验室 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-24 11:47:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.24 11:44:29 | 达孜区人民医院 / 850100 拉萨市 | 322685 | 304609026 | 达孜区人民医院 BENEHEART D6 微信视频服务 | 2026-03-24 11:44:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 监护 | BENEHEART D6 | 一般 | 待处理
2026.03.24 11:34:48 | 禹州康宁精神病医院有限公司 | 90122877 | 304609007 | 禹州康宁精神病医院有限公司 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-24 11:47:22 : 【客户请求】 【处理结果】：消除故障时液体压力异常 无法消除 工单下派 检查阀 管路 液路等2026-03-24 11:39:24 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB电压异常 本底异常 稀释液过期【排查过程】：更换稀释液 调节HGB电压4.2v2026-03-24 11:34:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.24 11:34:19 | 新疆库尔勒市英下乡卫生院 / 100000 巴音郭楞州 | 336139 | 304609019 | 新疆库尔勒市英下乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-24 11:54:15 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针垂直运动错误【排查过程】：校准样本针，调试样本针在反应盘的位置【处理结果】：测试正常2026-03-24 11:34:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.24 11:26:00 | 蓬溪县常乐镇卫生院 / 629100 遂宁市 | 374185 | 304609006 | 蓬溪县常乐镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 12:09:41 马上: 【客户请求】 【故障现象】：糖化结果不出【排查过程】：校准质控正常，试剂新开，怀疑样本处理问题增加离心时间、注意标本量【处理结果】：观察使用2026-03-24 11:25:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 11:12:31 | 平南县六陈镇中心卫生院 / 530000 贵港市 | 381235 | 304608935 | 平南县六陈镇中心卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-03-24 11:26:26 : 【客户请求】 清洗机构第三阶第四阶出水缓慢，指导科室老师手动清洁，执行自动清洁清洗机构项目，故障解决2026-03-24 11:12:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004986 | 郭尧 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.03.24 11:12:25 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304609023 | 云南迈康贸易有限公司 BENEVIEW T5 微信视频服务 | 2026-03-24 11:12:25 : 【客户请求】 微信视频呼入CM-14117180 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEVIEW T5 | 一般 | 待处理
2026.03.24 11:11:32 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304609018 | 成都市瑞诚康科技有限公司 SK-803 微信视频服务 | 2026-03-24 11:11:32 : 【客户请求】 微信视频呼入SK21004417 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 输注泵 | SK-803 | 一般 | 待处理
2026.03.24 11:01:43 | 东方市江边乡卫生院 | 90158100 | 304609016 | 东方市江边乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-24 11:07:01 : 【客户请求】 故障现象】：来电问管理员姓名修改问题【排查过程】：告诉老师方法【处理结果】：老师自己有空再改2026-03-24 11:01:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.24 10:58:14 | 成都市双流区妇幼保健院 / 000000 成都市 | 338548 | 304608934 | 成都市双流区妇幼保健院 BENEFUSION VP3 微信视频服务 | 2026-03-24 10:58:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP3 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.24 10:55:27 | 陕西省榆林牛家梁卫生院 / 719000 | 386031 | 304608999 | 陕西省榆林牛家梁卫生院 BC-5140 微信视频服务 | 2026-03-24 10:59:30 : 【客户请求】 【故障现象】：全血结果特别低【排查过程】：模式选错了 换成预稀释【处理结果】该模式仪器正常2026-03-24 10:55:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5140 | 一般 | 待处理
2026.03.24 10:49:57 | 阿尔山市温泉街社区卫生服务中心 / 555555 兴安盟 | 90068180 | 304609015 | 阿尔山市温泉街社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-24 11:05:04 温彦朝: 【客户请求】 故障现象】：仪器一段时间没用 试剂过期【排查过程】：试剂过期 买的试剂是理邦试剂 非原厂【处理结果】：新试剂到了之后再来电2026-03-24 10:49:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.24 10:34:34 | 广州市越秀区人民街社区卫生服务中心 / 510000 | 90013775 | 304609021 | 广州市越秀区人民街社区卫生服务中心 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-03-24 10:34:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.03.24 10:31:19 | 峨眉山市高桥镇卫生院 / 888888 | 90008425 | 304609014 | 峨眉山市高桥镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 10:54:37 : 【客户请求】 【故障现象】：待测反应杯有残留水【排查过程】：指导调试位置，试剂针径向位置问题 导致无法在中心【故障定位】：需现场机械调试【一线建议】：需现场机械调试【下派理由】：需现场机械调试2026-03-24 10:31:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 10:29:15 | 吉水县阜田中心卫生院 / 331600 吉安市 | 327477 | 304609002 | 吉水县阜田中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 11:10:58 马上: 【客户请求】 【故障现象】：试剂针清洗时未检测到液面【排查过程】：可以系统恢复到空闲，做样本报警频率高，偶发故障【故障定位】：检测外壁清洗出水量，液面检测板确认【一线建议】：申请液面检测板 电磁阀备用【下派理由】：需现场检查2026-03-24 10:29:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 10:27:35 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304609013 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-24 11:14:42 温彦朝: 【客户请求】【处理结果】：回访三次电话老师均不接电话 工单下派2026-03-24 10:34:03 : 【客户请求】 【故障现象】：软件卡滞仪器一直显示测试【排查过程】：重启设备2026-03-24 10:27:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.24 10:27:09 | 泰康同济（武汉）医院 / 430000 武汉市 | 60104145 | 304609012 | 泰康同济（武汉）医院 BENEHEART R12A 微信视频服务 | 2026-03-24 10:27:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 监护 | BENEHEART R12A | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.24 10:19:59 | 山东大学齐鲁医院 / 999999 | 100750 | 304609011 | 山东大学齐鲁医院 EPM 12C 微信视频服务 | 2026-03-24 10:19:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 监护 | EPM 12C | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.24 09:57:33 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 / 130000 长春市 | 90055554 | 304608998 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 10:09:04 : 【客户请求】 【故障现象】：电脑卡自动重启【排查过程】：测试过程电脑自动重启，无外网无第三方软件、【故障定位】：电脑、数据库【一线建议】：检查电脑硬盘、运行新数据库【下派理由】：需现场处理2026-03-24 09:57:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 09:52:18 | 中国人民解放军93886部队卫生队 / 555555 | 90136280 | 304608910 | 中国人民解放军93886部队卫生队 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-24 10:08:37 : 【客户请求】 【处理结果】：二次回拨电话 客户表示好了2026-03-24 09:59:35 : 【客户请求】 【故障现象】：真空压力异常 温度异常【排查过程】：怀疑仪器卡滞重启设备【处理结果】：重启后再联系2026-03-24 09:52:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.24 09:41:02 | 商城县人民医院 / 465300 信阳市 | 309257 | 304608909 | 商城县人民医院 BENEFUSION NSP 微信视频服务 | 2026-03-24 09:41:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION NSP | 一般 | 待处理
2026.03.24 09:32:54 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304608933 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-24 09:39:21 : 【客户请求】 【故障现象】：质控设置问题【排查过程】：客户质控设置模式为自动 指控图显示不全【处理结果】：指导客户设置2026-03-24 09:32:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.24 09:22:35 | 宣汉县柏树卫生院 / 636150 | 90305241 | 304608932 | 宣汉县柏树卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-24 09:22:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.24 09:20:15 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 | 90216742 | 304608907 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-24 11:13:39 马上: 【客户请求】 【故障现象】：样本针碰撞【排查过程】：指导客户校准样本针，调试样本针在清洗池、反应盘问题【处理结果】：故障消除2026-03-24 09:20:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.24 09:07:21 | 临潭县第二人民医院 / 747502 甘南州 | 311398 | 304609001 | 临潭县第二人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-03-24 09:27:38 : 【客户请求】 【故障现象】：需要查询靶值【排查过程】：视频未接通，电话拨打客户需查询靶值，指导客户运用AL查询、或者关注迈瑞客户服务中心查询【处理结果】：问题解决2026-03-24 09:07:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.03.24 09:05:02 | 福清市平安医院 / 350300 福州市 | 318275 | 304608905 | 福清市平安医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-24 09:16:53 : 【客户请求】 【处理结果】：采样针下去时报警 需要现场排查 工单下派2026-03-24 09:12:38 : 【客户请求】 【故障现象】采样针动作异常【排查过程】：消除故障无效 客户自行涂抹过润滑油？ 会有固定位置卡滞情况【处理结果】：2026-03-24 09:05:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.24 08:55:38 | 沭阳医院 / 223600 宿迁市 | 312730 | 304608904 | 沭阳医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-03-24 09:17:39 : 【客户请求】 【故障现象】：需要日常维护视频【排查过程】：视屏呼入后取消，电话拨打表示需要日常维护视频，指导客户注册瑞智服观看【处理结果】：客户已知晓2026-03-24 08:55:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 南京分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.24 08:42:38 | 杭锦后旗团结镇卫生院 / 015400 巴彦淖尔市 | 60109512 | 304608860 | 杭锦后旗团结镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-24 10:04:41 温彦朝: 【客户请求】 【处理结果】：指导客户重启后仪器正常 做样本时再次报警本底异常 工单下派 上门检测2026-03-24 08:46:42 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警本底异常【排查过程】：指导客户探头液侵泡 消除故障 重启设备【处理结果】：客户执行后回复 本人持续跟进2026-03-24 08:42:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.23 17:49:08 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608858 | 深圳市深康医疗器械有限公司 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-03-23 17:49:06 : 【客户请求】 微信视频呼入FN-27036860 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.03.23 17:43:13 | 丰城正骨医院 / 331100 宜春市 | 60037626 | 304608893 | 丰城正骨医院 UMEC6 微信视频服务 | 2026-03-23 17:43:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 监护 | UMEC6 | 一般 | 待处理
2026.03.23 17:36:11 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608884 | 深圳市深康医疗器械有限公司 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-03-23 17:36:10 : 【客户请求】 微信视频呼入FN-27036860 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.03.23 17:36:01 | 青川县乐安镇中心卫生院 / 555555 | 90013281 | 304608892 | 青川县乐安镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-23 17:46:29 : 【客户请求】 【故障现象】：无法开始测试【排查过程】：测试过程装载试剂后未点装载完成 不进行样本测试【处理结果】：问题解决2026-03-23 17:35:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.23 17:33:05 | 洛扎县藏医院 / 000000 | 90237231 | 304608911 | 洛扎县藏医院 BS-600 微信视频服务 | 2026-03-23 17:33:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.23 17:26:18 | 苍溪县黄猫垭镇卫生院 | 90382948 | 304608901 | 苍溪县黄猫垭镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-23 17:29:45 : 【客户请求】 【故障现象】：5130血常规通讯异常【排查过程】：迈瑞通讯软件和lis冲突 关掉lis后正常【处理结果】：问题解决2026-03-23 17:26:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.23 17:00:23 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608883 | 深圳市深康医疗器械有限公司 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-03-23 17:00:22 : 【客户请求】 微信视频呼入FN-27036860 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.03.23 16:56:31 | 营山县大庙乡卫生院 | 90359689 | 304608870 | 营山县大庙乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-23 17:53:25 马上: 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：质控品新开，新试剂，项目有很长时间未校准 需先校准【处理结果】：客户明天操作2026-03-23 16:56:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.23 16:55:07 | 河北省沧州中西医结合医院（泊头院区） / 062150 沧州市 | 307990 | 304608869 | 河北省沧州中西医结合医院（泊头院区） EPM 10 微信视频服务 | 2026-03-23 16:55:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 监护 | EPM 10 | 一般 | 待处理
2026.03.23 16:51:20 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608867 | 广西桂检科技有限责任公司 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-23 17:19:32 : 【客户请求】 客户端无问题反馈2026-03-23 16:51:20 : 【客户请求】 微信视频呼入DD4-61004200 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.23 16:26:03 | 进贤县文港卫生院 / 330000 南昌市 | 90063716 | 304608848 | 进贤县文港卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-23 16:31:08 : 【客户请求】 血常规移机，客户端电脑丢失，超半年没有使用，需重新启用2026-03-23 16:26:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.23 16:19:32 | 海南省白沙县打安镇卫生院 / 572800 万宁市 | 332645 | 304608863 | 海南省白沙县打安镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-23 16:43:25 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白10X【排查过程】：24年装机未换光源灯和水机滤芯【故障定位】：光源灯、水质【一线建议】：确认第六阶注液量【下派理由】：需现场处理2026-03-23 16:33:16 : 【客户请求】 姓名: 麦春求; 手机号: 132****8016; 问题描述:2026-03-23 16:19:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.23 16:17:26 | 营山县大庙乡卫生院 | 90359689 | 304608830 | 营山县大庙乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-23 16:45:30 马上: 【客户请求】 【故障现象】：质控设置【排查过程】：指导客户新增质控 项目选择 靶值录入【处理结果】：开始质控测试2026-03-23 16:17:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.23 16:06:39 | 沐川县舟坝镇卫生院 / 614500 沐川县 | 90048469 | 304608861 | 沐川县舟坝镇卫生院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-03-23 16:06:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.23 16:02:55 | 铜仁地区惠民医院 / 554300 铜仁地区 | 302895 | 304608828 | 铜仁地区惠民医院 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-23 16:09:33 马上: 【客户请求】 【故障现象】：试剂方法学与医保收费不匹配【排查过程】：试剂方法学与医保收费不匹配，需与医院对接【故障定位】：试剂方法学与医保收费不匹配，需与医院对接【一线建议】：试剂方法学与医保收费不匹配，需与医院对接【下派理由】：需工程师处理2026-03-23 16:02:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.23 15:22:03 | 宣汉县上峡乡卫生院 / 636150 | 90081749 | 304608845 | 宣汉县上峡乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-23 15:43:02 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：指导客户调试样本针位置【处理结果】：系统恢复正常2026-03-23 15:22:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.23 15:09:21 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 / 100853 北京市 | 100677 | 304608856 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 BENEFUSION SP5 EX 微信视频服 | 2026-03-23 15:09:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP5 EX | 一般 | 待处理
2026.03.23 15:07:49 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608855 | 深圳市深康医疗器械有限公司 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-03-23 15:07:47 : 【客户请求】 微信视频呼入FN-27036860 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.03.23 15:05:10 | 青海门源仙米卫生院 / 810300 | 90182021 | 304608839 | 青海门源仙米卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-23 15:05:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.23 14:25:49 | 华南理工大学 / 510000 | 90073762 | 304608837 | 华南理工大学 BENEHEART C1 微信视频服务 | 2026-03-23 14:25:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2026.03.23 14:15:29 | 南阳豫西健和医院 / 474500 南阳市 | 319870 | 304608836 | 南阳豫西健和医院 CL-6200I 微信视频服务 | 2026-03-23 14:22:35 : 【客户请求】 底物气泡，漏液建议申请底物管路三通阀前往现场查看。2026-03-23 14:15:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | CL-6200I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.23 14:07:21 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 / 644000 | 90230375 | 304608818 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-23 14:11:03 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白10X【排查过程】：未进行强化清洗，最近体检样本量大【处理结果】：先清洗反应杯2026-03-23 14:07:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.23 13:47:05 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 / 015000 | 90002690 | 304608852 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-23 13:56:24 : 【客户请求】 【故障现象】：需要做糖化质控【排查过程】：医院无质控品，需要购买【处理结果】：医院采购2026-03-23 13:47:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.23 13:36:20 | 贵州省遵义市赤水市石堡乡卫生院 / 564700 | 90052722 | 304608851 | 贵州省遵义市赤水市石堡乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-23 13:59:24 马上: 【客户请求】 【故障现象】：需查询靶值【排查过程】：视频未授权麦克风无法接通，网络电话客户挂断私人电话联系指导客户关注公众号、AL查询【处理结果】：问题已处理2026-03-23 13:36:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.23 13:19:56 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 | 90249297 | 304608816 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-23 13:33:24 : 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：未修改质控靶值导致失控，指导设置新批号质控【处理结果】：设置完成2026-03-23 13:19:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.23 13:11:14 | 巢湖市烔炀镇中心卫生院 / 230000 | 90004852 | 304608815 | 巢湖市烔炀镇中心卫生院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-03-23 13:46:20 : 【客户请求】 工单下派，当地分公司跟进处理2026-03-23 13:11:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理
2026.03.23 13:08:32 | 曲江招商依云社区卫生服务站 / 710000 | 90063684 | 304608814 | 曲江招商依云社区卫生服务站 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-23 13:47:02 : 【客户请求】 工单下派，当地分公司跟进处理2026-03-23 13:08:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.23 13:07:08 | 首都医科大学附属北京同仁医院 / 100730 北京市 | 319853 | 304608826 | 首都医科大学附属北京同仁医院 BENEVISION N12C 微信视频服务 | 2026-03-23 13:07:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 监护 | BENEVISION N12C | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.23 13:03:49 | 揭阳普宁市南溪卫生院 / 515200 揭阳市 | 90011435 | 304608835 | 揭阳普宁市南溪卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-03-23 13:08:18 : 【客户请求】 【故障现象】：已完成样本增加新项目【排查过程】：客户误操作点击释放位置，导致无法在已测样本新增项目【处理结果】：误操作导致无法增加2026-03-23 13:03:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.23 12:46:22 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 / 015000 | 90002690 | 304608834 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-23 12:52:33 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化校准申请、水空白10X【排查过程】：糖化校准状态成功，当地水质不好，光源灯也超过一年半，【处理结果】：先强化清洗看效果，然后更换光源灯2026-03-23 12:46:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.23 12:38:41 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 / 844900 喀什地区 | 317483 | 304608841 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-03-23 12:38:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.03.23 12:16:21 | 武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心 | 90223160 | 304608780 | 武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心 BS-620 微信视频服务 | 2026-03-23 12:16:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.03.23 11:51:06 | 钦州市钦南区妇幼保健院 / 535000 钦州市 | 319236 | 304608811 | 钦州市钦南区妇幼保健院 BC-6000PLUS 微信视频服务 | 2026-03-23 14:09:03 : 【客户请求】 工单下派，当地分公司跟进处理2026-03-23 11:51:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 血球 | BC-6000PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.23 11:43:51 | 宜宾市翠屏区菜坝镇卫生院 / 644000 宜宾市 | 377255 | 304608680 | 宜宾市翠屏区菜坝镇卫生院 BS-850 微信视频服务 | 2026-03-23 11:48:51 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针堵针检查失效【排查过程】：指导客户浸泡样本针内壁【处理结果】：指导浸泡后故障消除2026-03-23 11:47:45 : 【客户请求】 【故障现象】：【排查过程】：【处理结果】：2026-03-23 11:43:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.03.23 11:27:39 | 长阳土家族自治县贺家坪镇中心卫生院 / 000000 宜昌市 | 338506 | 304608746 | 长阳土家族自治县贺家坪镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-23 11:35:59 : 【客户请求】 【故障现象】：ALT\AST校准K值偏高【排查过程】：校准设置正确、校准品、试剂新换，仪器停用较长时间强化清洗无改善，医院无新灯更换就灯泡无变化【故障定位】：检查试剂、校准、更换新灯泡【一线建议】：检查试剂、校准、更换新灯泡【下派理由】：需现场处理2026-03-23 11:27:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.23 11:26:36 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 | 90249297 | 304608806 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-23 12:10:34 : 【客户请求】 【故障现象】：需要校准申请【排查过程】：试剂校准界面 点击向下箭头 选择项目 校准申请【处理结果】：校准申请成功2026-03-23 11:26:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.23 11:23:09 | 新疆沙湾市西戈壁镇卫生院 / 834700 塔城地区 | 330938 | 304608775 | 新疆沙湾市西戈壁镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-23 11:26:12 : 【客户请求】 【故障现象】：质控无法传输lis【排查过程】：科室把质控当样本做，无法在东华软件上转化为质控【处理结果】：咨询东华软件工程师2026-03-23 11:23:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.23 11:14:05 | 资兴矿业集团公司总医院 / 423404 | 90081773 | 304608784 | 资兴矿业集团公司总医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-23 11:20:17 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白10X【排查过程】：光度计检查吸光度9000排除溢流，检查水质正常、周强化清洗每周执行，光源灯两年未更换，判定灯泡发光强度不稳定【处理结果】：先进行强化清洗，再更换灯泡2026-03-23 11:14:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.23 11:07:46 | 内蒙古巴彦淖尔市白脑包镇中心卫生院 / 015015 | 90003196 | 304608739 | 内蒙古巴彦淖尔市白脑包镇中心卫生院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-23 11:16:46 : 【客户请求】 客户端460生化分析仪报警水空白超限10X2026-03-23 11:07:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.23 10:52:46 | 襄阳市襄州区人民医院 / 441000 襄阳市 | 60028663 | 304608738 | 襄阳市襄州区人民医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-03-23 10:59:15 : 【客户请求】 姓名: 杨; 手机号: 130****2146; 问题描述: Sc-120的LC-A池浮子检空失败故障号为0×000015292026-03-23 10:55:54 : 【客户请求】 LC浮子检测空失效2026-03-23 10:52:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.23 10:37:39 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 | 90249297 | 304608768 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-23 11:21:24 马上: 【客户请求】 【故障现象】：校准设置【排查过程】：指导客户设置校准、靶值录入、校准规则设置【处理结果】：已指导设置完成2026-03-23 10:37:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.23 10:25:00 | 长阳土家族自治县贺家坪镇中心卫生院 / 000000 宜昌市 | 338506 | 304608773 | 长阳土家族自治县贺家坪镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-23 10:52:14 马上: 【客户请求】 【故障现象】：ALT\AST校准K值过高【排查过程】：检查校准设置、强化清洗无问题 光源灯两年未换 怀疑灯泡原因【处理结果】：更换光源灯2026-03-23 10:24:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.23 10:14:53 | 木里县瓦厂镇卫生院 | 90276366 | 304608772 | 木里县瓦厂镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-23 10:21:27 : 【客户请求】 【故障现象】：采样针运动异常【排查过程】：指导客户校准样本针、调试位置【处理结果】：故障消除2026-03-23 10:14:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.23 10:14:11 | 阳西县人民医院 / 529800 阳江市 | 306871 | 304608767 | 阳西县人民医院 CRP-M100 微信视频服务 | 2026-03-23 10:21:46 : 【客户请求】 仪器更换清洗液时报警无清洗液，更换时发现液路没有流动2026-03-23 10:14:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 血球 | CRP-M100 | 一般 | 待处理
2026.03.23 09:50:52 | 荆州市公安县人民医院 / 434300 荆州市 | 312101 | 304608766 | 荆州市公安县人民医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-03-23 09:59:10 : 【客户请求】 工单下派，当地分公司跟进处理2026-03-23 09:50:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.23 09:46:58 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 | 90249297 | 304608771 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-23 10:00:10 马上: 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准品复溶方法【排查过程】：介绍复溶方法 注意事项【处理结果】：客户已了解2026-03-23 09:54:23 : 【客户请求】 姓名: 沐鱼儿; 手机号: 180****0802; 问题描述: 校准品复融和设置2026-03-23 09:46:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.23 09:40:39 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304608744 | 长子同仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-23 09:45:29 : 【客户请求】 【故障现象】：异常关机【排查过程】：开机提示需做强化清洗 指导客户在维护指令里面执行【处理结果】：问题解决2026-03-23 09:40:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.23 09:38:22 | 丽江市玉龙县大具乡卫生院 | 90173411 | 304608730 | 丽江市玉龙县大具乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-23 09:54:39 : 【客户请求】 客户做样本时，突然出现维护界面，错把样本当套头清洁液吸入机器内部，指导客户清洗仪器，重启仪器解决2026-03-23 09:38:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.23 09:33:10 | 西区卫生院 | 90291124 | 304608678 | 西区卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-23 09:36:25 : 【客户请求】 【故障现象】：需要校准【排查过程】：指导客户进行校准设置申请【处理结果】：问题解决2026-03-23 09:33:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.23 09:27:20 | 达州市第一人民医院 / 635000 | 90303293 | 304608729 | 达州市第一人民医院 BENEFUSION UDSP 微信视频服务 | 2026-03-23 09:27:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UDSP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.23 09:10:01 | 小龙社区卫生服务中心 / 637000 南充市 | 90081378 | 304608728 | 小龙社区卫生服务中心 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-03-23 09:16:41 : 【客户请求】 【故障现象】：需要试剂条码【排查过程】：解释试剂过期风险【处理结果】：客户自行处理2026-03-23 09:10:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.23 09:07:52 | 达州万源太平社区卫生服务中心 / 636350 达州市 | 60097224 | 304608761 | 达州万源太平社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-23 09:10:01 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释液过期【排查过程】：客户想要稀释液条码 解释试剂风险【处理结果】：更换稀释液2026-03-23 09:07:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.23 08:59:59 | 重庆市万州区分水中心卫生院 / 404000 重庆市 | 333974 | 304608689 | 重庆市万州区分水中心卫生院 SPL 1000 微信视频服务 | 2026-03-23 08:59:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 生化 | SPL 1000 | 一般 | 待处理
2026.03.23 08:57:53 | 济南市第四人民医院 / 250000 济南市 | 304158 | 304608743 | 济南市第四人民医院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-03-23 08:57:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2026.03.23 08:55:52 | 东乡族自治县河滩中心卫生院 / 731407 临夏州 | 60048749 | 304608688 | 东乡族自治县河滩中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-23 09:02:26 : 【客户请求】 仪器报警无稀释液，客户使用副厂试剂，建议客户使用原厂试剂2026-03-23 08:55:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.23 08:45:20 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608742 | 南京贝登医疗股份有限公司 BENEHEART S1 微信视频服务 | 2026-03-23 08:45:19 : 【客户请求】 微信视频呼入AD7-16001890 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S1 | 一般 | 待处理
2026.03.23 08:39:00 | 凉山州妇幼保健计划生育服务中心 | 90295913 | 304608727 | 凉山州妇幼保健计划生育服务中心 BC-6800 微信视频服务 | 2026-03-23 09:57:15 : 【客户请求】 工单下派，当地分公司跟进处理2026-03-23 08:39:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理
2026.03.20 16:59:28 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608572 | 深圳市深康医疗器械有限公司 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-03-20 17:01:15 : 【客户请求】 视频支持解决2026-03-20 16:59:28 : 【客户请求】 微信视频呼入FN-27036860 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.03.20 16:47:29 | 贵州医科大学附属白云医院 / 550001 贵阳市 | 60038938 | 304608515 | 贵州医科大学附属白云医院 BC-6000PLUS 微信视频服务 | 2026-03-20 17:10:33 : 【客户请求】 测试2026-03-20 16:47:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-6000PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.20 16:29:43 | 佛山科学技术学院 / 528000 佛山市 | 378874 | 304608571 | 佛山科学技术学院 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-03-20 17:02:40 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-03-20 16:29:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.03.20 15:53:12 | 内江市第一人民医院 / 641000 内江市 | 102089 | 304608564 | 内江市第一人民医院 BENEVISION TMS60 PRO 微信视频服务 | 2026-03-20 17:02:09 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-03-20 15:53:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 监护 | BENEVISION TMS60 PRO | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.20 15:40:50 | 宜宾市第一人民医院 / 610000 宜宾市 | 105434 | 304608563 | 宜宾市第一人民医院 BENEHEART D50C 微信视频服务 | 2026-03-20 17:03:33 梁伟: 【客户请求】 客户需要除颤仪接起搏的培训资料，请下派分公司跟进2026-03-20 15:40:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 监护 | BENEHEART D50C | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.20 15:37:40 | 广东省开平市三埠卫生院 / 529312 江门市 | 374153 | 304608562 | 广东省开平市三埠卫生院 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-03-20 16:57:52 梁伟: 【客户请求】 打印出纸的时候不停卡纸2026-03-20 15:38:09 : 【客户请求】 姓名: 张柳清; 手机号: 134****1724; 问题描述: 打印出纸的时候不停卡纸2026-03-20 15:37:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.03.20 14:52:23 | 深圳市宝安区人民医院 / 518100 深圳市 | 306605 | 304608540 | 深圳市宝安区人民医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-03-20 15:00:38 : 【客户请求】 批号MB0126 MB03262026-03-20 14:56:45 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询远程下载不了靶值，同时需要对接代理商服务【排查过程】：沟通反馈给总部，【处理结果】：提交分公司跟进2026-03-20 14:52:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.20 14:50:57 | 花果园社区第一卫生服务中心 / 550003 贵阳市 | 60094964 | 304608513 | 花果园社区第一卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-20 14:50:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.20 14:50:54 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608539 | 江西荣珂科技发展有限公司 BENEFUSION SP1 微信视频服务 | 2026-03-20 16:57:27 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-03-20 14:50:52 : 【客户请求】 微信视频呼入SK70902115 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP1 | 一般 | 待处理
2026.03.20 14:45:50 | 洛宁县人民医院 / 471000 洛阳市 | 308873 | 304608538 | 洛宁县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-21 09:45:03 : 【客户请求】 客户测试视频平台2026-03-20 14:45:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.20 14:43:47 | 黔西南州人民医院 / 562400 黔西南州 | 302914 | 304608512 | 黔西南州人民医院 DC-55 微信视频服务 | 2026-03-20 14:43:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990109 | 西安尚肯电子科技有限公司 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 超声 | DC-55 | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.20 14:42:57 | 富顺县童寺镇中心卫生院 / 643200 自贡市 | 329221 | 304608537 | 富顺县童寺镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-20 14:44:38 : 【客户请求】 【故障现象】：反应盘温度异常【排查过程】：集流环，传感器【处理结果】：老师再观察2026-03-20 14:42:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.20 14:36:28 | 青海省平安县三合中心卫生院 / 810600 平安县 | 362785 | 304608536 | 青海省平安县三合中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-20 14:38:07 : 【客户请求】 测试工单2026-03-20 14:36:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.20 14:33:48 | 富顺县童寺镇中心卫生院 / 643200 自贡市 | 329221 | 304608535 | 富顺县童寺镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-20 14:42:46 : 【客户请求】 【故障现象】：反应盘温度异常【排查过程】：集流环，传感器【处理结果】：老师再观察2026-03-20 14:33:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.20 14:20:29 | 池州市贵池区牛头山医院 / 555555 | 90048017 | 304608530 | 池州市贵池区牛头山医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-20 14:26:09 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控操作【排查过程】：告知质控设置，新增质控文件号【处理结果】：客户知晓2026-03-20 14:20:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.20 14:09:37 | 乳山市城中社区卫生院 / 264500 威海市 | 60043220 | 304608534 | 乳山市城中社区卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-20 14:13:43 : 【客户请求】 测试工单2026-03-20 14:11:14 : 【客户请求】 工程师现场介绍视频报修2026-03-20 14:09:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.20 13:46:55 | 兰州市城关区五泉铁路西村街道社区卫生服务中心 / 730000 | 90099902 | 304608543 | 兰州市城关区五泉铁路西村街道社区卫生服务中心 BS-600 微信视频服务 | 2026-03-21 09:30:10 : 【客户请求】 客户已自行处理2026-03-20 13:46:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.20 12:19:24 | 吉林省北国好一生企业管理有限责任公司经济技术开发区首地首城综合门诊部 | 90374399 | 304608533 | 吉林省北国好一生企业管理有限责任公司经济技术开发区首地首城综合门诊部 BS-43 | 2026-03-20 12:19:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.20 12:11:16 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608541 | 广西铂泓生物科技有限公司 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-20 12:11:15 : 【客户请求】 微信视频呼入BH3-5C001740 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.03.20 11:52:21 | 隆昌市圣灯镇中心卫生院 / 642150 | 90055185 | 304608500 | 隆昌市圣灯镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-20 11:53:22 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询靶值【排查过程】：查询靶值发送靶值单【处理结果】：客户知晓2026-03-20 11:52:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.20 11:47:28 | 宜宾市第一人民医院 / 610000 宜宾市 | 105434 | 304608400 | 宜宾市第一人民医院 BENEHEART D50C 微信视频服务 | 2026-03-20 14:28:01 梁伟: 【客户请求】 客户需要了解除颤仪起搏功能，请转分公司临床老师跟进2026-03-20 11:47:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 监护 | BENEHEART D50C | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.20 11:17:14 | 南江县高塔镇卫生院 / 636600 巴中 | 382367 | 304608508 | 南江县高塔镇卫生院 BS-240 微信视频服务 | 2026-03-20 11:32:31 : 【客户请求】 【故障现象】：针排液时未检测到液面【排查过程】：指导通针【处理结果】：通针后正常2026-03-20 11:17:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.03.20 11:11:54 | 安徽医科大学第一附属医院 / 230000 合肥 | 100967 | 304608499 | 安徽医科大学第一附属医院 EPM 9A 微信视频服务 | 2026-03-20 13:50:01 梁伟: 【客户请求】 监护仪报警系统故障2026-03-20 11:12:24 : 【客户请求】 姓名: 韩女士; 手机号: 157****0188; 问题描述: 一直响，显示故障2026-03-20 11:11:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 监护 | EPM 9A | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.20 10:56:03 | 西山区前卫镇前卫卫生院 / 650011 昆明市 | 337241 | 304608439 | 西山区前卫镇前卫卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-20 10:56:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.20 10:55:24 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304608438 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-20 10:57:42 : 【客户请求】 【故障现象】：打印机故障【排查过程】：沟通更换打印机【处理结果】：转线下工程师跟进处理2026-03-20 10:55:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.20 10:47:59 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304608399 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-20 10:52:13 : 【客户请求】 【故障现象】：打印机不能打印【排查过程】：打印机故障【处理结果】：沟通更换打印机2026-03-20 10:47:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.20 10:41:25 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608437 | 浙江瑞通医疗科技有限公司 IPM 12 微信视频服务 | 2026-03-20 10:47:02 : 【客户请求】 北京市 干休所门诊部 东城区 重文们西大街7号院，IPM12监护仪无法记录，请下派维修单2026-03-20 10:41:25 : 【客户请求】 微信视频呼入FH-1B060912 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 监护 | IPM 12 | 一般 | 待处理
2026.03.20 10:35:01 | 盐源县甲米镇卫生院 | 90356173 | 304608436 | 盐源县甲米镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-20 10:47:31 : 【客户请求】 【故障现象】：针排液时未检测到液体【排查过程】：指导通针【处理结果】：通针后正常2026-03-20 10:34:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.20 10:34:03 | 苍溪县歧坪镇中心卫生院 / 628400 | 90057463 | 304608511 | 苍溪县歧坪镇中心卫生院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-03-20 10:37:44 : 【客户请求】 【故障现象】：尿机故障【排查过程】：光源强度过低【处理结果】：沟通线下工程师处理2026-03-20 10:34:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.20 10:09:41 | 永靖县中医院 | 90198458 | 304608498 | 永靖县中医院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-03-20 10:11:42 : 【客户请求】 视频支持解决2026-03-20 10:09:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2026.03.20 10:02:45 | 河南省漯河市临颍县疾病预防控制中心 / 462300 漯河市 | 361930 | 304608434 | 河南省漯河市临颍县疾病预防控制中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-21 09:14:57 : 【客户请求】 已在MCC平台处理2026-03-20 10:02:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.20 09:53:35 | 芒康县人民医院 | 90190106 | 304608390 | 芒康县人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-20 09:56:37 : 【客户请求】 测试工单2026-03-20 09:53:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.20 09:40:03 | 陕西永朗广正堂医药有限公司未央中医诊所 / 710000 | 90339726 | 304608496 | 陕西永朗广正堂医药有限公司未央中医诊所 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-20 09:46:10 : 【客户请求】 【故障现象】：加载试剂条码后任然报余量不足【排查过程】：仪器重不关机，重启后重新加载条码后正常【处理结果】：问题解决2026-03-20 09:40:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.20 09:36:59 | 泸州市胡市镇中心卫生院（龙马潭区第三人民医院） / 646109 泸州市 | 302655 | 304608389 | 泸州市胡市镇中心卫生院（龙马潭区第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-03-20 09:48:36 : 【客户请求】 【故障现象】：样本量不足或存在纤维、凝块：D1【排查过程】：检查针外壁洁净程度，清洗液量是否够，更换D1/D2清洗液执行针强化清洗【处理结果】：确认问题解决，同时转线下工程师跟进处理2026-03-20 09:48:08 : 【客户请求】 【故障现象】：样本量不足或存在纤维、凝块：D1【排查过程】：检查针外壁洁净程度，清洗液量是否够，更换D1/D2清洗液执行针强化清洗【处理结果】：确认问题解决2026-03-20 09:36:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.20 09:19:08 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 / 245400 黄山市 | 334144 | 304608495 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-20 09:28:39 : 【客户请求】 两次呼入没接起来，电话回拨是语音留言【故障现象】：两次呼入没接起来，电话回拨是语音留言【排查过程】：两次呼入没接起来，电话回拨是语音留言【故障定位】：两次呼入没接起来，电话回拨是语音留言【一线建议】：现场排查【下派理由】：现场排查2026-03-20 09:19:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.20 09:18:46 | 安徽省寿县中医院 / 232200 淮南市 | 311010 | 304608433 | 安徽省寿县中医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-20 09:28:13 : 【客户请求】 【故障现象】：小孔电压低，计数池翻液【排查过程】：清洗管路，排堵,设备科自行更换SV13号阀门【处理结果】：清先更换阀门后正常2026-03-20 09:18:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.20 09:07:41 | 上营镇卫生院 / 555555 | 90042472 | 304608494 | 上营镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-20 09:48:34 : 【客户请求】 客户电话多次联系无法接通，2026-03-20 09:07:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.20 08:41:52 | 云岩区中天社区卫生服务中心 | 90220673 | 304608431 | 云岩区中天社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-20 08:44:33 : 【客户请求】 注册瑞智服测试2026-03-20 08:41:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.20 08:35:37 | 金平区鮀江街道社区卫生服务中心 / 515000 汕头市 | 90061229 | 304608388 | 金平区鮀江街道社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-20 09:49:04 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：结果偏低，漏水【排查过程】：清洗排液管路，buffer池【处理结果】：重启仪器后正常2026-03-20 08:35:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.19 20:21:34 | 安徽省妇女儿童医学中心 / 230000 1871 | 310760 | 304608406 | 安徽省妇女儿童医学中心 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-04-07 16:58:19 张朋飞: 【客户请求】 电极片大能量检测不用做。2026-03-19 20:21:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.19 17:11:10 | 盐源县甲米镇卫生院 | 90356173 | 304608385 | 盐源县甲米镇卫生院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-03-19 17:12:26 : 【客户请求】 【故障现象】：无稀释液【排查过程】：消除受限，指导重启电脑【处理结果】：恢复正常2026-03-19 17:11:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.19 17:03:23 | 大方牛厂尔康医院 / 555555 | 90154918 | 304608384 | 大方牛厂尔康医院 DC-28 微信视频服务 | 2026-03-19 17:03:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 超声 | DC-28 | 一般 | 待处理
2026.03.19 17:00:42 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608383 | 成都市瑞诚康科技有限公司 BENEFUSION VP1 EX 微信视频服务 | 2026-03-19 17:41:55 59990003: 【客户请求】 MCC新建，此单封闭2026-03-19 17:02:31 : 【客户请求】 四川遂宁县中心医院感染科，报警系统异常无法使用，请下派维修单2026-03-19 17:00:41 : 【客户请求】 微信视频呼入SK10118192 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 EX | 一般 | 待处理
2026.03.19 16:44:30 | 喀什地区伽师县人民医院 / 844000 喀什地区 | 301387 | 304608396 | 喀什地区伽师县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-19 16:50:30 : 【客户请求】 【故障现象】：轨道动作异常【排查过程】：指导脱机无法做，轨道有水，接水盘丢失【故障定位】：进样器故障【一线建议】：建议申请光耦，线材，板卡现场排查【下派理由】：客户需求，无法自行操作2026-03-19 16:44:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.19 16:44:15 | 个旧市贾沙乡卫生院 / 555555 | 90012848 | 304608412 | 个旧市贾沙乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-19 16:44:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.19 16:19:51 | 长治医学院附属和济医院 / 046000 长治市 | 304577 | 304608394 | 长治医学院附属和济医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-03-19 16:21:31 : 【客户请求】 内部工程师测试，转一号通2026-03-19 16:19:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.19 16:09:31 | 泾源县大湾乡卫生院 / 756400 泾源县 | 60091786 | 304608393 | 泾源县大湾乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-19 16:12:28 : 【客户请求】 客户咨询做样本问题，已解决2026-03-19 16:09:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.19 15:46:00 | 贵州省安顺市西秀区双堡镇卫生院 / 561000 | 90052585 | 304608392 | 贵州省安顺市西秀区双堡镇卫生院 DC-70S 微信视频服务 | 2026-03-19 15:45:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 超声 | DC-70S | 一般 | 待处理
2026.03.19 15:32:01 | 个旧市贾沙乡卫生院 / 555555 | 90012848 | 304608356 | 个旧市贾沙乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-19 15:31:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.19 15:19:20 | 福清市平安医院 / 350300 福州市 | 318275 | 304608391 | 福清市平安医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-19 15:27:48 : 【客户请求】 【故障现象】：采样针动作异常【排查过程】：开盖做正常【处理结果】：指导老师润滑采样组件2026-03-19 15:19:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.19 15:09:31 | 云南省保山市隆阳区羊邑卫生院 / 678015 保山市 | 373311 | 304608381 | 云南省保山市隆阳区羊邑卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-19 15:20:08 : 【客户请求】 客户校准结果出现问题，导致大部分项目质控失控，重新购买校准品质控品重新定标质控2026-03-19 15:09:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.19 14:42:37 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 | 90216742 | 304608369 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-19 14:49:07 : 【客户请求】 客户咨询校准品和质控品使用问题，已解决2026-03-19 14:42:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.19 14:35:50 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 / 614000 乐山市 | 364992 | 304608367 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-19 14:37:44 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询选择2号盘操作【排查过程】： 视频指导选择正确样本盘后正常测试【处理结果】：正常测试2026-03-19 14:35:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.19 14:27:12 | 海南省人民医院 / 570311 海口市 | 307435 | 304608330 | 海南省人民医院 IPM 10 微信视频服务 | 2026-03-19 17:57:13 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-03-19 14:27:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 监护 | IPM 10 | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.19 13:51:50 | 广安市广安区妇幼保健院 / 638000 广安市 | 372786 | 304608366 | 广安市广安区妇幼保健院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-19 14:00:37 : 【客户请求】 【故障现象】：尿液仪器问题【排查过程】： 沟通查看报警，确定问题【处理结果】：转线下工程师跟进2026-03-19 13:51:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.19 13:01:42 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608365 | 四川迪诺科技有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-19 13:09:58 : 【客户请求】 客户咨询手工项目设置问题，已解决2026-03-19 13:01:41 : 【客户请求】 微信视频呼入YW-5C012503 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.19 12:28:36 | 林州市合涧镇卫生院 / 456500 安阳市 | 364013 | 304608328 | 林州市合涧镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-19 12:48:03 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询手工项目【排查过程】：指导设置【处理结果】：指导设置2026-03-19 12:28:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.19 12:13:51 | 淅川县龙城街道卫生服务中心 / 474400 南阳市 | 60113344 | 304608347 | 淅川县龙城街道卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-19 12:43:13 : 【客户请求】 【故障现象】：没有问题【排查过程】：误操作【处理结果】：误操作2026-03-19 12:13:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.19 12:09:23 | 达州市中心血站 / 635006 达州市 | 60049643 | 304608327 | 达州市中心血站 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-19 12:38:51 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】： 1.进入菜单-设置-增益设置，查看HGB本底电压5.0V，点击一键消除提示请先解决故障； 2.指导手动更改HGB本底电压设定值，使HGB本底电压接近4.2V； 3.点样本界面，提示保存，点击保存，然后点开故障界面，点击消除故障【处理结果】：消除后测试样本正常2026-03-19 12:24:18 : 【客户请求】 【故障现象】：无稀释液了【排查过程】：沟通更换稀释液【处理结果】：线下工程师已跟进2026-03-19 12:09:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.19 12:08:23 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 | 90227536 | 304608326 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-19 12:49:40 : 【客户请求】 【故障现象】：标本类型选择错误【排查过程】： 告知正确选择【处理结果】：解决客户端问题2026-03-19 12:33:30 : 【客户请求】 客户不接电话，已转线下工程师跟进处理2026-03-19 12:08:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.19 11:57:29 | 若羌县人民医院 / 999999 | 101975 | 304608346 | 若羌县人民医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-03-19 11:59:03 : 【客户请求】 分公司跟进2026-03-19 11:57:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.03.19 11:50:26 | 峨眉山市高桥镇卫生院 / 888888 | 90008425 | 304608337 | 峨眉山市高桥镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-19 11:55:22 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询糖化血红蛋白保存方式【排查过程】：开瓶复溶后保存：温度：2~8℃避光保存禁止冻结有效期：15天【处理结果】：解答客户问题2026-03-19 11:50:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.19 11:36:16 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608325 | 四川元麒医疗科技有限公司 BENEFUSION CDS 微信视频服务 | 2026-03-19 12:15:53 梁伟: 【客户请求】 客户误操作2026-03-19 11:36:14 : 【客户请求】 微信视频呼入SL1-27000009 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION CDS | 一般 | 待处理
2026.03.19 11:35:40 | 久治县藏医院 | 90398439 | 304608314 | 久治县藏医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-19 11:37:51 : 【客户请求】 拨错了2026-03-19 11:35:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.19 11:35:23 | 北京市第一中西医结合医院 / 102600 北京市 | 302005 | 304608313 | 北京市第一中西医结合医院 RESONA I9 微信视频服务 | 2026-03-19 11:35:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 超声 | RESONA I9 | 一般 | 待处理
2026.03.19 11:30:47 | 桑日麻乡卫生院 | 90205325 | 304608324 | 桑日麻乡卫生院 Z6 微信视频服务 | 2026-03-19 11:30:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 超声 | Z6 | 一般 | 待处理
2026.03.19 11:22:46 | 久治县藏医院 | 90398439 | 304608345 | 久治县藏医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-19 11:35:31 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂过开瓶有效期【排查过程】：建议更换新试剂【处理结果】：建议更换新试剂2026-03-19 11:30:40 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂开瓶有效期过期【排查过程】：沟通找线下要一下条码或者更换试剂【处理结果】：客户知晓2026-03-19 11:24:12 : 【客户请求】 姓名: 增希; 手机号: 133****5006; 问题描述:2026-03-19 11:22:54 : 【客户请求】 姓名: 宗秀; 手机号: 133****5006; 问题描述:2026-03-19 11:22:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.19 11:15:59 | 武汉大学人民医院洪山院区 / 430000 湖北省武汉市 | 90287208 | 304608344 | 武汉大学人民医院洪山院区 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-19 11:38:56 : 【客户请求】 测试工单2026-03-19 11:15:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.19 11:15:50 | 宜丰县人民医院 / 336300 宜春市 | 308314 | 304608323 | 宜丰县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-19 11:57:59 : 【客户请求】 分公司跟进2026-03-19 11:15:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.19 11:14:17 | 达州市中心血站 / 635006 达州市 | 60049643 | 304608310 | 达州市中心血站 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-19 11:34:23 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：仪器打包后HGB为1【排查过程】：沟通清洗仪器【处理结果】：转线下工程师跟进2026-03-19 11:14:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.19 11:14:14 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 / 614000 乐山市 | 364992 | 304608343 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-19 11:54:57 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：自动进样掉血【排查过程】：自动进样掉血【处理结果】：调整条码粘贴2026-03-19 11:14:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.19 10:57:49 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 | 90216742 | 304608334 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-19 11:09:43 : 【客户请求】 客户咨询上项目流程，装机后长时间没有使用，准备启用2026-03-19 11:06:16 : 【客户请求】 指导客户葡萄糖参考范围2026-03-19 10:57:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.19 10:55:14 | （禁用）（待禁用）武汉火神山医院 / 430100 | 90167317 | 304608312 | （禁用）（待禁用）武汉火神山医院 BENEFUSION SP3D 微信视频服务 | 2026-03-19 11:04:28 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-03-19 10:55:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3D | 一般 | 待处理
2026.03.19 10:54:09 | 达州市中心血站 / 635006 达州市 | 60049643 | 304608342 | 达州市中心血站 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-19 10:56:23 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】： 1.进入菜单-设置-增益设置，查看HGB本底电压3.9V，点击一键消除提示请先解决故障； 2.指导手动更改HGB本底电压设定值，使HGB本底电压接近4.2V； 3.点样本界面，提示保存，点击保存，然后点开故障界面，点击消除故障【处理结果】：消除后测试样本正常2026-03-19 10:54:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.19 10:47:36 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 | 90216742 | 304608341 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-19 10:57:29 : 【客户请求】 指导客户上胆碱酯酶和肌酸激酶同工酶项目2026-03-19 10:47:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.19 10:22:36 | 平阴县人民医院 / 250400 平阳 | 100795 | 304608307 | 平阴县人民医院 IPM 8 微信视频服务 | 2026-03-19 17:55:46 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-03-19 10:22:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 监护 | IPM 8 | 一般 | 待处理
2026.03.19 10:19:43 | 运城市第三医院(运城市人民医院) / 044600 运城市 | 323923 | 304608321 | 运城市第三医院(运城市人民医院) CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-19 10:23:11 : 【客户请求】 客户端仪器报警试剂制冷版通讯异常，无法消除故障2026-03-19 10:19:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.19 10:15:18 | 长春市双阳区医院 / 130000 长春市 | 313231 | 304608311 | 长春市双阳区医院 WATO EX-55 微信视频服务 | 2026-03-19 17:56:19 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-03-19 10:15:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 麻醉 | WATO EX-55 | 一般 | 待处理
2026.03.19 10:03:25 | 大滩中心卫生院 / 013550 乌兰察布市 | 60124404 | 304608299 | 大滩中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-19 10:09:45 : 【客户请求】 【故障现象】：堵孔【排查过程】：指导进入服务维护保养【处理结果】：仪器恢复正常2026-03-19 10:03:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.19 10:01:10 | 盐源县甲米镇卫生院 | 90356173 | 304608303 | 盐源县甲米镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-19 10:03:39 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针堵针【排查过程】：指导通针【处理结果】：恢复正常2026-03-19 10:01:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.19 10:01:01 | 广汉市和兴镇卫生院 / 618000 德阳市 | 60027887 | 304608302 | 广汉市和兴镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-19 10:19:50 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：咨询注射器标黄的原因【排查过程】：咨询注射器标黄的原因【处理结果】：问题解决2026-03-19 10:01:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.19 09:46:10 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608238 | 江西荣珂科技发展有限公司 BENEFUSION SP1 微信视频服务 | 2026-03-19 17:55:17 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-03-19 09:46:10 : 【客户请求】 微信视频呼入SK70902115 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP1 | 一般 | 待处理
2026.03.19 09:24:43 | 吴堡县医院 / 718200 榆林市 | 321569 | 304608199 | 吴堡县医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-03-19 09:30:59 : 【客户请求】 客户UREA尿素报警吸光度高，考虑试剂问题，建议客户给更换试剂后重新测试2026-03-19 09:24:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.03.19 09:05:12 | 都江堰市龙池镇紫坪铺卫生院 / 610015 成都市 | 361326 | 304608217 | 都江堰市龙池镇紫坪铺卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-19 09:13:08 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询查询靶值【排查过程】：咨询查询靶值【处理结果】：问题解决2026-03-19 09:05:34 : 【客户请求】 姓名: 江; 手机号: 191****9153; 问题描述: 误触2026-03-19 09:05:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.19 09:04:44 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608245 | 浙江瑞通医疗科技有限公司 IPM 12 微信视频服务 | 2026-03-19 10:42:11 59990051: 【客户请求】 致电13834673472，跟新信息：拒绝提供单位名字，终端所在太原市小店区师范街51号门诊部使用，商老师，转太原-康慧跟进，此单关闭2026-03-19 09:12:57 梁伟: 【客户请求】 设备在山西太原，IPM12监护仪FH-1B061041开机屏幕异常显示红色，请下派维修单2026-03-19 09:04:43 : 【客户请求】 微信视频呼入FH-1B061041 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | IPM 12 | 一般 | 待处理
2026.03.19 09:04:24 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 / 245400 黄山市 | 334144 | 304608237 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-19 09:35:37 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：注射器组件异常【排查过程】：注射器组件异常【故障定位】：注射器，阀门【一线建议】：申请注射器和阀门【下派理由】：客户着急，请尽快联系2026-03-19 09:23:38 59990051: 【客户请求】 客户不接电话，请下派分公司跟进一下2026-03-19 09:19:58 吴昌翼: 【客户请求】 技术测试2026-03-19 09:04:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.19 09:01:36 | 宁夏中卫市迎水桥卫生院 / 755000 中卫市 | 360786 | 304608236 | 宁夏中卫市迎水桥卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-19 09:07:11 : 【客户请求】 【故障现象】：废液满【排查过程】：指导放置废液传感器竖直【处理结果】：客户解决问题2026-03-19 09:01:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.19 08:57:51 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 / 645253 | 90081657 | 304608229 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-19 08:59:45 : 【客户请求】 技术测试2026-03-19 08:57:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.19 08:57:09 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608244 | CRP-M100 微信视频服务 | 2026-03-19 09:15:30 : 【客户请求】 技术测试2026-03-19 08:57:07 : 【客户请求】 微信视频呼入TT-0C001010 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | CRP-M100 | 一般 | 待处理
2026.03.19 08:51:58 | 河南省第二人民医院 / 450000 郑州市 | 366468 | 304608243 | 河南省第二人民医院 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-03-19 09:10:36 梁伟: 【客户请求】 心电报告异常，与病人实际不符2026-03-19 08:52:33 : 【客户请求】 姓名: 孙瑞同; 手机号: 156****1702; 问题描述:2026-03-19 08:51:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.03.19 08:37:27 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 / 245400 黄山市 | 334144 | 304608216 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-19 10:05:54 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：注射组件动作异常【排查过程】：指导仪器重启【处理结果】：故障解决2026-03-19 08:46:18 : 【客户请求】 接不起来，手机呼去是转留言2026-03-19 08:37:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.18 16:58:56 | 山西白求恩医院 （山西医学科学院） / 030006 太原市 | 60029157 | 304608233 | 山西白求恩医院 （山西医学科学院） BENEFUSION ZDSP 微信视频服务 | 2026-03-18 16:59:49 : 【客户请求】 设备报警系统故障ID4122026-03-18 16:58:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 输注泵 | BENEFUSION ZDSP | 重要 | 待处理
2026.03.18 16:51:20 | 运城市中心医院 / 044600 运城市 | 304693 | 304608232 | 运城市中心医院 BENEVISION N12 微信视频服务 | 2026-03-18 16:52:52 : 【客户请求】 客户误操作2026-03-18 16:51:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 一般 | 待处理
2026.03.18 16:12:18 | 驻马店市平舆县阳城镇卫生院 / 463400 驻马店市 | 90205608 | 304608213 | 驻马店市平舆县阳城镇卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-18 16:26:09 : 【客户请求】 【处理结果】：已告知医院去联系当地销售，要校准配条码2026-03-18 16:12:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.18 15:34:26 | 长沙市口腔医院 / 410005 长沙市 | 367079 | 304608150 | 长沙市口腔医院 BENEFUSION UDSP 微信视频服务 | 2026-03-18 15:36:08 : 【客户请求】 输注泵报警机器故障ID4032026-03-18 15:34:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UDSP | 一般 | 待处理
2026.03.18 15:27:46 | 中煤矿建总医院 / 234000 宿州市 | 60068717 | 304608193 | 中煤矿建总医院 IMEC8 微信视频服务 | 2026-03-18 15:29:29 梁伟: 【客户请求】 客户误操作2026-03-18 15:27:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 监护 | IMEC8 | 一般 | 待处理
2026.03.18 15:26:40 | 全南县社迳乡卫生院 / 341000 | 90352605 | 304608203 | 全南县社迳乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-18 15:34:13 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询WBC分类问题数量与比例不对等【排查过程】：解答WBC分类与比例关系，正常样本可能存在某一类细胞比例偏高，这是正常现象【处理结果】：客户已知晓问题2026-03-18 15:26:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.18 15:25:33 | 宁夏宝石花医院 / 750000 银川市 | 311495 | 304608212 | 宁夏宝石花医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-18 15:38:50 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：工程师现场瑞智服演示【排查过程】：瑞智服演示【处理结果】：无需支持2026-03-18 15:25:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.18 15:16:59 | 乐东黎族自治县人民医院 / 572500 东方市 | 307488 | 304608187 | 乐东黎族自治县人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-03-18 15:50:23 : 【客户请求】 【处理结果】：老师误触，设备没有问题2026-03-18 15:16:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 海南分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.03.18 15:16:45 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 / 017200 鄂尔多斯市 | 60083832 | 304608149 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-18 15:47:33 : 【客户请求】 【故障现象】：报警HCG样本浓度太高【处理结果】：医院没有定样本稀释液，没办法稀释，告知医院买样本稀释液。2026-03-18 15:16:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.18 15:11:20 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608192 | 南京贝登医疗股份有限公司 VS-600 微信视频服务 | 2026-03-18 15:16:42 : 【客户请求】 视频支持解决2026-03-18 15:11:17 : 【客户请求】 微信视频呼入FU-38036885 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | VS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.18 14:48:34 | 山东省乳山市康宁医院 / 264500 威海市 | 304541 | 304608211 | 山东省乳山市康宁医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-18 14:51:50 : 【客户请求】 【处理结果】：工程师给客户配训误触发。无需解决2026-03-18 14:48:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 青岛分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.18 14:48:14 | 都江堰市龙池镇紫坪铺卫生院 / 610015 成都市 | 361326 | 304608186 | 都江堰市龙池镇紫坪铺卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-18 16:17:53 : 【客户请求】 【故障现象】：查询质控品靶值【排查过程】：已发送靶值单【处理结果】：解决客户问题2026-03-18 14:48:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.18 14:42:14 | 罗田县人民医院 / 436600 黄冈市 | 312133 | 304608201 | 罗田县人民医院 RESONA 8 微信视频服务 | 2026-03-18 18:59:57 59990003: 【客户请求】 工单与304608136重复，此单封闭2026-03-18 14:42:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 武汉分公司 | 超声 | RESONA 8 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.18 14:33:37 | 谷城县石花镇大峪桥卫生院 / 441700 襄樊市 | 369371 | 304608191 | 谷城县石花镇大峪桥卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-18 14:38:23 : 【客户请求】 【处理结果】：客户已经联系当地工程师。2026-03-18 14:33:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.18 14:32:47 | 都江堰市龙池镇紫坪铺卫生院 / 610015 成都市 | 361326 | 304608170 | 都江堰市龙池镇紫坪铺卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-18 14:42:08 : 【客户请求】 【故障现象】：测试瑞智服【排查过程】：演示瑞智服【处理结果】：无需支持2026-03-18 14:32:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.18 14:29:30 | 兴业县山心镇卫生院 / 537823 玉林市 | 60110976 | 304608185 | 兴业县山心镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-18 15:17:09 : 【客户请求】 LIS连接问题，重启连接未通成，已让科室联系LIS工程师处理2026-03-18 14:29:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004986 | 郭尧 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.18 14:14:36 | 泾源县大湾乡卫生院 / 756400 泾源县 | 60091786 | 304608182 | 泾源县大湾乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-18 14:23:09 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询1号样本盘用完，怎么做样本。【处理结果】：已告知老师怎么设置批量做样本，问题解决。2026-03-18 14:14:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.18 13:25:09 | 通辽市科尔沁区清河镇卫生院 / 028000 通辽市 | 60073653 | 304608167 | 通辽市科尔沁区清河镇卫生院 BC-5800 微信视频服务 | 2026-03-18 13:29:13 : 【客户请求】 【故障现象】：吸样异常【排查过程】：样本针堵，清洗疏通采样针后正常【处理结果】：故障已解决2026-03-18 13:25:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5800 | 一般 | 待处理
2026.03.18 13:15:30 | 新疆生产建设兵团农十师一八八团医院 / 832001 北屯市 | 366075 | 304608157 | 新疆生产建设兵团农十师一八八团医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-18 16:33:05 59990003: 【客户请求】 技术：军队医院，手机号受保护，联系不上，下派到分公司跟进。转彭丽娟2026-03-18 13:15:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.18 12:18:49 | 柏杨社区卫生服务中心 / 614000 乐山市 | 90122731 | 304608130 | 柏杨社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-18 12:22:19 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询TG参数设置【排查过程】：指导设置TG参数【处理结果】：已设置2026-03-18 12:18:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.18 11:56:39 | 桂林市中医医院 / 547000 桂林市 | 302279 | 304608137 | 桂林市中医医院 WATO EX-55 微信视频服务 | 2026-03-18 15:38:29 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-03-18 11:56:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 麻醉 | WATO EX-55 | 一般 | 待处理
2026.03.18 11:51:45 | 国家康复辅具研究中心附属康复医院 / 100176 北京市 | 60078571 | 304608155 | 国家康复辅具研究中心附属康复医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-03-18 11:59:12 : 【客户请求】 【处理结果】：上传数据时，误触发2026-03-18 11:51:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.03.18 11:45:21 | 柏杨社区卫生服务中心 / 614000 乐山市 | 90122731 | 304608154 | 柏杨社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-18 12:01:35 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询迈瑞试剂TG参数设置【排查过程】：指导设置TG参数【处理结果】：客户已知晓设置流程2026-03-18 11:45:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.18 11:44:37 | 济南市第七人民医院 / 250108 济南市 | 60028380 | 304608162 | 济南市第七人民医院 IMEC10 微信视频服务 | 2026-03-18 15:30:53 梁伟: 【客户请求】 技术支持解决2026-03-18 11:44:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 监护 | IMEC10 | 一般 | 待处理
2026.03.18 11:15:34 | 罗田县人民医院 / 436600 黄冈市 | 312133 | 304608136 | 罗田县人民医院 RESONA 8 微信视频服务 | 2026-03-18 11:15:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 超声 | RESONA 8 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.18 11:01:08 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡卫生院 / 421200 衡阳县 | 90053344 | 304608153 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-18 11:04:47 : 【客户请求】 【故障现象】：要求修改报告时间【排查过程】：告知风险【处理结果】：告知客户不能修改2026-03-18 11:01:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.18 10:58:05 | 平昌县板庙镇中心卫生院 / 635400 巴中市 | 383705 | 304608133 | 平昌县板庙镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-18 11:01:44 : 【客户请求】 【故障现象】：溶血素过期【排查过程】：指导更换试剂后扫新的条码，故障正常消除【处理结果】：故障已消除2026-03-18 10:58:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.18 10:48:34 | 广元市利州区第二人民医院(三堆镇中心卫生院) / 628007 广元市 | 302647 | 304608127 | 广元市利州区第二人民医院(三堆镇中心卫生院) CL-6000I 微信视频服务 | 2026-03-18 10:54:15 : 【客户请求】 【处理结果】：客户需要校准品，客户已联系当地销售2026-03-18 10:48:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.03.18 10:47:46 | 红河州传染病医院 / 661002 个旧市 | 336382 | 304608152 | 红河州传染病医院 CPM 10C 微信视频服务 | 2026-03-18 15:32:20 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-03-18 10:47:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 监护 | CPM 10C | 一般 | 待处理
2026.03.18 10:41:40 | 三江侗族自治县中医医院 / 547000 柳州市 | 302268 | 304608151 | 三江侗族自治县中医医院 SV60 微信视频服务 | 2026-03-18 17:51:36 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-03-18 10:41:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 麻醉 | SV60 | 一般 | 待处理
2026.03.18 10:39:30 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡卫生院 / 421200 衡阳县 | 90053344 | 304608059 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-18 10:45:59 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释液超过有效期【排查过程】：重新输入条码后消除故障【处理结果】：恢复正常2026-03-18 10:39:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.18 10:30:31 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 | 90370759 | 304608030 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-18 10:35:25 : 【客户请求】 【处理结果】：客户点错了。2026-03-18 10:30:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.18 10:26:26 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 / 150200 哈尔滨市 | 362351 | 304608058 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-18 10:39:56 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：咨询w水，CD80原液放置位置【处理结果】：已告知客户，问题解决。2026-03-18 10:26:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.18 10:15:22 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304608145 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-18 10:26:45 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：沟通更换光源灯，排查水质【处理结果】：更换光源灯2026-03-18 10:15:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.18 10:13:19 | 福清市平安医院 / 350300 福州市 | 318275 | 304608029 | 福清市平安医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-18 10:22:58 : 【客户请求】 【故障现象】：采样针动作异常【排查过程】：故障能消除，采样针有弯曲现象指导调直采样针【处理结果】：故障不再复发2026-03-18 10:13:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.18 10:03:34 | 安陆市第二人民医院 / 432600 孝感市 | 312084 | 304608144 | 安陆市第二人民医院 BC-6900 微信视频服务 | 2026-03-18 10:08:08 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC对比BC-5300结果偏高【排查过程】：科室认为5300结果相对可靠【故障定位】：需要校准【一线建议】：提前联系，沟通校准【下派理由】：客户需求2026-03-18 10:03:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-6900 | 一般 | 待处理
2026.03.18 09:52:09 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 / 614000 乐山市 | 364992 | 304608057 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-18 10:07:07 : 【客户请求】 【故障现象】：偶发样本测试漏结果【排查过程】：样本工作单原因造成【处理结果】：修改工作单设置后正常2026-03-18 09:52:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.18 09:47:27 | 孝感市孝南区肖港中心卫生院 / 432100 孝感市 | 319029 | 304608132 | 孝感市孝南区肖港中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-18 10:13:42 : 【客户请求】 【故障现象】：质控不测试【排查过程】：检查质控申请模式，仪器测量模式不对应，修改后，正常测试【处理结果】：已正常测试2026-03-18 09:47:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.18 09:41:03 | 枝江张氏骨科医院有限公司 / 443200 宜昌市 | 90053834 | 304608056 | 枝江张氏骨科医院有限公司 BS-360E 微信视频服务 | 2026-03-18 10:04:16 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限，样本针在反应盘未检测到液面【排查过程】：检查注射器，发现没有漏液 。生化灯泡医院不知用了多长时间。【处理结果】：工单下派，检查是否有干扰，灯泡是否该换2026-03-18 09:41:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-360E | 一般 | 待处理
2026.03.18 09:24:11 | （禁用）高碑店正仁医院 / 074000 | 90062118 | 304608131 | （禁用）高碑店正仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-18 10:11:57 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：AST项目不出结果，样本针未检测到液面【排查过程】：指导老师检查试剂收没有有气泡，怀疑针微堵，指导老师做样本针强化清洗。【处理结果】：，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-18 09:24:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.18 09:20:25 | 南阳市社旗县太和乡中心卫生院 / 473300 南阳市 | 323631 | 304608126 | 南阳市社旗县太和乡中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-18 09:23:55 : 【客户请求】 【故障现象】：乳胶试剂仓门无法关闭【排查过程】：掉异物【处理结果】：沟通取出异物2026-03-18 09:20:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.18 09:17:36 | 安顺爱尔眼科医院有限公司 / 000000 | 90306713 | 304608055 | 安顺爱尔眼科医院有限公司 BS-360E 微信视频服务 | 2026-03-18 09:54:14 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：结果出负值。试剂有时候装载不上。【处理结果】：检查样本针搅拌杆，条码扫描仪。客户需要工程师到现场检查设备2026-03-18 09:17:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360E | 一般 | 待处理
2026.03.18 08:41:09 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 | 90370759 | 304608054 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-18 08:44:57 : 【客户请求】 【处理结果】：医院咨询质控规则问题，已解决。2026-03-18 08:41:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.18 08:40:06 | 来宾市公安局公安监管中心卫生所 / 543000 | 90333693 | 304608049 | 来宾市公安局公安监管中心卫生所 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-18 09:00:00 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释液气泡、WBC分类不好【排查过程】：仪器长时间未使用，怀疑有结晶，散点图异常，设备现用地址为广西省来宾市第二人民医院【故障定位】：液路管路【一线建议】：什么必要管路和备件备用【下派理由】：硬件故障2026-03-18 08:40:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.18 08:34:05 | 荣县乐德中心卫生院 / 643100 自贡市 | 322803 | 304608048 | 荣县乐德中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-18 08:34:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.18 08:31:42 | 荣县乐德中心卫生院 / 643100 自贡市 | 322803 | 304608039 | 荣县乐德中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-18 08:31:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.18 08:31:30 | 河北保定市望都城区医院 | 90153355 | 304608053 | 河北保定市望都城区医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-18 08:38:59 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法连接【处理结果】：指导老师检查网线，发现网线松动，重新插拔，故障解决2026-03-18 08:31:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.17 17:45:57 | 勐海县西定乡卫生院 / 666212 西双版纳傣族自治州 | 90069742 | 304608046 | 勐海县西定乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-17 17:58:48 : 【客户请求】 测试工单，客户不接电话2026-03-17 17:45:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.17 17:10:40 | 纳林陶亥中心卫生院 | 90261860 | 304608005 | 纳林陶亥中心卫生院 BS-870 微信视频服务 | 2026-03-17 17:42:44 : 【客户请求】 客户咨询是否可修改权限指导客户修改2026-03-17 17:10:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-870 | 一般 | 待处理
2026.03.17 16:59:02 | 开封市杜良乡卫生院 / 475000 | 90000287 | 304608020 | 开封市杜良乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-17 17:04:36 : 【客户请求】 【故障现象】：客户申请样本提示不允许申请【排查过程】：发现客户样本架被占用，指导客户释放样本架【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-17 16:59:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.03.17 16:53:00 | 宝鸡市职业技术学院 / 721000 | 90013954 | 304608045 | 宝鸡市职业技术学院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-03-17 17:05:35 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器漏液【排查过程】：仪器停用挺长时间启用【故障定位】：计数池漏液【一线建议】：申请阀门，计数池组件备用【下派理由】：客户需求，尽快联系2026-03-17 16:52:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.17 16:50:47 | 铜陵市第六人民医院 / 244000 铜陵市 | 331094 | 304608044 | 铜陵市第六人民医院 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-03-17 17:53:08 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-03-17 16:50:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.03.17 16:50:13 | 乐陵市妇幼保健院 / 253600 德州市 | 60040657 | 304608043 | 乐陵市妇幼保健院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-03-17 17:09:10 佟建阳: 【客户请求】 【客户请求】 客户咨询校准失败客户校准时仪器轨道报警校准数据提示SDM ERR 指导客户重新校准2026-03-17 16:53:22 : 【客户请求】 客户咨询校准失败客户校准时仪器轨道报警指导客户重新校准2026-03-17 16:50:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.03.17 16:40:02 | 莲花县人民医院 / 337100 萍乡市 | 308180 | 304608042 | 莲花县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-17 16:45:10 : 【客户请求】 测试工单2026-03-17 16:40:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.17 16:27:53 | 乐陵市妇幼保健院 / 253600 德州市 | 60040657 | 304608018 | 乐陵市妇幼保健院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-03-17 16:47:54 : 【客户请求】 客户已拨打400平台2026-03-17 16:27:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.03.17 16:27:01 | 内乡县人民医院 / 474300 南阳市 | 309179 | 304608023 | 内乡县人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-03-17 16:58:37 : 【客户请求】 工程师拨打2026-03-17 16:27:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.03.17 16:25:04 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304608017 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-17 16:37:23 : 【客户请求】 故障现象】样本针在反应盘碰撞【排查过程】：指导客户调整样本针位置【处理结果】：运行测试样本中2026-03-17 16:25:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.17 16:08:21 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304608022 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-17 16:21:04 : 【客户请求】 【故障现象】样本针在反应盘碰撞【排查过程】：指导客户调整样本针位置【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常2026-03-17 16:08:36 : 【客户请求】 姓名: 苏; 手机号: 181****7827; 问题描述:2026-03-17 16:08:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.17 16:08:09 | 淄博市中心医院 / 255000 淄博市 | 304254 | 304608016 | 淄博市中心医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-03-17 16:24:19 : 【客户请求】 工程师指导客户测试2026-03-17 16:08:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.17 16:03:06 | 寻甸县七星乡卫生院 / 655200 昆明市 | 90029702 | 304608015 | 寻甸县七星乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-17 16:03:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.17 15:59:29 | 三原县中医医院 / 713800 咸阳市 | 305170 | 304608034 | 三原县中医医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-17 16:03:10 : 【客户请求】 测试工单2026-03-17 15:59:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.17 15:48:31 | 寻甸县七星乡卫生院 / 655200 昆明市 | 90029702 | 304607970 | 寻甸县七星乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-17 15:59:24 : 【客户请求】 客户做样本耗材余量不满足，无法开始测试，装载后测试样本。2026-03-17 15:48:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.17 15:47:09 | 七星关区碧海街道社区卫生服务中心 / 551700 | 90230661 | 304608014 | 七星关区碧海街道社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-17 16:22:24 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：咨询更改质控【排查过程】：数据管理软件更改【处理结果】：更改后正常2026-03-17 15:47:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.17 15:38:17 | 乐陵市妇幼保健院 / 253600 德州市 | 60040657 | 304608031 | 乐陵市妇幼保健院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-03-17 15:42:56 : 【客户请求】 【故障现象】：轨道动作异常【排查过程】：指导客户清空样本架 系统恢复重新推样【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-17 15:38:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.03.17 15:29:19 | 广州市番禺区何贤纪念医院 / 510000 广州市 | 335697 | 304607969 | 广州市番禺区何贤纪念医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-17 15:29:55 : 【客户请求】 测试工单2026-03-17 15:29:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.17 15:08:39 | 陕西省三原县妇幼保健院 / 713800 咸阳市 | 326374 | 304608012 | 陕西省三原县妇幼保健院 BC-7500[N] CRP 微信视频服务 | 2026-03-17 15:17:46 : 【客户请求】 客户测试工单，测试瑞智服2026-03-17 15:08:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-7500[N] CRP | 一般 | 待处理
2026.03.17 15:05:26 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304608021 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-17 15:09:52 : 【客户请求】 【故障现象】：申请重测【排查过程】：指导申请重测【处理结果】：客户知晓2026-03-17 15:05:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.17 14:52:36 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 / 245400 黄山市 | 334144 | 304607967 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-17 14:57:16 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询WBC结果偏高应不应该发报告【排查过程】：告知结果重复性无问题，质控无问题【处理结果】：客户知晓2026-03-17 14:52:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.17 14:41:27 | 郑州市卫生健康委员会 / 450000 郑州 | 103049 | 304607966 | 郑州市卫生健康委员会 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-17 14:43:24 : 【客户请求】 【故障现象】：堵孔【排查过程】：客户需要上门维修【故障定位】：阀门或者模拟板【一线建议】：申请备件备用，客户要求最好上午9-12点【下派理由】：客户需求2026-03-17 14:41:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.17 14:02:03 | 国霆（海南）互联网医院有限公司 / 571300 | 90339760 | 304607986 | 国霆（海南）互联网医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-17 14:08:36 : 【客户请求】 【故障现象】：更换操作人员 不会操作仪器 需重新培训【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-03-17 14:02:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 海南分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.17 13:47:43 | 云安县中医院 / 527500 云浮市 | 60092190 | 304607995 | 云安县中医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-03-17 13:51:16 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB故障【排查过程】：调整增益HGB本底电压不稳【故障定位】：HGB支架【一线建议】：申请HGB支架更换【下派理由】：硬件故障2026-03-17 13:47:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.17 13:47:10 | 泾源县大湾乡卫生院 / 756400 泾源县 | 60091786 | 304607985 | 泾源县大湾乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-17 13:48:54 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询如何使用二号样本盘【排查过程】：指导并解释如何使用【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-17 13:47:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.17 13:42:44 | 泾源县大湾乡卫生院 / 756400 泾源县 | 60091786 | 304608003 | 泾源县大湾乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-17 16:06:53 佟建阳: 【客户请求】 【客户请求】 【故障现象】：咨询如何使用二号样本盘【排查过程】：指导并解释如何使用【处理结果】：客户确认问题解决。与304608003重重复2026-03-17 13:42:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.17 13:38:54 | 云安县中医院 / 527500 云浮市 | 60092190 | 304607994 | 云安县中医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-03-17 13:40:40 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警HGB检测异常无法消除【排查过程】：登录管理员账号进入，设置-主机设置-增益设置，HGB本底电压4.8V，调到4.5V后保存故障能正常消除【处理结果】：故障已恢复2026-03-17 13:38:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.17 13:21:59 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304607992 | 中世康恺科技有限公司 BENEHEART L1A 微信视频服务 | 2026-03-17 15:36:20 59990003: 【客户请求】 转AED王华2026-03-17 15:22:51 : 【客户请求】 客户在北京大兴区 ，客户购买了AED需要安装固定在墙上，请转分公司跟进。2026-03-17 13:22:42 : 【客户请求】 姓名: 黄健; 手机号: 130****2469; 问题描述: 安装2026-03-17 13:21:58 : 【客户请求】 微信视频呼入TF3-5C003724 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART L1A | 一般 | 待处理
2026.03.17 12:33:23 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 | 90297292 | 304608002 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-17 12:38:01 : 【客户请求】 【故障现象】：做样本时报警S1样本量不足【排查过程】：发现客户误申请校准 指导客户取消申请【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-17 12:33:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.17 11:51:21 | 普格县普基镇社区卫生服务中心 / 615300 | 90061271 | 304607991 | 普格县普基镇社区卫生服务中心 BS-620 微信视频服务 | 2026-03-17 12:05:26 : 【客户请求】 【故障现象】：部分项目质控失控【排查过程】：建议老师购买新的校准品质控品进行校准质控验证【处理结果】：客户购买新的试剂验证2026-03-17 11:51:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.03.17 11:33:35 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304607890 | 广西驰远医疗科技有限公司 BENEHEART C1 微信视频服务 | 2026-03-17 11:38:44 : 【客户请求】 视频支持解决2026-03-17 11:33:34 : 【客户请求】 微信视频呼入AE6-2C023773 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2026.03.17 11:24:04 | 温宿县妇幼保健院 / 841400 阿克苏地区 | 375580 | 304607889 | 温宿县妇幼保健院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-17 11:31:29 : 【客户请求】 【故障现象】： 发光设备客户咨询校准【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-03-17 11:24:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.17 11:04:35 | 陕西省三原县妇幼保健院 / 713800 咸阳市 | 326374 | 304607830 | 陕西省三原县妇幼保健院 BC-7500[N] CRP 微信视频服务 | 2026-03-17 11:50:21 : 【客户请求】 【故障现象】：测试工单【排查过程】：测试瑞智服【处理结果】：无需支持2026-03-17 11:40:56 : 【客户请求】 测试工单，测试瑞智服2026-03-17 11:04:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-7500[N] CRP | 一般 | 待处理
2026.03.17 11:02:16 | 林州市合涧镇卫生院 / 456500 安阳市 | 364013 | 304607860 | 林州市合涧镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-17 11:36:10 佟建阳: 【客户请求】 客户为三分类血球故障非生化问题指导客户进行报修2026-03-17 11:02:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.17 11:01:09 | 会东县溜姑乡卫生院 / 555555 | 90305653 | 304607885 | 会东县溜姑乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-17 11:13:50 : 【客户请求】 【故障现象】：CC测试周期超时【排查过程】：重启电脑，电脑卡顿，明确电脑问题【处理结果】：沟通更换新电脑2026-03-17 11:01:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.17 10:43:10 | 甘南州卓尼县卫生健康局 / 747600 | 90096157 | 304607859 | 甘南州卓尼县卫生健康局 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-17 11:32:45 佟建阳: 【客户请求】 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询如何做校准质控【排查过程】：指导客户设置质控校准已完成2026-03-17 10:58:06 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询如何做校准质控【排查过程】：指导客户设置质控校准2026-03-17 10:43:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.17 10:30:22 | 石首市人民医院 / 434400 荆州市 | 312108 | 304607974 | 石首市人民医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-03-17 10:37:12 : 【客户请求】【故障现象】：偶发低浓度积液器满【排查过程】：检查客户废液发现废液管路较长。【故障定位】： 废液管路及废液泵【一线建议】： 检查废液管路 及废液泵等协商是否可简短废液管路【下派理由】： 偶发故障需现场检查2026-03-17 10:30:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.17 10:19:57 | 凉山州喜德县且托乡卫生院 / 616755 | 90157263 | 304607963 | 凉山州喜德县且托乡卫生院 DC-33 微信视频服务 | 2026-03-17 18:03:28 : 【客户请求】 MCC已处理。2026-03-17 10:19:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990109 | 西安尚肯电子科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 超声 | DC-33 | 一般 | 待处理
2026.03.17 10:19:16 | 南阳豫西健和医院 / 474500 南阳市 | 319870 | 304607884 | 南阳豫西健和医院 SPL 3000 微信视频服务 | 2026-03-17 10:20:24 : 【客户请求】 现场工程师演示无需指导2026-03-17 10:20:04 : 【客户请求】 工程师演示2026-03-17 10:19:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | SPL 3000 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.17 09:57:33 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 / 158300 鸡西市 | 361899 | 304607973 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-03-17 10:05:51 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】： 清洗剂不足【排查过程】： 偶发报警不足但瓶内满【故障定位】：传感器【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-03-17 09:57:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.03.17 09:51:49 | 上营镇卫生院 / 555555 | 90042472 | 304607972 | 上营镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-17 09:55:04 : 【客户请求】 【故障现象】：UA试剂R2未识别【排查过程】：指导客户检查试剂发现R2未放置，指导客户安装【处理结果】：，客户确认问题解决。2026-03-17 09:51:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.17 09:44:04 | 隆子县藏医院 | 90161855 | 304607883 | 隆子县藏医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-03-17 10:15:12 : 【客户请求】 【故障现象】：数据丢失【排查过程】：客户反应电脑系统时间突然改变 结果无法找到，指导客户寻找结果发现样本日期变为2019年 指导客户修改系统日期【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-17 09:44:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.03.17 09:43:14 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗疾控中心 / 024000 赤峰市 | 60104127 | 304607858 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗疾控中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-17 09:48:35 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】客户咨询BC-2600打印机故障【排查过程】：指导客户去设置里调整打印机为记录仪【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-17 09:43:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.17 09:42:31 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304607882 | 青岛立菲生物技术有限公司 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-17 09:44:29 : 【客户请求】 【故障现象】：视频测试【排查过程】：演示测试【处理结果】：无需支持2026-03-17 09:42:30 : 【客户请求】 微信视频呼入DD4-3C000939 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.17 09:25:11 | 江苏省卫生健康委员会 / 210019 南京 | 106131 | 304607962 | 江苏省卫生健康委员会 BENEHEART D2 微信视频服务 | 2026-03-17 09:26:55 : 【客户请求】 视频支持解决2026-03-17 09:25:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 南京分公司 | 监护 | BENEHEART D2 | 一般 | 待处理
2026.03.17 09:22:58 | 大庆市肇源县和平乡卫生院 / 166000 大庆市 | 374034 | 304607857 | 大庆市肇源县和平乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-17 09:26:12 : 【客户请求】 故障现象】：客户咨询仪器报警LIS通讯异常【排查过程】：告知客户为LIS问题且不影响测试【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-17 09:22:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.17 09:09:44 | 寻甸县第二人民医院 / 655214 昆明市 | 370607 | 304607961 | 寻甸县第二人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-17 09:13:23 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询lis设置入口【排查过程】：工程师账户登录-设置-系统设置-通信设置【处理结果】：客户知晓2026-03-17 09:09:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.16 17:17:39 | 商南县中医医院 / 726300 商洛市 | 319702 | 304607849 | 商南县中医医院 BC-6000 微信视频服务 | 2026-03-16 17:27:46 : 【客户请求】 测试，推广瑞智服2026-03-16 17:17:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-6000 | 一般 | 待处理
2026.03.16 16:52:40 | 邹城市邹鲁膳养养老服务中心 / 272000 | 90343033 | 304607856 | 邹城市邹鲁膳养养老服务中心 BS-1100M 微信视频服务 | 2026-03-16 17:25:35 : 【Customer Request】 【故障现象】：靶值问题【处理结果】：已用微信传输靶值2026-03-16 16:52:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 生化 | BS-1100M | 一般 | 待处理
2026.03.16 16:47:32 | 广东省妇幼保健院 / 510000 广州市 | 60051134 | 304607862 | 广东省妇幼保健院 BENEFUSION UVP 微信视频服务 | 2026-03-16 16:47:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UVP | 重要 | 待处理
2026.03.16 16:47:21 | 舟曲县拱坝卫生院 / 555555 | 90148412 | 304607861 | 舟曲县拱坝卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-03-16 17:11:15 : 【客户请求】 【故障现象】：数据库损坏【排查过程】：突然断电导致数据库损坏，备份的数据库无法使用【处理结果】：工单下派，工程师上门处理2026-03-16 16:47:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.03.16 16:25:45 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304607848 | 江西诚珏贸易有限公司 M10 EXP 微信视频服务 | 2026-03-16 18:46:41 59990003: 【客户请求】 19880281053致电回去，不小心按到了，没有需要，取消工单2026-03-16 16:25:44 : 【客户请求】 微信视频呼入LU2-49000109 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 超声 | M10 EXP | 一般 | 待处理
2026.03.16 16:13:49 | 贵州省黔南州罗甸县逢亭镇中心卫生院 / 550100 | 90052572 | 304607826 | 贵州省黔南州罗甸县逢亭镇中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-16 16:16:37 : 【客户请求】 老师询问在哪里做强化清洗，告知在生化维护指令界面2026-03-16 16:13:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.16 16:05:35 | 江海区中西医结合医院 / 529000 江门市 | 323270 | 304607846 | 江海区中西医结合医院 UMEC10 微信视频服务 | 2026-03-16 16:08:55 : 【客户请求】 视频支持解决2026-03-16 16:05:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 监护 | UMEC10 | 一般 | 待处理
2026.03.16 15:58:36 | 晋宁区晋城社区卫生服务中心 | 90306489 | 304607844 | 晋宁区晋城社区卫生服务中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-16 16:06:50 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针在固定的四个孔位撞针【排查过程】：沟通得知样本盘底座脱落过，导致样本盘不平。告知将底座重新粘好，保证样本盘的水平【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-16 15:58:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.16 15:54:02 | 会东县乌东德镇中心卫生院 / 615200 | 60116531 | 304607843 | 会东县乌东德镇中心卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-03-16 16:03:23 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控测试【排查过程】：指导质控设置及测试【处理结果】：问题已解决2026-03-16 15:54:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.03.16 15:36:12 | 荣县乐德中心卫生院 / 643100 自贡市 | 322803 | 304607852 | 荣县乐德中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-16 15:45:34 : 【客户请求】 【故障现象】：样本结果显示未完成【排查过程】：用的开放试剂，老师倒瓶太多导致机器报警试剂液面过高，告知老师不能加太多，吸出部分试剂后可以正常出结果【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-16 15:36:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.16 15:25:25 | 高新区社会发展局 / 330000 南昌市 | 60093241 | 304607851 | 高新区社会发展局 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-16 15:30:33 : 【客户请求】 【故障现象】：查询质控靶值BC2601BN【排查过程】：告知查询路径，并发送质控参看值表【处理结果】：客户知晓2026-03-16 15:25:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.16 15:17:07 | 洪江市人民医院黔城分院 / 418200 怀化市 | 60039508 | 304607842 | 洪江市人民医院黔城分院 BENEFUSION EDS 微信视频服务 | 2026-03-16 15:21:21 : 【客户请求】 视频支持解决2026-03-16 15:17:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 输注泵 | BENEFUSION EDS | 一般 | 待处理
2026.03.16 15:12:33 | 清远市连山县永和中心卫生院 / 555555 | 90023761 | 304607815 | 清远市连山县永和中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-16 15:16:15 : 【客户请求】 【故障现象】：客户想学做校准【处理结果】：工单下派，工程师上门培训校准操作2026-03-16 15:12:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.16 15:10:03 | 明光市自来桥镇中心卫生院 / 239400 滁州市 | 374213 | 304607833 | 明光市自来桥镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-16 15:10:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.16 15:00:38 | 开封市祥符区八里湾卫生院 / 475100 | 90165981 | 304607749 | 开封市祥符区八里湾卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-16 15:03:44 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂加载不上【排查过程】：沟通得知客户倒瓶，告知客户只能更换新瓶试剂【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-16 15:00:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.03.16 14:55:02 | 天水市甘谷县六峰镇中心卫生院 / 000000 | 90148882 | 304607831 | 天水市甘谷县六峰镇中心卫生院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-03-16 14:55:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100045079 | 王磊磊 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.03.16 14:40:23 | 无棣县第二人民医院 / 251900 滨州市 | 300863 | 304607809 | 无棣县第二人民医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-03-16 14:47:51 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化试剂显示未装载，实际上有【排查过程】：沟通得知老师将试剂管理改成按批管理导致此报警，改回按项目管理【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-16 14:40:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.03.16 14:38:40 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 | 90370759 | 304607808 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-16 14:39:10 : 【客户请求】 断连2026-03-16 14:38:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.16 14:31:24 | 荣县乐德中心卫生院 / 643100 自贡市 | 322803 | 304607787 | 荣县乐德中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-16 14:36:29 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针撞针【排查过程】：指导客户将样本针掰直【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-16 14:31:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.16 13:58:39 | 玉树州第三人民医院 / 600380 | 90051205 | 304607786 | 玉树州第三人民医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-16 14:56:01 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：尿素和葡萄糖定标不通过【排查过程】：检查试剂，定标设置，再次做定标后通过【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-16 13:58:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.03.16 13:53:08 | 江苏省溧阳市茶亭医院 / 213300 常州市 | 312869 | 304607806 | 江苏省溧阳市茶亭医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-03-16 13:55:18 : 【客户请求】 断连2026-03-16 13:53:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.16 13:02:45 | 克拉玛依市昆仑路社区卫生服务中心 / 834000 | 90072127 | 304607736 | 克拉玛依市昆仑路社区卫生服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-16 13:07:18 : 【客户请求】 【故障现象】：样本结果无法自动通信到LIS【排查过程】：设置通信自动通信未打开，指导打开后测试样本，结果自动通信正常【处理结果】：问题已解决2026-03-16 13:02:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.16 12:18:39 | 会东县乌东德镇中心卫生院 / 615200 | 60116531 | 304607707 | 会东县乌东德镇中心卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-03-16 12:29:16 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准【排查过程】：指导输入校准，校准规则【处理结果】：成功校准2026-03-16 12:18:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.03.16 12:13:15 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 / 835802 伊宁哈萨克自治州 | 362266 | 304607728 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-03-16 12:17:33 : 【客户请求】 【故障现象】：校准过期【排查过程】：先设置校准状态为延期，告知客户赶紧定标【处理结果】：问题解决2026-03-16 12:13:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.03.16 12:01:34 | 克拉玛依市昆仑路社区卫生服务中心 / 834000 | 90072127 | 304607706 | 克拉玛依市昆仑路社区卫生服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-16 12:18:04 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询自动进样无法修改编号【排查过程】：检查发现通信设置双向通信被勾选起，修改后，编号可以修改【处理结果】：问题已解决2026-03-16 12:01:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.16 11:53:49 | 惠东县第二人民医院 / 516351 惠州市 | 372535 | 304607727 | 惠东县第二人民医院 BC-6900 微信视频服务 | 2026-03-16 11:55:46 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询HGB保养路径【排查过程】：菜单-服务-保养【处理结果】：客户知晓2026-03-16 11:53:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-6900 | 一般 | 待处理
2026.03.16 11:41:42 | 开封市杜良乡卫生院 / 475000 | 90000287 | 304607726 | 开封市杜良乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-16 11:53:12 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化RO设置【处理结果】：已指导客户设置好2026-03-16 11:41:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.03.16 11:36:34 | 巴东县中西医结合医院（巴东县沿渡河镇中心卫生院） / 444300 恩施州 | 321759 | 304607734 | 巴东县中西医结合医院（巴东县沿渡河镇中心卫生院） CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-16 11:36:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.16 11:34:06 | 厦门大学附属第一医院 / 361001 厦门市 | 60027601 | 304607746 | 厦门大学附属第一医院 A6C 微信视频服务 | 2026-03-16 14:54:43 梁伟: 【客户请求】 客户误操作2026-03-16 11:34:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 麻醉 | A6C | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.16 11:26:17 | 富顺县童寺镇中心卫生院 / 643200 自贡市 | 329221 | 304607733 | 富顺县童寺镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-16 11:47:03 : 【客户请求】 【故障现象】：清洗机构运动时发生碰撞【排查过程】：检查清洗机构正常，清洗时正常，故障为偶发，后续测试实时跟踪【处理结果】：故障已恢复，后续跟踪2026-03-16 11:28:51 : 【客户请求】 姓名: 唐小珊; 手机号: 139****3564; 问题描述: BS-450 报：清洗结构运动错误类型：运动时发生碰撞2026-03-16 11:26:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.16 11:25:34 | 南江县高塔镇卫生院 / 636600 巴中 | 382367 | 304607745 | 南江县高塔镇卫生院 BS-240 微信视频服务 | 2026-03-16 11:35:31 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：指导矫正针位置后正常【处理结果】：指导矫正针位置后正常2026-03-16 11:25:39 : 【客户请求】 姓名: 岳美林; 手机号: 187****7011; 问题描述:2026-03-16 11:25:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.03.16 11:11:43 | 巴中市恩阳区尹家镇卫生院 | 90354930 | 304607744 | 巴中市恩阳区尹家镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-16 13:35:28 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：数据库连接失败【排查过程】：指导重启软件，重连串口【处理结果】：恢复正常2026-03-16 11:11:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.16 11:11:39 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 | 90370759 | 304607743 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-16 11:11:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.16 11:07:54 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗疾控中心 / 024000 赤峰市 | 60104127 | 304607698 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗疾控中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-16 11:07:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.16 11:02:20 | 甘肃张掖市妇幼保健院 / 734000 张掖市 | 311450 | 304607732 | 甘肃张掖市妇幼保健院 BS-800 微信视频服务 | 2026-03-16 11:02:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100045079 | 王磊磊 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.03.16 10:55:41 | 邵阳汇恩生殖健康专科医院（普通合伙） / 422000 邵阳市 | 60074249 | 304607731 | 邵阳汇恩医院 CL-2800I 微信视频服务 | 2026-03-16 10:55:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-2800I | 一般 | 待处理
2026.03.16 10:55:01 | 兴隆县博爱医院 / 050000 承德市 | 319662 | 304607697 | 兴隆县博爱医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-16 11:14:25 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：做堵针检测，失败。疏通样本针后，堵针检测依旧失败。去离子水压力偏低【处理结果】：工单下派，工程师现场检查2026-03-16 10:54:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.16 10:40:19 | 邵阳汇恩生殖健康专科医院（普通合伙） / 422000 邵阳市 | 60074249 | 304607705 | 邵阳汇恩医院 CL-2800I 微信视频服务 | 2026-03-16 10:48:15 : 【客户请求】 【故障现象】：无法扫入主曲线【排查过程】：临床工程师来电，跟设备工程师确认是否需要升级软件版本【处理结果】：客户自行联系设备工程师解决2026-03-16 10:40:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-2800I | 一般 | 待处理
2026.03.16 10:37:19 | 重庆市万州区龙驹中心卫生院 / 404700 重庆市 | 333990 | 304607704 | 重庆市万州区龙驹中心卫生院 SV350 微信视频服务 | 2026-03-16 10:41:14 : 【客户请求】 呼吸机自检提示氧气流量传感器测试失败2026-03-16 10:37:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 重庆分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2026.03.16 10:33:03 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 | 90370759 | 304607688 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-16 10:33:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.16 10:14:17 | 成都天府新区顾连禾泰康复医院 / 610000 | 90310059 | 304607703 | 成都天府新区顾连禾泰康复医院 BENEFUSION VP1 EX 微信视频服务 | 2026-03-16 14:53:46 梁伟: 【客户请求】 客户误操作2026-03-16 10:14:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 EX | 一般 | 待处理
2026.03.16 09:56:18 | 遵义市务川县砚山镇卫生院 / 564304 遵义 | 385386 | 304607687 | 遵义市务川县砚山镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-16 10:17:08 : 【客户请求】 客户取消2026-03-16 09:56:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.16 09:52:45 | 江海区中西医结合医院 / 529000 江门市 | 323270 | 304607696 | 江海区中西医结合医院 UMEC10 微信视频服务 | 2026-03-16 09:56:38 : 【客户请求】 技术支持解决2026-03-16 09:52:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 监护 | UMEC10 | 一般 | 待处理
2026.03.16 09:41:42 | 中国人民解放军95037部队 / 430074 | 90310409 | 304607550 | 中国人民解放军95037部队 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-16 10:18:44 : 【客户请求】 客户取消2026-03-16 09:41:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.16 09:25:48 | 广州爱康国宾健康检查有限公司 / 510000 广州市 | 60120646 | 304607718 | 广州爱康国宾健康检查有限公司 BC-760[B] 微信视频服务 | 2026-03-16 09:44:35 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询【排查过程】：客户连接闪退，回电话询问无人接听【处理结果】：无需技术支持2026-03-16 09:25:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 血球 | BC-760[B] | 一般 | 待处理
2026.03.16 09:10:24 | 东乡族自治县河滩中心卫生院 / 731407 临夏州 | 60048749 | 304607685 | 东乡族自治县河滩中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-16 09:20:45 陈银亭: 【客户请求】 液体压力超载，客户等待经销商工程师上门后重新呼入2026-03-16 09:10:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.16 08:58:08 | 茶陵县腰陂中心卫生院 / 412400 株洲市 | 380248 | 304607711 | 茶陵县腰陂中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-16 09:04:43 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂过期问题【排查过程】：解答试剂提示过期原因【处理结果】：客户已知晓2026-03-16 08:58:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.16 08:48:10 | 荣县乐德中心卫生院 / 643100 自贡市 | 322803 | 304607695 | 荣县乐德中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-16 08:51:09 : 【客户请求】 指导客户设置新的单位，问题解决2026-03-16 08:48:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.16 08:46:40 | 长葛市第二人民医院 / 461500 许昌市 | 60037389 | 304607702 | 长葛市第二人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-16 08:47:55 : 【客户请求】 指导科室做血常规质控2026-03-16 08:46:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.16 08:42:14 | 耒阳市大义乡卫生院 / 430000 耒阳市 | 333361 | 304607693 | 耒阳市大义乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-16 09:01:30 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释液无，本底异常，hgb结果异常【排查过程】：指导拧紧稀释液接头，调整HGB本底电压异常，排查溶血剂【故障定位】：稀释液过滤器，管路，LH溶血剂加入，混匀【一线建议】：申请过滤器和阀门管路备用【下派理由】：客户需求2026-03-16 08:47:54 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释液无，本底异常【排查过程】：指导宁静稀释液接头，调整HGB本底电压【处理结果】：确认解决问题2026-03-16 08:42:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.16 08:33:53 | 新田县城东医院 | 90364794 | 304607684 | 新田县城东医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-16 08:33:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.16 08:32:04 | 中国人民解放军71352部队 / 075100 | 90239126 | 304607701 | 中国人民解放军71352部队 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-16 08:32:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.15 14:57:24 | （禁用）（待禁用）武汉火神山医院 / 430100 | 90167317 | 304607683 | 武汉市中心医院后湖分院SV300 自检泄漏量不过 | 2026-03-15 18:14:27 59990006: 【客户请求】 武汉市中心医院后湖分院SV300 自检泄漏量不过，GB-010128892026-03-15 14:57:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 麻醉 | SV300 | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.15 11:09:15 | 济南市长清区人民医院 / 250300 济南市 | 304169 | 304607560 | 济南市长清区人民医院 BENEFUSION SP1 微信视频服务 | 2026-03-15 11:09:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP1 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.15 10:33:27 | 泰康同济（武汉）医院 / 430000 武汉市 | 60104145 | 304607548 | 泰康同济（武汉）医院 BENEVISION M15 微信视频服务 | 2026-03-15 10:38:59 凌俊: 【客户请求】 测试电话2026-03-15 10:33:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50007322 | 凌俊 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 监护 | BENEVISION M15 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.14 17:05:43 | 浙江大学医学院附属第一医院 / 310000 杭州市 | 303044 | 304607557 | 浙江大学医学院附属第一医院 IMEC8 微信视频服务 | 2026-03-14 18:07:56 59990009: 【客户请求】 工单与408166056重复，此单封闭2026-03-14 17:05:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 杭州分公司 | 监护 | IMEC8 | 重要 | 待处理
2026.03.14 11:13:44 | 巴中康达医院 / 636600 巴中市 | 366062 | 304607555 | 巴中康达医院 UMEC7 微信视频服务 | 2026-03-14 18:07:09 59990009: 【客户请求】 工单与408165608重复，此单封闭2026-03-14 11:13:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 成都分公司 | 监护 | UMEC7 | 一般 | 待处理
2026.03.14 10:36:44 | 望谟县蟠桃社区卫生服务中心 | 90182330 | 304607651 | 望谟县蟠桃社区卫生服务中心 BS-600 微信视频服务 | 2026-03-14 18:09:01 59990009: 【客户请求】 工单与408165527重复，此单封闭2026-03-14 10:36:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.14 10:21:01 | 淅川县中医院 / 474400 南阳市 | 300028 | 304607650 | 淅川县中医院 SV300 微信视频服务 | 2026-03-14 10:20:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.03.13 17:06:24 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 / 555555 | 90002643 | 304607494 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-13 17:06:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.13 17:03:33 | 广东省东莞市桥头镇社区卫生服务中心 / 523000 东莞市 | 374814 | 304607545 | 广东省东莞市桥头镇社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-13 17:07:50 : 【客户请求】 客户自行挂断未接通 回拨客户电话为空号2026-03-13 17:03:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.13 16:13:08 | 佳家康（济南）医疗健康管理有限责任公司历城祝舜路综合门诊部 | 90359228 | 304607490 | 佳家康（济南）医疗健康管理有限责任公司历城祝舜路综合门诊部 BC-5120 微信 | 2026-03-13 16:16:43 : 【客户请求】 【故障现象】：hgb本底电压异常【排查过程】：指导客户调整本底电压【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-13 16:13:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.13 16:06:03 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304607509 | 常春藤医疗设备（重庆）有限公司 BENEHEART R12A 微信视频服务 | 2026-03-13 18:11:57 59990051: 【客户请求】 致电老师，无故障问题。引导联系渠道室申请，客户知悉2026-03-13 18:02:29 赵羚志: 【客户请求】 下派2026-03-13 16:06:02 : 【客户请求】 微信视频呼入FX-28004832 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART R12A | 一般 | 待处理
2026.03.13 15:59:17 | 富顺县骑龙镇卫生院 / 643200 自贡 | 360623 | 304607519 | 富顺县骑龙镇卫生院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-03-13 16:02:08 : 【客户请求】 【故障现象】：反应杯无法装载【排查过程】：指导客户卸载后重新装载正常【处理结果】：仪器恢复正常2026-03-13 15:59:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.03.13 15:32:14 | 衡阳市雁峰区白沙街道社区卫生服务中心 / 410000 | 90306481 | 304607507 | 衡阳市雁峰区白沙街道社区卫生服务中心 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-13 15:32:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.13 14:54:04 | 惠东县第二人民医院 / 516351 惠州市 | 372535 | 304607504 | 惠东县第二人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-03-13 15:06:23 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师现场处理ISE问题咨询【排查过程】：ISEna、cl校准不过 检查样本稀释液、稀释杯结晶、注液量，【处理结果】：需逐一排查2026-03-13 14:54:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.03.13 14:29:50 | 宝鸡市中心医院 / 721012 宝鸡市 | 305117 | 304607479 | 宝鸡市中心医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-03-13 15:13:02 马上: 【客户请求】 【故障现象】：复溶新质控很多项目失控【排查过程】：视频未接通电话询问，分院样本量少，复溶新质控很多项目失控，建议检查质控品复溶规范性、试剂开瓶时间 提醒关注公众号查看视频、Al问题【处理结果】：回科室后进一步排查2026-03-13 14:29:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.13 14:28:41 | （禁用）涡阳同济医院 / 233600 亳州市 | 60098379 | 304607485 | （禁用）涡阳同济医院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-03-13 14:40:26 马上: 【客户请求】 【故障现象】：光源不足【排查过程】：新换光源灯任然提示光源不足。340波长吸光度18000，客户已擦拭透镜，告知客户光学组件老化导致【处理结果】：客户已知晓，自行联系工程师维修2026-03-13 14:28:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.03.13 12:34:27 | 农八师144团场医院 / 832000 石河子市 | 375264 | 304607360 | 农八师144团场医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-13 12:58:46 : 【客户请求】 【故障现象】： 轨道动作异常【排查过程】： 样本架装载时报警 排除强光照射【故障定位】： 光耦状态可能异常【一线建议】：检查光耦状态【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-03-13 12:34:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.13 11:49:21 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 / 471000 洛阳市 | 60098168 | 304607473 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-13 11:52:58 : 【客户请求】 客户维护样本针，棉签掉入清洗池废液管路，需工程师上门处理。2026-03-13 11:50:07 : 【客户请求】 姓名: 王明; 手机号: 155****8758; 问题描述:2026-03-13 11:49:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.13 11:49:06 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304607398 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-13 11:58:37 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：发生过撞针指导客户校准样本针【处理结果】：测试正常2026-03-13 11:49:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.13 11:35:29 | 日喀则市西华综合门诊部 / 555555 | 90025017 | 304607397 | 日喀则市西华综合门诊部 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-13 11:41:07 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC有总数不分类【排查过程】： 试剂正常已更换新试剂，散点图压缩【故障定位】：试剂及加入 光学【一线建议】： 优先排查试剂及光学【下派理由】：客户无法自行操作。2026-03-13 11:35:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.13 11:25:23 | 马龙县马过河镇卫生院 / 555555 | 90017662 | 304607492 | 马龙县马过河镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-13 11:25:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.13 11:19:37 | 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 / 016000 乌海市 | 383884 | 304607483 | 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-13 11:22:49 : 【客户请求】 【故障现象】： 电脑无法开机【排查过程】：电脑无法开机 客户可能自行维修电脑 要求安装软件【下派理由】：客户无法自行操作。2026-03-13 11:19:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.13 11:15:46 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304607482 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-13 11:19:06 : 【客户请求】 【故障现象】：客户无法修改采样时间【排查过程】：发现客户采样时间大于检验时间 告知无法修改【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-13 11:15:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.13 11:00:11 | 日喀则市西华综合门诊部 / 555555 | 90025017 | 304607472 | 日喀则市西华综合门诊部 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-13 11:07:23 : 【客户请求】 【故障现象】：白细胞有总数不分类【排查过程】：试剂无问题 散点图压缩 指导客户进行DIFF浸泡2026-03-13 11:00:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.13 10:57:03 | 望谟县蟠桃社区卫生服务中心 | 90182330 | 304607481 | 望谟县蟠桃社区卫生服务中心 BS-600 微信视频服务 | 2026-03-13 11:10:23 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器停止无法恢复空闲【排查过程】：查看报警信息，系统恢复后仪器无反应后进入停止 指导客户重启仪器【处理结果】：系统恢复正常2026-03-13 10:57:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.13 09:26:23 | 大竹县文星中心卫生院 / 635100 达州市 | 367416 | 304607468 | 大竹县文星中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-13 11:10:42 佟建阳: 【客户请求】 26.03.13 联系客户询问 客户表示已联系当地工程师上门2026-03-13 09:39:14 : 【客户请求】 【故障现象】：真空异常 状态真空不足【排查过程】：指导客户清废液管路【处理结果】：客户先行处理 等待客户回信2026-03-13 09:26:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.13 09:13:49 | 武功中医院社区医疗服务中心 / 555555 | 90049392 | 304607320 | 武功中医院社区医疗服务中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-13 09:20:45 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：查看样本针位置 ，指导客户调试针位置【处理结果】：仪器恢复正常2026-03-13 09:13:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.13 09:11:46 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304607319 | 南京贝登医疗股份有限公司 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-03-13 10:05:54 赵羚志: 【客户请求】 指导客户进行自检，问题解决2026-03-13 09:11:45 : 【客户请求】 微信视频呼入AD8-14002119 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.03.13 09:04:36 | 中国人民武装警察部队特色医学中心 / 300162 天津市 | 317545 | 304607359 | 中国人民武装警察部队特色医学中心 SV350 微信视频服务 | 2026-03-13 10:05:00 : 【客户请求】 指导客户，问题解决，封闭2026-03-13 09:04:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.13 08:52:40 | 龙岗区第五人民医院社管中心 / 518000 深圳市 | 60133286 | 304607370 | 龙岗区第五人民医院社管中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-13 08:59:04 : 【客户请求】 【故障现象】：质控样本编号设置错误【排查过程】：指导客户从新设置【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-13 08:52:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.13 08:45:50 | 万载红星医院 / 336100 宜春市 | 60097049 | 304607369 | 万载红星医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-13 08:48:02 : 【客户请求】 {故障现象】： 小孔电压低 仪器漏液【排查过程】： 客户不方便操作【故障定位】：计数池排液不通畅【一线建议】： 检查rbc排液【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-03-13 08:45:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.13 08:42:56 | 枞阳县人民医院 / 246700 铜陵市 | 310905 | 304607394 | 枞阳县人民医院 SK-801 EX 微信视频服务 | 2026-03-13 08:45:34 : 【客户请求】 客户有当地工程师微信，自行联系处理2026-03-13 08:42:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 输注泵 | SK-801 EX | 一般 | 待处理
2026.03.13 08:39:11 | 山东省青岛市胶州市北关卫生院 / 266300 青岛 | 366449 | 304607358 | 山东省青岛市胶州市北关卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-13 09:03:39 佟建阳: 【客户请求】 【客户请求】 【故障现象】：客户询问关机过程中来样本是否可以中断【排查过程】：告知客户无法中断【处理结果】：描客户确认问题解决。2026-03-13 08:45:48 : 【客户请求】 【故障现象】：客户询问关机过程中来样本是否可以终端【排查过程】：告知客户无法中断【处理结果】：描客户确认问题解决。2026-03-13 08:39:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.13 08:33:45 | 淄博市淄川区医院 / 255000 淄博市 | 304241 | 304607364 | 淄博市淄川区医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-13 10:10:18 : 【客户请求】 客户已联系当地工程师2026-03-13 08:33:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.12 17:38:06 | 三亚石药颐和医院 | 90397638 | 304607318 | 三亚石药颐和医院 BS-2200M 微信视频服务 | 2026-03-12 17:43:22 : 【客户请求】 【故障现象】：校准申请后不开始测试【排查过程】：检查校准品架号设置更换样本架【处理结果】：可以测试2026-03-12 17:38:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-2200M | 一般 | 待处理
2026.03.12 17:24:14 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304607317 | 南京贝登医疗股份有限公司 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-03-12 18:24:07 59990051: 【客户请求】 虚拟客户，回电客户拒绝，此单关闭2026-03-12 17:24:13 : 【客户请求】 微信视频呼入AD8-2C021020 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.03.12 17:08:53 | 阜阳民生医院 / 236000 180 | 60101131 | 304607362 | 阜阳民生医院 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-03-12 17:08:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.03.12 16:12:27 | 凌云县妇幼保健院 / 531000 百色市 | 331965 | 304607361 | 凌云县妇幼保健院 BC-6000PLUS 微信视频服务 | 2026-03-12 16:17:47 : 【客户请求】 【故障现象】：漏液【排查过程】：排废管路堵塞【处理结果】：工单下派，工程师上门检查2026-03-12 16:12:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 血球 | BC-6000PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.12 16:06:06 | 东方市东河中心卫生院 / 572600 东方市 | 60103948 | 304607345 | 东方市东河中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-12 16:24:28 : 【客户请求】 【故障现象】：呼入后挂断【排查过程】：电话呼叫 科室需要查询靶值 指导老师通过微信公众号、AL机器人查询【处理结果】：问题解决2026-03-12 16:06:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.12 15:52:52 | 上海市静安区闸北中心医院 / 200000 上海市 | 311696 | 304607340 | 上海市静安区闸北中心医院 MX7 微信视频服务 | 2026-03-12 15:52:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 上海分公司 | 超声 | MX7 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.12 15:48:06 | 三亚石药颐和医院 | 90397638 | 304607339 | 三亚石药颐和医院 BS-2200M 微信视频服务 | 2026-03-12 16:13:23 : 【客户请求】 【故障现象】：PA校准失败【排查过程】：指导客户进行校准设设置，稀释设置 ，修改校准规则【处理结果】：校准成功2026-03-12 15:48:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-2200M | 一般 | 待处理
2026.03.12 15:47:10 | 七星关区碧海街道社区卫生服务中心 / 551700 | 90230661 | 304607338 | 七星关区碧海街道社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-12 15:51:14 : 【客户请求】 【故障现象】：数据不传输【排查过程】：沟通得知客户中间关过机器，软件未关。告知老师把电脑重启一下，再打开软件，就可以传输了【处理结果】：问题解决2026-03-12 15:47:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.12 15:18:55 | 陕西省宝鸡市陈仓区虢镇卫生院 / 721300 宝鸡市 | 317286 | 304607300 | 陕西省宝鸡市陈仓区虢镇卫生院 BS-800 微信视频服务 | 2026-03-12 15:18:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.03.12 15:18:38 | 剑阁县盐店乡卫生院 / 628300 | 90072076 | 304607337 | 剑阁县盐店乡卫生院 BS-240 微信视频服务 | 2026-03-12 15:18:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.03.12 15:17:26 | 陕西省安康市汉滨区新城卫生服务中心 / 725000 安康市 | 371875 | 304607299 | 陕西省安康市汉滨区新城卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-12 15:17:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.12 15:15:36 | 达州市开江县讲治中心卫生院 / 636256 达州市 | 60063106 | 304607298 | 达州市开江县讲治中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-12 15:15:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.12 15:14:58 | 宝鸡市扶风县太白卫生院 / 722204 扶风县 | 384414 | 304607297 | 宝鸡市扶风县太白卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-12 15:23:08 : 【客户请求】 【故障现象】：结果带R【排查过程】：指导老师清理13阀和14阀之间的管路【处理结果】：问题解决2026-03-12 15:14:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.12 15:11:55 | 冷水江市卫生健康局 | 90249060 | 304607315 | 冷水江市卫生健康局 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-03-12 16:09:51 : 【客户请求】 客户自行处理，封闭2026-03-12 15:14:56 : 【客户请求】 姓名: 康志华; 手机号: 188****5194; 问题描述: 半自动体外除颤器没有电了，需要购买一块电池2026-03-12 15:11:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.03.12 15:01:12 | 砚山县阿舍卫生院 / 663000 文山州 | 337223 | 304607336 | 砚山县阿舍卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-12 15:01:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.12 14:54:19 | 宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 / 644000 宜宾市 | 333959 | 304607295 | 宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-12 15:05:03 : 【客户请求】 【故障现象】：废液满【排查过程】：指导客户清洗废液传感器【处理结果】：故障消除2026-03-12 14:54:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.12 14:52:27 | 广安市岳池县镇欲镇卫生院 / 638000 广安市 | 377602 | 304607335 | 广安市岳池县镇欲镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-12 15:47:59 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：需新开项目【排查过程】：指导客户上糖化试剂、参数导入、试剂装载、校准设置、【处理结果】：新项目已添加2026-03-12 14:52:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.12 14:35:03 | 寻甸县第二人民医院 / 655214 昆明市 | 370607 | 304607328 | 寻甸县第二人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-03-12 14:38:47 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询稀释重测问题【排查过程】：沟通使用仪器自动稀释重测【处理结果】：客户知晓2026-03-12 14:35:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.03.12 14:34:41 | 三亚市天涯区君达海景酒店 | 90290679 | 304607314 | 三亚市天涯区君达海景酒店 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-03-12 14:34:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 海南分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.03.12 14:04:35 | 铜川市王益区中医医院 / 727000 | 90312018 | 304607334 | 铜川市王益区中医医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-03-12 14:13:41 : 【客户请求】 【故障现象】：浓缩清洁剂余量为零【排查过程】：指导客户装载余量自动变成零，清洗浓缩清洗剂瓶盖组件【处理结果】：可正常装载2026-03-12 14:04:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.03.12 14:03:09 | 渭南市临渭区中医医院 / 714000 渭南市 | 331471 | 304607333 | 渭南市临渭区中医医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-03-12 14:15:46 马上: 【客户请求】 【故障现象】：搅拌杆转速异常【排查过程】：工程师维护后报警 检查搅拌杆2号位搅拌杆没安装到位，指导正确安装搅拌杆【处理结果】：故障消除2026-03-12 14:03:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.03.12 13:32:01 | 昭通市洒渔乡中心卫生院 / 657000 昭通市 | 90041894 | 304607322 | 昭通市洒渔乡中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-12 13:32:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.12 12:52:10 | 郧西县城关镇卫生院 / 442500 十堰市 | 369675 | 304607343 | 郧西县城关镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-12 13:04:03 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：指导客户调试样本针在清洗池的位置【处理结果】仪器恢复正常2026-03-12 12:52:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.12 12:49:19 | 郧西县城关镇卫生院 / 442500 十堰市 | 369675 | 304607342 | 郧西县城关镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-12 12:49:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.12 12:49:08 | 渭南市临渭区中医医院 / 714000 渭南市 | 331471 | 304607341 | 渭南市临渭区中医医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-03-12 12:49:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.03.12 12:48:39 | 桑植县锦洲中医医院有限公司 / 427100 桑植县 | 90062216 | 304607310 | 桑植县锦洲中医医院有限公司 BENEHEART R3A 微信视频服务 | 2026-03-12 12:53:35 : 【客户请求】 姓名: 王玉梅; 手机号: 188****6547; 问题描述: 心电图机上面的时间每次开机后都提示需要重新设置时钟2026-03-12 12:48:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 监护 | BENEHEART R3A | 一般 | 待处理
2026.03.12 12:47:14 | 北京市朝阳区中医医院 / 100020 北京市 | 305900 | 304607313 | 北京市朝阳区中医医院 SV70 微信视频服务 | 2026-03-12 12:47:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 麻醉 | SV70 | 一般 | 待处理
2026.03.12 12:42:54 | 邹城市邹鲁膳养养老服务中心 / 272000 | 90343033 | 304607332 | 邹城市邹鲁膳养养老服务中心 BS-1100M 微信视频服务 | 2026-03-12 12:42:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 生化 | BS-1100M | 一般 | 待处理
2026.03.12 12:42:08 | 渭南市临渭区中医医院 / 714000 渭南市 | 331471 | 304607312 | 渭南市临渭区中医医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-03-12 13:41:14 : 【客户请求】 搅拌杆转速异常，已有工程师现场处理2026-03-12 12:42:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.03.12 11:37:30 | 库车县墩阔坦镇卫生院 / 842000 阿克苏地区 | 336126 | 304607331 | 库车县墩阔坦镇卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-12 11:39:21 : 【客户请求】 【故障现象】：扫不上条码【排查过程】：发现非原厂试剂【处理结果】：客户自行处理2026-03-12 11:37:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.12 11:22:49 | 襄城县城关镇卫生院 / 461200 许昌市 | 60114600 | 304607250 | 襄城县城关镇卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-12 11:27:41 : 【客户请求】 采样针在清洗液位空洗2026-03-12 11:22:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.12 11:14:34 | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 385908 | 304607306 | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-12 11:18:00 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：指导客户校准样本针、调试位置【处理结果】：仪器恢复正常2026-03-12 11:14:47 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限【排查过程】：检查水质正常、灯泡2026-03-12 11:14:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.12 11:10:24 | 广汉市金鱼镇卫生院 / 618302 德阳市 | 302541 | 304607321 | 广汉市金鱼镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-12 11:31:36 马上: 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：检查水质正常、光源灯新换，仪器很长时间未做强化清洗、指导客户先进行强化清洗【处理结果】：观察使用2026-03-12 11:10:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.12 11:01:37 | 南华大学附属第一医院 / 421000 衡阳市 | 102396 | 304607304 | 南华大学附属第一医院 BENEVISION N15 OR 微信视频服务 | 2026-03-12 11:29:37 赵羚志: 【客户请求】 客户自行处理，非迈瑞问题，解决2026-03-12 11:01:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 监护 | BENEVISION N15 OR | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.12 11:00:00 | 南华大学附属第一医院 / 421000 衡阳市 | 102396 | 304607292 | 南华大学附属第一医院 BENEFUSION SP3D 微信视频服务 | 2026-03-12 11:30:21 赵羚志: 【客户请求】 客户自行处理，非迈瑞问题，解决2026-03-12 10:59:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3D | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.12 10:56:12 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304607303 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-12 10:59:12 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂有剩余【排查过程】：解释死体积，为保证准确性多装试剂【处理结果】：已解释清楚2026-03-12 10:56:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.12 10:33:59 | 富顺县童寺镇中心卫生院 / 643200 自贡市 | 329221 | 304607302 | 富顺县童寺镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-12 10:45:38 : 【客户请求】 【故障现象】：清洗机构运动异常【排查过程】：科室零地电压超标建议先处理电压问题【处理结果】：已给出解决方案2026-03-12 10:33:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.12 10:32:50 | 乐东县千家中心卫生院 / 572533 乐东县 | 360630 | 304607311 | 乐东县千家中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-12 10:39:46 : 【客户请求】 【故障现象】：查看校准结果【排查过程】：科室没有质控，需要看一下校准数据怎样，建议科室购买质控【处理结果】：问题解决2026-03-12 10:32:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.12 10:08:01 | 雅安市名山区妇幼保健院 / 629200 雅安市 | 372815 | 304607220 | 雅安市名山区妇幼保健院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-12 10:16:17 : 【客户请求】 【故障现象】：清洗机构运动异常【排查过程】：系统恢复观察故障现象 固定传感器接线【处理结果】：故障消除2026-03-12 10:07:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.12 10:07:33 | 云南省曲靖市富源县中安卫生院 / 655500 曲靖市 | 383152 | 304607248 | 云南省曲靖市富源县中安卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-03-12 10:07:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.03.12 10:07:30 | 天津微医数字医院有限公司 / 300000 天津市 | 90165905 | 304607240 | 天津微医数字医院有限公司 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-12 10:18:14 : 【客户请求】 【故障现象】：RBC堵孔【排查过程】：代理商想自行维修，修不好再报修【处理结果】：无需支持2026-03-12 10:07:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 天津分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.12 09:57:48 | 海南省儋州市第二中学 / 571700 | 90285389 | 304607288 | 海南省儋州市第二中学 BENEHEART S1 微信视频服务 | 2026-03-12 11:31:05 赵羚志: 【客户请求】 客户自行处理，非迈瑞问题，解决2026-03-12 09:57:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 监护 | BENEHEART S1 | 一般 | 待处理
2026.03.12 09:53:58 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304607247 | 长子同仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-12 09:58:23 : 【客户请求】 【故障现象】：质控设置【排查过程】：已设置质控怎么添加TP2、取消TP【处理结果】：处理完成2026-03-12 09:53:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.12 09:53:32 | 沈阳二四二医院 / 110000 沈阳市 | 301714 | 304607246 | 沈阳二四二医院 SV300 微信视频服务 | 2026-03-12 10:37:43 59990002: 【客户请求】 赵羚志客户报修的是麻醉机，但是用的是呼吸机的二维码，麻醉机型号WATO EX-55，GB-2C0587802026-03-12 10:02:44 : 【客户请求】 客户报修的是一台麻醉机，麻醉机使用中不送气，客户要求维修，下派处理2026-03-12 09:53:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 转FSM平台派工 | 沈阳分公司 | 麻醉 | WATO EX-55 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.12 09:49:30 | 隆昌市石燕桥镇中心卫生院 / 642150 内江市 | 367456 | 304607287 | 隆昌市石燕桥镇中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-12 09:53:11 : 【客户请求】 【故障现象】：wbc堵孔【排查过程】：指导客户手动浸泡计数池宝石孔【处理结果】：故障消除2026-03-12 09:49:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.12 09:38:37 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304607245 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-12 09:47:54 : 【客户请求】 【故障现象】：进样器异常【排查过程】：机械手位置偏导致样本放不到架子上去 调整位置后正常【处理结果】：故障消除2026-03-12 09:38:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.12 09:24:15 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304607233 | 长子同仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-12 09:30:36 : 【客户请求】 【故障现象】：质控靶值查询【排查过程】：RF再复合失控找不到对应靶值，解释复合质控不能检测这个项目，确认低密度试剂批前还是批后【处理结果】：已沟通清楚2026-03-12 09:24:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.12 09:19:03 | 阆中市二龙镇中心卫生院 / 637411 南充市 | 371464 | 304607244 | 阆中市二龙镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-12 09:26:33 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：咨询导出数据【排查过程】：告知导出数据匿名化的【处理结果】：客户知晓2026-03-12 09:23:45 : 【客户请求】 【故障现象】：【排查过程】：【处理结果】：2026-03-12 09:19:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.12 09:09:39 | 邹城市邹鲁膳养养老服务中心 / 272000 | 90343033 | 304607243 | 邹城市邹鲁膳养养老服务中心 BS-1100M 微信视频服务 | 2026-03-12 09:09:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 生化 | BS-1100M | 一般 | 待处理
2026.03.12 08:58:46 | 扬州大学附属医院 / 210008 扬州市 | 312664 | 304607241 | 扬州大学附属医院 A7 微信视频服务 | 2026-03-12 11:31:33 赵羚志: 【客户请求】 客户自行处理，非迈瑞问题，解决2026-03-12 08:58:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 南京分公司 | 麻醉 | A7 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.12 08:52:23 | 邹城市邹鲁膳养养老服务中心 / 272000 | 90343033 | 304607219 | 邹城市邹鲁膳养养老服务中心 BS-1100M 微信视频服务 | 2026-03-12 08:59:57 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询059326002质控赋值【排查过程】：查询公众号还未上传【处理结果】：沟通先关单，等待临床回复2026-03-12 08:52:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 生化 | BS-1100M | 一般 | 待处理
2026.03.12 08:42:05 | 金堂县云合镇卫生院 / 610000 成都市 | 60100993 | 304607230 | 金堂县云合镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-12 08:47:34 : 【客户请求】 【故障现象】：血球5100CRP无稀释液【排查过程】：指导客户更换稀释液 扫条码【处理结果】：故障消除2026-03-12 08:42:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.12 08:40:15 | 祥云县中医院 / 672100 祥云县 | 303860 | 304607217 | 祥云县中医院 SV70 微信视频服务 | 2026-03-12 08:47:11 : 【客户请求】 客户自行断开连接2026-03-12 08:40:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 麻醉 | SV70 | 一般 | 待处理
2026.03.11 17:41:59 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304607226 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-11 17:45:52 : 【客户请求】 【故障现象】：吸光度超限【排查过程】：客户端已经很长时间未更换光源灯，客户自行联系购买灯泡【处理结果】：需购买灯泡2026-03-11 17:41:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.11 17:28:28 | 宝兴县穆坪镇卫生院 / 625700 | 90079680 | 304607225 | 宝兴县穆坪镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-11 17:33:19 : 【客户请求】 【故障现象】：无法启动软件【排查过程】：工程师账号退出系统无法找到启动软件图标【处理结果】：固定启动图标到桌面2026-03-11 17:28:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.11 17:16:50 | 95106部队 / 412000 | 90321671 | 304607224 | 95106部队 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-03-11 18:29:40 59990051: 【客户请求】 寄送建修单，此单关闭2026-03-11 17:21:30 : 【客户请求】 18573787103，提交，是湖南株洲客户，应该是部队医院，自检失败，故障代码231，下派维修单处理2026-03-11 17:16:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 座席解决 | 长沙分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.03.11 16:54:16 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304607223 | 武汉阿里路医疗器械有限公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-11 16:54:15 : 【客户请求】 微信视频呼入YV-61002918 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.11 16:51:04 | 南阳市第二人民医院 / 473000 南阳市 | 309150 | 304607222 | 南阳市第二人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-11 17:06:58 : 【客户请求】 工程师现场指导老师微信报修使用2026-03-11 16:51:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.11 16:36:47 | 华容怀岳医院 / 414200 华容县 | 90207080 | 304607221 | 华容怀岳医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-11 16:48:34 : 【客户请求】 客户提示条码无效，输入新条码后故障消失2026-03-11 16:36:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.11 16:23:34 | 云南省弥渡牛街卫生院 / 650000 大理州 | 336761 | 304607149 | 云南省弥渡牛街卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-11 16:28:57 : 【客户请求】 【故障现象】：需要退出到桌面【排查过程】：指导用户切换工程师账号【处理结果】：可以正常切换2026-03-11 16:23:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.11 15:01:48 | 新疆阿克苏市疾病预防控制中心 / 843000 阿克苏市 | 360253 | 304607177 | 新疆阿克苏市疾病预防控制中心 BS-2000 微信视频服务 | 2026-03-11 15:49:26 马上: 【客户请求】 【故障现象】：糖化结果不好【排查过程】：查看校准结果、试剂开瓶校期、质控高值不稳定【故障定位】：检查手工稀释操作、重新校准【一线建议】：检查手工稀释操作、重新校准【下派理由】：客户需求2026-03-11 15:04:30 : 【客户请求】 姓名: 阿米娜; 手机号: 181****8452; 问题描述: 我们单位新开展了糖化血红蛋白，但是两天了一直在试，校准 质控样本的结果都不稳定，换了好几次 跟工程师联系也没能解决掉， 能不能尽快联系2026-03-11 15:01:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.03.11 14:56:34 | 华池县白马乡卫生院 / 000000 | 90336781 | 304607197 | 华池县白马乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-11 14:56:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.11 14:50:22 | 岚县中医院 / 035200 岚县 | 60064401 | 304607201 | 岚县中医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-11 15:54:47 : 【客户请求】 【故障现象】：质控靶值查询【排查过程】：电话联系 指导客户关注公众号查询靶值【处理结果】：已查询到相关靶值2026-03-11 14:50:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.11 14:26:46 | 天津滨海高新区华苑科技园社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 90342840 | 304607189 | 天津滨海高新区华苑科技园社区卫生服务中心 BS-800 微信视频服务 | 2026-03-11 15:37:05 : 【客户请求】 【故障现象】：GLU-G lis无法通讯【排查过程】：查看lis设置通道号正确 、医院新开发光需要把生化免疫报告单分开【故障定位】：lis通讯问题【一线建议】：建议现场与lis沟通【下派理由】：客户要求2026-03-11 14:26:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 天津分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.03.11 14:22:54 | 贵州省毕节市大方县核桃乡卫生院 / 551600 | 90052599 | 304607188 | 贵州省毕节市大方县核桃乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-11 15:13:28 马上: 【客户请求】 【故障现象】：需要新上糖化项目【排查过程】：指导客户导入参数装载试剂，校准设置 校准申请【处理结果】：已开始校准2026-03-11 14:22:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.11 14:20:12 | 富顺县中医院 / 643200 自贡市 | 306285 | 304607187 | 富顺县中医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-03-11 14:51:59 马上: 【客户请求】 【故障现象】：搅拌杆打杯【排查过程】：指导客户调试搅拌杆位置【处理结果】：调试后正常2026-03-11 14:20:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.11 14:18:32 | 上营镇卫生院 / 555555 | 90042472 | 304607186 | 上营镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-11 15:45:31 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针碰撞【排查过程】：指导客户调试样本针在反应盘的位置【处理结果】：故障消除2026-03-11 14:18:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.11 14:00:29 | 新疆阿克苏市疾病预防控制中心 / 843000 阿克苏市 | 360253 | 304607069 | 新疆阿克苏市疾病预防控制中心 BS-2000 微信视频服务 | 2026-03-11 14:00:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.03.11 13:54:51 | 上营镇卫生院 / 555555 | 90042472 | 304607182 | 上营镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-11 14:10:33 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针漏液【排查过程】：拆开外壳接头处漏液 拧紧接头【处理结果】：漏液问题解决2026-03-11 13:54:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.11 13:07:54 | 成都市第六人民医院 / 610066 成都市 | 306167 | 304607181 | 成都市第六人民医院 CRP-M100 微信视频服务 | 2026-03-11 13:27:40 李勇健: 【客户请求】 CAL8000仪器轨道不测试，开放可以，查看软件状态正常，需要工程师现场处理2026-03-11 13:07:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | CRP-M100 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.11 13:00:14 | 盐源县甲米镇卫生院 | 90356173 | 304607147 | 盐源县甲米镇卫生院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-03-11 13:14:11 : 【客户请求】 【故障现象】：wbc堵孔【排查过程】：小孔电压25v 指导客户浸泡wbc池【处理结果】：故障消除2026-03-11 13:00:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.11 12:42:06 | 武汉市江夏区金口街中心卫生院 / 430208 武汉市 | 90051661 | 304607159 | 武汉市江夏区金口街中心卫生院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-03-11 12:44:36 : 【客户请求】 DIFF池溢流，怀疑SV27阀堵，建议排除相关管路2026-03-11 12:42:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.11 12:17:09 | 澄迈县白莲中心卫生院 / 571925 澄迈县 | 319020 | 304607175 | 澄迈县白莲中心卫生院 BS-350 微信视频服务 | 2026-03-11 12:47:18 马上: 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂包装问题【排查过程】：试剂用完咨询可否用430的试剂【处理结果】：已答复客户可以使用2026-03-11 12:17:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-350 | 一般 | 待处理
2026.03.11 12:03:35 | 广汉市金鱼镇卫生院 / 618302 德阳市 | 302541 | 304607168 | 广汉市金鱼镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-11 12:03:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.11 11:56:01 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304607167 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-11 12:45:50 马上: 【客户请求】 【故障现象】：试剂可测数不刷新【排查过程】：新装载试剂不显示可测数，指导客户进行余量检测【处理结果】：可测数更新 可正常做样2026-03-11 11:55:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.11 11:52:47 | 上海市静安区闸北中心医院 / 200000 上海市 | 311696 | 304607158 | 上海市静安区闸北中心医院 MX7 微信视频服务 | 2026-03-11 14:57:35 张强: 【客户请求】 测试视频2026-03-11 11:52:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 超声 | MX7 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.11 11:38:17 | 鄂州市中心医院 / 436000 鄂州市 | 312233 | 304607146 | 鄂州市中心医院 BENEFUSION UVP EX 微信视频服务 | 2026-03-11 11:39:00 : 【客户请求】 问题解决2026-03-11 11:38:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UVP EX | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.11 11:25:14 | 卓资县中蒙医院 / 012000 乌兰浩特市 | 90169568 | 304607145 | 卓资县中蒙医院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-03-11 11:34:01 : 【客户请求】 【故障现象】：HCY高值质控偏高【排查过程】：查看质控设置、质控品有限期正常，重新校准后第二次质控正常，指导客户擦拭样本、试剂针、搅拌杆【处理结果】：质控在控2026-03-11 11:25:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.03.11 11:14:15 | 咸阳彩虹医院 / 712000 咸阳市 | 305156 | 304607068 | 咸阳彩虹医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-03-11 11:14:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.03.11 11:06:28 | 中国人民解放军71352部队 / 075100 | 90239126 | 304607156 | 中国人民解放军71352部队 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-11 11:11:14 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询样本虚拟盘问题【排查过程】：解释虚拟盘、指导申请2号盘样本【处理结果】：正常申请2026-03-11 11:06:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.11 10:47:48 | 青海省循化撒拉族自治县查汗都斯乡卫生院 / 555555 | 90025382 | 304607173 | 青海省循化撒拉族自治县查汗都斯乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-11 11:50:43 李勇健: 【客户请求】 质控品无法保存，已视频指导解决2026-03-11 11:00:32 : 【客户请求】 姓名: 卓玛; 手机号: 131****0937; 问题描述:2026-03-11 10:48:17 : 【客户请求】 姓名: 卓玛; 手机号: 131****0937; 问题描述:2026-03-11 10:48:00 : 【客户请求】 姓名: 卓玛; 手机号: 131****0937; 问题描述:2026-03-11 10:47:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.11 10:33:26 | 承德爱尔眼科医院有限公司 | 90168568 | 304607165 | 承德爱尔眼科医院有限公司 BENEHEART R12A 微信视频服务 | 2026-03-11 10:33:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 监护 | BENEHEART R12A | 一般 | 待处理
2026.03.11 10:30:26 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304607154 | 上海中智科技应用发展有限公司 BENEHEART C2A 微信视频服务 | 2026-03-11 16:45:47 59990051: 【客户请求】 老师误扫二维码，没有故障，此单关闭2026-03-11 11:40:36 赵羚志: 【客户请求】 设备故障，下派处理2026-03-11 10:30:26 : 【客户请求】 微信视频呼入AF2-43027876 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2A | 一般 | 待处理
2026.03.11 10:30:02 | 盐源县甲米镇卫生院 | 90356173 | 304607067 | 盐源县甲米镇卫生院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-03-11 10:57:16 : 【客户请求】 【故障现象】：wbc不分类、hgb、rbc偏高【排查过程】：昨天的标本、医院无质控，现采新鲜血测试正常【处理结果】：标本问题导致2026-03-11 10:30:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.11 10:28:01 | 麻栗坡县大坪镇中心卫生院 / 663600 文山州 | 336035 | 304607164 | 麻栗坡县大坪镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-11 10:47:03 : 【客户请求】 仪器无法开机，客户已自行处理2026-03-11 10:27:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.11 10:17:22 | 河北省承德市平泉市疾病预防控制中心 / 067000 承德市 | 369986 | 304607144 | 河北省承德市平泉市疾病预防控制中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-11 10:22:37 : 【客户请求】 【故障现象】：老师误操作导入参数【排查过程】：老师误操作导入所有参数，试剂状态改为需要校准状态，指导删除多余项目、重新校准【处理结果】：需重新校准2026-03-11 10:17:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.11 10:14:41 | 仁寿县第四人民医院（仁寿县文宫镇卫生院） / 620566 眉山市 | 303938 | 304607163 | 仁寿县第四人民医院（仁寿县文宫镇卫生院） BS-830 微信视频服务 | 2026-03-11 10:27:59 马上: 【客户请求】 【故障现象】：需要059326002靶值表【排查过程】：公众号无法查询、找临床获取【处理结果】：发送客户2026-03-11 10:14:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.11 10:10:15 | 湟中区大才卫生院 / 735555 | 90306488 | 304607060 | 湟中区大才卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-11 10:38:43 马上: 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：查看质控数据结果升高几倍，病人样本结果正常，怀疑质控问题 查询复溶还是一样【故障定位】：质控、校准【一线建议】：检查质控品、注射器、各针【下派理由】：需现场排查2026-03-11 10:10:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.11 09:40:56 | 隆昌市龙市镇中心卫生院 / 642154 | 90031578 | 304607143 | 隆昌市龙市镇中心卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-03-11 09:48:30 : 【客户请求】 【故障现象】：需更换光源灯【排查过程】：指导客户更换光源灯【处理结果】：光度计检测正常2026-03-11 09:40:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.03.11 09:36:54 | 南通大学附属医院 / 260001 南通 | 103724 | 304607050 | 南通大学附属医院 BP 200N 微信视频服务 | 2026-03-11 10:12:02 : 【客户请求】 工程师给客户演示视频服务功能2026-03-11 09:36:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 血球 | BP 200N | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.11 09:33:23 | 南通大学附属医院 / 260001 南通 | 103724 | 304607139 | 南通大学附属医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-11 10:19:52 李勇健: 【客户请求】 工程师现场指导老师使用视频指导2026-03-11 09:33:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.11 09:33:11 | 达州市大竹县周家中心卫生院（大竹县第二人民医院） / 100000 达州市 | 336607 | 304607058 | 达州市大竹县周家中心卫生院（大竹县第二人民医院） BS-430 微信视频服务 | 2026-03-11 09:35:35 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询怎么添加医生【排查过程】：指导添加医院医生【处理结果】：添加成功2026-03-11 09:33:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.11 09:30:31 | 英山县红山镇卫生院 / 436700 黄冈市 | 328039 | 304607142 | 英山县红山镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-11 09:34:35 : 【客户请求】 询问稀释液可以做多少人份，已告知2026-03-11 09:30:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.11 09:25:59 | 金平县妇幼保健计划生育服务中心 / 661500 红河哈尼族彝族自治州 | 60055498 | 304607141 | 金平县妇幼保健计划生育服务中心 BS-600 微信视频服务 | 2026-03-11 09:51:41 马上: 【客户请求】 【故障现象】：样本针、搅拌杆外壁清洗溢流【排查过程】：指导客户拆仪器外壳，找到外壁排水管路清洗后排水正常【处理结果】：清洗时排水正常2026-03-11 09:25:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.11 09:23:11 | 武汉市江夏区金口街中心卫生院 / 430208 武汉市 | 90051661 | 304607138 | 武汉市江夏区金口街中心卫生院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-03-11 12:02:11 : 【客户请求】 diff池漏液，已排查到SV27阀堵，客户想自行处理，处理不好会在来电2026-03-11 09:23:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.11 09:20:39 | 聊城东昌府区憬仁医院有限公司 | 90290984 | 304607137 | 聊城东昌府区憬仁医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-11 10:26:18 : 【客户请求】 客户询问稀释液一箱稀释液可以做多少人分，已告知客户2026-03-11 09:20:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.11 09:18:00 | 云安县中医院 / 527500 云浮市 | 60092190 | 304607049 | 云安县中医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-03-11 10:41:41 : 【客户请求】 HGB本底异常，技术池外面有结晶，客户不敢清理，需要工程师上门检查2026-03-11 09:17:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.11 09:16:36 | 福清市妇幼保健院 / 350300 福州市 | 313562 | 304607136 | 福清市妇幼保健院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-03-11 10:17:46 李勇健: 【客户请求】 仪器做样本有异响，可能跟面壳有共振，指导老师拆开面壳，处理后暂时解决，有问题客户再次来电2026-03-11 09:16:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.11 09:07:58 | 铜仁结石病医院 / 000000 | 90332015 | 304607057 | 铜仁结石病医院 BENEHEART D2 微信视频服务 | 2026-03-11 09:12:08 : 【客户请求】 指导客户进行系统自检，解决红叉报警，封闭2026-03-11 09:07:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 监护 | BENEHEART D2 | 一般 | 待处理
2026.03.11 09:06:02 | 中国人民解放军71352部队 / 075100 | 90239126 | 304607048 | 中国人民解放军71352部队 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-11 09:08:06 : 【客户请求】 【故障现象】：问题咨询【排查过程】：仪器空闲状态是否可以取样本【处理结果】：已回复客户2026-03-11 09:06:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.11 08:50:47 | 云安县中医院 / 527500 云浮市 | 60092190 | 304607073 | 云安县中医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-03-11 08:59:47 : 【客户请求】 故障现象：本底检测HGB显示125或者+++，其他结果均正常排查过程：指导老师做探头液浸泡处理结果：科室先做几次浸泡试试2026-03-11 08:50:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.11 08:41:41 | 方兴社区卫生服务中心 / 230001 | 90066669 | 304607064 | 方兴社区卫生服务中心 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-03-11 08:48:27 : 【客户请求】 客户视频反馈心电图机打印纸偏移，运行一半纸就卡，重新擦拭滚轮也不行，下派维修单处理2026-03-11 08:41:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.03.10 17:43:09 | 开江县中医院 / 636258 达州市 | 306551 | 304606918 | 开江县中医院 WATO EX-55C 微信视频服务 | 2026-03-10 17:50:21 : 【客户请求】 客户反馈多次出现报警请检查流量传感器，客户反馈偶尔就恢复正常，下派分公司处理，建议升级软件+更改三通阀组件＞监控板组件，也可以升级软件以后观察使用2026-03-10 17:43:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 麻醉 | WATO EX-55C | 一般 | 待处理
2026.03.10 17:29:02 | 湟中区大才卫生院 / 735555 | 90306488 | 304606917 | 湟中区大才卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-10 18:23:18 马上: 【客户请求】 【故障现象】：质控结果偏高【排查过程】：查看结果偏高很多、样本结果正常 询问质控复溶时间确认靶值 判定质控问题【处理结果】：复溶新质控测试2026-03-10 17:32:34 : 【客户请求】 姓名: 巴桑; 手机号: 152****7059; 问题描述:2026-03-10 17:29:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.10 17:22:56 | 雅安市人民医院 / 999999 | 102072 | 304607063 | 雅安市人民医院 BENEFUSION CVP 微信视频服务 | 2026-03-10 17:52:22 赵羚志: 【客户请求】 客户自行取消，且未再次拨打，封闭2026-03-10 17:22:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 输注泵 | BENEFUSION CVP | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.10 17:10:03 | 宜宾市翠屏区李庄中心卫生院 / 644009 宜宾市 | 302727 | 304607055 | 宜宾市翠屏区李庄中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-10 17:17:55 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针堵针【排查过程】：指导客户清洗浸泡样本针内壁【处理结果】：针内壁通畅2026-03-10 17:10:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.10 16:49:44 | 宣汉县柏树卫生院 / 636150 | 90305241 | 304607061 | 宣汉县柏树卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-10 16:56:28 马上: 【客户请求】 【故障现象】：导出数据【排查过程】：列表回顾-查询-导出【处理结果】：可以导出数据2026-03-10 16:49:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.10 16:43:48 | 果洛藏族自治州白玉乡卫生院 / 555555 | 90078434 | 304607054 | 果洛藏族自治州白玉乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-10 16:59:07 : 【客户请求】 分公司处理2026-03-10 16:43:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.10 16:10:51 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304607045 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-10 16:17:54 : 【客户请求】 【故障现象】：样本注射器计数标红【排查过程】：检查注射器使用次数、无漏液情况、结果重复性好【处理结果】：已告知客户酌情更换2026-03-10 16:10:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.10 15:59:31 | 宜宾市第一人民医院 / 610000 宜宾市 | 105434 | 304607036 | 宜宾市第一人民医院 BENEFUSION UDSP EX 微信视频服务 | 2026-03-10 16:28:18 赵羚志: 【客户请求】 问题解决2026-03-10 15:59:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UDSP EX | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.10 15:56:37 | 宜宾市第一人民医院 / 610000 宜宾市 | 105434 | 304607035 | 宜宾市第一人民医院 BENEFUSION UDSP EX 微信视频服务 | 2026-03-10 15:57:23 : 【客户请求】 指导客户，问题封闭2026-03-10 15:56:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UDSP EX | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.10 15:37:49 | 大田县桃源镇卫生院 / 366100 三明市 | 337466 | 304607028 | 大田县桃源镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-03-10 15:37:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 福州分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.03.10 15:27:12 | 广东行政职业学院 / 555555 | 90298216 | 304607027 | 广东行政职业学院 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-03-10 16:29:06 赵羚志: 【客户请求】 客户未再次拨打，无问题，封闭2026-03-10 15:27:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.03.10 14:34:08 | 山东省济宁市邹城看庄医院 / 273500 济宁市 | 300905 | 304606999 | 山东省济宁市邹城看庄医院 WATO EX-35 微信视频服务 | 2026-03-10 16:29:36 赵羚志: 【客户请求】 指导客户自检，问题解决，封闭2026-03-10 14:34:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 麻醉 | WATO EX-35 | 一般 | 待处理
2026.03.10 14:29:47 | 华池县白马乡卫生院 / 000000 | 90336781 | 304607032 | 华池县白马乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-10 15:06:40 : 【客户请求】 【故障现象】：urea不出结果【排查过程】：查看结果表示 提示底物耗尽 指导客户稀释重测【处理结果】：可以正常出结果2026-03-10 14:29:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.10 14:03:51 | 华阴市妇幼保健院 / 714200 渭南 | 367636 | 304607031 | 华阴市妇幼保健院 BS-600 微信视频服务 | 2026-03-10 14:03:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.10 13:38:03 | 武汉市急救中心 / 430000 武汉市 | 319797 | 304606998 | 武汉市急救中心 SV350 微信视频服务 | 2026-03-10 13:40:45 : 【客户请求】 客户咨询如何调节氧浓度，告知方法，封闭2026-03-10 13:38:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 麻醉 | SV350 | 重要 | 待处理
2026.03.10 11:45:32 | 甘谷县白家湾乡卫生院 / 741200 | 90059677 | 304606916 | 甘谷县白家湾乡卫生院 BS-470 微信视频服务 | 2026-03-10 11:45:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-470 | 一般 | 待处理
2026.03.10 11:33:23 | 山东省济宁市邹城看庄医院 / 273500 济宁市 | 300905 | 304607005 | 山东省济宁市邹城看庄医院 WATO EX-35 微信视频服务 | 2026-03-10 12:11:06 : 【客户请求】 指导客户进行升级问题解决2026-03-10 11:33:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 麻醉 | WATO EX-35 | 一般 | 待处理
2026.03.10 11:26:40 | 久治县藏医院 | 90398439 | 304606990 | 久治县藏医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-10 11:29:37 : 【客户请求】 客户扫描稀释液条码错误，指导客户正确扫码后，解决2026-03-10 11:26:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.10 11:21:57 | 宜宾市南溪区仙临镇卫生院 / 644100 宜宾市 | 377214 | 304606989 | 宜宾市南溪区仙临镇卫生院 BS-850 微信视频服务 | 2026-03-10 11:24:41 : 【客户请求】 【故障现象】：操作软件消失仪器在运行【排查过程】：仪器停止后重启电脑软件【处理结果】：故障解决2026-03-10 11:21:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.03.10 11:06:46 | 庆阳市环县罗山卫生院 / 555555 | 90019034 | 304606992 | 庆阳市环县罗山卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-03-10 11:12:41 : 【客户请求】 【故障现象】：增加医生姓名【排查过程】：数据字典添加科室、医生【处理结果】：数据已添加2026-03-10 11:06:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.03.10 10:42:38 | 甘肃省定西市陇西县碧岩镇卫生院 / 555555 | 90035100 | 304606900 | 甘肃省定西市陇西县碧岩镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-10 10:50:03 : 【客户请求】 更换稀释液过程中死机，开机重启后故障解决2026-03-10 10:42:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.10 10:42:23 | 成都市郫都区三道堰镇卫生院 / 611700 大邑县 | 329842 | 304606913 | 成都市郫都区三道堰镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-10 10:45:39 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释液无【排查过程】：晃动清洗稀释液瓶盖组件【处理结果】：故障消除2026-03-10 10:42:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.10 10:21:52 | 莱州经济开发区医院 / 264000 烟台市 | 60035374 | 304606890 | 莱州经济开发区医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-10 10:56:49 : 【客户请求】 分公司跟进处理2026-03-10 10:21:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.10 10:21:08 | 南京市公安局 | 90318472 | 304606899 | 南京市公安局 BENEHEART C1A 微信视频服务 | 2026-03-10 10:26:01 : 【客户请求】 电池电量低，电池问题，客户咨询是否自费处理，下派当地工程师进行处理2026-03-10 10:21:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 转FSM平台派工 | 南京分公司 | 监护 | BENEHEART C1A | 一般 | 待处理
2026.03.10 10:14:07 | 陇南市宕昌县南阳镇卫生院 / 748500 | 90015494 | 304606889 | 陇南市宕昌县南阳镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-10 10:21:40 : 【客户请求】 【故障现象】：ALP失控【排查过程】：更换试剂、重新校准、，第二天质控偏低【故障定位】：排查交叉污染、搅拌杆、外壁清洗出水量【一线建议】：带管路、阀备用【下派理由】：客户需求2026-03-10 10:14:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.10 10:13:51 | 武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心 / 530000 | 90333747 | 304606898 | 武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心 BS-600M 微信视频服务 | 2026-03-10 10:13:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.03.10 10:11:34 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 / 130000 长春市 | 90055554 | 304606988 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-10 10:11:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.10 10:03:29 | 中国人民解放军71352部队 / 075100 | 90239126 | 304606987 | 中国人民解放军71352部队 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-10 10:33:09 马上: 【客户请求】 【故障现象】：生化呼入咨询血球问题 本底异常【排查过程】：查看本底结果 wbc偏高 长期不开机导致 叮嘱日常使用注意事项【处理结果】：问题解决2026-03-10 10:03:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.10 10:01:18 | 梅州市兴宁市径南镇卫生院 / 514500 梅州市 | 374310 | 304606986 | 梅州市兴宁市径南镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-10 10:59:34 : 【客户请求】 分公司跟进处理2026-03-10 10:02:17 : 【客户请求】 姓名: 李俊光; 手机号: 137****7003; 问题描述:2026-03-10 10:01:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.10 09:59:27 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304606985 | 厦门盛蓝达生物科技有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-10 10:58:30 : 【客户请求】 分公司跟进处理2026-03-10 09:59:26 : 【客户请求】 微信视频呼入TQ-5C008293 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.10 09:26:35 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304606888 | BS-830 微信视频服务 | 2026-03-10 09:26:34 : 【客户请求】 微信视频呼入BA6-33003274 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.10 09:11:44 | 华池县白马乡卫生院 / 000000 | 90336781 | 304606907 | 华池县白马乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-10 09:32:49 : 【客户请求】 【故障现象】：urea、hdl试剂条码无法识别【排查过程】：指导客户擦拭试剂条码、扫码枪窗口【处理结果】：可以正常识别2026-03-10 09:11:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.10 09:03:49 | 中国人民解放军71352部队 / 075100 | 90239126 | 304606887 | 中国人民解放军71352部队 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-10 09:15:50 : 【客户请求】 【故障现象】：科室老师休假 需要知道怎么做样本【排查过程】：给老师指导怎么做样本、耗材添加、基本文虎【处理结果】：老师已掌握基本操作2026-03-10 09:03:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.10 08:56:17 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304606886 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-10 09:02:02 : 【客户请求】 【故障现象】：客户要质控品靶值【排查过程】：指导客户运用客户公众号查找【处理结果】：已解决2026-03-10 08:56:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.10 08:46:55 | 察雅县藏医院 / 854300 | 90187813 | 304606869 | 察雅县藏医院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-03-10 10:55:52 李勇健: 【客户请求】 分公司跟进处理2026-03-10 08:46:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理
2026.03.10 08:42:42 | (禁用)江门市潮江瑞鹏宠物医院有限公司 / 111111 | 90270134 | 304606885 | (禁用)江门市潮江瑞鹏宠物医院有限公司 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-10 18:10:55 59990001: 【客户请求】 胡宗亚：这个已经处理完了，不需要下派2026-03-10 08:44:56 : 【客户请求】 【故障现象】：【排查过程】：【处理结果】：2026-03-10 08:42:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 座席解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.10 08:34:08 | 仁寿妇产医院 / 620500 | 60088914 | 304606906 | 仁寿妇产医院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-10 09:25:28 李勇健: 【客户请求】 自动进样机构动作异常，派分公司跟进处理2026-03-10 08:34:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.09 17:45:37 | 新疆喀什华康医院 / 844600 新疆 | 384191 | 304606901 | 新疆喀什华康医院 CL-1000I 微信视频服务 | 2026-03-09 18:27:49 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂主曲线无法扫描【排查过程】：仪器停用一段时间 指导重置扫码枪无效【故障定位】：软件版本、参数【一线建议】：检查软件版本、试剂参数【下派理由】：需现场处理2026-03-09 17:45:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | CL-1000I | 一般 | 待处理
2026.03.09 17:35:25 | 玛多县医院 / 813500 果洛州 | 60055773 | 304606894 | 玛多县医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-03-09 17:42:57 : 【客户请求】 客户不需要派单 自己联系工程师现场处理2026-03-09 17:35:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.03.09 17:22:54 | 久治县藏医院 | 90398439 | 304606883 | 久治县藏医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-09 17:26:59 : 【客户请求】 故障现象】：客户反应无法识别稀释液条码【排查过程】：指导客户检查稀释液条码 发现位数不对指导客户寻找条码发现用错3D稀释液告知客户更换稀释液【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-09 17:22:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.09 17:15:56 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） / 628400 | 90307046 | 304606880 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-03-09 17:18:34 : 【客户请求】 【故障现象】：心肌酶四项能否用复合质控【排查过程】：新开展项目 需咨询可以用复合质控【处理结果】：已答复客户2026-03-09 17:15:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.09 17:10:57 | 西畴县兴街中心卫生院 / 663501 文山州 | 60090563 | 304606893 | 西畴县兴街中心卫生院 SYNOVENT E3 微信视频服务 | 2026-03-09 17:15:37 : 【客户请求】 客户要求机器进行保养，具体事宜分公司进行沟通下派维修单处理2026-03-09 17:10:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 麻醉 | SYNOVENT E3 | 一般 | 待处理
2026.03.09 17:09:21 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） / 628400 | 90307046 | 304606879 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-03-09 17:14:14 : 【客户请求】 【故障现象】：能否开展心肌酶【排查过程】：查询资料 可以开展心肌酶【处理结果】：已告知客户2026-03-09 17:09:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.09 17:02:40 | 同济大学附属第十人民医院 / 200000 上海市 | 331519 | 304606826 | 同济大学附属第十人民医院 NUEWA AR 微信视频服务 | 2026-03-09 17:02:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 上海分公司 | 超声 | NUEWA AR | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.09 17:02:22 | 平乐县人民医院 / 547000 桂林市 | 302307 | 304606892 | 平乐县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-09 17:07:26 : 【客户请求】 客户误操作点错 本意是查询靶值2026-03-09 17:02:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.09 16:40:49 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 / 835802 伊宁哈萨克自治州 | 362266 | 304606891 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-03-09 16:50:17 : 【客户请求】 【故障现象】：GLU偏高【排查过程】：客户觉得结果偏高、没有质控和校准品，医院有接近一年未校准 需购买校准质控【处理结果】重新校准后看质控结果2026-03-09 16:40:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.03.09 16:38:28 | 乐东县千家中心卫生院 / 572533 乐东县 | 360630 | 304606860 | 乐东县千家中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-09 17:15:47 马上: 【客户请求】 【故障现象】：glu不出结果【排查过程】：检查试剂位置、余量正常、申请项目正常 重启仪器后正常【处理结果】：已恢复2026-03-09 16:38:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.09 16:35:43 | 个旧市沙甸镇卫生院 / 555555 | 90013773 | 304606878 | 个旧市沙甸镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-09 16:35:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.09 16:08:57 | 长阳土家族自治县高家堰镇卫生院 / 443500 宜昌市 | 317839 | 304606882 | 长阳土家族自治县高家堰镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-09 16:11:06 : 【客户请求】 客户咨询清零穿刺针使用寿命告知客户需要工程师操作客户了解2026-03-09 16:08:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.09 15:57:24 | 南京市红十字会 / 210001 南京市 | 90072589 | 304606875 | 南京市红十字会 BENEHEART C1A 微信视频服务 | 2026-03-09 16:00:15 : 【客户请求】 指导客户进行系统自检，客户自检通过，问题解决2026-03-09 15:57:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 南京分公司 | 监护 | BENEHEART C1A | 一般 | 待处理
2026.03.09 15:52:22 | 长阳土家族自治县高家堰镇卫生院 / 443500 宜昌市 | 317839 | 304606874 | 长阳土家族自治县高家堰镇卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-03-09 15:58:31 : 【客户请求】 【故障现象】：低浓度积液器满【排查过程】：低浓度废液管过长导致走水不好引发报警【处理结果】：指导客户剪掉多余部分2026-03-09 15:52:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.09 15:49:45 | 弥渡县人民医院 / 675600 弥渡县 | 303865 | 304606881 | 弥渡县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-09 15:53:10 : 【客户请求】 仪器无法开机科室跳闸后仪器无法开机怀疑电源组件2026-03-09 15:49:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.09 15:49:35 | 海勃湾区海北办事处社区卫生服务中心 / 016000 乌海市 | 384070 | 304606859 | 海勃湾区海北办事处社区卫生服务中心 BS-860 微信视频服务 | 2026-03-09 15:52:18 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询靶值查询【排查过程】：指导客户关注迈瑞客户服务中心【处理结果】：已查询到相关校准品靶值2026-03-09 15:49:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.03.09 15:46:51 | 解放军总医院京中医疗区 | 90242754 | 304606858 | 解放军总医院京中医疗区 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-03-09 15:46:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.03.09 15:46:21 | 山东省立医院 / 999999 | 100786 | 304606873 | 山东省立医院 BENEVISION N15 微信视频服务 | 2026-03-09 15:46:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 监护 | BENEVISION N15 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.09 15:35:42 | 墨江县泗南江镇中心卫生院 / 654800 | 90062747 | 304606849 | 墨江县泗南江镇中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-09 15:35:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.09 15:24:57 | 玛多县医院 / 813500 果洛州 | 60055773 | 304606847 | 玛多县医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-03-09 15:37:15 : 【客户请求】 【故障现象】：RF\CRP校准曲线不单调【排查过程】：检查校准设置正确、crp校准品复溶很长时间建议复溶新校准 RFR2试剂使用很长时间 需要更换【处理结果】：更换试剂和校准品后重新校准2026-03-09 15:24:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.03.09 15:22:04 |  |  | 304606872 | (禁用)新兴县消防救援大队 BENEHEART D1 微信视频服务 | 2026-03-09 15:22:03 59990001: 【客户请求】 客户反馈从京东买了两块电池，换了后都无法开机，下派当地工程师进行处理，进一步判断是电池问题还是主机问题 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 监护 | BENEHEART D1 | 一般 | 待处理
2026.03.09 15:12:15 | 临潭县古战镇卫生院 / 555555 | 90123272 | 304606863 | 临潭县古战镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-09 15:17:37 : 【客户请求】 仪器无法连接客户IP改变 指导客户更改IP问题解决2026-03-09 15:12:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.09 15:05:43 | 尚义县健安医院 / 076750 | 60110589 | 304606846 | 尚义县健安医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-09 15:09:19 : 【客户请求】 客户询问校准如何去做指导客户设置校准 规则 申请已解决2026-03-09 15:05:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.09 15:01:13 | 西北妇女儿童医院辅助生殖技术中心 / 710003 西安市 | 304999 | 304606871 | 西北妇女儿童医院辅助生殖技术中心 M7 SERIES 微信视频服务 | 2026-03-09 15:05:43 : 【客户请求】 已处理2026-03-09 15:01:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004229 | 孙欣 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 超声 | M7 SERIES | 一般 | 待处理
2026.03.09 14:57:28 | 六盘水市钟山人民医院 / 553000 六盘水市 | 302834 | 304606845 | 六盘水市钟山人民医院 UMT-400 微信视频服务 | 2026-03-09 15:32:38 张强: 【客户请求】 护线套问题已在MCC值班派工。2026-03-09 14:57:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 超声 | UMT-400 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.09 14:41:52 | 上饶县茗洋卫生院 / 334000 | 90007816 | 304606842 | 上饶县茗洋卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-09 14:48:03 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控设置【排查过程】：指导客户设置质控信息、靶值偏差限录入【处理结果】：可以正常质控2026-03-09 14:41:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.09 14:10:41 | 库车市中医医院 / 842000 阿克苏地区 | 90092141 | 304606815 | 库车市中医医院 BS-620 微信视频服务 | 2026-03-09 14:16:41 : 【客户请求】 【故障现象】：需要校准低密度【排查过程】：医院使用第三方试剂（美康）【处理结果】：联系美康试剂工程师处理查询校准品靶值2026-03-09 14:10:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.03.09 14:03:45 | 湟中区大才卫生院 / 735555 | 90306488 | 304606824 | 湟中区大才卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-09 14:13:13 : 【客户请求】 【故障现象】：不会设置质控【排查过程】：指导设置质控信息 关注关注查询靶值【处理结果】：质控设置完成2026-03-09 14:03:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.09 13:23:28 | 榆次区中医医院 / 031300 晋中市 | 304654 | 304606790 | 榆次区中医医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-09 13:27:31 : 【客户请求】 客户询问尿液产品 告知客户拨打4002026-03-09 13:23:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.09 13:13:17 | 崇州市三江街道社区卫生服务中心 / 611230 成都市 | 326298 | 304606832 | 崇州市三江街道社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-09 13:15:47 : 【客户请求】 【故障现象】：查询质控【排查过程】：指到客户查询质控数据、图形【处理结果】：问题解决2026-03-09 13:13:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.09 13:04:56 | 河南省第二人民医院 / 450000 郑州市 | 366468 | 304606809 | 河南省第二人民医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-03-09 13:04:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.03.09 11:51:18 | 湟中区大才卫生院 / 735555 | 90306488 | 304606806 | 湟中区大才卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-09 11:51:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.09 11:35:29 | 桑日麻乡卫生院 | 90205325 | 304606812 | 桑日麻乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-09 11:39:42 : 【客户请求】 【故障现象】： HGB ++++【排查过程】： 客户长时间停机【故障定位】： LH管路堵塞【一线建议】： 检查LH管路。【下派理由】：客户无法自行操作。2026-03-09 11:38:03 : 【客户请求】 【故障现象】： 客户描述的故障或设备报警信息【排查过程】： 记录已尝试的远程指导步骤及测试结果，如：指导客户对换线缆后故障依旧，排除接触不良可能。【故障定位】： 基于排查结果锁定的疑似故障区域，如：初步判断为采样针垂直电机故障。【一线建议】： 给现场工程师的具体操作建议及所需携带配件清单/物料号。【下派理由】： 明确说明为何必须现场处理，如：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-03-09 11:35:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.09 11:24:28 | 下藏科乡卫生院 / 814100 | 90189722 | 304606805 | 下藏科乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-09 12:04:34 : 【客户请求】 客户不会更换试剂 指导客户更换试剂问题解决2026-03-09 11:24:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.09 11:21:45 | 酒泉市人民医院 / 735000 酒泉市 | 311302 | 304606799 | 酒泉市人民医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-09 12:19:47 马上: 【客户请求】 客户不接电话2026-03-09 11:21:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.09 11:15:26 | 南江单采血浆站 / 636000 | 90304689 | 304606811 | 南江单采血浆站 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-09 11:29:34 马上: 【客户请求】 【故障现象】：稀释液无【排查过程】：检查稀释液管路液体余量 更换稀释液【处理结果】：故障消除2026-03-09 11:15:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.09 11:05:08 | 贵州省司法警察医院 / 550002 | 302788 | 304606780 | 贵州省司法警察医院 BENEFUSION ESP EX 微信视频服务 | 2026-03-09 11:07:19 : 【客户请求】 系统故障ID308.硬件故障下派分公司处理，设备故障2026-03-09 11:05:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION ESP EX | 一般 | 待处理
2026.03.09 10:54:13 | 福建国际旅行卫生保健中心 / 350800 福州市 | 60102652 | 304606794 | 福建国际旅行卫生保健中心 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-03-09 13:19:23 : 【客户请求】 胡工验证账号权限问题填写单子。2026-03-09 10:54:44 : 【客户请求】 姓名: 小梁; 手机号: 136****6600; 问题描述:2026-03-09 10:54:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 福州分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.03.09 10:53:06 | 陇南市宕昌县南阳镇卫生院 / 748500 | 90015494 | 304606804 | 陇南市宕昌县南阳镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-09 10:57:39 : 【客户请求】 【故障现象】：ALP失控【排查过程】：k值偏低 指导客户重新校准【处理结果】：校准后质控正常2026-03-09 10:53:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.09 10:31:37 | 新兴县消防救援大队 / 555555 | 90232352 | 304606785 | (禁用)新兴县消防救援大队 BENEHEART D1 微信视频服务 | 2026-03-09 15:21:45 59990001: 【客户请求】 此单超时封闭2026-03-09 10:56:25 59990001: 【客户请求】 转RSO解禁中2026-03-09 10:47:14 : 【客户请求】 客户反馈从京东买了两块电池，换了后都无法开机，下派当地工程师进行处理，进一步判断是电池问题还是主机问题2026-03-09 10:31:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D1 | 一般 | 待处理
2026.03.09 10:06:59 | 泰康同济（武汉）医院 / 430000 武汉市 | 60104145 | 304606778 | 泰康同济（武汉）医院 BENEVISION M15 微信视频服务 | 2026-03-09 10:07:58 : 【客户请求】 测试视频，封闭2026-03-09 10:06:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50235827 | 赵羚志 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 监护 | BENEVISION M15 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.09 10:06:41 | 遂宁市船山区龙凤镇中心卫生院(船山区第二人民医院、船山区中医医院） / 629000 遂宁市 | 60097296 | 304606803 | 遂宁市船山区龙凤镇中心卫生院(船山区第二人民医院、船山区中医医院） BS-200 | 2026-03-09 10:27:22 : 【客户请求】 【故障现象】：光源灯能量不稳定【排查过程】：光度计检测 吸光度偏高【处理结果】：需更换光源灯2026-03-09 10:06:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.03.09 10:04:04 | 绥江县南岸镇中心卫生院 | 90220207 | 304606777 | 绥江县南岸镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-09 10:52:06 胡宗亚: 【客户请求】 科恒公司电话联系客户，仪器黑屏，重启后解决。2026-03-09 10:04:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.09 10:02:19 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 / 748300 定西市 | 334414 | 304606802 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-09 10:42:52 马上: 【客户请求】 【故障现象】：光源灯寿命超限【排查过程】：不记得更换灯泡时间 指导做光度计检测吸光度正常 上次更换灯泡未按流程更换【处理结果】：刷新灯泡使用时间2026-03-09 10:02:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.09 10:01:11 | 彰武县前福兴地镇卫生院 | 90225830 | 304606793 | 彰武县前福兴地镇卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-09 10:06:16 : 【客户请求】 【故障现象】： RBC堵孔【排查过程】： 指导客户浸泡 排堵 故障可消除但一作样本就报警【故障定位】： 小孔电压高或粒子流不稳定【一线建议】： 检查负压计数相关管路及样本针清洗等【下派理由】： ，客户无法自行操作。2026-03-09 10:01:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 沈阳分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.09 09:49:03 | 元阳县攀枝花乡卫生院 / 662400 红河哈尼族彝族自治州 | 60109319 | 304606774 | 元阳县攀枝花乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-09 10:28:27 : 【客户请求】 客户处理：电话联系客户2026-03-09 09:49:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.09 09:47:15 | 普洱市思茅区龙潭彝族傣族乡卫生院 / 665004 思茅区 | 332458 | 304606783 | 普洱市思茅区龙潭彝族傣族乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-09 09:47:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.09 09:38:49 | 库车市中医医院 / 842000 阿克苏地区 | 90092141 | 304606638 | 库车市中医医院 BS-620 微信视频服务 | 2026-03-09 09:57:07 : 【客户请求】 【故障现象】：低密度无法开始申请【排查过程】：校准状态不正确 需要校准【处理结果】：需客户端购买校准品校准2026-03-09 09:38:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.03.09 09:30:50 | 陇南市宕昌县南阳镇卫生院 / 748500 | 90015494 | 304606782 | 陇南市宕昌县南阳镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-09 10:46:13 马上: 【客户请求】 【故障现象】：ALP 失控【排查过程】：样本针堵针严重 指导清洗样本针内壁 查看校准数据 发现K值偏低【处理结果】：需重新校准2026-03-09 09:30:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.09 09:24:07 | 绥江县南岸镇中心卫生院 | 90220207 | 304606772 | 绥江县南岸镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-09 09:24:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.09 09:09:35 | 彰武县前福兴地镇卫生院 | 90225830 | 304606649 | 彰武县前福兴地镇卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-09 09:41:18 : 【客户请求】 客户咨询浸泡流程 已告知2026-03-09 09:19:35 : 【客户请求】 【故障现象】：rbc堵孔【排查过程】：指导客户消除故障浸泡仪器【处理结果】：客户浸泡待测试。2026-03-09 09:09:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.09 08:44:29 | （禁用）北京首钢泰康医院分院 / 100000 | 90219836 | 304606771 | （禁用）北京首钢泰康医院分院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-09 10:26:58 : 【客户请求】 科海工程师处理过程：客户反应结果前有⭕ 告知客户指控过期或者试剂过期，客户表示已联系代理商工程师表示近期安排上门维护。2026-03-09 08:44:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.09 08:42:07 | 宜宾三江新区江南镇卫生院 / 641400 宜宾市 | 377219 | 304606760 | 宜宾三江新区江南镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-09 08:45:06 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂条码无法加载【排查过程】：指导客户扫描溶血剂2的条码【处理结果】：加载后故障消除2026-03-09 08:42:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.09 08:31:34 | 长沙市芙蓉区韭菜园街道社区卫生服务中心 / 555555 | 90013362 | 304606750 | 长沙市芙蓉区韭菜园街道社区卫生服务中心 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-09 10:25:02 : 【客户请求】 科海处理过程：稀释液条码丢失告知客户在什么位置有条码客户反应可能其他同事弄丢了 还有偶发报警液体压力超载可消除，指导客户清理SV13-14管路重启正常。2026-03-09 08:31:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.07 17:17:19 | 泰康同济（武汉）医院 / 430000 武汉市 | 60104145 | 304606610 | 泰康同济（武汉）医院 BENEVISION M15 微信视频服务 | 2026-03-07 17:24:16 凌俊: 【客户请求】 测试工单，封闭2026-03-07 17:17:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50007322 | 凌俊 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 监护 | BENEVISION M15 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.07 11:52:28 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304606752 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-03-07 17:30:34 59990051: 【客户请求】 根据序列号查询有维修单正在执行，此号码空号无法回拨，转用服经理跟进，此单关闭2026-03-07 17:24:55 苏曙明: 【客户请求】 非工作日2026-03-07 11:52:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 座席解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.03.07 10:19:29 | （禁用）宜昌普健老年病医院 / 443099 宜昌市 | 60116611 | 304606751 | （禁用）宜昌普健老年病医院 WATO EX-55 微信视频服务 | 2026-03-07 17:57:46 59990051: 【客户请求】 客户代码禁用无法下派，致电监护主管龚祥泰安排线下工程师先行跟进。此单关闭2026-03-07 16:54:14 梁伟: 【客户请求】 客户电话提示停机无法联系2026-03-07 10:19:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 武汉分公司 | 麻醉 | WATO EX-55 | 一般 | 待处理
2026.03.07 09:39:08 | 西部机场集团汉中机场有限公司 / 555555 | 90226447 | 304606632 | 西部机场集团汉中机场有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-03-07 16:56:54 梁伟: 【客户请求】 电话支持解决2026-03-07 09:39:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.03.06 17:45:44 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 | 90227536 | 304606499 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-06 18:15:47 : 【客户请求】 【故障现象】：凝血C3510D-D结果偏高【排查过程】：修改试剂参数选择试剂3、重新定标后结果正常【处理结果】：结果质控已正常2026-03-06 17:45:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.06 17:34:11 | 孝昌县人民医院 / 432900 孝感市 | 60029290 | 304606646 | 孝昌县人民医院 NUEWA R9 微信视频服务 | 2026-03-06 17:42:53 59990005: 【客户请求】 已建单#TS0002232822026-03-06 17:34:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 武汉分公司 | 超声 | NUEWA R9 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.06 16:53:53 | 同济大学附属同济医院 / 200000 上海市 | 311685 | 304606641 | 同济大学附属同济医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-03-06 17:06:28 : 【客户请求】 【故障现象】：注销后不知道密码【排查过程】：告知客户默认管理员密码【处理结果】：客户知晓并确认2026-03-06 16:53:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.06 16:52:39 | 吉迈镇卫生院 | 90205362 | 304606497 | 吉迈镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-06 16:57:20 : 【客户请求】 【故障现象】：无LH溶血素【排查过程】：仪器长时间未启用重新启用，检查溶血素管路接头，LH溶血素管路有结晶【故障定位】：LH溶血素管路异常，可能仪器内部其他部位还存在结晶【一线建议】：申请电磁阀和相关管路【下派理由】：涉及拆机操作，客户无法自行解决2026-03-06 16:52:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.06 16:43:12 | 湖北襄阳市第一人民医院 / 999999 | 102573 | 304606624 | 湖北襄阳市第一人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-03-06 17:25:40 胡宗亚: 【客户请求】 科海工程师联系，多次拨打被拒接2026-03-06 16:43:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.06 16:31:28 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304606496 | 广西天高不凡科技有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-03-06 17:22:48 59990005: 【客户请求】 转赵月香2026-03-06 16:34:26 : 【客户请求】 设备在济南，历下区解放路37号，自检报错2312026-03-06 16:31:26 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-26053204 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.03.06 16:31:26 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304606620 | 广西天高不凡科技有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-03-06 17:35:41 59990005: 【客户请求】 转赵月香2026-03-06 16:31:26 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-26053204 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.03.06 16:16:50 | 合肥安百苑综合门诊部 | 90183201 | 304606623 | 合肥安百苑综合门诊部 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-06 17:24:47 胡宗亚: 【客户请求】 科海工程师联系多次被拒接2026-03-06 16:16:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.06 15:54:30 | 佛山市高明区中医院 / 528500 佛山市 | 306682 | 304606622 | 佛山市高明区中医院 IMEC10 微信视频服务 | 2026-03-06 16:14:02 : 【客户请求】 姓名: 赖; 手机号: 155****7854; 问题描述:2026-03-06 15:57:32 : 【客户请求】 监护仪无法上线，客户要求加微信，微信号155212578542026-03-06 15:54:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 监护 | IMEC10 | 一般 | 待处理
2026.03.06 15:35:50 | 东平县中医院 / 271500 | 60027804 | 304606618 | 东平县中医院 SV300 微信视频服务 | 2026-03-06 16:14:28 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-03-06 15:35:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.03.06 15:34:48 | 隆子县藏医院 | 90161855 | 304606621 | 隆子县藏医院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-03-06 15:40:35 : 【客户请求】 【故障现象】：废液积液器满【排查过程】：低浓度废液管有打折转圈，告知客户把低浓度废液管路捋顺，不能有打折【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-06 15:34:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.03.06 15:15:37 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304606604 | 四川元麒医疗科技有限公司 BENEFUSION CDS 微信视频服务 | 2026-03-06 16:13:23 梁伟: 【客户请求】 客户误操作2026-03-06 15:15:36 : 【客户请求】 微信视频呼入SL1-27000009 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION CDS | 一般 | 待处理
2026.03.06 14:52:22 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304606510 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-06 14:54:50 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询追加申请手工项目【排查过程】：告知申请界面更改样本编号，追加申请即可【处理结果】：客户知晓2026-03-06 14:52:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.06 14:48:44 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 / 844900 喀什地区 | 317483 | 304606603 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-06 15:07:23 : 【客户请求】 【故障现象】：发光项目质控失控【排查过程】：观察客户的定标数据发现发光值偏低，客户反应校准品已过期，建议客户更换校准品再次校准【处理结果】：已解决2026-03-06 14:48:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.06 13:46:18 | 重庆市合川区人民医院 / 400000 重庆市 | 105167 | 304606590 | 重庆市合川区人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-06 13:50:45 : 【客户请求】 【故障现象】：-40KPa压力异常【排查过程】：压力偏低，指导调节调压阀后压力达到正常范围-40左右，消除故障【处理结果】：故障已消除2026-03-06 13:46:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.06 12:04:37 | 宜宾市翠屏区菜坝镇卫生院 / 644000 宜宾市 | 377255 | 304606589 | 宜宾市翠屏区菜坝镇卫生院 BS-850 微信视频服务 | 2026-03-06 12:32:12 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：指导做周强化清洗【处理结果】：客户联系当地工程师上门处理2026-03-06 12:04:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.03.06 11:52:54 | 湖北省武汉市汉阳医院 / 430000 武汉市 | 381097 | 304606613 | 湖北省武汉市汉阳医院 CL-8200I 微信视频服务 | 2026-03-06 11:52:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | CL-8200I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.06 11:49:57 | 宜宾市翠屏区菜坝镇卫生院 / 644000 宜宾市 | 377255 | 304606612 | 宜宾市翠屏区菜坝镇卫生院 BS-850 微信视频服务 | 2026-03-06 11:56:02 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：水质异常，沟通更换水机耗材【处理结果】：客户知晓2026-03-06 11:49:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.03.06 11:49:57 | 孝昌县人民医院 / 432900 孝感市 | 60029290 | 304606495 | 孝昌县人民医院 BENEVIEW T5 微信视频服务 | 2026-03-06 16:11:52 梁伟: 【客户请求】 ICU 1床回顾数据与监护仪不一致需要现场支持2026-03-06 11:49:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 监护 | BENEVIEW T5 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.06 11:49:05 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304606588 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-06 11:57:12 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：WBC结果报R【排查过程】：沟通样本原因和报警原因【处理结果】：客户知晓2026-03-06 11:49:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.06 11:13:28 | 贵溪市彭湾卫生院 / 335400 鹰潭市 | 60103813 | 304606602 | 贵溪市彭湾卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-06 11:17:39 : 【客户请求】 【故障现象】：询问机器的出产日期【排查过程】：告知老师看机器后边的铭牌【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-06 11:13:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.06 10:37:59 | 长宁县长宁镇中心卫生院 | 90322378 | 304606493 | 长宁县长宁镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-06 10:46:55 : 【客户请求】 【故障现象】：自动进样机构动作异常【排查过程】：排查架子异物【处理结果】：客户自行联系负责工程师处理2026-03-06 10:37:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.06 10:33:21 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 / 245400 黄山市 | 334144 | 304606508 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-06 10:45:29 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：无法上传结果到lis【排查过程】：指导重启接口程序【处理结果】：解决问题2026-03-06 10:33:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.06 10:26:24 | 湖北襄阳市第一人民医院 / 999999 | 102573 | 304606505 | 湖北襄阳市第一人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-06 10:26:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.06 10:17:39 | 南阳市第四人民医院 / 473000 南阳市 | 309153 | 304606504 | 南阳市第四人民医院 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-03-06 10:21:05 : 【客户请求】 视频支持解决2026-03-06 10:17:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.03.06 10:16:55 | 成都市金牛区曹家巷社区卫生服务中心 / 614000 | 90320914 | 304606594 | 成都市金牛区曹家巷社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-06 10:23:26 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：更换了光源灯，无效。检查自动清洗机构,发现第6阶有挂水滴现象，怀疑管路或者泵有问题，【处理结果】：工单下派，工程师上门检查自动清洗机构2026-03-06 10:16:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.06 10:06:30 | 下大武乡卫生院 / 555555 | 90201463 | 304606585 | 下大武乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-06 10:12:36 : 【客户请求】 【故障现象】：偶发WBC结果为*【排查过程】：希望查看特殊信息,BASO粒子数低【故障定位】：粒子比异常，检查wbc溶血，相关管路阀门【一线建议】：现场排查，申请阀门和计数池备用【下派理由】：客户要求直接下派2026-03-06 10:06:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.06 09:51:22 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304606580 | 云南靖都医疗器械有限公司 BENEFUSION EVP 微信视频服务 | 2026-03-06 13:31:40 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-03-06 09:51:22 : 【客户请求】 微信视频呼入SH2-31035033 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION EVP | 一般 | 待处理
2026.03.06 09:48:47 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304606579 | 云南靖都医疗器械有限公司 BENEFUSION EVP 微信视频服务 | 2026-03-06 13:32:00 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-03-06 09:48:47 : 【客户请求】 微信视频呼入SH2-31035033 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION EVP | 一般 | 待处理
2026.03.06 09:43:26 | 山东省青岛市胶州市北关卫生院 / 266300 青岛 | 366449 | 304606503 | 山东省青岛市胶州市北关卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-06 10:00:31 : 【客户请求】 【故障现象】：检测结果找不到【排查过程】：指导回顾-双击【处理结果】：解决客户问题2026-03-06 09:43:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.06 09:30:43 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304606469 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-06 09:33:57 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释清洗剂余量为零【排查过程】：检查发现稀释清洗剂不足，添加满后，将余量改为100【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-06 09:30:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.06 09:19:21 | 河南省焦作市沁阳县葛村乡卫生院 / 454500 焦作市 | 369790 | 304606468 | 河南省焦作市沁阳县葛村乡卫生院 DC-33 微信视频服务 | 2026-03-06 17:41:54 59990005: 【客户请求】 已建单，#TS0002211992026-03-06 09:19:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 郑州分公司 | 超声 | DC-33 | 一般 | 待处理
2026.03.06 09:17:13 | 沈阳二四二医院 / 110000 沈阳市 | 301714 | 304606578 | 沈阳二四二医院 SV300 微信视频服务 | 2026-03-06 09:22:06 : 【客户请求】 视频支持解决2026-03-06 09:17:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.06 09:14:44 | 东湖高新区左岭社区卫生服务中心 | 90218877 | 304606581 | 东湖高新区左岭社区卫生服务中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-06 09:41:12 苏曙明: 【客户请求】 客户反馈CK-MB试剂，迈瑞质控做在控，其它品牌质控做为负值。做样本，结果正常。告知老师可能其它品牌质控不适用迈瑞试剂，以迈瑞质控为准。2026-03-06 09:14:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.06 09:07:58 | 泸县玉蟾街道社区卫生服务中心 / 646100 | 60098887 | 304606450 | 泸县玉蟾街道社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-06 09:10:32 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针垂直运动错误【排查过程清洗池碰撞，样本弯曲，手动掰直样本针，确认位置正常后故障消除【处理结果】：测试正常2026-03-06 09:07:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.06 09:07:00 | 康定市榆林街道社区卫生服务中心 | 90395566 | 304606492 | 康定市榆林街道社区卫生服务中心 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-06 09:06:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.06 08:55:37 | 仙桃市沔城回族镇卫生院 / 433014 仙桃市 | 373681 | 304606484 | 仙桃市沔城回族镇卫生院 UMEC10 微信视频服务 | 2026-03-06 09:14:48 : 【客户请求】 监护仪血压无法测量，更换新的袖带导气管后提示漏气2026-03-06 08:57:06 : 【客户请求】 姓名: 许春霞; 手机号: 187****4085; 问题描述: NIBP泵漏气2026-03-06 08:55:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 监护 | UMEC10 | 一般 | 待处理
2026.03.05 17:43:50 | 许昌市卫生健康委员会 | 90176657 | 304606466 | 许昌市卫生健康委员会 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-03-05 17:47:08 : 【客户请求】 视频支持解决2026-03-05 17:43:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.03.05 17:09:00 | 自贡市第一人民医院 / 643000 自贡市 | 302513 | 304606482 | 自贡市第一人民医院 SK-801 微信视频服务 | 2026-03-05 17:16:08 : 【客户请求】 视频支持解决2026-03-05 17:08:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 输注泵 | SK-801 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.05 16:52:44 | 荆州市沙市区观音垱中心卫生院 / 434000 荆州市 | 312271 | 304606501 | 荆州市沙市区观音垱中心卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-05 17:55:35 : 【客户请求】 【故障现象】：无【排查过程】：视频闪退，测试工单【处理结果】：无需技术支持2026-03-05 17:54:02 杨洪: 【客户请求】 测试工单2026-03-05 17:21:40 : 【客户请求】 【故障现象】：无【排查过程】：视频闪退，用手机回老师电话连续3次无人接听【处理结果】：无需技术支持2026-03-05 16:52:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.05 16:19:26 | 林州市合涧镇卫生院 / 456500 安阳市 | 364013 | 304606434 | 林州市合涧镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-05 16:26:17 : 【客户请求】 客户已自行解决寻找质控位置2026-03-05 16:19:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.05 16:01:19 | 丽江市玉龙县大具乡卫生院 | 90173411 | 304606463 | 丽江市玉龙县大具乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-05 16:02:50 : 【客户请求】 视频呼入没有接通，已电话沟通解决2026-03-05 16:01:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.05 15:52:10 | 张掖安定医院 / 555555 | 90359230 | 304606476 | 张掖安定医院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-05 15:54:33 : 【客户请求】 【故障现象】：误删指控数据询问是否可恢复【排查过程】：告知无法恢复【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-05 15:52:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.05 15:51:12 | 丽江市玉龙县大具乡卫生院 | 90173411 | 304606475 | 丽江市玉龙县大具乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-05 15:53:08 : 【客户请求】 校准系数差别超限，已处理2026-03-05 15:51:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.05 15:43:00 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304606474 | 青海省黄南州河南县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-05 15:58:10 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警无DS稀释液无LN溶血素【排查过程】：老师视频打进后未能接通，后电话联系询问仪器问题得知试剂无报警，提供资料消除故障，试剂灌注完成【处理结果】：故障已消除2026-03-05 15:42:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.05 15:34:40 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304606458 | 青海省黄南州河南县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-05 15:37:19 : 【客户请求】 科室误点2026-03-05 15:34:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.05 15:24:30 | 珙县孝儿镇中心卫生院 / 644000 宜宾市 | 375902 | 304606445 | 珙县孝儿镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-05 15:31:51 : 【客户请求】 【故障现象】：询问生化BS-830更换光源灯【排查过程】：指导更换光源灯并进行光度计检测【处理结果】：更换操作已完成2026-03-05 15:24:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.05 15:14:52 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304606473 | 青海省黄南州河南县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-05 15:16:31 : 【客户请求】 【故障现象】：需要LN试剂条码【排查过程】：沟通试剂过期，条码无法提供【处理结果】：客户找线下工程师索要条码2026-03-05 15:14:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.05 14:40:36 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304606457 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-03-05 14:45:22 : 【客户请求】 【故障现象】：无法批量申请【排查过程】：客户编号设置错误，指导客户从新设置【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-05 14:44:27 : 【客户请求】 【故障现象】：无批量申请样本【排查过程】：客户编号设置错误，指导客户从新设置编号【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-05 14:40:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.03.05 14:36:24 | 内蒙古鄂尔多斯市伊旗阿镇社区医疗服务中心 / 017004 鄂尔多斯市 | 365162 | 304606456 | 内蒙古鄂尔多斯市伊旗阿镇社区医疗服务中心 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-03-05 14:45:10 : 【客户请求】 【故障现象】：旋转扫描机构动作异常【排查过程】：无法消除故障，无异物，机构动作卡滞，无法手动能复位，传感器有异常【故障定位】：旋转扫描机构【一线建议】：申请组件或传感器备用【下派理由】：硬件故障2026-03-05 14:36:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2026.03.05 14:12:33 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304606453 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-05 14:28:01 : 【客户请求】 【故障现象】：水机损坏客户咨询客户可不可以接水【排查过程】：告知客户如何接水进入水箱【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-05 14:12:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.05 13:29:09 | 疏勒县人民医院 / 844200 疏勒县 | 301561 | 304606452 | 疏勒县人民医院 WATO EX-65 PRO 微信视频服务 | 2026-03-05 16:29:19 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-03-05 13:29:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 麻醉 | WATO EX-65 PRO | 一般 | 待处理
2026.03.05 13:26:43 | 上海桦盈荟门诊部有限公司 | 90384877 | 304606444 | 上海桦盈荟门诊部有限公司 CL-900I 微信视频服务 | 2026-03-05 13:41:35 : 【客户请求】 【故障现象】： 孕酮 泌乳素 失控【排查过程】： 底物客户是直接上机 效应检测数值 3900 2900 2950【故障定位】： 底物 及底物管路【一线建议】： 客户底物直接上机不抚育 效应检测重复性差 建议检查底物管路更换底物，执行本底检测及加样性能检测【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-03-05 13:26:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 上海分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.03.05 12:45:49 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 | 90297292 | 304606320 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-05 13:03:27 : 【客户请求】 【故障现象】： 水空白10X【排查过程】：最近一次做光度计检测为23年 ， 光度计检测9000【故障定位】：光源灯及清洗机构【一线建议】：检查光源灯及清洗机构【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-03-05 12:45:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.05 11:55:31 | 深圳市宝安区人民医院 / 518100 深圳市 | 306605 | 304606340 | 深圳市宝安区人民医院 BENEVISION N12 微信视频服务 | 2026-03-05 16:31:07 梁伟: 【客户请求】 误操作2026-03-05 11:55:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.05 11:48:35 | 漳平市拱桥镇卫生院 / 555555 龙岩市 | 90041737 | 304606443 | 漳平市拱桥镇卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-05 11:50:42 : 【客户请求】 客户操作错误2026-03-05 11:48:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 福州分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.05 11:46:21 | 洪湖市人民医院 / 433200 荆州市 | 312111 | 304606442 | 洪湖市人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-05 11:49:54 : 【客户请求】 测试工单2026-03-05 11:46:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.05 11:41:50 | 成都誉美医院 / 610015 成都市 | 323686 | 304606441 | 成都誉美医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-05 11:53:45 : 【客户请求】 #TS000218378 MCC工单已派 4081461452026-03-05 11:44:54 : 【客户请求】 姓名: 陈岳飞; 手机号: 152****0822; 问题描述: 嗜碱性粒细胞批量偏高2026-03-05 11:41:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.05 11:40:24 | 广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院 | 90243904 | 304606330 | 广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院 BENEFUSION SP3 微信视频服务 | 2026-03-05 11:42:08 : 【客户请求】 注射器无法识别，设备在老年疾病科2026-03-05 11:40:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3 | 一般 | 待处理
2026.03.05 11:38:18 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 / 644000 | 90230375 | 304606338 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-05 11:44:54 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针被碰弯【排查过程】：指导复原样本针【处理结果】：仪器恢复正常2026-03-05 11:38:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.05 11:26:46 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304606337 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-05 11:37:13 : 【客户请求】 故障现象】：水箱空【排查过程】：检查水机出水管路发现水机不出水，告知客户联系水机厂家【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-05 11:26:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.05 11:01:13 | 河北省保定市曲阳县人民医院 / 071000 保定市 | 307864 | 304606335 | 河北省保定市曲阳县人民医院 CRP-M100 微信视频服务 | 2026-03-05 11:05:24 : 【客户请求】 CRP清洁液试剂接头损坏，需要更换2026-03-05 11:01:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 血球 | CRP-M100 | 一般 | 待处理
2026.03.05 10:56:38 | 中国人民解放军空军特色医学中心 / 100037 北京市 | 306055 | 304606334 | 中国人民解放军空军特色医学中心 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-03-05 11:07:07 : 【客户请求】 【故障现象】：MCV偏高，重复性好【排查过程】：排查高中低值靶值均排查【故障定位】：仪器重复性好。检查校准【一线建议】：提前联系，沟通是否校准【下派理由】：客户需求2026-03-05 10:56:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.03.05 10:45:52 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 / 614000 乐山市 | 364992 | 304606329 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-05 10:52:04 : 【客户请求】 【故障现象】：46/47无法申请【排查过程】：检查占用，校准品位置占用【处理结果】：解决问题2026-03-05 10:45:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.05 10:44:57 | 武定县狮山卫生院 / 651600 楚雄州 | 60078620 | 304606328 | 武定县狮山卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-05 10:44:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.05 10:42:27 | （禁用）(禁用)十堰市阳光医院 / 442000 十堰市 | 90028041 | 304606316 | （禁用）(禁用)十堰市阳光医院 BS-230 微信视频服务 | 2026-03-10 11:25:00 59990004: 【客户请求】 YY-740003312026-03-05 10:57:09 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针到反应盘位置偏移【排查过程】：登入工程师账号在整机调试中，调整样本针到反应盘的水平位置【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-05 10:42:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-230 | 一般 | 待处理
2026.03.05 10:16:59 | 墨竹工卡人民医院 / 850000 拉萨市 | 324101 | 304606327 | 墨竹工卡人民医院 BENEFUSION UDSP 微信视频服务 | 2026-03-05 10:18:45 : 【客户请求】 视频支持解决2026-03-05 10:16:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UDSP | 一般 | 待处理
2026.03.05 10:16:43 | 青川县乐安镇中心卫生院 / 555555 | 90013281 | 304606326 | 青川县乐安镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-05 10:20:02 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询切换桌面【排查过程】：告知管理员权限无法切换到桌面【处理结果】：告知工程师账户和密码2026-03-05 10:16:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.05 10:05:01 | 寻甸县七星乡卫生院 / 655200 昆明市 | 90029702 | 304606325 | 寻甸县七星乡卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-05 10:06:38 : 【客户请求】 稀释液条码无效，已处理2026-03-05 10:04:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.05 09:38:50 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304606324 | 佛山强制隔离戒毒所 BENEHEART C1A 微信视频服务 | 2026-03-05 09:41:31 : 【客户请求】 C1自检不通过，设备在佛山市戒毒所，自检提示设备故障2026-03-05 09:38:49 : 【客户请求】 微信视频呼入AF1-24032532 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 监护 | BENEHEART C1A | 一般 | 待处理
2026.03.05 08:57:25 | 太原市杏花岭区精神卫生康复中心 / 030000 | 90337953 | 304606314 | 太原市杏花岭区精神卫生康复中心 DP-8500 微信视频服务 | 2026-03-05 08:57:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 超声 | DP-8500 | 一般 | 待处理
2026.03.05 08:37:00 | 桂平市寻旺乡卫生院 / 537200 贵港市 | 60095035 | 304606332 | 桂平市寻旺乡卫生院 UMEC12 微信视频服务 | 2026-03-05 16:26:54 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-03-05 08:36:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 监护 | UMEC12 | 一般 | 待处理
2026.03.05 08:34:58 | 贵州省贵阳市乌当区新场卫生院 / 555555 | 90013164 | 304606309 | 贵州省贵阳市乌当区新场卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-05 08:44:02 : 【客户请求】 【故障现象】： 糖化血红蛋白校准一直失败【排查过程】：需要当地工程师指导【故障定位】：糖化血红蛋白校准【一线建议】： 客户要求当地工程师指导【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-03-05 08:34:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.05 08:32:50 | 安徽广瑞医疗管理有限公司 | 90154863 | 304606308 | 安徽广瑞医疗管理有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-05 08:52:07 胡宗亚: 【客户请求】 仪器无法连接，科海工程师联系客户处理，打开分析部电源后解决。（权限问题帮忙封单）2026-03-05 08:32:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.04 17:31:59 | 西区卫生院 | 90291124 | 304606323 | 西区卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-04 17:53:52 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器导出数据DAT格式无法打开【排查过程】：解释需用专业软件进行打开或读取操作，可选择用数据管理软件的结果导出进行查看【处理结果】：客户已明白数据导出格式问题2026-03-04 17:31:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.04 16:43:39 | 叶县中医院 / 467200 平顶山市 | 308907 | 304606306 | 叶县中医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-03-04 16:43:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.03.04 16:09:14 | 株洲市中心医院 / 412000 株洲市 | 60066623 | 304606266 | 株洲市中心医院 BENEVISION 微信视频服务 | 2026-03-04 17:16:19 : 【客户请求】 客户中央站要移机2026-03-04 16:09:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 监护 | BENEVISION | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.04 16:00:56 | 中国航空工业襄阳医院（三六四医院） / 441000 | 60028658 | 304606305 | 中国航空工业襄阳医院（三六四医院） BENEVIEW T5 微信视频服务 | 2026-03-04 16:10:13 : 【客户请求】 报警ART初始化错误2026-03-04 16:01:04 : 【客户请求】 姓名: 张宇凡; 手机号: 181****2056; 问题描述:2026-03-04 16:00:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 监护 | BENEVIEW T5 | 一般 | 待处理
2026.03.04 15:48:13 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 / 430070 武汉市 | 361481 | 304606304 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 BENEFUSION UDSP 微信视频服务 | 2026-03-04 15:50:15 : 【客户请求】 多台报警系统故障412，需要先联系客户，2号楼4楼ICU3病区，找宋老师 027-83663804.2026-03-04 15:48:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UDSP | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.04 15:20:06 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304606311 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-03-04 16:04:33 胡宗亚: 【客户请求】 质控多项目失控，已经重新校准，新装机没多久，需要工程师上门排查是否机器有问题。2026-03-04 15:20:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.03.04 15:17:28 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 / 564100 | 90052720 | 304606279 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-04 15:42:09 苏曙明: 【客户请求】 清洗机构运动碰撞，清洗机构不运动，怀疑光耦问题。清洗机构位置、碰撞传感器等2026-03-04 15:17:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.04 15:14:54 | 贵港市平南县马练瑶族乡卫生院 / 537319 贵港市 | 60096505 | 304606300 | 贵港市平南县马练瑶族乡卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-03-04 15:19:01 : 【客户请求】 糖化血红蛋白参数需要升级因此现场派工。2026-03-04 15:14:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004986 | 郭尧 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.03.04 15:12:06 | 钦州市浦北县小江镇卫生院 / 535000 钦州市 | 370435 | 304606303 | 钦州市浦北县小江镇卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-03-04 17:16:18 苏曙明: 【客户请求】 联系讴健-郭尧，问题已解决。2026-03-04 15:12:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.03.04 15:07:23 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304606299 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-03-04 15:07:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.03.04 15:07:18 | 西区卫生院 | 90291124 | 304606290 | 西区卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-04 15:11:38 : 【客户请求】 【故障现象】：导出数据【排查过程】：告知导出方式【处理结果】：客户知晓2026-03-04 15:07:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.04 14:13:39 | 北海市海城区高德中心卫生院 / 536000 北海市 | 367821 | 304606277 | 北海市海城区高德中心卫生院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-03-04 14:16:09 : 【客户请求】 故障现象：进水过滤器中间裂开，需要更换，要求工程师带配件上门2026-03-04 14:13:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.03.04 13:06:22 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 / 844900 喀什地区 | 317483 | 304606262 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-04 13:10:03 : 【客户请求】 【故障现象】：真空异常【排查过程】：指导清洗维护，需要工程师上门处理，科室已经联系了工程师约好了时间上门【处理结果】：客户已联系好工程师处理2026-03-04 13:06:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.04 11:32:34 | 江西杏林洪兴医院有限公司 | 90360764 | 304606274 | 江西杏林洪兴医院有限公司 BS-350S 微信视频服务 | 2026-03-04 11:37:09 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂盘制冷温度显示问号【排查过程】：重启无效【处理结果】：工单下派，工程师上门检查2026-03-04 11:32:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 生化 | BS-350S | 一般 | 待处理
2026.03.04 11:30:29 | 田坝中心卫生院 / 555555 | 90060144 | 304606284 | 田坝中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-04 13:42:30 陈银亭: 【客户请求】 客户已联系当地工程师视频处理2026-03-04 11:36:09 : 【客户请求】 姓名: 黄霞; 手机号: 187****3752; 问题描述: BS-430操作软件启动失败2026-03-04 11:30:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.04 11:30:06 | 内蒙古巴彦淖尔市白脑包镇中心卫生院 / 015015 | 90003196 | 304606273 | 内蒙古巴彦淖尔市白脑包镇中心卫生院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-04 11:50:01 : 【客户请求】 【故障现象】：无故障【排查过程】：老师反应BS-430仪器装机使用近两年从没有换过光源灯，反应杯大部分标记黄色，也不会校准操作【故障定位】：培训【一线建议】：工程师和客户沟通好反应杯（全换）一盒光源灯价格及服务费用后，上门进行换灯换杯、仪器维护、试剂校准并培训客户。【下派理由】：客户需要工程师现场服务并培训2026-03-04 11:30:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.04 11:28:04 | 阿克苏温宿县人民医院 / 843000 阿克苏地区 | 301358 | 304606295 | 阿克苏温宿县人民医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-04 11:40:09 : 【客户请求】 故障现象：质控一直在X线上方报警失控，已经执行更换新试剂，重新定标质控。下派理由，怀疑仪器硬件故障建议工程师排查加样系统2026-03-04 11:28:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.04 11:15:30 | 贝肯山社区卫生服务中心 / 150010 | 90215342 | 304606294 | 贝肯山社区卫生服务中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-04 16:17:44 胡宗亚: 【客户请求】 科海公司工单，工程师已联系问题已解决2026-03-04 11:15:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.04 11:11:52 | 海南省保亭县加茂镇卫生院 / 572300 保亭黎族自治区 | 370831 | 304606283 | 海南省保亭县加茂镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-04 11:17:22 : 【客户请求】 客户需要添加新质控品，指导客户已添加2026-03-04 11:11:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.04 11:08:15 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304606293 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-03-04 11:11:17 : 【客户请求】 【故障现象】：底物气泡【排查过程】：检查未放置底物【处理结果】：重新放置底物后恢复正常2026-03-04 11:08:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.03.04 11:03:42 | 贺州市信都中心卫生院 / 542700 河池市 | 60027587 | 304606258 | 贺州市信都中心卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-03-04 11:10:30 : 【客户请求】 客户打算需要使用糖化血红蛋白试剂，需要当地工程师联系2026-03-04 11:03:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.03.04 10:58:27 | 运城市中心医院 / 044600 运城市 | 304693 | 304606292 | 运城市中心医院 PM-9000EXPRESS 微信视频服务 | 2026-03-04 14:33:58 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-03-04 10:58:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 监护 | PM-9000EXPRESS | 一般 | 待处理
2026.03.04 10:55:53 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304606291 | 新疆星泽医疗科技有限公司 SV900 微信视频服务 | 2026-03-04 14:33:35 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-03-04 10:55:51 : 【客户请求】 微信视频呼入TE2-52000089 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV900 | 一般 | 待处理
2026.03.04 10:53:57 | 乌海市职业病防治院 / 016000 乌海市 | 60056155 | 304606282 | 乌海市职业病防治院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-03-04 10:59:38 : 【客户请求】 【故障现象】：总胆红素质控失控【排查过程】：擦拭搅拌杆，更换新试剂，重新定标质控【处理结果】：等待客户反馈结果2026-03-04 10:53:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.03.04 10:47:11 | 陇南市宕昌县南阳镇卫生院 / 748500 | 90015494 | 304606272 | 陇南市宕昌县南阳镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-04 11:15:45 胡宗亚: 【客户请求】 故障：ALP质控失控，客户自行更换试剂，做校准，擦拭搅拌杆都无效。处理过程：指导客户设置ALP的交叉污染，后续观察，如有问题再报修派工程师上门处理2026-03-04 10:47:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.04 10:46:44 | 内蒙古巴彦淖尔市白脑包镇中心卫生院 / 015015 | 90003196 | 304606271 | 内蒙古巴彦淖尔市白脑包镇中心卫生院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-04 10:52:53 : 【客户请求】 生化BS-450呼入2026-03-04 10:49:33 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针清洗时未检测到液面、试剂针清洗时未检测到液面【排查过程】：沟检查接头发现未接好，重新插拔后循环水压力正常，清洗池出水正常，反复调整样本针后不再报警。【处理结果】：仪器故障恢复，测试样本正常2026-03-04 10:46:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.04 10:42:07 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304606130 | 新疆星泽医疗科技有限公司 SV900 微信视频服务 | 2026-03-04 10:54:38 : 【客户请求】 视频支持解决2026-03-04 10:42:05 : 【客户请求】 微信视频呼入TE2-52000089 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV900 | 一般 | 待处理
2026.03.04 10:32:16 | 赤峰市红山新地社区卫生服务中心 | 90241428 | 304606129 | 赤峰市红山新地社区卫生服务中心 BS-600 微信视频服务 | 2026-03-04 16:32:24 苏曙明: 【客户请求】 占线取消，回拨电话未接听。2026-03-04 10:32:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.04 10:32:10 | （禁用）高碑店正仁医院 / 074000 | 90062118 | 304606255 | （禁用）高碑店正仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-04 10:41:15 : 【客户请求】 【故障现象】：无法联机【排查过程】：发现总开关未开，打开总开关后，联机正常【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-04 10:32:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.04 10:26:06 | 运城市中心医院 / 044600 运城市 | 304693 | 304606160 | 运城市中心医院 PM-9000EXPRESS 微信视频服务 | 2026-03-04 10:27:41 : 【客户请求】 技术支持解决2026-03-04 10:26:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 监护 | PM-9000EXPRESS | 一般 | 待处理
2026.03.04 10:17:33 | 开封市祥符区八里湾卫生院 / 475100 | 90165981 | 304606254 | 开封市祥符区八里湾卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-04 10:46:05 : 【客户请求】 故障现象：试剂盘动作异常处理过程：科室反馈试剂盘有异物，指导老师拆开取异物处理结果：客户确认问题解决2026-03-04 10:17:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.03.04 10:15:50 | 寻甸县七星乡卫生院 / 655200 昆明市 | 90029702 | 304606128 | 寻甸县七星乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-04 10:29:10 : 【客户请求】 咨询生化糖化血红蛋白上样问题，已处理2026-03-04 10:15:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.04 09:57:54 | 宜宾市南溪区仙临镇卫生院 / 644100 宜宾市 | 377214 | 304606126 | 宜宾市南溪区仙临镇卫生院 BS-850 微信视频服务 | 2026-03-04 10:15:05 : 【客户请求】 【故障现象】：软件未正常启动【排查过程】：网络连接正常，重启电脑后软件自动打开正常，开机初始化正常【处理结果】：问题已解决2026-03-04 09:57:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.03.04 09:47:56 | 日照市中医医院 / 276800 日照市 | 304547 | 304606125 | 日照市中医医院 SV600 微信视频服务 | 2026-03-04 14:33:15 梁伟: 【客户请求】 封闭工单】2026-03-04 09:47:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 麻醉 | SV600 | 一般 | 待处理
2026.03.04 09:31:44 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 | 90297292 | 304606253 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-04 09:43:57 : 【客户请求】 反应盘清洗水温度超出范围，检查发现机器由于试剂针碰撞导致停止，系统恢复成空闲后，清洗水温度恢复正常2026-03-04 09:31:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.04 09:28:54 | 广元市利州区第二人民医院(三堆镇中心卫生院) / 628007 广元市 | 302647 | 304606159 | 广元市利州区第二人民医院(三堆镇中心卫生院) BC-6100PLUS 微信视频服 | 2026-03-04 10:28:16 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】： 1.进入菜单-设置-增益设置，查看HGB本底电压5.0V，指导手动更改HGB本底电压设定值，使HGB本底电压接近4.2V； 2.点样本界面，提示保存，点击保存，然后点开故障界面，点击消除故障【处理结果】：消除后测试样本正常2026-03-04 09:28:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-6100PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.04 09:26:49 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304606158 | 青海省黄南州河南县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-04 09:33:36 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警无DS稀释液和无LN溶血素【排查过程】：提供资料消除试剂无报警【处理结果】：故障已消除2026-03-04 09:26:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.04 09:24:58 | 江西杏林洪兴医院有限公司 | 90360764 | 304606261 | 江西杏林洪兴医院有限公司 BS-350S 微信视频服务 | 2026-03-04 09:58:41 苏曙明: 【客户请求】 试剂盘制冷异常，22度，建议让客户观察一会看看温度能不能降下来，如果降不下来，再报维修工2026-03-04 09:24:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | BS-350S | 一般 | 待处理
2026.03.04 09:17:45 | （禁用）成都天府新区禾养顾连老年病医院 / 610218 | 90326124 | 304606157 | （禁用）成都天府新区禾养顾连老年病医院 CPM 12M 微信视频服务 | 2026-03-04 09:19:52 : 【客户请求】 技术支持解决2026-03-04 09:17:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 监护 | CPM 12M | 一般 | 待处理
2026.03.04 09:10:53 | 中国人民解放军63820部队医院 / 621000 绵阳市 | 314493 | 304606110 | 中国人民解放军63820部队医院 BC-760[R] CS 微信视频服务 | 2026-03-04 09:17:32 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB故障【排查过程】：指导自动调整增益HGB本底电压到4.4V后故障正常消除，测试样本正常不再报警【处理结果】：故障已消除2026-03-04 09:10:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[R] CS | 一般 | 待处理
2026.03.04 08:59:06 | 金平区鮀江街道社区卫生服务中心 / 515000 汕头市 | 90061229 | 304606156 | 金平区鮀江街道社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-04 09:03:08 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】：指导设置增益HGB本底电压4.81到4.2V后故障消除【处理结果】：故障正常消除2026-03-04 08:59:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.04 08:31:43 | 山东省青岛市胶州市北关卫生院 / 266300 青岛 | 366449 | 304606144 | 山东省青岛市胶州市北关卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-04 08:43:40 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询血样模式及适配器【排查过程】：解答可做血样本模式需用样本管及使用的适配器【处理结果】：老师已知晓2026-03-04 08:31:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.03 16:52:36 | 青白江妇幼保健院 / 610300 成都市 | 319290 | 304606137 | 青白江妇幼保健院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-03-03 16:54:52 : 【客户请求】 测试工单2026-03-03 16:52:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.03.03 16:45:06 | 南阳市第二人民医院 / 473000 南阳市 | 309150 | 304606136 | 南阳市第二人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-03 16:46:41 : 【客户请求】 SDM轨道左放入区Y轴传感器故障2026-03-03 16:45:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.03 16:30:34 | 南宁市兴宁区金禾湾社区卫生服务中心 / 530000 | 90227337 | 304606107 | 南宁市兴宁区金禾湾社区卫生服务中心 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-03 16:34:24 : 【客户请求】 客户端已有工程师跟进2026-03-03 16:30:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.03 16:21:17 | 义乌艺星医疗美容医院有限公司 / 322000 | 90317054 | 304606135 | 义乌艺星医疗美容医院有限公司 BS-230 微信视频服务 | 2026-03-03 16:29:09 : 【客户请求】 【故障现象】：校准后做出的结果异常【排查过程】：客户端更换校准后未设置校准数据靶值，指导客户重新输入靶值【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-03 16:21:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-230 | 一般 | 待处理
2026.03.03 16:15:22 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 / 564100 | 90052720 | 304606153 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-03 16:17:55 : 【客户请求】 客户端已有工程师处理2026-03-03 16:15:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.03 15:55:03 | 插岗乡卫生院 / 746300 | 90166208 | 304606152 | 插岗乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-03 17:08:39 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法出结果【排查过程】：检查试剂，操作【故障定位】：仪器停机堵塞【一线建议】：申请阀门备用，科室信号不好，多次联系【下派理由】：客户需求2026-03-03 15:55:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.03 15:32:32 | 比如县人民医院 / 852300 拉萨市 | 323224 | 304606142 | 比如县人民医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-03 15:43:36 : 【客户请求】 【故障现象】：更换仪器后软件版本不匹配【排查过程】：进入服务-日志查看新仪器软件版本信息【处理结果】：发送升级包，升级后解决2026-03-03 15:32:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.03 15:24:04 | 开江县回龙中心卫生院 / 636250 达州市 | 60082048 | 304606141 | 开江县回龙中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-03 15:26:10 : 【客户请求】 【故障现象】：备份日志路径【排查过程】：告知U盘路径【处理结果】：客户已知2026-03-03 15:24:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.03 15:16:08 | 开江县回龙中心卫生院 / 636250 达州市 | 60082048 | 304606105 | 开江县回龙中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-03 15:18:15 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询管理员账户密码【排查过程】：告知密码【处理结果】：客户知晓2026-03-03 15:16:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.03 15:12:18 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 / 564100 | 90052720 | 304606132 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-03 15:26:54 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化质控结果异常【排查过程】：客户端质控靶值输入错误，纠正正确的参考范围【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-03 15:12:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.03 15:08:55 | 武汉市江南综合门诊部 / 430000 | 90160085 | 304606104 | 武汉市江南综合门诊部 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-03 15:12:13 : 【客户请求】 客户测试2026-03-03 15:08:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.03 14:45:00 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304606079 | 杭州汇腾医疗设备有限公司 BENEHEART C1 微信视频服务 | 2026-03-03 14:45:00 : 【客户请求】 微信视频呼入AE6-23013907 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2026.03.03 14:38:31 | 西北妇女儿童医院辅助生殖技术中心 / 710003 西安市 | 304999 | 304606103 | 西北妇女儿童医院辅助生殖技术中心 DC-N3 微信视频服务 | 2026-03-03 14:40:10 : 【客户请求】 问题咨询。2026-03-03 14:38:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 超声 | DC-N3 | 一般 | 待处理
2026.03.03 13:49:59 | 凉山州喜德县尼波中心卫生院 / 555555 | 90041807 | 304606122 | 凉山州喜德县尼波中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-03 13:56:51 : 【客户请求】 【故障现象】：无法传输结果到数据管理软件【排查过程】：指导检查网线连接，重启通信软件【处理结果】：正常传输2026-03-03 13:49:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.03 13:25:16 | 库车市中医医院 / 842000 阿克苏地区 | 90092141 | 304606077 | 库车市中医医院 BS-620 微信视频服务 | 2026-03-03 13:25:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.03.03 13:23:44 | 庆阳市西峰区什社卫生院 | 90197777 | 304606102 | 庆阳市西峰区什社卫生院 BS-480 微信视频服务 | 2026-03-03 13:35:05 : 【客户请求】 试剂针发生过碰撞，报警试剂针清洗时未检测到液面，垂直碰撞，建议调整一下试剂针位置2026-03-03 13:23:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-480 | 一般 | 待处理
2026.03.03 13:21:19 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304606076 | 新疆星泽医疗科技有限公司 SV900 微信视频服务 | 2026-03-03 13:21:17 : 【客户请求】 微信视频呼入TE2-52000089 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV900 | 一般 | 待处理
2026.03.03 12:25:50 | 墨竹工卡人民医院 / 850000 拉萨市 | 324101 | 304606087 | 墨竹工卡人民医院 BENEFUSION UDSP 微信视频服务 | 2026-03-03 14:25:28 59990001: 【客户请求】 转陈菲2026-03-03 13:58:13 梁伟: 【客户请求】 客户需要快速指南，需要加下微信。2026-03-03 12:25:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 成都分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UDSP | 一般 | 待处理
2026.03.03 12:22:14 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304606097 | 新疆星泽医疗科技有限公司 SV900 微信视频服务 | 2026-03-03 12:22:13 : 【客户请求】 微信视频呼入TE2-52000089 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV900 | 一般 | 待处理
2026.03.03 11:55:40 | 比如县人民医院 / 852300 拉萨市 | 323224 | 304606000 | 比如县人民医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-03 12:01:54 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC结果为*【排查过程】：查看特殊信息，diff粒子数低【故障定位】：粒子比异常【一线建议】：现场排查。申请压断阀和相关阀门备用【下派理由】：客户要求直接下派，尽快跟客户联系2026-03-03 11:55:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.03 11:05:01 | 西北妇女儿童医院辅助生殖技术中心 / 710003 西安市 | 304999 | 304606095 | 西北妇女儿童医院辅助生殖技术中心 M7 SERIES 微信视频服务 | 2026-03-03 11:06:27 : 【客户请求】 测试视频报修2026-03-03 11:05:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 超声 | M7 SERIES | 一般 | 待处理
2026.03.03 11:04:04 | 勐腊县中医医院 / 666300 | 60044029 | 304606094 | 勐腊县中医医院 SK-803 EX 微信视频服务 | 2026-03-03 13:56:40 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-03-03 11:04:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 输注泵 | SK-803 EX | 一般 | 待处理
2026.03.03 10:53:25 | 新疆生产建设兵团农三师50团医院 / 843900 喀什地区 | 366830 | 304606083 | 新疆生产建设兵团农三师50团医院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-03-03 11:01:01 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器漏液【排查过程】：仪器左侧管路破损漏液【故障定位】：液路【一线建议】：联系客户报价维修【下派理由】：硬件故障2026-03-03 10:53:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理
2026.03.03 10:51:22 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304606073 | 莆田九十五医院 BENEFUSION VP3 EX 微信视频服 | 2026-03-03 10:53:37 : 【客户请求】 莆田九十五医院，VP3无法开机，电源指示灯正常。2026-03-03 10:51:21 : 【客户请求】 微信视频呼入SK50301282 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP3 EX | 一般 | 待处理
2026.03.03 10:50:24 | 拉萨市方舱医院 / 000000 | 90308486 | 304606072 | 拉萨市方舱医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-03-03 11:06:02 : 【客户请求】 【故障现象】：TP结果偏高【排查过程】：客户反馈新做的校准质控正常 发现校准K值偏高【处理结果】：重新校准运行2026-03-03 10:52:22 : 【客户请求】 姓名: 丁; 手机号: 133****9002; 问题描述:2026-03-03 10:50:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.03.03 09:56:41 | 林口县朱家卫生院 / 157600 牡丹江市 | 337474 | 304606070 | 林口县朱家卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-03 10:00:17 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询更换反应杯【排查过程】：跟客户说明更换反应杯流程【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-03 09:56:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.03 09:54:26 | 仁寿县卫健局 / 610000 眉山市 | 60029878 | 304606068 | 仁寿县卫健局 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-03-03 15:38:18 59990050: 【客户请求】 转成都-陈菲2026-03-03 09:59:18 : 【客户请求】 客户咨询电池报价2026-03-03 09:54:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 成都分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2026.03.03 09:42:53 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304606071 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-03 09:53:55 : 【客户请求】 客户咨询批量无法申请，指导客户申请批量样本2026-03-03 09:42:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.03 09:40:29 | 共青城人民医院 / 332000 九江市 | 308197 | 304605998 | 共青城人民医院 BENEFUSION SP3D 微信视频服务 | 2026-03-03 09:40:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3D | 一般 | 待处理
2026.03.03 09:35:05 | 娄底市民生医院 / 417000 娄底市 | 90018096 | 304605997 | 娄底市民生医院 UMEC6 微信视频服务 | 2026-03-03 13:55:53 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-03-03 09:35:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 监护 | UMEC6 | 一般 | 待处理
2026.03.03 09:35:02 | 邯郸钢铁集团有限责任公司邯钢医院 / 555555 | 90226264 | 304605996 | 邯郸钢铁集团有限责任公司邯钢医院 BS-1100M 微信视频服务 | 2026-03-03 09:36:13 : 【客户请求】 客户端自行取消视频2026-03-03 09:35:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-1100M | 一般 | 待处理
2026.03.03 09:25:40 | 深圳市人民医院 / 518000 深圳市 | 101823 | 304605986 | 深圳市人民医院 BRICYTE E6 微信视频服务 | 2026-03-03 10:38:18 胡宗亚: 【客户请求】 视频未接成功，电话无人接听，派分公司跟进处理2026-03-03 09:25:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 血球 | BRICYTE E6 | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.03 08:56:59 | 宁县妇幼保健站 / 745200 庆阳市 | 373675 | 304606020 | 宁县妇幼保健站 BS-200 微信视频服务 | 2026-03-03 09:06:58 : 【客户请求】 客户端操作软件无法启动，旧软件可以参考 BS-120<(>&<)>130<(>&<)>180<(>&<)>190<(>&<)>200<(>&<)>220 数据库问题及解决方案处理2026-03-03 08:56:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-200 | 一般 | 待处理
2026.03.03 08:35:34 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 / 245400 黄山市 | 334144 | 304605979 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-03 08:46:15 : 【客户请求】 【故障现象】：DIFF检测异常【排查过程】：指导消除故障后恢复正常【处理结果】：电话确认恢复正常2026-03-03 08:44:19 : 【客户请求】 【故障现象】：无【排查过程】：客户视频过来画面一直未出现，回电话过去表示已经无问题了【处理结果】：无需技术支持2026-03-03 08:42:02 : 【客户请求】 【故障现象】：DIFF检测异常2026-03-03 08:35:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.02 17:32:43 | 岳池县九龙街道社区卫生服务中心 / 638399 | 90051948 | 304605994 | 岳池县九龙街道社区卫生服务中心 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-02 17:40:12 : 【客户请求】 【故障现象】：SDM架子卡滞【排查过程】：指导打开仪器面板取出架子【处理结果】：恢复正常2026-03-02 17:32:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.03.02 17:00:04 | 马关县都龙中心卫生院 / 663000 文山州 | 60094635 | 304605965 | 马关县都龙中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-02 17:04:39 : 【客户请求】 【故障现象】：样本上传到LIS后序列号不一致【排查过程】：建议客户咨询一下LIS工程师【处理结果】：问题解决2026-03-02 17:00:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.02 16:47:31 | 佛山市高明区中医院 / 528500 佛山市 | 306682 | 304605964 | 佛山市高明区中医院 IMEC10 微信视频服务 | 2026-03-02 17:27:47 梁伟: 【客户请求】 误操作2026-03-02 16:47:42 : 【客户请求】 姓名: 赖; 手机号: 155****7854; 问题描述:2026-03-02 16:47:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 监护 | IMEC10 | 一般 | 待处理
2026.03.02 16:16:02 | 开江县新宁社区卫生服务中心 / 555555 | 90019418 | 304605983 | 开江县新宁社区卫生服务中心 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-03-02 16:23:22 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询数据导出备份【排查过程】：指导数据导出备份【处理结果】：指导完成2026-03-02 16:16:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2026.03.02 16:12:57 |  |  | 304605991 | 盘锦尚小镜医院有限公司 WATO EX-1A 微信视频服务 | 2026-03-02 16:12:56 59990007: 【客户请求】 2026-03-02 15:01:50 : 【客户请求】 麻醉机氧气源漏气2026-03-02 14:59:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 沈阳分公司 | 麻醉 | WATO EX-1A | 一般 | 待处理
2026.03.02 16:05:53 | 北京大学深圳医院 / 518000 深圳市 | 101894 | 304605982 | 北京大学深圳医院 BENEVISION N1 微信视频服务 | 2026-03-02 16:08:29 : 【客户请求】 监护仪无法开机，设备在医学装备部维修室2026-03-02 16:05:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 监护 | BENEVISION N1 | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.02 16:01:16 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 / 410000 长沙市 | 90312157 | 304605972 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-02 16:05:20 : 【客户请求】 【故障现象】：第一次做样本，所有结果特别低，重测后结果正常【排查过程】：告知老师可能是第一次做时样本针微堵，机器自己疏通开后，第二次做结果正常了。建议老师再观察【处理结果】：问题解决2026-03-02 16:01:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.02 15:44:42 | 内蒙古纳日松镇中心卫生院 / 555555 | 90240708 | 304605981 | 内蒙古纳日松镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-02 15:47:03 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询脂类校准品靶值查询【排查过程】：告知查询路径【处理结果】：客户知晓2026-03-02 15:44:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.02 15:34:47 | 开江永兴镇卫生院 / 636250 达州市 | 379328 | 304605950 | 开江永兴镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-02 15:39:17 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询结果导出备份【排查过程】：指导历史结果查询及备份【处理结果】：老师已知晓备份流程2026-03-02 15:34:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.02 15:18:22 | 福建省晋江市医院晋南分院 / 362200 泉州市 | 365706 | 304605949 | 福建省晋江市医院晋南分院 A5 微信视频服务 | 2026-03-02 17:22:33 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-03-02 15:18:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 麻醉 | A5 | 一般 | 待处理
2026.03.02 15:01:41 | （禁用）武夷绿洲社区卫生服务站 / 555555 | 90223168 | 304605958 | （禁用）武夷绿洲社区卫生服务站 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-02 15:18:00 : 【客户请求】 【故障现象】：本底异常，RBC信号干扰【排查过程】：上午RBC漏液，已解决，屏蔽盒未关造成信号干扰本底异常，仪器安装恢复后，故障消除【处理结果】：故障已消除2026-03-02 15:01:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.02 14:59:22 | 盘锦尚小镜医院有限公司 | 90374666 | 304605916 | 盘锦尚小镜医院有限公司 WATO EX-1A 微信视频服务 | 2026-03-02 15:01:50 : 【客户请求】 麻醉机氧气源漏气2026-03-02 14:59:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 沈阳分公司 | 麻醉 | WATO EX-1A | 一般 | 待处理
2026.03.02 14:53:32 | （禁用）庞赛(中国)贸易有限公司 / 536100 | 90149637 | 304605962 | （禁用）庞赛(中国)贸易有限公司 BENEHEART D1 微信视频服务 | 2026-03-02 17:28:15 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-03-02 14:53:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 监护 | BENEHEART D1 | 一般 | 待处理
2026.03.02 14:47:27 | 三亚石药颐和医院 | 90397638 | 304605948 | 三亚石药颐和医院 BS-2200M 微信视频服务 | 2026-03-02 15:03:49 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂扫码失败【排查过程】：机器状态是停止状态，告知老师需要在空闲状态下扫码【处理结果】：问题解决2026-03-02 14:47:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-2200M | 一般 | 待处理
2026.03.02 14:43:54 | 成都市新都区大丰街道丰安社区卫生服务中心 / 610500 | 90285964 | 304605971 | 成都市新都区大丰街道丰安社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-02 14:47:51 : 【客户请求】 等待25min浸泡【故障现象】：WBC堵孔【排查过程】：指导进行WBC池浸泡排堵【处理结果】：等待25min浸泡2026-03-02 14:43:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.02 14:43:32 | 庆阳市环县罗山卫生院 / 555555 | 90019034 | 304605947 | 庆阳市环县罗山卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-03-02 15:20:06 胡宗亚: 【客户请求】 客户咨询生化能否测试双向同侧糖化，科海工程师已经给客户解答2026-03-02 14:43:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.03.02 14:09:24 | 天津市东丽医院 / 120000 天津市 | 375078 | 304605953 | 天津市东丽医院 SV600 微信视频服务 | 2026-03-02 14:24:54 梁伟: 【客户请求】 客户误操作2026-03-02 14:09:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 麻醉 | SV600 | 一般 | 待处理
2026.03.02 14:02:28 | 安徽理工大学 | 90408126 | 304605952 | 安徽理工大学 BENEHEART L2 微信视频服务 | 2026-03-02 14:23:49 梁伟: 【客户请求】 测试2026-03-02 14:02:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 监护 | BENEHEART L2 | 一般 | 待处理
2026.03.02 13:56:16 | 哈尔滨荣美医院 / 150000 | 90091794 | 304605800 | 哈尔滨荣美医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-02 14:06:21 : 【客户请求】 【故障现象】：无法传输结果【排查过程】：指导重启接口软件和交换机【处理结果】：正常传输2026-03-02 13:56:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.02 12:59:16 | 新和县中医医院 / 843000 阿克苏地区 | 60028676 | 304605799 | 新和县中医医院 BC-6800 微信视频服务 | 2026-03-02 13:22:39 : 【客户请求】 【故障现象】：穿刺针超寿命【排查过程】：沟通更换穿刺针。【处理结果】：科室联系当地工程师购买穿刺针更换2026-03-02 12:59:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理
2026.03.02 12:56:27 | 乐至县石湍镇中心卫生院 / 641507 资阳市 | 378226 | 304605928 | 乐至县石湍镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-02 13:15:59 : 【客户请求】 【故障现象】：采样针动作异常【排查过程】：沟通清洁采样针丝杆，润滑【处理结果】：恢复正常2026-03-02 13:06:57 : 【客户请求】 姓名: 苏雪梅; 手机号: 183****8116; 问题描述:2026-03-02 12:56:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.02 12:34:52 | 库车市中医医院 / 842000 阿克苏地区 | 90092141 | 304605790 | 库车市中医医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-03-02 12:39:01 : 【客户请求】 【故障现象】：光源灯未打开【排查过程】：光源灯刚用3个月，实际是亮的。怀疑参考光路问题。带滤光片备用【处理结果】：工单下派2026-03-02 12:34:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.03.02 12:28:22 | 喀什地区伽师县人民医院 / 844000 喀什地区 | 301387 | 304605943 | 喀什地区伽师县人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-03-02 12:34:07 : 【客户请求】 【故障现象】：SDM模块异常，无法恢复【排查过程】：检查进样轨道，发现有异物。取出后，模块恢复正常【处理结果】：机器正常使用2026-03-02 12:28:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.03.02 12:27:41 | 喀什地区伽师县人民医院 / 844000 喀什地区 | 301387 | 304605925 | 喀什地区伽师县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-02 13:50:16 : 【客户请求】 【故障现象】：无【排查过程】：无【处理结果】：老师呼入主动取消，无需支持2026-03-02 12:27:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.02 11:23:47 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304605922 | 山东新弘医疗科技有限公司 EPM 12 微信视频服务 | 2026-03-02 11:27:11 : 【客户请求】 监护仪触摸屏无法使用，需要请示领导是否报修2026-03-02 11:23:45 : 【客户请求】 微信视频呼入AC6-31042366 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | EPM 12 | 一般 | 待处理
2026.03.02 11:13:28 | 农十师北屯医院 / 836000 北屯市 | 301458 | 304605798 | 农十师北屯医院 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-03-02 11:15:02 : 【客户请求】 客户需要2套心电导联线，需要报价2026-03-02 11:13:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.03.02 11:06:16 | 定州市妇幼保健院(市第二医院) / 050000 保定市 | 307881 | 304605770 | 定州市妇幼保健院(市第二医院) BC-5800 微信视频服务 | 2026-03-02 11:08:22 : 【客户请求】 【故障现象】：RBC堵孔【排查过程】：客户执行探头清洗浸泡多次【故障定位】：阀门及相关管路【一线建议】：申请阀门备用【下派理由】：客户需求2026-03-02 11:06:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5800 | 一般 | 待处理
2026.03.02 11:01:48 | 江安县水清中心卫生院 / 644000 宜宾市 | 60028956 | 304605912 | 江安县水清中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-02 11:47:32 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针堵针【排查过程】：指导进行针强化清洗【处理结果】：解决问题2026-03-02 11:03:20 : 【客户请求】 样本针堵针2026-03-02 11:01:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.02 11:01:36 | 休宁县源芳乡卫生院 / 555555 | 90013056 | 304605769 | 休宁县源芳乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-02 11:11:10 : 【客户请求】 样本针撞弯，工程师带备件上门更换2026-03-02 11:01:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.02 10:58:23 | 临夏州人民医院 / 731404 临夏州 | 311382 | 304605797 | 临夏州人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-02 11:31:20 : 【客户请求】 【故障现象】：级联专家系统连接不起【排查过程】：级联仪器网线正常，电脑重装过系统，网络IP设置正确，仪器连接不上专家系统【故障定位】：通信设置连接问题【一线建议】：现场排查网线及端口【下派理由】：客户无法自行处理2026-03-02 10:58:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.02 10:53:49 | （禁用）中国人民解放军95848部队医院 / 432019 | 90068099 | 304605911 | （禁用）中国人民解放军95848部队医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-02 11:05:38 : 【客户请求】 客户测试2026-03-02 10:53:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.02 10:47:33 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304605910 | 四川元麒医疗科技有限公司 BENEHEART D50C 微信视频服务 | 2026-03-02 10:49:39 : 【客户请求】 客户误操作2026-03-02 10:47:33 : 【客户请求】 微信视频呼入FP4-61000101 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D50C | 一般 | 待处理
2026.03.02 10:02:52 | 福州医博肛肠医院有限公司 / 350001 福州市 | 366677 | 304605795 | 福州医博肛肠医院有限公司 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-03-02 10:11:17 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警无LH溶血素【排查过程】：故障无法消除，进液管路破损有大量气泡【故障定位】：LH瓶盖组件【一线建议】：申请LH瓶盖组件，联系客户报价，确定是上门服务还是邮寄配件【下派理由】：硬件故障2026-03-02 10:02:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.02 09:59:46 | 公安县斗湖堤镇卫生院 / 430070 | 105183 | 304605909 | 公安县斗湖堤镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-02 10:16:21 : 【客户请求】 【故障现象】：拭子漏液【排查过程】：指导清洗蝶形过滤器后还是漏液【故障定位】：阀门，废液泵或者拭子磨损【一线建议】：申请拭子，阀门和穿刺针备用【下派理由】：硬件故障2026-03-02 10:04:16 : 【客户请求】 【故障现象】：拭子漏液【排查过程】：蝶形过滤器堵塞，指导拆卸清洗【处理结果】：客户解决问题2026-03-02 09:59:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.02 09:53:56 | 达州市开江县讲治中心卫生院 / 636256 达州市 | 60063106 | 304605908 | 达州市开江县讲治中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-02 09:59:09 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询样本结果导出【排查过程】：指导结果导出步骤，及查看导出文件【处理结果】：已正确导出结果2026-03-02 09:53:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.02 09:11:41 | 府谷县孤山镇卫生院 / 715306 | 90122889 | 304605907 | 府谷县孤山镇卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-02 09:44:20 : 【客户请求】 【故障现象】：本底异常，WBC空白1.23【排查过程】：指导进入维护-整机浸泡【处理结果】：恢复正常2026-03-02 09:16:10 : 【客户请求】 【故障现象】：本底异常【排查过程】：本底WBC1.23,沟通使用整机浸泡，排空做清洗2026-03-02 09:11:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.02 08:47:22 | 安徽理工大学 | 90408126 | 304605906 | 安徽理工大学 BENEHEART L2 微信视频服务 | 2026-03-02 08:47:54 : 【客户请求】 测试2026-03-02 08:47:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 监护 | BENEHEART L2 | 一般 | 待处理
2026.03.02 08:45:25 | 新密市妇幼保健院 / 450000 郑州市 | 309507 | 304605905 | 新密市妇幼保健院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-03-02 08:46:54 : 【客户请求】 测试2026-03-02 08:45:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.03.02 08:32:05 | 四川省人民医院 / 610000 成都市 | 102052 | 304605794 | 四川省人民医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-03-02 08:33:12 : 【客户请求】 测试工单2026-03-02 08:32:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | SC-120 | 重要 | 待处理
2026.03.01 15:20:48 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304605767 | 江西楠海医疗设备有限公司 BENEVISION N1 微信视频服务 | 2026-03-01 15:20:47 : 【客户请求】 微信视频呼入AA3X53259110 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 监护 | BENEVISION N1 | 一般 | 待处理
2026.03.01 10:14:34 | 西安凤城医院 / 710000 西安市 | 327430 | 304605903 | 西安凤城医院 CMEC 60 微信视频服务 | 2026-03-01 10:14:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 监护 | CMEC 60 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.01 09:02:38 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八〇医院 / 050082 石家庄市 | 308096 | 304605740 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八〇医院 BENEFUSION VP3 微信视频服 | 2026-03-01 09:02:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP3 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.28 16:29:22 | 康定市沙德镇卫生院 / 626000 | 90072159 | 304605773 | 康定市沙德镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-28 16:59:36 : 【客户请求】 操作机器不是很熟练，指导操作机器测试样本2026-02-28 16:29:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.28 16:19:17 | 郧西县城关镇卫生院 / 442500 十堰市 | 369675 | 304605738 | 郧西县城关镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-28 16:22:38 : 【客户请求】 咨询是否支持糖化血红蛋白。全血糖化血红蛋白2026-02-28 16:19:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.28 15:09:19 | 锦州医科大学 / 121103 锦州市 | 60106697 | 304605759 | 锦州医科大学 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-28 15:11:27 : 【客户请求】 监护仪问题，建议拨打4007005652咨询2026-02-28 15:09:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.28 14:42:40 | 轮台县维吾尔医医院 / 841600 库尔勒市 | 367479 | 304605762 | 轮台县维吾尔医医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-28 15:10:42 : 【客户请求】 机器无法连接，派分公司跟进处理。2026-02-28 14:42:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.28 14:37:19 | 马关县都龙中心卫生院 / 663000 文山州 | 60094635 | 304605761 | 马关县都龙中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-28 15:14:44 苏曙明: 【客户请求】 已联系工程师处理。2026-02-28 14:37:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.28 14:36:33 | （禁用）德阳市中江县冯店镇卫生院 / 618000 德阳市 | 378384 | 304605707 | （禁用）德阳市中江县冯店镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-28 14:36:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.28 14:28:38 | 仪陇县金城镇社区卫生服务中心 / 555555 | 90096354 | 304605737 | 仪陇县金城镇社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-28 14:39:15 : 【客户请求】 连接LIS，告诉设置IP和端口号方法，需要设置接口程序IP，需要老师咨询LIS方2026-02-28 14:28:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.28 14:12:30 | 首都医科大学附属北京友谊医院顺义院区 / 100000 北京市 | 60566035 | 304605746 | 首都医科大学附属北京友谊医院顺义院区 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-28 14:12:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.28 14:00:00 | 尚义县健安医院 / 076750 | 60110589 | 304605745 | 尚义县健安医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-28 15:12:21 苏曙明: 【客户请求】 校准品保存及分装2026-02-28 14:17:22 : 【客户请求】 姓名: 郭; 手机号: 131****7271; 问题描述:2026-02-28 13:59:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.28 13:12:32 | 醴陵市东郡医院 / 412200 醴陵市 | 60109713 | 304605753 | 醴陵市东郡医院 BS-220 微信视频服务 | 2026-02-28 17:10:03 苏曙明: 【客户请求】 采样针强化清洗2026-02-28 13:36:43 : 【客户请求】 采样针排液未能检测到液面。2026-02-28 13:12:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-220 | 一般 | 待处理
2026.02.28 12:03:12 | 尚义县健安医院 / 076750 | 60110589 | 304605733 | 尚义县健安医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-28 12:03:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.28 11:35:19 | 尚义县健安医院 / 076750 | 60110589 | 304605732 | 尚义县健安医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-28 11:38:54 : 【客户请求】 校准品靶值查询。2026-02-28 11:35:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.28 11:15:20 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 / 231500 合肥市 | 362621 | 304605730 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-02-28 11:16:04 : 【客户请求】 测试2026-02-28 11:15:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.02.28 11:07:40 | 内蒙古鄂尔多斯准格尔旗窑沟镇卫生院 / 555555 | 90156559 | 304605713 | 内蒙古鄂尔多斯准格尔旗窑沟镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-28 11:13:50 : 【客户请求】 告知老师几种方法2026-02-28 11:09:22 : 【客户请求】 查询靶值。2026-02-28 11:07:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.28 10:37:25 | 襄阳市中心医院 / 440000 襄樊市 | 312023 | 304605726 | 襄阳市中心医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-28 10:37:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.02.28 10:36:51 | 新疆哈密市天山乡卫生院 / 839000 哈密地区 | 301532 | 304605725 | 新疆哈密市天山乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-28 10:39:47 : 【客户请求】 浓缩清洗剂装载。2026-02-28 10:36:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.28 10:20:40 | 临沧市镇康县南伞镇卫生院 / 677704 临沧市 | 60049111 | 304605724 | 临沧市镇康县南伞镇卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-28 10:20:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.28 10:00:38 | 新疆维吾尔自治区人民医院 / 830000 乌鲁木齐市 | 101958 | 304605702 | 新疆维吾尔自治区人民医院 MX7 微信视频服务 | 2026-02-28 10:00:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 超声 | MX7 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.28 09:54:26 | 渠县新市镇卫生院 | 90386367 | 304605711 | 渠县新市镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-28 10:09:19 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针垂直运动错误【排查过程】：在反应盘碰撞，样本针弯曲变形，指导手动调直样本针后，系统恢复正常，测试样本正常【处理结果】：故障恢复2026-02-28 09:54:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.28 09:51:04 | 庐阳区四里河街道社区卫生服务中心 / 230000 庐阳 | 60089200 | 304605701 | 庐阳区四里河街道社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-28 09:52:31 : 【客户请求】 工程师测试视频。2026-02-28 09:51:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.27 17:40:19 | 云南省第三人民医院 / 650011 昆明市 | 318057 | 304605618 | 云南省第三人民医院 BENEFUSION SP3D 微信视频服务 | 2026-02-27 17:40:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3D | 一般 | 待处理
2026.02.27 17:16:39 | 昆明医科大学第一附属医院 / 650032 昆明市 | 303592 | 304605607 | 昆明医科大学第一附属医院 BENEFUSION NSP 微信视频服务 | 2026-02-27 17:16:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 输注泵 | BENEFUSION NSP | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.27 17:04:54 | 永新平安医院 / 343400 吉安市 | 90019332 | 304605606 | 永新平安医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-27 17:07:14 : 【客户请求】 咨询样本结果备份。2026-02-27 17:04:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.27 17:02:09 | 首都医科大学附属北京安贞医院通州院区 / 100000 北京市 | 60566024 | 304605617 | 首都医科大学附属北京安贞医院通州院区 CAL7000GT 微信视频服务 | 2026-02-27 17:02:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | CAL7000GT | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.02.27 17:00:22 | 鄂尔多斯市第四人民医院 / 017000 鄂尔多斯 | 60125061 | 304605616 | 鄂尔多斯市第四人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-02-27 17:00:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.02.27 16:43:09 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 / 650000 昆明市 | 90072270 | 304605614 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-02-27 16:43:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.02.27 16:41:37 | （禁用）德阳市中江县冯店镇卫生院 / 618000 德阳市 | 378384 | 304605605 | （禁用）德阳市中江县冯店镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-27 17:04:49 59990007: 【客户请求】 胡宗亚：把单子封闭，机器乳胶试剂无法识别，需要工程师上门处理，客户告知需要请示领导后再决定维修，领导通过后再报修。2026-02-27 16:41:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.27 16:11:36 | 山西白求恩医院 （山西医学科学院） / 030006 太原市 | 60029157 | 304605603 | 山西白求恩医院 （山西医学科学院） BENEFUSION ZDSP 微信视频服务 | 2026-02-27 16:13:24 : 【客户请求】 系统故障404，需要现场派工处理2026-02-27 16:11:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 输注泵 | BENEFUSION ZDSP | 重要 | 待处理
2026.02.27 16:08:55 | 镇雄吉润医院 / 657200 昭通市 | 90062893 | 304605558 | 镇雄吉润医院 BS-390 微信视频服务 | 2026-02-27 16:08:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-390 | 一般 | 待处理
2026.02.27 16:05:20 | 河南省商丘市中心医院 / 476100 商丘市 | 317756 | 304605594 | 河南省商丘市中心医院 BENEVISION N15 微信视频服务 | 2026-02-27 16:10:42 : 【客户请求】 mpm故障，NIBP无法测量2026-02-27 16:05:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 监护 | BENEVISION N15 | 一般 | 待处理
2026.02.27 16:00:38 | 北镇市中医院 / 121300 锦州市 | 60030096 | 304605593 | 北镇市中医院 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-02-27 16:06:33 : 【客户请求】 渠道临床应用工程师，咨询自动重测设置，建议咨询临床应用工程师2026-02-27 16:00:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 沈阳分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.02.27 15:37:50 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304605592 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-27 15:43:38 : 【客户请求】 样本针撞歪了。指导矫正2026-02-27 15:37:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.27 15:26:15 | 易门县六街镇中心卫生院 / 651107 玉溪市 | 303933 | 304605601 | 易门县六街镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-27 15:28:06 : 【客户请求】 校准相关操作2026-02-27 15:26:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.27 15:23:34 | 昭通市永善县大兴乡中心卫生院 / 657300 昭通市 | 60086939 | 304605591 | 昭通市永善县大兴乡中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-27 15:23:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.27 15:11:34 | 昭通市永善县大兴乡中心卫生院 / 657300 昭通市 | 60086939 | 304605580 | 昭通市永善县大兴乡中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-27 15:11:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.27 15:00:19 | 安庆市施汉彬爱尔眼科医院 / 246000 安庆市 | 322195 | 304605547 | 安庆市施汉彬爱尔眼科医院 BS-360E 微信视频服务 | 2026-02-27 15:04:41 : 【客户请求】 更换反应杯。2026-02-27 15:00:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-360E | 一般 | 待处理
2026.02.27 14:54:32 | 易门县六街镇中心卫生院 / 651107 玉溪市 | 303933 | 304605590 | 易门县六街镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-27 15:00:17 : 【客户请求】 校准于质控2026-02-27 14:54:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.27 14:38:08 | 曾都区东城街道社区卫生服务中心（曾都区东城街道社区医院） / 441300 随州市 | 364959 | 304605545 | 曾都区东城街道社区卫生服务中心（曾都区东城街道社区医院） BS-830 微信视频 | 2026-02-27 17:41:17 : 【客户请求】 MALB校准2026-02-27 14:46:44 : 【客户请求】 老师急着去开会，过一会再打视频2026-02-27 14:38:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.27 14:36:33 | 重庆市彭水苗族土家族自治县诸佛乡卫生院 / 408500 重庆市 | 367202 | 304605589 | 重庆市彭水苗族土家族自治县诸佛乡卫生院 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-02-27 17:39:46 59990007: 【客户请求】 致电老师15696522484无人接听，此单封闭2026-02-27 14:36:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 重庆分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.02.27 14:31:22 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304605588 | BENEHEART C1 微信视频服务 | 2026-02-27 14:36:54 : 【客户请求】 AED打开报系统故障，指导客户自检，问题解决2026-02-27 14:31:21 : 【客户请求】 微信视频呼入AE6-26016441 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2026.02.27 14:19:55 | 江苏省盐城市滨海县中医院 / 999999 | 101177 | 304605587 | 江苏省盐城市滨海县中医院 UMEC12 微信视频服务 | 2026-02-27 17:08:12 高雷: 【客户请求】 屏幕故障，客户需要我报价，分公司工程师已经沟通，此单封闭2026-02-27 14:20:29 : 【客户请求】 姓名: 季远; 手机号: 180****8841; 问题描述: UMEC12屏幕裂了更换2026-02-27 14:19:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 南京分公司 | 监护 | UMEC12 | 一般 | 待处理
2026.02.27 14:19:52 | 南阳市中心医院 / 473000 南阳市 | 309149 | 304605586 | 南阳市中心医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-02-27 14:20:47 : 【客户请求】 混匀动作异常，派分公司跟进处理2026-02-27 14:19:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.27 14:18:56 | 曾都区东城街道社区卫生服务中心（曾都区东城街道社区医院） / 441300 随州市 | 364959 | 304605585 | 曾都区东城街道社区卫生服务中心（曾都区东城街道社区医院） BS-830 微信视频 | 2026-02-27 17:42:32 苏曙明: 【客户请求】 MALB校准设置。2026-02-27 14:18:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.27 14:11:40 | 彭水益康医院 / 400000 重庆市 | 60100145 | 304605584 | 彭水益康医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-27 14:18:44 : 【客户请求】 WBC阻抗通道是0，派分公司跟进处理2026-02-27 14:11:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 重庆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.27 13:53:14 | 易门县六街镇中心卫生院 / 651107 玉溪市 | 303933 | 304605544 | 易门县六街镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-27 14:00:54 : 【客户请求】 经销商现场校准设置。2026-02-27 13:53:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.27 12:47:20 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304605573 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-27 12:47:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.27 12:26:35 | 北京华生康复医院 / 100000 | 60129675 | 304605572 | 北京华生康复医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-02-27 13:30:49 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话无法接通2026-02-27 12:26:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.27 12:02:16 | 黑龙江齐齐哈尔市第一医院 / 161005 齐齐哈尔市 | 323705 | 304605571 | 黑龙江齐齐哈尔市第一医院 RESONA A20T 微信视频服务 | 2026-02-27 12:02:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50240661 | 邓继业 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 超声 | RESONA A20T | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.27 11:28:15 | 通渭县平襄镇社区卫生服务中心 / 743399 | 90060139 | 304605563 | 通渭县平襄镇社区卫生服务中心 BS-620M 微信视频服务 | 2026-02-27 11:28:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100045079 | 王磊磊 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.02.27 11:27:52 | 乐陵市妇幼保健院 / 253600 德州市 | 60040657 | 304605539 | 乐陵市妇幼保健院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-02-27 11:30:17 : 【客户请求】 T4无位置校准申请勾选，校准申请列表里不显示。2026-02-27 11:27:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.02.27 11:27:48 | 北碚保宁康门诊部 / 400700 | 90076085 | 304605538 | 北碚保宁康门诊部 BS-240 微信视频服务 | 2026-02-27 11:46:32 : 【客户请求】 样本针在清洗池碰撞，指导调整位置后正常。2026-02-27 11:28:24 : 【客户请求】 姓名: 谢语; 手机号: 191****4530; 问题描述:2026-02-27 11:27:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.02.27 11:09:19 | 浦城县妇幼保健院 / 353400 南平市 | 313839 | 304605562 | 浦城县妇幼保健院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-02-27 11:09:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 福州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.02.27 11:09:06 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304605554 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-27 11:28:08 胡宗亚: 【客户请求】 无法批量申请，指导老师切换输入法正常2026-02-27 11:09:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.27 11:02:40 | 新疆喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 / 844000 喀什地区 | 360102 | 304605561 | 新疆喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-27 11:26:09 : 【客户请求】 部分样本条码不识别。检查样本条码扫描稳定性、样本条码质量、条码两端留白是否大于5mm等。请尽快联系客户处理！2026-02-27 11:02:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.27 11:02:26 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304605542 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-27 11:18:11 : 【客户请求】 样本结果很多不出，样本检测问题，针弯，板正后先测试，昨天已经派单，让总部催一下工程师尽快跟进处理2026-02-27 11:02:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:55:09 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 / 657605 昭通市 | 60090747 | 304605552 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-27 10:55:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:31:49 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304605480 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-27 10:44:15 : 【客户请求】 GLU试剂测试量不够，告知老师多放一瓶就可以解决。2026-02-27 10:31:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:28:38 | 内蒙古鄂尔多斯准格尔旗窑沟镇卫生院 / 555555 | 90156559 | 304605470 | 内蒙古鄂尔多斯准格尔旗窑沟镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-27 10:28:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:27:50 | 易门县六街镇中心卫生院 / 651107 玉溪市 | 303933 | 304605541 | 易门县六街镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-27 11:33:09 苏曙明: 【客户请求】 下午再视频，校准质控操作2026-02-27 10:27:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:21:48 | 临河永康骨科医院 / 015000 巴彦淖尔市 | 60113277 | 304605535 | 临河永康骨科医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-27 14:57:54 胡宗亚: 【客户请求】 回拨电话被告知他们自己联系工程师处理2026-02-27 11:00:47 胡宗亚: 【客户请求】 白细胞不分类，老师反复清洗无效，告知需要工程师上门处理，老师需要请示主任2026-02-27 10:25:41 : 【客户请求】 姓名: 李琪; 手机号: 152****4167; 问题描述:2026-02-27 10:21:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:14:02 | 临潭县第二人民医院 / 747502 甘南州 | 311398 | 304605530 | 临潭县第二人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-02-27 10:14:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:11:27 | 云南省昭通市昭阳区盘河乡卫生医院 / 000000 昭通市 | 338376 | 304605479 | 云南省昭通市昭阳区盘河乡卫生医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-27 10:31:29 : 【客户请求】 打印模版选择问题，告知设置方法2026-02-27 10:11:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:07:26 | 寻甸县塘子镇卫生院 / 655200 昆明市 | 90002335 | 304605529 | 寻甸县塘子镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-02-27 10:07:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:05:37 | 呼和浩特市惠怡医院 / 010000 呼和浩特市 | 60041177 | 304605490 | 呼和浩特市惠怡医院 BS-280 微信视频服务 | 2026-02-27 10:11:08 : 【客户请求】 告知在瑞智服小程序如何查询靶值2026-02-27 10:05:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:00:32 | 呼和浩特市惠怡医院 / 010000 呼和浩特市 | 60041177 | 304605489 | 呼和浩特市惠怡医院 BS-280 微信视频服务 | 2026-02-27 10:02:47 : 【客户请求】 查询质控靶值。2026-02-27 10:00:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.02.27 09:43:07 | 会泽县传染病医院 / 555555 | 90322635 | 304605528 | 会泽县传染病医院 BENEFUSION VP3 微信视频服务 | 2026-02-27 09:48:49 : 【客户请求】 客户为红河哈尼族彝族自治州传染病医院，与设备录入医院不一致。输液泵精度不准确，需工程师现场处理校准2026-02-27 09:43:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP3 | 一般 | 待处理
2026.02.27 09:41:38 | 新疆巴楚县孜民医院 / 843800 喀什地区 | 60042939 | 304605527 | 新疆巴楚县孜民医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-27 11:24:20 胡宗亚: 【客户请求】 机器经常出现各种问题，11月份已经报修一直没人联系，已经联系坐席跟分公司沟通。目前无稀释液问题已经解决。2026-02-27 09:41:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.27 09:29:18 | 闽侯县医院 / 999999 福州市 | 105274 | 304605488 | 闽侯县医院 EPM 12 微信视频服务 | 2026-02-27 09:31:20 : 【客户请求】 epm血压测量按键故障，需要现场派工处理2026-02-27 09:29:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 监护 | EPM 12 | 一般 | 待处理
2026.02.27 09:17:27 | 文山州马关县浪桥卫生院 / 650000 文山州 | 90024263 | 304605466 | 文山州马关县浪桥卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-27 09:17:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.27 09:04:06 | 平昌宝鑫医院 / 636600 巴中市 | 60100531 | 304605477 | 平昌宝鑫医院 CL-1000I 微信视频服务 | 2026-02-27 09:12:05 : 【客户请求】 Anti-HBc-Q主曲线扫描不上，试剂批号不对。2026-02-27 09:04:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-1000I | 一般 | 待处理
2026.02.27 09:01:20 | 隆昌市妇幼保健院 / 642150 内江市 | 306417 | 304605476 | 隆昌市妇幼保健院 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-02-27 09:05:07 : 【客户请求】 HGB本底电压异常，指导客户调整增益后正常2026-02-27 09:01:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2026.02.27 08:42:54 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 / 650000 昆明市 | 90072270 | 304605474 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-02-27 08:45:56 : 【客户请求】 一直没有授权摄像头。回拨电话，客户误操作2026-02-27 08:42:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.02.27 08:40:48 | 广信区四十八镇卫生院 | 90274900 | 304605485 | 广信区四十八镇卫生院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-02-27 08:44:00 苏曙明: 【客户请求】 CK-MB校准申请失败，校准品过期。2026-02-27 08:40:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.02.27 08:34:10 | 丹棱县顺龙乡卫生院 | 90226229 | 304605484 | 丹棱县顺龙乡卫生院 DC-30 微信视频服务 | 2026-02-27 08:35:51 : 【客户请求】 姓名: 黄晓梅; 手机号: 153****3408; 问题描述: 链接的打印机打印不出来图片2026-02-27 08:34:40 : 【客户请求】 姓名: 黄晓梅; 手机号: 153****3408; 问题描述: 我彩色打印机打印不出来图片2026-02-27 08:34:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50240661 | 邓继业 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 超声 | DC-30 | 一般 | 待处理
2026.02.27 08:31:50 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 / 650000 昆明市 | 90072270 | 304605464 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-02-27 08:35:34 : 【客户请求】 结果界面怎么显示参考范围。样本信息要输性别及年龄2026-02-27 08:31:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.02.26 17:59:05 | 怀化市第一人民医院（湖南医药学院总医院） / 418000 怀化市 | 102257 | 304605471 | 怀化市第一人民医院（湖南医药学院总医院） SK-803 EX 微信视频服务 | 2026-02-26 17:59:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 输注泵 | SK-803 EX | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.26 17:49:49 | 阿图什市阿扎克乡卫生院 / 555555 | 90048372 | 304605454 | 阿图什市阿扎克乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-26 18:07:48 : 【客户请求】 机器长时间不用未排空，机器各种报警无法测试样本，医院要批量体检，派分公司尽快联系处理。2026-02-26 17:49:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.26 17:11:17 | 开江县新宁社区卫生服务中心 / 555555 | 90019418 | 304605447 | 开江县新宁社区卫生服务中心 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-02-26 17:24:58 : 【客户请求】 电脑系统损坏，指导重新安装专家管理软件2026-02-26 17:11:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2026.02.26 16:59:58 | 会东县人民医院 / 615000 凉山州 | 302495 | 304605463 | 会东县人民医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-02-26 17:03:19 : 【客户请求】 流水线与专家管理软件断连，科室信号差，转分公司跟进处理。2026-02-26 16:59:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理
2026.02.26 16:58:32 | 广安市广安区花桥中心卫生院 / 638500 广安市 | 60064155 | 304605390 | 广安市广安区花桥中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-26 16:58:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.26 16:55:25 | 四川省人民医院 / 610000 成都市 | 102052 | 304605462 | 四川省人民医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-02-26 16:55:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | SC-120 | 重要 | 待处理
2026.02.26 16:53:18 | 高台县中医医院 / 734000 张掖市 | 321816 | 304605461 | 高台县中医医院 BENEFUSION SP1 微信视频服务 | 2026-02-26 17:02:58 : 【客户请求】 客户输注泵卡扣故障，需要现场服务派工2026-02-26 16:54:41 : 【客户请求】 姓名: 秦占华; 手机号: 173****0637; 问题描述: 注射器卡扣破损，2026-02-26 16:53:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP1 | 一般 | 待处理
2026.02.26 16:51:27 | 广安市广安区花桥中心卫生院 / 638500 广安市 | 60064155 | 304605440 | 广安市广安区花桥中心卫生院 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-02-26 16:51:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.02.26 16:05:11 | 邹平市人民医院 / 256200 滨州市 | 300767 | 304605438 | 邹平市人民医院 BENEFUSION VP1 微信视频服务 | 2026-02-26 16:05:58 : 【客户请求】 客户误操作2026-02-26 16:05:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 | 一般 | 待处理
2026.02.26 16:02:07 | 滨州医学院附属医院 / 256600 滨州市 | 300750 | 304605428 | 滨州医学院附属医院 BENEVIEW T8 微信视频服务 | 2026-02-26 16:04:19 : 【客户请求】 客户需要VP1校准视频，已经远程指导解决2026-02-26 16:02:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 监护 | BENEVIEW T8 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.26 16:00:25 | 卓尼县藏医院 / 747600 甘南州 | 334513 | 304605445 | 卓尼县藏医院 BC-5310 微信视频服务 | 2026-02-26 16:06:44 : 【客户请求】 已经派单处理，同3046054452026-02-26 16:00:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5310 | 一般 | 待处理
2026.02.26 15:58:57 | 三台县广利乡卫生院 / 621000 绵阳市 | 383964 | 304605444 | 三台县广利乡卫生院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-02-26 16:23:53 苏曙明: 【客户请求】 退回电脑桌面。2026-02-26 15:58:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.02.26 15:45:51 | 深圳市宝安区新桥丽沙花都幼儿园 / 555555 | 90333598 | 304605427 | 深圳市宝安区新桥丽沙花都幼儿园 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-02-26 15:51:33 : 【客户请求】 设备开机报故障，指导客户自检，问题解决2026-02-26 15:45:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.02.26 15:39:09 | 梓潼县中医医院 / 622150 绵阳市 | 306359 | 304605443 | 梓潼县中医医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-02-26 15:48:23 : 【客户请求】 真空异常（-12左右），另外穿刺针次数到期，派分公司跟进处理，申请穿刺针备用。2026-02-26 15:39:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.26 15:36:18 | 卓尼县藏医院 / 747600 甘南州 | 334513 | 304605389 | 卓尼县藏医院 BC-5310 微信视频服务 | 2026-02-26 16:00:02 : 【客户请求】 WBC偶发不分类，老师那边信号差，反复拨打无法正常通信。回拨电话也拒接，派分公司跟进处理。2026-02-26 15:37:42 : 【客户请求】 WBC不分类，指导浸泡流动室观察2026-02-26 15:36:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5310 | 一般 | 待处理
2026.02.26 15:27:49 | 孟连县勐马镇中心卫生院 / 665800 普洱市 | 60085212 | 304605442 | 孟连县勐马镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-26 15:27:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.26 15:22:15 | 南京享悦医院有限公司 / 210000 南京市 | 90207581 | 304605436 | 南京享悦医院有限公司 SV350 微信视频服务 | 2026-02-26 15:24:57 : 【客户请求】 设备屏幕碎裂，需要现场服务派工，请尽快联系客户2026-02-26 15:22:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 转FSM平台派工 | 南京分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2026.02.26 15:14:36 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 / 564100 | 90052720 | 304605441 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-26 15:16:33 : 【客户请求】 没有授权摄像头2026-02-26 15:14:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.26 14:42:33 | 开封市杜良乡卫生院 / 475000 | 90000287 | 304605435 | 开封市杜良乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-26 15:00:53 : 【客户请求】 关闭防火墙，断电重启无效。检查IP、网线、PING主机IP192.168.23.250等。请尽快联系客户处理！2026-02-26 14:50:48 : 【客户请求】 M1仪器无法连接，2399401032026-02-26 14:42:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.26 14:34:24 | 彰武县五峰镇卫生院 | 90225831 | 304605426 | 彰武县五峰镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-26 14:34:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.26 13:58:56 | 三台县广利乡卫生院 / 621000 绵阳市 | 383964 | 304605387 | 三台县广利乡卫生院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-02-26 14:08:27 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，要退到桌面2026-02-26 13:58:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.02.26 13:34:48 | （禁用）祁门县闪里中心卫生院 / 245600 黄山市 | 382502 | 304605415 | 祁门县闪里中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-26 13:35:17 : 【客户请求】 测试2026-02-26 13:34:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.26 13:30:25 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 / 645253 | 90081657 | 304605414 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-26 13:31:37 : 【客户请求】 工程师测试视频功能2026-02-26 13:30:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.26 13:16:11 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 / 564100 | 90052720 | 304605410 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-26 14:05:20 : 【客户请求】 增加糖化血红蛋白项目。2026-02-26 13:16:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.26 13:14:30 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 / 645253 | 90081657 | 304605432 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-26 13:14:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.26 13:02:37 | 开封市杜良乡卫生院 / 475000 | 90000287 | 304605386 | 开封市杜良乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-26 13:02:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.26 12:34:07 | （禁用）祁门县闪里中心卫生院 / 245600 黄山市 | 382502 | 304605409 | 祁门县闪里中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-26 13:32:27 苏曙明: 【客户请求】 测试2026-02-26 12:34:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.26 12:17:19 | （禁用）祁门县闪里中心卫生院 / 245600 黄山市 | 382502 | 304605408 | 祁门县闪里中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-26 12:17:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.26 12:10:34 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304605413 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-26 13:31:52 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话已解决2026-02-26 12:21:25 : 【客户请求】 姓名: 依沙别克; 手机号: 132****0864; 问题描述: 接不通2026-02-26 12:10:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.26 12:09:49 | 庐阳区四里河街道社区卫生服务中心 / 230000 庐阳 | 60089200 | 304605421 | 庐阳区四里河街道社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-26 12:19:44 : 【客户请求】 工程师测试视频平台。2026-02-26 12:09:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.26 12:04:29 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304605400 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-26 12:26:56 : 【客户请求】 质控设置。视频平台有问题，回拨电话处理2026-02-26 12:04:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.26 11:48:51 | 开封市杜良乡卫生院 / 475000 | 90000287 | 304605398 | 开封市杜良乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-26 11:48:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.26 11:47:25 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304605384 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-26 11:47:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.26 11:46:42 | 杭州友宾医疗综合门诊部 / 310026 杭州市 | 365662 | 304605377 | 杭州友宾医疗综合门诊部 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-02-26 11:46:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 杭州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.02.26 11:46:15 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304605376 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-26 12:03:55 : 【客户请求】 糖化质控设置。2026-02-26 11:46:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.26 11:43:36 | 宁夏回族自治区人民医院 / 999999 | 101949 | 304605397 | 宁夏回族自治区人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-02-26 11:49:35 : 【客户请求】 流水线轨道卡死，重启轨道无法解决，老师找当地工程师处理2026-02-26 11:43:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.26 11:38:08 | 南阳市中心医院 / 473000 南阳市 | 309149 | 304605411 | 南阳市中心医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-02-26 11:38:58 : 【客户请求】 红细胞分析异常，派分公司跟进处理2026-02-26 11:38:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.26 11:36:35 | 焦作市山阳区新城社区卫生服务中心 / 454000 焦作市 | 60096718 | 304605406 | 焦作市山阳区新城社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-26 11:38:39 : 【客户请求】 无稀释液，真空异常，漏液建议申请泵阀前往现场排查。2026-02-26 11:36:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.26 11:22:52 | 北京大学深圳医院 / 518000 深圳市 | 101894 | 304605405 | 北京大学深圳医院 MC-80 微信视频服务 | 2026-02-26 12:38:24 胡宗亚: 【客户请求】 视频拨打就挂断，回拨电话无法接通，派分公司跟进处理2026-02-26 11:22:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 血球 | MC-80 | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.26 11:13:48 | 九江市浔阳区人民医院 / 332000 九江市 | 60076892 | 304605394 | 九江市浔阳区人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-02-26 11:22:36 : 【客户请求】 LIS连接不上。检查IP，互PING能否ping通等。2026-02-26 11:13:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.02.26 10:48:30 | 安陆市洑水镇中心卫生院 / 432626 孝感 | 370647 | 304605298 | 安陆市洑水镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-26 10:52:25 : 【客户请求】 咨询CRPII的校准设置。2026-02-26 10:48:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.26 10:46:52 | 佛山市希科赛斯医疗器械有限公司 / 528200 佛山市 | 60135967 | 304605297 | 佛山市希科赛斯医疗器械有限公司 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-02-26 12:09:19 胡宗亚: 【客户请求】 开机报警电源异常（日志电压11.2V），申请CRP电源板数据板备用，整理CRP电源板到数据板线材。派分公司尽快联系处理。2026-02-26 10:46:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.26 10:36:04 | 萍乡仁心健康管理有限公司 / 336600 萍乡市 | 90095359 | 304605391 | 萍乡仁心健康管理有限公司 BC-5380 微信视频服务 | 2026-02-26 10:50:18 : 【客户请求】 IPU软件程序损坏，老师自己联系工程师处理2026-02-26 10:36:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.02.26 10:35:00 | 云南省弥渡牛街卫生院 / 650000 大理州 | 336761 | 304605382 | 云南省弥渡牛街卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-02-26 10:37:47 : 【客户请求】 咨询能否测试糖化血红蛋白。可以2026-02-26 10:34:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.02.26 10:34:32 | 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心 / 430000 武汉市 | 60097733 | 304605373 | 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-26 11:08:58 胡宗亚: 【客户请求】 DIL池浮子状态异常，故障可以消除，告知老师可能是稀释液管路灌注不顺，建议先使用，无法使用再联系让工程师现场处理2026-02-26 10:34:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.26 10:18:22 | 中国人民解放军空军特色医学中心北院区 / 100000 北京市 | 324161 | 304605220 | 中国人民解放军空军特色医学中心北院区 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-02-26 10:18:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.02.26 10:18:18 | 达州市渠县涌兴中心卫生院 / 610000 达州市 | 90000630 | 304605237 | 达州市渠县涌兴中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-26 10:18:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.26 10:09:33 | 单县东大医院 / 274000 | 60034934 | 304605372 | 单县东大医院 UMEC6 微信视频服务 | 2026-02-26 10:13:07 : 【客户请求】 血压无法充气，排除附件问题，机器故障，现场服务派工2026-02-26 10:09:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 监护 | UMEC6 | 一般 | 待处理
2026.02.26 09:57:27 | 杭州市中医院 / 310013 杭州市 | 303067 | 304605381 | 杭州市中医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-02-26 09:59:25 : 【客户请求】 客户测试一下。2026-02-26 09:57:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 杭州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.26 09:35:07 | 雅安市名山区妇幼保健院 / 629200 雅安市 | 372815 | 304605371 | 雅安市名山区妇幼保健院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-26 09:57:42 59990003: 【客户请求】 吉老师14780676764咨询采购BS-430反应盘少一个反应杯，需要购买反应杯，昭觉县四开镇中心卫生院使用（YW-94002507）转陈菲2026-02-26 09:50:10 : 【客户请求】 请转分公司处理，谢谢！2026-02-26 09:48:18 : 【客户请求】 仪器BS-430（YW-94002507）是在昭觉县四开镇中心卫生院，吉老师14780676764。反应杯碎了一个，反应盘少一个反应杯。需要购买反应杯，请尽快联系客户处理。2026-02-26 09:35:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 座席解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.26 09:23:25 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304605236 | 北京住总物流科技有限公司 BENEHEART D5 微信视频服务 | 2026-02-26 09:26:38 : 【客户请求】 客户机器自检失败，视频指导自检，问题解决2026-02-26 09:23:25 : 【客户请求】 微信视频呼入DI-87001014 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D5 | 一般 | 待处理
2026.02.26 09:09:07 | 陕西永朗广正堂医药有限公司未央中医诊所 / 710000 | 90339726 | 304605294 | 陕西永朗广正堂医药有限公司未央中医诊所 BC-5000 微信视频服务 | 2026-02-26 09:15:40 : 【客户请求】 数据管理软件无法传输，网线没插，老师找网线处理2026-02-26 09:09:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.02.26 09:02:12 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304605293 | 广西信翼天使医疗投资有限公司 BENEFUSION CDS 微信视频服务 | 2026-02-26 17:43:16 59990007: 【客户请求】 致电13397836000老师无人接听，此单封闭2026-02-26 09:02:11 : 【客户请求】 微信视频呼入SL1-54001893 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | BENEFUSION CDS | 一般 | 待处理
2026.02.26 08:56:59 | 石屏县龙朋镇卫生院 / 650000 红河哈尼族彝族自治州 | 380666 | 304605292 | 石屏县龙朋镇卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-26 08:56:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.26 08:47:57 | 铜陵市疾病预防控制中心 / 244000 铜陵市 | 60029528 | 304605200 | 铜陵市疾病预防控制中心 BS-420 微信视频服务 | 2026-02-26 08:54:58 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话无法接通。2026-02-26 08:47:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-420 | 一般 | 待处理
2026.02.25 16:44:35 | 福州市台江美亚城市综合门诊有限公司 / 350001 福州市 | 60051618 | 304605209 | 福州市台江美亚城市综合门诊有限公司 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-02-26 16:06:44 : 【客户请求】 工程师更换BS-2800压缩机，工作不正常。检查P02泵有没有正常工作。建议在微信群咨询2026-02-25 16:44:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.25 16:38:44 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304605198 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-25 16:49:34 : 【客户请求】 生化样本问题，建议扫码生化二维码报修。2026-02-25 16:38:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.25 16:38:32 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304605208 | 广东汇智钧晨医疗科技有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-02-25 16:45:34 : 【客户请求】 设备报故障，指导客户自检，问题解决2026-02-25 16:38:30 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-29067399 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.02.25 16:14:42 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 / 641400 资阳市 | 376898 | 304605213 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-25 16:17:11 : 【客户请求】 AST反应盘排液未能检测到液面。检查第一试剂是否有气泡等。2026-02-25 16:14:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.25 15:45:21 | 资中县陈家镇卫生院 / 641200 内江市 | 363317 | 304605206 | 资中县陈家镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-25 15:47:29 : 【客户请求】 开始测试后，一直不吸样。2026-02-25 15:45:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.25 15:09:30 | 会同县灵康精神病医院有限公司 / 418300 会同县 | 60600477 | 304605195 | 会同县灵康精神病医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-02-25 15:31:27 : 【客户请求】 DB第三方试剂，采样针在反应盘未检测到液面。没有吸第一试剂。余量检测时采样针到瓶口及结束。更换试剂试剂瓶后正常2026-02-25 15:09:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.02.25 15:02:16 | 福泉市中医医院 / 550500 黔南州 | 302977 | 304605227 | 福泉市中医医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-02-25 15:02:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.25 14:13:43 | 六安市金安区中医院 / 237005 | 90319729 | 304605204 | 六安市金安区中医院 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-02-25 14:18:21 : 【客户请求】 已沟通，客户误触发，此单封闭2026-02-25 14:13:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.02.25 14:04:07 | （禁用）宜昌普健老年病医院 / 443099 宜昌市 | 60116611 | 304605226 | （禁用）宜昌普健老年病医院 WATO EX-55 微信视频服务 | 2026-02-25 14:07:40 : 【客户请求】 客户需要维护密码，已经提供2026-02-25 14:04:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 麻醉 | WATO EX-55 | 一般 | 待处理
2026.02.25 13:02:32 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 / 200127 上海市 | 311637 | 304605211 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 IPM 10 微信视频服务 | 2026-02-25 14:49:12 高雷: 【客户请求】 使用时有异响，临床已经将设备交给设备科维修，此单封闭。2026-02-25 13:02:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 监护 | IPM 10 | 重要 | 待处理
2026.02.25 11:38:23 | 71282部队医院 / 471000 洛阳市 | 90042101 | 304605150 | 71282部队医院 WATO EX-1A 微信视频服务 | 2026-02-25 14:51:42 高雷: 【客户请求】 已沟通，可以误触发视频2026-02-25 11:38:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 麻醉 | WATO EX-1A | 一般 | 待处理
2026.02.25 11:16:40 | 迈瑞武汉培训中心 / 430200 | 90368257 | 304605119 | 迈瑞武汉培训中心 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-02-25 11:25:07 : 【客户请求】 测试视频。2026-02-25 11:16:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.02.25 11:14:42 | 巴州区疾病预防控制中心 / 635500 巴中市 | 60028201 | 304605148 | 巴州区疾病预防控制中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-02-25 11:28:08 苏曙明: 【客户请求】 反应杯空白超限。光度计检测，提示光源发光强度不足。340波长吸光度2万+，检查光源灯、光源灯电压、光电增益、光学组件等。请尽快联系客户处理！2026-02-25 11:14:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.02.25 10:53:10 | 杭州市临安区第三人民医院（於潜人民医院） / 310000 杭州市 | 303123 | 304605118 | 杭州市临安区第三人民医院（於潜人民医院） IPM 8 微信视频服务 | 2026-02-25 10:57:25 : 【客户请求】 硬件故障，需要现场服务派工2026-02-25 10:53:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 监护 | IPM 8 | 一般 | 待处理
2026.02.25 10:20:29 | 衷博瑞佳生物技术（上海）有限公司 / 200000 | 90308647 | 304605126 | 衷博瑞佳生物技术（上海）有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-02-25 11:36:21 胡宗亚: 【客户请求】 试剂过期导致本底异常，更换完试剂后无加载条码，一直报警过期，指导完成正确操作验证，后回拨电话无人接听2026-02-25 10:20:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.02.25 10:17:56 | 库车县墩阔坦镇卫生院 / 842000 阿克苏地区 | 336126 | 304605145 | 库车县墩阔坦镇卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-02-25 10:42:04 : 【客户请求】 医院需要连接LIS，派分公司协助处理。2026-02-25 10:17:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.02.25 10:17:43 | 武宁县大洞卫生院 / 332000 九江市 | 381864 | 304605144 | 武宁县大洞卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-25 10:26:04 : 【客户请求】 线性限超限，反应曲线不正常。建议先进行强化清洗。2026-02-25 10:17:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.25 09:57:46 | 南昌泰康之家赣园康复医院有限公司 | 90291576 | 304605162 | 南昌泰康之家赣园康复医院有限公司 BENEVISION 微信视频服务 | 2026-02-25 10:02:27 : 【客户请求】 中央站硬件故障，请派工处理2026-02-25 09:57:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 监护 | BENEVISION | 一般 | 待处理
2026.02.25 09:38:25 | 三亚市方舱医院 / 572099 三亚市 | 60577656 | 304605159 | 三亚市方舱医院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-02-25 09:48:33 : 【客户请求】 客户自检失败，指导客户自检，问题解决2026-02-25 09:38:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2026.02.25 09:26:22 | 重庆医科大学附属第一医院 / 400016 重庆市 | 305558 | 304605157 | 重庆医科大学附属第一医院 BENEFUSION VP1 微信视频服务 | 2026-02-25 09:27:41 : 【客户请求】 测试2026-02-25 09:26:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.25 09:23:58 | 宁阳县东疏中心卫生院 / 271410 | 100114 | 304605125 | 宁阳县东疏中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-25 09:23:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.25 08:50:37 | 北京壹玖壹诊所 / 103600 | 90325031 | 304605115 | 北京壹玖壹诊所 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-25 09:07:20 : 【客户请求】 数据库备份失败。删除备份文件重新打开操作软件，机器正常。2026-02-25 08:50:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.25 08:43:00 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304605114 | 南京贝登医疗股份有限公司 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-02-25 08:51:12 : 【客户请求】 设备安装未录入保卡，客户为中国人民解放军联勤保障部队第982医院，请派分公司维护保卡。心电图机监测的波形未正常波形，报告打印出来的诊断结果为异常结果，请现场派工处理。2026-02-25 08:42:59 : 【客户请求】 微信视频呼入FN-44048871 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.02.25 08:42:25 | 上海市医疗急救中心 / 200000 上海 | 382418 | 304605113 | 上海市医疗急救中心 BENEFUSION USP EX 微信视频服务 | 2026-02-25 14:57:30 高雷: 【客户请求】 客户需要产品视频，误触发视频呼叫，已指导2026-02-25 08:42:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 输注泵 | BENEFUSION USP EX | 一般 | 待处理
2026.02.12 17:55:13 | 于田县加依乡卫生院 / 848400 于田县 | 364787 | 304604969 | 于田县加依乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-12 17:57:29 : 【客户请求】 鞘流通道堵，穿刺针长时间未更换，可能因为穿刺针原因引起，老师自己联系工程师处理2026-02-12 17:55:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.12 17:03:29 | 南阳市第二人民医院 / 473000 南阳市 | 309150 | 304604979 | 南阳市第二人民医院 CRP-M100 微信视频服务 | 2026-02-12 17:16:38 : 【客户请求】 咨询CRP定标，指导完成操作2026-02-12 17:03:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | CRP-M100 | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.02.12 16:59:20 | 临汾爱尔眼科医院有限公司 | 90168679 | 304604978 | 临汾爱尔眼科医院有限公司 BS-360E 微信视频服务 | 2026-02-12 17:01:35 : 【客户请求】 样本注射器漏液，派分公司跟进处理（急）2026-02-12 16:59:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 生化 | BS-360E | 一般 | 待处理
2026.02.12 16:38:45 | 天津滨海高新区华苑科技园社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 90342840 | 304604977 | 天津滨海高新区华苑科技园社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-12 16:45:05 : 【客户请求】 老师咨询过年机器怎么处理，因为只放假5天，不建议打包处理，正常关机即可2026-02-12 16:38:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.12 15:51:17 | 江安县铁清镇卫生院 / 555555 | 90006427 | 304604976 | 江安县铁清镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-12 15:54:09 : 【客户请求】 样本针糖化清洗失败 指导客户调试位置2026-02-12 15:51:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.12 15:41:39 | 西安大兴渭水园医院有限责任公司 / 710000 西安市 | 90352248 | 304604998 | 西安大兴渭水园医院有限责任公司 BENEVISION M17 微信视频服务 | 2026-02-12 15:41:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 监护 | BENEVISION M17 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.12 15:20:42 | 深圳市福田区妇幼保健院 / 518000 深圳市 | 60048687 | 304604975 | 深圳市福田区妇幼保健院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-12 15:20:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.12 14:58:46 | 柴桑区新合镇卫生院 / 332000 九江市 | 60124989 | 304604995 | 柴桑区新合镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-12 14:58:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.12 14:34:51 | 富顺县赵化镇中心卫生院 / 643000 自贡市 | 365506 | 304604819 | 富顺县赵化镇中心卫生院 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-02-12 15:07:42 : 【客户请求】 M1故障无法消除，清洗液无法加载，机器离墙体太近无法重启，派分公司跟进处理。2026-02-12 14:34:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.02.12 13:44:46 | 西宁市城北区朝阳社区卫生中心 / 810000 | 60056319 | 304604965 | 西宁市城北区朝阳社区卫生中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-12 14:06:14 : 【客户请求】 样本针检测不到液面，样本针微堵，指导老师清理样本针。2026-02-12 13:44:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.12 13:06:26 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604973 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-12 13:25:31 : 【客户请求】 样本针强化清洗2026-02-12 13:06:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.12 12:35:03 | 河口县河口镇社区卫生服务中心 / 661300 红河哈尼族彝族自治州 | 60109296 | 304604972 | 河口县河口镇社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-12 12:35:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.12 12:21:54 | 富顺县赵化镇中心卫生院 / 643000 自贡市 | 365506 | 304604964 | 富顺县赵化镇中心卫生院 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-02-12 12:42:06 : 【客户请求】 更换清洗液。下午再联系2026-02-12 12:21:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.02.12 12:05:12 | 华州区妇幼保健院 / 714100 渭南市 | 321427 | 304604981 | 华州区妇幼保健院 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-12 12:09:37 : 【客户请求】 回拨电话，客户测试视频。2026-02-12 12:05:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.12 11:15:40 | 重庆市妇幼保健院冉家坝院区 | 90229714 | 304604960 | 重庆市妇幼保健院冉家坝院区 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-12 11:15:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.12 11:04:37 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304604971 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-12 11:15:31 : 【客户请求】 TP结果不稳定 指导客户维护设备 重新校准2026-02-12 11:04:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.12 10:57:13 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304604866 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-12 10:59:16 : 【客户请求】 稀释清洗余量不足，指导完成装载。2026-02-12 10:57:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.12 10:47:13 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 / 200000 上海市 | 311708 | 304604840 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 BENEFUSION VP3 EX 微信视 | 2026-02-12 10:47:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 上海分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP3 EX | 重要 | 待处理
2026.02.12 10:19:49 | 恩泽医院 / 100000 台州市 | 60051775 | 304604817 | 恩泽医院 DC-75 微信视频服务 | 2026-03-09 15:21:33 张强: 【客户请求】 系统工单才出现，有需要再联系。2026-02-12 10:19:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 超声 | DC-75 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.12 10:15:30 | 西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区 / 710004 西安市 | 304993 | 304604839 | 西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区 BENEVISION N12 微信视 | 2026-02-12 10:15:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.12 09:57:12 | 寻甸县第二人民医院 / 655214 昆明市 | 370607 | 304604865 | 寻甸县第二人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-12 11:42:26 胡宗亚: 【客户请求】 有一试剂位置没放试剂，显示无效试剂，老师已经联系当地工程师去现场处理2026-02-12 09:57:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.02.12 09:52:57 | 浦城县水北镇卫生院 / 354000 南平市 | 324789 | 304604959 | 浦城县水北镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-12 10:06:24 : 【客户请求】 客户导一年数据，告诉备份方法。2026-02-12 09:52:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.12 09:48:04 | 西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区 / 710004 西安市 | 304993 | 304604962 | 西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区 BENEVISION N12 微信视 | 2026-02-12 09:51:30 李圳一: 【客户请求】 已派工4081162872026-02-12 09:48:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.12 09:47:44 | 西安市人民医院（西安市第四医院） / 710000 西安市 | 60095506 | 304604961 | 西安市人民医院（西安市第四医院） BENEFUSION SP5 微信视频服务 | 2026-02-12 09:47:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP5 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.12 09:27:38 | 郑州市中原区桐柏路社区卫生服务中心 / 450000 郑州市 | 90077644 | 304604838 | 郑州市中原区桐柏路社区卫生服务中心 BENEHEART R12A 微信视频服务 | 2026-02-12 09:27:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 监护 | BENEHEART R12A | 一般 | 待处理
2026.02.12 09:25:45 | 昭通市彝良县洛旺乡卫生院 / 657600 昭通市 | 360807 | 304604864 | 昭通市彝良县洛旺乡卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-12 09:46:28 : 【客户请求】 BPN项目校准，昨天校准品失效，今天重新购买一瓶校准2026-02-12 09:25:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.12 09:08:34 | 寻甸县第二人民医院 / 655214 昆明市 | 370607 | 304604816 | 寻甸县第二人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-12 09:39:22 : 【客户请求】 全血糖化试剂无法扫描，工程师给客户设置的固定位置，老师自己联系当地工程师处理定标事宜2026-02-12 09:08:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.02.12 09:00:18 | 万源市草坝中心卫生院 / 635000 达州市 | 370148 | 304604890 | 万源市草坝中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-12 09:00:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.12 08:56:59 | 渠县乐康中医医院 / 635200 | 90307524 | 304604837 | 渠县乐康中医医院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-02-12 09:00:15 : 【客户请求】 需要试剂条码 解释试剂开瓶有效期2026-02-12 08:56:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.12 08:56:52 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 | 90297292 | 304604863 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-12 09:19:55 胡宗亚: 【客户请求】 ALT结果不出，查看故障信息有碰撞记录，试剂瓶放歪了，重新放置后正常2026-02-12 08:56:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.12 08:52:35 | 麻栗坡县大坪镇中心卫生院 / 663600 文山州 | 336035 | 304604836 | 麻栗坡县大坪镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-12 08:52:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.11 17:33:17 | 西安大兴渭水园医院有限责任公司 / 710000 西安市 | 90352248 | 304604862 | 西安大兴渭水园医院有限责任公司 BENEVISION M17 微信视频服务 | 2026-02-11 17:33:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 监护 | BENEVISION M17 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.11 17:17:53 | 陕西省人民医院 / 710068 西安 | 305015 | 304604854 | 陕西省人民医院 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-02-11 17:17:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.11 16:48:41 | 昭通市彝良县洛旺乡卫生院 / 657600 昭通市 | 360807 | 304604843 | 昭通市彝良县洛旺乡卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-11 17:36:49 : 【客户请求】 指导老师进行BNP校准。2026-02-11 16:48:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.11 16:27:55 | 筠连县腾达镇卫生院 / 645264 | 90017867 | 304604861 | 筠连县腾达镇卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-11 16:34:27 : 【客户请求】 仪器无法连接 指导设置IP地址 关闭防火墙2026-02-11 16:27:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.11 16:15:29 | 浦城县水北镇卫生院 / 354000 南平市 | 324789 | 304604810 | 浦城县水北镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-11 16:23:36 : 【客户请求】 老师需要导测试记录，指导操作方法。2026-02-11 16:15:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.11 15:36:07 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 / 641400 资阳市 | 376898 | 304604842 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-11 15:45:06 : 【客户请求】 样本针在反应盘未检测到液面，指导老师擦拭针，观察如果还报警需要工程师现场处理。2026-02-11 15:36:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.11 15:09:25 | （禁用）德阳市中江县冯店镇卫生院 / 618000 德阳市 | 378384 | 304604841 | （禁用）德阳市中江县冯店镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-02 10:11:31 59990004: 【客户请求】 SU-940032842026-02-11 15:36:27 : 【客户请求】 指导安装操作软件2026-02-11 15:09:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.11 15:08:14 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304604800 | 兰州恺尔有商贸有限公司 SC-120 微信视频服务 | 2026-02-11 15:08:13 : 【客户请求】 微信视频呼入SW-5C002597 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理
2026.02.11 14:51:57 | 麻栗坡县大坪镇中心卫生院 / 663600 文山州 | 336035 | 304604799 | 麻栗坡县大坪镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-11 14:51:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.11 14:15:53 | 哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院 / 150000 哈尔滨市 | 90007476 | 304604808 | 哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-02-11 15:03:09 : 【客户请求】 报警水空白10X,老师更换光源灯后，光源灯电压一直未输出，派分公司尽快联系处理。（急）2026-02-11 14:15:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.02.11 13:42:08 | 仙桃市张沟中心卫生院 / 433000 仙桃市 | 60039432 | 304604797 | 仙桃市张沟中心卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-02-11 13:55:34 胡宗亚: 【客户请求】 未接通，回拨电话被拒接2026-02-11 13:42:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.02.11 13:21:28 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 / 844900 喀什地区 | 317483 | 304604804 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-11 13:21:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.11 13:06:12 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604690 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-11 13:06:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.11 12:38:52 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604689 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-25 18:01:46 : 【客户请求】 样本针撞歪了，申请样本针备用，检查样本针位置、样本针清洗池出水情况、样本针液面检测功能是否正常等。请尽快联系客户确定维修事宜！2026-02-25 17:58:49 : 【客户请求】 样本针清洗时未检测到液面。2026-02-11 12:38:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.11 12:22:30 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604709 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-11 13:26:53 胡宗亚: 【客户请求】 回拨电话被挂断2026-02-11 12:22:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.11 12:15:58 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604688 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-11 13:28:22 胡宗亚: 【客户请求】 回拨电话被挂断2026-02-11 12:15:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.11 12:14:09 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604813 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-11 12:15:18 : 【客户请求】 姓名: 苏; 手机号: 181****7827; 问题描述:2026-02-11 12:14:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.11 11:29:33 | 湖北省黄石市中医院(黄石市传染病医院) / 435000 黄石市 | 336731 | 304604687 | 湖北省黄石市中医院(黄石市传染病医院) BS-800 微信视频服务 | 2026-02-11 11:29:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.11 11:27:34 | 鹤壁市浚县卫贤卫生院 / 456200 鹤壁 | 60060559 | 304604796 | 鹤壁市浚县卫贤卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-11 14:19:06 : 【客户请求】 客户需要验证报告，派分公司跟进处理2026-02-11 11:27:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.11 11:20:13 | （禁用）德阳市中江县冯店镇卫生院 / 618000 德阳市 | 378384 | 304604803 | （禁用）德阳市中江县冯店镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-02 10:29:47 59990004: 【客户请求】 SU-940032842026-02-11 11:28:54 : 【客户请求】 电脑受损 指导重新安装软件2026-02-11 11:20:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.11 11:11:35 | 吉林金域医学检验所有限公司 / 130012 长春市 | 90034715 | 304604686 | 吉林金域医学检验所有限公司 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-02-11 11:11:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.11 10:48:04 | 和田地区精神病福利院 / 848000 和田市 | 60040018 | 304604812 | 和田地区精神病福利院 SPL 2000 微信视频服务 | 2026-02-11 11:36:24 : 【客户请求】 SAL9000的M1和SDM都无法连接，派分公司跟进处理。（急）2026-02-11 10:48:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | SPL 2000 | 一般 | 待处理
2026.02.11 10:40:59 | 三穗县妇幼保健院 / 556500 黔东南州 | 319548 | 304604811 | 三穗县妇幼保健院 IMEC8 微信视频服务 | 2026-02-11 10:40:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 监护 | IMEC8 | 一般 | 待处理
2026.02.11 10:37:45 | 衢州市江山市120急救中心 | 90361977 | 304604705 | 衢州市江山市120急救中心 BENEHEART D60 微信视频服务 | 2026-02-11 10:37:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 监护 | BENEHEART D60 | 一般 | 待处理
2026.02.11 09:48:35 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304604720 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-11 09:57:10 : 【客户请求】 指导客户调试样本针位置2026-02-11 09:48:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.11 09:43:35 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304604719 | 镇原县上肖镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-11 09:52:52 : 【客户请求】 ALT质控结果问题，老师定标问题，重新使用原来定标系数做质控2026-02-11 09:43:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.11 09:43:26 | 麻栗坡县大坪镇中心卫生院 / 663600 文山州 | 336035 | 304604795 | 麻栗坡县大坪镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-11 09:43:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.11 09:41:02 | 崇州市三江街道社区卫生服务中心 / 611230 成都市 | 326298 | 304604718 | 崇州市三江街道社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-11 10:15:55 胡宗亚: 【客户请求】 视频瞬间挂断，回拨电话被拒接2026-02-11 09:41:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.11 09:16:08 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304604794 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-11 09:17:54 : 【客户请求】 样本针碰撞指导客户校准样本针2026-02-11 09:16:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.11 09:14:21 | 南通市第一人民医院 / 226001 南通市 | 312442 | 304604699 | 南通市第一人民医院 M10T 微信视频服务 | 2026-02-11 09:36:38 : 【客户请求】 客户误操作，设备无问题，此单封闭2026-02-11 09:14:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50234442 | 邹杰 | 技术支持解决 | 苏州分公司 | 超声 | M10T | 一般 | 待处理
2026.02.11 08:58:46 | 惠东县第二人民医院 / 516351 惠州市 | 372535 | 304604703 | 惠东县第二人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-11 09:21:59 : 【客户请求】 指导客户动手更换穿刺针。2026-02-11 08:58:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.11 08:44:14 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） / 628400 | 90307046 | 304604717 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-02-11 09:05:39 : 【客户请求】 指导客户校准设置和申请2026-02-11 08:56:41 : 【客户请求】 指导载A定标2026-02-11 08:44:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.11 08:31:38 | 金华市银湖老年医院有限公司 / 321000 | 90344309 | 304604716 | 金华市银湖老年医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-11 08:34:02 : 【客户请求】 GLO项目怎么来的，告知是计算项目。TP-ALB=GLO2026-02-11 08:31:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.10 17:44:45 | 库车县墩阔坦镇卫生院 / 842000 阿克苏地区 | 336126 | 304604698 | 库车县墩阔坦镇卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-02-10 18:11:34 : 【客户请求】 LIS连接问题，医院新上的系统，告知老师方法找LIS工程师进行连接2026-02-10 17:44:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.02.10 17:42:04 | 厦门海沧安睦多康内科诊所有限公司 / 361000 | 90302471 | 304604722 | 厦门海沧安睦多康内科诊所有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-10 17:42:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 福州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.10 17:26:12 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304604697 | BENEHEART S1 微信视频服务 | 2026-02-10 17:26:10 : 【客户请求】 微信视频呼入AD7-36008556 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S1 | 一般 | 待处理
2026.02.10 16:47:40 | 中方慷复医院有限公司 / 418000 中方县 | 60712446 | 304604658 | 中方慷复医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-10 16:47:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.10 16:43:01 | 甘肃省人民医院 / 730000 兰州市 | 105124 | 304604694 | 甘肃省人民医院 BENEFUSION VP1 EX 微信视频服务 | 2026-02-10 16:42:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 EX | 重要 | 待处理
2026.02.10 16:38:54 | 济南为民医院 / 250132 | 90050331 | 304604570 | 济南为民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-10 16:43:56 : 【客户请求】 历史结果无法找到，告知时间选择错误，重新选择后正常2026-02-10 16:38:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.10 16:21:22 | 天津滨海高新区华苑科技园社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 90342840 | 304604693 | 天津滨海高新区华苑科技园社区卫生服务中心 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-02-10 16:45:18 胡宗亚: 【客户请求】 客户放假打包机器，停用7天时间，不建议客户打包。2026-02-10 16:21:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.02.10 15:46:11 | 都江堰市石羊镇中心卫生院 / 611838 成都市 | 361448 | 304604670 | 都江堰市石羊镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-10 16:18:11 : 【客户请求】 质控失控 全部项目偏向一侧 判断质控品问题2026-02-10 15:46:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.10 15:24:42 | 保山市人民医院 / 678000 保山市 | 303717 | 304604691 | 保山市人民医院 NB350 微信视频服务 | 2026-02-10 15:24:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 麻醉 | NB350 | 一般 | 待处理
2026.02.10 15:22:43 | 保山市人民医院 / 678000 保山市 | 303717 | 304604657 | 保山市人民医院 SK-801 微信视频服务 | 2026-02-10 15:22:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 输注泵 | SK-801 | 一般 | 待处理
2026.02.10 15:03:29 | 鹿邑县真源医院 / 466700 周口市 | 326751 | 304604684 | 鹿邑县真源医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-02-10 15:03:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.02.10 14:58:20 | 西安医学院第一附属医院 / 710000 | 60035868 | 304604669 | 西安医学院第一附属医院 RESONA R9 ELITE 微信视频服务 | 2026-02-10 15:27:40 : 【客户请求】 客户误操作，设备无问题，此单关闭2026-02-10 14:58:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50234442 | 邹杰 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 超声 | RESONA R9 ELITE | 重要 | 待处理
2026.02.10 14:57:29 | 武汉市第七医院 / 430000 武汉市 | 311891 | 304604668 | 武汉市第七医院 SV60 微信视频服务 | 2026-02-10 14:57:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 麻醉 | SV60 | 重要 | 待处理
2026.02.10 14:55:38 | 临沭县郑山街道卫生院 / 276000 临沂市 | 330570 | 304604568 | 临沭县郑山街道卫生院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-02-10 15:03:18 : 【客户请求】 WBC不分类，检查FD染液加入问题，派分公司尽快联系处理。2026-02-10 14:55:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 青岛分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.02.10 14:47:11 | 班玛县人民医院 / 813500 | 60055560 | 304604600 | 班玛县人民医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-10 14:48:24 : 【客户请求】 血凝问题，告知客户打热线解决2026-02-10 14:47:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.10 14:45:01 | 惠州市龙门县路溪卫生院 / 516800 惠州市 | 328796 | 304604667 | 惠州市龙门县路溪卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-10 14:45:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.10 14:34:35 | 德阳市第二人民医院 / 618013 德阳市 | 306323 | 304604666 | 德阳市第二人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-10 14:34:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.10 13:28:51 | 会同县灵康精神病医院有限公司 / 418300 会同县 | 60600477 | 304604664 | 会同县灵康精神病医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-02-10 13:34:55 : 【客户请求】 样本针清洗时未检测到液面，恢复故障出水太大，清理后正常。2026-02-10 13:28:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.02.10 13:10:51 | 广东省中医院二沙岛分院 / 100010 广州市 | 310400 | 304604655 | 广东省中医院二沙岛分院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-10 13:10:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理
2026.02.10 12:07:56 | 红河州绿春县方舱医院 / 662500 | 90305640 | 304604654 | 红河州绿春县方舱医院 BS-600 微信视频服务 | 2026-02-10 12:07:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.02.10 11:53:35 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604599 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-10 12:18:46 : 【客户请求】 低密试剂R1!,试剂2未扫到，重新更换位置后装载正常。2026-02-10 11:53:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.10 11:47:23 | 盐亭县中医院 / 621000 绵阳市 | 306357 | 304604662 | 盐亭县中医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-10 12:03:19 : 【客户请求】 测试2026-02-10 11:47:44 : 【客户请求】 姓名: 廖若涵; 手机号: 159****7338; 问题描述: 测试2026-02-10 11:47:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.10 11:36:20 | 铜仁市第三人民医院 | 90273943 | 304604653 | 铜仁市第三人民医院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-10 12:21:56 胡宗亚: 【客户请求】 输入法问题，切换输入法扫描主曲线正常2026-02-10 11:38:58 : 【客户请求】 姓名: 田啊琴; 手机号: 188****2423; 问题描述: 更换新批号试剂，试剂主曲线码，无效，是试剂问题还是仪器2026-02-10 11:36:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.10 11:29:35 | 温宿县妇幼保健院 / 841400 阿克苏地区 | 375580 | 304604567 | 温宿县妇幼保健院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-10 11:38:22 : 【客户请求】 试管有无光耦脏，指导老师擦拭尝试2026-02-10 11:29:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.10 11:28:14 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604650 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-10 11:40:52 胡宗亚: 【客户请求】 应用灰色无法点开，软件死机，指导老师重启机器2026-02-10 11:28:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.10 10:59:51 | 喀什地区伽师县人民医院 / 844000 喀什地区 | 301387 | 304604652 | 喀什地区伽师县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-02-10 11:01:35 : 【客户请求】 测试2026-02-10 11:00:38 : 【客户请求】 工程师测试视频服务2026-02-10 10:59:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.02.10 10:46:07 | 自贡市沿滩区永安镇中心卫生院 / 643000 自贡市 | 375616 | 304604566 | 自贡市沿滩区永安镇中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-10 10:57:05 : 【客户请求】 指导客户设置样本稀释液2026-02-10 10:46:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.10 10:29:18 | 阿克苏温宿县人民医院 / 843000 阿克苏地区 | 301358 | 304604648 | 阿克苏温宿县人民医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-10 10:36:22 : 【客户请求】 DC清洗液无报警，指导加载DC清洗液2026-02-10 10:29:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.10 10:27:07 | 唐山市丰南区妇幼保健院 / 063300 唐山市 | 318829 | 304604647 | 唐山市丰南区妇幼保健院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-02-10 10:39:44 胡宗亚: 【客户请求】 一直不授权摄像头无法接通，回拨电话被拒绝。2026-02-10 10:27:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.02.10 10:19:01 | 成都市德康医院 / 610000 成都市 | 306168 | 304604646 | 成都市德康医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-02-10 10:26:02 : 【客户请求】 网线和网卡接触不良导致sdm偶发断连2026-02-10 10:18:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.02.10 10:13:08 | （禁用）（待禁用）武汉火神山医院 / 430100 | 90167317 | 304604651 | （禁用）（待禁用）武汉火神山医院 SV300 微信视频服务 | 2026-02-10 10:13:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.02.10 10:08:39 | 成都市德康医院 / 610000 成都市 | 306168 | 304604598 | 成都市德康医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-02-10 10:10:57 : 【客户请求】 试剂问题咨询2026-02-10 10:08:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.02.10 09:33:43 | 宁波大学附属第一医院月湖院区 / 315300 宁波市 | 105288 | 304604499 | 宁波大学附属第一医院月湖院区 UMEC10 微信视频服务 | 2026-02-10 09:33:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 监护 | UMEC10 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.10 09:28:10 | 惠东县第二人民医院 / 516351 惠州市 | 372535 | 304604644 | 惠东县第二人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-10 09:33:37 : 【客户请求】 穿刺针次数到期，客户自己联系工程师处理2026-02-10 09:28:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.10 08:34:32 | 会泽县田坝乡卫生院 / 654200 曲靖市 | 360158 | 304604559 | 会泽县田坝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-10 08:40:12 : 【客户请求】 咨询糖化血红蛋白。HB-32026-02-10 08:34:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.10 08:34:02 | 永昌县第二人民医院 / 737200 金昌市 | 60061025 | 304604558 | 永昌县第二人民医院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-02-10 08:34:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2026.02.09 17:41:04 | 洞口县人民医院 / 422300 邵阳市 | 309794 | 304604585 | 洞口县人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-09 17:49:56 何毅: 【客户请求】 做探头液维护后，本底很高，无法消除，无报警，检查仪器相关管路，申请阀，管路，计数池等备用，请尽快联系老师2026-02-09 17:41:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.09 17:38:40 | 喀什地区伽师县人民医院 / 844000 喀什地区 | 301387 | 304604575 | 喀什地区伽师县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-02-09 17:44:44 何毅: 【客户请求】 老师说工程师让他报单，工程师说穿刺针管路徐更换，请尽快联系老师2026-02-09 17:38:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.02.09 17:15:10 | 宜宾市社会福利院 | 90396625 | 304604556 | 宜宾市社会福利院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-02-09 17:53:49 何毅: 【客户请求】 老师电话未接，请查证，必要时下派2026-02-09 17:15:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.09 17:08:15 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604583 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-09 17:35:08 : 【客户请求】 校准设置2026-02-09 17:08:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.09 17:01:55 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304604572 | 成都朗智行科技有限公司 M11 微信视频服务 | 2026-02-09 17:46:44 : 【客户请求】 客户测试。2026-02-09 17:46:14 张强: 【客户请求】 客户测试。2026-02-09 17:01:55 : 【客户请求】 微信视频呼入LU8-61000649 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 超声 | M11 | 一般 | 待处理
2026.02.09 16:55:51 | 长沙市第一医院 / 410005 长沙市 | 309648 | 304604582 | 中南大学湘雅医学院附属长沙医院 BENEVIEW T5 微信视频服务 | 2026-02-09 16:55:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 监护 | BENEVIEW T5 | 一般 | 待处理
2026.02.09 16:30:00 | 怒江州泸水县大兴地镇卫生院 / 555555 | 90043362 | 304604490 | 怒江州泸水县大兴地镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-09 16:46:22 : 【客户请求】 矫正后正常。2026-02-09 16:43:18 : 【客户请求】 试剂针撞歪了。2026-02-09 16:32:27 : 【客户请求】 试剂针垂直运动碰撞。2026-02-09 16:29:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.09 16:20:54 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 / 017200 鄂尔多斯市 | 60083832 | 304604562 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-09 16:22:01 : 【客户请求】 咨询是否有隔音罩。没有2026-02-09 16:20:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.09 16:17:45 | 兵团皮山农场医院 / 848000 和田地区 | 301400 | 304604555 | 兵团皮山农场医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-09 16:27:58 何毅: 【客户请求】 采样针处漏液，确认是针内或外壁漏液，申请泵，阀，过滤器，废液管等备用，请尽快联系老师。2026-02-09 16:17:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.09 16:12:01 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇四医院 / 214044 无锡市 | 313009 | 304604561 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇四医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-02-09 16:13:21 : 【客户请求】 血球问题，建议扫码仪器上二维码视频2026-02-09 16:12:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 苏州分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.09 16:08:56 | 渭南市第二医院 / 714000 渭南市 | 305195 | 304604489 | 渭南市第二医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-02-09 16:11:25 : 【客户请求】 测试完成后，报警“真空不足”。2026-02-09 16:08:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.09 16:07:22 | 渭南市第二医院 / 714000 渭南市 | 305195 | 304604554 | 渭南市第二医院 BC-6900 微信视频服务 | 2026-02-09 16:09:19 何毅: 【客户请求】 咨询如何进行生化产品保修，告知后解决2026-02-09 16:07:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-6900 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.09 15:48:32 | 茂名市电白区第三人民医院（沙琅卫生院） / 525400 茂名市 | 337076 | 304604537 | 茂名市电白区第三人民医院（沙琅卫生院） BENEHEART R3 微信视频服务 | 2026-02-09 15:49:43 李圳一: 【客户请求】 已派工，维修：4081036722026-02-09 15:48:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 监护 | BENEHEART R3 | 一般 | 待处理
2026.02.09 15:47:43 | 茂名市电白区第三人民医院（沙琅卫生院） / 525400 茂名市 | 337076 | 304604488 | 茂名市电白区第三人民医院（沙琅卫生院） BENEHEART R3 微信视频服务 | 2026-02-09 15:47:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 监护 | BENEHEART R3 | 一般 | 待处理
2026.02.09 15:23:58 | 卓尼县藏医院 / 747600 甘南州 | 334513 | 304604486 | 卓尼县藏医院 BC-5310 微信视频服务 | 2026-02-09 15:37:10 何毅: 【客户请求】 报仪器温度异常，环境温度9度，告知老师改善环境温度，老师认可，解决2026-02-09 15:23:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5310 | 一般 | 待处理
2026.02.09 15:22:02 | 贝肯山社区卫生服务中心 / 150010 | 90215342 | 304604485 | 贝肯山社区卫生服务中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-02-09 15:31:13 : 【客户请求】 餐后2小时血糖问题。2026-02-09 15:22:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.02.09 14:48:34 | 和政县中医医院 / 731200 | 90059866 | 304604548 | 和政县中医医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-02-09 14:48:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.02.09 14:42:03 | 成都京东方医院 / 610200 成都市 | 90075849 | 304604496 | 成都京东方医院 EPM 10C 微信视频服务 | 2026-02-09 14:42:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 监护 | EPM 10C | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.09 13:15:59 | 青海省人民医院 / 810007 西宁市 | 311568 | 304604528 | 青海省人民医院 BENEHEART D20 微信视频服务 | 2026-02-09 13:15:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 监护 | BENEHEART D20 | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.09 12:54:04 | 石河子经济技术开发区医院 / 832000 石河子市 | 60063163 | 304604483 | 石河子经济技术开发区医院 SPL 2000 微信视频服务 | 2026-02-09 13:00:25 : 【客户请求】 SDM 样本延时到达。取出样本架，模块恢复2026-02-09 12:54:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | SPL 2000 | 一般 | 待处理
2026.02.09 11:47:17 | 舟曲县人民医院 / 746300 甘南州 | 311400 | 304604493 | 舟曲县人民医院 BENEFUSION VP1 微信视频服务 | 2026-02-09 11:47:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 | 一般 | 待处理
2026.02.09 11:32:53 | 武汉市东西湖区长青街卫生院 / 430000 武汉市 | 90003031 | 304604482 | 武汉市东西湖区长青街卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-09 11:35:06 : 【客户请求】 样本保存时间太长，血糖降解。需重新采集样本测试。2026-02-09 11:32:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.09 11:04:53 | 天津中医药大学第一附属医院（团泊院区） / 300000 天津市 | 60677008 | 304604526 | 天津中医药大学第一附属医院（团泊院区） BENEFUSION EVP 微信视频服 | 2026-02-09 11:04:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 天津分公司 | 输注泵 | BENEFUSION EVP | 重要 | 待处理
2026.02.09 10:59:48 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304604336 | 青海省黄南州河南县人民医院 H50 微信视频服务 | 2026-02-09 14:49:36 何毅: 【客户请求】 上午网络问题，未接到视频，下午mcc回拨老师电话，未接，请转当地工程师跟进处理，谢谢！2026-02-09 10:59:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | H50 | 一般 | 待处理
2026.02.09 10:49:05 | 巴中市巴州区梁永镇卫生院 / 610000 巴中市 | 383573 | 304604491 | 巴中市巴州区梁永镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-09 10:52:48 : 【客户请求】 水箱进水缓慢 水机出水压力不足2026-02-09 10:49:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.09 10:32:30 | 麻城市人民医院 / 431600 黄冈市 | 60029288 | 304604468 | 麻城市人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-02-09 14:41:30 何毅: 【客户请求】 频繁报吸样异常，无其他报警，老师排除样本凝块和血样传感器异常，老师说要过节了，希望节前做仪器维护，申请针，管路等备用，请尽快联系老师2026-02-09 10:32:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.09 10:27:32 | 潮阳黄训生中医综合诊所 / 515000 汕头市 | 60125105 | 304604481 | 潮阳黄训生中医综合诊所 BC-5120 微信视频服务 | 2026-02-09 14:46:44 何毅: 【客户请求】 上午未接到老师视频（手机回拨），本底异常，老师联系当地工程师，微信指导，解决2026-02-09 10:27:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.02.09 10:15:08 | 郧西县景阳乡卫生院 / 442000 十堰市 | 312291 | 304604467 | 郧西县景阳乡卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-09 10:21:56 : 【客户请求】 反应杯溢流，上次有工程师判断可能是某个废液泵故障，客户需要报价。已告知老师需根据具体检查是哪里故障、更换的配件才能决定。请尽快联系客户处理！2026-02-09 10:15:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.09 10:14:35 | 临汾泽华外科医院 / 041000 | 90172780 | 304604477 | 临汾泽华外科医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-09 10:14:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.09 09:27:01 | 成都市第八人民医院 / 610000 成都市 | 306165 | 304604456 | 成都市第八人民医院 SV70 微信视频服务 | 2026-02-09 09:32:11 李圳一: 【客户请求】 重复工单，已下派维修单：4081023732026-02-09 09:26:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 麻醉 | SV70 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.09 09:26:42 | 成都市第八人民医院 / 610000 成都市 | 306165 | 304604475 | 成都市第八人民医院 SV60 微信视频服务 | 2026-02-09 09:26:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 麻醉 | SV60 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.09 09:16:24 | 富顺县赵化镇中心卫生院 / 643000 自贡市 | 365506 | 304604335 | 富顺县赵化镇中心卫生院 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-02-09 09:26:14 : 【客户请求】 仪器无法连接，试剂盘强行打开，指导恢复故障后解决2026-02-09 09:16:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.02.09 09:14:42 | 柏杨社区卫生服务中心 / 614000 乐山市 | 90122731 | 304604450 | 柏杨社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-09 09:16:56 : 【客户请求】 UPS问题咨询2026-02-09 09:14:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.09 09:14:08 | 内蒙古纳日松镇中心卫生院 / 555555 | 90240708 | 304604334 | 内蒙古纳日松镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-09 09:30:21 胡宗亚: 【客户请求】 鞘流通道堵，客户需要打包机器，指导消除故障打包处理，过完年重新启用再观察是否有故障2026-02-09 09:17:24 : 【客户请求】 姓名: 杨婷婷; 手机号: 155****6759; 问题描述: 鞘流通道堵塞2026-02-09 09:14:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.09 09:08:02 | 湘潭市湘乡市新湘路社区卫生服务中心 / 411400 湘乡市 | 60567229 | 304604455 | 湘潭市湘乡市新湘路社区卫生服务中心 BC-5120 微信视频服务 | 2026-02-09 09:08:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.02.09 09:05:11 | 南山区医疗集团总部 / 555555 | 90192781 | 304604466 | 南山区医疗集团总部 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-09 09:21:00 : 【客户请求】 CRP模块状态异常，指导调整增益电压正常2026-02-09 09:05:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.09 09:03:57 | 包头市普行中西医结合医院 / 014000 包头市 | 60087653 | 304604471 | 包头市普行中西医结合医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-09 09:09:56 : 【客户请求】 血球机器问题，让扫血球二维码报修。鞘流通道堵，需要派单。2026-02-09 09:03:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.09 08:53:56 | 四川省第一退役军人医院 / 610000 成都市 | 321030 | 304604440 | 四川省第一退役军人医院 SV350 微信视频服务 | 2026-02-09 08:53:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2026.02.09 08:46:15 | 乐东县千家中心卫生院 / 572533 乐东县 | 360630 | 304604439 | 乐东县千家中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-09 08:51:41 : 【客户请求】 TG校准。2026-02-09 08:46:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.09 08:42:49 | 湘潭市湘乡市新湘路社区卫生服务中心 / 411400 湘乡市 | 60567229 | 304604438 | 湘潭市湘乡市新湘路社区卫生服务中心 BC-5120 微信视频服务 | 2026-02-09 08:48:33 : 【客户请求】 客户要稀释液条码，告知问试剂供货商要2026-02-09 08:42:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.02.06 17:52:07 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 / 473000 南阳市 | 328449 | 304604323 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 MEC-1000 微信视频服务 | 2026-02-06 17:52:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 监护 | MEC-1000 | 一般 | 待处理
2026.02.06 17:31:15 | 宜宾市社会福利院 | 90396625 | 304604331 | 宜宾市社会福利院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-02-06 17:44:16 何毅: 【客户请求】 咨询如何做校准，告知后解决2026-02-06 17:31:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.06 16:58:26 | 龙岗区第五人民医院社管中心 / 518000 深圳市 | 60133286 | 304604315 | 龙岗区第五人民医院社管中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-06 17:01:58 何毅: 【客户请求】 咨询断联如何解决，告知后解决2026-02-06 16:58:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.06 16:42:07 | 驻马店西平民生医院 / 463900 | 60070619 | 304604314 | 驻马店西平民生医院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-02-06 16:43:42 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-02-06 16:42:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.06 16:29:33 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 / 200000 上海 | 105334 | 304604312 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-02-06 16:31:45 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-02-06 16:29:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.02.06 16:11:29 | 广州勤正中医医院有限公司 / 510610 | 60103177 | 304604322 | 广州勤正中医医院有限公司 SV350 微信视频服务 | 2026-02-06 16:13:48 : 【客户请求】 呼吸机报警无声音2026-02-06 16:11:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2026.02.06 16:09:41 | 临潭县八角镇卫生院 / 747500 甘南州 | 378629 | 304604321 | 临潭县八角镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-06 16:15:52 何毅: 【客户请求】 咨询仪器结果偏低可能得原因，告知后解决2026-02-06 16:09:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.06 16:04:39 | 韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心 / 512000 韶关市 | 324294 | 304604290 | 韶关市武江区新华街道社区卫生服务中心 Z50 微信视频服务 | 2026-02-06 17:25:52 : 【客户请求】 设备连接PACS，TLS选项无法保存，需要升级软件解决，已转广州陈健忠跟进处理，此单封闭。2026-02-06 16:04:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50003582 | 张松 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 超声 | Z50 | 一般 | 待处理
2026.02.06 15:50:00 | 临潭县八角镇卫生院 / 747500 甘南州 | 378629 | 304604307 | 临潭县八角镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-06 15:56:00 何毅: 【客户请求】 咨询如何修改样本编号，告知后解决2026-02-06 15:49:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.06 15:44:13 | 卓尼县藏医院 / 747600 甘南州 | 334513 | 304604289 | 卓尼县藏医院 BC-5310 微信视频服务 | 2026-02-06 15:59:41 何毅: 【客户请求】 咨询如何修改界面，告知后解决2026-02-06 15:44:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5310 | 一般 | 待处理
2026.02.06 15:41:00 | 沈阳市辽中县第二人民医院 / 110200 沈阳市 | 301740 | 304604311 | 沈阳市辽中县第二人民医院 DC-85 微信视频服务 | 2026-02-06 15:46:35 : 【客户请求】 格林蓝德工作站高清采集卡安装问题，已支持解决，此单封闭。2026-02-06 15:40:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50003582 | 张松 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 超声 | DC-85 | 一般 | 待处理
2026.02.06 15:00:26 | 红河县车古乡卫生院 / 654400 红河哈尼族彝族自治州 | 60109298 | 304604306 | 红河县车古乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-06 15:00:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.06 14:58:21 | 红河县车古乡卫生院 / 654400 红河哈尼族彝族自治州 | 60109298 | 304604287 | 红河县车古乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-06 14:58:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.06 14:57:40 | 寻甸县塘子镇卫生院 / 655200 昆明市 | 90002335 | 304604278 | 寻甸县塘子镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-02-06 14:57:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.02.06 14:54:03 | 寻甸县塘子镇卫生院 / 655200 昆明市 | 90002335 | 304604295 | 寻甸县塘子镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-02-06 14:54:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.02.06 14:44:50 | 株洲市中心医院 / 412000 株洲市 | 60066623 | 304604277 | 株洲市中心医院 BENEVISION 微信视频服务 | 2026-02-06 14:46:59 : 【客户请求】 新装机监护仪无法连上中央站2026-02-06 14:44:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 监护 | BENEVISION | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.02.06 14:32:05 | 连云港一四九医院 / 222000 连云港市 | 60034537 | 304604276 | 连云港一四九医院 SPL 2000 微信视频服务 | 2026-02-06 14:55:34 苏曙明: 【客户请求】 工程师现场上传测试量2026-02-06 14:32:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南京分公司 | 生化 | SPL 2000 | 一般 | 待处理
2026.02.06 14:31:32 | 连云港一四九医院 / 222000 连云港市 | 60034537 | 304604304 | 连云港一四九医院 SPL 2000 微信视频服务 | 2026-02-06 14:55:13 : 【客户请求】 工程师现场上传测试量2026-02-06 14:31:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南京分公司 | 生化 | SPL 2000 | 一般 | 待处理
2026.02.06 14:30:59 | 寻甸县塘子镇卫生院 / 655200 昆明市 | 90002335 | 304604286 | 寻甸县塘子镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-02-06 14:30:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.02.06 14:26:05 | 寻甸县塘子镇卫生院 / 655200 昆明市 | 90002335 | 304604303 | 寻甸县塘子镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-02-06 14:26:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.02.06 14:09:00 | 浙江大学医学院附属第一医院宿州分院 / 234000 | 90294606 | 304604285 | 浙江大学医学院附属第一医院宿州分院 A7 微信视频服务 | 2026-02-06 14:09:41 : 【客户请求】 测试2026-02-06 14:08:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 麻醉 | A7 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.06 14:07:37 | 孝感市孝南区肖港中心卫生院 / 432100 孝感市 | 319029 | 304604302 | 孝感市孝南区肖港中心卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-06 14:09:22 : 【客户请求】 没有授权摄像头。2026-02-06 14:07:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.06 13:42:15 | 寻甸县塘子镇卫生院 / 655200 昆明市 | 90002335 | 304604283 | 寻甸县塘子镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-02-06 13:42:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.02.06 13:04:16 | 寻甸县塘子镇卫生院 / 655200 昆明市 | 90002335 | 304604180 | 寻甸县塘子镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-02-06 13:04:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.02.06 13:00:33 | 开江县回龙中心卫生院 / 636250 达州市 | 60082048 | 304604179 | 开江县回龙中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-06 13:02:50 : 【客户请求】 咨询统计人数2026-02-06 13:00:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.06 12:47:06 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 / 657605 昭通市 | 60090747 | 304604269 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-06 15:33:03 苏曙明: 【客户请求】 408100132，MCC已派单2026-02-06 12:47:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.06 12:44:07 | 孝感市孝南区肖港中心卫生院 / 432100 孝感市 | 319029 | 304604268 | 孝感市孝南区肖港中心卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-06 13:26:49 苏曙明: 【客户请求】 更换光源灯。2026-02-06 12:44:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.06 12:34:04 | 保山市腾冲县清水卫生院 / 678000 保山市 | 373010 | 304604267 | 保山市腾冲县清水卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-06 12:34:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.06 12:22:31 | 郑州华厦视光眼科医院有限公司 / 466000 | 90168227 | 304604275 | 郑州华厦视光眼科医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-02-06 12:50:59 何毅: 【客户请求】 老师已联系当地工程师，正在维修，要求暂时封单2026-02-06 12:22:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.02.06 12:18:06 | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 / 710060 | 90197099 | 304604282 | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-06 13:41:48 : 【客户请求】 质控失控处理。2026-02-06 12:18:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.06 11:53:17 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304604274 | 北京通和泰业科技有限公司 M5 EXP 微信视频服务 | 2026-02-06 17:27:15 张松: 【技术支持】 拨打多次均是关机状态，无法联系，此单封闭。2026-02-06 11:54:19 : 【客户请求】 姓名: 杨庆腾; 手机号: 199****0679; 问题描述: 充电器无法充电2026-02-06 11:53:15 : 【客户请求】 微信视频呼入VC-89000144 | 微信视频申告 | CP50003582 | 张松 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 超声 | M5 EXP | 一般 | 待处理
2026.02.06 11:40:20 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604178 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-06 11:45:59 : 【客户请求】 测试中进行试剂装载。2026-02-06 11:40:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.06 11:37:51 | 宜宾市社会福利院 | 90396625 | 304604266 | 宜宾市社会福利院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-02-06 11:45:10 何毅: 【客户请求】 咨询如何选打印模版，告知后解决2026-02-06 11:37:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.06 11:11:24 | 寻甸县塘子镇卫生院 / 655200 昆明市 | 90002335 | 304604265 | 寻甸县塘子镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-02-06 11:11:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.02.06 11:09:57 | 宜昌市夷陵医院 / 443000 宜昌市 | 312003 | 304604264 | 宜昌市夷陵医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-02-06 11:28:44 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-02-06 11:09:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.06 11:06:45 | 临邑京德腰腿疼痛专科中医院 / 251500 德州市 | 60099677 | 304604200 | 临邑京德腰腿疼痛专科中医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-02-06 11:24:19 何毅: 【客户请求】 咨询本底异常如何处理，告知后解决2026-02-06 11:06:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.02.06 11:05:58 | 自贡高新区学苑街社区卫生服务中心（高新区） / 643000 自贡市 | 90055349 | 304604263 | 自贡高新区学苑街社区卫生服务中心（高新区） BS-830 微信视频服务 | 2026-02-06 11:08:09 : 【客户请求】 工程师推广瑞智服。2026-02-06 11:05:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.06 10:58:01 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304604262 | 南京贝登医疗股份有限公司 DP-10 微信视频服务 | 2026-02-06 11:19:05 : 【客户请求】 DP10存储和导出图像问题，已支持解决，此单封闭。2026-02-06 10:58:00 : 【客户请求】 微信视频呼入LK1-47013961 | 微信视频申告 | CP50003582 | 张松 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 超声 | DP-10 | 一般 | 待处理
2026.02.06 10:51:47 | 红河州绿春县方舱医院 / 662500 | 90305640 | 304604198 | 红河州绿春县方舱医院 BS-600 微信视频服务 | 2026-02-06 10:51:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.02.06 10:32:44 | 长沙市口腔医院 / 410005 长沙市 | 367079 | 304604271 | 长沙市口腔医院 BENEFUSION UDSP 微信视频服务 | 2026-02-06 14:08:05 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-02-06 10:32:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UDSP | 一般 | 待处理
2026.02.06 10:29:30 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304604261 | 云南红汇康生物科技有限公司 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-06 11:04:15 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-02-06 10:29:29 : 【客户请求】 微信视频呼入BH2-55000683 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.02.06 10:28:56 | 中国红十字基金会 / 100000 北京市 | 60135281 | 304604150 | 中国红十字基金会 BENEHEART C1 微信视频服务 | 2026-02-06 14:32:48 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-02-06 10:28:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2026.02.06 10:28:35 | 老河口市第一医院 / 441800 襄樊市 | 312047 | 304604197 | 老河口市第一医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-02-06 11:02:26 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，工程师推广瑞智服2026-02-06 10:28:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.06 10:22:52 | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 / 710060 | 90197099 | 304604175 | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-06 10:48:33 : 【客户请求】 质控失控处理。2026-02-06 10:22:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.06 10:07:13 | 凉山彝族自治州第一人民医院 / 999999 | 105257 | 304604174 | 凉山彝族自治州第一人民医院 BENEFUSION VP3 EX 微信视频服务 | 2026-02-06 14:29:11 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-02-06 10:07:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP3 EX | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.06 09:04:52 | 遂宁市安居区中医院 | 90167925 | 304604168 | 遂宁市安居区中医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-06 09:14:37 何毅: 【客户请求】 频发自动进样器故障，有时能恢复，维护进样器和光耦，申请光耦，连线，自动进样器组件等备用，请尽快联系老师2026-02-06 09:04:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.06 08:48:34 | 孝感市孝南区肖港中心卫生院 / 432100 孝感市 | 319029 | 304604149 | 孝感市孝南区肖港中心卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-06 08:53:13 : 【客户请求】 光度计检测，查看是否有反应杯溢流2026-02-06 08:51:35 : 【客户请求】 C07009，水空白超限10X.2026-02-06 08:48:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.05 17:03:28 | 四川省复员退伍军人医院（四川省第二退役军人医院） / 611230 成都市 | 90079256 | 304604202 | 四川省复员退伍军人医院（四川省第二退役军人医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-02-05 17:21:51 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针垂直运动错误【排查过程清洗池碰撞，样本弯曲，手动掰直样本针，确认位置正常后故障消除【处理结果】：测试正常2026-02-05 17:03:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.05 17:03:21 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604193 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-05 17:17:56 : 【客户请求】 无稀释液报警，指导拔插传感器后故障解决2026-02-05 17:03:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.05 16:54:35 | 八一骨科医院 / 610015 成都市 | 327984 | 304604201 | 八一骨科医院 BC-760[R] CS 微信视频服务 | 2026-02-05 16:54:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[R] CS | 一般 | 待处理
2026.02.05 16:51:36 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 / 641400 资阳市 | 376898 | 304604190 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-05 16:56:11 : 【客户请求】 软件卡死，弹出装载试剂窗口，按钮不起作用。等10多分钟正在测试的完成测试再看看2026-02-05 16:51:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.05 16:26:49 | 浙江我武生物科技股份有限公司 / 313200 | 90208003 | 304604189 | 浙江我武生物科技股份有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-05 16:32:22 : 【客户请求】 主动取消。2026-02-05 16:26:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 杭州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.05 16:15:03 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 / 657605 昭通市 | 60090747 | 304604188 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-05 16:15:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.05 15:52:03 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604187 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-05 15:57:00 : 【客户请求】 未完成样本不能审核。在LIS里录入的历史样本怎么取消要咨询信息科老师。2026-02-05 15:52:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.05 15:34:14 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） / 628400 | 90307046 | 304604186 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-02-05 15:36:32 : 【客户请求】 咨询校准系数超限FAC，解释原因2026-02-05 15:34:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.05 15:33:39 | 德阳市第二人民医院 / 618013 德阳市 | 306323 | 304604185 | 德阳市第二人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-05 15:33:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.05 15:28:25 | 浙江我武生物科技股份有限公司 / 313200 | 90208003 | 304604184 | 浙江我武生物科技股份有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-05 15:32:26 : 【客户请求】 增加高低密项目2026-02-05 15:28:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.05 15:06:10 | 固始县三河尖镇卫生院 / 465200 信阳市 | 320724 | 304604183 | 固始县三河尖镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-05 15:10:57 : 【客户请求】 无法传输直方图，更改机器设置后正常。2026-02-05 15:06:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.05 14:55:39 | 上饶市广信区妇幼保健院 / 334100 上饶市 | 327116 | 304604088 | 上饶市广信区妇幼保健院 BC-7500[N] CRP 微信视频服务 | 2026-02-05 14:55:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 血球 | BC-7500[N] CRP | 一般 | 待处理
2026.02.05 14:52:38 | 西昌市中医院 / 615000 凉山州 | 302473 | 304604182 | 西昌市中医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-02-05 14:52:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.02.05 14:36:53 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 / 641300 资阳市 | 362145 | 304604164 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BC-760[R] CS 微信视频服务 | 2026-02-05 15:27:11 胡宗亚: 【客户请求】 视频平台未见到单子，咨询稀释液问题，已打热线已经解决2026-02-05 14:36:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[R] CS | 一般 | 待处理
2026.02.05 13:13:25 | 江阴市第五人民医院 / 215002 无锡市 | 316322 | 304604080 | 江阴市第五人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-02-05 13:13:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.05 12:54:00 | 西昌市新村社区卫生服务中心 | 90384750 | 304604079 | 西昌市新村社区卫生服务中心 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-02-05 12:55:47 : 【客户请求】 客户需要调整打印模版，派分公司跟进处理。2026-02-05 12:53:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.05 12:51:53 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 / 457300 濮阳市 | 362879 | 304604085 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-05 13:09:11 : 【客户请求】 反应杯溢流。擦干反应杯外壁。2026-02-05 12:51:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.05 12:28:28 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 / 457300 濮阳市 | 362879 | 304604163 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-05 12:32:37 : 【客户请求】 反应杯溢流。第一阶吸液针堵。2026-02-05 12:28:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.05 12:27:01 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 / 457300 濮阳市 | 362879 | 304604162 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-05 12:26:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.05 12:21:12 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604084 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-05 12:25:06 : 【客户请求】 质控测试2026-02-05 12:21:32 : 【客户请求】 姓名: 苏; 手机号: 181****7827; 问题描述:2026-02-05 12:21:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.05 12:09:34 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） / 628400 | 90307046 | 304604078 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-02-05 12:11:05 : 【客户请求】 询问复合校准品能否校准脂类项目，解答后客户知晓2026-02-05 12:09:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.05 11:53:07 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） / 628400 | 90307046 | 304604146 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-02-05 12:01:29 : 【客户请求】 校准操作指导2026-02-05 11:53:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.05 11:28:06 | 广信区四十八镇卫生院 | 90274900 | 304604158 | 广信区四十八镇卫生院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-02-05 11:30:09 : 【客户请求】 老师测试视频2026-02-05 11:28:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.02.05 11:21:23 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） / 628400 | 90307046 | 304604145 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-02-05 11:23:09 : 【客户请求】 咨询校准操作2026-02-05 11:21:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.05 11:01:10 | 青川县乐安镇中心卫生院 / 555555 | 90013281 | 304604156 | 青川县乐安镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-05 11:07:43 : 【客户请求】 项目申请错误，不出结果，指导操作后正常。2026-02-05 11:01:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.05 10:54:22 | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 385908 | 304604155 | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-05 10:56:49 : 【客户请求】 UREA校准设置。2026-02-05 10:54:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.05 10:25:16 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304604083 | 安福县洋门卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-02-05 10:28:18 : 【客户请求】 GGT反应吸光度超限，建议稀释重测。2026-02-05 10:25:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.02.05 10:23:43 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304603870 | 江西南华医药有限公司 A7C 微信视频服务 | 2026-02-05 10:23:43 : 【客户请求】 微信视频呼入FR9-46000143 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | A7C | 一般 | 待处理
2026.02.05 10:20:57 | 庐阳区四里河街道社区卫生服务中心 / 230000 庐阳 | 60089200 | 304603869 | 庐阳区四里河街道社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-05 10:22:22 : 【客户请求】 工程师测试视频功能2026-02-05 10:20:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.05 10:12:14 | 益阳市第一中医医院 / 413000 益阳市 | 102366 | 304604152 | 益阳市第一中医医院 WATO EX-55 微信视频服务 | 2026-02-05 10:15:19 : 【客户请求】 麻醉机漏气，自检无法通过。2026-02-05 10:12:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 麻醉 | WATO EX-55 | 一般 | 待处理
2026.02.05 10:09:54 | 津益医院（天津）有限责任公司 / 300000 天津市 | 90320335 | 304604082 | 津益医院（天津）有限责任公司 SV350 微信视频服务 | 2026-02-05 10:09:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2026.02.05 10:09:53 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304604142 | 宝鸡市凤县医院 IMEC12 微信视频服务 | 2026-02-05 10:16:40 梁伟: 【客户请求】 陕西省宝鸡市凤县医院 急诊科 IMEC12 监护仪血氧无法测量，血氧偶发不出数值，请下派维修单2026-02-05 10:09:52 : 【客户请求】 微信视频呼入EV-91042197 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 监护 | IMEC12 | 一般 | 待处理
2026.02.05 10:09:24 | 永德县小勐统镇卫生院 / 677600 | 90079445 | 304604151 | 永德县小勐统镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-05 10:11:18 : 【客户请求】 稀释液条码无效，告知扫错条码，重新扫描后正常。2026-02-05 10:09:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.05 09:27:15 | （禁用）祁门县闪里中心卫生院 / 245600 黄山市 | 382502 | 304603868 | 祁门县闪里中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-05 09:28:35 : 【客户请求】 测试视频。2026-02-05 09:27:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.05 08:48:15 | 固始县三河尖镇卫生院 / 465200 信阳市 | 320724 | 304604076 | 固始县三河尖镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-05 08:50:52 : 【客户请求】 无法自动通信可手工通信，指导通信设置把自动通信勾选上2026-02-05 08:48:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.05 08:39:35 | 宾阳县卫生健康局 / 530026 柳州市 | 60115643 | 304604075 | 宾阳县卫生健康局 SV350 微信视频服务 | 2026-02-05 08:42:34 : 【客户请求】 宾阳县宾州卫生院，呼吸机无法使用，氧气源无法连接，电池无法充电。还有一台没装机。2026-02-05 08:39:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2026.02.04 17:43:00 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604073 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-04 17:50:08 : 【客户请求】 未完成样本可以继续测试。2026-02-04 17:42:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.04 17:38:10 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304603865 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-04 17:40:58 : 【客户请求】 测试过程中打开了试剂盘盖，仪器停止，系统恢复。2026-02-04 17:38:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.04 16:36:04 | 万源市青花中心卫生院 / 636350 达州市 | 335461 | 304603849 | 万源市青花中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-04 16:36:57 : 【客户请求】 工程师给客户展示视频服务功能2026-02-04 16:36:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.04 16:24:24 | 碌曲县玛艾社区卫生服务中心 / 000000 | 90186519 | 304603880 | 碌曲县玛艾社区卫生服务中心 BS-240 微信视频服务 | 2026-02-04 16:55:22 : 【客户请求】 糖化血红蛋白测试。2026-02-04 16:24:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.02.04 16:06:36 | 兰溪瑞康医院有限公司 / 310000 兰溪市 | 60081600 | 304603846 | 兰溪瑞康医院有限公司 SV350 微信视频服务 | 2026-02-04 16:07:37 : 【客户请求】 姓名: 应骏; 手机号: 158****8839; 问题描述:2026-02-04 16:07:00 : 【客户请求】 姓名: 应骏; 手机号: 158****8839; 问题描述:2026-02-04 16:06:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2026.02.04 15:45:01 | 河南省周口市沈丘县妇幼保健院 / 477200 周口市 | 383487 | 304603879 | 河南省周口市沈丘县妇幼保健院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-04 15:45:19 : 【客户请求】 姓名: 马; 手机号: 180****3730; 问题描述: 没事，测试2026-02-04 15:45:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.04 15:41:55 | 卓尼县藏医院 / 747600 甘南州 | 334513 | 304603884 | 卓尼县藏医院 BC-5310 微信视频服务 | 2026-02-04 16:32:45 : 【客户请求】 RBC堵孔，需要工程师上门处理，老师需要请示院长，先关闭此单，如果有需要明天再报修2026-02-04 15:49:10 : 【客户请求】 RBC堵孔，指导老师探头液浸泡。2026-02-04 15:41:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5310 | 一般 | 待处理
2026.02.04 15:35:27 | 银川国龙医院 / 750000 银川市 | 60120627 | 304603892 | 银川国龙医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-04 15:35:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.02.04 15:11:04 | 阳江市江城区人民医院 / 529500 阳江市 | 306870 | 304603862 | 阳江市江城区人民医院 EPM 10M 微信视频服务 | 2026-02-04 15:11:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 监护 | EPM 10M | 一般 | 待处理
2026.02.04 15:08:22 | 庐阳区四里河街道社区卫生服务中心 / 230000 庐阳 | 60089200 | 304603883 | 庐阳区四里河街道社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-04 15:10:14 : 【客户请求】 工程师测试视频服务平台2026-02-04 15:08:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.04 14:55:25 | 固始县三河尖镇卫生院 / 465200 信阳市 | 320724 | 304603882 | 固始县三河尖镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-04 14:56:15 : 【客户请求】 客户尝试视频服务功能2026-02-04 14:55:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.04 14:53:43 | 碌曲县玛艾社区卫生服务中心 / 000000 | 90186519 | 304603877 | 碌曲县玛艾社区卫生服务中心 BS-240 微信视频服务 | 2026-02-04 15:07:06 : 【客户请求】 客户听不到我的声音，MCC回拨电话处理。2026-02-04 15:06:44 : 【客户请求】 糖化质控设置2026-02-04 14:53:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.02.04 14:10:01 | 沛县大屯镇中心卫生院 / 221600 徐州市 | 313155 | 304603860 | 沛县大屯镇中心卫生院 UMEC10 微信视频服务 | 2026-02-04 16:17:08 梁伟: 【客户请求】 只接血氧时 心率不出数值2026-02-04 14:09:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 南京分公司 | 监护 | UMEC10 | 一般 | 待处理
2026.02.04 13:57:53 | 鄯善县人民医院 / 838001 吐鲁番地区 | 301286 | 304603840 | 鄯善县人民医院 UMEC12 微信视频服务 | 2026-02-04 13:57:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 监护 | UMEC12 | 一般 | 待处理
2026.02.04 13:50:28 | 上饶县应家乡卫生院 / 334100 上饶市 | 322543 | 304603859 | 上饶县应家乡卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-04 13:56:02 : 【客户请求】 回拨电话未接听2026-02-04 13:50:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.04 13:40:54 | 万源市草坝中心卫生院 / 635000 达州市 | 370148 | 304603858 | 万源市草坝中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-04 13:40:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.04 13:33:00 | 昆明市盘龙区金辰社区卫生服务中心 | 90358943 | 304603857 | 昆明市盘龙区金辰社区卫生服务中心 BC-5380 微信视频服务 | 2026-02-04 13:32:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.02.04 13:25:50 | 洒拉地坡乡卫生院 / 555555 | 90051861 | 304603875 | 洒拉地坡乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-04 13:28:43 : 【客户请求】 糖化结果不好，建议重新校准，并购买质控进行测试2026-02-04 13:25:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.04 13:16:25 | 石林县妇幼保健与计划生育服务中心 / 652200 昆明市 | 315787 | 304603874 | 石林县妇幼保健与计划生育服务中心 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-04 13:16:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.04 12:13:27 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304603843 | 南京医购优选供应链管理有限公司 RESONA R7T 微信视频服务 | 2026-02-04 17:49:22 张松: 【技术支持】 代理商测试，设备无问题，此单封闭。2026-02-04 12:13:26 : 【客户请求】 微信视频呼入JX9-5B000425 | 微信视频申告 | CP50003582 | 张松 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 超声 | RESONA R7T | 一般 | 待处理
2026.02.04 11:44:06 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603855 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-04 11:53:11 : 【客户请求】 CREA-S质控失控，重新校准。2026-02-04 11:44:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.04 11:33:31 | 于都县靖石卫生院 / 342300 赣州市 | 381570 | 304603873 | 于都县靖石卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-04 11:33:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.04 11:31:50 | 银川市第三人民医院 / 999999 | 105437 | 304603835 | 银川市第三人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-04 11:31:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.04 11:07:37 | 昭通市传染病医院 | 90323505 | 304603851 | 昭通市传染病医院 CPM 10C 微信视频服务 | 2026-02-04 11:09:10 : 【客户请求】 监护仪血压无法测量，更换附件后没有解决2026-02-04 11:07:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 监护 | CPM 10C | 一般 | 待处理
2026.02.04 10:45:51 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603832 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-04 10:49:44 : 【客户请求】 质控靶值编辑。2026-02-04 10:45:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.04 10:40:07 | 渠县土溪镇中心卫生院 / 635212 | 90081764 | 304603797 | 渠县土溪镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-04 11:39:17 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针垂直运动错误，清洗池【排查过程】：手动恢复后系统恢复正常【处理结果】：故障恢复2026-02-04 10:40:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.04 10:25:10 | 孙芳英诊所 / 555555 合肥市 | 90163886 | 304603831 | 孙芳英诊所 BC-5000 微信视频服务 | 2026-02-04 11:22:39 : 【客户请求】 清洗管路，重启后正常。2026-02-04 10:31:13 : 【客户请求】 液体压力超载，指导客户拆洗SV13到14之间管路。2026-02-04 10:25:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.02.04 10:21:33 | 碌曲县玛艾社区卫生服务中心 / 000000 | 90186519 | 304603796 | 碌曲县玛艾社区卫生服务中心 BS-240 微信视频服务 | 2026-02-04 10:25:32 : 【客户请求】 要新增糖化血红蛋白项目。2026-02-04 10:21:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.02.04 10:16:55 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 / 231500 合肥市 | 362621 | 304603760 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-02-04 10:19:43 : 【客户请求】 测试视频。2026-02-04 10:16:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.02.04 10:12:54 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 / 017200 鄂尔多斯市 | 60083832 | 304603795 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-04 10:16:22 : 【客户请求】 咨询清洗液能否用血常规的稀释液替代。不行！2026-02-04 10:12:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.04 09:41:36 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304603794 | 河南北控商贸有限公司 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-04 09:44:27 : 【客户请求】 姓名: 王; 手机号: 183****0592; 问题描述: 仪器新装机 视频客服功能演示2026-02-04 09:41:35 : 【客户请求】 微信视频呼入FU5-56001202 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.04 09:16:18 | 红河州绿春县方舱医院 / 662500 | 90305640 | 304603747 | 红河州绿春县方舱医院 BS-600 微信视频服务 | 2026-02-04 09:16:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.02.04 09:13:37 | 成都西部白癜风医院有限公司 / 610000 | 90019127 | 304603829 | 成都西部白癜风医院有限公司 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-02-04 09:16:50 : 【客户请求】 客户CRP需要停用一阵子，指导暂时屏蔽CRP通道2026-02-04 09:13:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.04 09:04:35 | 山东滕州市中心人民医院 / 277500 枣庄市 | 316923 | 304603793 | 山东滕州市中心人民医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-02-04 09:04:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.02.04 08:57:55 | 富顺县板桥镇中心卫生院 / 999999 自贡市 | 337677 | 304603792 | 富顺县板桥镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-04 09:32:42 : 【客户请求】 回拨电话未接听2026-02-04 08:57:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.04 08:39:58 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304603758 | 杭州汇腾医疗设备有限公司 BENEHEART C1 微信视频服务 | 2026-02-04 09:46:45 59990050: 【客户请求】 转MCC录单2026-02-04 08:43:42 : 【客户请求】 嘉兴 港区 消防救援大队，需要AED电池报价，请下派分公司处理。2026-02-04 08:39:58 : 【客户请求】 微信视频呼入AE6-2B021934 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2026.02.04 08:39:39 | 富顺县板桥镇中心卫生院 / 999999 自贡市 | 337677 | 304603778 | 富顺县板桥镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-04 08:42:54 : 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-02-04 08:39:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.03 17:03:17 | 大连市旅顺口区人民医院 / 116041 大连市 | 301790 | 304603743 | 大连市旅顺口区人民医院 BENEVIEW T5 微信视频服务 | 2026-02-03 17:03:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 沈阳分公司 | 监护 | BENEVIEW T5 | 一般 | 待处理
2026.02.03 16:44:45 | 巴州区平梁中心卫生院 / 636600 巴中市 | 383532 | 304603781 | 巴州区平梁中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-03 17:15:41 : 【客户请求】 【故障现象】：电脑故障维修后软件无法运行【排查过程】：指导重装软件、关闭防火墙、网口IP设置后软件正常打开。【处理结果】：重装完成，一切正常2026-02-03 16:44:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.03 16:32:45 | 德阳市第二人民医院 / 618013 德阳市 | 306323 | 304603772 | 德阳市第二人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-02-03 16:48:34 : 【客户请求】 误操作。2026-02-03 16:32:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.03 16:06:09 | 阿图什市阿扎克乡卫生院 / 555555 | 90048372 | 304603752 | 阿图什市阿扎克乡卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-02-03 16:20:04 : 【客户请求】 网络连接异常，指导重新设置IP后正常2026-02-03 16:06:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.02.03 15:56:27 | 洛浦县第三管委会 / 848200 | 90169786 | 304603729 | 洛浦县第三管委会 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-03 16:21:48 胡宗亚: 【客户请求】 单张打印正常，连续打印打印整天样本，老师操作有误，打印时候需要选择选中样本，不能指定当天所有样本。2026-02-03 15:56:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.03 15:44:26 | 龙马潭区安宁街道社区卫生服务中心 / 646000 泸州市 | 360432 | 304603742 | 龙马潭区安宁街道社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-03 16:07:55 : 【客户请求】 【故障现象】：采样组件动作异常【排查过程】：能消除故障，但测试两三个样本又会报警，指导清洁导轨丝杆后连续测试样本不再报警【处理结果】：清洁后故障不再复发2026-02-03 15:44:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.03 15:33:47 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603720 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-03 15:35:39 : 【客户请求】 质控正常，样本测试值高。2026-02-03 15:33:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.03 15:26:22 | 阜外华中心血管病医院 / 450000 郑州市 | 90053358 | 304603727 | 阜外华中心血管病医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-02-03 15:31:18 : 【客户请求】 渠道工程师咨询样本架条码有几个识别不了，建议调试扫描位置，申请条码扫描仪备用。2026-02-03 15:26:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-6000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.03 15:20:03 | 富顺县邓井关街道社区卫生服务中心 | 90394985 | 304603736 | 富顺县邓井关街道社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-03 15:22:02 : 【客户请求】 更换乳胶试剂后提示需要校准，科室没有校准品，指导做空白校正2026-02-03 15:20:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.03 15:07:15 | 宜宾市第一人民医院 / 610000 宜宾市 | 105434 | 304603716 | 宜宾市第一人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-03 15:12:51 : 【客户请求】 无试剂报警，更换新试剂解决2026-02-03 15:07:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.02.03 15:01:45 | 石林县妇幼保健与计划生育服务中心 / 652200 昆明市 | 315787 | 304603726 | 石林县妇幼保健与计划生育服务中心 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-03 15:01:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.03 15:00:47 | 西平县二郎乡卫生院 / 463900 驻马店市 | 90025952 | 304603735 | 西平县二郎乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-03 15:24:08 : 【客户请求】 设置手工项目的打印名称2026-02-03 15:00:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.03 14:44:34 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603734 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-03 14:47:27 : 【客户请求】 校准结果查看。ALT、AST、TB、DB2026-02-03 14:44:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.03 14:41:43 | 阳山城东医院 / 513100 清远市 | 322794 | 304603715 | 阳山城东医院 BS-620 微信视频服务 | 2026-02-03 14:44:27 : 【客户请求】 试剂盘结冰。软件显示温度21度，检查温度传感器、试剂制冷板等。请尽快联系客户处理。2026-02-03 14:41:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.02.03 14:25:53 | 永善县溪洛渡镇卫生院 / 657000 昭通市 | 378862 | 304603732 | 永善县溪洛渡镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-03 14:25:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.03 14:04:08 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603724 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-03 14:28:15 : 【客户请求】 质控校准、校准质控2026-02-03 14:04:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.03 12:47:19 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304603731 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-03 12:57:19 : 【客户请求】 样本批量申请测试。2026-02-03 12:47:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.03 12:14:19 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603721 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-03 12:14:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.03 12:07:18 | 神木县西沟卫生院 / 719300 榆林市 | 336212 | 304603580 | 神木县西沟卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-03 12:09:28 : 【客户请求】 LIS传输不能按项目观察2026-02-03 12:07:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.03 12:05:13 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603670 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-03 12:09:56 苏曙明: 【客户请求】 质控设置2026-02-03 12:06:04 : 【客户请求】 看不到对方图像。2026-02-03 12:05:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.03 12:00:29 | 神木县西沟卫生院 / 719300 榆林市 | 336212 | 304603669 | 神木县西沟卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-03 12:03:23 : 【客户请求】 LIS连接问题2026-02-03 12:00:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.03 11:57:34 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 / 844900 喀什地区 | 317483 | 304603683 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-03 12:03:05 : 【客户请求】 白细胞不分类，可能流动室脏导致，指导老师先浸泡，派分公司跟进处理。2026-02-03 11:57:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.03 11:52:19 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304603578 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-03 11:58:09 : 【客户请求】 质控测试。2026-02-03 11:52:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.03 11:44:02 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304603711 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-03 12:11:41 胡宗亚: 【客户请求】 传感器浮子卡死，重新整理后正常2026-02-03 11:44:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.03 11:25:22 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603682 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-03 11:51:30 : 【客户请求】 ALT失控。靶值设置不正确，校准系数是编辑的。建议重新校准2026-02-03 11:30:45 : 【客户请求】 姓名: 赵，; 手机号: 138****1590; 问题描述: 质控老是失控2026-02-03 11:26:59 : 【客户请求】 姓名: 赵; 手机号: 138****1590; 问题描述:2026-02-03 11:25:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.03 11:23:28 | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 / 710060 | 90197099 | 304603668 | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-03 12:10:28 苏曙明: 【客户请求】 ALT结果不好，重测。检查重复性等2026-02-03 11:23:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.03 11:19:11 | 重庆市涪陵区妇幼保健院 / 408000 重庆市 | 305546 | 304603710 | 重庆市涪陵区妇幼保健院 BENEVISION N17 微信视频服务 | 2026-02-03 14:50:24 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-02-03 11:19:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 监护 | BENEVISION N17 | 一般 | 待处理
2026.02.03 11:11:09 | 万源市铁矿镇卫生院 / 636300 达州 | 379281 | 304603709 | 万源市铁矿镇卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-02-03 11:12:05 : 【客户请求】 姓名: 陶; 手机号: 153****6219; 问题描述: 指导老师使用2026-02-03 11:11:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.02.03 10:51:02 | 新疆哈密市天山乡卫生院 / 839000 哈密地区 | 301532 | 304603664 | 新疆哈密市天山乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-03 11:20:31 : 【客户请求】 质控失控，试剂都过开瓶有效期。建议更换新瓶试剂2026-02-03 10:51:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.03 10:49:42 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603707 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-03 11:21:33 苏曙明: 【客户请求】 胡工已处理。2026-02-03 10:49:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.03 10:45:57 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603663 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-03 11:22:15 : 【客户请求】 生化问题，老师反馈生化联系不上，帮忙处理生化问题，已经加微信帮忙处理2026-02-03 10:45:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.03 10:36:32 | 乐陵市妇幼保健院 / 253600 德州市 | 60040657 | 304603706 | 乐陵市妇幼保健院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-02-03 10:41:27 : 【客户请求】 老师正在测试第二次。请尽快联系客户处理。2026-02-03 10:38:34 : 【客户请求】 TSH低值失控。2026-02-03 10:36:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.02.03 10:32:35 | 乐安县第二人民医院 / 344300 抚州市 | 60044951 | 304603705 | 乐安县第二人民医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-03 10:43:15 : 【客户请求】 客户电脑更换需要重新设置5130数据传输端口，现已经帮助客户重新设置好了数据管理软件。2026-02-03 10:32:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 90375555 | 江西欧瑞格医疗器械有限公司 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.03 10:28:55 | 河南省整形美容医院 / 450000 郑州市 | 309546 | 304603704 | 河南省整形美容医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-03 10:29:55 : 【客户请求】 更换光源灯2026-02-03 10:28:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.03 10:26:10 | 成都市温江区人民医院 / 611130 成都市 | 306234 | 304603662 | 成都市温江区人民医院 EPM 10 微信视频服务 | 2026-02-03 14:50:03 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-02-03 10:26:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 监护 | EPM 10 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.03 09:26:56 | 济宁任城儒济医院 | 90268456 | 304603588 | 济宁任城儒济医院 SV350 微信视频服务 | 2026-02-03 09:31:50 : 【客户请求】 视频支持解决2026-02-03 09:26:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2026.02.03 09:26:55 | 江西省九江市湖口县双钟卫生院 / 332100 九江市 | 90007052 | 304603587 | 江西省九江市湖口县双钟卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-03 09:35:10 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，已联系当地工程师。2026-02-03 09:26:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.03 09:26:31 | 微山县微山湖医院 / 277600 济宁市 | 60087897 | 304603651 | 微山县微山湖医院 BENEVISION N15 微信视频服务 | 2026-02-03 14:48:52 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-02-03 09:26:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 监护 | BENEVISION N15 | 一般 | 待处理
2026.02.03 09:13:40 | 临潭县长川卫生院 / 555555 | 90098625 | 304603585 | 临潭县长川卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-03 09:33:14 : 【客户请求】 质控设置2026-02-03 09:13:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.03 09:11:52 | 佳家康（济南）医疗健康管理有限责任公司历城祝舜路综合门诊部 | 90359228 | 304603604 | 佳家康（济南）医疗健康管理有限责任公司历城祝舜路综合门诊部 BC-5120 微信 | 2026-02-03 09:13:30 : 【客户请求】 机器右侧漏液，派分公司跟进处理2026-02-03 09:11:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.02.03 08:48:12 | 宜都市陆城街道办事处卫生院 / 443300 宜都市 | 371267 | 304603603 | 宜都市陆城街道办事处卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-03 08:53:59 : 【客户请求】 A55012抓杯手X轴码齿失步。昨天报过维修单，没有工程师联系。抓杯手X轴码齿失步，恢复后开始测试故障重现。检查X轴光耦与挡片、FPC线等。请尽快联系客户处理！2026-02-03 08:48:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.03 08:33:22 | 寻甸县第二人民医院 / 655214 昆明市 | 370607 | 304603601 | 寻甸县第二人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-03 08:42:43 : 【客户请求】 咨询如何查看及解读反应曲线。2026-02-03 08:33:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.02.02 17:27:48 | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 / 710060 | 90197099 | 304603547 | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-02 17:30:56 : 【客户请求】 咨询如何更换反应杯。2026-02-02 17:27:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.02 16:51:47 | 兰州大学第二医院 / 730000 兰州市 | 311429 | 304603574 | 兰州大学第二医院 BC-6000PLUS 微信视频服务 | 2026-02-02 17:03:11 : 【客户请求】 工程师RBC堵孔，让在西北区血球群里咨询2026-02-02 16:51:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-6000PLUS | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.02 16:30:55 | 寻甸县第二人民医院 / 655214 昆明市 | 370607 | 304603573 | 寻甸县第二人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-02 16:35:08 : 【客户请求】 流水线已经打包，轨道指导老师关闭总电源2026-02-02 16:30:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.02.02 16:25:00 | 菏泽市定陶县马集镇卫生院 / 555555 | 90035431 | 304603566 | 菏泽市定陶县马集镇卫生院 DC-38 微信视频服务 | 2026-02-02 16:50:03 : 【客户请求】 客户其他品牌工作站问题，此单封闭。2026-02-02 16:24:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50003582 | 张松 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 超声 | DC-38 | 一般 | 待处理
2026.02.02 16:08:15 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 / 844900 喀什地区 | 317483 | 304603565 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-02 16:15:53 : 【客户请求】 白细胞不分类，PLT偏低，其他样本正常，查看研究参数WBC异常偏高，样本本身问题，告知老师需要做镜检检查。2026-02-02 16:08:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.02 16:02:36 | 首都医科大学附属北京朝阳医院常营院区 / 100000 北京市 | 60566023 | 304603581 | 首都医科大学附属北京朝阳医院常营院区 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-02-02 16:04:11 苏曙明: 【客户请求】 工程师推广瑞智服2026-02-02 16:02:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 生化 | CL-8000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.02.02 15:57:20 | 江永县夏层铺镇中心卫生院 / 425400 永州市 | 90012279 | 304603560 | 江永县夏层铺镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-02 16:08:39 : 【客户请求】 姓名: 雷伟东; 手机号: 178****5086; 问题描述: 请教一下迈瑞生化仪器校准的相关问题2026-02-02 16:01:55 : 【客户请求】 校准品过期，设置新的校准品2026-02-02 15:57:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.02 15:55:51 | 阿尔山市温泉街社区卫生服务中心 / 555555 兴安盟 | 90068180 | 304603564 | 阿尔山市温泉街社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-02 16:06:50 : 【客户请求】 机器长时间不用，指导重新设置IP后正常。2026-02-02 15:55:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.02 15:46:47 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304603571 | 安福县洋门卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-02-02 15:54:31 : 【客户请求】 TG结果重复性不好。搅拌杆脏，指导老师维护三针及搅拌杆。2026-02-02 15:46:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.02.02 15:45:01 | 青岛市市立医院 / 266003 青岛市 | 304202 | 304603562 | 青岛市市立医院 SV600 微信视频服务 | 2026-02-02 15:51:54 : 【客户请求】 呼吸机进水客户后面联系服务的迈瑞工程师2026-02-02 15:45:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 麻醉 | SV600 | 重要 | 待处理
2026.02.02 15:22:37 | 丰县中医院 / 221700 | 60028261 | 304603544 | 丰县中医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-02-02 15:27:47 苏曙明: 【客户请求】 工程师推广瑞智服2026-02-02 15:23:56 : 【客户请求】 姓名: 戴小勇; 手机号: 137****6956; 问题描述: 试用测试功能，给客户介绍该功能。2026-02-02 15:22:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南京分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.02 15:15:19 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304603527 | 西安巨田医疗设备有限公司 BENEFUSION UVP EX 微信视频服务 | 2026-02-02 15:18:45 : 【客户请求】 视频支持解决2026-02-02 15:15:18 : 【客户请求】 微信视频呼入SM6-5C007069 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UVP EX | 一般 | 待处理
2026.02.02 15:15:18 | 新疆库尔勒市英下乡卫生院 / 100000 巴音郭楞州 | 336139 | 304603543 | 新疆库尔勒市英下乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-02 15:26:47 : 【客户请求】 样本针撞歪了，指导矫正后正常。2026-02-02 15:15:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.02 14:41:38 | 阆中市双龙镇卫生院 / 637400 | 90074639 | 304603525 | 阆中市双龙镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-02 14:41:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.02 14:32:16 | 重庆市巫溪县中医院 / 400000 重庆市 | 334063 | 304603540 | 重庆市巫溪县中医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-02 14:32:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.02.02 13:58:46 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304603500 | 浙江贝登鸿瑞供应链管理有限公司 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-02-02 13:58:45 : 【客户请求】 微信视频呼入AD8-59046382 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.02.02 13:57:15 | 顺庆区荆溪镇卫生院 / 637000 | 90329563 | 304603553 | 顺庆区荆溪镇卫生院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-02-02 14:02:31 : 【客户请求】 加样针在试剂位位垂直碰撞，多个试剂位A腔碰撞，检查试剂针位置、碰撞传感器等。请尽快联系客户确定维修事宜！2026-02-02 13:57:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.02.02 13:36:56 | 宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 / 610000 | 90339537 | 304603552 | 宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-02 14:47:03 : 【客户请求】 校准操作咨询2026-02-02 13:36:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.02 13:31:55 | 宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 / 610000 | 90339537 | 304603499 | 宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-02 13:33:46 : 【客户请求】 操作咨询2026-02-02 13:31:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.02 13:25:30 | 宜都市陆城街道办事处卫生院 / 443300 宜都市 | 371267 | 304603537 | 宜都市陆城街道办事处卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-02 13:31:41 苏曙明: 【客户请求】 抓杯手X轴码齿失步，恢复后开始测试故障重现。检查X轴光耦与挡片、FPC线等。请尽快联系客户处理！2026-02-02 13:25:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.02 13:13:41 | 新疆库尔勒妇幼保健院 / 841900 库尔勒市 | 317472 | 304603536 | 新疆库尔勒妇幼保健院 BC-6000 微信视频服务 | 2026-02-02 13:22:12 : 【客户请求】 自动进样器故障，有点卡滞，需要拆自动进样器，老师自己联系工程师处理，关闭此单2026-02-02 13:13:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6000 | 一般 | 待处理
2026.02.02 13:13:27 | 新疆库尔勒妇幼保健院 / 841900 库尔勒市 | 317472 | 304603523 | 新疆库尔勒妇幼保健院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-02 13:13:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.02.02 13:03:27 | 昌吉回族自治州人民医院 / 831100 昌吉州 | 337255 | 304603522 | 昌吉回族自治州人民医院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-02-02 13:03:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.02 12:48:57 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304603533 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-02 12:52:38 : 【客户请求】 TP结果超高，建议重新买校准品进行校准。2026-02-02 12:48:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.02 12:48:47 | 太原市妇幼保健院 / 046000 太原市 | 308559 | 304603532 | 太原市妇幼保健院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-02 13:01:00 胡宗亚: 【客户请求】 工程师上传测试量误拨入2026-02-02 12:48:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.02.02 12:42:31 | 垣曲保尔康医院 / 043708 | 90069071 | 304603531 | 垣曲保尔康医院 WATO EX-30 微信视频服务 | 2026-02-02 12:52:31 : 【客户请求】 麻醉机无法开机2026-02-02 12:42:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 麻醉 | WATO EX-30 | 一般 | 待处理
2026.02.02 12:37:03 | 富顺县赵化镇中心卫生院 / 643000 自贡市 | 365506 | 304603498 | 富顺县赵化镇中心卫生院 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-02-02 13:06:52 苏曙明: 【客户请求】 试剂装载2026-02-02 12:37:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.02 12:19:05 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304603509 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-02 12:19:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.02 12:06:09 | 西平县二郎乡卫生院 / 463900 驻马店市 | 90025952 | 304603497 | 西平县二郎乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-02 12:15:02 苏曙明: 【客户请求】 样本针堵，回拨电话指导维护2026-02-02 12:06:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.02 11:51:24 | 安康华安医院有限责任公司 / 725000 | 90076106 | 304603458 | 安康华安医院有限责任公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-02 11:56:05 : 【客户请求】 在瑞智服界面，老师查询靶值，要先视频呼叫切换到迈瑞视频客服界面。回拨电话，已告知老师可以在智能问答里查询。2026-02-02 11:51:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.02 11:25:29 | 泰安市德赡医养中心 / 000000 | 90344348 | 304603521 | 泰安市德赡医养中心 UMEC6 微信视频服务 | 2026-02-02 11:25:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 监护 | UMEC6 | 一般 | 待处理
2026.02.02 11:01:01 | 新疆库尔勒妇幼保健院 / 841900 库尔勒市 | 317472 | 304603504 | 新疆库尔勒妇幼保健院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-02 11:12:39 : 【客户请求】 客户BC-6000机器问题，告知老师扫BC6000二维码处理自动进样器问题2026-02-02 11:00:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.02.02 10:55:44 | 金堂县云合镇卫生院 / 610000 成都市 | 60100993 | 304603503 | 金堂县云合镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-02 10:56:58 : 【客户请求】 询问注射器寿命，告知注射器超寿命提示报警2026-02-02 10:55:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.02 10:37:40 | 丰城市洛市卫生院 / 330000 | 90167716 | 304603511 | 丰城市洛市卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-02 10:51:18 : 【客户请求】 校准设置2026-02-02 10:37:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.02 10:34:51 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 / 650000 昆明市 | 90072270 | 304603496 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-02-02 10:34:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.02.02 10:22:14 | 自贡市沿滩区富全镇卫生院 / 643000 自贡市 | 375619 | 304603490 | 自贡市沿滩区富全镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-02 10:26:27 : 【客户请求】 修改采样时间2026-02-02 10:22:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.02 10:14:03 | 寻甸县第二人民医院 / 655214 昆明市 | 370607 | 304603495 | 寻甸县第二人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-02 10:33:20 : 【客户请求】 客户需要对机器进行，告知其方法。2026-02-02 10:14:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.02.02 09:43:57 | 山西省稷山县人民医院 / 044600 运城市 | 304711 | 304603446 | 山西省稷山县人民医院 SV300 微信视频服务 | 2026-02-02 09:46:53 : 【客户请求】 呼机报警吸入氧浓度低，更换过氧传感器，气源接口2026-02-02 09:43:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.02.02 09:33:45 | 富顺县赵化镇中心卫生院 / 643000 自贡市 | 365506 | 304603445 | 富顺县赵化镇中心卫生院 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-02-02 09:51:03 : 【客户请求】 老师不会操作，没有培训过。2026-02-02 09:50:42 : 【客户请求】 装载清洗液。2026-02-02 09:33:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.02.02 09:30:49 | 四川省养老实训示范基地 / 611230 崇州市 | 90072895 | 304603479 | 四川省养老实训示范基地 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-02 11:24:13 胡宗亚: 【客户请求】 尝试多次浸泡RBC池无效果，派分公司跟进处理2026-02-02 09:42:37 : 【客户请求】 上周工程师处理采样针，PLT结果偏高，指导老师做RBC池浸泡2026-02-02 09:30:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.02 09:25:28 | 北海泰康医疗投资有限公司 / 537000 | 90347725 | 304603487 | 北海泰康医疗投资有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-02-02 11:36:12 胡宗亚: 【客户请求】 半个小时后回电话，重启机器后故障解除。2026-02-02 09:29:30 : 【客户请求】 真空异常，温度传感器故障。指导重启机器。2026-02-02 09:25:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.02.02 09:22:33 | 安康华安医院有限责任公司 / 725000 | 90076106 | 304603493 | 安康华安医院有限责任公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-02 09:52:50 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-02-02 09:22:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.02 09:14:56 | 渠县中滩镇卫生院 | 90386369 | 304603486 | 渠县中滩镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-02 09:19:31 : 【客户请求】 客户水机故障，告知客户应急测试处理。建议尽快联系水机工程师维修水机。2026-02-02 09:14:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.02 08:35:49 | 北京积水潭医院回龙观院区 / 100000 北京市 | 60073727 | 304603485 | 北京积水潭医院回龙观院区 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-02 08:49:32 苏曙明: 【客户请求】 测试完成的样本不存储到冰箱，回到出样模块。请尽快联系客户处理！2026-02-02 08:35:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 生化 | MT 8000 | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.02.02 08:31:56 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304603476 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-02 08:55:04 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-02-02 08:31:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.02 08:31:29 | 遂川众康医院有限公司 / 343900 | 90236669 | 304603443 | 遂川众康医院有限公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-02 08:50:23 苏曙明: 【客户请求】 校准设置。2026-02-02 08:31:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.01.30 17:17:29 | 重庆医科大学附属第一医院金山国际医院 / 400039 重庆市 | 335109 | 304603341 | 重庆医科大学附属第一医院金山国际医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-01-30 17:19:50 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-30 17:17:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 血球 | SC-120 | 重要 | 待处理
2026.01.30 16:44:08 | 新疆阿克苏地区沙雅县妇幼保健站 / 842000 阿克苏地区 | 330142 | 304603309 | 新疆阿克苏地区沙雅县妇幼保健站 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-30 16:46:54 : 【客户请求】 咨询清洗液每个测试使用量，建议客户统计一段时间测试数来计算。2026-01-30 16:44:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.30 16:07:37 | 农三师44团医院 / 844000 | 60038438 | 304603308 | 农三师44团医院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-01-30 18:31:36 59990003: 【客户请求】 18583907125，可直接联系该老师处理问题即可2026-01-30 17:32:21 何毅: 【客户请求】 应为新疆渠道接听电话，电话未接，请查证号码，谢谢！2026-01-30 17:28:13 何毅: 【客户请求】 电话挂断2026-01-30 16:07:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理
2026.01.30 15:59:30 | 尉氏百灵糖尿病专科医院 / 475500 | 90161350 | 304603331 | 尉氏百灵糖尿病专科医院 UMEC6 微信视频服务 | 2026-01-30 15:59:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 监护 | UMEC6 | 一般 | 待处理
2026.01.30 15:45:59 | 卓资县中蒙医院 / 012000 乌兰浩特市 | 90169568 | 304603307 | 卓资县中蒙医院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-01-30 15:54:26 : 【客户请求】 ALP质控偏低，校准品靶值设置错误228设未90.9。修改靶值，重新校准2026-01-30 15:45:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.01.30 15:42:47 | 延安怡康精神病专科医院 / 555555 | 90389868 | 304603325 | 延安怡康精神病专科医院 CONSONA AT 微信视频服务 | 2026-01-30 16:08:32 : 【客户请求】 设备调节问题。2026-01-30 15:42:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 超声 | CONSONA AT | 一般 | 待处理
2026.01.30 15:41:20 | 甘肃省肿瘤医院 / 730000 兰州市 | 311211 | 304603299 | 甘肃省肿瘤医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-30 15:49:22 何毅: 【客户请求】 工程师咨询ret质控结果异常可能的原因，告知后解决2026-01-30 15:41:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.30 15:30:51 | 秦皇岛市抚宁县茶棚乡卫生院 / 066300 秦皇岛市 | 366993 | 304603298 | 秦皇岛市抚宁县茶棚乡卫生院 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-01-30 15:30:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.01.30 14:59:33 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304603323 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-30 15:11:44 : 【客户请求】 水空白超限10X；装载稀释清洗剂。2026-01-30 14:59:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.30 14:51:43 | 四川大学华西附属第四医院 / 610000 成都市 | 306192 | 304603305 | 四川大学华西附属第四医院 BENEHEART D30 微信视频服务 | 2026-01-30 14:51:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 监护 | BENEHEART D30 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.30 14:47:24 | 四川省养老实训示范基地 / 611230 崇州市 | 90072895 | 304603322 | 四川省养老实训示范基地 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-30 15:00:52 何毅: 【客户请求】 能消除，一做又报，老师反应浮动挡血片损伤，针穿刺位置也有点偏，维护仪器，申请浮动挡血片，采样针等备用，请尽快联系老师。2026-01-30 14:54:10 何毅: 【客户请求】 报采样针动作异常2026-01-30 14:47:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.30 14:43:44 | 汉中市佛坪县西岔河中心卫生院 / 723000 | 90000526 | 304603304 | 汉中市佛坪县西岔河中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-30 14:49:43 : 【客户请求】 咨询校准品问题。2026-01-30 14:43:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.30 13:52:24 | 合肥安百苑综合门诊部 | 90183201 | 304603301 | 合肥安百苑综合门诊部 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-30 13:54:26 : 【客户请求】 水空白超限10X。检查光源灯、反应杯是否溢流、清洗机构吸注液是否正常等。请尽快联系客户处理！2026-01-30 13:52:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.30 12:58:18 | 柴桑区新合镇卫生院 / 332000 九江市 | 60124989 | 304603270 | 柴桑区新合镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-30 13:35:29 : 【客户请求】 客户习惯并瓶，更换新瓶试剂后正常。告知不要并瓶2026-01-30 13:17:34 苏曙明: 【客户请求】 GLU结果偏低。2026-01-30 12:58:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.30 11:51:36 | 贵港市人民医院 / 547000 贵港市 | 302363 | 304603237 | 贵港市人民医院 EPM 12 微信视频服务 | 2026-01-30 11:51:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 监护 | EPM 12 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.30 11:48:58 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304603169 | 广州弗维教育咨询有限公司 BENEHEART C2A 微信视频服务 | 2026-01-30 11:48:57 : 【客户请求】 微信视频呼入AF2-0A001874 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2A | 一般 | 待处理
2026.01.30 11:47:17 | 洛浦县第三管委会 / 848200 | 90169786 | 304603266 | 洛浦县第三管委会 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-30 13:07:00 何毅: 【客户请求】 机器连接正常，老师已离开科室，要求暂时封单2026-01-30 11:56:58 何毅: 【客户请求】 咨询如何设定ip，告知后2026-01-30 11:47:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.30 11:41:51 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304603168 | 广州弗维教育咨询有限公司 BENEHEART C2A 微信视频服务 | 2026-01-30 11:41:51 : 【客户请求】 微信视频呼入AF2-0A001874 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2A | 一般 | 待处理
2026.01.30 11:41:14 | 北京达佳互联信息技术有限公司 / 100089 | 90198905 | 304603149 | 北京达佳互联信息技术有限公司 BENEHEART D1 微信视频服务 | 2026-01-30 11:41:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 监护 | BENEHEART D1 | 一般 | 待处理
2026.01.30 11:25:07 | 喀什地区伽师县人民医院 / 844000 喀什地区 | 301387 | 304603166 | 喀什地区伽师县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-30 11:28:29 何毅: 【客户请求】 hgb本底电压异常，重设增益后解决2026-01-30 11:25:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.01.30 11:20:03 | 仁化县人民医院 / 512300 韶关市 | 337124 | 304603264 | 仁化县人民医院 NB350 微信视频服务 | 2026-01-30 11:20:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 麻醉 | NB350 | 一般 | 待处理
2026.01.30 11:09:30 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304603263 | 昆明康骐科技有限公司 NB350H 微信视频服务 | 2026-01-30 11:09:30 : 【客户请求】 微信视频呼入FU2-61000065 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | NB350H | 一般 | 待处理
2026.01.30 11:03:59 | 郑州市荥阳乔楼卫生院 / 450000 郑州市 | 335417 | 304603235 | 郑州市荥阳乔楼卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-30 11:08:46 何毅: 【客户请求】 报液体压力超载，老师发现14阀管路有血垢，希望当地工程师联系他处理，申请阀，管路等备用，请尽快联系老师2026-01-30 11:03:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.30 10:48:59 | 重庆医科大学附属大学城医院 / 400000 重庆市 | 60042036 | 304603262 | 重庆医科大学附属大学城医院 A7 微信视频服务 | 2026-01-30 10:48:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 重庆分公司 | 麻醉 | A7 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.30 10:31:41 | 资阳市中医院 / 641300 资阳市 | 375012 | 304603148 | 资阳市中医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-30 10:33:59 : 【客户请求】 工程师现场测试推广瑞智服。2026-01-30 10:31:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.01.30 10:29:39 | 农三师44团医院 / 844000 | 60038438 | 304603244 | 农三师44团医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-30 10:42:43 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话。质控不好，越做越高。建议样本针强化清洗，测重复性。2026-01-30 10:29:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.30 10:25:01 | 昆明市官渡区矣六社区卫生服务中心 / 650000 昆明市 | 381049 | 304603233 | 昆明市官渡区矣六社区卫生服务中心 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-30 10:34:31 苏曙明: 【客户请求】 电脑重启后正常。2026-01-30 10:28:53 : 【客户请求】 M980仪器断电重启后SDM故障，不能恢复。2026-01-30 10:24:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.30 09:52:09 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304603229 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-30 10:38:20 : 【客户请求】 更换LH后一切正常2026-01-30 09:52:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.30 09:18:58 | 广西医科大学附属肿瘤医院 / 530027 南宁市 | 60028086 | 304603231 | 广西医科大学附属肿瘤医院 BENEVISION N17 OR 微信视频服务 | 2026-01-30 09:18:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 监护 | BENEVISION N17 OR | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.30 08:36:01 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304603174 | 蚌埠医科大学第一附属医院 BENEFUSION SP3D EX 微信视频服务 | 2026-01-30 08:36:01 : 【客户请求】 微信视频呼入SK20105345 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3D EX | 一般 | 待处理
2026.01.29 17:23:18 | 深圳市龙岗区人民医院 / 999999 深圳市 | 101883 | 304603146 | 深圳市龙岗区人民医院 A7 微信视频服务 | 2026-01-29 17:23:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 麻醉 | A7 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.29 17:20:29 | 礼县草坪乡卫生院 / 742200 | 90198586 | 304603171 | 礼县草坪乡卫生院 BC-5140 微信视频服务 | 2026-01-29 17:26:27 何毅: 【客户请求】 咨询如何设置记录仪，告知后解决2026-01-29 17:20:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5140 | 一般 | 待处理
2026.01.29 16:56:45 | 防城区防城港市公安局常山办公区执法办案管理中心 / 555555 | 90275957 | 304603145 | 防城区防城港市公安局常山办公区执法办案管理中心 BC-5000 微信视频服务 | 2026-01-29 17:10:25 何毅: 【客户请求】 老师说仪器需要做维护和校准，老师说已联系当地工程师，让暂时封单2026-01-29 17:05:17 何毅: 【客户请求】 电话未接2026-01-29 16:56:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.01.29 16:53:11 | 于田县加依乡卫生院 / 848400 于田县 | 364787 | 304603058 | 于田县加依乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-29 17:04:46 何毅: 【客户请求】 报wbc，rbc堵孔，稀释液管被压，清理后解决2026-01-29 16:53:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.29 16:42:41 | 汕头大学医学院第一附属医院 / 515000 汕头市 | 104957 | 304603144 | 汕头大学医学院第一附属医院 SV650 微信视频服务 | 2026-01-29 16:42:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV650 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.29 16:32:12 | 汉中市佛坪县西岔河中心卫生院 / 723000 | 90000526 | 304603057 | 汉中市佛坪县西岔河中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-29 16:33:41 : 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-29 16:32:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.29 16:31:54 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八二医院 / 063000 唐山市 | 325869 | 304603143 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八二医院 BENEVIEW T5 微信视频服务 | 2026-01-29 16:31:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 监护 | BENEVIEW T5 | 一般 | 待处理
2026.01.29 15:55:07 | 红河县人民医院 / 662400 红河县 | 303805 | 304603039 | 红河县人民医院 SV650 微信视频服务 | 2026-01-29 15:55:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 麻醉 | SV650 | 一般 | 待处理
2026.01.29 15:25:29 | 临潭县洮滨镇卫生院 / 555555 | 90123273 | 304603125 | 临潭县洮滨镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-29 15:28:26 : 【客户请求】 校准规则设置。2026-01-29 15:25:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.29 15:00:44 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304603123 | 湖南博悦医疗器械有限公司 UMEC6 微信视频服务 | 2026-01-29 15:00:44 : 【客户请求】 微信视频呼入KM-49085668 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | UMEC6 | 一般 | 待处理
2026.01.29 14:57:44 | 同德福利慈善综合医院 | 90291759 | 304603131 | 同德福利慈善综合医院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-01-29 15:05:38 : 【客户请求】 底物气泡，灌注失败。客户仪器会关机，可能管路堵塞，请尽快联系客户处理！2026-01-29 14:57:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.01.29 14:31:57 | 河南省平顶山市郏县人民医院 / 467100 平顶山市 | 321757 | 304603050 | 河南省平顶山市郏县人民医院 BC-6000PLUS 微信视频服务 | 2026-01-29 14:33:23 何毅: 【客户请求】 瑞智服测试视频2026-01-29 14:31:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-6000PLUS | 一般 | 待处理
2026.01.29 14:23:38 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304603073 | 河南九州通医疗器械有限公司 BENEHEART D20 微信视频服务 | 2026-01-29 14:23:38 : 【客户请求】 微信视频呼入FP6-46002363 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D20 | 一般 | 待处理
2026.01.29 13:56:10 | 河南省平顶山市郏县人民医院 / 467100 平顶山市 | 321757 | 304603063 | 河南省平顶山市郏县人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-29 13:56:52 : 【客户请求】 工程师现场推广瑞智服。2026-01-29 13:56:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.01.29 13:40:14 | 广州市白云区第二人民医院 / 510450 | 60029797 | 304603035 | 广州市白云区第二人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-29 13:42:30 : 【客户请求】 工程师测试视频2026-01-29 13:40:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.01.29 12:32:27 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 / 572400 海南 | 368343 | 304603049 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-29 13:43:38 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听2026-01-29 12:32:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.29 11:51:06 | 平煤神马医疗集团总医院 / 467000 平顶山市 | 60089951 | 304603051 | 平煤神马医疗集团总医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-29 11:52:03 : 【客户请求】 工程师给客户推广瑞智服视频服务2026-01-29 11:51:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.29 11:37:18 | 平煤神马医疗集团总医院 / 467000 平顶山市 | 60089951 | 304603020 | 平煤神马医疗集团总医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-29 11:39:07 : 【客户请求】 工程师推广瑞智服。老师测试2026-01-29 11:37:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.29 11:08:49 | 郑州市金水区升龙门诊部 / 450000 郑州市 | 60089932 | 304603030 | 郑州市金水区升龙门诊部 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-29 11:09:49 : 【客户请求】 仪器质控失控，客户要求工程师上门处理、2026-01-29 11:08:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.29 11:06:57 | 高台兰生单采血浆站 / 555555 | 90308421 | 304603042 | 高台兰生单采血浆站 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-29 11:20:15 : 【客户请求】 计量单位测量RBC偏差大，告知机器需要校准，派分公司跟进处理。2026-01-29 11:06:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.29 10:59:05 | 开封市祥符区大李庄乡卫生院 / 475000 开封市 | 60114095 | 304603033 | 开封市祥符区大李庄乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-29 11:01:12 : 【客户请求】 仪器不开机，建议工程师申请SD卡，主控板备用。2026-01-29 10:59:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.29 10:50:04 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304603041 | 营山县中成社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-29 10:58:20 : 【客户请求】 结果可疑标识答疑2026-01-29 10:50:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.29 10:47:16 | 安徽省六安市人民医院 / 237000 六安市 | 101038 | 304603032 | 安徽省六安市人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-29 10:51:33 苏曙明: 【客户请求】 测试视频2026-01-29 10:47:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.29 10:40:57 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 / 641400 资阳市 | 376898 | 304603031 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-29 10:50:52 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-29 10:40:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.29 10:38:58 | 濮阳市妇幼保健院 / 457000 濮阳市 | 309065 | 304602968 | 濮阳市妇幼保健院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-29 10:39:41 : 【客户请求】 工程师给客户推荐视频服务功能2026-01-29 10:38:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.29 10:15:26 | 温宿县妇幼保健院 / 841400 阿克苏地区 | 375580 | 304603018 | 温宿县妇幼保健院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-29 10:23:45 : 【客户请求】 仪器不进行样本测试，一直显示运行。老师希望工程师现场排查原因。请尽快联系客户处理！2026-01-29 10:15:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.29 09:53:50 | 宁夏银北医院 / 753400 平罗县 | 60110872 | 304603025 | 宁夏银北医院 UMT-500 微信视频服务 | 2026-01-29 10:29:50 : 【客户请求】 M9偶发黑屏，显示区域右移，考虑主板或CPU问题，并且系统时间不正确，是主板纽扣电池问题，请联系处理。2026-01-29 10:03:28 : 【客户请求】 使用中偶发黑屏，显示区域右移，考虑主板、CPU问题，纽扣电池导致系统时间不正确，请联系处理。2026-01-29 09:53:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 超声 | UMT-500 | 一般 | 待处理
2026.01.29 09:51:38 | 平凉市庄浪县赵墩卫生院 / 744600 平凉市 | 334469 | 304602950 | 平凉市庄浪县赵墩卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-29 10:04:31 : 【客户请求】 IPU软件无法打开，应该是电脑系统问题，重启后正常，客户自己联系工程师做系统。2026-01-29 09:51:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.29 09:40:07 | 达拉特旗億康中医医院 / 017000 鄂尔多斯市 | 90055663 | 304603024 | 达拉特旗億康中医医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-29 10:44:23 苏曙明: 【客户请求】 ALT结果负值，查看反应曲线，R2没有加入，排查R2是否有气泡，试剂针是否下降到液面。2026-01-29 09:40:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.29 09:32:50 | 常州鼎武医院有限公司 / 213033 常州市 | 60059144 | 304602949 | 常州鼎武医院有限公司 UMEC6 微信视频服务 | 2026-01-29 09:32:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 苏州分公司 | 监护 | UMEC6 | 一般 | 待处理
2026.01.29 09:30:51 | 凉山彝族自治州中西医结合医院 / 615000 凉山州 | 302476 | 304602940 | 凉山彝族自治州中西医结合医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-29 09:34:55 : 【客户请求】 在操作软件界面，键盘使用不了，鼠标可以动。请尽快联系客户处理！2026-01-29 09:30:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.29 09:24:17 | 思茅区妇幼保健与计划生育服务中心 / 665000 普洱市 | 60052138 | 304603022 | 思茅区妇幼保健与计划生育服务中心 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-01-29 13:17:36 何毅: 【客户请求】 老师说是拨错了，要求封单2026-01-29 13:09:39 何毅: 【客户请求】 上午报修，电话未接2026-01-29 09:24:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.29 09:09:33 | 连云港市中医院 / 222004 连云港市 | 312480 | 304602964 | 连云港市中医院 SV600 微信视频服务 | 2026-01-29 09:09:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 南京分公司 | 麻醉 | SV600 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.29 08:55:21 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 / 636150 达州市 | 60094484 | 304602959 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-29 09:00:31 : 【客户请求】 校准设置2026-01-29 08:55:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.29 08:42:39 | 会泽县田坝乡卫生院 / 654200 曲靖市 | 360158 | 304602958 | 会泽县田坝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-29 09:20:12 : 【客户请求】 因视频占线，客户已在MCC平台咨询。2026-01-29 08:42:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.29 08:42:11 | 克山县德康医院 / 555555 | 90203043 | 304602943 | 克山县德康医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-01-29 08:49:33 : 【客户请求】 与数据管理软件无法连接，指导重新设置IP后正常2026-01-29 08:42:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.01.29 08:38:59 | 寻甸县妇幼保健院 / 650000 昆明市 | 381164 | 304602963 | 寻甸县妇幼保健院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-29 08:47:42 : 【客户请求】 CREA-S校准未完成，水没有放置。2026-01-29 08:38:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.28 18:00:05 | 乌什县人民医院 / 840000 阿克苏地区 | 301364 | 304602956 | 乌什县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-28 18:13:32 : 【客户请求】 TSH校准申请失败，未录入对应试剂批次校准品。录入两个批次试剂（2025050121；2025090111）；，两个批次校准品（250301；250801）。操作软件也重启过，还是不能申请校准，请尽快联系客户处理！2026-01-28 18:00:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.01.28 17:36:25 | 临潭县长川卫生院 / 555555 | 90098625 | 304602962 | 临潭县长川卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-28 17:39:07 : 【客户请求】 一批测试弯清洗反应杯2026-01-28 17:36:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.28 17:20:54 | 高台县巷道镇卫生院 | 90292477 | 304602942 | 高台县巷道镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-28 17:40:23 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-28 17:20:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.28 17:09:54 | 泸州市江阳区蓝田方舱医院 / 646000 | 90316458 | 304602938 | 泸州市江阳区蓝田方舱医院 SPL 1000 微信视频服务 | 2026-01-28 17:18:15 : 【客户请求】 样本条码扫码不出来，条码质量不复合要求，两头留白不足5mm，宽度也窄了。建议客户调整一下条码规格。2026-01-28 17:09:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | SPL 1000 | 一般 | 待处理
2026.01.28 16:50:27 | 达拉特旗億康中医医院 / 017000 鄂尔多斯市 | 90055663 | 304602955 | 达拉特旗億康中医医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-28 16:59:16 : 【客户请求】 样本的反应曲线主、次波长有波动。客户暂时不派单，先观察。2026-01-28 16:50:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.28 16:49:31 | 焦作市山阳区中星社区卫生服务中心 / 454002 | 90231537 | 304602961 | 焦作市山阳区中星社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-28 16:51:37 : 【客户请求】 偶发报警水空白超限10X，客户要求工程师上门处理，请排查光源灯使用情况，反应盘是否溢流和反应杯洁净程度。2026-01-28 16:49:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.28 16:48:53 | 泉州川侨贸易有限公司 / 362000 | 90326968 | 304602937 | 泉州川侨贸易有限公司 BENEHEART D1 微信视频服务 | 2026-01-28 16:48:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 监护 | BENEHEART D1 | 一般 | 待处理
2026.01.28 16:46:58 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304602954 | 南京贝登医疗股份有限公司 BENEHEART D1 微信视频服务 | 2026-01-28 16:46:57 : 【客户请求】 微信视频呼入FQ-0A053558 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D1 | 一般 | 待处理
2026.01.28 16:23:56 | 莎车县亚克艾日克乡卫生院 / 555555 | 90211877 | 304602941 | 莎车县亚克艾日克乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-28 17:00:04 苏曙明: 【客户请求】 建议先进行样本针强化清洗。2026-01-28 16:28:29 : 【客户请求】 ALT、LDL-C第一次结果偏低。2026-01-28 16:23:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.28 16:06:28 | 自贡市第一人民医院 / 643000 自贡市 | 302513 | 304602919 | 自贡市第一人民医院 RESONA R9S 微信视频服务 | 2026-01-28 16:19:34 : 【客户请求】 老师测试。2026-01-28 16:06:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 超声 | RESONA R9S | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.28 16:05:22 | 老河口市赞阳社区卫生服务中心 / 441800 襄樊市 | 374378 | 304602900 | 老河口市赞阳社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-28 16:12:01 何毅: 【客户请求】 仪器卡在开机本底测量进度条一半位置，已多次出现此问题，申请sd卡，主控板等备用，请尽快联系老师2026-01-28 16:05:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.28 15:50:56 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304602899 | 武汉康思齐科技有限公司 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-28 16:13:25 何毅: 【客户请求】 仪器新装在非洲卢旺达，咨询如何安装，告知后，暂时解决2026-01-28 15:50:55 : 【客户请求】 微信视频呼入DD4-3B000869 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.28 15:49:16 | 五河县人民医院 / 233300 蚌埠市 | 310821 | 304602898 | 五河县人民医院 BENEVISION M15 微信视频服务 | 2026-01-28 15:49:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 监护 | BENEVISION M15 | 一般 | 待处理
2026.01.28 15:47:45 | 眉山市妇幼保健院 / 614200 眉山市 | 372668 | 304602918 | 眉山市妇幼保健院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-28 15:49:16 何毅: 【客户请求】 老师做视频测试awa2026-01-28 15:47:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.28 15:47:13 | 南江县光雾山镇中心卫生院 / 636600 巴中市 | 382363 | 304602870 | 南江县光雾山镇中心卫生院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-01-28 15:59:25 : 【客户请求】 AST校准2026-01-28 15:47:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.01.28 15:45:01 | 贵州省黔南州罗甸县逢亭镇中心卫生院 / 550100 | 90052572 | 304602897 | 贵州省黔南州罗甸县逢亭镇中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-28 15:59:47 : 【客户请求】 添加手工项目2026-01-28 15:44:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.28 15:35:23 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 / 017200 鄂尔多斯市 | 60083832 | 304602916 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-28 15:38:42 : 【客户请求】 咨询仪器能否每天关机。不能2026-01-28 15:35:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.28 15:34:34 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304602936 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-28 15:39:32 : 【客户请求】 校准系数差别超限 客户校准未更换W2026-01-28 15:34:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.28 15:29:02 | 金堂县第一人民医院 / 610400 成都市 | 306229 | 304602935 | 金堂县第一人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-28 15:41:07 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听2026-01-28 15:29:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.28 15:22:22 | 陕西省汉中市佛坪县大河坝中心卫生院 / 518000 | 90020704 | 304602869 | 陕西省汉中市佛坪县大河坝中心卫生院 BS-330 微信视频服务 | 2026-01-28 15:32:21 苏曙明: 【客户请求】 质控、校准设置。2026-01-28 15:22:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-330 | 一般 | 待处理
2026.01.28 15:14:26 | 梅河口万和堂中医院 / 135000 通化市 | 60104003 | 304602915 | 梅河口万和堂中医院 BS-450 微信视频服务 | 2026-01-28 15:31:46 苏曙明: 【客户请求】 RFⅡ校准后，老师测试5跟样本，认为偏高。建议测试质控后再下结论。2026-01-28 15:14:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.01.28 15:09:40 | 临潭县长川卫生院 / 555555 | 90098625 | 304602868 | 临潭县长川卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-28 15:12:07 : 【客户请求】 结果界面没有参考范围，样本信息要输性别及年龄。2026-01-28 15:09:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.28 15:01:48 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304602914 | 上海中智科技应用发展有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-01-28 15:01:47 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-42106356 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.01.28 14:48:10 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304602867 | 上海中智科技应用发展有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-01-28 14:48:08 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-42106356 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.01.28 14:43:50 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304602933 | 上海中智科技应用发展有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-01-28 14:43:49 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-42106356 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.01.28 14:40:14 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304602913 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-28 14:44:55 : 【客户请求】 指导客户申请校准2026-01-28 14:40:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.28 14:18:21 | 平顶山市鲁山县瓦屋中心卫生院 / 467300 平顶山市 | 381996 | 304602908 | 平顶山市鲁山县瓦屋中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-28 14:20:34 : 【客户请求】 封闭舱门无法打开，可能被异物卡主，请拆下前盖查看情况进一步处理2026-01-28 14:18:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.28 14:12:56 | 重庆广达康复医院有限公司 / 400000 重庆市 | 90056441 | 304602895 | 重庆广达康复医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-28 14:18:31 何毅: 【客户请求】 频报液体压力异常，上次已自行清理14阀管路，另稀释液和废液瓶盖组件接头均断，申请阀，稀释液和废液瓶盖组件备用，请尽快联系老师2026-01-28 14:12:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 重庆分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.28 14:09:38 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304602894 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-28 14:11:11 : 【客户请求】 UA的项目可测试输为0，第二试剂没有更换。2026-01-28 14:09:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.28 14:08:26 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304602912 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-28 14:10:18 何毅: 【客户请求】 咨询如何报修生化仪器，告知后解决2026-01-28 14:08:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.28 14:01:16 | 上海市杨浦区控江医院 / 200000 上海市 | 311719 | 304602911 | 上海市杨浦区控江医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-28 15:54:42 59990008: 【客户请求】 转朱迪跟进。2026-01-28 14:07:17 何毅: 【客户请求】 老师询问lc的试剂消耗量，转分公司跟进处理，谢谢！2026-01-28 14:01:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 座席解决 | 上海分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.01.28 14:00:48 | 上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心 / 201206 上海市 | 60063384 | 304602877 | 上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心 H50P 微信视频服务 | 2026-01-28 14:20:10 何毅: 【客户请求】 申告内容与单号：304602911相同，此单封闭2026-01-28 14:00:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 血球 | H50P | 一般 | 待处理
2026.01.28 13:56:09 | 云南省煤矿精神病医院 / 652400 昆明市 | 303801 | 304602850 | 云南省煤矿精神病医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-28 14:04:00 何毅: 【客户请求】 咨询如何屏蔽crp功能，告知后解决2026-01-28 13:56:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.28 13:51:00 | 梅河口万和堂中医院 / 135000 通化市 | 60104003 | 304602876 | 梅河口万和堂中医院 BS-450 微信视频服务 | 2026-01-28 13:58:44 : 【客户请求】 RFⅡ校准曲线不太正常。建议进行样本针强化清洗，做重复性检查，再校准。2026-01-28 13:50:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.01.28 13:47:56 | 梅河口万和堂中医院 / 135000 通化市 | 60104003 | 304602893 | 梅河口万和堂中医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-28 13:51:04 何毅: 【客户请求】 老师咨询生化仪器的报修方法，告知后解决2026-01-28 13:47:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.28 13:41:38 | 喀什地区第二人民医院 / 844000 喀什地区 | 101959 | 304602892 | 喀什地区第二人民医院 BENEVISION N12 微信视频服务 | 2026-01-28 13:41:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.28 12:20:52 | 安康市中医医院高新分院 / 725000 安康市 | 60125295 | 304602865 | 安康市中医医院高新分院 BENEVISION N1 微信视频服务 | 2026-01-28 12:20:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 监护 | BENEVISION N1 | 一般 | 待处理
2026.01.28 12:02:04 | 临潭县长川卫生院 / 555555 | 90098625 | 304602873 | 临潭县长川卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-28 12:51:56 何毅: 【客户请求】 与数据管理软件断开连接，重连后解决2026-01-28 12:02:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.28 11:58:51 | 临潭县长川卫生院 / 555555 | 90098625 | 304602740 | 临潭县长川卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-28 12:02:20 : 【客户请求】 咨询BC-5130问题。建议扫仪器上二维码视频。2026-01-28 11:58:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.28 11:51:02 | 平果市榜圩镇中心卫生院 / 531000 百色市 | 321847 | 304602864 | 平果市榜圩镇中心卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-28 15:35:49 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，工程师推广瑞智服。2026-01-28 11:51:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.28 11:18:02 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304602882 | 四川金南山科贸有限责任公司 MEC-1000 微信视频服务 | 2026-01-28 11:18:01 : 【客户请求】 微信视频呼入AP-98101186 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | MEC-1000 | 一般 | 待处理
2026.01.28 10:46:13 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 / 572400 海南 | 368343 | 304602881 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-28 10:47:47 : 【客户请求】 编辑校准系数。2026-01-28 10:46:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.28 10:32:22 | 扎赉特旗人民医院 / 137400 兴安盟 | 300580 | 304602863 | 扎赉特旗人民医院 SV300 微信视频服务 | 2026-01-28 10:32:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.01.28 10:30:16 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 / 572400 海南 | 368343 | 304602848 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-28 10:39:35 : 【客户请求】 DB失控处理。2026-01-28 10:30:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.28 10:05:35 | 淳安千岛湖億美医疗投资管理有限公司 / 311700 | 90051425 | 304602847 | 淳安千岛湖億美医疗投资管理有限公司 BS-490 微信视频服务 | 2026-01-28 11:10:35 : 【客户请求】 反应杯溢流，第一阶吸液针堵。2026-01-28 10:05:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-490 | 一般 | 待处理
2026.01.28 09:49:46 | 富顺县永年镇中心卫生院 / 643203 自贡市 | 60090280 | 304602856 | 富顺县永年镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-28 10:10:48 何毅: 【客户请求】 视频占线，已联系当地工程师马工解决，要求封单2026-01-28 09:49:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.28 09:49:41 | 攀枝花市米易县得石镇卫生院 / 617213 攀枝花市 | 337636 | 304602855 | 攀枝花市米易县得石镇卫生院 BS-240 微信视频服务 | 2026-01-28 10:02:23 : 【客户请求】 搅拌杆外壁清洗喷水 指导客户疏通废液管2026-01-28 09:49:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.01.28 09:38:38 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 / 572400 海南 | 368343 | 304602767 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-28 09:42:51 : 【客户请求】 GGT底物耗尽，稀释重测。2026-01-28 09:38:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.28 09:27:29 | 中国人民解放军第93062部队 / 132001 吉林市 | 60125375 | 304602738 | 中国人民解放军第93062部队 BENEHEART D5 微信视频服务 | 2026-01-28 09:27:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 监护 | BENEHEART D5 | 一般 | 待处理
2026.01.28 09:25:14 | 沈阳市儿童医院 / 110032 沈阳市 | 301716 | 304602766 | 沈阳市儿童医院 BENEFUSION SP3D 微信视频服务 | 2026-01-28 09:25:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 沈阳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3D | 一般 | 待处理
2026.01.28 09:18:47 | 台州黄岩沈宝山国医馆 / 318000 台州市 | 60109322 | 304602758 | 台州黄岩沈宝山国医馆 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-28 09:36:06 : 【客户请求】 光源灯更换已有5个月左右。建议先进行强化清洗。2026-01-28 09:23:54 : 【客户请求】 C07009水空白超限10X.2026-01-28 09:18:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.28 09:17:29 | 江阳区况场街道社区卫生服务中心（泸州市江阳区第三人民医院） / 646000 泸州市 | 381300 | 304602765 | 江阳区况场街道社区卫生服务中心（泸州市江阳区第三人民医院） BS-830 微信视 | 2026-01-28 09:26:58 : 【客户请求】 指导客户调试样本针位置2026-01-28 09:17:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.28 08:56:47 | 中国人民解放军南部战区海军第二医院 / 570311 三亚市 | 101888 | 304602756 | 中国人民解放军南部战区海军第二医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-01-28 09:22:22 何毅: 【客户请求】 老师做视频测试2026-01-28 09:15:01 何毅: 【客户请求】 电话无法接通2026-01-28 08:56:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.01.28 08:55:38 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304602764 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-28 11:16:11 何毅: 【客户请求】 咨询如何报修生化机器维修，告知后解决2026-01-28 10:06:13 何毅: 【客户请求】 电话未接，请查证号码，谢谢！2026-01-28 09:23:11 何毅: 【客户请求】 电话未接2026-01-28 09:16:26 何毅: 【客户请求】 电话占线2026-01-28 08:55:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.28 08:48:29 | 江苏常熟市莫城卫生院 / 215500 苏州市 | 316365 | 304602705 | 江苏常熟市莫城卫生院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-01-28 09:11:19 何毅: 【客户请求】 轨道动作异常，重启电脑后，解决2026-01-28 08:48:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 苏州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.01.27 17:22:27 | 营口市新东风医院 / 115000 营口市 | 327104 | 304602703 | 营口市新东风医院 DC-38 微信视频服务 | 2026-01-27 17:58:07 : 【客户请求】 协助渠道处理故障。2026-01-27 17:22:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 超声 | DC-38 | 一般 | 待处理
2026.01.27 16:57:56 | 广西国际壮医医院 / 530000 南宁市 | 60111922 | 304602753 | 广西国际壮医医院 IPM 12 微信视频服务 | 2026-01-27 16:57:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 监护 | IPM 12 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.27 16:32:39 | 巩义瑞康医院 / 450000 郑州市 | 60061565 | 304602750 | 巩义瑞康医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-27 16:36:59 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-27 16:32:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.27 16:24:48 | 桂林惠宁医院 / 541004 | 90226732 | 304602733 | 桂林惠宁医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-27 17:37:44 59990003: 【客户请求】 坐席致电联系不了，号码今天一超过外呼次数2026-01-27 17:10:32 何毅: 【客户请求】 电话未接，请查证号码，谢谢！2026-01-27 16:50:16 何毅: 【客户请求】 电话未接2026-01-27 16:39:33 何毅: 【客户请求】 电话未接2026-01-27 16:24:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.27 15:54:46 | 遂宁市安居区人民医院 / 629000 遂宁市 | 321495 | 304602751 | 遂宁市安居区人民医院 BENEFUSION ZVP EX 微信视频服务 | 2026-01-27 15:54:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 输注泵 | BENEFUSION ZVP EX | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.27 15:53:32 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304602720 | 四川尚艺商贸有限公司 BENEHEART C1A 微信视频服务 | 2026-01-27 15:53:31 : 【客户请求】 微信视频呼入AF1-04004957 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C1A | 一般 | 待处理
2026.01.27 15:33:08 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 / 748300 定西市 | 334414 | 304602699 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-27 15:58:04 : 【客户请求】 样本针撞歪了，指导矫正；样本针接头漏液，重新拧紧2026-01-27 15:33:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.27 15:22:08 | 上海市中西医结合医院 / 200082 上海市 | 311704 | 304602718 | 上海市中西医结合医院 ME7 微信视频服务 | 2026-01-27 15:30:53 : 【客户请求】 老师反馈探头图像有雪花，具体情况未反馈，请联系客户处理，或者加客户微信。2026-01-27 15:22:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 转FSM平台派工 | 上海分公司 | 超声 | ME7 | 一般 | 待处理
2026.01.27 15:18:44 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304602698 | 长子同仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-27 15:19:29 : 【客户请求】 ALBⅡ校准测试2026-01-27 15:18:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.27 15:16:13 | 陕西省汉中市佛坪县大河坝中心卫生院 / 518000 | 90020704 | 304602717 | 陕西省汉中市佛坪县大河坝中心卫生院 BS-330 微信视频服务 | 2026-01-27 15:59:18 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-27 15:16:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-330 | 一般 | 待处理
2026.01.27 15:13:06 | 临潭县长川卫生院 / 555555 | 90098625 | 304602716 | 临潭县长川卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-27 16:18:47 何毅: 【客户请求】 更换试剂后解决2026-01-27 15:29:23 何毅: 【客户请求】 停机8月，开机包试剂过期2026-01-27 15:13:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.27 15:12:17 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304602570 | 长子同仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-27 15:18:26 : 【客户请求】 校准测试2026-01-27 15:12:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.27 15:11:34 | 陕西省汉中市佛坪县大河坝中心卫生院 / 518000 | 90020704 | 304602697 | 陕西省汉中市佛坪县大河坝中心卫生院 BS-330 微信视频服务 | 2026-01-27 15:58:58 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-27 15:14:31 : 【客户请求】 姓名: 李佳红; 手机号: 185****2288; 问题描述: BS-330做质控校准的操作流程2026-01-27 15:11:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-330 | 一般 | 待处理
2026.01.27 15:03:09 | 西安交通大学医院 / 710049 西安市 | 321053 | 304602715 | 西安交通大学医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-27 15:28:07 何毅: 【客户请求】 hgb本底电压异常，重设增益后解决2026-01-27 15:03:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.27 15:03:08 | 成都市第八人民医院 / 610000 成都市 | 306165 | 304602731 | 成都市第八人民医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-01-27 15:09:54 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-27 15:03:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.27 14:48:47 | 成都市第八人民医院 / 610000 成都市 | 306165 | 304602714 | 成都市第八人民医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-01-27 14:51:07 : 【客户请求】 指导客户调试样本针位置2026-01-27 14:48:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.27 14:37:09 | 南充市顺庆区华凤社区卫生服务中心 / 555555 南充市 | 90078198 | 304602730 | 南充市顺庆区华凤社区卫生服务中心 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-27 14:38:15 : 【客户请求】 给客户演示2026-01-27 14:37:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.27 14:11:47 | 内黄县人民医院 / 456300 安阳市 | 308951 | 304602696 | 内黄县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-27 14:12:48 : 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服。2026-01-27 14:11:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.27 14:03:23 | 达州万源太平社区卫生服务中心 / 636350 达州市 | 60097224 | 304602713 | 达州万源太平社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-27 14:05:02 : 【客户请求】 询问试剂测试人份2026-01-27 14:03:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.27 14:00:49 | 齐齐哈尔市碾子山区人民医院 / 161046 齐齐哈尔市 | 314097 | 304602712 | 齐齐哈尔市碾子山区人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-01-27 14:05:01 : 【客户请求】 主动取消。2026-01-27 14:00:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.01.27 13:44:33 | 武汉市疾病预防控制中心 / 430000 武汉市 | 60050735 | 304602702 | 武汉市疾病预防控制中心 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-27 13:56:07 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-27 13:44:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.01.27 13:42:57 | 晋城市人民医院 / 048400 晋城市 | 304612 | 304602701 | 晋城市人民医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-01-27 13:58:04 何毅: 【客户请求】 工程师咨询染液和缓冲液比例改变，对染色的影响，查询ai，告知后解决2026-01-27 13:42:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.27 12:55:06 | 临潭县长川卫生院 / 555555 | 90098625 | 304602589 | 临潭县长川卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-27 14:01:42 何毅: 【客户请求】 咨询开机密码，告知后解决2026-01-27 13:31:41 何毅: 【客户请求】 电话挂断2026-01-27 12:55:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.27 11:59:56 | 重庆市奉节县中医院 / 404600 重庆市 | 300245 | 304602666 | 重庆市奉节县中医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-27 15:48:38 59990050: 【客户请求】 转重庆-景娅娇2026-01-27 13:36:02 何毅: 【客户请求】 号码为空号，无法接通，请查证，谢谢！2026-01-27 12:29:27 何毅: 【客户请求】 号码为空号，无法接通2026-01-27 11:59:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 座席解决 | 重庆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.01.27 11:40:28 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 / 572400 海南 | 368343 | 304602679 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-27 11:45:16 : 【客户请求】 校准设置。2026-01-27 11:40:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.27 11:26:43 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304602678 | 长子同仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-27 11:37:33 : 【客户请求】 质控失控，重新校准。2026-01-27 11:26:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.27 11:10:52 | 平顶山市宝丰县石桥镇卫生院 / 467400 平顶山市 | 373803 | 304602683 | 平顶山市宝丰县石桥镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-27 11:13:14 : 【客户请求】 光源灯未打开，更换光源灯故障未解决，查看反应杯，清洗机构是否溢液。2026-01-27 11:10:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.27 11:09:18 | 武穴市花桥镇卫生院（武穴市红十字会医院） / 438000 黄冈市 | 336071 | 304602665 | 武穴市花桥镇卫生院（武穴市红十字会医院） BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-27 11:13:15 : 【客户请求】 乳胶试剂温度异常（室温），派分公司跟进处理。2026-01-27 11:09:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.27 11:04:36 | 达州市渠县第二人民医院 / 610041 达州市 | 302538 | 304602682 | 达州市渠县第二人民医院 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-01-27 11:20:00 : 【客户请求】 先开主机再开电脑。2026-01-27 11:19:18 : 【客户请求】 断电重启后仪器显示未连接或未知2026-01-27 11:04:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.01.27 10:56:10 | 山西省中医药研究院 / 030002 太原市 | 308551 | 304602676 | 山西省中医药研究院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-27 10:57:48 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-27 10:56:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.27 10:47:38 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304602559 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-27 10:50:35 : 【客户请求】 误操作2026-01-27 10:47:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.27 10:46:05 | 凉山彝族自治州中西医结合医院 / 615000 凉山州 | 302476 | 304602558 | 凉山彝族自治州中西医结合医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-27 11:45:46 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-27 10:46:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.27 10:44:55 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304602567 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-27 10:47:15 苏曙明: 【客户请求】 咨询样本盘D1、D2、W位置放什么试剂2026-01-27 10:44:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.27 10:29:13 | 叙永县龙凤镇卫生院 / 646400 泸州市 | 379032 | 304602663 | 叙永县龙凤镇卫生院 RESONA I9 微信视频服务 | 2026-01-27 10:37:25 : 【客户请求】 客户测试。2026-01-27 10:29:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 超声 | RESONA I9 | 一般 | 待处理
2026.01.27 10:27:16 | 凉山彝族自治州中西医结合医院 / 615000 凉山州 | 302476 | 304602672 | 凉山彝族自治州中西医结合医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-27 10:30:35 : 【客户请求】 接通即挂断，回拨电话也拒接。2026-01-27 10:27:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.27 10:19:37 | 达州市渠县岩峰镇中心卫生院 / 555555 | 90066464 | 304602662 | 达州市渠县岩峰镇中心卫生院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-01-27 10:34:41 : 【客户请求】 指导客户导出测试量2026-01-27 10:19:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.01.27 10:14:57 | 兰陵县人民医院 / 277700 临沂市 | 318840 | 304602671 | 兰陵县人民医院 SV70 微信视频服务 | 2026-01-27 10:14:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 青岛分公司 | 麻醉 | SV70 | 一般 | 待处理
2026.01.27 10:04:06 | 达州市渠县岩峰镇中心卫生院 / 555555 | 90066464 | 304602661 | 达州市渠县岩峰镇中心卫生院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-01-27 10:12:18 : 【客户请求】 指导客户导出测试量2026-01-27 10:04:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.01.27 09:59:42 | 益阳市第一中医医院 / 413000 益阳市 | 102366 | 304602550 | 益阳市第一中医医院 WATO EX-55 微信视频服务 | 2026-01-27 09:59:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 麻醉 | WATO EX-55 | 一般 | 待处理
2026.01.27 09:55:14 | 宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 / 644000 | 90169401 | 304602549 | 宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-27 09:59:40 : 【客户请求】 抓手未下降到最低位 和采样针发生碰撞 指导客户放下抓手 故障消除2026-01-27 09:55:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.27 09:27:00 | 柴桑区新合镇卫生院 / 332000 九江市 | 60124989 | 304602659 | 柴桑区新合镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-27 10:31:01 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-27 09:26:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.27 09:01:44 | 惠东县第二人民医院 / 516351 惠州市 | 372535 | 304602557 | 惠东县第二人民医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-01-27 09:37:30 : 【客户请求】 ISE加样口液面过高。客户先自行联系工程师处理2026-01-27 09:01:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.01.27 08:33:10 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304602581 | 湖南鹏瑞源医疗科技有限公司 BENEHEART C1A 微信视频服务 | 2026-01-27 08:33:08 : 【客户请求】 微信视频呼入AF1-26044057 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C1A | 一般 | 待处理
2026.01.27 08:31:27 | 重庆市奉节县中医院 / 404600 重庆市 | 300245 | 304602548 | 重庆市奉节县中医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-27 08:41:30 胡宗亚: 【客户请求】 DR浮子状态异常，客户RET通道屏蔽了，告知老师需要定期往DR稀释液瓶子里面装纯水2026-01-27 08:31:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.01.26 17:58:55 | （禁用）渠县河东乡卫生院 / 635212 | 90081746 | 304602566 | （禁用）渠县河东乡卫生院 DC-36 微信视频服务 | 2026-01-26 18:58:01 59990008: 【客户请求】 客户代码禁用，已转超声主管李帝力13438228051跟进。此单先封闭2026-01-26 17:58:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 成都分公司 | 超声 | DC-36 | 一般 | 待处理
2026.01.26 17:13:35 | 香港大学深圳医院 / 518000 深圳市 | 60034022 | 304602565 | 香港大学深圳医院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-01-26 17:13:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.26 17:05:57 | 贵州省湄潭县西河镇卫生院 / 555555 | 90027193 | 304602573 | 贵州省湄潭县西河镇卫生院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-01-26 17:54:23 苏曙明: 【客户请求】 测试糖化血红蛋白是报警在样本位垂直碰撞。将试管放到位。2026-01-26 17:05:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.01.26 16:53:47 | 平罗县颐养中心 / 750000 | 90340588 | 304602520 | 平罗县颐养中心 UMEC6 微信视频服务 | 2026-01-26 16:53:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 监护 | UMEC6 | 一般 | 待处理
2026.01.26 16:51:56 | 宁夏银北医院 / 753400 平罗县 | 60110872 | 304602540 | 宁夏银北医院 UMEC6 微信视频服务 | 2026-01-26 16:51:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 监护 | UMEC6 | 一般 | 待处理
2026.01.26 16:31:28 | 宣城市眼科医院 / 242000 宣城市 | 319531 | 304602539 | 宣城市眼科医院 BS-450 微信视频服务 | 2026-01-26 16:46:55 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，质控失控处理。2026-01-26 16:31:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.01.26 16:21:30 | 巴中眼科医院 / 555555 | 90042927 | 304602538 | （禁用）巴中眼科医院 BS-240 微信视频服务 | 2026-01-26 16:36:51 : 【客户请求】 光源灯很久没有更换过。请尽快联系客户报价！2026-01-26 16:31:33 : 【客户请求】 光源灯发光强度太高。2026-01-26 16:21:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.01.26 15:49:45 | 北镇市中心医院 / 121300 锦州市 | 60032705 | 304602554 | 北镇市中心医院 UMEC10 微信视频服务 | 2026-01-26 15:49:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 沈阳分公司 | 监护 | UMEC10 | 一般 | 待处理
2026.01.26 15:14:20 | 商丘市柘城县安平镇卫生院 / 476200 商丘市 | 361605 | 304602517 | 商丘市柘城县安平镇卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-26 15:14:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.26 15:03:29 | 贺州市人民医院 / 547000 贺州市 | 302420 | 304602543 | 贺州市人民医院 BP 200N 微信视频服务 | 2026-01-26 15:04:56 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-26 15:03:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 血球 | BP 200N | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.26 14:54:24 | 山西省稷山县人民医院 / 044600 运城市 | 304711 | 304602553 | 山西省稷山县人民医院 WATO EX-35 微信视频服务 | 2026-01-26 14:54:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 麻醉 | WATO EX-35 | 一般 | 待处理
2026.01.26 14:48:24 | 临夏县人民医院 / 731100 临夏州 | 311387 | 304602552 | 临夏县人民医院 UMEC12 微信视频服务 | 2026-01-26 14:48:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 监护 | UMEC12 | 一般 | 待处理
2026.01.26 14:41:05 | 宣城市眼科医院 / 242000 宣城市 | 319531 | 304602516 | 宣城市眼科医院 BS-450 微信视频服务 | 2026-01-26 15:18:38 : 【客户请求】 重复性好，建议重新校准2026-01-26 15:00:03 苏曙明: 【客户请求】 质控失控，样本针强化清洗。再测重复性2026-01-26 14:41:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.01.26 14:35:51 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 / 641300 资阳市 | 362145 | 304602515 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-26 14:59:13 : 【客户请求】 LDL-c校准品过期，新增校准品。2026-01-26 14:35:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.26 14:35:46 | 桂林310医院 / 541200 | 90076997 | 304602551 | 桂林310医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-26 14:37:11 何毅: 【客户请求】 老师视频测试，仪器正常2026-01-26 14:35:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.26 12:49:19 | 新和县中医医院 / 843000 阿克苏地区 | 60028676 | 304602487 | 新和县中医医院 BC-6800 微信视频服务 | 2026-01-26 13:00:04 何毅: 【客户请求】 与dmu断联，修改ip后暂时解决2026-01-26 12:49:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理
2026.01.26 11:52:36 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304602478 | 湖南荣成医疗科技有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-26 12:17:56 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-26 11:52:36 : 【客户请求】 微信视频呼入BB6-55004320 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.26 11:10:15 | 重庆大学附属三峡医院 / 404100 重庆市 | 104433 | 304602470 | 重庆大学附属三峡医院 CRP-M100 微信视频服务 | 2026-01-26 17:42:00 59990003: 【客户请求】 坐席致电无法联系，下派工单处理2026-01-26 13:01:21 何毅: 【客户请求】 电话未接，疑似视频测试，请核对号码，谢谢！2026-01-26 12:11:43 何毅: 【客户请求】 微信很快挂断，电话未接2026-01-26 11:10:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 重庆分公司 | 血球 | CRP-M100 | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.26 11:04:08 | 西安市长安区医院 / 710100 西安市 | 305077 | 304602469 | 西安市长安区医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-26 11:15:06 : 【客户请求】 工程师自行保单，不下派。2026-01-26 11:11:17 : 【客户请求】 233130903 比色杯气泡或液体注入不足2026-01-26 11:04:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.26 10:47:01 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304602483 | 南京贝登医疗股份有限公司 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-01-26 10:47:01 : 【客户请求】 微信视频呼入AD8-21011194 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.01.26 10:29:22 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304602497 | BENEHEART S1 微信视频服务 | 2026-01-26 10:29:21 : 【客户请求】 微信视频呼入AD7-36008608 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S1 | 一般 | 待处理
2026.01.26 10:24:11 | 云南省临沧市沧源县班洪乡卫生院 / 677400 临沧市 | 370205 | 304602420 | 云南省临沧市沧源县班洪乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-26 10:27:18 : 【客户请求】 糖化血红蛋白测试。样本如何处理2026-01-26 10:24:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.26 10:03:38 | 金华市银湖老年医院有限公司 / 321000 | 90344309 | 304602492 | 金华市银湖老年医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-26 10:22:27 : 【客户请求】 断电重启后正常。2026-01-26 10:12:54 : 【客户请求】 反应盘温度显示？。2026-01-26 10:03:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.26 10:02:09 | 远安县疾病预防控制中心 / 100000 宜昌 | 336289 | 304602467 | 远安县疾病预防控制中心 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-26 10:32:24 苏曙明: 【客户请求】 先强化清洗2026-01-26 10:07:49 : 【客户请求】 水空白超限10X.2026-01-26 10:02:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.26 09:57:42 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304602491 | 安福县洋门卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-26 10:10:02 苏曙明: 【客户请求】 温控单元温度低，试剂盘运动错误，仪器停止状态。有试剂瓶盖卡住。2026-01-26 09:57:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.26 09:57:42 | 南通大学附属医院 / 260001 南通 | 103724 | 304602482 | 南通大学附属医院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-01-26 09:57:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 苏州分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.26 09:57:36 | 南通大学附属医院 / 260001 南通 | 103724 | 304602330 | 南通大学附属医院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-01-26 09:57:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 苏州分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.26 09:54:51 | 楚雄美年大健康体检医院有限公司 / 675000 楚雄市 | 60112328 | 304602329 | 楚雄美年大健康体检医院有限公司 RESONA 6W 微信视频服务 | 2026-01-26 10:04:34 : 【客户请求】 通过判断探头问题大，已转派单。2026-01-26 09:54:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 超声 | RESONA 6W | 一般 | 待处理
2026.01.26 09:54:39 | 吉水县城北医院 | 90356819 | 304602481 | 吉水县城北医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-26 10:34:18 苏曙明: 【客户请求】 老师已打过热线电话。2026-01-26 09:54:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.26 09:54:02 | 贵州省湄潭县西河镇卫生院 / 555555 | 90027193 | 304602430 | 贵州省湄潭县西河镇卫生院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-01-26 10:30:18 苏曙明: 【客户请求】 糖化校准2026-01-26 09:54:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.01.26 09:52:12 | 郑州凯安医院 / 450000 郑州 | 90030120 | 304602429 | 郑州凯安医院 SV350 微信视频服务 | 2026-01-26 09:52:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2026.01.26 09:48:56 | 哈尔滨市延寿县玉河乡卫生院 / 150700 哈尔滨市 | 362329 | 304602328 | 哈尔滨市延寿县玉河乡卫生院 DC-40 微信视频服务 | 2026-01-26 09:52:27 : 【客户请求】 建议购买新工作站软件。2026-01-26 09:48:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 超声 | DC-40 | 一般 | 待处理
2026.01.26 09:40:08 | 宜阳县中医院 / 471600 洛阳市 | 308869 | 304602327 | 宜阳县中医院 BENEVISION N12 微信视频服务 | 2026-01-26 09:40:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.26 09:38:24 | 甘肃省甘南市舟曲县中藏医院 / 730000 陇南市 | 379372 | 304602428 | 甘肃省甘南市舟曲县中藏医院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-01-26 09:43:43 : 【客户请求】 校准失败，校准品C0、C1、C2的发光值都很低，和底物本底相当。检查采样针位置、液面检测功能、采样针液路等。请尽快联系客户确定维修事宜！2026-01-26 09:38:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.01.26 09:28:39 | 宝兴县穆坪镇卫生院 / 625700 | 90079680 | 304602326 | 宝兴县穆坪镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-26 10:06:48 : 【客户请求】 环境温度异常 指导客户开空调提高室内温度2026-01-26 09:31:58 : 【客户请求】 姓名: 张; 手机号: 182****2779; 问题描述: 整机清洗水温度过低2026-01-26 09:28:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.26 09:22:35 | 内蒙古医科大学第二附属医院 / 100026 呼和浩特市 | 300389 | 304602419 | 内蒙古医科大学第二附属医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-26 10:10:37 苏曙明: 【客户请求】 工程师推广瑞智服2026-01-26 09:22:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | CL-6000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.26 08:57:24 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 / 330600 宜春市 | 381382 | 304602414 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-26 09:18:55 苏曙明: 【客户请求】 仪器的合格证找不到了，需要补一张合格证。请尽快联系客户处理！2026-01-26 09:01:35 : 【客户请求】 姓名: 吴; 手机号: 156****5817; 问题描述:2026-01-26 08:57:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.26 08:49:47 | 东港市新农镇卫生院 / 118000 丹东市 | 362784 | 304602325 | 东港市新农镇卫生院 DC-38 微信视频服务 | 2026-01-26 08:51:31 : 【客户请求】 卡键排除后正常。2026-01-26 08:49:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 超声 | DC-38 | 一般 | 待处理
2026.01.26 08:41:24 | 贵州省湄潭县西河镇卫生院 / 555555 | 90027193 | 304602413 | 贵州省湄潭县西河镇卫生院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-01-26 09:08:00 : 【客户请求】 糖化血红蛋白换批需要校准，修改管理模式2026-01-26 08:41:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.01.26 08:38:24 | 永丰县八江卫生院 / 343000 吉安市 | 381417 | 304602445 | 永丰县八江卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-26 08:50:31 何毅: 【客户请求】 重启仪器后，解决2026-01-26 08:39:45 何毅: 【客户请求】 真空压力异常2026-01-26 08:38:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.26 08:35:39 | 梧州爱尔眼科医院 / 543000 梧州市 | 60095587 | 304602412 | 梧州爱尔眼科医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-26 09:11:01 苏曙明: 【客户请求】 反应杯空白超限，更换新灯也报警，光度计检查吸光度都大于2万。检查光源灯电压及光电增益；检查反应杯是否溢流；清洗机构吸注液是否正常。请尽快联系客户处理！2026-01-26 08:35:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.26 08:35:15 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 / 462400 漯河市 | 309449 | 304602324 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-26 08:45:40 : 【客户请求】 新增校准品2026-01-26 08:35:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.23 17:57:06 | 辽宁中医药大学附属第二医院 / 110036 沈阳市 | 375568 | 304602285 | 辽宁中医药大学附属第二医院 BENEVISION N17 OR 微信视频服务 | 2026-01-23 17:57:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 沈阳分公司 | 监护 | BENEVISION N17 OR | 一般 | 待处理
2026.01.23 17:53:18 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304602332 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-23 17:56:51 : 【客户请求】 LIS连接失败。没有打开LIS客户端2026-01-23 17:53:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.23 17:14:15 | 通渭县卫生健康局 / 743300 | 60055288 | 304602284 | 通渭县卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-23 17:40:15 苏曙明: 【客户请求】 机器是在渭源县峡城乡卫生院。误操作2026-01-23 17:14:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.23 16:47:39 | 深圳市龙岗区第二人民医院 / 518100 深圳市 | 306610 | 304602316 | 深圳市龙岗区第二人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-23 16:47:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.23 16:14:55 | 桦川县中医院 / 154300 佳木斯市 | 310483 | 304602331 | 桦川县中医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-23 16:41:49 : 【客户请求】 RBC堵孔，指导进入工程师权限检测小孔电压，工程师在现场处理，让打一号处理。2026-01-23 16:14:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.23 16:08:51 | 汝州市骨科医院 / 467500 平顶山市 | 60043327 | 304602310 | 汝州市骨科医院 BC-7300[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-01-23 16:10:40 : 【客户请求】 偶发性采样针动作异常，需工程师到达现场处理。2026-01-23 16:08:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7300[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.01.23 16:06:50 | 广州中医药大学第三附属医院 / 511400 广州市 | 336862 | 304602298 | 广州中医药大学第三附属医院 BRICYTE MX 微信视频服务 | 2026-01-23 16:12:05 : 【客户请求】 机器模版自动消失，客户使用有很多疑问，派分公司尽快联系现场处理。2026-01-23 16:06:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 血球 | BRICYTE MX | 重要 | 待处理
2026.01.23 15:55:02 | 贺州市平桂管理区羊头卫生院 / 555555 河池市 | 90003280 | 304602308 | 贺州市平桂管理区羊头卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-23 17:08:03 胡宗亚: 【客户请求】 客户希望导出测试数据和不分类单独打印，指导客户完成操作。2026-01-23 15:55:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.23 15:47:39 | 广西壮族自治区人民医院 / 530000 南宁市 | 103867 | 304602321 | 广西壮族自治区人民医院 SK-803 EX 微信视频服务 | 2026-01-23 17:08:05 张朋飞: 【客户请求】 自检第五步失败。500KIII。建议先多充电试试。客户已给供应商报修。2026-01-23 15:47:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 输注泵 | SK-803 EX | 重要 | 待处理
2026.01.23 15:43:07 | 锦州医科大学附属第一医院 / 121001 锦州市 | 301899 | 304602313 | 锦州医科大学附属第一医院 SYNOVENT E5 微信视频服务 | 2026-01-23 17:05:44 张朋飞: 【客户请求】 问题已解决2026-01-23 15:43:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 麻醉 | SYNOVENT E5 | 一般 | 待处理
2026.01.23 15:40:59 | 项城市卫校中西医结合医院 / 466200 周口市 | 90015624 | 304602297 | 项城市卫校中西医结合医院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-01-23 17:05:04 张朋飞: 【客户请求】 客户要买电池，把杨雪榃电话给到客户2026-01-23 15:40:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2026.01.23 15:40:51 | 南部县东风社区卫生服务中心 | 90269435 | 304602312 | 南部县东风社区卫生服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-23 15:44:58 : 【客户请求】 电话询问，调整HGB本底电压后正常2026-01-23 15:40:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.23 15:09:08 | 杭州市第一人民医院 / 310006 杭州市 | 303042 | 304602295 | 杭州市第一人民医院 IPM 8 微信视频服务 | 2026-01-23 17:00:40 张朋飞: 【客户请求】 已处理好2026-01-23 15:09:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 监护 | IPM 8 | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.23 14:46:07 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 / 054804 | 90223864 | 304602294 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-23 15:06:40 : 【客户请求】 客户以前使用第三方试剂，现在切换迈瑞试剂。项目参数有点混乱，需使用防破解软件检查数据库，重新导入参数等，请尽快联系客户处理！2026-01-23 14:46:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.23 14:33:49 | 华容仁泽医院有限公司 / 414200 华容县 | 90218412 | 304602304 | 华容仁泽医院有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-23 14:36:47 : 【客户请求】 老师反馈购买的反应杯外壁有胶，包装塑料袋粘在上面留下的。建议和经销商进行沟通处理！2026-01-23 14:33:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.23 13:56:16 | 哈尔滨荣美医院 / 150000 | 90091794 | 304602293 | 哈尔滨荣美医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-23 14:02:03 : 【客户请求】 DIFF通道异常，客户使用兼容试剂，让客户找试剂供货商解决2026-01-23 13:56:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.23 13:46:57 | 秦州区卫生健康局 | 90238212 | 304602303 | 秦州区卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-23 14:00:01 : 【客户请求】 临潭县八角镇卫生院2026-01-23 13:59:22 : 【客户请求】 结果偏低。要做校准和质控，正常后才能测量样本。2026-01-23 13:46:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.23 13:15:19 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304602302 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-23 13:19:48 : 【客户请求】 质控样本编号设置成901，测试到901样本弹出对话框，告知老师质控你们质控设置的质控编号是901，建议下次新上质控的话，设置一个特殊数字。2026-01-23 13:15:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.23 12:05:29 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 / 054804 | 90223864 | 304602301 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-23 13:25:55 苏曙明: 【客户请求】 电话号码不正确2026-01-23 12:05:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.23 11:50:22 | 忠县人民医院 / 404300 重庆市 | 305688 | 304602282 | 忠县人民医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-01-23 11:50:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.23 11:46:40 | 通渭县卫生健康局 / 743300 | 60055288 | 304602291 | 通渭县卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-23 14:15:46 59990003: 【客户请求】 MCC新建下派工单，此单封闭2026-01-23 11:51:26 : 【客户请求】 机器是在渭源县峡城乡卫生院。待测反应杯存在残留水，检查反应杯清洗是否正常、试剂针位置、试剂针液面检测功能是否正常等。请尽快联系客户处理！2026-01-23 11:46:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 座席解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.23 11:12:31 | 金堂县云合镇卫生院 / 610000 成都市 | 60100993 | 304602270 | 金堂县云合镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-23 11:15:12 : 【客户请求】 肝硬化病人不分类，标本问题，已解释原因2026-01-23 11:12:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.23 10:46:53 | 寻乌县长宁镇城西社区卫生服务站 / 555555 赣州市 | 90007361 | 304602275 | 寻乌县长宁镇城西社区卫生服务站 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-24 17:03:23 何毅: 【客户请求】 1月24日回访（avaya），老师说更换试剂，做质控后，diff图基本正常，老师要求暂时封单2026-01-23 10:54:42 何毅: 【客户请求】 几天前开始，频发WBC有总数不分类，散点图异常，老师反映科室无空调，晚上温度接近0度，疑似试剂受冻，老师说他先自行处理下，要求暂时封单2026-01-23 10:46:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.23 10:46:22 | 信阳市淮滨县妇幼保健院 / 464400 信阳市 | 371493 | 304602269 | 信阳市淮滨县妇幼保健院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-23 10:47:13 : 【客户请求】 客户测试视频功能。2026-01-23 10:46:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.23 10:41:45 | 濮阳市中医院 / 457000 濮阳市 | 309058 | 304602274 | 濮阳市中医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-23 11:56:46 苏曙明: 【客户请求】 瑞智服务推广2026-01-23 10:41:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.23 10:41:11 | 濮阳市中医院 / 457000 濮阳市 | 309058 | 304602273 | 濮阳市中医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-23 11:56:27 苏曙明: 【客户请求】 瑞智服务推广2026-01-23 10:42:34 : 【客户请求】 姓名: 张老师; 手机号: 130****6225; 问题描述: 瑞智服务推广，仪器无问题2026-01-23 10:41:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.23 10:40:28 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 / 054804 | 90223864 | 304602268 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-23 10:44:27 : 【客户请求】 校准设置。常规项目2026-01-23 10:40:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.23 10:35:24 | 鲁山仁和体检中心有限公司 | 90251866 | 304602271 | 鲁山仁和体检中心有限公司 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-01-23 10:37:24 : 【客户请求】 清洗液瓶盖组件有断裂现象，建议携带新的更换。2026-01-23 10:35:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.01.23 10:29:01 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 / 054804 | 90223864 | 304602120 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-23 10:37:04 : 【客户请求】 核对项目参数2026-01-23 10:28:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.23 10:16:43 | 南部县东风社区卫生服务中心 | 90269435 | 304602117 | 南部县东风社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-23 10:19:04 : 【客户请求】 化学发光一直孵育状态，关过机，告知正常的，1200i孵育时间比较长2026-01-23 10:16:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.23 10:06:41 | 上海远大医谷国际投资管理有限公司 | 90180816 | 304602258 | 上海远大医谷国际投资管理有限公司 BC-760[R] CS 微信视频服务 | 2026-01-23 12:18:30 胡宗亚: 【客户请求】 重启后机器正常运行2026-01-23 10:08:34 : 【客户请求】 乳胶试剂通信超时,指导客户重启机器2026-01-23 10:06:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 血球 | BC-760[R] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.23 10:00:18 | 甘德县人民医院 / 813500 | 60055562 | 304602257 | 甘德县人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-01-23 10:04:37 : 【客户请求】 整机脱气泵喷水。申请脱气膜更换。请尽快联系客户处理！2026-01-23 10:00:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.01.23 09:57:22 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304602256 | 四川九州通医药有限公司 BENEFUSION USP 微信视频服务 | 2026-01-23 11:19:50 张朋飞: 【客户请求】 咨询怎么新增注射器品牌，已指导2026-01-23 09:57:21 : 【客户请求】 微信视频呼入SM3-45020314 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION USP | 一般 | 待处理
2026.01.23 09:54:26 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 / 054804 | 90223864 | 304602116 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-23 10:00:06 : 【客户请求】 PA校准设置。2026-01-23 09:54:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.23 09:51:10 | 天津市蓟州区兴华大街社区卫生服务中心 | 60177943 | 304602069 | 天津市蓟州区兴华大街社区卫生服务中心 BS-850 微信视频服务 | 2026-01-23 10:05:59 苏曙明: 【客户请求】 误操作2026-01-23 09:51:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 天津分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.01.23 09:29:47 | （禁用）绵阳华美紫馨医学美容医院有限公司 / 000000 | 90168007 | 304602267 | （禁用）绵阳华美紫馨医学美容医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-23 11:35:29 胡宗亚: 【客户请求】 冲洗SV13到14之间管路重启后正常2026-01-23 09:31:35 : 【客户请求】 液体压力超载，指导拆洗SV13与14之间管路2026-01-23 09:29:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.23 08:43:50 | 宜昌市夷陵区黄花镇卫生院 / 443000 宜昌市 | 312540 | 304602134 | 宜昌市黄花镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-23 08:47:11 : 【客户请求】 机械手混匀动作异常，机械手动作正常故障无法消除，检查混匀线束，派分公司跟进处理2026-01-23 08:43:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.23 08:40:58 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 / 054804 | 90223864 | 304602115 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-23 08:48:19 : 【客户请求】 添加新项目2026-01-23 08:40:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.22 17:54:56 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304602122 | 华润医药商业集团医疗器械有限公司 BENEHEART D20 微信视频服务 | 2026-01-22 18:37:52 59990009: 【客户请求】 工单与304602096重复2026-01-22 17:54:55 : 【客户请求】 微信视频呼入FP6-45000272 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D20 | 一般 | 待处理
2026.01.22 17:37:26 | 秦州区卫生健康局 | 90238212 | 304602131 | 秦州区卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 17:38:42 : 【客户请求】 质控测试。2026-01-22 17:37:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.22 17:18:20 | 河南伽澜医疗管理有限公司 | 90392431 | 304602106 | 河南伽澜医疗管理有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-22 17:45:22 苏曙明: 【客户请求】 电话无法呼叫2026-01-22 17:18:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.22 17:03:54 | 秦州区卫生健康局 | 90238212 | 304602068 | 秦州区卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 17:07:37 : 【客户请求】 质控测试。2026-01-22 17:03:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.22 16:57:39 | 秦州区卫生健康局 | 90238212 | 304602104 | 秦州区卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 16:59:27 : 【客户请求】 质控和校准。2026-01-22 16:57:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.22 16:56:06 | 上海长海医院 海军军医大学第一附属医院 / 200433 上海 | 101250 | 304602087 | 上海长海医院 海军军医大学第一附属医院 UMEC12 微信视频服务 | 2026-01-22 18:22:02 59990009: 【客户请求】 已有工单：408044783，此单封闭2026-01-22 16:56:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 上海分公司 | 监护 | UMEC12 | 重要 | 待处理
2026.01.22 16:54:54 | 忠县疾病预防控制中心 / 404300 重庆市 | 60027690 | 304602097 | 忠县疾病预防控制中心 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-01-22 16:57:21 苏曙明: 【客户请求】 客户测试视频2026-01-22 16:54:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.01.22 16:49:23 | 秦州区卫生健康局 | 90238212 | 304602065 | 秦州区卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 16:54:07 : 【客户请求】 质控测试2026-01-22 16:49:29 : 【客户请求】 姓名: 吕文霞; 手机号: 133****2875; 问题描述:2026-01-22 16:49:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.22 16:38:59 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304602096 | 华润医药商业集团医疗器械有限公司 BENEHEART D20C 微信视频服务 | 2026-01-22 18:23:27 59990009: 【客户请求】 致电客户核实单位名称，问题已解决2026-01-22 16:38:59 : 【客户请求】 微信视频呼入FP8-45000377 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D20C | 一般 | 待处理
2026.01.22 16:32:28 | 秦州区卫生健康局 | 90238212 | 304602095 | 秦州区卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 16:35:59 : 【客户请求】 质控设置2026-01-22 16:32:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.22 16:29:46 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 / 551100 贵州市 | 370074 | 304602102 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 17:14:38 : 【客户请求】 质控失控，重复性不好。检查样本针、样本阀、样本注射器及样本针液路等。请尽快联系客户确定维修事宜！2026-01-22 16:29:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.22 16:20:46 | 秦州区卫生健康局 | 90238212 | 304602101 | 秦州区卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 16:24:08 : 【客户请求】 如何进行质控设置及测试。2026-01-22 16:20:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.22 15:57:24 | 重庆大学附属三峡医院 / 404100 重庆市 | 104433 | 304602086 | 重庆大学附属三峡医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-22 16:01:41 : 【客户请求】 叶酸、V12测试不了，报警“样本量不足或存在纤维凝块，稀释位1”。请尽快联系客户处理2026-01-22 15:57:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 重庆分公司 | 生化 | CL-6000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.22 15:55:39 | 信阳市淮滨县妇幼保健院 / 464400 信阳市 | 371493 | 304602078 | 信阳市淮滨县妇幼保健院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 16:04:15 : 【客户请求】 测试推广，直接封单。2026-01-22 15:55:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.22 15:39:56 | 莆田九十五医院 / 361000 莆田市 | 107042 | 304602050 | 莆田九十五医院 CPM 12MC 微信视频服务 | 2026-01-22 16:15:21 张朋飞: 【客户请求】 心电导联线有问题，II导不出波形。其他导联正常。客户同意寄送修。2026-01-22 15:39:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 监护 | CPM 12MC | 一般 | 待处理
2026.01.22 15:39:52 | 开封市祥符区刘店乡卫生院 | 90238736 | 304602085 | 开封市祥符区刘店乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-22 15:51:03 : 【客户请求】 停电后开机，主机无法连接。断电重启2026-01-22 15:39:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.22 15:10:45 | 六盘水振荣医院 / 555555 | 90319831 | 304602083 | 六盘水振荣医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-22 15:15:41 : 【客户请求】 新到一瓶质控，指导老师进行质控设置，测量2026-01-22 15:10:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.22 15:01:10 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 / 551100 贵州市 | 370074 | 304602076 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 15:05:40 : 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-22 15:01:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.22 14:50:29 | 定南县中医院 / 341900 赣州市 | 308251 | 304602082 | 定南县中医院 CL-2800I 微信视频服务 | 2026-01-22 14:55:07 : 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-22 14:50:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | CL-2800I | 一般 | 待处理
2026.01.22 14:46:39 | 榕江县妇幼保健院 / 557200 黔东南州 | 325493 | 304602074 | 榕江县妇幼保健院 NB300 微信视频服务 | 2026-01-22 16:17:22 张朋飞: 【客户请求】 客户已联系现场工程师处理。2026-01-22 14:46:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 麻醉 | NB300 | 一般 | 待处理
2026.01.22 14:23:13 | 呼和浩特市新城区福康综合门诊部 / 010010 呼和浩特市 | 60124971 | 304602000 | 呼和浩特市新城区福康综合门诊部 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-22 14:24:05 : 【客户请求】 姓名: 高清清; 手机号: 156****0640; 问题描述: 试用2026-01-22 14:23:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.22 14:20:40 | 通用技术集团内蒙古心脑血管医院 / 010000 | 90339455 | 304602037 | 通用技术集团内蒙古心脑血管医院 CPM 10 微信视频服务 | 2026-01-22 16:13:03 张朋飞: 【客户请求】 测试瑞智服。2026-01-22 14:20:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 监护 | CPM 10 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.22 14:08:45 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304602048 | 成都志信诚义商贸有限公司 NUEWA A20 PRO 微信视频服务 | 2026-01-22 18:21:09 59990009: 【客户请求】 致电客户核实医院单位，告知是工程师，客户问题已解决2026-01-22 14:08:45 : 【客户请求】 微信视频呼入VK3-5C000071 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 超声 | NUEWA A20 PRO | 一般 | 待处理
2026.01.22 14:04:54 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 / 200011 上海市 | 311630 | 304602071 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-01-22 14:12:37 : 【客户请求】 指导客户做CRP定标。2026-01-22 14:04:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.22 14:04:35 | 河南伽澜医疗管理有限公司 | 90392431 | 304602035 | 河南伽澜医疗管理有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-22 14:05:47 : 【客户请求】 质控失控，老师需要工程师现场处理。请尽快联系客户处理！2026-01-22 14:04:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.22 13:39:03 | 河南省南阳市沙堰镇卫生院 / 473500 南阳市 | 309459 | 304602060 | 河南省南阳市沙堰镇卫生院 BC-5140 微信视频服务 | 2026-01-22 13:41:26 : 【客户请求】 液体压力超载，注射器动作异常，要求上门处理，请检查SV13-14管路和相关阀2026-01-22 13:39:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5140 | 一般 | 待处理
2026.01.22 13:21:21 | 南京医科大学附属逸夫医院 / 210000 南京市 | 60064587 | 304602059 | 南京医科大学附属逸夫医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-22 13:34:26 苏曙明: 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服。2026-01-22 13:21:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南京分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.22 13:19:50 | 南京医科大学附属逸夫医院 / 210000 南京市 | 60064587 | 304602058 | 南京医科大学附属逸夫医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-22 13:34:07 苏曙明: 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服。2026-01-22 13:19:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南京分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.22 13:13:36 | 烟台市烟台山医院 / 264000 烟台市 | 304333 | 304602057 | 烟台市烟台山医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-22 13:36:17 苏曙明: 【客户请求】 误操作2026-01-22 13:13:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 青岛分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.22 11:30:56 | 新疆生产建设兵团第七师127团医院 / 833200 胡杨河市 | 102001 | 304601969 | 新疆生产建设兵团第七师127团医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-22 11:43:31 苏曙明: 【客户请求】 质控失控。已联系工程师处理2026-01-22 11:30:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.22 11:22:02 | 鲁山县赵村乡中心卫生院 / 467300 平顶山市 | 317738 | 304601967 | 鲁山县赵村乡中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-22 11:24:10 : 【客户请求】 校准失败，DUP,客户需要工程师现场处理2026-01-22 11:22:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.22 11:10:43 | 濮阳市人民医院 / 457000 濮阳市 | 309484 | 304602056 | 濮阳市人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-22 11:15:18 : 【客户请求】 测试推广，无需支持2026-01-22 11:10:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.22 11:07:30 | 新疆生产建设兵团农三师五十三团医院 / 843805 喀什地区 | 366399 | 304602055 | 新疆生产建设兵团农三师五十三团医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-22 11:37:37 : 【客户请求】 TG、CREA-S质控失控，重复性正常，校准后还是偏低。客户有两台BS-830作比较。2026-01-22 11:07:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.22 11:01:05 | （禁用）崇阳县大源乡卫生院 / 437500 咸宁市 | 377990 | 304602033 | 崇阳县大源乡卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-01-22 11:10:32 : 【客户请求】 生化问题，让扫生化二维码帮忙解答。2026-01-22 11:01:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.01.22 10:57:33 | 濮阳市中医院 / 457000 濮阳市 | 309058 | 304602032 | 濮阳市中医院 BC-6600 微信视频服务 | 2026-01-22 11:11:56 胡宗亚: 【客户请求】 老师想找以前病人的对比结果，因科室有LIS，告知需要在LIS上找到人，根据编号在专家管理软件上查找2026-01-22 10:57:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-6600 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.22 10:38:44 | 江西省九江市星子县蓼南乡卫生院 / 555555 | 90032743 | 304602054 | 江西省九江市星子县蓼南乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-22 10:51:37 : 【客户请求】 LH瓶盖组件漏气，派分公司跟进处理，目前先把试剂管路直接插入瓶子暂用。2026-01-22 10:38:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.22 10:19:25 | 巫山红叶医院 / 400000 重庆市 | 60077131 | 304601965 | 巫山红叶医院 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-01-22 10:20:14 : 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服。2026-01-22 10:19:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.01.22 10:06:08 | 平度市李园街道办事处卫生院 / 266000 青岛市 | 300805 | 304602042 | 平度市李园街道办事处卫生院 BC-5100 微信视频服务 | 2026-01-22 10:06:50 : 【客户请求】 姓名: 孙鹏; 手机号: 185****1372; 问题描述: 测试，不用回复2026-01-22 10:06:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5100 | 一般 | 待处理
2026.01.22 10:00:39 | 郴州市圣康肾病专科医院 / 423000 郴州市 | 60123886 | 304602051 | 郴州市圣康肾病专科医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-22 10:07:14 : 【客户请求】 无法开机，估计是CF卡问题，客户自己联系工程师处理2026-01-22 10:00:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.22 09:59:32 | 酒泉市肃州区清水中心卫生院 / 735000 酒泉市 | 380353 | 304602041 | 酒泉市肃州区清水中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 10:03:03 : 【客户请求】 质控数据不小心删除了。删除以后就没有了2026-01-22 09:59:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.22 09:47:10 | 濮阳市人民医院 / 457000 濮阳市 | 309484 | 304601920 | 濮阳市人民医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-01-22 09:48:03 : 【客户请求】 工程师给客户演示视频服务2026-01-22 09:47:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.22 09:44:05 | 武宁县大洞卫生院 / 332000 九江市 | 381864 | 304601919 | 武宁县大洞卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-22 09:53:31 : 【客户请求】 状态里反应盘温度显示？。断电重启后从6度开始慢慢上升2026-01-22 09:47:35 : 【客户请求】 反应盘温度超出范围。2026-01-22 09:44:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.22 09:21:15 | 北京市和平里医院 / 102600 北京市 | 305843 | 304601917 | 北京市和平里医院 SV300 微信视频服务 | 2026-01-22 09:40:57 张朋飞: 【客户请求】 机器故障01，氧浓度不准。自己买的氧电池换了也不行。机器故障 01 机器内部电压异常。1.测量相应测试点电压；2.故障仍然存在更换电源板。2026-01-22 09:21:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.22 09:21:11 | 攀枝花市湛浩牙科 / 617000 | 90226594 | 304601916 | （禁用）攀枝花市湛浩牙科 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-22 09:24:17 : 【客户请求】 无试剂了机器故障无法关机，告知直接关闭电源，等试剂到了再开机2026-01-22 09:21:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.22 09:02:56 | 邯郸市鸡泽县浮图店中心卫生院 / 057350 邯郸市 | 378264 | 304602030 | 邯郸市鸡泽县浮图店中心卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-01-22 09:06:16 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-22 09:02:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.01.22 08:57:48 | 重庆市合川区人民医院 / 400000 重庆市 | 105167 | 304601964 | 重庆市合川区人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-22 10:35:18 胡宗亚: 【客户请求】 重启后正常了2026-01-22 09:04:22 : 【客户请求】 流水线默认有架子在里面，后面架子不去进样，指导老师重启轨道。2026-01-22 08:57:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.01.21 17:57:23 | 堆龙德庆区31674部队医院 / 555555 | 90056292 | 304601940 | 堆龙德庆区31674部队医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-21 18:00:37 : 【客户请求】 老师咨询生化460是否可以测试K NA CL，观看无电解质模块，告诉不可以2026-01-21 17:57:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.21 17:49:00 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304601939 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-21 17:56:40 苏曙明: 【客户请求】 304601938已派问题处理单2026-01-21 17:49:13 : 【客户请求】 姓名: 依沙别克·阿布谢克; 手机号: 132****0864; 问题描述:2026-01-21 17:48:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.21 17:48:56 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304601938 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-21 17:53:18 : 【客户请求】 客户要增加糖化血红蛋白项目，需要工程师支持。请尽快联系客户处理！2026-01-21 17:48:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.21 17:23:31 | 濮阳市中医院 / 457000 濮阳市 | 309058 | 304601899 | 濮阳市中医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-21 17:24:22 : 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服。测试视频2026-01-21 17:23:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.21 17:18:02 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304601890 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-21 17:18:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.21 16:48:21 | 重庆市巫山县妇幼保健院计划生育服务中心 / 401220 重庆市 | 361031 | 304601889 | 重庆市巫山县妇幼保健院计划生育服务中心 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-21 16:49:33 : 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服，测试视频。2026-01-21 16:48:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.21 16:34:44 | 达拉特旗億康中医医院 / 017000 鄂尔多斯市 | 90055663 | 304601914 | 达拉特旗億康中医医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-21 16:37:14 : 【客户请求】 登录账号是否可以改变，指导老师添加新账号。2026-01-21 16:34:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.21 16:04:56 | 重庆市巫山县人民医院 / 404700 重庆市 | 305698 | 304601935 | 重庆市巫山县人民医院 BC-6000PLUS 微信视频服务 | 2026-01-21 16:09:25 : 【客户请求】 客户尝试视频功能后又误触发。2026-01-21 16:04:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 血球 | BC-6000PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.21 15:58:27 | 重庆市巫山县人民医院 / 404700 重庆市 | 305698 | 304601888 | 重庆市巫山县人民医院 BC-6000PLUS 微信视频服务 | 2026-01-21 16:04:26 : 【客户请求】 工程师给客户推广视频服务。2026-01-21 15:58:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 血球 | BC-6000PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.21 15:41:23 | 秦州区卫生健康局 | 90238212 | 304601934 | 秦州区卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-21 15:43:33 : 【客户请求】 校准设置2026-01-21 15:41:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.21 15:31:57 | 成都郫都西汇三九八医院有限责任公司 / 610000 | 90331759 | 304601887 | 成都郫都西汇三九八医院有限责任公司 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-21 15:35:02 : 【客户请求】 咨询CRP定标，沟通定标方式2026-01-21 15:31:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.21 15:28:49 | 北京积水潭医院聊城医院 / 250000 | 90349398 | 304601886 | 北京积水潭医院聊城医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-01-21 15:28:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.21 15:28:05 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304601913 | 镇原县上肖镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-21 15:32:40 胡宗亚: 【客户请求】 客户要产品的UDI填报资料，派分公司跟进处理。2026-01-21 15:28:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.21 15:23:21 | 平昌县灵山镇卫生院 / 636600 巴中市 | 90081906 | 304601931 | 平昌县灵山镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-21 15:24:35 : 【客户请求】 仪器校准设置咨询2026-01-21 15:23:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.21 15:15:39 | 四川大学华西医院 / 610041 成都市 | 302599 | 304601922 | 四川大学华西医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-21 15:25:15 : 【客户请求】 ALT试剂用完，沟通更换新试剂后正常2026-01-21 15:15:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.21 15:03:55 | 昆明圣爱中医馆有限公司 / 650000 昆明市 | 90000007 | 304601880 | 昆明圣爱中医馆有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-21 15:03:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.21 14:46:54 | 灵山县丰塘镇卫生院 | 90186552 | 304601895 | 灵山县丰塘镇卫生院 NUEWA I9S 微信视频服务 | 2026-01-21 14:46:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 超声 | NUEWA I9S | 一般 | 待处理
2026.01.21 14:46:37 | 甘孜州人民医院 / 626000 阿坝州 | 317631 | 304601912 | 甘孜州人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-21 14:47:38 : 【客户请求】 工程师测试视频2026-01-21 14:46:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.01.21 14:44:34 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601921 | 河南九州通医疗器械有限公司 CONSONA N9 微信视频服务 | 2026-01-21 18:50:31 59990010: 【客户请求】 致电客户是测试步骤，已告知有需要再联系2026-01-21 14:44:34 : 【客户请求】 微信视频呼入LQ6-45002057 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 超声 | CONSONA N9 | 一般 | 待处理
2026.01.21 14:40:58 | 巫山安康医院有限公司 / 404700 重庆市 | 337533 | 304601879 | 巫山安康医院有限公司 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-01-21 14:41:56 : 【客户请求】 工程师在现场推广瑞智服。测试视频2026-01-21 14:40:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.01.21 14:32:19 | 上海市浦东新区肺科医院 / 200000 上海市 | 311756 | 304601894 | 上海市浦东新区肺科医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-21 14:36:58 : 【客户请求】 客户要查询质控靶值，已回拨电话，告知方法2026-01-21 14:32:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.21 14:15:55 | 河北医科大学第三医院 / 050000 石家庄市 | 307536 | 304601885 | 河北医科大学第三医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-21 14:20:14 : 【客户请求】 老师误操作。2026-01-21 14:15:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-2800M | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.21 13:23:14 | 华池县林镇乡卫生院 / 000000 | 90336731 | 304601870 | 华池县林镇乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-21 14:01:19 胡宗亚: 【客户请求】 试剂余量很多报警，告知未按照正常流程更换试剂，如果保证试剂正常情况下建议问试剂供货商要条码继续使用2026-01-21 13:23:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.21 12:50:23 | 成都西部白癜风医院有限公司 / 610000 | 90019127 | 304601854 | 成都西部白癜风医院有限公司 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-01-21 13:54:58 胡宗亚: 【客户请求】 咨询CRP参考范围，电话客户已经联系上当地工程师已经澄清，也简单沟通全程，普通，超敏CRP的区别2026-01-21 12:50:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.21 12:20:54 | 昆明圣爱中医馆有限公司 / 650000 昆明市 | 90000007 | 304601877 | 昆明圣爱中医馆有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-21 12:20:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.21 12:03:39 | 文山州丘北县温浏镇中心卫生院 / 663200 文山州 | 337221 | 304601876 | 文山州丘北县温浏镇中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-21 12:03:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.21 11:23:05 | 文山州丘北县温浏镇中心卫生院 / 663200 文山州 | 337221 | 304601846 | 文山州丘北县温浏镇中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-21 11:23:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.21 11:21:59 | 永胜县人民医院 / 674200 丽江市 | 303888 | 304601872 | 永胜县人民医院 EPM 10 微信视频服务 | 2026-01-21 14:17:33 59990004: 【客户请求】 联系15987191587开头语后挂机，转罗念2026-01-21 11:48:31 张朋飞: 【客户请求】 客户打一声就挂断了，给客户回电三次都拒接，请核实客户需求，如有需要再派单。2026-01-21 11:21:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 座席解决 | 昆明分公司 | 监护 | EPM 10 | 一般 | 待处理
2026.01.21 11:16:15 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304601769 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-21 11:20:11 : 【客户请求】 仪器异常断电，指导恢复。2026-01-21 11:16:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.21 11:11:11 | 南阳市第二人民医院 / 473000 南阳市 | 309150 | 304601747 | 南阳市第二人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-21 11:12:09 : 【客户请求】 WNB通道无粒子，派分公司跟进处理。2026-01-21 11:11:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.21 10:57:36 | 张掖市第二人民医院 / 734000 | 90052283 | 304601861 | 张掖市第二人民医院 BENEVISION N12 微信视频服务 | 2026-01-21 11:21:23 张朋飞: 【客户请求】 客户表示已解决2026-01-21 10:57:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.21 10:41:18 | 东方市板桥镇卫生院 / 572500 东方市 | 371357 | 304601840 | 东方市板桥镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-21 10:49:40 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-21 10:41:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.21 10:39:30 | 临夏州东乡县第二人民医院 / 731400 | 90230885 | 304601844 | 临夏州东乡县第二人民医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-21 10:47:51 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-21 10:39:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.21 10:39:09 | 西平县二郎乡卫生院 / 463900 驻马店市 | 90025952 | 304601843 | 西平县二郎乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-21 10:43:45 : 【客户请求】 水机不工作，生化仪水箱空。2026-01-21 10:39:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.21 10:35:42 | 德钦县第二人民医院 | 90365639 | 304601790 | 德钦县第二人民医院 BS-830S 微信视频服务 | 2026-01-21 10:44:24 苏曙明: 【客户请求】 TBA校准设置。2026-01-21 10:35:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830S | 一般 | 待处理
2026.01.21 10:34:51 | 德阳市人民医院 / 610000 | 105073 | 304601789 | 德阳市人民医院 RESONA R9 ELITE 微信视频服务 | 2026-01-21 10:34:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 超声 | RESONA R9 ELITE | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.21 10:22:09 | 乌海市海勃湾区新华西社区卫生服务中心 | 90227498 | 304601842 | 乌海市海勃湾区新华西社区卫生服务中心 BS-860 微信视频服务 | 2026-01-21 10:23:48 : 【客户请求】 咨询尿机问题。建议拨打40070056522026-01-21 10:22:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.01.21 10:16:21 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 / 410000 长沙市 | 90312157 | 304601768 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-21 10:19:04 : 【客户请求】 咨询ALP校准及有效期问题。2026-01-21 10:16:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.21 10:10:30 | 达州市渠县岩峰镇中心卫生院 / 555555 | 90066464 | 304601841 | 达州市渠县岩峰镇中心卫生院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-01-21 10:18:37 : 【客户请求】 【故障现象】：导出测试数据【排查过程】：仪器空闲状态，先插入U盘进入结果-查询导出时间段结果-选择所有结果-结果选项-备份【处理结果】：正常导出2026-01-21 10:10:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.01.21 09:52:58 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 / 150200 哈尔滨市 | 362351 | 304601630 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-21 10:05:04 : 【客户请求】 CK的R2没有扫描出来。更换位置后可以扫描出2026-01-21 09:52:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.21 09:43:48 | 达拉特旗億康中医医院 / 017000 鄂尔多斯市 | 90055663 | 304601787 | 达拉特旗億康中医医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-21 09:47:41 : 【客户请求】 老师不确定动了哪里，软件界面变化大不习惯，指导老师恢复初始布局解决2026-01-21 09:43:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.21 09:37:48 | 洪雅县三宝镇卫生院 / 620020 眉山市 | 363184 | 304601767 | 洪雅县三宝镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-21 09:41:14 : 【客户请求】 !R1 制动啊更换试剂位置后正常2026-01-21 09:37:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.21 09:30:19 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 / 130000 长春市 | 90055554 | 304601629 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-21 09:35:44 : 【客户请求】 测试速度明显变慢，建议进行强化清洗。2026-01-21 09:30:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.21 09:21:53 | 三亚市涯城镇保港卫生院 / 555555 | 90047416 | 304601786 | 三亚市涯城镇保港卫生院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-01-21 09:28:20 : 【客户请求】 WBC不分类，指导探头液浸泡无效，派分公司跟进处理2026-01-21 09:21:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 海南分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.21 09:13:14 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601785 | 四川旭铭镕商贸有限公司 BENEVISION 微信视频服务 | 2026-01-21 11:18:02 张朋飞: 【客户请求】 客户在测试，没有设备问题2026-01-21 09:13:13 : 【客户请求】 微信视频呼入JB-48040547 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEVISION | 一般 | 待处理
2026.01.21 09:12:00 | 吉林大学第一医院 / 130000 长春市 | 100395 | 304601766 | 吉林大学第一医院 RECHO R9T 微信视频服务 | 2026-01-21 09:11:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50240661 | 邓继业 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 超声 | RECHO R9T | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.21 09:09:48 | 吉林大学第一医院 / 130000 长春市 | 100395 | 304601784 | 吉林大学第一医院 RECHO R9T 微信视频服务 | 2026-01-21 09:09:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50240661 | 邓继业 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 超声 | RECHO R9T | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.21 09:06:08 | 仪陇县马鞍中心卫生院 / 637600 南充市 | 381176 | 304601765 | 仪陇县马鞍中心卫生院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-21 09:13:40 : 【客户请求】 参比电极电压失效，电极小于100，沟通购买参比电极2026-01-21 09:06:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.01.21 09:05:41 | 渠县中医院 / 635200 达州市 | 306557 | 304601783 | 渠县中医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-21 09:17:29 陈银亭: 【客户请求】 第一试剂针未检测到液面，线下工程师已联系处理2026-01-21 09:05:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.21 08:50:48 | 鄢陵县人民医院 / 461200 许昌市 | 309094 | 304601764 | 鄢陵县人民医院 BC-6900 微信视频服务 | 2026-01-21 08:56:14 : 【客户请求】 DMU软件无法打开，派分公司尽快联系处理。2026-01-21 08:50:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-6900 | 一般 | 待处理
2026.01.21 08:49:17 | 腾冲东和健康管理有限公司 / 555555 | 90164640 | 304601763 | 腾冲东和健康管理有限公司 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-01-21 09:27:05 : 【客户请求】 T3校准申请后不进行测试，报警样本架有多余样本。校准申请还不能取消，试剂取出后再重新装载后可以申请或取消申请。开始测试起始样本位置设置错误，造成样本架有多余样本报警。2026-01-21 08:49:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.01.21 08:35:56 | 广州中医药大学深圳医院（福田） / 518000 深圳市 | 310429 | 304601791 | 广州中医药大学深圳医院（福田） SV350 微信视频服务 | 2026-01-21 11:19:16 张朋飞: 【客户请求】 客户表示已解决2026-01-21 08:35:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.21 08:34:28 | 腾冲东和健康管理有限公司 / 555555 | 90164640 | 304601720 | 腾冲东和健康管理有限公司 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-01-21 08:41:00 : 【客户请求】 校准时报警样本架有S0003多余样本,设置是S0002号架。2026-01-21 08:34:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.01.21 06:41:36 | 首都医科大学宣武医院 / 100000 北京市 | 305878 | 304601746 | 首都医科大学宣武医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-21 06:41:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理
2026.01.20 17:45:06 | 南方医科大学第五附属医院 / 510900 广州市 | 60043677 | 304601762 | 南方医科大学第五附属医院 BRICYTE E6 微信视频服务 | 2026-01-20 18:19:08 : 【客户请求】 老师不会操作流式，指导完成作业2026-01-20 17:45:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 血球 | BRICYTE E6 | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.20 17:33:46 | 会同县灵康精神病医院有限公司 / 418300 会同县 | 60600477 | 304601761 | 会同县灵康精神病医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-01-20 17:36:42 : 【客户请求】 水箱空。2026-01-20 17:33:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.01.20 17:26:55 | 曹县卫健局疫情防控指挥部 / 274400 | 90241175 | 304601753 | 曹县卫健局疫情防控指挥部 EPM 12 微信视频服务 | 2026-01-20 17:31:56 : 【客户请求】 客户查看历史病人信息，已解答2026-01-20 17:26:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 监护 | EPM 12 | 一般 | 待处理
2026.01.20 17:21:27 | 通辽市人民医院 / 028000 通辽市 | 300484 | 304601718 | 通辽市人民医院 CRP-M100 微信视频服务 | 2026-01-20 17:30:51 : 【客户请求】 老师咨询测试数据导出方法，指导完成操作2026-01-20 17:21:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | CRP-M100 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.20 17:04:22 | 凉山彝族自治州第一人民医院 / 999999 | 105257 | 304601752 | 凉山彝族自治州第一人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-20 17:04:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.20 16:36:08 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601740 | 太原尚德贸易有限公司 BENEFUSION SP5 微信视频服务 | 2026-01-20 16:40:28 : 【客户请求】 山西省中阳县人民医院，任老师。19034860333. SP5系列号：SK10509389。注射器装上之后不能识别，客户同意寄送修。请派寄送修单。2026-01-20 16:36:07 : 【客户请求】 微信视频呼入SK10509389 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP5 | 一般 | 待处理
2026.01.20 16:26:59 | 成都市新津区中医院 / 611430 成都市 | 306246 | 304601710 | 成都市新津区中医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-20 16:27:46 : 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服。测试视频2026-01-20 16:26:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.20 16:15:09 | 富宁县人民医院 / 663400 文山州 | 303822 | 304601742 | 富宁县人民医院 BENEHEART D6 微信视频服务 | 2026-01-20 16:20:20 59990050: 【客户请求】 客户不需要迈瑞派工维修。2026-01-20 16:18:09 : 【客户请求】 故障码：207.告知可能是监护模块有问题了。客户不需要迈瑞派工维修。2026-01-20 16:15:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 座席解决 | 昆明分公司 | 监护 | BENEHEART D6 | 一般 | 待处理
2026.01.20 15:34:03 | 泸州市精神病医院 / 646000 泸州市 | 306300 | 304601734 | 泸州市精神病医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-20 16:59:32 : 【客户请求】 客户测试2026-01-20 15:34:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.20 15:34:03 | 介休市康大医院 | 90181331 | 304601716 | 介休市康大医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-20 15:46:30 : 【客户请求】 报警无稀释液，更换完稀释液后无法消除，管路里面有气泡，反复更换稀释液后解决。2026-01-20 15:34:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.20 15:12:48 | 腾冲东和健康管理有限公司 / 555555 | 90164640 | 304601730 | 腾冲东和健康管理有限公司 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-01-20 15:23:14 : 【客户请求】 校准设置2026-01-20 15:12:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.01.20 15:03:37 | 天津市红桥区西沽街社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 319974 | 304601729 | 天津市红桥区西沽街社区卫生服务中心 BS-2200 微信视频服务 | 2026-01-20 15:11:54 : 【客户请求】 添加医生2026-01-20 15:03:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-2200 | 一般 | 待处理
2026.01.20 15:02:24 | 邯郸市鸡泽县浮图店中心卫生院 / 057350 邯郸市 | 378264 | 304601731 | 邯郸市鸡泽县浮图店中心卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-01-20 15:12:33 苏曙明: 【客户请求】 查询靶值2026-01-20 15:02:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.01.20 14:55:18 | 四川大学华西医院 / 610041 成都市 | 302599 | 304601728 | 四川大学华西医院 SV900S 微信视频服务 | 2026-01-20 15:26:41 张朋飞: 【客户请求】 推广瑞智服测试，没有问题2026-01-20 14:55:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 麻醉 | SV900S | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.20 14:49:52 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601727 | 成都同宸骏业贸易有限公司 A4C 微信视频服务 | 2026-01-20 15:25:36 张朋飞: 【客户请求】 客户已自行解决2026-01-20 14:49:51 : 【客户请求】 微信视频呼入FQ9-53000527 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | A4C | 一般 | 待处理
2026.01.20 14:34:01 | 会同县灵康精神病医院有限公司 / 418300 会同县 | 60600477 | 304601725 | 会同县灵康精神病医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-01-20 14:35:32 : 【客户请求】 休眠。需要唤醒2026-01-20 14:34:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.01.20 14:27:18 | 四川省复员退伍军人医院（四川省第二退役军人医院） / 611230 成都市 | 90079256 | 304601724 | 四川省复员退伍军人医院（四川省第二退役军人医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-01-20 14:31:40 : 【客户请求】 指导更换光源灯2026-01-20 14:27:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.20 14:24:44 | 邯郸市鸡泽县浮图店中心卫生院 / 057350 邯郸市 | 378264 | 304601714 | 邯郸市鸡泽县浮图店中心卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-01-20 14:29:25 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，老师查询靶值。2026-01-20 14:24:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.01.20 14:24:00 | 邯郸市鸡泽县浮图店中心卫生院 / 057350 邯郸市 | 378264 | 304601713 | 邯郸市鸡泽县浮图店中心卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-01-20 14:29:03 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，老师查询靶值。2026-01-20 14:23:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.01.20 13:48:10 | 哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院 / 150000 哈尔滨市 | 90007476 | 304601687 | 哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-01-20 14:30:15 苏曙明: 【客户请求】 ALT结果标识ENC、NLN。重测或稀释重测2026-01-20 13:48:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.01.20 13:40:58 | 大连医科大学附属第二医院 / 116027 大连市 | 301767 | 304601712 | 大连医科大学附属第二医院 EPM 10 微信视频服务 | 2026-01-20 14:48:59 张朋飞: 【客户请求】 开机黑屏，有声音。按测血压能听到打气声音。可能是屏的问题。2026-01-20 13:40:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 沈阳分公司 | 监护 | EPM 10 | 重要 | 待处理
2026.01.20 13:20:01 | 达州市渠县涌兴中心卫生院 / 610000 达州市 | 90000630 | 304601686 | 达州市渠县涌兴中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-20 13:22:04 : 【客户请求】 客户使用操作培训2026-01-20 13:20:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.20 13:19:27 | 深圳丽颖丽驻兰门诊部 | 90353864 | 304601685 | 深圳丽颖丽驻兰门诊部 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-20 13:26:11 : 【客户请求】 老师联系不上工程师要条码，再次拨打视频，再确认试剂正常情况下给提供一个，告知回头直接问试剂供货商提供2026-01-20 13:19:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.20 12:40:58 | 深圳丽颖丽驻兰门诊部 | 90353864 | 304601700 | 深圳丽颖丽驻兰门诊部 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-20 12:54:23 : 【客户请求】 客户需要试剂条码，告知问试剂供货商要2026-01-20 12:40:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.20 12:34:59 | 南充市仪陇县人民医院 / 637600 南充市 | 314503 | 304601680 | 南充市仪陇县人民医院 NUEWA R9 EXP 微信视频服务 | 2026-01-20 12:34:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 超声 | NUEWA R9 EXP | 一般 | 待处理
2026.01.20 12:24:55 | 孝感市第一人民医院 / 432100 孝感市 | 312075 | 304601698 | 孝感市第一人民医院 M8 微信视频服务 | 2026-01-20 12:24:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 超声 | M8 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.20 12:15:26 | 天津市第五中心医院 / 300222 天津市 | 322730 | 304601679 | 天津市第五中心医院 SV650 微信视频服务 | 2026-01-20 14:45:51 张朋飞: 【客户请求】 客户看视频，不是想报修2026-01-20 12:15:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 麻醉 | SV650 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.20 11:39:03 | 小金县妇幼保健院 / 624200 阿坝州 | 373595 | 304601702 | 小金县妇幼保健院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-20 11:39:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.20 11:29:31 | 贵州省毕节市大方县核桃乡卫生院 / 551600 | 90052599 | 304601683 | 贵州省毕节市大方县核桃乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-20 11:38:38 : 【客户请求】 样本针在反应盘未能检测到液面。检查试剂针液路。客户先尝试自行解决。2026-01-20 11:29:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.20 11:13:50 | 甘谷县金山镇中心卫生院 | 90375334 | 304601682 | 甘谷县金山镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-20 11:17:08 : 【客户请求】 客户要访问数据库，提供不了密码盒权限，提供接口协议传输样本数据。2026-01-20 11:13:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.20 10:57:23 | 新疆生产建设兵团第三师医院 / 844900 喀什 | 317455 | 304601678 | 新疆生产建设兵团第三师医院 BC-6800 微信视频服务 | 2026-01-20 10:57:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.20 10:43:40 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304601693 | 青海省黄南州河南县人民医院 BC-6000 微信视频服务 | 2026-01-20 10:54:21 : 【客户请求】 CL-8000I机器上试剂，让老师直接联系试剂供货商处理2026-01-20 10:43:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-6000 | 一般 | 待处理
2026.01.20 10:41:16 | 西安市第一医院 / 710002 西安市 | 305020 | 304601677 | 西安市第一医院 UMEC12 微信视频服务 | 2026-01-20 11:21:38 张朋飞: 【客户请求】 客户表示点错了。2026-01-20 10:41:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 监护 | UMEC12 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.20 10:37:39 | 绥化市青冈县永丰镇中心卫生院 / 151600 绥化市 | 375252 | 304601676 | 绥化市青冈县永丰镇中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-20 10:43:22 : 【客户请求】 校准规则设置。2026-01-20 10:37:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.20 10:16:39 | 高陵县通远镇卫生院 / 710200 西安市 | 90001261 | 304601675 | 高陵县通远镇卫生院 BENEHEART C1 微信视频服务 | 2026-01-20 14:14:29 59990003: 【客户请求】 工单与MCC的#TS000144916重复，此单封闭2026-01-20 11:20:37 张朋飞: 【客户请求】 指导客户自检，提示设备故障。无法指导解决，客户同意寄送修，请派寄送修单。2026-01-20 10:16:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 座席解决 | 西安分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2026.01.20 10:14:30 | 峨眉山市高桥镇卫生院 / 888888 | 90008425 | 304601691 | 峨眉山市高桥镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-20 10:17:21 : 【客户请求】 咨询仪器是否标配糖化样本针2026-01-20 10:14:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.20 10:12:54 | 宁阳县第二人民医院 / 271400 泰安市 | 304499 | 304601608 | 宁阳县第二人民医院 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-01-20 11:16:59 张朋飞: 【客户请求】 电池是一次性的，用完了就得更换。2026-01-20 10:12:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.01.20 09:58:04 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304601605 | 青海省黄南州河南县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-20 10:05:24 : 【客户请求】 仪器要启用，要上项目。请尽快联系客户处理！2026-01-20 10:03:05 : 【客户请求】 机器2026-01-20 09:58:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.01.20 09:49:32 | 南阳市镇平县妇幼保健院 / 474200 南阳市 | 60041936 | 304601674 | 南阳市镇平县妇幼保健院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-20 09:53:53 : 【客户请求】 WBC不分类，排查LH试剂加入，DIFF池排空混匀等。2026-01-20 09:49:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.20 09:46:47 | 渠县中滩镇卫生院 | 90386369 | 304601622 | 渠县中滩镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-20 10:24:13 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-20 09:46:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.20 09:46:45 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 / 641400 资阳市 | 376898 | 304601673 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-20 09:52:49 : 【客户请求】 指导矫正采样针2026-01-20 09:51:58 : 【客户请求】 采样针垂直运动错误，垂直碰撞在清洗池。2026-01-20 09:46:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.20 09:34:32 | 遂川众康医院有限公司 / 343900 | 90236669 | 304601681 | 遂川众康医院有限公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-01-20 09:39:39 : 【客户请求】 水箱空，水机出水没有压力，进水缓慢。2026-01-20 09:34:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.01.20 09:20:53 | 保定市第一中心医院 / 071000 保定市 | 307826 | 304601620 | 保定市第一中心医院 BENEFUSION ESP 微信视频服务 | 2026-01-20 09:58:37 张朋飞: 【客户请求】 机器报警代码：id604。电池异常。判断大概率是电池有问题了。客户要求现场检查解决。要求联系18617789652.朱主任。2026-01-20 09:20:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 输注泵 | BENEFUSION ESP | 重要 | 待处理
2026.01.20 09:11:11 | 金华市银湖老年医院有限公司 / 321000 | 90344309 | 304601587 | 金华市银湖老年医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-20 09:14:16 : 【客户请求】 水箱空。水机没有工作，建议咨询水机工程师2026-01-20 09:11:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.20 08:50:38 | 孝昌县人民医院 / 432900 孝感市 | 60029290 | 304601621 | 孝昌县人民医院 RESONA A SUPER 微信视频服务 | 2026-01-20 08:53:19 : 【客户请求】 视频线松动。2026-01-20 08:50:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 超声 | RESONA A SUPER | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.19 17:34:33 | 衷博瑞佳生物技术（上海）有限公司 / 200000 | 90308647 | 304601586 | 衷博瑞佳生物技术（上海）有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-19 17:41:17 : 【客户请求】 稀释液过期报警本底异常，告知由于稀释液问题导致，需要更换稀释液去判断2026-01-19 17:34:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.19 17:24:45 | 通渭县卫生健康局 / 743300 | 60055288 | 304601597 | 通渭县卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-19 17:30:58 : 【客户请求】 检查反应杯清洗是否正常；试剂针在反应盘位置；试剂针液面检测功能；零地电压等是否正常。请尽快联系客户处理！2026-01-19 17:28:21 : 【客户请求】 待测反应杯垂直残留水。2026-01-19 17:24:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.19 17:18:16 | 通渭县卫生健康局 / 743300 | 60055288 | 304601536 | 通渭县卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-19 17:19:38 : 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-19 17:18:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.19 16:53:55 | 陇阳镇卫生院 / 555555 | 90153025 | 304601602 | 陇阳镇卫生院 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-01-19 17:45:39 59990004: 【客户请求】 转王小成2026-01-19 17:32:31 59990004: 【客户请求】 联系18693218831拒接，转乃月婵2026-01-19 16:59:39 张朋飞: 【客户请求】 DR有问题，请转MIS产品同事给客户回电。2026-01-19 16:53:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 座席解决 | 兰州分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.01.19 16:18:36 | 平原县人民医院 / 253100 德州市 | 60045787 | 304601584 | 平原县人民医院 BENEVISION N15 OR 微信视频服务 | 2026-01-19 16:31:56 张朋飞: 【客户请求】 开机之后显MPM模块故障。建议当地维修人员处理，来电人员表示，他们是第三方的工程师，不需要迈瑞派工。2026-01-19 16:18:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 监护 | BENEVISION N15 OR | 一般 | 待处理
2026.01.19 16:03:57 | 金堂县第二人民医院（淮州新城医院） / 610400 成都市 | 306228 | 304601582 | 金堂县第二人民医院（淮州新城医院） BENEVISION N12 微信视频服务 | 2026-01-19 16:28:43 张朋飞: 【客户请求】 建议更换新的水槽和采样管试一下，如果还不行，就更换CO2模块。2026-01-19 16:03:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.19 15:37:56 | 江门市中心医院 / 999999 江门市 | 101740 | 304601558 | 江门市中心医院 SPL 3000 微信视频服务 | 2026-01-19 15:47:18 苏曙明: 【客户请求】 客户误操作。2026-01-19 15:37:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 生化 | SPL 3000 | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.19 15:06:46 | 贵州省黔西南贞丰县鲁贡镇中心卫生院 / 562200 | 90052524 | 304601579 | 贵州省黔西南贞丰县鲁贡镇中心卫生院 DC-70S 微信视频服务 | 2026-01-19 15:22:18 : 【客户请求】 稳压器问题，指导客户更换电源环境后恢复正常2026-01-19 15:07:39 : 【客户请求】 姓名: 陈兰; 手机号: 184****1573; 问题描述: 开不了机了2026-01-19 15:06:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50234442 | 邹杰 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 超声 | DC-70S | 一般 | 待处理
2026.01.19 14:47:46 | 门源回族自治县计划生育服务站 / 812200 海北州 | 327717 | 304601556 | 门源回族自治县计划生育服务站 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-19 14:50:50 : 【客户请求】 手工装载的试剂如何卸载。2026-01-19 14:47:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.19 14:41:08 | 遂宁市安居区西眉镇中心卫生院 / 629000 遂宁市 | 60028908 | 304601555 | 遂宁市安居区西眉镇中心卫生院 BS-800 微信视频服务 | 2026-01-19 14:53:13 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，糖化血红蛋白测试，自动裂解HB偏低，老师怀疑样本针吸红细胞不足，建议先不离心进行检测。2026-01-19 14:42:33 : 【客户请求】 老师听不到我的声音。2026-01-19 14:41:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.01.19 14:37:37 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 / 641300 资阳市 | 362145 | 304601566 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BC-760[R] CS 微信视频服务 | 2026-01-19 14:39:45 : 【客户请求】 使用专家管理系统提前录入病人信息，告知不可以，需要结果出来后再录入2026-01-19 14:37:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[R] CS | 一般 | 待处理
2026.01.19 14:24:18 | 郑州市第七人民医院 / 450000 郑州市 | 308705 | 304601533 | 郑州市第七人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-19 14:25:04 : 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服。测试视频2026-01-19 14:24:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.19 13:59:21 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 / 657605 昭通市 | 60090747 | 304601554 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-19 13:59:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.19 13:58:18 | 平昌县镇龙镇中心卫生院 / 614000 巴中市 | 385805 | 304601565 | 平昌县镇龙镇中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-19 13:59:19 : 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服。测试视频2026-01-19 13:58:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.19 13:49:15 | 华润武钢总医院 / 430000 武汉市 | 312497 | 304601564 | 华润武钢总医院 SV700S 微信视频服务 | 2026-01-19 14:52:06 59990004: 【客户请求】 联系18271812474拒接，转申祁棋2026-01-19 14:29:36 59990004: 【客户请求】 联系18271812474拒接2026-01-19 14:11:55 张朋飞: 【客户请求】 三次致电客户都拒接，请沟通客户需求，如需支持请再派单。2026-01-19 13:49:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 座席解决 | 武汉分公司 | 麻醉 | SV700S | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.19 13:43:57 | （禁用）水口山有色金属公司职工医院 / 430000 衡阳市 | 309771 | 304601563 | 水口山有色金属公司职工医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-01-19 13:45:50 : 【客户请求】 RFⅢ校准过期。校准选项-延期2026-01-19 13:43:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.01.19 13:28:44 | （禁用）水口山有色金属公司职工医院 / 430000 衡阳市 | 309771 | 304601562 | 水口山有色金属公司职工医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-01-19 13:41:16 : 【客户请求】 RFⅢ不能使用。试剂管理-按批管理2026-01-19 13:28:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.01.19 13:26:08 | 泰州市人民医院 / 225000 泰州市 | 312703 | 304601553 | 泰州市人民医院 TE9S 微信视频服务 | 2026-01-19 13:26:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 南京分公司 | 超声 | TE9S | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.19 13:26:08 | 泰州市人民医院 / 225000 泰州市 | 312703 | 304601573 | 泰州市人民医院 TE9S 微信视频服务 | 2026-01-19 18:06:44 59990009: 【客户请求】 工单与408037082重复，此单封闭2026-01-19 13:26:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 南京分公司 | 超声 | TE9S | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.19 13:24:43 | 会同县灵康精神病医院有限公司 / 418300 会同县 | 60600477 | 304601572 | 会同县灵康精神病医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-01-19 13:33:48 : 【客户请求】 光度计检测正常。建议进行强化清洗。2026-01-19 13:27:08 : 【客户请求】 水空白超限10X。2026-01-19 13:24:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.01.19 12:34:51 | （禁用）水口山有色金属公司职工医院 / 430000 衡阳市 | 309771 | 304601552 | 水口山有色金属公司职工医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-01-19 13:22:15 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听2026-01-19 12:34:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.01.19 12:16:22 | 织金县人民医院 / 561700 毕节地区 | 302939 | 304601520 | 织金县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-19 12:21:45 胡宗亚: 【客户请求】 咨询靶值查询方法，已经短信告知2026-01-19 12:16:30 : 【客户请求】 姓名: li; 手机号: 187****2371; 问题描述:2026-01-19 12:16:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.19 11:54:14 | 武汉华济口腔医院有限公司 / 430020 | 90338109 | 304601516 | 武汉华济口腔医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-19 12:11:11 胡宗亚: 【客户请求】 刚问题已经解决，又拨打视频，回拨被拒接2026-01-19 11:54:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.19 11:47:50 | 乐至县卫健局 | 90220098 | 304601551 | 乐至县卫健局 BENEHEART R70 微信视频服务 | 2026-01-19 11:50:42 : 【客户请求】 客户反馈心电图机接了病人之后还是显示导联脱落，建议客户接个人看一下，客户表示现在没人，建议有人的时候再打过来看一下。2026-01-19 11:47:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 监护 | BENEHEART R70 | 一般 | 待处理
2026.01.19 11:35:07 | 武汉华济口腔医院有限公司 / 430020 | 90338109 | 304601530 | 武汉华济口腔医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-19 11:44:03 : 【客户请求】 数据管理软件无法连接，重新设置IP后正常2026-01-19 11:35:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.19 11:26:55 | 郴州市第一人民医院东院 / 423000 郴州市 | 60118773 | 304601529 | 郴州市第一人民医院东院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-19 11:26:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.19 11:25:32 | 天水市武山县杨河卫生院 / 741300 | 90024878 | 304601532 | 天水市武山县杨河卫生院 BS-470 微信视频服务 | 2026-01-19 11:33:09 : 【客户请求】 检查重复性，重新校准2026-01-19 11:26:21 : 【客户请求】 ALT失控。2026-01-19 11:25:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-470 | 一般 | 待处理
2026.01.19 11:19:22 | 织金县人民医院 / 561700 毕节地区 | 302939 | 304601515 | 织金县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-19 12:15:36 胡宗亚: 【客户请求】 拨通就挂断，回拨电话是查询质控靶值，告知还可以用以前的小程序进入查询2026-01-19 11:19:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.19 11:18:50 | 同济大学附属东方医院胶州医院 / 266000 青岛市 | 60120054 | 304601528 | 同济大学附属东方医院胶州医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-19 11:24:41 : 【客户请求】 CRP结果都是0,派分公司尽快联系处理。（急）2026-01-19 11:18:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.19 11:07:16 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 / 130000 长春市 | 90055554 | 304601527 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-19 11:25:29 : 【客户请求】 删除备份文件后正常。2026-01-19 11:13:46 : 【客户请求】 数据库备份失败。2026-01-19 11:07:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.19 11:01:13 | 河北省体育局自行车运动中心 | 90354029 | 304601522 | 河北省体育局自行车运动中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-19 11:33:51 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接通2026-01-19 11:01:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.19 10:41:35 | 夏邑县歧河店乡卫生院 / 476000 商丘市 | 333616 | 304601513 | 夏邑县歧河店乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-19 10:53:01 : 【客户请求】 数据管理软件无法安装，告知老师软件不支持WIN11，需要重新做系统。2026-01-19 10:41:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.19 10:41:27 | 开江县新宁社区卫生服务中心 / 555555 | 90019418 | 304601531 | 开江县新宁社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-19 11:04:12 : 【客户请求】 昨天突然停电后，仪器数据异常，昨天校准过的项目，还是显示需要校准；试剂扫码也不正常。重装软件，请尽快联系客户处理！2026-01-19 10:41:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.19 10:40:26 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 / 410000 长沙市 | 90312157 | 304601512 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-19 11:33:37 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接通2026-01-19 10:40:33 : 【客户请求】 姓名: 谢梦娇; 手机号: 181****4104; 问题描述:2026-01-19 10:40:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.19 10:35:25 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 / 657605 昭通市 | 60090747 | 304601521 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-19 10:35:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.19 10:33:10 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 / 835802 伊宁哈萨克自治州 | 362266 | 304601488 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-01-19 10:36:59 : 【客户请求】 多次出现“软件版本不匹配”。重装操作软件，请尽快联系客户处理！2026-01-19 10:33:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.01.19 10:25:40 | 小龙社区卫生服务中心 / 637000 南充市 | 90081378 | 304601500 | 小龙社区卫生服务中心 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-01-19 10:28:27 : 【客户请求】 试剂过期，沟通联系当地供应商2026-01-19 10:25:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.19 10:19:53 | 潍坊眼科医院有限责任公司寿光分公司 / 262700 | 90305790 | 304601429 | 潍坊眼科医院有限责任公司寿光分公司 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-19 10:24:25 : 【客户请求】 WBC不分类，派分公司跟进处理，维护流动室。2026-01-19 10:19:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.19 10:02:12 | 门源回族自治县计划生育服务站 / 812200 海北州 | 327717 | 304601428 | 门源回族自治县计划生育服务站 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-19 10:15:45 : 【客户请求】 生化参考范围问题，已经沟通科室老师联系工程师处理2026-01-19 10:02:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100045079 | 王磊磊 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.19 09:58:19 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304601510 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-19 10:03:45 : 【客户请求】 CREA-S结果在正常范围内，有↓! 标识。客户设置了错误的危急值范围。2026-01-19 09:58:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.19 09:53:24 | 云南省临沧市沧源县岩帅卫生院 / 555555 | 90042163 | 304601494 | 云南省临沧市沧源县岩帅卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-19 10:08:48 : 【客户请求】 质控偏差有点大，稳定性可以，指导老师人工校准。2026-01-19 09:53:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.19 09:44:39 | 会同县灵康精神病医院有限公司 / 418300 会同县 | 60600477 | 304601508 | 会同县灵康精神病医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-01-19 09:48:53 : 【客户请求】 余量检测过程中无法停止；采样针在试剂位垂直碰撞，检查采样针是否变形等。2026-01-19 09:44:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.01.19 09:42:50 | 济南市章丘区中医医院 / 250200 济南市 | 304179 | 304601396 | 济南市章丘区中医医院 EPM 12 微信视频服务 | 2026-01-19 09:46:43 : 【客户请求】 机器报警存储容量即将达到上限，告知可以删除历史病人。2026-01-19 09:42:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 监护 | EPM 12 | 一般 | 待处理
2026.01.19 09:27:33 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八二医院 / 063000 唐山市 | 325869 | 304601507 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八二医院 BENEVIEW T5 微信视频服务 | 2026-01-19 09:47:53 张朋飞: 【客户请求】 客户表示不用了2026-01-19 09:27:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 监护 | BENEVIEW T5 | 一般 | 待处理
2026.01.19 08:56:56 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 / 231500 合肥市 | 362621 | 304601503 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-19 08:57:43 : 【客户请求】 测试视频。2026-01-19 08:56:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.19 08:47:18 | 云南省普洱市景东彝族自治县大街镇卫生院 / 676200 | 90320885 | 304601395 | 云南省普洱市景东彝族自治县大街镇卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-01-19 08:51:52 : 【客户请求】 重装电脑系统，需要重新安装IPU软件，派分公司跟进处理2026-01-19 08:47:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.01.16 17:30:46 | 重庆市妇幼保健院冉家坝院区 | 90229714 | 304601377 | 重庆市妇幼保健院冉家坝院区 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-16 17:33:02 : 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服。测试视频2026-01-16 17:30:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.16 17:02:55 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601359 | 太原尚德贸易有限公司 BENEFUSION SP5 微信视频服务 | 2026-01-16 17:53:17 梁伟: 【客户请求】 输液精度不准2026-01-16 17:02:54 : 【客户请求】 微信视频呼入SK10509389 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP5 | 一般 | 待处理
2026.01.16 16:57:38 | 重庆开州安康医院 / 405400 重庆市 | 60027675 | 304601402 | 重庆开州安康医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-16 16:59:56 : 【客户请求】 工程师在现场演示瑞智服。2026-01-16 16:58:28 : 【客户请求】 客户主动取消。2026-01-16 16:57:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.01.16 16:31:16 | 甘肃省人民医院 / 730000 兰州市 | 105124 | 304601376 | 甘肃省人民医院 BENEFUSION VP1 EX 微信视频服务 | 2026-01-16 17:54:10 梁伟: 【客户请求】 提示系统故障2026-01-16 16:31:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 EX | 重要 | 待处理
2026.01.16 16:19:57 | 云南省临沧市沧源县班洪乡卫生院 / 677400 临沧市 | 370205 | 304601375 | 云南省临沧市沧源县班洪乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-16 16:31:19 : 【客户请求】 增加糖化血红蛋白项目。2026-01-16 16:19:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.16 16:14:41 | 惠东县第二人民医院 / 516351 惠州市 | 372535 | 304601374 | 惠东县第二人民医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-01-16 16:16:56 : 【客户请求】 咨询ISE电极是单个更换还是全部更换2026-01-16 16:14:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.01.16 16:10:32 | 甘肃省平凉庄浪县朱店卫生院 / 744600 平凉市 | 324424 | 304601270 | 甘肃省平凉庄浪县朱店卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-16 16:12:53 何毅: 【客户请求】 老师误拨，要求封单2026-01-16 16:10:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.16 15:39:56 | 惠东县第二人民医院 / 516351 惠州市 | 372535 | 304601391 | 惠东县第二人民医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-01-16 15:43:47 : 【客户请求】 参比电极失效。建议准备电极备用。2026-01-16 15:39:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.01.16 15:37:40 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601383 | 深圳市科华医疗设备有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-01-16 18:03:51 梁伟: 【客户请求】 技术支持解决2026-01-16 15:37:40 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-22039190 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.01.16 15:33:32 | 太原市人民医院 / 046000 太原市 | 308554 | 304601358 | 太原市人民医院 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-01-16 18:01:58 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-01-16 15:33:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.01.16 15:28:20 | 昆明医科大学第一附属医院 / 650032 昆明市 | 303592 | 304601381 | 昆明医科大学第一附属医院 EPM 12 微信视频服务 | 2026-01-16 18:06:49 梁伟: 【客户请求】 技术支持解决2026-01-16 15:28:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 监护 | EPM 12 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.16 15:16:12 | 中国船舶集团有限公司系统工程研究院 | 90389687 | 304601372 | 中国船舶集团有限公司系统工程研究院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-16 15:24:58 : 【客户请求】 115-038565-00自动清洗预热组件漏液。客户自行联系工程师处理！2026-01-16 15:16:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.16 14:58:21 | 甘肃省平凉庄浪县朱店卫生院 / 744600 平凉市 | 324424 | 304601350 | 甘肃省平凉庄浪县朱店卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-16 15:07:12 何毅: 【客户请求】 频报采样针动作异常，维护采样针组件和光耦，老师先自行联系当地工程师处理，要求封单2026-01-16 14:58:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.16 14:33:32 | 开封富艺妇女儿童医院 / 475000 开封市 | 60058297 | 304601349 | （禁用）开封富艺妇女儿童医院 CL-1000I 微信视频服务 | 2026-01-16 14:35:53 : 【客户请求】 底物注入气泡消除不掉 相关排查问题工程师已指导老师未解决 工程师需要现场处理下派工单2026-01-16 14:33:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | CL-1000I | 一般 | 待处理
2026.01.16 14:24:29 | 武宁县大洞卫生院 / 332000 九江市 | 381864 | 304601348 | 武宁县大洞卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-16 14:28:52 何毅: 【客户请求】 频发液体压力超载，申请阀，针，管路等备用，请尽快联系老师2026-01-16 14:24:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.16 14:18:40 | 内蒙古亿美医疗器械有限公司 / 010010 呼和浩特市 | 60085736 | 304601240 | 内蒙古亿美医疗器械有限公司 DC-80 微信视频服务 | 2026-01-16 14:18:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50234442 | 邹杰 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 超声 | DC-80 | 一般 | 待处理
2026.01.16 14:12:15 | 上海远大医谷国际投资管理有限公司 | 90180816 | 304601347 | 上海远大医谷国际投资管理有限公司 SV350 微信视频服务 | 2026-01-16 18:00:52 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-01-16 14:12:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.16 13:21:12 | 筠连县腾达镇卫生院 / 645264 | 90017867 | 304601239 | 筠连县腾达镇卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-01-16 13:29:43 : 【客户请求】 无法联机重设IP后正常2026-01-16 13:21:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.01.16 12:58:21 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 / 835802 伊宁哈萨克自治州 | 362266 | 304601368 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-01-16 13:01:34 : 【客户请求】 UREA无法计算结果，ENC。建议更换新瓶试剂2026-01-16 12:58:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.01.16 12:31:27 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 / 835802 伊宁哈萨克自治州 | 362266 | 304601346 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-01-16 12:57:45 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，软件版本不匹配。现在已正常，先观察。2026-01-16 12:31:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.01.16 12:06:33 | 牡丹江神经精神病医院 / 157000 牡丹江市 | 321100 | 304601364 | 牡丹江神经精神病医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-01-16 13:07:41 苏曙明: 【客户请求】 校准报警FAC。校准选项-覆盖2026-01-16 12:06:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.01.16 11:51:09 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601345 | 广州艾维迪生物技术有限公司 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-16 11:51:51 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-16 11:51:08 : 【客户请求】 微信视频呼入UC-5A005155 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.01.16 11:47:23 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601344 | 广州艾维迪生物技术有限公司 SC-120 微信视频服务 | 2026-01-16 11:48:48 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-16 11:47:22 : 【客户请求】 微信视频呼入SW-5A002482 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理
2026.01.16 11:25:22 | 包头市普行中西医结合医院 / 014000 包头市 | 60087653 | 304601362 | 包头市普行中西医结合医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-16 11:35:03 : 【客户请求】 CO2底物耗尽。查看反应曲线。怀疑试剂失效，建议重新购买新试剂2026-01-16 11:25:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.16 11:20:19 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 / 835802 伊宁哈萨克自治州 | 362266 | 304601361 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-01-16 11:35:45 苏曙明: 【客户请求】 剪切BAK文件，重新打开软件后正常。2026-01-16 11:25:41 : 【客户请求】 开机报警数据库备份失败。2026-01-16 11:20:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.01.16 11:07:28 | 将乐县万全乡卫生院 / 353307 三明市 | 60102894 | 304601351 | 将乐县万全乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-16 11:14:41 苏曙明: 【客户请求】 校准操作2026-01-16 11:07:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.16 10:19:32 | 中铁十二局集团有限公司中心医院 / 030002 太原市 | 308595 | 304601265 | 中铁十二局集团有限公司中心医院 BENEFUSION UVP EX 微信视频服务 | 2026-01-16 12:31:26 梁伟: 【客户请求】 输液泵精度不准2026-01-16 10:19:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UVP EX | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.16 10:15:41 | 重庆市巴南区人民医院 / 401320 重庆市 | 305640 | 304601237 | 重庆市巴南区人民医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-01-16 10:17:11 何毅: 【客户请求】 老师视频测试2026-01-16 10:15:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理
2026.01.16 10:02:34 | 将乐县万全乡卫生院 / 353307 三明市 | 60102894 | 304601287 | 将乐县万全乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-16 10:27:04 苏曙明: 【客户请求】 CK失控，重新校准2026-01-16 10:02:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.16 09:42:15 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） / 628400 | 90307046 | 304601338 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-01-16 09:52:47 : 【客户请求】 针碰弯，指导纠正2026-01-16 09:42:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.16 09:37:25 | 将乐县万全乡卫生院 / 353307 三明市 | 60102894 | 304601285 | 将乐县万全乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-16 09:39:00 : 【客户请求】 质控测试2026-01-16 09:37:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.16 09:29:14 | 国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司 / 555555 | 90339265 | 304601284 | 国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-01-16 12:32:35 梁伟: 【客户请求】 AED亮红灯自检无法通过2026-01-16 09:29:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.01.16 09:28:25 | 成都空港亚心心脏病医院 / 610000 | 90324569 | 304601283 | 成都空港亚心心脏病医院 BENEVISION TMS30 微信视频服务 | 2026-01-16 12:31:57 梁伟: 【客户请求】 偶发波形不显示2026-01-16 09:28:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 监护 | BENEVISION TMS30 | 一般 | 待处理
2026.01.16 09:28:18 | 安正肿瘤医院 | 90295964 | 304601337 | 安正肿瘤医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-16 09:39:37 : 【客户请求】 客户咨询质控操作问题线上指导解决问题2026-01-16 09:28:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.16 09:01:17 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601264 | 陕西飞宇科技商贸有限公司 TV50S 微信视频服务 | 2026-01-16 12:30:53 梁伟: 【客户请求】 转运呼吸机自检不通过2026-01-16 09:01:16 : 【客户请求】 微信视频呼入FV7-46000219T | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 麻醉 | TV50S | 一般 | 待处理
2026.01.16 08:47:52 | 南部县滨江社区卫生服务中心 / 637300 南充市 | 60065440 | 304601208 | 南部县滨江社区卫生服务中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-16 08:57:22 : 【客户请求】 分析部开关没有打开。机器无法连接2026-01-16 08:50:15 : 【客户请求】 姓名: 王; 手机号: 183****5663; 问题描述: 仪器无法连接2026-01-16 08:47:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.16 08:47:42 | 将乐县万全乡卫生院 / 353307 三明市 | 60102894 | 304601291 | 将乐县万全乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-16 08:58:29 苏曙明: 【客户请求】 质控设置2026-01-16 08:47:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.16 08:46:15 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304601207 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-16 09:00:21 苏曙明: 【客户请求】 反应盘温度波动大。反应盘盖没有盖2026-01-16 08:46:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.16 08:40:55 | 广西医大开元埌东医院 / 530000 南宁市 | 60111923 | 304601206 | 广西医大开元埌东医院 BENEVISION 微信视频服务 | 2026-01-16 14:15:10 59990004: 【客户请求】 转MCC2026-01-16 12:30:23 梁伟: 【客户请求】 系统声音太大，需要调低2026-01-16 08:42:09 : 【客户请求】 姓名: 呼吸科; 手机号: 187****7713; 问题描述: 系统警报⚠️声音太大，超过100分贝，不知道怎么调整2026-01-16 08:40:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 南宁分公司 | 监护 | BENEVISION | 一般 | 待处理
2026.01.16 08:40:18 | 西安市人民医院（西安市第四医院） / 710000 西安市 | 60095506 | 304601205 | 西安市人民医院（西安市第四医院） IPM 12 微信视频服务 | 2026-01-16 12:29:32 梁伟: 【客户请求】 血压附件无法使用2026-01-16 08:42:02 : 【客户请求】 姓名: 张友平; 手机号: 184****6368; 问题描述:2026-01-16 08:40:56 : 【客户请求】 姓名: 张友平; 手机号: 184****6368; 问题描述:2026-01-16 08:40:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 监护 | IPM 12 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.16 08:40:07 | 将乐县万全乡卫生院 / 353307 三明市 | 60102894 | 304601263 | 将乐县万全乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-16 09:39:53 何毅: 【客户请求】 拨打视频老师试剂廖老师（13385911591），与之联系上，说是拨生化问题，拨打后很快挂断，已解决，要求封闭此单2026-01-16 09:33:00 何毅: 【客户请求】 无法接通，号码不存在，请查证号码，谢谢！2026-01-16 09:22:24 何毅: 【客户请求】 无法接通，号码不存在2026-01-16 08:40:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.15 17:06:06 | 广西壮族自治区民族医院 / 530000 南宁市 | 302204 | 304601233 | 广西壮族自治区民族医院 UMEC10 微信视频服务 | 2026-01-15 17:33:55 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-01-15 17:06:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 监护 | UMEC10 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.15 17:02:58 | 广西壮族自治区民族医院 / 530000 南宁市 | 302204 | 304601262 | 广西壮族自治区民族医院 UMEC10 微信视频服务 | 2026-01-15 17:04:30 : 【客户请求】 视频支持解决2026-01-15 17:02:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 监护 | UMEC10 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.15 17:00:29 | 伊宁市百草滩维吾尔门诊部 / 835000 伊宁市 | 60050400 | 304601255 | 伊宁市百草滩维吾尔门诊部 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-15 17:03:24 苏曙明: 【客户请求】 咨询关机流程。2026-01-15 17:00:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.15 16:44:48 | 伊宁市百草滩维吾尔门诊部 / 835000 伊宁市 | 60050400 | 304601204 | 伊宁市百草滩维吾尔门诊部 BC-5150 微信视频服务 | 2026-01-15 16:47:24 何毅: 【客户请求】 咨询如何打包，告知后解决2026-01-15 16:44:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5150 | 一般 | 待处理
2026.01.15 16:39:44 | 重庆市开州区人民医院 / 405400 重庆市 | 305692 | 304601261 | 重庆市开州区人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-15 16:45:18 何毅: 【客户请求】 老师视频测试2026-01-15 16:39:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.01.15 16:30:35 | 伊宁市百草滩维吾尔门诊部 / 835000 伊宁市 | 60050400 | 304601254 | 伊宁市百草滩维吾尔门诊部 BC-5150 微信视频服务 | 2026-01-15 16:34:52 何毅: 【客户请求】 咨询如何进行打包操作，告知后解决2026-01-15 16:30:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5150 | 一般 | 待处理
2026.01.15 16:04:35 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601203 | 河南北控商贸有限公司 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-15 16:05:44 : 【客户请求】 工程师现场装机推广瑞智服。2026-01-15 16:04:35 : 【客户请求】 微信视频呼入FU5-5A001556 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.15 15:50:40 | 高台县人民医院 / 734300 张掖市 | 368297 | 304601252 | 高台县人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-15 15:55:16 : 【客户请求】 咨询S2样本针清洗相关问题。2026-01-15 15:50:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.01.15 15:47:13 | 平顶山市第一人民医院 / 467000 平顶山市 | 308898 | 304601246 | 平顶山市第一人民医院 IPM 10 微信视频服务 | 2026-01-15 17:34:18 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-01-15 15:47:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 监护 | IPM 10 | 一般 | 待处理
2026.01.15 15:36:42 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304601228 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-15 15:39:44 何毅: 【客户请求】 咨询仪器是否为五分类，告知后解决2026-01-15 15:36:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.15 15:18:51 | 迈瑞深圳培训中心 / 518055 | 90368259 | 304601220 | 迈瑞深圳培训中心 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-15 15:21:16 : 【客户请求】 测试视频。2026-01-15 15:18:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.01.15 15:03:59 | 株洲市中心医院 / 412000 株洲市 | 60066623 | 304601226 | 株洲市中心医院 SV300 微信视频服务 | 2026-01-15 15:34:32 梁伟: 【客户请求】 呼吸机自检可以通过，流量校准是提示请连接高压氧2026-01-15 15:03:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.15 14:58:12 | 忻州市人民医院 / 034300 忻州市 | 304750 | 304601219 | 忻州市人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-15 15:15:30 苏曙明: 【客户请求】 临床工程师，在现场处理质控问题。建议有问题咨询二线。2026-01-15 14:58:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.15 14:53:24 | 临夏市城北社区卫生服务中心 / 555555 | 90231164 | 304601150 | 临夏市城北社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-15 15:07:03 : 【客户请求】 水空白超限10X，线性限超限。光度计检测正常，先观察一下。2026-01-15 14:53:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.15 14:53:09 | 平顶山市新华区新新街五矿卫生所 / 467000 平顶山市 | 90073781 | 304601231 | 平顶山市新华区新新街五矿卫生所 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-15 14:56:27 : 【客户请求】 仪器与电脑无法连接，软件卡死，建议申请主控板重新刷机。2026-01-15 14:53:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.15 14:52:15 | 周口市郸城县丁村乡卫生院 | 90169242 | 304601218 | 周口市郸城县丁村乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-15 15:07:41 苏曙明: 【客户请求】 添加医生2026-01-15 14:52:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.15 14:20:34 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601216 | 河南省益润生物科技有限公司 BC-760[B] 微信视频服务 | 2026-01-15 14:22:09 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-15 14:20:33 : 【客户请求】 微信视频呼入DG7-5C003811 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-760[B] | 一般 | 待处理
2026.01.15 14:08:53 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 / 231500 合肥市 | 362621 | 304601198 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-15 14:09:45 : 【客户请求】 测试视频2026-01-15 14:08:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.15 13:44:51 | 忻州市人民医院 / 034300 忻州市 | 304750 | 304601222 | 忻州市人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-15 13:52:40 苏曙明: 【客户请求】 查询150425011LDL_c参考值。2026-01-15 13:44:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.15 12:47:49 | 华容仁泽医院有限公司 / 414200 华容县 | 90218412 | 304601197 | 华容仁泽医院有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-15 12:47:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.15 12:38:50 | 罗城仫佬族自治县中医医院 / 547000 河池市 | 302434 | 304601196 | 罗城仫佬族自治县中医医院 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-01-15 12:38:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.01.15 12:24:11 | 广西省柳州市融安县东起乡卫生院 / 545200 柳州市 | 367960 | 304601195 | 广西省柳州市融安县东起乡卫生院 DC-39 微信视频服务 | 2026-01-15 12:26:34 : 【客户请求】 非迈瑞工作站。2026-01-15 12:24:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 超声 | DC-39 | 一般 | 待处理
2026.01.15 12:16:28 | 成都市金堂县三星镇卫生院 / 611300 成都市 | 90023916 | 304601194 | 成都市金堂县三星镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-15 12:22:02 苏曙明: 【客户请求】 C07009水空白超限10X。检查光源灯、反应杯是否溢流、清洗机构吸注液是否正常等。请尽快联系客户处理！2026-01-15 12:16:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.15 11:55:19 | 广西省柳州市融安县东起乡卫生院 / 545200 柳州市 | 367960 | 304601213 | 广西省柳州市融安县东起乡卫生院 DC-39 微信视频服务 | 2026-01-15 12:13:41 张强: 【客户请求】 工作站采集图像问题。2026-01-15 11:55:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 超声 | DC-39 | 一般 | 待处理
2026.01.15 11:36:06 | 遵义市第一人民医院 / 563100 遵义市 | 302850 | 304601193 | 遵义市第一人民医院 BRICYTE E6 微信视频服务 | 2026-01-15 11:46:13 何毅: 【客户请求】 做质控失败，部分样本结果与临床不符，老师希望做下仪器状态确认（各波长cv），要求当地工程师先电话联系她，请申请302粒子等备用，请尽快联系老师2026-01-15 11:42:11 何毅: 【客户请求】 做质控失败，部分样本2026-01-15 11:36:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 血球 | BRICYTE E6 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.15 11:32:46 | 甘肃省定西市人民医院 / 743000 定西市 | 311325 | 304601146 | 甘肃省定西市人民医院 BENEVISION N12 NEO 微信视频服务 | 2026-01-15 14:05:51 梁伟: 【客户请求】 报警导联脱落，更换附件后问题没有解决2026-01-15 11:32:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 监护 | BENEVISION N12 NEO | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.15 11:31:22 | 中国人民解放军联勤保障部队第九四五医院 / 625000 | 90220628 | 304601157 | 中国人民解放军联勤保障部队第九四五医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-15 11:42:28 : 【客户请求】 液面过高 指导客户更换电机2026-01-15 11:31:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.15 11:24:14 | 茶陵县腰陂中心卫生院 / 412400 株洲市 | 380248 | 304601145 | 茶陵县腰陂中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-15 11:37:53 : 【客户请求】 反应杯没有看到溢流，光度计检测正常。先观察2026-01-15 11:26:57 : 【客户请求】 C07009水空白超限10X.2026-01-15 11:24:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.15 11:21:02 | 泸县玄滩镇卫生院 / 646106 泸州市 | 317987 | 304601156 | 泸县玄滩镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-15 11:38:11 何毅: 【客户请求】 偶发报rbc分析异常，老师需要做下仪器维护，希望当地工程师先电话联系他，协调维护流程。2026-01-15 11:36:07 : 【客户请求】 泸县喻寺镇卫生院2026-01-15 11:21:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.15 11:16:22 | 新疆巴州地区农二师36团医院 / 841802 巴州地区 | 370727 | 304601202 | 新疆巴州地区农二师36团医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-15 11:31:52 何毅: 【客户请求】 除气泡有气泡，申请dil储液池，阀，泵，除气泡器等备用，请尽快联系老师2026-01-15 11:24:13 何毅: 【客户请求】 报DIL浮子状态异常，除气泡2026-01-15 11:20:08 何毅: 【客户请求】 运行中，报DIL浮子状态异常，不能消除2026-01-15 11:16:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.15 11:10:44 | 甘肃省庆阳市人民医院 / 999999 | 105123 | 304601155 | 甘肃省庆阳市人民医院 BENEVISION N12 微信视频服务 | 2026-01-15 14:07:31 梁伟: 【客户请求】 监护仪不出心电波形，更换附件无法解决2026-01-15 11:10:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.15 10:30:21 | 隆宝镇中心卫生院 / 815000 | 90074139 | 304601201 | 隆宝镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-15 11:01:32 何毅: 【客户请求】 重启后，暂时解决2026-01-15 10:40:15 何毅: 【客户请求】 仪器重启中，202026-01-15 10:34:46 何毅: 【客户请求】 报液体压力超载，无lh试剂，昨天停过电2026-01-15 10:30:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.15 10:28:45 | 普安县高棉乡卫生院 / 555555 | 90075954 | 304601154 | 普安县高棉乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-15 10:35:53 : 【客户请求】 采样针撞弯了，老师矫正不了，申请采样针备用。请尽快联系客户处理！2026-01-15 10:28:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.15 10:28:31 | 隆宝镇中心卫生院 / 815000 | 90074139 | 304601190 | 隆宝镇中心卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-01-15 10:37:04 苏曙明: 【客户请求】 BC-5130故障，建议扫码血球仪器上的二维码视频。2026-01-15 10:28:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.01.15 10:24:02 | 北大荒集团建三江医院 / 154000 佳木斯市 | 60051234 | 304601189 | 北大荒集团建三江医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-15 10:40:05 苏曙明: 【客户请求】 工程师测试。2026-01-15 10:24:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.01.15 10:22:01 | 贵州福万康康复医院 / 550000 贵阳市 | 60110008 | 304601188 | 贵州福万康康复医院 BS-490 微信视频服务 | 2026-01-15 10:28:54 苏曙明: 【客户请求】 光源灯未打开，客户更换新灯，光度计检测，吸光度在几万。光源灯是亮的，检查光源灯电压、光学增益、清洁光路、光度计等。请尽快联系客户处理！2026-01-15 10:22:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-490 | 一般 | 待处理
2026.01.15 10:09:21 | 华容仁泽医院有限公司 / 414200 华容县 | 90218412 | 304601153 | 华容仁泽医院有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-15 10:14:09 : 【客户请求】 反映清洗机构运动有异响，目前没有报警，建议观察2026-01-15 10:09:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.15 09:55:49 | 陕西省西安市周至县二曲镇卫生院 / 710400 西安市 | 364537 | 304601187 | 陕西省西安市周至县二曲镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-01-15 09:56:33 : 【客户请求】 测试视频。2026-01-15 09:55:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.01.15 09:48:15 | 武汉市皮肤病防治研究所 / 430000 武汉市 | 317270 | 304601098 | 武汉市皮肤病防治研究所 BS-380 微信视频服务 | 2026-01-15 09:53:06 : 【客户请求】 回拨电话，在瑞智服界面客户是想查询质控靶值，只有呼叫视频后才能到迈瑞视频客户界面。告知客户可以在智能问答里问。2026-01-15 09:48:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.01.15 09:32:02 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601186 | BENEHEART C1 微信视频服务 | 2026-01-15 14:03:15 梁伟: 【客户请求】 重复工单2026-01-15 09:35:59 : 【客户请求】 姓名: 冯素青; 手机号: 181****5228; 问题描述:2026-01-15 09:32:39 : 【客户请求】 姓名: 冯素青; 手机号: 181****5228; 问题描述:2026-01-15 09:32:00 : 【客户请求】 微信视频呼入AE6-26016222 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2026.01.15 09:23:34 | 长沙市雨花区信睦井湾诊所有限公司 / 410000 长沙市 | 60558530 | 304601152 | （禁用）长沙市雨花区信睦井湾诊所有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-15 09:28:38 何毅: 【客户请求】 老师误拨2026-01-15 09:23:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.15 09:22:54 | 西平县二郎乡卫生院 / 463900 驻马店市 | 90025952 | 304601185 | 西平县二郎乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-15 09:24:32 : 【客户请求】 校准过期。延期2026-01-15 09:22:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.15 09:22:02 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601097 | BENEHEART C1 微信视频服务 | 2026-01-15 15:47:50 59990003: 【客户请求】 新建工单下派，此单封闭2026-01-15 14:02:45 梁伟: 【客户请求】 AED报故障 自检无法通过，请下派维修单2026-01-15 09:22:41 : 【客户请求】 姓名: 冯素青; 手机号: 181****5228; 问题描述:2026-01-15 09:22:00 : 【客户请求】 微信视频呼入AE6-26016668 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2026.01.15 09:15:24 | 平邑诚德骨科医院有限公司 / 273300 | 90306312 | 304601184 | 平邑诚德骨科医院有限公司 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-15 09:30:11 何毅: 【客户请求】 咨询质控结果偏高的可能原因，告知后解决2026-01-15 09:15:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.15 09:11:30 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304601192 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-15 09:13:35 何毅: 【客户请求】 老师咨询如何拨打生化热线，告知后解决2026-01-15 09:11:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.15 09:08:47 | 平邑诚德骨科医院有限公司 / 273300 | 90306312 | 304601183 | 平邑诚德骨科医院有限公司 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-15 09:57:35 何毅: 【客户请求】 咨询质控结果偏高的可能原因，告知后解决2026-01-15 09:08:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.15 09:04:52 | 长沙市雨花区信睦井湾诊所有限公司 / 410000 长沙市 | 60558530 | 304601191 | （禁用）长沙市雨花区信睦井湾诊所有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-15 09:17:52 何毅: 【客户请求】 要求封单2026-01-15 09:15:28 何毅: 【客户请求】 老师说，误拨，2026-01-15 09:07:26 何毅: 【客户请求】 老师未接电话2026-01-15 09:04:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.15 08:36:09 | 孝昌县人民医院 / 432900 孝感市 | 60029290 | 304601130 | 孝昌县人民医院 M9 微信视频服务 | 2026-01-15 08:40:24 : 【客户请求】 TGC调节问题2026-01-15 08:36:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 超声 | M9 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.14 17:07:26 | 甘肃省甘南市舟曲县中藏医院 / 730000 陇南市 | 379372 | 304601090 | 甘肃省甘南市舟曲县中藏医院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-01-14 17:10:34 : 【客户请求】 咨询发光值能不能修改？不行。2026-01-14 17:07:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.01.14 16:58:11 | 贵州省毕节市大方县核桃乡卫生院 / 551600 | 90052599 | 304601128 | 贵州省毕节市大方县核桃乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-14 17:28:50 苏曙明: 【客户请求】 客户误操作。2026-01-14 16:58:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.14 16:55:40 | 江西诚珏贸易有限公司 / 330000 南昌县 | 60565869 | 304601142 | 江西诚珏贸易有限公司 RESONA A20S 微信视频服务 | 2026-01-14 16:55:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50234442 | 邹杰 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 超声 | RESONA A20S | 一般 | 待处理
2026.01.14 16:39:58 | 会泽县以礼街道卫生院 / 650000 曲靖市 | 60178715 | 304601095 | 会泽县以礼街道卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-14 16:45:31 苏曙明: 【客户请求】 增加糖化血红蛋白项目。渠道在指导2026-01-14 16:39:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.14 16:38:04 | 临夏州东乡县汪集中心卫生院 / 731400 临夏州 | 334459 | 304601141 | 临夏州东乡县汪集中心卫生院 DC-25 微信视频服务 | 2026-01-14 16:38:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50234442 | 邹杰 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 超声 | DC-25 | 一般 | 待处理
2026.01.14 16:15:24 | 黄冈市中心医院 / 436100 黄冈市 | 312125 | 304601060 | 黄冈市中心医院 BENEFUSION EVP 微信视频服务 | 2026-01-14 17:12:25 梁伟: 【客户请求】 视频支持解决2026-01-14 16:15:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 输注泵 | BENEFUSION EVP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.14 16:11:30 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601127 | 河南瑞美恒迪医疗科技有限公司 SV70S 微信视频服务 | 2026-01-14 17:14:27 梁伟: 【客户请求】 重复工单2026-01-14 16:11:30 : 【客户请求】 微信视频呼入AV2-31002419 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV70S | 一般 | 待处理
2026.01.14 16:02:24 | 南阳市新野县前高庙乡卫生院 / 473500 南阳市 | 90041477 | 304601094 | 南阳市新野县前高庙乡卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-14 16:04:03 : 【客户请求】 穿刺针撞弯，客户要求上门更换穿刺针2026-01-14 16:02:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.14 16:02:14 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601126 | 河南瑞美恒迪医疗科技有限公司 SV70S 微信视频服务 | 2026-01-14 17:14:04 梁伟: 【客户请求】 客户不接电话 封闭工单2026-01-14 16:02:49 : 【客户请求】 姓名: 姚小峰; 手机号: 187****9331; 问题描述:2026-01-14 16:02:13 : 【客户请求】 微信视频呼入AV2-31002419 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV70S | 一般 | 待处理
2026.01.14 14:33:36 | 宁国市骨科医院 / 242300 200 | 90051887 | 304601093 | 宁国市骨科医院 WATO EX-65 微信视频服务 | 2026-01-14 15:01:00 梁伟: 【客户请求】 电话支持解决2026-01-14 14:34:11 : 【客户请求】 姓名: 邱天亮; 手机号: 189****6132; 问题描述:2026-01-14 14:33:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 麻醉 | WATO EX-65 | 一般 | 待处理
2026.01.14 14:30:59 | 泰安市泰市区泰前卫生院 / 271200 泰安市 | 321471 | 304601092 | 泰安市泰市区泰前卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-14 14:42:51 : 【客户请求】 突然断电后，电脑不能正常启动。电脑操作系统需还原，备份D盘数据库，重装操作软件，请尽快联系客户处理！2026-01-14 14:30:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.13 16:02:28 | 安阳市人民医院 / 455000 安阳市 | 308930 | 304600930 | 安阳市人民医院 SV650 微信视频服务 | 2026-01-13 16:33:22 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-01-13 16:02:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 麻醉 | SV650 | 一般 | 待处理
2026.01.13 15:54:54 | 河南省新蔡县中医院 / 463500 驻马店市 | 324709 | 304600955 | 河南省新蔡县中医院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-01-13 15:56:57 : 【客户请求】 视频支持解决2026-01-13 15:54:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2026.01.13 15:38:54 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 / 200011 上海市 | 311630 | 304600999 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 RESONA R9S 微信视频服务 | 2026-01-13 15:38:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 上海分公司 | 超声 | RESONA R9S | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.13 15:26:29 | 合川花滩医院 / 401520 | 90094061 | 304601014 | 合川花滩医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-13 17:09:33 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听2026-01-13 15:26:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.13 15:16:19 | 温州市洞头区人民医院 / 325700 温州市 | 303186 | 304600929 | 温州市洞头区人民医院 BENEHEART D30 微信视频服务 | 2026-01-13 16:31:26 梁伟: 【客户请求】 封闭工单2026-01-13 15:16:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 监护 | BENEHEART D30 | 一般 | 待处理
2026.01.13 15:14:38 | 甘肃省甘南市舟曲县中藏医院 / 730000 陇南市 | 379372 | 304601012 | 甘肃省甘南市舟曲县中藏医院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-01-13 16:19:57 : 【客户请求】 乙肝五项、肝纤维4项都是校准失败。请尽快联系客户处理！2026-01-13 15:53:24 : 【客户请求】 乙肝表面抗原校准失败，查看发光值C0、C1、C2几乎一样，怀疑没有吸到校准品2026-01-13 15:14:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.01.13 15:07:15 | 马龙县王家庄镇中心卫生院 / 655100 | 90057450 | 304600954 | 马龙县王家庄镇中心卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-01-13 15:07:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.01.13 14:53:41 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 / 457300 濮阳市 | 362879 | 304601010 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-13 14:56:17 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-13 14:53:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.13 14:51:50 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 / 457300 濮阳市 | 362879 | 304601009 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-13 14:52:57 : 【客户请求】 工程师在客户端演示瑞智服。2026-01-13 14:51:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.13 14:51:26 | 四川省南充市高坪区中医医院 / 610015 南充市 | 326143 | 304600996 | 四川省南充市高坪区中医医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-13 14:54:39 : 【客户请求】 咨询lis问题 saa无法传输2026-01-13 14:51:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.01.13 14:48:25 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601008 | 西安聚仁医疗器械有限公司 A3 微信视频服务 | 2026-01-13 14:48:24 : 【客户请求】 微信视频呼入TF8-52000238 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | A3 | 一般 | 待处理
2026.01.13 14:44:23 | 潜江市张金镇卫生院 / 433100 潜江市 | 366957 | 304601007 | 潜江市张金镇卫生院 RESONA R9G 微信视频服务 | 2026-01-13 15:08:14 : 【客户请求】 客户测试用2026-01-13 14:44:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50234442 | 邹杰 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 超声 | RESONA R9G | 一般 | 待处理
2026.01.13 14:36:18 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601005 | 杭州益众贸易有限公司 BENEFUSION SP5 微信视频服务 | 2026-01-13 14:37:16 : 【客户请求】 视频支持解决2026-01-13 14:36:17 : 【客户请求】 微信视频呼入SK81005509 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP5 | 一般 | 待处理
2026.01.13 14:09:57 | 云安县中医院 / 527500 云浮市 | 60092190 | 304601001 | 云安县中医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-01-13 14:14:04 何毅: 【客户请求】 plt本底高低差异大20-1200+，探头液浸泡未果，老师说先自行联系当地工程师，要求暂时封单2026-01-13 14:09:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.13 13:55:45 | 重庆市沙坪坝区陈家桥医院 / 400131 重庆市 | 305758 | 304600966 | 重庆市沙坪坝区陈家桥医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-13 13:58:07 苏曙明: 【客户请求】 客户测试视频。2026-01-13 13:55:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.13 13:51:20 | 萍乡矿业集团有限责任公司总医院 / 337000 萍乡市 | 308170 | 304600928 | 萍乡矿业集团有限责任公司总医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-13 13:54:08 何毅: 【客户请求】 老师先做维护，已自行联系当地工程师，要求封单2026-01-13 13:51:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.01.13 13:31:58 | 营口市新东风医院 / 115000 营口市 | 327104 | 304600986 | 营口市新东风医院 DC-38 微信视频服务 | 2026-01-13 13:31:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50234442 | 邹杰 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 超声 | DC-38 | 一般 | 待处理
2026.01.13 11:51:27 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 / 641300 资阳市 | 362145 | 304600933 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-13 12:04:16 : 【客户请求】 客户新增加糖化项目，老师先自己尝试操作，如需工程师协助，再联系。2026-01-13 11:55:05 : 【客户请求】 全血糖化测试2026-01-13 11:51:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.13 11:14:43 | 仁寿县城南社区卫生服务中心 / 620361 眉山 | 383039 | 304600951 | 仁寿县城南社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-13 11:21:32 : 【客户请求】 吸液管脱落，重新安装后。正常2026-01-13 11:21:01 : 【客户请求】 C07009水空白超限10X，清洗机构第一、二阶2026-01-13 11:14:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.13 11:09:12 | 焦作市疾病预防控制中心 / 454000 焦作市 | 329231 | 304600860 | 焦作市疾病预防控制中心 CL-900I 微信视频服务 | 2026-01-13 11:12:02 : 【客户请求】 偶发试剂条码扫码不上，扫码仪及条码已确认，建议申请扫码仪备用。2026-01-13 11:09:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.01.13 11:03:14 | 江西省吉安市万安县柏岩卫生院 / 343000 吉安市 | 381457 | 304600932 | 江西省吉安市万安县柏岩卫生院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-01-13 18:12:14 何毅: 【客户请求】 联系江西恒嘉信,说问题已解决,要求封单2026-01-13 11:06:50 : 【客户请求】 姓名: 柳婷; 手机号: 137****7450; 问题描述: 电脑与仪器连接断开2026-01-13 11:03:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60629639 | 江西恒嘉信生物科技有限公司 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.13 10:49:14 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600941 | 上海中智科技应用发展有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-01-13 10:52:02 梁伟: 【客户请求】 电话支持解决2026-01-13 10:49:13 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-42106989 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.01.13 10:19:56 | 河南省信阳市潢川县付店镇卫生院 / 465100 信阳市 | 374577 | 304600858 | 河南省信阳市潢川县付店镇卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-01-13 10:28:16 : 【客户请求】 HCY试剂盒，仪器默认参数表里只有HCYII。建议咨询试剂供应商确认2026-01-13 10:19:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.01.13 10:19:43 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304600857 | 镇原县上肖镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-13 10:41:10 苏曙明: 【客户请求】 误操作2026-01-13 10:19:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.13 10:11:39 | 河南省郑州市惠济区人民医院 / 450000 郑州市 | 318494 | 304600856 | 河南省郑州市惠济区人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-13 16:57:02 59990002: 【客户请求】 转卢利红跟进2026-01-13 10:44:15 何毅: 【客户请求】 视频未接通，老师未接电话，请核实号码，谢谢！2026-01-13 10:26:50 何毅: 【客户请求】 电话未接2026-01-13 10:15:37 何毅: 【客户请求】 电话未接2026-01-13 10:11:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 座席解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.01.13 10:10:47 | 解放军95577部队卫生队 / 655601 曲靖市 | 303929 | 304600897 | 解放军95577部队卫生队 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2026-01-13 10:12:29 : 【客户请求】 视频支持解决2026-01-13 10:10:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2026.01.13 10:02:52 | 济宁医学院附属医院 / 272100 济宁市 | 304428 | 304600896 | 济宁医学院附属医院 SV300 微信视频服务 | 2026-01-13 10:05:11 : 【客户请求】 视频支持解决2026-01-13 10:02:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.13 10:01:40 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304600922 | 镇原县上肖镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-13 10:11:48 : 【客户请求】 刚刚校准后，质控059325008新复溶，测试失控。1.老师选择病理水平的质控申请的质控测试；2.告知如何在瑞智服小程序里查询靶值。2026-01-13 10:01:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.13 09:57:21 | 平邑诚德骨科医院有限公司 / 273300 | 90306312 | 304600912 | 平邑诚德骨科医院有限公司 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-13 10:09:15 何毅: 【客户请求】 告知后解决2026-01-13 10:01:03 何毅: 【客户请求】 咨询质控异常的处理方法2026-01-13 09:57:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.13 09:45:09 | 临潭县第二人民医院 / 747502 甘南州 | 311398 | 304600810 | 临潭县第二人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-01-13 10:17:24 苏曙明: 【客户请求】 客户查询靶值时误操作。2026-01-13 09:45:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.01.13 09:21:58 | 丰顺县康明眼科医院有限公司 | 90180812 | 304600838 | 丰顺县康明眼科医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-13 09:24:50 何毅: 【客户请求】 与数据管理软件断联，重连解决2026-01-13 09:21:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.13 09:20:00 | 四川省妇幼保健院 / 610000 成都市 | 318195 | 304600837 | 四川省妇幼保健院 BENEFUSION NDS 微信视频服务 | 2026-01-13 09:21:16 : 【客户请求】 报错故障码 008 3092026-01-13 09:19:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 输注泵 | BENEFUSION NDS | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.13 09:07:52 | 贵阳市第一人民医院 / 550002 贵阳 | 302786 | 304600886 | 贵阳市第一人民医院 SV300 微信视频服务 | 2026-01-13 09:09:39 : 【客户请求】 客户端在测试2026-01-13 09:07:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.01.13 08:57:35 | 河南省新郑市辛店中心卫生院 / 450000 郑州市 | 323964 | 304600827 | 河南省新郑市辛店中心卫生院 SPL 1000 微信视频服务 | 2026-01-13 09:03:56 : 【客户请求】 工程师在客户端演示2026-01-13 08:57:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | SPL 1000 | 一般 | 待处理
2026.01.13 08:52:06 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600848 | 河南北控商贸有限公司 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-13 08:55:20 : 【客户请求】 客户指导挂断。回拨电话未接听。2026-01-13 08:52:05 : 【客户请求】 微信视频呼入FU5-56001210 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.13 08:50:54 | 丰顺县康明眼科医院有限公司 | 90180812 | 304600847 | 丰顺县康明眼科医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-13 09:10:30 何毅: 【客户请求】 重启后解决2026-01-13 08:55:12 何毅: 【客户请求】 液体压力超载，不能消除2026-01-13 08:54:46 何毅: 【客户请求】 提压力超载，不能消除2026-01-13 08:50:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.13 08:43:13 | 丰顺县康明眼科医院有限公司 | 90180812 | 304600846 | 丰顺县康明眼科医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-13 08:46:57 何毅: 【客户请求】 咨询试剂过期处理，告知后解决2026-01-13 08:43:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.13 08:34:21 | 达拉特旗億康中医医院 / 017000 鄂尔多斯市 | 90055663 | 304600845 | 达拉特旗億康中医医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-13 08:36:41 : 【客户请求】 更换光源灯。2026-01-13 08:34:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.12 17:34:43 | 富顺县安溪镇卫生院 / 610091 | 90059570 | 304600852 | 富顺县安溪镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-12 17:37:55 : 【客户请求】 未完成样本怎么继续测试。2026-01-12 17:36:44 : 【客户请求】 开放机型，TB的R2试剂没有装载。2026-01-12 17:34:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.12 17:24:31 | 山西省中医药研究院 / 030002 太原市 | 308551 | 304600790 | 山西省中医药研究院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-12 17:59:37 何毅: 【客户请求】 Neu-X（侧向散射）：颗粒度变化提示感染或中毒颗粒。2026-01-12 17:42:46 何毅: 【客户请求】 咨询neu-x参数的临床意义，与neut-ri的关系，告知后解决2026-01-12 17:24:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.12 16:57:12 | 甘肃省平凉庄浪县朱店卫生院 / 744600 平凉市 | 324424 | 304600809 | 甘肃省平凉庄浪县朱店卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-12 16:59:58 何毅: 【客户请求】 卸载平台满，拉上窗帘后，解决2026-01-12 16:57:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.12 16:27:52 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304600826 | 镇原县上肖镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-12 16:29:57 何毅: 【客户请求】 老师确认废液瓶盖组件损坏，需更换，申请废液瓶盖组件等备用，请尽快联系老师2026-01-12 16:27:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.12 16:20:50 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600820 | 湖南鹏瑞源医疗科技有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-01-12 16:20:49 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-24043185 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.01.12 16:10:33 | 中国医学科学院阜外医院 / 100073 北京市 | 305852 | 304600825 | 中国医学科学院阜外医院 BENEFUSION UDSP EX 微信视频服务 | 2026-01-12 16:14:54 梁伟: 【客户请求】 客户视频取消，电话无法接通2026-01-12 16:10:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UDSP EX | 重要 | 待处理
2026.01.12 16:07:50 | 西安市人民医院（西安市第四医院） / 710000 西安市 | 60095506 | 304600819 | 西安市人民医院（西安市第四医院） A8 微信视频服务 | 2026-01-12 16:12:52 梁伟: 【客户请求】 呼末监测有基础数值 最低到42026-01-12 16:07:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 麻醉 | A8 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.12 16:03:44 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八二医院 / 063000 唐山市 | 325869 | 304600788 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八二医院 BENEVIEW T5 微信视频服务 | 2026-01-12 16:03:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 监护 | BENEVIEW T5 | 一般 | 待处理
2026.01.12 16:03:04 | 西安市人民医院（西安市第四医院） / 710000 西安市 | 60095506 | 304600808 | 西安市人民医院（西安市第四医院） A8 微信视频服务 | 2026-01-12 16:03:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 麻醉 | A8 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.12 15:49:46 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304600818 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-12 16:02:56 何毅: 【客户请求】 咨询如何考核仪器精密度，告知后解决2026-01-12 15:49:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.12 15:27:54 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600817 | 深圳市海华医疗器械有限公司 UMEC6 微信视频服务 | 2026-01-12 15:27:53 : 【客户请求】 微信视频呼入KM-53091048 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | UMEC6 | 一般 | 待处理
2026.01.12 14:57:46 | 长沙市第一医院 / 410005 长沙市 | 309648 | 304600806 | 中南大学湘雅医学院附属长沙医院 PM-9000EXPRESS 微信视频服务 | 2026-01-12 14:59:04 : 【客户请求】 测试2026-01-12 14:57:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 监护 | PM-9000EXPRESS | 一般 | 待处理
2026.01.12 14:55:29 | 上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心 / 201206 上海市 | 60063384 | 304600816 | 上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心 H50P 微信视频服务 | 2026-01-12 15:37:17 何毅: 【客户请求】 咨询全血分层的处理，告知后解决2026-01-12 14:55:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 血球 | H50P | 一般 | 待处理
2026.01.12 14:48:15 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 / 641300 资阳市 | 362145 | 304600787 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-12 15:04:25 : 【客户请求】 650310103吸样前变轨机构故障：到位检测异常。模块恢复无效。指导断电重启后正常。2026-01-12 14:48:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.12 14:46:56 | 临夏县尹集中心卫生院 / 730000 临夏州 | 60079829 | 304600824 | 临夏县尹集中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-12 14:54:34 何毅: 【客户请求】 老师说，问题已解决awaya2026-01-12 14:46:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.12 14:35:53 | 长沙市第一医院 / 410005 长沙市 | 309648 | 304600786 | 中南大学湘雅医学院附属长沙医院 PM-9000EXPRESS 微信视频服务 | 2026-01-12 14:47:24 梁伟: 【客户请求】 技术支持解决2026-01-12 14:35:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 监护 | PM-9000EXPRESS | 一般 | 待处理
2026.01.12 14:35:49 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304600815 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-12 14:50:33 何毅: 【客户请求】 咨询质控靶值，告知后解决2026-01-12 14:35:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.12 14:27:35 | 东南大学附属中大医院 / 210000 南京市 | 60028526 | 304600823 | 东南大学附属中大医院 MC-80 微信视频服务 | 2026-01-12 15:01:38 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-12 14:27:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 南京分公司 | 血球 | MC-80 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.12 14:11:40 | 深圳大学附属华南医院 / 518000 深圳市 | 60134979 | 304600814 | 深圳大学附属华南医院 BENEVISION 微信视频服务 | 2026-01-12 14:49:10 梁伟: 【客户请求】 中央站硬盘有坏道 需要更换硬盘重新部署软件2026-01-12 14:11:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 监护 | BENEVISION | 一般 | 待处理
2026.01.12 14:07:24 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304600822 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-12 14:14:10 何毅: 【客户请求】 老师咨询生化机器问题，告知重拨后解决2026-01-12 14:07:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.12 11:56:29 | 会理市富乐镇卫生院 / 615131 | 90157129 | 304600802 | 会理市富乐镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-12 11:59:28 : 【客户请求】 指导安装生化软件2026-01-12 11:56:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.12 11:51:36 | 甘孜州新龙县中藏医院 / 626800 甘孜州 | 314483 | 304600801 | 甘孜州新龙县中藏医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-12 12:12:49 何毅: 【客户请求】 仪器去年8月装机后，一直未用，今启用，发现LIC#和%研究参数超范围结果较多（老师说令一台5180crp基本无此问题），希望当地工程师联系她，确认下仪器状态，必要时做下增益确认，请先电话联系老师。2026-01-12 11:51:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.12 11:29:57 | 甘孜州人民医院 / 626000 阿坝州 | 317631 | 304600782 | 甘孜州人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-12 11:33:11 : 【客户请求】 回拨电话，客户是要查询BC-5385的问题，已告知可以在智能问答里询问。2026-01-12 11:29:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.01.12 11:23:21 | 河南科技大学第二附属医院 / 471000 洛阳市 | 336909 | 304600770 | 河南科技大学第二附属医院 SV650 微信视频服务 | 2026-01-12 14:46:54 梁伟: 【客户请求】 技术支持解决2026-01-12 11:23:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 麻醉 | SV650 | 一般 | 待处理
2026.01.12 11:23:06 | 韶山市人民医院 / 430000 湘潭市 | 309722 | 304600760 | 韶山市人民医院 EPM 10 微信视频服务 | 2026-01-12 11:30:50 : 【客户请求】 心电干扰大 偶发不出波形2026-01-12 11:23:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 监护 | EPM 10 | 一般 | 待处理
2026.01.12 11:16:40 | 绥化市青冈县永丰镇中心卫生院 / 151600 绥化市 | 375252 | 304600750 | 绥化市青冈县永丰镇中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-12 11:16:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.12 11:02:01 | 绥化市青冈县永丰镇中心卫生院 / 151600 绥化市 | 375252 | 304600759 | 绥化市青冈县永丰镇中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-12 11:12:51 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，查询生化复合校准品150125003靶值。客户扫码进入“迈瑞瑞智服”小程序界面，不知道在哪里查询。告知在智能问答里查询。2026-01-12 11:01:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.12 10:55:50 | 通渭县什川镇卫生院 / 743000 | 60063477 | 304600757 | 通渭县什川镇卫生院 Z5T 微信视频服务 | 2026-01-12 11:06:21 : 【客户请求】 设备卡死，指导客户重启设备后恢复正常，使用观察2026-01-12 10:55:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50234442 | 邹杰 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 超声 | Z5T | 一般 | 待处理
2026.01.12 10:48:07 | 烟台市中医医院 / 264000 烟台市 | 304334 | 304600749 | 烟台市中医医院 EPM 12 微信视频服务 | 2026-01-12 10:51:47 : 【客户请求】 视频支持解决2026-01-12 10:48:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 监护 | EPM 12 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.12 10:46:55 | 随州市中心医院 / 441300 | 60028601 | 304600769 | 随州市中心医院 BC-6800 微信视频服务 | 2026-01-12 10:49:37 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-12 10:46:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.12 10:31:51 | 夏邑县歧河店乡卫生院 / 476000 商丘市 | 333616 | 304600774 | 夏邑县歧河店乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-12 10:45:58 : 【客户请求】 动力学法项目报警“线性限超限”，查看反应曲线，有波动。检查光源灯、搅拌杆、反应杯、清洗机构、光学组件等。请尽快联系客户处理！2026-01-12 10:31:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.12 10:25:22 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 / 150200 哈尔滨市 | 362351 | 304600773 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-12 10:29:03 : 【客户请求】 增加检验科老师。系统设置-仪器设置-数据字典2026-01-12 10:25:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.12 10:25:09 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304600768 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-12 10:44:44 何毅: 【客户请求】 高中质控不一致，中值基本正常，告知有异常，老师会自行联系当地工程师，要求封单2026-01-12 10:31:58 何毅: 【客户请求】 咨询如何设定质控，告知后解决2026-01-12 10:25:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.12 10:23:26 | 昆明市盘龙区金辰社区卫生服务中心 | 90358943 | 304600767 | 昆明市盘龙区金辰社区卫生服务中心 BC-5380 微信视频服务 | 2026-01-12 10:23:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.01.12 10:19:30 | 西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心 / 810000 | 90150911 | 304600772 | 西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-12 10:20:12 : 【客户请求】 姓名: 张新平; 手机号: 152****8914; 问题描述:2026-01-12 10:19:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100045079 | 王磊磊 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.12 10:10:52 | 通江大椿医院 | 90274762 | 304600766 | 通江大椿医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-12 10:18:23 何毅: 【客户请求】 仪器与电脑网线异常，重插后解决2026-01-12 10:10:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.12 10:08:03 | 肇庆西江医院有限公司 / 526021 肇庆市 | 376786 | 304600765 | 肇庆西江医院有限公司 BENEFUSION VP1 EX 微信视频服务 | 2026-01-12 10:09:45 : 【客户请求】 滴速不准 客户要求校准2026-01-12 10:08:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 EX | 一般 | 待处理
2026.01.12 10:05:23 | 山西省中医药研究院 / 030002 太原市 | 308551 | 304600764 | 山西省中医药研究院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-01-12 10:06:28 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-12 10:05:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.12 09:58:53 | 成武县疫情指挥部 / 274200 | 90225138 | 304600754 | 成武县疫情指挥部 EPM 12 微信视频服务 | 2026-01-12 10:59:44 梁伟: 【客户请求】 客户需要导出数据查看，需要分公司协助，请下派2026-01-12 09:58:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 监护 | EPM 12 | 一般 | 待处理
2026.01.12 09:57:03 | 通江大椿医院 | 90274762 | 304600763 | 通江大椿医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-12 10:01:54 何毅: 【客户请求】 与数据管理软件断链，老师已联系修电脑的检修，要求暂时封单2026-01-12 09:57:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.12 09:51:11 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 / 231500 合肥市 | 362621 | 304600698 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-12 09:51:46 : 【客户请求】 测试视频。2026-01-12 09:51:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.12 09:51:08 | 河北医科大学第一医院 / 050000 石家庄市 | 307555 | 304600771 | 河北医科大学第一医院 BENEFUSION SP3D 微信视频服务 | 2026-01-12 11:01:32 梁伟: 【客户请求】 报警机器故障2026-01-12 09:51:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3D | 重要 | 待处理
2026.01.12 09:25:46 | 沈阳铁西康答中西医结合门诊部（个体工商户） | 90368840 | 304600753 | 沈阳铁西康答中西医结合门诊部（个体工商户） BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-12 09:34:19 何毅: 【客户请求】 科室晚上无暖气，试剂可能受冻2026-01-12 09:33:21 何毅: 【客户请求】 本底电压异常，重设增益后解决2026-01-12 09:25:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.12 09:19:57 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304600696 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-12 09:45:50 何毅: 【客户请求】 老师没有输入靶值和偏差，重输后解决2026-01-12 09:26:38 何毅: 【客户请求】 质控文件无显示2026-01-12 09:19:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.12 09:07:06 | 韶山市人民医院 / 430000 湘潭市 | 309722 | 304600695 | 韶山市人民医院 EPM 10 微信视频服务 | 2026-01-12 09:09:15 : 【客户请求】 视频指导客户解决2026-01-12 09:07:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 监护 | EPM 10 | 一般 | 待处理
2026.01.12 09:03:44 | 东方市江边乡卫生院 | 90158100 | 304600679 | 东方市江边乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-12 09:06:34 何毅: 【客户请求】 本底异常，冲洗后解决2026-01-12 09:03:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.12 08:47:21 | 沧州市献县淮镇中心卫生院 / 555555 沧州市 | 90023372 | 304600761 | 沧州市献县淮镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-12 09:48:10 何毅: 【客户请求】 接头漏气，回访解决2026-01-12 08:54:54 何毅: 【客户请求】 咨询稀释液无的处理思路，仪器重启中，302026-01-12 08:47:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.09 17:47:26 | 安阳市人民医院 / 455000 安阳市 | 308930 | 304600665 | 安阳市人民医院 GREENLANDER PACS 微信视频服务 | 2026-01-09 17:47:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 超声 | GREENLANDER PACS | 一般 | 待处理
2026.01.09 17:35:27 | 德阳市第七人民医院（德阳市精神卫生中心） | 90203920 | 304600638 | 德阳市第七人民医院（德阳市精神卫生中心） BS-830 微信视频服务 | 2026-01-09 17:35:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.09 17:23:42 | 德阳市第七人民医院（德阳市精神卫生中心） | 90203920 | 304600655 | 德阳市第七人民医院（德阳市精神卫生中心） BS-830 微信视频服务 | 2026-01-09 17:30:29 : 【客户请求】 仪器报警水空白超限10x，反应杯空白超限、82.已指导解决，测试样本正常。2026-01-09 17:23:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.09 17:21:41 | 桂平市木根镇卫生院 / 537212 贵港市 | 300277 | 304600664 | 桂平市木根镇卫生院 BENEHEART D6 微信视频服务 | 2026-01-09 17:21:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 监护 | BENEHEART D6 | 一般 | 待处理
2026.01.09 17:17:52 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600654 | 重庆锦瑞医疗器械有限公司 BENEFUSION ISP 微信视频服务 | 2026-01-09 17:17:51 : 【客户请求】 微信视频呼入SM2-38000114 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION ISP | 一般 | 待处理
2026.01.09 17:10:01 | 河北魏洲口腔医院有限公司 | 90359662 | 304600663 | 河北魏洲口腔医院有限公司 BS-830S 微信视频服务 | 2026-01-09 17:20:34 : 【客户请求】 回拨电话，测试视频。2026-01-09 17:09:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830S | 一般 | 待处理
2026.01.09 16:52:36 | 上营镇卫生院 / 555555 | 90042472 | 304600662 | 上营镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-09 16:59:08 : 【客户请求】 回拨电话，咨询糖化血红蛋白的参考范围如何设置。仪器已关机，明天有问题再电话40070056522026-01-09 16:52:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.09 16:21:17 | 襄汾县人民医院 / 042600 临汾市 | 304789 | 304600661 | 襄汾县人民医院 SV600 微信视频服务 | 2026-01-09 16:21:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 麻醉 | SV600 | 一般 | 待处理
2026.01.09 16:05:30 | 河南省南阳市内乡县师岗镇卫生院 / 474300 南阳市 | 369235 | 304600610 | 河南省南阳市内乡县师岗镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-09 16:07:11 : 【客户请求】 向老师推广微信视频用法，体验。2026-01-09 16:05:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.09 15:58:20 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600609 | 杭州益众贸易有限公司 IMEC8 微信视频服务 | 2026-01-09 15:58:18 : 【客户请求】 微信视频呼入EW-94054854 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | IMEC8 | 一般 | 待处理
2026.01.09 15:55:22 | 上海中医药大学附属曙光医院 / 200000 上海市 | 311647 | 304600637 | 上海中医药大学附属曙光医院 BENEVISION N12 微信视频服务 | 2026-01-09 15:55:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 上海分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 重要 | 待处理
2026.01.09 15:55:12 | 南华大学附属第一医院 / 421000 衡阳市 | 102396 | 304600590 | 南华大学附属第一医院 BENEVISION N15 微信视频服务 | 2026-01-09 15:55:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 监护 | BENEVISION N15 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.09 15:32:09 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600608 | 杭州益众贸易有限公司 IMEC8 微信视频服务 | 2026-01-09 15:32:09 : 【客户请求】 微信视频呼入EW-94054854 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | IMEC8 | 一般 | 待处理
2026.01.09 14:49:16 | 西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区 / 710004 西安市 | 304993 | 304600650 | 西安市人民医院（西安市第四医院）大差市院区 IPM 10 微信视频服务 | 2026-01-09 14:49:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 监护 | IPM 10 | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.09 14:48:33 | 襄汾县汾城镇卫生院 / 041500 | 90068116 | 304600587 | 襄汾县汾城镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-09 15:00:05 : 【客户请求】 咨询五分类方法学，加微信逐一告知2026-01-09 14:48:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.09 14:46:15 | 甘谷县金山镇中心卫生院 | 90375334 | 304600649 | 甘谷县金山镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-09 14:51:27 : 【客户请求】 LIS工程师咨询是否有数据库文件。2026-01-09 14:46:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.09 14:25:30 | 曲阜市人民医院 / 999999 | 105307 | 304600648 | 曲阜市人民医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-01-09 14:30:42 : 【客户请求】 咨询关机、开机流程。2026-01-09 14:25:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.01.09 14:17:25 | 巴楚县永康医院 | 90251151 | 304600586 | 巴楚县永康医院 CONSONA N7S 微信视频服务 | 2026-01-09 14:20:37 : 【客户请求】 工作站数据处理问题。2026-01-09 14:17:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 超声 | CONSONA N7S | 一般 | 待处理
2026.01.09 14:01:08 | 蒲城县中医医院 / 715500 渭南市 | 305218 | 304600607 | 蒲城县中医医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-01-09 14:06:57 : 【客户请求】 C07009水空白超限10X.没有溢流，光源灯使用时间2800小时，建议先更换光源灯2026-01-09 14:01:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.08 17:58:22 | 海南省乐东县千家卫生院 / 572500 乐东县 | 371358 | 304600592 | 海南省乐东县千家卫生院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-01-08 18:03:25 : 【客户请求】 机器唤醒休眠报警鞘流通道堵，告知老师近期多做探头液维护，持续一阵子如果仍然不行需要工程师上门清洗。2026-01-08 17:58:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.08 17:54:20 | 乐东县千家中心卫生院 / 572533 乐东县 | 360630 | 304600602 | 乐东县千家中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-08 17:56:07 : 【客户请求】 咨询BC-5100问题，建议切换设备。2026-01-08 17:54:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.08 17:33:10 | 四川大学华西医院 / 610041 成都市 | 302599 | 304600591 | 四川大学华西医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-08 17:46:32 : 【客户请求】 样本针撞弯了，较严重。目前指导矫正后已恢复到空闲状态，处理样本。已告知老师使用时注意事项。建议更换新针，请尽快联系客户处理！2026-01-08 17:33:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.08 17:25:07 | 北京市朝阳区潘家园第二社区卫生服务中心 / 100000 北京市 | 90053536 | 304600567 | 北京市朝阳区潘家园第二社区卫生服务中心 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-01-08 17:31:21 : 【客户请求】 开放试剂装载问题。2026-01-08 17:25:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.01.08 17:21:25 | 六盘水振荣医院 / 555555 | 90319831 | 304600566 | 六盘水振荣医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-08 17:33:06 : 【客户请求】 上面检查要质控记录，告知老师做质控方法2026-01-08 17:21:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.08 16:40:35 | 龙胜各族自治县瓢里镇卫生院 / 555555 桂林市 | 90029222 | 304600577 | 龙胜各族自治县瓢里镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-08 16:59:58 : 【客户请求】 电话外呼已超过限定次数。请尽快联系客户处理！2026-01-08 16:46:09 : 【客户请求】 一直没有授权摄像头。2026-01-08 16:42:00 : 【客户请求】 姓名: 周; 手机号: 183****6985; 问题描述: 校准品使用2026-01-08 16:40:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.08 16:21:05 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600554 | 合肥悦泰医疗科技有限公司 BENEHEART C1 微信视频服务 | 2026-01-08 16:21:04 : 【客户请求】 微信视频呼入AE6-27018819 | 微信视频申告 |  |  | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2026.01.08 16:15:09 | 上海好望角医院有限公司 / 200040 | 90242943 | 304600539 | 上海好望角医院有限公司 UMEC 60 微信视频服务 | 2026-01-08 16:15:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 上海分公司 | 监护 | UMEC 60 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.08 15:56:58 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304600552 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-08 16:06:12 胡宗亚: 【客户请求】 质控结果问题，视频未打通，已经联系当地工程师解决2026-01-08 15:57:08 : 【客户请求】 姓名: 赵老师; 手机号: 138****1590; 问题描述:2026-01-08 15:56:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.08 15:47:19 | 新疆哈密市天山乡卫生院 / 839000 哈密地区 | 301532 | 304600538 | 新疆哈密市天山乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-08 15:54:10 : 【客户请求】 咨询试剂开瓶有效期及校准有效期。2026-01-08 15:47:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.08 15:47:03 | 西安壹加壹医疗美容医院有限公司 / 123456 | 90071280 | 304600545 | 西安壹加壹医疗美容医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-08 16:00:00 : 【客户请求】 质控RBC和PLT结果偏高。新开盖的质控，指导调整校准系数。2026-01-08 15:47:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.08 15:29:05 | 广东汇华医疗科技股份有限公司 | 90288751 | 304600537 | 广东汇华医疗科技股份有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-01-08 15:29:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.01.08 15:26:34 | 达州市大竹县周家中心卫生院（大竹县第二人民医院） / 100000 达州市 | 336607 | 304600528 | 达州市大竹县周家中心卫生院（大竹县第二人民医院） BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-08 15:36:45 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释液温度超下限【排查过程】：询问环境温度，进入菜单-状态-温度与压力查看温度，低于10度，正常温度是10-30度【处理结果】：沟通解决方案，开空调提高环境温度2026-01-08 15:26:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.08 15:15:05 | 龙胜各族自治县瓢里镇卫生院 / 555555 桂林市 | 90029222 | 304600562 | 龙胜各族自治县瓢里镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-08 15:42:58 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-08 15:15:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.08 15:15:00 | 河北中医药大学杏苑校区 / 050200 | 90350641 | 304600536 | 河北中医药大学杏苑校区 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-08 15:32:08 : 【客户请求】 校准测试2026-01-08 15:14:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.08 14:58:38 | 会东县松坪镇中心卫生院 / 555555 | 90043329 | 304600535 | 会东县松坪镇中心卫生院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-01-08 15:00:29 : 【客户请求】 仪器异响，工程师要单2026-01-08 14:58:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.08 14:41:31 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600533 | 健共体（杭州）供应链有限公司 RESONA A20T 微信视频服务 | 2026-01-08 14:57:51 : 【客户请求】 测试瑞智服。2026-01-08 14:41:30 : 【客户请求】 微信视频呼入NW8-59000409 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 超声 | RESONA A20T | 一般 | 待处理
2026.01.08 14:40:46 | 河北中医药大学杏苑校区 / 050200 | 90350641 | 304600551 | 河北中医药大学杏苑校区 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-08 14:46:39 : 【客户请求】 校准相关2026-01-08 14:40:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.08 14:28:30 | 昆明市官渡区矣六社区卫生服务中心 / 650000 昆明市 | 381049 | 304600420 | 昆明市官渡区矣六社区卫生服务中心 BC-760[R] CS 微信视频服务 | 2026-01-08 15:01:30 : 【客户请求】 软件进入死循环，重启后故障消除2026-01-08 14:38:01 : 【客户请求】 仪器温度在范围内报警温度高，指导老师尝试重启机器，10分钟后再联系2026-01-08 14:28:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-760[R] CS | 一般 | 待处理
2026.01.08 13:55:44 | 山东淄建集团医院 / 255000 淄博市 | 372513 | 304600532 | 山东淄建集团医院 BS-820M 微信视频服务 | 2026-01-08 14:01:15 : 【客户请求】 结果不好，存在交叉污染。问题已存在好几个月了。老师希望工程师协助排查。请尽快联系客户处理！2026-01-08 13:55:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 生化 | BS-820M | 一般 | 待处理
2026.01.08 11:56:30 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600500 | 杭州声诺德医疗器械有限公司 CRIUS ME8P 微信视频服务 | 2026-01-08 11:59:59 : 【客户请求】 手册问题，已解答。2026-01-08 11:56:29 : 【客户请求】 微信视频呼入KN3-57000123 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 超声 | CRIUS ME8P | 一般 | 待处理
2026.01.08 11:41:24 | 湘潭县石潭中心卫生院 / 430000 湘潭市 | 327948 | 304600488 | 湘潭县石潭中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-08 11:54:16 : 【客户请求】 MYO结果偏高。检查试剂开瓶有效期，更换新瓶试剂重测2026-01-08 11:41:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.08 11:34:16 | 卫辉市狮豹头乡卫生院 / 453100 新乡 | 60111515 | 304600499 | 卫辉市狮豹头乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-08 11:36:26 : 【客户请求】 排查清洗机构注液量，光源寿命。客户要求工程师现场服务。2026-01-08 11:35:22 : 【客户请求】 水空白超限10X，建议携带光源灯处理2026-01-08 11:34:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.08 11:22:26 | 宁蒗县金康医院 / 674300 玉溪市 | 90086797 | 304600506 | 宁蒗县金康医院 BS-360E 微信视频服务 | 2026-01-08 11:24:32 : 【客户请求】 试剂超过开票效期，已处理2026-01-08 11:22:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-360E | 一般 | 待处理
2026.01.08 11:16:38 | 河北中医药大学杏苑校区 / 050200 | 90350641 | 304600498 | 河北中医药大学杏苑校区 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-08 11:19:27 : 【客户请求】 质控测试2026-01-08 11:16:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.08 11:09:12 | 隆子县藏医院 | 90161855 | 304600505 | 隆子县藏医院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-01-08 11:26:58 苏曙明: 【客户请求】 视频平台没有记录，回拨电话未接听。2026-01-08 11:09:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.01.08 11:09:10 | 云南省临沧市沧源县岩帅卫生院 / 555555 | 90042163 | 304600484 | 云南省临沧市沧源县岩帅卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-08 11:12:03 : 【客户请求】 HGB本底异常，指导调整HGB电压正常2026-01-08 11:09:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.08 11:06:52 | 郑州市二七区侯寨中心卫生院 / 450000 郑州市 | 105458 | 304600496 | 郑州市二七区侯寨中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-08 11:07:55 : 【客户请求】 设备RBC堵孔，工程师现场报单2026-01-08 11:06:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.08 11:05:12 | 广东医科大学附属医院 / 524000 湛江 | 105132 | 304600495 | 广东医科大学附属医院 BENEFUSION UVP EX 微信视频服务 | 2026-01-08 11:05:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UVP EX | 一般 | 待处理
2026.01.08 11:02:23 | 寻乌县长宁镇城西社区卫生服务站 / 555555 赣州市 | 90007361 | 304600504 | 寻乌县长宁镇城西社区卫生服务站 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-08 11:05:05 : 【客户请求】 激光器故障，派分公司跟进处理，申请光学组件备用。2026-01-08 11:02:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.08 10:56:00 | 大同新建康医院 / 037003 大同市 | 326009 | 304600519 | 大同新建康医院 BC-6600PLUS 微信视频服务 | 2026-01-08 10:55:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-6600PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.08 10:53:21 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600494 | 南京贝登医疗股份有限公司 UMEC7 微信视频服务 | 2026-01-08 10:53:21 : 【客户请求】 微信视频呼入KP-37020355 | 微信视频申告 |  |  | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | UMEC7 | 一般 | 待处理
2026.01.08 10:38:14 | 永州市中心医院北院 / 431100 永州市 | 319382 | 304600518 | 永州市中心医院北院 SV300 微信视频服务 | 2026-01-08 10:38:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.08 10:27:44 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304600493 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-08 11:28:28 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，客户已自行解决。2026-01-08 10:27:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.08 10:27:19 | 河北中医药大学杏苑校区 / 050200 | 90350641 | 304600418 | 河北中医药大学杏苑校区 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-08 10:33:18 : 【客户请求】 质控设置2026-01-08 10:27:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.08 10:24:11 | 广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心 / 510000 广州市 | 60089870 | 304600515 | 广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-08 10:31:14 : 【客户请求】 2号驱动板断开连接，需要申请液面检测通信线及驱动板备用2026-01-08 10:24:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60094864 | 广州兆邦医疗科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.08 10:09:28 | 开江县回龙中心卫生院 / 636250 达州市 | 60082048 | 304600514 | 开江县回龙中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-08 10:18:52 : 【客户请求】 反应杯1号托盘与实物杯子数量不对应，指导更换新杯子。2026-01-08 10:09:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.08 10:07:48 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 / 710032 西安市 | 102031 | 304600503 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 RESONA 7CV 微信视频服务 | 2026-01-08 10:07:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 超声 | RESONA 7CV | 一般 | 待处理
2026.01.08 10:07:04 | 东方市江边乡卫生院 | 90158100 | 304600513 | 东方市江边乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-08 10:08:28 : 【客户请求】 试剂盘DB用完。装载2026-01-08 10:07:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.08 09:55:50 | 大竹县东柳街道社区卫生服务中心 / 635100 | 90062311 | 304600512 | 大竹县东柳街道社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-08 10:01:51 : 【客户请求】 自动进样机构动作异常，沟通客户，工程师报价维修2026-01-08 09:55:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.08 09:49:03 | 新疆哈密市柳树沟乡卫生院 / 839123 哈密地区 | 301528 | 304600511 | 新疆哈密市柳树沟乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-08 09:51:03 : 【客户请求】 试剂界面标黄，试剂过开瓶有效期。2026-01-08 09:49:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.08 09:43:11 | 个旧市沙甸镇卫生院 / 555555 | 90013773 | 304600440 | 个旧市沙甸镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-08 09:56:55 : 【客户请求】 液体压力超载，指导清洗管路；清洗后测试，仪器故障恢复。2026-01-08 09:44:03 : 【客户请求】 姓名: 张凤; 手机号: 182****8650; 问题描述: 液体压力超载2026-01-08 09:43:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.08 09:41:53 | 玛多县医院 / 813500 果洛州 | 60055773 | 304600502 | 玛多县医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-01-08 09:45:21 : 【客户请求】 糖化血红蛋白结果不正常，客户找不到原因，需工程师协助排查。请尽快联系客户处理！2026-01-08 09:41:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.01.08 09:40:29 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304600492 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-08 09:44:31 : 【客户请求】 样本针垂直运动错误，样本针撞弯，指导扳直后重新恢复后故障消除。2026-01-08 09:40:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.08 09:39:10 | 高密市市立医院 / 261000 | 60030619 | 304600501 | 高密市市立医院 UMED 10 微信视频服务 | 2026-01-08 09:39:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 监护 | UMED 10 | 一般 | 待处理
2026.01.08 09:39:09 | 高密市市立医院 / 261000 | 60030619 | 304600491 | 高密市市立医院 UMED 10 微信视频服务 | 2026-01-08 09:39:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 青岛分公司 | 监护 | UMED 10 | 一般 | 待处理
2026.01.08 09:34:22 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304600417 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-08 09:34:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.08 09:23:17 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304600439 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-08 09:28:39 : 【客户请求】 校准规则设置。2026-01-08 09:23:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.08 09:11:43 | 个旧市沙甸镇卫生院 / 555555 | 90013773 | 304600410 | 个旧市沙甸镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-08 09:18:13 : 【客户请求】 液体压力超载，SV13阀管路堵，指导清洁后故障清除2026-01-08 09:11:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.08 08:49:58 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304600409 | 长子同仁医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-08 08:55:56 : 【客户请求】 质控查询方法，告诉两种方式2026-01-08 08:49:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.08 08:39:02 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 / 650000 昆明市 | 90072270 | 304600416 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-08 09:00:14 胡宗亚: 【客户请求】 科室温度太低（只有8,9度），机器一直报警，建议最好把空调打开能到室温。2026-01-08 08:39:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.08 08:31:00 | 贵州省六盘水市六枝特区木岗镇卫生院 / 553400 | 90052735 | 304600408 | 贵州省六盘水市六枝特区木岗镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-08 08:35:40 : 【客户请求】 仪器在测试全血糖化血红蛋白的时候偶发报警，样本针检测不到液面。老师在维护。看不到报警信息，怀疑是在反应盘报警，检查样本针在反应盘的垂直极限位。请尽快联系客户处理！2026-01-08 08:30:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.07 17:46:22 | 中山市横栏医院 / 528400 中山市 | 306941 | 304600437 | 中山市横栏医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-07 17:51:34 : 【客户请求】 PLT结果偏低，对比BC5390CRP相差不大，做镜检PLT也是低于100，可以发报告，毕竟镜检才是金标准2026-01-07 17:46:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.07 17:35:57 | 山东省立医院 / 999999 | 100786 | 304600443 | 山东省立医院 BENEVISION N15 微信视频服务 | 2026-01-07 17:35:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 监护 | BENEVISION N15 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.07 17:20:41 | 濮阳市中医院 / 457000 濮阳市 | 309058 | 304600429 | 濮阳市中医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-01-07 17:21:54 : 【客户请求】 工程师给客户推广视频服务功能2026-01-07 17:20:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.07 17:11:22 | 阿克陶县奥义塔克镇卫生院 / 555555 | 90217248 | 304600436 | 阿克陶县奥义塔克镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-07 17:12:13 : 【客户请求】 工程师测试视频。2026-01-07 17:11:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.07 17:08:49 | 山东大学第二医院 / 250000 济南市 | 304155 | 304600435 | 山东大学第二医院 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-01-07 17:08:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.07 17:05:32 | 宁夏自治区第五人民医院 / 753000 | 60035557 | 304600405 | 宁夏自治区第五人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-07 17:08:11 : 【客户请求】 工程师在客户端推广。2026-01-07 17:05:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.07 15:59:49 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304600427 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-07 16:04:22 : 【客户请求】 校准和质控相关问题2026-01-07 15:59:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.07 15:42:31 | 运城市第三医院(运城市人民医院) / 044600 运城市 | 323923 | 304600441 | 运城市第三医院(运城市人民医院) BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-07 16:15:25 胡宗亚: 【客户请求】 未接通就取消，回拨电话一直通话中，后来再拨打无人接听。2026-01-07 15:51:43 胡宗亚: 【客户请求】 未接通就取消，回拨电话一直在通话中2026-01-07 15:42:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.07 15:30:49 | 尧都区妇幼保健计划生育服务中心 / 041000 | 90081264 | 304600425 | 尧都区妇幼保健计划生育服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-07 15:44:16 胡宗亚: 【客户请求】 客户需要咨询靶值查询途径，告诉尝试在瑞智服和迈瑞IVD服务咨讯查询方式2026-01-07 15:30:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.07 15:27:26 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304600400 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-01-07 15:38:35 : 【客户请求】 咨询糖化血红蛋白计算相关问题，沟通临床工程师跟进处理2026-01-07 15:27:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.01.07 15:18:48 | 仁寿妇产医院 / 620500 | 60088914 | 304600399 | 仁寿妇产医院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-01-07 15:30:46 : 【客户请求】 RBC和PLT偏高，CBC模式正常，派分公司跟进处理，检查RBC计数池相关液路。2026-01-07 15:18:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.01.07 15:16:47 | 绵竹市疾控中心 / 618200 德阳市 | 90008018 | 304600398 | 绵竹市疾控中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-07 15:17:36 : 【客户请求】 仪器漏液，工程师要单2026-01-07 15:16:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.07 15:15:24 | 长治市人民医院 / 999999 | 105052 | 304600397 | 长治市人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-07 15:23:21 : 【客户请求】 M1000生化模块2026-01-07 15:23:00 : 【客户请求】 开放试剂设置位置。条码需要遮挡2026-01-07 15:15:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.07 15:15:01 | 仁寿县第四人民医院（仁寿县文宫镇卫生院） / 620566 眉山市 | 303938 | 304600388 | 仁寿县第四人民医院（仁寿县文宫镇卫生院） BS-830 微信视频服务 | 2026-01-07 15:16:20 : 【客户请求】 客户测试2026-01-07 15:15:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.07 15:04:23 | 首都医科大学附属北京友谊医院顺义院区 / 100000 北京市 | 60566035 | 304600412 | 首都医科大学附属北京友谊医院顺义院区 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-07 15:04:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.07 15:01:22 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 / 645253 | 90081657 | 304600396 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-01-07 16:03:17 : 【客户请求】 电话咨询后客户误操作2026-01-07 15:01:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2026.01.07 14:53:43 | 泸州市古蔺县古蔺镇社区卫生服务中心 / 555555 泸州市 | 90078041 | 304600395 | 泸州市古蔺县古蔺镇社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-07 15:02:22 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针清洗时未检测到液面【排查过程】：检查针位置正常，系统恢复查看整机循环水压力只有15，压力偏低，出水偏小【故障定位】：整机循环水压力不够【一线建议】：申请整机循环水过滤器和去离子水泵备用【下派理由】：需要调试压力或者更换硬件2026-01-07 14:53:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.07 14:37:34 | 天津市北辰医院 / 300000 天津市 | 100931 | 304600402 | 天津市北辰医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-07 15:34:59 苏曙明: 【客户请求】 主动取消2026-01-07 14:37:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 天津分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.07 14:17:10 | 山西省长治市平顺县人民医院 / 047100 长治市 | 362121 | 304600401 | 山西省长治市平顺县人民医院 Z5 微信视频服务 | 2026-01-07 14:32:58 : 【客户请求】 增益编码调节失灵，主板纽扣电池问题，建议更换单编码器和纽扣电池，请尽快联系处理。2026-01-07 14:17:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 超声 | Z5 | 一般 | 待处理
2026.01.07 13:43:47 | 营口市新东风医院 / 115000 营口市 | 327104 | 304600382 | 营口市新东风医院 DC-38 微信视频服务 | 2026-01-13 13:35:28 : 【客户请求】 姓名: 李启迪; 手机号: 156****5280; 问题描述:2026-01-07 13:48:41 : 【客户请求】 工作站图像异常，连接其他超声正常，考虑主板或IO板故障，请联系处理。2026-01-07 13:43:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 转FSM平台派工 | 沈阳分公司 | 超声 | DC-38 | 一般 | 待处理
2026.01.07 13:38:41 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304600381 | 青海省黄南州河南县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-07 14:12:01 : 【客户请求】 CL-8000I机器问题，已经告知更换底物方法。2026-01-07 13:38:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.01.07 13:34:12 | 营口市新东风医院 / 115000 营口市 | 327104 | 304600370 | 营口市新东风医院 DC-38 微信视频服务 | 2026-01-07 13:34:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 超声 | DC-38 | 一般 | 待处理
2026.01.07 13:21:27 | 佳木斯市中心医院 / 154002 佳木斯市 | 310463 | 304600369 | 佳木斯市中心医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-07 13:29:10 : 【客户请求】 白细胞不分类，DIFF和WBN通道散点图异常，建议做探头液维护光学系统。2026-01-07 13:21:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.07 12:29:16 | 西北妇女儿童医院 / 710000 西安市 | 60081429 | 304600366 | 西北妇女儿童医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-01-07 14:21:22 胡宗亚: 【客户请求】 客户自己误拨视频服务，机器无问题2026-01-07 12:29:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.07 12:29:06 | 邵阳学院附属第二医院 / 422000 邵阳市 | 310226 | 304600365 | 邵阳学院附属第二医院 BENEHEART D6 微信视频服务 | 2026-01-07 12:29:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 监护 | BENEHEART D6 | 一般 | 待处理
2026.01.07 11:58:14 | 新疆生产建设兵团第三师医院 / 844900 喀什 | 317455 | 304600373 | 新疆生产建设兵团第三师医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-07 12:01:25 : 【客户请求】 咨询质控靶值查询，告知在小程序里查询方法。2026-01-07 11:58:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.07 11:44:12 | 淮阳成军医院 / 466700 周口市 | 60101745 | 304600363 | 淮阳成军医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-07 11:45:08 : 【客户请求】 白细胞不分类，派分公司跟进处理。2026-01-07 11:44:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.07 11:32:07 | 长治医学院附属和济医院 / 046000 长治市 | 304577 | 304600330 | 长治医学院附属和济医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-07 11:33:14 : 【客户请求】 工程师在客户端测试视频。2026-01-07 11:32:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.07 11:30:32 | 东兴市江平卫生院 / 538101 防城港市 | 60052490 | 304600354 | 东兴市江平卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-07 11:40:02 : 【客户请求】 白细胞分类都带R,指导老师做探头液浸泡。2026-01-07 11:30:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.07 11:29:54 | 兰州大学第一医院 / 730000 兰州市 | 311201 | 304600353 | 兰州大学第一医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-07 11:40:30 胡宗亚: 【客户请求】 工程师给客户演示视频服务2026-01-07 11:29:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.07 11:09:09 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 / 330600 宜春市 | 381382 | 304600329 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-07 11:12:00 : 【客户请求】 浓缩清洗剂装载。2026-01-07 11:09:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:52:33 | 中南民族大学校医院 / 430022 武汉市 | 361592 | 304600328 | 中南民族大学校医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-07 10:54:15 : 【客户请求】 CRPII稀释校准设置。2026-01-07 10:52:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:43:52 | 中南民族大学校医院 / 430022 武汉市 | 361592 | 304600289 | 中南民族大学校医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-07 10:45:05 : 【客户请求】 咨询查询校准品靶值。2026-01-07 10:43:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:32:41 | 巴中市中医院（巴州区人民医院） / 636600 巴中市 | 332054 | 304600327 | 巴中市中医院（巴州区人民医院） BENEFUSION UDSP EX 微信视频服 | 2026-01-07 10:32:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UDSP EX | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:32:14 | 南阳市中心医院 / 473000 南阳市 | 309149 | 304600326 | 南阳市中心医院 TE7S 微信视频服务 | 2026-01-07 10:33:19 : 【客户请求】 测试视频报修。2026-01-07 10:32:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 超声 | TE7S | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.07 10:30:57 | 永修县中医院 / 330300 九江市 | 308193 | 304600325 | 永修县中医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-07 11:02:54 胡宗亚: 【客户请求】 机械手动作异常，派分公司跟进处理。2026-01-07 10:30:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:25:37 | 云南省临沧市沧源县班洪乡卫生院 / 677400 临沧市 | 370205 | 304600288 | 云南省临沧市沧源县班洪乡卫生院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-07 10:47:09 : 【客户请求】 质控规则设定，告知操作方法。2026-01-07 10:25:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:23:17 | 宜宾市中心血站 / 644000 宜宾市 | 329389 | 304600287 | 宜宾市中心血站 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-07 10:33:25 : 【客户请求】 【故障现象】：通信软件无法连接【排查过程】：检查仪器电脑正常开启，检查通信管理软件设置正常，点击重新连接尝试无效，指导重新插拔网线后，重启通信软件，无法解决，提供解决方案，USB转网口，怀疑网口问题【处理结果】：提供解决方案2026-01-07 10:23:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:22:08 | 甘肃省会宁县土门乡卫生院 / 730700 白银市 | 331078 | 304600236 | 甘肃省会宁县土门乡卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-01-07 10:25:37 : 【客户请求】 无法开机，指导重启后正常。2026-01-07 10:22:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:11:12 | 渠县清溪场镇中心卫生院 / 635225 达州市 | 90069333 | 304600324 | 渠县清溪场镇中心卫生院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-01-07 10:13:14 : 【客户请求】 工程师要单，效应检测失败2026-01-07 10:11:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:08:20 | 武宁县大洞卫生院 / 332000 九江市 | 381864 | 304600234 | 武宁县大洞卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-07 10:10:16 : 【客户请求】 停止-系统恢复。2026-01-07 10:08:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:06:38 | 易门县十街乡中心卫生院 / 653100 玉溪市 | 337309 | 304600286 | 易门县十街乡中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-07 11:12:55 苏曙明: 【客户请求】 304600351已解决。2026-01-07 10:06:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:06:16 | 久治县医院 / 813500 | 60055564 | 304600323 | 久治县医院 BENEVIEW T8 微信视频服务 | 2026-01-07 10:06:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 监护 | BENEVIEW T8 | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:03:45 | 易门县十街乡中心卫生院 / 653100 玉溪市 | 337309 | 304600351 | 易门县十街乡中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-07 10:06:31 : 【客户请求】 咨询设备使用方法，已沟通处理2026-01-07 10:03:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.07 09:58:15 | 广东横琴联合生命科学有限责任公司 | 90364303 | 304600344 | 广东横琴联合生命科学有限责任公司 BS-350S 微信视频服务 | 2026-01-07 10:12:09 苏曙明: 【客户请求】 主动取消。回拨未接听2026-01-07 09:58:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 生化 | BS-350S | 一般 | 待处理
2026.01.07 09:47:58 | 成都天府新区顾连禾泰康复医院 / 610000 | 90310059 | 304600321 | 成都天府新区顾连禾泰康复医院 CPM 10M 微信视频服务 | 2026-01-07 09:47:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 监护 | CPM 10M | 一般 | 待处理
2026.01.07 09:39:30 | 漯河市郾城区龙城镇卫生院 / 462300 漯河市 | 328439 | 304600285 | 漯河市郾城区龙城镇卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-07 09:42:36 : 【客户请求】 7号样本通道指示灯不亮，放入样本架后可以正常测试。请尽快联系客户处理！2026-01-07 09:39:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.07 09:19:51 | 贝肯山社区卫生服务中心 / 150010 | 90215342 | 304600233 | 贝肯山社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-07 09:33:23 : 【客户请求】 RBC,HGB连续一段时间质控偏低，告知机器需要校准，自己可以人工校准。2026-01-07 09:19:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.07 09:18:28 | 宜宾市中心血站 / 644000 宜宾市 | 329389 | 304600284 | 宜宾市中心血站 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-07 09:29:27 : 【客户请求】 【故障现象】：通信软件无法连接【排查过程】：检查仪器电脑正常开启，检查通信管理软件设置正常，点击重新连接尝试无效，指导重新插拔网线后，重启通信软件【处理结果】：问题解决，正常通信2026-01-07 09:18:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.07 09:07:00 | 喀左普东医院 / 122000 | 90352027 | 304600232 | 喀左普东医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-07 09:06:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.07 09:01:14 | 喀左普东医院 / 122000 | 90352027 | 304600180 | 喀左普东医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-07 09:02:41 : 【客户请求】 如何注销2026-01-07 09:01:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.07 08:38:45 | 潍坊仁昌康寿中医医院 | 90398453 | 304600179 | 潍坊仁昌康寿中医医院 CONSONA AT 微信视频服务 | 2026-01-07 08:43:15 : 【客户请求】 腹部图像干扰，MCC已派单。2026-01-07 08:38:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 超声 | CONSONA AT | 一般 | 待处理
2026.01.07 08:33:27 | 阆中华济医院 / 555555 阆中市 | 90052870 | 304600200 | 阆中华济医院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-07 08:43:17 : 【客户请求】 需要导入参数，沟通应用联系导入2026-01-07 08:33:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.07 08:31:31 | 贝肯山社区卫生服务中心 / 150010 | 90215342 | 304600199 | 贝肯山社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-07 08:31:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.07 08:31:14 | 夏邑县歧河店乡卫生院 / 476000 商丘市 | 333616 | 304600198 | 夏邑县歧河店乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-07 08:35:50 胡宗亚: 【客户请求】 数据管理软件数据库未启用，派分公司重新安装数据库，尽快连续处理2026-01-07 08:31:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.06 17:52:51 | 中南大学湘雅二医院 / 410000 长沙市 | 102449 | 304600223 | 中南大学湘雅二医院 WATO EX-65 PRO 微信视频服务 | 2026-01-06 17:52:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 麻醉 | WATO EX-65 PRO | 重要 | 待处理
2026.01.06 17:33:35 | 新疆生产建设兵团第十四师医院 / 848100 墨玉县 | 60108457 | 304600190 | 新疆生产建设兵团第十四师医院 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-01-06 17:33:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.01.06 17:26:57 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 / 641300 资阳市 | 362145 | 304600196 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-06 17:29:23 : 【客户请求】 如何查询校准品靶值。2026-01-06 17:26:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.06 17:25:55 | 郑州大学第三附属医院 / 450000 郑州市 | 106736 | 304600222 | 郑州大学第三附属医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-01-06 17:25:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 重要 | 待处理
2026.01.06 17:17:10 | 孝感市孝南区毛陈中心卫生院 / 430000 孝感市 | 60055384 | 304600221 | 孝感市孝南区毛陈中心卫生院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-01-06 17:17:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2026.01.06 17:02:20 | 邕宁区人民医院 / 530000 南宁市 | 302212 | 304600210 | 邕宁区人民医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-01-06 17:02:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.01.06 16:17:30 | 潍坊眼科医院有限责任公司寿光分公司 / 262700 | 90305790 | 304600209 | 潍坊眼科医院有限责任公司寿光分公司 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-06 16:29:55 : 【客户请求】 无稀释液报警，管子有气泡，重新拔插接头后消除故障解决2026-01-06 16:17:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.06 16:16:06 | 南华大学附属第一医院 / 421000 衡阳市 | 102396 | 304600208 | 南华大学附属第一医院 PM-9000EXPRESS 微信视频服务 | 2026-01-06 16:16:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 监护 | PM-9000EXPRESS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.06 16:07:13 | 酒泉市肃州区清水中心卫生院 / 735000 酒泉市 | 380353 | 304600207 | 酒泉市肃州区清水中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 16:09:48 : 【客户请求】 样本盘运动错误。断电重启2026-01-06 16:07:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 15:56:22 | 白银市第一人民医院 / 730900 白银市 | 311251 | 304600206 | 白银市第一人民医院 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-01-06 15:56:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.01.06 15:54:29 | 蓝田县泄湖中心卫生院 / 710000 蓝田县 | 385083 | 304600205 | 蓝田县泄湖中心卫生院 M5 微信视频服务 | 2026-01-06 15:54:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 超声 | M5 | 一般 | 待处理
2026.01.06 15:41:06 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600158 | 陕西益之源医疗设备有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2026-01-06 15:41:06 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-43109866 | 微信视频申告 |  |  | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2026.01.06 15:36:44 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 / 551100 贵州市 | 370074 | 304600157 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 15:39:43 : 【客户请求】 校准报警FAC。覆盖2026-01-06 15:36:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 15:29:14 | 福建省福州肺科医院 / 350008 福州市 | 101354 | 304600188 | 福建省福州肺科医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-01-06 15:31:51 : 【客户请求】 测试视频2026-01-06 15:29:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 福州分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.06 15:13:42 | 个旧市乍甸卫生院 / 650011 红河州 | 328129 | 304600204 | 个旧市乍甸卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 15:16:50 : 【客户请求】 咨询糖化血红蛋白问题，已处理2026-01-06 15:13:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 14:39:41 | 大方县人民医院 / 551600 毕节地区 | 302934 | 304600187 | 大方县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-06 14:51:49 : 【客户请求】 测试视频2026-01-06 14:39:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.06 14:04:08 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 / 551100 贵州市 | 370074 | 304600203 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 14:05:42 : 【客户请求】 校准品设置。2026-01-06 14:04:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 14:01:32 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600202 | 浙江英特百善医疗设备有限公司 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-06 14:03:29 : 【客户请求】 回拨电话无法接通。2026-01-06 14:01:31 : 【客户请求】 微信视频呼入BH2-5C000786 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.01.06 13:52:48 | 深圳市宝安区人民医院 / 518100 深圳市 | 306605 | 304600192 | 深圳市宝安区人民医院 BENEFUSION NVP 微信视频服务 | 2026-01-06 13:52:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION NVP | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.06 13:36:18 | 成都市郫都区三道堰镇卫生院 / 611700 大邑县 | 329842 | 304600201 | 成都市郫都区三道堰镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-06 13:41:11 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂盘温度异常，负值【排查过程】：检查试剂盘是否结冰，反馈常温【故障定位】：温度传感器故障或者板卡故障【一线建议】：申请温度传感器、温度采集板等备用【下派理由】：硬件故障，需要工程师现场排查处理2026-01-06 13:36:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.06 13:30:39 | 淳安千岛湖億美医疗投资管理有限公司 / 311700 | 90051425 | 304600185 | 淳安千岛湖億美医疗投资管理有限公司 BS-490 微信视频服务 | 2026-01-06 13:34:18 : 【客户请求】 校准设置。2026-01-06 13:30:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-490 | 一般 | 待处理
2026.01.06 13:25:51 | 淳安千岛湖億美医疗投资管理有限公司 / 311700 | 90051425 | 304600170 | 淳安千岛湖億美医疗投资管理有限公司 BS-490 微信视频服务 | 2026-01-06 13:27:21 : 【客户请求】 CK-MB是单独的校准品。2026-01-06 13:25:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-490 | 一般 | 待处理
2026.01.06 12:58:30 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 / 551100 贵州市 | 370074 | 304600156 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 13:18:49 苏曙明: 【客户请求】 误操作2026-01-06 12:58:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 12:41:21 | 西安高新医院有限公司 / 710000 西安市 | 305396 | 304600168 | 西安高新医院有限公司 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-06 12:41:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.06 12:30:28 | 安徽省阜阳肿瘤医院 / 236000 阜阳市 | 310961 | 304600166 | 安徽省阜阳肿瘤医院 IPM 6 微信视频服务 | 2026-01-06 12:30:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 监护 | IPM 6 | 一般 | 待处理
2026.01.06 12:22:20 | 九江市柴桑区人民医院 / 332100 九江市 | 104730 | 304600181 | 九江市柴桑区人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-06 12:32:23 苏曙明: 【客户请求】 测试视频2026-01-06 12:22:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.06 12:02:32 | 广东省中医院 / 511400 广州市 | 335892 | 304600177 | 广东省中医院 BENEFUSION NVP 微信视频服务 | 2026-01-06 12:02:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION NVP | 重要 | 待处理
2026.01.06 11:57:17 | 广州市中西医结合医院 / 510800 广州 | 378698 | 304600155 | 广州市中西医结合医院 BENEFUSION CDS EX 微信视频服务 | 2026-01-06 11:57:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION CDS EX | 一般 | 待处理
2026.01.06 11:47:53 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 / 551100 贵州市 | 370074 | 304600150 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 11:49:19 : 【客户请求】 质控设置。2026-01-06 11:47:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 11:38:55 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304600108 | 青海省黄南州河南县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-06 11:45:21 : 【客户请求】 屏蔽CRP，LC溶血剂报警红色，告知不用管。2026-01-06 11:38:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.01.06 11:29:55 | 孝感市孝南区毛陈中心卫生院 / 430000 孝感市 | 60055384 | 304600107 | 孝感市孝南区毛陈中心卫生院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2026-01-06 11:29:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2026.01.06 11:29:43 | 礼县第一人民医院 / 742200 陇南市 | 311351 | 304600165 | 礼县第一人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-06 11:48:13 胡宗亚: 【客户请求】 客户BC7500想实现双向LIS直接扫码，目前是编号模式，科室很多条码无法扫出来，需要工程师协助确定是否机器扫描位置问题还是条码问题，派分公司跟进处理。BC-6000也存在同样问题让一起看看。（急）2026-01-06 11:32:16 : 【客户请求】 客户拨打视频一直不授权摄像头，无法连接2026-01-06 11:29:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.06 11:29:17 | 昆明安琪儿妇产医院有限责任公司 / 650100 昆明市 | 90063732 | 304600176 | 昆明中英安琪儿妇产医院 BC-6100PLUS 微信视频服务 | 2026-01-06 11:34:28 : 【客户请求】 RBC结果异常，小孔电压异常，浸泡无效，下派处理2026-01-06 11:29:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-6100PLUS | 一般 | 待处理
2026.01.06 11:28:04 | 长治市人民医院 / 999999 | 105052 | 304600175 | 长治市人民医院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-01-06 11:29:05 : 【客户请求】 工程师给客户推广瑞智服功能2026-01-06 11:28:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.06 11:13:49 | 安徽医科大学第一附属医院北区 / 230000 合肥市 | 60042551 | 304600174 | 安徽医科大学第一附属医院北区 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-06 11:52:18 苏曙明: 【客户请求】 测试视频2026-01-06 11:13:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-2800M | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.06 11:13:01 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304600106 | 安福县洋门卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-06 11:16:59 : 【客户请求】 计算项目传输2026-01-06 11:13:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.06 10:57:01 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600105 | 贵州华夏时代医疗器械有限公司 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-06 11:53:19 苏曙明: 【客户请求】 主动取消2026-01-06 10:57:01 : 【客户请求】 微信视频呼入FU5-5C001644 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.06 10:54:03 | 惠东县第二人民医院 / 516351 惠州市 | 372535 | 304600173 | 惠东县第二人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-06 11:05:13 : 【客户请求】 一磁混匀转速异常。有反应杯掉入。2026-01-06 10:54:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.01.06 10:41:46 | 甘肃省张掖市甘州区靖安卫生院 / 555555 | 90034806 | 304600172 | 甘肃省张掖市甘州区靖安卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 10:45:52 : 【客户请求】 样本针在反应盘上方非吸液碰撞。2026-01-06 10:41:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 10:39:10 | 河南省新野县中医院 / 473500 南阳市 | 309473 | 304600163 | 河南省新野县中医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-06 10:47:56 苏曙明: 【客户请求】 工程师测试。2026-01-06 10:39:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.01.06 10:36:32 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 / 551100 贵州市 | 370074 | 304600171 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 10:48:17 苏曙明: 【客户请求】 重新校准2026-01-06 10:38:55 : 【客户请求】 α-HBDH 失控2026-01-06 10:36:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 10:29:55 | 柏杨社区卫生服务中心 / 614000 乐山市 | 90122731 | 304600161 | 柏杨社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 10:32:28 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器试剂装载状态【排查过程】：告知客户操作问题，点击试剂装载完成【处理结果】：恢复正常2026-01-06 10:29:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 10:28:37 | 焦作市山阳区艺新社区卫生服务中心 / 454000 焦作市 | 60094402 | 304600149 | 焦作市山阳区艺新社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 10:29:33 : 【客户请求】 水空白超限2026-01-06 10:28:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 10:00:48 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 / 555555 | 90002643 | 304600079 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-06 10:03:38 : 【客户请求】【故障现象】：溶血剂过期【排查过程】：溶血剂开瓶有效期过期【处理结果】：告知客户购买新试剂2026-01-06 10:00:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.06 09:59:59 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600100 | 四川尚艺商贸有限公司 NB350 微信视频服务 | 2026-01-06 09:59:58 : 【客户请求】 微信视频呼入AK6-0A000208 | 微信视频申告 |  |  | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | NB350 | 一般 | 待处理
2026.01.06 09:53:38 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600147 | 四川尚艺商贸有限公司 NB350 微信视频服务 | 2026-01-06 09:53:37 : 【客户请求】 微信视频呼入AK6-0A000208 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | NB350 | 一般 | 待处理
2026.01.06 09:49:42 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 / 231500 合肥市 | 362621 | 304600099 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-06 09:50:11 : 【客户请求】 测试2026-01-06 09:49:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.06 09:48:59 | 宜阳县人民医院 / 471600 洛阳市 | 308870 | 304600078 | 宜阳县人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-06 09:51:24 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听2026-01-06 09:48:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.06 09:44:14 | 重庆市万州区分水中心卫生院 / 404000 重庆市 | 333974 | 304600077 | 重庆市万州区分水中心卫生院 SPL 1000 微信视频服务 | 2026-01-06 09:49:06 : 【客户请求】 请尽快联系客户处理！2026-01-06 09:47:07 : 【客户请求】 BS-800模块ISE 校准失败，校准测试重复次数超过设定值。2026-01-06 09:44:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 重庆分公司 | 生化 | SPL 1000 | 一般 | 待处理
2026.01.06 09:43:46 | 山西运城平陆县人民医院 / 044600 运城市 | 304958 | 304600076 | 山西运城平陆县人民医院 BENEHEART D6 微信视频服务 | 2026-01-06 09:43:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 监护 | BENEHEART D6 | 一般 | 待处理
2026.01.06 09:38:01 | 天汇时代花园社区健康服务中心 / 518107 | 90307385 | 304600151 | 天汇时代花园社区健康服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-06 09:54:41 : 【客户请求】 机器穿刺针附近漏水，派分公司跟进处理，申请穿刺针备用。2026-01-06 09:43:44 : 【客户请求】 姓名: 林雨; 手机号: 155****5247; 问题描述: 血常规机漏水2026-01-06 09:38:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.06 09:37:56 | 景宁畲族自治县人民医院 / 100000 景宁县 | 316332 | 304600097 | 景宁畲族自治县人民医院 IMEC8 微信视频服务 | 2026-01-06 09:37:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 监护 | IMEC8 | 一般 | 待处理
2026.01.06 09:36:45 | 平邑诚德骨科医院有限公司 / 273300 | 90306312 | 304600070 | 平邑诚德骨科医院有限公司 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-06 10:37:15 胡宗亚: 【客户请求】 单个样本PLT结果偏低，科室又没质控验证，告知可能是样本本身问题，建议购买质控验证机器结果。2026-01-06 09:36:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.06 09:29:22 | 左云县云兴镇卫生院 / 037100 | 90058808 | 304600103 | 左云县云兴镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 09:42:19 : 【客户请求】 CC测试周期超时。断电重启2026-01-06 09:29:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 09:13:59 | （禁用）高碑店正仁医院 / 074000 | 90062118 | 304600069 | （禁用）高碑店正仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-06 09:22:11 : 【客户请求】 客户没有授权。2026-01-06 09:13:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.06 09:00:19 | （禁用）高碑店正仁医院 / 074000 | 90062118 | 304600095 | （禁用）高碑店正仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-06 09:04:16 : 【客户请求】 α-HBDH 第一试剂没有扫上，测试水珠后重新扫描。2026-01-06 09:00:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.06 08:52:12 | 泸县兆雅中心卫生院 / 646106 泸州市 | 313472 | 304600068 | 泸县兆雅中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-06 09:05:20 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂搅拌杆异响【排查过程】：进入整机调试，查看试剂搅拌杆在反应盘中位置，搅拌杆位置偏移【处理结果】：指导调整搅拌杆位置后正常2026-01-06 08:52:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.05 17:57:05 | 和田县喀什塔什乡卫生院 / 848000 | 90044223 | 304600090 | 和田县喀什塔什乡卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-05 18:11:43 : 【客户请求】 咨询怎样增加手工项目，已指导新增2026-01-05 17:57:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.05 17:46:10 | 玛沁县医院（玛沁县人民医院） / 814000 果洛州 | 60042539 | 304600089 | 玛沁县医院（玛沁县人民医院） BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-05 17:46:22 : 【客户请求】 姓名: 李杰; 手机号: 131****2565; 问题描述:2026-01-05 17:46:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.01.05 17:24:54 | 玛沁县医院（玛沁县人民医院） / 814000 果洛州 | 60042539 | 304600088 | 玛沁县医院（玛沁县人民医院） BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-05 17:41:29 胡宗亚: 【客户请求】 新质控设定方法，视频未接通，电话告知操作方法2026-01-05 17:25:03 : 【客户请求】 姓名: 李杰; 手机号: 131****2565; 问题描述:2026-01-05 17:24:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.01.05 16:57:07 | （禁用）南充市南部县宋海云诊所 / 637300 南充市 | 386156 | 304600087 | （禁用）南充市南部县宋海云诊所 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-01-05 17:10:53 : 【客户请求】 本底异常 wbc偏高指导客户清洗计数池 清理采样针拭子结晶2026-01-05 16:57:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.05 16:55:30 | 焦作市人民医院 / 454000 焦作 | 102646 | 304600074 | 焦作市人民医院 A7 微信视频服务 | 2026-01-05 16:55:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 麻醉 | A7 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.05 16:52:55 | 铜陵市第六人民医院 / 244000 铜陵市 | 331094 | 304600094 | 铜陵市第六人民医院 SK-901 EX 微信视频服务 | 2026-01-05 16:52:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 输注泵 | SK-901 EX | 一般 | 待处理
2026.01.05 16:49:24 | 武汉市第七医院 / 430000 武汉市 | 311891 | 304600086 | 武汉市第七医院 RESONA I9 EXP 微信视频服务 | 2026-01-05 16:54:40 : 【客户请求】 腔内容积探头有一半不显示，考虑探头本身问题，请尽快联系处理。2026-01-05 16:49:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 超声 | RESONA I9 EXP | 重要 | 待处理
2026.01.05 16:32:27 | 福建省泉州市惠安县山霞镇卫生院 / 362100 泉州市 | 333551 | 304600084 | 福建省泉州市惠安县山霞镇卫生院 IPM 10 微信视频服务 | 2026-01-05 16:34:01 : 【客户请求】 姓名: 小曾; 手机号: 139****2890; 问题描述:2026-01-05 16:32:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 监护 | IPM 10 | 一般 | 待处理
2026.01.05 16:14:50 | 南方医科大学深圳医院 / 518000 深圳市 | 60064349 | 304600083 | 南方医科大学深圳医院 UMEC12 微信视频服务 | 2026-01-05 16:14:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 监护 | UMEC12 | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.05 16:08:41 | 巴彦查社区卫生服务中心 / 555555 | 90173534 | 304600060 | 巴彦查社区卫生服务中心 DC-35 PRO 微信视频服务 | 2026-01-05 16:08:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 超声 | DC-35 PRO | 一般 | 待处理
2026.01.05 16:00:24 | 嵊州剡湖街道社区卫生服务中心 / 312400 嵊州市 | 60085124 | 304600081 | 嵊州剡湖街道社区卫生服务中心 EPM 10 微信视频服务 | 2026-01-05 16:00:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 监护 | EPM 10 | 一般 | 待处理
2026.01.05 15:58:59 | 奇台县中医医院 / 831800 奇台市 | 364604 | 304600059 | 奇台县中医医院 BC-6800 微信视频服务 | 2026-01-05 16:13:27 : 【客户请求】 新试剂报警FD余量不足，指导客户设置DA值可以消除，做样本不分类，派分公司跟进处理。2026-01-05 15:58:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理
2026.01.05 15:55:27 | 宝兴县穆坪镇卫生院 / 625700 | 90079680 | 304600073 | 宝兴县穆坪镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-05 15:59:38 : 【客户请求】 流动室堵 指导客户浸泡流动室后正常2026-01-05 15:55:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.05 15:30:06 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600058 | SV300 微信视频服务 | 2026-01-05 15:40:03 : 【客户请求】 姓名: 陈; 手机号: 182****8459; 问题描述: SV300呼吸机系统时间反复跳回2012年1月1日2026-01-05 15:30:05 : 【客户请求】 微信视频呼入GB-12038351 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.01.05 14:58:48 | 景东县人民医院 / 676200 普洱市 | 315861 | 304600071 | 景东县人民医院 SV600 微信视频服务 | 2026-01-05 14:58:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 麻醉 | SV600 | 一般 | 待处理
2026.01.05 14:53:19 | 禹州市立医院 / 461600 禹州市 | 90173452 | 304600057 | 禹州市立医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-05 14:54:03 : 【客户请求】 工程师现场推广功能2026-01-05 14:53:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.01.05 14:44:29 | 宝鸡市中心医院 / 721012 宝鸡市 | 305117 | 304600062 | 宝鸡市中心医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-01-05 15:14:27 刘李冬: 【客户请求】 单个样本的尿淀粉酶报警ABS，建议稀释测试2026-01-05 14:44:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.05 14:35:00 | 达州市达川区赵家镇中心卫生院 / 635000 达州市 | 335442 | 304600061 | 达州市达川区赵家镇中心卫生院 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-01-05 14:57:14 : 【客户请求】 跟客户解释偏差限和SD值的区别2026-01-05 14:34:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2026.01.05 14:29:29 | 达州市达川区赵家镇中心卫生院 / 635000 达州市 | 335442 | 304600030 | 达州市达川区赵家镇中心卫生院 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-01-05 14:55:46 : 【客户请求】 故障现象】：咨询质控偏差限与SD的区别【排查过程】：发送相关资料和客户解释【处理结果】：客户理解两者区别2026-01-05 14:29:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2026.01.05 14:24:17 | 河南科技大学第一附属医院 / 471000 洛阳 | 106546 | 304600047 | 河南科技大学第一附属医院 RESONA R9 微信视频服务 | 2026-01-05 16:22:41 张强: 【客户请求】 测试视频服务。2026-01-05 14:24:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50213268 | 张强 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 超声 | RESONA R9 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.05 14:23:56 | 安顺市人民医院 / 561000 安顺市 | 302880 | 304600046 | 安顺市人民医院 BENEVISION N12 微信视频服务 | 2026-01-05 14:23:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.05 14:15:21 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304600010 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-01-05 14:49:10 : 【客户请求】 【故障现象】：装载多瓶试剂未启用不显示测试量【排查过程】：检查装载界面 未使用试剂不显示测试量正常【处理结果】：客户观察使用2026-01-05 14:15:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.01.05 14:11:04 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600009 | 河南华众邦诺生物科技有限公司 BENEVISION 微信视频服务 | 2026-01-05 14:11:03 : 【客户请求】 微信视频呼入JB-5A047680 | 微信视频申告 | CP50258442 | 李圳一 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEVISION | 一般 | 待处理
2026.01.05 14:06:17 | 安徽庐州中西医结合医院 / 236001 350 | 90049444 | 304600029 | 安徽庐州中西医结合医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-05 14:16:28 : 【客户请求】 客户咨询靶值，告知可以进微信公众号或者AI里面查询2026-01-05 14:06:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.05 14:02:17 | 乌兰察布医学高等专科学校附属医院 / 012000 乌兰察布市 | 60061832 | 304600045 | 乌兰察布医学高等专科学校附属医院 BENEHEART D30 微信视频服务 | 2026-01-05 14:02:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 监护 | BENEHEART D30 | 一般 | 待处理
2026.01.05 13:51:14 | 航天中心医院 / 100039 北京市 | 305947 | 304600027 | 航天中心医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-01-05 13:51:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.05 13:25:30 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 / 410000 长沙市 | 90312157 | 304600055 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-05 13:46:12 刘李冬: 【客户请求】 老师联系当地临床沟通质控解读2026-01-05 13:25:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.05 13:16:29 | 宝鸡市卧龙寺社区卫生服务中心 / 721000 宝鸡 | 365577 | 304600054 | 宝鸡市卧龙寺社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-05 13:16:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.05 13:13:35 | 巴中市巴州区梁永镇卫生院 / 610000 巴中市 | 383573 | 304600026 | 巴中市巴州区梁永镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-05 15:05:45 : 【客户请求】 【故障现象】：光源灯未打开【排查过程】：反应盘溢流 指导客户清洗自动清洗机构下端异物后测试无溢流【处理结果】：等待溢流水渍蒸发2026-01-05 13:13:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.05 12:36:54 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304600052 | 安福县洋门卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-05 13:03:27 刘李冬: 【技术支持】 咨询试剂有效期问题，已解答2026-01-05 12:36:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.05 11:52:49 | 蕲春县赤东镇竹瓦卫生院 / 430000 黄冈市 | 60075253 | 304599930 | 蕲春县赤东镇竹瓦卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-01-05 11:59:02 : 【客户请求】 咨询如何查询质控品靶值，已解答2026-01-05 11:52:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.01.05 11:43:14 | 久治县藏医院 | 90398439 | 304600033 | 久治县藏医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-05 11:48:14 : 【客户请求】 老师反馈之前研究参数无显示现在显示，告知可以在设置里面更改是否显示2026-01-05 11:43:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.05 11:39:40 | 南县中医院 / 999999 | 102371 | 304600032 | 南县中医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-01-05 11:39:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.01.05 11:22:22 | 浙江省台州医院东院区 / 台州市 | 60543939 | 304600020 | 浙江省台州医院东院区 BENEFUSION ESP EX 微信视频服务 | 2026-01-05 11:22:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION ESP EX | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.05 11:14:34 | 高平市人民医院 / 048400 晋城市 | 304632 | 304600031 | 高平市人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-05 11:14:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.05 11:08:39 | 德保县人民医院 / 547000 百色市 | 302412 | 304599909 | 德保县人民医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-01-05 11:08:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.05 10:55:15 | 成都市郫都区三道堰镇卫生院 / 611700 大邑县 | 329842 | 304600003 | 成都市郫都区三道堰镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-05 11:03:32 : 【客户请求】 早上开机 应用状态界面显示反应盘清洗水温度异常 属环境温度过低导致 应开启空调2026-01-05 10:55:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.05 10:46:37 | 察哈尔右翼中旗妇幼保健所 / 013500 | 90210455 | 304600014 | 察哈尔右翼中旗妇幼保健所 BS-860 微信视频服务 | 2026-01-05 11:03:27 刘李冬: 【客户请求】 老师反馈问题已解决2026-01-05 10:46:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.01.05 10:45:43 | 天津市红桥区西沽街社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 319974 | 304600013 | 天津市红桥区西沽街社区卫生服务中心 BS-2200 微信视频服务 | 2026-01-05 10:54:10 : 【客户请求】 试剂余量不显示指导余量检查后解决2026-01-05 10:45:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-2200 | 一般 | 待处理
2026.01.05 10:42:48 | 深圳市第三人民医院 / 518000 深圳市 | 310424 | 304600012 | 深圳市第三人民医院 SV350 微信视频服务 | 2026-01-05 10:42:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 麻醉 | SV350 | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.05 10:41:54 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304599928 | 安福县洋门卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-05 11:01:52 刘李冬: 【技术支持】 咨询测试中如何上试剂，已指导2026-01-05 10:41:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.05 10:26:08 | 曲阜市人民医院 / 999999 | 105307 | 304599927 | 曲阜市人民医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-01-05 10:39:28 刘李冬: 【技术支持】 样本针清洗池出水大导致水漫出仪器台面，指导处理减小了冒水量但是没有彻底解决问题，怀疑内部管路堵塞导致水无法回流到去离子水桶，需要工程师现场处理2026-01-05 10:26:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.01.05 10:22:07 | 广安市邻水县精神病医院 / 652377 | 90188829 | 304600000 | 广安市邻水县精神病医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-05 10:25:45 : 【客户请求】 还是咨询要条码，告知无法提供2026-01-05 10:22:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.05 10:19:56 | 渠县高新医院 | 90165747 | 304599999 | 渠县高新医院 BS-850 微信视频服务 | 2026-01-05 10:41:10 刘李冬: 【技术支持】 仪器漏水怀疑是废液集液器排液管路的阀或者管路堵塞导致，老师要求自行联系工程师处理，此单封闭2026-01-05 10:19:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.01.05 10:09:51 | 广安市邻水县精神病医院 / 652377 | 90188829 | 304599995 | 广安市邻水县精神病医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-05 10:18:17 : 【客户请求】 要试剂条码，告知需要问试剂供货商要2026-01-05 10:09:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.05 10:03:03 | 宣汉县峰城镇中心卫生院 / 635000 达州市 | 361004 | 304599920 | 宣汉县峰城镇中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-05 10:17:39 : 【客户请求】 指导导数据2026-01-05 10:03:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.05 10:00:52 | 大连理工大学附属中心医院（大连市中心医院） / 116003 大连市 | 301776 | 304599926 | 大连理工大学附属中心医院（大连市中心医院） BC-760[R] CS 微信视频服 | 2026-01-05 10:09:16 : 【客户请求】 CRP无法定标，乳胶试剂之前上过机，已经过期，重新更换新试剂解决2026-01-05 10:00:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 血球 | BC-760[R] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.05 09:49:55 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304599994 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-05 09:57:03 : 【客户请求】 咨询项目需要校准后怎样处理，已指导2026-01-05 09:49:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.05 09:42:33 | 柴桑区新合镇卫生院 / 332000 九江市 | 60124989 | 304600001 | 柴桑区新合镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-05 09:49:26 : 【客户请求】 指导更换光源灯2026-01-05 09:42:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.05 09:41:09 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 / 636150 达州市 | 60094484 | 304599993 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-05 09:50:03 : 【客户请求】 导数据2026-01-05 09:41:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.05 09:20:47 | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心 | 90374565 | 304599925 | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-05 09:25:02 : 【客户请求】 机器无法与数据管理软件通信，指导老师检查IP地址重新连接后正常2026-01-05 09:20:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.05 09:06:58 | 应急总医院 / 100020 北京市 | 361189 | 304599908 | 应急总医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-05 09:09:58 : 【客户请求】 机械手动作异常，派分公司跟进处理。2026-01-05 09:06:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.05 08:50:34 | 嘉善县罗星街道社区卫生服务中心 / 314100 嘉兴市 | 60040787 | 304599940 | 嘉善县罗星街道社区卫生服务中心 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-01-05 08:50:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 杭州分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.01.05 08:50:29 | 滁州市明光市明东卫生院 / 239400 滁州市 | 374279 | 304599939 | 滁州市明光市明东卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-05 09:12:41 刘李冬: 【客户请求】 客户接通瞬间自行取消，未接电话2026-01-05 08:50:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.04 17:07:54 | 天津市第一中心医院 / 300192 天津市 | 301136 | 304599931 | 天津市第一中心医院 EPM 10 微信视频服务 | 2026-01-04 17:15:11 张朋飞: 【客户请求】 客户表示点错了2026-01-04 17:07:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 监护 | EPM 10 | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.04 17:06:49 | 湛河区妇幼保健院 / 467000 平顶山 | 60040217 | 304599905 | 湛河区妇幼保健院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-04 17:06:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.04 16:40:49 | 乐陵市妇幼保健院 / 253600 德州市 | 60040657 | 304599900 | 乐陵市妇幼保健院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-01-04 16:44:59 : 【客户请求】 客户需要帮忙解读一个病人的甲功结果，请临床工程师及时联系2026-01-04 16:40:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.01.04 16:35:34 | 寻甸县第二人民医院 / 655214 昆明市 | 370607 | 304599921 | 寻甸县第二人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-04 16:35:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.01.04 16:32:02 | 湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院） / 410005 长沙市 | 309631 | 304599904 | 湖南省人民医院 BENEFUSION VP5 EX 微信视频服务 | 2026-01-04 16:38:54 张朋飞: 【客户请求】 客户测试。设备没问题。2026-01-04 16:32:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP5 EX | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.04 16:24:08 | 重庆市巴南区人民医院 / 401320 重庆市 | 305640 | 304599899 | 重庆市巴南区人民医院 SV300 微信视频服务 | 2026-01-04 16:34:51 张朋飞: 【客户请求】 客户表示SV300压力传感器自检失败，已联系迈瑞工程师处理。2026-01-04 16:24:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2026.01.04 16:21:10 | 湖南省人民医院（湖南师范大学附属第一医院） / 410005 长沙市 | 309631 | 304599903 | 湖南省人民医院 BENEFUSION VP5 EX 微信视频服务 | 2026-01-04 16:38:20 张朋飞: 【客户请求】 一通道推拉盒破裂。告知客户此机器已过保修期。客户表示经销商签的合同还在保修期内，建议联系经销商进行维修。2026-01-04 16:21:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP5 EX | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.04 15:50:58 | 贵州中医药大学第二附属医院 / 555555 | 90222285 | 304599883 | 贵州中医药大学第二附属医院 UMEC 100 微信视频服务 | 2026-01-04 16:13:05 张朋飞: 【客户请求】 内部工程师在推广二维码。2026-01-04 15:50:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 监护 | UMEC 100 | 重要 | 待处理
2026.01.04 15:40:38 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304599860 | 贵州金匮医疗器械有限公司 BENEVISION 微信视频服务 | 2026-01-04 16:11:15 张朋飞: 【客户请求】 客户测试视频，设备无故障2026-01-04 15:40:37 : 【客户请求】 微信视频呼入JB-39031268 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEVISION | 一般 | 待处理
2026.01.04 15:40:28 | 武都汉王镇卫生院 / 746041 | 90058823 | 304599901 | 武都汉王镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-04 15:40:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.04 15:38:06 | 孟石岭镇卫生院 / 000000 | 90180191 | 304599870 | 孟石岭镇卫生院 DC-33 微信视频服务 | 2026-01-04 19:35:27 张松: 【技术支持】 此单请封闭。2026-01-04 15:38:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50003582 | 张松 | 提交 | 西安分公司 | 超声 | DC-33 | 一般 | 待处理
2026.01.04 15:34:38 | 仪陇弘立医院 / 637600 南充市 | 90000946 | 304599859 | 仪陇弘立医院 BENEFUSION UDSP EX 微信视频服务 | 2026-01-04 16:10:09 张朋飞: 【客户请求】 已联系当地工程师处理。2026-01-04 15:34:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 输注泵 | BENEFUSION UDSP EX | 一般 | 待处理
2026.01.04 15:30:52 | 安新县佑安医院 / 071600 | 60109261 | 304599858 | 安新县佑安医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-01-04 15:47:40 : 【客户请求】 白细胞分类都报R,本底异常，派分公司跟进处理，清洗流动室，做光学增益。2026-01-04 15:32:26 : 【客户请求】 本底异常，白细胞0.4左右，指导做整机浸泡2026-01-04 15:30:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.01.04 15:11:29 | 安新县佑安医院 / 071600 | 60109261 | 304599857 | 安新县佑安医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-01-04 15:19:52 : 【客户请求】 WBC结果报R，机器本底报警本底异常，告知是池子脏导致，先整机浸泡，如果故障无法消除需要工程师上门清洗和光学增益校准2026-01-04 15:11:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.01.04 14:48:50 | 马龙县王家庄镇中心卫生院 / 655100 | 90057450 | 304599872 | 马龙县王家庄镇中心卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-01-04 14:48:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.01.04 14:37:47 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304599853 | 南京贝登医疗股份有限公司 BENEHEART D1 微信视频服务 | 2026-01-04 15:03:02 张朋飞: 【客户请求】 电池没电了，电极片也到期了，建议自行购买更换。2026-01-04 14:37:47 : 【客户请求】 微信视频呼入FQ-85017483 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D1 | 一般 | 待处理
2026.01.04 14:01:09 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304599828 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-04 14:18:16 : 【客户请求】 结果都是0，告知老师模式选择错误，重新选模式测试样本正常。2026-01-04 14:01:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.04 14:00:08 | 重庆医科大学附属儿童医院渝中院区 / 400014 重庆市 | 305562 | 304599827 | 重庆医科大学附属儿童医院渝中院区 M9 微信视频服务 | 2026-01-04 14:24:41 : 【客户请求】 客户测试，设备无故障，此单封闭。2026-01-04 14:00:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50003582 | 张松 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 超声 | M9 | 重要 | 待处理
2026.01.04 13:36:22 | 大悟县城关卫生院（大悟县第三人民医院） / 445000 孝感市 | 60055380 | 304599867 | 大悟县城关卫生院（大悟县第三人民医院） BC-5800 微信视频服务 | 2026-01-04 14:19:07 59990004: 【客户请求】 转柴晓娇2026-01-04 13:46:21 : 【客户请求】 汉唐生物科技有限公司（青岛分公司），机器重新启用，派分公司跟进处理。2026-01-04 13:36:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 座席解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5800 | 一般 | 待处理
2026.01.04 13:21:09 | 宝兴县穆坪镇卫生院 / 625700 | 90079680 | 304599825 | 宝兴县穆坪镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-04 13:34:12 刘李冬: 【技术支持】 咨询强化清洗时清洗剂不够问题，已指导2026-01-04 13:21:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.04 13:11:18 | 武警新疆机动第二支队卫生队 / 555555 | 90360886 | 304599849 | 新疆机动第二支队 BS-280 微信视频服务 | 2026-01-04 13:39:57 刘李冬: 【技术支持】 客户未接电话2026-01-04 13:11:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.01.04 11:52:47 | 丽水市中心医院 / 323000 丽水市 | 303393 | 304599844 | 丽水市中心医院 M9 微信视频服务 | 2026-01-04 14:30:58 张松: 【技术支持】 客户测试，设备无问题，此单封闭。2026-01-04 11:52:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50003582 | 张松 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 超声 | M9 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.04 11:48:16 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 / 473000 南阳市 | 328449 | 304599798 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 MEC-1000 微信视频服务 | 2026-01-04 11:49:41 : 【客户请求】 渠道测试2026-01-04 11:48:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 监护 | MEC-1000 | 一般 | 待处理
2026.01.04 11:47:12 | 吉林宝石花医院（吉化集团公司总医院） / 132000 吉林市 | 313262 | 304599843 | 吉林宝石花医院（吉化集团公司总医院） BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-01-04 11:48:20 : 【客户请求】 工程师教老师测试视频服务功能2026-01-04 11:47:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.04 11:45:58 | 乐东县山荣社区卫生服务站 | 90158813 | 304599842 | 乐东县山荣社区卫生服务站 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-04 12:09:26 刘李冬: 【技术支持】 咨询GGT项目底物耗尽怎样出结果，已指导稀释测试，此单封闭2026-01-04 11:45:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.04 11:45:20 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304599841 | 南京贝登医疗股份有限公司 MC-6800 微信视频服务 | 2026-01-04 11:51:52 张朋飞: 【客户请求】 已解答客户。2026-01-04 11:45:19 : 【客户请求】 微信视频呼入FW-71003754 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | MC-6800 | 一般 | 待处理
2026.01.04 11:44:56 | 河南省人民医院 / 450000 郑州市 | 308727 | 304599810 | 河南省人民医院 BENEVISION M12 微信视频服务 | 2026-01-04 11:47:10 : 【客户请求】 渠道工程师做测试2026-01-04 11:44:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 监护 | BENEVISION M12 | 重要 | 待处理
2026.01.04 11:36:27 | 柴桑区新合镇卫生院 / 332000 九江市 | 60124989 | 304599836 | 柴桑区新合镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-04 12:09:13 : 【客户请求】 杯空白报警，光源灯寿命到，指导止血处理已可以测试，已告知老师需要购买光源灯2026-01-04 11:45:53 : 【客户请求】 姓名: 刘珍珍; 手机号: 199****5964; 问题描述:2026-01-04 11:36:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.04 11:32:19 | 郑州美康盛德医学检验所有限公司 / 450000 郑州市 | 60120728 | 304599835 | 郑州美康盛德医学检验所有限公司 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-01-04 11:43:28 : 【客户请求】 动态血压问题，帮问用户名密码,给提供客户。2026-01-04 11:32:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.04 11:30:43 | 成都市金牛区营门口社区卫生服务中心 / 610000 成都市 | 60100995 | 304599834 | 成都市金牛区营门口社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-04 11:54:45 胡宗亚: 【客户请求】 客户咨询质控靶值问题，已经告知小程序里面查询2026-01-04 11:30:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.04 11:29:53 |  |  | 304599818 | 泸州市江阳区石寨镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 |  | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.04 11:24:58 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304599817 | 河南基之正医疗器械有限公司 BENEVISION N1 微信视频服务 | 2026-01-04 11:25:52 张朋飞: 【客户请求】 渠道在做测试。设备没问题2026-01-04 11:24:56 : 【客户请求】 微信视频呼入AA3X5B267637 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEVISION N1 | 一般 | 待处理
2026.01.04 11:24:00 |  |  | 304599816 | 泸州市江阳区石寨镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 |  | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.04 11:18:12 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304599833 | 河南基之正医疗器械有限公司 BENEVISION N1 微信视频服务 | 2026-01-04 11:24:55 张朋飞: 【客户请求】 渠道工程师在测试。2026-01-04 11:18:12 : 【客户请求】 微信视频呼入AA3X5B267637 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEVISION N1 | 一般 | 待处理
2026.01.04 10:48:55 | 新疆拜城县人民医院 / 842000 阿克苏地区 | 330809 | 304599813 | 新疆拜城县人民医院 BRICYTE E6 微信视频服务 | 2026-01-04 11:58:19 胡宗亚: 【客户请求】 开不了机，派分公司跟进处理。2026-01-04 10:48:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BRICYTE E6 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.04 10:42:36 | 保定市望都县寺庄镇卫生院白岳分院 | 90373472 | 304599832 | 保定市望都县寺庄镇卫生院白岳分院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-04 10:52:08 : 【客户请求】 咨询结果后面标识问题，已解答2026-01-04 10:42:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.04 10:28:25 | 泸州市江阳区石寨镇卫生院 / 646000 | 60101569 | 304599831 | 泸州市江阳区石寨镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-04 10:32:10 : 【客户请求】 客户电话损坏，重新更换电脑，安装后报软件版本不匹配，需要派分公司尽快跟进处理。（使用的装机光盘软件）2026-01-04 10:28:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.04 09:11:59 | 合肥市锦城综合门诊有限公司 | 90207045 | 304599805 | 合肥市锦城综合门诊有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-04 09:35:56 胡宗亚: 【客户请求】 液体压力超载，指导老师拆洗SV13到14之间管路，重启仪器2026-01-04 09:11:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.04 08:56:34 | 江西省吉安市泰和县苑前镇医院 / 555555 | 90007336 | 304599768 | 江西省吉安市泰和县苑前镇医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-04 11:23:13 胡宗亚: 【客户请求】 冲洗后重启正常2026-01-04 08:58:21 : 【客户请求】 液体压力超载，指导拆洗SV13到14之间管路2026-01-04 08:56:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.03 11:57:37 | 三台县塔山镇中心卫生院 / 621100 绵阳市 | 319187 | 304599775 | 三台县塔山镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-03 11:57:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.03 11:42:19 | 三台县塔山镇中心卫生院 / 621100 绵阳市 | 319187 | 304599792 | 三台县塔山镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-03 11:42:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.03 11:37:18 | 合肥市锦城综合门诊有限公司 | 90207045 | 304599774 | 合肥市锦城综合门诊有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-03 11:49:11 胡宗亚: 【客户请求】 节假日视频系统维护，无法打进，关闭此单2026-01-03 11:37:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.03 11:02:13 | 甘德县人民医院 / 813500 | 60055562 | 304599802 | 甘德县人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-03 11:51:04 胡宗亚: 【客户请求】 节假日视频系统维护，无法打进，客户已经打热线解决。2026-01-03 11:02:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.03 10:44:35 | 郴州市第一人民医院 / 423000 郴州市 | 102355 | 304599773 | 郴州市第一人民医院 SV300 微信视频服务 | 2026-01-04 09:02:35 张朋飞: 【客户请求】 已指导解决。2026-01-03 10:44:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.03 10:31:27 | 贵州省印江县人民医院 / 554300 铜仁市 | 364568 | 304599785 | 贵州省印江县人民医院 SV350 微信视频服务 | 2026-01-04 09:03:43 张朋飞: 【客户请求】 客户已自行解决。2026-01-03 10:31:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2026.01.03 09:48:15 | 忻州安康眼科医院 / 034000 | 90097226 | 304599783 | 忻州安康眼科医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-03 09:48:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.03 08:36:56 | 天门市胡市卫生院 / 431700 天门市 | 60039458 | 304599791 | 天门市胡市卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-03 08:36:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.02 17:13:45 | 南涧彝族自治县人民医院 / 675700 大理 | 104628 | 304599766 | 南涧彝族自治县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-02 17:38:11 何毅: 【客户请求】 今天做样本和质控，wbc低了将近一半，老师已下班，希望当地工程师联系她，确认原因，检查试剂，申请阀，管路等备用，请尽快联系老师2026-01-02 17:13:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.01.02 16:41:41 | （禁用）涪陵区结核病防治所 | 90215524 | 304599759 | （禁用）涪陵区结核病防治所 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-02 17:08:28 59990008: 【客户请求】 （禁用）涪陵区结核病防治所苏曙明：客户测试视频，此单无法编辑，请封闭此单2026-01-02 16:41:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.02 14:46:52 | 北京清华长庚医院 / 100000 北京市 | 60048933 | 304599772 | 北京清华长庚医院 BENEFUSION ESP EX 微信视频服务 | 2026-01-02 14:46:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 输注泵 | BENEFUSION ESP EX | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.02 14:39:11 | 湾沚区总医院 / 241100 芜湖市 | 335410 | 304599698 | 湾沚区总医院 BENEFUSION SP3D EX 微信视频服务 | 2026-01-02 14:39:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3D EX | 一般 | 待处理
2026.01.02 14:38:26 | 湾沚区总医院 / 241100 芜湖市 | 335410 | 304599771 | 湾沚区总医院 BENEVISION N17 微信视频服务 | 2026-01-02 14:38:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 监护 | BENEVISION N17 | 一般 | 待处理
2026.01.02 11:57:17 | 营口市新东风医院 / 115000 营口市 | 327104 | 304599765 | 营口市新东风医院 DC-38 微信视频服务 | 2026-01-02 11:57:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50003582 | 张松 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 超声 | DC-38 | 一般 | 待处理
2026.01.02 11:46:03 | 韶关市新丰县卫生健康局 / 511100 清远 | 382160 | 304599764 | 韶关市新丰县卫生健康局 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2026-01-02 11:46:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2026.01.02 11:28:52 | 达拉特旗億康中医医院 / 017000 鄂尔多斯市 | 90055663 | 304599758 | 达拉特旗億康中医医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-02 11:28:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.02 11:19:44 | 乌审旗博仁医院 / 555555 鄂尔多斯市 | 90022665 | 304599695 | 乌审旗博仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-02 14:59:21 苏曙明: 【客户请求】 MCC#112773已派单。2026-01-02 11:19:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.02 11:17:29 | 枣庄市市中区牧旺宠物医院 / 277101 枣庄市 | 90018385 | 304599750 | 枣庄市市中区牧旺宠物医院 DC-75 微信视频服务 | 2026-01-02 11:17:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 超声 | DC-75 | 一般 | 待处理
2026.01.02 10:55:18 | 嘉峪关峪苑社区卫生服务中心 / 555555 | 90035787 | 304599763 | 嘉峪关峪苑社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-02 14:39:09 何毅: 【客户请求】 咨询如何查询质控靶值，告知后解决2026-01-02 10:55:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.02 10:50:33 | 嘉峪关峪苑社区卫生服务中心 / 555555 | 90035787 | 304599726 | 嘉峪关峪苑社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-02 14:33:06 何毅: 【客户请求】 今天未开视频，下午联系老师，说误拨，仪器没有问题2026-01-02 10:50:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.02 10:20:28 | 介休市三佳整骨专专科医院 / 032000 介休市 | 107556 | 304599749 | 介休市三佳整骨专专科医院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-01-02 14:41:20 何毅: 【客户请求】 今天无视频服务，老师上午拨打，老师已联系当地工程师解决，要求封单2026-01-02 10:20:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.02 10:09:43 | 郯城县妇幼保健院 / 276000 临沂市 | 316921 | 304599762 | 郯城县妇幼保健院 SV600 微信视频服务 | 2026-01-02 10:09:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 青岛分公司 | 麻醉 | SV600 | 一般 | 待处理
2026.01.02 10:05:06 | 遂宁市安居区中医院 | 90167925 | 304599761 | 遂宁市安居区中医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-02 14:45:11 何毅: 【客户请求】 上午无视频服务，告知老师，老师已联系当地工程师处理，要求封单2026-01-02 10:05:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.02 09:39:21 | 长沙市芙蓉区韭菜园街道社区卫生服务中心 / 555555 | 90013362 | 304599670 | 长沙市芙蓉区韭菜园街道社区卫生服务中心 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-02 14:28:47 何毅: 【客户请求】 咨询如何设定质控，告知后解决2026-01-02 09:39:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.01 14:58:49 | 重庆市万州区分水中心卫生院 / 404000 重庆市 | 333974 | 304599753 | 重庆市万州区分水中心卫生院 SPL 1000 微信视频服务 | 2026-01-01 14:58:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 重庆分公司 | 生化 | SPL 1000 | 一般 | 待处理
2026.01.01 14:30:40 | 济南市长清区人民医院 / 250300 济南市 | 304169 | 304599669 | 济南市长清区人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-01 14:30:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.01 11:24:48 | 湖南省邵阳市洞口县江口镇卫生院 / 422325 邵阳市 | 367061 | 304599748 | 湖南省邵阳市洞口县江口镇卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-01-01 11:24:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.01.01 11:02:25 | 玉田县德铭医院 / 063000 唐山市 | 60059293 | 304599693 | 玉田县德铭医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-01 11:02:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.01 10:18:37 | 武宁县大洞卫生院 / 332000 九江市 | 381864 | 304599723 | 武宁县大洞卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-01 10:18:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.01 10:04:53 | 济南市章丘区中医医院 / 250200 济南市 | 304179 | 304599752 | 济南市章丘区中医医院 WATO EX-55 微信视频服务 | 2026-01-01 10:04:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 麻醉 | WATO EX-55 | 一般 | 待处理
2026.01.01 09:56:43 | 武定县狮山卫生院 / 651600 楚雄州 | 60078620 | 304599722 | 武定县狮山卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-01 09:56:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.01 09:37:16 | 华容怀岳医院 / 414200 华容县 | 90207080 | 304599668 | 华容怀岳医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-01 09:37:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.01 09:24:55 | 诸暨仁泽医院 / 310000 | 90061690 | 304599751 | 诸暨仁泽医院 WATO EX-55 微信视频服务 | 2026-01-01 09:24:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 杭州分公司 | 麻醉 | WATO EX-55 | 一般 | 待处理
2025.12.31 17:21:17 | 中山大学中山眼科中心 / 100010 广州市 | 310404 | 304599667 | 中山大学中山眼科中心 AG-3 微信视频服务 | 2025-12-31 17:42:39 张朋飞: 【客户请求】 内部工程师做验证测试。2025-12-31 17:21:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 麻醉 | AG-3 | 重要 | 待处理
2025.12.31 16:26:16 | 首都医科大学附属北京友谊医院通州院区 / 101100 北京市 | 305992 | 304599666 | 首都医科大学附属北京友谊医院通州院区 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2025-12-31 16:26:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2025.12.31 16:25:02 | 宜昌市夷陵区黄花镇卫生院 / 443000 宜昌市 | 312540 | 304599665 | 宜昌市黄花镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2025-12-31 16:27:33 : 【客户请求】 反应杯清洗水温度超范围。2025-12-31 16:25:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2025.12.31 16:24:04 | 首都医科大学附属北京友谊医院通州院区 / 101100 北京市 | 305992 | 304599704 | 首都医科大学附属北京友谊医院通州院区 BC-6800 微信视频服务 | 2025-12-31 16:24:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | BC-6800 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2025.12.31 15:55:19 | 郑州市二七区颈肩腰腿痛中医院 / 450000 郑州市 | 321158 | 304599686 | 郑州市二七区颈肩腰腿痛中医院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-31 16:07:41 : 【客户请求】 质控LIS传输问题。告知LISLOG路径，建议咨询LIS工程师2025-12-31 15:55:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.31 15:46:09 | 南京康泰达生物科技有限公司 / 211100 南京市 | 60132930 | 304599691 | 南京康泰达生物科技有限公司 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2025-12-31 15:53:32 : 【客户请求】 CRP定标，老师没有校准品，指导老师先做空白校正解决2025-12-31 15:46:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 南京分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.31 15:43:57 | 凤庆县凤山镇卫生院 / 675999 临沧市 | 60109321 | 304599630 | 凤庆县凤山镇卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2025-12-31 15:48:43 : 【客户请求】 需要250701批号的T β-hCG-II试剂主曲线二维码。请尽快联系客户处理！2025-12-31 15:43:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2025.12.31 15:42:20 | 郑州市二七区颈肩腰腿痛中医院 / 450000 郑州市 | 321158 | 304599629 | 郑州市二七区颈肩腰腿痛中医院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-31 15:51:25 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2025-12-31 15:42:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.31 15:32:12 | 张掖安定医院 / 555555 | 90359230 | 304599628 | 张掖安定医院 BC-5120 微信视频服务 | 2025-12-31 15:39:22 : 【客户请求】 质控设置问题，指导老师完成2025-12-31 15:32:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2025.12.31 15:28:46 | 眉山子瞻老年病医院有限公司 / 620000 | 90307005 | 304599683 | 眉山子瞻老年病医院有限公司 BENEHEART D2 微信视频服务 | 2025-12-31 16:10:37 张朋飞: 【客户请求】 已有工程师联系处理。2025-12-31 15:28:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 监护 | BENEHEART D2 | 一般 | 待处理
2025.12.31 15:20:12 | 张掖安定医院 / 555555 | 90359230 | 304599664 | 张掖安定医院 BC-5120 微信视频服务 | 2025-12-31 15:26:13 : 【客户请求】 模式没法选择，老师把质控编号输成10，下一样本刚好是10，指导老师更改质控编号解决2025-12-31 15:20:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2025.12.31 15:15:34 | 张掖安定医院 / 555555 | 90359230 | 304599681 | 张掖安定医院 CL-900I 微信视频服务 | 2025-12-31 15:17:24 : 【客户请求】 血球仪问题，建议扫血球仪上二维码。2025-12-31 15:15:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2025.12.31 15:11:46 | 复旦大学附属肿瘤医院厦门医院 / 361100 厦门市 | 314917 | 304599650 | 复旦大学附属肿瘤医院厦门医院 BENEHEART D30 微信视频服务 | 2025-12-31 16:05:00 张朋飞: 【客户请求】 除颤仪有滴滴声音，无法开机，需要维修。2025-12-31 15:11:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 监护 | BENEHEART D30 | 重要 | 待处理
2025.12.31 15:10:39 | 孝感市孝南区毛陈中心卫生院 / 430000 孝感市 | 60055384 | 304599649 | 孝感市孝南区毛陈中心卫生院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2025-12-31 16:02:27 张朋飞: 【客户请求】 客户测试。2025-12-31 15:10:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2025.12.31 15:08:19 | 潍坊市人民医院 / 261041 潍坊市 | 304393 | 304599648 | 潍坊市人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2025-12-31 15:08:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 青岛分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2025.12.31 14:42:26 | 甘孜州甘孜县人民医院 / 626700 甘孜州 | 60096122 | 304599646 | 甘孜州甘孜县人民医院 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-31 14:42:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.31 14:35:34 | 广州体育职业技术学院 / 510650 广州市 | 60060797 | 304599662 | 广州体育职业技术学院 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2025-12-31 16:41:08 59990003: 【客户请求】 mcc新建下派寄送修单，此单封闭2025-12-31 16:09:33 张朋飞: 【客户请求】 指导自检。故障码：231。客户同意寄送修，请派寄送修单2025-12-31 14:35:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 座席解决 | 广州分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2025.12.31 14:33:14 | 诸暨仁泽医院 / 310000 | 90061690 | 304599653 | 诸暨仁泽医院 WATO EX-55 微信视频服务 | 2025-12-31 16:05:49 张朋飞: 【客户请求】 客户已自行解决。2025-12-31 14:33:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 麻醉 | WATO EX-55 | 一般 | 待处理
2025.12.31 14:30:14 | 营口市新东风医院 / 115000 营口市 | 327104 | 304599652 | 营口市新东风医院 DC-38 微信视频服务 | 2025-12-31 14:36:28 : 【客户请求】 S端子连接工作站，工作站图像闪动，已经排除线缆和工作站问题，建议更换IO接口板或用VGA转S端子解决，有问题再联系，此单封闭。2025-12-31 14:30:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50003582 | 张松 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 超声 | DC-38 | 一般 | 待处理
2025.12.31 14:20:15 | 漯河医学高等专科学校第二附属医院 / 462300 漯河市 | 319191 | 304599636 | 漯河医学高等专科学校第二附属医院 EPM 10 微信视频服务 | 2025-12-31 16:01:20 张朋飞: 【客户请求】 不小心点到了2025-12-31 14:20:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 监护 | EPM 10 | 一般 | 待处理
2025.12.31 12:13:36 | 临夏回族自治州中医院 / 731100 临夏州 | 311384 | 304599651 | 临夏回族自治州中医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2025-12-31 12:13:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2025.12.31 11:48:01 | 新郑市龙湖镇文昌路社区卫生服务中心 | 90381469 | 304599641 | 新郑市龙湖镇文昌路社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-31 11:54:32 : 【客户请求】 计算项目结果标识CALCE。MALB偏低，超线性范围2025-12-31 11:47:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.31 11:21:42 | 宝丰县大营镇卫生院 / 467000 平顶山市 | 60042341 | 304599625 | 宝丰县大营镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-31 11:25:16 : 【客户请求】 电脑打不开。请尽快联系客户处理！2025-12-31 11:21:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.31 11:06:33 | 隆昌市石燕桥镇中心卫生院 / 642150 内江市 | 367456 | 304599549 | 隆昌市石燕桥镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-31 11:06:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.31 10:38:03 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304599620 | 西安巨田医疗设备有限公司 BENEFUSION SP3D 微信视频服务 | 2025-12-31 16:00:09 张朋飞: 【客户请求】 多次拨打客户电话都拒接，此单下派。2025-12-31 10:40:09 张朋飞: 【客户请求】 50ml注射器无法识别。稍后再视频。2025-12-31 10:38:03 : 【客户请求】 微信视频呼入SK70803402 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3D | 一般 | 待处理
2025.12.31 10:31:37 | 玉田县德铭医院 / 063000 唐山市 | 60059293 | 304599568 | 玉田县德铭医院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-31 10:43:50 : 【客户请求】 LDL-c失控，重新校准。2025-12-31 10:31:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.31 10:30:23 | （禁用）(禁用)十堰市阳光医院 / 442000 十堰市 | 90028041 | 304599624 | （禁用）(禁用)十堰市阳光医院 BS-230 微信视频服务 | 2025-12-31 11:06:13 59990008: 【客户请求】 （禁用）(禁用)十堰市阳光医院 BS-230 微信视频服务苏曙明：此单已支持解决，但是不能编辑保存，麻烦封闭一下工单2025-12-31 10:30:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 座席解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-230 | 一般 | 待处理
2025.12.31 10:21:39 | 长春市中医院铁北总院 / 130000 长春市 | 313181 | 304599619 | 长春市中医院铁北总院 BS-2000M 微信视频服务 | 2025-12-31 10:23:54 : 【客户请求】 客户测试视频。2025-12-31 10:21:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2025.12.31 10:01:07 | 达州市大竹县方舱医院 / 635199 | 90330510 | 304599557 | 达州市大竹县方舱医院 BC-5180 微信视频服务 | 2025-12-31 10:01:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2025.12.31 10:00:52 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304599622 | 四川乐融创新医疗科技有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2025-12-31 10:02:39 : 【客户请求】 客户一直没有授权2025-12-31 10:00:52 : 【客户请求】 微信视频呼入BB6-3C004012 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2025.12.31 09:59:18 | 达州市大竹县方舱医院 / 635199 | 90330510 | 304599548 | 达州市大竹县方舱医院 BC-5180 微信视频服务 | 2025-12-31 09:59:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2025.12.31 09:50:31 | 习水县三岔河乡卫生院 / 555555 | 90035912 | 304599621 | 习水县三岔河乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-31 09:59:14 : 【客户请求】 质控失控处理。2025-12-31 09:50:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.31 09:48:25 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304599567 | 浙江贝登鸿瑞供应链管理有限公司 DC-26 微信视频服务 | 2025-12-31 10:13:24 : 【客户请求】 图像不清晰，指导调节参数，有问题再联系。此单封闭。2025-12-31 09:48:24 : 【客户请求】 微信视频呼入JM6-58001796 | 微信视频申告 | CP50003582 | 张松 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 超声 | DC-26 | 一般 | 待处理
2025.12.31 09:45:44 | 绥化市康源中医医院有限公司 | 90363262 | 304599556 | 绥化市康源中医医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2025-12-31 09:48:32 : 【客户请求】 WBC本底异常，指导老师做整机浸泡，如果反复浸泡无法解决，需要工程师上门手工清洗。有问题再联系2025-12-31 09:45:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2025.12.31 09:44:30 | 郑州人民医院 / 450000 郑州市 | 308731 | 304599566 | 郑州人民医院 PM-9000EXPRESS 微信视频服务 | 2025-12-31 09:46:58 : 【客户请求】 偶尔NIBP充气之后不能放气。可能是放气阀有问题了。2025-12-31 09:44:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 监护 | PM-9000EXPRESS | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2025.12.31 09:43:35 | 达州市大竹县方舱医院 / 635199 | 90330510 | 304599555 | 达州市大竹县方舱医院 BC-5180 微信视频服务 | 2025-12-31 09:47:31 : 【客户请求】 WBC堵孔，指导检测浸泡2025-12-31 09:43:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2025.12.31 09:32:33 | 郑州人民医院 / 450000 郑州市 | 308731 | 304599547 | 郑州人民医院 PM-9000EXPRESS 微信视频服务 | 2025-12-31 09:34:04 : 【客户请求】 袖带充气管漏气2025-12-31 09:32:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 监护 | PM-9000EXPRESS | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2025.12.31 09:19:02 | 习水县三岔河乡卫生院 / 555555 | 90035912 | 304599614 | 习水县三岔河乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-31 09:25:24 : 【客户请求】 质控失控处理2025-12-31 09:19:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.31 09:18:46 | 西安市第三医院 / 710000 西安市 | 60053814 | 304599539 | 西安市第三医院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2025-12-31 09:36:04 : 【客户请求】 工程师测试2025-12-31 09:34:40 张朋飞: 【客户请求】 内部工程师测试2025-12-31 09:18:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 重要 | 待处理
2025.12.31 09:09:44 | 灵山县红十字会医院 / 547000 钦州市 | 302361 | 304599537 | 灵山县红十字会医院 BS-800 微信视频服务 | 2025-12-31 09:28:45 苏曙明: 【客户请求】 11月更换的光源灯，老师观察反应杯没有溢流。光度计检测340吸光度17000左右。清洁光路、检查光学增益、清洗机构吸注液是否正常、光学组件等。请尽快联系客户处理！2025-12-31 09:13:09 : 【客户请求】 C07003光源发光强度不足。2025-12-31 09:09:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2025.12.31 09:06:53 | 中国人民解放军77120部队 | 90295795 | 304599565 | 中国人民解放军77120部队 BS-360S 微信视频服务 | 2025-12-31 09:16:13 : 【客户请求】 打印报告咨询，设置咨询2025-12-31 09:06:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2025.12.31 09:04:44 | 上海尚德医院 / 201200 | 60049889 | 304599564 | 上海尚德医院 DC-33 微信视频服务 | 2025-12-31 09:17:12 : 【客户请求】 冻结键按下后会自动取消，是采集开关压到控制面板导致，建议采集开关放在其他位置，此单封闭。2025-12-31 09:04:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50003582 | 张松 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 超声 | DC-33 | 一般 | 待处理
2025.12.31 08:47:43 | 深圳市南山区蛇口人民医院龙城社康 / 555555 深圳市 | 90013709 | 304599546 | 深圳市南山区蛇口人民医院龙城社康 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2025-12-31 08:51:34 : 【客户请求】 CRP通道2异常，指导调整CRP增益正常2025-12-31 08:47:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.31 08:31:52 | 玉田县德铭医院 / 063000 唐山市 | 60059293 | 304599571 | 玉田县德铭医院 BC-5120 微信视频服务 | 2025-12-31 08:41:38 : 【客户请求】 MCHC整体偏差，告知需要校准，建议买质控验证。2025-12-31 08:31:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2025.12.30 17:11:05 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304599561 | 瑞扬医疗器械（东莞）有限公司 TE AIR 微信视频服务 | 2025-12-30 17:11:05 : 【客户请求】 微信视频呼入DX2A5C016704 | 微信视频申告 | CP50240661 | 邓继业 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 超声 | TE AIR | 一般 | 待处理
2025.12.30 16:41:14 | 射洪市精神卫生中心（射洪市大榆中心卫生院） / 629201 遂宁 | 382355 | 304599551 | 射洪市精神卫生中心（射洪市大榆中心卫生院） BC-5180 微信视频服务 | 2025-12-30 16:41:43 : 【客户请求】 指导校准2025-12-30 16:41:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2025.12.30 16:38:26 | 射洪市精神卫生中心（射洪市大榆中心卫生院） / 629201 遂宁 | 382355 | 304599529 | 射洪市精神卫生中心（射洪市大榆中心卫生院） BS-430 微信视频服务 | 2025-12-30 16:40:47 : 【客户请求】 样本结果异常，指导重复性2025-12-30 16:38:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.30 16:35:10 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304599510 | 长子同仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2025-12-30 16:35:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2025.12.30 16:22:29 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304599512 | 乌鲁木齐市天泽新瑞商贸有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2025-12-30 16:35:41 张朋飞: 【客户请求】 电极片过期了，告知可以在京东商城上购买。2025-12-30 16:22:29 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-15017470 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2025.12.30 16:21:08 | 白银市靖远县石门乡卫生院 / 730600 白银市 | 334366 | 304599541 | 白银市靖远县石门乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-30 16:23:05 : 【客户请求】 校准规则设置。2025-12-30 16:21:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.30 15:17:20 | 四川省复员退伍军人医院（四川省第二退役军人医院） / 611230 成都市 | 90079256 | 304599489 | 四川省复员退伍军人医院（四川省第二退役军人医院） BS-430 微信视频服务 | 2025-12-30 15:19:47 : 【客户请求】 反应盘温度高2025-12-30 15:17:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.30 15:15:09 | 望谟县蟠桃社区卫生服务中心 | 90182330 | 304599480 | 望谟县蟠桃社区卫生服务中心 BS-600 微信视频服务 | 2025-12-30 15:26:54 : 【客户请求】 系统恢复。2025-12-30 15:16:47 : 【客户请求】 姓名: 蒋霞; 手机号: 130****1500; 问题描述: 第一试剂针清洗时未检测页面报警A03026,报警频繁,无法开展检测2025-12-30 15:15:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2025.12.30 14:58:42 |  |  | 304599499 | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 |  | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2025.12.30 14:43:13 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304599466 | 长子同仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2025-12-30 14:56:01 : 【客户请求】 CREA-S失控2025-12-30 14:43:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2025.12.30 14:39:01 | 河北省大名县金滩卫生院 / 056000 邯郸市 | 329248 | 304599487 | 河北省大名县金滩卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2025-12-30 15:35:06 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话客户未接听。2025-12-30 14:39:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2025.12.30 14:31:20 | 乳山市第二人民医院 / 264500 威海市 | 60099452 | 304599465 | 乳山市第二人民医院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-30 15:13:18 : 【客户请求】 对方听不到我的声音。微信视频指导2025-12-30 15:12:42 : 【客户请求】 CK-MB校准设置2025-12-30 14:35:21 : 【客户请求】 姓名: 吕; 手机号: 131****5177; 问题描述: 产品使用问题2025-12-30 14:32:49 : 【客户请求】 姓名: 吕; 手机号: 131****5177; 问题描述: 产品使用问题2025-12-30 14:31:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.30 14:11:47 | 广州市番禺区中心血站 / 510000 广州 | 381165 | 304599494 | （禁用）(待禁用)广州市番禺区中心血站 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-30 14:56:38 苏曙明: 【客户请求】 LIS端的结果文件的测试结束时间和仪器结果界面的完成时间不一致。对比仪器LISLOG和LIS端日志。请尽快联系客户处理！2025-12-30 14:40:18 苏曙明: 【客户请求】 bS 830 ALT实验结果，时间抓取有问题，在结果文件里面显示：实验开始时间为标本扫描开始时间，实验结束时间为扫描结束时间，整个实验过程只有一分钟左右，所以我们的lis接收结果的时间就为实验结束时间，也就是扫描结束时间，这个是不符合逻辑的，看看工程师怎么样修改，需要工程师找研发确认问题2025-12-30 14:12:16 : 【客户请求】 姓名: 洪女士; 手机号: 137****9212; 问题描述: 上次反映的问题一直没有人联系我2025-12-30 14:11:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.30 14:08:56 | 宁夏银川市月牙湖卫生院 / 750000 银川市 | 327882 | 304599478 | 宁夏银川市月牙湖卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-30 14:17:00 : 【客户请求】 AST/ALT不出结果，ALT低于线性范围低限2025-12-30 14:08:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.30 13:06:55 | 南阳白癜风医院 / 555555 | 90232391 | 304599473 | 南阳白癜风医院 BC-5120 微信视频服务 | 2025-12-30 13:15:31 : 【客户请求】 参考范围，数据管理软件上无法实现，需要在机器上输病人信息实现2025-12-30 13:06:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2025.12.30 13:02:58 | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 / 101200 北京市 | 305859 | 304599492 | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2025-12-30 13:31:47 胡宗亚: 【客户请求】 多次拨打视频瞬间挂断，回拨电话又无人接听，不确定故障，转分公司跟进处理。2025-12-30 13:02:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2025.12.30 12:15:38 | 沅陵县精神病医院 / 419600 沅陵县 | 60135926 | 304599448 | 沅陵县精神病医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2025-12-30 13:27:28 胡宗亚: 【客户请求】 RBC堵孔后PLT结果稳定性差，建议老师尝试多做几次探头液浸泡，如果仍有问题建议工程师上门手工清洗2025-12-30 12:15:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.30 12:13:28 | 诸暨仁泽医院 / 310000 | 90061690 | 304599447 | 诸暨仁泽医院 WATO EX-55 微信视频服务 | 2025-12-30 14:19:58 张朋飞: 【客户请求】 客户已自行解决2025-12-30 12:13:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 麻醉 | WATO EX-55 | 一般 | 待处理
2025.12.30 12:10:05 | 南阳白癜风医院 / 555555 | 90232391 | 304599398 | 南阳白癜风医院 BC-5120 微信视频服务 | 2025-12-30 12:28:40 : 【客户请求】 液体压力超载，清洗SV13到14之间管路未解决问题，冲洗SV13阀问题解决。2025-12-30 12:10:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2025.12.30 11:14:11 | 大同市第五人民医院 / 037003 大同市 | 308629 | 304599437 | 大同市第五人民医院 CL-6200I 微信视频服务 | 2025-12-30 11:19:42 苏曙明: 【客户请求】 工程师测试视频2025-12-30 11:14:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 生化 | CL-6200I | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2025.12.30 11:12:31 | 福建省仙游县总医院 / 351100 莆田市 | 313601 | 304599396 | 福建省仙游县总医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2025-12-30 11:20:02 : 【客户请求】 工程师推广视频服务2025-12-30 11:12:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 福州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2025.12.30 10:55:33 | 习水县三岔河乡卫生院 / 555555 | 90035912 | 304599444 | 习水县三岔河乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-30 11:07:34 : 【客户请求】 质控失控处理2025-12-30 10:55:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.30 10:52:15 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 / 430070 武汉市 | 361481 | 304599406 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 BENEFUSION SP3D EX 微信视 | 2025-12-30 10:57:21 : 【客户请求】 买了电池不会换，建议找维修科更换电池2025-12-30 10:52:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3D EX | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2025.12.30 10:42:57 | 榕江县妇幼保健院 / 557200 黔东南州 | 325493 | 304599393 | 榕江县妇幼保健院 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2025-12-30 10:53:44 : 【客户请求】 指导客户调节波形速度解决2025-12-30 10:42:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2025.12.30 10:32:26 | 中国中医科学院眼科医院 / 100000 北京市 | 60051307 | 304599443 | 中国中医科学院眼科医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2025-12-30 10:32:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2025.12.30 10:32:05 | 中国中医科学院眼科医院 / 100000 北京市 | 60051307 | 304599454 | 中国中医科学院眼科医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2025-12-30 10:32:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2025.12.30 10:02:35 | 共和县中医院 / 813000 海南州 | 311611 | 304599451 | 共和县中医院 SV300 微信视频服务 | 2025-12-30 11:09:25 59990004: 【客户请求】 转乃月婵2025-12-30 10:06:10 张朋飞: 【客户请求】 拨打五次客户电话都拒接，请核实客户需求，如有需要再派单2025-12-30 10:02:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 座席解决 | 兰州分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理
2025.12.30 09:56:36 | 北京市第一中西医结合医院 / 102600 北京市 | 302005 | 304599392 | 北京市第一中西医结合医院 BENEFUSION ISP 微信视频服务 | 2025-12-30 10:00:48 张朋飞: 【客户请求】 客户误点了，设备没问题2025-12-30 09:56:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 输注泵 | BENEFUSION ISP | 一般 | 待处理
2025.12.30 09:50:39 | 涟源市妇幼保健院 / 417100 娄底市 | 310178 | 304599340 | 涟源市妇幼保健院 MEC-1000 微信视频服务 | 2025-12-30 09:52:14 : 【客户请求】 电池已不可供，建议插交流电使用2025-12-30 09:50:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 监护 | MEC-1000 | 一般 | 待处理
2025.12.30 09:38:45 | 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心 / 555555 | 90012546 | 304599378 | 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心 BS-460 微信视频服务 | 2025-12-30 09:38:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2025.12.30 09:34:23 | 广州中医药大学深圳医院（福田） / 518000 深圳市 | 310429 | 304599403 | 广州中医药大学深圳医院（福田） BENEFUSION VP1 微信视频服务 | 2025-12-30 09:47:18 : 【客户请求】 机器误报警气泡，客户同意寄送修。请派寄送修单。2025-12-30 09:34:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2025.12.30 09:27:17 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 | 90370759 | 304599432 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 CL-1200I 微信视频服务 | 2025-12-30 09:42:13 : 【客户请求】 测试过程中试剂装载2025-12-30 09:27:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2025.12.30 09:23:13 | 达拉特旗億康中医医院 / 017000 鄂尔多斯市 | 90055663 | 304599431 | 达拉特旗億康中医医院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-30 09:46:39 苏曙明: 【客户请求】 ALT、AST等动力学法项目提示线性限超限。查看反应曲线，所有项目在加入R2试剂后曲线波动。检查试剂搅拌是否正常、搅拌杆位置、光源灯等。请尽快联系客户处理！2025-12-30 09:23:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.30 09:22:32 | 西安市长安区医院 / 710100 西安市 | 305077 | 304599430 | 西安市长安区医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2025-12-30 09:34:48 苏曙明: 【客户请求】 试剂有问题，需要工程师协助导出相关日志。请尽快联系客户处理！2025-12-30 09:22:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2025.12.30 08:53:04 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304599402 | 长子同仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2025-12-30 08:56:55 : 【客户请求】 校准相关操作。2025-12-30 08:53:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2025.12.30 08:50:58 | 天津市环湖医院（吉兆院区） / 300060 天津市 | 301118 | 304599411 | 天津市环湖医院（吉兆院区） BENEFUSION VP1 微信视频服务 | 2025-12-30 09:49:25 张朋飞: 【客户请求】 开机屏幕亮了一下就黑了。来电人是渠道工程师。测试2025-12-30 08:50:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 | 重要 | 待处理
2025.12.30 08:49:57 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304599390 | BENEHEART D2 微信视频服务 | 2025-12-30 10:12:52 张朋飞: 【客户请求】 指导自检解决2025-12-30 09:44:26 张朋飞: 【客户请求】 打红叉，电极板未安装在机器上，建议将电极板装好之后做个用户检测。2025-12-30 08:49:55 : 【客户请求】 微信视频呼入EI-24016921 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART D2 | 一般 | 待处理
2025.12.30 08:35:09 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304599374 | 长子同仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2025-12-30 08:37:14 : 【客户请求】 回拨电话，无法接通。2025-12-30 08:35:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2025.12.29 17:01:56 | 广安仁仁医院 / 555555 | 90014574 | 304599344 | 广安仁仁医院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2025-12-29 17:17:49 : 【客户请求】 老师需要做机器校准，告知校准方法2025-12-29 17:01:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.29 16:46:21 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 / 999999 | 100449 | 304599299 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2025-12-29 16:46:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-2800M | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2025.12.29 16:37:28 | 苏州市立医院（本部） / 215000 苏州市 | 318029 | 304599343 | 苏州市立医院（本部） BENEHEART D20C 微信视频服务 | 2025-12-29 17:23:33 张朋飞: 【客户请求】 客户测试，没问题2025-12-29 16:37:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 苏州分公司 | 监护 | BENEHEART D20C | 重要 | 待处理
2025.12.29 16:37:11 | 吉林国健经开妇产医院有限公司 / 130000 长春市 | 60092015 | 304599298 | 吉林国健经开妇产医院有限公司 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2025-12-29 16:47:06 : 【客户请求】 工程师演示视频服务功能2025-12-29 16:37:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.29 16:20:29 | 安正肿瘤医院 | 90295964 | 304599351 | 安正肿瘤医院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-29 16:20:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.29 16:18:22 | 张掖市第二人民医院 / 734000 | 90052283 | 304599342 | 张掖市第二人民医院 BENEVISION N12 微信视频服务 | 2025-12-29 16:20:40 张朋飞: 【客户请求】 客户在测试，设备没问题2025-12-29 16:18:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 监护 | BENEVISION N12 | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2025.12.29 15:58:14 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 / 641300 资阳市 | 362145 | 304599319 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2025-12-29 16:01:11 : 【客户请求】 主动维护周强化清洗失败，CD80不足。需手工装载。2025-12-29 15:58:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2025.12.29 15:56:52 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 / 641300 资阳市 | 362145 | 304599295 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BC-760[R] CS 微信视频服务 | 2025-12-29 15:58:13 : 【客户请求】 生化机器问题，让扫生化的二维码咨询2025-12-29 15:56:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[R] CS | 一般 | 待处理
2025.12.29 13:42:48 | 剑阁县汉阳镇卫生院 / 628308 广元市 | 372572 | 304599274 | 剑阁县汉阳镇卫生院 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2025-12-29 13:43:33 : 【客户请求】 HGB故障，指导调整电压后故障恢复。2025-12-29 13:42:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2025.12.29 13:41:34 | 剑阁县汉阳镇卫生院 / 628308 广元市 | 372572 | 304599259 | 剑阁县汉阳镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-29 13:42:33 : 【客户请求】 指导维护2025-12-29 13:41:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.29 13:37:24 | 北京市中西医结合医院 / 100000 北京市 | 314357 | 304599272 | 北京市中西医结合医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2025-12-29 13:37:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2025.12.29 12:02:29 | 西湖区街道社区卫生服务中心 / 330003 南昌市 | 60123438 | 304599271 | 西湖区街道社区卫生服务中心 BC-5140 微信视频服务 | 2025-12-29 14:42:50 : 【客户请求】 数据管理软件无法连接，指导设置IP后正常2025-12-29 13:01:55 胡宗亚: 【客户请求】 中午打进视频未接到，回拨电话老师已经下班，下午再联系。2025-12-29 12:02:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5140 | 一般 | 待处理
2025.12.29 12:01:08 | 达州市达川区万家镇卫生院 / 635000 达州市 | 320255 | 304599267 | 达州市达川区万家镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-29 12:03:28 : 【客户请求】 水空白超限10x.指导检查更换光源灯。2025-12-29 12:01:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.29 11:58:15 | 乌兰浩特市胃泰医院 / 137400 | 90350903 | 304599266 | 乌兰浩特市胃泰医院 BS-280 微信视频服务 | 2025-12-29 12:03:06 : 【客户请求】 采样针清洗时未检测到液面，清洗池不出水。不能恢复，请尽快联系客户确定维修事宜！2025-12-29 11:58:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2025.12.29 11:54:20 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八九医院 / 471000 洛阳市 | 309396 | 304599265 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八九医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2025-12-29 11:55:15 : 【客户请求】 测试视频2025-12-29 11:54:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2025.12.29 11:45:04 | 南华大学附属第一医院 / 421000 衡阳市 | 102396 | 304599262 | 南华大学附属第一医院 BENEVISION N15 微信视频服务 | 2025-12-29 14:36:52 张朋飞: 【客户请求】 客户测试，设备无故障2025-12-29 11:45:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 监护 | BENEVISION N15 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2025.12.29 11:44:24 | 北京积水潭医院回龙观院区 / 100000 北京市 | 60073727 | 304599261 | 北京积水潭医院回龙观院区 CL-8000I 微信视频服务 | 2025-12-29 11:47:13 : 【客户请求】 单机上样，样本推入后不抓样本。客户自行联系工程师处理2025-12-29 11:44:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 生化 | CL-8000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2025.12.29 11:32:53 | 四川大学华西医院 / 610041 成都市 | 302599 | 304599210 | 四川大学华西医院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-29 11:35:28 : 【客户请求】 试剂针液面检测失效，指导系统恢复。2025-12-29 11:32:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2025.12.29 11:24:51 | 南华大学附属第一医院 / 421000 衡阳市 | 102396 | 304599230 | 南华大学附属第一医院 BENEVISION N15 微信视频服务 | 2025-12-29 11:43:40 张朋飞: 【客户请求】 客户在测试，设备没问题2025-12-29 11:24:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 监护 | BENEVISION N15 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2025.12.29 11:19:02 | 核工业二一九医院 / 741000 | 60029925 | 304599220 | 核工业二一九医院 BS-830S 微信视频服务 | 2025-12-29 11:22:08 : 【客户请求】 UPS电源故障，建议咨询UPS电源厂家。2025-12-29 11:19:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830S | 一般 | 待处理
2025.12.29 11:18:11 | 首都医科大学附属北京朝阳医院常营院区 / 100000 北京市 | 60566023 | 304599209 | 首都医科大学附属北京朝阳医院常营院区 CL-8000I 微信视频服务 | 2025-12-29 11:23:54 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，客户恢复没有事了。2025-12-29 11:18:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 生化 | CL-8000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2025.12.29 11:17:43 | 内江市东兴区柳桥卫生院 / 641102 内江市 | 379511 | 304599229 | 内江市东兴区柳桥卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2025-12-29 11:17:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2025.12.29 11:05:08 | 任城区妇幼保健院 / 555555 | 90151431 | 304599242 | 任城区妇幼保健院 BC-6100PLUS 微信视频服务 | 2025-12-29 11:05:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 血球 | BC-6100PLUS | 一般 | 待处理
2025.12.29 11:02:02 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304599228 | 深圳市深康医疗器械有限公司 BENEHEART R12 微信视频服务 | 2025-12-29 11:09:22 : 【客户请求】 基线漂移，告知客户正确处理方式。2025-12-29 11:02:01 : 【客户请求】 微信视频呼入FN-2C040273 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART R12 | 一般 | 待处理
2025.12.29 10:32:14 | 汕头澄海仁济医院 / 515000 汕头市 | 60125438 | 304599190 | 汕头澄海仁济医院 BS-360S 微信视频服务 | 2025-12-29 10:40:34 : 【客户请求】 质控偏低，重复性好。检查试剂、采样针是否堵或泄漏等2025-12-29 10:32:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2025.12.29 10:09:34 | 孝感市孝南区毛陈中心卫生院 / 430000 孝感市 | 60055384 | 304599206 | 孝感市孝南区毛陈中心卫生院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2025-12-29 10:12:23 张朋飞: 【客户请求】 内部工程师在测试2025-12-29 10:09:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2025.12.29 10:08:21 | 许昌市许昌县苏桥镇卫生院 / 461000 许昌 | 373783 | 304599199 | 许昌市许昌县苏桥镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2025-12-29 10:08:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2025.12.29 10:01:20 | 孝感市孝南区毛陈中心卫生院 / 430000 孝感市 | 60055384 | 304599227 | 孝感市孝南区毛陈中心卫生院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2025-12-29 10:09:04 张朋飞: 【客户请求】 工程师帮客户测试电话2025-12-29 10:01:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2025.12.29 09:59:23 | 习水县三岔河乡卫生院 / 555555 | 90035912 | 304599205 | 习水县三岔河乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-29 10:07:18 : 【客户请求】 UREA质控与校准2025-12-29 09:59:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.29 09:49:03 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 / 246700 铜陵市 | 337479 | 304599198 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-29 09:52:25 : 【客户请求】 校准相关问题。2025-12-29 09:49:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.29 09:26:15 | 柏杨社区卫生服务中心 / 614000 乐山市 | 90122731 | 304599186 | 柏杨社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-29 09:30:51 : 【客户请求】 试剂清洗池溢流，指导解决。2025-12-29 09:26:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.29 09:26:07 | 禹州市山货乡卫生院 | 90237655 | 304599203 | 禹州市山货乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-29 09:26:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.29 09:19:52 | 重庆市合川区人民医院 / 400000 重庆市 | 105167 | 304599197 | 重庆市合川区人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2025-12-29 09:24:29 : 【客户请求】 轨道故障，指导老师重启轨道2025-12-29 09:19:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2025.12.29 09:15:52 | 徐州市中医院 / 221003 徐州市 | 300203 | 304599226 | 徐州市中医院 BENEHEART D30 微信视频服务 | 2025-12-29 09:22:42 : 【客户请求】 客户在学习，设备没问题2025-12-29 09:15:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 南京分公司 | 监护 | BENEHEART D30 | 一般 | 待处理
2025.12.29 09:12:18 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304599202 | 安福县洋门卫生院 BC-5140 微信视频服务 | 2025-12-29 09:14:58 : 【客户请求】 本底异常，派分公司跟进处理2025-12-29 09:12:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5140 | 一般 | 待处理
2025.12.29 08:58:34 | 巴中市恩阳区尹家镇卫生院 | 90354930 | 304599221 | 巴中市恩阳区尹家镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-29 09:02:38 : 【客户请求】 无溶血素报警，指导消除。2025-12-29 08:58:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.29 08:49:53 | 眉山市青神县汉阳镇卫生院 / 620460 眉山市 | 369679 | 304599196 | 眉山市青神县汉阳镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2025-12-29 08:57:36 : 【客户请求】 废液满报警，客户使用直排废液，客户短接废液传感器2025-12-29 08:49:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2025.12.29 08:43:18 | 柏杨社区卫生服务中心 / 614000 乐山市 | 90122731 | 304599194 | 柏杨社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-29 08:43:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.29 08:43:02 | 柏杨社区卫生服务中心 / 614000 乐山市 | 90122731 | 304599184 | 柏杨社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-29 08:43:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.29 08:32:57 | 宣城市眼科医院 / 242000 宣城市 | 319531 | 304599193 | 宣城市眼科医院 BS-450 微信视频服务 | 2025-12-29 08:37:15 : 【客户请求】 GLU第二试剂未装载上，重新装载2025-12-29 08:32:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2025.12.29 08:31:25 | 安徽省庐江县人民医院 / 231500 庐江县 | 310996 | 304599179 | 安徽省庐江县人民医院 UMEC6 微信视频服务 | 2025-12-29 09:06:47 张朋飞: 【客户请求】 喇叭滋滋的响，换了喇叭还是不行。反馈说喇叭是从，迈瑞采购的。需工程师协助判断故障点2025-12-29 08:31:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 监护 | UMEC6 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2025.12.29 08:30:47 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304599178 | 安福县洋门卫生院 BC-5140 微信视频服务 | 2025-12-29 08:34:56 : 【客户请求】 本底异常，探头液浸泡液浸泡，老师自己联系工程师处理2025-12-29 08:30:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5140 | 一般 | 待处理
2025.12.27 10:53:44 |  |  | 304599008 | 中阳县人民医院 BENEHEART D3 微信视频服务 |  | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2025.12.26 17:02:53 | 柳林惠民临床医学检验部 | 90373798 | 304598989 | 柳林惠民临床医学检验部 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-26 17:02:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.26 16:58:03 | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 / 101200 北京市 | 305859 | 304599020 | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2025-12-26 16:58:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2025.12.26 16:53:34 | 宁夏银川市月牙湖卫生院 / 750000 银川市 | 327882 | 304599027 | 宁夏银川市月牙湖卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-26 16:59:48 : 【客户请求】 清洗机构吸液异常，老师联系当地工程师处理2025-12-26 16:53:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.26 16:52:36 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304599025 | 济南展新商贸有限公司 SDE14-3LU 微信视频服务 | 2025-12-26 18:02:06 59990009: 【客户请求】 邓继业：已解决2025-12-26 16:52:35 : 【客户请求】 微信视频呼入BR4L59000594 | 微信视频申告 | CP50240661 | 邓继业 | 座席解决 | 深圳分公司 | 超声 | SDE14-3LU | 一般 | 待处理
2025.12.26 16:51:23 | 山西壹加壹科技有限公司 / 030000 太原市 | 60134433 | 304599004 | 曲沃县中医院 BENEFUSION VP1 微信视频服务 | 2025-12-26 16:52:38 : 【客户请求】 硬件故障，请派寄送修工单处理2025-12-26 16:51:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 | 一般 | 待处理
2025.12.26 16:50:22 | 中阳县人民医院 / 032104 吕梁市 | 304834 | 304599019 | 中阳县人民医院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2025-12-27 10:54:03 59990008: 【客户请求】 已重新建单下派2025-12-26 20:06:43 高雷: 【客户请求】 多次拨打无人接听2025-12-26 16:50:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 座席解决 | 太原分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2025.12.26 16:40:46 | 赵苑北社区诊所 | 90388476 | 304598998 | 赵苑北社区诊所 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-26 16:40:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.26 16:39:12 | 中阳县人民医院 / 032104 吕梁市 | 304834 | 304598929 | 中阳县人民医院 BENEHEART D3 微信视频服务 | 2025-12-26 16:46:02 高雷: 【客户请求】 问题已解决2025-12-26 16:39:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 监护 | BENEHEART D3 | 一般 | 待处理
2025.12.26 15:59:33 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 / 641300 资阳市 | 362145 | 304598928 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2025-12-26 16:26:32 : 【客户请求】 校准报警FAC，指导覆盖校准2025-12-26 15:59:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2025.12.26 15:52:54 | 贵州省毕节市大方县果瓦乡卫生院 / 551600 | 90052596 | 304599012 | 贵州省毕节市大方县果瓦乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-26 15:56:40 : 【客户请求】 咨询怎样校准申请，已解答2025-12-26 15:52:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.26 15:00:42 | 玉山县临湖中心卫生院 / 334700 上饶市 | 381614 | 304598996 | 玉山县临湖中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2025-12-26 15:04:54 : 【客户请求】 结果解读，老师要求工程师帮忙解读报告2025-12-26 15:00:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2025.12.26 14:52:48 | 山东省费县人民医院 / 273400 临沂市 | 300685 | 304598967 | 山东省费县人民医院 A7 微信视频服务 | 2025-12-26 15:09:20 : 【客户请求】 三方维修工程师咨询麻醉机泄露问题，已沟通出了2025-12-26 14:52:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 麻醉 | A7 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2025.12.26 14:42:11 | 广州市番禺区中心血站 / 510000 广州 | 381165 | 304598966 | （禁用）(待禁用)广州市番禺区中心血站 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-26 15:16:24 刘李冬: 【技术支持】 bS 830 ALT实验结果，时间抓取有问题，在结果文件里面显示：实验开始时间为标本扫描开始时间，实验结束时间为扫描结束时间，整个实验过程只有一分钟左右，所以我们的lis接收结果的时间就为实验结束时间，也就是扫描结束时间，这个是不符合逻辑的，看看工程师怎么样修改，需要工程师找研发确认问题2025-12-26 14:48:27 : 【客户请求】 姓名: 洪女生; 手机号: 137****9212; 问题描述: 全自动生化分析仪，bS 830 ALT实验结果，时间抓取有问题，在结果文件里面显示：实验开始时间为标本扫描开始时间，实验结束时间为扫描结束时间，整个实验过程只有一分钟左右，所以我们的lis接收结果的时间就为实验结束时间，也就是扫描结束时间，这个是不符合逻辑的，看看工程师怎么样修改2025-12-26 14:42:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.26 14:29:50 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304598993 | 长子同仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2025-12-26 14:48:25 刘李冬: 【客户请求】 咨询项目校准，还没有校准品，待有校准品后联系2025-12-26 14:29:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2025.12.26 14:29:23 | 习水县三岔河乡卫生院 / 555555 | 90035912 | 304598965 | 习水县三岔河乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-26 14:51:11 刘李冬: 【客户请求】 咨询校准设置，已指导2025-12-26 14:29:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.26 14:20:43 | 湘潭市中心医院 / 411100 湘潭市 | 102400 | 304598992 | 湘潭市中心医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2025-12-26 14:52:28 刘李冬: 【技术支持】 工程师测试2025-12-26 14:21:06 : 【客户请求】 姓名: 张展灿; 手机号: 186****1548; 问题描述: 内部测试2025-12-26 14:20:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2025.12.26 14:18:56 | 习水县三岔河乡卫生院 / 555555 | 90035912 | 304598919 | 习水县三岔河乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-26 14:49:00 刘李冬: 【客户请求】 咨询项目校准设置，已指导2025-12-26 14:18:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.26 14:15:05 | 广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心 / 628000 | 90057462 | 304598982 | 广元市利州区雪峰街道社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-26 14:17:07 : 【客户请求】 更换光源灯，科室信号差，电话指导更换2025-12-26 14:15:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.26 13:21:00 | 习水县三岔河乡卫生院 / 555555 | 90035912 | 304598916 | 习水县三岔河乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-26 13:35:28 : 【客户请求】 咨询校准操作，已指导2025-12-26 13:20:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.26 13:08:29 | 定远镇中心卫生院 / 555555 | 90192043 | 304598971 | 定远镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2025-12-26 13:08:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2025.12.26 12:36:17 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 / 657605 昭通市 | 60090747 | 304598945 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-26 12:36:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.26 12:14:25 | 湖北省妇幼保健院（湖北省妇女儿童医院） / 430000 武汉市 | 311927 | 304598914 | 湖北省妇幼保健院（湖北省妇女儿童医院） BC-7500[NR] CS 微信视频服 | 2025-12-26 12:42:58 胡宗亚: 【客户请求】 小休期间未打进，回拨电话已经消除，目前机器无故障。2025-12-26 12:14:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2025.12.26 11:50:27 | 乐东县千家中心卫生院 / 572533 乐东县 | 360630 | 304598936 | 乐东县千家中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2025-12-26 12:13:44 刘李冬: 【客户请求】 LIS连接到海南省系统问题，客户联系对应系统人员处理2025-12-26 11:50:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2025.12.26 11:31:53 | 禹州市立医院 / 461600 禹州市 | 90173452 | 304598898 | 禹州市立医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2025-12-26 11:32:56 : 【客户请求】 功能测试2025-12-26 11:31:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2025.12.26 11:26:53 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304598933 | 杭州红昇医疗设备有限公司 RESONA AR 微信视频服务 | 2025-12-26 11:26:53 : 【客户请求】 微信视频呼入NX3-59000195 | 微信视频申告 | CP50240661 | 邓继业 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 超声 | RESONA AR | 一般 | 待处理
2025.12.26 11:22:03 | 禹州市第二人民医院 / 461600 许昌市 | 317804 | 304598932 | 禹州市第二人民医院 BC-7500[N] CRP 微信视频服务 | 2025-12-26 11:23:17 : 【客户请求】 工程师给客户演示视频功能。2025-12-26 11:22:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[N] CRP | 一般 | 待处理
2025.12.26 11:07:04 | 上海市闵行区莘庄工业区社区卫生服务中心 / 210000 | 90274517 | 304598894 | 上海市闵行区莘庄工业区社区卫生服务中心 CL-6000I 微信视频服务 | 2025-12-26 11:07:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 上海分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2025.12.26 11:04:09 | 昆明市盘龙区联盟街道葵花社区卫生服务站 / 650000 昆明市 | 90173525 | 304598889 | 昆明市盘龙区联盟路葵花诊所 DC-28 微信视频服务 | 2025-12-26 11:05:33 : 【客户请求】 姓名: 王琼艳; 手机号: 158****8591; 问题描述: 电脑工作软件打开显示找不到采集卡 连接不了B超机器 传输不了图片2025-12-26 11:04:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50240661 | 邓继业 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 超声 | DC-28 | 一般 | 待处理
2025.12.26 10:37:55 | 上海宏创医疗科技有限公司 / 555555 | 90225180 | 304598878 | 上海宏创医疗科技有限公司 BC-5000 微信视频服务 | 2025-12-26 10:40:15 : 【客户请求】 RBC分析异常，通道信号干扰，派分公司跟进处理。联系李：131662089312025-12-26 10:37:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 上海分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2025.12.26 10:33:58 | 天津滨海高新区华苑科技园社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 90342840 | 304598877 | 天津滨海高新区华苑科技园社区卫生服务中心 CL-2000I 微信视频服务 | 2025-12-26 10:58:25 刘李冬: 【技术支持】 仪器断联，指导重启后仪器正常2025-12-26 10:33:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2025.12.26 10:29:38 | 加格达奇区妇幼保健计划生育服务中心 | 90308600 | 304598876 | 加格达奇区妇幼保健计划生育服务中心 CL-1000I 微信视频服务 | 2025-12-26 10:51:18 刘李冬: 【技术支持】 电机驱动板无法连接怀疑电机驱动板损坏或者对应板卡供电异常导致，建议申请电机驱动板备用2025-12-26 10:29:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | CL-1000I | 一般 | 待处理
2025.12.26 10:17:11 | 上海宏创医疗科技有限公司 / 555555 | 90225180 | 304598891 | 上海宏创医疗科技有限公司 BC-5000 微信视频服务 | 2025-12-26 10:23:14 : 【客户请求】 RBC分析异常，检测异常，信号干扰，建议老师挪个地方测试2025-12-26 10:17:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2025.12.26 10:13:05 | 深圳福华医疗美容医院 | 90195190 | 304598826 | 深圳福华医疗美容医院 BS-220 微信视频服务 | 2025-12-26 10:57:55 刘李冬: 【技术支持】 报警样本针排液时检测不到液面，怀疑注射器漏液、液面检测故障或机械位置问题导致，需要工程师现场处理，老师反馈领导再做后续处理，此单封闭2025-12-26 10:13:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-220 | 一般 | 待处理
2025.12.26 10:11:52 | 江西乾照半导光电有限公司 / 555555 | 90363297 | 304598868 | 江西乾照半导光电有限公司 BENEHEART C1 微信视频服务 | 2025-12-26 14:18:12 高雷: 【客户请求】 问题已解决2025-12-26 10:11:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2025.12.26 10:04:01 | 南充市仪陇县人民医院 / 637600 南充市 | 314503 | 304598873 | 南充市仪陇县人民医院 BENEFUSION CSP EX 微信视频服务 | 2025-12-26 14:16:11 高雷: 【客户请求】 已沟通解决2025-12-26 10:04:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 输注泵 | BENEFUSION CSP EX | 一般 | 待处理
2025.12.26 09:36:13 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304598860 | 南京贝登医疗股份有限公司 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2025-12-26 14:19:38 高雷: 【客户请求】 问题已解决2025-12-26 09:36:13 : 【客户请求】 微信视频呼入AD8-2C021678 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2025.12.26 09:28:31 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304598809 | 安福县洋门卫生院 BC-5140 微信视频服务 | 2025-12-26 09:45:21 : 【客户请求】 结果稳定性差，指导老师探头浸泡，派分公司跟进处理2025-12-26 09:28:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5140 | 一般 | 待处理
2025.12.26 09:16:36 | 大石桥市中心医院 / 999999 营口市 | 100435 | 304598813 | 大石桥市中心医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2025-12-26 09:31:57 : 【客户请求】 MCHC结果偏高，告知老师MCHC是计算出来，因为RBC偏低导致。派分公司跟进处理。2025-12-26 09:16:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 沈阳分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2025.12.26 08:58:04 | 郑州市二七区颈肩腰腿痛中医院 / 450000 郑州市 | 321158 | 304598757 | 郑州市二七区颈肩腰腿痛中医院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-26 09:48:42 刘李冬: 【客户请求】 咨询质控结果传送到LIS问题，需要LIS工程师处理，已解答2025-12-26 08:58:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.26 08:35:47 | 张家口宏德中医医院 | 90170023 | 304598756 | 张家口宏德中医医院 BC-5120 微信视频服务 | 2025-12-26 09:02:35 : 【客户请求】 管路堵塞，清洗后重启正常。2025-12-26 08:37:57 : 【客户请求】 液体压力超载。指导拆洗SV13到14阀之间管路。2025-12-26 08:35:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2025.12.25 17:40:54 | 陕西省汉中市城固县医院 / 723200 汉中市 | 305269 | 304598792 | 陕西省汉中市城固县医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2025-12-25 17:40:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2025.12.25 17:12:08 | 广州市番禺区中心血站 / 510000 广州 | 381165 | 304598767 | （禁用）(待禁用)广州市番禺区中心血站 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-25 17:28:59 刘李冬: 【技术支持】 LIS软件问题，已告知老师联系LIS厂家处理2025-12-25 17:12:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.25 17:11:33 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304598766 | 南京贝登医疗股份有限公司 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2025-12-25 17:41:16 高雷: 【客户请求】 指导客户自检，问题已解决2025-12-25 17:12:16 : 【客户请求】 姓名: 屈先生; 手机号: 186****0801; 问题描述: 开机后会报告机器故障。2025-12-25 17:11:33 : 【客户请求】 微信视频呼入AD8-25015193 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2025.12.25 16:52:40 | 通用环球西航医院（西安）有限公司 / 710000 西安市 | 60051774 | 304598765 | 通用环球西航医院（西安）有限公司 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2025-12-25 16:52:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2025.12.25 16:51:20 | 卓尼县藏医院 / 747600 甘南州 | 334513 | 304598788 | 卓尼县藏医院 BC-5310 微信视频服务 | 2025-12-25 16:57:40 : 【客户请求】 测试结果未显示，指导发现日期选错导致，更改后正常2025-12-25 16:51:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5310 | 一般 | 待处理
2025.12.25 16:48:52 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 / 641300 资阳市 | 362145 | 304598787 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2025-12-25 17:03:30 : 【客户请求】 测试报警试剂缺少成分，R1和R2批次不一致导致，已解决2025-12-25 16:48:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2025.12.25 16:34:24 | 固镇县人民医院 / 233700 蚌埠市 | 310825 | 304598764 | 固镇县人民医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2025-12-25 16:34:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2025.12.25 16:24:58 | 安新县佑安医院 / 071600 | 60109261 | 304598748 | 安新县佑安医院 BC-5000 微信视频服务 | 2025-12-25 16:27:43 : 【客户请求】 液体压力异常，稀释液瓶盖组件松动，重新拧紧后正常2025-12-25 16:24:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2025.12.25 16:09:45 | 杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心 / 310000 杭州市 | 60087310 | 304598785 | 杭州市滨江区浦沿街道社区卫生服务中心 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2025-12-25 16:09:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 杭州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2025.12.25 16:07:27 | 长沙珂信肿瘤医院有限公司 / 410000 长沙市 | 60088937 | 304598782 | 长沙珂信肿瘤医院有限公司 BENEFUSION ZDSP EX 微信视频服务 | 2025-12-25 17:39:57 高雷: 【客户请求】 客户问题已解决2025-12-25 16:07:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 输注泵 | BENEFUSION ZDSP EX | 一般 | 待处理
2025.12.25 15:40:44 | 通用环球西航医院（西安）有限公司 / 710000 西安市 | 60051774 | 304598761 | 通用环球西航医院（西安）有限公司 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2025-12-25 15:40:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2025.12.25 15:12:42 | 河北省清河县坝营中心卫生院 / 054000 | 90017315 | 304598726 | 河北省清河县坝营中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-25 15:22:27 刘李冬: 【客户请求】 接通后客户挂断，使用电话联系，老师咨询质控品靶值查询，已解答2025-12-25 15:12:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.25 14:40:37 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 / 100043 北京市 | 105032 | 304598738 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2025-12-25 15:06:39 : 【客户请求】 客户反馈无操作2025-12-25 14:40:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 生化 | CL-6000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2025.12.25 14:33:49 | 同德县藏医院 / 813200 同德 | 385044 | 304598698 | 同德县藏医院 CL-900I 微信视频服务 | 2025-12-25 15:02:10 刘李冬: 【技术支持】 样本针发生垂直碰撞后仪器无法恢复，指导恢复空闲后测试还是报警，估计针变形导致测试时报警，老师要求工程师现场检查和调试位置2025-12-25 14:33:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2025.12.25 13:44:19 | 慈溪市人民医院 / 315300 慈溪市 | 303159 | 304598708 | 慈溪市人民医院 PM-60 微信视频服务 | 2025-12-25 15:08:26 高雷: 【客户请求】 客户测试AI服务功能，无问题。2025-12-25 13:44:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 监护 | PM-60 | 一般 | 待处理
2025.12.25 13:43:16 | 石台县人民医院 / 245100 池州市 | 311036 | 304598696 | 石台县人民医院 SV70 微信视频服务 | 2025-12-25 15:17:16 高雷: 【客户请求】 客户需要SV70操作视频，已提供路径2025-12-25 13:43:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 麻醉 | SV70 | 一般 | 待处理
2025.12.25 12:39:27 | 合肥高新心血管病医院 / 230000 合肥市 | 376886 | 304598659 | 合肥高新心血管病医院 SV350 微信视频服务 | 2025-12-26 15:16:30 59990004: 【客户请求】 联系19810980042通话中，转吴珊珊2025-12-26 14:20:49 高雷: 【客户请求】 拨打多次无法接通2025-12-25 12:39:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 座席解决 | 合肥分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2025.12.25 12:15:20 | 西安交通大学医学院第一附属医院 / 710061 西安市 | 305460 | 304598677 | 西安交通大学第一附属医院 MC-80 微信视频服务 | 2025-12-25 13:18:45 胡宗亚: 【客户请求】 视频拨打就挂断，回拨电话无人接听，转分公司跟进2025-12-25 12:15:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 血球 | MC-80 | 重要 | 待处理
2025.12.25 12:06:05 | 浙江大学医学院附属第一医院 / 310000 杭州市 | 303044 | 304598650 | 浙江大学医学院附属第一医院 BENEFUSION SP3D EX 微信视频服务 | 2025-12-25 15:47:33 高雷: 【客户请求】 客户误操作，此单封闭2025-12-25 12:06:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50263554 | 高雷 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 输注泵 | BENEFUSION SP3D EX | 重要 | 待处理
2025.12.25 11:26:38 | 兰考第一医院有限公司 / 475300 开封市 | 60037280 | 304598649 | 兰考第一医院有限公司 BS-2800M 微信视频服务 | 2025-12-25 11:26:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2025.12.25 11:08:12 | 喀左普东医院 / 122000 | 90352027 | 304598648 | 喀左普东医院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-25 11:15:30 : 【客户请求】 咨询质控靶值问题，已解答2025-12-25 11:08:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.25 11:04:49 | 开江县康复医院 / 636250 达州市 | 60093620 | 304598654 | 开江县康复医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2025-12-25 11:10:08 : 【客户请求】 采样针运动异常 指导客户润滑导轨后正常2025-12-25 11:04:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.25 10:25:19 | 叙永县叙永镇中心卫生院 / 610000 泸州市 | 60049465 | 304598651 | 叙永县叙永镇中心卫生院 CL-2000I 微信视频服务 | 2025-12-25 10:34:53 : 【客户请求】 反应杯盘卡死 指导客户手动取出复位2025-12-25 10:25:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2025.12.25 10:25:02 | 叙永县叙永镇中心卫生院 / 610000 泸州市 | 60049465 | 304598639 | 叙永县叙永镇中心卫生院 CL-2000I 微信视频服务 | 2025-12-25 10:55:07 : 【客户请求】 抽屉组件 反应杯盒故障 指导客户处理后正常2025-12-25 10:25:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2025.12.25 10:24:59 | 郑州市卫生健康委员会 / 450000 郑州 | 103049 | 304598644 | 郑州市卫生健康委员会 BC-5130 微信视频服务 | 2025-12-25 10:33:48 : 【客户请求】 堵孔，小孔电压44V，派分公司跟进处理2025-12-25 10:24:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2025.12.25 10:20:00 | 铜川矿务局中心医院 / 727000 铜川市 | 305102 | 304598638 | 铜川矿务局中心医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2025-12-25 10:19:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2025.12.25 10:18:39 | 张掖乐达医院有限责任公司 | 90374550 | 304598520 | 张掖乐达医院有限责任公司 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-25 10:22:43 : 【客户请求】 咨询校准品有效期报警问题，已解答2025-12-25 10:18:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.25 10:00:44 | 济南舜景商务酒店 | 90344029 | 304598518 | 济南舜景商务酒店 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2025-12-25 10:04:08 : 【客户请求】 设备开机报警故障，自检后问题解决2025-12-25 10:00:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2025.12.25 10:00:35 | 喀左普东医院 / 122000 | 90352027 | 304598547 | 喀左普东医院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-25 10:10:44 刘李冬: 【客户请求】 询问TBA项目质控品上机操作，已解答2025-12-25 10:00:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.25 09:52:42 | 西安理工大学校医院 / 710048 西安市 | 323302 | 304598517 | 西安理工大学校医院 BC-5180 微信视频服务 | 2025-12-25 10:14:06 : 【客户请求】 采样针动作异常，指导老师擦拭轨道上传感器灰尘无效，派分公司跟进处理。2025-12-25 09:52:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2025.12.25 09:44:29 | 广河县志成中医院 / 731100 l临夏县 | 60106378 | 304598545 | 广河县志成中医院 BS-450 微信视频服务 | 2025-12-25 09:46:37 刘李冬: 【客户请求】 客户自行取消2025-12-25 09:44:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2025.12.25 09:36:07 | 喀左普东医院 / 122000 | 90352027 | 304598515 | 喀左普东医院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-25 09:44:01 刘李冬: 【客户请求】 询问如何上质控品，已解答2025-12-25 09:36:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.25 09:18:24 | 双鸭山矿业集团总医院（双鸭山双矿医院有限公司） / 155100 双鸭山市 | 314191 | 304598500 | 双鸭山矿业集团总医院（双鸭山双矿医院有限公司） BC-6800PLUS 微信视频 | 2025-12-25 09:18:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2025.12.25 09:06:42 | 遂川众康医院有限公司 / 343900 | 90236669 | 304598499 | 遂川众康医院有限公司 BS-450 微信视频服务 | 2025-12-25 09:19:54 刘李冬: 【客户请求】 咨询CKMB试剂盒校准情况，已解答2025-12-25 09:06:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2025.12.25 08:50:09 | 潍坊眼科医院有限责任公司寿光分公司 / 262700 | 90305790 | 304598544 | 潍坊眼科医院有限责任公司寿光分公司 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2025-12-25 08:52:28 : 【客户请求】 机器开不机，主电源开关被关，重开后正常。2025-12-25 08:50:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.25 08:47:17 | 遂川众康医院有限公司 / 343900 | 90236669 | 304598498 | 遂川众康医院有限公司 BS-450 微信视频服务 | 2025-12-25 09:00:30 刘李冬: 【客户请求】 询问如何上新项目，已经指导2025-12-25 08:47:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2025.12.25 08:44:50 | 康誉诊所 / 555555 | 90050120 | 304598514 | 康誉诊所 BC-5000 微信视频服务 | 2025-12-25 08:46:57 : 【客户请求】 传感器故障，各池子预加热故障，指导老师重启机器2025-12-25 08:44:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2025.12.25 08:32:29 | 鄂尔多斯市旭永眼科医院 / 017004 鄂尔多斯市 | 372335 | 304598450 | 鄂尔多斯市旭永眼科医院 BC-5120 微信视频服务 | 2025-12-25 08:34:03 : 【客户请求】 咨询质控结果删除是否能恢复，告知无法恢复2025-12-25 08:32:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2025.12.24 16:56:41 | 西安市长安区医院 / 710100 西安市 | 305077 | 304598531 | 西安市长安区医院 CL-2600I 微信视频服务 | 2025-12-24 16:57:28 : 【客户请求】 测试视频。2025-12-24 16:56:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2025.12.24 16:36:18 | 湖南省人民医院星沙分院 / 410100 长沙县 | 60128651 | 304598494 | 湖南省人民医院星沙分院 BENEVISION 微信视频服务 | 2025-12-24 16:39:01 : 【客户请求】 中央站无法开机，需要维修处理，现场服务派工2025-12-24 16:36:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 监护 | BENEVISION | 一般 | 待处理
2025.12.24 16:13:52 | 宁波市钟公庙卫生院 / 310000 宁波市 | 320062 | 304598493 | 宁波市钟公庙卫生院 RESONA R7T 微信视频服务 | 2025-12-24 16:13:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50240661 | 邓继业 | 技术支持处理中 | 杭州分公司 | 超声 | RESONA R7T | 一般 | 待处理
2025.12.24 15:52:13 | 青海省海南州贵德县人民医院 / 811700 海南州 | 311612 | 304598481 | 青海省海南州贵德县人民医院 BC-6000 微信视频服务 | 2025-12-24 16:21:22 : 【客户请求】 负压异常，派分公司跟进处理。2025-12-24 15:57:11 : 【客户请求】 负压异常，刚老师联系当地工程师没接电话，正在回拨视频时工程师有给联系，挂断后确认，如果需要再派单2025-12-24 15:52:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-6000 | 一般 | 待处理
2025.12.24 15:49:13 | 首都医科大学附属北京朝阳医院常营院区 / 100000 北京市 | 60566023 | 304598458 | 首都医科大学附属北京朝阳医院常营院区 CL-8000I 微信视频服务 | 2025-12-24 16:54:50 苏曙明: 【客户请求】 测试视频2025-12-24 15:49:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 生化 | CL-8000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2025.12.24 15:44:50 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304598445 | 深圳市华昱药业有限公司 IPM-9800 微信视频服务 | 2025-12-24 15:53:33 : 【客户请求】 机器偶发报temp校准错，机器已经停产停服，没有配件维修，建议关闭temp参数。2025-12-24 15:44:50 : 【客户请求】 微信视频呼入DM-0B003730 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | IPM-9800 | 一般 | 待处理
2025.12.24 15:37:47 | 青海省海南州贵德县人民医院 / 811700 海南州 | 311612 | 304598440 | 青海省海南州贵德县人民医院 BC-6000 微信视频服务 | 2025-12-24 15:39:27 : 【客户请求】 负压结果，老师自己联系工程师，关闭此单2025-12-24 15:37:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-6000 | 一般 | 待处理
2025.12.24 15:03:31 | 新郑市龙湖镇文昌路社区卫生服务中心 | 90381469 | 304598466 | 新郑市龙湖镇文昌路社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-24 15:07:04 : 【客户请求】 稀释重测2025-12-24 15:03:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.24 14:15:31 | 西安市长安区医院 / 710100 西安市 | 305077 | 304598428 | 西安市长安区医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2025-12-24 14:19:22 苏曙明: 【客户请求】 工程师推广视频，客户打通即挂。2025-12-24 14:15:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2025.12.24 14:12:40 | 西安市沣东新城泰和医院有限公司 / 710000 西安市 | 60086424 | 304598444 | 西安市沣东新城泰和医院有限公司 CL-2000I 微信视频服务 | 2025-12-24 14:17:39 苏曙明: 【客户请求】 客户主动取消。2025-12-24 14:12:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2025.12.24 13:49:01 | 永宁县闽宁镇中心卫生院 / 750100 | 90237674 | 304598435 | 永宁县闽宁镇中心卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2025-12-24 13:54:43 : 【客户请求】 水空白超限10X。检查光源灯、反应杯是否溢流、清洗机构吸注液是否正常；反应杯弹片丢了一个。请尽快联系客户处理！2025-12-24 13:48:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2025.12.24 13:41:32 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 / 471000 洛阳市 | 60098168 | 304598434 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-24 13:45:30 : 【客户请求】 异常断开。2025-12-24 13:41:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.24 13:27:47 | 首都医科大学附属北京朝阳医院常营院区 / 100000 北京市 | 60566023 | 304598462 | 首都医科大学附属北京朝阳医院常营院区 CL-8000I 微信视频服务 | 2025-12-24 13:44:22 苏曙明: 【客户请求】 客户取消。2025-12-24 13:27:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 生化 | CL-8000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2025.12.24 12:43:22 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 / 551100 贵州市 | 370074 | 304598432 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-24 13:18:43 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话被拦截。2025-12-24 12:43:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.24 12:40:57 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 / 017200 鄂尔多斯市 | 60083832 | 304598423 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2025-12-24 13:17:36 苏曙明: 【客户请求】 加样针水平运动碰撞，可以恢复，开始测试就报警。检查运动是否卡滞、传感器、连接线等。请尽快联系客户确定维修事宜！2025-12-24 12:40:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2025.12.24 12:37:11 | 阿合奇县哈拉奇乡卫生院 / 555555 | 90004260 | 304598419 | 阿合奇县哈拉奇乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-24 13:27:02 苏曙明: 【客户请求】 IP地址。试剂可测数及价格，建议咨询试剂供应商。2025-12-24 12:37:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.24 12:24:11 | 衢州市柯城区万田乡卫生院 / 324002 衢州市 | 367314 | 304598370 | 衢州市柯城区万田乡卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2025-12-24 12:46:39 胡宗亚: 【客户请求】 样本针堵塞，指导客户处理后正常2025-12-24 12:24:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.24 12:24:10 | 驻马店市上蔡县妇幼保健院 / 463800 驻马店市 | 328367 | 304598431 | 驻马店市上蔡县妇幼保健院 BS-800M 微信视频服务 | 2025-12-24 13:20:18 苏曙明: 【客户请求】 工程师客户端推广视频。2025-12-24 12:24:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2025.12.24 11:45:17 | 固安平安医院 / 050000 | 90319722 | 304598408 | 固安平安医院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-24 11:59:20 : 【客户请求】 CO2标记SMPL。停止-系统恢复2025-12-24 11:45:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.24 11:42:48 | 长治市人民医院 / 999999 | 105052 | 304598407 | 长治市人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2025-12-24 11:52:54 苏曙明: 【客户请求】 测试视频。2025-12-24 11:42:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2025.12.24 11:32:35 | 许昌市邓庄社区卫生服务中心 / 461000 许昌市 | 90097832 | 304598366 | 许昌市邓庄社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2025-12-24 11:33:56 : 【客户请求】 通话未接通，客户挂断。2025-12-24 11:32:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.24 11:32:04 | 江阳区方山镇卫生院 / 646000 泸州市 | 360913 | 304598404 | 江阳区方山镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2025-12-24 11:32:51 : 【客户请求】 本底异常，需现场处理2025-12-24 11:32:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.24 11:25:37 | 江阳区方山镇卫生院 / 646000 泸州市 | 360913 | 304598412 | 江阳区方山镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-24 11:27:17 : 【客户请求】 样本针撞弯。2025-12-24 11:25:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.24 11:16:49 | 鲁山眼科医院 / 467300 平顶山市 | 90152681 | 304598377 | 鲁山眼科医院 BS-360S 微信视频服务 | 2025-12-24 11:18:13 : 【客户请求】 试剂盘温度异常，清理散热风扇灰尘，建议带制冷片备用。2025-12-24 11:16:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2025.12.24 10:56:56 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 / 017200 鄂尔多斯市 | 60083832 | 304598376 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2025-12-24 11:00:39 : 【客户请求】 加样针水平运动碰撞，系统恢复2025-12-24 10:56:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2025.12.24 10:46:55 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304598402 | 青海省黄南州河南县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2025-12-24 10:55:16 : 【客户请求】 乳胶试剂过期，CRP未开展，指导老师屏蔽CRP模块2025-12-24 10:46:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2025.12.24 10:45:50 | 内江市东兴区新店乡卫生院 / 641100 内江市 | 327083 | 304598401 | 内江市东兴区新店乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-24 10:48:13 : 【客户请求】 校准操作咨询2025-12-24 10:45:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.24 10:42:31 | 尚义县健安医院 / 076750 | 60110589 | 304598385 | 尚义县健安医院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-24 10:51:54 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，质控失控处理。2025-12-24 10:44:18 : 【客户请求】 姓名: 郭晓英; 手机号: 131****7271; 问题描述:2025-12-24 10:42:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.24 10:39:37 | 许昌市邓庄社区卫生服务中心 / 461000 许昌市 | 90097832 | 304598400 | 许昌市邓庄社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2025-12-24 10:53:56 : 【客户请求】 老师咨询做质控流程，指导客户做质控。2025-12-24 10:39:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.24 10:36:11 | 宝兴县穆坪镇卫生院 / 625700 | 90079680 | 304598384 | 宝兴县穆坪镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2025-12-24 10:36:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.24 10:31:04 | 溧阳市中医院 / 213300 常州市 | 312383 | 304598399 | 溧阳市中医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2025-12-24 10:31:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2025.12.24 10:29:10 | 常熟市医学检验所 / 215000 常熟市 | 60051503 | 304598398 | 常熟市医学检验所 CL-8000I 微信视频服务 | 2025-12-24 10:36:51 苏曙明: 【客户请求】 工程师现场演示视频2025-12-24 10:29:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2025.12.24 10:17:19 | 卫辉市疾病预防控制中心 / 453100 | 60083155 | 304598383 | 卫辉市疾病预防控制中心 BC-760[R] CS 微信视频服务 | 2025-12-24 10:21:47 : 【客户请求】 机器与专家管理软件无法连接，派分公司跟进处理2025-12-24 10:17:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-760[R] CS | 一般 | 待处理
2025.12.24 10:13:18 | 尚义县健安医院 / 076750 | 60110589 | 304598391 | 尚义县健安医院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-24 10:18:23 : 【客户请求】 质控测试2025-12-24 10:13:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.24 10:12:05 | 昆明五华保健医院 / 650000 | 90002594 | 304598381 | 昆明五华保健医院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-24 10:12:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.24 10:08:20 | 万源市妇幼保健院 / 636350 达州市 | 362199 | 304598348 | 万源市妇幼保健院 CL-2000I 微信视频服务 | 2025-12-24 10:10:14 : 【客户请求】 每次清洗完后报警底物无，需现场排查。2025-12-24 10:08:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2025.12.24 10:07:33 | 广元市旺苍县尚武镇卫生院 / 628200 广元市 | 322363 | 304598347 | 广元市旺苍县尚武镇卫生院 DC-40 微信视频服务 | 2025-12-24 10:07:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50240661 | 邓继业 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 超声 | DC-40 | 一般 | 待处理
2025.12.24 10:05:25 | 万源市妇幼保健院 / 636350 达州市 | 362199 | 304598289 | 万源市妇幼保健院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2025-12-24 10:07:24 : 【客户请求】 HGB结果加号，需工程师现场处理。2025-12-24 10:05:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.24 10:05:09 | 北京市中部战区空军保障部 / 555555 | 90359081 | 304598288 | 北京市中部战区空军保障部 BENEHEART C1 微信视频服务 | 2025-12-24 17:41:11 59990004: 【客户请求】 转齐殿蛟185890209532025-12-24 10:47:55 59990004: 【客户请求】 联系18522509807确认寄送修地址无人接听2025-12-24 10:07:51 : 【客户请求】 AED开机报警设备故障，需要维修处理，请派寄送修工单2025-12-24 10:05:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 北京分公司 | 监护 | BENEHEART C1 | 一般 | 待处理
2025.12.24 10:00:52 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 / 017200 鄂尔多斯市 | 60083832 | 304598352 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2025-12-24 10:10:06 : 【客户请求】 重启电脑2025-12-24 10:08:11 : 【客户请求】 菜单字体变大2025-12-24 10:00:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2025.12.24 09:53:19 | 尚义县健安医院 / 076750 | 60110589 | 304598280 | 尚义县健安医院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-24 09:57:40 : 【客户请求】 质控测试2025-12-24 09:53:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.24 09:28:29 | 秦安县卫生健康局 / 730000 | 90302704 | 304598344 | 秦安县卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-24 09:52:46 59990004: 【客户请求】 转乃月婵2025-12-24 09:40:23 苏曙明: 【客户请求】 客户名称：临潭县冶力关卫生院。样本申请不上生化项目，在结果界面只看到手工项目。软件版本43.00.11.19883。升级最新版软件，请尽快联系客户处理！2025-12-24 09:28:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 座席解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.24 09:01:26 | 三江广济医院有限公司 / 545000 | 90331942 | 304598277 | 三江广济医院有限公司 UMEC6 微信视频服务 | 2025-12-24 18:54:39 59990010: 【客户请求】 致电客户没空，有需要再联系2025-12-24 09:01:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 南宁分公司 | 监护 | UMEC6 | 一般 | 待处理
2025.12.24 08:31:18 | 澄迈县白莲中心卫生院 / 571925 澄迈县 | 319020 | 304598292 | 澄迈县白莲中心卫生院 BS-350 微信视频服务 | 2025-12-24 08:38:00 : 【客户请求】 开机无杯。重新开机流程。2025-12-24 08:31:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-350 | 一般 | 待处理
2025.12.23 17:54:44 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304598229 | 南京贝登医疗股份有限公司 BENEHEART S1 微信视频服务 | 2025-12-23 18:45:42 59990009: 【客户请求】 已新建工单，此单封闭2025-12-23 18:01:12 : 【客户请求】 AD7-1C004041设备未录保卡，设备故障，电极片失效，客户需要维修并更换电极片，请转分公司联系2025-12-23 17:54:43 : 【客户请求】 微信视频呼入AD7-1C004041 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 座席解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEHEART S1 | 一般 | 待处理
2025.12.23 17:09:16 | 漯河平安医院有限公司 / 462000 漯河市 | 90178406 | 304598228 | 漯河平安医院有限公司 CL-1000I 微信视频服务 | 2025-12-23 17:15:58 : 【客户请求】 询问工程师账号密码切换桌面，已联系告知客户。2025-12-23 17:09:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-1000I | 一般 | 待处理
2025.12.23 16:52:31 | （禁用）解南社区卫生服务中心 / 030012 | 90079570 | 304598265 | （禁用）解南社区卫生服务中心 UMEC7 微信视频服务 | 2025-12-23 16:55:14 : 【客户请求】 客户咨询监护仪异常掉电问题，客户视频中监护仪未配置电池，因此交流电切断后无法正常工作。已解释2025-12-23 16:52:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 监护 | UMEC7 | 一般 | 待处理
2025.12.23 16:34:50 | 卧龙中医院 / 473000 南阳市 | 363470 | 304598224 | 卧龙中医院 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-23 16:36:34 : 【客户请求】 光源灯发光强度不足，准备光源灯备用。2025-12-23 16:34:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.23 16:33:38 | 福州市第二总医院 / 350000 福州市 | 101452 | 304598223 | 福州市第二总医院 CL-6200I 微信视频服务 | 2025-12-23 16:33:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 福州分公司 | 生化 | CL-6200I | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2025.12.23 16:29:41 | 平煤神马医疗集团总医院 / 467000 平顶山市 | 60089951 | 304598263 | 平煤神马医疗集团总医院 RESONA R9T 微信视频服务 | 2025-12-23 16:29:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50240661 | 邓继业 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 超声 | RESONA R9T | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2025.12.23 16:29:13 | 新疆兵团143团紫泥泉镇医院 / 832023 | 60063162 | 304598262 | 新疆兵团143团紫泥泉镇医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2025-12-23 16:32:14 : 【客户请求】 客户需要联系LIS厂家下销售单。建议联系LIS厂家2025-12-23 16:29:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2025.12.23 16:16:25 | 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心 / 510000 广州市 | 90022272 | 304598233 | 广州市番禺区东环街社区卫生服务中心 BS-380 微信视频服务 | 2025-12-23 16:20:28 : 【客户请求】 LIS连接问题。2025-12-23 16:16:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2025.12.23 16:00:04 | 融水苗族自治县人民医院 / 545000 柳州市 | 323946 | 304598261 | 融水苗族自治县人民医院 SK-803 微信视频服务 | 2025-12-23 16:00:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 输注泵 | SK-803 | 一般 | 待处理
2025.12.23 15:56:34 | 津益医院（天津）有限责任公司 / 300000 天津市 | 90320335 | 304598232 | 津益医院（天津）有限责任公司 UMEC6 微信视频服务 | 2025-12-23 18:57:43 59990010: 【客户请求】 已有407897317，此单封闭2025-12-23 15:56:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 天津分公司 | 监护 | UMEC6 | 一般 | 待处理
2025.12.23 15:19:15 | 郑州美康盛德医学检验所有限公司 / 450000 郑州市 | 60120728 | 304598243 | 郑州美康盛德医学检验所有限公司 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2025-12-23 15:49:11 : 【客户请求】 扫码机型可能是6800机器，联系分公司跟进，此单关闭2025-12-23 15:44:46 : 【客户请求】 科室想换一台电脑，需要装DMU软件，已经转分公司跟进处理2025-12-23 15:19:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.23 15:16:54 | 江安县铁清镇卫生院 / 555555 | 90006427 | 304598222 | 江安县铁清镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2025-12-23 15:20:32 : 【客户请求】 参考范围设置2025-12-23 15:16:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.23 15:16:22 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304598241 | 山西博瑞康辉医疗科技有限公司 BS-2000M 微信视频服务 | 2025-12-23 15:18:55 : 【客户请求】 工程师测试2025-12-23 15:18:32 : 【客户请求】 新版BS-2000M。2025-12-23 15:16:21 : 【客户请求】 微信视频呼入VY1-5C000003 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2025.12.23 15:15:02 | 普格县螺髻山镇卫生院 / 615300 | 90061270 | 304598231 | 普格县螺髻山镇卫生院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2025-12-23 15:24:09 陈银亭: 【客户请求】 RBC堵孔,小孔电压超高,反复排堵无法消除,科室要求工程师上门维护处理.2025-12-23 15:15:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.23 15:11:38 | 乐至县东山镇卫生院 / 641503 资阳市 | 60114381 | 304598221 | 乐至县东山镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2025-12-23 16:02:12 : 【客户请求】 新装机培训不到位，检验时间输入无效，告知检验时间要滞后采样时间2025-12-23 15:11:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.23 15:06:03 | 许昌康源医院 / 461000 许昌 | 60087457 | 304598220 | 许昌康源医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2025-12-23 15:29:08 : 【客户请求】 质控测试，告知操作方法2025-12-23 15:06:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.23 14:36:19 | 彝良县华康医院 / 650000 昭通市 | 333813 | 304598219 | 彝良县华康医院 BENEHEART R12A 微信视频服务 | 2025-12-23 14:44:23 : 【客户请求】 保外设备，客户沟通设备科后再决定是否维修。2025-12-23 14:43:02 : 【客户请求】 客户反馈设备偶发报警ECG模块错2025-12-23 14:36:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 监护 | BENEHEART R12A | 一般 | 待处理
2025.12.23 14:32:45 | 河南省平顶山市叶县妇幼保健院 / 467200 平顶山市 | 330481 | 304598180 | 河南省平顶山市叶县妇幼保健院 CL-1200I 微信视频服务 | 2025-12-23 14:36:56 : 【客户请求】 抓杯手垂直碰撞，检查抓杯手位置，申请抓杯手垂直碰撞传感器备用。2025-12-23 14:32:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2025.12.23 13:42:48 | 苍溪县五龙镇中心卫生院 / 628405 广元市 | 307216 | 304598150 | 苍溪县五龙镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2025-12-23 13:42:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.23 13:41:26 | 苍溪县五龙镇中心卫生院 / 628405 广元市 | 307216 | 304598149 | 苍溪县五龙镇中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2025-12-23 13:41:56 : 【客户请求】 测试视频2025-12-23 13:41:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2025.12.23 13:25:14 | 吉林市中西医结合肛肠医院 / 132000 吉林市 | 313248 | 304598191 | 急）吉林市中西医结合肛肠医院 SV350电池故障5 | 2025-12-23 13:25:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 麻醉 | SV350 | 一般 | 待处理
2025.12.23 12:03:45 | 苍溪县五龙镇中心卫生院 / 628405 广元市 | 307216 | 304598146 | 苍溪县五龙镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2025-12-23 13:50:07 : 【客户请求】 测试2025-12-23 12:03:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.23 11:59:58 | 苍溪县五龙镇中心卫生院 / 628405 广元市 | 307216 | 304598136 | 苍溪县五龙镇中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2025-12-23 13:35:05 苏曙明: 【客户请求】 客户扫描生化仪BS-830二维码。发光没有问题2025-12-23 11:59:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2025.12.23 11:58:00 | 苍溪县五龙镇中心卫生院 / 628405 广元市 | 307216 | 304598164 | 苍溪县五龙镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2025-12-23 11:59:45 : 【客户请求】 样本测试结果咨询，仪器维护指导。2025-12-23 11:57:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.23 11:42:18 | 驻马店市中医院 / 463000 驻马店市 | 309303 | 304598134 | 驻马店市中医院 SPL 2000 微信视频服务 | 2025-12-23 11:43:18 : 【客户请求】 工程师现场演示瑞智服。测试视频2025-12-23 11:42:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | SPL 2000 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2025.12.23 11:31:28 | 乐山市市中区海棠街道泊水社区卫生服务中心 / 614000 | 90055476 | 304598172 | 乐山市市中区海棠街道泊水社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-23 11:37:11 : 【客户请求】 TG重复性差，排查搅拌杆较脏，指导清理后测试，待观察。2025-12-23 11:31:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.23 11:31:00 | 西畴县莲花塘卫生院 / 650000 文山州 | 90034607 | 304598133 | 西畴县莲花塘卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2025-12-23 11:30:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2025.12.23 11:28:29 | 河南省南阳市卧龙区谢庄乡中心卫生院 / 473000 南阳市 | 90026891 | 304598130 | 河南省南阳市卧龙区谢庄乡中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2025-12-23 11:30:49 : 【客户请求】 穿刺针到达使用次数，客户请求更换，申请穿刺针备用。2025-12-23 11:28:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.23 11:24:38 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 / 555555 | 90002643 | 304598162 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-23 11:28:44 : 【客户请求】 样本针糖化清洗失败，样本针弯，指导调直后故障恢复。2025-12-23 11:24:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.23 11:18:40 | 西畴县莲花塘卫生院 / 650000 文山州 | 90034607 | 304598152 | 西畴县莲花塘卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2025-12-23 11:18:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2025.12.23 11:15:09 | 西畴县莲花塘卫生院 / 650000 文山州 | 90034607 | 304598129 | 西畴县莲花塘卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2025-12-23 11:18:09 : 【客户请求】 样本结果异常，指导客户通针。2025-12-23 11:15:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2025.12.23 10:56:35 | 怀化市第一人民医院（湖南医药学院总医院） / 418000 怀化市 | 102257 | 304598131 | 怀化市第一人民医院（湖南医药学院总医院） TMS-6016 微信视频服务 | 2025-12-23 18:50:54 59990010: 【客户请求】 不确定是否处理，已超时，已告知如问题未处理可再致电联系2025-12-23 10:56:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 长沙分公司 | 监护 | TMS-6016 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2025.12.23 10:52:37 | 新疆医科大学第一附属医院 / 830000 乌鲁木齐市 | 320647 | 304598106 | 新疆医科大学第一附属医院 SV300 微信视频服务 | 2025-12-23 18:59:11 59990010: 【客户请求】 致电客户问题已处理，此单封闭2025-12-23 10:52:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 新疆分公司 | 麻醉 | SV300 | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2025.12.23 10:48:27 | 河源市东源县人民医院 / 517500 河源市 | 60045776 | 304598122 | 河源市东源县人民医院 BENEFUSION VP1 微信视频服务 | 2025-12-23 18:48:15 59990010: 【客户请求】 已有工单407899127，此单封闭2025-12-23 10:57:43 : 【客户请求】 姓名: 赖炜鲲; 手机号: 135****7285; 问题描述: 输液泵开机自检报错2025-12-23 10:48:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 输注泵 | BENEFUSION VP1 | 一般 | 待处理
2025.12.23 10:47:44 | 平昌县灵山镇卫生院 / 636600 巴中市 | 90081906 | 304598040 | 平昌县灵山镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2025-12-23 10:49:39 : 【客户请求】 搅拌驱动组件动作异常，手动复位后故障依旧，需现场处理。2025-12-23 10:47:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2025.12.23 10:46:14 | 苏州永鼎医院有限公司 / 215000 苏州市 | 328278 | 304598120 | 苏州永鼎医院有限公司 CL-8000I 微信视频服务 | 2025-12-23 10:46:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2025.12.23 10:44:16 | 驻马店市中医院 / 463000 驻马店市 | 309303 | 304598039 | 驻马店市中医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2025-12-23 10:45:18 : 【客户请求】 工程师给客户推广视频服务2025-12-23 10:44:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2025.12.23 10:31:25 | 德阳市东汽医院体检中心 / 618000 | 90309127 | 304598037 | 德阳市东汽医院体检中心 BC-5180 微信视频服务 | 2025-12-23 10:32:55 : 【客户请求】 仪器漏液，需现场排查处理。2025-12-23 10:31:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2025.12.23 10:28:36 | 漯河市郾城区龙城镇卫生院 / 462300 漯河市 | 328439 | 304598036 | 漯河市郾城区龙城镇卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2025-12-23 10:35:18 : 【客户请求】 某个样本ALT结果标识ENC。建议稀释测量2025-12-23 10:28:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2025.12.23 10:28:06 | 万源市白果乡卫生院 / 636350 达州 | 385911 | 304598035 | 万源市白果乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-23 10:29:07 : 【客户请求】 反应盘溢流，需现场排查清洗机构管路。2025-12-23 10:28:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.23 10:25:21 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 / 999999 | 100449 | 304598121 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2025-12-23 10:39:35 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2025-12-23 10:25:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-2800M | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2025.12.23 10:19:21 | 遂宁市船山区龙凤镇中心卫生院(船山区第二人民医院、船山区中医医院） / 629000 遂宁市 | 60097296 | 304598115 | 遂宁市船山区龙凤镇中心卫生院(船山区第二人民医院、船山区中医医院） BC-518 | 2025-12-23 10:21:48 : 【客户请求】 凝血APTT无法测试，试剂未加载对，指导解决。2025-12-23 10:19:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.23 09:16:01 | 乐东县千家中心卫生院 / 572533 乐东县 | 360630 | 304598101 | 乐东县千家中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2025-12-23 09:19:24 : 【客户请求】 高浓度废液桶满。2025-12-23 09:16:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2025.12.23 09:03:57 | 顺平县东方医院 / 071000 保定市 | 60086929 | 304598090 | 顺平县东方医院 BC-5120 微信视频服务 | 2025-12-23 16:37:11 胡宗亚: 【客户请求】 SV13到14阀管路之间三通接头堵塞导致，处理后正常2025-12-23 09:10:23 : 【客户请求】 液体压力异常超载2025-12-23 09:03:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2025.12.23 08:48:43 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 / 231500 合肥市 | 362621 | 304598008 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-06 09:44:11 : 【客户请求】 测试2025-12-23 08:49:07 : 【客户请求】 测试视频2025-12-23 08:48:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2025.12.23 08:45:50 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 / 231500 合肥市 | 362621 | 304598007 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2025-12-23 08:48:35 : 【客户请求】 测试视频2025-12-23 08:45:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2025.12.23 08:41:32 | 湘潭市高新区双马板塘街道社区卫生服务中心 / 411100 | 60134623 | 304598006 | 湘潭市高新区双马板塘街道社区卫生服务中心 BC-5120 微信视频服务 | 2025-12-23 09:16:27 : 【客户请求】 本底异常，派分公司跟进处理。2025-12-23 09:00:36 : 【客户请求】 本底异常，指导老师做整机浸泡2025-12-23 08:41:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2025.12.23 08:38:51 | 云南省普洱市墨江县龙潭卫生院 / 654800 普洱市 | 369068 | 304597970 | 云南省普洱市墨江县龙潭卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2025-12-23 16:40:27 胡宗亚: 【客户请求】 整机浸泡后本底正常2025-12-23 08:47:35 : 【客户请求】 本底异常，指导老师做探头液浸泡。2025-12-23 08:38:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2025.12.23 08:36:06 | 邯郸市大名县爱眼医院 / 056900 | 90092420 | 304598028 | 邯郸市大名县爱眼医院 BC-5120 微信视频服务 | 2025-12-23 08:43:25 : 【客户请求】 本底异常，HGB本底异常，重新设置HGB增益电压解决。2025-12-23 08:36:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2025.12.22 18:09:56 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 / 645253 | 90081657 | 304597966 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2025-12-22 18:09:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.22 17:39:16 | 唐山中心医院 / 063000 唐山市 | 90053294 | 304598000 | 唐山中心医院 BENEVISION N1 微信视频服务 | 2025-12-29 10:11:02 59990004: 【客户请求】 转魏子上2025-12-29 08:58:50 张朋飞: 【客户请求】 12.22的工单，现在联系客户拒接电话。2025-12-22 17:39:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 座席解决 | 石家庄分公司 | 监护 | BENEVISION N1 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2025.12.22 17:28:21 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 / 645253 | 90081657 | 304597976 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2025-12-22 17:55:46 : 【客户请求】 自动进样机构配合不好，偶发报错，指导润滑2025-12-22 17:28:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.22 17:23:13 | 西安壹加壹医疗美容医院有限公司 / 123456 | 90071280 | 304597964 | 西安壹加壹医疗美容医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2025-12-22 17:43:48 : 【客户请求】 质控结果问题，告知质控本身问题。2025-12-22 17:23:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2025.12.22 17:14:30 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304597963 | 江苏元孚医疗科技有限公司 BENEVISION N15 OR 微信视频服务 | 2025-12-22 17:18:30 : 【客户请求】 指导客户设置N系列网络2025-12-22 17:14:29 : 【客户请求】 微信视频呼入F7-42005434 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 监护 | BENEVISION N15 OR | 一般 | 待处理
2025.12.22 16:49:11 | 桐梓县卫生健康局 / 563200 遵义市 | 60116739 | 304597962 | 桐梓县卫生健康局 UMEC7 微信视频服务 | 2025-12-22 16:53:34 : 【客户请求】 客户为紫云健达精神病医院，联系人李老师13765370212，机器白屏，需要现场服务派工2025-12-22 16:49:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 监护 | UMEC7 | 一般 | 待处理
2025.12.22 16:09:41 | 泌阳县郭集乡卫生院 / 463700 驻马店市 | 366553 | 304597941 | 泌阳县郭集乡卫生院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2025-12-22 16:11:38 : 【客户请求】 机器无问题无需派单 工程师推广视频扫码2025-12-22 16:09:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.22 15:59:28 | 筠连县腾达镇卫生院 / 645264 | 90017867 | 304597886 | 筠连县腾达镇卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2025-12-22 16:04:14 : 【客户请求】 咨询2025-12-22 15:59:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2025.12.22 15:40:45 | 卓尼县藏医院 / 747600 甘南州 | 334513 | 304597885 | 卓尼县藏医院 BC-5310 微信视频服务 | 2025-12-22 15:45:02 : 【客户请求】 仪器温度异常，科室温度低（只有12度），地暖刚开开，告知老师需要等温度上去了，故障就能消除。2025-12-22 15:40:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5310 | 一般 | 待处理
2025.12.22 15:34:52 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304597908 | 安福县洋门卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2025-12-22 15:39:43 : 【客户请求】 咨询质控问题2025-12-22 15:34:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2025.12.22 15:27:36 | 四川大学华西医院 / 610041 成都市 | 302599 | 304597923 | 四川大学华西医院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-22 15:28:32 : 【客户请求】 结果异常，仪器异响2025-12-22 15:27:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2025.12.22 15:25:12 | 资中县双河镇卫生院 / 641200 内江市 | 363301 | 304597922 | 资中县双河镇卫生院 BC-5150 微信视频服务 | 2025-12-22 15:32:11 : 【客户请求】 条码问题2025-12-22 15:25:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5150 | 一般 | 待处理
2025.12.22 15:07:32 | 开江县回龙中心卫生院 / 636250 达州市 | 60082048 | 304597906 | 开江县回龙中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2025-12-22 15:09:21 : 【客户请求】 结果异常2025-12-22 15:07:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2025.12.22 14:59:11 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304597897 | 安福县洋门卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2025-12-22 15:02:38 : 【客户请求】 GGT试剂超开瓶有效期，建议更换试剂再校准2025-12-22 14:59:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2025.12.22 14:44:19 | 鲤城区妇幼保健院 / 555555 泉州市 | 90049889 | 304597921 | 鲤城区妇幼保健院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2025-12-22 14:45:07 : 【客户请求】 除气泡器漏液，派分公司跟进处理。2025-12-22 14:44:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2025.12.22 14:05:13 | 资中县双河镇卫生院 / 641200 内江市 | 363301 | 304597896 | 资中县双河镇卫生院 BC-5150 微信视频服务 | 2025-12-22 14:09:08 : 【客户请求】 HGB本底异常2025-12-22 14:05:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5150 | 一般 | 待处理
2025.12.22 14:00:27 | 方城厚爱医院 / 470000 | 90303428 | 304597895 | 方城厚爱医院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-22 14:06:52 : 【客户请求】 多项目结果偏低，客户希望工程师现场维护仪器，并进行校准质控。请尽快联系客户处理！2025-12-22 14:00:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.22 13:58:44 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 | 90374632 | 304597894 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-22 14:07:47 苏曙明: 【客户请求】 校准操作2025-12-22 13:58:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.22 13:51:33 | 新疆库尔勒妇幼保健院 / 841900 库尔勒市 | 317472 | 304597870 | 新疆库尔勒妇幼保健院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2025-12-22 14:00:48 : 【客户请求】 客户扫的BC7500机器二维码，处理BC5000问题2025-12-22 13:55:14 : 【客户请求】 BC-5000机器故障，液体压力超载，告知可能是SV13到14之间管路堵塞导致，建议自己拆洗。2025-12-22 13:51:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2025.12.22 13:01:37 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304597878 | 山东智信医疗设备有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务 | 2025-12-29 08:56:47 张朋飞: 【客户请求】 电池没电了，建议更换电池2025-12-22 13:13:32 59990003: 【客户请求】 山东智信医疗设备有限公司 BENEHEART C2 微信视频服务江老师来电，询问工程师一般什么时候会联系，已沟通提醒保持电话畅通2025-12-22 13:01:36 : 【客户请求】 微信视频呼入AE7-1B033471 | 微信视频申告 | CP50005689 | 张朋飞 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 监护 | BENEHEART C2 | 一般 | 待处理
2025.12.22 12:01:57 | 隆昌市金鹅中心卫生院 / 642150 内江市 | 302582 | 304597876 | 隆昌市金鹅中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2025-12-22 12:02:35 : 【客户请求】 采样针动作异常2025-12-22 12:01:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.22 12:00:25 | 隆昌市金鹅中心卫生院 / 642150 内江市 | 302582 | 304597820 | 隆昌市金鹅中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2025-12-22 12:01:33 : 【客户请求】 内壁清洗注射器错误2025-12-22 12:00:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2025.12.22 11:48:31 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 | 90374632 | 304597854 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-22 11:53:46 : 【客户请求】 质控测试。2025-12-22 11:48:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.22 11:46:56 | 平江县板江乡卫生院 / 555555 | 90031767 | 304597810 | 平江县板江乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-22 11:46:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.22 11:27:41 | 大邑县安仁镇公立卫生院 / 611300 大邑县 | 328510 | 304597849 | 大邑县安仁镇公立卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2025-12-22 11:29:12 : 【客户请求】 结果异常2025-12-22 11:27:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2025.12.22 11:25:00 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304597818 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-22 11:35:09 : 【客户请求】 打印顺序设置2025-12-22 11:24:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.22 11:24:03 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 | 90374632 | 304597809 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-22 11:29:26 : 【客户请求】 质控、校准操作2025-12-22 11:24:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.22 11:22:18 | 中国人民武装警察部队特色医学中心 / 300162 天津市 | 317545 | 304597853 | 中国人民武装警察部队特色医学中心 SK-801 微信视频服务 | 2025-12-22 11:38:45 : 【客户请求】 客户咨询校准问题，已解答2025-12-22 11:22:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 输注泵 | SK-801 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2025.12.22 11:11:18 | 林口县城东社区卫生服务中心 / 157600 牡丹江市 | 60093642 | 304597863 | 林口县城东社区卫生服务中心 BC-5140 微信视频服务 | 2025-12-22 18:00:27 胡宗亚: 【客户请求】 拆掉管路堵死了，科室没有84，计划泡水里一晚上，已加微信跟进。2025-12-22 12:07:26 胡宗亚: 【客户请求】 液体压力超载，老师午休了，加微信下午处理SV13到14之间管子堵塞2025-12-22 11:11:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5140 | 一般 | 待处理
2025.12.22 11:10:54 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304597852 | 青海省黄南州河南县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2025-12-22 11:14:51 : 【客户请求】 咨询质控设置靶值问题，告知偏差限是科室自己累积靶值不要超过的范围值2025-12-22 11:10:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2025.12.22 11:10:48 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304597817 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-22 11:13:18 : 【客户请求】 增加结果单位2025-12-22 11:10:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.22 11:07:27 | 漯河市郾城区龙城镇卫生院 / 462300 漯河市 | 328439 | 304597847 | 漯河市郾城区龙城镇卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2025-12-22 11:09:08 : 【客户请求】 试剂装载2025-12-22 11:07:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2025.12.22 11:02:22 | 山西白求恩医院 （山西医学科学院） / 030006 太原市 | 60029157 | 304597816 | 山西白求恩医院 （山西医学科学院） BENEFUSION ZVP 微信视频服务 | 2025-12-22 11:07:14 : 【客户请求】 zvp精度不准，机器内无科室所用输液器品牌，需要对科室输液器进行校准，派现场服务工单处理2025-12-22 11:06:06 : 【客户请求】 客户反馈zvp精度不准确2025-12-22 11:02:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 输注泵 | BENEFUSION ZVP | 重要 | 待处理
2025.12.22 10:50:25 | 湖州市中心血站 / 100000 | 60066580 | 304597790 | 湖州市中心血站 BC-5130 微信视频服务 | 2025-12-22 12:12:25 胡宗亚: 【客户请求】 稀释液瓶盖组件断裂，老师已经联系当地工程师处理2025-12-22 10:52:59 : 【客户请求】 本底异常，HGB电压异常，稀释液管路里面有大量气泡2025-12-22 10:50:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2025.12.22 10:46:33 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304597814 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-22 10:50:51 : 【客户请求】 设置手工项目，需管理员权限2025-12-22 10:46:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.22 10:44:26 | 成都市温江区公平街道社区卫生服务中心 / 611130 成都市 | 326423 | 304597836 | 成都市温江区公平街道社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2025-12-22 10:50:27 : 【客户请求】 进样问题2025-12-22 10:44:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.22 10:36:04 | 肥西县中医院 / 231200 | 101047 | 304597756 | 肥西县中医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2025-12-22 10:41:16 苏曙明: 【客户请求】 GGT项目结果超线性限，如何处理。客户需要临床工程师联系答复。2025-12-22 10:36:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2025.12.22 10:26:15 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 | 90374632 | 304597813 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-22 10:42:36 苏曙明: 【客户请求】 主动取消2025-12-22 10:26:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.22 10:08:06 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304597740 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-22 10:19:09 : 【客户请求】 试剂装载2025-12-22 10:08:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.22 10:03:16 | 临潭县第二人民医院 / 747502 甘南州 | 311398 | 304597786 | 临潭县第二人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2025-12-22 10:20:43 苏曙明: 【客户请求】 客户误操作2025-12-22 10:03:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2025.12.22 10:01:36 | 达州市大竹县周家中心卫生院（大竹县第二人民医院） / 100000 达州市 | 336607 | 304597738 | 达州市大竹县周家中心卫生院（大竹县第二人民医院） BS-430 微信视频服务 | 2025-12-22 10:10:32 : 【客户请求】 反应盘温度异常2025-12-22 10:01:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.22 09:47:13 | 河北雄安商务服务中心索菲特酒店分公司 / 555555 | 90335577 | 304597767 | 河北雄安商务服务中心索菲特酒店分公司 BENEHEART S2 微信视频服务 | 2025-12-22 09:55:44 : 【客户请求】 设备开机报警机器故障，需要派工现场处理2025-12-22 09:47:22 : 【客户请求】 姓名: 黎明; 手机号: 166****5121; 问题描述:2025-12-22 09:47:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50223793 | 梁伟 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 监护 | BENEHEART S2 | 一般 | 待处理
2025.12.22 09:41:40 | 迈瑞深圳培训中心 / 518055 | 90368259 | 304597766 | 迈瑞深圳培训中心 BS-2800M 微信视频服务 | 2025-12-22 10:42:19 苏曙明: 【客户请求】 主动取消2025-12-22 09:41:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2025.12.22 09:37:23 | 甘肃省定西市岷县申都乡卫生院 / 730518 定西 | 383505 | 304597765 | 甘肃省定西市岷县申都乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2025-12-22 10:58:17 胡宗亚: 【客户请求】 拆洗管路重启后正常2025-12-22 09:42:17 : 【客户请求】 液体压力超载，指导客户拆洗SV13到14阀之间管路2025-12-22 09:37:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2025.12.22 09:23:15 | 成都市金牛区金泉社区卫生服务中心 / 610041 成都市 | 368314 | 304597734 | 成都市金牛区金泉社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2025-12-22 09:24:23 : 【客户请求】 堵孔，温度异常2025-12-22 09:23:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2025.12.22 09:22:06 |  |  | 304597727 | 霍邱县人民医院 SV300 微信视频服务 |  | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 麻醉 | SV300 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2025.12.22 09:14:13 | 将乐县万全乡卫生院 / 353307 三明市 | 60102894 | 304597709 | 将乐县万全乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2025-12-22 09:27:24 : 【客户请求】 质控结果问题，指导调整校准。2025-12-22 09:14:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2025.12.22 08:57:45 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304597751 | 云南森荣浩科技有限公司 BC-5150 微信视频服务 | 2025-12-22 09:45:30 胡宗亚: 【客户请求】 拆洗管路重启后正常2025-12-22 09:01:35 : 【客户请求】 液体压力超载，指导拆洗SV13到SV14管路2025-12-22 08:57:44 : 【客户请求】 微信视频呼入SR-7A002450 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5150 | 一般 | 待处理
2025.12.22 08:52:13 | 杭州橡树老年病医院 / 310000 杭州 | 60070201 | 304597733 | 杭州橡树老年病医院 BS-430 微信视频服务 | 2025-12-22 08:54:08 : 【客户请求】 客户咨询血常规问题，建议打4007005652咨询。2025-12-22 08:52:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2025.12.22 08:45:01 | 应急总医院 / 100020 北京市 | 361189 | 304597630 | 应急总医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2025-12-22 08:54:28 : 【客户请求】 机械手动作异常，派分公司跟进处理(华生康复医院)2025-12-22 08:45:46 : 【客户请求】 姓名: 陈路飞; 手机号: 157****9804; 问题描述:2025-12-22 08:45:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2025.12.22 08:37:46 | 将乐县万全乡卫生院 / 353307 三明市 | 60102894 | 304597726 | 将乐县万全乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2025-12-22 08:44:39 : 【客户请求】 结果偏差，指导调整校准系数。2025-12-22 08:37:58 : 【客户请求】 WBC分类结果2025-12-22 08:37:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2025.12.22 08:34:34 | 南阳市张仲景医院有限公司 / 473000 南阳市 | 309147 | 304597706 | 南阳市张仲景医院有限公司 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2025-12-22 08:45:52 胡宗亚: 【客户请求】 WBC分类结果带R，指导老师做探头液体维护观察。2025-12-22 08:34:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理