## 视频工单原始数据
创建日期 | 客户 | 客户代码 | 服务单号 | 描述 | 处理信息 | 申诉渠道 | 负责GTS编号 | 负责GTS | 用户状态 | 分公司 | 产品线 | 机型 | 优先级 | 状态 | VIP客户级别
2026.03.24 14:11:20 | 石林县妇幼保健与计划生育服务中心 / 652200 昆明市 | 315787 | 304609030 | 石林县妇幼保健与计划生育服务中心 BS-860 微信视频服务 | 2026-03-24 14:18:52 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针不加样【排查过程】：样本针内壁堵导致此现象，指导客户更换D1D2做针强化清洗40--50次【处理结果】：清洗后观察使用2026-03-24 14:11:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.03.24 13:51:30 | 罗田白庙河乡肖家坳卫生院 / 430000 | 60038287 | 304609029 | 罗田白庙河乡肖家坳卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-24 14:05:07 : 【客户请求】 【故障现象】：计算项目问题【排查过程】：结果无间接胆红素，医院未开展直接胆红素无法计算【处理结果】：购买试剂新增项目2026-03-24 13:51:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.24 12:12:13 | 辰溪县人民医院 / 419500 辰溪县 | 309969 | 304609034 | 辰溪县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-24 12:12:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.24 12:18:31 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 / 555555 | 90002643 | 304609035 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 12:18:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 12:34:42 | 巴扎藏族乡卫生院 / 555555 | 90405346 | 304609027 | 巴扎藏族乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 12:41:46 : 【客户请求】 【故障现象】：光源灯未打开【排查过程】：光度计检测时发现三四阶溢流，未看到吸废针有异物【故障定位】：检查三四阶公共管路、泵【一线建议】：申请废液泵、液管备用【下派理由】：需现场处理2026-03-24 12:34:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 11:47:58 | 中加实验室 / 030012 | 90092801 | 304609020 | 中加实验室 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-24 11:47:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.24 11:34:19 | 新疆库尔勒市英下乡卫生院 / 100000 巴音郭楞州 | 336139 | 304609019 | 新疆库尔勒市英下乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-24 11:54:15 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针垂直运动错误【排查过程】：校准样本针，调试样本针在反应盘的位置【处理结果】：测试正常2026-03-24 11:34:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.24 11:01:43 | 东方市江边乡卫生院 | 90158100 | 304609016 | 东方市江边乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-24 11:07:01 : 【客户请求】 故障现象】：来电问管理员姓名修改问题【排查过程】：告诉老师方法【处理结果】：老师自己有空再改2026-03-24 11:01:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.24 10:49:57 | 阿尔山市温泉街社区卫生服务中心 / 555555 兴安盟 | 90068180 | 304609015 | 阿尔山市温泉街社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-24 11:05:04 温彦朝: 【客户请求】 故障现象】：仪器一段时间没用 试剂过期【排查过程】：试剂过期 买的试剂是理邦试剂 非原厂【处理结果】：新试剂到了之后再来电2026-03-24 10:49:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.24 12:23:53 | 寻甸县塘子镇卫生院 / 655200 昆明市 | 90002335 | 304609036 | 寻甸县塘子镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-03-24 12:27:33 : 【客户请求】 【故障现象】：水箱不进水【排查过程】：新换水机 仪器不进水，仪器水箱未触发低位浮子导致不进水，人为干预触发低位浮子进水正常【处理结果】：可正常进水2026-03-24 12:23:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.03.24 13:47:17 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 | 90370759 | 304609038 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-24 14:16:15 马上: 【客户请求】 【故障现象】：试剂主曲线无法扫描【排查过程】：检查扫码枪正确，检查试剂主曲线发现客户扫描的校准曲线二维码，更换正确曲线后校准申请正常【处理结果】：可以正常校准测试2026-03-24 13:47:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.24 14:27:58 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 | 90370759 | 304609039 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-24 14:27:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.24 14:38:07 | 通城县五里镇卫生院 / 555555 | 90208390 | 304609045 | 通城县五里镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-24 14:52:33 : 【客户请求】 【故障现象】：嗜碱细胞质控偏低【排查过程】：仔细排查靶值单输入错了【处理结果】：重新输入靶值仪器正常2026-03-24 14:38:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.24 15:25:28 | 称多县拉布乡中心卫生院 | 90399141 | 304609046 | 称多县拉布乡中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 15:25:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 15:48:06 | 甘肃省会宁县草滩乡卫生院 / 730700 白银市 | 331265 | 304609047 | 甘肃省会宁县草滩乡卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-24 15:50:56 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器更换操作员【排查过程】：更换操作者信息【处理结果】：指导客户用管理员登录 添加客户2026-03-24 15:48:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.24 16:18:18 | 称多县拉布乡中心卫生院 | 90399141 | 304609048 | 称多县拉布乡中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 16:48:31 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器重新启用【排查过程】：停机之前液路排空，需液路灌注重新上试剂校准质控【故障定位】：需现场处理【一线建议】：需现场处理【下派理由】：需现场处理2026-03-24 16:18:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 17:44:40 | 青川县乐安镇中心卫生院 / 555555 | 90013281 | 304609050 | 青川县乐安镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 17:53:23 : 【客户请求】 【故障现象】：低浓度积液器满【排查过程】：废液管走水不顺 指导客户降低排废口【处理结果】：故障解决2026-03-24 17:44:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 14:13:43 | 长安医院有限公司 / 710016 西安市 | 305466 | 304609051 | 长安医院有限公司 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-03-24 14:39:04 马上: 【客户请求】 【故障现象】：059125009批号查不出靶值【排查过程】：询问临床查询到靶值【处理结果】：发送客户端2026-03-24 14:13:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.24 15:25:26 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304609052 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 16:06:29 马上: 【客户请求】 【故障现象】：结果互认系统z咨询【排查过程】：科室想把生化和血球软件放在一台电脑，告知客户可以通过局域网传输数据，不一定放一台电脑影响用户体验【处理结果】：已告知，具体连接方式在咨询lis2026-03-24 15:25:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 10:31:19 | 峨眉山市高桥镇卫生院 / 888888 | 90008425 | 304609014 | 峨眉山市高桥镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 10:54:37 : 【客户请求】 【故障现象】：待测反应杯有残留水【排查过程】：指导调试位置，试剂针径向位置问题 导致无法在中心【故障定位】：需现场机械调试【一线建议】：需现场机械调试【下派理由】：需现场机械调试2026-03-24 10:31:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 10:27:35 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304609013 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-24 11:14:42 温彦朝: 【客户请求】【处理结果】：回访三次电话老师均不接电话 工单下派2026-03-24 10:34:03 : 【客户请求】 【故障现象】：软件卡滞仪器一直显示测试【排查过程】：重启设备2026-03-24 10:27:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.24 11:34:48 | 禹州康宁精神病医院有限公司 | 90122877 | 304609007 | 禹州康宁精神病医院有限公司 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-24 11:47:22 : 【客户请求】 【处理结果】：消除故障时液体压力异常 无法消除 工单下派 检查阀 管路 液路等2026-03-24 11:39:24 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB电压异常 本底异常 稀释液过期【排查过程】：更换稀释液 调节HGB电压4.2v2026-03-24 11:34:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.24 11:26:00 | 蓬溪县常乐镇卫生院 / 629100 遂宁市 | 374185 | 304609006 | 蓬溪县常乐镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 12:09:41 马上: 【客户请求】 【故障现象】：糖化结果不出【排查过程】：校准质控正常，试剂新开，怀疑样本处理问题增加离心时间、注意标本量【处理结果】：观察使用2026-03-24 11:25:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 10:29:15 | 吉水县阜田中心卫生院 / 331600 吉安市 | 327477 | 304609002 | 吉水县阜田中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 11:10:58 马上: 【客户请求】 【故障现象】：试剂针清洗时未检测到液面【排查过程】：可以系统恢复到空闲，做样本报警频率高，偶发故障【故障定位】：检测外壁清洗出水量，液面检测板确认【一线建议】：申请液面检测板 电磁阀备用【下派理由】：需现场检查2026-03-24 10:29:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 09:07:21 | 临潭县第二人民医院 / 747502 甘南州 | 311398 | 304609001 | 临潭县第二人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-03-24 09:27:38 : 【客户请求】 【故障现象】：需要查询靶值【排查过程】：视频未接通，电话拨打客户需查询靶值，指导客户运用AL查询、或者关注迈瑞客户服务中心查询【处理结果】：问题解决2026-03-24 09:07:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.03.24 10:55:27 | 陕西省榆林牛家梁卫生院 / 719000 | 386031 | 304608999 | 陕西省榆林牛家梁卫生院 BC-5140 微信视频服务 | 2026-03-24 10:59:30 : 【客户请求】 【故障现象】：全血结果特别低【排查过程】：模式选错了 换成预稀释【处理结果】该模式仪器正常2026-03-24 10:55:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5140 | 一般 | 待处理
2026.03.24 09:57:33 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 / 130000 长春市 | 90055554 | 304608998 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-24 10:09:04 : 【客户请求】 【故障现象】：电脑卡自动重启【排查过程】：测试过程电脑自动重启，无外网无第三方软件、【故障定位】：电脑、数据库【一线建议】：检查电脑硬盘、运行新数据库【下派理由】：需现场处理2026-03-24 09:57:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 11:12:31 | 平南县六陈镇中心卫生院 / 530000 贵港市 | 381235 | 304608935 | 平南县六陈镇中心卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-03-24 11:26:26 : 【客户请求】 清洗机构第三阶第四阶出水缓慢，指导科室老师手动清洁，执行自动清洁清洗机构项目，故障解决2026-03-24 11:12:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004986 | 郭尧 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.03.24 09:32:54 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304608933 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-24 09:39:21 : 【客户请求】 【故障现象】：质控设置问题【排查过程】：客户质控设置模式为自动 指控图显示不全【处理结果】：指导客户设置2026-03-24 09:32:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.24 09:22:35 | 宣汉县柏树卫生院 / 636150 | 90305241 | 304608932 | 宣汉县柏树卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-24 09:22:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.23 17:33:05 | 洛扎县藏医院 / 000000 | 90237231 | 304608911 | 洛扎县藏医院 BS-600 微信视频服务 | 2026-03-23 17:33:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.24 09:52:18 | 中国人民解放军93886部队卫生队 / 555555 | 90136280 | 304608910 | 中国人民解放军93886部队卫生队 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-24 10:08:37 : 【客户请求】 【处理结果】：二次回拨电话 客户表示好了2026-03-24 09:59:35 : 【客户请求】 【故障现象】：真空压力异常 温度异常【排查过程】：怀疑仪器卡滞重启设备【处理结果】：重启后再联系2026-03-24 09:52:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.24 09:20:15 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 | 90216742 | 304608907 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-24 11:13:39 马上: 【客户请求】 【故障现象】：样本针碰撞【排查过程】：指导客户校准样本针，调试样本针在清洗池、反应盘问题【处理结果】：故障消除2026-03-24 09:20:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.24 09:05:02 | 福清市平安医院 / 350300 福州市 | 318275 | 304608905 | 福清市平安医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-24 09:16:53 : 【客户请求】 【处理结果】：采样针下去时报警 需要现场排查 工单下派2026-03-24 09:12:38 : 【客户请求】 【故障现象】采样针动作异常【排查过程】：消除故障无效 客户自行涂抹过润滑油？ 会有固定位置卡滞情况【处理结果】：2026-03-24 09:05:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.24 08:55:38 | 沭阳医院 / 223600 宿迁市 | 312730 | 304608904 | 沭阳医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-03-24 09:17:39 : 【客户请求】 【故障现象】：需要日常维护视频【排查过程】：视屏呼入后取消，电话拨打表示需要日常维护视频，指导客户注册瑞智服观看【处理结果】：客户已知晓2026-03-24 08:55:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 南京分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.23 17:26:18 | 苍溪县黄猫垭镇卫生院 | 90382948 | 304608901 | 苍溪县黄猫垭镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-23 17:29:45 : 【客户请求】 【故障现象】：5130血常规通讯异常【排查过程】：迈瑞通讯软件和lis冲突 关掉lis后正常【处理结果】：问题解决2026-03-23 17:26:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.23 17:36:01 | 青川县乐安镇中心卫生院 / 555555 | 90013281 | 304608892 | 青川县乐安镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-23 17:46:29 : 【客户请求】 【故障现象】：无法开始测试【排查过程】：测试过程装载试剂后未点装载完成 不进行样本测试【处理结果】：问题解决2026-03-23 17:35:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.23 16:56:31 | 营山县大庙乡卫生院 | 90359689 | 304608870 | 营山县大庙乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-23 17:53:25 马上: 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：质控品新开，新试剂，项目有很长时间未校准 需先校准【处理结果】：客户明天操作2026-03-23 16:56:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.24 15:55:40 | 全南县社迳乡卫生院 / 341000 | 90352605 | 304609054 | 全南县社迳乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-24 15:55:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.26 10:29:17 | 筠连县腾达镇卫生院 / 645264 | 90017867 | 304609288 | 筠连县腾达镇卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-03-26 10:32:05 : 【客户请求】 【故障现象】：靶值咨询【排查过程】：指导客户怎么查看正确靶值【处理结果】：已了解2026-03-26 10:29:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.03.26 10:28:05 | 西区卫生院 | 90291124 | 304609287 | 西区卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-26 10:28:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.26 09:50:43 | 邵阳市邵东县野鸡坪卫生院 / 422800 邵阳市 | 367382 | 304609286 | 邵阳市邵东县野鸡坪卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-26 09:55:57 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释液无，【处理结果】：指导老师换新的试剂，问题解决。2026-03-26 09:50:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.25 17:18:00 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304609270 | 贵州杰西医疗设备有限公司 BS-330E 微信视频服务 | 2026-03-25 17:18:34 : 【客户请求】 姓名: 彭老师; 手机号: 181****5646; 问题描述: 18585041866这是科室老师电话报警液面检测异常2026-03-25 17:18:00 : 【客户请求】 微信视频呼入XQ-6A001561 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-330E | 一般 | 待处理
2026.03.25 17:05:36 | 贡山独龙族怒族自治县普拉底卫生院 / 673501 | 90076043 | 304609267 | 贡山独龙族怒族自治县普拉底卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-03-25 17:10:36 : 【客户请求】 【故障现象】：2号盘糖化不能更改样本类型【排查过程】：检查发现样本编号1和一号盘1重复导致无法更改样本类型【处理结果】：重设新编号 申请正常2026-03-25 17:05:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.03.25 16:20:37 | 忻州市中心医院 / 034300 忻州市 | 304751 | 304609258 | 忻州市中心医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-25 16:21:42 : 【客户请求】 客户端现场演示瑞智服2026-03-25 16:20:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.25 16:06:25 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 / 462400 漯河市 | 309449 | 304609253 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-25 16:19:00 : 【客户请求】 【故障现象】：校准品用完无法取消校准【排查过程】：校准不够到时校准未完成科室无新校准品，无法取消校准，指导客户添加去离子水完成校准，然后拒绝本次校准【处理结果】：问题已处理2026-03-25 16:06:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.03.25 15:55:58 | 特合土乡卫生院 | 90205352 | 304609252 | 特合土乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-25 16:01:18 : 【客户请求】 客户已自行处理2026-03-25 15:55:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.26 09:31:54 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 | 90216742 | 304609248 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-26 09:41:56 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针在反应盘发生碰撞【排查过程】：指导校正样本针，调试在反应盘位置，参数超限无法保存【故障定位】：需校准样本针【一线建议】：带样本针备用【下派理由】：硬件故障2026-03-26 09:31:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.25 16:01:13 | 阿克苏温宿县人民医院 / 843000 阿克苏地区 | 301358 | 304609244 | 阿克苏温宿县人民医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-25 16:21:19 马上: 【客户请求】 【故障现象】：无法开始测试【排查过程】：发现老师申请校准又未放校准导致校准不通过无法测试样本，指导客户取消校准【处理结果】：可正常测试2026-03-25 16:01:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.25 15:10:39 | 天津市宝坻区大白医院 / 300000 天津市 | 90059453 | 304609242 | 天津市宝坻区大白医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-25 15:20:53 : 【客户请求】 【故障现象】： 室间质评结果疑问【排查过程】： 客户质控正常，跟别的厂家设备对比有偏差【故障定位】：排查相关质评物，【一线建议】：根据现场现场看情况进行排查。【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-03-25 15:11:23 : 【客户请求】 姓名: 刘老师; 手机号: 130****5660; 问题描述:2026-03-25 15:10:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 天津分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.25 14:51:33 | 崇仁县博雅单采血浆有限公司 / 344200 抚州市 | 60112331 | 304609238 | 崇仁县博雅单采血浆有限公司 CL-2800I 微信视频服务 | 2026-03-25 15:09:25 马上: 【客户请求】 【故障现象】：试剂条码无法识别【排查过程】：检查试剂装载到位，项目导入正常，重新装载试剂后不显示，重启无效【故障定位】：检查试剂加热，条码仪及相关板卡【一线建议】：检查试剂加热，条码仪及相关板卡【下派理由】：需现场处理2026-03-25 14:51:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 生化 | CL-2800I | 一般 | 待处理
2026.03.25 14:50:26 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 / 641400 资阳市 | 376898 | 304609237 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-25 15:15:49 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针垂直运动错误【排查过程】：样本针发生碰撞 指导客户先校正样本针在调试在反应盘的位置【处理结果】：测试正常2026-03-25 14:53:17 : 【客户请求】 姓名: 梁洁; 手机号: 138****6739; 问题描述: 采样针垂直运动撞针2026-03-25 14:50:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.25 14:50:20 | 迈瑞武汉培训中心 / 430200 | 90368257 | 304609236 | 迈瑞武汉培训中心 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-03-25 14:50:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.03.25 17:43:54 | 贡山独龙族怒族自治县普拉底卫生院 / 673501 | 90076043 | 304609226 | 贡山独龙族怒族自治县普拉底卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-03-25 17:43:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.03.25 14:14:55 | 荆门市东宝区泉口街道办事处社区卫生服务中心 / 448000 | 90069524 | 304609217 | 荆门市东宝区泉口街道办事处社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-25 14:14:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.25 12:49:29 | 上营镇卫生院 / 555555 | 90042472 | 304609212 | 上营镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-25 13:38:19 马上: 【客户请求】 【故障现象】：糖化不出结果【排查过程】：查看试剂充足，校准状态为申请，需取消校准申请【处理结果】：重新开始测试2026-03-25 12:49:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.25 11:58:01 | 东营市河口区太平乡卫生院 / 000000 东营市 | 338383 | 304609201 | 东营市河口区太平乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-25 12:33:12 杨计正: 【客户请求】 【故障现象】：客户未告知故障，电话无法接通【排查过程】： 下派【故障定位】： 电话无法接通【一线建议】： 电话无法接通。【下派理由】： 电话无法接通2026-03-25 11:58:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.25 12:32:42 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304609196 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-25 12:42:56 : 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：查看质控设置正确，试剂新换，hdl、ldl、urae已经超过一年未进行校准，需要重新校准【处理结果】：购买校准品再校准2026-03-25 12:32:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.25 10:56:16 | 西山区西苑社区卫生服务中心 / 650100 昆明市 | 60111187 | 304609192 | 西山区西苑社区卫生服务中心 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-25 11:15:47 : 【客户请求】 仪器断联，LIS冲突，更改IP后仪器恢复。2026-03-25 10:56:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.25 10:46:23 | 吉水县冠山卫生院 / 343000 吉安市 | 381553 | 304609191 | 吉水县冠山卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-25 11:28:15 杨计正: 【客户请求】 【故障现象】：客户反馈结果星号，没有图像【排查过程】：指导客户重启软件。【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-25 10:49:18 : 【客户请求】 等待客户验证30分钟2026-03-25 10:46:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.25 13:16:36 | 开封市杜良乡卫生院 / 475000 | 90000287 | 304609183 | 开封市杜良乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-25 13:40:29 : 【客户请求】 【故障现象】：CD80不知道怎么装载【排查过程】：视频未接通，电话联系客户，指导客户更换CD80，刷新余量【处理结果】：恢复正常2026-03-25 13:16:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.03.25 10:36:59 | 合江县尧坝镇卫生院 / 646204 泸州市 | 60081905 | 304609182 | 合江县尧坝镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-25 10:40:16 : 【客户请求】 【故障现象】：rbc堵孔【排查过程】：堵孔频率很高，指导客户进行rbc池探头液维护，并多次执行【处理结果】：浸泡后看效果2026-03-25 10:36:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.25 10:26:11 | 宣汉县第二人民医院 / 610081 达州市 | 306547 | 304609181 | 宣汉县第二人民医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-03-25 10:53:40 : 【客户请求】 【故障现象】：ci定标不过【排查过程】：检查稀释液、电极、稀释杯液位量正常，怀疑稀释杯内有异物【处理结果】：客户自行联系工程师上门处理2026-03-25 10:26:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.03.25 11:12:22 | 长葛市第二人民医院 / 461500 许昌市 | 60037389 | 304609174 | 长葛市第二人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-25 11:19:59 : 【客户请求】 【故障现象】： 客户反馈部分项目结果为0【排查过程】： 客户反馈质控正常，建议排查光学，部分管路【故障定位】： 建议排查光学，部分管路【一线建议】： 建议排查光学，部分管路。【下派理由】： ，客户无法自行操作。2026-03-25 11:12:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.25 10:10:14 | 色达县泥朵乡中心卫生院 / 626600 | 90311806 | 304609172 | 色达县泥朵乡中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-25 10:44:49 马上: 【客户请求】 【故障现象】：无法加载试剂条码【排查过程】：指导客户重启电脑【处理结果】：试剂正常加载2026-03-25 10:10:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.25 10:08:17 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 / 614000 乐山市 | 364992 | 304609171 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-25 10:16:09 马上: 【客户请求】 【故障现象】：样本混匀时容易掉【排查过程】：机械手左右不平【处理结果】：客户联系工程师上门维修2026-03-25 10:08:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.25 09:31:55 | 宁夏中卫市迎水桥卫生院 / 755000 中卫市 | 360786 | 304609161 | 宁夏中卫市迎水桥卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-25 09:38:45 : 【客户请求】 【故障现象】：废液满无法消除【排查过程】：客户选择直排，废液传感器浮子误碰，导致无法消除，调整好传感器，设备正常【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-25 09:31:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.25 08:31:50 | 福清市妇幼保健院 / 350300 福州市 | 313562 | 304609115 | 福清市妇幼保健院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-03-25 09:11:42 杨计正: 【客户请求】 【故障现象】：乳胶试剂温度异常【排查过程】： 查看温度为10.4堵 防尘网无灰尘，无法消除故障，设备重启后正常.测试样本故障依旧【故障定位】： 排查相关元器件。【一线建议】： 排查相关元器件。【下派理由】： 排查相关元器件客户无法自行操作。2026-03-25 09:08:32 杨计正: 【客户请求】 【故障现象】：乳胶试剂温度异常【排查过程】：查看温度为10.4堵 防尘网无灰尘，无法消除故障，设备重启后正常【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-25 09:04:07 杨计正: 【客户请求】 等待客户验证35分钟2026-03-25 08:31:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.03.25 09:02:15 | 文山州西畴县柏林卫生院 / 555555 | 90034768 | 304609110 | 文山州西畴县柏林卫生院 BS-620M 微信视频服务 | 2026-03-25 09:07:31 : 【客户请求】 客户咨询糖化，已线下处理2026-03-25 09:02:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.03.25 08:40:29 | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心 | 90374565 | 304609109 | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-25 08:47:57 : 【客户请求】 【故障现象】：电脑软件无法通信设备【排查过程】：设置客户端电脑IP，正常连接【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-25 08:40:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.25 11:52:21 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304609100 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-25 11:59:47 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询生化项目怎么看质控图【排查过程】：指导客户在质控界面 ，告知路径【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-25 11:52:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.25 11:21:03 | 合肥市经济技术开发区芙蓉社区卫生服务中心 / 230000 合肥市 | 60089588 | 304609098 | 合肥市经济技术开发区芙蓉社区卫生服务中心 BS-800M 微信视频服务 | 2026-03-25 11:31:43 : 【客户请求】 【故障现象】：鼠标无反应，电脑卡顿【排查过程】：指导客户重启电脑，发现桌面很多文件，安装有体检系统，向日葵远程，告知客户卸载转移桌面文件，必要时重装系统【处理结果】：客户稍后处理2026-03-25 11:21:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.03.25 09:19:05 | 德阳市第二人民医院 / 618013 德阳市 | 306323 | 304609096 | 德阳市第二人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-25 09:38:35 马上: 【客户请求】 【故障现象】：样本ID不显示【排查过程】：医院使用双向lis，需要确认lis样本信息里面有无样本id 如果没有需要在仪器lis设置勾选扫描时样本自动编号【处理结果】：科室咨询lis2026-03-25 09:19:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.24 18:38:08 | 聊城市人民医院 / 252000 聊城市 | 300723 | 304609093 | 聊城市人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-24 18:38:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.24 17:37:49 | 疏附县兰干镇卫生院 / 555555 | 90012977 | 304609092 | 疏附县兰干镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-24 17:51:16 : 【客户请求】 【故障现象】：LH溶血剂无【排查过程】：指导客户更换试剂 消除过程中报警鞘流通道堵【处理结果】：无法指导 工单下派2026-03-24 17:37:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.25 08:57:03 | 湖北襄阳市第一人民医院 / 999999 | 102573 | 304609089 | 湖北襄阳市第一人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-03-25 08:57:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.24 17:46:01 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 | 90370759 | 304609087 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-24 18:02:43 59990007: 【客户请求】 已经有工单4081923082026-03-24 18:02:13 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询耗材用量【排查过程】：告知客户测试样本大概耗材量【处理结果】：客户已知晓2026-03-24 17:45:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.23 11:43:51 | 宜宾市翠屏区菜坝镇卫生院 / 644000 宜宾市 | 377255 | 304608680 | 宜宾市翠屏区菜坝镇卫生院 BS-850 微信视频服务 | 2026-03-23 11:48:51 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针堵针检查失效【排查过程】：指导客户浸泡样本针内壁【处理结果】：指导浸泡后故障消除2026-03-23 11:47:45 : 【客户请求】 【故障现象】：【排查过程】：【处理结果】：2026-03-23 11:43:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.03.23 09:33:10 | 西区卫生院 | 90291124 | 304608678 | 西区卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-23 09:36:25 : 【客户请求】 【故障现象】：需要校准【排查过程】：指导客户进行校准设置申请【处理结果】：问题解决2026-03-23 09:33:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.20 13:46:55 | 兰州市城关区五泉铁路西村街道社区卫生服务中心 / 730000 | 90099902 | 304608543 | 兰州市城关区五泉铁路西村街道社区卫生服务中心 BS-600 微信视频服务 | 2026-03-21 09:30:10 : 【客户请求】 客户已自行处理2026-03-20 13:46:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.20 12:11:16 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608541 | 广西铂泓生物科技有限公司 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-20 12:11:15 : 【客户请求】 微信视频呼入BH3-5C001740 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.03.20 14:52:23 | 深圳市宝安区人民医院 / 518100 深圳市 | 306605 | 304608540 | 深圳市宝安区人民医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-03-20 15:00:38 : 【客户请求】 批号MB0126 MB03262026-03-20 14:56:45 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询远程下载不了靶值，同时需要对接代理商服务【排查过程】：沟通反馈给总部，【处理结果】：提交分公司跟进2026-03-20 14:52:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.20 14:45:50 | 洛宁县人民医院 / 471000 洛阳市 | 308873 | 304608538 | 洛宁县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-21 09:45:03 : 【客户请求】 客户测试视频平台2026-03-20 14:45:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.20 14:42:57 | 富顺县童寺镇中心卫生院 / 643200 自贡市 | 329221 | 304608537 | 富顺县童寺镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-20 14:44:38 : 【客户请求】 【故障现象】：反应盘温度异常【排查过程】：集流环，传感器【处理结果】：老师再观察2026-03-20 14:42:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.20 14:36:28 | 青海省平安县三合中心卫生院 / 810600 平安县 | 362785 | 304608536 | 青海省平安县三合中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-20 14:38:07 : 【客户请求】 测试工单2026-03-20 14:36:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.20 14:33:48 | 富顺县童寺镇中心卫生院 / 643200 自贡市 | 329221 | 304608535 | 富顺县童寺镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-20 14:42:46 : 【客户请求】 【故障现象】：反应盘温度异常【排查过程】：集流环，传感器【处理结果】：老师再观察2026-03-20 14:33:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.20 14:09:37 | 乳山市城中社区卫生院 / 264500 威海市 | 60043220 | 304608534 | 乳山市城中社区卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-20 14:13:43 : 【客户请求】 测试工单2026-03-20 14:11:14 : 【客户请求】 工程师现场介绍视频报修2026-03-20 14:09:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.20 12:19:24 | 吉林省北国好一生企业管理有限责任公司经济技术开发区首地首城综合门诊部 | 90374399 | 304608533 | 吉林省北国好一生企业管理有限责任公司经济技术开发区首地首城综合门诊部 BS-43 | 2026-03-20 12:19:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.20 14:20:29 | 池州市贵池区牛头山医院 / 555555 | 90048017 | 304608530 | 池州市贵池区牛头山医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-20 14:26:09 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控操作【排查过程】：告知质控设置，新增质控文件号【处理结果】：客户知晓2026-03-20 14:20:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.20 16:47:29 | 贵州医科大学附属白云医院 / 550001 贵阳市 | 60038938 | 304608515 | 贵州医科大学附属白云医院 BC-6000PLUS 微信视频服务 | 2026-03-20 17:10:33 : 【客户请求】 测试2026-03-20 16:47:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-6000PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.20 14:50:57 | 花果园社区第一卫生服务中心 / 550003 贵阳市 | 60094964 | 304608513 | 花果园社区第一卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-20 14:50:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.20 10:34:03 | 苍溪县歧坪镇中心卫生院 / 628400 | 90057463 | 304608511 | 苍溪县歧坪镇中心卫生院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-03-20 10:37:44 : 【客户请求】 【故障现象】：尿机故障【排查过程】：光源强度过低【处理结果】：沟通线下工程师处理2026-03-20 10:34:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.20 11:17:14 | 南江县高塔镇卫生院 / 636600 巴中 | 382367 | 304608508 | 南江县高塔镇卫生院 BS-240 微信视频服务 | 2026-03-20 11:32:31 : 【客户请求】 【故障现象】：针排液时未检测到液面【排查过程】：指导通针【处理结果】：通针后正常2026-03-20 11:17:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.03.20 11:52:21 | 隆昌市圣灯镇中心卫生院 / 642150 | 90055185 | 304608500 | 隆昌市圣灯镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-20 11:53:22 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询靶值【排查过程】：查询靶值发送靶值单【处理结果】：客户知晓2026-03-20 11:52:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.20 09:40:03 | 陕西永朗广正堂医药有限公司未央中医诊所 / 710000 | 90339726 | 304608496 | 陕西永朗广正堂医药有限公司未央中医诊所 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-20 09:46:10 : 【客户请求】 【故障现象】：加载试剂条码后任然报余量不足【排查过程】：仪器重不关机，重启后重新加载条码后正常【处理结果】：问题解决2026-03-20 09:40:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.20 09:19:08 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 / 245400 黄山市 | 334144 | 304608495 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-20 09:28:39 : 【客户请求】 两次呼入没接起来，电话回拨是语音留言【故障现象】：两次呼入没接起来，电话回拨是语音留言【排查过程】：两次呼入没接起来，电话回拨是语音留言【故障定位】：两次呼入没接起来，电话回拨是语音留言【一线建议】：现场排查【下派理由】：现场排查2026-03-20 09:19:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.20 09:07:41 | 上营镇卫生院 / 555555 | 90042472 | 304608494 | 上营镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-20 09:48:34 : 【客户请求】 客户电话多次联系无法接通，2026-03-20 09:07:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.20 10:56:03 | 西山区前卫镇前卫卫生院 / 650011 昆明市 | 337241 | 304608439 | 西山区前卫镇前卫卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-20 10:56:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.20 10:55:24 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304608438 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-20 10:57:42 : 【客户请求】 【故障现象】：打印机故障【排查过程】：沟通更换打印机【处理结果】：转线下工程师跟进处理2026-03-20 10:55:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.20 10:35:01 | 盐源县甲米镇卫生院 | 90356173 | 304608436 | 盐源县甲米镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-20 10:47:31 : 【客户请求】 【故障现象】：针排液时未检测到液体【排查过程】：指导通针【处理结果】：通针后正常2026-03-20 10:34:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.20 10:02:45 | 河南省漯河市临颍县疾病预防控制中心 / 462300 漯河市 | 361930 | 304608434 | 河南省漯河市临颍县疾病预防控制中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-21 09:14:57 : 【客户请求】 已在MCC平台处理2026-03-20 10:02:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.20 09:18:46 | 安徽省寿县中医院 / 232200 淮南市 | 311010 | 304608433 | 安徽省寿县中医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-20 09:28:13 : 【客户请求】 【故障现象】：小孔电压低，计数池翻液【排查过程】：清洗管路，排堵,设备科自行更换SV13号阀门【处理结果】：清先更换阀门后正常2026-03-20 09:18:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.20 08:41:52 | 云岩区中天社区卫生服务中心 | 90220673 | 304608431 | 云岩区中天社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-20 08:44:33 : 【客户请求】 注册瑞智服测试2026-03-20 08:41:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.19 16:44:15 | 个旧市贾沙乡卫生院 / 555555 | 90012848 | 304608412 | 个旧市贾沙乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-19 16:44:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.20 10:47:59 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304608399 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-20 10:52:13 : 【客户请求】 【故障现象】：打印机不能打印【排查过程】：打印机故障【处理结果】：沟通更换打印机2026-03-20 10:47:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.19 16:44:30 | 喀什地区伽师县人民医院 / 844000 喀什地区 | 301387 | 304608396 | 喀什地区伽师县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-19 16:50:30 : 【客户请求】 【故障现象】：轨道动作异常【排查过程】：指导脱机无法做，轨道有水，接水盘丢失【故障定位】：进样器故障【一线建议】：建议申请光耦，线材，板卡现场排查【下派理由】：客户需求，无法自行操作2026-03-19 16:44:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.19 16:19:51 | 长治医学院附属和济医院 / 046000 长治市 | 304577 | 304608394 | 长治医学院附属和济医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-03-19 16:21:31 : 【客户请求】 内部工程师测试，转一号通2026-03-19 16:19:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.19 16:09:31 | 泾源县大湾乡卫生院 / 756400 泾源县 | 60091786 | 304608393 | 泾源县大湾乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-19 16:12:28 : 【客户请求】 客户咨询做样本问题，已解决2026-03-19 16:09:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.19 15:19:20 | 福清市平安医院 / 350300 福州市 | 318275 | 304608391 | 福清市平安医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-19 15:27:48 : 【客户请求】 【故障现象】：采样针动作异常【排查过程】：开盖做正常【处理结果】：指导老师润滑采样组件2026-03-19 15:19:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.20 09:53:35 | 芒康县人民医院 | 90190106 | 304608390 | 芒康县人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-20 09:56:37 : 【客户请求】 测试工单2026-03-20 09:53:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.20 09:36:59 | 泸州市胡市镇中心卫生院（龙马潭区第三人民医院） / 646109 泸州市 | 302655 | 304608389 | 泸州市胡市镇中心卫生院（龙马潭区第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-03-20 09:48:36 : 【客户请求】 【故障现象】：样本量不足或存在纤维、凝块：D1【排查过程】：检查针外壁洁净程度，清洗液量是否够，更换D1/D2清洗液执行针强化清洗【处理结果】：确认问题解决，同时转线下工程师跟进处理2026-03-20 09:48:08 : 【客户请求】 【故障现象】：样本量不足或存在纤维、凝块：D1【排查过程】：检查针外壁洁净程度，清洗液量是否够，更换D1/D2清洗液执行针强化清洗【处理结果】：确认问题解决2026-03-20 09:36:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.20 08:35:37 | 金平区鮀江街道社区卫生服务中心 / 515000 汕头市 | 90061229 | 304608388 | 金平区鮀江街道社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-20 09:49:04 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：结果偏低，漏水【排查过程】：清洗排液管路，buffer池【处理结果】：重启仪器后正常2026-03-20 08:35:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.19 17:11:10 | 盐源县甲米镇卫生院 | 90356173 | 304608385 | 盐源县甲米镇卫生院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-03-19 17:12:26 : 【客户请求】 【故障现象】：无稀释液【排查过程】：消除受限，指导重启电脑【处理结果】：恢复正常2026-03-19 17:11:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.19 15:09:31 | 云南省保山市隆阳区羊邑卫生院 / 678015 保山市 | 373311 | 304608381 | 云南省保山市隆阳区羊邑卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-19 15:20:08 : 【客户请求】 客户校准结果出现问题，导致大部分项目质控失控，重新购买校准品质控品重新定标质控2026-03-19 15:09:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.19 14:42:37 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 | 90216742 | 304608369 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-19 14:49:07 : 【客户请求】 客户咨询校准品和质控品使用问题，已解决2026-03-19 14:42:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.23 08:55:52 | 东乡族自治县河滩中心卫生院 / 731407 临夏州 | 60048749 | 304608688 | 东乡族自治县河滩中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-23 09:02:26 : 【客户请求】 仪器报警无稀释液，客户使用副厂试剂，建议客户使用原厂试剂2026-03-23 08:55:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.23 16:51:20 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608867 | 广西桂检科技有限责任公司 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-23 17:19:32 : 【客户请求】 客户端无问题反馈2026-03-23 16:51:20 : 【客户请求】 微信视频呼入DD4-61004200 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.23 16:19:32 | 海南省白沙县打安镇卫生院 / 572800 万宁市 | 332645 | 304608863 | 海南省白沙县打安镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-23 16:43:25 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白10X【排查过程】：24年装机未换光源灯和水机滤芯【故障定位】：光源灯、水质【一线建议】：确认第六阶注液量【下派理由】：需现场处理2026-03-23 16:33:16 : 【客户请求】 姓名: 麦春求; 手机号: 132****8016; 问题描述:2026-03-23 16:19:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.23 16:06:39 | 沐川县舟坝镇卫生院 / 614500 沐川县 | 90048469 | 304608861 | 沐川县舟坝镇卫生院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-03-23 16:06:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.24 08:42:38 | 杭锦后旗团结镇卫生院 / 015400 巴彦淖尔市 | 60109512 | 304608860 | 杭锦后旗团结镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-24 10:04:41 温彦朝: 【客户请求】 【处理结果】：指导客户重启后仪器正常 做样本时再次报警本底异常 工单下派 上门检测2026-03-24 08:46:42 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警本底异常【排查过程】：指导客户探头液侵泡 消除故障 重启设备【处理结果】：客户执行后回复 本人持续跟进2026-03-24 08:42:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.23 13:47:05 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 / 015000 | 90002690 | 304608852 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-23 13:56:24 : 【客户请求】 【故障现象】：需要做糖化质控【排查过程】：医院无质控品，需要购买【处理结果】：医院采购2026-03-23 13:47:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.23 13:36:20 | 贵州省遵义市赤水市石堡乡卫生院 / 564700 | 90052722 | 304608851 | 贵州省遵义市赤水市石堡乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-23 13:59:24 马上: 【客户请求】 【故障现象】：需查询靶值【排查过程】：视频未授权麦克风无法接通，网络电话客户挂断私人电话联系指导客户关注公众号、AL查询【处理结果】：问题已处理2026-03-23 13:36:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.23 16:26:03 | 进贤县文港卫生院 / 330000 南昌市 | 90063716 | 304608848 | 进贤县文港卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-23 16:31:08 : 【客户请求】 血常规移机，客户端电脑丢失，超半年没有使用，需重新启用2026-03-23 16:26:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.23 15:22:03 | 宣汉县上峡乡卫生院 / 636150 | 90081749 | 304608845 | 宣汉县上峡乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-23 15:43:02 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：指导客户调试样本针位置【处理结果】：系统恢复正常2026-03-23 15:22:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.23 15:05:10 | 青海门源仙米卫生院 / 810300 | 90182021 | 304608839 | 青海门源仙米卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-23 15:05:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.23 14:15:29 | 南阳豫西健和医院 / 474500 南阳市 | 319870 | 304608836 | 南阳豫西健和医院 CL-6200I 微信视频服务 | 2026-03-23 14:22:35 : 【客户请求】 底物气泡，漏液建议申请底物管路三通阀前往现场查看。2026-03-23 14:15:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | CL-6200I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.23 13:03:49 | 揭阳普宁市南溪卫生院 / 515200 揭阳市 | 90011435 | 304608835 | 揭阳普宁市南溪卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-03-23 13:08:18 : 【客户请求】 【故障现象】：已完成样本增加新项目【排查过程】：客户误操作点击释放位置，导致无法在已测样本新增项目【处理结果】：误操作导致无法增加2026-03-23 13:03:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.23 12:46:22 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 / 015000 | 90002690 | 304608834 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-23 12:52:33 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化校准申请、水空白10X【排查过程】：糖化校准状态成功，当地水质不好，光源灯也超过一年半，【处理结果】：先强化清洗看效果，然后更换光源灯2026-03-23 12:46:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.23 16:17:26 | 营山县大庙乡卫生院 | 90359689 | 304608830 | 营山县大庙乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-23 16:45:30 马上: 【客户请求】 【故障现象】：质控设置【排查过程】：指导客户新增质控 项目选择 靶值录入【处理结果】：开始质控测试2026-03-23 16:17:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.23 16:02:55 | 铜仁地区惠民医院 / 554300 铜仁地区 | 302895 | 304608828 | 铜仁地区惠民医院 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-23 16:09:33 马上: 【客户请求】 【故障现象】：试剂方法学与医保收费不匹配【排查过程】：试剂方法学与医保收费不匹配，需与医院对接【故障定位】：试剂方法学与医保收费不匹配，需与医院对接【一线建议】：试剂方法学与医保收费不匹配，需与医院对接【下派理由】：需工程师处理2026-03-23 16:02:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.23 14:07:21 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 / 644000 | 90230375 | 304608818 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-23 14:11:03 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白10X【排查过程】：未进行强化清洗，最近体检样本量大【处理结果】：先清洗反应杯2026-03-23 14:07:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.23 13:19:56 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 | 90249297 | 304608816 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-23 13:33:24 : 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：未修改质控靶值导致失控，指导设置新批号质控【处理结果】：设置完成2026-03-23 13:19:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.23 13:11:14 | 巢湖市烔炀镇中心卫生院 / 230000 | 90004852 | 304608815 | 巢湖市烔炀镇中心卫生院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-03-23 13:46:20 : 【客户请求】 工单下派，当地分公司跟进处理2026-03-23 13:11:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理
2026.03.23 13:08:32 | 曲江招商依云社区卫生服务站 / 710000 | 90063684 | 304608814 | 曲江招商依云社区卫生服务站 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-23 13:47:02 : 【客户请求】 工单下派，当地分公司跟进处理2026-03-23 13:08:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.23 11:51:06 | 钦州市钦南区妇幼保健院 / 535000 钦州市 | 319236 | 304608811 | 钦州市钦南区妇幼保健院 BC-6000PLUS 微信视频服务 | 2026-03-23 14:09:03 : 【客户请求】 工单下派，当地分公司跟进处理2026-03-23 11:51:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 血球 | BC-6000PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.23 11:26:36 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 | 90249297 | 304608806 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-23 12:10:34 : 【客户请求】 【故障现象】：需要校准申请【排查过程】：试剂校准界面 点击向下箭头 选择项目 校准申请【处理结果】：校准申请成功2026-03-23 11:26:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.23 11:14:05 | 资兴矿业集团公司总医院 / 423404 | 90081773 | 304608784 | 资兴矿业集团公司总医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-23 11:20:17 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白10X【排查过程】：光度计检查吸光度9000排除溢流，检查水质正常、周强化清洗每周执行，光源灯两年未更换，判定灯泡发光强度不稳定【处理结果】：先进行强化清洗，再更换灯泡2026-03-23 11:14:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.23 12:16:21 | 武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心 | 90223160 | 304608780 | 武汉市江汉区常青街社区卫生服务中心 BS-620 微信视频服务 | 2026-03-23 12:16:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.03.23 11:23:09 | 新疆沙湾市西戈壁镇卫生院 / 834700 塔城地区 | 330938 | 304608775 | 新疆沙湾市西戈壁镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-23 11:26:12 : 【客户请求】 【故障现象】：质控无法传输lis【排查过程】：科室把质控当样本做，无法在东华软件上转化为质控【处理结果】：咨询东华软件工程师2026-03-23 11:23:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.23 10:25:00 | 长阳土家族自治县贺家坪镇中心卫生院 / 000000 宜昌市 | 338506 | 304608773 | 长阳土家族自治县贺家坪镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-23 10:52:14 马上: 【客户请求】 【故障现象】：ALT\AST校准K值过高【排查过程】：检查校准设置、强化清洗无问题 光源灯两年未换 怀疑灯泡原因【处理结果】：更换光源灯2026-03-23 10:24:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.23 10:14:53 | 木里县瓦厂镇卫生院 | 90276366 | 304608772 | 木里县瓦厂镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-23 10:21:27 : 【客户请求】 【故障现象】：采样针运动异常【排查过程】：指导客户校准样本针、调试位置【处理结果】：故障消除2026-03-23 10:14:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.23 09:46:58 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 | 90249297 | 304608771 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-23 10:00:10 马上: 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准品复溶方法【排查过程】：介绍复溶方法 注意事项【处理结果】：客户已了解2026-03-23 09:54:23 : 【客户请求】 姓名: 沐鱼儿; 手机号: 180****0802; 问题描述: 校准品复融和设置2026-03-23 09:46:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.23 10:37:39 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 | 90249297 | 304608768 | 武汉壹加壹医疗美容医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-23 11:21:24 马上: 【客户请求】 【故障现象】：校准设置【排查过程】：指导客户设置校准、靶值录入、校准规则设置【处理结果】：已指导设置完成2026-03-23 10:37:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.23 10:14:11 | 阳西县人民医院 / 529800 阳江市 | 306871 | 304608767 | 阳西县人民医院 CRP-M100 微信视频服务 | 2026-03-23 10:21:46 : 【客户请求】 仪器更换清洗液时报警无清洗液，更换时发现液路没有流动2026-03-23 10:14:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 血球 | CRP-M100 | 一般 | 待处理
2026.03.23 09:50:52 | 荆州市公安县人民医院 / 434300 荆州市 | 312101 | 304608766 | 荆州市公安县人民医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-03-23 09:59:10 : 【客户请求】 工单下派，当地分公司跟进处理2026-03-23 09:50:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.23 09:07:52 | 达州万源太平社区卫生服务中心 / 636350 达州市 | 60097224 | 304608761 | 达州万源太平社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-23 09:10:01 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释液过期【排查过程】：客户想要稀释液条码 解释试剂风险【处理结果】：更换稀释液2026-03-23 09:07:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.23 11:27:39 | 长阳土家族自治县贺家坪镇中心卫生院 / 000000 宜昌市 | 338506 | 304608746 | 长阳土家族自治县贺家坪镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-23 11:35:59 : 【客户请求】 【故障现象】：ALT\AST校准K值偏高【排查过程】：校准设置正确、校准品、试剂新换，仪器停用较长时间强化清洗无改善，医院无新灯更换就灯泡无变化【故障定位】：检查试剂、校准、更换新灯泡【一线建议】：检查试剂、校准、更换新灯泡【下派理由】：需现场处理2026-03-23 11:27:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.23 09:40:39 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304608744 | 长子同仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-23 09:45:29 : 【客户请求】 【故障现象】：异常关机【排查过程】：开机提示需做强化清洗 指导客户在维护指令里面执行【处理结果】：问题解决2026-03-23 09:40:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.23 11:07:46 | 内蒙古巴彦淖尔市白脑包镇中心卫生院 / 015015 | 90003196 | 304608739 | 内蒙古巴彦淖尔市白脑包镇中心卫生院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-23 11:16:46 : 【客户请求】 客户端460生化分析仪报警水空白超限10X2026-03-23 11:07:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.23 10:52:46 | 襄阳市襄州区人民医院 / 441000 襄阳市 | 60028663 | 304608738 | 襄阳市襄州区人民医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-03-23 10:59:15 : 【客户请求】 姓名: 杨; 手机号: 130****2146; 问题描述: Sc-120的LC-A池浮子检空失败故障号为0×000015292026-03-23 10:55:54 : 【客户请求】 LC浮子检测空失效2026-03-23 10:52:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.23 09:38:22 | 丽江市玉龙县大具乡卫生院 | 90173411 | 304608730 | 丽江市玉龙县大具乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-23 09:54:39 : 【客户请求】 客户做样本时，突然出现维护界面，错把样本当套头清洁液吸入机器内部，指导客户清洗仪器，重启仪器解决2026-03-23 09:38:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.23 09:10:01 | 小龙社区卫生服务中心 / 637000 南充市 | 90081378 | 304608728 | 小龙社区卫生服务中心 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-03-23 09:16:41 : 【客户请求】 【故障现象】：需要试剂条码【排查过程】：解释试剂过期风险【处理结果】：客户自行处理2026-03-23 09:10:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.23 08:39:00 | 凉山州妇幼保健计划生育服务中心 | 90295913 | 304608727 | 凉山州妇幼保健计划生育服务中心 BC-6800 微信视频服务 | 2026-03-23 09:57:15 : 【客户请求】 工单下派，当地分公司跟进处理2026-03-23 08:39:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理
2026.03.23 08:59:59 | 重庆市万州区分水中心卫生院 / 404000 重庆市 | 333974 | 304608689 | 重庆市万州区分水中心卫生院 SPL 1000 微信视频服务 | 2026-03-23 08:59:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 生化 | SPL 1000 | 一般 | 待处理
2026.04.01 09:04:59 | 甘肃省会宁县平头乡卫生院 / 730700 白银市 | 331169 | 304610270 | 甘肃省会宁县平头乡卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-01 09:06:52 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法联机【排查过程】：进入打开网络和internet设置-更改适配器选项检查IP地址设置为自动获取，设置IP地址为10.0.0.100，子网掩码255.255.255.0【处理结果】：指导设置IP地址后联机正常2026-04-01 09:04:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.01 08:31:47 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304610269 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-01 08:37:55 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控结果查看【排查过程】：指导质控结果查看数据【处理结果】：老师已会查看质控结果2026-04-01 08:31:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 15:20:59 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610248 | 安徽宝灵漫健康科技有限公司 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-03-31 15:22:58 : 【客户请求】 测试工单2026-03-31 15:20:58 : 【客户请求】 微信视频呼入DD3-5C001631 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.31 14:27:10 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304610245 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-31 14:33:54 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准质控操作流程【排查过程】：指导校准及质控操作【处理结果】：客户已掌握操作2026-03-31 14:27:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 13:28:39 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610244 | BS-830 微信视频服务 | 2026-03-31 13:38:58 : 【客户请求】 【故障现象】：分辨率错误界面显示不全【排查过程】：指导修改分辨率及显示百分比后，重启软件正常【处理结果】：软件显示已正常2026-03-31 13:28:38 : 【客户请求】 微信视频呼入BA6-3C003965 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.31 15:29:36 | 榆林市榆阳区芹河乡中心卫生院 / 719000 榆林市 | 90047660 | 304610238 | 榆林市榆阳区芹河乡中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-31 15:35:12 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-03-31 15:29:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 15:20:25 | 广州市第一人民医院南沙医院 / 000000 广州市 | 338528 | 304610237 | 广州市第一人民医院南沙医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-03-31 15:21:43 : 【客户请求】 测试工单2026-03-31 15:20:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 血球 | SC-120 | 重要 | 待处理
2026.03.31 13:41:20 | 大滩中心卫生院 / 013550 乌兰察布市 | 60124404 | 304610236 | 大滩中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-31 14:08:23 : 【客户请求】 【故障现象】：开机报警液体压力异常，HGB本底电压异常【排查过程】：检查稀释液余量，稀释液管路是否有气泡，拧紧稀释液管路接头，进入菜单-设置-增益设置查看HGB本底电压是否在4.2V左右，设置HGB本底电压至4.2V左右后保存，点击消除故障【处理结果】：故障消除，稀释液气泡问题，现场三方工程师自行维修处理2026-03-31 13:41:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.31 12:09:11 | 昆明市寻甸县金源乡卫生院 / 655207 昆明市 | 60086806 | 304610232 | 昆明市寻甸县金源乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-31 12:18:33 : 【客户请求】 水空白超限，客户长时间未更换光源灯，仪器耗材，涉及现场服务，下派工单2026-03-31 12:09:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 12:00:02 | 攀枝花市湛浩牙科 / 617000 | 90226594 | 304610231 | 攀枝花市湛浩牙科 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-31 12:04:57 : 【客户请求】 【故障现象】：来电催单【排查过程】：来电表示无工程师联系，希望工程师尽快联系上门维修【处理结果】：已有工单无需支持2026-03-31 12:00:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.31 11:01:34 | 陕西省商洛市丹凤县庾岭镇卫生院 / 000000 | 90174854 | 304610220 | 陕西省商洛市丹凤县庾岭镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-31 11:05:57 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器休眠无法唤醒【排查过程】：休眠状态点击仪器唤醒仪器无动作，没效果，指导点击停止仪器后点击系统恢复，仪器正常恢复，判断为仪器软件断联所致。【处理结果】：仪器已正常恢复2026-03-31 11:01:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.31 10:53:49 | 文山州皮肤病防治所 / 663000 文山州 | 60081953 | 304610218 | 文山州皮肤病防治所 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-31 10:53:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.31 10:42:26 | 达州市大竹县方舱医院 / 635199 | 90330510 | 304610217 | 达州市大竹县方舱医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-31 10:45:10 : 【客户请求】 【故障现象】：自动进样微动开关问题【排查过程】：沟通排查微动开关位置【处理结果】：转线下工程师跟进处理2026-03-31 10:42:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.31 10:36:06 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304610205 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-31 11:00:19 : 【客户请求】 【故障现象】：排队未接通【排查过程】：回电联系后客户正忙【处理结果】：无需支持2026-03-31 10:36:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 13:22:39 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304610199 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-31 13:34:36 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂耗材有效期修改【排查过程】：指导选中试剂-试剂装载-修改有效期【处理结果】：已完成修改2026-03-31 13:22:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 12:08:40 | 昆明市寻甸县金源乡卫生院 / 655207 昆明市 | 60086806 | 304610197 | 昆明市寻甸县金源乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-31 12:08:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 12:03:39 | 昆明市寻甸县金源乡卫生院 / 655207 昆明市 | 60086806 | 304610196 | 昆明市寻甸县金源乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-31 12:03:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 10:53:23 | 大庆市肇源县和平乡卫生院 / 166000 大庆市 | 374034 | 304610193 | 大庆市肇源县和平乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-31 10:56:54 : 【客户请求】 【故障现象】：不打印报告【排查过程】：结果打印提示已打印，但未打印报告，检查打印机连接正常，为打印机本身故障【处理结果】：建议联系打印机售后服务2026-03-31 10:53:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.31 10:11:49 | 西安理工大学校医院 / 710048 西安市 | 323302 | 304610191 | 西安理工大学校医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-31 10:30:30 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：LIS通信异常【排查过程】：使用lis测试工具正常接收【处理结果】：客户端找lis处理接口问题2026-03-31 10:11:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.31 10:06:38 | 利川市忠路镇中心卫生院 / 445400 恩施州 | 362901 | 304610181 | 利川市忠路镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-31 10:11:06 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂更换操作【排查过程】：指导试剂更换步骤及按钮控制方式【处理结果】：客户更换试剂已会操作2026-03-31 10:06:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.31 13:22:19 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610180 | BS-830 微信视频服务 | 2026-03-31 13:28:25 : 【客户请求】 【故障现象】：分辨率错误界面显示不全【排查过程】：指导修改分辨率及显示百分比后，重启软件正常【处理结果】：软件显示已正常2026-03-31 13:22:17 : 【客户请求】 微信视频呼入BA6-3C003965 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.31 13:08:56 | 新和县中医医院 / 843000 阿克苏地区 | 60028676 | 304610179 | 新和县中医医院 BC-6800 微信视频服务 | 2026-03-31 13:18:59 : 【客户请求】 【故障现象】：专家系统数据库损坏【排查过程】：指导重装服务端及客户端软件，重新启动正常。【处理结果】：故障已消除2026-03-31 13:08:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理
2026.03.31 12:05:40 | 昆明市寻甸县金源乡卫生院 / 655207 昆明市 | 60086806 | 304610177 | 昆明市寻甸县金源乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-31 12:05:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 10:33:20 | 利川市忠路镇中心卫生院 / 445400 恩施州 | 362901 | 304610066 | 利川市忠路镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-31 10:44:09 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂装载校准【排查过程】：指导TG校准设置及操作【处理结果】：已正常使用2026-03-31 10:33:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.31 08:35:17 | 攀枝花市湛浩牙科 / 617000 | 90226594 | 304610059 | （禁用）攀枝花市湛浩牙科 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-31 08:44:06 : 【客户请求】 等待科室拆仪器20min2026-03-31 08:35:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.31 09:19:55 | 濮阳市濮阳县鲁河镇卫生院 / 457100 | 90013451 | 304610030 | 濮阳市濮阳县鲁河镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-31 09:23:50 : 【客户请求】 【故障现象】：本底异常，白细胞开机0.7【排查过程】：沟通执行仪器清洗后白细胞结果仍高，询问得知科室刚刚反复异常断电，建议老师等待电源正常后做探头液浸泡维护重新本底测试【处理结果】：客户已清楚问题所在，自行处理2026-03-31 09:19:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.31 09:15:26 | 安陆市洑水镇中心卫生院 / 432626 孝感 | 370647 | 304610029 | 安陆市洑水镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-31 09:18:13 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询添加手工项目【排查过程】：指导添加糖化血红蛋白手工项目【处理结果】：客户已添加手工项目完成2026-03-31 09:15:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.31 08:59:13 | 攀枝花市湛浩牙科 / 617000 | 90226594 | 304610028 | （禁用）攀枝花市湛浩牙科 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-31 13:30:23 59990003: 【客户请求】 代码已解禁，客户变更联系方式15881252342 请帮忙跟进处理 ，客户比较着急，请尽快让工程师联系2026-03-31 09:17:41 59990003: 【客户请求】 客户代码禁用，由于上午工程师已外呼给客户三次，坐席这边无法再致电确认核实客户终端名称是否有变，工单无法下派，转成都刘敏协助跟进2026-03-31 09:01:58 : 【客户请求】 【故障现象】：小孔电压过低【排查过程】：计数池底部漏液【故障定位】：检查排液液路【一线建议】：带管阀计数池备用【下派理由】：现场维修2026-03-31 08:59:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.31 09:57:45 | 泾源县大湾乡卫生院 / 756400 泾源县 | 60091786 | 304610020 | 泾源县大湾乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-31 10:05:00 : 【客户请求】 【故障现象】：开机仪器提示内存分配失败【排查过程】：指导关机重启后正常开机【处理结果】：故障提示已消除2026-03-31 09:57:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.31 09:26:24 | 攀枝花市湛浩牙科 / 617000 | 90226594 | 304610019 | （禁用）攀枝花市湛浩牙科 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-31 09:29:07 : 【客户请求】 【故障现象】：小孔电压过低【排查过程】：客户催单【处理结果】：沟通更换电话号码 158812523422026-03-31 09:26:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.30 16:35:58 | 新疆哈密市柳树沟乡卫生院 / 839123 哈密地区 | 301528 | 304610014 | 新疆哈密市柳树沟乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-30 16:43:12 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-03-30 16:35:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.30 16:47:00 | 皮山县社区卫生服务中心 / 555555 | 90076876 | 304610008 | 皮山县社区卫生服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-30 17:05:00 : 【客户请求】 【故障现象】：科室反馈lis多传数据【排查过程】：CBC模式传分类结果【故障定位】：LIs多解析，建议查看日志【一线建议】：协助科室和lis一块排查问题【下派理由】：科室无法外网，无法找到LISLOG2026-03-30 16:46:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.30 16:25:26 | 邹城市凫山社区卫生服务中心 / 273500 济宁市 | 363400 | 304610007 | 邹城市凫山社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-30 16:35:28 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10x【排查过程】：第6阶清洗机构溢流【故障定位】：液路堵【一线建议】：排查液路针头，清洁反应盘【下派理由】：客户无法自行处理2026-03-30 16:25:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.31 10:00:44 | 西安理工大学校医院 / 710048 西安市 | 323302 | 304610000 | 西安理工大学校医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-31 10:07:52 : 【客户请求】 【故障现象】：lis不自动通信【排查过程】：检查通信设置无问题【处理结果】：沟通联系lis检查相关通信设置2026-03-31 10:00:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.30 16:46:55 | 长安医院有限公司 / 710016 西安市 | 305466 | 304609988 | 长安医院有限公司 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-30 17:14:50 : 【客户请求】 测试工单2026-03-30 16:46:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.30 14:45:44 | 云南集仁德生物科技有限公司 / 555555 | 90403632 | 304609971 | 云南集仁德生物科技有限公司 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-30 15:03:32 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询移机后使用【排查过程】：沟通开机即可使用【处理结果】：客户知晓2026-03-30 14:56:52 : 【客户请求】 测试工单2026-03-30 14:48:36 : 【客户请求】 zix2026-03-30 14:45:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.30 15:41:52 | 昆明市晋宁县昆阳社区卫生服务中心 / 650600 昆明市 | 60029700 | 304609967 | 昆明市晋宁县昆阳社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-30 15:41:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.30 15:23:38 | 甘肃省会宁县平头乡卫生院 / 730700 白银市 | 331169 | 304609966 | 甘肃省会宁县平头乡卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-30 15:29:27 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法联机【排查过程】：进入打开网络和internet设置-更改适配器选项检查IP地址设置为自动获取，设置IP地址为10.0.1，子网掩码255.255.255.0【处理结果】：指导设置IP地址后联机正常2026-03-30 15:23:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.31 16:17:08 | 乐东县千家中心卫生院 / 572533 乐东县 | 360630 | 304610294 | 乐东县千家中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-31 16:18:29 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询虚拟盘【排查过程】：告知选择对应盘号启动测试【处理结果】：处理完成2026-03-31 16:17:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.02 09:41:08 | 邯郸钢铁集团有限责任公司邯钢医院 / 555555 | 90226264 | 304610508 | 邯郸钢铁集团有限责任公司邯钢医院 BS-1100M 微信视频服务 | 2026-04-02 09:49:43 : 【客户请求】 【故障现象】：质控大部分失控【排查过程】：建议先做样本重复性测试，确认试剂和仪器无异常后更换新的质控物进行测试【处理结果】：指导排查失控流程2026-04-02 09:41:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-1100M | 一般 | 待处理
2026.04.02 09:23:38 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304610507 | 镇原县上肖镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-02 09:29:06 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法联机，指示灯不亮【排查过程】：查看仪器左右侧板件上电情况【故障定位】：3106电源组件无供电【一线建议】：申请电源组件备用【下派理由】：硬件故障2026-04-02 09:23:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.02 08:58:04 | 曲靖市麒麟区南宁社区卫生服务中心 / 655099 曲靖市 | 60093322 | 304610506 | 曲靖市麒麟区南宁社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-02 08:58:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.02 08:34:45 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304610504 | 镇原县上肖镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-02 08:45:15 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法连接【排查过程】：电脑网口问题【处理结果】：沟通设备科处理电脑问题2026-04-02 08:34:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.01 17:38:21 | 芜湖市中医医院 / 241000 芜湖市 | 310785 | 304610502 | 芜湖市中医医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-01 17:42:11 : 【客户请求】 点错了2026-04-01 17:38:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.04.02 11:11:41 | （禁用）(禁用)十堰市阳光医院 / 442000 十堰市 | 90028041 | 304610500 | （禁用）(禁用)十堰市阳光医院 BS-230 微信视频服务 | 2026-04-02 11:17:30 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询合格证【排查过程】：仪器未粘贴合格证，建议翻找仪器档案或者咨询当时装机工程师【处理结果】：客户自己查找合格证2026-04-02 11:11:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-230 | 一般 | 待处理
2026.04.02 11:05:01 | 青岛泰康之家琴园老年病医院有限公司 | 90375917 | 304610498 | 青岛泰康之家琴园老年病医院有限公司 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-02 11:08:04 : 【客户请求】 测试工单2026-04-02 11:05:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 青岛分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.04.02 09:54:27 | 金平县铜厂乡中心卫生院 / 661500 红河哈尼族彝族自治州 | 60109306 | 304610494 | 金平县铜厂乡中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-02 11:00:59 : 【客户请求】 测试工单2026-04-02 09:54:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.02 09:02:56 | 应急总医院 / 100020 北京市 | 361189 | 304610492 | 应急总医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-04-02 09:15:09 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法正常传输结果导向专家系统【排查过程】：通信正常，指导重启电脑【处理结果】：重启后正常2026-04-02 09:02:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.01 17:33:38 | 芜湖市中医医院 / 241000 芜湖市 | 310785 | 304610491 | 芜湖市中医医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-01 17:35:20 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询数据上传【排查过程】：告知数据上传入口-小程序-数据上传【处理结果】：知晓2026-04-01 17:33:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.04.02 12:48:14 | 大连市普兰店区妇幼保健院 / 116200 大连市 | 60039543 | 304610489 | 大连市普兰店区妇幼保健院 BS-800 微信视频服务 | 2026-04-02 12:52:01 : 【客户请求】 【故障现象】：DA、DB清洗时报堵针【排查过程】：手动清洗浸泡样本针后故障消除，建议老师购买DC或者用探头清洁液代替DA、DB执行强化清洗操作【处理结果】：老师已明确问题原因2026-04-02 12:48:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.04.02 10:08:01 | 宜宾市南溪区黄沙镇卫生院 / 644000 宜宾市 | 60114375 | 304610485 | 宜宾市南溪区黄沙镇卫生院 BS-850 微信视频服务 | 2026-04-02 10:25:09 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准设置【排查过程】：指导校准设置操作流程【处理结果】：已完成校准设置2026-04-02 10:07:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.04.01 14:45:08 | 石屏县异龙乡卫生院 / 662200 红河哈尼族彝族自治州 | 60065598 | 304610481 | 石屏县异龙乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-01 14:45:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.01 15:39:57 | 石屏县异龙乡卫生院 / 662200 红河哈尼族彝族自治州 | 60065598 | 304610480 | 石屏县异龙乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-01 15:56:13 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针堵针【排查过程】：强化清洗DB频繁报警堵针，建议先用血常规探头清洁液替换后反复强化清洗。或者联系工程师上门处理，建议对软件升级，购买DC使用。【处理结果】：客户先自行清洁处理，后期再考虑是否联系工程师。2026-04-01 15:41:47 : 【客户请求】 姓名: 高慧娟; 手机号: 187****7885; 问题描述:2026-04-01 15:39:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.01 15:37:08 | 玛曲县卫生健康局 / 747300 | 90218934 | 304610478 | 玛曲县卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-01 15:43:21 : 【客户请求】 【故障现象】：AST不出结果【排查过程】：检查试剂校准成功，试剂红色，放置了两瓶R1，未放置R2试剂，正确放置后测试正常【处理结果】：问题已处理，检测正常2026-04-01 15:37:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.01 14:59:59 | 石屏县异龙乡卫生院 / 662200 红河哈尼族彝族自治州 | 60065598 | 304610477 | 石屏县异龙乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-01 14:59:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.02 08:58:45 | 曲靖市麒麟区南宁社区卫生服务中心 / 655099 曲靖市 | 60093322 | 304610470 | 曲靖市麒麟区南宁社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-02 08:58:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.02 08:35:37 | 晋宁县宝峰中心卫生院 / 650000 昆明市 | 377419 | 304610468 | 晋宁县宝峰中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-02 08:45:50 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：样本针整体弯曲，反复扳直样本针再系统恢复后不再报警【处理结果】：故障已消除2026-04-02 08:35:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.02 08:34:02 | 南乐县疾病预防控制中心 / 457400 濮阳市 | 90089369 | 304610467 | 南乐县疾病预防控制中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-02 08:39:26 : 【客户请求】 【故障现象】：标本PLT减少【排查过程】：解释原因【处理结果】：客户接受2026-04-02 08:34:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.01 17:25:25 | 江门新会新希望眼科医院 / 529100 江门市 | 382446 | 304610465 | 江门新会新希望眼科医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-01 17:28:00 : 【客户请求】 【故障现象】：探头清洗液维护吸入血液【排查过程】：沟通做探头清洗液浸泡【处理结果】：客户自行浸泡处理2026-04-01 17:25:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.01 13:30:18 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304610462 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-01 13:33:42 : 【客户请求】 【故障现象】：部分项目质控失控【排查过程】：重复性正常，建议购买新的校准品及质控品进行测试【处理结果】：建议老师购买新的校准质控品2026-04-01 13:30:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.01 12:32:45 | 甘肃省庆阳市镇原县屯字中心卫生院 / 744500 庆阳市 | 311442 | 304610461 | 甘肃省庆阳市镇原县屯字中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-01 12:41:34 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-01 12:32:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.01 14:59:16 | 石屏县异龙乡卫生院 / 662200 红河哈尼族彝族自治州 | 60065598 | 304610455 | 石屏县异龙乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-01 14:59:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.01 12:27:10 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304610452 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-01 12:37:46 : 【客户请求】 【故障现象】：部分项目失控【排查过程】：指导先做项目重复性检测，正常后再更换新试剂重新做校准及质控【处理结果】：指导老师排查质控失控流程2026-04-01 12:27:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.01 11:03:34 | 青海玉树巴塘卫生院 / 555555 | 90045145 | 304610441 | 青海玉树巴塘卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-01 11:12:42 : 【客户请求】 【故障现象】：真空异常【排查过程】：长时间停机启用【故障定位】：内部管路，阀门，泵结晶【一线建议】：申请阀门，泵备用【下派理由】：客户需要现场维修2026-04-01 11:03:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.01 11:29:59 | 夏邑县歧河店乡卫生院 / 476000 商丘市 | 333616 | 304610433 | 夏邑县歧河店乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-01 11:39:52 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC堵孔【排查过程】：指导进入服务维护保养，进行DIFF池浸泡和WBC浸泡【处理结果】：仪器恢复正常2026-04-01 11:31:26 : 【客户请求】 等待浸泡20min2026-04-01 11:29:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.01 10:08:12 | 山东省莱芜市方下镇卫生院 / 271100 莱芜市 | 338435 | 304610432 | 山东省莱芜市方下镇卫生院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-01 10:11:15 : 【客户请求】 【故障现象】：漏做ret【排查过程】：双向lis漏做项目，CRP,SAA,CD能正常识别【处理结果】：告知联系lis检查接口2026-04-01 10:08:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.04.01 09:48:34 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304610431 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-01 10:00:56 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询脂类校准操作【排查过程】：指导设置质脂类校准品位置、浓度及规则，申请校准及测试。【处理结果】：老师已清楚操作流程2026-04-01 09:48:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.01 10:43:57 | 华容仁泽医院有限公司 / 414200 华容县 | 90218412 | 304610430 | 华容仁泽医院有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-01 10:48:59 : 【客户请求】 【故障现象】：Fe项目跳值【排查过程】：其它项目基本正常，反应杯换了新的，水机耗材换了。【故障定位】：暂不明确【一线建议】：现场排查注射器加样针系统，搅拌杆是否存在交叉污染。【下派理由】：客户无法自行解决，需要工程师现场排查问题2026-04-01 10:43:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.01 09:32:08 | 若羌县人民医院 / 999999 | 101975 | 304610426 | 若羌县人民医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-01 09:46:03 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询糖化血红蛋白项目校准【排查过程】：指导设置糖化血红蛋白校准品设置、浓度设置、校准品选用、校准申请测试【处理结果】：老师已掌握校准设置2026-04-01 09:32:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.01 09:16:29 | 文山州马关县浪桥卫生院 / 650000 文山州 | 90024263 | 304610421 | 文山州马关县浪桥卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-01 09:16:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.01 12:32:10 | 通渭县卫生健康局 / 743300 | 60055288 | 304610340 | 通渭县卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-01 12:40:56 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-01 12:32:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.01 11:59:31 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304610336 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-01 12:08:20 : 【客户请求】 【故障现象】：部分项目失控【排查过程】：指导先做项目重复性检测，正常后再更换新试剂重新做校准及质控【处理结果】：指导老师排查质控失控流程2026-04-01 11:59:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.01 11:44:29 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610335 | 云南迈德瑞供应链有限公司 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-01 11:47:20 : 【客户请求】 曲靖市马龙区大庄乡卫生院 RF-0A104279 【故障现象】：激光管电流异常【排查过程】：沟通消除故障，重启无效【故障定位】：光学组件，模拟板【一线建议】：申请光学组件和模拟板备用【下派理由】：客户着急，清尽快联系2026-04-01 11:44:27 : 【客户请求】 微信视频呼入RF-0A104279 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.01 09:47:32 | 濮阳县清河头乡卫生院 / 457100 濮阳市 | 60060556 | 304610332 | 濮阳县清河头乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-01 09:54:53 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控LDH失控处理【排查过程】：指导更换LDH新试剂，重新校准LDH，再重新测试质控【处理结果】：已完成解答指导操作2026-04-01 09:47:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.01 14:21:22 | 合肥达安医学检验实验室有限公司 / 230000 合肥市 | 60036436 | 304610329 | 合肥达安医学检验实验室有限公司 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-01 15:45:02 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-01 14:21:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.04.01 14:13:58 | 石屏县异龙乡卫生院 / 662200 红河哈尼族彝族自治州 | 60065598 | 304610328 | 石屏县异龙乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-01 14:13:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.01 08:53:57 | 达州开江县新宁镇中心卫生院 / 636200 达州 | 379286 | 304610308 | 达州开江县新宁镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-01 08:55:57 : 【客户请求】 【故障现象】：小孔电压过低【排查过程】：指导消除故障，清理异物【处理结果】：转线下工程师跟进处理2026-04-01 08:53:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.27 16:11:15 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304609599 | 山东泰衡医疗科技有限公司 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-03-27 16:21:22 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师安装仪器【排查过程】：PING不通CL-2600i【处理结果】：指导操作2026-03-27 16:11:14 : 【客户请求】 微信视频呼入BL2-5C001358 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.03.27 14:45:41 | 西安惠安医院 / 710300 西安市 | 305088 | 304609597 | 西安惠安医院 BC-5390 微信视频服务 | 2026-03-27 14:45:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-5390 | 一般 | 待处理
2026.03.27 12:21:49 | 富宁县阿用卫生院 / 663400 文山州 | 90020239 | 304609595 | 富宁县阿用卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-27 13:00:25 59990009: 【客户请求】 已新建#TS0002817382026-03-27 12:51:41 : 【客户请求】 姓名: 农丽丹; 手机号: 157****5991; 问题描述: 机器本地异常，工作人员半天不回复2026-03-27 12:21:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.27 15:51:41 | 云南省西双版纳州景洪市普文中心卫生 / 650011 西双版纳州 | 321390 | 304609587 | 云南省西双版纳州景洪市普文中心卫生 BS-600M 微信视频服务 | 2026-03-27 16:11:45 : 【客户请求】 指导客户上糖化试剂2026-03-27 15:51:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.03.27 12:20:48 | 三门峡市中心医院 / 472000 三门峡市 | 309123 | 304609584 | 三门峡市中心医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-27 12:46:42 : 【客户请求】 【故障现象】：无法申请校准【排查过程】：检查校准设置，未正确设置校准规则【处理结果】：问题已解决2026-03-27 12:20:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.27 10:26:44 | 沅陵县精神病医院 / 419600 沅陵县 | 60135926 | 304609582 | 沅陵县精神病医院 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-27 10:31:18 : 【客户请求】 【故障现象】：CKMB无法申请校准【排查过程】：确认批号和靶值，检查校准规则，客户未正确设置校准规则【处理结果】：可以正常申请校准2026-03-27 10:26:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.27 14:44:36 | 青海门源仙米卫生院 / 810300 | 90182021 | 304609580 | 青海门源仙米卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-27 14:49:00 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器不会使用【排查过程】：需工程师3-31号前上门培训，4-1号开始体检【故障定位】：需工程师3-31号前上门培训，4-1号开始体检【一线建议】：需工程师3-31号前上门培训，4-1号开始体检【下派理由】：需现场处理2026-03-27 14:44:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.27 12:52:29 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304609579 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-27 12:58:41 : 【客户请求】 【故障现象】：AST结果负数【排查过程】：指导客户清洗搅拌杆、试剂针、样本针【处理结果】：维护后重测2026-03-27 12:52:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.27 10:45:58 | 合肥安百苑综合门诊部 | 90183201 | 304609569 | 合肥安百苑综合门诊部 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-27 10:48:54 : 【客户请求】 【故障现象】：crea未查询到靶值【排查过程】：按批号查询靶值表【处理结果】：发送客户2026-03-27 10:45:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.27 10:38:49 | 北京叶子整形美容医院 / 100000 北京市 | 60037996 | 304609568 | 北京叶子整形美容医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-27 11:55:03 : 【客户请求】 【故障现象】：反应杯空白超限【排查过程】：强化清洗无改善，光源灯、反应杯很长时间未更换【处理结果】：检验先更换光源灯和反应杯，客户暂不需要派单，等领导答复2026-03-27 10:38:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.27 10:32:10 | 新疆生产建设兵团农三师五十三团医院 / 843805 喀什地区 | 366399 | 304609539 | 新疆生产建设兵团农三师五十三团医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-27 10:43:28 : 【客户请求】 【故障现象】：crea失控【排查过程】：检查质控设置正常，查看校准结果怀疑试剂和校准问题，指导客户维护搅拌杆试剂样本针【处理结果】：维护后重新校准2026-03-27 10:32:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.27 10:09:15 | 许昌市许昌县苏桥镇卫生院 / 461000 许昌 | 373783 | 304609529 | 许昌市许昌县苏桥镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-27 10:10:53 : 【客户请求】 电话一直无法接入，接听失败。2026-03-27 10:09:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.27 09:10:56 | 都江堰市天马镇中心卫生院 / 611800 成都市 | 363728 | 304609528 | 都江堰市天马镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-27 09:43:48 马上: 【客户请求】 【故障现象】：液体压力超载【排查过程】：指导客户清洗管路【处理结果】：故障消除2026-03-27 09:10:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.27 08:40:55 | 三门峡市中心医院 / 472000 三门峡市 | 309123 | 304609526 | 三门峡市中心医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-27 09:09:23 马上: 【客户请求】 【故障现象】：周强化清洗失败【排查过程】：查看报警原因，样本针微堵导致，指导客户清洗样本针内壁【处理结果】：故障消除2026-03-27 08:40:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.27 08:38:51 | 通辽市科左后旗努古斯台镇卫生院 / 028000 通辽市 | 90007660 | 304609525 | 通辽市科左后旗努古斯台镇卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-27 09:08:40 : 【客户请求】 【故障现象】：数据管理软件无法打开【排查过程】：指导客户修复后无效，卸载后重装，无效。【处理结果】：工单下派，工程师上门处理2026-03-27 08:39:40 : 【客户请求】 姓名: 赵钧; 手机号: 132****7223; 问题描述:2026-03-27 08:38:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.27 08:45:52 | 监利市网市镇卫生院 / 433300 荆州市 | 312254 | 304609469 | 监利市网市镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-27 08:51:12 : 【客户请求】 【故障现象】：清洗水温度？号【排查过程】：重启仪器无效，检查清洗水正常，怀疑温度传感器或者板卡故障导致【处理结果】：医院自行联系工程师无需派单2026-03-27 08:45:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.27 09:12:02 | 三门峡市中心医院 / 472000 三门峡市 | 309123 | 304609460 | 三门峡市中心医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-27 09:42:07 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询维护样本针后怎么操作【排查过程】：告知客户继续进行周强化清洗维护看看能否执行成功【处理结果】：客户已了解2026-03-27 09:12:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.27 08:52:58 | 南明区人民医院 / 550002 | 302785 | 304609458 | 南明区人民医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-27 17:51:47 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂过期【排查过程】：老师需要新条码【处理结果】：客户已自行解决2026-03-27 08:52:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.26 16:40:40 | 神木市大柳塔试验区人民医院 / 719300 榆林市 | 321352 | 304609453 | 神木市大柳塔试验区人民医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-03-26 17:04:01 : 【客户请求】 【处理结果】：工程师误触，无需处理2026-03-26 16:40:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.26 15:24:07 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304609451 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-26 15:24:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.26 16:08:17 | 成县陈院镇卫生院 | 90201770 | 304609445 | 成县陈院镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-26 16:29:41 李勇健: 【客户请求】 【处理结果】：试剂过期，指导老师更换新的试剂，故障解决2026-03-26 16:08:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.26 15:06:42 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304609441 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-26 15:09:23 : 【客户请求】 【故障现象】：校准系数差别超限【排查过程】：第一次校准未换W导致K值偏高，第二次校准K值恢复正常 提示差别超限【处理结果】：已和客户解释 报警含义2026-03-26 15:06:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.26 16:12:54 | 滕州市北辛社区卫生服务中心 / 277500 | 60107641 | 304609438 | 滕州市北辛社区卫生服务中心 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-26 16:30:38 李勇健: 【客户请求】 【处理结果】：工程师误触发2026-03-26 16:12:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.26 13:59:47 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304609424 | CRP-M100 微信视频服务 | 2026-03-26 14:01:59 : 【客户请求】 【处理结果】：技术部门测试2026-03-26 13:59:45 : 【客户请求】 微信视频呼入TT-0C001010 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | CRP-M100 | 一般 | 待处理
2026.03.26 13:57:13 | 峨眉山市高桥镇卫生院 / 888888 | 90008425 | 304609423 | 峨眉山市高桥镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-26 14:01:44 : 【客户请求】 【故障现象】：样本类型【排查过程】：指导客户添加样本类型【处理结果】：已添加2026-03-26 13:57:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.26 12:40:42 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304609418 | 建发致新（广州）医疗供应链管理有限公司 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-26 12:40:41 : 【客户请求】 微信视频呼入BH3-62001839 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.03.26 12:28:00 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304609417 | 建发致新（广州）医疗供应链管理有限公司 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-26 12:27:59 : 【客户请求】 微信视频呼入BH3-62001839 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.03.26 12:14:34 | 高台兰生单采血浆站 / 555555 | 90308421 | 304609416 | 高台兰生单采血浆站 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-26 12:43:02 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB电压异常【处理结果】：指导老师调HGB电压，故障消除。2026-03-26 12:14:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.26 12:06:02 | 新疆哈密市天山乡卫生院 / 839000 哈密地区 | 301532 | 304609414 | 新疆哈密市天山乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-26 12:14:27 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂盘无法转到【排查过程】：仪器处于停止状态导致 指导客户系统恢复，告知正确添加试剂操作【处理结果】：可正常装载试剂2026-03-26 12:06:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.26 13:56:59 | 广水市陈巷镇中心卫生院 / 432700 武汉市 | 60045186 | 304609408 | 广水市陈巷镇中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-26 13:56:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.26 10:47:18 | 闽侯县第二医院（闽侯祥谦卫生院） / 350100 福州市 | 313827 | 304609402 | 闽侯县第二医院（闽侯祥谦卫生院） BS-2800M 微信视频服务 | 2026-03-26 10:55:14 : 【客户请求】 【故障现象】：S2样本量不足或存在气泡【排查过程】：检查样本量充足无气泡【故障定位】：BS-2800M样本针组件（钝化）BA3K液面检测板PCBA样本液面检测通信线转接线【一线建议】：申请相关配件备用【下派理由】：需现场处理2026-03-26 10:47:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.03.26 14:53:24 | 呼和浩特安真医院 / 010010 呼和浩特市 | 60135864 | 304609399 | 呼和浩特安真医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-26 15:29:44 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释液无，HGB电压异常【排查过程】：更换新的稀释液，故障消除，做了一个样本之后,又报警稀释液无，HGB电压异常，阻抗通道信号干扰。报警可以消除，但做样本就报警【下派理由】：稀释液，液路故障，（光耦，阀），需要工程师现场排查2026-03-26 14:53:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.26 14:45:35 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304609397 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-26 14:51:47 : 【客户请求】 【故障现象】：crea、glu失控【排查过程】：客户校准后失控失控，查看校准数据K值偏高，校准前未更换W【处理结果】：更换W后重新校准2026-03-26 14:45:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.26 10:05:34 | 涞源县走马驿中心卫生院 / 074300 | 60117581 | 304609392 | 涞源县走马驿中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-26 10:13:19 : 【客户请求】 【故障现象】：设备不做样本【排查过程】：检查批量申请的样本，发现样本没有申请项目【处理结果】：指导老师重新申请项目，问题解决。2026-03-26 10:05:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.26 09:39:51 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304609391 | 武汉恒鑫瑞医疗器械有限公司 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-26 09:43:34 : 【客户请求】 【处理结果】：老师误触2026-03-26 09:39:50 : 【客户请求】 微信视频呼入DC6-5B006251 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.26 10:35:09 | 荣县乐德中心卫生院 / 643100 自贡市 | 322803 | 304609390 | 荣县乐德中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-26 10:57:20 马上: 【客户请求】 【故障现象】：需关闭ISE模块【排查过程】：指导客户禁用ISE模块，离机保存电极【处理结果】：已禁用2026-03-26 10:35:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.26 10:04:47 | 长沙市望城区人民医院 / 410200 长沙市 | 102438 | 304609380 | 长沙市望城区人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-26 10:04:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.26 10:04:27 | 西区卫生院 | 90291124 | 304609379 | 西区卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-26 10:11:12 : 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：试剂新开、校准数据正常，怀疑质控品问题【处理结果】：新融质控测试2026-03-26 10:04:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.27 14:58:45 | 云南省西双版纳州景洪市普文中心卫生 / 650011 西双版纳州 | 321390 | 304609610 | 云南省西双版纳州景洪市普文中心卫生 BS-600M 微信视频服务 | 2026-03-27 15:18:18 : 【客户请求】 客户试剂采购错误，需更换试剂。2026-03-27 14:58:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.03.30 15:03:42 | 同仁县隆务镇卫生院（待禁用） / 811300 同仁县 | 60108679 | 304609964 | 同仁县隆务镇卫生院（待禁用） BS-600 微信视频服务 | 2026-03-30 15:11:26 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控设置【排查过程】：指导设置质控品信息，项目选择设置靶值及偏差，指导试剂余量装载更新。【处理结果】：客户已知晓设置流程2026-03-30 15:03:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.30 14:28:35 | 苏州大学附属第二医院 / 215000 | 101323 | 304609963 | 苏州大学附属第二医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-30 14:31:53 : 【客户请求】 测试工单2026-03-30 14:28:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 重要 | 待处理
2026.03.30 14:28:05 | 凉山州会东县鯵鱼河镇卫生院 / 615200 | 60096571 | 304609962 | 凉山州会东县鯵鱼河镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-30 14:40:36 : 【客户请求】 【故障现象】：开机报警液体压力超载【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机【处理结果】：重新开机正常，同时转线下工程师跟进2026-03-30 14:38:26 : 【客户请求】 【故障现象】：开机报警液体压力超载【排查过程】：指导客户进行探头清洁液浸泡后，拆开仪器右面板，指导取下T36管路进行探头清洗液清洗浸泡后恢复管路，重新开机【处理结果】：重新开机正常2026-03-30 14:28:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.30 14:25:13 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 / 462400 漯河市 | 309449 | 304609961 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-30 14:40:02 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询检验者设置【排查过程】：指导在数据字典里添加医生名字，用户管理设置新用户并关联医生，注销重新登录新用户【处理结果】：客户已知晓设置流程2026-03-30 14:25:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.03.30 15:21:15 | 武功中医院社区医疗服务中心 / 555555 | 90049392 | 304609960 | 武功中医院社区医疗服务中心 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-30 15:31:14 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：通信软件无法连接【排查过程】：设置网关至同一个局域网【处理结果】：正常连接2026-03-30 15:21:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.30 14:51:08 | 同仁县隆务镇卫生院（待禁用） / 811300 同仁县 | 60108679 | 304609958 | 同仁县隆务镇卫生院（待禁用） BS-600 微信视频服务 | 2026-03-30 14:56:52 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-03-30 14:51:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.30 14:26:35 | 武功中医院社区医疗服务中心 / 555555 | 90049392 | 304609953 | 武功中医院社区医疗服务中心 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-30 14:50:38 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：咨询数据管理软件注册【排查过程】：注册【处理结果】：正常2026-03-30 14:26:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.30 14:24:20 | 苏州大学附属第二医院 / 215000 | 101323 | 304609952 | 苏州大学附属第二医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-30 14:25:03 : 【客户请求】 测试工单2026-03-30 14:24:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 重要 | 待处理
2026.03.30 12:50:40 | 洮南市车力乡卫生院 / 137200 白城市 | 90059643 | 304609914 | 洮南市车力乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-30 12:52:09 : 【客户请求】 【故障现象】：无法输入姓名【排查过程】：视图-初始化布局【处理结果】：恢复正常2026-03-30 12:50:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.30 14:14:08 | 武功中医院社区医疗服务中心 / 555555 | 90049392 | 304609900 | 武功中医院社区医疗服务中心 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-30 14:43:26 : 【客户请求】 【故障现象】：数据管理软件注册【排查过程】：更换新电脑后安装数据管理软件需要重新注册，运行注册软件生成授权码注册成功【处理结果】：已注册成功2026-03-30 14:14:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.30 13:36:18 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇卫生院 / 550000 | 90052443 | 304609898 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-30 13:37:35 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需支持2026-03-30 13:36:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.30 11:26:55 | 武定县狮山卫生院 / 651600 楚雄州 | 60078620 | 304609894 | 武定县狮山卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-30 11:44:47 : 【技术支持】 【故障现象】：客户排队未接通【排查过程】：回电3次客户拒接【处理结果】：无需技术支持2026-03-30 11:44:47 : 【客户请求】 【故障现象】：客户排队未接通【排查过程】：回电3次客户拒接【处理结果】：无需技术支持2026-03-30 11:32:57 : 【客户请求】 姓名: 媛; 手机号: 191****7831; 问题描述:2026-03-30 11:26:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.30 11:01:00 | 南漳县东巩镇中心卫生院 / 441500 | 90000216 | 304609886 | 南漳县东巩镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-30 11:13:18 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需支持2026-03-30 11:00:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.30 11:16:14 | 南漳县东巩镇中心卫生院 / 441500 | 90000216 | 304609872 | 南漳县东巩镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-30 11:33:49 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10x【排查过程】：反应盘未溢流，光源灯超1年时间未更换，指导更换光源灯，故障消除仪器恢复正常【处理结果】：故障消除仪器恢复正常2026-03-30 11:16:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.30 15:32:27 | 东源县疾病预防控制中心 / 517000 河源市 | 318372 | 304609866 | 东源县疾病预防控制中心 BRICYTE E6 微信视频服务 | 2026-03-30 15:35:04 : 【客户请求】 【故障现象】：长时间停用，启用【排查过程】：长时间未启用，仪器内部堵塞【故障定位】：废液排出异常，压力异常，开机未完成，自检废液陶瓷泵是否正常，再检查废液泵和废液池周围阀是否正常【一线建议】：现场排查【下派理由】：现场排查2026-03-30 15:32:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 血球 | BRICYTE E6 | 一般 | 待处理
2026.03.30 10:36:02 | 洛阳市第七人民医院 / 471000 洛阳市 | 308848 | 304609846 | 洛阳市第七人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-03-30 10:47:39 : 【客户请求】 【故障现象】：部分项目失控【排查过程】：D-BIL质控失控但重复性合格、TP质控偏差大但未失控，询问头天晚上换了光源灯，建议客户进行校准操作，客户未准备校准品且不会校准，表示每次都是工程师定期上门校准，建议老师购买校准品联系工程师上门校准并培训校准操作。【处理结果】：客户自行联系工程师上门校准2026-03-30 10:36:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.03.30 10:33:29 | 宣威云峰医院 / 655425 宣威市 | 107533 | 304609845 | 宣威云峰医院 BC-6600PLUS 微信视频服务 | 2026-03-30 10:37:32 : 【客户请求】 【故障现象】：混匀机构动作异常【排查过程】：消除过程异响，调试与诊断无法初始化【故障定位】：混匀机构光耦，卡滞【一线建议】：申请光耦备用【下派理由】：客户无法处理2026-03-30 10:33:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-6600PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.30 09:59:49 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 / 130000 长春市 | 90055554 | 304609844 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-30 10:16:59 : 【客户请求】 【故障现象】：数据库备份失败【排查过程】：开机软件提示数据库备份失败，退出到桌面后，先备份D盘的Database文件到E盘，再将D盘的Database文件夹里面的MDF和LDF文件删除，重启软件后正常【处理结果】：报警已消除，软件启动正常2026-03-30 09:59:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.30 11:07:19 | 连江闽川医院 / 350500 | 90151945 | 304609839 | 连江闽川医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-30 11:08:59 : 【客户请求】 【故障现象】：小孔电压过低，阻抗通道信号干扰，本底异常【排查过程】：仪器底部漏液【故障定位】：检查排液等液路【一线建议】：带管阀计数池备用【下派理由】：现场维修2026-03-30 11:07:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.30 10:50:54 | 长治市人民医院 / 999999 | 105052 | 304609837 | 长治市人民医院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-03-30 10:53:28 : 【客户请求】 测试工单2026-03-30 10:50:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.30 09:27:35 | 三原县中医医院 / 713800 咸阳市 | 305170 | 304609826 | 三原县中医医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-03-30 09:35:44 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：水箱空【排查过程】：去离子水箱水位低，未进水，排查为水机未供水，检查为水机故障【处理结果】：老师联系水机厂家进行维修2026-03-30 09:27:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.03.30 09:09:07 | 巢湖康苹医院有限公司 / 230001 | 90350692 | 304609824 | 巢湖康苹医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-30 09:10:03 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需支持2026-03-30 09:09:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.30 09:15:17 | 庆阳市环县罗山卫生院 / 555555 | 90019034 | 304609817 | 庆阳市环县罗山卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-03-30 09:22:54 : 【客户请求】 【故障现象】：水箱空，仪器停机【排查过程】：指导添加去离子水，更新余量后系统恢复正常【处理结果】：故障已恢复2026-03-30 09:15:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.03.30 09:56:29 | 开封市第五人民医院 / 475000 开封市 | 308804 | 304609806 | 开封市第五人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-30 10:01:02 : 【客户请求】 【故障现象】：混匀机构动作异常【排查过程】：指导关闭仪器，取出试管架【处理结果】：恢复正常2026-03-30 09:56:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.30 09:28:10 | 庆阳市环县罗山卫生院 / 555555 | 90019034 | 304609803 | 庆阳市环县罗山卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-03-30 09:40:35 : 【客户请求】 【故障现象】：水箱空，仪器停机【排查过程】：指导添加去离子水，更新余量后系统恢复正常【处理结果】：故障已恢复2026-03-30 09:28:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.03.30 09:11:37 | 金平区鮀江街道社区卫生服务中心 / 515000 汕头市 | 90061229 | 304609802 | 金平区鮀江街道社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-30 09:17:47 : 【客户请求】 【故障现象】：通信软件无法连接【排查过程】：检查仪器电脑正常开启，检查通信管理软件设置正常，点击重新连接尝试无效，指导重新插拔网线后，重启通信软件【处理结果】：问题解决，正常通信2026-03-30 09:11:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.30 08:40:01 | 济南御山首府医院 / 250000 | 90323222 | 304609801 | 济南御山首府医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-30 08:51:22 : 【客户请求】 客户自行处理完成2026-03-30 08:40:31 : 【客户请求】 姓名: 苏杭; 手机号: 136****0220; 问题描述: 液体压力超载2026-03-30 08:40:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.30 08:37:07 | 开江县新宁社区卫生服务中心 / 555555 | 90019418 | 304609784 | 开江县新宁社区卫生服务中心 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-03-30 08:39:49 : 【客户请求】 【故障现象】：生化试剂余量检测【排查过程】：指导执行余量检测【处理结果】：客户知晓2026-03-30 08:37:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2026.03.30 08:31:43 | 湖北襄阳市第一人民医院 / 999999 | 102573 | 304609783 | 湖北襄阳市第一人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-30 08:36:45 : 【客户请求】 【故障现象】：采样针动作异常【排查过程】：查看采样针未弯曲【故障定位】：传感器异常【一线建议】：执行清灰，申请传感器备用【下派理由】：客户无法自行操作2026-03-30 08:31:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.30 08:35:30 | 巢湖康苹医院有限公司 / 230001 | 90350692 | 304609749 | 巢湖康苹医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-30 08:38:37 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需支持2026-03-30 08:35:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.27 17:45:58 | 宜宾市南溪区长兴镇中心卫生院 / 644100 | 90056023 | 304609680 | 宜宾市南溪区长兴镇中心卫生院 BS-850 微信视频服务 | 2026-03-27 17:51:16 : 【客户请求】 【故障现象】：需要校准【排查过程】：指导校准【处理结果】：指导校准后正常2026-03-27 17:45:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.03.27 17:33:42 | 青川县乐安镇中心卫生院 / 555555 | 90013281 | 304609679 | 青川县乐安镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-27 17:43:37 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化R2无试剂【排查过程】：糖化R2无试剂【处理结果】：购迈试剂再测量2026-03-27 17:33:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.27 17:07:17 | 会同县灵康精神病医院有限公司 / 418300 会同县 | 60600477 | 304609662 | 会同县灵康精神病医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-27 17:32:14 : 【客户请求】 【故障现象】：UA气泡，出负值【排查过程】：重测后正常【处理结果】：重测后正常2026-03-27 17:07:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.27 17:03:43 | 新疆生产建设兵团农三师五十三团医院 / 843805 喀什地区 | 366399 | 304609661 | 新疆生产建设兵团农三师五十三团医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-27 17:25:11 : 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：询问试剂新开、重新做的校准，质控数据在1S之内属正常【处理结果】：质控在控，建议持续观察情况2026-03-27 17:03:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.27 16:35:34 | 定州金华诊所 / 555555 | 90283448 | 304609656 | 定州金华诊所 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-27 16:44:35 : 【客户请求】 【故障现象】：不吸样本【排查过程】：仪器长时间未启用，管路堵塞【处理结果】：客户自行联系工程师解决2026-03-27 16:35:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.27 15:38:06 | 会同县灵康精神病医院有限公司 / 418300 会同县 | 60600477 | 304609641 | 会同县灵康精神病医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-27 15:57:30 : 【客户请求】 【故障现象】：余量检测失败【排查过程】：urea试剂检测余量与实际比匹配，试剂瓶内壁有水珠提前检测导致【处理结果】：更换试剂后检测正常2026-03-27 15:38:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.27 14:48:54 | 云南省西双版纳州景洪市普文中心卫生 / 650011 西双版纳州 | 321390 | 304609621 | 云南省西双版纳州景洪市普文中心卫生 BS-600M 微信视频服务 | 2026-03-27 14:57:30 : 【客户请求】 客户咨询糖化2026-03-27 14:48:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.03.27 14:43:17 | 奉新县冯川镇预防保健站 / 336000 宜春市 | 60271021 | 304609613 | 奉新县冯川镇预防保健站 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-27 14:43:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.12 11:22:49 | 襄城县城关镇卫生院 / 461200 许昌市 | 60114600 | 304607250 | 襄城县城关镇卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-12 11:27:41 : 【客户请求】 采样针在清洗液位空洗2026-03-12 11:22:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.12 10:07:33 | 云南省曲靖市富源县中安卫生院 / 655500 曲靖市 | 383152 | 304607248 | 云南省曲靖市富源县中安卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-03-12 10:07:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.03.12 09:49:30 | 隆昌市石燕桥镇中心卫生院 / 642150 内江市 | 367456 | 304607287 | 隆昌市石燕桥镇中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-12 09:53:11 : 【客户请求】 【故障现象】：wbc堵孔【排查过程】：指导客户手动浸泡计数池宝石孔【处理结果】：故障消除2026-03-12 09:49:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.12 14:54:19 | 宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 / 644000 宜宾市 | 333959 | 304607295 | 宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-12 15:05:03 : 【客户请求】 【故障现象】：废液满【排查过程】：指导客户清洗废液传感器【处理结果】：故障消除2026-03-12 14:54:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.12 09:53:58 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304607247 | 长子同仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-12 09:58:23 : 【客户请求】 【故障现象】：质控设置【排查过程】：已设置质控怎么添加TP2、取消TP【处理结果】：处理完成2026-03-12 09:53:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.12 09:38:37 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304607245 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-12 09:47:54 : 【客户请求】 【故障现象】：进样器异常【排查过程】：机械手位置偏导致样本放不到架子上去 调整位置后正常【处理结果】：故障消除2026-03-12 09:38:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.12 09:19:03 | 阆中市二龙镇中心卫生院 / 637411 南充市 | 371464 | 304607244 | 阆中市二龙镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-12 09:26:33 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：咨询导出数据【排查过程】：告知导出数据匿名化的【处理结果】：客户知晓2026-03-12 09:23:45 : 【客户请求】 【故障现象】：【排查过程】：【处理结果】：2026-03-12 09:19:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.12 09:09:39 | 邹城市邹鲁膳养养老服务中心 / 272000 | 90343033 | 304607243 | 邹城市邹鲁膳养养老服务中心 BS-1100M 微信视频服务 | 2026-03-12 09:09:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 生化 | BS-1100M | 一般 | 待处理
2026.03.12 10:07:30 | 天津微医数字医院有限公司 / 300000 天津市 | 90165905 | 304607240 | 天津微医数字医院有限公司 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-12 10:18:14 : 【客户请求】 【故障现象】：RBC堵孔【排查过程】：代理商想自行维修，修不好再报修【处理结果】：无需支持2026-03-12 10:07:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 天津分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.12 15:14:58 | 宝鸡市扶风县太白卫生院 / 722204 扶风县 | 384414 | 304607297 | 宝鸡市扶风县太白卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-12 15:23:08 : 【客户请求】 【故障现象】：结果带R【排查过程】：指导老师清理13阀和14阀之间的管路【处理结果】：问题解决2026-03-12 15:14:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.12 15:15:36 | 达州市开江县讲治中心卫生院 / 636256 达州市 | 60063106 | 304607298 | 达州市开江县讲治中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-12 15:15:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.12 15:17:26 | 陕西省安康市汉滨区新城卫生服务中心 / 725000 安康市 | 371875 | 304607299 | 陕西省安康市汉滨区新城卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-12 15:17:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.12 15:18:55 | 陕西省宝鸡市陈仓区虢镇卫生院 / 721300 宝鸡市 | 317286 | 304607300 | 陕西省宝鸡市陈仓区虢镇卫生院 BS-800 微信视频服务 | 2026-03-12 15:18:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.03.12 10:33:59 | 富顺县童寺镇中心卫生院 / 643200 自贡市 | 329221 | 304607302 | 富顺县童寺镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-12 10:45:38 : 【客户请求】 【故障现象】：清洗机构运动异常【排查过程】：科室零地电压超标建议先处理电压问题【处理结果】：已给出解决方案2026-03-12 10:33:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.12 10:56:12 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304607303 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-12 10:59:12 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂有剩余【排查过程】：解释死体积，为保证准确性多装试剂【处理结果】：已解释清楚2026-03-12 10:56:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.12 11:14:34 | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 385908 | 304607306 | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-12 11:18:00 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：指导客户校准样本针、调试位置【处理结果】：仪器恢复正常2026-03-12 11:14:47 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限【排查过程】：检查水质正常、灯泡2026-03-12 11:14:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.12 10:32:50 | 乐东县千家中心卫生院 / 572533 乐东县 | 360630 | 304607311 | 乐东县千家中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-12 10:39:46 : 【客户请求】 【故障现象】：查看校准结果【排查过程】：科室没有质控，需要看一下校准数据怎样，建议科室购买质控【处理结果】：问题解决2026-03-12 10:32:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.12 12:42:08 | 渭南市临渭区中医医院 / 714000 渭南市 | 331471 | 304607312 | 渭南市临渭区中医医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-03-12 13:41:14 : 【客户请求】 搅拌杆转速异常，已有工程师现场处理2026-03-12 12:42:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.03.12 17:38:06 | 三亚石药颐和医院 | 90397638 | 304607318 | 三亚石药颐和医院 BS-2200M 微信视频服务 | 2026-03-12 17:43:22 : 【客户请求】 【故障现象】：校准申请后不开始测试【排查过程】：检查校准品架号设置更换样本架【处理结果】：可以测试2026-03-12 17:38:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-2200M | 一般 | 待处理
2026.03.12 09:24:15 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304607233 | 长子同仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-12 09:30:36 : 【客户请求】 【故障现象】：质控靶值查询【排查过程】：RF再复合失控找不到对应靶值，解释复合质控不能检测这个项目，确认低密度试剂批前还是批后【处理结果】：已沟通清楚2026-03-12 09:24:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.12 08:42:05 | 金堂县云合镇卫生院 / 610000 成都市 | 60100993 | 304607230 | 金堂县云合镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-12 08:47:34 : 【客户请求】 【故障现象】：血球5100CRP无稀释液【排查过程】：指导客户更换稀释液 扫条码【处理结果】：故障消除2026-03-12 08:42:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.11 17:41:59 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304607226 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-11 17:45:52 : 【客户请求】 【故障现象】：吸光度超限【排查过程】：客户端已经很长时间未更换光源灯，客户自行联系购买灯泡【处理结果】：需购买灯泡2026-03-11 17:41:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.11 17:28:28 | 宝兴县穆坪镇卫生院 / 625700 | 90079680 | 304607225 | 宝兴县穆坪镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-11 17:33:19 : 【客户请求】 【故障现象】：无法启动软件【排查过程】：工程师账号退出系统无法找到启动软件图标【处理结果】：固定启动图标到桌面2026-03-11 17:28:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.11 16:54:16 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304607223 | 武汉阿里路医疗器械有限公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-11 16:54:15 : 【客户请求】 微信视频呼入YV-61002918 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.11 16:51:04 | 南阳市第二人民医院 / 473000 南阳市 | 309150 | 304607222 | 南阳市第二人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-11 17:06:58 : 【客户请求】 工程师现场指导老师微信报修使用2026-03-11 16:51:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.11 16:36:47 | 华容怀岳医院 / 414200 华容县 | 90207080 | 304607221 | 华容怀岳医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-11 16:48:34 : 【客户请求】 客户提示条码无效，输入新条码后故障消失2026-03-11 16:36:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.12 10:08:01 | 雅安市名山区妇幼保健院 / 629200 雅安市 | 372815 | 304607220 | 雅安市名山区妇幼保健院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-12 10:16:17 : 【客户请求】 【故障现象】：清洗机构运动异常【排查过程】：系统恢复观察故障现象 固定传感器接线【处理结果】：故障消除2026-03-12 10:07:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.12 08:52:23 | 邹城市邹鲁膳养养老服务中心 / 272000 | 90343033 | 304607219 | 邹城市邹鲁膳养养老服务中心 BS-1100M 微信视频服务 | 2026-03-12 08:59:57 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询059326002质控赋值【排查过程】：查询公众号还未上传【处理结果】：沟通先关单，等待临床回复2026-03-12 08:52:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 生化 | BS-1100M | 一般 | 待处理
2026.03.11 14:50:22 | 岚县中医院 / 035200 岚县 | 60064401 | 304607201 | 岚县中医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-11 15:54:47 : 【客户请求】 【故障现象】：质控靶值查询【排查过程】：电话联系 指导客户关注公众号查询靶值【处理结果】：已查询到相关靶值2026-03-11 14:50:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.11 14:56:34 | 华池县白马乡卫生院 / 000000 | 90336781 | 304607197 | 华池县白马乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-11 14:56:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.11 14:26:46 | 天津滨海高新区华苑科技园社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 90342840 | 304607189 | 天津滨海高新区华苑科技园社区卫生服务中心 BS-800 微信视频服务 | 2026-03-11 15:37:05 : 【客户请求】 【故障现象】：GLU-G lis无法通讯【排查过程】：查看lis设置通道号正确 、医院新开发光需要把生化免疫报告单分开【故障定位】：lis通讯问题【一线建议】：建议现场与lis沟通【下派理由】：客户要求2026-03-11 14:26:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 天津分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.03.11 14:22:54 | 贵州省毕节市大方县核桃乡卫生院 / 551600 | 90052599 | 304607188 | 贵州省毕节市大方县核桃乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-11 15:13:28 马上: 【客户请求】 【故障现象】：需要新上糖化项目【排查过程】：指导客户导入参数装载试剂，校准设置 校准申请【处理结果】：已开始校准2026-03-11 14:22:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.11 14:20:12 | 富顺县中医院 / 643200 自贡市 | 306285 | 304607187 | 富顺县中医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-03-11 14:51:59 马上: 【客户请求】 【故障现象】：搅拌杆打杯【排查过程】：指导客户调试搅拌杆位置【处理结果】：调试后正常2026-03-11 14:20:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.11 14:18:32 | 上营镇卫生院 / 555555 | 90042472 | 304607186 | 上营镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-11 15:45:31 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针碰撞【排查过程】：指导客户调试样本针在反应盘的位置【处理结果】：故障消除2026-03-11 14:18:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.11 13:54:51 | 上营镇卫生院 / 555555 | 90042472 | 304607182 | 上营镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-11 14:10:33 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针漏液【排查过程】：拆开外壳接头处漏液 拧紧接头【处理结果】：漏液问题解决2026-03-11 13:54:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.11 13:07:54 | 成都市第六人民医院 / 610066 成都市 | 306167 | 304607181 | 成都市第六人民医院 CRP-M100 微信视频服务 | 2026-03-11 13:27:40 李勇健: 【客户请求】 CAL8000仪器轨道不测试，开放可以，查看软件状态正常，需要工程师现场处理2026-03-11 13:07:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | CRP-M100 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.11 15:01:48 | 新疆阿克苏市疾病预防控制中心 / 843000 阿克苏市 | 360253 | 304607177 | 新疆阿克苏市疾病预防控制中心 BS-2000 微信视频服务 | 2026-03-11 15:49:26 马上: 【客户请求】 【故障现象】：糖化结果不好【排查过程】：查看校准结果、试剂开瓶校期、质控高值不稳定【故障定位】：检查手工稀释操作、重新校准【一线建议】：检查手工稀释操作、重新校准【下派理由】：客户需求2026-03-11 15:04:30 : 【客户请求】 姓名: 阿米娜; 手机号: 181****8452; 问题描述: 我们单位新开展了糖化血红蛋白，但是两天了一直在试，校准 质控样本的结果都不稳定，换了好几次 跟工程师联系也没能解决掉， 能不能尽快联系2026-03-11 15:01:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.03.11 12:17:09 | 澄迈县白莲中心卫生院 / 571925 澄迈县 | 319020 | 304607175 | 澄迈县白莲中心卫生院 BS-350 微信视频服务 | 2026-03-11 12:47:18 马上: 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂包装问题【排查过程】：试剂用完咨询可否用430的试剂【处理结果】：已答复客户可以使用2026-03-11 12:17:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-350 | 一般 | 待处理
2026.03.13 09:13:49 | 武功中医院社区医疗服务中心 / 555555 | 90049392 | 304607320 | 武功中医院社区医疗服务中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-13 09:20:45 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：查看样本针位置 ，指导客户调试针位置【处理结果】：仪器恢复正常2026-03-13 09:13:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.13 15:59:17 | 富顺县骑龙镇卫生院 / 643200 自贡 | 360623 | 304607519 | 富顺县骑龙镇卫生院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-03-13 16:02:08 : 【客户请求】 【故障现象】：反应杯无法装载【排查过程】：指导客户卸载后重新装载正常【处理结果】：仪器恢复正常2026-03-13 15:59:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.03.13 15:32:14 | 衡阳市雁峰区白沙街道社区卫生服务中心 / 410000 | 90306481 | 304607507 | 衡阳市雁峰区白沙街道社区卫生服务中心 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-13 15:32:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.13 14:54:04 | 惠东县第二人民医院 / 516351 惠州市 | 372535 | 304607504 | 惠东县第二人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-03-13 15:06:23 : 【客户请求】 【故障现象】：工程师现场处理ISE问题咨询【排查过程】：ISEna、cl校准不过 检查样本稀释液、稀释杯结晶、注液量，【处理结果】：需逐一排查2026-03-13 14:54:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.03.13 17:06:24 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 / 555555 | 90002643 | 304607494 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-13 17:06:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.13 11:25:23 | 马龙县马过河镇卫生院 / 555555 | 90017662 | 304607492 | 马龙县马过河镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-13 11:25:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.13 16:13:08 | 佳家康（济南）医疗健康管理有限责任公司历城祝舜路综合门诊部 | 90359228 | 304607490 | 佳家康（济南）医疗健康管理有限责任公司历城祝舜路综合门诊部 BC-5120 微信 | 2026-03-13 16:16:43 : 【客户请求】 【故障现象】：hgb本底电压异常【排查过程】：指导客户调整本底电压【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-13 16:13:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.13 14:28:41 | （禁用）涡阳同济医院 / 233600 亳州市 | 60098379 | 304607485 | （禁用）涡阳同济医院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-03-13 14:40:26 马上: 【客户请求】 【故障现象】：光源不足【排查过程】：新换光源灯任然提示光源不足。340波长吸光度18000，客户已擦拭透镜，告知客户光学组件老化导致【处理结果】：客户已知晓，自行联系工程师维修2026-03-13 14:28:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.03.13 11:19:37 | 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 / 016000 乌海市 | 383884 | 304607483 | 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-13 11:22:49 : 【客户请求】 【故障现象】： 电脑无法开机【排查过程】：电脑无法开机 客户可能自行维修电脑 要求安装软件【下派理由】：客户无法自行操作。2026-03-13 11:19:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.13 11:15:46 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304607482 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-13 11:19:06 : 【客户请求】 【故障现象】：客户无法修改采样时间【排查过程】：发现客户采样时间大于检验时间 告知无法修改【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-13 11:15:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.13 10:57:03 | 望谟县蟠桃社区卫生服务中心 | 90182330 | 304607481 | 望谟县蟠桃社区卫生服务中心 BS-600 微信视频服务 | 2026-03-13 11:10:23 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器停止无法恢复空闲【排查过程】：查看报警信息，系统恢复后仪器无反应后进入停止 指导客户重启仪器【处理结果】：系统恢复正常2026-03-13 10:57:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.13 14:29:50 | 宝鸡市中心医院 / 721012 宝鸡市 | 305117 | 304607479 | 宝鸡市中心医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-03-13 15:13:02 马上: 【客户请求】 【故障现象】：复溶新质控很多项目失控【排查过程】：视频未接通电话询问，分院样本量少，复溶新质控很多项目失控，建议检查质控品复溶规范性、试剂开瓶时间 提醒关注公众号查看视频、Al问题【处理结果】：回科室后进一步排查2026-03-13 14:29:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.13 11:49:21 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 / 471000 洛阳市 | 60098168 | 304607473 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-13 11:52:58 : 【客户请求】 客户维护样本针，棉签掉入清洗池废液管路，需工程师上门处理。2026-03-13 11:50:07 : 【客户请求】 姓名: 王明; 手机号: 155****8758; 问题描述:2026-03-13 11:49:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.13 11:00:11 | 日喀则市西华综合门诊部 / 555555 | 90025017 | 304607472 | 日喀则市西华综合门诊部 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-13 11:07:23 : 【客户请求】 【故障现象】：白细胞有总数不分类【排查过程】：试剂无问题 散点图压缩 指导客户进行DIFF浸泡2026-03-13 11:00:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.13 09:26:23 | 大竹县文星中心卫生院 / 635100 达州市 | 367416 | 304607468 | 大竹县文星中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-13 11:10:42 佟建阳: 【客户请求】 26.03.13 联系客户询问 客户表示已联系当地工程师上门2026-03-13 09:39:14 : 【客户请求】 【故障现象】：真空异常 状态真空不足【排查过程】：指导客户清废液管路【处理结果】：客户先行处理 等待客户回信2026-03-13 09:26:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.13 11:49:06 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304607398 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-13 11:58:37 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：发生过撞针指导客户校准样本针【处理结果】：测试正常2026-03-13 11:49:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.13 11:35:29 | 日喀则市西华综合门诊部 / 555555 | 90025017 | 304607397 | 日喀则市西华综合门诊部 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-13 11:41:07 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC有总数不分类【排查过程】： 试剂正常已更换新试剂，散点图压缩【故障定位】：试剂及加入 光学【一线建议】： 优先排查试剂及光学【下派理由】：客户无法自行操作。2026-03-13 11:35:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.13 08:52:40 | 龙岗区第五人民医院社管中心 / 518000 深圳市 | 60133286 | 304607370 | 龙岗区第五人民医院社管中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-13 08:59:04 : 【客户请求】 【故障现象】：质控样本编号设置错误【排查过程】：指导客户从新设置【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-13 08:52:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.13 08:45:50 | 万载红星医院 / 336100 宜春市 | 60097049 | 304607369 | 万载红星医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-13 08:48:02 : 【客户请求】 {故障现象】： 小孔电压低 仪器漏液【排查过程】： 客户不方便操作【故障定位】：计数池排液不通畅【一线建议】： 检查rbc排液【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-03-13 08:45:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.13 08:33:45 | 淄博市淄川区医院 / 255000 淄博市 | 304241 | 304607364 | 淄博市淄川区医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-13 10:10:18 : 【客户请求】 客户已联系当地工程师2026-03-13 08:33:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.12 16:12:27 | 凌云县妇幼保健院 / 531000 百色市 | 331965 | 304607361 | 凌云县妇幼保健院 BC-6000PLUS 微信视频服务 | 2026-03-12 16:17:47 : 【客户请求】 【故障现象】：漏液【排查过程】：排废管路堵塞【处理结果】：工单下派，工程师上门检查2026-03-12 16:12:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 血球 | BC-6000PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.13 12:34:27 | 农八师144团场医院 / 832000 石河子市 | 375264 | 304607360 | 农八师144团场医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-13 12:58:46 : 【客户请求】 【故障现象】： 轨道动作异常【排查过程】： 样本架装载时报警 排除强光照射【故障定位】： 光耦状态可能异常【一线建议】：检查光耦状态【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-03-13 12:34:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.13 08:39:11 | 山东省青岛市胶州市北关卫生院 / 266300 青岛 | 366449 | 304607358 | 山东省青岛市胶州市北关卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-13 09:03:39 佟建阳: 【客户请求】 【客户请求】 【故障现象】：客户询问关机过程中来样本是否可以中断【排查过程】：告知客户无法中断【处理结果】：描客户确认问题解决。2026-03-13 08:45:48 : 【客户请求】 【故障现象】：客户询问关机过程中来样本是否可以终端【排查过程】：告知客户无法中断【处理结果】：描客户确认问题解决。2026-03-13 08:39:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.12 16:06:06 | 东方市东河中心卫生院 / 572600 东方市 | 60103948 | 304607345 | 东方市东河中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-12 16:24:28 : 【客户请求】 【故障现象】：呼入后挂断【排查过程】：电话呼叫 科室需要查询靶值 指导老师通过微信公众号、AL机器人查询【处理结果】：问题解决2026-03-12 16:06:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.12 12:52:10 | 郧西县城关镇卫生院 / 442500 十堰市 | 369675 | 304607343 | 郧西县城关镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-12 13:04:03 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：指导客户调试样本针在清洗池的位置【处理结果】仪器恢复正常2026-03-12 12:52:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.12 12:49:19 | 郧西县城关镇卫生院 / 442500 十堰市 | 369675 | 304607342 | 郧西县城关镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-12 12:49:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.12 12:49:08 | 渭南市临渭区中医医院 / 714000 渭南市 | 331471 | 304607341 | 渭南市临渭区中医医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-03-12 12:49:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.03.12 15:48:06 | 三亚石药颐和医院 | 90397638 | 304607339 | 三亚石药颐和医院 BS-2200M 微信视频服务 | 2026-03-12 16:13:23 : 【客户请求】 【故障现象】：PA校准失败【排查过程】：指导客户进行校准设设置，稀释设置 ，修改校准规则【处理结果】：校准成功2026-03-12 15:48:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-2200M | 一般 | 待处理
2026.03.12 15:47:10 | 七星关区碧海街道社区卫生服务中心 / 551700 | 90230661 | 304607338 | 七星关区碧海街道社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-12 15:51:14 : 【客户请求】 【故障现象】：数据不传输【排查过程】：沟通得知客户中间关过机器，软件未关。告知老师把电脑重启一下，再打开软件，就可以传输了【处理结果】：问题解决2026-03-12 15:47:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.12 15:18:38 | 剑阁县盐店乡卫生院 / 628300 | 90072076 | 304607337 | 剑阁县盐店乡卫生院 BS-240 微信视频服务 | 2026-03-12 15:18:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.03.12 15:01:12 | 砚山县阿舍卫生院 / 663000 文山州 | 337223 | 304607336 | 砚山县阿舍卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-12 15:01:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.12 14:52:27 | 广安市岳池县镇欲镇卫生院 / 638000 广安市 | 377602 | 304607335 | 广安市岳池县镇欲镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-12 15:47:59 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：需新开项目【排查过程】：指导客户上糖化试剂、参数导入、试剂装载、校准设置、【处理结果】：新项目已添加2026-03-12 14:52:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.12 14:04:35 | 铜川市王益区中医医院 / 727000 | 90312018 | 304607334 | 铜川市王益区中医医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-03-12 14:13:41 : 【客户请求】 【故障现象】：浓缩清洁剂余量为零【排查过程】：指导客户装载余量自动变成零，清洗浓缩清洗剂瓶盖组件【处理结果】：可正常装载2026-03-12 14:04:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.03.12 14:03:09 | 渭南市临渭区中医医院 / 714000 渭南市 | 331471 | 304607333 | 渭南市临渭区中医医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-03-12 14:15:46 马上: 【客户请求】 【故障现象】：搅拌杆转速异常【排查过程】：工程师维护后报警 检查搅拌杆2号位搅拌杆没安装到位，指导正确安装搅拌杆【处理结果】：故障消除2026-03-12 14:03:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.03.12 12:42:54 | 邹城市邹鲁膳养养老服务中心 / 272000 | 90343033 | 304607332 | 邹城市邹鲁膳养养老服务中心 BS-1100M 微信视频服务 | 2026-03-12 12:42:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 生化 | BS-1100M | 一般 | 待处理
2026.03.12 11:37:30 | 库车县墩阔坦镇卫生院 / 842000 阿克苏地区 | 336126 | 304607331 | 库车县墩阔坦镇卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-12 11:39:21 : 【客户请求】 【故障现象】：扫不上条码【排查过程】：发现非原厂试剂【处理结果】：客户自行处理2026-03-12 11:37:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.12 14:35:03 | 寻甸县第二人民医院 / 655214 昆明市 | 370607 | 304607328 | 寻甸县第二人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-03-12 14:38:47 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询稀释重测问题【排查过程】：沟通使用仪器自动稀释重测【处理结果】：客户知晓2026-03-12 14:35:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.03.12 13:32:01 | 昭通市洒渔乡中心卫生院 / 657000 昭通市 | 90041894 | 304607322 | 昭通市洒渔乡中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-12 13:32:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.12 11:10:24 | 广汉市金鱼镇卫生院 / 618302 德阳市 | 302541 | 304607321 | 广汉市金鱼镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-12 11:31:36 马上: 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：检查水质正常、光源灯新换，仪器很长时间未做强化清洗、指导客户先进行强化清洗【处理结果】：观察使用2026-03-12 11:10:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.10 10:01:18 | 梅州市兴宁市径南镇卫生院 / 514500 梅州市 | 374310 | 304606986 | 梅州市兴宁市径南镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-10 10:59:34 : 【客户请求】 分公司跟进处理2026-03-10 10:02:17 : 【客户请求】 姓名: 李俊光; 手机号: 137****7003; 问题描述:2026-03-10 10:01:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.10 09:59:27 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304606985 | 厦门盛蓝达生物科技有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-10 10:58:30 : 【客户请求】 分公司跟进处理2026-03-10 09:59:26 : 【客户请求】 微信视频呼入TQ-5C008293 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.10 17:29:02 | 湟中区大才卫生院 / 735555 | 90306488 | 304606917 | 湟中区大才卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-10 18:23:18 马上: 【客户请求】 【故障现象】：质控结果偏高【排查过程】：查看结果偏高很多、样本结果正常 询问质控复溶时间确认靶值 判定质控问题【处理结果】：复溶新质控测试2026-03-10 17:32:34 : 【客户请求】 姓名: 巴桑; 手机号: 152****7059; 问题描述:2026-03-10 17:29:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.10 11:45:32 | 甘谷县白家湾乡卫生院 / 741200 | 90059677 | 304606916 | 甘谷县白家湾乡卫生院 BS-470 微信视频服务 | 2026-03-10 11:45:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-470 | 一般 | 待处理
2026.03.10 10:42:23 | 成都市郫都区三道堰镇卫生院 / 611700 大邑县 | 329842 | 304606913 | 成都市郫都区三道堰镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-10 10:45:39 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释液无【排查过程】：晃动清洗稀释液瓶盖组件【处理结果】：故障消除2026-03-10 10:42:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.10 09:11:44 | 华池县白马乡卫生院 / 000000 | 90336781 | 304606907 | 华池县白马乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-10 09:32:49 : 【客户请求】 【故障现象】：urea、hdl试剂条码无法识别【排查过程】：指导客户擦拭试剂条码、扫码枪窗口【处理结果】：可以正常识别2026-03-10 09:11:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.10 08:34:08 | 仁寿妇产医院 / 620500 | 60088914 | 304606906 | 仁寿妇产医院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-10 09:25:28 李勇健: 【客户请求】 自动进样机构动作异常，派分公司跟进处理2026-03-10 08:34:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.09 17:45:37 | 新疆喀什华康医院 / 844600 新疆 | 384191 | 304606901 | 新疆喀什华康医院 CL-1000I 微信视频服务 | 2026-03-09 18:27:49 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂主曲线无法扫描【排查过程】：仪器停用一段时间 指导重置扫码枪无效【故障定位】：软件版本、参数【一线建议】：检查软件版本、试剂参数【下派理由】：需现场处理2026-03-09 17:45:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | CL-1000I | 一般 | 待处理
2026.03.10 10:42:38 | 甘肃省定西市陇西县碧岩镇卫生院 / 555555 | 90035100 | 304606900 | 甘肃省定西市陇西县碧岩镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-10 10:50:03 : 【客户请求】 更换稀释液过程中死机，开机重启后故障解决2026-03-10 10:42:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.10 10:13:51 | 武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心 / 530000 | 90333747 | 304606898 | 武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心 BS-600M 微信视频服务 | 2026-03-10 10:13:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.03.09 17:35:25 | 玛多县医院 / 813500 果洛州 | 60055773 | 304606894 | 玛多县医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-03-09 17:42:57 : 【客户请求】 客户不需要派单 自己联系工程师现场处理2026-03-09 17:35:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.03.09 17:02:22 | 平乐县人民医院 / 547000 桂林市 | 302307 | 304606892 | 平乐县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-09 17:07:26 : 【客户请求】 客户误操作点错 本意是查询靶值2026-03-09 17:02:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.09 16:40:49 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 / 835802 伊宁哈萨克自治州 | 362266 | 304606891 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-03-09 16:50:17 : 【客户请求】 【故障现象】：GLU偏高【排查过程】：客户觉得结果偏高、没有质控和校准品，医院有接近一年未校准 需购买校准质控【处理结果】重新校准后看质控结果2026-03-09 16:40:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.03.10 10:21:52 | 莱州经济开发区医院 / 264000 烟台市 | 60035374 | 304606890 | 莱州经济开发区医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-10 10:56:49 : 【客户请求】 分公司跟进处理2026-03-10 10:21:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.10 10:14:07 | 陇南市宕昌县南阳镇卫生院 / 748500 | 90015494 | 304606889 | 陇南市宕昌县南阳镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-10 10:21:40 : 【客户请求】 【故障现象】：ALP失控【排查过程】：更换试剂、重新校准、，第二天质控偏低【故障定位】：排查交叉污染、搅拌杆、外壁清洗出水量【一线建议】：带管路、阀备用【下派理由】：客户需求2026-03-10 10:14:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.10 09:26:35 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304606888 | BS-830 微信视频服务 | 2026-03-10 09:26:34 : 【客户请求】 微信视频呼入BA6-33003274 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.10 09:03:49 | 中国人民解放军71352部队 / 075100 | 90239126 | 304606887 | 中国人民解放军71352部队 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-10 09:15:50 : 【客户请求】 【故障现象】：科室老师休假 需要知道怎么做样本【排查过程】：给老师指导怎么做样本、耗材添加、基本文虎【处理结果】：老师已掌握基本操作2026-03-10 09:03:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.10 08:56:17 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304606886 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-10 09:02:02 : 【客户请求】 【故障现象】：客户要质控品靶值【排查过程】：指导客户运用客户公众号查找【处理结果】：已解决2026-03-10 08:56:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.10 08:42:42 | (禁用)江门市潮江瑞鹏宠物医院有限公司 / 111111 | 90270134 | 304606885 | (禁用)江门市潮江瑞鹏宠物医院有限公司 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-10 18:10:55 59990001: 【客户请求】 胡宗亚：这个已经处理完了，不需要下派2026-03-10 08:44:56 : 【客户请求】 【故障现象】：【排查过程】：【处理结果】：2026-03-10 08:42:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 座席解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.09 17:22:54 | 久治县藏医院 | 90398439 | 304606883 | 久治县藏医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-09 17:26:59 : 【客户请求】 故障现象】：客户反应无法识别稀释液条码【排查过程】：指导客户检查稀释液条码 发现位数不对指导客户寻找条码发现用错3D稀释液告知客户更换稀释液【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-09 17:22:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.09 16:08:57 | 长阳土家族自治县高家堰镇卫生院 / 443500 宜昌市 | 317839 | 304606882 | 长阳土家族自治县高家堰镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-09 16:11:06 : 【客户请求】 客户咨询清零穿刺针使用寿命告知客户需要工程师操作客户了解2026-03-09 16:08:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.09 15:49:45 | 弥渡县人民医院 / 675600 弥渡县 | 303865 | 304606881 | 弥渡县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-09 15:53:10 : 【客户请求】 仪器无法开机科室跳闸后仪器无法开机怀疑电源组件2026-03-09 15:49:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.09 17:15:56 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） / 628400 | 90307046 | 304606880 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-03-09 17:18:34 : 【客户请求】 【故障现象】：心肌酶四项能否用复合质控【排查过程】：新开展项目 需咨询可以用复合质控【处理结果】：已答复客户2026-03-09 17:15:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.09 17:09:21 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） / 628400 | 90307046 | 304606879 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-03-09 17:14:14 : 【客户请求】 【故障现象】：能否开展心肌酶【排查过程】：查询资料 可以开展心肌酶【处理结果】：已告知客户2026-03-09 17:09:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.09 16:35:43 | 个旧市沙甸镇卫生院 / 555555 | 90013773 | 304606878 | 个旧市沙甸镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-09 16:35:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.09 15:52:22 | 长阳土家族自治县高家堰镇卫生院 / 443500 宜昌市 | 317839 | 304606874 | 长阳土家族自治县高家堰镇卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-03-09 15:58:31 : 【客户请求】 【故障现象】：低浓度积液器满【排查过程】：低浓度废液管过长导致走水不好引发报警【处理结果】：指导客户剪掉多余部分2026-03-09 15:52:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.10 08:46:55 | 察雅县藏医院 / 854300 | 90187813 | 304606869 | 察雅县藏医院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-03-10 10:55:52 李勇健: 【客户请求】 分公司跟进处理2026-03-10 08:46:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理
2026.03.09 15:12:15 | 临潭县古战镇卫生院 / 555555 | 90123272 | 304606863 | 临潭县古战镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-09 15:17:37 : 【客户请求】 仪器无法连接客户IP改变 指导客户更改IP问题解决2026-03-09 15:12:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.09 16:38:28 | 乐东县千家中心卫生院 / 572533 乐东县 | 360630 | 304606860 | 乐东县千家中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-09 17:15:47 马上: 【客户请求】 【故障现象】：glu不出结果【排查过程】：检查试剂位置、余量正常、申请项目正常 重启仪器后正常【处理结果】：已恢复2026-03-09 16:38:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.09 15:49:35 | 海勃湾区海北办事处社区卫生服务中心 / 016000 乌海市 | 384070 | 304606859 | 海勃湾区海北办事处社区卫生服务中心 BS-860 微信视频服务 | 2026-03-09 15:52:18 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询靶值查询【排查过程】：指导客户关注迈瑞客户服务中心【处理结果】：已查询到相关校准品靶值2026-03-09 15:49:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.03.09 15:46:51 | 解放军总医院京中医疗区 | 90242754 | 304606858 | 解放军总医院京中医疗区 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-03-09 15:46:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.03.09 15:35:42 | 墨江县泗南江镇中心卫生院 / 654800 | 90062747 | 304606849 | 墨江县泗南江镇中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-09 15:35:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.09 15:24:57 | 玛多县医院 / 813500 果洛州 | 60055773 | 304606847 | 玛多县医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-03-09 15:37:15 : 【客户请求】 【故障现象】：RF\CRP校准曲线不单调【排查过程】：检查校准设置正确、crp校准品复溶很长时间建议复溶新校准 RFR2试剂使用很长时间 需要更换【处理结果】：更换试剂和校准品后重新校准2026-03-09 15:24:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.03.09 15:05:43 | 尚义县健安医院 / 076750 | 60110589 | 304606846 | 尚义县健安医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-09 15:09:19 : 【客户请求】 客户询问校准如何去做指导客户设置校准 规则 申请已解决2026-03-09 15:05:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.09 14:41:52 | 上饶县茗洋卫生院 / 334000 | 90007816 | 304606842 | 上饶县茗洋卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-09 14:48:03 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控设置【排查过程】：指导客户设置质控信息、靶值偏差限录入【处理结果】：可以正常质控2026-03-09 14:41:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.09 13:13:17 | 崇州市三江街道社区卫生服务中心 / 611230 成都市 | 326298 | 304606832 | 崇州市三江街道社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-09 13:15:47 : 【客户请求】 【故障现象】：查询质控【排查过程】：指到客户查询质控数据、图形【处理结果】：问题解决2026-03-09 13:13:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.09 14:03:45 | 湟中区大才卫生院 / 735555 | 90306488 | 304606824 | 湟中区大才卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-09 14:13:13 : 【客户请求】 【故障现象】：不会设置质控【排查过程】：指导设置质控信息 关注关注查询靶值【处理结果】：质控设置完成2026-03-09 14:03:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.09 14:10:41 | 库车市中医医院 / 842000 阿克苏地区 | 90092141 | 304606815 | 库车市中医医院 BS-620 微信视频服务 | 2026-03-09 14:16:41 : 【客户请求】 【故障现象】：需要校准低密度【排查过程】：医院使用第三方试剂（美康）【处理结果】：联系美康试剂工程师处理查询校准品靶值2026-03-09 14:10:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.03.10 10:03:29 | 中国人民解放军71352部队 / 075100 | 90239126 | 304606987 | 中国人民解放军71352部队 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-10 10:33:09 马上: 【客户请求】 【故障现象】：生化呼入咨询血球问题 本底异常【排查过程】：查看本底结果 wbc偏高 长期不开机导致 叮嘱日常使用注意事项【处理结果】：问题解决2026-03-10 10:03:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.11 10:47:48 | 青海省循化撒拉族自治县查汗都斯乡卫生院 / 555555 | 90025382 | 304607173 | 青海省循化撒拉族自治县查汗都斯乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-11 11:50:43 李勇健: 【客户请求】 质控品无法保存，已视频指导解决2026-03-11 11:00:32 : 【客户请求】 姓名: 卓玛; 手机号: 131****0937; 问题描述:2026-03-11 10:48:17 : 【客户请求】 姓名: 卓玛; 手机号: 131****0937; 问题描述:2026-03-11 10:48:00 : 【客户请求】 姓名: 卓玛; 手机号: 131****0937; 问题描述:2026-03-11 10:47:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.11 12:03:35 | 广汉市金鱼镇卫生院 / 618302 德阳市 | 302541 | 304607168 | 广汉市金鱼镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-11 12:03:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.11 11:56:01 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304607167 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-11 12:45:50 马上: 【客户请求】 【故障现象】：试剂可测数不刷新【排查过程】：新装载试剂不显示可测数，指导客户进行余量检测【处理结果】：可测数更新 可正常做样2026-03-11 11:55:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.11 10:28:01 | 麻栗坡县大坪镇中心卫生院 / 663600 文山州 | 336035 | 304607164 | 麻栗坡县大坪镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-11 10:47:03 : 【客户请求】 仪器无法开机，客户已自行处理2026-03-11 10:27:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.11 10:14:41 | 仁寿县第四人民医院（仁寿县文宫镇卫生院） / 620566 眉山市 | 303938 | 304607163 | 仁寿县第四人民医院（仁寿县文宫镇卫生院） BS-830 微信视频服务 | 2026-03-11 10:27:59 马上: 【客户请求】 【故障现象】：需要059326002靶值表【排查过程】：公众号无法查询、找临床获取【处理结果】：发送客户2026-03-11 10:14:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.11 12:42:06 | 武汉市江夏区金口街中心卫生院 / 430208 武汉市 | 90051661 | 304607159 | 武汉市江夏区金口街中心卫生院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-03-11 12:44:36 : 【客户请求】 DIFF池溢流，怀疑SV27阀堵，建议排除相关管路2026-03-11 12:42:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.11 11:06:28 | 中国人民解放军71352部队 / 075100 | 90239126 | 304607156 | 中国人民解放军71352部队 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-11 11:11:14 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询样本虚拟盘问题【排查过程】：解释虚拟盘、指导申请2号盘样本【处理结果】：正常申请2026-03-11 11:06:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.11 16:23:34 | 云南省弥渡牛街卫生院 / 650000 大理州 | 336761 | 304607149 | 云南省弥渡牛街卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-11 16:28:57 : 【客户请求】 【故障现象】：需要退出到桌面【排查过程】：指导用户切换工程师账号【处理结果】：可以正常切换2026-03-11 16:23:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.11 13:00:14 | 盐源县甲米镇卫生院 | 90356173 | 304607147 | 盐源县甲米镇卫生院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-03-11 13:14:11 : 【客户请求】 【故障现象】：wbc堵孔【排查过程】：小孔电压25v 指导客户浸泡wbc池【处理结果】：故障消除2026-03-11 13:00:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.11 11:25:14 | 卓资县中蒙医院 / 012000 乌兰浩特市 | 90169568 | 304607145 | 卓资县中蒙医院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-03-11 11:34:01 : 【客户请求】 【故障现象】：HCY高值质控偏高【排查过程】：查看质控设置、质控品有限期正常，重新校准后第二次质控正常，指导客户擦拭样本、试剂针、搅拌杆【处理结果】：质控在控2026-03-11 11:25:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.03.11 10:17:22 | 河北省承德市平泉市疾病预防控制中心 / 067000 承德市 | 369986 | 304607144 | 河北省承德市平泉市疾病预防控制中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-11 10:22:37 : 【客户请求】 【故障现象】：老师误操作导入参数【排查过程】：老师误操作导入所有参数，试剂状态改为需要校准状态，指导删除多余项目、重新校准【处理结果】：需重新校准2026-03-11 10:17:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.11 09:40:56 | 隆昌市龙市镇中心卫生院 / 642154 | 90031578 | 304607143 | 隆昌市龙市镇中心卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-03-11 09:48:30 : 【客户请求】 【故障现象】：需更换光源灯【排查过程】：指导客户更换光源灯【处理结果】：光度计检测正常2026-03-11 09:40:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.03.11 09:30:31 | 英山县红山镇卫生院 / 436700 黄冈市 | 328039 | 304607142 | 英山县红山镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-11 09:34:35 : 【客户请求】 询问稀释液可以做多少人份，已告知2026-03-11 09:30:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.11 09:25:59 | 金平县妇幼保健计划生育服务中心 / 661500 红河哈尼族彝族自治州 | 60055498 | 304607141 | 金平县妇幼保健计划生育服务中心 BS-600 微信视频服务 | 2026-03-11 09:51:41 马上: 【客户请求】 【故障现象】：样本针、搅拌杆外壁清洗溢流【排查过程】：指导客户拆仪器外壳，找到外壁排水管路清洗后排水正常【处理结果】：清洗时排水正常2026-03-11 09:25:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.11 09:33:23 | 南通大学附属医院 / 260001 南通 | 103724 | 304607139 | 南通大学附属医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-11 10:19:52 李勇健: 【客户请求】 工程师现场指导老师使用视频指导2026-03-11 09:33:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.11 09:23:11 | 武汉市江夏区金口街中心卫生院 / 430208 武汉市 | 90051661 | 304607138 | 武汉市江夏区金口街中心卫生院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-03-11 12:02:11 : 【客户请求】 diff池漏液，已排查到SV27阀堵，客户想自行处理，处理不好会在来电2026-03-11 09:23:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.11 09:20:39 | 聊城东昌府区憬仁医院有限公司 | 90290984 | 304607137 | 聊城东昌府区憬仁医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-11 10:26:18 : 【客户请求】 客户询问稀释液一箱稀释液可以做多少人分，已告知客户2026-03-11 09:20:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.11 09:16:36 | 福清市妇幼保健院 / 350300 福州市 | 313562 | 304607136 | 福清市妇幼保健院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-03-11 10:17:46 李勇健: 【客户请求】 仪器做样本有异响，可能跟面壳有共振，指导老师拆开面壳，处理后暂时解决，有问题客户再次来电2026-03-11 09:16:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.11 08:50:47 | 云安县中医院 / 527500 云浮市 | 60092190 | 304607073 | 云安县中医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-03-11 08:59:47 : 【客户请求】 故障现象：本底检测HGB显示125或者+++，其他结果均正常排查过程：指导老师做探头液浸泡处理结果：科室先做几次浸泡试试2026-03-11 08:50:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.11 14:00:29 | 新疆阿克苏市疾病预防控制中心 / 843000 阿克苏市 | 360253 | 304607069 | 新疆阿克苏市疾病预防控制中心 BS-2000 微信视频服务 | 2026-03-11 14:00:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.03.11 11:14:15 | 咸阳彩虹医院 / 712000 咸阳市 | 305156 | 304607068 | 咸阳彩虹医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-03-11 11:14:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.03.11 10:30:02 | 盐源县甲米镇卫生院 | 90356173 | 304607067 | 盐源县甲米镇卫生院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-03-11 10:57:16 : 【客户请求】 【故障现象】：wbc不分类、hgb、rbc偏高【排查过程】：昨天的标本、医院无质控，现采新鲜血测试正常【处理结果】：标本问题导致2026-03-11 10:30:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.10 16:49:44 | 宣汉县柏树卫生院 / 636150 | 90305241 | 304607061 | 宣汉县柏树卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-10 16:56:28 马上: 【客户请求】 【故障现象】：导出数据【排查过程】：列表回顾-查询-导出【处理结果】：可以导出数据2026-03-10 16:49:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.11 10:10:15 | 湟中区大才卫生院 / 735555 | 90306488 | 304607060 | 湟中区大才卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-11 10:38:43 马上: 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：查看质控数据结果升高几倍，病人样本结果正常，怀疑质控问题 查询复溶还是一样【故障定位】：质控、校准【一线建议】：检查质控品、注射器、各针【下派理由】：需现场排查2026-03-11 10:10:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.11 09:33:11 | 达州市大竹县周家中心卫生院（大竹县第二人民医院） / 100000 达州市 | 336607 | 304607058 | 达州市大竹县周家中心卫生院（大竹县第二人民医院） BS-430 微信视频服务 | 2026-03-11 09:35:35 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询怎么添加医生【排查过程】：指导添加医院医生【处理结果】：添加成功2026-03-11 09:33:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.10 17:10:03 | 宜宾市翠屏区李庄中心卫生院 / 644009 宜宾市 | 302727 | 304607055 | 宜宾市翠屏区李庄中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-10 17:17:55 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针堵针【排查过程】：指导客户清洗浸泡样本针内壁【处理结果】：针内壁通畅2026-03-10 17:10:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.10 16:43:48 | 果洛藏族自治州白玉乡卫生院 / 555555 | 90078434 | 304607054 | 果洛藏族自治州白玉乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-10 16:59:07 : 【客户请求】 分公司处理2026-03-10 16:43:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.11 09:36:54 | 南通大学附属医院 / 260001 南通 | 103724 | 304607050 | 南通大学附属医院 BP 200N 微信视频服务 | 2026-03-11 10:12:02 : 【客户请求】 工程师给客户演示视频服务功能2026-03-11 09:36:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 血球 | BP 200N | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.11 09:18:00 | 云安县中医院 / 527500 云浮市 | 60092190 | 304607049 | 云安县中医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-03-11 10:41:41 : 【客户请求】 HGB本底异常，技术池外面有结晶，客户不敢清理，需要工程师上门检查2026-03-11 09:17:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.11 09:06:02 | 中国人民解放军71352部队 / 075100 | 90239126 | 304607048 | 中国人民解放军71352部队 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-11 09:08:06 : 【客户请求】 【故障现象】：问题咨询【排查过程】：仪器空闲状态是否可以取样本【处理结果】：已回复客户2026-03-11 09:06:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.10 16:10:51 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304607045 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-10 16:17:54 : 【客户请求】 【故障现象】：样本注射器计数标红【排查过程】：检查注射器使用次数、无漏液情况、结果重复性好【处理结果】：已告知客户酌情更换2026-03-10 16:10:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.10 14:29:47 | 华池县白马乡卫生院 / 000000 | 90336781 | 304607032 | 华池县白马乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-10 15:06:40 : 【客户请求】 【故障现象】：urea不出结果【排查过程】：查看结果表示 提示底物耗尽 指导客户稀释重测【处理结果】：可以正常出结果2026-03-10 14:29:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.10 14:03:51 | 华阴市妇幼保健院 / 714200 渭南 | 367636 | 304607031 | 华阴市妇幼保健院 BS-600 微信视频服务 | 2026-03-10 14:03:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.10 15:37:49 | 大田县桃源镇卫生院 / 366100 三明市 | 337466 | 304607028 | 大田县桃源镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-03-10 15:37:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 福州分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.03.10 11:06:46 | 庆阳市环县罗山卫生院 / 555555 | 90019034 | 304606992 | 庆阳市环县罗山卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-03-10 11:12:41 : 【客户请求】 【故障现象】：增加医生姓名【排查过程】：数据字典添加科室、医生【处理结果】：数据已添加2026-03-10 11:06:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.03.10 11:26:40 | 久治县藏医院 | 90398439 | 304606990 | 久治县藏医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-10 11:29:37 : 【客户请求】 客户扫描稀释液条码错误，指导客户正确扫码后，解决2026-03-10 11:26:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.10 11:21:57 | 宜宾市南溪区仙临镇卫生院 / 644100 宜宾市 | 377214 | 304606989 | 宜宾市南溪区仙临镇卫生院 BS-850 微信视频服务 | 2026-03-10 11:24:41 : 【客户请求】 【故障现象】：操作软件消失仪器在运行【排查过程】：仪器停止后重启电脑软件【处理结果】：故障解决2026-03-10 11:21:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.03.10 10:11:34 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 / 130000 长春市 | 90055554 | 304606988 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-10 10:11:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.18 14:32:47 | 都江堰市龙池镇紫坪铺卫生院 / 610015 成都市 | 361326 | 304608170 | 都江堰市龙池镇紫坪铺卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-18 14:42:08 : 【客户请求】 【故障现象】：测试瑞智服【排查过程】：演示瑞智服【处理结果】：无需支持2026-03-18 14:32:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.18 13:25:09 | 通辽市科尔沁区清河镇卫生院 / 028000 通辽市 | 60073653 | 304608167 | 通辽市科尔沁区清河镇卫生院 BC-5800 微信视频服务 | 2026-03-18 13:29:13 : 【客户请求】 【故障现象】：吸样异常【排查过程】：样本针堵，清洗疏通采样针后正常【处理结果】：故障已解决2026-03-18 13:25:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5800 | 一般 | 待处理
2026.03.18 13:15:30 | 新疆生产建设兵团农十师一八八团医院 / 832001 北屯市 | 366075 | 304608157 | 新疆生产建设兵团农十师一八八团医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-18 16:33:05 59990003: 【客户请求】 技术：军队医院，手机号受保护，联系不上，下派到分公司跟进。转彭丽娟2026-03-18 13:15:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.18 11:51:45 | 国家康复辅具研究中心附属康复医院 / 100176 北京市 | 60078571 | 304608155 | 国家康复辅具研究中心附属康复医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-03-18 11:59:12 : 【客户请求】 【处理结果】：上传数据时，误触发2026-03-18 11:51:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.03.18 11:45:21 | 柏杨社区卫生服务中心 / 614000 乐山市 | 90122731 | 304608154 | 柏杨社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-18 12:01:35 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询迈瑞试剂TG参数设置【排查过程】：指导设置TG参数【处理结果】：客户已知晓设置流程2026-03-18 11:45:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.18 11:01:08 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡卫生院 / 421200 衡阳县 | 90053344 | 304608153 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-18 11:04:47 : 【客户请求】 【故障现象】：要求修改报告时间【排查过程】：告知风险【处理结果】：告知客户不能修改2026-03-18 11:01:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.18 15:16:45 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 / 017200 鄂尔多斯市 | 60083832 | 304608149 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-18 15:47:33 : 【客户请求】 【故障现象】：报警HCG样本浓度太高【处理结果】：医院没有定样本稀释液，没办法稀释，告知医院买样本稀释液。2026-03-18 15:16:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.18 10:15:22 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304608145 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-18 10:26:45 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：沟通更换光源灯，排查水质【处理结果】：更换光源灯2026-03-18 10:15:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.18 10:03:34 | 安陆市第二人民医院 / 432600 孝感市 | 312084 | 304608144 | 安陆市第二人民医院 BC-6900 微信视频服务 | 2026-03-18 10:08:08 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC对比BC-5300结果偏高【排查过程】：科室认为5300结果相对可靠【故障定位】：需要校准【一线建议】：提前联系，沟通校准【下派理由】：客户需求2026-03-18 10:03:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-6900 | 一般 | 待处理
2026.03.18 10:58:05 | 平昌县板庙镇中心卫生院 / 635400 巴中市 | 383705 | 304608133 | 平昌县板庙镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-18 11:01:44 : 【客户请求】 【故障现象】：溶血素过期【排查过程】：指导更换试剂后扫新的条码，故障正常消除【处理结果】：故障已消除2026-03-18 10:58:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.18 09:47:27 | 孝感市孝南区肖港中心卫生院 / 432100 孝感市 | 319029 | 304608132 | 孝感市孝南区肖港中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-18 10:13:42 : 【客户请求】 【故障现象】：质控不测试【排查过程】：检查质控申请模式，仪器测量模式不对应，修改后，正常测试【处理结果】：已正常测试2026-03-18 09:47:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.18 09:24:11 | （禁用）高碑店正仁医院 / 074000 | 90062118 | 304608131 | （禁用）高碑店正仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-18 10:11:57 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：AST项目不出结果，样本针未检测到液面【排查过程】：指导老师检查试剂收没有有气泡，怀疑针微堵，指导老师做样本针强化清洗。【处理结果】：，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-18 09:24:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.18 12:18:49 | 柏杨社区卫生服务中心 / 614000 乐山市 | 90122731 | 304608130 | 柏杨社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-18 12:22:19 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询TG参数设置【排查过程】：指导设置TG参数【处理结果】：已设置2026-03-18 12:18:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.18 10:48:34 | 广元市利州区第二人民医院(三堆镇中心卫生院) / 628007 广元市 | 302647 | 304608127 | 广元市利州区第二人民医院(三堆镇中心卫生院) CL-6000I 微信视频服务 | 2026-03-18 10:54:15 : 【客户请求】 【处理结果】：客户需要校准品，客户已联系当地销售2026-03-18 10:48:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.03.18 09:20:25 | 南阳市社旗县太和乡中心卫生院 / 473300 南阳市 | 323631 | 304608126 | 南阳市社旗县太和乡中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-18 09:23:55 : 【客户请求】 【故障现象】：乳胶试剂仓门无法关闭【排查过程】：掉异物【处理结果】：沟通取出异物2026-03-18 09:20:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.18 10:39:30 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡卫生院 / 421200 衡阳县 | 90053344 | 304608059 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-18 10:45:59 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释液超过有效期【排查过程】：重新输入条码后消除故障【处理结果】：恢复正常2026-03-18 10:39:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.18 10:26:26 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 / 150200 哈尔滨市 | 362351 | 304608058 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-18 10:39:56 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：咨询w水，CD80原液放置位置【处理结果】：已告知客户，问题解决。2026-03-18 10:26:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.18 09:52:09 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 / 614000 乐山市 | 364992 | 304608057 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-18 10:07:07 : 【客户请求】 【故障现象】：偶发样本测试漏结果【排查过程】：样本工作单原因造成【处理结果】：修改工作单设置后正常2026-03-18 09:52:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.18 09:41:03 | 枝江张氏骨科医院有限公司 / 443200 宜昌市 | 90053834 | 304608056 | 枝江张氏骨科医院有限公司 BS-360E 微信视频服务 | 2026-03-18 10:04:16 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限，样本针在反应盘未检测到液面【排查过程】：检查注射器，发现没有漏液 。生化灯泡医院不知用了多长时间。【处理结果】：工单下派，检查是否有干扰，灯泡是否该换2026-03-18 09:41:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-360E | 一般 | 待处理
2026.03.18 09:17:36 | 安顺爱尔眼科医院有限公司 / 000000 | 90306713 | 304608055 | 安顺爱尔眼科医院有限公司 BS-360E 微信视频服务 | 2026-03-18 09:54:14 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：结果出负值。试剂有时候装载不上。【处理结果】：检查样本针搅拌杆，条码扫描仪。客户需要工程师到现场检查设备2026-03-18 09:17:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360E | 一般 | 待处理
2026.03.18 08:41:09 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 | 90370759 | 304608054 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-18 08:44:57 : 【客户请求】 【处理结果】：医院咨询质控规则问题，已解决。2026-03-18 08:41:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.18 08:31:30 | 河北保定市望都城区医院 | 90153355 | 304608053 | 河北保定市望都城区医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-18 08:38:59 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法连接【处理结果】：指导老师检查网线，发现网线松动，重新插拔，故障解决2026-03-18 08:31:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.18 08:40:06 | 来宾市公安局公安监管中心卫生所 / 543000 | 90333693 | 304608049 | 来宾市公安局公安监管中心卫生所 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-18 09:00:00 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释液气泡、WBC分类不好【排查过程】：仪器长时间未使用，怀疑有结晶，散点图异常，设备现用地址为广西省来宾市第二人民医院【故障定位】：液路管路【一线建议】：什么必要管路和备件备用【下派理由】：硬件故障2026-03-18 08:40:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.18 08:34:05 | 荣县乐德中心卫生院 / 643100 自贡市 | 322803 | 304608048 | 荣县乐德中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-18 08:34:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.17 17:45:57 | 勐海县西定乡卫生院 / 666212 西双版纳傣族自治州 | 90069742 | 304608046 | 勐海县西定乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-17 17:58:48 : 【客户请求】 测试工单，客户不接电话2026-03-17 17:45:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.17 16:53:00 | 宝鸡市职业技术学院 / 721000 | 90013954 | 304608045 | 宝鸡市职业技术学院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-03-17 17:05:35 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器漏液【排查过程】：仪器停用挺长时间启用【故障定位】：计数池漏液【一线建议】：申请阀门，计数池组件备用【下派理由】：客户需求，尽快联系2026-03-17 16:52:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.17 16:50:13 | 乐陵市妇幼保健院 / 253600 德州市 | 60040657 | 304608043 | 乐陵市妇幼保健院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-03-17 17:09:10 佟建阳: 【客户请求】 【客户请求】 客户咨询校准失败客户校准时仪器轨道报警校准数据提示SDM ERR 指导客户重新校准2026-03-17 16:53:22 : 【客户请求】 客户咨询校准失败客户校准时仪器轨道报警指导客户重新校准2026-03-17 16:50:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.03.17 16:40:02 | 莲花县人民医院 / 337100 萍乡市 | 308180 | 304608042 | 莲花县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-17 16:45:10 : 【客户请求】 测试工单2026-03-17 16:40:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.18 08:31:42 | 荣县乐德中心卫生院 / 643100 自贡市 | 322803 | 304608039 | 荣县乐德中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-18 08:31:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.17 15:59:29 | 三原县中医医院 / 713800 咸阳市 | 305170 | 304608034 | 三原县中医医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-17 16:03:10 : 【客户请求】 测试工单2026-03-17 15:59:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.17 15:38:17 | 乐陵市妇幼保健院 / 253600 德州市 | 60040657 | 304608031 | 乐陵市妇幼保健院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-03-17 15:42:56 : 【客户请求】 【故障现象】：轨道动作异常【排查过程】：指导客户清空样本架 系统恢复重新推样【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-17 15:38:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.03.18 10:30:31 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 | 90370759 | 304608030 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-18 10:35:25 : 【客户请求】 【处理结果】：客户点错了。2026-03-18 10:30:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.18 10:13:19 | 福清市平安医院 / 350300 福州市 | 318275 | 304608029 | 福清市平安医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-18 10:22:58 : 【客户请求】 【故障现象】：采样针动作异常【排查过程】：故障能消除，采样针有弯曲现象指导调直采样针【处理结果】：故障不再复发2026-03-18 10:13:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.17 16:27:01 | 内乡县人民医院 / 474300 南阳市 | 309179 | 304608023 | 内乡县人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-03-17 16:58:37 : 【客户请求】 工程师拨打2026-03-17 16:27:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.03.17 16:08:21 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304608022 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-17 16:21:04 : 【客户请求】 【故障现象】样本针在反应盘碰撞【排查过程】：指导客户调整样本针位置【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常2026-03-17 16:08:36 : 【客户请求】 姓名: 苏; 手机号: 181****7827; 问题描述:2026-03-17 16:08:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.17 15:05:26 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304608021 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-17 15:09:52 : 【客户请求】 【故障现象】：申请重测【排查过程】：指导申请重测【处理结果】：客户知晓2026-03-17 15:05:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.17 16:59:02 | 开封市杜良乡卫生院 / 475000 | 90000287 | 304608020 | 开封市杜良乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-17 17:04:36 : 【客户请求】 【故障现象】：客户申请样本提示不允许申请【排查过程】：发现客户样本架被占用，指导客户释放样本架【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-17 16:59:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.03.17 16:27:53 | 乐陵市妇幼保健院 / 253600 德州市 | 60040657 | 304608018 | 乐陵市妇幼保健院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-03-17 16:47:54 : 【客户请求】 客户已拨打400平台2026-03-17 16:27:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.03.18 14:14:36 | 泾源县大湾乡卫生院 / 756400 泾源县 | 60091786 | 304608182 | 泾源县大湾乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-18 14:23:09 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询1号样本盘用完，怎么做样本。【处理结果】：已告知老师怎么设置批量做样本，问题解决。2026-03-18 14:14:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.19 14:35:50 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 / 614000 乐山市 | 364992 | 304608367 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-19 14:37:44 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询选择2号盘操作【排查过程】： 视频指导选择正确样本盘后正常测试【处理结果】：正常测试2026-03-19 14:35:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.19 13:51:50 | 广安市广安区妇幼保健院 / 638000 广安市 | 372786 | 304608366 | 广安市广安区妇幼保健院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-19 14:00:37 : 【客户请求】 【故障现象】：尿液仪器问题【排查过程】： 沟通查看报警，确定问题【处理结果】：转线下工程师跟进2026-03-19 13:51:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.19 13:01:42 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608365 | 四川迪诺科技有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-19 13:09:58 : 【客户请求】 客户咨询手工项目设置问题，已解决2026-03-19 13:01:41 : 【客户请求】 微信视频呼入YW-5C012503 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.19 15:32:01 | 个旧市贾沙乡卫生院 / 555555 | 90012848 | 304608356 | 个旧市贾沙乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-19 15:31:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.19 12:13:51 | 淅川县龙城街道卫生服务中心 / 474400 南阳市 | 60113344 | 304608347 | 淅川县龙城街道卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-19 12:43:13 : 【客户请求】 【故障现象】：没有问题【排查过程】：误操作【处理结果】：误操作2026-03-19 12:13:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.19 11:57:29 | 若羌县人民医院 / 999999 | 101975 | 304608346 | 若羌县人民医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-03-19 11:59:03 : 【客户请求】 分公司跟进2026-03-19 11:57:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.03.19 11:22:46 | 久治县藏医院 | 90398439 | 304608345 | 久治县藏医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-19 11:35:31 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂过开瓶有效期【排查过程】：建议更换新试剂【处理结果】：建议更换新试剂2026-03-19 11:30:40 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂开瓶有效期过期【排查过程】：沟通找线下要一下条码或者更换试剂【处理结果】：客户知晓2026-03-19 11:24:12 : 【客户请求】 姓名: 增希; 手机号: 133****5006; 问题描述:2026-03-19 11:22:54 : 【客户请求】 姓名: 宗秀; 手机号: 133****5006; 问题描述:2026-03-19 11:22:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.19 11:15:59 | 武汉大学人民医院洪山院区 / 430000 湖北省武汉市 | 90287208 | 304608344 | 武汉大学人民医院洪山院区 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-19 11:38:56 : 【客户请求】 测试工单2026-03-19 11:15:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.19 11:14:14 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 / 614000 乐山市 | 364992 | 304608343 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-19 11:54:57 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：自动进样掉血【排查过程】：自动进样掉血【处理结果】：调整条码粘贴2026-03-19 11:14:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.19 10:54:09 | 达州市中心血站 / 635006 达州市 | 60049643 | 304608342 | 达州市中心血站 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-19 10:56:23 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】： 1.进入菜单-设置-增益设置，查看HGB本底电压3.9V，点击一键消除提示请先解决故障； 2.指导手动更改HGB本底电压设定值，使HGB本底电压接近4.2V； 3.点样本界面，提示保存，点击保存，然后点开故障界面，点击消除故障【处理结果】：消除后测试样本正常2026-03-19 10:54:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.19 10:47:36 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 | 90216742 | 304608341 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-19 10:57:29 : 【客户请求】 指导客户上胆碱酯酶和肌酸激酶同工酶项目2026-03-19 10:47:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.19 11:50:26 | 峨眉山市高桥镇卫生院 / 888888 | 90008425 | 304608337 | 峨眉山市高桥镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-19 11:55:22 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询糖化血红蛋白保存方式【排查过程】：开瓶复溶后保存：温度：2~8℃避光保存禁止冻结有效期：15天【处理结果】：解答客户问题2026-03-19 11:50:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.19 10:57:49 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 | 90216742 | 304608334 | 黔南州罗甸县沫阳镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-19 11:09:43 : 【客户请求】 客户咨询上项目流程，装机后长时间没有使用，准备启用2026-03-19 11:06:16 : 【客户请求】 指导客户葡萄糖参考范围2026-03-19 10:57:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.19 12:28:36 | 林州市合涧镇卫生院 / 456500 安阳市 | 364013 | 304608328 | 林州市合涧镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-19 12:48:03 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询手工项目【排查过程】：指导设置【处理结果】：指导设置2026-03-19 12:28:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.19 12:09:23 | 达州市中心血站 / 635006 达州市 | 60049643 | 304608327 | 达州市中心血站 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-19 12:38:51 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】： 1.进入菜单-设置-增益设置，查看HGB本底电压5.0V，点击一键消除提示请先解决故障； 2.指导手动更改HGB本底电压设定值，使HGB本底电压接近4.2V； 3.点样本界面，提示保存，点击保存，然后点开故障界面，点击消除故障【处理结果】：消除后测试样本正常2026-03-19 12:24:18 : 【客户请求】 【故障现象】：无稀释液了【排查过程】：沟通更换稀释液【处理结果】：线下工程师已跟进2026-03-19 12:09:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.19 12:08:23 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 | 90227536 | 304608326 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-19 12:49:40 : 【客户请求】 【故障现象】：标本类型选择错误【排查过程】： 告知正确选择【处理结果】：解决客户端问题2026-03-19 12:33:30 : 【客户请求】 客户不接电话，已转线下工程师跟进处理2026-03-19 12:08:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.19 11:15:50 | 宜丰县人民医院 / 336300 宜春市 | 308314 | 304608323 | 宜丰县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-19 11:57:59 : 【客户请求】 分公司跟进2026-03-19 11:15:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.19 10:19:43 | 运城市第三医院(运城市人民医院) / 044600 运城市 | 323923 | 304608321 | 运城市第三医院(运城市人民医院) CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-19 10:23:11 : 【客户请求】 客户端仪器报警试剂制冷版通讯异常，无法消除故障2026-03-19 10:19:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.19 11:35:40 | 久治县藏医院 | 90398439 | 304608314 | 久治县藏医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-19 11:37:51 : 【客户请求】 拨错了2026-03-19 11:35:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.19 11:14:17 | 达州市中心血站 / 635006 达州市 | 60049643 | 304608310 | 达州市中心血站 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-19 11:34:23 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：仪器打包后HGB为1【排查过程】：沟通清洗仪器【处理结果】：转线下工程师跟进2026-03-19 11:14:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.19 10:01:10 | 盐源县甲米镇卫生院 | 90356173 | 304608303 | 盐源县甲米镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-19 10:03:39 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针堵针【排查过程】：指导通针【处理结果】：恢复正常2026-03-19 10:01:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.19 10:01:01 | 广汉市和兴镇卫生院 / 618000 德阳市 | 60027887 | 304608302 | 广汉市和兴镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-19 10:19:50 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：咨询注射器标黄的原因【排查过程】：咨询注射器标黄的原因【处理结果】：问题解决2026-03-19 10:01:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.19 10:03:25 | 大滩中心卫生院 / 013550 乌兰察布市 | 60124404 | 304608299 | 大滩中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-19 10:09:45 : 【客户请求】 【故障现象】：堵孔【排查过程】：指导进入服务维护保养【处理结果】：仪器恢复正常2026-03-19 10:03:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.19 08:57:09 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304608244 | CRP-M100 微信视频服务 | 2026-03-19 09:15:30 : 【客户请求】 技术测试2026-03-19 08:57:07 : 【客户请求】 微信视频呼入TT-0C001010 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | CRP-M100 | 一般 | 待处理
2026.03.19 09:04:24 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 / 245400 黄山市 | 334144 | 304608237 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-19 09:35:37 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：注射器组件异常【排查过程】：注射器组件异常【故障定位】：注射器，阀门【一线建议】：申请注射器和阀门【下派理由】：客户着急，请尽快联系2026-03-19 09:23:38 59990051: 【客户请求】 客户不接电话，请下派分公司跟进一下2026-03-19 09:19:58 吴昌翼: 【客户请求】 技术测试2026-03-19 09:04:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.19 09:01:36 | 宁夏中卫市迎水桥卫生院 / 755000 中卫市 | 360786 | 304608236 | 宁夏中卫市迎水桥卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-19 09:07:11 : 【客户请求】 【故障现象】：废液满【排查过程】：指导放置废液传感器竖直【处理结果】：客户解决问题2026-03-19 09:01:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.19 08:57:51 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 / 645253 | 90081657 | 304608229 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-19 08:59:45 : 【客户请求】 技术测试2026-03-19 08:57:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.19 09:05:12 | 都江堰市龙池镇紫坪铺卫生院 / 610015 成都市 | 361326 | 304608217 | 都江堰市龙池镇紫坪铺卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-19 09:13:08 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询查询靶值【排查过程】：咨询查询靶值【处理结果】：问题解决2026-03-19 09:05:34 : 【客户请求】 姓名: 江; 手机号: 191****9153; 问题描述: 误触2026-03-19 09:05:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.19 08:37:27 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 / 245400 黄山市 | 334144 | 304608216 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-19 10:05:54 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：注射组件动作异常【排查过程】：指导仪器重启【处理结果】：故障解决2026-03-19 08:46:18 : 【客户请求】 接不起来，手机呼去是转留言2026-03-19 08:37:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.18 16:12:18 | 驻马店市平舆县阳城镇卫生院 / 463400 驻马店市 | 90205608 | 304608213 | 驻马店市平舆县阳城镇卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-18 16:26:09 : 【客户请求】 【处理结果】：已告知医院去联系当地销售，要校准配条码2026-03-18 16:12:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.18 15:25:33 | 宁夏宝石花医院 / 750000 银川市 | 311495 | 304608212 | 宁夏宝石花医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-18 15:38:50 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：工程师现场瑞智服演示【排查过程】：瑞智服演示【处理结果】：无需支持2026-03-18 15:25:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.18 14:48:34 | 山东省乳山市康宁医院 / 264500 威海市 | 304541 | 304608211 | 山东省乳山市康宁医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-18 14:51:50 : 【客户请求】 【处理结果】：工程师给客户配训误触发。无需解决2026-03-18 14:48:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 青岛分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.18 15:26:40 | 全南县社迳乡卫生院 / 341000 | 90352605 | 304608203 | 全南县社迳乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-18 15:34:13 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询WBC分类问题数量与比例不对等【排查过程】：解答WBC分类与比例关系，正常样本可能存在某一类细胞比例偏高，这是正常现象【处理结果】：客户已知晓问题2026-03-18 15:26:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.19 09:24:43 | 吴堡县医院 / 718200 榆林市 | 321569 | 304608199 | 吴堡县医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-03-19 09:30:59 : 【客户请求】 客户UREA尿素报警吸光度高，考虑试剂问题，建议客户给更换试剂后重新测试2026-03-19 09:24:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.03.18 14:33:37 | 谷城县石花镇大峪桥卫生院 / 441700 襄樊市 | 369371 | 304608191 | 谷城县石花镇大峪桥卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-18 14:38:23 : 【客户请求】 【处理结果】：客户已经联系当地工程师。2026-03-18 14:33:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.18 15:16:59 | 乐东黎族自治县人民医院 / 572500 东方市 | 307488 | 304608187 | 乐东黎族自治县人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-03-18 15:50:23 : 【客户请求】 【处理结果】：老师误触，设备没有问题2026-03-18 15:16:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 海南分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.03.18 14:48:14 | 都江堰市龙池镇紫坪铺卫生院 / 610015 成都市 | 361326 | 304608186 | 都江堰市龙池镇紫坪铺卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-18 16:17:53 : 【客户请求】 【故障现象】：查询质控品靶值【排查过程】：已发送靶值单【处理结果】：解决客户问题2026-03-18 14:48:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.18 14:29:30 | 兴业县山心镇卫生院 / 537823 玉林市 | 60110976 | 304608185 | 兴业县山心镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-18 15:17:09 : 【客户请求】 LIS连接问题，重启连接未通成，已让科室联系LIS工程师处理2026-03-18 14:29:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004986 | 郭尧 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.17 11:04:35 | 陕西省三原县妇幼保健院 / 713800 咸阳市 | 326374 | 304607830 | 陕西省三原县妇幼保健院 BC-7500[N] CRP 微信视频服务 | 2026-03-17 11:50:21 : 【客户请求】 【故障现象】：测试工单【排查过程】：测试瑞智服【处理结果】：无需支持2026-03-17 11:40:56 : 【客户请求】 测试工单，测试瑞智服2026-03-17 11:04:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-7500[N] CRP | 一般 | 待处理
2026.03.16 16:13:49 | 贵州省黔南州罗甸县逢亭镇中心卫生院 / 550100 | 90052572 | 304607826 | 贵州省黔南州罗甸县逢亭镇中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-16 16:16:37 : 【客户请求】 老师询问在哪里做强化清洗，告知在生化维护指令界面2026-03-16 16:13:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.16 15:12:33 | 清远市连山县永和中心卫生院 / 555555 | 90023761 | 304607815 | 清远市连山县永和中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-16 15:16:15 : 【客户请求】 【故障现象】：客户想学做校准【处理结果】：工单下派，工程师上门培训校准操作2026-03-16 15:12:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.16 14:40:23 | 无棣县第二人民医院 / 251900 滨州市 | 300863 | 304607809 | 无棣县第二人民医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-03-16 14:47:51 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化试剂显示未装载，实际上有【排查过程】：沟通得知老师将试剂管理改成按批管理导致此报警，改回按项目管理【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-16 14:40:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.03.16 14:38:40 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 | 90370759 | 304607808 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-16 14:39:10 : 【客户请求】 断连2026-03-16 14:38:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.16 13:53:08 | 江苏省溧阳市茶亭医院 / 213300 常州市 | 312869 | 304607806 | 江苏省溧阳市茶亭医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-03-16 13:55:18 : 【客户请求】 断连2026-03-16 13:53:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.16 14:31:24 | 荣县乐德中心卫生院 / 643100 自贡市 | 322803 | 304607787 | 荣县乐德中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-16 14:36:29 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针撞针【排查过程】：指导客户将样本针掰直【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-16 14:31:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.16 13:58:39 | 玉树州第三人民医院 / 600380 | 90051205 | 304607786 | 玉树州第三人民医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-16 14:56:01 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：尿素和葡萄糖定标不通过【排查过程】：检查试剂，定标设置，再次做定标后通过【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-16 13:58:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.03.16 15:00:38 | 开封市祥符区八里湾卫生院 / 475100 | 90165981 | 304607749 | 开封市祥符区八里湾卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-16 15:03:44 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂加载不上【排查过程】：沟通得知客户倒瓶，告知客户只能更换新瓶试剂【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-16 15:00:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.03.16 11:25:34 | 南江县高塔镇卫生院 / 636600 巴中 | 382367 | 304607745 | 南江县高塔镇卫生院 BS-240 微信视频服务 | 2026-03-16 11:35:31 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：指导矫正针位置后正常【处理结果】：指导矫正针位置后正常2026-03-16 11:25:39 : 【客户请求】 姓名: 岳美林; 手机号: 187****7011; 问题描述:2026-03-16 11:25:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.03.16 11:11:43 | 巴中市恩阳区尹家镇卫生院 | 90354930 | 304607744 | 巴中市恩阳区尹家镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-16 13:35:28 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：数据库连接失败【排查过程】：指导重启软件，重连串口【处理结果】：恢复正常2026-03-16 11:11:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.16 11:11:39 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 | 90370759 | 304607743 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-16 11:11:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.16 13:02:45 | 克拉玛依市昆仑路社区卫生服务中心 / 834000 | 90072127 | 304607736 | 克拉玛依市昆仑路社区卫生服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-16 13:07:18 : 【客户请求】 【故障现象】：样本结果无法自动通信到LIS【排查过程】：设置通信自动通信未打开，指导打开后测试样本，结果自动通信正常【处理结果】：问题已解决2026-03-16 13:02:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.16 11:36:34 | 巴东县中西医结合医院（巴东县沿渡河镇中心卫生院） / 444300 恩施州 | 321759 | 304607734 | 巴东县中西医结合医院（巴东县沿渡河镇中心卫生院） CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-16 11:36:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.16 11:26:17 | 富顺县童寺镇中心卫生院 / 643200 自贡市 | 329221 | 304607733 | 富顺县童寺镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-16 11:47:03 : 【客户请求】 【故障现象】：清洗机构运动时发生碰撞【排查过程】：检查清洗机构正常，清洗时正常，故障为偶发，后续测试实时跟踪【处理结果】：故障已恢复，后续跟踪2026-03-16 11:28:51 : 【客户请求】 姓名: 唐小珊; 手机号: 139****3564; 问题描述: BS-450 报：清洗结构运动错误类型：运动时发生碰撞2026-03-16 11:26:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.16 11:02:20 | 甘肃张掖市妇幼保健院 / 734000 张掖市 | 311450 | 304607732 | 甘肃张掖市妇幼保健院 BS-800 微信视频服务 | 2026-03-16 11:02:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100045079 | 王磊磊 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.03.16 10:55:41 | 邵阳汇恩生殖健康专科医院（普通合伙） / 422000 邵阳市 | 60074249 | 304607731 | 邵阳汇恩医院 CL-2800I 微信视频服务 | 2026-03-16 10:55:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-2800I | 一般 | 待处理
2026.03.16 12:13:15 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 / 835802 伊宁哈萨克自治州 | 362266 | 304607728 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-03-16 12:17:33 : 【客户请求】 【故障现象】：校准过期【排查过程】：先设置校准状态为延期，告知客户赶紧定标【处理结果】：问题解决2026-03-16 12:13:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.03.16 11:53:49 | 惠东县第二人民医院 / 516351 惠州市 | 372535 | 304607727 | 惠东县第二人民医院 BC-6900 微信视频服务 | 2026-03-16 11:55:46 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询HGB保养路径【排查过程】：菜单-服务-保养【处理结果】：客户知晓2026-03-16 11:53:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-6900 | 一般 | 待处理
2026.03.16 11:41:42 | 开封市杜良乡卫生院 / 475000 | 90000287 | 304607726 | 开封市杜良乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-16 11:53:12 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化RO设置【处理结果】：已指导客户设置好2026-03-16 11:41:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.03.16 09:25:48 | 广州爱康国宾健康检查有限公司 / 510000 广州市 | 60120646 | 304607718 | 广州爱康国宾健康检查有限公司 BC-760[B] 微信视频服务 | 2026-03-16 09:44:35 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询【排查过程】：客户连接闪退，回电话询问无人接听【处理结果】：无需技术支持2026-03-16 09:25:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 血球 | BC-760[B] | 一般 | 待处理
2026.03.16 08:58:08 | 茶陵县腰陂中心卫生院 / 412400 株洲市 | 380248 | 304607711 | 茶陵县腰陂中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-16 09:04:43 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂过期问题【排查过程】：解答试剂提示过期原因【处理结果】：客户已知晓2026-03-16 08:58:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.16 12:18:39 | 会东县乌东德镇中心卫生院 / 615200 | 60116531 | 304607707 | 会东县乌东德镇中心卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-03-16 12:29:16 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准【排查过程】：指导输入校准，校准规则【处理结果】：成功校准2026-03-16 12:18:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.03.16 12:01:34 | 克拉玛依市昆仑路社区卫生服务中心 / 834000 | 90072127 | 304607706 | 克拉玛依市昆仑路社区卫生服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-16 12:18:04 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询自动进样无法修改编号【排查过程】：检查发现通信设置双向通信被勾选起，修改后，编号可以修改【处理结果】：问题已解决2026-03-16 12:01:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.16 10:40:19 | 邵阳汇恩生殖健康专科医院（普通合伙） / 422000 邵阳市 | 60074249 | 304607705 | 邵阳汇恩医院 CL-2800I 微信视频服务 | 2026-03-16 10:48:15 : 【客户请求】 【故障现象】：无法扫入主曲线【排查过程】：临床工程师来电，跟设备工程师确认是否需要升级软件版本【处理结果】：客户自行联系设备工程师解决2026-03-16 10:40:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-2800I | 一般 | 待处理
2026.03.16 08:46:40 | 长葛市第二人民医院 / 461500 许昌市 | 60037389 | 304607702 | 长葛市第二人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-16 08:47:55 : 【客户请求】 指导科室做血常规质控2026-03-16 08:46:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.16 08:32:04 | 中国人民解放军71352部队 / 075100 | 90239126 | 304607701 | 中国人民解放军71352部队 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-16 08:32:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.16 11:07:54 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗疾控中心 / 024000 赤峰市 | 60104127 | 304607698 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗疾控中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-16 11:07:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.16 10:55:01 | 兴隆县博爱医院 / 050000 承德市 | 319662 | 304607697 | 兴隆县博爱医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-16 11:14:25 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：做堵针检测，失败。疏通样本针后，堵针检测依旧失败。去离子水压力偏低【处理结果】：工单下派，工程师现场检查2026-03-16 10:54:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.16 08:48:10 | 荣县乐德中心卫生院 / 643100 自贡市 | 322803 | 304607695 | 荣县乐德中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-16 08:51:09 : 【客户请求】 指导客户设置新的单位，问题解决2026-03-16 08:48:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.16 08:42:14 | 耒阳市大义乡卫生院 / 430000 耒阳市 | 333361 | 304607693 | 耒阳市大义乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-16 09:01:30 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释液无，本底异常，hgb结果异常【排查过程】：指导拧紧稀释液接头，调整HGB本底电压异常，排查溶血剂【故障定位】：稀释液过滤器，管路，LH溶血剂加入，混匀【一线建议】：申请过滤器和阀门管路备用【下派理由】：客户需求2026-03-16 08:47:54 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释液无，本底异常【排查过程】：指导宁静稀释液接头，调整HGB本底电压【处理结果】：确认解决问题2026-03-16 08:42:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.16 10:33:03 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 | 90370759 | 304607688 | 贵港市港北区江北社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-16 10:33:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.16 09:56:18 | 遵义市务川县砚山镇卫生院 / 564304 遵义 | 385386 | 304607687 | 遵义市务川县砚山镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-16 10:17:08 : 【客户请求】 客户取消2026-03-16 09:56:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.16 09:10:24 | 东乡族自治县河滩中心卫生院 / 731407 临夏州 | 60048749 | 304607685 | 东乡族自治县河滩中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-16 09:20:45 陈银亭: 【客户请求】 液体压力超载，客户等待经销商工程师上门后重新呼入2026-03-16 09:10:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.16 08:33:53 | 新田县城东医院 | 90364794 | 304607684 | 新田县城东医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-16 08:33:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.14 10:36:44 | 望谟县蟠桃社区卫生服务中心 | 90182330 | 304607651 | 望谟县蟠桃社区卫生服务中心 BS-600 微信视频服务 | 2026-03-14 18:09:01 59990009: 【客户请求】 工单与408165527重复，此单封闭2026-03-14 10:36:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.16 09:41:42 | 中国人民解放军95037部队 / 430074 | 90310409 | 304607550 | 中国人民解放军95037部队 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-16 10:18:44 : 【客户请求】 客户取消2026-03-16 09:41:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.13 17:03:33 | 广东省东莞市桥头镇社区卫生服务中心 / 523000 东莞市 | 374814 | 304607545 | 广东省东莞市桥头镇社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-13 17:07:50 : 【客户请求】 客户自行挂断未接通 回拨客户电话为空号2026-03-13 17:03:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.16 14:55:02 | 天水市甘谷县六峰镇中心卫生院 / 000000 | 90148882 | 304607831 | 天水市甘谷县六峰镇中心卫生院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-03-16 14:55:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100045079 | 王磊磊 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.03.17 16:25:04 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304608017 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-17 16:37:23 : 【客户请求】 故障现象】样本针在反应盘碰撞【排查过程】：指导客户调整样本针位置【处理结果】：运行测试样本中2026-03-17 16:25:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.17 16:08:09 | 淄博市中心医院 / 255000 淄博市 | 304254 | 304608016 | 淄博市中心医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-03-17 16:24:19 : 【客户请求】 工程师指导客户测试2026-03-17 16:08:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.17 16:03:06 | 寻甸县七星乡卫生院 / 655200 昆明市 | 90029702 | 304608015 | 寻甸县七星乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-17 16:03:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.17 15:47:09 | 七星关区碧海街道社区卫生服务中心 / 551700 | 90230661 | 304608014 | 七星关区碧海街道社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-17 16:22:24 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：咨询更改质控【排查过程】：数据管理软件更改【处理结果】：更改后正常2026-03-17 15:47:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.17 15:08:39 | 陕西省三原县妇幼保健院 / 713800 咸阳市 | 326374 | 304608012 | 陕西省三原县妇幼保健院 BC-7500[N] CRP 微信视频服务 | 2026-03-17 15:17:46 : 【客户请求】 客户测试工单，测试瑞智服2026-03-17 15:08:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-7500[N] CRP | 一般 | 待处理
2026.03.17 17:10:40 | 纳林陶亥中心卫生院 | 90261860 | 304608005 | 纳林陶亥中心卫生院 BS-870 微信视频服务 | 2026-03-17 17:42:44 : 【客户请求】 客户咨询是否可修改权限指导客户修改2026-03-17 17:10:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-870 | 一般 | 待处理
2026.03.17 13:42:44 | 泾源县大湾乡卫生院 / 756400 泾源县 | 60091786 | 304608003 | 泾源县大湾乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-17 16:06:53 佟建阳: 【客户请求】 【客户请求】 【故障现象】：咨询如何使用二号样本盘【排查过程】：指导并解释如何使用【处理结果】：客户确认问题解决。与304608003重重复2026-03-17 13:42:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.17 12:33:23 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 | 90297292 | 304608002 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-17 12:38:01 : 【客户请求】 【故障现象】：做样本时报警S1样本量不足【排查过程】：发现客户误申请校准 指导客户取消申请【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-17 12:33:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.17 13:47:43 | 云安县中医院 / 527500 云浮市 | 60092190 | 304607995 | 云安县中医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-03-17 13:51:16 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB故障【排查过程】：调整增益HGB本底电压不稳【故障定位】：HGB支架【一线建议】：申请HGB支架更换【下派理由】：硬件故障2026-03-17 13:47:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.17 13:38:54 | 云安县中医院 / 527500 云浮市 | 60092190 | 304607994 | 云安县中医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-03-17 13:40:40 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警HGB检测异常无法消除【排查过程】：登录管理员账号进入，设置-主机设置-增益设置，HGB本底电压4.8V，调到4.5V后保存故障能正常消除【处理结果】：故障已恢复2026-03-17 13:38:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.17 11:51:21 | 普格县普基镇社区卫生服务中心 / 615300 | 90061271 | 304607991 | 普格县普基镇社区卫生服务中心 BS-620 微信视频服务 | 2026-03-17 12:05:26 : 【客户请求】 【故障现象】：部分项目质控失控【排查过程】：建议老师购买新的校准品质控品进行校准质控验证【处理结果】：客户购买新的试剂验证2026-03-17 11:51:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.03.17 14:02:03 | 国霆（海南）互联网医院有限公司 / 571300 | 90339760 | 304607986 | 国霆（海南）互联网医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-03-17 14:08:36 : 【客户请求】 【故障现象】：更换操作人员 不会操作仪器 需重新培训【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-03-17 14:02:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 海南分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.03.17 13:47:10 | 泾源县大湾乡卫生院 / 756400 泾源县 | 60091786 | 304607985 | 泾源县大湾乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-17 13:48:54 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询如何使用二号样本盘【排查过程】：指导并解释如何使用【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-17 13:47:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.17 10:30:22 | 石首市人民医院 / 434400 荆州市 | 312108 | 304607974 | 石首市人民医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-03-17 10:37:12 : 【客户请求】【故障现象】：偶发低浓度积液器满【排查过程】：检查客户废液发现废液管路较长。【故障定位】： 废液管路及废液泵【一线建议】： 检查废液管路 及废液泵等协商是否可简短废液管路【下派理由】： 偶发故障需现场检查2026-03-17 10:30:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.17 09:57:33 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 / 158300 鸡西市 | 361899 | 304607973 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-03-17 10:05:51 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】： 清洗剂不足【排查过程】： 偶发报警不足但瓶内满【故障定位】：传感器【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-03-17 09:57:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.03.17 09:51:49 | 上营镇卫生院 / 555555 | 90042472 | 304607972 | 上营镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-17 09:55:04 : 【客户请求】 【故障现象】：UA试剂R2未识别【排查过程】：指导客户检查试剂发现R2未放置，指导客户安装【处理结果】：，客户确认问题解决。2026-03-17 09:51:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.17 15:48:31 | 寻甸县七星乡卫生院 / 655200 昆明市 | 90029702 | 304607970 | 寻甸县七星乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-17 15:59:24 : 【客户请求】 客户做样本耗材余量不满足，无法开始测试，装载后测试样本。2026-03-17 15:48:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.17 15:29:19 | 广州市番禺区何贤纪念医院 / 510000 广州市 | 335697 | 304607969 | 广州市番禺区何贤纪念医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-17 15:29:55 : 【客户请求】 测试工单2026-03-17 15:29:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.17 14:52:36 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 / 245400 黄山市 | 334144 | 304607967 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-17 14:57:16 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询WBC结果偏高应不应该发报告【排查过程】：告知结果重复性无问题，质控无问题【处理结果】：客户知晓2026-03-17 14:52:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.17 14:41:27 | 郑州市卫生健康委员会 / 450000 郑州 | 103049 | 304607966 | 郑州市卫生健康委员会 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-17 14:43:24 : 【客户请求】 【故障现象】：堵孔【排查过程】：客户需要上门维修【故障定位】：阀门或者模拟板【一线建议】：申请备件备用，客户要求最好上午9-12点【下派理由】：客户需求2026-03-17 14:41:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.17 09:09:44 | 寻甸县第二人民医院 / 655214 昆明市 | 370607 | 304607961 | 寻甸县第二人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-17 09:13:23 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询lis设置入口【排查过程】：工程师账户登录-设置-系统设置-通信设置【处理结果】：客户知晓2026-03-17 09:09:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.17 11:24:04 | 温宿县妇幼保健院 / 841400 阿克苏地区 | 375580 | 304607889 | 温宿县妇幼保健院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-17 11:31:29 : 【客户请求】 【故障现象】： 发光设备客户咨询校准【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-03-17 11:24:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.17 11:01:09 | 会东县溜姑乡卫生院 / 555555 | 90305653 | 304607885 | 会东县溜姑乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-17 11:13:50 : 【客户请求】 【故障现象】：CC测试周期超时【排查过程】：重启电脑，电脑卡顿，明确电脑问题【处理结果】：沟通更换新电脑2026-03-17 11:01:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.17 10:19:16 | 南阳豫西健和医院 / 474500 南阳市 | 319870 | 304607884 | 南阳豫西健和医院 SPL 3000 微信视频服务 | 2026-03-17 10:20:24 : 【客户请求】 现场工程师演示无需指导2026-03-17 10:20:04 : 【客户请求】 工程师演示2026-03-17 10:19:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | SPL 3000 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.17 09:44:04 | 隆子县藏医院 | 90161855 | 304607883 | 隆子县藏医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-03-17 10:15:12 : 【客户请求】 【故障现象】：数据丢失【排查过程】：客户反应电脑系统时间突然改变 结果无法找到，指导客户寻找结果发现样本日期变为2019年 指导客户修改系统日期【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-17 09:44:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.03.17 09:42:31 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304607882 | 青岛立菲生物技术有限公司 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-17 09:44:29 : 【客户请求】 【故障现象】：视频测试【排查过程】：演示测试【处理结果】：无需支持2026-03-17 09:42:30 : 【客户请求】 微信视频呼入DD4-3C000939 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.16 16:47:21 | 舟曲县拱坝卫生院 / 555555 | 90148412 | 304607861 | 舟曲县拱坝卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-03-16 17:11:15 : 【客户请求】 【故障现象】：数据库损坏【排查过程】：突然断电导致数据库损坏，备份的数据库无法使用【处理结果】：工单下派，工程师上门处理2026-03-16 16:47:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.03.17 11:02:16 | 林州市合涧镇卫生院 / 456500 安阳市 | 364013 | 304607860 | 林州市合涧镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-17 11:36:10 佟建阳: 【客户请求】 客户为三分类血球故障非生化问题指导客户进行报修2026-03-17 11:02:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.17 10:43:10 | 甘南州卓尼县卫生健康局 / 747600 | 90096157 | 304607859 | 甘南州卓尼县卫生健康局 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-17 11:32:45 佟建阳: 【客户请求】 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询如何做校准质控【排查过程】：指导客户设置质控校准已完成2026-03-17 10:58:06 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询如何做校准质控【排查过程】：指导客户设置质控校准2026-03-17 10:43:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.17 09:43:14 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗疾控中心 / 024000 赤峰市 | 60104127 | 304607858 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗疾控中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-17 09:48:35 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】客户咨询BC-2600打印机故障【排查过程】：指导客户去设置里调整打印机为记录仪【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-17 09:43:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.17 09:22:58 | 大庆市肇源县和平乡卫生院 / 166000 大庆市 | 374034 | 304607857 | 大庆市肇源县和平乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-17 09:26:12 : 【客户请求】 故障现象】：客户咨询仪器报警LIS通讯异常【排查过程】：告知客户为LIS问题且不影响测试【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-17 09:22:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.16 16:52:40 | 邹城市邹鲁膳养养老服务中心 / 272000 | 90343033 | 304607856 | 邹城市邹鲁膳养养老服务中心 BS-1100M 微信视频服务 | 2026-03-16 17:25:35 : 【Customer Request】 【故障现象】：靶值问题【处理结果】：已用微信传输靶值2026-03-16 16:52:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 生化 | BS-1100M | 一般 | 待处理
2026.03.16 15:36:12 | 荣县乐德中心卫生院 / 643100 自贡市 | 322803 | 304607852 | 荣县乐德中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-16 15:45:34 : 【客户请求】 【故障现象】：样本结果显示未完成【排查过程】：用的开放试剂，老师倒瓶太多导致机器报警试剂液面过高，告知老师不能加太多，吸出部分试剂后可以正常出结果【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-16 15:36:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.16 15:25:25 | 高新区社会发展局 / 330000 南昌市 | 60093241 | 304607851 | 高新区社会发展局 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-16 15:30:33 : 【客户请求】 【故障现象】：查询质控靶值BC2601BN【排查过程】：告知查询路径，并发送质控参看值表【处理结果】：客户知晓2026-03-16 15:25:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.16 17:17:39 | 商南县中医医院 / 726300 商洛市 | 319702 | 304607849 | 商南县中医医院 BC-6000 微信视频服务 | 2026-03-16 17:27:46 : 【客户请求】 测试，推广瑞智服2026-03-16 17:17:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-6000 | 一般 | 待处理
2026.03.16 15:58:36 | 晋宁区晋城社区卫生服务中心 | 90306489 | 304607844 | 晋宁区晋城社区卫生服务中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-16 16:06:50 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针在固定的四个孔位撞针【排查过程】：沟通得知样本盘底座脱落过，导致样本盘不平。告知将底座重新粘好，保证样本盘的水平【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-16 15:58:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.16 15:54:02 | 会东县乌东德镇中心卫生院 / 615200 | 60116531 | 304607843 | 会东县乌东德镇中心卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-03-16 16:03:23 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控测试【排查过程】：指导质控设置及测试【处理结果】：问题已解决2026-03-16 15:54:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.03.16 15:10:03 | 明光市自来桥镇中心卫生院 / 239400 滁州市 | 374213 | 304607833 | 明光市自来桥镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-16 15:10:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.02 09:42:17 | 开封市第五人民医院 / 475000 开封市 | 308804 | 304610559 | 开封市第五人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-02 09:42:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.22 10:02:12 | 武功中医院社区医疗服务中心 / 555555 | 90049392 | 304612824 | 武功中医院社区医疗服务中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-22 10:33:12 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】：AST大批量无法计算结果【排查过程】：排查校准样本等问题 指导客户更换新试剂【处理结果】：客户运行测试样本。2026-04-22 10:02:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.22 08:48:43 | 荣县乐德中心卫生院 / 643100 自贡市 | 322803 | 304612823 | 荣县乐德中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-22 08:51:11 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询如何卸载试剂【排查过程】：指导客户选中试剂进行卸载【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-22 08:48:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.22 08:33:01 | 南平市光泽县司前乡卫生院 | 90260631 | 304612835 | 南平市光泽县司前乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-22 08:37:35 : 【客户请求】 【故障现象】： 电压异常 0x01006013【排查过程】：无法消除 重启无效【故障定位】：CRP 板【一线建议】： 1、先确认版本信息是否正确；2、确认电源板到CRP板卡之间的连接线是否ok；2、确认相应电源的出口端是否ok，若电源供电不在范围，则更换电源3、消除故障4、若无法消除，则更换CRP板【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-04-22 08:33:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.22 08:58:52 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 / 246700 铜陵市 | 337479 | 304612836 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-22 09:05:16 : 【客户请求】 【故障现象】：光源灯未打开【排查过程】： 无法正常测试 指导客户拆卸光源灯发现光源灯不亮【故障定位】： 光源灯【一线建议】： 更换 光源灯【下派理由】： 现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-04-22 08:58:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.22 08:43:12 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304612822 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-22 08:48:00 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂无法装载【排查过程】：指导客户发现试剂位置被手工装载项目占用指导客户卸载手工项目重新装载成功【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-22 08:43:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.22 09:59:37 | 英山县石头咀中心卫生院 / 436700 黄冈市 | 330988 | 304612815 | 英山县石头咀中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-22 10:25:35 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】： 清洗液浮子异常【排查过程】：浮子损坏【故障定位】：浮子【一线建议】：浮子更换【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-04-22 09:59:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.22 09:28:05 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304612810 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-22 09:38:31 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法连接【排查过程】：检查IP正常检查其他网络是否冲突 重启仪器故障消除【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-22 09:28:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.22 09:20:20 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304612809 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-22 09:37:14 : 【客户请求】 【故障现象】：CRP结果异常【排查过程】：重新定标后正常【处理结果】：重新定标后正常2026-04-22 09:20:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.22 08:40:34 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304612807 | 云南伟耀科技有限公司 BS-860 微信视频服务 | 2026-04-22 08:46:27 : 【客户请求】 【故障现象】：客户误操作 无需指导【排查过程】：客户误操作 无需指导【处理结果】：客户误操作 无需指导2026-04-22 08:40:33 : 【客户请求】 微信视频呼入BB9-63001699 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.04.22 10:16:36 | 万源市白果乡卫生院 / 636350 达州 | 385911 | 304612885 | 万源市白果乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-22 10:31:22 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询如何备份数据【排查过程】：指导客户对数据进行备份【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-22 10:16:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.22 11:10:02 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304612886 | 罗田县九资河中心卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-22 11:14:59 : 【客户请求】 水空白10X 反应盘溢流要下派时客户明确要求工单无需下派自行联系工程师2026-04-22 11:10:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.22 11:53:21 | 双柏县妇幼保健与计划生育服务中心 / 675100 楚雄州 | 60041618 | 304612888 | 双柏县妇幼保健与计划生育服务中心 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-22 12:02:46 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】： 光源灯未打开【排查过程】：测试就报警 无法消除【故障定位】： 光源灯及供电【一线建议】：检查供电及光源灯【下派理由】：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-04-22 11:53:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.22 09:54:53 | 常宁正康精神病医院有限公司 / 421500 常宁市 | 60580361 | 304612891 | 常宁正康精神病医院有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-22 10:35:24 : 【客户请求】 客户临时有事 暂不需要帮助2026-04-22 09:54:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.22 10:07:33 | 湖南省武冈市湾头桥镇中心卫生院 / 422400 邵阳市 | 367613 | 304612892 | 湖南省武冈市湾头桥镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-22 10:43:12 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询查询靶值路径【排查过程】：指导客户关注迈瑞客户服务中心 告知如何查询【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-22 10:07:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.22 11:28:10 | 靖州县中医院 / 418400 怀化市 | 309980 | 304612895 | 靖州县中医院 BC-5390 微信视频服务 | 2026-04-22 11:45:04 : 【客户请求】 客户电话三次均无法接通工单下派2026-04-22 11:28:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5390 | 一般 | 待处理
2026.04.22 11:54:40 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304612896 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-22 12:00:48 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询质控品如何使用【排查过程】：告知客户5ML去离子水溶解 溶解30分钟中间正方放置【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-22 11:54:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.22 10:37:31 | 成县陈院镇卫生院 | 90201770 | 304612901 | 成县陈院镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-22 11:00:58 : 【客户请求】 客户自行解决2026-04-22 10:45:10 : 【客户请求】 10.44回拨客户电话客户挂断2026-04-22 10:37:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.22 12:27:39 | 湖南省怀化市溆浦县油洋乡卫生院 / 419300 怀化市 | 380091 | 304612909 | 湖南省怀化市溆浦县油洋乡卫生院 BS-280 微信视频服务 | 2026-04-22 12:33:04 : 【客户请求】 【故障现象】：样本位置被占用【排查过程】：质控位置占用样本位置指导客户换位置【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-22 12:27:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.04.22 14:18:02 | 武功中医院社区医疗服务中心 / 555555 | 90049392 | 304612914 | 武功中医院社区医疗服务中心 BC-5000 微信视频服务 | 2026-04-22 14:37:31 : 【客户请求】 【处理结果】：医院现场有当地工程师2026-04-22 14:18:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.04.21 16:31:10 | 茶陵县腰陂中心卫生院 / 412400 株洲市 | 380248 | 304612791 | 茶陵县腰陂中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 16:38:33 : 【客户请求】 【故障现象】：TBA结果偏高【排查过程】：重测后还是很高，查看校准，没问题，询问老师得知做体检，结果大部分都正常，只有两个样本偏高，应该没有问题【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 16:31:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 16:44:56 | 东莞市第八人民医院 / 523000 东莞市 | 306899 | 304612789 | 东莞市第八人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-21 16:55:03 : 【客户请求】 【故障现象】： 项目结果出负值【排查过程】： 偶发项目结果出负值，再测正常。客户没在现场，无法查看机器情况。客户希望工程师上门检查仪器情况【故障定位】： 样本针，注射器，交叉污染【一线建议】： 与客户联系沟通上门时间【下派理由】：客户要求2026-04-21 16:44:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.21 16:17:06 | 达川区中医医院 / 635000 达州市 | 306545 | 304612788 | 达川区中医医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-21 16:23:13 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂规格变化 质控比对不过【排查过程】：项目重新校准后重新累记靶值【处理结果】：客户已知晓2026-04-21 16:17:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.04.21 15:59:04 | 安顺职业技术学院 / 561099 安顺市 | 60097537 | 304612787 | 安顺职业技术学院 BS-350S 微信视频服务 | 2026-04-21 16:01:49 : 【客户请求】 【故障现象】：清洗注射器运动错误，找不到零位【排查过程】：告知客户光耦损坏，需要更换配件，客户自行联系代理商解决【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 15:59:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-350S | 一般 | 待处理
2026.04.21 15:46:20 | 永清益田门诊部 | 90370930 | 304612786 | 永清益田门诊部 BS-1100M 微信视频服务 | 2026-04-21 15:58:47 : 【客户请求】 TP校准报警线性线超限，客户自行联系临床工程师解决2026-04-21 15:46:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-1100M | 一般 | 待处理
2026.04.21 15:24:10 | 盐源县卫城镇卫生院 / 615700 凉山州 | 90007404 | 304612785 | 盐源县卫城镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 15:24:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 15:17:57 | 中国人民解放军联勤保障部队991医院 / 441003 襄樊市 | 107047 | 304612784 | 中国人民解放军联勤保障部队991医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-21 16:04:09 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：LEO2无【排查过程】：检查发现LEO2的接头和LC溶血剂的接头接反导致报警，更换回来接头后故障消除【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 15:17:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.21 14:48:51 | 夏邑县桑固乡卫生院 / 476000 商丘市 | 60102157 | 304612781 | 夏邑县桑固乡卫生院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-04-21 14:56:13 : 【客户请求】 【故障现象】：软件无法打开，数据库损坏【排查过程】：估计是维修电脑人员安装软件时将正在安装的数据库退出，导致数据库安装失败。告知老师需要重新安装软件。老师自行联系代理商解决【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 14:48:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.04.21 17:50:37 | 新平县建兴乡卫生院 / 653100 玉溪市 | 361857 | 304612777 | 新平县建兴乡卫生院 BS-620M 微信视频服务 | 2026-04-21 18:00:19 : 【客户请求】 客户电话无人接听，工单下派2026-04-21 17:50:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.04.21 13:34:52 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 | 90374632 | 304612773 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 13:39:57 : 【客户请求】 【故障现象】：定标【排查过程】：指导客户做定标质控【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 13:34:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 16:25:26 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304612770 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 16:28:21 : 【客户请求】 客户断线2026-04-21 16:25:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 16:14:18 | 安顺职业技术学院 / 561099 安顺市 | 60097537 | 304612768 | 安顺职业技术学院 BS-350S 微信视频服务 | 2026-04-21 16:15:49 : 【客户请求】 重复报修2026-04-21 16:14:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-350S | 一般 | 待处理
2026.04.21 14:15:37 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304612765 | 南京贝登医疗股份有限公司 MW-12A 微信视频服务 | 2026-04-21 14:20:13 : 【客户请求】 【故障现象】：洗板机不吸水【排查过程】： 仪器停放好长时间，部件老化【故障定位】： 管路堵塞或者泵损坏【一线建议】： 带管路和泵上门处理【下派理由】：硬件损坏2026-04-21 14:15:36 : 【客户请求】 微信视频呼入WF-6A104847 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 生化 | MW-12A | 一般 | 待处理
2026.04.21 11:28:31 | 玛多县医院 / 813500 果洛州 | 60055773 | 304612763 | 玛多县医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-04-21 11:35:49 : 【客户请求】 【故障现象】：校准不通过，做过好几次了，都不行【排查过程】：老师询问有没有快速解决的办法。告知没有快捷办法，需要查找原因。【处理结果】：客户自行联系工程师上门处理2026-04-21 11:28:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.04.21 14:44:51 | 齐河县人民医院 / 251100 德州市 | 300709 | 304612760 | 齐河县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-04-21 14:57:25 温彦朝: 【客户请求】 客户电话无法接通，工单下派2026-04-21 14:44:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.04.21 12:50:16 | 南木林县人民医院 / 618000 日喀则地区 | 317622 | 304612759 | 南木林县人民医院 H50 微信视频服务 | 2026-04-21 13:00:51 : 【客户请求】 【故障现象】：废液满，故障无法消除【排查过程】：废液桶是空的，浮子也正常。怀疑废液传感器故障。客户着急做样本，指导客户临时将传感器接口短接，故障消除。告知客户抓紧联系工程师更换废液传感器。【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 12:50:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | H50 | 一般 | 待处理
2026.04.21 10:02:36 | 金平县铜厂乡中心卫生院 / 661500 红河哈尼族彝族自治州 | 60109306 | 304612755 | 金平县铜厂乡中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-21 10:14:20 : 【客户请求】 质控失控，指导客户进行定标，后续跟进处理2026-04-21 10:02:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.21 09:54:34 | 茶陵县腰陂中心卫生院 / 412400 株洲市 | 380248 | 304612753 | 茶陵县腰陂中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 09:59:16 : 【客户请求】 【故障现象】：ALT失控【排查过程】：观察质控图，发现连续好多天的数值都在靶值的同一侧，告知老师这种情况也属于失控，需要做定标【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 09:54:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 09:53:33 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 / 246700 铜陵市 | 337479 | 304612752 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-21 10:02:32 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：光源强度太高【排查过程】：做光度计检测，发现吸光度普遍在4000多，太低。指导老师做增益自整定后，吸光度为5000多，为正常范围内【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 09:53:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.22 14:38:10 | 忠县同怡医院 / 400000 重庆市 | 60110676 | 304612915 | 忠县同怡医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-22 14:53:06 : 【客户请求】 【故障现象】：设备无法正常开机【排查过程】：上午使用正常，下午退出休眠无法退出，显示屏黑屏，强制关机重启无效，故障依旧。【故障定位】： 初步判断为，显示器，采样针垂直故障【一线建议】： 显示器，采样针升降偏转光耦【下派理由】：需要拆机排查2026-04-22 14:38:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 重庆分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.23 17:12:32 | 麦盖提县巴扎吉米乡医院 / 844900 喀什地区 | 329991 | 304613206 | 麦盖提县巴扎吉米乡医院 BS-380 微信视频服务 | 2026-04-23 17:18:08 : 【客户请求】 【故障现象】：清洗机构碰撞【排查过程】：恢复不了【处理结果】：系统恢复不了【一线建议】：考虑传感器和位置【下派理由】：老师无法解决 需要工程师上门处理2026-04-23 17:12:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.04.23 16:11:42 | 青川县乐安镇中心卫生院 / 555555 | 90013281 | 304613205 | 青川县乐安镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-23 16:20:42 : 【客户请求】 【故障现象】：数据管理软件【排查过程】：指导安装【处理结果】：问题解决2026-04-23 16:11:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.23 13:51:28 | 凉山州喜德县红莫镇中心卫生院 | 90199579 | 304613203 | 凉山州喜德县红莫镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-23 13:57:31 : 【客户请求】 【故障现象】：本底异常【排查过程】：指导清洗后正常【处理结果】：指导清先后正常2026-04-23 13:51:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.23 14:09:54 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304613200 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-23 14:18:01 : 【客户请求】 【故障现象】：样本排列顺序有问题 乱码【排查过程】：指导客户按编号排列【处理结果】：仪器问题解决2026-04-23 14:09:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.23 14:08:38 | 湖南省怀化市溆浦县油洋乡卫生院 / 419300 怀化市 | 380091 | 304613199 | 湖南省怀化市溆浦县油洋乡卫生院 BS-280 微信视频服务 | 2026-04-23 14:15:21 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针排液时未检测到液面【排查过程】：AST试剂为新开封试剂，发现试剂瓶内有气泡，清楚气泡后重新检测【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-23 14:08:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.04.23 13:58:25 | 临潭县第二人民医院 / 747502 甘南州 | 311398 | 304613197 | 临潭县第二人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-23 14:04:15 : 【客户请求】 误操作2026-04-23 13:58:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.23 11:56:18 | 苏州大学附属第二医院 / 215000 | 101323 | 304613194 | 苏州大学附属第二医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-04-23 12:05:27 : 【客户请求】 误操作2026-04-23 11:56:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 重要 | 待处理
2026.04.23 11:17:13 | 晋城医动健康体检有限公司 / 048000 | 90075142 | 304613193 | 晋城医动健康体检有限公司 BC-6100 微信视频服务 | 2026-04-23 11:20:33 : 【客户请求】 客户点错，无问题2026-04-23 11:17:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理
2026.04.23 11:07:40 | 绥芬河市卫生健康委员会 | 90303982 | 304613192 | 绥芬河市卫生健康委员会 BS-860 微信视频服务 | 2026-04-23 11:14:21 : 【客户请求】 【故障现象】：客户电话无法接通【排查过程】：回拨三次客户电话无法接通【处理结果】：工单下派【一线建议】：回拨三次客户电话无法接通【下派理由】：回拨三次客户电话无法接通 工单下派2026-04-23 11:07:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.04.23 10:58:25 | 黄南州泽库县藏医院 / 347893 | 90169613 | 304613191 | 黄南州泽库县藏医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-23 11:05:53 : 【客户请求】 【处理结果】：老师验证后问题解决2026-04-23 11:04:55 : 【客户请求】 【故障现象】：老师反馈无法切换到桌面【排查过程】：告知老师需要工程师权限下才可以【处理结果】：了解问题后发给老师账号密码 等待老师验证2026-04-23 10:58:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.23 11:18:53 | 苏州大学附属第二医院 / 215000 | 101323 | 304613186 | 苏州大学附属第二医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-04-23 11:21:43 : 【客户请求】 客户误点，无问题2026-04-23 11:18:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 重要 | 待处理
2026.04.23 12:53:36 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 / 636150 达州市 | 60094484 | 304613180 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-04-23 13:08:08 : 【客户请求】 【故障现象】：无法申请校准【排查过程】：账号权限不够导致无法新增校准【处理结果】：更改账号申请成功2026-04-23 12:53:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.04.23 12:30:12 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 / 636150 达州市 | 60094484 | 304613160 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-04-23 12:33:35 : 【客户请求】 【故障现象】：无法新增校准【排查过程】：客户端未正确录入试剂的主曲线【处理结果】：重新扫描录入2026-04-23 12:30:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.04.23 11:46:25 | 通道侗族自治县第一人民医院 / 430000 怀化市 | 333275 | 304613158 | 通道侗族自治县第一人民医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-23 12:07:34 : 【客户请求】 客户端演示2026-04-23 11:46:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.23 11:13:53 | 广汉市金鱼镇卫生院 / 618302 德阳市 | 302541 | 304613156 | 广汉市金鱼镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-23 11:24:18 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针不吸样【排查过程】：怀疑样本针堵针指导客户清洗样本针【处理结果】：观察使用2026-04-23 11:13:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.23 11:10:18 | 青川县乐安镇中心卫生院 / 555555 | 90013281 | 304613155 | 青川县乐安镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-23 11:17:49 : 【客户请求】 【故障现象】：数据管理软件安装【排查过程】：指导安装【处理结果】：问题解决2026-04-23 11:10:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.23 10:58:24 | 迈瑞深圳培训中心 / 518055 | 90368259 | 304613154 | 迈瑞深圳培训中心 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-23 11:01:36 : 【客户请求】 测试功能2026-04-23 10:58:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.04.23 10:54:16 | 迈瑞深圳培训中心 / 518055 | 90368259 | 304613153 | 迈瑞深圳培训中心 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-23 10:57:01 : 【客户请求】 【故障现象】：深圳分公司测试 无需支持【排查过程】：深圳分公司测试 无需支持【处理结果】：深圳分公司测试 无需支持2026-04-23 10:54:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.04.23 10:12:39 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304613151 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-23 10:24:31 : 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：质控品为新复溶质控，多项质控结果偏低，水采样的时哇哈哈，时间较长，建议重新复测，或者重开新质控【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-23 10:12:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.23 09:27:10 | 总工会成都工人疗养院 / 610000 成都市 | 306212 | 304613146 | 总工会成都工人疗养院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-23 10:37:20 : 【客户请求】 【故障现象】：cc周期超期【排查过程】：指导客户重启仪器【处理结果】：故障消除2026-04-23 09:27:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.23 15:32:54 | 广西壮族自治区南溪山医院 / 547000 桂林市 | 302277 | 304613049 | 广西壮族自治区南溪山医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-04-23 18:54:07 : 【客户请求】 误操作2026-04-23 15:32:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.23 13:23:51 | 新疆农六师医院 / 831800 五家渠市 | 321264 | 304613046 | 新疆农六师医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-04-23 13:28:15 : 【客户请求】 【故障现象】：推片仪自检过不去2026-04-23 13:27:56 : 【客户请求】【故障现象】：【排查过程】：推片仪自检过不去【处理结果】：电话指导无效 自检过不去【一线建议】：建议上门检测【下派理由】：客户无法自行解决 工单下派 分公司处理2026-04-23 13:23:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理
2026.04.23 13:09:53 | 十堰人和医院 / 555555 | 90233407 | 304613045 | 十堰人和医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-23 13:12:56 : 【客户请求】 【故障现象】：客户误拨视频电话【排查过程】：客户误拨视频电话【处理结果】：客户误拨视频电话 无需处理2026-04-23 13:09:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.23 08:51:18 | 任泽区骆庄卫生院 / 555555 | 90030830 | 304613034 | 任泽区骆庄卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-04-23 08:57:43 : 【客户请求】 【故障现象】：样本量不足【排查过程】：公卫体检，样本放入不及时，报警样本量不足，重新放置样本开始【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-23 08:51:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.04.22 17:05:17 | 广西钦州市浦北县六硍镇中心卫生院 / 535000 钦州市 | 322264 | 304613029 | 广西钦州市浦北县六硍镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-22 17:10:40 : 【客户请求】 【处理结果】：咨询红细胞压积参考范围，已告知客户2026-04-22 17:05:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.23 09:06:30 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） / 628400 | 90307046 | 304613018 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-04-23 09:14:54 : 【客户请求】 【故障现象】：单个样本结果重复行不好【排查过程】：查看样本，发现样本有纤维凝块 质控正常其他样本正常【处理结果】：需重新离心2026-04-23 09:06:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.22 15:16:33 | 南阳市社旗县苗店镇卫生院 / 473300 南阳市 | 90031158 | 304613011 | 南阳市社旗县苗店镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-22 15:22:10 : 【客户请求】 水空白超限10X，排除反应盘溢液，清洗机构注液问题，怀疑光源灯老化，让科室采购新光源灯后续更换测试。2026-04-22 15:16:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.22 15:16:37 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304613009 | 辽宁迈达医疗器械有限公司 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-04-22 15:27:36 : 【客户请求】 【处理结果】：工单重复2026-04-22 15:16:36 : 【客户请求】 微信视频呼入DD3-63001785 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.22 16:57:08 | 太原市小店区人民医院 / 046000 太原市 | 308543 | 304612969 | 太原市小店区人民医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-04-22 17:14:02 : 【客户请求】 【处理结果】：客户测试2026-04-22 16:57:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.22 16:53:59 | 会泽县纸厂乡卫生院 / 650000 曲靖市 | 60071773 | 304612968 | 会泽县纸厂乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-22 17:57:48 : 【客户请求】 【故障现象】：跟换生化830光源灯【排查过程】：指导老师更换光源灯【处理结果】：问题解决2026-04-22 16:55:16 : 【客户请求】 姓名: 吴永金; 手机号: 158****5723; 问题描述: 更换光源灯2026-04-22 16:53:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.23 09:02:28 | 甘肃省定西市陇西县宏伟乡卫生院 / 555555 | 90168741 | 304612956 | 甘肃省定西市陇西县宏伟乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-23 09:13:32 : 【客户请求】 【故障现象】：无法联机【排查过程】： 22号，客户端更换过电脑主机，今天开机提示无法联机.客户端目前不方便线上排查【故障定位】：排查串口设置，电脑端接头，【一线建议】：排查串口设置，电脑端接头。【下派理由】：客户现在不方便操作。2026-04-23 09:02:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.23 08:37:33 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 / 246700 铜陵市 | 337479 | 304612955 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-23 08:40:30 : 【客户请求】 【故障现象】：提示更换光源灯【排查过程】： 更换光源灯【故障定位】： 光源灯【一线建议】：光源灯。【下派理由】： 客户无法自行操作.要求先联系采购科18155659976。2026-04-23 08:37:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.22 15:07:01 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304612953 | 辽宁迈达医疗器械有限公司 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-04-22 15:24:19 : 【客户请求】 【处理结果】：客户要修改打印模版，已告知客户设置位置2026-04-22 15:07:01 : 【客户请求】 微信视频呼入DD3-63001785 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.22 14:16:34 | 常宁正康精神病医院有限公司 / 421500 常宁市 | 60580361 | 304612951 | 常宁正康精神病医院有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-22 14:26:12 : 【客户请求】 【故障现象】： 待测反应存在残留水【排查过程】：客户自检反应被一半是脏杯 样本针目测正常【故障定位】： 样本针位置 液面检测板 清洗结构等【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-04-22 14:16:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.22 15:07:53 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304612947 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-22 15:22:53 李勇健: 【客户请求】 【处理结果】：样本位置设置问题，已告知老师2026-04-22 15:07:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.22 14:58:38 | 南阳市社旗县苗店镇卫生院 / 473300 南阳市 | 90031158 | 304612946 | 南阳市社旗县苗店镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-22 15:11:20 : 【客户请求】 水空白超限10X，反应盘没有溢液，怀疑光源灯老化，建议科室采购新的光源灯后续更换并观察。2026-04-22 14:58:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.22 14:57:05 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 / 017200 鄂尔多斯市 | 60083832 | 304612945 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-04-22 15:04:52 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器暂停使用【处理结果】：告知老师设备排空方法和设备排空后需要重新灌注，设备不排空关机对设备有风险。2026-04-22 14:57:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.04.22 14:09:49 | 德州市第六人民医院 / 555555 | 90319106 | 304612944 | 德州市第六人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-04-22 14:12:34 : 【客户请求】 【故障现象】： 水箱溢流【排查过程】： 水箱浮子异常 水箱溢流 已指导客户关闭进水开关【故障定位】：进水阀【一线建议】：现场排查检查进水阀【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-04-22 14:09:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.04.20 09:39:57 | 洛阳市第七人民医院 / 471000 洛阳市 | 308848 | 304612500 | 洛阳市第七人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-20 09:46:58 : 【客户请求】 【故障现象】： 水空白超限10X【排查过程】： 光源灯是26年3.29更换.340波长数值为13000【故障定位】：排查光源灯.反应盘是否溢流.清洗机构出水情况【一线建议】：排查光源灯.反应盘是否溢流.清洗机构出水情况【下派理由】：客户无法自行操作。2026-04-20 09:39:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.20 08:38:58 | 武汉市新洲区涨渡湖街卫生院 / 430000 | 60114203 | 304612488 | 武汉市新洲区涨渡湖街卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-20 08:43:15 : 【客户请求】 【故障现象】：白细胞不分类 有总数不分类【排查过程】：检查试剂发现客户用错型号指导客户更换【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 08:38:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.20 09:40:34 | 洛阳市第七人民医院 / 471000 洛阳市 | 308848 | 304612469 | 洛阳市第七人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-20 10:06:10 59990003: 【客户请求】 与工单304612500重复，此单封闭2026-04-20 09:40:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.20 09:02:57 | 大荔县中医医院 / 715100 渭南市 | 305204 | 304612468 | 大荔县中医医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-04-20 09:08:35 : 【客户请求】 【故障现象】：生化咨询批号怎么查询【排查过程】：指导客户微信公众号查询批号【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 09:02:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.20 09:24:27 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304612370 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-20 09:27:54 : 【客户请求】 【故障现象】：反应空白超限【排查过程】：光源灯三月份更换，很长时间未做强化清洗，指导客户维护【处理结果】：维护后观察效果2026-04-20 09:24:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.17 16:23:53 | 临武县舜峰镇卫生院 / 424300 临武县 | 90074475 | 304612342 | 临武县舜峰镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-17 16:26:32 李勇健: 【客户请求】 客户误触2026-04-17 16:23:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.17 17:01:16 | 营山县大庙乡卫生院 | 90359689 | 304612338 | 营山县大庙乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-17 17:13:02 李勇健: 【客户请求】 故障现象：TG不出结果报警RG!处理过程：检查水质，光源灯一线建议：检查光源灯下派理由：客户无法处理2026-04-17 17:01:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.17 15:29:31 | 黑龙江省尚志市河东乡卫生院 / 150600 哈尔滨 | 374049 | 304612336 | 黑龙江省尚志市河东乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-17 15:33:40 : 【客户请求】 【故障现象】：肌酐项结果偏低【排查过程】：老师购买校准后再联系【处理结果】：老师购买校准后再联系2026-04-17 15:29:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.17 11:32:37 | 资中县双河镇卫生院 / 641200 内江市 | 363301 | 304612332 | 资中县双河镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-17 11:51:15 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】：试剂副厂试剂 不会装载试剂【排查过程】：指导客户装试剂【处理结果】：故障解决2026-04-17 11:32:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.17 11:29:41 | 乌海市职业病防治院 / 016000 乌海市 | 60056155 | 304612331 | 乌海市职业病防治院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-17 11:47:13 佟建阳: 【客户请求】【故障现象】：样本针堵 D3禁用【排查过程】：针频繁堵针 导致D3禁用【处理结果】：客户自己解决2026-04-17 11:29:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.17 17:46:13 | 滁州市中西医结合医院 / 239000 滁州市 | 319486 | 304612330 | 滁州市中西医结合医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-17 17:54:26 李勇健: 【客户请求】 号码显示空号，无法联系2026-04-17 17:46:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.17 16:27:32 | 临武县舜峰镇卫生院 / 424300 临武县 | 90074475 | 304612329 | 临武县舜峰镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-17 16:29:22 李勇健: 【客户请求】 手机卡顿，客户误触2026-04-17 16:27:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.17 16:59:01 | 咸宁市中心医院 / 437100 咸宁市 | 323541 | 304612320 | 咸宁市中心医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-04-17 17:10:39 李勇健: 【客户请求】 工程师现场培训客户使用2026-04-17 16:59:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.17 14:57:53 | 滁州市中西医结合医院 / 239000 滁州市 | 319486 | 304612317 | 滁州市中西医结合医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-17 15:03:17 : 【客户请求】【故障现象】：老师误拨电话【排查过程】：老师误拨电话【处理结果】：老师误拨电话2026-04-17 14:57:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.17 11:20:54 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304612314 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-04-17 11:56:16 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】：糖化试剂失控需要校准【排查过程】：客户反馈当地工程师不去现场 老师情绪不好【处理结果】：建议当地尽快联系2026-04-17 11:20:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.04.17 11:12:45 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304612313 | 山西宝威盛达科技开发有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-17 11:45:20 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】：试剂扫不上【排查过程】：电话解决【处理结果】：电话解决2026-04-17 11:12:44 : 【客户请求】 微信视频呼入BB6-36003790 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.17 11:12:20 | 浦城县水北镇卫生院 / 354000 南平市 | 324789 | 304612312 | 浦城县水北镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-17 11:41:43 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】：大批量体检肌酐偏高【排查过程】：设置测试顺序【处理结果】：仪器正常2026-04-17 11:12:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.17 10:21:54 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 / 015000 | 90002690 | 304612302 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-17 10:28:07 : 【客户请求】【故障现象】：样本针垂直碰撞【排查过程】：样本针弯曲 指导客户修正样本针【处理结果】：指导后 系统恢复仪器正常2026-04-17 10:22:23 : 【客户请求】【故障现象】：【排查过程】：【处理结果】：2026-04-17 10:21:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.17 10:16:32 | 涞源县走马驿中心卫生院 / 074300 | 60117581 | 304612301 | 涞源县走马驿中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-17 10:19:58 : 【客户请求】【故障现象】：试剂余量为0【排查过程】：仪器正在运行无法指导【处理结果】：告诉老师等一下机器空闲 余量检测一下 后期有问题再打视频2026-04-17 10:16:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.17 13:37:45 | 宁波市江北区妇幼保健院 / 315000 宁波市 | 374253 | 304612298 | 宁波市江北区妇幼保健院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-17 13:44:03 : 【客户请求】 【故障现象】：老师找不到CRP的靶值【排查过程】：告诉老师路径并发给老师靶值【处理结果】：问题解决2026-04-17 13:37:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.17 10:07:44 | 南平德康医院 / 353000 | 90328775 | 304612287 | 南平德康医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-17 10:16:36 : 【客户请求】【故障现象】：试剂无法装载【排查过程】：客户操作失误 不知道可以扫码【处理结果】：指导客户放新试剂 装载完成 客户后期会上心肌酶试剂 让老师联系经销商2026-04-17 10:07:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.17 09:03:36 | 福建三明市三元区城关社区卫生服务中心 / 555555 三明市 | 90020547 | 304612277 | 福建三明市三元区城关社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-17 09:07:26 : 【客户请求】【故障现象】：样本重测问题【排查过程】：老师反馈历史结果可以重测吗【处理结果】：回答 只可以重测当前结果 历史结果不可以2026-04-17 09:03:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.17 10:58:29 | 北京市房山区中医医院 / 102422 北京市 | 305982 | 304612218 | 北京市房山区中医医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-04-17 11:05:35 : 【客户请求】 【故障现象】：客户测试视频保修【排查过程】：客户测试视频保修【处理结果】：客户测试视频保修2026-04-17 10:58:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.17 09:29:03 | 新津区文井乡公立卫生院 / 555555 | 90039037 | 304612210 | 新津区文井乡公立卫生院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-04-17 09:31:55 : 【客户请求】【故障现象】：CRP提示校准【排查过程】：客户没有校准品【处理结果】：想下派工单 老师表示自己联系2026-04-17 09:29:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.17 08:58:08 | 文山州丘北县温浏镇中心卫生院 / 663200 文山州 | 337221 | 304612194 | 文山州丘北县温浏镇中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-17 08:58:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.17 10:50:35 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 / 015000 | 90002690 | 304612190 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-17 11:03:14 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针碰撞【排查过程】：调试里面调试位置【处理结果】：仪器正常2026-04-17 10:50:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.17 10:26:01 | 山西同康百姓互联网医院有限责任公司 / 036100 | 90349070 | 304612189 | 山西同康百姓互联网医院有限责任公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-17 10:34:03 : 【客户请求】【故障现象】：断线无法联系【排查过程】：拨打三次无法接通【处理结果】：拨打三次无法接通 工单下派2026-04-17 10:26:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.16 17:22:28 | 兴国县人民医院 / 342400 赣州市 | 308262 | 304612185 | 兴国县人民医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-16 17:49:53 : 【客户请求】 【处理结果】：电话打不通，工单下派2026-04-16 17:22:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.16 16:33:03 | 拉萨市工卡镇卫生院 / 555555 | 90359235 | 304612183 | 拉萨市工卡镇卫生院 BS-620M 微信视频服务 | 2026-04-16 16:52:17 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 肌酐结果异常【下派理由】：视频中断，工单上的客户电话不正确。2026-04-16 16:33:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.04.16 16:23:03 | 乐东县千家中心卫生院 / 572533 乐东县 | 360630 | 304612182 | 乐东县千家中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-16 16:27:10 : 【客户请求】 【故障现象】：样本不开始【排查过程】：客户选择错误 未开始相应盘样本指导客户选择对应盘【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-16 16:23:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.16 15:22:41 | 信宜市池洞卫生院 / 555555 | 90027661 | 304612181 | 信宜市池洞卫生院 BC-5150 微信视频服务 | 2026-04-16 15:34:28 : 【客户请求】 【处理结果】：咨询除颤仪电池问题，已让老师打400电话2026-04-16 15:22:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 血球 | BC-5150 | 一般 | 待处理
2026.04.16 16:00:26 | 玛多县医院 / 813500 果洛州 | 60055773 | 304612176 | 玛多县医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-04-16 16:37:10 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】：客户反应LIS结果太大【排查过程】：告知客户LIS结果区优化后的结果需要LIS工程师修改【处理结果】：客户确认问题已知。2026-04-16 16:00:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.04.16 15:07:18 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 / 471000 洛阳市 | 60098168 | 304612175 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-16 15:14:45 : 【客户请求】 【故障现象】：样本正糖化清洗失败【排查过程】：样本针弯曲清洗时撞针 指导客户调整针位置。【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-16 15:07:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.16 15:09:21 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304612162 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-16 15:14:15 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询糖化测试【排查过程】：沟通紫色正常，需要导入计算参数【处理结果】：客户知晓，正在做测试2026-04-16 15:09:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.16 13:51:19 | 重庆市渝中区上清寺社区卫生服务中心 / 400001 重庆市 | 60042930 | 304612155 | 重庆市渝中区上清寺社区卫生服务中心 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-04-16 14:28:45 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：全血和末梢全血，结果差距大【排查过程】：现场做验证同一管血做全血和末梢全血结果一样。【处理结果】：客户分装子弹头做末梢全血有误差，客户接受，问题解决。2026-04-16 13:51:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.16 13:30:26 | 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院 / 555555 | 90301595 | 304612154 | 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-16 13:36:01 : 【客户请求】 【故障现象】仪器无法连接【排查过程】：仪器IP被更改指导客户修改IP【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-16 13:30:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.16 12:27:20 | 湖南省怀化市靖州县坳上中心院 / 418400 怀化 | 368956 | 304612153 | 湖南省怀化市靖州县坳上中心院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-16 12:31:19 李勇健: 【客户请求】 【处理结果】：咨询LIS连接问题已告知，LIS工程师2026-04-16 12:27:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.16 11:29:55 | 天津市永久医院 / 300450 天津市 | 331058 | 304612151 | 天津市永久医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-16 11:36:29 李勇健: 【客户请求】【处理结果】：咨询测试过程中如何装在试剂，已告知客户2026-04-16 11:29:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.20 09:47:15 | 湖南省娄底市涟源市茅塘镇卫生院 / 417100 娄底市 | 380133 | 304612516 | 湖南省娄底市涟源市茅塘镇卫生院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-20 09:55:33 : 【客户请求】 【故障现象】：注射器动作异常【排查过程】：客户执行消除故障【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 09:47:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.21 13:43:20 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 | 90374632 | 304612748 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 13:46:41 : 【客户请求】 重复报修2026-04-21 13:43:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 13:12:38 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 / 150200 哈尔滨市 | 362351 | 304612747 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 13:19:49 : 【客户请求】 【故障现象】：CK-MB失控【排查过程】：没有校准品，无法做校准。先临时指导客户更改K值，回头再做校准【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 13:12:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 10:31:41 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 / 150200 哈尔滨市 | 362351 | 304612744 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 10:59:26 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：样本针糖化清洗失败【排查过程】：观察发现样本针弯曲，清洗时无法下到清洗池中，指导客户掰正样本针后，故障消除【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 10:31:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 10:28:31 | 会泽县纸厂乡卫生院 / 650000 曲靖市 | 60071773 | 304612743 | 会泽县纸厂乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-21 10:31:50 : 【客户请求】 水空白超限，下派处理2026-04-21 10:28:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.21 12:33:17 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 | 90374632 | 304612740 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 12:47:47 : 【客户请求】 【故障现象】：质控靶值录入【排查过程】：告知客户可以在迈瑞公众号里面查询靶值【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 12:33:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 12:06:16 | 铜仁市第三人民医院 | 90273943 | 304612739 | 铜仁市第三人民医院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-04-21 12:21:47 : 【客户请求】 【故障现象】：泌乳素质控失控【排查过程】： ，新换的试剂，定标通过【故障定位】： 新试剂的校准主曲线变成两个，怀疑质控是不是也有更新换代【一线建议】： 临床工程师协助解决【下派理由】：转由临床工程师处理2026-04-21 12:06:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.04.21 11:09:05 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 / 150200 哈尔滨市 | 362351 | 304612737 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 11:13:40 : 【客户请求】 【故障现象】：有几个项目的质控失控【排查过程】：询问得知好久没做过定标了，告知客户需要做定标【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 11:09:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 14:25:22 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304612729 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 14:29:51 : 【客户请求】 【故障现象】：添加审核者【排查过程】：指导客户添加审核者【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 14:25:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 14:04:35 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 | 90374632 | 304612728 | 邯郸市安康东中医医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-21 14:05:56 : 【客户请求】 重复报修2026-04-21 14:04:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.21 11:05:08 | 顺昌县仁寿镇卫生院 / 354000 南平市 | 60026949 | 304612720 | 顺昌县仁寿镇卫生院 BS-360E 微信视频服务 | 2026-04-21 11:41:05 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：沟通得知大量做样本后才会报这个警，光源灯无异常。检查废液管路，发现废液管太长，可能是排废不畅导致此报警。指导老师剪短废液管【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 11:05:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-360E | 一般 | 待处理
2026.04.21 10:37:59 | 内蒙古自治区人民医院 / 100086 呼和浩特市 | 300649 | 304612719 | 内蒙古自治区人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-04-21 11:43:33 : 【客户请求】 客户电话无人接听，工单下派2026-04-21 10:37:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 生化 | CL-6000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.21 09:40:55 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 | 90372836 | 304612710 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-21 09:52:32 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针垂直运动错误【排查过程】：指导客户调整样本针位置【处理结果】：故障消除2026-04-21 09:40:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.21 09:39:57 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 / 158300 鸡西市 | 361899 | 304612640 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-04-21 09:46:00 : 【客户请求】 【故障现象】：校准时无法修改校准品【排查过程】：检查发现项目处于质控申请状态。告知老师将质控申请删除后，可以修改校准品【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-21 09:39:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.04.21 09:30:14 | 贵州省女子强制隔离戒毒所 / 550029 | 90211475 | 304612639 | 贵州省女子强制隔离戒毒所 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-21 09:52:05 : 【客户请求】 客户电话无人接听，工单下派2026-04-21 09:30:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.21 09:07:03 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 / 246700 铜陵市 | 337479 | 304612637 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-21 10:04:13 温彦朝: 【客户请求】 同一医院，不同手机号报修，属于重复报修2026-04-21 09:07:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.21 09:04:55 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 / 246700 铜陵市 | 337479 | 304612636 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-21 09:18:01 温彦朝: 【客户请求】 同一客户，不同的手机号报修，属于重复报修2026-04-21 09:04:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.21 08:53:51 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 / 158300 鸡西市 | 361899 | 304612635 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-04-21 09:15:10 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：来电询问做质控需不需要每次都输入靶值【排查过程】：告知老师一支质控，输入一次靶值就可以【处理结果】：老师确认问题解决2026-04-21 08:53:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.04.20 16:47:55 | 铜仁市广泰医院 / 554300 | 60035827 | 304612622 | 铜仁市广泰医院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-20 16:52:57 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控结果失控【排查过程】：质控靶值设置错误，重新矫正。【处理结果】：，客户确认问题解决。2026-04-20 16:47:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.20 16:48:09 | 广南县黑支果卫生院 / 100000 文山州 | 336644 | 304612616 | 广南县黑支果卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-20 16:51:38 : 【客户请求】 客户更换电脑，需要操作软件，已发送2026-04-20 16:48:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.20 16:31:44 | 铜仁市广泰医院 / 554300 | 60035827 | 304612614 | 铜仁市广泰医院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-20 16:42:17 : 【客户请求】 【故障现象】：载A校准设置【排查过程】：指导客户在校准界面进行设置，告知客户流程。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 16:31:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.20 15:54:39 | 寻甸县河口镇卫生院 | 90353335 | 304612611 | 寻甸县河口镇卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-20 15:57:30 : 【客户请求】 【故障现象】：无稀释液【排查过程】：新更换稀释液，稀释液浮子状态不对，重新安装，【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-20 15:54:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.20 16:44:10 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 | 90372836 | 304612595 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-20 16:54:57 杨计正: 【客户请求】 【故障现象】：咨询五分类能否只测三分类【排查过程】：指导客户在右边模式选项可以选择CBC CBC+DIFF。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 16:44:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.20 16:16:27 | 滕州市妇幼保健院 / 277500 枣庄市 | 316969 | 304612593 | 滕州市妇幼保健院 SC-120 微信视频服务 | 2026-04-20 16:23:01 : 【客户请求】 【故障现象】：储液池浮子状态异常【排查过程】：试剂齐全，无法消除故障。【故障定位】： 排查储液池浮子状态。【一线建议】： 排查储液池浮子状态。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 16:16:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理
2026.04.20 14:46:59 | 婺源县紫阳镇卫生院 / 555555 | 90050461 | 304612591 | 婺源县紫阳镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-20 14:53:06 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】：指导客户在菜单中进行增益设置，消除故障。【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-20 14:46:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.20 15:59:48 | 宁乡市妇幼保健院 / 999999 | 102391 | 304612577 | 宁乡市妇幼保健院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-04-20 16:09:17 : 【客户请求】 客户端演示2026-04-20 15:59:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.04.20 13:08:21 | 哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院 / 150000 哈尔滨市 | 90007476 | 304612571 | 哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-20 13:19:47 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询休眠状态光源光源灯是否计时【排查过程】：指导客户测试完毕后，关闭机器。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 13:10:15 : 【客户请求】 姓名: 王涛; 手机号: 131****5257; 问题描述:2026-04-20 13:08:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.20 14:01:18 | 平凉市庄浪县良邑卫生院 / 744600 平凉市 | 334480 | 304612558 | 平凉市庄浪县良邑卫生院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-04-20 14:51:53 杨计正: 【客户请求】 【故障现象】：ALP底物耗尽【排查过程】：客户等新试剂到后再进行更换【处理结果】客户确认问题解决。2026-04-20 14:05:25 : 【客户请求】 客户验证30分钟2026-04-20 14:01:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.04.20 12:58:25 | 周口市郸城县丁村乡卫生院 | 90169242 | 304612557 | 周口市郸城县丁村乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-20 13:13:49 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针排液时未检测到液面【排查过程】： 客户端不方便操作，样本针外壁清洗有液体溢出。【故障定位】：排查样本针排液是否顺畅.试剂加样管路.外壁清洗灌注管路。【一线建议】： 排查样本针排液是否顺畅.试剂加样管路.外壁清洗灌注管路。【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-04-20 12:58:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.20 12:04:34 | 新和县中医医院 / 843000 阿克苏地区 | 60028676 | 304612538 | 新和县中医医院 BS-880 微信视频服务 | 2026-04-20 12:18:49 : 【客户请求】 【故障现象】：D-B试剂R2余量是0【排查过程】：重新余量检测，结果还是0，客户等试剂到了在更换试剂。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 12:04:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-880 | 一般 | 待处理
2026.04.20 11:02:44 | 河北省保定市定兴县张家庄乡卫生院 / 555555 | 90076960 | 304612535 | 河北省保定市定兴县张家庄乡卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-20 11:10:32 : 【客户请求】 【故障现象】： 试剂针碰撞【排查过程】：客户无法进行操作【故障定位】： 排查试剂针位置，。【一线建议】： 排查试剂针位置【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-04-20 11:02:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.20 10:33:38 | 岳阳市华容县胜峰乡卫生院 / 414200 华容县 | 379851 | 304612533 | 岳阳市华容县胜峰乡卫生院 BS-410 微信视频服务 | 2026-04-20 10:50:40 : 【客户请求】 【故障现象】：水箱空【排查过程】：水箱进水缓慢，水机开关未开.重新打开进水，系统恢复正常。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 10:33:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-410 | 一般 | 待处理
2026.04.20 10:04:27 | 武汉市新洲区涨渡湖街卫生院 / 430000 | 60114203 | 304612532 | 武汉市新洲区涨渡湖街卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-20 10:14:48 : 【客户请求】 【故障现象】：结果参数疑问【排查过程】：结果参数有？，表示疑问.跟客户解释。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 10:04:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.20 09:55:11 | 沧县兴济中心卫生院 / 061721 沧州市 | 379442 | 304612531 | 沧县兴济中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-20 09:58:01 : 【客户请求】 【故障现象】： 客户需要设备保养记录【排查过程】： 需要保养记录表【故障定位】： 需要保养记录表【一线建议】： 需要保养记录表【下派理由】：需要保养记录表2026-04-20 09:55:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.20 10:30:12 | 成都市双流区九江社区卫生服务中心 / 610041 成都市 | 327530 | 304612530 | 成都市双流区九江社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-20 10:54:59 : 【客户请求】 【故障现象】：室间质评结果测得为负数【排查过程】： 客户需要临床介入【故障定位】： 客户需要临床介入【一线建议】： 客户无法自行操作。2026-04-20 10:30:51 : 【客户请求】 姓名: 关; 手机号: 184****5480; 问题描述: 生化时间质评结果有问题可以安排回复一下2026-04-20 10:30:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.20 10:25:20 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304612529 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-20 10:28:32 : 【客户请求】 【故障现象】：低浓度积液【排查过程】：下水口太高导致【处理结果】：指导客户处理排水管2026-04-20 10:25:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.20 09:56:09 | 武定县高桥卫生院 / 651600 楚雄州 | 90013335 | 304612523 | 武定县高桥卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-20 10:17:58 : 【客户请求】 【故障现象】：两项数值为负数【排查过程】：其他标本，项目数值正常，指导客户查看之前测试数据，标本测得数值偏低，排查个人，血样问题。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-20 09:57:04 : 【客户请求】 姓名: 殷; 手机号: 193****1102; 问题描述:2026-04-20 09:56:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.20 11:28:51 | 达州市大竹县方舱医院 / 635199 | 90330510 | 304612520 | 达州市大竹县方舱医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-20 11:33:21 : 【客户请求】 【故障现象】：添加手工项目【排查过程】：指导添加【处理结果】：问题解决2026-04-20 11:28:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.20 10:21:50 | 三门峡市中心医院 / 472000 三门峡市 | 309123 | 304612518 | 三门峡市中心医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-20 11:14:06 杨计正: 【客户请求】 【故障现象】：试剂针内壁清洗注射器运动错误【排查过程】：客户重新系统恢复后，运行正常。【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-20 10:21:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.29 11:35:17 | 旺苍县中医医院 / 628200 广元市 | 326135 | 304614227 | 旺苍县中医医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-29 11:52:18 : 【客户请求】 测试2026-04-29 11:35:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.04.29 10:38:22 | 瑞昌横立山乡卫生院 / 332200 | 60124157 | 304614225 | 瑞昌横立山乡卫生院 BS-230 微信视频服务 | 2026-04-29 10:40:59 : 【客户请求】 【故障现象】：T-BIL结果异常【排查过程】：沟通更换新试剂查看【处理结果】：客户处理2026-04-29 10:38:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-230 | 一般 | 待处理
2026.04.29 10:11:52 | 山东省青岛市胶州市北关卫生院 / 266300 青岛 | 366449 | 304614223 | 山东省青岛市胶州市北关卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 10:30:47 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：咨询稀释液测试用量【排查过程】：告知测试时使用量固定，并不能修改，理论测试量，仪器取消休眠、消除故障、自动清洗、开关机都会消耗稀释液【处理结果】：客户已知晓问题2026-04-29 10:11:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.29 11:08:55 | 晋州市人民医院 / 061000 石家庄市 | 307593 | 304614219 | 晋州市人民医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-29 11:33:09 : 【客户请求】 客户点错了2026-04-29 11:08:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.04.29 11:04:18 | 上饶县茗洋卫生院 / 334000 | 90007816 | 304614218 | 上饶县茗洋卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 11:06:39 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警HGB检测异常无法消除【排查过程】：登录管理员账号进入，设置-主机设置-增益设置，HGB本底电压4.8V，调到4.5V后保存故障能正常消除【处理结果】：故障已恢复2026-04-29 11:04:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.29 10:42:47 | 泉州市泉港区峰尾卫生院 / 362114 泉州市 | 386092 | 304614217 | 泉州市泉港区峰尾卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-29 10:46:32 : 【客户请求】 【故障现象】：水箱空【排查过程】：查看水箱水位低，检查去离子水机发现未开机，开机后，水箱正常进水，系统恢复正常【处理结果】：故障已消除2026-04-29 10:42:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.29 10:13:04 | 深圳市宝安区人民医院 / 518100 深圳市 | 306605 | 304614216 | 深圳市宝安区人民医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 10:27:13 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询复检规则设置【排查过程】：复检规则未自动触发，指导修改复检规则设置，查看是否勾选启用或者阈值是否正确【处理结果】：客户已设置修改2026-04-29 10:13:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.29 09:36:09 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304614214 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-29 09:38:47 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询昨天未做完的样本是否可以继续测试【排查过程】：解答不能继续测试，只能重新申请测试【处理结果】：客户问题已解答2026-04-29 09:36:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.29 09:01:37 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 | 90297292 | 304614162 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-29 09:04:39 : 【客户请求】 【故障现象】：ALT,ALP质控失控【排查过程】：告知换试剂，质控重新做一下【处理结果】：客户知晓2026-04-29 09:01:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.29 11:13:21 | 宜阳县人民医院 / 471600 洛阳市 | 308870 | 304614158 | 宜阳县人民医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-04-29 11:21:12 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询CK-MB校准【排查过程】：BS-800CK-MB校准，未购买单独的校准品，告知需要购买单独的校准品，提供暂时解决方法【处理结果】：客户已知晓问题2026-04-29 11:13:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.29 10:14:27 | 瑞昌横立山乡卫生院 / 332200 | 60124157 | 304614142 | 瑞昌横立山乡卫生院 BS-230 微信视频服务 | 2026-04-29 10:22:07 : 【客户请求】 【故障现象】：T-BIL结果负值【排查过程】：针搅拌杆很脏，告知清洗干净重测【处理结果】：客户知晓2026-04-29 10:14:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-230 | 一般 | 待处理
2026.04.28 17:49:57 | 克拉玛依市克拉玛依区天山路街道社区卫生服务中心 | 90316792 | 304614107 | 克拉玛依市克拉玛依区天山路街道社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-28 18:01:47 : 【客户请求】 【故障现象】：不明确【排查过程】：拨打客户电话3次未接通【处理结果】：无需技术支持2026-04-28 17:49:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.28 17:47:49 | 合肥安百苑综合门诊部 | 90183201 | 304614095 | 合肥安百苑综合门诊部 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-28 17:56:55 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控失控提示【排查过程】：ALB质控提示2-2S，指导修改质控规则1-3S，取消其余规则勾选【处理结果】：客户问题已解决2026-04-28 17:47:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.28 17:13:56 | 比如县人民医院 / 852300 拉萨市 | 323224 | 304614093 | 比如县人民医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-28 17:53:04 : 【客户请求】 【故障现象】：新装软件提示不匹配【排查过程】：客户更换了新电脑，软件安装未正确选择仪器型号，提示不匹配，指导卸载软件删除根文件，重新安装软件正常，指导设置用户密码，测试样本正常【处理结果】：问题已决绝2026-04-28 17:13:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.28 17:26:23 | 纳林陶亥中心卫生院 | 90261860 | 304614078 | 纳林陶亥中心卫生院 BS-870 微信视频服务 | 2026-04-28 17:47:29 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：打印机不停打印文档【排查过程】：删除文档还会有文档出现，指导电脑仪器打印机全部关闭电源重启，恢复正常【处理结果】：问题已解决2026-04-28 17:26:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-870 | 一般 | 待处理
2026.04.28 15:07:05 | 万源市草坝中心卫生院 / 635000 达州市 | 370148 | 304614075 | 万源市草坝中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-28 15:12:02 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准【排查过程】：告知操作流程【处理结果】：客户知晓2026-04-28 15:07:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.28 14:43:45 | 会同县灵康精神病医院有限公司 / 418300 会同县 | 60600477 | 304614027 | 会同县灵康精神病医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-04-28 14:52:03 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询样本删除及仪器停止操作【排查过程】：指导删除多余申请样本，终止测试，解决故障并系统恢复【处理结果】：问题已处理2026-04-28 14:43:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.04.28 14:24:52 | 个旧市贾沙乡卫生院 / 555555 | 90012848 | 304614026 | 个旧市贾沙乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-28 14:24:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.29 08:39:15 | 长沙市雨花区臻和门诊部 / 410000 长沙市 | 60599535 | 304614019 | 长沙市雨花区臻和门诊部 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 08:42:27 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警HGB检测异常无法消除【排查过程】：登录管理员账号进入，设置-主机设置-增益设置，HGB本底电压4.8V，调到4.5V后保存故障能正常消除【处理结果】：故障已恢复2026-04-29 08:39:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.29 08:47:47 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304614008 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-29 08:51:26 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂规格是否通用【排查过程】：解答试剂规格不同，可以通用【处理结果】：客户已知晓问题2026-04-29 08:47:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.29 08:42:53 | 靖远县妇幼保健站 / 730600 白银市 | 334506 | 304614007 | 靖远县妇幼保健站 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 08:44:51 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-29 08:42:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.28 12:49:19 | 福建省仙游县总医院 / 351100 莆田市 | 313601 | 304613995 | 福建省仙游县总医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-28 13:49:11 : 【客户请求】 【故障现象】：废液满【排查过程】：指导清洗传感器后恢复正常【处理结果】：恢复正常2026-04-28 12:49:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.28 12:02:15 | 昭觉县唐且乡中心卫生院 / 616100 | 90158622 | 304613993 | 昭觉县唐且乡中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-28 12:12:23 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-28 12:03:39 : 【客户请求】 L2026-04-28 12:02:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.28 11:58:52 | 疏附县兰干镇卫生院 / 555555 | 90012977 | 304613992 | 疏附县兰干镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-28 12:09:00 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：咨询LIS个别项目为什么不能识别【排查过程】：检查LIS端未设置通道，建议联系LIS工程师设置项目通道号【处理结果】：客户联系LIS工程师处理通道问题2026-04-28 11:58:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.28 13:46:38 | 西京大学校医院 | 90254899 | 304613986 | 西京大学校医院 BS-820 微信视频服务 | 2026-04-28 13:51:09 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-28 13:46:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-820 | 一般 | 待处理
2026.04.28 11:23:26 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304613978 | 长子同仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-28 11:26:55 : 【客户请求】 【故障现象】：电脑无法启动【排查过程】：重启无效，电脑硬件问题【处理结果】：告知客户，客户联系维修电脑工程师处理2026-04-28 11:23:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.28 11:14:28 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304613975 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-28 11:28:23 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询昨日样本未测试项目添加结果【排查过程】：告知老师昨日样本结果不能再添加，只能添加今日样本结果【处理结果】：客户问题已明确告知2026-04-28 11:14:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.28 11:12:23 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 / 748300 定西市 | 334414 | 304613974 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-28 11:38:35 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：第一试剂针液面检测失效【排查过程】：指导重启复位，液面检测板信号正常，测试样本正常【处理结果】：故障已恢复2026-04-28 11:12:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.28 11:04:57 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304613973 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-28 11:10:24 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10x【排查过程】：检查清洗机构正常，故障报警频率低，寻问光源灯已有很长时间未更换，建议先更换光源灯【处理结果】：客户联系购买光源灯更换2026-04-28 11:04:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.28 12:05:53 | 保定市德润医院 / 071000 保定市 | 328196 | 304613948 | 保定市德润医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-28 12:12:19 : 【客户请求】 【故障现象】：结果异常【排查过程】：所有结果异常【故障定位】：怀疑溶血素加入不够【一线建议】：申请阀门，定量泵备用【下派理由】：硬件故障2026-04-28 12:05:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.28 11:45:35 | 砚山县江那镇卫生院 / 663199 | 90305407 | 304613947 | 砚山县江那镇卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-28 11:54:47 : 【客户请求】 【故障现象】：无法启动测试【排查过程】：删除重新申请测试【处理结果】：客户知晓2026-04-28 11:45:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.28 11:03:41 | 中国中元集团海东市第二人民医院 | 90209406 | 304613944 | 中国中元集团海东市第二人民医院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-04-28 11:17:10 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-28 11:03:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理
2026.04.28 10:25:14 | 甘肃省会宁县杨崖集镇卫生院 / 730700 | 90164200 | 304613931 | 甘肃省会宁县杨崖集镇卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-28 10:54:14 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询样本计数操作【排查过程】：样本结果低，检查模式错误，指导全血与预稀释模式测量区别【处理结果】：已正确测量样本2026-04-28 10:25:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.28 10:05:50 | 疏附县兰干镇卫生院 / 555555 | 90012977 | 304613929 | 疏附县兰干镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-28 10:09:46 : 【客户请求】 【故障现象】：无法修改样本编号【排查过程】：设置-通信设置-取消选择双向lis，主机设置-取消勾选匹配工作单执行【处理结果】：恢复正常2026-04-28 10:05:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.28 09:43:41 | 白银市中西医结合医院（甘肃省中医院白银分院） / 730900 白银市 | 90006482 | 304613928 | 白银市中西医结合医院（甘肃省中医院白银分院） BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-28 09:53:11 : 【客户请求】 【故障现象】：浓缩清洗剂无【排查过程】：指导清洗瓶盖组件【处理结果】：恢复正常2026-04-28 09:43:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.28 09:41:12 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304613927 | 罗田县九资河中心卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-28 09:46:07 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂装载HDL-L R2【排查过程】：指导进行手动试剂装载【处理结果】：客户知晓2026-04-28 09:41:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.28 09:27:22 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304613925 | 罗田县九资河中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-28 09:31:29 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂如何手动更改位置【排查过程】：指导手动卸载位置后，重新手动装载指定位置【处理结果】：问题已解答2026-04-28 09:27:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.28 10:20:26 | 安州鸣兴精神病医院 / 000000 | 90256760 | 304613830 | 安州鸣兴精神病医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-04-28 10:36:03 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：lis无法解析图片【排查过程】：使用解析工具解析数据【处理结果】：告知客户lis修改相关内容2026-04-28 10:20:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.04.29 10:35:39 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304614232 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-04-29 10:38:12 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询W装载【排查过程】：指导选中W-试剂装载-修改余量【处理结果】：客户已知晓操作2026-04-29 10:35:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.04.30 16:23:53 | 哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院 / 150000 哈尔滨市 | 90007476 | 304614414 | 哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-30 16:25:36 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询关机后保持制冷【排查过程】：告知操作方式【处理结果】：客户知晓2026-04-30 16:23:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.30 16:10:54 | 杭州邦尔医院有限公司 / 310000 杭州市 | 315724 | 304614413 | 杭州邦尔医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-30 16:33:30 : 【客户请求】 【故障现象】：比对血糖【排查过程】：沟通比对事项，客户联系线下工程师处理【处理结果】：客户表示自行联系线下工程师处理2026-04-30 16:10:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.30 15:37:47 | 会泽县纸厂乡卫生院 / 650000 曲靖市 | 60071773 | 304614412 | 会泽县纸厂乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-30 15:37:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.30 14:32:29 | 锦州医科大学 / 121103 锦州市 | 60106697 | 304614410 | 锦州医科大学 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-30 15:08:41 : 【客户请求】 【故障现象】：采样针液面检测失效【排查过程】：指导重启仪器【处理结果】：重启后恢复正常2026-04-30 14:34:35 : 【客户请求】 【故障现象】：采样针液面检测失效【排查过程】：沟通擦干净针表面【处理结果】：客户执行处理2026-04-30 14:32:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.30 11:20:58 | 巴东县中西医结合医院（巴东县沿渡河镇中心卫生院） / 444300 恩施州 | 321759 | 304614404 | 巴东县中西医结合医院（巴东县沿渡河镇中心卫生院） CL-1200I 微信视频服务 | 2026-04-30 11:24:05 : 【客户请求】 【故障现象】：校准卡与试剂不匹配【排查过程】：沟通联系当地供应商提供对应试剂的条码【处理结果】：客户联系当地供应商处理2026-04-30 11:20:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.04.30 17:08:42 | 比如县人民医院 / 852300 拉萨市 | 323224 | 304614389 | 比如县人民医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-30 17:29:32 : 【客户请求】 【故障现象】：软件不匹配【排查过程】：BC-5180，提示仪器是BC-5300，重启电脑和仪器无效，使用工程师账户登录重新选择仪器型号匹配【处理结果】：恢复2026-04-30 17:08:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.30 13:24:40 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 / 641300 资阳市 | 362145 | 304614384 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-30 13:36:59 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询RF校准【排查过程】：指导修改校准品选用规则，申请校准【处理结果】：已正确校准2026-04-30 13:24:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.30 13:22:57 | 天津市天津医院 / 300000 天津市 | 106802 | 304614383 | 天津市天津医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-30 13:23:43 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-30 13:22:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 天津分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理
2026.04.30 13:02:50 | 晋州市人民医院 / 061000 石家庄市 | 307593 | 304614382 | 晋州市人民医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-30 13:24:44 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-30 13:02:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.04.30 15:13:49 | 锦州医科大学 / 121103 锦州市 | 60106697 | 304614370 | 锦州医科大学 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-30 15:15:15 : 【客户请求】 【故障现象】：反应吸光度超限【排查过程】：沟通稀释重测【处理结果】：客户知晓2026-04-30 15:13:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.30 14:55:28 | 青川县乐安镇中心卫生院 / 555555 | 90013281 | 304614368 | 青川县乐安镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-30 14:58:00 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询仪器打包管路如何取【排查过程】：指导取管路逆时针拧动接头即可【处理结果】：老师已知晓问题2026-04-30 14:55:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.30 13:58:46 | 上海航道医院 / 200082 上海市 | 311702 | 304614367 | 上海航道医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-30 14:41:22 : 【客户请求】 测试2026-04-30 13:58:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 上海分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.04.30 09:25:27 | 牡丹江神经精神病医院 / 157000 牡丹江市 | 321100 | 304614305 | 牡丹江神经精神病医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-30 09:35:13 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询靶值【排查过程】：告知靶值查询方式【处理结果】：处理客户问题2026-04-30 09:25:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.30 09:12:52 | 西和县卫生健康局 / 742100 | 90169741 | 304614304 | 西和县卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-30 09:16:32 : 【客户请求】 【故障现象】：反应盘温度不温度，无法开始测试【排查过程】：反应盘温度未上升至37度，告知等待至37度后进行测试【处理结果】：恢复至37度后开始正常测试2026-04-30 09:12:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.30 08:58:13 | 云南省楚雄州紫溪镇卫生院 / 675000 楚雄市 | 362629 | 304614303 | 云南省楚雄州紫溪镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-30 09:58:58 胡宗亚: 【客户请求】 云南科恒工程师未上线，随后电话联系客户处理。2026-04-30 08:58:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.30 09:25:23 | 汉阴县铁佛寺镇中心卫生院 | 90225764 | 304614298 | 汉阴县铁佛寺镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-30 09:30:29 : 【客户请求】 【故障现象】：RBC堵孔【排查过程】：清洗浸泡后正常【处理结果】： 恢复正常2026-04-30 09:25:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.30 09:13:55 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304614297 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-30 09:28:09 : 【客户请求】 【故障现象】：校准咨询【排查过程】：输错靶值，重新校准【处理结果】：客户重新校准2026-04-30 09:13:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.29 17:53:43 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304614291 | 贵州恒鑫盛源医疗科技有限公司 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-04-29 17:53:42 : 【客户请求】 微信视频呼入JP7-61001101 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.04.30 10:13:07 | 浦城县水北镇卫生院 / 354000 南平市 | 324789 | 304614290 | 浦城县水北镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-30 10:21:29 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询UA质控失控如何处理【排查过程】：指导排查思路，针、搅拌杆维护，更换新的质控品、重复性测试、更换试剂、重新校准、仪器排查等【处理结果】：老师已清楚质控排查流程2026-04-30 10:13:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.30 10:09:10 | 宣汉县峰城镇中心卫生院 / 635000 达州市 | 361004 | 304614289 | 宣汉县峰城镇中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-30 10:16:30 : 【客户请求】 【故障现象】：结果异常【排查过程】：注射器漏水，转线下工程师处理【处理结果】：老师联系线下工程师维修处理2026-04-30 10:09:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.30 08:50:00 | 宜兴市官林镇蒋荷娟中医诊所 / 214000 | 90334741 | 304614288 | 宜兴市官林镇蒋荷娟中医诊所 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-30 09:03:05 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：偶发WBC不分类，堵孔【排查过程】：HGB+++。考虑LH溶血素不加入，检查管路无弯折，BASO粒子数异常【故障定位】：LH溶血素加入问题【一线建议】：申请注射器，两通电磁阀备用【下派理由】：客户需求，尽快联系2026-04-30 08:49:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 苏州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.29 16:44:31 | 新建区厚田乡卫生院 | 90166295 | 304614279 | 新建区厚田乡卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-29 16:48:10 : 【客户请求】 【故障现象】：低浓度集液器满【排查过程】：处理排水管路【处理结果】：客户处理后正常2026-04-29 16:44:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.29 16:27:10 | 武威市妇幼保健站 / 733000 武威市 | 334529 | 304614276 | 武威市妇幼保健站 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 17:05:40 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：HGB不出结果【排查过程】：HGB不出结果，无报警，科室在开会【故障定位】：HGB支架，溶血素加入，混匀【一线建议】：申请两通电磁阀和HGB支架备用【下派理由】：客户需求2026-04-29 16:27:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.29 14:44:09 | 新疆哈密市白石头乡卫生院 / 839125 哈密地区 | 301525 | 304614274 | 新疆哈密市白石头乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-29 15:25:32 : 【客户请求】 【故障现象】：客户无法接通【排查过程】：客户无法接通【故障定位】：客户无法接通【一线建议】：客户无法接通【下派理由】：客户无法接通，转线下工程师跟进处理2026-04-29 14:44:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.29 16:33:49 | 浦城县水北镇卫生院 / 354000 南平市 | 324789 | 304614269 | 浦城县水北镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-29 16:41:49 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询交叉污染处理【排查过程】：指导设置交叉污染，修改测试顺序，每周手动维护搅拌杆试剂针样本针，查看搅拌杆脏，老师从来没维护过。【处理结果】：老师已知晓问题所在2026-04-29 16:33:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.29 13:58:53 | 洛阳市偃师人民医院 / 471900 洛阳市 | 308879 | 304614266 | 洛阳市偃师人民医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-29 14:09:14 : 【客户请求】 点错了2026-04-29 13:58:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.04.29 13:41:22 | 烟台经济技术开发区福莱山社区卫生服务中心 / 264000 | 60130428 | 304614264 | 烟台经济技术开发区福莱山社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 13:44:59 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询如何查询质控【排查过程】：指导关注迈瑞客户服务中心查询【处理结果】：已解答客户问题2026-04-29 13:41:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.29 13:20:29 | 新疆喀什地区麦盖提县曼塔勒乡卫生院 / 555555 | 90044091 | 304614263 | 新疆喀什地区麦盖提县曼塔勒乡卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-04-29 13:23:57 : 【客户请求】 【故障现象】：光源灯强度不足【排查过程】：昨天新换光源灯【故障定位】：反应盘溢流或光学组件老化【一线建议】：现场排查，申请废液泵备用【下派理由】：客户要求工程师2026-04-29 13:20:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.04.29 13:00:59 | 疏附县兰干镇卫生院 / 555555 | 90012977 | 304614261 | 疏附县兰干镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 13:16:01 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询双向LIS【排查过程】：告知客户仪器不支持双向LIS，LIS需单向传输【处理结果】：联系LIS工程师重新修改LIS设置2026-04-29 13:00:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.29 13:59:14 | 北京鼎成肽源生物技术有限公司 / 100020 北京市 | 90075797 | 304614255 | 北京鼎成肽源生物技术有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-29 14:05:26 : 【客户请求】 【故障现象】：LH溶血剂过期，更换后日期不变化【排查过程】：输入条码，更换试剂，重启仪器【处理结果】：客户自行操作2026-04-29 13:59:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.30 10:22:46 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304614249 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-30 10:27:23 : 【客户请求】 【故障现象】：提示校准系数差别限超限【排查过程】：上次校准项目浓度值输入错误，修改后重新校准提示校准系数差别限超限，告知提示原因，可以不用处理，重新测试质控即可【处理结果】：老师已知晓提示原因2026-04-30 10:22:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.30 09:46:55 | 甘肃省会宁县杨崖集镇卫生院 / 730700 | 90164200 | 304614248 | 甘肃省会宁县杨崖集镇卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-30 10:34:41 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：咨询封闭预稀释和封闭全血测试【排查过程】：沟通预稀释操作注意事项，预稀释结果和全血偏差大，预稀释结果偏高，指导如何排查问题，做对比实验，科室条件有限无法做对比实验，建议先用全血模式测试样本【处理结果】：客户已知晓2026-04-30 09:52:19 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询封闭预稀释和封闭全血测试【排查过程】：沟通预稀释操作注意事项【处理结果】：客户知晓2026-04-30 09:46:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.30 09:03:37 | 广安市邻水县精神病医院 / 652377 | 90188829 | 304614246 | 广安市邻水县精神病医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-30 09:09:22 : 【客户请求】 【故障现象】：修改校准品位置【排查过程】：指导修改校准品位置【处理结果】：客户知晓2026-04-30 09:03:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.30 08:52:06 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 / 158300 鸡西市 | 361899 | 304614245 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-04-30 09:10:07 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：清洗剂容器空【排查过程】：指导摇晃瓶盖组件和重新插拔线【处理结果】：恢复正常2026-04-30 08:52:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.04.29 15:08:10 | 德江县长堡镇中心卫生院 / 555555 | 90014945 | 304614242 | 德江县长堡镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-29 15:14:02 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询结果传输问题【排查过程】：偶发单个样本结果显示已传输，但LIS软件上无结果显示，仪器状态正常，建议咨询LIS工程师【处理结果】：客户联系LIS工程师处理问题2026-04-29 15:08:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.29 13:07:53 | 贵州省女子强制隔离戒毒所 / 550029 | 90211475 | 304614236 | 贵州省女子强制隔离戒毒所 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-29 17:08:53 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控偏差大原因【排查过程】：查看今天质控和上周做的质控结果很多项目偏差大，指导老师进行样本重复性测试，重复性合格，判断为质控异常，建议购复溶新的质控进行测试【处理结果】：老师已明确知晓问题所在2026-04-29 13:13:53 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控偏差大原因【排查过程】：查看今天质控和上周做的质控结果很多项目偏差大，指导老师进行样本重复性测试【处理结果】：等待老师测试结果。2026-04-29 13:07:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.29 12:38:47 | 疏附县兰干镇卫生院 / 555555 | 90012977 | 304614235 | 疏附县兰干镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 12:47:59 : 【客户请求】 【故障现象】：样本测试无编号无法测试【排查过程】：勾选了双向LIS及匹配工作单执行，LIS设置问题，告知需要取消LIS双向勾选才能取消匹配工作单，建议联系LIS工程师处理【处理结果】：老师联系LIS服务商2026-04-29 12:38:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.29 11:58:21 | 柴桑区新合镇卫生院 / 332000 九江市 | 60124989 | 304614234 | 柴桑区新合镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-29 12:00:39 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询测试数据导出【排查过程】：回顾-数据导出-选择对应时间段导出【处理结果】：客户知晓2026-04-29 11:58:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.27 08:36:52 | 郑州市卫生健康委员会 / 450000 郑州 | 103049 | 304613637 | 郑州市卫生健康委员会 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-27 08:39:52 : 【客户请求】 【故障现象】：管路结晶【排查过程】：仪器长时间未使用，管路结晶【故障定位】：液路结晶【一线建议】：联系报价，上门处理结晶管路【下派理由】：客户无法自行处理2026-04-27 08:36:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.27 09:07:27 | 项城市永丰镇中心卫生院 / 466200 周口市 | 60103689 | 304613630 | 项城市永丰镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-27 09:11:01 : 【客户请求】 【故障现象】：lis无法连接【排查过程】：指导重启lis接口程序，联系lis工程师【处理结果】：客户知晓2026-04-27 09:07:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.27 08:52:08 | 张掖乐达医院有限责任公司 | 90374550 | 304613629 | 张掖乐达医院有限责任公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-27 08:56:21 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询取消项目测试【排查过程】：指导遮蔽以后不再开展的项目【处理结果】：已遮蔽不再开展的项目2026-04-27 08:52:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.24 16:24:19 | 渭南市华州区中医医院 / 714100 渭南市 | 305199 | 304613554 | 渭南市华州区中医医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-24 16:27:16 : 【客户请求】 【故障现象】： 工程师在推广瑞智服【排查过程】： 工程师在推广瑞智服【一线建议】： 工程师在推广瑞智服【下派理由】：工程师在推广瑞智服2026-04-24 16:24:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.04.24 16:06:32 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304613552 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-24 16:10:37 : 【客户请求】 【故障现象】：没有参考范围【排查过程】：检查发现没有设置年龄【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 16:06:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60129275 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.24 17:18:54 | 民丰县计划生育指导站 | 90225522 | 304613545 | 民丰县计划生育指导站 BC-6600 微信视频服务 | 2026-04-24 17:31:52 : 【客户请求】 【故障现象】： 呼叫3次客户均未接【排查过程】： 呼叫3次客户均未接【故障定位】：呼叫3次客户均未接【一线建议】：呼叫3次客户均未接【下派理由】： 呼叫3次客户均未接2026-04-24 17:18:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6600 | 一般 | 待处理
2026.04.24 15:08:37 | 临湘爱尔眼科医院 / 414300 临湘市 | 90095861 | 304613535 | 临湘爱尔眼科医院 BS-240 微信视频服务 | 2026-04-24 15:57:26 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针排液时检测不到液面【排查过程】：调节样本针位置【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-24 15:11:42 : 【客户请求】 姓名: 姚嘉琪; 手机号: 183****0045; 问题描述: 采样针排液时在反应盘未能检测到液面。已经换过试剂，水，清洗液，仪器也维护了。还是解决不了2026-04-24 15:08:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60129275 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.04.24 14:56:49 | 绍兴市上虞人民医院 / 312300 上虞市 | 303291 | 304613534 | 绍兴市上虞人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-24 15:42:41 : 【客户请求】 【故障现象】：测试功能【排查过程】：已培训客户使用【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 14:56:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.24 14:20:43 | 永州市零陵区石岩头镇卫生院 / 425000 永州市 | 60117065 | 304613533 | 永州市零陵区石岩头镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-24 16:12:56 : 【客户请求】 【故障现象】：肌酐跳值【排查过程】： 调节测试顺序，把肌酐放到第一位解决【故障定位】： 交叉污染【一线建议】：请临床在重新设置下【下派理由】： 客户无法自行操作2026-04-24 14:20:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.25 14:54:29 | 会泽县纸厂乡卫生院 / 650000 曲靖市 | 60071773 | 304613528 | 会泽县纸厂乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-25 14:54:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.24 13:34:10 | 芜湖医药卫生学校 | 90196198 | 304613523 | 芜湖医药卫生学校 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-24 13:52:03 科海同业河北医疗器械贸易有限公司: 【客户请求】 【故障现象】：通讯错误【排查过程】：客户使用瑞美通讯，找不到LIS工程师，想更换迈瑞的软件，已微信发送【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 13:34:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60129275 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.24 14:55:51 | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心 | 90374565 | 304613509 | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-24 15:37:33 : 【客户请求】 【故障现象】：与体检系统ip冲突【排查过程】：联系体检系统修改ip【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 14:55:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.24 14:42:08 | 固始县三河尖镇卫生院 / 465200 信阳市 | 320724 | 304613508 | 固始县三河尖镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-24 15:00:28 : 【客户请求】 【故障现象】：指导更换内存卡【排查过程】：已指导更换完成【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 14:42:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60129275 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.24 13:35:12 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 / 158300 鸡西市 | 361899 | 304613506 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-04-24 15:27:56 科海同业河北医疗器械贸易有限公司: 【客户请求】 【故障现象】： 检验者无法输入【排查过程】： 指导老师设置科室，人员，添加助剂符【故障定位】： 软件问题【一线建议】：必要时创建质量上升单处理【下派理由】： 客户无法自行操作2026-04-24 13:35:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60129275 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.04.24 11:53:38 | 都江堰市石羊镇中心卫生院 / 611838 成都市 | 361448 | 304613503 | 都江堰市石羊镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-24 12:15:37 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：结果负值【排查过程】：操作软件显示正常，联系LIS处理【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 11:55:33 : 【客户请求】 姓名: 蔡琴; 手机号: 135****0067; 问题描述: alt做出负值 重新抽血仍然做出负值2026-04-24 11:53:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.24 11:45:31 | 深圳市妇幼保健院 / 518000 深圳市 | 310420 | 304613502 | 深圳市妇幼保健院 BRICYTE E6 微信视频服务 | 2026-04-24 11:57:03 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 镜检显示不清晰【排查过程】： 客户已拨打4007005652，工单已下派，来电催促【故障定位】： 客户已拨打4007005652，工单已下派，来电催促【一线建议】：客户已拨打4007005652，工单已下派，来电催促【下派理由】： 客户已拨打4007005652，工单已下派，来电催促2026-04-24 11:45:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BRICYTE E6 | 一般 | 待处理
2026.04.24 17:19:28 | 郴州湘南脑科医院有限公司 / 423000 郴州市 | 60690286 | 304613497 | 郴州湘南脑科医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-24 17:33:01 科海同业河北医疗器械贸易有限公司: 【客户请求】 【故障现象】：需要靶值【排查过程】：已微信发送【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 17:19:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60129275 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.24 15:21:35 | 河南省周口市川汇区吉祥大药店 / 466000 周口市 | 90154855 | 304613496 | 河南省周口市川汇区吉祥大药店 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-24 15:40:24 : 【客户请求】 【故障现象】： 客户已在4007005652报修【排查过程】： 客户已在4007005652报修【故障定位】： 客户已在4007005652报修【一线建议】： 客户已在4007005652报修【下派理由】： 客户已在4007005652报修2026-04-24 15:21:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.24 15:02:52 | 堆龙德庆区31674部队医院 / 555555 | 90056292 | 304613495 | 堆龙德庆区31674部队医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-24 15:22:30 科海同业河北医疗器械贸易有限公司: 【客户请求】 【故障现象】：试剂条码不识别【排查过程】：检查发现客户使用副厂试剂，已告知客户【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 15:02:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60129275 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.24 11:10:02 | 疏附县兰干镇卫生院 / 555555 | 90012977 | 304613491 | 疏附县兰干镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-24 11:26:37 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：仪器连接不上【排查过程】：指导客户重启软件。【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 11:10:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.24 11:05:14 | 农三师44团医院 / 844000 | 60038438 | 304613337 | 农三师44团医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-24 13:01:18 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：ALB质控失控【排查过程】：查看质控批号059325007发现靶值为31.9，仪器测试结果为31.1，仪器在控，但LIS显示失控【处理结果】：修改LIS靶值，客户确认问题解决。2026-04-24 11:05:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.24 09:32:52 | 南平德康医院 / 353000 | 90328775 | 304613334 | 南平德康医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-24 09:39:47 : 【客户请求】 【故障现象】：心肌酶报警底物耗尽【排查过程】：指导老师稀释重测【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 09:32:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.24 10:51:56 | 大冶市妇幼保健院 / 435100 大冶市 | 366949 | 304613330 | 大冶市妇幼保健院 CAL7000GT 微信视频服务 | 2026-04-24 11:22:25 : 【客户请求】 【故障现象】：客户误触【排查过程】：已培训使用【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 10:51:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | CAL7000GT | 一般 | 待处理
2026.04.24 10:29:48 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 / 054804 | 90223864 | 304613329 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-24 10:32:44 : 【客户请求】 【故障现象】：如何申请急诊【排查过程】：已告知【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-24 10:29:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.24 09:46:55 | 永州市零陵区石岩头镇卫生院 / 425000 永州市 | 60117065 | 304613327 | 永州市零陵区石岩头镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-24 10:01:27 : 【客户请求】 【故障现象】：液体压力异常，HGB本地电压异常【排查过程】：调节电压，做探头液浸泡【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-24 09:46:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.24 08:45:31 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304613281 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-24 10:49:08 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】： 检查试剂正常，指导客户放置室温20分钟在检测，由客于客户样本量大，验证时间长【故障定位】： 校准问题【一线建议】： 客户自行处理【下派理由】： 客户自行处理2026-04-24 08:45:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.24 08:58:58 | 固始县郭陆滩镇中心卫生院 / 465200 信阳市 | 90042030 | 304613275 | 固始县郭陆滩镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-24 09:12:34 : 【客户请求】 【故障现象】：液体压力异常【排查过程】：与304613248为同一工单【故障定位】：与304613248为同一工单【一线建议】： 与304613248为同一工单【下派理由】： 与304613248为同一工单2026-04-24 08:58:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.24 09:18:19 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 / 158300 鸡西市 | 361899 | 304613259 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-04-24 10:41:31 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：无法设置检验者【排查过程】： 已检查数据字典，科室，医生都有【故障定位】： 软件问题建议重装【一线建议】： 客户待验证【下派理由】： 客户待验证2026-04-24 09:18:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.04.24 09:04:10 | 固始县郭陆滩镇中心卫生院 / 465200 信阳市 | 90042030 | 304613248 | 固始县郭陆滩镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-24 10:29:22 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 液体压力异常【排查过程】： 指导老师清洗管路【故障定位】： SV13到14阀管路堵，已清洗【一线建议】： 管路【下派理由】： 客户以及清洗，但想知道更换管路的价格2026-04-24 09:04:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.24 08:46:35 | 会泽县纸厂乡卫生院 / 650000 曲靖市 | 60071773 | 304613247 | 会泽县纸厂乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-24 08:48:41 : 【客户请求】 咨询糖化血红蛋白，已处理2026-04-24 08:46:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.23 17:53:46 | 泸州市古蔺镇双沙卫生院 / 646000 泸州市 | 60028821 | 304613245 | 泸州市古蔺镇双沙卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-23 17:53:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.23 16:45:20 | 甘肃省疾病控制中心 / 730000 兰州市 | 365554 | 304613244 | 甘肃省疾病控制中心 BRICYTE E6 微信视频服务 | 2026-04-23 16:50:16 : 【客户请求】 【故障现象】：血常规故障【排查过程】：血常规故障【处理结果】：工单下派【一线建议】：此机型生疏【下派理由】：客户无法解决工单下派分公司2026-04-23 16:45:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BRICYTE E6 | 一般 | 待处理
2026.04.23 15:57:15 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304613243 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-23 16:02:04 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器一直测试无法空闲【排查过程】：电脑卡死 指导重新开机后正常【处理结果】：重启后正常2026-04-23 15:57:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.23 15:56:10 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304613237 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-23 16:09:11 : 【客户请求】 【故障现象】：低浓度积液器满【排查过程】：低浓度废液排液不畅，重新梳理管路，系统恢复正常【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-23 15:56:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.23 15:46:10 | 科左后旗散都苏木公河来卫生院 / 028000 | 90343266 | 304613217 | 科左后旗散都苏木公河来卫生院 BS-350S 微信视频服务 | 2026-04-23 16:13:48 : 【客户请求】 【处理结果】：客户问题解决2026-04-23 16:02:37 : 【客户请求】 【故障现象】：客户靶值单找不见了【排查过程】：发给客户靶值单 指导客户做校准【处理结果】：客户设置完 正在测试等待反馈2026-04-23 15:46:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-350S | 一般 | 待处理
2026.04.23 15:11:23 | 德江县长堡镇中心卫生院 / 555555 | 90014945 | 304613215 | 德江县长堡镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-23 15:16:03 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器停止【排查过程】：知道客户在应用 仪器命令执行系统恢复【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-23 15:11:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.23 13:05:23 | 酒泉市肃州区清水中心卫生院 / 735000 酒泉市 | 380353 | 304613211 | 酒泉市肃州区清水中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-23 13:09:31 : 【客户请求】 【故障现象】：水机滤芯堵死 仪器报警水箱空【排查过程】：样本不多 老师想凑合做完它【处理结果】：指导客户手动加水进水箱 客户问题解决2026-04-23 13:05:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.23 17:42:47 | 杂多县人民医院 / 815300 | 60035987 | 304613207 | 杂多县人民医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-23 17:46:54 : 【客户请求】 【故障现象】：质控项目无法选中【排查过程】：质控设置里面查看没问题【处理结果】：无法申请质控【一线建议】：检查质控设置等【下派理由】：质控项目无法选择 工单下派2026-04-23 17:42:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.27 08:42:48 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 / 636150 达州市 | 60094484 | 304613638 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-27 08:46:02 : 【客户请求】 【故障现象】：开机显示CRP模块2异常，故障无法消除【排查过程】：进入设置-主机设置-增益设置查看CRP模块电压，电压5.0V，指导调整设定值使CRP模块电压调整至4.5V左右，点击保存【处理结果】：故障消除，开机初始化成功2026-04-27 08:42:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.28 10:16:24 | 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心 / 555555 | 90012546 | 304613829 | 昆明市西山区棕树营社区卫生服务中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-28 10:16:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.28 09:58:44 | 陇南市宕昌县理川镇中心卫生院 / 748500 | 90015495 | 304613828 | 陇南市宕昌县理川镇中心卫生院 BS-830S 微信视频服务 | 2026-04-28 10:04:10 : 【客户请求】 【故障现象】：TP结果全部负值【排查过程】：查看上次校准数据，发现K值不对，建议更换试剂后重新校准【处理结果】：等待老师重新校准2026-04-28 09:58:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830S | 一般 | 待处理
2026.04.28 11:05:45 | 宜宾市南溪区仙临镇卫生院 / 644100 宜宾市 | 377214 | 304613819 | 宜宾市南溪区仙临镇卫生院 BS-850 微信视频服务 | 2026-04-28 11:22:51 : 【客户请求】 【故障现象】：针堵【排查过程】：指导通针【处理结果】：转线下工程师跟进处理2026-04-28 11:05:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.04.28 10:39:41 | 个旧市贾沙乡卫生院 / 555555 | 90012848 | 304613807 | 个旧市贾沙乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-28 10:39:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.28 10:31:48 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304613806 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-28 10:56:24 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：血常规无法找到测试结果【排查过程】：指导修改测试日期【处理结果】：恢复正常2026-04-28 10:31:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.28 09:14:31 | 云南省曲靖市马龙县通泉镇卫生院 / 555555 | 90004612 | 304613804 | 云南省曲靖市马龙县通泉镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-28 09:14:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.27 17:12:02 | 乌什县维吾尔医医院 / 843400 | 60055463 | 304613794 | 乌什县维吾尔医医院 BS-860 微信视频服务 | 2026-04-27 17:38:19 : 【客户请求】 【故障现象】：部分项目质控失控【排查过程】：检查针搅拌杆外表干净，更换新试剂、新校准品、新质控仍然失控，失控项目做重复性测试合格，建议购买新的校准品和质控品测试，若仍然失控建议让工程师上门排查问题。【处理结果】：指导失控排查思路，等待客户购买新试剂操作2026-04-27 17:12:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.04.27 16:48:12 | 宁夏自治区中卫市海原县三河卫生院 / 751700 | 90000309 | 304613793 | 宁夏自治区中卫市海原县三河卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-27 17:02:18 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法联机【排查过程】：突然停电，仪器无法联机，指导确认串口卡设置【故障定位】：主控板or数据库问题【一线建议】：现场排查，申请主控板备用，先进行升级刷机尝试【下派理由】：客户无法自行操作刷机2026-04-27 16:48:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.27 17:59:36 | 马鞍山市人民医院 / 243000 马鞍山市 | 310855 | 304613787 | 马鞍山市人民医院 BC-7500[N] CRP 微信视频服务 | 2026-04-27 18:04:31 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-27 17:59:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 血球 | BC-7500[N] CRP | 一般 | 待处理
2026.04.27 16:19:01 | 福建省泰宁县中医院 / 354499 三明市 | 101438 | 304613781 | 福建省泰宁县中医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-04-27 16:25:44 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-27 16:18:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 福州分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.04.28 08:44:46 | （禁用）成都金牛锦西人家综合门诊部 / 610000 | 90233608 | 304613780 | （禁用）成都金牛锦西人家综合门诊部 BC-5000 微信视频服务 | 2026-04-28 08:53:50 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】： 1.进入菜单-设置-增益设置，查看HGB本底电压5.0V，点击一键消除提示请先解决故障； 2.指导手动更改HGB本底电压设定值，使HGB本底电压接近4.2V； 3.点样本界面，提示保存，点击保存，然后点开故障界面，点击消除故障【处理结果】：消除后测试样本正常2026-04-28 08:44:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.04.27 15:31:41 | 会泽县纸厂乡卫生院 / 650000 曲靖市 | 60071773 | 304613773 | 会泽县纸厂乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-27 15:31:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.28 10:46:52 | 青川县房石镇卫生院 / 628100 广元市 | 364413 | 304613770 | 青川县房石镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-28 10:53:42 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器卡顿【排查过程】：指导重启【处理结果】：线下工程师跟进处理2026-04-28 10:49:06 : 【客户请求】 姓名: 刘晓祝; 手机号: 180****5628; 问题描述:2026-04-28 10:46:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.28 10:41:44 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304613769 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-28 10:55:03 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：无法找到测试结果【排查过程】：修改样本日期【处理结果】：恢复正常2026-04-28 10:43:24 : 【客户请求】 姓名: 赵; 手机号: 138****1590; 问题描述:2026-04-28 10:41:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.28 10:13:56 | 洪雅县三宝镇卫生院 / 620020 眉山市 | 363184 | 304613767 | 洪雅县三宝镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-28 10:17:09 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂针，样本针未检测到液面【排查过程】：指导插好去离子水箱接头后恢复正常【处理结果】：指导插好去离子水箱接头后恢复正常2026-04-28 10:13:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.28 09:06:57 | 湖南省永州市宁远县中和卫生院 / 425600 宁远县 | 370145 | 304613763 | 湖南省永州市宁远县中和卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-28 09:30:36 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：怀疑吸进去血凝块【排查过程】：指导清洗，测试本底【处理结果】：无问题2026-04-28 09:06:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.27 16:15:34 | 松阳县人民医院 / 323000 丽水市 | 303405 | 304613762 | 松阳县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-27 16:30:51 : 【客户请求】 【故障现象】：DR浮子状态异常【排查过程】：询问未开展RET，并未连接DR试剂，指导DR试剂瓶加满去离子水并执行DR液路灌注【处理结果】：故障已消除2026-04-27 16:15:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.27 15:46:50 | 十四师一牧场医院 / 999999 | 102008 | 304613748 | 十四师一牧场医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-27 17:06:22 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-27 15:46:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.27 15:40:27 | 商丘市夏邑县马头镇中心卫生院 / 476000 商丘市 | 60066752 | 304613745 | 商丘市夏邑县马头镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-27 15:49:10 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：之前更换过光源灯，故障依旧，这个故障已经持续了一年了，一直未处理好，需要工程师现场排查维修【故障定位】：清洗机构液路【一线建议】：现场排查清洗机构及去离子水【下派理由】：客户无法自行处理2026-04-27 15:40:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.27 15:08:25 | 乐至县金顺镇卫生院 / 641300 资阳S市 | 369966 | 304613743 | 乐至县金顺镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-27 15:11:55 : 【客户请求】 【故障现象】：添加新项目【排查过程】：指导添加项目参数并校准、项目打包【处理结果】：已指导项目添加2026-04-27 15:08:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.27 16:14:19 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304613740 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-27 16:18:44 : 【客户请求】 【故障现象】：低浓度废液积液器满【排查过程】：低浓度废液排放口位置太高，暂时用盆接废液，故障消除，建议找水电工人更改废液排放管路【处理结果】：故障已消除2026-04-27 16:14:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.27 15:00:30 | 北京九强生物技术研究院 / 101400 北京市 | 60089376 | 304613735 | 北京九强生物技术研究院 CL-8200I 微信视频服务 | 2026-04-27 15:05:25 : 【客户请求】 【故障现象】：显示屏出现白屏雪花【排查过程】：重新启动显示屏电源并插拔接线后雪花消除，显示正常【处理结果】：问题已消除2026-04-27 15:00:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 生化 | CL-8200I | 一般 | 待处理
2026.04.27 14:59:15 | 山西和平健康体检中心有限公司 | 90315337 | 304613734 | 山西和平健康体检中心有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-27 15:26:09 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-27 14:59:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.27 14:31:11 | 荣县乐德中心卫生院 / 643100 自贡市 | 322803 | 304613733 | 荣县乐德中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-27 14:37:47 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂盘W余量为0【排查过程】：指导添加试剂盘W去离子水，更新余量到100%【处理结果】：报警已消除2026-04-27 14:31:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.27 14:19:06 | 会泽县纸厂乡卫生院 / 650000 曲靖市 | 60071773 | 304613725 | 会泽县纸厂乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-27 14:19:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.27 12:34:22 | 靖江市中医院 / 210008 泰州市 | 312713 | 304613721 | 靖江市中医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-04-27 12:59:27 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警DR浮子状态异常【排查过程】：询问未开展RET，并未连接DR试剂，指导DR试剂瓶加满去离子水并执行DR液路灌注，并执行消除故障。【处理结果】：故障已消除2026-04-27 12:34:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 南京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.04.27 11:39:18 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 / 054804 | 90223864 | 304613714 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-27 11:42:03 : 【客户请求】 【故障现象】：水箱空【排查过程】：水机进水异常【处理结果】：沟通联系水机厂家处理2026-04-27 11:39:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.27 10:50:25 | 荣县乐德中心卫生院 / 643100 自贡市 | 322803 | 304613708 | 荣县乐德中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-27 11:03:52 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控设定【排查过程】：指导质控设置，偏差确认【处理结果】：已指导设定2026-04-27 10:50:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.27 10:39:46 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 | 90372836 | 304613704 | 广安市广安区枣山街道社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-27 10:41:50 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询糖化是否离心测试【排查过程】：3代糖化参数，告知不离心上机测试【处理结果】：客户知晓2026-04-27 10:39:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.27 11:35:20 | 内江市凤鸣乡卫生院 / 641000 内江市 | 377061 | 304613698 | 内江市凤鸣乡卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-27 11:44:50 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：无溶血剂【排查过程】：沟通管路接头和余量，视频信号差，转线下工程师联系处理【处理结果】：转线下工程师联系指导处理2026-04-27 11:35:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.27 09:39:42 | 达州市大竹县永胜镇卫生院 / 555555 | 90046546 | 304613691 | 达州市大竹县永胜镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-27 09:48:04 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针垂直运动错误【排查过程】：样本针弯，糖化清洗时撞针，指导扳直样本针后正常【处理结果】：故障已恢复2026-04-27 09:39:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.27 10:19:22 | 新乡市红旗区小店镇卫生院 / 453000 新乡市 | 373788 | 304613687 | 新乡市红旗区小店镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-27 10:21:37 : 【客户请求】 清洗池漏液，排废管路堵死，可能有液体到机器内部，需要工程师现场拆机处理。2026-04-27 10:20:01 : 【客户请求】 机器漏液2026-04-27 10:19:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.27 09:32:40 | 昆明市盘龙区金辰社区卫生服务中心 | 90358943 | 304613684 | 昆明市盘龙区金辰社区卫生服务中心 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-27 09:32:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.27 13:20:50 | 贵州省铜仁市思南县鹦鹉溪镇卫生院 / 565100 | 90052485 | 304613678 | 贵州省铜仁市思南县鹦鹉溪镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-27 13:27:36 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：故障频发，上周才更换了新的光源灯，检查发现无明显溢流，判断为清洗不干净导致，建议工程师上门维修排查，客户表示会自行联系工程师上门，不需要派工。【处理结果】：客户自行联系工程师上门2026-04-27 13:20:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.27 11:32:41 | 和田县喀什塔什乡卫生院 / 848000 | 90044223 | 304613677 | 和田县喀什塔什乡卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-27 11:45:45 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：咨询测试量统计【排查过程】：告知统计路径【处理结果】：客户知晓2026-04-27 11:32:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.27 11:14:00 | 通渭县平襄镇社区卫生服务中心 / 743399 | 90060139 | 304613676 | 通渭县平襄镇社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-27 11:18:25 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC高值标本出总数，不出分类【排查过程】：告知异常标本处理，建议镜检推片【处理结果】：客户知晓2026-04-27 11:13:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.27 09:55:03 | 江川县路居镇卫生院 / 652603 玉溪市 | 303927 | 304613668 | 江川县路居镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-27 09:55:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.27 09:19:44 | 南平德康医院 / 353000 | 90328775 | 304613666 | 南平德康医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-27 09:25:44 : 【客户请求】 【故障现象】：血糖试剂无法加载条码【排查过程】：指导擦干水，重新上机扫描后恢复【处理结果】：恢复正常2026-04-27 09:19:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.08 13:16:14 | 十四师一牧场医院 / 999999 | 102008 | 304611096 | 十四师一牧场医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-08 13:23:38 : 【客户请求】 【故障现象】：载脂A、B质控不过【排查过程】：客户校准设置问题，指导客户正确设置校准品【处理结果】：问题解决2026-04-08 13:16:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.08 12:29:55 | 二连浩特市医院 / 011100 锡林郭勒盟 | 300584 | 304611094 | 二连浩特市医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-08 12:35:27 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询稀释重测【排查过程】：解答【处理结果】：完成解答2026-04-08 12:29:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.08 13:26:49 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304611097 | 镇原县上肖镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-08 14:32:05 马上: 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：检查校准品靶值录入错误 指导重新校准【处理结果】：校准后质控正常2026-04-08 13:26:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:39:45 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304611099 | 罗田县九资河中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-08 14:48:43 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控设置【排查过程】：指导客户设置质控名称、项目选择、靶值设定【处理结果】：质控设置成功2026-04-08 14:39:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.08 11:04:46 | 郴州市第一人民医院东院 / 423000 郴州市 | 60118773 | 304611093 | 郴州市第一人民医院东院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-08 11:16:53 : 【客户请求】 工和师给老师演示2026-04-08 11:04:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.08 10:57:10 | 古丈县人民医院 / 999999 | 102337 | 304611092 | 古丈县人民医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-04-08 10:57:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.04.08 10:47:17 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304611091 | 镇原县上肖镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-08 11:31:34 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准问题【排查过程】：指导校准【处理结果】：指导校准2026-04-08 10:47:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.08 12:06:33 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 / 015000 | 90002690 | 304611086 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-08 12:06:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.08 11:06:13 | 重庆市人民医院照母山院区 / 400000 | 60129091 | 304611085 | 重庆市人民医院照母山院区 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-08 11:28:59 马上: 【客户请求】 【故障现象】：进线咨询视频功能【排查过程】：介绍工作时间、公众号内容【处理结果】：客户已知晓2026-04-08 11:06:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.08 11:41:31 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 / 015000 | 90002690 | 304611101 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-08 11:47:29 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化项目无法开始测试【排查过程】：客户未装载R0试剂 指导装载【处理结果】：测试正常2026-04-08 11:41:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.08 13:42:46 | 阿瓦提县乌鲁却勒镇卫生院 / 843200 阿克苏地区 | 374421 | 304611104 | 阿瓦提县乌鲁却勒镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-08 13:49:45 : 【客户请求】 【故障现象】：无法进入软件【排查过程】：防火墙关闭、电源已打开，重启电脑无效【故障定位】：重装电脑系统、使用新数据库【一线建议】：重装电脑系统、使用新数据库【下派理由】：需现场处理2026-04-08 13:42:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:18:42 | 湟中区大才卫生院 / 735555 | 90306488 | 304611107 | 湟中区大才卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-08 14:28:07 : 【客户请求】 【故障现象】：质控在一侧【排查过程】：重新校准、更换试剂无改善【故障定位】：检查试剂、光源灯、校准结果【一线建议】：检查试剂、光源灯、校准结果【下派理由】：需应用工程师跟进2026-04-08 14:18:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:40:32 | 同仁县隆务镇卫生院（待禁用） / 811300 同仁县 | 60108679 | 304611108 | 同仁县隆务镇卫生院（待禁用） BS-600 微信视频服务 | 2026-04-08 14:48:32 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：未理解逻辑盘的用法【排查过程】：指导使用【处理结果】：问题解决2026-04-08 14:40:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:52:38 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304611109 | 罗田县九资河中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-08 14:56:44 : 【客户请求】 【故障现象】：未查询到bil-T的质控靶值【排查过程】：查询该批号靶值表 发送客户【处理结果】：客户已正确设置靶值2026-04-08 14:52:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.08 15:21:38 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304611110 | 罗田县九资河中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-08 15:21:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.08 11:47:46 | 雅安名山永兴卫生院 | 90209668 | 304611111 | 雅安名山永兴卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-08 11:56:43 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控问题【排查过程】：解答质控问题【处理结果】：解答质控问题2026-04-08 11:47:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 11:58:34 | 绵阳高新技术产业开发区普明街道社区卫生服务中心 / 621000 | 90339215 | 304611112 | 绵阳高新技术产业开发区普明街道社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频 | 2026-04-08 12:00:35 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】：指导调整【处理结果】：调整后正常2026-04-08 11:58:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:34:05 | 永顺县人民医院 / 999999 | 102390 | 304611114 | 永顺县人民医院 SPL 2000 微信视频服务 | 2026-04-08 14:58:19 马上: 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服使用咨询【排查过程】：电话沟通 告知日常使用方法、视频值班时间【处理结果】：客户已知晓2026-04-08 14:34:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | SPL 2000 | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:35:09 | 安新县佑安医院 / 071600 | 60109261 | 304611115 | 安新县佑安医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-04-08 14:39:16 : 【客户请求】 【故障现象】：本底电压异常【排查过程】：指导客户调整增益【处理结果】：故障消除2026-04-08 14:35:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.04.08 10:39:19 | 大庆市肇源县和平乡卫生院 / 166000 大庆市 | 374034 | 304611084 | 大庆市肇源县和平乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-08 11:02:18 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：咨询糖化参考范围【排查过程】：查询资料 指导客户设置参考范围【处理结果】：客户已修改2026-04-08 10:39:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:39:59 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 / 246700 铜陵市 | 337479 | 304611082 | 安徽省铜陵市枞阳县疾病控制预防中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-08 09:42:07 : 【客户请求】 【故障现象】：报告单怎么添加手写签名【排查过程】：迈瑞软件不支持手写签名【处理结果】：客户已知晓2026-04-08 09:39:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:10:51 | 赤峰市血站 / 024000 赤峰市 | 329037 | 304611081 | 赤峰市血站 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-08 09:38:19 马上: 【客户请求】 【故障现象】：HGB偏高【排查过程】：质控开瓶时间很长，更换新质控后正常【处理结果】：恢复正常2026-04-08 09:10:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:02:46 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 | 90297292 | 304611080 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-08 09:12:39 : 【客户请求】 【故障现象】：无稀释液【排查过程】：检查浮子是否能自由上下活动，传感器线接口否正常【处理结果】：活动浮子，重插传感器线后故障消除2026-04-08 09:02:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.08 10:44:44 | 拉萨市工卡镇卫生院 / 555555 | 90359235 | 304611029 | 拉萨市工卡镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-08 10:59:47 马上: 【客户请求】 【故障现象】：无法修改样本编号【排查过程】：客户勾选双项lis导致【处理结果】：修改后正常2026-04-08 10:44:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.08 10:21:20 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304611027 | 镇原县上肖镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-08 10:42:15 马上: 【客户请求】 【故障现象】：结果表示EXT含义【排查过程】：指导客户查询报警结果标识【处理结果】：客户已知晓2026-04-08 10:21:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:27:08 | 耒阳西城医院 / 421800 耒阳市 | 60113085 | 304611025 | 耒阳西城医院 BS-240 微信视频服务 | 2026-04-08 09:31:14 : 【客户请求】 【故障现象】：校准时新校准品选择不上【排查过程】：微信视频指导：进入试剂-试剂/校准-校准品规则，取消原来校准品，选择新的校准品【处理结果】：解决问题，客户正常校准2026-04-08 09:27:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:06:29 | 白河县计划生育服务站 / 725800 安康市 | 319283 | 304611023 | 白河县计划生育服务站 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-08 09:10:04 : 【客户请求】 【故障现象】：鞘流通道堵【排查过程】：探头液浸泡无改善，客户需要现场维修【故障定位】：穿刺针、电磁阀【一线建议】：带穿刺针、电磁阀备用【下派理由】：需现场处理2026-04-08 09:06:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 西安分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 08:33:43 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304611021 | 镇原县上肖镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-08 08:53:14 : 【客户请求】 【故障现象】：CRP注射器运动异常【排查过程】：指导客户润滑crp注射器滑杆【处理结果】：故障消除2026-04-08 08:33:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 10:35:41 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611020 | 海南医电科技有限公司 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-04-08 10:35:40 : 【客户请求】 微信视频呼入DD3-53001058 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 10:24:28 | 徐州医科大学附属医院淮海路院区 / 221000 徐州市 | 107312 | 304611019 | 徐州医科大学附属医院淮海路院区 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-08 10:29:38 : 【客户请求】 没接起来，这个电话回拨不存在2026-04-08 10:24:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 南京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.08 10:15:52 | 昂昂溪精神病院 / 161000 | 60032680 | 304611018 | 昂昂溪精神病院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-08 10:21:12 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂锅不制冷【排查过程】：试剂锅不制冷【故障定位】：帕尔贴【一线建议】：客户要求整机保养【下派理由】：硬件2026-04-08 10:15:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:41:38 | 达拉特旗億康中医医院 / 017000 鄂尔多斯市 | 90055663 | 304611016 | 达拉特旗億康中医医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-08 09:56:19 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询CREA质控偏高【排查过程】：指导维护加样针搅拌杆等【处理结果】：维护后正常2026-04-08 09:41:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.08 08:36:41 | 内黄县亳城乡卫生院 / 456300 安阳市 | 90026582 | 304611003 | 内黄县亳城乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-08 08:41:01 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】：指导调整【处理结果】：调整增益后一切正常2026-04-08 08:36:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.08 11:06:51 | 拉萨市工卡镇卫生院 / 555555 | 90359235 | 304610999 | 拉萨市工卡镇卫生院 BS-620M 微信视频服务 | 2026-04-08 11:25:40 : 【客户请求】 【故障现象】：样本申请无项目【排查过程】：指导客户正确批量申请【处理结果】：可以正常测试2026-04-08 11:06:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.04.08 10:53:58 | 新疆哈密市天山乡卫生院 / 839000 哈密地区 | 301532 | 304610998 | 新疆哈密市天山乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-08 10:57:48 : 【客户请求】 【故障现象】：无法申请项目【排查过程】：客户操作错误导致【处理结果】：指导客户正确申请2026-04-08 10:53:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.08 10:05:35 | 睢阳区古宋办事处社区服务中心 | 90239383 | 304610996 | 睢阳区古宋办事处社区服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-08 10:08:53 : 【客户请求】 【故障现象】：低浓度积液器满【排查过程】：低浓度废液管走水不顺，指导客户剪去多余管路【处理结果】：恢复正常2026-04-08 10:05:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.08 08:55:32 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304610995 | 镇原县上肖镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-08 08:58:47 : 【客户请求】 【故障现象】：CRP注射器异常【排查过程】：故障消除注射器不动作，客户无法拆卸注射器 需现场处理【故障定位】：注射器运动异常 光耦【一线建议】：申请注射器、光耦备用【下派理由】：客户需求2026-04-08 08:55:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 08:49:16 | 定西市安定区福台路社区卫生服务中心 | 90165766 | 304610994 | 定西市安定区福台路社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-08 08:52:41 : 【客户请求】 【故障现象】：希望工程师现场上CRP试剂【排查过程】：不接受视频指导【处理结果】：现场处理2026-04-08 08:49:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 15:05:50 | 江永县回龙圩镇卫生院 / 425400 江永县 | 60117029 | 304611117 | 江永县回龙圩镇卫生院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-08 15:24:18 : 【客户请求】 USB 口可支持连接打印机，支持型号：HP LaserJet 1020Plus、HP Laser Jet P1505n、HP LaserJet P1606dn、Lenovo LJ2650DN、Lenovo LJ3650DN、Lenovo LJ2250、Lenovo LJ3600D、Lenovo LJ2250N、EPSON LQ-590K、HP OfficeJet Pro K5300。2026-04-08 15:22:49 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询适配打印机【排查过程】：解答【处理结果】：问题解决2026-04-08 15:05:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:29:01 | 昆明市晋宁县昆阳社区卫生服务中心 / 650600 昆明市 | 60029700 | 304611307 | 昆明市晋宁县昆阳社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-09 11:33:26 : 【客户请求】 指导客户校准仪器2026-04-09 11:29:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:14:13 | 夏邑县第二人民医院 / 476000 商丘市 | 309229 | 304611306 | 夏邑县第二人民医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-09 11:36:57 : 【客户请求】 【故障现象】：工作站需要注册【排查过程】：重启电脑后可正常进入软件【处理结果】：观察使用 频率过高需重装电脑系统2026-04-09 11:14:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.09 11:09:03 | 铜仁市广泰医院 / 554300 | 60035827 | 304611305 | 铜仁市广泰医院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-09 11:43:03 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：ALP出负值【排查过程】：查看定标曲线【处理结果】：指导重新定标2026-04-09 11:09:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.09 10:41:20 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 | 90297292 | 304611303 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-09 10:45:50 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询打印问题【排查过程】：打印机连其它电脑也不打印【处理结果】：联系维修打印机2026-04-09 10:41:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.09 10:27:28 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 / 343000 吉安市 | 381451 | 304611301 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 10:32:19 : 【客户请求】 【故障现象】：质控校准操作咨询【排查过程】：指导操作【处理结果】：正常完成2026-04-09 10:27:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 12:13:18 | 保靖县中医院 / 430000 湘西自治州 | 310023 | 304611300 | 保靖县中医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-04-09 12:13:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:43:04 | 南木林县人民医院 / 618000 日喀则地区 | 317622 | 304611297 | 南木林县人民医院 H50 微信视频服务 | 2026-04-09 11:49:42 : 【客户请求】 【故障现象】：定标【排查过程】：需指道定标【故障定位】：无【一线建议】：需指道定标【下派理由】：需指道定标2026-04-09 11:43:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | H50 | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:37:50 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 / 343000 吉安市 | 381451 | 304611296 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 11:40:13 : 【客户请求】 【故障现象】：无法添加质控【排查过程】：仪器处于测试状态无法进行设置【处理结果】：已告知客户2026-04-09 11:37:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:28:50 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 / 343000 吉安市 | 381451 | 304611295 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 11:33:32 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准【排查过程】：指导校准【处理结果】：完成校准2026-04-09 11:28:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 15:15:42 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611287 | 青海择贤医疗器械有限公司 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-09 15:25:31 : 【客户请求】 测试2026-04-09 15:15:41 : 【客户请求】 微信视频呼入FU5-62001810 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.09 09:59:43 | 合肥安百苑综合门诊部 | 90183201 | 304611282 | 合肥安百苑综合门诊部 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-09 10:24:11 马上: 【客户请求】 【故障现象】：条码初始化失败【排查过程】：指导客户重启仪器，故障消除【处理结果】：观察使用2026-04-09 09:59:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:08:24 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 / 343000 吉安市 | 381451 | 304611278 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 11:12:48 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准规则设置【排查过程】：指导设置校准规则【处理结果】：客户已知晓2026-04-09 11:08:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 10:48:39 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 / 343000 吉安市 | 381451 | 304611275 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 10:52:08 : 【客户请求】 【故障现象】：校准品靶值未找到【排查过程】：查询靶值发送客户【处理结果】：客户已知晓2026-04-09 10:48:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 10:31:31 | 河南省禹州市鸠山乡卫生院 / 461600 许昌市 | 309544 | 304611270 | 河南省禹州市鸠山乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 10:36:59 : 【客户请求】 【故障现象】：校准品不够校准系数差别超限【排查过程】：查看校准数据 指导客户重新校准【处理结果】：客户重新校准2026-04-09 10:31:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 10:15:21 | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 385908 | 304611269 | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 10:19:39 : 【客户请求】 【故障现象】：偶发结果负数【排查过程】：质控正常、怀疑交叉污染、指导清洗搅拌杆、试剂针、样本针、必要时增加交叉污染设置【处理结果】：观察使用2026-04-09 10:15:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 09:59:52 | 铜仁市第三人民医院 | 90273943 | 304611267 | 铜仁市第三人民医院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-04-09 10:23:03 马上: 【客户请求】 【故障现象】：磁分离堵针【排查过程】：第二阶堵针 客户端无备用废液针、无通针工具【故障定位】：现场清洗管路【一线建议】：带通针工具、蠕动泵管【下派理由】：客户无法自行操作2026-04-09 10:05:57 : 【客户请求】 指导2026-04-09 09:59:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.04.09 09:58:47 | 河南省禹州市鸠山乡卫生院 / 461600 许昌市 | 309544 | 304611266 | 河南省禹州市鸠山乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 10:15:17 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：咨询操作问题【排查过程】：定标时定标液未加足【处理结果】：指导操作2026-04-09 09:58:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 10:06:06 | 桂林爱尔眼科医院 / 530000 桂林市 | 60084637 | 304611210 | 桂林爱尔眼科医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-09 10:13:29 : 【客户请求】 【故障现象】：废液满【排查过程】：废液桶排 废液通无液体 上下滑动浮球正常在最低位，重接转感器线后正常【处理结果】：重接转感器线后正常2026-04-09 10:06:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.08 16:28:30 | 疏附县铁日木乡卫生院 / 555555 | 90045164 | 304611166 | 疏附县铁日木乡卫生院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-04-08 16:45:08 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询如何做质控【排查过程】：指导操作【处理结果】：指导完成2026-04-08 16:28:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理
2026.04.08 16:06:43 | 六师奇台湖沿镇社区卫生服务中心 | 90382866 | 304611164 | 六师奇台湖沿镇社区卫生服务中心 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-08 16:25:47 马上: 【客户请求】 【故障现象】：咨询lis设置【排查过程】：指导客户进入lis设置，更改项目通道号【处理结果】：待lis进一步分析问题2026-04-08 16:06:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.09 09:16:01 | 隆昌市石燕桥镇中心卫生院 / 642150 内江市 | 367456 | 304611160 | 隆昌市石燕桥镇中心卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-04-09 09:18:24 : 【客户请求】 【故障现象】：操作软件启动失败【排查过程】：数据库受损，需重装系统【处理结果】：客户不需派单，自行联系工程师处理2026-04-09 09:15:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.04.09 09:05:44 | 河南省禹州市鸠山乡卫生院 / 461600 许昌市 | 309544 | 304611159 | 河南省禹州市鸠山乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 09:12:54 : 【客户请求】 【故障现象】：需要指导校正设置【排查过程】：指导新增校准、项目选择、靶值录入、校准规则、校准申请【处理结果】：客户已知晓2026-04-09 09:05:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 08:51:24 | 贵州福泉市牛场镇中心医院 / 555555 黔南州 | 90017699 | 304611158 | 贵州福泉市牛场镇中心医院 BS-860 微信视频服务 | 2026-04-09 08:55:18 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询Ca校准【排查过程】：指导校准【处理结果】：完成校准2026-04-09 08:51:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.04.08 15:40:05 | 绵竹市第二人民医院 | 90356929 | 304611152 | 绵竹市第二人民医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-08 15:41:50 : 【客户请求】 【故障现象】：结果异常【排查过程】：HGB255，RBC8.3，MCV96，MCHC300，HCT+++【处理结果】：解释HCT报+++的原因，老师认同2026-04-08 15:40:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 15:36:39 | 武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心 / 530000 | 90333747 | 304611151 | 武汉东湖新技术开发区九峰街中心城社区卫生服务中心 BS-600M 微信视频服务 | 2026-04-08 15:59:26 马上: 【客户请求】 【故障现象】：校准品条码无法识别【排查过程】：更换扫码枪无效、校准品单只购买无原装二维码，下载电子档扫描无效【故障定位】：二维码、扫码枪【一线建议】：二维码、扫码枪【下派理由】：需现场排查2026-04-08 15:36:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.04.09 09:11:47 | 开封市人民医院 / 475000 开封市 | 308788 | 304611149 | 开封市人民医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-04-09 09:15:38 : 【客户请求】 未接起来，回拨拒接。2026-04-09 09:11:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.08 15:44:03 | 大方县妇幼保健院 | 90182491 | 304611145 | 大方县妇幼保健院 BS-800 微信视频服务 | 2026-04-08 16:10:51 : 【客户请求】 姓名: 欧; 手机号: 151****4181; 问题描述: lis主机无法连接2026-04-08 15:44:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.04.08 15:02:04 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304611142 | 罗田县九资河中心卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-08 15:15:44 马上: 【客户请求】 【故障现象】：怎么用封闭模式做样本【排查过程】：指导客户切换模式、混匀样本、测试【处理结果】：客户已了解操作流程2026-04-08 15:02:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:53:17 | 长沙千麦医学检验实验室有限公司 / 410000 长沙市 | 60114038 | 304611141 | 长沙千麦医学检验实验室有限公司 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-08 14:58:20 : 【客户请求】 测试2026-04-08 14:53:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.08 16:01:26 | 神农架林区宋洛卫生院 / 555555 | 90011677 | 304611132 | 神农架林区宋洛卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-08 16:44:12 马上: 【客户请求】 【故障现象】：仪器无TP二代试剂参数【排查过程】：需要升级仪器，导入新参数，当地工程师太忙一直未处理【故障定位】：升级仪器【一线建议】：升级仪器【下派理由】：需现场升级2026-04-08 16:01:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:45:10 | 安新县佑安医院 / 071600 | 60109261 | 304611131 | 安新县佑安医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-04-08 14:50:30 : 【客户请求】 【故障现象】：软件无法打开，显示数据库连接失败【排查过程】：远程指导，以管理员身份运行，无效，重启电脑运行无效，卸载火绒杀毒软件后恢复正常【处理结果】：仪器正常初始化连接2026-04-08 14:45:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.04.08 16:13:31 | 二连浩特市医院 / 011100 锡林郭勒盟 | 300584 | 304611129 | 二连浩特市医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-08 16:23:04 : 【客户请求】 【故障现象】：ACE质控失控【排查过程】：客户校准品复溶时间太长导致【处理结果】：需新购校准品2026-04-08 16:13:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.08 15:05:05 | 柴桑区新合镇卫生院 / 332000 九江市 | 60124989 | 304611128 | 柴桑区新合镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-08 15:11:14 : 【客户请求】 【故障现象】：加载试剂条码后任然报余量不足【排查过程】：仪器重不关机，重启后重新加载条码后正常【处理结果】：问题解决2026-04-08 15:05:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:45:15 | 华容仁泽医院有限公司 / 414200 华容县 | 90218412 | 304611126 | 华容仁泽医院有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-08 15:10:37 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询稀释重测【排查过程】：解答咨询【处理结果】：问题解决2026-04-08 14:45:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  | 吴昌翼 不存在 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:37:17 | 绵竹市紫岩街道社区卫生服务中心（绵竹市肛肠专科医院） / 618000 德阳市 | 60028869 | 304611125 | 绵竹市紫岩街道社区卫生服务中心（绵竹市肛肠专科医院） BC-5385 CRP 微 | 2026-04-08 14:39:49 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC结果报R【排查过程】：沟通样本原因和报警原因【处理结果】：客户知晓2026-04-08 14:37:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:20:08 | 拉萨市工卡镇卫生院 / 555555 | 90359235 | 304611124 | 拉萨市工卡镇卫生院 BS-620M 微信视频服务 | 2026-04-08 14:32:25 : 【客户请求】 【故障现象】：操作问题【排查过程】：指导操作【处理结果】：正常2026-04-08 14:20:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:14:07 | 蓬溪仁康精神病医院 / 629100 | 90163383 | 304611123 | 蓬溪仁康精神病医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-08 14:35:01 马上: 【客户请求】 【故障现象】：咨询合格证遗失问题【排查过程】：解答疑问【处理结果】：解答疑问2026-04-08 14:14:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.08 14:07:20 | 安新县佑安医院 / 071600 | 60109261 | 304611122 | 安新县佑安医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-04-08 14:11:31 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】： 1.进入菜单-设置-增益设置，查看HGB本底电压5.0V，点击一键消除提示请先解决故障； 2.指导手动更改HGB本底电压设定值，使HGB本底电压接近4.2V； 3.点样本界面，提示保存，点击保存，然后点开故障界面，点击消除故障【处理结果】：消除后测试样本正常2026-04-08 14:07:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.04.07 09:29:00 | 福州市罗源县飞竹中心卫生院 / 350000 福州市 | 337699 | 304610730 | 福州市罗源县飞竹中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-04-07 09:35:13 : 【客户请求】 【故障现象】：抓杯手垂直运动错误抛杯位【排查过程】：指导客户清理反应杯【处理结果】：故障消除2026-04-07 09:28:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.04.07 09:25:21 | 韩城市妇幼保健院 / 715400 渭南市 | 305229 | 304610729 | 韩城市妇幼保健院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-04-07 09:25:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.04.03 14:49:04 | 卓资县中蒙医院 / 012000 乌兰浩特市 | 90169568 | 304610722 | 卓资县中蒙医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-04-03 14:58:02 : 【客户请求】 生化仪器2026-04-03 14:55:09 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询自动稀释【排查过程】：指导选择稀释【处理结果】：客户知晓2026-04-03 14:49:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.07 09:46:53 | 南平德康医院 / 353000 | 90328775 | 304610720 | 南平德康医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-07 09:53:48 : 【客户请求】 【故障现象】：温度异常【排查过程】：刚开机孵育时间不够【处理结果】：等待孵育完成测试2026-04-07 09:46:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.03 17:18:31 | 新和县中医医院 / 843000 阿克苏地区 | 60028676 | 304610705 | 新和县中医医院 BC-6800 微信视频服务 | 2026-04-03 17:20:07 : 【客户请求】 【故障现象】：需要性能验证报告【排查过程】：需要性能验证报告【故障定位】：需要性能验证报告【一线建议】：需要性能验证报告【下派理由】：需要性能验证报告2026-04-03 17:18:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理
2026.04.03 12:44:24 | 重庆中瑞恩次方全民防癌中心有限公司 | 90286474 | 304610702 | 重庆中瑞恩次方全民防癌中心有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-03 12:57:20 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-03 12:44:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.03 10:35:15 | 睢县公费医疗医院 / 476900 商丘市 | 309215 | 304610700 | 睢县公费医疗医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-03 11:07:09 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：昨天已更换新的光源灯，反应盘未溢流【故障定位】：清洗机构清洗力度不足【一线建议】：现场排查清洗机构问题【下派理由】：客户无法自行处理2026-04-03 10:35:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.03 10:23:29 | 南充市阆中市精神病医院 / 555555 | 90007715 | 304610699 | 南充市阆中市精神病医院 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-04-03 10:26:08 : 【客户请求】 【故障现象】：MCH偏低【排查过程】：建议老师校准后再测试质控是否正常【处理结果】：老师购买校准品校准2026-04-03 10:23:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2026.04.03 09:31:29 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610698 | 宁夏康瑞德医疗器械有限公司 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-03 09:45:58 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-03 09:31:29 : 【客户请求】 微信视频呼入TR-46009740 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.03 09:18:20 | 文山州丘北县皮肤病防治站 / 663200 文山州 | 60082982 | 304610697 | 文山州丘北县皮肤病防治站 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-03 09:23:08 : 【客户请求】 【故障现象】：小孔电压过低【排查过程】：计数池底部漏液【故障定位】：检查排液液路【一线建议】：带管阀计数池备用【下派理由】：现场维修2026-04-03 09:18:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.03 17:30:56 | 乐东县千家中心卫生院 / 572533 乐东县 | 360630 | 304610655 | 乐东县千家中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-03 17:38:47 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询更换光源灯操作【排查过程】：指导更换光源灯、光度计检测【处理结果】：老师已正确更换光源灯2026-04-03 17:30:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.03 11:23:50 | 新郑华信民生医院 / 450000 郑州市 | 308771 | 304610652 | 新郑华信民生医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-03 11:34:27 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-03 11:23:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.03 13:23:03 | 贵州省遵义市桐梓县容光镇卫生院 / 563200 | 90052705 | 304610648 | 贵州省遵义市桐梓县容光镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-03 14:56:05 : 【客户请求】 测试工单2026-04-03 13:23:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.03 11:39:54 | 漯河市郾城区新店镇中心卫生院 / 462300 漯河市 | 373807 | 304610644 | 漯河市郾城区新店镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-03 11:39:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.03 11:17:21 | 焦作市武陟县中医院 / 454900 焦作市 | 338299 | 304610643 | 焦作市武陟县中医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-04-03 11:36:34 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-03 11:17:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.04.03 16:02:44 | 西山区西苑社区卫生服务中心 / 650100 昆明市 | 60111187 | 304610640 | 西山区西苑社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-03 16:02:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.03 11:46:35 | 乐山市金口河区人民医院 / 614700 乐山市 | 321497 | 304610637 | 乐山市金口河区人民医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-03 11:56:41 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-03 11:46:47 : 【客户请求】 姓名: 周文华; 手机号: 137****9521; 问题描述:2026-04-03 11:46:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.03 10:29:47 | 河南省禹州市鸠山乡卫生院 / 461600 许昌市 | 309544 | 304610636 | 河南省禹州市鸠山乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-03 10:34:07 : 【客户请求】 【故障现象】：HDL-C质控结果偏靶值一侧【排查过程】：建议购买校准品对项目重新校准【处理结果】：老师已知晓问题，购买校准品校准2026-04-03 10:29:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.02 16:14:34 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304610621 | 上海擅韬信息技术有限公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-02 16:20:25 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询更换光源灯操作呢【排查过程】：手机回电询问，需要更换光源灯，指导更换光源灯操作步骤。【处理结果】：客户已正常更换光源灯2026-04-02 16:14:33 : 【客户请求】 微信视频呼入YV-17001603 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.03 11:26:43 | 漯河市郾城区新店镇中心卫生院 / 462300 漯河市 | 373807 | 304610617 | 漯河市郾城区新店镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-03 11:38:53 : 【客户请求】 测试状态不结束，已视频指导解决2026-04-03 11:26:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.03 11:16:07 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 / 462400 漯河市 | 309449 | 304610616 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-03 11:23:06 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：咨询检验者输入【排查过程】：指导切换账号登录，编辑样本信息，选择检验者【处理结果】：已正确输入检验者2026-04-03 11:16:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.03 10:49:28 | 古浪县定宁镇卫生院 / 733000 | 90069277 | 304610615 | 古浪县定宁镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-03 10:59:08 : 【客户请求】 【故障现象】：混匀抓手卡样本管【排查过程】：样本管卡在混匀抓手上，抓手已变形，指导清除样本后调整回抓手消除故障【处理结果】：故障已恢复2026-04-03 10:49:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.03 09:39:11 | 乐东县千家中心卫生院 / 572533 乐东县 | 360630 | 304610614 | 乐东县千家中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-03 09:43:26 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询添加医生【排查过程】：指导应用-系统设置-仪器设置-数据字典里添加医生信息【处理结果】：老师已正确添加2026-04-03 09:39:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.02 17:36:16 | 阿朗乡卫生院 | 90285452 | 304610610 | 阿朗乡卫生院 BS-620M 微信视频服务 | 2026-04-02 17:45:49 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准过期处理方法【排查过程】：指导校准操作及校准结果编辑操作【处理结果】：问题已解决2026-04-02 17:36:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.04.02 14:42:14 | 夏邑县歧河店乡卫生院 / 476000 商丘市 | 333616 | 304610608 | 夏邑县歧河店乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-02 14:54:01 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂有效期及校准有效期黄色如何处理【排查过程】：建议更换新的试剂后重新校准，黄色自会消除，指导修改设置【处理结果】：老师已明白操作2026-04-02 14:42:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.02 14:35:57 | 黑龙江省尚志市河东乡卫生院 / 150600 哈尔滨 | 374049 | 304610607 | 黑龙江省尚志市河东乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-02 14:52:29 杨洪: 【客户请求】 【故障现象】：咨询CREA结果偏低如何处理【排查过程】：建议换新试剂重新校准后测试质控正常后测试样本【处理结果】：老师已接受建议2026-04-02 14:35:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.02 15:52:31 | 新疆和田县妇幼保健站 / 848000 和田地区 | 317491 | 304610599 | 新疆和田县妇幼保健站 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-02 16:02:33 : 【客户请求】 【故障现象】：尿机显微镜初始化失败【排查过程】：建议联系工程师上门维修，无法视频指导【处理结果】：客户已拨打报修电话，无需支持2026-04-02 15:52:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.02 12:28:16 | 乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院 / 830000 乌鲁木齐市 | 60066772 | 304610595 | 乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-04-02 12:33:12 : 【客户请求】 【故障现象】：自动进样组件动作异常【排查过程】：装载位光耦异常，建议工程师上门处理，客户表示自行处理，指导拆机清洁光耦步骤【处理结果】：客户表示自行处理2026-04-02 12:28:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.02 11:51:28 | 利川市忠路镇中心卫生院 / 445400 恩施州 | 362901 | 304610593 | 利川市忠路镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-02 11:54:10 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询DC清洁液【排查过程】：告知DC清洁液需要单独购买，暂时没有可以先用探头清洁液暂代。【处理结果】：客户已知晓DC清洁液2026-04-02 11:51:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.02 11:39:16 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304610591 | 镇原县上肖镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-02 12:17:42 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-02 12:17:29 : 【客户请求】 测试工单2026-04-02 11:39:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.02 11:23:40 | 重庆市人民医院照母山院区 / 400000 | 60129091 | 304610582 | 重庆市人民医院照母山院区 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-02 11:24:56 : 【客户请求】 测试工单2026-04-02 11:23:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.02 15:51:24 | 锦州市凌河区妇幼保健院 / 121000 锦州市 | 360299 | 304610576 | 锦州市凌河区妇幼保健院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-02 15:58:12 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询怎么删除质控编号【排查过程】：当前质控老师设了一个编号5号，造成每日样本5号结果变成质控结果，指导删除当前质控所有数据后，修改质控编号【处理结果】：问题已解决2026-04-02 15:51:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.02 10:33:39 | 新疆哈密市天山乡卫生院 / 839000 哈密地区 | 301532 | 304610572 | 新疆哈密市天山乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-02 12:16:17 杨洪: 【客户请求】 等待客户反馈测试结果超时1H【故障现象】：校准申请不测试【排查过程】：校准申请提示无效校准设置，修改校准品后校准规则未正确勾选使用，勾选后校准申请正常【处理结果】：校准申请测试正常完成2026-04-02 10:33:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.02 14:14:02 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 / 462400 漯河市 | 309449 | 304610566 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-02 14:20:12 : 【客户请求】 【故障现象】：样本管去盖异常【排查过程】：偶发某个样本去盖异常造成当架所有样本无法测试，建议手动去盖后换灰色样本架重新申请测试。【处理结果】：已正常测试2026-04-02 14:14:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.02 12:56:15 | 新疆生产建设兵团农十师一八八团医院 / 832001 北屯市 | 366075 | 304610565 | 新疆生产建设兵团农十师一八八团医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-02 13:01:08 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询高浓度废液【排查过程】：解释高浓度废液泡沫由清洗剂产生，属于正常现象【处理结果】：客户已知晓问题2026-04-02 12:56:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.02 10:44:13 | 宜宾市南溪区黄沙镇卫生院 / 644000 宜宾市 | 60114375 | 304610562 | 宜宾市南溪区黄沙镇卫生院 BS-850 微信视频服务 | 2026-04-02 10:46:05 : 【客户请求】 【故障现象】：校准操作【排查过程】：指导校准设置流程并校准测试【处理结果】：已校准成功2026-04-02 10:44:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.04.02 09:15:00 | 开封市通许县玉皇庙乡卫生院 / 475400 开封市 | 333569 | 304610561 | 开封市通许县玉皇庙乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-02 09:17:42 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控设置【排查过程】：指导设置质控信息、靶值流程【处理结果】：客户已设置完成2026-04-02 09:14:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.02 10:58:15 | 昆明市晋宁县昆阳社区卫生服务中心 / 650600 昆明市 | 60029700 | 304610560 | 昆明市晋宁县昆阳社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-02 10:58:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.07 09:46:08 | 东营市利津县汀罗镇卫生院 / 257000 东营市 | 338381 | 304610738 | 东营市利津县汀罗镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-07 09:59:11 : 【客户请求】 【故障现象】：自动进样故障【排查过程】：指导自检后正常【处理结果】：指导自检后正常2026-04-07 09:46:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.08 08:42:39 | 青海爱尔眼科医院有限公司 / 810001 | 90318691 | 304610993 | 青海爱尔眼科医院有限公司 BS-850 微信视频服务 | 2026-04-08 08:46:55 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询样本针注射器次数标红【排查过程】：解答咨询【处理结果】：解答咨询2026-04-08 08:42:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:34:01 | 华容怀岳医院 / 414200 华容县 | 90207080 | 304610976 | 华容怀岳医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-08 09:38:49 : 【客户请求】 【故障现象】：LIS端口号【排查过程】：告知端口号5100【处理结果】：客户知晓2026-04-08 09:33:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.08 09:31:17 | 五指山市中医医院 / 572200 | 90019150 | 304610975 | 五指山市中医医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-04-08 09:33:10 : 【客户请求】 【故障现象】：功能测试【排查过程】：介绍视频功能、值班时间、【处理结果】：客户已知晓2026-04-08 09:31:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.04.07 17:59:50 | 云南省临沧市沧源县班洪乡卫生院 / 677400 临沧市 | 370205 | 304610962 | 云南省临沧市沧源县班洪乡卫生院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-07 18:05:41 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报HGB干扰【排查过程】：MCHC400左右，其它样本MCHC正常【处理结果】：解释报警机理，建议复检综合判断2026-04-07 17:59:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.07 17:34:22 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304610956 | 罗田县九资河中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-07 17:43:53 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准操作【排查过程】：指导校准操作【处理结果】：完成校准2026-04-07 17:34:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.07 16:49:02 | 长宁县长宁镇中心卫生院 | 90322378 | 304610944 | 长宁县长宁镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-07 16:55:22 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询数据导出【排查过程】：指导操作【处理结果】：指导后导出数据2026-04-07 16:49:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.07 16:36:21 | 新疆四七四医院 / 830000 乌鲁木齐市 | 60029309 | 304610943 | 新疆四七四医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-07 16:39:44 : 【客户请求】 【故障现象】：WC1浮子状态异常【排查过程】：客户不方便拆机需现场处理【故障定位】：管路、阀堵塞导致【一线建议】：申请电磁阀备用【下派理由】：需现场处理2026-04-07 16:36:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.04.07 17:12:17 | 都江堰市石羊镇中心卫生院 / 611838 成都市 | 361448 | 304610939 | 都江堰市石羊镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-07 17:22:34 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询CRP定标【排查过程】：指导CRP定标【处理结果】：重新定标2026-04-07 17:12:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.07 17:06:30 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304610938 | 罗田县九资河中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-07 17:09:19 : 【客户请求】 【故障现象】：查询靶值【排查过程】：指导关注公众号查询【处理结果】：指导关注公众号查询2026-04-07 17:06:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.07 16:43:24 | 都江堰市石羊镇中心卫生院 / 611838 成都市 | 361448 | 304610936 | 都江堰市石羊镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-07 16:54:07 : 【客户请求】 【故障现象】：CRP失控【排查过程】：指导校准【处理结果】：指导后正常2026-04-07 16:43:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.07 16:39:49 | 拉萨市工卡镇卫生院 / 555555 | 90359235 | 304610935 | 拉萨市工卡镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-07 16:39:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.07 16:26:44 | 拉萨市工卡镇卫生院 / 555555 | 90359235 | 304610934 | 拉萨市工卡镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-07 16:34:01 : 【客户请求】 【故障现象】：无法开始测试【排查过程】：客户误勾选双向lis导致【处理结果】：指导客户重新设置2026-04-07 16:26:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.07 15:37:32 | 浠水县蔡河镇卫生院 / 436200 黄冈市 | 327199 | 304610932 | 浠水县蔡河镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-07 15:45:28 : 【客户请求】 【故障现象】：光源发光强度不足【排查过程】：吸光度2万，光度计检测未发现溢流，反应盘有溢流痕迹【故障定位】：偶发溢流【一线建议】：申请电磁阀、废液泵备用【下派理由】：需现场处理2026-04-07 15:37:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.07 15:20:46 | 深圳凯鹏医学检验实验室 | 90286544 | 304610931 | 深圳凯鹏医学检验实验室 SPL 2000 微信视频服务 | 2026-04-07 15:37:17 马上: 【客户请求】 【故障现象】：试剂针垂直运动错误【排查过程】：客户误操作导致撞针，取走异物系统恢复【处理结果】：测试正常2026-04-07 15:20:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | SPL 2000 | 一般 | 待处理
2026.04.07 16:05:15 | 墨江县联珠镇卫生院 / 654800 普洱市 | 60100072 | 304610919 | 墨江县联珠镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-07 16:05:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.07 14:26:35 | 华容仁泽医院有限公司 / 414200 华容县 | 90218412 | 304610912 | 华容仁泽医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-07 14:28:31 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB 本底电压异常【排查过程】：指导客户调整增益【处理结果】：故障解决2026-04-07 14:26:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.07 14:17:52 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304610911 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-07 14:30:44 马上: 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：科室新来老师，各项操作不会，需现场处理质控、校准问题【故障定位】：现场处理质控、校准问题【一线建议】：现场处理质控、校准问题【下派理由】：现场处理质控、校准问题2026-04-07 14:17:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.07 14:57:37 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 | 90227536 | 304610910 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-07 15:13:18 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询ise更换注意事项【排查过程】：电话联系 沟通电极更换注意事项【处理结果】：问题已处理2026-04-07 14:57:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.07 14:11:03 | 河北省邯郸市永年区广府镇卫生院 / 056002 邯郸市 | 366182 | 304610904 | 河北省邯郸市永年区广府镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-07 14:14:35 : 【客户请求】 【故障现象】：昨天的样本有一项没出结果【排查过程】：样本还在，告知客户重做此样本【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-07 14:11:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.07 17:07:49 | 浙江大学医学院附属第二医院滨江院区 / 100000 杭州市 | 60040825 | 304610890 | 浙江大学医学院附属第二医院滨江院区 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-07 17:24:13 : 【客户请求】 误操作2026-04-07 17:07:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 杭州分公司 | 生化 | CL-8000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.07 16:01:42 | 杂多县人民医院 / 815300 | 60035987 | 304610889 | 杂多县人民医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-07 16:06:47 : 【客户请求】 【故障现象】：反应杯空白超限【排查过程】：61号杯破碎 指导客户清理水渍更换反应杯【处理结果】：客户自行更换反应杯 暂不需派单2026-04-07 16:01:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.07 12:16:19 | 抚顺市第三医院 / 113008 抚顺市 | 301851 | 304610876 | 抚顺市第三医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-04-07 12:55:26 : 【客户请求】 查靶值误操作2026-04-07 12:16:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 沈阳分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.07 11:03:52 | 呼和浩特市第二医院 / 010000 呼和浩特市 | 60041179 | 304610871 | 呼和浩特市第二医院 BRICYTE E6 微信视频服务 | 2026-04-07 11:06:48 : 【客户请求】 【故障现象】：需要lis接口文档【排查过程】：提供lis接口文档【处理结果】：问题解决2026-04-07 11:03:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BRICYTE E6 | 一般 | 待处理
2026.04.07 15:26:46 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304610866 | 罗田县九资河中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-07 15:35:06 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂显示红色【排查过程】：R2试剂可测数零，试剂装载位置错误【处理结果】：重新装载后正常2026-04-07 15:26:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.07 15:03:42 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304610865 | 罗田县九资河中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-07 15:08:59 : 【客户请求】 【故障现象】：不会试剂装载【排查过程】：开放机型指导客户装载试剂【处理结果】：设置成功2026-04-07 15:03:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.07 12:26:56 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 / 471000 洛阳市 | 60098168 | 304610864 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-07 12:40:29 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针碰撞【排查过程】：样本针安装错误导致撞针不报警 指导重新安装样本针【处理结果】：问题解决2026-04-07 12:26:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.07 11:19:48 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304610863 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-07 11:23:21 : 【客户请求】 【故障现象】：校准FAC标识什么意思【排查过程】：校准数据两次结果差距太大【处理结果】：问题解决2026-04-07 11:19:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.07 11:24:08 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 / 471000 洛阳市 | 60098168 | 304610858 | 河南省洛阳市宜阳县盐镇乡石陵卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-07 11:24:47 : 【客户请求】 姓名: 占伟; 手机号: 152****3193; 问题描述: 撞针2026-04-07 11:24:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.07 11:22:30 | 北京壹玖壹诊所 / 103600 | 90325031 | 304610857 | 北京壹玖壹诊所 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-07 11:29:51 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警光源灯未打开【排查过程】：反应盘未溢液，光源灯不亮【处理结果】：指导购买光源更换2026-04-07 11:22:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.07 10:34:13 | 武威市妇幼保健站 / 733000 武威市 | 334529 | 304610856 | 武威市妇幼保健站 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-04-07 10:58:01 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB结果偏高+++【排查过程】：HGB高+++，MCHC1000+，排查LH溶血素中有白色杂质【处理结果】：更换LH溶血素后一切正常2026-04-07 10:45:48 : 【客户请求】 姓名: 李; 手机号: 188****0436; 问题描述: 血红蛋白不出结果，显示++++2026-04-07 10:34:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.07 10:31:23 | 南阳白癜风医院 / 555555 | 90232391 | 304610855 | 南阳白癜风医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-07 10:37:11 : 【客户请求】 【故障现象】：wbc总数偏低【排查过程】：质控检查正常，指导客户探头液勤泡【处理结果】：浸泡后检测样本2026-04-07 10:31:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.07 10:27:51 | 天津市东丽区俊龙诊所有限责任公司 / 300000 天津市 | 90369698 | 304610854 | 天津市东丽区俊龙诊所有限责任公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-07 10:32:59 : 【客户请求】 【故障现象】：加载试剂条码后任然报余量不足【排查过程】：仪器重不关机，重启后重新加载条码后正常【处理结果】：问题解决2026-04-07 10:27:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.07 11:32:36 | 北京壹玖壹诊所 / 103600 | 90325031 | 304610849 | 北京壹玖壹诊所 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-07 11:34:28 : 【客户请求】 【故障现象】：光源灯损坏【排查过程】：光源灯损坏【处理结果】：客户自行联系工程师处理2026-04-07 11:32:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.07 09:19:40 | 河口县人民医院 / 661300 河口县 | 303809 | 304610837 | 河口县人民医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-04-07 09:25:10 : 【客户请求】 【故障现象】：碳片断裂【排查过程】：可以手动转动，故障能够消除，推片时故障重现【故障定位】：现场检查位置【一线建议】：现场检查位置【下派理由】：需现场处理2026-04-07 09:19:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理
2026.04.07 13:36:34 | 宣城市中医医院 / 242000 宣城市 | 101001 | 304610830 | 宣城市中医医院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-04-07 13:40:06 : 【客户请求】 【故障现象】：乳胶试剂温度异常【排查过程】：指导客户清洗风道防尘网【处理结果】：问题解决2026-04-07 13:36:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.07 13:35:16 | 深圳瀚霖门诊部 | 90275667 | 304610829 | 深圳瀚霖门诊部 BS-240 微信视频服务 | 2026-04-07 13:35:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.04.07 13:32:47 | 芜湖医药卫生学校 | 90196198 | 304610828 | 芜湖医药卫生学校 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-07 13:56:14 马上: 【客户请求】 【故障现象】：咨询仪器使用打印机型号【排查过程】：查询资料告知可使用打印机型号【处理结果】：已告知客户2026-04-07 13:32:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.07 11:52:23 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 / 557400 黔东南州 | 363245 | 304610827 | 贵州省从江县谷坪乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-07 12:01:36 : 【客户请求】 【故障现象】：校准结果FAC【排查过程】：查看校准数据 解释FAC含义【处理结果】：问题解决2026-04-07 11:52:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.15 10:54:57 | 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院 / 555555 | 90301595 | 304611964 | 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-15 11:17:00 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：与电脑连接不上【排查过程】：检查电脑IP地址发现被更改，重新设置IP地址后连接正常【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-15 10:54:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.15 10:12:41 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304611963 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-15 10:18:03 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询糖化校准操作【排查过程】：指导糖化校准【处理结果】：已指导操作流程2026-04-15 10:12:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.15 12:27:41 | 叶城县萨依巴格乡卫生院 / 844900 喀什地区 | 329591 | 304611960 | 叶城县萨依巴格乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-15 12:37:22 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针液面检测板亮红灯【排查过程】：客户自己疏通样本针时有水溅到液面检测板上，导致液面检测板损坏【处理结果】：工单下派，工程师带样本针液面检测板上门维修2026-04-15 12:27:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.15 10:41:16 | 保山市隆阳区瓦马卫生院 / 678000 保山市 | 60069563 | 304611957 | 保山市隆阳区瓦马卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-04-15 10:52:26 李勇健: 【客户请求】 仪器报警真空压力异常，重启无效，怀疑废液泵故障2026-04-15 10:41:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.04.15 09:26:32 | 洛阳市第七人民医院 / 471000 洛阳市 | 308848 | 304611951 | 洛阳市第七人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-15 09:26:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.15 11:48:29 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 / 015000 | 90002690 | 304611949 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区建设卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-15 11:52:05 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化试剂余量为0【排查过程】：糖化试剂溶血剂加满后，需要做余量检测才能正常显示余量【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-15 11:48:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.15 11:02:29 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304611948 | 安福县洋门卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-04-15 11:20:59 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：真空排废失败【排查过程】：怀疑真空罐管路堵或者废液泵问题【处理结果】：客户自行联系代理商处理2026-04-15 11:02:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.04.15 10:59:53 | 萍乡矿业集团有限责任公司总医院 / 337000 萍乡市 | 308170 | 304611947 | 萍乡矿业集团有限责任公司总医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-04-15 10:59:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.04.15 10:39:43 | 屏边苗族自治县新县镇卫生院 / 661200 红河哈尼族彝族自治州 | 60109308 | 304611946 | 屏边苗族自治县新县镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-15 10:48:14 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：做吸光度检测，在正常范围内。检查反应杯，发现有溢流现象，告知客户自动清洗有问题。客户自行联系代理商处理【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-15 10:39:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.15 09:22:18 | 三穗县妇幼保健院 / 556500 黔东南州 | 319548 | 304611910 | 三穗县妇幼保健院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-15 09:25:50 : 【客户请求】 仪器使用过程中突然停电，再次开机后，仪器报警光源强度高，建议客户重启，或更换光源灯2026-04-15 09:22:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.14 17:12:14 | 弥勒市五山卫生院 / 650000 红河州 | 90028075 | 304611897 | 弥勒市五山卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-14 17:12:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.14 16:16:42 | 宝安区公共卫生服务中心沙井分中心 / 518100 | 90343346 | 304611893 | 宝安区公共卫生服务中心沙井分中心 H50 微信视频服务 | 2026-04-14 16:21:28 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询试剂有效期【排查过程】：指导客户查看试剂管理【处理结果】：问题解决2026-04-14 16:16:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | H50 | 一般 | 待处理
2026.04.15 09:50:25 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 | 90227536 | 304611890 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-15 10:00:13 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询质控测试结果【排查过程】：指导质控测试设置及申请【处理结果】：客户已正确测试质控2026-04-15 09:50:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.15 09:17:16 | 长春肿瘤医院有限公司 / 130000 长春市 | 60089475 | 304611889 | 长春肿瘤医院有限公司 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-04-15 18:07:29 59990003: 【客户请求】 致电两遍医院老师，都直接挂断电话了，工单下派2026-04-15 09:17:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.15 08:49:43 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611887 | 四川检易购医疗科技有限公司 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-15 08:55:41 : 【客户请求】 客户需要指导仪器的使用2026-04-15 08:49:42 : 【客户请求】 微信视频呼入BA6-5B005609T | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.14 15:40:52 | 纳林陶亥中心卫生院 | 90261860 | 304611874 | 纳林陶亥中心卫生院 BS-870 微信视频服务 | 2026-04-14 16:14:47 : 【客户请求】 【故障现象】：拨打客户电话三次，客户未接听，工单下派【排查过程】：拨打客户电话三次，客户未接听，工单下派【处理结果】：拨打客户电话三次，客户未接听，工单下派2026-04-14 16:13:09 : 【客户请求】 【故障现象】：【排查过程】：【处理结果】：2026-04-14 15:40:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-870 | 一般 | 待处理
2026.04.14 17:19:06 | 北京九强生物技术研究院 / 101400 北京市 | 60089376 | 304611869 | 北京九强生物技术研究院 CL-8200I 微信视频服务 | 2026-04-14 17:22:53 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询如何校准【排查过程】：客户咨询如何校准【一线建议】：转临床工单【处理结果】：转临床工单2026-04-14 17:20:35 : 【客户请求】 【故障现象】：【排查过程】：【一线建议】：【处理结果】：2026-04-14 17:19:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 生化 | CL-8200I | 一般 | 待处理
2026.04.14 16:41:26 | 商丘市夏邑县马头镇中心卫生院 / 476000 商丘市 | 60066752 | 304611867 | 商丘市夏邑县马头镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-14 17:05:31 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警液体压力异常，本底异常，堵孔【排查过程】：故障无法消除，重启故障依旧，每次故障不一样【一线建议】：检查稀释液管路，稀释液过滤器，管路【处理结果】：现场排查，工单下派2026-04-14 16:41:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.14 14:46:45 | 岳阳市华容县胜峰乡卫生院 / 414200 华容县 | 379851 | 304611861 | 岳阳市华容县胜峰乡卫生院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-14 14:49:53 : 【客户请求】 【故障现象】：设备报警HGB本底电压异常【排查过程】：指导客户调节HGB电压【处理结果】：故障解决2026-04-14 14:46:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.14 12:43:54 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611847 | 国药控股湖南医疗器械有限公司 BC-5000 微信视频服务 | 2026-04-14 12:47:31 : 【客户请求】 【故障现象】：网络连接异常【排查过程】：检查通讯软件连接异常，指导客户重新连接【处理结果】：问题解决2026-04-14 12:43:54 : 【客户请求】 微信视频呼入SS-78004735 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.04.14 11:36:19 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304611846 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-14 11:57:52 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂界面查看【排查过程】：指导试剂查看位置顺序等操作【处理结果】：已指导客户正确查看试剂2026-04-14 11:36:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.14 11:01:27 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304611844 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-14 11:07:23 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化血红蛋白缺少Hb【排查过程】：之前购买试剂非双向同测，喊有Hb，现在双向同测不含Hb，建议联系经销商加急采购【处理结果】：客户联机经销商购买缺少试剂Hb2026-04-14 11:01:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.14 10:58:31 | 建水百姓医院 / 654300 | 60089116 | 304611843 | 建水百姓医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-14 10:58:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.14 10:47:16 | 拉萨市工卡镇卫生院 / 555555 | 90359235 | 304611842 | 拉萨市工卡镇卫生院 BS-620M 微信视频服务 | 2026-04-14 11:00:03 : 【客户请求】 【故障现象】：设备无法连接【排查过程】：客户更改IP地址，指导客户输入正确的IP地址【处理结果】：问题解决2026-04-14 10:47:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.04.14 13:13:35 | 甘肃省临洮县辛店中心卫生院 / 730500 定西市 | 316118 | 304611836 | 甘肃省临洮县辛店中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-14 13:21:49 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询适配器购买【排查过程】：客户自行联系当地工程师【处理结果】：客户自行联系2026-04-14 13:13:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.14 10:33:09 | 新晃侗族自治县人民医院 / 430000 怀化市 | 309977 | 304611832 | 新晃侗族自治县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-14 11:10:16 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询临床问题【排查过程】：客户已联系当地临床工程师【处理结果】：客户自行解决2026-04-14 10:33:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.14 11:42:29 | 河北省保定市曲阳县人民医院 / 071000 保定市 | 307864 | 304611826 | 河北省保定市曲阳县人民医院 BS-2200M 微信视频服务 | 2026-04-14 11:50:14 : 【客户请求】 【故障现象】：设备报警样本针堵针【排查过程】：客户无法系统恢复时右侧针尖挂水注，恢复失败【一线建议】：检查样本针微堵【处理结果】：需现场排查，工单下派2026-04-14 11:42:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-2200M | 一般 | 待处理
2026.04.14 11:19:15 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304611825 | 罗田县九资河中心卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-14 11:26:59 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂装载【排查过程】：告知客户试剂装载流程【处理结果】：问题解决2026-04-14 11:19:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.14 15:23:59 | 龙马潭区安宁街道社区卫生服务中心 / 646000 泸州市 | 360432 | 304611820 | 龙马潭区安宁街道社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-14 15:28:31 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针垂直运动错误【排查过程】：查看发现样本针向左弯曲，指导调直样本针后恢复仪器正常，不再报警【处理结果】：故障已修复2026-04-14 15:23:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.14 15:16:58 | 纳林陶亥中心卫生院 | 90261860 | 304611819 | 纳林陶亥中心卫生院 BS-870 微信视频服务 | 2026-04-14 15:23:39 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询试剂有效期更改【排查过程】：客户自行联系当地工程师【处理结果】：客户自行处理2026-04-14 15:16:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-870 | 一般 | 待处理
2026.04.14 14:08:13 | 忠县同怡医院 / 400000 重庆市 | 60110676 | 304611818 | 忠县同怡医院 CL-1000I 微信视频服务 | 2026-04-14 14:30:13 : 【客户请求】 【故障现象】：客户尝试视频报修【排查过程】：客户自行解决【处理结果】：客户自行解决2026-04-14 14:08:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 生化 | CL-1000I | 一般 | 待处理
2026.04.14 11:41:32 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304611816 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-14 11:48:06 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询试剂界面查看【排查过程】：指导试剂查看位置顺序等操作【处理结果】：已指导客户正确查看试剂2026-04-14 11:41:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.14 09:47:47 | 钦州市钦南区妇幼保健院 / 535000 钦州市 | 319236 | 304611812 | 钦州市钦南区妇幼保健院 BC-6000PLUS 微信视频服务 | 2026-04-14 10:11:39 : 【客户请求】 【故障现象】：回拨客户电话两次，客户未接听，工单下派【排查过程】：回拨客户电话两次，客户未接听，工单下派【处理结果】：回拨客户电话两次，客户未接听，工单下派2026-04-14 09:47:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 血球 | BC-6000PLUS | 一般 | 待处理
2026.04.14 09:41:22 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区乌兰图克卫生院 / 015000 | 90015750 | 304611811 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区乌兰图克卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-14 09:51:40 : 【客户请求】 【故障现象】：无法导入糖化项目【排查过程】：视频指导客户导入糖化项目，提升覆盖参数，点是或否都无法导入项目【一线建议】：检查封闭参数信息，检查软件版本，检查项目冲突【处理结果】：工单下派，现场处理2026-04-14 09:41:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.14 09:03:20 | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 385908 | 304611728 | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-14 09:13:42 : 【客户请求】 【故障现象】：客户咨询如何校准【排查过程】：视频指导客户设置校准，申请校准【处理结果】：问题解决2026-04-14 09:03:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.14 08:33:28 | 永州市七里店社区卫生服务中心 / 555555 | 90371811 | 304611727 | 永州市七里店社区卫生服务中心 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-14 08:47:04 : 【客户请求】 【故障现象】：报警液体压力超载【排查过程】：视频指导客户，疏通13-14阀中间管路【处理结果】：故障解决2026-04-14 08:33:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.14 10:15:09 | 武定县高桥卫生院 / 651600 楚雄州 | 90013335 | 304611720 | 武定县高桥卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-14 10:15:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.13 15:35:12 | 岳阳县中洲乡卫生院 / 414100 岳阳县 | 90024409 | 304611696 | 岳阳县中洲乡卫生院 BS-410 微信视频服务 | 2026-04-13 15:37:28 : 【客户请求】 故障现象：客户需要工程师上门新增项目2026-04-13 15:35:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 生化 | BS-410 | 一般 | 待处理
2026.04.15 11:12:49 | 佛山市第一人民医院 / 528000 佛山市 | 306658 | 304611966 | 佛山市第一人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-04-15 11:22:54 李勇健: 【客户请求】 工程师现场处理LIS回传问题时触发2026-04-15 11:12:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.04.16 14:11:32 | 个旧市贾沙乡卫生院 / 555555 | 90012848 | 304612150 | 个旧市贾沙乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-16 14:11:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.16 13:56:10 | 峨眉山市高桥镇卫生院 / 888888 | 90008425 | 304612148 | 峨眉山市高桥镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-16 13:58:46 : 【客户请求】 【故障现象】：开瓶有效期过期【排查过程】：糖化R0，告知重新装载【处理结果】：恢复正常2026-04-16 13:56:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.16 12:54:56 | 玛多县医院 / 813500 果洛州 | 60055773 | 304612146 | 玛多县医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-04-16 12:57:17 : 【客户请求】 【故障现象】：LIS上显示结果问题【排查过程】：告知客户寻找LIS工程师2026-04-16 12:54:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.04.16 12:47:16 | 乐山市金口河区人民医院 / 614700 乐山市 | 321497 | 304612145 | 乐山市金口河区人民医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-16 12:50:35 : 【客户请求】 客户误操作2026-04-16 12:47:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.16 12:14:27 | 浙江大学医学院附属第二医院 / 999999 | 105447 | 304612144 | 浙江大学医学院附属第二医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-16 12:17:58 : 【客户请求】 客户误操作2026-04-16 12:14:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 杭州分公司 | 生化 | CL-8000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.04.16 10:54:43 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 / 410000 长沙市 | 90312157 | 304612141 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-16 11:42:17 佟建阳: 【客户请求】 【处理结果】：已告知客户注射器使用次数2026-04-16 10:54:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.16 14:44:34 | 开江县回龙中心卫生院 / 636250 达州市 | 60082048 | 304612140 | 开江县回龙中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-16 14:48:25 : 【客户请求】 【故障现象】：自动稀释【排查过程】：脂血自动稀释【处理结果】：告知方式2026-04-16 14:44:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.16 11:16:23 | 金堂县五凤镇卫生院 / 610400 成都 | 382622 | 304612138 | 金堂县五凤镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-16 11:29:44 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：DIFF检测异常【排查过程】：偶发报警，转线下工程师跟进【处理结果】：转线下工程师跟进2026-04-16 11:16:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.16 10:58:21 | 犍为大兴卫生院 / 614000 | 90021567 | 304612137 | 犍为大兴卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-16 11:20:14 佟建阳: 【客户请求】 【故障现象】：无法修改病人信息【排查过程】：客户送检时间输入有误指导客户调整【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-16 10:58:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.16 09:56:35 | 隆昌市圣灯镇中心卫生院 / 642150 | 90055185 | 304612134 | 隆昌市圣灯镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-16 09:58:09 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC堵孔【排查过程】：指导进入服务维护保养，进行DIFF池浸泡和WBC浸泡【处理结果】：仪器恢复正常2026-04-16 09:56:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.16 08:56:08 | 腾冲县勐连卫生院 / 650011 保山市 | 319820 | 304612068 | 腾冲县勐连卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-16 09:08:54 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC堵孔 真空异常【排查过程】：指导客户消除故障 检查废液管路【处理结果】：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-16 08:56:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.16 11:26:43 | 唐山市遵化市苏家洼镇卫生院 / 064200 唐山市 | 325959 | 304612060 | 唐山市遵化市苏家洼镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-16 11:43:09 : 【客户请求】 【故障现象】： HGB浑浊或干扰【排查过程】： 更换检查时间均无异常 已排查血的问题【故障定位】： 定量泵阀管路【一线建议】：检查试剂加入量及混匀【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-04-16 11:26:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.16 11:22:16 | 孝感市汉川血防医院 / 432300 孝感市 | 366506 | 304612058 | 孝感市汉川血防医院 BS-860 微信视频服务 | 2026-04-16 11:28:39 : 【客户请求】 【处理结果】：误触，无需处理2026-04-16 11:22:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.04.16 11:01:24 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304612057 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-16 11:08:25 : 【客户请求】 【故障现象】：废液满无法消除【排查过程】：客户该直排 传感器未取指导客户去传感器【处理结果】：：报警消除，运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-16 11:01:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.16 08:36:18 | 肇庆四会市看守所 | 90227839 | 304612055 | 肇庆四会市看守所 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-04-16 08:49:35 : 【客户请求】 【故障现象】：废液满【排查过程】：清理废液传感器，重新安装废液传感器【处理结果】：故障解决2026-04-16 08:36:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.16 11:14:18 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304612050 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-16 11:26:08 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：高浓度废液满【排查过程】：传感器脱落，重新固定传感器【处理结果】：故障解决2026-04-16 11:14:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.16 09:56:22 | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心 | 90374565 | 304612047 | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-16 10:06:37 : 【客户请求】 故障现象】：通讯异常【排查过程】：指导客户重新设置ip 后正常【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-04-16 09:56:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.16 09:40:55 | 内蒙古纳日松镇中心卫生院 / 555555 | 90240708 | 304612046 | 内蒙古纳日松镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-16 10:10:03 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】： 稀释液无【排查过程】： 消除故障，检查稀释液管路，稀释液无法灌注【故障定位】： 废液泵，阀【一线建议】： 备上废液泵，两通阀，三通阀【下派理由】：需要现场排除故障2026-04-16 09:40:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.16 08:31:48 | 古蔺县石屏中心卫生院 / 646500 泸州市 | 384691 | 304612042 | 古蔺县石屏中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-16 11:31:21 : 【客户请求】 【故障现象】：索要条码【排查过程】：客户索要条码，已购通线下工程师处理【处理结果】：客户索要条码，已购通线下工程师处理2026-04-16 08:53:34 : 【客户请求】 客户索要条码，已购通线下工程师处理2026-04-16 08:31:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.16 14:22:36 | 涞源县走马驿中心卫生院 / 074300 | 60117581 | 304612039 | 涞源县走马驿中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-16 14:37:01 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：肌酐报警测试周期超时【排查过程】：肌酐试剂没有，刚换的试剂，重新该项目，【处理结果】：问题解决。2026-04-16 14:22:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.16 11:26:37 | 古蔺县石屏中心卫生院 / 646500 泸州市 | 384691 | 304612038 | 古蔺县石屏中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-16 11:35:46 : 【客户请求】 转线下工程师跟进2026-04-16 11:28:40 : 【客户请求】 点错2026-04-16 11:26:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.15 17:36:58 | 通渭县什川镇卫生院 / 743000 | 60063477 | 304612027 | 通渭县什川镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-15 17:42:11 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针排液检测不到液面【排查过程】：检查发现试剂注射器漏液【处理结果】：工单下派，工程师带试剂注射器上门维修2026-04-15 17:36:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.15 17:08:53 | 黄南州泽库县藏医院 / 347893 | 90169613 | 304612024 | 黄南州泽库县藏医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-15 17:08:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.16 10:16:40 | 张掖安定医院 / 555555 | 90359230 | 304612010 | 张掖安定医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-16 10:31:04 : 【客户请求】 【处理结果】：客户已联系当地工程师2026-04-16 10:16:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.16 09:51:14 | 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 / 016000 乌海市 | 383884 | 304612009 | 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-16 09:55:23 : 【客户请求】 【故障现象】：更换检验者【排查过程】：指导客户添加检验者【处理结果】：客户确认问题解决。2026-04-16 09:51:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.15 17:06:43 | 木里博爱医院 / 000000 | 90061993 | 304612006 | 木里博爱医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-15 17:34:41 温彦朝: 【客户请求】 【故障现象】：UA定标报警，质控失控【排查过程】：换试剂后再次做校准和质控，质控在控【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-15 17:06:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.15 16:25:17 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 | 90227536 | 304612005 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-15 16:33:20 : 【客户请求】 【故障现象】：TB\DB质控失控【排查过程】：更换新的试剂重新校准，重复性测试【处理结果】：等待老师验证2026-04-15 16:25:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.15 15:58:48 | 新疆喀什地区莎车县依盖尔其乡卫生院 / 555555 | 90007497 | 304612004 | 新疆喀什地区莎车县依盖尔其乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-15 15:58:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.15 13:32:18 | 锦州市凌河区妇幼保健院 / 121000 锦州市 | 360299 | 304611991 | 锦州市凌河区妇幼保健院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-15 13:40:40 : 【客户请求】 【故障现象】：刚做的定标，TB质控失控【排查过程】：指导客户更改TB的K值【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-15 13:32:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.15 14:01:02 | （禁用）涿州市众福苑养老服务有限公司 | 90240382 | 304611989 | （禁用）涿州市众福苑养老服务有限公司 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-04-15 14:01:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.15 10:49:30 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304611983 | 镇原县上肖镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-15 10:49:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.15 10:15:04 | 邢台市威县康德家园小区卫生站 / 054700 | 90317913 | 304611981 | 邢台市威县康德家园小区卫生站 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-15 10:18:52 : 【客户请求】 仪器报警HGB本底电压异常，指导客户设置HBB本底电压2026-04-15 10:15:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.15 15:02:15 | 峨眉山市高桥镇卫生院 / 888888 | 90008425 | 304611977 | 峨眉山市高桥镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-15 15:06:29 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂有效期咨询【排查过程】：指导手动修改糖化R0有效期，解答清洗剂为什么会剩余会报警【处理结果】：已指导操作2026-04-15 15:02:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.15 13:41:57 | 雅安市石棉县王岗坪彝族藏族卫生院 | 90371054 | 304611975 | 雅安市石棉县王岗坪彝族藏族卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-15 13:46:20 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针撞弯【排查过程】：指导调直样本针【处理结果】：故障已恢复2026-04-15 13:41:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.15 11:08:09 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304611973 | 罗田县九资河中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-15 11:14:30 : 【客户请求】 仪器报警样本针清洗时未能检测到液面，指导客户进行故障恢复2026-04-15 11:08:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.15 09:57:37 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304611971 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-15 10:04:07 : 【客户请求】 客户咨询试剂容量及单盒试剂可做人份2026-04-15 09:57:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.15 14:54:44 | 沐川县舟坝镇卫生院 / 614500 沐川县 | 90048469 | 304611969 | 沐川县舟坝镇卫生院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-04-15 14:57:48 : 【客户请求】 【故障现象】：室间质评WBC显示*【排查过程】：测试模式为CD模式，建议改成CBC模式进行检测【处理结果】：指导修改测量模式2026-04-15 14:54:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.15 14:40:38 | 通城县五里镇卫生院 / 555555 | 90208390 | 304611968 | 通城县五里镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-15 14:52:42 : 【客户请求】 【故障现象】：ALT质控长期失控【排查过程】：试剂换过，定标做过。指导客户设置交叉污染【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-15 14:40:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.10 12:44:04 | 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 / 016000 乌海市 | 383884 | 304611450 | 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-10 12:59:47 : 【客户请求】 【故障现象】：生化操作问题【排查过程】：生化没码扫的血球【处理结果】：指道操作2026-04-10 12:44:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.04.10 12:27:52 | 喀左普东医院 / 122000 | 90352027 | 304611449 | 喀左普东医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-10 12:36:58 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询CK-MB校准【排查过程】：解答CK-MB需要购买单独的校准品，指导心肌酶谱组合项目设置【处理结果】：客户已知晓问题2026-04-10 12:27:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.10 11:41:13 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304611446 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-10 12:03:31 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针碰撞【排查过程】：调试位【处理结果】：调试后正常2026-04-10 11:41:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.10 11:14:32 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 / 748300 定西市 | 334414 | 304611445 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-10 16:50:54 : 【客户请求】 测试2026-04-10 11:14:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.10 10:45:09 | 龙胜各族自治县疾病预防控制中心 / 555555 桂林市 | 90048483 | 304611444 | 龙胜各族自治县疾病预防控制中心 MR-96A 微信视频服务 | 2026-04-10 16:50:09 : 【客户请求】 测试2026-04-10 10:45:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | MR-96A | 一般 | 待处理
2026.04.10 10:26:13 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 / 555555 | 90002643 | 304611443 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-10 10:39:08 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC堵孔【排查过程】：指导进入服务维护保养，进行DIFF池浸泡和WBC浸泡【处理结果】：仪器恢复正常2026-04-10 10:26:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.10 12:33:28 | 雅安市名山区妇幼保健院 / 629200 雅安市 | 372815 | 304611439 | 雅安市名山区妇幼保健院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-10 12:43:27 : 【客户请求】 【故障现象】：光源老化【排查过程】：光度计检测12K【处理结果】：指导更换灯泡2026-04-10 12:33:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.10 11:53:32 | 天津市永久医院 / 300450 天津市 | 331058 | 304611438 | 天津市永久医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-04-10 12:05:14 马上: 【客户请求】 【故障现象】：试剂装载问题【排查过程】：试剂盘按钮需要在空闲状态才能转到，指导客户装载清洗液【处理结果】：问题解决2026-04-10 11:54:33 : 【客户请求】 姓名: 赵浩洋; 手机号: 158****9961; 问题描述: MI模块红色，不能换试剂2026-04-10 11:53:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.04.10 11:34:39 | 雅安市石棉县王岗坪彝族藏族卫生院 | 90371054 | 304611437 | 雅安市石棉县王岗坪彝族藏族卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-10 11:34:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.10 10:54:01 | 湖南省怀化市沅陵县沅陵镇卫生院 / 419600 沅陵县 | 368950 | 304611434 | 湖南省怀化市沅陵县沅陵镇卫生院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-04-10 11:04:47 : 【客户请求】 【故障现象】：主机与专家系统不连机【排查过程】：主机IP被改【处理结果】：改回IP后正常2026-04-10 10:54:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理
2026.04.10 16:26:46 | 湘潭市岳塘区中西医结合医院 / 411100 湘潭市 | 60117813 | 304611428 | 湘潭市岳塘区中西医结合医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-04-10 16:41:10 : 【客户请求】 【故障现象】：无法连机【排查过程】：能PING通，无法连机，CRP板上电【故障定位】：主板刷机，主板【一线建议】：现场排查【下派理由】：现场排查2026-04-10 16:26:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.10 12:31:35 | 禄劝县撒营盘卫生院 / 650000 昆明市 | 90011301 | 304611426 | 禄劝县撒营盘卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-10 18:09:07 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-10 16:49:05 : 【客户请求】 测试2026-04-10 12:31:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.10 11:06:17 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304611424 | 安福县洋门卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-04-10 14:24:28 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针清洗时未检测到液面【排查过程】：样本针弯曲，指导调直样本针，查看样本针在清洗池位置合适，点系统恢复正常，不再报警【处理结果】：故障已恢复2026-04-10 11:06:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.04.10 09:44:48 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304611422 | 长子同仁医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-10 10:04:31 : 【客户请求】 【故障现象】：质控咨询【排查过程】：指导质控【处理结果】：完成指导2026-04-10 09:44:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.10 09:35:07 | 利川市谋道镇中心卫生院 / 445415 利川 | 370696 | 304611420 | 利川市谋道镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-10 09:46:51 : 【客户请求】 【故障现象】：质控失控【排查过程】：质控设置正确、质控品正常 查看校准数据很长未做校准【处理结果】：需校准后检测质控2026-04-10 09:35:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.10 09:15:57 | 赤壁瑞祥单采血浆站有限公司 / 437300 | 90074766 | 304611419 | 赤壁瑞祥单采血浆站有限公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-10 09:45:19 : 【客户请求】 【故障现象】：ALT，总蛋白，尿酸，甘油三酯，胆固醇医疗器械产品技术要求【排查过程】：需要试剂变更说明文件【故障定位】：需要试剂变更说明文件【一线建议】：需要试剂变更说明文件【下派理由】：客户需求2026-04-10 09:18:05 : 【客户请求】 姓名: 杨洁; 手机号: 136****3449; 问题描述: ALT，总蛋白，尿酸，甘油三酯，胆固醇医疗器械产品技术要求2026-04-10 09:15:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.10 10:49:09 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 / 748300 定西市 | 334414 | 304611388 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-10 16:22:31 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化血红蛋白测试咨询【排查过程】：解答咨询【处理结果】：解答咨询2026-04-10 10:49:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.10 10:45:11 | 龙胜各族自治县疾病预防控制中心 / 555555 桂林市 | 90048483 | 304611386 | 龙胜各族自治县疾病预防控制中心 MR-96A 微信视频服务 | 2026-04-10 16:06:17 : 【客户请求】 测试2026-04-10 10:45:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | MR-96A | 一般 | 待处理
2026.04.10 09:20:46 | 河南省信阳市固始县胡族铺镇卫生院 / 465200 信阳市 | 372423 | 304611384 | 河南省信阳市固始县胡族铺镇卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-04-10 09:23:39 : 【客户请求】 【故障现象】：校准品无二维码【排查过程】：客户需查询校准品二维码 增加校准【处理结果】：联系试剂供应商获取2026-04-10 09:20:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.04.10 08:59:11 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 / 644000 | 90230375 | 304611383 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-10 09:14:07 : 【客户请求】 【故障现象】：需添加新项目【排查过程】：指导客户添加项目 设置校准、质控【处理结果】：问题解决2026-04-10 08:59:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.10 08:36:27 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 / 158300 鸡西市 | 361899 | 304611382 | 黑龙江省密山市和平乡卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-04-10 08:45:59 吴昌翼: 【客户请求】 【故障现象】：更换电脑【排查过程】：电脑慢【故障定位】：更换电脑【一线建议】：重装系统【下派理由】：客户无法自行解决2026-04-10 08:36:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.04.10 08:33:17 | 罗田县九资河中心卫生院 / 555555 | 90020011 | 304611381 | 罗田县九资河中心卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-10 08:44:33 : 【客户请求】 【故障现象】：工作单做样本结果不匹配【排查过程】：技术未勾选按工作单执行【处理结果】：已解决2026-04-10 08:33:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.10 08:35:06 | 开封市祥符区范村卫生院 / 475000 开封市 | 60095532 | 304611372 | 开封市祥符区范村卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-10 08:51:20 : 【客户请求】 【故障现象】：1号架不可用【排查过程】：检查申请方式正确，无占用【故障定位】：通道行程开关故障状态检测板卡或线材故障有异物阻挡【一线建议】：通道行程开关故障状态检测板卡或线材故障有异物阻挡【下派理由】：需现场处理2026-04-10 08:45:27 : 【客户请求】 姓名: 王新月; 手机号: 173****8066; 问题描述: 生化机器一号架不能使用2026-04-10 08:40:52 : 【客户请求】 姓名: 王新月; 手机号: 173****8066; 问题描述: 生化机器上的一号架子不能使用2026-04-10 08:35:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.10 09:11:06 | 长春肿瘤医院有限公司 / 130000 长春市 | 60089475 | 304611370 | 长春肿瘤医院有限公司 CL-2200I 微信视频服务 | 2026-04-10 09:18:15 马上: 【客户请求】 【故障现象】：问题咨询【排查过程】：电话联系客户，引导客户关注公众号AL机器人查询靶值【处理结果】：客户已知晓2026-04-10 09:11:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | CL-2200I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.09 16:42:23 | 丹凤县妇幼保健院 / 726200 商洛市 | 319145 | 304611351 | 丹凤县妇幼保健院 BS-390 微信视频服务 | 2026-04-09 16:54:24 : 【客户请求】 测试2026-04-09 16:42:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-390 | 一般 | 待处理
2026.04.10 10:49:37 | 八师121团东野分院 | 90382889 | 304611349 | 八师121团东野分院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-10 16:08:07 : 【客户请求】 测试2026-04-10 10:49:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.10 10:11:12 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 / 555555 | 90002643 | 304611348 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-10 10:17:21 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC堵孔【排查过程】：浸泡排堵无效 指导客户手工浸泡宝石孔【处理结果】：故障消除2026-04-10 10:11:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.10 08:43:17 | 利川市谋道镇中心卫生院 / 445415 利川 | 370696 | 304611346 | 利川市谋道镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-10 08:58:17 : 【客户请求】 老师操作错误2026-04-10 08:43:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.09 17:29:24 | 华侨城医院香山社康中心 / 518000 深圳市 | 90037068 | 304611337 | 华侨城医院香山社康中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-09 17:43:01 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC堵孔【排查过程】：小孔电压18.9过高，指导客户浸泡WBC计数池【处理结果】：故障消除2026-04-09 17:29:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.09 16:37:18 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304611334 | 新疆九州通生物科技有限公司 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-09 16:45:41 : 【客户请求】 【故障现象】：无法联机【排查过程】：生化仪指示灯不亮 电源经过UPS 断开ups用市电正常开机【处理结果】：故障解决2026-04-09 16:37:17 : 【客户请求】 微信视频呼入BA6-55005084 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.09 15:39:39 | 沅陵县精神病医院 / 419600 沅陵县 | 60135926 | 304611333 | 沅陵县精神病医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-09 15:55:23 : 【客户请求】 【故障现象】：PLT本底异常【排查过程】：5fL左右有尖峰，无接地【处理结果】：建议先接地2026-04-09 15:39:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.09 14:26:21 | 平昌宝鑫医院 / 636600 巴中市 | 60100531 | 304611324 | 平昌宝鑫医院 CL-1000I 微信视频服务 | 2026-04-09 14:29:37 : 【客户请求】 【故障现象】：清洗池溢流【排查过程】：检查报警 怀疑电磁阀、真空泵故障导致【处理结果】：客户自行联系工程师维修2026-04-09 14:26:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-1000I | 一般 | 待处理
2026.04.09 14:03:36 | 佳家康（济南）医疗健康管理有限责任公司历城祝舜路综合门诊部 | 90359228 | 304611317 | 佳家康（济南）医疗健康管理有限责任公司历城祝舜路综合门诊部 BC-5120 微信 | 2026-04-09 14:08:42 : 【客户请求】 【故障现象】：本底异常【排查过程】：沟通得知元旦假日机器停机4天，建议老师做探头液浸泡后本底恢复正常【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-09 14:03:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:45:26 | 长沙市雨花区信睦井湾诊所有限公司 / 410000 长沙市 | 60558530 | 304611315 | 长沙市雨花区信睦井湾诊所有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-09 11:45:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:42:01 | 英山县妇幼保健院 / 999999 | 102627 | 304611314 | 英山县妇幼保健院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-04-09 11:51:21 : 【客户请求】 【故障现象】：需要二代孕酮参考范围【排查过程】：查询资料 通过邮箱发送客户【处理结果】：已发送客户2026-04-09 11:42:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:08:32 | 贵州福泉市牛场镇中心医院 / 555555 黔南州 | 90017699 | 304611312 | 贵州福泉市牛场镇中心医院 BS-860 微信视频服务 | 2026-04-09 11:08:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.04.09 11:03:30 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 / 343000 吉安市 | 381451 | 304611311 | 江西省吉安市万安县罗塘卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-09 11:07:24 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准【排查过程】：解答咨询【处理结果】：问题解决2026-04-09 11:03:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.09 12:13:07 | 山阳县人民医院 / 710000 商洛市 | 305343 | 304611309 | 山阳县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-09 12:25:40 : 【客户请求】 【故障现象】：瑞智服测试【排查过程】：瑞智服测试【处理结果】：无需技术支持2026-04-09 12:13:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.04.10 11:14:57 | 雅安市石棉县王岗坪彝族藏族卫生院 | 90371054 | 304611452 | 雅安市石棉县王岗坪彝族藏族卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-10 11:19:40 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警光源灯未打开【排查过程】：查看光源灯正常发光、反应盘清洗未溢流，执行系统恢复后重新测试正常。【处理结果】：老师已确认故障恢复2026-04-10 11:14:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.13 15:03:52 | 深圳中山泌尿外科医院 / 518000 | 90225036 | 304611694 | 深圳中山泌尿外科医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-13 15:06:12 : 【客户请求】 【故障现象】：采样组件动作异常【排查过程】：无法消除。需要更换光耦【处理结果】：工单下派，工程师带配件上门维修2026-04-13 15:03:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.13 14:40:49 | 湖南省郴州市汝城县延寿乡卫生院 / 424100 汝城县 | 310094 | 304611692 | 湖南省郴州市汝城县延寿乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-13 14:45:30 李勇健: 【客户请求】 故障现象：客户设备到达使用寿命想要延期处理过程：已告知客户无法延期处理结果：客户确认问题解决2026-04-13 14:40:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.13 16:18:55 | 武宁县大洞卫生院 / 332000 九江市 | 381864 | 304611687 | 武宁县大洞卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-04-13 16:27:39 : 【客户请求】 故障现象：光源强度不足处理过程：做光度计检测，发现光源灯问题一线建议：怀疑光源灯问题下派理由：更换光源灯2026-04-13 16:18:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.04.13 15:23:45 | 屏山县新市镇民族中心卫生院 / 645300 | 377229 | 304611685 | 屏山县新市镇民族中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-04-13 15:24:33 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警HGB检测异常无法消除【排查过程】：登录管理员账号进入，设置-主机设置-增益设置，HGB本底电压4.8V，调到4.5V后保存故障能正常消除【处理结果】：故障已恢复2026-04-13 15:23:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.04.13 14:37:47 | 深圳中山妇产医院 | 90353827 | 304611683 | 深圳中山妇产医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-13 14:43:48 李勇健: 【客户请求】 故障现象：采样针偏转机构动作异常处理过程：客户自行消除故障处理结果：客户先自行处理2026-04-13 14:37:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.13 14:34:41 | 五常市向阳镇中心卫生院 / 150200 哈尔滨市 | 373955 | 304611682 | 五常市向阳镇中心卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-04-13 14:43:19 : 【客户请求】 【故障现象】：r-GT结果不出值【排查过程】：检查发现试剂已过期，且医院没有新的试剂。告知老师先定标，临时用一段时间。赶快买新试剂更换【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-13 14:34:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.04.13 15:14:22 | 七星关区碧海街道社区卫生服务中心 / 551700 | 90230661 | 304611680 | 七星关区碧海街道社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-13 15:17:52 : 【客户请求】 【故障现象】：删除日志【排查过程】：告知客户日志不可以删除【处理结果】：客户确认问题解决2026-04-13 15:14:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.13 15:12:35 | 房县上龛乡卫生院 / 555555 | 90033090 | 304611679 | 房县上龛乡卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-04-13 15:24:34 李勇健: 【客户请求】 故障现象：数据无法传输到体检车处理过程：体检车IP是由之前工程师修改的，现在ip丢失，目前工程师已离职。一线建议：客户要求下派下派理由：客户需求2026-04-13 15:12:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.04.13 12:22:23 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304611673 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-13 12:41:01 李勇健: 【客户请求】 工单已在304611625下派，2026-04-13 12:22:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.13 11:38:30 | 山东省日照市人民医院 / 276800 东港区 | 60032138 | 304611672 | 山东省日照市人民医院 XU-10288-01 微信视频服务 | 2026-04-13 11:41:25 : 【客户请求】【故障现象】：阅片机扫码不好【排查过程】：检查打印机打印颜色【处理结果】：客户自行联系当地工程师2026-04-13 11:38:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 青岛分公司 | 血球 | XU-10288-01 | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.04.13 11:37:36 | 通山县九宫山镇卫生院 / 450055 咸宁市 | 90012076 | 304611671 | 通山县九宫山镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-13 12:45:51 : 【客户请求】 【处理结果】：质控依旧失控 更换试剂解决2026-04-13 11:47:14 : 【客户请求】 故障现象；质控失控处理过程：指导科室做校准处理结果；指导中2026-04-13 11:37:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.13 12:10:30 | 十四师一牧场医院 / 999999 | 102008 | 304611667 | 十四师一牧场医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-13 12:27:55 佟建阳: 【客户请求】 故障现象：样本针糖化清洗失败处理过程：已指导客户纠正针处理结果：客户确认问题解决2026-04-13 12:10:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.13 11:55:05 | 济南为民医院 / 250132 | 90050331 | 304611666 | 济南为民医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-13 11:57:42 : 【客户请求】 故障现象：校准设置问题处理过程：已告知处理结果：客户确认问题解决2026-04-13 11:55:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.13 11:23:49 | 五常市向阳镇中心卫生院 / 150200 哈尔滨市 | 373955 | 304611664 | 五常市向阳镇中心卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-04-13 11:34:55 佟建阳: 【客户请求】 故障现象：GGT无法计算结果处理过程：指导老师重测处理结果：客户测试中2026-04-13 11:23:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.04.13 11:01:30 | 辽宁省大连市金州区亮甲店中心卫生院 / 116104 大连市 | 302099 | 304611662 | 辽宁省大连市金州区亮甲店中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-13 11:29:52 : 【客户请求】 【处理结果】：重启过无效 客户无法自己处理工单下派2026-04-13 11:09:56 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器样本不出结果【排查过程】：老师反馈显示测试时间但是不出结果【处理结果】考虑软件问题 指导客户重启设备2026-04-13 11:01:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.13 10:49:28 | 纳林陶亥中心卫生院 | 90261860 | 304611661 | 纳林陶亥中心卫生院 BS-870 微信视频服务 | 2026-04-13 10:52:43 : 【客户请求】【故障现象】：发光1200客户要靶值单【排查过程】：线路挂断 电话回拨客户已经找到靶值【处理结果】：工单不需要处理2026-04-13 10:49:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-870 | 一般 | 待处理
2026.04.13 09:30:08 | 天祝藏族自治县安远镇中心卫生院 / 555555 | 90013674 | 304611651 | 天祝藏族自治县安远镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-13 09:35:40 : 【客户请求】 故障现象：设置校准品处理过程：已指导老师从新设置处理结果：客户确认问题解决2026-04-13 09:30:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.13 14:28:10 | 丹凤县妇幼保健院 / 726200 商洛市 | 319145 | 304611650 | 丹凤县妇幼保健院 BS-390 微信视频服务 | 2026-04-13 14:38:23 : 【客户请求】 客户测试功能2026-04-13 14:28:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-390 | 一般 | 待处理
2026.04.13 12:06:30 | 新疆哈密市天山乡卫生院 / 839000 哈密地区 | 301532 | 304611647 | 新疆哈密市天山乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-13 12:19:30 李勇健: 【客户请求】 故障现象：试剂盘按旋钮无反应处理过程：点击装载完成确认试剂盘转动正常一线建议：怀疑旋钮本身问题下派理由：客户无法自行处理2026-04-13 12:06:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.13 11:29:58 | 益阳市第三人民医院 / 999999 | 102414 | 304611645 | 益阳市第三人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-13 11:35:28 : 【客户请求】【故障现象】：客户误拨打电话【排查过程】：客户误拨打电话【处理结果】：客户误拨打电话2026-04-13 11:29:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.04.13 11:13:07 | 乌海市职业病防治院 / 016000 乌海市 | 60056155 | 304611643 | 乌海市职业病防治院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-04-13 11:15:44 : 【客户请求】 故障信息：客户询问如何批量重测处理过程：已告知处理结果：客户确认问题解决2026-04-13 11:13:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.04.13 09:25:42 | 分宜县中泰单采血浆有限公司 | 90305775 | 304611641 | 分宜县中泰单采血浆有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-04-13 09:32:01 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底异常 本底异常 消除不了故障【排查过程】：调节电压 HGB消除 本底异常无法消除【处理结果】：血红蛋白本底为2 建议优先检查试剂有效期和管路密封性工单下派2026-04-13 09:25:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.04.13 10:53:23 | 通山县九宫山镇卫生院 / 450055 咸宁市 | 90012076 | 304611634 | 通山县九宫山镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-04-13 10:58:06 : 【客户请求】 故障现象：质控失控处理过程：重新校准处理结果：客户先校准试下2026-04-13 10:53:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.04.13 09:57:54 | 浮山县中医院 / 041000 临汾市 | 90008514 | 304611633 | 浮山县中医院 BS-460 微信视频服务 | 2026-04-13 10:03:36 : 【客户请求】 【故障现象】：客户电话打来挂断【排查过程】：客户电话无法接通【处理结果】：客户电话无法接通 工单下派 询问老师具体问题2026-04-13 09:57:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.04.14 09:19:33 | 彰武县五峰镇卫生院 | 90225831 | 304611629 | 彰武县五峰镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-14 09:57:50 李勇健: 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警水箱液位浮子异常【排查过程】：检查水机情况发现自来水未接，客户连接水机进水【处理结果】：问题解决2026-04-14 09:19:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.13 12:17:56 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304611625 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-13 12:32:46 : 【客户请求】【故障现象】：客户质控 操作失误点了校准【排查过程】：客户取消不了校准 显示必须校准【处理结果】：客户解决不了 不会校准操作 需要下派2026-04-13 12:17:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.13 09:33:18 | 唐山市遵化市苏家洼镇卫生院 / 064200 唐山市 | 325959 | 304611623 | 唐山市遵化市苏家洼镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-13 09:38:43 : 【客户请求】 【故障现象】：红细胞结果普遍高【排查过程】： 全血会高 客户没有做质控和校准不好判断【处理结果】：询问哪里调整参数 建议老师购买校准质控去调整2026-04-13 09:36:23 : 【客户请求】 【故障现象】【排查过程】：【处理结果】：2026-04-13 09:33:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.13 08:56:47 | 益阳市第三人民医院 / 999999 | 102414 | 304611621 | 益阳市第三人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-04-13 09:03:29 : 【客户请求】【故障现象】客户误拨电话【排查过程】：回电客户误拨【处理结果】：取消工单2026-04-13 08:56:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.04.13 11:31:53 | 溆浦县中医院 / 430000 怀化市 | 309972 | 304611610 | 溆浦县中医院 BC-6800 微信视频服务 | 2026-04-13 11:38:05 : 【客户请求】【故障现象】：当地推广视频服务【排查过程】：不需要服务【处理结果】不需要处理2026-04-13 11:31:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理
2026.04.13 09:48:48 | 亳州市利辛县城关镇卫生院 | 90172963 | 304611605 | 亳州市利辛县城关镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-13 09:53:42 : 【客户请求】 处理过程：样本针弯，客户手动纠正处理结果：客户确认问题解决2026-04-13 09:52:48 : 【客户请求】 故障现象：糖化样本针清洗失败2026-04-13 09:48:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.10 17:39:21 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304611521 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-04-10 18:12:02 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询校准操作【排查过程】：指导修改校准品、设置浓度、申请校准操作【处理结果】：已正常校准2026-04-10 17:39:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.04.10 18:00:12 | 乌鲁木齐新市区北站东路社区卫生服务中心 / 830000 | 90054366 | 304611513 | 乌鲁木齐新市区北站东路社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-10 18:36:06 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂注射器漏液【排查过程】：试剂注射器底部生锈漏液严重【故障定位】：试剂注射器【一线建议】：申请注射器更换，联系客户先行报价【下派理由】：硬件故障，需更换2026-04-10 18:00:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.10 17:59:26 | 营山县大庙乡卫生院 | 90359689 | 304611512 | 营山县大庙乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-10 18:39:18 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂针液面检测失效【排查过程】：试剂针脏，报警频繁【故障定位】：维护【一线建议】：维护仪器【下派理由】：需要工程师维护仪器2026-04-10 17:59:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.13 08:43:38 | 中江县太平镇卫生院 / 610015 四川 | 368778 | 304611500 | 中江县太平镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-04-13 08:47:01 : 【客户请求】 【故障现象】：本底异常【排查过程】：本底所有结果显示*号【处理结果】：指导重启后仪器恢复正常2026-04-13 08:43:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.04.10 15:27:19 | 开封市杜良乡卫生院 / 475000 | 90000287 | 304611491 | 开封市杜良乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-04-10 15:33:03 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询糖化血红蛋白试剂【排查过程】：查看试剂科室内似乎只有HbA1C的试剂，并未找到Hb的试剂，提示客户应该是未购买【处理结果】：建议增加购买Hb试剂2026-04-10 15:27:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.04.10 15:37:08 | 重庆大学附属涪陵医院 / 400000 重庆市 | 105492 | 304611470 | 重庆大学附属涪陵医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-04-10 15:37:38 : 【客户请求】 测试2026-04-10 15:37:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理
2026.04.10 15:37:01 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡卫生院 / 421200 衡阳县 | 90053344 | 304611469 | 湖南省衡阳市衡阳县樟树乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-04-10 15:53:59 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询样本申请【排查过程】：指导删除申请错误样本结果，释放样本盘位置，批量申请样本【处理结果】：已正确申请样本并开始测试2026-04-10 15:36:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.04.10 11:56:53 | 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 / 016000 乌海市 | 383884 | 304611454 | 乌海海南区公乌素镇社区卫生服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-04-10 11:56:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100002594 | 吴昌翼 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.21 06:41:36 | 首都医科大学宣武医院 / 100000 北京市 | 305878 | 304601746 | 首都医科大学宣武医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-21 06:41:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理
2026.01.20 15:34:03 | 泸州市精神病医院 / 646000 泸州市 | 306300 | 304601734 | 泸州市精神病医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-20 16:59:32 : 【客户请求】 客户测试2026-01-20 15:34:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.21 11:11:11 | 南阳市第二人民医院 / 473000 南阳市 | 309150 | 304601747 | 南阳市第二人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-21 11:12:09 : 【客户请求】 WNB通道无粒子，派分公司跟进处理。2026-01-21 11:11:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.20 17:04:22 | 凉山彝族自治州第一人民医院 / 999999 | 105257 | 304601752 | 凉山彝族自治州第一人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-20 17:04:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.20 15:02:24 | 邯郸市鸡泽县浮图店中心卫生院 / 057350 邯郸市 | 378264 | 304601731 | 邯郸市鸡泽县浮图店中心卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-01-20 15:12:33 苏曙明: 【客户请求】 查询靶值2026-01-20 15:02:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.01.20 15:12:48 | 腾冲东和健康管理有限公司 / 555555 | 90164640 | 304601730 | 腾冲东和健康管理有限公司 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-01-20 15:23:14 : 【客户请求】 校准设置2026-01-20 15:12:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.01.20 15:03:37 | 天津市红桥区西沽街社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 319974 | 304601729 | 天津市红桥区西沽街社区卫生服务中心 BS-2200 微信视频服务 | 2026-01-20 15:11:54 : 【客户请求】 添加医生2026-01-20 15:03:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-2200 | 一般 | 待处理
2026.01.20 14:34:01 | 会同县灵康精神病医院有限公司 / 418300 会同县 | 60600477 | 304601725 | 会同县灵康精神病医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-01-20 14:35:32 : 【客户请求】 休眠。需要唤醒2026-01-20 14:34:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.01.20 14:27:18 | 四川省复员退伍军人医院（四川省第二退役军人医院） / 611230 成都市 | 90079256 | 304601724 | 四川省复员退伍军人医院（四川省第二退役军人医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-01-20 14:31:40 : 【客户请求】 指导更换光源灯2026-01-20 14:27:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.20 17:33:46 | 会同县灵康精神病医院有限公司 / 418300 会同县 | 60600477 | 304601761 | 会同县灵康精神病医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-01-20 17:36:42 : 【客户请求】 水箱空。2026-01-20 17:33:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.01.20 17:45:06 | 南方医科大学第五附属医院 / 510900 广州市 | 60043677 | 304601762 | 南方医科大学第五附属医院 BRICYTE E6 微信视频服务 | 2026-01-20 18:19:08 : 【客户请求】 老师不会操作流式，指导完成作业2026-01-20 17:45:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 血球 | BRICYTE E6 | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.21 08:49:17 | 腾冲东和健康管理有限公司 / 555555 | 90164640 | 304601763 | 腾冲东和健康管理有限公司 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-01-21 09:27:05 : 【客户请求】 T3校准申请后不进行测试，报警样本架有多余样本。校准申请还不能取消，试剂取出后再重新装载后可以申请或取消申请。开始测试起始样本位置设置错误，造成样本架有多余样本报警。2026-01-21 08:49:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.01.21 08:50:48 | 鄢陵县人民医院 / 461200 许昌市 | 309094 | 304601764 | 鄢陵县人民医院 BC-6900 微信视频服务 | 2026-01-21 08:56:14 : 【客户请求】 DMU软件无法打开，派分公司尽快联系处理。2026-01-21 08:50:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-6900 | 一般 | 待处理
2026.01.21 09:06:08 | 仪陇县马鞍中心卫生院 / 637600 南充市 | 381176 | 304601765 | 仪陇县马鞍中心卫生院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-21 09:13:40 : 【客户请求】 参比电极电压失效，电极小于100，沟通购买参比电极2026-01-21 09:06:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.01.21 09:37:48 | 洪雅县三宝镇卫生院 / 620020 眉山市 | 363184 | 304601767 | 洪雅县三宝镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-21 09:41:14 : 【客户请求】 !R1 制动啊更换试剂位置后正常2026-01-21 09:37:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.21 10:16:21 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 / 410000 长沙市 | 90312157 | 304601768 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-21 10:19:04 : 【客户请求】 咨询ALP校准及有效期问题。2026-01-21 10:16:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.21 11:16:15 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304601769 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-21 11:20:11 : 【客户请求】 仪器异常断电，指导恢复。2026-01-21 11:16:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.21 09:05:41 | 渠县中医院 / 635200 达州市 | 306557 | 304601783 | 渠县中医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-21 09:17:29 陈银亭: 【客户请求】 第一试剂针未检测到液面，线下工程师已联系处理2026-01-21 09:05:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.21 09:21:53 | 三亚市涯城镇保港卫生院 / 555555 | 90047416 | 304601786 | 三亚市涯城镇保港卫生院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-01-21 09:28:20 : 【客户请求】 WBC不分类，指导探头液浸泡无效，派分公司跟进处理2026-01-21 09:21:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 海南分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.21 08:34:28 | 腾冲东和健康管理有限公司 / 555555 | 90164640 | 304601720 | 腾冲东和健康管理有限公司 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-01-21 08:41:00 : 【客户请求】 校准时报警样本架有S0003多余样本,设置是S0002号架。2026-01-21 08:34:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.01.20 17:21:27 | 通辽市人民医院 / 028000 通辽市 | 300484 | 304601718 | 通辽市人民医院 CRP-M100 微信视频服务 | 2026-01-20 17:30:51 : 【客户请求】 老师咨询测试数据导出方法，指导完成操作2026-01-20 17:21:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | CRP-M100 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.20 15:34:03 | 介休市康大医院 | 90181331 | 304601716 | 介休市康大医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-20 15:46:30 : 【客户请求】 报警无稀释液，更换完稀释液后无法消除，管路里面有气泡，反复更换稀释液后解决。2026-01-20 15:34:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.20 14:24:44 | 邯郸市鸡泽县浮图店中心卫生院 / 057350 邯郸市 | 378264 | 304601714 | 邯郸市鸡泽县浮图店中心卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-01-20 14:29:25 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，老师查询靶值。2026-01-20 14:24:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.01.20 14:24:00 | 邯郸市鸡泽县浮图店中心卫生院 / 057350 邯郸市 | 378264 | 304601713 | 邯郸市鸡泽县浮图店中心卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-01-20 14:29:03 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，老师查询靶值。2026-01-20 14:23:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.01.20 16:26:59 | 成都市新津区中医院 / 611430 成都市 | 306246 | 304601710 | 成都市新津区中医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-20 16:27:46 : 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服。测试视频2026-01-20 16:26:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.20 11:39:03 | 小金县妇幼保健院 / 624200 阿坝州 | 373595 | 304601702 | 小金县妇幼保健院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-20 11:39:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.20 12:40:58 | 深圳丽颖丽驻兰门诊部 | 90353864 | 304601700 | 深圳丽颖丽驻兰门诊部 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-20 12:54:23 : 【客户请求】 客户需要试剂条码，告知问试剂供货商要2026-01-20 12:40:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.20 10:43:40 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304601693 | 青海省黄南州河南县人民医院 BC-6000 微信视频服务 | 2026-01-20 10:54:21 : 【客户请求】 CL-8000I机器上试剂，让老师直接联系试剂供货商处理2026-01-20 10:43:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-6000 | 一般 | 待处理
2026.01.20 10:14:30 | 峨眉山市高桥镇卫生院 / 888888 | 90008425 | 304601691 | 峨眉山市高桥镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-20 10:17:21 : 【客户请求】 咨询仪器是否标配糖化样本针2026-01-20 10:14:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.20 13:48:10 | 哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院 / 150000 哈尔滨市 | 90007476 | 304601687 | 哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-01-20 14:30:15 苏曙明: 【客户请求】 ALT结果标识ENC、NLN。重测或稀释重测2026-01-20 13:48:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.01.20 13:20:01 | 达州市渠县涌兴中心卫生院 / 610000 达州市 | 90000630 | 304601686 | 达州市渠县涌兴中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-20 13:22:04 : 【客户请求】 客户使用操作培训2026-01-20 13:20:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.20 13:19:27 | 深圳丽颖丽驻兰门诊部 | 90353864 | 304601685 | 深圳丽颖丽驻兰门诊部 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-20 13:26:11 : 【客户请求】 老师联系不上工程师要条码，再次拨打视频，再确认试剂正常情况下给提供一个，告知回头直接问试剂供货商提供2026-01-20 13:19:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.20 11:29:31 | 贵州省毕节市大方县核桃乡卫生院 / 551600 | 90052599 | 304601683 | 贵州省毕节市大方县核桃乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-20 11:38:38 : 【客户请求】 样本针在反应盘未能检测到液面。检查试剂针液路。客户先尝试自行解决。2026-01-20 11:29:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.20 11:13:50 | 甘谷县金山镇中心卫生院 | 90375334 | 304601682 | 甘谷县金山镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-20 11:17:08 : 【客户请求】 客户要访问数据库，提供不了密码盒权限，提供接口协议传输样本数据。2026-01-20 11:13:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.20 09:34:32 | 遂川众康医院有限公司 / 343900 | 90236669 | 304601681 | 遂川众康医院有限公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-01-20 09:39:39 : 【客户请求】 水箱空，水机出水没有压力，进水缓慢。2026-01-20 09:34:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.01.20 10:57:23 | 新疆生产建设兵团第三师医院 / 844900 喀什 | 317455 | 304601678 | 新疆生产建设兵团第三师医院 BC-6800 微信视频服务 | 2026-01-20 10:57:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.20 10:37:39 | 绥化市青冈县永丰镇中心卫生院 / 151600 绥化市 | 375252 | 304601676 | 绥化市青冈县永丰镇中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-20 10:43:22 : 【客户请求】 校准规则设置。2026-01-20 10:37:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.20 09:49:32 | 南阳市镇平县妇幼保健院 / 474200 南阳市 | 60041936 | 304601674 | 南阳市镇平县妇幼保健院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-20 09:53:53 : 【客户请求】 WBC不分类，排查LH试剂加入，DIFF池排空混匀等。2026-01-20 09:49:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.21 09:43:48 | 达拉特旗億康中医医院 / 017000 鄂尔多斯市 | 90055663 | 304601787 | 达拉特旗億康中医医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-21 09:47:41 : 【客户请求】 老师不确定动了哪里，软件界面变化大不习惯，指导老师恢复初始布局解决2026-01-21 09:43:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.22 11:30:56 | 新疆生产建设兵团第七师127团医院 / 833200 胡杨河市 | 102001 | 304601969 | 新疆生产建设兵团第七师127团医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-22 11:43:31 苏曙明: 【客户请求】 质控失控。已联系工程师处理2026-01-22 11:30:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.22 11:22:02 | 鲁山县赵村乡中心卫生院 / 467300 平顶山市 | 317738 | 304601967 | 鲁山县赵村乡中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-22 11:24:10 : 【客户请求】 校准失败，DUP,客户需要工程师现场处理2026-01-22 11:22:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.22 10:19:25 | 巫山红叶医院 / 400000 重庆市 | 60077131 | 304601965 | 巫山红叶医院 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-01-22 10:20:14 : 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服。2026-01-22 10:19:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.01.22 08:57:48 | 重庆市合川区人民医院 / 400000 重庆市 | 105167 | 304601964 | 重庆市合川区人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-22 10:35:18 胡宗亚: 【客户请求】 重启后正常了2026-01-22 09:04:22 : 【客户请求】 流水线默认有架子在里面，后面架子不去进样，指导老师重启轨道。2026-01-22 08:57:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.01.21 17:57:23 | 堆龙德庆区31674部队医院 / 555555 | 90056292 | 304601940 | 堆龙德庆区31674部队医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-21 18:00:37 : 【客户请求】 老师咨询生化460是否可以测试K NA CL，观看无电解质模块，告诉不可以2026-01-21 17:57:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.21 17:49:00 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304601939 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-21 17:56:40 苏曙明: 【客户请求】 304601938已派问题处理单2026-01-21 17:49:13 : 【客户请求】 姓名: 依沙别克·阿布谢克; 手机号: 132****0864; 问题描述:2026-01-21 17:48:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.21 17:48:56 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304601938 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-21 17:53:18 : 【客户请求】 客户要增加糖化血红蛋白项目，需要工程师支持。请尽快联系客户处理！2026-01-21 17:48:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.21 16:04:56 | 重庆市巫山县人民医院 / 404700 重庆市 | 305698 | 304601935 | 重庆市巫山县人民医院 BC-6000PLUS 微信视频服务 | 2026-01-21 16:09:25 : 【客户请求】 客户尝试视频功能后又误触发。2026-01-21 16:04:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 血球 | BC-6000PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.21 15:41:23 | 秦州区卫生健康局 | 90238212 | 304601934 | 秦州区卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-21 15:43:33 : 【客户请求】 校准设置2026-01-21 15:41:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.21 15:23:21 | 平昌县灵山镇卫生院 / 636600 巴中市 | 90081906 | 304601931 | 平昌县灵山镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-21 15:24:35 : 【客户请求】 仪器校准设置咨询2026-01-21 15:23:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.21 15:15:39 | 四川大学华西医院 / 610041 成都市 | 302599 | 304601922 | 四川大学华西医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-21 15:25:15 : 【客户请求】 ALT试剂用完，沟通更换新试剂后正常2026-01-21 15:15:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.22 09:47:10 | 濮阳市人民医院 / 457000 濮阳市 | 309484 | 304601920 | 濮阳市人民医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-01-22 09:48:03 : 【客户请求】 工程师给客户演示视频服务2026-01-22 09:47:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.22 09:44:05 | 武宁县大洞卫生院 / 332000 九江市 | 381864 | 304601919 | 武宁县大洞卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-22 09:53:31 : 【客户请求】 状态里反应盘温度显示？。断电重启后从6度开始慢慢上升2026-01-22 09:47:35 : 【客户请求】 反应盘温度超出范围。2026-01-22 09:44:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.22 09:21:11 | 攀枝花市湛浩牙科 / 617000 | 90226594 | 304601916 | （禁用）攀枝花市湛浩牙科 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-22 09:24:17 : 【客户请求】 无试剂了机器故障无法关机，告知直接关闭电源，等试剂到了再开机2026-01-22 09:21:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.21 16:34:44 | 达拉特旗億康中医医院 / 017000 鄂尔多斯市 | 90055663 | 304601914 | 达拉特旗億康中医医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-21 16:37:14 : 【客户请求】 登录账号是否可以改变，指导老师添加新账号。2026-01-21 16:34:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.21 15:28:05 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304601913 | 镇原县上肖镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-21 15:32:40 胡宗亚: 【客户请求】 客户要产品的UDI填报资料，派分公司跟进处理。2026-01-21 15:28:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.21 14:46:37 | 甘孜州人民医院 / 626000 阿坝州 | 317631 | 304601912 | 甘孜州人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-21 14:47:38 : 【客户请求】 工程师测试视频2026-01-21 14:46:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.01.21 17:23:31 | 濮阳市中医院 / 457000 濮阳市 | 309058 | 304601899 | 濮阳市中医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-21 17:24:22 : 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服。测试视频2026-01-21 17:23:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.21 14:32:19 | 上海市浦东新区肺科医院 / 200000 上海市 | 311756 | 304601894 | 上海市浦东新区肺科医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-21 14:36:58 : 【客户请求】 客户要查询质控靶值，已回拨电话，告知方法2026-01-21 14:32:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.21 17:18:02 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304601890 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-21 17:18:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.21 16:48:21 | 重庆市巫山县妇幼保健院计划生育服务中心 / 401220 重庆市 | 361031 | 304601889 | 重庆市巫山县妇幼保健院计划生育服务中心 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-21 16:49:33 : 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服，测试视频。2026-01-21 16:48:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.21 15:58:27 | 重庆市巫山县人民医院 / 404700 重庆市 | 305698 | 304601888 | 重庆市巫山县人民医院 BC-6000PLUS 微信视频服务 | 2026-01-21 16:04:26 : 【客户请求】 工程师给客户推广视频服务。2026-01-21 15:58:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 血球 | BC-6000PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.21 15:31:57 | 成都郫都西汇三九八医院有限责任公司 / 610000 | 90331759 | 304601887 | 成都郫都西汇三九八医院有限责任公司 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-21 15:35:02 : 【客户请求】 咨询CRP定标，沟通定标方式2026-01-21 15:31:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.21 15:28:49 | 北京积水潭医院聊城医院 / 250000 | 90349398 | 304601886 | 北京积水潭医院聊城医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-01-21 15:28:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.21 14:15:55 | 河北医科大学第三医院 / 050000 石家庄市 | 307536 | 304601885 | 河北医科大学第三医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-21 14:20:14 : 【客户请求】 老师误操作。2026-01-21 14:15:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-2800M | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.21 15:03:55 | 昆明圣爱中医馆有限公司 / 650000 昆明市 | 90000007 | 304601880 | 昆明圣爱中医馆有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-21 15:03:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.21 14:40:58 | 巫山安康医院有限公司 / 404700 重庆市 | 337533 | 304601879 | 巫山安康医院有限公司 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-01-21 14:41:56 : 【客户请求】 工程师在现场推广瑞智服。测试视频2026-01-21 14:40:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.01.21 12:20:54 | 昆明圣爱中医馆有限公司 / 650000 昆明市 | 90000007 | 304601877 | 昆明圣爱中医馆有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-21 12:20:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.21 12:03:39 | 文山州丘北县温浏镇中心卫生院 / 663200 文山州 | 337221 | 304601876 | 文山州丘北县温浏镇中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-21 12:03:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.21 13:23:14 | 华池县林镇乡卫生院 / 000000 | 90336731 | 304601870 | 华池县林镇乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-21 14:01:19 胡宗亚: 【客户请求】 试剂余量很多报警，告知未按照正常流程更换试剂，如果保证试剂正常情况下建议问试剂供货商要条码继续使用2026-01-21 13:23:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.21 12:50:23 | 成都西部白癜风医院有限公司 / 610000 | 90019127 | 304601854 | 成都西部白癜风医院有限公司 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-01-21 13:54:58 胡宗亚: 【客户请求】 咨询CRP参考范围，电话客户已经联系上当地工程师已经澄清，也简单沟通全程，普通，超敏CRP的区别2026-01-21 12:50:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.21 11:23:05 | 文山州丘北县温浏镇中心卫生院 / 663200 文山州 | 337221 | 304601846 | 文山州丘北县温浏镇中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-21 11:23:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.21 10:39:30 | 临夏州东乡县第二人民医院 / 731400 | 90230885 | 304601844 | 临夏州东乡县第二人民医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-21 10:47:51 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-21 10:39:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.21 10:39:09 | 西平县二郎乡卫生院 / 463900 驻马店市 | 90025952 | 304601843 | 西平县二郎乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-21 10:43:45 : 【客户请求】 水机不工作，生化仪水箱空。2026-01-21 10:39:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.21 10:22:09 | 乌海市海勃湾区新华西社区卫生服务中心 | 90227498 | 304601842 | 乌海市海勃湾区新华西社区卫生服务中心 BS-860 微信视频服务 | 2026-01-21 10:23:48 : 【客户请求】 咨询尿机问题。建议拨打40070056522026-01-21 10:22:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.01.21 10:10:30 | 达州市渠县岩峰镇中心卫生院 / 555555 | 90066464 | 304601841 | 达州市渠县岩峰镇中心卫生院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-01-21 10:18:37 : 【客户请求】 【故障现象】：导出测试数据【排查过程】：仪器空闲状态，先插入U盘进入结果-查询导出时间段结果-选择所有结果-结果选项-备份【处理结果】：正常导出2026-01-21 10:10:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.01.21 10:41:18 | 东方市板桥镇卫生院 / 572500 东方市 | 371357 | 304601840 | 东方市板桥镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-21 10:49:40 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-21 10:41:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.21 10:35:42 | 德钦县第二人民医院 | 90365639 | 304601790 | 德钦县第二人民医院 BS-830S 微信视频服务 | 2026-01-21 10:44:24 苏曙明: 【客户请求】 TBA校准设置。2026-01-21 10:35:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830S | 一般 | 待处理
2026.01.19 10:19:53 | 潍坊眼科医院有限责任公司寿光分公司 / 262700 | 90305790 | 304601429 | 潍坊眼科医院有限责任公司寿光分公司 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-19 10:24:25 : 【客户请求】 WBC不分类，派分公司跟进处理，维护流动室。2026-01-19 10:19:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.19 10:02:12 | 门源回族自治县计划生育服务站 / 812200 海北州 | 327717 | 304601428 | 门源回族自治县计划生育服务站 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-19 10:15:45 : 【客户请求】 生化参考范围问题，已经沟通科室老师联系工程师处理2026-01-19 10:02:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100045079 | 王磊磊 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.16 16:57:38 | 重庆开州安康医院 / 405400 重庆市 | 60027675 | 304601402 | 重庆开州安康医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-16 16:59:56 : 【客户请求】 工程师在现场演示瑞智服。2026-01-16 16:58:28 : 【客户请求】 客户主动取消。2026-01-16 16:57:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.01.19 08:47:18 | 云南省普洱市景东彝族自治县大街镇卫生院 / 676200 | 90320885 | 304601395 | 云南省普洱市景东彝族自治县大街镇卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-01-19 08:51:52 : 【客户请求】 重装电脑系统，需要重新安装IPU软件，派分公司跟进处理2026-01-19 08:47:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.01.16 15:39:56 | 惠东县第二人民医院 / 516351 惠州市 | 372535 | 304601391 | 惠东县第二人民医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-01-16 15:43:47 : 【客户请求】 参比电极失效。建议准备电极备用。2026-01-16 15:39:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.01.16 17:30:46 | 重庆市妇幼保健院冉家坝院区 | 90229714 | 304601377 | 重庆市妇幼保健院冉家坝院区 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-16 17:33:02 : 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服。测试视频2026-01-16 17:30:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.16 16:19:57 | 云南省临沧市沧源县班洪乡卫生院 / 677400 临沧市 | 370205 | 304601375 | 云南省临沧市沧源县班洪乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-16 16:31:19 : 【客户请求】 增加糖化血红蛋白项目。2026-01-16 16:19:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.16 16:14:41 | 惠东县第二人民医院 / 516351 惠州市 | 372535 | 304601374 | 惠东县第二人民医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-01-16 16:16:56 : 【客户请求】 咨询ISE电极是单个更换还是全部更换2026-01-16 16:14:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.01.16 15:16:12 | 中国船舶集团有限公司系统工程研究院 | 90389687 | 304601372 | 中国船舶集团有限公司系统工程研究院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-16 15:24:58 : 【客户请求】 115-038565-00自动清洗预热组件漏液。客户自行联系工程师处理！2026-01-16 15:16:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.16 12:58:21 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 / 835802 伊宁哈萨克自治州 | 362266 | 304601368 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-01-16 13:01:34 : 【客户请求】 UREA无法计算结果，ENC。建议更换新瓶试剂2026-01-16 12:58:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.01.16 12:06:33 | 牡丹江神经精神病医院 / 157000 牡丹江市 | 321100 | 304601364 | 牡丹江神经精神病医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-01-16 13:07:41 苏曙明: 【客户请求】 校准报警FAC。校准选项-覆盖2026-01-16 12:06:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.01.16 11:25:22 | 包头市普行中西医结合医院 / 014000 包头市 | 60087653 | 304601362 | 包头市普行中西医结合医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-16 11:35:03 : 【客户请求】 CO2底物耗尽。查看反应曲线。怀疑试剂失效，建议重新购买新试剂2026-01-16 11:25:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.16 11:20:19 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 / 835802 伊宁哈萨克自治州 | 362266 | 304601361 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-01-16 11:35:45 苏曙明: 【客户请求】 剪切BAK文件，重新打开软件后正常。2026-01-16 11:25:41 : 【客户请求】 开机报警数据库备份失败。2026-01-16 11:20:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.01.16 11:07:28 | 将乐县万全乡卫生院 / 353307 三明市 | 60102894 | 304601351 | 将乐县万全乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-16 11:14:41 苏曙明: 【客户请求】 校准操作2026-01-16 11:07:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.16 14:58:21 | 甘肃省平凉庄浪县朱店卫生院 / 744600 平凉市 | 324424 | 304601350 | 甘肃省平凉庄浪县朱店卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-16 15:07:12 何毅: 【客户请求】 频报采样针动作异常，维护采样针组件和光耦，老师先自行联系当地工程师处理，要求封单2026-01-16 14:58:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.16 14:33:32 | 开封富艺妇女儿童医院 / 475000 开封市 | 60058297 | 304601349 | （禁用）开封富艺妇女儿童医院 CL-1000I 微信视频服务 | 2026-01-16 14:35:53 : 【客户请求】 底物注入气泡消除不掉 相关排查问题工程师已指导老师未解决 工程师需要现场处理下派工单2026-01-16 14:33:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | CL-1000I | 一般 | 待处理
2026.01.16 14:24:29 | 武宁县大洞卫生院 / 332000 九江市 | 381864 | 304601348 | 武宁县大洞卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-16 14:28:52 何毅: 【客户请求】 频发液体压力超载，申请阀，针，管路等备用，请尽快联系老师2026-01-16 14:24:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.16 12:31:27 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 / 835802 伊宁哈萨克自治州 | 362266 | 304601346 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-01-16 12:57:45 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，软件版本不匹配。现在已正常，先观察。2026-01-16 12:31:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.01.16 11:51:09 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601345 | 广州艾维迪生物技术有限公司 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-16 11:51:51 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-16 11:51:08 : 【客户请求】 微信视频呼入UC-5A005155 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.01.16 11:47:23 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601344 | 广州艾维迪生物技术有限公司 SC-120 微信视频服务 | 2026-01-16 11:48:48 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-16 11:47:22 : 【客户请求】 微信视频呼入SW-5A002482 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理
2026.01.16 09:42:15 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） / 628400 | 90307046 | 304601338 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-01-16 09:52:47 : 【客户请求】 针碰弯，指导纠正2026-01-16 09:42:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.16 09:28:18 | 安正肿瘤医院 | 90295964 | 304601337 | 安正肿瘤医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-16 09:39:37 : 【客户请求】 客户咨询质控操作问题线上指导解决问题2026-01-16 09:28:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.16 08:47:42 | 将乐县万全乡卫生院 / 353307 三明市 | 60102894 | 304601291 | 将乐县万全乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-16 08:58:29 苏曙明: 【客户请求】 质控设置2026-01-16 08:47:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.16 10:02:34 | 将乐县万全乡卫生院 / 353307 三明市 | 60102894 | 304601287 | 将乐县万全乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-16 10:27:04 苏曙明: 【客户请求】 CK失控，重新校准2026-01-16 10:02:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.16 09:37:25 | 将乐县万全乡卫生院 / 353307 三明市 | 60102894 | 304601285 | 将乐县万全乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-16 09:39:00 : 【客户请求】 质控测试2026-01-16 09:37:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.16 16:10:32 | 甘肃省平凉庄浪县朱店卫生院 / 744600 平凉市 | 324424 | 304601270 | 甘肃省平凉庄浪县朱店卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-16 16:12:53 何毅: 【客户请求】 老师误拨，要求封单2026-01-16 16:10:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.16 08:40:07 | 将乐县万全乡卫生院 / 353307 三明市 | 60102894 | 304601263 | 将乐县万全乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-16 09:39:53 何毅: 【客户请求】 拨打视频老师试剂廖老师（13385911591），与之联系上，说是拨生化问题，拨打后很快挂断，已解决，要求封闭此单2026-01-16 09:33:00 何毅: 【客户请求】 无法接通，号码不存在，请查证号码，谢谢！2026-01-16 09:22:24 何毅: 【客户请求】 无法接通，号码不存在2026-01-16 08:40:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.15 16:39:44 | 重庆市开州区人民医院 / 405400 重庆市 | 305692 | 304601261 | 重庆市开州区人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-15 16:45:18 何毅: 【客户请求】 老师视频测试2026-01-15 16:39:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.01.15 17:00:29 | 伊宁市百草滩维吾尔门诊部 / 835000 伊宁市 | 60050400 | 304601255 | 伊宁市百草滩维吾尔门诊部 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-15 17:03:24 苏曙明: 【客户请求】 咨询关机流程。2026-01-15 17:00:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.15 16:30:35 | 伊宁市百草滩维吾尔门诊部 / 835000 伊宁市 | 60050400 | 304601254 | 伊宁市百草滩维吾尔门诊部 BC-5150 微信视频服务 | 2026-01-15 16:34:52 何毅: 【客户请求】 咨询如何进行打包操作，告知后解决2026-01-15 16:30:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5150 | 一般 | 待处理
2026.01.15 15:50:40 | 高台县人民医院 / 734300 张掖市 | 368297 | 304601252 | 高台县人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-15 15:55:16 : 【客户请求】 咨询S2样本针清洗相关问题。2026-01-15 15:50:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.01.16 13:21:12 | 筠连县腾达镇卫生院 / 645264 | 90017867 | 304601239 | 筠连县腾达镇卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-01-16 13:29:43 : 【客户请求】 无法联机重设IP后正常2026-01-16 13:21:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.01.16 10:15:41 | 重庆市巴南区人民医院 / 401320 重庆市 | 305640 | 304601237 | 重庆市巴南区人民医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-01-16 10:17:11 何毅: 【客户请求】 老师视频测试2026-01-16 10:15:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理
2026.01.15 14:53:09 | 平顶山市新华区新新街五矿卫生所 / 467000 平顶山市 | 90073781 | 304601231 | 平顶山市新华区新新街五矿卫生所 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-15 14:56:27 : 【客户请求】 仪器与电脑无法连接，软件卡死，建议申请主控板重新刷机。2026-01-15 14:53:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.15 15:36:42 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304601228 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-15 15:39:44 何毅: 【客户请求】 咨询仪器是否为五分类，告知后解决2026-01-15 15:36:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.15 13:44:51 | 忻州市人民医院 / 034300 忻州市 | 304750 | 304601222 | 忻州市人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-15 13:52:40 苏曙明: 【客户请求】 查询150425011LDL_c参考值。2026-01-15 13:44:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.15 15:18:51 | 迈瑞深圳培训中心 / 518055 | 90368259 | 304601220 | 迈瑞深圳培训中心 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-15 15:21:16 : 【客户请求】 测试视频。2026-01-15 15:18:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.01.15 14:58:12 | 忻州市人民医院 / 034300 忻州市 | 304750 | 304601219 | 忻州市人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-15 15:15:30 苏曙明: 【客户请求】 临床工程师，在现场处理质控问题。建议有问题咨询二线。2026-01-15 14:58:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.19 10:33:10 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 / 835802 伊宁哈萨克自治州 | 362266 | 304601488 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县则克台镇卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-01-19 10:36:59 : 【客户请求】 多次出现“软件版本不匹配”。重装操作软件，请尽快联系客户处理！2026-01-19 10:33:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.01.20 09:46:45 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 / 641400 资阳市 | 376898 | 304601673 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-20 09:52:49 : 【客户请求】 指导矫正采样针2026-01-20 09:51:58 : 【客户请求】 采样针垂直运动错误，垂直碰撞在清洗池。2026-01-20 09:46:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.21 09:52:58 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 / 150200 哈尔滨市 | 362351 | 304601630 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-21 10:05:04 : 【客户请求】 CK的R2没有扫描出来。更换位置后可以扫描出2026-01-21 09:52:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.21 09:30:19 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 / 130000 长春市 | 90055554 | 304601629 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-21 09:35:44 : 【客户请求】 测试速度明显变慢，建议进行强化清洗。2026-01-21 09:30:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.20 09:46:47 | 渠县中滩镇卫生院 | 90386369 | 304601622 | 渠县中滩镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-20 10:24:13 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-20 09:46:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.20 09:58:04 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304601605 | 青海省黄南州河南县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-20 10:05:24 : 【客户请求】 仪器要启用，要上项目。请尽快联系客户处理！2026-01-20 10:03:05 : 【客户请求】 机器2026-01-20 09:58:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.01.19 17:24:45 | 通渭县卫生健康局 / 743300 | 60055288 | 304601597 | 通渭县卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-19 17:30:58 : 【客户请求】 检查反应杯清洗是否正常；试剂针在反应盘位置；试剂针液面检测功能；零地电压等是否正常。请尽快联系客户处理！2026-01-19 17:28:21 : 【客户请求】 待测反应杯垂直残留水。2026-01-19 17:24:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.20 09:11:11 | 金华市银湖老年医院有限公司 / 321000 | 90344309 | 304601587 | 金华市银湖老年医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-20 09:14:16 : 【客户请求】 水箱空。水机没有工作，建议咨询水机工程师2026-01-20 09:11:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.19 17:34:33 | 衷博瑞佳生物技术（上海）有限公司 / 200000 | 90308647 | 304601586 | 衷博瑞佳生物技术（上海）有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-19 17:41:17 : 【客户请求】 稀释液过期报警本底异常，告知由于稀释液问题导致，需要更换稀释液去判断2026-01-19 17:34:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.19 13:24:43 | 会同县灵康精神病医院有限公司 / 418300 会同县 | 60600477 | 304601572 | 会同县灵康精神病医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-01-19 13:33:48 : 【客户请求】 光度计检测正常。建议进行强化清洗。2026-01-19 13:27:08 : 【客户请求】 水空白超限10X。2026-01-19 13:24:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.01.19 14:37:37 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 / 641300 资阳市 | 362145 | 304601566 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BC-760[R] CS 微信视频服务 | 2026-01-19 14:39:45 : 【客户请求】 使用专家管理系统提前录入病人信息，告知不可以，需要结果出来后再录入2026-01-19 14:37:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[R] CS | 一般 | 待处理
2026.01.19 13:58:18 | 平昌县镇龙镇中心卫生院 / 614000 巴中市 | 385805 | 304601565 | 平昌县镇龙镇中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-19 13:59:19 : 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服。测试视频2026-01-19 13:58:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.19 13:43:57 | （禁用）水口山有色金属公司职工医院 / 430000 衡阳市 | 309771 | 304601563 | 水口山有色金属公司职工医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-01-19 13:45:50 : 【客户请求】 RFⅢ校准过期。校准选项-延期2026-01-19 13:43:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.01.19 13:28:44 | （禁用）水口山有色金属公司职工医院 / 430000 衡阳市 | 309771 | 304601562 | 水口山有色金属公司职工医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-01-19 13:41:16 : 【客户请求】 RFⅢ不能使用。试剂管理-按批管理2026-01-19 13:28:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.01.19 15:37:56 | 江门市中心医院 / 999999 江门市 | 101740 | 304601558 | 江门市中心医院 SPL 3000 微信视频服务 | 2026-01-19 15:47:18 苏曙明: 【客户请求】 客户误操作。2026-01-19 15:37:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 生化 | SPL 3000 | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.19 14:47:46 | 门源回族自治县计划生育服务站 / 812200 海北州 | 327717 | 304601556 | 门源回族自治县计划生育服务站 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-19 14:50:50 : 【客户请求】 手工装载的试剂如何卸载。2026-01-19 14:47:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.19 14:41:08 | 遂宁市安居区西眉镇中心卫生院 / 629000 遂宁市 | 60028908 | 304601555 | 遂宁市安居区西眉镇中心卫生院 BS-800 微信视频服务 | 2026-01-19 14:53:13 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，糖化血红蛋白测试，自动裂解HB偏低，老师怀疑样本针吸红细胞不足，建议先不离心进行检测。2026-01-19 14:42:33 : 【客户请求】 老师听不到我的声音。2026-01-19 14:41:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.01.19 13:59:21 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 / 657605 昭通市 | 60090747 | 304601554 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-19 13:59:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.19 12:34:51 | （禁用）水口山有色金属公司职工医院 / 430000 衡阳市 | 309771 | 304601552 | 水口山有色金属公司职工医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-01-19 13:22:15 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听2026-01-19 12:34:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.01.19 17:18:16 | 通渭县卫生健康局 / 743300 | 60055288 | 304601536 | 通渭县卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-19 17:19:38 : 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-19 17:18:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.19 14:24:18 | 郑州市第七人民医院 / 450000 郑州市 | 308705 | 304601533 | 郑州市第七人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-19 14:25:04 : 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服。测试视频2026-01-19 14:24:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.19 11:25:32 | 天水市武山县杨河卫生院 / 741300 | 90024878 | 304601532 | 天水市武山县杨河卫生院 BS-470 微信视频服务 | 2026-01-19 11:33:09 : 【客户请求】 检查重复性，重新校准2026-01-19 11:26:21 : 【客户请求】 ALT失控。2026-01-19 11:25:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-470 | 一般 | 待处理
2026.01.19 10:41:27 | 开江县新宁社区卫生服务中心 / 555555 | 90019418 | 304601531 | 开江县新宁社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-19 11:04:12 : 【客户请求】 昨天突然停电后，仪器数据异常，昨天校准过的项目，还是显示需要校准；试剂扫码也不正常。重装软件，请尽快联系客户处理！2026-01-19 10:41:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.19 11:35:07 | 武汉华济口腔医院有限公司 / 430020 | 90338109 | 304601530 | 武汉华济口腔医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-19 11:44:03 : 【客户请求】 数据管理软件无法连接，重新设置IP后正常2026-01-19 11:35:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.19 11:26:55 | 郴州市第一人民医院东院 / 423000 郴州市 | 60118773 | 304601529 | 郴州市第一人民医院东院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-19 11:26:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.19 11:18:50 | 同济大学附属东方医院胶州医院 / 266000 青岛市 | 60120054 | 304601528 | 同济大学附属东方医院胶州医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-19 11:24:41 : 【客户请求】 CRP结果都是0,派分公司尽快联系处理。（急）2026-01-19 11:18:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.19 11:07:16 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 / 130000 长春市 | 90055554 | 304601527 | 长春市宽城区柳影社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-19 11:25:29 : 【客户请求】 删除备份文件后正常。2026-01-19 11:13:46 : 【客户请求】 数据库备份失败。2026-01-19 11:07:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.19 11:01:13 | 河北省体育局自行车运动中心 | 90354029 | 304601522 | 河北省体育局自行车运动中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-19 11:33:51 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接通2026-01-19 11:01:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.19 10:35:25 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 / 657605 昭通市 | 60090747 | 304601521 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-19 10:35:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.19 12:16:22 | 织金县人民医院 / 561700 毕节地区 | 302939 | 304601520 | 织金县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-19 12:21:45 胡宗亚: 【客户请求】 咨询靶值查询方法，已经短信告知2026-01-19 12:16:30 : 【客户请求】 姓名: li; 手机号: 187****2371; 问题描述:2026-01-19 12:16:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.19 11:54:14 | 武汉华济口腔医院有限公司 / 430020 | 90338109 | 304601516 | 武汉华济口腔医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-19 12:11:11 胡宗亚: 【客户请求】 刚问题已经解决，又拨打视频，回拨被拒接2026-01-19 11:54:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.19 11:19:22 | 织金县人民医院 / 561700 毕节地区 | 302939 | 304601515 | 织金县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-19 12:15:36 胡宗亚: 【客户请求】 拨通就挂断，回拨电话是查询质控靶值，告知还可以用以前的小程序进入查询2026-01-19 11:19:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.19 10:41:35 | 夏邑县歧河店乡卫生院 / 476000 商丘市 | 333616 | 304601513 | 夏邑县歧河店乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-19 10:53:01 : 【客户请求】 数据管理软件无法安装，告知老师软件不支持WIN11，需要重新做系统。2026-01-19 10:41:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.19 10:40:26 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 / 410000 长沙市 | 90312157 | 304601512 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-19 11:33:37 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接通2026-01-19 10:40:33 : 【客户请求】 姓名: 谢梦娇; 手机号: 181****4104; 问题描述:2026-01-19 10:40:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.19 09:58:19 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304601510 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-19 10:03:45 : 【客户请求】 CREA-S结果在正常范围内，有↓! 标识。客户设置了错误的危急值范围。2026-01-19 09:58:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.19 09:44:39 | 会同县灵康精神病医院有限公司 / 418300 会同县 | 60600477 | 304601508 | 会同县灵康精神病医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-01-19 09:48:53 : 【客户请求】 余量检测过程中无法停止；采样针在试剂位垂直碰撞，检查采样针是否变形等。2026-01-19 09:44:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.01.19 08:56:56 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 / 231500 合肥市 | 362621 | 304601503 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-19 08:57:43 : 【客户请求】 测试视频。2026-01-19 08:56:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.19 10:25:40 | 小龙社区卫生服务中心 / 637000 南充市 | 90081378 | 304601500 | 小龙社区卫生服务中心 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-01-19 10:28:27 : 【客户请求】 试剂过期，沟通联系当地供应商2026-01-19 10:25:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.19 09:53:24 | 云南省临沧市沧源县岩帅卫生院 / 555555 | 90042163 | 304601494 | 云南省临沧市沧源县岩帅卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-19 10:08:48 : 【客户请求】 质控偏差有点大，稳定性可以，指导老师人工校准。2026-01-19 09:53:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.28 08:48:29 | 江苏常熟市莫城卫生院 / 215500 苏州市 | 316365 | 304602705 | 江苏常熟市莫城卫生院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-01-28 09:11:19 何毅: 【客户请求】 轨道动作异常，重启电脑后，解决2026-01-28 08:48:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 苏州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.01.27 13:44:33 | 武汉市疾病预防控制中心 / 430000 武汉市 | 60050735 | 304602702 | 武汉市疾病预防控制中心 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-27 13:56:07 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-27 13:44:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.01.27 13:42:57 | 晋城市人民医院 / 048400 晋城市 | 304612 | 304602701 | 晋城市人民医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-01-27 13:58:04 何毅: 【客户请求】 工程师咨询染液和缓冲液比例改变，对染色的影响，查询ai，告知后解决2026-01-27 13:42:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.27 15:33:08 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 / 748300 定西市 | 334414 | 304602699 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-27 15:58:04 : 【客户请求】 样本针撞歪了，指导矫正；样本针接头漏液，重新拧紧2026-01-27 15:33:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.27 15:18:44 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304602698 | 长子同仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-27 15:19:29 : 【客户请求】 ALBⅡ校准测试2026-01-27 15:18:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.27 15:11:34 | 陕西省汉中市佛坪县大河坝中心卫生院 / 518000 | 90020704 | 304602697 | 陕西省汉中市佛坪县大河坝中心卫生院 BS-330 微信视频服务 | 2026-01-27 15:58:58 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-27 15:14:31 : 【客户请求】 姓名: 李佳红; 手机号: 185****2288; 问题描述: BS-330做质控校准的操作流程2026-01-27 15:11:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-330 | 一般 | 待处理
2026.01.27 14:11:47 | 内黄县人民医院 / 456300 安阳市 | 308951 | 304602696 | 内黄县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-27 14:12:48 : 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服。2026-01-27 14:11:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.27 11:10:52 | 平顶山市宝丰县石桥镇卫生院 / 467400 平顶山市 | 373803 | 304602683 | 平顶山市宝丰县石桥镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-27 11:13:14 : 【客户请求】 光源灯未打开，更换光源灯故障未解决，查看反应杯，清洗机构是否溢液。2026-01-27 11:10:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.27 11:04:36 | 达州市渠县第二人民医院 / 610041 达州市 | 302538 | 304602682 | 达州市渠县第二人民医院 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-01-27 11:20:00 : 【客户请求】 先开主机再开电脑。2026-01-27 11:19:18 : 【客户请求】 断电重启后仪器显示未连接或未知2026-01-27 11:04:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.01.27 11:40:28 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 / 572400 海南 | 368343 | 304602679 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-27 11:45:16 : 【客户请求】 校准设置。2026-01-27 11:40:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.27 11:26:43 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304602678 | 长子同仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-27 11:37:33 : 【客户请求】 质控失控，重新校准。2026-01-27 11:26:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.27 10:56:10 | 山西省中医药研究院 / 030002 太原市 | 308551 | 304602676 | 山西省中医药研究院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-27 10:57:48 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-27 10:56:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.27 10:27:16 | 凉山彝族自治州中西医结合医院 / 615000 凉山州 | 302476 | 304602672 | 凉山彝族自治州中西医结合医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-27 10:30:35 : 【客户请求】 接通即挂断，回拨电话也拒接。2026-01-27 10:27:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.27 11:59:56 | 重庆市奉节县中医院 / 404600 重庆市 | 300245 | 304602666 | 重庆市奉节县中医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-27 15:48:38 59990050: 【客户请求】 转重庆-景娅娇2026-01-27 13:36:02 何毅: 【客户请求】 号码为空号，无法接通，请查证，谢谢！2026-01-27 12:29:27 何毅: 【客户请求】 号码为空号，无法接通2026-01-27 11:59:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 座席解决 | 重庆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.01.27 11:09:18 | 武穴市花桥镇卫生院（武穴市红十字会医院） / 438000 黄冈市 | 336071 | 304602665 | 武穴市花桥镇卫生院（武穴市红十字会医院） BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-27 11:13:15 : 【客户请求】 乳胶试剂温度异常（室温），派分公司跟进处理。2026-01-27 11:09:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.27 10:19:37 | 达州市渠县岩峰镇中心卫生院 / 555555 | 90066464 | 304602662 | 达州市渠县岩峰镇中心卫生院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-01-27 10:34:41 : 【客户请求】 指导客户导出测试量2026-01-27 10:19:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.01.27 10:04:06 | 达州市渠县岩峰镇中心卫生院 / 555555 | 90066464 | 304602661 | 达州市渠县岩峰镇中心卫生院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-01-27 10:12:18 : 【客户请求】 指导客户导出测试量2026-01-27 10:04:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.01.27 09:27:00 | 柴桑区新合镇卫生院 / 332000 九江市 | 60124989 | 304602659 | 柴桑区新合镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-27 10:31:01 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-27 09:26:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.27 12:55:06 | 临潭县长川卫生院 / 555555 | 90098625 | 304602589 | 临潭县长川卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-27 14:01:42 何毅: 【客户请求】 咨询开机密码，告知后解决2026-01-27 13:31:41 何毅: 【客户请求】 电话挂断2026-01-27 12:55:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.26 17:05:57 | 贵州省湄潭县西河镇卫生院 / 555555 | 90027193 | 304602573 | 贵州省湄潭县西河镇卫生院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-01-26 17:54:23 苏曙明: 【客户请求】 测试糖化血红蛋白是报警在样本位垂直碰撞。将试管放到位。2026-01-26 17:05:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.01.27 15:12:17 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304602570 | 长子同仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-27 15:18:26 : 【客户请求】 校准测试2026-01-27 15:12:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.27 10:44:55 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304602567 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-27 10:47:15 苏曙明: 【客户请求】 咨询样本盘D1、D2、W位置放什么试剂2026-01-27 10:44:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.27 10:47:38 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304602559 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-27 10:50:35 : 【客户请求】 误操作2026-01-27 10:47:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.27 10:46:05 | 凉山彝族自治州中西医结合医院 / 615000 凉山州 | 302476 | 304602558 | 凉山彝族自治州中西医结合医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-27 11:45:46 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-27 10:46:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.27 09:01:44 | 惠东县第二人民医院 / 516351 惠州市 | 372535 | 304602557 | 惠东县第二人民医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-01-27 09:37:30 : 【客户请求】 ISE加样口液面过高。客户先自行联系工程师处理2026-01-27 09:01:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.01.26 14:35:46 | 桂林310医院 / 541200 | 90076997 | 304602551 | 桂林310医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-26 14:37:11 何毅: 【客户请求】 老师视频测试，仪器正常2026-01-26 14:35:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.27 09:55:14 | 宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 / 644000 | 90169401 | 304602549 | 宜宾市翠屏区永兴镇中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-27 09:59:40 : 【客户请求】 抓手未下降到最低位 和采样针发生碰撞 指导客户放下抓手 故障消除2026-01-27 09:55:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.27 08:31:27 | 重庆市奉节县中医院 / 404600 重庆市 | 300245 | 304602548 | 重庆市奉节县中医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-27 08:41:30 胡宗亚: 【客户请求】 DR浮子状态异常，客户RET通道屏蔽了，告知老师需要定期往DR稀释液瓶子里面装纯水2026-01-27 08:31:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.01.26 15:03:29 | 贺州市人民医院 / 547000 贺州市 | 302420 | 304602543 | 贺州市人民医院 BP 200N 微信视频服务 | 2026-01-26 15:04:56 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-26 15:03:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 血球 | BP 200N | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.26 16:31:28 | 宣城市眼科医院 / 242000 宣城市 | 319531 | 304602539 | 宣城市眼科医院 BS-450 微信视频服务 | 2026-01-26 16:46:55 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，质控失控处理。2026-01-26 16:31:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.01.26 16:21:30 | 巴中眼科医院 / 555555 | 90042927 | 304602538 | （禁用）巴中眼科医院 BS-240 微信视频服务 | 2026-01-26 16:36:51 : 【客户请求】 光源灯很久没有更换过。请尽快联系客户报价！2026-01-26 16:31:33 : 【客户请求】 光源灯发光强度太高。2026-01-26 16:21:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.01.26 15:14:20 | 商丘市柘城县安平镇卫生院 / 476200 商丘市 | 361605 | 304602517 | 商丘市柘城县安平镇卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-26 15:14:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.26 14:41:05 | 宣城市眼科医院 / 242000 宣城市 | 319531 | 304602516 | 宣城市眼科医院 BS-450 微信视频服务 | 2026-01-26 15:18:38 : 【客户请求】 重复性好，建议重新校准2026-01-26 15:00:03 苏曙明: 【客户请求】 质控失控，样本针强化清洗。再测重复性2026-01-26 14:41:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.01.26 14:35:51 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 / 641300 资阳市 | 362145 | 304602515 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-26 14:59:13 : 【客户请求】 LDL-c校准品过期，新增校准品。2026-01-26 14:35:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.26 10:03:38 | 金华市银湖老年医院有限公司 / 321000 | 90344309 | 304602492 | 金华市银湖老年医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-26 10:22:27 : 【客户请求】 断电重启后正常。2026-01-26 10:12:54 : 【客户请求】 反应盘温度显示？。2026-01-26 10:03:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.26 09:57:42 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304602491 | 安福县洋门卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-26 10:10:02 苏曙明: 【客户请求】 温控单元温度低，试剂盘运动错误，仪器停止状态。有试剂瓶盖卡住。2026-01-26 09:57:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.26 12:49:19 | 新和县中医医院 / 843000 阿克苏地区 | 60028676 | 304602487 | 新和县中医医院 BC-6800 微信视频服务 | 2026-01-26 13:00:04 何毅: 【客户请求】 与dmu断联，修改ip后暂时解决2026-01-26 12:49:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理
2026.01.26 09:54:39 | 吉水县城北医院 | 90356819 | 304602481 | 吉水县城北医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-26 10:34:18 苏曙明: 【客户请求】 老师已打过热线电话。2026-01-26 09:54:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.27 14:00:49 | 齐齐哈尔市碾子山区人民医院 / 161046 齐齐哈尔市 | 314097 | 304602712 | 齐齐哈尔市碾子山区人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-01-27 14:05:01 : 【客户请求】 主动取消。2026-01-27 14:00:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.01.28 14:40:14 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304602913 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-28 14:44:55 : 【客户请求】 指导客户申请校准2026-01-28 14:40:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.28 14:08:26 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304602912 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-28 14:10:18 何毅: 【客户请求】 咨询如何报修生化仪器，告知后解决2026-01-28 14:08:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.28 14:01:16 | 上海市杨浦区控江医院 / 200000 上海市 | 311719 | 304602911 | 上海市杨浦区控江医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-28 15:54:42 59990008: 【客户请求】 转朱迪跟进。2026-01-28 14:07:17 何毅: 【客户请求】 老师询问lc的试剂消耗量，转分公司跟进处理，谢谢！2026-01-28 14:01:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 座席解决 | 上海分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.01.28 14:18:21 | 平顶山市鲁山县瓦屋中心卫生院 / 467300 平顶山市 | 381996 | 304602908 | 平顶山市鲁山县瓦屋中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-28 14:20:34 : 【客户请求】 封闭舱门无法打开，可能被异物卡主，请拆下前盖查看情况进一步处理2026-01-28 14:18:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.28 16:05:22 | 老河口市赞阳社区卫生服务中心 / 441800 襄樊市 | 374378 | 304602900 | 老河口市赞阳社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-28 16:12:01 何毅: 【客户请求】 仪器卡在开机本底测量进度条一半位置，已多次出现此问题，申请sd卡，主控板等备用，请尽快联系老师2026-01-28 16:05:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.28 15:50:56 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304602899 | 武汉康思齐科技有限公司 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-28 16:13:25 何毅: 【客户请求】 仪器新装在非洲卢旺达，咨询如何安装，告知后，暂时解决2026-01-28 15:50:55 : 【客户请求】 微信视频呼入DD4-3B000869 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.28 15:45:01 | 贵州省黔南州罗甸县逢亭镇中心卫生院 / 550100 | 90052572 | 304602897 | 贵州省黔南州罗甸县逢亭镇中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-28 15:59:47 : 【客户请求】 添加手工项目2026-01-28 15:44:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.28 14:12:56 | 重庆广达康复医院有限公司 / 400000 重庆市 | 90056441 | 304602895 | 重庆广达康复医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-28 14:18:31 何毅: 【客户请求】 频报液体压力异常，上次已自行清理14阀管路，另稀释液和废液瓶盖组件接头均断，申请阀，稀释液和废液瓶盖组件备用，请尽快联系老师2026-01-28 14:12:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 重庆分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.28 14:09:38 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304602894 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-28 14:11:11 : 【客户请求】 UA的项目可测试输为0，第二试剂没有更换。2026-01-28 14:09:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.28 13:47:56 | 梅河口万和堂中医院 / 135000 通化市 | 60104003 | 304602893 | 梅河口万和堂中医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-28 13:51:04 何毅: 【客户请求】 老师咨询生化仪器的报修方法，告知后解决2026-01-28 13:47:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.28 10:46:13 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 / 572400 海南 | 368343 | 304602881 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-28 10:47:47 : 【客户请求】 编辑校准系数。2026-01-28 10:46:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.28 14:00:48 | 上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心 / 201206 上海市 | 60063384 | 304602877 | 上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心 H50P 微信视频服务 | 2026-01-28 14:20:10 何毅: 【客户请求】 申告内容与单号：304602911相同，此单封闭2026-01-28 14:00:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 血球 | H50P | 一般 | 待处理
2026.01.28 13:51:00 | 梅河口万和堂中医院 / 135000 通化市 | 60104003 | 304602876 | 梅河口万和堂中医院 BS-450 微信视频服务 | 2026-01-28 13:58:44 : 【客户请求】 RFⅡ校准曲线不太正常。建议进行样本针强化清洗，做重复性检查，再校准。2026-01-28 13:50:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.01.28 12:02:04 | 临潭县长川卫生院 / 555555 | 90098625 | 304602873 | 临潭县长川卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-28 12:51:56 何毅: 【客户请求】 与数据管理软件断开连接，重连后解决2026-01-28 12:02:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.28 15:47:13 | 南江县光雾山镇中心卫生院 / 636600 巴中市 | 382363 | 304602870 | 南江县光雾山镇中心卫生院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-01-28 15:59:25 : 【客户请求】 AST校准2026-01-28 15:47:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.01.28 15:22:22 | 陕西省汉中市佛坪县大河坝中心卫生院 / 518000 | 90020704 | 304602869 | 陕西省汉中市佛坪县大河坝中心卫生院 BS-330 微信视频服务 | 2026-01-28 15:32:21 苏曙明: 【客户请求】 质控、校准设置。2026-01-28 15:22:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-330 | 一般 | 待处理
2026.01.28 15:09:40 | 临潭县长川卫生院 / 555555 | 90098625 | 304602868 | 临潭县长川卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-28 15:12:07 : 【客户请求】 结果界面没有参考范围，样本信息要输性别及年龄。2026-01-28 15:09:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.28 11:51:02 | 平果市榜圩镇中心卫生院 / 531000 百色市 | 321847 | 304602864 | 平果市榜圩镇中心卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-28 15:35:49 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，工程师推广瑞智服。2026-01-28 11:51:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.28 09:49:46 | 富顺县永年镇中心卫生院 / 643203 自贡市 | 60090280 | 304602856 | 富顺县永年镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-28 10:10:48 何毅: 【客户请求】 视频占线，已联系当地工程师马工解决，要求封单2026-01-28 09:49:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.28 09:49:41 | 攀枝花市米易县得石镇卫生院 / 617213 攀枝花市 | 337636 | 304602855 | 攀枝花市米易县得石镇卫生院 BS-240 微信视频服务 | 2026-01-28 10:02:23 : 【客户请求】 搅拌杆外壁清洗喷水 指导客户疏通废液管2026-01-28 09:49:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.01.28 13:56:09 | 云南省煤矿精神病医院 / 652400 昆明市 | 303801 | 304602850 | 云南省煤矿精神病医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-28 14:04:00 何毅: 【客户请求】 咨询如何屏蔽crp功能，告知后解决2026-01-28 13:56:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.28 10:30:16 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 / 572400 海南 | 368343 | 304602848 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-28 10:39:35 : 【客户请求】 DB失控处理。2026-01-28 10:30:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.28 10:05:35 | 淳安千岛湖億美医疗投资管理有限公司 / 311700 | 90051425 | 304602847 | 淳安千岛湖億美医疗投资管理有限公司 BS-490 微信视频服务 | 2026-01-28 11:10:35 : 【客户请求】 反应杯溢流，第一阶吸液针堵。2026-01-28 10:05:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-490 | 一般 | 待处理
2026.01.28 09:38:38 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 / 572400 海南 | 368343 | 304602767 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-28 09:42:51 : 【客户请求】 GGT底物耗尽，稀释重测。2026-01-28 09:38:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.28 09:17:29 | 江阳区况场街道社区卫生服务中心（泸州市江阳区第三人民医院） / 646000 泸州市 | 381300 | 304602765 | 江阳区况场街道社区卫生服务中心（泸州市江阳区第三人民医院） BS-830 微信视 | 2026-01-28 09:26:58 : 【客户请求】 指导客户调试样本针位置2026-01-28 09:17:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.28 08:55:38 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304602764 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-28 11:16:11 何毅: 【客户请求】 咨询如何报修生化机器维修，告知后解决2026-01-28 10:06:13 何毅: 【客户请求】 电话未接，请查证号码，谢谢！2026-01-28 09:23:11 何毅: 【客户请求】 电话未接2026-01-28 09:16:26 何毅: 【客户请求】 电话占线2026-01-28 08:55:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.28 09:18:47 | 台州黄岩沈宝山国医馆 / 318000 台州市 | 60109322 | 304602758 | 台州黄岩沈宝山国医馆 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-28 09:36:06 : 【客户请求】 光源灯更换已有5个月左右。建议先进行强化清洗。2026-01-28 09:23:54 : 【客户请求】 C07009水空白超限10X.2026-01-28 09:18:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.28 08:56:47 | 中国人民解放军南部战区海军第二医院 / 570311 三亚市 | 101888 | 304602756 | 中国人民解放军南部战区海军第二医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-01-28 09:22:22 何毅: 【客户请求】 老师做视频测试2026-01-28 09:15:01 何毅: 【客户请求】 电话无法接通2026-01-28 08:56:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.01.27 16:32:39 | 巩义瑞康医院 / 450000 郑州市 | 60061565 | 304602750 | 巩义瑞康医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-27 16:36:59 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-27 16:32:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.28 11:58:51 | 临潭县长川卫生院 / 555555 | 90098625 | 304602740 | 临潭县长川卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-28 12:02:20 : 【客户请求】 咨询BC-5130问题。建议扫仪器上二维码视频。2026-01-28 11:58:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.27 16:24:48 | 桂林惠宁医院 / 541004 | 90226732 | 304602733 | 桂林惠宁医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-27 17:37:44 59990003: 【客户请求】 坐席致电联系不了，号码今天一超过外呼次数2026-01-27 17:10:32 何毅: 【客户请求】 电话未接，请查证号码，谢谢！2026-01-27 16:50:16 何毅: 【客户请求】 电话未接2026-01-27 16:39:33 何毅: 【客户请求】 电话未接2026-01-27 16:24:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.27 15:03:08 | 成都市第八人民医院 / 610000 成都市 | 306165 | 304602731 | 成都市第八人民医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-01-27 15:09:54 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-27 15:03:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.27 14:37:09 | 南充市顺庆区华凤社区卫生服务中心 / 555555 南充市 | 90078198 | 304602730 | 南充市顺庆区华凤社区卫生服务中心 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-27 14:38:15 : 【客户请求】 给客户演示2026-01-27 14:37:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.27 15:16:13 | 陕西省汉中市佛坪县大河坝中心卫生院 / 518000 | 90020704 | 304602717 | 陕西省汉中市佛坪县大河坝中心卫生院 BS-330 微信视频服务 | 2026-01-27 15:59:18 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-27 15:16:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-330 | 一般 | 待处理
2026.01.27 15:13:06 | 临潭县长川卫生院 / 555555 | 90098625 | 304602716 | 临潭县长川卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-27 16:18:47 何毅: 【客户请求】 更换试剂后解决2026-01-27 15:29:23 何毅: 【客户请求】 停机8月，开机包试剂过期2026-01-27 15:13:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.27 15:03:09 | 西安交通大学医院 / 710049 西安市 | 321053 | 304602715 | 西安交通大学医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-27 15:28:07 何毅: 【客户请求】 hgb本底电压异常，重设增益后解决2026-01-27 15:03:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.27 14:48:47 | 成都市第八人民医院 / 610000 成都市 | 306165 | 304602714 | 成都市第八人民医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-01-27 14:51:07 : 【客户请求】 指导客户调试样本针位置2026-01-27 14:48:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.27 14:03:23 | 达州万源太平社区卫生服务中心 / 636350 达州市 | 60097224 | 304602713 | 达州万源太平社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-27 14:05:02 : 【客户请求】 询问试剂测试人份2026-01-27 14:03:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.23 10:00:18 | 甘德县人民医院 / 813500 | 60055562 | 304602257 | 甘德县人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-01-23 10:04:37 : 【客户请求】 整机脱气泵喷水。申请脱气膜更换。请尽快联系客户处理！2026-01-23 10:00:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.01.23 08:43:50 | 宜昌市夷陵区黄花镇卫生院 / 443000 宜昌市 | 312540 | 304602134 | 宜昌市黄花镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-23 08:47:11 : 【客户请求】 机械手混匀动作异常，机械手动作正常故障无法消除，检查混匀线束，派分公司跟进处理2026-01-23 08:43:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.22 17:37:26 | 秦州区卫生健康局 | 90238212 | 304602131 | 秦州区卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 17:38:42 : 【客户请求】 质控测试。2026-01-22 17:37:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.23 10:29:01 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 / 054804 | 90223864 | 304602120 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-23 10:37:04 : 【客户请求】 核对项目参数2026-01-23 10:28:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.23 10:16:43 | 南部县东风社区卫生服务中心 | 90269435 | 304602117 | 南部县东风社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-23 10:19:04 : 【客户请求】 化学发光一直孵育状态，关过机，告知正常的，1200i孵育时间比较长2026-01-23 10:16:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.23 09:54:26 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 / 054804 | 90223864 | 304602116 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-23 10:00:06 : 【客户请求】 PA校准设置。2026-01-23 09:54:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.23 08:40:58 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 / 054804 | 90223864 | 304602115 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-23 08:48:19 : 【客户请求】 添加新项目2026-01-23 08:40:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.22 17:18:20 | 河南伽澜医疗管理有限公司 | 90392431 | 304602106 | 河南伽澜医疗管理有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-22 17:45:22 苏曙明: 【客户请求】 电话无法呼叫2026-01-22 17:18:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.22 16:57:39 | 秦州区卫生健康局 | 90238212 | 304602104 | 秦州区卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 16:59:27 : 【客户请求】 质控和校准。2026-01-22 16:57:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.22 16:29:46 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 / 551100 贵州市 | 370074 | 304602102 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 17:14:38 : 【客户请求】 质控失控，重复性不好。检查样本针、样本阀、样本注射器及样本针液路等。请尽快联系客户确定维修事宜！2026-01-22 16:29:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.22 16:20:46 | 秦州区卫生健康局 | 90238212 | 304602101 | 秦州区卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 16:24:08 : 【客户请求】 如何进行质控设置及测试。2026-01-22 16:20:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.22 16:54:54 | 忠县疾病预防控制中心 / 404300 重庆市 | 60027690 | 304602097 | 忠县疾病预防控制中心 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-01-22 16:57:21 苏曙明: 【客户请求】 客户测试视频2026-01-22 16:54:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.01.22 16:32:28 | 秦州区卫生健康局 | 90238212 | 304602095 | 秦州区卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 16:35:59 : 【客户请求】 质控设置2026-01-22 16:32:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.22 15:57:24 | 重庆大学附属三峡医院 / 404100 重庆市 | 104433 | 304602086 | 重庆大学附属三峡医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-22 16:01:41 : 【客户请求】 叶酸、V12测试不了，报警“样本量不足或存在纤维凝块，稀释位1”。请尽快联系客户处理2026-01-22 15:57:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 重庆分公司 | 生化 | CL-6000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.22 15:39:52 | 开封市祥符区刘店乡卫生院 | 90238736 | 304602085 | 开封市祥符区刘店乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-22 15:51:03 : 【客户请求】 停电后开机，主机无法连接。断电重启2026-01-22 15:39:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.22 15:10:45 | 六盘水振荣医院 / 555555 | 90319831 | 304602083 | 六盘水振荣医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-22 15:15:41 : 【客户请求】 新到一瓶质控，指导老师进行质控设置，测量2026-01-22 15:10:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.22 14:50:29 | 定南县中医院 / 341900 赣州市 | 308251 | 304602082 | 定南县中医院 CL-2800I 微信视频服务 | 2026-01-22 14:55:07 : 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-22 14:50:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | CL-2800I | 一般 | 待处理
2026.01.22 15:55:39 | 信阳市淮滨县妇幼保健院 / 464400 信阳市 | 371493 | 304602078 | 信阳市淮滨县妇幼保健院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 16:04:15 : 【客户请求】 测试推广，直接封单。2026-01-22 15:55:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.22 15:01:10 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 / 551100 贵州市 | 370074 | 304602076 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 15:05:40 : 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-22 15:01:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.22 14:04:54 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 / 200011 上海市 | 311630 | 304602071 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-01-22 14:12:37 : 【客户请求】 指导客户做CRP定标。2026-01-22 14:04:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.23 09:51:10 | 天津市蓟州区兴华大街社区卫生服务中心 | 60177943 | 304602069 | 天津市蓟州区兴华大街社区卫生服务中心 BS-850 微信视频服务 | 2026-01-23 10:05:59 苏曙明: 【客户请求】 误操作2026-01-23 09:51:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 天津分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.01.22 17:03:54 | 秦州区卫生健康局 | 90238212 | 304602068 | 秦州区卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 17:07:37 : 【客户请求】 质控测试。2026-01-22 17:03:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.22 16:49:23 | 秦州区卫生健康局 | 90238212 | 304602065 | 秦州区卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 16:54:07 : 【客户请求】 质控测试2026-01-22 16:49:29 : 【客户请求】 姓名: 吕文霞; 手机号: 133****2875; 问题描述:2026-01-22 16:49:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.22 13:39:03 | 河南省南阳市沙堰镇卫生院 / 473500 南阳市 | 309459 | 304602060 | 河南省南阳市沙堰镇卫生院 BC-5140 微信视频服务 | 2026-01-22 13:41:26 : 【客户请求】 液体压力超载，注射器动作异常，要求上门处理，请检查SV13-14管路和相关阀2026-01-22 13:39:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5140 | 一般 | 待处理
2026.01.22 13:21:21 | 南京医科大学附属逸夫医院 / 210000 南京市 | 60064587 | 304602059 | 南京医科大学附属逸夫医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-22 13:34:26 苏曙明: 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服。2026-01-22 13:21:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南京分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.22 13:19:50 | 南京医科大学附属逸夫医院 / 210000 南京市 | 60064587 | 304602058 | 南京医科大学附属逸夫医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-22 13:34:07 苏曙明: 【客户请求】 工程师在客户端推广瑞智服。2026-01-22 13:19:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南京分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.22 13:13:36 | 烟台市烟台山医院 / 264000 烟台市 | 304333 | 304602057 | 烟台市烟台山医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-22 13:36:17 苏曙明: 【客户请求】 误操作2026-01-22 13:13:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 青岛分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.22 11:10:43 | 濮阳市人民医院 / 457000 濮阳市 | 309484 | 304602056 | 濮阳市人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-22 11:15:18 : 【客户请求】 测试推广，无需支持2026-01-22 11:10:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.22 11:07:30 | 新疆生产建设兵团农三师五十三团医院 / 843805 喀什地区 | 366399 | 304602055 | 新疆生产建设兵团农三师五十三团医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-22 11:37:37 : 【客户请求】 TG、CREA-S质控失控，重复性正常，校准后还是偏低。客户有两台BS-830作比较。2026-01-22 11:07:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.22 10:38:44 | 江西省九江市星子县蓼南乡卫生院 / 555555 | 90032743 | 304602054 | 江西省九江市星子县蓼南乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-22 10:51:37 : 【客户请求】 LH瓶盖组件漏气，派分公司跟进处理，目前先把试剂管路直接插入瓶子暂用。2026-01-22 10:38:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.22 10:00:39 | 郴州市圣康肾病专科医院 / 423000 郴州市 | 60123886 | 304602051 | 郴州市圣康肾病专科医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-22 10:07:14 : 【客户请求】 无法开机，估计是CF卡问题，客户自己联系工程师处理2026-01-22 10:00:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.22 10:06:08 | 平度市李园街道办事处卫生院 / 266000 青岛市 | 300805 | 304602042 | 平度市李园街道办事处卫生院 BC-5100 微信视频服务 | 2026-01-22 10:06:50 : 【客户请求】 姓名: 孙鹏; 手机号: 185****1372; 问题描述: 测试，不用回复2026-01-22 10:06:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5100 | 一般 | 待处理
2026.01.22 09:59:32 | 酒泉市肃州区清水中心卫生院 / 735000 酒泉市 | 380353 | 304602041 | 酒泉市肃州区清水中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-22 10:03:03 : 【客户请求】 质控数据不小心删除了。删除以后就没有了2026-01-22 09:59:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.22 14:04:35 | 河南伽澜医疗管理有限公司 | 90392431 | 304602035 | 河南伽澜医疗管理有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-22 14:05:47 : 【客户请求】 质控失控，老师需要工程师现场处理。请尽快联系客户处理！2026-01-22 14:04:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.22 11:01:05 | （禁用）崇阳县大源乡卫生院 / 437500 咸宁市 | 377990 | 304602033 | 崇阳县大源乡卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-01-22 11:10:32 : 【客户请求】 生化问题，让扫生化二维码帮忙解答。2026-01-22 11:01:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.01.22 10:57:33 | 濮阳市中医院 / 457000 濮阳市 | 309058 | 304602032 | 濮阳市中医院 BC-6600 微信视频服务 | 2026-01-22 11:11:56 胡宗亚: 【客户请求】 老师想找以前病人的对比结果，因科室有LIS，告知需要在LIS上找到人，根据编号在专家管理软件上查找2026-01-22 10:57:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-6600 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.22 09:02:56 | 邯郸市鸡泽县浮图店中心卫生院 / 057350 邯郸市 | 378264 | 304602030 | 邯郸市鸡泽县浮图店中心卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-01-22 09:06:16 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-22 09:02:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.01.22 14:23:13 | 呼和浩特市新城区福康综合门诊部 / 010010 呼和浩特市 | 60124971 | 304602000 | 呼和浩特市新城区福康综合门诊部 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-22 14:24:05 : 【客户请求】 姓名: 高清清; 手机号: 156****0640; 问题描述: 试用2026-01-22 14:23:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.23 10:06:41 | 上海远大医谷国际投资管理有限公司 | 90180816 | 304602258 | 上海远大医谷国际投资管理有限公司 BC-760[R] CS 微信视频服务 | 2026-01-23 12:18:30 胡宗亚: 【客户请求】 重启后机器正常运行2026-01-23 10:08:34 : 【客户请求】 乳胶试剂通信超时,指导客户重启机器2026-01-23 10:06:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 血球 | BC-760[R] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.26 11:52:36 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304602478 | 湖南荣成医疗科技有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-26 12:17:56 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-26 11:52:36 : 【客户请求】 微信视频呼入BB6-55004320 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.26 11:10:15 | 重庆大学附属三峡医院 / 404100 重庆市 | 104433 | 304602470 | 重庆大学附属三峡医院 CRP-M100 微信视频服务 | 2026-01-26 17:42:00 59990003: 【客户请求】 坐席致电无法联系，下派工单处理2026-01-26 13:01:21 何毅: 【客户请求】 电话未接，疑似视频测试，请核对号码，谢谢！2026-01-26 12:11:43 何毅: 【客户请求】 微信很快挂断，电话未接2026-01-26 11:10:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 重庆分公司 | 血球 | CRP-M100 | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.26 11:04:08 | 西安市长安区医院 / 710100 西安市 | 305077 | 304602469 | 西安市长安区医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-26 11:15:06 : 【客户请求】 工程师自行保单，不下派。2026-01-26 11:11:17 : 【客户请求】 233130903 比色杯气泡或液体注入不足2026-01-26 11:04:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.26 10:02:09 | 远安县疾病预防控制中心 / 100000 宜昌 | 336289 | 304602467 | 远安县疾病预防控制中心 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-26 10:32:24 苏曙明: 【客户请求】 先强化清洗2026-01-26 10:07:49 : 【客户请求】 水空白超限10X.2026-01-26 10:02:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.26 08:38:24 | 永丰县八江卫生院 / 343000 吉安市 | 381417 | 304602445 | 永丰县八江卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-26 08:50:31 何毅: 【客户请求】 重启仪器后，解决2026-01-26 08:39:45 何毅: 【客户请求】 真空压力异常2026-01-26 08:38:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.26 09:54:02 | 贵州省湄潭县西河镇卫生院 / 555555 | 90027193 | 304602430 | 贵州省湄潭县西河镇卫生院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-01-26 10:30:18 苏曙明: 【客户请求】 糖化校准2026-01-26 09:54:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.01.26 09:38:24 | 甘肃省甘南市舟曲县中藏医院 / 730000 陇南市 | 379372 | 304602428 | 甘肃省甘南市舟曲县中藏医院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-01-26 09:43:43 : 【客户请求】 校准失败，校准品C0、C1、C2的发光值都很低，和底物本底相当。检查采样针位置、液面检测功能、采样针液路等。请尽快联系客户确定维修事宜！2026-01-26 09:38:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.01.26 10:24:11 | 云南省临沧市沧源县班洪乡卫生院 / 677400 临沧市 | 370205 | 304602420 | 云南省临沧市沧源县班洪乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-26 10:27:18 : 【客户请求】 糖化血红蛋白测试。样本如何处理2026-01-26 10:24:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.26 09:22:35 | 内蒙古医科大学第二附属医院 / 100026 呼和浩特市 | 300389 | 304602419 | 内蒙古医科大学第二附属医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-26 10:10:37 苏曙明: 【客户请求】 工程师推广瑞智服2026-01-26 09:22:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | CL-6000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.26 08:57:24 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 / 330600 宜春市 | 381382 | 304602414 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-26 09:18:55 苏曙明: 【客户请求】 仪器的合格证找不到了，需要补一张合格证。请尽快联系客户处理！2026-01-26 09:01:35 : 【客户请求】 姓名: 吴; 手机号: 156****5817; 问题描述:2026-01-26 08:57:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.26 08:41:24 | 贵州省湄潭县西河镇卫生院 / 555555 | 90027193 | 304602413 | 贵州省湄潭县西河镇卫生院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-01-26 09:08:00 : 【客户请求】 糖化血红蛋白换批需要校准，修改管理模式2026-01-26 08:41:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.01.26 08:35:39 | 梧州爱尔眼科医院 / 543000 梧州市 | 60095587 | 304602412 | 梧州爱尔眼科医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-26 09:11:01 苏曙明: 【客户请求】 反应杯空白超限，更换新灯也报警，光度计检查吸光度都大于2万。检查光源灯电压及光电增益；检查反应杯是否溢流；清洗机构吸注液是否正常。请尽快联系客户处理！2026-01-26 08:35:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.23 17:53:18 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304602332 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-23 17:56:51 : 【客户请求】 LIS连接失败。没有打开LIS客户端2026-01-23 17:53:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.23 16:14:55 | 桦川县中医院 / 154300 佳木斯市 | 310483 | 304602331 | 桦川县中医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-23 16:41:49 : 【客户请求】 RBC堵孔，指导进入工程师权限检测小孔电压，工程师在现场处理，让打一号处理。2026-01-23 16:14:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.26 09:28:39 | 宝兴县穆坪镇卫生院 / 625700 | 90079680 | 304602326 | 宝兴县穆坪镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-26 10:06:48 : 【客户请求】 环境温度异常 指导客户开空调提高室内温度2026-01-26 09:31:58 : 【客户请求】 姓名: 张; 手机号: 182****2779; 问题描述: 整机清洗水温度过低2026-01-26 09:28:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.26 08:35:15 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 / 462400 漯河市 | 309449 | 304602324 | 河南省漯河市舞阳县吴城镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-26 08:45:40 : 【客户请求】 新增校准品2026-01-26 08:35:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.23 16:47:39 | 深圳市龙岗区第二人民医院 / 518100 深圳市 | 306610 | 304602316 | 深圳市龙岗区第二人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-23 16:47:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.23 15:40:51 | 南部县东风社区卫生服务中心 | 90269435 | 304602312 | 南部县东风社区卫生服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-23 15:44:58 : 【客户请求】 电话询问，调整HGB本底电压后正常2026-01-23 15:40:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.23 16:08:51 | 汝州市骨科医院 / 467500 平顶山市 | 60043327 | 304602310 | 汝州市骨科医院 BC-7300[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-01-23 16:10:40 : 【客户请求】 偶发性采样针动作异常，需工程师到达现场处理。2026-01-23 16:08:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7300[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.01.23 15:55:02 | 贺州市平桂管理区羊头卫生院 / 555555 河池市 | 90003280 | 304602308 | 贺州市平桂管理区羊头卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-23 17:08:03 胡宗亚: 【客户请求】 客户希望导出测试数据和不分类单独打印，指导客户完成操作。2026-01-23 15:55:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.23 14:33:49 | 华容仁泽医院有限公司 / 414200 华容县 | 90218412 | 304602304 | 华容仁泽医院有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-23 14:36:47 : 【客户请求】 老师反馈购买的反应杯外壁有胶，包装塑料袋粘在上面留下的。建议和经销商进行沟通处理！2026-01-23 14:33:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.23 13:46:57 | 秦州区卫生健康局 | 90238212 | 304602303 | 秦州区卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-23 14:00:01 : 【客户请求】 临潭县八角镇卫生院2026-01-23 13:59:22 : 【客户请求】 结果偏低。要做校准和质控，正常后才能测量样本。2026-01-23 13:46:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.23 13:15:19 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304602302 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-23 13:19:48 : 【客户请求】 质控样本编号设置成901，测试到901样本弹出对话框，告知老师质控你们质控设置的质控编号是901，建议下次新上质控的话，设置一个特殊数字。2026-01-23 13:15:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.23 12:05:29 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 / 054804 | 90223864 | 304602301 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-23 13:25:55 苏曙明: 【客户请求】 电话号码不正确2026-01-23 12:05:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.23 16:06:50 | 广州中医药大学第三附属医院 / 511400 广州市 | 336862 | 304602298 | 广州中医药大学第三附属医院 BRICYTE MX 微信视频服务 | 2026-01-23 16:12:05 : 【客户请求】 机器模版自动消失，客户使用有很多疑问，派分公司尽快联系现场处理。2026-01-23 16:06:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 血球 | BRICYTE MX | 重要 | 待处理
2026.01.23 14:46:07 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 / 054804 | 90223864 | 304602294 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-23 15:06:40 : 【客户请求】 客户以前使用第三方试剂，现在切换迈瑞试剂。项目参数有点混乱，需使用防破解软件检查数据库，重新导入参数等，请尽快联系客户处理！2026-01-23 14:46:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.23 13:56:16 | 哈尔滨荣美医院 / 150000 | 90091794 | 304602293 | 哈尔滨荣美医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-23 14:02:03 : 【客户请求】 DIFF通道异常，客户使用兼容试剂，让客户找试剂供货商解决2026-01-23 13:56:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.23 11:46:40 | 通渭县卫生健康局 / 743300 | 60055288 | 304602291 | 通渭县卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-23 14:15:46 59990003: 【客户请求】 MCC新建下派工单，此单封闭2026-01-23 11:51:26 : 【客户请求】 机器是在渭源县峡城乡卫生院。待测反应杯存在残留水，检查反应杯清洗是否正常、试剂针位置、试剂针液面检测功能是否正常等。请尽快联系客户处理！2026-01-23 11:46:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 座席解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.23 17:14:15 | 通渭县卫生健康局 / 743300 | 60055288 | 304602284 | 通渭县卫生健康局 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-23 17:40:15 苏曙明: 【客户请求】 机器是在渭源县峡城乡卫生院。误操作2026-01-23 17:14:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.23 11:50:22 | 忠县人民医院 / 404300 重庆市 | 305688 | 304602282 | 忠县人民医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-01-23 11:50:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.23 10:46:53 | 寻乌县长宁镇城西社区卫生服务站 / 555555 赣州市 | 90007361 | 304602275 | 寻乌县长宁镇城西社区卫生服务站 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-24 17:03:23 何毅: 【客户请求】 1月24日回访（avaya），老师说更换试剂，做质控后，diff图基本正常，老师要求暂时封单2026-01-23 10:54:42 何毅: 【客户请求】 几天前开始，频发WBC有总数不分类，散点图异常，老师反映科室无空调，晚上温度接近0度，疑似试剂受冻，老师说他先自行处理下，要求暂时封单2026-01-23 10:46:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.23 10:41:45 | 濮阳市中医院 / 457000 濮阳市 | 309058 | 304602274 | 濮阳市中医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-23 11:56:46 苏曙明: 【客户请求】 瑞智服务推广2026-01-23 10:41:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.23 10:41:11 | 濮阳市中医院 / 457000 濮阳市 | 309058 | 304602273 | 濮阳市中医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-23 11:56:27 苏曙明: 【客户请求】 瑞智服务推广2026-01-23 10:42:34 : 【客户请求】 姓名: 张老师; 手机号: 130****6225; 问题描述: 瑞智服务推广，仪器无问题2026-01-23 10:41:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.23 10:35:24 | 鲁山仁和体检中心有限公司 | 90251866 | 304602271 | 鲁山仁和体检中心有限公司 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-01-23 10:37:24 : 【客户请求】 清洗液瓶盖组件有断裂现象，建议携带新的更换。2026-01-23 10:35:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.01.23 11:12:31 | 金堂县云合镇卫生院 / 610000 成都市 | 60100993 | 304602270 | 金堂县云合镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-23 11:15:12 : 【客户请求】 肝硬化病人不分类，标本问题，已解释原因2026-01-23 11:12:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.23 10:46:22 | 信阳市淮滨县妇幼保健院 / 464400 信阳市 | 371493 | 304602269 | 信阳市淮滨县妇幼保健院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-23 10:47:13 : 【客户请求】 客户测试视频功能。2026-01-23 10:46:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.23 10:40:28 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 / 054804 | 90223864 | 304602268 | 河北省邢台市清河县连庄中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-23 10:44:27 : 【客户请求】 校准设置。常规项目2026-01-23 10:40:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.23 09:29:47 | （禁用）绵阳华美紫馨医学美容医院有限公司 / 000000 | 90168007 | 304602267 | （禁用）绵阳华美紫馨医学美容医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-23 11:35:29 胡宗亚: 【客户请求】 冲洗SV13到14之间管路重启后正常2026-01-23 09:31:35 : 【客户请求】 液体压力超载，指导拆洗SV13与14之间管路2026-01-23 09:29:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.06 10:39:10 | 河南省新野县中医院 / 473500 南阳市 | 309473 | 304600163 | 河南省新野县中医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-06 10:47:56 苏曙明: 【客户请求】 工程师测试。2026-01-06 10:39:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.01.06 10:29:55 | 柏杨社区卫生服务中心 / 614000 乐山市 | 90122731 | 304600161 | 柏杨社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 10:32:28 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器试剂装载状态【排查过程】：告知客户操作问题，点击试剂装载完成【处理结果】：恢复正常2026-01-06 10:29:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 11:29:43 | 礼县第一人民医院 / 742200 陇南市 | 311351 | 304600165 | 礼县第一人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-06 11:48:13 胡宗亚: 【客户请求】 客户BC7500想实现双向LIS直接扫码，目前是编号模式，科室很多条码无法扫出来，需要工程师协助确定是否机器扫描位置问题还是条码问题，派分公司跟进处理。BC-6000也存在同样问题让一起看看。（急）2026-01-06 11:32:16 : 【客户请求】 客户拨打视频一直不授权摄像头，无法连接2026-01-06 11:29:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.06 12:41:21 | 西安高新医院有限公司 / 710000 西安市 | 305396 | 304600168 | 西安高新医院有限公司 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-06 12:41:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.06 15:36:44 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 / 551100 贵州市 | 370074 | 304600157 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 15:39:43 : 【客户请求】 校准报警FAC。覆盖2026-01-06 15:36:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 12:58:30 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 / 551100 贵州市 | 370074 | 304600156 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 13:18:49 苏曙明: 【客户请求】 误操作2026-01-06 12:58:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 09:38:01 | 天汇时代花园社区健康服务中心 / 518107 | 90307385 | 304600151 | 天汇时代花园社区健康服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-06 09:54:41 : 【客户请求】 机器穿刺针附近漏水，派分公司跟进处理，申请穿刺针备用。2026-01-06 09:43:44 : 【客户请求】 姓名: 林雨; 手机号: 155****5247; 问题描述: 血常规机漏水2026-01-06 09:38:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.06 11:47:53 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 / 551100 贵州市 | 370074 | 304600150 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 11:49:19 : 【客户请求】 质控设置。2026-01-06 11:47:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 10:28:37 | 焦作市山阳区艺新社区卫生服务中心 / 454000 焦作市 | 60094402 | 304600149 | 焦作市山阳区艺新社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 10:29:33 : 【客户请求】 水空白超限2026-01-06 10:28:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 13:25:51 | 淳安千岛湖億美医疗投资管理有限公司 / 311700 | 90051425 | 304600170 | 淳安千岛湖億美医疗投资管理有限公司 BS-490 微信视频服务 | 2026-01-06 13:27:21 : 【客户请求】 CK-MB是单独的校准品。2026-01-06 13:25:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-490 | 一般 | 待处理
2026.01.06 10:36:32 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 / 551100 贵州市 | 370074 | 304600171 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 10:48:17 苏曙明: 【客户请求】 重新校准2026-01-06 10:38:55 : 【客户请求】 α-HBDH 失控2026-01-06 10:36:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 10:41:46 | 甘肃省张掖市甘州区靖安卫生院 / 555555 | 90034806 | 304600172 | 甘肃省张掖市甘州区靖安卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 10:45:52 : 【客户请求】 样本针在反应盘上方非吸液碰撞。2026-01-06 10:41:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 10:54:03 | 惠东县第二人民医院 / 516351 惠州市 | 372535 | 304600173 | 惠东县第二人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-06 11:05:13 : 【客户请求】 一磁混匀转速异常。有反应杯掉入。2026-01-06 10:54:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.01.06 11:13:49 | 安徽医科大学第一附属医院北区 / 230000 合肥市 | 60042551 | 304600174 | 安徽医科大学第一附属医院北区 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-06 11:52:18 苏曙明: 【客户请求】 测试视频2026-01-06 11:13:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-2800M | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.06 11:28:04 | 长治市人民医院 / 999999 | 105052 | 304600175 | 长治市人民医院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-01-06 11:29:05 : 【客户请求】 工程师给客户推广瑞智服功能2026-01-06 11:28:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.06 11:29:17 | 昆明安琪儿妇产医院有限责任公司 / 650100 昆明市 | 90063732 | 304600176 | 昆明中英安琪儿妇产医院 BC-6100PLUS 微信视频服务 | 2026-01-06 11:34:28 : 【客户请求】 RBC结果异常，小孔电压异常，浸泡无效，下派处理2026-01-06 11:29:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-6100PLUS | 一般 | 待处理
2026.01.07 09:01:14 | 喀左普东医院 / 122000 | 90352027 | 304600180 | 喀左普东医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-07 09:02:41 : 【客户请求】 如何注销2026-01-07 09:01:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 12:22:20 | 九江市柴桑区人民医院 / 332100 九江市 | 104730 | 304600181 | 九江市柴桑区人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-06 12:32:23 苏曙明: 【客户请求】 测试视频2026-01-06 12:22:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.06 13:30:39 | 淳安千岛湖億美医疗投资管理有限公司 / 311700 | 90051425 | 304600185 | 淳安千岛湖億美医疗投资管理有限公司 BS-490 微信视频服务 | 2026-01-06 13:34:18 : 【客户请求】 校准设置。2026-01-06 13:30:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-490 | 一般 | 待处理
2026.01.06 11:38:55 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304600108 | 青海省黄南州河南县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-06 11:45:21 : 【客户请求】 屏蔽CRP，LC溶血剂报警红色，告知不用管。2026-01-06 11:38:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.01.06 11:13:01 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304600106 | 安福县洋门卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-06 11:16:59 : 【客户请求】 计算项目传输2026-01-06 11:13:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.06 10:57:01 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600105 | 贵州华夏时代医疗器械有限公司 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-06 11:53:19 苏曙明: 【客户请求】 主动取消2026-01-06 10:57:01 : 【客户请求】 微信视频呼入FU5-5C001644 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.06 09:29:22 | 左云县云兴镇卫生院 / 037100 | 90058808 | 304600103 | 左云县云兴镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 09:42:19 : 【客户请求】 CC测试周期超时。断电重启2026-01-06 09:29:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 09:49:42 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 / 231500 合肥市 | 362621 | 304600099 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-06 09:50:11 : 【客户请求】 测试2026-01-06 09:49:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.06 09:00:19 | （禁用）高碑店正仁医院 / 074000 | 90062118 | 304600095 | （禁用）高碑店正仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-06 09:04:16 : 【客户请求】 α-HBDH 第一试剂没有扫上，测试水珠后重新扫描。2026-01-06 09:00:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.05 17:57:05 | 和田县喀什塔什乡卫生院 / 848000 | 90044223 | 304600090 | 和田县喀什塔什乡卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-05 18:11:43 : 【客户请求】 咨询怎样增加手工项目，已指导新增2026-01-05 17:57:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.05 17:46:10 | 玛沁县医院（玛沁县人民医院） / 814000 果洛州 | 60042539 | 304600089 | 玛沁县医院（玛沁县人民医院） BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-05 17:46:22 : 【客户请求】 姓名: 李杰; 手机号: 131****2565; 问题描述:2026-01-05 17:46:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.01.05 17:24:54 | 玛沁县医院（玛沁县人民医院） / 814000 果洛州 | 60042539 | 304600088 | 玛沁县医院（玛沁县人民医院） BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-05 17:41:29 胡宗亚: 【客户请求】 新质控设定方法，视频未接通，电话告知操作方法2026-01-05 17:25:03 : 【客户请求】 姓名: 李杰; 手机号: 131****2565; 问题描述:2026-01-05 17:24:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.01.05 16:57:07 | （禁用）南充市南部县宋海云诊所 / 637300 南充市 | 386156 | 304600087 | （禁用）南充市南部县宋海云诊所 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-01-05 17:10:53 : 【客户请求】 本底异常 wbc偏高指导客户清洗计数池 清理采样针拭子结晶2026-01-05 16:57:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.06 10:00:48 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 / 555555 | 90002643 | 304600079 | 巴中市平昌县马鞍乡卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-06 10:03:38 : 【客户请求】【故障现象】：溶血剂过期【排查过程】：溶血剂开瓶有效期过期【处理结果】：告知客户购买新试剂2026-01-06 10:00:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.06 09:48:59 | 宜阳县人民医院 / 471600 洛阳市 | 308870 | 304600078 | 宜阳县人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-06 09:51:24 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听2026-01-06 09:48:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.06 09:44:14 | 重庆市万州区分水中心卫生院 / 404000 重庆市 | 333974 | 304600077 | 重庆市万州区分水中心卫生院 SPL 1000 微信视频服务 | 2026-01-06 09:49:06 : 【客户请求】 请尽快联系客户处理！2026-01-06 09:47:07 : 【客户请求】 BS-800模块ISE 校准失败，校准测试重复次数超过设定值。2026-01-06 09:44:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 重庆分公司 | 生化 | SPL 1000 | 一般 | 待处理
2026.01.05 15:55:27 | 宝兴县穆坪镇卫生院 / 625700 | 90079680 | 304600073 | 宝兴县穆坪镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-05 15:59:38 : 【客户请求】 流动室堵 指导客户浸泡流动室后正常2026-01-05 15:55:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.06 09:36:45 | 平邑诚德骨科医院有限公司 / 273300 | 90306312 | 304600070 | 平邑诚德骨科医院有限公司 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-06 10:37:15 胡宗亚: 【客户请求】 单个样本PLT结果偏低，科室又没质控验证，告知可能是样本本身问题，建议购买质控验证机器结果。2026-01-06 09:36:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.06 09:13:59 | （禁用）高碑店正仁医院 / 074000 | 90062118 | 304600069 | （禁用）高碑店正仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-06 09:22:11 : 【客户请求】 客户没有授权。2026-01-06 09:13:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.06 08:52:12 | 泸县兆雅中心卫生院 / 646106 泸州市 | 313472 | 304600068 | 泸县兆雅中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-06 09:05:20 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂搅拌杆异响【排查过程】：进入整机调试，查看试剂搅拌杆在反应盘中位置，搅拌杆位置偏移【处理结果】：指导调整搅拌杆位置后正常2026-01-06 08:52:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.05 14:44:29 | 宝鸡市中心医院 / 721012 宝鸡市 | 305117 | 304600062 | 宝鸡市中心医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-01-05 15:14:27 刘李冬: 【客户请求】 单个样本的尿淀粉酶报警ABS，建议稀释测试2026-01-05 14:44:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.05 14:35:00 | 达州市达川区赵家镇中心卫生院 / 635000 达州市 | 335442 | 304600061 | 达州市达川区赵家镇中心卫生院 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-01-05 14:57:14 : 【客户请求】 跟客户解释偏差限和SD值的区别2026-01-05 14:34:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2026.01.06 14:39:41 | 大方县人民医院 / 551600 毕节地区 | 302934 | 304600187 | 大方县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-06 14:51:49 : 【客户请求】 测试视频2026-01-06 14:39:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.07 15:15:01 | 仁寿县第四人民医院（仁寿县文宫镇卫生院） / 620566 眉山市 | 303938 | 304600388 | 仁寿县第四人民医院（仁寿县文宫镇卫生院） BS-830 微信视频服务 | 2026-01-07 15:16:20 : 【客户请求】 客户测试2026-01-07 15:15:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.07 13:38:41 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304600381 | 青海省黄南州河南县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-07 14:12:01 : 【客户请求】 CL-8000I机器问题，已经告知更换底物方法。2026-01-07 13:38:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.01.07 11:58:14 | 新疆生产建设兵团第三师医院 / 844900 喀什 | 317455 | 304600373 | 新疆生产建设兵团第三师医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-07 12:01:25 : 【客户请求】 咨询质控靶值查询，告知在小程序里查询方法。2026-01-07 11:58:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.07 13:21:27 | 佳木斯市中心医院 / 154002 佳木斯市 | 310463 | 304600369 | 佳木斯市中心医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-07 13:29:10 : 【客户请求】 白细胞不分类，DIFF和WBN通道散点图异常，建议做探头液维护光学系统。2026-01-07 13:21:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.07 12:29:16 | 西北妇女儿童医院 / 710000 西安市 | 60081429 | 304600366 | 西北妇女儿童医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-01-07 14:21:22 胡宗亚: 【客户请求】 客户自己误拨视频服务，机器无问题2026-01-07 12:29:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.07 11:44:12 | 淮阳成军医院 / 466700 周口市 | 60101745 | 304600363 | 淮阳成军医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-07 11:45:08 : 【客户请求】 白细胞不分类，派分公司跟进处理。2026-01-07 11:44:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.07 11:30:32 | 东兴市江平卫生院 / 538101 防城港市 | 60052490 | 304600354 | 东兴市江平卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-07 11:40:02 : 【客户请求】 白细胞分类都带R,指导老师做探头液浸泡。2026-01-07 11:30:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.07 11:29:54 | 兰州大学第一医院 / 730000 兰州市 | 311201 | 304600353 | 兰州大学第一医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-07 11:40:30 胡宗亚: 【客户请求】 工程师给客户演示视频服务2026-01-07 11:29:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.07 10:03:45 | 易门县十街乡中心卫生院 / 653100 玉溪市 | 337309 | 304600351 | 易门县十街乡中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-07 10:06:31 : 【客户请求】 咨询设备使用方法，已沟通处理2026-01-07 10:03:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.07 09:58:15 | 广东横琴联合生命科学有限责任公司 | 90364303 | 304600344 | 广东横琴联合生命科学有限责任公司 BS-350S 微信视频服务 | 2026-01-07 10:12:09 苏曙明: 【客户请求】 主动取消。回拨未接听2026-01-07 09:58:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 生化 | BS-350S | 一般 | 待处理
2026.01.07 11:32:07 | 长治医学院附属和济医院 / 046000 长治市 | 304577 | 304600330 | 长治医学院附属和济医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-07 11:33:14 : 【客户请求】 工程师在客户端测试视频。2026-01-07 11:32:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.07 11:09:09 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 / 330600 宜春市 | 381382 | 304600329 | 江西省宜春市靖安县璪都卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-07 11:12:00 : 【客户请求】 浓缩清洗剂装载。2026-01-07 11:09:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:52:33 | 中南民族大学校医院 / 430022 武汉市 | 361592 | 304600328 | 中南民族大学校医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-07 10:54:15 : 【客户请求】 CRPII稀释校准设置。2026-01-07 10:52:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:30:57 | 永修县中医院 / 330300 九江市 | 308193 | 304600325 | 永修县中医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-07 11:02:54 胡宗亚: 【客户请求】 机械手动作异常，派分公司跟进处理。2026-01-07 10:30:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:11:12 | 渠县清溪场镇中心卫生院 / 635225 达州市 | 90069333 | 304600324 | 渠县清溪场镇中心卫生院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-01-07 10:13:14 : 【客户请求】 工程师要单，效应检测失败2026-01-07 10:11:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:43:52 | 中南民族大学校医院 / 430022 武汉市 | 361592 | 304600289 | 中南民族大学校医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-07 10:45:05 : 【客户请求】 咨询查询校准品靶值。2026-01-07 10:43:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:25:37 | 云南省临沧市沧源县班洪乡卫生院 / 677400 临沧市 | 370205 | 304600288 | 云南省临沧市沧源县班洪乡卫生院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-07 10:47:09 : 【客户请求】 质控规则设定，告知操作方法。2026-01-07 10:25:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:23:17 | 宜宾市中心血站 / 644000 宜宾市 | 329389 | 304600287 | 宜宾市中心血站 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-07 10:33:25 : 【客户请求】 【故障现象】：通信软件无法连接【排查过程】：检查仪器电脑正常开启，检查通信管理软件设置正常，点击重新连接尝试无效，指导重新插拔网线后，重启通信软件，无法解决，提供解决方案，USB转网口，怀疑网口问题【处理结果】：提供解决方案2026-01-07 10:23:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:06:38 | 易门县十街乡中心卫生院 / 653100 玉溪市 | 337309 | 304600286 | 易门县十街乡中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-07 11:12:55 苏曙明: 【客户请求】 304600351已解决。2026-01-07 10:06:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.07 09:39:30 | 漯河市郾城区龙城镇卫生院 / 462300 漯河市 | 328439 | 304600285 | 漯河市郾城区龙城镇卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-07 09:42:36 : 【客户请求】 7号样本通道指示灯不亮，放入样本架后可以正常测试。请尽快联系客户处理！2026-01-07 09:39:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.07 09:18:28 | 宜宾市中心血站 / 644000 宜宾市 | 329389 | 304600284 | 宜宾市中心血站 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-07 09:29:27 : 【客户请求】 【故障现象】：通信软件无法连接【排查过程】：检查仪器电脑正常开启，检查通信管理软件设置正常，点击重新连接尝试无效，指导重新插拔网线后，重启通信软件【处理结果】：问题解决，正常通信2026-01-07 09:18:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:22:08 | 甘肃省会宁县土门乡卫生院 / 730700 白银市 | 331078 | 304600236 | 甘肃省会宁县土门乡卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-01-07 10:25:37 : 【客户请求】 无法开机，指导重启后正常。2026-01-07 10:22:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.01.07 10:08:20 | 武宁县大洞卫生院 / 332000 九江市 | 381864 | 304600234 | 武宁县大洞卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-07 10:10:16 : 【客户请求】 停止-系统恢复。2026-01-07 10:08:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.07 09:19:51 | 贝肯山社区卫生服务中心 / 150010 | 90215342 | 304600233 | 贝肯山社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-07 09:33:23 : 【客户请求】 RBC,HGB连续一段时间质控偏低，告知机器需要校准，自己可以人工校准。2026-01-07 09:19:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.07 09:07:00 | 喀左普东医院 / 122000 | 90352027 | 304600232 | 喀左普东医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-07 09:06:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 17:25:55 | 郑州大学第三附属医院 / 450000 郑州市 | 106736 | 304600222 | 郑州大学第三附属医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-01-06 17:25:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 重要 | 待处理
2026.01.06 17:02:20 | 邕宁区人民医院 / 530000 南宁市 | 302212 | 304600210 | 邕宁区人民医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-01-06 17:02:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.01.06 16:17:30 | 潍坊眼科医院有限责任公司寿光分公司 / 262700 | 90305790 | 304600209 | 潍坊眼科医院有限责任公司寿光分公司 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-06 16:29:55 : 【客户请求】 无稀释液报警，管子有气泡，重新拔插接头后消除故障解决2026-01-06 16:17:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.06 16:07:13 | 酒泉市肃州区清水中心卫生院 / 735000 酒泉市 | 380353 | 304600207 | 酒泉市肃州区清水中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 16:09:48 : 【客户请求】 样本盘运动错误。断电重启2026-01-06 16:07:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 15:13:42 | 个旧市乍甸卫生院 / 650011 红河州 | 328129 | 304600204 | 个旧市乍甸卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 15:16:50 : 【客户请求】 咨询糖化血红蛋白问题，已处理2026-01-06 15:13:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 14:04:08 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 / 551100 贵州市 | 370074 | 304600203 | 贵州省息烽县鹿窝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-06 14:05:42 : 【客户请求】 校准品设置。2026-01-06 14:04:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.06 14:01:32 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600202 | 浙江英特百善医疗设备有限公司 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-06 14:03:29 : 【客户请求】 回拨电话无法接通。2026-01-06 14:01:31 : 【客户请求】 微信视频呼入BH2-5C000786 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.01.06 13:36:18 | 成都市郫都区三道堰镇卫生院 / 611700 大邑县 | 329842 | 304600201 | 成都市郫都区三道堰镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-06 13:41:11 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂盘温度异常，负值【排查过程】：检查试剂盘是否结冰，反馈常温【故障定位】：温度传感器故障或者板卡故障【一线建议】：申请温度传感器、温度采集板等备用【下派理由】：硬件故障，需要工程师现场排查处理2026-01-06 13:36:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.07 08:33:27 | 阆中华济医院 / 555555 阆中市 | 90052870 | 304600200 | 阆中华济医院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-07 08:43:17 : 【客户请求】 需要导入参数，沟通应用联系导入2026-01-07 08:33:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.07 08:31:31 | 贝肯山社区卫生服务中心 / 150010 | 90215342 | 304600199 | 贝肯山社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-07 08:31:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.07 08:31:14 | 夏邑县歧河店乡卫生院 / 476000 商丘市 | 333616 | 304600198 | 夏邑县歧河店乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-07 08:35:50 胡宗亚: 【客户请求】 数据管理软件数据库未启用，派分公司重新安装数据库，尽快连续处理2026-01-07 08:31:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.06 17:26:57 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 / 641300 资阳市 | 362145 | 304600196 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-06 17:29:23 : 【客户请求】 如何查询校准品靶值。2026-01-06 17:26:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.06 15:29:14 | 福建省福州肺科医院 / 350008 福州市 | 101354 | 304600188 | 福建省福州肺科医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-01-06 15:31:51 : 【客户请求】 测试视频2026-01-06 15:29:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 福州分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.04 15:11:29 | 安新县佑安医院 / 071600 | 60109261 | 304599857 | 安新县佑安医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-01-04 15:19:52 : 【客户请求】 WBC结果报R，机器本底报警本底异常，告知是池子脏导致，先整机浸泡，如果故障无法消除需要工程师上门清洗和光学增益校准2026-01-04 15:11:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.01.04 13:11:18 | 武警新疆机动第二支队卫生队 / 555555 | 90360886 | 304599849 | 新疆机动第二支队 BS-280 微信视频服务 | 2026-01-04 13:39:57 刘李冬: 【技术支持】 客户未接电话2026-01-04 13:11:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.01.04 11:47:12 | 吉林宝石花医院（吉化集团公司总医院） / 132000 吉林市 | 313262 | 304599843 | 吉林宝石花医院（吉化集团公司总医院） BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-01-04 11:48:20 : 【客户请求】 工程师教老师测试视频服务功能2026-01-04 11:47:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.04 11:45:58 | 乐东县山荣社区卫生服务站 | 90158813 | 304599842 | 乐东县山荣社区卫生服务站 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-04 12:09:26 刘李冬: 【技术支持】 咨询GGT项目底物耗尽怎样出结果，已指导稀释测试，此单封闭2026-01-04 11:45:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.04 11:36:27 | 柴桑区新合镇卫生院 / 332000 九江市 | 60124989 | 304599836 | 柴桑区新合镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-04 12:09:13 : 【客户请求】 杯空白报警，光源灯寿命到，指导止血处理已可以测试，已告知老师需要购买光源灯2026-01-04 11:45:53 : 【客户请求】 姓名: 刘珍珍; 手机号: 199****5964; 问题描述:2026-01-04 11:36:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.04 11:32:19 | 郑州美康盛德医学检验所有限公司 / 450000 郑州市 | 60120728 | 304599835 | 郑州美康盛德医学检验所有限公司 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-01-04 11:43:28 : 【客户请求】 动态血压问题，帮问用户名密码,给提供客户。2026-01-04 11:32:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.04 11:30:43 | 成都市金牛区营门口社区卫生服务中心 / 610000 成都市 | 60100995 | 304599834 | 成都市金牛区营门口社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-04 11:54:45 胡宗亚: 【客户请求】 客户咨询质控靶值问题，已经告知小程序里面查询2026-01-04 11:30:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.04 10:42:36 | 保定市望都县寺庄镇卫生院白岳分院 | 90373472 | 304599832 | 保定市望都县寺庄镇卫生院白岳分院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-04 10:52:08 : 【客户请求】 咨询结果后面标识问题，已解答2026-01-04 10:42:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.04 10:28:25 | 泸州市江阳区石寨镇卫生院 / 646000 | 60101569 | 304599831 | 泸州市江阳区石寨镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-04 10:32:10 : 【客户请求】 客户电话损坏，重新更换电脑，安装后报软件版本不匹配，需要派分公司尽快跟进处理。（使用的装机光盘软件）2026-01-04 10:28:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.04 14:01:09 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304599828 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-04 14:18:16 : 【客户请求】 结果都是0，告知老师模式选择错误，重新选模式测试样本正常。2026-01-04 14:01:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.04 13:21:09 | 宝兴县穆坪镇卫生院 / 625700 | 90079680 | 304599825 | 宝兴县穆坪镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-04 13:34:12 刘李冬: 【技术支持】 咨询强化清洗时清洗剂不够问题，已指导2026-01-04 13:21:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.04 11:29:53 |  |  | 304599818 | 泸州市江阳区石寨镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 |  | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.04 11:24:00 |  |  | 304599816 | 泸州市江阳区石寨镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 |  | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.04 10:48:55 | 新疆拜城县人民医院 / 842000 阿克苏地区 | 330809 | 304599813 | 新疆拜城县人民医院 BRICYTE E6 微信视频服务 | 2026-01-04 11:58:19 胡宗亚: 【客户请求】 开不了机，派分公司跟进处理。2026-01-04 10:48:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BRICYTE E6 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.04 09:11:59 | 合肥市锦城综合门诊有限公司 | 90207045 | 304599805 | 合肥市锦城综合门诊有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-04 09:35:56 胡宗亚: 【客户请求】 液体压力超载，指导老师拆洗SV13到14之间管路，重启仪器2026-01-04 09:11:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.03 11:02:13 | 甘德县人民医院 / 813500 | 60055562 | 304599802 | 甘德县人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-03 11:51:04 胡宗亚: 【客户请求】 节假日视频系统维护，无法打进，客户已经打热线解决。2026-01-03 11:02:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.03 11:42:19 | 三台县塔山镇中心卫生院 / 621100 绵阳市 | 319187 | 304599792 | 三台县塔山镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-03 11:42:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.03 08:36:56 | 天门市胡市卫生院 / 431700 天门市 | 60039458 | 304599791 | 天门市胡市卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-03 08:36:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.03 09:48:15 | 忻州安康眼科医院 / 034000 | 90097226 | 304599783 | 忻州安康眼科医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-03 09:48:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.03 11:57:37 | 三台县塔山镇中心卫生院 / 621100 绵阳市 | 319187 | 304599775 | 三台县塔山镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-03 11:57:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.03 11:37:18 | 合肥市锦城综合门诊有限公司 | 90207045 | 304599774 | 合肥市锦城综合门诊有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-03 11:49:11 胡宗亚: 【客户请求】 节假日视频系统维护，无法打进，关闭此单2026-01-03 11:37:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.04 08:56:34 | 江西省吉安市泰和县苑前镇医院 / 555555 | 90007336 | 304599768 | 江西省吉安市泰和县苑前镇医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-04 11:23:13 胡宗亚: 【客户请求】 冲洗后重启正常2026-01-04 08:58:21 : 【客户请求】 液体压力超载，指导拆洗SV13到14之间管路2026-01-04 08:56:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.02 17:13:45 | 南涧彝族自治县人民医院 / 675700 大理 | 104628 | 304599766 | 南涧彝族自治县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-02 17:38:11 何毅: 【客户请求】 今天做样本和质控，wbc低了将近一半，老师已下班，希望当地工程师联系她，确认原因，检查试剂，申请阀，管路等备用，请尽快联系老师2026-01-02 17:13:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.01.02 10:55:18 | 嘉峪关峪苑社区卫生服务中心 / 555555 | 90035787 | 304599763 | 嘉峪关峪苑社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-02 14:39:09 何毅: 【客户请求】 咨询如何查询质控靶值，告知后解决2026-01-02 10:55:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.02 10:05:06 | 遂宁市安居区中医院 | 90167925 | 304599761 | 遂宁市安居区中医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-02 14:45:11 何毅: 【客户请求】 上午无视频服务，告知老师，老师已联系当地工程师处理，要求封单2026-01-02 10:05:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.02 16:41:41 | （禁用）涪陵区结核病防治所 | 90215524 | 304599759 | （禁用）涪陵区结核病防治所 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-02 17:08:28 59990008: 【客户请求】 （禁用）涪陵区结核病防治所苏曙明：客户测试视频，此单无法编辑，请封闭此单2026-01-02 16:41:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.02 11:28:52 | 达拉特旗億康中医医院 / 017000 鄂尔多斯市 | 90055663 | 304599758 | 达拉特旗億康中医医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-02 11:28:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.01 14:58:49 | 重庆市万州区分水中心卫生院 / 404000 重庆市 | 333974 | 304599753 | 重庆市万州区分水中心卫生院 SPL 1000 微信视频服务 | 2026-01-01 14:58:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 重庆分公司 | 生化 | SPL 1000 | 一般 | 待处理
2026.01.02 10:20:28 | 介休市三佳整骨专专科医院 / 032000 介休市 | 107556 | 304599749 | 介休市三佳整骨专专科医院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-01-02 14:41:20 何毅: 【客户请求】 今天无视频服务，老师上午拨打，老师已联系当地工程师解决，要求封单2026-01-02 10:20:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.01 11:24:48 | 湖南省邵阳市洞口县江口镇卫生院 / 422325 邵阳市 | 367061 | 304599748 | 湖南省邵阳市洞口县江口镇卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-01-01 11:24:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.01.02 10:50:33 | 嘉峪关峪苑社区卫生服务中心 / 555555 | 90035787 | 304599726 | 嘉峪关峪苑社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-02 14:33:06 何毅: 【客户请求】 今天未开视频，下午联系老师，说误拨，仪器没有问题2026-01-02 10:50:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.01 10:18:37 | 武宁县大洞卫生院 / 332000 九江市 | 381864 | 304599723 | 武宁县大洞卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-01 10:18:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.01 09:56:43 | 武定县狮山卫生院 / 651600 楚雄州 | 60078620 | 304599722 | 武定县狮山卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-01 09:56:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.02 11:19:44 | 乌审旗博仁医院 / 555555 鄂尔多斯市 | 90022665 | 304599695 | 乌审旗博仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-02 14:59:21 苏曙明: 【客户请求】 MCC#112773已派单。2026-01-02 11:19:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.01 11:02:25 | 玉田县德铭医院 / 063000 唐山市 | 60059293 | 304599693 | 玉田县德铭医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-01 11:02:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.02 09:39:21 | 长沙市芙蓉区韭菜园街道社区卫生服务中心 / 555555 | 90013362 | 304599670 | 长沙市芙蓉区韭菜园街道社区卫生服务中心 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-02 14:28:47 何毅: 【客户请求】 咨询如何设定质控，告知后解决2026-01-02 09:39:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.01 14:30:40 | 济南市长清区人民医院 / 250300 济南市 | 304169 | 304599669 | 济南市长清区人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-01 14:30:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.01 09:37:16 | 华容怀岳医院 / 414200 华容县 | 90207080 | 304599668 | 华容怀岳医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-01 09:37:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.04 15:30:52 | 安新县佑安医院 / 071600 | 60109261 | 304599858 | 安新县佑安医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-01-04 15:47:40 : 【客户请求】 白细胞分类都报R,本底异常，派分公司跟进处理，清洗流动室，做光学增益。2026-01-04 15:32:26 : 【客户请求】 本底异常，白细胞0.4左右，指导做整机浸泡2026-01-04 15:30:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.01.05 15:58:59 | 奇台县中医医院 / 831800 奇台市 | 364604 | 304600059 | 奇台县中医医院 BC-6800 微信视频服务 | 2026-01-05 16:13:27 : 【客户请求】 新试剂报警FD余量不足，指导客户设置DA值可以消除，做样本不分类，派分公司跟进处理。2026-01-05 15:58:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理
2026.01.05 14:53:19 | 禹州市立医院 / 461600 禹州市 | 90173452 | 304600057 | 禹州市立医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-05 14:54:03 : 【客户请求】 工程师现场推广功能2026-01-05 14:53:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.01.05 13:25:30 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 / 410000 长沙市 | 90312157 | 304600055 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-05 13:46:12 刘李冬: 【客户请求】 老师联系当地临床沟通质控解读2026-01-05 13:25:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.05 13:16:29 | 宝鸡市卧龙寺社区卫生服务中心 / 721000 宝鸡 | 365577 | 304600054 | 宝鸡市卧龙寺社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-05 13:16:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.05 12:36:54 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304600052 | 安福县洋门卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-05 13:03:27 刘李冬: 【技术支持】 咨询试剂有效期问题，已解答2026-01-05 12:36:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.05 11:43:14 | 久治县藏医院 | 90398439 | 304600033 | 久治县藏医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-05 11:48:14 : 【客户请求】 老师反馈之前研究参数无显示现在显示，告知可以在设置里面更改是否显示2026-01-05 11:43:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.05 11:39:40 | 南县中医院 / 999999 | 102371 | 304600032 | 南县中医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-01-05 11:39:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.01.05 11:14:34 | 高平市人民医院 / 048400 晋城市 | 304632 | 304600031 | 高平市人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-05 11:14:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.05 14:29:29 | 达州市达川区赵家镇中心卫生院 / 635000 达州市 | 335442 | 304600030 | 达州市达川区赵家镇中心卫生院 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-01-05 14:55:46 : 【客户请求】 故障现象】：咨询质控偏差限与SD的区别【排查过程】：发送相关资料和客户解释【处理结果】：客户理解两者区别2026-01-05 14:29:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2026.01.05 14:06:17 | 安徽庐州中西医结合医院 / 236001 350 | 90049444 | 304600029 | 安徽庐州中西医结合医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-05 14:16:28 : 【客户请求】 客户咨询靶值，告知可以进微信公众号或者AI里面查询2026-01-05 14:06:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.05 13:51:14 | 航天中心医院 / 100039 北京市 | 305947 | 304600027 | 航天中心医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-01-05 13:51:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.05 13:13:35 | 巴中市巴州区梁永镇卫生院 / 610000 巴中市 | 383573 | 304600026 | 巴中市巴州区梁永镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-05 15:05:45 : 【客户请求】 【故障现象】：光源灯未打开【排查过程】：反应盘溢流 指导客户清洗自动清洗机构下端异物后测试无溢流【处理结果】：等待溢流水渍蒸发2026-01-05 13:13:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.05 10:46:37 | 察哈尔右翼中旗妇幼保健所 / 013500 | 90210455 | 304600014 | 察哈尔右翼中旗妇幼保健所 BS-860 微信视频服务 | 2026-01-05 11:03:27 刘李冬: 【客户请求】 老师反馈问题已解决2026-01-05 10:46:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.01.05 10:45:43 | 天津市红桥区西沽街社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 319974 | 304600013 | 天津市红桥区西沽街社区卫生服务中心 BS-2200 微信视频服务 | 2026-01-05 10:54:10 : 【客户请求】 试剂余量不显示指导余量检查后解决2026-01-05 10:45:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-2200 | 一般 | 待处理
2026.01.05 14:15:21 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304600010 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-01-05 14:49:10 : 【客户请求】 【故障现象】：装载多瓶试剂未启用不显示测试量【排查过程】：检查装载界面 未使用试剂不显示测试量正常【处理结果】：客户观察使用2026-01-05 14:15:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.01.05 10:55:15 | 成都市郫都区三道堰镇卫生院 / 611700 大邑县 | 329842 | 304600003 | 成都市郫都区三道堰镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-05 11:03:32 : 【客户请求】 早上开机 应用状态界面显示反应盘清洗水温度异常 属环境温度过低导致 应开启空调2026-01-05 10:55:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.05 09:42:33 | 柴桑区新合镇卫生院 / 332000 九江市 | 60124989 | 304600001 | 柴桑区新合镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-05 09:49:26 : 【客户请求】 指导更换光源灯2026-01-05 09:42:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.05 10:22:07 | 广安市邻水县精神病医院 / 652377 | 90188829 | 304600000 | 广安市邻水县精神病医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-05 10:25:45 : 【客户请求】 还是咨询要条码，告知无法提供2026-01-05 10:22:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.05 10:19:56 | 渠县高新医院 | 90165747 | 304599999 | 渠县高新医院 BS-850 微信视频服务 | 2026-01-05 10:41:10 刘李冬: 【技术支持】 仪器漏水怀疑是废液集液器排液管路的阀或者管路堵塞导致，老师要求自行联系工程师处理，此单封闭2026-01-05 10:19:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.01.05 10:09:51 | 广安市邻水县精神病医院 / 652377 | 90188829 | 304599995 | 广安市邻水县精神病医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-05 10:18:17 : 【客户请求】 要试剂条码，告知需要问试剂供货商要2026-01-05 10:09:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.05 09:49:55 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304599994 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-05 09:57:03 : 【客户请求】 咨询项目需要校准后怎样处理，已指导2026-01-05 09:49:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.05 09:41:09 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 / 636150 达州市 | 60094484 | 304599993 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-05 09:50:03 : 【客户请求】 导数据2026-01-05 09:41:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.05 08:50:34 | 嘉善县罗星街道社区卫生服务中心 / 314100 嘉兴市 | 60040787 | 304599940 | 嘉善县罗星街道社区卫生服务中心 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-01-05 08:50:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 杭州分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.01.05 08:50:29 | 滁州市明光市明东卫生院 / 239400 滁州市 | 374279 | 304599939 | 滁州市明光市明东卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-05 09:12:41 刘李冬: 【客户请求】 客户接通瞬间自行取消，未接电话2026-01-05 08:50:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.05 11:52:49 | 蕲春县赤东镇竹瓦卫生院 / 430000 黄冈市 | 60075253 | 304599930 | 蕲春县赤东镇竹瓦卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-01-05 11:59:02 : 【客户请求】 咨询如何查询质控品靶值，已解答2026-01-05 11:52:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.01.05 10:41:54 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304599928 | 安福县洋门卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-05 11:01:52 刘李冬: 【技术支持】 咨询测试中如何上试剂，已指导2026-01-05 10:41:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.05 10:26:08 | 曲阜市人民医院 / 999999 | 105307 | 304599927 | 曲阜市人民医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-01-05 10:39:28 刘李冬: 【技术支持】 样本针清洗池出水大导致水漫出仪器台面，指导处理减小了冒水量但是没有彻底解决问题，怀疑内部管路堵塞导致水无法回流到去离子水桶，需要工程师现场处理2026-01-05 10:26:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.01.05 10:00:52 | 大连理工大学附属中心医院（大连市中心医院） / 116003 大连市 | 301776 | 304599926 | 大连理工大学附属中心医院（大连市中心医院） BC-760[R] CS 微信视频服 | 2026-01-05 10:09:16 : 【客户请求】 CRP无法定标，乳胶试剂之前上过机，已经过期，重新更换新试剂解决2026-01-05 10:00:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 血球 | BC-760[R] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.05 09:20:47 | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心 | 90374565 | 304599925 | 汉滨区江北办寇家沟社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-05 09:25:02 : 【客户请求】 机器无法与数据管理软件通信，指导老师检查IP地址重新连接后正常2026-01-05 09:20:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.04 16:35:34 | 寻甸县第二人民医院 / 655214 昆明市 | 370607 | 304599921 | 寻甸县第二人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-04 16:35:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.01.05 10:03:03 | 宣汉县峰城镇中心卫生院 / 635000 达州市 | 361004 | 304599920 | 宣汉县峰城镇中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-05 10:17:39 : 【客户请求】 指导导数据2026-01-05 10:03:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.05 11:08:39 | 德保县人民医院 / 547000 百色市 | 302412 | 304599909 | 德保县人民医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-01-05 11:08:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.05 09:06:58 | 应急总医院 / 100020 北京市 | 361189 | 304599908 | 应急总医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-05 09:09:58 : 【客户请求】 机械手动作异常，派分公司跟进处理。2026-01-05 09:06:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.04 17:06:49 | 湛河区妇幼保健院 / 467000 平顶山 | 60040217 | 304599905 | 湛河区妇幼保健院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-04 17:06:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.04 15:40:28 | 武都汉王镇卫生院 / 746041 | 90058823 | 304599901 | 武都汉王镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-04 15:40:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.04 16:40:49 | 乐陵市妇幼保健院 / 253600 德州市 | 60040657 | 304599900 | 乐陵市妇幼保健院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-01-04 16:44:59 : 【客户请求】 客户需要帮忙解读一个病人的甲功结果，请临床工程师及时联系2026-01-04 16:40:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.01.04 14:48:50 | 马龙县王家庄镇中心卫生院 / 655100 | 90057450 | 304599872 | 马龙县王家庄镇中心卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-01-04 14:48:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50228604 | 刘李冬 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.01.04 13:36:22 | 大悟县城关卫生院（大悟县第三人民医院） / 445000 孝感市 | 60055380 | 304599867 | 大悟县城关卫生院（大悟县第三人民医院） BC-5800 微信视频服务 | 2026-01-04 14:19:07 59990004: 【客户请求】 转柴晓娇2026-01-04 13:46:21 : 【客户请求】 汉唐生物科技有限公司（青岛分公司），机器重新启用，派分公司跟进处理。2026-01-04 13:36:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 座席解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5800 | 一般 | 待处理
2026.01.13 14:51:26 | 四川省南充市高坪区中医医院 / 610015 南充市 | 326143 | 304600996 | 四川省南充市高坪区中医医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-13 14:54:39 : 【客户请求】 咨询lis问题 saa无法传输2026-01-13 14:51:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.01.13 13:55:45 | 重庆市沙坪坝区陈家桥医院 / 400131 重庆市 | 305758 | 304600966 | 重庆市沙坪坝区陈家桥医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-13 13:58:07 苏曙明: 【客户请求】 客户测试视频。2026-01-13 13:55:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.13 15:07:15 | 马龙县王家庄镇中心卫生院 / 655100 | 90057450 | 304600954 | 马龙县王家庄镇中心卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-01-13 15:07:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.01.13 11:14:43 | 仁寿县城南社区卫生服务中心 / 620361 眉山 | 383039 | 304600951 | 仁寿县城南社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-13 11:21:32 : 【客户请求】 吸液管脱落，重新安装后。正常2026-01-13 11:21:01 : 【客户请求】 C07009水空白超限10X，清洗机构第一、二阶2026-01-13 11:14:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.13 11:51:27 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 / 641300 资阳市 | 362145 | 304600933 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-13 12:04:16 : 【客户请求】 客户新增加糖化项目，老师先自己尝试操作，如需工程师协助，再联系。2026-01-13 11:55:05 : 【客户请求】 全血糖化测试2026-01-13 11:51:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.13 11:03:14 | 江西省吉安市万安县柏岩卫生院 / 343000 吉安市 | 381457 | 304600932 | 江西省吉安市万安县柏岩卫生院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-01-13 18:12:14 何毅: 【客户请求】 联系江西恒嘉信,说问题已解决,要求封单2026-01-13 11:06:50 : 【客户请求】 姓名: 柳婷; 手机号: 137****7450; 问题描述: 电脑与仪器连接断开2026-01-13 11:03:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60629639 | 江西恒嘉信生物科技有限公司 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.13 13:51:20 | 萍乡矿业集团有限责任公司总医院 / 337000 萍乡市 | 308170 | 304600928 | 萍乡矿业集团有限责任公司总医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-13 13:54:08 何毅: 【客户请求】 老师先做维护，已自行联系当地工程师，要求封单2026-01-13 13:51:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.01.13 10:01:40 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304600922 | 镇原县上肖镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-13 10:11:48 : 【客户请求】 刚刚校准后，质控059325008新复溶，测试失控。1.老师选择病理水平的质控申请的质控测试；2.告知如何在瑞智服小程序里查询靶值。2026-01-13 10:01:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.13 09:57:21 | 平邑诚德骨科医院有限公司 / 273300 | 90306312 | 304600912 | 平邑诚德骨科医院有限公司 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-13 10:09:15 何毅: 【客户请求】 告知后解决2026-01-13 10:01:03 何毅: 【客户请求】 咨询质控异常的处理方法2026-01-13 09:57:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.13 11:09:12 | 焦作市疾病预防控制中心 / 454000 焦作市 | 329231 | 304600860 | 焦作市疾病预防控制中心 CL-900I 微信视频服务 | 2026-01-13 11:12:02 : 【客户请求】 偶发试剂条码扫码不上，扫码仪及条码已确认，建议申请扫码仪备用。2026-01-13 11:09:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.01.13 10:19:56 | 河南省信阳市潢川县付店镇卫生院 / 465100 信阳市 | 374577 | 304600858 | 河南省信阳市潢川县付店镇卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-01-13 10:28:16 : 【客户请求】 HCY试剂盒，仪器默认参数表里只有HCYII。建议咨询试剂供应商确认2026-01-13 10:19:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.01.13 10:19:43 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304600857 | 镇原县上肖镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-13 10:41:10 苏曙明: 【客户请求】 误操作2026-01-13 10:19:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.13 10:11:39 | 河南省郑州市惠济区人民医院 / 450000 郑州市 | 318494 | 304600856 | 河南省郑州市惠济区人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-13 16:57:02 59990002: 【客户请求】 转卢利红跟进2026-01-13 10:44:15 何毅: 【客户请求】 视频未接通，老师未接电话，请核实号码，谢谢！2026-01-13 10:26:50 何毅: 【客户请求】 电话未接2026-01-13 10:15:37 何毅: 【客户请求】 电话未接2026-01-13 10:11:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 座席解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.01.12 17:34:43 | 富顺县安溪镇卫生院 / 610091 | 90059570 | 304600852 | 富顺县安溪镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-12 17:37:55 : 【客户请求】 未完成样本怎么继续测试。2026-01-12 17:36:44 : 【客户请求】 开放机型，TB的R2试剂没有装载。2026-01-12 17:34:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.13 08:52:06 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304600848 | 河南北控商贸有限公司 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-13 08:55:20 : 【客户请求】 客户指导挂断。回拨电话未接听。2026-01-13 08:52:05 : 【客户请求】 微信视频呼入FU5-56001210 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.13 08:50:54 | 丰顺县康明眼科医院有限公司 | 90180812 | 304600847 | 丰顺县康明眼科医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-13 09:10:30 何毅: 【客户请求】 重启后解决2026-01-13 08:55:12 何毅: 【客户请求】 液体压力超载，不能消除2026-01-13 08:54:46 何毅: 【客户请求】 提压力超载，不能消除2026-01-13 08:50:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.13 08:43:13 | 丰顺县康明眼科医院有限公司 | 90180812 | 304600846 | 丰顺县康明眼科医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-13 08:46:57 何毅: 【客户请求】 咨询试剂过期处理，告知后解决2026-01-13 08:43:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.13 08:34:21 | 达拉特旗億康中医医院 / 017000 鄂尔多斯市 | 90055663 | 304600845 | 达拉特旗億康中医医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-13 08:36:41 : 【客户请求】 更换光源灯。2026-01-13 08:34:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.13 09:21:58 | 丰顺县康明眼科医院有限公司 | 90180812 | 304600838 | 丰顺县康明眼科医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-13 09:24:50 何毅: 【客户请求】 与数据管理软件断联，重连解决2026-01-13 09:21:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.13 08:57:35 | 河南省新郑市辛店中心卫生院 / 450000 郑州市 | 323964 | 304600827 | 河南省新郑市辛店中心卫生院 SPL 1000 微信视频服务 | 2026-01-13 09:03:56 : 【客户请求】 工程师在客户端演示2026-01-13 08:57:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | SPL 1000 | 一般 | 待处理
2026.01.12 16:27:52 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304600826 | 镇原县上肖镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-12 16:29:57 何毅: 【客户请求】 老师确认废液瓶盖组件损坏，需更换，申请废液瓶盖组件等备用，请尽快联系老师2026-01-12 16:27:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.12 14:46:56 | 临夏县尹集中心卫生院 / 730000 临夏州 | 60079829 | 304600824 | 临夏县尹集中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-12 14:54:34 何毅: 【客户请求】 老师说，问题已解决awaya2026-01-12 14:46:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.12 14:27:35 | 东南大学附属中大医院 / 210000 南京市 | 60028526 | 304600823 | 东南大学附属中大医院 MC-80 微信视频服务 | 2026-01-12 15:01:38 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-12 14:27:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 南京分公司 | 血球 | MC-80 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.12 14:07:24 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304600822 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-12 14:14:10 何毅: 【客户请求】 老师咨询生化机器问题，告知重拨后解决2026-01-12 14:07:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.12 15:49:46 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304600818 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-12 16:02:56 何毅: 【客户请求】 咨询如何考核仪器精密度，告知后解决2026-01-12 15:49:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.12 14:55:29 | 上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心 / 201206 上海市 | 60063384 | 304600816 | 上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心 H50P 微信视频服务 | 2026-01-12 15:37:17 何毅: 【客户请求】 咨询全血分层的处理，告知后解决2026-01-12 14:55:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 血球 | H50P | 一般 | 待处理
2026.01.12 14:35:49 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304600815 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-12 14:50:33 何毅: 【客户请求】 咨询质控靶值，告知后解决2026-01-12 14:35:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.13 09:45:09 | 临潭县第二人民医院 / 747502 甘南州 | 311398 | 304600810 | 临潭县第二人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-01-13 10:17:24 苏曙明: 【客户请求】 客户查询靶值时误操作。2026-01-13 09:45:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.01.12 16:57:12 | 甘肃省平凉庄浪县朱店卫生院 / 744600 平凉市 | 324424 | 304600809 | 甘肃省平凉庄浪县朱店卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-12 16:59:58 何毅: 【客户请求】 卸载平台满，拉上窗帘后，解决2026-01-12 16:57:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.12 11:56:29 | 会理市富乐镇卫生院 / 615131 | 90157129 | 304600802 | 会理市富乐镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-12 11:59:28 : 【客户请求】 指导安装生化软件2026-01-12 11:56:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.12 11:51:36 | 甘孜州新龙县中藏医院 / 626800 甘孜州 | 314483 | 304600801 | 甘孜州新龙县中藏医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-12 12:12:49 何毅: 【客户请求】 仪器去年8月装机后，一直未用，今启用，发现LIC#和%研究参数超范围结果较多（老师说令一台5180crp基本无此问题），希望当地工程师联系她，确认下仪器状态，必要时做下增益确认，请先电话联系老师。2026-01-12 11:51:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.12 17:24:31 | 山西省中医药研究院 / 030002 太原市 | 308551 | 304600790 | 山西省中医药研究院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-12 17:59:37 何毅: 【客户请求】 Neu-X（侧向散射）：颗粒度变化提示感染或中毒颗粒。2026-01-12 17:42:46 何毅: 【客户请求】 咨询neu-x参数的临床意义，与neut-ri的关系，告知后解决2026-01-12 17:24:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.12 14:48:15 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 / 641300 资阳市 | 362145 | 304600787 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-12 15:04:25 : 【客户请求】 650310103吸样前变轨机构故障：到位检测异常。模块恢复无效。指导断电重启后正常。2026-01-12 14:48:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.12 11:29:57 | 甘孜州人民医院 / 626000 阿坝州 | 317631 | 304600782 | 甘孜州人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-12 11:33:11 : 【客户请求】 回拨电话，客户是要查询BC-5385的问题，已告知可以在智能问答里询问。2026-01-12 11:29:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.01.12 10:31:51 | 夏邑县歧河店乡卫生院 / 476000 商丘市 | 333616 | 304600774 | 夏邑县歧河店乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-12 10:45:58 : 【客户请求】 动力学法项目报警“线性限超限”，查看反应曲线，有波动。检查光源灯、搅拌杆、反应杯、清洗机构、光学组件等。请尽快联系客户处理！2026-01-12 10:31:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.12 10:25:22 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 / 150200 哈尔滨市 | 362351 | 304600773 | 黑龙江省五常市八家子乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-12 10:29:03 : 【客户请求】 增加检验科老师。系统设置-仪器设置-数据字典2026-01-12 10:25:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.12 10:19:30 | 西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心 / 810000 | 90150911 | 304600772 | 西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-12 10:20:12 : 【客户请求】 姓名: 张新平; 手机号: 152****8914; 问题描述:2026-01-12 10:19:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100045079 | 王磊磊 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.12 10:46:55 | 随州市中心医院 / 441300 | 60028601 | 304600769 | 随州市中心医院 BC-6800 微信视频服务 | 2026-01-12 10:49:37 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-12 10:46:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.13 14:09:57 | 云安县中医院 / 527500 云浮市 | 60092190 | 304601001 | 云安县中医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-01-13 14:14:04 何毅: 【客户请求】 plt本底高低差异大20-1200+，探头液浸泡未果，老师说先自行联系当地工程师，要求暂时封单2026-01-13 14:09:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.15 14:52:15 | 周口市郸城县丁村乡卫生院 | 90169242 | 304601218 | 周口市郸城县丁村乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-15 15:07:41 苏曙明: 【客户请求】 添加医生2026-01-15 14:52:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.15 14:20:34 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601216 | 河南省益润生物科技有限公司 BC-760[B] 微信视频服务 | 2026-01-15 14:22:09 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-15 14:20:33 : 【客户请求】 微信视频呼入DG7-5C003811 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-760[B] | 一般 | 待处理
2026.01.16 08:47:52 | 南部县滨江社区卫生服务中心 / 637300 南充市 | 60065440 | 304601208 | 南部县滨江社区卫生服务中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-16 08:57:22 : 【客户请求】 分析部开关没有打开。机器无法连接2026-01-16 08:50:15 : 【客户请求】 姓名: 王; 手机号: 183****5663; 问题描述: 仪器无法连接2026-01-16 08:47:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.16 08:46:15 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304601207 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-16 09:00:21 苏曙明: 【客户请求】 反应盘温度波动大。反应盘盖没有盖2026-01-16 08:46:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.15 16:44:48 | 伊宁市百草滩维吾尔门诊部 / 835000 伊宁市 | 60050400 | 304601204 | 伊宁市百草滩维吾尔门诊部 BC-5150 微信视频服务 | 2026-01-15 16:47:24 何毅: 【客户请求】 咨询如何打包，告知后解决2026-01-15 16:44:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5150 | 一般 | 待处理
2026.01.15 16:04:35 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304601203 | 河南北控商贸有限公司 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-15 16:05:44 : 【客户请求】 工程师现场装机推广瑞智服。2026-01-15 16:04:35 : 【客户请求】 微信视频呼入FU5-5A001556 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.15 11:16:22 | 新疆巴州地区农二师36团医院 / 841802 巴州地区 | 370727 | 304601202 | 新疆巴州地区农二师36团医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-15 11:31:52 何毅: 【客户请求】 除气泡有气泡，申请dil储液池，阀，泵，除气泡器等备用，请尽快联系老师2026-01-15 11:24:13 何毅: 【客户请求】 报DIL浮子状态异常，除气泡2026-01-15 11:20:08 何毅: 【客户请求】 运行中，报DIL浮子状态异常，不能消除2026-01-15 11:16:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.15 10:30:21 | 隆宝镇中心卫生院 / 815000 | 90074139 | 304601201 | 隆宝镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-15 11:01:32 何毅: 【客户请求】 重启后，暂时解决2026-01-15 10:40:15 何毅: 【客户请求】 仪器重启中，202026-01-15 10:34:46 何毅: 【客户请求】 报液体压力超载，无lh试剂，昨天停过电2026-01-15 10:30:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.15 14:08:53 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 / 231500 合肥市 | 362621 | 304601198 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-15 14:09:45 : 【客户请求】 测试视频2026-01-15 14:08:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.15 12:47:49 | 华容仁泽医院有限公司 / 414200 华容县 | 90218412 | 304601197 | 华容仁泽医院有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-15 12:47:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.15 12:16:28 | 成都市金堂县三星镇卫生院 / 611300 成都市 | 90023916 | 304601194 | 成都市金堂县三星镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-15 12:22:02 苏曙明: 【客户请求】 C07009水空白超限10X。检查光源灯、反应杯是否溢流、清洗机构吸注液是否正常等。请尽快联系客户处理！2026-01-15 12:16:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.15 11:36:06 | 遵义市第一人民医院 / 563100 遵义市 | 302850 | 304601193 | 遵义市第一人民医院 BRICYTE E6 微信视频服务 | 2026-01-15 11:46:13 何毅: 【客户请求】 做质控失败，部分样本结果与临床不符，老师希望做下仪器状态确认（各波长cv），要求当地工程师先电话联系她，请申请302粒子等备用，请尽快联系老师2026-01-15 11:42:11 何毅: 【客户请求】 做质控失败，部分样本2026-01-15 11:36:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 血球 | BRICYTE E6 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.15 09:11:30 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304601192 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-15 09:13:35 何毅: 【客户请求】 老师咨询如何拨打生化热线，告知后解决2026-01-15 09:11:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.15 09:04:52 | 长沙市雨花区信睦井湾诊所有限公司 / 410000 长沙市 | 60558530 | 304601191 | （禁用）长沙市雨花区信睦井湾诊所有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-15 09:17:52 何毅: 【客户请求】 要求封单2026-01-15 09:15:28 何毅: 【客户请求】 老师说，误拨，2026-01-15 09:07:26 何毅: 【客户请求】 老师未接电话2026-01-15 09:04:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.15 10:28:31 | 隆宝镇中心卫生院 / 815000 | 90074139 | 304601190 | 隆宝镇中心卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-01-15 10:37:04 苏曙明: 【客户请求】 BC-5130故障，建议扫码血球仪器上的二维码视频。2026-01-15 10:28:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.01.15 10:24:02 | 北大荒集团建三江医院 / 154000 佳木斯市 | 60051234 | 304601189 | 北大荒集团建三江医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-15 10:40:05 苏曙明: 【客户请求】 工程师测试。2026-01-15 10:24:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.01.15 10:22:01 | 贵州福万康康复医院 / 550000 贵阳市 | 60110008 | 304601188 | 贵州福万康康复医院 BS-490 微信视频服务 | 2026-01-15 10:28:54 苏曙明: 【客户请求】 光源灯未打开，客户更换新灯，光度计检测，吸光度在几万。光源灯是亮的，检查光源灯电压、光学增益、清洁光路、光度计等。请尽快联系客户处理！2026-01-15 10:22:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-490 | 一般 | 待处理
2026.01.15 09:55:49 | 陕西省西安市周至县二曲镇卫生院 / 710400 西安市 | 364537 | 304601187 | 陕西省西安市周至县二曲镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-01-15 09:56:33 : 【客户请求】 测试视频。2026-01-15 09:55:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.01.15 09:22:54 | 西平县二郎乡卫生院 / 463900 驻马店市 | 90025952 | 304601185 | 西平县二郎乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-15 09:24:32 : 【客户请求】 校准过期。延期2026-01-15 09:22:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.15 09:15:24 | 平邑诚德骨科医院有限公司 / 273300 | 90306312 | 304601184 | 平邑诚德骨科医院有限公司 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-15 09:30:11 何毅: 【客户请求】 咨询质控结果偏高的可能原因，告知后解决2026-01-15 09:15:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.15 09:08:47 | 平邑诚德骨科医院有限公司 / 273300 | 90306312 | 304601183 | 平邑诚德骨科医院有限公司 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-15 09:57:35 何毅: 【客户请求】 咨询质控结果偏高的可能原因，告知后解决2026-01-15 09:08:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.15 11:31:22 | 中国人民解放军联勤保障部队第九四五医院 / 625000 | 90220628 | 304601157 | 中国人民解放军联勤保障部队第九四五医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-15 11:42:28 : 【客户请求】 液面过高 指导客户更换电机2026-01-15 11:31:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.15 11:21:02 | 泸县玄滩镇卫生院 / 646106 泸州市 | 317987 | 304601156 | 泸县玄滩镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-15 11:38:11 何毅: 【客户请求】 偶发报rbc分析异常，老师需要做下仪器维护，希望当地工程师先电话联系他，协调维护流程。2026-01-15 11:36:07 : 【客户请求】 泸县喻寺镇卫生院2026-01-15 11:21:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.15 10:28:45 | 普安县高棉乡卫生院 / 555555 | 90075954 | 304601154 | 普安县高棉乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-15 10:35:53 : 【客户请求】 采样针撞弯了，老师矫正不了，申请采样针备用。请尽快联系客户处理！2026-01-15 10:28:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.15 10:09:21 | 华容仁泽医院有限公司 / 414200 华容县 | 90218412 | 304601153 | 华容仁泽医院有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-15 10:14:09 : 【客户请求】 反映清洗机构运动有异响，目前没有报警，建议观察2026-01-15 10:09:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.15 09:23:34 | 长沙市雨花区信睦井湾诊所有限公司 / 410000 长沙市 | 60558530 | 304601152 | （禁用）长沙市雨花区信睦井湾诊所有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-15 09:28:38 何毅: 【客户请求】 老师误拨2026-01-15 09:23:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.15 14:53:24 | 临夏市城北社区卫生服务中心 / 555555 | 90231164 | 304601150 | 临夏市城北社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-15 15:07:03 : 【客户请求】 水空白超限10X，线性限超限。光度计检测正常，先观察一下。2026-01-15 14:53:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.15 11:24:14 | 茶陵县腰陂中心卫生院 / 412400 株洲市 | 380248 | 304601145 | 茶陵县腰陂中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-15 11:37:53 : 【客户请求】 反应杯没有看到溢流，光度计检测正常。先观察2026-01-15 11:26:57 : 【客户请求】 C07009水空白超限10X.2026-01-15 11:24:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.14 16:58:11 | 贵州省毕节市大方县核桃乡卫生院 / 551600 | 90052599 | 304601128 | 贵州省毕节市大方县核桃乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-14 17:28:50 苏曙明: 【客户请求】 客户误操作。2026-01-14 16:58:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.15 09:48:15 | 武汉市皮肤病防治研究所 / 430000 武汉市 | 317270 | 304601098 | 武汉市皮肤病防治研究所 BS-380 微信视频服务 | 2026-01-15 09:53:06 : 【客户请求】 回拨电话，在瑞智服界面客户是想查询质控靶值，只有呼叫视频后才能到迈瑞视频客户界面。告知客户可以在智能问答里问。2026-01-15 09:48:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.01.14 16:39:58 | 会泽县以礼街道卫生院 / 650000 曲靖市 | 60178715 | 304601095 | 会泽县以礼街道卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-14 16:45:31 苏曙明: 【客户请求】 增加糖化血红蛋白项目。渠道在指导2026-01-14 16:39:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.14 16:02:24 | 南阳市新野县前高庙乡卫生院 / 473500 南阳市 | 90041477 | 304601094 | 南阳市新野县前高庙乡卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-14 16:04:03 : 【客户请求】 穿刺针撞弯，客户要求上门更换穿刺针2026-01-14 16:02:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.14 14:30:59 | 泰安市泰市区泰前卫生院 / 271200 泰安市 | 321471 | 304601092 | 泰安市泰市区泰前卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-14 14:42:51 : 【客户请求】 突然断电后，电脑不能正常启动。电脑操作系统需还原，备份D盘数据库，重装操作软件，请尽快联系客户处理！2026-01-14 14:30:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.14 17:07:26 | 甘肃省甘南市舟曲县中藏医院 / 730000 陇南市 | 379372 | 304601090 | 甘肃省甘南市舟曲县中藏医院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-01-14 17:10:34 : 【客户请求】 咨询发光值能不能修改？不行。2026-01-14 17:07:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.01.13 15:26:29 | 合川花滩医院 / 401520 | 90094061 | 304601014 | 合川花滩医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-13 17:09:33 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听2026-01-13 15:26:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.13 15:14:38 | 甘肃省甘南市舟曲县中藏医院 / 730000 陇南市 | 379372 | 304601012 | 甘肃省甘南市舟曲县中藏医院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-01-13 16:19:57 : 【客户请求】 乙肝五项、肝纤维4项都是校准失败。请尽快联系客户处理！2026-01-13 15:53:24 : 【客户请求】 乙肝表面抗原校准失败，查看发光值C0、C1、C2几乎一样，怀疑没有吸到校准品2026-01-13 15:14:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.01.13 14:53:41 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 / 457300 濮阳市 | 362879 | 304601010 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-13 14:56:17 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-13 14:53:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.13 14:51:50 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 / 457300 濮阳市 | 362879 | 304601009 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-13 14:52:57 : 【客户请求】 工程师在客户端演示瑞智服。2026-01-13 14:51:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.08 10:07:04 | 东方市江边乡卫生院 | 90158100 | 304600513 | 东方市江边乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-08 10:08:28 : 【客户请求】 试剂盘DB用完。装载2026-01-08 10:07:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.08 09:55:50 | 大竹县东柳街道社区卫生服务中心 / 635100 | 90062311 | 304600512 | 大竹县东柳街道社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-08 10:01:51 : 【客户请求】 自动进样机构动作异常，沟通客户，工程师报价维修2026-01-08 09:55:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.08 09:49:03 | 新疆哈密市柳树沟乡卫生院 / 839123 哈密地区 | 301528 | 304600511 | 新疆哈密市柳树沟乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-08 09:51:03 : 【客户请求】 试剂界面标黄，试剂过开瓶有效期。2026-01-08 09:49:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.08 11:22:26 | 宁蒗县金康医院 / 674300 玉溪市 | 90086797 | 304600506 | 宁蒗县金康医院 BS-360E 微信视频服务 | 2026-01-08 11:24:32 : 【客户请求】 试剂超过开票效期，已处理2026-01-08 11:22:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-360E | 一般 | 待处理
2026.01.08 11:09:12 | 隆子县藏医院 | 90161855 | 304600505 | 隆子县藏医院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-01-08 11:26:58 苏曙明: 【客户请求】 视频平台没有记录，回拨电话未接听。2026-01-08 11:09:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.01.08 11:02:23 | 寻乌县长宁镇城西社区卫生服务站 / 555555 赣州市 | 90007361 | 304600504 | 寻乌县长宁镇城西社区卫生服务站 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-08 11:05:05 : 【客户请求】 激光器故障，派分公司跟进处理，申请光学组件备用。2026-01-08 11:02:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.08 09:41:53 | 玛多县医院 / 813500 果洛州 | 60055773 | 304600502 | 玛多县医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-01-08 09:45:21 : 【客户请求】 糖化血红蛋白结果不正常，客户找不到原因，需工程师协助排查。请尽快联系客户处理！2026-01-08 09:41:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.01.08 11:34:16 | 卫辉市狮豹头乡卫生院 / 453100 新乡 | 60111515 | 304600499 | 卫辉市狮豹头乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-08 11:36:26 : 【客户请求】 排查清洗机构注液量，光源寿命。客户要求工程师现场服务。2026-01-08 11:35:22 : 【客户请求】 水空白超限10X，建议携带光源灯处理2026-01-08 11:34:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.08 11:16:38 | 河北中医药大学杏苑校区 / 050200 | 90350641 | 304600498 | 河北中医药大学杏苑校区 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-08 11:19:27 : 【客户请求】 质控测试2026-01-08 11:16:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.08 11:06:52 | 郑州市二七区侯寨中心卫生院 / 450000 郑州市 | 105458 | 304600496 | 郑州市二七区侯寨中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-08 11:07:55 : 【客户请求】 设备RBC堵孔，工程师现场报单2026-01-08 11:06:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.08 10:27:44 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304600493 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-08 11:28:28 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，客户已自行解决。2026-01-08 10:27:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.08 09:40:29 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304600492 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-08 09:44:31 : 【客户请求】 样本针垂直运动错误，样本针撞弯，指导扳直后重新恢复后故障消除。2026-01-08 09:40:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.08 11:41:24 | 湘潭县石潭中心卫生院 / 430000 湘潭市 | 327948 | 304600488 | 湘潭县石潭中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-08 11:54:16 : 【客户请求】 MYO结果偏高。检查试剂开瓶有效期，更换新瓶试剂重测2026-01-08 11:41:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.08 11:09:10 | 云南省临沧市沧源县岩帅卫生院 / 555555 | 90042163 | 304600484 | 云南省临沧市沧源县岩帅卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-08 11:12:03 : 【客户请求】 HGB本底异常，指导调整HGB电压正常2026-01-08 11:09:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.07 15:42:31 | 运城市第三医院(运城市人民医院) / 044600 运城市 | 323923 | 304600441 | 运城市第三医院(运城市人民医院) BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-07 16:15:25 胡宗亚: 【客户请求】 未接通就取消，回拨电话一直通话中，后来再拨打无人接听。2026-01-07 15:51:43 胡宗亚: 【客户请求】 未接通就取消，回拨电话一直在通话中2026-01-07 15:42:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.08 09:43:11 | 个旧市沙甸镇卫生院 / 555555 | 90013773 | 304600440 | 个旧市沙甸镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-08 09:56:55 : 【客户请求】 液体压力超载，指导清洗管路；清洗后测试，仪器故障恢复。2026-01-08 09:44:03 : 【客户请求】 姓名: 张凤; 手机号: 182****8650; 问题描述: 液体压力超载2026-01-08 09:43:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.08 09:23:17 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304600439 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-08 09:28:39 : 【客户请求】 校准规则设置。2026-01-08 09:23:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.07 17:46:22 | 中山市横栏医院 / 528400 中山市 | 306941 | 304600437 | 中山市横栏医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-07 17:51:34 : 【客户请求】 PLT结果偏低，对比BC5390CRP相差不大，做镜检PLT也是低于100，可以发报告，毕竟镜检才是金标准2026-01-07 17:46:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.07 17:11:22 | 阿克陶县奥义塔克镇卫生院 / 555555 | 90217248 | 304600436 | 阿克陶县奥义塔克镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-07 17:12:13 : 【客户请求】 工程师测试视频。2026-01-07 17:11:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.07 17:20:41 | 濮阳市中医院 / 457000 濮阳市 | 309058 | 304600429 | 濮阳市中医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-01-07 17:21:54 : 【客户请求】 工程师给客户推广视频服务功能2026-01-07 17:20:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.07 15:59:49 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304600427 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-07 16:04:22 : 【客户请求】 校准和质控相关问题2026-01-07 15:59:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.07 15:30:49 | 尧都区妇幼保健计划生育服务中心 / 041000 | 90081264 | 304600425 | 尧都区妇幼保健计划生育服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-07 15:44:16 胡宗亚: 【客户请求】 客户需要咨询靶值查询途径，告诉尝试在瑞智服和迈瑞IVD服务咨讯查询方式2026-01-07 15:30:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.08 14:28:30 | 昆明市官渡区矣六社区卫生服务中心 / 650000 昆明市 | 381049 | 304600420 | 昆明市官渡区矣六社区卫生服务中心 BC-760[R] CS 微信视频服务 | 2026-01-08 15:01:30 : 【客户请求】 软件进入死循环，重启后故障消除2026-01-08 14:38:01 : 【客户请求】 仪器温度在范围内报警温度高，指导老师尝试重启机器，10分钟后再联系2026-01-08 14:28:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-760[R] CS | 一般 | 待处理
2026.01.08 10:27:19 | 河北中医药大学杏苑校区 / 050200 | 90350641 | 304600418 | 河北中医药大学杏苑校区 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-08 10:33:18 : 【客户请求】 质控设置2026-01-08 10:27:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.08 09:34:22 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304600417 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-08 09:34:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.08 08:39:02 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 / 650000 昆明市 | 90072270 | 304600416 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-08 09:00:14 胡宗亚: 【客户请求】 科室温度太低（只有8,9度），机器一直报警，建议最好把空调打开能到室温。2026-01-08 08:39:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.07 15:04:23 | 首都医科大学附属北京友谊医院顺义院区 / 100000 北京市 | 60566035 | 304600412 | 首都医科大学附属北京友谊医院顺义院区 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-01-07 15:04:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.08 09:11:43 | 个旧市沙甸镇卫生院 / 555555 | 90013773 | 304600410 | 个旧市沙甸镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-08 09:18:13 : 【客户请求】 液体压力超载，SV13阀管路堵，指导清洁后故障清除2026-01-08 09:11:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.08 08:49:58 | 长子同仁医院 / 123456 | 90071900 | 304600409 | 长子同仁医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-08 08:55:56 : 【客户请求】 质控查询方法，告诉两种方式2026-01-08 08:49:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.08 08:31:00 | 贵州省六盘水市六枝特区木岗镇卫生院 / 553400 | 90052735 | 304600408 | 贵州省六盘水市六枝特区木岗镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-08 08:35:40 : 【客户请求】 仪器在测试全血糖化血红蛋白的时候偶发报警，样本针检测不到液面。老师在维护。看不到报警信息，怀疑是在反应盘报警，检查样本针在反应盘的垂直极限位。请尽快联系客户处理！2026-01-08 08:30:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.07 17:05:32 | 宁夏自治区第五人民医院 / 753000 | 60035557 | 304600405 | 宁夏自治区第五人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-07 17:08:11 : 【客户请求】 工程师在客户端推广。2026-01-07 17:05:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.07 14:37:34 | 天津市北辰医院 / 300000 天津市 | 100931 | 304600402 | 天津市北辰医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-07 15:34:59 苏曙明: 【客户请求】 主动取消2026-01-07 14:37:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 天津分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.07 15:27:26 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 / 610003 | 90228935 | 304600400 | 乐至县南塔街道第二社区卫生服务中心 BS-450 微信视频服务 | 2026-01-07 15:38:35 : 【客户请求】 咨询糖化血红蛋白计算相关问题，沟通临床工程师跟进处理2026-01-07 15:27:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.01.07 15:18:48 | 仁寿妇产医院 / 620500 | 60088914 | 304600399 | 仁寿妇产医院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-01-07 15:30:46 : 【客户请求】 RBC和PLT偏高，CBC模式正常，派分公司跟进处理，检查RBC计数池相关液路。2026-01-07 15:18:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.01.07 15:16:47 | 绵竹市疾控中心 / 618200 德阳市 | 90008018 | 304600398 | 绵竹市疾控中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-07 15:17:36 : 【客户请求】 仪器漏液，工程师要单2026-01-07 15:16:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.07 15:15:24 | 长治市人民医院 / 999999 | 105052 | 304600397 | 长治市人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-07 15:23:21 : 【客户请求】 M1000生化模块2026-01-07 15:23:00 : 【客户请求】 开放试剂设置位置。条码需要遮挡2026-01-07 15:15:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.07 15:01:22 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 / 645253 | 90081657 | 304600396 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-01-07 16:03:17 : 【客户请求】 电话咨询后客户误操作2026-01-07 15:01:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2026.01.07 14:53:43 | 泸州市古蔺县古蔺镇社区卫生服务中心 / 555555 泸州市 | 90078041 | 304600395 | 泸州市古蔺县古蔺镇社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-07 15:02:22 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针清洗时未检测到液面【排查过程】：检查针位置正常，系统恢复查看整机循环水压力只有15，压力偏低，出水偏小【故障定位】：整机循环水压力不够【一线建议】：申请整机循环水过滤器和去离子水泵备用【下派理由】：需要调试压力或者更换硬件2026-01-07 14:53:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.08 10:09:28 | 开江县回龙中心卫生院 / 636250 达州市 | 60082048 | 304600514 | 开江县回龙中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-08 10:18:52 : 【客户请求】 反应杯1号托盘与实物杯子数量不对应，指导更换新杯子。2026-01-08 10:09:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.12 10:25:09 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304600768 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-12 10:44:44 何毅: 【客户请求】 高中质控不一致，中值基本正常，告知有异常，老师会自行联系当地工程师，要求封单2026-01-12 10:31:58 何毅: 【客户请求】 咨询如何设定质控，告知后解决2026-01-12 10:25:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.12 10:23:26 | 昆明市盘龙区金辰社区卫生服务中心 | 90358943 | 304600767 | 昆明市盘龙区金辰社区卫生服务中心 BC-5380 微信视频服务 | 2026-01-12 10:23:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.01.12 10:10:52 | 通江大椿医院 | 90274762 | 304600766 | 通江大椿医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-12 10:18:23 何毅: 【客户请求】 仪器与电脑网线异常，重插后解决2026-01-12 10:10:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.12 10:05:23 | 山西省中医药研究院 / 030002 太原市 | 308551 | 304600764 | 山西省中医药研究院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-01-12 10:06:28 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-12 10:05:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.12 09:57:03 | 通江大椿医院 | 90274762 | 304600763 | 通江大椿医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-12 10:01:54 何毅: 【客户请求】 与数据管理软件断链，老师已联系修电脑的检修，要求暂时封单2026-01-12 09:57:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.12 08:47:21 | 沧州市献县淮镇中心卫生院 / 555555 沧州市 | 90023372 | 304600761 | 沧州市献县淮镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-12 09:48:10 何毅: 【客户请求】 接头漏气，回访解决2026-01-12 08:54:54 何毅: 【客户请求】 咨询稀释液无的处理思路，仪器重启中，302026-01-12 08:47:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.12 11:02:01 | 绥化市青冈县永丰镇中心卫生院 / 151600 绥化市 | 375252 | 304600759 | 绥化市青冈县永丰镇中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-12 11:12:51 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，查询生化复合校准品150125003靶值。客户扫码进入“迈瑞瑞智服”小程序界面，不知道在哪里查询。告知在智能问答里查询。2026-01-12 11:01:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.12 09:25:46 | 沈阳铁西康答中西医结合门诊部（个体工商户） | 90368840 | 304600753 | 沈阳铁西康答中西医结合门诊部（个体工商户） BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-12 09:34:19 何毅: 【客户请求】 科室晚上无暖气，试剂可能受冻2026-01-12 09:33:21 何毅: 【客户请求】 本底电压异常，重设增益后解决2026-01-12 09:25:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.12 11:16:40 | 绥化市青冈县永丰镇中心卫生院 / 151600 绥化市 | 375252 | 304600750 | 绥化市青冈县永丰镇中心卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-12 11:16:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.12 09:51:11 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 / 231500 合肥市 | 362621 | 304600698 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-01-12 09:51:46 : 【客户请求】 测试视频。2026-01-12 09:51:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.01.12 09:19:57 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304600696 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-12 09:45:50 何毅: 【客户请求】 老师没有输入靶值和偏差，重输后解决2026-01-12 09:26:38 何毅: 【客户请求】 质控文件无显示2026-01-12 09:19:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.12 09:03:44 | 东方市江边乡卫生院 | 90158100 | 304600679 | 东方市江边乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-12 09:06:34 何毅: 【客户请求】 本底异常，冲洗后解决2026-01-12 09:03:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.09 17:10:01 | 河北魏洲口腔医院有限公司 | 90359662 | 304600663 | 河北魏洲口腔医院有限公司 BS-830S 微信视频服务 | 2026-01-09 17:20:34 : 【客户请求】 回拨电话，测试视频。2026-01-09 17:09:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-830S | 一般 | 待处理
2026.01.09 16:52:36 | 上营镇卫生院 / 555555 | 90042472 | 304600662 | 上营镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-09 16:59:08 : 【客户请求】 回拨电话，咨询糖化血红蛋白的参考范围如何设置。仪器已关机，明天有问题再电话40070056522026-01-09 16:52:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.09 17:23:42 | 德阳市第七人民医院（德阳市精神卫生中心） | 90203920 | 304600655 | 德阳市第七人民医院（德阳市精神卫生中心） BS-830 微信视频服务 | 2026-01-09 17:30:29 : 【客户请求】 仪器报警水空白超限10x，反应杯空白超限、82.已指导解决，测试样本正常。2026-01-09 17:23:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.09 14:46:15 | 甘谷县金山镇中心卫生院 | 90375334 | 304600649 | 甘谷县金山镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-09 14:51:27 : 【客户请求】 LIS工程师咨询是否有数据库文件。2026-01-09 14:46:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.09 14:25:30 | 曲阜市人民医院 / 999999 | 105307 | 304600648 | 曲阜市人民医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-01-09 14:30:42 : 【客户请求】 咨询关机、开机流程。2026-01-09 14:25:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.01.09 17:35:27 | 德阳市第七人民医院（德阳市精神卫生中心） | 90203920 | 304600638 | 德阳市第七人民医院（德阳市精神卫生中心） BS-830 微信视频服务 | 2026-01-09 17:35:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.09 16:05:30 | 河南省南阳市内乡县师岗镇卫生院 / 474300 南阳市 | 369235 | 304600610 | 河南省南阳市内乡县师岗镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-09 16:07:11 : 【客户请求】 向老师推广微信视频用法，体验。2026-01-09 16:05:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.09 14:01:08 | 蒲城县中医医院 / 715500 渭南市 | 305218 | 304600607 | 蒲城县中医医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-01-09 14:06:57 : 【客户请求】 C07009水空白超限10X.没有溢流，光源灯使用时间2800小时，建议先更换光源灯2026-01-09 14:01:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.08 17:54:20 | 乐东县千家中心卫生院 / 572533 乐东县 | 360630 | 304600602 | 乐东县千家中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-08 17:56:07 : 【客户请求】 咨询BC-5100问题，建议切换设备。2026-01-08 17:54:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.08 17:58:22 | 海南省乐东县千家卫生院 / 572500 乐东县 | 371358 | 304600592 | 海南省乐东县千家卫生院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-01-08 18:03:25 : 【客户请求】 机器唤醒休眠报警鞘流通道堵，告知老师近期多做探头液维护，持续一阵子如果仍然不行需要工程师上门清洗。2026-01-08 17:58:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.08 17:33:10 | 四川大学华西医院 / 610041 成都市 | 302599 | 304600591 | 四川大学华西医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-08 17:46:32 : 【客户请求】 样本针撞弯了，较严重。目前指导矫正后已恢复到空闲状态，处理样本。已告知老师使用时注意事项。建议更换新针，请尽快联系客户处理！2026-01-08 17:33:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.09 14:48:33 | 襄汾县汾城镇卫生院 / 041500 | 90068116 | 304600587 | 襄汾县汾城镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-09 15:00:05 : 【客户请求】 咨询五分类方法学，加微信逐一告知2026-01-09 14:48:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 太原分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.08 16:40:35 | 龙胜各族自治县瓢里镇卫生院 / 555555 桂林市 | 90029222 | 304600577 | 龙胜各族自治县瓢里镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-08 16:59:58 : 【客户请求】 电话外呼已超过限定次数。请尽快联系客户处理！2026-01-08 16:46:09 : 【客户请求】 一直没有授权摄像头。2026-01-08 16:42:00 : 【客户请求】 姓名: 周; 手机号: 183****6985; 问题描述: 校准品使用2026-01-08 16:40:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.08 17:25:07 | 北京市朝阳区潘家园第二社区卫生服务中心 / 100000 北京市 | 90053536 | 304600567 | 北京市朝阳区潘家园第二社区卫生服务中心 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-01-08 17:31:21 : 【客户请求】 开放试剂装载问题。2026-01-08 17:25:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.01.08 17:21:25 | 六盘水振荣医院 / 555555 | 90319831 | 304600566 | 六盘水振荣医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-08 17:33:06 : 【客户请求】 上面检查要质控记录，告知老师做质控方法2026-01-08 17:21:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.08 15:15:05 | 龙胜各族自治县瓢里镇卫生院 / 555555 桂林市 | 90029222 | 304600562 | 龙胜各族自治县瓢里镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-08 15:42:58 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-08 15:15:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.08 15:56:58 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304600552 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-08 16:06:12 胡宗亚: 【客户请求】 质控结果问题，视频未打通，已经联系当地工程师解决2026-01-08 15:57:08 : 【客户请求】 姓名: 赵老师; 手机号: 138****1590; 问题描述:2026-01-08 15:56:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.08 14:40:46 | 河北中医药大学杏苑校区 / 050200 | 90350641 | 304600551 | 河北中医药大学杏苑校区 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-08 14:46:39 : 【客户请求】 校准相关2026-01-08 14:40:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.08 15:47:03 | 西安壹加壹医疗美容医院有限公司 / 123456 | 90071280 | 304600545 | 西安壹加壹医疗美容医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-08 16:00:00 : 【客户请求】 质控RBC和PLT结果偏高。新开盖的质控，指导调整校准系数。2026-01-08 15:47:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.08 15:47:19 | 新疆哈密市天山乡卫生院 / 839000 哈密地区 | 301532 | 304600538 | 新疆哈密市天山乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-08 15:54:10 : 【客户请求】 咨询试剂开瓶有效期及校准有效期。2026-01-08 15:47:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.08 15:15:00 | 河北中医药大学杏苑校区 / 050200 | 90350641 | 304600536 | 河北中医药大学杏苑校区 BS-460 微信视频服务 | 2026-01-08 15:32:08 : 【客户请求】 校准测试2026-01-08 15:14:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.01.08 14:58:38 | 会东县松坪镇中心卫生院 / 555555 | 90043329 | 304600535 | 会东县松坪镇中心卫生院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-01-08 15:00:29 : 【客户请求】 仪器异响，工程师要单2026-01-08 14:58:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.08 13:55:44 | 山东淄建集团医院 / 255000 淄博市 | 372513 | 304600532 | 山东淄建集团医院 BS-820M 微信视频服务 | 2026-01-08 14:01:15 : 【客户请求】 结果不好，存在交叉污染。问题已存在好几个月了。老师希望工程师协助排查。请尽快联系客户处理！2026-01-08 13:55:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 生化 | BS-820M | 一般 | 待处理
2026.01.08 15:26:34 | 达州市大竹县周家中心卫生院（大竹县第二人民医院） / 100000 达州市 | 336607 | 304600528 | 达州市大竹县周家中心卫生院（大竹县第二人民医院） BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-08 15:36:45 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释液温度超下限【排查过程】：询问环境温度，进入菜单-状态-温度与压力查看温度，低于10度，正常温度是10-30度【处理结果】：沟通解决方案，开空调提高环境温度2026-01-08 15:26:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.08 10:56:00 | 大同新建康医院 / 037003 大同市 | 326009 | 304600519 | 大同新建康医院 BC-6600PLUS 微信视频服务 | 2026-01-08 10:55:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-6600PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.08 10:24:11 | 广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心 / 510000 广州市 | 60089870 | 304600515 | 广州市海珠区江南中街社区卫生服务中心 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-08 10:31:14 : 【客户请求】 2号驱动板断开连接，需要申请液面检测通信线及驱动板备用2026-01-08 10:24:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60094864 | 广州兆邦医疗科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.28 15:14:26 | 梅河口万和堂中医院 / 135000 通化市 | 60104003 | 304602915 | 梅河口万和堂中医院 BS-450 微信视频服务 | 2026-01-28 15:31:46 苏曙明: 【客户请求】 RFⅡ校准后，老师测试5跟样本，认为偏高。建议测试质控后再下结论。2026-01-28 15:14:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.27 11:27:48 | 北碚保宁康门诊部 / 400700 | 90076085 | 304605538 | 北碚保宁康门诊部 BS-240 微信视频服务 | 2026-02-27 11:46:32 : 【客户请求】 样本针在清洗池碰撞，指导调整位置后正常。2026-02-27 11:28:24 : 【客户请求】 姓名: 谢语; 手机号: 191****4530; 问题描述:2026-02-27 11:27:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:21:48 | 临河永康骨科医院 / 015000 巴彦淖尔市 | 60113277 | 304605535 | 临河永康骨科医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-27 14:57:54 胡宗亚: 【客户请求】 回拨电话被告知他们自己联系工程师处理2026-02-27 11:00:47 胡宗亚: 【客户请求】 白细胞不分类，老师反复清洗无效，告知需要工程师上门处理，老师需要请示主任2026-02-27 10:25:41 : 【客户请求】 姓名: 李琪; 手机号: 152****4167; 问题描述:2026-02-27 10:21:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.27 11:27:52 | 乐陵市妇幼保健院 / 253600 德州市 | 60040657 | 304605539 | 乐陵市妇幼保健院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-02-27 11:30:17 : 【客户请求】 T4无位置校准申请勾选，校准申请列表里不显示。2026-02-27 11:27:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:27:50 | 易门县六街镇中心卫生院 / 651107 玉溪市 | 303933 | 304605541 | 易门县六街镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-27 11:33:09 苏曙明: 【客户请求】 下午再视频，校准质控操作2026-02-27 10:27:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:14:02 | 临潭县第二人民医院 / 747502 甘南州 | 311398 | 304605530 | 临潭县第二人民医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-02-27 10:14:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:07:26 | 寻甸县塘子镇卫生院 / 655200 昆明市 | 90002335 | 304605529 | 寻甸县塘子镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-02-27 10:07:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.02.27 09:41:38 | 新疆巴楚县孜民医院 / 843800 喀什地区 | 60042939 | 304605527 | 新疆巴楚县孜民医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-27 11:24:20 胡宗亚: 【客户请求】 机器经常出现各种问题，11月份已经报修一直没人联系，已经联系坐席跟分公司沟通。目前无稀释液问题已经解决。2026-02-27 09:41:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:05:37 | 呼和浩特市惠怡医院 / 010000 呼和浩特市 | 60041177 | 304605490 | 呼和浩特市惠怡医院 BS-280 微信视频服务 | 2026-02-27 10:11:08 : 【客户请求】 告知在瑞智服小程序如何查询靶值2026-02-27 10:05:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:00:32 | 呼和浩特市惠怡医院 / 010000 呼和浩特市 | 60041177 | 304605489 | 呼和浩特市惠怡医院 BS-280 微信视频服务 | 2026-02-27 10:02:47 : 【客户请求】 查询质控靶值。2026-02-27 10:00:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.02.27 11:02:26 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304605542 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-27 11:18:11 : 【客户请求】 样本结果很多不出，样本检测问题，针弯，板正后先测试，昨天已经派单，让总部催一下工程师尽快跟进处理2026-02-27 11:02:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.27 13:53:14 | 易门县六街镇中心卫生院 / 651107 玉溪市 | 303933 | 304605544 | 易门县六街镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-27 14:00:54 : 【客户请求】 经销商现场校准设置。2026-02-27 13:53:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.27 14:38:08 | 曾都区东城街道社区卫生服务中心（曾都区东城街道社区医院） / 441300 随州市 | 364959 | 304605545 | 曾都区东城街道社区卫生服务中心（曾都区东城街道社区医院） BS-830 微信视频 | 2026-02-27 17:41:17 : 【客户请求】 MALB校准2026-02-27 14:46:44 : 【客户请求】 老师急着去开会，过一会再打视频2026-02-27 14:38:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.27 15:00:19 | 安庆市施汉彬爱尔眼科医院 / 246000 安庆市 | 322195 | 304605547 | 安庆市施汉彬爱尔眼科医院 BS-360E 微信视频服务 | 2026-02-27 15:04:41 : 【客户请求】 更换反应杯。2026-02-27 15:00:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-360E | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:55:09 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 / 657605 昭通市 | 60090747 | 304605552 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-27 10:55:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.27 11:09:06 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304605554 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-27 11:28:08 胡宗亚: 【客户请求】 无法批量申请，指导老师切换输入法正常2026-02-27 11:09:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.27 16:08:55 | 镇雄吉润医院 / 657200 昭通市 | 90062893 | 304605558 | 镇雄吉润医院 BS-390 微信视频服务 | 2026-02-27 16:08:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-390 | 一般 | 待处理
2026.02.27 11:02:40 | 新疆喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 / 844000 喀什地区 | 360102 | 304605561 | 新疆喀什地区喀什市浩罕乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-27 11:26:09 : 【客户请求】 部分样本条码不识别。检查样本条码扫描稳定性、样本条码质量、条码两端留白是否大于5mm等。请尽快联系客户处理！2026-02-27 11:02:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.27 11:09:19 | 浦城县妇幼保健院 / 353400 南平市 | 313839 | 304605562 | 浦城县妇幼保健院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-02-27 11:09:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 福州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.02.27 11:28:15 | 通渭县平襄镇社区卫生服务中心 / 743399 | 90060139 | 304605563 | 通渭县平襄镇社区卫生服务中心 BS-620M 微信视频服务 | 2026-02-27 11:28:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100045079 | 王磊磊 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-620M | 一般 | 待处理
2026.02.27 08:40:48 | 广信区四十八镇卫生院 | 90274900 | 304605485 | 广信区四十八镇卫生院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-02-27 08:44:00 苏曙明: 【客户请求】 CK-MB校准申请失败，校准品过期。2026-02-27 08:40:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:31:49 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304605480 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-27 10:44:15 : 【客户请求】 GLU试剂测试量不够，告知老师多放一瓶就可以解决。2026-02-27 10:31:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:11:27 | 云南省昭通市昭阳区盘河乡卫生医院 / 000000 昭通市 | 338376 | 304605479 | 云南省昭通市昭阳区盘河乡卫生医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-27 10:31:29 : 【客户请求】 打印模版选择问题，告知设置方法2026-02-27 10:11:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.27 09:04:06 | 平昌宝鑫医院 / 636600 巴中市 | 60100531 | 304605477 | 平昌宝鑫医院 CL-1000I 微信视频服务 | 2026-02-27 09:12:05 : 【客户请求】 Anti-HBc-Q主曲线扫描不上，试剂批号不对。2026-02-27 09:04:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-1000I | 一般 | 待处理
2026.02.27 09:01:20 | 隆昌市妇幼保健院 / 642150 内江市 | 306417 | 304605476 | 隆昌市妇幼保健院 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-02-27 09:05:07 : 【客户请求】 HGB本底电压异常，指导客户调整增益后正常2026-02-27 09:01:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2026.02.27 08:42:54 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 / 650000 昆明市 | 90072270 | 304605474 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-02-27 08:45:56 : 【客户请求】 一直没有授权摄像头。回拨电话，客户误操作2026-02-27 08:42:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.02.27 10:28:38 | 内蒙古鄂尔多斯准格尔旗窑沟镇卫生院 / 555555 | 90156559 | 304605470 | 内蒙古鄂尔多斯准格尔旗窑沟镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-27 10:28:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.27 09:17:27 | 文山州马关县浪桥卫生院 / 650000 文山州 | 90024263 | 304605466 | 文山州马关县浪桥卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-27 09:17:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.27 08:31:50 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 / 650000 昆明市 | 90072270 | 304605464 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-02-27 08:35:34 : 【客户请求】 结果界面怎么显示参考范围。样本信息要输性别及年龄2026-02-27 08:31:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.02.26 16:59:58 | 会东县人民医院 / 615000 凉山州 | 302495 | 304605463 | 会东县人民医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-02-26 17:03:19 : 【客户请求】 流水线与专家管理软件断连，科室信号差，转分公司跟进处理。2026-02-26 16:59:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理
2026.02.26 16:55:25 | 四川省人民医院 / 610000 成都市 | 102052 | 304605462 | 四川省人民医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-02-26 16:55:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | SC-120 | 重要 | 待处理
2026.02.26 17:49:49 | 阿图什市阿扎克乡卫生院 / 555555 | 90048372 | 304605454 | 阿图什市阿扎克乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-26 18:07:48 : 【客户请求】 机器长时间不用未排空，机器各种报警无法测试样本，医院要批量体检，派分公司尽快联系处理。2026-02-26 17:49:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.26 17:11:17 | 开江县新宁社区卫生服务中心 / 555555 | 90019418 | 304605447 | 开江县新宁社区卫生服务中心 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-02-26 17:24:58 : 【客户请求】 电脑系统损坏，指导重新安装专家管理软件2026-02-26 17:11:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2026.02.26 16:00:25 | 卓尼县藏医院 / 747600 甘南州 | 334513 | 304605445 | 卓尼县藏医院 BC-5310 微信视频服务 | 2026-02-26 16:06:44 : 【客户请求】 已经派单处理，同3046054452026-02-26 16:00:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5310 | 一般 | 待处理
2026.02.26 15:58:57 | 三台县广利乡卫生院 / 621000 绵阳市 | 383964 | 304605444 | 三台县广利乡卫生院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-02-26 16:23:53 苏曙明: 【客户请求】 退回电脑桌面。2026-02-26 15:58:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.02.26 15:39:09 | 梓潼县中医医院 / 622150 绵阳市 | 306359 | 304605443 | 梓潼县中医医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-02-26 15:48:23 : 【客户请求】 真空异常（-12左右），另外穿刺针次数到期，派分公司跟进处理，申请穿刺针备用。2026-02-26 15:39:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.26 15:27:49 | 孟连县勐马镇中心卫生院 / 665800 普洱市 | 60085212 | 304605442 | 孟连县勐马镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-26 15:27:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.26 15:14:36 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 / 564100 | 90052720 | 304605441 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-26 15:16:33 : 【客户请求】 没有授权摄像头2026-02-26 15:14:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.26 16:51:27 | 广安市广安区花桥中心卫生院 / 638500 广安市 | 60064155 | 304605440 | 广安市广安区花桥中心卫生院 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-02-26 16:51:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.02.27 12:26:35 | 北京华生康复医院 / 100000 | 60129675 | 304605572 | 北京华生康复医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-02-27 13:30:49 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话无法接通2026-02-27 12:26:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.02 08:32:05 | 四川省人民医院 / 610000 成都市 | 102052 | 304605794 | 四川省人民医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-03-02 08:33:12 : 【客户请求】 测试工单2026-03-02 08:32:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | SC-120 | 重要 | 待处理
2026.03.02 12:34:52 | 库车市中医医院 / 842000 阿克苏地区 | 90092141 | 304605790 | 库车市中医医院 BS-2000 微信视频服务 | 2026-03-02 12:39:01 : 【客户请求】 【故障现象】：光源灯未打开【排查过程】：光源灯刚用3个月，实际是亮的。怀疑参考光路问题。带滤光片备用【处理结果】：工单下派2026-03-02 12:34:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-2000 | 一般 | 待处理
2026.02.28 16:29:22 | 康定市沙德镇卫生院 / 626000 | 90072159 | 304605773 | 康定市沙德镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-28 16:59:36 : 【客户请求】 操作机器不是很熟练，指导操作机器测试样本2026-02-28 16:29:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.02 11:06:16 | 定州市妇幼保健院(市第二医院) / 050000 保定市 | 307881 | 304605770 | 定州市妇幼保健院(市第二医院) BC-5800 微信视频服务 | 2026-03-02 11:08:22 : 【客户请求】 【故障现象】：RBC堵孔【排查过程】：客户执行探头清洗浸泡多次【故障定位】：阀门及相关管路【一线建议】：申请阀门备用【下派理由】：客户需求2026-03-02 11:06:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 血球 | BC-5800 | 一般 | 待处理
2026.03.02 11:01:36 | 休宁县源芳乡卫生院 / 555555 | 90013056 | 304605769 | 休宁县源芳乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-02 11:11:10 : 【客户请求】 样本针撞弯，工程师带备件上门更换2026-03-02 11:01:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.28 14:42:40 | 轮台县维吾尔医医院 / 841600 库尔勒市 | 367479 | 304605762 | 轮台县维吾尔医医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-28 15:10:42 : 【客户请求】 机器无法连接，派分公司跟进处理。2026-02-28 14:42:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.28 14:37:19 | 马关县都龙中心卫生院 / 663000 文山州 | 60094635 | 304605761 | 马关县都龙中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-28 15:14:44 苏曙明: 【客户请求】 已联系工程师处理。2026-02-28 14:37:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.28 15:09:19 | 锦州医科大学 / 121103 锦州市 | 60106697 | 304605759 | 锦州医科大学 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-28 15:11:27 : 【客户请求】 监护仪问题，建议拨打4007005652咨询2026-02-28 15:09:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.28 13:12:32 | 醴陵市东郡医院 / 412200 醴陵市 | 60109713 | 304605753 | 醴陵市东郡医院 BS-220 微信视频服务 | 2026-02-28 17:10:03 苏曙明: 【客户请求】 采样针强化清洗2026-02-28 13:36:43 : 【客户请求】 采样针排液未能检测到液面。2026-02-28 13:12:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-220 | 一般 | 待处理
2026.02.28 14:12:30 | 首都医科大学附属北京友谊医院顺义院区 / 100000 北京市 | 60566035 | 304605746 | 首都医科大学附属北京友谊医院顺义院区 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-28 14:12:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.28 14:00:00 | 尚义县健安医院 / 076750 | 60110589 | 304605745 | 尚义县健安医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-28 15:12:21 苏曙明: 【客户请求】 校准品保存及分装2026-02-28 14:17:22 : 【客户请求】 姓名: 郭; 手机号: 131****7271; 问题描述:2026-02-28 13:59:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.28 16:19:17 | 郧西县城关镇卫生院 / 442500 十堰市 | 369675 | 304605738 | 郧西县城关镇卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-28 16:22:38 : 【客户请求】 咨询是否支持糖化血红蛋白。全血糖化血红蛋白2026-02-28 16:19:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.28 14:28:38 | 仪陇县金城镇社区卫生服务中心 / 555555 | 90096354 | 304605737 | 仪陇县金城镇社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-28 14:39:15 : 【客户请求】 连接LIS，告诉设置IP和端口号方法，需要设置接口程序IP，需要老师咨询LIS方2026-02-28 14:28:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.28 12:03:12 | 尚义县健安医院 / 076750 | 60110589 | 304605733 | 尚义县健安医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-28 12:03:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.28 11:35:19 | 尚义县健安医院 / 076750 | 60110589 | 304605732 | 尚义县健安医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-28 11:38:54 : 【客户请求】 校准品靶值查询。2026-02-28 11:35:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.28 11:15:20 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 / 231500 合肥市 | 362621 | 304605730 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-02-28 11:16:04 : 【客户请求】 测试2026-02-28 11:15:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.02.28 10:37:25 | 襄阳市中心医院 / 440000 襄樊市 | 312023 | 304605726 | 襄阳市中心医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-28 10:37:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.02.28 10:36:51 | 新疆哈密市天山乡卫生院 / 839000 哈密地区 | 301532 | 304605725 | 新疆哈密市天山乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-28 10:39:47 : 【客户请求】 浓缩清洗剂装载。2026-02-28 10:36:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.28 10:20:40 | 临沧市镇康县南伞镇卫生院 / 677704 临沧市 | 60049111 | 304605724 | 临沧市镇康县南伞镇卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-28 10:20:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.28 11:07:40 | 内蒙古鄂尔多斯准格尔旗窑沟镇卫生院 / 555555 | 90156559 | 304605713 | 内蒙古鄂尔多斯准格尔旗窑沟镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-28 11:13:50 : 【客户请求】 告知老师几种方法2026-02-28 11:09:22 : 【客户请求】 查询靶值。2026-02-28 11:07:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.28 09:54:26 | 渠县新市镇卫生院 | 90386367 | 304605711 | 渠县新市镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-28 10:09:19 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针垂直运动错误【排查过程】：在反应盘碰撞，样本针弯曲变形，指导手动调直样本针后，系统恢复正常，测试样本正常【处理结果】：故障恢复2026-02-28 09:54:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.28 14:36:33 | （禁用）德阳市中江县冯店镇卫生院 / 618000 德阳市 | 378384 | 304605707 | （禁用）德阳市中江县冯店镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-28 14:36:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.28 09:51:04 | 庐阳区四里河街道社区卫生服务中心 / 230000 庐阳 | 60089200 | 304605701 | 庐阳区四里河街道社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-28 09:52:31 : 【客户请求】 工程师测试视频。2026-02-28 09:51:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.27 17:02:09 | 首都医科大学附属北京安贞医院通州院区 / 100000 北京市 | 60566024 | 304605617 | 首都医科大学附属北京安贞医院通州院区 CAL7000GT 微信视频服务 | 2026-02-27 17:02:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | CAL7000GT | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.02.27 17:00:22 | 鄂尔多斯市第四人民医院 / 017000 鄂尔多斯 | 60125061 | 304605616 | 鄂尔多斯市第四人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-02-27 17:00:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.02.27 16:43:09 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 / 650000 昆明市 | 90072270 | 304605614 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-02-27 16:43:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.02.27 17:04:54 | 永新平安医院 / 343400 吉安市 | 90019332 | 304605606 | 永新平安医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-27 17:07:14 : 【客户请求】 咨询样本结果备份。2026-02-27 17:04:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.27 16:41:37 | （禁用）德阳市中江县冯店镇卫生院 / 618000 德阳市 | 378384 | 304605605 | （禁用）德阳市中江县冯店镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-27 17:04:49 59990007: 【客户请求】 胡宗亚：把单子封闭，机器乳胶试剂无法识别，需要工程师上门处理，客户告知需要请示领导后再决定维修，领导通过后再报修。2026-02-27 16:41:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 座席解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.27 15:26:15 | 易门县六街镇中心卫生院 / 651107 玉溪市 | 303933 | 304605601 | 易门县六街镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-27 15:28:06 : 【客户请求】 校准相关操作2026-02-27 15:26:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.27 16:00:38 | 北镇市中医院 / 121300 锦州市 | 60030096 | 304605593 | 北镇市中医院 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-02-27 16:06:33 : 【客户请求】 渠道临床应用工程师，咨询自动重测设置，建议咨询临床应用工程师2026-02-27 16:00:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 沈阳分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.02.27 15:37:50 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304605592 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-27 15:43:38 : 【客户请求】 样本针撞歪了。指导矫正2026-02-27 15:37:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.27 15:23:34 | 昭通市永善县大兴乡中心卫生院 / 657300 昭通市 | 60086939 | 304605591 | 昭通市永善县大兴乡中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-27 15:23:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.27 14:54:32 | 易门县六街镇中心卫生院 / 651107 玉溪市 | 303933 | 304605590 | 易门县六街镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-27 15:00:17 : 【客户请求】 校准于质控2026-02-27 14:54:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.27 14:19:52 | 南阳市中心医院 / 473000 南阳市 | 309149 | 304605586 | 南阳市中心医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-02-27 14:20:47 : 【客户请求】 混匀动作异常，派分公司跟进处理2026-02-27 14:19:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.27 14:18:56 | 曾都区东城街道社区卫生服务中心（曾都区东城街道社区医院） / 441300 随州市 | 364959 | 304605585 | 曾都区东城街道社区卫生服务中心（曾都区东城街道社区医院） BS-830 微信视频 | 2026-02-27 17:42:32 苏曙明: 【客户请求】 MALB校准设置。2026-02-27 14:18:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.27 14:11:40 | 彭水益康医院 / 400000 重庆市 | 60100145 | 304605584 | 彭水益康医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-27 14:18:44 : 【客户请求】 WBC阻抗通道是0，派分公司跟进处理2026-02-27 14:11:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 重庆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.27 15:11:34 | 昭通市永善县大兴乡中心卫生院 / 657300 昭通市 | 60086939 | 304605580 | 昭通市永善县大兴乡中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-27 15:11:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.27 12:47:20 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304605573 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-27 12:47:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.26 08:47:57 | 铜陵市疾病预防控制中心 / 244000 铜陵市 | 60029528 | 304605200 | 铜陵市疾病预防控制中心 BS-420 微信视频服务 | 2026-02-26 08:54:58 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话无法接通。2026-02-26 08:47:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-420 | 一般 | 待处理
2026.02.25 16:38:44 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304605198 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-25 16:49:34 : 【客户请求】 生化样本问题，建议扫码生化二维码报修。2026-02-25 16:38:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.25 15:09:30 | 会同县灵康精神病医院有限公司 / 418300 会同县 | 60600477 | 304605195 | 会同县灵康精神病医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-02-25 15:31:27 : 【客户请求】 DB第三方试剂，采样针在反应盘未检测到液面。没有吸第一试剂。余量检测时采样针到瓶口及结束。更换试剂试剂瓶后正常2026-02-25 15:09:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.02.25 11:14:42 | 巴州区疾病预防控制中心 / 635500 巴中市 | 60028201 | 304605148 | 巴州区疾病预防控制中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-02-25 11:28:08 苏曙明: 【客户请求】 反应杯空白超限。光度计检测，提示光源发光强度不足。340波长吸光度2万+，检查光源灯、光源灯电压、光电增益、光学组件等。请尽快联系客户处理！2026-02-25 11:14:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.02.25 10:17:56 | 库车县墩阔坦镇卫生院 / 842000 阿克苏地区 | 336126 | 304605145 | 库车县墩阔坦镇卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-02-25 10:42:04 : 【客户请求】 医院需要连接LIS，派分公司协助处理。2026-02-25 10:17:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.02.25 10:17:43 | 武宁县大洞卫生院 / 332000 九江市 | 381864 | 304605144 | 武宁县大洞卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-25 10:26:04 : 【客户请求】 线性限超限，反应曲线不正常。建议先进行强化清洗。2026-02-25 10:17:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.25 10:20:29 | 衷博瑞佳生物技术（上海）有限公司 / 200000 | 90308647 | 304605126 | 衷博瑞佳生物技术（上海）有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-02-25 11:36:21 胡宗亚: 【客户请求】 试剂过期导致本底异常，更换完试剂后无加载条码，一直报警过期，指导完成正确操作验证，后回拨电话无人接听2026-02-25 10:20:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.02.25 09:23:58 | 宁阳县东疏中心卫生院 / 271410 | 100114 | 304605125 | 宁阳县东疏中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-25 09:23:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.25 11:16:40 | 迈瑞武汉培训中心 / 430200 | 90368257 | 304605119 | 迈瑞武汉培训中心 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-02-25 11:25:07 : 【客户请求】 测试视频。2026-02-25 11:16:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.02.25 08:50:37 | 北京壹玖壹诊所 / 103600 | 90325031 | 304605115 | 北京壹玖壹诊所 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-25 09:07:20 : 【客户请求】 数据库备份失败。删除备份文件重新打开操作软件，机器正常。2026-02-25 08:50:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.12 14:58:46 | 柴桑区新合镇卫生院 / 332000 九江市 | 60124989 | 304604995 | 柴桑区新合镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-12 14:58:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.12 12:05:12 | 华州区妇幼保健院 / 714100 渭南市 | 321427 | 304604981 | 华州区妇幼保健院 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-12 12:09:37 : 【客户请求】 回拨电话，客户测试视频。2026-02-12 12:05:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.12 17:03:29 | 南阳市第二人民医院 / 473000 南阳市 | 309150 | 304604979 | 南阳市第二人民医院 CRP-M100 微信视频服务 | 2026-02-12 17:16:38 : 【客户请求】 咨询CRP定标，指导完成操作2026-02-12 17:03:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | CRP-M100 | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.02.12 16:59:20 | 临汾爱尔眼科医院有限公司 | 90168679 | 304604978 | 临汾爱尔眼科医院有限公司 BS-360E 微信视频服务 | 2026-02-12 17:01:35 : 【客户请求】 样本注射器漏液，派分公司跟进处理（急）2026-02-12 16:59:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 太原分公司 | 生化 | BS-360E | 一般 | 待处理
2026.02.12 16:38:45 | 天津滨海高新区华苑科技园社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 90342840 | 304604977 | 天津滨海高新区华苑科技园社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-12 16:45:05 : 【客户请求】 老师咨询过年机器怎么处理，因为只放假5天，不建议打包处理，正常关机即可2026-02-12 16:38:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.12 15:51:17 | 江安县铁清镇卫生院 / 555555 | 90006427 | 304604976 | 江安县铁清镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-12 15:54:09 : 【客户请求】 样本针糖化清洗失败 指导客户调试位置2026-02-12 15:51:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.12 15:20:42 | 深圳市福田区妇幼保健院 / 518000 深圳市 | 60048687 | 304604975 | 深圳市福田区妇幼保健院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-12 15:20:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.12 13:06:26 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604973 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-12 13:25:31 : 【客户请求】 样本针强化清洗2026-02-12 13:06:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.12 12:35:03 | 河口县河口镇社区卫生服务中心 / 661300 红河哈尼族彝族自治州 | 60109296 | 304604972 | 河口县河口镇社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-12 12:35:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.12 11:04:37 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304604971 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-12 11:15:31 : 【客户请求】 TP结果不稳定 指导客户维护设备 重新校准2026-02-12 11:04:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.12 17:55:13 | 于田县加依乡卫生院 / 848400 于田县 | 364787 | 304604969 | 于田县加依乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-12 17:57:29 : 【客户请求】 鞘流通道堵，穿刺针长时间未更换，可能因为穿刺针原因引起，老师自己联系工程师处理2026-02-12 17:55:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.12 13:44:46 | 西宁市城北区朝阳社区卫生中心 / 810000 | 60056319 | 304604965 | 西宁市城北区朝阳社区卫生中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-12 14:06:14 : 【客户请求】 样本针检测不到液面，样本针微堵，指导老师清理样本针。2026-02-12 13:44:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.12 12:21:54 | 富顺县赵化镇中心卫生院 / 643000 自贡市 | 365506 | 304604964 | 富顺县赵化镇中心卫生院 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-02-12 12:42:06 : 【客户请求】 更换清洗液。下午再联系2026-02-12 12:21:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.02.12 11:15:40 | 重庆市妇幼保健院冉家坝院区 | 90229714 | 304604960 | 重庆市妇幼保健院冉家坝院区 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-12 11:15:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.12 09:52:57 | 浦城县水北镇卫生院 / 354000 南平市 | 324789 | 304604959 | 浦城县水北镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-12 10:06:24 : 【客户请求】 客户导一年数据，告诉备份方法。2026-02-12 09:52:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.12 09:00:18 | 万源市草坝中心卫生院 / 635000 达州市 | 370148 | 304604890 | 万源市草坝中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-12 09:00:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.12 10:57:13 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304604866 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-12 10:59:16 : 【客户请求】 稀释清洗余量不足，指导完成装载。2026-02-12 10:57:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.12 09:57:12 | 寻甸县第二人民医院 / 655214 昆明市 | 370607 | 304604865 | 寻甸县第二人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-12 11:42:26 胡宗亚: 【客户请求】 有一试剂位置没放试剂，显示无效试剂，老师已经联系当地工程师去现场处理2026-02-12 09:57:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.02.12 09:25:45 | 昭通市彝良县洛旺乡卫生院 / 657600 昭通市 | 360807 | 304604864 | 昭通市彝良县洛旺乡卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-12 09:46:28 : 【客户请求】 BPN项目校准，昨天校准品失效，今天重新购买一瓶校准2026-02-12 09:25:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.12 08:56:52 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 | 90297292 | 304604863 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-12 09:19:55 胡宗亚: 【客户请求】 ALT结果不出，查看故障信息有碰撞记录，试剂瓶放歪了，重新放置后正常2026-02-12 08:56:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.11 16:27:55 | 筠连县腾达镇卫生院 / 645264 | 90017867 | 304604861 | 筠连县腾达镇卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-11 16:34:27 : 【客户请求】 仪器无法连接 指导设置IP地址 关闭防火墙2026-02-11 16:27:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.11 16:48:41 | 昭通市彝良县洛旺乡卫生院 / 657600 昭通市 | 360807 | 304604843 | 昭通市彝良县洛旺乡卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-11 17:36:49 : 【客户请求】 指导老师进行BNP校准。2026-02-11 16:48:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.11 15:36:07 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 / 641400 资阳市 | 376898 | 304604842 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-11 15:45:06 : 【客户请求】 样本针在反应盘未检测到液面，指导老师擦拭针，观察如果还报警需要工程师现场处理。2026-02-11 15:36:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.11 15:09:25 | （禁用）德阳市中江县冯店镇卫生院 / 618000 德阳市 | 378384 | 304604841 | （禁用）德阳市中江县冯店镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-02 10:11:31 59990004: 【客户请求】 SU-940032842026-02-11 15:36:27 : 【客户请求】 指导安装操作软件2026-02-11 15:09:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.12 08:56:59 | 渠县乐康中医医院 / 635200 | 90307524 | 304604837 | 渠县乐康中医医院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-02-12 09:00:15 : 【客户请求】 需要试剂条码 解释试剂开瓶有效期2026-02-12 08:56:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.12 08:52:35 | 麻栗坡县大坪镇中心卫生院 / 663600 文山州 | 336035 | 304604836 | 麻栗坡县大坪镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-12 08:52:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.12 14:34:51 | 富顺县赵化镇中心卫生院 / 643000 自贡市 | 365506 | 304604819 | 富顺县赵化镇中心卫生院 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-02-12 15:07:42 : 【客户请求】 M1故障无法消除，清洗液无法加载，机器离墙体太近无法重启，派分公司跟进处理。2026-02-12 14:34:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.02.12 09:08:34 | 寻甸县第二人民医院 / 655214 昆明市 | 370607 | 304604816 | 寻甸县第二人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-12 09:39:22 : 【客户请求】 全血糖化试剂无法扫描，工程师给客户设置的固定位置，老师自己联系当地工程师处理定标事宜2026-02-12 09:08:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.02.25 15:45:21 | 资中县陈家镇卫生院 / 641200 内江市 | 363317 | 304605206 | 资中县陈家镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-25 15:47:29 : 【客户请求】 开始测试后，一直不吸样。2026-02-25 15:45:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.26 14:42:33 | 开封市杜良乡卫生院 / 475000 | 90000287 | 304605435 | 开封市杜良乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-26 15:00:53 : 【客户请求】 关闭防火墙，断电重启无效。检查IP、网线、PING主机IP192.168.23.250等。请尽快联系客户处理！2026-02-26 14:50:48 : 【客户请求】 M1仪器无法连接，2399401032026-02-26 14:42:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.26 13:14:30 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 / 645253 | 90081657 | 304605432 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-26 13:14:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.26 14:34:24 | 彰武县五峰镇卫生院 | 90225831 | 304605426 | 彰武县五峰镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-26 14:34:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 沈阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.26 12:09:49 | 庐阳区四里河街道社区卫生服务中心 / 230000 庐阳 | 60089200 | 304605421 | 庐阳区四里河街道社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-26 12:19:44 : 【客户请求】 工程师测试视频平台。2026-02-26 12:09:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.26 13:34:48 | （禁用）祁门县闪里中心卫生院 / 245600 黄山市 | 382502 | 304605415 | 祁门县闪里中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-26 13:35:17 : 【客户请求】 测试2026-02-26 13:34:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.26 13:30:25 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 / 645253 | 90081657 | 304605414 | 筠连县沐爱镇中心卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-26 13:31:37 : 【客户请求】 工程师测试视频功能2026-02-26 13:30:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.26 12:10:34 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304605413 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-26 13:31:52 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话已解决2026-02-26 12:21:25 : 【客户请求】 姓名: 依沙别克; 手机号: 132****0864; 问题描述: 接不通2026-02-26 12:10:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.26 11:38:08 | 南阳市中心医院 / 473000 南阳市 | 309149 | 304605411 | 南阳市中心医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-02-26 11:38:58 : 【客户请求】 红细胞分析异常，派分公司跟进处理2026-02-26 11:38:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.26 13:16:11 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 / 564100 | 90052720 | 304605410 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-26 14:05:20 : 【客户请求】 增加糖化血红蛋白项目。2026-02-26 13:16:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.26 12:34:07 | （禁用）祁门县闪里中心卫生院 / 245600 黄山市 | 382502 | 304605409 | 祁门县闪里中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-26 13:32:27 苏曙明: 【客户请求】 测试2026-02-26 12:34:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.26 12:17:19 | （禁用）祁门县闪里中心卫生院 / 245600 黄山市 | 382502 | 304605408 | 祁门县闪里中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-26 12:17:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.26 11:36:35 | 焦作市山阳区新城社区卫生服务中心 / 454000 焦作市 | 60096718 | 304605406 | 焦作市山阳区新城社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-26 11:38:39 : 【客户请求】 无稀释液，真空异常，漏液建议申请泵阀前往现场排查。2026-02-26 11:36:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.26 11:22:52 | 北京大学深圳医院 / 518000 深圳市 | 101894 | 304605405 | 北京大学深圳医院 MC-80 微信视频服务 | 2026-02-26 12:38:24 胡宗亚: 【客户请求】 视频拨打就挂断，回拨电话无法接通，派分公司跟进处理2026-02-26 11:22:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 血球 | MC-80 | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.26 12:04:29 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304605400 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-26 12:26:56 : 【客户请求】 质控设置。视频平台有问题，回拨电话处理2026-02-26 12:04:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.26 11:48:51 | 开封市杜良乡卫生院 / 475000 | 90000287 | 304605398 | 开封市杜良乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-26 11:48:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.26 11:43:36 | 宁夏回族自治区人民医院 / 999999 | 101949 | 304605397 | 宁夏回族自治区人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-02-26 11:49:35 : 【客户请求】 流水线轨道卡死，重启轨道无法解决，老师找当地工程师处理2026-02-26 11:43:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.26 11:13:48 | 九江市浔阳区人民医院 / 332000 九江市 | 60076892 | 304605394 | 九江市浔阳区人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-02-26 11:22:36 : 【客户请求】 LIS连接不上。检查IP，互PING能否ping通等。2026-02-26 11:13:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.02.26 10:36:04 | 萍乡仁心健康管理有限公司 / 336600 萍乡市 | 90095359 | 304605391 | 萍乡仁心健康管理有限公司 BC-5380 微信视频服务 | 2026-02-26 10:50:18 : 【客户请求】 IPU软件程序损坏，老师自己联系工程师处理2026-02-26 10:36:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.02.26 16:58:32 | 广安市广安区花桥中心卫生院 / 638500 广安市 | 60064155 | 304605390 | 广安市广安区花桥中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-26 16:58:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.26 15:36:18 | 卓尼县藏医院 / 747600 甘南州 | 334513 | 304605389 | 卓尼县藏医院 BC-5310 微信视频服务 | 2026-02-26 16:00:02 : 【客户请求】 WBC偶发不分类，老师那边信号差，反复拨打无法正常通信。回拨电话也拒接，派分公司跟进处理。2026-02-26 15:37:42 : 【客户请求】 WBC不分类，指导浸泡流动室观察2026-02-26 15:36:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5310 | 一般 | 待处理
2026.02.26 13:58:56 | 三台县广利乡卫生院 / 621000 绵阳市 | 383964 | 304605387 | 三台县广利乡卫生院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-02-26 14:08:27 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，要退到桌面2026-02-26 13:58:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.02.26 13:02:37 | 开封市杜良乡卫生院 / 475000 | 90000287 | 304605386 | 开封市杜良乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-26 13:02:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.26 11:47:25 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304605384 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-26 11:47:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.26 10:35:00 | 云南省弥渡牛街卫生院 / 650000 大理州 | 336761 | 304605382 | 云南省弥渡牛街卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-02-26 10:37:47 : 【客户请求】 咨询能否测试糖化血红蛋白。可以2026-02-26 10:34:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.02.26 09:57:27 | 杭州市中医院 / 310013 杭州市 | 303067 | 304605381 | 杭州市中医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-02-26 09:59:25 : 【客户请求】 客户测试一下。2026-02-26 09:57:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 杭州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.26 11:46:42 | 杭州友宾医疗综合门诊部 / 310026 杭州市 | 365662 | 304605377 | 杭州友宾医疗综合门诊部 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-02-26 11:46:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 杭州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.02.26 11:46:15 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304605376 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-26 12:03:55 : 【客户请求】 糖化质控设置。2026-02-26 11:46:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.26 10:34:32 | 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心 / 430000 武汉市 | 60097733 | 304605373 | 武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-26 11:08:58 胡宗亚: 【客户请求】 DIL池浮子状态异常，故障可以消除，告知老师可能是稀释液管路灌注不顺，建议先使用，无法使用再联系让工程师现场处理2026-02-26 10:34:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.26 09:35:07 | 雅安市名山区妇幼保健院 / 629200 雅安市 | 372815 | 304605371 | 雅安市名山区妇幼保健院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-26 09:57:42 59990003: 【客户请求】 吉老师14780676764咨询采购BS-430反应盘少一个反应杯，需要购买反应杯，昭觉县四开镇中心卫生院使用（YW-94002507）转陈菲2026-02-26 09:50:10 : 【客户请求】 请转分公司处理，谢谢！2026-02-26 09:48:18 : 【客户请求】 仪器BS-430（YW-94002507）是在昭觉县四开镇中心卫生院，吉老师14780676764。反应杯碎了一个，反应盘少一个反应杯。需要购买反应杯，请尽快联系客户处理。2026-02-26 09:35:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 座席解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.26 10:48:30 | 安陆市洑水镇中心卫生院 / 432626 孝感 | 370647 | 304605298 | 安陆市洑水镇中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-26 10:52:25 : 【客户请求】 咨询CRPII的校准设置。2026-02-26 10:48:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.26 10:46:52 | 佛山市希科赛斯医疗器械有限公司 / 528200 佛山市 | 60135967 | 304605297 | 佛山市希科赛斯医疗器械有限公司 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-02-26 12:09:19 胡宗亚: 【客户请求】 开机报警电源异常（日志电压11.2V），申请CRP电源板数据板备用，整理CRP电源板到数据板线材。派分公司尽快联系处理。2026-02-26 10:46:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.26 09:09:07 | 陕西永朗广正堂医药有限公司未央中医诊所 / 710000 | 90339726 | 304605294 | 陕西永朗广正堂医药有限公司未央中医诊所 BC-5000 微信视频服务 | 2026-02-26 09:15:40 : 【客户请求】 数据管理软件无法传输，网线没插，老师找网线处理2026-02-26 09:09:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.02.26 08:56:59 | 石屏县龙朋镇卫生院 / 650000 红河哈尼族彝族自治州 | 380666 | 304605292 | 石屏县龙朋镇卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-26 08:56:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.26 10:18:18 | 达州市渠县涌兴中心卫生院 / 610000 达州市 | 90000630 | 304605237 | 达州市渠县涌兴中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-26 10:18:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.25 15:02:16 | 福泉市中医医院 / 550500 黔南州 | 302977 | 304605227 | 福泉市中医医院 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-02-25 15:02:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.26 10:18:22 | 中国人民解放军空军特色医学中心北院区 / 100000 北京市 | 324161 | 304605220 | 中国人民解放军空军特色医学中心北院区 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-02-26 10:18:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.02.25 16:14:42 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 / 641400 资阳市 | 376898 | 304605213 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-25 16:17:11 : 【客户请求】 AST反应盘排液未能检测到液面。检查第一试剂是否有气泡等。2026-02-25 16:14:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.25 16:44:35 | 福州市台江美亚城市综合门诊有限公司 / 350001 福州市 | 60051618 | 304605209 | 福州市台江美亚城市综合门诊有限公司 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-02-26 16:06:44 : 【客户请求】 工程师更换BS-2800压缩机，工作不正常。检查P02泵有没有正常工作。建议在微信群咨询2026-02-25 16:44:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.06 10:26:24 | 湖北襄阳市第一人民医院 / 999999 | 102573 | 304606505 | 湖北襄阳市第一人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-06 10:26:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.06 09:43:26 | 山东省青岛市胶州市北关卫生院 / 266300 青岛 | 366449 | 304606503 | 山东省青岛市胶州市北关卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-06 10:00:31 : 【客户请求】 【故障现象】：检测结果找不到【排查过程】：指导回顾-双击【处理结果】：解决客户问题2026-03-06 09:43:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.05 16:52:44 | 荆州市沙市区观音垱中心卫生院 / 434000 荆州市 | 312271 | 304606501 | 荆州市沙市区观音垱中心卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-05 17:55:35 : 【客户请求】 【故障现象】：无【排查过程】：视频闪退，测试工单【处理结果】：无需技术支持2026-03-05 17:54:02 杨洪: 【客户请求】 测试工单2026-03-05 17:21:40 : 【客户请求】 【故障现象】：无【排查过程】：视频闪退，用手机回老师电话连续3次无人接听【处理结果】：无需技术支持2026-03-05 16:52:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.06 17:45:44 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 | 90227536 | 304606499 | 宜宾三江新区沙坪社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-06 18:15:47 : 【客户请求】 【故障现象】：凝血C3510D-D结果偏高【排查过程】：修改试剂参数选择试剂3、重新定标后结果正常【处理结果】：结果质控已正常2026-03-06 17:45:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.06 16:52:39 | 吉迈镇卫生院 | 90205362 | 304606497 | 吉迈镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-06 16:57:20 : 【客户请求】 【故障现象】：无LH溶血素【排查过程】：仪器长时间未启用重新启用，检查溶血素管路接头，LH溶血素管路有结晶【故障定位】：LH溶血素管路异常，可能仪器内部其他部位还存在结晶【一线建议】：申请电磁阀和相关管路【下派理由】：涉及拆机操作，客户无法自行解决2026-03-06 16:52:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.06 10:37:59 | 长宁县长宁镇中心卫生院 | 90322378 | 304606493 | 长宁县长宁镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-06 10:46:55 : 【客户请求】 【故障现象】：自动进样机构动作异常【排查过程】：排查架子异物【处理结果】：客户自行联系负责工程师处理2026-03-06 10:37:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.06 09:07:00 | 康定市榆林街道社区卫生服务中心 | 90395566 | 304606492 | 康定市榆林街道社区卫生服务中心 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-06 09:06:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.05 15:52:10 | 张掖安定医院 / 555555 | 90359230 | 304606476 | 张掖安定医院 BS-450 微信视频服务 | 2026-03-05 15:54:33 : 【客户请求】 【故障现象】：误删指控数据询问是否可恢复【排查过程】：告知无法恢复【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-05 15:52:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.03.05 15:51:12 | 丽江市玉龙县大具乡卫生院 | 90173411 | 304606475 | 丽江市玉龙县大具乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-05 15:53:08 : 【客户请求】 校准系数差别超限，已处理2026-03-05 15:51:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.05 15:43:00 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304606474 | 青海省黄南州河南县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-05 15:58:10 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警无DS稀释液无LN溶血素【排查过程】：老师视频打进后未能接通，后电话联系询问仪器问题得知试剂无报警，提供资料消除故障，试剂灌注完成【处理结果】：故障已消除2026-03-05 15:42:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.05 15:14:52 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304606473 | 青海省黄南州河南县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-05 15:16:31 : 【客户请求】 【故障现象】：需要LN试剂条码【排查过程】：沟通试剂过期，条码无法提供【处理结果】：客户找线下工程师索要条码2026-03-05 15:14:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.06 09:30:43 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304606469 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-06 09:33:57 : 【客户请求】 【故障现象】：稀释清洗剂余量为零【排查过程】：检查发现稀释清洗剂不足，添加满后，将余量改为100【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-06 09:30:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.05 16:01:19 | 丽江市玉龙县大具乡卫生院 | 90173411 | 304606463 | 丽江市玉龙县大具乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-05 16:02:50 : 【客户请求】 视频呼入没有接通，已电话沟通解决2026-03-05 16:01:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.05 15:34:40 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304606458 | 青海省黄南州河南县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-05 15:37:19 : 【客户请求】 科室误点2026-03-05 15:34:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.05 14:40:36 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304606457 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-03-05 14:45:22 : 【客户请求】 【故障现象】：无法批量申请【排查过程】：客户编号设置错误，指导客户从新设置【处理结果】：运行测试样本正常，客户确认问题解决。2026-03-05 14:44:27 : 【客户请求】 【故障现象】：无批量申请样本【排查过程】：客户编号设置错误，指导客户从新设置编号【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-05 14:40:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.03.05 14:36:24 | 内蒙古鄂尔多斯市伊旗阿镇社区医疗服务中心 / 017004 鄂尔多斯市 | 365162 | 304606456 | 内蒙古鄂尔多斯市伊旗阿镇社区医疗服务中心 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-03-05 14:45:10 : 【客户请求】 【故障现象】：旋转扫描机构动作异常【排查过程】：无法消除故障，无异物，机构动作卡滞，无法手动能复位，传感器有异常【故障定位】：旋转扫描机构【一线建议】：申请组件或传感器备用【下派理由】：硬件故障2026-03-05 14:36:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2026.03.05 14:12:33 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304606453 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-05 14:28:01 : 【客户请求】 【故障现象】：水机损坏客户咨询客户可不可以接水【排查过程】：告知客户如何接水进入水箱【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-05 14:12:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.06 09:07:58 | 泸县玉蟾街道社区卫生服务中心 / 646100 | 60098887 | 304606450 | 泸县玉蟾街道社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-06 09:10:32 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针垂直运动错误【排查过程清洗池碰撞，样本弯曲，手动掰直样本针，确认位置正常后故障消除【处理结果】：测试正常2026-03-06 09:07:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.05 15:24:30 | 珙县孝儿镇中心卫生院 / 644000 宜宾市 | 375902 | 304606445 | 珙县孝儿镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-05 15:31:51 : 【客户请求】 【故障现象】：询问生化BS-830更换光源灯【排查过程】：指导更换光源灯并进行光度计检测【处理结果】：更换操作已完成2026-03-05 15:24:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.05 13:26:43 | 上海桦盈荟门诊部有限公司 | 90384877 | 304606444 | 上海桦盈荟门诊部有限公司 CL-900I 微信视频服务 | 2026-03-05 13:41:35 : 【客户请求】 【故障现象】： 孕酮 泌乳素 失控【排查过程】： 底物客户是直接上机 效应检测数值 3900 2900 2950【故障定位】： 底物 及底物管路【一线建议】： 客户底物直接上机不抚育 效应检测重复性差 建议检查底物管路更换底物，执行本底检测及加样性能检测【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-03-05 13:26:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 上海分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.03.05 11:48:35 | 漳平市拱桥镇卫生院 / 555555 龙岩市 | 90041737 | 304606443 | 漳平市拱桥镇卫生院 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-05 11:50:42 : 【客户请求】 客户操作错误2026-03-05 11:48:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 福州分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.05 11:46:21 | 洪湖市人民医院 / 433200 荆州市 | 312111 | 304606442 | 洪湖市人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-05 11:49:54 : 【客户请求】 测试工单2026-03-05 11:46:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.05 11:41:50 | 成都誉美医院 / 610015 成都市 | 323686 | 304606441 | 成都誉美医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-05 11:53:45 : 【客户请求】 #TS000218378 MCC工单已派 4081461452026-03-05 11:44:54 : 【客户请求】 姓名: 陈岳飞; 手机号: 152****0822; 问题描述: 嗜碱性粒细胞批量偏高2026-03-05 11:41:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.05 16:19:26 | 林州市合涧镇卫生院 / 456500 安阳市 | 364013 | 304606434 | 林州市合涧镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-05 16:26:17 : 【客户请求】 客户已自行解决寻找质控位置2026-03-05 16:19:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.05 11:38:18 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 / 644000 | 90230375 | 304606338 | 宜宾市翠屏区金秋湖镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-05 11:44:54 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针被碰弯【排查过程】：指导复原样本针【处理结果】：仪器恢复正常2026-03-05 11:38:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.05 11:26:46 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 | 90211574 | 304606337 | 乌兰浩特市城郊社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-05 11:37:13 : 【客户请求】 故障现象】：水箱空【排查过程】：检查水机出水管路发现水机不出水，告知客户联系水机厂家【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-05 11:26:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.05 11:01:13 | 河北省保定市曲阳县人民医院 / 071000 保定市 | 307864 | 304606335 | 河北省保定市曲阳县人民医院 CRP-M100 微信视频服务 | 2026-03-05 11:05:24 : 【客户请求】 CRP清洁液试剂接头损坏，需要更换2026-03-05 11:01:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 石家庄分公司 | 血球 | CRP-M100 | 一般 | 待处理
2026.03.05 10:56:38 | 中国人民解放军空军特色医学中心 / 100037 北京市 | 306055 | 304606334 | 中国人民解放军空军特色医学中心 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-03-05 11:07:07 : 【客户请求】 【故障现象】：MCV偏高，重复性好【排查过程】：排查高中低值靶值均排查【故障定位】：仪器重复性好。检查校准【一线建议】：提前联系，沟通是否校准【下派理由】：客户需求2026-03-05 10:56:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.03.05 10:45:52 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 / 614000 乐山市 | 364992 | 304606329 | 乐山市市中区牟子镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-05 10:52:04 : 【客户请求】 【故障现象】：46/47无法申请【排查过程】：检查占用，校准品位置占用【处理结果】：解决问题2026-03-05 10:45:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.05 10:44:57 | 武定县狮山卫生院 / 651600 楚雄州 | 60078620 | 304606328 | 武定县狮山卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-05 10:44:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 昆明分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.05 10:16:43 | 青川县乐安镇中心卫生院 / 555555 | 90013281 | 304606326 | 青川县乐安镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-05 10:20:02 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询切换桌面【排查过程】：告知管理员权限无法切换到桌面【处理结果】：告知工程师账户和密码2026-03-05 10:16:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.05 10:05:01 | 寻甸县七星乡卫生院 / 655200 昆明市 | 90029702 | 304606325 | 寻甸县七星乡卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-05 10:06:38 : 【客户请求】 稀释液条码无效，已处理2026-03-05 10:04:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.04 17:31:59 | 西区卫生院 | 90291124 | 304606323 | 西区卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-04 17:53:52 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器导出数据DAT格式无法打开【排查过程】：解释需用专业软件进行打开或读取操作，可选择用数据管理软件的结果导出进行查看【处理结果】：客户已明白数据导出格式问题2026-03-04 17:31:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.05 12:45:49 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 | 90297292 | 304606320 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-05 13:03:27 : 【客户请求】 【故障现象】： 水空白10X【排查过程】：最近一次做光度计检测为23年 ， 光度计检测9000【故障定位】：光源灯及清洗机构【一线建议】：检查光源灯及清洗机构【下派理由】： 需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-03-05 12:45:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.05 10:42:27 | （禁用）(禁用)十堰市阳光医院 / 442000 十堰市 | 90028041 | 304606316 | （禁用）(禁用)十堰市阳光医院 BS-230 微信视频服务 | 2026-03-10 11:25:00 59990004: 【客户请求】 YY-740003312026-03-05 10:57:09 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针到反应盘位置偏移【排查过程】：登入工程师账号在整机调试中，调整样本针到反应盘的水平位置【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-05 10:42:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 生化 | BS-230 | 一般 | 待处理
2026.03.04 15:20:06 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304606311 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-03-04 16:04:33 胡宗亚: 【客户请求】 质控多项目失控，已经重新校准，新装机没多久，需要工程师上门排查是否机器有问题。2026-03-04 15:20:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.03.05 08:34:58 | 贵州省贵阳市乌当区新场卫生院 / 555555 | 90013164 | 304606309 | 贵州省贵阳市乌当区新场卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-05 08:44:02 : 【客户请求】 【故障现象】： 糖化血红蛋白校准一直失败【排查过程】：需要当地工程师指导【故障定位】：糖化血红蛋白校准【一线建议】： 客户要求当地工程师指导【下派理由】： 客户无法自行操作。2026-03-05 08:34:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.05 08:32:50 | 安徽广瑞医疗管理有限公司 | 90154863 | 304606308 | 安徽广瑞医疗管理有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-05 08:52:07 胡宗亚: 【客户请求】 仪器无法连接，科海工程师联系客户处理，打开分析部电源后解决。（权限问题帮忙封单）2026-03-05 08:32:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.06 10:33:21 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 / 245400 黄山市 | 334144 | 304606508 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-06 10:45:29 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：无法上传结果到lis【排查过程】：指导重启接口程序【处理结果】：解决问题2026-03-06 10:33:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.09 11:35:29 | 桑日麻乡卫生院 | 90205325 | 304606812 | 桑日麻乡卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-09 11:39:42 : 【客户请求】 【故障现象】： HGB ++++【排查过程】： 客户长时间停机【故障定位】： LH管路堵塞【一线建议】： 检查LH管路。【下派理由】：客户无法自行操作。2026-03-09 11:38:03 : 【客户请求】 【故障现象】： 客户描述的故障或设备报警信息【排查过程】： 记录已尝试的远程指导步骤及测试结果，如：指导客户对换线缆后故障依旧，排除接触不良可能。【故障定位】： 基于排查结果锁定的疑似故障区域，如：初步判断为采样针垂直电机故障。【一线建议】： 给现场工程师的具体操作建议及所需携带配件清单/物料号。【下派理由】： 明确说明为何必须现场处理，如：需现场拆机更换硬件，客户无法自行操作。2026-03-09 11:35:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.09 11:15:26 | 南江单采血浆站 / 636000 | 90304689 | 304606811 | 南江单采血浆站 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-09 11:29:34 马上: 【客户请求】 【故障现象】：稀释液无【排查过程】：检查稀释液管路液体余量 更换稀释液【处理结果】：故障消除2026-03-09 11:15:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.09 13:04:56 | 河南省第二人民医院 / 450000 郑州市 | 366468 | 304606809 | 河南省第二人民医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-03-09 13:04:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.03.09 11:51:18 | 湟中区大才卫生院 / 735555 | 90306488 | 304606806 | 湟中区大才卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-09 11:51:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.09 11:24:28 | 下藏科乡卫生院 / 814100 | 90189722 | 304606805 | 下藏科乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-09 12:04:34 : 【客户请求】 客户不会更换试剂 指导客户更换试剂问题解决2026-03-09 11:24:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.09 10:53:06 | 陇南市宕昌县南阳镇卫生院 / 748500 | 90015494 | 304606804 | 陇南市宕昌县南阳镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-09 10:57:39 : 【客户请求】 【故障现象】：ALP失控【排查过程】：k值偏低 指导客户重新校准【处理结果】：校准后质控正常2026-03-09 10:53:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.09 10:06:41 | 遂宁市船山区龙凤镇中心卫生院(船山区第二人民医院、船山区中医医院） / 629000 遂宁市 | 60097296 | 304606803 | 遂宁市船山区龙凤镇中心卫生院(船山区第二人民医院、船山区中医医院） BS-200 | 2026-03-09 10:27:22 : 【客户请求】 【故障现象】：光源灯能量不稳定【排查过程】：光度计检测 吸光度偏高【处理结果】：需更换光源灯2026-03-09 10:06:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.03.09 10:02:19 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 / 748300 定西市 | 334414 | 304606802 | 定西市漳县新寺镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-09 10:42:52 马上: 【客户请求】 【故障现象】：光源灯寿命超限【排查过程】：不记得更换灯泡时间 指导做光度计检测吸光度正常 上次更换灯泡未按流程更换【处理结果】：刷新灯泡使用时间2026-03-09 10:02:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.09 11:21:45 | 酒泉市人民医院 / 735000 酒泉市 | 311302 | 304606799 | 酒泉市人民医院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-09 12:19:47 马上: 【客户请求】 客户不接电话2026-03-09 11:21:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.09 10:54:13 | 福建国际旅行卫生保健中心 / 350800 福州市 | 60102652 | 304606794 | 福建国际旅行卫生保健中心 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-03-09 13:19:23 : 【客户请求】 胡工验证账号权限问题填写单子。2026-03-09 10:54:44 : 【客户请求】 姓名: 小梁; 手机号: 136****6600; 问题描述:2026-03-09 10:54:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 福州分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.03.09 10:01:11 | 彰武县前福兴地镇卫生院 | 90225830 | 304606793 | 彰武县前福兴地镇卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-09 10:06:16 : 【客户请求】 【故障现象】： RBC堵孔【排查过程】： 指导客户浸泡 排堵 故障可消除但一作样本就报警【故障定位】： 小孔电压高或粒子流不稳定【一线建议】： 检查负压计数相关管路及样本针清洗等【下派理由】： ，客户无法自行操作。2026-03-09 10:01:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 转FSM平台派工 | 沈阳分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.09 13:23:28 | 榆次区中医医院 / 031300 晋中市 | 304654 | 304606790 | 榆次区中医医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-09 13:27:31 : 【客户请求】 客户询问尿液产品 告知客户拨打4002026-03-09 13:23:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.09 09:47:15 | 普洱市思茅区龙潭彝族傣族乡卫生院 / 665004 思茅区 | 332458 | 304606783 | 普洱市思茅区龙潭彝族傣族乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-09 09:47:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.09 09:30:50 | 陇南市宕昌县南阳镇卫生院 / 748500 | 90015494 | 304606782 | 陇南市宕昌县南阳镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-09 10:46:13 马上: 【客户请求】 【故障现象】：ALP 失控【排查过程】：样本针堵针严重 指导清洗样本针内壁 查看校准数据 发现K值偏低【处理结果】：需重新校准2026-03-09 09:30:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.09 10:04:04 | 绥江县南岸镇中心卫生院 | 90220207 | 304606777 | 绥江县南岸镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-09 10:52:06 胡宗亚: 【客户请求】 科恒公司电话联系客户，仪器黑屏，重启后解决。2026-03-09 10:04:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.09 09:49:03 | 元阳县攀枝花乡卫生院 / 662400 红河哈尼族彝族自治州 | 60109319 | 304606774 | 元阳县攀枝花乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-09 10:28:27 : 【客户请求】 客户处理：电话联系客户2026-03-09 09:49:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.09 09:24:07 | 绥江县南岸镇中心卫生院 | 90220207 | 304606772 | 绥江县南岸镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-09 09:24:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.09 08:44:29 | （禁用）北京首钢泰康医院分院 / 100000 | 90219836 | 304606771 | （禁用）北京首钢泰康医院分院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-09 10:26:58 : 【客户请求】 科海工程师处理过程：客户反应结果前有⭕ 告知客户指控过期或者试剂过期，客户表示已联系代理商工程师表示近期安排上门维护。2026-03-09 08:44:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 北京分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.09 08:42:07 | 宜宾三江新区江南镇卫生院 / 641400 宜宾市 | 377219 | 304606760 | 宜宾三江新区江南镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-09 08:45:06 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂条码无法加载【排查过程】：指导客户扫描溶血剂2的条码【处理结果】：加载后故障消除2026-03-09 08:42:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.07 11:52:28 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304606752 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-03-07 17:30:34 59990051: 【客户请求】 根据序列号查询有维修单正在执行，此号码空号无法回拨，转用服经理跟进，此单关闭2026-03-07 17:24:55 苏曙明: 【客户请求】 非工作日2026-03-07 11:52:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 座席解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.03.09 08:31:34 | 长沙市芙蓉区韭菜园街道社区卫生服务中心 / 555555 | 90013362 | 304606750 | 长沙市芙蓉区韭菜园街道社区卫生服务中心 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-09 10:25:02 : 【客户请求】 科海处理过程：稀释液条码丢失告知客户在什么位置有条码客户反应可能其他同事弄丢了 还有偶发报警液体压力超载可消除，指导客户清理SV13-14管路重启正常。2026-03-09 08:31:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990108 | 科海同业河北医疗器械贸易有限公司 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.09 09:09:35 | 彰武县前福兴地镇卫生院 | 90225830 | 304606649 | 彰武县前福兴地镇卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-03-09 09:41:18 : 【客户请求】 客户咨询浸泡流程 已告知2026-03-09 09:19:35 : 【客户请求】 【故障现象】：rbc堵孔【排查过程】：指导客户消除故障浸泡仪器【处理结果】：客户浸泡待测试。2026-03-09 09:09:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100030770 | 佟建阳 | 技术支持解决 | 沈阳分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.03.06 16:53:53 | 同济大学附属同济医院 / 200000 上海市 | 311685 | 304606641 | 同济大学附属同济医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-03-06 17:06:28 : 【客户请求】 【故障现象】：注销后不知道密码【排查过程】：告知客户默认管理员密码【处理结果】：客户知晓并确认2026-03-06 16:53:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 重要 | 待处理 | IVD VIP1
2026.03.09 09:38:49 | 库车市中医医院 / 842000 阿克苏地区 | 90092141 | 304606638 | 库车市中医医院 BS-620 微信视频服务 | 2026-03-09 09:57:07 : 【客户请求】 【故障现象】：低密度无法开始申请【排查过程】：校准状态不正确 需要校准【处理结果】：需客户端购买校准品校准2026-03-09 09:38:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100007767 | 马上 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.03.06 16:43:12 | 湖北襄阳市第一人民医院 / 999999 | 102573 | 304606624 | 湖北襄阳市第一人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-03-06 17:25:40 胡宗亚: 【客户请求】 科海工程师联系，多次拨打被拒接2026-03-06 16:43:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.06 16:16:50 | 合肥安百苑综合门诊部 | 90183201 | 304606623 | 合肥安百苑综合门诊部 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-06 17:24:47 胡宗亚: 【客户请求】 科海工程师联系多次被拒接2026-03-06 16:16:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.06 15:34:48 | 隆子县藏医院 | 90161855 | 304606621 | 隆子县藏医院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-03-06 15:40:35 : 【客户请求】 【故障现象】：废液积液器满【排查过程】：低浓度废液管有打折转圈，告知客户把低浓度废液管路捋顺，不能有打折【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-06 15:34:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.03.06 11:52:54 | 湖北省武汉市汉阳医院 / 430000 武汉市 | 381097 | 304606613 | 湖北省武汉市汉阳医院 CL-8200I 微信视频服务 | 2026-03-06 11:52:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | CL-8200I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.03.06 11:49:57 | 宜宾市翠屏区菜坝镇卫生院 / 644000 宜宾市 | 377255 | 304606612 | 宜宾市翠屏区菜坝镇卫生院 BS-850 微信视频服务 | 2026-03-06 11:56:02 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：水质异常，沟通更换水机耗材【处理结果】：客户知晓2026-03-06 11:49:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.03.06 14:48:44 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 / 844900 喀什地区 | 317483 | 304606603 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-03-06 15:07:23 : 【客户请求】 【故障现象】：发光项目质控失控【排查过程】：观察客户的定标数据发现发光值偏低，客户反应校准品已过期，建议客户更换校准品再次校准【处理结果】：已解决2026-03-06 14:48:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.03.06 11:13:28 | 贵溪市彭湾卫生院 / 335400 鹰潭市 | 60103813 | 304606602 | 贵溪市彭湾卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-06 11:17:39 : 【客户请求】 【故障现象】：询问机器的出产日期【排查过程】：告知老师看机器后边的铭牌【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-06 11:13:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.06 10:16:55 | 成都市金牛区曹家巷社区卫生服务中心 / 614000 | 90320914 | 304606594 | 成都市金牛区曹家巷社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-06 10:23:26 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：更换了光源灯，无效。检查自动清洗机构,发现第6阶有挂水滴现象，怀疑管路或者泵有问题，【处理结果】：工单下派，工程师上门检查自动清洗机构2026-03-06 10:16:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.06 13:46:18 | 重庆市合川区人民医院 / 400000 重庆市 | 105167 | 304606590 | 重庆市合川区人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-06 13:50:45 : 【客户请求】 【故障现象】：-40KPa压力异常【排查过程】：压力偏低，指导调节调压阀后压力达到正常范围-40左右，消除故障【处理结果】：故障已消除2026-03-06 13:46:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.06 12:04:37 | 宜宾市翠屏区菜坝镇卫生院 / 644000 宜宾市 | 377255 | 304606589 | 宜宾市翠屏区菜坝镇卫生院 BS-850 微信视频服务 | 2026-03-06 12:32:12 : 【客户请求】 【故障现象】：水空白超限10X【排查过程】：指导做周强化清洗【处理结果】：客户联系当地工程师上门处理2026-03-06 12:04:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.03.06 11:49:05 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304606588 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-03-06 11:57:12 陈银亭: 【客户请求】 【故障现象】：WBC结果报R【排查过程】：沟通样本原因和报警原因【处理结果】：客户知晓2026-03-06 11:49:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.06 10:06:30 | 下大武乡卫生院 / 555555 | 90201463 | 304606585 | 下大武乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-06 10:12:36 : 【客户请求】 【故障现象】：偶发WBC结果为*【排查过程】：希望查看特殊信息,BASO粒子数低【故障定位】：粒子比异常，检查wbc溶血，相关管路阀门【一线建议】：现场排查，申请阀门和计数池备用【下派理由】：客户要求直接下派2026-03-06 10:06:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.06 09:14:44 | 东湖高新区左岭社区卫生服务中心 | 90218877 | 304606581 | 东湖高新区左岭社区卫生服务中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-06 09:41:12 苏曙明: 【客户请求】 客户反馈CK-MB试剂，迈瑞质控做在控，其它品牌质控做为负值。做样本，结果正常。告知老师可能其它品牌质控不适用迈瑞试剂，以迈瑞质控为准。2026-03-06 09:14:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.06 14:52:22 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304606510 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-06 14:54:50 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询追加申请手工项目【排查过程】：告知申请界面更改样本编号，追加申请即可【处理结果】：客户知晓2026-03-06 14:52:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.04 09:10:53 | 中国人民解放军63820部队医院 / 621000 绵阳市 | 314493 | 304606110 | 中国人民解放军63820部队医院 BC-760[R] CS 微信视频服务 | 2026-03-04 09:17:32 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB故障【排查过程】：指导自动调整增益HGB本底电压到4.4V后故障正常消除，测试样本正常不再报警【处理结果】：故障已消除2026-03-04 09:10:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[R] CS | 一般 | 待处理
2026.03.03 16:30:34 | 南宁市兴宁区金禾湾社区卫生服务中心 / 530000 | 90227337 | 304606107 | 南宁市兴宁区金禾湾社区卫生服务中心 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-03 16:34:24 : 【客户请求】 客户端已有工程师跟进2026-03-03 16:30:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 无需技术支持 | 南宁分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.03 15:16:08 | 开江县回龙中心卫生院 / 636250 达州市 | 60082048 | 304606105 | 开江县回龙中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-03 15:18:15 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询管理员账户密码【排查过程】：告知密码【处理结果】：客户知晓2026-03-03 15:16:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.03 15:08:55 | 武汉市江南综合门诊部 / 430000 | 90160085 | 304606104 | 武汉市江南综合门诊部 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-03 15:12:13 : 【客户请求】 客户测试2026-03-03 15:08:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.03 13:23:44 | 庆阳市西峰区什社卫生院 | 90197777 | 304606102 | 庆阳市西峰区什社卫生院 BS-480 微信视频服务 | 2026-03-03 13:35:05 : 【客户请求】 试剂针发生过碰撞，报警试剂针清洗时未检测到液面，垂直碰撞，建议调整一下试剂针位置2026-03-03 13:23:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-480 | 一般 | 待处理
2026.03.03 10:53:25 | 新疆生产建设兵团农三师50团医院 / 843900 喀什地区 | 366830 | 304606083 | 新疆生产建设兵团农三师50团医院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-03-03 11:01:01 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器漏液【排查过程】：仪器左侧管路破损漏液【故障定位】：液路【一线建议】：联系客户报价维修【下派理由】：硬件故障2026-03-03 10:53:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理
2026.03.03 13:25:16 | 库车市中医医院 / 842000 阿克苏地区 | 90092141 | 304606077 | 库车市中医医院 BS-620 微信视频服务 | 2026-03-03 13:25:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.03.03 10:50:24 | 拉萨市方舱医院 / 000000 | 90308486 | 304606072 | 拉萨市方舱医院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-03-03 11:06:02 : 【客户请求】 【故障现象】：TP结果偏高【排查过程】：客户反馈新做的校准质控正常 发现校准K值偏高【处理结果】：重新校准运行2026-03-03 10:52:22 : 【客户请求】 姓名: 丁; 手机号: 133****9002; 问题描述:2026-03-03 10:50:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.03.03 09:42:53 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304606071 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-03 09:53:55 : 【客户请求】 客户咨询批量无法申请，指导客户申请批量样本2026-03-03 09:42:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.03 09:56:41 | 林口县朱家卫生院 / 157600 牡丹江市 | 337474 | 304606070 | 林口县朱家卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-03 10:00:17 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询更换反应杯【排查过程】：跟客户说明更换反应杯流程【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-03 09:56:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.03 08:56:59 | 宁县妇幼保健站 / 745200 庆阳市 | 373675 | 304606020 | 宁县妇幼保健站 BS-200 微信视频服务 | 2026-03-03 09:06:58 : 【客户请求】 客户端操作软件无法启动，旧软件可以参考 BS-120<(>&<)>130<(>&<)>180<(>&<)>190<(>&<)>200<(>&<)>220 数据库问题及解决方案处理2026-03-03 08:56:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | BS-200 | 一般 | 待处理
2026.03.03 11:55:40 | 比如县人民医院 / 852300 拉萨市 | 323224 | 304606000 | 比如县人民医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-03 12:01:54 : 【客户请求】 【故障现象】：WBC结果为*【排查过程】：查看特殊信息，diff粒子数低【故障定位】：粒子比异常【一线建议】：现场排查。申请压断阀和相关阀门备用【下派理由】：客户要求直接下派，尽快跟客户联系2026-03-03 11:55:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.03 09:35:02 | 邯郸钢铁集团有限责任公司邯钢医院 / 555555 | 90226264 | 304605996 | 邯郸钢铁集团有限责任公司邯钢医院 BS-1100M 微信视频服务 | 2026-03-03 09:36:13 : 【客户请求】 客户端自行取消视频2026-03-03 09:35:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-1100M | 一般 | 待处理
2026.03.02 17:32:43 | 岳池县九龙街道社区卫生服务中心 / 638399 | 90051948 | 304605994 | 岳池县九龙街道社区卫生服务中心 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-02 17:40:12 : 【客户请求】 【故障现象】：SDM架子卡滞【排查过程】：指导打开仪器面板取出架子【处理结果】：恢复正常2026-03-02 17:32:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.03.03 09:25:40 | 深圳市人民医院 / 518000 深圳市 | 101823 | 304605986 | 深圳市人民医院 BRICYTE E6 微信视频服务 | 2026-03-03 10:38:18 胡宗亚: 【客户请求】 视频未接成功，电话无人接听，派分公司跟进处理2026-03-03 09:25:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 深圳分公司 | 血球 | BRICYTE E6 | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.02 16:16:02 | 开江县新宁社区卫生服务中心 / 555555 | 90019418 | 304605983 | 开江县新宁社区卫生服务中心 BC-760[B] CS 微信视频服务 | 2026-03-02 16:23:22 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询数据导出备份【排查过程】：指导数据导出备份【处理结果】：指导完成2026-03-02 16:16:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[B] CS | 一般 | 待处理
2026.03.02 15:44:42 | 内蒙古纳日松镇中心卫生院 / 555555 | 90240708 | 304605981 | 内蒙古纳日松镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-02 15:47:03 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询脂类校准品靶值查询【排查过程】：告知查询路径【处理结果】：客户知晓2026-03-02 15:44:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.03 08:35:34 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 / 245400 黄山市 | 334144 | 304605979 | 黄山市休宁县流口镇中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-03 08:46:15 : 【客户请求】 【故障现象】：DIFF检测异常【排查过程】：指导消除故障后恢复正常【处理结果】：电话确认恢复正常2026-03-03 08:44:19 : 【客户请求】 【故障现象】：无【排查过程】：客户视频过来画面一直未出现，回电话过去表示已经无问题了【处理结果】：无需技术支持2026-03-03 08:42:02 : 【客户请求】 【故障现象】：DIFF检测异常2026-03-03 08:35:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.02 16:01:16 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 / 410000 长沙市 | 90312157 | 304605972 | 长沙高新木棉花门诊有限公司 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-02 16:05:20 : 【客户请求】 【故障现象】：第一次做样本，所有结果特别低，重测后结果正常【排查过程】：告知老师可能是第一次做时样本针微堵，机器自己疏通开后，第二次做结果正常了。建议老师再观察【处理结果】：问题解决2026-03-02 16:01:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.02 14:43:54 | 成都市新都区大丰街道丰安社区卫生服务中心 / 610500 | 90285964 | 304605971 | 成都市新都区大丰街道丰安社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-02 14:47:51 : 【客户请求】 等待25min浸泡【故障现象】：WBC堵孔【排查过程】：指导进行WBC池浸泡排堵【处理结果】：等待25min浸泡2026-03-02 14:43:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.02 17:00:04 | 马关县都龙中心卫生院 / 663000 文山州 | 60094635 | 304605965 | 马关县都龙中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-02 17:04:39 : 【客户请求】 【故障现象】：样本上传到LIS后序列号不一致【排查过程】：建议客户咨询一下LIS工程师【处理结果】：问题解决2026-03-02 17:00:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.02 15:01:41 | （禁用）武夷绿洲社区卫生服务站 / 555555 | 90223168 | 304605958 | （禁用）武夷绿洲社区卫生服务站 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-02 15:18:00 : 【客户请求】 【故障现象】：本底异常，RBC信号干扰【排查过程】：上午RBC漏液，已解决，屏蔽盒未关造成信号干扰本底异常，仪器安装恢复后，故障消除【处理结果】：故障已消除2026-03-02 15:01:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.02 15:34:47 | 开江永兴镇卫生院 / 636250 达州市 | 379328 | 304605950 | 开江永兴镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-02 15:39:17 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询结果导出备份【排查过程】：指导历史结果查询及备份【处理结果】：老师已知晓备份流程2026-03-02 15:34:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.02 14:47:27 | 三亚石药颐和医院 | 90397638 | 304605948 | 三亚石药颐和医院 BS-2200M 微信视频服务 | 2026-03-02 15:03:49 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂扫码失败【排查过程】：机器状态是停止状态，告知老师需要在空闲状态下扫码【处理结果】：问题解决2026-03-02 14:47:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-2200M | 一般 | 待处理
2026.03.02 14:43:32 | 庆阳市环县罗山卫生院 / 555555 | 90019034 | 304605947 | 庆阳市环县罗山卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-03-02 15:20:06 胡宗亚: 【客户请求】 客户咨询生化能否测试双向同侧糖化，科海工程师已经给客户解答2026-03-02 14:43:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.03.02 12:28:22 | 喀什地区伽师县人民医院 / 844000 喀什地区 | 301387 | 304605943 | 喀什地区伽师县人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-03-02 12:34:07 : 【客户请求】 【故障现象】：SDM模块异常，无法恢复【排查过程】：检查进样轨道，发现有异物。取出后，模块恢复正常【处理结果】：机器正常使用2026-03-02 12:28:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.03.02 12:56:27 | 乐至县石湍镇中心卫生院 / 641507 资阳市 | 378226 | 304605928 | 乐至县石湍镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-02 13:15:59 : 【客户请求】 【故障现象】：采样针动作异常【排查过程】：沟通清洁采样针丝杆，润滑【处理结果】：恢复正常2026-03-02 13:06:57 : 【客户请求】 姓名: 苏雪梅; 手机号: 183****8116; 问题描述:2026-03-02 12:56:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.02 12:27:41 | 喀什地区伽师县人民医院 / 844000 喀什地区 | 301387 | 304605925 | 喀什地区伽师县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-02 13:50:16 : 【客户请求】 【故障现象】：无【排查过程】：无【处理结果】：老师呼入主动取消，无需支持2026-03-02 12:27:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.02 11:01:48 | 江安县水清中心卫生院 / 644000 宜宾市 | 60028956 | 304605912 | 江安县水清中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-02 11:47:32 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针堵针【排查过程】：指导进行针强化清洗【处理结果】：解决问题2026-03-02 11:03:20 : 【客户请求】 样本针堵针2026-03-02 11:01:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.02 10:53:49 | （禁用）中国人民解放军95848部队医院 / 432019 | 90068099 | 304605911 | （禁用）中国人民解放军95848部队医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-02 11:05:38 : 【客户请求】 客户测试2026-03-02 10:53:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.02 09:59:46 | 公安县斗湖堤镇卫生院 / 430070 | 105183 | 304605909 | 公安县斗湖堤镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-02 10:16:21 : 【客户请求】 【故障现象】：拭子漏液【排查过程】：指导清洗蝶形过滤器后还是漏液【故障定位】：阀门，废液泵或者拭子磨损【一线建议】：申请拭子，阀门和穿刺针备用【下派理由】：硬件故障2026-03-02 10:04:16 : 【客户请求】 【故障现象】：拭子漏液【排查过程】：蝶形过滤器堵塞，指导拆卸清洗【处理结果】：客户解决问题2026-03-02 09:59:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.02 09:53:56 | 达州市开江县讲治中心卫生院 / 636256 达州市 | 60063106 | 304605908 | 达州市开江县讲治中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-02 09:59:09 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询样本结果导出【排查过程】：指导结果导出步骤，及查看导出文件【处理结果】：已正确导出结果2026-03-02 09:53:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.02 09:11:41 | 府谷县孤山镇卫生院 / 715306 | 90122889 | 304605907 | 府谷县孤山镇卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-03-02 09:44:20 : 【客户请求】 【故障现象】：本底异常，WBC空白1.23【排查过程】：指导进入维护-整机浸泡【处理结果】：恢复正常2026-03-02 09:16:10 : 【客户请求】 【故障现象】：本底异常【排查过程】：本底WBC1.23,沟通使用整机浸泡，排空做清洗2026-03-02 09:11:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.03.02 08:45:25 | 新密市妇幼保健院 / 450000 郑州市 | 309507 | 304605905 | 新密市妇幼保健院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-03-02 08:46:54 : 【客户请求】 测试2026-03-02 08:45:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.03.02 13:56:16 | 哈尔滨荣美医院 / 150000 | 90091794 | 304605800 | 哈尔滨荣美医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-02 14:06:21 : 【客户请求】 【故障现象】：无法传输结果【排查过程】：指导重启接口软件和交换机【处理结果】：正常传输2026-03-02 13:56:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.02 12:59:16 | 新和县中医医院 / 843000 阿克苏地区 | 60028676 | 304605799 | 新和县中医医院 BC-6800 微信视频服务 | 2026-03-02 13:22:39 : 【客户请求】 【故障现象】：穿刺针超寿命【排查过程】：沟通更换穿刺针。【处理结果】：科室联系当地工程师购买穿刺针更换2026-03-02 12:59:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800 | 一般 | 待处理
2026.03.02 10:58:23 | 临夏州人民医院 / 731404 临夏州 | 311382 | 304605797 | 临夏州人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-03-02 11:31:20 : 【客户请求】 【故障现象】：级联专家系统连接不起【排查过程】：级联仪器网线正常，电脑重装过系统，网络IP设置正确，仪器连接不上专家系统【故障定位】：通信设置连接问题【一线建议】：现场排查网线及端口【下派理由】：客户无法自行处理2026-03-02 10:58:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.02 10:02:52 | 福州医博肛肠医院有限公司 / 350001 福州市 | 366677 | 304605795 | 福州医博肛肠医院有限公司 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-03-02 10:11:17 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警无LH溶血素【排查过程】：故障无法消除，进液管路破损有大量气泡【故障定位】：LH瓶盖组件【一线建议】：申请LH瓶盖组件，联系客户报价，确定是上门服务还是邮寄配件【下派理由】：硬件故障2026-03-02 10:02:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 转FSM平台派工 | 福州分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.03 13:49:59 | 凉山州喜德县尼波中心卫生院 / 555555 | 90041807 | 304606122 | 凉山州喜德县尼波中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-03 13:56:51 : 【客户请求】 【故障现象】：无法传输结果到数据管理软件【排查过程】：指导检查网线连接，重启通信软件【处理结果】：正常传输2026-03-03 13:49:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.04 16:43:39 | 叶县中医院 / 467200 平顶山市 | 308907 | 304606306 | 叶县中医院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-03-04 16:43:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.03.04 15:12:06 | 钦州市浦北县小江镇卫生院 / 535000 钦州市 | 370435 | 304606303 | 钦州市浦北县小江镇卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-03-04 17:16:18 苏曙明: 【客户请求】 联系讴健-郭尧，问题已解决。2026-03-04 15:12:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.03.04 15:14:54 | 贵港市平南县马练瑶族乡卫生院 / 537319 贵港市 | 60096505 | 304606300 | 贵港市平南县马练瑶族乡卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-03-04 15:19:01 : 【客户请求】 糖化血红蛋白参数需要升级因此现场派工。2026-03-04 15:14:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100004986 | 郭尧 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.03.04 15:07:23 | 巴宜区人民医院 / 555555 | 90034626 | 304606299 | 巴宜区人民医院 BS-370E 微信视频服务 | 2026-03-04 15:07:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-370E | 一般 | 待处理
2026.03.04 11:28:04 | 阿克苏温宿县人民医院 / 843000 阿克苏地区 | 301358 | 304606295 | 阿克苏温宿县人民医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-04 11:40:09 : 【客户请求】 故障现象：质控一直在X线上方报警失控，已经执行更换新试剂，重新定标质控。下派理由，怀疑仪器硬件故障建议工程师排查加样系统2026-03-04 11:28:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.04 11:15:30 | 贝肯山社区卫生服务中心 / 150010 | 90215342 | 304606294 | 贝肯山社区卫生服务中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-03-04 16:17:44 胡宗亚: 【客户请求】 科海公司工单，工程师已联系问题已解决2026-03-04 11:15:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.03.04 11:08:15 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304606293 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-03-04 11:11:17 : 【客户请求】 【故障现象】：底物气泡【排查过程】：检查未放置底物【处理结果】：重新放置底物后恢复正常2026-03-04 11:08:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.03.04 15:07:18 | 西区卫生院 | 90291124 | 304606290 | 西区卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-04 15:11:38 : 【客户请求】 【故障现象】：导出数据【排查过程】：告知导出方式【处理结果】：客户知晓2026-03-04 15:07:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.04 11:30:29 | 田坝中心卫生院 / 555555 | 90060144 | 304606284 | 田坝中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-04 13:42:30 陈银亭: 【客户请求】 客户已联系当地工程师视频处理2026-03-04 11:36:09 : 【客户请求】 姓名: 黄霞; 手机号: 187****3752; 问题描述: BS-430操作软件启动失败2026-03-04 11:30:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.04 11:11:52 | 海南省保亭县加茂镇卫生院 / 572300 保亭黎族自治区 | 370831 | 304606283 | 海南省保亭县加茂镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-04 11:17:22 : 【客户请求】 客户需要添加新质控品，指导客户已添加2026-03-04 11:11:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.04 10:53:57 | 乌海市职业病防治院 / 016000 乌海市 | 60056155 | 304606282 | 乌海市职业病防治院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-03-04 10:59:38 : 【客户请求】 【故障现象】：总胆红素质控失控【排查过程】：擦拭搅拌杆，更换新试剂，重新定标质控【处理结果】：等待客户反馈结果2026-03-04 10:53:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.03.04 15:17:28 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 / 564100 | 90052720 | 304606279 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-04 15:42:09 苏曙明: 【客户请求】 清洗机构运动碰撞，清洗机构不运动，怀疑光耦问题。清洗机构位置、碰撞传感器等2026-03-04 15:17:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.04 14:13:39 | 北海市海城区高德中心卫生院 / 536000 北海市 | 367821 | 304606277 | 北海市海城区高德中心卫生院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-03-04 14:16:09 : 【客户请求】 故障现象：进水过滤器中间裂开，需要更换，要求工程师带配件上门2026-03-04 14:13:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.03.04 11:32:34 | 江西杏林洪兴医院有限公司 | 90360764 | 304606274 | 江西杏林洪兴医院有限公司 BS-350S 微信视频服务 | 2026-03-04 11:37:09 : 【客户请求】 【故障现象】：试剂盘制冷温度显示问号【排查过程】：重启无效【处理结果】：工单下派，工程师上门检查2026-03-04 11:32:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 转FSM平台派工 | 南昌分公司 | 生化 | BS-350S | 一般 | 待处理
2026.03.04 11:30:06 | 内蒙古巴彦淖尔市白脑包镇中心卫生院 / 015015 | 90003196 | 304606273 | 内蒙古巴彦淖尔市白脑包镇中心卫生院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-04 11:50:01 : 【客户请求】 【故障现象】：无故障【排查过程】：老师反应BS-430仪器装机使用近两年从没有换过光源灯，反应杯大部分标记黄色，也不会校准操作【故障定位】：培训【一线建议】：工程师和客户沟通好反应杯（全换）一盒光源灯价格及服务费用后，上门进行换灯换杯、仪器维护、试剂校准并培训客户。【下派理由】：客户需要工程师现场服务并培训2026-03-04 11:30:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.04 10:47:11 | 陇南市宕昌县南阳镇卫生院 / 748500 | 90015494 | 304606272 | 陇南市宕昌县南阳镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-04 11:15:45 胡宗亚: 【客户请求】 故障：ALP质控失控，客户自行更换试剂，做校准，擦拭搅拌杆都无效。处理过程：指导客户设置ALP的交叉污染，后续观察，如有问题再报修派工程师上门处理2026-03-04 10:47:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.04 10:46:44 | 内蒙古巴彦淖尔市白脑包镇中心卫生院 / 015015 | 90003196 | 304606271 | 内蒙古巴彦淖尔市白脑包镇中心卫生院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-03-04 10:52:53 : 【客户请求】 生化BS-450呼入2026-03-04 10:49:33 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针清洗时未检测到液面、试剂针清洗时未检测到液面【排查过程】：沟检查接头发现未接好，重新插拔后循环水压力正常，清洗池出水正常，反复调整样本针后不再报警。【处理结果】：仪器故障恢复，测试样本正常2026-03-04 10:46:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.03.04 13:06:22 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 / 844900 喀什地区 | 317483 | 304606262 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-04 13:10:03 : 【客户请求】 【故障现象】：真空异常【排查过程】：指导清洗维护，需要工程师上门处理，科室已经联系了工程师约好了时间上门【处理结果】：客户已联系好工程师处理2026-03-04 13:06:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.04 09:24:58 | 江西杏林洪兴医院有限公司 | 90360764 | 304606261 | 江西杏林洪兴医院有限公司 BS-350S 微信视频服务 | 2026-03-04 09:58:41 苏曙明: 【客户请求】 试剂盘制冷异常，22度，建议让客户观察一会看看温度能不能降下来，如果降不下来，再报维修工2026-03-04 09:24:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | BS-350S | 一般 | 待处理
2026.03.04 11:03:42 | 贺州市信都中心卫生院 / 542700 河池市 | 60027587 | 304606258 | 贺州市信都中心卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-03-04 11:10:30 : 【客户请求】 客户打算需要使用糖化血红蛋白试剂，需要当地工程师联系2026-03-04 11:03:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 转FSM平台派工 | 南宁分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.03.04 10:32:10 | （禁用）高碑店正仁医院 / 074000 | 90062118 | 304606255 | （禁用）高碑店正仁医院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-03-04 10:41:15 : 【客户请求】 【故障现象】：无法联机【排查过程】：发现总开关未开，打开总开关后，联机正常【处理结果】：客户确认问题解决2026-03-04 10:32:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.03.04 10:17:33 | 开封市祥符区八里湾卫生院 / 475100 | 90165981 | 304606254 | 开封市祥符区八里湾卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-03-04 10:46:05 : 【客户请求】 故障现象：试剂盘动作异常处理过程：科室反馈试剂盘有异物，指导老师拆开取异物处理结果：客户确认问题解决2026-03-04 10:17:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100020775 | 李勇健 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.03.04 09:31:44 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 | 90297292 | 304606253 | （禁用）合肥康之家健康体检中心有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-04 09:43:57 : 【客户请求】 反应盘清洗水温度超出范围，检查发现机器由于试剂针碰撞导致停止，系统恢复成空闲后，清洗水温度恢复正常2026-03-04 09:31:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100003619 | 温彦朝 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.04 09:28:54 | 广元市利州区第二人民医院(三堆镇中心卫生院) / 628007 广元市 | 302647 | 304606159 | 广元市利州区第二人民医院(三堆镇中心卫生院) BC-6100PLUS 微信视频服 | 2026-03-04 10:28:16 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】： 1.进入菜单-设置-增益设置，查看HGB本底电压5.0V，指导手动更改HGB本底电压设定值，使HGB本底电压接近4.2V； 2.点样本界面，提示保存，点击保存，然后点开故障界面，点击消除故障【处理结果】：消除后测试样本正常2026-03-04 09:28:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-6100PLUS | 一般 | 待处理
2026.03.04 09:26:49 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304606158 | 青海省黄南州河南县人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-03-04 09:33:36 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器报警无DS稀释液和无LN溶血素【排查过程】：提供资料消除试剂无报警【处理结果】：故障已消除2026-03-04 09:26:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.03.04 08:59:06 | 金平区鮀江街道社区卫生服务中心 / 515000 汕头市 | 90061229 | 304606156 | 金平区鮀江街道社区卫生服务中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-04 09:03:08 : 【客户请求】 【故障现象】：HGB本底电压异常【排查过程】：指导设置增益HGB本底电压4.81到4.2V后故障消除【处理结果】：故障正常消除2026-03-04 08:59:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.03 16:15:22 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 / 564100 | 90052720 | 304606153 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-03 16:17:55 : 【客户请求】 客户端已有工程师处理2026-03-03 16:15:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 无需技术支持 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.03 15:55:03 | 插岗乡卫生院 / 746300 | 90166208 | 304606152 | 插岗乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-03-03 17:08:39 : 【客户请求】 【故障现象】：仪器无法出结果【排查过程】：检查试剂，操作【故障定位】：仪器停机堵塞【一线建议】：申请阀门备用，科室信号不好，多次联系【下派理由】：客户需求2026-03-03 15:55:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.03.04 08:31:43 | 山东省青岛市胶州市北关卫生院 / 266300 青岛 | 366449 | 304606144 | 山东省青岛市胶州市北关卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-04 08:43:40 : 【客户请求】 【故障现象】：咨询血样模式及适配器【排查过程】：解答可做血样本模式需用样本管及使用的适配器【处理结果】：老师已知晓2026-03-04 08:31:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 青岛分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.03.03 15:32:32 | 比如县人民医院 / 852300 拉萨市 | 323224 | 304606142 | 比如县人民医院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-03-03 15:43:36 : 【客户请求】 【故障现象】：更换仪器后软件版本不匹配【排查过程】：进入服务-日志查看新仪器软件版本信息【处理结果】：发送升级包，升级后解决2026-03-03 15:32:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.03.03 15:24:04 | 开江县回龙中心卫生院 / 636250 达州市 | 60082048 | 304606141 | 开江县回龙中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-03 15:26:10 : 【客户请求】 【故障现象】：备份日志路径【排查过程】：告知U盘路径【处理结果】：客户已知2026-03-03 15:24:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.03 16:52:36 | 青白江妇幼保健院 / 610300 成都市 | 319290 | 304606137 | 青白江妇幼保健院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-03-03 16:54:52 : 【客户请求】 测试工单2026-03-03 16:52:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.03.03 16:45:06 | 南阳市第二人民医院 / 473000 南阳市 | 309150 | 304606136 | 南阳市第二人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-03-03 16:46:41 : 【客户请求】 SDM轨道左放入区Y轴传感器故障2026-03-03 16:45:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.03.03 16:21:17 | 义乌艺星医疗美容医院有限公司 / 322000 | 90317054 | 304606135 | 义乌艺星医疗美容医院有限公司 BS-230 微信视频服务 | 2026-03-03 16:29:09 : 【客户请求】 【故障现象】：校准后做出的结果异常【排查过程】：客户端更换校准后未设置校准数据靶值，指导客户重新输入靶值【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-03 16:21:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-230 | 一般 | 待处理
2026.03.03 15:12:18 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 / 564100 | 90052720 | 304606132 | 贵州省遵义市湄潭县石莲镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-03-03 15:26:54 : 【客户请求】 【故障现象】：糖化质控结果异常【排查过程】：客户端质控靶值输入错误，纠正正确的参考范围【处理结果】：客户确认问题解决。2026-03-03 15:12:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100033043 | 杨计正 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.03.04 10:32:16 | 赤峰市红山新地社区卫生服务中心 | 90241428 | 304606129 | 赤峰市红山新地社区卫生服务中心 BS-600 微信视频服务 | 2026-03-04 16:32:24 苏曙明: 【客户请求】 占线取消，回拨电话未接听。2026-03-04 10:32:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.03.04 10:15:50 | 寻甸县七星乡卫生院 / 655200 昆明市 | 90029702 | 304606128 | 寻甸县七星乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-03-04 10:29:10 : 【客户请求】 咨询生化糖化血红蛋白上样问题，已处理2026-03-04 10:15:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.03.04 09:57:54 | 宜宾市南溪区仙临镇卫生院 / 644100 宜宾市 | 377214 | 304606126 | 宜宾市南溪区仙临镇卫生院 BS-850 微信视频服务 | 2026-03-04 10:15:05 : 【客户请求】 【故障现象】：软件未正常启动【排查过程】：网络连接正常，重启电脑后软件自动打开正常，开机初始化正常【处理结果】：问题已解决2026-03-04 09:57:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000290 | 杨洪 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-850 | 一般 | 待处理
2026.02.03 10:51:02 | 新疆哈密市天山乡卫生院 / 839000 哈密地区 | 301532 | 304603664 | 新疆哈密市天山乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-03 11:20:31 : 【客户请求】 质控失控，试剂都过开瓶有效期。建议更换新瓶试剂2026-02-03 10:51:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.03 10:45:57 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603663 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-03 11:22:15 : 【客户请求】 生化问题，老师反馈生化联系不上，帮忙处理生化问题，已经加微信帮忙处理2026-02-03 10:45:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.03 11:23:28 | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 / 710060 | 90197099 | 304603668 | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-03 12:10:28 苏曙明: 【客户请求】 ALT结果不好，重测。检查重复性等2026-02-03 11:23:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.03 12:00:29 | 神木县西沟卫生院 / 719300 榆林市 | 336212 | 304603669 | 神木县西沟卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-03 12:03:23 : 【客户请求】 LIS连接问题2026-02-03 12:00:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.03 09:11:52 | 佳家康（济南）医疗健康管理有限责任公司历城祝舜路综合门诊部 | 90359228 | 304603604 | 佳家康（济南）医疗健康管理有限责任公司历城祝舜路综合门诊部 BC-5120 微信 | 2026-02-03 09:13:30 : 【客户请求】 机器右侧漏液，派分公司跟进处理2026-02-03 09:11:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.02.03 08:48:12 | 宜都市陆城街道办事处卫生院 / 443300 宜都市 | 371267 | 304603603 | 宜都市陆城街道办事处卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-03 08:53:59 : 【客户请求】 A55012抓杯手X轴码齿失步。昨天报过维修单，没有工程师联系。抓杯手X轴码齿失步，恢复后开始测试故障重现。检查X轴光耦与挡片、FPC线等。请尽快联系客户处理！2026-02-03 08:48:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.03 08:33:22 | 寻甸县第二人民医院 / 655214 昆明市 | 370607 | 304603601 | 寻甸县第二人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-03 08:42:43 : 【客户请求】 咨询如何查看及解读反应曲线。2026-02-03 08:33:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.02.03 09:26:55 | 江西省九江市湖口县双钟卫生院 / 332100 九江市 | 90007052 | 304603587 | 江西省九江市湖口县双钟卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-03 09:35:10 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，已联系当地工程师。2026-02-03 09:26:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.03 09:13:40 | 临潭县长川卫生院 / 555555 | 90098625 | 304603585 | 临潭县长川卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-03 09:33:14 : 【客户请求】 质控设置2026-02-03 09:13:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.03 12:05:13 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603670 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-03 12:09:56 苏曙明: 【客户请求】 质控设置2026-02-03 12:06:04 : 【客户请求】 看不到对方图像。2026-02-03 12:05:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.03 11:25:22 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603682 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-03 11:51:30 : 【客户请求】 ALT失控。靶值设置不正确，校准系数是编辑的。建议重新校准2026-02-03 11:30:45 : 【客户请求】 姓名: 赵，; 手机号: 138****1590; 问题描述: 质控老是失控2026-02-03 11:26:59 : 【客户请求】 姓名: 赵; 手机号: 138****1590; 问题描述:2026-02-03 11:25:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.03 11:57:34 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 / 844900 喀什地区 | 317483 | 304603683 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-03 12:03:05 : 【客户请求】 白细胞不分类，可能流动室脏导致，指导老师先浸泡，派分公司跟进处理。2026-02-03 11:57:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.03 10:28:55 | 河南省整形美容医院 / 450000 郑州市 | 309546 | 304603704 | 河南省整形美容医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-03 10:29:55 : 【客户请求】 更换光源灯2026-02-03 10:28:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.03 10:32:35 | 乐安县第二人民医院 / 344300 抚州市 | 60044951 | 304603705 | 乐安县第二人民医院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-03 10:43:15 : 【客户请求】 客户电脑更换需要重新设置5130数据传输端口，现已经帮助客户重新设置好了数据管理软件。2026-02-03 10:32:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 90375555 | 江西欧瑞格医疗器械有限公司 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.03 10:36:32 | 乐陵市妇幼保健院 / 253600 德州市 | 60040657 | 304603706 | 乐陵市妇幼保健院 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-02-03 10:41:27 : 【客户请求】 老师正在测试第二次。请尽快联系客户处理。2026-02-03 10:38:34 : 【客户请求】 TSH低值失控。2026-02-03 10:36:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 济南分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.02.03 10:49:42 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603707 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-03 11:21:33 苏曙明: 【客户请求】 胡工已处理。2026-02-03 10:49:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.03 11:11:09 | 万源市铁矿镇卫生院 / 636300 达州 | 379281 | 304603709 | 万源市铁矿镇卫生院 BS-350E 微信视频服务 | 2026-02-03 11:12:05 : 【客户请求】 姓名: 陶; 手机号: 153****6219; 问题描述: 指导老师使用2026-02-03 11:11:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-350E | 一般 | 待处理
2026.02.03 11:44:02 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304603711 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-03 12:11:41 胡宗亚: 【客户请求】 传感器浮子卡死，重新整理后正常2026-02-03 11:44:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.03 14:41:43 | 阳山城东医院 / 513100 清远市 | 322794 | 304603715 | 阳山城东医院 BS-620 微信视频服务 | 2026-02-03 14:44:27 : 【客户请求】 试剂盘结冰。软件显示温度21度，检查温度传感器、试剂制冷板等。请尽快联系客户处理。2026-02-03 14:41:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 广州分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.02.02 16:02:36 | 首都医科大学附属北京朝阳医院常营院区 / 100000 北京市 | 60566023 | 304603581 | 首都医科大学附属北京朝阳医院常营院区 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-02-02 16:04:11 苏曙明: 【客户请求】 工程师推广瑞智服2026-02-02 16:02:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 北京分公司 | 生化 | CL-8000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.02.03 12:07:18 | 神木县西沟卫生院 / 719300 榆林市 | 336212 | 304603580 | 神木县西沟卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-03 12:09:28 : 【客户请求】 LIS传输不能按项目观察2026-02-03 12:07:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.03 11:52:19 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304603578 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-03 11:58:09 : 【客户请求】 质控测试。2026-02-03 11:52:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.02 16:51:47 | 兰州大学第二医院 / 730000 兰州市 | 311429 | 304603574 | 兰州大学第二医院 BC-6000PLUS 微信视频服务 | 2026-02-02 17:03:11 : 【客户请求】 工程师RBC堵孔，让在西北区血球群里咨询2026-02-02 16:51:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-6000PLUS | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.02 16:30:55 | 寻甸县第二人民医院 / 655214 昆明市 | 370607 | 304603573 | 寻甸县第二人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-02 16:35:08 : 【客户请求】 流水线已经打包，轨道指导老师关闭总电源2026-02-02 16:30:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.02.02 15:46:47 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304603571 | 安福县洋门卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-02-02 15:54:31 : 【客户请求】 TG结果重复性不好。搅拌杆脏，指导老师维护三针及搅拌杆。2026-02-02 15:46:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.02.02 16:08:15 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 / 844900 喀什地区 | 317483 | 304603565 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-02 16:15:53 : 【客户请求】 白细胞不分类，PLT偏低，其他样本正常，查看研究参数WBC异常偏高，样本本身问题，告知老师需要做镜检检查。2026-02-02 16:08:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.02 15:55:51 | 阿尔山市温泉街社区卫生服务中心 / 555555 兴安盟 | 90068180 | 304603564 | 阿尔山市温泉街社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-02 16:06:50 : 【客户请求】 机器长时间不用，指导重新设置IP后正常。2026-02-02 15:55:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.02 15:57:20 | 江永县夏层铺镇中心卫生院 / 425400 永州市 | 90012279 | 304603560 | 江永县夏层铺镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-02 16:08:39 : 【客户请求】 姓名: 雷伟东; 手机号: 178****5086; 问题描述: 请教一下迈瑞生化仪器校准的相关问题2026-02-02 16:01:55 : 【客户请求】 校准品过期，设置新的校准品2026-02-02 15:57:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.02 13:57:15 | 顺庆区荆溪镇卫生院 / 637000 | 90329563 | 304603553 | 顺庆区荆溪镇卫生院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-02-02 14:02:31 : 【客户请求】 加样针在试剂位位垂直碰撞，多个试剂位A腔碰撞，检查试剂针位置、碰撞传感器等。请尽快联系客户确定维修事宜！2026-02-02 13:57:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.02.02 13:36:56 | 宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 / 610000 | 90339537 | 304603552 | 宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-02 14:47:03 : 【客户请求】 校准操作咨询2026-02-02 13:36:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.02 17:27:48 | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 / 710060 | 90197099 | 304603547 | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-02 17:30:56 : 【客户请求】 咨询如何更换反应杯。2026-02-02 17:27:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.02 15:22:37 | 丰县中医院 / 221700 | 60028261 | 304603544 | 丰县中医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-02-02 15:27:47 苏曙明: 【客户请求】 工程师推广瑞智服2026-02-02 15:23:56 : 【客户请求】 姓名: 戴小勇; 手机号: 137****6956; 问题描述: 试用测试功能，给客户介绍该功能。2026-02-02 15:22:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南京分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.02 15:15:18 | 新疆库尔勒市英下乡卫生院 / 100000 巴音郭楞州 | 336139 | 304603543 | 新疆库尔勒市英下乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-02 15:26:47 : 【客户请求】 样本针撞歪了，指导矫正后正常。2026-02-02 15:15:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.02 14:32:16 | 重庆市巫溪县中医院 / 400000 重庆市 | 334063 | 304603540 | 重庆市巫溪县中医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-02 14:32:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 重庆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.02.02 13:25:30 | 宜都市陆城街道办事处卫生院 / 443300 宜都市 | 371267 | 304603537 | 宜都市陆城街道办事处卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-02 13:31:41 苏曙明: 【客户请求】 抓杯手X轴码齿失步，恢复后开始测试故障重现。检查X轴光耦与挡片、FPC线等。请尽快联系客户处理！2026-02-02 13:25:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.02 13:13:41 | 新疆库尔勒妇幼保健院 / 841900 库尔勒市 | 317472 | 304603536 | 新疆库尔勒妇幼保健院 BC-6000 微信视频服务 | 2026-02-02 13:22:12 : 【客户请求】 自动进样器故障，有点卡滞，需要拆自动进样器，老师自己联系工程师处理，关闭此单2026-02-02 13:13:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6000 | 一般 | 待处理
2026.02.02 12:48:57 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304603533 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-02 12:52:38 : 【客户请求】 TP结果超高，建议重新买校准品进行校准。2026-02-02 12:48:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.02 12:48:47 | 太原市妇幼保健院 / 046000 太原市 | 308559 | 304603532 | 太原市妇幼保健院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-02 13:01:00 胡宗亚: 【客户请求】 工程师上传测试量误拨入2026-02-02 12:48:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.02.03 15:07:15 | 宜宾市第一人民医院 / 610000 宜宾市 | 105434 | 304603716 | 宜宾市第一人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-03 15:12:51 : 【客户请求】 无试剂报警，更换新试剂解决2026-02-03 15:07:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.02.04 13:16:25 | 石林县妇幼保健与计划生育服务中心 / 652200 昆明市 | 315787 | 304603874 | 石林县妇幼保健与计划生育服务中心 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-04 13:16:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.04 11:33:31 | 于都县靖石卫生院 / 342300 赣州市 | 381570 | 304603873 | 于都县靖石卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-04 11:33:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.05 10:20:57 | 庐阳区四里河街道社区卫生服务中心 / 230000 庐阳 | 60089200 | 304603869 | 庐阳区四里河街道社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-05 10:22:22 : 【客户请求】 工程师测试视频功能2026-02-05 10:20:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.05 09:27:15 | （禁用）祁门县闪里中心卫生院 / 245600 黄山市 | 382502 | 304603868 | 祁门县闪里中心卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-05 09:28:35 : 【客户请求】 测试视频。2026-02-05 09:27:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.04 17:38:10 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304603865 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-04 17:40:58 : 【客户请求】 测试过程中打开了试剂盘盖，仪器停止，系统恢复。2026-02-04 17:38:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.04 13:50:28 | 上饶县应家乡卫生院 / 334100 上饶市 | 322543 | 304603859 | 上饶县应家乡卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-04 13:56:02 : 【客户请求】 回拨电话未接听2026-02-04 13:50:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.04 13:40:54 | 万源市草坝中心卫生院 / 635000 达州市 | 370148 | 304603858 | 万源市草坝中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-04 13:40:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.04 13:33:00 | 昆明市盘龙区金辰社区卫生服务中心 | 90358943 | 304603857 | 昆明市盘龙区金辰社区卫生服务中心 BC-5380 微信视频服务 | 2026-02-04 13:32:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.02.04 11:44:06 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603855 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-04 11:53:11 : 【客户请求】 CREA-S质控失控，重新校准。2026-02-04 11:44:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.04 16:36:04 | 万源市青花中心卫生院 / 636350 达州市 | 335461 | 304603849 | 万源市青花中心卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-04 16:36:57 : 【客户请求】 工程师给客户展示视频服务功能2026-02-04 16:36:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.04 11:31:50 | 银川市第三人民医院 / 999999 | 105437 | 304603835 | 银川市第三人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-04 11:31:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.04 10:45:51 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603832 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-04 10:49:44 : 【客户请求】 质控靶值编辑。2026-02-04 10:45:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.04 10:25:10 | 孙芳英诊所 / 555555 合肥市 | 90163886 | 304603831 | 孙芳英诊所 BC-5000 微信视频服务 | 2026-02-04 11:22:39 : 【客户请求】 清洗管路，重启后正常。2026-02-04 10:31:13 : 【客户请求】 液体压力超载，指导客户拆洗SV13到14之间管路。2026-02-04 10:25:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.02.04 09:13:37 | 成都西部白癜风医院有限公司 / 610000 | 90019127 | 304603829 | 成都西部白癜风医院有限公司 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-02-04 09:16:50 : 【客户请求】 客户CRP需要停用一阵子，指导暂时屏蔽CRP通道2026-02-04 09:13:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.04 10:40:07 | 渠县土溪镇中心卫生院 / 635212 | 90081764 | 304603797 | 渠县土溪镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-04 11:39:17 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针垂直运动错误，清洗池【排查过程】：手动恢复后系统恢复正常【处理结果】：故障恢复2026-02-04 10:40:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.04 10:21:33 | 碌曲县玛艾社区卫生服务中心 / 000000 | 90186519 | 304603796 | 碌曲县玛艾社区卫生服务中心 BS-240 微信视频服务 | 2026-02-04 10:25:32 : 【客户请求】 要新增糖化血红蛋白项目。2026-02-04 10:21:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.02.04 10:12:54 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 / 017200 鄂尔多斯市 | 60083832 | 304603795 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-04 10:16:22 : 【客户请求】 咨询清洗液能否用血常规的稀释液替代。不行！2026-02-04 10:12:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.04 09:41:36 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304603794 | 河南北控商贸有限公司 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-04 09:44:27 : 【客户请求】 姓名: 王; 手机号: 183****0592; 问题描述: 仪器新装机 视频客服功能演示2026-02-04 09:41:35 : 【客户请求】 微信视频呼入FU5-56001202 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.04 09:04:35 | 山东滕州市中心人民医院 / 277500 枣庄市 | 316923 | 304603793 | 山东滕州市中心人民医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-02-04 09:04:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 济南分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.02.04 08:57:55 | 富顺县板桥镇中心卫生院 / 999999 自贡市 | 337677 | 304603792 | 富顺县板桥镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-04 09:32:42 : 【客户请求】 回拨电话未接听2026-02-04 08:57:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.03 16:44:45 | 巴州区平梁中心卫生院 / 636600 巴中市 | 383532 | 304603781 | 巴州区平梁中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-03 17:15:41 : 【客户请求】 【故障现象】：电脑故障维修后软件无法运行【排查过程】：指导重装软件、关闭防火墙、网口IP设置后软件正常打开。【处理结果】：重装完成，一切正常2026-02-03 16:44:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.04 08:39:39 | 富顺县板桥镇中心卫生院 / 999999 自贡市 | 337677 | 304603778 | 富顺县板桥镇中心卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-04 08:42:54 : 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-02-04 08:39:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.03 16:32:45 | 德阳市第二人民医院 / 618013 德阳市 | 306323 | 304603772 | 德阳市第二人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-02-03 16:48:34 : 【客户请求】 误操作。2026-02-03 16:32:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.04 10:16:55 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 / 231500 合肥市 | 362621 | 304603760 | 安徽省合肥市庐江县柯坦镇卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-02-04 10:19:43 : 【客户请求】 测试视频。2026-02-04 10:16:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 合肥分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.02.03 16:06:09 | 阿图什市阿扎克乡卫生院 / 555555 | 90048372 | 304603752 | 阿图什市阿扎克乡卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-02-03 16:20:04 : 【客户请求】 网络连接异常，指导重新设置IP后正常2026-02-03 16:06:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.02.04 09:16:18 | 红河州绿春县方舱医院 / 662500 | 90305640 | 304603747 | 红河州绿春县方舱医院 BS-600 微信视频服务 | 2026-02-04 09:16:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.02.03 15:44:26 | 龙马潭区安宁街道社区卫生服务中心 / 646000 泸州市 | 360432 | 304603742 | 龙马潭区安宁街道社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-03 16:07:55 : 【客户请求】 【故障现象】：采样组件动作异常【排查过程】：能消除故障，但测试两三个样本又会报警，指导清洁导轨丝杆后连续测试样本不再报警【处理结果】：清洁后故障不再复发2026-02-03 15:44:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.03 15:20:03 | 富顺县邓井关街道社区卫生服务中心 | 90394985 | 304603736 | 富顺县邓井关街道社区卫生服务中心 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-03 15:22:02 : 【客户请求】 更换乳胶试剂后提示需要校准，科室没有校准品，指导做空白校正2026-02-03 15:20:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.03 15:00:47 | 西平县二郎乡卫生院 / 463900 驻马店市 | 90025952 | 304603735 | 西平县二郎乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-03 15:24:08 : 【客户请求】 设置手工项目的打印名称2026-02-03 15:00:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.03 14:44:34 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603734 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-03 14:47:27 : 【客户请求】 校准结果查看。ALT、AST、TB、DB2026-02-03 14:44:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.03 14:25:53 | 永善县溪洛渡镇卫生院 / 657000 昭通市 | 378862 | 304603732 | 永善县溪洛渡镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-03 14:25:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.03 12:47:19 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304603731 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-03 12:57:19 : 【客户请求】 样本批量申请测试。2026-02-03 12:47:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.03 15:56:27 | 洛浦县第三管委会 / 848200 | 90169786 | 304603729 | 洛浦县第三管委会 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-03 16:21:48 胡宗亚: 【客户请求】 单张打印正常，连续打印打印整天样本，老师操作有误，打印时候需要选择选中样本，不能指定当天所有样本。2026-02-03 15:56:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.03 15:26:22 | 阜外华中心血管病医院 / 450000 郑州市 | 90053358 | 304603727 | 阜外华中心血管病医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-02-03 15:31:18 : 【客户请求】 渠道工程师咨询样本架条码有几个识别不了，建议调试扫描位置，申请条码扫描仪备用。2026-02-03 15:26:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-6000I | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.03 15:01:45 | 石林县妇幼保健与计划生育服务中心 / 652200 昆明市 | 315787 | 304603726 | 石林县妇幼保健与计划生育服务中心 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-03 15:01:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.03 14:04:08 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603724 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-03 14:28:15 : 【客户请求】 质控校准、校准质控2026-02-03 14:04:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.03 12:14:19 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603721 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-03 12:14:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.03 15:33:47 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 / 744300 平凉市 | 319293 | 304603720 | 甘肃泾川县玉都中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-03 15:35:39 : 【客户请求】 质控正常，样本测试值高。2026-02-03 15:33:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.29 16:56:45 | 防城区防城港市公安局常山办公区执法办案管理中心 / 555555 | 90275957 | 304603145 | 防城区防城港市公安局常山办公区执法办案管理中心 BC-5000 微信视频服务 | 2026-01-29 17:10:25 何毅: 【客户请求】 老师说仪器需要做维护和校准，老师说已联系当地工程师，让暂时封单2026-01-29 17:05:17 何毅: 【客户请求】 电话未接2026-01-29 16:56:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.01.29 14:57:44 | 同德福利慈善综合医院 | 90291759 | 304603131 | 同德福利慈善综合医院 CL-900I 微信视频服务 | 2026-01-29 15:05:38 : 【客户请求】 底物气泡，灌注失败。客户仪器会关机，可能管路堵塞，请尽快联系客户处理！2026-01-29 14:57:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 生化 | CL-900I | 一般 | 待处理
2026.01.29 15:25:29 | 临潭县洮滨镇卫生院 / 555555 | 90123273 | 304603125 | 临潭县洮滨镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-29 15:28:26 : 【客户请求】 校准规则设置。2026-01-29 15:25:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.29 13:56:10 | 河南省平顶山市郏县人民医院 / 467100 平顶山市 | 321757 | 304603063 | 河南省平顶山市郏县人民医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-29 13:56:52 : 【客户请求】 工程师现场推广瑞智服。2026-01-29 13:56:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.01.29 16:53:11 | 于田县加依乡卫生院 / 848400 于田县 | 364787 | 304603058 | 于田县加依乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-29 17:04:46 何毅: 【客户请求】 报wbc，rbc堵孔，稀释液管被压，清理后解决2026-01-29 16:53:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.29 16:32:12 | 汉中市佛坪县西岔河中心卫生院 / 723000 | 90000526 | 304603057 | 汉中市佛坪县西岔河中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-29 16:33:41 : 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-29 16:32:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.29 11:51:06 | 平煤神马医疗集团总医院 / 467000 平顶山市 | 60089951 | 304603051 | 平煤神马医疗集团总医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-29 11:52:03 : 【客户请求】 工程师给客户推广瑞智服视频服务2026-01-29 11:51:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.29 14:31:57 | 河南省平顶山市郏县人民医院 / 467100 平顶山市 | 321757 | 304603050 | 河南省平顶山市郏县人民医院 BC-6000PLUS 微信视频服务 | 2026-01-29 14:33:23 何毅: 【客户请求】 瑞智服测试视频2026-01-29 14:31:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-6000PLUS | 一般 | 待处理
2026.01.29 12:32:27 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 / 572400 海南 | 368343 | 304603049 | 海南省陵水自治县隆广卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-29 13:43:38 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听2026-01-29 12:32:25 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.29 11:06:57 | 高台兰生单采血浆站 / 555555 | 90308421 | 304603042 | 高台兰生单采血浆站 BC-5120 微信视频服务 | 2026-01-29 11:20:15 : 【客户请求】 计量单位测量RBC偏差大，告知机器需要校准，派分公司跟进处理。2026-01-29 11:06:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.01.29 10:50:04 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304603041 | 营山县中成社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-29 10:58:20 : 【客户请求】 结果可疑标识答疑2026-01-29 10:50:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.29 13:40:14 | 广州市白云区第二人民医院 / 510450 | 60029797 | 304603035 | 广州市白云区第二人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-29 13:42:30 : 【客户请求】 工程师测试视频2026-01-29 13:40:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 广州分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.01.29 10:59:05 | 开封市祥符区大李庄乡卫生院 / 475000 开封市 | 60114095 | 304603033 | 开封市祥符区大李庄乡卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-29 11:01:12 : 【客户请求】 仪器不开机，建议工程师申请SD卡，主控板备用。2026-01-29 10:59:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.29 10:47:16 | 安徽省六安市人民医院 / 237000 六安市 | 101038 | 304603032 | 安徽省六安市人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-29 10:51:33 苏曙明: 【客户请求】 测试视频2026-01-29 10:47:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP3
2026.01.29 10:40:57 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 / 641400 资阳市 | 376898 | 304603031 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-29 10:50:52 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-29 10:40:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.29 11:08:49 | 郑州市金水区升龙门诊部 / 450000 郑州市 | 60089932 | 304603030 | 郑州市金水区升龙门诊部 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-29 11:09:49 : 【客户请求】 仪器质控失控，客户要求工程师上门处理、2026-01-29 11:08:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.29 09:40:07 | 达拉特旗億康中医医院 / 017000 鄂尔多斯市 | 90055663 | 304603024 | 达拉特旗億康中医医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-29 10:44:23 苏曙明: 【客户请求】 ALT结果负值，查看反应曲线，R2没有加入，排查R2是否有气泡，试剂针是否下降到液面。2026-01-29 09:40:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.29 09:24:17 | 思茅区妇幼保健与计划生育服务中心 / 665000 普洱市 | 60052138 | 304603022 | 思茅区妇幼保健与计划生育服务中心 BC-5390 CRP 微信视频服务 | 2026-01-29 13:17:36 何毅: 【客户请求】 老师说是拨错了，要求封单2026-01-29 13:09:39 何毅: 【客户请求】 上午报修，电话未接2026-01-29 09:24:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5390 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.29 11:37:18 | 平煤神马医疗集团总医院 / 467000 平顶山市 | 60089951 | 304603020 | 平煤神马医疗集团总医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-29 11:39:07 : 【客户请求】 工程师推广瑞智服。老师测试2026-01-29 11:37:16 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.29 10:15:26 | 温宿县妇幼保健院 / 841400 阿克苏地区 | 375580 | 304603018 | 温宿县妇幼保健院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-29 10:23:45 : 【客户请求】 仪器不进行样本测试，一直显示运行。老师希望工程师现场排查原因。请尽快联系客户处理！2026-01-29 10:15:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.29 10:38:58 | 濮阳市妇幼保健院 / 457000 濮阳市 | 309065 | 304602968 | 濮阳市妇幼保健院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-29 10:39:41 : 【客户请求】 工程师给客户推荐视频服务功能2026-01-29 10:38:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.29 08:38:59 | 寻甸县妇幼保健院 / 650000 昆明市 | 381164 | 304602963 | 寻甸县妇幼保健院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-29 08:47:42 : 【客户请求】 CREA-S校准未完成，水没有放置。2026-01-29 08:38:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.28 17:36:25 | 临潭县长川卫生院 / 555555 | 90098625 | 304602962 | 临潭县长川卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-28 17:39:07 : 【客户请求】 一批测试弯清洗反应杯2026-01-28 17:36:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.28 16:49:31 | 焦作市山阳区中星社区卫生服务中心 / 454002 | 90231537 | 304602961 | 焦作市山阳区中星社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-28 16:51:37 : 【客户请求】 偶发报警水空白超限10X，客户要求工程师上门处理，请排查光源灯使用情况，反应盘是否溢流和反应杯洁净程度。2026-01-28 16:49:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100000359 | 燕国彪 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.29 08:55:21 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 / 636150 达州市 | 60094484 | 304602959 | 宣汉县东乡镇社区卫生服务中心 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-29 09:00:31 : 【客户请求】 校准设置2026-01-29 08:55:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.29 08:42:39 | 会泽县田坝乡卫生院 / 654200 曲靖市 | 360158 | 304602958 | 会泽县田坝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-29 09:20:12 : 【客户请求】 因视频占线，客户已在MCC平台咨询。2026-01-29 08:42:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.28 18:00:05 | 乌什县人民医院 / 840000 阿克苏地区 | 301364 | 304602956 | 乌什县人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-28 18:13:32 : 【客户请求】 TSH校准申请失败，未录入对应试剂批次校准品。录入两个批次试剂（2025050121；2025090111）；，两个批次校准品（250301；250801）。操作软件也重启过，还是不能申请校准，请尽快联系客户处理！2026-01-28 18:00:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理
2026.01.28 16:50:27 | 达拉特旗億康中医医院 / 017000 鄂尔多斯市 | 90055663 | 304602955 | 达拉特旗億康中医医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-28 16:59:16 : 【客户请求】 样本的反应曲线主、次波长有波动。客户暂时不派单，先观察。2026-01-28 16:50:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.29 09:51:38 | 平凉市庄浪县赵墩卫生院 / 744600 平凉市 | 334469 | 304602950 | 平凉市庄浪县赵墩卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-29 10:04:31 : 【客户请求】 IPU软件无法打开，应该是电脑系统问题，重启后正常，客户自己联系工程师做系统。2026-01-29 09:51:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.29 08:42:11 | 克山县德康医院 / 555555 | 90203043 | 304602943 | 克山县德康医院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-01-29 08:49:33 : 【客户请求】 与数据管理软件无法连接，指导重新设置IP后正常2026-01-29 08:42:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.01.28 17:20:54 | 高台县巷道镇卫生院 | 90292477 | 304602942 | 高台县巷道镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-28 17:40:23 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-01-28 17:20:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.28 16:23:56 | 莎车县亚克艾日克乡卫生院 / 555555 | 90211877 | 304602941 | 莎车县亚克艾日克乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-28 17:00:04 苏曙明: 【客户请求】 建议先进行样本针强化清洗。2026-01-28 16:28:29 : 【客户请求】 ALT、LDL-C第一次结果偏低。2026-01-28 16:23:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.29 09:30:51 | 凉山彝族自治州中西医结合医院 / 615000 凉山州 | 302476 | 304602940 | 凉山彝族自治州中西医结合医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-01-29 09:34:55 : 【客户请求】 在操作软件界面，键盘使用不了，鼠标可以动。请尽快联系客户处理！2026-01-29 09:30:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.28 17:09:54 | 泸州市江阳区蓝田方舱医院 / 646000 | 90316458 | 304602938 | 泸州市江阳区蓝田方舱医院 SPL 1000 微信视频服务 | 2026-01-28 17:18:15 : 【客户请求】 样本条码扫码不出来，条码质量不复合要求，两头留白不足5mm，宽度也窄了。建议客户调整一下条码规格。2026-01-28 17:09:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | SPL 1000 | 一般 | 待处理
2026.01.28 15:34:34 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304602936 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-28 15:39:32 : 【客户请求】 校准系数差别超限 客户校准未更换W2026-01-28 15:34:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.28 15:29:02 | 金堂县第一人民医院 / 610400 成都市 | 306229 | 304602935 | 金堂县第一人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-01-28 15:41:07 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听2026-01-28 15:29:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.28 15:47:45 | 眉山市妇幼保健院 / 614200 眉山市 | 372668 | 304602918 | 眉山市妇幼保健院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-28 15:49:16 何毅: 【客户请求】 老师做视频测试awa2026-01-28 15:47:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.01.28 15:35:23 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 / 017200 鄂尔多斯市 | 60083832 | 304602916 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-01-28 15:38:42 : 【客户请求】 咨询仪器能否每天关机。不能2026-01-28 15:35:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.01.30 10:31:41 | 资阳市中医院 / 641300 资阳市 | 375012 | 304603148 | 资阳市中医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-01-30 10:33:59 : 【客户请求】 工程师现场测试推广瑞智服。2026-01-30 10:31:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理
2026.02.02 14:41:38 | 阆中市双龙镇卫生院 / 637400 | 90074639 | 304603525 | 阆中市双龙镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-02 14:41:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.02 13:13:27 | 新疆库尔勒妇幼保健院 / 841900 库尔勒市 | 317472 | 304603523 | 新疆库尔勒妇幼保健院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-02 13:13:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.02.02 10:37:40 | 丰城市洛市卫生院 / 330000 | 90167716 | 304603511 | 丰城市洛市卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-02 10:51:18 : 【客户请求】 校准设置2026-02-02 10:37:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.02 12:19:05 | 营山县中成社区卫生服务中心 / 637000 | 90322672 | 304603509 | 营山县中成社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-02 12:19:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.02 11:01:01 | 新疆库尔勒妇幼保健院 / 841900 库尔勒市 | 317472 | 304603504 | 新疆库尔勒妇幼保健院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-02 11:12:39 : 【客户请求】 客户BC-6000机器问题，告知老师扫BC6000二维码处理自动进样器问题2026-02-02 11:00:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.02.02 10:55:44 | 金堂县云合镇卫生院 / 610000 成都市 | 60100993 | 304603503 | 金堂县云合镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-02 10:56:58 : 【客户请求】 询问注射器寿命，告知注射器超寿命提示报警2026-02-02 10:55:43 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.02 13:31:55 | 宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 / 610000 | 90339537 | 304603499 | 宜宾市翠屏区大观楼社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-02 13:33:46 : 【客户请求】 操作咨询2026-02-02 13:31:53 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.02 12:37:03 | 富顺县赵化镇中心卫生院 / 643000 自贡市 | 365506 | 304603498 | 富顺县赵化镇中心卫生院 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-02-02 13:06:52 苏曙明: 【客户请求】 试剂装载2026-02-02 12:37:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.02 12:06:09 | 西平县二郎乡卫生院 / 463900 驻马店市 | 90025952 | 304603497 | 西平县二郎乡卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-02 12:15:02 苏曙明: 【客户请求】 样本针堵，回拨电话指导维护2026-02-02 12:06:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.02 10:34:51 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 / 650000 昆明市 | 90072270 | 304603496 | 昆明市东川区红土地镇中心卫生院 BS-620 微信视频服务 | 2026-02-02 10:34:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-620 | 一般 | 待处理
2026.02.02 10:14:03 | 寻甸县第二人民医院 / 655214 昆明市 | 370607 | 304603495 | 寻甸县第二人民医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-02 10:33:20 : 【客户请求】 客户需要对机器进行，告知其方法。2026-02-02 10:14:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.02.02 09:22:33 | 安康华安医院有限责任公司 / 725000 | 90076106 | 304603493 | 安康华安医院有限责任公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-02 09:52:50 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-02-02 09:22:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.02 10:22:14 | 自贡市沿滩区富全镇卫生院 / 643000 自贡市 | 375619 | 304603490 | 自贡市沿滩区富全镇卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-02 10:26:27 : 【客户请求】 修改采样时间2026-02-02 10:22:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.02 09:25:28 | 北海泰康医疗投资有限公司 / 537000 | 90347725 | 304603487 | 北海泰康医疗投资有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-02-02 11:36:12 胡宗亚: 【客户请求】 半个小时后回电话，重启机器后故障解除。2026-02-02 09:29:30 : 【客户请求】 真空异常，温度传感器故障。指导重启机器。2026-02-02 09:25:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 南宁分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.02.02 09:14:56 | 渠县中滩镇卫生院 | 90386369 | 304603486 | 渠县中滩镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-02 09:19:31 : 【客户请求】 客户水机故障，告知客户应急测试处理。建议尽快联系水机工程师维修水机。2026-02-02 09:14:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.02 08:35:49 | 北京积水潭医院回龙观院区 / 100000 北京市 | 60073727 | 304603485 | 北京积水潭医院回龙观院区 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-02 08:49:32 苏曙明: 【客户请求】 测试完成的样本不存储到冰箱，回到出样模块。请尽快联系客户处理！2026-02-02 08:35:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 北京分公司 | 生化 | MT 8000 | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.02.02 09:30:49 | 四川省养老实训示范基地 / 611230 崇州市 | 90072895 | 304603479 | 四川省养老实训示范基地 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-02 11:24:13 胡宗亚: 【客户请求】 尝试多次浸泡RBC池无效果，派分公司跟进处理2026-02-02 09:42:37 : 【客户请求】 上周工程师处理采样针，PLT结果偏高，指导老师做RBC池浸泡2026-02-02 09:30:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.02 08:31:56 | 下邽镇中心卫生院 / 714021 | 90053212 | 304603476 | 下邽镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-02 08:55:04 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-02-02 08:31:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 西安分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.02 11:51:24 | 安康华安医院有限责任公司 / 725000 | 90076106 | 304603458 | 安康华安医院有限责任公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-02 11:56:05 : 【客户请求】 在瑞智服界面，老师查询靶值，要先视频呼叫切换到迈瑞视频客服界面。回拨电话，已告知老师可以在智能问答里查询。2026-02-02 11:51:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.02 09:33:45 | 富顺县赵化镇中心卫生院 / 643000 自贡市 | 365506 | 304603445 | 富顺县赵化镇中心卫生院 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-02-02 09:51:03 : 【客户请求】 老师不会操作，没有培训过。2026-02-02 09:50:42 : 【客户请求】 装载清洗液。2026-02-02 09:33:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.02.02 08:31:29 | 遂川众康医院有限公司 / 343900 | 90236669 | 304603443 | 遂川众康医院有限公司 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-02 08:50:23 苏曙明: 【客户请求】 校准设置。2026-02-02 08:31:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.01.30 17:17:29 | 重庆医科大学附属第一医院金山国际医院 / 400039 重庆市 | 335109 | 304603341 | 重庆医科大学附属第一医院金山国际医院 SC-120 微信视频服务 | 2026-01-30 17:19:50 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-01-30 17:17:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 重庆分公司 | 血球 | SC-120 | 重要 | 待处理
2026.01.30 14:59:33 | 海南省文昌市宝芳卫生院 / 571300 文昌市 | 371236 | 304603323 | 海南省文昌市宝芳卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-01-30 15:11:44 : 【客户请求】 水空白超限10X；装载稀释清洗剂。2026-01-30 14:59:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.01.30 14:47:24 | 四川省养老实训示范基地 / 611230 崇州市 | 90072895 | 304603322 | 四川省养老实训示范基地 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-01-30 15:00:52 何毅: 【客户请求】 能消除，一做又报，老师反应浮动挡血片损伤，针穿刺位置也有点偏，维护仪器，申请浮动挡血片，采样针等备用，请尽快联系老师。2026-01-30 14:54:10 何毅: 【客户请求】 报采样针动作异常2026-01-30 14:47:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.30 16:44:08 | 新疆阿克苏地区沙雅县妇幼保健站 / 842000 阿克苏地区 | 330142 | 304603309 | 新疆阿克苏地区沙雅县妇幼保健站 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-30 16:46:54 : 【客户请求】 咨询清洗液每个测试使用量，建议客户统计一段时间测试数来计算。2026-01-30 16:44:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.30 16:07:37 | 农三师44团医院 / 844000 | 60038438 | 304603308 | 农三师44团医院 BC-6100 微信视频服务 | 2026-01-30 18:31:36 59990003: 【客户请求】 18583907125，可直接联系该老师处理问题即可2026-01-30 17:32:21 何毅: 【客户请求】 应为新疆渠道接听电话，电话未接，请查证号码，谢谢！2026-01-30 17:28:13 何毅: 【客户请求】 电话挂断2026-01-30 16:07:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6100 | 一般 | 待处理
2026.01.30 15:45:59 | 卓资县中蒙医院 / 012000 乌兰浩特市 | 90169568 | 304603307 | 卓资县中蒙医院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-01-30 15:54:26 : 【客户请求】 ALP质控偏低，校准品靶值设置错误228设未90.9。修改靶值，重新校准2026-01-30 15:45:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.01.30 14:43:44 | 汉中市佛坪县西岔河中心卫生院 / 723000 | 90000526 | 304603304 | 汉中市佛坪县西岔河中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-30 14:49:43 : 【客户请求】 咨询校准品问题。2026-01-30 14:43:42 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.30 13:52:24 | 合肥安百苑综合门诊部 | 90183201 | 304603301 | 合肥安百苑综合门诊部 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-30 13:54:26 : 【客户请求】 水空白超限10X。检查光源灯、反应杯是否溢流、清洗机构吸注液是否正常等。请尽快联系客户处理！2026-01-30 13:52:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 合肥分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.30 15:41:20 | 甘肃省肿瘤医院 / 730000 兰州市 | 311211 | 304603299 | 甘肃省肿瘤医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-30 15:49:22 何毅: 【客户请求】 工程师咨询ret质控结果异常可能的原因，告知后解决2026-01-30 15:41:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 重要 | 待处理 | IVD VIP2
2026.01.30 12:58:18 | 柴桑区新合镇卫生院 / 332000 九江市 | 60124989 | 304603270 | 柴桑区新合镇卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-01-30 13:35:29 : 【客户请求】 客户习惯并瓶，更换新瓶试剂后正常。告知不要并瓶2026-01-30 13:17:34 苏曙明: 【客户请求】 GLU结果偏低。2026-01-30 12:58:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.01.30 11:47:17 | 洛浦县第三管委会 / 848200 | 90169786 | 304603266 | 洛浦县第三管委会 BC-5180 微信视频服务 | 2026-01-30 13:07:00 何毅: 【客户请求】 机器连接正常，老师已离开科室，要求暂时封单2026-01-30 11:56:58 何毅: 【客户请求】 咨询如何设定ip，告知后2026-01-30 11:47:15 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.01.30 10:29:39 | 农三师44团医院 / 844000 | 60038438 | 304603244 | 农三师44团医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-01-30 10:42:43 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话。质控不好，越做越高。建议样本针强化清洗，测重复性。2026-01-30 10:29:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.01.30 11:03:59 | 郑州市荥阳乔楼卫生院 / 450000 郑州市 | 335417 | 304603235 | 郑州市荥阳乔楼卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-01-30 11:08:46 何毅: 【客户请求】 报液体压力超载，老师发现14阀管路有血垢，希望当地工程师联系他处理，申请阀，管路等备用，请尽快联系老师2026-01-30 11:03:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.01.30 10:25:01 | 昆明市官渡区矣六社区卫生服务中心 / 650000 昆明市 | 381049 | 304603233 | 昆明市官渡区矣六社区卫生服务中心 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-01-30 10:34:31 苏曙明: 【客户请求】 电脑重启后正常。2026-01-30 10:28:53 : 【客户请求】 M980仪器断电重启后SDM故障，不能恢复。2026-01-30 10:24:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.01.30 09:52:09 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304603229 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-01-30 10:38:20 : 【客户请求】 更换LH后一切正常2026-01-30 09:52:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.01.29 17:20:29 | 礼县草坪乡卫生院 / 742200 | 90198586 | 304603171 | 礼县草坪乡卫生院 BC-5140 微信视频服务 | 2026-01-29 17:26:27 何毅: 【客户请求】 咨询如何设置记录仪，告知后解决2026-01-29 17:20:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5140 | 一般 | 待处理
2026.01.30 11:25:07 | 喀什地区伽师县人民医院 / 844000 喀什地区 | 301387 | 304603166 | 喀什地区伽师县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-01-30 11:28:29 何毅: 【客户请求】 hgb本底电压异常，重设增益后解决2026-01-30 11:25:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.02.10 10:29:18 | 阿克苏温宿县人民医院 / 843000 阿克苏地区 | 301358 | 304604648 | 阿克苏温宿县人民医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-10 10:36:22 : 【客户请求】 DC清洗液无报警，指导加载DC清洗液2026-02-10 10:29:17 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.10 10:27:07 | 唐山市丰南区妇幼保健院 / 063300 唐山市 | 318829 | 304604647 | 唐山市丰南区妇幼保健院 BS-800M 微信视频服务 | 2026-02-10 10:39:44 胡宗亚: 【客户请求】 一直不授权摄像头无法接通，回拨电话被拒绝。2026-02-10 10:27:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 石家庄分公司 | 生化 | BS-800M | 一般 | 待处理
2026.02.10 10:19:01 | 成都市德康医院 / 610000 成都市 | 306168 | 304604646 | 成都市德康医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-02-10 10:26:02 : 【客户请求】 网线和网卡接触不良导致sdm偶发断连2026-02-10 10:18:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.02.10 09:28:10 | 惠东县第二人民医院 / 516351 惠州市 | 372535 | 304604644 | 惠东县第二人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-10 09:33:37 : 【客户请求】 穿刺针次数到期，客户自己联系工程师处理2026-02-10 09:28:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.10 14:47:11 | 班玛县人民医院 / 813500 | 60055560 | 304604600 | 班玛县人民医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-10 14:48:24 : 【客户请求】 血凝问题，告知客户打热线解决2026-02-10 14:47:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.10 11:53:35 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604599 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-10 12:18:46 : 【客户请求】 低密试剂R1!,试剂2未扫到，重新更换位置后装载正常。2026-02-10 11:53:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.10 10:08:39 | 成都市德康医院 / 610000 成都市 | 306168 | 304604598 | 成都市德康医院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-02-10 10:10:57 : 【客户请求】 试剂问题咨询2026-02-10 10:08:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.02.09 17:41:04 | 洞口县人民医院 / 422300 邵阳市 | 309794 | 304604585 | 洞口县人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-09 17:49:56 何毅: 【客户请求】 做探头液维护后，本底很高，无法消除，无报警，检查仪器相关管路，申请阀，管路，计数池等备用，请尽快联系老师2026-02-09 17:41:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.09 17:08:15 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604583 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-09 17:35:08 : 【客户请求】 校准设置2026-02-09 17:08:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.09 17:38:40 | 喀什地区伽师县人民医院 / 844000 喀什地区 | 301387 | 304604575 | 喀什地区伽师县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-02-09 17:44:44 何毅: 【客户请求】 老师说工程师让他报单，工程师说穿刺针管路徐更换，请尽快联系老师2026-02-09 17:38:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.02.10 16:38:54 | 济南为民医院 / 250132 | 90050331 | 304604570 | 济南为民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-10 16:43:56 : 【客户请求】 历史结果无法找到，告知时间选择错误，重新选择后正常2026-02-10 16:38:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.10 14:55:38 | 临沭县郑山街道卫生院 / 276000 临沂市 | 330570 | 304604568 | 临沭县郑山街道卫生院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-02-10 15:03:18 : 【客户请求】 WBC不分类，检查FD染液加入问题，派分公司尽快联系处理。2026-02-10 14:55:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 青岛分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理
2026.02.10 11:29:35 | 温宿县妇幼保健院 / 841400 阿克苏地区 | 375580 | 304604567 | 温宿县妇幼保健院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-10 11:38:22 : 【客户请求】 试管有无光耦脏，指导老师擦拭尝试2026-02-10 11:29:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.10 10:46:07 | 自贡市沿滩区永安镇中心卫生院 / 643000 自贡市 | 375616 | 304604566 | 自贡市沿滩区永安镇中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-10 10:57:05 : 【客户请求】 指导客户设置样本稀释液2026-02-10 10:46:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.09 16:20:54 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 / 017200 鄂尔多斯市 | 60083832 | 304604562 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇中心卫生院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-09 16:22:01 : 【客户请求】 咨询是否有隔音罩。没有2026-02-09 16:20:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.09 16:12:01 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇四医院 / 214044 无锡市 | 313009 | 304604561 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇四医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-02-09 16:13:21 : 【客户请求】 血球问题，建议扫码仪器上二维码视频2026-02-09 16:12:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 苏州分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.10 08:34:32 | 会泽县田坝乡卫生院 / 654200 曲靖市 | 360158 | 304604559 | 会泽县田坝乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-10 08:40:12 : 【客户请求】 咨询糖化血红蛋白。HB-32026-02-10 08:34:30 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.09 17:15:10 | 宜宾市社会福利院 | 90396625 | 304604556 | 宜宾市社会福利院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-02-09 17:53:49 何毅: 【客户请求】 老师电话未接，请查证，必要时下派2026-02-09 17:15:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.09 16:17:45 | 兵团皮山农场医院 / 848000 和田地区 | 301400 | 304604555 | 兵团皮山农场医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-09 16:27:58 何毅: 【客户请求】 采样针处漏液，确认是针内或外壁漏液，申请泵，阀，过滤器，废液管等备用，请尽快联系老师。2026-02-09 16:17:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.09 16:07:22 | 渭南市第二医院 / 714000 渭南市 | 305195 | 304604554 | 渭南市第二医院 BC-6900 微信视频服务 | 2026-02-09 16:09:19 何毅: 【客户请求】 咨询如何进行生化产品保修，告知后解决2026-02-09 16:07:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 血球 | BC-6900 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.09 14:48:34 | 和政县中医医院 / 731200 | 90059866 | 304604548 | 和政县中医医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-02-09 14:48:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 兰州分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理
2026.02.09 10:49:05 | 巴中市巴州区梁永镇卫生院 / 610000 巴中市 | 383573 | 304604491 | 巴中市巴州区梁永镇卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-09 10:52:48 : 【客户请求】 水箱进水缓慢 水机出水压力不足2026-02-09 10:49:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.09 16:30:00 | 怒江州泸水县大兴地镇卫生院 / 555555 | 90043362 | 304604490 | 怒江州泸水县大兴地镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-09 16:46:22 : 【客户请求】 矫正后正常。2026-02-09 16:43:18 : 【客户请求】 试剂针撞歪了。2026-02-09 16:32:27 : 【客户请求】 试剂针垂直运动碰撞。2026-02-09 16:29:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.09 16:08:56 | 渭南市第二医院 / 714000 渭南市 | 305195 | 304604489 | 渭南市第二医院 BS-800 微信视频服务 | 2026-02-09 16:11:25 : 【客户请求】 测试完成后，报警“真空不足”。2026-02-09 16:08:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.09 15:23:58 | 卓尼县藏医院 / 747600 甘南州 | 334513 | 304604486 | 卓尼县藏医院 BC-5310 微信视频服务 | 2026-02-09 15:37:10 何毅: 【客户请求】 报仪器温度异常，环境温度9度，告知老师改善环境温度，老师认可，解决2026-02-09 15:23:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5310 | 一般 | 待处理
2026.02.09 15:22:02 | 贝肯山社区卫生服务中心 / 150010 | 90215342 | 304604485 | 贝肯山社区卫生服务中心 BS-460 微信视频服务 | 2026-02-09 15:31:13 : 【客户请求】 餐后2小时血糖问题。2026-02-09 15:22:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-460 | 一般 | 待处理
2026.02.09 12:54:04 | 石河子经济技术开发区医院 / 832000 石河子市 | 60063163 | 304604483 | 石河子经济技术开发区医院 SPL 2000 微信视频服务 | 2026-02-09 13:00:25 : 【客户请求】 SDM 样本延时到达。取出样本架，模块恢复2026-02-09 12:54:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | SPL 2000 | 一般 | 待处理
2026.02.09 11:32:53 | 武汉市东西湖区长青街卫生院 / 430000 武汉市 | 90003031 | 304604482 | 武汉市东西湖区长青街卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-09 11:35:06 : 【客户请求】 样本保存时间太长，血糖降解。需重新采集样本测试。2026-02-09 11:32:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.09 10:27:32 | 潮阳黄训生中医综合诊所 / 515000 汕头市 | 60125105 | 304604481 | 潮阳黄训生中医综合诊所 BC-5120 微信视频服务 | 2026-02-09 14:46:44 何毅: 【客户请求】 上午未接到老师视频（手机回拨），本底异常，老师联系当地工程师，微信指导，解决2026-02-09 10:27:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.02.09 10:14:35 | 临汾泽华外科医院 / 041000 | 90172780 | 304604477 | 临汾泽华外科医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-09 10:14:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 太原分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.09 09:03:57 | 包头市普行中西医结合医院 / 014000 包头市 | 60087653 | 304604471 | 包头市普行中西医结合医院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-09 09:09:56 : 【客户请求】 血球机器问题，让扫血球二维码报修。鞘流通道堵，需要派单。2026-02-09 09:03:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.09 10:32:30 | 麻城市人民医院 / 431600 黄冈市 | 60029288 | 304604468 | 麻城市人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-02-09 14:41:30 何毅: 【客户请求】 频繁报吸样异常，无其他报警，老师排除样本凝块和血样传感器异常，老师说要过节了，希望节前做仪器维护，申请针，管路等备用，请尽快联系老师2026-02-09 10:32:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.09 10:15:08 | 郧西县景阳乡卫生院 / 442000 十堰市 | 312291 | 304604467 | 郧西县景阳乡卫生院 BS-450 微信视频服务 | 2026-02-09 10:21:56 : 【客户请求】 反应杯溢流，上次有工程师判断可能是某个废液泵故障，客户需要报价。已告知老师需根据具体检查是哪里故障、更换的配件才能决定。请尽快联系客户处理！2026-02-09 10:15:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 武汉分公司 | 生化 | BS-450 | 一般 | 待处理
2026.02.09 09:05:11 | 南山区医疗集团总部 / 555555 | 90192781 | 304604466 | 南山区医疗集团总部 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-09 09:21:00 : 【客户请求】 CRP模块状态异常，指导调整增益电压正常2026-02-09 09:05:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.09 09:08:02 | 湘潭市湘乡市新湘路社区卫生服务中心 / 411400 湘乡市 | 60567229 | 304604455 | 湘潭市湘乡市新湘路社区卫生服务中心 BC-5120 微信视频服务 | 2026-02-09 09:08:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.02.09 09:14:42 | 柏杨社区卫生服务中心 / 614000 乐山市 | 90122731 | 304604450 | 柏杨社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-09 09:16:56 : 【客户请求】 UPS问题咨询2026-02-09 09:14:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.09 08:46:15 | 乐东县千家中心卫生院 / 572533 乐东县 | 360630 | 304604439 | 乐东县千家中心卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-09 08:51:41 : 【客户请求】 TG校准。2026-02-09 08:46:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 海南分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.09 08:42:49 | 湘潭市湘乡市新湘路社区卫生服务中心 / 411400 湘乡市 | 60567229 | 304604438 | 湘潭市湘乡市新湘路社区卫生服务中心 BC-5120 微信视频服务 | 2026-02-09 08:48:33 : 【客户请求】 客户要稀释液条码，告知问试剂供货商要2026-02-09 08:42:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.02.10 11:28:14 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604650 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-10 11:40:52 胡宗亚: 【客户请求】 应用灰色无法点开，软件死机，指导老师重启机器2026-02-10 11:28:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.11 12:14:09 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604813 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-11 12:15:18 : 【客户请求】 姓名: 苏; 手机号: 181****7827; 问题描述:2026-02-11 12:14:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.11 10:48:04 | 和田地区精神病福利院 / 848000 和田市 | 60040018 | 304604812 | 和田地区精神病福利院 SPL 2000 微信视频服务 | 2026-02-11 11:36:24 : 【客户请求】 SAL9000的M1和SDM都无法连接，派分公司跟进处理。（急）2026-02-11 10:48:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | SPL 2000 | 一般 | 待处理
2026.02.11 16:15:29 | 浦城县水北镇卫生院 / 354000 南平市 | 324789 | 304604810 | 浦城县水北镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-11 16:23:36 : 【客户请求】 老师需要导测试记录，指导操作方法。2026-02-11 16:15:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 福州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.11 14:15:53 | 哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院 / 150000 哈尔滨市 | 90007476 | 304604808 | 哈尔滨市南岗区王岗镇中心卫生院 BS-2000M 微信视频服务 | 2026-02-11 15:03:09 : 【客户请求】 报警水空白10X,老师更换光源灯后，光源灯电压一直未输出，派分公司尽快联系处理。（急）2026-02-11 14:15:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 黑吉分公司 | 生化 | BS-2000M | 一般 | 待处理
2026.02.11 13:21:28 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 / 844900 喀什地区 | 317483 | 304604804 | 新疆喀什地区麦盖提县妇幼保健院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-11 13:21:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.11 11:20:13 | （禁用）德阳市中江县冯店镇卫生院 / 618000 德阳市 | 378384 | 304604803 | （禁用）德阳市中江县冯店镇卫生院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-03-02 10:29:47 59990004: 【客户请求】 SU-940032842026-02-11 11:28:54 : 【客户请求】 电脑受损 指导重新安装软件2026-02-11 11:20:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.11 15:08:14 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304604800 | 兰州恺尔有商贸有限公司 SC-120 微信视频服务 | 2026-02-11 15:08:13 : 【客户请求】 微信视频呼入SW-5C002597 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 血球 | SC-120 | 一般 | 待处理
2026.02.11 14:51:57 | 麻栗坡县大坪镇中心卫生院 / 663600 文山州 | 336035 | 304604799 | 麻栗坡县大坪镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-11 14:51:55 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.11 13:42:08 | 仙桃市张沟中心卫生院 / 433000 仙桃市 | 60039432 | 304604797 | 仙桃市张沟中心卫生院 BC-5380 微信视频服务 | 2026-02-11 13:55:34 胡宗亚: 【客户请求】 未接通，回拨电话被拒接2026-02-11 13:42:07 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 血球 | BC-5380 | 一般 | 待处理
2026.02.11 11:27:34 | 鹤壁市浚县卫贤卫生院 / 456200 鹤壁 | 60060559 | 304604796 | 鹤壁市浚县卫贤卫生院 BS-1000M 微信视频服务 | 2026-02-11 14:19:06 : 【客户请求】 客户需要验证报告，派分公司跟进处理2026-02-11 11:27:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 郑州分公司 | 生化 | BS-1000M | 一般 | 待处理
2026.02.11 09:43:26 | 麻栗坡县大坪镇中心卫生院 / 663600 文山州 | 336035 | 304604795 | 麻栗坡县大坪镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-11 09:43:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.11 09:16:08 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304604794 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-11 09:17:54 : 【客户请求】 样本针碰撞指导客户校准样本针2026-02-11 09:16:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.10 17:42:04 | 厦门海沧安睦多康内科诊所有限公司 / 361000 | 90302471 | 304604722 | 厦门海沧安睦多康内科诊所有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-10 17:42:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 福州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.11 09:48:35 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 / 535200 达州市 | 60105381 | 304604720 | 达州市渠县临巴镇中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-11 09:57:10 : 【客户请求】 指导客户调试样本针位置2026-02-11 09:48:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.11 09:43:35 | 镇原县上肖镇卫生院 | 90280594 | 304604719 | 镇原县上肖镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-11 09:52:52 : 【客户请求】 ALT质控结果问题，老师定标问题，重新使用原来定标系数做质控2026-02-11 09:43:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.11 09:41:02 | 崇州市三江街道社区卫生服务中心 / 611230 成都市 | 326298 | 304604718 | 崇州市三江街道社区卫生服务中心 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-11 10:15:55 胡宗亚: 【客户请求】 视频瞬间挂断，回拨电话被拒接2026-02-11 09:41:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.11 08:44:14 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） / 628400 | 90307046 | 304604717 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-02-11 09:05:39 : 【客户请求】 指导客户校准设置和申请2026-02-11 08:56:41 : 【客户请求】 指导载A定标2026-02-11 08:44:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.11 08:31:38 | 金华市银湖老年医院有限公司 / 321000 | 90344309 | 304604716 | 金华市银湖老年医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-11 08:34:02 : 【客户请求】 GLO项目怎么来的，告知是计算项目。TP-ALB=GLO2026-02-11 08:31:36 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.11 12:22:30 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604709 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-11 13:26:53 胡宗亚: 【客户请求】 回拨电话被挂断2026-02-11 12:22:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.11 08:58:46 | 惠东县第二人民医院 / 516351 惠州市 | 372535 | 304604703 | 惠东县第二人民医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-11 09:21:59 : 【客户请求】 指导客户动手更换穿刺针。2026-02-11 08:58:44 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.10 17:44:45 | 库车县墩阔坦镇卫生院 / 842000 阿克苏地区 | 336126 | 304604698 | 库车县墩阔坦镇卫生院 BC-5000 微信视频服务 | 2026-02-10 18:11:34 : 【客户请求】 LIS连接问题，医院新上的系统，告知老师方法找LIS工程师进行连接2026-02-10 17:44:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5000 | 一般 | 待处理
2026.02.10 16:21:22 | 天津滨海高新区华苑科技园社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 90342840 | 304604693 | 天津滨海高新区华苑科技园社区卫生服务中心 CL-2000I 微信视频服务 | 2026-02-10 16:45:18 胡宗亚: 【客户请求】 客户放假打包机器，停用7天时间，不建议客户打包。2026-02-10 16:21:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | CL-2000I | 一般 | 待处理
2026.02.11 13:06:12 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604690 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-11 13:06:10 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.11 12:38:52 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604689 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-25 18:01:46 : 【客户请求】 样本针撞歪了，申请样本针备用，检查样本针位置、样本针清洗池出水情况、样本针液面检测功能是否正常等。请尽快联系客户确定维修事宜！2026-02-25 17:58:49 : 【客户请求】 样本针清洗时未检测到液面。2026-02-11 12:38:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 转FSM平台派工 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.11 12:15:58 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604688 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-11 13:28:22 胡宗亚: 【客户请求】 回拨电话被挂断2026-02-11 12:15:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.11 11:29:33 | 湖北省黄石市中医院(黄石市传染病医院) / 435000 黄石市 | 336731 | 304604687 | 湖北省黄石市中医院(黄石市传染病医院) BS-800 微信视频服务 | 2026-02-11 11:29:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-800 | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.11 11:11:35 | 吉林金域医学检验所有限公司 / 130012 长春市 | 90034715 | 304604686 | 吉林金域医学检验所有限公司 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-02-11 11:11:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 黑吉分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.10 15:03:29 | 鹿邑县真源医院 / 466700 周口市 | 326751 | 304604684 | 鹿邑县真源医院 BC-7500[NR] CRP 微信视频服务 | 2026-02-10 15:03:28 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CRP | 一般 | 待处理
2026.02.10 15:46:11 | 都江堰市石羊镇中心卫生院 / 611838 成都市 | 361448 | 304604670 | 都江堰市石羊镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-10 16:18:11 : 【客户请求】 质控失控 全部项目偏向一侧 判断质控品问题2026-02-10 15:46:09 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.10 14:45:01 | 惠州市龙门县路溪卫生院 / 516800 惠州市 | 328796 | 304604667 | 惠州市龙门县路溪卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-10 14:45:00 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.10 14:34:35 | 德阳市第二人民医院 / 618013 德阳市 | 306323 | 304604666 | 德阳市第二人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-10 14:34:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.10 13:28:51 | 会同县灵康精神病医院有限公司 / 418300 会同县 | 60600477 | 304604664 | 会同县灵康精神病医院有限公司 BS-280 微信视频服务 | 2026-02-10 13:34:55 : 【客户请求】 样本针清洗时未检测到液面，恢复故障出水太大，清理后正常。2026-02-10 13:28:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 长沙分公司 | 生化 | BS-280 | 一般 | 待处理
2026.02.10 11:47:23 | 盐亭县中医院 / 621000 绵阳市 | 306357 | 304604662 | 盐亭县中医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-10 12:03:19 : 【客户请求】 测试2026-02-10 11:47:44 : 【客户请求】 姓名: 廖若涵; 手机号: 159****7338; 问题描述: 测试2026-02-10 11:47:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.10 16:47:40 | 中方慷复医院有限公司 / 418000 中方县 | 60712446 | 304604658 | 中方慷复医院有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-10 16:47:39 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 长沙分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.10 13:10:51 | 广东省中医院二沙岛分院 / 100010 广州市 | 310400 | 304604655 | 广东省中医院二沙岛分院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-10 13:10:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 广州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 重要 | 待处理
2026.02.10 12:07:56 | 红河州绿春县方舱医院 / 662500 | 90305640 | 304604654 | 红河州绿春县方舱医院 BS-600 微信视频服务 | 2026-02-10 12:07:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.02.10 11:36:20 | 铜仁市第三人民医院 | 90273943 | 304604653 | 铜仁市第三人民医院 CL-1200I 微信视频服务 | 2026-02-10 12:21:56 胡宗亚: 【客户请求】 输入法问题，切换输入法扫描主曲线正常2026-02-10 11:38:58 : 【客户请求】 姓名: 田啊琴; 手机号: 188****2423; 问题描述: 更换新批号试剂，试剂主曲线码，无效，是试剂问题还是仪器2026-02-10 11:36:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 贵阳分公司 | 生化 | CL-1200I | 一般 | 待处理
2026.02.10 10:59:51 | 喀什地区伽师县人民医院 / 844000 喀什地区 | 301387 | 304604652 | 喀什地区伽师县人民医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-02-10 11:01:35 : 【客户请求】 测试2026-02-10 11:00:38 : 【客户请求】 工程师测试视频服务2026-02-10 10:59:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.02.05 15:52:03 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604187 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-05 15:57:00 : 【客户请求】 未完成样本不能审核。在LIS里录入的历史样本怎么取消要咨询信息科老师。2026-02-05 15:52:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.05 15:34:14 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） / 628400 | 90307046 | 304604186 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-02-05 15:36:32 : 【客户请求】 咨询校准系数超限FAC，解释原因2026-02-05 15:34:12 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.05 15:33:39 | 德阳市第二人民医院 / 618013 德阳市 | 306323 | 304604185 | 德阳市第二人民医院 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-05 15:33:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理 | IVD VIP2
2026.02.05 15:28:25 | 浙江我武生物科技股份有限公司 / 313200 | 90208003 | 304604184 | 浙江我武生物科技股份有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-05 15:32:26 : 【客户请求】 增加高低密项目2026-02-05 15:28:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 杭州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.05 15:06:10 | 固始县三河尖镇卫生院 / 465200 信阳市 | 320724 | 304604183 | 固始县三河尖镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-05 15:10:57 : 【客户请求】 无法传输直方图，更改机器设置后正常。2026-02-05 15:06:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.05 14:52:38 | 西昌市中医院 / 615000 凉山州 | 302473 | 304604182 | 西昌市中医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-02-05 14:52:37 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 一般 | 待处理
2026.02.06 13:04:16 | 寻甸县塘子镇卫生院 / 655200 昆明市 | 90002335 | 304604180 | 寻甸县塘子镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-02-06 13:04:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.02.06 13:00:33 | 开江县回龙中心卫生院 / 636250 达州市 | 60082048 | 304604179 | 开江县回龙中心卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-06 13:02:50 : 【客户请求】 咨询统计人数2026-02-06 13:00:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.06 11:40:20 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604178 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-06 11:45:59 : 【客户请求】 测试中进行试剂装载。2026-02-06 11:40:18 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.06 10:22:52 | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 / 710060 | 90197099 | 304604175 | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-06 10:48:33 : 【客户请求】 质控失控处理。2026-02-06 10:22:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.06 09:04:52 | 遂宁市安居区中医院 | 90167925 | 304604168 | 遂宁市安居区中医院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-06 09:14:37 何毅: 【客户请求】 频发自动进样器故障，有时能恢复，维护进样器和光耦，申请光耦，连线，自动进样器组件等备用，请尽快联系老师2026-02-06 09:04:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.05 14:36:53 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 / 641300 资阳市 | 362145 | 304604164 | 资阳市雁江区丹山镇中心卫生院 BC-760[R] CS 微信视频服务 | 2026-02-05 15:27:11 胡宗亚: 【客户请求】 视频平台未见到单子，咨询稀释液问题，已打热线已经解决2026-02-05 14:36:51 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[R] CS | 一般 | 待处理
2026.02.05 12:28:28 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 / 457300 濮阳市 | 362879 | 304604163 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-05 12:32:37 : 【客户请求】 反应杯溢流。第一阶吸液针堵。2026-02-05 12:28:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.05 12:27:01 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 / 457300 濮阳市 | 362879 | 304604162 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-05 12:26:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.05 11:28:06 | 广信区四十八镇卫生院 | 90274900 | 304604158 | 广信区四十八镇卫生院 BS-600M 微信视频服务 | 2026-02-05 11:30:09 : 【客户请求】 老师测试视频2026-02-05 11:28:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600M | 一般 | 待处理
2026.02.05 11:01:10 | 青川县乐安镇中心卫生院 / 555555 | 90013281 | 304604156 | 青川县乐安镇中心卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-05 11:07:43 : 【客户请求】 项目申请错误，不出结果，指导操作后正常。2026-02-05 11:01:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.05 10:54:22 | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心 / 300000 天津市 | 385908 | 304604155 | 天津市河北区宁园街社区卫生服务中心 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-05 10:56:49 : 【客户请求】 UREA校准设置。2026-02-05 10:54:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 天津分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.05 10:09:24 | 永德县小勐统镇卫生院 / 677600 | 90079445 | 304604151 | 永德县小勐统镇卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-05 10:11:18 : 【客户请求】 稀释液条码无效，告知扫错条码，重新扫描后正常。2026-02-05 10:09:22 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.06 08:48:34 | 孝感市孝南区肖港中心卫生院 / 432100 孝感市 | 319029 | 304604149 | 孝感市孝南区肖港中心卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-06 08:53:13 : 【客户请求】 光度计检测，查看是否有反应杯溢流2026-02-06 08:51:35 : 【客户请求】 C07009，水空白超限10X.2026-02-06 08:48:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.05 11:53:07 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） / 628400 | 90307046 | 304604146 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-02-05 12:01:29 : 【客户请求】 校准操作指导2026-02-05 11:53:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.05 11:21:23 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） / 628400 | 90307046 | 304604145 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-02-05 11:23:09 : 【客户请求】 咨询校准操作2026-02-05 11:21:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.05 14:55:39 | 上饶市广信区妇幼保健院 / 334100 上饶市 | 327116 | 304604088 | 上饶市广信区妇幼保健院 BC-7500[N] CRP 微信视频服务 | 2026-02-05 14:55:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 南昌分公司 | 血球 | BC-7500[N] CRP | 一般 | 待处理
2026.02.05 12:51:53 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 / 457300 濮阳市 | 362879 | 304604085 | 河南省濮阳市清丰县新兴医院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-05 13:09:11 : 【客户请求】 反应杯溢流。擦干反应杯外壁。2026-02-05 12:51:52 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.05 12:21:12 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604084 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-05 12:25:06 : 【客户请求】 质控测试2026-02-05 12:21:32 : 【客户请求】 姓名: 苏; 手机号: 181****7827; 问题描述:2026-02-05 12:21:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.05 10:25:16 | 安福县洋门卫生院 / 343216 吉安市 | 381463 | 304604083 | 安福县洋门卫生院 BS-600 微信视频服务 | 2026-02-05 10:28:18 : 【客户请求】 GGT反应吸光度超限，建议稀释重测。2026-02-05 10:25:14 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 南昌分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.02.05 13:13:25 | 江阴市第五人民医院 / 215002 无锡市 | 316322 | 304604080 | 江阴市第五人民医院 CL-8000I 微信视频服务 | 2026-02-05 13:13:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 苏州分公司 | 生化 | CL-8000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.05 12:54:00 | 西昌市新村社区卫生服务中心 | 90384750 | 304604079 | 西昌市新村社区卫生服务中心 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-02-05 12:55:47 : 【客户请求】 客户需要调整打印模版，派分公司跟进处理。2026-02-05 12:53:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 转FSM平台派工 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.05 12:09:34 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） / 628400 | 90307046 | 304604078 | 苍溪县陵江镇中心卫生院（苍溪县第三人民医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-02-05 12:11:05 : 【客户请求】 询问复合校准品能否校准脂类项目，解答后客户知晓2026-02-05 12:09:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 100018415 | 陈银亭 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.05 08:48:15 | 固始县三河尖镇卫生院 / 465200 信阳市 | 320724 | 304604076 | 固始县三河尖镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-05 08:50:52 : 【客户请求】 无法自动通信可手工通信，指导通信设置把自动通信勾选上2026-02-05 08:48:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.04 17:43:00 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604073 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BS-830 微信视频服务 | 2026-02-04 17:50:08 : 【客户请求】 未完成样本可以继续测试。2026-02-04 17:42:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.04 15:35:27 | 银川国龙医院 / 750000 银川市 | 60120627 | 304603892 | 银川国龙医院 BC-7500[NR] CS 微信视频服务 | 2026-02-04 15:35:27 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 |  |  | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | BC-7500[NR] CS | 一般 | 待处理
2026.02.04 15:41:55 | 卓尼县藏医院 / 747600 甘南州 | 334513 | 304603884 | 卓尼县藏医院 BC-5310 微信视频服务 | 2026-02-04 16:32:45 : 【客户请求】 RBC堵孔，需要工程师上门处理，老师需要请示院长，先关闭此单，如果有需要明天再报修2026-02-04 15:49:10 : 【客户请求】 RBC堵孔，指导老师探头液浸泡。2026-02-04 15:41:54 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5310 | 一般 | 待处理
2026.02.04 15:08:22 | 庐阳区四里河街道社区卫生服务中心 / 230000 庐阳 | 60089200 | 304603883 | 庐阳区四里河街道社区卫生服务中心 BC-5180 CRP 微信视频服务 | 2026-02-04 15:10:14 : 【客户请求】 工程师测试视频服务平台2026-02-04 15:08:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 合肥分公司 | 血球 | BC-5180 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.04 14:55:25 | 固始县三河尖镇卫生院 / 465200 信阳市 | 320724 | 304603882 | 固始县三河尖镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-04 14:56:15 : 【客户请求】 客户尝试视频服务功能2026-02-04 14:55:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.04 16:24:24 | 碌曲县玛艾社区卫生服务中心 / 000000 | 90186519 | 304603880 | 碌曲县玛艾社区卫生服务中心 BS-240 微信视频服务 | 2026-02-04 16:55:22 : 【客户请求】 糖化血红蛋白测试。2026-02-04 16:24:21 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.02.04 15:45:01 | 河南省周口市沈丘县妇幼保健院 / 477200 周口市 | 383487 | 304603879 | 河南省周口市沈丘县妇幼保健院 BC-5385 CRP 微信视频服务 | 2026-02-04 15:45:19 : 【客户请求】 姓名: 马; 手机号: 180****3730; 问题描述: 没事，测试2026-02-04 15:45:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5385 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.04 14:53:43 | 碌曲县玛艾社区卫生服务中心 / 000000 | 90186519 | 304603877 | 碌曲县玛艾社区卫生服务中心 BS-240 微信视频服务 | 2026-02-04 15:07:06 : 【客户请求】 客户听不到我的声音，MCC回拨电话处理。2026-02-04 15:06:44 : 【客户请求】 糖化质控设置2026-02-04 14:53:41 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 生化 | BS-240 | 一般 | 待处理
2026.02.04 13:25:50 | 洒拉地坡乡卫生院 / 555555 | 90051861 | 304603875 | 洒拉地坡乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-04 13:28:43 : 【客户请求】 糖化结果不好，建议重新校准，并购买质控进行测试2026-02-04 13:25:50 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.05 16:15:03 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 / 657605 昭通市 | 60090747 | 304604188 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-05 16:15:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.09 10:59:48 | 青海省黄南州河南县人民医院 / 811500 黄南州 | 368787 | 304604336 | 青海省黄南州河南县人民医院 H50 微信视频服务 | 2026-02-09 14:49:36 何毅: 【客户请求】 上午网络问题，未接到视频，下午mcc回拨老师电话，未接，请转当地工程师跟进处理，谢谢！2026-02-09 10:59:47 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 转FSM平台派工 | 兰州分公司 | 血球 | H50 | 一般 | 待处理
2026.02.09 09:16:24 | 富顺县赵化镇中心卫生院 / 643000 自贡市 | 365506 | 304604335 | 富顺县赵化镇中心卫生院 CL-2600I 微信视频服务 | 2026-02-09 09:26:14 : 【客户请求】 仪器无法连接，试剂盘强行打开，指导恢复故障后解决2026-02-09 09:16:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | CL-2600I | 一般 | 待处理
2026.02.09 09:14:08 | 内蒙古纳日松镇中心卫生院 / 555555 | 90240708 | 304604334 | 内蒙古纳日松镇中心卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-09 09:30:21 胡宗亚: 【客户请求】 鞘流通道堵，客户需要打包机器，指导消除故障打包处理，过完年重新启用再观察是否有故障2026-02-09 09:17:24 : 【客户请求】 姓名: 杨婷婷; 手机号: 155****6759; 问题描述: 鞘流通道堵塞2026-02-09 09:14:08 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 内蒙古分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.06 17:31:15 | 宜宾市社会福利院 | 90396625 | 304604331 | 宜宾市社会福利院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-02-06 17:44:16 何毅: 【客户请求】 咨询如何做校准，告知后解决2026-02-06 17:31:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.06 16:09:41 | 临潭县八角镇卫生院 / 747500 甘南州 | 378629 | 304604321 | 临潭县八角镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-06 16:15:52 何毅: 【客户请求】 咨询仪器结果偏低可能得原因，告知后解决2026-02-06 16:09:40 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.06 16:58:26 | 龙岗区第五人民医院社管中心 / 518000 深圳市 | 60133286 | 304604315 | 龙岗区第五人民医院社管中心 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-06 17:01:58 何毅: 【客户请求】 咨询断联如何解决，告知后解决2026-02-06 16:58:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 深圳分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.06 16:42:07 | 驻马店西平民生医院 / 463900 | 60070619 | 304604314 | 驻马店西平民生医院 BC-5100 CRP 微信视频服务 | 2026-02-06 16:43:42 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-02-06 16:42:06 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5100 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.06 16:29:33 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 / 200000 上海 | 105334 | 304604312 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 BC-6800PLUS 微信视频服务 | 2026-02-06 16:31:45 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-02-06 16:29:32 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 上海分公司 | 血球 | BC-6800PLUS | 重要 | 待处理 | IVD VIP3
2026.02.06 15:50:00 | 临潭县八角镇卫生院 / 747500 甘南州 | 378629 | 304604307 | 临潭县八角镇卫生院 BC-5130 微信视频服务 | 2026-02-06 15:56:00 何毅: 【客户请求】 咨询如何修改样本编号，告知后解决2026-02-06 15:49:59 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5130 | 一般 | 待处理
2026.02.06 15:00:26 | 红河县车古乡卫生院 / 654400 红河哈尼族彝族自治州 | 60109298 | 304604306 | 红河县车古乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-06 15:00:24 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.06 14:31:32 | 连云港一四九医院 / 222000 连云港市 | 60034537 | 304604304 | 连云港一四九医院 SPL 2000 微信视频服务 | 2026-02-06 14:55:13 : 【客户请求】 工程师现场上传测试量2026-02-06 14:31:31 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南京分公司 | 生化 | SPL 2000 | 一般 | 待处理
2026.02.06 14:26:05 | 寻甸县塘子镇卫生院 / 655200 昆明市 | 90002335 | 304604303 | 寻甸县塘子镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-02-06 14:26:03 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.02.06 14:07:37 | 孝感市孝南区肖港中心卫生院 / 432100 孝感市 | 319029 | 304604302 | 孝感市孝南区肖港中心卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-06 14:09:22 : 【客户请求】 没有授权摄像头。2026-02-06 14:07:35 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.06 14:54:03 | 寻甸县塘子镇卫生院 / 655200 昆明市 | 90002335 | 304604295 | 寻甸县塘子镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-02-06 14:54:01 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.02.06 15:44:13 | 卓尼县藏医院 / 747600 甘南州 | 334513 | 304604289 | 卓尼县藏医院 BC-5310 微信视频服务 | 2026-02-06 15:59:41 何毅: 【客户请求】 咨询如何修改界面，告知后解决2026-02-06 15:44:11 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 兰州分公司 | 血球 | BC-5310 | 一般 | 待处理
2026.02.06 14:58:21 | 红河县车古乡卫生院 / 654400 红河哈尼族彝族自治州 | 60109298 | 304604287 | 红河县车古乡卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-06 14:58:20 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.06 14:30:59 | 寻甸县塘子镇卫生院 / 655200 昆明市 | 90002335 | 304604286 | 寻甸县塘子镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-02-06 14:30:58 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.02.06 13:42:15 | 寻甸县塘子镇卫生院 / 655200 昆明市 | 90002335 | 304604283 | 寻甸县塘子镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-02-06 13:42:13 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.02.06 12:18:06 | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 / 710060 | 90197099 | 304604282 | 西安市灞桥区席王柴马社区卫生服务中心 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-06 13:41:48 : 【客户请求】 质控失控处理。2026-02-06 12:18:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 西安分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.06 14:57:40 | 寻甸县塘子镇卫生院 / 655200 昆明市 | 90002335 | 304604278 | 寻甸县塘子镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-02-06 14:57:38 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.02.06 14:32:05 | 连云港一四九医院 / 222000 连云港市 | 60034537 | 304604276 | 连云港一四九医院 SPL 2000 微信视频服务 | 2026-02-06 14:55:34 苏曙明: 【客户请求】 工程师现场上传测试量2026-02-06 14:32:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 南京分公司 | 生化 | SPL 2000 | 一般 | 待处理
2026.02.06 12:22:31 | 郑州华厦视光眼科医院有限公司 / 466000 | 90168227 | 304604275 | 郑州华厦视光眼科医院有限公司 BC-5120 微信视频服务 | 2026-02-06 12:50:59 何毅: 【客户请求】 老师已联系当地工程师，正在维修，要求暂时封单2026-02-06 12:22:29 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 郑州分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.02.06 12:47:06 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 / 657605 昭通市 | 60090747 | 304604269 | 昭通市彝良县荞山镇卫生院 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-06 15:33:03 苏曙明: 【客户请求】 408100132，MCC已派单2026-02-06 12:47:04 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 昆明分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理
2026.02.06 12:44:07 | 孝感市孝南区肖港中心卫生院 / 432100 孝感市 | 319029 | 304604268 | 孝感市孝南区肖港中心卫生院 BS-860 微信视频服务 | 2026-02-06 13:26:49 苏曙明: 【客户请求】 更换光源灯。2026-02-06 12:44:05 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 生化 | BS-860 | 一般 | 待处理
2026.02.06 12:34:04 | 保山市腾冲县清水卫生院 / 678000 保山市 | 373010 | 304604267 | 保山市腾冲县清水卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-06 12:34:02 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.06 11:37:51 | 宜宾市社会福利院 | 90396625 | 304604266 | 宜宾市社会福利院 BC-5380 CRP 微信视频服务 | 2026-02-06 11:45:10 何毅: 【客户请求】 咨询如何选打印模版，告知后解决2026-02-06 11:37:49 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 血球 | BC-5380 CRP | 一般 | 待处理
2026.02.06 11:11:24 | 寻甸县塘子镇卫生院 / 655200 昆明市 | 90002335 | 304604265 | 寻甸县塘子镇卫生院 BS-380 微信视频服务 | 2026-02-06 11:11:23 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-380 | 一般 | 待处理
2026.02.06 11:09:57 | 宜昌市夷陵医院 / 443000 宜昌市 | 312003 | 304604264 | 宜昌市夷陵医院 BC-7500[N] CS 微信视频服务 | 2026-02-06 11:28:44 何毅: 【客户请求】 视频测试2026-02-06 11:09:56 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 武汉分公司 | 血球 | BC-7500[N] CS | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.06 11:05:58 | 自贡高新区学苑街社区卫生服务中心（高新区） / 643000 自贡市 | 90055349 | 304604263 | 自贡高新区学苑街社区卫生服务中心（高新区） BS-830 微信视频服务 | 2026-02-06 11:08:09 : 【客户请求】 工程师推广瑞智服。2026-02-06 11:05:57 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.06 10:29:30 | 外部虚拟客户 / 555555 | D | 304604261 | 云南红汇康生物科技有限公司 BS-2800M 微信视频服务 | 2026-02-06 11:04:15 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话未接听。2026-02-06 10:29:29 : 【客户请求】 微信视频呼入BH2-55000683 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 深圳分公司 | 生化 | BS-2800M | 一般 | 待处理
2026.02.05 17:03:28 | 四川省复员退伍军人医院（四川省第二退役军人医院） / 611230 成都市 | 90079256 | 304604202 | 四川省复员退伍军人医院（四川省第二退役军人医院） BS-830 微信视频服务 | 2026-02-05 17:21:51 : 【客户请求】 【故障现象】：样本针垂直运动错误【排查过程清洗池碰撞，样本弯曲，手动掰直样本针，确认位置正常后故障消除【处理结果】：测试正常2026-02-05 17:03:26 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP59990080 | 四川迪诺科技有限公司 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-830 | 一般 | 待处理
2026.02.05 16:54:35 | 八一骨科医院 / 610015 成都市 | 327984 | 304604201 | 八一骨科医院 BC-760[R] CS 微信视频服务 | 2026-02-05 16:54:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 无需技术支持 | 成都分公司 | 血球 | BC-760[R] CS | 一般 | 待处理
2026.02.06 11:06:45 | 临邑京德腰腿疼痛专科中医院 / 251500 德州市 | 60099677 | 304604200 | 临邑京德腰腿疼痛专科中医院 BC-5120 微信视频服务 | 2026-02-06 11:24:19 何毅: 【客户请求】 咨询本底异常如何处理，告知后解决2026-02-06 11:06:45 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50001186 | 何毅 | 技术支持解决 | 济南分公司 | 血球 | BC-5120 | 一般 | 待处理
2026.02.06 10:51:47 | 红河州绿春县方舱医院 / 662500 | 90305640 | 304604198 | 红河州绿春县方舱医院 BS-600 微信视频服务 | 2026-02-06 10:51:46 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | 60134503 | 云南科恒科技有限公司 | 技术支持解决 | 昆明分公司 | 生化 | BS-600 | 一般 | 待处理
2026.02.06 10:28:35 | 老河口市第一医院 / 441800 襄樊市 | 312047 | 304604197 | 老河口市第一医院 CL-6000I 微信视频服务 | 2026-02-06 11:02:26 苏曙明: 【客户请求】 回拨电话，工程师推广瑞智服2026-02-06 10:28:33 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 武汉分公司 | 生化 | CL-6000I | 一般 | 待处理 | IVD VIP1
2026.02.05 17:03:21 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 / 555555 | 90023848 | 304604193 | 阿合奇县色帕巴依乡卫生院 BC-5180 微信视频服务 | 2026-02-05 17:17:56 : 【客户请求】 无稀释液报警，指导拔插传感器后故障解决2026-02-05 17:03:19 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50002555 | 胡宗亚 | 技术支持解决 | 新疆分公司 | 血球 | BC-5180 | 一般 | 待处理
2026.02.05 16:51:36 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 / 641400 资阳市 | 376898 | 304604190 | 成都市简阳市永宁乡卫生院 BS-360S 微信视频服务 | 2026-02-05 16:56:11 : 【客户请求】 软件卡死，弹出装载试剂窗口，按钮不起作用。等10多分钟正在测试的完成测试再看看2026-02-05 16:51:34 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 技术支持解决 | 成都分公司 | 生化 | BS-360S | 一般 | 待处理
2026.02.05 16:26:49 | 浙江我武生物科技股份有限公司 / 313200 | 90208003 | 304604189 | 浙江我武生物科技股份有限公司 BS-430 微信视频服务 | 2026-02-05 16:32:22 : 【客户请求】 主动取消。2026-02-05 16:26:48 : 【客户请求】 微信视频呼入 | 微信视频申告 | CP50000688 | 苏曙明 | 无需技术支持 | 杭州分公司 | 生化 | BS-430 | 一般 | 待处理